## Sheet1
EQUIPO | TOTAL_REPORTES | REPORTES_MANIPULACION | %_MANIPULACION | CATEGORIAS_PRINCIPALES | AREAS_AFECTADAS | EJEMPLO_OBSERVACION | PRIORIDAD
BOMBA DE INFUSIÓN | 26 | 26 | 100 | MAL_USO_CONFIGURACION (26), MAL_TRATO_FISICO (1) | CIRUGÍA (6), UCIA (4), H2-T1 (3) | Diagnóstico: Bomba de infusión con mal funcionamiento Actividad realizada: Bomba de infusión se apag... | ALTA
TENS | 14 | 13 | 92.8571 | MAL_MANEJO_CABLES (9), MAL_TRATO_FISICO (7), MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO (2) | FISIOTERAPIA (8), UCIA (5) | Diagnostico: Cable de tens fracturado Actividad realizada: Se reemplaza cable tens defectuoso por un... | ALTA
MANTA TÉRMICA | 13 | 12 | 92.3077 | MAL_TRATO_FISICO (5), MAL_MANEJO_CABLES (5), MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO (5) | CIRUGÍA (9), UMI (2), UCIA (1) | Diagnostico: Equipo se reinicia constantemente y se recalienta sin estar en uso Actividad realizada:... | ALTA
TORRE DE ENDOSCOPIA VIDEOGASTROSCOPIO VIDEOCOLONOSCOPIO | 13 | 12 | 92.3077 | MAL_USO_CONFIGURACION (9), MAL_TRATO_FISICO (4), MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO (4) | ENDOSCOPIAS (13) | Se recibe soporte para endoscopio quebrado y se realiza reparación del mismo con pegamento especiali... | ALTA
CUNA TÉRMICA | 31 | 28 | 90.3226 | MAL_TRATO_FISICO (20), MAL_MANEJO_CABLES (8), MAL_USO_CONFIGURACION (6) | UCIN (24), UMI (7) | Diagnostico: Error 05, fallo de sistema Actividad realizada: Se realizan desmonte de tarjetas de pot... | ALTA
MONITOR DE SIGNOS VITALES | 893 | 778 | 87.1221 | MAL_MANEJO_CABLES (660), MAL_TRATO_FISICO (374), MAL_USO_CONFIGURACION (142) | CIRUGÍA (192), UCIN (122), URGENCIAS (121) | Diagnostico: El monitor de signos vitales no sensa presión arterial no invasiva Actividad realizada:... | ALTA
TERMÓMETRO DE NEVERA DE TRANSPORTE | 23 | 19 | 82.6087 | MAL_TRATO_FISICO (12), MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO (9), MAL_USO_CONFIGURACION (5) | BANCO DE SANGRE (18), UNIDAD FARMACÉUTICA (5) | Diagnostico: tapa de la nevera con soportes fracturados Actividad realizada: Se acoplan unos soporte... | ALTA
TORRE DE ENDOSCOPIA VIDEOGASTROSCOPIO VIDEOCOLONOSCOPIO VIDEODUODENO REGULADOR CO2 BOMBA DE IRRIGACIÓN | 23 | 19 | 82.6087 | MAL_USO_CONFIGURACION (17), MAL_MANEJO_CABLES (8), MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO (5) | ENDOSCOPIAS (22), CIRUGÍA (1) | Diagnostico: bombillo de la fuente de luz con 480 horas de uso y con poca intesidad Actividad realiz... | ALTA
DESFIBRILADOR | 17 | 14 | 82.3529 | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO (10), MAL_TRATO_FISICO (3), MAL_USO_CONFIGURACION (2) | URGENCIAS (6), UCIA (3), H6-T2 (3) | Diagnostico: equipo no reconoce palas Actividad realizada: Se revisa equipo y se encuentran laminas ... | ALTA
SELLADORA | 73 | 60 | 82.1918 | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO (33), MAL_USO_CONFIGURACION (25), MAL_TRATO_FISICO (19) | UNIDAD FARMACÉUTICA (59), CENTRAL DE MEZCLAS REEMPAQUE Y REENVASE (5), ODONTOLOGÍA (4) | Diagnostico: equipo no calienta Actividad realizada: Inicialmente se revisa la resistencia ay se enc... | ALTA
TERMOHIGRÓMETRO | 39 | 32 | 82.0513 | MAL_TRATO_FISICO (23), MAL_MANEJO_CABLES (16), MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO (8) | CIRUGÍA (10), UNIDAD FARMACÉUTICA (6), UCIN (5) | Diagnostico: Equipo no enciende Actividad realizada: Se revisa equipo y se encuentra uno de los cabl... | ALTA
MESA DE CIRUGÍA | 32 | 26 | 81.25 | MAL_MANEJO_CABLES (15), MAL_TRATO_FISICO (13), MAL_USO_CONFIGURACION (4) | CIRUGÍA (24), UMI (7) | Diagnostico: mesa de cirugía no le funciona el control Actividad realizada: Se prueba control en otr... | ALTA
HUMIDIFICADOR | 21 | 17 | 80.9524 | MAL_MANEJO_CABLES (14), MAL_TRATO_FISICO (9), MAL_USO_CONFIGURACION (2) | UCIN (14), UCIA (4), URGENCIAS (2) | Diagnostico: equipo no calienta Actividad realizada: Se prueba equipo y se encuentra que la placa es... | ALTA
UNIDAD ODONTOLÓGICA | 67 | 54 | 80.597 | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO (36), MAL_MANEJO_CABLES (19), MAL_TRATO_FISICO (15) | ODONTOLOGÍA (67) | Nota: no se realiza gestión oportuna al abrir o cerrar GT, se realiza desde 10:50 hasta las 11:30. D... | ALTA
REGULADOR DE VACÍO | 20 | 16 | 80 | MAL_USO_CONFIGURACION (9), MAL_TRATO_FISICO (8), MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO (5) | CIRUGÍA (7), UCIN (5), UCIA (3) | Diagnostico: Equipo no regula la presión Actividad realizada: Se revisa equipo y se encuentra empaqu... | ALTA
ECOTONE | 23 | 18 | 78.2609 | MAL_TRATO_FISICO (14), MAL_MANEJO_CABLES (7), MAL_USO_CONFIGURACION (3) | URGENCIAS (11), H1-T1 (8), UMI (2) | Diagnostico: transductor no sensa Actividad realizada: Se revisa equipo y se encuentra que 2 cables ... | ALTA
CAMA ELÉCTRICA | 236 | 184 | 77.9661 | MAL_TRATO_FISICO (110), MAL_MANEJO_CABLES (98), MAL_USO_CONFIGURACION (38) | H2-T1 (41), H3-T1 (35), H1-T1 (27) | Diagnostico: Cama a la cual no le funciona el espaldar Actividad realizada: Se revisa cama y se dete... | ALTA
MÁQUINA DE ANESTESIA | 22 | 17 | 77.2727 | MAL_USO_CONFIGURACION (11), MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO (7), MAL_MANEJO_CABLES (4) | CIRUGÍA (16), UMI (5), IMAGENOLOGÍA (1) | Diagnostico: Equipo con error de sensor de flujo Actividad realizada: Se realiza cambio de sensor de... | ALTA
SUPERFICIE DE AIRE ALTERNANTE | 17 | 13 | 76.4706 | MAL_TRATO_FISICO (10), MAL_MANEJO_CABLES (9), MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO (3) | UCIA (14), UCIP (3) | Diagnostico: colchón de la superficie del aire alternante con sangre Actividad realizada: Se quita l... | ALTA
TERMÓMETRO | 22 | 16 | 72.7273 | MAL_TRATO_FISICO (6), MAL_MANEJO_CABLES (6), MAL_USO_CONFIGURACION (5) | BANCO DE SANGRE (9), NUTRICIÓN (4), UNIDAD FARMACÉUTICA (4) | Diagnostico: Equipo pierde el sensado de temperatura con facilidad Actividad realizada: se revisa eq... | ALTA
TORRE DE LAPAROSCOPIA | 47 | 34 | 72.3404 | MAL_MANEJO_CABLES (24), MAL_TRATO_FISICO (14), MAL_USO_CONFIGURACION (11) | CIRUGÍA (45), H5-T2 (1), BIOMÉDICA (1) | Diagnostico: se encuentra fibra óptica de fuente de luz stryker reventada Actividad realizada: se re... | ALTA
TORRE DE ENDOSCOPIA VIDEOBRONCOSCOPIO VIDEODUODENOSCOPIO VIODEOGASTROSCOPIO | 18 | 13 | 72.2222 | MAL_USO_CONFIGURACION (11), MAL_TRATO_FISICO (3), MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO (3) | CONSULTA EXTERNA (10), ENDOSCOPIAS (5), CIRUGÍA (2) | Diagnostico: Equipo presenta manchas en imagen Actividad realizada: De acuerdo a las indicaciones br... | ALTA
FLUJÓMETRO | 53 | 38 | 71.6981 | MAL_TRATO_FISICO (28), MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO (11), MAL_USO_CONFIGURACION (8) | UCIN (13), URGENCIAS (6), H3-T2 (6) | Diagnostico: Equipo con el tubo interior y exterior fracturado como consecuencia de una caída Activi... | ALTA
VENTILADOR ADULTO | 45 | 32 | 71.1111 | MAL_USO_CONFIGURACION (24), MAL_TRATO_FISICO (6), MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO (4) | UCIA (36), URGENCIAS (8), UCIP (1) | Diagnostico: Equipo con alarma de "medición de flujo espiratorio no operativo" Actividad realizada: ... | ALTA
VENTILADOR ALTA FRECUENCIA | 33 | 23 | 69.697 | MAL_USO_CONFIGURACION (15), MAL_MANEJO_CABLES (11), MAL_TRATO_FISICO (6) | UCIN (31), UCIP (2) | Diagnostico: Equipo con alarma de celda cambio de celda de oxigeno Actividad realizada: Se realiza c... | ALTA
MONITOR FETAL | 39 | 27 | 69.2308 | MAL_MANEJO_CABLES (24), MAL_TRATO_FISICO (12), MAL_USO_CONFIGURACION (3) | URGENCIAS (23), UMI (14), H6-T2 (1) | Diagnostico: transductor de ultrasonido con mucha interferencia Actividad realizada: Se intercambia ... | ALTA
TERMÓMETRO ELECTRÓNICO | 55 | 37 | 67.2727 | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO (18), MAL_TRATO_FISICO (16), MAL_USO_CONFIGURACION (10) | URGENCIAS (14), H6-T2 (12), UCIN (5) | Diagnostico: Equipo con varios segmentos del display malos Actividad realizada: Se revisa equipo y s... | ALTA
TENSIÓMETRO ANEROIDE | 33 | 22 | 66.6667 | MAL_TRATO_FISICO (13), MAL_USO_CONFIGURACION (9), MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO (4) | ATENCIÓN PRIMER NIVEL (18), CONSULTA EXTERNA (11), H3-T2 (1) | Diagnostico: Equipo no pasa calibración Actividad realizada: Se revisa equipo y se encuentra con un ... | ALTA
ELECTROCARDIÓGRAFO | 30 | 20 | 66.6667 | MAL_USO_CONFIGURACION (11), MAL_MANEJO_CABLES (8), MAL_TRATO_FISICO (6) | UCIA (10), H6-T2 (6), URGENCIAS (5) | Diagnostico: Equipo no carga, presenta daño en la pantalla y en el proceso de impresión Actividad re... | ALTA
ECÓGRAFO | 24 | 16 | 66.6667 | MAL_MANEJO_CABLES (5), MAL_USO_CONFIGURACION (5), MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO (5) | IMAGENOLOGÍA (15), UMI (4), URGENCIAS (3) | Diagnostico: Ecógrafo no enciende Actividad realizada: Se observa que el led del regulador de adapta... | ALTA
INCUBADORA | 90 | 59 | 65.5556 | MAL_TRATO_FISICO (37), MAL_USO_CONFIGURACION (17), MAL_MANEJO_CABLES (15) | UCIN (88), UCIA (1), UCEP (1) | Diagnostico: incubadora no calienta y tiene mucho ruido Actividad realizada: Se revisa equipo y se e... | ALTA
CENTRAL DE MONITOREO | 28 | 18 | 64.2857 | MAL_MANEJO_CABLES (11), MAL_USO_CONFIGURACION (9), MAL_TRATO_FISICO (5) | UCIN (15), UMI (5), UCIP (4) | Diagnostico: Software de la central no inicia Actividad realizada: Se revisan conexiones de la CPU y... | ALTA
AISLADOR ASÉPTICO | 22 | 14 | 63.6364 | MAL_TRATO_FISICO (9), MAL_USO_CONFIGURACION (5), MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO (4) | UNIDAD FARMACÉUTICA (18), CENTRAL DE MEZCLAS REEMPAQUE Y REENVASE (4) | Diagnostico: manga de aislador y empaque de pass through de entrada en mal estado . Actividad realiz... | ALTA
BÁSCULA DIGITAL | 35 | 22 | 62.8571 | MAL_TRATO_FISICO (8), MAL_USO_CONFIGURACION (7), MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO (7) | ATENCIÓN PRIMER NIVEL (6), TRASPLANTES (6), CONSULTA EXTERNA (4) | Diagnostico: Equipo se enciende y se apaga solo, lo cual no permite la toma de la medición Actividad... | ALTA
NEVERA | 62 | 37 | 59.6774 | MAL_USO_CONFIGURACION (21), MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO (12), MAL_MANEJO_CABLES (9) | UNIDAD FARMACÉUTICA (30), LABORATORIO (13), NUTRICIÓN (6) | Diagnostico:Equiupo con filtracion de agua Actividad realizada: Se retira la parte que cubre el evap... | ALTA
RESONADOR | 19 | 11 | 57.8947 | MAL_TRATO_FISICO (7), MAL_USO_CONFIGURACION (4), MAL_MANEJO_CABLES (4) | IMAGENOLOGÍA (18), JARDINES TERCER PISO (1) | Equipo de sede externa Diagnostico: diadema de resonador fracturada Actividad realizada: Se pega dia... | ALTA
MICROSCOPIO | 20 | 11 | 55 | MAL_USO_CONFIGURACION (9), MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO (2), MAL_TRATO_FISICO (1) | CIRUGÍA (13), LABORATORIO (6) | Diagnostico: Equipo con el brazo bloqueado y con el contrapeso desajustado Actividad realizada: Se l... | ALTA
REFRIGERADOR | 23 | 12 | 52.1739 | MAL_MANEJO_CABLES (8), MAL_USO_CONFIGURACION (6), MAL_TRATO_FISICO (3) | BANCO DE SANGRE (13), LABORATORIO (4), CIRUGÍA (4) | Diagnostico: Equipo con la temperatura fuera de rango Actividad realizada: Se encuentra equipo con e... | ALTA
INFUSOR | 91 | 47 | 51.6484 | MAL_TRATO_FISICO (38), MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO (6), MAL_USO_CONFIGURACION (6) | UCIA (53), UCIP (21), CIRUGÍA (10) | Diagnostico:fuga en manómetro Actividad realizada:se realizan pruebas encontrando fuga en manómetro,... | ALTA
ELECTROENCEFALOGRAFO - POLISOMNÓGRAFO | 56 | 28 | 50 | MAL_MANEJO_CABLES (19), MAL_TRATO_FISICO (11), MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO (8) | CONSULTA EXTERNA (29) | Diagnostico: conector de cable de tierra suelto Actividad realizada: Se retira el cable que quedó en... | MEDIA
FONENDOSCOPIO | 55 | 21 | 38.1818 | MAL_TRATO_FISICO (13), MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO (4), MAL_USO_CONFIGURACION (3) | UMI (12), UCIA (8), ATENCIÓN PRIMER NIVEL (5) | Diagnostico: Equipo con el muelle fracturado Actividad realizada: se busca en el taller y no se encu... | MEDIA
GENERICO | 218 | 71 | 32.5688 | MAL_MANEJO_CABLES (30), MAL_TRATO_FISICO (27), MAL_USO_CONFIGURACION (21) | CIRUGÍA (41), UCIA (25), UCIN (17) | Solicitud corresponde a ambiente físico, | MEDIA