## Detalle_Completo
equipo | gestion | placa | tiempo_real_minutos | categoria_repuesto | repuestos_detalle | cantidad_estimada | diagnostico | actividad_realizada | servicio | ubicacion | fecha_creacion | causa_manipulacion | tiempo_real_horas | costo_repuestos | costo_mano_obra | costo_indisponibilidad | costo_overhead | costo_total
DERMÁTOMO |  | 3292 | 139737 | BATERIA_FUENTE | no 05/06/2025: proveedor realiza despiece del equipo, verificando correcto funcionamiento de los rodamientos y piñonería pero la falla persiste. pendiente de nueva intervención. 17/06/2025: proveedor no ha podido continuar con la reparación por falta de una llave para llegar a la parte del motor, la envía a fabricar. 04/07/2025: proveedor continúa en la tarea de reparar el dermátomo y no tiene éxito, ya que el daño encontrado es en el motor y este es sin escobillas y muy pequeño que se le imposibilita la intervención. procede a buscar proveedores que reparen el motor. 16/07/2025: proveedor sigue sin poder reparar el motor, queda pendiente de seguir buscando quién lo pueda reparar. 23/07/2025: proveedor encuentra un contacto que posiblemente repare el motor, queda pendiente. 04/08/2025: proveedor informa pequeño avance con la reparación, se le presta una batería cargada para que pueda continuar haciendo pruebas y devuelve una batería descargada. 20/08/2025: se realiza seguimiento al dermátomo, no se puedo reparar el equipo. pendiente de que el proveedor lo devuelva para darle de baja. 03/09/2025: equipo es dado de baja | 16350 | Equipo no funciona | Se realizan pruebas de funcionamiento en las que se evidencia que el equipo no funciona con normalidad, en ocasiones si acciona el motor pero en otras no, se verifica estado de baterías y cargador de baterías que se encuentran en buen estado aunque se notan baterías por encima del voltaje requerido. | CIRUGÍA |  | 2025-05-27 16:39 | MAL_TRATO_FISICO | 2328.95 | 2452500000 | 104802750 | 186316000 | 639325687.5 | 3382944437.5
MONITOR DE SIGNOS VITALES |  | 3649 | 163603 | LAMPARA_DISPLAY | si 22/02/2025: se realizan pruebas usando pantalla de otro monitor identificando el problema en el touch y no en la pantalla como tal, se instala touch de monitor que se encuentra fuera de servicio y se solicita el repuesto 12/06/2025:se instala touch nuevo en el monitor de bodega y se realizan pruebas de funcionamiento exitosas estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | 4092 | Monitor no toma nibp | Se revisa equipo encontrando brazalete con fuga, se realiza cambio por uno nuevo, durante las pruebas funcionales se evidencia problema en el tactil, se realiza en multiples ocasiones la calibración del tactil sin tener exito, se destapa equipo, se verifican conexiones, se hace limpieza y nuevamente se tapa y se prueba sin observar cambios, se devuelve al servicio ya que esta funcional para mañana consultar con el coordinador. | UCIP | CUBÍCULO 9 | 2025-02-19 16:17 | MAL_USO_CONFIGURACION, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | 2726.7167 | 818400000 | 122702250 | 218137333.3333 | 235275562.5 | 1394515145.8333
AGITADOR BASCULANTE |  | M1054 | 115384 | ELECTRONICO | no 10/06/2025 equipo nuevamente falla, se evidencia en pruebas de funcionamiento que con la carga de la plataforma se queda quieto el motor, se evidencia motor con funcionamiento anormal, ruidoso y frenado, se realiza lubricación y limpieza del mismo, pero de igual forma se solicita para tener en stock motor en caso de que falle. equipo queda funcional, nuevamente se pausa orden en espera de repuestos 26/08/2025: se instala motor y tarjeta al equipo estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | 4100 | Tarjeta de regulación de voltaje no funciona correctamente | Se evidencia que no suministra adecuadamente el voltaje para el motor del equipo y en ocasiones se pierde la señal, | LABORATORIO |  | 2025-06-06 16:48 | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | 1923.0667 | 1230000000 | 86538000 | 153845333.3333 | 329134500 | 1799517833.3333
INCUBADORA PARA LABORATORIO CLINICO |  | 6312 |  | ELECTRONICO | no 19/08/2025: equipo es reportado por caída de puerta interna de vidrio, la cual se quiebra por completo, en la caída se revienta el sensor de la puerta, se solicita repuesto. 16/09/2025: se reporta equipo en el servicio ya que la manija de apertura se bloquea y no permite el cerrado. se revisa mecanismo de la manija y se encuentra resortes deformados, se procede a retornarlos a su forma original se instala nuevamente la manija y se realizan pruebas de funcionamiento exitosas 26/09/2025: se reporta equipo en el servicio ya que el porcentaje de co2 esta muy bajo se revisa sensor, filtro, mangueras y se encuentra todo funcionando correctamente se revisa presion de suministro y en el manómetro muestra 20psi , pero al desconectar la manguera no se siente flujo de co2, se comunica al coordinador para validar la presion del tanque de suministro se valida suministro de co2 y se encuentra vacío, se realiza reporte a ambiente físico para realizar el cambio 08/10/2025: pendiente por repuesto | 8205 | perilla no fija en una posición | se verifica funcionamiento de perilla interna y gira completamente, la puerta cierra bien pero la perilla se nota suelta, se busca en manuales existentes numero de parte para compra pero no se a logrado encontrar, se pausa a la espera de hallarla 23/07/2025 el equipo aun tiene garantía, se graba evidencia para enviar a proveedor | LABORATORIO | MICROBIOLOGÍA (BACTERIOLOGÍA) | 2025-07-22 07:40 | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE |  | 2461500000 | 90000 | 160000 | 615397500 | 3077147500
ECÓGRAFO |  | 4512 | 9215 | OTROS | no 28/02/2025 se realiza reporte al proveedor caso 13600438 06/03/2025: se instala adaptador de voltaje nuevo suministrado por proveedor estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | 13604527 | Ecógrafo no enciende | Se observa que el led del regulador de adaptador de voltaje no enciende, se mide cable AC observando que esta bueno, se mide a la salida del adaptador y no hay voltaje, lo que indica que el adaptador es el del problema, se informa a ingeniera Alejandra Duque, para ser reportado a proveedor | IMAGENOLOGÍA |  | 2025-02-28 07:39 | MAL_MANEJO_CABLES | 153.5833 | 1360452700000 | 6911250 | 12286666.6667 | 340114902812.5 | 1.7006e+12
MONITOR DE SIGNOS VITALES |  | 3647 | 3170 | CABLE_CONECTOR | no. julio 29. se vuelve a reportar equipo por la misma falla, se procede a cambiar el brazalete por uno que había en el taller, el personal asistencial del servicio lo probó aproximadamente entre las 9:00 y 14:00 del mismo día, el equipo queda operando con normalidad en el servicio. 30/07/2025: se revisa nuevamente el equipo, ya que fue reportado por seguridad del paciente y se encuentra modulo nibp funcionando correctamente. se realizan pruebas con brazalete adulto, pediátrico y neonatal satisfactoriamente en el servicio reportan que la pinza de saturación no estaba sensado correctamente, se revisa y se encuentra diodo emisor con uno de los cables sueltos, se procede a soldar el cable . se realizan pruebas, pero la pinza sigue sin funcionar. se revisa todo el cable y se encuentran varias discontinuidades, se reparan las que estaban en las partes distales y al probar nuevamente la pinza sigue sin sensar. se procede a cambiar pinza por una nueva estado final: el en optimas condiciones de funcionamiento . repuestos: no. | 2114 | Se acerca al servicio y se evidencia pequeña fuga en el conector de la manguera con el brazalete. | Se corta la manguera del flujo del aire, esto hace que se ajuste mas al acople y no presente fugas. | H1-T1 | CUARTO DE EQUIPOS | 2025-07-28 10:37 | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | 52.8333 | 105700000 | 2377500 | 4226666.6667 | 27019375 | 139323541.6667
SELLADORA HORIZONTAL DE PEDAL |  | M533 | 295 | OTROS | sí, resistencia. | 1 | Reportan selladora de pedal mala. | Se hace revisión y se encuentra la resistencia y fusibles quemados, el soporte de la resistencia se encuentra también derretido. Se procede a imprimir en 3D nuevo soporte y se cambia resistencia. | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | 2025-11-21 12:43 | NO_IDENTIFICADO | 4.9167 | 100000 | 221250 | 393333.3333 | 80312.5 | 794895.8333
MONITOR DE SIGNOS VITALES |  | 4069 | 47226 | ELECTRONICO | no 18/02/2025 se encuentra tarjeta de multiparámetros en buen estado y se instala en el equipo, se realizan pruebas de funcionamiento finales que resultan exitosas | 2045 | Párametro de NIBP no funciona correctamente | Al realizar pruebas de toma de presión, se evidencia mensaje de error de "Falla sistema de NIBP", se realizan pruebas de fugas que resultan OK y se realiza calibración con ayuda de un manómetro, también fue descartada causa de la falla brazalete y mangueras pues se encuentran en buenas condiciones, se realizan pruebas también para descartar componentes como bomba de presión y electroválvulas, pues se intercambiaron con otro monitor y funcionaron correctamente, se realiza intercambio de tarjeta multiparámetros y se evidencia que esta es la que causa el error, se retira tarjeta defectuosa y se pone una en buen estado tomada del monitor que se usa en biomédica para realizar pruebas | CIRUGÍA | RECUPERACIÓN VIP | 2025-01-15 17:41 | MAL_USO_CONFIGURACION | 787.1 | 613500000 | 35419500 | 62968000 | 162229875 | 874117375
ALCOHOLÍMETRO |  | 5721 | 25524 | ELECTRONICO | no 04/06/2025: dräger realiza revisión del equipo encontrando que la tarjeta principal no funciona, requiere cambio por garantía. queda a la espera de instalación de repuesto. 13.06.2025 se tramita reparación por parte del proveedor y se entrega en el servicio , se procede a cerrar orden. por fallas en el gestor la orden no queda confirmada en el día correcto. | 4079 | Equipo no enciende | Se realiza revisión inicial observando que el equipo no enciende, se conecta para cargar la batería y no da señales, se prueba con otro cargador pero continua sin funcionar, se busca en los manuales para revisar la batería pero no es posible encontrar la manera de acceder a esta, se envía correo a proveedor para ser revisado por parte de ellos. | GESTIÓN HUMANA |  | 2025-05-29 11:46 | MAL_USO_CONFIGURACION | 425.4 | 1223700000 | 19143000 | 34032000 | 310710750 | 1587585750
ELECTROENCEFALOGRAFO - POLISOMNÓGRAFO |  | 5756 | 48730 | ELECTRONICO | no 07/03/2025 se tiene disponibilidad de repuesto en stock, se lleva al servicio adaptador para sensor de posición y se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas. | 2035 | Adaptador para sensor de posición Jack defectuosos, no asegura el plug | Se intenta adaptar algunos acople encontrados en el taller en buen estado pero no se acoplan con éxito-. | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO 230 | 2025-02-03 07:44 | MAL_MANEJO_CABLES, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | 812.1667 | 610500000 | 36547500 | 64973333.3333 | 161761875 | 873782708.3333
UNIDAD ODONTOLÓGICA |  | 4773 | 3022 | CABLE_CONECTOR | no 17/01/2025 no se realiza gestión oportuna al abrir y cerrar la gt, se realiza entre las 14:00 y las 16:10 se lleva pedal reparado al servicio, y nuevamente se instala a la unidad, se realiza conexión y soldadura de cableado, se acoplan mangueras, se verifican fugas donde no se encuentra ninguna. equipo queda funcionando correctamente y en perfectas condiciones repuestos: no | 2083 | Pedal de unidad odontológica despegado. | Se realiza readaptación del sistema del pedal mediante tornillería a medida, se realizan pruebas de funcionamiento en taller lo cual indica un muy probable buen funcionamiento en el equipo | ODONTOLOGÍA |  | 2025-01-15 11:10 | MAL_MANEJO_CABLES | 50.3667 | 104150000 | 2266500 | 4029333.3333 | 26604125 | 137049958.3333
REFRIGERADOR |  | 4429 | 6325 | CABLE_CONECTOR | no. 10/03/2025 se evidencia a través de los ductos de ventilación que no hay presencia de un flujo de aire, se retiran carcasas y tapas y se verifica sistema de drenaje correcto y no hay acumulación de hielo que impidan el flujo de aire, se encuentra ventilador sin funcionar, se desmonta y se evidencia que es su adaptador de conexión si entrega los 12 v que requiere para su funcionamiento pero de igual forma no funciona, se realiza verificación de ventilador por separado con fuente de voltaje y acá si presenta un correcto funcionamiento, nuevamente se lleva y se instala en el equipo pero continúa sin funcionar, se realiza medición de voltaje luego de la conexión del ventilador y marca 0 v 11/03/2025 nuevamente se realiza conexión del ventilador en el equipo se evidencia funcionamiento del ventilador del evaporador correctamente, también se encuentra una de las posibles causas a la parada de su funcionamiento en el manual del equipo que menciona que el ventilador se para porque por mucho tiempo se deja en modo de congelación rápida y se muestra en panel de control este modo activado por lo que se desactiva y se baja la potencia en su funcionamiento luego de realizar acoples de las partes, se muestra funcionamiento anormal del panel de control sin dejarse modificar con sus botones, se realiza chuequeo de cableado verificando continuidades y voltajes evidenciándose correctos, se procede a volver a ubicar tapas que recubren compresor y tarjeta electrónica, luego de esto se nota en panel que ya se encuentran activados mas led indicativos de potencia en la parte de freezer y fridge lo cual no sucedía. se deja en pausa y en seguimiento 12/03/2025 se evidencia en termómetro del equipo una temperatura adecuada, se posiciona equipo datalogger y se evidencia desde las 9am hasta las 2pm unos rangos de temperatura óptimos, entre 2°c y 4°c. panel de control funciona correctamente, es posible modificar temperaturas y se deja configurada acorde a los requerimientos del servicio. equipo queda funcionando correctamente la falla inicial se asocia entonces a mala configuración del equipo y desgaste por uso y mucho tiempo en modo de congelación rápida | 6135 | Temperaturas fuera del rango permitido. | Se verifica temperatura con ayuda de equipo patrón, en efecto las temperaturas no están dentro de lo permitido, se observa funcionamiento de equipo el cual esta en perfecto estado, se puede notar una gran cantidad de productos almacenados en la parte del congelación, lo que no permite un correcto flujo del aire, se organiza de forma que el flujo circule de forma correcta, se verifica temperatura, esta se encuentra dentro del rango permitido, se deja equipo en observación, para garantizar que este funciona de forma correcta. | CIRUGÍA | CUARTO DE EQUIPOS | 2025-03-08 07:50 | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE, DESGASTE_NORMAL | 105.4167 | 306750000 | 4743750 | 8433333.3333 | 77873437.5 | 397800520.8333
MONITOR DE SIGNOS VITALES |  | 4523 | 2484 | ELECTRONICO | no. se encuentra repuesto en stock, se lleva al servicio y se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas. se deja en servicio sensor de t° para monitor de signos viales nuevo repuesto: si. | 1 | Sensor de temperatura en mal estado. | Se verifica funcionamiento y se puede observar que este no sensa de forma confiable la temperatura del paciente, se intercambia con el de otro monitor, se verifica funcionamiento, este sensa de forma correcta la temperatura, se busca en la bodega de repuestos, pero no es posible hallar uno, se deja orden en pausa para resolver en la próxima semana. | UCIN | P7 CUB 18 | 2025-03-08 12:53 | MAL_TRATO_FISICO, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | 41.4 | 300000 | 1863000 | 3312000 | 540750 | 6015750
MONITOR DE SIGNOS VITALES |  | 4056 | 1566 | CABLE_CONECTOR | no valeria g: se revisa equipo observando que la manguera no ingresa de manera firme en el equipo, al realiza tomas de nibp en ese estado se observa error en el módulo, se ingresa el conector hasta el fondo, con el fin de que no quede flojo, nuevamente se realizan múltiples pruebas observando que el equipo toma presión de manera correcta, se deja equipo en observación se asiste al servicio y se evidencia equipo funcionando correctamente, se procede a cerrar la orden | 1 | "Error en módulo PNI" | Se realizan descartes de manguera de extensión PNI y brazaletes, al igual que conectores y sus empaques, se encuentran en buen estado, además se evidencia que no se activa bomba de para insuflar | CIRUGÍA | QUIRÓFANO 2 | 2025-07-01 08:38 | MAL_MANEJO_CABLES | 26.1 | 50000 | 1174500 | 2088000 | 306125 | 3618625
MONITOR DE SIGNOS VITALES |  | 3827 | 112 | CABLE_CONECTOR | si. latiguillos, cable troncal, interfaz spo2. | 1 | Módulo de ECG y SpO2 no funcionales. | Se evidencia gran interferencia en el trazado de onda de ECG, se evidencian dos electrodos generando interferencia, se reemplazan por uno nuevos y se elimina interferencia, pruebas funcionales exitosas. Luego se evidencia que se pierde de un momento a otro el trazado del parámetro de ECG, se identifica conector de cable troncal no funcional pues es el que genera la perdida de señal, a pesar haber limpiado las terminales de conexión no se soluciona la falla, se realiza movimiento del troncal y se evidencia perdida de señal, se realizan pruebas de funcionamiento con cable troncal nuevo y funciona sin perdidas de señal, se deja cable nuevo. Por otro lado se encuentra funcionamiento intermitente de la pinza de SpO2, se encuentra punto de fractura que genera intermitencia, se realiza recorte y retiro de ese tramo pero se sigue presentando fallas, se encuentra cable de interfaz muy corto y no útil para el servicio, se reemplaza interfaz por una nueva. | UCIN |  | 2025-05-22 07:32 | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | 1.8667 | 50000 | 84000 | 149333.3333 | 33500 | 316833.3333
CUNA TÉRMICA |  | 2725 | 12970 | ELECTRONICO | no. 17/03/2025 se cuenta con disponibilidad de repuesto en stock, se lleva al servicio sensor de temperatura nuevo. equipo queda funcionando correctamente y en buenas condiciones. repuesto: si | 2045 | Sensor de temperatura en mal estado. | Se verifica funcionamiento de sensor, equipo no lo reconoce. Se busca en repuesto del taller, pero no es posible encontrar uno, se deja orden en pausa, para ser resuelta cuando se obtenga repuesto. | UCIN |  | 2025-03-08 11:35 | MAL_TRATO_FISICO | 216.1667 | 613500000 | 9727500 | 17293333.3333 | 155806875 | 796327708.3333
ELECTROENCEFALOGRAFO - POLISOMNÓGRAFO |  | 4073 | 4402 | CONSUMIBLE | no 14/03/2025 se entregan en el servicio 4 electrodos, 3 correspondientes a esta orden y 1 que había quedado pendiente | 2050 | Electrodos que generan interferencia, impedancia medida mayor a 1 | Se evidencian electrodos en mal estado físico, se encuentra mediante la ayuda del multímetro una impedancia mayor a 1, se buscan repuestos en stock pero no se encuentran electrodos cadwell |  |  | 2025-03-11 07:30 | MAL_TRATO_FISICO | 73.3667 | 41000000 | 3301500 | 5869333.3333 | 11075375 | 61246208.3333
FACOEMULSIFICADOR |  | 3806 | 4278 | LAMPARA_DISPLAY | no 12/06/2025 se realiza reemplazo de lámpara con vida útil agotada por una nueva. | 2043 | Mensaje de aviso para reemplazo de lámpara | Se deja en pausa y se deja en pausa mientras se adquiere el repuesto | CIRUGÍA | CUARTO DE EQUIPOS | 2025-06-09 17:37 | DESGASTE_NORMAL | 71.3 | 408600000 | 3208500 | 5704000 | 102952125 | 520464625
CAMA ELÉCTRICA |  | 2411 | 181 | CABLE_CONECTOR | si. para la instalación fue necesario reemplazar conectores por otros nuevos caja de control caja de batería 2 paneles de control. | 2 |  |  | RADIOTERAPIA |  | 2025-05-30 10:11 | MAL_MANEJO_CABLES | 3.0167 | 100000 | 135750 | 241333.3333 | 58937.5 | 536020.8333
MONITOR DE SIGNOS VITALES |  | 3924 | 4108 | BATERIA_FUENTE | no 29/07/2025 se evidencian baterías con su carga de batería completa se realizan pruebas de funcionamiento con batería del equipo y resultan exitosas. se procede a cerrar orden, equipo queda en buenas condiciones y funcionando correctamente | 2061 | Baterías de monitor de signos vitales con aparente falla para cargarse. | Según comenta el médico que a pesar de estar conectadas a la alimentación eléctrica, no se cargan, se desconecta el equipo e inmediatamente este se apaga. Se evidencia símbolo en monitor de baterías sin carga, se verifica buena conexión de cable AC del monitor y símbolo de baterías cargando, se dejan en observación y pendientes por regresar al servicio | CIRUGÍA | QUIRÓFANO 1 | 2025-07-26 12:11 | MAL_MANEJO_CABLES | 68.4667 | 309150000 | 3081000 | 5477333.3333 | 78057750 | 395766083.3333
SEROFUGA |  | 2694 | 14502 | CABLE_CONECTOR | no 14/07/2025 equipo funciona correctamente durante todo el día, pero de igual forma por indicación del coordinador se deja orden en proceso 21/07/2025 intermitencias en el funcionamiento del equipo, alarma audible intensa, se detiene ciclo de trabajo. se evidenció cableado desajustado de su terminal de conexión, se ajusta conector a sus respectivos cables, se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas. de igual forma se deja equipo en seguimiento. 22/07/2025 equipo funciona con normalidad a lo largo de todo el día, realizando todos los ciclos de centrifugado de manera correcta y óptima, se procede a cerrar orden | 6153 | Servicio reporta aparentes fallas en el funcionamiento del equipo | Se realiza verificación del funcionamiento del equipo, se realizan 2 ciclos de centrifugado de 2 minutos y resultan exitosos. | BANCO DE SANGRE |  | 2025-07-12 16:00 | MAL_MANEJO_CABLES | 241.7 | 307650000 | 10876500 | 19336000 | 79631625 | 417494125
VENTILADOR DE TRANSPORTE |  | 6361 | 1291 | CABLE_CONECTOR | no se evidencia en menú de servicio, activado modo hpo, además de eso se evidencia conector adaptado a puerto de lpo tal cosa no es correcta en el uso pues genera fallos técnico, la manguera y el conector solo deben estar en uso en modo lpo. se dejan recomendaciones de uso en servicio. equipo funciona correctamente, se cierra orden | 1 | Evento Técnico 231008. | Se asiste pone en funcionamiento el equipo, y no se aprecian eventos asociados al reportado, mediante el apoyo vía remota con proveedor se identifica fallo TF, causado por el mal uso de el equipo, terapeutas manifiestan que el equipo funciona y ventila con normalidad, se les da la recomendación de realizar pruebas sin sonda de oxígeno puesta o cilindro vacío o desconectado. | UCIA | CUARTO DE EQUIPOS 4 PISO | 2025-06-09 18:08 | MAL_MANEJO_CABLES | 21.5167 | 50000 | 968250 | 1721333.3333 | 254562.5 | 2994145.8333
TORRE DE LAPAROSCOPIA |  | 5348 | 20503 | LAMPARA_DISPLAY | no 14/02/2025 se intenta cubrir zona de la pantalla rota con un protector de display, al realizar la adecuación del tamaño del protector este es muy frágil por lo que se fractura con facilidad en varias zona. se deja en pausa y pendiente de indicación a seguir 18/02/2025 se identifica golpe en borde de la pantalla lo cual no afecta el funcionamiento con normalidad del equipo, se procede a cerrar orden. | 4086 | Borde de pantalla de torre de laparoscopia quebrado | Se realiza encendido de torre, se muestra imagen correcta, golpe no afectó la pantalla completamente, continuando funcional. | BIOMÉDICA |  | 2025-02-04 07:33 | MAL_TRATO_FISICO | 341.7167 | 817200000 | 15377250 | 27337333.3333 | 208144312.5 | 1068058895.8333
ELECTROBISTURÍ |  | 1348 | 158835 | CABLE_CONECTOR | no 14/08/2025 se cuenta con disponibilidad de repuesto de cable monopolar para electrobisturí, y se entrega en el servicio. equipo queda funcionando correctamente. | 2047 | Cable de conector gris para polipectomía, reventado | No es posible realizar nuevamente el empalme del cableado, se deja orden en pausa mientras se solicita repuesto | ENDOSCOPIAS |  | 2025-04-25 08:01 | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | 2647.25 | 102350000 | 119126250 | 211780000 | 55369062.5 | 488625312.5
LÁSER OFTÁLMICO |  | 3502 |  | ELECTRONICO | no 10/12/2025 proveedor realiza medidas de la emisión de potencia de luz con herramienta de calibración, se verifica que la medida del sensor interno del equipo concuerden con las medidas de la herramienta de calibración lo cual sucede de manera satisfactoria al realizar el procedimiento para el establecimiento de los lími, la potencia emitida por el laser se encuentra extremadamente disminuida por lo cual se recomienda realizar la sustitución de este y realizar nuevamente el procedimiento de calibración. pendiente decisión administrativa. | 2047 | Láser se reinicia constantemente | Se acude al servicio donde indican que a pesar de seguir las indicaciones del proveedor de no poner valores mayores a 4, el equipo presentó constantes reinicios en un corto periodo de tiempo, se consulta con proveedor quien indica que se debe realiza visita. Se informa a Alejandra Duque. | OFTALMOLOGÍA |  | 2025-11-05 07:31 | MAL_USO_CONFIGURACION, DESGASTE_NORMAL |  | 614100000 | 90000 | 160000 | 153547500 | 767897500
UNIDAD DE CALENTAMIENTO |  |  | 179068 | CABLE_CONECTOR | no 12/08/2025 proveedor (yeison) realiza revisión del equipo, ajuste en componentes internos, limpieza pruebas de funcionamiento, se evidencio deterioro en bomba, deja recomendación de cambio de esta. equipo operativo 19/08/2025 repuesto pendiente por entrega de parte del proveedor 26/09/2025 repuesto pendiente por entrega de parte del proveedor 03/10/2025 repuesto pendiente por entrega de parte del proveedor 23/10/2025 el proveedor realiza instala repuesto (armazón), ejecuta pruebas de funcionamiento las cuales pasa correctamente. 05/12/2025 se realiza ajuste de fuga en conector de manguera de salida. se realiza prueba de fugas y circulación con buenos resultados. equipo operativo. | 12295 | Unidad de calentamiento no funciona | Se observa que al encender el equipo inicia alarmado, con alarma en pantalla que dice PRUEB.ALARM.DEF, no calienta y se queda todo el tiempo en ese estado, se contacta proveedor. en espera de repuesta. Se siguen algunas instrucciones del proveedor, se destapa equipo, se verifica signos de humedad en partes electrónicas, observando tarjeta con humedad, se trata de secar con sopladora, sin embargo no se tiene éxito. Equipo debe ser revisado por proveedor | UCIA | CUARTO DE EQUIPOS 4 PISO | 2025-08-08 07:38 | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO, DESGASTE_NORMAL | 2984.4667 | 614750000 | 134301000 | 238757333.3333 | 187262750 | 1175071083.3333
VENTILADOR |  | 3297 |  | OTROS | no 10/07/2025 el proveedor realiza revisión del equipo. pendiente de repuesto 18/07/2025 equipo en observación 22/07/2025 el proveedor realiza revisión del equipo. pendiente de repuesto 05/09/2025 proveedor envía cotización, pendiente por aprobación 08/10/2025 pendiente aprobación de cotización 17/10/2025 se realiza aprobación de cotización pedido 19547 24/10/2025 proveedor william realiza instalación de repuestos pero el equipo continúa presentando fallas de funcionamiento 28/10/2025 el proveedor realiza revisión del equipo. pendiente de repuesto 29/10/2025 el proveedor realiza instalación de válvula backup. el equipo queda funcional pendiente de repuesto propio. 30/10/2025 equipo presenta falla del fio2, proveedor william realiza ajustes equipo se entrega nuevamente funcional en el servicio 16/12/2025 se realiza pedido 20260. 22/12/2025 se recibe pedido incompleto, llega válvula solenoide 1.6mm, falta el resto del kit. | 64451 | Equipo muestra alarma de celda agotada | Se realizan pruebas de funcionamiento, se evidencia celda en buen estado pues la lectura en comparación a un analizador de O2 está dentro del rango de error permitido, pero lo programado no es reflejado en la celda, no pasa calibración de 2 puntos. | UCIN | P7 CUB 7 | 2025-07-08 16:01 | MAL_USO_CONFIGURACION |  | 6445100000 | 90000 | 160000 | 1611297500 | 8056647500
VENTILADOR ADULTO |  | 4826 | 124445 | OTROS | no 30/09/2025 el proveedor realiza revisión el equipo requiere cambio de valvula 03/10/2025 el proveedor realiza instalación de repuesto en préstamo. a la espera de repuesto propio. 08/10/2025 se realiza pedido de repuesto 19703 23/12/2025 se realiza mantenimiento correctivo, el proveedor hace uso del repuesto. equipo funcionando correctamente | 27908 | Equipo con alarma de ventilación deteriorada y rama espiratoria obstruida | Se realizan pruebas automáticas y se pone a ciclar, después de un rato emite ambas alarmas Se consulta con el proveedor e indica que se debe realizar una revisión mas profunda Se comunica a la coordinadora Alejandra duque | UCIA | CUBICULO 15 | 2025-09-27 07:19 | MAL_USO_CONFIGURACION | 2074.0833 | 2790800000 | 93333750 | 165926666.6667 | 721033437.5 | 3771093854.1667
SISTEMA BOMBA CENTRIFUGA PARA ECMO |  | 4930 |  | BATERIA_FUENTE | no 05/08/2025 el equipo requiere revisión de baterías por garantía. 19/08/2025 proveedor realiza revisión de equipo y cambio de dos tarjetas en backup y suiche de encendido, se realizan pruebas de encendido, apagado y funcionamiento de baterías, no se presenta ninguna novedad. pendiente llegada de tarjetas propias. 08/10/2025 pendiente llegada de tarjetas propias. 18/12/2025 pendiente llegada de tarjetas propias. | 8188 | Equipo no apaga | Se intenta apagar el equipo del switch pero no es posible Se pregunta a proveedor e indica que el equipo debe ser intervenido por ellos | UCIA | CUBICULO 3 | 2025-08-04 10:40 | MAL_USO_CONFIGURACION |  | 1228200000 | 90000 | 160000 | 307072500 | 1535522500
FLUJÓMETRO |  | 453 |  | ELECTRONICO | 20/12/2025 se realiza notificación a compras de garantía con radicado 5041. 07/01/2026 se realiza envío al proveedor sensor medical ltda para reparación por garantía. | 9132 | Equipo con errores en la medición | Se realizan pruebas de funcionamiento y se puede ver que el equipo supera el rango de error permitido Se realiza limpieza del tubo interior, el balín y los empaques y se realizan pruebas de funcionamiento con los siguientes resultados VALOR RESULTADO ERROR -0.2 LPM 0.07 LPM 0.13 LPM -0.5 LPM 0.33 LPM 0.17 LPM - 1 LPM 0.88 LPM 0.12 LPM equipo aun se encuentra en garantía, se comunica a la Ingeniera Ange Carvajal | UCIN | OFICINA LIDER | 2025-12-20 08:55 | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO |  | 2739600000 | 90000 | 160000 | 684922500 | 3424772500
FLAT PANEL |  | 5802 | 68837 | BATERIA_FUENTE | 6/12/2025 personal de área de ingeniería biomédica (valeria) realiza cambio de baterías, se deja equipo en observación. 11/12/2025 se indaga en el servicio y reportan que el equipo funciona correctamente. | 4091 | Se anuncia en el servicio que el Flat panel no le enciende la pantalla LED | Se va al servicio y se apaga el Flat panel, se enciende y se deja presionado el botón "AP MODE" por alrededor de 3 segundos y la pantalla enciende, pero se nota que los caracteres que aparecen están al revés. El proveedor responde que esto "es debido a que el equipo a estado expuesto a un número importante de caídas y que el caso se está escalando para verificar la posibilidad de reemplazo". | IMAGENOLOGÍA |  | 2025-10-23 14:17 | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO | 1147.2833 | 613650000 | 51627750 | 91782666.6667 | 166319437.5 | 923379854.1667
EQUIPO DE RAYOS X |  | 5723 | 40932 | ELECTRONICO | equipo ubicado en jardines. pendiente de información por el proveedor. 10/12/2025 proveedor realiza revisión del equipo de manera remota y determina que es necesario cambiar el sensor de posición del detector en el bucky, pendiente llegada del repuesto e instalación. 7/01/2026 proveedor realiza instalación de repuestos, posteriormente realiza pruebas de funcionamiento las cuales pasan correctamente. | 4081 | El bucky vertical (pared) no funciona. | Se verifica el reporte en el servicio, quienes informan que el equipo pertenece a la sede de Jardines. Debido a que el equipo cuenta con soporte con proveedor, se remite la orden para la gestión correspondiente con el proveedor | IMAGENOLOGÍA |  | 2025-12-10 07:34 | MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | 682.2 | 1224300000 | 30699000 | 54576000 | 313749750 | 1623324750
TORRE DE LAPAROSCOPIA |  | 3794 | 147 | CABLE_CONECTOR | nota: se pasa orden a las 11:30 a compañero esteban colorado 14/11/2025 esteban colorado: se realiza ajuste del sistema de aseguramiento interno del conector ac, debido a que se encontraba suelto. el equipo se encuentra en buen estado de funcionamiento. | 2091 | Torre de laparoscopia es reportada por que no le funciona la cámara | Se realiza prueba de torre con cámara de la central de esterilización y no se observa falla alguna, se prueba con la cámara que presentó el inconveniente y se evidencia que en ocasiones no la reconoce o presenta interferencia, sin embargo dicha cámara funciona sin problema en otras torres, por lo tanto se determina que no existe daño ni en la cámara ni en la torre. Se deja claridad en el servicio de no usar dicha cámara en la torre. Además se encuentra conector de pantalla flojo, se procede a reparar | CIRUGÍA |  | 2025-11-14 10:05 | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | 2.45 | 104550000 | 110250 | 196000 | 26165062.5 | 131021312.5
AISLADOR ASÉPTICO |  | 4227 | 253855 | ELECTRONICO | no 18/07/2025 se realiza solicitud de repuesto al proveedor pedido 19022 de brida y acrílico, adicional, se realiza pedido de manómetro y gatos. 08/10/2025 se reciben parte de repuestos en el área de biomédica, pendiente gatos hidráulicos y acrílico. 15/10/2025 se reciben gatos hidráulicos y acrílico. pendiente instalación. 30/10/2025 se realiza instalación del acrílico, queda pendiente la instalación de los hidráulicos, debido a que los que llegaron, no son compatibles con las placas donde se instalan. se pausa actividad. 16/12/2025 se realiza seguimiento al pedido de los gatos hidráulicos y se notifica que aun están en proceso de fabricación ya que no fue posible encontrar un proveedor que maneje la misma referencia. 30/12/025 esteban colorado: se realiza instalación de los gatos hidráulicos, se realizan pruebas de funcionamienot, las cuales pasan de manera satisfactoria. | 29350 | Soporte para manga de aislador roto | Se evidencia soporte que ya había sido reparado, pero se identificó cristalización de las zonas afectadas y nuevamente se rompió. Se pasa orden a coordinación de proveedores para solicitar repuesto pues ya está muy deteriorado como para volver a aplicar pegamento especializado y reparar | CENTRAL DE MEZCLAS REEMPAQUE Y REENVASE |  | 2025-07-04 07:39 | MAL_TRATO_FISICO, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | 4230.9167 | 8805000000 | 190391250 | 338473333.3333 | 2248847812.5 | 11582712395.8333
VENTILADOR ADULTO |  | 4827 | 10732 | BATERIA_FUENTE | 24/11/2025 esteban colorado: el proveedor le instala batería nueva, se deja cargando el equipo para poder realizar test. se espera a que cargue al 100% 01/12/2025 esteban colorado: al equipo se le realizaron pruebas de funcionamiento, carga, descarga y carga de batería, las cuales pasaron de manera satisfactoria. se entrega el equipo al servicio para su uso. | 4198 | Ventilador saca error de batería | Se realiza revisión del equipo, evidenciando alarma de error de batería. Se evidencia que tiene dos rayas de autonomía, por lo que se deja cargando para realizar pruebas de baterías. | UCIA | CUBICULO 19 | 2025-11-24 07:39 | NO_IDENTIFICADO | 178.8667 | 629700000 | 8049000 | 14309333.3333 | 159437250 | 811495583.3333
SISTEMA BOMBA CENTRIFUGA PARA ECMO |  | 5262 | 32656 | BATERIA_FUENTE | no 17/06/2025 proveedor realiza cambio de baterías, se deja en prueba durante la noche. 18/06/2025 finaliza la prueba de baterías, el equipo se encuentra en optimas condiciones de funcionamiento. anexo orden de trabajo n°1558279 | 1562376 | "Comprobación de acumuladores no correcta" | Se realiza nuevamente comprobación de acumuladores, y de nuevo arroja mensaje de comprobación de acumuladores incorrecta, con una capacidad de 5.1Ah. Se entabla comunicación vía telefónica con proveedor el cual sugiere cambio de baterías | UCIA | CUBICULO 1 | 2025-05-26 16:10 | MAL_USO_CONFIGURACION | 544.2667 | 234356400000 | 24492000 | 43541333.3333 | 58595223000 | 293019656333.3334
BOMBA DE NUTRICIÓN ENTERAL |  | BN-0023 | 18793 | BATERIA_FUENTE | no 20/02/2025 proveedor realiza cambio de batería y ejecuta pruebas de funcionamiento las cuales pasan correctamente. el equipo se encuentra en optimas condiciones de funcionamiento. anexo reporte de servicio tecnico n°4340876 | 4342923 | Bomba de nutrición con error 18.1.1 | Se realizan pruebas de funcionamiento observando que al iniciar la nutrición el equipo se alarma arrojando el error mencionado, se consulta con proveedor quien indica que este error esta asociado a la batería la cual se debe reemplazar, se pasa orden a Alejandra con el fin de que se gestione con el proveedor la batería. | SOMER HOGAR |  | 2025-02-07 07:39 | MAL_USO_CONFIGURACION | 313.2167 | 651438450000 | 14094750 | 25057333.3333 | 162863136187.5 | 814340738270.8334
SEROFUGA |  | 6187 | 108024 | ELECTRONICO | no 29/08/2025 pendiente revisión por parte de proveedor, caso fue escalado a fabrica. 19/09/2025 el proveedor realiza cambio de display por fallas en comunicación con tarjeta madre, se realizan pruebas de funcionamiento las cuales pasan correctamente. se deja el equipo en observación. 25/09/2025 el equipo funciona correctamente. anexo reporte de servicio n°ser-1046 | 7220 | Servicio indica que el equipo en ocasiones no para de centrifugar. | Equipo no realiza disminución en el contador, en ocasiones no para, la deben apagar para que pare, abrirla con la llave y encender de nuevo arrojando error 5, se consulta a proveedor quien solicita evidencia fotográfica, se solicita en el servicio. pendiente por evidencia Se envía evidencia al proveedor, quien la envía a fabrica e indica que se deben realiza unas pruebas debido a que se cambio la tarjeta principal recientemente, se informa a Alejandra Duque con el fin de que se agilice el proceso | BANCO DE SANGRE |  | 2025-07-10 15:27 | MAL_USO_CONFIGURACION | 1800.4 | 2166000000 | 81018000 | 144032000 | 561754500 | 2952804500
VENTILADOR ADULTO |  | 3703 | 52854 | ELECTRONICO | no 04/08/2025 equipo pendiente por revisión del proveedor. 08/08/2025 proveedor realiza revisión del equipo pero no es posible su reparación, es necesario cambiar tarjeta principal. pendiente cambio de repuesto. 20/08/2025 proveedor realiza cambio de repuesto y la falla persiste, se determina que la falla es irreparable. pendiente aprobación de baja. 04/09/2025 equipo se da de baja. | 8169 | Equipo con alarma de sensor de flujo inoperante | Se revisa equipo y se encuentra con alarma ya que le sensor de flujo no estaba funcionando. Se intenta realizar pruebas generales, pero no pasa del item donde se realiza el test de presencia del tapón Se comunica con el proveedor e indica que se debe revisar a fondo | UCIA | CUARTO DE EQUIPOS 4 PISO | 2025-07-28 11:29 | MAL_USO_CONFIGURACION | 880.9 | 2450700000 | 39640500 | 70472000 | 622585125 | 3183397625
BOMBA DE INFUSIÓN |  | BI-0543 | 54749 | ELECTRONICO | no 21/03/2025 proveedor realiza ajustes en el mecanismo en los sensores de aire, se realizan todas las pruebas de funcionamiento y el equipo puede ser devuelto al servicio. anexo informe de servicio n°2812670 | 2814719 |  | Bomba de infusión se apaga y se enciende descontroladamente y muestra error de mal funcionamiento, no se logra identificar cual puede ser el causante de dicha falla | H2-T1 |  | 2025-02-13 14:54 | MAL_USO_CONFIGURACION | 912.4833 | 844415700000 | 41061750 | 72998666.6667 | 211114190437.5 | 1.0556e+12
RESONADOR |  | 5724 | 6133 | CABLE_CONECTOR | 12/04/2025 proveedor realiza inspección al sistema de domótica encontrando cable de la cpu suelto, se reconecta el cable y se realiza preset completo. el equipo funciona correctamente. equipo en observación. 14/04/2024 el equipo funciona correctamente. anexo reporte de servicio n°00452 | 4535 | sistema de domótica no funciona correctamente. | sistema no enciende, sin dar imagen en la pantalla y tampoco hay audio. Se procede a reportar a proveedor para intervención. | IMAGENOLOGÍA |  | 2025-04-10 11:56 | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | 102.2167 | 226750000 | 4599750 | 8177333.3333 | 57837437.5 | 297364520.8333
TORRE DE ENDOSCOPIA VIDEOGASTROSCOPIO VIDEOCOLONOSCOPIO VIDEODUODENO REGULADOR CO2 BOMBA DE IRRIGACIÓN |  | 5920 | 7306 | CABLE_CONECTOR | no 28/05/2025 se envía el equipo para reparar al proveedor endotest. 29/05/2025 el proveedor realiza reparación de cable del conector de video, ajustes generales y pruebas de funcionamiento. anexo reporte del servicio | 4117 | Endoscopio con interferencia en la imagen | endoscopio con serie:KG391K335 presenta interferencia en la imagen, se comunica a la coordinadora Alejandra Duque para realizar reporte a proveedor | ENDOSCOPIAS |  | 2025-05-24 14:10 | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES | 121.7667 | 205850000 | 5479500 | 9741333.3333 | 52832375 | 273903208.3333
TORRE DE ENDOSCOPIA VIDEOGASTROSCOPIO VIDEOCOLONOSCOPIO VIDEODUODENO REGULADOR CO2 BOMBA DE IRRIGACIÓN |  | 5920 | 28614 | CABLE_CONECTOR | no 03/06/2025 se reporta equipo a proveedor. 18/06/2025 se realiza envío del equipo al proveedor 19/06/2025 proveedor realiza tratamiento de secado a temperatura controlada y reinstalación de sistema electrónico, reparación del cable conector de video ajustes y pruebas de funcionamiento. la reparación no tuvo costo. anexo reporte de servicio | 6133 | endoscopio con fallas en la imagen | El equipo se encuentra presentando las mismas fallas anteriores, donde durante el procedimiento de manera intermitente la imagen se distorsiona apareciendo interferencia en la pantalla y rayas de colores, se informa a Alejandra Duque y se pasa la orden para ser tramitada con proveedor | ENDOSCOPIAS |  | 2025-05-30 18:59 | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES | 476.9 | 306650000 | 21460500 | 38152000 | 82027625 | 448290125
PULSOXÍMETRO |  | EB2479 | 64859 | LAMPARA_DISPLAY | 15/10/2025 el proveedor realiza revisión del equipo, queda pendiente por repuesto (pantalla). 13/11/2025 el proveedor realiza instalación de de pantalla, ejecuta pruebas de funcionamiento las cuales pasa correctamente anexo orden de trabajo n°ot-90369-tm, ot-92667-tm | 187135 | Pantalla de nonin los valores aparecen hasta la mitad | se revisa y se encuentra equipo en garantía se traslada reporte a la coordinadora Alejandra para que realice el debido tramite | H5-T2 | PUESTO DE ENFERMERÍA | 2025-09-29 07:41 | NO_IDENTIFICADO | 1080.9833 | 37427000000 | 48644250 | 86478666.6667 | 9368911062.5 | 46931033979.1667
BOMBA JERINGA |  | P-0021 | 50328 | BATERIA_FUENTE | no. 22/04/2025 se reporta equipo a proveedor, pendiente recolección. 07/0572025 se envía equipo a proveedor para reparación. 26/05/2025 proveedor realiza cambio de carcasa superior; revisión de aspecto físico, sistema de bloqueo, pantalla lcd, prueba luz de fondo, prueba led y teclado, prueba de buzzer y parlante, prueba de cierre del cilindro de jeringa, prueba de fuerza, prueba de desplazamiento, prueba antisifón, prueba de alarmas del émbolo de desacoplamiento, prueba watchdog, prueba de los indicadores de alimentación ac/batería y pruebas eléctricas. el equipo funciona correctamente. anexo reporte de servicio n°4357225 | 4933364 | Equipo no enciende. | Se verifica conexiona toma corriente, se puede observa que el equipo emite señal auditiva y visual al ser conectado, pero no es posible encenderlo, se decide consultar con proveedor, para dar solución al problema. Este recomienda descartar teclado desconectando batería, se realiza paso a paso las indicaciones de este, al retirarla, el equipo enciende, pero no funcionan algunas de sus teclas, lo que indica que el teclado esta en malas condiciones, se informa a coordinadora Alejandra Duque, para dar solución con ayuda de proveedor. | UCIN | P7 CUB 1 | 2025-04-21 15:24 | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | 838.8 | 740004600000 | 37746000 | 67104000 | 185010586500 | 925120036500
FLUJÓMETRO |  | 457 | 89260 | ELECTRONICO | no 08/09/2025 se envía equipo a proveedor. 31/10/2025 proveedor realiza envío de equipo nuevo por reposición, nueva placa 460, se da de baja la placa 457. | 5025 |  | Equipo se encuentra en garantía Se comunica a la coordinadora Alejandra Duque para realizar tramite de garantía | UCIP | TERAPIA RESPIRATORIA | 2025-08-29 11:53 | MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | 1487.6667 | 1507500000 | 66945000 | 119013333.3333 | 393611250 | 2087069583.3333
COMPRESOR |  | 6217 | 4627 | OTROS | 12/05/2025 el proveedor lleva a cabo el cambio de válvula de alivio y realiza pruebas de funcionamiento, las cuales son superadas exitosamente. el equipo se encuentra en condiciones óptimas de operación. anexo reporte de proveedor | 2042 | fractura en válvula de alivio. | se encuentra válvula de alivio fracturada, equipo se encuentra en garantía, se procede a reportar al proveedor. | ODONTOLOGÍA |  | 2025-05-09 11:24 | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO | 77.1167 | 204200000 | 3470250 | 6169333.3333 | 51917562.5 | 265757145.8333
ULTRACONGELADOR |  | 6221 | 57793 | ELECTRONICO | no 06/02/2025 se reporta equipo a proveedor, la falla se escala a fabrica, pendiente respuesta. 11/02/2025 se recibe respuesta por parte de fabrica quienes confirman que enviaran una placa de control usb y un adaptador usb, pendiente llegada de repuestos e instalación. 14/03/2025 el proveedor realiza cambio de puerto adaptador usb, el equipo funciona correctamente. anexo reporte de proveedor | 6113 | puerto USB suelto | se encuentra puerto USB suelto, el equipo aún está en garantía, se reportará a proveedor | UNIDAD DE INVESTIGACION |  | 2025-02-04 07:32 | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | 963.2167 | 1833900000 | 43344750 | 77057333.3333 | 469311187.5 | 2423613270.8333
SEROFUGA |  | 6187 | 57630 | ELECTRONICO | no 2/04/2025 se reporta equipo a proveedor el cual informa que será enviada tarjeta principal del equipo para realizar su debido cambio. 12/05/2025 el proveedor lleva a cabo el cambio de la tarjeta principal y realiza pruebas de funcionamiento, las cuales son superadas exitosamente. el equipo se encuentra en condiciones óptimas de operación. anexo reporte de servicio tecnico n°ser-733 | 4806 | Equipo presenta error 5 | Equipo presenta error de comunicación de la tarjeta madre con la tarjeta del display Se comunica a la coordinadora Alejandra duque para realizar reporte a proveedor | BANCO DE SANGRE |  | 2025-04-02 09:39 | MAL_USO_CONFIGURACION | 960.5 | 1441800000 | 43222500 | 76840000 | 371255625 | 1933118125
EQUIPOS ENDOSCOPIA |  | EB1667 | 14191 | CABLE_CONECTOR | no 5/02/2025 se envía equipo a proveedor. 10/02/2025 proveedor realiza entrega el equipo, pendiente aprobación del servicio. 12/02/2025 se envía equipo a proveedor. (equipo no pasa prueba de fugas) 14/02/2025 el proveedor realiza cambio de conector de aire/agua completo, así como el ajuste de los componentes. el equipo se encuentra en optimas condiciones de funcionamiento. se entrega al servicio. anexo reporte de proveedor | 8149 | imagen oscura | el medico especialista dice que no le sirve el equipo en las actuales condiciones y que fue entregado hace poco, se pedirá garantía al proveedor | ENDOSCOPIAS |  | 2025-02-04 07:33 | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | 236.5167 | 407450000 | 10643250 | 18921333.3333 | 104523312.5 | 541537895.8333
SISTEMA BOMBA CENTRIFUGA PARA ECMO |  | 5262 | 37847 | LAMPARA_DISPLAY | no 30/10/2025 el proveedor realiza realiza flash firmware sobre cada una de la pantallas descartando problemas en la comunicación lógica del equipo y el problema persiste, se realiza upgrade a r3 a r4 a todo el sistema sin cambios en la intermitencia de la pantalla. pendiente repuesto. 12/11/2025 el proveedor realiza cambio de pantalla, ejecuta pruebas de funcionamiento las cuales pasa correctamente. anexo orden de trabajo n°1775080, 1801453 | 3580646 | pantalla con interferencia en el funcionamiento | Se consulta con el proveedor e indica que se debe programar una visita para revisión | UCIP |  | 2025-10-17 07:33 | MAL_USO_CONFIGURACION | 630.7833 | 716129200000 | 28385250 | 50462666.6667 | 179039396312.5 | 895247444229.1666
BOMBA DE TERAPIA DE HERIDAS DE PRESIÓN NEGATIVA |  | EB1794 | 53205 | CONSUMIBLE | 21/04/2025 se reporta equipo al proveedor, pendiente recolección. 24/04/2025 el equipo es recogido por el proveedor. 28/05/2025 el proveedor realiza ajuste de componentes internos, se realiza cambio de tube, vac pum (ref. 350069), dos assy pump tube (ref. 350068), tubo de bomba a filtro (ref. 350070), colector corto de la unidad vac (ref. 350216), filtro de vacío dentado (ref. 44000069), bomba de membrana (ref. m4257727), botón de encendido (350072), juntas contenedor (ref. m4242003), junta bomba de vacío (ref. 350210), conjunto bomba peristáltica no. de (ref. 41569), posteriormente realiza pruebas de funcionamiento las cuales salen bien. el equipo se encuentra en optimas condiciones de funcionamiento. anexo ficha de servicio tecnico | 46148504 | equipo emite un fuerte olor internamente. | el equipo se encuentra en calidad de comodato, no es posible intervenir internamente. Se espera por revisión por parte del proveedor. | CIRUGÍA | PREPARACION DE PACIENTES VIP | 2025-04-21 12:57 | MAL_USO_CONFIGURACION | 886.75 | 922970080000 | 39903750 | 70940000 | 230752495937.5 | 1.1538e+12
EQUIPO DE ÓXIDO NÍTRICO |  | EB1797 | 19962 | ELECTRONICO | no. 25/04/2025 pendiente visita de proveedor. 06/05/2025 el proveedor realiza cambio de celda de oxígeno, tarjeta principal, calibraciones y pruebas de funcionamiento las cuales pasan correctamente. el equipo se encuentra en optimas condiciones de funcionamiento. anexo reporte de servicio n°rt-20 | 4110 | Equipo con celda de Oxigeno en mal estado. | Se verifica falla de equipo, este muestra que el sensor se oxigeno no esta pasando pruebas, se comunica a proveedor, este informa que se debe realizar calibración, se realiza dicha calibración en repetidas oportunidades, pero aun así no pasa, proveedor informa que en necesario la visita de el para resolver problema. | UCIA |  | 2025-04-22 17:21 | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO | 332.7 | 1233000000 | 14971500 | 26616000 | 311992875 | 1586580375
TORRE DE LAPAROSCOPIA |  | 5348 | 93762 | CABLE_CONECTOR | no. 22/04/2025 se envía el equipo sn 0c520504 al proveedor (intecbio) para cotización y diagnóstico. 20/05/2025 proveedor realiza inspección física, visual, obturadores, cable siliconado, foco, zoom, acople del coupler. se realizan pruebas de imagen, balance de blancos, colores y funcionamiento en general. se evidencia: imagen con opacidad. se realiza tratamiento para quitar humedad interna y mantenimiento, pruebas de fugas negativas. equipo en observación. 26/06/2025 se realiza seguimiento en el servicio, la cámara no ha presentado fallas. anexo reporte de servicio técnico n° 472 | 6630 | Cámara con imagen opaca. | Se verifica funcionamiento en torre de laparoscopia, se puede observar que la imagen es un poco opaca, no se visualiza con claridad e interrumpe la continuación de los procedimientos, se informa a coordinadora Alejandra Duque, a la cual se entrega equipo para dar solución con ayuda de proveedor. | CIRUGÍA | CUARTO DE EQUIPOS | 2025-04-21 10:07 | MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | 1562.7 | 331500000 | 70321500 | 125016000 | 100455375 | 627292875
VENTILADOR ADULTO |  | 4881 | 3186 | BATERIA_FUENTE | no 29/04/2025 proveedor realiza cambio de batería de litio, posteriormente realiza pruebas de funcionamiento las cuales salen bien, se deja en prueba de batería. 30/04/2025 el ventilador funciona correctamente. anexo reporte del tecnico n°ott-31144 | 35261 | Bloqueo de pantalla, "Screen Fault" "Ventilation effective" | Falla causada por descarga de batería interna ensamblada a una tarjeta interna, se requiere destapar el equipo y nuevamente configurar parámetros por lo que se requiere visita por parte del proveedor | URGENCIAS |  | 2025-04-28 07:48 | MAL_USO_CONFIGURACION | 53.1 | 5289150000 | 2389500 | 4248000 | 1322884875 | 6618672375
SISTEMA BOMBA CENTRIFUGA PARA ECMO |  | 4930 | 7774 | BATERIA_FUENTE | no 21/04/2024 proveedor realiza revisión del equipo y no encuentra fallas asociadas a la batería, realiza descarga de las mismas para descartar fallas, el equipo carga con normalidad, el equipo funciona correctamente. anexo orden de trabajo n°1463642 | 1465691 | no reconoce baterias | se contacta ingeniero Andrés y recomienda cambiarle el equipo al paciente para poder realizar pruebas, se pausa a la espera de disponibilidad se trae equipo al taller se realiza video llamada con ingeniero Andrés, el quipo no permite realizar prueba de baterías porque esta totalmente descargado, se conecta en espera de poder realizar prueba, se informa al servicio que el equipo quedará bajo supervisión | UCIP |  | 2025-04-16 07:54 | NO_IDENTIFICADO | 129.5667 | 219853650000 | 5830500 | 10365333.3333 | 54964870125 | 274834715958.3333
BOMBA DE NUTRICIÓN ENTERAL |  | BN-0010 | 24553 | CABLE_CONECTOR | no. 16/01/2025 se envía equipo al proveedor para mantenimiento correctivo. 27/01/2025 proveedor realiza cambio de cable de poder, posteriormente realiza pruebas de funcionamiento las cuales salen bien. anexo reporte de servicio n°4335180 | 4339275 | Cargador de bomba de nutrición malo. | Se verifica voltaje arrojado por cargador, se puede observar que no arroja voltaje, lo que ocasiona que el equipo no sea cargado, se informa coordinadora Alejandra Duque, para saber como proceder con lo sucedido. | UCIA | CUBICULO 10 | 2025-01-10 07:34 | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES | 409.2167 | 216963750000 | 18414750 | 32737333.3333 | 54245541187.5 | 271260443270.8333
BOMBA DE NUTRICIÓN ENTERAL |  | BN-0002 | 23361 | BATERIA_FUENTE | no 12/05/2025 se reporta equipo a proveedor, pendiente recogida. 14/05/2025 se envía equipo al proveedor para mantenimiento correctivo. 26/05/2025 proveedor realiza realiza control de batería, control de temperatura de cpu board, control del sensor de presión, control de puerta cerrada, control de clamp, control de sincronización, control de motor, control de alarma de aire, control de comunicación de la bomba, control de apariencia general, control lcd, control de retroiluminación, controles led, control de teclado, control puerta abierta, control ausencia de clamp, control de alarma de puerta, control presencia de red eléctrica, control v0, control oclusión downstream, control de oclusión, control de oclusión upstream, control parlante, control buzzer, control de relay, control eléctrico control de flujo, control watchdog. el equipo funciona correctamente. anexo reporte de servicio n°4358336 | 4364478 | Equipo con la pantalla totalmente blanca y con alarma constante por batería | Se revisa equipo y se encuentra contactos de la batería con restos de nutrición enteral, se limpia pero el error persiste. Se pasa orden a la coordinadora Alejandra duque para hacer reporte a proveedor | UCIP | CUBÍCULO 5 | 2025-05-10 07:32 | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | 389.35 | 654671700000 | 17520750 | 31148000 | 163672305187.5 | 818392673937.5
TORRE HÍBRIDA LAPAROSCOPIA Y ARTROSCOPIA |  | 4668 | 25589 | CONSUMIBLE | no nota: se revisa la torre 4668 y la 5374 ya que fueron reportadas simultáneamente, la orden 114307 no corre oportunamente por caída del gestor. 7/04/2025 se programa visita con proveedor para el día de hoy. 7/04/2025 proveedor realiza verificación del equipo encontrando alarma del suministro de co2. se realiza prueba con filtro de ensayo, determinando que se debe cambiar el filtro de suministro de co2 de alta. equipo fuera de servicio. 22/04/2025 proveedor realiza instalación de filtro del neumoinsuflador, posteriormente realiza pruebas de funcionamiento las cuales salen bien, el equipo funciona correctamente. nota: repuesto sin código. equipo neumoinsuflador, modelo 0620040610, serial 1705ce0858 | 620171082 |  | se verifica nivel de cilindro y se encuentra con buen nivel de CO2, se contacta al proveedor indica que se debe probar con un cilindro nuevo, se prueba pero el equipo se alarma segundos después de poner a funcionar el neumoinsuflador, Se pone a funcionar equipo con un pulmón de circuito respiratorio y el equipo sigue con la alarma, e proveedor indica que se debe a un daño en el sensor de alta presión | CIRUGÍA | CUARTO DE EQUIPOS | 2025-04-04 16:30 | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO | 426.4833 | 12403421640000 | 19191750 | 34118666.6667 | 3.1009e+12 | 1.5504e+13
GENERICO |  | GENERICO | 10030 | CABLE_CONECTOR | no 25/03/2025 proveedor realiza mantenimiento a conector de video, el cual presenta sulfatación debido al proceso de esterilización, en los pines de conexión electrónica. ajustes generales y pruebas de funcionamiento, equipo operativo. anexo reporte de proveedor | 2053 | reportan falla por balance de blancos | se envía video con falla evidenciada a ingeniera Alejandra para reportar a proveedor | CIRUGÍA |  | 2025-03-18 11:47 | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES | 167.1667 | 102650000 | 7522500 | 13373333.3333 | 27543125 | 151088958.3333
VENTILADOR ADULTO |  | 3222 | 1914 | OTROS | no 22/01/2025 proveedor realiza cambio de válvulas en buen estado, realiza pruebas de funcionamiento las cuales salen bien, el equipo funciona correctamente. anexo reporte de servicio tecnico n°8383 | 10431 | Ventilador con error en sensores de presión | Se realizan pruebas completas y en la calibración de los sensores de presión arroja Fallo de medida de la presión Pespi, se informa a Alejandra para ser reportado a proveedor | UCIA | CUARTO DE EQUIPOS 4 PISO | 2025-01-21 07:34 | MAL_USO_CONFIGURACION | 31.9 | 1043100000 | 1435500 | 2552000 | 261133875 | 1308221375
VENTILADOR ADULTO |  | 3867 | 366 | OTROS | no. 21/02/2025 proveedor realiza verificación de histórico de alarmas y se observa error 030. se realiza verificación de funcionamiento del equipo e inspección física y se observa que el equipo no está reconociendo la válvula exhaladora. se realiza ajuste de sistema neumático, se realiza limpieza de contactos de válvula exhaladora y se realiza verificación de membrana la cual funciona correctamente. anexo reporte de servicio tenico n°ott-30372 | 32450 | Equipo genera error numero 030 | Se verifica funcionamiento, equipo arroja alarma con numero 030, se informa a proveedor encargado, el cual informa que asistirá a resolver problema. | UCIA | CUARTO DE EQUIPOS 4 PISO | 2025-02-21 07:36 | MAL_USO_CONFIGURACION, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | 6.1 | 3245000000 | 274500 | 488000 | 811318625 | 4057081125
VENTILADOR ADULTO |  | 3867 | 24623 | OTROS | 25/02/2025 proveedor realiza verificación de funcionamiento e inspección física del equipo, se verifica historial y se observa error 030. se realizan pruebas según fabricante de hermeticidad y posicionamiento de los foam filter y se observa novedad en ambos. la prueba de hermeticidad falla debido a fuga en las electroválvulas se observa retorno de flujo. se realiza desensamble del equipo para chequeo físico del componente, limpieza y verificación de empaques los cuales se encuentran en perfecto estado, la falla se presenta al interior del componente. se realiza cambio de los foam filters ya que se observaron con alto desgaste físico y deformidad, se instalan nuevos suministrados por la institución. se ensambla nuevamente el equipo y se procede con la realización de chequeos completos pero la falla persiste. equipo queda fuera de servicio a la espera repuesto (bloque de electroválvulas). 06/03/2025 se realiza solicitud de pedido 17871 ya que el que esta en bodega le falta una parte esencial para poner en funcionamiento el equipo. 14/03/2025 el proveedor realiza cambio de válvula solenoide, realiza pruebas de funcionamiento las cuales pasan correctamente. el equipo se encuentra en optimas condiciones de funcionamiento. anexo reporte de servicio tecnico n°ott-30423, 30636 | 85088 | Ventilador con mensaje en pantalla DETECTADO UN ERROR | Se enciende equipo y se visualiza el error, se hacen pruebas automáticas las cuales pasan de manera adecuada, se pone a ciclar equipo | UCIA |  | 2025-02-25 07:38 | MAL_USO_CONFIGURACION, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE, DESGASTE_NORMAL | 410.3833 | 8508800000 | 18467250 | 32830666.6667 | 2131816812.5 | 10691914729.1667
RESONADOR |  | 2738 | 105063 | CABLE_CONECTOR | orden se atiende de 12:30 a 17:00 10/03/2025 proveedor realiza inspección en el área interna de scanning, se encontró un cable conector de monitor de signos vitales desconectado, al retirarlo del área y correr un paciente de prueba, el artefacto se eliminó, por lo que, se sugirió no dejar el cable adentro de área, posteriormente el equipo mostró señales de sar altos sin necesidad aparente, por lo que al revisar el skb0063075 y los logs de comportamiento, se evidenció que la temperatura del bore está alta (23.5), la cual debe estar siempre en 21 grados, por lo que, se sugiere usar el equipo con intervalos de enfriamiento de 15min para evitar que la temperatura del bore aumente al límite del sar el cual es 25 grados, se finalizó indicando que para el preventivo se buscará la fuga de agua que tiene el circuito. anexo reporte de servicio n°480100686671 21/03/2025 se programa revisión del equipo para el día 26 de marzo 26/03/2025 proveedor realiza revisión del equipo y encuentra bomba de extrucción deficiente la cual se debe cambiar, pendiente llegada del repuesto. anexo reporte de servicio n°480200128138 02/04/2025 proveedor realiza verificación del equipo, corrección de fuga de agua en unidad de refrigeración, ajuste de nivel de agua. equipo operativo pendiente por instalación de membrana de expansión y glicol. anexo reporte de servicio n°480100686671 16/04/2025 proveedor realiza instalación de membrana de expansión y cambio de glicol, queda pendiente instalación de repuesto (motor). anexo reporte de servicio n°480100686671 22/05/2025 proveedor realiza instalación de motor, posteriormente realiza pruebas de funcionamiento las cuales salen bien. anexo reporte de servicio n°480100686671 | 2400602887250 | Resonador se queda sin agua para la refrigeración | Se contacta al proveedor el cual indica como rellenar el tanque de agua para | IMAGENOLOGÍA |  | 2025-03-09 18:35 | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | 1751.05 | 1.2003e+17 | 78797250 | 140084000 | 30007536110324312 | 1.5004e+17
RESONADOR |  | 2738 | 12994 | LAMPARA_DISPLAY | no 10/07/2025 proveedor realiza revisión del log de eventos, en donde se encontraron errores con la rfpa: mri_rfp_2101, mri_rfp_2003, mri_rfp_2001, los cuales señalan alta temperatura en el mismo componente, luego de revisar el voltaje de entrada en la rfpa en sus diferentes líneas (l1,l2,l3), se constata que esta tiene alimentación, sin embargo no está funcionando debidamente, por lo que, se solicitará dicho repuesto. 16/07/2025 el proveedor realiza la instalación del repuesto: rfpa eg dora, modelo: (240)04753062. se observa que el led de error en la caja de alarma (alarm box) esta en rojo y al subir el sistema muestra mensaje de nivel de helio bajo. el equipo queda pendiente de recarga de helio. 18/07/2025 proveedor realiza llenado con 500 litros de helio liquido de manera satisfactoria, valor inicial 44,8 valor final 61,8. presiones y temperaturas estables y según valores de fabrica, se hace prueba con paciente. equipo operando sin novedades. anexo reporte de servicio técnico n° 80059643, 80055874, 80061499, 80059178 | 324996257 |  | Se realizan algunas revisiones con ayuda de proveedor, se reinicia reconstrucción, sin tener éxito, se reinicia por completo el equipo incluidos los pollos, sin embargo el equipo continua arrojando el mismo error, se comienzan a revisar algunas partes del gabinete encontrando finalmente que la RFPA no arranca, el led de encendido esta apagado, proveedor indica que deben realizar visita tecnica | IMAGENOLOGÍA |  | 2025-07-09 16:55 | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | 216.5667 | 64999251400000 | 9745500 | 17325333.3333 | 16249815286375 | 8.1249e+13
TORRE DE ENDOSCOPIA VIDEOBRONCOSCOPIO VIDEODUODENOSCOPIO VIODEOGASTROSCOPIO |  | 3259 | 87876 | OTROS | no 18/02/2025 se realiza pedido 17614 oc 9855. equipo en reparación 31/03/2025 el proveedor realiza secado y recuperación de imagen, cambio de sistema de guayas, canales y tubo de inserción, ajustes generales y pruebas de funcionamiento. se entrega equipo al servicio. anexo reporte del proveedor y cotización | 31573 | endoscopio con serie 4G361A531 con la guaya reventada | Se encuentra equipo con guaya reventada, se comunica a la coordinadora Alejandra Duque para realizar reporte a proveedor | ENDOSCOPIAS |  | 2025-01-30 13:06 | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO | 1464.6 | 3157300000 | 65907000 | 117168000 | 805801750 | 4146176750
VENTILADOR ADULTO |  | 3222 | 15875 | CABLE_CONECTOR | no 25/02/2025: proveedor mediante indicaciones telefónicas, explica como revisar la interfaz que va al sensor de flujo de espiración, se revisa, se realiza soldadura de los cables y se hacen pruebas funcionales, se observa que el error desaparece y comienza a pasar las pruebas de manera satisfactoria hasta que llega al ítem de presión espiratoria en la cual arroja fallo pespi, se indica al proveedor para que realice visita. 27/02/2025 proveedor realiza revisión del equipo y determina que el bloque de válvula esta malo, se requiere cambio de repuesto. equipo fuera de servicio. 07/03/2025 equipo se da de baja debido a que el repuesto no es comercial. | 6141 | Ventilador con alarma DEFECTO DEL SENSOR DE FLUJO DE ESPIRACIÓN | Se realizan pruebas observando que de inmediato el equipo arroja dicha alarma, se realiza cambio de sensor de flujo, se cambian también varias partes del modulo, sin embargo el problema persiste, se contacta con proveedor, pendiente por respuesta. | UCIA | CUARTO DE EQUIPOS 4 PISO | 2025-02-24 07:38 | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES | 264.5833 | 307050000 | 11906250 | 21166666.6667 | 79739062.5 | 419861979.1667
VENTILADOR ADULTO |  | 3866 | 4706 | ELECTRONICO | si 13/01/2025 el proveedor lleva a cabo un diagnóstico y una revisión del equipo. se determina que el sensor de flujo está en estado funcional, aunque presenta una deformación en su estructura; por lo tanto, se procede a instalar un nuevo filtro. finalmente, se realiza el protocolo completo de calibración de presión, flujo y oxígeno, así como las pruebas de funcionamiento, las cuales pasan satisfactoriamente. se anexa reporte n°ott - 29835 | 31874 | Ventilación deteriorada código de error 052. | Código de error refiere a fallas con respecto a sensor de FiO2, se verifica estado de la celda de oxígeno y se encuentra deteriorada, pues se chequea su voltaje y se encuentra por debajo de 8mV, lo cual debería de ser mínimo entre 8 mV y 12 mV. Se realiza reemplazo de celda de oxígeno en mal estado por una nueva, se realizan seguidamente las prueba automáticas para calibrar la celda, se pone en funcionamiento pero se continúa presentando la falla con el mismo código de error | UCIA | CUARTO DE EQUIPOS 4 PISO | 2025-01-10 09:11 | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO | 78.4333 | 9562200000 | 3529500 | 6274666.6667 | 2391432375 | 11963436541.6667
VENTILADOR ADULTO |  | 3866 | 1798 | CONSUMIBLE | no 25/02/2025 se realiza verificación de funcionamiento e inspección física del equipo, se observa historial del equipo y se observa fallo 052, fallo fio2, se procede con las pruebas descritas por fabricante desde modo servicio y se observa falla en los foam filters, se procede con el desensamble del equipo para chequeo de componente, se observa desgaste físico y deformidad ocasionando el desplazamiento interno del filtro, se instalan foam filters nuevos, se realiza nuevamente prueba de chequeo y se supera la falla, se realizan calibraciones completas del equipo, chequeo básico y equipo queda trabajando correctamente, se realizan pruebas funcionales satisfactorias. luego de dicho ajuste el equipo queda trabajando correctamente anexo reporte del tecnico n°ott-30424 | 32528 | Se reporta equipo en el servicio ya que presenta alarma por ventilación deteriorada | Se realizan pruebas automáticas exitosas y se pone a ciclar el equipo | UCIA | CUARTO DE EQUIPOS 4 PISO | 2025-02-24 13:40 | MAL_USO_CONFIGURACION, DESGASTE_NORMAL | 29.9667 | 650560000 | 1348500 | 2397333.3333 | 162977125 | 817282958.3333
RESONADOR |  | 2738 | 47780 | CABLE_CONECTOR | no 27/08/2025 proveedor diego realiza ajuste de parámetros en el equipo verificación de funcionamiento y pruebas, equipo funcional; se deja en seguimiento. en caso de que se presente nuevamente la falla se realizará cambio de componentes electrónicos. equipo en observación 4/09/2025 proveedor realiza instalación del repuesto, posteriormente realiza pruebas de funcionamiento las cuales salen bien, el equipo queda en observación. 9/09/2025 el servicio reporta fallas del equipo nuevamente, se programa visita del proveedor. 15/09/2025 proveedor realiza cambio de repuestos e instala tarjeta refis. se deja el equipo en observación. 16/09/2025 proveedor realiza acompañamiento durante jornada en el equipo, verificación de de bobinas y antenas, equipo funcional en observación. 30/09/2025 el proveedor se realiza cambio de bobina conector para antena, ejecuta pruebas de funcionamiento las cuales pasan correctamente. anexo reportes de servicio de las diferentes intervenciones | 12304 | Equipo muestra "Coil File Error" al conectar las antenas | Se revisa conectores y no se encuentra daño físico Se puede ver que al conectar las antenas en el puerto numero 1 siempre aparecía el error "Coil File Error" y al conectar en le puerto numero 2 el equipo reconoce la antena, pero no deja realizar el procedimiento Se contacta al proveedor e indica que el problema esta en los conectores, Se comunica a la coordinadora Alejandra Duque para coordinar visita de proveedor | IMAGENOLOGÍA |  | 2025-08-27 12:54 | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | 796.3333 | 615200000 | 35835000 | 63706666.6667 | 162758750 | 877500416.6667
MÁQUINA DE ANESTESIA |  | 1832 | 5808 | OTROS | si eb222 07/05/2025 el proveedor realiza inspección del sistema respiratorio y ventilador, se encuentra sistema de tapa de ventilador sin empaque de sello, se procede a la instalación de un sello, y realizar ajuste de las válvulas mecánicas de peep y apl, seguido a esto se realiza calibración de peep electrónica y sistema de suministro y presiones, se realiza ajuste de fuga del sistema respiratorio que superaba los limites de 250ml y se deja dentro de los limites aptos de operación. equipo queda en buen estado funcional. anexo certificado del servicio n°91233829-d12c-4c84-a19f-41383ecc26e4 | 91235866 | test de prueba inicial fallida | se encuentra manguera fisurada, se reemplaza pero aun así no pasa prueba de válvulas de seguridad, se contacta proveedor y se siguen recomendaciones pro continúa la falla | UMI | SALA DE PARTO 1 | 2025-05-03 10:02 | MAL_USO_CONFIGURACION | 96.8 | 9123586600000 | 4356000 | 7744000 | 2280897739000 | 11404496439000
MÁQUINA DE ANESTESIA |  | 1832 | 5993 | BATERIA_FUENTE | no 28/04/2025 proveedor (natalia) realiza revisión del equipo, presenta falla en fuente de poder y debe ser reemplazada. equipo fuera de servicio. 02/05/2025 proveedor realiza instalación de fuente de poder, posteriormente realiza pruebas de funcionamiento las cuales salen bien. anexo reporte de servicio n°070419e1-f522-440f-857b-a7f3f758d633 y 45b2b109-7e5f-40fb-99fd-68a0c957910b | 4089 | Equipo no enciende | Se revisa cable AC , fusibles se prueba en varios tomas pero la maquina sigue sin encender Se contacta a proveedor e indica que el problema puede estar en la cuente de poder Se pasa orden a la coordinadora Alejandra Duque para realizar reporte a proveedor | UMI | SALA DE PARTO 1 | 2025-04-28 10:41 | MAL_MANEJO_CABLES | 99.8833 | 613350000 | 4494750 | 7990666.6667 | 154461187.5 | 780296604.1667
ECÓGRAFO |  | 2164 | 4702 | ELECTRONICO | no 17/09/2025 se reporta caso (480100717043) a proveedor. 19/08/2025 el proveedor realiza revisión del equipo encontrando que el trackball tenía una sustancia lisa en su superficie lo que no permitía el contacto directo con los sensores de movimiento, se realiza limpieza y re-ensamblaje, se hacen pruebas de funcionamiento exitosas. equipo operativo. anexo reporte de servicio n°480100717043 | 960201438189 | TrackBall no se mueve correctamente | Se realiza limpieza de la zona del trackball sin embargo se evidencia lentitud en el movimiento horizontal, se consulta con proveedor quien indica que se debe reportar para ser intervenido, de manera provisional se pone mouse externo. | URGENCIAS |  | 2025-09-16 07:34 | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | 78.3667 | 2.8806e+17 | 3526500 | 6269333.3333 | 72015107865056624 | 3.6008e+17
ECÓGRAFO |  | 3803 | 8766 | LAMPARA_DISPLAY | no 22/01/2025 el proveedor instala repuesto de pantalla. realiza pruebas de funcionamiento las cuales pasan correctamente. el equipo se encuentra en optimas condiciones de funcionamiento. | 2048 | Pantalla de ecógrafo no enciende | Se realiza revisión de cableado, se reinicia por completo el equipo pero este no presenta mejoría, con asesoría remota de proveedor se instala pantalla externa observando que si funciona, por lo tanto se determina que existe un problema en la pantalla del equipo como tal, se crea caso y se espera por visita de proveedor | IMAGENOLOGÍA |  | 2025-01-16 08:36 | MAL_MANEJO_CABLES | 146.1 | 409600000 | 6574500 | 11688000 | 104043625 | 531906125
EQUIPO RX MULTIPROPOSITO |  | 3814 | 13337 | ELECTRONICO | no 04/06/2025 el proveedor lleva a cabo ajuste de componentes internos, instalación de tarjeta aec, cambio de siliconas y aceite en tanque del tubo 1, finalmente realiza actualizaciones, se pausa orden debido a que continua fuera del horario laboral. el equipo queda en observación debido a sus múltiples fallas luego de las reparaciones. 12/06/2025 se han llevado a cabo pruebas de funcionamiento que han sido superadas con éxito. el equipo se encuentra en condiciones óptimas de funcionamiento. anexo informe de servicio n°85132 | 89211 | equipo muestra error "BACK UP" en consola y posteriormente se apaga | El proveedor indica que el equipo esta pendiente por el cambio de una tarjera, se comunica a la coordinadora Alejandra Duque para realizar reporte a proveedor | IMAGENOLOGÍA |  | 2025-06-03 09:23 | MAL_USO_CONFIGURACION | 222.2833 | 26763300000 | 10002750 | 17782666.6667 | 6693325687.5 | 33484411104.1667
EQUIPO RX MULTIPROPOSITO |  | 3814 | 1294 | BATERIA_FUENTE | no. 03/05/2025 el proveedor lleva a cabo el reemplazo de las baterías m4t28 de la cpu y consola, así como la configuración de los parámetros. realiza pruebas de funcionamiento que se completan con éxito. anexo informe de servicio n°84970 | 87003 | Equipo reporta falla #33 y #52. | Se verifica funcionamiento, se puede observar que este genera dos alertas, se comunica proveedor, el cual indica que se reinicie equipo desde la entrada de energía, se verifica funcionamiento nuevamente, pero no se da solución al problema, proveedor informa que es necesario su visita, se informa a coordinadora Alejandra Duque de lo sucedido, para estar al tanto | IMAGENOLOGÍA |  | 2025-05-02 15:03 | MAL_USO_CONFIGURACION | 21.5667 | 13050450000 | 970500 | 1725333.3333 | 3262855125 | 16316000958.3333
EQUIPO RX MULTIPROPOSITO |  | 3814 | 24443 | ELECTRONICO | no 09/05/2025 proveedor realiza revisión del equipo, reconfiguración de datos y ajuste de componentes, se deja equipo operativo con recomendación de cambio de tarjeta. 13/05/2025 proveedor instala tarjeta de control la cual no se logró configurar con el equipo, se debe solicitar otra referencia de tarjeta, equipo fuera de servicio, pendiente llegada de repuesto. 21/05/2025 el proveedor realiza cambio de tarjeta, ajuste de componentes internos, calibración y pruebas de funcionamiento. equipo en observación 26/05/2025 el equipo funciona correctamente. anexo informe de servicio n°85123, 85125, 85129 | 263566 | Equipo con alarma "Back Up" en la consola | Se comunica con el proveedor e indica que se debe reiniciar el equipo, se reinicia pero la arma persiste Se verifica la conexión del hand swich y todo se ve funcionando correctamente El proveedor indica que le problema se debe a la tarjeta de control, se pausa orden en espera de visita para revisar | IMAGENOLOGÍA |  | 2025-05-09 15:40 | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES | 407.3833 | 79069800000 | 18332250 | 32590666.6667 | 19772033062.5 | 98892755979.1667
EQUIPO RX MULTIPROPOSITO |  | 3814 | 37570 | CABLE_CONECTOR | no 14/10/2025 equipo es reportado nuevamente por desconexión, se realiza desconexión de router, de cableado de red, se reinicia en repetidas veces el equipo, se cambia de batería por indicaciones de proveedor, finalmente el equipo logra conectar y se realizan múltiples pruebas, proveedor revisará el día de mañana. 15/10/2025 el proveedor realiza cambio de tarjeta table s/f pwb debido a reincidencias e interferencias de código error 71 en mesa. ejecuta pruebas pruebas de funcionamiento las cuales pasan correctamente. anexo informe de servicio n°88006 | 92176 | Flat panel con problemas de conexión | Se asiste al servicio donde indican que el día de ayer presentaron apagones y posteriormente se presentó la falla, reiniciaron el equipo lo dejaron apagado durante la noche, el día de hoy ha funcionado correctamente | IMAGENOLOGÍA |  | 2025-09-19 07:48 | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | 626.1667 | 4608800000 | 28177500 | 50093333.3333 | 1159244375 | 5846315208.3333
TORRE DE LAPAROSCOPIA |  | 3329 | 87563 | CABLE_CONECTOR | no. 11/02/2025 se envía equipo a proveedor para diagnostico 1/04/2024 se entrega cámara de backup a proveedor y se recibe cámara sn: pv832346-h sin reparar. 1/04/2025 se envía equipo a proveedor intecbio. 11/04/2025 proveedor realiza cambio de cable completo al cabezal, se revisan oring y se encuentran en buen estado, se realiza prueba de funcionamiento y el equipo queda funcionando adecuadamente. anexo orden de trabajo n°1441393 | 1449530 | Cámara genera interferencia al mover cable. | Se verifica funcionamiento de equipo, se puede observar una inferencia al momento de mover el cable en diferentes direcciones, se informa a coordinadora Alejandra Duque, para dar solución por parte de proveedor. | CIRUGÍA | CUARTO DE EQUIPOS | 2025-02-10 13:07 | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | 1459.3833 | 72476500000 | 65672250 | 116750666.6667 | 18135543062.5 | 90794465979.1667
TORRE DE LAPAROSCOPIA |  | 3794 | 109405 | CABLE_CONECTOR | no 04/02/2025 proveedor realiza revisión de cámara serie ut876762- h, presenta falla en cable y no es reconocida por el monitor de la torre, proveedor retira cámara para diagnostico en laboratorio y deja cámara en back up serie vz7665594-h. 1/04/2024 se entrega cámara de backup serie vz7665594-h a proveedor y se recibe cámara sn: ut876762-h sin reparar. 1/04/2025 se envía equipo a proveedor intecbio. 16/04/2025 proveedor realiza cambio de cable completo al cabezal, se realiza prueba de funcionamiento y el equipo queda funcionando adecuadamente. anexo orden de trabajo n°1457256 | 1465391 | Reportan equipo por fuga en neumoinsuflador. | Se realizan pruebas de funcionamiento en equipo y se evidencia módulo de neumoinsuflador funcionando correctamente, sin notarse alarmas o fallos, pero si se encuentra cámara de la torre con fallas, pues se conecta a su módulo y muestra mensaje de cámara no identificada, se prueba en otra torre y la imagen se presenta demasiado pixelada. Se deja en pausa, pendiente por revisión por parte del proveedor | CIRUGÍA | CUARTO DE EQUIPOS | 2025-01-31 11:12 | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES | 1823.4167 | 73269550000 | 82053750 | 145873333.3333 | 18337900937.5 | 91835378020.8333
TORRE DE LAPAROSCOPIA |  | 3329 | 4585 | ELECTRONICO | no 01/07/2025 se cierra orden con gt 114924 ya que el módulo reportado sn kd633787-p corresponde al back up entregado por el proveedor. | 116957 | Procesador de cámara no permite observar una imagen adecuada en pantalla | Se evidencia interferencia en monitor observando que se pierde la señal de la cámara, se realiza pruebas de 2 cámaras en el procesador en cuestión pero se evidencia la misma falla, las misma cámaras se prueban en otras torres y se evidencia visualización de imagen adecuada en ellas, se descartan causas de cableado o cámaras, se realiza limpieza de adaptador de conexión para cámara pero sigue continuando la falla. | CIRUGÍA | CUARTO DE EQUIPOS | 2025-06-28 12:04 | MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | 76.4167 | 35087100000 | 3438750 | 6113333.3333 | 8772634687.5 | 43869286770.8333
TORRE DE LAPAROSCOPIA |  | 3329 | 50100 | CABLE_CONECTOR | no 15/01/2025 se envía equipo a proveedor para reparación. 07/02/2025 proveedor realiza cambio de cable de video para descartar fractura interna o interrupción de señal, ajustes generales y pruebas de funcionamiento. se entrega el equipo en el servicio, se deja en observación. 18/02/2025 la cámara funciona correctamente. anexo reporte de proveedor | 6120 | Cámara con interferencia | Se realizan pruebas funcionales donde se observa la interferencia en la imagen, se visualizan algunas líneas horizontales, se graba video y se envía a ingeniera Alejandra para ser reportada a proveedor | CIRUGÍA | CUARTO DE EQUIPOS | 2025-01-13 12:39 | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | 835 | 306000000 | 37575000 | 66800000 | 85893750 | 496268750
TOMÓGRAFO |  | 4294 | 94962 | ELECTRONICO | no 27/03/2025 se crea caso 0125231298, pendiente llegada de repuesto. 25/04/2025 pendiente cambio de sensor por parte del proveedor 26/05/2025 proveedor realiza instalación de sensor de respiración, el equipo funciona correctamente. anexo reporte de servicio n°wo-12769609 | 138007072 | daño interno | se desarma sensor y se mide continuidad en cable, al ver que esta correcto se reporta a proveedor por posible daño en tarjeta | RADIOTERAPIA |  | 2025-03-20 14:15 | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | 1582.7 | 41402121600000 | 71221500 | 126616000 | 10350548205375 | 51752867642875
TORRE DE LAPAROSCOPIA |  | 3329 | 125251 | CABLE_CONECTOR | no. 16/05/2025 el proveedor realiza verificación de conector de cámara y evidencia que tiene un pin superior del conector doblado y ausencia de un pin inferior. esto pudo ser ocasionado por apalancamientos durante la conexión de cabezal de cámara, realiza prueba de reconocimiento de cámara y se evidencia que la consola reconoce la cámara; pero genera imagen verde, realiza balance de blancos y prueba de calidad de imagen con novedades, la imagen se torna verde y magenta, verifica estado de tarjetas internas y no se evidencian quemaduras ni daño de componentes adicionales. se debe retirar la consola para realizar pruebas en laboratorio. 21/05/2025 se envía módulo al proveedor. 21/07/2025 se recibe equipo reparado, proveedor realiza desmonte de la consola y retira conector dañado, realiza instalación de conector de cámara, realiza prueba de reconocimiento de cámara con resultados satisfactorios, se realiza balance de blancos y prueba de calidad de imagen con resultados satisfactorios. se verifica estado de tarjetas internas en buenas condiciones. equipo funcionando correctamente. anexo reporte de servicio técnico n°264913, 271735 | 542798 | Fallo intermitente de modulo de cámara. | Se verifica cámara se pierde imagen, se verifica cámara en otra torre y esto no ocurre, se decide informar a Alejandra Duque, para dar solución con ayuda de proveedor. | CIRUGÍA | CUARTO DE EQUIPOS | 2025-04-24 16:35 | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES, FALTA_CAPACITACION | 2087.5167 | 27139900000 | 93938250 | 167001333.3333 | 6808459562.5 | 34209299145.8333
AUTOCLAVE VAPOR |  | 3565 | 16428 | CONSUMIBLE | si 11/07/2025 el proveedor procede a instalar el repuesto (resistencia) y lleva a cabo pruebas de funcionamiento. el equipo queda a la espera de repuesto (segunda resistencia). 22/07/2025 el proveedor procede a instalar el repuesto (resistencia) y lleva a cabo pruebas de funcionamiento las cuales pasan correctamente, además, desde el área de biomédica se realiza instalación de dos acoples nuevos para correcto funcionamiento del filtro de aire los cuales presentaban fuga. nota: pendiente código de repuestos (acoples). anexo reporte de servicio técnico n°ott - 23293 y ott - 23293 | 50683 | Equipo con alarmas "lim.temp.calor" , "generador de vapor" y " fallo de proceso " | Se contacta al proveedor e indica que se debe a problemas con la resistencia, adicional, se evidencia fuga en racor de trampa de agua, se realiza cambio de racor. Se comunica a la coordinadora Alejandra Duque para realizar reporte a proveedor | CIRUGÍA |  | 2025-07-11 07:39 | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | 273.8 | 1013660000 | 12321000 | 21904000 | 256495250 | 1304380250
COMPRESOR NEUMÁTICO |  |  | 30353 | CABLE_CONECTOR | no 2/09/2025 se reporta equipo a proveedor. 8/09/2025 proveedor realiza recogida del equipo. 17/09/2025 proveedor realiza inspección visual, el equipo presenta falla en el funcionamiento del cable ac, se realiza cambio de cable, se revisa el historial del equipo encontrando que los 10 últimos errores están relacionados con la fuga de los accesorios por lo que se recomienda al cliente realizar el cambio, se realiza limpieza general, inspección visual, verificación carga de batería test 1 por 16 horas, test de funcionamiento general, el equipo se encuentran bajo los parámetros dados por el fabricante. anexo orden de servicio n°202500380 | 202506536 | Compresor no censa las medias. | Se realizan pruebas y se encuentra que el compresor no estaba censando las medias. Se comunica a la coordinadora Alejandra para realizar reporte a proveedor. | UCIA |  | 2025-09-01 09:01 | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | 505.8833 | 10125326800000 | 22764750 | 40470666.6667 | 2.5313e+12 | 1.2657e+13
AUTOCLAVE VAPOR |  | 3565 | 104513 | OTROS | si 18/02/2025 se realiza pedido 17695 27/02/2025 el personal de mantenimiento (josé daniel serna) instala válvula flotadora con la gt 111371, se deja equipo en observación. 8/04/2025 se cierra orden ya que el equipo no ha fallado, no se había cerrado anteriormente ya que el equipo estaba presentando muchas fallas y se dejo esta orden para no crear nuevas. observacion al aprobar, se solicita aprobar gt por medio de correo electronico del 10 abril 2025, manifiestan no tener reporte de proveedor, firma la ing alejandra duque | 137237 | Equipo con alarma de fallo de bomba | Se revissa equipo y se ncuntra que por la bvalvula flotadora del tanque de agua del equipo no estaba saliendo agua, Se verifica el funcionamiento del sistema de tratamiento de agua y se encuntra el tanque vacio y la bomba del sietma apagada. Se deja sistema de tratamiento de gau en bypass para que el equipo pueda ser utilizado en la noche 27/01/2024: Se retira el bypass del equipo y se puede ver que en esta ocasión la bomba funciona bien, se verifica la válvula flotadora y se ve que nunca cierra el paso del agua. Se contacta al proveedor y sugiere ajustar el nivel de la boya, se intenta pero en ningún punto la válvula cierra por completo el paso del agua, se procede a cambiar válvula por una nueva. Al realizar pruebas, se encuentra que la puerta de la parte posterior no estaba cerrando. Se revisa todo el recorrido de las mangueras de aire y se encuentra válvula con fuga, se cambia los racores y con esto la fuga disminuye pero no se elimina Se comunica a la coordinadora Alejandra Duque para realizar pedido del repuesto | CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN |  | 2025-01-26 18:00 | MAL_USO_CONFIGURACION, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | 1741.8833 | 13723700000 | 78384750 | 139350666.6667 | 3450521187.5 | 17391956604.1667
TORRE DE LAPAROSCOPIA |  | 5374 | 23088 | CABLE_CONECTOR | no 15/07/2025 se realiza inspección y pruebas la imagen en ningún momento se perdió o fue intermitente, se probó durante una hora conectada y esta ok. no presento ninguna falla. pines ok, botones ok el cable si presenta fisuras esto pudo influir en la falla, por lo tanto, la cámara requiere cambio de cable. se deja equipo en observación. nota: proveedor recomienda cambio de cable de cámara lo cual no se aprueba debido a que no se confirmo que la falla este asociada a este. 25/07/2025 no se reciben reportes de mal funcionamiento de la cámara, se cierra orden. anexo reporte de servicio técnico n°jctt | 4104 | Cámara con funcionamiento intermitente | Se visualizan interferencias en la imagen de la cámara. | CIRUGÍA | CUARTO DE EQUIPOS | 2025-07-09 09:28 | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES | 384.8 | 205200000 | 17316000 | 30784000 | 55629000 | 308929000
SISTEMA DE HIPOTERMIA |  | 5876 | 8420 | ELECTRONICO | no 14/08/2025 se reporta equipo a proveedor. 19/08/2025 pendiente visita de proveedor. 20/08/2025 proveedor realiza verificación de funcionamiento del equipo, procede con el diagnostico ya que el equipo presenta variaciones de temperatura en los sensores central y de monitoreo de piel, se realizan pruebas durante 2 días consecutivos y se pudo establecer una diferencia amplia con los sensores que se encontraban instalados en el equipo, se procede con la realización de pruebas empleando unos nuevos accesorios y el equipo trabaja correctamente sin problema alguno, se realizó revisión de sistema hidráulico del equipo el cual funciona correctamente, se procede con la revisión de sistema eléctrico y electrónico funciona correctamente sin problema. equipo operativo. anexo reporte del tecnico n°ott-32377 | 38531 | Equipo de hipotermia no controla temperatura | Se observa en el servicio que la temperatura superficial no se regulaba con la temperatura elegida, permanecía por encima, se baja equipo y se inician pruebas observando variación constante en las temperaturas, a diferencia del otro equipo que permanecen las 3 temperaturas iguales, se informa a Alejandra Duque para ser reportado a proveedor | UCIN | P7 CUB 9 | 2025-08-14 18:50 | NO_IDENTIFICADO | 140.3333 | 11559300000 | 6315000 | 11226666.6667 | 2891403750 | 14468245416.6667
MONITOR DE SIGNOS VITALES |  | 5884 | 4507 | ELECTRONICO | no 27/05/2025 proveedor realiza prueba nibp, donde se evalúa el desempeño de las válvulas, bomba de presión y sensores de presión, el equipo pasa las pruebas satisfactoriamente, se descarta daño en alguno de los componentes descritos, el equipo funciona correctamente. anexo reporte de servicio técnico n° ot-213261-25 | 215343 | Equipo con valores de NIBP por fuera de rango | Se revisa equipo y se encuentra que no siempre toma la presión y cuando la toma, los valore se salen del rango permitido( erro mayor a 4 en varias tomas). Se comunica con el proveedor e indica que ellos deben revisar el equipo Se comunica a la coordinadora Alejandra Duque para realizar reporte a proveedor | UCIP | CUBÍCULO 6 | 2025-05-24 08:53 | MAL_TRATO_FISICO | 75.1167 | 64602900000 | 3380250 | 6009333.3333 | 16151570062.5 | 80763859645.8333
FLAT PANEL |  | 5802 | 13225 | MECANICO | no 12/06/2025 el proveedor configura perdida de comunicación esporádica entre la estación de adquisición nx musica y el panel mencionado, como consecuencia de una incorrecta selección del canal utilizado en la banda de 5ghz, generando solapamiento en el numero 32 por lo que se reajusta hacia el canal 36 con resultados satisfactorios, sin embargo, teniendo en consideración la atenuación evidenciada en la intensidad de la señal inalámbrica durante la utilización del detector en el bucky mural, se recomienda reubicación del modem scu al interior de la sala, de tal manera que se garantice una línea de vista directa y constante entre ambos componentes (panel y scu). el equipo funciona correctamente. anexo reporte de servicio técnico n°aa56075 | 2111 | Intermitencia en establecer conexión con detector al realizar traslados del detector entre bukis de mesa o pared | Se traslada orden a coordinación de proveedores | IMAGENOLOGÍA |  | 2025-06-03 10:00 | MAL_MANEJO_CABLES, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | 220.4167 | 63330000 | 9918750 | 17633333.3333 | 18312187.5 | 109194270.8333
VENTILADOR ALTA FRECUENCIA |  | 4224 | 1732 | BATERIA_FUENTE | 06/05/2025 el proveedor realiza revisión general del equipo tanto de estado físico como funcional y equipo funciona correctamente, realiza revisión de historial de alarmas registradas del equipo y se observan diferentes alarmas tanto audibles como visibles generadas por el equipo indicando la anomalía presentada por perdida de suministro eléctrico en diferentes horarios. así: -04 abril 2025 hora 18:28 equipo reconoce que no esta conectado al suministro eléctrico y genera alarma “fallo alimentación de red” inmediatamente dentro del mismo minuto según registro la alarma fue silenciada sin verificar la novedad que el equipo estaba generando. -04 abril 2025 hora 18:47 se repite nuevamente la alarma de fallo de red y otra vez es silenciada. -18:50 nuevamente alarma fallo alimentación de red -18:52 fallo alimentación de red y nuevamente fue silenciada, sin verificación. -18:53 alarma silenciada transcurre mas de una hora y el equipo sigue trabando soportado por las baterías. -19:58 se genera nuevamente alarma “batería baja” -20:21 horas alarma critica batería baja y su intensidad lumínica de alarma cambia de color indicando la criticidad. por último y ante el agotamiento de las baterías el equipo se apaga al quedarse sin fuente de poder. se realizan pruebas funcionales en departamento de ingeniería y equipo es puesto a ciclar en modo batería y equipo da un soporte de casi 2 horas ciclando en modo batería. equipo no presenta falla alguna, se realizan pruebas funcionales generales de todos sus componentes y equipo funciona correctamente. nota: se determina que la falla fue por operario al no revisar las alarmas y novedades que el equipo estaba emitiendo y simplemente silenciaron las alarmas se revisa estado de las baterías y se encuentra trabajando correctamente. equipo se encuentra en perfecto estado. anexo reporte del tecnico n°ott-31192 | 37726 | Equipo se apaga mientras esta ventilando un paciente | Se revisa equipo y se encuentra descargado por completo , se pone a cargar Se revisa equipo y se puede ver que llega hasta 75%, luego de eso , empieza a bajara la carga aún estando coactado Se comunica a la coordinadora Alejandra Duque para realizan reporte a proveedor | UCIP |  | 2025-05-05 07:41 | MAL_USO_CONFIGURACION | 28.8667 | 5658900000 | 1299000 | 2309333.3333 | 1415049750 | 7077558083.3333
BÁSCULA DIGITAL |  | EB2549 | 39140 | LAMPARA_DISPLAY | no 04/07/2025 el equipo es recogido por parte del proveedor para revisión por garantía. 24/07/2025 proveedor lleva a cabo limpieza general de la carcasa del equipo; se realiza ajuste utilizando masas patrón desde 20kg hasta 180kg y se ejecutan pruebas de funcionamiento las cuales pasan correctamente; todos los parámetros se visualizan correctamente en el display. el equipo se encuentra en optimas condiciones de funcionamiento. anexo reporte de servicio técnico n°cr2025/158 | 4250 | Báscula no arroja valores reales | Se revisa equipo observando dificultad en el encendido, cuando enciende no detecta los pesos, y en algunas ocasiones que lo detecta, da valores que no corresponden, ´se realiza cambio de baterías pero el problema persiste. se entrega a Alejandra Duque para ser reportada ya que se encuentra en garantía. | TRASPLANTES |  | 2025-06-27 07:37 | MAL_USO_CONFIGURACION, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | 652.3333 | 850000000 | 29355000 | 52186666.6667 | 219838750 | 1151380416.6667
ENCUBADORA |  | EB1671 | 32884 | OTROS | no 03/07/2025: se hace entrega de adaptador de voltaje nuevo, al probar el equipo, este no funciona, se envía video a proveedor quien indica que el equipo se dañó, va a solicitar el cambio. vg 18/07/2025 se da de baja el equipo y se recibe en reposición el equipo con serie vh0126419009. | 4085 | Equipo no enciende | Se encuentra que el equipo tiene un adaptador de voltaje que no corresponde, por lo tanto el equipo no funciona, se consulta con proveedor quien indica que se debe esperar para ver si se cuenta con la reposición | CIRUGÍA |  | 2025-06-25 14:42 | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | 548.0667 | 408500000 | 24663000 | 43845333.3333 | 108290750 | 585299083.3333
BOMBA DE NUTRICIÓN ENTERAL |  | BN-0010 | 13178 | CABLE_CONECTOR | no 06/10/2025 se reporta equipo a proveedor, pendiente de repuesto (cable ac) 15/10/2025 el proveedor envía el cable del equipo, que es instalado correctamente. el equipo se encuentra en optimas condiciones de funcionamiento. anexo reporte de servicio n°4386944 | 4391035 | Equipo con el cable de alimentación reventado Actividad realizada : Se comunica a la coordinadora Alejandra Duque para realizar reporte a proveedor |  | UCIA | CUBICULO 10 | 2025-10-05 10:49 | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | 219.6333 | 219551750000 | 9883500 | 17570666.6667 | 54890408375 | 274469612541.6667
LENTES |  |  | 91821 | OTROS | no. 13/02/2025 se envía lente a proveedor. 18/02/2025 se aprueba cotización con número de pedido 17720. 11/04/2025 pendiente confirmación fecha de entrega por parte del proveedor, repuesto en importación. 16/04/2025 proveedor realiza apertura del equipo; cambio de tubo externo con fibras de luz; cambio de serie completa de lentes internos; cambio de ventana distal y objetivo; cambio de sellos y empaques; limpieza de componentes internos y externos, y finalmente realiza revisión de la dirección de visón, resolución de centrado y del campo de visión; el equipo queda funcionando correctamente. se realiza entrega del equipo al servicio. anexo reporte de proveedor n°02-6063 | 31955 | Lente con fractura. | Se asiste al servicio, se puede observar que internamente tiene fractura, lo que no permite realizar procedimientos con el, se informa a coordinadora Alejandra Duque, para proceder con la orden. | CIRUGÍA |  | 2025-02-12 11:06 | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | 1530.35 | 3195500000 | 68865750 | 122428000 | 816091437.5 | 4202885187.5
TORRE DE ENDOSCOPIA VIDEOGASTROSCOPIO VIDEOCOLONOSCOPIO VIDEODUODENO REGULADOR CO2 BOMBA DE IRRIGACIÓN |  | 5920 | 148226 | OTROS | no. 13/01/2025 el proveedor retira equipo para diagnostico 18/02/2025 se aprueba reparación del equipo con pedido 17571 oc 9856 11/04/2025 equipo en reparación con proveedor 21/04/2025 el proveedor (endotest) realiza cambio de unidad distal: tubo de inserción, guías de luz, canales y cámara, debido al aplastamiento los elementos dentro del tubo de inserción colapsaron y se rompieron al desensamblar, ejecuta pruebas de funcionamiento las cuales pasan correctamente. el equipo está en condiciones óptimas de funcionamiento y se entrega al servicio. equipo video gastroscopio marca fujinon modelo eg600wr serial kg391k336 anexo reporte de proveedor | 35601 | Maltrato en recubrimiento de mangueras genera daños internos. | Se puede observar que es un tramo del recubrimiento, esto afecto el movimiento angular y las pruebas de fugas, se entrega a coordinadora Alejandra Cardona para dar solución del problema. | ENDOSCOPIAS |  | 2025-01-08 12:12 | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO | 2470.4333 | 3560100000 | 111169500 | 197634666.6667 | 917817375 | 4786721541.6667
INCUBADORA |  | 6231 | 214 | ELECTRONICO | 1 sensor temperatura (eb247) | 1 | se encuentra sensor reventado | se realiza cambio de sensor por uno nuevo | UCIN |  | 2025-07-21 12:03 | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO | 3.5667 | 300000 | 160500 | 285333.3333 | 115125 | 860958.3333
MONITOR DE SIGNOS VITALES |  | 4688 | 25 | ELECTRONICO | 1 sensor de temperatura | 1 | se encuentra sensor reventado. | se revisa sensor el cual esta partido en 2 por lo que se requiere un cambio de sensor | UCIN |  | 2025-09-24 10:54 | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO | 0.41667 | 300000 | 18750 | 33333.3333 | 79687.5 | 431770.8333
CUNA TÉRMICA |  | 3960 | 9 | CONSUMIBLE | 1 filtro | 1 | se evidencia filtro de aire con agua | se evidencia que están dejando llenar la rampa de agua al límite lo que ocasiona qué a él filtro le ingrese agua | UMI |  | 2025-10-02 07:30 | MAL_USO_CONFIGURACION, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | 0.15 | 20000 | 6750 | 12000 | 6687.5 | 45437.5
INCUBADORA |  | 1464 | 1588 | LAMPARA_DISPLAY | 2 rodamientos y el impeledor | 2 | se encuentra incubadora con mucho ruido | se destapa y se encuentra ventilador suelto | UCIN |  | 2025-10-20 16:39 | MAL_TRATO_FISICO | 26.4667 | 400000 | 1191000 | 2117333.3333 | 397750 | 4106083.3333
INFUSOR |  |  | 26 | OTROS | 1 válvula de pera existente en el taller | 1 | se encuentra válvula de la pera en mal estado | se revisa y se encuentra válvula de la pera pegada por lo que se remplaza por una en buen estado del taller | UCIP |  | 2025-07-18 13:14 | MAL_TRATO_FISICO | 0.43333 | 100000 | 19500 | 34666.6667 | 29875 | 184041.6667
CAMA ELÉCTRICA |  | 3026 | 353 | CABLE_CONECTOR | 2 cables | 2 | cama no funciona ningún panel ni da ningún movimiento | se empieza revisando cable de poder y fusibles los cuales se encontraban en correcto estado se baja y se revisa caja junto con los paneles en otra cama encontrándose que el cable que va de la caja de control a las barandas se encontraba obstruido en ambas barandas por lo que se requiere cambio de ambos cables | UCIA |  | 2025-09-08 08:58 | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES | 5.8833 | 100000 | 264750 | 470666.6667 | 91187.5 | 926604.1667
CAMA ELÉCTRICA |  | 2507 | 128 | CABLE_CONECTOR | cable de baranda | 1 | se encuentra cama bloqueada donde no le funciona ningún motor. se revisa y se encuentra caja sin un fusible adicional se encuentra cable de baranda fracturado | se instala un fusible faltante el cual se encuentra disponible en el taller y se realiza cambio de cableado de baranda por uno nuevo | H3-T2 |  | 2025-07-17 12:58 | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | 2.1333 | 50000 | 96000 | 170666.6667 | 36500 | 353166.6667
CUNA TÉRMICA |  | 2724 | 103 | ELECTRONICO | 1 sensor de temperatura | 1 | sensor no censa temperatura | se realiza cambio de sensor de temperatura | UCIN |  | 2025-10-01 15:41 | MAL_USO_CONFIGURACION | 1.7167 | 300000 | 77250 | 137333.3333 | 94312.5 | 608895.8333
MÁQUINA DE ANESTESIA |  | 1832 | 31 | ELECTRONICO | 1. sensor de flujo | 1 | Sensor de flujo no pasa pruebas | se realizan pruebas de sensor de flujo y aparece error de sensor de flujo | UMI | SALA DE PARTO 2 | 2025-11-11 08:55 | MAL_USO_CONFIGURACION | 0.51667 | 300000 | 23250 | 41333.3333 | 80812.5 | 445395.8333
MÁQUINA DE ANESTESIA |  | 3216 | 39 | ELECTRONICO | 1 sensor de flujo | 1 | maquina de anestesia no pasa prueba de sensor de flujo | se revisa conexión de sensor de flujo se evidencia en correcto estado se revisa sensor y se limpian contactos se instala nuevamente donde no pasa prueba por lo que se realiza cambio de sensor | CIRUGÍA | QUIROFANO 6 | 2025-11-07 07:43 | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | 0.65 | 300000 | 29250 | 52000 | 82312.5 | 463562.5
MONITOR DE SIGNOS VITALES |  | 4185 | 65 | CABLE_CONECTOR | 1 cable troncal | 1 | se encuentran cable ecg con cables expuestos | se realiza cambio de troncal y se organizan latiguillos existentes en el taller | URGENCIAS |  | 2025-09-29 14:17 | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES | 1.0833 | 50000 | 48750 | 86666.6667 | 24687.5 | 210104.1667
MONITOR DE SIGNOS VITALES |  | 4056 | 50 | CONSUMIBLE | electrodo de 3 latiguillos | 3 | se encuentra electrodo pelado y en mal estado | se revisa y se realiza cambio de electrodo por uno nuevo | CIRUGÍA |  | 2025-09-22 13:17 | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | 0.83333 | 60000 | 37500 | 66666.6667 | 24375 | 188541.6667
MONITOR DE SIGNOS VITALES |  | 4065 | 43 | OTROS | 1 manguera | 1 | manguera para brazalete muy corta | se realiza cambio por una nueva ya que la existente tiene 70cm aproximadamente lo que la hace muy corta. | UCIA |  | 2025-09-22 09:37 | MAL_USO_CONFIGURACION | 0.71667 | 100000 | 32250 | 57333.3333 | 33062.5 | 222645.8333
MONITOR DE SIGNOS VITALES |  | 4523 | 56 | CABLE_CONECTOR | cable troncal de ecg | 1 | reportan ecg con lectura errónea | se revisa y se encuentra troncal con interferencia | UCIN |  | 2025-07-16 10:36 | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES | 0.93333 | 50000 | 42000 | 74666.6667 | 23000 | 189666.6667
CAMA ELÉCTRICA |  | 4597 | 8351 | BATERIA_FUENTE | una bateria existente en el taller nota se da por realizada orden a las 8:30 | 38 | cama no genera ningún movimiento | se desconecta batería y funciona 4/11/2025 se encuentra cama ocupada 06/11/2025 se realiza desmonte de bateria y al revisarlas se evidencia que una de las baterias esta mala ya que no cuenta con voltaje por lo que se remplaza y se vuelve a instalar bateria en la cama | UMI | HABITACIÓN 3 | 2025-10-31 14:03 | NO_IDENTIFICADO | 139.1833 | 5700000 | 6263250 | 11134666.6667 | 2990812.5 | 26088729.1667
CAMA ELÉCTRICA |  | 4598 | 17382 | BATERIA_FUENTE | 2 baterías | 2 | cama bloqueada | 18/09/2025. se desbloquea cama pero a la hora de realizar el CPR y poner a funcionar los 4 motores se evidencia solo movimiento en 3 motores el motor de altura no funciona se llama a proveedor el cual da varias indicaciones pero no funciona y queda pendiente por revisar cableado y motor de altura ya que se escucha activar el relé pero no funciona 19/09/2025. la cama se encuentra en la bomba de vacío al conectarla se evidencia un funcionamiento correcto de motores de altura, una ves hecho esto se prueba motor de trendelemburg y se evidencia bloqueo en la cama se desbloquea y de nuevo se evidencia que la cama no sube ni baja, se procede nuevamente a desbloquear la cama se realiza pruebas de Motor trendelemburg se inicia con altura de pies funcionando correctamente y una vez se prueba altura de motor de cabecero se bloquea la cama. para descartar que sea motor se intercambian conectores de motores el de derecha para izquierda y el de izquierda para derecha y se realiza nuevamente la prueba y se evidencia que el motor que se encontraba bloqueado funciona y el otro que estaba en funcionamiento se bloquea donde se muestra posible daño de caja para descartar no sea un mal contacto de paneles se toman prestado ambos paneles con los cables y se realiza pruebas evidenciando el mismo problema quedando pendiente descartar la caja de control de la cama se desarma caja de cama y no se evidencia ningún daño se revisa y se realizan diversas pruebas y se encuentra error en la batería lo que ocasiona que los motores no arranquen como debe ser se bajan baterías y se realizan pruebas en baterías 30/09/2025 se revisa nuevamente cama y se encuentra en correcto estado | UMI |  | 2025-09-18 15:07 | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | 289.7 | 300000 | 13036500 | 23176000 | 3334125 | 39846625
INCUBADORA |  | 4669 | 159 | ELECTRONICO | un sensor | 1 | sensor no funciona | se revisa y se evidencia sensado normal, se realizan varias pruebas y se evidencia sensor en mal estado por interferencias lo que se decide cambiar sensor | UCIN |  | 2025-10-21 14:29 | MAL_TRATO_FISICO | 2.65 | 300000 | 119250 | 212000 | 104812.5 | 736062.5
SELLADORA HORIZONTAL DE PEDAL |  | M533 | 1412 | OTROS | se cambia resistencia lo demás es existente en el taller. | 1 | se encuentra selladora con resistencia reventada y soporte reventado | se realiza cambio de resistencias junto con el teflon ya que se encontraba en muy mal estado. la silicona se voltea para darle mas vida útil ya que se encontraba quemada el soporte el cual se encontraba en mal estado es cambiado por uno nuevo el cual es impreso en la 3D todo queda en correcto estado | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | 2025-09-04 14:44 | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, DESGASTE_NORMAL | 23.5333 | 100000 | 1059000 | 1882666.6667 | 289750 | 3331416.6667
UNIDAD DE CALENTAMIENTO |  | 5042 | 157 | CABLE_CONECTOR | 1 cable ac y un fusible 4 a 250v todo existente en el taller | 5 | Unidad de calentamiento no enciende | se revisa y se encuentra fusible quemado se pone a trabajar y se encuentra fallas en el cable que ocasionaba calentamiento por lo que se cambia cable y fusible existentes en el taller | UCIA |  | 2025-07-11 08:08 | MAL_MANEJO_CABLES | 2.6167 | 250000 | 117750 | 209333.3333 | 91937.5 | 669020.8333
MONITOR DE SIGNOS VITALES |  | 4742 | 100 | CABLE_CONECTOR | 1 cable troncal ecg nota: la orden se termino de ejecutar a las 13:30 se confirma desde el celular revisando no se confirmo. | 44 | ecg no censa | se revisa y en efecto el cable no censa por lo que se realizan pruebas de continuidad y se encuentra uno de los latiguillos malos. se remplaza cable ya que el cable no deja reparar el latiguillo | CIRUGÍA |  | 2025-07-19 11:50 | MAL_MANEJO_CABLES | 1.6667 | 2200000 | 75000 | 133333.3333 | 568750 | 2977083.3333
MONITOR DE SIGNOS VITALES |  | 4741 | 59 | CABLE_CONECTOR | 1 cable troncal y 1 sensor de electrocardiografía | 2 | se encuentra cable ecg en mal estado | se revisa se realizan las pruebas y se encuentra cable deficiente | CIRUGÍA |  | 2025-07-19 11:10 | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | 0.98333 | 100000 | 44250 | 78666.6667 | 36062.5 | 258979.1667
SELLADORA |  | EB1463 | 59 | OTROS | caucho resistencia: codigo: 36071424 | 36071424 | se encuentra caucho de selladora y teflón térmico en mal estado | se realiza cambio de teflón térmico y cambio de caucho de selladora adicional se limpia y se lija resistencia | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | 2025-06-10 11:03 | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | 0.98333 | 3607142400000 | 44250 | 78666.6667 | 901785611062.5 | 4.5089e+12
INCUBADORA |  | 6291 | 17 | ELECTRONICO | 1 sensor temperatura (36071980) | 36071981 | se encuentra sensor de temperatura con problemas | se realiza cambio de sensor de temperatura | UCIN |  | 2025-07-21 15:38 | MAL_USO_CONFIGURACION | 0.28333 | 10821594300000 | 12750 | 22666.6667 | 2.7054e+12 | 1.3527e+13
VENTILADOR ALTA FRECUENCIA |  | 6308 | 6846 | CABLE_CONECTOR | 1 cable interfaz | 1 | cable de sensor de flujo en mal estado | se realiza limpieza de contactos de cable y se sube a que se realicen pruebas. después de realizar las pruebas se evidencia aun mal estado por lo que se realiza cambio | UCIN |  | 2025-10-30 14:52 | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | 114.1 | 50000 | 5134500 | 9128000 | 1296125 | 15608625
REGULADOR DE VACÍO |  | EB2005 | 35 | CONSUMIBLE | 1 filtro | 1 | se encuentra regulador de vacío sin filtro | se les entrega un filtro | CIRUGÍA |  | 2025-09-04 12:47 | MAL_USO_CONFIGURACION | 0.58333 | 20000 | 26250 | 46666.6667 | 11562.5 | 104479.1667
REGULADOR DE VACÍO |  | EB2051 | 2496 | CONSUMIBLE | 1 filtro | 1 | se encuentra filtro muy saturado | se realiza cambio de filtro y se realiza pruebas donde se evidencia un flujo las alto | CIRUGÍA | QUIRÓFANO 3 | 2025-09-27 17:05 | MAL_USO_CONFIGURACION | 41.6 | 20000 | 1872000 | 3328000 | 473000 | 5693000
HUMIDIFICADOR |  | 4985 | 61 | OTROS | fusible código: 36071959 | 36071959 | equipo no enciende | se encuentra fusible de componente interno malo | UCIN |  | 2025-07-01 07:35 | NO_IDENTIFICADO | 1.0167 | 3607195900000 | 45750 | 81333.3333 | 901798986437.5 | 4.509e+12
VIDEOLARINGOSCOPIO |  | 6397 | 29 | BATERIA_FUENTE | bateria 36071462 | 36071462 | Se acerca al servicio y se observa que el equipo presenta fallos posiblemente por batería agotada. | Se realiza cambio de batería por una nueva y el equipo queda operando correctamente en el servicio. | CIRUGÍA |  | 2025-06-19 10:36 | MAL_USO_CONFIGURACION | 0.48333 | 5410719300000 | 21750 | 38666.6667 | 1.3527e+12 | 6.7634e+12
TERMÓMETRO |  | EB1835 | 78 | BATERIA_FUENTE | si (baterías) | 1 | Se acerca al servicio y se recibe la nevera que efectivamente no estaba censando temperatura, se procede a llevar al taller para su verificación. | se destapa el termómetro y se evalúan el estado de las baterías, estas se encuentran descargadas, además de oxidadas, se realiza limpieza profunda para eliminar el oxido y ya estando limpio se ponen nuevas baterías, el equipo vuelve a censar temperatura, se arregla con pegaloca algunas partes reventadas de la carcasa, también se echa espuma expandible para rellenar unos huecos visibles en la carcasa. El equipo se lleva nuevamente al servicio. | BANCO DE SANGRE |  | 2025-06-27 07:36 | MAL_TRATO_FISICO, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | 1.3 | 150000 | 58500 | 104000 | 52125 | 364625
SISTEMA DE HIPOTERMIA |  | 3822 | 1756 | ELECTRONICO | na 20/01/2025: vg se observa sensor con autofundente en uno de los extremos, se retira, se repara con sintesolda, se deja secar y se realizan pruebas de funcionamiento. equipo funcionando correctamente. | 2046 | Sensor de temperatura corticool en mal estado | Se contacta con la jefe del servicio maría camila la cual informa que se esta usando el otro sensor disponible en el servicio | UCIN |  | 2025-01-19 10:23 | MAL_TRATO_FISICO | 29.2667 | 613800000 | 1317000 | 2341333.3333 | 153779250 | 771237583.3333
HUMIDIFICADOR |  | 4984 | 13331 | CABLE_CONECTOR | no 22/01/2024: se realiza instalación de cable nuevo, se hacen pruebas de funcionamiento. equipo funcionando correctamente | 2047 | Sensor de temperatura presenta alarma al conectarse en el equipo | Se realiza revisión encontrando bulbo del sensor de temperatura quebrado. | URGENCIAS |  | 2025-01-13 08:04 | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | 222.1833 | 102350000 | 9998250 | 17774666.6667 | 28087062.5 | 158209979.1667
ELECTROCARDIÓGRAFO |  | 5239 | 17202 | BATERIA_FUENTE | no 21/01/2025: equipo es reportado nuevamente por la configuración, se destapa, se cambia batería de memoria y se realizan múltiples pruebas para probar que la configuración no se modifique. se entrega al servicio para pruebas. 27/01/2025: se asiste al servicio se consulta sobre como ha funcionado el equipo, las auxiliares refieren que no lo estaban usando, se deja indicación de que se use y se deja en seguimiento se realiza seguimiento al equipo, servicio indica que el equipo esta funcionando de manera correcta. | 4100 | Equipo no imprime | Se revisa equipo encontrando rodillo de impresión al revés, se pone de manera correcta, se verifica configuración, se deja con la que requiere el servicio, se realiza prueba con equipo patrón y con paciente , se observa funcionamiento correcto, se habla con la jefe, se le comparten los resultados y se acuerda reportar en el momento que presenten falla para asistir al servicio | URGENCIAS |  | 2025-01-15 11:13 | MAL_USO_CONFIGURACION | 286.7 | 615000000 | 12901500 | 22936000 | 156975375 | 807812875
NEVERA |  | NV-073 | 1575 | CONSUMIBLE | no 25/07/2025: se realiza verificación de los datos recolectados por el data logger, observando que las temperaturas del congelador oscilan entre -24 y -28°c, teniendo únicamente un aumento en algún momento de la noche probablemente por apertura, subió hasta -16°c. equipo funcionando correctamente. | 2125 | Nevera no congela | Se observa que algunas tomas no están congeladas sin embargo las otras no se han descongelado, se mueve perilla al nivel máximo de congelamiento y se pone datalogger, se revisan los datos horas despues observando que se mantiene en temperaturas bajas, sin embargo se deja en seguimiento nuevamente con el datalogger. por otro lado se observa que ahora las tomas que no estaban congeladas, se encuentran congeladas. | NUTRICIÓN |  | 2025-07-24 08:10 | NO_IDENTIFICADO | 26.25 | 42500000 | 1181250 | 2100000 | 10920312.5 | 56701562.5
NEVERA |  | 6286 | 30392 | ELECTRONICO | no 05/09/2025 se solicito revision por garantía con proveedor n°4308 06/09/2025 se realiza revisión de equipo de acuerdo a recomendaciones del proveedor, nevera funcionando correctamente. se realiza reubicación del sensor del 3sense ya que la desviación en el rango de temperatura se identifio en este dispositivo. 25/09/2025 se realizo seguimiento de nevera y 3sense, ambos funcionan correctamente, no se evidencian desviaciones por fuera del rango de la temperatura. | 10446 | Nevera se sale del rango | Se revisan parámetros establecidos y se intentan modificar con el fin de que la nevera se comporte como el servicio lo requiere, sin embargo se observa que el comportamiento no corresponde con lo que se programa, se reporta a Alejandra Duque para ser reportada a proveedor ya que se encuentra en garantía | UNIDAD DE INVESTIGACION |  | 2025-09-04 07:33 | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | 506.5333 | 3133800000 | 22794000 | 40522666.6667 | 789148500 | 3986265166.6667
TERMÓMETRO |  | EB0337 | 7323 | ELECTRONICO | no 05/03/2025: se realizan múltiples pruebas al sensor observando que este funciona de manera correcta, lo que ocasiona la demora en bajar la temperatura es si el sensor queda en el aire y no directamente en contacto con el producto, ya que la medida se ve afectada por la temperatura del icopor y del ambiente, se recomienda en el servicio ingresa el termómetro por los laterales en caso de que la nevera no este llena, de modo que el sensor siempre quede haciendo contacto con el producto | 2033 | termómetro se demora en tomar la temperatura de las neveras | Se realizan pruebas en agua y el equipo funciona bien, se realiza prueba en nevera de icopor directamente y se observa que se demora mucho en bajar la temperatura, se pausa para continuar revision | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | 2025-02-28 08:17 | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | 122.05 | 609900000 | 5492250 | 9764000 | 153848062.5 | 779004312.5
AUDIÓMETRO |  | 5090 | 12915 | CABLE_CONECTOR | no 16.06.2025 no se da gestión a la gt de forma oportuna, se trabaja entre las 9:40 - 10:20 13:07-14:40 nuevamente es reportado equipo de audiometría, se presenta intermitencia en cableado de vía aérea derecho. se nota fracturado; se intenta mejorar fractura e intermitencia con ayuda de cinta auto fundente pero no es exitosa, se trabaja en la posibilidad de volver a soldar el cable fracturado, pero la ubicación de la fractura no permite la reparación. se deja en pausa, en espera de adquisición de repuesto. 19/06/2025 vg se instala cable nuevo, se deja para ser probado en por el servicio 21/06/2025: vg se consulta en el servicio sobre funcionamiento del equipo, el cual informan que se encuentra funcionando correctamente. | 6302 | Servicio reporta aparente falla en el auricular de la vía aérea derecha | Se realizan pruebas de funcionamiento donde se comprueba correcto funcionamiento por ambos auriculares, cableado en perfectas condiciones físicas y funcionamiento sin interferencias | CONSULTA EXTERNA |  | 2025-06-12 14:42 | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | 215.25 | 315100000 | 9686250 | 17220000 | 81196562.5 | 423202812.5
MONITOR FETAL |  | 3590 | 1539 | CABLE_CONECTOR | no 16/09/2025: servicio indica que el transductor reportado era otro, se recibe, se revisa y se observa que no se escucha nada, se destapa y se encuentra un cable suelto, se suelda nuevamente sin embargo el problema persiste, no es posible reparar, se instala transductor nuevo. | 2050 | Servicio indica que equipo no se escucha correctamente | Se realizan múltiples pruebas de funcionamiento, incluso se prueba con otros transductores y el equipo detecta y se escucha sin problema alguno. | UMI | SALA DE PARTO 2 | 2025-09-15 08:00 | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | 25.65 | 102500000 | 1154250 | 2052000 | 25913562.5 | 131619812.5
TORRE DE LAPAROSCOPIA |  | 3329 | 78341 | CABLE_CONECTOR | no 16/05/2025 el proveedor lleva a cabo una revisión técnica del equipo y la fuente de luz queda pendiente para su reparación, se envía al proveedor. 20/05/2025 proveedor realiza prueba de encendido y se verifica baja intensidad de luz, se revisa conector de fibra en buen estado, aunque presenta leve torcedura de la tapa metálica, se verifica módulo óptico quemado y se procede a retirarlo. se realiza limpieza general del equipo y se instala módulo óptico nuevo, realiza prueba de intensidad de luz, con resultados satisfactorios. equipo en observación. 23/05/2025 equipo presenta fallas en el conector ac, pendiente recogida nuevamente para reparación. 12/06/2025 se envía el equipo al proveedor 09/07/2025 no se aprueba cotización de reparación, se solicita devolución del equipo para realizar intervención desde el área de ingeniería biomédica desde el área de mantenimiento, se realiza el cambio del conector ac por uno en buen estado encontrado en el taller, se realizan pruebas funcionales exitosas. equipo funciona correctamente. | 10233 | daño en procesador de cámara | se verifica funcionamiento probando con otro monitor para descartar elementos y efectivamente es el procesador el malo por imagen de color verde, se pausa para revisión por proveedor | CIRUGÍA | CUARTO DE EQUIPOS | 2025-05-15 09:24 | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | 1305.6833 | 511650000 | 58755750 | 104454666.6667 | 142601437.5 | 817461854.1667
CAMA ELÉCTRICA |  | 2410 | 68643 | CABLE_CONECTOR | no 14/04/2025: la cama falla nuevamente, se baja caja de control, se revisa encontrando un cable de la batería haciendo mal contacto, se hacen pruebas en taller y la caja funciona de manera correcta, cuando se monta a la cama se observa que el problema persiste, se comienzan a destapar barandas encontrando uno de los paneles con cables expuestos, lo que podría estar generando corto, se reemplaza por uno en buen estado, se realizan pruebas funcionales, cama funciona correctamente, pero se pausa para dejar en observación durante el día. equipo vuelve a fallar, se hace prueba de caja de control en otra cama, trasladándose el problema, por lo tanto se pone caja de control de manera provisional mientras se revisa la del equipo 30/05/2025: se realiza instalación de caja en buen estado, se realizan pruebas funcionales. equipo funcionando correctamente | 4103 | cama no permite realizar ningún movimiento | se realizan pruebas funcionales, donde se observa que no funciona ningún movimiento, no se escuchan los relés, se verifican fusibles, los cuales estan en buen estado, se realiza cambio de cable ac y de toma corriente, observando que la cama comienza a funcionar, se hacen varias pruebas al equipo. Verificando todos los movimientos | H3-T1 | HAB 311 | 2025-04-12 20:12 | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | 1144.05 | 205150000 | 51482250 | 91524000 | 64158062.5 | 412314312.5
MONITOR OXIMETRÍA CEREBRAL |  | 4236 | 27628 | CABLE_CONECTOR | no 24/06/2025: vg se realiza reemplaza de pantalla nueva, se destapa, se cambia, se tapa nuevamente y se realizan pruebas funcionales, se observa funcionando correctamente, además se reemplaza cable ac que se encuentra en malas condiciones. | 2055 | punto negro en pantalla | se evidencia punto negro en pantalla al parecer por golpe el cual no impide funcionamiento, se realiza registro fotográfico para enseñarle a la líder y saber el paso a seguir | UCIP | STOCK DEL SERVICIO | 2025-06-05 07:36 | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES, FALTA_CAPACITACION | 460.4667 | 102750000 | 20721000 | 36837333.3333 | 30867750 | 191176083.3333
MONITOR DE SIGNOS VITALES |  | 3062 | 1479 | CABLE_CONECTOR | no 20/06/2025: equipo es reportado nuevamente por la pinza, se realizan pruebas observando que no enciende el diodo emisor, se cambia por otro y además se cambia el cable por uno del taller, sin embargo no funciona, se reemplaza diodo en varias ocasiones pero sigue sin funcionar, no es posible reparar se reemplaza pinza por una nueva. | 2051 | monitor con perilla suelta | Se revisa monitor observando que se se soltó la tuerca que sostiene el encoder, por lo tanto quedó hundido, se destapa equipo, se ubica nuevamente el encoder y se asegura con la tuerca, se tapa el equipo y se realizan pruebas funcionales, además se realiza prueba de saturador observando que funciona de manera correcta, únicamente se realiza pegado de parte del cable que se encuentra suelta. | H3-T1 |  | 2025-06-19 08:38 | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | 24.65 | 102550000 | 1109250 | 1972000 | 25914812.5 | 131546062.5
MARCAPASOS EXTERNO |  | 3484 | 1696 | BATERIA_FUENTE | si 21/01/2025: equipo permanece encendido por mas de 24 horas, se realiza cambio de batería para entregarlo con la batería al 100%. equipo funcionando correctamente. | 2171 | Marcapasos pide cambió de batería en corto tiempo | Se revisa equipo encontrando que el conector de la batería no ajusta correctamente causando que quedé floja la batería, se destapa equipo y se hace cambio del conector, se repara carcasa que se encuentra en malas condiciones y se deja encendido para realizar prueba | UCIA | PUESTO DE ENFERMERIA | 2025-01-20 07:39 | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES, DESGASTE_NORMAL | 28.2667 | 325650000 | 1272000 | 2261333.3333 | 81730500 | 410913833.3333
MONITOR DE SIGNOS VITALES |  | 3166 | 25725 | CABLE_CONECTOR | no 30/01/2025: se realiza instalación de repuesto de modulo multimed y cable de ecg, se realizan pruebas y funcionan correctamente, sin embargo se evidencia que el saturador no funciona, no es posible probar en el momento, se pausa para probar saturador cuando haya disponibilidad 31/01/2025: se realiza prueba de interfaz de saturación observando que se pierde la señal al generar movimiento, no es posible repararla, se reemplaza por una nueva. equipo funcionando correctamente. | 4113 | Monitor de signos vitales no sensa signos | Se revisa equipo, se prueba saturador en otro modulo y se observa que funciona correctamente, por lo tanto se determina que el modulo multimed esta dañado, además cable de ekg le falta un electrodo, se encuentra reventado, se pausa orden debido a que no se cuenta con el modulo. | CIRUGÍA | QUIROFANO 6 | 2025-01-13 08:05 | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | 428.75 | 205650000 | 19293750 | 34300000 | 56235937.5 | 315479687.5
SISTEMA DE MONITOREO AMBIENTAL |  | 2720 | 114780 | ELECTRONICO | no 02/09/2025: se realiza instalación de sensor de humedad nuevo, se deja para que se adapte al área, pendiente hacer seguimiento se observa que el valor de humedad no mejora. por lo tanto se solicita controlador 07/10/2025: equipo pendiente de repuesto. 20/10/2025: se instala controlador nuevo observando inmediatamente que los valores se regulan de manera correcta y se realiza comparación con equipo de referencia dando los siguientes valores temperatura: equipo 21.4 °c - referencia 21.6 °c humedad: equipo 55.3 % - referencia 55.2 °c equipo funcionando correctamente. | 6300 | Durante preventivo con GT100699 se encuentra sensor de humedad malo | Se observa que el sensor de humedad da un valor 18% por debajo del real del área, se realiza solicitud de repuesto nuevo | BANCO DE SANGRE |  | 2025-07-29 11:52 | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | 1913 | 1890000000 | 86085000 | 153040000 | 494021250 | 2623146250
MONITOR DE SIGNOS VITALES |  | 4056 | 10593 | CABLE_CONECTOR | no 11/07/2025: se entrega módulo bis con cable interfaz para ser probado. jefe leidy pineda indica qué módulo funcionó de manera correcta. | 2043 | Cable de interconexión entre módulo y paciente perdido | Se busca por todo el servicio cable en cuestión, no se logra encontrar en el servicio, por lo que se gestión para adquirir repuesto. | CIRUGÍA | QUIRÓFANO 2 | 2025-07-04 08:52 | MAL_MANEJO_CABLES, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | 176.55 | 102150000 | 7944750 | 14124000 | 27523687.5 | 151742437.5
UNIDAD ODONTOLÓGICA |  | 4768 | 14729 | OTROS | no. 21/02/2025: vg unidad es reportado nuevamente por fuga, se verifica equipo encontrando una fuga de gran magnitud en el regulador del aire, dicha fuga es intermitente, por lo tanto se deja indicación de que se puede usar la unidad con la salvedad de que la fuga puede aparecer y se pausa para pedir el repuesto. 26/02/2025: se monta regulador de aire, se realizan los respectivos cambios de mangueras, se realizan pruebas de funcionamiento observando que la fuga se corrigió, sin embargo durante las pruebas se observa que una de las piezas de alta no tiene aire, se pausa para luego volver a solucionar. 28/02/2025: se realiza revisión de válvula piloto, se limpia, se corren las mangueras debido a que ya presentan aplastamiento, y se realiza ajuste de prisionero de soporte de borden, se realizan pruebas funcionales y queda funcional la salida de pieza de aire, además se encuentra salida de pieza de baja con fuga, se desarma el soporte, se realiza limpieza interna del pulsador y se arma nuevamente, se ajusta el prisionera, y queda eliminada la fuga, se realizan pruebas funcionales. | 6156 | Pedal de piezas de mano con fuga. | Se desacopla accesorio, se lubrica partes internas, se acopla nuevamente, se verifica funcionamiento, fuga queda corregida. | ODONTOLOGÍA |  | 2025-02-18 07:38 | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | 245.4833 | 615600000 | 11046750 | 19638666.6667 | 156661687.5 | 802947104.1667
UNIDAD ODONTOLÓGICA |  | 4772 | 1469 | OTROS | no 15/08/2025: se realiza nuevamente revisión del equipo, se verifica válvula piloto donde se observa que en ningún momento esta se activa, se destapa, se limpia y se aplica grasa nueva, se ensambla nuevamente, se verifican llaves reguladoras, se revisan mangueras y se tapa todo nuevamente, se realizan pruebas funcionales, quedando unidad funcional sin fugas. nota: se atiende orden de 15:45 a 16:05 | 2129 | Lámpara no enciende, fuga de agua por los conectores de piezas de alta | Se revisa bombillo, y socket se encuentran en buen estado, se mide voltaje y se observa que no hay, se procede a revisar las conexiones del socket y se observa cable suelto, se une nuevamente y se verifica funcionamiento, lámpara enciende correctamente, se procede a revisar fuga de agua, se observa que al levantar los borden comienza a salir agua por el conector, se destapa unidad se destapan válvulas reguladoras se limpia, se realiza intercambio con la de la pieza de baja pero la fuga persiste, se tratan de ajustar las válvulas de regulación del agua sin embargo no se tiene éxito, se pausa orden para continuar mañana por finalización de jornada en el servicio | ODONTOLOGÍA |  | 2025-08-14 13:14 | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | 24.4833 | 212900000 | 1101750 | 1958666.6667 | 53500437.5 | 269460854.1667
COMPRESOR PARA AUTOCLAVE |  | 4286 | 19009 | CONSUMIBLE | no 10/03/2025: vg nota: orden se atiende desde las 06:50 se observa que el compresor en ocasiones después de apagarse no vuelve a encender, se hacen varios cambios de las partes de la electroválvula, se realiza limpieza de la misma, se verifica presostato observando comportamientos que no corresponden con su funcionamiento, se realzará pedido del repuesto. 13/03/2025: vg se realiza instalación de presostato, al realizar las pruebas se observa que el motor se apaga sin llegar a la presión necesaria, se hace pruebas por aparte encontrando que el motor se apaga aún estando alimentado, se monta motor de otro compresor, pero se identifica sonido extraño, se destapa y se observan anillos y camisas desgastadas, se ponen los del otro compresor, se ensambla y se realizan pruebas observando que se comporta de manera correcta, se pausa para ser instalado se realiza instalación de compresor, se pone a funcionar con el autoclave, se observa funcionando correctamente, se realiza seguimiento durante varios días. 19/03/2025: vg se realiza seguimiento del compresor, se cambian porta filtros por daño en uno de ellos, se verifica que esta funcionando de manera correcta. | 6182 | Autoclave se queda sin aire | Se revisa encontrando que el problema esta en el compresor ya que el motor no arranca, se comienza a revisar motor, encontrando que entra voltaje al motor pero este no arranca, se revisa condensador observando que no mide ningún valor, se reemplaza por uno en buen estado del taller, se instala y se observa que inmediatamente arranca el equipo, se deja llenar y se conecta nuevamente el autoclave. | CIRUGÍA |  | 2025-03-06 07:33 | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | 316.8167 | 123640000 | 14256750 | 25345333.3333 | 34474187.5 | 197716270.8333
NEVERA |  | 4470 | 1288 | CONSUMIBLE | no 17/05/2025: se verifica que la nevera se haya descongelado por completo, se conecta nuevamente y se observa que baja correctamente a la temperatura indicada (3.3°c) se realizan pruebas se observa que enciende y apaga el compresor cuando corresponde y se recupera la temperatura correctamente. se deja en observación se realiza seguimiento nuevamente, la nevera se encuentra trabajando de manera correcta. | 2053 | Nevera con alta temperatura | Se encuentra nevera con congelamiento en el difusor, se solicita dejarla vacía para desconectarla y que se descongele, además se realiza modificación en la configuración del controlador, se aumenta setpoint y se disminuye histéresis. | NUTRICIÓN |  | 2025-05-16 15:07 | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | 21.4667 | 41060000 | 966000 | 1717333.3333 | 10506500 | 54249833.3333
MONITOR DE SIGNOS VITALES |  | 4534 | 2638 | BATERIA_FUENTE | no 11/12/2025: se instala batería nueva. equipo funcional. | 2048 | Monitor con batería mala | Durante preventivo se detecta batería mala, la autonomía es menor a 10 min, se pausa orden debido a que no se cuenta con el repuesto en el momento. | UCIN | P7 CUB 17 | 2025-12-09 12:44 | NO_IDENTIFICADO | 43.9667 | 307200000 | 1978500 | 3517333.3333 | 77294625 | 389990458.3333
SELLADORA HORIZONTAL DE PEDAL |  | M533 | 21622 | OTROS | no 05/02/2024: se realiza respectiva adecuación de las impresiones 3d, se realiza instalación, se cambia resistencia y caucho por uno nuevo. se realizan pruebas de funcionamiento. | 2031 | Selladora no sella y tiene un soporte reventado | Se encuentra resistencia reventada, soporte lateral de resistencia quebrado, y caucho en muy malas condiciones, se realiza impresión 3D, se encuentra pieza en adecuación, pendiente por finalizar. | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | 2025-01-21 07:33 | MAL_TRATO_FISICO | 360.3667 | 203100000 | 16216500 | 28829333.3333 | 54829125 | 302974958.3333
CUARTO FRÍO |  | EB1549 | 47496 | OTROS | 06/10/2025: valeria g se realiza revisión del equipo, donde se identifica que no encienden los ventiladores del evaporador, se bajan los ventiladores y se prueban por separado, observando que uno de ellos no enciende, se deja montado el ventilador bueno con el capacitor bueno, y se realiza solicitud de ventilador nuevo. equipo funcional. 23/10/2025: valeria g se monta ventilador nuevo y se observa que funciona de manera correcta, sin embargo se identifica que el contactor que los activa se queda pegado en algunas ocasiones, se solicita repuesto. 07/11/2025 juan david o a la hora de realizar seguimiento se había evidenciado que el contactor que activa los dos evaporadores del fondo se encontraba presentando un mal contacto por lo que se podía evidencias un corto a la hora de activarse por lo que se decide cambiar contactor por uno nuevo quedando en correcto estado se hace seguimiento al equipo el cual se encuentra funcionando correctamente. | 6142 | se encuentra cuarto frio con temperatura subiendo de rango y mucho olor a quemado | se revisa y se encuentra breaker disparado del evaporador # 1 y se evidencia problemas en el contactor del vaporizador 2 se reinicia sistema se revisa todo en general donde se encuentra que el equipo tiene las aspas obstruidas se liberan se inicia y no arranca se realizan pruebas de voltaje donde se evidencia todo esta bien y se desmontan los condensadores y se realiza descarga y se evidencia que son de 2 micro faradios y el rango en uno de ellos es muy bajo por lo que no inicia el vaporizador mientras se checa todo esto se ve que el vaporizador de la unidad 2 no arranca debido a que el breaker se encuentra pegado por lo que se realiza un intercambio de breaker del vaporizador 1 al 2 | BANCO DE SANGRE |  | 2025-10-04 17:22 | MAL_USO_CONFIGURACION | 791.6 | 614200000 | 35622000 | 63328000 | 162455500 | 875605500
HUMIDIFICADOR |  | 4983 | 4844 | CABLE_CONECTOR | no servicio de ucin cuenta con una cable de más por lo tanto se pone al equipo con el cable afectado, quedando completo, equipo funcionando correctamente | 1 | equipo con errores en la medición de uno de los sensores | Se acude al servicio y el personal indica que el equipo no esta disponible por la alta ocupación Se pausa orden hasta el lunes 16/06/2025: VG: Conector de cable amarillo con un cable reventado No se cuenta con el repuesto, se procede a solicitarlo. | UCIN |  | 2025-06-14 08:44 | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | 80.7333 | 50000 | 3633000 | 6458666.6667 | 920750 | 11062416.6667
VENTILADOR ADULTO |  | 4828 | 30231 | BATERIA_FUENTE | no al finalizar el test batería queda al 50%, pendiente por garantía de batería 07/10/2025: pendiente por garantía de batería. 10/10/2025: se instala batería al ventilador reemplaza por garantía, se realiza la prueba de batería y esta finaliza en 100%. equipo funcionando correctamente. | 4237 | Ventilador alarmado por batería interna | Se observa ventilador con alarma por batería interna, se verifica fecha de instalación y test de batería, debido a que se instalo hace un mes y la capacidad esta al 50%, se cambia la batería por otra para verificar el porcentaje, queda pendiente por finalización del test. | UCIA | CUBICULO 8 | 2025-09-19 15:49 | NO_IDENTIFICADO | 503.85 | 635550000 | 22673250 | 40308000 | 164555812.5 | 863087062.5
TORRE DE ENDOSCOPIA VIDEOGASTROSCOPIO VIDEOCOLONOSCOPIO VIDEODUODENO REGULADOR CO2 BOMBA DE IRRIGACIÓN |  | 5920 |  | CABLE_CONECTOR | no 07/10/2025: equipo pendiente de repuesto 04/11/2025: se lleva al servicio repuesto, sin embargo al realiza la prueba se observa que el conector no corresponde con el de los equipos. se solicita nuevamente | 4082 | tarro de irrigación irriga sin dar la orden | Se verifica con personal del servicio, si se probó otra válvula, otro tarro, y efectivamente se realizó, al reemplazar el tarro el equipo funciona de manera correcta, se solicita video para definir que parte se debe pedir. Se recibe video y con asesoría de proveedor se determina que se debe solicitar el tanque de agua. Se realiza solicitud. | ENDOSCOPIAS |  | 2025-08-22 12:58 | MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO |  | 204100000 | 90000 | 160000 | 51047500 | 255397500
LÁMPARA CIELÍTICA |  | 5830 | 51824 | LAMPARA_DISPLAY | no 20/11/2025: se realiza cambio de panel por uno nuevo, se realiza el despiece de la lámpara hasta acceder a los flex del panel, se instala el nuevo y se realizan pruebas funcionales. se ensambla nuevamente. equipo queda funcionando correctamente | 2056 | control de uno de los satélites no funciona el botón de encendido | Se realiza revisión y se observa que a uno de los paneles de un satélite no le funciona el botón de encendido, debido a su hermeticidad no es posible reparar, se solicita repuesto, queda funcional del control de pared | CIRUGÍA | QUIROFANO 8 | 2025-10-14 11:41 | MAL_USO_CONFIGURACION | 863.7333 | 411200000 | 38868000 | 69098666.6667 | 112517000 | 631683666.6667
VENTILADOR MECANICO |  | 6013 | 11562 | ELECTRONICO | no 17/10/2025: se realiza entrega de sensor de flujo nuevo al servicio. | 2052 | Sensor de flujo no pasa calibración | Sensor de flujo reusable malo, no pasa calibración, se prueba otro sensor en el mismo ventilador y este si pasa de manera correcta, se solicitará repuesto. | UCIP | TERAPIA RESPIRATORIA | 2025-10-09 18:48 | MAL_USO_CONFIGURACION | 192.7 | 615600000 | 8671500 | 15416000 | 156067875 | 795755375
AUTOCLAVE |  | 4774 | 1294 | CABLE_CONECTOR | no nota: orden se atiende desde las 16:00 hasta las 18:00 17/10/2025: se destapa autoclave, se realiza desconexión y conexión de todos los sensores y cables, se realiza limpieza de tarjeta con conectores sulfatados, se realizan pruebas funcionales y equipo queda funcionando correctamente. | 2086 | autoclave con fuga de aire y agua en la manguera del desagüe | Se realiza cambio de acople rápido y de manguera, cuando se enciende el equipo para realiza pruebas se observa que este no arranca, se observa que la temperatura aumenta pero se siente el equipo frio, se desconecta sensor de temperatura pero el equipo no reacciona, se lleva al taller para ser revisado. | ODONTOLOGÍA |  | 2025-10-16 14:55 | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | 21.5667 | 104300000 | 970500 | 1725333.3333 | 26317625 | 133313458.3333
TORNIQUETE MANÓMETRO |  |  | 37595 | CABLE_CONECTOR | no se deja orden en pausa debido a que la manguera que conecta al manómetro le falta el conector para acoplar al mismo, se solicita repuesto 18/06/2025: se instala repuesto nuevo en manguera, se asegura con amarre plastico, se entrega al servicio. | 2049 |  | Se verifica sistema interno, se realiza ajuste de las conexiones de las partes, se aprietan, se corrige fuga, se retira manómetro, se pone aguja en el cero y se monta nuevamente, se realizan pruebas de funcionamiento | CIRUGÍA | QUIROFANO 5 | 2025-05-23 08:03 | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES | 626.5833 | 102450000 | 28196250 | 50126666.6667 | 32661562.5 | 213434479.1667
HUMIDIFICADOR |  | 4983 | 3029 | OTROS | no 15/01/2024: se instala fusible, se observa que el equipo prende de manera correcta, se ensambla nuevamente, queda pendiente para pruebas por finalización de turno. 16/01/2024: se realizan pruebas funcionales, equipo funciona de manera correcta. | 4081 | Humidificador no enciende | Se realiza prueba inicial observando que el equipo no permite el encendido, se destapa y se mide entrada de voltaje, se observa que si hay, descartando el cable AC, se realiza revisión de fusibles encontrando que uno de ellos no da continuidad ni impedancia, se realiza solicitud del repuesto. | UCIA | CUBICULO 9 | 2025-01-14 07:22 | MAL_MANEJO_CABLES | 50.4833 | 408100000 | 2271750 | 4038666.6667 | 102592937.5 | 517003354.1667
SIERRA CORTA YESOS |  | 3676 | 31722 | ELECTRONICO | 04/09/2026: se realiza ajuste a escobillas pero el equipo continua sin encender, se procede a destapar y revisar más a fondo, sin embargo aún no se encuentra el problema real. pendiente por continuar revisión. nota: orden se atiende desde las 11:00 09/09/2026: se realizan mediciones de voltaje encontrando que no llega voltaje suficiente a los porta escobillas, se revisa adaptador y se encuentra tarjeta mala con voltajes caídos, no es posible repararla. 10/09/2025: se intenta adaptar el equipo a otro sistema sin embargo se observa que el motor presenta también dificultades, ya que al ingresarle el voltaje este inicia pero posteriormente deja de funcionar. por lo tanto equipo es dado de baja. | 6138 | Se recibe sierra que no funciona, no enciende. Se revisa con ayuda del multímetro y se determina que al equipo no le llega el voltaje suficiente. | Se desmonta el equipo para encontrar la posible falla, una de ellas se encuentra en el cable principal, el cual tenia un cable malo, se procede a cambiar. Además se encuentran que las escobillas están en mal estado. Se deben cambiar, por lo tanto el equipo queda pendiente por repuesto. | URGENCIAS |  | 2025-08-19 07:40 | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | 528.7 | 1841400000 | 23791500 | 42296000 | 466297875 | 2373785375
INCUBADORA DE TRANSPORTE |  | 3466 | 148369 | ELECTRONICO | no 06/06/2025: se realiza instalación de otro sensor, se acorta la distancia, se realizan pruebas, se instala empaque de ventana, equipo en pruebas. no funciona, al temperatura no coincide, se realiza solicitud de sensor original. 05/09/2025: se realiza instalación de sensor nuevo, se deja en pruebas. 08/09/2025: se observa durante varios días que el equipo funciona de manera correcta, se instala también filtro de aire y se observa que trabaja como corresponde. equipo funcionando correctamente | 6118 | Incubadora no llega a la temperatura programada | Se realizan múltiples pruebas observando que el sensor de temperatura no alcanza la temperatura programada, por lo tanto la resistencia permanece encendida, se pone termómetro externo y se observa que el habitáculo si tiene la temperatura sin embargo el sensor no muestra el valor que corresponde, se reemplaza el sensor por otra termocupla pero el problema persiste, es muy lenta para subir la temperatura del sensor y no logra llegar al valor programado, se solicita repuesto de sensor original Se intenta con varias termocuplas pero el equipo no mejora. | UMI |  | 2025-05-26 10:40 | MAL_USO_CONFIGURACION | 2472.8167 | 1835400000 | 111276750 | 197825333.3333 | 486669187.5 | 2631171270.8333
MONITOR DE SIGNOS VITALES |  | 3308 | 3081 | BATERIA_FUENTE | no 11/08/2025: vg se baja bomba y electroválvulas, se alimentan externamente con fuente de voltaje donde se observa que funcionan de manera correcta, realiza varias pruebas externas y los elementos no fallan, se montan nuevamente en el monitor y se realizan pruebas funcionales observando que este funciona de manera correcta, se ensambla monitor por completo y se realizan múltiples tomas de nibp con equipo patrón sin presentar falla alguna. equipo funcionando correctamente | 2044 | Monitor no toma presión no invasiva | Se realizan pruebas de funcionamiento observando que la presión comienza a subir pero posteriormente presenta fuga de aire, se cambia brazalete y el problema persiste, se en saya brazalete en otro monitor y si funciona bien, por lo que se concluye que el problema es interno, se pausa para revisar el día lunes. | H3-T2 | CUARTO DE EQUIPOS | 2025-08-09 16:54 | NO_IDENTIFICADO | 51.35 | 306600000 | 2310750 | 4108000 | 77227687.5 | 390246437.5
BARÓMETRO |  | EB1983 | 14014 | OTROS | si. observacion al aprobar, switch se compro por caja menor, no entra al dinamica, de bajo valor $ | 1 | Switch en mal estado. | Se verifica estado de baterías, se verifica tarjeta interna, se puede observar que el switch no genera continuidad, se informa a coordinador Daniel Cardona, para adquirir repuesto. Extracción de componente malo. Se instala switch, se verifica funcionamiento, se deja en observación, para conocer opinión de coordinador Daniel Cardona. Equipo pasa pruebas realizadas. | U. CANCEROLOGÍA | CURTO EQUIPOS DE DOSIMETRÍA | 2025-02-11 16:54 | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | 233.5667 | 100000 | 10510500 | 18685333.3333 | 2652625 | 31948458.3333
VENTILADOR MECANICO |  | 6015 | 15525 | BATERIA_FUENTE | na 21/02/2025 proveedor notifica que la alarma que aparece en el equipo es informativa y no interfiere con su funcionamiento, la batería se cambiara en el próximo mantenimiento preventivo. | 2048 |  | Se procede a verificar la corriente del tomacorriente el estado del cable AC y se observa todo en optimas condiciones, se contacta al proveedor el cual indica que el equipo requiere cambio de baterías, pero que no es necesario sacar el equipo del servicio, por lo tanto se se pasa orden a ingeniera Alejandra para realizar cotización de la batería, | UCIP |  | 2025-02-10 17:03 | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES | 258.75 | 307200000 | 11643750 | 20700000 | 79710937.5 | 419254687.5
MONITOR DE SIGNOS VITALES |  | 4026 | 21570 | ELECTRONICO | si 20/11/2025: se abre la orden debido a que llega el repuesto al taller, se cambia la tarjeta adecuadamente, se realizan pruebas funcionales y el equipo opera adecuadamente. | 2056 | Monitor de signos vitales no toma NIBP | Se realiza prueba de fuga en el brazalete evidenciando un buen funcionamiento, no presenta fugas y no se despega el velcro. Pendiente revisar en el monitor del servicio. 06/11/2025: Se realiza cambio de brazalete por desgaste físico, al realizar pruebas de funcionamiento en el equipo se evidencia que al iniciar la toma de NIBP aparece FALLO SISTEMA NIBP, se destapa equipo se inicia probando bomba, electroválvulas pero el problema persiste, se cambia tarjeta multiparámetros con un monitor del taller sin embargo el problema continua, se cambia main board, mangueras y el problema sigue, se opta por buscar un monitor de serie similar se cambia la multiparámetros y se observa que funciona de manera correcta, se deja instala tarjeta y se solicita repuesto. | ONCOLOGÍA | HOSPITAL DÍA | 2025-11-05 09:27 | MAL_USO_CONFIGURACION, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO, DESGASTE_NORMAL | 359.5 | 616800000 | 16177500 | 28760000 | 158244375 | 819981875
PRECALENTADOR |  | EB1262 | 9934 | OTROS | si. dos fusibles térmicos | 1 | fusibles térmico malo | se desarma equipo y se encuentra fusibles térmicos quemados, se desmontan para compra 9/06/2025 se buscan características de componente y se entregan junto con la muestra para compra 13/06/2025 se instalan nuevos fusibles térmicos,se realiza prueba exitosa | IMAGENOLOGÍA |  | 2025-06-06 11:09 | NO_IDENTIFICADO | 165.5667 | 100000 | 7450500 | 13245333.3333 | 1887625 | 22683458.3333
MESA DE CIRUGÍA |  | 3465 | 48964 | OTROS | si bloque en aluminio para electroválvulas | 1 | perdida de aceite por fuga | se desmontan bloques de electroválvulas, se encuentra fisura en uno de los bloques, se entregan muestras de empaques,tornillos y bloque para su adquisición 27/05/2025 se instala nuevo bloque de electroválvulas, se limpia aceite en la base, se coloca amarres a cableado, se realizan pruebas exitosas | CIRUGÍA | QUIRÓFANO 2 | 2025-04-23 16:18 | MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | 816.0667 | 100000 | 36723000 | 65285333.3333 | 9205750 | 111314083.3333
CAMA ELÉCTRICA |  | 4874 | 70822 | BATERIA_FUENTE | no 14/07/2025 se realiza intervención desde las 13:45 hasta las 14:30 se encuentra equipo bloqueado, se evidencia panel derecho causando interferencia en el funcionamiento de todos los mandos de control, se reemplaza panel de control defectuoso por uno nuevo, se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas. se deja equipo funcional, orden en pausa pendiente por batería. 28/07/2025: se acude al servicio para instalar el repuesto, pero el equipo esta en uso se pausa orden en espera de disponibilidad ( equipo se encuentra en el cubículo 2) 21/08/2025: se realiza instalación de batería, se realizan pruebas de funcionamiento y el equipo queda en buenas condiciones. | 6264 | Cama se encuentra en posición fija, no le funciona ningún panel o control manual | Se realizan pruebas de funcionamiento y se evidencia que la cama no responde a los mandos de control y no se mueve, se tiene la sospecha de que esté bloqueada, pero al realizar combinación de teclas para desbloqueo la cama continúa igual, se realizan pruebas desconectando cableado con el fin de identificar uno que este causando interferencia, se identificó que la batería no tiene autonomía y no la cama no funciona con batería, si se desconecta batería y se deja cama alimentada a red eléctrica el equipo sí funciona. Se concluye que se debe de cambiar batería defectuosa | UCIA | CUBICULO 18 | 2025-07-02 07:33 | MAL_MANEJO_CABLES, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | 1180.3667 | 939600000 | 53116500 | 94429333.3333 | 248179125 | 1335324958.3333
SENSOR RADIOLÓGICO DIGITAL INTRAORAL |  | 4780 | 1485 | CABLE_CONECTOR | no 27.06.2025 se realiza entrega de cable reparado en el servicio a satisfacción. | 2058 | Sensor de Rx con cable reventado | Se revisa equipo y se encuentra que el cable reventado estaba muy corto, se retira parte de la carcasa para lograr tener soldar el cable correctamente, Se protege cable con silicona y cinta autofundente Se deja orden en pausa para realizar pruebas | ODONTOLOGÍA |  | 2025-06-26 14:34 | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | 24.75 | 102900000 | 1113750 | 1980000 | 26003437.5 | 131997187.5

## Resumen_por_Equipo
equipo | costo_repuestos | costo_mano_obra | costo_indisponibilidad | costo_total | cantidad_estimada | tiempo_real_horas | cantidad_mantenimientos
ECÓGRAFO | 2.8806e+17 | 17012250 | 30244000 | 3.6008e+17 | 960215044764 | 378.05 | 0
RESONADOR | 1.201e+17 | 128977500 | 229293333.3333 | 1.5012e+17 | 2400927900346 | 2866.1667 | 0
TOMÓGRAFO | 41402121600000 | 71221500 | 126616000 | 51752867642875 | 138007072 | 1582.7 | 0
TORRE HÍBRIDA LAPAROSCOPIA Y ARTROSCOPIA | 12403421640000 | 19191750 | 34118666.6667 | 1.5504e+13 | 620171082 | 426.4833 | 0
INCUBADORA | 10821595300000 | 1483500 | 2637333.3333 | 1.3527e+13 | 36071985 | 32.9667 | 0
COMPRESOR NEUMÁTICO | 10125326800000 | 22764750 | 40470666.6667 | 1.2657e+13 | 202506536 | 505.8833 | 0
MÁQUINA DE ANESTESIA | 9124200550000 | 8903250 | 15828000 | 1.1405e+13 | 91239957 | 197.85 | 0
VIDEOLARINGOSCOPIO | 5410719300000 | 21750 | 38666.6667 | 6.7634e+12 | 36071462 | 0.48333 | 0
HUMIDIFICADOR | 3607706400000 | 15948750 | 28353333.3333 | 4.5097e+12 | 36078088 | 354.4167 | 0
SELLADORA | 3607142400000 | 44250 | 78666.6667 | 4.5089e+12 | 36071424 | 0.98333 | 0
BOMBA DE NUTRICIÓN ENTERAL | 1742625650000 | 59913750 | 106513333.3333 | 2.1785e+12 | 17437711 | 1331.4167 | 0
SISTEMA BOMBA CENTRIFUGA PARA ECMO | 1171567450000 | 58797750 | 104529333.3333 | 1.4646e+12 | 6616901 | 1304.6167 | 0
BOMBA DE TERAPIA DE HERIDAS DE PRESIÓN NEGATIVA | 922970080000 | 39903750 | 70940000 | 1.1538e+12 | 46148504 | 886.75 | 0
BOMBA DE INFUSIÓN | 844415700000 | 41061750 | 72998666.6667 | 1.0556e+12 | 2814719 | 912.4833 | 0
BOMBA JERINGA | 740004600000 | 37746000 | 67104000 | 925120036500 | 4933364 | 838.8 | 0
TORRE DE LAPAROSCOPIA | 210249150000 | 444558750 | 790326666.6667 | 264157462604.1667 | 3607940 | 9879.0833 | 0
EQUIPO RX MULTIPROPOSITO | 123492350000 | 57483000 | 102192000 | 154539483250 | 531956 | 1277.4 | 0
MONITOR DE SIGNOS VITALES | 68093860000 | 219195000 | 389680000 | 85780998750 | 240066 | 4871 | 0
PULSOXÍMETRO | 37427000000 | 48644250 | 86478666.6667 | 46931033979.1667 | 187135 | 1080.9833 | 0
VENTILADOR ADULTO | 35112610000 | 203047500 | 360973333.3333 | 44505545208.3333 | 278285 | 4512.1667 | 0
AUTOCLAVE VAPOR | 14737360000 | 90705750 | 161254666.6667 | 18696336854.1667 | 187920 | 2015.6833 | 0
SISTEMA DE HIPOTERMIA | 12173100000 | 7632000 | 13568000 | 15239483000 | 40577 | 169.6 | 0
AISLADOR ASÉPTICO | 8805000000 | 190391250 | 338473333.3333 | 11582712395.8333 | 29350 | 4230.9167 | 0
VENTILADOR | 6445100000 | 90000 | 160000 | 8056647500 | 64451 | 0 | 0
VENTILADOR ALTA FRECUENCIA | 5658950000 | 6433500 | 11437333.3333 | 7093166708.3333 | 37727 | 142.9667 | 0
TORRE DE ENDOSCOPIA VIDEOGASTROSCOPIO VIDEOCOLONOSCOPIO VIDEODUODENO REGULADOR CO2 BOMBA DE IRRIGACIÓN | 4276700000 | 138199500 | 245688000 | 5764312375 | 49933 | 3069.1 | 0
FLUJÓMETRO | 4247100000 | 67035000 | 119173333.3333 | 5511842083.3333 | 14157 | 1487.6667 | 0
SEROFUGA | 3915450000 | 135117000 | 240208000 | 5303416750 | 18179 | 3002.6 | 0
LENTES | 3195500000 | 68865750 | 122428000 | 4202885187.5 | 31955 | 1530.35 | 0
TORRE DE ENDOSCOPIA VIDEOBRONCOSCOPIO VIDEODUODENOSCOPIO VIODEOGASTROSCOPIO | 3157300000 | 65907000 | 117168000 | 4146176750 | 31573 | 1464.6 | 0
NEVERA | 3217360000 | 24941250 | 44340000 | 4097216562.5 | 14624 | 554.25 | 0
DERMÁTOMO | 2452500000 | 104802750 | 186316000 | 3382944437.5 | 16350 | 2328.95 | 0
INCUBADORA PARA LABORATORIO CLINICO | 2461500000 | 90000 | 160000 | 3077147500 | 8205 | 0 | 0
INCUBADORA DE TRANSPORTE | 1835400000 | 111276750 | 197825333.3333 | 2631171270.8333 | 6118 | 2472.8167 | 0
SISTEMA DE MONITOREO AMBIENTAL | 1890000000 | 86085000 | 153040000 | 2623146250 | 6300 | 1913 | 0
ULTRACONGELADOR | 1833900000 | 43344750 | 77057333.3333 | 2423613270.8333 | 6113 | 963.2167 | 0
SIERRA CORTA YESOS | 1841400000 | 23791500 | 42296000 | 2373785375 | 6138 | 528.7 | 0
CAMA ELÉCTRICA | 1151000000 | 124395000 | 221146666.6667 | 1815390416.6667 | 10412 | 2764.3333 | 0
AGITADOR BASCULANTE | 1230000000 | 86538000 | 153845333.3333 | 1799517833.3333 | 4100 | 1923.0667 | 0
EQUIPO DE RAYOS X | 1224300000 | 30699000 | 54576000 | 1623324750 | 4081 | 682.2 | 0
ALCOHOLÍMETRO | 1223700000 | 19143000 | 34032000 | 1587585750 | 4079 | 425.4 | 0
EQUIPO DE ÓXIDO NÍTRICO | 1233000000 | 14971500 | 26616000 | 1586580375 | 4110 | 332.7 | 0
VENTILADOR MECANICO | 922800000 | 20315250 | 36116000 | 1215010062.5 | 4100 | 451.45 | 0
UNIDAD ODONTOLÓGICA | 932650000 | 14415000 | 25626666.6667 | 1209457916.6667 | 10368 | 320.3333 | 0
UNIDAD DE CALENTAMIENTO | 615000000 | 134418750 | 238966666.6667 | 1175740104.1667 | 12300 | 2987.0833 | 0
BÁSCULA DIGITAL | 850000000 | 29355000 | 52186666.6667 | 1151380416.6667 | 4250 | 652.3333 | 0
FLAT PANEL | 676980000 | 61546500 | 109416000 | 1032574125 | 6202 | 1367.7 | 0
ELECTROENCEFALOGRAFO - POLISOMNÓGRAFO | 651500000 | 39849000 | 70842666.6667 | 935028916.6667 | 4085 | 885.5333 | 0
CUARTO FRÍO | 614200000 | 35622000 | 63328000 | 875605500 | 6142 | 791.6 | 0
ELECTROCARDIÓGRAFO | 615000000 | 12901500 | 22936000 | 807812875 | 4100 | 286.7 | 0
CUNA TÉRMICA | 613820000 | 9811500 | 17442666.6667 | 796982041.6667 | 2047 | 218.0333 | 0
TERMÓMETRO | 610050000 | 5550750 | 9868000 | 779368937.5 | 2034 | 123.35 | 0
LÁSER OFTÁLMICO | 614100000 | 90000 | 160000 | 767897500 | 2047 | 0 | 0
LÁMPARA CIELÍTICA | 411200000 | 38868000 | 69098666.6667 | 631683666.6667 | 2056 | 863.7333 | 0
ENCUBADORA | 408500000 | 24663000 | 43845333.3333 | 585299083.3333 | 4085 | 548.0667 | 0
EQUIPOS ENDOSCOPIA | 407450000 | 10643250 | 18921333.3333 | 541537895.8333 | 8149 | 236.5167 | 0
FACOEMULSIFICADOR | 408600000 | 3208500 | 5704000 | 520464625 | 2043 | 71.3 | 0
ELECTROBISTURÍ | 102350000 | 119126250 | 211780000 | 488625312.5 | 2047 | 2647.25 | 0
AUDIÓMETRO | 315100000 | 9686250 | 17220000 | 423202812.5 | 6302 | 215.25 | 0
MARCAPASOS EXTERNO | 325650000 | 1272000 | 2261333.3333 | 410913833.3333 | 2171 | 28.2667 | 0
REFRIGERADOR | 306750000 | 4743750 | 8433333.3333 | 397800520.8333 | 6135 | 105.4167 | 0
SELLADORA HORIZONTAL DE PEDAL | 203300000 | 17496750 | 31105333.3333 | 307101270.8333 | 2033 | 388.8167 | 0
COMPRESOR | 204200000 | 3470250 | 6169333.3333 | 265757145.8333 | 2042 | 77.1167 | 0
TORNIQUETE MANÓMETRO | 102450000 | 28196250 | 50126666.6667 | 213434479.1667 | 2049 | 626.5833 | 0
COMPRESOR PARA AUTOCLAVE | 123640000 | 14256750 | 25345333.3333 | 197716270.8333 | 6182 | 316.8167 | 0
MONITOR OXIMETRÍA CEREBRAL | 102750000 | 20721000 | 36837333.3333 | 191176083.3333 | 2055 | 460.4667 | 0
GENERICO | 102650000 | 7522500 | 13373333.3333 | 151088958.3333 | 2053 | 167.1667 | 0
AUTOCLAVE | 104300000 | 970500 | 1725333.3333 | 133313458.3333 | 2086 | 21.5667 | 0
SENSOR RADIOLÓGICO DIGITAL INTRAORAL | 102900000 | 1113750 | 1980000 | 131997187.5 | 2058 | 24.75 | 0
MONITOR FETAL | 102500000 | 1154250 | 2052000 | 131619812.5 | 2050 | 25.65 | 0
MESA DE CIRUGÍA | 100000 | 36723000 | 65285333.3333 | 111314083.3333 | 1 | 816.0667 | 0
BARÓMETRO | 100000 | 10510500 | 18685333.3333 | 31948458.3333 | 1 | 233.5667 | 0
PRECALENTADOR | 100000 | 7450500 | 13245333.3333 | 22683458.3333 | 1 | 165.5667 | 0
REGULADOR DE VACÍO | 40000 | 1898250 | 3374666.6667 | 5797479.1667 | 2 | 42.1833 | 0
VENTILADOR DE TRANSPORTE | 50000 | 968250 | 1721333.3333 | 2994145.8333 | 1 | 21.5167 | 0
INFUSOR | 100000 | 19500 | 34666.6667 | 184041.6667 | 1 | 0.43333 | 0

## Resumen_por_Categoria
categoria_repuesto | costo_repuestos | costo_total | cantidad_estimada | cantidad_casos
ELECTRONICO | 2.8811e+17 | 3.6014e+17 | 960379227201 | 41
CABLE_CONECTOR | 1.2004e+17 | 1.5005e+17 | 2400817812530 | 51
LAMPARA_DISPLAY | 65756523000000 | 8.2197e+13 | 328782615 | 10
OTROS | 17746714300000 | 2.2185e+13 | 177467143 | 27
CONSUMIBLE | 13328304260000 | 1.6661e+13 | 666415213 | 12
BATERIA_FUENTE | 7944332100000 | 9931631578625 | 52962214 | 25
MECANICO | 63330000 | 109194270.8333 | 2111 | 1

## Costos_por_Causa
causa_manipulacion | costo_repuestos | costo_mano_obra | costo_indisponibilidad | costo_total | cantidad_casos
MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | 2.8813e+17 | 208998000 | 371552000 | 3.6016e+17 | 7
MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | 1.2003e+17 | 78797250 | 140084000 | 1.5004e+17 | 1
MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | 42146933160000 | 252179250 | 448318666.6667 | 5.2684e+13 | 11
MAL_USO_CONFIGURACION | 28799466870000 | 689753250 | 1226228000 | 3.6001e+13 | 31
MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO | 12421752690000 | 270046500 | 480082666.6667 | 1.5528e+13 | 9
MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | 10126852510000 | 46728750 | 83073333.3333 | 1.2659e+13 | 5
NO_IDENTIFICADO | 3877963300000 | 110963250 | 197268000 | 4.8478e+12 | 12
MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | 3611077140000 | 94213500 | 167490666.6667 | 4.5141e+12 | 4
MAL_MANEJO_CABLES | 1362607350000 | 38947500 | 69240000 | 1703377111875 | 12
MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES | 370840350000 | 222681000 | 395877333.3333 | 464224666083.3334 | 13
MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | 220497250000 | 193458750 | 343926666.6667 | 276207312604.1667 | 11
MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | 77740010000 | 170961000 | 303930666.6667 | 97692644416.6667 | 5
MAL_TRATO_FISICO | 69344800000 | 155452500 | 276360000 | 87151675625 | 10
MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | 35622800000 | 110573250 | 196574666.6667 | 44863291229.1667 | 4
MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES, FALTA_CAPACITACION | 27242650000 | 114659250 | 203838666.6667 | 34400475229.1667 | 2
MAL_USO_CONFIGURACION, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | 17818720000 | 108021000 | 192037333.3333 | 22600463583.3333 | 4
MAL_TRATO_FISICO, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | 8805000000 | 190391250 | 338473333.3333 | 11582712395.8333 | 1
MAL_USO_CONFIGURACION, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE, DESGASTE_NORMAL | 8508800000 | 18467250 | 32830666.6667 | 10691914729.1667 | 1
MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | 3133800000 | 22794000 | 40522666.6667 | 3986265166.6667 | 1
MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | 2731800000 | 97644000 | 173589333.3333 | 3710394333.3333 | 2
MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | 2461500000 | 90000 | 160000 | 3077147500 | 1
MAL_MANEJO_CABLES, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | 1715580000 | 107527500 | 191160000 | 2470044375 | 4
MAL_USO_CONFIGURACION, DESGASTE_NORMAL | 1264660000 | 1438500 | 2557333.3333 | 1585180458.3333 | 2
MAL_USO_CONFIGURACION, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | 818400000 | 122702250 | 218137333.3333 | 1394515145.8333 | 1
MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO, DESGASTE_NORMAL | 614750000 | 134301000 | 238757333.3333 | 1175071083.3333 | 1
MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | 724650000 | 65076000 | 115690666.6667 | 1102848166.6667 | 4
MAL_USO_CONFIGURACION, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO, DESGASTE_NORMAL | 616800000 | 16177500 | 28760000 | 819981875 | 1
DESGASTE_NORMAL | 408600000 | 3208500 | 5704000 | 520464625 | 1
MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | 315100000 | 9686250 | 17220000 | 423202812.5 | 1
MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES, DESGASTE_NORMAL | 325650000 | 1272000 | 2261333.3333 | 410913833.3333 | 1
MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE, DESGASTE_NORMAL | 306750000 | 4743750 | 8433333.3333 | 397800520.8333 | 1
MAL_TRATO_FISICO, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | 300000 | 1863000 | 3312000 | 6015750 | 1
MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, DESGASTE_NORMAL | 100000 | 1059000 | 1882666.6667 | 3331416.6667 | 1
MAL_TRATO_FISICO, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | 150000 | 58500 | 104000 | 364625 | 1

## Top_20_Mas_Costosos
equipo | gestion | placa | tiempo_real_horas | categoria_repuesto | costo_total | repuestos_detalle
ECÓGRAFO |  | 2164 | 78.3667 | ELECTRONICO | 3.6008e+17 | no 17/09/2025 se reporta caso (480100717043) a proveedor. 19/08/2025 el proveedor realiza revisión del equipo encontrando que el trackball tenía una sustancia lisa en su superficie lo que no permitía el contacto directo con los sensores de movimiento, se realiza limpieza y re-ensamblaje, se hacen pruebas de funcionamiento exitosas. equipo operativo. anexo reporte de servicio n°480100717043
RESONADOR |  | 2738 | 1751.05 | CABLE_CONECTOR | 1.5004e+17 | orden se atiende de 12:30 a 17:00 10/03/2025 proveedor realiza inspección en el área interna de scanning, se encontró un cable conector de monitor de signos vitales desconectado, al retirarlo del área y correr un paciente de prueba, el artefacto se eliminó, por lo que, se sugirió no dejar el cable adentro de área, posteriormente el equipo mostró señales de sar altos sin necesidad aparente, por lo que al revisar el skb0063075 y los logs de comportamiento, se evidenció que la temperatura del bore está alta (23.5), la cual debe estar siempre en 21 grados, por lo que, se sugiere usar el equipo con intervalos de enfriamiento de 15min para evitar que la temperatura del bore aumente al límite del sar el cual es 25 grados, se finalizó indicando que para el preventivo se buscará la fuga de agua que tiene el circuito. anexo reporte de servicio n°480100686671 21/03/2025 se programa revisión del equipo para el día 26 de marzo 26/03/2025 proveedor realiza revisión del equipo y encuentra bomba de extrucción deficiente la cual se debe cambiar, pendiente llegada del repuesto. anexo reporte de servicio n°480200128138 02/04/2025 proveedor realiza verificación del equipo, corrección de fuga de agua en unidad de refrigeración, ajuste de nivel de agua. equipo operativo pendiente por instalación de membrana de expansión y glicol. anexo reporte de servicio n°480100686671 16/04/2025 proveedor realiza instalación de membrana de expansión y cambio de glicol, queda pendiente instalación de repuesto (motor). anexo reporte de servicio n°480100686671 22/05/2025 proveedor realiza instalación de motor, posteriormente realiza pruebas de funcionamiento las cuales salen bien. anexo reporte de servicio n°480100686671
RESONADOR |  | 2738 | 216.5667 | LAMPARA_DISPLAY | 8.1249e+13 | no 10/07/2025 proveedor realiza revisión del log de eventos, en donde se encontraron errores con la rfpa: mri_rfp_2101, mri_rfp_2003, mri_rfp_2001, los cuales señalan alta temperatura en el mismo componente, luego de revisar el voltaje de entrada en la rfpa en sus diferentes líneas (l1,l2,l3), se constata que esta tiene alimentación, sin embargo no está funcionando debidamente, por lo que, se solicitará dicho repuesto. 16/07/2025 el proveedor realiza la instalación del repuesto: rfpa eg dora, modelo: (240)04753062. se observa que el led de error en la caja de alarma (alarm box) esta en rojo y al subir el sistema muestra mensaje de nivel de helio bajo. el equipo queda pendiente de recarga de helio. 18/07/2025 proveedor realiza llenado con 500 litros de helio liquido de manera satisfactoria, valor inicial 44,8 valor final 61,8. presiones y temperaturas estables y según valores de fabrica, se hace prueba con paciente. equipo operando sin novedades. anexo reporte de servicio técnico n° 80059643, 80055874, 80061499, 80059178
TOMÓGRAFO |  | 4294 | 1582.7 | ELECTRONICO | 51752867642875 | no 27/03/2025 se crea caso 0125231298, pendiente llegada de repuesto. 25/04/2025 pendiente cambio de sensor por parte del proveedor 26/05/2025 proveedor realiza instalación de sensor de respiración, el equipo funciona correctamente. anexo reporte de servicio n°wo-12769609
TORRE HÍBRIDA LAPAROSCOPIA Y ARTROSCOPIA |  | 4668 | 426.4833 | CONSUMIBLE | 1.5504e+13 | no nota: se revisa la torre 4668 y la 5374 ya que fueron reportadas simultáneamente, la orden 114307 no corre oportunamente por caída del gestor. 7/04/2025 se programa visita con proveedor para el día de hoy. 7/04/2025 proveedor realiza verificación del equipo encontrando alarma del suministro de co2. se realiza prueba con filtro de ensayo, determinando que se debe cambiar el filtro de suministro de co2 de alta. equipo fuera de servicio. 22/04/2025 proveedor realiza instalación de filtro del neumoinsuflador, posteriormente realiza pruebas de funcionamiento las cuales salen bien, el equipo funciona correctamente. nota: repuesto sin código. equipo neumoinsuflador, modelo 0620040610, serial 1705ce0858
INCUBADORA |  | 6291 | 0.28333 | ELECTRONICO | 1.3527e+13 | 1 sensor temperatura (36071980)
COMPRESOR NEUMÁTICO |  |  | 505.8833 | CABLE_CONECTOR | 1.2657e+13 | no 2/09/2025 se reporta equipo a proveedor. 8/09/2025 proveedor realiza recogida del equipo. 17/09/2025 proveedor realiza inspección visual, el equipo presenta falla en el funcionamiento del cable ac, se realiza cambio de cable, se revisa el historial del equipo encontrando que los 10 últimos errores están relacionados con la fuga de los accesorios por lo que se recomienda al cliente realizar el cambio, se realiza limpieza general, inspección visual, verificación carga de batería test 1 por 16 horas, test de funcionamiento general, el equipo se encuentran bajo los parámetros dados por el fabricante. anexo orden de servicio n°202500380
MÁQUINA DE ANESTESIA |  | 1832 | 96.8 | OTROS | 11404496439000 | si eb222 07/05/2025 el proveedor realiza inspección del sistema respiratorio y ventilador, se encuentra sistema de tapa de ventilador sin empaque de sello, se procede a la instalación de un sello, y realizar ajuste de las válvulas mecánicas de peep y apl, seguido a esto se realiza calibración de peep electrónica y sistema de suministro y presiones, se realiza ajuste de fuga del sistema respiratorio que superaba los limites de 250ml y se deja dentro de los limites aptos de operación. equipo queda en buen estado funcional. anexo certificado del servicio n°91233829-d12c-4c84-a19f-41383ecc26e4
VIDEOLARINGOSCOPIO |  | 6397 | 0.48333 | BATERIA_FUENTE | 6.7634e+12 | bateria 36071462
HUMIDIFICADOR |  | 4985 | 1.0167 | OTROS | 4.509e+12 | fusible código: 36071959
SELLADORA |  | EB1463 | 0.98333 | OTROS | 4.5089e+12 | caucho resistencia: codigo: 36071424
ECÓGRAFO |  | 4512 | 153.5833 | OTROS | 1.7006e+12 | no 28/02/2025 se realiza reporte al proveedor caso 13600438 06/03/2025: se instala adaptador de voltaje nuevo suministrado por proveedor estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si
BOMBA DE TERAPIA DE HERIDAS DE PRESIÓN NEGATIVA |  | EB1794 | 886.75 | CONSUMIBLE | 1.1538e+12 | 21/04/2025 se reporta equipo al proveedor, pendiente recolección. 24/04/2025 el equipo es recogido por el proveedor. 28/05/2025 el proveedor realiza ajuste de componentes internos, se realiza cambio de tube, vac pum (ref. 350069), dos assy pump tube (ref. 350068), tubo de bomba a filtro (ref. 350070), colector corto de la unidad vac (ref. 350216), filtro de vacío dentado (ref. 44000069), bomba de membrana (ref. m4257727), botón de encendido (350072), juntas contenedor (ref. m4242003), junta bomba de vacío (ref. 350210), conjunto bomba peristáltica no. de (ref. 41569), posteriormente realiza pruebas de funcionamiento las cuales salen bien. el equipo se encuentra en optimas condiciones de funcionamiento. anexo ficha de servicio tecnico
BOMBA DE INFUSIÓN |  | BI-0543 | 912.4833 | ELECTRONICO | 1.0556e+12 | no 21/03/2025 proveedor realiza ajustes en el mecanismo en los sensores de aire, se realizan todas las pruebas de funcionamiento y el equipo puede ser devuelto al servicio. anexo informe de servicio n°2812670
BOMBA JERINGA |  | P-0021 | 838.8 | BATERIA_FUENTE | 925120036500 | no. 22/04/2025 se reporta equipo a proveedor, pendiente recolección. 07/0572025 se envía equipo a proveedor para reparación. 26/05/2025 proveedor realiza cambio de carcasa superior; revisión de aspecto físico, sistema de bloqueo, pantalla lcd, prueba luz de fondo, prueba led y teclado, prueba de buzzer y parlante, prueba de cierre del cilindro de jeringa, prueba de fuerza, prueba de desplazamiento, prueba antisifón, prueba de alarmas del émbolo de desacoplamiento, prueba watchdog, prueba de los indicadores de alimentación ac/batería y pruebas eléctricas. el equipo funciona correctamente. anexo reporte de servicio n°4357225
SISTEMA BOMBA CENTRIFUGA PARA ECMO |  | 5262 | 630.7833 | LAMPARA_DISPLAY | 895247444229.1666 | no 30/10/2025 el proveedor realiza realiza flash firmware sobre cada una de la pantallas descartando problemas en la comunicación lógica del equipo y el problema persiste, se realiza upgrade a r3 a r4 a todo el sistema sin cambios en la intermitencia de la pantalla. pendiente repuesto. 12/11/2025 el proveedor realiza cambio de pantalla, ejecuta pruebas de funcionamiento las cuales pasa correctamente. anexo orden de trabajo n°1775080, 1801453
BOMBA DE NUTRICIÓN ENTERAL |  | BN-0002 | 389.35 | BATERIA_FUENTE | 818392673937.5 | no 12/05/2025 se reporta equipo a proveedor, pendiente recogida. 14/05/2025 se envía equipo al proveedor para mantenimiento correctivo. 26/05/2025 proveedor realiza realiza control de batería, control de temperatura de cpu board, control del sensor de presión, control de puerta cerrada, control de clamp, control de sincronización, control de motor, control de alarma de aire, control de comunicación de la bomba, control de apariencia general, control lcd, control de retroiluminación, controles led, control de teclado, control puerta abierta, control ausencia de clamp, control de alarma de puerta, control presencia de red eléctrica, control v0, control oclusión downstream, control de oclusión, control de oclusión upstream, control parlante, control buzzer, control de relay, control eléctrico control de flujo, control watchdog. el equipo funciona correctamente. anexo reporte de servicio n°4358336
BOMBA DE NUTRICIÓN ENTERAL |  | BN-0023 | 313.2167 | BATERIA_FUENTE | 814340738270.8334 | no 20/02/2025 proveedor realiza cambio de batería y ejecuta pruebas de funcionamiento las cuales pasan correctamente. el equipo se encuentra en optimas condiciones de funcionamiento. anexo reporte de servicio tecnico n°4340876
SISTEMA BOMBA CENTRIFUGA PARA ECMO |  | 5262 | 544.2667 | BATERIA_FUENTE | 293019656333.3334 | no 17/06/2025 proveedor realiza cambio de baterías, se deja en prueba durante la noche. 18/06/2025 finaliza la prueba de baterías, el equipo se encuentra en optimas condiciones de funcionamiento. anexo orden de trabajo n°1558279
SISTEMA BOMBA CENTRIFUGA PARA ECMO |  | 4930 | 129.5667 | BATERIA_FUENTE | 274834715958.3333 | no 21/04/2024 proveedor realiza revisión del equipo y no encuentra fallas asociadas a la batería, realiza descarga de las mismas para descartar fallas, el equipo carga con normalidad, el equipo funciona correctamente. anexo orden de trabajo n°1463642

## Resumen_Ejecutivo
Métrica | Valor
Total registros con repuestos | 167
Equipos únicos afectados | 76
Costo total repuestos | $408,259,434,723,790,016 COP
Costo total mano de obra | $3,664,934,250 COP
Costo total indisponibilidad | $6,515,438,667 COP
Costo total overhead | $102,064,859,597,181,056 COP
COSTO TOTAL GENERAL | $510,324,304,501,343,936 COP
Casos prevenibles | 60
Costo prevenible | $360,195,407,395,219,008 COP
Porcentaje prevenible | 70.6%
Costo promedio por caso | $3,055,834,158,690,682 COP
Tiempo promedio (horas) | 505.8
Repuestos promedio por caso | 20134267479.2