## Hoja1
1 | MAL MANEJO DE CABLES |  |  | Reportes | Participación
|  |  |  | 1284 | 30%
Causas específicas identificadas |  |  | Factores contribuyentes del sistema
Enrollado inadecuado después del uso |  |  | No existe protocolo estandarizado de manejo de cables
Tensión excesiva al conectar/desconectar |  |  | Ausencia de soporte físico o gancho en los equipos
Paso de equipos o camillas sobre cables |  |  | Presión asistencial reduce tiempo para orden
No uso de organizadores o velcro
Almacenamiento en posiciones forzadas
2 | MAL TRATO FÍSICO |  |  | Reportes | Participación
|  |  |  | 1134 | 27%
Causas específicas identificadas |  |  | Factores contribuyentes del sistema
Golpes durante traslados entre servicios |  |  | Pasillos congestionados en áreas críticas
Caídas por mala estabilidad del equipo |  |  | Ausencia de protocolos de transporte intra-hospitalario
Arrastre de equipos sin ruedas o sin seguro |  |  | Fatiga del personal en turnos largos
Manipulación brusca de pantallas y carcasas |  |  | Equipos sin funda o protección para traslados
Colocación sobre superficies inestables
3 | MAL USO / MALA CONFIGURACIÓN |  |  | Reportes | Participación
|  |  |  | 777 | 18%
Causas específicas identificadas |  |  | Factores contribuyentes del sistema
Configuración de parámetros sin formación previa |  |  | Ausencia de guías rápidas en el punto de uso
Uso de funciones no autorizadas o desconocidas |  |  | Rotación frecuente de personal entre servicios
Omisión de pasos del manual de operación |  |  | Escasez de capacitaciones específicas por equipo
Conexión de accesorios incompatibles
Sobrecarga de funciones simultáneas
4 | LIMPIEZA / MANT. INADECUADO |  |  | Reportes | Participación
|  |  |  | 512 | 12%
Causas específicas identificadas |  |  | Factores contribuyentes del sistema
Uso de agentes químicos no compatibles |  |  | Protocolos de limpieza no diferenciados por tipo de equipo
Exceso de líquido en limpieza de superficies |  |  | Personal de aseo sin capacitación en biomédica
No secado antes de reconexión eléctrica |  |  | Presión de tiempo en procesos de desinfección
Ingreso de fluidos por puertos sin protección
Frecuencia de limpieza incorrecta
5 | ALMACENAMIENTO / TRANSPORTE |  |  | Reportes | Participación
|  |  |  | 310 | 7%
Causas específicas identificadas |  |  | Factores contribuyentes del sistema
Apilamiento incorrecto de equipos |  |  | Espacios de almacenamiento insuficientes
Almacenamiento en zonas con humedad o calor |  |  | Cuartos de equipo sin señalización de ubicación
Sin fijación en transporte externo |  |  | Personal no entrenado en logística de equipos médicos
Pérdida de accesorios por almacén sin orden |  |  | Ausencia de check-list de entrega/recibo
Equipos fuera de su estuche o cubierta
6 | FALTA DE CAPACITACIÓN |  |  | Reportes | Participación
|  |  |  | 32 | 1%
Causas específicas identificadas |  |  | Factores contribuyentes del sistema
Personal nuevo sin inducción en equipos
Actualización de equipos sin re-entrenamiento |  |  | Curva de aprendizaje en tecnologías nuevas
Conocimiento solo empírico del equipo |  |  | Instructores biomédicos con alta carga asistencial
No reporte por desconocer el procedimiento |  |  | Sin evaluación de competencias post-capacitación
# | Categoría de Causa Raíz | Reportes | % | Subcausas principales | Nivel de Riesgo
1 | Mal Manejo de Cables | 1284 | 30% | Enrollado, tensión, aplastamiento | CRÍTICO
2 | Mal Trato Físico | 1134 | 27% | Golpes, caídas, arrastre brusco | CRÍTICO
3 | Mal Uso / Mala Config. | 777 | 18% | Parámetros, accesorios incompat. | ALTO
4 | Limpieza/Mant. Inadecuado | 512 | 12% | Químicos, exceso líquido, frecuencia | ALTO
5 | Almacenamiento/Transporte | 310 | 7% | Apilamiento, humedad, sin fijación | MODERADO
6 | Falta de Capacitación | 32 | 1% | Inducción, actualización de equipos | MODERADO
7 | Desgaste Normal | 162 | 4% | Vida útil, uso prolongado | BAJO

## Hoja2
N° Reporte | 117120 | Fecha reporte | 2025-06-20
Área/Servicio | ONCOLOGÍA | Equipo | Monitor de Signos Vitales
Marca / Modelo | EDAN IM70 | Serie | 360080-M22414130017
Reportado por | Magali Yolima Mera Díaz | Tipo | CORRECTIVO / MAL USO
Tiempo atención | 19 min | Estado final | EQUIPO EN ÓPTIMAS CONDICIONES
EFECTO / SÍNTOMA REPORTADO | CAUSA RAÍZ CONFIRMADA
Monitor no registra frecuencia cardíaca al paciente | Parámetro PR (frecuencia por pletismografía) no estaba activado en la configuración del equipo
DIAGRAMA CAUSA-EFECTO (ESPINA DE PESCADO) Método 6M
CATEGORÍA (M) | CAUSA PRINCIPAL (espina mayor) | SUBCAUSAS / FACTORES CONTRIBUYENTES (espinas menores)
MANO DE OBRA | Personal no configuró el parámetro PR en el monitor | Desconocimiento de la función de activación del parámetro PR (frecuencia cardíaca por pletismografía)
No existe protocolo escrito de verificación de parámetros activos al inicio del turno
Posible falta de inducción en funciones avanzadas del monitor EDAN IM70
Dependencia del modo de configuración anterior sin validación propia
MÉTODO | Ausencia de lista de chequeo de parámetros al encender el equipo | No hay protocolo estandarizado de preparación del monitor antes de cada uso
El equipo no genera alarma automática por parámetro desactivado
Falta de guía rápida visible en el equipo sobre activación de parámetros
MÁQUINA | El monitor EDAN IM70 permite guardar configuraciones sin PR activo | La configuración de parámetros es persistente entre sesiones sin advertencia
El equipo no tiene mecanismo de autodetección de sensor conectado vs parámetro activado
Interfaz de usuario requiere pasos no intuitivos para activar parámetros individuales
MATERIAL | Sensor SpO2/pletismógrafo conectado pero parámetro PR no habilitado | El sensor funcionaba correctamente; el problema era de software/configuración
No había daño físico en accesorios ni cables
MEDIO AMBIENTE | Área de Oncología: alta rotación de pacientes y presión asistencial | El personal puede omitir pasos de verificación por urgencia clínica
Posible uso previo del monitor en otro paciente con configuración diferente
No hay supervisión biomédica rutinaria en el área de oncología
MEDICIÓN | El operador interpretó ausencia de dato como falla del equipo | No se revisó primero la configuración antes de generar el reporte de daño
Falta de criterio diferenciador entre "equipo dañado" y "equipo mal configurado"
El tiempo de respuesta fue de solo 2 horas (diagnóstico rápido confirmó mal uso)
TÉCNICA DE LOS 5 PORQUÉS Profundización de la Causa Raíz
¿Por qué 1? | ¿Por qué? ¿Por qué el monitor no registraba frecuencia cardíaca?
Porque el parámetro PR (frecuencia por pletismografía) no estaba activado en la configuración del equipo.
¿Por qué 2? | ¿Por qué? ¿Por qué el parámetro PR no estaba activado?
Porque el personal no lo configuró al iniciar el uso del monitor, posiblemente el equipo quedó con la configuración de un paciente anterior.
¿Por qué 3? | ¿Por qué? ¿Por qué el personal no verificó la configuración de parámetros?
Porque no existe un protocolo o lista de chequeo que obligue a verificar los parámetros activos antes de conectar al paciente.
¿Por qué 4? | ¿Por qué? ¿Por qué no existe ese protocolo de verificación?
Porque no hay un programa estructurado de inducción en el uso del monitor EDAN IM70 que incluya la activación y verificación de parámetros como paso obligatorio.
¿Por qué 5? | ¿Por qué? ¿Por qué no hay ese programa de inducción específico?
CAUSA RAÍZ SISTÉMICA: Ausencia de una estrategia educativa formal sobre el uso correcto de monitores de signos vitales dirigida al personal asistencial de todas las áreas.
N° Reporte | 123141 | Fecha reporte | 2025-12-17
Área/Servicio | UCIN | Equipo | Monitor de Signos Vitales
Marca / Modelo | EDAN IM70 | Serie | 360080-M18506920008
Reportado por | Camilo Andrés Hincapié Duque | Tipo | CORRECTIVO / MAL USO
Tiempo atención | 27 min | Estado final | EQUIPO EN ÓPTIMAS CONDICIONES
EFECTO / SÍNTOMA REPORTADO | CAUSA RAÍZ CONFIRMADA
Monitor no toma presión arterial no invasiva (NIBP) en paciente neonatal | Equipo configurado en modo ADULTO para paciente NEONATAL Incompatibilidad de algoritmo NIBP
DIAGRAMA CAUSA-EFECTO (ESPINA DE PESCADO) Método 6M
CATEGORÍA (M) | CAUSA PRINCIPAL (espina mayor) | SUBCAUSAS / FACTORES CONTRIBUYENTES (espinas menores)
MANO DE OBRA | Personal configuró el monitor en modo ADULTO para paciente NEONATAL | Desconocimiento de la importancia del tipo de paciente en la configuración del NIBP
Posible traslado del equipo desde otro servicio con configuración de adulto previa
No se verificó el modo de paciente al iniciar la toma de NIBP
Personal puede no distinguir visualmente el modo activo en la pantalla del IM70
MÉTODO | No existe protocolo de cambio de tipo de paciente al ingresar equipo a UCIN | El cambio de modo adulto/pediátrico/neonatal no está en ningún protocolo de preparación
Ausencia de lista de verificación de configuración para área neonatal
No hay diferenciación visual o etiqueta en el equipo que indique el modo activo
El equipo puede ser usado por múltiples operadores sin reset de configuración
MÁQUINA | El monitor EDAN IM70 conserva el modo de paciente entre usos | La configuración de tipo de paciente persiste tras apagado/encendido
No hay advertencia visible al encender si el modo no corresponde al área
El equipo no diferencia automáticamente manguito neonatal/pediátrico/adulto
MATERIAL | Manguito neonatal conectado pero modo equipo en adulto = sin lectura | La diferencia de tamaño de manguito hace que el algoritmo no tome la lectura
No había daño en el manguito ni en los tubos de presión
MEDIO AMBIENTE | UCIN: ambiente de alta complejidad con múltiples equipos por incubadora | Alta demanda asistencial puede llevar a omisión de pasos de configuración
El equipo #42 de incubadora puede ser atendido por diferentes profesionales
UCIN es el área con 392 reportes correctivos: segunda área más crítica del hospital
MEDICIÓN | El error fue interpretado como falla del equipo, no como error de configuración | El personal no exploró primero la configuración antes de reportar daño
Tiempo de resolución: 27 minutos (diagnóstico y corrección muy rápidos)
La resolución no requirió repuestos ni intervención técnica profunda
TÉCNICA DE LOS 5 PORQUÉS Profundización de la Causa Raíz
¿Por qué 1? | ¿Por qué? ¿Por qué el monitor no tomaba la presión arterial al neonato?
Porque el equipo estaba configurado en modo ADULTO, haciendo que el algoritmo de NIBP no fuera compatible con el paciente neonatal.
¿Por qué 2? | ¿Por qué? ¿Por qué el equipo estaba en modo adulto en una incubadora neonatal?
Porque el personal no cambió el tipo de paciente, posiblemente el equipo fue usado previamente en un paciente adulto o trasladado de otro servicio.
¿Por qué 3? | ¿Por qué? ¿Por qué el personal no verificó ni cambió el modo de paciente?
Porque no existe un protocolo estandarizado que exija verificar y configurar el tipo de paciente como primer paso antes de iniciar el monitoreo en UCIN.
¿Por qué 4? | ¿Por qué? ¿Por qué no existe ese protocolo de configuración inicial?
Porque la institución no ha formalizado guías de uso específicas por área y por tipo de paciente para el Monitor EDAN IM70.
¿Por qué 5? | ¿Por qué? ¿Por qué no hay guías de uso por área y tipo de paciente?
CAUSA RAÍZ SISTÉMICA: Ausencia de una estrategia educativa y de estandarización del uso de dispositivos médicos diferenciada por área clínica y perfil de paciente.
N° Reporte | 118390 | Fecha reporte | 2025-07-29
Área/Servicio | H1-T1 | Equipo | Monitor de Signos Vitales
Marca / Modelo | EDAN IM70 | Serie | 001488-M15804060030
Reportado por | María Camila Arias García | Tipo | CORRECTIVO / MAL USO
Tiempo atención | 36 min | Estado final | EQUIPO EN ÓPTIMAS CONDICIONES
EFECTO / SÍNTOMA REPORTADO | CAUSA RAÍZ CONFIRMADA
Monitor no toma la presión arterial al paciente adulto (doble causa) | Modo NEONATO activo en área de adultos + Brazalete con velcro deteriorado
DIAGRAMA CAUSA-EFECTO (ESPINA DE PESCADO) Método 6M
CATEGORÍA (M) | CAUSA PRINCIPAL (espina mayor) | SUBCAUSAS / FACTORES CONTRIBUYENTES (espinas menores)
MANO DE OBRA | Personal no revisó el modo de paciente antes de tomar presión (modo neonato activo para paciente adulto) | Desconocimiento de que el modo "neonato" impide la toma de presión en adultos
El personal no exploró la configuración del equipo como primer paso diagnóstico
Posible rotación de equipo entre áreas pediátricas/neonatales y área de adultos
Dependencia del estado previo del equipo sin verificación propia
MÉTODO | No hay protocolo de verificación de configuración de paciente al usar el equipo en una nueva área | Ausencia de lista de chequeo antes de iniciar monitoreo en el área H1-T1
No existe etiqueta o indicador visible del modo activo en el equipo
El brazalete en mal estado fue un hallazgo adicional que evidencia falta de revisión previa de accesorios
MÁQUINA | Configuración de modo neonato persistente + brazalete con velcro en mal estado | El monitor conserva la configuración anterior entre encendidos
El brazalete degradado (velcro) no sella correctamente lectura imposible aun si modo fuera correcto
Dos fallas convergentes: software (modo) + hardware (accesorio)
MATERIAL | Brazalete con velcro en mal estado por uso inadecuado o desgaste | Velcro deteriorado impide cierre hermético del manguito sobre el brazo del paciente adulto
No se realizó inspección previa del accesorio antes de su uso
Brazalete reemplazado durante la intervención (único caso con cambio de repuesto en los 3 reportes)
Posible lavado incorrecto o almacenamiento inadecuado del manguito
MEDIO AMBIENTE | Área H1-T1: posible recepción de equipos provenientes de áreas pediátricas con configuración diferente | La movilidad de equipos entre servicios sin reset de configuración facilita el error
No hay identificación en el equipo que indique su área de uso habitual o modo predeterminado
Área con menor supervisión biomédica que UCIN o Cirugía
MEDICIÓN | La disfunción del velcro y el modo incorrecto actuaron como causas independientes pero simultáneas | Tiempo de diagnóstico y resolución: 36 minutos (29/07/2025 15:23 a 16:00)
El técnico identificó ambas causas: modo de paciente + brazalete defectuoso
Este es el único reporte de los tres que requirió cambio de repuesto (brazalete)
TÉCNICA DE LOS 5 PORQUÉS Profundización de la Causa Raíz
¿Por qué 1? | ¿Por qué? ¿Por qué el monitor no tomaba la presión al paciente adulto?
Porque el equipo tenía dos problemas simultáneos: estaba en modo NEONATO y el brazalete tenía el velcro en mal estado, ambos impidiendo la medición de presión en adultos.
¿Por qué 2? | ¿Por qué? ¿Por qué el equipo estaba en modo neonato en un área de adultos?
Porque fue usado previamente en un área pediátrica o neonatal y nadie cambió el tipo de paciente al trasladarlo o reasignarlo al área H1-T1.
¿Por qué 3? | ¿Por qué? ¿Por qué el brazalete tenía el velcro en mal estado?
Porque no se realizó inspección del accesorio antes del uso y el desgaste del velcro no fue detectado ni reportado previamente. Posible lavado o almacenamiento inadecuado.
¿Por qué 4? | ¿Por qué? ¿Por qué no se verifica el estado de accesorios ni la configuración antes de usar el equipo?
Porque no existe un protocolo de alistamiento del equipo que incluya: (1) verificar modo de paciente y (2) inspeccionar estado de accesorios, como pasos obligatorios.
¿Por qué 5? | ¿Por qué? ¿Por qué no existe ese protocolo de alistamiento?
CAUSA RAÍZ SISTÉMICA: No hay una estrategia educativa institucional que haya capacitado al personal en los pasos de preparación, verificación y configuración del Monitor EDAN IM70 antes de cada uso.