## Hoja1
CONSEC | TIPO | SOLICI | NOMSOL | DESCRI | NOMCEN | RESPON | NOMRES | NOMTER | SERVICI | UBICA | EQUIPO | CODIGO | PLACA | CODINT | MARCA | MODELO | SERIE | FECPRO | ESTEQU | CAUSA | EFECTO | GARANT | OBSERV | FECCRE | FECASI | FECINI | FECFIN | TIETOT | TIEPAU | TIEREA | NECESI | PRIORIDAD | FEC NECESI | ESTADO | DESCAR
115473 | CORRECTIVO | 1036401485 | DIANA CAROLINA HENAO ARBELAEZ | solicitud de aislar el regulador de temperatura cORDIAL SALUDO, Dado nuevos casos de ECN se realizo análisis multifactorial de las posibles causas raíz de los eventos presentados y se evidencia que algunos días, los rangos de temperatura se encuentran fuera de rango permitido, siendo posible causal dicho evento. Se realiza solicitud para definir la posibilidad de aislar regulador de temperatura con caja o seguridad para que no pueda ser manipulado, dado que en ocasiones se ha evidenciado manipulación del mismo, sin lograr aun identificar el causal Se realiza reporte entonces de nevera numero 2 con placa nv002 con el objetivo de realizar revisión de las mismas y asegurar la cadena de frio de las tomas de los pacientes. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | NUTRICIÓN |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-05-10 | PENDIENTE | MAL USO / MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Se reporta nevera en el servicio ya que la temperatura estaba fuera de rango Actividad realizada: Se revisa controlador y se encuentran configurado correctamente Se revisa funcionamiento del equipo y se puede ver que es difícil llegar a la temperatura por que el personal abre mucho la puerta y durante mucho tiempo, lo que en ocasiones es innecesario. Se comunica al servicio que el equipo funciona correctamente y que el error en la temperatura se debe a mal uso del personal Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-05-06 15:42 |  | 2025-05-06 15:43 | 2025-05-06 17:17 | 94 | 0 | 94 | 252681 | Media | 2025-05-06 13:53 | APROBADA
117120 | CORRECTIVO | 1112880233 | MAGALI YOLIMA MERA DIAZ | No registra frecuencia cardiaca Buen dia Amablemente solicito de su colaboración para mantenimiento correctivo de equipo, el cual no registra frecuencia cardiaca. Mil gracias Feliz dia |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | ONCOLOGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 4470 | 5954 |  | EDAN | IM70 | 360080-M22414130017 | 2025-06-21 | PENDIENTE | MAL USO |  |  | Diagnostico: monitor no toma la frecuencia cardiaca Actividad realizada: Se revisa equipo y se encuentra que no tiene configurado el parámetro PR. Se admite parámetro y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-06-20 10:17 |  | 2025-06-20 12:21 | 2025-06-20 12:40 | 19 | 0 | 19 | 255808 | Media | 2025-06-20 08:10 | APROBADA
123141 | CORRECTIVO | 1041230037 | CAMILO ANDRES HINCAPIE DUQUE | monitor de signos vitales monitor de incubadora numero 42 no toma presion arterial. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1008 | 4175 |  | EDAN | IM70 | 360080-M18506920008 | 2025-12-20 | PENDIENTE | MAL USO |  |  | Diagnostico: Equipo no toma presion no invasiva Actividad realizada: Se revisa equipo y se encuentra que estaba configurado en modo adulto y el paciente era neonatal. Se realiza cambio de tipo de paciente y se realizan varias tomas de NIBP satisfactoriamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-12-17 07:36 |  | 2025-12-17 07:38 | 2025-12-17 08:06 | 27 | 0 | 27 | 266607 | Media | 2025-12-17 06:42 | APROBADA
118390 | CORRECTIVO | 1001652414 | MARIA CAMILA ARIAS GARCIA | monitor de signos vitales no toma la presion monitor de signos vitales no toma la presion |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | H1-T1 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 986 | 3648 |  | EDAN | IM70 | 001488-M15804060030 | 2025-08-02 | PENDIENTE | MAL USO |  |  | Diagnostico: Se reporta equipo ya que no tomaba la presion arterial Actividad realizada: Se realiza cambio de brazalete ya que tenía el velcro en mal estado Se revisa el equipo y se encuentra configuración de paciente en modo neonato y por eso no tomaba presion en adultos Se configura nuevamente el paciente en modo adulto y se realizan múltiples pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-07-29 14:29 |  | 2025-07-29 15:24 | 2025-07-29 16:00 | 36 | 0 | 36 | 258268 | Media | 2025-07-29 14:17 | APROBADA
113351 | CORRECTIVO | 1036403702 | deisy giraldo castro | Monitor fetal no censa los movimientos del feto. Monitor fetal no censa los movimientos del feto. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | URGENCIAS |  | MONITOR FETAL | 1996 | 4402 |  | EDAN | F3 | 560034-M19305340011 | 2025-03-08 | PENDIENTE | MAL USO |  |  | Diagnostico: Marcador de eventos no funciona Actividad realizada: Se revisa equipo y se encuentra que el marcador de eventos no funciona se revisa el puerto de conexión y se encuentra conectado en el puerto equivocado, se procede a cambiar la conexión Se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-03-06 14:50 |  | 2025-03-06 14:52 | 2025-03-06 15:30 | 38 | 0 | 38 | 248506 | Media | 2025-03-06 12:12 | APROBADA
117130 | CORRECTIVO | 1121928168 | JUAN CARLOS GARCIA ARIAS | monitor no censa presion. monitor de tranasporte no censa presion. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1082 | 4185 |  | EDAN | IM70 | 360080-M18505570007 | 2025-06-21 | PENDIENTE | MAL USO |  |  | Diagnostico: Equipo no toma presion no invasiva Actividad realizada: Se revisa equipo y se encuentra configurado en paciente neonato y el personal lo estaba usando en paciente adulto. Se configura equipo para paciente adulto y se realizan pruebas finales exitosas Estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-06-20 13:25 |  | 2025-06-20 13:59 | 2025-06-20 14:18 | 19 | 21 | -2 | 255832 | Media | 2025-06-20 13:13 | APROBADA
120334 | CORRECTIVO | 1036403702 | deisy giraldo castro | electrocardiograma de prepa electrocardiograma de prepa no imprime. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | URGENCIAS |  | ELECTROCARDIÓGRAFO | 3795 | 5239 |  | EDAN | SE-3 | 360250-M21118930155 | 2025-10-11 | PENDIENTE | MAL USO |  |  | Diagnostico: Equipo no imprime Actividad realizada: Se revisa equipo y se encuentra que tiene un tipo de papel diferente al que usa. Se realzian pruebas de funcionamiento con el papel correcto Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-10-06 09:17 |  | 2025-10-06 09:25 | 2025-10-06 09:40 | 15 | 0 | 15 | 262514 | Media | 2025-10-06 09:16 | APROBADA
119058 | CORRECTIVO | 1001517773 | valentina lopez bedoya | CARDOSCOPIO NO SENSA MONITOR DE SALA DE REANIMACÓN 2 NO SENSA CARDIOSCOPIO. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3658 | 5129 |  | EDAN | IM70 + CO2 | 360080-M20C19970012 | 2025-08-30 | PENDIENTE | MAL USO |  |  | Diagnostico: Equipo no sensa EKG Actividad realizada: Se revisa el equipo y se puede ver que esta predeterminado para realizar tomas de EKG con 5 derivadas y en el servicio solo usan 3. Se configura nuevamente el parámetro Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no Nota: orden gestionada el 25/08/2025 de 12:31 a 12:47 pero por problemas con el gestor no se pudo tramitar en tiempo real. | 2025-08-25 12:25 |  | 2025-08-25 12:32 | 2025-08-26 12:08 | 1416 | 1398 | 18 | 259746 | Media | 2025-08-25 12:22 | APROBADA
119500 | CORRECTIVO | 1036398456 | MANUELA OCAMPO OCAMPO | pesa no realiza medición Buenas tardes, reporto pesa de adulto de la UCIP la cual se observa con una de los soportes despegados además de que realiza la medición correcta, agradezco me puedan colaborar, feliz tarde. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIP |  | BÁSCULA DIGITAL | 4093 | EB1913 | EB1913 | SECA | 813 DE PISO DIGITAL | 8813161212741 | 2025-09-06 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Equipo con uno de los soportes que activa las galgas fracturado Actividad realizada: Se procede a pegar el soporte nuevamente a la carcasa y se posicione correctamente la galga ya que estaba suelta Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-09-05 14:03 |  | 2025-09-05 15:16 | 2025-09-05 16:03 | 47 | 0 | 47 | 260676 | Media | 2025-09-05 12:24 | APROBADA
108901 | CORRECTIVO | 1040870941 | saudy valentina gomez gil | mantenimento de la pesa del servicio la nutricionista deja caer pesa y la pesa ya no funciona |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | H2-T2 |  | BÁSCULA | 4078 | EB1907 | EB1907 | SECA | 750 REF7501017008 | 10000000750066 | 2025-02-01 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Equipo con la carcasa del viso fracturada y el caratula torcida como consecuencia de una caída Actividad realizada: Se arregla la caratula de tal manera que no interfiera con el funcionamiento de la aguja, se arreglan los soportes con ayuda de acrílico y se pega la caratula con sintesolda Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-01-29 14:55 |  | 2025-01-29 14:55 | 2025-01-29 15:58 | 63 | 17 | 46 | 245713 | Media | 2025-01-29 14:53 | APROBADA
119059 | CORRECTIVO | 1005720343 | daniela pardo correa | glucometro malo glucometro malo |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | URGENCIAS |  | GLUCÓMETRO | 3352 | UCEA 1 | UCEA1 | ABBOTT | OPTIUM NEO H | LBGE223S00539 | 2025-08-30 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Equipo no lee tirillas Actividad realizada: Se revisa equipo y se encuentra puerto de las tirillas con mucha sangre Se intenta limpiar con ayuda de alcohol isopropílico, pero después de varios intentos el equipo sigue sin leer las tirillas Se comunica a la coordinadora María Isabel Gómez y se realiza cambio del equipo Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no Entra SN° LBGE184S01556 Nota: orden gestionada el 25/08/2025 de 12:49 a 13:16 pero por problemas con el gestor no se pudo tramitar en tiempo real. | 2025-08-25 12:25 |  | 2025-08-25 12:49 | 2025-08-26 12:12 | 1402 | 1371 | 31 | 259744 | Media | 2025-08-25 12:06 | APROBADA
113632 | CORRECTIVO | 1036964511 | sofia perez rendon | El arco metálico derecho se partió El día 14/03/2025 cuando tome el fonendoscopio para realizar toma de presión arterial, al abrir el arco metálico se sentía flojo el extremo derecho, procedí a revisarlo y lo encuentro totalmente fracturado. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | ATENCIÓN PRIMER NIVEL |  | FONENDOSCOPIO | 3133 | EB1428 | EB1428 | PRESTIGE | ADULTO DE LUJO | EB1428 | 2025-03-15 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: fonendoscopio con arco fracturado Actividad realizada: se cambia arco por uno en buen estado Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-03-14 08:19 |  | 2025-03-14 09:04 | 2025-03-14 09:25 | 21 | 0 | 21 | 249077 | Media | 2025-03-14 07:49 | APROBADA
114280 | CORRECTIVO | 1055000431 | valeria alejandra hincapie serna | Termohigometro dañado Tiene dañada la pantalla, no muestra la temperatura ni la humedad |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIA |  | TERMOHIGRÓMETRO | 3311 | EB1520 | EB1520 | BIOTELECTRONICA | TH-02 | JH5303 | 2025-04-05 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: termo higrómetro no muestra nada en pantalla Actividad realizada: Se revisa equipo y se encuentra pantalla y varios cables de la tarjeta sueltos Se posiciona la pantalla y se procede a soldar los cables sueltos Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-04-04 08:07 |  | 2025-04-04 08:09 | 2025-04-04 08:43 | 35 | 0 | 35 | 250499 | Media | 2025-04-04 07:48 | APROBADA
120332 | CORRECTIVO | 1040048854 | YESICA ANDREA ACEVEDO FLOREZ | CABLE DE TEMPERATURA MALO Buenos días , se reporta cable de monitor de cubiculo n° 33 de ucen por daño sensor , se deja en oficina de lider , muchas gracias . |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2884 | 4785 |  | EDAN | IM50 | 360069-M19C14960027 | 2025-10-11 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Sensor de temperatura revenatdo Actividad realizada: Se cambia sensor de temperatura por uno nuevo Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-10-06 07:56 |  | 2025-10-06 09:10 | 2025-10-06 09:25 | 15 | 0 | 15 | 262502 | Media | 2025-10-06 07:53 | APROBADA
119375 | CORRECTIVO | 1041230037 | CAMILO ANDRES HINCAPIE DUQUE | TERMOHIGROMETRO MALO BUEN DIA REPORTO TERMOHIGROMETRO DE CARRO DE PARO UCIN MALO |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIN |  | TERMOHIGRÓMETRO | 1836 | EB0963 | EB0963 | BIOTELECTRONICA | HTC-2 | JH2879 | 2025-09-06 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Equipo con los soportes de la carcasa trasera fracturados Actividad realizada: Se reemplaza carcasa trasera por una en buen estado Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-09-03 07:36 |  | 2025-09-03 07:50 | 2025-09-03 08:19 | 29 | 0 | 29 | 260419 | Media | 2025-09-03 07:14 | APROBADA
114708 | CORRECTIVO | 15443719 | JHON JAIRO GARCIA CORREA | estimulador de nervio periferico malo presenta cable de bateria roto y sin tapa de la misma. se solicita arreglo |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CIRUGÍA | RECUPERACIÓN 1 | ESTIMULADOR NERVIOSO | 571 | 1332 |  | B/ BRAUN | D34209 | 3016 | 2025-04-26 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Adaptador porta pilas para batería 9V con cableado roto, equipo sin tapa para compartimento de batería Actividad realizada: Cable del adaptador porta pila, se revienta en zona de difícil acceso para realizar nuevamente soldadura, se deja en proceso en espera de indicación a seguir. 21/04/2025: se quita el adaptador en mal estado y se procede a soldar un adaptador nuevo al equipo Se realiza diseño e impresion 3D de una tapa para la bateria Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-04-19 15:40 |  | 2025-04-19 16:29 | 2025-04-21 19:45 | 3076 | 2972 | 104 | 251518 | Media | 2025-04-19 12:22 | APROBADA
119709 | CORRECTIVO | 1000760933 | emmanuel cardona quintero | Se reporta Termohigrómetro Buenos Días Se reporta Termohigrómetro de placa EB1073 debido a que lo encuentro mal, sin funcionamiento, con la pantalla en blanco, favor revisar y reparar, gracias. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CIRUGÍA |  | TERMOHIGRÓMETRO | 1861 | EB1073 | EB1073 | BIOTELECTRONICA | TH-02 | JH3474 | 2025-09-20 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Equipo con varios cables internos sueltos, y con la pantalla y soportes de la carcasa fracturados Actividad realizada: Se cambia la pantalla y la carcasa por unos en buen estado y se vuelven a soldar los cables de la tarjeta, Durante las pruebas de funcionamiento se encuentra que el sensor externo no estaba funcionando, se revisa y se encuentra reventado en el conector, se retira el conector y se procede a soldar sensor directamente en a tarjeta Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-09-13 07:09 |  | 2025-09-13 08:18 | 2025-09-13 09:49 | 92 | 19 | 73 | 261118 | Media | 2025-09-13 02:48 | APROBADA
119272 | CORRECTIVO | 1036966928 | ALISON MORENO TIRADO | cable de poder negro de polisomnografia Buenos dias, por favor revisar cable de poder negro largo de polisomnografia de accesorios, no esta funcionando, se cambio de cable y funciono con el, muchas gracias. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CONSULTA EXTERNA |  | ELECTROENCEFALOGRAFO - POLISOMNÓGRAFO | 505 | 4073 |  | CADWELL | EASY III | 1801IX91-09-010 | 2025-09-06 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Servicio indica que cable no funciona Actividad realizada: Se encuentra cable lleno de pegote, se realiza buena limpieza, se retira pegote, se limpian entradas, se verifica continuidad sin presentar perdida de la misma en ninguna zona, se devuelve al servicio para ser probado 05/09/2025: Se realiza seguimiento, sin embargo el cable no ha sido probado en el servicio, pendiente por prueba 06/09/2025: Cable no funcionó, se realiza pedido. 10/09/2025: Servicio reporta termistor pediátrico que no sensa, se realiza pedido también. 24/09/2025: Se entrega termistor pediátrico nuevo en el servicio 08/10/2025: Pendiente por repuesto 19/12/2025: Se entrega cable de poder nuevo en el servicio Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-09-01 07:31 |  | 2025-09-01 07:39 | 2025-12-19 11:56 | 155778 | 155693 | 85 | 260196 | Media | 2025-08-31 06:32 | APROBADA
118507 | CORRECTIVO | 1053806724 | fabio andres cano henao | FONENDOSCOPIO NO FUNCIONA Cordial saludo Fonendoscopio de placa EB 0483 ubicado en triage no funciona, debido a que la campana esta averiada ademas refieren que no se escucha bien. Muchas gracias. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | URGENCIAS |  | FONENDOSCOPIO | 729 | EB0483 | EB0483 | WELCH ALLYN LORD LORD LORD LITTMAN |  |  | 2025-08-02 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: fonendoscopio sin diafragma y anillo de campana Actividad realizada: Se adapta un anillo en buen estado y se fabrica un diafragma con ayuda de acetato Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-08-01 15:54 |  | 2025-08-01 15:55 | 2025-08-01 16:15 | 21 | 0 | 21 | 258498 | Media | 2025-08-01 15:52 | APROBADA
115444 | CORRECTIVO | 1036403048 | LAURA YULITZA OSORIO JIMENEZ | Cable de EKG rebentado Buen día Cable de EKG rebentado, se encuentran en puesto de enfermería |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UMI |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 955 | 3574 |  | EDAN | M50 | 333123-M5503310020 | 2025-05-10 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: cable troncal con el conector fracturado Actividad realizada: No es posible reparar cable , se procede a cambiar por uno nuevo Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-05-06 07:30 |  | 2025-05-06 07:34 | 2025-05-06 09:19 | 105 | 84 | 21 | 252616 | Media | 2025-05-06 03:01 | APROBADA
116897 | CORRECTIVO | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS | Monitor de signos vitales con carcasa averiada y cinta flex con conector defectuoso. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIA | CUARTO DE EQUIPOS 4 PISO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 958 | 4065 |  | EDAN | IM70 | 360080-M17911550001 | 2025-06-28 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: monitor con carcasa reventada y cinta de datos en mal estado. Actividad realizada: se procede a instalar una carcasa nueva, queda pendiente de cinta de datos. Se instala cinta de datos en buen estado de un equipo de bodega 12/06/2025:Se instala cinta de datos nueva en el monitor de bodega y se realizan pruebas de funcionamiento exitosas Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-06-12 16:21 |  | 2025-06-12 16:23 | 2025-06-18 13:28 | 8465 | 8417 | 48 |  |  |  | APROBADA
114540 | CORRECTIVO | 1036393527 | lisbeth cristina sanchez restrepo | biss por favor revisar cable de biss que no esta funcionando, ya se le cambio electrodo y aun sigue sin funcionar |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 962 | 4056 |  | NIHON KOHDEN | BSM-6501 TRITON | 5511 - 21634 | 2025-04-19 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: modulo BIS no sensa Actividad realizada: Se revisa modulo bis y se encuentra puerto donde va el sensor con mucho liquido, se retira la mayor cantidad de liquido y se vuelve a probar y en esta ocasión funciona correctamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-04-12 10:57 |  | 2025-04-12 10:58 | 2025-04-12 11:57 | 60 | 0 | 60 | 251158 | Media | 2025-04-12 10:56 | APROBADA
119212 | CORRECTIVO | 1041329646 | YARITZA JIMENEZ CEBALLOS | monitor malo monitor con saturaodr malo |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | H2-T1 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 977 | 3311 |  | EDAN | M9 IBP | 301499-M14202810015 | 2025-08-30 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Pinza de saturación no sensa Actividad realizada: Se observa signos de aplastamiento en varios tramos del cable, lo que causó discontinuidades internas. Se trata de corregir la mayor parte del cable en mal estado, pero la pinza sigue sin sensar, Se procede a cambiar por una nueva Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-08-28 14:25 |  | 2025-08-28 16:18 | 2025-08-28 16:49 | 31 | 0 | 31 | 260066 | Media | 2025-08-28 14:18 | APROBADA
120363 | CORRECTIVO | 1036785361 | LAURA CRISTINA CORREA BETANCUR | Mesa qururgica con mal funcinamiento la mesa ubicada en el quirofano numero 3 , que al darle la posiciòn a la paciente |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CIRUGÍA | QUIRÓFANO 3 | MESA DE CIRUGÍA | 923 | 4041 |  | MAQUET | MEERA 7200.01B0 | 1030 | 2025-10-11 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: mesa con espaldar reventado Actividad realizada: 2025-10-07 se saca mesa del quirofano y se lleva para el cuarto detrás del quirofano 8 2025-10-17 una vez comprado el repuesto se procede a montarse y se encuentra que el espaldar solo le funciona un pistón. se procede a bajar mesa de cirugía para el taller estando en el taller se revisa y se evidencia que una vez el pistón izquierdo llega al tope el pistón derecho arranca a funcionar se revisa nivel de aceite donde se encuentra muy bajito por lo que se decide a implementar aceite a lo que se le echan 800 ml de aceite se vuelve a probar ya con el nivel alto y se muestra que no arranca quedando pendiente por realizar purga del sistema para descartar que por bajo nivel de aceite el cilindro cogió aire y no este funcionando se deja ambas tapas de los lados quitadas y los tornillos en mi escritorio en una tapa negra que no es de la mesa lo demás si lo es 22/10/2025 se revisa tornillo de purga para intentar realiza purga y no se encuentra tornillo 04/11/2025: equipo intervenido por proveedor, pendiente de repuestos 18/11/2025: Se instala control nuevo en la mesa | 2025-10-06 19:11 |  | 2025-10-06 19:11 |  |  |  |  | 262562 | Media | 2025-10-06 18:41 | EN PROCESO
117343 | CORRECTIVO | 1036953525 | ana maria garzon garzon | oximetro de monitor no sensa oximetro del monitor del servicio de transicion quirurgica no sensa |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CIRUGÍA | PREPARACION DE PACIENTES 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1079 | 4182 |  | EDAN | IM70 | 360080-M18506920001 | 2025-06-28 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: pinza no sensa Actividad realizada: Se revisa equipo y se encuentran varios pines del conector torcidos, se procede a ponerlos nuevamente en su lugar. Se realizan pruebas de funcionamiento, pero la pinza sigue sin sensar. Se revisan diodos y ambos se encuentran malos y varias discontinuidades en el cable, se procede a cambiar por unos en buen estado y se corrigen la mayoría de las discontinuidades se realizan pruebas y el equipo sigue sin funcionar, se procede a cambiar por una nueva Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-06-24 11:54 |  | 2025-06-24 12:39 | 2025-06-24 16:27 | 228 | 157 | 71 | 255891 | Media | 2025-06-24 06:51 | APROBADA
113664 | CORRECTIVO | 1001447448 | carolina morales estrada | saturador saturador censa solo en ocasiones gracias:) |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 961 | 4068 |  | EDAN | IM70 | 360080-M17911550005 | 2025-03-22 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: pinza de saturación con el conector suelto Actividad realizada: Se vuelve a soldar el conector, Se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-03-17 06:51 |  | 2025-03-17 06:53 | 2025-03-17 08:02 | 68 | 8 | 60 | 249185 | Media | 2025-03-16 01:13 | APROBADA
123140 | CORRECTIVO | 39462730 | LEIDY ASTRID GARCIA MARTINEZ | interfas de no invasiva mala interfas de no invasiva mala pin quebrado |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1044 | 3820 |  | NIHON KOHDEN | BSM-3763-Q01 | 7905 | 2025-12-20 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Interfaz de presion invasiva con pin fracturado Actividad realizada: Se procede a cambiar interfaz por una nueva Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-12-17 07:36 |  | 2025-12-17 08:16 | 2025-12-17 08:47 | 31 | 0 | 31 | 266605 | Media | 2025-12-17 05:41 | APROBADA
117487 | CORRECTIVO | 1001408990 | ANA MARIA CIRO BUITRAGO | caida de monitor de transporte buenos dias, se realiza reporte de caida accidental del monitor de transporte, se quebro sensor de oximetria y se tarjo parte de la pantalla, agradezco ante mano me puedan colaborar lo mas pronto posible, mucisimas gracias |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIP |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1062 | 4024 |  | EDAN | IM70 | 261333-M17709920001 | 2025-06-28 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Equipo con pantalla fracturada y pinza de saturación con el pin de conexión reventada como consecuencia de una caída Actividad realizada: Se retira el touch fracturado y se instala un vidrio para proteger la pantalla. Se vuelve a soldar el pin de conexión de la pinza. Se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente NOTA: equipo queda funcionando sin touch Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-06-27 12:03 |  | 2025-06-27 12:29 | 2025-06-27 13:21 | 53 | 0 | 53 | 256204 | Media | 2025-06-27 10:42 | APROBADA
112871 | CORRECTIVO | 1038415273 | maria cristina ospina duque | PULSIOXIMETRO MONITOR Buenas tardes, por favor revisar la conexión del pulsioxímetro del monitor de signos vitales, se encuentra malo |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | H6-T2 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1033 | 4021 |  | EDAN | IM70 | 261333-M17709920003 | 2025-03-01 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: pinza de saturación con algunos pines de conexión torcidos y otros fracturados Actividad realizada: Se revisa equipo y se puede ver que algunos pines fracturados se quedaron dentro del conector del modulo de saturación. Se baja conector y se intenta sacar los pines, pero no es posible ya que se habían quedado pegados al fondo del conector, se procede a cambiar por uno nuevo. Se procede a cambiar pin de conexión de la pinza por uno en buen estado, se realizan pruebas pero la pinza sigue sin funcionarse mide diodo emisor y receptor y ambos se encuentran por fuero del valor permitido, se procede a cambiar por unos en buen estado, se realizan pruebas y la pinza sigue sin sensar Finalmente se identifica una discontinuidad en el cable, se repara , pero la pinza sigue sin funcionar. Se procede a cambiar por una nueva Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-02-24 18:13 |  | 2025-02-24 18:14 | 2025-02-24 19:51 | 97 | 0 | 97 | 247678 | Media | 2025-02-24 14:59 | APROBADA
112952 | CORRECTIVO | 1036931520 | ANA MARIA MARTINEZ ROJAS | interface mala Buen día, interface con pines torcidos. Gracias |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1044 | 3820 |  | NIHON KOHDEN | BSM-3763-Q01 | 7905 | 2025-03-01 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: 2 interfaces de presion invasiva con pines torcidos Actividad realizada: se encuentran interfaces IBP con pines de conexión torcidos , se procede a volverlos poner en su lugar. se prueba en el servicio y se ve que los pines entran correctamente en el modulo IBP Estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-02-26 16:34 |  | 2025-02-26 18:26 | 2025-02-26 19:10 | 45 | 0 | 45 | 247876 | Media | 2025-02-26 16:21 | APROBADA
120193 | CORRECTIVO | 1001546367 | natalia vasquez lopez | flujometro flujometro con número 267, se coloca en flujometro a pared, se verifica estabilidad y que quede bien posicionado, se procede a conectar oxigeno del paciente sin inconveniente, luego de unos minutos sale disparado rompíedo la parte transparente, presentado fractura, se recolectan todas las piezas y se guardan, se informa a biomedica, quienes refieren que posterior al registro se entregue y ellos nos informan si se revcupera o se da de baja |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | H6-T2 |  | FLUJÓMETRO | 1690 | 267 |  | AMVEX | SENCILLO | FMAO11809DM | 2025-10-04 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Equipo con el tubo exterior fracturado como consecuencia de una caída. Actividad realizada: Se pega tubo exterior con pega industrial. Se pausa para probar mañana. 01/10/2025: Se realizan pruebas en el equipo y se encuentran fugas, se aplica mas pega industrial. Se realizan pruebas de funcionamiento final satisfactoriamente. Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento. Repuestos: no | 2025-09-30 19:43 |  | 2025-09-30 19:43 | 2025-10-01 13:58 | 1095 | 990 | 105 | 262216 | Media | 2025-09-30 15:16 | APROBADA
117433 | CORRECTIVO | 43689243 | DIANA PATRICIA BEDOYA ESCOBAR | Control reventado Buenas tardes En la mañana encontré control de mesa de cirugia reventado aun funciona. Mil Gracias |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CIRUGÍA |  | MESA DE CIRUGÍA | 921 | 3465 |  | TRIDENT | 5600S NOT | A144-K9-0005 | 2025-06-28 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: control de mesa con la carcasa fracturada Actividad realizada: Se repara carcasa con ayuda de acrílico Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-06-25 17:12 |  | 2025-06-25 18:26 | 2025-06-25 20:44 | 138 | 81 | 57 | 256099 | Media | 2025-06-25 16:39 | APROBADA
123239 | CORRECTIVO | 1039474688 | dahianna marllely sotto gallego | flujometro malo Buenos dias, Flujometro malo |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | H3-T2 |  | FLUJÓMETRO | 1575 | 140 |  | AMVEX | SENCILLO | FMAO07625BJ | 2025-12-27 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Equipo con tubo externo reventado como consecuencia de una caída Actividad realizada: Se repara tubo exterior y se pega al cuerpo del flujómetro Se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-12-20 08:58 |  | 2025-12-20 09:49 | 2025-12-20 10:30 | 41 | 0 | 41 | 266795 | Media | 2025-12-20 07:40 | APROBADA
108790 | CORRECTIVO | 65814317 | SANDRA MILENA BETANCOURT PALACIO | termohigrometro numeros por partes ,no entinde el valor |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CIRUGÍA |  | TERMOHIGRÓMETRO | 1796 | EB0548 | EB0548 | DIGITAL | HTC-2 |  | 2025-02-01 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: pantalla de equipo suelta Actividad realizada: Se evidencian varios cables internos sueltos y los soportes de la pantalla fracturados, se procede a simular los soportes con ayuda de silicona y se vuelven a soldar los cables sueltos Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-01-28 07:34 |  | 2025-01-28 12:06 | 2025-01-28 14:44 | 159 | 98 | 61 | 245492 | Media | 2025-01-28 07:13 | APROBADA
117346 | CORRECTIVO | 1040045851 | ANA ISABEL LOPEZ LOAIZA | mal funcionamiento saturador del monitor |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | H1-T1 | CUARTO DE EQUIPOS | ECOTONE | 4357 | EB2070 | EB2070 | BIOCARE | FM-200 | C121112676 | 2025-06-28 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico:Equipo no sensa Actividad realizada: Se revisa transductor y se encuentra conector torcido y fracturado en la parte interna. Se retira todo el encauchetado y se procede a soldar la parte interna del conector. Se aplica sintesoalda simulando el encauchetado original Se pausa orden hasta mañana para dejar secar el sintesolda 25/06/2025: Se prueba transductor, pero no sirve, por lo cual, se decide quitar la capa de sintesolda y rectificar conexiones. Se realiza la forma del conector en múltiples ocasiones, pero siempre hacia que el transductor se soltara internamente, se decide cortar el conector y soldar directamente en la tarjeta Se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-06-24 15:43 |  | 2025-06-24 15:43 | 2025-06-25 16:46 | 1503 | 1250 | 253 | 255949 | Media | 2025-06-24 12:40 | APROBADA
107518 | CORRECTIVO | 1036932398 | esneyder alexander garcia garcia | Cambio sensor de termómetro Cordial saludo, Por medio de la presente reportó daño de sensor de la cava EB0842 de la central de adecuación de medicamentos, ubicada en la torre 1, sótano 1 Gracias por la colaboración |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | TERMÓMETRO DE NEVERA DE TRANSPORTE | 1819 | EB0842 | EB0842 | ESTRA | NEVERA 42LT | 04-1422-5544 | 2025-01-11 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Equipo con la sonda de temperatura fracturada Actividad realizada: Se quita la sonda mala de la tarjeta y se procede a soldar una sonda en buen estado Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-01-08 12:11 |  | 2025-01-08 13:16 | 2025-01-08 13:51 | 34 | 0 | 34 | 244102 | Media | 2025-01-08 09:23 | APROBADA
121000 | CORRECTIVO | 43714740 | LILIANA PATRICIA GARCIA NARVAEZ | se reporta Higrometro Buenas Tardes Recibo Higrometro EB 2084 del quirofano 1 en mal estado apagado muchas gracias por la atencion |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CIRUGÍA | QUIRÓFANO 1 | TERMOHIGRÓMETRO | 4407 | EB2084 | EB2084 | BIOTELECTRONICA | TH-02 | JH8308 | 2025-11-01 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Equipo con la carcasa suelta como consecuencia de una caída Actividad realizada: Se revisa equipo y se encuentran soportes de la pantalla fracturados , se reparan con ayuda de pega industrial, Se ensambla equipo y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-10-27 15:12 |  | 2025-10-28 07:25 | 2025-10-28 08:00 | 35 | 0 | 35 | 263820 | Media | 2025-10-27 13:36 | APROBADA
119045 | CORRECTIVO | 1036396397 | DAVID ANDRES ZULUAGA ALZATE | laringo no da luz laringo de carro de paro de reanimacion 1 no da luz cuando se colocan las valvas, se cambian pilas y tampoco funciona |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | URGENCIAS |  | LARINGOSCOPIO | 4329 | M1018 |  | WELCH ALLYN | FIBRA ÓPTICA/60814 | MAC 1, 2, 3 & 4 | 2025-08-30 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: bombillo no enciende Actividad realizada: Se revisa el socket y se encuentra con exceso de humedad, lo que causó que los contactos del bombillo se sulfataran. Se realizan limpieza del socket y de los contactos del bombillo Se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no Nota: orden gestionada el 25/08/2025 pero por problemas con el gestor no se pudo tramitar en tiempo real. 27/08/2025: se reporta nuevamente el equipo ya que no encendía el bombillo Se revisa el socket y se encuentra con exceso de humedad, lo que causó que los contactos del bombillo se sulfataran. Se realizan limpieza del socket y de los contactos del bombillo Se realizan múltiples pruebas de funcionamiento y se comunica en el servicio para que eviten mojar el equipo Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-08-25 11:52 |  | 2025-08-25 12:23 | 2025-08-27 14:51 | 3028 | 3004 | 24 | 259722 | Media | 2025-08-25 08:54 | APROBADA
118532 | CORRECTIVO | 1036947948 | JUAN DIEGO SANCHEZ BAENA | Termohigrometro Casa Farmacia Cordial Saludo Solicito Amablemente revisión de termohigrometro EB2040 que le falta un botón Gracias |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | TERMOHIGRÓMETRO | 4315 | EB2040 | EB2040 | BIOTELECTRONICA | TH-02 | JH8185 | 2025-08-09 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: termómetro sin uno de los botones Actividad realizada: Se adapta un botón en buen estado Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-08-04 10:39 |  | 2025-08-04 14:14 | 2025-08-04 14:55 | 41 | 14 | 27 | 258525 | Media | 2025-08-03 14:13 | APROBADA
112865 | CORRECTIVO | 1036950741 | maria camila londoño rodriguez | Incubadora 6231 (caida de la bascula) Feliz Día Se solicita amablemente la revisión de la bascula de la incubadora 6231 de la incubadora 8000 plus, durante la limpieza de rutina que realiza el personal de LIMA del equipo se cae al piso, agradecemos la colaboración Cordialmente. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIN |  | INCUBADORA | 4821 | 6231 |  | DRAGER | ISOLETTE 8000 PLUS | DSSM-0044 | 2025-03-01 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: En el servicio solicitan revisión de la balanza del equipo ya que el personal la dejó caer Actividad realizada: Se revisa balanza y se encuentra un error considerable en la medición ( se prueba con masa de 5Kg obteniendo un resultado de 4.5Kg), Se informa a la coordinadora Alejandra duque para realizar reporte a proveedor 25/02/2025: Se realizan múltiples pruebas al equipo y se encuentra que el error en la medición se presentaba ya que se estaba usando la balanza sin el colchón Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-02-24 14:42 |  | 2025-02-24 15:00 | 2025-02-25 17:23 | 1583 | 1542 | 41 | 247654 | Media | 2025-02-24 12:19 | APROBADA
119254 | CORRECTIVO | 1040051120 | JOHANA MILENA GOMEZ MARTINEZ | INCUBADORA CON CENSOR MALO Buenas tardes, se reporta incubadora en UCIN, en cubiculo #1 que después de la limpieza, el censor de la temperatura no funciona |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIN |  | INCUBADORA | 4971 | 6291 |  | DRAGER | ISOLETTE 8000 PLUS | DSSM-0045 | 2025-08-30 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Equipo con alarma "fallo mod.sensor4 " Actividad realizada: Se revisa equipo y se encuentra que el error estaba en el conector de a balanza Se revisa conector y se encuentran varios pines torcidos. Se procede a posicionar correctamente los pines y se puede ver que la alarma se elimina y que la balanza sensa correctamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-08-29 13:10 |  | 2025-08-29 13:11 | 2025-08-29 18:06 | 296 | 264 | 32 | 260136 | Media | 2025-08-29 13:05 | APROBADA
123130 | CORRECTIVO | 1001408990 | ANA MARIA CIRO BUITRAGO | motor comprensión neumático #2276 buenos días, se realiza reporte de motor de compresor neumático debido a que se dañaron las mangueras. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIP | CUBÍCULO 7 | SUPERFICIE DE AIRE ALTERNANTE | 4690 | EB2276 | EB2276 | GRAND HEALTHCARE | ARIES-V | 221206879 | 2025-12-20 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Se encuentra conector de mangueras roto. Actividad realizada: Se adapta un soporte fabricado en impresión 3D Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-12-16 13:43 |  | 2025-12-16 13:48 | 2025-12-17 09:01 | 1153 | 1125 | 28 | 266544 | Media | 2025-12-16 12:17 | APROBADA
123195 | CORRECTIVO | 1001663687 | keila karime martinez soto | sistema de presión alternante disfuncional buenas tardes para reportar sistema de presión alternante disfuncional agradecemos la puedan arreglar muchas gracias |  | 1001018017 | jose david echeverri de moya |  | UCIP | CUBÍCULO 7 | SUPERFICIE DE AIRE ALTERNANTE | 4296 | EB2028 | EB2028 | GRAND HEALTHCARE | ARIES-V | 210318898 | 2025-12-20 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Se encuentra manguera con fuga y conector fracturado. Actividad realizada: Se corta la parte de la manguera donde se encontraba la fuga y se imprime conector nuevo en 3D. 19/12 Por falla en la impresora no ha sido posible sacar la pieza nueva, se deja con un conector original encontrado en ingeniería. Estado final: Equipo funcional. Repuestos: No. | 2025-12-18 13:24 |  | 2025-12-18 13:35 | 2025-12-19 17:09 | 1654 | 1510 | 144 | 266711 | Media | 2025-12-18 12:13 | APROBADA
121434 | CORRECTIVO | 1088315109 | MANUELA AGUIRRE TORRES | diadema de resonador jardines mala Buenos dias. Por favor realizar cambio de diadema del resonador de la sede jardines de llanogrande. |  | 1001018017 | jose david echeverri de moya |  | IMAGENOLOGÍA |  | RESONADOR | 4232 | 5724 |  | PHILIPS | INGENIA 1.5T OMEGA HP EVOLUTION | 61385 | 2025-11-15 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Se recibe diadema de resonador reventada. Actividad realizada: Se fabrican partes adaptables y se instalan a la diadema. Estado final: Se hace entrega a líder del servicio. Repuestos: No. | 2025-11-12 09:58 |  | 2025-11-12 10:31 | 2025-11-12 10:51 | 20 | 0 | 20 | 264695 | Media | 2025-11-12 08:24 | APROBADA
121175 | CORRECTIVO | 1036962441 | VALENTINA ALVAREZ VALENCIA | Latiguillos de ekg roto Buenos dias, latiguillos de ekg cubiculo #2 roto. |  | 1001018017 | jose david echeverri de moya |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1043 | 3819 |  | NIHON KOHDEN | BSM-3763-Q01 | 7904 | 2025-11-08 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Se encuentran latiguillos del monitor con una de las pinzas arrancadas. Actividad realizada: Se cambia por repuesto de bodega. Estado final: Se hace entrega en el servicio. Repuestos: Sí. | 2025-11-04 07:56 |  | 2025-11-04 10:40 | 2025-11-04 11:31 | 52 | 0 | 52 | 264185 | Media | 2025-11-02 10:54 | APROBADA
120587 | CORRECTIVO | 1007335564 | MANUELA LOPEZ ECHEVERRI | Ecotone malo Buenas tardes Solicito arreglo de ecotone fetal malo GRACIAS |  | 1001018017 | jose david echeverri de moya |  | UMI |  | ECOTONE | 469 |  | EB0241 | DOPPLEX HUNTLEIGH | D920 | 920LX0124139-11 | 2025-10-18 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Se evidencia soporte de la cabeza del transductor quebrada. Actividad realizada: Se rearma la cabeza y se deja pegado con pega loca. Se seca y se prueba el equipo, Estado final: El ecotone funciona con normalidad. Repuestos: No | 2025-10-14 18:40 |  | 2025-10-14 18:55 | 2025-10-14 19:58 | 63 | 0 | 63 | 263004 | Media | 2025-10-14 18:09 | APROBADA
121714 | CORRECTIVO | 1038415580 | YESICA ANDREA CUARTAS LOPEZ | No tiene membrana BBUenas tardes. Se Reporta fonendoscopio neonatal que le falta membrana. Gracias |  | 1001018017 | jose david echeverri de moya |  | UMI |  | FONENDOSCOPIO | 725 |  | EB0248 | LITTMAN WELCH ALLYN | ADULTO/PEDIATRICO |  | 2025-11-29 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Se reporta fonendoscopio sin membrana. Actividad realizada: Se adapta membrana de bodega de tamaño ligeramente superior al fonendoscopio, se hacen pruebas y se escucha con normalidad. Estado final: Equipo funcional. Repuestos: Sí. | 2025-11-24 09:35 |  | 2025-11-24 12:00 | 2025-11-24 13:06 | 66 | 0 | 66 | 265305 | Media | 2025-11-23 18:40 | APROBADA
121578 | CORRECTIVO | 39447628 | luz beatriz saenz buitrago | Servocuna Mala Coordial saludo ,por favor revisar servocuna Medix nro 3224 esta con la puerta quebrada ,la servo esta en el pasillo. Muchas gracias . Feliz dia . |  | 1001018017 | jose david echeverri de moya |  | UCIN |  | CUNA TÉRMICA | 434 | 3224 | 3224 | MEDIX | SM-401 | 5290 | 2025-11-22 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Se recibe cuna térmica con un acrílico reventado. Actividad realizada: Se fabrica pieza nuevamente en el mismo material y se instala en el equipo. Estado final: Se entrega cuna reparada en el servicio. Repuestos: No | 2025-11-18 12:34 |  | 2025-11-18 14:39 | 2025-11-18 19:32 | 293 | 100 | 193 | 265011 | Media | 2025-11-18 12:02 | APROBADA
121624 | CORRECTIVO | 1036932398 | esneyder alexander garcia garcia | manija rota Cordial saludo, Reporto manija de bandeja rota del aislador de la central de medicamentos con codigo 4226. Gracias por la atención y apoyo |  | 1001018017 | jose david echeverri de moya |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | AISLADOR ASÉPTICO | 585 | 4226 |  | GERMFREE | VF-64PUSP | 6S-15-VF64-18068 | 2025-11-22 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Se reporta manija rota de aislador. Actividad realizada: Se encuentran piezas de la manija y se vuelve a instalar en la posición original. Estado final: El equipo queda funcional en el servicio. Repuestos: No | 2025-11-19 12:55 |  | 2025-11-19 13:03 | 2025-11-20 17:26 | 1703 | 1622 | 81 | 265045 | Media | 2025-11-18 16:40 | APROBADA
124880 | CORRECTIVO | 1007493333 | angie paola restrepo monsalve | compresor que la manigueta esta quebrada compresor que la manigueta esta quebrada se enceuntra en recuperacion pos con el paciente CARLOS MARIO MORENO GONZALEZ |  | 1001018017 | jose david echeverri de moya |  | CIRUGÍA | RECUPERACIÓN 1 | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-12-27 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Se reporta compresor con la manija quebrada. Actividad realizada: Se encuentra manija quebrada por la mitad pero sin perder su estructura ni su funcionamiento. Desde el servicio indican que necesitan el equipo y están usando también el otro compresor, se da disponibilidad para el día de mañana. 13/01/2026: Se hacen varios intentos de conseguir el equipo para hacer la reparación pero no ha estado disponible. Se cierra orden y se deja pendiente para hacer un nuevo registro de necesidad cuando haya disponibilidad. Estado final: Orden cerrada. | 2025-12-26 17:02 |  | 2025-12-26 17:04 | 2026-01-13 16:22 | 25879 | 25809 | 70 | 267094 | Media | 2025-12-26 16:48 | REALIZADA
121848 | CORRECTIVO | 1036964467 | LAURA YANETH MESA LOPEZ | lampara de fotocurado 4793 lampara de fotocurado presenta caída por paciente y se quiebra la fibra de vidrio |  | 1001018017 | jose david echeverri de moya |  | ODONTOLOGÍA | CONSULTORIO 2 | LAMPARA DE FOTOCURADO | 2854 | 4793 |  | 3M | ELIPAR DEEPCURE-L | 932125033743 | 2025-11-29 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Lámpara de fotocurado quebrada. Actividad realizada: Se lleva a ingeniería a la espera de indicaciones sobre repuestos o reparación. Estado final: Repuestos: | 2025-11-28 10:04 |  | 2025-11-28 15:58 |  |  |  |  | 265647 | Media | 2025-11-28 08:39 | EN PROCESO
116723 | CORRECTIVO | 1037603346 | LAURA NARANJO VILLA | VENTILADOR DE TRANSPORTE BUENAS TARDES REPORTO VENTILADOR DE TRASPORTE APESAR QUE SE REALIZARON LAS PRUEBAS ARROJA ALARMA ROJA QUE DICE EVENTO TECNICO: 231008 Y SUMINISTRO DE OXIGENO FALLO |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIA | CUARTO DE EQUIPOS 4 PISO | VENTILADOR DE TRANSPORTE | 5190 | 6361 |  | HAMILTON MEDICAL | HAMILTON C1 | 46899 | 2025-06-14 | PENDIENTE | MAL USO |  |  | Diagnostico: Evento Técnico 231008. Actividad realizada: Se asiste pone en funcionamiento el equipo, y no se aprecian eventos asociados al reportado, mediante el apoyo vía remota con proveedor se identifica fallo TF, causado por el mal uso de el equipo, terapeutas manifiestan que el equipo funciona y ventila con normalidad, se les da la recomendación de realizar pruebas sin sonda de oxígeno puesta o cilindro vacío o desconectado. Estado final: Equipo funciona correctamente, pero de igual forma se deja en seguimiento y se pausa la orden Repuestos: No Se evidencia en menú de servicio, activado modo HPO, además de eso se evidencia conector adaptado a puerto de LPO tal cosa no es correcta en el uso pues genera fallos técnico, la manguera y el conector solo deben estar en uso en modo LPO. Se dejan recomendaciones de uso en servicio. Equipo funciona correctamente, se cierra Orden | 2025-06-09 18:08 |  | 2025-06-09 18:09 | 2025-06-10 15:41 | 1291 | 1183 | 108 | 255015 | Media | 2025-06-09 17:47 | APROBADA
113737 | CORRECTIVO | 15443719 | JHON JAIRO GARCIA CORREA | camiulla benq sala 8 no enciende, se solicita revision |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | CIRUGÍA |  | MESA DE CIRUGÍA | 4209 | 5726 |  | BENQ | DR.MAX 7000S | 2A295-V6-0065 | 2025-03-22 | PENDIENTE | MAL USO |  |  | Diagnostico: Mesa no enciende Actividad realizada: Se encuentra botón de bloqueo de emergencia activado, se desactiva y se evidencia encendido correcto de la mesa y con todos sus movimientos que se ejecutan correctamente Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-03-18 11:33 |  | 2025-03-18 11:35 | 2025-03-18 16:56 | 320 | 295 | 25 | 249349 | Media | 2025-03-18 09:22 | APROBADA
108496 | CORRECTIVO | 1041230037 | CAMILO ANDRES HINCAPIE DUQUE | INCUBADORA CON MAL FUNCIONAMIENTO BUENAS TARDES REALIZO REPORTE DE INCUBADORA CON PLACA 1633 LA CUAL NO CALIENTA |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIN |  | INCUBADORA | 476 | 1633 |  | AIR SHIELDS | C450H-1 | WC03284 | 2025-01-25 | PENDIENTE | MAL USO |  |  | Diagnostico: Servicio reporta que el equipo aparentemente sigue si calentar Actividad realizada: Se llega al servicio y se observa que el equipo no posee mangas iris, se lleva equipo al taller y se pone en funcionamiento, el equipo alcanza temperatura de 37°C sin ningún problema, durante su funcionamiento no se aprecian alarmas o anomalías. Se compara temperatura del equipo donde se concentra de mejor forma el calor Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-01-21 13:35 |  | 2025-01-21 13:36 | 2025-01-21 15:45 | 129 | 92 | 37 | 245012 | Media | 2025-01-21 10:38 | APROBADA
113604 | CORRECTIVO | 15443719 | JHON JAIRO GARCIA CORREA | torre de laparoscopio mala favor revisar torre de laparoscopia ubicada en qx 7, en este momento con paciente dormido, y no funciona correctamente. favor subir urgente |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | CIRUGÍA |  | TORRE DE LAPAROSCOPIA | 605 | 3329 |  | STORZ | TORRE HD | A4ID10126 | 2025-03-15 | PENDIENTE | MAL USO |  |  | Diagnostico: Servicio reporta aparente falla en la iluminación del equipo Actividad realizada: Se evidencia brillo configurado desde la cámara a su capacidad media, lo que resta nitidez, realce e iluminación al interior de la cavidad, se le da oportunidad en otro procedimiento a la cámara y manifiesta haber trabajado óptimamente Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-03-13 10:57 |  | 2025-03-13 10:57 | 2025-03-13 17:05 | 368 | 271 | 97 | 249010 | Media | 2025-03-13 10:55 | APROBADA
116406 | CORRECTIVO | 34002609 | MARIA DEL PILAR YEPES CHISCO | monitor de signos vitales funcionamiento incorrect se solicita revisión de monitor de signos vitales de cubículo 5 ucip el cual durante la madrugada se cuadran alarmas pero monitor no las lee. se desconfigura. fc en derivación II muestra asistolia. presión arterial se cuadra pero vuelve a como estaba al inicio de noche no se logra lectura continua de saturación de o2 |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | BIOMÉDICA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 4400 | 5881 |  | NIHON KOHDEN | CSM-1501 | 2215 | 2025-05-31 | PENDIENTE | MAL USO |  |  | Diagnostico: Servicio reporta que se muestra asistolia en derivación II y que no se permite modificar límites de alarmas Actividad realizada: Se asiste al servicio y se evidencia monitor configurado en tipo de paciente "niño", teniendo en cuenta que el paciente monitoreado es un neonato por lo que a pesar de modificar límites de alarmas no va a ser permitido, se realiza cambio a tipo de paciente "neonato", se realizan pruebas de funcionamiento en compañía de enfermera ECMO quien modifica límites de alarmas a consideración sin ningún problema , pruebas de funcionamiento resultan exitosas Estado final: Equipo queda en buenas condiciones y funciona correctamente Repuestos: No | 2025-05-29 07:33 |  | 2025-05-29 08:56 | 2025-05-29 09:09 | 12 | 0 | 12 | 254247 | Media | 2025-05-29 06:24 | APROBADA
115096 | CORRECTIVO | 1036401485 | DIANA CAROLINA HENAO ARBELAEZ | Termomero de nevera de lactario Cordial saludo, Se realiza reporte de termómetro de nevera del lactario del 5to piso torre 2 el cual en su medición siempre reporta temperatura de 3,7 sin variación, generando dudas de su adecuado funcionamiento |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | NUTRICIÓN |  | NEVERA | 1110 |  | EB0038 | HACEB | N87CEMI1PA | H-041084156 | 2025-05-03 | PENDIENTE | MAL USO |  |  | Diagnostico: Temómetro mostrando temperatura mínima registrada. Actividad realizada: Se pulsa botón Máx/Mín para volver a visualizar dato en tiempo real que se registra dentro de a nevera Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-04-29 13:43 |  | 2025-04-29 15:47 | 2025-04-29 16:04 | 17 | 0 | 17 | 252236 | Media | 2025-04-29 12:10 | APROBADA
116296 | CORRECTIVO | 1001724922 | MARIANA RAMIREZ GONZALEZ | TERMOMETRO MARCA 1 GRADO POR ENCIMA DEL VALOR REAL TERMOMETRO MARCA 1 GRADO POR ENCIMA DEL VALOR REAL |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | H6-T2 |  | TERMÓMETRO ELECTRÓNICO | 5293 | EB2559 | EB2559 | WELCH ALLYN | 01692-500 SURETEMP PLUS ELECTRONIC THERMOMETE | 24517762 | 2025-05-31 | PENDIENTE | MAL USO |  |  | Diagnostico: Servicio reporta equipo arroja temperaturas 1°C por encima Actividad realizada: Se identifica termómetro programado para toma de temperatura vía oral, se realiza cambio para configuración en vía axilar, se realizan pruebas de funcionamiento en comparación con un equipo que funciona correctamente, las temperaturas que se arrojan fueron: Equipo: 36.3°C Referencia: 36.1°C Equipo: 36.0°C Referencia: 36.0°C Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No. | 2025-05-27 10:14 |  | 2025-05-27 12:34 | 2025-05-27 13:13 | 39 | 0 | 39 | 254090 | Media | 2025-05-27 09:58 | APROBADA
113729 | CORRECTIVO | 1020425789 | paola andrea velasquez quintero | camilla quirurgica camilla quirurgica de quirofano 3 no frena, se realiza el procedimiento desde el control para bloqueo y no queda fija |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | CIRUGÍA | QUIROFANO 4 | MESA DE CIRUGÍA | 4290 | 5817 |  | BENQ | DR.MAX 7000S | 2A295-VC-0096 | 2025-03-22 | PENDIENTE | MAL USO |  |  | Diagnostico: Servicio reporta que camilla no queda frenada y no realiza movimientos Actividad realizada: Se realizan pruebas de funcionamiento con persona incluso sobre la mesa, se evidencia correcto bloqueo de la mesa y frena correctamente, además se aclara que cuando la mesa está desbloqueada solo realiza movimientos de subir y bajar altura. Los demás movimientos se ejecutan cuando la mesa se bloquea. Se realizan prueba de funcionamiento en frente del personal, pruebas que resultan exitosas Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-03-18 09:16 |  | 2025-03-18 10:44 | 2025-03-18 16:53 | 369 | 327 | 42 | 249343 | Media | 2025-03-18 08:38 | APROBADA
111231 | CORRECTIVO | 15385929 | JAMER HUMBERTO BEDOYA VALENCIA | LINEA CAPNOGRAFIA SALA 6 LINEA CAPNOGRAFIA SALA 6 |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 942 | 3166 |  | DRAGUER | VISTA XL | 6005380974 | 2025-02-15 | PENDIENTE | MAL USO |  |  | No se realiza gestión oportuna de al darle inicio a la GT, se da inicio desde las 8 am Diagnostico: Anestesióloga refiere que la onda de capnografía no coincide con la Frecuencia respiratoria que suministra Actividad realizada: Se asiste al servicio y se da espera a que finalicen procedimiento, luego de esto se verifica estado de línea de capnografía y trampa de agua, encontrándose en buenas condiciones. Se pone en funcionamiento la máquina y se realizan pruebas de capnógrafo, evidenciándose en óptimo funcionamiento, luego se nota en monitor de signos vitales, una velocidad de barrido muy grande, se disminuye valor y se organiza forma y tamaño de onda para que coincida con la que suministra la máquina de anestesia. Estado final: Equipo queda funcionando correctamente Repuestos: No | 2025-02-08 08:49 |  | 2025-02-08 08:49 | 2025-02-08 09:47 | 58 | 0 | 58 | 246462 | Media | 2025-02-08 07:46 | APROBADA
118666 | CORRECTIVO | 1128481574 | andersson castrillon montoya | Ventilador con autocilcado. Ventilador con 35 respiraciones por minuto programadas, registra aptoximadamente 20-25 ciclos mas al programado, osea aprox 60-65 ciclos por minuto en total, y capta como si fueran respiraciones espontaneas por monitoreo grafico, y en el monitoreo numero muestra 0 respiraciones espontaneas. |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIP |  | VENTILADOR MECANICO | 4512 | 6015 |  | HAMILTON MEDICAL | HAMILTON C3 | 11088 | 2025-08-16 | PENDIENTE | MAL USO |  |  | Diagnostico: Cambio de parámetros configurados sin sentido, equipo se recibe sin calibración de sensor de flujo exitosa. No coinciden parámetros establecidos en stand by y en funcionamiento Actividad realizada: En primer lugar se realizan pruebas de estanqueidad y calibración de sensor de flujo de manera correcta, se realizan pruebas de funcionamiento y se evidencia en parámetro de "Disp Flujo", muy bajo y es consecuente con los cambios sin sentido de los parámetros ya estipulados, se aumenta este parámetro y se evidencia una estabilización del comportamiento y no hay cambios en los valores ya programados. Se explica en servicio funcionamiento del parámetro. Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-08-11 07:37 |  | 2025-08-11 10:07 | 2025-08-11 15:48 | 342 | 146 | 196 | 258930 | Media | 2025-08-10 12:16 | APROBADA
118667 | CORRECTIVO | 1214739247 | leidy tatiana lopez sanchez | CABLES DE EKG MALO Buenas tardes, Solicito amablemente revisión de cables de EKG de monitor ubicado en torre de incubadora # 40 ya que su valor no coincide con estado de la paciente y con el valor del oxímetro. Gracias |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 967 | 4072 |  | EDAN | IM70 | 360080-M17911550003 | 2025-08-16 | PENDIENTE | MAL USO |  |  | Diagnostico: Latiguillos y cable troncal ECG en buenas condiciones físicas. A pesar de que se visualiza onda de electrocardiografía, no se capta frecuencia cardíaca estable Actividad realizada: Se evidencia onda muy ruidosa y frecuencia cardíaca se visualiza de manera intermitente y cuando se muestra no coincide con valor que se muestra en sensor de oximetría. Se evidencia filtro aplicado a la señal en "monitor" se opta por cambiar a "cirugía" de inmediato se manifiesta valor de frecuencia cardíaca y coincide con sensor de saturación. Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-08-11 07:43 |  | 2025-08-11 09:15 | 2025-08-11 09:40 | 25 | 0 | 25 | 258932 | Media | 2025-08-10 16:13 | APROBADA
115823 | CORRECTIVO | 1001535220 | SOLANLLY LOPEZ ALZATE | CONTROL DE LA CAMA El control de la cama de la habitacion 213a solo funciona la parte inferior de los pies, la cabecera no funciona, gracias |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | H2-T1 |  | CAMA ELÉCTRICA | 206 | 1089 |  | LOS PINOS | 740LV.05 | 50001 | 2025-05-24 | PENDIENTE | MAL USO |  |  | No se realiza gestión oportuna al Cerrar la GT, se finaliza a las 8:20 Diagnostico: Servicio reporta aparentemente que la cama solo funciona la parte inferior Actividad realizada: Se asiste al servicio y se nota que ninguno de los movimientos de la cama se ejecuta, se nota que control de la cama se encuentra desconectado, se conecta y se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas. Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-05-20 07:34 |  | 2025-05-20 07:45 | 2025-05-20 08:57 | 72 | 0 | 72 | 253604 | Media | 2025-05-20 06:55 | APROBADA
113548 | CORRECTIVO | 15385929 | JAMER HUMBERTO BEDOYA VALENCIA | TORRE DE DUODENOSCOPIO SE PARTE SOPORTE TORRE DE DUODENOSCOPIO SE PARTE SOPORTE |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | CIRUGÍA | CUARTO DE EQUIPOS | EQUIPOS ENDOSCOPIA | 3652 | EB1667 |  | FUJINON | 530 SERIES | NG320A003- NG320A773- RD103A573 | 2025-03-15 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Soporte para canister de aspiraciones quebrado Actividad realizada: Se realiza termo formado a medida de lámina encontrada en el taller y se acopla en el equipo correctamente Estado final: Equipo queda en buenas condiciones físicas Repuestos: No | 2025-03-12 07:34 |  | 2025-03-12 08:26 | 2025-03-13 10:08 | 1542 | 1412 | 130 | 248844 | Media | 2025-03-11 18:02 | APROBADA
113673 | CORRECTIVO | 1036936899 | LADY ANDREA HENAO HIGINIO | microflujometro malo microflujometro malo quebrado |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIN | P7 CUB 23 | FLUJÓMETRO | 3886 | 384 | 384 | AMVEX | ALTA PRECISIÓN- SENCILLO | T01UOA00155 | 2025-03-22 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Micro Flujómetro con tubo exterior quebrado y sin balín Actividad realizada: Se realiza reparación con pegante especializado para el tubo exterior, pero no es posible encontrar un balín para él ni tampoco es exitosa la creación de uno para adaptarse como balín. Estado final: Se deja en proceso, en espera de indicación Repuestos: No 19/03/2024 No es posible encontrar un balín en buen estado para adaptar al equipo ni adaptar otros materiales para crearlo, se procede a dar de baja y se adjunta orden de servicio técnico firmada por líder del servicio | 2025-03-17 07:48 |  | 2025-03-17 08:04 | 2025-03-19 11:02 | 3058 | 2983 | 75 | 249205 | Media | 2025-03-17 06:22 | APROBADA
116386 | CORRECTIVO | 1036950741 | maria camila londoño rodriguez | Bilicheck con medición no confiable Feliz día, Se solicita la revisión del bilicheck de la unidad ya que en la parte sercana al medidor tiene una pequeña abertura que NO esta asociada a caida ni a mal manejo del equipo, agradecemos la pronta revisión Cordialmente. |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIN |  | BILIRRUBINÓMETRO | 4007 | 5514 | 5514 | DRAGER | JM-105 | H3507003 | 2025-05-31 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Equipo con carcasa abierta en parte inferior del equipo. Actividad realizada: Se evidencia tornillería faltante que puede ser la causal de la abertura en la carcasa, se ubican los tornillos faltantes pero a pesar de ello continúa con la abertura en carcasa, para no realizar reparaciones con pegamento, se procede a acoplar empaque que asegura ambas partes de la carcasa, seguidamente se realizan pruebas de funcionamiento verificando que el empaque no impida el normal funcionamiento del equipo. Estado final: Equipo queda en buenas condiciones físicas y funciona correctamente. Repuestos: No | 2025-05-28 10:00 |  | 2025-05-28 10:04 | 2025-05-28 10:53 | 49 | 0 | 49 | 254175 | Media | 2025-05-28 09:21 | APROBADA
109188 | CORRECTIVO | 21627915 | DIANA PAOLA GONZALEZ ALZATE | Se encuentra rota pantalla de torre verde indocian Se encuentra rota la pantalla de la torre de verde indocianina se informa al jefe |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | BIOMÉDICA |  | TORRE DE LAPAROSCOPIA | 3940 | 5348 | 5348 | STRYKER | 1688 | SV7321G0075 | 2025-02-08 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Borde de pantalla de torre de laparoscopia quebrado Actividad realizada: Se realiza encendido de torre, se muestra imagen correcta, golpe no afectó la pantalla completamente, continuando funcional. Estado final: En proceso, en espera de indicaciones a seguir Repuestos: No 14/02/2025 Se intenta cubrir zona de la pantalla rota con un protector de display, al realizar la adecuación del tamaño del protector este es muy frágil por lo que se fractura con facilidad en varias zona. Se deja en pausa y pendiente de indicación a seguir 18/02/2025 Se identifica golpe en borde de la pantalla lo cual no afecta el funcionamiento con normalidad del equipo, se procede a cerrar orden. | 2025-02-04 07:33 |  | 2025-02-04 07:43 | 2025-02-18 13:26 | 20503 | 20423 | 80 | 246056 | Media | 2025-02-03 14:36 | APROBADA
117684 | CORRECTIVO | 15437281 | RUBEN DARIO SERNA ARENAS | Pantalla sin imagen |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | CIRUGÍA |  | TORRE DE LAPAROSCOPIA | 3967 | 5374 |  | STRYKER | 1588 AIM | VPD261E0256(MONITOR) | 2025-07-05 | PENDIENTE | MAL USO |  |  | Diagnostico: Interferencia en visualización de imagen en pantalla Actividad realizada: Se evidencia al conectar cámara a su módulo interferencia en imagen, se asegura correctamente conector de cámara al módulo y se visualiza de manera correcta la imagen, se realizan repetidas pruebas de funcionamiento que resultan exitosas Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos :No | 2025-07-04 12:32 |  | 2025-07-04 12:51 | 2025-07-04 13:20 | 29 | 0 | 29 | 256623 | Media | 2025-07-04 12:28 | APROBADA
117793 | CORRECTIVO | 75101361 | andres conrado garces rios | mal funcionamiento central monitoreo edan Buenos días, la central de monitoreo en ucia, la que corresponde a los monitores edan tiene un monitor fuera de linea, intentamos conectando y desconectando del puerto pero no obtuvimos solución, solicito su apoyo para revisar el caso y gracias |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIA |  | CENTRAL DE MONITOREO | 2984 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-07-12 | PENDIENTE | MAL USO |  |  | Diagnostico: No se visualiza paciente del cubículo 19 en la central de monitoreo Actividad realizada: Se evidencia monitor correctamente conectado a puerto de red y con conexión, se nota en central que hay un paciente por admitir el cual coincide con el del cubículo 19, se admite y se observas signos vitales correctamente en pantalla Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-07-09 07:44 |  | 2025-07-09 07:49 | 2025-07-09 08:06 | 17 | 0 | 17 | 256897 | Media | 2025-07-09 07:39 | APROBADA
116917 | CORRECTIVO | 43855629 | martha eugenia arias vergara | BASCULA EN MAL ESTADO BASCULA CON BASE SUPERIOR DESPEGADA Y POR FAVOR TAMBIEN CALIBRARLA |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | SOMER HOGAR |  | BÁSCULA DIGITAL | 3962 | EB1848 | EB1848 | DETECTO | SLIMTALK XL | 8200000211018920 | 2025-06-14 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Carcasa de báscula despegada Actividad realizada: Se realiza retiro de cinta adhesiva del equipo y se limpia zona con limpiador especializado, seguidamente con pegamento industrial se acoplan nuevamente las partes. Se realizan pruebas de funcionamiento finales que resultan exitosas Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-06-13 10:51 |  | 2025-06-13 14:47 | 2025-06-13 15:58 | 71 | 0 | 71 | 255350 | Media | 2025-06-13 10:04 | APROBADA
108519 | CORRECTIVO | 15443719 | JHON JAIRO GARCIA CORREA | cable de ECG Revisar cable de ECG de monitor de recuperacion POS que no funciona, no muestra trazado |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 955 | 3574 |  | EDAN | M50 | 333123-M5503310020 | 2025-01-25 | PENDIENTE | MAL USO |  |  | Diagnostico: Servicio informa que no se muestra trazo de ECG. Actividad realizada: Se verifican latiguillos y se encuentran en buen estado y funcionando correctamente, se evidencia causa de la falla en configuración del parámetro el cual está para 5 electrodos y el cable troncal solo cuenta para 3 Electrodos Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-01-22 12:02 |  | 2025-01-22 14:31 | 2025-01-22 15:02 | 31 | 0 | 31 | 245100 | Media | 2025-01-22 11:55 | APROBADA
116140 | CORRECTIVO | 39447628 | luz beatriz saenz buitrago | INCUBADORA MALA Buenos días por favor revisar incubadora Nro 1633. esta reportadas como :No calienta .la necesitamos de manera prioritaria ya que no tenemos incubadoras disponibles. |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIN |  | INCUBADORA | 476 | 1633 |  | AIR SHIELDS | C450H-1 | WC03284 | 2025-05-31 | PENDIENTE | MAL USO |  |  | Diagnostico: Servicio reporta que incubadora no calienta, se encuentra equipo sin iris Actividad realizada: Se lleva al taller y se le adaptan iris en buen estado a la incubadora, se pone en funcionamiento y se evidencia que aumenta la temperatura adecuadamente y la mantiene y no se notan alarmas. Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-05-26 10:16 |  | 2025-05-26 10:17 | 2025-05-26 11:05 | 48 | 0 | 48 | 253989 | Media | 2025-05-26 09:41 | APROBADA
116838 | CORRECTIVO | 1036940450 | DEISI MARYLIN OROZCO GARCIA | SOLICITUD MANTENIMIENTOCONTROL DEL TV Buen dia Solicito amablemente mantenimiento del control del tv del consultorio 2 DE OPTOMETRIA RIOPLAZA LOCAL 2010 ya que el control se cayo y se abrio las dos tapas esta unpoco desbaratado pero si funciona si no que hay que undirle duro los botones para que pueda pasar el canaL no habia hecho registro de necesidad porque en realidad necesitamos el control para que porfavor viene a revisarlo MIL GRACIAS QUEDO ATENTA |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | CONSULTA EXTERNA |  | SISTEMA DE AGUDEZA VISUAL | 2663 | M432 | M432 | AUROLAB | CATVISION | DVC3B19-32 | 2025-06-14 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | No se cierra la orden de manera oportuna, se finaliza a las 16:10 Diagnostico: Control con carcasa quebrada Actividad realizada: Se realiza acople de partes sueltas con pegamento especializado Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-06-11 10:52 |  | 2025-06-11 16:03 | 2025-06-11 17:02 | 59 | 0 | 59 | 255173 | Media | 2025-06-11 10:51 | APROBADA
116797 | CORRECTIVO | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS | el equipo de rx no da luz verde al momento de tomar la radiografía por lo cual no funciona. Necesidad 254676 |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | ODONTOLOGÍA |  | SENSOR RADIOLÓGICO DIGITAL INTRAORAL | 2979 | 4780 |  | CARESTREAM | RVG5200 | HGJC0271 | 2025-06-14 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Señal de detector intermitente Actividad realizada: Se encuentra cableado fracturado, se expone cableado y se encuentra internamente dos cables cortados, se realiza soldadura nuevamente entre las partes de los cableas rotos, se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-06-10 14:53 | 2025-06-10 14:53 | 2025-06-10 16:45 | 2025-06-10 19:12 | 147 | 0 | 147 |  |  |  | APROBADA
116141 | CORRECTIVO | 39447628 | luz beatriz saenz buitrago | interface de saturador malo Buenos días , por favor revisar interface de monitor nro 4521 , esta malo , se necesita de forma prioritaria. Muchas gracias. |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2472 | 4521 |  | EDAN | IM70 | 360080-M19203210006 | 2025-05-31 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Interfaz de SpO2 con funcionamiento incorrecto Actividad realizada: Se evidencia cables desconectados de sus terminales de conexión. Se realiza nuevamente la soldadura de los cables, se realizan pruebas de funcionamiento finales que resultan exitosas Estado final: Equipo queda en buenas condiciones y funciona correctamente Repuestos: No | 2025-05-26 10:17 |  | 2025-05-26 11:05 | 2025-05-26 11:56 | 51 | 0 | 51 | 253994 | Media | 2025-05-26 10:03 | APROBADA
116391 | CORRECTIVO | 1040047690 | MELISSA VALENCIA CARDONA | SOPORTE DE LA TORRE BUENAS TARDES SOLICITO AMABLEMENTE ORGANIZAR SOPORTE DE LA TORRE YA QUE SE DAÑO NUEVAMENTE. MUCHAS GRACIAS |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | ENDOSCOPIAS |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-05-31 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | No se realiza gestión oportuna al dar inicio a la GT, se inicia gestión a las 7:50 am. Diagnostico: Soporte para Endoscopio quebrado Actividad realizada: Se realiza reparación de carcasa de soporte quebrado con pegamento especializado. Luego de dejar secar y verificar éxito de la reparación se asiste al servicio para nuevamente dejar instalado. Estado final: Soporte correctamente instalado y en buenas condiciones Repuestos: No | 2025-05-28 11:24 |  | 2025-05-28 12:53 | 2025-05-29 08:26 | 1173 | 1102 | 71 | 254131 | Media | 2025-05-27 15:46 | APROBADA
118766 | CORRECTIVO | 1000537657 | joel cano correa | Baranda de cama de ucia 06 que no baja Baranda de la cama del cubículo 06 la cual no baja (no funciona la palanca para quitarle el seguro a la baranda y hacer que baje.) |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIA |  | CAMA ELÉCTRICA | 3181 | 4875 |  | STRYKER | SV2 PACKAGE COMPLETE | 5081100018600060 | 2025-08-16 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Manija de baranda quebrada, cable de panel de control fracturado y expuesto, estructura de unión entre frenos torcida y perforada Actividad realizada: Se realiza instalación de una nueva manija para baranda y de cable para panel de control, se endereza estructura y se solda para reparar perforación, luego se pinta y se lleva al servicio para ser instalada nuevamente , se realizan pruebas de funcionamiento finales que resultan exitosas Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: Si. | 2025-08-13 07:31 |  | 2025-08-13 07:35 | 2025-08-13 15:30 | 476 | 199 | 277 | 259123 | Media | 2025-08-13 01:31 | APROBADA
108060 | CORRECTIVO | 39447628 | luz beatriz saenz buitrago | INCUBADORA PUERTA MALA Buenoas tardes, por favor revisar incubadora ATOM NRO 4544 esta con la puerta quebrada. Muchas Gracias . |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIN |  | INCUBADORA | 2479 | 4544 | NT | ATOM | AIR INCU I | 190700097 | 2025-01-18 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Puerta de incubadora quebrada Actividad realizada: Se realiza reparación de zona quebrada, aplicando pegamento especializado de acrílico líquido, polvo y superbonder. Se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas Estado final: Equipo queda en buenas condiciones y funcionando correctamente Repuestos: No | 2025-01-14 16:43 |  | 2025-01-14 16:45 | 2025-01-14 17:25 | 40 | 0 | 40 | 244542 | Media | 2025-01-14 14:04 | APROBADA
117754 | CORRECTIVO | 1041325474 | DIANA CRISTINA MORALES GALLO | termometro de vip flojo buenos dias favor revisar termometro de vip que se encuentra flojo, no alumbra y no censa temperatura en la mayoria de veces, gracias |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | URGENCIAS |  | TERMÓMETRO ELECTRÓNICO | 3764 | M617 |  | WELCH ALLYN | SURE TEM PLUS 692 | 20091274 | 2025-07-12 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Carcasa de compartimento de baterías floja Actividad realizada: Se evidencia pestaña asegura carcasa de compartimento de baterías a la estructura quebrada, se realiza reparación de pestaña quebrada mediante pegamento especializado muy resistente, se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-07-08 09:42 |  | 2025-07-08 10:18 | 2025-07-08 10:57 | 39 | 0 | 39 | 256816 | Media | 2025-07-08 09:15 | APROBADA
113458 | CORRECTIVO | 43550083 | MARIA CRISTINA ZAPATA TORRES | cable de humidificador cable de humidifcador no conecta a la cascada de humidificacion |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIA |  | HUMIDIFICADOR | 3299 | 4956 |  | FISHER & PAYKEL | MR850JSU | 200715452354 | 2025-03-15 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Cable de sensor de temperatura con sensor proximal quebrado. Actividad realizada: Se realizan pruebas de funcionamiento con un nuevo sensor de temperatura, resultando exitosas. Estado final: Equipo queda en buenas condiciones y funcionando correctamente Repuestos: Si | 2025-03-10 07:37 |  | 2025-03-10 07:55 | 2025-03-10 17:08 | 553 | 497 | 56 | 248665 | Media | 2025-03-09 20:48 | APROBADA
116527 | CORRECTIVO | 1041325474 | DIANA CRISTINA MORALES GALLO | pilsioximetro no censa buenas tardes favor revisar pulsioximetro del monitor reportado que no censa gracias |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3712 | 5148 |  | EDAN | IM70 | 360080-M21119570013 | 2025-06-07 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Pinza de saturación con varios tramos fracturados, lo que genera interferencias y funcionamiento intermitente Actividad realizada: Se aprecia que la poder retirar tramos con fractura la pinza quedaría de longitud muy corta por lo que no quedaría en buenas condiciones para el funcionamiento en el servicio pues no cumpliría con las necesidades. Se reemplaza pinza en mal estado por una nueva. Estado final: Equipo queda funcionando correctamente Repuestos: Si | 2025-06-03 18:19 |  | 2025-06-03 18:22 | 2025-06-03 19:05 | 43 | 0 | 43 | 254520 | Media | 2025-06-03 12:21 | APROBADA
118767 | CORRECTIVO | 1038415689 | monica marcela ramirez ocampo | Micropipeta desarmada Micropipeta desarmada |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | LABORATORIO |  | PIPETA 100-1000ΜL | 3167 | EB1455 |  | BOECO GERMANY | AS SERIES | OF29957 | 2025-08-16 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Resorte para eyector de puntas caído Actividad realizada: Se realiza reubicación de resorte en sitio correcto, se realizan pruebas de funcionamiento con eyección de puntas para toma de muestras que resultan exitosas Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-08-13 07:32 |  | 2025-08-13 15:31 | 2025-08-13 16:06 | 35 | 0 | 35 | 259121 | Media | 2025-08-12 17:55 | APROBADA
116881 | CORRECTIVO | 1036425118 | ANDREY CAMILO GAVIRIA SOTO | Termohigrometro en mal estado Cordial saludo. Solicito amablemente su colaboración revisando el termo higrómetro ubicado en el acopio de residuos peligrosos ya que se encuentra en mal estado. Muchas gracias. |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | GESTION AMBIENTAL |  | TERMOHIGRÓMETRO | 2396 | EB1162 | EB1162 | BIOTELECTRONICA | HTC-2 | JH3894 | 2025-06-14 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Equipo encontrado con carcasa averiada Actividad realizada: Se realiza cambio de carcasa, de tarjeta electrónica de adaptador para sonda de Temp °C y de display que también se encontraba fracturado, componentes en buen estado encontrados en el taller. Se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-06-12 10:42 |  | 2025-06-12 14:00 | 2025-06-12 16:09 | 129 | 51 | 78 | 255269 | Media | 2025-06-12 10:20 | APROBADA
116468 | CORRECTIVO | 43714740 | LILIANA PATRICIA GARCIA NARVAEZ | soporte de torre de endoscopia buena tarde, soporte de torre de endoscopia se despega. la torre queda en endoscopia TORRE 1 PISO 3 Gracias |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | CIRUGÍA |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-06-07 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Soporte de torre de endoscopias quebrado Actividad realizada: Fue quebrado durante un procedimiento por especialista en procedimiento, se realiza nuevamente el acople de las partes quebradas con pegamento especializado industrial, se instala nuevamente en torre Estado final: Equipo en buenas condiciones físicas Repuestos: No | 2025-05-31 17:50 |  | 2025-05-31 17:52 | 2025-06-07 12:39 | 9766 | 9710 | 56 | 254424 | Media | 2025-05-31 16:48 | APROBADA
115871 | CORRECTIVO | 1017201760 | ESTEFANIA VELEZ CHAVARRIA | Termohigrometro malo Cordial saludo, solicito amablemente la revisión del termohigrometro del primer puesto de enfermería del area de hospitalización pediatrica ya que al parecer lo dejaron caer, al momento de mirar su funcionamiento se encuentra mal calibrado, arroja temperatura y humedad incorrecta, muchas gracias, feliz día- |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | H5-T2 |  | TERMOHIGRÓMETRO | 1834 | EB0962 | EB0962 | BIOTELECTRONICA | TH-02 | JH2904 | 2025-05-24 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Equipo sufre caída, se desconfiguró unidad de medida y se cae carcasa. Actividad realizada: Se realiza reajuste de unidad de medida pues se encuentra en °F, se acopla nuevamente carcasa, se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas, pruebas realizadas en comparación directa a termohigrómetro de referencia calibrado Estado final: Equipo queda funcionando correctamente y en buenas condiciones Repuestos: No | 2025-05-21 10:02 |  | 2025-05-21 10:03 | 2025-05-21 12:01 | 118 | 66 | 52 | 253713 | Media | 2025-05-21 08:59 | APROBADA
115844 | CORRECTIVO | 1038416873 | ANGIE TATIANA CASTAÑO CASTRO | Servocuna draguer de quirofano Buenos dias Reporto soporte de servocuna que se daño para que porfavor lo revisen y muchas gracias |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UMI | ADAPTACIÓN NEONATAL | CUNA TÉRMICA | 430 | 3833 |  | DRAGUER | RESUCITAIRE MU20503 | ER07453 | 2025-05-24 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Soporte para traslado del equipo quebrado Actividad realizada: Se realizan mediante mezcla de sintesolda capa para rellenar espacio quebrado, se abren orificios en ambos anclajes y se acoplan tornillos con tuercas a las que se le aplica liquido traba rosca, entre ambas capas de soporte y anclaje se aplica también sintesolda, se acoplan y se instalan tornillos. Estado final: Equipo queda en buenas condiciones y funciona correctamente Repuestos: No | 2025-05-20 11:49 |  | 2025-05-20 16:01 | 2025-05-22 16:38 | 2916 | 2680 | 236 | 253609 | Media | 2025-05-20 07:22 | APROBADA
111237 | CORRECTIVO | 1040042920 | VERONICA ANDREA BLANDON GARCIA | SERVOCUNA MALA BUENOS DIAS , POR FAVOR REVISAR SERVOCUNA # 3224 , QUEBRADA BARANDA INFERIOR GRACIAS |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIN |  | CUNA TÉRMICA | 434 | 3224 | 3224 | MEDIX | SM-401 | 5290 | 2025-02-15 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Baranda de acrílico inferior quebrada Actividad realizada: Se realiza reemplazo de baranda quebrada por una que se diseña a medida con acrílico y seguidamente se instala en el equipo. Estado final: Equipo queda en buenas condiciones Repuestos: No | 2025-02-08 12:27 |  | 2025-02-08 12:46 | 2025-02-08 14:07 | 81 | 0 | 81 | 246377 | Media | 2025-02-07 08:16 | APROBADA
108520 | CORRECTIVO | 39447628 | luz beatriz saenz buitrago | Servocuna Mala Buenos días , por favor revisar servocuna Medix nro. 2725. esta la puerta muy mala . Partida. Muchas Gracias . Feliz día . |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIN |  | CUNA TÉRMICA | 433 | 2725 |  | MEDIX | SM-401 | 4072 | 2025-01-25 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Puerta quebrada Actividad realizada: Se realiza diseño de puerta a medida en acrílico. Se instala nuevamente al equipo y se verifica funcionamiento correcto Estado final: Equipo funciona correctamente y en buenas condiciones Repuestos: No | 2025-01-22 12:02 |  | 2025-01-22 12:02 | 2025-01-22 14:15 | 132 | 0 | 132 | 245093 | Media | 2025-01-22 11:16 | APROBADA
111232 | CORRECTIVO | 1036398382 | KATHERINE RAMIREZ ATEHORTUA | MONITOR DE SIGNOS VITALES MONITOR DE SIGNOS VITALES SE DAÑO EL NIBP Y PINZA DE PULSOXIMETRO MALO |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | CIRUGÍA | RECUPERACIÓN 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 970 | 4178 |  | EDAN | IM70 | 360080-M18506920006 | 2025-02-15 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Conector para manguera de NIBP quebrado, se instaura dentro del monitor. Pinza de oximetría con varios puntos de fractura que genera intermitencia Actividad realizada: Se realiza reacople del conector de NIBP mediante pegamento especializado de super bonder y endurecedor, se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas. Se reemplaza pinza de oximetría con varios puntos de fractura por una nueva. Estado final: Equipo queda en buenas condiciones y funcionando correctamente Repuestos: Si | 2025-02-08 09:49 |  | 2025-02-08 09:54 | 2025-02-08 10:53 | 59 | 0 | 59 | 246461 | Media | 2025-02-08 06:55 | APROBADA
114927 | CORRECTIVO | 1003633755 | ELIANA SOFIA SALAZAR GARCIA | Cable dañado BUENAS TARDES. SE REPORTA EL CABLE GRIS QUE SE CONECTA A LAS ASA DE POLIPECTOMÌA DESDE EL ELECTROBISTURÌ, EL CUAL SE REVENTÒ EN UN EXTREMO. MUCHAS GRACIAS. |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | ENDOSCOPIAS |  | ELECTROBISTURÍ | 495 | 1348 |  | ERBE | MCC 350 | A-1568 | 2025-04-26 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Cable de conector gris para polipectomía, reventado Actividad realizada: No es posible realizar nuevamente el empalme del cableado, se deja orden en pausa mientras se solicita repuesto Estado final: En proceso Repuestos: No 14/08/2025 Se cuenta con disponibilidad de repuesto de cable monopolar para electrobisturí, y se entrega en el servicio. Equipo queda funcionando correctamente. | 2025-04-25 08:01 |  | 2025-04-25 09:14 | 2025-08-14 16:29 | 158835 | 158790 | 45 | 251944 | Media | 2025-04-24 18:32 | APROBADA
117832 | CORRECTIVO | 39457091 | VIVIANA VILLEGAS ARISTIZABAL | Mal funcionamiento Por favor revisar pesa de la sala de quimioterapia que no està funcionando. Gracias |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | ONCOLOGÍA |  | BÁSCULA | 124 |  | EB0211 | SOEHNLE | DE PISO BLANCA |  | 2025-07-12 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Báscula con signos de haberse caído Actividad realizada: Se realiza destapado del equipo se evidencia sistema interno desubicado y perilla de ajuste al cero suelta, se ajusta sistema interno incluyendo sus resortes, se reorganiza pieza de riel dentada. Se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas. Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-07-10 08:59 |  | 2025-07-10 09:15 | 2025-07-10 10:09 | 54 | 0 | 54 | 257001 | Media | 2025-07-10 08:51 | APROBADA
108010 | CORRECTIVO | 1038418449 | daniela rios arbelaez | interface con pines torcidos interface con pines torcidos |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1042 | 3818 |  | NIHON KOHDEN | BSM-3763-Q01 | 7903 | 2025-01-18 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Pines de extensión de cable par presión invasiva torcidos Actividad realizada: Se enderezan pines, y se realizan pruebas de funcionamiento en monitor con paciente y se evidencia trazo correcto. Estado final: Equipo queda funcionando correctamente Repuestos: No | 2025-01-13 12:25 |  | 2025-01-13 12:56 | 2025-01-13 13:46 | 49 | 18 | 31 | 244446 | Media | 2025-01-13 12:13 | APROBADA
113518 | CORRECTIVO | 1038406861 | DEISY JOHANA GIRALDO GOMEZ | Cable malo Cable de tensiometro malo |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | RADIOTERAPIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1018 | 3017 |  | EDAN | M50 | 333021-M12102090154 | 2025-03-15 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Manguera para extensión de NIBP rasgada Actividad realizada: Se recorta a medida y se retira trozo afectado, se realiza nuevamente acople entre extensión y brazalete para NIBP, se realizan pruebas de funcionamiento finales que resultan exitosas Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-03-11 07:32 |  | 2025-03-11 10:08 | 2025-03-11 10:41 | 33 | 0 | 33 | 248760 | Media | 2025-03-11 06:45 | APROBADA
114796 | CORRECTIVO | 1040039416 | yohana andrea duque castaño | MONITOR DE SIGNOS VITALES QUEBRADO POR FAVOR REVISAR MONITOR DE SIGNOS VITALES ESTA DESAJUSTADO, QUEBRADO |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1025 | 3064 |  | EDAN | M9 IBP | 301137-M12604730012-01 | 2025-04-26 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Equipo con varias zonas de la carcasa quebradas. Actividad realizada: Se realiza reparación de zonas quebradas utilizando pegamento especializado. Estado final: Equipo queda en buenas condiciones físicas. Repuestos: No | 2025-04-22 07:39 |  | 2025-04-22 09:17 | 2025-04-22 09:58 | 41 | 0 | 41 | 251659 | Media | 2025-04-21 18:44 | APROBADA
114706 | CORRECTIVO | 1102375730 | KAREN VIVIANA CARO JIMENEZ | daño mecanico del TENS Se observaTENS con exposición de cables y daño del mismo. |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIA |  | TENS | 1290 |  | EB0780 | RECOVERY | GM320E | 16406466 | 2025-04-26 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Caída del equipo, separación de carcasas y caída de contactos en el compartimento de batería. Actividad realizada: Se evidencia que la caída ocasionó que los soportes para los contactos de la batería se desplazaran de su lugar correcto, utilizando pegante especializado de sintesolda se aseguran contactos en posición correcta, se asegura tornillería en carcasa del equipo. Se realizan pruebas de funcionamiento finales que resultan exitosas. Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-04-19 12:00 |  | 2025-04-19 12:01 | 2025-04-19 13:47 | 106 | 0 | 106 | 251516 | Media | 2025-04-19 10:46 | APROBADA
118665 | CORRECTIVO | 98709318 | joban andres ortiz valencia | rx portatil rx portatil con mal contacto en el enchufe y por lo tanto al estar conectado en el toma corriente no carga |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | IMAGENOLOGÍA |  | SISTEMAS RAYOS X CONVENCIONAL MOVIL | 4820 | 6232 |  | PHILIPS | MOBILE DIAGNOST WDR | 24410056 | 2025-08-16 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Cable AC fracturado, y baterías no cargan. Actividad realizada: Se realiza recorte de zona fracturada del cable AC, y se acopla nuevamente a una clavija nueva, se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: Si. | 2025-08-11 07:36 |  | 2025-08-11 07:39 | 2025-08-11 09:14 | 95 | 0 | 95 | 258919 | Media | 2025-08-09 18:02 | APROBADA
114495 | CORRECTIVO | 1035922522 | ASTRID LORENA OCHOA OCHOA | FLUJOMETRO 229 ROTO BUENOS DIAS, SE REALIZA REPORTE DE FLUJOMETRO 229 ERL CUAL SE ENCUENTRA ROTO |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIP |  | FLUJÓMETRO | 1654 | 229 |  | AMVEX | SENCILLO | FMAO08046FK | 2025-04-12 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | No se realiza gestión oportuna al abrir la GT, se comienza su gestión desde las 13:10 pm Diagnostico: Tubo exterior del flujómetro quebrado. Actividad realizada: Se realiza reparación de tubo exterior mediante pegamento especializado el cual se deja secar para seguidamente volver a instalar en el equipo, se realizan pruebas de funcionamiento con ayuda del analizador de flujo donde se verifican que no hay fugas y que los valores arrojados se encuentran dentro del rango permitido de error Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-04-10 13:31 |  | 2025-04-10 13:31 | 2025-04-10 13:59 | 28 | 0 | 28 | 251013 | Media | 2025-04-10 12:38 | APROBADA
106640 | CORRECTIVO | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS | Pipeta quebrada, sufre caída. |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | LABORATORIO |  | PIPETA 5-50ΜL | 1149 |  | EB0940 | BRAND | TRANSFERPETTE | 16L77426 | 2025-01-04 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Carcasa de acrílico que recubre dígitos de contador de volúmenes quebradas Actividad realizada: Se acopla lámina de acetato y se recubre con acrílico en polvo y pegamento especial, se molde a medida del espacio fragmentado y se deja secando Estado final: Equipo queda en buenas condiciones físicas y funciona correctamente Repuestos: No | 2024-12-27 15:47 | 2024-12-27 15:47 | 2024-12-27 16:02 | 2024-12-27 16:46 | 43 | 0 | 43 |  |  |  | APROBADA
118312 | CORRECTIVO | 43714740 | LILIANA PATRICIA GARCIA NARVAEZ | no funciona el Termohigrometro buenos dias recibo termohigrometro del quirofano 1 que no funciona , se deja en preparacion VIP |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | CIRUGÍA |  | TERMOHIGRÓMETRO | 4407 | EB2084 | EB2084 | BIOTELECTRONICA | TH-02 | JH8308 | 2025-08-02 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Evidente caída del equipo, display quebrado Actividad realizada: Se realiza reemplazo de display quebrado por uno en buen estado encontrado en el taller, se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-07-26 08:43 |  | 2025-07-26 08:58 | 2025-07-26 10:08 | 71 | 0 | 71 | 258117 | Media | 2025-07-26 07:19 | APROBADA
115117 | CORRECTIVO | 1128447985 | davidson jhoeynes suarez pineda | FLUJOMETRO CON FUGA PARTE SUPERIOR DEL FLUJOMETRO DONDE MARCA LOS LITROS DE OXIGENO ESTA CON FUGA |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | H2-T1 |  | FLUJÓMETRO | 1713 | 291 |  | AMVEX | SENCILLO | FMAO06930GN | 2025-05-03 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Tubo exterior fracturado, Fuga del equipo Actividad realizada: Se realiza recubrimiento de zona fracturada con pegamento especializado de sintesolda. Se realizan pruebas de funcionamiento finales que resultan exitosas Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-04-30 07:34 |  | 2025-04-30 14:26 | 2025-04-30 15:17 | 51 | 0 | 51 | 252284 | Media | 2025-04-30 02:55 | APROBADA
116879 | CORRECTIVO | 30391469 | dora albeny herrera duque | SENSOR DE TEMPERATURA BUENOS DIAS, SE REPORTA SENSOR DE INCUBADORA DE TEMPERATURA DAÑADO,MUCHAS GRACIAS |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIN |  | INCUBADORA | 4821 | 6231 |  | DRAGER | ISOLETTE 8000 PLUS | DSSM-0044 | 2025-06-14 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Sensor de temperatura reventado Actividad realizada: Se reemplaza sensor en defectuoso por uno nuevo Estado final: Equipo queda en buenas condiciones físicas y funciona correctamente Repuestos: Si | 2025-06-12 10:06 |  | 2025-06-12 13:16 | 2025-06-12 13:59 | 43 | 0 | 43 | 255260 | Media | 2025-06-12 09:41 | APROBADA
115793 | CORRECTIVO | 1001408990 | ANA MARIA CIRO BUITRAGO | servocuna 6292 se reprta servocuna 6292 de uci neonatal, la cual tiene una baranda suelta, agradezco la colaboracion. |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIN |  | CUNA TÉRMICA | 4972 | 6292 |  | DRAGUER | RESUCITAIRE MU20503 | DSTA-0006 | 2025-05-24 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Esquinero quebrado Actividad realizada: Se realiza instalación de esquinero en buen estado encontrado en el taller Estado final: Equipo queda en buenas condiciones físicas y funciona correctamente Repuestos: No | 2025-05-19 11:58 |  | 2025-05-19 14:21 | 2025-05-19 15:09 | 48 | 0 | 48 | 253497 | Media | 2025-05-19 11:57 | APROBADA
121155 | CORRECTIVO | 39446126 | MONICA PATRICIA GOMEZ BETANCUR | tapa quebrada Hemoglobinometro SN 495h0004812, y placa EB2357, con tapa quebrada,. Si esta funcionando, se reporta a proveedor para revision. |  | 1002148401 | ange daniela carvajal cartagena |  | BANCO DE SANGRE |  | SISTEMA PARA LA DETECCIÓN DE HEMOGLOBINA | 4809 | EB2357 | EB2357 | MISSION PLUS | MISSION PLUS HB | 495H0004812 | 2025-11-01 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: patica de tapa reventada Actividad realizada: se revisa y se encuentra tapa con patica reventada por lo que se direcciona orden a la coordinadora Alejandra duque Estado final: pendiente por respuesta Repuestos: | 2025-10-31 16:16 |  | 2025-10-31 16:16 |  |  |  |  | 264152 | Media | 2025-10-31 16:13 | EN PROCESO
121952 | CORRECTIVO | 1047965390 | leidy yulieth orozco sanchez | autoclave # 1 boton emergencia BUENOS DIAS PIDE LA CONTRASEÑA "SUPERVISOR" PARA PODER CONTINUAR EL PROCESO DE INICIO |  | 1002148401 | ange daniela carvajal cartagena | GETINGE COLOMBIA | CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN | AUTOCLAVE | AUTOCLAVE VAPOR | 79 | 3565 |  | GETINGE | HS6617 TER2 | 2531891-010-01 | 2025-12-06 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Autoclave pide contraseña para iniciar. Pulsador de emergencia dañado. Actividad realizada: Inicio real 07:15. Se contacta con el proveedor. Se quita el bloqueo tras introducir la contraseña indicada con el proveedor pero se sigue evidenciando alarma de pulsador de emergencia. Se dejan los switches de los pulsadores cerrados y el equipo permite iniciar con el funcionamiento, pero se determina que ambos pulsadores están malos, uno por mal trato y rompimiento en la parte de la llave que no permite regresarlo a su posición original, y el otro porque no se queda fijo al pulsarlo, por lo que no llega a hacer contacto con los swithces para interrumpir el circuito. El equipo queda funcional pero temporalmente sin botón de emergencia. Se pasa el caso al proveedor. 03/12/2025 Se solicita cotización de pulsador a proveedor. | 2025-12-03 07:54 |  | 2025-12-03 08:33 |  |  |  |  | 265898 | Media | 2025-12-03 05:30 | EN PROCESO
112641 | CORRECTIVO | 1036926343 | lisandro arley rendon saraza | Alarma error autodiagnóstico Paciente con terapia de hemodiálisis. El filtro se coagula, se realiza cambio sin complicaciones pero después de una hora de instalado el filtro suena la alarma de error de autodiagnóstico, se da la opción de nueva prueba la cual pasa sin complicaciones pero a los 45 minutos vuelve a sonar la alarma de autodiagnóstico. |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | UCIP |  | SISTEMA PARA HEMODIÁLISIS DE ALTA PERMEABILIDAD | 2752 | EB1260 | EB1260 | GAMBRO LUNDIA AB | PRISMAFLEX | PA-12932 | 2025-02-22 | PENDIENTE | MAL USO |  |  | Diagnóstico: Equipo con alarma constante Actividad realizada: Se va al servicio la jefe informa de la falla que ha sido constante que permanece el error en autodiagnóstico, por lo que se programa visita para intervención con el proveedor, 21/02/2025 Esteban Lopez Caicedo El proveedor visita el servicio e identifica que la alarma reportada es por error en usa del equipo por lo que realiza una capacitación con el personal para realizar una retroalimentación y mostrar la correcta puesta en marcha del equipo al realizar el cambio de los filtros Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-02-19 11:40 |  | 2025-02-19 20:19 | 2025-02-21 16:02 | 2623 | 2574 | 49 | 246992 | Media | 2025-02-17 09:17 | APROBADA
114406 | CORRECTIVO | 1088315109 | MANUELA AGUIRRE TORRES | maquina de anestesia con pieza mala Solicito amablemente revisar maquina de anestesia del resonador, debido a que una de las piezas de las cuales se conecta el circuito de anestesia se encuentra suelta, |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | IMAGENOLOGÍA |  | MÁQUINA DE ANESTESIA | 4027 | 5531 | 5531 | DRAGER | FABIUS MRI | ASRE-0006 | 2025-04-12 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Máquina con el acople inspiratorio suelto Actividad realizada: Se observa que el conector se cae fácilmente, y no se mantiene en su posición se intenta acoplar nuevamente pero no se logra, se contacta con el proveedor, el cual indica que esto se debe ingresar a presión pero con precaución ya que como es pasta rígida se puede fracturar fácilmente, se usan trapos y guantes para no fracturar la pieza se logra acomodar y se prueba en la máquina de anestesia, se realizan pruebas de fuga y pasan correctamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-04-08 17:20 |  | 2025-04-08 18:15 | 2025-04-08 19:59 | 104 | 0 | 104 | 250830 | Media | 2025-04-08 17:19 | APROBADA
107618 | CORRECTIVO | 1001478560 | andrea blandon osorio | Monitor no sostiene carga Monitor de signos vitales de sala de reanimación 2 el equipo no sostiene la carga, monitor que si se desconecta de electricidad de inmediato se apaga |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3655 | 5126 |  | EDAN | IM70 + CO2 | 360080-M21119560009 | 2025-01-11 | PENDIENTE | MAL USO |  |  | Diagnóstico: Monitor con aparente mal funcionamiento de la bateria Actividad realizada: Se al servicio para identificar si realmente el monitor se apaga rápidamente pero se observa que tiene la bateria baja pero esta cargando, se desconecta y se realiza la prueba de autonomía estando cargado al 50% aproximadamente y se observa un funcionamiento de aproximadamente 30 minutos, tomando presion no invasiva y saturación, se deja cargar y se vuelve a dejar desconecta un tiempo y el monitor trabaja correctamente por un tiempo prolongado, por lo que se procede a cerrar orden y se informa a la jefe del servicio como verificar si el monitor está conectado correctamente a la corriente. Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-01-09 09:16 |  | 2025-01-09 12:05 | 2025-01-09 13:31 | 86 | 0 | 86 | 244172 | Media | 2025-01-09 08:11 | APROBADA
108379 | CORRECTIVO | 1036934169 | LADY JOHANA ALVAREZ GOMEZ | Conector de mangueras desajustado. Compresor de colchón inflable 647 se encuentra desajustado el conector donde van las mangueras del colchón y no insufla. Muchas gracias. |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | UCIA |  | SUPERFICIE DE AIRE ALTERNANTE | 3819 | M647 |  | GRAND HEALTHCARE | TAURUS IV | AF48042 | 2025-01-25 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnóstico: Conector de superficie fracturado por mal trato Actividad realizada: Se abre el equipo para retirar la tapa fracturada y se procede a bajar, posteriormente se busca pantalla y cables para la impresora 3D y así poder a poner a imprimir la pieza fracturada, se espera por pieza ...Se instala la pieza se pega y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-01-18 08:44 |  | 2025-01-18 08:53 | 2025-01-18 13:57 | 304 | 177 | 127 | 244813 | Media | 2025-01-18 03:47 | APROBADA
108397 | CORRECTIVO | 1007290576 | carlos enrique mendoza echeverri | FONENDOSCOPIO SIN OLIVA Cordial saludo, Solicito apoyo con equipo de fonendoscopio por pérdida de una de sus olivas. Mil gracias y feliz día. |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | ATENCIÓN PRIMER NIVEL |  | FONENDOSCOPIO | 3715 | EB1691 | EB1691 | BOKANG | BK3006 | EB1691 | 2025-01-25 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnóstico: Fonendoscopio sin una de sus olivas. Actividad realizada: Se procede a instalar una oliva en buen estado que se encuentra en el taller, se aprieta para garantizar que no se caiga y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-01-20 08:34 |  | 2025-01-20 17:10 | 2025-01-20 17:20 | 11 | 0 | 11 | 244873 | Media | 2025-01-20 07:37 | APROBADA
106698 | CORRECTIVO | 1036934169 | LADY JOHANA ALVAREZ GOMEZ | Colchón malo Colchon malo, no insufla |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | UCIA | CUBICULO 19 | SUPERFICIE DE AIRE ALTERNANTE | 3720 | M584 |  | GRAND HEALTHCARE | TAURUS-IV | AF48034 | 2025-01-04 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnóstico: Superficie de aire alternante con conector fracturado dentro de la manguera del colchón Actividad realizada: Primero se procede a retirar la parte fracturada de la manguera, con ayuda de las pinzas se sacan todos los restos de plástico para evitar que generen rotos en las celdas del colchón se baja la superficie al taller para imprimir unos conectores pero no es posible debido a una falla en al impresora 3D, por lo que se pausa mientras se puede imprimir el conector para ensamblar 15/01/2025: VG Se imprime pieza y se instala en el equipo, queda pendiente la tapa que va en la manguera del colchón 16/01/2025 Esteban Lopez Caicedo Se termina de imprimir la tapa que va a la manguera se instala en el compresor con una correa y se deja inflando el colchón para observar el comportamiento, se corrobora el correcto funcionamiento y que no hay perdida de presión, se cierra orden a satisfacción Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2024-12-30 18:08 |  | 2024-12-31 07:07 | 2025-01-16 10:45 | 23258 | 23075 | 183 | 243684 | Media | 2024-12-28 21:44 | APROBADA
107619 | CORRECTIVO | 1006739793 | ANA SOFIA BARROS CHURTA | termometro roto termometro sin la parte de abajo, esta roto |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | H6-T2 |  | TERMÓMETRO ELECTRÓNICO | 3589 | EB1614 | EB1614 | COVIDIEN | FILAC 3000 | A1565932X | 2025-01-11 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnóstico: Carcasa del termómetro digital está fracturada por caida Actividad realizada: Se procede a buscar una carcasa en buen estado en el taller se reemplaza, se cambia la tarjeta principal y la pantalla para la carcasa buena se vuelve a ensamblar y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente, además se aplica autofundente en el cable de la sonda ya que se observa en algunos puntos está sin el encauchetado Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-01-09 09:17 |  | 2025-01-09 13:37 | 2025-01-09 14:55 | 78 | 0 | 78 | 244176 | Media | 2025-01-09 08:59 | APROBADA
107263 | CORRECTIVO | 1214735644 | MARIA ESTEFANY BETANCUR GIRALDO | ekg malo muchas gracias |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | H6-T2 |  | ELECTROCARDIÓGRAFO | 3739 | 5156 | 5156 | EDAN | SE-3 | 360250-M21118930144 | 2025-01-11 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnóstico: Electrocardiógrafo con rodillo de impresora fracturado Actividad realizada: Se procede a pegar las piezas que se fracturaron se acomoda el piñón que quedó fuera de lugar, Se lija y limpia la cinta térmica, se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-01-07 12:06 |  | 2025-01-07 15:59 | 2025-01-07 17:18 | 78 | 0 | 78 | 244047 | Media | 2025-01-07 11:55 | APROBADA
112502 | CORRECTIVO | 1040043921 | KATHERINE CASTAÑEDA CASTRO | Pulsoximetro Pulsoximetro de urgencias con mal estado del cable, monitor en cuarto de equipos Muchas gracias |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3657 | 5128 |  | EDAN | IM70 + CO2 | 360080-M21119560011 | 2025-02-22 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnóstico: Pinza no genera curva de saturación Actividad realizada: Se abre la pinza y se observa en los diodos emisores el cable fue arrancado sin posibilidad de volver a soldar por o que se procede a entregar una pinza nueva en el servicio en reposición Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: Si | 2025-02-18 18:00 |  | 2025-02-18 18:54 | 2025-02-18 19:33 | 39 | 0 | 39 | 247170 | Media | 2025-02-18 16:15 | APROBADA
107186 | CORRECTIVO | 1022124034 | VICTOR HUGO PEREZ LOPEZ | Caida de la Pesa Personal de Nutricion, deja caer la pesa al trasladarla a la habitacion y esta sufre daños en su panel |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | H2-T2 |  | BÁSCULA | 4078 | EB1907 | EB1907 | SECA | 750 REF7501017008 | 10000000750066 | 2025-01-04 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Caída de bascula genera que se quiebre el acrilico Actividad realizada: Se busca un acrílico en el taller con el cual se toman las medidas y se recortan para instalar en la carátula, se pega con pegaloca y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-01-02 15:24 |  | 2025-01-02 15:32 | 2025-01-02 19:40 | 248 | 80 | 168 | 243859 | Media | 2025-01-02 14:53 | APROBADA
114294 | CORRECTIVO | 1095945884 | ANGIE LORENA SANCHEZ VELASQUEZ | pulsioximetro malo pulsioximetro malo |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3656 | 5127 |  | EDAN | IM70 + CO2 | 360080-M20C19970006 | 2025-04-05 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnóstico: Pinza de saturación con pines doblados Actividad realizada: Al ir al servicio la jefe muestra que la pinza tiene dificultad al ajustar con la interfaz, se recibe la pinza y se observa que los pines estan un poco torcios lo que dificultad el acople entre las dos partes se enderezan, posteriormente se cambia uno de los resortes y se limpia la almohadilla que estaba en mal estado, se regresa la pinza al servicio Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-04-04 12:22 |  | 2025-04-04 12:29 | 2025-04-04 13:47 | 78 | 0 | 78 | 250529 | Media | 2025-04-04 11:54 | APROBADA
111308 | CORRECTIVO | 1041327539 | YENY ALEJANDRA LOPEZ GARCIA | medicion ekg malo medicion ekg malo |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | SALA PROCEDIMIENTOS |  | ELECTROCARDIÓGRAFO | 499 |  | P07 | NIHON KOHDEN | ECG-1150 | 14056 | 2025-02-15 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnóstico: electrocardiógrafo con aparente mal funcionamiento Actividad realizada: Se traslada el equipo a el taller para realizar pruebas de funcionamiento y se observa que las chupas y las pinzas están con abundante gel lo que puede provocar sulfatación y falla en el sensado se procede a limpiar y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-02-10 12:43 |  | 2025-02-10 13:49 | 2025-02-10 14:46 | 57 | 0 | 57 | 246534 | Media | 2025-02-10 10:44 | APROBADA
107923 | CORRECTIVO | 1036950741 | maria camila londoño rodriguez | Incb 3800 Feliz día Se solicita amablemente la revisión de la puerta de la incubadora 3800 ya que esta suelta de la doble pared como se muestra en la foto. cordialmente |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | UCIN | P7 CUB 15 | INCUBADORA | 753 | 3800 | 3800 | DRAGER | ISOLETTE 8000 | CY07027 | 2025-01-11 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnóstico: incubadora con bisagras de puerta interna fracturadas Actividad realizada: Se observa que las bisagras fueron forzadas y por esto se fracturan provocando que la pared interna se caiga se informa al coordinador para cotizar pieza con proveedor o para pedir bisagra genérica para instalar, pendiente indicaciones 30/01/2025 Esteban Lopez caicedo Se baja la incubadora al taller para adaptar una bisagra para la pared dobles, se busca la bisagra ideal para no tener que modificar mucho el acrílico, se cambia la tornillería se procede a bajar las partes fracturadas se usa el taladro para realizar unos huecos idóneos según los que se tienen en la incubadora, se instala la bisagra y se asegura con tornillos y tuercas, se realizan pruebas de funcionamiento, y se verifica la estabilidad en el movimiento todo queda en optimas condiciones de fucniaoenmrino Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-01-10 12:00 |  | 2025-01-10 17:21 | 2025-01-30 14:00 | 28599 | 28239 | 360 | 244283 | Media | 2025-01-10 11:59 | APROBADA
111636 | CORRECTIVO | 1036961121 | TATIANA GIRALDO CASTAÑO | Tablero de comandos se despego El tablero de comando de la cama que se encuentra en la habitación 324 se encuentra despegado, y con el cableado por fuera |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | H3-T2 |  | CAMA ELÉCTRICA | 272 | 2507 |  | DOMETAL | 131-71 | 2058-431 | 2025-02-15 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnóstico: Panel de control derecho fracturado Actividad realizada: Se procede a quitar las partes quebradas, se observa que la tarjeta electrónica está muy sulfatada y los contactos también, se limpia con alcohol isopropilico y un cepillo retirando toda la suciedad se busca en el taller un panel de control derecho externo para intercambiar se ensambla y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de fucniaoenmitno Repuestos: No | 2025-02-12 12:56 |  | 2025-02-12 12:58 | 2025-02-12 14:22 | 84 | 0 | 84 | 246708 | Media | 2025-02-12 12:14 | APROBADA
112808 | CORRECTIVO | 1040759206 | luisa fernanda sarria gil | PUERTA DE SERVOCUNA QUEBRADA BUENAS TARDES EN UCIN 23 SE ENCUENTRA UNA SERVOCUNA DONDE SE LE DESPRENDIO UNA PARTE DE LA BARANDA |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | UCIN |  | CUNA TÉRMICA | 433 | 2725 |  | MEDIX | SM-401 | 4072 | 2025-02-22 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnóstico: Puesta de servocuna quebrada Actividad realizada: Se procede a utilizar acrílico para diseñar una puerta nueva se le hacen los huecos de los pivotes, se realizan los espacios para pasar los cables, se pule y se realizan pruebas de funcionamiento para garantizar la seguridad y que no se quiebre fácilmente. Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-02-21 18:21 |  | 2025-02-21 18:27 | 2025-02-24 13:49 | 4042 | 3835 | 207 | 247536 | Media | 2025-02-21 17:59 | APROBADA
114231 | CORRECTIVO | 1040051120 | JOHANA MILENA GOMEZ MARTINEZ | SENSOR DE TEMPERATURA MALO BUENAS TARDES, SE REPORTA SENSOR DE TEMPERATURA EN UCEN YA QUE ESTE TIENE LOS CABLES INTERNOS EXPUESTOS, GRACIAS |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | UCIN |  | INCUBADORA | 2477 | 4542 |  | ATOM | AIR INCU I | 190500788 | 2025-04-05 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnóstico: Sensor de temperatura fracturado Actividad realizada: Se busca un sensor nueva del almacén para entregar en reposición al servicio. Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: Si | 2025-04-02 17:27 |  | 2025-04-02 17:35 | 2025-04-02 18:31 | 57 | 0 | 57 | 250405 | Media | 2025-04-02 17:26 | APROBADA
114460 | CORRECTIVO | 1105783872 | NORIDA SALGUERO RODRIGUEZ | monitor no toma presion favor revisar monitor de sala de recuperacion pos, con placa 4348, ubicado en cubiculo 10, no ha sido posible conectarle el brazalete de presion arterial no invasiva, gracias |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1956 | 4348 |  | EDAN | IM50 | 360069-M18C15120031 | 2025-04-12 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Pin de presión no invasiva fracturado. Actividad realizada: Se procede a retirar el pin fracturado para poner uno en buen estado que permita conectar la manguera al monitor se ajusta con tuerca y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-04-09 17:35 |  | 2025-04-09 18:53 | 2025-04-09 19:33 | 40 | 0 | 40 | 250921 | Media | 2025-04-09 16:12 | APROBADA
106687 | CORRECTIVO | 1038415558 | jesika juliana cardona lopez | Infusor malo Infusor malo |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | URGENCIAS |  | INFUSOR | 3108 | EB1405 |  | RIESTER | MANUAL | 200223946 | 2025-01-04 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnóstico: infusor con caratula y aguja mala por aparente caída. Actividad realizada:Se abre la carátula y se acomoda correctamente se insal tornillo faltante y se realizan pruebas de fuga satisfactoriamente Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2024-12-30 13:10 |  | 2024-12-30 18:59 | 2024-12-30 19:50 | 51 | 0 | 51 | 243727 | Media | 2024-12-30 12:54 | APROBADA
113915 | CORRECTIVO | 1036781996 | NATALIA AGUDELO PATIÑO | Pulsioxímetro No censa |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3222 | 4917 |  | EDAN | IM70 | 360080-M20606700027 | 2025-03-29 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnóstico: Pinza con conector y cables fracturados Actividad realizada: Se procede a recortar el tramo en mal estado y se cambia por uno bueno, se sueldan y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-03-25 12:24 |  | 2025-03-25 16:56 | 2025-03-25 18:20 | 84 | 0 | 84 | 249798 | Media | 2025-03-25 12:09 | APROBADA
108517 | CORRECTIVO | 1007291662 | alejandra montoya vergara | saturador malo SATURADOR MALO DE MONITOR |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | H2-T1 | CUARTO DE EQUIPOS | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3161 | 4867 |  | EDAN | IM70 | 360080-M20506870002 | 2025-01-25 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnóstico: pinza con los pines doblados. Actividad realizada: Se enderezan los pines y se le indica a las auxiliares como se debe conectar la pinza para evitar este tipo de daños, finalmente se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-01-22 10:44 |  | 2025-01-22 10:45 | 2025-01-22 11:22 | 37 | 0 | 37 | 245070 | Media | 2025-01-22 08:04 | APROBADA
107199 | CORRECTIVO | 1047972946 | estefania valencia valencia | FONENDOSCOPIO AVERIADO Buenos días. Solicito el favor de hacer revisión de fonendoscopio con placa EB1388, el cual se encuentra ubicado en primer Nivel, Primer Piso, Sala de Procedimientos, debido a que está averiado. Muchas gracias. |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | ATENCIÓN PRIMER NIVEL |  | FONENDOSCOPIO | 3024 | EB1388 | EB1388 | PRESTIGE | ADULTO DE LUJO | EB1388 | 2025-01-04 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnóstico: Arco metálico fracturado Actividad realizada: Se procede a intentar ingresar el arco pero resulta imposible ya que se quebró en el extremo de la pata, por lo que se procede a buscar un arco en buen estado en el taller para instalar, finalmente se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-01-03 07:54 |  | 2025-01-04 09:58 | 2025-01-04 11:10 | 72 | 0 | 72 | 243883 | Media | 2025-01-03 07:35 | APROBADA
114091 | CORRECTIVO | 70909433 | MAURICIO ROJAS GOMEZ | pinza abierta de puslzosimetria pinza abierta de puslzosimetria |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3222 | 4917 |  | EDAN | IM70 | 360080-M20606700027 | 2025-04-05 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Carcasa de pinza fracturada Actividad realizada: Se procede a buscar una carcasa en buen estado en el taller se instala se observa que los resortes están a punto de fracturarse se cambian y se ensambla todo nuevamente, se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-04-01 11:48 |  | 2025-04-01 16:32 | 2025-04-01 17:10 | 37 | 0 | 37 | 250264 | Media | 2025-04-01 11:21 | APROBADA
112102 | CORRECTIVO | 1102375730 | KAREN VIVIANA CARO JIMENEZ | daño mecanico del TENS El tens presenta salida de sus conexiones internas- como cables, pilas y estructuras. |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | UCIA |  | TENS | 2956 | EB1348 | EB1348 | RECOVERY | GM320T | 19210854 | 2025-02-15 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnóstico: Tens con carcasa fracturada y cables reventados Actividad realizada: Se procede a pegara la carcasa con pegaloca y soldar los cables que se reventaron se deja secar y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-02-14 13:45 |  | 2025-02-14 14:26 | 2025-02-14 15:29 | 63 | 0 | 63 | 246885 | Media | 2025-02-14 13:03 | APROBADA
107379 | CORRECTIVO | 1036956323 | YUDY TATIANA CEBALLOS ALZATE | Pulsooximetro de monitor de trasporte Pulsooximetro de monitor de trasporte no sensa |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1955 | 4349 |  | EDAN | IM50 | 360069-M18C15120080 | 2025-01-11 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnóstico: Pinza con cables reventados . Actividad realizada: Se retira el conector fracturado se sueldan los cables nuevamente al conector y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-01-07 17:55 |  | 2025-01-07 18:09 | 2025-01-07 19:14 | 65 | 0 | 65 | 244069 | Media | 2025-01-07 17:45 | APROBADA
111307 | CORRECTIVO | 1128277895 | DIANA MARIA DUQUE VELEZ | Turbina de espirometro Buenos Dias La Turbina del equipo de espirometrias, se partio, por lo tanto no realiza un buen sello con el filtro. Se requiere una nueva, muchas gracias. |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | CONSULTA EXTERNA |  | ESPIRÓMETRO | 2665 | 4575 |  | MIR (MEDICAL INTERNATIONAL RESEARCH) | SPIROBANK II | A23-0Y.11801 | 2025-02-15 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnóstico: turbina fracturada Actividad realizada:Se recibe la turbina fracturada se intenta pegar pero las grietas al ser de gran tamaño se abren fácilmente cuando se instala el filtro del espirómetro, por lo que se procede a entregar uno nuevo en reposición. Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento. Repuestos: si | 2025-02-10 12:42 |  | 2025-02-10 14:46 | 2025-02-10 15:39 | 53 | 0 | 53 | 246532 | Media | 2025-02-10 10:43 | APROBADA
111238 | CORRECTIVO | 1040042920 | VERONICA ANDREA BLANDON GARCIA | seguro de incubadora buenos dias por favor revisar puerta de incubadora ( no tiene seguro) muchas gracias |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | UCIN |  | INCUBADORA | 2466 | 4537 |  | ATOM | AIR INCU I | 190500781 | 2025-02-15 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico:Puerta de incubador sin 2 seguros, con riesgo para el paciente Actividad realizada: Se procede buscar unos seguros en buen estado en el taller se logra encontrar uno y se instala, para el otro se adaptan unos pasadores de una incubadora de otra modelo de forma que cumpla con la función de asegurar la puerta, se buscan los tornillos adecuados y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-02-08 14:33 |  | 2025-02-08 14:38 | 2025-02-08 15:48 | 70 | 0 | 70 | 246466 | Baja | 2025-02-08 08:33 | APROBADA
111906 | CORRECTIVO | 15443719 | JHON JAIRO GARCIA CORREA | pulsoximetro de recuperacion pos malo se solicita arreglo |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2543 | 4577 |  | NIHON KOHDEN | BSM6301 | 9305 | 2025-02-15 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnóstico:Pinza de saturación con diodo emisor saturado de sangre y con la almohadillas reventadas Actividad realizada: Se procede a limpiar los diodos de la pinza se pegan la almohadillas y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-02-13 18:57 |  | 2025-02-13 19:00 | 2025-02-13 19:39 | 39 | 0 | 39 | 246823 | Media | 2025-02-13 18:26 | APROBADA
113905 | CORRECTIVO | 1041230483 | LEYDI MARYEDI SALAZAR CASTRO | CABLE SENSOR SATURACION FUNCIONA INCORRECTAMENTE Buenos días, Solicito amablemente revisión de cable de saturación ya que deja de marcar valores de saturación y frecuencia cardíaca, al parecer se afloja de sitio de conexión. Gracias. |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2880 | 4781 |  | EDAN | IM50 | 360069-M19C14960053 | 2025-03-29 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnóstico: Pin de conexión fracturado Actividad realizada: Se procede a recortar el pin se vuelve a soldar uno en buen estado y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-03-25 11:50 |  | 2025-03-25 13:54 | 2025-03-25 14:57 | 62 | 0 | 62 | 249735 | Media | 2025-03-24 08:31 | APROBADA
112810 | CORRECTIVO | 1053777802 | laura marcela zuluaga hernandez | infusor ecmo por favor revisar infusor de ECMO, no tiene tapa protectora del regulador. gracias |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | UCIA |  | INFUSOR | 5152 | EB2500 | EB2500 | RIESTER | MANUAL | 241120809 | 2025-03-01 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnóstico: infusor sin visor ni anillo Actividad realizada:Se busca un visor en buen estado en el taller y un anillo para instar, finalmente se realizan pruebas de fuga satisfactoriamente Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-02-22 08:11 |  | 2025-02-22 14:29 | 2025-02-22 17:10 | 161 | 131 | 30 | 247540 | Media | 2025-02-22 00:47 | APROBADA
107204 | CORRECTIVO | 1038416873 | ANGIE TATIANA CASTAÑO CASTRO | neoppuf del servicio Buenos dias Realizo el reporte de neopuff de UMI que esta desajustado para que porfavor lo organicen Muchas gracias |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | UMI |  | REANIMADOR DE BEBÉS | 1174 | 3567 |  | FISHER & PAYKEL | RD900ASU | 141203004260 | 2025-01-04 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnóstico: Carcasa superior del reanimador de bebés fracturada. Actividad realizada: Se procede a fabricar la carcasa fracturada en acrílico se realiza a medida se pule e instala con la tornilleria original, se realizan pruebas de funcionamiento y equipo trabaja correctamente. Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento. Repuestos: No | 2025-01-03 11:55 |  | 2025-01-03 13:29 | 2025-01-03 16:11 | 162 | 0 | 162 | 243901 | Media | 2025-01-03 09:06 | APROBADA
114087 | CORRECTIVO | 1038416873 | ANGIE TATIANA CASTAÑO CASTRO | neopuff malo Buenos días Realizo el reporte de neopuff que se le daño la entrada para conectar la manguera lisa para que por favor me lo revisen Muchas gracias |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | UMI | SALA DE PARTO 1 | REANIMADOR DE BEBÉS | 1174 | 3567 |  | FISHER & PAYKEL | RD900ASU | 141203004260 | 2025-04-05 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnóstico: Fractura en conector de manguera Actividad realizada: Se recibe la pieza fracturada y se intenta pegar pero, se evidencia que no quedaría lo suficientemente rígida para su uso normal por lo que se procede a bajar toda la pieza y se espera por la impresión Se lija y se retiran los soportes de impresión 3d, igualmente con la carcasa del neopuff, se aplica sintesolda y se pega la pieza iressa se asegura de que seque correctamente y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-04-01 10:51 |  | 2025-04-01 12:16 | 2025-04-01 16:32 | 256 | 135 | 121 | 250257 | Media | 2025-04-01 09:43 | APROBADA
107188 | CORRECTIVO | 1105783872 | NORIDA SALGUERO RODRIGUEZ | mesa quirurgica mala favor revisar mesa quirurgica de sala1, no se ha podido posicionar correctamente la paciente para la cirugia |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | CIRUGÍA |  | MESA DE CIRUGÍA | 4209 | 5726 |  | BENQ | DR.MAX 7000S | 2A295-V6-0065 | 2025-01-04 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Mesa de cirugia sin el funcionamiento del control Actividad realizada: Se va al servicio y están en procedimiento por lo que indican que se da disponibilidad después al finalizar el procedimiento ... Se retorna ya que la mesa está disponible para revisar y se observa que el control al parecer sufrió una hiperextensión del cable ya que este no responde al ser accionado, se verifica el conector y está fuera de sitio, se conecta bien y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-01-02 16:10 |  | 2025-01-02 16:19 | 2025-01-02 17:57 | 98 | 21 | 77 | 243871 | Media | 2025-01-02 16:08 | APROBADA
114116 | CORRECTIVO | 1105783872 | NORIDA SALGUERO RODRIGUEZ | pinza no censa favor revisar pinza de oximetria de recuperacion vip, no censa. gracias |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1079 | 4182 |  | EDAN | IM70 | 360080-M18506920001 | 2025-04-05 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Pinza reventada en el extremo de los diodos. Actividad realizada: se abre la pinza para ver si es posible soldar pero los cables de reventaron desde adentro d elso diodos lo que imposibilita volver a soldarlos por lo que se opta por sacar una pinza nueva para entregar en reposición Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-04-01 18:50 |  | 2025-04-01 19:21 | 2025-04-01 19:46 | 25 | 0 | 25 | 250311 | Media | 2025-04-01 16:29 | APROBADA
107704 | CORRECTIVO | 1036932398 | esneyder alexander garcia garcia | Mantenimiento correctivo selladora EB0389 Cordial saludo, Reportó necesidad de mantenimiento de selladora EB0389 ubicada en la central de mezclas Gracias por el apoyo |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | SELLADORA | 1253 |  | EB0389 | CITALSA | KS-300 | 279 | 2025-01-11 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnóstico: Selladora con teflon en mal estado y cable AC reventado Actividad realizada: Se procede a cambiar el teflón por uno nuevo, además para el cable se procede a empalmar nuevamente el cable y con acrílico y pegaloca realizar un embudo para por la parte interna de la selladora poner unos topes de forma que al halar el cable AC este no se vuelva a reventar, finalmente se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento. Repuestos: No | 2025-01-09 14:04 |  | 2025-01-09 15:52 | 2025-01-09 18:04 | 132 | 0 | 132 | 244231 | Media | 2025-01-09 13:19 | APROBADA
112219 | CORRECTIVO | 1067954636 | NATALIA MAUSSA PEÑA | Pinza de pulsooximetro dañada Pinza de pulsooximetro dañada. |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | H5-T2 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1054 | 3652 |  | EDAN | M50 | 333124-M15707590001 | 2025-02-22 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnóstico: Pinza no sensa correctamente Actividad realizada: Se procede abrir el conector y se observa que algunos puntos de soldadura están reventados por lo que se procede a recortar y volver a soldar, finalmente se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-02-18 11:13 |  | 2025-02-18 14:34 | 2025-02-18 15:29 | 55 | 0 | 55 | 247072 | Media | 2025-02-17 17:00 | APROBADA
112220 | CORRECTIVO | 35525955 | ANDREA YANETH MORENO SALAZAR | Interfase de oximetria no funciona Interfase de oximetría no funciona |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | UCIP |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1080 | 4183 | 4183 | EDAN | IM70 | 360080-M18506920002 | 2025-02-22 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnóstico: Interfaz con mal funcionamiento. Actividad realizada: Se abre el conector y se observa que estar fracturado al parecer por un movimiento brusco se procede a recortar el tramo fracturado y se pelan los cables y se suelda nuevamente, se usa termo encogible en cada una de las puntas para evitar que se dañen nuevamente, se realizan pruebas de funcionamien satisfactoriamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de fucniaoenmitno Repuestos: No | 2025-02-18 11:13 |  | 2025-02-18 13:20 | 2025-02-18 14:34 | 74 | 0 | 74 | 247077 | Media | 2025-02-17 18:40 | APROBADA
108638 | CORRECTIVO | 1036782256 | ELIZABETH CAMPUZANO POSADA | Pulsioxímetro dañado Buenas tardes, por favor revisar Pulsioxímetro que no censa. Gracias |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | H5-T2 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1054 | 3652 |  | EDAN | M50 | 333124-M15707590001 | 2025-02-01 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnóstico: Pinza Con cables reventados, por esto no sensa correctamente Actividad realizada: Se procede resoldar el conector se aplica termo encogible en los cables para reforzarlo y así evitar que este se vuelva a reventar, se realizan pruebas de funcionamiento y pinza sensa correctamente Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-01-27 07:43 |  | 2025-01-27 08:16 | 2025-01-27 09:33 | 77 | 0 | 77 | 245361 | Media | 2025-01-25 18:48 | APROBADA
114405 | CORRECTIVO | 1053859419 | juan fernando caicedo cardona | Cable de sensor de oxígeno disfuncional UCIP9 |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | UCIP |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1080 | 4183 | 4183 | EDAN | IM70 | 360080-M18506920002 | 2025-04-12 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnóstico: Interfaz de pinza de saturación con conector azul fracturado Actividad realizada: Al estar fracturado el conector que enrosca se debe recortar el conector se instala un en buen estado que se encontró en el taller, y se vuelve a soldar, se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-04-08 16:35 |  | 2025-04-08 17:20 | 2025-04-08 18:15 | 55 | 0 | 55 | 250819 | Media | 2025-04-08 15:53 | APROBADA
114670 | CORRECTIVO | 1007291662 | alejandra montoya vergara | SATURADOR DE MONITOR CON MAL FUNCIONAMIENTO SATURADOR DE MONITOR CON MAL FUNCIONAMIENTO |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | H2-T1 | CUARTO DE EQUIPOS | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 977 | 3311 |  | EDAN | M9 IBP | 301499-M14202810015 | 2025-04-19 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnóstico: Pinza con almohadilla fuera de lugar y el diodo emisor reventado además con la carcasa fracturada. Actividad realizada: En primer lugar se mide el valor de los diodos para verificar que están en buen estado, el emisor tiene valor de 1.52 y el diodo receptor de 0.534, los cuales son óptimos para su funcionamiento, por lo que se solda el diodo emisor nuevamente y se asegura el punto de soldadura con termoencogible, posteriormente se solda los cables fracturados del conector y se realizan pruebas de funcionamiento, observando que al mover la pinza esta pierde la señal al ser un cable muy corto no se puede recortar más por lo que se procede a sacar una pinza nueva para entregar en reposición Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: Si | 2025-04-16 07:04 |  | 2025-04-16 07:31 | 2025-04-16 09:52 | 141 | 0 | 141 | 251385 | Media | 2025-04-15 13:58 | APROBADA
112673 | CORRECTIVO | 1000760933 | emmanuel cardona quintero | Se reporta puerto de presión arterial no invasiva. Buenas Tardes Se reporta puerto de presión arterial no invasiva de monitor de signos vitales EDAN iM70 de placa: 4178 debido a que aparentemente cayó dentro del monitor, favor revisar y si es posible, reparar. Muchas Gracias. |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 970 | 4178 |  | EDAN | IM70 | 360080-M18506920006 | 2025-02-22 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Pin de presión no invasiva dentro del monitor Actividad realizada: Se observa que la carcasa que asegura el pin de la NIBP está fracturada al parecer por una fuerza excesiva al conectar la manguera de la presión, se abre el equipo y se retira el pedazo de carcasa que está fracturado para volver a fijar el pin se usa dos arandelas una en la parte externa del monitor y otra en la parte interna para asegurarlo se fijan con tuercas y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-02-19 16:31 |  | 2025-02-19 16:56 | 2025-02-19 17:54 | 58 | 0 | 58 | 247252 | Media | 2025-02-19 12:56 | APROBADA
112680 | CORRECTIVO | 43689243 | DIANA PATRICIA BEDOYA ESCOBAR | Control quebrado Recibo control de mesa quirurgica quebrado en la parte trasera, este funciona bien |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | CIRUGÍA |  | MESA DE CIRUGÍA | 921 | 3465 |  | TRIDENT | 5600S NOT | A144-K9-0005 | 2025-02-22 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Control de mesa con carcasa fracturada Actividad realizada: Se procede a reforzar las gritas y pegar las partes sueltas con acrílico y ácido para que el control no se siga dañando, se deja secando y se entrega nuevamente al servicio Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-02-19 19:27 |  | 2025-02-19 19:27 | 2025-02-19 20:18 | 51 | 0 | 51 | 247281 | Media | 2025-02-19 18:11 | APROBADA
112200 | CORRECTIVO | 1036403048 | LAURA YULITZA OSORIO JIMENEZ | Cable de toco malo Buenas tardes. Para reportar el cable del toco del monitor de sala de partos dos que se esta dañando. Muchas gracias |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | UMI |  | MONITOR FETAL | 1085 | 3590 |  | EDAN | F3 | 460355-M15607520013 | 2025-02-22 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnóstico: Transductor de frecuencia con cable en mal estado y reventado Actividad realizada: Se procede abrir el transductor se desolda para coger un cable en buen estado que hay en el taller para intercambiarlo se suelda y se realizan pruebas de funcionamiento pero se observa que queda con interferencia por lo que se opta por sacar un transductor nuevo del almacén, se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: Si | 2025-02-17 16:52 |  | 2025-02-17 16:53 | 2025-02-17 18:39 | 106 | 0 | 106 | 247049 | Media | 2025-02-17 14:21 | APROBADA
111241 | CORRECTIVO | 1038416873 | ANGIE TATIANA CASTAÑO CASTRO | Fonendo sin membrana Buenas tardes para reportar fonendoscopio que se encuentra dañado sin la membrana para que por favor lo revisen Muchas gracias |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | UMI |  | FONENDOSCOPIO | 725 |  | EB0248 | LITTMAN WELCH ALLYN | ADULTO/PEDIATRICO |  | 2025-02-15 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnóstico: fonendoscopio sin membrana de campana Actividad realizada:Se fabrica una membrana de campana con acetato se instala y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-02-08 16:07 |  | 2025-02-08 16:54 | 2025-02-08 17:18 | 24 | 0 | 24 | 246479 | Media | 2025-02-08 15:08 | APROBADA
113914 | CORRECTIVO | 1036781996 | NATALIA AGUDELO PATIÑO | no registra no registra onda en monitor |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 965 | 4070 |  | EDAN | IM70 | 360080-M17911550010 | 2025-03-29 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnóstico: Interfaz de presión invasiva con los pines doblados Actividad realizada: Se procede a enderezar los pines con ayuda de una pinza teniendo la precaución de que no se fracturen se organizan todos los pines y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-03-25 12:24 |  | 2025-03-25 18:20 | 2025-03-25 19:04 | 44 | 0 | 44 | 249796 | Media | 2025-03-25 12:03 | APROBADA
106679 | CORRECTIVO | 22586731 | leady natalye velez mata | craneotomo nuevo de Medtronic Ubicando camilla en posición deseada por el especialista no me percate que estaba enganchado en mesa operatoria y al darle la posición se fue a un lado y cayo al piso de altura del equipo |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | CIRUGÍA |  | CRANEÓTOMO | 4687 | 6156 |  | MEDTRONIC | MIDAS REX MR8 | NTC74879 | 2025-01-04 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnóstico: Panel de puertos fracturado y fuera de su posición Actividad realizada: Equipo se deja caer por descuido de servicio y se fractura la carcasa donde se encuentran los puertos de las piezas y del pedal, Se baja del carro de transporte y se observa que la base de caucho también está doblada pero esta se logra enderezar ya que tiene una lámina moldeable en el interior, con ayuda de la prensa de vuelve a su forma original, para la carcasa fracturada se vuelve a ensamblar la tapa que se salió, posteriormente se vuelve atornillar pero con una arandela para que no quede floja , se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente, pero se espera por indicaciones, para pedir la parte fracturada. 04/01/2024 Esteban Lopez Caicedo Se realizan tomas de fotos para analizar si hay riesgo de que el equipo sufra daños por filtración de líquido se comporten con el coordinador y se concluye que no hay riesgo alguno por lo que no se pedirá el repuesto, se cheira orden a satisfacción Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2024-12-30 11:38 |  | 2024-12-30 14:48 | 2025-01-04 13:55 | 7147 | 6999 | 148 | 243711 | Media | 2024-12-30 09:42 | APROBADA
112766 | CORRECTIVO | 21627915 | DIANA PAOLA GONZALEZ ALZATE | se reporta manta termica mala manta que se despega del tubo se revento desde la mañana la recibo asi... nuemro de placa 5821 |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | CIRUGÍA | QUIRÓFANO 2 | MANTA TÉRMICA | 4318 | 5821 |  | COVIDIEN | 5016000 (WT6000) | SP23010079 | 2025-02-22 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnóstico: Manta termina con la boquilla y la manguera separadas por fractura. Actividad realizada: Se procede a usar sintesolda para pegar nuevamente la manguera a la boquilla, se rodea toda parte interna de la boquilla que es donde acopla con la manguera y se deja secando.... 21/02/2024 Esteban Lopez Caicedo Se verifica que la manguera y la boquilla estén totalmente pegadas se realizan pruebas de funcionamiento y se corrobora el correcto funcionamiento de la manta termica Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-02-20 19:36 |  | 2025-02-20 19:38 | 2025-02-21 12:41 | 1023 | 982 | 41 | 247422 | Media | 2025-02-20 16:28 | APROBADA
121542 | CORRECTIVO | 1007291034 | JENIFER OSPINA PEREZ | Pinza de oximetria Buenas tardes la pinza de oximetria se encuentra mala, no sensa, muchisimas gracias |  | 1035865042 | jorge esteban colorado osorio |  | H5-T2 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 969 | 4177 |  | EDAN | IM70 | 360080-M18611800004 | 2025-11-22 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Se evidencia que la pinza no funciona adecuadamente, sin medida de saturación. Actividad realizada: Se realiza inspecciona la pinza, evidenciando que esta no funciona adecuadamente y no toma la saturación. Se inspecciona internamente, evidenciando que los cables del diodo emisor se encontraban desprendidos, por lo que se procede a soldar dichos cables. Se realizan pruebas de funcionamiento, las cuales pasan de manera satisfactoria. Estado final: Equipo en buen estado de funcionamiento. Repuestos: n/a | 2025-11-18 07:19 |  | 2025-11-18 08:33 | 2025-11-18 09:32 | 59 | 0 | 59 | 264941 | Media | 2025-11-16 15:43 | APROBADA
121667 | CORRECTIVO | 1047970085 | diego armando loaiza galvis | interface unidad #5 tiene pines malos, no funciona |  | 1035865042 | jorge esteban colorado osorio |  | UCIA | CUBICULO 7 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1053 | 3932 |  | NIHON KOHDEN | BSM-6501 TRITON | 05540 MODLO:21650 | 2025-11-22 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Se evidencia pines de conexión torcidos Actividad realizada: Se realiza inspección del cable de interface, se evidencia pines de conexión torcidos, el tipo de daño se debe a una mala conexión al equipo. Se realiza ajuste de los pines, los cuales se enderezan. Estado final: Equipo y cable en buen estado de funcionamiento. Repuestos: no | 2025-11-21 07:33 |  | 2025-11-21 08:24 | 2025-11-21 08:48 | 24 | 0 | 24 | 265218 | Media | 2025-11-21 01:34 | APROBADA
121543 | CORRECTIVO | 1036964118 | laura sofia usme franco | Daño en el flujometro 208 Buenos días. El flujómetro 208 se encuentra disfuncional. Muchas gracias |  | 1035865042 | jorge esteban colorado osorio |  | H5-T2 |  | FLUJÓMETRO | 1633 | 208 |  | AMVEX | SENCILLO | FMAO20198CK | 2025-11-22 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Se evidencia fractura de la base del tubo exterior. Actividad realizada: Se realiza inspección del flujómetro, evidenciando fractura de la base del tubo exterior, posiblemente causado por un golpe, caída o fuerza externa. Se procede a pegar y sellar el tubo a la base del flujómetro. Se realizan pruebas de funcionamiento, las cuales pasan de manera satisfactoria. Estado final: Equipo en buen estado de funcionamiento. Repuestos: n/a | 2025-11-18 07:19 |  | 2025-11-18 09:33 | 2025-11-18 10:17 | 43 | 0 | 43 | 264951 | Media | 2025-11-17 05:44 | APROBADA
121052 | CORRECTIVO | 1036961613 | yuliana ospina osorio | cable plastico de los audifonos malo SE PRESENTA DAÑO DEL CABLE DE LA DIADEMA DE SONIDO DEL RESONADOR ACCIDENTALMENTE AL MOMENTO DE BAJAR UN PACIENTE DEL RESONADOR EN LA JORNADA DE SEDACION |  | 1035865042 | jorge esteban colorado osorio |  | IMAGENOLOGÍA |  | RESONADOR | 1245 | 2738 |  | SIEMENS | MAGNETON ESSENZA | 164132 | 2025-11-01 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Desprendimiento de manguera de audífonos Actividad realizada: Se realiza inspección de la manguera de los audífonos, debido a que se había desprendido. Se realiza ajuste de la manguera y se posiciona nuevamente. Se evidencia un leve desgaste en la pestaña de aseguramiento, pero aun es funcional. Estado final: En buen estado Repuestos: n/a | 2025-10-28 17:28 |  | 2025-10-28 19:45 | 2025-10-28 20:14 | 29 | 0 | 29 | 263936 | Media | 2025-10-28 16:48 | APROBADA
121131 | CORRECTIVO | 1040870482 | juliana gomez cardona | oximetro que se puede dañar oximetro el cual esta a punto de desprenderse de su base, mantenimiento para prevenir un daño mayor |  | 1035865042 | jorge esteban colorado osorio |  | UCIP | CUBÍCULO 2 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 4399 | 5880 |  | NIHON KOHDEN | CSM-1501 | 2214 | 2025-11-01 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Se evidencia daño de los cables de la pinza de Spo2 Actividad realizada: Se realiza inspección de la pinza, se evidencia daño en los cables del emisor, por lo que no es posible su reparación. NO es posible instalar pinza nueva, debido a que no se encuentra disponible Estado final: Equipo sin pinza de Spo2 Repuestos: n/a 31/10/2025 Se realiza entrega de pinza de Spo2 pediátrico al servicio. Equipo quedan funcionando correctamente. | 2025-10-30 19:21 |  | 2025-10-30 19:28 | 2025-10-31 12:40 | 1032 | 991 | 41 | 264109 | Media | 2025-10-30 18:04 | APROBADA
121088 | CORRECTIVO | 1040046780 | ALEJANDRA JARAMILLO RUIZ | PULSOXÍMETRO SUELTO Cordial saludo Solicito amablemente mantenimiento correctivo de PULSOXÍMETRO placa EB2146 ya que se encuentra suelto, YA RESUELTO POR ESTEBAN COLORADO Mil gracias!! |  | 1035865042 | jorge esteban colorado osorio |  | ATENCIÓN PRIMER NIVEL |  | OXIMETRO DE PULSO | 4497 | EB2146 | EB2146 | AEON TECHNOLOGY | A320 | 210101396 | 2025-11-01 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Se evidencia resortes internos reventados Actividad realizada: Se realiza inspección del equipo, evidenciando fractura en los resortes, posiblemente causado por uso excesivo de fuerza externa. Se procede a instalar resortes en buen estado. Se realizan pruebas de funcionamiento, las cuales pasan de manera satisfactoria. Estado final: El equipo se encuentra en buen estado de funcionamiento. Repuestos: N/A | 2025-10-29 17:14 |  | 2025-10-29 17:14 | 2025-10-29 17:40 | 26 | 0 | 26 | 264013 | Media | 2025-10-29 17:08 | APROBADA
121297 | CORRECTIVO | 1036424496 | ASTRID CAROLINA ARCILA CIRO | Brazalete de tensiometro malo Buenos dias Amablemente solicito me colaboren revisando un brazalete pediatrico de un tensiometro que se revento, se encuentra en la oficina administrativa de la sede Rionegro Plaza piso 4. Muchas gracias Feliz dia |  | 1035865042 | jorge esteban colorado osorio |  | CONSULTA EXTERNA |  | TENSIÓMETRO ANEROIDE | 4530 | EB2166 | EB2166 | WELCH ALLYN | DE PARED REF 7670-01 # 901091 | 220701115310 | 2025-11-08 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Se realiza revisión del brazalete pediátrico y se evidencia una de las vías del tensiómetro reventado, posiblemente por uso excesivo de fuerza externa. Actividad realizada: Se realiza revisión del brazalete pediátrico evidencia daño en una de las vías, por lo que no era posible que este insuflara. El tipo de daño, puede estará asociado a mal trato del accesorio, por uso excesivo de fuerza externa. Se realiza el cambio de brazalete por uno nuevo. Estado final: Equipo en buen estado de funcionamiento. Repuestos: si | 2025-11-07 07:47 |  | 2025-11-07 10:30 | 2025-11-07 11:48 | 78 | 0 | 78 | 264368 | Media | 2025-11-06 08:09 | APROBADA
121174 | CORRECTIVO | 1007335564 | MANUELA LOPEZ ECHEVERRI | Pulsoximetro malo Buenos dias Solicito arreglo de pinza de pulsoximetro mala (Sala de partos 2) GRACIAS |  | 1035865042 | jorge esteban colorado osorio |  | UMI |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 5203 | 6378 |  | DRAGER | VISTA 120 | VGSRF0838 | 2025-11-08 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Se evidencia cable de pinza de Spo2 en mal estado, no es posible tomar medidas Actividad realizada: Se realiza inspección de la pinza de Spo2, evidenciando daño en el recubrimiento del cable y desprendimiento del cable interno, lo que no permitía su correcto funcionamiento. Se realiza correctivo del cable, se realizan pruebas de funcionamiento, las cuales pasan de manera satisfactoria. Estado final: Equipo en buen estado de funcionamiento Repuestos: N/A | 2025-11-04 07:41 |  | 2025-11-04 07:48 | 2025-11-04 09:21 | 93 | 0 | 93 | 264202 | Media | 2025-11-04 04:59 | APROBADA
121161 | CORRECTIVO | 1037649230 | LUISA FERNANDA CRISTANCHO PARRA | Sensor de flujo de draguer completo Sensor de flujo de draguer completo , cubeta e inserto fracturado. |  | 1035865042 | jorge esteban colorado osorio |  | UCIN |  | VENTILADOR ALTA FRECUENCIA | 5020 | 6308 |  | DRAGER | BABYLOG VN800 | ASSM-0016 | 2025-11-08 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Se evidencia pestañas del sensor de flujo fracturadas y acople de inserto fracturado Actividad realizada: Se realiza inspección del sensor de flujo y del inserto, evidenciando fracturas, las cuales no permiten que el inserto asegure adecuadamente. Por tal motivo, se realiza el cambio del sensor de flujo competo para el correcto funcionamiento del equipo Estado final: Equipo en buen estado de funcionamiento. Repuestos: Si | 2025-11-01 08:27 |  | 2025-11-01 10:07 | 2025-11-01 10:26 | 19 | 0 | 19 | 264157 | Media | 2025-10-31 19:32 | APROBADA
121664 | CORRECTIVO | 1040183239 | DANIELA PUERTA GIRALDO | fallo de interfase de presiòn invasiva la presente es para solicitar de manera amable, la reparaciòn de interfase de presiòn invasiva ya que se partiò un pin para conexiòn. por lo anterior muchas gracias |  | 1035865042 | jorge esteban colorado osorio |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 5391 | 6608 |  | NIHON KOHDEN | CSM-1501 | 3353 | 2025-11-22 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: S evidencia daño de pines de conexión de interface de IBP Actividad realizada: Se realiza inspección de la interface, evidenciando que los pines de conexión se encuentran torcidos y desprendidos, el tipo de daño se debe a un mal uso al momento de la conexión al equipo. Se cambia el cable por uno nuevo. Estado final: Equipo en buen estado de funcionamiento. Repuestos: Si | 2025-11-20 18:57 |  | 2025-11-21 07:37 | 2025-11-21 08:23 | 46 | 0 | 46 | 265213 | Baja | 2025-11-20 17:51 | APROBADA
121774 | CORRECTIVO | 1041230483 | LEYDI MARYEDI SALAZAR CASTRO | PUERTA DE SERVOCUNA Buenos días, Solicito amablemente revisión prioritaria de puerta de servocuna ubicada en cubículo #20, ya que se quebró. Muchas gracias |  | 1035865042 | jorge esteban colorado osorio |  | UCIN |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-11-29 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Cuna presenta fractura de en panel acrilico frontal. Actividad realizada: Se evidencia fractura del acrílico frontal de la cuna, pero no es posible llevar a cabo la reparación debido a que se encuentra ocupada. Por tal motivo se cierra actividad y se indica en el servicio que se debe reportar nuevamente, cuando se encuentre disponible. | 2025-11-25 12:20 |  | 2025-11-25 12:35 | 2025-11-25 14:23 | 108 | 92 | 16 | 265450 | Media | 2025-11-25 11:31 | APROBADA
121704 | CORRECTIVO | 1055046814 | yarith yajaira cardenas vargas | AL MONITOR LE ESTA FALLANDO EL SATURADOR. BUENOS DIAS, POR FAVOR NOS AYUDAN REVISANDO EL MONITOR YA QUE EL PULSOLSICIMETRO NO FUNCIONA ADECUADAMENTE, MUCHAS GRACIAS. |  | 1035865042 | jorge esteban colorado osorio |  | H6-T2 | CUARTO DE EQUIPOS | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3226 | 4921 |  | EDAN | IM70 | 360080-M20606700004 | 2025-11-29 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Se evidencia pin torcido y desprendimiento de cables internos. Actividad realizada: Se realiza revisión de la pinza de Spo2, evidenciando un pin torcido, el cual se endereza, adicionalmente, se evidencian dos cables internos desprendidos, por lo que se procede a soldar. Se realizan pruebas de funcionamiento, las cuales pasan de manera satisfactoria. Estado final: Equipo en buen estado de funcionamiento. Repuestos: N/a | 2025-11-24 07:38 |  | 2025-11-24 11:10 | 2025-11-24 12:39 | 89 | 26 | 63 | 265294 | Media | 2025-11-23 02:55 | APROBADA
121726 | CORRECTIVO | 1078638128 | diana lucia taborda taborda | TALLIMETRO NO FUNCIONA TALLIMETRO CONSULTORIO 330 PEDIATRIA NO FUNCIONA |  | 1035865042 | jorge esteban colorado osorio |  | CONSULTA EXTERNA |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-11-29 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Se evidencia desprendimiento de la cinta métrica Actividad realizada: Se realiza inspección de la cinta métrica, evidenciando ruptura del agarre de la cinta métrica. Se procede pegar y realizar pruebas de funcionamiento, la cual pasa de manera satisfactoria. Estado final: Equipo en buen estado de funcionamiento. Repuestos: n/a | 2025-11-24 11:42 |  | 2025-11-24 13:45 | 2025-11-25 12:05 | 1339 | 1226 | 113 | 265348 | Media | 2025-11-24 10:29 | APROBADA
121668 | CORRECTIVO | 1098785936 | jennifer tatiana castillo hernandez | Se reporta fonendoscopio sin oliva- Fonendoscopio sin oliva de cubículo ucip03 color morado |  | 1035865042 | jorge esteban colorado osorio |  | UCIP |  | FONENDOSCOPIO | 720 | EB0884 | EB0884 | LORD | ADULTO | UCIP 6 - EB0884 | 2025-11-22 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Se evidencia que al fonendoscopio le hace falta una oliva Actividad realizada: Se realiza inspección del fonendoscopio, evidenciando que le hace falta una oliva, se realiza instalación de dos olivas en buen estado. Se realizan pruebas de funcionamiento, las cuales pasan de manera satisfactoria. Estado final: Equipo en buen estado de funcionamiento. Repuestos: n/a | 2025-11-21 07:34 |  | 2025-11-21 08:51 | 2025-11-21 10:24 | 94 | 0 | 94 | 265203 | Media | 2025-11-20 16:33 | APROBADA
121949 | CORRECTIVO | 1045025506 | VALENTINA PEREZ ARIAS | baranda quebrada baranda inferior quebrada de hab 105a |  | 1035865042 | jorge esteban colorado osorio |  | H1-T1 |  | CAMA ELÉCTRICA | 178 | 1987 |  | DOMETAL | QUAXAR | 000000-1920 | 2025-12-06 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Se evidencia baranda de piecero fracturado Actividad realizada: Se realiza inspección de la cama, evidenciando baranda de piecero fracturado en la base del seguro. Debido a que no es posible realizar una reparación, se cambia por una nueva. Se instala en la cama, la cual queda funcional Estado final: Equipo en buen estado de funcionamiento Repuestos: | 2025-12-02 18:19 |  | 2025-12-02 19:31 | 2025-12-02 19:48 | 17 | 0 | 17 | 265876 | Media | 2025-12-02 15:18 | APROBADA
121087 | CORRECTIVO | 1053785635 | diana melissa narvaez bernal | La pesa esta descalibrada con dos kilos Buen día. La pesa del consultorio 13 del primer piso estan descalibrada con 2 Kilos, es mucho porque se ve población infantil. |  | 1035865042 | jorge esteban colorado osorio |  | ATENCIÓN PRIMER NIVEL |  | BÁSCULA DIGITAL | 3834 | EB1750 | EB1750 | DETECTO | SLIMPRO | SO00000190916413 | 2025-11-01 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Se evidencia fractura de soporte de la base Actividad realizada: Se realiza inspección del equipo, eviendenciando fractura de una de las bases de los soportes, se procede a retirar las demas bases debidoa a que presentaba desalienacioón lo que posiblemente estaba ocasionando que las medidas salieran de manera inadecuada. Se realiza prueba de funciuonamienot con masa de 5Kg copn una medida en el equipo de 4.9Kg con un error de 0.1 Kg, econtrandose dentro del error permitido. El equipo se encuentra en buen estado de fucnionamiento. Estado final: Equipo en buen estado de fucnionamiento. Repuestos:n/a | 2025-10-29 16:53 |  | 2025-10-29 16:53 | 2025-10-29 17:13 | 20 | 0 | 20 | 263962 | Media | 2025-10-29 09:32 | APROBADA
121163 | CORRECTIVO | 43984705 | elidiana josefina gaviria castillo | OFTALMOSCOPIO NEONATAL Buen día, oftalmoscopio neonatal no prende, se le cambiaron las pilas. Graicas |  | 1035865042 | jorge esteban colorado osorio |  | UMI |  | EQUIPO DE ÓRGANOS Y SENTIDOS | 542 | 1810 |  | WELCH ALLYN | .05242 |  | 2025-11-08 | PENDIENTE | MAL USO |  |  | Diagnostico: Se evidencia que el equipo enciende con normalidad Actividad realizada: Se realiza inspección del equipo, evidenciando que los bombillos encienden con normalidad. Se realiza inspección de las baterías, las cuales se encuentran en buen estado. El equipo se encuentra en buen estado de funcionamiento Estado final: Equipo en buen estado de funcionamiento Repuestos: n/a | 2025-11-01 10:35 |  | 2025-11-01 10:36 | 2025-11-01 11:33 | 58 | 0 | 58 | 264159 | Media | 2025-11-01 00:20 | APROBADA
120959 | CORRECTIVO | 1039462702 | ana maria villa sanchez | pulso oxímetro malo Buenos días , en el consultorio 11 del primer nivel en reserva el pulso oxímetro no prende ni funciona EB2146 MUCHAS GRACIAS |  | 1035865042 | jorge esteban colorado osorio |  | ATENCIÓN PRIMER NIVEL |  | OXIMETRO DE PULSO | 4626 | EB2254 | EB2254 | AEON TECHNOLOGY | A320 | 210600117 | 2025-11-01 | PENDIENTE | MAL USO / MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Se evidencia resortes internos reventados Actividad realizada: Se realiza inspección del equipo, evidenciando fractura en los resortes, posiblemente causado por uso excesivo de fuerza externa. Se procede a instalar resortes en buen estado. Se realizan pruebas de funcionamiento, las cuales pasan de manera satisfactoria. Estado final: El equipo se encuentra en buen estado de funcionamiento. Repuestos: N/A | 2025-10-27 10:16 |  | 2025-10-27 14:44 | 2025-10-29 16:46 | 3001 | 2966 | 35 | 263726 | Media | 2025-10-25 07:56 | APROBADA
115327 | CORRECTIVO | 1007373263 | daiana andrea orrego perez | Equipo con aviso de batería baja Equipo con aviso de batería baja |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | EQUITRONIC S.A | UCIP |  | VENTILADOR ALTA FRECUENCIA | 483 | 4224 |  | SLE | SLE6000 | 6010160359 | 2025-05-10 | PENDIENTE | MAL USO |  |  | Diagnostico: Equipo se apaga mientras esta ventilando un paciente Actividad realizada: Se revisa equipo y se encuentra descargado por completo , se pone a cargar Se revisa equipo y se puede ver que llega hasta 75%, luego de eso , empieza a bajara la carga aún estando coactado Se comunica a la coordinadora Alejandra Duque para realizan reporte a proveedor Estado final: Repuestos: 06/05/2025 El proveedor realiza revisión general del equipo tanto de estado físico como funcional y equipo funciona correctamente, realiza revisión de historial de alarmas registradas del equipo y se observan diferentes alarmas tanto audibles como visibles generadas por el equipo indicando la anomalía presentada por perdida de suministro eléctrico en diferentes horarios. Así: -04 abril 2025 hora 18:28 Equipo reconoce que no esta conectado al suministro eléctrico y genera alarma “Fallo alimentación de red” Inmediatamente dentro del mismo minuto según registro la alarma fue silenciada sin verificar la novedad que el equipo estaba generando. -04 abril 2025 hora 18:47 Se repite nuevamente la alarma de fallo de red y otra vez es silenciada. -18:50 Nuevamente alarma fallo alimentación de red -18:52 Fallo alimentación de red y nuevamente fue silenciada, sin verificación. -18:53 Alarma silenciada Transcurre mas de una hora y el equipo sigue trabando soportado por las baterías. -19:58 Se genera nuevamente alarma “Batería baja” -20:21 horas Alarma critica Batería baja y su intensidad lumínica de alarma cambia de color indicando la criticidad. Por último y ante el agotamiento de las baterías el equipo se apaga al quedarse sin fuente de poder. Se realizan pruebas funcionales en departamento de ingeniería y equipo es puesto a ciclar en modo batería y equipo da un soporte de casi 2 horas ciclando en modo batería. Equipo no presenta falla alguna, se realizan pruebas funcionales generales de todos sus componentes y equipo funciona correctamente. NOTA: Se determina que la falla fue por operario al no revisar las alarmas y novedades que el equipo estaba emitiendo y simplemente silenciaron las alarmas se revisa estado de las baterías y se encuentra trabajando correctamente. Equipo se encuentra en perfecto estado. Anexo Reporte del Tecnico N°OTT-31192 | 2025-05-05 07:41 |  | 2025-05-05 09:14 | 2025-05-06 14:06 | 1732 | 1408 | 324 | 252499 | Media | 2025-05-04 21:04 | APROBADA
114099 | CORRECTIVO | 39446126 | MONICA PATRICIA GOMEZ BETANCUR | hemoglobinometros, no prende Ya se reporto a ingenieria ANNAR. apesar de cambio de pilas, el hemoglobinometro no prende. |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S | BANCO DE SANGRE |  | SISTEMA PARA LA DETECCIÓN DE HEMOGLOBINA | 4809 | EB2357 | EB2357 | MISSION PLUS | MISSION PLUS HB | 495H0004812 | 2025-04-05 | PENDIENTE | MAL USO |  |  | 9/05/2025 Proveedor realiza revisión del equipo y encuentra las baterías se encuentran mal posicionadas, procede a instalarlas correctamente y el equipo funciona correctamente, no se emite reporte debido a que la falla fue mal uso. | 2025-04-01 14:29 |  | 2025-04-01 18:01 | 2025-05-09 11:03 | 54302 | 54281 | 21 | 250287 | Media | 2025-04-01 14:17 | APROBADA
117421 | CORRECTIVO | 43715204 | DIANA PATRICIA MARIN GARCIA | no funciona Buenos días . Por favor revisar incubadora steris "surgiplash", no funciona , al prenderla produce un sonido extraño y no funciona . Mil gracias por su amable colaboración. |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | SURGIPLAST LTDA | CIRUGÍA |  | ENCUBADORA | 3661 | EB1671 |  | STERIS AMSCO | CELERITY LCB046 | VH0129620006 | 2025-06-28 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Equipo no enciende Actividad realizada: Se encuentra que el equipo tiene un adaptador de voltaje que no corresponde, por lo tanto el equipo no funciona, se consulta con proveedor quien indica que se debe esperar para ver si se cuenta con la reposición Estado final: fuera de servicio Repuestos: no 03/07/2025: Se hace entrega de adaptador de voltaje nuevo, al probar el equipo, este no funciona, se envía video a proveedor quien indica que el equipo se dañó, va a solicitar el cambio. VG 18/07/2025 Se da de baja el equipo y se recibe en reposición el equipo con serie VH0126419009. | 2025-06-25 14:42 |  | 2025-06-25 14:44 | 2025-07-18 10:48 | 32884 | 32751 | 133 | 256059 | Media | 2025-06-25 11:13 | APROBADA
121090 | CORRECTIVO | 1001132706 | juan pablo tabares gonzalez | SE REPORTA INTENSIFICADOR DE IMÁGENES #2 DE CIRUGÍ SE REPORTA INTENSIFICADOR DE IMÁGENES #2 DE CIRUGÍA ------ TIMÓN PRINCIPAL DE INTENSIFICADOR NO MUEVE ADECUADAMENTE |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | SIEMENS HEALTHCARE S.A.S. | CIRUGÍA | QUIROFANO 5 | INTENSIFICADOR DE IMÁGENES | 3475 | 5028 |  | SIEMENS | CIOS SELECT | 13092 | 2025-11-01 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Se encuentra palanca que direcciona las llantas muy suelta y no genera movimiento en las llantas dificultando el movimiento del intensificador, se mueve del quirófano al cuarto de equipos que esta saliendo para la ucia y se ingresa otro intensificador al quirófano, se pasa orden a Alejandra Duque. 31/10/2025 Proveedor (Franklin) realiza ajuste de componentes internos y cadena, alineación de llantas y pruebas de funcionamiento. Equipo operativo en el servicio. Nota: Se recomienda cambio de cable AC, en caso de que se apruebe cotización se generará GT manual. Anexo Reporte de Servicio Tecnico N°480100723195 | 2025-10-29 17:34 |  | 2025-10-29 18:05 | 2025-10-31 11:53 | 2508 | 2330 | 178 | 264015 | Media | 2025-10-29 17:30 | APROBADA
120316 | CORRECTIVO | 1018376728 | TATIANA GARCIA ZAPATA | cargador de Amika malo cargador de Amika malo |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | FRESENIUS KABI COLOMBIA S.A.S | UCIA | CUBICULO 10 | BOMBA DE NUTRICIÓN ENTERAL | 3255 | BN-0010 | BN-0010 | FRESENIUS KABI | AMIKA | 24574466 | 2025-10-11 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Equipo con el cable de alimentación reventado Actividad realizada : Se comunica a la coordinadora Alejandra Duque para realizar reporte a proveedor Estado final: Equipo fuera de servicio Repuestos: no 06/10/2025 Se reporta equipo a proveedor, pendiente de repuesto (cable AC) 15/10/2025 El proveedor envía el cable del equipo, que es instalado correctamente. El equipo se encuentra en optimas condiciones de funcionamiento. Anexo Reporte de Servicio N°4386944 | 2025-10-05 10:49 |  | 2025-10-06 09:54 | 2025-10-15 13:31 | 13178 | 13164 | 14 | 262492 | Media | 2025-10-05 10:49 | APROBADA
111427 | CORRECTIVO | 1040035580 | luis felipe arango patiño | LENTE DE LAPAROSCOPIA STRYKER LENTE DE LAPAROSCOPIA 10MM; 30°; SN1646729; ID8356; REF 0502-103-030 STRYKER SE RECIBE EN EL SERVICIO DE ESTERILIZACION CON REPORTE DE INSTRUMENTACION QUIRURGICA FRACTURADO (MARIA CAMILA RAMIREZ) |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | COMPLEQ COMPLEMENTOS QUIRURGICOS S.A.S | CIRUGÍA |  | LENTES | 2559 |  |  | NO APLICA |  |  | 2025-02-15 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Lente con fractura. Actividad realizada: Se asiste al servicio, se puede observar que internamente tiene fractura, lo que no permite realizar procedimientos con el, se informa a coordinadora Alejandra Duque, para proceder con la orden. Estado final: En espera. Repuestos: No. 13/02/2025 Se envía lente a proveedor. 18/02/2025 Se aprueba cotización con número de pedido 17720. 11/04/2025 Pendiente confirmación fecha de entrega por parte del proveedor, repuesto en importación. 16/04/2025 Proveedor realiza apertura del equipo; cambio de tubo externo con fibras de luz; cambio de serie completa de lentes internos; cambio de ventana distal y objetivo; cambio de sellos y empaques; limpieza de componentes internos y externos, y finalmente realiza revisión de la dirección de visón, resolución de centrado y del campo de visión; el equipo queda funcionando correctamente. Se realiza entrega del equipo al servicio. Anexo Reporte de Proveedor N°02-6063 | 2025-02-12 11:06 |  | 2025-02-12 16:02 | 2025-04-16 10:23 | 91821 | 93204 | -1383 | 246700 | Media | 2025-02-12 10:51 | APROBADA
113925 | CORRECTIVO | 1040035580 | luis felipe arango patiño | DAÑO EN LENTE DE ARTROSCOPIA SET DE ARTROSCOPIA SMITH & NEPHEW LENTE HD 30º , DIAMETRO 4MM, LONGITUD 220 CMS, REF 72202087 SNBBJ1255096 PRESENTA FRACTURA CIRCUNFERENCIAL EN LA VAINA EXTERNA METALICA PROXIMAL AL LENTE QUE NO AFECTA LA OPTICA |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | INTECBIO | CIRUGÍA |  | LENTES | 2559 |  |  | NO APLICA |  |  | 2025-03-29 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnóstico: Lente fracturado Actividad realizada: Se pasa orden a la ingeniera Alejandra duque para que tramite el proveedor correspondiente Estado final: En proceso Repuestos :NA 11/04/2025 Se realiza envío a Proveedor Intecbio para diagnostico y cotización. SN°BBJ1255096 25/04/2025 Se realiza aprobación de cotización Pedido 18208. 08/05/2025 Proveedor realiza cambio de todo el conjunto (tubo de inserción, tubo interno), presentaba dos lentes internos rotos, ventana distal rayada, condensador desportillado. El lente funciona correctamente. Anexo Reporte de Mantenimiento N°6428 | 2025-03-25 17:49 |  | 2025-03-25 19:50 | 2025-05-08 08:35 | 61245 | 62674 | -1429 | 249827 | Media | 2025-03-25 16:40 | APROBADA
114768 | CORRECTIVO | 43715204 | DIANA PATRICIA MARIN GARCIA | Lente sn:121ptq storz 30 ° , 10mm Buenos días . Por favor revisar lente storz 30°, 10 mm Storz , se ve opaco . Muchas gracias. |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya |  | CIRUGÍA |  | LENTES | 2559 |  |  | NO APLICA |  |  | 2025-04-26 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Lente con imagen borrosa. Actividad realizada: Se verifica funcionamiento, se puede observar que la imagen es borrosa, se intenta mejorar aumentando y disminuyendo zoom, pero no es posible dar mejoría, se decide informar y entregar lente a coordinadora Alejandra Duque, para dar solución con ayuda de proveedor. Estado final: En espera. Repuestos: No. 22/04/2025 Se envía el equipo para diagnóstico y cotización. Se continúa orden con la GT 114494. | 2025-04-21 12:06 |  | 2025-04-21 14:53 | 2025-04-22 14:55 | 1442 | 1419 | 23 | 251596 | Media | 2025-04-21 11:55 | APROBADA
106645 | CORRECTIVO | 1036955592 | natalia osorio quintero | TERMOHIGROMETRO EB2342 TERMOHIGROMETRO EB2342 deja de funcionar luego de caída, por favor revisar. el equipo se encuentra en Banco de sangre-sede mall reserva. gracias |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | ATMEDICAS S.A. | BANCO DE SANGRE |  | TERMOHIGRÓMETRO | 4786 | EB2342 | EB2342 | BIOTELECTRONICA | TH-02 | JH5075 | 2025-01-04 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Equipo no enciende. Actividad realizada: Se realiza cambio batería, aun así no enciende, no se procede a desacoplar equipo, ya que este aun esta en garantía. Estado final: En espera. Repuestos: No. 27/01/2025 Se envía equipo a proveedor. 03/02/2025 Proveedor realiza entrega de equipo, realizo mantenimiento preventivo y limpieza general. Equipo funciona correctamente. Anexo Reporte de Proveedor | 2024-12-28 08:27 |  | 2024-12-28 15:00 | 2025-02-03 15:25 | 51865 | 53269 | -1404 | 243640 | Alta | 2024-12-27 16:43 | APROBADA
107519 | CORRECTIVO | 1003633755 | ELIANA SOFIA SALAZAR GARCIA | Equipo dañado Buenos días. Por favor para reportar el endoscopio terminado en placa 336 el cual presenta dos hendiduras en la regiòn del tubo (canal de trabajo) y al momento de realizar la angulación se ve que no la realiza de forma adecuada. Recibo el turno en la asignación de tubos el día de hoy y se procede a realizar la primera endoscopia del día, por lo cual al escoger el equipo con el que se va a realizar el procedimiento, me doy cuenta que el equipo presenta esa novedad, por lo cual se procede a no ser utilizado, sino que se le realiza prueba de fuga en dónde se evidencia que es NEGATIVA y posterior a ello se reporta el equipo y queda marcado con cinta como: REPORTADO con el fin de que no se utilice hasta que no sea revisado por parte de biomédica. |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | ENDOTEST | ENDOSCOPIAS |  | TORRE DE ENDOSCOPIA VIDEOGASTROSCOPIO VIDEOCOLONOSCOPIO VIDEODUODENO REGULADOR CO2 BOMBA DE IRRIGACIÓN | 4415 | 5920 |  | FUJIFILM | VP-3500 | 1V640G621 | 2025-01-11 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Maltrato en recubrimiento de mangueras genera daños internos. Actividad realizada: Se puede observar que es un tramo del recubrimiento, esto afecto el movimiento angular y las pruebas de fugas, se entrega a coordinadora Alejandra Cardona para dar solución del problema. Estado final: En espera de solución. Repuestos: No. 13/01/2025 El proveedor retira equipo para diagnostico 18/02/2025 Se aprueba reparación del equipo con pedido 17571 OC 9856 11/04/2025 Equipo en reparación con proveedor 21/04/2025 El proveedor (ENDOTEST) realiza cambio de unidad distal: tubo de inserción, guías de luz, canales y cámara, debido al aplastamiento los elementos dentro del tubo de inserción colapsaron y se rompieron al desensamblar, ejecuta pruebas de funcionamiento las cuales pasan correctamente. El equipo está en condiciones óptimas de funcionamiento y se entrega al servicio. Equipo VIDEO GASTROSCOPIO Marca FUJINON Modelo EG600WR Serial KG391K336 Anexo Reporte de Proveedor | 2025-01-08 12:12 |  | 2025-01-08 13:14 | 2025-04-21 11:41 | 148226 | 149623 | -1397 | 244101 | Media | 2025-01-08 09:22 | APROBADA
117906 | CORRECTIVO | 1003633755 | ELIANA SOFIA SALAZAR GARCIA | TEST DE FUGA POSITIVO Buen dia. Por favor para reportar el colonoscopio con placa terminada en 037 debido a que al inicio de turno se realizó test de fuga a todos los equipos antes de inciar con procedimientos, en dónde se evidenció que el equipo presenta fuga en la parte posterior de dónde se encuentran las guayas y botones, por lo cual se procede a realizar el reporte del mismo, se informa al jefe inmediato y las demás auxiliares para que tengan conocimiento de que el equipo queda fuera de funcionamiento. Muchas gracias por la atención prestada. |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | ENDOTEST | ENDOSCOPIAS |  | TORRE DE ENDOSCOPIA VIDEOGASTROSCOPIO VIDEOCOLONOSCOPIO | 4416 | 5921 |  | FUJIFILM | VP-3500 | 1V640G622 | 2025-07-19 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Equipo JC688K037 reportado se encuentra en sede externa de Jardines de Llanogrande. Se deja en pausa, pendiente por ir al servicio el día lunes 17/07/2025 El proveedor realiza reparación en sitio, realiza ajuste de tapa posterior, ajuste de empaques y sellado interno por fractura en chasis. El equipo funciona correctamente. Se deja en observación. 29/07/2025 El equipo funciona correctamente. Anexo Reporte de Servicio Técnico | 2025-07-12 11:26 |  | 2025-07-12 11:33 | 2025-07-29 09:02 | 24329 | 24322 | 7 | 257143 | Media | 2025-07-12 09:15 | APROBADA
120225 | CORRECTIVO | 39447628 | luz beatriz saenz buitrago | Sensor de temperatura mala Coordial saludo , por favor revisar sensor de temperatura de incubadora Draguer 8000plus el sensor periferico esta malo .(blanco) esta incubadora esta ubicada en el cubiculo 9 de ucin. Muchas gracias . Feliz tarde. |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | UCIN |  | INCUBADORA | 5359 | 6515 |  | DRAGER | ISOLETTE 8000 PLUS | DSSM-0046 | 2025-10-04 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Sensor de temperatura no sensa Actividad realizada: Se observa que el sensor se encuentra reventado y se cambia por uno de almacén. Estado final: El equipo se deja funcionando correctamente. Repuestos: Sí | 2025-10-01 15:41 |  | 2025-10-01 16:59 | 2025-10-01 17:22 | 23 | 0 | 23 | 262305 | Media | 2025-10-01 15:19 | APROBADA
118144 | CORRECTIVO | 39447628 | luz beatriz saenz buitrago | Sensor incubadora Draguer Mala Coordial saludo por favor realizar cambio de sensor de incubadora Draguer , sensor amarillo. la reposicion esta enla oficina . Muchas gracias . feliz dia . |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | UCIN |  | INCUBADORA | 4821 | 6231 |  | DRAGER | ISOLETTE 8000 PLUS | DSSM-0044 | 2025-07-26 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: se encuentra sensor reventado Actividad realizada: se realiza cambio de sensor por uno nuevo Estado final: correcto funcionamiento Repuestos: 1 sensor temperatura (eb247) | 2025-07-21 12:03 |  | 2025-07-21 12:32 | 2025-07-21 16:06 | 214 | 109 | 105 | 257649 | Media | 2025-07-21 09:40 | APROBADA
121157 | CORRECTIVO | 39446126 | MONICA PATRICIA GOMEZ BETANCUR | nevera con bisel reventado Nevera portatil, de servicios externos, con bisel reventado de la puerta. favor reparar. gracias |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | BANCO DE SANGRE |  | TERMÓMETRO DE NEVERA DE TRANSPORTE | 4434 | EB2100 | EB2100 | ECOKIT ELECTRONICS | NEVERA 22LT | 04-1422-7687 | 2025-11-01 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: nevera con esquina reventada Actividad realizada: se realiza pega de esquina reventada Estado final: se evidencia en correcto estado Repuestos: no se requiere | 2025-10-31 16:34 |  | 2025-10-31 16:35 | 2025-10-31 17:59 | 84 | 0 | 84 | 264153 | Media | 2025-10-31 16:31 | APROBADA
120315 | CORRECTIVO | 24714815 | JOHANA ALEXANDRA TORRES BALLESTEROS | PINZA PULSIOXIMETRO Pinza de oximetría de cubículo 13 que presenta daño por manipulación de la paciente. |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1047 | 3931 |  | NIHON KOHDEN | BSM-6501 TRITON | 05536 MODLO:21663 | 2025-10-11 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: se encuentra interfaz reventada Actividad realizada: se realiza cambio por una interfaz que había sido reparada y se encontraba existente en el taller Estado final: correcto estado Repuestos: una interfaz existente en el taller | 2025-10-04 17:45 |  | 2025-10-04 17:48 | 2025-10-04 18:01 | 14 | 0 | 14 | 262488 | Media | 2025-10-04 17:25 | APROBADA
120150 | CORRECTIVO | 1041329646 | YARITZA JIMENEZ CEBALLOS | monitor monitor malo no satura |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | H2-T1 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 4468 | 5952 |  | EDAN | IM70 | 360080-M22414130004 | 2025-10-04 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: puerto de monitor hundido en el monitor Actividad realizada: se revisa y se encuentra puerto de monitor con adaptador hundido por lo que se destapa monitor y se vuelve a adaptar el puerto donde va Estado final: en correcto estado Repuestos: no se requiere | 2025-09-29 13:02 |  | 2025-09-29 13:12 | 2025-09-29 14:28 | 76 | 0 | 76 | 262103 | Media | 2025-09-29 12:55 | APROBADA
120540 | CORRECTIVO | 1000441804 | maria alejandra rodriguez atehortua | CONTROL CON BASE MALA CONTROL DE LA MESAQ QUIRURGICA 5817 QUE SE ENCUENTRA EN SALA 6 TIENE EL SOPORTE MALO, PORFAVOR COLABORAR CON ESO, MUCHAS GRACIAS, SOPORTE SE DEJA EN OFICINA D ELIDERES |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | CIRUGÍA |  | MESA DE CIRUGÍA | 4290 | 5817 |  | BENQ | DR.MAX 7000S | 2A295-VC-0096 | 2025-10-18 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: se encuentra control reventado Actividad realizada: se realiza desarme de control ya que se encontraba con un hueco, se pega con cintesolda para generar una pasta y así cubrir ese espacio que tenia Estado final: en correcto funcionamiento y estado Repuestos: no se requieren | 2025-10-14 08:03 |  | 2025-10-14 08:07 | 2025-10-14 09:29 | 82 | 0 | 82 | 262918 | Media | 2025-10-12 18:38 | APROBADA
120136 | CORRECTIVO | 1036955981 | omaira castaño osorio | Oximetro de la UCIP dañado buenos dias para reportar oximetro dañado agradezco su colaboracion |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | UCIP |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1062 | 4024 |  | EDAN | IM70 | 261333-M17709920001 | 2025-10-04 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: se evidencia pinza de saturación con emisor y receptor reventados Actividad realizada: Se reemplazaron el emisor y el receptor por unos repuestos disponibles en el taller, ya que los de la pinza de saturación estaban en mal estado. Se realizaron las soldaduras correspondientes. Estado final: correcto estado Repuestos: no se requiere | 2025-09-29 10:50 |  | 2025-09-29 11:23 | 2025-09-29 13:11 | 108 | 46 | 62 | 262076 | Media | 2025-09-29 08:59 | APROBADA
119464 | CORRECTIVO | 30391469 | dora albeny herrera duque | termohigrometro carro de para UCBN buenas tardes favor revisar termohigrometro carro de para UCBN |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | UCIN |  | TERMOHIGRÓMETRO | 1745 | EB0295 | EB0295 | DIGITAL | HTC-2 |  | 2025-09-06 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: se encuentra termohigrómetro con zonda reventada Actividad realizada: se realiza soldadura de sonda de temperatura Estado final: en correcto estado Repuestos: no se requiere | 2025-09-04 16:52 |  | 2025-09-04 16:56 | 2025-09-04 17:41 | 45 | 0 | 45 | 260603 | Media | 2025-09-04 14:58 | APROBADA
119771 | CORRECTIVO | 1035920466 | karla yesenia ochoa alzate | Saturador malo Saturador no censa monitor de transporte placa 4185. |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1082 | 4185 |  | EDAN | IM70 | 360080-M18505570007 | 2025-09-20 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: se encuentra puerto de monitor reventado Actividad realizada: se evidencia un mal trato en la entrada de las pinzas de saturación donde reventaron el puerto de las pinzas, se pega puerto reventado y queda en correcto estado Repuestos: no aplica | 2025-09-16 07:52 |  | 2025-09-16 10:12 | 2025-09-16 10:35 | 23 | 0 | 23 | 261232 | Media | 2025-09-16 04:46 | APROBADA
119935 | CORRECTIVO | 1003198135 | luis alfonso cardona porto | cable mal funcionamiento no muestra lectura de saturación de oxigeno |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 965 | 4070 |  | EDAN | IM70 | 360080-M17911550010 | 2025-09-27 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: pinza reventada Actividad realizada: se realiza soldadura de cables a pines de pinza de saturación Estado final: en correcto funcionamiento Repuestos: no aplica | 2025-09-22 08:34 |  | 2025-09-22 09:01 | 2025-09-22 09:34 | 33 | 0 | 33 | 261586 | Media | 2025-09-21 11:19 | APROBADA
120130 | CORRECTIVO | 1038404999 | miguel angel soto murillo | pulsoximetro cubículo ucia 06 malo Por medio del presente, informo que el pulsoximetro del cubículo UCIA 06 se encuentra dañado y no está funcionando. Agradezco de antemano su pronta colaboración para atender esta situación con carácter urgente, ya que afecta el funcionamiento normal del área. |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1040 | 3816 |  | NIHON KOHDEN | BSM-3763-Q01 | 7901 | 2025-10-04 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: se evidencia conector de interfaz reventado Actividad realizada: se realiza revisión y se evidencia un mal trato en la interfaz, se encuentra cable reventado por lo que se vuelve a soldar desde los pines Estado final: correcto estado Repuestos: no se requiere | 2025-09-29 07:40 |  | 2025-09-29 08:26 | 2025-09-29 10:10 | 104 | 0 | 104 | 262037 | Media | 2025-09-27 22:49 | APROBADA
120085 | CORRECTIVO | 1040034665 | astrid yaneth tabares valencia | Cama de la habitacion 643 reventada en un extremo Buenas Tardes. Cama de la habitacion 643 presenta averia en la parte inferior. Presento imagen para ilustrar |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | H6-T2 |  | CAMA ELÉCTRICA | 336 | 3354 |  | DOMETAL | QUAXAR | 00000-29764 | 2025-09-27 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: se evidencia atril reventado por un golpe Actividad realizada: se realiza perforación de tubo y se retira pedazo reventado Estado final: queda en correcto estado Repuestos: no se requiere | 2025-09-25 17:45 |  | 2025-09-25 17:46 | 2025-09-25 18:27 | 41 | 0 | 41 | 261930 | Media | 2025-09-25 17:13 | APROBADA
121158 | CORRECTIVO | 21627915 | DIANA PAOLA GONZALEZ ALZATE | DAÑO PULSOOXIMETRO SE ENCUENTRA QUEBRADO EN LA CONECION A LA PINZA. |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 962 | 4056 |  | NIHON KOHDEN | BSM-6501 TRITON | 5511 - 21634 | 2025-11-01 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: se encuentra interfaz reventada Actividad realizada: se revisa y no es posible solucionar interfaz ya que se evidencia interferencia en el conector que va al monitor se prueba nuevamente pinza con una interfaz nueva y se evidencian valores erróneos ya que al probarla con el patrón se evidencia un valor por debajo de lo medido se procede a ensayarse con otra interfaz y se evidencia aun el mismo daño donde se encuentra receptor malo por lo que también se requiere cambio de pinza Estado final: correcto estado Repuestos: una interfaz y una pinza | 2025-10-31 18:15 |  | 2025-10-31 18:15 | 2025-10-31 19:17 | 62 | 0 | 62 | 264150 | Media | 2025-10-31 15:51 | APROBADA
117998 | CORRECTIVO | 15385929 | JAMER HUMBERTO BEDOYA VALENCIA | monitor edan sala recuperacion cub 11 vip oximetro malo |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 947 | 3013 |  | EDAN | M50 | 333021-K12100130026 | 2025-07-19 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: se encuentran pines torcidos Actividad realizada: se organizan pines torcidos de la pinza de saturación Estado final: correcto funcionamiento Repuestos: no se requieren | 2025-07-15 19:38 |  | 2025-07-15 19:39 | 2025-07-15 20:00 | 21 | 0 | 21 | 257354 | Media | 2025-07-15 17:43 | APROBADA
120033 | CORRECTIVO | 39452005 | diana cristina valencia jaramillo | sensor de temperatura malo. Buen dia ambalemnte solicito arreglo de sensore de temperataura de monitor EDAN placa 4688 cubiculo# 13 gracias. |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2797 | 4688 |  | EDAN | IM70 | 360080-M19B13100009 | 2025-09-27 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: se encuentra sensor reventado. Actividad realizada: se revisa sensor el cual esta partido en 2 por lo que se requiere un cambio de sensor Estado final: se entrega un sensor nuevo al servicio Repuestos: 1 sensor de temperatura | 2025-09-24 10:54 |  | 2025-09-24 11:12 | 2025-09-24 11:37 | 25 | 0 | 25 | 261799 | Media | 2025-09-24 10:44 | APROBADA
118275 | CORRECTIVO | 1036401655 | MANUELA RIOS VELEZ | Pulsoximétro no sensa Pulsoximétro no sensa |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | SALA VIP |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3712 | 5148 |  | EDAN | IM70 | 360080-M21119570013 | 2025-07-26 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: se encuentran pinza de saturación con cableado reventado Actividad realizada: se sueldan cables reventados al conector de la pinza de saturación Estado final: correcto estado Repuestos: no se requieren | 2025-07-24 19:23 |  | 2025-07-24 19:51 | 2025-07-24 20:26 | 35 | 0 | 35 | 257996 | Media | 2025-07-24 16:55 | APROBADA
120206 | CORRECTIVO | 1007271841 | sindy daniela botero giraldo | panel malo Buen dia, panel malo (despegado) de cama cubiculo 14, Gracias |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | UCIA |  | CAMA ELÉCTRICA | 360 | 3026 |  | DOMETAL | QUAXAR | 00000-17673 | 2025-10-04 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: panel derecho caído Actividad realizada: se evidencia golpe en el panel derecho lo que ocasiona la caída del panel, se revisa y no arranca la cama. se procede a revisar conexiones y solo funciona el CPR no arranca ningún motor se cambia tarjeta de mando y se evidencia correcto estado por lo que se cambia y se vuelve a instalar panel derecho con nuevas perforaciones Estado final: en correcto funcionamiento Repuestos: 1 mando derecho existente en el taller | 2025-10-01 10:51 |  | 2025-10-01 13:53 | 2025-10-01 15:01 | 69 | 0 | 69 | 262284 | Media | 2025-10-01 10:39 | APROBADA
120228 | CORRECTIVO | 1038415580 | YESICA ANDREA CUARTAS LOPEZ | Aspirado cervocuna Buenos dias. Se evidencia Que el filtro de la trampa del aspirador esta mojado, ´por ende no funciona la aspiración de la cervocuna de quirofano. Queda en puesto de enfermerpia filtro. Gracias |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | UMI |  | CUNA TÉRMICA | 676 | 3960 |  | DRAGER | RESUCITAIRE | HR11988 | 2025-10-04 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: se evidencia filtro de aire con agua Actividad realizada: se evidencia que están dejando llenar la rampa de agua al límite lo que ocasiona qué a él filtro le ingrese agua Estado final: se cambia filtro por uno nuevo Repuestos: 1 filtro | 2025-10-02 07:30 |  | 2025-10-02 09:02 | 2025-10-02 09:11 | 9 | 0 | 9 | 262323 | Media | 2025-10-02 04:40 | APROBADA
119267 | CORRECTIVO | 1038415580 | YESICA ANDREA CUARTAS LOPEZ | Fonendoscopio malo Buenos días. Se evidencia fonendoscopio sin membrana, por favor verificar y organizar lo mas pronto posible ya que es de uso frecuente. Gracias |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | UMI |  | FONENDOSCOPIO | 725 |  | EB0248 | LITTMAN WELCH ALLYN | ADULTO/PEDIATRICO |  | 2025-09-06 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: no se encuentra membrana puesta en fonendo Actividad realizada: se realiza una membrana en el taller y se instala Estado final: correcto estado Repuestos: no requiere | 2025-08-30 10:48 |  | 2025-08-30 10:50 | 2025-08-30 11:13 | 23 | 0 | 23 | 260171 | Media | 2025-08-30 09:56 | APROBADA
118145 | CORRECTIVO | 1000308423 | LAURA CRISTINA GALLEGO ARANGO | PLACA MALA Cordial saludo Solicito amablemente revisar equipo de radio frecuencia Ellman serie 9120003756 ya que se le solto la placa. Unidad dermatológica torre 1 plazoleta principal. Quedo atenta,muchas gracias. |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | CONSULTA EXTERNA |  | EQUIPO DE RADIOFRECUENCIA | 561 | 2394 |  | ELLMAN | EMC | 9120003756 | 2025-07-26 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: se encuentra placa con cable reventado Actividad realizada: se realiza corrección de cable y se vuelve a soldar Estado final: en correcto estado Repuestos: no se requieren | 2025-07-21 12:03 |  | 2025-07-21 12:58 | 2025-07-21 13:40 | 42 | 0 | 42 | 257674 | Media | 2025-07-21 12:00 | APROBADA
118178 | CORRECTIVO | 39447628 | luz beatriz saenz buitrago | Servocuna mala Coordial saludo , por favor revisar servocuna medix , esta quebrada en dos partes ,aqui esta el repuesto, muchas gracias Feliz Dia |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | UCIN |  | CUNA TÉRMICA | 434 | 3224 | 3224 | MEDIX | SM-401 | 5290 | 2025-07-26 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: se encuentra acrílico reventado Actividad realizada: se recorta acrílico para remplazar el acrílico reventado Estado final: correcto estado Repuestos: no aplica | 2025-07-22 11:19 |  | 2025-07-22 15:58 | 2025-07-22 18:40 | 162 | 0 | 162 | 257772 | Media | 2025-07-22 10:35 | APROBADA
119772 | CORRECTIVO | 1036945152 | angela patricia gomez quintero | pulsioximetro malo sitio de insercion con aplastamiento, no se puede conectar a ningun monitor, preguntar en puesto de enfermeria, se deja en cajones de atras |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3655 | 5126 |  | EDAN | IM70 + CO2 | 360080-M21119560009 | 2025-09-20 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: pines de pinza torcidos Actividad realizada: se intenta corregir pines y n o es posible ya que se revento uno se procede a cambiar el acople completo por uno existente en el taller Estado final: en correcto estado Repuestos: no se requiere todo existente en el taller | 2025-09-16 08:31 |  | 2025-09-16 08:46 | 2025-09-16 10:12 | 87 | 0 | 87 | 261229 | Media | 2025-09-15 18:54 | APROBADA
119418 | CORRECTIVO | 1036932398 | esneyder alexander garcia garcia | TERMOMETRO EB1668 Buenos días, Termómetro EB1668 ubicado en la farmacia del séptimo piso torre 2 que no toma valores adecuada para refrigeración (2 a 8 grados centígrados). Gracias por la atención |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | TERMÓMETRO | 3654 | EB1668 |  | BIOTELECTRONICA | TM-01 | JH2639 | 2025-09-06 | PENDIENTE | MAL USO |  |  | Diagnostico: termómetro con valores inadecuados Actividad realizada: se revisa y se encuentra termómetro en correcto estado donde se evidencia falta de conocimiento en el uso del termómetro Estado final: en correcto estado Repuestos: no se requiere | 2025-09-03 12:24 |  | 2025-09-03 13:54 | 2025-09-03 14:45 | 50 | 0 | 50 | 260460 | Media | 2025-09-03 09:54 | APROBADA
121067 | CORRECTIVO | 1036962441 | VALENTINA ALVAREZ VALENCIA | Pulxosimetro malo Buenos dias, pulxosimetro de monitor de transporte malo |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3656 | 5127 |  | EDAN | IM70 + CO2 | 360080-M20C19970006 | 2025-11-01 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: se evidencia cable reventado en la pinza de saturación Actividad realizada: se destapa emisor y receptor de la pinza donde se evidencia cable reventado desde la tarjeta del emisor por lo que se busca el emisor de otras pinzas dadas de baja y se remplaza pieza se sueldan nuevamente y se arma pinza estando en correcto funcionamiento Repuestos: no se requiere | 2025-10-29 10:38 |  | 2025-10-29 12:03 | 2025-10-29 13:01 | 58 | 0 | 58 | 263970 | Media | 2025-10-29 10:37 | APROBADA
120795 | CORRECTIVO | 1001447580 | daniela orozco suarez | Camara de torre styker no graba Se intenta realizar grabaciones con torre de styker y no es posible, se ve un cable suelto y no sabemos donde encaja |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | CIRUGÍA |  | TORRE DE LAPAROSCOPIA | 3967 | 5374 |  | STRYKER | 1588 AIM | VPD261E0256(MONITOR) | 2025-10-25 | PENDIENTE | MAL USO |  |  | Diagnostico: Cámara de torre styker no graba Actividad realizada: se revisa y se encuentran 2 cables sueltos donde se evidencia un mal uso del equipo. Estado final: se instala correctamente el cable y vuelve a funcionar todo en correcto estado Repuestos: no se requiere | 2025-10-21 12:25 |  | 2025-10-21 12:31 | 2025-10-21 13:03 | 32 | 0 | 32 | 263421 | Media | 2025-10-21 12:20 | APROBADA
121066 | CORRECTIVO | 1035914484 | MELISSA YULIETH GIRALDO MESA | buenos dias electrocardiografo buenos dias por favor revisar el electrocardiografo que esta mal configurado |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | H6-T2 | PUESTO DE ENFERMERÍA | ELECTROCARDIÓGRAFO | 3739 | 5156 | 5156 | EDAN | SE-3 | 360250-M21118930144 | 2025-11-01 | PENDIENTE | MAL USO |  |  | Diagnostico: electroencefalógrafo con mala configuración Actividad realizada: se le explica a la jefe del servicio el funcionamiento del equipo adicional se revisa para verificar si se encuentre en correcto estado Repuestos: no se requieren | 2025-10-29 10:37 |  | 2025-10-29 13:01 | 2025-10-29 13:53 | 51 | 0 | 51 | 263960 | Media | 2025-10-29 09:29 | APROBADA
120788 | CORRECTIVO | 39453590 | PAOLA ANDREA SANCHEZ ZAPATA | HORNO DE SECADO con funcionamiento incorrecto Horno de secado con funcionamiento incorrecto, temperatura muy alta, no se estabiliza y sigue aumentando, no se puede usar porque derrite el material plástico que se esta secando. |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | LABORATORIO |  | HORNO DE SECADO | 742 |  | EB0608 | HACEB | H50VP | D95928843 | 2025-10-25 | PENDIENTE | MAL USO |  |  | Diagnostico: horno sube mucho la temperatura Actividad realizada: se revisa y se encuentra mal configurado el horno ya que estaba a una temperatura de 521 la cual fue modificada en el servicio se le explica a la líder carolina y a Paola el funcionamiento de la temperatura Estado final: se configura a 42 °c Repuestos: no se requiere | 2025-10-21 09:50 |  | 2025-10-21 13:22 | 2025-10-21 14:24 | 62 | 0 | 62 | 263394 | Media | 2025-10-21 08:38 | APROBADA
118282 | CORRECTIVO | 1036947084 | johan de jesus osorio otalvaro | No funciona electrocardiograma Buenos días Cordial saludo Se solicita amablemente revisión de monitor de signos vitales de sala recuperación UMI, placa 4685, ya que no está funcionando cardioscopio. Gracias por la atención prestada. |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | UMI |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-07-26 | PENDIENTE | MAL USO |  |  | se realiza revisión y se encuentra mala configuración en el monitor adicional se tenia medición para ecg de 5 derivadas y tenían un ecg de 3 derivadas los que provocaba que no existiera lectura | 2025-07-25 09:45 |  | 2025-07-25 13:56 | 2025-07-25 14:00 | 4 | 0 | 4 | 258028 | Media | 2025-07-25 09:26 | APROBADA
121150 | CORRECTIVO | 1036947084 | johan de jesus osorio otalvaro | sielitica Buenos dias Solicito mantenimiento de sielitica que no mueve bien GRACIAS |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | UMI |  | LÁMPARA CIELÍTICA | 2555 | 4572 |  | DRAGUER | POLARIS 100/200 | ASME-0569 | 2025-11-01 | PENDIENTE | MAL USO |  |  | Diagnostico: se evidencia que la sielitica se bloquea al moverla Actividad realizada: al revisar la sielitica se evidencia un mal funcionamiento ya que las piezas estaban mal ubicadas por lo que se ubican bien y queda funcionando en correcto estado Estado final: correcto estado Repuestos: no se requiere | 2025-10-31 14:13 |  | 2025-10-31 14:30 | 2025-10-31 15:06 | 36 | 0 | 36 | 264139 | Media | 2025-10-31 12:18 | APROBADA
118655 | CORRECTIVO | 1146441094 | yuldana escudero lezcano | Cable de EKG con latiguillo Cable de EKG que no genera trazado, no funciona |  | 1036962891 | juan jose gomez castaño |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3756 | 5198 |  | EDAN | IM70 | 360080-M21119570003 | 2025-08-16 | PENDIENTE | MAL USO |  |  | Diagnostico: Monitor no se encuentra configurado con las derivadas que desean visualizar. Actividad realizada: El monitor se encontraba con una configuración que el personal asistencial no requería, se modifica configuración de ECG a 5 derivadas y el equipo queda mostrando las derivadas de ECG. Estado final: El equipo queda operando correctamente en el servicio. Repuestos: No | 2025-08-09 07:41 |  | 2025-08-09 07:52 | 2025-08-09 08:26 | 34 | 26 | 8 | 258892 | Media | 2025-08-09 00:01 | APROBADA
116817 | CORRECTIVO | 1057788172 | jhon andrey usma jaramillo | Cardioscopio de REA 1 fallando. Por favor revisar monitor de sala de reanimación 1 ya que el cardioscopio no está sensando. Muchas gracias. |  | 1036962891 | juan jose gomez castaño |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3655 | 5126 |  | EDAN | IM70 + CO2 | 360080-M21119560009 | 2025-06-14 | PENDIENTE | MAL USO |  |  | Diagnostico: Monitor de signos vitales de REA1 no sensa ECG. Actividad realizada: Se acerca al servicio, el personal asistencias dice que son los latiguillos de ecg, se procede a examinar el monitor y los latiguillos, se nota que las derivadas del monitor no corresponden al numero de derivadas de los latiguillos, se procede a configurar correctamente el monitor. De igual manera se lleva el patrón de ecg para verificar que las mediciones sean correctas. ECG (BPM): PROGRAMADO: 60 MEDIDO: 60 ERROR: 0 PROGRAMADO: 80 MEDIDO: 80 ERROR: 0 PROGRAMADO: 100 MEDIDO: 100 ERROR: 0 PROGRAMADO: 120 MEDIDO: 120 ERROR: 0 PROGRAMADO: 140 MEDIDO: 140 ERROR: 0 PROGRAMADO: 160 MEDIDO: 160 ERROR: 0 PROGRAMADO: 180 MEDIDO: 180 ERROR: 0 PROGRAMADO: 200 MEDIDO: 200 ERROR: 0 PROGRAMADO: 220 MEDIDO: 220 ERROR: 0 Estado final: El equipo queda en buen estado de funcionamiento. Repuestos: No | 2025-06-10 17:51 |  | 2025-06-10 18:35 | 2025-06-10 19:00 | 25 | 0 | 25 | 255130 | Media | 2025-06-10 17:49 | APROBADA
117692 | CORRECTIVO | 1040182757 | cherry manuela dominguez lopez | fonendoscopio tiene en mal funcionamiento Cordial saludo! Fonendoscopio EB1825 somer hogar tiene sueltas la ojivas. Muchas gracias. |  | 1036962891 | juan jose gomez castaño |  | SOMER HOGAR |  | FONENDOSCOPIO | 3928 | EB1825 | EB1825 | BOKANG | BK3007 | EB1825 | 2025-07-12 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Se encuentra el fonendoscopio desarmado. Actividad realizada: con ayuda de unas pinzas se logran cuadrar las piezas del fonendoscopio en su lugar y el equipo queda operativo. Estado final: El equipo queda operando correctamente. Repuestos: No | 2025-07-05 08:35 |  | 2025-07-05 08:36 | 2025-07-05 09:09 | 33 | 0 | 33 | 256635 | Media | 2025-07-04 14:36 | APROBADA
118765 | CORRECTIVO | 1121928168 | JUAN CARLOS GARCIA ARIAS | pinza de satrador dañada, no enciende y no censa. por favor revisar pinza de satrador dañada, no enciende y no censa. |  | 1036962891 | juan jose gomez castaño |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3755 | 5197 |  | EDAN | IM70 | 360080-K20C00600012 | 2025-08-16 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Se recibe pinza que al probarla en un monitor no enciende el led y no sensa oximetría. Actividad realizada: Al examinar la pinza pareciera como si hubiese sido pisada, no estaba partida pero si desarmada, además con un cable interno zafado de su lugar, se procede a terminar de desarmar la pinza, soldar de nuevo el cable en su lugar y posteriormente armarla de nuevo, lo cual resulta con mayor dificultad dado que hubo que hacer un cambio de resortes internos. Para finalizar se comprueba con el personal asistencial y se dan algunos consejos sobre el cuidado de las pinzas. Estado final: El equipo queda operando correctamente en el servicio. Repuestos: No. | 2025-08-12 17:36 |  | 2025-08-12 17:41 | 2025-08-12 19:23 | 102 | 0 | 102 | 259120 | Media | 2025-08-12 16:58 | APROBADA
118433 | CORRECTIVO | 1036403702 | deisy giraldo castro | Fonendoscopia de medicina prepagada Fonendoscopia de medicina prepagada no funciona correctamente. |  | 1036962891 | juan jose gomez castaño |  | URGENCIAS |  | FONENDOSCOPIO | 3631 | EB1653 | EB1653 | PRESTIGE | 121 |  | 2025-08-02 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Se recibe fonendoscopio con aparente ruptura interna. Actividad realizada: Se acomodan las laminas internas que sostienen y le dan rigidez a la zona auricular del fonendoscopio, se acopla y se refuerza con pegaloca. Estado final: El equipo queda operando correctamente en el servicio. Repuestos: No. | 2025-07-31 07:35 |  | 2025-07-31 08:17 | 2025-07-31 09:07 | 50 | 0 | 50 | 258362 | Media | 2025-07-31 07:34 | APROBADA
116740 | CORRECTIVO | 1036945152 | angela patricia gomez quintero | OXÍMETRO NO CENSA Buen día, son tan amables para revisar el pusooxímetro en rea 1 que da dificultad para que cense, muchas gracias. |  | 1036962891 | juan jose gomez castaño |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3655 | 5126 |  | EDAN | IM70 + CO2 | 360080-M21119560009 | 2025-06-14 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Se acerca al servicio y se nota que la pinza presenta intermitencia al momento se sensar. Actividad realizada: Se destapa la pinza, por el lado de conexión del monitor y se detalla que tiene cables sueltos, se procede a conectarlos de nuevo en su lugar, se vuelve a probar el funcionamiento de la pinza en el monitor de prueba y se evidencia que funciona sin ninguna intermitencia. Estado final: Equipo en buen estado de funcionamiento. Repuestos: No. | 2025-06-10 10:48 |  | 2025-06-10 14:04 | 2025-06-10 14:40 | 35 | 0 | 35 | 255041 | Media | 2025-06-10 09:24 | APROBADA
118353 | CORRECTIVO | 1053800237 | jhon wilmar duque lopez | Soporte de la baranda de la cama suelto. se evidencia soporte de la baranda de la cama del cubículo 12 suelto, impidiendo el ajuste adecuado de la baranda. |  | 1036962891 | juan jose gomez castaño |  | UCIP |  | CAMA ELÉCTRICA | 374 | 4015 |  | DOMETAL | LINIX | 00000-58089 | 2025-08-02 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Se acerca al servicio y se evidencia la baranda de la cama en mal estado. Actividad realizada: Se evidencia que le hace falta un tornillo especial para poder fijar la baranda de manera correcta en la cama, en el taller se encuentra exactamente el mismo tornillo, por lo cual se repara la baranda. Estado final: El equipo queda operando correctamente en el servicio. Repuestos: No. | 2025-07-28 15:27 |  | 2025-07-28 15:55 | 2025-07-28 16:39 | 45 | 0 | 45 | 258193 | Media | 2025-07-28 12:32 | APROBADA
116986 | CORRECTIVO | 1111197742 | RUTH ESTHER NAVAS GOMEZ | REGULADOR VACIO MALO REGULADOR VACIO MALO |  | 1036962891 | juan jose gomez castaño |  | UCIN |  | REGULADOR DE VACÍO | 2458 |  | EB1174 | AMVEX | ANÁLOGO | C2AY000961 | 2025-06-21 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Se evidencia que la aguja que marca el nivel de sección no se mueve del lugar Actividad realizada: Se desarma el equipo para intentar reparar la aguja, se evidencia que el problema se encuentra en el tablero, se le aplica un poco de fuerza para volverlo nuevamente plano, este responde perfectamente y al volver a armar el equipo y realizarse pruebas de funcionamiento con el vacío este responde correctamente. Estado final: El equipo queda operando correctamente en el servicio. Repuestos: Ninguno | 2025-06-16 15:13 |  | 2025-06-16 15:34 | 2025-06-16 16:08 | 34 | 0 | 34 | 255479 | Media | 2025-06-16 14:32 | APROBADA
118863 | CORRECTIVO | 1036402881 | CRISTINA CASTAÑO RAMIREZ | 221 por favor revisar cable control cama, gracias |  | 1036962891 | juan jose gomez castaño |  | H2-T1 | HAB 221 | CAMA ELÉCTRICA | 195 | 1088 |  | LOS PINOS | 740LV.05 | 46153 | 2025-08-16 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Se reporta cama con mal funcionamiento, no presenta movimientos. Actividad realizada: Se deduce que el problema se encuentra en el control, pues este estaba deteriorado y con cables reventados, se procede a poner todo de nuevo en su lugar soldando los cables de la tarjeta. Estado final: El equipo queda operando correctamente en el servicio. Repuestos: No. | 2025-08-15 14:41 |  | 2025-08-15 18:18 | 2025-08-15 19:53 | 94 | 0 | 94 | 259226 | Media | 2025-08-14 13:19 | APROBADA
118884 | CORRECTIVO | 1001387124 | melissa quintero hernandez | carcasa de pantalla despegada Buenos días para reportar monitor 3308 ( monitor de carro de paro) con la carcasa de la pantalla despegada por favor revisar y muchas gracias |  | 1036962891 | juan jose gomez castaño |  | H3-T2 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 982 | 3308 |  | EDAN | M9 IBP | 301499-M14202810008 | 2025-08-23 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Se encuentra monitor con carcasa suelta. Actividad realizada: Se realiza presión para volver a introducir la carcasa en su lugar. Estado final: El equipo queda operando correctamente en el servicio. Repuestos: No. | 2025-08-19 07:40 |  | 2025-08-19 10:45 | 2025-08-19 11:13 | 28 | 0 | 28 | 259364 | Media | 2025-08-18 09:09 | APROBADA
118868 | CORRECTIVO | 1007346623 | VERONICA MARIA AGUDELO ATEHORTUA | monitor de trasnsporte con pantalla bloqueada monitor de trasnsporte con pantalla bloqueada |  | 1036962891 | juan jose gomez castaño |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 958 | 4065 |  | EDAN | IM70 | 360080-M17911550001 | 2025-08-16 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Se encuentra monitor al que no le funciona la perilla de mando. Actividad realizada: En el taller se examina que el equipo pudo haber recibido una caída, dado que se encontraron, cables rotos, de la perilla y de la pantalla, además la bomba de NIBP caída. Se repara uno de los cables, se reemplaza cable pantalla-perilla y se vuelve a ajustar la bomba de NIBP. Estado final: El equipo queda operando correctamente en el servicio. Repuestos: NO, Repuestos del Taller | 2025-08-15 16:08 |  | 2025-08-15 16:11 | 2025-08-15 17:24 | 74 | 0 | 74 | 259331 | Media | 2025-08-15 15:29 | APROBADA
119030 | CORRECTIVO | 1037649230 | LUISA FERNANDA CRISTANCHO PARRA | Micro Flujometro con fuga Se reporta micro flujómetro con fuga , se expulso automáticamente de la torre 44 . |  | 1036962891 | juan jose gomez castaño |  | UCIN |  | FLUJÓMETRO | 1672 | 247 |  | AMVEX | ALTA PRECISIÓN- SENCILLO | FMAO11565DL | 2025-08-30 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Se recibe flujómetro con fuga. Actividad realizada: Se revisa en el taller y la fusa se debe a una fisura entre el tubo exterior y el cuerpo del flujómetro, se echa pegante para corregir la falla. Estado final: El equipo queda operando correctamente en el servicio. Repuestos: No. Observacion al aprobar: Equipo dado de Baja con GT-119120 | 2025-08-23 17:04 |  | 2025-08-23 17:04 | 2025-08-23 17:40 | 36 | 0 | 36 | 259690 | Media | 2025-08-23 16:07 | APROBADA
119029 | CORRECTIVO | 44004295 | sandra yanoha bedoya ciro | pulsoximetro malo pulsoximetro malo |  | 1036962891 | juan jose gomez castaño |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1034 | 3057 |  | EDAN | M9 IBP | 301137-M12604350012-01 | 2025-08-30 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Se recibe pinza se SpO2 rota en la parte de la conexión y abierta en la zona donde se ubica el dedo Actividad realizada: Se procede a reemplazar por una nueva pinza dado que no fue posible repararla. Estado final: El equipo queda operando correctamente en el servicio. Repuestos: Si. | 2025-08-23 16:22 |  | 2025-08-23 16:22 | 2025-08-23 17:04 | 42 | 0 | 42 | 259689 | Media | 2025-08-23 16:05 | APROBADA
117690 | CORRECTIVO | 1038418449 | daniela rios arbelaez | latiguillo de ekg roto. latiguillo de ekg roto en el cubiculo 13- |  | 1036962891 | juan jose gomez castaño |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1046 | 3930 |  | NIHON KOHDEN | BSM-6501 TRITON | 05534 MODLO:21661 | 2025-07-12 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Se acerca al servicio y se notan que los electrodos del ECG están reventados por mal movimiento del paciente. Actividad realizada: Dado el lugar de ruptura se deciden cambiar por unos cables nuevos los cuales quedan operando correctamente ene el servicio. Estado final: El equipo opera correctamente en el servicio. Repuestos: Si | 2025-07-05 07:49 |  | 2025-07-05 08:04 | 2025-07-05 08:30 | 26 | 0 | 26 | 256654 | Media | 2025-07-05 00:30 | APROBADA
117966 | CORRECTIVO | 1041329097 | ANA MARIA ARIAS GIRALDO | Cable de monitor se daño Cable de monitor se daño la conexión |  | 1036962891 | juan jose gomez castaño |  | H5-T2 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1054 | 3652 |  | EDAN | M50 | 333124-M15707590001 | 2025-07-19 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Se acerca al servicio y se encuentra el cable AC cortado. Actividad realizada: se realiza cambio de cable AC por uno en buen estado del taller. Estado final: El equipo opera correctamente en el servicio. Repuestos: No | 2025-07-15 07:33 |  | 2025-07-15 08:32 | 2025-07-15 09:33 | 61 | 0 | 61 | 257273 | Media | 2025-07-15 05:51 | APROBADA
118619 | CORRECTIVO | 39457091 | VIVIANA VILLEGAS ARISTIZABAL | Flujometro dañado Flujometro dañado y deja escapar oxigeno |  | 1036962891 | juan jose gomez castaño |  | ONCOLOGÍA | SALA DE QUIMIOTERAPIA | FLUJÓMETRO | 1606 | 175 |  | AMVEX | SENCILLO | FMAO07984KJ | 2025-08-09 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Se encuentra equipo partido en dos. Actividad realizada: Se pega tubo exterior con el balín y el empaque, se deja secando; Después de múltiples reparaciones el equipo es dado de baja. Estado final: El equipo es dado de baja. Repuestos: No. | 2025-08-06 17:09 |  | 2025-08-06 17:19 | 2025-08-08 11:27 | 2527 | 2454 | 73 | 258776 | Media | 2025-08-06 16:16 | APROBADA
118489 | CORRECTIVO | 1040872746 | manuela ramirez montoya | buenos días solicito revisión de flujometro adulto buenos días solicito revisión de flujometro adulto, muchas gracias |  | 1036962891 | juan jose gomez castaño |  | H3-T2 |  | FLUJÓMETRO | 1583 | 144 |  | AMVEX | SENCILLO | FMAO11364BJ | 2025-08-02 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Se encuentra tubo exterior del flujómetro reventado. Actividad realizada: Se hace reparación del tubo externo y el equipo queda sin fugas. Estado final: el equipo queda operando correctamente en el servicio. Repuestos: No | 2025-08-01 07:29 |  | 2025-08-01 08:12 | 2025-08-01 09:09 | 58 | 0 | 58 | 258450 | Media | 2025-08-01 02:28 | APROBADA
117689 | CORRECTIVO | 1053833876 | paola alejandra tabarez bedoya | camilla benq sala 4 no prende camilla benq sala 4 no prende |  | 1036962891 | juan jose gomez castaño |  | CIRUGÍA |  | MESA DE CIRUGÍA | 4209 | 5726 |  | BENQ | DR.MAX 7000S | 2A295-V6-0065 | 2025-07-05 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Se acerca al servicio y se nota que el control de la mesa de cirugía presenta una falla. Actividad realizada: Se lleva el control al taller, se diagnostica cual es la parte del cable malo, se corta y se vuelve a unir nuevamente. Estado final: El equipo queda funcionando correctamente en el servicio. Repuestos: No | 2025-07-04 16:45 |  | 2025-07-04 16:51 | 2025-07-04 19:25 | 153 | 7 | 146 | 256631 | Media | 2025-07-04 14:15 | APROBADA
118462 | CORRECTIVO | 22586731 | leady natalye velez mata | craneotomo malo craneotomo malo se solicita mantenimeinto |  | 1036962891 | juan jose gomez castaño |  | CIRUGÍA |  | CRANEÓTOMO | 4687 | 6156 |  | MEDTRONIC | MIDAS REX MR8 | NTC74879 | 2025-08-02 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Se revisa craneotomo que no funciona. Actividad realizada: Se visualizan que los pines de la entrada se encuentran doblados, se enderezan y frente al personal asistencial se evidencia que el equipo queda operando correctamente. Estado final: El equipo queda operando con normalidad en el servicio. Repuestos: No | 2025-07-31 09:59 |  | 2025-07-31 09:59 | 2025-07-31 10:13 | 14 | 0 | 14 | 258370 | Media | 2025-07-31 09:56 | APROBADA
118658 | CORRECTIVO | 43855641 | NANCY ANDREA CARDONA AGUDELO | malo control de mesa traccion del quirofano 5 es buenos dias,control de mesa traccion del quirofano 5 esta quebrada la tapa de atras. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CIRUGÍA |  | MESA DE CIRUGÍA | 4967 | 6287 |  | BENQ | DR.MAX 7000 SERIES | 2A450-WB-0029 | 2025-08-16 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: carcasa trasera de control quebrada Actividad realizada: Se realiza reparación de carcasa. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-08-09 15:31 |  | 2025-08-09 15:31 | 2025-08-09 16:12 | 41 | 0 | 41 | 258909 | Media | 2025-08-09 15:09 | APROBADA
108384 | CORRECTIVO | 1040051120 | JOHANA MILENA GOMEZ MARTINEZ | sensor malo Buenas noches, se reporta sensor de temperatura de incubadora draguer con mal funcionamiento |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIN |  | INCUBADORA | 4971 | 6291 |  | DRAGER | ISOLETTE 8000 PLUS | DSSM-0045 | 2025-01-25 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Sensor de temperatura de piel con encauchetado en malas condiciones Actividad realizada: Se revisa accesorio observando encauchetado roto, se pone termo encogible en la zona afectada, se pone en la incubadora para probar, se observa que este mide, se deja en prueba para observar si sensa correctamente. Se realiza seguimiento del sensor el cual se encuentra funcionando correctamente. Estado final: Equipo funcionando Repuestos: no | 2025-01-20 07:37 |  | 2025-01-20 11:42 | 2025-01-20 15:42 | 240 | 201 | 39 | 244860 | Media | 2025-01-20 00:51 | APROBADA
115752 | CORRECTIVO | 39448778 | DANYS VIVIANA MARIN CORREA | MAL FUNCIONAMIENTO favor revisar termohigometro no funciona se sala de partos 2 gracias |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UMI | SALA DE PARTO 2 | TERMOHIGRÓMETRO | 4694 | EB2280 | EB2280 | BIOTELECTRONICA | TH-02 | JHT905 | 2025-05-24 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Termohigrometro se observa funcionando bien pero se escuchan partes sueltas internas Actividad realizada: Se destapa equipo y se revisa encontrando algunas partes quebradas,se organiza se pega, se tapa nuevamente y se hacen pruebas funcionales. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-05-19 07:32 |  | 2025-05-19 08:29 | 2025-05-19 10:08 | 98 | 76 | 22 | 253437 | Media | 2025-05-18 07:48 | APROBADA
114024 | CORRECTIVO | 43857050 | yurany andrea marin vergara | flujometro 249 aberiado buenas tardes favor revisar flujometro 249 de urgencias que se encuentra aberiado muchas gracias |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | URGENCIAS |  | FLUJÓMETRO | 1674 | 249 |  | AMVEX | SENCILLO ALTA FRECUENCIA | FMAO11068FK | 2025-04-05 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Flujómetro con tubo exterior reventado Actividad realizada: Se encuentra tubo exterior quebrado, el equipo ya había sido reparado en la misma zona por la misma razón, se retira acrílico viejo, se repara nuevamente con acrílico nuevo, el cual se debe aplicar en varias ocasiones para que quede bien sellado y sin fugas, se realizan pruebas de funcionamiento, donde se observa una pequeña fuga por la salida, se retira perilla, se limpia y se instala nuevamente, se realizan pruebas Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-03-29 14:17 |  | 2025-03-29 14:23 | 2025-03-29 16:28 | 126 | 0 | 126 | 250103 | Media | 2025-03-29 12:52 | APROBADA
120669 | CORRECTIVO | 1001471632 | ESTEFANIA GARCIA PAVAS | Termometro malo Buenos dias para reportar termometro del puesto de enfermeria malo mil gracias |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | H3-T2 | PUESTO DE ENFERMERÍA | TERMOHIGRÓMETRO | 1751 | EB0301 | EB0301 | DIGITAL | HTC-2 |  | 2025-10-18 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: pantalla con segmentos distorsionados Actividad realizada: Se destapa equipo, se organiza pantalla y tarjeta que se encuentran sueltos y se prueba. se encuentra equipo sin tapa trasera, pendiente realizar diseño 3D 17/10/2025: Se realiza tapa en 3D y se instala Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-10-16 13:29 |  | 2025-10-16 14:49 | 2025-10-17 20:19 | 1769 | 1680 | 89 | 263126 | Media | 2025-10-16 11:55 | APROBADA
120472 | CORRECTIVO | 1036955592 | natalia osorio quintero | Nevara Soporte (Cogedera) de nevera quebrado. por favor revisar. gracias |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | BANCO DE SANGRE |  | TERMÓMETRO DE NEVERA DE TRANSPORTE | 1798 | EB0550 | EB0550 | KLIMBER | NEVERA TRANSPORTE |  | 2025-10-11 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Nevera de transporte con varias partes fracturadas Actividad realizada: se intenta reparar sin embargo se observa que presenta fracturas en varias partes, incluyendo en la parte interna, por lo tanto se comenta a coordinador, pendiente por respuesta Estado final: fuera de servicio Repuestos: no 10/10/2025: Equipo es dado de baja debido a la cantidad de fracturas que presenta no es posible reparar. BAJA | 2025-10-09 10:17 |  | 2025-10-09 12:37 | 2025-10-10 16:20 | 1664 | 1576 | 88 | 262733 | Media | 2025-10-08 21:01 | APROBADA
114017 | CORRECTIVO | 1040036294 | LORENA FERNANDA VERGARA PATIÑO | Caida de Flujometro desde el escudo de oxigeno Caida de Flujometro desde el escudo de oxigeno. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIP |  | FLUJÓMETRO | 1476 | 40 |  | AMVEX | SENCILLO-ALTA PRECISIÓN | FMAO08402KM | 2025-04-05 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Flujómetro con fuga en el tubo exterior Actividad realizada: Se revisa equipo observando fisura en la parte superior del tubo exterior, se repara con acrílico, al realizar la prueba se observa aún un poco de fuga, se aplica mas acrílico, se deja secar y se prueba nuevamente. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-03-29 07:56 |  | 2025-03-29 07:58 | 2025-03-29 11:32 | 214 | 139 | 75 | 250092 | Media | 2025-03-28 21:03 | APROBADA
119511 | CORRECTIVO | 1000760933 | emmanuel cardona quintero | Se reporta Manómetro de nitrógeno Buenos Días Se reporta Manómetro de Nitrógeno de Placa: EB0273, debido a que se evidencia que le hacen falta piezas y no se puede utilizar, favor revisar y si es posible, reparar. Muchas Gracias. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CIRUGÍA | QUIROFANO 5 | TORNIQUETE MANÓMETRO | 1377 |  | EB0273 | PANGAS | NEUMÁTICO | 1864 | 2025-09-13 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: torniquete con manómetro sin tapa de visor Actividad realizada: se observa manómetro sin la tapa del visor, además con la perilla en el orificio del manometro causando aplastamiento en tubería interna, se retira manómetro y se reemplaza por uno nuevo Se realizan pruebas funcionales y se observa fuga en la tapa central, se apreta y se elimina la fuga, sin embargo se observa que el manómetro se quedó con la aguja por encima de 0, no es posible hacer que regrese al 0, se pausa orden para consultar Estado final: Repuestos: si 08/09/2025: Se recibe instrucción de reparar manómetro, se destapa se retira glicerina, se ajusta aguja y se tapa nuevamente, pendiente por probar 09/09/2025: Se realiza prueba y equipo funciona correctamente | 2025-09-06 07:02 |  | 2025-09-06 08:30 | 2025-09-09 07:58 | 4287 | 4028 | 259 | 260705 | Media | 2025-09-06 04:59 | APROBADA
120441 | CORRECTIVO | 1036955981 | omaira castaño osorio | cable reventado buenas tardes por favor para organizar cable de oximetría que se encuentra disfuncional y muchas gracias |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIP |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 4397 | 5878 |  | NIHON KOHDEN | CSM-1501 | 1810 | 2025-10-11 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Pinza de saturación con diodo reventado Actividad realizada: No es posible reparar, se reemplaza por una nueva Estado final: Equipo funcionando corretcamente Repuestos: si | 2025-10-08 14:26 |  | 2025-10-08 14:26 | 2025-10-08 15:20 | 54 | 0 | 54 | 262696 | Media | 2025-10-08 12:42 | APROBADA
117069 | CORRECTIVO | 1047971191 | valentina arboleda cardona | Falla en la succión Se prueba equipo en varios escudos de vacío y la presion negativa es muy débil. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIA |  | REGULADOR DE VACÍO | 1202 |  | EB0733 | GENTEC | ANÁLOGO - 882VR-300 | 15070008-032 | 2025-06-21 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Regulador de vacío no succiona correctamente Actividad realizada: Se destapa equipo encontrandolo muy sucio, con secreciones y con el acople rápido lleno de pelos y lanas, se realiza limpieza, se ensambla nuevamente y se realizan pruebas funcionales Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-06-18 12:32 |  | 2025-06-18 12:33 | 2025-06-18 15:03 | 150 | 63 | 87 | 255683 | Media | 2025-06-18 12:28 | APROBADA
123205 | CORRECTIVO | 1015216142 | YESICA YULIETH OCAMPO MARIN | CAIDA DE NEOPUFF Buenas tardes Solicito arreglo de caida de neopuff neonatal, presentó caída y se despega un borde GRACIAS |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UMI |  | REANIMADOR DE BEBÉS | 1174 | 3567 |  | FISHER & PAYKEL | RD900ASU | 141203004260 | 2025-12-20 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Equipo con tapa quebrada Actividad realizada: Se realiza reparación de tapa con pega infinita. Se realizan pruebas funcionales Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-12-19 07:39 |  | 2025-12-19 11:37 | 2025-12-19 16:33 | 296 | 225 | 71 | 266734 | Media | 2025-12-18 16:32 | APROBADA
108382 | CORRECTIVO | 1017174498 | juliana cadavid jimenez | SENSOR DE TEMPERATURA CRITICOOL . |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIN |  | SISTEMA DE HIPOTERMIA | 1267 | 3822 |  | MTRE | CRITICOOL | 9981876000007 | 2025-01-25 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Sensor de temperatura corticool en mal estado Actividad realizada: Se contacta con la jefe del servicio maría camila la cual informa que se esta usando el otro sensor disponible en el servicio Estado final: en proceso Repuestos:na 20/01/2025: VG Se observa sensor con autofundente en uno de los extremos, se retira, se repara con sintesolda, se deja secar y se realizan pruebas de funcionamiento. Equipo funcionando correctamente. | 2025-01-19 10:23 |  | 2025-01-19 10:24 | 2025-01-20 15:40 | 1756 | 1701 | 55 | 244842 | Media | 2025-01-19 00:32 | APROBADA
121466 | CORRECTIVO | 1007347088 | XIOMARA GIRALDO GARCIA | SE SOLICITA REPOSISION DE SUJETADOR PARA RESONADOR BUEN DIA SE SOLICITA SUJETADOR DE ANTENAS DE RESONANCIA YA QUE FALTA UNO DE ESTOS, MUCHAS GRACIAS. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | IMAGENOLOGÍA |  | RESONADOR | 1245 | 2738 |  | SIEMENS | MAGNETON ESSENZA | 164132 | 2025-11-15 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Servicio perdió uno de los sujetadores de las antenas del equipo. Actividad realizada: Se realiza entrega de sujetador en buen estado del taller. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no Nota: Orden se ejecuta desde las 7:40, no se puso a correr a tiempo, por indicación de líder de primero identificar la pieza requerida. | 2025-11-13 07:35 |  | 2025-11-13 07:58 | 2025-11-13 08:13 | 15 | 0 | 15 | 264770 | Media | 2025-11-12 20:13 | APROBADA
121604 | CORRECTIVO | 1037662272 | mateo serna herrera | Laringoscopio carro de paro adultos Cordial saludo, Se reporta laringoscopio de carro de paro adultos, el cual no funciona adecuadamente, se le hace cambio de pilas y aun asi no prende. Gracias. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | URGENCIAS |  | LARINGOSCOPIO | 4329 | M1018 |  | WELCH ALLYN | FIBRA ÓPTICA/60814 | MAC 1, 2, 3 & 4 | 2025-11-22 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Laringoscopio no enciende Actividad realizada: Se realiza revisión del equipo encontrando el socket y el bombillo llenos de agua, lo que generó sulfatación, se realiza limpieza y secado de ambos accesorios, se ajusta punto de soldadura del bombillo y se ensambla nuevamente, se realizan pruebas funcionales. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-11-19 07:39 |  | 2025-11-19 07:41 | 2025-11-19 11:13 | 213 | 129 | 84 | 265058 | Media | 2025-11-18 20:46 | APROBADA
119650 | CORRECTIVO | 1064994195 | adid jusse tatis ospina | CONSOLA DE CONTRAPULSACION MALA CONSOLA, CON MENSAJE DE FUGA DE HELIO, NO CONTRAPULSA, SE VERIFICA TODO, Y SIGUE CON ERROR DE FUNCIONAMINTO. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIA |  | BOMBA DE BALÓN INTRAAÓRTICO | 5335 | 6497 |  | TELEFLEX | AC3 OPTIMUS | 2405081F | 2025-09-13 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Balón de contrapulsación reportado por alarma POSIBLE FUGA DE HELIO Actividad realizada: Se realiza revisión del equipo, se cambia de consola y el problema persiste, determinando que el problema esta en la conexión al paciente, finalmente se retira balón del paciente y se observa fuga en las mangueras, por otro lado se encuentra consola con manija reventada, se realiza reparación, se pegan parte quebradas y se instala nuevamente. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-09-11 07:34 |  | 2025-09-11 07:36 | 2025-09-11 08:48 | 72 | 0 | 72 | 260969 | Media | 2025-09-10 16:47 | APROBADA
119514 | CORRECTIVO | 1000760933 | emmanuel cardona quintero | Se reporta Aspirador de Vacío Buenos Días Se reporta Aspirador de Vacío de placa 2012 del cubículo 12 de Recuperación VIP debido a que no tiene filtro, en lo posible favor poner uno nuevo. Muchas gracias. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CIRUGÍA |  | REGULADOR DE VACÍO | 4263 | EB2012 | EB2012 | TECHNOLOGIE MEDICALE | RVTM3 760 REF 19105 | 23016540 | 2025-09-13 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Regulador de vacío sin filtro Actividad realizada: Se instala filtro nuevo a regulador de vacío Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-09-06 07:51 |  | 2025-09-06 07:52 | 2025-09-06 08:26 | 35 | 0 | 35 | 260704 | Media | 2025-09-06 04:25 | APROBADA
108504 | CORRECTIVO | 1036959832 | CRISTINA GOMEZ GOMEZ | humidificador que no regula temperatura humidificador que no regula temperatura |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIN |  | HUMIDIFICADOR | 4242 | EB1997 | EB1997 | FISHER & PAYKEL | MR850JSU | 210204546220 | 2025-01-25 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Humidificador no calienta Actividad realizada: Se encuentra cable calefactor con terminal reventada, no es posible reparar. se cambia por uno nuevo, se realizan pruebas funcionales. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-01-22 07:40 |  | 2025-01-22 07:48 | 2025-01-22 08:14 | 26 | 0 | 26 | 245062 | Media | 2025-01-22 05:42 | APROBADA
115945 | CORRECTIVO | 17339367 | DIEGO ALONSO ARDILA ARANGO | MANOMETRO POR FAVOR REVISAR EL MANO,MTRO QUE NO DA CERO |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CIRUGÍA |  | TORNIQUETE MANÓMETRO | 1378 |  | EB0463 | PANGAS | NEUMÁTICO | 2252 | 2025-05-24 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnóstico: Torniquete sin perilla, con aguja de manómetro fuera del 0 Actividad realizada: Se realiza diseño en 3D, se pone a imprimir, se destapa manómetro, se retira glicerina, se ajusta aguja, se tapa nuevamente y se instala el manometro Se pega tornillo a la perilla, se deja secar, se instala perilla se realizan pruebas de funcionamiento. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-05-23 08:03 |  | 2025-05-23 08:44 | 2025-05-23 17:12 | 508 | 300 | 208 | 253881 | Media | 2025-05-23 08:01 | APROBADA
116945 | CORRECTIVO | 43984705 | elidiana josefina gaviria castillo | ECOTONE CON TAPA MALA Buen día, tapa del ecotone floja, se hace complicado trabajar así y hoy en triage a llegado muchas gestantes y atrasa los procesos. Gracias |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | URGENCIAS |  | ECOTONE | 4272 | 5797 |  | DOPPLEX HUNTLEIGH | FD3 | (21)FD3PX10819922 | 2025-06-21 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Ecotone sin tapa de batería Actividad realizada: Se encuentra ecotone sin la tapa de la batería, pegada con espadrapo, se retira, se realiza impresión 3D, se ajusta tapa y se instala Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-06-16 07:34 |  | 2025-06-16 08:17 | 2025-06-16 10:53 | 156 | 78 | 78 | 255436 | Media | 2025-06-16 07:31 | APROBADA
119513 | CORRECTIVO | 1000760933 | emmanuel cardona quintero | Se reporta Aspirador de Vacío Buenos Días Se reporta Aspirador de Vacío de placa 2006 debido a que no tiene filtro, en lo posible favor poner uno nuevo. Muchas gracias |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CIRUGÍA |  | REGULADOR DE VACÍO | 4257 | EB2006 | EB2006 | TECHNOLOGIE MEDICALE | RVTM3 760 REF 19105 | 23016534 | 2025-09-13 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Regulador de vacío sin filtro Actividad realizada: Se encuentra equipo sin filtro, se instala uno nuevo Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-09-06 07:51 |  | 2025-09-06 09:36 | 2025-09-06 09:47 | 11 | 0 | 11 | 260703 | Media | 2025-09-06 04:25 | APROBADA
117080 | CORRECTIVO | 21627915 | DIANA PAOLA GONZALEZ ALZATE | SE CAE Y SE ROMPE ASPIRADOR ASPIRADOR SE AGRIETA. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CIRUGÍA |  | REGULADOR DE VACÍO | 4270 | EB2019 | EB2019 | TECHNOLOGIE MEDICALE | RVTM3 760 REF 19105 | 23016533 | 2025-06-21 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Regulador de vacío con filtro quebrado por caída Actividad realizada: Se encuentra filtro que va en la salida del regulador reventado, se retira parte que se queda atrapada en el regulador y se reemplaza por un filtro nuevo, se realizan pruebas de funcionamiento Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-06-19 07:53 |  | 2025-06-19 08:05 | 2025-06-19 08:33 | 27 | 0 | 27 | 255716 | Media | 2025-06-19 07:08 | APROBADA
119893 | CORRECTIVO | 1036963004 | andres santiago lozano rueda | Pinza de oximetria Buenos dias la pinza de oximetria se encuentra mala, muchas gracias |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | H5-T2 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1054 | 3652 |  | EDAN | M50 | 333124-M15707590001 | 2025-09-20 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Pinza de oximetría no sensa Actividad realizada: Se revisa accesorio encontrando interfaz con conector reventado, se suelda nuevamente al cable y se realizan pruebas funcionales Estado final: Equipo funcionando correctamente. Repuestos: no | 2025-09-19 08:49 |  | 2025-09-19 08:50 | 2025-09-19 10:00 | 70 | 0 | 70 | 261503 | Media | 2025-09-19 06:47 | APROBADA
116942 | CORRECTIVO | 1146441094 | yuldana escudero lezcano | Oximetro de urgencias malo Buenas tardes reporto oximetro malo, tiene el puerto de coneccon torcido |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1082 | 4185 |  | EDAN | IM70 | 360080-M18505570007 | 2025-06-21 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnóstico: Pulsoximetro con pines de conector torcidos Actividad realizada: Se destapa conector, se ajustan nuevamente los pines, se realizan pruebas y se verifica que el conector entre correctamente. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-06-16 07:33 |  | 2025-06-16 07:54 | 2025-06-16 08:17 | 23 | 0 | 23 | 255429 | Media | 2025-06-15 16:05 | APROBADA
117039 | CORRECTIVO | 1025642292 | JORGE ALEJANDRO CASTAÑO LOAIZA | Boca de calentador. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CIRUGÍA |  | MANTA TÉRMICA | 897 | 3805 |  | COVIDIEN | 5016000 (WT6000) | SP16090356 | 2025-06-21 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnóstico: Tubo de manta termina por fuera de su lugar Actividad realizada: se destapa equipo se ingresa tubo en su respectivo lugar, se ensambla nuevamente y se realizan pruebas de funcionamiento, además se repara mariposa que asegura, que se encuentra fracturada Estado final: funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-06-18 07:40 |  | 2025-06-18 08:55 | 2025-06-18 10:04 | 69 | 0 | 69 | 255632 | Media | 2025-06-18 07:17 | APROBADA
108029 | CORRECTIVO | 39447255 | MARIA SULENY CASTRILLON MARIN | saturador de signos vitales no funciona saturador del monitor de signos vitales no funciona . |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | H2-T2 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1035 | 3058 | 3058 | EDAN | M9 IBP | 301137-M12604730022-01 | 2025-01-18 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: pinza de saturación sin pines en el conector Actividad realizada: Se revisa observando que se quebraron todos los pines del conector del saturador y se quedaron adentro del conector del monitor, se realiza extracción de los pines del monitor, se retira conector malo de la pinza, se suelda un conector en buen estado, se realizan pruebas de funcionamiento Estado final: Equipo funcionando correctamente. Repuestos: no | 2025-01-14 07:24 |  | 2025-01-14 08:26 | 2025-01-14 09:06 | 39 | 0 | 39 | 244483 | Media | 2025-01-14 05:11 | APROBADA
115748 | CORRECTIVO | 15445632 | carlos andres ramirez echeverri | oximetro del cubiculo 03 se revento paciente mientras esta subiendo la cama para quedar en Angulo de 90 grado para comer no se percata que el oxímetro esta enredado y lo tira muy fuerte y este se reventó . |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1042 | 3818 |  | NIHON KOHDEN | BSM-3763-Q01 | 7903 | 2025-05-24 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: interfaz de saturación reventada en el extremo donde conecta la pinza. Actividad realizada: Se encuentra conector de pinza reventado, con todos los cables sueltos, se destapa conector, se corta parte afectada, se organizan cables, conector y se sueldan nuevamente, se cierra, se deja secar y se realizan pruebas funcionales. Estado final: Equipo funcionando correctamente. Repuestos: no | 2025-05-17 10:35 |  | 2025-05-17 10:44 | 2025-05-17 12:21 | 97 | 0 | 97 | 253421 | Media | 2025-05-17 08:45 | APROBADA
117079 | CORRECTIVO | 43689243 | DIANA PATRICIA BEDOYA ESCOBAR | Oximetro reventado Encuento cable de oximetro con añadidura de microporo, retiro microporo y observo que el cable esta completamente reventado |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CIRUGÍA | QUIRÓFANO 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1011 | 3924 |  | NIHON KOHDEN | BSM-6501 | 05531 MOD:21629 | 2025-06-21 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Pinza con conector reventado Actividad realizada: Se encuentra pinza de saturación con el conector reventado, debido a que es una pinza con conector tipo db9 no es posible reparar, se reemplaza por una nueva. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-06-19 07:35 |  | 2025-06-19 07:43 | 2025-06-19 08:05 | 22 | 0 | 22 | 255715 | Media | 2025-06-19 07:07 | APROBADA
123073 | CORRECTIVO | 1036962441 | VALENTINA ALVAREZ VALENCIA | Interfaz de invasiva no funciona, monitor UCIA05 Buenas tardes, la parte de la conexión de la interfaz de invasiva al monitor no conecta. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1041 | 3817 |  | NIHON KOHDEN | BSM-3763-Q01 | 7902 | 2025-12-20 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: interfaz de IBP con pines torcidos Actividad realizada: Se revisa encontrando pines de conector torcidos y uno quebrado, no es posible reparar. se reemplaza por una tienda Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-12-15 07:35 |  | 2025-12-15 14:15 | 2025-12-15 15:06 | 50 | 0 | 50 | 266432 | Media | 2025-12-14 17:41 | APROBADA
121295 | CORRECTIVO | 1096484813 | endilber estiber rey vargas | cables de ekg roto |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1041 | 3817 |  | NIHON KOHDEN | BSM-3763-Q01 | 7902 | 2025-11-08 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Latiguillo con caimán reventado Actividad realizada: Se reemplaza por un juego de latiguillos nuevo, se realizan pruebas de funcionamiento Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-11-07 07:35 |  | 2025-11-07 10:24 | 2025-11-07 11:08 | 44 | 0 | 44 | 264424 | Media | 2025-11-07 02:39 | APROBADA
112904 | CORRECTIVO | 1036934169 | LADY JOHANA ALVAREZ GOMEZ | Pulsioxímetro quebrado Pulsioxímetro quebrado en el conector que va en el monitor y no sensa. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 965 | 4070 |  | EDAN | IM70 | 360080-M17911550010 | 2025-03-01 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: pinza de saturación con conector quebrado Actividad realizada: Se revisa accesorio observando la tapa del conector quebrado, al retirarlo se encuentran los pines del conector torcidos, se realiza ajuste de los pines y se cambia la tapa, se realizan pruebas de funcionamiento Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-02-26 07:34 |  | 2025-02-26 08:07 | 2025-02-26 08:33 | 26 | 0 | 26 | 247790 | Media | 2025-02-25 23:21 | APROBADA
116279 | CORRECTIVO | 43714740 | LILIANA PATRICIA GARCIA NARVAEZ | DAÑO EN LA TRAMPA DEL CAGNOGRAFO Esta quebrado la trampa del capnografo |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CIRUGÍA | QUIROFANO 8 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 952 |  | EB0544 | MINDRAY | T8 | CF-43122178 | 2025-05-31 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: trampa de agua de monitor quebrada Actividad realizada: Se observa que al girar el monitor se quebró el conector de la linea de capnografía, se realiza cambio por una trampa nueva. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-05-27 07:32 |  | 2025-05-27 07:40 | 2025-05-27 08:06 | 26 | 0 | 26 | 254068 | Media | 2025-05-27 07:24 | APROBADA
117038 | CORRECTIVO | 1007471677 | YONATAN FELIPE SANCHEZ CANO | saturador malo resorte de saturador reventado |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 965 | 4070 |  | EDAN | IM70 | 360080-M17911550010 | 2025-06-21 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnóstico:carcasa y resortes de la pinza reventadas Actividad realizada: Se retira carcasa y resortes afectados, se reemplazan por unos en buen estado, se verifican cableado y conector, se ensambla y se realizan pruebas funcionales. Estado final: funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-06-18 07:36 |  | 2025-06-18 07:43 | 2025-06-18 08:55 | 72 | 28 | 44 | 255627 | Media | 2025-06-18 02:39 | APROBADA
120023 | CORRECTIVO | 15437281 | RUBEN DARIO SERNA ARENAS | Microscopio viejo de offtalmologia Le falta un visor. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CIRUGÍA | CUARTO DE EQUIPOS | MICROSCOPIO | 929 | 1299 |  | LEICA | MEL53 | 150294005 | 2025-09-27 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Microscopio sin la goma del ocular Actividad realizada: Se comunica al coordinador Daniel Cardona. Se pausa en espera de indicaciones 08/10/2025: Pendiente por repuesto 05/11/2025: Se prueba repuesto, pero no sirve 20/11/2025 Valeria G Se realiza instalación de oculares y se realizan pruebas funcionales Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-09-24 08:27 |  | 2025-09-24 11:16 | 2025-11-20 17:09 | 82433 | 82322 | 111 | 261768 | Media | 2025-09-24 07:02 | APROBADA
117493 | CORRECTIVO | 1036940575 | JESSICA MELISA GALLEGO PARRA | PUANTA DE JERINGA TRIPLE |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | ODONTOLOGÍA |  | UNIDAD ODONTOLÓGICA | 2840 | 4767 |  | TECNIPOLO | URBAN | 1326 | 2025-06-28 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Cánula de jeringa triple reventada Actividad realizada: Se reemplaza cánula por una nueva Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-06-27 15:23 |  | 2025-06-27 16:47 | 2025-06-27 17:00 | 13 | 0 | 13 | 256223 | Media | 2025-06-27 12:52 | APROBADA
118541 | CORRECTIVO | 39447628 | luz beatriz saenz buitrago | SENSOR MALO Coordial saludo ,por favor revisar sensor de incubadora ATOMM nro 4543. La reposicion esta en la oficina. muchas gracias . |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIN |  | INCUBADORA | 2478 | 4543 |  | ATOM | AIR INCU I | 190700096 | 2025-08-09 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Se encuentra cable del sensor sin sensor Actividad realizada: se reemplaza por un sensor nuevo, debido a que no es posible reparar. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-08-04 12:48 |  | 2025-08-04 14:51 | 2025-08-04 15:06 | 15 | 0 | 15 | 258589 | Media | 2025-08-04 12:28 | APROBADA
112827 | CORRECTIVO | 1041230483 | LEYDI MARYEDI SALAZAR CASTRO | INCUBADORA CON PANTALLA SUELTA BUENAS NOCHES, SOLICITO AMABLEMENTE EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INCUBADORA UBICADO EN PASILLO DE UNIDAD NEONATAL YA QUE EL TABLERO SUJETADO POR ATRIL SE ENCUENTRA DESPRENDIDO. GRACIAS |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIN |  | INCUBADORA | 2478 | 4543 |  | ATOM | AIR INCU I | 190700096 | 2025-03-01 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: estructura que soporta el atril de la pantalla suelto Actividad realizada: Se revisa equipo observando dos de los soportes de tornillos reventados, se realiza reparación de ambos con sintesolda, pero este se rompió fácilmente, se realiza de nuevo reparación con adhesivo epóxico, se deja secando. 25/02/2025: Se realiza instalación de la estructura, se verifica que no se rompa fácilmente, se monta la pantalla y se realizan pruebas. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-02-24 07:38 |  | 2025-02-24 10:31 | 2025-02-25 10:36 | 1445 | 1308 | 137 | 247583 | Media | 2025-02-23 19:40 | APROBADA
121212 | CORRECTIVO | 1035918796 | daniel felipe naranjo bedoya | rejilla caída de nevera Buenas tardes, solicito amablemente se realice mantenimiento correctivo a la nevera antes mencionada, ya que los soportes soporte de una de las rejillas se dañaron. muchas gracias |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | NEVERA | 2382 | 4466 |  | INDUCOL | VV-39SL1DICDLD-INV DOS PUERTAS | 0046 134748 | 2025-11-08 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Nevera sin ninguno de los soportes de una de las rejillas Actividad realizada: Se logran conseguir soportes en el taller, se lijan y se limpian, se instalan y se verifica que la rejilla quede correctamente ubicada Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-11-04 14:54 |  | 2025-11-04 15:06 | 2025-11-04 16:50 | 105 | 61 | 44 | 264263 | Media | 2025-11-04 14:36 | APROBADA
123396 | CORRECTIVO | 39446126 | MONICA PATRICIA GOMEZ BETANCUR | LLAVE DE CUARTO FRIO TORCIDA Favor revisar y sacar llave que abre el cuarto de congelacion, esta doblada a punto de quebrarse. Gracias |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | BANCO DE SANGRE |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-12-27 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Llave de chapa de cava doblada Actividad realizada: Se logra retirar Llave de la chapa, se intenta enderezar sin embargo la Llave no queda buena, debido a que en el servicio cuentan con 3 llaves más no se entrega reposición de la mala. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-12-24 07:38 |  | 2025-12-24 07:41 | 2025-12-24 08:09 | 28 | 0 | 28 | 266991 | Media | 2025-12-23 18:00 | REALIZADA
108231 | CORRECTIVO | 1001479560 | SUSANA RAMIREZ MONTOYA | fonendos sin olivas Buenos dias para reportar el fonendo 1340 que le falta una oliva, mil gracias |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | H5-T2 |  | FONENDOSCOPIO | 2948 | EB1340 | EB1340 | TENSO | PEDIÁTRICO DE LUJO | EB1340 | 2025-01-18 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Fonendoscopio sin oliva Actividad realizada: Se encuentra fonendoscopio sin una de sus olivas, se instala una nueva. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-01-16 10:03 |  | 2025-01-16 15:44 | 2025-01-16 15:59 | 15 | 0 | 15 | 244662 | Media | 2025-01-16 09:23 | APROBADA
120449 | CORRECTIVO | 1001725603 | MARIANA ATEHORTUA ZAPATA | sensor de saturacion malo sensor quebadrado no lee saturacion |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2472 | 4521 |  | EDAN | IM70 | 360080-M19203210006 | 2025-10-11 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: pinza de saturación no ingresa en el monitor Actividad realizada: Se observa conector en malas condiciones, hundido y con la cubierta quebrada, además se observa a lo largo del cable con fisuras y aplastamientos, no es posible reparar se cambia por una nueva. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-10-08 18:16 |  | 2025-10-08 18:22 | 2025-10-08 18:43 | 21 | 0 | 21 | 262715 | Media | 2025-10-08 15:25 | APROBADA
117298 | CORRECTIVO | 1036950202 | yesica alejandra marin quintero | PUERTA DE INCUBADORA SIN SEGURO BUEN DIA, POR FAVOR REVISAR INCUBADORA, YA QUE SE ENCUENTRA SIN SEGURO EN LA PUERTA LATERAL IZQUIERDA. MUCHAS GRACIAS. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIN |  | INCUBADORA | 2912 | 4808 | 4808 | ATOM | AIR INCU I | 190800777 | 2025-06-28 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnóstico: incubadora sin un seguro de puerta Actividad realizada: Se encuentra incubadora sin un seguro, en el servicio no tienen las partes, se intenta poner el seguro de otro modelo sin embargo no le sirve, se realizan algunos ajustes al seguro y se prueba nuevamente sin tener éxito, se pausa para recibir instrucciones. 09/07/2025: Servicio proporciona seguro que encontraron en la unidad, se instala, además equipo es reportado por que no calienta, se enciende observando aviso por ventilador, se ajusta ventilador, se ubica hasta el fondo ya que se encuentra por fuera de su lugar, se apaga equipo y enciende nuevamente, observando que la alarma desaparece, se realizan pruebas funcionales, verificando que caliente y funcione de manera correcta Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-06-24 07:35 |  | 2025-06-24 09:31 | 2025-07-09 18:58 | 22167 | 21980 | 187 | 255889 | Media | 2025-06-24 05:08 | APROBADA
119938 | CORRECTIVO | 1001478075 | mariana serna atehortua | control de cama quirurgica buenos dias se solicita arreglo de control de comandos de cama quirurgica, gracias |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UMI |  | MESA DE CIRUGÍA | 2750 | 4579 |  | MINDRAY | HYBASE 6100-3 | G9-9C007875 | 2025-09-27 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Cable de control expuesto Actividad realizada: Se encuentra control con cables expuestos, se destapa se acomoda cable, se ingresa nuevamente, se ajusta y se deja fijo. Se realizan pruebas funcionales Estado final: equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-09-22 09:33 |  | 2025-09-22 09:33 | 2025-09-22 10:24 | 51 | 0 | 51 | 261630 | Media | 2025-09-22 09:18 | APROBADA
108385 | CORRECTIVO | 1152453390 | andrea betancur garcia | ESCUDO DE VACUM LO EXPULSA Y SE DAÑA EL VACUM Fuente de aire lo expulsa y se parte el vacum donde se prende y se apaga |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIN |  | REGULADOR DE VACÍO | 2455 |  | EB1172 | AMVEX | ANÁLOGO | C2AY000953 | 2025-01-25 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: switch de on/off quebrado Actividad realizada: Se revisa equipo encontrado el switch quebrado por lo que no permite activar el vacío, se destapa equipo para cambiar la parte afectada encontrando otra parte interna fracturada, se realiza cambio de ambas partes por unas en buen estado del taller, se ensambla nuevamente y se realizan pruebas de funcionamiento Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-01-20 07:38 |  | 2025-01-20 10:31 | 2025-01-20 11:10 | 38 | 0 | 38 | 244857 | Media | 2025-01-19 19:31 | APROBADA
117550 | CORRECTIVO | 21627640 | NELSY YOLIMA NARVAEZ HENAO | PIPETA MALA PIPETA YA HABIA SIDO REPORTADA POR LO MISMO, NUEVAMENTE DAÑADA |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | LABORATORIO |  | PIPETA 100-1000ΜL | 3167 | EB1455 |  | BOECO GERMANY | AS SERIES | OF29957 | 2025-07-05 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Pipeta son sistema de eyección desarmado Actividad realizada: Se encuentra pipeta con sistema de eyección desarmado, se observa que queda un poco flojo debido a que el cono no engancha de manera correcta en el sistema de eyección, se realiza reparación en el cono, se ensambla nuevamente, se realizan múltiples pruebas Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-07-01 11:17 |  | 2025-07-01 13:47 | 2025-07-01 15:52 | 124 | 67 | 57 | 256282 | Media | 2025-06-29 19:23 | APROBADA
119603 | CORRECTIVO | 1102375959 | NATALIA USUGA MENDOZA | Cascada no funciona correctamente Humidificador activo presenta alarma constante. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | URGENCIAS |  | HUMIDIFICADOR | 3389 | 4984 |  | FISHER & PAYKEL | MR850JSU | 200904476675 | 2025-09-13 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Humidificador con alarma por cable calefactor Actividad realizada: Se realizan pruebas funcionales observando que constantemente el equipo se alarma por cable calefactor, se prueba con otro cable y se observa que la alarma desaparece, además se prueba cable en otro equipo y la falla se traslada, se reemplaza cable por uno nuevo, además se encuentra el bulbo del sensor de temperatura reventado, se reemplaza por uno nuevo. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-09-09 11:49 |  | 2025-09-09 11:58 | 2025-09-09 12:57 | 59 | 0 | 59 | 260857 | Media | 2025-09-09 11:36 | APROBADA
114663 | CORRECTIVO | 1053843661 | laura vallejo idarraga | SENSOR DE TEMPERATURA MALO BUENAS TARDES, FAVOR REVISAR DOS CABLES DE TEMPERATURA, LOS CUALES NO FUNCIONAN, MUCHAS GRACIAS |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3194 | 4883 |  | EDAN | IM70 | 360080-M20421840005 | 2025-04-19 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: cable de sensor fracturado Actividad realizada: Se realizan pruebas y el equipo no reconoce el sensor, no es posible reparar, se reemplaza por uno nuevo. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-04-15 17:10 |  | 2025-04-15 17:11 | 2025-04-15 17:42 | 31 | 0 | 31 | 251409 | Media | 2025-04-15 16:44 | APROBADA
113336 | CORRECTIVO | 1102375959 | NATALIA USUGA MENDOZA | Sensor de flujo espiratorio dañado Personal de enfermería del servicio de urgencias intenta retirar circuito del ventilador, sacando el sensor de flujo espiratorio, el cual se desarma, pierden el chip, el cual es encontrado en la basura, y el hilo caliente no se observa en el sensor. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | URGENCIAS |  | VENTILADOR ADULTO | 3199 | 4881 |  | TAEMA | MONNAL T75 | MT75-08786 | 2025-03-08 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Sensor de flujo espiratorio desarmado Actividad realizada: Terapeuta entrega sensor de flujo desarmado, con la tarjeta electrónica por fuera, al revisarla se observa que el hilo caliente no esta, por lo cual no puede ser armado nuevamente, se reemplaza por uno nuevo. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-03-06 10:25 |  | 2025-03-06 10:49 | 2025-03-06 11:33 | 44 | 0 | 44 | 248473 | Media | 2025-03-06 09:41 | APROBADA
108315 | CORRECTIVO | 1001472072 | CAROL MICHELL RESTREPO OSORIO | adaptador de tensiometro el adaptador de tensiómetro esta perdido, necesitamos montar cirugia |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CIRUGÍA | QUIROFANO 4 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2543 | 4577 |  | NIHON KOHDEN | BSM6301 | 9305 | 2025-01-18 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Brazalete de monitor sin conector Actividad realizada: Se encuentra monitor sin el conector macho del brazalete de NIBP debido a que en el servicio se les perdió, se repone con uno nuevo. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-01-17 07:44 |  | 2025-01-17 07:54 | 2025-01-17 08:16 | 22 | 0 | 22 | 244729 | Media | 2025-01-17 07:40 | APROBADA
118659 | CORRECTIVO | 15385929 | JAMER HUMBERTO BEDOYA VALENCIA | termometro maquina de perfusion machacado el cable de termometro de perfusion |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CIRUGÍA |  | MÁQUINA DE PERFUSIÓN | 3293 | EB1507 | V001391 | SARNS | TERUMO 9000 | 5091 | 2025-08-16 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Sensor con cable fracturado Actividad realizada: Cable de sensor reventado, no es posible reparar, se reemplaza por uno nuevo Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si Nota: Orden se atiende desde las 16:15 | 2025-08-09 16:28 |  | 2025-08-09 16:51 | 2025-08-09 16:54 | 3 | 0 | 3 | 258913 | Media | 2025-08-09 16:04 | APROBADA
117403 | CORRECTIVO | 1037649230 | LUISA FERNANDA CRISTANCHO PARRA | Soporte de blender # 4554 Soporte de blender # 4554 |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIN |  | SISTEMA BLENDER | 2495 | 4554 |  | BIO-MED DEVICES | 2003FL | BX1955887 | 2025-06-28 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: blender sin soporte Actividad realizada: Se encuentra uno impreso en 3D en el taller, se organiza se pone el tornillo y la tuerca, cuando se prueba en el equipo queda pequeño, se busca en el taller y se encuentra soporte que corresponde Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-06-25 11:19 |  | 2025-06-25 11:20 | 2025-06-25 12:49 | 89 | 13 | 76 | 256058 | Media | 2025-06-25 11:12 | APROBADA
114528 | CORRECTIVO | 1053833876 | paola alejandra tabarez bedoya | pulsoximetro malo pulsoximetro malo recu pos |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2989 | 4743 |  | EDAN | IM50 | 360069-M19B13090049 | 2025-04-12 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Pinza de saturación no ingresa en el puerto Actividad realizada: Se encuentra todos los pines del conector doblados, y algunas partes del conector reventadas, se retira conector, se cambian las partes reventadas, se enderezan los pines y suelda nuevamente, se realizan pruebas funcionales. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-04-11 15:19 |  | 2025-04-11 15:51 | 2025-04-11 17:14 | 83 | 0 | 83 | 251133 | Media | 2025-04-11 15:14 | APROBADA
112958 | CORRECTIVO | 1041230037 | CAMILO ANDRES HINCAPIE DUQUE | INTERFACE SPO2 buen día, reporto interface de oximetría malo. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2492 | 4535 |  | EDAN | IM70 | 360080-M19413340005 | 2025-03-01 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Interfaz de saturación no funciona Actividad realizada: Se revisa y se encuentra sin la tapa del conector y con algunos cables sueltos, se realiza soldadura nuevamente, se hace cambio de tapa de conector y se realizan pruebas funcionales Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: | 2025-02-27 07:33 |  | 2025-02-27 08:32 | 2025-02-27 09:27 | 56 | 0 | 56 | 247893 | Media | 2025-02-27 06:45 | APROBADA
119932 | CORRECTIVO | 1001478075 | mariana serna atehortua | cama quirurgica buenos dias se solicita apoyo para arreglo de cama quirurgica de quirofano ya que no permite realizar ningun comando de movimiento, mcuhas gracias |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UMI |  | MESA DE CIRUGÍA | 2521 | 4580 |  | MINDRAY | HYBASE 6100-3 | G9-76005859 | 2025-09-27 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Control de mesa no funciona Actividad realizada: Se observan cables expuestos y el control no permite realizar ningún movimiento, no enciende, se destapa y se observa que esta desconectado, se conecta y se observa que funciona, sin embargo se lleva al taller para reparar los cables expuestos y la carcasa rota, se repara y se fija cable para que no se salga nuevamente. Se realizan pruebas de funcionamiento Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-09-22 07:45 |  | 2025-09-22 07:50 | 2025-09-22 09:33 | 102 | 0 | 102 | 261619 | Media | 2025-09-22 07:41 | APROBADA
121305 | CORRECTIVO | 1036946818 | luisa fernanda mendez echavarria | Valvula incompleta Válvula espiratoria drager incompleta, además se observa fractura del recipiente. Se solicita repuesto de manera urgente dada la alta ocupación del servicio. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIN |  | VENTILADOR ALTA FRECUENCIA | 2611 | 4636 |  | DRAGER | BABYLOG VN500 | ASML-0135 | 2025-11-08 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Válvula espiratoria con frasco quebrado y sin empaque de silenciador Actividad realizada: Se realiza instalación de empaque y frasco que se encontraban en buen estado en el taller. Estado final: Equipo Funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-11-07 09:17 |  | 2025-11-07 09:22 | 2025-11-07 10:23 | 61 | 11 | 50 | 264437 | Media | 2025-11-07 08:10 | APROBADA
121385 | CORRECTIVO | 1001497103 | angela maria diaz sanchez | Pinza mala Buenos dias, pinza de oximetria en mal estado, muchas gracias |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | H3-T2 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 979 | 3310 |  | EDAN | M9 IBP | 301499-M14202810002 | 2025-11-15 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: pinza de saturación con pines torcidos Actividad realizada: Se encuentra pinza con conector desarmado y con los pines torcidos, se enderezan los pines y se arma pinza nuevamente. se realizan pruebas de funcionamiento Estado final: funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-11-11 10:15 |  | 2025-11-11 10:19 | 2025-11-11 10:55 | 36 | 0 | 36 | 264614 | Media | 2025-11-11 09:58 | APROBADA
108601 | CORRECTIVO | 1035872308 | vanessa diaz montoya | PUERTA DE CERVOCUNA QUEBRADA NOCHE DEL 22 DE ENERO MIENTRAS LA AUXILIAR DE ENFERMERIA REALIZABA LIMPIEZA DE LA CERVOCUNA, SE LE PARTE UNA DE LAS BARANDAS |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIN |  | CUNA TÉRMICA | 433 | 2725 |  | MEDIX | SM-401 | 4072 | 2025-01-25 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Puerta de cuna térmica quebrada Actividad realizada: Se encuentra cuna térmica con una de sus puertas fracturada, no se cuenta con acrílico disponible para la fabricación, se pausa y se solicita el repuesto. Estado final: fuera de servicio Repuestos: no 31/01/2024: Se fabrica puerta en acrílico, se realizan los respectivos ajustes para adaptación a la cuna. Se realiza instalación. Equipo funcionando correctamente | 2025-01-24 08:44 |  | 2025-01-24 10:05 | 2025-01-31 14:03 | 10318 | 10068 | 250 | 245269 | Media | 2025-01-24 07:29 | APROBADA
120639 | CORRECTIVO | 1036966928 | ALISON MORENO TIRADO | BANDEJA DE MOUSE Buenas tardes, nos podrian ayudar colocando tope para la bandeja de mouse que se daño y ya sale toda completa, y se nos ha estado cayendo. Muchas gracias. En el archivo que se adjunta la parte que esta encerrada en un circulo es la que falta. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  |  |  | ELECTROENCEFALOGRAFO - POLISOMNÓGRAFO | 505 | 4073 |  | CADWELL | EASY III | 1801IX91-09-010 | 2025-10-18 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Se encuentra bandeja de mouse sin parte metálica encargada de hacer el tope Actividad realizada: Se cambia bandeja del lado izquierdo al lado derecho, se intenta hacer pestaña a la bandeja afectada, Se instala y se hacen pruebas. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-10-15 15:02 |  | 2025-10-15 15:17 | 2025-10-15 15:59 | 42 | 0 | 42 | 263064 | Media | 2025-10-15 14:56 | APROBADA
116998 | CORRECTIVO | 1001471977 | lorena osorio perez | OTOSCOPIO MALO SOLICITAMOS AMABLEMENTE CAMBIAR OTOSCOPIO DEL CONS 303, ESTA MALO. MUCHAS GRACIAS |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CONSULTA EXTERNA |  | EQUIPO DE ÓRGANOS Y SENTIDOS | 528 | 2090 |  | WELCH ALLYN | 98602 | 3 | 2025-06-21 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: otoscopio quebrado Actividad realizada: Se encuentra otoscopio totalmente quebrado sin posibilidad de ser reparado, se recupera un otoscopio de equipo dado de baja, se pone el bombillo del equipo del servicio, se limpia y se realizan pruebas funcionales Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-06-17 08:21 |  | 2025-06-17 10:39 | 2025-06-17 11:21 | 42 | 0 | 42 | 255540 | Media | 2025-06-17 08:13 | APROBADA
115858 | CORRECTIVO | 1001738882 | daniel alejandro henao jimenez | MANGO DE CIELITA MALO Mango de cielitica del quirófano #4 malo, por favor arreglar, gracias. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CIRUGÍA | QUIROFANO 4 | LÁMPARA CIELÍTICA | 811 | 1843 |  | TRUMPF KREUZER ILED | MEDIZIN SYSTEME | 100543281 Y 1005443993 | 2025-05-24 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Mango interno de cielitica quebrado Actividad realizada: Se encuentra mango quebrado, se realiza impresión 3D, se hacen los respectivos ajustes a la pieza, se lija. pendiente por disponibilidad para instalar 22/05/2025: Se realiza instalación de mango, se hacen pruebas funcionales. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-05-21 07:32 |  | 2025-05-21 09:04 | 2025-05-22 07:47 | 1363 | 1268 | 95 | 253681 | Media | 2025-05-20 16:33 | APROBADA
121520 | CORRECTIVO | 1100952537 | neyla andrea silva aparicio | PUERTA DE INCUBADORA BUENOS DÍAS POR FAVOR ME COLABORAN PARA REPARAR LA PUERTA DE LA INCUBADORA 27 UBICADA EN CUIDADOS ESPECIALES, SE DAÑO DURANTE TOMA DE RADIOGRAFÍA. MUCHAS GRACIAS |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIN | P7 CUB 34 | INCUBADORA | 753 | 3800 | 3800 | DRAGER | ISOLETTE 8000 | CY07027 | 2025-11-15 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Incubadora con ventana caída Actividad realizada: Se observa ventana quebrada y además los soportes de la misma están quebrados por lo tanto no se sostiene la ventana, se realiza reparación de ventana, se hace diseño en 3D de los soportes y se imprimen, se retira rosca de tornillo de los soportes malos y se ponen en los impresos, se realizan ajustes y se instalan, además se organiza puerta interna ya que se encontraba al revés por lo tanto no abría, se realizan pruebas funcionales. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-11-14 12:01 |  | 2025-11-14 12:55 | 2025-11-18 20:04 | 6189 | 5974 | 215 | 264883 | Media | 2025-11-14 10:44 | APROBADA
116987 | CORRECTIVO | 1007335564 | MANUELA LOPEZ ECHEVERRI | Lampara de calor radiante Buenas tardes Lampara de calor radiante de recuperacion umi con ventana en mal estado, se suelta y no atornilla adecuadamente. Muchas gracias |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UMI |  | CUNA TÉRMICA | 430 | 3833 |  | DRAGUER | RESUCITAIRE MU20503 | ER07453 | 2025-06-21 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: puertas de la cuna no se sostienen correctamente Actividad realizada: Se observan todos los esquineros afectados, no sostiene correctamente los tornillos debido a las fracturas, se retiran puertas, esquineros, se realizan reparaciones en la estructura, se ponen esquineros nuevos y se realizan pruebas funcionales Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-06-16 15:31 |  | 2025-06-16 15:33 | 2025-06-16 17:50 | 137 | 0 | 137 | 255476 | Media | 2025-06-16 13:24 | APROBADA
121468 | CORRECTIVO | 1041230037 | CAMILO ANDRES HINCAPIE DUQUE | EQUIPO DE ORGANOS MALO BUEN DIA, REPORTO OTOSCOPIO MALO. MUCHAS GRACIAS |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIN |  | EQUIPO DE ÓRGANOS Y SENTIDOS | 558 |  | EB0379 | WELCH ALLYN | .05242 |  | 2025-11-15 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Otoscopio no enciende Actividad realizada: Se realiza revisión del equipo encontrando otoscopio sin bombillo, se instala uno nuevo y se realizan pruebas funcionales Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-11-13 07:46 |  | 2025-11-13 08:25 | 2025-11-13 11:03 | 158 | 110 | 48 | 264773 | Media | 2025-11-13 03:39 | APROBADA
123190 | CORRECTIVO | 30391469 | dora albeny herrera duque | INCUBADORA DAÑADA BUENOS DIAS SE REPORTA INCUBADORA REF 4543 |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIN |  | INCUBADORA | 2478 | 4543 |  | ATOM | AIR INCU I | 190700096 | 2025-12-20 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: incubadora con soporte reventado Actividad realizada: se encuentra equipo con soporte de modulo de control reventado, se baja, se repara con acrílico en polvo, se deja secar y se instala nuevamente. Se realizan pruebas funcionales Estado final: Equipo funcionando correctamente. Repuestos: no | 2025-12-18 08:56 |  | 2025-12-18 11:35 | 2025-12-18 15:40 | 245 | 143 | 102 | 266690 | Media | 2025-12-18 08:47 | APROBADA
117371 | CORRECTIVO | 1234890498 | glenis giseth perez gonzalez | MONITOR DE INGRESOS POS MONITOR DE INGRESOS POS NO FUNCIONA, NO TOMA PRESION Y TAMPOCO SATURACION, ADEMAS LA PERILLA SE ENCUENTRA SUELTA. SE DEJA EN RECUPERACION POS |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CIRUGÍA | PREPARACION DE PACIENTES 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1941 | 4350 |  | EDAN | IM50 | 360069-M18C15120057 | 2025-06-28 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: monitor con carcasa quebrada, resortes de pinza de saturación reventados Actividad realizada: Se realiza revisión de pinza de saturación encontrando los resortes reventados, se cambian por unos en buen estado, reportan falla en la toma de presión, no se evidencia ninguna falla, se aprieta tuerca de perilla, pero esta se encuentra funcional, se realiza reparación de carcasa ya que se encuentra reventada impidiendo el correcto agarre de los tornillos. Se realizan pruebas de funcionamiento Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-06-25 07:34 |  | 2025-06-25 07:52 | 2025-06-25 08:49 | 58 | 0 | 58 | 256005 | Media | 2025-06-25 06:13 | APROBADA
122043 | CORRECTIVO | 1128481574 | andersson castrillon montoya | Caida del dispositivo Caida del dispositivo "endotest", se requiere para medir presion del neuemotaponador del tubo orotraqueal. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIP |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-12-13 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Se recibe medidor de llenado con carcasa fracturada y aguja torcida Actividad realizada: Se destapa equipo, se realiza reparación de carcasa, se endereza el eje de la aguja y la aguja, se arma nuevamente y se realizan pruebas funcionales, se entrega al servicio para ser probado. Estado final: Equipo funcionando Repuestos: no 10/12/2025: Se realiza seguimiento al equipo el cual se encuentra funcionando correctamente. | 2025-12-06 14:23 |  | 2025-12-06 15:15 | 2025-12-10 13:14 | 5639 | 5592 | 47 | 266109 | Media | 2025-12-06 12:52 | APROBADA
121325 | CORRECTIVO | 1053843661 | laura vallejo idarraga | sensor de fujo sorin Buenas tardes, la presente es para solicutar revisión y corrección de sensor de Flujo de ECMO, marca sorin, ya que se encuentra quebrado, El accesorio se cuentra en torre 1 cuarto piso en el cuarto de ECMO, gracias |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIA | CUARTO DE EQUIPOS 4 PISO | SISTEMA BOMBA CENTRIFUGA PARA ECMO | 3796 | 5262 |  | SORIN | CP5 | 60K08051/60E13057 | 2025-11-15 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Sensor de flujo quebrado Actividad realizada: Se encuentra sensor quebrado, no se cuenta con el repuesto en el taller, se pausa para informar a coordinadora y recibir indicaciones 14/11/2025: Se reciben indicaciones de pegar la parte fracturada del sensor, se realiza reparación, pendiente por indicaciones Se realiza entrega del sensor al servicio. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-11-08 14:03 |  | 2025-11-08 14:04 | 2025-11-14 09:35 | 8372 | 8333 | 39 | 264505 | Media | 2025-11-08 13:34 | APROBADA
116467 | CORRECTIVO | 43714740 | LILIANA PATRICIA GARCIA NARVAEZ | suiche del intensificador quebrado buenas tardes el suiche del intensificador #2 se encuentra dañado |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CIRUGÍA |  | INTENSIFICADOR DE IMÁGENES | 3475 | 5028 |  | SIEMENS | CIOS SELECT | 13092 | 2025-06-07 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Handswitch desarmado Actividad realizada: Se encuentra handswitch desarmado, se logra armar nuevamente, se ponen los tornillos correspondientes y se realiza prueba de funcionamiento Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-05-31 17:49 |  | 2025-05-31 17:52 | 2025-05-31 17:53 | 1 | 0 | 1 | 254423 | Media | 2025-05-31 16:12 | APROBADA
117066 | CORRECTIVO | 1057788172 | jhon andrey usma jaramillo | Saturador de monitor no funciona. Buen día. Por favor revisar monitor de placa #5199 de urgencias ya que el saturados no está funcionando a pesar de cambiar en varias veces la pinza. Muchas gracias. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3757 | 5199 |  | EDAN | IM70 | 360080-K20C00600008 | 2025-06-21 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Monitor con parte interna de conector del saturador hundida Actividad realizada: Se revisa equipo donde se observa en el conector que la parte interna no está, por lo tanto no conectan las pinzas, se destapa equipo se observa que se quebró el conector, quedando separada la parte externa de la interna, se realiza reparación, se juntan las partes y se pegan, se deja secar y se instala nuevamente en su respectivo puerto, se realizan pruebas funcionales Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-06-18 11:05 |  | 2025-06-18 11:29 | 2025-06-18 15:42 | 253 | 200 | 53 | 255672 | Media | 2025-06-18 10:21 | APROBADA
107982 | CORRECTIVO | 1017250641 | ANA ISABEL MIRA PEÑA | cable azul cascada no permite calentar el aire Se instala CNAF, pero presenta alarma en la zona del cable azul de la cascada, se verifica y no está calentando la misma, se aprecia defecto en el cable azúl, aparente rotura de un extremo que no permite adecuado contacto y por ende realizar su función |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | URGENCIAS |  | HUMIDIFICADOR | 3389 | 4984 |  | FISHER & PAYKEL | MR850JSU | 200904476675 | 2025-01-18 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Sensor de temperatura presenta alarma al conectarse en el equipo Actividad realizada: Se realiza revisión encontrando bulbo del sensor de temperatura quebrado. Estado final: Fuera de servicio Repuestos: no 22/01/2024: Se realiza instalación de cable nuevo, se hacen pruebas de funcionamiento. Equipo funcionando correctamente | 2025-01-13 08:04 |  | 2025-01-13 11:06 | 2025-01-22 17:18 | 13331 | 13266 | 65 | 244402 | Media | 2025-01-13 05:58 | APROBADA
108098 | CORRECTIVO | 1036924000 | maria camila alzate cardona | dispositivo que permite la impresion del electro dispositivo que permite la impresión del electrocardiograma en el servicio de urgencias prepagada |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | URGENCIAS |  | ELECTROCARDIÓGRAFO | 3795 | 5239 |  | EDAN | SE-3 | 360250-M21118930155 | 2025-01-18 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Equipo no imprime Actividad realizada: Se revisa equipo encontrando rodillo de impresión al revés, se pone de manera correcta, se verifica configuración, se deja con la que requiere el servicio, se realiza prueba con equipo patrón y con paciente , se observa funcionamiento correcto, se habla con la jefe, se le comparten los resultados y se acuerda reportar en el momento que presenten falla para asistir al servicio Estado final: Equipo funcional Repuestos: no 21/01/2025: Equipo es reportado nuevamente por la configuración, se destapa, se cambia batería de memoria y se realizan múltiples pruebas para probar que la configuración no se modifique. Se entrega al servicio para pruebas. 27/01/2025: Se asiste al servicio se consulta sobre como ha funcionado el equipo, las auxiliares refieren que no lo estaban usando, se deja indicación de que se use y se deja en seguimiento Se realiza seguimiento al equipo, servicio indica que el equipo esta funcionando de manera correcta. | 2025-01-15 11:13 |  | 2025-01-15 14:56 | 2025-01-27 13:38 | 17202 | 17019 | 183 | 244575 | Media | 2025-01-15 06:51 | APROBADA
117041 | CORRECTIVO | 1007335564 | MANUELA LOPEZ ECHEVERRI | monitor central no proyecta monitor de hab 5 Buenas noches Solicito arreglo ya que el monitor central no proyecta monitor de signos vitales de habitación 5 GRACIAS |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UMI |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-06-21 | PENDIENTE | MAL USO |  |  | Diagnostico: Servicio reporta que monitor de signos no se visualiza en la central Actividad realizada: Se realiza revisión, se verifica red de monitor, el cual esta conectado, se observa que se visualiza en la central sin problema Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-06-18 07:46 |  | 2025-06-18 10:08 | 2025-06-18 10:42 | 34 | 0 | 34 | 255626 | Media | 2025-06-18 00:12 | APROBADA
114020 | CORRECTIVO | 1022124034 | VICTOR HUGO PEREZ LOPEZ | Palas del desfibrilador malas Las palas del desfibrilador siguen presentado problemas |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | H2-T2 |  | DESFIBRILADOR | 2911 | 4807 |  | NIHON KOHDEN | TEC-5631E | 3111 | 2025-04-05 | PENDIENTE | MAL USO |  |  | Diagnostico: Desfibrilador presenta intermitencia en el reconocimiento de las palas. Actividad realizada: Se revisa equipo encontrando las palas llenas de gel, se realiza limpieza, se lijan los contactos de las palas pediátricas, se retiran láminas donde reposan las palas, se limpian y se lijan ya que se encontraban muy sulfatadas. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-03-29 10:38 |  | 2025-03-29 12:35 | 2025-03-29 12:58 | 23 | 0 | 23 | 250101 | Media | 2025-03-29 10:23 | APROBADA
108028 | CORRECTIVO | 1006739793 | ANA SOFIA BARROS CHURTA | tapa de electro tapa del electrocardiograma suelta, hay que mantenerla presionada para que imprima |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | H6-T2 |  | ELECTROCARDIÓGRAFO | 3739 | 5156 | 5156 | EDAN | SE-3 | 360250-M21118930144 | 2025-01-18 | PENDIENTE | MAL USO |  |  | Diagnostico: Servicio indica que deben presionar la tapa para que el equipo imprima Actividad realizada: Se realizan múltiples pruebas, imprimiendo con tapa y sin tapa, sin generar ninguna presión y el equipo imprime de manera correcta, la tapa no influye en el funcionamiento de la impresora. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-01-14 07:24 |  | 2025-01-14 09:14 | 2025-01-14 09:40 | 25 | 0 | 25 | 244482 | Media | 2025-01-14 04:02 | APROBADA
114019 | CORRECTIVO | 1036403048 | LAURA YULITZA OSORIO JIMENEZ | mesa quirugica no funciona Buenos días mesa quirugica no funciona Se realiza llamada telefonica, gracias |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UMI |  | MESA DE CIRUGÍA | 2750 | 4579 |  | MINDRAY | HYBASE 6100-3 | G9-9C007875 | 2025-04-05 | PENDIENTE | MAL USO |  |  | Diagnostico: Mesa de cirugía no se mueve Actividad realizada: Se verifica cable AC encontrándolo flojo, se observa mesa apagada, y sin anclar al suelo, se ajusta cable, se enciende mesa y se ancla al suelo, se realizan pruebas funcionales, mesa se mueve de manera correcta, se indica al personal que verifiquen siempre que el cable este conectado. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no Nota: Orden se atiende desde las 10:20 | 2025-03-29 10:37 |  | 2025-03-29 10:38 | 2025-03-29 10:52 | 14 | 0 | 14 | 250100 | Media | 2025-03-29 10:20 | APROBADA
108542 | CORRECTIVO | 1047972946 | estefania valencia valencia | TENSIOMETRO AVERIADO. Buenos días. Me permito reportar tensiómetro averiado, se encuentra en el consultorio 6, Primer Piso, de Reserva Plaza Muchas gracias. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | ATENCIÓN PRIMER NIVEL |  | TENSIÓMETRO ANEROIDE | 3866 | EB1778 | EB1778 | GMD | GMD60-T20 | EB1778 | 2025-01-25 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Tensiometro con aguja suelta. Actividad realizada: Se destapa carcasa se ubica la aguja en su lugar correspondiente, y se realizan pruebas de funcionamiento y fugas. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no Nota: no se realiza gestión oportuna al abrir y cerrar GT, se realiza desde 15:15 hasta las 15:30. | 2025-01-23 09:09 |  | 2025-01-23 16:14 | 2025-01-23 16:18 | 4 | 0 | 4 | 245147 | Media | 2025-01-23 08:40 | APROBADA
117347 | CORRECTIVO | 1001447580 | daniela orozco suarez | Se reporta manta termica |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CIRUGÍA |  | MANTA TÉRMICA | 4056 | 5561 | 5561 | COVIDIEN | 5016000 (WT6000) | SP22040283 | 2025-06-28 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnóstico: boquilla de la manta térmica suelta Actividad realizada: Se revisa equipo observando que la parte de la boquilla que asegura en la manguera está suelta, se pega el soporte a la boquilla, se deja secar y se inserta nuevamente en la manguera, se realizan pruebas funcionales Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-06-24 16:13 |  | 2025-06-24 16:14 | 2025-06-24 16:55 | 41 | 0 | 41 | 255979 | Media | 2025-06-24 15:42 | APROBADA
114596 | CORRECTIVO | 1036946149 | JULIETH ALEJANDRA ECHEVERRI GALLEGO | PESA MALA buenos dias se reporta pesa EB 1907, se encuentra tablero de numeros despegados , no mide no sensa, para cambiar, |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | H2-T2 |  | BÁSCULA | 4078 | EB1907 | EB1907 | SECA | 750 REF7501017008 | 10000000750066 | 2025-04-19 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: bascula con caratula doblada y visor despegado Actividad realizada: Se observa que la aguja no se mueve, se retira caratula, se aplana nuevamente, se instala, se verifica que la aguja se mueva de manera correcta, se pega visor con sintesolda y se deja secar, se realizan pruebas finales se verifican pesos con masas patrón. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-04-15 07:29 |  | 2025-04-15 07:38 | 2025-04-15 09:54 | 136 | 69 | 67 | 251305 | Media | 2025-04-15 03:16 | APROBADA
121698 | CORRECTIVO | 1038416867 | luz vanessa arias agudelo | Se apaga la bascula Bascula apagada, se realizó cambio de baterias pero no funciona, prende y apaga. Bascula consultorio 20 primer piso |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | ATENCIÓN PRIMER NIVEL |  | BALANZA DIGITAL | 4278 | M983 | M983 | SECA | 334 REF3341321008 | 10000000735519 | 2025-11-29 | PENDIENTE | MAL USO |  |  | Diagnostico: Indican en el servicio que la bascula no funciona correctamente. Actividad realizada: Se deja en proceso solicitud, ya que no fue posible desplazarse al servicio para revisar. Estado final: Pendiente revisión técnica. Repuestos: No. 25/11/2025: Valeria Se realiza revisión del equipo y se identifica que para que encienda no es ubicándose encima si no que se debe realiza movimiento con el pie por la parte baja para que esta encienda de manera correcta. Equipo funcionando correctamente Nota: Orden se atiende desde las 14:45 hasta las 15:00 | 2025-11-22 16:27 |  | 2025-11-22 16:34 | 2025-11-25 18:27 | 4433 | 4418 | 15 | 265290 | Media | 2025-11-22 12:52 | APROBADA
108072 | CORRECTIVO | 1000406843 | ANGIE PAOLA FRANCO SALAZAR | Pera mala del infusor Pera mala del infusor |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIA |  | INFUSOR | 2739 | EB1251 | EB1251 | RIESTER | MANUAL | 190722724 | 2025-01-18 | PENDIENTE | MAL USO |  |  | Diagnostico: Infusor sin pera Actividad realizada: Se revisa equipo observando que la pera esta suelta de la válvula, se pone pera y se realizan pruebas de funcionamiento, se observa pequeña fuga, se realiza búsqueda de la misma encontrándola en el manómetro, se realiza ajuste de tornillos internos, además se observa que la aguja se queda pegada, se realiza adecuación del eje ya que esta torcido. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-01-15 07:37 |  | 2025-01-15 08:19 | 2025-01-15 09:33 | 75 | 0 | 75 | 244571 | Media | 2025-01-15 06:01 | APROBADA
123111 | CORRECTIVO | 1047970885 | luisa janeth grisales hurtado | Se le filtró sangre al glucometro Cordial saludo. Realizando una glucometria se filtra mas cantidad de sangre por la abertura de la tirilla y ya no permite realizar mas glucometrias, al laboratorio clinico no deja registrar la necesidad por lo que se pasa a equipos biomedicos Prioridad alta ya que se requiere para realizar las glucos. Gracias!!! |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | ONCOLOGÍA |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-12-20 | PENDIENTE | MAL USO |  |  | Diagnostico: Reportan glucómetro que no funciona por haberse filtrado sangre. Actividad realizada: Inicio real: 19:20 - Inicialmente el reporte decía quirófanos como sitio de ocurrencia, se hace presencia en el servicio de cirugía para buscar el equipo tanto en ingresos VIP como en recuperación POS, pero niegan conocer el reporte. Se indaga con la ayuda del personal del servicio de cirugía y se llega a la conclusión que la persona que hizo el reporte pertenece al servicio de oncología, el cual se encuentra cerrado a la hora en la que se atiende la solicitud. Se deja pendiente para el día siguiente. 16/12/2025: Valeria Se consulta con la jefe que reporta e indica que se debe a un glucómetro Roche, se indica que se debe reportar a laboratorio. | 2025-12-15 19:45 |  | 2025-12-15 19:46 | 2025-12-16 08:04 | 738 | 716 | 22 | 266483 | Media | 2025-12-15 12:54 | APROBADA
120559 | CORRECTIVO | 56078370 | LUZ AYDA MONTOYA GARCIA | favor revisar electrobistury 2819 del quirufano 8 favor revisar electrobistury 2819 del quirufano 8 mal funcionamiento (baja potensia) |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CIRUGÍA | QUIROFANO 8 | ELECTROBISTURÍ | 490 | 2819 |  | VALLEY LAB | FORCE FX-CS | SF0J08433A | 2025-10-18 | PENDIENTE | MAL USO |  |  | Diagnostico: Electro bisturí no funciona correctamente Actividad realizada: Se realizan pruebas funcionales observando que el equipo no realiza corte ni coagulación, se destapa, se verifican componentes electrónicos, fusibles, se verifica pedal, se cambia de puerto y se observa que debe estar conectado el pedal en el mismo numero de puerto que el lápiz, se tapa nuevamente y se lleva al servicio, se da indicaciones y se deja equipo en observación. 15/10/2025: Equipo no ha presentado fallas nuevamente Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-10-14 11:41 |  | 2025-10-14 13:07 | 2025-10-15 14:04 | 1497 | 1387 | 110 | 262973 | Media | 2025-10-14 11:25 | APROBADA
115888 | CORRECTIVO | 17339367 | DIEGO ALONSO ARDILA ARANGO | monitor sala 6 Por favor revisar monitor que esta desconfigurados los parametros de la pantalla |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CIRUGÍA | QUIROFANO 6 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 942 | 3166 |  | DRAGUER | VISTA XL | 6005380974 | 2025-05-24 | PENDIENTE | MAL USO |  |  | Diagnostico: Monitor no muestra los signos vitales Actividad realizada: Se revisa equipo y se observa cable troncal mal conectado, se conecta bien, como corresponde, se realizan pruebas funcionales. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-05-22 08:34 |  | 2025-05-22 08:51 | 2025-05-22 09:35 | 44 | 0 | 44 | 253781 | Media | 2025-05-22 08:17 | APROBADA
112113 | CORRECTIVO | 1036397804 | HAROL GOMEZ HOYOS | fallo de puerta alarma fallo de puerta puerta del lado estéril no responde |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | CIRUGÍA |  | AUTOCLAVE VAPOR | 79 | 3565 |  | GETINGE | HS6617 TER2 | 2531891-010-01 | 2025-02-22 | PENDIENTE | MAL USO |  |  | Diagnostico: Equipo en buen estado. Actividad realizada: Se asiste al servicio, equipo no abre compuerta, pero no se ha realizado el procedo de calentamiento previo a la apertura, se empieza calentado de equipo, después de esto ya es posible abrir compuerta. Estado final: En buen estado. Repuestos: No. | 2025-02-15 08:39 |  | 2025-02-15 08:40 | 2025-02-15 10:08 | 89 | 0 | 89 | 246925 | Media | 2025-02-15 08:00 | APROBADA
115034 | CORRECTIVO | 1126241948 | emily nathasha franco gonzalez | Se reporta manta termica Buenas noches, se reporta manta térmica debido a que tiene un agujero en el tubo de salida, favor revisar y si pueden reparar. |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | CIRUGÍA |  | MANTA TÉRMICA | 4056 | 5561 | 5561 | COVIDIEN | 5016000 (WT6000) | SP22040283 | 2025-05-03 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Tubo de manta térmica reventado. Actividad realizada: Se recorta tramo de tuvo reventado, se retira tramo que queda internamente, se instala nuevamente restante de tubo, se asegura, se verifica funcionamiento, equipo en buen estado. Estado final: En buen estado. Repuestos: No. | 2025-04-26 07:51 |  | 2025-04-26 08:11 | 2025-04-26 09:40 | 89 | 0 | 89 | 252028 | Media | 2025-04-25 18:57 | APROBADA
114727 | CORRECTIVO | 43715204 | DIANA PATRICIA MARIN GARCIA | camára stryker laparoscopia Buenos días . Por favor revisar cámara stryker de laparoscopía, presenta perdida del recubrimiento del cable . |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | CIRUGÍA |  | TORRE DE LAPAROSCOPIA | 3967 | 5374 |  | STRYKER | 1588 AIM | VPD261E0256(MONITOR) | 2025-04-26 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Recubrimiento de cables en malas condiciones. Actividad realizada: Se puede observar recubrimiento de cables en malas condiciones, se informa a Coordinador Daniel Cardona, sobre lo observado, este da la indicación de cubrir tramo de cables expuestos con ayuda de cinta auto fundente, se lleva a cabo las indicaciones, se verifica que este haya quedado cubierto por completo, se informa en el servicio el buen estado del equipo, estos quedan conformes con lo realizado. Estado final: En buen estado. Repuestos: No. | 2025-04-21 10:07 |  | 2025-04-21 13:44 | 2025-04-21 14:29 | 45 | 0 | 45 | 251558 | Media | 2025-04-21 08:41 | APROBADA
106674 | CORRECTIVO | 1000406843 | ANGIE PAOLA FRANCO SALAZAR | Colchón malo Colchon malo, no insufla |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | UCIA |  | SUPERFICIE DE AIRE ALTERNANTE | 3816 | M644 |  | GRAND HEALTHCARE | TAURUS IV-3 | AF48031 | 2025-01-04 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Acople de colchón a compresor reventado. Actividad realizada: Se extrae parte reventada, se imprime nuevo acople, se instala, se verifica funcionamiento, equipo queda en optimas condiciones. Estado final: En buen estado. Repuestos: No. | 2024-12-30 10:21 |  | 2024-12-30 12:20 | 2024-12-30 13:26 | 66 | 0 | 66 | 243686 | Media | 2024-12-28 21:48 | APROBADA
111207 | CORRECTIVO | 39193357 | MARIA CRISTINA LOPEZ CARMONA | cargador malo buenos dias cargador bomba amika con conector a fuente de luz quebrado . |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | UCIA |  | BOMBA DE NUTRICIÓN ENTERAL | 3529 | BN-0033 | BN-0033 | FRESENIUS KABI | AMIKA | 24785014 | 2025-02-08 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Conector de cargador sin uno de sus conectores. Actividad realizada: Se busca un conector en los repuestos en buen estado del taller, se instala, se verifica funcionamiento, se devuelve al servicio para ser nuevamente utilizado. Estado final: En buen estado. Repuestos: Si. | 2025-02-07 13:56 |  | 2025-02-07 14:25 | 2025-02-07 15:12 | 47 | 0 | 47 | 246383 | Media | 2025-02-07 09:00 | APROBADA
114791 | CORRECTIVO | 34002609 | MARIA DEL PILAR YEPES CHISCO | solicitud de limpieza plataforma ecmo cardiohelp solicitud de limpieza plataforma ecmo cardiohelp |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | UCIA |  | PLATAFORMA CARDIOHELP - ECMO | 2346 | 4430 |  | MAQUET | CARDIOHELP 701048012 | 90412980 | 2025-04-26 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Equipo con sangre derramada. Actividad realizada: Se realiza limpieza profunda, donde se retira todo residuo de sangre que se encuentra, se devuelve al servicio para ser nuevamente utilizado. Estado final: En buen estado. Repuestos: No. | 2025-04-21 16:56 |  | 2025-04-21 18:04 | 2025-04-21 19:17 | 73 | 0 | 73 | 251638 | Media | 2025-04-21 16:22 | APROBADA
107375 | CORRECTIVO | 1036946543 | MARIA ALEJANDRA OCAMPO VALLEJO | Caída termo higrómetro Buenas tardes, por favor revisar termo higrómetro EB1009 del área de bodega ya que por accidente se cayó y no se encuentra funcionando Muchas gracias |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | TERMOHIGRÓMETRO | 1848 | EB1009 | EB1009 | BIOTELECTRONICA | HTC-2 | JH3417 | 2025-01-11 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Termohigrómetro con display suelto. Actividad realizada: Se verifica equipo, se puede observar display suelto, se destapa equipo, se instala de nuevo en su puesto original, se verifica funcionamiento, se acopla nuevamente equipo, se entrega en servicio para ser nuevamente utilizado. Estado final: En buen estado. Repuestos: No. | 2025-01-07 16:39 |  | 2025-01-07 16:43 | 2025-01-07 17:16 | 32 | 0 | 32 | 244060 | Media | 2025-01-07 14:58 | APROBADA
109086 | CORRECTIVO | 1001478560 | andrea blandon osorio | Infusor de sala de urgencias Se reporta infusor de sala de urgencias con mal funcionamiento |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | URGENCIAS |  | INFUSOR | 776 | EB0124 | EB0124 | RIESTER | MANUAL | 120936126 | 2025-02-08 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Perilla de válvula reventada. Actividad realizada: Se intenta organizar perilla de válvula en mal estado, pero no es posible, se cambia por una sacada de los repuestos en buen estado del taller, se verifica funcionamiento, fugas de aire, equipo queda en buen estado, entrega en servicio para ser nuevamente utilizado. Estado final: En buen estado. Repuestos: No. | 2025-02-01 10:42 |  | 2025-02-01 11:59 | 2025-02-01 13:02 | 63 | 0 | 63 | 245934 | Media | 2025-02-01 10:36 | APROBADA
114730 | CORRECTIVO | 1007493333 | angie paola restrepo monsalve | cable del pedal de intensificador esta desgastado cable del pedal de intensificador esta desgastado |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | CIRUGÍA |  | INTENSIFICADOR DE IMÁGENES | 3417 | 4988 |  | SIEMENS | CIOS SELECT | 13036 | 2025-04-26 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Extensión de pedal con cables expuestos. Actividad realizada: Se puede observar extensión de pedal con cables expuestos, se informa a Coordinador Daniel Cardona, sobre lo observado, este da la indicación de cubrir tramo de cables expuestos con ayuda de cinta auto fundente, se lleva a cabo las indicaciones, se verifica que este haya quedado cubierto por completo, se informa en el servicio el buen estado del equipo, estos quedan conformes con lo realizado. Estado final: En buen estado. Repuestos: No. | 2025-04-21 10:08 |  | 2025-04-21 12:08 | 2025-04-21 13:42 | 94 | 0 | 94 | 251540 | Media | 2025-04-20 18:01 | APROBADA
109604 | CORRECTIVO | 1111197742 | RUTH ESTHER NAVAS GOMEZ | VALVULA DRAGER SIN CAUCHO EN EL SILENCIADOR VALVULA DRAGER SIN CAUCHO EN EL SILENCIADOR |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | UCIN |  | VENTILADOR ALTA FRECUENCIA | 2526 | 4566 |  | DRAGER | BABYLOG VN500 | ASLL-0158 | 2025-02-08 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: silenciador sin uno de sus O rings Actividad realizada: Se verifica silenciador, se puede observar que uno de sus O rings no se encuentra, se busca uno nuevo en la bodega de repuestos del taller, se instala en equipo, se entrega en el servicio para ser nuevemente utilizado. Estado final: En buen estado. Repuestos: Si. | 2025-02-05 14:59 |  | 2025-02-06 07:52 | 2025-02-06 08:29 | 36 | 0 | 36 | 246241 | Media | 2025-02-05 13:47 | APROBADA
113929 | CORRECTIVO | 1036946149 | JULIETH ALEJANDRA ECHEVERRI GALLEGO | cabeza de cargador mala cabeza del cargador se encuentra mala, no tiene las paticas para conectar a la luz, bomba amika BN 0013. |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | H2-T2 |  | BOMBA DE NUTRICIÓN ENTERAL | 3258 | BN-0013 | BN-0013 | FRESENIUS KABI | AMIKA | 24574456 | 2025-03-29 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: En el servicio se extravía conector de fuente de poder. Actividad realizada: Se busca en taller en los repuesto en buen estado, un nuevo conector para reemplazar el que se ha perdido, se verifica funcionamiento, equipo queda en buen estado, se devuelve al servicio para ser nuevemente utilizado. Estado final: En buen estado. Repuestos: No. | 2025-03-26 07:31 |  | 2025-03-26 07:37 | 2025-03-26 08:57 | 79 | 0 | 79 | 249833 | Media | 2025-03-26 01:58 | APROBADA
111310 | CORRECTIVO | 1007565867 | daniela alzate ocampo | Saturador Se reporta pinza de satrurador de triage 3 ya que no permite cerrar adecuadamente por lo que permanece abierta. |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3162 | 4868 |  | EDAN | IM70 | 360080-M20421840008 | 2025-02-15 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Pinza de Spo2 reventados. Actividad realizada: Se cambian resortes reventados por unos sacados de los repuestos en buen estado del taller, se verifica funcionamiento, se devuelve al servicio para ser nuevemente utilizada. Estado final: En buen estado. Repuestos: No. | 2025-02-10 13:44 |  | 2025-02-10 15:08 | 2025-02-10 15:57 | 50 | 0 | 50 | 246556 | Media | 2025-02-10 13:13 | APROBADA
114005 | CORRECTIVO | 1038415689 | monica marcela ramirez ocampo | Micropipeta defectuosa Micropipeta defectuosa |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | LABORATORIO |  | PIPETA 100-1000ΜL | 3167 | EB1455 |  | BOECO GERMANY | AS SERIES | OF29957 | 2025-03-29 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Micropipeta despiezada por caída al suelo. Actividad realizada: Se encuentra equipo despiezado, con carcasa fracturada, se corrige fractura con ayuda de sinte solda, se verifica funcionamiento, se encuentran valores dentro de lo permitido, se devuelve al servicio para ser nuevemente utilizado. Estado final: En buen estado. Repuestos: No. | 2025-03-28 10:52 |  | 2025-03-28 11:56 | 2025-03-28 14:02 | 126 | 0 | 126 | 250045 | Media | 2025-03-28 09:52 | APROBADA
111252 | CORRECTIVO | 1041230037 | CAMILO ANDRES HINCAPIE DUQUE | INCUBADORA ATOM 4670 INCUBADORA ATOM 4670 QUE SE ENCUENTRA CON REPOSO DE PANTALLA TACTIL SUELTA EN UNO DE SUS LATERALES. |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | UCIN |  | INCUBADORA | 2713 | 4670 |  | ATOM | AIR INCU I | 190800298 | 2025-02-15 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Soporte de atril reventado. Actividad realizada: Se encuentra soporte de atril con una de sus sujeciones reventadas, se intenta reparar con ayuda de sintesolda, pero no es posible, se busca tornillo y arandela que coincidan con los originales y se instalan desde la parte externa del equipo, se verifica sujeción, este queda firme, se verifica funcionamiento de sensor de temperatura, se puede observar que este trabaja de forma correcta. Estado final: En buen estado. Repuestos: No. | 2025-02-10 07:38 |  | 2025-02-10 07:41 | 2025-02-10 10:06 | 145 | 0 | 145 | 246484 | Media | 2025-02-09 06:32 | APROBADA
107928 | CORRECTIVO | 1036950741 | maria camila londoño rodriguez | INCB 4808 Feliz día Se solicita amablemente la revisión de la incb 4808, no tiene funcionamiento adecuado. Cordialmente. |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | UCIN |  | INCUBADORA | 2912 | 4808 | 4808 | ATOM | AIR INCU I | 190800777 | 2025-01-11 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Incubadora con aspa mal instalada. Actividad realizada: Se verifica funcionamiento, se encuentra que este no calienta, se verifica estado de componentes, se puede observar que el aspa esta mal ubicada, se acopla de una forma correcta, se verifica funcionamiento, la temperatura aumente de forma correcta después de la actividad realizada. Estado final: En buen estado. Repuestos: No. | 2025-01-10 12:01 |  | 2025-01-10 14:22 | 2025-01-10 15:22 | 60 | 0 | 60 | 244281 | Media | 2025-01-10 11:53 | APROBADA
111805 | CORRECTIVO | 1040759206 | luisa fernanda sarria gil | SENSOR DE TEMPERATURA NO FUNCIONAL BUENOS DIAS, SOLICITO POR FAVOR MANTENIMIENTO YA QUE AL CONECTAR AL MONITOR DE SIGNOS VITALES MUESTRA UN ERROR |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | UCIN |  | INCUBADORA | 2713 | 4670 |  | ATOM | AIR INCU I | 190800298 | 2025-02-15 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Sensor de temperatura con cables expuestos. Actividad realizada: Se verifica funcionamiento, equipo no reconoce sensor de temperatura, se decide cambiarlo por uno nuevo sacado de la bodega de repuestos, se entrega en el servicio para ser nuevemente utilizado. Estado final: En buen estado. Repuestos: Si. | 2025-02-13 11:01 |  | 2025-02-13 12:23 | 2025-02-13 12:44 | 22 | 0 | 22 | 246774 | Media | 2025-02-13 10:52 | APROBADA
115143 | CORRECTIVO | 1036940450 | DEISI MARYLIN OROZCO GARCIA | Solicitud mantenimiento control de pantalla URGENT Solicito amablemente muy urgente nos colabore haciendo mantenimiento porque al dr GIOVANI VASQUEZ por error se le cayo el control de la pantalla se desbarato del todo y no sabemos como armarla la cual le muestra las letras para monstarles a los pacientes si posible este viernes 02/05 o si pueden venir ya estamos ubicados EN RIOPLAZA LOCAL 2010 sin ese control no puede apagarlo el tv toca dejarlo prendido quedo atenta |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | CONSULTA EXTERNA |  | SISTEMA DE AGUDEZA VISUAL | 2663 | M432 | M432 | AUROLAB | CATVISION | DVC3B19-32 | 2025-05-03 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Equipo despiezado por caída. Actividad realizada: Se ensambla nuevamente equipo, pero este no funcionan, se verifica estado de baterías, se verifica contactos, se puede observar que no tiene contactos de baterías, se busca en repuestos en buen estado, se instalan nuevos contactos, se verifica funcionamiento, equipo queda en buen estado. Estado final: En buen estado. Repuestos: No. | 2025-04-30 15:25 |  | 2025-04-30 15:36 | 2025-04-30 17:29 | 114 | 0 | 114 | 252340 | Media | 2025-04-30 14:01 | APROBADA
109349 | CORRECTIVO | 1000760933 | emmanuel cardona quintero | Se Reporta Termohigrómetro del quirófano 3 Buenos Días Se Reporta Termohigrómetro del quirófano #3, debido a que lo encuentro totalmente desarmado, parece haberse caído; favor revisarlo y si es posible, Repararlo. Muchas Gracias. |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | CIRUGÍA | QUIRÓFANO 3 | TERMOHIGRÓMETRO | 1861 | EB1073 | EB1073 | BIOTELECTRONICA | TH-02 | JH3474 | 2025-02-08 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Equipo con todas sus partes sueltas. Actividad realizada: Se encuentra equipo despiezado, con contactos a batería sueltos, se solda nuevamente, se acoplan todas sus piezas, se verifica funcionamiento, equipo queda en buen estado. Estado final: En buen estado. Repuestos: No. | 2025-02-05 09:04 |  | 2025-02-05 09:43 | 2025-02-06 07:52 | 1329 | 1278 | 51 | 246191 | Media | 2025-02-05 08:17 | APROBADA
112503 | CORRECTIVO | 39449838 | PADDY ALEXA GUARIN ALVAREZ | LENTE DE RETINA REFERENCIA OMRA-PRP -165-2 Buenas tardes Caída de lente por favor revisar Gracias |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | OFTALMOLOGÍA |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-02-22 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Lente quebrado. Actividad realizada: Se asiste al servicio, entrega accesorio, se puede notar que lo dejaron caer, se informa a coordinador Daniel Cardona, para saber como proceder con lo sucedido. Se entrega equipo nuevo con Pl: M1266 y firman acta de entrega, se procede cerrar orden. Estado final: En buen estado. Repuestos: No. | 2025-02-19 07:34 |  | 2025-02-19 07:46 | 2025-05-08 17:10 | 114324 | 114272 | 52 | 247138 | Media | 2025-02-18 13:03 | APROBADA
106653 | CORRECTIVO | 1036934169 | LADY JOHANA ALVAREZ GOMEZ | Monitor despegado Monitor despegado, |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | UCIA | CUARTO DE EQUIPOS 4 PISO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 958 | 4065 |  | EDAN | IM70 | 360080-M17911550001 | 2025-01-04 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Carcasa de display en mal estado. Actividad realizada: Se encuentra carcasa de display suelta, con orificios de tornillos reventados, se decide reemplazarlos por turcas y pegarlas a la carcasa, se deja secar por un tiempo prudente, se acoplan ambas piezas, se verifica que haya quedado seguro y firme, se devuelve al servicio para ser nuevamente utilizados. Estado final: En buen estado. Repuestos: No. | 2024-12-30 07:37 |  | 2024-12-30 07:49 | 2024-12-30 10:50 | 181 | 82 | 99 | 243685 | Media | 2024-12-28 21:46 | APROBADA
112796 | CORRECTIVO | 39449838 | PADDY ALEXA GUARIN ALVAREZ | CABLE DE PODER ARGON LASER Cordial saludo Se realiza registro de necesidad por solicitud de la Jefe Kelly, ya que este debe ser cargado al área de cirugía por mala manipulación Gracias |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | OFTALMOLOGÍA |  | LÁSER OFTÁLMICO | 886 | 3501 |  | ZEISS | VISULAS 532 | 1121454 | 2025-02-22 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Cable de poder con conector con cables expuesto. Actividad realizada: Se cubre tramo con cables expuestos con cinta auto fundente, se verifica funcionamiento, se devuelve al servicio para ser nuevemente utilizado. Estado final: En buen estado. Repuestos: No. | 2025-02-21 14:00 |  | 2025-02-21 15:34 | 2025-02-21 16:31 | 57 | 0 | 57 | 247515 | Media | 2025-02-21 13:45 | APROBADA
109085 | CORRECTIVO | 1001478560 | andrea blandon osorio | Tensiometro Se encuentra con mal funcionamiento por una de sus partes |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1058 | 3475 |  | SPACELABS | UV 1600 | 364-103851 496-052333 | 2025-02-08 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Brazalete con acople reventado. Actividad realizada: Se cambia brazalete en mal estado por uno nuevo sacado de la bodega de repuestos. Estado final: En buen estado. Repuestos: Si. | 2025-02-01 10:41 |  | 2025-02-01 11:27 | 2025-02-01 11:59 | 32 | 0 | 32 | 245935 | Media | 2025-02-01 10:38 | APROBADA
113446 | CORRECTIVO | 1007565867 | daniela alzate ocampo | Flujometro Flujometro que se encuentra en malas condiciones, averiafo. |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | URGENCIAS |  | FLUJÓMETRO | 1674 | 249 |  | AMVEX | SENCILLO ALTA FRECUENCIA | FMAO11068FK | 2025-03-15 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Tubo exterior reventado. Actividad realizada: Se aplica super bonder para corregir daño, se deja secar por un tiempo prudente. Se verifica funcionamiento, equipo queda sin fuga y con un correcto funcionamiento, se devuelve a servicio para ser nuevamente utilizado. Estado final: En Buen estado. Repuestos: No. | 2025-03-08 07:49 |  | 2025-03-08 16:08 | 2025-03-08 17:29 | 81 | 51 | 30 | 248634 | Media | 2025-03-08 06:00 | APROBADA
112504 | CORRECTIVO | 1037667711 | sara alvarez arbelaez | ekg de cubiculo ucia12 malo |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | UCIA | CUBICULO 14 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1050 | 3927 |  | NIHON KOHDEN | BSM-6501 TRITON | 05510 MODLO:21664 | 2025-02-22 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Se asiste al servicio, no encuentran equipo registrado. Diagnostico: Latiguillo de EKG con terminal reventada. Actividad realizada: Se cambia latiguillos en mal estado por unos nuevos sacados de la bodega de repuestos. Estado final: En buen estado. Repuestos: Si. | 2025-02-19 07:36 |  | 2025-02-19 08:17 | 2025-02-19 10:50 | 152 | 94 | 58 | 247185 | Media | 2025-02-19 05:25 | APROBADA
112878 | CORRECTIVO | 15443719 | JHON JAIRO GARCIA CORREA | Conector de tensiometro sala 1 malo. se solicita a Conector de tensiometro sala 1 malo. se solicita arreglo |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | CIRUGÍA | QUIRÓFANO 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1011 | 3924 |  | NIHON KOHDEN | BSM-6501 | 05531 MOD:21629 | 2025-03-01 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: No se encuentra acople macho para brazalete de NIBP Actividad realizada: Se saca repuesto en bodega, se acopla en brazalete, se verifica funcionamiento, equipo queda en buen estado. Estado final: En buen estado. Repuestos: Si. | 2025-02-25 08:04 |  | 2025-02-25 09:03 | 2025-02-25 09:34 | 31 | 0 | 31 | 247712 | Media | 2025-02-25 07:50 | APROBADA
114786 | CORRECTIVO | 1036931520 | ANA MARIA MARTINEZ ROJAS | INTERFACE BUENDIA, INTERFACE MALA |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1048 | 3925 |  | NIHON KOHDEN | BSM-6501 TRITON | 05505 MODLO:21622 | 2025-04-26 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Interfaz con pines doblados. Actividad realizada: Se ubican pines nuevamente en su posición original, se verifica estado de funcionamiento, se pude observar un señal estable y confiable, se devuelve al servicio para ser nuevemente utilizado. Estado final: En buen estado. Repuestos: No. | 2025-04-21 16:06 |  | 2025-04-21 17:33 | 2025-04-21 18:04 | 31 | 0 | 31 | 251609 | Media | 2025-04-21 13:54 | APROBADA
107222 | CORRECTIVO | 39447255 | MARIA SULENY CASTRILLON MARIN | monitor de signos vitales sin cargador monitor de signos vitales sin cargador |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | H2-T2 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1035 | 3058 | 3058 | EDAN | M9 IBP | 301137-M12604730022-01 | 2025-01-11 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Monitor de signos vitales sin cable de poder. Actividad realizada: Se saca un cable nuevo de la bodega de repuesto, se entrega en el servicio. Estado final: En buen estado. Repuestos: Si. | 2025-01-07 07:38 |  | 2025-01-07 12:10 | 2025-01-07 12:16 | 6 | 0 | 6 | 244003 | Media | 2025-01-06 19:10 | APROBADA
106657 | CORRECTIVO | 1095945884 | ANGIE LORENA SANCHEZ VELASQUEZ | MONITOR DE TRANSPORTE MALO MONITOR DE TRANSPORTE MALO |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1025 | 3064 |  | EDAN | M9 IBP | 301137-M12604730012-01 | 2025-01-04 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Carcasa de Monitor de signos vitales mala. Actividad realizada: Se restaura partes reventadas de carcasa, se verifica ajuste de la misma, se devuelve al servicio, para ser nuevamente utilizado. Estado final: En buen estado. Repuestos: No. | 2024-12-30 08:00 |  | 2024-12-30 14:40 | 2024-12-30 15:47 | 67 | 0 | 67 | 243689 | Media | 2024-12-29 11:18 | APROBADA
107607 | CORRECTIVO | 1040043921 | KATHERINE CASTAÑEDA CASTRO | Pinza de saturador Pinza de saturador con puerto de conexión en mal estado Muchas gracias Se deja en puesto de enfermeria |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1075 | 3019 |  | EDAN | M9 | 301137-M12604350003 | 2025-01-11 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Pines de conector de pinza de SpO2 reventados. Actividad realizada: Se retira conector malo, se busca uno en los repuestos en buen estado, se solda de nuevos contactos, se verifica funcionamiento con ayuda de equipo patrón, queda en buen estado. Estado final: En buen estado. Repuestos: No. | 2025-01-09 07:37 |  | 2025-01-09 08:55 | 2025-01-09 09:57 | 62 | 0 | 62 | 244137 | Media | 2025-01-08 15:15 | APROBADA
107703 | CORRECTIVO | 1036932398 | esneyder alexander garcia garcia | cava EB0842 Cordial saludo, Reportó necesidad de mantenimiento de cava EB0842 ubicada en la central de mezclas Gracias por el apoyo |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | TERMÓMETRO DE NEVERA DE TRANSPORTE | 1819 | EB0842 | EB0842 | ESTRA | NEVERA 42LT | 04-1422-5544 | 2025-01-11 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Bisagra reventada. Actividad realizada: Se aplica veracril en polvo con super bonder, para crear una superficie fuerte y reemplazar parte de carcasa que fue dañada, se deja secar el tiempo necesario para que esta mezcla endurezca Estado final: En buen estado. Repuestos: No. | 2025-01-09 14:04 |  | 2025-01-10 08:21 | 2025-01-10 09:50 | 89 | 0 | 89 | 244234 | Media | 2025-01-09 13:26 | APROBADA
120997 | CORRECTIVO | 1041325683 | JORGE YEISON ZAPATA HENAO | flujometro malo flujometro # 7 se encuentra desbaratado, no funcional |  | 1040184641 | walter daniel zuluaga hurtado |  | URGENCIAS |  | FLUJÓMETRO | 1444 | 7 |  | AMVEX | SENCILLO | FMAO12217FH | 2025-11-01 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Se recibe el flujómetro con tubo exterior partido Actividad realizada: Se recibe el flujómetro del servicio y se evidencia que el flujómetro ya ha sido reparado. Se notifica al coordinador y él decide que se debe dar de baja. Estado final: Dado de baja Repuestos: No | 2025-10-27 12:11 |  | 2025-10-27 14:46 | 2025-10-27 15:00 | 14 | 0 | 14 | 263804 | Media | 2025-10-27 10:47 | APROBADA
121143 | CORRECTIVO | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS | Pérdida de frasco contenedor |  | 1040184641 | walter daniel zuluaga hurtado |  | CIRUGÍA |  | REGULADOR DE VACÍO | 4269 | EB2018 | EB2018 | TECHNOLOGIE MEDICALE | RVTM3 760 REF 19105 | 23016538 | 2025-11-01 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: pérdida de frasco contenedor. Actividad realizada: se indaga en el servicio y no dan razón del accesorio perdido, se procede a pedir repuesto nuevo y se instala. Estado final: equipo queda en condiciones de funcionamiento. Repuestos: sí. | 2025-10-31 09:16 | 2025-10-31 09:16 | 2025-10-31 09:48 | 2025-10-31 10:08 | 20 | 0 | 20 |  |  |  | APROBADA
121053 | CORRECTIVO | 1026135123 | leidy johana roman zapata | se revento el cable del saturador se revento el cable del saturador |  | 1040184641 | walter daniel zuluaga hurtado |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 5391 | 6608 |  | NIHON KOHDEN | CSM-1501 | 3353 | 2025-11-01 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Se recibe interfaz de pinza de saturación con el cable separado de la conexión. Actividad realizada: Se corta el cable y se suelda adecuadamente a la conexión Estado final: Equipo funcional Repuestos: No | 2025-10-29 07:35 |  | 2025-10-29 07:54 | 2025-10-29 11:03 | 188 | 46 | 142 | 263938 | Media | 2025-10-28 19:41 | APROBADA
120881 | CORRECTIVO | 1036956323 | YUDY TATIANA CEBALLOS ALZATE | pulsioximetro malo buena noche, pulsioximetro de la sala 3 se encuentra reventado, queda en recuperacion pos, gracias |  | 1040184641 | walter daniel zuluaga hurtado |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 4203 | 5718 |  | NIHON KOHDEN | CSM-1501 | 1809 | 2025-10-25 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Se encuentra la pinza de saturación partida en dos. Actividad realizada: se cambia la pinza de saturación por una nueva Estado final: Equipo funcional Repuestos: Si | 2025-10-24 07:50 |  | 2025-10-24 08:41 | 2025-10-24 09:02 | 21 | 0 | 21 | 263625 | Media | 2025-10-23 23:57 | APROBADA
122041 | CORRECTIVO | 1007378355 | YULISA OCAMPO ZULUAGA | Latiguillos malos Durante la movilizacion de paciente, se queda el latiguillo amarillo del EKG debajo de la cama, lo que ocasiona que se corte en dos pedazos |  | 1040184641 | walter daniel zuluaga hurtado |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1048 | 3925 |  | NIHON KOHDEN | BSM-6501 TRITON | 05505 MODLO:21622 | 2025-12-13 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Se recibe del servicio cable EKG nihon kohden con fractura en uno de los latiguillos Actividad realizada: Se reponen unos latiguillos nuevos, se realizan pruebas funcionales y el equipo queda en buen estado Estado final: Equipo funcional Repuestos: Si | 2025-12-06 12:13 |  | 2025-12-06 12:17 | 2025-12-06 13:04 | 47 | 0 | 47 | 266097 | Media | 2025-12-05 22:42 | APROBADA
121557 | CORRECTIVO | 1040051485 | JULIANA VALENCIA OSORIO | saturador malo |  | 1040184641 | walter daniel zuluaga hurtado |  | H1-T1 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 987 | 3647 |  | EDAN | IM70 | 001488-M15804060027 | 2025-11-22 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: El monitor no mide saturación Actividad realizada: Se abre el conector de la interfaz y se evidencia ruptura en la parte de plástico, se nota que se despega uno de los cables, se cambian las partes de plástico, se suelda apropiadamente y se hacen pruebas de funcionamiento. Además se limpia el velcro del brazalete de saturación para que se adhiera mejor. Estado final: Equipo funcional Repuestos: No | 2025-11-18 09:33 |  | 2025-11-18 09:43 | 2025-11-18 10:45 | 63 | 0 | 63 | 264977 | Media | 2025-11-18 08:26 | APROBADA
121136 | CORRECTIVO | 1001477500 | MARIA ALEJANDRA GOMEZ GIRALDO | saturador no funciona el saturador neonatal no funciona |  | 1040184641 | walter daniel zuluaga hurtado |  | H6-T2 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1033 | 4021 |  | EDAN | IM70 | 261333-M17709920003 | 2025-11-01 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: La pinza de saturación no entra en el módulo de saturación Actividad realizada: Se enderezan los pines del conector de la interfaz, se realizan pruebas funcionales Estado final: Equipo funcional Repuestos: No | 2025-10-31 07:44 |  | 2025-10-31 15:08 | 2025-10-31 16:15 | 67 | 0 | 67 | 264115 | Media | 2025-10-31 07:07 | APROBADA
121135 | CORRECTIVO | 1036963520 | valentina vargas lopez | flujometro malo Flujometro se dispara de la pared y se quiebra |  | 1040184641 | walter daniel zuluaga hurtado |  | H6-T2 |  | FLUJÓMETRO | 1680 | 257 |  | AMVEX | SENCILLO | FMAO11807DM | 2025-11-01 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Se recibe equipo con fractura en el tubo exterior. Actividad realizada: Se da de baja al equipo debido a que se evidencian múltiples reparaciones y debido a el grosor de la pega en el tubo exterior no es posible reparar nuevamente. Estado final: Se da de baja al equipo Repuestos: No | 2025-10-31 07:44 |  | 2025-10-31 09:12 | 2025-10-31 09:25 | 13 | 0 | 13 | 264116 | Media | 2025-10-31 07:09 | APROBADA
122038 | CORRECTIVO | 1036967542 | laura vanesa peña ospina | servocuna Por favor para cambiar acrilico de uana de las compuertas que esta fracturado |  | 1040184641 | walter daniel zuluaga hurtado |  | UCIN |  | CUNA TÉRMICA | 434 | 3224 | 3224 | MEDIX | SM-401 | 5290 | 2025-12-06 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Se recibe cuna térmica con una puerta fracturada. Actividad realizada: Se corta el acrílico a medida, se perforan los huecos para las bisagras 06/12/2025: Se acaba de pulir la compuerta, se instalan las bisagras, se prueba que ensamble y funcione adecuadamente. Estado final: Equipo funcional Repuestos: No | 2025-12-05 13:42 |  | 2025-12-05 14:00 | 2025-12-06 11:05 | 1265 | 996 | 269 | 266092 | Media | 2025-12-05 13:28 | APROBADA
123143 | CORRECTIVO | 1128481574 | andersson castrillon montoya | Medidor de neumotaponador malo. Medidor de neumotaponador con mal funcionamiento, no muestra valor confiable. |  | 1040184641 | walter daniel zuluaga hurtado |  | UCIP |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-12-20 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Se recibe el medidor del neumotaponador con la aguja haciendo contacto en la caratula. Actividad realizada: Este dispositivo se había atendido con la GT: 122043, en la cual se había recibido el dispositivo en condiciones de mal trato, se intenta reparar y funciona algunos días en el servicio y lo vuelven a reportar. Al intentar sacar el puntero se parte el soporte y el equipo queda fuera de servicio. 29/12/2025: llega el repuesto y se entrega en servicio Estado final: Equipo funcional Repuestos: Si | 2025-12-17 07:37 |  | 2025-12-17 10:04 | 2025-12-29 17:55 | 17751 | 17685 | 66 | 266534 | Media | 2025-12-16 11:03 | REALIZADA
121408 | CORRECTIVO | 1036785626 | LINA MARCELA BOTERO OSORIO | diadema fuera de servicio cordial saludo se reporta diadema de resonador de jardines ya que un paciente al retirarsela la reventó, se informa al coordinador se reporta |  | 1040184641 | walter daniel zuluaga hurtado |  | IMAGENOLOGÍA |  | RESONADOR | 4232 | 5724 |  | PHILIPS | INGENIA 1.5T OMEGA HP EVOLUTION | 61385 | 2025-11-15 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: las diademas del resonador se encuentran partidas Actividad realizada: se cambian las diademas por unas en buen estado del taller Estado final: Equipo funcional Repuestos: No | 2025-11-11 12:25 |  | 2025-11-11 13:42 | 2025-11-11 14:11 | 30 | 0 | 30 | 264591 | Media | 2025-11-10 18:27 | APROBADA
113591 | CORRECTIVO | 1036251047 | luisa fernanda botero tobon | Mangueras de compresor vascular Buenas tardes. Por favor reemplazar las dos mangueras de uno de los compresores vasculares intermitentes ya que uno de los dos compresores no cuenta con ellas. De antemano agradezco la atenciòn prestada y quedo atenta. |  | 1152708728 | DANIEL CARDONA OSORIO |  | CIRUGÍA |  | COMPRESOR NEUMÁTICO | 405 |  | EB0715 | KENDALL | SCD700 | V1524881SX | 2025-03-15 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: pérdida de mangueras de compresor neumático. Actividad realizada: por autorización de la líder de Ingeniería Biomédica, se hace entrega de mangueras nuevas para compresor neumático. Estado final: equipo funciona correctamente. Repuestos: sí. | 2025-03-12 17:12 |  | 2025-03-12 17:18 | 2025-03-12 17:23 | 5 | 0 | 5 | 248941 | Media | 2025-03-12 14:58 | APROBADA
120365 | CORRECTIVO | 1037613274 | maria paz marmolejo causil | bicicleta recumbent se le desprendió soporte Accesorio zafado de bicicleta, |  | 1214736133 | natalia urrego lema |  | FISIOTERAPIA |  | BICICLETA RECUMBENT | 158 | P20 |  | FORMA | R60 | RB3061604CX00016 | 2025-10-11 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: barra posterior de la bicicleta reventada Actividad realizada: Se quita el soporte de la bicicleta y se vuelve a soldar a la barra 08/10/2025: se aplica pintura anticorrosiva y posteriormente pintura color negro, se pausa mientras se seca 09/10/2025: se instalan nuevamente los sensores de pulso en la barra. Pendiente instalar en el servicio 09/10/2025: Natalia Urrego Se asiste al servicio y se instala barra reparada y se conectan los sensores. Se realizan pruebas funcionales y el equipo queda funcionando correctamente. Estado final: equipo en bunas condiciones. Repuestos: no | 2025-10-07 07:36 |  | 2025-10-07 12:16 | 2025-10-09 16:19 | 3123 | 2878 | 245 | 262559 | Media | 2025-10-06 16:15 | APROBADA
121307 | CORRECTIVO | 1036782256 | ELIZABETH CAMPUZANO POSADA | Por favor revisar pinza de oximetro Buenos días, Por favor revisar pinza de oxímetro que no censa adecuadamente. Gracias |  | 1214736133 | natalia urrego lema |  | H5-T2 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 975 |  | EB0913 | EDAN | M50 | 333123-M16501170001 | 2025-11-08 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Pinza con resortes reventados Actividad realizada: Se reemplazan los resortes por unos en buen estado. Durante las pruebas de funcionamiento se evidencia interferencia en la señal, por lo que se procede a cortar cerca a los diodos y a soldar nuevamente. Se realizan pruebas finales, evidenciando el correcto funcionamiento Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-11-07 10:05 |  | 2025-11-07 16:38 | 2025-11-07 17:29 | 51 | 0 | 51 | 264455 | Media | 2025-11-07 09:38 | APROBADA
120796 | CORRECTIVO | 1036936369 | DIANA CRISTINA GARCIA FLOREZ | perilla de desfrilidador suelta Buenos días se reporta la perilla del desfrilador quebrada y despegada, Gracias |  | 1214736133 | natalia urrego lema |  | RADIOTERAPIA |  | DESFIBRILADOR BIFÁSICO | 455 | 3258 |  | ZOLL | M SERIES | T13H132339 | 2025-10-25 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Perilla fracturada. Actividad realizada: Se repara perilla Estado final: Equipo en optimas condiciones Repuestos: No | 2025-10-21 12:26 |  | 2025-10-21 12:33 | 2025-10-21 13:18 | 45 | 0 | 45 | 263413 | Media | 2025-10-21 10:59 | APROBADA
121202 | CORRECTIVO | 1036398456 | MANUELA OCAMPO OCAMPO | Termohigrometro malo Buenos días, reporto termohigrometro del servicio de hospitalización pediatrica, del primer puesto de enfermería el cual se encuentra tirado al parecer lo dejaron caer y se despega, no emite resultados, agradezco me puedan colaborar, feliz día |  | 1214736133 | natalia urrego lema |  | H5-T2 |  | TERMOHIGRÓMETRO | 1834 | EB0962 | EB0962 | BIOTELECTRONICA | TH-02 | JH2904 | 2025-11-08 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Equipo quebrado con cables reventados Actividad realizada: Se recibe equipo con la carcasa separada en dos partes. Se evidencia que los cables de alimentación que van hacia la batería están desprendidos y se procede a soldar los cables. Se configura hora y fecha. Se realizan pruebas de funcionamiento exitosas. Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-11-04 09:37 |  | 2025-11-04 12:53 | 2025-11-04 13:55 | 63 | 0 | 63 | 264223 | Media | 2025-11-04 09:25 | APROBADA
121989 | CORRECTIVO | 1002946584 | MABY YINETH PALACIOS APONZA | Servocuna con puerta mala Buenos días. Se reporta servocuna que se encuentra con puerta inferior completamente despegada. Por lo cual se se puede utilizar dentro del servicio. Adicional la puerta se encuentra con parte del acrílico partido Se solicita por favor arreglar oportunamente Muchas gracias |  | 1214736133 | natalia urrego lema |  | UCIN |  | CUNA TÉRMICA | 434 | 3224 | 3224 | MEDIX | SM-401 | 5290 | 2025-12-06 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Puerta acrílica quebradaActividad realizada: Se verifica el daño y se confirma necesidad de reemplazo. Se realiza la horma/croquis de la puerta en la lamina de acrílico. 04/12/2025: Se reemplaza la puerta por una nueva y se ajusta/corta la puerta acrílica existente para permitir su adecuada fijación. Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: Si. | 2025-12-03 16:46 |  | 2025-12-03 16:47 | 2025-12-04 16:49 | 1442 | 1285 | 157 | 265966 | Media | 2025-12-03 16:38 | APROBADA
122051 | CORRECTIVO | 1036950202 | yesica alejandra marin quintero | SERVOCUNA AVERIADA BUEN DIA, POR FAVOR REVISAR ACRÍLICO INFERIOR DE SERVOCUNA, YA QUE RETORNO DE CIRUGIA FRACTURADA. MUCHAS GRACIAS. |  | 1214736133 | natalia urrego lema |  | UCIN |  | CUNA TÉRMICA | 432 | 2724 |  | MEDIX | SM-401 | 4168 | 2025-12-13 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Puertas acrílica quebradas (frontal y lateral) Actividad realizada: Se diseñan y se reemplazan las dos puertas en acrílico y se adaptan correctamente. Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-12-09 06:39 |  | 2025-12-09 11:32 | 2025-12-09 18:25 | 413 | 60 | 353 | 266134 | Media | 2025-12-08 18:48 | APROBADA
121306 | CORRECTIVO | 1040042920 | VERONICA ANDREA BLANDON GARCIA | sensor de sop2 buenos dias , solicito correcion de cable del sensor de oximetro , se encuentra en mal estado de cuidado especial neonatal en cubiculo # 42 placa de equipo 4884 , muchas gracias |  | 1214736133 | natalia urrego lema |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3195 | 4884 |  | EDAN | IM70 | 360080-M20506870016 | 2025-11-08 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Módulo de saturación hundido Actividad realizada: Se revisa el equipo evidenciando módulo de saturación hundido y sin tuerca de sujeción externa. Se procede a abrir el equipo, reacomodar el módulo y asegurar con una tuerca. Se verifica corrector ajuste y funcionamiento Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-11-07 10:03 |  | 2025-11-07 12:16 | 2025-11-07 13:50 | 94 | 0 | 94 | 264432 | Media | 2025-11-07 07:56 | APROBADA
122018 | CORRECTIVO | 1037613274 | maria paz marmolejo causil | ultrasonido cable de cabezote de ultrasonido desprendido |  | 1214736133 | natalia urrego lema |  | FISIOTERAPIA |  | ULTRASONIDO | 1382 | 3793 |  | BTL | P2710.401 | 058S-B-04798 | 2025-12-06 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Cable del cabezote de ultrasonido desprendido Actividad realizada: Se fija nuevamente el cable al cabezote con pega industrial y se verifica su estabilidad Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No Nota: Esta orden se realizó entre las 10:00 - 10:25 | 2025-12-05 07:50 |  | 2025-12-05 12:09 | 2025-12-05 12:18 | 9 | 0 | 9 | 266021 | Media | 2025-12-04 14:18 | APROBADA
122102 | CORRECTIVO | 1036963520 | valentina vargas lopez | Desfibrilador aparece cargar bateria Desfibrilador aparece cargar bateria en su chequeo |  | 1214736133 | natalia urrego lema |  | H6-T2 |  | DESFIBRILADOR | 444 | 3410 |  | NIHON KOHDEN | TEC-5531 | .03194 | 2025-12-13 | PENDIENTE | MAL USO |  |  | Diagnostico: El servicio reporta equipo por "batería baja" Actividad realizada: Se verifica fecha de cambio de batería (20/10/2025), se desconecta y conecta el equipo, confirmando que reconoce la conexión. Se realiza chequeo básico y las pruebas salen satisfactorias. Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-12-11 07:34 |  | 2025-12-11 07:36 | 2025-12-11 08:07 | 31 | 0 | 31 | 266282 | Media | 2025-12-11 06:33 | APROBADA
121976 | CORRECTIVO | 1002243082 | meliza yulid rodriguez quintero | Termometro Al intentar tomar la temperatura de un paciente en reanimacion 2, el termometor presento caida accidental durante la manipulacion. Posterior a la caida, se evidencio daño visible en la sonda, especificamente fisura y ruprura en la union del cable con el modulo de la sonda, lo cual impide el uso confiable del dispositivo. El termometro si funciona al momento pero tiene la fisura. |  | 1214736133 | natalia urrego lema |  | URGENCIAS |  | TERMÓMETRO ELECTRÓNICO | 3768 | M621 |  | WELCH ALLYN | SURE TEM PLUS 692 | 20387571 | 2025-12-06 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Soporte de sonda quebrado Actividad realizada: Se reemplaza el soporte de la sonda por uno en buen estado. Se realizan pruebas de funcionamiento exitosas Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-12-03 13:05 |  | 2025-12-03 14:48 | 2025-12-03 15:43 | 55 | 0 | 55 | 265946 | Media | 2025-12-03 12:17 | APROBADA
121288 | CORRECTIVO | 1040035377 | JUAN DAVID ECHEVERRI CHICA | PEDAL DE INTENSIFICADOR MALO PEDAL DE INTENSIFICADOR DE IMAGENES #1 MALO |  | 1214736133 | natalia urrego lema |  | CIRUGÍA | QUIRÓFANO 3 | INTENSIFICADOR DE IMÁGENES | 3417 | 4988 |  | SIEMENS | CIOS SELECT | 13036 | 2025-11-08 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Pedal con cables expuestos Actividad realizada: Se revisa el pedal evidenciando cables expuestos, se vuelven a soldar, se coloca termoencogible. Se deja en el servicio pendiente de prueba de funcionamiento. Se pregunta en el servicio y el personal indica que funciona correctamente. Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No Nota: actividad ejecutada el 06/11/2025, por error, no se cierra en el día correspondiente. | 2025-11-06 12:18 |  | 2025-11-06 12:21 | 2025-11-07 17:41 | 1760 | 1643 | 117 | 264399 | Media | 2025-11-06 12:13 | APROBADA
120005 | CORRECTIVO | 43618021 | GLORIA CECILIA CORREA CIFUENTES | REGULADOR DE VACIO REGULARDOR DE VACIO DURANTE LA FIBRO SE LLENO EL LINER Y SUBIO SANGRE AL REGULARDOR PENDIENTE ABRIRLO PARA REVISARLOS |  | 1214736133 | natalia urrego lema |  | UCIA |  | REGULADOR DE VACÍO | 3676 | EB1676 | EB1676 | GENTEC | ANÁLOGO 882VR-300-CH-CO | 61K200600700111 | 2025-09-27 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Regulador de vacío lleno de sangre Actividad realizada: Se desarma el equipo y se limpia cada una de sus partes exhaustivamente. Luego se procede a ensamblar el equipo y realizar pruebas exitosas. Estado final: Equipo apto para el servicio Repuestos: No | 2025-09-23 14:11 |  | 2025-09-23 16:31 | 2025-09-23 17:36 | 65 | 0 | 65 | 261730 | Media | 2025-09-23 12:31 | APROBADA
120004 | CORRECTIVO | 32141002 | edna isabel perez rave | M1018 Mango laringoscopio luz con mal contacto M1018 Mango laringoscopio luz con mal contacto, por favor revizar y reparar, muchas gracias |  | 1214736133 | natalia urrego lema |  | URGENCIAS |  | LARINGOSCOPIO | 4329 | M1018 |  | WELCH ALLYN | FIBRA ÓPTICA/60814 | MAC 1, 2, 3 & 4 | 2025-09-27 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Luz intermitente en el mango al ubicar la valva Actividad realizada: Se observa humedad en el socket. Se limpia el contacto de bombillo y tapa de batería que estaban sulfatados. Se verifica el voltaje de las baterías las cuales se encontraban con el voltaje optimo para el funcionamiento. Se percibe que el bombillo no está haciendo un buen contacto en el socket por lo que se procede a poner una capa de soldadura para extender su longitud. 24-09-2025: Se evidencia que el sistema del socket presenta desgaste, ya que se debe presionar con profundidad para que encienda el bombillo y debido a esto la valva no hace un buen contacto y la luz es intermitente. No es posible reparar el socket, por lo tanto se coloca uno nuevo. Se realizan pruebas de funcionamiento exitosas. Se le da como recomendación al personal que no lo pueden dejar mojar. Estado final: Equipo apto para el servicio Repuestos: Si | 2025-09-23 14:10 |  | 2025-09-23 15:10 | 2025-09-24 08:43 | 1053 | 1009 | 44 | 261711 | Media | 2025-09-23 08:41 | APROBADA
116827 | CORRECTIVO | 43204685 | ALEJANDRA JANETH JIMENEZ GALEANO | TERMOMETRO DE PUNZON NO ENCIENDE Termometro de punzon no enciende |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | BANCO DE SANGRE |  | TERMÓMETRO | 4446 | EB2105 | EB2105 | HALTHEN | TBT12 | 31288 | 2025-06-14 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: termómetro no enciende, no presenta botones. Actividad realizada: se intenta reemplazar los botones faltantes, no se logra abrir el equipo, se pausa la orden a espera de ayuda. el equipo no tiene reparación, se da de baja. Estado final: baja. Repuestos:no. | 2025-06-11 07:54 |  | 2025-06-11 07:54 | 2025-06-12 09:21 | 1527 | 1424 | 103 | 255149 | Media | 2025-06-11 07:52 | APROBADA
113155 | CORRECTIVO | 1036396268 | wilfer alejandro gomez cardona | pieza de otoscopio mala Pieza de otoscopio de prepa suelta, no funciona |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | URGENCIAS |  | EQUIPO DE ÓRGANOS | 3687 | M578 |  | WELCH ALLYN | 97200-CL | M578 | 2025-03-08 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Se encuentra equipo de órganos con un componente interno fuera de este. Actividad realizada: se desarma el equipo y se procede a ubicar el equipo de órganos en su lugar correspondiente. Estado final: se encuentra en perfectas condiciones de funcionamiento. Repuestos: no. | 2025-03-03 10:24 |  | 2025-03-03 10:26 | 2025-03-03 11:54 | 88 | 0 | 88 | 248183 | Media | 2025-03-03 09:20 | APROBADA
113970 | CORRECTIVO | 1036931520 | ANA MARIA MARTINEZ ROJAS | fonendoscopio malo Buen dia, fonendoscopio quebrado, gracias |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | UCIA |  | FONENDOSCOPIO | 3879 | EB1791 | EB1791 | PRESTIGE | HS-30J | EB1791 | 2025-03-29 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: anillo de diafragma malo. Actividad realizada: se reemplaza toda la pieza mas el anillo del diafragma. Estado final: en buen estado. Repuestos: si | 2025-03-27 07:47 |  | 2025-03-27 08:21 | 2025-03-27 10:13 | 112 | 0 | 112 | 249934 | Media | 2025-03-27 07:34 | APROBADA
116634 | CORRECTIVO | 1002946584 | MABY YINETH PALACIOS APONZA | ecotone malo Buen dia. para reportar ecotone que se encuentra malo Muchas gracias |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | UMI |  | ECOTONE | 4006 | M697 | M697 | DOPPLEX HUNTLEIGH | FD3 | 21FD3PX10512720 | 2025-06-07 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Ecotone con punta reventada, sin batería. Actividad realizada: se arregla la punta, se cambian las baterías. Estado final: en condiciones de funcionamiento. Repuestos: no. | 2025-06-06 11:52 |  | 2025-06-06 13:07 | 2025-06-06 13:32 | 25 | 0 | 25 | 254830 | Media | 2025-06-06 11:44 | APROBADA
116622 | CORRECTIVO | 1040181717 | JENNY MONSALVE VASQUEZ | pesa de H2T2, presenta despegada la tapa superior pesa de H2T2, presenta despegada la tapa superior, la cual se cae cada que se utiliza |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | H2-T2 |  | BÁSCULA | 4078 | EB1907 | EB1907 | SECA | 750 REF7501017008 | 10000000750066 | 2025-06-07 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: bascula con carcasa despegada, con medición errónea. Actividad realizada: ajuste de la medición, se pega la carcasa. Estado final: en condiciones de funcionamiento. Repuestos: no. | 2025-06-06 08:35 |  | 2025-06-06 08:37 | 2025-06-06 09:36 | 59 | 0 | 59 | 254731 | Media | 2025-06-05 14:10 | APROBADA
107221 | CORRECTIVO | 1017174498 | juliana cadavid jimenez | se cambian cables de ekg se cambian cables de ekg para comprobar bradicardias de paciente, al cambiar por otros cables presenta FC estables |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2480 | 4524 |  | EDAN | IM70 | 360080-M19413340010 | 2025-01-11 | PENDIENTE | MAL USO |  |  | Diagnostico: EKG con los cables trocados. Actividad realizada: Se comprueba funcionamiento y el cable ekg no muestra señal, esto debido a que los latiguillos están ubicados incorrectamente. Se ubican en su punto y se pintan los lugares correctos para guía del personal asistencial. Estado final: Cable EKG en buen estado entregado al servicio. Repuestos: no | 2025-01-07 07:37 |  | 2025-01-07 10:12 | 2025-01-07 10:30 | 18 | 0 | 18 | 243983 | Media | 2025-01-05 18:43 | APROBADA
113121 | CORRECTIVO | 39188837 | luz adiela tobon marulanda | flujometro 291 no esta funcional. para solicitar el arregló y evaluación del correcto funcionalmente del flujometro numero 291 y gracias |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | H2-T2 |  | FLUJÓMETRO | 1713 | 291 |  | AMVEX | SENCILLO | FMAO06930GN | 2025-03-08 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: tubo de acrílico roto. Actividad realizada: se cierran las fisuras mediante pegamento. Estado final: ahora está en funcionamiento normal. Repuestos: no. | 2025-03-03 07:37 |  | 2025-03-03 13:01 | 2025-03-03 14:22 | 81 | 19 | 62 | 248133 | Media | 2025-03-02 02:42 | APROBADA
116662 | CORRECTIVO | 1035973207 | sebastian torres clavijo | Termohidrogeno no funciona Termohidrogeno del quirofano #1 no esta funcional, no enciende y no muetra ninguna lectura. UBICACION: Queda en ingresos VIP |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | CIRUGÍA | QUIRÓFANO 1 | TERMOHIGRÓMETRO | 4407 | EB2084 | EB2084 | BIOTELECTRONICA | TH-02 | JH8308 | 2025-06-14 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: termohigrómetro no enseña ninguna lectura, pantalla y tarjetas desprendidas, cables arrancados. Actividad realizada: se aplica soldadura sobre los cables y las conexiones, se organiza la pantalla y la tarjeta junto con sus conectores. Estado final: en condiciones de funcionamiento. Repuestos: no. | 2025-06-09 07:34 |  | 2025-06-09 07:44 | 2025-06-09 09:20 | 96 | 0 | 96 | 254918 | Media | 2025-06-09 00:25 | APROBADA
111910 | CORRECTIVO | 1001447448 | carolina morales estrada | interface de la linea arterial mala "dientes" de interface de la linea arterial torcidos. gracias: ) |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | UCIA | CUBICULO 6 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1040 | 3816 |  | NIHON KOHDEN | BSM-3763-Q01 | 7901 | 2025-02-15 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: pines de la terminal arterial torcidos por mal trato. Actividad realizada: enderezar los pines y hacer una limpieza del cable Estado final: En condiciones de funcionamiento. Repuestos: No. | 2025-02-14 07:39 |  | 2025-02-14 07:52 | 2025-02-14 10:02 | 130 | 99 | 31 | 246826 | Media | 2025-02-14 06:48 | APROBADA
112661 | CORRECTIVO | 1036425118 | ANDREY CAMILO GAVIRIA SOTO | Sensor de termohigrometro malo Cordial saludo. Solicito amablemente su apoyo con el cambio del sensor del termohigrometro ubicado en el acopio de residuos peligrosos ya que esta cortado. Muchas gracias. |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  |  |  | TERMOHIGRÓMETRO | 2396 | EB1162 | EB1162 | BIOTELECTRONICA | HTC-2 | JH3894 | 2025-02-22 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: falta de sensor de temperatura, fue arrancado, además la carcasa está en mal estado, puntos de soldadura despegados en el sistema interno. Actividad realizada: se soldó los contactos despegados, se cambia el sensor de temperatura y se cambia la carcasa. Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento. Repuestos: no. | 2025-02-19 16:09 |  | 2025-02-19 16:28 | 2025-02-20 09:34 | 1026 | 853 | 173 | 247261 | Media | 2025-02-19 14:04 | APROBADA
111339 | CORRECTIVO | 1036932398 | esneyder alexander garcia garcia | Avería Termohigrómetro EB1011 Cordial saludo, Reporto avería del termohigrómetro EB1011. Gracias por su atención |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | TERMOHIGRÓMETRO | 1850 | EB1011 | EB1011 | BIOTELECTRONICA | HTC-2 | JH3641 | 2025-02-15 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Pérdida de conexiones internas por caída y desconexión de pantalla. Actividad realizada: Soldadura de puntos desconectados. Estado final: en condiciones de funcionamiento. Repuestos: no. | 2025-02-11 15:09 |  | 2025-02-11 16:44 | 2025-02-11 17:32 | 48 | 0 | 48 | 246639 | Media | 2025-02-11 13:41 | APROBADA
113878 | CORRECTIVO | 1001535220 | SOLANLLY LOPEZ ALZATE | termometro disfuncional Buenos días, como están solicito revisión de termómetro el cual se encuentra malo |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | H2-T1 |  | TERMÓMETRO ELECTRÓNICO | 1989 | EB1128 | EB1128 | COVIDIEN | FILAC 3000 | A1368664X | 2025-03-29 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: se evidencia maltrato en el equipo, la carcasa está reventada, los botones no funcionan, al momento de realizar el cambio de todo el sistema interno y la pantalla a otra carcasa que se encuentre funcional se revienta el cablde de datos flex, por lo que tambien hubo que hacer cambio a la pantalla por una de repuesto del taller. Actividad realizada: se cambia la carcasa por una que posea los botones funcionales, se busca una pantalla de equipos pasados que fueron dados de baja y se cambia la pantalla. Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento. Repuestos: no. | 2025-03-25 07:39 |  | 2025-03-25 07:40 | 2025-03-25 10:35 | 175 | 0 | 175 | 249745 | Media | 2025-03-25 06:44 | APROBADA
107151 | CORRECTIVO | 1036932398 | esneyder alexander garcia garcia | equipo averiado Cordial saludo, Por medio de la presente reportó el equipo EB1011 (Termo higrómetro de la farmacia de urgencias), el cual se cae y deja de funcionar. Gracias por la atención |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | TERMOHIGRÓMETRO | 1850 | EB1011 | EB1011 | BIOTELECTRONICA | HTC-2 | JH3641 | 2025-01-04 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Termohigrómetro no funciona debido a caída. Actividad realizada: Se evidencia partes internas desajustadas. Se acomodan nuevamente en su lugar, se ensambla de nuevo y el equipo funciona correctamente. Estado final: Termohigrómetro funcional entregado al servicio. Repuestos: no | 2025-01-02 08:42 |  | 2025-01-02 08:57 | 2025-01-02 09:47 | 49 | 33 | 16 | 243807 | Media | 2025-01-02 08:31 | APROBADA
113196 | CORRECTIVO | 1036931520 | ANA MARIA MARTINEZ ROJAS | fonendo sin oliva Buen día, fonendoscopio sin oliva. |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | UCIA |  | FONENDOSCOPIO | 696 |  | EB0529 | LORD | ADULTO | UCEA11 | 2025-03-08 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: falta dfe una oliva. Actividad realizada: se le pone una oliva del taller. Estado final: en condiciones de funcionamiento. Repuestos: no. | 2025-03-04 07:32 |  | 2025-03-04 07:34 | 2025-03-04 08:00 | 26 | 0 | 26 | 248217 | Media | 2025-03-03 13:53 | APROBADA
122024 | CORRECTIVO | 1036936369 | DIANA CRISTINA GARCIA FLOREZ | fonendoscopio sin olvia Buenos días se reporta el fonendoscopio del consultorio 1 se le cayo y se le perdio una oliva. Gracias |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | RADIOTERAPIA |  | FONENDOSCOPIO | 688 |  | EB0821 | LORD | ADULTO LUJO | EB0821 | 2025-12-06 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Nota: no se realiza gestión oportuna al abrir o cerrar GT, se finaliza a las 10:10 Diagnostico: Oliva perdida por caída Actividad realizada: Se adapta oliva en buen estado Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: NO | 2025-12-05 09:04 |  | 2025-12-05 09:43 | 2025-12-05 13:35 | 232 | 0 | 232 | 266067 | Media | 2025-12-05 08:56 | APROBADA
115992 | CORRECTIVO | 1098785936 | jennifer tatiana castillo hernandez | Monitor de Carro de reanimación. Se evidencia no contacto de palas con el monitor de reanimación, lo que interfiere con la descarga en caso de reanimación de paciente crítico. |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | UCIP |  | DESFIBRILADOR BIFÁSICO | 485 | 4217 |  | NIHON KOHDEN | TEC-5631E | 1768 | 2025-05-24 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Pala de desfibrilador no pasa prueba diaria Actividad realizada: Se prueba funcionamiento de desfibrilador y se observa que la pala tiene un aviso visual que esta en rojo, se prueba limpiando los contactos de la pala y se vuelve a ensayar, se observa que a pesar de eso sigue sin funcionar, seguidamente se limpia el contacto de la pala contraria, se vuelve a probar y se observa que ya o tiene ninguna alarma visual roja, sino verde, se realiza prueba diaria de funcionamiento y pasa sin errores. Estado final: Equipo funcionando correctamente. Repuestos: No. | 2025-05-23 14:19 |  | 2025-05-23 14:49 | 2025-05-23 15:20 | 31 | 0 | 31 | 253915 | Media | 2025-05-23 14:15 | APROBADA
122105 | CORRECTIVO | 1038415580 | YESICA ANDREA CUARTAS LOPEZ | Fonendoscopia Buenos Dias, Por favor organizar fonendoscopio neonatal que falta membrana |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | UMI |  | FONENDOSCOPIO | 725 |  | EB0248 | LITTMAN WELCH ALLYN | ADULTO/PEDIATRICO |  | 2025-12-13 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Ausencia de membrana del diafragma. Actividad realizada: Membrana del diafragma colocada. Estado final: Fonendoscopio funcional. Repuestos: Lámina de acetato. | 2025-12-11 07:38 |  | 2025-12-11 07:40 | 2025-12-11 10:40 | 180 | 0 | 180 | 266285 | Media | 2025-12-11 06:58 | APROBADA
112134 | CORRECTIVO | 1036946543 | MARIA ALEJANDRA OCAMPO VALLEJO | Termohigrometro EB1009 Buenos días Por favor revisar el termohigrometro EB1009 que presento caida Muchas gracias |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | TERMOHIGRÓMETRO | 1848 | EB1009 | EB1009 | BIOTELECTRONICA | HTC-2 | JH3417 | 2025-02-22 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Pantalla del termohigrómetro no enciende después de que este cayo. Actividad realizada: Se verifica el termohigrómetro en su parte interna, se observa que tiene cables desconectados y se procede a soldarlos, una vez se los conecta todos la pantalla vuelve a encenderse. Estado final: Equipo funciona correctamente. Repuestos: No. | 2025-02-17 09:53 |  | 2025-02-17 10:06 | 2025-02-17 11:10 | 63 | 0 | 63 | 246982 | Media | 2025-02-17 08:06 | APROBADA
114035 | CORRECTIVO | 1000760170 | VERONICA CARDONA PULGARIN | NO FUNCIONA SATRURADOR saturador malo. no censa |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | H2-T1 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3161 | 4867 |  | EDAN | IM70 | 360080-M20506870002 | 2025-04-05 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Pinza se encuentra con el conector cortado totalmente. Actividad realizada: Se soldán los cables al conector, se verifica su funcionamiento y se encuentra que el equipo censa correctamente. Estado final: Equipo funcionando correctamente. Repuestos: No. | 2025-03-31 08:19 |  | 2025-03-31 09:33 | 2025-03-31 11:26 | 113 | 0 | 113 | 250131 | Media | 2025-03-31 08:14 | APROBADA
115898 | CORRECTIVO | 1036394829 | monica gomez marulanda | TENSIOMETRO SIN CONECTOR monitor sin adaptador de tensiometro placa delk equipo 4577 monitor marca NIHONKOHDEN |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2543 | 4577 |  | NIHON KOHDEN | BSM6301 | 9305 | 2025-05-24 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Tensiómetro no tiene conector para monitor. Actividad realizada: Se procede a sacar un nuevo conector de almacén. Estado final: Funcionando correctamente. Repuestos: Si. | 2025-05-22 12:31 |  | 2025-05-22 12:38 | 2025-05-22 12:54 | 16 | 0 | 16 | 253809 | Media | 2025-05-22 12:28 | APROBADA
116544 | CORRECTIVO | 1017192537 | leidy katerin pineda echavarria | PULSOXÍMETRO DEL MONITOR DE LA SALA 7 Buenas tardes. Por favor ayudarnos facilitándonos un pulsoxímetro para el monitor de la máquina de anestesia del quirófano 7, ya que en el turno de hoy no se encontró y realizando recorrido en el servicio tampoco hubo información de qué paso el fin de semana con el. Vamos a montar un explante de órganos y es imperativo contar con el mismo. De antemano agradezco la atención prestada y quedo atenta. |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 963 | 4057 |  | NIHON KOHDEN | BSM-6501 TRITON | 5512 - 21635 | 2025-06-07 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Pulsoxímetro perdido. Actividad realizada: Se entrega al servicio pinza con interfaz nuevos. Estado final: Equipo funcionando correctamente . Repuestos: Si | 2025-06-04 08:19 |  | 2025-06-04 11:18 | 2025-06-04 11:27 | 9 | 0 | 9 | 254552 | Media | 2025-06-03 16:15 | APROBADA
117636 | CORRECTIVO | 1035918166 | JUAN ESTEBAN HERRERA CARDONA | cabke control cama buenos dias para solicitarle muy amablemente el cambio de cable de cama de control de cama de la hbaitacion 316 ya que se encuentra en mal estado muchas gracias |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | TRASPLANTES |  | CAMA ELÉCTRICA | 267 | 1990 |  | LOS PINOS | 740LV.05 | 49989 | 2025-07-05 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Cables del control se encuentran expuestos. Actividad realizada: Se realizan pruebas iniciales con el control y se verifica que este funciona correctamente, sin embargo, los cables se encuentran expuestos por lo que se corta la parte que se encuentra dañada y se empalman los cables entre si, se prueba su funcionamiento en el servicio y se observa que funciona. Estado final: Equipo funciona correctamente. Repuestos: No. | 2025-07-03 11:38 |  | 2025-07-03 12:09 | 2025-07-03 15:30 | 201 | 107 | 94 | 256513 | Media | 2025-07-03 11:02 | APROBADA
107932 | CORRECTIVO | 1040045851 | ANA ISABEL LOPEZ LOAIZA | saturador |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | H1-T1 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 987 | 3647 |  | EDAN | IM70 | 001488-M15804060027 | 2025-01-11 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Resortes de pinza reventado Actividad realizada: Se recibe pinza de saturación con resortes reventados, se cambian resortes por unos en buen estado, se prueba pinza y funciona correctamente. Estado final: Funcional Repuestos: No | 2025-01-10 14:57 |  | 2025-01-10 15:57 | 2025-01-10 16:42 | 45 | 0 | 45 | 244292 | Media | 2025-01-10 12:45 | APROBADA
115459 | CORRECTIVO | 1001478393 | MARIANA FRANCO OROZCO | FLUJO 46 MALO BUENOS DIAS, EL FLUJOMETRO #46 SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO, PARA QUE NOS COLABOREN POR FAVOR REVISANDOLO. MUCHAS GRACIAS |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | H2-T1 |  | FLUJÓMETRO | 1482 | 46 |  | TIMETER | SENCILLO |  | 2025-05-10 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Tubo interno quebrado. Actividad realizada: Se observa que el tubo interno se encuentra quebrado por lo que se cambia por uno diferente que se encuentra en el patio, se prueba equipo y funciona adecuadamente. Estado final: Funcionando correctamente. Repuestos: No. | 2025-05-06 10:22 |  | 2025-05-06 14:05 | 2025-05-06 15:12 | 67 | 0 | 67 | 252640 | Media | 2025-05-06 09:55 | APROBADA
118754 | CORRECTIVO | 1102375730 | KAREN VIVIANA CARO JIMENEZ | NO FUNCIONA No enciende , pese a que se le cambian la pilas por unas nuevas, no enciende no da contracción. |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | UCIA | CUARTO DE EQUIPOS 4 PISO | TENS | 1290 |  | EB0780 | RECOVERY | GM320E | 16406466 | 2025-08-16 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Tens no enciende correctamente. Actividad realizada: Se prueba el equipo y se observa que funciona de manera intermitente, además, se observa que la carcasa se encuentra golpeada y abierta, se verifican contactos pero no se encuentra problema, sin embargo, la carcasa ya fue reparada anteriormente, por lo que se liman los bordes de esta para que encaje de manera adecuada. Se ajusta la carcasa, se limpian los contactos de la pila y los del equipo. Se observa que el equipo funciona y se deja en observación en el servicio. No se reporta nuevamente el equipo por lo que se cierra orden. Estado final: Funcionando correctamente. Repuestos: No. | 2025-08-12 14:22 |  | 2025-08-12 16:11 | 2025-08-13 15:54 | 1423 | 1166 | 257 | 259095 | Media | 2025-08-12 13:37 | APROBADA
109174 | CORRECTIVO | 1001724368 | yuliana correa ciro | FALLA EN MANOMETRO Buenas tardes, Serian tan amables de colaborarme con el funcionamiento incorrecto en manometro de tensiometro en consulta externa. Se encuentra en la recepcion. (si es posible traer otro para el consultorio #2 mientras se soluciona se los agradezco) Muchas gracias. |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | CONSULTA EXTERNA |  | TENSIÓMETRO | 1312 | EB0806 | EB0806 | LORD | DE MANO | 1119638 | 2025-02-08 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Manómetro de tensiómetro no registra correctamente la presión, siendo que al estar completamente vacío registraba un valor de 60. Actividad realizada: Se revisa el manómetro quitando inicialmente el anillo junto con la mirilla, se observa que la caratula se encuentra torcida de su lugar correspondiente, se procede a acomodarla en su posición inicial. Se realizan pruebas con equipo de validación encontrando una variación de 2 mmHg. Estado final: Equipo funcionando correctamente. Repuestos: No. | 2025-02-03 15:23 |  | 2025-02-04 08:08 | 2025-02-04 08:41 | 33 | 0 | 33 | 246052 | Media | 2025-02-03 13:52 | APROBADA
116282 | CORRECTIVO | 1007346623 | VERONICA MARIA AGUDELO ATEHORTUA | infusor que se desinfla solo infusor que se desinfla solo |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | UCIA |  | INFUSOR | 790 |  | EB0084 | RIESTER | MANUAL | 120936103 | 2025-05-31 | PENDIENTE | MAL USO |  |  | Diagnostico: Reportan en el servicio que infusor se desinfla. Actividad realizada: Se encuentra inicialmente que la pera del infusor no insufla correctamente, se procede a limpiar las valvulas y cheques, despues de esto, se vuelve a probar funcionamiento y se observa que ya no presenta problemas para insuflar. Seguidamente se realizan pruebas para verificar que el equipo se desinfla solo, sin embargo, este no presenta problemas. Estado final: Equipo funcionando correctamente. Repuestos: No. | 2025-05-27 08:20 |  | 2025-05-27 09:18 | 2025-05-27 09:51 | 33 | 0 | 33 | 254069 | Media | 2025-05-27 07:35 | APROBADA
114375 | CORRECTIVO | 1001387124 | melissa quintero hernandez | Pulsoximetro monitor Buenos dias para reportar pulsoximetro de monitor no enciende gracias |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | H3-T2 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 982 | 3308 |  | EDAN | M9 IBP | 301499-M14202810008 | 2025-04-12 | PENDIENTE | MAL USO |  |  | Diagnostico: Pinza reportada porque no enciende Actividad realizada: Se realizan pruebas al pulsoximetro y se observa que este enciende y censa correctamente, también se realizan pruebas de este en el servicio y funciona adecuadamente. Estado final: Equipo funcionando correctamente. Repuestos: No. | 2025-04-08 09:56 |  | 2025-04-08 10:25 | 2025-04-08 10:36 | 11 | 0 | 11 | 250700 | Media | 2025-04-08 01:11 | APROBADA
110451 | CORRECTIVO | 1035917222 | tatiana valencia diaz | el termometro de la nevera no marca la temp el termometro de la nevera de medicamentos no marca la temperatura. |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | TMO |  | TERMÓMETRO | 1720 | EB0290 | EB0290 | DIGITAL | HTC-2 |  | 2025-02-08 | PENDIENTE | MAL USO |  |  | Diagnostico: Termómetro no censa la temperatura correcta. Actividad realizada: Se verifica el termómetro y se encuentra que estaba en programación "IN" en lugar de "OUT", y se cambia su configuración. Estado final: Equipo funcionando correctamente. Repuestos: No. | 2025-02-07 07:42 |  | 2025-02-07 09:20 | 2025-02-07 10:32 | 72 | 0 | 72 | 246365 | Media | 2025-02-06 17:57 | APROBADA
117974 | CORRECTIVO | 1038418449 | daniela rios arbelaez | colchon de aire colchon de aire se desinfla pese estar conectado al motor |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | UCIA |  | SUPERFICIE DE AIRE ALTERNANTE | 3817 | M645 |  | GRAND HEALTHCARE | TAURUS IV | AF48032 | 2025-07-19 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Acople se encuentra quebrado. Actividad realizada: Se observa que el acople de la superficie de aire alternante se encuentra quebrado, por lo que se abre el equipo, sin embargo, este se encontraba manchado por sangre en su interior así que se procede a limpiarlo internamente. Seguidamente, se cambia su acople por uno diferente, se lija este para que calce correctamente; se prueba el equipo en el servicio y manifiestan que funciona normalmente. Estado final: Equipo funcionando correctamente. Repuestos: No. | 2025-07-15 10:31 |  | 2025-07-15 10:32 | 2025-07-15 17:03 | 392 | 238 | 154 | 257298 | Media | 2025-07-15 10:11 | APROBADA
108851 | CORRECTIVO | 1036400363 | DANIELA NARVAEZ QUINTERO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO PESA ONCOPEDIATRIA Buenos dias solicito amablemente realicen mantenimiento correctivo de pesa de unidad de oncologia pediatrica ya que muestra una medicion incorrecta, muchas gracias. |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | ONCOLOGÍA |  | BÁSCULA DIGITAL | 3483 | EB1587 | EB1587 | DETECTO | SLIMPRO | SO00000181215322 | 2025-02-01 | PENDIENTE | MAL USO |  |  | Diagnostico: Bascula con medición incorrecta. Actividad realizada: La bascula se encontraba programada para usarse en lb en lugar de kg, se realizo una prueba para verificar su funcionamiento, las medidas eran correctas, se realizo un cambio de una pata con una que se encontraba disponible. Estado final: Equipo funcionando correctamente. Repuestos: No | 2025-01-28 14:08 |  | 2025-01-28 16:07 | 2025-01-28 16:33 | 26 | 0 | 26 | 245530 | Media | 2025-01-28 11:29 | APROBADA
115940 | CORRECTIVO | 1095945884 | ANGIE LORENA SANCHEZ VELASQUEZ | desfibrilador no pasa prueba desfibrilador no pasa prueba |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | UCIA |  | DESFIBRILADOR | 3745 | 5192 |  | NIHON KOHDEN | TEC-5631E | 3959 | 2025-05-24 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Pala de desfibrilador no pasa prueba diaria. Actividad realizada: Se prueba funcionamiento de desfibrilador y se observa que la pala tiene un aviso visual que esta en rojo, se prueba limpiando los contactos de la pala y se vuelve a ensayar, se observa que a pesar de eso sigue sin funcionar, seguidamente se limpia el contacto de la pala contraria, se vuelve a probar y se observa que ya o tiene ninguna alarma visual roja, sino verde, se realiza prueba diaria de funcionamiento y pasa sin errores. Estado final: Equipo funcionando correctamente. Repuestos: No. | 2025-05-23 07:44 |  | 2025-05-23 08:19 | 2025-05-23 08:40 | 22 | 0 | 22 | 253876 | Media | 2025-05-23 07:39 | APROBADA
112683 | CORRECTIVO | 1036403513 | maria alejandra heredia gomez | NEVERA CON TAPA DAÑADA, NO SE PUEDE CERRAR. NEVERA PEQUEÑA DE TRANSPORTE DE HEMOCOMPONENTES CON ACCESORIO DE TAPA MALA, NO PERMITE CERRARLA ADECUADAMENTE. |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | BANCO DE SANGRE |  | TERMÓMETRO | 3958 | EB1836 | EB1836 | ESTRA | NEVERA 5LT | 04-1422-7297 | 2025-02-22 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Tapa de la nevera se encuentra dañada en su bisagra por lo que la nevera no cierra adecuadamente. Actividad realizada: Se adhiere la tapa y se realiza prueba observando que esta funcionando correctamente. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: No | 2025-02-20 07:37 |  | 2025-02-20 10:11 | 2025-02-20 10:50 | 38 | 0 | 38 | 247285 | Media | 2025-02-19 19:42 | APROBADA
115936 | CORRECTIVO | 1020419217 | ELIZABETH ARANGO CALDERON | Tensiómetro no funciona correctamente. |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | SOMER EMPRESA |  | TENSIÓMETRO | 3565 | EB1607 | EB1607 | BOKANG | BK2002 | 200100 | 2025-05-24 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Tensiómetro no marca correctamente la presión. Actividad realizada: Se abre manómetro, y se observa que vástago se encuentra por fuera de su lugar, se acomoda en su respectivo lugar y se prueba, se prueba con equipo patrón y funciona correctamente. Estado final: Equipo funciona correctamente. Repuestos: No. | 2025-05-22 17:03 | 2025-05-22 17:03 | 2025-05-22 17:04 | 2025-05-22 17:38 | 35 | 0 | 35 |  |  |  | APROBADA
107514 | CORRECTIVO | 1040043921 | KATHERINE CASTAÑEDA CASTRO | Pinza de saturador Pinza de saturador reventado, requiere corrección Se deja en puesto de enfermería Muchas gracias |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3757 | 5199 |  | EDAN | IM70 | 360080-K20C00600008 | 2025-01-11 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Pinza de saturación no sensa Actividad realizada: se recibe pinza de saturación sin el conector que va al modulo del monitor y con algunos cables sueltos, se procede a soldar los cables y se prueba en le monitor y a pesar de que el emisor emite la luz, el receptor no esta funcionando, se procede a probar sus diodos y efectivamente el receptor esta por debajo de 0.5. Se procede a cambiar pinza de saturación por una nueva Estado final: Funcional Repuestos: Si | 2025-01-08 11:07 |  | 2025-01-08 11:42 | 2025-01-08 15:24 | 222 | 63 | 159 | 244112 | Media | 2025-01-08 10:44 | APROBADA
106652 | CORRECTIVO | 44004295 | sandra yanoha bedoya ciro | PULSO OXÍMETRO EN MALFUNCIONAMIENTO Buenas noches, pulso oxímetro, no conecta ni censa en monitor de signos portatil, ubicado en rea 2,por lo cual este monitor se queda sin pulso oxímetro y es vital tenerlo para los traslados de pacientes críticos. Muchas gracias. |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3657 | 5128 |  | EDAN | IM70 + CO2 | 360080-M21119560011 | 2025-01-04 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Pines de pinza de saturación torcidos. Actividad realizada: Se atiende primeramente una pinza de saturación la cual no era la reportada, se realiza prueba de funcionamiento, la pinza conecto con normalidad en el puerto y tomo la saturación correctamente, se asiste al servicio para probar la pinza en el monitor de trasporte y a la hora de devolver la pinza, entregan la pinza que es. Se observa que los pines que van al monitor están torcidos, por lo cual esta no conecta. Se procede a enderezar estos pines, se prueba y se logra observar que conecta y sensa correctamente la saturación. Estado final: Funcional Repuestos: No | 2024-12-30 07:34 |  | 2024-12-30 07:46 | 2024-12-30 08:42 | 56 | 0 | 56 | 243697 | Media | 2024-12-29 18:59 | APROBADA
108788 | CORRECTIVO | 39462730 | LEIDY ASTRID GARCIA MARTINEZ | infusor no funsional infusor no funsional |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | UCIA |  | INFUSOR | 5152 | EB2500 | EB2500 | RIESTER | MANUAL | 241120809 | 2025-02-01 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Equipo presenta fuga Actividad realizada: Se realiza prueba para verificar que la toma de presión, se comprueba que el manómetro presenta fuga en tubo y además el equipo fue entregado al servicio el día de ayer, se espera indicaciones a seguir. 29/01/2025 Jeison Piedrahita G. se cubre fuga en manómetro con sintesolda, se pausa para esperar secado se ensambla de nuevo y se deja presurizado para comprobar al dia siguiente 30/01/2025 se encuentra sin presión, se cubre nuevamente en otros sitios del manómetro y se deja secando para realizar pruebas 31/01/2025 continua con fuga, se cubre totalmente el interior con sintesolda, se deja en secado para realizar pruebas se observa fuga en parte externa, se cubre y se deja secando 1/02/2025 aun existe fuga, se cubre y se deja en secado definitivamente no se logra solucionar problema de manómetro, no es apto para ser utilizado, se pausa para informar a coordinador 4/02/2025 Alejandra Tulcán F.: Se cambia manómetro por uno diferente y se verifica su correcto funcionamiento. Se encuentra que con el cambio opera de manera correcta. Estado final: Equipo funcionando adecuadamente. Repuestos: No. | 2025-01-28 07:32 |  | 2025-01-28 07:34 | 2025-02-04 15:28 | 10554 | 10287 | 267 | 245488 | Media | 2025-01-28 04:51 | APROBADA
114548 | CORRECTIVO | 44004295 | sandra yanoha bedoya ciro | pinza de oximetro reventada |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3757 | 5199 |  | EDAN | IM70 | 360080-K20C00600008 | 2025-04-19 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico:pinza reventada Actividad realizada:se encuentra el cable totalmente desprendido de los sensores, se sueldan de nuevo, se realiza prueba exitosa Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-04-14 07:37 |  | 2025-04-14 08:30 | 2025-04-14 09:30 | 60 | 0 | 60 | 251168 | Media | 2025-04-13 06:37 | APROBADA
118036 | CORRECTIVO | 1234890498 | glenis giseth perez gonzalez | temperatura fuera metas Refrigerador con temepratura de 10 y el congelador con zonas de hielo |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | CIRUGÍA |  | REFRIGERADOR | 2350 | 4429 |  | SAMSUNG | RS25H5A08SG/CO | 0AX04BAM700079A | 2025-07-19 | PENDIENTE | MAL USO |  |  | Diagnostico:se llena de hielo por puerta mal cerrada Actividad realizada: se encuentra gran cantidad de hielo y escarcha por puerta mal cerrada, se desocupa y retira la totalidad del hielo, se verifica correcto funcionamiento Estado final: en buenas condiciones Repuestos: no | 2025-07-16 12:16 |  | 2025-07-16 14:22 | 2025-07-16 15:42 | 79 | 0 | 79 | 257396 | Media | 2025-07-16 10:01 | APROBADA
113858 | CORRECTIVO | 1038415580 | YESICA ANDREA CUARTAS LOPEZ | Monitor de Trabajo de Partos 2 Buenos días, se evidencia fallas en a toma de ekg en el monitor de trabajo de partos dos, inicialmente se habia resportadao solo el cable de ekg, pero al regresarlo no funciona, se pasa a otro monitor y funciona normalmente. gracias |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | UMI |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-03-29 | PENDIENTE | MAL USO |  |  | se encuentra monitor seleccionado para 5 derivadas y tiene instalado un cable de 3, se configura correctamente y realiza prueba exitosa | 2025-03-22 07:42 |  | 2025-03-22 07:43 | 2025-03-22 08:10 | 28 | 0 | 28 | 249703 | Media | 2025-03-22 05:50 | APROBADA
116611 | CORRECTIVO | 1038139569 | MARIANA MENESES MENDOZA | MEDIDOR DE TEMPERATURA PRESENTA CAIDA SE REPORTA TERMOMETRO EL CUAL SE CAE SEDE SU PUNTO DE ESTACION (EL CUAL NO QUEDO FUNCIONADO CORRECTAMENTE), YA QUE POR AUDITORIA DIERON UNAS COCAS QUE JUNTO AL TERMOMENTRO QUE IMPIDE QUE ESTE PERMANESCA HAY SOBRE LA MISMA AREA. PARA EVITAR MAS DAÑO SE SUGIERE CORRER UN POQUITO. ESTE TERMOMETRO |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | H2-T2 |  | TERMOHIGRÓMETRO | 1747 | EB0297 | EB0297 | DIGITAL | HTC-2 |  | 2025-06-07 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico:cables de bateria malos Actividad realizada:se reemplazan ambos cables de la batería, se verifica correcto funcionamiento Estado final: en buenas condiciones Repuestos:no | 2025-06-06 07:40 |  | 2025-06-06 08:27 | 2025-06-06 08:49 | 21 | 0 | 21 | 254785 | Media | 2025-06-06 06:09 | APROBADA
114378 | CORRECTIVO | 1105783872 | NORIDA SALGUERO RODRIGUEZ | pinza de oximetro mala favor revisar pinza de oximetria de recuperacion pos, no censa. gracias |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 956 | 3575 |  | EDAN | M50 | 333123-M5503310023 | 2025-04-12 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico:pines torcidos Actividad realizada:se enderezan pines del conector, se realizan pruebas exitosas Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos:no | 2025-04-08 09:58 |  | 2025-04-08 11:23 | 2025-04-08 12:01 | 38 | 0 | 38 | 250752 | Media | 2025-04-08 09:19 | APROBADA
114310 | CORRECTIVO | 43960625 | DIANA MARIA OCAMPO ALZATE | pinza de saturado desbaratado, no funciona pinza de saturado desbaratado, no funciona. |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1040 | 3816 |  | NIHON KOHDEN | BSM-3763-Q01 | 7901 | 2025-04-12 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: pinza mala Actividad realizada: se arma pinza, se instala almohadilla pero presenta intermitencia en su funcionamiento, se reemplaza por pinza nueva Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: si 36071863 | 2025-04-07 07:34 |  | 2025-04-07 08:52 | 2025-04-07 12:57 | 244 | 196 | 48 | 250588 | Media | 2025-04-05 17:39 | APROBADA
116692 | CORRECTIVO | 1040182382 | maria alejandra osorio osorio | BUENOS DIAS REVISAR VENTANA DE INCUBADORA MALA YA BUENOS DIAS REVISAR VENTANA DE INCUBADORA MALA YA QUE LA CHAPA DE SEGURIDAD SE REVENTO. |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | UCIN |  | INCUBADORA | 2713 | 4670 |  | ATOM | AIR INCU I | 190800298 | 2025-06-14 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: seguro de puerta reventado Actividad realizada: se instala y fija con pegante seguro de puerta, se realizan pruebas exitosas Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-06-09 10:34 |  | 2025-06-09 10:34 | 2025-06-09 11:21 | 47 | 0 | 47 | 254908 | Media | 2025-06-08 08:58 | APROBADA
117934 | CORRECTIVO | 1038415689 | monica marcela ramirez ocampo | Micropipeta desarmada Micropipeta desarmada, sin funcionamiento |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | LABORATORIO |  | PIPETA 100-1000ΜL | 3167 | EB1455 |  | BOECO GERMANY | AS SERIES | OF29957 | 2025-07-19 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico:pipeta desarmada Actividad realizada:se ensambla de nuevo pipeta, se realizan pruebas exitosas con el fin de verificar que no suceda de nuevo Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-07-14 08:50 |  | 2025-07-14 10:26 | 2025-07-14 11:17 | 51 | 0 | 51 | 257173 | Media | 2025-07-14 07:24 | APROBADA
116629 | CORRECTIVO | 39455902 | yuli marley cardona ocampo | daño de manija encuentro en el servicio el dia de hoy equipo de terapia compresiva con manija reventada, no se reporta caida del equipo, se verifica funcionamiento correcto del sistema sin dificultades |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | CIRUGÍA | RECUPERACIÓN 2 | COMPRESOR NEUMÁTICO | 405 |  | EB0715 | KENDALL | SCD700 | V1524881SX | 2025-06-07 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Manija de soporte quebrada. Actividad realizada: Se deja en pausa mientras se imprime manija en 3D 7/06/2025 se acondiciona pieza impresa, se realiza prueba exitosa Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: si impresión 3d | 2025-06-06 11:09 |  | 2025-06-06 13:56 | 2025-06-07 14:20 | 1463 | 1359 | 104 | 254807 | Media | 2025-06-06 10:02 | APROBADA
115574 | CORRECTIVO | 1036961121 | TATIANA GIRALDO CASTAÑO | Cama no sube no baja Buenos días solicito mantenimiento correctivo en la cama de la habitación 334 en H3T2 ya que no esta funcionando adecuadamente y esta bloqueada. Gracias |  | 71368093 | LUIS FELIPE SOSA RENDON |  | H3-T2 |  | CAMA ELÉCTRICA | 279 | 2500 |  | DOMETAL | 131-71 | 2058-426 | 2025-05-17 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Cama no sube no baja Actividad realizada: Se evidencia uno de los cables que sale de la caja de control y que controla los motores reventado. Se procede a realizar soldadura en cada uno de los cables reventados y se ensambla nuevamente conector. Estado final: Pruebas funcionales ok. Repuestos: NO. | 2025-05-11 13:16 |  | 2025-05-11 13:18 | 2025-05-11 14:32 | 74 | 0 | 74 | 252965 | Media | 2025-05-11 10:35 | APROBADA
118987 | CORRECTIVO | 1036964467 | LAURA YANETH MESA LOPEZ | 4776 RAYOS X SENSOR DESPEGADO Y EL BRAZO NO TIENE ESTABILIDAD |  | 71368093 | LUIS FELIPE SOSA RENDON |  | ODONTOLOGÍA |  | SENSOR RADIOLÓGICO DIGITAL INTRAORAL | 2979 | 4780 |  | CARESTREAM | RVG5200 | HGJC0271 | 2025-08-23 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: sensor con cubrimiento de cables despegado Actividad realizada: Se realiza reparación se pega nuevamente, se cubre con cinta autofundente, pendiente probar Estado final: pendiente probar Repuestos: no 26/08/2025: se indaga en el servicio y el equipo quedó funcionando correctamente. | 2025-08-21 18:14 |  | 2025-08-21 18:14 | 2025-08-26 17:03 | 7129 | 7100 | 29 | 259602 | Media | 2025-08-21 17:00 | APROBADA
119923 | CORRECTIVO | 32141002 | edna isabel perez rave | M1109 equipo de organos no prende M1109 equipo de organos no prende, ubicado en el consultorio de triaje 1, por favor revisar y reparar, muchas gracias |  | 71368093 | LUIS FELIPE SOSA RENDON |  | URGENCIAS |  | EQUIPO DE ÓRGANOS | 4624 | M1109 |  | RIESTER | RI-FORMER LED XL | 121287 | 2025-09-27 | PENDIENTE | MAL USO |  |  | Diagnostico: Indican en el servicio que el equipo de órganos no prende Actividad realizada: Se verifica en el servicio y se encuentra equipo mal configurado, se ajustan las perillas de modo que el equipo queda en la posición requerida y se deja funcionando correctamente, así mismo, se dan instrucciones de manejo a la jefe. Estado final: Funcionando correctamente. Repuestos: No. | 2025-09-20 08:50 |  | 2025-09-20 11:07 | 2025-09-20 11:43 | 36 | 0 | 36 | 261572 | Media | 2025-09-20 07:36 | APROBADA