116995 | CORRECTIVO | 1001387124 | melissa quintero hernandez | botones de mando de la cama no funcionan Buenos días para reportar los mando de la cama de la parte interna de la hab 338 no funcionan muchas gracias |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | H3-T2 | [8 empty] | 2025-06-21 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-06-17 07:33 | [6 empty] | 255511 | Media | 2025-06-17 01:35 | DESCARTADA | Habitación aislada. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Tuesday | 1
117040 | CORRECTIVO | 1046426442 | rosa icela sarmiento | no funsionan botones de cama no funsionan botones de cama , se sube cama para procedimiento y lueo no quiere bajar |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | H3-T2 | [8 empty] | 2025-06-21 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-06-18 07:41 | [6 empty] | 255630 | Media | 2025-06-18 06:56 | DESCARTADA | Habitación aislada. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Wednesday | 2
117118 | CORRECTIVO | 43715204 | DIANA PATRICIA MARIN GARCIA | FUGA DE AGUA Buenos dias . Por favor me colaboran revisando el autoclave getinge # 1 . tiene una manguera suelta y esta botando agua. Muchas gracias . |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CIRUGÍA | [8 empty] | 2025-06-21 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-06-20 09:12 | [6 empty] | 255811 | Media | 2025-06-20 08:51 | DESCARTADA | Equipo funciona correctamente. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Friday | 4
114464 | CORRECTIVO | 1036942724 | natalia andrea arenas moreno | ELECTRODOS MALOS BUENAS NOCHES FAVOR CAMBIAR ELECTRODO 1 MALO DE NK |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA | [10 empty] | 2025-04-12 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-04-10 07:36 | [6 empty] | 250937 | Media | 2025-04-09 19:32 | DESCARTADA | Orden repetida. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Thursday | 3
117042 | CORRECTIVO | 15437281 | RUBEN DARIO SERNA ARENAS | Presion insuficiente |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CIRUGÍA | [8 empty] | 2025-06-21 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-06-18 08:07 | [6 empty] | 255645 | Media | 2025-06-18 08:05 | DESCARTADA | Equipo ok. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Wednesday | 2
115952 | CORRECTIVO | 15443719 | JHON JAIRO GARCIA CORREA | manguera de torniquete de nitrogeno sala 5 Manguera con falta de conector hacia manometro |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CIRUGÍA | [8 empty] | 2025-05-24 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-05-23 08:52 | [6 empty] | 253885 | Media | 2025-05-23 08:37 | DESCARTADA | Orden repetida. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Friday | 4
110436 | CORRECTIVO | 15443719 | JHON JAIRO GARCIA CORREA | camilla sala 7 no frena |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CIRUGÍA | [8 empty] | 2025-02-08 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-02-06 15:06 | [6 empty] | 246230 | Media | 2025-02-05 12:04 | DESCARTADA | Equipo funciona correctamente. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Thursday | 3
117492 | CORRECTIVO | 1036401655 | MANUELA RIOS VELEZ | Termometro con mal funcionamiento Termométro de urgencias ginecológicas con mal funcionamiento, no censa temperatura, saca mensaje "SEC". Se cambian pilas sin ninguna modificación en el equipo. Por favor revisar. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | URGENCIAS | [8 empty] | 2025-06-28 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-06-27 15:21 | [6 empty] | 256216 | Media | 2025-06-27 12:28 | DESCARTADA | Equipo OK. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Friday | 4
121323 | CORRECTIVO | 1036951597 | robinson cardona arboleda | CANCELA LOS CICLOS ESTERILIZADOR DE PEROXIDO DE HIDROGENO CANCELA LOS CICLOS POR AUMENTO DE LA PRESION BAJO |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CIRUGÍA | [8 empty] | 2025-11-15 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-11-08 11:11 | [6 empty] | 264498 | Media | 2025-11-08 10:45 | DESCARTADA | Orden repetida. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Saturday | 5
117642 | CORRECTIVO | 75101361 | andres conrado garces rios | cama cub 10 no funciona los botones cama cub 10 no funcionan los botones, paciente en posicion plana |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIA | [8 empty] | 2025-07-05 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-07-03 14:09 | [6 empty] | 256509 | Media | 2025-07-03 10:47 | DESCARTADA | Cubículo aislado. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Thursday | 3
118513 | CORRECTIVO | 1000406843 | ANGIE PAOLA FRANCO SALAZAR | saturador deja de censar Saturador deja de sensar |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIA | [8 empty] | 2025-08-09 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-08-04 07:35 | [6 empty] | 258532 | Media | 2025-08-04 06:00 | DESCARTADA | Se atiende con GT118515 por se de un mismo equipo. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Monday | 0
117572 | CORRECTIVO | 1104707773 | karent dayana franco florez | cambio de sensor de FIO2 en breve se observa alarma de ventilador monal 4830 con alarma de ( cambio sensor de FIO2 en breve ) |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIA | [8 empty] | 2025-07-05 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-07-01 16:29 | [6 empty] | 256318 | Media | 2025-07-01 09:30 | DESCARTADA | Equipo en cubículo aislado. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Tuesday | 1
120208 | CORRECTIVO | 1007436952 | yeny marcela giraldo osorio | UNIDAD #5 SE REPORTA UNIDAD #5 NO BAJA EL ESPALDAR |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | ODONTOLOGÍA | [8 empty] | 2025-10-04 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-10-01 11:36 | [6 empty] | 262283 | Media | 2025-10-01 10:32 | DESCARTADA | Equipo funciona correctamente. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Wednesday | 2
120497 | CORRECTIVO | 43855629 | martha eugenia arias vergara | BOTON FALLANDO FALLANDO BOTON DE LA FLECHA QUE INDICA HACIA ABAJO |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | SOMER HOGAR | [8 empty] | 2025-10-11 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-10-10 11:51 | [6 empty] | 262847 | Media | 2025-10-10 11:16 | DESCARTADA | Equipo es una bomba de infusión | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Friday | 4
118773 | CORRECTIVO | 1036948329 | daniela jimenez alzate | nevera especiales 3 con desviacion de temperatura NEVERA ESPECIALES 3 PRESENTA DESVIACIONES EN SU TEMPERATURA |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | LABORATORIO |  | NEVERA | 2734 | 4690 |  | INDUCOL | VV-4BL1CD | 0115 062542 | 2025-08-16 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-08-13 11:22 | [6 empty] | 259138 | Media | 2025-08-13 09:55 | DESCARTADA | Equipo OK. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Wednesday | 2
113119 | CORRECTIVO | 1038416873 | ANGIE TATIANA CASTAÑO CASTRO | Cama de habitacion 8 bloqueada Buenas tardes Reporto cama que se encuentra bloqueada panel de manejo para que porfavor la revisen |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UMI |  | FOROPTER | 2639 | 4641 |  | ANDRU | RT-300 | 2019048 | 2025-03-08 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-03-03 07:36 | [6 empty] | 248144 | Media | 2025-03-02 11:49 | DESCARTADA | Equipo OK. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Monday | 0
116461 | CORRECTIVO | 1038416873 | ANGIE TATIANA CASTAÑO CASTRO | Monitor fetal de recuperacion de atras por quirofa Buen dia Realizo el reporte de monitor fetal que se encuentra en recuperacion de atras, al frente de los quirofanos para que porfavor lo revisen porque no se escucha la frecuencia cardiaca del bebe Muchas gracias |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UMI | RECUPERION UMI | MONITOR FETAL | 1084 | 3238 |  | EDAN | F3 | 330120-M13901040007 | 2025-06-07 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-05-31 09:02 | [6 empty] | 254394 | Media | 2025-05-31 08:36 | DESCARTADA | Equipo Ok. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Saturday | 5
115175 | CORRECTIVO | 1038415904 | monica vanessa giraldo castaño | cama ucia09 la cama del cubilculo ucia 09 no sube y no baja. Gracias |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | UCIA | [8 empty] | 2025-05-03 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-05-02 11:49 | [6 empty] | 252442 | Media | 2025-05-02 11:45 | DESCARTADA | Orden repetida, está siendo atendida con otra necesidad. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Friday | 4
115368 | CORRECTIVO | 1036956706 | mariana andrea lopez ramirez | falla del sensor de oxigeno de oxido nitrico falla del sensor de oxigeno de oxido nitrico |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | UCIP | [8 empty] | 2025-05-10 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-05-05 15:14 | [6 empty] | 252595 | Media | 2025-05-05 15:07 | DESCARTADA | Orden repetida con GT114835 | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Monday | 0
107955 | CORRECTIVO | 1040741329 | enlly yurley gallego piña | BOMBILLO MALO BUENAS TARDES. AL PARECER NO ENCIENDE LOA LUZ ROJA DEL TOMOGRAFO, PARECE QUE SE QUEMO EL BOMBILLO. GRACIAS. |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | RESONANCIA | [8 empty] | 2025-01-18 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-01-11 15:38 | [6 empty] | 244365 | Media | 2025-01-11 13:02 | DESCARTADA | Reporte pertenece a ambiente físico. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Saturday | 5
107177 | CORRECTIVO | 1036967542 | laura vanesa peña ospina | VALVA DE LARINGO RECTA #0 VALVA NO AJUSTA CORRE4CTAMENTE AL LARINGO |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | CIRUGÍA | [8 empty] | 2025-01-04 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-01-02 12:47 | [6 empty] | 243837 | Media | 2025-01-02 12:12 | DESCARTADA | Orden repetida. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Thursday | 3
114001 | CORRECTIVO | 1047968848 | yasmin eliana quintero valencia | Ecográfo sede jardines Buen día, amablemente solicito revisión del ecográfo de Jardines ya que las fotos salen con varias rayitas, muchas gracias. |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | IMAGENOLOGÍA | [8 empty] | 2025-03-29 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-03-28 07:42 | [6 empty] | 249958 | Media | 2025-03-27 10:04 | DESCARTADA | No dan disponibilidad del equipo para intervenirlo. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Friday | 4
113882 | CORRECTIVO | 1047505637 | VALERIA DEL CARMEN MARTINEZ PADILLA | brazalete adulto recuperacion pos brazalete de tensiometro dañado - quirofano recuperacion pos |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | BIOMÉDICA | [8 empty] | 2025-03-29 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-03-25 07:42 | [6 empty] | 249720 | Media | 2025-03-23 08:22 | DESCARTADA | Orden repetida. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Tuesday | 1
106707 | CORRECTIVO | 1082981422 | laura vanessa duran cardenas | sensor de temperatura averiado SE ENCUENTRA SENSOR DE TEMPERATURA AVERIADO |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | UCIN | [8 empty] | 2025-01-04 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-01-02 07:30 | [6 empty] | 243788 | Media | 2025-01-02 05:12 | DESCARTADA | Orden repetida. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Thursday | 3
111256 | CORRECTIVO | 1036396575 | ELIANA PATRICIA SANCHEZ QUINTERO | sensor de temperatura averiado CORDIAL SALUDO, SE REPORTA SENSOR DE TEMPERATURA DE SERVOCUNA DISFUNCIONAL, PARA SU REVISON Y REPARACION, GRACIAS |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | UCIN | [8 empty] | 2025-02-15 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-02-10 07:44 | [6 empty] | 246493 | Media | 2025-02-09 14:16 | DESCARTADA | Se atiende solicitud con necesidad 246484 | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Monday | 0
113943 | CORRECTIVO | 1036950741 | maria camila londoño rodriguez | Incubadora ruidosa Feliz día Se solicita amablemente la revisión de la incubadora con placa 1464 ya que es ruidosa, cordialmente |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | UCIN |  | INCUBADORA | 755 | 1464 |  | AIR SHIELDS | C 100/200-2 | GW04322 | 2025-03-29 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Equipo genera mas ruido fuera del valor permitido. Actividad realizada: Se verifica funcionamiento con ayuda de sonómetro, se puede ver que el valor sobrepasa lo permitido, se verifica aspas, se cambia por una de los repuestos en buen estado, así reduce un poco el ruido, pero aun así queda fuera del rango permitido, se verifican rodamientos, se puede observar que uno de ellos no tiene una giro continuo, se cambia por no nuevo sacado de la bodega de repuestos, se instala, se verifica funcionamiento y así se logra dejar el ruido dentro del rango permitido, se devuelve al servicio para ser nuevemente utilizado. Estado final: En buen estado. Repuestos: Si. | 2025-03-26 10:55 |  | 2025-03-26 14:33 | 2025-03-27 11:56 | 1283 | 1152 | 131 | 249854 | Media | 2025-03-26 08:53 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: equipo genera mas ruido fuera del valor permitido. actividad realizada: se verifica funcionamiento con ayuda de sonómetro, se puede ver que el valor sobrepasa lo permitido, se verifica aspas, se cambia por una de los repuestos en buen estado, así reduce un poco el ruido, pero aun así queda fuera del rango permitido, se verifican rodamientos, se puede observar que uno de ellos no tiene una giro continuo, se cambia por no nuevo sacado de la bodega de repuestos, se instala, se verifica funcionamiento y así se logra dejar el ruido dentro del rango permitido, se devuelve al servicio para ser nuevemente utilizado. estado final: en buen estado. repuestos: si. | MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Wednesday | 2
113449 | CORRECTIVO | 30391469 | dora albeny herrera duque | INCUBADORA EN UCEN BUENOS DIAS, FAVOR REVISAR INCUBADORA, QUE NO CALIENTA, GRACIAS |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | UCEP |  | INCUBADORA | 752 | 3303 |  | ADVANCED | A9186 | C1186A-CL00540 | 2025-03-15 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Aspa de calefacción mal ubicada. Actividad realizada: Se verifica funcionamiento, se puede observar que este no aumente la temperatura y genera una alerta, se verifica modulo de calefacción por fuera de incubadora, se puede observar que las aspas no giran de forma correcta, se decide separarlas un poco del modulo, se verifica funcionamiento nuevamente, la alerta es corregida y la temperatura comienza a aumentar, de permite que esta alcance la temperatura indicada, se devuelve la servicio para ser nuevamente utilizada. Estado final: En buen estado. Repuestos: No. | 2025-03-08 07:52 |  | 2025-03-08 10:27 | 2025-03-08 12:21 | 114 | 0 | 114 | 248637 | Media | 2025-03-08 06:14 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: aspa de calefacción mal ubicada. actividad realizada: se verifica funcionamiento, se puede observar que este no aumente la temperatura y genera una alerta, se verifica modulo de calefacción por fuera de incubadora, se puede observar que las aspas no giran de forma correcta, se decide separarlas un poco del modulo, se verifica funcionamiento nuevamente, la alerta es corregida y la temperatura comienza a aumentar, de permite que esta alcance la temperatura indicada, se devuelve la servicio para ser nuevamente utilizada. estado final: en buen estado. repuestos: no. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Saturday | 5
111369 | CORRECTIVO | 1036403513 | maria alejandra heredia gomez | TERMOMETRO MALO Termométro utilizado para las jornadas extramurales de donación no prende, por ende no funciona y no brinda ninguna medición. Lo necesitamos para las demás campañas. |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | BANCO DE SANGRE |  | TERMÓMETRO INFRAROJO | 855 | EB0998 | EB0998 | DM | YI-100D | 20180330 | 2025-02-15 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Tarjeta interna sulfatada Actividad realizada: Se verifica estado de baterías, se verifica contactos de tarjeta interna, se realiza limpieza de la misma, se verifica funcionamiento, después de la actividad realizada el equipo enciende, es necesario realizar apertura en compuerta de baterías, para que esta asegure correctamente, ya que la carcasa esta un poco afectada. Estado final: En buen estado. Repuestos: No. | 2025-02-11 17:34 |  | 2025-02-11 17:45 | 2025-02-12 15:11 | 1286 | 907 | 379 | 246652 | Media | 2025-02-11 16:12 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: tarjeta interna sulfatada actividad realizada: se verifica estado de baterías, se verifica contactos de tarjeta interna, se realiza limpieza de la misma, se verifica funcionamiento, después de la actividad realizada el equipo enciende, es necesario realizar apertura en compuerta de baterías, para que esta asegure correctamente, ya que la carcasa esta un poco afectada. estado final: en buen estado. repuestos: no. | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Tuesday | 1
111373 | CORRECTIVO | 1038415580 | YESICA ANDREA CUARTAS LOPEZ | cuna de transporte Buenas tardes. se reporta cuna de transporte que el encender despues de un raqto empiza a sonar presentando error. a pesar de tomar las medidas ya recomendadas. por favor revisar. gracias |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | UMI |  | INCUBADORA DE TRANSPORTE | 763 | 3466 |  | MEDIX | TR200 | 2573-14 | 2025-02-15 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Contacto de panel de control suelto. Actividad realizada: Se verifica funcionamiento, equipo arroja alarma (005) se decide verificar conexiones internas del panel de control, se puede observar uno de sus contactos sueltos, se fija nuevemente a tarjeta interna, se verifica funcionamiento nuevamente. Se observa correcto funcionamiento de equipo, se devuelve al servicio, para ser nuevemente utilizado. Estado final: En buen estado. Repuestos: No. | 2025-02-12 07:34 |  | 2025-02-12 07:35 | 2025-02-12 12:45 | 310 | 168 | 142 | 246643 | Media | 2025-02-11 13:56 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: contacto de panel de control suelto. actividad realizada: se verifica funcionamiento, equipo arroja alarma (005) se decide verificar conexiones internas del panel de control, se puede observar uno de sus contactos sueltos, se fija nuevemente a tarjeta interna, se verifica funcionamiento nuevamente. se observa correcto funcionamiento de equipo, se devuelve al servicio, para ser nuevemente utilizado. estado final: en buen estado. repuestos: no. | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Wednesday | 2
107223 | CORRECTIVO | 1038417661 | estefania henao giraldo | Infusor en mal estado, se desinsufla solo Infusor en mal estado, se desinsufla solo |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | UCIP |  | INFUSOR | 798 |  | EB0895 | RIESTER | MANUAL | 171021980 | 2025-01-11 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Empaque de válvula en mal estado. Actividad realizada: Se verifica estado de funcionamiento, se puede observar una pequeña perdida de aire, se verifica estado de componentes, se puede observar empaque de válvula deteriorada, se cambia por una sacada de los repuestos en buen estado del taller, después de la actividad realizada, ya no se observa perdida presión. Estado final: En buen estado. Repuestos: No. | 2025-01-07 07:39 |  | 2025-01-07 08:01 | 2025-01-07 09:02 | 61 | 0 | 61 | 243994 | Media | 2025-01-06 14:00 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: empaque de válvula en mal estado. actividad realizada: se verifica estado de funcionamiento, se puede observar una pequeña perdida de aire, se verifica estado de componentes, se puede observar empaque de válvula deteriorada, se cambia por una sacada de los repuestos en buen estado del taller, después de la actividad realizada, ya no se observa perdida presión. estado final: en buen estado. repuestos: no. | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Tuesday | 1
107170 | CORRECTIVO | 56078370 | LUZ AYDA MONTOYA GARCIA | electrobistury electrobisturi en corto gracias |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | CIRUGÍA |  | ELECTROBISTURÍ | 490 | 2819 |  | VALLEY LAB | FORCE FX-CS | SF0J08433A | 2025-01-04 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Tarjeta interna con contactos sulfatados. Actividad realizada: Se verifica, se puede notar display con funcionamiento incorrecto, se desacopla equipo, se verifica internamente, se encuentran contactos sulfatados, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, problema queda corregido. Estado final: En buen estado. Repuestos: No. | 2025-01-02 09:55 |  | 2025-01-02 09:56 | 2025-01-02 14:16 | 260 | 98 | 162 | 243809 | Media | 2025-01-02 08:35 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: tarjeta interna con contactos sulfatados. actividad realizada: se verifica, se puede notar display con funcionamiento incorrecto, se desacopla equipo, se verifica internamente, se encuentran contactos sulfatados, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, problema queda corregido. estado final: en buen estado. repuestos: no. | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Thursday | 3
112649 | CORRECTIVO | 1002946584 | MABY YINETH PALACIOS APONZA | Monitor malo Se llama a mantenimiento biomedico y se realiza reporte verbal con ALEXANDRA para reportar monitor que no funciona corectamente y anestesiologo de turno insiste que se debe hacer la revisión del equipo en este turno y estando el presente. Gracias |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | UMI | RECUPERACIÓN 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 993 | 2065 |  | DATASCOPE | TRIO N/P:0998-00-0600-4055U | MC16739-G6 | 2025-02-22 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Bomba interna con fuga en las membranas. Actividad realizada: Se verifica funcionamiento de equipo, se puede observar que equipo no toma presión no invasiva, se verifica brazalete, se debe desacoplar equipo para verificar tarjetas internas y circuito de mangueras, se verifica bomba, donde puede observar fuga en las membranas de la misma, se informa a coordinador Daniel Cardona, para saber como proceder. 21/03/2025: No es posible encontrar repuestos, se decide dar de baja al equipo. Estado final: Equipo dado de baja. Repuestos: No. | 2025-02-19 13:14 |  | 2025-02-19 13:45 | 2025-03-21 14:12 | 46107 | 43037 | 3070 | 247238 | Media | 2025-02-19 12:02 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: bomba interna con fuga en las membranas. actividad realizada: se verifica funcionamiento de equipo, se puede observar que equipo no toma presión no invasiva, se verifica brazalete, se debe desacoplar equipo para verificar tarjetas internas y circuito de mangueras, se verifica bomba, donde puede observar fuga en las membranas de la misma, se informa a coordinador daniel cardona, para saber como proceder. 21/03/2025: no es posible encontrar repuestos, se decide dar de baja al equipo. estado final: equipo dado de baja. repuestos: no. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Wednesday | 2
113931 | CORRECTIVO | 1038416873 | ANGIE TATIANA CASTAÑO CASTRO | cuna de transporte de bebes Buenos dias Realizo el reporte de cuna de transporte por sonido presentado en la cuna para qeu porfavor la revisen Muchas gracias |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | UMI |  | INCUBADORA DE TRANSPORTE | 763 | 3466 |  | MEDIX | TR200 | 2573-14 | 2025-03-29 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Motor un poco desajustado, con filtro malo y con aspa interna sucia. Actividad realizada: Se realiza cambio de filtro de aire, se limpia aspa interna y se retira acumulación de suciedad, se ajustan resortes de soporte de motor, se verifica funcionamiento, el sonido se reduce al máximo, se verifica sonido con ayuda de sonómetro, los valores quedan dentro del rango permitido. Estado final: En buen estado. Repuestos: Si. | 2025-03-26 08:28 |  | 2025-03-26 10:46 | 2025-03-26 13:18 | 152 | 0 | 152 | 249843 | Media | 2025-03-26 08:14 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: motor un poco desajustado, con filtro malo y con aspa interna sucia. actividad realizada: se realiza cambio de filtro de aire, se limpia aspa interna y se retira acumulación de suciedad, se ajustan resortes de soporte de motor, se verifica funcionamiento, el sonido se reduce al máximo, se verifica sonido con ayuda de sonómetro, los valores quedan dentro del rango permitido. estado final: en buen estado. repuestos: si. | MAL_USO_CONFIGURACION, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Wednesday | 2
114852 | CORRECTIVO | 1036932398 | esneyder alexander garcia garcia | NEVERA DE CENTRAL DE MEZCLAS EB0381 Cordial saludo, Por medio de la presente reporto mal funcionamiento nevera de equipo EB0381 Muchas gracias |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | NEVERA | 1102 | EB0381 | EB0381 | SAMSUNG | 104194FP90057J | 5G06FCSWCN/SLC | 2025-04-26 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Termostato con temperatura alterada. Actividad realizada: Se verifica funcionamiento, equipo trabaja de forma correcta, dentro del rango permitido, siempre y cuando la perrilla del termostato este indicando el máximo, se decide anular perilla, para evitar mal funcionamiento y que la nevera sea controlada por medio de un controlador, se hace instalación de este, se verifica funcionamiento. Se verifica funcionamiento, se encuentran valores de temperatura dentro del rango permitido, se devuelve equipo a servicio para ser nuevemente utilizada. Estado final: En buen estado. Repuestos: No. | 2025-04-23 11:44 |  | 2025-04-23 11:45 | 2025-04-24 16:22 | 1717 | 1383 | 334 | 251791 | Media | 2025-04-23 11:22 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: termostato con temperatura alterada. actividad realizada: se verifica funcionamiento, equipo trabaja de forma correcta, dentro del rango permitido, siempre y cuando la perrilla del termostato este indicando el máximo, se decide anular perilla, para evitar mal funcionamiento y que la nevera sea controlada por medio de un controlador, se hace instalación de este, se verifica funcionamiento. se verifica funcionamiento, se encuentran valores de temperatura dentro del rango permitido, se devuelve equipo a servicio para ser nuevemente utilizada. estado final: en buen estado. repuestos: no. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Wednesday | 2
113927 | CORRECTIVO | 1121928168 | JUAN CARLOS GARCIA ARIAS | PULSOXIMETRO PEDIATRICO ARROJA ERROR. FAVORT REVISAR PULSOXIMETRO PEDIATRICO ARROJA ERROR. |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | URGENCIAS |  | PULSOXÍMETRO | 1165 |  | EB0650 | EDAN | H100 | 316036-M15B06820017 | 2025-03-29 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Tarjeta interna con suciedad. Actividad realizada: Se verifica funcionamiento, este arroja un error (02) segun el manual esto se refiere a un mal funcionamiento de la tarjeta principal, se desacopla equipo, se puede observar acumulación de suciedad en la tarjeta principal, se retira esta suciedad, se verifica funcionamiento, el error desaparece, se unen piezas nuevamente y se devuelve al servicio para ser utilizado. Estado final: En buen estado. Repuestos: No. | 2025-03-26 07:30 |  | 2025-03-26 08:57 | 2025-03-26 10:03 | 66 | 0 | 66 | 249835 | Media | 2025-03-26 04:49 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: tarjeta interna con suciedad. actividad realizada: se verifica funcionamiento, este arroja un error (02) segun el manual esto se refiere a un mal funcionamiento de la tarjeta principal, se desacopla equipo, se puede observar acumulación de suciedad en la tarjeta principal, se retira esta suciedad, se verifica funcionamiento, el error desaparece, se unen piezas nuevamente y se devuelve al servicio para ser utilizado. estado final: en buen estado. repuestos: no. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Wednesday | 2
114477 | CORRECTIVO | 1036959192 | laura andrea rendon ocampo | MARCAPASOS Buenos días, reporto marcapasos con placa 3484 dado que reporta bateria baja y ya se realizo cambio de la misma; se encuentra capturando pero es importante revisar. Gracias! |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | UCIA | CARRO DE PARO | MARCAPASOS EXTERNO | 910 | 3484 |  | OSYPKA | PACE 101 H | 705007 | 2025-04-12 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Equipo con alarma por batería Actividad realizada: Se retira batería, se verifica voltaje, la cual se encuentra en optimas condiciones, se pone nuevamente y se enciende el equipo, se observa que el error desaparece, se destapa equipo se verifican conexiones de la batería, se limpia tarjeta, se tapa nuevamente y se realizan pruebas funcionales, el equipo no presenta falla, se dejará encendido por mas horas para verificar funcionamiento. después de un tiempo se observa que el equipo presenta error, se cambia batería el error persiste, se identifica que el error es intermitente, y ocurre cuando se aumenta los p/min en mode x4, se busca manual sin tener éxito, se pausa para continuar la búsqueda. Se decide dar de baja a equipo, ya que no se puede definir la causa de la alerta. Estado final: Equipo dado de baja. Repuestos: No | 2025-04-10 10:53 |  | 2025-04-10 13:14 | 2025-04-30 13:02 | 28787 | 28508 | 279 | 250971 | Media | 2025-04-10 08:40 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: equipo con alarma por batería actividad realizada: se retira batería, se verifica voltaje, la cual se encuentra en optimas condiciones, se pone nuevamente y se enciende el equipo, se observa que el error desaparece, se destapa equipo se verifican conexiones de la batería, se limpia tarjeta, se tapa nuevamente y se realizan pruebas funcionales, el equipo no presenta falla, se dejará encendido por mas horas para verificar funcionamiento. después de un tiempo se observa que el equipo presenta error, se cambia batería el error persiste, se identifica que el error es intermitente, y ocurre cuando se aumenta los p/min en mode x4, se busca manual sin tener éxito, se pausa para continuar la búsqueda. se decide dar de baja a equipo, ya que no se puede definir la causa de la alerta. estado final: equipo dado de baja. repuestos: no | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE, DESGASTE_NORMAL | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE', 'DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Thursday | 3
111370 | CORRECTIVO | 1053833876 | paola alejandra tabarez bedoya | manometro manual manometro manual malo |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | CIRUGÍA | QUIROFANO 5 | TORNIQUETE NEUMÁTICO | 4430 | M1045 |  | RIESTER | MANUAL | 2302080185 | 2025-02-15 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Puntero de manómetro suelto. Actividad realizada: Se desacopla manómetro, se ajusta puntero nuevamente a caratula, se verifica funcionamiento, equipo queda en buen estado, se devuelve al servicio para ser nuevamente utilizado. Estado final: En buen estado. Repuestos: No. | 2025-02-11 17:34 |  | 2025-02-12 14:10 | 2025-02-12 15:11 | 61 | 0 | 61 | 246663 | Media | 2025-02-11 17:31 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: puntero de manómetro suelto. actividad realizada: se desacopla manómetro, se ajusta puntero nuevamente a caratula, se verifica funcionamiento, equipo queda en buen estado, se devuelve al servicio para ser nuevamente utilizado. estado final: en buen estado. repuestos: no. | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Tuesday | 1
111367 | CORRECTIVO | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS | Equipo no apaga, no le funciona el botón de apagado. |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | U. CANCEROLOGÍA | CURTO EQUIPOS DE DOSIMETRÍA | BARÓMETRO | 4189 | EB1983 | EB1983 | LUFFT | DIGITAL PORTÁTIL C300 | 021.0612.0202.2.1.1.25 | 2025-02-15 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Switch en mal estado. Actividad realizada: Se verifica estado de baterías, se verifica tarjeta interna, se puede observar que el switch no genera continuidad, se informa a coordinador Daniel Cardona, para adquirir repuesto. Extracción de componente malo. Se instala switch, se verifica funcionamiento, se deja en observación, para conocer opinión de coordinador Daniel Cardona. Equipo pasa pruebas realizadas. Estado final: En buen estado. Repuestos: Si. Observacion al Aprobar, Switch se compro por caja menor, No entra al Dinamica, de bajo Valor $ | 2025-02-11 16:54 |  | 2025-02-11 17:05 | 2025-02-21 10:39 | 14014 | 13911 | 103 |  |  |  | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: switch en mal estado. actividad realizada: se verifica estado de baterías, se verifica tarjeta interna, se puede observar que el switch no genera continuidad, se informa a coordinador daniel cardona, para adquirir repuesto. extracción de componente malo. se instala switch, se verifica funcionamiento, se deja en observación, para conocer opinión de coordinador daniel cardona. equipo pasa pruebas realizadas. estado final: en buen estado. repuestos: si. observacion al aprobar, switch se compro por caja menor, no entra al dinamica, de bajo valor $ | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Tuesday | 1
111908 | CORRECTIVO | 1036964467 | LAURA YANETH MESA LOPEZ | UNIDAD 4768 UNIDAD 4 4768 NO FUNCIONAN PIEZAS DE MANO. |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | ODONTOLOGÍA |  | UNIDAD ODONTOLÓGICA | 2841 | 4768 |  | TECNIPOLO | URBAN | 1327 | 2025-02-15 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Válvula de presión de aire con poca presión. Actividad realizada: Se verifica funcionamiento de unidad, se puede observar que ninguna de las piezas de manos tiene aire, se verifica manqueras, se verifica estado de pedal, ya que este no se activa, se destapa, se puede observar en buen estado, se verifica válvula de aire, se puede notar que no esta con juna presión baja, se aumente, se verifica fucnionamiento de la piezas de mano y después de la actividad realiza, es posible lograr que llegue aire a las mangueras. Estado final: En buen estado. Repuestos: No. | 2025-02-14 07:38 |  | 2025-02-14 09:06 | 2025-02-14 10:47 | 101 | 0 | 101 | 246757 | Media | 2025-02-13 08:00 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: válvula de presión de aire con poca presión. actividad realizada: se verifica funcionamiento de unidad, se puede observar que ninguna de las piezas de manos tiene aire, se verifica manqueras, se verifica estado de pedal, ya que este no se activa, se destapa, se puede observar en buen estado, se verifica válvula de aire, se puede notar que no esta con juna presión baja, se aumente, se verifica fucnionamiento de la piezas de mano y después de la actividad realiza, es posible lograr que llegue aire a las mangueras. estado final: en buen estado. repuestos: no. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Friday | 4
112118 | CORRECTIVO | 1040051120 | JOHANA MILENA GOMEZ MARTINEZ | central de monitoreo malo Buenas tardes, se reporta central de monitoreo de UCIN ya que al parecer no reconoce el cable HDM y no se está pudiendo visualizar a los pacientes |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | UCIN |  | CENTRAL DE MONITOREO | 2984 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-02-22 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Tarjeta interna suelta. Actividad realizada: Se verifica funcionamiento, se puede observar que no es posible visualizar en pantalla los monitores, se verifica internamente, se puede observar tarjeta interna suelta y acumulación de polvo, se limpia y con ayuda del área de sistemas, se sujeta tarjeta a equipo, se verifica funcionamiento, se devuelve al servicio para ser nuevemente utilizado. Estado final: En buen estado. Repuestos: No. | 2025-02-17 07:35 |  | 2025-02-17 07:38 | 2025-02-17 14:42 | 425 | 299 | 126 | 246959 | Media | 2025-02-16 14:39 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: tarjeta interna suelta. actividad realizada: se verifica funcionamiento, se puede observar que no es posible visualizar en pantalla los monitores, se verifica internamente, se puede observar tarjeta interna suelta y acumulación de polvo, se limpia y con ayuda del área de sistemas, se sujeta tarjeta a equipo, se verifica funcionamiento, se devuelve al servicio para ser nuevemente utilizado. estado final: en buen estado. repuestos: no. | MAL_TRATO_FISICO, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Monday | 0
112037 | CORRECTIVO | 1017174498 | juliana cadavid jimenez | monitoreo central Por desconexion se pierde monitoreo central en TV de la unidad. |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | UCIN |  | CENTRAL DE MONITOREO | 2984 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-02-15 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Equipo mal conectado y con pieza suelta. Actividad realizada: Se observa cable de HDMI instalado de forma incorrecta, es necesario abrir CPU y ajustar esta entrada, ya que esta suelta, se instala cable, se reinicia equipo, se observa buen funcionamiento, se ajusta pantalla en las divisiones necesarias por el servicio. Estado final: ok Repuestos: | 2025-02-14 10:48 |  | 2025-02-14 10:48 | 2025-02-14 12:07 | 79 | 0 | 79 | 246861 | Media | 2025-02-14 10:46 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: equipo mal conectado y con pieza suelta. actividad realizada: se observa cable de hdmi instalado de forma incorrecta, es necesario abrir cpu y ajustar esta entrada, ya que esta suelta, se instala cable, se reinicia equipo, se observa buen funcionamiento, se ajusta pantalla en las divisiones necesarias por el servicio. estado final: ok repuestos: | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Friday | 4
115367 | CORRECTIVO | 1007108058 | JAKELINE FERIA ESTRADA | SE REPORTA TERMOMETRO DIGITAL DISFUNCIONAL Buenas tardes se genera necesidad para reportar termómetro disfuncional ya que presenta error EO5, para revisar ya que toma la temperatura a ratos si y a ratos no, muchas gracias. |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | H3-T1 |  | TERMÓMETRO ELECTRÓNICO | 2370 |  | EB1155 | COVIDIEN | FILAC 3000 | A1361900X | 2025-05-10 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Equipo genera alerta de sonda de temperatura. Actividad realizada: Se verifica estado de sonda, se encuentra compartimiento con acumulación de suciedad, se realiza limpieza, se verifica estado de tarjeta interna, se retira oxido acumulado, se ensambla equipo nuevamente, se realiza verificación de funcionamiento, este sensa temperatura de forma correcta. Estado final: En buen estado. Repuestos: No. | 2025-05-05 14:23 |  | 2025-05-05 16:03 | 2025-05-05 16:55 | 52 | 0 | 52 | 252496 | Media | 2025-05-04 15:11 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: equipo genera alerta de sonda de temperatura. actividad realizada: se verifica estado de sonda, se encuentra compartimiento con acumulación de suciedad, se realiza limpieza, se verifica estado de tarjeta interna, se retira oxido acumulado, se ensambla equipo nuevamente, se realiza verificación de funcionamiento, este sensa temperatura de forma correcta. estado final: en buen estado. repuestos: no. | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Monday | 0
107178 | CORRECTIVO | 1036967542 | laura vanesa peña ospina | MANGO DE LARINGO MANGO DE LARINGO DE CARO DE PARO DE RECUPERACIÒN POS NO DA LUZ,SE REALIZA CAMBIO DE PILAS Y SIGUE SIN FUNCIONAR. |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | CIRUGÍA |  | LARINGOSCOPIO | 4276 | M985 | M985 | WELCH ALLYN | FIBRA ÓPTICA/60814 | MIL 00,0 Y 1. MAC 1, 2, 3 Y 4 | 2025-01-04 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Bombillo malo. Actividad realizada: Se verifica funcionamiento, bombillo no enciende, se verifica estado de baterías, se verifica estado de bombillo, este no tiene continuidad, se cambia por uno nuevo sacado de la bodega, se verifica funcionamiento, problema queda corregido. Estado final: En buen estado. Repuestos: No. | 2025-01-02 12:47 |  | 2025-01-02 14:26 | 2025-01-02 14:57 | 31 | 0 | 31 | 243835 | Media | 2025-01-02 12:04 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: bombillo malo. actividad realizada: se verifica funcionamiento, bombillo no enciende, se verifica estado de baterías, se verifica estado de bombillo, este no tiene continuidad, se cambia por uno nuevo sacado de la bodega, se verifica funcionamiento, problema queda corregido. estado final: en buen estado. repuestos: no. | MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Thursday | 3
106694 | CORRECTIVO | 1001640011 | LUIS ARBEY GIRALDO MORALES | ELECTRODOS MALOS NIHON Cordial saludo, reportamos dos (2) electrodos del equipo Nihon por impedancias elevadas, generando interfencia en los trazados, agradecemos su revision y cambio, muchas gracias. |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  |  |  | ELECTROENCEFALOGRAFO - POLISOMNÓGRAFO | 4240 | 5756 |  | NIHON KOHDEN | EEG-1200J | 406 | 2025-01-04 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Electrodos malos. Actividad realizada: Se verifica estado de impedancia y continuidad, se encuentra fuera de los valores permitidos, se cambian por unos nuevos sacados de la bodega de repuestos. Estado final: En buen estado. Repuestos: Si | 2024-12-30 16:01 |  | 2024-12-30 17:07 | 2024-12-30 17:24 | 18 | 0 | 18 | 243734 | Media | 2024-12-30 14:49 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: electrodos malos. actividad realizada: se verifica estado de impedancia y continuidad, se encuentra fuera de los valores permitidos, se cambian por unos nuevos sacados de la bodega de repuestos. estado final: en buen estado. repuestos: si | MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2024 | 12 | 2024-12 | Monday | 0
113975 | CORRECTIVO | 1040180711 | ADRIANA MARIA RAMIREZ GUTIERREZ | monitor de signos vitales no toma presion arterial SE REPORTA MONITOS DE SIGNOS VITALES , SEDE JARDINES |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | ENDOSCOPIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 4234 | 5750 |  | EDAN | IM70 | 360080-M22102140023 | 2025-03-29 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Brazalete con fuga Actividad realizada: Se cambia brazalete en mal estado por uno nuevo sacado de la bodega de repuestos, se verifica funcionamiento, se observa que queda en buen estado. Estado final: En buen estado Repuestos: Si | 2025-03-27 09:45 |  | 2025-03-27 15:20 | 2025-03-28 11:17 | 1197 | 1168 | 29 | 249768 | Media | 2025-03-25 10:03 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: brazalete con fuga actividad realizada: se cambia brazalete en mal estado por uno nuevo sacado de la bodega de repuestos, se verifica funcionamiento, se observa que queda en buen estado. estado final: en buen estado repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Thursday | 3
111312 | CORRECTIVO | 1088331848 | MICHELLE ZAPATA OLARTE | Hamilton ventilador bateria con carga inficiente para funcionar. |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | UCIP |  | VENTILADOR MECANICO | 4512 | 6015 |  | HAMILTON MEDICAL | HAMILTON C3 | 11088 | 2025-02-15 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnóstico:ventilador alarmado por batería. Actividad realizada: Se procede a verificar la corriente del tomacorriente el estado del cable AC y se observa todo en optimas condiciones, se contacta al proveedor el cual indica que el equipo requiere cambio de baterías, pero que no es necesario sacar el equipo del servicio, por lo tanto se se pasa orden a ingeniera Alejandra para realizar cotización de la batería, Estado final: En proceso Repuestos: NA 21/02/2025 Proveedor notifica que la alarma que aparece en el equipo es informativa y no interfiere con su funcionamiento, la batería se cambiara en el próximo mantenimiento preventivo. | 2025-02-10 17:03 |  | 2025-02-10 17:05 | 2025-02-21 11:50 | 15525 | 15448 | 77 | 246572 | Media | 2025-02-10 17:02 | REALIZADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnóstico:ventilador alarmado por batería. actividad realizada: se procede a verificar la corriente del tomacorriente el estado del cable ac y se observa todo en optimas condiciones, se contacta al proveedor el cual indica que el equipo requiere cambio de baterías, pero que no es necesario sacar el equipo del servicio, por lo tanto se se pasa orden a ingeniera alejandra para realizar cotización de la batería, estado final: en proceso repuestos: na 21/02/2025 proveedor notifica que la alarma que aparece en el equipo es informativa y no interfiere con su funcionamiento, la batería se cambiara en el próximo mantenimiento preventivo. | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Monday | 0
106650 | CORRECTIVO | 1053783330 | sebastian cruz peñaranda | Brazalete Neonatal con fuga Brazalete Neonatal con fuga. |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | UCIP |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 4400 | 5881 |  | NIHON KOHDEN | CSM-1501 | 2215 | 2025-01-04 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Brazalete con fuga de aire. Actividad realizada: Se cambia brazalete en mal estado por uno nuevo sacado de la bodega de repuestos. Estado final: En buen estado. Repuestos: Si. | 2024-12-28 16:09 |  | 2024-12-28 16:31 | 2024-12-28 17:00 | 29 | 0 | 29 | 243679 | Media | 2024-12-28 15:35 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: brazalete con fuga de aire. actividad realizada: se cambia brazalete en mal estado por uno nuevo sacado de la bodega de repuestos. estado final: en buen estado. repuestos: si. | MAL_TRATO_FISICO, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2024 | 12 | 2024-12 | Saturday | 5
115472 | CORRECTIVO | 39451362 | GLADIS ELIANA MARIN MUÑOZ | solicito cambio de la pera de tensiometro. Buenas tardes, solicito cambio de la pera del tensiometro con palca EB1655, la cual presenta una fisura. (se entregó a Cristian de Biomedica) |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | ATENCIÓN PRIMER NIVEL |  | TENSIÓMETRO ANEROIDE | 3632 | EB1655 | EB1655 | GMD | GMD20-T13 | EB1655 | 2025-05-10 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pera de tensiómetro en mal estado. Actividad realizada: Se cambia pera en mal estado por una nueva sacada de la bodega de repuestos, se verifica funcionamiento, se devuelve al servicio para ser nuevamente utilizado. Estado final: En buen estado. Repuestos: Si. | 2025-05-06 15:38 |  | 2025-05-06 16:21 | 2025-05-06 16:35 | 14 | 0 | 14 | 252672 | Media | 2025-05-06 13:14 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pera de tensiómetro en mal estado. actividad realizada: se cambia pera en mal estado por una nueva sacada de la bodega de repuestos, se verifica funcionamiento, se devuelve al servicio para ser nuevamente utilizado. estado final: en buen estado. repuestos: si. | MAL_TRATO_FISICO, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Tuesday | 1
112510 | CORRECTIVO | 43984705 | elidiana josefina gaviria castillo | Oximetro malo, no sensa en ningun monitor Buen día en traige 3, el oxímetro censa aún sin paciente, no se que confiabilidad haya al colocarlo en un paciente, gracias. |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3655 | 5126 |  | EDAN | IM70 + CO2 | 360080-M21119560009 | 2025-02-22 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pinza de SpO2 con interferencia. Actividad realizada: Se verifica funcionamiento de equipo con ayuda de equipo patrón, se puede observar una señal estable y con valores confiables, se retira equipo patrón, pero esta continua sensando, se verifica estado de diodos, se encuentran dentro de los valores permitidos, se intenta corregir interferencia, pero no es posible, se decide cambiar accesorio por una nueva sacada de le bodega de repuestos. Estado final: En buen estado. Repuestos: Si. | 2025-02-19 09:13 |  | 2025-02-19 10:53 | 2025-02-19 11:51 | 58 | 0 | 58 | 247204 | Media | 2025-02-19 08:46 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza de spo2 con interferencia. actividad realizada: se verifica funcionamiento de equipo con ayuda de equipo patrón, se puede observar una señal estable y con valores confiables, se retira equipo patrón, pero esta continua sensando, se verifica estado de diodos, se encuentran dentro de los valores permitidos, se intenta corregir interferencia, pero no es posible, se decide cambiar accesorio por una nueva sacada de le bodega de repuestos. estado final: en buen estado. repuestos: si. | MAL_MANEJO_CABLES, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_MANEJO_CABLES', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Wednesday | 2
115485 | CORRECTIVO | 1036965835 | alana donnelly gomez | TENSIOMETRO DE PARED MALO EL TENSIOMETRO DEL CONSULTORIO 10 DEL PRIMER PISO DE LA RESERVA PRESENTA ESCAPE DE AIRE Y POR ENDE NO INSUFLA MAS DE 130 - 140 MMHG. |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | ATENCIÓN PRIMER NIVEL |  | TENSIÓMETRO ANEROIDE | 3862 | EB1774 | EB1774 | GMD | GMD60-T20 | EB1774 | 2025-05-10 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pera con fuga. Actividad realizada: Se encuentra pera de tensiómetro en mal estado, se cambia por una nueva sacada de la bodega de repuestos, se verifica funcionamiento, equipo queda en buen estado. Estado final: En buen estado. Repuestos: Si. | 2025-05-07 08:41 |  | 2025-05-07 10:24 | 2025-05-07 11:09 | 45 | 0 | 45 | 252716 | Media | 2025-05-07 07:58 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pera con fuga. actividad realizada: se encuentra pera de tensiómetro en mal estado, se cambia por una nueva sacada de la bodega de repuestos, se verifica funcionamiento, equipo queda en buen estado. estado final: en buen estado. repuestos: si. | MAL_TRATO_FISICO, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Wednesday | 2
115073 | CORRECTIVO | 1146441094 | yuldana escudero lezcano | Pulso oximetro no funciona Se reporta pulso oximetro del servicio de urgencias el cual se encutra en disfuncion, al momento de conectarla al monitor no enciende y no sensa. |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3757 | 5199 |  | EDAN | IM70 | 360080-K20C00600008 | 2025-05-03 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Señal de pinza de SpO2 intermitente. Actividad realizada: Se verifica funcionamiento, se puede notar que al agitar cable en un tramo en especifico, la señal se pierde, se recorta tramo, se adapta conector, se solda, se verifica funcionamiento, pero la señal continua intermitente, se verifica nuevamente cable y surge nuevo tramo donde la señal desaparece, pero no es posible reparar, ya que quedaría muy corto para las necesidades del servicio, se saca una nueva de la bodega de repuestos. Estado final: En buen estado. Repuestos: Si. | 2025-04-28 11:34 |  | 2025-04-28 16:21 | 2025-04-28 17:23 | 62 | 0 | 62 | 252084 | Media | 2025-04-28 06:21 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: señal de pinza de spo2 intermitente. actividad realizada: se verifica funcionamiento, se puede notar que al agitar cable en un tramo en especifico, la señal se pierde, se recorta tramo, se adapta conector, se solda, se verifica funcionamiento, pero la señal continua intermitente, se verifica nuevamente cable y surge nuevo tramo donde la señal desaparece, pero no es posible reparar, ya que quedaría muy corto para las necesidades del servicio, se saca una nueva de la bodega de repuestos. estado final: en buen estado. repuestos: si. | MAL_MANEJO_CABLES, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_MANEJO_CABLES', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Monday | 0
112117 | CORRECTIVO | 1018376728 | TATIANA GARCIA ZAPATA | pulsioxímetro no censa |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3223 | 4918 |  | EDAN | IM70 | 360080-M20606700018 | 2025-02-22 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pinza de SpO2 con cables expuestos en carcasa y conector suelto. Actividad realizada: Se solda conector, se verifica funcionamiento, se puede observar que tiene cable expuestos en la parte que llega a la carcasa de la pinza, se recorta tramo, se vuelve a soldar, se verifica funcionamiento, se devuelve al servicio para ser nuevamente utilizada. Estado final: En buen estado. Repuestos: No. | 2025-02-15 18:50 |  | 2025-02-17 09:54 | 2025-02-17 11:47 | 113 | 0 | 113 | 246944 | Media | 2025-02-15 18:50 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza de spo2 con cables expuestos en carcasa y conector suelto. actividad realizada: se solda conector, se verifica funcionamiento, se puede observar que tiene cable expuestos en la parte que llega a la carcasa de la pinza, se recorta tramo, se vuelve a soldar, se verifica funcionamiento, se devuelve al servicio para ser nuevamente utilizada. estado final: en buen estado. repuestos: no. | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Saturday | 5
107606 | CORRECTIVO | 39456958 | edna liliana cardozo zapata | no funcionamiento de clable de ekg no sensor de ekg |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | UCEA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3222 | 4917 |  | EDAN | IM70 | 360080-M20606700027 | 2025-01-11 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Latiguillos con interferencia. Actividad realizada: Se verifica funcionamiento con ayuda de equipo patrón, se encuentra interferencia ocasionada por dos de los latiguillos, se cambian por unos nuevos sacados de la bodega de repuestos, se verifica funcionamiento, interferencia queda corregida. Estado final: En buen estado. Repuestos: Si. | 2025-01-09 07:36 |  | 2025-01-09 11:26 | 2025-01-09 11:55 | 30 | 0 | 30 | 244155 | Media | 2025-01-08 18:11 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: latiguillos con interferencia. actividad realizada: se verifica funcionamiento con ayuda de equipo patrón, se encuentra interferencia ocasionada por dos de los latiguillos, se cambian por unos nuevos sacados de la bodega de repuestos, se verifica funcionamiento, interferencia queda corregida. estado final: en buen estado. repuestos: si. | MAL_MANEJO_CABLES, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_MANEJO_CABLES', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Thursday | 3
112769 | CORRECTIVO | 1035872308 | vanessa diaz montoya | por favor revisar cable de saturación de oxigeno por favor revisar cable de saturación de oxigeno, no censa |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3165 | 4871 |  | EDAN | IM70 | 360080-M20506870004 | 2025-02-22 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Interfaz de SpO2 con cables sueltos en conector. Actividad realizada: Se recorta tramo de cables sueltos, se solda nuevamente a conector, se verifica funcionamiento, se devuelve al servicio para ser nuevamente utilizada. Estado final: En buen estado. Repuestos: No. | 2025-02-21 07:36 |  | 2025-02-21 08:55 | 2025-02-21 09:54 | 59 | 0 | 59 | 247444 | Media | 2025-02-21 06:41 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: interfaz de spo2 con cables sueltos en conector. actividad realizada: se recorta tramo de cables sueltos, se solda nuevamente a conector, se verifica funcionamiento, se devuelve al servicio para ser nuevamente utilizada. estado final: en buen estado. repuestos: no. | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Friday | 4
113622 | CORRECTIVO | 1036932398 | esneyder alexander garcia garcia | Selladora no funciona Cordial saludo, Reporto mal funcionamiento de selladora EB1463 central de medicamentos |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | SELLADORA | 3175 | EB1463 | EB1463 | KF | KF-300H | EB1463 | 2025-03-15 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Teflón quemado y resistencia sulfatada. Actividad realizada: Se cambia teflón en mal estado, se retira sulfato de resistencia ya que esto no permitía que la corriente pasara atreves de ella, se verifica funcionamiento, se devuelve equipo al servicio para ser nuevemente utilizado. Estado final: En buen estado. Repuestos: No. | 2025-03-13 12:40 |  | 2025-03-13 12:54 | 2025-03-13 15:39 | 165 | 87 | 78 | 249021 | Media | 2025-03-13 12:23 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: teflón quemado y resistencia sulfatada. actividad realizada: se cambia teflón en mal estado, se retira sulfato de resistencia ya que esto no permitía que la corriente pasara atreves de ella, se verifica funcionamiento, se devuelve equipo al servicio para ser nuevemente utilizado. estado final: en buen estado. repuestos: no. | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Thursday | 3
112116 | CORRECTIVO | 1036598048 | JAVIER MAURICIO PATIÑO MESA | FONENDOSCOPIA MALO EL FONENDOSCOPIA SE CRISTALIZO Y SE QUEBRO LA BASE DE LA OLIVA DERECHA, NO SIRVE CONSULTORIO # 18 PRIMER PISO,SEDE RESERVA AGRADEZCO LA REPARACION O EL CAMBIO |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | ATENCIÓN PRIMER NIVEL |  | FONENDOSCOPIO | 3024 | EB1388 | EB1388 | PRESTIGE | ADULTO DE LUJO | EB1388 | 2025-02-22 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Se pospone orden para la siguiente semana, ya que es fin de semana y no se cuenta con el personal necesario. Diagnostico: Fonendo con puente reventado. Actividad realizada: Se cambia manguera con puente por una que se encuentra en los repuestos en buen estado del taller, se verifica funcionamiento, se devuelve al servicio para ser nuevemente utilizado. Estado final: En buen estado. Repuestos: No. No se realiza getion oprtuna al cerrar la Gt: 112116, se realiza desde 17:00 del 20/02/2025 hasta las 17:30 del mismo dia. | 2025-02-15 16:09 |  | 2025-02-15 16:09 | 2025-02-21 07:44 | 8135 | 7252 | 883 | 246930 | Media | 2025-02-15 11:00 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | se pospone orden para la siguiente semana, ya que es fin de semana y no se cuenta con el personal necesario. diagnostico: fonendo con puente reventado. actividad realizada: se cambia manguera con puente por una que se encuentra en los repuestos en buen estado del taller, se verifica funcionamiento, se devuelve al servicio para ser nuevemente utilizado. estado final: en buen estado. repuestos: no. no se realiza getion oprtuna al cerrar la gt: 112116, se realiza desde 17:00 del 20/02/2025 hasta las 17:30 del mismo dia. | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Saturday | 5
114843 | CORRECTIVO | 1040050075 | CAMILA VILLADA MARULANDA | No insufla infusor |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | UCIA |  | INFUSOR | 3015 | EB1384 |  | RIESTER | MANUAL | 200223948 | 2025-04-26 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Bolsa de aire con fuga. Actividad realizada: Se verifica funcionamiento, se observa que hay una perdida de presión, se verifica estado de la bolsa de aire, se observa agujero en esta, se cambia por una nueva sacada de la bodega, ya que no es posible reparar. Estado final: En buen estado. Repuestos: No. | 2025-04-23 08:15 |  | 2025-04-23 11:01 | 2025-04-23 11:34 | 32 | 0 | 32 | 251766 | Media | 2025-04-23 02:55 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: bolsa de aire con fuga. actividad realizada: se verifica funcionamiento, se observa que hay una perdida de presión, se verifica estado de la bolsa de aire, se observa agujero en esta, se cambia por una nueva sacada de la bodega, ya que no es posible reparar. estado final: en buen estado. repuestos: no. | MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Wednesday | 2
115405 | CORRECTIVO | 1036960557 | LUISA FERNANDA BOTERO HINCAPIE | brazo de ventilador malo brazo de ventilador malo |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | UCIA |  | VENTILADOR ADULTO | 3004 | 4826 |  | TAEMA | MONNAL T75 | MT75-08564 | 2025-05-10 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Brazo de ventilador reventado. Actividad realizada: Se cambia brazo en mal estado por uno nuevo sacado de la bodega de repuestos. Estado final: En buen estado. Repuestos: Si. | 2025-05-05 16:55 |  | 2025-05-05 17:43 | 2025-05-05 17:49 | 7 | 0 | 7 | 252563 | Media | 2025-05-05 11:42 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: brazo de ventilador reventado. actividad realizada: se cambia brazo en mal estado por uno nuevo sacado de la bodega de repuestos. estado final: en buen estado. repuestos: si. | MAL_TRATO_FISICO, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Monday | 0
112124 | CORRECTIVO | 1035872308 | vanessa diaz montoya | monitor no esta funcionando correcta/ monitor de signos vitales que se encuentra en incub12 no esta funcionando correctamente, no censa bien la frecuencia cardiaca ni la presión arterial |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3197 | 4886 |  | EDAN | IM70 | 360080-M20506870013 | 2025-02-22 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Monitor con Interfaz de SpO2 con conector suelto, cable de EKG con interferencia. Actividad realizada: Se solda conector nuevamente a interfaz, se cambia cable de EKG en mal estado por uno nuevo sacado de la bodega, se verifica funcionamiento de ambos con ayuda de equipo patrón, se devuelve equipo al servicio para ser nuevamente utilizado. Estado final: En buen estado. Repuestos: Si. | 2025-02-17 07:39 |  | 2025-02-17 11:47 | 2025-02-17 13:33 | 106 | 0 | 106 | 246965 | Media | 2025-02-17 06:15 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: monitor con interfaz de spo2 con conector suelto, cable de ekg con interferencia. actividad realizada: se solda conector nuevamente a interfaz, se cambia cable de ekg en mal estado por uno nuevo sacado de la bodega, se verifica funcionamiento de ambos con ayuda de equipo patrón, se devuelve equipo al servicio para ser nuevamente utilizado. estado final: en buen estado. repuestos: si. | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Monday | 0
111323 | CORRECTIVO | 43855629 | martha eugenia arias vergara | PULSOXIMETRO FALLANDO PULSOXIMETRO QUE NO SENSA, NO MUESTRA LOS VALORES |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | SOMER HOGAR |  | PULSOXÍMETRO | 3315 | EB1524 | EB1524 | CHOICEMMED | MD300K2 | 190800300293 | 2025-02-15 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pinza de SpO2 con resortes sueltos. Actividad realizada: Se verifica estado de equipo, se puede observar que los resortes de la pinza de SpO2 están fuera de lugar, se instalan de forma correcta, se verifica funcionamiento con ayuda de equipo patrón, los valores arrojados son correctos y confiables, se devuelve al servicio para ser nuevemente utilizado. Estado final: En buen estado. Repuestos: No. | 2025-02-11 09:10 |  | 2025-02-11 10:27 | 2025-02-11 11:11 | 45 | 0 | 45 | 246593 | Media | 2025-02-11 08:20 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza de spo2 con resortes sueltos. actividad realizada: se verifica estado de equipo, se puede observar que los resortes de la pinza de spo2 están fuera de lugar, se instalan de forma correcta, se verifica funcionamiento con ayuda de equipo patrón, los valores arrojados son correctos y confiables, se devuelve al servicio para ser nuevemente utilizado. estado final: en buen estado. repuestos: no. | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Tuesday | 1
115191 | CORRECTIVO | 1007291034 | JENIFER OSPINA PEREZ | Cable con mal funcionamiento Buenas tardes reporto cable de bomba amika (NO CARGA) muchisimas gracias |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | H5-T2 |  | BOMBA DE NUTRICIÓN ENTERAL | 3251 | BN-0006 | BN-0006 | FRESENIUS KABI | AMIKA | 24574453 | 2025-05-03 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Cable de cargador malo. Actividad realizada: se prueba cargador, se verifica voltaje, este no arroja ningún valor, se prueba cargador sacado de los repuestos en buen estado, este arroja los valores necesarios, se entrega en servicio, para ser nuevemente utilizado. Estado final: En buen estado. Repuestos: No. | 2025-05-02 16:12 |  | 2025-05-02 16:34 | 2025-05-02 17:46 | 72 | 0 | 72 | 252468 | Media | 2025-05-02 16:10 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cable de cargador malo. actividad realizada: se prueba cargador, se verifica voltaje, este no arroja ningún valor, se prueba cargador sacado de los repuestos en buen estado, este arroja los valores necesarios, se entrega en servicio, para ser nuevemente utilizado. estado final: en buen estado. repuestos: no. | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Friday | 4
114793 | CORRECTIVO | 1152453011 | paula alejandra lopez perilla | Selladora averiada Buen día. Favor revisar selladora con código EB1463 de la central de adecuación de medicamentos que no funciona. Gracias. |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | SELLADORA | 3175 | EB1463 | EB1463 | KF | KF-300H | EB1463 | 2025-04-26 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Teflón en mal estado. Actividad realizada: Se retira teflón en mal estado y se instala un tramo nuevo, se retira suciedad de resistencia, se verifica funcionamiento, se devuelve equipo para ser nuevemente utilizado. Estado final: En buen estado. Repuestos: No. | 2025-04-21 18:36 |  | 2025-04-21 19:17 | 2025-04-21 19:54 | 36 | 0 | 36 | 251586 | Media | 2025-04-21 10:55 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: teflón en mal estado. actividad realizada: se retira teflón en mal estado y se instala un tramo nuevo, se retira suciedad de resistencia, se verifica funcionamiento, se devuelve equipo para ser nuevemente utilizado. estado final: en buen estado. repuestos: no. | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Monday | 0
107702 | CORRECTIVO | 1036932398 | esneyder alexander garcia garcia | Mantenimiento correctivo selladora EB0388 Cordial saludo, Reportó necesidad de mantenimiento de selladora EB0388 ubicada en la central de mezclas Gracias por el apoyo |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | SELLADORA | 3174 | EB1462 | EB1462 | KF | KF-300H | EB1462 | 2025-01-11 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Teflón en mal estado Actividad realizada: Se cambia teflón en mal estado por un tramo nuevo, se verifica funcionamiento, equipo queda en optimas condiciones. Estado final: En buen estado. Repuestos: No. | 2025-01-09 14:03 |  | 2025-01-10 10:13 | 2025-01-10 11:19 | 66 | 22 | 44 | 244228 | Media | 2025-01-09 13:15 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: teflón en mal estado actividad realizada: se cambia teflón en mal estado por un tramo nuevo, se verifica funcionamiento, equipo queda en optimas condiciones. estado final: en buen estado. repuestos: no. | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Thursday | 3
111206 | CORRECTIVO | 1040042920 | VERONICA ANDREA BLANDON GARCIA | BUENOS DIAS POR FAVOR REVISAR CABLES DE EKG BUENOS DIAS POR FAVOR REVISAR CABLES DE EKG , DEL MONITORI UBICDO EN CUBICULO 15 |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2491 | 4534 |  | EDAN | IM70 | 360080-M19306500005 | 2025-02-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Latiguillos con cables expuestos. Actividad realizada: Se verifica funcionamiento con ayuda de equipo patrón, se puede notar interferencia en la señal, se decide cambiar cable troncal por uno sacado de los repuestos en buen estado del taller. Estado final: En buen estado. Repuestos: No. | 2025-02-07 13:55 |  | 2025-02-07 14:04 | 2025-02-07 15:40 | 96 | 48 | 48 | 246378 | Media | 2025-02-07 08:17 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: latiguillos con cables expuestos. actividad realizada: se verifica funcionamiento con ayuda de equipo patrón, se puede notar interferencia en la señal, se decide cambiar cable troncal por uno sacado de los repuestos en buen estado del taller. estado final: en buen estado. repuestos: no. | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Friday | 4
106726 | CORRECTIVO | 1038410858 | ISABEL CRISTINA GONZALEZ MANRIQUE | eyector de la unidad # 5 no su succiona eyector de la unidad # 5 no su succiona |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | ODONTOLOGÍA |  | UNIDAD ODONTOLÓGICA | 2843 | 4770 |  | TECNIPOLO | URBAN | 1329 | 2025-01-04 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Eyector obstruido. Actividad realizada: Se aplica presión con ayuda de agua en el otro extremo del equipo, se puede observar que sale suciedad, se prueba funcionamiento después de la actividad realizada, la obstrucción fue corregida. Estado final: En buen estado. Repuestos: No. | 2025-01-02 08:23 |  | 2025-01-03 15:08 | 2025-01-03 16:01 | 53 | 0 | 53 | 243789 | Media | 2025-01-02 07:13 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: eyector obstruido. actividad realizada: se aplica presión con ayuda de agua en el otro extremo del equipo, se puede observar que sale suciedad, se prueba funcionamiento después de la actividad realizada, la obstrucción fue corregida. estado final: en buen estado. repuestos: no. | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Thursday | 3
107708 | CORRECTIVO | 1036964467 | LAURA YANETH MESA LOPEZ | 4770 EYECTOR EYECTOR DE LA UNIDAD 4770 NO SUCCIONA |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | ODONTOLOGÍA |  | UNIDAD ODONTOLÓGICA | 2843 | 4770 |  | TECNIPOLO | URBAN | 1329 | 2025-01-11 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Obstrucción en eyector. Actividad realizada: Se introduce agua con presión en sentido contrario de la manguera del eyector en repetidas ocasiones, hasta retirar obstrucción, se verifica funcionamiento, equipo queda funcionando en forma correcta. Estado final: En buen estado. Repuestos: No. | 2025-01-09 14:06 |  | 2025-01-09 16:22 | 2025-01-09 17:25 | 62 | 0 | 62 | 244177 | Media | 2025-01-09 09:00 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: obstrucción en eyector. actividad realizada: se introduce agua con presión en sentido contrario de la manguera del eyector en repetidas ocasiones, hasta retirar obstrucción, se verifica funcionamiento, equipo queda funcionando en forma correcta. estado final: en buen estado. repuestos: no. | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Thursday | 3
106704 | CORRECTIVO | 1040182382 | maria alejandra osorio osorio | SENSOR DE INCUBADORA MALO BUENOS DIAS REVISAR POR FAVOR SENSOR DE TEMPERATURA YA QUE EL CABLE ESTA PELADITO |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | UCIN |  | INCUBADORA | 2466 | 4537 |  | ATOM | AIR INCU I | 190500781 | 2025-01-04 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Sensor de temperatura reventado. Actividad realizada: Se cambia sensor en mal estado por uno nuevo sacado de la bodega. Estado final: En buen estado. Repuestos: Si. | 2025-01-02 07:28 |  | 2025-01-02 08:04 | 2025-01-02 08:36 | 32 | 0 | 32 | 243779 | Media | 2025-01-01 08:17 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: sensor de temperatura reventado. actividad realizada: se cambia sensor en mal estado por uno nuevo sacado de la bodega. estado final: en buen estado. repuestos: si. | MAL_TRATO_FISICO, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Thursday | 3
114836 | CORRECTIVO | 1002946584 | MABY YINETH PALACIOS APONZA | Brazlete de monitor draguer no insuflsa Buenas noches, se reporta brazalate de monitor de habitación 2 que no insufla Gracias |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | UMI |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2792 | 4683 |  | EDAN | IM70 | 360080-M19B13100018 | 2025-04-26 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Extensión de brazalete de NIBP con fuga. Actividad realizada: Se verifica funcionamiento, se puede observar que hay una perdida de presión, se prueba brazalete sin extensión, se nota que es posible tomar la presión no invasiva sin inconvenientes, se decide recortar tramo de conector de la extensión, se realiza pruebas de funcionamiento, el equipo toma la presión sin perdida de presión. Estado final: En buen estado. Repuestos: No. | 2025-04-23 07:41 |  | 2025-04-23 10:16 | 2025-04-23 10:59 | 43 | 0 | 43 | 251764 | Media | 2025-04-22 18:45 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: extensión de brazalete de nibp con fuga. actividad realizada: se verifica funcionamiento, se puede observar que hay una perdida de presión, se prueba brazalete sin extensión, se nota que es posible tomar la presión no invasiva sin inconvenientes, se decide recortar tramo de conector de la extensión, se realiza pruebas de funcionamiento, el equipo toma la presión sin perdida de presión. estado final: en buen estado. repuestos: no. | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Wednesday | 2
115475 | CORRECTIVO | 1037580236 | susana jaramillo cadavid | El eyector no succiona El eyector de la unidad #2 no succiona |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | ODONTOLOGÍA |  | UNIDAD ODONTOLÓGICA | 2845 | 4772 |  | TECNIPOLO | EXCEL | 1331 | 2025-05-10 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Eyector con obstrucción. Actividad realizada: Se aplica presión en la parte contraria de la manguera, se puede observar que sale un tipo de taponamiento, Se verifica funcionamiento, se puede observar que este absorbe de forma correcta. Estado final: En buen estado. Repuestos: No. | 2025-05-06 16:23 |  | 2025-05-06 16:35 | 2025-05-06 17:23 | 48 | 0 | 48 | 252680 | Media | 2025-05-06 13:38 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: eyector con obstrucción. actividad realizada: se aplica presión en la parte contraria de la manguera, se puede observar que sale un tipo de taponamiento, se verifica funcionamiento, se puede observar que este absorbe de forma correcta. estado final: en buen estado. repuestos: no. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Tuesday | 1
107707 | CORRECTIVO | 1036964467 | LAURA YANETH MESA LOPEZ | 4768 UNIDAD JERINGA TRIPLE 4768 UNIDAD CASI NO SALE AIRE DE L A JERINGA TRIPLE |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | ODONTOLOGÍA |  | UNIDAD ODONTOLÓGICA | 2841 | 4768 |  | TECNIPOLO | URBAN | 1327 | 2025-01-11 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Canal de jeringa triple obstruido. Actividad realizada: se verifica funcionamiento, se nota poca salida de aire cuando se oprime botón, se verifica estado de mangueras, se desacopla pieza, se realiza limpieza de botones, se acopla nuevamente, se verifica funcionamiento, se puede notar un aumento de la presión del aire al salir. Estado final: En buen estado. Repuestos: No. | 2025-01-09 14:06 |  | 2025-01-09 14:58 | 2025-01-09 16:16 | 78 | 0 | 78 | 244235 | Media | 2025-01-09 13:41 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: canal de jeringa triple obstruido. actividad realizada: se verifica funcionamiento, se nota poca salida de aire cuando se oprime botón, se verifica estado de mangueras, se desacopla pieza, se realiza limpieza de botones, se acopla nuevamente, se verifica funcionamiento, se puede notar un aumento de la presión del aire al salir. estado final: en buen estado. repuestos: no. | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Thursday | 3
113969 | CORRECTIVO | 43766758 | ISABEL CRISTINA CASTRO BAENA | Llave cavitron mala |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | ODONTOLOGÍA |  | ESCALER ULTRASÓNICO | 2838 | M486 |  | NSK | VARIOS VA370 | A9611565 | 2025-03-29 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Llave de puntas de escaler reventada. Actividad realizada: Se imprime pieza en impresora 3D, se verifica funcionamiento, se devuelve al servicio para ser nuevemente utilizada. Estado final: En buen estado. Repuestos: No. | 2025-03-27 07:31 |  | 2025-03-27 10:30 | 2025-03-27 11:15 | 45 | 0 | 45 | 249907 | Media | 2025-03-26 15:01 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: llave de puntas de escaler reventada. actividad realizada: se imprime pieza en impresora 3d, se verifica funcionamiento, se devuelve al servicio para ser nuevemente utilizada. estado final: en buen estado. repuestos: no. | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Thursday | 3
112115 | CORRECTIVO | 39451070 | OLGA VICTORIA CABALLERO RIBEROS | LLAVE DE SALER UNIDAD #4 Buenas tardes. se realiza reporte de llave de scaler de la unidad # 4 , para realiar reposicion ya que se encuentra quebrada. Gracias |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | ODONTOLOGÍA |  | ESCALER ULTRASÓNICO | 2837 | M485 |  | NSK | VARIOS VA370 | A9611521 | 2025-02-22 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Se pospone orden para la siguiente semana, ya que es fin de semana y no se cuenta con el personal necesario. Diagnostico: Pieza reventada. Actividad realizada: Se imprime pieza en 3D, se realiza prueba de funcionamiento, se entrega en servicio para ser utilizada. Estado final: En buen estado. Repuestos: No. | 2025-02-15 12:29 |  | 2025-02-15 15:59 | 2025-02-18 15:26 | 4287 | 4237 | 50 | 246933 | Media | 2025-02-15 12:16 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | se pospone orden para la siguiente semana, ya que es fin de semana y no se cuenta con el personal necesario. diagnostico: pieza reventada. actividad realizada: se imprime pieza en 3d, se realiza prueba de funcionamiento, se entrega en servicio para ser utilizada. estado final: en buen estado. repuestos: no. | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Saturday | 5
115404 | CORRECTIVO | 1036960557 | LUISA FERNANDA BOTERO HINCAPIE | brazo de ventilador malo brazo de ventilador malo |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | UCIA |  | VENTILADOR ADULTO | 2822 | 4753 |  | TAEMA | MONNAL T75 | MT75-08061 | 2025-05-10 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Brazo de ventilador reventado. Actividad realizada: Se cambia brazo en mal estado por uno nuevo sacado de la bodega de repuestos. Estado final: En buen estado. Repuestos: Si. | 2025-05-05 16:55 |  | 2025-05-05 16:56 | 2025-05-05 17:43 | 47 | 0 | 47 | 252562 | Media | 2025-05-05 11:41 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: brazo de ventilador reventado. actividad realizada: se cambia brazo en mal estado por uno nuevo sacado de la bodega de repuestos. estado final: en buen estado. repuestos: si. | MAL_TRATO_FISICO, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Monday | 0
107388 | CORRECTIVO | 1001390701 | YASMIN YULIANA LONDOÑO VASQUEZ | buenos dias buenos dias, termometro con malfuncionamiento. gracias |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | H3-T2 | CUARTO DE EQUIPOS | TERMÓMETRO ELECTRÓNICO | 1990 |  | EB1120 | COVIDIEN | FILAC 3000 | A1451352X | 2025-01-11 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Error de sonda de temperatura. Actividad realizada: Se verifica estado de sonda, se realiza limpieza, pero no es posible dar solución. Se verifica funcionamiento con ayuda de sonda de otro equipo, se corrige error, se informa a coordinador Daniel Cardona, para saber como proceder. Se decide dar de baja a equipo Estado final: SONDA MALA . Repuestos: No. | 2025-01-08 07:35 |  | 2025-01-08 12:14 | 2025-01-09 14:03 | 1550 | 1410 | 140 | 244076 | Media | 2025-01-08 06:58 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: error de sonda de temperatura. actividad realizada: se verifica estado de sonda, se realiza limpieza, pero no es posible dar solución. se verifica funcionamiento con ayuda de sonda de otro equipo, se corrige error, se informa a coordinador daniel cardona, para saber como proceder. se decide dar de baja a equipo estado final: sonda mala . repuestos: no. | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Wednesday | 2
107220 | CORRECTIVO | 1001387124 | melissa quintero hernandez | termómetro no funciona Buenas noches para reportar termómetro digital EB1120 enciende y en pantalla aparece E05 gracias |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | H3-T2 | CUARTO DE EQUIPOS | TERMÓMETRO ELECTRÓNICO | 1990 |  | EB1120 | COVIDIEN | FILAC 3000 | A1451352X | 2025-01-11 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Termómetro no sensa temperatura. Actividad realizada: Se encuentra acumulación de suciedad en porta sonda y oxido en compartimiento de baterías, se cambian compartimiento por uno sacado de los repuestos en buen estado del taller, se limpia porta sonda, se pega pieza reventada de sonda, se verifica funcionamiento, después de las actividades realizadas es posible sensar temperatura. Estado final: En buen estado. Repuestos: No. SE DA DE BAJA A EQUIPO CON GT-107388 | 2025-01-07 07:37 |  | 2025-01-07 14:08 | 2025-01-07 15:50 | 102 | 0 | 102 | 243971 | Media | 2025-01-04 20:41 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: termómetro no sensa temperatura. actividad realizada: se encuentra acumulación de suciedad en porta sonda y oxido en compartimiento de baterías, se cambian compartimiento por uno sacado de los repuestos en buen estado del taller, se limpia porta sonda, se pega pieza reventada de sonda, se verifica funcionamiento, después de las actividades realizadas es posible sensar temperatura. estado final: en buen estado. repuestos: no. se da de baja a equipo con gt-107388 | MAL_TRATO_FISICO, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Tuesday | 1
106705 | CORRECTIVO | 1036950202 | yesica alejandra marin quintero | Los cables de ekg del monitor de INC 22 averiados Buen día, por favor revisar Los cables de ekg del monitor de INC 22 ya que no censan correctamente, se encuentran averiados. |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | UCIN |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-01-04 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Cables de EKG sin recubrimiento. Actividad realizada: Se asiste al servicio, pero estos están siendo utilizados sin posibilidad de cambiar por otros, se informa en el servicio, que en el momento que sean desocupados los reporten nuevamente. Estado final: En buen estado. Repuestos: No. | 2025-01-02 07:28 |  | 2025-01-02 08:40 | 2025-01-02 09:00 | 20 | 0 | 20 | 243781 | Media | 2025-01-01 09:53 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cables de ekg sin recubrimiento. actividad realizada: se asiste al servicio, pero estos están siendo utilizados sin posibilidad de cambiar por otros, se informa en el servicio, que en el momento que sean desocupados los reporten nuevamente. estado final: en buen estado. repuestos: no. | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Thursday | 3
107951 | CORRECTIVO | 39190202 | JASMIN ADRIANA GRISALES TABARES | NEVERA TRASPLANTE NEVERA TRASPLANTE SE DESCONGELA, MAL FUNCIONAMIENTO Y NO PRODUCE HIELO |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | CIRUGÍA |  | MAQUINA DE HIELO | 2009 | 4427 |  | ICETRO | SCI-120A | QG/IA1200125300/0004 | 2025-01-18 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Fuga de agua. Actividad realizada: Se retira manguera con fuga, se instala un nuevo tramo de manguera, se verifica funcionamiento de equipo. Se puede observar una correcta producción de hielo. Estado final: En buen estado. Repuestos: No. | 2025-01-11 10:34 |  | 2025-01-11 10:35 | 2025-01-11 16:39 | 364 | 263 | 101 | 244358 | Alta | 2025-01-11 10:33 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: fuga de agua. actividad realizada: se retira manguera con fuga, se instala un nuevo tramo de manguera, se verifica funcionamiento de equipo. se puede observar una correcta producción de hielo. estado final: en buen estado. repuestos: no. | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Saturday | 5
107605 | CORRECTIVO | 1234890498 | glenis giseth perez gonzalez | no funciona pulsoximetro no funciona pulsoximetro del cubiculo 8 de recuperacion pos |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | CIRUGÍA | RECUPERACIÓN 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1955 | 4349 |  | EDAN | IM50 | 360069-M18C15120080 | 2025-01-11 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pinza de SpO2 con conector suelto. Actividad realizada: Se soldan nuevamente cables a conector, se verifica funcionamiento con ayuda de equipo patrón, este arroja una señal estable y confiable. Estado final: En buen estado. Repuestos: No. | 2025-01-09 07:35 |  | 2025-01-09 07:41 | 2025-01-09 08:50 | 69 | 0 | 69 | 244154 | Media | 2025-01-08 17:49 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza de spo2 con conector suelto. actividad realizada: se soldan nuevamente cables a conector, se verifica funcionamiento con ayuda de equipo patrón, este arroja una señal estable y confiable. estado final: en buen estado. repuestos: no. | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Thursday | 3
115650 | CORRECTIVO | 1041230483 | LEYDI MARYEDI SALAZAR CASTRO | CABLE DE ECG PELADO Buenas tardes, Solicito amablemente revisar cable de ECG de monitor ya que uno de ellos se encuentra expuesto Gracias |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2473 | 4522 |  | EDAN | IM70 | 360080-M19413340006 | 2025-05-17 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: cables expuestos. Actividad realizada: Se recubre cables expuestos con ayuda de cinta auto fundente Estado final: En buen estado. Repuestos: No. | 2025-05-13 17:40 |  | 2025-05-13 17:41 | 2025-05-13 20:11 | 150 | 0 | 150 | 253144 | Media | 2025-05-13 16:50 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cables expuestos. actividad realizada: se recubre cables expuestos con ayuda de cinta auto fundente estado final: en buen estado. repuestos: no. | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Tuesday | 1
115038 | CORRECTIVO | 1026135123 | leidy johana roman zapata | no funciona no censa la saturacion de oxigeno |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 965 | 4070 |  | EDAN | IM70 | 360080-M17911550010 | 2025-05-03 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pinza de SpO2 con cables sueltos en conector. Actividad realizada: Se solda nuevemente cables sueltos a conector, se verifica funcionamiento con ayuda de equipo patrón, se devuelve al servicio, para ser utilizada nuevamente. Estado final: En buen estado. Repuestos: No. | 2025-04-26 16:40 |  | 2025-04-26 16:40 | 2025-04-26 17:25 | 45 | 0 | 45 | 252055 | Media | 2025-04-26 15:58 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza de spo2 con cables sueltos en conector. actividad realizada: se solda nuevemente cables sueltos a conector, se verifica funcionamiento con ayuda de equipo patrón, se devuelve al servicio, para ser utilizada nuevamente. estado final: en buen estado. repuestos: no. | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Saturday | 5
112782 | CORRECTIVO | 1036396907 | DANIELA IDARRAGA GALLO | Se reporta tensiòmetro adulto de monitor sala 8 Se reporta tensiòmetro adulto de monitor sala 8 REF U1880NS |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 952 |  | EB0544 | MINDRAY | T8 | CF-43122178 | 2025-02-22 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Brazalete con fuga. Actividad realizada: Se verifica funcionamiento, se puede observar agujero en una zona del brazalete, se decide cambiarlo por uno nuevo sacado de la bodega de repuestos. Estado final: En buen estado. Repuestos: Si. | 2025-02-21 10:34 |  | 2025-02-21 10:39 | 2025-02-21 11:44 | 65 | 0 | 65 | 247487 | Media | 2025-02-21 10:13 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: brazalete con fuga. actividad realizada: se verifica funcionamiento, se puede observar agujero en una zona del brazalete, se decide cambiarlo por uno nuevo sacado de la bodega de repuestos. estado final: en buen estado. repuestos: si. | MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Friday | 4
112786 | CORRECTIVO | 1036402881 | CRISTINA CASTAÑO RAMIREZ | 3309 monitor 3309 sin fijar en carro. gracias |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | H2-T2 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 980 | 3309 |  | EDAN | M9 IBP | 301499-M14202810005 | 2025-02-22 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Monitor sin fijación a carro de transporte. Actividad realizada: Se busca tornillería la cual sirva para fijar monitos a carro de paro, se fija, se verifica que este quede bien ajustado, se devuelve al servicio para ser nuevamente utilizado Estado final: En buen estado. Repuestos: No. | 2025-02-21 11:47 |  | 2025-02-21 11:50 | 2025-02-21 14:53 | 183 | 138 | 45 | 247464 | Media | 2025-02-21 08:39 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: monitor sin fijación a carro de transporte. actividad realizada: se busca tornillería la cual sirva para fijar monitos a carro de paro, se fija, se verifica que este quede bien ajustado, se devuelve al servicio para ser nuevamente utilizado estado final: en buen estado. repuestos: no. | MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Friday | 4
113881 | CORRECTIVO | 1007291034 | JENIFER OSPINA PEREZ | Pinza de oximetria mala Buenas tardes, para reportar la pinza de oximetria no nos prende, muchisimas gracias |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | H5-T2 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1054 | 3652 |  | EDAN | M50 | 333124-M15707590001 | 2025-03-29 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pinza de SpO2 con cables sueltos en conector. Actividad realizada: Se recorta tramo de cables expuestos, se solda nuevamente a conector, se verifica fucnionamiento con ayuda de equipo patrón, se puede observar una señal estable y confiable, se devuelve al servicio para ser nuevemente utilizado. Estado final: En buen estado. Repuestos: No. | 2025-03-25 07:40 |  | 2025-03-25 08:25 | 2025-03-25 09:43 | 78 | 0 | 78 | 249724 | Media | 2025-03-23 18:39 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza de spo2 con cables sueltos en conector. actividad realizada: se recorta tramo de cables expuestos, se solda nuevamente a conector, se verifica fucnionamiento con ayuda de equipo patrón, se puede observar una señal estable y confiable, se devuelve al servicio para ser nuevemente utilizado. estado final: en buen estado. repuestos: no. | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Tuesday | 1
112194 | CORRECTIVO | 1001725264 | MANUELA HERNANDEZ SUAREZ | pulsoximetro malo pinza de monitor la cual se encuentra en mal estado y no se puede utilizar para la controlada de signos vitales de los pacientes |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | H5-T2 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 975 |  | EB0913 | EDAN | M50 | 333123-M16501170001 | 2025-02-22 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pinza de SpO2 con interferencia Actividad realizada: Se verifica fucnionamiento con ayuda de equipo patrón, se puede observar interferencia, se busca tramo en cable que la genera, se nota que esta en un tramo donde el cable quedaría muy corto para las necesidades del servicio, se decide cambiar por una nueva sacada de la bodega de repuestos. Estado final: En buen estado. Repuestos: No. | 2025-02-17 15:26 |  | 2025-02-17 16:36 | 2025-02-17 17:24 | 48 | 0 | 48 | 247038 | Media | 2025-02-17 13:05 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza de spo2 con interferencia actividad realizada: se verifica fucnionamiento con ayuda de equipo patrón, se puede observar interferencia, se busca tramo en cable que la genera, se nota que esta en un tramo donde el cable quedaría muy corto para las necesidades del servicio, se decide cambiar por una nueva sacada de la bodega de repuestos. estado final: en buen estado. repuestos: no. | MAL_MANEJO_CABLES, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_MANEJO_CABLES', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Monday | 0
114830 | CORRECTIVO | 1017201760 | ESTEFANIA VELEZ CHAVARRIA | pinza de oximetria titilante Buenos días, por favor revisar la pinza de oximetria del monitor de toma de signos vitales ubicada en el puesto #2 del servicio de hospitalización pediatrica la cual es titilante y no censa adecuadamente los valores, muchas gracias, feliz día |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | H5-T2 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1054 | 3652 |  | EDAN | M50 | 333124-M15707590001 | 2025-04-26 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pinza de SpO2 con cables sueltos en conector. Actividad realizada: Se recorta tramo de cables sueltos, se vuelve a soldar a conector, se verifica funcionamiento con ayuda de equipo patrón, se puede observar una señal estable y confiable, se devuelve al servicio para ser nuevamente utilizado. Estado final: En buen estado. Repuestos: No. | 2025-04-22 15:56 |  | 2025-04-22 15:56 | 2025-04-22 17:03 | 67 | 0 | 67 | 251691 | Media | 2025-04-22 08:51 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza de spo2 con cables sueltos en conector. actividad realizada: se recorta tramo de cables sueltos, se vuelve a soldar a conector, se verifica funcionamiento con ayuda de equipo patrón, se puede observar una señal estable y confiable, se devuelve al servicio para ser nuevamente utilizado. estado final: en buen estado. repuestos: no. | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Tuesday | 1
111246 | CORRECTIVO | 1038418015 | ANGIE MELISSA PEREA MOSQUERA | latiguillos de ekg malo Buenas tardes, reporte latiguillo malo Muchas gracias |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1046 | 3930 |  | NIHON KOHDEN | BSM-6501 TRITON | 05534 MODLO:21661 | 2025-02-15 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Latiguillos generan interferencia. Actividad realizada: Se verifica funcionamiento con ayuda de equipo patrón, se puede ver que dos de los tres latiguillo generan interferencia, lo que no permite observar una señal estable y confiable, se decide cambiar por uno nuevo sacado de la bodega de repuestos, se entrega en el servicio para ser nuevemente utilizado. Estado final: En buen estado. Repuestos: Si. | 2025-02-10 07:33 |  | 2025-02-10 11:14 | 2025-02-10 11:53 | 39 | 0 | 39 | 246481 | Media | 2025-02-08 18:00 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: latiguillos generan interferencia. actividad realizada: se verifica funcionamiento con ayuda de equipo patrón, se puede ver que dos de los tres latiguillo generan interferencia, lo que no permite observar una señal estable y confiable, se decide cambiar por uno nuevo sacado de la bodega de repuestos, se entrega en el servicio para ser nuevemente utilizado. estado final: en buen estado. repuestos: si. | MAL_MANEJO_CABLES, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_MANEJO_CABLES', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Monday | 0
112771 | CORRECTIVO | 1007505943 | veronica andrea ocampo gallego | Tensiometro neonatal malo porfavor priorizar |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1078 | 3584 |  | EDAN | M50 | 333123-M15707090089 | 2025-02-22 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Brazalete con fuga. Actividad realizada: Se verifica funcionamiento, se puede observar una agujero en una zona del brazalete, se decide cambiar por uno nuevo sacado de la bodega de repuestos. Estado final: En buen estado. Repuestos: Si. | 2025-02-21 07:52 |  | 2025-02-21 09:54 | 2025-02-21 10:32 | 38 | 0 | 38 | 247456 | Media | 2025-02-21 07:50 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: brazalete con fuga. actividad realizada: se verifica funcionamiento, se puede observar una agujero en una zona del brazalete, se decide cambiar por uno nuevo sacado de la bodega de repuestos. estado final: en buen estado. repuestos: si. | MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Friday | 4
112507 | CORRECTIVO | 1026133843 | laura marin herrera | Saturador no sensa Buenos dias, reporto saturador no sensa del area de cunas. Muchas gracias. |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1078 | 3584 |  | EDAN | M50 | 333123-M15707090089 | 2025-02-22 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pinza de Spo2 con conector suelto. Actividad realizada: Se solda conector nuevamente, se verifica funcionamiento, se devuelve al servicio para ser nuevemente utilizado. Estado final: En buen estado. Repuestos: No. | 2025-02-19 07:49 |  | 2025-02-19 08:40 | 2025-02-19 10:06 | 86 | 0 | 86 | 247193 | Media | 2025-02-19 07:47 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza de spo2 con conector suelto. actividad realizada: se solda conector nuevamente, se verifica funcionamiento, se devuelve al servicio para ser nuevemente utilizado. estado final: en buen estado. repuestos: no. | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Wednesday | 2
113899 | CORRECTIVO | 1105783872 | NORIDA SALGUERO RODRIGUEZ | ACOPLE DE CABLE DE TENSI+OMETRO Cordial saludo. Por favor ayudarnos a completar la parte del acople blanco plàstico correspondiente al cable de tensiòmetro del monitor del quiròfano 1 ya que le falta una parte del acople. Muchas gracias. |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1011 | 3924 |  | NIHON KOHDEN | BSM-6501 | 05531 MOD:21629 | 2025-03-29 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: No se encuentra conector macho de brazalete. Actividad realizada: Se entrega conector macho en servicio, para poder ser utilizado equipo nuevamente. Estado final: En buen estado. Repuestos: Si. | 2025-03-25 09:55 |  | 2025-03-25 10:01 | 2025-03-25 10:49 | 47 | 0 | 47 | 249748 | Media | 2025-03-25 07:50 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: no se encuentra conector macho de brazalete. actividad realizada: se entrega conector macho en servicio, para poder ser utilizado equipo nuevamente. estado final: en buen estado. repuestos: si. | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Tuesday | 1
106655 | CORRECTIVO | 1035920466 | karla yesenia ochoa alzate | sensor de saturación malo sensor de saturador equipo de transporte no funciona |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1082 | 4185 |  | EDAN | IM70 | 360080-M18505570007 | 2025-01-04 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pinza de SpO2 con interferencia. Actividad realizada: Se verifica funcionamiento, se encuentra interferencia , se verifica estado de cableado, conector y diodos, pero no es posible resolver el funcionamiento incorrecto, se cambia pinza por una sacada de los repuestos en buen estado del taller. Estado final: En buen estado. Repuestos: No. | 2024-12-30 07:42 |  | 2024-12-30 10:53 | 2024-12-30 11:56 | 63 | 0 | 63 | 243698 | Media | 2024-12-30 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza de spo2 con interferencia. actividad realizada: se verifica funcionamiento, se encuentra interferencia , se verifica estado de cableado, conector y diodos, pero no es posible resolver el funcionamiento incorrecto, se cambia pinza por una sacada de los repuestos en buen estado del taller. estado final: en buen estado. repuestos: no. | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2024 | 12 | 2024-12 | Monday | 0
107954 | CORRECTIVO | 1036395931 | marcela gonzalez valencia | Pinza pulsioximetria mala Se reporta pinza de oximetría de monitor de reanimación 1 la cual no funciona correctamente. Muchas gracias. |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1082 | 4185 |  | EDAN | IM70 | 360080-M18505570007 | 2025-01-18 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pinza de SpO2 en mal estado. Actividad realizada: Se cambia pinza con recubrimiento de cables en mal estado por una nueva sacada de la bodega de repuestos. Estado final: En buen estado. Repuestos: Si. | 2025-01-11 15:36 |  | 2025-01-11 15:48 | 2025-01-11 16:05 | 17 | 0 | 17 | 244357 | Media | 2025-01-11 10:16 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza de spo2 en mal estado. actividad realizada: se cambia pinza con recubrimiento de cables en mal estado por una nueva sacada de la bodega de repuestos. estado final: en buen estado. repuestos: si. | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Saturday | 5
113544 | CORRECTIVO | 1036393527 | lisbeth cristina sanchez restrepo | Mal funcionamiento del oximetro Cordial saludo, tan amable solicito colaboraciòn para arreglo del oximetro, el cual no esta sensando saturaciòn. Agradecemos su pronta colaboraciòn. |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  |  |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1036 | 3060 |  | EDAN | M9 IBP | 301137-M12604350014-01 | 2025-03-15 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pinza de SpO2 con cables sueltos en conector. Actividad realizada: Se sodan nuevamente cables sueltos a conector, se verifica funcionamiento con ayuda de equipo patrón, se puede observar una señal estable y confiable, se devuelve al servicio para ser nuevemente utilizada. Estado final: En buen estado Repuestos: No. | 2025-03-11 18:12 |  | 2025-03-11 18:13 | 2025-03-11 19:31 | 78 | 0 | 78 | 248834 | Media | 2025-03-11 15:54 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza de spo2 con cables sueltos en conector. actividad realizada: se sodan nuevamente cables sueltos a conector, se verifica funcionamiento con ayuda de equipo patrón, se puede observar una señal estable y confiable, se devuelve al servicio para ser nuevemente utilizada. estado final: en buen estado repuestos: no. | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Tuesday | 1
109017 | CORRECTIVO | 1053806724 | fabio andres cano henao | REGULADOR DE OXIGENO Buenas tardes El regulador de vacío EB00853 ha sido reportado en múltiples ocasiones por mal funcionamiento, esta vez nos reporta el personal de camilleros que la aguja para verificar el nivel de oxigeno no se mueve a pesar de que la bala de oxigeno se encuentra llena. Agradecemos su apoyo. El regulador se encuentra en la oficina principal del jefe Fabio o preguntar por Daniela Usme Muchas gracias. |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | URGENCIAS |  | REGULADOR DE OXÍGENO | 1182 |  | EB0853 | LINDE | MEDISELECT | 141233958 | 2025-02-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Regulador de oxigeno con manómetro taponado. Actividad realizada: Se aplica presión con aire para lograr limpiar tubería de manómetro y descarta algún taponamiento, pero no es posible, se decide busca en los repuestos en buen estado del taller, pero ninguno de los manómetros encontrados puede reemplazar el original, se informa a coordinador Daniel Cardona, para saber como proceder. Se decide dar de baja a equipo, no es posible hallar repuesto. Estado final: Equipo dado de baja. Repuestos: No. | 2025-01-31 12:34 |  | 2025-01-31 12:37 | 2025-02-06 12:15 | 8618 | 8475 | 143 | 245734 | Media | 2025-01-29 17:16 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: regulador de oxigeno con manómetro taponado. actividad realizada: se aplica presión con aire para lograr limpiar tubería de manómetro y descarta algún taponamiento, pero no es posible, se decide busca en los repuestos en buen estado del taller, pero ninguno de los manómetros encontrados puede reemplazar el original, se informa a coordinador daniel cardona, para saber como proceder. se decide dar de baja a equipo, no es posible hallar repuesto. estado final: equipo dado de baja. repuestos: no. | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Friday | 4
108659 | CORRECTIVO | 1152453011 | paula alejandra lopez perilla | nevera averiada Buen día. Solicito amablemente la revisión de la nevera de la farmacia de torre 2 piso 7, que se encuentra descongelando . Gracias |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | NEVERA | 1175 | 2802 |  | C4 | RF 300 | 151111 | 2025-02-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: nevera con fuga de agua. Actividad realizada: Se encuentra gotereo de agua en desagüe de carcasa de difusor se ve una reparación anterior , se procede a quitar la silicona en mal estado y se aplica silicona nueva. Se pausa orden para realizar seguimiento al equipo 28/01/2025 Se realiza seguimiento al equipo y se encuentra todavía con la filtración del agua Se revisa la silicona que se aplico y se encuentra vencida, se aplica una silicona nueva proporcionada por almacén Se deja orden en proceso 29/01/2025 Se realiza seguimiento al equipo y se encuentra que la filtración de agua disminuyo considerablemente, se aplica mas silicona Equipo en observación 30/01/2025 Se realiza seguimiento al equipo y se encuentra aún filtrando agua Se comunica al coordinador Daniel Cardona para solicitar que desocupen el equipo 31/01/2025 Jeison Piedrahita G. se revisa nevera y se encuentra fria, conectada y llena, se habla con el personal para desocuparla y desconectarla para intervenirla al día siguiente 1/02/2025 se encuentra nuevamente la nevera conectada y llena, el personal dice que no la pueden desocupar hasta el lunes porque les toca llevar otra nevera desde el sótano, se programa entonces para el lunes en la mañana. 05/02/2025: Se asiste al servicio, se verifica estado de carcasa de difusor, se encuentra inclinada hacia abajo, lo que genera un codo en la tubería de desagüe, ocasionando acumulación de agua, se ajusta carcasa, se enciende de nuevo equipo, queda en observación. 06/02/2025: Se verifica estado de equipo, se encuentra fuga de agua por un lado de la carcasa del difusor, se decide retirar, acoplar una extensión en desagüe y aplicar silicona para tapar cualquier tipo de grieta, se deja en secado. 07/02/2025: Se instala carcasa de difusor, se verifica que ambas uniones del desagüe coincidan, se aplica silicona en esta parte para evitar fugas de agua futuras, se deja en secado. 10/02/2025: Se asiste al servicio, se verifica estado de equipo, se puede observar que la fuga de agua quedo corregida por completo. Estado final: En buen estado. Repuestos: No. | 2025-01-27 09:20 |  | 2025-01-27 10:16 | 2025-02-10 15:07 | 20451 | 19893 | 558 | 245400 | Media | 2025-01-27 09:07 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: nevera con fuga de agua. actividad realizada: se encuentra gotereo de agua en desagüe de carcasa de difusor se ve una reparación anterior , se procede a quitar la silicona en mal estado y se aplica silicona nueva. se pausa orden para realizar seguimiento al equipo 28/01/2025 se realiza seguimiento al equipo y se encuentra todavía con la filtración del agua se revisa la silicona que se aplico y se encuentra vencida, se aplica una silicona nueva proporcionada por almacén se deja orden en proceso 29/01/2025 se realiza seguimiento al equipo y se encuentra que la filtración de agua disminuyo considerablemente, se aplica mas silicona equipo en observación 30/01/2025 se realiza seguimiento al equipo y se encuentra aún filtrando agua se comunica al coordinador daniel cardona para solicitar que desocupen el equipo 31/01/2025 jeison piedrahita g. se revisa nevera y se encuentra fria, conectada y llena, se habla con el personal para desocuparla y desconectarla para intervenirla al día siguiente 1/02/2025 se encuentra nuevamente la nevera conectada y llena, el personal dice que no la pueden desocupar hasta el lunes porque les toca llevar otra nevera desde el sótano, se programa entonces para el lunes en la mañana. 05/02/2025: se asiste al servicio, se verifica estado de carcasa de difusor, se encuentra inclinada hacia abajo, lo que genera un codo en la tubería de desagüe, ocasionando acumulación de agua, se ajusta carcasa, se enciende de nuevo equipo, queda en observación. 06/02/2025: se verifica estado de equipo, se encuentra fuga de agua por un lado de la carcasa del difusor, se decide retirar, acoplar una extensión en desagüe y aplicar silicona para tapar cualquier tipo de grieta, se deja en secado. 07/02/2025: se instala carcasa de difusor, se verifica que ambas uniones del desagüe coincidan, se aplica silicona en esta parte para evitar fugas de agua futuras, se deja en secado. 10/02/2025: se asiste al servicio, se verifica estado de equipo, se puede observar que la fuga de agua quedo corregida por completo. estado final: en buen estado. repuestos: no. | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Monday | 0
107184 | CORRECTIVO | 1053806724 | fabio andres cano henao | REGULADOR DE OXIGENO Buenas tardes El regulador de oxigeno EB0853 tiene el accesorio para regular el oxigeno suelto, es el regulador de la bala mediana con la que transportamos los pacientes. El equipo se encuentra en la oficina del jefe Fabio. Michas gracias-. |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | URGENCIAS |  | REGULADOR DE OXÍGENO | 1182 |  | EB0853 | LINDE | MEDISELECT | 141233958 | 2025-01-04 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Perilla reventada. Actividad realizada: Se aplica sintesolda en ambas piezas, se deja secar el tiempo necesario para que esta solidifique de forma correcta, se instala de nuevo en regulador, se realizan pruebas de funcionamiento, se devuelve al servicio para ser nuevamente utilizado. Estado final: En buen estado. Repuestos: No. | 2025-01-02 14:25 |  | 2025-01-02 16:56 | 2025-01-02 17:23 | 27 | 0 | 27 | 243846 | Media | 2025-01-02 13:14 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: perilla reventada. actividad realizada: se aplica sintesolda en ambas piezas, se deja secar el tiempo necesario para que esta solidifique de forma correcta, se instala de nuevo en regulador, se realizan pruebas de funcionamiento, se devuelve al servicio para ser nuevamente utilizado. estado final: en buen estado. repuestos: no. | MAL_TRATO_FISICO, DESGASTE_NORMAL | ['MAL_TRATO_FISICO', 'DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Thursday | 3
106644 | CORRECTIVO | 1037649230 | LUISA FERNANDA CRISTANCHO PARRA | Silenciador fracturado en uno de sus extremos. Silenciador fracturado en uno de sus extremos. |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | UCIN | P7 CUB 8 | VENTILADOR | 1403 | 3297 |  | SLE | SLE4000 | 42268 | 2025-01-04 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Silenciador con acople reventado. Actividad realizada: Se informa en el servicio que es necesario imprimir en 3D la pieza. Se esperara hasta el día lunes 30 de diciembre para realizar impresión, ya que en este momento la impresora esta siendo utilizada. Se entrega en el servicio silenciador con acople impreso. Estado final: En buen estado. Repuestos: No. | 2024-12-28 08:26 |  | 2024-12-28 09:40 | 2025-01-02 08:01 | 7101 | 7047 | 54 | 243644 | Alta | 2024-12-27 20:03 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: silenciador con acople reventado. actividad realizada: se informa en el servicio que es necesario imprimir en 3d la pieza. se esperara hasta el día lunes 30 de diciembre para realizar impresión, ya que en este momento la impresora esta siendo utilizada. se entrega en el servicio silenciador con acople impreso. estado final: en buen estado. repuestos: no. | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2024 | 12 | 2024-12 | Saturday | 5
107226 | CORRECTIVO | 1001387124 | melissa quintero hernandez | pulsioxímetro de monitor malo Buenas noches para reportar el pulsioxímetro de el monitor no enciende Muchas Gracias |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | H3-T2 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1021 | 3059 |  | EDAN | M9 IBP | 301137-M12604350011-01 | 2025-01-11 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pinza de SpO2 sin funcionamiento. Actividad realizada: Se verifica funcionamiento, esta no genera ningún tipo de señal, se verifica conector, se encuentran cables sueltos, se sueldan de nuevo a conector, pero aun así no funciona, se verifica estado de diodos, el receptor no muestra ningún valor, se puede observar que la pinza a sido reparada anteriormente, donde se intercambio uno de sus cables, se conecta en conector con el cable correcto, pero no es posible dar soluciona la problema, se cambia por una nueva sacada de la bodega. Estado final: En buen estado. Repuestos: Si. | 2025-01-07 07:44 |  | 2025-01-07 09:06 | 2025-01-07 12:04 | 178 | 0 | 178 | 243974 | Media | 2025-01-04 21:21 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza de spo2 sin funcionamiento. actividad realizada: se verifica funcionamiento, esta no genera ningún tipo de señal, se verifica conector, se encuentran cables sueltos, se sueldan de nuevo a conector, pero aun así no funciona, se verifica estado de diodos, el receptor no muestra ningún valor, se puede observar que la pinza a sido reparada anteriormente, donde se intercambio uno de sus cables, se conecta en conector con el cable correcto, pero no es posible dar soluciona la problema, se cambia por una nueva sacada de la bodega. estado final: en buen estado. repuestos: si. | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Tuesday | 1
112787 | CORRECTIVO | 1036402881 | CRISTINA CASTAÑO RAMIREZ | 3062 monitor 3062 no esta fijado a carro. gracias |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | H3-T2 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1023 | 3062 |  | EDAN | M9 IBP | 301137-M12604730026-01 | 2025-02-22 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Monitor sin fijación a carro de transporte. Actividad realizada: Se busca tornillería la cual sirva para fijar monitos a carro de paro, se fija, se verifica que este quede bien ajustado, se devuelve al servicio para ser nuevamente utilizado Estado final: En buen estado. Repuestos: No. | 2025-02-21 11:48 |  | 2025-02-21 14:53 | 2025-02-21 15:34 | 41 | 0 | 41 | 247463 | Media | 2025-02-21 08:37 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: monitor sin fijación a carro de transporte. actividad realizada: se busca tornillería la cual sirva para fijar monitos a carro de paro, se fija, se verifica que este quede bien ajustado, se devuelve al servicio para ser nuevamente utilizado estado final: en buen estado. repuestos: no. | MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Friday | 4
111257 | CORRECTIVO | 1036950202 | yesica alejandra marin quintero | SENSOR DE SERVOCUNA Buen dia, por favor revisar sensor de servocuna del cubículo # 9, ya que se encuentra presentando intermitencia en el registro de temperatura y por ende no regula. Muchas Gracias. |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | UCIN |  | CUNA TÉRMICA | 434 | 3224 | 3224 | MEDIX | SM-401 | 5290 | 2025-02-15 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Sensor de temperatura en mal estado. Actividad realizada: Se verifica funcionamiento, se puede observar que l mover el sensor, el equipo arroja una alerta, la cual indica un mal funcionamiento del sensor, se decide cambiar por uno nuevo sacado de la bodega de repuestos, se entrega el servicio para ser nuevemente utilizado. Estado final: En buen estado. Repuestos: Si. | 2025-02-10 07:44 |  | 2025-02-10 10:46 | 2025-02-10 11:14 | 28 | 0 | 28 | 246501 | Media | 2025-02-10 02:34 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: sensor de temperatura en mal estado. actividad realizada: se verifica funcionamiento, se puede observar que l mover el sensor, el equipo arroja una alerta, la cual indica un mal funcionamiento del sensor, se decide cambiar por uno nuevo sacado de la bodega de repuestos, se entrega el servicio para ser nuevemente utilizado. estado final: en buen estado. repuestos: si. | MAL_TRATO_FISICO, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Monday | 0
107810 | CORRECTIVO | 39453590 | PAOLA ANDREA SANCHEZ ZAPATA | nevera de refrigeración cepas de cultivos Cordial saludo, nevera de refrigeración de cepas de cultivos presenta funcionamiento incorrecto, se subió la temperatura y no esta refrigerando. muchas gracias. |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | LABORATORIO |  | REFRIGERADOR | 423 | 1199 |  | MAXIFRIO | FREEZ |  | 2025-01-11 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Temperatura fuera de rango. Actividad realizada: Se verifica funcionamiento, se puede observar un aumente de temperatura sin posibilidad de alguna disminución, se desconecta equipo, se verifico estado de evaporador, ventiladores, se puede notar una acumulación de liquido, lo que se puede suponer que el evaporador estuvo con acumulación de hielo, se deja equipo en observación. Se estado de capacitores, conexiones, se verifica voltaje, se encuentra una perdida de este en uno de sus contactos, se pude notar corto en cable, se recorta tramo quemado, se verifica que quede asegurado a la conexión, se verifica funcionamiento, temperatura comienza a descender. Se verifica funcionamiento, equipo en perfecto estado. Estado final: En buen estado. Repuestos: No. | 2025-01-10 07:33 |  | 2025-01-10 07:38 | 2025-01-10 16:53 | 555 | 379 | 176 | 244261 | Media | 2025-01-10 07:20 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: temperatura fuera de rango. actividad realizada: se verifica funcionamiento, se puede observar un aumente de temperatura sin posibilidad de alguna disminución, se desconecta equipo, se verifico estado de evaporador, ventiladores, se puede notar una acumulación de liquido, lo que se puede suponer que el evaporador estuvo con acumulación de hielo, se deja equipo en observación. se estado de capacitores, conexiones, se verifica voltaje, se encuentra una perdida de este en uno de sus contactos, se pude notar corto en cable, se recorta tramo quemado, se verifica que quede asegurado a la conexión, se verifica funcionamiento, temperatura comienza a descender. se verifica funcionamiento, equipo en perfecto estado. estado final: en buen estado. repuestos: no. | MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Friday | 4
114803 | CORRECTIVO | 1001386855 | CAROLINA SEPULVEDA ARISTIZABAL | buenas tardes buenas tardes solicito cambio de pulsioxímetro muchas gracias |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | H3-T2 | CUARTO DE EQUIPOS | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1024 | 3063 |  | EDAN | M9 IBP | 301137-M12604350020-01 | 2025-04-26 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pinza de SpO2 con cables sueltos en conector. Actividad realizada: Se recorta tramo de cables sueltos, se solda nuevamente a conector, se verifica funcionamiento, pero no sensa, se verifica estado de diodos, se encuentran en buen estado, se verifica estado de cable, se puede notar que al sacudirlo se genera la señal, no es posible repararla, ya que en el tramo donde se pierde la señal, quedaría muy corta para las necesidades del servicio. se busca en bodega, pero no se encuentra repuesto. 28/04/2025:Se entrega en servicio repuesto de pinza de SpO2 Estado final: En buen estado. Repuestos: Si. | 2025-04-22 09:36 |  | 2025-04-22 14:36 | 2025-04-28 16:20 | 8744 | 8641 | 103 | 251607 | Media | 2025-04-21 13:46 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza de spo2 con cables sueltos en conector. actividad realizada: se recorta tramo de cables sueltos, se solda nuevamente a conector, se verifica funcionamiento, pero no sensa, se verifica estado de diodos, se encuentran en buen estado, se verifica estado de cable, se puede notar que al sacudirlo se genera la señal, no es posible repararla, ya que en el tramo donde se pierde la señal, quedaría muy corta para las necesidades del servicio. se busca en bodega, pero no se encuentra repuesto. 28/04/2025:se entrega en servicio repuesto de pinza de spo2 estado final: en buen estado. repuestos: si. | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Tuesday | 1
107956 | CORRECTIVO | 1007346623 | VERONICA MARIA AGUDELO ATEHORTUA | ekg disfuncional electrocardiografo con disfuncion de la bateria, y no imprime completo asi este conectado a la fuente de la luz, en la mitad del examen se apaga. |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | UCIA | CUARTO DE EQUIPOS 4 PISO | ELECTROCARDIÓGRAFO | 503 | 3290 |  | FUKUDA DENSHI | CARDIMAX FX-7102 | 50005557 | 2025-01-18 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Cargador de Electrocardiógrafo malo. Actividad realizada: Se verifica funcionamiento de equipo, este arroja batería baja, se verifica cargador, se puede observar que el equipo no lo reconoce, se nota corte en cable, se recorta tramo, se solda nuevamente, se verifica funcionamiento, pero no es reconocido por equipo, se desacopla cargador, se verifica internamente, se observa perdida de voltaje en algunos puntos, se busca en repuestos en buen estado del taller, no se encuentra uno para reemplazar, se informa coordinador Daniel Cardona, para saber cómo proceder. Se prueba nuevo cargador, se verifica impresión con ayuda de equipo patrón, equipo queda en buen estado. Estado final: En buen estado. Repuestos: No. | 2025-01-13 06:59 |  | 2025-01-13 07:00 | 2025-01-15 07:36 | 2916 | 2694 | 222 | 244401 | Media | 2025-01-13 03:52 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cargador de electrocardiógrafo malo. actividad realizada: se verifica funcionamiento de equipo, este arroja batería baja, se verifica cargador, se puede observar que el equipo no lo reconoce, se nota corte en cable, se recorta tramo, se solda nuevamente, se verifica funcionamiento, pero no es reconocido por equipo, se desacopla cargador, se verifica internamente, se observa perdida de voltaje en algunos puntos, se busca en repuestos en buen estado del taller, no se encuentra uno para reemplazar, se informa coordinador daniel cardona, para saber cómo proceder. se prueba nuevo cargador, se verifica impresión con ayuda de equipo patrón, equipo queda en buen estado. estado final: en buen estado. repuestos: no. | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Monday | 0
107701 | CORRECTIVO | 1036966928 | ALISON MORENO TIRADO | ELECTRODO MALO CADWELL Buenas tardes , tenemos 2 electrodos malos de cadwell por favor revisar, muchas gracias. |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO 230 | ELECTROENCEFALOGRAFO - POLISOMNÓGRAFO | 505 | 4073 |  | CADWELL | EASY III | 1801IX91-09-010 | 2025-01-11 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Electrodos con alta impedancia. Actividad realizada: Se verifica valores de impedancia los cuales se encuentran por fuera del rango permitido, se cambian por unos nuevos sacados de la bodega de repuesto. Estado final: En buen estado. Repuestos: Si. | 2025-01-09 14:03 |  | 2025-01-10 15:28 | 2025-01-10 16:04 | 36 | 0 | 36 | 244236 | Media | 2025-01-09 13:49 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: electrodos con alta impedancia. actividad realizada: se verifica valores de impedancia los cuales se encuentran por fuera del rango permitido, se cambian por unos nuevos sacados de la bodega de repuesto. estado final: en buen estado. repuestos: si. | MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Thursday | 3
113980 | CORRECTIVO | 1038418449 | daniela rios arbelaez | EKG DISFUNCIONAL CABLE DE EKG ROTO, MUESRA ERROR DE BATERIA Y NO SALE D2 LARGO N INFORME, MUCAS GTRACIAS |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | UCIA |  | ELECTROCARDIÓGRAFO | 503 | 3290 |  | FUKUDA DENSHI | CARDIMAX FX-7102 | 50005557 | 2025-03-29 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Convertidor de voltaje malo. Actividad realizada: Se verifica funcionamiento de equipo, se puede notar que no reconoce el cargador, se verifica estado de cargador, se puede observar que no hay salida de voltaje desde el convertidos, se busca otro en los repuesto en buen estado del taller, se solda conector de equipo a este nuevo convertidor, se verifica funcionamiento, equipo ya reconoce el cargador, se devuelve al servicio para ser nuevamente utilizado. Estado final: En buen estado. Repuestos: No. | 2025-03-27 10:53 |  | 2025-03-27 14:58 | 2025-03-27 17:28 | 150 | 0 | 150 | 249962 | Media | 2025-03-27 10:31 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: convertidor de voltaje malo. actividad realizada: se verifica funcionamiento de equipo, se puede notar que no reconoce el cargador, se verifica estado de cargador, se puede observar que no hay salida de voltaje desde el convertidos, se busca otro en los repuesto en buen estado del taller, se solda conector de equipo a este nuevo convertidor, se verifica funcionamiento, equipo ya reconoce el cargador, se devuelve al servicio para ser nuevamente utilizado. estado final: en buen estado. repuestos: no. | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Thursday | 3
107604 | CORRECTIVO | 1036966928 | ALISON MORENO TIRADO | ELECTRODO MALO CADWELL Buenos dias, por favor revisar y/o cambiar 3 electrodos de cadwell que estan presentando interferencia, se prueba con paciente y se realiza prueba de sencibilidad y da valor de 100. Muchas gracias |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  |  |  | ELECTROENCEFALOGRAFO - POLISOMNÓGRAFO | 505 | 4073 |  | CADWELL | EASY III | 1801IX91-09-010 | 2025-01-11 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Electrodo son valores de impedancia fuera de lo permitido. Actividad realizada: Se verifica valores de impedancia, se encuentra que uno de los electrodos reportados, esta por fuera de lo permitido, se cambia por uno nuevo sacado de la bodega de repuestos. Estado final: En buen estado. Repuestos: Si. | 2025-01-09 07:33 |  | 2025-01-09 10:02 | 2025-01-09 10:36 | 34 | 0 | 34 | 244159 | Media | 2025-01-09 05:44 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: electrodo son valores de impedancia fuera de lo permitido. actividad realizada: se verifica valores de impedancia, se encuentra que uno de los electrodos reportados, esta por fuera de lo permitido, se cambia por uno nuevo sacado de la bodega de repuestos. estado final: en buen estado. repuestos: si. | MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Thursday | 3
106693 | CORRECTIVO | 1001640011 | LUIS ARBEY GIRALDO MORALES | ELECTRODO MALO CADWELL Buenas trades, por favor cambair 3 electrdos de cadwell del equipo 1 que estan causando interferencia, se probo con vcapaciente y en el equipo.Muchas gracias |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  |  |  | ELECTROENCEFALOGRAFO - POLISOMNÓGRAFO | 505 | 4073 |  | CADWELL | EASY III | 1801IX91-09-010 | 2025-01-04 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Electrodos malos. Actividad realizada: Se verifica estado de impedancia y continuidad, se encuentra fuera de los valores permitidos, se cambian por unos nuevos sacados de la bodega de repuestos. Estado final: En buen estado. Repuestos: Si | 2024-12-30 15:59 |  | 2024-12-30 16:02 | 2024-12-30 17:03 | 62 | 0 | 62 | 243735 | Media | 2024-12-30 14:59 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: electrodos malos. actividad realizada: se verifica estado de impedancia y continuidad, se encuentra fuera de los valores permitidos, se cambian por unos nuevos sacados de la bodega de repuestos. estado final: en buen estado. repuestos: si | MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2024 | 12 | 2024-12 | Monday | 0
113453 | CORRECTIVO | 1098785936 | jennifer tatiana castillo hernandez | Infusor defectoso Se evidencia infusor fisura en globo |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | UCIP |  | INFUSOR | 798 |  | EB0895 | RIESTER | MANUAL | 171021980 | 2025-03-15 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pera con orificio. Actividad realizada: Se cambia pera en mal estado por una nueva sacada de la bodega de repuestos. Estado final: En buen estado. Repuestos: Si. | 2025-03-08 15:38 |  | 2025-03-08 16:26 | 2025-03-08 16:46 | 20 | 0 | 20 | 248653 | Media | 2025-03-08 15:05 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pera con orificio. actividad realizada: se cambia pera en mal estado por una nueva sacada de la bodega de repuestos. estado final: en buen estado. repuestos: si. | MAL_TRATO_FISICO, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Saturday | 5
115113 | CORRECTIVO | 1036932398 | esneyder alexander garcia garcia | MANGAS AISLADOR PERFORADA Cordial saludo, reporto mangas perforadas del aislador, agradezco si las pueden recoger hoy a las 5. |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | AISLADOR ASÉPTICO | 584 | 4227 |  | GERMFREE | LFGI-3-USP | 3S-15-LGU-17915 | 2025-05-03 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Manga de cabina con agujero. Actividad realizada: Se retira suciedad de área de agujero con ayuda de lija, se sella agujero con ayuda de parche y pega para parches, se verifica firmeza de parche, se devuelve al servicio, para ser nuevamente utilizada. Estado final: En buen estado. Repuestos: No. | 2025-04-29 15:32 |  | 2025-04-29 16:37 | 2025-04-29 17:35 | 57 | 0 | 57 | 252264 | Media | 2025-04-29 15:22 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: manga de cabina con agujero. actividad realizada: se retira suciedad de área de agujero con ayuda de lija, se sella agujero con ayuda de parche y pega para parches, se verifica firmeza de parche, se devuelve al servicio, para ser nuevamente utilizada. estado final: en buen estado. repuestos: no. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Tuesday | 1
115157 | CORRECTIVO | 1036932398 | esneyder alexander garcia garcia | Mantenimiento correctivo Manga aislador 2297 Cordial saludo, Reporto avería manga de aislador de Oncologia Gracias por el apoyo |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | AISLADOR ASÉPTICO | 584 | 4227 |  | GERMFREE | LFGI-3-USP | 3S-15-LGU-17915 | 2025-05-03 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Manga de cabina con agujero. Actividad realizada: Se retira suciedad de área de agujero con ayuda de lija, se sella agujero con ayuda de parche y pega para parches, se verifica firmeza de parche, se devuelve al servicio, para ser nuevamente utilizada. Estado final: En buen estado. Repuestos: No. | 2025-04-30 17:31 |  | 2025-04-30 17:34 | 2025-04-30 18:04 | 31 | 0 | 31 | 252380 | Media | 2025-04-30 17:09 | REALIZADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: manga de cabina con agujero. actividad realizada: se retira suciedad de área de agujero con ayuda de lija, se sella agujero con ayuda de parche y pega para parches, se verifica firmeza de parche, se devuelve al servicio, para ser nuevamente utilizada. estado final: en buen estado. repuestos: no. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Wednesday | 2
112210 | CORRECTIVO | 1007326996 | SARA VALENTINA GOMEZ ZULUAGA | Control de cama Favor revisar cableado del control de la cama Muchas gracias |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | TRASPLANTES |  | CAMA ELÉCTRICA | 267 | 1990 |  | LOS PINOS | 740LV.05 | 49989 | 2025-02-22 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Control con cables expuestos. Actividad realizada: Se introduce tramo con cables expuestos dentro de carcasa de control, se verifica funcionamiento, equipo queda en buen estado. Estado final: En buen estado. Repuestos: No. | 2025-02-18 07:50 |  | 2025-02-18 09:28 | 2025-02-18 10:56 | 87 | 0 | 87 | 247083 | Media | 2025-02-18 07:12 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: control con cables expuestos. actividad realizada: se introduce tramo con cables expuestos dentro de carcasa de control, se verifica funcionamiento, equipo queda en buen estado. estado final: en buen estado. repuestos: no. | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Tuesday | 1
112731 | CORRECTIVO | 1007291034 | JENIFER OSPINA PEREZ | Control de cama malo Buenas tardes me pueden colaborar con el cable del control de la cama de la habitacion 526, muchas gracias |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | H5-T2 |  | CAMA ELÉCTRICA | 311 | 3770 |  | LOS PINOS | 740 | 510114 | 2025-02-22 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Control en mal estado. Actividad realizada: Se verifica estado de cable, tarjeta interna, se realiza limpieza de tarjeta, se rectifica soldadura de conector de cable, se intercambia tarjeta con la de otros controles, para descartar cual parte es la que genera falla, se puede observar que con otra tarjeta en equipo funcionan de forma correcta, como no fue posible reparar, se decide cambiar por uno nuevos. Estado final: En buen estado. Repuestos: Si. | 2025-02-20 13:18 |  | 2025-02-20 13:47 | 2025-02-20 16:13 | 146 | 59 | 87 | 247358 | Media | 2025-02-20 12:07 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: control en mal estado. actividad realizada: se verifica estado de cable, tarjeta interna, se realiza limpieza de tarjeta, se rectifica soldadura de conector de cable, se intercambia tarjeta con la de otros controles, para descartar cual parte es la que genera falla, se puede observar que con otra tarjeta en equipo funcionan de forma correcta, como no fue posible reparar, se decide cambiar por uno nuevos. estado final: en buen estado. repuestos: si. | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Thursday | 3
112185 | CORRECTIVO | 1152454249 | catalina arango gomez | Centrífuga descalibrada La centrífuga no se estabiliza al realizar s función. Se le calibran bien los tubos, sin embargo no corrige. |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | LABORATORIO |  | CENTRÍFUGA | 400 |  | EB0979 | DISPROLAB | 6500 | 136234 | 2025-02-22 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Carcasa de equipo en mal estado lo que genera vibración. Actividad realizada: Se verifica funcionamiento, lo que muestra una vibración fuera de lo normal, se verifica estado de equipo y se puede observar una de sus uniones reventadas, se desacopla equipo para reparar. Se aplica sinetsolda para unir partes reventadas, se deja secar, se verifica funcionamiento, vibración desaparece. Estado final: En buen estado. Repuestos: No. | 2025-02-17 14:42 |  | 2025-02-17 14:43 | 2025-02-18 17:27 | 1605 | 1410 | 195 | 247041 | Media | 2025-02-17 13:14 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: carcasa de equipo en mal estado lo que genera vibración. actividad realizada: se verifica funcionamiento, lo que muestra una vibración fuera de lo normal, se verifica estado de equipo y se puede observar una de sus uniones reventadas, se desacopla equipo para reparar. se aplica sinetsolda para unir partes reventadas, se deja secar, se verifica funcionamiento, vibración desaparece. estado final: en buen estado. repuestos: no. | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Monday | 0
115066 | CORRECTIVO | 32141002 | edna isabel perez rave | CAMA 10 ALBERGUE LLANTAS CON DESGASTE CAMA 10 LLANTAS CON DESGASTE, QUE SUELTAN PEDAZOS NEGROS, ALBERGUE ASSDAVOL CARRERA 54B # 37-19 VILLAS DEL RIO, por favor revisar y reparar, Gracias |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | SOMER HOGAR |  | CAMA ELÉCTRICA | 351 | 3031 |  | DOMETAL | QUAXAR | 00000-37166 | 2025-05-03 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Cama con llantas en mal estado. Actividad realizada: Se cambian las cuatro llantas que estaban en mal estado por otras casadas de la bodega de repuestos, las cuales costo mucho sacarlas por el oxido, fue necesario reducir el espesor con ayuda del esmeril, ya que las nuevas no querían entrar. Estado final: En buen estado. Repuestos: Si. | 2025-04-28 10:59 |  | 2025-04-28 12:15 | 2025-04-28 15:38 | 203 | 0 | 203 | 252101 | Media | 2025-04-28 08:44 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cama con llantas en mal estado. actividad realizada: se cambian las cuatro llantas que estaban en mal estado por otras casadas de la bodega de repuestos, las cuales costo mucho sacarlas por el oxido, fue necesario reducir el espesor con ayuda del esmeril, ya que las nuevas no querían entrar. estado final: en buen estado. repuestos: si. | MAL_TRATO_FISICO, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Monday | 0
112207 | CORRECTIVO | 1007326996 | SARA VALENTINA GOMEZ ZULUAGA | Control de cama Favor revisar cableado del control de la cama Muchas gracias |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | TRASPLANTES |  | CAMA ELÉCTRICA | 344 | 1992 |  | LOS PINOS | 740LV.05 | 49982 | 2025-02-22 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Control con cables expuestos. Actividad realizada: Se recorta tramo con cables expuestos, se solda nuevamente a tarjeta interna, se verifica fucnionamiento, equipo en buen estado. Estado final: En buen estado. Repuestos: | 2025-02-18 07:37 |  | 2025-02-18 07:37 | 2025-02-18 09:28 | 111 | 0 | 111 | 247085 | Media | 2025-02-18 07:13 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: control con cables expuestos. actividad realizada: se recorta tramo con cables expuestos, se solda nuevamente a tarjeta interna, se verifica fucnionamiento, equipo en buen estado. estado final: en buen estado. repuestos: | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Tuesday | 1
111909 | CORRECTIVO | 43971775 | BIBIANA ALVAREZ MONTOYA | daño estructural Buen día, para solicitar arreglo de la lampara infrarroja mencionada, ya que la campana de la bombilla se desprendió del brazo que la sostiene, gracias |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | FISIOTERAPIA |  | LÁMPARA INFRAROJA | 826 |  | EB0847 | INTERFISICA | DE PISO | EB0847 | 2025-02-15 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Socket reventado. Actividad realizada: Se cambia socket en mal estado por uno nuevo sacado de la bodega de repuestos, se verifica funcionamiento, equipo queda en buen estado. Estado final: En buen estado. Repuestos: Si. | 2025-02-14 07:38 |  | 2025-02-14 12:10 | 2025-02-14 13:00 | 51 | 0 | 51 | 246833 | Media | 2025-02-14 07:24 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: socket reventado. actividad realizada: se cambia socket en mal estado por uno nuevo sacado de la bodega de repuestos, se verifica funcionamiento, equipo queda en buen estado. estado final: en buen estado. repuestos: si. | MAL_TRATO_FISICO, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Friday | 4
112112 | CORRECTIVO | 1053783330 | sebastian cruz peñaranda | infusor pierde presion. infusor pierde presión. |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | UCIP |  | INFUSOR | 800 |  | EB0897 | RIESTER | MANUAL | 171021981 | 2025-02-22 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Equipo con puntero suelto y fuga de aire. Actividad realizada: Se desacopla equipo, se instala puntero, se verifica funcionamiento, se puede observar perdida de presión, se verifica manómetro internamente, se puede notar una pequeña fuga, se aplica sintesolda, se deja secar, se verifica fucnionamiento, figa queda corregida, se devuelve equipo al servicio para ser nuevamente utilizado. Estado final: En buen estado Repuestos: No. | 2025-02-15 07:38 |  | 2025-02-15 08:03 | 2025-02-15 11:35 | 212 | 93 | 119 | 246922 | Media | 2025-02-15 04:36 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo con puntero suelto y fuga de aire. actividad realizada: se desacopla equipo, se instala puntero, se verifica funcionamiento, se puede observar perdida de presión, se verifica manómetro internamente, se puede notar una pequeña fuga, se aplica sintesolda, se deja secar, se verifica fucnionamiento, figa queda corregida, se devuelve equipo al servicio para ser nuevamente utilizado. estado final: en buen estado repuestos: no. | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Saturday | 5
112725 | CORRECTIVO | 1036964118 | laura sofia usme franco | Baranda de la cama 222b no funciona Baranda de la cama 222B , No se sostiene, muchas gracias. |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | H2-T1 |  | CAMA ELÉCTRICA | 216 | 1082 |  | LOS PINOS | 740LV.05 | 49986 | 2025-02-22 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Manija tipo Mazda reventada. Actividad realizada: Se encuentra manija de baranda reventada, se cambia por una nueva sacada de la bodega de repuestos, se verifica funcionamiento, equipo queda en buen estado. Estado final: En buen estado. Repuestos: Si. | 2025-02-20 11:56 |  | 2025-02-20 16:13 | 2025-02-20 17:09 | 57 | 0 | 57 | 247342 | Alta | 2025-02-20 11:31 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: manija tipo mazda reventada. actividad realizada: se encuentra manija de baranda reventada, se cambia por una nueva sacada de la bodega de repuestos, se verifica funcionamiento, equipo queda en buen estado. estado final: en buen estado. repuestos: si. | MAL_TRATO_FISICO, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Thursday | 3
112662 | CORRECTIVO | 1036402881 | CRISTINA CASTAÑO RAMIREZ | 246 buenas tardes por favor revisar frenos cama 246 no son efectivos. gracias |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | H2-T2 |  | CAMA ELÉCTRICA | 240 | 2470 |  | DOMETAL | 131-71 | 2058-404 | 2025-02-22 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Llanta con freno malo. Actividad realizada: Se cambia llanta en mal estado por una nueva sacada de la bodega de repuestos. Estado final: En buen estado. Repuestos: Si. | 2025-02-19 16:11 |  | 2025-02-19 16:14 | 2025-02-19 17:00 | 47 | 0 | 47 | 247251 | Media | 2025-02-19 12:48 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: llanta con freno malo. actividad realizada: se cambia llanta en mal estado por una nueva sacada de la bodega de repuestos. estado final: en buen estado. repuestos: si. | MAL_TRATO_FISICO, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Wednesday | 2
107185 | CORRECTIVO | 1036402881 | CRISTINA CASTAÑO RAMIREZ | 305 Buenas tardes cable de cama habitación 305 se observa con cables expuestos. GRACIAS |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | H3-T1 |  | CAMA ELÉCTRICA | 245 | 1976 |  | LOS PINOS | 740LV.05 | 50003 | 2025-01-04 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Cable de control sin recubrimiento. Actividad realizada: Se recorta tramo de cable sin recubrimiento, se solda de nuevo a tarjeta eléctrica, se verifica funcionamiento, queda en buen estado de funcionamiento. Estado final: En buen estado. Repuestos: No. | 2025-01-02 14:27 |  | 2025-01-02 15:02 | 2025-01-02 16:52 | 110 | 0 | 110 | 243850 | Media | 2025-01-02 13:31 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cable de control sin recubrimiento. actividad realizada: se recorta tramo de cable sin recubrimiento, se solda de nuevo a tarjeta eléctrica, se verifica funcionamiento, queda en buen estado de funcionamiento. estado final: en buen estado. repuestos: no. | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Thursday | 3
107950 | CORRECTIVO | 1036402881 | CRISTINA CASTAÑO RAMIREZ | 235 Buenos dias por favor revisar barandas de cama habitación 235. GRACIAS |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | H2-T2 |  | CAMA ELÉCTRICA | 235 | 2467 |  | DOMETAL | 131-71 | 2058-402 | 2025-01-18 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Baranda con sistema de trinquete reventado. Actividad realizada: Se puede observar baranda sin posibilidad de asegurarse a cama, se verifica en taller, repuesto para reemplazar trinquete en mal estado, se reemplaza, se verifica funcionamiento, se asegura que este quede firme al sujetarse. Estado final: En buen estado. Repuestos: No. | 2025-01-11 09:53 |  | 2025-01-11 10:12 | 2025-01-11 13:59 | 227 | 72 | 155 | 244352 | Media | 2025-01-11 09:41 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: baranda con sistema de trinquete reventado. actividad realizada: se puede observar baranda sin posibilidad de asegurarse a cama, se verifica en taller, repuesto para reemplazar trinquete en mal estado, se reemplaza, se verifica funcionamiento, se asegura que este quede firme al sujetarse. estado final: en buen estado. repuestos: no. | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Saturday | 5
107949 | CORRECTIVO | 1036402881 | CRISTINA CASTAÑO RAMIREZ | 248 Buenos dias por favor revisar frenos cama habitación 248. GRACIAS |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | H2-T2 |  | CAMA ELÉCTRICA | 242 | 2445 |  | DOMETAL | 131-71 |  | 2025-01-18 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Se encuentran frenos en mal estado. Actividad realizada: Se cambian llantas de la parte inferior, ya que las que tenia originalmente no frenaban de forma correcta. Estado final: En buen estado. Repuestos: SI. | 2025-01-11 09:51 |  | 2025-01-11 14:04 | 2025-01-11 15:43 | 99 | 0 | 99 | 244354 | Media | 2025-01-11 09:42 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se encuentran frenos en mal estado. actividad realizada: se cambian llantas de la parte inferior, ya que las que tenia originalmente no frenaban de forma correcta. estado final: en buen estado. repuestos: si. | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Saturday | 5
107197 | CORRECTIVO | 1088331848 | MICHELLE ZAPATA OLARTE | cable de base humidificadora se conecta al equipo y no muestra temperatura, equipo que presenta alarma. |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | UCIP |  | HUMIDIFICADOR | 745 | 4035 |  | FISHER & PYKEL | MR850JSU | 160224283417 | 2025-01-04 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Sensor de temperatura con interferencia. Actividad realizada: Se verifica funcionamiento de sensor comparándolo con otro del servicio, se puede notar que el equipo no lo reconoce en repetidas ocasiones, se ajusta cable, pero aun así no es posible corregir problema, se decide reemplazarlo por uno nuevo sacado de la bodega de repuestos, se verifica funcionamiento, problema queda corregido. Estado final: En buen estado. Repuestos: Si. | 2025-01-03 07:32 |  | 2025-01-03 07:34 | 2025-01-03 09:03 | 89 | 0 | 89 | 243882 | Media | 2025-01-03 01:58 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: sensor de temperatura con interferencia. actividad realizada: se verifica funcionamiento de sensor comparándolo con otro del servicio, se puede notar que el equipo no lo reconoce en repetidas ocasiones, se ajusta cable, pero aun así no es posible corregir problema, se decide reemplazarlo por uno nuevo sacado de la bodega de repuestos, se verifica funcionamiento, problema queda corregido. estado final: en buen estado. repuestos: si. | MAL_MANEJO_CABLES, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_MANEJO_CABLES', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Friday | 4
114825 | CORRECTIVO | 1036402881 | CRISTINA CASTAÑO RAMIREZ | 212d buenos dias por favor revisar cable control de cama 212d. gracias |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | H2-T1 |  | CAMA ELÉCTRICA | 204 | 2339 |  | LOS PINOS | 740LV.05 | 52726 | 2025-04-26 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Control de cama con recubrimiento de cable en mal estado. Actividad realizada: Se recorta tramo de recubrimiento en mal estado, se introduce tramo de cables sin este a carcasa de control, se asegura con amarra, se acopla de nuevo carcasa, se instala de nuevo a cama eléctrica, se verifica funcionamiento, equipo queda en buen estado. Estado final: En buen estado. Repuestos: No. | 2025-04-22 12:49 |  | 2025-04-22 13:45 | 2025-04-22 14:36 | 51 | 0 | 51 | 251676 | Media | 2025-04-22 07:18 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: control de cama con recubrimiento de cable en mal estado. actividad realizada: se recorta tramo de recubrimiento en mal estado, se introduce tramo de cables sin este a carcasa de control, se asegura con amarra, se acopla de nuevo carcasa, se instala de nuevo a cama eléctrica, se verifica funcionamiento, equipo queda en buen estado. estado final: en buen estado. repuestos: no. | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Tuesday | 1
113656 | CORRECTIVO | 1036402881 | CRISTINA CASTAÑO RAMIREZ | 106b buenas tardes barandas cama 106b oxidadas. GRACIAS |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | H1-T1 | HAB 106 | CAMA ELÉCTRICA | 180 | 1996 |  | LOS PINOS | 740LV.05 | 47472 | 2025-03-15 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Barandas derechas oxidadas Actividad realizada: Se desmontan ambas barandas, se retira oxido, se lijan y pintan nuevamente, se dejan en secado para instalación al día siguiente. Se instala baranda nuevamente, se verifica funcionamiento, equipo quede en buen estado. Estado final: En buen estado. Repuestos: No. | 2025-03-14 16:11 |  | 2025-03-14 16:12 | 2025-03-15 10:45 | 1114 | 794 | 320 | 249144 | Media | 2025-03-14 14:58 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: barandas derechas oxidadas actividad realizada: se desmontan ambas barandas, se retira oxido, se lijan y pintan nuevamente, se dejan en secado para instalación al día siguiente. se instala baranda nuevamente, se verifica funcionamiento, equipo quede en buen estado. estado final: en buen estado. repuestos: no. | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Friday | 4
112684 | CORRECTIVO | 24395448 | beatriz elena holguin cañaveral | POR FAVOR REVISAR CAMA 311B ESTA DESLINEADA BARAND POR FAVOR REVISAR CAMA 311B ESTA DESLINEADA BARANDAS,GRACIAS |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | H3-T1 | HAB 311 | CAMA ELÉCTRICA | 160 | 2714 |  | DOMETAL | QUAXAR | 00000-37177 | 2025-02-22 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Balancín reventado. Actividad realizada: Se puede observar uno de los balancines en mal estado, se cambia por uno nuevo sacado de la bodega de repuestos, se verifica funcionamiento, cama queda en buen estado. Estado final: En buen estado. Repuestos: Si. | 2025-02-20 07:38 |  | 2025-02-20 08:06 | 2025-02-20 10:07 | 121 | 0 | 121 | 247283 | Media | 2025-02-19 19:38 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: balancín reventado. actividad realizada: se puede observar uno de los balancines en mal estado, se cambia por uno nuevo sacado de la bodega de repuestos, se verifica funcionamiento, cama queda en buen estado. estado final: en buen estado. repuestos: si. | MAL_TRATO_FISICO, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Thursday | 3
107200 | CORRECTIVO | 1234890498 | glenis giseth perez gonzalez | TORRE STORZ UROLOGIA TORRE STORZ UROLOGIA FUNCIONAMIENTO INCORRECTO DE LA PANTALLA |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | CIRUGÍA |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-01-04 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Equipo con interferencia eléctrica. Actividad realizada: Se asiste al servicio, se puede observar interferencia en la pantalla del equipo durante el procedimiento que están llevando acabo, esto sucede al utilizar el electrobisturi y la torre de laparoscopia al mismo tiempo, encargado del servicio informa, que esto siempre sucede en este quirófano #2, al unir los dos equipos se producen interferencias, hasta llegar a apagar el quipo, se informa a coordinador lo observado, este comunica que se dará a conocer al área de ambiente físico lo ocurrido para revisar los tomas de energía de este quirófano. Estado final: En buen estado. Repuestos: No. | 2025-01-03 08:33 |  | 2025-01-03 09:07 | 2025-01-03 09:33 | 26 | 0 | 26 | 243890 | Media | 2025-01-03 08:31 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: equipo con interferencia eléctrica. actividad realizada: se asiste al servicio, se puede observar interferencia en la pantalla del equipo durante el procedimiento que están llevando acabo, esto sucede al utilizar el electrobisturi y la torre de laparoscopia al mismo tiempo, encargado del servicio informa, que esto siempre sucede en este quirófano #2, al unir los dos equipos se producen interferencias, hasta llegar a apagar el quipo, se informa a coordinador lo observado, este comunica que se dará a conocer al área de ambiente físico lo ocurrido para revisar los tomas de energía de este quirófano. estado final: en buen estado. repuestos: no. | DESGASTE_NORMAL | ['DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Friday | 4
110437 | CORRECTIVO | 39447255 | MARIA SULENY CASTRILLON MARIN | cama de la habitacion 243 cama de la habitacion 243 del control de la cama no sube ni baja , no esta funcionando gracias |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | H2-T2 |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-02-08 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Se asiste al servicio, se encuentra equipo con paciente aislado. | 2025-02-06 15:49 |  | 2025-02-06 15:49 | 2025-02-06 16:12 | 23 | 0 | 23 | 246274 | Media | 2025-02-06 05:22 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | se asiste al servicio, se encuentra equipo con paciente aislado. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Thursday | 3
112205 | CORRECTIVO | 1036924670 | CARLOS ANDRES VILLEGAS SOTO | ERRO EN LA PANTALLA SE REINICIARON LOS QUIPOS Y AL MOMENTO DE ENCENRLO APARECE UN ERROR |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | IMAGENOLOGÍA |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-02-22 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Orden asignada por error, ya había sido resuelta. Diagnostico: Actividad realizada: Estado final: Repuestos: | 2025-02-18 07:33 |  | 2025-02-18 07:34 | 2025-02-20 10:11 | 3036 | 3031 | 5 | 247078 | Media | 2025-02-17 18:41 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | orden asignada por error, ya había sido resuelta. diagnostico: actividad realizada: estado final: repuestos: | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Tuesday | 1
114694 | CORRECTIVO | 1040037793 | YULI MILENA ANGEL RODAS | CABLE DE SENSOR CABLE DE SENSOR MALO, NO PERMITE LA CALIBRACION DEL SENSOR DE FLUJO |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | UCIN |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-04-19 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Cable sensor de flujo en buen estado. Actividad realizada: Se verifica funcionamiento de cable, se realiza calibración, se deja equipo ciclando por un tiempo prudente para descartar un mal funcionamiento, pero se puede observar que este funcionan de forma correcta. Estado final: En buen estado. Repuestos: No. | 2025-04-17 04:42 |  | 2025-04-21 15:10 | 2025-04-21 16:03 | 53 | 0 | 53 | 251485 | Alta | 2025-04-17 04:42 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: cable sensor de flujo en buen estado. actividad realizada: se verifica funcionamiento de cable, se realiza calibración, se deja equipo ciclando por un tiempo prudente para descartar un mal funcionamiento, pero se puede observar que este funcionan de forma correcta. estado final: en buen estado. repuestos: no. | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES, DESGASTE_NORMAL | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Thursday | 3
111313 | CORRECTIVO | 1036936369 | DIANA CRISTINA GARCIA FLOREZ | Monaco no abre para trabajar Buenas tardes se reporta Mónaco de la unidad de radioterapia , presenta fallas para abrir y realizar planeación de tratamientos. Gracias |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | RADIOTERAPIA |  | ACELERADOR LINEAL | 523 | 3964 |  | NUCLETRON - ELEKTA | INFINITY | 154567 | 2025-02-15 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | 10/02/2025 Se reporta equipo a proveedor, pendiente visita. 18/02/2025 Porveedor realiza conexión remota la equipo, no es posible solucionar la fala se debe escalar el caso a fabrica 19/02/2025 Se siguen indicaciones via telefonica del proveedor con respectoa ajustes y ademas se realiza acompañamiento durante acceso remoto. Sistema fucionando pero se deja en observación 21/02/2025 Equipo funciona correctamente. | 2025-02-10 17:04 |  | 2025-02-10 18:00 | 2025-02-21 11:49 | 15470 | 15378 | 92 | 246568 | Media | 2025-02-10 16:33 | REALIZADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | 10/02/2025 se reporta equipo a proveedor, pendiente visita. 18/02/2025 porveedor realiza conexión remota la equipo, no es posible solucionar la fala se debe escalar el caso a fabrica 19/02/2025 se siguen indicaciones via telefonica del proveedor con respectoa ajustes y ademas se realiza acompañamiento durante acceso remoto. sistema fucionando pero se deja en observación 21/02/2025 equipo funciona correctamente. | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Monday | 0
111251 | CORRECTIVO | 1036966928 | ALISON MORENO TIRADO | ELECTRODOS DE EXTREMIDADES DE POLISO CADWELL Buenos dias, por favor revisar 2 electrodos de miembros inferiores de polisomnografia adulto de cadwell que estan causando interferencia. Muchas gracias. |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  |  |  | ELECTROENCEFALOGRAFO - POLISOMNÓGRAFO | 505 | 4073 |  | CADWELL | EASY III | 1801IX91-09-010 | 2025-02-15 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Electrodos en buen estado. Actividad realizada: Se verifica continuidad, se realiza limpieza de contactos., se devuelve al servicio para ser nuevamente utilizado. Se asiste al servicio, informan que estos han tenido un correcto funcionamiento. Estado final: En buen estado. Repuestos: No. | 2025-02-10 07:37 |  | 2025-02-10 10:06 | 2025-02-11 10:27 | 1460 | 1401 | 59 | 246460 | Media | 2025-02-08 05:46 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: electrodos en buen estado. actividad realizada: se verifica continuidad, se realiza limpieza de contactos., se devuelve al servicio para ser nuevamente utilizado. se asiste al servicio, informan que estos han tenido un correcto funcionamiento. estado final: en buen estado. repuestos: no. | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Monday | 0
106646 | CORRECTIVO | 39190839 | diana maria castañeda tabares | video laringo buenos días para reportar el video laringo se encuentra descargado. muchas gracias |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | CIRUGÍA |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-01-04 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Batería de equipo en buen estado. Actividad realizada: Se verifica estado de batería, se observa que aun esta con carga para un buen tiempo de uso. Estado final: En buen estado. Repuestos: No. | 2024-12-28 11:06 |  | 2024-12-28 11:10 | 2024-12-28 11:44 | 34 | 0 | 34 | 243660 | Alta | 2024-12-28 10:24 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: batería de equipo en buen estado. actividad realizada: se verifica estado de batería, se observa que aun esta con carga para un buen tiempo de uso. estado final: en buen estado. repuestos: no. | DESGASTE_NORMAL | ['DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2024 | 12 | 2024-12 | Saturday | 5
107201 | CORRECTIVO | 79835859 | fernan alonso valencia jurado | el equipo no esta enviando las imagenes marcadas El equipo no esta enviando las imagenes adquiridas marcadas al pacs y el medico radiologo esta devolviendo los estudios por esta falla ,al revisar los estudios guardados estos si se encuentran marcados en el equipo de fluoroscopia. |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | IMAGENOLOGÍA |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-01-04 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Erros en sistema PACS. Actividad realizada: Se encuentra falla en el funcionamiento del sistema PACS, ya que no estas siendo guardada la información que los tecnólogos dejan plasmado de en las imágenes realizadas, se informa a Yurany, la cual realizara reporte a IMEXHS para dar solución al problema. Estado final: En espera de solución. Repuestos: No. | 2025-01-03 09:37 |  | 2025-01-03 09:39 | 2025-01-03 10:44 | 64 | 0 | 64 | 243903 | Media | 2025-01-03 09:13 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: erros en sistema pacs. actividad realizada: se encuentra falla en el funcionamiento del sistema pacs, ya que no estas siendo guardada la información que los tecnólogos dejan plasmado de en las imágenes realizadas, se informa a yurany, la cual realizara reporte a imexhs para dar solución al problema. estado final: en espera de solución. repuestos: no. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Friday | 4
112011 | CORRECTIVO | 1040035580 | luis felipe arango patiño | 5487-5488 SE SOLICITA DE MANERA PRIORITARIA CARGA PARA LOS DOS VIDEOLARINGOSCOPIOS |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | CIRUGÍA |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-02-15 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Equipo en buen estado. Actividad realizada: Se verifica estado de batería, la cual se encuentra con la mitad de la carga, se decide devolver al servicio para ser nuevamente utilizado. Estado final: En buen estado. Repuestos: No. | 2025-02-14 10:42 |  | 2025-02-14 14:01 | 2025-02-14 14:38 | 37 | 0 | 37 | 246857 | Media | 2025-02-14 10:26 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: equipo en buen estado. actividad realizada: se verifica estado de batería, la cual se encuentra con la mitad de la carga, se decide devolver al servicio para ser nuevamente utilizado. estado final: en buen estado. repuestos: no. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Friday | 4
115087 | CORRECTIVO | 1001725264 | MANUELA HERNANDEZ SUAREZ | pinza del monitor mala pinza del monitor de oncologia no funciona ( no sensa) |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | H5-T2 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 969 | 4177 |  | EDAN | IM70 | 360080-M18611800004 | 2025-05-03 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Equipo en buen estado. Actividad realizada: Se verifica funcionamiento con ayuda de equipo patrón, se puede notar una señal estable y confiable, dentro de los valores aplicados, se devuelve al servicio para ser nuevamente utilizado. Estado final: En buen estado. Repuestos: No. | 2025-04-28 17:21 |  | 2025-04-28 17:24 | 2025-04-28 18:25 | 61 | 0 | 61 | 252158 | Media | 2025-04-28 13:00 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: equipo en buen estado. actividad realizada: se verifica funcionamiento con ayuda de equipo patrón, se puede notar una señal estable y confiable, dentro de los valores aplicados, se devuelve al servicio para ser nuevamente utilizado. estado final: en buen estado. repuestos: no. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Monday | 0
110113 | CORRECTIVO | 1053829144 | LINA MARCELA DIAZ ALARCON | ekg malo ekg muestra trazado erroneo, se toma electrocardiograma y trazado no coincide con el que muestra el monitor. |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1053 | 3932 |  | NIHON KOHDEN | BSM-6501 TRITON | 05540 MODLO:21650 | 2025-02-08 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Equipo no reconoce EKG Actividad realizada: Se realiza revisión del equipo, ajuste en conexión y verificación de funcionamiento con equipo patrón. Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No Observación de GT-110113: Orden tramitada el 05/02/2025 pero por urgencia ocurrida en la bomba de vacío, no se pudo realizar la gestión de firma del servicio oportunamente. | 2025-02-05 18:08 |  | 2025-02-05 18:33 | 2025-02-05 18:36 | 3 | 0 | 3 | 246251 | Media | 2025-02-05 16:06 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: equipo no reconoce ekg actividad realizada: se realiza revisión del equipo, ajuste en conexión y verificación de funcionamiento con equipo patrón. estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no observación de gt-110113: orden tramitada el 05/02/2025 pero por urgencia ocurrida en la bomba de vacío, no se pudo realizar la gestión de firma del servicio oportunamente. | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Wednesday | 2
114856 | CORRECTIVO | 1007493333 | angie paola restrepo monsalve | pinza de oximetro que sensa pero esta que se daña pinza de oximetro que sensa pero esta que se daña porque esta muy abierta |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 952 |  | EB0544 | MINDRAY | T8 | CF-43122178 | 2025-04-26 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | No es posible verificar, ya que en el servicio tienen alta ocupación y no pueden quedar sin equipo. Diagnostico: Pinza con resortes y carcasa malos Actividad realizada: Se reemplazan resortes y carcasa por otros sacados de los repuestos en buen estado del taller, se verifica funcionamiento, se devuelve al servicio para ser nuevemente utilizado. Estado final: En buen estado. Repuestos: No. | 2025-04-23 12:51 |  | 2025-04-23 17:23 | 2025-04-26 14:42 | 4159 | 4085 | 74 | 251795 | Media | 2025-04-23 11:54 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | no es posible verificar, ya que en el servicio tienen alta ocupación y no pueden quedar sin equipo. diagnostico: pinza con resortes y carcasa malos actividad realizada: se reemplazan resortes y carcasa por otros sacados de los repuestos en buen estado del taller, se verifica funcionamiento, se devuelve al servicio para ser nuevemente utilizado. estado final: en buen estado. repuestos: no. | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Wednesday | 2
112191 | CORRECTIVO | 1001725264 | MANUELA HERNANDEZ SUAREZ | pinza en l |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | H5-T2 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 969 | 4177 |  | EDAN | IM70 | 360080-M18611800004 | 2025-02-22 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Interfaz de SpO2 en buen estado. Actividad realizada: Se verifica funcionamiento con ayuda de equipo patrón, se puede observar una señal estable y dentro de los valores permitidos, se devuelve al servicio para ser nuevamente utilizada. Estado final: En buen estado. Repuestos: No. | 2025-02-17 15:24 |  | 2025-02-17 15:57 | 2025-02-17 16:36 | 39 | 0 | 39 | 247039 | Media | 2025-02-17 13:07 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: interfaz de spo2 en buen estado. actividad realizada: se verifica funcionamiento con ayuda de equipo patrón, se puede observar una señal estable y dentro de los valores permitidos, se devuelve al servicio para ser nuevamente utilizada. estado final: en buen estado. repuestos: no. | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Monday | 0
111763 | CORRECTIVO | 1036950202 | yesica alejandra marin quintero | INCUBADORA EN UCEN BUEN DIA, POR FAVOR REVISAR INCUBADORA EN UCEN, YA QUE EL CENSOR DE TEMPERATURA, SE ENCUENTRA AVERIADO, MUCHAS GRACIAS |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | UCIN |  | INCUBADORA | 760 | 2385 |  | AIR SHIELDS | C 100/200-2 | GJ01294 | 2025-02-15 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Equipo en buen estado. Actividad realizada: Se verifica funcionamiento de equipo con ayuda de equipo patrón de temperatura, se puede observar un correcto aumente de temperatura, se devuelve al servicio para ser nuevemente utilizada. Estado final: En buen estado. Repuestos: No. | 2025-02-13 07:33 |  | 2025-02-13 09:34 | 2025-02-13 10:56 | 82 | 0 | 82 | 246748 | Media | 2025-02-13 04:16 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: equipo en buen estado. actividad realizada: se verifica funcionamiento de equipo con ayuda de equipo patrón de temperatura, se puede observar un correcto aumente de temperatura, se devuelve al servicio para ser nuevemente utilizada. estado final: en buen estado. repuestos: no. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Thursday | 3
112642 | CORRECTIVO | 1036402466 | ANA MARIA LONDOÑO RESTREPO | Medición no confiable Buenos días Medición no confiable |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | SALA PROCEDIMIENTOS |  | ELECTROCARDIÓGRAFO | 499 |  | P07 | NIHON KOHDEN | ECG-1150 | 14056 | 2025-02-22 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Equipo en buen estado. Actividad realizada: Se verifica funcionamiento con ayuda de equipo patrón, se puede observar una señal estable y con valores confiables, es posible imprimir y las graficas son totalmente visibles. Estado final: En buen estado. Repuestos: No. | 2025-02-19 11:40 |  | 2025-02-19 12:50 | 2025-02-19 17:35 | 285 | 230 | 55 | 247097 | Media | 2025-02-18 08:50 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: equipo en buen estado. actividad realizada: se verifica funcionamiento con ayuda de equipo patrón, se puede observar una señal estable y con valores confiables, es posible imprimir y las graficas son totalmente visibles. estado final: en buen estado. repuestos: no. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Wednesday | 2
112824 | CORRECTIVO | 1047505637 | VALERIA DEL CARMEN MARTINEZ PADILLA | tornillo de cielitica sala 3 suelto tornillo de tapa de cielitica faltantes |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | CIRUGÍA | QUIRÓFANO 3 | LÁMPARA CIELÍTICA | 601 | 2828 |  | DRAGUER | POLARIS 100/200 | ASDB0356/ASDB0354 | 2025-03-01 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | No es posible intervenir equipo ya que el quirófano estuvo en procedimientos durante todo el día Diagnostico: lamina protectora suelta. Actividad realizada: Se busca tornillería adecuad para ajustar lamina a pared, evitando que esta se puede caer, se asegura que esta quede fija, se informa encargada de quirófano, la cual queda conforme con lo realizado. Estado final: En buen estado. Repuestos: No. | 2025-02-24 07:35 |  | 2025-02-24 19:56 | 2025-02-25 07:57 | 721 | 690 | 31 | 247576 | Media | 2025-02-23 15:23 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | no es posible intervenir equipo ya que el quirófano estuvo en procedimientos durante todo el día diagnostico: lamina protectora suelta. actividad realizada: se busca tornillería adecuad para ajustar lamina a pared, evitando que esta se puede caer, se asegura que esta quede fija, se informa encargada de quirófano, la cual queda conforme con lo realizado. estado final: en buen estado. repuestos: no. | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Monday | 0
107259 | CORRECTIVO | 1036963520 | valentina vargas lopez | Cama de la habitación 305 no baja Buenos días cama de la habitación 305 no baja en altura |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | H3-T1 |  | CAMA ELÉCTRICA | 245 | 1976 |  | LOS PINOS | 740LV.05 | 50003 | 2025-01-11 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Equipo en buen estado. Actividad realizada: Se verifica funcionamiento de equipo, se encuentra en buen estado. Estado final: En buen estado. Repuestos: No. | 2025-01-07 11:46 |  | 2025-01-07 12:21 | 2025-01-07 12:56 | 35 | 0 | 35 | 244026 | Media | 2025-01-07 08:46 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: equipo en buen estado. actividad realizada: se verifica funcionamiento de equipo, se encuentra en buen estado. estado final: en buen estado. repuestos: no. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Tuesday | 1
112108 | CORRECTIVO | 15439968 | jorge ivan valencia martinez | MAL FUNCIONAMIENTO BUENOS DÍAS EQUIPO DE DENSITOMETRIA DE LA SEDE PRINCIPAL SIGUE PRESENTANDO EL MISMO ERROR A LA HORA DE INICIAR LA CALIBRACIÓN EL DÍA DE HOY SE REALIZARON 10 INTENTOS RETRASANDO ASÍ LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS Y POSIBLES RESULTADOS ERRÓNEOS A LA HORA DE REALIZAR DICHO EXAMEN SE HA NOTIFICADO EN MÚLTIPLES OCASIONES MUCHAS GRACIAS |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | IMAGENOLOGÍA |  | DENSITOMETRO | 438 | 3907 |  | GENERAL ELECTRIC | PRODIGY PRIMO | 500736GA GON:126852 | 2025-02-15 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | 14/02/2025 Se reporta equipo a proveedor. 18/02/2025 Se realizan pruebas de calibración según instrucciones del proveedor las cuales pasan correctamente. | 2025-02-14 14:52 |  | 2025-02-14 16:31 | 2025-02-18 10:57 | 5426 | 5362 | 64 | 246829 | Media | 2025-02-14 07:19 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | 14/02/2025 se reporta equipo a proveedor. 18/02/2025 se realizan pruebas de calibración según instrucciones del proveedor las cuales pasan correctamente. | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Friday | 4
111423 | CORRECTIVO | 1036948329 | daniela jimenez alzate | NEVERA CON MAL FUNCIONAMIENTO nevera de contramaestras de microbiología, nuevamente presenta falla, agradezco mucho la ayuda |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | LABORATORIO |  | REFRIGERADOR | 423 | 1199 |  | MAXIFRIO | FREEZ |  | 2025-02-15 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Equipo genera escarcha. Actividad realizada: Se verifica configuración de controlador, el cual se realizan cambios en set point, ciclos de descongelamiento, para evitar que se genere acumulación de escarcha. Estado final: En observación. Repuestos: No. Equipo con Buen Funcionamiento | 2025-02-12 10:04 |  | 2025-02-12 11:09 | 2025-02-12 16:01 | 293 | 157 | 136 | 246678 | Media | 2025-02-12 08:32 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: equipo genera escarcha. actividad realizada: se verifica configuración de controlador, el cual se realizan cambios en set point, ciclos de descongelamiento, para evitar que se genere acumulación de escarcha. estado final: en observación. repuestos: no. equipo con buen funcionamiento | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Wednesday | 2
107383 | CORRECTIVO | 79835859 | fernan alonso valencia jurado | La aplicacion para realizar TT-TTG no funciona La aplicacion para realizar TT-TTG no funciona correctamente ya que el la ultima actualizacion le no le dejaron activo la alineacion visual y se necesita de manera urgente para los estudios de axiales de rotulas |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | IMAGENOLOGÍA |  | TOMÓGRAFO | 3714 | 5147 | 5147 | SIEMENS | SOMATOM GO UP | 108596 | 2025-01-11 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Actualización realizada actualmente no contiene algunas herramientas necesarias. Actividad realizada: Se asiste al servicio, informan que recientemente se realizo una actualización en el equipo, lo que ocasiono que algunas de la herramientas que son normalmente utilizadas, ya no se observan en la pantalla, se comunica a proveedor lo sucedido, para dar solución. Proveedor realiza video corto, donde explica como encontrar herramienta, en el servicio quedan conformes con esto. Estado final: En buen estado. Repuestos: No. | 2025-01-08 07:33 |  | 2025-01-08 08:57 | 2025-01-17 13:53 | 13255 | 13157 | 98 | 244078 | Media | 2025-01-08 07:19 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: actualización realizada actualmente no contiene algunas herramientas necesarias. actividad realizada: se asiste al servicio, informan que recientemente se realizo una actualización en el equipo, lo que ocasiono que algunas de la herramientas que son normalmente utilizadas, ya no se observan en la pantalla, se comunica a proveedor lo sucedido, para dar solución. proveedor realiza video corto, donde explica como encontrar herramienta, en el servicio quedan conformes con esto. estado final: en buen estado. repuestos: no. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Wednesday | 2
113885 | CORRECTIVO | 1041230483 | LEYDI MARYEDI SALAZAR CASTRO | CABLE OXIMETRIA Buenos días, Solicito amablemente revisión de cable de saturación, ya que al parecer se desajusta del sitio de conexión en el monitor. Equipo se encuentra en puesto de enfermería de la UCE neonatal. Gracias. |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3225 | 4920 |  | EDAN | IM70 | 360080-M20606700026 | 2025-03-29 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: pinzas de saturación en buen estado Actividad realizada: se revisa pinzas saturación con ayuda de equipo patrón el cual se puede encontrar una señal estable y confiable, se devuelve el servicio para ser nuevamente utilizado. Estado final: en buen estado Repuestos: no. | 2025-03-25 07:46 |  | 2025-03-25 10:49 | 2025-03-25 11:45 | 56 | 0 | 56 | 249736 | Media | 2025-03-24 08:34 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: pinzas de saturación en buen estado actividad realizada: se revisa pinzas saturación con ayuda de equipo patrón el cual se puede encontrar una señal estable y confiable, se devuelve el servicio para ser nuevamente utilizado. estado final: en buen estado repuestos: no. | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Tuesday | 1
115358 | CORRECTIVO | 1007436952 | yeny marcela giraldo osorio | fuga de agua del autoclave con placa 4774 el autoclave # 2 con placa 4774 presenta fuga de agua en la parte de atrás |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | ODONTOLOGÍA |  | AUTOCLAVE | 2847 | 4774 |  | DENTOMAT | AUTOMAT 1800 SEMIAUTOMÁTICO 18L | 1800-0148 | 2025-05-10 | PENDIENTE | MANTENIMIENTO |  |  | Diagnostico: Manguera de salida de vapor reventada. Actividad realizada: Se recorta tramo de manguera en mal estado, se retira tramo que queda en el interior del conector, se instala nuevamente manguera, se verifica funcionamiento, queda en buen estado. Estado final: En buen estado. Repuestos: No. | 2025-05-05 11:16 |  | 2025-05-07 09:44 | 2025-05-07 10:24 | 40 | 0 | 40 | 252555 | Media | 2025-05-05 11:16 | APROBADA |  | MANTENIMIENTO | OTROS | diagnostico: manguera de salida de vapor reventada. actividad realizada: se recorta tramo de manguera en mal estado, se retira tramo que queda en el interior del conector, se instala nuevamente manguera, se verifica funcionamiento, queda en buen estado. estado final: en buen estado. repuestos: no. | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Monday | 0
108953 | CORRECTIVO | 1036394829 | monica gomez marulanda | manta termica que no funciona dice en la pantalla manta termica que muestra en la pantalla error y no funciona |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | CIRUGÍA |  | MANTA TÉRMICA | 4055 | 5560 | 5560 | COVIDIEN | 5016000 (WT6000) | SP22040284 | 2025-02-01 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Equipo en buen estado Actividad realizada: Se verifica funcionamiento, equipo no enciende, se verifica estado de cable de poder, se encuentra mal instalado, se verifica funcionamiento nuevamente por un tiempo prudente, el equipo funciona de forma correcta, aumente y disminuye temperatura según lo programado. Estado final: En buen estado. Repuestos: No. | 2025-01-30 13:05 |  | 2025-01-30 13:57 | 2025-01-30 15:16 | 79 | 0 | 79 | 245789 | Media | 2025-01-30 11:43 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: equipo en buen estado actividad realizada: se verifica funcionamiento, equipo no enciende, se verifica estado de cable de poder, se encuentra mal instalado, se verifica funcionamiento nuevamente por un tiempo prudente, el equipo funciona de forma correcta, aumente y disminuye temperatura según lo programado. estado final: en buen estado. repuestos: no. | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES, DESGASTE_NORMAL | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Thursday | 3
113454 | CORRECTIVO | 1057788172 | jhon andrey usma jaramillo | No censa oximetro de monitor de sala de reanimacion 1 no censa. |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3657 | 5128 |  | EDAN | IM70 + CO2 | 360080-M21119560011 | 2025-03-15 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Equipo en buen estado. Actividad realizada: Se verifica funcionamiento con ayuda de equipo patrón, se puede observar una señal estable y confiable, se decide devolver al servicio, para ser nuevemente utilizada. Estado final: En buen estado. Repuestos: No. | 2025-03-08 16:36 |  | 2025-03-08 16:46 | 2025-03-08 17:17 | 31 | 0 | 31 | 248655 | Media | 2025-03-08 15:36 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: equipo en buen estado. actividad realizada: se verifica funcionamiento con ayuda de equipo patrón, se puede observar una señal estable y confiable, se decide devolver al servicio, para ser nuevemente utilizada. estado final: en buen estado. repuestos: no. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Saturday | 5
113445 | CORRECTIVO | 1007565867 | daniela alzate ocampo | pulsosimetro no censa pulsosimetro de REA I, el cual se le coloca a un paciente y no se censa. |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3655 | 5126 |  | EDAN | IM70 + CO2 | 360080-M21119560009 | 2025-03-15 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Pinza de SpO2 en buen estado. Actividad realizada: Se verifica funcionamiento con ayuda de equipo patrón, se puede observar una señal estable y confiable, se decide devolver al servicio, para ser nuevamente utilizada. Estado final: En buen estado. Repuestos: No. | 2025-03-08 07:49 |  | 2025-03-08 09:26 | 2025-03-08 10:27 | 61 | 0 | 61 | 248633 | Media | 2025-03-08 05:55 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: pinza de spo2 en buen estado. actividad realizada: se verifica funcionamiento con ayuda de equipo patrón, se puede observar una señal estable y confiable, se decide devolver al servicio, para ser nuevamente utilizada. estado final: en buen estado. repuestos: no. | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Saturday | 5
112209 | CORRECTIVO | 1036964467 | LAURA YANETH MESA LOPEZ | UNIDAD 4770 EL EYECTOR DE LA UNIDAD NUMERO 5 4770 NO SUCCIONA |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | ODONTOLOGÍA |  | UNIDAD ODONTOLÓGICA | 2843 | 4770 |  | TECNIPOLO | URBAN | 1329 | 2025-02-22 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Equipo en buen estado. Actividad realizada: Se verifica succión con ayuda de un recipiente con agua, se asegura que este succione el agua de forma correcta en un tiempo corto y pasa la prueba. Estado final: En buen estado. Repuestos: No. | 2025-02-18 07:38 |  | 2025-02-18 14:17 | 2025-02-18 14:37 | 19 | 0 | 19 | 247047 | Media | 2025-02-17 14:19 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: equipo en buen estado. actividad realizada: se verifica succión con ayuda de un recipiente con agua, se asegura que este succione el agua de forma correcta en un tiempo corto y pasa la prueba. estado final: en buen estado. repuestos: no. | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO, DESGASTE_NORMAL | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO', 'DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Tuesday | 1
113928 | CORRECTIVO | 1038415904 | monica vanessa giraldo castaño | cable monitor malo cama 19 buenas noches, cable de monitor ucia 19 malo. |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3224 | 4919 |  | EDAN | IM70 | 360080-M20606700001 | 2025-03-29 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Cable de presión invasiva en buen estado. Actividad realizada: Se verifica funcionamiento con ayuda de equipo patrón, se puede observar un correcto funcionamiento, este arroja una señal estable, confiable, ya que esta dentro de los valores aplicados, se devuelve al servicio para ser nuevamente utilizado. Estado final: En buen estado. Repuestos: No. | 2025-03-26 07:31 |  | 2025-03-26 10:03 | 2025-03-26 10:33 | 29 | 0 | 29 | 249831 | Media | 2025-03-26 00:32 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: cable de presión invasiva en buen estado. actividad realizada: se verifica funcionamiento con ayuda de equipo patrón, se puede observar un correcto funcionamiento, este arroja una señal estable, confiable, ya que esta dentro de los valores aplicados, se devuelve al servicio para ser nuevamente utilizado. estado final: en buen estado. repuestos: no. | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Wednesday | 2
111230 | CORRECTIVO | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS | Equipo presenta falla en puerta inferior, genera dificultad para ajustar |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | UCIN |  | CUNA TÉRMICA | 2634 | 4639 |  | ATOM | INFA WARMER I | 181200675 | 2025-02-08 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: puerta inferior no ajusta Actividad realizada: Se realiza revisión del equipo y verificación de funcionamiento de la puerta inferior, se evidencia que los pines metalicos de la puerta estan desajustados por lo que dificultan el ajuste de esta, se realiza ajuste de los pines y se sellan para aseguaralos, se realizan pruebas de funcionamiento de la puerta, la cual ajuste de manera facil y segura Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-02-07 16:34 |  | 2025-02-07 16:34 | 2025-02-07 17:06 | 31 | 0 | 31 |  |  |  | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: puerta inferior no ajusta actividad realizada: se realiza revisión del equipo y verificación de funcionamiento de la puerta inferior, se evidencia que los pines metalicos de la puerta estan desajustados por lo que dificultan el ajuste de esta, se realiza ajuste de los pines y se sellan para aseguaralos, se realizan pruebas de funcionamiento de la puerta, la cual ajuste de manera facil y segura estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Friday | 4
114831 | CORRECTIVO | 1041230037 | CAMILO ANDRES HINCAPIE DUQUE | CABLE SENSOR DE SATURACIÓN DE OXIGENO |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2482 | 4525 |  | EDAN | IM70 | 360080-M19203210002 | 2025-04-26 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Interfaz de SpO2 en buen estado. Actividad realizada: Se verifica funcionamiento con ayuda de equipo patrón, se puede observar una señal estable y confiable, se devuelve al servicio para ser nuevamente utilizado. Estado final: En buen estado. Repuestos: No. | 2025-04-22 15:56 |  | 2025-04-22 17:03 | 2025-04-22 17:21 | 17 | 0 | 17 | 251718 | Media | 2025-04-22 11:11 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: interfaz de spo2 en buen estado. actividad realizada: se verifica funcionamiento con ayuda de equipo patrón, se puede observar una señal estable y confiable, se devuelve al servicio para ser nuevamente utilizado. estado final: en buen estado. repuestos: no. | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Tuesday | 1
113932 | CORRECTIVO | 1036940779 | LUISA FERNANDA CASTRO QUINTERO | Pantalla monitor de signos vitales Cordial saludo Agradezco verificación de pantalla de signos vitales que esta presentando fallas en funcionamiento |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | TRASPLANTES |  | CENTRAL DE MONITOREO | 2984 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-03-29 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Equipo en buen estado. Actividad realizada: si asiste al servicio, verifica funcionamiento de equipo el cual se encuentra en buen estado, se puede visualizar los monitores que están anclados a él, se informan el servicio que al presentarse alguna falla que sea intermitente, ya es debido a una mala conexión en la red, en el servicio quedan conformes con la actividad realizada. Estado final: en buen estado Repuestos: no | 2025-03-26 08:29 |  | 2025-03-26 15:59 | 2025-03-26 16:37 | 39 | 0 | 39 | 249844 | Media | 2025-03-26 08:16 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: equipo en buen estado. actividad realizada: si asiste al servicio, verifica funcionamiento de equipo el cual se encuentra en buen estado, se puede visualizar los monitores que están anclados a él, se informan el servicio que al presentarse alguna falla que sea intermitente, ya es debido a una mala conexión en la red, en el servicio quedan conformes con la actividad realizada. estado final: en buen estado repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Wednesday | 2
114816 | CORRECTIVO | 1036955592 | natalia osorio quintero | SITRAD SIN CONEXIÓN NEVERA DE HEMOCOMPONENTES DE CERTIFICADOS CONVERTIDA 2706 NO REGISTRA CONEXIÓN. |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | BANCO DE SANGRE |  | SISTEMA DE MONITOREO DE TEMPERATURA - BANCO DE SANGRE | 3491 | EB1594 |  | 3SENSE | PRO-E | A020A60A8F22 | 2025-04-26 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Equipo en buen estado. Actividad realizada: Se verifica funcionamiento, se puede observar que en un tramo de tiempo prudente, este ha almacenado de forma correcta los datos suministrados por la nevera, se informa en servicio, estos quedan conformes con lo realizado. Estado final: En buen estado. Repuestos: No. | 2025-04-22 10:44 |  | 2025-04-22 12:15 | 2025-04-22 12:59 | 43 | 0 | 43 | 251657 | Media | 2025-04-21 18:24 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: equipo en buen estado. actividad realizada: se verifica funcionamiento, se puede observar que en un tramo de tiempo prudente, este ha almacenado de forma correcta los datos suministrados por la nevera, se informa en servicio, estos quedan conformes con lo realizado. estado final: en buen estado. repuestos: no. | DESGASTE_NORMAL | ['DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Tuesday | 1
110449 | CORRECTIVO | 1001724922 | MARIANA RAMIREZ GONZALEZ | termómetro Termometro que la hora de tomar temperatura dice estar bajo de bateria pese a que tenga pilas nuevas y se apaga en repetidas ocasiones |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | H6-T2 |  | TERMÓMETRO ELECTRÓNICO | 3589 | EB1614 | EB1614 | COVIDIEN | FILAC 3000 | A1565932X | 2025-02-08 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Equipo en buen estado. Actividad realizada: Se verifica estado de baterías, se realiza pruebas de funcionamiento, se deja equipo en modo monitoreo por un tiempo prudente, se verifica estado dé batería después de realizada esta actividad, se puede observar que los valores de voltaje no han cambiado de una forma considerable, se decide devolver equipo al servicio, para ser nuevamente utilizado. Estado final: En buen estado. Repuestos: No. | 2025-02-07 07:38 |  | 2025-02-07 07:43 | 2025-02-07 09:54 | 130 | 0 | 130 | 246330 | Media | 2025-02-06 12:35 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: equipo en buen estado. actividad realizada: se verifica estado de baterías, se realiza pruebas de funcionamiento, se deja equipo en modo monitoreo por un tiempo prudente, se verifica estado dé batería después de realizada esta actividad, se puede observar que los valores de voltaje no han cambiado de una forma considerable, se decide devolver equipo al servicio, para ser nuevamente utilizado. estado final: en buen estado. repuestos: no. | DESGASTE_NORMAL | ['DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Friday | 4
107380 | CORRECTIVO | 1096957081 | yibi andrea herrera alvarado | fallo cable de conexion de luz del neuromonitoreo Cable de conexion de luz del neuromonitoreo presenta fallo, se tiene contacto deja de recibir luz y se apaga este neuromonitoreo esta ubicado en el cubiculo numero 3 de la uci pediatrica |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | UCIP |  | MONITOR FUNCIÓN CEREBRAL | 3205 | 3903 |  | NATUS MEDICAL | OLYMPIC BRAINZ MONITOR | 101402 | 2025-01-11 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Equipo en buen estado. Actividad realizada: Se verifica cable de poder, este se encuentra en buen estado, se agita cable, pero aun así el equipo no se apaga, se verifica grabación de equipo y no ha sido interrumpida por mas de 10 horas. Estado final: En buen estado. Repuestos: No. | 2025-01-08 07:31 |  | 2025-01-08 07:39 | 2025-01-08 08:47 | 68 | 0 | 68 | 244072 | Media | 2025-01-08 02:06 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: equipo en buen estado. actividad realizada: se verifica cable de poder, este se encuentra en buen estado, se agita cable, pero aun así el equipo no se apaga, se verifica grabación de equipo y no ha sido interrumpida por mas de 10 horas. estado final: en buen estado. repuestos: no. | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Wednesday | 2
114853 | CORRECTIVO | 39193357 | MARIA CRISTINA LOPEZ CARMONA | se desinsufla |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | UCIA |  | INFUSOR | 3106 | EB1402 |  | RIESTER | MANUAL | 190722708 | 2025-04-26 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Equipo en buen estado. Actividad realizada: Se verifica funcionamiento, se lleva presión a el máximo permitido, se deja insuflado por un tiempo determinado, se revisa nuevamente presión y esta ha estado constante, se devuelve al servicio para ser nuevamente utilizado. Estado final: En buen estado. Repuestos: No. | 2025-04-23 11:45 |  | 2025-04-23 14:06 | 2025-04-23 14:51 | 45 | 0 | 45 | 251793 | Media | 2025-04-23 11:39 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: equipo en buen estado. actividad realizada: se verifica funcionamiento, se lleva presión a el máximo permitido, se deja insuflado por un tiempo determinado, se revisa nuevamente presión y esta ha estado constante, se devuelve al servicio para ser nuevamente utilizado. estado final: en buen estado. repuestos: no. | DESGASTE_NORMAL | ['DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Wednesday | 2
114834 | CORRECTIVO | 1041230037 | CAMILO ANDRES HINCAPIE DUQUE | INTERFACE DE OXIMETRO |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2488 | 4531 |  | EDAN | IM70 | 360080-M19413340003 | 2025-04-26 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Interfaz de SpO2 en buen estado. Actividad realizada: Se verifica funcionamiento con ayuda de equipo patrón, se puede observar una señal estable y confiable, se devuelve al servicio para ser nuevamente utilizado. Estado final: En buen estado. Repuestos: No. | 2025-04-22 16:44 |  | 2025-04-22 18:57 | 2025-04-22 19:22 | 25 | 0 | 25 | 251716 | Media | 2025-04-22 11:06 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: interfaz de spo2 en buen estado. actividad realizada: se verifica funcionamiento con ayuda de equipo patrón, se puede observar una señal estable y confiable, se devuelve al servicio para ser nuevamente utilizado. estado final: en buen estado. repuestos: no. | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Tuesday | 1
112114 | CORRECTIVO | 1036936899 | LADY ANDREA HENAO HIGINIO | ventilador no proporciona gas sle 5000 va4 ( 2813) no proporciona gas apesar de estar conectado a fuente de gas. ya habia presenta este mismo problema le habian realizado mantenimiento la semana pasada y vuelve y presenta el mismo daño |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | UCIN |  | VENTILADOR PEDIÁTRICO ALTA FRECUENCIA | 1399 | 2813 |  | SLE | SLE5000 | 54244(2010) | 2025-02-22 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Equipo en buen estado. Actividad realizada: Se transporta equipo al taller, se verifica funcionamiento, se acopla y retira en repetidas ocasiones manguera de gas fresco, el equipo se alerta de forma correcta al retirársela, pero al tenerla acoplada no presenta ningún tipo de alerta, se deja ciclando por un tiempo prudente, aun si sigue sin generar ningún tipo de alerta, se decide devolver al servicio, para ser nuevemente utilizado. Estado final: En buen estado. Repuestos: No. | 2025-02-15 11:35 |  | 2025-02-15 11:39 | 2025-02-15 15:25 | 226 | 95 | 131 | 246928 | Media | 2025-02-15 10:35 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: equipo en buen estado. actividad realizada: se transporta equipo al taller, se verifica funcionamiento, se acopla y retira en repetidas ocasiones manguera de gas fresco, el equipo se alerta de forma correcta al retirársela, pero al tenerla acoplada no presenta ningún tipo de alerta, se deja ciclando por un tiempo prudente, aun si sigue sin generar ningún tipo de alerta, se decide devolver al servicio, para ser nuevemente utilizado. estado final: en buen estado. repuestos: no. | DESGASTE_NORMAL | ['DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Saturday | 5
111806 | CORRECTIVO | 1036948329 | daniela jimenez alzate | NEVERA CON MAL FUNCIONAMIENTO NEVERA CON UNA TEMPERATURA ALTA |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | LABORATORIO |  | NEVERA | 1094 |  | EB0546 | HACEB | 18LT | 90908301 | 2025-02-15 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Equipo en buen estado. Actividad realizada: Se verifica funcionamiento, se instala equipo patrón y así confirmar el correcto funcionamiento del equipo reportado. Se puede observar un correcto funcionamiento del equipo comparado con el equipo patrón, se obtienen valores dentro de lo permitido. Estado final: En buen estado. Repuestos: No. | 2025-02-13 11:07 |  | 2025-02-13 11:23 | 2025-02-13 14:38 | 195 | 99 | 96 | 246775 | Media | 2025-02-13 10:55 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: equipo en buen estado. actividad realizada: se verifica funcionamiento, se instala equipo patrón y así confirmar el correcto funcionamiento del equipo reportado. se puede observar un correcto funcionamiento del equipo comparado con el equipo patrón, se obtienen valores dentro de lo permitido. estado final: en buen estado. repuestos: no. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Thursday | 3
106658 | CORRECTIVO | 1036953116 | TATIANA BAENA ZULUAGA | FALLA EN SENSOR DE SIGNOS VITALES MONITOR DE SIGNOS VITALES DEL SERVICIO DE RESONANCIA NO SENSA LA FRECUENCIA CARDIACA |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | IMAGENOLOGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1013 |  | EB0704 | MEDRAD | VERIS MR | 61440 | 2025-01-04 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Equipo en buen estado. Actividad realizada: Se asiste al servicio, se verifica funcionamiento, equipo no sensa frecuencia cardiaca con la saturación, ya que estaba configurado a sensarla con EKG, se cambia de configuración, en el servicio quedan conformes con lo realizado. Estado final: En buen estado. Repuestos: No. | 2024-12-30 08:14 |  | 2024-12-30 08:31 | 2024-12-30 09:38 | 67 | 0 | 67 | 243704 | Media | 2024-12-30 08:10 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: equipo en buen estado. actividad realizada: se asiste al servicio, se verifica funcionamiento, equipo no sensa frecuencia cardiaca con la saturación, ya que estaba configurado a sensarla con ekg, se cambia de configuración, en el servicio quedan conformes con lo realizado. estado final: en buen estado. repuestos: no. | MAL_USO_CONFIGURACION, DESGASTE_NORMAL | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2024 | 12 | 2024-12 | Monday | 0
109097 | CORRECTIVO | 1037649230 | LUISA FERNANDA CRISTANCHO PARRA | Calibración de oxígeno con error |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | UCIN |  | VENTILADOR | 1403 | 3297 |  | SLE | SLE4000 | 42268 | 2025-02-08 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Equipo en buen estado Actividad realizada: Se asiste al servicio, se verifica funcionamiento de equipo, se realiza calibración de sensor de oxígeno, lo pasa correctamente, se verifica ve ventilación, aumento y disminución de valores de FiO2, se verifica que estos ajusten correctamente, se puede observar un excelente funcionamiento. Estado final: En buen estado Repuestos: No | 2025-02-02 14:28 |  | 2025-02-02 14:29 | 2025-02-02 17:08 | 158 | 0 | 158 | 245973 | Media | 2025-02-02 11:36 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: equipo en buen estado actividad realizada: se asiste al servicio, se verifica funcionamiento de equipo, se realiza calibración de sensor de oxígeno, lo pasa correctamente, se verifica ve ventilación, aumento y disminución de valores de fio2, se verifica que estos ajusten correctamente, se puede observar un excelente funcionamiento. estado final: en buen estado repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Sunday | 6
115352 | CORRECTIVO | 1037613274 | maria paz marmolejo causil | parafina no calienta en tanque de parafina no calienta y por ende la pasta esta dura, se le realizan movimiento del cable y funciona cierto tiempo y vuelve a fallar |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | FISIOTERAPIA |  | TANQUE DE PARAFINA | 1274 | 1220 |  | PARABATH | 24050 | 2001-04073 | 2025-05-10 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Aparente mal funcionamiento. Actividad realizada: Se deja enfriar parafina, ya que se encuentra en estado liquido, se destapa equipo, se verifica continuidad de cables, se encuentran en bue estado, se verifica estado de termistor, ya que todo se encuentra en buen estado, se vuelve e ensamblar equipo, se comprueba funcionamiento, se deja en observación. 08/05/2025: se puede observar un correcto funcionamiento del equipo, se deje en observación. 09/05/2025: Se asiste al servicio, se encuentra equipo en buen funcionamiento. Estado final: En buen estado. Repuestos: No. | 2025-05-05 10:31 |  | 2025-05-07 11:51 | 2025-05-09 09:41 | 2750 | 2588 | 162 | 252549 | Media | 2025-05-05 10:27 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: aparente mal funcionamiento. actividad realizada: se deja enfriar parafina, ya que se encuentra en estado liquido, se destapa equipo, se verifica continuidad de cables, se encuentran en bue estado, se verifica estado de termistor, ya que todo se encuentra en buen estado, se vuelve e ensamblar equipo, se comprueba funcionamiento, se deja en observación. 08/05/2025: se puede observar un correcto funcionamiento del equipo, se deje en observación. 09/05/2025: se asiste al servicio, se encuentra equipo en buen funcionamiento. estado final: en buen estado. repuestos: no. | MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Monday | 0
112113 | CORRECTIVO | 1036397804 | HAROL GOMEZ HOYOS | fallo de puerta alarma fallo de puerta puerta del lado estéril no responde |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | CIRUGÍA |  | AUTOCLAVE VAPOR | 79 | 3565 |  | GETINGE | HS6617 TER2 | 2531891-010-01 | 2025-02-22 | PENDIENTE | MAL USO |  |  | Diagnostico: Equipo en buen estado. Actividad realizada: Se asiste al servicio, equipo no abre compuerta, pero no se ha realizado el procedo de calentamiento previo a la apertura, se empieza calentado de equipo, después de esto ya es posible abrir compuerta. Estado final: En buen estado. Repuestos: No. | 2025-02-15 08:39 |  | 2025-02-15 08:40 | 2025-02-15 10:08 | 89 | 0 | 89 | 246925 | Media | 2025-02-15 08:00 | APROBADA |  | MAL USO | MAL USO | diagnostico: equipo en buen estado. actividad realizada: se asiste al servicio, equipo no abre compuerta, pero no se ha realizado el procedo de calentamiento previo a la apertura, se empieza calentado de equipo, después de esto ya es posible abrir compuerta. estado final: en buen estado. repuestos: no. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Saturday | 5
111318 | CORRECTIVO | 39448778 | DANYS VIVIANA MARIN CORREA | TERMOHIGOMETRO BUENAS TARDES FAVOR REVISAR TERMOHIGOMETRO,MARCA HUEMEDAD MAYOR A 70 GRACIAS |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | UMI | SALA DE PARTO 2 | TERMOHIGRÓMETRO | 4694 | EB2280 | EB2280 | BIOTELECTRONICA | TH-02 | JHT905 | 2025-02-15 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Equipo en buen estado. Actividad realizada: Se verifica funcionamiento de equipo comparando los valores medidos con el equipo patrón, se puede observar que os valores están dentro del rango de error permitido. Estado final: En buen estado. Repuestos: No. | 2025-02-11 07:32 |  | 2025-02-11 07:49 | 2025-02-11 10:04 | 136 | 75 | 61 | 246495 | Media | 2025-02-09 16:15 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: equipo en buen estado. actividad realizada: se verifica funcionamiento de equipo comparando los valores medidos con el equipo patrón, se puede observar que os valores están dentro del rango de error permitido. estado final: en buen estado. repuestos: no. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Tuesday | 1
111764 | CORRECTIVO | 1036950202 | yesica alejandra marin quintero | INCUBADORA EN UCEN BUEN DIA, POR FAVOR REVISAR INCUBADORA EN UCEN, YA QUE EL CENSOR DE TEMPERATURA, SE ENCUENTRA AVERIADO, MUCHAS GRACIAS |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | UCIN |  | INCUBADORA | 4971 | 6291 |  | DRAGER | ISOLETTE 8000 PLUS | DSSM-0045 | 2025-02-15 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Falla en sensor central. Actividad realizada: Se verifica funcionamiento, se pude observar falla de sensor central, se intercambia por uno nuevo sacado de la bodega de repuestos, pero aun así no es corregido el problema, se comunica a proveedor para conocer como proceder, este informa algunos paso a paso, los cuales no solucionan el fallo, este informa que asistirá al área para resolverlo. Este realiza pruebas con sensor de temperatura nuevo con el cual pasa las pruebas, se devuelve equipo al servicio para ser nuevamente utilizado. Estado final: En buen estado. Repuestos: Si. | 2025-02-13 07:34 |  | 2025-02-13 07:52 | 2025-02-13 15:37 | 465 | 285 | 180 | 246749 | Media | 2025-02-13 04:17 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: falla en sensor central. actividad realizada: se verifica funcionamiento, se pude observar falla de sensor central, se intercambia por uno nuevo sacado de la bodega de repuestos, pero aun así no es corregido el problema, se comunica a proveedor para conocer como proceder, este informa algunos paso a paso, los cuales no solucionan el fallo, este informa que asistirá al área para resolverlo. este realiza pruebas con sensor de temperatura nuevo con el cual pasa las pruebas, se devuelve equipo al servicio para ser nuevamente utilizado. estado final: en buen estado. repuestos: si. | MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Thursday | 3
115034 | CORRECTIVO | 1126241948 | emily nathasha franco gonzalez | Se reporta manta termica Buenas noches, se reporta manta térmica debido a que tiene un agujero en el tubo de salida, favor revisar y si pueden reparar. |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | CIRUGÍA |  | MANTA TÉRMICA | 4056 | 5561 | 5561 | COVIDIEN | 5016000 (WT6000) | SP22040283 | 2025-05-03 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Tubo de manta térmica reventado. Actividad realizada: Se recorta tramo de tuvo reventado, se retira tramo que queda internamente, se instala nuevamente restante de tubo, se asegura, se verifica funcionamiento, equipo en buen estado. Estado final: En buen estado. Repuestos: No. | 2025-04-26 07:51 |  | 2025-04-26 08:11 | 2025-04-26 09:40 | 89 | 0 | 89 | 252028 | Media | 2025-04-25 18:57 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: tubo de manta térmica reventado. actividad realizada: se recorta tramo de tuvo reventado, se retira tramo que queda internamente, se instala nuevamente restante de tubo, se asegura, se verifica funcionamiento, equipo en buen estado. estado final: en buen estado. repuestos: no. | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Saturday | 5
114727 | CORRECTIVO | 43715204 | DIANA PATRICIA MARIN GARCIA | camára stryker laparoscopia Buenos días . Por favor revisar cámara stryker de laparoscopía, presenta perdida del recubrimiento del cable . |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | CIRUGÍA |  | TORRE DE LAPAROSCOPIA | 3967 | 5374 |  | STRYKER | 1588 AIM | VPD261E0256(MONITOR) | 2025-04-26 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Recubrimiento de cables en malas condiciones. Actividad realizada: Se puede observar recubrimiento de cables en malas condiciones, se informa a Coordinador Daniel Cardona, sobre lo observado, este da la indicación de cubrir tramo de cables expuestos con ayuda de cinta auto fundente, se lleva a cabo las indicaciones, se verifica que este haya quedado cubierto por completo, se informa en el servicio el buen estado del equipo, estos quedan conformes con lo realizado. Estado final: En buen estado. Repuestos: No. | 2025-04-21 10:07 |  | 2025-04-21 13:44 | 2025-04-21 14:29 | 45 | 0 | 45 | 251558 | Media | 2025-04-21 08:41 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: recubrimiento de cables en malas condiciones. actividad realizada: se puede observar recubrimiento de cables en malas condiciones, se informa a coordinador daniel cardona, sobre lo observado, este da la indicación de cubrir tramo de cables expuestos con ayuda de cinta auto fundente, se lleva a cabo las indicaciones, se verifica que este haya quedado cubierto por completo, se informa en el servicio el buen estado del equipo, estos quedan conformes con lo realizado. estado final: en buen estado. repuestos: no. | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Monday | 0
106674 | CORRECTIVO | 1000406843 | ANGIE PAOLA FRANCO SALAZAR | Colchón malo Colchon malo, no insufla |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | UCIA |  | SUPERFICIE DE AIRE ALTERNANTE | 3816 | M644 |  | GRAND HEALTHCARE | TAURUS IV-3 | AF48031 | 2025-01-04 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Acople de colchón a compresor reventado. Actividad realizada: Se extrae parte reventada, se imprime nuevo acople, se instala, se verifica funcionamiento, equipo queda en optimas condiciones. Estado final: En buen estado. Repuestos: No. | 2024-12-30 10:21 |  | 2024-12-30 12:20 | 2024-12-30 13:26 | 66 | 0 | 66 | 243686 | Media | 2024-12-28 21:48 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: acople de colchón a compresor reventado. actividad realizada: se extrae parte reventada, se imprime nuevo acople, se instala, se verifica funcionamiento, equipo queda en optimas condiciones. estado final: en buen estado. repuestos: no. | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2024 | 12 | 2024-12 | Monday | 0
111207 | CORRECTIVO | 39193357 | MARIA CRISTINA LOPEZ CARMONA | cargador malo buenos dias cargador bomba amika con conector a fuente de luz quebrado . |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | UCIA |  | BOMBA DE NUTRICIÓN ENTERAL | 3529 | BN-0033 | BN-0033 | FRESENIUS KABI | AMIKA | 24785014 | 2025-02-08 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Conector de cargador sin uno de sus conectores. Actividad realizada: Se busca un conector en los repuestos en buen estado del taller, se instala, se verifica funcionamiento, se devuelve al servicio para ser nuevamente utilizado. Estado final: En buen estado. Repuestos: Si. | 2025-02-07 13:56 |  | 2025-02-07 14:25 | 2025-02-07 15:12 | 47 | 0 | 47 | 246383 | Media | 2025-02-07 09:00 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: conector de cargador sin uno de sus conectores. actividad realizada: se busca un conector en los repuestos en buen estado del taller, se instala, se verifica funcionamiento, se devuelve al servicio para ser nuevamente utilizado. estado final: en buen estado. repuestos: si. | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Friday | 4
114791 | CORRECTIVO | 34002609 | MARIA DEL PILAR YEPES CHISCO | solicitud de limpieza plataforma ecmo cardiohelp solicitud de limpieza plataforma ecmo cardiohelp |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | UCIA |  | PLATAFORMA CARDIOHELP - ECMO | 2346 | 4430 |  | MAQUET | CARDIOHELP 701048012 | 90412980 | 2025-04-26 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Equipo con sangre derramada. Actividad realizada: Se realiza limpieza profunda, donde se retira todo residuo de sangre que se encuentra, se devuelve al servicio para ser nuevamente utilizado. Estado final: En buen estado. Repuestos: No. | 2025-04-21 16:56 |  | 2025-04-21 18:04 | 2025-04-21 19:17 | 73 | 0 | 73 | 251638 | Media | 2025-04-21 16:22 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: equipo con sangre derramada. actividad realizada: se realiza limpieza profunda, donde se retira todo residuo de sangre que se encuentra, se devuelve al servicio para ser nuevamente utilizado. estado final: en buen estado. repuestos: no. | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Monday | 0
107375 | CORRECTIVO | 1036946543 | MARIA ALEJANDRA OCAMPO VALLEJO | Caída termo higrómetro Buenas tardes, por favor revisar termo higrómetro EB1009 del área de bodega ya que por accidente se cayó y no se encuentra funcionando Muchas gracias |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | TERMOHIGRÓMETRO | 1848 | EB1009 | EB1009 | BIOTELECTRONICA | HTC-2 | JH3417 | 2025-01-11 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Termohigrómetro con display suelto. Actividad realizada: Se verifica equipo, se puede observar display suelto, se destapa equipo, se instala de nuevo en su puesto original, se verifica funcionamiento, se acopla nuevamente equipo, se entrega en servicio para ser nuevamente utilizado. Estado final: En buen estado. Repuestos: No. | 2025-01-07 16:39 |  | 2025-01-07 16:43 | 2025-01-07 17:16 | 32 | 0 | 32 | 244060 | Media | 2025-01-07 14:58 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: termohigrómetro con display suelto. actividad realizada: se verifica equipo, se puede observar display suelto, se destapa equipo, se instala de nuevo en su puesto original, se verifica funcionamiento, se acopla nuevamente equipo, se entrega en servicio para ser nuevamente utilizado. estado final: en buen estado. repuestos: no. | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Tuesday | 1
109086 | CORRECTIVO | 1001478560 | andrea blandon osorio | Infusor de sala de urgencias Se reporta infusor de sala de urgencias con mal funcionamiento |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | URGENCIAS |  | INFUSOR | 776 | EB0124 | EB0124 | RIESTER | MANUAL | 120936126 | 2025-02-08 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Perilla de válvula reventada. Actividad realizada: Se intenta organizar perilla de válvula en mal estado, pero no es posible, se cambia por una sacada de los repuestos en buen estado del taller, se verifica funcionamiento, fugas de aire, equipo queda en buen estado, entrega en servicio para ser nuevamente utilizado. Estado final: En buen estado. Repuestos: No. | 2025-02-01 10:42 |  | 2025-02-01 11:59 | 2025-02-01 13:02 | 63 | 0 | 63 | 245934 | Media | 2025-02-01 10:36 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: perilla de válvula reventada. actividad realizada: se intenta organizar perilla de válvula en mal estado, pero no es posible, se cambia por una sacada de los repuestos en buen estado del taller, se verifica funcionamiento, fugas de aire, equipo queda en buen estado, entrega en servicio para ser nuevamente utilizado. estado final: en buen estado. repuestos: no. | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Saturday | 5
114730 | CORRECTIVO | 1007493333 | angie paola restrepo monsalve | cable del pedal de intensificador esta desgastado cable del pedal de intensificador esta desgastado |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | CIRUGÍA |  | INTENSIFICADOR DE IMÁGENES | 3417 | 4988 |  | SIEMENS | CIOS SELECT | 13036 | 2025-04-26 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Extensión de pedal con cables expuestos. Actividad realizada: Se puede observar extensión de pedal con cables expuestos, se informa a Coordinador Daniel Cardona, sobre lo observado, este da la indicación de cubrir tramo de cables expuestos con ayuda de cinta auto fundente, se lleva a cabo las indicaciones, se verifica que este haya quedado cubierto por completo, se informa en el servicio el buen estado del equipo, estos quedan conformes con lo realizado. Estado final: En buen estado. Repuestos: No. | 2025-04-21 10:08 |  | 2025-04-21 12:08 | 2025-04-21 13:42 | 94 | 0 | 94 | 251540 | Media | 2025-04-20 18:01 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: extensión de pedal con cables expuestos. actividad realizada: se puede observar extensión de pedal con cables expuestos, se informa a coordinador daniel cardona, sobre lo observado, este da la indicación de cubrir tramo de cables expuestos con ayuda de cinta auto fundente, se lleva a cabo las indicaciones, se verifica que este haya quedado cubierto por completo, se informa en el servicio el buen estado del equipo, estos quedan conformes con lo realizado. estado final: en buen estado. repuestos: no. | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Monday | 0
109604 | CORRECTIVO | 1111197742 | RUTH ESTHER NAVAS GOMEZ | VALVULA DRAGER SIN CAUCHO EN EL SILENCIADOR VALVULA DRAGER SIN CAUCHO EN EL SILENCIADOR |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | UCIN |  | VENTILADOR ALTA FRECUENCIA | 2526 | 4566 |  | DRAGER | BABYLOG VN500 | ASLL-0158 | 2025-02-08 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: silenciador sin uno de sus O rings Actividad realizada: Se verifica silenciador, se puede observar que uno de sus O rings no se encuentra, se busca uno nuevo en la bodega de repuestos del taller, se instala en equipo, se entrega en el servicio para ser nuevemente utilizado. Estado final: En buen estado. Repuestos: Si. | 2025-02-05 14:59 |  | 2025-02-06 07:52 | 2025-02-06 08:29 | 36 | 0 | 36 | 246241 | Media | 2025-02-05 13:47 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: silenciador sin uno de sus o rings actividad realizada: se verifica silenciador, se puede observar que uno de sus o rings no se encuentra, se busca uno nuevo en la bodega de repuestos del taller, se instala en equipo, se entrega en el servicio para ser nuevemente utilizado. estado final: en buen estado. repuestos: si. | MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Wednesday | 2
113929 | CORRECTIVO | 1036946149 | JULIETH ALEJANDRA ECHEVERRI GALLEGO | cabeza de cargador mala cabeza del cargador se encuentra mala, no tiene las paticas para conectar a la luz, bomba amika BN 0013. |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | H2-T2 |  | BOMBA DE NUTRICIÓN ENTERAL | 3258 | BN-0013 | BN-0013 | FRESENIUS KABI | AMIKA | 24574456 | 2025-03-29 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: En el servicio se extravía conector de fuente de poder. Actividad realizada: Se busca en taller en los repuesto en buen estado, un nuevo conector para reemplazar el que se ha perdido, se verifica funcionamiento, equipo queda en buen estado, se devuelve al servicio para ser nuevemente utilizado. Estado final: En buen estado. Repuestos: No. | 2025-03-26 07:31 |  | 2025-03-26 07:37 | 2025-03-26 08:57 | 79 | 0 | 79 | 249833 | Media | 2025-03-26 01:58 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: en el servicio se extravía conector de fuente de poder. actividad realizada: se busca en taller en los repuesto en buen estado, un nuevo conector para reemplazar el que se ha perdido, se verifica funcionamiento, equipo queda en buen estado, se devuelve al servicio para ser nuevemente utilizado. estado final: en buen estado. repuestos: no. | MAL_MANEJO_CABLES, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_MANEJO_CABLES', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Wednesday | 2
111310 | CORRECTIVO | 1007565867 | daniela alzate ocampo | Saturador Se reporta pinza de satrurador de triage 3 ya que no permite cerrar adecuadamente por lo que permanece abierta. |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3162 | 4868 |  | EDAN | IM70 | 360080-M20421840008 | 2025-02-15 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Pinza de Spo2 reventados. Actividad realizada: Se cambian resortes reventados por unos sacados de los repuestos en buen estado del taller, se verifica funcionamiento, se devuelve al servicio para ser nuevemente utilizada. Estado final: En buen estado. Repuestos: No. | 2025-02-10 13:44 |  | 2025-02-10 15:08 | 2025-02-10 15:57 | 50 | 0 | 50 | 246556 | Media | 2025-02-10 13:13 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: pinza de spo2 reventados. actividad realizada: se cambian resortes reventados por unos sacados de los repuestos en buen estado del taller, se verifica funcionamiento, se devuelve al servicio para ser nuevemente utilizada. estado final: en buen estado. repuestos: no. | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Monday | 0
114005 | CORRECTIVO | 1038415689 | monica marcela ramirez ocampo | Micropipeta defectuosa Micropipeta defectuosa |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | LABORATORIO |  | PIPETA 100-1000ΜL | 3167 | EB1455 |  | BOECO GERMANY | AS SERIES | OF29957 | 2025-03-29 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Micropipeta despiezada por caída al suelo. Actividad realizada: Se encuentra equipo despiezado, con carcasa fracturada, se corrige fractura con ayuda de sinte solda, se verifica funcionamiento, se encuentran valores dentro de lo permitido, se devuelve al servicio para ser nuevemente utilizado. Estado final: En buen estado. Repuestos: No. | 2025-03-28 10:52 |  | 2025-03-28 11:56 | 2025-03-28 14:02 | 126 | 0 | 126 | 250045 | Media | 2025-03-28 09:52 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: micropipeta despiezada por caída al suelo. actividad realizada: se encuentra equipo despiezado, con carcasa fracturada, se corrige fractura con ayuda de sinte solda, se verifica funcionamiento, se encuentran valores dentro de lo permitido, se devuelve al servicio para ser nuevemente utilizado. estado final: en buen estado. repuestos: no. | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Friday | 4
111252 | CORRECTIVO | 1041230037 | CAMILO ANDRES HINCAPIE DUQUE | INCUBADORA ATOM 4670 INCUBADORA ATOM 4670 QUE SE ENCUENTRA CON REPOSO DE PANTALLA TACTIL SUELTA EN UNO DE SUS LATERALES. |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | UCIN |  | INCUBADORA | 2713 | 4670 |  | ATOM | AIR INCU I | 190800298 | 2025-02-15 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Soporte de atril reventado. Actividad realizada: Se encuentra soporte de atril con una de sus sujeciones reventadas, se intenta reparar con ayuda de sintesolda, pero no es posible, se busca tornillo y arandela que coincidan con los originales y se instalan desde la parte externa del equipo, se verifica sujeción, este queda firme, se verifica funcionamiento de sensor de temperatura, se puede observar que este trabaja de forma correcta. Estado final: En buen estado. Repuestos: No. | 2025-02-10 07:38 |  | 2025-02-10 07:41 | 2025-02-10 10:06 | 145 | 0 | 145 | 246484 | Media | 2025-02-09 06:32 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: soporte de atril reventado. actividad realizada: se encuentra soporte de atril con una de sus sujeciones reventadas, se intenta reparar con ayuda de sintesolda, pero no es posible, se busca tornillo y arandela que coincidan con los originales y se instalan desde la parte externa del equipo, se verifica sujeción, este queda firme, se verifica funcionamiento de sensor de temperatura, se puede observar que este trabaja de forma correcta. estado final: en buen estado. repuestos: no. | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Monday | 0
107928 | CORRECTIVO | 1036950741 | maria camila londoño rodriguez | INCB 4808 Feliz día Se solicita amablemente la revisión de la incb 4808, no tiene funcionamiento adecuado. Cordialmente. |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | UCIN |  | INCUBADORA | 2912 | 4808 | 4808 | ATOM | AIR INCU I | 190800777 | 2025-01-11 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Incubadora con aspa mal instalada. Actividad realizada: Se verifica funcionamiento, se encuentra que este no calienta, se verifica estado de componentes, se puede observar que el aspa esta mal ubicada, se acopla de una forma correcta, se verifica funcionamiento, la temperatura aumente de forma correcta después de la actividad realizada. Estado final: En buen estado. Repuestos: No. | 2025-01-10 12:01 |  | 2025-01-10 14:22 | 2025-01-10 15:22 | 60 | 0 | 60 | 244281 | Media | 2025-01-10 11:53 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: incubadora con aspa mal instalada. actividad realizada: se verifica funcionamiento, se encuentra que este no calienta, se verifica estado de componentes, se puede observar que el aspa esta mal ubicada, se acopla de una forma correcta, se verifica funcionamiento, la temperatura aumente de forma correcta después de la actividad realizada. estado final: en buen estado. repuestos: no. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Friday | 4
111805 | CORRECTIVO | 1040759206 | luisa fernanda sarria gil | SENSOR DE TEMPERATURA NO FUNCIONAL BUENOS DIAS, SOLICITO POR FAVOR MANTENIMIENTO YA QUE AL CONECTAR AL MONITOR DE SIGNOS VITALES MUESTRA UN ERROR |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | UCIN |  | INCUBADORA | 2713 | 4670 |  | ATOM | AIR INCU I | 190800298 | 2025-02-15 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Sensor de temperatura con cables expuestos. Actividad realizada: Se verifica funcionamiento, equipo no reconoce sensor de temperatura, se decide cambiarlo por uno nuevo sacado de la bodega de repuestos, se entrega en el servicio para ser nuevemente utilizado. Estado final: En buen estado. Repuestos: Si. | 2025-02-13 11:01 |  | 2025-02-13 12:23 | 2025-02-13 12:44 | 22 | 0 | 22 | 246774 | Media | 2025-02-13 10:52 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: sensor de temperatura con cables expuestos. actividad realizada: se verifica funcionamiento, equipo no reconoce sensor de temperatura, se decide cambiarlo por uno nuevo sacado de la bodega de repuestos, se entrega en el servicio para ser nuevemente utilizado. estado final: en buen estado. repuestos: si. | MAL_MANEJO_CABLES, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_MANEJO_CABLES', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Thursday | 3
115143 | CORRECTIVO | 1036940450 | DEISI MARYLIN OROZCO GARCIA | Solicitud mantenimiento control de pantalla URGENT Solicito amablemente muy urgente nos colabore haciendo mantenimiento porque al dr GIOVANI VASQUEZ por error se le cayo el control de la pantalla se desbarato del todo y no sabemos como armarla la cual le muestra las letras para monstarles a los pacientes si posible este viernes 02/05 o si pueden venir ya estamos ubicados EN RIOPLAZA LOCAL 2010 sin ese control no puede apagarlo el tv toca dejarlo prendido quedo atenta |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | CONSULTA EXTERNA |  | SISTEMA DE AGUDEZA VISUAL | 2663 | M432 | M432 | AUROLAB | CATVISION | DVC3B19-32 | 2025-05-03 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Equipo despiezado por caída. Actividad realizada: Se ensambla nuevamente equipo, pero este no funcionan, se verifica estado de baterías, se verifica contactos, se puede observar que no tiene contactos de baterías, se busca en repuestos en buen estado, se instalan nuevos contactos, se verifica funcionamiento, equipo queda en buen estado. Estado final: En buen estado. Repuestos: No. | 2025-04-30 15:25 |  | 2025-04-30 15:36 | 2025-04-30 17:29 | 114 | 0 | 114 | 252340 | Media | 2025-04-30 14:01 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: equipo despiezado por caída. actividad realizada: se ensambla nuevamente equipo, pero este no funcionan, se verifica estado de baterías, se verifica contactos, se puede observar que no tiene contactos de baterías, se busca en repuestos en buen estado, se instalan nuevos contactos, se verifica funcionamiento, equipo queda en buen estado. estado final: en buen estado. repuestos: no. | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Wednesday | 2
109349 | CORRECTIVO | 1000760933 | emmanuel cardona quintero | Se Reporta Termohigrómetro del quirófano 3 Buenos Días Se Reporta Termohigrómetro del quirófano #3, debido a que lo encuentro totalmente desarmado, parece haberse caído; favor revisarlo y si es posible, Repararlo. Muchas Gracias. |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | CIRUGÍA | QUIRÓFANO 3 | TERMOHIGRÓMETRO | 1861 | EB1073 | EB1073 | BIOTELECTRONICA | TH-02 | JH3474 | 2025-02-08 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Equipo con todas sus partes sueltas. Actividad realizada: Se encuentra equipo despiezado, con contactos a batería sueltos, se solda nuevamente, se acoplan todas sus piezas, se verifica funcionamiento, equipo queda en buen estado. Estado final: En buen estado. Repuestos: No. | 2025-02-05 09:04 |  | 2025-02-05 09:43 | 2025-02-06 07:52 | 1329 | 1278 | 51 | 246191 | Media | 2025-02-05 08:17 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: equipo con todas sus partes sueltas. actividad realizada: se encuentra equipo despiezado, con contactos a batería sueltos, se solda nuevamente, se acoplan todas sus piezas, se verifica funcionamiento, equipo queda en buen estado. estado final: en buen estado. repuestos: no. | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Wednesday | 2
112503 | CORRECTIVO | 39449838 | PADDY ALEXA GUARIN ALVAREZ | LENTE DE RETINA REFERENCIA OMRA-PRP -165-2 Buenas tardes Caída de lente por favor revisar Gracias |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | OFTALMOLOGÍA |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-02-22 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Lente quebrado. Actividad realizada: Se asiste al servicio, entrega accesorio, se puede notar que lo dejaron caer, se informa a coordinador Daniel Cardona, para saber como proceder con lo sucedido. Se entrega equipo nuevo con Pl: M1266 y firman acta de entrega, se procede cerrar orden. Estado final: En buen estado. Repuestos: No. | 2025-02-19 07:34 |  | 2025-02-19 07:46 | 2025-05-08 17:10 | 114324 | 114272 | 52 | 247138 | Media | 2025-02-18 13:03 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: lente quebrado. actividad realizada: se asiste al servicio, entrega accesorio, se puede notar que lo dejaron caer, se informa a coordinador daniel cardona, para saber como proceder con lo sucedido. se entrega equipo nuevo con pl: m1266 y firman acta de entrega, se procede cerrar orden. estado final: en buen estado. repuestos: no. | MAL_TRATO_FISICO, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Wednesday | 2
106653 | CORRECTIVO | 1036934169 | LADY JOHANA ALVAREZ GOMEZ | Monitor despegado Monitor despegado, |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | UCIA | CUARTO DE EQUIPOS 4 PISO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 958 | 4065 |  | EDAN | IM70 | 360080-M17911550001 | 2025-01-04 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Carcasa de display en mal estado. Actividad realizada: Se encuentra carcasa de display suelta, con orificios de tornillos reventados, se decide reemplazarlos por turcas y pegarlas a la carcasa, se deja secar por un tiempo prudente, se acoplan ambas piezas, se verifica que haya quedado seguro y firme, se devuelve al servicio para ser nuevamente utilizados. Estado final: En buen estado. Repuestos: No. | 2024-12-30 07:37 |  | 2024-12-30 07:49 | 2024-12-30 10:50 | 181 | 82 | 99 | 243685 | Media | 2024-12-28 21:46 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: carcasa de display en mal estado. actividad realizada: se encuentra carcasa de display suelta, con orificios de tornillos reventados, se decide reemplazarlos por turcas y pegarlas a la carcasa, se deja secar por un tiempo prudente, se acoplan ambas piezas, se verifica que haya quedado seguro y firme, se devuelve al servicio para ser nuevamente utilizados. estado final: en buen estado. repuestos: no. | MAL_TRATO_FISICO, DESGASTE_NORMAL | ['MAL_TRATO_FISICO', 'DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2024 | 12 | 2024-12 | Monday | 0
112796 | CORRECTIVO | 39449838 | PADDY ALEXA GUARIN ALVAREZ | CABLE DE PODER ARGON LASER Cordial saludo Se realiza registro de necesidad por solicitud de la Jefe Kelly, ya que este debe ser cargado al área de cirugía por mala manipulación Gracias |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | OFTALMOLOGÍA |  | LÁSER OFTÁLMICO | 886 | 3501 |  | ZEISS | VISULAS 532 | 1121454 | 2025-02-22 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Cable de poder con conector con cables expuesto. Actividad realizada: Se cubre tramo con cables expuestos con cinta auto fundente, se verifica funcionamiento, se devuelve al servicio para ser nuevemente utilizado. Estado final: En buen estado. Repuestos: No. | 2025-02-21 14:00 |  | 2025-02-21 15:34 | 2025-02-21 16:31 | 57 | 0 | 57 | 247515 | Media | 2025-02-21 13:45 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: cable de poder con conector con cables expuesto. actividad realizada: se cubre tramo con cables expuestos con cinta auto fundente, se verifica funcionamiento, se devuelve al servicio para ser nuevemente utilizado. estado final: en buen estado. repuestos: no. | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Friday | 4
109085 | CORRECTIVO | 1001478560 | andrea blandon osorio | Tensiometro Se encuentra con mal funcionamiento por una de sus partes |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1058 | 3475 |  | SPACELABS | UV 1600 | 364-103851 496-052333 | 2025-02-08 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Brazalete con acople reventado. Actividad realizada: Se cambia brazalete en mal estado por uno nuevo sacado de la bodega de repuestos. Estado final: En buen estado. Repuestos: Si. | 2025-02-01 10:41 |  | 2025-02-01 11:27 | 2025-02-01 11:59 | 32 | 0 | 32 | 245935 | Media | 2025-02-01 10:38 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: brazalete con acople reventado. actividad realizada: se cambia brazalete en mal estado por uno nuevo sacado de la bodega de repuestos. estado final: en buen estado. repuestos: si. | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Saturday | 5
113446 | CORRECTIVO | 1007565867 | daniela alzate ocampo | Flujometro Flujometro que se encuentra en malas condiciones, averiafo. |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | URGENCIAS |  | FLUJÓMETRO | 1674 | 249 |  | AMVEX | SENCILLO ALTA FRECUENCIA | FMAO11068FK | 2025-03-15 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Tubo exterior reventado. Actividad realizada: Se aplica super bonder para corregir daño, se deja secar por un tiempo prudente. Se verifica funcionamiento, equipo queda sin fuga y con un correcto funcionamiento, se devuelve a servicio para ser nuevamente utilizado. Estado final: En Buen estado. Repuestos: No. | 2025-03-08 07:49 |  | 2025-03-08 16:08 | 2025-03-08 17:29 | 81 | 51 | 30 | 248634 | Media | 2025-03-08 06:00 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: tubo exterior reventado. actividad realizada: se aplica super bonder para corregir daño, se deja secar por un tiempo prudente. se verifica funcionamiento, equipo queda sin fuga y con un correcto funcionamiento, se devuelve a servicio para ser nuevamente utilizado. estado final: en buen estado. repuestos: no. | MAL_TRATO_FISICO, DESGASTE_NORMAL | ['MAL_TRATO_FISICO', 'DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Saturday | 5
112504 | CORRECTIVO | 1037667711 | sara alvarez arbelaez | ekg de cubiculo ucia12 malo |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | UCIA | CUBICULO 14 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1050 | 3927 |  | NIHON KOHDEN | BSM-6501 TRITON | 05510 MODLO:21664 | 2025-02-22 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Se asiste al servicio, no encuentran equipo registrado. Diagnostico: Latiguillo de EKG con terminal reventada. Actividad realizada: Se cambia latiguillos en mal estado por unos nuevos sacados de la bodega de repuestos. Estado final: En buen estado. Repuestos: Si. | 2025-02-19 07:36 |  | 2025-02-19 08:17 | 2025-02-19 10:50 | 152 | 94 | 58 | 247185 | Media | 2025-02-19 05:25 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | se asiste al servicio, no encuentran equipo registrado. diagnostico: latiguillo de ekg con terminal reventada. actividad realizada: se cambia latiguillos en mal estado por unos nuevos sacados de la bodega de repuestos. estado final: en buen estado. repuestos: si. | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Wednesday | 2
112878 | CORRECTIVO | 15443719 | JHON JAIRO GARCIA CORREA | Conector de tensiometro sala 1 malo. se solicita a Conector de tensiometro sala 1 malo. se solicita arreglo |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | CIRUGÍA | QUIRÓFANO 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1011 | 3924 |  | NIHON KOHDEN | BSM-6501 | 05531 MOD:21629 | 2025-03-01 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: No se encuentra acople macho para brazalete de NIBP Actividad realizada: Se saca repuesto en bodega, se acopla en brazalete, se verifica funcionamiento, equipo queda en buen estado. Estado final: En buen estado. Repuestos: Si. | 2025-02-25 08:04 |  | 2025-02-25 09:03 | 2025-02-25 09:34 | 31 | 0 | 31 | 247712 | Media | 2025-02-25 07:50 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: no se encuentra acople macho para brazalete de nibp actividad realizada: se saca repuesto en bodega, se acopla en brazalete, se verifica funcionamiento, equipo queda en buen estado. estado final: en buen estado. repuestos: si. | MAL_MANEJO_CABLES, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_MANEJO_CABLES', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Tuesday | 1
114786 | CORRECTIVO | 1036931520 | ANA MARIA MARTINEZ ROJAS | INTERFACE BUENDIA, INTERFACE MALA |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1048 | 3925 |  | NIHON KOHDEN | BSM-6501 TRITON | 05505 MODLO:21622 | 2025-04-26 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Interfaz con pines doblados. Actividad realizada: Se ubican pines nuevamente en su posición original, se verifica estado de funcionamiento, se pude observar un señal estable y confiable, se devuelve al servicio para ser nuevemente utilizado. Estado final: En buen estado. Repuestos: No. | 2025-04-21 16:06 |  | 2025-04-21 17:33 | 2025-04-21 18:04 | 31 | 0 | 31 | 251609 | Media | 2025-04-21 13:54 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: interfaz con pines doblados. actividad realizada: se ubican pines nuevamente en su posición original, se verifica estado de funcionamiento, se pude observar un señal estable y confiable, se devuelve al servicio para ser nuevemente utilizado. estado final: en buen estado. repuestos: no. | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Monday | 0
107222 | CORRECTIVO | 39447255 | MARIA SULENY CASTRILLON MARIN | monitor de signos vitales sin cargador monitor de signos vitales sin cargador |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | H2-T2 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1035 | 3058 | 3058 | EDAN | M9 IBP | 301137-M12604730022-01 | 2025-01-11 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Monitor de signos vitales sin cable de poder. Actividad realizada: Se saca un cable nuevo de la bodega de repuesto, se entrega en el servicio. Estado final: En buen estado. Repuestos: Si. | 2025-01-07 07:38 |  | 2025-01-07 12:10 | 2025-01-07 12:16 | 6 | 0 | 6 | 244003 | Media | 2025-01-06 19:10 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: monitor de signos vitales sin cable de poder. actividad realizada: se saca un cable nuevo de la bodega de repuesto, se entrega en el servicio. estado final: en buen estado. repuestos: si. | MAL_MANEJO_CABLES, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_MANEJO_CABLES', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Tuesday | 1
106657 | CORRECTIVO | 1095945884 | ANGIE LORENA SANCHEZ VELASQUEZ | MONITOR DE TRANSPORTE MALO MONITOR DE TRANSPORTE MALO |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1025 | 3064 |  | EDAN | M9 IBP | 301137-M12604730012-01 | 2025-01-04 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Carcasa de Monitor de signos vitales mala. Actividad realizada: Se restaura partes reventadas de carcasa, se verifica ajuste de la misma, se devuelve al servicio, para ser nuevamente utilizado. Estado final: En buen estado. Repuestos: No. | 2024-12-30 08:00 |  | 2024-12-30 14:40 | 2024-12-30 15:47 | 67 | 0 | 67 | 243689 | Media | 2024-12-29 11:18 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: carcasa de monitor de signos vitales mala. actividad realizada: se restaura partes reventadas de carcasa, se verifica ajuste de la misma, se devuelve al servicio, para ser nuevamente utilizado. estado final: en buen estado. repuestos: no. | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2024 | 12 | 2024-12 | Monday | 0
107607 | CORRECTIVO | 1040043921 | KATHERINE CASTAÑEDA CASTRO | Pinza de saturador Pinza de saturador con puerto de conexión en mal estado Muchas gracias Se deja en puesto de enfermeria |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1075 | 3019 |  | EDAN | M9 | 301137-M12604350003 | 2025-01-11 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Pines de conector de pinza de SpO2 reventados. Actividad realizada: Se retira conector malo, se busca uno en los repuestos en buen estado, se solda de nuevos contactos, se verifica funcionamiento con ayuda de equipo patrón, queda en buen estado. Estado final: En buen estado. Repuestos: No. | 2025-01-09 07:37 |  | 2025-01-09 08:55 | 2025-01-09 09:57 | 62 | 0 | 62 | 244137 | Media | 2025-01-08 15:15 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: pines de conector de pinza de spo2 reventados. actividad realizada: se retira conector malo, se busca uno en los repuestos en buen estado, se solda de nuevos contactos, se verifica funcionamiento con ayuda de equipo patrón, queda en buen estado. estado final: en buen estado. repuestos: no. | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Thursday | 3
107703 | CORRECTIVO | 1036932398 | esneyder alexander garcia garcia | cava EB0842 Cordial saludo, Reportó necesidad de mantenimiento de cava EB0842 ubicada en la central de mezclas Gracias por el apoyo |  | 1037660928 | crhistian rueda holguin |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | TERMÓMETRO DE NEVERA DE TRANSPORTE | 1819 | EB0842 | EB0842 | ESTRA | NEVERA 42LT | 04-1422-5544 | 2025-01-11 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Bisagra reventada. Actividad realizada: Se aplica veracril en polvo con super bonder, para crear una superficie fuerte y reemplazar parte de carcasa que fue dañada, se deja secar el tiempo necesario para que esta mezcla endurezca Estado final: En buen estado. Repuestos: No. | 2025-01-09 14:04 |  | 2025-01-10 08:21 | 2025-01-10 09:50 | 89 | 0 | 89 | 244234 | Media | 2025-01-09 13:26 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: bisagra reventada. actividad realizada: se aplica veracril en polvo con super bonder, para crear una superficie fuerte y reemplazar parte de carcasa que fue dañada, se deja secar el tiempo necesario para que esta mezcla endurezca estado final: en buen estado. repuestos: no. | MAL_TRATO_FISICO, DESGASTE_NORMAL | ['MAL_TRATO_FISICO', 'DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Thursday | 3
120997 | CORRECTIVO | 1041325683 | JORGE YEISON ZAPATA HENAO | flujometro malo flujometro # 7 se encuentra desbaratado, no funcional |  | 1040184641 | walter daniel zuluaga hurtado |  | URGENCIAS |  | FLUJÓMETRO | 1444 | 7 |  | AMVEX | SENCILLO | FMAO12217FH | 2025-11-01 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Se recibe el flujómetro con tubo exterior partido Actividad realizada: Se recibe el flujómetro del servicio y se evidencia que el flujómetro ya ha sido reparado. Se notifica al coordinador y él decide que se debe dar de baja. Estado final: Dado de baja Repuestos: No | 2025-10-27 12:11 |  | 2025-10-27 14:46 | 2025-10-27 15:00 | 14 | 0 | 14 | 263804 | Media | 2025-10-27 10:47 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: se recibe el flujómetro con tubo exterior partido actividad realizada: se recibe el flujómetro del servicio y se evidencia que el flujómetro ya ha sido reparado. se notifica al coordinador y él decide que se debe dar de baja. estado final: dado de baja repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Monday | 0
121143 | CORRECTIVO | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS | Pérdida de frasco contenedor |  | 1040184641 | walter daniel zuluaga hurtado |  | CIRUGÍA |  | REGULADOR DE VACÍO | 4269 | EB2018 | EB2018 | TECHNOLOGIE MEDICALE | RVTM3 760 REF 19105 | 23016538 | 2025-11-01 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: pérdida de frasco contenedor. Actividad realizada: se indaga en el servicio y no dan razón del accesorio perdido, se procede a pedir repuesto nuevo y se instala. Estado final: equipo queda en condiciones de funcionamiento. Repuestos: sí. | 2025-10-31 09:16 | 2025-10-31 09:16 | 2025-10-31 09:48 | 2025-10-31 10:08 | 20 | 0 | 20 |  |  |  | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: pérdida de frasco contenedor. actividad realizada: se indaga en el servicio y no dan razón del accesorio perdido, se procede a pedir repuesto nuevo y se instala. estado final: equipo queda en condiciones de funcionamiento. repuestos: sí. | MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Friday | 4
121053 | CORRECTIVO | 1026135123 | leidy johana roman zapata | se revento el cable del saturador se revento el cable del saturador |  | 1040184641 | walter daniel zuluaga hurtado |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 5391 | 6608 |  | NIHON KOHDEN | CSM-1501 | 3353 | 2025-11-01 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Se recibe interfaz de pinza de saturación con el cable separado de la conexión. Actividad realizada: Se corta el cable y se suelda adecuadamente a la conexión Estado final: Equipo funcional Repuestos: No | 2025-10-29 07:35 |  | 2025-10-29 07:54 | 2025-10-29 11:03 | 188 | 46 | 142 | 263938 | Media | 2025-10-28 19:41 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: se recibe interfaz de pinza de saturación con el cable separado de la conexión. actividad realizada: se corta el cable y se suelda adecuadamente a la conexión estado final: equipo funcional repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Wednesday | 2
120881 | CORRECTIVO | 1036956323 | YUDY TATIANA CEBALLOS ALZATE | pulsioximetro malo buena noche, pulsioximetro de la sala 3 se encuentra reventado, queda en recuperacion pos, gracias |  | 1040184641 | walter daniel zuluaga hurtado |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 4203 | 5718 |  | NIHON KOHDEN | CSM-1501 | 1809 | 2025-10-25 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Se encuentra la pinza de saturación partida en dos. Actividad realizada: se cambia la pinza de saturación por una nueva Estado final: Equipo funcional Repuestos: Si | 2025-10-24 07:50 |  | 2025-10-24 08:41 | 2025-10-24 09:02 | 21 | 0 | 21 | 263625 | Media | 2025-10-23 23:57 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: se encuentra la pinza de saturación partida en dos. actividad realizada: se cambia la pinza de saturación por una nueva estado final: equipo funcional repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Friday | 4
122041 | CORRECTIVO | 1007378355 | YULISA OCAMPO ZULUAGA | Latiguillos malos Durante la movilizacion de paciente, se queda el latiguillo amarillo del EKG debajo de la cama, lo que ocasiona que se corte en dos pedazos |  | 1040184641 | walter daniel zuluaga hurtado |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1048 | 3925 |  | NIHON KOHDEN | BSM-6501 TRITON | 05505 MODLO:21622 | 2025-12-13 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Se recibe del servicio cable EKG nihon kohden con fractura en uno de los latiguillos Actividad realizada: Se reponen unos latiguillos nuevos, se realizan pruebas funcionales y el equipo queda en buen estado Estado final: Equipo funcional Repuestos: Si | 2025-12-06 12:13 |  | 2025-12-06 12:17 | 2025-12-06 13:04 | 47 | 0 | 47 | 266097 | Media | 2025-12-05 22:42 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: se recibe del servicio cable ekg nihon kohden con fractura en uno de los latiguillos actividad realizada: se reponen unos latiguillos nuevos, se realizan pruebas funcionales y el equipo queda en buen estado estado final: equipo funcional repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Saturday | 5
121557 | CORRECTIVO | 1040051485 | JULIANA VALENCIA OSORIO | saturador malo |  | 1040184641 | walter daniel zuluaga hurtado |  | H1-T1 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 987 | 3647 |  | EDAN | IM70 | 001488-M15804060027 | 2025-11-22 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: El monitor no mide saturación Actividad realizada: Se abre el conector de la interfaz y se evidencia ruptura en la parte de plástico, se nota que se despega uno de los cables, se cambian las partes de plástico, se suelda apropiadamente y se hacen pruebas de funcionamiento. Además se limpia el velcro del brazalete de saturación para que se adhiera mejor. Estado final: Equipo funcional Repuestos: No | 2025-11-18 09:33 |  | 2025-11-18 09:43 | 2025-11-18 10:45 | 63 | 0 | 63 | 264977 | Media | 2025-11-18 08:26 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: el monitor no mide saturación actividad realizada: se abre el conector de la interfaz y se evidencia ruptura en la parte de plástico, se nota que se despega uno de los cables, se cambian las partes de plástico, se suelda apropiadamente y se hacen pruebas de funcionamiento. además se limpia el velcro del brazalete de saturación para que se adhiera mejor. estado final: equipo funcional repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Tuesday | 1
121136 | CORRECTIVO | 1001477500 | MARIA ALEJANDRA GOMEZ GIRALDO | saturador no funciona el saturador neonatal no funciona |  | 1040184641 | walter daniel zuluaga hurtado |  | H6-T2 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1033 | 4021 |  | EDAN | IM70 | 261333-M17709920003 | 2025-11-01 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: La pinza de saturación no entra en el módulo de saturación Actividad realizada: Se enderezan los pines del conector de la interfaz, se realizan pruebas funcionales Estado final: Equipo funcional Repuestos: No | 2025-10-31 07:44 |  | 2025-10-31 15:08 | 2025-10-31 16:15 | 67 | 0 | 67 | 264115 | Media | 2025-10-31 07:07 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: la pinza de saturación no entra en el módulo de saturación actividad realizada: se enderezan los pines del conector de la interfaz, se realizan pruebas funcionales estado final: equipo funcional repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Friday | 4
121135 | CORRECTIVO | 1036963520 | valentina vargas lopez | flujometro malo Flujometro se dispara de la pared y se quiebra |  | 1040184641 | walter daniel zuluaga hurtado |  | H6-T2 |  | FLUJÓMETRO | 1680 | 257 |  | AMVEX | SENCILLO | FMAO11807DM | 2025-11-01 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Se recibe equipo con fractura en el tubo exterior. Actividad realizada: Se da de baja al equipo debido a que se evidencian múltiples reparaciones y debido a el grosor de la pega en el tubo exterior no es posible reparar nuevamente. Estado final: Se da de baja al equipo Repuestos: No | 2025-10-31 07:44 |  | 2025-10-31 09:12 | 2025-10-31 09:25 | 13 | 0 | 13 | 264116 | Media | 2025-10-31 07:09 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: se recibe equipo con fractura en el tubo exterior. actividad realizada: se da de baja al equipo debido a que se evidencian múltiples reparaciones y debido a el grosor de la pega en el tubo exterior no es posible reparar nuevamente. estado final: se da de baja al equipo repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Friday | 4
122038 | CORRECTIVO | 1036967542 | laura vanesa peña ospina | servocuna Por favor para cambiar acrilico de uana de las compuertas que esta fracturado |  | 1040184641 | walter daniel zuluaga hurtado |  | UCIN |  | CUNA TÉRMICA | 434 | 3224 | 3224 | MEDIX | SM-401 | 5290 | 2025-12-06 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Se recibe cuna térmica con una puerta fracturada. Actividad realizada: Se corta el acrílico a medida, se perforan los huecos para las bisagras 06/12/2025: Se acaba de pulir la compuerta, se instalan las bisagras, se prueba que ensamble y funcione adecuadamente. Estado final: Equipo funcional Repuestos: No | 2025-12-05 13:42 |  | 2025-12-05 14:00 | 2025-12-06 11:05 | 1265 | 996 | 269 | 266092 | Media | 2025-12-05 13:28 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: se recibe cuna térmica con una puerta fracturada. actividad realizada: se corta el acrílico a medida, se perforan los huecos para las bisagras 06/12/2025: se acaba de pulir la compuerta, se instalan las bisagras, se prueba que ensamble y funcione adecuadamente. estado final: equipo funcional repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Friday | 4
123143 | CORRECTIVO | 1128481574 | andersson castrillon montoya | Medidor de neumotaponador malo. Medidor de neumotaponador con mal funcionamiento, no muestra valor confiable. |  | 1040184641 | walter daniel zuluaga hurtado |  | UCIP |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-12-20 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Se recibe el medidor del neumotaponador con la aguja haciendo contacto en la caratula. Actividad realizada: Este dispositivo se había atendido con la GT: 122043, en la cual se había recibido el dispositivo en condiciones de mal trato, se intenta reparar y funciona algunos días en el servicio y lo vuelven a reportar. Al intentar sacar el puntero se parte el soporte y el equipo queda fuera de servicio. 29/12/2025: llega el repuesto y se entrega en servicio Estado final: Equipo funcional Repuestos: Si | 2025-12-17 07:37 |  | 2025-12-17 10:04 | 2025-12-29 17:55 | 17751 | 17685 | 66 | 266534 | Media | 2025-12-16 11:03 | REALIZADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: se recibe el medidor del neumotaponador con la aguja haciendo contacto en la caratula. actividad realizada: este dispositivo se había atendido con la gt: 122043, en la cual se había recibido el dispositivo en condiciones de mal trato, se intenta reparar y funciona algunos días en el servicio y lo vuelven a reportar. al intentar sacar el puntero se parte el soporte y el equipo queda fuera de servicio. 29/12/2025: llega el repuesto y se entrega en servicio estado final: equipo funcional repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Wednesday | 2
120928 | CORRECTIVO | 1152435526 | LINA MARCELA ZAPATA MURILLO | NO PRENDE LA PESA NO PRENDE LA PESA DE PERSONAS, SE CAMBIO LAS PILAS Y NO PRENDIÓ. UBICADA EN SOTANO 1 BANCO DE SANGRE |  | 1040184641 | walter daniel zuluaga hurtado |  | BANCO DE SANGRE |  | BÁSCULA DIGITAL | 4976 | EB2441 | EB2441 | HEALTH O METER | 880KL | 88036230003965 | 2025-11-01 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Reportan la bascula porque no enciende Actividad realizada: Se revisan las pilas y se encuentran con voltaje adecuado, se mueve un poco la bascula y el equipo enciende Estado final: Equipo funcional Repuestos: No | 2025-10-27 07:43 |  | 2025-10-27 11:19 | 2025-10-27 11:25 | 6 | 0 | 6 | 263747 | Media | 2025-10-25 17:58 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: reportan la bascula porque no enciende actividad realizada: se revisan las pilas y se encuentran con voltaje adecuado, se mueve un poco la bascula y el equipo enciende estado final: equipo funcional repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Monday | 0
123037 | CORRECTIVO | 1040036389 | claudia milena arango arango | transductor ecógrafo sin funcionamiento ecógrafo fuera de servicio por que no reconoce los transductores para su funcionamiento. sala ecógrafo torre 2 consultorio 2 |  | 1040184641 | walter daniel zuluaga hurtado |  | IMAGENOLOGÍA |  | ECÓGRAFO | 4487 | 5988 |  | GENERAL ELECTRIC | LOGIQ P8 | LP8400312 | 2025-12-13 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Del servicio reportan que el ecógrafo no reconoce los transductores Actividad realizada: Se encuentra que los transductores no están asegurados al ecógrafo, estando apagado el ecógrafo se aseguran los transductores. Se enciende y se nota que el ecógrafo reconoce el transductor, se congela la pantalla y se cambia entre los transductores, para asegurar que están funcionando correctamente. Se apaga el ecógrafo y se repite el proceso para verificar. Estado final: Equipo funcional Repuestos: No | 2025-12-12 09:25 |  | 2025-12-12 10:30 | 2025-12-12 11:01 | 31 | 0 | 31 | 266372 | Media | 2025-12-12 07:40 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: del servicio reportan que el ecógrafo no reconoce los transductores actividad realizada: se encuentra que los transductores no están asegurados al ecógrafo, estando apagado el ecógrafo se aseguran los transductores. se enciende y se nota que el ecógrafo reconoce el transductor, se congela la pantalla y se cambia entre los transductores, para asegurar que están funcionando correctamente. se apaga el ecógrafo y se repite el proceso para verificar. estado final: equipo funcional repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Friday | 4
121030 | CORRECTIVO | 1000445006 | samuel garcia betancur | PESA DENSITROMETRO NO ENCIENDE La pesa del densitometro de jardines llanogrande 3er piso en imagenologia no enciende, por lo que no podemos pesar a los pacientes para los examenes. |  | 1040184641 | walter daniel zuluaga hurtado |  | IMAGENOLOGÍA |  | BÁSCULA DIGITAL | 5353 | EB2601 | EB2601 | HEALTH O METER | 880KL | 88049240001735 | 2025-11-01 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: el servicio reporta que la báscula no enciende Actividad realizada: se revisa la báscula y está en buenas condiciones, se revisa batería y está en los voltajes adecuados, se informa al personal que se debe mover la báscula para que encienda y se debe dejar apagar para hacer otra medición. Estado final: Equipo funcional Repuestos: No | 2025-10-28 10:44 |  | 2025-10-28 10:44 | 2025-10-28 10:57 | 13 | 0 | 13 | 263249 | Media | 2025-10-18 08:27 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: el servicio reporta que la báscula no enciende actividad realizada: se revisa la báscula y está en buenas condiciones, se revisa batería y está en los voltajes adecuados, se informa al personal que se debe mover la báscula para que encienda y se debe dejar apagar para hacer otra medición. estado final: equipo funcional repuestos: no | MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Tuesday | 1
120686 | CORRECTIVO | 1036930638 | SANDRA VIVIANA AGUIRRE GARCIA | le falta una oliva Saludos Reporto fonendo del consultorio 5 sede jardienes piso 2 le hace falta una oliva, el fonendo lo tiene la secretaria Tatiana bajo custodia. Gracias |  | 1040184641 | walter daniel zuluaga hurtado |  | CONSULTA EXTERNA |  | FONENDOSCOPIO | 4222 | EB1993 | EB1993 | TENSO | ADULTO | EB1993 | 2025-10-18 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: se reporta que el fonendoscopio no tiene una oliva pero al llegar al servicio se encuentra el equipo en buenas condiciones Actividad realizada: se limpia el equipo y se deja una oliva funcional de el taller como repuesto Estado final: equipo funcional Repuestos: No | 2025-10-17 07:33 |  | 2025-10-17 11:30 | 2025-10-17 11:39 | 10 | 0 | 10 | 263047 | Media | 2025-10-15 12:31 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: se reporta que el fonendoscopio no tiene una oliva pero al llegar al servicio se encuentra el equipo en buenas condiciones actividad realizada: se limpia el equipo y se deja una oliva funcional de el taller como repuesto estado final: equipo funcional repuestos: no | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Friday | 4
123300 | CORRECTIVO | 1002946584 | MABY YINETH PALACIOS APONZA | central de monitoro CENTRAL DE MONITOREO NO FUNCIONA POR FAVOR Y GRACIAS |  | 1040184641 | walter daniel zuluaga hurtado |  | UCIN |  | CENTRAL DE MONITOREO | 2984 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-12-27 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: La central de monitoreo no muestra algunos cubículos. Actividad realizada: Se recorre monitor por monitor observando que la IP individual de cada monitor coincida sus últimos dos dígitos con el número de cubículo y que no se repitieran en ningún monitor. Se cambian los que no correspondían y se admiten en la central de monitoreo Estado final: Equipo funcional Repuestos: No | 2025-12-23 10:44 |  | 2025-12-23 11:45 | 2025-12-23 12:34 | 49 | 0 | 49 | 266949 | Media | 2025-12-23 10:11 | REALIZADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: la central de monitoreo no muestra algunos cubículos. actividad realizada: se recorre monitor por monitor observando que la ip individual de cada monitor coincida sus últimos dos dígitos con el número de cubículo y que no se repitieran en ningún monitor. se cambian los que no correspondían y se admiten en la central de monitoreo estado final: equipo funcional repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Tuesday | 1
120778 | CORRECTIVO | 1007335564 | MANUELA LOPEZ ECHEVERRI | pulsoximetro malo Buenas tarde s Solicito amablemente arreglo de pinza de pulsoximetro de recuperación 3 no enciende GRACIAS |  | 1040184641 | walter daniel zuluaga hurtado |  | UMI |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2794 | 4685 |  | EDAN | IM70 | 360080-M19B13100017 | 2025-10-25 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Del servicio informan que la pinza de saturación no censaba Actividad realizada: Se miden los diodos con el multímetro y ambos están en valores apropiados, se conecta al monitor y se realizan pruebas funcionales, la pinza censa adecuadamente. Estado final: Equipo funcional Repuestos: No | 2025-10-21 07:30 |  | 2025-10-21 09:33 | 2025-10-21 10:13 | 40 | 0 | 40 | 263368 | Media | 2025-10-20 17:40 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: del servicio informan que la pinza de saturación no censaba actividad realizada: se miden los diodos con el multímetro y ambos están en valores apropiados, se conecta al monitor y se realizan pruebas funcionales, la pinza censa adecuadamente. estado final: equipo funcional repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Tuesday | 1
123036 | CORRECTIVO | 1038414580 | CATALINA CEBALLOS ORTIZ | MONITOR FETAL CON INTERFERENCIA Buenos días Reporto monitor fetal con interferencia en transductor de frecuencia cardiaca muchas gracias |  | 1040184641 | walter daniel zuluaga hurtado |  | URGENCIAS |  | MONITOR FETAL | 3946 | 5372 | 5372 | EDAN | F3 | 560034-M21913100018 | 2025-12-13 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Reportan del servicio que hay un sonido inusual al momento de realizar las fetocardias. Actividad realizada: Se limpia el transductor y se limpian los contactos entre la interfaz y el monitor fetal. Se realizan pruebas de funcionamiento en el servicio y afirman que funciona adecuadamente. Estado final: Equipo funcional Repuestos: No | 2025-12-12 09:19 |  | 2025-12-12 10:18 | 2025-12-12 14:37 | 259 | 189 | 70 | 266381 | Media | 2025-12-12 09:02 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: reportan del servicio que hay un sonido inusual al momento de realizar las fetocardias. actividad realizada: se limpia el transductor y se limpian los contactos entre la interfaz y el monitor fetal. se realizan pruebas de funcionamiento en el servicio y afirman que funciona adecuadamente. estado final: equipo funcional repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Friday | 4
120721 | CORRECTIVO | 1036953168 | cristina manrique orozco | EKG Buenos dias por favor revisar EKG de h6t2 ya que no imprime , gracias |  | 1040184641 | walter daniel zuluaga hurtado |  | H6-T2 |  | ELECTROCARDIÓGRAFO | 3739 | 5156 | 5156 | EDAN | SE-3 | 360250-M21118930144 | 2025-10-25 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: En el servicio reportaron que no imprimía Actividad realizada: se utiliza patrón de ekg para generar las señales de electrocardiografía, oprime el botón "MODE" para cambiar a otro estilo de señal y se pone a imprimir, imprime adecuadamente Estado final: equipo funcional Repuestos: no | 2025-10-20 07:55 |  | 2025-10-20 10:57 | 2025-10-20 11:20 | 24 | 0 | 24 | 263281 | Media | 2025-10-20 05:34 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: en el servicio reportaron que no imprimía actividad realizada: se utiliza patrón de ekg para generar las señales de electrocardiografía, oprime el botón "mode" para cambiar a otro estilo de señal y se pone a imprimir, imprime adecuadamente estado final: equipo funcional repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Monday | 0
121099 | CORRECTIVO | 1003198135 | luis alfonso cardona porto | mal funcionamiento mal funcionamiento |  | 1040184641 | walter daniel zuluaga hurtado |  | UCIA |  | GLUCÓMETRO | 3365 | UCIA 10 | UCIA10 | ABBOTT | OPTIUM NEO H | LBGE223S01648 | 2025-11-01 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Reportan del servicio mal funcionamiento del equipo Actividad realizada: se realiza controles con tirillas del taller y está en los rangos normales, adicionalmente se lleva a calibración en el laboratorio y también pasan los controles Estado final: equipo funcional Repuestos: No | 2025-10-30 07:40 |  | 2025-10-30 17:25 | 2025-10-31 16:21 | 1376 | 1365 | 11 | 264018 | Media | 2025-10-29 19:23 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: reportan del servicio mal funcionamiento del equipo actividad realizada: se realiza controles con tirillas del taller y está en los rangos normales, adicionalmente se lleva a calibración en el laboratorio y también pasan los controles estado final: equipo funcional repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Thursday | 3
121937 | CORRECTIVO | 1036402881 | CRISTINA CASTAÑO RAMIREZ | h2t2 por favor revisar electro, manifiestan que esta desconfigurado. GRACIAS |  | 1040184641 | walter daniel zuluaga hurtado |  | H2-T2 |  | ELECTROCARDIÓGRAFO | 3737 | 5154 |  | EDAN | SE-3 | 360250-M21118930077 | 2025-12-06 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Del servicio reportan que el EKG está desconfigurado Actividad realizada: Se cambia la forma de imprimir a 3canal +1R y queda imprimiendo apropiadamente Estado final: Equipo funcional Repuestos: No | 2025-12-02 11:34 |  | 2025-12-02 13:26 | 2025-12-02 14:28 | 63 | 0 | 63 | 265845 | Media | 2025-12-02 09:30 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: del servicio reportan que el ekg está desconfigurado actividad realizada: se cambia la forma de imprimir a 3canal +1r y queda imprimiendo apropiadamente estado final: equipo funcional repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Tuesday | 1
122115 | CORRECTIVO | 1036948329 | daniela jimenez alzate | nevera con hielo en parte interna nevera de ensayos clínicos tiene hielo en la parte interna |  | 1040184641 | walter daniel zuluaga hurtado |  | LABORATORIO |  | REFRIGERADOR CON RS - INVESTIGACIÓN | 871 | 4284 |  | HAIER - RISS | HYC-390 | BE06MPG1T00QEJAB0006 | 2025-12-13 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: La nevera tiene hielo en su parte interna. Actividad realizada: En el servicio afirman que apagaron la nevera en la noche del 10/12/2025, lo cual generó un deshielo de la nevera, se va al servicio y destapa la nevera internamente para ver si aún queda hielo y solo se ven unos pequeños trozos, pero en general ya estaba descongelada. Se ensambla de nuevo la tapa y se enciende la nevera Estado final: Equipo funcional Repuestos: No | 2025-12-11 10:56 |  | 2025-12-11 12:40 | 2025-12-11 14:01 | 81 | 0 | 81 | 266293 | Media | 2025-12-11 08:01 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: la nevera tiene hielo en su parte interna. actividad realizada: en el servicio afirman que apagaron la nevera en la noche del 10/12/2025, lo cual generó un deshielo de la nevera, se va al servicio y destapa la nevera internamente para ver si aún queda hielo y solo se ven unos pequeños trozos, pero en general ya estaba descongelada. se ensambla de nuevo la tapa y se enciende la nevera estado final: equipo funcional repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Thursday | 3
121401 | CORRECTIVO | 1007290703 | ANA ISABEL LONDOÑO LONDOÑO | CAMA HABITACION 311B CAMA HABITACION 311B MALA. NO SUBE, NO PERMITE MOVIMIENTOS |  | 1040184641 | walter daniel zuluaga hurtado |  | H3-T1 |  | CAMA ELÉCTRICA | 160 | 2714 |  | DOMETAL | QUAXAR | 00000-37177 | 2025-11-15 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: La cama no realiza ningún movimiento Actividad realizada: Se desconecta, se verifica que los fusibles estén operativos, se enciende nuevamente y la cama responde con todos sus paneles Estado final: Equipo funcional Repuestos: No | 2025-11-11 12:15 |  | 2025-11-11 12:16 | 2025-11-11 12:53 | 36 | 0 | 36 | 264623 | Media | 2025-11-11 10:47 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: la cama no realiza ningún movimiento actividad realizada: se desconecta, se verifica que los fusibles estén operativos, se enciende nuevamente y la cama responde con todos sus paneles estado final: equipo funcional repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Tuesday | 1
122116 | CORRECTIVO | 16045237 | carlos mario garcia otalvaro | sensor de oximetría con mal función sensor de oximetría no da onda ni aporta medición de oxigeno |  | 1040184641 | walter daniel zuluaga hurtado |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 948 | 3402 |  | EDAN | M9 IBP/CO | 301499-M14400730011-02 | 2025-12-13 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Reportan del servicio que la pinza de saturación no sensa. Actividad realizada: Se recibe la pinza, se prueba en el taller y funciona adecuadamente, se destapa para revisar que no sea un cable expuesto el cual esté a punto de fracturarse, pero los cables se ven en excelente estado. Se revisa la pinza en el monitor del servicio y sensa adecuadamente. Se entrega en el servicio. Estado final: Equipo funcional Repuestos: No | 2025-12-11 10:57 |  | 2025-12-11 14:01 | 2025-12-11 14:34 | 33 | 0 | 33 | 266306 | Media | 2025-12-11 10:31 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: reportan del servicio que la pinza de saturación no sensa. actividad realizada: se recibe la pinza, se prueba en el taller y funciona adecuadamente, se destapa para revisar que no sea un cable expuesto el cual esté a punto de fracturarse, pero los cables se ven en excelente estado. se revisa la pinza en el monitor del servicio y sensa adecuadamente. se entrega en el servicio. estado final: equipo funcional repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Thursday | 3
121416 | CORRECTIVO | 15443719 | JHON JAIRO GARCIA CORREA | pulsoximetro recupera vip se reporta oximetro |  | 1040184641 | walter daniel zuluaga hurtado |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 959 | 4066 |  | EDAN | IM70 | 360080-M17911550009 | 2025-11-15 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Se reporta en el servicio que la pinza de saturación no funciona Actividad realizada: Se trae la pinza al taller y se prueba, funciona adecuadamente. Posteriormente se prueba en el monitor del servicio y esta funciona con normalidad Estado final: Equipo funcional Repuestos: No | 2025-11-11 16:47 |  | 2025-11-11 18:32 | 2025-11-11 19:00 | 28 | 0 | 28 | 264679 | Media | 2025-11-11 16:37 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: se reporta en el servicio que la pinza de saturación no funciona actividad realizada: se trae la pinza al taller y se prueba, funciona adecuadamente. posteriormente se prueba en el monitor del servicio y esta funciona con normalidad estado final: equipo funcional repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Tuesday | 1
121330 | CORRECTIVO | 1036955268 | DANIELA RAMIREZ ZAPATA | se observa que da interferencia se observa que da interferencia |  | 1040184641 | walter daniel zuluaga hurtado |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1050 | 3927 |  | NIHON KOHDEN | BSM-6501 TRITON | 05510 MODLO:21664 | 2025-11-15 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Se reporta del servicio que el cable EKG tenía interferencia Actividad realizada: Se revisa el cable en el servicio con equipo patrón y se ve una señal limpia y clara además de que muestra las pulsaciones por minuto correctas Estado final: Equipo funcional Repuestos: No | 2025-11-10 07:51 |  | 2025-11-10 16:52 | 2025-11-10 18:41 | 109 | 44 | 65 | 264524 | Media | 2025-11-10 02:20 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: se reporta del servicio que el cable ekg tenía interferencia actividad realizada: se revisa el cable en el servicio con equipo patrón y se ve una señal limpia y clara además de que muestra las pulsaciones por minuto correctas estado final: equipo funcional repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Monday | 0
121056 | CORRECTIVO | 1036967542 | laura vanesa peña ospina | MAL FUNCIONAMIENTO MICROSCOPIO DE NEURO NO SE MUEVE NI DA CALIBRACIÓN |  | 1040184641 | walter daniel zuluaga hurtado |  | CIRUGÍA | CUARTO DE EQUIPOS | MICROSCOPIO | 930 | 3140 |  | MOELLER WEDEL | HI R 700 | 436/2519 | 2025-11-01 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: El brazo del microscopio se encuentra frenado Actividad realizada: Se oprimen ambos botones traseros del mando de control, se quitan los seguros de los brazos y se logra girar el brazo. Luego, se estira completamente el brazo y se realizan los dos pasos del equilibrio estativo. Se entrega el microscopio en optimas condiciones. Estado final: Equipo funcional Repuestos: No | 2025-10-29 07:57 |  | 2025-10-29 08:26 | 2025-10-29 08:38 | 12 | 0 | 12 | 263949 | Media | 2025-10-29 07:56 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: el brazo del microscopio se encuentra frenado actividad realizada: se oprimen ambos botones traseros del mando de control, se quitan los seguros de los brazos y se logra girar el brazo. luego, se estira completamente el brazo y se realizan los dos pasos del equilibrio estativo. se entrega el microscopio en optimas condiciones. estado final: equipo funcional repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Wednesday | 2
120855 | CORRECTIVO | 1036967542 | laura vanesa peña ospina | Funcionamiento incorrecto del pulsioxímetro Funcionamiento incorrecto del pulsioxímetro con la extensión para paciente pedirátrico, no da curva ni sensa valor de saturación |  | 1040184641 | walter daniel zuluaga hurtado |  | CIRUGÍA | QUIROFANO 7 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 963 | 4057 |  | NIHON KOHDEN | BSM-6501 TRITON | 5512 - 21635 | 2025-10-25 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: La pinza de saturación pediátrica del monitor del quirófano 7 muestra un porcentaje de saturación por debajo del real, el cual se compara con la saturación de un monitor de transporte de cirugía. Actividad realizada: se cambia la interfaz por una nueva sigue con el error. Estado final: Equipo en Revisión Repuestos: No 24/10/2025: Se regrese al servicio y se encuentra que cambiaron la pinza por una de adulto, se hace una revisión de funcionalidad con el equipo patrón de saturación y está en valores apropiados. No se encuentra la pinza de saturación pediátrica que se reportó, pero se corrobora que el monitor está funcionando de manera apropiada. | 2025-10-23 10:40 |  | 2025-10-23 15:39 | 2025-10-24 08:41 | 1022 | 972 | 50 | 263574 | Media | 2025-10-23 10:25 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: la pinza de saturación pediátrica del monitor del quirófano 7 muestra un porcentaje de saturación por debajo del real, el cual se compara con la saturación de un monitor de transporte de cirugía. actividad realizada: se cambia la interfaz por una nueva sigue con el error. estado final: equipo en revisión repuestos: no 24/10/2025: se regrese al servicio y se encuentra que cambiaron la pinza por una de adulto, se hace una revisión de funcionalidad con el equipo patrón de saturación y está en valores apropiados. no se encuentra la pinza de saturación pediátrica que se reportó, pero se corrobora que el monitor está funcionando de manera apropiada. | MAL_MANEJO_CABLES, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_MANEJO_CABLES', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Thursday | 3
120868 | CORRECTIVO | 1040050883 | estefani chica orozco | Pinza de saturador no funcional Pinza de saturador no funcional, por favor revisar pues en hospital día es necesario este accesorio |  | 1040184641 | walter daniel zuluaga hurtado |  | ONCOLOGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 957 | 4026 |  | EDAN | IM70 | 261333-M17709920005 | 2025-10-25 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Se reporta del servicio que la pinza del monitor de signos vitales no funciona Actividad realizada: Se revisa la pinza en el monitor del taller y funciona correctamente, se miden los valores de los diodos y están en valores normales. Se prueba en el servicio y el equipo funciona adecuadamente. Estado final: Equipo funcional Repuestos: No | 2025-10-23 13:26 |  | 2025-10-23 13:32 | 2025-10-23 15:38 | 126 | 65 | 61 | 263571 | Media | 2025-10-23 10:08 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: se reporta del servicio que la pinza del monitor de signos vitales no funciona actividad realizada: se revisa la pinza en el monitor del taller y funciona correctamente, se miden los valores de los diodos y están en valores normales. se prueba en el servicio y el equipo funciona adecuadamente. estado final: equipo funcional repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Thursday | 3
120707 | CORRECTIVO | 43984705 | elidiana josefina gaviria castillo | PESA MAL CALIBRADA Buen dia pesa mal calibrada, comparada con la otra tiene diferencia de 500 gr aproximadamente |  | 1040184641 | walter daniel zuluaga hurtado |  | UMI | ADAPTACIÓN NEONATAL | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-10-25 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: se trae la balanza del servicio porque marcaba un gramaje incorrecto Actividad realizada: se realiza una verificación con las masas del taller y funciona correctamente, se verifican baterías y tienen un voltaje adecuado. Se devuelve al servicio Estado final: Equipo funcional Repuestos: No | 2025-10-18 08:57 |  | 2025-10-18 08:59 | 2025-10-18 09:52 | 53 | 0 | 53 | 263247 | Media | 2025-10-18 04:45 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: se trae la balanza del servicio porque marcaba un gramaje incorrecto actividad realizada: se realiza una verificación con las masas del taller y funciona correctamente, se verifican baterías y tienen un voltaje adecuado. se devuelve al servicio estado final: equipo funcional repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Saturday | 5
121408 | CORRECTIVO | 1036785626 | LINA MARCELA BOTERO OSORIO | diadema fuera de servicio cordial saludo se reporta diadema de resonador de jardines ya que un paciente al retirarsela la reventó, se informa al coordinador se reporta |  | 1040184641 | walter daniel zuluaga hurtado |  | IMAGENOLOGÍA |  | RESONADOR | 4232 | 5724 |  | PHILIPS | INGENIA 1.5T OMEGA HP EVOLUTION | 61385 | 2025-11-15 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: las diademas del resonador se encuentran partidas Actividad realizada: se cambian las diademas por unas en buen estado del taller Estado final: Equipo funcional Repuestos: No | 2025-11-11 12:25 |  | 2025-11-11 13:42 | 2025-11-11 14:11 | 30 | 0 | 30 | 264591 | Media | 2025-11-10 18:27 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: las diademas del resonador se encuentran partidas actividad realizada: se cambian las diademas por unas en buen estado del taller estado final: equipo funcional repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Tuesday | 1
121547 | CORRECTIVO | 1038417661 | estefania henao giraldo | Infusor no insufla/se desinfla Buenos dias. Por favor ayudarnos con Infusor no insufla/se desinfla |  | 1040184641 | walter daniel zuluaga hurtado |  | UCIP |  | INFUSOR | 803 | EB0916 | EB0916 | RIESTER | MANUAL | 171022045 UCEP1 | 2025-11-22 | PENDIENTE | MANTENIMIENTO |  |  | Diagnostico: El infusor no soporta presión Actividad realizada: se cambia la bolsa de caucho por una nueva Estado final: Equipo funcional Repuestos: Si | 2025-11-18 07:24 |  | 2025-11-18 07:45 | 2025-11-18 08:55 | 69 | 0 | 69 | 264968 | Media | 2025-11-18 05:11 | APROBADA |  | MANTENIMIENTO | OTROS | diagnostico: el infusor no soporta presión actividad realizada: se cambia la bolsa de caucho por una nueva estado final: equipo funcional repuestos: si | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Tuesday | 1
121447 | CORRECTIVO | 1054993280 | vanessa zapata vargas | Cambio de colchon de forma priotitaria Colchon roto, filtrando , funda rota habitacion 311C |  | 1040184641 | walter daniel zuluaga hurtado |  | H3-T1 |  | CAMA ELÉCTRICA | 254 | 1974 |  | LOS PINOS | 740LV.05 | 52729 | 2025-11-15 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: El colchón de la cama eléctrica se encuentra en mal estado. Actividad realizada: Se cambia el colchón por uno nuevo. Estado final: Equipo funcional Repuestos: Si | 2025-11-12 12:10 |  | 2025-11-12 12:26 | 2025-11-12 13:04 | 39 | 0 | 39 | 264731 | Media | 2025-11-12 11:25 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: el colchón de la cama eléctrica se encuentra en mal estado. actividad realizada: se cambia el colchón por uno nuevo. estado final: equipo funcional repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Wednesday | 2
120708 | CORRECTIVO | 1040034665 | astrid yaneth tabares valencia | COLCHON DE HABITACION 536 ROTO Buen Día, se solicita cambio de colchón de la habitación 536 paciente de prepagada pediátrico. Envìo foto del estado colchón y muy amablemente le solicito resolver de manera oportuna, ya que el colchón esta en muy mal estado |  | 1040184641 | walter daniel zuluaga hurtado |  | H5-T2 |  | CAMA ELÉCTRICA | 308 | 2846 |  | DOMETAL | QUAXAR |  | 2025-10-25 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Colchón de cama eléctrica deteriorado Actividad realizada: se lleva un colchón nuevo al servicio, habitación 536 Estado final: Equipo funcional Repuestos: si | 2025-10-18 12:09 |  | 2025-10-18 12:10 | 2025-10-18 12:55 | 45 | 0 | 45 | 263252 | Media | 2025-10-18 10:40 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: colchón de cama eléctrica deteriorado actividad realizada: se lleva un colchón nuevo al servicio, habitación 536 estado final: equipo funcional repuestos: si | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Saturday | 5
120876 | CORRECTIVO | 1036963520 | valentina vargas lopez | Frenos de la cama de la habitación 634 malos Frenos de la cama de la habitación 634 están malos |  | 1040184641 | walter daniel zuluaga hurtado |  | H6-T2 |  | CAMA ELÉCTRICA | 326 | 3344 |  | DOMETAL | QUAXAR | 00000-29813 | 2025-10-25 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: una de las llantas de la cama se le dañó el freno. Actividad realizada: Se cambia la llanta por una nueva Estado final: equipo funcional Repuestos: Si | 2025-10-23 15:32 |  | 2025-10-23 16:27 | 2025-10-23 17:36 | 69 | 0 | 69 | 263609 | Media | 2025-10-23 14:55 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: una de las llantas de la cama se le dañó el freno. actividad realizada: se cambia la llanta por una nueva estado final: equipo funcional repuestos: si | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Thursday | 3
122126 | CORRECTIVO | 1036932398 | esneyder alexander garcia garcia | Reparación guante y soporte de aislador Cordial saludo, Reporto manga y soporte averiado del AISLADOR ASÉPTICO DE PRESIÓN NEGATIVA 4227 Gracias por el apoyo Alexander Garcia |  | 1040184641 | walter daniel zuluaga hurtado |  | CENTRAL DE MEZCLAS REEMPAQUE Y REENVASE |  | AISLADOR ASÉPTICO | 584 | 4227 |  | GERMFREE | LFGI-3-USP | 3S-15-LGU-17915 | 2025-12-13 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: La manga tiene una fisura y el soporte del guante está fracturado Actividad realizada: Se pega adecuadamente el soporte y se le adiciona un parche a la fisura de la manga. Estado final: Equipo funcional Repuestos: No | 2025-12-11 12:39 |  | 2025-12-11 14:41 | 2025-12-11 18:04 | 203 | 145 | 58 | 266294 | Media | 2025-12-11 08:01 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: la manga tiene una fisura y el soporte del guante está fracturado actividad realizada: se pega adecuadamente el soporte y se le adiciona un parche a la fisura de la manga. estado final: equipo funcional repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Thursday | 3
120064 | CORRECTIVO | 1006739793 | ANA SOFIA BARROS CHURTA | SENSOR MALO adaptador del sensor neonatal malo |  | 1040184641 | walter daniel zuluaga hurtado |  | H6-T2 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1033 | 4021 |  | EDAN | IM70 | 261333-M17709920003 | 2025-09-27 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: el conector de la interfaz de la pinza neonatal de monitor de signos vitales no encaja en el modulo de saturación del monitor Actividad realizada: se revisan los pines del conector de la pinza y se evidencian torcidos, por ello no encajaba en el modulo, se procede a cambiar el conector soldándolo adecuadamente, se realizan pruebas funcionales y la pinza queda en buenas condiciones Estado final: accesorio funcional Repuestos: no | 2025-09-25 09:04 |  | 2025-09-25 13:07 | 2025-09-25 15:08 | 120 | 0 | 120 | 261856 | Media | 2025-09-25 07:39 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: el conector de la interfaz de la pinza neonatal de monitor de signos vitales no encaja en el modulo de saturación del monitor actividad realizada: se revisan los pines del conector de la pinza y se evidencian torcidos, por ello no encajaba en el modulo, se procede a cambiar el conector soldándolo adecuadamente, se realizan pruebas funcionales y la pinza queda en buenas condiciones estado final: accesorio funcional repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Thursday | 3
121763 | CORRECTIVO | 1001724922 | MARIANA RAMIREZ GONZALEZ | brazalete malo brazalete neonatal malo |  | 1040184641 | walter daniel zuluaga hurtado |  | H6-T2 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1033 | 4021 |  | EDAN | IM70 | 261333-M17709920003 | 2025-11-29 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: El monitor de signos vitales no toma presión Actividad realizada: se nota que el brazalete tiene una fuga, se procede a cambiar por uno nuevo Estado final: Equipo funcional Repuestos: Si | 2025-11-25 10:44 |  | 2025-11-25 12:11 | 2025-11-25 12:19 | 8 | 0 | 8 | 265439 | Media | 2025-11-25 10:04 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: el monitor de signos vitales no toma presión actividad realizada: se nota que el brazalete tiene una fuga, se procede a cambiar por uno nuevo estado final: equipo funcional repuestos: si | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Tuesday | 1
121946 | CORRECTIVO | 1040872276 | yanuany valentina zuluaga laverde | mantenimento correctivo de pulsocimetro de signos mantenimento correctivo de pulsocimetro de signos |  | 1040184641 | walter daniel zuluaga hurtado |  | H2-T2 | PUESTO DE ENFERMERÍA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1035 | 3058 | 3058 | EDAN | M9 IBP | 301137-M12604730022-01 | 2025-12-06 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Monitor de signos vitales no muestra la saturación Actividad realizada: Se revisan los diodos y el receptor no marca sus unidades respectivas, se revisa continuidad y no sensa, lo cual implica que los cables están fracturados, se cambia el cable y se suelda todo apropiadamente, se vuelven a medir los diodos y marcan apropiadamente y se realizan pruebas funcionales y el saturador funciona adecuadamente Estado final: Equipo funcional Repuestos: No | 2025-12-02 14:30 |  | 2025-12-02 17:53 | 2025-12-02 20:02 | 129 | 0 | 129 | 265868 | Media | 2025-12-02 13:48 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: monitor de signos vitales no muestra la saturación actividad realizada: se revisan los diodos y el receptor no marca sus unidades respectivas, se revisa continuidad y no sensa, lo cual implica que los cables están fracturados, se cambia el cable y se suelda todo apropiadamente, se vuelven a medir los diodos y marcan apropiadamente y se realizan pruebas funcionales y el saturador funciona adecuadamente estado final: equipo funcional repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Tuesday | 1
120720 | CORRECTIVO | 1036953168 | cristina manrique orozco | monitor de signos vitales , pulsoximet no funciona Buenos dias , por favor revisar monitor con placa 4021 ya que no esta funcionando el pulsoximetro, gracias |  | 1040184641 | walter daniel zuluaga hurtado |  | H6-T2 | PUESTO DE ENFERMERÍA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1033 | 4021 |  | EDAN | IM70 | 261333-M17709920003 | 2025-10-25 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: La base de la pinza no ingresa en el modulo, se observa que los pines están torcidos en una misma dirección y el modulo también se encontró en una posición incorrecta. Actividad realizada: Se acomoda el módulo apropiadamente, se corta el conector viejo y suelda adecuadamente un conector diferente a la pinza, se realizan pruebas de funcionamiento y la pinza sensa adecuadamente. Estado final: Equipo funcional Repuestos: no | 2025-10-20 07:54 |  | 2025-10-20 09:23 | 2025-10-20 10:49 | 86 | 0 | 86 | 263280 | Media | 2025-10-20 05:33 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: la base de la pinza no ingresa en el modulo, se observa que los pines están torcidos en una misma dirección y el modulo también se encontró en una posición incorrecta. actividad realizada: se acomoda el módulo apropiadamente, se corta el conector viejo y suelda adecuadamente un conector diferente a la pinza, se realizan pruebas de funcionamiento y la pinza sensa adecuadamente. estado final: equipo funcional repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE, DESGASTE_NORMAL | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE', 'DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Monday | 0
120995 | CORRECTIVO | 1014235308 | dalys isabel miranda reyes | nevera de h2t1 temperatura fuera de rango |  | 1040184641 | walter daniel zuluaga hurtado |  | H2-T1 | PUESTO DE ENFERMERIA | NEVERA | 1110 |  | EB0038 | HACEB | N87CEMI1PA | H-041084156 | 2025-11-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: El termohigrómetro muestra temperaturas por fuera del rango permitido Actividad realizada: El termohigrómetro muestra una temperatura mínima de -1°C, se mueve el termostato hasta el tope que dice " + " sentido horario buscando un mejor rango de temperatura, pero se observa que llega hasta 0°C. Estado final: Equipo en observación Repuestos: No 28/10/2025: se mueve el termostato hacia el " - " sentido antihorario 1/4 de giro y la temperatura se mantiene en un rango de 2.5°C hasta 4.3 °C. Se deja en nevera en observación. 29/10/2025: Se observa que el termohigrómetro muestra que el valor mínimo al qué llegó en la noche fue 2.5°C, se entrega la nevera en 3.5°C, temperatura la cual está dentro del rango (2°C y 8°C) | 2025-10-27 12:10 |  | 2025-10-27 14:26 | 2025-10-29 12:16 | 2750 | 2717 | 33 | 263800 | Media | 2025-10-27 10:17 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: el termohigrómetro muestra temperaturas por fuera del rango permitido actividad realizada: el termohigrómetro muestra una temperatura mínima de -1°c, se mueve el termostato hasta el tope que dice " + " sentido horario buscando un mejor rango de temperatura, pero se observa que llega hasta 0°c. estado final: equipo en observación repuestos: no 28/10/2025: se mueve el termostato hacia el " - " sentido antihorario 1/4 de giro y la temperatura se mantiene en un rango de 2.5°c hasta 4.3 °c. se deja en nevera en observación. 29/10/2025: se observa que el termohigrómetro muestra que el valor mínimo al qué llegó en la noche fue 2.5°c, se entrega la nevera en 3.5°c, temperatura la cual está dentro del rango (2°c y 8°c) | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Monday | 0
120883 | CORRECTIVO | 1152435526 | LINA MARCELA ZAPATA MURILLO | NEVERA DE ALMACENAMIENTO DE GLOBULOS se subio la temperatura de la nevera de hemocomponentes externos hasta 8, y luego se demoro demasiado tiempo en volver a bajar hasta 5.0 se pudo observar que el caucho que recubre la puesta esta desajustado en la parte inferior de la nevera, se solicita muy amablemente revisión. |  | 1040184641 | walter daniel zuluaga hurtado |  | BANCO DE SANGRE |  | REFRIGERADOR | 1177 | 2708 |  | INDURAMA | VFV-520 |  | 2025-10-25 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: El equipo tiene el empaque inferior totalmente suelto Actividad realizada: se ajusta adecuadamente el empaque y se observa que la nevera baja la temperatura rápidamente Estado final: Equipo funcional Repuestos: No | 2025-10-24 09:11 |  | 2025-10-24 09:12 | 2025-10-24 10:02 | 50 | 0 | 50 | 263630 | Media | 2025-10-24 06:35 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: el equipo tiene el empaque inferior totalmente suelto actividad realizada: se ajusta adecuadamente el empaque y se observa que la nevera baja la temperatura rápidamente estado final: equipo funcional repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Friday | 4
121048 | CORRECTIVO | 1036402443 | yurany buitrago delgado | tensiometro fallando tensiometro fallando unidad de radioterapia consultorio 1. |  | 1040184641 | walter daniel zuluaga hurtado |  | RADIOTERAPIA |  | TENSIÓMETRO | 1314 | EB0841 | EB0841 | LORD | DE MANO | 1117483 | 2025-11-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: El tensiómetro no sostiene la presión Actividad realizada: Se encuentra que el brazalete tiene una fuga que no se puede reparar. Se procede a cambiar el brazalete por uno en buen estado del taller. Estado final: Equipo funcional Repuestos: No | 2025-10-28 15:37 |  | 2025-10-28 15:56 | 2025-10-28 16:29 | 33 | 0 | 33 | 263928 | Media | 2025-10-28 15:32 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: el tensiómetro no sostiene la presión actividad realizada: se encuentra que el brazalete tiene una fuga que no se puede reparar. se procede a cambiar el brazalete por uno en buen estado del taller. estado final: equipo funcional repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Tuesday | 1
121417 | CORRECTIVO | 39190202 | JASMIN ADRIANA GRISALES TABARES | pulsioximetro malo pulsioximetro malo DE QUIROFANO · 6, LA PINZA NO MARCA EL VALOR |  | 1040184641 | walter daniel zuluaga hurtado |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 942 | 3166 |  | DRAGUER | VISTA XL | 6005380974 | 2025-11-15 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: No funcionaba la saturación en el monitor de signos vitales Actividad realizada: Se prueba pinza en otro monitor y funciona. Se procede a cambiar la interfaz por una nueva y funciona adecuadamente. Estado final: Equipo funcional Repuestos: Si | 2025-11-11 16:47 |  | 2025-11-11 17:35 | 2025-11-11 18:32 | 57 | 0 | 57 | 264680 | Media | 2025-11-11 16:39 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: no funcionaba la saturación en el monitor de signos vitales actividad realizada: se prueba pinza en otro monitor y funciona. se procede a cambiar la interfaz por una nueva y funciona adecuadamente. estado final: equipo funcional repuestos: si | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Tuesday | 1
121909 | CORRECTIVO | 39456375 | ALBA MERY GOMEZ CASTAÑEDA | bombilla del microscopia con problemas Buenos dias, el bombillo del microscopio está experimentando disminucion de luz |  | 1040184641 | walter daniel zuluaga hurtado |  | LABORATORIO |  | MICROSCOPIO | 932 | 1197 |  | OLYMPUS | CX31RBSFA | 5C03078 | 2025-12-06 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: El luz del microscopio se nota más opaca de lo habitual Actividad realizada: Se cambia bombillo y la luz mejora, se realizan pruebas de funcionamiento con el personal asistencial y comenta que la luz mejoró. Estado final: Equipo funcional Repuestos: Si | 2025-12-01 11:34 |  | 2025-12-01 12:02 | 2025-12-01 12:54 | 53 | 0 | 53 | 265782 | Media | 2025-12-01 11:21 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: el luz del microscopio se nota más opaca de lo habitual actividad realizada: se cambia bombillo y la luz mejora, se realizan pruebas de funcionamiento con el personal asistencial y comenta que la luz mejoró. estado final: equipo funcional repuestos: si | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Monday | 0
120852 | CORRECTIVO | 1035328495 | juanita gonzalez osorio | interfase con pines torcidos interfase con pines torcidos impide conexion con monitor |  | 1040184641 | walter daniel zuluaga hurtado |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1041 | 3817 |  | NIHON KOHDEN | BSM-3763-Q01 | 7902 | 2025-10-25 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Se notan los pines de la conexión de la interfaz de la unidad de presión invasiva torcidos. Actividad realizada: con un perillero se acomodan los pines para que casen adecuadamente en la conexión al monitor. Se prueba que case apropiadamente en los monitores de UCIA Estado final: Equipo funcional Repuestos: No | 2025-10-23 10:05 |  | 2025-10-23 13:23 | 2025-10-23 13:27 | 4 | 0 | 4 | 263554 | Media | 2025-10-23 08:58 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se notan los pines de la conexión de la interfaz de la unidad de presión invasiva torcidos. actividad realizada: con un perillero se acomodan los pines para que casen adecuadamente en la conexión al monitor. se prueba que case apropiadamente en los monitores de ucia estado final: equipo funcional repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Thursday | 3
120059 | CORRECTIVO | 1038415580 | YESICA ANDREA CUARTAS LOPEZ | Cable de EKG Buenos Dias. Se evidecia cable de EKG de monitor de recuperación presentado interferencia, se verifican , pero al cambiar de cable de otro monitor si Funciona correctamnete, se reporta latigo. Gracias |  | 1040184641 | walter daniel zuluaga hurtado |  | UMI |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1067 | 4179 |  | EDAN | IM70 | 360080-M18506920003 | 2025-09-27 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Trazado de EKG con interferencia Actividad realizada: se realizan pruebas del cable EKG con el patrón y se percibe que hay interferencia en las ondas. Se prueban cables cada latiguillo con otra en buen estado y se encuentran 2 malos, se procede a cambiar los dos cables por unos en buen estado del taller. Por último se realizan pruebas funcionales para probar el accesorio del monitor Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-09-25 07:36 |  | 2025-09-25 08:31 | 2025-09-25 08:59 | 27 | 0 | 27 | 261846 | Media | 2025-09-25 06:35 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: trazado de ekg con interferencia actividad realizada: se realizan pruebas del cable ekg con el patrón y se percibe que hay interferencia en las ondas. se prueban cables cada latiguillo con otra en buen estado y se encuentran 2 malos, se procede a cambiar los dos cables por unos en buen estado del taller. por último se realizan pruebas funcionales para probar el accesorio del monitor estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Thursday | 3
121315 | CORRECTIVO | 1040050883 | estefani chica orozco | Brazalete monitor viejo sala de quimioterapia No permite ajustar brazalete a manguera |  | 1040184641 | walter daniel zuluaga hurtado |  | ONCOLOGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1022 | 3061 |  | EDAN | M9 | 301137-M12604730029-01 | 2025-11-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: El brazalete no tiene el conector que va hacia la manguera del monitor, además se nota que el velcro está desgastado y no tiene buena adherencia Actividad realizada: se pone conector funcional del taller y se cambia brazalete por uno nuevo. Estado final: Equipo funcional Repuestos: Si | 2025-11-07 12:14 |  | 2025-11-07 12:19 | 2025-11-07 13:03 | 44 | 0 | 44 | 264470 | Media | 2025-11-07 12:12 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: el brazalete no tiene el conector que va hacia la manguera del monitor, además se nota que el velcro está desgastado y no tiene buena adherencia actividad realizada: se pone conector funcional del taller y se cambia brazalete por uno nuevo. estado final: equipo funcional repuestos: si | MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Friday | 4
121558 | CORRECTIVO | 1040051485 | JULIANA VALENCIA OSORIO | brazalete adulto brazalete adulto en mal estado |  | 1040184641 | walter daniel zuluaga hurtado |  | H1-T1 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 986 | 3648 |  | EDAN | IM70 | 001488-M15804060030 | 2025-11-22 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: El monitor de signos vitales no toma adecuadamente la presión. Actividad realizada: Se cambia el brazalete por uno nuevo debido a que el velcro no sujeta bien Estado final: Equipo funcional Repuestos: Si | 2025-11-18 09:34 |  | 2025-11-18 10:46 | 2025-11-18 11:03 | 17 | 0 | 17 | 264979 | Media | 2025-11-18 08:30 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: el monitor de signos vitales no toma adecuadamente la presión. actividad realizada: se cambia el brazalete por uno nuevo debido a que el velcro no sujeta bien estado final: equipo funcional repuestos: si | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Tuesday | 1
120719 | CORRECTIVO | 1040042751 | LIZETH JOHANA GARCIA CASTRO | no insufla el brazalete brazalete neonatal malo |  | 1040184641 | walter daniel zuluaga hurtado |  | H1-T1 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 986 | 3648 |  | EDAN | IM70 | 001488-M15804060030 | 2025-10-25 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: El monitor de signos vitales no muestra la presión arterial con el brazalete pediátrico Actividad realizada: Se insufla el brazalete pediátrico con pera y se escucha la fuga en la base del brazalete, se procede a cambiar por uno nuevo Estado final: Equipo funcional Repuestos: Si | 2025-10-20 07:42 |  | 2025-10-20 08:46 | 2025-10-20 09:22 | 36 | 0 | 36 | 263276 | Media | 2025-10-20 00:21 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: el monitor de signos vitales no muestra la presión arterial con el brazalete pediátrico actividad realizada: se insufla el brazalete pediátrico con pera y se escucha la fuga en la base del brazalete, se procede a cambiar por uno nuevo estado final: equipo funcional repuestos: si | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Monday | 0
121806 | CORRECTIVO | 1045025506 | VALENTINA PEREZ ARIAS | saturador malo saturador de monitor se equipo de signos vitales en mal funcionamiento, muchas gracias. |  | 1040184641 | walter daniel zuluaga hurtado |  | H1-T1 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 987 | 3647 |  | EDAN | IM70 | 001488-M15804060027 | 2025-11-29 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: El monitor de signos vitales no muestra valores de saturación Actividad realizada: Se observa que uno de los pines de la interfaz se encuentra torcido, se intenta enderezar y se parte el pin. Se procede a soldar un conector en buen estado del taller a la interfaz de la pinza. Se realizan pruebas funcionales y es observa buen funcionamiento Estado final: Equipo funcional Repuestos: No | 2025-11-27 07:10 |  | 2025-11-27 07:11 | 2025-11-27 07:58 | 47 | 0 | 47 | 265563 | Media | 2025-11-27 06:13 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: el monitor de signos vitales no muestra valores de saturación actividad realizada: se observa que uno de los pines de la interfaz se encuentra torcido, se intenta enderezar y se parte el pin. se procede a soldar un conector en buen estado del taller a la interfaz de la pinza. se realizan pruebas funcionales y es observa buen funcionamiento estado final: equipo funcional repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Thursday | 3
120842 | CORRECTIVO | 1035328495 | juanita gonzalez osorio | interfase con pines torcidos interfase con pines torcidos que impide conexion a monitor |  | 1040184641 | walter daniel zuluaga hurtado |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1053 | 3932 |  | NIHON KOHDEN | BSM-6501 TRITON | 05540 MODLO:21650 | 2025-10-25 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Se notan los pines de la conexión de la interfaz de la unidad de presión invasiva torcidos. Actividad realizada: con un perillero se acomodan los pines para que casen adecuadamente en la conexión al monitor. Se prueba que case apropiadamente en los monitores de UCIA Estado final: Equipo funcional Repuestos: No | 2025-10-23 09:09 |  | 2025-10-23 11:36 | 2025-10-23 13:22 | 107 | 49 | 58 | 263558 | Media | 2025-10-23 09:01 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se notan los pines de la conexión de la interfaz de la unidad de presión invasiva torcidos. actividad realizada: con un perillero se acomodan los pines para que casen adecuadamente en la conexión al monitor. se prueba que case apropiadamente en los monitores de ucia estado final: equipo funcional repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Thursday | 3
121533 | CORRECTIVO | 1007405184 | dayana andrea rivera | saturador malo |  | 1040184641 | walter daniel zuluaga hurtado |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1053 | 3932 |  | NIHON KOHDEN | BSM-6501 TRITON | 05540 MODLO:21650 | 2025-11-22 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: La pinza de saturación se le soltaron los resortes. Actividad realizada: Se acomodan los resortes adecuadamente y se fija en la carcasa Estado final: Equipo funcional Repuestos: No | 2025-11-15 07:42 |  | 2025-11-15 10:48 | 2025-11-15 11:12 | 24 | 0 | 24 | 264918 | Alta | 2025-11-15 00:18 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: la pinza de saturación se le soltaron los resortes. actividad realizada: se acomodan los resortes adecuadamente y se fija en la carcasa estado final: equipo funcional repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Saturday | 5
122046 | CORRECTIVO | 1000537657 | joel cano correa | pulsioxímetro malo pulsioximetro del monitor de signos vitales de UCIA08 que no marca saturacion de oxigeno ni latidos por minuto, queda encima de puesto de enfermeria. |  | 1040184641 | walter daniel zuluaga hurtado |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1049 | 3926 |  | NIHON KOHDEN | BSM-6501 TRITON | 05506 MODLO:21662 | 2025-12-13 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Al monitor de signos vitales se le pierde la señal de saturación. Actividad realizada: Se revisa la pinza en el taller y no se nota fractura de algún cable visible, se revisa todo el sensor de saturación en el servicio y se pierde la señal. Se comprueba que la pinza de saturación funcione con una interfaz nueva y la moverla se pierde la señal por lo que presume que la pinza tiene problemas de continuidad, así que se prueba una pinza nueva con la interfaz que tenía el equipo y también se pierde la señal, se repite este proceso en 3 ocasiones y sigue presentando el problema, por lo que se decide cambiar todo el sensor (interfaz y pinza). Se realizan pruebas funcionales y el monitor funciona adecuadamente Estado final: Equipo funcional Repuestos: Si | 2025-12-07 09:16 |  | 2025-12-07 09:16 | 2025-12-07 11:01 | 105 | 0 | 105 | 266113 | Media | 2025-12-07 00:46 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: al monitor de signos vitales se le pierde la señal de saturación. actividad realizada: se revisa la pinza en el taller y no se nota fractura de algún cable visible, se revisa todo el sensor de saturación en el servicio y se pierde la señal. se comprueba que la pinza de saturación funcione con una interfaz nueva y la moverla se pierde la señal por lo que presume que la pinza tiene problemas de continuidad, así que se prueba una pinza nueva con la interfaz que tenía el equipo y también se pierde la señal, se repite este proceso en 3 ocasiones y sigue presentando el problema, por lo que se decide cambiar todo el sensor (interfaz y pinza). se realizan pruebas funcionales y el monitor funciona adecuadamente estado final: equipo funcional repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Sunday | 6
120853 | CORRECTIVO | 1000537657 | joel cano correa | Interface de monitor disfuncional Interface para toma de presión arterial invasiva de monitor de signos vitales con los pines torcidos, no encajan en el adaptador de monitor, queda encima de puesto de enfermeria. |  | 1040184641 | walter daniel zuluaga hurtado |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1045 | 3821 |  | NIHON KOHDEN | BSM-3763-Q01 | 7906 | 2025-10-25 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Se notan los pines de la conexión de la interfaz de la unidad de presión invasiva torcidos. Actividad realizada: con un perillero se acomodan los pines para que casen adecuadamente en la conexión al monitor. Se prueba que case apropiadamente en los monitores de UCIA Estado final: Equipo funcional Repuestos: No | 2025-10-23 10:05 |  | 2025-10-23 13:27 | 2025-10-23 13:32 | 5 | 0 | 5 | 263557 | Media | 2025-10-23 09:01 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se notan los pines de la conexión de la interfaz de la unidad de presión invasiva torcidos. actividad realizada: con un perillero se acomodan los pines para que casen adecuadamente en la conexión al monitor. se prueba que case apropiadamente en los monitores de ucia estado final: equipo funcional repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Thursday | 3
122047 | CORRECTIVO | 1095945884 | ANGIE LORENA SANCHEZ VELASQUEZ | cable ekg o latigillos malos cubiculo 4 cable ekg o latigillos malos cubiculo 4 |  | 1040184641 | walter daniel zuluaga hurtado |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1045 | 3821 |  | NIHON KOHDEN | BSM-3763-Q01 | 7906 | 2025-12-13 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: El monitor de signos vitales no sensa las ondas de EKG. Actividad realizada: Se revisa el cable completo en el servicio con el equipo patrón y no sensa. Se cambia la troncal, se prueban las pulsaciones por minuto en diferentes valores y funciona adecuadamente. Además se puede observar que al ser usado en el paciente sensa adecuadamente Estado final: Equipo funcional Repuestos: Si | 2025-12-07 10:37 |  | 2025-12-07 11:01 | 2025-12-07 11:21 | 20 | 0 | 20 | 266114 | Media | 2025-12-07 09:29 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: el monitor de signos vitales no sensa las ondas de ekg. actividad realizada: se revisa el cable completo en el servicio con el equipo patrón y no sensa. se cambia la troncal, se prueban las pulsaciones por minuto en diferentes valores y funciona adecuadamente. además se puede observar que al ser usado en el paciente sensa adecuadamente estado final: equipo funcional repuestos: si | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Sunday | 6
121133 | CORRECTIVO | 1036949751 | JACQUELINE SIERRA OROZCO | El brazalete presenta fugas Favor revisar brazalete dejado en puesto de enfermería correspondiente al cubículo UCIA 09 ya que presenta fuga y no toma presión arterial. |  | 1040184641 | walter daniel zuluaga hurtado |  | UCIA | CUBICULO 9 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1052 | 3928 |  | NIHON KOHDEN | BSM-6501 TRITON | 05532 MODLO:21658 | 2025-11-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: El brazalete presenta fugas. Actividad realizada: Se detecta la fuga en el cuello del brazalete, no es posible reparar Estado final: Equipo funcional Repuestos: Si | 2025-10-31 07:35 |  | 2025-10-31 07:54 | 2025-10-31 09:00 | 66 | 0 | 66 | 264110 | Media | 2025-10-31 00:04 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: el brazalete presenta fugas. actividad realizada: se detecta la fuga en el cuello del brazalete, no es posible reparar estado final: equipo funcional repuestos: si | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Friday | 4
122003 | CORRECTIVO | 1003633755 | ELIANA SOFIA SALAZAR GARCIA | Mal funcionamiento Buen dia. Por favor para reportar el brazalete del tensiometro que se encuentra en el cubiculo donde se realizan los procedimientos en el servicio de endoscopias. Muchas gracias. |  | 1040184641 | walter daniel zuluaga hurtado |  | ENDOSCOPIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 971 | 3828 |  | EDAN | M50 | 333123-M17209460018 | 2025-12-06 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: El monitor de signos vitales no toma presión arterial. Actividad realizada: Se observa que al insuflar, el brazalete tiene una fuga, se procede a cambiar el brazalete Estado final: Equipo funcional Repuestos: Si | 2025-12-04 12:05 |  | 2025-12-04 13:24 | 2025-12-04 13:54 | 30 | 0 | 30 | 266012 | Media | 2025-12-04 12:03 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: el monitor de signos vitales no toma presión arterial. actividad realizada: se observa que al insuflar, el brazalete tiene una fuga, se procede a cambiar el brazalete estado final: equipo funcional repuestos: si | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Thursday | 3
121538 | CORRECTIVO | 1036946149 | JULIETH ALEJANDRA ECHEVERRI GALLEGO | no toma presion buenos dias , se reporta monitor de signos vitales, 3309, al momento de toma de presion tiene fuga por la parte del cable que conecta a l monitor, se safa y no aprieta el cable por ende no toma presion, gracias |  | 1040184641 | walter daniel zuluaga hurtado |  | H2-T2 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 980 | 3309 |  | EDAN | M9 IBP | 301499-M14202810005 | 2025-11-22 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Monitor de signos vitales sin cable AC, el conector del brazalete de presión no invasiva se suelta del monitor. Actividad realizada: Se consigue un cable AC funcional del taller, se cambia el conector por uno funcional del taller, se realizan pruebas de funcionamiento con el patrón de presión y muestra valores adecuados. Estado final: Equipo funcional Repuestos: No | 2025-11-15 08:44 |  | 2025-11-15 13:47 | 2025-11-15 15:31 | 105 | 0 | 105 | 264926 | Alta | 2025-11-15 07:48 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: monitor de signos vitales sin cable ac, el conector del brazalete de presión no invasiva se suelta del monitor. actividad realizada: se consigue un cable ac funcional del taller, se cambia el conector por uno funcional del taller, se realizan pruebas de funcionamiento con el patrón de presión y muestra valores adecuados. estado final: equipo funcional repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Saturday | 5
121761 | CORRECTIVO | 1001497103 | angela maria diaz sanchez | Pinza de oximetria Buenos dias, tengo una pinza de oximetria mala, no toma saturacion, muchisimas gracias |  | 1040184641 | walter daniel zuluaga hurtado |  | H5-T2 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 975 |  | EB0913 | EDAN | M50 | 333123-M16501170001 | 2025-11-29 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: El monitor de signos vitales no sensa oximetría Actividad realizada: Se miden los diodos de la pinza de saturación y el receptor no muestra valores, se destapa la pinza y se evidencia que el cable negro estaba partido. Se sueldan todos los cables nuevamente debido a que se evidenciaban quiebres en los cables por donde se pueden partir en un futuro. Se realizan pruebas funcionales en monitor de signos vitales y sensa adecuadamente. Estado final: Equipo funcional Repuestos: No | 2025-11-25 10:27 |  | 2025-11-25 10:27 | 2025-11-25 12:10 | 103 | 0 | 103 | 265426 | Media | 2025-11-25 08:34 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: el monitor de signos vitales no sensa oximetría actividad realizada: se miden los diodos de la pinza de saturación y el receptor no muestra valores, se destapa la pinza y se evidencia que el cable negro estaba partido. se sueldan todos los cables nuevamente debido a que se evidenciaban quiebres en los cables por donde se pueden partir en un futuro. se realizan pruebas funcionales en monitor de signos vitales y sensa adecuadamente. estado final: equipo funcional repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Tuesday | 1
120320 | CORRECTIVO | 1007291034 | JENIFER OSPINA PEREZ | Brazelete malo Buenas tardes el brazalete adulto (GRIS), se encuentra en mal funcionamiento, muchisimas gracias. |  | 1040184641 | walter daniel zuluaga hurtado |  | H5-T2 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 975 |  | EB0913 | EDAN | M50 | 333123-M16501170001 | 2025-10-11 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Se encuentran que el brazalete no sostiene la presión y que las pinzas del monitor de signos vitales no censan la saturación de oxigeno. Actividad realizada: se insufla el brazalete con una pera genérica y al mover la manguera se escucha la fuga en la base, lo que evidencia que el brazalete se encuentra roto si posibilidad de reparar y se suministra uno nuevo de almacén A continuación se revisa la pinza en el monitor de signos vitales y no sensa, se le cambia la interfaz por una funcional y sensa correctamente, por lo que se evidencia un daño en la interfaz de la pinza, se desensambla y se notan los cables desconectados, se sueldan adecuadamente y se realizan pruebas funcionales Estado final: Equipo funcional Repuestos: si | 2025-10-06 07:34 |  | 2025-10-06 07:42 | 2025-10-06 08:56 | 74 | 0 | 74 | 262480 | Media | 2025-10-04 12:48 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se encuentran que el brazalete no sostiene la presión y que las pinzas del monitor de signos vitales no censan la saturación de oxigeno. actividad realizada: se insufla el brazalete con una pera genérica y al mover la manguera se escucha la fuga en la base, lo que evidencia que el brazalete se encuentra roto si posibilidad de reparar y se suministra uno nuevo de almacén a continuación se revisa la pinza en el monitor de signos vitales y no sensa, se le cambia la interfaz por una funcional y sensa correctamente, por lo que se evidencia un daño en la interfaz de la pinza, se desensambla y se notan los cables desconectados, se sueldan adecuadamente y se realizan pruebas funcionales estado final: equipo funcional repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Monday | 0
123052 | CORRECTIVO | 1007813789 | daisy manuela martinez palacio | PULXOSIMETRO DEL QUIROFANO 7 4057 SE APAGA MAL DEL QUIROFANO 7 SE APAGA EL PULXOSIMETRO PORFA NOS COLABORA |  | 1040184641 | walter daniel zuluaga hurtado |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 963 | 4057 |  | NIHON KOHDEN | BSM-6501 TRITON | 5512 - 21635 | 2025-12-13 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: El monitor de signos vitales sensa la saturación con intermitencias. Actividad realizada: Se verifica la pinza en el quirófano y se nota que el diodo emisor se apaga cuando hay un movimiento en la conexión a la interfaz, este lugar no es posible repararlo por lo que se decide cambiar la pinza por una nueva Estado final: Equipo funcional Repuestos: Si | 2025-12-12 12:28 |  | 2025-12-12 15:32 | 2025-12-12 16:20 | 48 | 0 | 48 | 266391 | Media | 2025-12-12 12:09 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: el monitor de signos vitales sensa la saturación con intermitencias. actividad realizada: se verifica la pinza en el quirófano y se nota que el diodo emisor se apaga cuando hay un movimiento en la conexión a la interfaz, este lugar no es posible repararlo por lo que se decide cambiar la pinza por una nueva estado final: equipo funcional repuestos: si | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Friday | 4
122048 | CORRECTIVO | 35685358 | claudia milena taborda taborda | MAL FUNCIONAMIENTO DE CABLE Y BRAZALETE CABLE Y BRAZALETE CON FUGA |  | 1040184641 | walter daniel zuluaga hurtado |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 959 | 4066 |  | EDAN | IM70 | 360080-M17911550009 | 2025-12-13 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Reportan del servicio que el brazalete del monitor de signos vitales tiene fugas Actividad realizada: Se revisa el brazalete y tiene fuga, se procede a cambiar por un nuevo Estado final: Equipo funcional Repuestos: Si | 2025-12-07 11:22 |  | 2025-12-07 11:37 | 2025-12-07 14:09 | 152 | 103 | 49 | 266111 | Media | 2025-12-06 17:42 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: reportan del servicio que el brazalete del monitor de signos vitales tiene fugas actividad realizada: se revisa el brazalete y tiene fuga, se procede a cambiar por un nuevo estado final: equipo funcional repuestos: si | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Sunday | 6
121230 | CORRECTIVO | 1036940779 | LUISA FERNANDA CASTRO QUINTERO | Brazalete de tensiometro Agradezco revisión de brazalete de tensiómetro ya que no insufla para toma de presion arterial Brazalete de hospital día |  | 1040184641 | walter daniel zuluaga hurtado |  | ONCOLOGÍA | HOSPITAL DÍA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 957 | 4026 |  | EDAN | IM70 | 261333-M17709920005 | 2025-11-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Monitor de signos vitales no toma NIBP Actividad realizada: Se realiza prueba de fuga en el brazalete evidenciando un buen funcionamiento, no presenta fugas y no se despega el velcro. Pendiente revisar en el monitor del servicio. 06/11/2025: Se realiza cambio de brazalete por desgaste físico, al realizar pruebas de funcionamiento en el equipo se evidencia que al iniciar la toma de NIBP aparece FALLO SISTEMA NIBP, se destapa equipo se inicia probando bomba, electroválvulas pero el problema persiste, se cambia tarjeta multiparámetros con un monitor del taller sin embargo el problema continua, se cambia main board, mangueras y el problema sigue, se opta por buscar un monitor de serie similar se cambia la multiparámetros y se observa que funciona de manera correcta, se deja instala tarjeta y se solicita repuesto. Estado final: Funcional Repuestos: si 20/11/2025: Se abre la orden debido a que llega el repuesto al taller, se cambia la tarjeta adecuadamente, se realizan pruebas funcionales y el equipo opera adecuadamente. | 2025-11-05 09:27 |  | 2025-11-05 13:49 | 2025-11-20 13:19 | 21570 | 21130 | 440 | 264297 | Media | 2025-11-05 08:43 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: monitor de signos vitales no toma nibp actividad realizada: se realiza prueba de fuga en el brazalete evidenciando un buen funcionamiento, no presenta fugas y no se despega el velcro. pendiente revisar en el monitor del servicio. 06/11/2025: se realiza cambio de brazalete por desgaste físico, al realizar pruebas de funcionamiento en el equipo se evidencia que al iniciar la toma de nibp aparece fallo sistema nibp, se destapa equipo se inicia probando bomba, electroválvulas pero el problema persiste, se cambia tarjeta multiparámetros con un monitor del taller sin embargo el problema continua, se cambia main board, mangueras y el problema sigue, se opta por buscar un monitor de serie similar se cambia la multiparámetros y se observa que funciona de manera correcta, se deja instala tarjeta y se solicita repuesto. estado final: funcional repuestos: si 20/11/2025: se abre la orden debido a que llega el repuesto al taller, se cambia la tarjeta adecuadamente, se realizan pruebas funcionales y el equipo opera adecuadamente. | MAL_USO_CONFIGURACION, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO, DESGASTE_NORMAL | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO', 'DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Wednesday | 2
121098 | CORRECTIVO | 1214739247 | leidy tatiana lopez sanchez | LAMPARA DE FOTOTERAPIA LAMPARA DE FOTOTERAPIA NO ENCIENDE LA LUZ. |  | 1040184641 | walter daniel zuluaga hurtado |  | UCIN |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-11-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Los focos de la lampara no enciende Actividad realizada: Se desarma el soquet y se nota que estaba desconectada, se conecta apropiadamente y los focos encienden Estado final: equipo funcional Repuestos: No | 2025-10-30 07:38 |  | 2025-10-30 08:05 | 2025-10-30 09:01 | 56 | 0 | 56 | 264017 | Media | 2025-10-29 19:14 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: los focos de la lampara no enciende actividad realizada: se desarma el soquet y se nota que estaba desconectada, se conecta apropiadamente y los focos encienden estado final: equipo funcional repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Thursday | 3
121102 | CORRECTIVO | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS | Equipo presenta daño en el cableado, no fue posible reparar. Baja por llegada de equipo nuevo. |  | 1040184641 | walter daniel zuluaga hurtado |  | ODONTOLOGÍA |  | SENSOR RADIOLÓGICO DIGITAL INTRAORAL | 2979 | 4780 |  | CARESTREAM | RVG5200 | HGJC0271 | 2025-11-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Presenta daño en cableado Actividad realizada: No es posible reparar, se hace reposición de equipo nuevo e instalación de software con el proveedor Estado final: Dado de bajo Repuestos: No | 2025-10-30 09:10 | 2025-10-30 09:10 | 2025-10-30 09:45 | 2025-10-30 16:31 | 407 | 199 | 208 |  |  |  | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: presenta daño en cableado actividad realizada: no es posible reparar, se hace reposición de equipo nuevo e instalación de software con el proveedor estado final: dado de bajo repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Thursday | 3
122437 | CORRECTIVO | 1014235308 | dalys isabel miranda reyes | se desprende cabina en la parte superior |  | 1040184641 | walter daniel zuluaga hurtado |  | UCIN |  | NEVERA | 2556 | 4470 |  | INDUCOL | VV-20AI1DICDLD-INV-2P DOS PUERTAS | 0001 JB7PDTSP | 2025-12-13 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Se desprende la cabina superior Actividad realizada: Se ensambla el tornillo adecuadamente para que sujete la cabina Estado final: Equipo funcional Repuestos: No | 2025-12-11 18:03 |  | 2025-12-11 18:04 | 2025-12-11 18:40 | 36 | 0 | 36 | 266354 | Media | 2025-12-11 17:47 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se desprende la cabina superior actividad realizada: se ensambla el tornillo adecuadamente para que sujete la cabina estado final: equipo funcional repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Thursday | 3
120718 | CORRECTIVO | 1040051120 | JOHANA MILENA GOMEZ MARTINEZ | EKG MALO Buenos dias se reporta cables de incubadora 24 del EKG, no presenta un abuena lectura en el monitor |  | 1040184641 | walter daniel zuluaga hurtado |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2490 | 4533 |  | EDAN | IM70 | 360080-M19306500008 | 2025-10-25 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: El monitor muestra una señal de EKG errada. Actividad realizada: Se cambian todos los latiguillo y la señal se ve correctamente. Se procede a descartar latiguillo por latiguillo y se encuentra uno malo, se cambia por una funcional del taller. Se realizan pruebas funcionales y el cable queda funcionando adecuadamente. Estado final: Equipo funcional Repuestos: No | 2025-10-20 07:42 |  | 2025-10-20 12:32 | 2025-10-20 14:20 | 108 | 56 | 52 | 263279 | Media | 2025-10-20 04:21 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: el monitor muestra una señal de ekg errada. actividad realizada: se cambian todos los latiguillo y la señal se ve correctamente. se procede a descartar latiguillo por latiguillo y se encuentra uno malo, se cambia por una funcional del taller. se realizan pruebas funcionales y el cable queda funcionando adecuadamente. estado final: equipo funcional repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Monday | 0
121938 | CORRECTIVO | 1035918796 | daniel felipe naranjo bedoya | SELLADORA MALA Buenos días, por favor hacer mantenimiento correctivo a la selladora anteriormente relacionada ya que dejó de funcionar. Muchas gracias |  | 1040184641 | walter daniel zuluaga hurtado |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | SELLADORA | 3175 | EB1463 | EB1463 | KF | KF-300H | EB1463 | 2025-12-06 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: La selladora no calienta la resistencia Actividad realizada: Se observa que la resistencia esta muy desgastada, se procede a reemplazar y a limpiar todo adecuadamente. Se realizan pruebas funcionales y el equipo sella correctamente Estado final: Equipo funcional Repuestos: Si | 2025-12-02 11:34 |  | 2025-12-02 14:32 | 2025-12-02 16:50 | 138 | 109 | 29 | 265854 | Media | 2025-12-02 11:30 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: la selladora no calienta la resistencia actividad realizada: se observa que la resistencia esta muy desgastada, se procede a reemplazar y a limpiar todo adecuadamente. se realizan pruebas funcionales y el equipo sella correctamente estado final: equipo funcional repuestos: si | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Tuesday | 1
123051 | CORRECTIVO | 1007813789 | daisy manuela martinez palacio | INTENSIFICADOR DE IMAGEN CON CABLE MALO TIENE UN CABLE MALO ALA HORA DE ENCENDER |  | 1040184641 | walter daniel zuluaga hurtado |  | CIRUGÍA |  | INTENSIFICADOR DE IMÁGENES | 3475 | 5028 |  | SIEMENS | CIOS SELECT | 13092 | 2025-12-13 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Reportan del servicio de cirugía que se apaga el intensificador Actividad realizada: Se revisa el intensificador en el servicio y se nota que el cable AC tiene problemas de continuidad, pero ya tiene una orden pendiente "121905" en la cual se solicita al proveedor el cable de poder y esta en proceso de llegada Estado final: La orden se resuelve con la GT "121905" Repuestos: No | 2025-12-12 12:27 |  | 2025-12-12 12:28 | 2025-12-12 16:32 | 243 | 126 | 117 | 266390 | Media | 2025-12-12 12:07 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: reportan del servicio de cirugía que se apaga el intensificador actividad realizada: se revisa el intensificador en el servicio y se nota que el cable ac tiene problemas de continuidad, pero ya tiene una orden pendiente "121905" en la cual se solicita al proveedor el cable de poder y esta en proceso de llegada estado final: la orden se resuelve con la gt "121905" repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Friday | 4
120060 | CORRECTIVO | 1036947084 | johan de jesus osorio otalvaro | LARINGOSCOPIO SALA DE PARTOS 2 DISFUNCIONAL Buenas noches, cordial saludo Se solicita amablemente realizar mantenimiento correctivo al laringoscopio de sala de partos 2, ya que se encuentra disfuncional a pesar del cambio depilas. Se deja en puesto de enfermería. Atento a sugerencias y recomendaciones. |  | 1040184641 | walter daniel zuluaga hurtado |  | UMI |  | LARINGOSCOPIO | 3445 | EB1569 | EB1569 | WELCH ALLYN | BOMBILLO | MAC 1, MAC 2, MAC 3 | 2025-09-27 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Servicio reporta que al laringoscopio no le enciende el bombillo Actividad realizada: se le adicionan pilas nuevas, se prueba con valva del taller y el equipo funciona correctamente se solicita valva en el servicio con la que presenta el problema y el bombillo funciona adecuadamente Estado final: equipo funcional Repuestos: No | 2025-09-25 07:36 |  | 2025-09-25 07:48 | 2025-09-25 09:36 | 107 | 31 | 76 | 261838 | Media | 2025-09-24 18:56 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: servicio reporta que al laringoscopio no le enciende el bombillo actividad realizada: se le adicionan pilas nuevas, se prueba con valva del taller y el equipo funciona correctamente se solicita valva en el servicio con la que presenta el problema y el bombillo funciona adecuadamente estado final: equipo funcional repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Thursday | 3
120063 | CORRECTIVO | 1112880233 | MAGALI YOLIMA MERA DIAZ | Daño de bascula onco pediatria Buen dia Cordial saludo Solicito de su colaboracion para verificar, bascula de la unidad de oncologia pediatrica, ya que esta dando datos errados por daño de estabilidad de una patita Quedo atenta Mil gracias |  | 1040184641 | walter daniel zuluaga hurtado |  | ONCOLOGÍA |  | BÁSCULA DIGITAL | 3483 | EB1587 | EB1587 | DETECTO | SLIMPRO | SO00000181215322 | 2025-09-27 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: La bascula no muestra los datos correctos de peso y tiene un soporte reventado Actividad realizada: se pega adecuadamente el soporte de una de las patas. Se realizan pruebas funcionales con diferentes masas y se muestran datos aproximados a los reales. Estado final: equipo funcional Repuestos: no | 2025-09-25 09:02 |  | 2025-09-25 10:56 | 2025-09-25 11:58 | 62 | 0 | 62 | 261863 | Media | 2025-09-25 08:47 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: la bascula no muestra los datos correctos de peso y tiene un soporte reventado actividad realizada: se pega adecuadamente el soporte de una de las patas. se realizan pruebas funcionales con diferentes masas y se muestran datos aproximados a los reales. estado final: equipo funcional repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Thursday | 3
120817 | CORRECTIVO | 1126241948 | emily nathasha franco gonzalez | Manta termica mal Buenas noches, se reporta manta termica con placa 5561 la cual tiene dañada la coneccion que tiene con el tuvo que va de lado del paciente, al parecer compañeros intentaron solucionarlo uniendolo con esparadrapo, manta la cual queda en el servicio de ingresos vip, espero pronta solucion, gracias |  | 1040184641 | walter daniel zuluaga hurtado |  | CIRUGÍA |  | MANTA TÉRMICA | 4056 | 5561 | 5561 | COVIDIEN | 5016000 (WT6000) | SP22040283 | 2025-10-25 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: El acople hacia la manta térmica se sale de la manta Actividad realizada: Se cambia el acople por uno nuevo Estado final: equipo funcional Repuestos: SI | 2025-10-22 08:33 |  | 2025-10-22 11:04 | 2025-10-22 13:46 | 162 | 0 | 162 | 263460 | Media | 2025-10-21 23:10 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: el acople hacia la manta térmica se sale de la manta actividad realizada: se cambia el acople por uno nuevo estado final: equipo funcional repuestos: si | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Wednesday | 2
121676 | CORRECTIVO | 1128480871 | melissa guillen jimenez | Termometro no registra temperatura La nevera del SGPT EB1836 tiene el termometro apagado desde el 13-11-2025, no registra temperatura, no se visualiza en la pantalla LED la temperatura |  | 1040184641 | walter daniel zuluaga hurtado |  | BANCO DE SANGRE |  | TERMÓMETRO | 3958 | EB1836 | EB1836 | ESTRA | NEVERA 5LT | 04-1422-7297 | 2025-11-22 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: El termómetro de la nevera de transporte no enciende Actividad realizada: Se revisan las pilas y se encuentran agotadas, se cambian por unas nuevas y el termómetro enciende nuevamente y muestra la temperatura adecuadamente. Estado final: Equipo funcional Repuestos: No | 2025-11-21 08:52 |  | 2025-11-21 09:18 | 2025-11-21 09:39 | 21 | 0 | 21 | 265220 | Media | 2025-11-21 04:26 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: el termómetro de la nevera de transporte no enciende actividad realizada: se revisan las pilas y se encuentran agotadas, se cambian por unas nuevas y el termómetro enciende nuevamente y muestra la temperatura adecuadamente. estado final: equipo funcional repuestos: no | MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Friday | 4
120903 | CORRECTIVO | 1038414580 | CATALINA CEBALLOS ORTIZ | Toco de monitor fetal malo Buenos días reporto Interface de Tocometría la cual no censa Muchas gracias |  | 1040184641 | walter daniel zuluaga hurtado |  | URGENCIAS |  | MONITOR FETAL | 4083 | 5618 |  | EDAN | F3 | 560034-M22201660004 | 2025-10-25 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: El transductor de presión no responde a estímulos Actividad realizada: se destapa el transductor y se evidencian dos cables desconectados de la tarjeta, se sueldan adecuadamente, se agrega silicona para que no se desplace el cable, se verifica que funcione el el transductor con el monitor fetal. Estado final: Equipo funcional Repuestos: No | 2025-10-24 11:44 |  | 2025-10-24 15:51 | 2025-10-24 17:33 | 101 | 0 | 101 | 263665 | Media | 2025-10-24 10:52 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: el transductor de presión no responde a estímulos actividad realizada: se destapa el transductor y se evidencian dos cables desconectados de la tarjeta, se sueldan adecuadamente, se agrega silicona para que no se desplace el cable, se verifica que funcione el el transductor con el monitor fetal. estado final: equipo funcional repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Friday | 4
122365 | CORRECTIVO | 1036394829 | monica gomez marulanda | intensificador intensificadoer que no le sirve el pedal del arco en C |  | 1040184641 | walter daniel zuluaga hurtado |  | CIRUGÍA |  | INTENSIFICADOR DE IMÁGENES | 3417 | 4988 |  | SIEMENS | CIOS SELECT | 13036 | 2025-12-13 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: El intensificador no acciona con el pedal Actividad realizada: Se cambia pedal por uno en buen estado del taller, se realizan pruebas funcionales en el servicio y acciona adecuadamente Estado final: Equipo funcional Repuestos: No | 2025-12-11 16:29 |  | 2025-12-11 16:40 | 2025-12-11 17:08 | 28 | 0 | 28 | 266332 | Media | 2025-12-11 15:00 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: el intensificador no acciona con el pedal actividad realizada: se cambia pedal por uno en buen estado del taller, se realizan pruebas funcionales en el servicio y acciona adecuadamente estado final: equipo funcional repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Thursday | 3
123201 | CORRECTIVO | 1234890498 | glenis giseth perez gonzalez | cable de ekg tiene latiguillos malos |  | 1040184641 | walter daniel zuluaga hurtado |  | CIRUGÍA | RECUPERACIÓN VIP | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2987 | 4741 |  | EDAN | IM50 | 360069-M19B13090060 | 2025-12-20 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Cable EKG con interferencia y cables expuestos. Actividad realizada: Se revisa el cable EKG en el monitor del taller y se observa interferencia en la señal cuando se realizan movimientos con el cable. Se realiza cambio de cable por uno nuevo. Estado final: Equipo funcional Repuestos: Si | 2025-12-18 17:43 |  | 2025-12-19 08:42 | 2025-12-19 09:58 | 76 | 0 | 76 | 266720 | Media | 2025-12-18 14:36 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cable ekg con interferencia y cables expuestos. actividad realizada: se revisa el cable ekg en el monitor del taller y se observa interferencia en la señal cuando se realizan movimientos con el cable. se realiza cambio de cable por uno nuevo. estado final: equipo funcional repuestos: si | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Thursday | 3
122101 | CORRECTIVO | 1036950741 | maria camila londoño rodriguez | Revisión cables monitor Feliz día, se solicita amablmente la revisión de los cables de monitor debido a que no se logra censar de manera correcta, ( se encuentran en la coordinación) Gracias |  | 1040184641 | walter daniel zuluaga hurtado |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3165 | 4871 |  | EDAN | IM70 | 360080-M20506870004 | 2025-12-13 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Entregan del servicio el cable EKG, la interfaz de saturación, la manguera de conexión de NIBP y el sensor de temperatura. Actividad realizada: Se revisa el cable de EKG con el patrón y sensa adecuadamente pero tiene muchos cables expuestos y no se deben reparar debido al riesgo de retener bacterias en las reparaciones, así que se decide reponer el EKG por uno nuevo, se revisa la interfaz y funciona adecuadamente, se revisa la manguera de NIBP y funciona adecuadamente. Por último se revisa el sensor de temperatura y no sensa, así que se repone por uno nuevo Estado final: Equipo funcional Repuestos: Si | 2025-12-10 17:31 |  | 2025-12-10 18:32 | 2025-12-10 20:15 | 103 | 0 | 103 | 266270 | Media | 2025-12-10 16:42 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: entregan del servicio el cable ekg, la interfaz de saturación, la manguera de conexión de nibp y el sensor de temperatura. actividad realizada: se revisa el cable de ekg con el patrón y sensa adecuadamente pero tiene muchos cables expuestos y no se deben reparar debido al riesgo de retener bacterias en las reparaciones, así que se decide reponer el ekg por uno nuevo, se revisa la interfaz y funciona adecuadamente, se revisa la manguera de nibp y funciona adecuadamente. por último se revisa el sensor de temperatura y no sensa, así que se repone por uno nuevo estado final: equipo funcional repuestos: si | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Wednesday | 2
121033 | CORRECTIVO | 1128277895 | DIANA MARIA DUQUE VELEZ | Soporte bascula despegado. Buenos Días Solicito por favor me peguen soporte de bascula para que pueda realizar una medición confiable de peso. Slim pro. Consultorio 215 A. Gracias. |  | 1040184641 | walter daniel zuluaga hurtado |  | CONSULTA EXTERNA |  | BÁSCULA DIGITAL | 3215 | EB1480 | EB1480 | DETECTO | SLIMPRO | SO00000181215288 | 2025-11-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: A la bascula se le cae el soporte "pata". Actividad realizada: Se pega adecuadamente el soporte a la bascula. Estado final: Equipo funcional Repuestos: No 29/10/2025: Se realiza la revisión de que el soporte estuviera bien pegado. Equipo en buen estado | 2025-10-28 11:22 |  | 2025-10-29 08:32 | 2025-10-29 12:47 | 255 | 227 | 28 | 263900 | Media | 2025-10-28 11:18 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: a la bascula se le cae el soporte "pata". actividad realizada: se pega adecuadamente el soporte a la bascula. estado final: equipo funcional repuestos: no 29/10/2025: se realiza la revisión de que el soporte estuviera bien pegado. equipo en buen estado | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Tuesday | 1
123147 | CORRECTIVO | 1001471977 | lorena osorio perez | TARRO DEL ASPIRADOR SOLICITAMOS AMABLEMENTE REVISAR EL TARRO DEL ASPIRADOR DEL CONSULTORIO 303, YA QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA QUEBRADO Y A LA HORA DE HACER PROCEDIMIENTOS EL AGUA SE DERRAMA. MUCHAS GRACIAS |  | 1040184641 | walter daniel zuluaga hurtado |  | CONSULTA EXTERNA |  | ASPIRADOR DE VACÍO | 4053 | EB1900 | EB1900 | SMAF | SXT-5A | L18.21.908 | 2025-12-20 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: El tarro del aspirador de vacío filtra agua Actividad realizada: Se busca la fuga agregando agua al tarro y poniendo a succionar el aspirador de vacío, se tapa la entrada y se notan las burbujas en los lugares donde está fisurado. Se agrega pega industrial en los lugares apropiados, se realiza el procedimiento anterior y ya no se notan fugas. Estado final: Equipo funcional Repuestos: No | 2025-12-17 08:20 |  | 2025-12-17 08:50 | 2025-12-17 10:04 | 74 | 0 | 74 | 266578 | Media | 2025-12-16 15:08 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: el tarro del aspirador de vacío filtra agua actividad realizada: se busca la fuga agregando agua al tarro y poniendo a succionar el aspirador de vacío, se tapa la entrada y se notan las burbujas en los lugares donde está fisurado. se agrega pega industrial en los lugares apropiados, se realiza el procedimiento anterior y ya no se notan fugas. estado final: equipo funcional repuestos: no | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Wednesday | 2
120840 | CORRECTIVO | 1036955592 | natalia osorio quintero | termómetro no registra temperatura Por favor revisar termómetro, de nevera de transporte de hemocomponentes ya que no registra temperatura. se encuentra en el sótano. gracias! |  | 1040184641 | walter daniel zuluaga hurtado |  | BANCO DE SANGRE |  | TERMÓMETRO | 3948 | EB1835 | EB1835 | ESTRA | NEVERA 5LT | 04-1422-7298 | 2025-10-25 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Se encuentra que el termómetro de la nevera se apagaba. Actividad realizada: se cambian la pilas viejas por unas nuevas, ya que las viejas se encontraban sulfatadas, además se sueldan los cables del sensor porque se encuentra un cable con defectos, al cerrar se nota que las temperaturas se cambiaban bruscamente y se descubrió que el bulbo del termómetro estaba malo, ya que al moverlo en ese sitio se cambiaban las temperatura. Debido a esto se decide cambiar el termómetro por uno nuevo. Estado final: Equipo funcional Repuestos: Si | 2025-10-23 07:32 |  | 2025-10-23 07:40 | 2025-10-23 10:14 | 154 | 0 | 154 | 263534 | Media | 2025-10-22 23:03 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se encuentra que el termómetro de la nevera se apagaba. actividad realizada: se cambian la pilas viejas por unas nuevas, ya que las viejas se encontraban sulfatadas, además se sueldan los cables del sensor porque se encuentra un cable con defectos, al cerrar se nota que las temperaturas se cambiaban bruscamente y se descubrió que el bulbo del termómetro estaba malo, ya que al moverlo en ese sitio se cambiaban las temperatura. debido a esto se decide cambiar el termómetro por uno nuevo. estado final: equipo funcional repuestos: si | MAL_MANEJO_CABLES, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_MANEJO_CABLES', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Thursday | 3
122049 | CORRECTIVO | 1105783872 | NORIDA SALGUERO RODRIGUEZ | torres laparoscopica de indocianina favor revisar funcionamiento de la torre, todo el tiempo muestra la opccion de menu y no avanza, por lo que no se ha podido utilizar. gracias |  | 1040184641 | walter daniel zuluaga hurtado |  | CIRUGÍA |  | TORRE DE LAPAROSCOPIA | 3940 | 5348 | 5348 | STRYKER | 1688 | SV7321G0075 | 2025-12-13 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: La torre de laparoscopia enciende y se que congelada en la primera pantalla la cual tiene un letrero que dice "controlar administración de gas". Actividad realizada: Se notifica al proveedor por medio de llamada telefónica el cual indica que se debe cambiar el cilindro de Dióxido de Carbono. Uno de los jefes de cirugía cambia el cilindro de manera oportuna. Se enciende el equipo y funciona adecuadamente, la instrumentadora quirúrgica hace pruebas y confirma que la torre está en condiciones de funcionamiento Estado final: Equipo funcional Repuestos: No Se empieza a revisar la torre desde las 12.45, como era cambio de cilindro y no estaba ambiente físico para cambiarla no se da inicio a la orden. Pero como se pudo cambiar el cilindro gracias al personal asistencial, se logra solucionar la orden | 2025-12-07 13:19 |  | 2025-12-07 13:19 | 2025-12-07 13:42 | 23 | 0 | 23 | 266118 | Media | 2025-12-07 12:18 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: la torre de laparoscopia enciende y se que congelada en la primera pantalla la cual tiene un letrero que dice "controlar administración de gas". actividad realizada: se notifica al proveedor por medio de llamada telefónica el cual indica que se debe cambiar el cilindro de dióxido de carbono. uno de los jefes de cirugía cambia el cilindro de manera oportuna. se enciende el equipo y funciona adecuadamente, la instrumentadora quirúrgica hace pruebas y confirma que la torre está en condiciones de funcionamiento estado final: equipo funcional repuestos: no se empieza a revisar la torre desde las 12.45, como era cambio de cilindro y no estaba ambiente físico para cambiarla no se da inicio a la orden. pero como se pudo cambiar el cilindro gracias al personal asistencial, se logra solucionar la orden | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Sunday | 6
120812 | CORRECTIVO | 1121928168 | JUAN CARLOS GARCIA ARIAS | Se le cayo una llanta al carro En el area de Prepagada se encuenta uno de los carritos de enfermeria con unas de las llantas malas, por lo que se dificulta la movilizacion. |  | 1040184641 | walter daniel zuluaga hurtado |  | SALA VIP |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3713 | 5149 |  | EDAN | IM70 | 360080-M21119570008 | 2025-10-25 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Se encuentra el carro del monitor de signos vitales con un llanta suelta. Actividad realizada: se procede a acoplar la llanta y a apretar las llantas que se encontraron flojas. Además, se encuentra que el modulo con se conecta la pinza de saturación estaba en una posición incorrecta y la pinza se salía fácilmente, se acomoda el modulo y el acople mejora. Estado final: Equipo funcional Repuestos: No | 2025-10-22 07:34 |  | 2025-10-22 08:30 | 2025-10-22 11:03 | 153 | 27 | 126 | 263463 | Media | 2025-10-22 05:54 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se encuentra el carro del monitor de signos vitales con un llanta suelta. actividad realizada: se procede a acoplar la llanta y a apretar las llantas que se encontraron flojas. además, se encuentra que el modulo con se conecta la pinza de saturación estaba en una posición incorrecta y la pinza se salía fácilmente, se acomoda el modulo y el acople mejora. estado final: equipo funcional repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Wednesday | 2
122000 | CORRECTIVO | 1007346623 | VERONICA MARIA AGUDELO ATEHORTUA | cable de ekg y latiguillos disfuncionales. no sensa frecuencia cardiaca en el monitor o muestra interferencia |  | 1040184641 | walter daniel zuluaga hurtado |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 5390 | 6607 |  | NIHON KOHDEN | CSM-1501 | 3352 | 2025-12-06 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: El monitor de signos vitales no sensa el EKG. Actividad realizada: Se va al servicio de UCIA y se pone el patrón y no sensa, se cambian los latiguillos y el monitor sensa adecuadamente. Se procede a cambiar latiguillos por unos en buen estado. Estado final: Equipo funcional Repuestos: no | 2025-12-04 11:48 |  | 2025-12-04 12:14 | 2025-12-04 13:23 | 69 | 0 | 69 | 266008 | Media | 2025-12-04 11:20 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: el monitor de signos vitales no sensa el ekg. actividad realizada: se va al servicio de ucia y se pone el patrón y no sensa, se cambian los latiguillos y el monitor sensa adecuadamente. se procede a cambiar latiguillos por unos en buen estado. estado final: equipo funcional repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Thursday | 3
121977 | CORRECTIVO | 1001416339 | yolima janeth gallego montoya | eletrocardiograma malo Derivadas sin lectura |  | 1040184641 | walter daniel zuluaga hurtado |  | UCIA | CUARTO DE EQUIPOS 4 PISO | ELECTROCARDIÓGRAFO | 5422 | 6707 |  | SCHILLER | AT-102 G2 | 1080013034 | 2025-12-06 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: El electrocardiógrafo solo sensa una de las doce derivadas. Actividad realizada: Con ayuda del proveedor se verifica la configuración del equipo y todo se encuentra en orden. Posteriormente se procede a probar con una troncal EKG de un equipo igual, disponible en el servicio de Urgencias y con este sensa la señal de las 12 derivadas adecuadamente, por lo que se deduce que el cable es el problema. Debido a que el equipo está en garantía, y según el proveedor el cable tiene 3 meses de garantía y solo lleva 1 mes, se procede a solicitar el repuesto. El equipo queda fuera de servicio hasta que el proveedor entregue el cable. 05/12/2025: llega el repuesto (troncal EKG), se realizan pruebas funcionales, equipo en condiciones de funcionamiento Estado final: Equipo funcional Repuestos: | 2025-12-03 14:34 |  | 2025-12-03 14:37 | 2025-12-05 14:37 | 2881 | 2757 | 124 | 265947 | Media | 2025-12-03 12:25 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: el electrocardiógrafo solo sensa una de las doce derivadas. actividad realizada: con ayuda del proveedor se verifica la configuración del equipo y todo se encuentra en orden. posteriormente se procede a probar con una troncal ekg de un equipo igual, disponible en el servicio de urgencias y con este sensa la señal de las 12 derivadas adecuadamente, por lo que se deduce que el cable es el problema. debido a que el equipo está en garantía, y según el proveedor el cable tiene 3 meses de garantía y solo lleva 1 mes, se procede a solicitar el repuesto. el equipo queda fuera de servicio hasta que el proveedor entregue el cable. 05/12/2025: llega el repuesto (troncal ekg), se realizan pruebas funcionales, equipo en condiciones de funcionamiento estado final: equipo funcional repuestos: | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Wednesday | 2
121969 | CORRECTIVO | 1038412608 | YESICA PAOLA VILLEGAS SERNA | oximetro malo oximetro de monitor ingresos vip malo |  | 1040184641 | walter daniel zuluaga hurtado |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 5385 | 6593 |  | EDAN | IM50 | 360069-M25313420009 | 2025-12-06 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: El monitor de signos vitales no sensa la saturación Actividad realizada: Se desensambla toda la pinza y se nota que el cable rojo que va al diodo emisor se encuentra fracturado, se suelda adecuadamente, se realizan pruebas funcionales y la pinza funciona adecuadamente. Estado final: Equipo funcional Repuestos: No | 2025-12-03 11:48 |  | 2025-12-03 17:46 | 2025-12-03 18:26 | 39 | 0 | 39 | 265938 | Media | 2025-12-03 11:45 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: el monitor de signos vitales no sensa la saturación actividad realizada: se desensambla toda la pinza y se nota que el cable rojo que va al diodo emisor se encuentra fracturado, se suelda adecuadamente, se realizan pruebas funcionales y la pinza funciona adecuadamente. estado final: equipo funcional repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Wednesday | 2
121950 | CORRECTIVO | 1038415580 | YESICA ANDREA CUARTAS LOPEZ | Cable de sensor de monitor de signos vitales Buenas tardes El cable del monitor del sensor de signos vitales en mal estado, no da la luz infra-rojo Gracias |  | 1040184641 | walter daniel zuluaga hurtado |  | UMI | RECUPERACIÓN 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 4467 | 5951 |  | EDAN | IM70 | 360080-M22414130002 | 2025-12-06 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: El monitor de signos vitales no sensa saturación. Actividad realizada: Se encuentra que la pinza tenia uno de los pines de la conexión de la interfaz al monitor partidos, se cambia el conector se suelda adecuadamente, se realizan pruebas funcionales y la pinza que operativa Estado final: Equipo funcional Repuestos: No | 2025-12-02 19:49 |  | 2025-12-02 19:49 | 2025-12-03 17:46 | 1316 | 1223 | 93 | 265867 | Media | 2025-12-02 13:44 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: el monitor de signos vitales no sensa saturación. actividad realizada: se encuentra que la pinza tenia uno de los pines de la conexión de la interfaz al monitor partidos, se cambia el conector se suelda adecuadamente, se realizan pruebas funcionales y la pinza que operativa estado final: equipo funcional repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Tuesday | 1
121055 | CORRECTIVO | 1036967542 | laura vanesa peña ospina | MAL FUNCIONAMIENTO TORNIQUETE NEUMATICO DESCALIBRADO |  | 1040184641 | walter daniel zuluaga hurtado |  | CIRUGÍA |  | TORNIQUETE NEUMÁTICO | 4430 | M1045 |  | RIESTER | MANUAL | 2302080185 | 2025-11-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: La aguja del torniquete se queda pegada cuando se libera la presión Actividad realizada: Se quita la tapa y se libera la aguja muy fácilmente lo que puede deberse a que estaba apunto de salirse, se observa que el sistema está en buenas condiciones, se coloca la caratula y la aguja en la posición adecuada. Se realizan pruebas funcionales. Estado final: Equipo funcional Repuestos: No | 2025-10-29 07:56 |  | 2025-10-29 11:24 | 2025-10-29 11:54 | 30 | 0 | 30 | 263948 | Media | 2025-10-29 07:53 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: la aguja del torniquete se queda pegada cuando se libera la presión actividad realizada: se quita la tapa y se libera la aguja muy fácilmente lo que puede deberse a que estaba apunto de salirse, se observa que el sistema está en buenas condiciones, se coloca la caratula y la aguja en la posición adecuada. se realizan pruebas funcionales. estado final: equipo funcional repuestos: no | MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Wednesday | 2
120996 | CORRECTIVO | 1036782256 | ELIZABETH CAMPUZANO POSADA | Por favor revisar pesa d pie Buenos días, por favor revisar la pesa de pie, que se encuentra sin una de las bases. Gracias |  | 1040184641 | walter daniel zuluaga hurtado |  | H5-T2 |  | BÁSCULA DIGITAL | 4306 | M1004 |  | SECA | 874 | 10000000618300 | 2025-11-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Se encuentra el equipo con uno de los soportes (pata) suelta. Actividad realizada: Se atornilla en su lugar y se apretan todos soportes apropiadamente Estado final: Equipo funcional Repuestos: No | 2025-10-27 12:11 |  | 2025-10-27 15:28 | 2025-10-27 15:56 | 28 | 0 | 28 | 263794 | Media | 2025-10-27 09:54 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se encuentra el equipo con uno de los soportes (pata) suelta. actividad realizada: se atornilla en su lugar y se apretan todos soportes apropiadamente estado final: equipo funcional repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Monday | 0
120923 | CORRECTIVO | 1001478560 | andrea blandon osorio | mango de laringoscopio no enciende luz Mango de laringoscopio del carro de paro de reanimacion 1 el cual no se logra apreciar placa del equipo, se solicita mantenimiento correctivo ya que con algunas valvas se debe mover dos veces para poder apreciar la luz pero NO es con todas solo con algunas. |  | 1040184641 | walter daniel zuluaga hurtado |  | URGENCIAS |  | LARINGOSCOPIO | 4329 | M1018 |  | WELCH ALLYN | FIBRA ÓPTICA/60814 | MAC 1, 2, 3 & 4 | 2025-11-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Se reporta del servicio que el laringoscopio no enciende con algunas valvas Actividad realizada: Se cambian las pilas por unas nuevas, se pone un punto de estaño en el contacto del bombillo y se prueba con todas las valvas del servicio y el equipo funciona correctamente Estado final: Equipo funcional Repuestos: No | 2025-10-27 07:40 |  | 2025-10-27 07:51 | 2025-10-27 09:31 | 101 | 0 | 101 | 263768 | Media | 2025-10-26 22:09 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se reporta del servicio que el laringoscopio no enciende con algunas valvas actividad realizada: se cambian las pilas por unas nuevas, se pone un punto de estaño en el contacto del bombillo y se prueba con todas las valvas del servicio y el equipo funciona correctamente estado final: equipo funcional repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Monday | 0
121002 | CORRECTIVO | 1040180711 | ADRIANA MARIA RAMIREZ GUTIERREZ | VACUM BUENAS TARDES ! SE REPORTA SISTEMA VACUM DE SALA DE PROCEDIMIENTO POR FUNCIONAMIENTO INCORRECTO |  | 1040184641 | walter daniel zuluaga hurtado |  | ENDOSCOPIAS |  | REGULADOR DE VACÍO | 4342 | EB2055 | EB2055 | TECHNOLOGIE MEDICALE | RVTM3 760 REF 19105 | 23016513 | 2025-11-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: el conector se encuentra flojo Actividad realizada: se retira el regulador de vacío de la red y se procede a apretar hasta dejar el conector en apretado y en la posición correcta. Estado final: equipo funcional Repuestos: No | 2025-10-27 15:31 |  | 2025-10-28 09:32 | 2025-10-28 09:51 | 19 | 0 | 19 | 263825 | Media | 2025-10-27 14:11 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: el conector se encuentra flojo actividad realizada: se retira el regulador de vacío de la red y se procede a apretar hasta dejar el conector en apretado y en la posición correcta. estado final: equipo funcional repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_MANEJO_CABLES', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Monday | 0
120844 | CORRECTIVO | 1036940776 | carolina gomez echeverri | Nevera con termómetro malo Nevera de transporte de hemocomponentes con termómetro malo |  | 1040184641 | walter daniel zuluaga hurtado |  | BANCO DE SANGRE |  | TERMÓMETRO DE NEVERA DE TRANSPORTE | 4434 | EB2100 | EB2100 | ECOKIT ELECTRONICS | NEVERA 22LT | 04-1422-7687 | 2025-10-25 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Se encuentra que el termómetro de la nevera no enciende Actividad realizada: se cambian las pilas del termómetro por unas nuevas Estado final: Equipo funcional Repuestos: No | 2025-10-23 09:26 |  | 2025-10-23 10:14 | 2025-10-23 10:37 | 23 | 0 | 23 | 263562 | Media | 2025-10-23 09:20 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se encuentra que el termómetro de la nevera no enciende actividad realizada: se cambian las pilas del termómetro por unas nuevas estado final: equipo funcional repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Thursday | 3
120801 | CORRECTIVO | 1040043627 | LUISA FERNANDA CARDONA VALENCIA | ecotone con mucha interferencia Buenas tardes Se solicita amablemente mantenimiento de ecotone de triage, el cual tiene mucha interferencia. Muchas Gracias |  | 1040184641 | walter daniel zuluaga hurtado |  | URGENCIAS |  | ECOTONE | 4272 | 5797 |  | DOPPLEX HUNTLEIGH | FD3 | (21)FD3PX10819922 | 2025-10-25 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: El equipo suena con interferencia al momento de hacer una fetocardia en el servicio Actividad realizada: se revisan conexiones internas, se cambia parlante, se revisa la batería. Se devuelve al servicio y sigue en el mismo problema 24/10/2025: Se repara equipo en múltiples ocasiones y no se encuentra el error, el coordinador resuelve dar de baja a el equipo Estado final: Equipo en observación Repuestos: No | 2025-10-21 16:12 |  | 2025-10-21 16:12 | 2025-10-24 17:07 | 4374 | 4192 | 182 | 263238 | Media | 2025-10-17 16:37 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: el equipo suena con interferencia al momento de hacer una fetocardia en el servicio actividad realizada: se revisan conexiones internas, se cambia parlante, se revisa la batería. se devuelve al servicio y sigue en el mismo problema 24/10/2025: se repara equipo en múltiples ocasiones y no se encuentra el error, el coordinador resuelve dar de baja a el equipo estado final: equipo en observación repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Tuesday | 1
120709 | CORRECTIVO | 1036936899 | LADY ANDREA HENAO HIGINIO | ventilador no pasa calibración ventilador 5751 (DR7 ) draguer no pasa calibración de comprobación de circuito ventilatorio, se revisa y todo esta ajustado. se cambia circuito ventilatorio y tampoco pasa |  | 1040184641 | walter daniel zuluaga hurtado |  | UCIN |  | VENTILADOR ALTA FRECUENCIA | 4233 | 5751 |  | DRAGER | BABYLOG VN800 | ASPN-0009 | 2025-10-25 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: ventilador no pasa calibración Actividad realizada: se realiza revisión con ayuda del proveedor y se encuentra que el tuvo espiratorio tenia un empaque doblado lo que ocasionaba una fuga por lo que se organiza empaque y se realiza nuevamente pruebas y pasan pasando satisfactoriamente Estado final: correcto estado y funcionamiento Repuestos: no se requiere Nota: se inicia orden a las 13:00 21/10/2025: se reporta nuevamente del servicio que el ventilador no pasa comprobación del circuito ventilatorio, se procede a verificar la membrana de la válvula espiratoria y se nota que no está plana, se cambia válvula espiratoria completa, se realiza la comprobación en 3 ocasiones y pasan adecuadamente. Además se entrega con inserto nuevo | 2025-10-18 12:42 |  | 2025-10-18 14:26 | 2025-10-21 08:44 | 3978 | 3862 | 116 | 263253 | Media | 2025-10-18 11:52 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: ventilador no pasa calibración actividad realizada: se realiza revisión con ayuda del proveedor y se encuentra que el tuvo espiratorio tenia un empaque doblado lo que ocasionaba una fuga por lo que se organiza empaque y se realiza nuevamente pruebas y pasan pasando satisfactoriamente estado final: correcto estado y funcionamiento repuestos: no se requiere nota: se inicia orden a las 13:00 21/10/2025: se reporta nuevamente del servicio que el ventilador no pasa comprobación del circuito ventilatorio, se procede a verificar la membrana de la válvula espiratoria y se nota que no está plana, se cambia válvula espiratoria completa, se realiza la comprobación en 3 ocasiones y pasan adecuadamente. además se entrega con inserto nuevo | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Saturday | 5
120927 | CORRECTIVO | 1036966928 | ALISON MORENO TIRADO | CABLE POLO A TIERRA EQUIPO 1 Buenas tardes, por favor organizar el cable de tierra del equipo 1 de nihon, en la unión entre la tenaza y el cable esta suelta, el cable se sale.Muchas gracias. |  | 1040184641 | walter daniel zuluaga hurtado |  |  |  | ELECTROENCEFALOGRAFO - POLISOMNÓGRAFO | 4240 | 5756 |  | NIHON KOHDEN | EEG-1200J | 406 | 2025-11-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Se entrega desde el servicio el cable polo a tierra del electroencefalógrafo partido en la parte de la conexión. Actividad realizada: se retira el excedente del cable partido, se suelda nuevamente el cable a la cabeza apropiadamente y se ajustan las latas al cable. Estado final: Equipo funcional Repuestos: No | 2025-10-27 07:43 |  | 2025-10-27 15:13 | 2025-10-28 13:53 | 1360 | 1306 | 54 | 263761 | Media | 2025-10-26 16:43 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se entrega desde el servicio el cable polo a tierra del electroencefalógrafo partido en la parte de la conexión. actividad realizada: se retira el excedente del cable partido, se suelda nuevamente el cable a la cabeza apropiadamente y se ajustan las latas al cable. estado final: equipo funcional repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Monday | 0
120706 | CORRECTIVO | 1060647936 | marlon stiven carmona bedoya | LA INCUBADORA DEL PACIENTE UCIN 7 SALE ERROR (E263 ERROR SENSOR DE TEMPERATURA DE AIRE DE LA INCUBADORA. |  | 1040184641 | walter daniel zuluaga hurtado |  | UCIN |  | INCUBADORA | 2479 | 4544 | NT | ATOM | AIR INCU I | 190700097 | 2025-10-25 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: La incubadora no censaba la temperatura del ambiente Actividad realizada: se abre el modulo del sensor de temperatura del ambiente, se nota un cable suelto del sensor y suelda adecuadamente al sensor, se realizan pruebas funcionales y se muestra la temperatura del ambiente adecuadamente Estado final: equipo operativo Repuestos: no | 2025-10-18 08:54 |  | 2025-10-18 10:31 | 2025-10-18 15:13 | 282 | 133 | 149 | 263248 | Media | 2025-10-18 05:55 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: la incubadora no censaba la temperatura del ambiente actividad realizada: se abre el modulo del sensor de temperatura del ambiente, se nota un cable suelto del sensor y suelda adecuadamente al sensor, se realizan pruebas funcionales y se muestra la temperatura del ambiente adecuadamente estado final: equipo operativo repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Saturday | 5
122039 | CORRECTIVO | 1121329161 | andry yulier zuluaga mazo | NEVERA CON TERMOMETRO MALO NEVERA SIN FUNCIONAMIENTO DEL TERMOMETRO |  | 1040184641 | walter daniel zuluaga hurtado |  | BANCO DE SANGRE |  | TERMÓMETRO DE NEVERA DE TRANSPORTE | 1830 | EB0931 | EB0931 | KLIMBER | NEVERA 5LT | EB0931 | 2025-12-13 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: El termómetro no enciende. Actividad realizada: Se mide el voltaje de las pilas y están en 1.5 voltios lo cual es adecuado. Se revisan los contactos de las pilas y se notan muy oxidados se limpian con liga y por la fricción se fractura el contacto, se desensambla para revisar si se puede reparar y se observa que tiene demasiada corrosión, por lo que se opta por cambiar el termómetro. Se le ensambla un termómetro nuevo, Se realizan pruebas funcionales y el equipo queda en óptimas condiciones de funcionamiento. Estado final: Equipo funcional Repuestos: Si | 2025-12-06 11:07 |  | 2025-12-06 11:07 | 2025-12-06 11:38 | 30 | 0 | 30 | 266100 | Media | 2025-12-06 04:06 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: el termómetro no enciende. actividad realizada: se mide el voltaje de las pilas y están en 1.5 voltios lo cual es adecuado. se revisan los contactos de las pilas y se notan muy oxidados se limpian con liga y por la fricción se fractura el contacto, se desensambla para revisar si se puede reparar y se observa que tiene demasiada corrosión, por lo que se opta por cambiar el termómetro. se le ensambla un termómetro nuevo, se realizan pruebas funcionales y el equipo queda en óptimas condiciones de funcionamiento. estado final: equipo funcional repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Saturday | 5
121677 | CORRECTIVO | 1017250641 | ANA ISABEL MIRA PEÑA | Ventilador con alarma amarilla: ventilaciòn DETERI Ventilador REA 2 con alarma amarilla: ventilación deteriorada- Cambie el ventilador |  | 1040184641 | walter daniel zuluaga hurtado |  | URGENCIAS | REA1 | VENTILADOR ADULTO | 3199 | 4881 |  | TAEMA | MONNAL T75 | MT75-08786 | 2025-11-22 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: El equipo muestra dos alarmas, primero dice: "autonomía reducida para traslado", después: "ventilación deteriorada, cambie de ventilador" Actividad realizada: se deja cargando el equipo, se realiza prueba de batería y muestra que está al 25% de capacidad. Se realiza prueba de funcionamiento automática, con circuito paciente de prueba y no muestra la alarma de ventilación deteriorada. 12/12/2025: Llega la batería, se instala, se descarga con el equipo funcionando y se pone a cargar nuevamente, no se puede realiza prueba de batería debido a que solicitan el equipo en el servicio. 18/12/2025: Se trae el ventilador a taller para acabar la instalación de la batería, se realiza la prueba de batería y el equipo queda con un 100% de capacidad y ya no salen las alertas Estado final: Equipo funcional Repuestos: Si | 2025-11-21 08:53 |  | 2025-11-21 09:02 | 2025-12-18 13:55 | 39173 | 39070 | 103 | 265236 | Media | 2025-11-21 08:53 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: el equipo muestra dos alarmas, primero dice: "autonomía reducida para traslado", después: "ventilación deteriorada, cambie de ventilador" actividad realizada: se deja cargando el equipo, se realiza prueba de batería y muestra que está al 25% de capacidad. se realiza prueba de funcionamiento automática, con circuito paciente de prueba y no muestra la alarma de ventilación deteriorada. 12/12/2025: llega la batería, se instala, se descarga con el equipo funcionando y se pone a cargar nuevamente, no se puede realiza prueba de batería debido a que solicitan el equipo en el servicio. 18/12/2025: se trae el ventilador a taller para acabar la instalación de la batería, se realiza la prueba de batería y el equipo queda con un 100% de capacidad y ya no salen las alertas estado final: equipo funcional repuestos: si | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Friday | 4
122013 | CORRECTIVO | 43203333 | sandra catalina garcia marin | no funciona la pesa PANTALLA SIN LECTURA, NO FUNCIONA LA PESA |  | 1040184641 | walter daniel zuluaga hurtado |  | BANCO DE SANGRE |  | BÁSCULA DIGITAL | 4976 | EB2441 | EB2441 | HEALTH O METER | 880KL | 88036230003965 | 2025-12-06 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: la báscula digital no enciende Actividad realizada: se mide el voltaje de las pilas y está en un voltaje adecuado, se presionan las patas de los transductores y la báscula no enciende, por lo que se procede a destapar la báscula, se nota que una de las patas está suelta, se procede a pegar adecuadamente y la báscula enciende, además se presionan las latas de las pilas para que mejore el contacto y no se apague. Estado final: Equipo funcional Repuestos: No | 2025-12-04 17:20 |  | 2025-12-04 18:29 | 2025-12-04 19:10 | 41 | 0 | 41 | 266040 | Media | 2025-12-04 17:05 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: la báscula digital no enciende actividad realizada: se mide el voltaje de las pilas y está en un voltaje adecuado, se presionan las patas de los transductores y la báscula no enciende, por lo que se procede a destapar la báscula, se nota que una de las patas está suelta, se procede a pegar adecuadamente y la báscula enciende, además se presionan las latas de las pilas para que mejore el contacto y no se apague. estado final: equipo funcional repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Thursday | 3
121908 | CORRECTIVO | 1041228894 | juan fernando lopez gomez | ALARMA DE GASES FAVOR REVISAR ALARMA DE GASES DE H3T1 QUE SE ENCUENTRA MALA. |  | 1040184641 | walter daniel zuluaga hurtado |  | H3-T1 | PUESTO DE ENFERMERIA | PANEL DE ALARMAS (2 SENSORES) | 1118 |  | EB0175 | EMCO |  |  | 2025-12-06 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Los displays del panel de alarma no encienden Actividad realizada: Se revisa la fuente de voltaje del panel y se encuentra el switch apagado y el fusible quemado. se cambia el fusible de 5 Amperios y 250 Voltios y se enciende, la fuente y se quema uno de los condensadores cerámicos. Se procede a desmontar la fuente. Se encuentra otro panel de alarmas en la sala de procedimientos de piso 2 torre 1 y se evidencia que la fuente de voltaje es la misma. Se desmonta y se nota que tiene un fusible de 3 Amperios, pero la tarjeta dice que se debe poner un fusible de 0.5 Amperios, pero esta se quema muy fácilmente, se procede a hacer un puente con alambre de bajo calibre y se realizan pruebas funcionales. Se miden los voltajes de salida y son correctos 4.9 voltios y 12.6 voltios. Se deja en observación para instalar el día 02/12/2025. 02/12/2025: Con ayuda del Coordinador se instala la fuente de voltaje con los cuidados apropiados, se miden las terminales de voltaje y muestran 12.6 y 4.9, se conecta a las tarjetas y estas no enciende, inmediatamente se nota que los componentes se estaban quemando, por ello se apaga la fuente de voltaje, se desconectan las tarjetas y se saca el fusible, el panel de alarmas no queda funcional. Se debe pausar la orden para buscar una solución. Estado final: Repuestos: | 2025-12-01 11:34 |  | 2025-12-01 13:31 |  |  |  |  | 265779 | Media | 2025-12-01 10:53 | EN PROCESO |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: los displays del panel de alarma no encienden actividad realizada: se revisa la fuente de voltaje del panel y se encuentra el switch apagado y el fusible quemado. se cambia el fusible de 5 amperios y 250 voltios y se enciende, la fuente y se quema uno de los condensadores cerámicos. se procede a desmontar la fuente. se encuentra otro panel de alarmas en la sala de procedimientos de piso 2 torre 1 y se evidencia que la fuente de voltaje es la misma. se desmonta y se nota que tiene un fusible de 3 amperios, pero la tarjeta dice que se debe poner un fusible de 0.5 amperios, pero esta se quema muy fácilmente, se procede a hacer un puente con alambre de bajo calibre y se realizan pruebas funcionales. se miden los voltajes de salida y son correctos 4.9 voltios y 12.6 voltios. se deja en observación para instalar el día 02/12/2025. 02/12/2025: con ayuda del coordinador se instala la fuente de voltaje con los cuidados apropiados, se miden las terminales de voltaje y muestran 12.6 y 4.9, se conecta a las tarjetas y estas no enciende, inmediatamente se nota que los componentes se estaban quemando, por ello se apaga la fuente de voltaje, se desconectan las tarjetas y se saca el fusible, el panel de alarmas no queda funcional. se debe pausar la orden para buscar una solución. estado final: repuestos: | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Monday | 0
122040 | CORRECTIVO | 1036404364 | MARIANA ANDREA TOBON OSORIO | TERMOMETRO CON VALOR ANORMAL Buenos días. por favor revisar termómetro ubicado en el cuarto de carro de paro que esta con valores errados, gracias |  | 1040184641 | walter daniel zuluaga hurtado |  | H2-T1 |  | TERMOHIGRÓMETRO | 1800 | EB0639 | EB0639 | BIOTRONICS | HTC-2 |  | 2025-12-13 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Reportan del servicio que los valores de humedad del termohigrómetro está desfasados Actividad realizada: Se realiza una limpieza del bulbo y de los sensores de humedad y temperatura. Se compara con termohigrómetro del taller y dataloger para saber la precisión de los datos. Estado final: Equipo en buen funcionamiento Repuestos: no | 2025-12-06 11:49 |  | 2025-12-06 11:50 | 2025-12-06 14:05 | 136 | 56 | 80 | 266105 | Media | 2025-12-06 10:24 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: reportan del servicio que los valores de humedad del termohigrómetro está desfasados actividad realizada: se realiza una limpieza del bulbo y de los sensores de humedad y temperatura. se compara con termohigrómetro del taller y dataloger para saber la precisión de los datos. estado final: equipo en buen funcionamiento repuestos: no | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Saturday | 5
122031 | CORRECTIVO | 1003435451 | maria camila rodriguez solano | Pesa pediátrica no calibrada Buenos días. Por favor organizar pesa pediátrica debido a que no está calibrada. Gracias. |  | 1040184641 | walter daniel zuluaga hurtado |  | H5-T2 |  | BALANZA DIGITAL | 1432 | 4326 |  | SECA | PORTÁTIL 334 | 5334076152065 | 2025-12-06 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: La bascula digital se apaga Actividad realizada: Se comprueba que el voltaje de las pilas sea el adecuado, se nota que los contactos de la báscula dónde se colocan las pilas están oxidadas, se cambian por unos contactos en buen estado disponibles en el taller, se sueldan adecuadamente y se realiza pruebas funcionales. Con una masa de 200 gramos muestra 195 gramos, con 5 kilos muestra 4.975 kilos por lo que se devuelve al servicio. Estado final: Equipo funcional Repuestos: No | 2025-12-05 11:42 |  | 2025-12-05 11:47 | 2025-12-05 12:51 | 64 | 0 | 64 | 266083 | Media | 2025-12-05 11:39 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: la bascula digital se apaga actividad realizada: se comprueba que el voltaje de las pilas sea el adecuado, se nota que los contactos de la báscula dónde se colocan las pilas están oxidadas, se cambian por unos contactos en buen estado disponibles en el taller, se sueldan adecuadamente y se realiza pruebas funcionales. con una masa de 200 gramos muestra 195 gramos, con 5 kilos muestra 4.975 kilos por lo que se devuelve al servicio. estado final: equipo funcional repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Friday | 4
121917 | CORRECTIVO | 1053859419 | juan fernando caicedo cardona | Calentador no funciona Buen día, se reporta daño en calentador externo de pacientes, gracias |  | 1040184641 | walter daniel zuluaga hurtado |  | UCIP |  | MANTA TÉRMICA | 1434 | 3824 |  | MEDTRONIC | 5016000 (WT6000) | SP16110682 | 2025-12-06 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: La manta térmica muestra una alerta media y no funciona. Actividad realizada: se cambia el filtro del aire y la alarma continua, se revisa el manual técnico y propone limpiar el sensor de temperatura, se procede a destapar la manta térmica y a limpiar los contactos del sensor de temperatura, se ensambla y se pone a funcionar el equipo, la alarma desaparece Estado final: Equipo funcional Repuestos: No | 2025-12-01 17:02 |  | 2025-12-01 17:41 | 2025-12-01 20:09 | 148 | 0 | 148 | 265798 | Media | 2025-12-01 14:33 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: la manta térmica muestra una alerta media y no funciona. actividad realizada: se cambia el filtro del aire y la alarma continua, se revisa el manual técnico y propone limpiar el sensor de temperatura, se procede a destapar la manta térmica y a limpiar los contactos del sensor de temperatura, se ensambla y se pone a funcionar el equipo, la alarma desaparece estado final: equipo funcional repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Monday | 0
120333 | CORRECTIVO | 1036782256 | ELIZABETH CAMPUZANO POSADA | Revisar pesa bebes Buenos días, por favor me ayudan revisando la pesa bebes. gracias |  | 1040184641 | walter daniel zuluaga hurtado |  | H5-T2 |  | BALANZA DIGITAL | 1432 | 4326 |  | SECA | PORTÁTIL 334 | 5334076152065 | 2025-10-11 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: El equipo lo reportan del servicio para una revisión por mal funcionamiento Actividad realizada: se revisan el voltaje de las baterías y aún están con suficiente carga, se limpian adecuadamente los contactos de las pilas debido a que se encontró corrosión, se realizan pruebas funcionales y el equipo se nota en buen estado Estado final: equipo funcional Repuestos: no | 2025-10-06 09:15 |  | 2025-10-06 09:23 | 2025-10-06 09:56 | 33 | 0 | 33 | 262508 | Media | 2025-10-06 08:34 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: el equipo lo reportan del servicio para una revisión por mal funcionamiento actividad realizada: se revisan el voltaje de las baterías y aún están con suficiente carga, se limpian adecuadamente los contactos de las pilas debido a que se encontró corrosión, se realizan pruebas funcionales y el equipo se nota en buen estado estado final: equipo funcional repuestos: no | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Monday | 0
121147 | CORRECTIVO | 1045111702 | maria fernanda martinez pulgarin | MAL FUNCIONAMIENTO no funciona correctamente |  | 1040184641 | walter daniel zuluaga hurtado |  | CIRUGÍA | RECUPERACIÓN 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 950 | 3220 |  | EDAN | M50 | 333124-M13707000001 | 2025-11-01 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: El monitor no toma la presión Actividad realizada: Se destapa el monitor y se evidencia que la manguera que va de las electroválvulas al modulo de presión estaba fracturada, por ello no tomaba la presión adecuadamente, se cambia la manguera por una en buen estado, se realizan pruebas funcionales y el equipo funciona adecuadamente. Estado final: Equipo funcional Repuestos: No | 2025-10-31 11:59 |  | 2025-10-31 12:22 | 2025-10-31 15:08 | 166 | 60 | 106 | 264138 | Media | 2025-10-31 11:57 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: el monitor no toma la presión actividad realizada: se destapa el monitor y se evidencia que la manguera que va de las electroválvulas al modulo de presión estaba fracturada, por ello no tomaba la presión adecuadamente, se cambia la manguera por una en buen estado, se realizan pruebas funcionales y el equipo funciona adecuadamente. estado final: equipo funcional repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Friday | 4
124250 | CORRECTIVO | 70909433 | MAURICIO ROJAS GOMEZ | INFUSOR MALO FAVOR REVISAR, GRACIAS |  | 1040184641 | walter daniel zuluaga hurtado |  | UCIA |  | INFUSOR | 778 |  | EB0127 | RIESTER | MANUAL | 120936146 | 2025-12-27 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: El infusor no soporta la presión. Actividad realizada: Primero se insufla el infusor y se chequea las fugas en la bolsa interior de caucho, en la cual se nota una fuga y aparte ya tenía un parche por fugas anteriores, Se intenta reparar con otro parche pero no es posible debido a que el anterior parche está muy cerca de la fuga actual, por lo que se decide cambiar la bolsa interior de caucho, se realizan pruebas funcionales y se nota que la presión sigue cayendo, por lo que se desensambla el manómetro y se nota que tiene una fuga interna que no se puede reparar, se cambia el manómetro por uno funcional del taller y funciona adecuadamente. Estado final: Repuestos: | 2025-12-26 07:35 | 2025-12-29 08:31 | 2025-12-29 09:03 | 2025-12-29 17:37 | 513 | 355 | 158 | 267036 | Media | 2025-12-24 21:00 | REALIZADA | Se encuentra el equipo | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: el infusor no soporta la presión. actividad realizada: primero se insufla el infusor y se chequea las fugas en la bolsa interior de caucho, en la cual se nota una fuga y aparte ya tenía un parche por fugas anteriores, se intenta reparar con otro parche pero no es posible debido a que el anterior parche está muy cerca de la fuga actual, por lo que se decide cambiar la bolsa interior de caucho, se realizan pruebas funcionales y se nota que la presión sigue cayendo, por lo que se desensambla el manómetro y se nota que tiene una fuga interna que no se puede reparar, se cambia el manómetro por uno funcional del taller y funciona adecuadamente. estado final: repuestos: | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Friday | 4
120716 | CORRECTIVO | 1036936899 | LADY ANDREA HENAO HIGINIO | VACUM NO REGULA PRESION VACUM NO REGULA PRESION , eb0365 |  | 1040184641 | walter daniel zuluaga hurtado |  | UCIN |  | REGULADOR DE VACÍO | 66 | EB0365 | EB0365 | AMVEX | ANÁLOGO | VRA07781GH | 2025-10-25 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: La perilla del regulador de vacío no retorna a Cero Actividad realizada: se desarma el regulador de vacío, se sacan todos sus componentes y se vuelve a ensamblar adecuadamente, se realizan pruebas funcionales y el regulador queda succionando correctamente Estado final: equipo funcional Repuestos: No | 2025-10-20 07:41 |  | 2025-10-20 07:47 | 2025-10-20 15:36 | 469 | 334 | 135 | 263266 | Media | 2025-10-18 18:34 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: la perilla del regulador de vacío no retorna a cero actividad realizada: se desarma el regulador de vacío, se sacan todos sus componentes y se vuelve a ensamblar adecuadamente, se realizan pruebas funcionales y el regulador queda succionando correctamente estado final: equipo funcional repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Monday | 0
122026 | CORRECTIVO | 1041325474 | DIANA CRISTINA MORALES GALLO | pulsioximetro no censa buenos dias favor revisar pulsioximetro que no censa gracias |  | 1040184641 | walter daniel zuluaga hurtado |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3712 | 5148 |  | EDAN | IM70 | 360080-M21119570013 | 2025-12-06 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-12-05 10:39 | [6 empty] | 266060 | Media | 2025-12-05 08:17 | DESCARTADA | Equipo OK. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Friday | 4
121051 | CORRECTIVO | 1036966928 | ALISON MORENO TIRADO | ELECTRODOS MALOS CADWELL buenas tardes por favo cambia 1 electrodo malo de cadwell |  | 1040184641 | walter daniel zuluaga hurtado | [10 empty] | 2025-11-01 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-10-28 16:57 | [6 empty] | 263932 | Media | 2025-10-28 16:16 | DESCARTADA | Orden repetida. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Tuesday | 1
121290 | CORRECTIVO | 43715204 | DIANA PATRICIA MARIN GARCIA | dermatomo sin fuerza. Buemas tardes . Por favor revisar dermatomo , lo repoerta el especilista que casi no tiene fuerza y que se demora en prender . Muchas gracias por su colaboracion . |  | 1040184641 | walter daniel zuluaga hurtado |  | CIRUGÍA | [8 empty] | 2025-11-08 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-11-06 12:21 | [6 empty] | 264401 | Media | 2025-11-06 12:18 | DESCARTADA | Equipo es un préstamo, no pertenece a la clínica. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Thursday | 3
120321 | CORRECTIVO | 1007291034 | JENIFER OSPINA PEREZ | Pinza de oximetria Buenas tardes, la pinza de oximetria no sensa, muchisimas gracias |  | 1040184641 | walter daniel zuluaga hurtado |  | H5-T2 | [8 empty] | 2025-10-11 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-10-06 07:34 | [6 empty] | 262481 | Media | 2025-10-04 12:49 | DESCARTADA | Se tramita con necesidad 262480. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Monday | 0
121132 | CORRECTIVO | 1001477500 | MARIA ALEJANDRA GOMEZ GIRALDO | CAMA MALA a la cama de la habitacion 631 no se sube el espaldar |  | 1040184641 | walter daniel zuluaga hurtado |  | H6-T2 | [8 empty] | 2025-11-01 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-10-31 07:35 | [6 empty] | 264114 | Media | 2025-10-31 06:46 | DESCARTADA | Se va al servicio, equipo funciona correctamente. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Friday | 4
121134 | CORRECTIVO | 1006739793 | ANA SOFIA BARROS CHURTA | MONITOR EL MONITOR DE SIGNOS VITALES NO FUENCIONA |  | 1040184641 | walter daniel zuluaga hurtado |  | H6-T2 | [8 empty] | 2025-11-01 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-10-31 07:36 | [6 empty] | 264112 | Media | 2025-10-31 00:29 | DESCARTADA | Se va al servicio, equipo funciona correctamente. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Friday | 4
120882 | CORRECTIVO | 1038414580 | CATALINA CEBALLOS ORTIZ | oximetro malo Buenas tardes reporto oximetro de pulso del servicio de urgencias el cual no censa |  | 1040184641 | walter daniel zuluaga hurtado |  | URGENCIAS | [8 empty] | 2025-10-25 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-10-24 09:04 | [6 empty] | 263610 | Media | 2025-10-23 14:56 | DESCARTADA | Orden repetida. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Friday | 4
121967 | CORRECTIVO | 1038404999 | miguel angel soto murillo | mal funcionamiento glucometro ucia adultos, mal funcionamiento, error de hardware, no lee tirillas |  | 1040184641 | walter daniel zuluaga hurtado |  | UCIA | [8 empty] | 2025-12-06 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-12-03 11:45 | [6 empty] | 265895 | Media | 2025-12-03 01:47 | DESCARTADA | Equipo debe ser reportado al laboratorio. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Wednesday | 2
121316 | CORRECTIVO | 1102812851 | KATHERINNE PAOLA MEJIA PUCHE | Funcionamiento incorrecto del tens Cordial Saludo, Solicito amablemente revisión del Tens con placa ( EB1615.), puesto que no esta funcionando correctamente. Lugar: Rionegro plaza, consultorio 6 audiometría. Quedo atenta. |  | 1040184641 | walter daniel zuluaga hurtado |  | SOMER HOGAR | [8 empty] | 2025-11-08 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-11-07 12:15 | [6 empty] | 264450 | Media | 2025-11-07 09:30 | DESCARTADA | Se tramita con preventivo GT100592. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Friday | 4
121363 | CORRECTIVO | 1040046780 | ALEJANDRA JARAMILLO RUIZ | Interferencia Cordial saludo Solicito amablemente mantenimiento correctivo/ preventivo de electrocardiografo ya que desde el vienes 7/11/2025 viene presentando multiples interferencias, se verifica que el paciente no tiene nada de metal y de igual manera sigue presentando, toca apagarlo (reiniciarlo) en varias veces para que el resultado salga bien, cabe aclarar que solo contamos con este equipo en la sede y se realizan electro todo el dia, estamos ubicados en reserva plaza el porvenir primer piso, sala de procedimientos Quedo pendiente mil gracias |  | 1040184641 | walter daniel zuluaga hurtado |  | ATENCIÓN PRIMER NIVEL | [8 empty] | 2025-11-15 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-11-10 13:29 | [6 empty] | 264540 | Media | 2025-11-10 08:21 | DESCARTADA | Se atiende con preventivo. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Monday | 0
121968 | CORRECTIVO | 1036961121 | TATIANA GIRALDO CASTAÑO | frenos de la cama no funcionan Se solicita mantenimiento correctivo de la cama 332 H3t2, ya que no sirve el freno de la cama, pudiendo ocasionar caida de paciente |  | 1040184641 | walter daniel zuluaga hurtado |  | H3-T2 |  | CAMA ELÉCTRICA | 277 | 2502 |  | DOMETAL | 131-71 | 2058-434 | 2025-12-06 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-12-03 11:45 | [6 empty] | 265936 | Media | 2025-12-03 11:30 | DESCARTADA | Se atiende con preventivo GT102036 | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Wednesday | 2
113592 | CORRECTIVO | 1047505637 | VALERIA DEL CARMEN MARTINEZ PADILLA | tres bombas de infusion malas tres bombas de infusion malas bi-111 bi-334 bi- 127 |  | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS |  | CIRUGÍA | [8 empty] | 2025-03-15 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-03-12 17:38 | [6 empty] | 248960 | Media | 2025-03-12 17:38 | DESCARTADA | Equipos ok. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Wednesday | 2
106681 | CORRECTIVO | 1038408238 | ERNEY SANTIAGO ALZATE IDARRAGA | Mal funcionamiento alcoholimetro Un cordial saludo, Por medio de la presente, solicite de manera respetuosa la revisión y verificación del estado del alcoholímetro Alcotest 7000 con placa 5721, ya que se ha identificado que no está funcionando adecuadamente. Se realizaron pruebas con personas en estado de alicoramiento, así como con personas al día siguiente de haber consumido alcohol, y en ambas situaciones el equipo arrojó resultados inconsistentes. En algunas ocasiones, las pruebas resultaron negativas pese a la confirmación de consumo de alcohol, incluso utilizando tanto el embudo como la boquilla. Estos resultados fueron reiteradamente variables, mostrando positivos en algunos casos y negativos en otros, sin coherencia aparente. Dado que este equipo es fundamental para detectar personas en estado de alicoramiento como parte de las políticas institucionales de prevención del consumo de alcohol y sustancias psicoactivas en el lugar de trabajo, resulta prioritario garantizar su correcto funcionamiento. Por lo anterior, solicito amablemente que se gestione con carácter prioritario la intervención técnica requerida, de modo que podamos contar nuevamente con un equipo en óptimas condiciones de operación. Quedo atenta a su respuesta ya las indicaciones correspondientes. Cordialmente, |  | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS |  | GESTIÓN HUMANA |  | ALCOHOLÍMETRO | 4206 | 5721 |  | DRAGER | ALCOTEST 7000 | ARRF-0100 | 2025-01-04 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2024-12-30 12:27 | [6 empty] | 243726 | Alta | 2024-12-30 12:27 | DESCARTADA | Se tramita reporte con mantenimiento preventivo pendiente. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2024 | 12 | 2024-12 | Monday | 0
118656 | CORRECTIVO | 39450253 | PAOLA ANDREA VELEZ CASTRILLON | equipo no iniciia Despuies de los 6 apagones el equipo no inicia. |  | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS |  | IMAGENOLOGÍA |  | EQUIPO RX MULTIPROPOSITO | 566 | 3814 |  | TOSHIBA | WINSCOPE PLESSART | E3C1682051 | 2025-08-16 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-08-09 10:09 | [6 empty] | 258902 | Alta | 2025-08-09 10:09 | DESCARTADA | Se atiende con preventivo. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Saturday | 5
116535 | CORRECTIVO | 1036931970 | YOAN SEBASTIAN TABARES GIRALDO | Realizar revisión de funcionamiento a termómetro de nevera |  | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | NEVERA | 4091 | 5621 |  | INDUCOL | VV-39AL1DICDLD-INV DOS PUERTAS | 0197-TECUMSEH VTCX415U | 2025-06-07 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico:Revisión de alarmas de límite superior (8°C) e inferior (2°C) de temperatura Actividad realizada: Diagnostico:Revisión de alarmas de límite superior (8°C) e inferior (2°C) de temperatura Actividad realizada: Se revisa configuración de temperatura máxima y mínima en el termómetro y activación de opción de alarma. Se verificó el correcto funcionamiento del sistema de alarmas sonoras de la nevera, simulando condiciones por fuera de los rangos establecidos (por encima de 8 °C y por debajo de 2 °C). Se evaluó la respuesta del sistema EB1917 ante dichas variaciones para confirmar la activación de las alarmas. Se verifica que queden encendidas. Estado final: Alarmas sonoras funcionan correctamente una vez la nevera se sale de especificaciones Repuestos:Ninguno | 2025-06-03 21:32 | 2025-06-03 21:35 | 2025-06-03 21:50 | 2025-06-03 21:52 | 2 | 0 | 2 |  |  |  | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico:revisión de alarmas de límite superior (8°c) e inferior (2°c) de temperatura actividad realizada: diagnostico:revisión de alarmas de límite superior (8°c) e inferior (2°c) de temperatura actividad realizada: se revisa configuración de temperatura máxima y mínima en el termómetro y activación de opción de alarma. se verificó el correcto funcionamiento del sistema de alarmas sonoras de la nevera, simulando condiciones por fuera de los rangos establecidos (por encima de 8 °c y por debajo de 2 °c). se evaluó la respuesta del sistema eb1917 ante dichas variaciones para confirmar la activación de las alarmas. se verifica que queden encendidas. estado final: alarmas sonoras funcionan correctamente una vez la nevera se sale de especificaciones repuestos:ninguno | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Tuesday | 1
116532 | CORRECTIVO | 1036931970 | YOAN SEBASTIAN TABARES GIRALDO | Realizar revisión de funcionamiento a termómetro de nevera |  | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS |  | UNIDAD FARMACÉUTICA | ALMACEN DE ONCOLÓGICOS | NEVERA | 3647 | 5089 |  | INDUCOL | VV-510BL1CDLD | 1260 - 165132 | 2025-06-07 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico:Revisión de alarmas de límite superior (8°C) e inferior (2°C) de temperatura Actividad realizada: Antes de intervenir nevera, se procede a desocupar para no afectar la cadena de frío de los medicamentos. Después, se revisa configuración de temperatura máxima y mínima en el termómetro y activación de opción de alarma los cuales se encuentran configuradas pero el sistema de alarma no funciona, el buzzer se encontraba defectuoso; se procede a cambiar controlador por uno nuevo y se configura rango de trabajo y activación de alarmas.Además, se ubica controlador sobre la nevera para que se logren escuchar las alarmas. Se verificó el correcto funcionamiento del sistema de alarmas sonoras de la nevera, simulando condiciones por fuera de los rangos establecidos (por encima de 8 °C y por debajo de 2 °C). Se evaluó la respuesta del sistema EB1345 ante dichas variaciones para confirmar la activación de las alarmas. Se verifica que queden encendidas. Estado final: Alarmas sonoras funcionan correctamente una vez la nevera se sale de especificaciones Repuestos:Ninguno | 2025-06-03 21:30 | 2025-06-03 21:30 | 2025-06-03 21:41 | 2025-06-03 21:42 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico:revisión de alarmas de límite superior (8°c) e inferior (2°c) de temperatura actividad realizada: antes de intervenir nevera, se procede a desocupar para no afectar la cadena de frío de los medicamentos. después, se revisa configuración de temperatura máxima y mínima en el termómetro y activación de opción de alarma los cuales se encuentran configuradas pero el sistema de alarma no funciona, el buzzer se encontraba defectuoso; se procede a cambiar controlador por uno nuevo y se configura rango de trabajo y activación de alarmas.además, se ubica controlador sobre la nevera para que se logren escuchar las alarmas. se verificó el correcto funcionamiento del sistema de alarmas sonoras de la nevera, simulando condiciones por fuera de los rangos establecidos (por encima de 8 °c y por debajo de 2 °c). se evaluó la respuesta del sistema eb1345 ante dichas variaciones para confirmar la activación de las alarmas. se verifica que queden encendidas. estado final: alarmas sonoras funcionan correctamente una vez la nevera se sale de especificaciones repuestos:ninguno | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Tuesday | 1
116537 | CORRECTIVO | 1036931970 | YOAN SEBASTIAN TABARES GIRALDO | Realizar revisión de funcionamiento a termómetro de nevera |  | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | NEVERA | 2382 | 4466 |  | INDUCOL | VV-39SL1DICDLD-INV DOS PUERTAS | 0046 134748 | 2025-06-07 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico:Revisión de alarmas de límite superior (8°C) e inferior (2°C) de temperatura Actividad realizada: Se revisa configuración de temperatura máxima y mínima en el termómetro y activación de opción de alarma. Se verificó el correcto funcionamiento del sistema de alarmas sonoras de la nevera, simulando condiciones por fuera de los rangos establecidos (por encima de 8 °C y por debajo de 2 °C). Se evaluó la respuesta del sistema EB1002 ante dichas variaciones para confirmar la activación de las alarmas. Se verifica que queden encendidas. Estado final: Alarmas sonoras funcionan correctamente una vez la nevera se sale de especificaciones Repuestos:Ninguno | 2025-06-03 22:32 | 2025-06-03 22:32 | 2025-06-03 22:46 | 2025-06-03 22:53 | 7 | 0 | 7 |  |  |  | REALIZADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico:revisión de alarmas de límite superior (8°c) e inferior (2°c) de temperatura actividad realizada: se revisa configuración de temperatura máxima y mínima en el termómetro y activación de opción de alarma. se verificó el correcto funcionamiento del sistema de alarmas sonoras de la nevera, simulando condiciones por fuera de los rangos establecidos (por encima de 8 °c y por debajo de 2 °c). se evaluó la respuesta del sistema eb1002 ante dichas variaciones para confirmar la activación de las alarmas. se verifica que queden encendidas. estado final: alarmas sonoras funcionan correctamente una vez la nevera se sale de especificaciones repuestos:ninguno | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Tuesday | 1
116530 | CORRECTIVO | 1036931970 | YOAN SEBASTIAN TABARES GIRALDO | Realizar revisión de funcionamiento a termómetro de nevera | SERVICIOS FARMACEUTICOS | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | NEVERA | 4428 | EB2098 |  | INDUCOL | VV-20AI1DICDLD-INV 566 LITROS | 46155743 | 2025-06-07 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico:Revisión de alarmas de límite superior (8°C) e inferior (2°C) de temperatura Actividad realizada: Se revisa configuración de temperatura máxima y mínima en el termómetro y activación de opción de alarma. Se verificó el correcto funcionamiento del sistema de alarmas sonoras de la nevera, simulando condiciones por fuera de los rangos establecidos (por encima de 8 °C y por debajo de 2 °C). Se evaluó la respuesta del sistema EB2565 ante dichas variaciones para confirmar la activación de las alarmas. Se verifica que queden encendidas. Estado final: Alarmas sonoras funcionan correctamente una vez la nevera se sale de especificaciones Repuestos:Ninguno | 2025-06-03 21:24 |  | 2025-06-03 21:37 | 2025-06-03 21:40 | 4 | 0 | 4 |  |  |  | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico:revisión de alarmas de límite superior (8°c) e inferior (2°c) de temperatura actividad realizada: se revisa configuración de temperatura máxima y mínima en el termómetro y activación de opción de alarma. se verificó el correcto funcionamiento del sistema de alarmas sonoras de la nevera, simulando condiciones por fuera de los rangos establecidos (por encima de 8 °c y por debajo de 2 °c). se evaluó la respuesta del sistema eb2565 ante dichas variaciones para confirmar la activación de las alarmas. se verifica que queden encendidas. estado final: alarmas sonoras funcionan correctamente una vez la nevera se sale de especificaciones repuestos:ninguno | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Tuesday | 1
116538 | CORRECTIVO | 1036931970 | YOAN SEBASTIAN TABARES GIRALDO | Realizar revisión de funcionamiento a termómetro de nevera |  | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | NEVERA | 1102 | EB0381 | EB0381 | SAMSUNG | 104194FP90057J | 5G06FCSWCN/SLC | 2025-06-07 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico:Revisión de alarmas de límite superior (8°C) e inferior (2°C) de temperatura Actividad realizada: Se encuentra controlador de temperatura con alarma apagada, se procede a validar configuración de set point y activación de opción de alarma. Se verificó el correcto funcionamiento del sistema de alarmas sonoras de la nevera, simulando condiciones por fuera de los rangos establecidos (por encima de 8 °C y por debajo de 2 °C). Estado final: Alarmas sonoras funcionan correctamente una vez la nevera se sale de especificaciones Repuestos:Ninguno | 2025-06-03 22:33 | 2025-06-03 22:33 | 2025-06-03 22:53 | 2025-06-03 23:16 | 23 | 0 | 23 |  |  |  | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico:revisión de alarmas de límite superior (8°c) e inferior (2°c) de temperatura actividad realizada: se encuentra controlador de temperatura con alarma apagada, se procede a validar configuración de set point y activación de opción de alarma. se verificó el correcto funcionamiento del sistema de alarmas sonoras de la nevera, simulando condiciones por fuera de los rangos establecidos (por encima de 8 °c y por debajo de 2 °c). estado final: alarmas sonoras funcionan correctamente una vez la nevera se sale de especificaciones repuestos:ninguno | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Tuesday | 1
116534 | CORRECTIVO | 1036931970 | YOAN SEBASTIAN TABARES GIRALDO | Realizar revisión de funcionamiento a termómetro de nevera |  | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | NEVERA | 1106 |  | P04 | INDUCOL | VV510 | .0180 | 2025-06-07 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico:Revisión de alarmas de límite superior (8°C) e inferior (2°C) de temperatura Actividad realizada: Se revisa configuración de temperatura máxima y mínima en el termómetro y activación de opción de alarma. Se verificó el correcto funcionamiento del sistema de alarmas sonoras de la nevera, simulando condiciones por fuera de los rangos establecidos (por encima de 8 °C y por debajo de 2 °C). Se evaluó la respuesta del sistema EB0980 ante dichas variaciones para confirmar la activación de las alarmas. Se verifica que queden encendidas. Estado final: Alarmas sonoras funcionan correctamente una vez la nevera se sale de especificaciones Repuestos:Ninguno | 2025-06-03 21:32 | 2025-06-03 21:32 | 2025-06-03 21:43 | 2025-06-03 21:44 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico:revisión de alarmas de límite superior (8°c) e inferior (2°c) de temperatura actividad realizada: se revisa configuración de temperatura máxima y mínima en el termómetro y activación de opción de alarma. se verificó el correcto funcionamiento del sistema de alarmas sonoras de la nevera, simulando condiciones por fuera de los rangos establecidos (por encima de 8 °c y por debajo de 2 °c). se evaluó la respuesta del sistema eb0980 ante dichas variaciones para confirmar la activación de las alarmas. se verifica que queden encendidas. estado final: alarmas sonoras funcionan correctamente una vez la nevera se sale de especificaciones repuestos:ninguno | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Tuesday | 1
116531 | CORRECTIVO | 1036931970 | YOAN SEBASTIAN TABARES GIRALDO | Realizar revisión de funcionamiento a termómetro de nevera |  | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | NEVERA | 1107 |  | P05 | INDUCOL | VV510 | .0179 | 2025-06-07 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico:Revisión de alarmas de límite superior (8°C) e inferior (2°C) de temperatura Actividad realizada: Se revisa configuración de temperatura máxima y mínima en el termómetro y activación de opción de alarma. Se verificó el correcto funcionamiento del sistema de alarmas sonoras de la nevera, simulando condiciones por fuera de los rangos establecidos (por encima de 8 °C y por debajo de 2 °C). Se evaluó la respuesta del sistema EB2530 ante dichas variaciones para confirmar la activación de las alarmas. Se verifica que queden encendidas. Estado final: Alarmas sonoras funcionan correctamente una vez la nevera se sale de especificaciones Repuestos:Ninguno | 2025-06-03 21:26 |  | 2025-06-03 21:40 | 2025-06-03 21:41 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico:revisión de alarmas de límite superior (8°c) e inferior (2°c) de temperatura actividad realizada: se revisa configuración de temperatura máxima y mínima en el termómetro y activación de opción de alarma. se verificó el correcto funcionamiento del sistema de alarmas sonoras de la nevera, simulando condiciones por fuera de los rangos establecidos (por encima de 8 °c y por debajo de 2 °c). se evaluó la respuesta del sistema eb2530 ante dichas variaciones para confirmar la activación de las alarmas. se verifica que queden encendidas. estado final: alarmas sonoras funcionan correctamente una vez la nevera se sale de especificaciones repuestos:ninguno | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Tuesday | 1
116533 | CORRECTIVO | 1036931970 | YOAN SEBASTIAN TABARES GIRALDO | Realizar revisión de funcionamiento a termómetro de nevera |  | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | NEVERA | 1108 |  | P38 | INDUCOL | VV-20BL1CDLP-INV | 0263-J17QJ3W3 | 2025-06-07 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico:Revisión de alarmas de límite superior (8°C) e inferior (2°C) de temperatura Actividad realizada: Se revisa configuración de temperatura máxima y mínima en el termómetro y activación de opción de alarma. Se verificó el correcto funcionamiento del sistema de alarmas sonoras de la nevera, simulando condiciones por fuera de los rangos establecidos (por encima de 8 °C y por debajo de 2 °C). Se evaluó la respuesta del sistema EB2555 ante dichas variaciones para confirmar la activación de las alarmas. Se verifica que queden encendidas. Estado final: Alarmas sonoras funcionan correctamente una vez la nevera se sale de especificaciones Repuestos:Ninguno | 2025-06-03 21:31 | 2025-06-03 21:31 | 2025-06-03 21:42 | 2025-06-03 21:43 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico:revisión de alarmas de límite superior (8°c) e inferior (2°c) de temperatura actividad realizada: se revisa configuración de temperatura máxima y mínima en el termómetro y activación de opción de alarma. se verificó el correcto funcionamiento del sistema de alarmas sonoras de la nevera, simulando condiciones por fuera de los rangos establecidos (por encima de 8 °c y por debajo de 2 °c). se evaluó la respuesta del sistema eb2555 ante dichas variaciones para confirmar la activación de las alarmas. se verifica que queden encendidas. estado final: alarmas sonoras funcionan correctamente una vez la nevera se sale de especificaciones repuestos:ninguno | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Tuesday | 1
116536 | CORRECTIVO | 1036931970 | YOAN SEBASTIAN TABARES GIRALDO | Realizar revisión de funcionamiento a termómetro de nevera |  | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | NEVERA | 4711 | 6160 |  | INDUCOL | VV-420BL1CDLD | 1884 | 2025-06-07 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico:Revisión de alarmas de límite superior (8°C) e inferior (2°C) de temperatura Actividad realizada: Se revisa configuración de temperatura máxima y mínima en el termómetro y activación de opción de alarma. Se verificó el correcto funcionamiento del sistema de alarmas sonoras de la nevera, simulando condiciones por fuera de los rangos establecidos (por encima de 8 °C y por debajo de 2 °C). Se evaluó la respuesta del sistema EB2086 ante dichas variaciones para confirmar la activación de las alarmas. Se verifica que queden encendidas. Estado final: Alarmas sonoras funcionan correctamente una vez la nevera se sale de especificaciones Repuestos:Ninguno | 2025-06-03 21:36 | 2025-06-03 21:36 | 2025-06-03 22:01 | 2025-06-03 22:31 | 30 | 0 | 30 |  |  |  | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico:revisión de alarmas de límite superior (8°c) e inferior (2°c) de temperatura actividad realizada: se revisa configuración de temperatura máxima y mínima en el termómetro y activación de opción de alarma. se verificó el correcto funcionamiento del sistema de alarmas sonoras de la nevera, simulando condiciones por fuera de los rangos establecidos (por encima de 8 °c y por debajo de 2 °c). se evaluó la respuesta del sistema eb2086 ante dichas variaciones para confirmar la activación de las alarmas. se verifica que queden encendidas. estado final: alarmas sonoras funcionan correctamente una vez la nevera se sale de especificaciones repuestos:ninguno | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Tuesday | 1
118115 | CORRECTIVO | 1037649230 | LUISA FERNANDA CRISTANCHO PARRA | Ventilador SLE 5000 con falla en las presiones Con falla con presiones programadas |  | 1152708728 | DANIEL CARDONA OSORIO |  | UCIN | P7 CUB 16 | VENTILADOR PEDIÁTRICO ALTA FRECUENCIA | 1399 | 2813 |  | SLE | SLE5000 | 54244(2010) | 2025-07-26 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Indican en el servicio que el equipo presenta fallas por presiones inestables. Actividad realizada: Se traslada ventilador para ingeniería y se procede a verificar funcionamiento, se instala según los modos ventilatorios y los parámetros que se evidenciaban en el video que envió la terapeuta y funciona normalmente, así mismo, se verifica historial de alarmas y efectivamente se encuentran algunas por presion alta a las 7 am. No se descarta que el inconveniente hubiese sido por obstrucción en el circuito o humedad en el en el filtro. Se deja en ingeniería para verificar inyectores. Estado final: en proceso Repuestos: No. 23/07/2025: se realizan múltiples pruebas de funcionamiento sin encontrar novedad alguna. Se entrega en el servicio y se deja en seguimiento. 30/07/2025: Se procede a cerrar orden ya que el equipo queda funcionando correctamente. | 2025-07-20 12:14 |  | 2025-07-20 12:22 | 2025-07-30 16:08 | 14626 | 14560 | 66 | 257613 | Media | 2025-07-20 07:59 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: indican en el servicio que el equipo presenta fallas por presiones inestables. actividad realizada: se traslada ventilador para ingeniería y se procede a verificar funcionamiento, se instala según los modos ventilatorios y los parámetros que se evidenciaban en el video que envió la terapeuta y funciona normalmente, así mismo, se verifica historial de alarmas y efectivamente se encuentran algunas por presion alta a las 7 am. no se descarta que el inconveniente hubiese sido por obstrucción en el circuito o humedad en el en el filtro. se deja en ingeniería para verificar inyectores. estado final: en proceso repuestos: no. 23/07/2025: se realizan múltiples pruebas de funcionamiento sin encontrar novedad alguna. se entrega en el servicio y se deja en seguimiento. 30/07/2025: se procede a cerrar orden ya que el equipo queda funcionando correctamente. | MAL_USO_CONFIGURACION, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Sunday | 6
113591 | CORRECTIVO | 1036251047 | luisa fernanda botero tobon | Mangueras de compresor vascular Buenas tardes. Por favor reemplazar las dos mangueras de uno de los compresores vasculares intermitentes ya que uno de los dos compresores no cuenta con ellas. De antemano agradezco la atenciòn prestada y quedo atenta. |  | 1152708728 | DANIEL CARDONA OSORIO |  | CIRUGÍA |  | COMPRESOR NEUMÁTICO | 405 |  | EB0715 | KENDALL | SCD700 | V1524881SX | 2025-03-15 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: pérdida de mangueras de compresor neumático. Actividad realizada: por autorización de la líder de Ingeniería Biomédica, se hace entrega de mangueras nuevas para compresor neumático. Estado final: equipo funciona correctamente. Repuestos: sí. | 2025-03-12 17:12 |  | 2025-03-12 17:18 | 2025-03-12 17:23 | 5 | 0 | 5 | 248941 | Media | 2025-03-12 14:58 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: pérdida de mangueras de compresor neumático. actividad realizada: por autorización de la líder de ingeniería biomédica, se hace entrega de mangueras nuevas para compresor neumático. estado final: equipo funciona correctamente. repuestos: sí. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Wednesday | 2
115881 | CORRECTIVO | 1036926343 | lisandro arley rendon saraza | Central de monitoreo no muestra imagen Central de monitoreo cubículo 8, 9 y 10 no muestra imagen. Gracias |  | 1152708728 | DANIEL CARDONA OSORIO |  | UCIP |  | CENTRAL DE MONITOREO | 2984 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-05-24 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: pantalla de central de monitoreo se encuentra apagada. Actividad realizada: se verifica correcta alimentación a la pantalla y cable AC pero sigue sin encender. Se opta por instalar una pantalla temporal mientras que Ambiente Físico instala una que se adapte a las necesidades del servicio. Estado final: central funciona correctamente. Repuestos: no. | 2025-05-21 18:42 |  | 2025-05-21 18:46 | 2025-05-21 19:50 | 64 | 0 | 64 | 253769 | Media | 2025-05-21 18:40 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: pantalla de central de monitoreo se encuentra apagada. actividad realizada: se verifica correcta alimentación a la pantalla y cable ac pero sigue sin encender. se opta por instalar una pantalla temporal mientras que ambiente físico instala una que se adapte a las necesidades del servicio. estado final: central funciona correctamente. repuestos: no. | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Wednesday | 2
113543 | CORRECTIVO | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS | Cabezote #2 no funciona correctamente. |  | 1152708728 | DANIEL CARDONA OSORIO |  | CENTRAL DE GASES MEDICINALES |  | BOMBA DE VACÍO | 1 |  | EB0215 | ELMO RIETSCHLE | QUAD MED 10HP | 4297 | 2025-03-15 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: cabezote #2 no funciona correctamente. Actividad realizada: se realiza cambio de kti de desgaste, ventiladores, chavera, tapón de admisión, juego de rodamientos, aceite lubricante y bases amortiguadoras. Estado final: equipo funciona correctamente. Repuestos: sí. Observacion al aprobar: ya estaba cargado el reporte de proveedor | 2025-03-11 17:24 | 2025-03-11 17:24 | 2025-03-11 17:24 | 2025-03-11 17:56 | 32 | 0 | 32 |  |  |  | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: cabezote #2 no funciona correctamente. actividad realizada: se realiza cambio de kti de desgaste, ventiladores, chavera, tapón de admisión, juego de rodamientos, aceite lubricante y bases amortiguadoras. estado final: equipo funciona correctamente. repuestos: sí. observacion al aprobar: ya estaba cargado el reporte de proveedor | MAL_USO_CONFIGURACION, DESGASTE_NORMAL | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Tuesday | 1
114232 | CORRECTIVO | 1018376728 | TATIANA GARCIA ZAPATA | bomba de infsuion mal funcionamiento bomba de infusion de prende y se apaga sola |  | 1152708728 | DANIEL CARDONA OSORIO |  | UCIA | [8 empty] | 2025-04-05 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-04-02 17:53 | [6 empty] | 250407 | Media | 2025-04-02 17:53 | DESCARTADA | Pendiente de revisar por parte del proveedor. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Wednesday | 2
115882 | CORRECTIVO | 1053783330 | sebastian cruz peñaranda | Estacion de monitoreo no funciona TV pequeño de estación de monitoreo no esta dando imagen, Se revisa conexiones y aun asi no prende. PC se encucentra prendida. |  | 1152708728 | DANIEL CARDONA OSORIO |  | UCIP | [8 empty] | 2025-05-24 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-05-21 18:44 | [6 empty] | 253770 | Media | 2025-05-21 18:42 | DESCARTADA | GT repetida se resuelve con 115881 | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Wednesday | 2
116699 | CORRECTIVO | 1036952189 | DANILO OSORIO MARIN | cambio de bateria. Solicito amablemente revisión de bomba de infusión para cambio de batería. Muchas gracias. |  | 1152708728 | DANIEL CARDONA OSORIO |  | TRASPLANTES | [8 empty] | 2025-06-14 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-06-09 14:06 | [6 empty] | 254960 | Media | 2025-06-09 12:01 | DESCARTADA | Equipo pendiente por revisión por parte del proveedor. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Monday | 0
118141 | CORRECTIVO | 1001471977 | lorena osorio perez | viva Sonic funcionamiento incorrecto SOLICITAMOS AMABLEMENTE REVISAR EQUIPO VIVO SONIC DEL CONSULTORIO 303 NO FUNCIONA, SE LE CAMBIA DE BATERIAS Y NO ENCIENDE. EL VIVOLIN NO ENCIENDE Y TENEMOS UN PACIENTE ESPERANDO HACE 50 MINUTOS. MUCHAS GRACIAS |  | 1152708728 | DANIEL CARDONA OSORIO |  | CONSULTA EXTERNA |  | INTEGRITY | 805 | 3554 |  | VIVOSONIC | V-500 | IP1525 | 2025-07-26 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: equipo no enciende. Actividad realizada: Integrity no enciende, se verifica el estado de las baterías encontrándolas en buen estado, se procede a desensamblar equipo y se encuentra el cableado del switch de encendido sin contacto en el slot de baterías, se procede a soldar cableado. Se realizan pruebas funcionales exitosas. Estado final: equipo funciona correctamente. Repuestos: no. | 2025-07-21 11:27 |  | 2025-07-21 11:27 | 2025-07-21 11:46 | 19 | 0 | 19 | 257657 | Media | 2025-07-21 10:52 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: equipo no enciende. actividad realizada: integrity no enciende, se verifica el estado de las baterías encontrándolas en buen estado, se procede a desensamblar equipo y se encuentra el cableado del switch de encendido sin contacto en el slot de baterías, se procede a soldar cableado. se realizan pruebas funcionales exitosas. estado final: equipo funciona correctamente. repuestos: no. | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Monday | 0
113457 | CORRECTIVO | 71557152 | harvey felipe bravo salazar | AUTOCLAVE NO ABRE LA PUERTA PARA DESCARGAR AUTOCLAVE NO ABRE LA PUERTA PARA DESCARGAR ( EL QUIPO SE ENCUENTRA CON MATERIAL ADENTRO Y EL MATERILA SE NECESITA PARA LAS CXS DE HOY ) |  | 1152708728 | DANIEL CARDONA OSORIO |  | CIRUGÍA |  | COMPRESOR PARA AUTOCLAVE | 2666 | 4286 | 4286 | EVANS | EL100E200-130MV | YM7243 | 2025-03-15 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Autoclave con puerta atorada Actividad realizada: se observa que la presión esta en el limite inferior, lo que puede causar la falla a abrir la puesta, Se verifica el compresor el cual se encuentra trabajando por lo que se espera que el autoclave 1 termine ciclo para que el compresor logre llegar a la presión máxima y así abrir la puerta del autoclave 2. 25/03/2025: Cristian R Se encuentra manguera de compresor con fuga en acopla, se recorta tramo con fuga, pero este no encaja en conector, ya que es un diámetro mayor, es necesario retirar toda la manguera e instalar una nueva para que ingrese en el acople, se verifica presión pero se puede observar que este no aumenta, se verifica compresor y este no trabaja de forma correcta, porque internamente no aumenta la presión. Equipo queda funcional con compresor de autoclave 5076 No se realiza gestión oportuna al abrir la orden la gt: 113457, se realiza desde 11:00 hasta 16:30. Orden se atende de 10:40 a 12:30 05/04/2025: Jose Daniel Serna Se prueba equipo y se puede ver que estaba emitiendo un sonido muy fuerte desde el motor Se destapa le motor y se encuentra camisas muy desgastadas como consecuencia de fricción constante con la parte del pistón que lleva el anillo Así mismo se encuentra parte superior del pistón con grietas y con el tornillo muy desgastado, Se pausa orden en esper de indicaciones 24/04/2025: Cristian R Se recibe motor reparado de compresor, se instala, se verifica funcionamiento, este trabaja de forma correcta hasta el primer aumento de presión, cuando llega a esta, se apaga, se decide libera presión para forzar a que este encienda nuevamente, pero no sucede, el motor no vuelve a encender y se puede notar un sonido fuera de lo normal, se verifica funcionamiento de forma individual de todos los componentes, estos se encuentran en buen estado de funcionamiento, se informa a proveedores encargados de la reparación, estos recomiendan realizar las mismas actividades ya llevadas a cabo, estos indican que es necesario que el equipo sea revisado nuevamente por ellos. 30/04/2025: equipo fue intervenido por proveedor, logra encontrar anomalía y corrige daño. Realiza múltiples pruebas funcionales de manera exitosa. Se procede a instalar en autoclave y queda en observación. 06/05/2025 Equipo fue reparado por parte del proveedor, se conecta a una de las autoclaves y se realiza seguimiento durante varios días. Se observa equipo funcionando correctamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-03-09 18:36 |  | 2025-03-09 18:41 | 2025-05-29 17:01 | 115100 | 116225 | -1125 | 248660 | Media | 2025-03-09 10:32 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: autoclave con puerta atorada actividad realizada: se observa que la presión esta en el limite inferior, lo que puede causar la falla a abrir la puesta, se verifica el compresor el cual se encuentra trabajando por lo que se espera que el autoclave 1 termine ciclo para que el compresor logre llegar a la presión máxima y así abrir la puerta del autoclave 2. 25/03/2025: cristian r se encuentra manguera de compresor con fuga en acopla, se recorta tramo con fuga, pero este no encaja en conector, ya que es un diámetro mayor, es necesario retirar toda la manguera e instalar una nueva para que ingrese en el acople, se verifica presión pero se puede observar que este no aumenta, se verifica compresor y este no trabaja de forma correcta, porque internamente no aumenta la presión. equipo queda funcional con compresor de autoclave 5076 no se realiza gestión oportuna al abrir la orden la gt: 113457, se realiza desde 11:00 hasta 16:30. orden se atende de 10:40 a 12:30 05/04/2025: jose daniel serna se prueba equipo y se puede ver que estaba emitiendo un sonido muy fuerte desde el motor se destapa le motor y se encuentra camisas muy desgastadas como consecuencia de fricción constante con la parte del pistón que lleva el anillo así mismo se encuentra parte superior del pistón con grietas y con el tornillo muy desgastado, se pausa orden en esper de indicaciones 24/04/2025: cristian r se recibe motor reparado de compresor, se instala, se verifica funcionamiento, este trabaja de forma correcta hasta el primer aumento de presión, cuando llega a esta, se apaga, se decide libera presión para forzar a que este encienda nuevamente, pero no sucede, el motor no vuelve a encender y se puede notar un sonido fuera de lo normal, se verifica funcionamiento de forma individual de todos los componentes, estos se encuentran en buen estado de funcionamiento, se informa a proveedores encargados de la reparación, estos recomiendan realizar las mismas actividades ya llevadas a cabo, estos indican que es necesario que el equipo sea revisado nuevamente por ellos. 30/04/2025: equipo fue intervenido por proveedor, logra encontrar anomalía y corrige daño. realiza múltiples pruebas funcionales de manera exitosa. se procede a instalar en autoclave y queda en observación. 06/05/2025 equipo fue reparado por parte del proveedor, se conecta a una de las autoclaves y se realiza seguimiento durante varios días. se observa equipo funcionando correctamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Sunday | 6
114529 | CORRECTIVO | 1001546367 | natalia vasquez lopez | COLCHON ROTO COLCHON DE LA HABITACIÓN 644 CON RESIDUOS DE FLUIDOS EN ESPECIOS CON ROTO, MAL OLOR , SE INTENTA LAVAR POR EL SERVICIO DE LIMA, PERO NO ES POSIBLE EL RETIRO DE LOS RESIDUOS NI QUITAR EL MAL OLOR, ADICIONALMENTE EN CONDICIONES REGULARES |  | 1152708728 | DANIEL CARDONA OSORIO |  | H6-T2 | [8 empty] | 2025-04-12 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-04-11 15:19 | [6 empty] | 251129 | Media | 2025-04-11 13:29 | DESCARTADA | Orden repetida. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Friday | 4
123121 | CORRECTIVO | 1040181182 | CLARA LUCIA CASTAÑEDA VILLA | GUAYA ROTA BUENOS DIAS. SE REPORTA ENDOSCOPIO (DE PRESTAMO) CON PLACA NUMERO 1G391K304 DE SEDE JARDINES DE LLANOGRANDE, REALIZANDO ENDOSCOPIA POR EL DOCTOR EDGAR OSPINA, SE ROMPE LA GUAYA MAYOR. MUCHAS GRACIAS. |  | 1152708728 | DANIEL CARDONA OSORIO |  | ENDOSCOPIAS | [8 empty] | 2025-12-20 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-12-16 10:39 | [6 empty] | 266478 | Media | 2025-12-15 11:33 | DESCARTADA | Equipo en préstamo. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Tuesday | 1
121110 | CORRECTIVO | 1038415689 | monica marcela ramirez ocampo | Revisión en lavador Revisión en lavador |  | 1152708728 | DANIEL CARDONA OSORIO |  | LABORATORIO |  | ANALIZADOR PARA QUÍMICA SANGUÍNEA Y ELECTROLITOS | 4522 | EB2163 | EB2163 | ROCHE | COBAS C503/ COBAS E-801/ COBAS PRO ISE | 22S7-04/ 22R8-03/ 42M0-04 | 2025-11-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: error en lavado y resultados no confiables en glicosiladas. Actividad realizada: se realiza limpieza de jeringa S2, se lava con hipoclorito y se enjuaga con agua. Se procede a ejecutar purga de aire y chequeo de mecanismos. Se encuentra equipo con presión alta de agua, causando desbordamiento en el nivel de cubetas, se procede a regular presión de entrada de agua a 60kPa, se verifica nivel de cubetas y se encuentran en nivel adecuado. Se procede a pasar controles. Equipo en observación. Estado final: se realiza seguimiento al equipo y se encuentra funcionando correctamente. Repuestos: no. | 2025-10-30 09:52 |  | 2025-10-30 09:55 | 2025-10-30 15:13 | 318 | 213 | 105 | 264046 | Media | 2025-10-30 09:45 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: error en lavado y resultados no confiables en glicosiladas. actividad realizada: se realiza limpieza de jeringa s2, se lava con hipoclorito y se enjuaga con agua. se procede a ejecutar purga de aire y chequeo de mecanismos. se encuentra equipo con presión alta de agua, causando desbordamiento en el nivel de cubetas, se procede a regular presión de entrada de agua a 60kpa, se verifica nivel de cubetas y se encuentran en nivel adecuado. se procede a pasar controles. equipo en observación. estado final: se realiza seguimiento al equipo y se encuentra funcionando correctamente. repuestos: no. | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Thursday | 3
118015 | CORRECTIVO | 1102375959 | NATALIA USUGA MENDOZA | Alarma ¡Ventilación deteriorada¡ Ventilador mecánico de sala de reanimación 2, dispara alarma ¡Ventilación deteriorada¡ Cambie el ventilador. |  | 1152708728 | DANIEL CARDONA OSORIO |  | URGENCIAS |  | VENTILADOR ADULTO | 3198 | 4880 |  | TAEMA | MONNAL T75 | MT75-08788 | 2025-07-19 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: ventilador con alarma de ventilación deteriorada. Actividad realizada: se realizan pruebas de funcionamiento y el equipo no genera alarmas pero se encuentran valores de FiO2 con un error de 6%, se procede a cambiar celda y se realizan nuevamente pruebas de funcionamiento. Se evidencia notable mejoría en los valores programados de FiO2, con un error de 1%. Estado final: equipo funciona correctamente. Repuestos: sí, celda de O2. | 2025-07-16 07:31 |  | 2025-07-16 13:06 | 2025-07-16 13:31 | 25 | 0 | 25 | 257361 | Media | 2025-07-16 02:31 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: ventilador con alarma de ventilación deteriorada. actividad realizada: se realizan pruebas de funcionamiento y el equipo no genera alarmas pero se encuentran valores de fio2 con un error de 6%, se procede a cambiar celda y se realizan nuevamente pruebas de funcionamiento. se evidencia notable mejoría en los valores programados de fio2, con un error de 1%. estado final: equipo funciona correctamente. repuestos: sí, celda de o2. | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Wednesday | 2
110443 | CORRECTIVO | 1036942655 | YULY ANDREA CALLEJAS GALVIS | con un hueco en la parte de soporte de la cama buenas tardes la cama de la 309a se obseva con un hueco en el soporte de la cama se le hace su respectivo reporte muchas gracias |  | 1152708728 | DANIEL CARDONA OSORIO |  | H3-T1 |  | CAMA ELÉCTRICA | 190 | 1995 |  | LOS PINOS | 740LV.05 | 49980 | 2025-02-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: cama con un tendido averiado. Actividad realizada: tendido medio se encuentra quebrado, se realiza cambio de tendido por uno nuevo. Estado final: cama en buenas condiciones de funcionamiento. Repuestos: sí, tendido. | 2025-02-06 17:52 |  | 2025-02-06 17:52 | 2025-02-06 18:10 | 18 | 0 | 18 | 246362 | Media | 2025-02-06 17:03 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cama con un tendido averiado. actividad realizada: tendido medio se encuentra quebrado, se realiza cambio de tendido por uno nuevo. estado final: cama en buenas condiciones de funcionamiento. repuestos: sí, tendido. | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Thursday | 3
121987 | CORRECTIVO | 1038412924 | JULIANA GOMEZ GIRALDO | cama 105a Buenos tardes, la cama de la 105a no frena, solicitamos mantenimiento de esta ya que esta en riesgo de caida de la paciente |  | 1214736133 | natalia urrego lema |  | H1-T1 |  | CAMA ELÉCTRICA | 178 | 1987 |  | DOMETAL | QUAXAR | 000000-1920 | 2025-12-06 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Las dos llantas inferiores (lado de los pies) no frenan Actividad realizada: Se verifica el estado de la cama; sin embargo, no se puede intervenir debido a que se encuentra con paciente. Se informa a la jefe del servicio y se deja la orden en espera de aviso. 04/12/2025: Se reemplazan las dos llantas de la cama y se verifica su correcto funcionamiento. Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: Sí | 2025-12-03 15:44 |  | 2025-12-03 15:47 | 2025-12-04 09:41 | 1074 | 988 | 86 | 265949 | Media | 2025-12-03 12:48 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: las dos llantas inferiores (lado de los pies) no frenan actividad realizada: se verifica el estado de la cama; sin embargo, no se puede intervenir debido a que se encuentra con paciente. se informa a la jefe del servicio y se deja la orden en espera de aviso. 04/12/2025: se reemplazan las dos llantas de la cama y se verifica su correcto funcionamiento. estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: sí | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Wednesday | 2
122103 | CORRECTIVO | 1036963520 | valentina vargas lopez | Sensor de saturación no funciona Sensor de saturación no funciona |  | 1214736133 | natalia urrego lema |  | H6-T2 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1033 | 4021 |  | EDAN | IM70 | 261333-M17709920003 | 2025-12-13 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pinza de saturación no censa Actividad realizada: Se realiza medición de los diodos,. Se verifica continuidad entre los cables y el conector, evidenciando el cable blanco sin continuidad. Se reemplaza por el cable amarillo y se resoldan diodos y cable conector. Se realizan pruebas de funcionamiento exitosas Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-12-11 07:35 |  | 2025-12-11 08:08 | 2025-12-11 10:00 | 111 | 0 | 111 | 266279 | Media | 2025-12-11 05:44 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza de saturación no censa actividad realizada: se realiza medición de los diodos,. se verifica continuidad entre los cables y el conector, evidenciando el cable blanco sin continuidad. se reemplaza por el cable amarillo y se resoldan diodos y cable conector. se realizan pruebas de funcionamiento exitosas estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Thursday | 3
121919 | CORRECTIVO | 1098679234 | diana pilar vivas acevedo | Cable de pulsioximetro malo Cordial saludo La presente es para reporta el cable del pulsoximetro del monitor de la sala de quimio con numero de placa 3551, el cual no esta sensando. Gracias, quedamos atentos. |  | 1214736133 | natalia urrego lema |  | ONCOLOGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1010 | 3551 |  | EDAN | M50 | 333124-13A01820009 | 2025-12-06 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pinza de saturación no censa Actividad realizada: Se verifica funcionamiento evidenciando que la pinza no censa. Se realiza medición de los diodos. Se verifica continuidad entre los cables y el conector, evidenciando el cable negro sin continuidad. Se reemplaza por el cable verde y se resoldan diodos y cable conector. Se realizan pruebas de funcionamiento exitosas Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-12-02 07:33 |  | 2025-12-02 07:36 | 2025-12-02 10:05 | 149 | 49 | 100 | 265801 | Media | 2025-12-01 14:52 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza de saturación no censa actividad realizada: se verifica funcionamiento evidenciando que la pinza no censa. se realiza medición de los diodos. se verifica continuidad entre los cables y el conector, evidenciando el cable negro sin continuidad. se reemplaza por el cable verde y se resoldan diodos y cable conector. se realizan pruebas de funcionamiento exitosas estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Tuesday | 1
125788 | CORRECTIVO | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | Batería no funciona correctamente, hallazgo preventivo GT100865 |  | 1214736133 | natalia urrego lema |  | CIRUGÍA | RECUPERACIÓN 1 | DESFIBRILADOR BIFÁSICO | 448 | 2354 |  | ZOLL | M SERIES | T09K116310 | 2025-01-04 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Batería mala Actividad realizada: Pendiente por repuesto 13-01-2026: Se realiza cambio de batería por una nueva. Se realizan pruebas de funcionamiento exitosas Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: Si | 2025-12-30 11:49 | 2025-12-30 11:49 | 2025-12-30 13:59 | 2026-01-13 17:29 | 20371 | 20352 | 19 |  |  |  | REALIZADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: batería mala actividad realizada: pendiente por repuesto 13-01-2026: se realiza cambio de batería por una nueva. se realizan pruebas de funcionamiento exitosas estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Tuesday | 1
121530 | CORRECTIVO | 1040046147 | JUAN FELIPE SUAREZ PATIÑO | incubadora no calienta Buenas tardes, en el pasillo de cuidado intensivo neonatal queda incubadora de placa 1633 con fallas en el sistema, la cual no calienta. |  | 1214736133 | natalia urrego lema |  | UCIN |  | INCUBADORA | 476 | 1633 |  | AIR SHIELDS | C450H-1 | WC03284 | 2025-11-15 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Incubadora no calienta y presenta error E006 Actividad realizada: Se enciende la incubadora y aparece error E006. Según el manual, este código corresponde a batería interna descargada y ocurrió que una falla de energía. Se realiza el procedimiento indiciado en el manual: Ingresar al modo de diagnostico, habilitar el circuito de carga rápida y dejar cargando la batería hasta que alcance el voltaje mínimo de 9.1 V. Posteriormente, se deja la incubadora en funcionamiento durante 5 horas para verificar estabilidad térmica, sin presentar alarmas y funcionamiento correctamente. Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No. | 2025-11-14 18:55 |  | 2025-11-14 19:05 | 2025-11-15 15:01 | 1195 | 1079 | 116 | 264910 | Alta | 2025-11-14 16:25 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: incubadora no calienta y presenta error e006 actividad realizada: se enciende la incubadora y aparece error e006. según el manual, este código corresponde a batería interna descargada y ocurrió que una falla de energía. se realiza el procedimiento indiciado en el manual: ingresar al modo de diagnostico, habilitar el circuito de carga rápida y dejar cargando la batería hasta que alcance el voltaje mínimo de 9.1 v. posteriormente, se deja la incubadora en funcionamiento durante 5 horas para verificar estabilidad térmica, sin presentar alarmas y funcionamiento correctamente. estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no. | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Friday | 4
121521 | CORRECTIVO | 1041228894 | juan fernando lopez gomez | Colchon malo Colchon de la habitacion 336 se encuentra inundado de fluidos por lo cual solicitamos cambio prioritario. |  | 1214736133 | natalia urrego lema |  | H3-T2 |  | CAMA ELÉCTRICA | 281 | 2498 |  | DOMETAL | 131-71 | 2058-428 | 2025-11-15 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Colchón en mal estado y lleno de fluidos Actividad realizada: Se realiza cambio de colchón por uno nuevo Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: Sí | 2025-11-14 13:10 |  | 2025-11-14 13:11 | 2025-11-14 13:30 | 19 | 0 | 19 | 264896 | Media | 2025-11-14 13:01 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: colchón en mal estado y lleno de fluidos actividad realizada: se realiza cambio de colchón por uno nuevo estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: sí | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Friday | 4
121492 | CORRECTIVO | 1036402881 | CRISTINA CASTAÑO RAMIREZ | 306 por favor revisar cable control de cama. GRACIAS |  | 1214736133 | natalia urrego lema |  | H3-T1 |  | CAMA ELÉCTRICA | 246 | 1986 |  | LOS PINOS | 740LV.05 | 50002 | 2025-11-15 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Control de cama con cables expuestos Actividad realizada: Se revisa control evidenciando cables expuestos. Se procede a cortar y resoldar los cables. Se verifica correcto funcionamiento Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-11-13 13:04 |  | 2025-11-13 13:37 | 2025-11-13 20:07 | 390 | 104 | 286 | 264819 | Media | 2025-11-13 11:12 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: control de cama con cables expuestos actividad realizada: se revisa control evidenciando cables expuestos. se procede a cortar y resoldar los cables. se verifica correcto funcionamiento estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Thursday | 3
121217 | CORRECTIVO | 1041329097 | ANA MARIA ARIAS GIRALDO | Cuna de la Habitacion 527 mala Cuna de la Habitacion 527 este mala , no se mueve |  | 1214736133 | natalia urrego lema |  | H5-T2 |  | CAMA ELÉCTRICA | 297 | 4129 |  | LOS PINOS | 1040 MOD P | 513328 | 2025-11-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Cama no presentaba movimientos Actividad realizada: Se verifica que la cuna tiene alimentación eléctrica, pero no responde a los movimientos con el control. Se realiza prueba con otro control, confirmando que la falla proviene del control. Se inspecciona el control internamente, evidenciando conexión intermitente del cable con la tarjeta, la cual se ajusta y asegura. Posteriormente, se verifica continuidad y correcto funcionamiento de la cama. Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-11-04 16:34 |  | 2025-11-04 17:21 | 2025-11-04 18:18 | 57 | 0 | 57 | 264268 | Media | 2025-11-04 15:53 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cama no presentaba movimientos actividad realizada: se verifica que la cuna tiene alimentación eléctrica, pero no responde a los movimientos con el control. se realiza prueba con otro control, confirmando que la falla proviene del control. se inspecciona el control internamente, evidenciando conexión intermitente del cable con la tarjeta, la cual se ajusta y asegura. posteriormente, se verifica continuidad y correcto funcionamiento de la cama. estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Tuesday | 1
121869 | CORRECTIVO | 1036955981 | omaira castaño osorio | Cable de carga para la cama Buenos días para solicitar un cable para la cama ubicada en el cubículo 5 ya que no se encuentra muchas gracias |  | 1214736133 | natalia urrego lema |  | UCIP |  | CAMA ELÉCTRICA | 367 | 2856 |  | DOMETAL | QUAXAR | 00000-116 | 2025-12-06 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Cable AC malo, no funciona. Actividad realizada: Cable no tiene reparación, se entrega cable AC nuevo al servicio. Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: Si | 2025-11-29 11:19 |  | 2025-11-29 12:27 | 2025-11-29 12:43 | 16 | 0 | 16 | 265710 | Media | 2025-11-29 08:58 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cable ac malo, no funciona. actividad realizada: cable no tiene reparación, se entrega cable ac nuevo al servicio. estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Saturday | 5
122801 | CORRECTIVO | 1036402881 | CRISTINA CASTAÑO RAMIREZ | 243 por favor revisar frenos cama. GRACIAS |  | 1214736133 | natalia urrego lema |  | H2-T2 |  | CAMA ELÉCTRICA | 237 | 2448 |  | DOMETAL | QUAXAR | 00000-1872 | 2025-12-13 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Llanta inferior izquierda no frena Actividad realizada: Se reemplaza la llanta por una nueva y se verifica correcta función del frenado Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: Si | 2025-12-12 07:34 |  | 2025-12-12 09:07 | 2025-12-12 09:55 | 49 | 0 | 49 | 266358 | Media | 2025-12-12 07:04 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: llanta inferior izquierda no frena actividad realizada: se reemplaza la llanta por una nueva y se verifica correcta función del frenado estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Friday | 4
121442 | CORRECTIVO | 1041329646 | YARITZA JIMENEZ CEBALLOS | control de cama malo hola control de cama malo no sube no funciona |  | 1214736133 | natalia urrego lema |  | H2-T1 |  | CAMA ELÉCTRICA | 216 | 1082 |  | LOS PINOS | 740LV.05 | 49986 | 2025-11-15 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Control de cama presenta falla en el movimiento de pieceros Actividad realizada: Se revisa el control evidenciando que realiza todos los movimientos excepto el descenso de los pieceros. Se abre el control, se retira y reinstala la conexión del cable con la tarjeta, evidenciando que la falla correspondía a un mal contacto. Se verifica correcto funcionamiento de todos los movimientos. Estado final: Cama en optimas condiciones de funcionamiento. Repuestos: No | 2025-11-12 11:25 |  | 2025-11-12 12:30 | 2025-11-12 13:15 | 45 | 0 | 45 | 264729 | Media | 2025-11-12 11:24 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: control de cama presenta falla en el movimiento de pieceros actividad realizada: se revisa el control evidenciando que realiza todos los movimientos excepto el descenso de los pieceros. se abre el control, se retira y reinstala la conexión del cable con la tarjeta, evidenciando que la falla correspondía a un mal contacto. se verifica correcto funcionamiento de todos los movimientos. estado final: cama en optimas condiciones de funcionamiento. repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Wednesday | 2
120920 | CORRECTIVO | 1007405184 | dayana andrea rivera | mal funcionamiento |  | 1214736133 | natalia urrego lema |  | UCIA | CUBICULO 19 | INFUSOR | 778 |  | EB0127 | RIESTER | MANUAL | 120936146 | 2025-11-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Equipo con fuga Actividad realizada: Se realizan pruebas de funcionamiento, evidenciando fuga interna en el manometro. Se intenta realizar realizar reparación sin resultados satisfactorios, por lo cual se procede a reemplazar el manómetro por uno en buen estado. Posteriormente, se realizan pruebas de funcionamiento satisfactorias. Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento. Repuestos: No | 2025-10-25 15:15 |  | 2025-10-25 15:15 | 2025-10-27 12:06 | 2691 | 2548 | 143 | 263717 | Media | 2025-10-25 02:03 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo con fuga actividad realizada: se realizan pruebas de funcionamiento, evidenciando fuga interna en el manometro. se intenta realizar realizar reparación sin resultados satisfactorios, por lo cual se procede a reemplazar el manómetro por uno en buen estado. posteriormente, se realizan pruebas de funcionamiento satisfactorias. estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento. repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Saturday | 5
123062 | CORRECTIVO | 1017174498 | juliana cadavid jimenez | extension extension de sensor de oximetria con cable deteriorado |  | 1214736133 | natalia urrego lema |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2484 | 4527 |  | EDAN | IM70 | 360080-M19413340008 | 2025-12-20 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Extensión de sensor de oxímetro neonatal con cables expuestos Actividad realizada: Se aísla el cableado expuesto utilizando autofundente y se verifica su correcto funcionamiento Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-12-13 07:49 |  | 2025-12-13 08:02 | 2025-12-13 08:30 | 27 | 0 | 27 | 266416 | Media | 2025-12-13 04:20 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: extensión de sensor de oxímetro neonatal con cables expuestos actividad realizada: se aísla el cableado expuesto utilizando autofundente y se verifica su correcto funcionamiento estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Saturday | 5
122099 | CORRECTIVO | 1036950741 | maria camila londoño rodriguez | Revisión de cables Feliz día, se solicita amablmente la revisión de los cables de monitor debido a que no se logra censar de manera correcta, ( se encuentran en la coordinación) Gracias |  | 1214736133 | natalia urrego lema |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2490 | 4533 |  | EDAN | IM70 | 360080-M19306500008 | 2025-12-13 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Interfaz en mal estado Actividad realizada: Se revisa el accesorio y se cambia por una nueva. Se realizan pruebas de funcionamiento exitosas Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: Si | 2025-12-10 16:38 |  | 2025-12-10 16:39 | 2025-12-10 17:29 | 50 | 0 | 50 | 266268 | Media | 2025-12-10 16:33 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: interfaz en mal estado actividad realizada: se revisa el accesorio y se cambia por una nueva. se realizan pruebas de funcionamiento exitosas estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Wednesday | 2
123064 | CORRECTIVO | 1017174498 | juliana cadavid jimenez | extension de sensor extension de sensor de oximetria con cable deteriorado |  | 1214736133 | natalia urrego lema |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2488 | 4531 |  | EDAN | IM70 | 360080-M19413340003 | 2025-12-20 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Extensión de sensor de oximetría y cable de ECG en mal estado Actividad realizada: Se revisan los accesorios y se evidencia deterioro del cableado. La extensión tiene múltiples reparaciones previas (autofundente), por lo que no es posible reparar. Se reemplaza por una nueva. El cable ECG presenta cables expuestos, por lo que se reemplaza por uno nuevo Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-12-13 07:51 |  | 2025-12-13 09:27 | 2025-12-13 09:50 | 23 | 0 | 23 | 266414 | Media | 2025-12-13 04:18 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: extensión de sensor de oximetría y cable de ecg en mal estado actividad realizada: se revisan los accesorios y se evidencia deterioro del cableado. la extensión tiene múltiples reparaciones previas (autofundente), por lo que no es posible reparar. se reemplaza por una nueva. el cable ecg presenta cables expuestos, por lo que se reemplaza por uno nuevo estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Saturday | 5
121199 | CORRECTIVO | 1020468141 | natalia roldan chica | Cable de sensor de flujo en mal estado Cable de sensor de flujo en mal estado |  | 1214736133 | natalia urrego lema |  | UCIN | P7 CUB 26 | VENTILADOR ALTA FRECUENCIA | 2522 | 4564 |  | DRAGER | BABYLOG VN500 | ASMJ-0141 | 2025-11-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Cable sensor de flujo no funciona correctamente. Actividad realizada: Accesorio debe cambiarse. Accesorio no disponible en bodega. 12-11-2025: Se entrega al servicio sensor de flujo. Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: Si | 2025-11-04 09:36 |  | 2025-11-04 18:59 | 2025-11-12 12:28 | 11130 | 11106 | 24 | 264197 | Media | 2025-11-03 18:15 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cable sensor de flujo no funciona correctamente. actividad realizada: accesorio debe cambiarse. accesorio no disponible en bodega. 12-11-2025: se entrega al servicio sensor de flujo. estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_MANEJO_CABLES, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_MANEJO_CABLES', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Tuesday | 1
122104 | CORRECTIVO | 43984705 | elidiana josefina gaviria castillo | ACCESORIO DISFUNCIONAL Buenas noches, se solicita revisión de transductor eco toco del cubiculo 2 |  | 1214736133 | natalia urrego lema |  | UMI |  | MONITOR FETAL | 2593 | 4620 |  | EDAN | F3 | 560034-M19710790030 | 2025-12-13 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Sensor ultrasonido no censa Actividad realizada: Se abre el sensor, se verifica cable suelto y se evidencia pérdida de pista en la tarjeta por lo que no se puede reparar. Se reemplaza el sensor por uno nuevo. Se hacen pruebas de funcionamiento exitosas Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: Si | 2025-12-11 07:35 |  | 2025-12-11 10:02 | 2025-12-11 11:00 | 59 | 0 | 59 | 266274 | Media | 2025-12-10 19:23 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: sensor ultrasonido no censa actividad realizada: se abre el sensor, se verifica cable suelto y se evidencia pérdida de pista en la tarjeta por lo que no se puede reparar. se reemplaza el sensor por uno nuevo. se hacen pruebas de funcionamiento exitosas estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Thursday | 3
121765 | CORRECTIVO | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | Cable EKG con interferencia. |  | 1214736133 | natalia urrego lema |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2543 | 4577 |  | NIHON KOHDEN | BSM6301 | 9305 | 2025-11-29 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Monitor presenta interferencia en la señal ECG Actividad realizada: Se revisa el equipo y se evidencia que los latiguillos tenían cables expuestos. Se reemplazan por unos nuevos y se realizan pruebas de funcionamiento, obteniendo señal estable. Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: Si | 2025-11-25 11:40 | 2025-11-25 11:40 | 2025-11-25 11:44 | 2025-11-25 11:52 | 8 | 0 | 8 |  |  |  | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: monitor presenta interferencia en la señal ecg actividad realizada: se revisa el equipo y se evidencia que los latiguillos tenían cables expuestos. se reemplazan por unos nuevos y se realizan pruebas de funcionamiento, obteniendo señal estable. estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Tuesday | 1
123071 | CORRECTIVO | 1007335564 | MANUELA LOPEZ ECHEVERRI | Sala de partos sin capnografia y quirofano no fuga Buenos diaas Por favor realizar mantenimiento en maquinas de anestesia en UMI GRACIAS |  | 1214736133 | natalia urrego lema |  | UMI |  | MÁQUINA DE ANESTESIA | 2552 | 4569 |  | DRAGUER | PRIMUS | ASMK-0022 | 2025-12-20 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Equipo no pasa prueba de fugas Actividad realizada: Se reemplaza el circuito paciente por uno nuevo. Se cambia el sensor de flujo por uno nuevo. Se realiza prueba de fugas, las cuales pasan satisfactoriamente. Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento. Repuestos: Si | 2025-12-14 12:32 |  | 2025-12-14 12:33 | 2025-12-14 12:49 | 16 | 0 | 16 | 266425 | Media | 2025-12-14 07:51 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo no pasa prueba de fugas actividad realizada: se reemplaza el circuito paciente por uno nuevo. se cambia el sensor de flujo por uno nuevo. se realiza prueba de fugas, las cuales pasan satisfactoriamente. estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento. repuestos: si | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Sunday | 6
122050 | CORRECTIVO | 1007335564 | MANUELA LOPEZ ECHEVERRI | TOCO DE FC FETAL MALO Buenas tardes Reporto toco malo GRACIAS |  | 1214736133 | natalia urrego lema |  | UMI |  | MONITOR FETAL | 2595 | 4622 |  | EDAN | F3 | 560034-M19710790016 | 2025-12-13 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Sensor toco con cables expuestos Actividad realizada: Se corta la parte expuesta y se resoldan los cables nuevamente. Se realizan pruebas de funcionamiento exitosas Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-12-09 06:38 |  | 2025-12-09 08:12 | 2025-12-09 10:57 | 165 | 0 | 165 | 266120 | Media | 2025-12-07 15:02 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: sensor toco con cables expuestos actividad realizada: se corta la parte expuesta y se resoldan los cables nuevamente. se realizan pruebas de funcionamiento exitosas estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Tuesday | 1
121289 | CORRECTIVO | 39447628 | luz beatriz saenz buitrago | sensor de temperatura mala Coordial saludo , por favor revisar cable de sensor de temperatura de incubadora ATOM . Esta malo. La reposicion esta en la oficina. Muchas Gracias. |  | 1214736133 | natalia urrego lema |  | UCIN |  | INCUBADORA | 2914 | 4810 | 4810 | ATOM | AIR INCU I | 190800779 | 2025-11-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Sensor de temperatura no sensa Actividad realizada: Se realiza prueba del sensor en otra incubadora, evidenciando que no sensa correctamente. Se procede a cambiar por uno nuevo Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: Sí. | 2025-11-06 12:20 |  | 2025-11-06 15:00 | 2025-11-06 15:13 | 14 | 0 | 14 | 264389 | Media | 2025-11-06 11:02 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: sensor de temperatura no sensa actividad realizada: se realiza prueba del sensor en otra incubadora, evidenciando que no sensa correctamente. se procede a cambiar por uno nuevo estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: sí. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Thursday | 3
120914 | CORRECTIVO | 1007108058 | JAKELINE FERIA ESTRADA | BUEN DIA BUEN DIA PARA REPORTAR PORFAVOR EL TERMOEMTRO DIGITAL DE H3T1 QUE SE ENCUENTRA DESCARGADO, GRACIAS |  | 1214736133 | natalia urrego lema |  | H3-T1 |  | TERMÓMETRO ELECTRÓNICO | 2370 |  | EB1155 | COVIDIEN | FILAC 3000 | A1361900X | 2025-11-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Equipo no enciende. Actividad realizada: Se realiza verificación de las baterías y se evidencia desgaste. Se procede a cambiar por baterías nuevas y se verifica el encendido y correcto funcionamiento del equipo. Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-10-25 09:30 |  | 2025-10-25 10:17 | 2025-10-25 10:38 | 21 | 0 | 21 | 263727 | Media | 2025-10-25 09:01 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo no enciende. actividad realizada: se realiza verificación de las baterías y se evidencia desgaste. se procede a cambiar por baterías nuevas y se verifica el encendido y correcto funcionamiento del equipo. estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | DESGASTE_NORMAL | ['DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Saturday | 5
121278 | CORRECTIVO | 39447628 | luz beatriz saenz buitrago | Sensor de temperatura malo Coordial saludo , por favor revisar cable de sensor de temperatura de incubadora ATOM . Esta malo. La reposicion esta en la oficina. Muchas Gracias. |  | 1214736133 | natalia urrego lema |  | UCIN |  | INCUBADORA | 2913 | 4809 | 4809 | ATOM | AIR INCU I | 190800778 | 2025-11-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Sensor de temperatura no sensa Actividad realizada: Se realiza prueba del sensor en otra incubadora, evidenciando que no sensa correctamente. Se procede a cambiar por uno nuevo Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: Sí. | 2025-11-06 10:51 |  | 2025-11-06 12:08 | 2025-11-06 14:59 | 171 | 126 | 45 | 264385 | Media | 2025-11-06 10:47 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: sensor de temperatura no sensa actividad realizada: se realiza prueba del sensor en otra incubadora, evidenciando que no sensa correctamente. se procede a cambiar por uno nuevo estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: sí. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Thursday | 3
121766 | CORRECTIVO | 43855629 | martha eugenia arias vergara | BASCULA SIN SOPORTE BASCULA SIN SOPORTE |  | 1214736133 | natalia urrego lema |  | SOMER HOGAR |  | BÁSCULA DIGITAL | 2812 | EB1274 | EB1274 | DETECTO | SLIMPRO | SO00000180814589 | 2025-11-29 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Equipo le falta uno de los soportes Actividad: Se instala un soporte nuevo elaborado en impresión 3D. Se realiza pruebas de funcionamiento exitosas Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-11-25 11:40 |  | 2025-11-25 11:53 | 2025-11-25 12:11 | 18 | 0 | 18 | 265447 | Media | 2025-11-25 11:13 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo le falta uno de los soportes actividad: se instala un soporte nuevo elaborado en impresión 3d. se realiza pruebas de funcionamiento exitosas estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Tuesday | 1
123069 | CORRECTIVO | 1017174498 | juliana cadavid jimenez | sensor de oximetria sensor de oximetria mal funcionamiento |  | 1214736133 | natalia urrego lema |  | UCIN |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-12-20 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | No se encuentra el sensor de oximetría reportado en el servicio. Se cierra la orden | 2025-12-13 12:49 |  | 2025-12-13 13:02 | 2025-12-13 13:16 | 14 | 0 | 14 | 266412 | Media | 2025-12-13 04:16 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | no se encuentra el sensor de oximetría reportado en el servicio. se cierra la orden | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Saturday | 5
123066 | CORRECTIVO | 1036967542 | laura vanesa peña ospina | ADAPTADOR DEL TENSIOMETRO ADAPTADOR DEL TENSIOMETRO DE QUIROFANO #7 NO ENCAJA BIEN Y FUGA |  | 1214736133 | natalia urrego lema |  | CIRUGÍA | QUIROFANO 7 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 963 | 4057 |  | NIHON KOHDEN | BSM-6501 TRITON | 5512 - 21635 | 2025-12-20 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Conector de brazalete en mal estado Actividad realizada: Se reemplaza el conector que une el brazalete con el cable del monitor. Se hacen pruebas de funcionamiento exitosas. Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: Si | 2025-12-13 08:36 |  | 2025-12-13 08:40 | 2025-12-13 09:26 | 46 | 0 | 46 | 266417 | Media | 2025-12-13 08:22 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: conector de brazalete en mal estado actividad realizada: se reemplaza el conector que une el brazalete con el cable del monitor. se hacen pruebas de funcionamiento exitosas. estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Saturday | 5
121257 | CORRECTIVO | 1036967542 | laura vanesa peña ospina | pulsioximetro malo NO ESTÀ FUNCIONANDO EL PULSIOXÌMETRO DE MONITOR DE VIP PLACA |  | 1214736133 | natalia urrego lema |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 964 | 4069 |  | EDAN | IM70 | 360080-M17911550002 | 2025-11-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pinza de saturación no sensa Actividad realizada: Se verifica el funcionamiento y se evidencia que el diodo no enciende. Se prueba con una interfaz de referencia, obteniendo una lectura correcta. Al realizar pruebas de movimiento con la interfaz entregada por el servicio se evidencia pérdida de intermitente de señal, por lo que se procede a cambiar por una nueva. Se realizan pruebas de funcionamiento exitosas. Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: Sí. | 2025-11-05 14:28 |  | 2025-11-05 14:28 | 2025-11-05 15:26 | 57 | 0 | 57 | 264339 | Media | 2025-11-05 14:03 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza de saturación no sensa actividad realizada: se verifica el funcionamiento y se evidencia que el diodo no enciende. se prueba con una interfaz de referencia, obteniendo una lectura correcta. al realizar pruebas de movimiento con la interfaz entregada por el servicio se evidencia pérdida de intermitente de señal, por lo que se procede a cambiar por una nueva. se realizan pruebas de funcionamiento exitosas. estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: sí. | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Wednesday | 2
121262 | CORRECTIVO | 1036783916 | YURANY KATHERINE GIRALDO OCAMPO | saturador malo buenas tardes saturador malo gracias |  | 1214736133 | natalia urrego lema |  | H1-T1 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 987 | 3647 |  | EDAN | IM70 | 001488-M15804060027 | 2025-11-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Piza no sensa Actividad realizada: Se verifica funcionamiento en el monitor de prueba, se evidencia que la interfaz funciona, pero la pérdida de señal es en el cable de la pinza muy cercano al conector y no es posible reparar. Se procede a cambiar por una nueva Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: Si | 2025-11-05 17:32 |  | 2025-11-05 17:59 | 2025-11-05 18:51 | 52 | 0 | 52 | 264328 | Media | 2025-11-05 12:48 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: piza no sensa actividad realizada: se verifica funcionamiento en el monitor de prueba, se evidencia que la interfaz funciona, pero la pérdida de señal es en el cable de la pinza muy cercano al conector y no es posible reparar. se procede a cambiar por una nueva estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Wednesday | 2
121990 | CORRECTIVO | 1001517773 | valentina lopez bedoya | Monitor de signos vitales de transporte se apaga Monitor de signos vitales de transporte que se encuentra en sala de reanimación 2 presenta apagones intermitentes, no asociados a batería. |  | 1214736133 | natalia urrego lema |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1082 | 4185 |  | EDAN | IM70 | 360080-M18505570007 | 2025-12-06 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Equipo se apaga después de tomar NIBP Actividad realizada: Se revisa el equipo y durante la toma de NIBP se evidencia que la batería baja y el equipo se apaga. Se cambia la batería por una nueva y se hacen pruebas de funcionamiento exitosas. Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: Si | 2025-12-03 19:25 |  | 2025-12-04 11:52 | 2025-12-04 12:24 | 33 | 0 | 33 | 265972 | Media | 2025-12-03 17:26 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo se apaga después de tomar nibp actividad realizada: se revisa el equipo y durante la toma de nibp se evidencia que la batería baja y el equipo se apaga. se cambia la batería por una nueva y se hacen pruebas de funcionamiento exitosas. estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Wednesday | 2
122066 | CORRECTIVO | 1035914822 | jennifer nataly tabares rodas | Pulsioximetro disfuncional Pulsioximetro disfuncional. |  | 1214736133 | natalia urrego lema |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1082 | 4185 |  | EDAN | IM70 | 360080-M18505570007 | 2025-12-13 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Conector de pinza con pines torcidos Actividad realizada: Se enderezan y posicionan correctamente los pines; se realizan pruebas de funcionamiento exitosas Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-12-09 10:49 |  | 2025-12-09 10:58 | 2025-12-09 11:31 | 33 | 0 | 33 | 266147 | Media | 2025-12-09 09:11 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: conector de pinza con pines torcidos actividad realizada: se enderezan y posicionan correctamente los pines; se realizan pruebas de funcionamiento exitosas estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Tuesday | 1
123035 | CORRECTIVO | 1035328495 | juanita gonzalez osorio | PULSOXIMETRO NO SENSA pulsoximetro no censa, pese a que se intento en ambas extremidades. |  | 1214736133 | natalia urrego lema |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1041 | 3817 |  | NIHON KOHDEN | BSM-3763-Q01 | 7902 | 2025-12-13 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pinza de saturación no censa Actividad realizada: Se revisa la pinza, se miden los diodos y se identifica que el diodo emisor no muestra el valor (1.5). Se reemplaza el diodo; sin embargo, la pinza continua sin censar, por lo que se procede a cambiar por una nueva. Se realizan pruebas de funcionamiento exitosas. Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: Si | 2025-12-12 09:18 |  | 2025-12-12 10:02 | 2025-12-12 12:00 | 118 | 0 | 118 | 266377 | Media | 2025-12-12 08:24 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza de saturación no censa actividad realizada: se revisa la pinza, se miden los diodos y se identifica que el diodo emisor no muestra el valor (1.5). se reemplaza el diodo; sin embargo, la pinza continua sin censar, por lo que se procede a cambiar por una nueva. se realizan pruebas de funcionamiento exitosas. estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Friday | 4
121944 | CORRECTIVO | 15443719 | JHON JAIRO GARCIA CORREA | oximetro con fallas se solicita arreglo |  | 1214736133 | natalia urrego lema |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1036 | 3060 |  | EDAN | M9 IBP | 301137-M12604350014-01 | 2025-12-06 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: La pinza de saturación tiene sueltos los diodos Actividad realizada: Se posicionan correctamente Estado final: Equipo funcional Repuestos: No | 2025-12-02 14:19 |  | 2025-12-02 14:22 | 2025-12-02 18:35 | 253 | 250 | 3 | 265869 | Media | 2025-12-02 13:54 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: la pinza de saturación tiene sueltos los diodos actividad realizada: se posicionan correctamente estado final: equipo funcional repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Tuesday | 1
120918 | CORRECTIVO | 1007115232 | sandra milena carvajal ramirez | monitor de signos vitales buenos días, para reportar monitor de signos vitales que se le cae el enchufe del brazalete, esta pegado con cinta. |  | 1214736133 | natalia urrego lema |  | H2-T2 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1039 | 3645 |  | EDAN | IM70 | 001488-M15804060015 | 2025-11-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Brazalete con velcro malo Actividad realizada: Se verifica el estado físico del brazalete evidenciando que el velcro no adhiere adecuadamente. Se procede a cambiar por uno nuevo Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento. Repuestos: Si | 2025-10-25 10:49 |  | 2025-10-25 14:06 | 2025-10-25 14:49 | 44 | 0 | 44 | 263733 | Media | 2025-10-25 09:39 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: brazalete con velcro malo actividad realizada: se verifica el estado físico del brazalete evidenciando que el velcro no adhiere adecuadamente. se procede a cambiar por uno nuevo estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento. repuestos: si | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Saturday | 5
121868 | CORRECTIVO | 35525955 | ANDREA YANETH MORENO SALAZAR | Cable de pulsoximetro dañado Cable de pulsoximetro dañado |  | 1214736133 | natalia urrego lema |  | UCEP |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1065 | 3649 |  | EDAN | IM70 | 001488-M15804060011 | 2025-12-06 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Interfaz de pinza de saturación con cables expuestos Actividad realizada: Se procede a cambiar por una interfaz nueva. Se realizan pruebas de funcionamiento exitosas Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: Si | 2025-11-29 11:15 |  | 2025-11-29 11:21 | 2025-11-29 12:25 | 63 | 0 | 63 | 265713 | Media | 2025-11-29 10:43 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: interfaz de pinza de saturación con cables expuestos actividad realizada: se procede a cambiar por una interfaz nueva. se realizan pruebas de funcionamiento exitosas estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Saturday | 5
121945 | CORRECTIVO | 15443719 | JHON JAIRO GARCIA CORREA | pulsoximetro con cable pelado se solicita arreglo |  | 1214736133 | natalia urrego lema |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 943 | 1471 |  | MINDRAY | MEC-1000 | AQ72B13185 | 2025-12-06 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pinza con cables expuestos Actividad realizada: Se corta y se vuelve soldar Estado final: Equipo funcional Repuestos: No | 2025-12-02 14:20 |  | 2025-12-02 15:32 | 2025-12-02 18:29 | 177 | 0 | 177 | 265870 | Media | 2025-12-02 13:56 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza con cables expuestos actividad realizada: se corta y se vuelve soldar estado final: equipo funcional repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Tuesday | 1
120916 | CORRECTIVO | 1036393527 | lisbeth cristina sanchez restrepo | pulsioximetro malo Cordial saludo, tan amable se solicita arreglo de pulso oximetro, en sala de recuperación POS. Muchas gracias! |  | 1214736133 | natalia urrego lema |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 956 | 3575 |  | EDAN | M50 | 333123-M5503310023 | 2025-11-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pinza de saturación no censa. Actividad realizada: Se realiza verificación funcional, confirmando que no realiza lectura. Se procede a mirar internamente revisando el estado de los cables. Se vuelven a soldar sin lograr restablecer su funcionamiento. Se cambia por una nueva. Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: Si | 2025-10-25 10:39 |  | 2025-10-25 13:04 | 2025-10-25 14:53 | 109 | 45 | 64 | 263734 | Media | 2025-10-25 10:00 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza de saturación no censa. actividad realizada: se realiza verificación funcional, confirmando que no realiza lectura. se procede a mirar internamente revisando el estado de los cables. se vuelven a soldar sin lograr restablecer su funcionamiento. se cambia por una nueva. estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Saturday | 5
122021 | CORRECTIVO | 1036393527 | lisbeth cristina sanchez restrepo | sensor de oximetría malo. Cordial saludo, tan amable solicito colaboración para arreglo de sensor de oximetría de monitor del cubículo # 9 en recuperación POS, el cual no esta sensando, agradecemos su pronta colaboración. |  | 1214736133 | natalia urrego lema |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 950 | 3220 |  | EDAN | M50 | 333124-M13707000001 | 2025-12-06 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: La pinza de saturación tiene sueltos los diodos Actividad realizada: Se posicionan correctamente y se realizan pruebas de funcionamiento exitosas Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-12-05 08:24 |  | 2025-12-05 08:24 | 2025-12-05 09:10 | 46 | 0 | 46 | 266057 | Media | 2025-12-05 08:05 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: la pinza de saturación tiene sueltos los diodos actividad realizada: se posicionan correctamente y se realizan pruebas de funcionamiento exitosas estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Friday | 4
120519 | CORRECTIVO | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS | Tens con cable defectuoso |  | 1214736133 | natalia urrego lema |  | FISIOTERAPIA |  | TENS | 1287 |  | EB0783 | RECOVERY | GM320E | 15328697 | 2025-10-11 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Cable de tens defectuoso Actividad realizada: Se revisa el cable con multímetro y se evidencia que no tiene continuidad constante, por lo que se procede a cambiar por un cable nuevo. Estado final: Equipo en optimas condiciones. Repuestos: Sí Nota: Esta orden se realiza desde las 17:00 hasta las 17:20 | 2025-10-10 18:49 | 2025-10-10 18:49 | 2025-10-10 19:35 | 2025-10-10 19:40 | 6 | 0 | 6 |  |  |  | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cable de tens defectuoso actividad realizada: se revisa el cable con multímetro y se evidencia que no tiene continuidad constante, por lo que se procede a cambiar por un cable nuevo. estado final: equipo en optimas condiciones. repuestos: sí nota: esta orden se realiza desde las 17:00 hasta las 17:20 | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Friday | 4
123065 | CORRECTIVO | 1017174498 | juliana cadavid jimenez | extension de sensor extension de sensor de oximetria funcionamiento incorrecto |  | 1214736133 | natalia urrego lema |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3194 | 4883 |  | EDAN | IM70 | 360080-M20421840005 | 2025-12-20 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: El servicio informa que el sensor no censa Actividad realizada: Se revisa el sensor reportado y se realizan pruebas de funcionamiento, no evidenciando fallas. Se devuelve el accesorio al servicio Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-12-13 07:53 |  | 2025-12-13 09:54 | 2025-12-13 10:04 | 10 | 0 | 10 | 266413 | Media | 2025-12-13 04:17 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: el servicio informa que el sensor no censa actividad realizada: se revisa el sensor reportado y se realizan pruebas de funcionamiento, no evidenciando fallas. se devuelve el accesorio al servicio estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Saturday | 5
122106 | CORRECTIVO | 1041329097 | ANA MARIA ARIAS GIRALDO | Saturador no funciona Saturador no funciona, no censa continuamente |  | 1214736133 | natalia urrego lema |  | H5-T2 |  | CENTRAL DE MONITOREO | 2984 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-12-13 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | No se realiza intervención. Al verificar en el servicio, el accesorio reportado no se encuentra. | 2025-12-11 07:43 |  | 2025-12-11 11:01 | 2025-12-11 11:25 | 24 | 0 | 24 | 266273 | Media | 2025-12-10 18:07 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | no se realiza intervención. al verificar en el servicio, el accesorio reportado no se encuentra. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Thursday | 3
120535 | CORRECTIVO | 1073810247 | edgar cristian rodriguez mayo | infusor en mal estado infusor disfuncional, se desinfla y no sostiene la presión de la linea arterial |  | 1214736133 | natalia urrego lema |  | UCIA |  | INFUSOR | 3106 | EB1402 |  | RIESTER | MANUAL | 190722708 | 2025-10-18 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Cámara de aire rota Actividad realizada: Se observa que la cámara de aire está rota y no se puede reparar. Se procede a cambiar por una nueva del almacén. Al momento de hacer las pruebas de funcionamiento se evidencia otra fuga, la cual se encuentra en el manómetro, y se procede a cambiar por un manómetro en buen estado. Se hacen pruebas de funcionamiento satisfactorias Estado final: Equipo en optimas condiciones Repuestos: Sí | 2025-10-14 07:34 |  | 2025-10-14 08:42 | 2025-10-14 17:05 | 504 | 329 | 175 | 262919 | Media | 2025-10-12 19:53 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cámara de aire rota actividad realizada: se observa que la cámara de aire está rota y no se puede reparar. se procede a cambiar por una nueva del almacén. al momento de hacer las pruebas de funcionamiento se evidencia otra fuga, la cual se encuentra en el manómetro, y se procede a cambiar por un manómetro en buen estado. se hacen pruebas de funcionamiento satisfactorias estado final: equipo en optimas condiciones repuestos: sí | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Tuesday | 1
121900 | CORRECTIVO | 75101361 | andres conrado garces rios | cargador bomba amika (conectator malo) cargador bomba amika (conectator malo) |  | 1214736133 | natalia urrego lema |  | UCIA |  | BOMBA DE NUTRICIÓN ENTERAL | 3252 | BN-0007 | BN-0007 | FRESENIUS KABI | AMIKA | 24574460 | 2025-12-06 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Enchufe adaptador de voltaje reventado Actividad realizada: Se recibe cargador reventado, se cambia por uno en buen estado. Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-12-01 08:35 |  | 2025-12-01 08:50 | 2025-12-01 09:18 | 28 | 0 | 28 | 265763 | Media | 2025-12-01 08:06 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: enchufe adaptador de voltaje reventado actividad realizada: se recibe cargador reventado, se cambia por uno en buen estado. estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Monday | 0
121867 | CORRECTIVO | 1040033047 | LUISA FERNANDA GONZALEZ VASQUEZ | oxímetro malo oximetro malo |  | 1214736133 | natalia urrego lema |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3757 | 5199 |  | EDAN | IM70 | 360080-K20C00600008 | 2025-12-06 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pinza no censa Actividad realizada: Se evidencia falta de continuidad en el cable del diodo emisor. Se reemplaza el cable y se realiza soldadura correspondiente. Se realizan pruebas de funcionamiento exitosas. Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-11-29 09:37 |  | 2025-11-29 09:39 | 2025-11-29 11:21 | 103 | 0 | 103 | 265705 | Media | 2025-11-29 07:26 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza no censa actividad realizada: se evidencia falta de continuidad en el cable del diodo emisor. se reemplaza el cable y se realiza soldadura correspondiente. se realizan pruebas de funcionamiento exitosas. estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Saturday | 5
121464 | CORRECTIVO | 1040033047 | LUISA FERNANDA GONZALEZ VASQUEZ | OXIMETRO MALO OXIMETRO MALO |  | 1214736133 | natalia urrego lema |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3756 | 5198 |  | EDAN | IM70 | 360080-M21119570003 | 2025-11-15 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pinza no censa Actividad realizada: Se realiza inspección y medición de los diodos, evidenciando que el diodo emisor no presenta el voltaje (≈1.5V). Se evidencia reparación previa en el conector. Se procede a cortar y resoldar las conexiones; sin embargo, no fue posible recuperar el funcionamiento. Se cambia por una nueva. Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: Si | 2025-11-12 18:16 |  | 2025-11-12 18:17 | 2025-11-12 20:03 | 106 | 0 | 106 | 264767 | Alta | 2025-11-12 17:51 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza no censa actividad realizada: se realiza inspección y medición de los diodos, evidenciando que el diodo emisor no presenta el voltaje (≈1.5v). se evidencia reparación previa en el conector. se procede a cortar y resoldar las conexiones; sin embargo, no fue posible recuperar el funcionamiento. se cambia por una nueva. estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Wednesday | 2
120477 | CORRECTIVO | 1007436952 | yeny marcela giraldo osorio | pieza de alta mala la pieza de alta con placa EB1862 se le quedo la fresa pegada |  | 1214736133 | natalia urrego lema |  | ODONTOLOGÍA |  | PIEZA DE ALTA VELOCIDAD | 3995 | EB1862 | EB1862 | NSK | PANA-MAX PLUS2 | A21Y0067 | 2025-10-11 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pieza de alta con fresa atascada Actividad realizada: Se realiza prueba evidenciando que la fresa no sale, por lo tanto se cambia por una nueva. Se realizan pruebas de funcionamiento satisfactorias Estado final: Equipo funcional Repuestos: Si | 2025-10-09 15:20 |  | 2025-10-09 16:42 | 2025-10-09 17:06 | 24 | 0 | 24 | 262758 | Media | 2025-10-09 07:57 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pieza de alta con fresa atascada actividad realizada: se realiza prueba evidenciando que la fresa no sale, por lo tanto se cambia por una nueva. se realizan pruebas de funcionamiento satisfactorias estado final: equipo funcional repuestos: si | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Thursday | 3
121245 | CORRECTIVO | 1001478560 | andrea blandon osorio | Pulsoximetro Pulsoximetro el cual se encuentra con exposicion de cables en lugar de conexion y aparentemente quebrado, se encuentra en servicio de ginecologia |  | 1214736133 | natalia urrego lema |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3760 | 5201 |  | EDAN | IM70 | 360080-K20C00600018 | 2025-11-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Conector reventado Actividad realizada: Se suelda conector nuevamente. Se hacen pruebas y no funciona. Se encuentra receptor con valores bajos, se reemplaza y sigue sin funcionar. No es posible reparar, se cambia por una nueva. Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: Sí | 2025-11-05 12:55 |  | 2025-11-05 16:06 | 2025-11-05 17:58 | 112 | 0 | 112 | 264319 | Media | 2025-11-05 11:42 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: conector reventado actividad realizada: se suelda conector nuevamente. se hacen pruebas y no funciona. se encuentra receptor con valores bajos, se reemplaza y sigue sin funcionar. no es posible reparar, se cambia por una nueva. estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: sí | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Wednesday | 2
121529 | CORRECTIVO | 1001517773 | valentina lopez bedoya | PULSIOXIMETRO DE EQUIPO CON PPLACA 5200 NO SENSA Pulsioximetro de monitor placa 5200 no sensa, ayudar por favor |  | 1214736133 | natalia urrego lema |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3758 | 5200 |  | EDAN | IM70 | 360080-K20C00600014 | 2025-11-15 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pinza no censa Actividad realizada: Se realiza verificación de los diodos, evidenciando que el diodo receptor no presenta lectura en el multímetro. Se procede a reemplazarlo por un diodo en buen estado. Se realizan pruebas de funcionamiento exitosas Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-11-14 17:15 |  | 2025-11-14 17:16 | 2025-11-14 18:56 | 99 | 0 | 99 | 264911 | Media | 2025-11-14 16:36 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza no censa actividad realizada: se realiza verificación de los diodos, evidenciando que el diodo receptor no presenta lectura en el multímetro. se procede a reemplazarlo por un diodo en buen estado. se realizan pruebas de funcionamiento exitosas estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Friday | 4
121166 | CORRECTIVO | 1040046780 | ALEJANDRA JARAMILLO RUIZ | encendido intermitente Cordial saludo Solicito amablemente revision de pesa placa eb1750 ya que el encendido se encientra intermitente, se verifican pilas y sigue de igual forma, se entrega a Esteban Colorado |  | 1214736133 | natalia urrego lema |  | ATENCIÓN PRIMER NIVEL |  | BÁSCULA DIGITAL | 3834 | EB1750 | EB1750 | DETECTO | SLIMPRO | SO00000190916413 | 2025-11-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Se evidencia que la bascula no arroja valores exactos Actividad realizada: Se realizan pruebas de funcionamiento, pero la bascula arroja valores adecuados, adicionalmente, no enciende al momento de poner masas de 5 y 10 Kg, se debe presionar el botón de valores para que encienda, se realiza inspección interna de los sensores, pero no se evidencia novedad. 06-11-2025: Se realiza inspección interna evidenciando fisura en la pasta donde van los transductores. Además, una de las galgas se encontraba plana impidiendo el adecuado contacto. Se procede a reparar las patas con super pega industrial y ajustar la galga en su posición correcta. Se verifica funcionamiento, evidenciando encendido y lectura correcta. Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-11-01 12:32 |  | 2025-11-01 12:33 | 2025-11-06 19:49 | 7636 | 7498 | 138 | 264154 | Media | 2025-10-31 17:00 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se evidencia que la bascula no arroja valores exactos actividad realizada: se realizan pruebas de funcionamiento, pero la bascula arroja valores adecuados, adicionalmente, no enciende al momento de poner masas de 5 y 10 kg, se debe presionar el botón de valores para que encienda, se realiza inspección interna de los sensores, pero no se evidencia novedad. 06-11-2025: se realiza inspección interna evidenciando fisura en la pasta donde van los transductores. además, una de las galgas se encontraba plana impidiendo el adecuado contacto. se procede a reparar las patas con super pega industrial y ajustar la galga en su posición correcta. se verifica funcionamiento, evidenciando encendido y lectura correcta. estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Saturday | 5
123067 | CORRECTIVO | 1001478560 | andrea blandon osorio | TERMOMETRO DE TRIAGE 1 Se reporta termómetro de triage 1 que desde el dio de ayer al iniciar toma se apaga el disipativo o simplemente no marca temperatura. |  | 1214736133 | natalia urrego lema |  | URGENCIAS |  | TERMÓMETRO ELECTRÓNICO | 3768 | M621 |  | WELCH ALLYN | SURE TEM PLUS 692 | 20387571 | 2025-12-20 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Equipo con falla intermitente en la detección de la sonda Actividad realizada: Se evidencia el receptáculo de la sonda quebrado y el soporte blanco de la sonda en mal estado. Se reemplaza receptáculo por uno en buen estado y se pega el soporte de la sonda, lo cual estaba generando un mal contacto. Se realizan pruebas de funcionamiento exitosas Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-12-13 09:59 |  | 2025-12-13 12:31 | 2025-12-13 13:01 | 30 | 0 | 30 | 266418 | Media | 2025-12-13 09:14 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo con falla intermitente en la detección de la sonda actividad realizada: se evidencia el receptáculo de la sonda quebrado y el soporte blanco de la sonda en mal estado. se reemplaza receptáculo por uno en buen estado y se pega el soporte de la sonda, lo cual estaba generando un mal contacto. se realizan pruebas de funcionamiento exitosas estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Saturday | 5
122025 | CORRECTIVO | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | Solicito amablemente cambio de pera del tensiometro de placa EB1777 ya que no insufla, estamos ubicados en reserva plaza el provenir primer piso al lado del D1. consultorio 5 |  | 1214736133 | natalia urrego lema |  | ATENCIÓN PRIMER NIVEL |  | TENSIÓMETRO ANEROIDE | 3865 | EB1777 | EB1777 | GMD | GMD60-T20 | EB1777 | 2025-12-06 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pera de tensiómetro deteriorada Actividad realizada: Se recibe pera en mal estado y se reemplaza por una nueva Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: Si Nota: Esta orden se realizó entre las 9:50 - 10:00 | 2025-12-05 09:10 | 2025-12-05 09:10 | 2025-12-05 12:20 | 2025-12-05 12:27 | 7 | 0 | 7 |  |  |  | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pera de tensiómetro deteriorada actividad realizada: se recibe pera en mal estado y se reemplaza por una nueva estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si nota: esta orden se realizó entre las 9:50 - 10:00 | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Friday | 4
121882 | CORRECTIVO | 1053777802 | laura marcela zuluaga hernandez | soporte de traslado de consola centrimag por favor revisar soporte de traslado de consola centrimag, una de las dos chapas no cierra. gracias |  | 1214736133 | natalia urrego lema |  | UCIP |  | SISTEMA EXTRACORPOREO DE BOMBEO DE SANGRE ECMO | 5148 | EB2498 | EB2498 | ABBOTT | CENTRIMAG | L06522-0007/ L07631-0001 | 2025-12-06 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Soporte de transporte no acopla al equipo Actividad realizada: Se va al servicio e informan que el soporte de transporte no les acopla bien, se le escribe al proveedor y se espera respuesta. 03/12/2025: Se va al servicio con apoyo del proveedor y se revisa nuevamente el acople y se ajusta en la posición correcta. Se realizan pruebas de funcionamiento exitosas Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-12-01 07:35 |  | 2025-12-01 07:36 | 2025-12-03 12:39 | 3183 | 3130 | 53 | 265736 | Media | 2025-11-30 15:50 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: soporte de transporte no acopla al equipo actividad realizada: se va al servicio e informan que el soporte de transporte no les acopla bien, se le escribe al proveedor y se espera respuesta. 03/12/2025: se va al servicio con apoyo del proveedor y se revisa nuevamente el acople y se ajusta en la posición correcta. se realizan pruebas de funcionamiento exitosas estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_MANEJO_CABLES', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Monday | 0
120919 | CORRECTIVO | 1128480871 | melissa guillen jimenez | NO COINCIDE TEMPERATURA DE EQUIPO Y SITRAD El congelador puerta #1 registra temperatura entre el rango correcto de funcionamiento, mientras que el termometro que va conectado al SITRAD registra temperatura -24°C -25°C generando alarma audible. |  | 1214736133 | natalia urrego lema |  | BANCO DE SANGRE |  | CONGELADOR | 5204 | 6377 |  | MELING | DW-FL450 | 240501491 | 2025-11-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: No coincide temperatura registrada entre el congelador y el sistema sitrad, lo que genera una alarma. Actividad realizada: Se realiza verificación del sensor de temperatura externo. Se evidencia que la sonda se encontraba presionada por uno de los cajones internos y cubierta por hielo, afectando la lectura.. Se retira el exceso de hielo, se reubica la sonda en posición adecuada y se verifica coincidencia de temperatura entre el equipo y el sitrad, normalizando la lectura. Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-10-25 12:18 |  | 2025-10-25 12:18 | 2025-10-25 13:04 | 45 | 0 | 45 | 263737 | Media | 2025-10-25 12:10 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: no coincide temperatura registrada entre el congelador y el sistema sitrad, lo que genera una alarma. actividad realizada: se realiza verificación del sensor de temperatura externo. se evidencia que la sonda se encontraba presionada por uno de los cajones internos y cubierta por hielo, afectando la lectura.. se retira el exceso de hielo, se reubica la sonda en posición adecuada y se verifica coincidencia de temperatura entre el equipo y el sitrad, normalizando la lectura. estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Saturday | 5
121906 | CORRECTIVO | 1036932398 | esneyder alexander garcia garcia | SELLADORA NO FUNCIONA Buenas tardes, reporto selladora EB2582, porque no funciona Muchas gracias por la atención |  | 1214736133 | natalia urrego lema |  | CENTRAL DE MEZCLAS REEMPAQUE Y REENVASE |  | SELLADORA | 5319 | EB2582 | EB2582 | BROTHER | PCS200A | 241231184 | 2025-12-06 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Selladora no calienta Actividad realizada: Se evidencia resistencia reventada; se procede a cambiar por una nueva. También se cambia el teflón. Se realizan pruebas de funcionamiento exitosas. Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: Si | 2025-12-01 10:18 |  | 2025-12-03 12:41 | 2025-12-03 13:39 | 58 | 0 | 58 | 265774 | Media | 2025-12-01 09:56 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: selladora no calienta actividad realizada: se evidencia resistencia reventada; se procede a cambiar por una nueva. también se cambia el teflón. se realizan pruebas de funcionamiento exitosas. estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Monday | 0
122118 | CORRECTIVO | 1036950741 | maria camila londoño rodriguez | Revisión puertas Feliz día, se solicita amablemente la revisión de la puertas de la servocuna Dragger con placas 6292, ya que no bajan, no se evidencia ni fractura ni se ha forzado la puerta, cordialmente. |  | 1214736133 | natalia urrego lema |  | UCIN |  | CUNA TÉRMICA | 4972 | 6292 |  | DRAGUER | RESUCITAIRE MU20503 | DSTA-0006 | 2025-12-13 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Soportes de puerta quebrados Actividad realizada: Se reemplazan los dos esquineros quebrados por unos nuevos y se verificó el correcto funcionamiento de la puerta Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: Si | 2025-12-11 11:47 |  | 2025-12-11 11:51 | 2025-12-11 12:41 | 51 | 0 | 51 | 266271 | Media | 2025-12-10 16:46 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: soportes de puerta quebrados actividad realizada: se reemplazan los dos esquineros quebrados por unos nuevos y se verificó el correcto funcionamiento de la puerta estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Thursday | 3
121951 | CORRECTIVO | 1007373263 | daiana andrea orrego perez | cable de sensor de flujo de ventilador dragger cable de sensor de flujo de ventilador dragger con mal funcionamiento. |  | 1214736133 | natalia urrego lema |  | UCIP |  | VENTILADOR ALTA FRECUENCIA | 4233 | 5751 |  | DRAGER | BABYLOG VN800 | ASPN-0009 | 2025-12-06 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Cable que no reconoce los sensores de flujo Actividad realizada: se realiza inspección visual del accesorio y todo se encuentra en buen estado se prueba cable con varios sensores de flujo y no reconoce ninguno, se prueba el equipo con otro cable y de inmediato reconoce el sensor, se cambia accesorio por uno nuevo y se realiza calibración de sensor de flujo satisfactoriamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: Si | 2025-12-03 07:52 |  | 2025-12-03 07:55 | 2025-12-03 09:17 | 82 | 46 | 36 | 265894 | Media | 2025-12-03 01:39 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cable que no reconoce los sensores de flujo actividad realizada: se realiza inspección visual del accesorio y todo se encuentra en buen estado se prueba cable con varios sensores de flujo y no reconoce ninguno, se prueba el equipo con otro cable y de inmediato reconoce el sensor, se cambia accesorio por uno nuevo y se realiza calibración de sensor de flujo satisfactoriamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Wednesday | 2
123134 | CORRECTIVO | 7365615 | CARLOS ADOLFO RINCON MARQUEZ | Equipo organos Riester fijo pared Equipo organos Riester fijo pared cosultorio 4, Jardines. No funciona correctamente, deja de funcionar a pesar de estar conectado a la fuentes. Los dos, tanto el oftalmoscopio como el otoscopio. |  | 1214736133 | natalia urrego lema |  | CONSULTA EXTERNA |  | EQUIPO DE ÓRGANOS DE PARED | 4157 | M921 |  | RIESTER | RI-FORMER LED XL | 109998 | 2025-12-20 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Equipo de órganos no enciende. Actividad realizada: Se destapa el equipo y se revisan conexiones internas. Se ajustan y reconectan nuevamente. Se realizan pruebas de funcionamiento, verificando encendido correcto. Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-12-16 14:10 |  | 2025-12-16 15:02 | 2025-12-16 15:21 | 20 | 0 | 20 | 266518 | Media | 2025-12-16 08:04 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: equipo de órganos no enciende. actividad realizada: se destapa el equipo y se revisan conexiones internas. se ajustan y reconectan nuevamente. se realizan pruebas de funcionamiento, verificando encendido correcto. estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Tuesday | 1
121955 | CORRECTIVO | 1040035377 | JUAN DAVID ECHEVERRI CHICA | manometro manual malo aguja del manometro manual malo, la aguja esta pegada |  | 1214736133 | natalia urrego lema |  | CIRUGÍA |  | TORNIQUETE NEUMÁTICO | 4430 | M1045 |  | RIESTER | MANUAL | 2302080185 | 2025-12-06 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Aguja se queda pegada al ejercer presión. Actividad realizada: Se evidencia que la carátula del manómetro presentaba deformación (cóncava) y que el eje de la aguja no estaba centrado, lo que ocasionaba el atasco. Se ajusta la carátula, se centra el eje y se corrige la posición de la aguja. Se realizan pruebas de funcionamiento exitosas. Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-12-03 09:16 |  | 2025-12-03 09:19 | 2025-12-03 10:17 | 58 | 0 | 58 | 265902 | Media | 2025-12-03 07:58 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: aguja se queda pegada al ejercer presión. actividad realizada: se evidencia que la carátula del manómetro presentaba deformación (cóncava) y que el eje de la aguja no estaba centrado, lo que ocasionaba el atasco. se ajusta la carátula, se centra el eje y se corrige la posición de la aguja. se realizan pruebas de funcionamiento exitosas. estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Wednesday | 2
120034 | CORRECTIVO | 43855629 | martha eugenia arias vergara | PULSOXIMETRO FALLANDO EN OCACIONES SENSA Y MUESTRA EL RESULTADO Y EN OTRAS OCACIONES NO, YA SE HIZO CAMBIO DE PILAS |  | 1214736133 | natalia urrego lema |  | SOMER HOGAR | [8 empty] | 2025-09-27 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-09-24 11:02 | [6 empty] | 261795 | Media | 2025-09-24 10:39 | DESCARTADA | Se atiende con preventivo. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Wednesday | 2
122045 | CORRECTIVO | 1037667711 | sara alvarez arbelaez | BUENAS TARDES BUENAS TARDE SPARA REPORTAR EKG DEL CUBICULO #01, LARIRILLOS MALOS |  | 1214736133 | natalia urrego lema |  | UCIA | [8 empty] | 2025-12-13 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-12-06 17:43 | [6 empty] | 266112 | Media | 2025-12-06 17:43 | DESCARTADA | Equipo OK. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Saturday | 5
121231 | CORRECTIVO | 1001724368 | yuliana correa ciro | TENSIOMETRO CON FALLA Buenos diias me podrian colaborar con la revision de tensiometro en consulta externa sede principal se encuentra en la recepcion muchas gracias |  | 1214736133 | natalia urrego lema |  | CONSULTA EXTERNA | [8 empty] | 2025-11-08 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-11-05 09:28 | [6 empty] | 264300 | Media | 2025-11-05 08:57 | DESCARTADA | Se tramita con preventivo. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Wednesday | 2
122804 | CORRECTIVO | 1036402881 | CRISTINA CASTAÑO RAMIREZ | 107C Por favor revisar cama, se observa inclinada. GRACIAS |  | 1214736133 | natalia urrego lema |  | H1-T1 | [8 empty] | 2025-12-13 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-12-12 07:36 | [6 empty] | 266367 | Media | 2025-12-12 07:18 | DESCARTADA | Pendiente de que ambiente físico ingrese cama al servicio. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Friday | 4
121232 | CORRECTIVO | 1036402466 | ANA MARIA LONDOÑO RESTREPO | ELECTRODOS MALOS NIHON ELECTRODOS MALOS NIHON |  | 1214736133 | natalia urrego lema | [10 empty] | 2025-11-08 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-11-05 09:28 | [6 empty] | 264302 | Media | 2025-11-05 09:05 | DESCARTADA | Orden repetida con necesidad 264361. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Wednesday | 2
123063 | CORRECTIVO | 1017174498 | juliana cadavid jimenez | cables ekg cables ekg funcionamiento incorrecto |  | 1214736133 | natalia urrego lema |  | UCIN | [8 empty] | 2025-12-20 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-12-13 07:51 | [6 empty] | 266415 | Media | 2025-12-13 04:19 | DESCARTADA | Orden repetida. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Saturday | 5
121539 | CORRECTIVO | 1036957045 | maria camila durango jurado | Problemas con calibración de pH No calibra el pH. |  | 1214736133 | natalia urrego lema |  | LABORATORIO | [8 empty] | 2025-11-22 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-11-15 15:36 | [6 empty] | 264920 | Media | 2025-11-15 03:15 | DESCARTADA | Equipo OK. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Saturday | 5
123068 | CORRECTIVO | 1040043089 | CLAUDIA PATRICIA MEJIA TOBON | arco en c , disfuncional |  | 1214736133 | natalia urrego lema |  | CIRUGÍA |  | INTENSIFICADOR DE IMÁGENES | 3475 | 5028 |  | SIEMENS | CIOS SELECT | 13092 | 2025-12-20 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-12-13 12:05 | [6 empty] | 266421 | Media | 2025-12-13 11:49 | DESCARTADA | Orden repetida. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Saturday | 5
121519 | CORRECTIVO | 1041325474 | DIANA CRISTINA MORALES GALLO | pulsioximetro no censa buenos dias favor revisar pulsioximetro del monitor de signos vitales 5149 de urgencias prepagada que no funciona gracias |  | 1214736133 | natalia urrego lema |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3713 | 5149 |  | EDAN | IM70 | 360080-M21119570008 | 2025-11-15 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-11-14 12:00 | [6 empty] | 264880 | Media | 2025-11-14 10:28 | DESCARTADA | Equipo OK. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Friday | 4
121214 | CORRECTIVO | 8394849 | JUAN GUILLERMO LOPERA ROJAS | Silla de lampara de hendidura no sube ni baja |  | 1214736133 | natalia urrego lema |  | CONSULTA EXTERNA |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-11-08 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Silla no realiza movimientos de elevación. Actividad realizada: Se realiza verificación del sistema eléctrico, evidenciando fusible quemado, el cual se reemplaza sin restablecer funcionamiento. Posteriormente, se aplica limpiador de contactos en la tarjeta electrónica y se ajustan los tornillos de sujeción de cables. La silla recupera los movimientos de elevación y desciende correctamente. Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-11-04 15:25 |  | 2025-11-04 15:28 | 2025-11-04 17:08 | 100 | 0 | 100 | 264229 | Media | 2025-11-04 10:17 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: silla no realiza movimientos de elevación. actividad realizada: se realiza verificación del sistema eléctrico, evidenciando fusible quemado, el cual se reemplaza sin restablecer funcionamiento. posteriormente, se aplica limpiador de contactos en la tarjeta electrónica y se ajustan los tornillos de sujeción de cables. la silla recupera los movimientos de elevación y desciende correctamente. estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Tuesday | 1
120028 | CORRECTIVO | 98710927 | joe alexander posada giraldo | selladora con mal funcionamiento. Buenos dias,para reportar que la selladora con placa 1464 esta presentando problemas con su funcionamiento.agradecemos su colaboracion. |  | 1214736133 | natalia urrego lema |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | SELLADORA | 3176 | EB1464 | EB1464 | KF | KF-300H | 10124S | 2025-09-27 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Equipo no calienta Actividad realizada: Se evidencia que el equipo no calienta. Se realiza limpieza de resistencia y cambio del teflón ya que se encontraba con desgaste. Se procede a realizar revisión interna y se evidencia un mal contacto con la resistencia, se coloca un cable al rededor para mejorar el contacto. Se realizan pruebas de funcionamiento exitosas. Estado final: Equipo apto para el servicio Repuestos: No | 2025-09-24 08:45 |  | 2025-09-24 08:48 | 2025-09-24 13:08 | 260 | 131 | 129 | 261775 | Media | 2025-09-24 08:09 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: equipo no calienta actividad realizada: se evidencia que el equipo no calienta. se realiza limpieza de resistencia y cambio del teflón ya que se encontraba con desgaste. se procede a realizar revisión interna y se evidencia un mal contacto con la resistencia, se coloca un cable al rededor para mejorar el contacto. se realizan pruebas de funcionamiento exitosas. estado final: equipo apto para el servicio repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO, DESGASTE_NORMAL | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO', 'DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Wednesday | 2
120027 | CORRECTIVO | 98710927 | joe alexander posada giraldo | selladora con mal funcionamiento. buenos dias,para reportar que la selladora con placa 1462 esta presentando fallos en su funcionamiento. agradecemos su colaboracion. |  | 1214736133 | natalia urrego lema |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | SELLADORA | 3174 | EB1462 | EB1462 | KF | KF-300H | EB1462 | 2025-09-27 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Equipo sella intermitente Actividad realizada: Se evidencia que el equipo sella de manera intermitente. Se realiza limpieza de resistencia y cambio del teflón ya que se encontraba con desgaste. Se realiza pruebas funcionales y el equipo sigue sin sellar por lo que se procede realizar revisión interna y se evidencia un mal contacto con la resistencia, se coloca cautín al rededor para mejorar el contacto. Se instala pieza en 3D. Se realizan pruebas de funcionamiento exitosas. Estado final: Equipo apto para el servicio Repuestos: No | 2025-09-24 08:45 |  | 2025-09-24 08:48 | 2025-09-24 13:04 | 256 | 107 | 149 | 261774 | Media | 2025-09-24 08:07 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: equipo sella intermitente actividad realizada: se evidencia que el equipo sella de manera intermitente. se realiza limpieza de resistencia y cambio del teflón ya que se encontraba con desgaste. se realiza pruebas funcionales y el equipo sigue sin sellar por lo que se procede realizar revisión interna y se evidencia un mal contacto con la resistencia, se coloca cautín al rededor para mejorar el contacto. se instala pieza en 3d. se realizan pruebas de funcionamiento exitosas. estado final: equipo apto para el servicio repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO, DESGASTE_NORMAL | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO', 'DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Wednesday | 2
121988 | CORRECTIVO | 1038415558 | jesika juliana cardona lopez | glucometro no censa Durante la atencion del apciente, al realizar la medicion de glicemia capilar, el glucometro presentó falla consitente (no lee las tiras) se verifico cambio de tira y revision basica, persistiendo el problema. |  | 1214736133 | natalia urrego lema |  | UCEA | PUESTO DE ENFERMERIA | GLUCÓMETRO | 3352 | UCEA 1 | UCEA1 | ABBOTT | OPTIUM NEO H | LBGE223S00539 | 2025-12-06 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Equipo no lee tirilla Actividad realizada: Se realiza limpieza de contactos; el equipo continua sin encender. Se espera reposición. 04/12/2025: Se realiza reposición del equipo por uno nuevo. Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-12-03 16:23 |  | 2025-12-03 16:26 | 2025-12-04 15:00 | 1354 | 1315 | 39 | 265951 | Media | 2025-12-03 14:03 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: equipo no lee tirilla actividad realizada: se realiza limpieza de contactos; el equipo continua sin encender. se espera reposición. 04/12/2025: se realiza reposición del equipo por uno nuevo. estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Wednesday | 2
121865 | CORRECTIVO | 1002636642 | miguel angel escobar toro | Revisiòn colchon cama ucia 05 Buenos dias me colaboran revisando colchon del cubiculo 05 de la uci adultos que no infla, gracias!! |  | 1214736133 | natalia urrego lema |  | UCIA |  | SUPERFICIE DE AIRE ALTERNANTE | 3814 | M642 |  | GRAND HEALTHCARE | TAURUS IV | AF48017 | 2025-12-06 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Compresor de colchón no enciende. Actividad realizada: Se destapa el equipo, evidenciando cable de alimentación suelto. Se realiza soldadura y aislamiento del cable. Se hacen pruebas de funcionamiento y se confirma correcto inflado del colchón. Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-11-29 07:33 |  | 2025-11-29 07:34 | 2025-11-29 09:36 | 122 | 0 | 122 | 265703 | Media | 2025-11-29 05:47 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: compresor de colchón no enciende. actividad realizada: se destapa el equipo, evidenciando cable de alimentación suelto. se realiza soldadura y aislamiento del cable. se hacen pruebas de funcionamiento y se confirma correcto inflado del colchón. estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Saturday | 5
120913 | CORRECTIVO | 39192534 | sandra milena valencia moreno | Termohigrometro no funciona Buenos dias revisar por favor termohigrometro el cual no prende , se le hizo cambio de pilas y sigue igual |  | 1214736133 | natalia urrego lema |  | CIRUGÍA |  | TERMOHIGRÓMETRO | 3882 | EB1792 | EB1792 | BIOTELECTRONICA | TH-02 | JH6231 | 2025-11-01 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Equipo no prende pantalla Actividad realizada: Se realiza inspección interna del equipo, evidenciando fallas en el contacto entre la tarjeta principal y la pantalla. Se refuerzan puntos de soldadura y se ajustan los tornillos de sujeción. Adicionalmente, se limpian los contactos de la batería que estaban sulfatados. El equipo enciende correctamente. Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-10-25 08:22 |  | 2025-10-25 12:03 | 2025-10-27 11:11 | 2827 | 2686 | 141 | 263719 | Media | 2025-10-25 07:37 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: equipo no prende pantalla actividad realizada: se realiza inspección interna del equipo, evidenciando fallas en el contacto entre la tarjeta principal y la pantalla. se refuerzan puntos de soldadura y se ajustan los tornillos de sujeción. adicionalmente, se limpian los contactos de la batería que estaban sulfatados. el equipo enciende correctamente. estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Saturday | 5
122166 | CORRECTIVO | 1036932398 | esneyder alexander garcia garcia | Selladora no funciona Cordial saludo, Reporto selladora de pedal, la cual no enciende Gracias por la atención |  | 1214736133 | natalia urrego lema |  | CENTRAL DE MEZCLAS REEMPAQUE Y REENVASE |  | SELLADORA HORIZONTAL DE PEDAL | 3289 | M533 | M533 | CITALSA | PFS-F450 | 21801010 | 2025-12-13 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Equipo no enciende por fusible quemado Actividad realizada: Se reemplaza el fusible por uno de 10A. Se realizan varias pruebas de funcionamiento, confirmando encendido y correcto funcionamiento Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento | 2025-12-11 14:13 |  | 2025-12-11 15:02 | 2025-12-11 15:53 | 52 | 0 | 52 | 266325 | Media | 2025-12-11 13:40 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: equipo no enciende por fusible quemado actividad realizada: se reemplaza el fusible por uno de 10a. se realizan varias pruebas de funcionamiento, confirmando encendido y correcto funcionamiento estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Thursday | 3
120217 | CORRECTIVO | 1040036187 | DIANA CAROLINA CASTRO MOLINA | EQUIPO DE ORGANOS MALO Equipo de órganos de consultorio 5 no funciona de manera adecuada, estuvo en mantenimiento hace menos de 1 mes y continua con el mismo problema, no enciende, no da luz para la revisión ocular |  | 1214736133 | natalia urrego lema |  | JARDINES SEGUNDO PISO | CONSULTORIO 5 | EQUIPO DE ÓRGANOS DE PARED | 4149 | M913 |  | RIESTER | RI-FORMER LED XL | 109999 | 2025-10-04 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | se revisa y se evidencia en ocasiones la luz del otoscopio no enciende por lo que se intenta destapar no siendo posible se le pregunta a los demás compañeros y no tienen conocimiento de como destaparlo se revisa manual y no se encuentra información. quedando pendiente por destapar a terminar de revisar Nota: el equipo de órganos queda guardado en la estantería del patio Jose Daniel Serna Diagnostico: otoscopio con intermitencia en el encendido Actividad realizada: Se intercambia el otoscopio y el oftalmoscopio y se evidencia que el error se traslada, con esto, se descarta daño en la tarjeta y en el sensor de posición, Se revisa el contacto entre el otoscopio y el mango del otoscopio, el bombillo y todo se encuentra funcionando correctamente. Se busca un equipo igual y se intercambia todo el otoscopio y se puede ver que el error se traslada Se concluye que el daño esta en el mango del otoscopio, se comunica al coordinador Daniel Cardona para realizar pedido del repuesto Estado final: Repuestos: | 2025-10-01 14:42 |  | 2025-10-01 15:19 |  |  |  |  | 262298 | Media | 2025-10-01 13:07 | EN PROCESO |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | se revisa y se evidencia en ocasiones la luz del otoscopio no enciende por lo que se intenta destapar no siendo posible se le pregunta a los demás compañeros y no tienen conocimiento de como destaparlo se revisa manual y no se encuentra información. quedando pendiente por destapar a terminar de revisar nota: el equipo de órganos queda guardado en la estantería del patio jose daniel serna diagnostico: otoscopio con intermitencia en el encendido actividad realizada: se intercambia el otoscopio y el oftalmoscopio y se evidencia que el error se traslada, con esto, se descarta daño en la tarjeta y en el sensor de posición, se revisa el contacto entre el otoscopio y el mango del otoscopio, el bombillo y todo se encuentra funcionando correctamente. se busca un equipo igual y se intercambia todo el otoscopio y se puede ver que el error se traslada se concluye que el daño esta en el mango del otoscopio, se comunica al coordinador daniel cardona para realizar pedido del repuesto estado final: repuestos: | MAL_TRATO_FISICO, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE, FALTA_CAPACITACION | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE', 'FALTA_CAPACITACION'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Wednesday | 2
121536 | CORRECTIVO | 32141002 | edna isabel perez rave | Monitor que no toma presión Monitor de triaje 3 con placa 2941 que no toma presión, por favor revisar y reparar, muchas gracias |  | 1214736133 | natalia urrego lema |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1074 | 2941 |  | EDAN | M50 | 333021-M12102090103 | 2025-11-22 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Equipo no toma presión NIBP y con sonido en la bomba Actividad realizada: Se destapa el equipo y se reemplaza la bomba y electroválvulas, evidenciando mejoría en el nivel del ruido, pero sin la función de insuflación. Para descartar falla electrónica se reemplaza la tarjeta multiparámetros de un monitor de la misma referencia, evidenciando que el equipo realiza la insuflación correctamente. Se concluye que la tarjeta multiparámetros debe cambiarse. Se lleva al servicio un monitor temporal de placa 4882. Se pausa orden en espera de repuesto 28-11-2025: El costo del repuesto representa un alto porcentaje del valor de un equipo nuevo y dada la fecha de ingreso del equipo no justifica la inversión por lo que se decide dar de baja. Estado final: Equipo dado de baja Repuestos: No 11/12/2025 BAJA PASA A JEFE PARA FIRMA | 2025-11-15 07:44 |  | 2025-11-15 07:48 | 2025-11-28 08:37 | 18769 | 18377 | 392 | 264923 | Media | 2025-11-15 07:02 | REALIZADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: equipo no toma presión nibp y con sonido en la bomba actividad realizada: se destapa el equipo y se reemplaza la bomba y electroválvulas, evidenciando mejoría en el nivel del ruido, pero sin la función de insuflación. para descartar falla electrónica se reemplaza la tarjeta multiparámetros de un monitor de la misma referencia, evidenciando que el equipo realiza la insuflación correctamente. se concluye que la tarjeta multiparámetros debe cambiarse. se lleva al servicio un monitor temporal de placa 4882. se pausa orden en espera de repuesto 28-11-2025: el costo del repuesto representa un alto porcentaje del valor de un equipo nuevo y dada la fecha de ingreso del equipo no justifica la inversión por lo que se decide dar de baja. estado final: equipo dado de baja repuestos: no 11/12/2025 baja pasa a jefe para firma | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Saturday | 5
120915 | CORRECTIVO | 1007115232 | sandra milena carvajal ramirez | reportar cama con mal funcionamiento buenos días, para reportar cama de la habitación 225 que no permite subir el espaldar. |  | 1214736133 | natalia urrego lema |  | H2-T2 |  | CAMA ELÉCTRICA | 219 | 2466 |  | DOMETAL | 131-71 | 2058-393 | 2025-11-01 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Cama con espaldar sin funcionamiento. Actividad realizada: Se realiza revisión del sistema de elevación del espaldar, evidenciando bloqueo en el motor. Se realizan ajustes y pruebas de funcionamiento satisfactorias. Estado final: Cama operativa, con todos los movimientos funcionales. Repuestos: No | 2025-10-25 09:37 |  | 2025-10-25 09:40 | 2025-10-25 10:13 | 34 | 0 | 34 | 263729 | Media | 2025-10-25 09:24 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: cama con espaldar sin funcionamiento. actividad realizada: se realiza revisión del sistema de elevación del espaldar, evidenciando bloqueo en el motor. se realizan ajustes y pruebas de funcionamiento satisfactorias. estado final: cama operativa, con todos los movimientos funcionales. repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Saturday | 5
121888 | CORRECTIVO | 1017250641 | ANA ISABEL MIRA PEÑA | Aspirador no funciona Aspirador de carro de paro de H2T2 no funciona, enciende pero no tiene succión |  | 1214736133 | natalia urrego lema |  | H2-T2 |  | ASPIRADOR DE VACÍO | 48 |  | EB0101 | THOMAS | 1630 GL | 111000011093 | 2025-12-06 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: El equipo no succiona y se evidencia ruido anormal Actividad realizada: Se destapa el equipo, se encuentran tornillos sueltos y se ajustan. Se reemplaza el teflón del puerto de conexión de la manguera. Se realizan pruebas de funcionamiento, obteniendo succión adecuada. Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: | 2025-12-01 07:52 |  | 2025-12-01 09:19 | 2025-12-01 10:12 | 54 | 0 | 54 | 265726 | Media | 2025-11-30 05:25 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: el equipo no succiona y se evidencia ruido anormal actividad realizada: se destapa el equipo, se encuentran tornillos sueltos y se ajustan. se reemplaza el teflón del puerto de conexión de la manguera. se realizan pruebas de funcionamiento, obteniendo succión adecuada. estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Monday | 0
120917 | CORRECTIVO | 15439562 | ALEXANDER ESTRADA RENDON | AUTOCLAVE # 2 NO CALIENTA EL GETINGE # 2 NO CALIENTA Y PRESENTA ALARMA INTERBLOQUEO |  | 1214736133 | natalia urrego lema |  | CIRUGÍA |  | AUTOCLAVE VAPOR | 3535 | 5076 | 5076 | GETINGE | GSS67H17 | BAA098705 | 2025-11-01 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: El equipo muestra en la pantalla "Error de interbloqueo" y no calienta. Actividad realizada: Se contacta al proveedor el cual indica el usuario y contraseña para ingresar al menú de servicio. Se confirma la alarma de interbloqueo, la cual se genera por diferencia de presión en un tiempo mínimo entre los sensores de presión supervisor y central. Se verifica que la alarma corresponde a una medida de seguridad del sistema y no a una falla mayor. Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento. Repuestos: No | 2025-10-25 10:47 |  | 2025-10-25 10:50 | 2025-10-25 12:02 | 71 | 0 | 71 | 263735 | Media | 2025-10-25 10:35 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: el equipo muestra en la pantalla "error de interbloqueo" y no calienta. actividad realizada: se contacta al proveedor el cual indica el usuario y contraseña para ingresar al menú de servicio. se confirma la alarma de interbloqueo, la cual se genera por diferencia de presión en un tiempo mínimo entre los sensores de presión supervisor y central. se verifica que la alarma corresponde a una medida de seguridad del sistema y no a una falla mayor. estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento. repuestos: no | DESGASTE_NORMAL | ['DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Saturday | 5
121871 | CORRECTIVO | 1047965390 | leidy yulieth orozco sanchez | autoclave falla generador de vapor |  | 1214736133 | natalia urrego lema |  | CIRUGÍA |  | AUTOCLAVE VAPOR | 3535 | 5076 | 5076 | GETINGE | GSS67H17 | BAA098705 | 2025-12-06 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: El equipo muestra en la pantalla "presión generador vapor" Actividad realizada: Se contacta al proveedor, quien indica que el equipo requiere un bucle en el software y que, por el momento, basta con confirmar la alarma y esperar la activación del botón "iniciar programa". Se confirma la alarma, el botón se habilita y se inicia carga correctamente. Se informa al servicio y se deja seguimiento en proceso. Se va al servicio e indican que el equipo se encuentra funcionando correctamente, por lo que se procede a cerrar la orden. Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-11-29 13:21 |  | 2025-11-29 13:21 | 2025-11-29 16:31 | 190 | 133 | 57 | 265716 | Media | 2025-11-29 13:11 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: el equipo muestra en la pantalla "presión generador vapor" actividad realizada: se contacta al proveedor, quien indica que el equipo requiere un bucle en el software y que, por el momento, basta con confirmar la alarma y esperar la activación del botón "iniciar programa". se confirma la alarma, el botón se habilita y se inicia carga correctamente. se informa al servicio y se deja seguimiento en proceso. se va al servicio e indican que el equipo se encuentra funcionando correctamente, por lo que se procede a cerrar la orden. estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Saturday | 5
121936 | CORRECTIVO | 15443719 | JHON JAIRO GARCIA CORREA | monitor con alarmas de conexison a red ya impresor monitor con alarmas de conexion red y a impresoras que se hace necesario configurar |  | 1214736133 | natalia urrego lema |  | CIRUGÍA | RECUPERACIÓN VIP | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2988 | 4742 |  | EDAN | IM50 | 360069-M19B13090005 | 2025-12-06 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Monitor presenta alarma de almacenamiento Actividad realizada: Se ingresa a la configuración del equipo por "mantenimiento" y se desactiva la alarma asociada al almacenamiento de datos. Tras el ajuste, la alarma visual y sonora desaparece. Se deja el equipo en pruebas y no se alarmó. Se regresa al servicio funcionando correctamente. Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-12-02 11:09 |  | 2025-12-02 11:10 | 2025-12-03 10:31 | 1401 | 1329 | 72 | 265851 | Media | 2025-12-02 11:02 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: monitor presenta alarma de almacenamiento actividad realizada: se ingresa a la configuración del equipo por "mantenimiento" y se desactiva la alarma asociada al almacenamiento de datos. tras el ajuste, la alarma visual y sonora desaparece. se deja el equipo en pruebas y no se alarmó. se regresa al servicio funcionando correctamente. estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Tuesday | 1
121601 | CORRECTIVO | 1001724368 | yuliana correa ciro | TENSIOMETRO CON FALLA BUENAS TARDES TENSIOMETRO CON FALLA EN RECEPCION DE CONSULTA EXTERNA SEDE PRINCIPAL MUCHAS GRACIAS |  | 1214736133 | natalia urrego lema |  | CONSULTA EXTERNA |  | TENSIÓMETRO | 2907 | EB1316 | EB1316 | BOKANG | BK2002 | 561591 | 2025-11-22 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Tubo de bourdon desposicionado Actividad realizada: Se destapa el equipo, se reposiciona el tubo de bourdon y se realizan pruebas de funcionamiento con equipo patrón satisfactorias Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: | 2025-11-19 07:38 |  | 2025-11-19 08:44 | 2025-11-19 09:02 | 17 | 0 | 17 | 265034 | Media | 2025-11-18 14:56 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: tubo de bourdon desposicionado actividad realizada: se destapa el equipo, se reposiciona el tubo de bourdon y se realizan pruebas de funcionamiento con equipo patrón satisfactorias estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Wednesday | 2
120065 | CORRECTIVO | 1040182382 | maria alejandra osorio osorio | BUENOS DIAS POR FAVOR REVISAR FOTOTERAPIA |  | 1214736133 | natalia urrego lema |  | UCIN |  | LÁMPARA DE FOTOTERAPIA | 2606 | 4631 |  | BISTOS | BT-400 | EFKA0109 | 2025-09-27 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Reportan en el servicio que el quipo no enciende Actividad realizada: Se revisa funcionamiento inicial del equipo conectándolo a la energía y se observa que este enciende normalmente además de responder bien a la configuración programada. Se devuelve al servicio para que prueben el equipo. Estado final: Equipo apto para el servicio Repuestos: No | 2025-09-25 09:58 |  | 2025-09-25 16:05 | 2025-09-25 17:32 | 87 | 55 | 32 | 261869 | Media | 2025-09-25 09:46 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: reportan en el servicio que el quipo no enciende actividad realizada: se revisa funcionamiento inicial del equipo conectándolo a la energía y se observa que este enciende normalmente además de responder bien a la configuración programada. se devuelve al servicio para que prueben el equipo. estado final: equipo apto para el servicio repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Thursday | 3
120534 | CORRECTIVO | 30391469 | dora albeny herrera duque | Buenos dias Se reporta cables para ekg dañados M Buenos dias Se reporta cables para ekg dañados Muchas gracias |  | 1214736133 | natalia urrego lema |  | UCIN |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-10-18 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Se va al servicio en varias oportunidades y no se encuentra el cable, por lo que se procede a cerrar la necesidad. | 2025-10-14 07:33 |  | 2025-10-14 07:36 | 2025-10-15 08:20 | 1484 | 1454 | 30 | 262909 | Media | 2025-10-12 11:39 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | se va al servicio en varias oportunidades y no se encuentra el cable, por lo que se procede a cerrar la necesidad. | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Tuesday | 1
122802 | CORRECTIVO | 1036402881 | CRISTINA CASTAÑO RAMIREZ | 638 Paciente refiere que colchón esta muy desgastada la espuma. GRACIAS |  | 1214736133 | natalia urrego lema |  | H6-T2 |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-12-13 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Se revisa en el servicio y no se encuentra la novedad reportada. El colchón se encuentra en buen estado según revisión y confirmación del paciente. | 2025-12-12 07:35 |  | 2025-12-12 07:42 | 2025-12-12 09:06 | 83 | 63 | 20 | 266362 | Media | 2025-12-12 07:08 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | se revisa en el servicio y no se encuentra la novedad reportada. el colchón se encuentra en buen estado según revisión y confirmación del paciente. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Friday | 4
121313 | CORRECTIVO | 1036940574 | lina maria salazar arbelaez | PESA MALA Buenos días, la pesa ubicada en el consultorio 211 en el segundo piso de la torre 1 esta presentado alteraciones en la medición de peso. Favor revisar y corregir el error que esta presentado en equipo. Mil gracias. |  | 1214736133 | natalia urrego lema |  | UMI |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-11-08 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Se tramita mantenimiento con preventivo de GT-102384 | 2025-11-07 11:25 |  | 2025-11-07 15:11 | 2025-11-07 15:44 | 33 | 0 | 33 | 264438 | Media | 2025-11-07 08:10 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | se tramita mantenimiento con preventivo de gt-102384 | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Friday | 4
121537 | CORRECTIVO | 15385929 | JAMER HUMBERTO BEDOYA VALENCIA | 3216 maquina de anestesia del quirofano 6 con fuga , no hemos podido empezar |  | 1214736133 | natalia urrego lema |  | CIRUGÍA |  | MÁQUINA DE ANESTESIA | 903 | 3216 |  | DRAGUER | FABIUS PLUS | ASEM-0027 | 2025-11-22 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Máquina de anestesia no pasa pruebas de fugas. Actividad realizada: Se realiza inspección física evidenciando vaporizador abierto y trampa de agua llena. Se ajusta el vaporizador a cero, se bota el agua, se ajustan las conexiones del circuito paciente y se repite la prueba, verificando funcionamiento adecuado. Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-11-15 07:45 |  | 2025-11-15 08:24 | 2025-11-15 08:55 | 31 | 0 | 31 | 264925 | Media | 2025-11-15 07:44 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: máquina de anestesia no pasa pruebas de fugas. actividad realizada: se realiza inspección física evidenciando vaporizador abierto y trampa de agua llena. se ajusta el vaporizador a cero, se bota el agua, se ajustan las conexiones del circuito paciente y se repite la prueba, verificando funcionamiento adecuado. estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Saturday | 5
120884 | CORRECTIVO | 43146596 | luz nayibe robledo cuesta | SE REPORTA MONITOS SIGNOS VITALES SE REPORTA MONITOS DE SIGNOS VITALES DE LA SALA DE PROCEDIMIENTO POR MEDICION INCORRECTA DE SIGNOS VITALES . |  | 1214736133 | natalia urrego lema |  | ENDOSCOPIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 971 | 3828 |  | EDAN | M50 | 333123-M17209460018 | 2025-10-25 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: El servicio manifiesta que el equipo no censa saturación y da presiones erróneas. Actividad realizada: Se realizan pruebas de funcionamiento con equipo patrón las cuales dan dentro de los margen permitidos. Estado final: Equipo en optimas condiciones. Repuestos: No | 2025-10-24 09:41 |  | 2025-10-24 10:07 | 2025-10-24 12:09 | 122 | 15 | 107 | 263645 | Media | 2025-10-24 09:37 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: el servicio manifiesta que el equipo no censa saturación y da presiones erróneas. actividad realizada: se realizan pruebas de funcionamiento con equipo patrón las cuales dan dentro de los margen permitidos. estado final: equipo en optimas condiciones. repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Friday | 4
121992 | CORRECTIVO | 43715204 | DIANA PATRICIA MARIN GARCIA | presenta interferencia Buenas tardes . Por favor revisar cabezal de camara storz hd ref, 22220055, SN PV832346-H,presenta interferencia y perdida de color y nitidez. Muchas gracias . |  | 1214736133 | natalia urrego lema |  | CIRUGÍA |  | TORRE DE LAPAROSCOPIA | 606 | 3794 |  | STORZ | TORRE HD SPIES | C61D10159 | 2025-12-06 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Se reporta cámara en el servicio ya que la imagen estaba borrosa Actividad realizada: Se revisa perilla de enfoque, zoom, botones y se encuentra todo funcionando correctamente y con buena calidad en la imagen. Se retorna equipo al servicio Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-12-04 07:36 |  | 2025-12-04 10:37 | 2025-12-04 11:49 | 72 | 0 | 72 | 265967 | Media | 2025-12-03 16:55 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: se reporta cámara en el servicio ya que la imagen estaba borrosa actividad realizada: se revisa perilla de enfoque, zoom, botones y se encuentra todo funcionando correctamente y con buena calidad en la imagen. se retorna equipo al servicio estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Thursday | 3
121991 | CORRECTIVO | 1037649230 | LUISA FERNANDA CRISTANCHO PARRA | Humidificador genera condensacion. Humidificador genera condensación. |  | 1214736133 | natalia urrego lema |  | UCIN |  | HUMIDIFICADOR | 745 | 4035 |  | FISHER & PYKEL | MR850JSU | 160224283417 | 2025-12-06 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: El servicio reporta "exceso de condensación" en el equipo Actividad realizada: Se pone en funcionamiento el equipo y se realiza comparación de temperatura con termohigrómetro, encontrando similitud en los valores. Se deja en funcionamiento, verificando calentamiento del agua; no se observa acumulación anormal de condensación en las mangueras. Se devuelve al servicio y se les informa que hagan registro fotográfico en caso de que la falla se presente nuevamente. Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-12-04 07:34 |  | 2025-12-04 07:41 | 2025-12-04 10:20 | 159 | 55 | 104 | 265977 | Media | 2025-12-04 05:32 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: el servicio reporta "exceso de condensación" en el equipo actividad realizada: se pone en funcionamiento el equipo y se realiza comparación de temperatura con termohigrómetro, encontrando similitud en los valores. se deja en funcionamiento, verificando calentamiento del agua; no se observa acumulación anormal de condensación en las mangueras. se devuelve al servicio y se les informa que hagan registro fotográfico en caso de que la falla se presente nuevamente. estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Thursday | 3
120912 | CORRECTIVO | 1007565867 | daniela alzate ocampo | Daño de cama Cama de la habitación 535 la cual no baja adecuadamente; necesito por favor que funcione para que pueda bajar y no haya riesgo de caida por paciente pediatrico |  | 1214736133 | natalia urrego lema |  | H5-T2 |  | CAMA ELÉCTRICA | 329 | 3347 |  | DOMETAL | QUAXAR | 00000-29766 | 2025-11-01 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Cama sin funcionamiento en los mandos de control Actividad realizada: Se revisaron los paneles de control. Se observó que el interruptor principal se encontraba apagado y el toma corriente al que estaba conectada la cama no presentaba paso de voltaje. Se procedió a cambiar el punto de conexión por uno funcional, se enciende la cama y se hacen pruebas de funcionamiento en todos los paneles y movimientos, los cuales fueron satisfactorios. Estado final: Cama en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-10-25 08:18 |  | 2025-10-25 08:39 | 2025-10-25 09:29 | 50 | 0 | 50 | 263718 | Media | 2025-10-25 06:37 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: cama sin funcionamiento en los mandos de control actividad realizada: se revisaron los paneles de control. se observó que el interruptor principal se encontraba apagado y el toma corriente al que estaba conectada la cama no presentaba paso de voltaje. se procedió a cambiar el punto de conexión por uno funcional, se enciende la cama y se hacen pruebas de funcionamiento en todos los paneles y movimientos, los cuales fueron satisfactorios. estado final: cama en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Saturday | 5
120365 | CORRECTIVO | 1037613274 | maria paz marmolejo causil | bicicleta recumbent se le desprendió soporte Accesorio zafado de bicicleta, |  | 1214736133 | natalia urrego lema |  | FISIOTERAPIA |  | BICICLETA RECUMBENT | 158 | P20 |  | FORMA | R60 | RB3061604CX00016 | 2025-10-11 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: barra posterior de la bicicleta reventada Actividad realizada: Se quita el soporte de la bicicleta y se vuelve a soldar a la barra 08/10/2025: se aplica pintura anticorrosiva y posteriormente pintura color negro, se pausa mientras se seca 09/10/2025: se instalan nuevamente los sensores de pulso en la barra. Pendiente instalar en el servicio 09/10/2025: Natalia Urrego Se asiste al servicio y se instala barra reparada y se conectan los sensores. Se realizan pruebas funcionales y el equipo queda funcionando correctamente. Estado final: equipo en bunas condiciones. Repuestos: no | 2025-10-07 07:36 |  | 2025-10-07 12:16 | 2025-10-09 16:19 | 3123 | 2878 | 245 | 262559 | Media | 2025-10-06 16:15 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: barra posterior de la bicicleta reventada actividad realizada: se quita el soporte de la bicicleta y se vuelve a soldar a la barra 08/10/2025: se aplica pintura anticorrosiva y posteriormente pintura color negro, se pausa mientras se seca 09/10/2025: se instalan nuevamente los sensores de pulso en la barra. pendiente instalar en el servicio 09/10/2025: natalia urrego se asiste al servicio y se instala barra reparada y se conectan los sensores. se realizan pruebas funcionales y el equipo queda funcionando correctamente. estado final: equipo en bunas condiciones. repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Tuesday | 1
121307 | CORRECTIVO | 1036782256 | ELIZABETH CAMPUZANO POSADA | Por favor revisar pinza de oximetro Buenos días, Por favor revisar pinza de oxímetro que no censa adecuadamente. Gracias |  | 1214736133 | natalia urrego lema |  | H5-T2 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 975 |  | EB0913 | EDAN | M50 | 333123-M16501170001 | 2025-11-08 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Pinza con resortes reventados Actividad realizada: Se reemplazan los resortes por unos en buen estado. Durante las pruebas de funcionamiento se evidencia interferencia en la señal, por lo que se procede a cortar cerca a los diodos y a soldar nuevamente. Se realizan pruebas finales, evidenciando el correcto funcionamiento Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-11-07 10:05 |  | 2025-11-07 16:38 | 2025-11-07 17:29 | 51 | 0 | 51 | 264455 | Media | 2025-11-07 09:38 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: pinza con resortes reventados actividad realizada: se reemplazan los resortes por unos en buen estado. durante las pruebas de funcionamiento se evidencia interferencia en la señal, por lo que se procede a cortar cerca a los diodos y a soldar nuevamente. se realizan pruebas finales, evidenciando el correcto funcionamiento estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Friday | 4
120796 | CORRECTIVO | 1036936369 | DIANA CRISTINA GARCIA FLOREZ | perilla de desfrilidador suelta Buenos días se reporta la perilla del desfrilador quebrada y despegada, Gracias |  | 1214736133 | natalia urrego lema |  | RADIOTERAPIA |  | DESFIBRILADOR BIFÁSICO | 455 | 3258 |  | ZOLL | M SERIES | T13H132339 | 2025-10-25 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Perilla fracturada. Actividad realizada: Se repara perilla Estado final: Equipo en optimas condiciones Repuestos: No | 2025-10-21 12:26 |  | 2025-10-21 12:33 | 2025-10-21 13:18 | 45 | 0 | 45 | 263413 | Media | 2025-10-21 10:59 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: perilla fracturada. actividad realizada: se repara perilla estado final: equipo en optimas condiciones repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Tuesday | 1
121202 | CORRECTIVO | 1036398456 | MANUELA OCAMPO OCAMPO | Termohigrometro malo Buenos días, reporto termohigrometro del servicio de hospitalización pediatrica, del primer puesto de enfermería el cual se encuentra tirado al parecer lo dejaron caer y se despega, no emite resultados, agradezco me puedan colaborar, feliz día |  | 1214736133 | natalia urrego lema |  | H5-T2 |  | TERMOHIGRÓMETRO | 1834 | EB0962 | EB0962 | BIOTELECTRONICA | TH-02 | JH2904 | 2025-11-08 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Equipo quebrado con cables reventados Actividad realizada: Se recibe equipo con la carcasa separada en dos partes. Se evidencia que los cables de alimentación que van hacia la batería están desprendidos y se procede a soldar los cables. Se configura hora y fecha. Se realizan pruebas de funcionamiento exitosas. Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-11-04 09:37 |  | 2025-11-04 12:53 | 2025-11-04 13:55 | 63 | 0 | 63 | 264223 | Media | 2025-11-04 09:25 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: equipo quebrado con cables reventados actividad realizada: se recibe equipo con la carcasa separada en dos partes. se evidencia que los cables de alimentación que van hacia la batería están desprendidos y se procede a soldar los cables. se configura hora y fecha. se realizan pruebas de funcionamiento exitosas. estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Tuesday | 1
121989 | CORRECTIVO | 1002946584 | MABY YINETH PALACIOS APONZA | Servocuna con puerta mala Buenos días. Se reporta servocuna que se encuentra con puerta inferior completamente despegada. Por lo cual se se puede utilizar dentro del servicio. Adicional la puerta se encuentra con parte del acrílico partido Se solicita por favor arreglar oportunamente Muchas gracias |  | 1214736133 | natalia urrego lema |  | UCIN |  | CUNA TÉRMICA | 434 | 3224 | 3224 | MEDIX | SM-401 | 5290 | 2025-12-06 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Puerta acrílica quebradaActividad realizada: Se verifica el daño y se confirma necesidad de reemplazo. Se realiza la horma/croquis de la puerta en la lamina de acrílico. 04/12/2025: Se reemplaza la puerta por una nueva y se ajusta/corta la puerta acrílica existente para permitir su adecuada fijación. Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: Si. | 2025-12-03 16:46 |  | 2025-12-03 16:47 | 2025-12-04 16:49 | 1442 | 1285 | 157 | 265966 | Media | 2025-12-03 16:38 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: puerta acrílica quebradaactividad realizada: se verifica el daño y se confirma necesidad de reemplazo. se realiza la horma/croquis de la puerta en la lamina de acrílico. 04/12/2025: se reemplaza la puerta por una nueva y se ajusta/corta la puerta acrílica existente para permitir su adecuada fijación. estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si. | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Wednesday | 2
122051 | CORRECTIVO | 1036950202 | yesica alejandra marin quintero | SERVOCUNA AVERIADA BUEN DIA, POR FAVOR REVISAR ACRÍLICO INFERIOR DE SERVOCUNA, YA QUE RETORNO DE CIRUGIA FRACTURADA. MUCHAS GRACIAS. |  | 1214736133 | natalia urrego lema |  | UCIN |  | CUNA TÉRMICA | 432 | 2724 |  | MEDIX | SM-401 | 4168 | 2025-12-13 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Puertas acrílica quebradas (frontal y lateral) Actividad realizada: Se diseñan y se reemplazan las dos puertas en acrílico y se adaptan correctamente. Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-12-09 06:39 |  | 2025-12-09 11:32 | 2025-12-09 18:25 | 413 | 60 | 353 | 266134 | Media | 2025-12-08 18:48 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: puertas acrílica quebradas (frontal y lateral) actividad realizada: se diseñan y se reemplazan las dos puertas en acrílico y se adaptan correctamente. estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Tuesday | 1
121306 | CORRECTIVO | 1040042920 | VERONICA ANDREA BLANDON GARCIA | sensor de sop2 buenos dias , solicito correcion de cable del sensor de oximetro , se encuentra en mal estado de cuidado especial neonatal en cubiculo # 42 placa de equipo 4884 , muchas gracias |  | 1214736133 | natalia urrego lema |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3195 | 4884 |  | EDAN | IM70 | 360080-M20506870016 | 2025-11-08 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Módulo de saturación hundido Actividad realizada: Se revisa el equipo evidenciando módulo de saturación hundido y sin tuerca de sujeción externa. Se procede a abrir el equipo, reacomodar el módulo y asegurar con una tuerca. Se verifica corrector ajuste y funcionamiento Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-11-07 10:03 |  | 2025-11-07 12:16 | 2025-11-07 13:50 | 94 | 0 | 94 | 264432 | Media | 2025-11-07 07:56 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: módulo de saturación hundido actividad realizada: se revisa el equipo evidenciando módulo de saturación hundido y sin tuerca de sujeción externa. se procede a abrir el equipo, reacomodar el módulo y asegurar con una tuerca. se verifica corrector ajuste y funcionamiento estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Friday | 4
122018 | CORRECTIVO | 1037613274 | maria paz marmolejo causil | ultrasonido cable de cabezote de ultrasonido desprendido |  | 1214736133 | natalia urrego lema |  | FISIOTERAPIA |  | ULTRASONIDO | 1382 | 3793 |  | BTL | P2710.401 | 058S-B-04798 | 2025-12-06 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Cable del cabezote de ultrasonido desprendido Actividad realizada: Se fija nuevamente el cable al cabezote con pega industrial y se verifica su estabilidad Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No Nota: Esta orden se realizó entre las 10:00 - 10:25 | 2025-12-05 07:50 |  | 2025-12-05 12:09 | 2025-12-05 12:18 | 9 | 0 | 9 | 266021 | Media | 2025-12-04 14:18 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: cable del cabezote de ultrasonido desprendido actividad realizada: se fija nuevamente el cable al cabezote con pega industrial y se verifica su estabilidad estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no nota: esta orden se realizó entre las 10:00 - 10:25 | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Friday | 4
121241 | CORRECTIVO | 1001724368 | yuliana correa ciro | TENSIOMETRO CON FALLA Buenos diias me podrian colaborar con la revision de tensiometro en consulta externa sede principal se encuentra en la recepcion muchas gracias |  | 1214736133 | natalia urrego lema |  | CONSULTA EXTERNA |  | TENSIÓMETRO | 1312 | EB0806 | EB0806 | LORD | DE MANO | 1119638 | 2025-11-08 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Aguja del manómetro fuera de la posición cero. Actividad realizada: Se recibe tensiómetro para revisión. Se observa que la aguja del manómetro no se encontraba en posición cero. Se ajusta la aguja y se realizan pruebas de funcionamiento comparativas con equipo patrón, obteniendo resultados dentro de los rangos aceptables. Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento. Repuestos: No | 2025-11-05 10:54 |  | 2025-11-05 12:01 | 2025-11-05 12:38 | 37 | 0 | 37 | 264299 | Media | 2025-11-05 08:56 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: aguja del manómetro fuera de la posición cero. actividad realizada: se recibe tensiómetro para revisión. se observa que la aguja del manómetro no se encontraba en posición cero. se ajusta la aguja y se realizan pruebas de funcionamiento comparativas con equipo patrón, obteniendo resultados dentro de los rangos aceptables. estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento. repuestos: no | MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Wednesday | 2
121870 | CORRECTIVO | 1040035377 | JUAN DAVID ECHEVERRI CHICA | flujometro sencillo de oxigeno con fuga flujometro sencillo de oxigeno con fuga. Esta en recuperación POS |  | 1214736133 | natalia urrego lema |  | CIRUGÍA | RECUPERACIÓN 1 | FLUJÓMETRO | 1640 | 215 |  | AMVEX | SENCILLO | FMAO18967AP | 2025-12-06 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Flujómetro con fuga Actividad realizada: Se realizan pruebas de verificación, encontrando fuga en el tubo exterior. Se aplica sellado acrílico y la fuga se corrige. Se realizan pruebas de funcionamiento exitosas. Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No. | 2025-11-29 12:45 |  | 2025-11-29 12:47 | 2025-11-29 16:12 | 205 | 109 | 96 | 265715 | Media | 2025-11-29 12:26 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: flujómetro con fuga actividad realizada: se realizan pruebas de verificación, encontrando fuga en el tubo exterior. se aplica sellado acrílico y la fuga se corrige. se realizan pruebas de funcionamiento exitosas. estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Saturday | 5
121603 | CORRECTIVO | 1015216156 | mariana usma ramirez | Pesa adulto Buenas tardes me colaboran revisando por favor la pesa adulto, se le cambiaron pilas y sigue sin prender, muchas graciaaaaas |  | 1214736133 | natalia urrego lema |  | H5-T2 |  | BÁSCULA DIGITAL | 4306 | M1004 |  | SECA | 874 | 10000000618300 | 2025-11-22 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Báscula no enciende. Actividad realizada: Se verifica voltaje de las pilas (1.6 V), encontrándose dentro del rango. Se abre el equipo y se ajustan los contactos. La báscula enciende correctamente. Se realizan pruebas de funcionamiento con masa patrón y opera dentro de los valores. Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-11-19 07:38 |  | 2025-11-19 07:44 | 2025-11-19 08:43 | 59 | 0 | 59 | 265047 | Media | 2025-11-18 16:47 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: báscula no enciende. actividad realizada: se verifica voltaje de las pilas (1.6 v), encontrándose dentro del rango. se abre el equipo y se ajustan los contactos. la báscula enciende correctamente. se realizan pruebas de funcionamiento con masa patrón y opera dentro de los valores. estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Wednesday | 2
121540 | CORRECTIVO | 1036946149 | JULIETH ALEJANDRA ECHEVERRI GALLEGO | pesa mala buenos dias se reporta pesa en multiples ocaciones por mantenimiento la arreglan, pero al momento de pesar los paciente da valores que no concuerdan, aumentandolos de 2 0 3 kilos en menos de 24 horas , se solicita cambio de pesa para mediciones mas precisas , muchas gracias |  | 1214736133 | natalia urrego lema |  | H2-T2 | PUESTO DE ENFERMERÍA | BÁSCULA | 4078 | EB1907 | EB1907 | SECA | 750 REF7501017008 | 10000000750066 | 2025-11-22 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: El equipo muestra pesos erróneos al usarlo con paciente. Actividad realizada: Se realizó verificación de funcionamiento del equipo con masas patrón y los valores obtenidos se encuentran dentro del rango. Al realizar prueba con paciente, se evidencia variación del peso al subir y bajar de la báscula. Se procede a lubricar los mecanismos y ajustar la caratula a su posición plana. Se realizan pruebas de funcionamiento con masa patrón las cuales son satisfactorias. Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-11-15 15:59 |  | 2025-11-15 15:59 | 2025-11-19 15:45 | 5745 | 5589 | 156 | 264927 | Media | 2025-11-15 07:52 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: el equipo muestra pesos erróneos al usarlo con paciente. actividad realizada: se realizó verificación de funcionamiento del equipo con masas patrón y los valores obtenidos se encuentran dentro del rango. al realizar prueba con paciente, se evidencia variación del peso al subir y bajar de la báscula. se procede a lubricar los mecanismos y ajustar la caratula a su posición plana. se realizan pruebas de funcionamiento con masa patrón las cuales son satisfactorias. estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Saturday | 5
121550 | CORRECTIVO | 15437281 | RUBEN DARIO SERNA ARENAS | Cable EKG Se requiere cable de EKG para el quirófano 3 |  | 1214736133 | natalia urrego lema |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 4203 | 5718 |  | NIHON KOHDEN | CSM-1501 | 1809 | 2025-11-22 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Monitor presenta señal de ECG con interferencia en las ondas Actividad realizada: Se cambiaron los latiguillos y la interferencia persistió. Se realizaron pruebas con el simulador de paciente usando los cables del servicio y los nuevos, obteniendo señal normal. Se determina que la falla es en los electrodos que colocan al paciente. Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos:No | 2025-11-18 08:06 |  | 2025-11-18 10:18 | 2025-11-18 10:48 | 30 | 0 | 30 | 264975 | Media | 2025-11-18 07:59 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: monitor presenta señal de ecg con interferencia en las ondas actividad realizada: se cambiaron los latiguillos y la interferencia persistió. se realizaron pruebas con el simulador de paciente usando los cables del servicio y los nuevos, obteniendo señal normal. se determina que la falla es en los electrodos que colocan al paciente. estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos:no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Tuesday | 1
122102 | CORRECTIVO | 1036963520 | valentina vargas lopez | Desfibrilador aparece cargar bateria Desfibrilador aparece cargar bateria en su chequeo |  | 1214736133 | natalia urrego lema |  | H6-T2 |  | DESFIBRILADOR | 444 | 3410 |  | NIHON KOHDEN | TEC-5531 | .03194 | 2025-12-13 | PENDIENTE | MAL USO |  |  | Diagnostico: El servicio reporta equipo por "batería baja" Actividad realizada: Se verifica fecha de cambio de batería (20/10/2025), se desconecta y conecta el equipo, confirmando que reconoce la conexión. Se realiza chequeo básico y las pruebas salen satisfactorias. Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-12-11 07:34 |  | 2025-12-11 07:36 | 2025-12-11 08:07 | 31 | 0 | 31 | 266282 | Media | 2025-12-11 06:33 | APROBADA |  | MAL USO | MAL USO | diagnostico: el servicio reporta equipo por "batería baja" actividad realizada: se verifica fecha de cambio de batería (20/10/2025), se desconecta y conecta el equipo, confirmando que reconoce la conexión. se realiza chequeo básico y las pruebas salen satisfactorias. estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Thursday | 3
121976 | CORRECTIVO | 1002243082 | meliza yulid rodriguez quintero | Termometro Al intentar tomar la temperatura de un paciente en reanimacion 2, el termometor presento caida accidental durante la manipulacion. Posterior a la caida, se evidencio daño visible en la sonda, especificamente fisura y ruprura en la union del cable con el modulo de la sonda, lo cual impide el uso confiable del dispositivo. El termometro si funciona al momento pero tiene la fisura. |  | 1214736133 | natalia urrego lema |  | URGENCIAS |  | TERMÓMETRO ELECTRÓNICO | 3768 | M621 |  | WELCH ALLYN | SURE TEM PLUS 692 | 20387571 | 2025-12-06 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Soporte de sonda quebrado Actividad realizada: Se reemplaza el soporte de la sonda por uno en buen estado. Se realizan pruebas de funcionamiento exitosas Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-12-03 13:05 |  | 2025-12-03 14:48 | 2025-12-03 15:43 | 55 | 0 | 55 | 265946 | Media | 2025-12-03 12:17 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: soporte de sonda quebrado actividad realizada: se reemplaza el soporte de la sonda por uno en buen estado. se realizan pruebas de funcionamiento exitosas estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Wednesday | 2
121288 | CORRECTIVO | 1040035377 | JUAN DAVID ECHEVERRI CHICA | PEDAL DE INTENSIFICADOR MALO PEDAL DE INTENSIFICADOR DE IMAGENES #1 MALO |  | 1214736133 | natalia urrego lema |  | CIRUGÍA | QUIRÓFANO 3 | INTENSIFICADOR DE IMÁGENES | 3417 | 4988 |  | SIEMENS | CIOS SELECT | 13036 | 2025-11-08 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Pedal con cables expuestos Actividad realizada: Se revisa el pedal evidenciando cables expuestos, se vuelven a soldar, se coloca termoencogible. Se deja en el servicio pendiente de prueba de funcionamiento. Se pregunta en el servicio y el personal indica que funciona correctamente. Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No Nota: actividad ejecutada el 06/11/2025, por error, no se cierra en el día correspondiente. | 2025-11-06 12:18 |  | 2025-11-06 12:21 | 2025-11-07 17:41 | 1760 | 1643 | 117 | 264399 | Media | 2025-11-06 12:13 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: pedal con cables expuestos actividad realizada: se revisa el pedal evidenciando cables expuestos, se vuelven a soldar, se coloca termoencogible. se deja en el servicio pendiente de prueba de funcionamiento. se pregunta en el servicio y el personal indica que funciona correctamente. estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no nota: actividad ejecutada el 06/11/2025, por error, no se cierra en el día correspondiente. | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Thursday | 3
120005 | CORRECTIVO | 43618021 | GLORIA CECILIA CORREA CIFUENTES | REGULADOR DE VACIO REGULARDOR DE VACIO DURANTE LA FIBRO SE LLENO EL LINER Y SUBIO SANGRE AL REGULARDOR PENDIENTE ABRIRLO PARA REVISARLOS |  | 1214736133 | natalia urrego lema |  | UCIA |  | REGULADOR DE VACÍO | 3676 | EB1676 | EB1676 | GENTEC | ANÁLOGO 882VR-300-CH-CO | 61K200600700111 | 2025-09-27 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Regulador de vacío lleno de sangre Actividad realizada: Se desarma el equipo y se limpia cada una de sus partes exhaustivamente. Luego se procede a ensamblar el equipo y realizar pruebas exitosas. Estado final: Equipo apto para el servicio Repuestos: No | 2025-09-23 14:11 |  | 2025-09-23 16:31 | 2025-09-23 17:36 | 65 | 0 | 65 | 261730 | Media | 2025-09-23 12:31 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: regulador de vacío lleno de sangre actividad realizada: se desarma el equipo y se limpia cada una de sus partes exhaustivamente. luego se procede a ensamblar el equipo y realizar pruebas exitosas. estado final: equipo apto para el servicio repuestos: no | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Tuesday | 1
120004 | CORRECTIVO | 32141002 | edna isabel perez rave | M1018 Mango laringoscopio luz con mal contacto M1018 Mango laringoscopio luz con mal contacto, por favor revizar y reparar, muchas gracias |  | 1214736133 | natalia urrego lema |  | URGENCIAS |  | LARINGOSCOPIO | 4329 | M1018 |  | WELCH ALLYN | FIBRA ÓPTICA/60814 | MAC 1, 2, 3 & 4 | 2025-09-27 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Luz intermitente en el mango al ubicar la valva Actividad realizada: Se observa humedad en el socket. Se limpia el contacto de bombillo y tapa de batería que estaban sulfatados. Se verifica el voltaje de las baterías las cuales se encontraban con el voltaje optimo para el funcionamiento. Se percibe que el bombillo no está haciendo un buen contacto en el socket por lo que se procede a poner una capa de soldadura para extender su longitud. 24-09-2025: Se evidencia que el sistema del socket presenta desgaste, ya que se debe presionar con profundidad para que encienda el bombillo y debido a esto la valva no hace un buen contacto y la luz es intermitente. No es posible reparar el socket, por lo tanto se coloca uno nuevo. Se realizan pruebas de funcionamiento exitosas. Se le da como recomendación al personal que no lo pueden dejar mojar. Estado final: Equipo apto para el servicio Repuestos: Si | 2025-09-23 14:10 |  | 2025-09-23 15:10 | 2025-09-24 08:43 | 1053 | 1009 | 44 | 261711 | Media | 2025-09-23 08:41 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: luz intermitente en el mango al ubicar la valva actividad realizada: se observa humedad en el socket. se limpia el contacto de bombillo y tapa de batería que estaban sulfatados. se verifica el voltaje de las baterías las cuales se encontraban con el voltaje optimo para el funcionamiento. se percibe que el bombillo no está haciendo un buen contacto en el socket por lo que se procede a poner una capa de soldadura para extender su longitud. 24-09-2025: se evidencia que el sistema del socket presenta desgaste, ya que se debe presionar con profundidad para que encienda el bombillo y debido a esto la valva no hace un buen contacto y la luz es intermitente. no es posible reparar el socket, por lo tanto se coloca uno nuevo. se realizan pruebas de funcionamiento exitosas. se le da como recomendación al personal que no lo pueden dejar mojar. estado final: equipo apto para el servicio repuestos: si | MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE, DESGASTE_NORMAL | ['MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE', 'DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Tuesday | 1
116827 | CORRECTIVO | 43204685 | ALEJANDRA JANETH JIMENEZ GALEANO | TERMOMETRO DE PUNZON NO ENCIENDE Termometro de punzon no enciende |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | BANCO DE SANGRE |  | TERMÓMETRO | 4446 | EB2105 | EB2105 | HALTHEN | TBT12 | 31288 | 2025-06-14 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: termómetro no enciende, no presenta botones. Actividad realizada: se intenta reemplazar los botones faltantes, no se logra abrir el equipo, se pausa la orden a espera de ayuda. el equipo no tiene reparación, se da de baja. Estado final: baja. Repuestos:no. | 2025-06-11 07:54 |  | 2025-06-11 07:54 | 2025-06-12 09:21 | 1527 | 1424 | 103 | 255149 | Media | 2025-06-11 07:52 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: termómetro no enciende, no presenta botones. actividad realizada: se intenta reemplazar los botones faltantes, no se logra abrir el equipo, se pausa la orden a espera de ayuda. el equipo no tiene reparación, se da de baja. estado final: baja. repuestos:no. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Wednesday | 2
113155 | CORRECTIVO | 1036396268 | wilfer alejandro gomez cardona | pieza de otoscopio mala Pieza de otoscopio de prepa suelta, no funciona |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | URGENCIAS |  | EQUIPO DE ÓRGANOS | 3687 | M578 |  | WELCH ALLYN | 97200-CL | M578 | 2025-03-08 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Se encuentra equipo de órganos con un componente interno fuera de este. Actividad realizada: se desarma el equipo y se procede a ubicar el equipo de órganos en su lugar correspondiente. Estado final: se encuentra en perfectas condiciones de funcionamiento. Repuestos: no. | 2025-03-03 10:24 |  | 2025-03-03 10:26 | 2025-03-03 11:54 | 88 | 0 | 88 | 248183 | Media | 2025-03-03 09:20 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: se encuentra equipo de órganos con un componente interno fuera de este. actividad realizada: se desarma el equipo y se procede a ubicar el equipo de órganos en su lugar correspondiente. estado final: se encuentra en perfectas condiciones de funcionamiento. repuestos: no. | MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Monday | 0
113970 | CORRECTIVO | 1036931520 | ANA MARIA MARTINEZ ROJAS | fonendoscopio malo Buen dia, fonendoscopio quebrado, gracias |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | UCIA |  | FONENDOSCOPIO | 3879 | EB1791 | EB1791 | PRESTIGE | HS-30J | EB1791 | 2025-03-29 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: anillo de diafragma malo. Actividad realizada: se reemplaza toda la pieza mas el anillo del diafragma. Estado final: en buen estado. Repuestos: si | 2025-03-27 07:47 |  | 2025-03-27 08:21 | 2025-03-27 10:13 | 112 | 0 | 112 | 249934 | Media | 2025-03-27 07:34 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: anillo de diafragma malo. actividad realizada: se reemplaza toda la pieza mas el anillo del diafragma. estado final: en buen estado. repuestos: si | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Thursday | 3
116634 | CORRECTIVO | 1002946584 | MABY YINETH PALACIOS APONZA | ecotone malo Buen dia. para reportar ecotone que se encuentra malo Muchas gracias |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | UMI |  | ECOTONE | 4006 | M697 | M697 | DOPPLEX HUNTLEIGH | FD3 | 21FD3PX10512720 | 2025-06-07 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Ecotone con punta reventada, sin batería. Actividad realizada: se arregla la punta, se cambian las baterías. Estado final: en condiciones de funcionamiento. Repuestos: no. | 2025-06-06 11:52 |  | 2025-06-06 13:07 | 2025-06-06 13:32 | 25 | 0 | 25 | 254830 | Media | 2025-06-06 11:44 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: ecotone con punta reventada, sin batería. actividad realizada: se arregla la punta, se cambian las baterías. estado final: en condiciones de funcionamiento. repuestos: no. | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Friday | 4
116622 | CORRECTIVO | 1040181717 | JENNY MONSALVE VASQUEZ | pesa de H2T2, presenta despegada la tapa superior pesa de H2T2, presenta despegada la tapa superior, la cual se cae cada que se utiliza |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | H2-T2 |  | BÁSCULA | 4078 | EB1907 | EB1907 | SECA | 750 REF7501017008 | 10000000750066 | 2025-06-07 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: bascula con carcasa despegada, con medición errónea. Actividad realizada: ajuste de la medición, se pega la carcasa. Estado final: en condiciones de funcionamiento. Repuestos: no. | 2025-06-06 08:35 |  | 2025-06-06 08:37 | 2025-06-06 09:36 | 59 | 0 | 59 | 254731 | Media | 2025-06-05 14:10 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: bascula con carcasa despegada, con medición errónea. actividad realizada: ajuste de la medición, se pega la carcasa. estado final: en condiciones de funcionamiento. repuestos: no. | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Friday | 4
107221 | CORRECTIVO | 1017174498 | juliana cadavid jimenez | se cambian cables de ekg se cambian cables de ekg para comprobar bradicardias de paciente, al cambiar por otros cables presenta FC estables |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2480 | 4524 |  | EDAN | IM70 | 360080-M19413340010 | 2025-01-11 | PENDIENTE | MAL USO |  |  | Diagnostico: EKG con los cables trocados. Actividad realizada: Se comprueba funcionamiento y el cable ekg no muestra señal, esto debido a que los latiguillos están ubicados incorrectamente. Se ubican en su punto y se pintan los lugares correctos para guía del personal asistencial. Estado final: Cable EKG en buen estado entregado al servicio. Repuestos: no | 2025-01-07 07:37 |  | 2025-01-07 10:12 | 2025-01-07 10:30 | 18 | 0 | 18 | 243983 | Media | 2025-01-05 18:43 | APROBADA |  | MAL USO | MAL USO | diagnostico: ekg con los cables trocados. actividad realizada: se comprueba funcionamiento y el cable ekg no muestra señal, esto debido a que los latiguillos están ubicados incorrectamente. se ubican en su punto y se pintan los lugares correctos para guía del personal asistencial. estado final: cable ekg en buen estado entregado al servicio. repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Tuesday | 1
116554 | CORRECTIVO | 1001416339 | yolima janeth gallego montoya | cama mala cama del cubículo numero 10 no funcionan paneles laterales. |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | UCIA |  | CAMA ELÉCTRICA | 4818 | 6229 |  | DOMETAL - MUBI | LYNIX ESSENTIAL | 107958 | 2025-06-07 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: panel de control inoperante. Actividad realizada: -Inicialmente, se realiza verificación de cada una de las funciones del panel de control, verificación de las conexiones pero cama no ejerce movimiento, fuera de servicio, requiere mantenimiento con proveedor. -En otra instancia, se realiza nuevamente revisión y se encuentra cable de baranda desconectados, se proceden a conectar y el equipo realiza todos sus movimientos. Estado final: equipo funciona correctamente. Repuestos: no. | 2025-06-04 10:06 |  | 2025-06-04 10:11 | 2025-06-04 10:39 | 27 | 0 | 27 | 254602 | Media | 2025-06-04 09:29 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: panel de control inoperante. actividad realizada: -inicialmente, se realiza verificación de cada una de las funciones del panel de control, verificación de las conexiones pero cama no ejerce movimiento, fuera de servicio, requiere mantenimiento con proveedor. -en otra instancia, se realiza nuevamente revisión y se encuentra cable de baranda desconectados, se proceden a conectar y el equipo realiza todos sus movimientos. estado final: equipo funciona correctamente. repuestos: no. | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Wednesday | 2
122112 | CORRECTIVO | 1036955981 | omaira castaño osorio | no influsa correctamente buenos dias para reportar infusor disfuncional no insufla adecuadamete muchas gracias |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | UCIP |  | INFUSOR | 4359 | EB2072 | EB2072 | RIESTER | MANUAL | 2105022462 | 2025-12-13 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: El servicio reporta aparente mal funcionamiento del equipo Actividad realizada: Se realiza pruebas funcionales, se verifica estado de manómetro, se verifican posibles fugas y el equipo funciona correctamente Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: NO | 2025-12-11 09:32 |  | 2025-12-11 11:02 | 2025-12-11 12:08 | 66 | 0 | 66 | 266299 | Media | 2025-12-11 09:24 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: el servicio reporta aparente mal funcionamiento del equipo actividad realizada: se realiza pruebas funcionales, se verifica estado de manómetro, se verifican posibles fugas y el equipo funciona correctamente estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Thursday | 3
123075 | CORRECTIVO | 1007291662 | alejandra montoya vergara | FLUJOMETRO 136, NO CARGA CORRECTAMENTE EL OXIGENO FLUJOMETRO 136, NO CARGA CORRECTAMENTE EL OXIGENO |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | H2-T1 | PUESTO DE ENFERMERÍA | FLUJÓMETRO | 1571 | 136 |  | AMVEX | SENCILLO | FMAO06906GN | 2025-12-20 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: No carga correctamente el oxígeno Actividad realizada: Se realizan pruebas de funcionamiento y se mide la carga de oxígeno (información adjunta) Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: NO VERIFICACIÓN DE FLUJO Programado Medido Error 0 0 0 5 4.77 0.23 10 9.53 0.47 15 14.49 0.51 | 2025-12-15 07:37 |  | 2025-12-15 08:43 | 2025-12-15 09:47 | 65 | 0 | 65 | 266424 | Media | 2025-12-14 06:45 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: no carga correctamente el oxígeno actividad realizada: se realizan pruebas de funcionamiento y se mide la carga de oxígeno (información adjunta) estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no verificación de flujo programado medido error 0 0 0 5 4.77 0.23 10 9.53 0.47 15 14.49 0.51 | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Monday | 0
114036 | CORRECTIVO | 1040184438 | ANDREA BEDOYA MONTOYA | Flujometro 136 Buenas noches para reportar el flujometro # 136 ya que se encuentra con mal funcionamiento, a la hora de adaptarlo cuando se gradúa esta se vuelve a bajar, no permitiendo el fujo del oxigeno, gracias |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | H2-T1 |  | FLUJÓMETRO | 1571 | 136 |  | AMVEX | SENCILLO | FMAO06906GN | 2025-04-05 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: reportan supuesta falla en el flujo de oxígeno. Actividad realizada: revisión de funcionamiento, comparación mediante flujómetro patrón, revisión de componentes. Estado final: equipo en condiciones de funcionamiento. Repuestos: no. | 2025-03-31 08:41 |  | 2025-03-31 08:41 | 2025-03-31 09:30 | 48 | 0 | 48 | 250109 | Media | 2025-03-29 21:55 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: reportan supuesta falla en el flujo de oxígeno. actividad realizada: revisión de funcionamiento, comparación mediante flujómetro patrón, revisión de componentes. estado final: equipo en condiciones de funcionamiento. repuestos: no. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Monday | 0
116682 | CORRECTIVO | 1001652697 | yamile tatiana henao gomez | MEDIDOR DE TEMPERATURA PRESENTA CAIDA esta em h2t2, el termometro digital, de la humedad, no muestra ningun dato, gracias |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | H2-T2 |  | TERMOHIGRÓMETRO | 1747 | EB0297 | EB0297 | DIGITAL | HTC-2 |  | 2025-06-14 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: se reporta termohigrómetro con supuestos problemas para mostrar valores en el display. Actividad realizada: se verifica estado externo e interno del termohigrómetro, Estado final: en condiciones de funcionamiento. Repuestos: no. | 2025-06-09 09:29 |  | 2025-06-09 10:13 | 2025-06-09 10:46 | 33 | 0 | 33 | 254936 | Media | 2025-06-09 09:10 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: se reporta termohigrómetro con supuestos problemas para mostrar valores en el display. actividad realizada: se verifica estado externo e interno del termohigrómetro, estado final: en condiciones de funcionamiento. repuestos: no. | FALTA_CAPACITACION | ['FALTA_CAPACITACION'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Monday | 0
113121 | CORRECTIVO | 39188837 | luz adiela tobon marulanda | flujometro 291 no esta funcional. para solicitar el arregló y evaluación del correcto funcionalmente del flujometro numero 291 y gracias |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | H2-T2 |  | FLUJÓMETRO | 1713 | 291 |  | AMVEX | SENCILLO | FMAO06930GN | 2025-03-08 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: tubo de acrílico roto. Actividad realizada: se cierran las fisuras mediante pegamento. Estado final: ahora está en funcionamiento normal. Repuestos: no. | 2025-03-03 07:37 |  | 2025-03-03 13:01 | 2025-03-03 14:22 | 81 | 19 | 62 | 248133 | Media | 2025-03-02 02:42 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: tubo de acrílico roto. actividad realizada: se cierran las fisuras mediante pegamento. estado final: ahora está en funcionamiento normal. repuestos: no. | MAL_TRATO_FISICO, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Monday | 0
116662 | CORRECTIVO | 1035973207 | sebastian torres clavijo | Termohidrogeno no funciona Termohidrogeno del quirofano #1 no esta funcional, no enciende y no muetra ninguna lectura. UBICACION: Queda en ingresos VIP |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | CIRUGÍA | QUIRÓFANO 1 | TERMOHIGRÓMETRO | 4407 | EB2084 | EB2084 | BIOTELECTRONICA | TH-02 | JH8308 | 2025-06-14 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: termohigrómetro no enseña ninguna lectura, pantalla y tarjetas desprendidas, cables arrancados. Actividad realizada: se aplica soldadura sobre los cables y las conexiones, se organiza la pantalla y la tarjeta junto con sus conectores. Estado final: en condiciones de funcionamiento. Repuestos: no. | 2025-06-09 07:34 |  | 2025-06-09 07:44 | 2025-06-09 09:20 | 96 | 0 | 96 | 254918 | Media | 2025-06-09 00:25 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: termohigrómetro no enseña ninguna lectura, pantalla y tarjetas desprendidas, cables arrancados. actividad realizada: se aplica soldadura sobre los cables y las conexiones, se organiza la pantalla y la tarjeta junto con sus conectores. estado final: en condiciones de funcionamiento. repuestos: no. | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Monday | 0
111910 | CORRECTIVO | 1001447448 | carolina morales estrada | interface de la linea arterial mala "dientes" de interface de la linea arterial torcidos. gracias: ) |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | UCIA | CUBICULO 6 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1040 | 3816 |  | NIHON KOHDEN | BSM-3763-Q01 | 7901 | 2025-02-15 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: pines de la terminal arterial torcidos por mal trato. Actividad realizada: enderezar los pines y hacer una limpieza del cable Estado final: En condiciones de funcionamiento. Repuestos: No. | 2025-02-14 07:39 |  | 2025-02-14 07:52 | 2025-02-14 10:02 | 130 | 99 | 31 | 246826 | Media | 2025-02-14 06:48 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: pines de la terminal arterial torcidos por mal trato. actividad realizada: enderezar los pines y hacer una limpieza del cable estado final: en condiciones de funcionamiento. repuestos: no. | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Friday | 4
112661 | CORRECTIVO | 1036425118 | ANDREY CAMILO GAVIRIA SOTO | Sensor de termohigrometro malo Cordial saludo. Solicito amablemente su apoyo con el cambio del sensor del termohigrometro ubicado en el acopio de residuos peligrosos ya que esta cortado. Muchas gracias. |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  |  |  | TERMOHIGRÓMETRO | 2396 | EB1162 | EB1162 | BIOTELECTRONICA | HTC-2 | JH3894 | 2025-02-22 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: falta de sensor de temperatura, fue arrancado, además la carcasa está en mal estado, puntos de soldadura despegados en el sistema interno. Actividad realizada: se soldó los contactos despegados, se cambia el sensor de temperatura y se cambia la carcasa. Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento. Repuestos: no. | 2025-02-19 16:09 |  | 2025-02-19 16:28 | 2025-02-20 09:34 | 1026 | 853 | 173 | 247261 | Media | 2025-02-19 14:04 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: falta de sensor de temperatura, fue arrancado, además la carcasa está en mal estado, puntos de soldadura despegados en el sistema interno. actividad realizada: se soldó los contactos despegados, se cambia el sensor de temperatura y se cambia la carcasa. estado final: en buenas condiciones de funcionamiento. repuestos: no. | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Wednesday | 2
111339 | CORRECTIVO | 1036932398 | esneyder alexander garcia garcia | Avería Termohigrómetro EB1011 Cordial saludo, Reporto avería del termohigrómetro EB1011. Gracias por su atención |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | TERMOHIGRÓMETRO | 1850 | EB1011 | EB1011 | BIOTELECTRONICA | HTC-2 | JH3641 | 2025-02-15 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Pérdida de conexiones internas por caída y desconexión de pantalla. Actividad realizada: Soldadura de puntos desconectados. Estado final: en condiciones de funcionamiento. Repuestos: no. | 2025-02-11 15:09 |  | 2025-02-11 16:44 | 2025-02-11 17:32 | 48 | 0 | 48 | 246639 | Media | 2025-02-11 13:41 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: pérdida de conexiones internas por caída y desconexión de pantalla. actividad realizada: soldadura de puntos desconectados. estado final: en condiciones de funcionamiento. repuestos: no. | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Tuesday | 1
113878 | CORRECTIVO | 1001535220 | SOLANLLY LOPEZ ALZATE | termometro disfuncional Buenos días, como están solicito revisión de termómetro el cual se encuentra malo |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | H2-T1 |  | TERMÓMETRO ELECTRÓNICO | 1989 | EB1128 | EB1128 | COVIDIEN | FILAC 3000 | A1368664X | 2025-03-29 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: se evidencia maltrato en el equipo, la carcasa está reventada, los botones no funcionan, al momento de realizar el cambio de todo el sistema interno y la pantalla a otra carcasa que se encuentre funcional se revienta el cablde de datos flex, por lo que tambien hubo que hacer cambio a la pantalla por una de repuesto del taller. Actividad realizada: se cambia la carcasa por una que posea los botones funcionales, se busca una pantalla de equipos pasados que fueron dados de baja y se cambia la pantalla. Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento. Repuestos: no. | 2025-03-25 07:39 |  | 2025-03-25 07:40 | 2025-03-25 10:35 | 175 | 0 | 175 | 249745 | Media | 2025-03-25 06:44 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: se evidencia maltrato en el equipo, la carcasa está reventada, los botones no funcionan, al momento de realizar el cambio de todo el sistema interno y la pantalla a otra carcasa que se encuentre funcional se revienta el cablde de datos flex, por lo que tambien hubo que hacer cambio a la pantalla por una de repuesto del taller. actividad realizada: se cambia la carcasa por una que posea los botones funcionales, se busca una pantalla de equipos pasados que fueron dados de baja y se cambia la pantalla. estado final: en buenas condiciones de funcionamiento. repuestos: no. | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Tuesday | 1
107151 | CORRECTIVO | 1036932398 | esneyder alexander garcia garcia | equipo averiado Cordial saludo, Por medio de la presente reportó el equipo EB1011 (Termo higrómetro de la farmacia de urgencias), el cual se cae y deja de funcionar. Gracias por la atención |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | TERMOHIGRÓMETRO | 1850 | EB1011 | EB1011 | BIOTELECTRONICA | HTC-2 | JH3641 | 2025-01-04 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Termohigrómetro no funciona debido a caída. Actividad realizada: Se evidencia partes internas desajustadas. Se acomodan nuevamente en su lugar, se ensambla de nuevo y el equipo funciona correctamente. Estado final: Termohigrómetro funcional entregado al servicio. Repuestos: no | 2025-01-02 08:42 |  | 2025-01-02 08:57 | 2025-01-02 09:47 | 49 | 33 | 16 | 243807 | Media | 2025-01-02 08:31 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: termohigrómetro no funciona debido a caída. actividad realizada: se evidencia partes internas desajustadas. se acomodan nuevamente en su lugar, se ensambla de nuevo y el equipo funciona correctamente. estado final: termohigrómetro funcional entregado al servicio. repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Thursday | 3
113196 | CORRECTIVO | 1036931520 | ANA MARIA MARTINEZ ROJAS | fonendo sin oliva Buen día, fonendoscopio sin oliva. |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | UCIA |  | FONENDOSCOPIO | 696 |  | EB0529 | LORD | ADULTO | UCEA11 | 2025-03-08 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: falta dfe una oliva. Actividad realizada: se le pone una oliva del taller. Estado final: en condiciones de funcionamiento. Repuestos: no. | 2025-03-04 07:32 |  | 2025-03-04 07:34 | 2025-03-04 08:00 | 26 | 0 | 26 | 248217 | Media | 2025-03-03 13:53 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: falta dfe una oliva. actividad realizada: se le pone una oliva del taller. estado final: en condiciones de funcionamiento. repuestos: no. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Tuesday | 1
122024 | CORRECTIVO | 1036936369 | DIANA CRISTINA GARCIA FLOREZ | fonendoscopio sin olvia Buenos días se reporta el fonendoscopio del consultorio 1 se le cayo y se le perdio una oliva. Gracias |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | RADIOTERAPIA |  | FONENDOSCOPIO | 688 |  | EB0821 | LORD | ADULTO LUJO | EB0821 | 2025-12-06 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Nota: no se realiza gestión oportuna al abrir o cerrar GT, se finaliza a las 10:10 Diagnostico: Oliva perdida por caída Actividad realizada: Se adapta oliva en buen estado Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: NO | 2025-12-05 09:04 |  | 2025-12-05 09:43 | 2025-12-05 13:35 | 232 | 0 | 232 | 266067 | Media | 2025-12-05 08:56 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | nota: no se realiza gestión oportuna al abrir o cerrar gt, se finaliza a las 10:10 diagnostico: oliva perdida por caída actividad realizada: se adapta oliva en buen estado estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Friday | 4
116555 | CORRECTIVO | 75101361 | andres conrado garces rios | infusor malo se desinfla |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | UCIA |  | INFUSOR | 854 |  | EB1007 | RIESTER | MANUAL | 171022009 | 2025-06-07 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Se reporta infusor con supuesto problema de funcionamiento. Actividad realizada: se evalúa cada uno de los componentes del infusor, se concluye que el dispositivo no presenta problemas. Estado final: en condiciones de funcionamiento. Repuestos: no. | 2025-06-04 10:07 |  | 2025-06-04 10:39 | 2025-06-04 11:02 | 23 | 0 | 23 | 254605 | Media | 2025-06-04 09:53 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: se reporta infusor con supuesto problema de funcionamiento. actividad realizada: se evalúa cada uno de los componentes del infusor, se concluye que el dispositivo no presenta problemas. estado final: en condiciones de funcionamiento. repuestos: no. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Wednesday | 2
116725 | CORRECTIVO | 1040039416 | yohana andrea duque castaño | INFUSOR MALO Por favor arreglar influsor |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | UCIA | CUBICULO 2 | INFUSOR | 854 |  | EB1007 | RIESTER | MANUAL | 171022009 | 2025-06-14 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: se reporta supuesto mal funcionamiento en el infusor. Actividad realizada: se revisa el estado de cada una de las partes, se hace pruebas de funcionamiento y pruebas de fugas en el manómetro, pera, válvulas y cámara de aire. Estado final: en condiciones de funcionamiento. Repuestos: no. | 2025-06-10 07:35 |  | 2025-06-10 08:17 | 2025-06-10 09:35 | 78 | 0 | 78 | 255021 | Media | 2025-06-10 02:51 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: se reporta supuesto mal funcionamiento en el infusor. actividad realizada: se revisa el estado de cada una de las partes, se hace pruebas de funcionamiento y pruebas de fugas en el manómetro, pera, válvulas y cámara de aire. estado final: en condiciones de funcionamiento. repuestos: no. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Tuesday | 1
116480 | CORRECTIVO | 1002946584 | MABY YINETH PALACIOS APONZA | Pesa bebés de quirofano no enciende Buenos dias se reporta la pesa bebes de quirofano que no enciende. Se ubican bien las 4 bases pero no enciende. se reporta gracias |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | UMI |  | BALANZA ELECTRÓNICA | 97 | 3698 |  | SECA | 334 PORTÁTIL | 5334337145432 | 2025-06-07 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: balanza con supuesto problema para pesar. Actividad realizada: se verifica el estado de las baterías y cada una de las funciones y partes de la balanza, sin encontrar ningún problema. Estado final: en condiciones de funcionamiento. Repuestos: no. | 2025-06-03 07:53 |  | 2025-06-03 11:46 | 2025-06-03 11:59 | 13 | 0 | 13 | 254459 | Media | 2025-06-03 06:43 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: balanza con supuesto problema para pesar. actividad realizada: se verifica el estado de las baterías y cada una de las funciones y partes de la balanza, sin encontrar ningún problema. estado final: en condiciones de funcionamiento. repuestos: no. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Tuesday | 1
115364 | CORRECTIVO | 1006739793 | ANA SOFIA BARROS CHURTA | cable pelado CABLE DEL TERMOMETRO DESGASTADO, PLACA BORRADA |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | H6-T2 |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-05-10 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: se reporta equipo con supuesto daño en el cable. Actividad realizada: al llegar al servicio No encuentran el equipo reportado, por lo que no es posible realizarle el mantenimiento correctivo. Estado final: NA. Repuestos: no. | 2025-05-05 12:07 |  | 2025-05-05 14:46 | 2025-05-05 15:10 | 24 | 0 | 24 | 252504 | Media | 2025-05-05 01:09 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: se reporta equipo con supuesto daño en el cable. actividad realizada: al llegar al servicio no encuentran el equipo reportado, por lo que no es posible realizarle el mantenimiento correctivo. estado final: na. repuestos: no. | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Monday | 0
111911 | CORRECTIVO | 1041326140 | MAGNOLIA ISABEL CASTAÑO GALLEGO | Error de vacio Equipo saca error de vacio, queda fuera de servicio, pendiente cambio de repuesto |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | UCIP |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-02-15 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Se va al servicio y se verifica que el problema reportado es un escudo de vacío lo cual corresponde a ambiente físico, se informa en el servicio que reporten al área correspondiente. | 2025-02-14 07:39 |  | 2025-02-14 10:02 | 2025-02-14 10:18 | 16 | 0 | 16 | 246835 | Media | 2025-02-14 07:29 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | se va al servicio y se verifica que el problema reportado es un escudo de vacío lo cual corresponde a ambiente físico, se informa en el servicio que reporten al área correspondiente. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Friday | 4
114409 | CORRECTIVO | 39456958 | edna liliana cardozo zapata | infusor malo infusor que se desinfla compresión en cubículo 8 |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | UCIA |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-04-12 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: se reporta supuesto infusor con mal funcionamiento. Actividad realizada: al ir a buscarlo al servicio, no se encuentra. Estado final: NA. Repuestos: no. | 2025-04-09 07:32 |  | 2025-04-09 07:34 | 2025-04-09 09:17 | 103 | 54 | 49 | 250831 | Media | 2025-04-08 17:22 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: se reporta supuesto infusor con mal funcionamiento. actividad realizada: al ir a buscarlo al servicio, no se encuentra. estado final: na. repuestos: no. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Wednesday | 2
114942 | CORRECTIVO | 1018376728 | TATIANA GARCIA ZAPATA | infusor malo infusor malo |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | UCIA |  | INFUSOR | 3105 | EB1401 |  | RIESTER | MANUAL | 190320162 | 2025-04-26 | PENDIENTE | MANTENIMIENTO |  |  | Diagnostico: infusor con fugas. Actividad realizada: se realizan pruebas de fugas, se encuentran fugas en la camara de aire y en el manometro, se parcha la camara de aire y se sella la fuga del manomentro con sintesolda. Estado final: en condiciones de funcionamiento. Repuestos: no. | 2025-04-25 10:48 |  | 2025-04-25 10:52 | 2025-04-25 14:14 | 203 | 58 | 145 | 251989 | Media | 2025-04-25 10:48 | APROBADA |  | MANTENIMIENTO | OTROS | diagnostico: infusor con fugas. actividad realizada: se realizan pruebas de fugas, se encuentran fugas en la camara de aire y en el manometro, se parcha la camara de aire y se sella la fuga del manomentro con sintesolda. estado final: en condiciones de funcionamiento. repuestos: no. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Friday | 4
114311 | CORRECTIVO | 1036952975 | DANIELA ALEJANDRA FRANCO GIRALDO | flujometro con fuga flujometro con fuga |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | UCIP |  | FLUJÓMETRO | 1637 | 212 |  | AMVEX | SENCILLO | FMAO20177CK | 2025-04-12 | PENDIENTE | MANTENIMIENTO |  |  | Diagnostico: Flujómetro con fuga, tubo exterior roto, acople a escudo con fuga. Actividad realizada: se cubre la fuga pegando la parte rota del flujómetro primero con pegamento, luego se refuerza con sintesolda, se retira el acople y se le añade teflón para cumplir la función de empaque y que no se escape el oxígeno. Al ver que sigue con fuga a pesar de realizar el proceso 2 veces, se pega el tubo exterior al cuerpo con sintesolda. Estado final: en condiciones de funcionamiento. Repuestos: no. | 2025-04-07 07:34 |  | 2025-04-07 09:26 | 2025-04-07 11:29 | 124 | 0 | 124 | 250591 | Media | 2025-04-05 23:25 | APROBADA |  | MANTENIMIENTO | OTROS | diagnostico: flujómetro con fuga, tubo exterior roto, acople a escudo con fuga. actividad realizada: se cubre la fuga pegando la parte rota del flujómetro primero con pegamento, luego se refuerza con sintesolda, se retira el acople y se le añade teflón para cumplir la función de empaque y que no se escape el oxígeno. al ver que sigue con fuga a pesar de realizar el proceso 2 veces, se pega el tubo exterior al cuerpo con sintesolda. estado final: en condiciones de funcionamiento. repuestos: no. | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Monday | 0
114457 | CORRECTIVO | 43855629 | martha eugenia arias vergara | BASCULA PARA CALIBRAR BASCULA PARA CALOBRAR |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | SOMER HOGAR |  | BÁSCULA DIGITAL | 3962 | EB1848 | EB1848 | DETECTO | SLIMTALK XL | 8200000211018920 | 2025-04-12 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: se reporta bascula con supuesta falla para dar el peso. Actividad realizada: se verifica la medida dada por la bascula mediante pesas, se limpia la báscula y se verifica el estado de las baterías. Estado final: en condiciones de funcionamiento. Repuestos: no. | 2025-04-09 16:38 |  | 2025-04-09 16:39 | 2025-04-09 16:59 | 20 | 0 | 20 | 250923 | Media | 2025-04-09 16:19 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: se reporta bascula con supuesta falla para dar el peso. actividad realizada: se verifica la medida dada por la bascula mediante pesas, se limpia la báscula y se verifica el estado de las baterías. estado final: en condiciones de funcionamiento. repuestos: no. | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Wednesday | 2
114044 | CORRECTIVO | 1026140695 | juan camilo angel munera | selladora de pedal (CAM) mala |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | SELLADORA HORIZONTAL DE PEDAL | 3289 | M533 | M533 | CITALSA | PFS-F450 | 21801010 | 2025-04-05 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: no calienta, no sella. Actividad realizada: revisión de funcionamiento, de sus partes, se encuentra switch en posición incorrecta al verificar esto, se reacomoda el switch. Estado final: en condiciones de funcionamiento. Repuestos: no. | 2025-03-31 10:19 |  | 2025-03-31 10:57 | 2025-03-31 11:40 | 44 | 0 | 44 | 250147 | Media | 2025-03-31 09:35 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: no calienta, no sella. actividad realizada: revisión de funcionamiento, de sus partes, se encuentra switch en posición incorrecta al verificar esto, se reacomoda el switch. estado final: en condiciones de funcionamiento. repuestos: no. | MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Monday | 0
114459 | CORRECTIVO | 43855629 | martha eugenia arias vergara | BASCULA EN MAL ESTADO BASCULA DESCALIBRADA |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | SOMER HOGAR |  | BÁSCULA DIGITAL | 2813 | EB1275 | EB1275 | DETECTO | SLIMPRO | SO00000180814558 | 2025-04-12 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: se reporta bascula con supuesto problema para dar el peso. Actividad realizada: se verifica la medición de la báscula mediante pesas, se limpia el dispositivo, se verifica el estado de las baterías y se cambian por unas nuevas. Estado final: en condiciones de funcionamiento. Repuestos: no. | 2025-04-09 16:49 |  | 2025-04-09 17:04 | 2025-04-09 17:29 | 25 | 0 | 25 | 250925 | Media | 2025-04-09 16:25 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: se reporta bascula con supuesto problema para dar el peso. actividad realizada: se verifica la medición de la báscula mediante pesas, se limpia el dispositivo, se verifica el estado de las baterías y se cambian por unas nuevas. estado final: en condiciones de funcionamiento. repuestos: no. | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Wednesday | 2
116476 | CORRECTIVO | 35525955 | ANDREA YANETH MORENO SALAZAR | Infusor que se desinfla Infusor que se desinfla |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | UCIP |  | INFUSOR | 3105 | EB1401 |  | RIESTER | MANUAL | 190320162 | 2025-06-07 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: se reporta supuesto mal funcionamiento del infusor. Actividad realizada: se revisa funcionamiento, retención del aire en la cámara, se hace inspección de las partes del infusor verificando posibles fugas. Estado final: en condiciones de funcionamiento. Repuestos: no. | 2025-06-03 07:50 |  | 2025-06-03 13:07 | 2025-06-03 14:08 | 60 | 0 | 60 | 254442 | Media | 2025-06-02 06:29 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: se reporta supuesto mal funcionamiento del infusor. actividad realizada: se revisa funcionamiento, retención del aire en la cámara, se hace inspección de las partes del infusor verificando posibles fugas. estado final: en condiciones de funcionamiento. repuestos: no. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Tuesday | 1
113281 | CORRECTIVO | 1036932398 | esneyder alexander garcia garcia | Selladora EB1463 Cordial saludo, Por medio de la presente solicito mantenimiento correctivo del selladora EB1463 Gracias por el apoyo |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | SELLADORA | 3175 | EB1463 | EB1463 | KF | KF-300H | EB1463 | 2025-03-08 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: reportan supuesta falla del equipo. Actividad realizada: se realizan varias pruebas de funcionamiento encontrando que el equipo funciona correctamente. Estado final: equipo funcional. Repuestos: no. | 2025-03-04 16:32 |  | 2025-03-04 16:32 | 2025-03-04 17:11 | 39 | 0 | 39 | 248308 | Media | 2025-03-04 14:29 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: reportan supuesta falla del equipo. actividad realizada: se realizan varias pruebas de funcionamiento encontrando que el equipo funciona correctamente. estado final: equipo funcional. repuestos: no. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Tuesday | 1
116667 | CORRECTIVO | 1037237706 | MARIA FERNANDA USME SANCHEZ | saturador el saturador del monitor 5149 no funciona. gracias |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | SALA VIP |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3713 | 5149 |  | EDAN | IM70 | 360080-M21119570008 | 2025-06-14 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: se reporta supuesta falla en la pinza del monitor 5149. Actividad realizada: se hacen pruebas de funcionamiento de la pinza y del monitor, no se encuentra falla alguna. Estado final: en condiciones de funcionamiento. Repuestos: no. | 2025-06-09 09:08 |  | 2025-06-09 09:38 | 2025-06-09 10:13 | 35 | 0 | 35 | 254933 | Media | 2025-06-09 08:57 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: se reporta supuesta falla en la pinza del monitor 5149. actividad realizada: se hacen pruebas de funcionamiento de la pinza y del monitor, no se encuentra falla alguna. estado final: en condiciones de funcionamiento. repuestos: no. | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Monday | 0
114401 | CORRECTIVO | 1038415273 | maria cristina ospina duque | termometro Buenas tardes En ocasiones el termometro no prende, por favor revisar Gracias |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | H6-T2 |  | TERMÓMETRO ELECTRÓNICO | 3589 | EB1614 | EB1614 | COVIDIEN | FILAC 3000 | A1565932X | 2025-04-12 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: se reporta supuesta falla en el encendido del equipo. Actividad realizada: revisión de funcionamiento. Estado final: en condiciones de funcionamiento. Repuestos: no. | 2025-04-08 13:02 |  | 2025-04-08 13:03 | 2025-04-08 14:16 | 73 | 0 | 73 | 250793 | Media | 2025-04-08 12:50 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: se reporta supuesta falla en el encendido del equipo. actividad realizada: revisión de funcionamiento. estado final: en condiciones de funcionamiento. repuestos: no. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Tuesday | 1
117301 | CORRECTIVO | 1026135123 | leidy johana roman zapata | Infusor dañado |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | UCIA |  | INFUSOR | 3014 | EB1383 |  | RIESTER | MANUAL | 200223947 | 2025-06-28 | PENDIENTE | MANTENIMIENTO |  |  | Diagnostico: infusor con camara de aire con fuga. Actividad realizada: se cambia la camara de aire por una nueva. Estado final: en condiciones de funcionamiento. Repuestos: si. | 2025-06-24 07:38 |  | 2025-06-24 07:41 | 2025-06-24 08:43 | 62 | 0 | 62 | 255865 | Media | 2025-06-22 06:55 | APROBADA |  | MANTENIMIENTO | OTROS | diagnostico: infusor con camara de aire con fuga. actividad realizada: se cambia la camara de aire por una nueva. estado final: en condiciones de funcionamiento. repuestos: si. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Tuesday | 1
114350 | CORRECTIVO | 1036932398 | esneyder alexander garcia garcia | CAVA EB0842 Cordial saludo, Reporto que el termómetro de la CAVA EB0842 no esta tomando temperatura Gracias por el apoyo |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | TERMÓMETRO DE NEVERA DE TRANSPORTE | 1819 | EB0842 | EB0842 | ESTRA | NEVERA 42LT | 04-1422-5544 | 2025-04-12 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Termómetro malo. Actividad realizada: se verifica el estado del termómetro, al ver que el problema no es por baterías y el termómetro censa valores aleatorios se decide cambiar este por uno nuevo. Estado final: en condiciones de funcionamiento. Repuestos: si | 2025-04-07 14:54 |  | 2025-04-07 16:13 | 2025-04-07 16:53 | 40 | 0 | 40 | 250665 | Media | 2025-04-07 11:55 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: termómetro malo. actividad realizada: se verifica el estado del termómetro, al ver que el problema no es por baterías y el termómetro censa valores aleatorios se decide cambiar este por uno nuevo. estado final: en condiciones de funcionamiento. repuestos: si | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Monday | 0
116175 | CORRECTIVO | 1005720343 | daniela pardo correa | esta mal calibrado esta mal calibrado |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | URGENCIAS |  | REGULADOR DE OXÍGENO | 5193 | EB2533 | EB2533 | GENTEC | 230M-15 | 61K-20090455-041 | 2025-05-31 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Aguja del manómetro de la bala en posición anormal. Actividad realizada: equipo se encuentra en garantía, se realiza trámite con el área correspondiente. Estado final: Repuestos: | 2025-05-26 15:32 |  | 2025-05-26 15:35 | 2025-05-26 16:01 | 26 | 0 | 26 | 254042 | Media | 2025-05-26 15:25 | REALIZADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: aguja del manómetro de la bala en posición anormal. actividad realizada: equipo se encuentra en garantía, se realiza trámite con el área correspondiente. estado final: repuestos: | MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Monday | 0
110445 | CORRECTIVO | 1020454274 | catalina cadavid tobon | Termómetro malo Nevera EB1835 # 4 de transporte de hemocomponentes del Servicio de transfusión no registra temperatura. |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | BANCO DE SANGRE |  | TERMÓMETRO | 3948 | EB1835 | EB1835 | ESTRA | NEVERA 5LT | 04-1422-7298 | 2025-02-08 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Contactos de las baterías sulfatados. Actividad realizada: Limpieza general del dispositivo y de los contactos. Estado final: en condiciones de funcionamiento. Repuestos: no. | 2025-02-07 07:36 |  | 2025-02-07 07:39 | 2025-02-07 08:13 | 33 | 0 | 33 | 246368 | Media | 2025-02-07 05:25 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: contactos de las baterías sulfatados. actividad realizada: limpieza general del dispositivo y de los contactos. estado final: en condiciones de funcionamiento. repuestos: no. | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Friday | 4
113199 | CORRECTIVO | 1038418015 | ANGIE MELISSA PEREA MOSQUERA | INFUSOR MALO Buenos dia Infusor no insufla Muchas gracias |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | UCIA |  | INFUSOR | 3106 | EB1402 |  | RIESTER | MANUAL | 190722708 | 2025-03-08 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: el infusor se encuentra con el sistema del manómetro suelto debido a que se soltó un tornillo Actividad realizada: se asegura el sistema con el tornillo, se organiza la aguja que estaba suelta. Estado final: en condiciones optimas de funcionamiento. Repuestos: no. | 2025-03-04 07:55 |  | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 08:37 | 37 | 0 | 37 | 248238 | Media | 2025-03-04 00:53 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: el infusor se encuentra con el sistema del manómetro suelto debido a que se soltó un tornillo actividad realizada: se asegura el sistema con el tornillo, se organiza la aguja que estaba suelta. estado final: en condiciones optimas de funcionamiento. repuestos: no. | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Tuesday | 1
115369 | CORRECTIVO | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS | Equipo no realiza lectura de temperatura |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | BIOMÉDICA |  | TERMÓMETRO INFRAROJO | 3177 | EB1465 |  | CONTEC | TP500 | 20051103311 | 2025-05-10 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: termómetro no censa temperatura. Actividad realizada: soldadura a pulsador del gatillo, limpieza del equipo en su tarjeta electrónica. Estado final: en condiciones de funcionamiento. Repuestos: no. | 2025-05-05 15:29 |  | 2025-05-06 10:15 | 2025-05-06 11:38 | 83 | 5 | 78 |  |  |  | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: termómetro no censa temperatura. actividad realizada: soldadura a pulsador del gatillo, limpieza del equipo en su tarjeta electrónica. estado final: en condiciones de funcionamiento. repuestos: no. | MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Monday | 0
114351 | CORRECTIVO | 1036932398 | esneyder alexander garcia garcia | Termómetro malo Cordial saludo, Reporto que el termómetro de la CAVA EB0843 no esta tomando temperatura Gracias por el apoyo |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | TERMÓMETRO DE NEVERA DE TRANSPORTE | 1820 | EB0843 | EB0843 | ESTRA | NEVERA 42LT | 04-1422-5542 | 2025-04-12 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: termómetro malo Actividad realizada: cambio de termómetro. Estado final: en condiciones de funcionamiento Repuestos: si. | 2025-04-07 14:55 |  | 2025-04-07 16:53 | 2025-04-07 17:32 | 39 | 0 | 39 | 250664 | Media | 2025-04-07 11:54 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: termómetro malo actividad realizada: cambio de termómetro. estado final: en condiciones de funcionamiento repuestos: si. | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Monday | 0
114522 | CORRECTIVO | 1053843661 | laura vallejo idarraga | GLUCOMETRO NO FUNCIONA GLUCOMETRO NO FUNCIONA, SALE ERROR |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | UCIN | [8 empty] | 2025-04-12 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-04-11 13:04 | [6 empty] | 251106 | Media | 2025-04-11 11:20 | DESCARTADA | Equipo debe ser reportado al laboratorio. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Friday | 4
116691 | CORRECTIVO | 1053833876 | paola alejandra tabarez bedoya | pulsoximetro del monitor de transporte malo |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | CIRUGÍA | [8 empty] | 2025-06-14 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-06-09 09:51 | [6 empty] | 254903 | Media | 2025-06-07 18:03 | DESCARTADA | Orden repetida. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Monday | 0
117657 | CORRECTIVO | 1017181788 | mauricio martinez ospina | MANTENIMIENTO SELLADORAS CENTRAL DE MEZCLAS Buenas tardes, Se solicita mantenimiento de las termoselladoras de la central de mezclas, servicio farmacéutico. PLACAS: EB1464 - EB1463 - EB2582 Gracias. |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | CENTRAL DE MEZCLAS REEMPAQUE Y REENVASE | [8 empty] | 2025-07-05 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-07-04 07:38 | [6 empty] | 256530 | Media | 2025-07-03 14:19 | DESCARTADA | Orden repetida. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Friday | 4
112746 | CORRECTIVO | 1036402881 | CRISTINA CASTAÑO RAMIREZ | monitor sin fijara a carro buenas tardes monitor no esta fijado a carro #5952. gracias |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | H2-T1 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 4468 | 5952 |  | EDAN | IM70 | 360080-M22414130004 | 2025-02-22 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: monitor no anclado al carritio Actividad realizada: se ancla al carrito. Estado final: en condiciones de funcionamiento y seguridad. Repuestos: no. | 2025-02-20 14:54 |  | 2025-02-20 15:12 | 2025-02-20 17:23 | 131 | 0 | 131 | 247398 | Media | 2025-02-20 14:50 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: monitor no anclado al carritio actividad realizada: se ancla al carrito. estado final: en condiciones de funcionamiento y seguridad. repuestos: no. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Thursday | 3
117653 | CORRECTIVO | 43203333 | sandra catalina garcia marin | termómetro no registra temperatura NEVERA DE TRANSPORTE DE HEMOCOMPONENTES DEL SERVICIO DE GESTION PRETRANSFUSIONAL, CON TERMÓMETRO QUE NO REGISTRA TEMPERATURA |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | BANCO DE SANGRE |  | TERMÓMETRO DE NEVERA DE TRANSPORTE | 4702 | EB2287 | EB2287 | BIOTRONICS | NEVERA 7LT | 04-1422-7312 | 2025-07-05 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Nevera con las baterías descargadas, con los contactos sulfatados. Actividad realizada: se realiza cambio de baterías, se limpian los contactos de las baterías. Estado final: en condiciones de funcionamiento. Repuestos: no. | 2025-07-04 07:37 |  | 2025-07-04 07:39 | 2025-07-04 08:20 | 41 | 0 | 41 | 256568 | Media | 2025-07-03 21:21 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: nevera con las baterías descargadas, con los contactos sulfatados. actividad realizada: se realiza cambio de baterías, se limpian los contactos de las baterías. estado final: en condiciones de funcionamiento. repuestos: no. | MAL_USO_CONFIGURACION, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Friday | 4
107386 | CORRECTIVO | 1020454274 | catalina cadavid tobon | nevera con accesorio malo Nevera de transporte de hemocomponentes del Servicio de Transfusión. Placa EB2287 (#1) tiene accesorio del termómetro malo. |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | BANCO DE SANGRE |  | TERMÓMETRO DE NEVERA DE TRANSPORTE | 4702 | EB2287 | EB2287 | BIOTRONICS | NEVERA 7LT | 04-1422-7312 | 2025-01-11 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Soporte de termómetro de nevera de transporte fracturado. Actividad realizada: Se encuentra el soporte del termómetro de nevera de transporte fracturado, se intenta arreglar con pegante especial pero es muy débil. Se procede a poner un soporte interno directamente al termómetro y así queda ajustado. Estado final: Se entrega nevera de transporte al servicio ya reparada. Repuestos: no | 2025-01-08 07:34 |  | 2025-01-08 07:42 | 2025-01-08 08:51 | 69 | 0 | 69 | 244071 | Media | 2025-01-08 01:34 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: soporte de termómetro de nevera de transporte fracturado. actividad realizada: se encuentra el soporte del termómetro de nevera de transporte fracturado, se intenta arreglar con pegante especial pero es muy débil. se procede a poner un soporte interno directamente al termómetro y así queda ajustado. estado final: se entrega nevera de transporte al servicio ya reparada. repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Wednesday | 2
112720 | CORRECTIVO | 1040051120 | JOHANA MILENA GOMEZ MARTINEZ | Brazalete malo Buenos dias, se reporta brazalete de presión arterial que no insufla |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 4730 | 6190 |  | EDAN | IM70 | 360080-M22203420005 | 2025-02-22 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:Brazalete malo. Actividad realizada: cambio de brazalete. Estado final: en condiciones de funcionamiento. Repuestos: si. | 2025-02-20 10:03 |  | 2025-02-20 11:27 | 2025-02-20 11:50 | 23 | 0 | 23 | 247303 | Media | 2025-02-20 08:40 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:brazalete malo. actividad realizada: cambio de brazalete. estado final: en condiciones de funcionamiento. repuestos: si. | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Thursday | 3
115961 | CORRECTIVO | 1041232910 | YURI DANIELA USME GIL | ELECTROCARDIOGRAFO Buen dia El electrocardiograma de la sala general de urgencias EB 6016 se encuentra con dos chupas averiadas, por favor realizar cambio para realizar la toma de esta ayuda de diagnostica de una forma oportuna Las chupas para cambio se encuentran en la oficina del jefe Fabio. |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | URGENCIAS |  | ELECTROCARDIÓGRAFO | 4513 | 6016 |  | NIHON KOHDEN | ECG-3150 | 307361 | 2025-05-24 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: electrocardiógrafo sin 2 electrodos. Actividad realizada: cambio por dos nuevos. Estado final: en condiciones de funcionamiento. Repuestos: no. | 2025-05-23 13:19 |  | 2025-05-23 13:23 | 2025-05-23 14:27 | 65 | 11 | 54 | 253907 | Alta | 2025-05-23 12:21 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: electrocardiógrafo sin 2 electrodos. actividad realizada: cambio por dos nuevos. estado final: en condiciones de funcionamiento. repuestos: no. | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Friday | 4
116738 | CORRECTIVO | 1047426200 | wilfrido caraballo diaz | TENSIOMETRO DAÑADO MANGUITO DEL TRENSIOMETRO DEL CONSULTORIO 14 PRIMER PISO DAÑADO |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | ATENCIÓN PRIMER NIVEL |  | TENSIÓMETRO ANEROIDE | 3861 | EB1773 | EB1773 | GMD | GMD60-T20 | EB1773 | 2025-06-14 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: pera del tensiómetro no insufla. Actividad realizada: cambio por una pera de repuesto del taller. Estado final: en condiciones de funcionamiento. Repuestos: no. | 2025-06-10 10:00 |  | 2025-06-10 10:36 | 2025-06-10 10:48 | 13 | 0 | 13 | 254942 | Media | 2025-06-09 10:18 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pera del tensiómetro no insufla. actividad realizada: cambio por una pera de repuesto del taller. estado final: en condiciones de funcionamiento. repuestos: no. | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Tuesday | 1
115825 | CORRECTIVO | 1039462702 | ana maria villa sanchez | tensiometro malo Buenos dias en el consultorio 11 primer nivel piso 1 , el tensiómetro tiene problema para la insuflación , la pera se encuentra mala |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | ATENCIÓN PRIMER NIVEL |  | TENSIÓMETRO ANEROIDE | 3856 | EB1768 | EB1768 | GMD | GMD60-T20 | EB1768 | 2025-05-24 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Tensiómetro con pera en mal estado, no insufla. Actividad realizada: cambio de pera por una nueva. Estado final: en condiciones de funcionamiento. Repuestos: si. | 2025-05-20 08:09 |  | 2025-05-20 09:21 | 2025-05-20 09:39 | 18 | 0 | 18 | 253474 | Media | 2025-05-19 09:08 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: tensiómetro con pera en mal estado, no insufla. actividad realizada: cambio de pera por una nueva. estado final: en condiciones de funcionamiento. repuestos: si. | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Tuesday | 1
108048 | CORRECTIVO | 1001471858 | valentina garcia osorio | monitor de signos vitales de ortopedia monitor de signos vitales de ortopedia, se encuentra con brazalete de tensiometro malo, por favor priorizar ya que se necesita para los pacientes, siendo el unico que tenemos en la sala de ortopedia gracias |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3758 | 5200 |  | EDAN | IM70 | 360080-K20C00600014 | 2025-01-18 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Brazalete con el velcro despegado. Actividad realizada: Se recibe brazalete con el velcro despegado, se hace el cambio por uno nuevo. Estado final: Brazalete nuevo entregado al servicio. Repuestos:si | 2025-01-14 12:29 |  | 2025-01-14 14:23 | 2025-01-14 14:42 | 19 | 0 | 19 | 244528 | Media | 2025-01-14 12:21 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: brazalete con el velcro despegado. actividad realizada: se recibe brazalete con el velcro despegado, se hace el cambio por uno nuevo. estado final: brazalete nuevo entregado al servicio. repuestos:si | MAL_USO_CONFIGURACION, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Tuesday | 1
113939 | CORRECTIVO | 1007565867 | daniela alzate ocampo | Flujometro no funciona. Flujometro el cual no gradúa el nivel de litros de O2. |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | H5-T2 |  | FLUJÓMETRO | 3971 | 386 |  | AMVEX | ALTA PRECISIÓN- SENCILLO | T01UOX00095 | 2025-03-29 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: inexactitud a la hora de medir valores de flujo. Actividad realizada: cambio y limpieza del cuerpo del flujómetro. Estado final: en buenas condiciones para su funcionamiento. Repuestos: no. | 2025-03-26 09:49 |  | 2025-03-26 10:03 | 2025-03-26 11:32 | 90 | 0 | 90 | 249858 | Media | 2025-03-26 09:44 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: inexactitud a la hora de medir valores de flujo. actividad realizada: cambio y limpieza del cuerpo del flujómetro. estado final: en buenas condiciones para su funcionamiento. repuestos: no. | MAL_USO_CONFIGURACION, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Wednesday | 2
107171 | CORRECTIVO | 1105783872 | NORIDA SALGUERO RODRIGUEZ | fonendoscopio malo favor revisar fonendoscopio del consultorio de anestesia 331, ya que no funciona correctamente. gracias |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | CIRUGÍA |  | FONENDOSCOPIO | 3924 | EB1821 | EB1821 | LITTMANN | ADULTO | M13K10634 | 2025-01-04 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Fonendoscopio no funcional. Actividad realizada: Se comprueba que no emite sonido, se verifican que las partes del fonendoscopio estén en buen estado. Se evidencia taponamiento en las ojivas debido a la suciedad. Se limpian, se cambian las olivas y el fonendoscopio funciona correctamente. Estado final: Fonendoscopio en buen estado entregado al servicio. Repuestos: si | 2025-01-02 10:01 |  | 2025-01-02 10:30 | 2025-01-02 11:03 | 33 | 0 | 33 | 243817 | Media | 2025-01-02 09:57 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: fonendoscopio no funcional. actividad realizada: se comprueba que no emite sonido, se verifican que las partes del fonendoscopio estén en buen estado. se evidencia taponamiento en las ojivas debido a la suciedad. se limpian, se cambian las olivas y el fonendoscopio funciona correctamente. estado final: fonendoscopio en buen estado entregado al servicio. repuestos: si | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Thursday | 3
114711 | CORRECTIVO | 1146441094 | yuldana escudero lezcano | Pulsioximetro monitor de urgencias ginecologicas Pulsioximetro monitor de urgencias ginecologicas no censa |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3756 | 5198 |  | EDAN | IM70 | 360080-M21119570003 | 2025-04-26 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: inicialmente receptor no toma valores, cuando se cambia toda la pinza por una nueva, se evidencia que el cable está en mal estado, censa ruido. Actividad realizada: inicialmente se cambia solo el emisor y receptor de la pinza, luego se cambió toda la pinza por una nueva. Estado final: en condiciones de funcionamiento. Repuestos: si, | 2025-04-21 07:53 |  | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 10:55 | 174 | 0 | 174 | 251539 | Media | 2025-04-20 14:57 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: inicialmente receptor no toma valores, cuando se cambia toda la pinza por una nueva, se evidencia que el cable está en mal estado, censa ruido. actividad realizada: inicialmente se cambia solo el emisor y receptor de la pinza, luego se cambió toda la pinza por una nueva. estado final: en condiciones de funcionamiento. repuestos: si, | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Monday | 0
116129 | CORRECTIVO | 1022378223 | karen lorena arevalo acosta | NEVERA CON TERMOMETRO MALO |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | BANCO DE SANGRE |  | TERMÓMETRO DE NEVERA DE TRANSPORTE | 4702 | EB2287 | EB2287 | BIOTRONICS | NEVERA 7LT | 04-1422-7312 | 2025-05-31 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: termómetro de nevera no enseña valores en el display. Actividad realizada: se hace cambio de baterías debido a que las anteriores estaban a 1,1 voltios de 1,5, también se abre la tarjeta electrónica para revisión, se encuentra muy sulfatada y con conexiones sueltas por lo que se hace limpieza y soldadura, posteriormente se procede a ensamblar nuevamente, al hacerlo se encuentra que no se hace la presión suficiente sobre la tarjeta para que forme una conexión estable con la pantalla, por lo que se adecua el termómetro internamente para que la pantalla quede con la suficiente presión para que el display enseñe todos los valores correctamente. Estado final: en perfectas condiciones de funcionamiento. Repuestos: no. | 2025-05-26 07:34 |  | 2025-05-26 07:34 | 2025-05-26 09:43 | 128 | 0 | 128 | 253951 | Media | 2025-05-25 10:46 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: termómetro de nevera no enseña valores en el display. actividad realizada: se hace cambio de baterías debido a que las anteriores estaban a 1,1 voltios de 1,5, también se abre la tarjeta electrónica para revisión, se encuentra muy sulfatada y con conexiones sueltas por lo que se hace limpieza y soldadura, posteriormente se procede a ensamblar nuevamente, al hacerlo se encuentra que no se hace la presión suficiente sobre la tarjeta para que forme una conexión estable con la pantalla, por lo que se adecua el termómetro internamente para que la pantalla quede con la suficiente presión para que el display enseñe todos los valores correctamente. estado final: en perfectas condiciones de funcionamiento. repuestos: no. | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Monday | 0
116846 | CORRECTIVO | 1041325474 | DIANA CRISTINA MORALES GALLO | pulsioximetro no censa buena tarde favor revisar pulsioximetro que no censa gracias |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3713 | 5149 |  | EDAN | IM70 | 360080-M21119570008 | 2025-06-14 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: pinza del monitor 5149 no censa Spo2. Actividad realizada: Se cambia el pin por uno mas largo que haga mejor contacto. Estado final: en condiciones de funcionamiento. Repuestos: no. | 2025-06-11 15:09 |  | 2025-06-11 15:10 | 2025-06-11 17:37 | 148 | 0 | 148 | 255209 | Alta | 2025-06-11 14:57 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza del monitor 5149 no censa spo2. actividad realizada: se cambia el pin por uno mas largo que haga mejor contacto. estado final: en condiciones de funcionamiento. repuestos: no. | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Wednesday | 2
116174 | CORRECTIVO | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS | Batería de monitor de signos vitales mala |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3658 | 5129 |  | EDAN | IM70 + CO2 | 360080-M20C19970012 | 2025-05-31 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Monitor con batería mala. Actividad realizada: cambio de batería. Estado final: en condiciones de funcionamiento. Repuestos: si. | 2025-05-26 15:14 | 2025-05-26 15:14 | 2025-05-26 15:15 | 2025-05-26 15:30 | 15 | 0 | 15 |  |  |  | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: monitor con batería mala. actividad realizada: cambio de batería. estado final: en condiciones de funcionamiento. repuestos: si. | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Monday | 0
122370 | CORRECTIVO | 1036403048 | LAURA YULITZA OSORIO JIMENEZ | Fonendoscopio de adulto Buenas tardes Fonendoscopio adulto sin olivas, muchas gracias |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | UMI |  | FONENDOSCOPIO | 3327 | EB1535 | EB1535 | PRESTIGE | ADULTO DE LUJO | PARTOS 1 | 2025-12-13 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Olivas faltantes Actividad realizada: Cambio por olivas nuevas Estado final: Equipo funcional Repuestos: SÍ | 2025-12-11 16:38 |  | 2025-12-11 17:06 | 2025-12-11 17:27 | 21 | 0 | 21 | 266346 | Media | 2025-12-11 16:00 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: olivas faltantes actividad realizada: cambio por olivas nuevas estado final: equipo funcional repuestos: sí | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Thursday | 3
115673 | CORRECTIVO | 1036962441 | VALENTINA ALVAREZ VALENCIA | cargador bomba amika malo buenas tardes, cargador bomba amika malo |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | UCIA |  | BOMBA DE NUTRICIÓN ENTERAL | 3252 | BN-0007 | BN-0007 | FRESENIUS KABI | AMIKA | 24574460 | 2025-05-17 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: cargador de bomba amika con pata reventada. Actividad realizada: cambio de pieza por una nueva. Estado final: en condiciones de funcionamiento. Repuestos: no. | 2025-05-14 14:51 |  | 2025-05-14 14:54 | 2025-05-14 15:41 | 48 | 0 | 48 | 253208 | Media | 2025-05-14 12:12 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cargador de bomba amika con pata reventada. actividad realizada: cambio de pieza por una nueva. estado final: en condiciones de funcionamiento. repuestos: no. | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Wednesday | 2
115947 | CORRECTIVO | 43205533 | JANETH VELASQUEZ GUTIERREZ | ACCESORIO MALO Por favor revisar el fonendo del consultorio 2 sede City Medica. ACCESORIO MALO |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | CONSULTA EXTERNA |  | FONENDOSCOPIO | 4119 | EB1936 | EB1936 | TENSO | ADULTO | EB1936 | 2025-05-24 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Se encuentra arco del fonendoscopio reventado. Actividad realizada: debido a falta de repuesto, se da de baja el equipo. Estado final: baja. Repuestos: no. | 2025-05-23 08:04 |  | 2025-05-23 08:07 | 2025-05-23 08:55 | 48 | 0 | 48 | 253877 | Media | 2025-05-23 07:45 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se encuentra arco del fonendoscopio reventado. actividad realizada: debido a falta de repuesto, se da de baja el equipo. estado final: baja. repuestos: no. | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Friday | 4
106710 | CORRECTIVO | 1006739793 | ANA SOFIA BARROS CHURTA | VELCRO DESPEGADO VELCRO DEL BRAZALETE DESPEGADO |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | H6-T2 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3226 | 4921 |  | EDAN | IM70 | 360080-M20606700004 | 2025-01-04 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Velcro de brazalete adulto de monitor de signos vitales se encuentra despegado. Actividad realizada: Se hace cambio de brazalete por uno nuevo ya que se encuentra en mal estado. Estado final: Brazalete nuevo entregado al servicio. Repuestos: si | 2025-01-02 07:45 |  | 2025-01-02 08:37 | 2025-01-02 08:53 | 17 | 0 | 17 | 243796 | Media | 2025-01-02 07:41 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: velcro de brazalete adulto de monitor de signos vitales se encuentra despegado. actividad realizada: se hace cambio de brazalete por uno nuevo ya que se encuentra en mal estado. estado final: brazalete nuevo entregado al servicio. repuestos: si | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Thursday | 3
113967 | CORRECTIVO | 1001416339 | yolima janeth gallego montoya | INFUSOR MALO INFUSOR MALO, NO INSUFLA |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | UCIA |  | INFUSOR | 3017 | EB1386 |  | RIESTER | MANUAL | 190720244 | 2025-03-29 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: cámara de aire del infusor con fuga. Actividad realizada: se cambia por una cámara de aire nueva. Estado final: en optimas condiciones de funcionamiento. Repuestos: si. | 2025-03-27 07:30 |  | 2025-03-27 07:33 | 2025-03-27 08:21 | 48 | 0 | 48 | 249930 | Media | 2025-03-27 05:56 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cámara de aire del infusor con fuga. actividad realizada: se cambia por una cámara de aire nueva. estado final: en optimas condiciones de funcionamiento. repuestos: si. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Thursday | 3
111247 | CORRECTIVO | 1038406861 | DEISY JOHANA GIRALDO GOMEZ | fonendoscopio Falta una oliva de fonendoscopio, ubicado en puesto de enfermeria. |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | TRASPLANTES |  | FONENDOSCOPIO | 3627 | EB1649 | EB1649 | PRESTIGE | 121 |  | 2025-02-15 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: falta de oliva. Actividad realizada: reposición del componente por uno del taller. Estado final: en condiciones de funcionamiento. Repuestos: no | 2025-02-10 07:34 |  | 2025-02-10 07:35 | 2025-02-10 08:17 | 42 | 0 | 42 | 246491 | Media | 2025-02-09 12:28 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: falta de oliva. actividad realizada: reposición del componente por uno del taller. estado final: en condiciones de funcionamiento. repuestos: no | MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Monday | 0
115843 | CORRECTIVO | 1037667711 | sara alvarez arbelaez | Infusor malo el infusor esta roto en la parte superior y se desinfla |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | URGENCIAS |  | INFUSOR | 3108 | EB1405 |  | RIESTER | MANUAL | 200223946 | 2025-05-24 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Cámara de aire con fuga, válvula de pera no gira, cheque de pera en mal estado. Actividad realizada: se cambia la pera y la cámara de aire, se hace mantenimiento preventivo. Estado final: en condiciones de funcionamiento. Repuestos: si | 2025-05-20 11:48 |  | 2025-05-20 11:49 | 2025-05-20 17:03 | 314 | 257 | 57 | 253603 | Media | 2025-05-20 05:38 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cámara de aire con fuga, válvula de pera no gira, cheque de pera en mal estado. actividad realizada: se cambia la pera y la cámara de aire, se hace mantenimiento preventivo. estado final: en condiciones de funcionamiento. repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Tuesday | 1
116693 | CORRECTIVO | 1001408990 | ANA MARIA CIRO BUITRAGO | reporte de infusor buenos dias, realizo reporte de infusor disfuncional, el cual se desinfla en repetidas ocasiones. |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | UCIP | CUBÍCULO 7 | INFUSOR | 3105 | EB1401 |  | RIESTER | MANUAL | 190320162 | 2025-06-14 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: infusor con fuga. Actividad realizada: se revisa cada una de las partes, al darse cuenta que el manómetro presenta fuga se intenta sellar con sintesolda, sin éxito, se pausa la orden y se esperan indicaciones. Se da de baja el equipo. Estado final: baja. Repuestos: no. | 2025-06-09 11:04 |  | 2025-06-09 11:49 | 2025-06-10 08:17 | 1229 | 1088 | 141 | 254946 | Alta | 2025-06-09 11:00 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: infusor con fuga. actividad realizada: se revisa cada una de las partes, al darse cuenta que el manómetro presenta fuga se intenta sellar con sintesolda, sin éxito, se pausa la orden y se esperan indicaciones. se da de baja el equipo. estado final: baja. repuestos: no. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Monday | 0
114007 | CORRECTIVO | 1152453011 | paula alejandra lopez perilla | Selladora no funcional Buen día. Solicito el favor de revisar selladora EB1461 de la Central de Adecuación de Medicamentos sótano 1 torre 1 , ya que no sella. Gracias |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | SELLADORA | 3173 | EB1461 | EB1461 | KF | KF-300H | EB1461 | 2025-03-29 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: selladora no sella. Actividad realizada: se cambia el teflón y se limpia la resistencia y sus contactos. Estado final: en perfectas condiciones de funcionamiento. Repuestos: no. | 2025-03-28 11:47 |  | 2025-03-28 14:33 | 2025-03-28 16:17 | 105 | 0 | 105 | 250044 | Media | 2025-03-28 09:50 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: selladora no sella. actividad realizada: se cambia el teflón y se limpia la resistencia y sus contactos. estado final: en perfectas condiciones de funcionamiento. repuestos: no. | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Friday | 4
114418 | CORRECTIVO | 1035917747 | maria catalina ocampo romero | Arreglo selladora Buenos días, solicito amablemente el arreglo de la selladora EB1461 perteneciente a la central de mezclas. Muchas gracias. |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | SELLADORA | 3173 | EB1461 | EB1461 | KF | KF-300H | EB1461 | 2025-04-12 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: resistencia sucia, poca continuidad, mal contacto con la selladora. Actividad realizada: se limpia la resistencia, se limpian los contactos, se hace test de continuidad y se hacen pruebas. Estado final: en condiciones de funcionamiento. Repuestos: no. | 2025-04-09 08:43 |  | 2025-04-09 09:18 | 2025-04-09 10:10 | 52 | 0 | 52 | 250841 | Media | 2025-04-09 07:53 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: resistencia sucia, poca continuidad, mal contacto con la selladora. actividad realizada: se limpia la resistencia, se limpian los contactos, se hace test de continuidad y se hacen pruebas. estado final: en condiciones de funcionamiento. repuestos: no. | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Wednesday | 2
107224 | CORRECTIVO | 1001387124 | melissa quintero hernandez | pulsioxímetro malo pulsioxímetro no enciende se a realizado múltiples reportes de este y se esta cambiando la pila todos los días para que encienda, revisar por favor si es normal que todos los días toca cambiarle todas las pilas Muchas Gracias |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | H3-T2 |  | PULSOXÍMETRO | 3169 | EB1457 |  | CHOICEMMED | MD300M | 181900200503 | 2025-01-11 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pulsioxímetro sensa sin paciente. Actividad realizada: Se verifica que el pulsioxímetro sensa valores sin tener paciente. Se hace cambio de pilas ya que muestra batería baja y se hacen medidas con equipo patrón, este muestra valores correctos, por ende sensa de manera correcta con paciente. Estado final: Pulsioxímetro funcional entregado al servicio. Repuestos: no. | 2025-01-07 07:43 |  | 2025-01-07 11:06 | 2025-01-07 11:32 | 26 | 0 | 26 | 243972 | Media | 2025-01-04 21:19 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pulsioxímetro sensa sin paciente. actividad realizada: se verifica que el pulsioxímetro sensa valores sin tener paciente. se hace cambio de pilas ya que muestra batería baja y se hacen medidas con equipo patrón, este muestra valores correctos, por ende sensa de manera correcta con paciente. estado final: pulsioxímetro funcional entregado al servicio. repuestos: no. | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Tuesday | 1
114120 | CORRECTIVO | 1026140695 | juan camilo angel munera | selladora mala |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | SELLADORA | 3175 | EB1463 | EB1463 | KF | KF-300H | EB1463 | 2025-04-05 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: teflón quemado, resistencia sucia, resistencia haciendo contacto con la selladora. Actividad realizada: se cambia el teflón, se limpia la resistencia y se asegura de cubrir bien la resistencia con el teflón. Estado final: en condiciones de funcionamiento. Repuestos: no. | 2025-04-02 07:28 |  | 2025-04-02 08:31 | 2025-04-02 09:46 | 75 | 0 | 75 | 250304 | Media | 2025-04-01 15:55 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: teflón quemado, resistencia sucia, resistencia haciendo contacto con la selladora. actividad realizada: se cambia el teflón, se limpia la resistencia y se asegura de cubrir bien la resistencia con el teflón. estado final: en condiciones de funcionamiento. repuestos: no. | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Wednesday | 2
116495 | CORRECTIVO | 1026140695 | juan camilo angel munera | selladora mala |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | SELLADORA | 3175 | EB1463 | EB1463 | KF | KF-300H | EB1463 | 2025-06-07 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: se reporta supuesta falla en el sistema de calentamiento de la selladora, se encuentra el teflón demasiado quemado. Actividad realizada: Se realiza Cambio de teflon y revisión de funcionamiento a cada una de las partes del equipo. Estado final: en condiciones de funcionamiento. Repuestos: no. | 2025-06-03 09:35 |  | 2025-06-03 09:35 | 2025-06-03 10:33 | 58 | 0 | 58 | 254462 | Media | 2025-06-03 07:26 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se reporta supuesta falla en el sistema de calentamiento de la selladora, se encuentra el teflón demasiado quemado. actividad realizada: se realiza cambio de teflon y revisión de funcionamiento a cada una de las partes del equipo. estado final: en condiciones de funcionamiento. repuestos: no. | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Tuesday | 1
115347 | CORRECTIVO | 1001724368 | yuliana correa ciro | FALLA EN TENSIOMETRO Buenos dias serian tan amables de ayudarme con la revision del tensiometro del consultorio #1 en Consulta Externa ya que presenta falla en la perita al momento de inflar Mchas gracias |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | CONSULTA EXTERNA |  | TENSIÓMETRO ANEROIDE | 1338 | EB0579 | EB0579 | WELCH ALLYN | DE PARED | 120203133138 | 2025-05-10 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: balín de la válvula de la pera no hace recorrido, no permite la entrada de aire. Actividad realizada: se le realiza mantenimiento a la válvula, se aceita el balín y se limpian suciedades y se retiran imperfecciones. Estado final: en condiciones de funcionamiento. Repuestos: no. | 2025-05-05 08:58 |  | 2025-05-05 09:11 | 2025-05-05 09:55 | 45 | 0 | 45 | 252527 | Media | 2025-05-05 08:44 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: balín de la válvula de la pera no hace recorrido, no permite la entrada de aire. actividad realizada: se le realiza mantenimiento a la válvula, se aceita el balín y se limpian suciedades y se retiran imperfecciones. estado final: en condiciones de funcionamiento. repuestos: no. | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Monday | 0
113285 | CORRECTIVO | 1036402443 | yurany buitrago delgado | tensiometro no insufla tensiometro no insufla |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | RADIOTERAPIA |  | TENSIÓMETRO | 1319 |  | EB0822 | LORD | DE MANO | 1119659 | 2025-03-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Se encuentra obstrucción en el empaque de la pera, generando fugas, además el cheque de la misma no funcionaba correctamente. Actividad realizada: se cambia el cheque, se limpia y extrae la obstrucción. Estado final: equipo funcional. Repuestos: no. | 2025-03-05 07:30 |  | 2025-03-05 07:49 | 2025-03-05 08:47 | 58 | 0 | 58 | 248291 | Media | 2025-03-04 12:45 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se encuentra obstrucción en el empaque de la pera, generando fugas, además el cheque de la misma no funcionaba correctamente. actividad realizada: se cambia el cheque, se limpia y extrae la obstrucción. estado final: equipo funcional. repuestos: no. | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Wednesday | 2
114374 | CORRECTIVO | 1001724368 | yuliana correa ciro | PROBLEMA DE FUNCIONAMIENTO TENSIOMETRO SIN BOMBA EN CONSULTORIO # 1 DE CONSULTA EXTERNA |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | CONSULTA EXTERNA |  | TENSIÓMETRO ANEROIDE | 1338 | EB0579 | EB0579 | WELCH ALLYN | DE PARED | 120203133138 | 2025-04-12 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: pera de tensiómetro en mal estado. Actividad realizada: cambio de pera. Estado final: en condiciones de funcionamiento. Repuestos: si. | 2025-04-08 09:56 |  | 2025-04-08 11:40 | 2025-04-08 11:56 | 16 | 0 | 16 | 250751 | Media | 2025-04-08 09:16 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pera de tensiómetro en mal estado. actividad realizada: cambio de pera. estado final: en condiciones de funcionamiento. repuestos: si. | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Tuesday | 1
114599 | CORRECTIVO | 1036934722 | jeisy natalia castro rios | mal funcionamiento de cable de tens cambio de cable de tens |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | FISIOTERAPIA |  | TENS | 1281 |  | EB0458 | GRAFCO | GF-3T | WLP205MS6413 | 2025-04-19 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Cables de tens no funcionan correctamente Actividad realizada: Se entrega cable tens en buen estado del taller, en fisioterapia 3 piso la reserva. Estado final: en condiciones de funcionamiento. Repuestos: no | 2025-04-15 07:47 |  | 2025-04-15 16:14 | 2025-04-29 09:48 | 19774 | 19728 | 46 | 251283 | Media | 2025-04-14 14:51 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cables de tens no funcionan correctamente actividad realizada: se entrega cable tens en buen estado del taller, en fisioterapia 3 piso la reserva. estado final: en condiciones de funcionamiento. repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Tuesday | 1
122117 | CORRECTIVO | 1006230258 | jacky yuliani ossa moya | NO FUNCIONA LA LUZ Buenos dias, me permito reportar mal funcionamiento del mango de laringoscopío de terapia respiratoria, ya que la luz no funciona de ante mano muchas gracias, por la atención prestada |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | UCIP |  | LARINGOSCOPIO | 884 | EB0908 | EB0908 | WELCH ALLYN | 60813 | MIL 00, MIL 1, MAC 2, MAC 3 | 2025-12-13 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: No funciona la luz del laringoscopio. Actividad realizada: Se cambia el bombillo por uno nuevo y funcional. Estado final: Equipo funcional Repuestos: SÍ | 2025-12-11 11:46 |  | 2025-12-11 14:48 | 2025-12-11 15:07 | 20 | 0 | 20 | 266310 | Media | 2025-12-11 11:03 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: no funciona la luz del laringoscopio. actividad realizada: se cambia el bombillo por uno nuevo y funcional. estado final: equipo funcional repuestos: sí | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Thursday | 3
116666 | CORRECTIVO | 1006739793 | ANA SOFIA BARROS CHURTA | flujometro malo flujometro torcido |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | H6-T2 |  | FLUJÓMETRO | 1688 | 265 |  | AMVEX | SENCILLO | FMA011833DM | 2025-06-14 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: acople al escudo torcido. Actividad realizada: se endereza usando una llave de expansión, luego se hacen pruebas de funcionamiento y comparaciones con dispositivo patrón. Estado final: en condiciones de funcionamiento. Repuestos: no. | 2025-06-09 08:53 |  | 2025-06-09 09:21 | 2025-06-09 09:37 | 16 | 0 | 16 | 254917 | Media | 2025-06-08 18:41 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: acople al escudo torcido. actividad realizada: se endereza usando una llave de expansión, luego se hacen pruebas de funcionamiento y comparaciones con dispositivo patrón. estado final: en condiciones de funcionamiento. repuestos: no. | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Monday | 0
113216 | CORRECTIVO | 1001471632 | ESTEFANIA GARCIA PAVAS | Perilla flujometro rota Buenos dias para reportar periila de flujometro 128 en mal estado gracias |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | H3-T2 |  | FLUJÓMETRO | 1563 | 128 |  | AMVEX | SENCILLO | FMAO11165DJ | 2025-03-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: perilla rota. Actividad realizada: cambio de perilla. Estado final: en condiciones de funcionamiento. Repuestos: no. | 2025-03-04 10:50 |  | 2025-03-04 11:55 | 2025-03-04 12:16 | 22 | 0 | 22 | 248268 | Media | 2025-03-04 10:42 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: perilla rota. actividad realizada: cambio de perilla. estado final: en condiciones de funcionamiento. repuestos: no. | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Tuesday | 1
113215 | CORRECTIVO | 1001471632 | ESTEFANIA GARCIA PAVAS | Perilla flujometro rota Buenos dias para reportar perilla de flujometro en mal estado gracias |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | H3-T2 |  | FLUJÓMETRO | 1584 | 145 |  | AMVEX | SENCILLO | FMAO11288BJ | 2025-03-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: perilla rota. Actividad realizada: cambio de perilla. Estado final: en condiciones de funcioamiento. Repuestos: no. | 2025-03-04 10:50 |  | 2025-03-04 11:48 | 2025-03-04 11:55 | 7 | 0 | 7 | 248269 | Media | 2025-03-04 10:45 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: perilla rota. actividad realizada: cambio de perilla. estado final: en condiciones de funcioamiento. repuestos: no. | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Tuesday | 1
117502 | CORRECTIVO | 1040050151 | MARY LUZ QUICENO JARAMILLO | flujometro malo flujometro que al ser colocado en la pared es expulsado por el escuudo |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | H3-T1 |  | FLUJÓMETRO | 1469 | 33 |  | AMVEX | SENCILLO | FMAO30999FG | 2025-07-05 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: se encuentra flujometro con problemas para entrar en el escudo de la habitación 306. Actividad realizada: se hacen pruebas de funcionamiento, se cambia el acople al escudo. Estado final: en condiciones de funcionamiento. Repuestos: no. | 2025-06-28 09:43 |  | 2025-06-28 09:45 | 2025-06-28 10:25 | 40 | 0 | 40 | 256256 | Media | 2025-06-28 09:35 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se encuentra flujometro con problemas para entrar en el escudo de la habitación 306. actividad realizada: se hacen pruebas de funcionamiento, se cambia el acople al escudo. estado final: en condiciones de funcionamiento. repuestos: no. | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Saturday | 5
115998 | CORRECTIVO | 52980539 | LADY KATHERINE JIMENEZ RIAÑO | pulsioximetro malo pulsioximetro malo |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1044 | 3820 |  | NIHON KOHDEN | BSM-3763-Q01 | 7905 | 2025-05-24 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pinza de SpO2 despegada, con resorte malo. Actividad realizada: cambio por una pinza nueva. Estado final: en condiciones de funcionamiento. Repuestos: si. | 2025-05-23 15:10 |  | 2025-05-23 15:19 | 2025-05-23 15:44 | 25 | 0 | 25 | 253920 | Media | 2025-05-23 14:56 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza de spo2 despegada, con resorte malo. actividad realizada: cambio por una pinza nueva. estado final: en condiciones de funcionamiento. repuestos: si. | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Friday | 4
119360 | CORRECTIVO | 1036403702 | deisy giraldo castro | saturador monitor de cub 18 saturador monitor de cub 18 valor incorrecto se compara con otros monitores... |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1076 | 3411 |  | NIHON KOHDEN | BSM-3562 | .05412 | 2025-09-06 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pinza de saturación no censa correctamente. Actividad realizada: Se encuentra pinza con múltiples reparaciones que ya son incorregibles, se procede a instalar pinza nueva. Estado final: Equipo queda funcionando correctamente Repuestos: Si, pinza de saturación. | 2025-09-02 12:30 |  | 2025-09-02 12:53 | 2025-09-02 14:20 | 87 | 76 | 11 | 260344 | Media | 2025-09-02 11:27 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza de saturación no censa correctamente. actividad realizada: se encuentra pinza con múltiples reparaciones que ya son incorregibles, se procede a instalar pinza nueva. estado final: equipo queda funcionando correctamente repuestos: si, pinza de saturación. | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Tuesday | 1
115939 | CORRECTIVO | 1040042751 | LIZETH JOHANA GARCIA CASTRO | U1880NS BRAZALETE CON PEGANTE MALO BRAZALETE DE TENSIONETRO CON PEGANTE MALO |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | H1-T1 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 986 | 3648 |  | EDAN | IM70 | 001488-M15804060030 | 2025-05-24 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Velcro de brazalete en mal estado. Actividad realizada: cambio de brazalete por uno nuevo. Estado final: en condiciones de funcionamiento. Repuestos: si. | 2025-05-23 07:35 |  | 2025-05-23 07:35 | 2025-05-23 07:55 | 20 | 0 | 20 | 253869 | Media | 2025-05-23 00:45 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: velcro de brazalete en mal estado. actividad realizada: cambio de brazalete por uno nuevo. estado final: en condiciones de funcionamiento. repuestos: si. | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Friday | 4
107234 | CORRECTIVO | 1007290703 | ANA ISABEL LONDOÑO LONDOÑO | Brazalete Brazalete en h1 |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | H1-T1 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 986 | 3648 |  | EDAN | IM70 | 001488-M15804060030 | 2025-01-11 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Brazalete con velcro despegado. Actividad realizada: Brazalete se encuentra con el velcro despegado y en mal estado. Se hace el cambio por un brazalete adulto nuevo. Estado final: Brazalete nuevo es entregado al servicio. Repuestos: si | 2025-01-07 08:30 |  | 2025-01-07 08:50 | 2025-01-07 09:29 | 39 | 0 | 39 | 244023 | Media | 2025-01-07 08:29 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: brazalete con velcro despegado. actividad realizada: brazalete se encuentra con el velcro despegado y en mal estado. se hace el cambio por un brazalete adulto nuevo. estado final: brazalete nuevo es entregado al servicio. repuestos: si | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Tuesday | 1
113290 | CORRECTIVO | 1038406861 | DEISY JOHANA GIRALDO GOMEZ | cable del tensiometro cable del tensiometro organizar |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | RADIOTERAPIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1018 | 3017 |  | EDAN | M50 | 333021-M12102090154 | 2025-03-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: cable del tensiómetro en mal estado. Actividad realizada: se corta la punta del cable para poder conectar el brazalete. Estado final: equipo funcional. Repuestos: no. | 2025-03-05 08:52 |  | 2025-03-05 08:53 | 2025-03-05 09:05 | 13 | 0 | 13 | 248362 | Media | 2025-03-05 08:43 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cable del tensiómetro en mal estado. actividad realizada: se corta la punta del cable para poder conectar el brazalete. estado final: equipo funcional. repuestos: no. | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Wednesday | 2
114360 | CORRECTIVO | 1007291034 | JENIFER OSPINA PEREZ | pinza de oximetria mala Buenos dias me colaboran con la pinza de oximetria no prende, muchisimas gracias |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | H5-T2 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 969 | 4177 |  | EDAN | IM70 | 360080-M18611800004 | 2025-04-12 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: pinza de pulsioximetria con mala continuidad por todo el cable, pinza y conector en buen estado. Actividad realizada: cambio de pinza de pulsioximetría por una nueva. Estado final: en condiciones de funcionamiento. Repuestos: si | 2025-04-08 07:52 |  | 2025-04-08 09:08 | 2025-04-08 09:32 | 24 | 0 | 24 | 250728 | Media | 2025-04-08 07:48 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza de pulsioximetria con mala continuidad por todo el cable, pinza y conector en buen estado. actividad realizada: cambio de pinza de pulsioximetría por una nueva. estado final: en condiciones de funcionamiento. repuestos: si | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Tuesday | 1
114422 | CORRECTIVO | 1095945884 | ANGIE LORENA SANCHEZ VELASQUEZ | interfase ekg mala interfase ekg mala |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 958 | 4065 |  | EDAN | IM70 | 360080-M17911550001 | 2025-04-12 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: cable ecg con latiguillo malo. Actividad realizada: se hacen pruebas de funcionamiento, cuando se mira la señal en el monitor se aprecia que hay un cable que no está conectado, se concluye que el cable está malo, por lo que se cambia por uno nuevo. Estado final: en condiciones de funcionamiento. Repuestos: si. | 2025-04-09 10:11 |  | 2025-04-09 10:20 | 2025-04-09 11:10 | 50 | 0 | 50 | 250847 | Alta | 2025-04-09 08:14 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cable ecg con latiguillo malo. actividad realizada: se hacen pruebas de funcionamiento, cuando se mira la señal en el monitor se aprecia que hay un cable que no está conectado, se concluye que el cable está malo, por lo que se cambia por uno nuevo. estado final: en condiciones de funcionamiento. repuestos: si. | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Wednesday | 2
117635 | CORRECTIVO | 1007291034 | JENIFER OSPINA PEREZ | Pinza de oximetria mala Buenos dias por favor me pueden colaborar arreglando la pinza de oximetria se encuentra mala, muchas gracias |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | H5-T2 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 969 | 4177 |  | EDAN | IM70 | 360080-M18611800004 | 2025-07-05 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: pinza de oximetría aparentemente con mal funcionamiento o sin funcionamiento. Actividad realizada: revisión de la pinza, cambio por una nueva, debido a que el cable estaba en muy mal estado. Estado final: en condiciones de funcionamiento. Repuestos: si. | 2025-07-03 11:38 |  | 2025-07-03 11:40 | 2025-07-03 13:59 | 139 | 63 | 76 | 256517 | Media | 2025-07-03 11:33 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza de oximetría aparentemente con mal funcionamiento o sin funcionamiento. actividad realizada: revisión de la pinza, cambio por una nueva, debido a que el cable estaba en muy mal estado. estado final: en condiciones de funcionamiento. repuestos: si. | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Thursday | 3
113880 | CORRECTIVO | 1007291034 | JENIFER OSPINA PEREZ | brazalete con fuga buenos dias.... el brazalete mediano(AZUL) se encuentra con fuga.muchas gracias |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | H5-T2 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 969 | 4177 |  | EDAN | IM70 | 360080-M18611800004 | 2025-03-29 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: brazalete de presión no invasiva con fuga. Actividad realizada: se sella la fuga situada en la boquilla, con superbond. Estado final: sin fuga, en condiciones buenas para funcionamiento. Repuestos: no. | 2025-03-25 07:39 |  | 2025-03-25 10:35 | 2025-03-25 11:13 | 38 | 0 | 38 | 249744 | Media | 2025-03-25 06:43 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: brazalete de presión no invasiva con fuga. actividad realizada: se sella la fuga situada en la boquilla, con superbond. estado final: sin fuga, en condiciones buenas para funcionamiento. repuestos: no. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Tuesday | 1
113025 | CORRECTIVO | 1036402881 | CRISTINA CASTAÑO RAMIREZ | h1 buenas tardes monitor de signos vitales que en días anteriores se lo llevaron para revisar porque no estaba funcionando adecuadamente, lo devuelven al servicio pero no lo fijan en carro. gracias |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | H1-T1 |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-03-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: monitor no se encuentra adherido al carrito de transporte. Actividad realizada: adhesión al carro de transporte mediante tornillos Estado final: en condiciones de uso y transporte. Repuestos: no. | 2025-02-28 15:28 |  | 2025-02-28 15:28 | 2025-02-28 15:56 | 28 | 0 | 28 | 248077 | Media | 2025-02-28 12:26 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: monitor no se encuentra adherido al carrito de transporte. actividad realizada: adhesión al carro de transporte mediante tornillos estado final: en condiciones de uso y transporte. repuestos: no. | MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Friday | 4
114897 | CORRECTIVO | 1036403513 | maria alejandra heredia gomez | termómetro no registra temperatura Nevera reportada y arreglada el dia de hoy, nuevamente se daña el termómetro y no genera ninguna medición. |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | BANCO DE SANGRE |  | TERMÓMETRO DE NEVERA DE TRANSPORTE | 1830 | EB0931 | EB0931 | KLIMBER | NEVERA 5LT | EB0931 | 2025-04-26 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Termómetro de la nevera eb0931 no enseña ningún valor. Actividad realizada: Se verifica el estado de las baterías, se verifican las conexiones, se limpian los contactos. Estado final: en condiciones de funcionamiento. Repuestos: no. | 2025-04-24 08:25 |  | 2025-04-24 08:27 | 2025-04-24 09:19 | 52 | 0 | 52 | 251842 | Media | 2025-04-23 18:52 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: termómetro de la nevera eb0931 no enseña ningún valor. actividad realizada: se verifica el estado de las baterías, se verifican las conexiones, se limpian los contactos. estado final: en condiciones de funcionamiento. repuestos: no. | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Thursday | 3
115687 | CORRECTIVO | 1036937775 | LADY JOHANA GIL ARIAS | solicitud de revivision de equipo TERMOMETRO NO FUNCIONA |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | ONCOLOGÍA |  | TERMÓMETRO ELECTRÓNICO | 2371 |  | EB1154 | COVIDIEN | FILAC 3000 | A1362156X | 2025-05-17 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: pantalla de termómetro no enciente. Actividad realizada: cambio de pantalla por una del taller, se hace revisión de los demás componentes del termómetro. Estado final: en condiciones de funcionamiento. Repuestos: no. | 2025-05-15 08:22 |  | 2025-05-15 09:41 | 2025-05-15 10:33 | 52 | 0 | 52 | 253253 | Media | 2025-05-15 08:12 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pantalla de termómetro no enciente. actividad realizada: cambio de pantalla por una del taller, se hace revisión de los demás componentes del termómetro. estado final: en condiciones de funcionamiento. repuestos: no. | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Thursday | 3
115043 | CORRECTIVO | 1002946584 | MABY YINETH PALACIOS APONZA | Brazlete de monitor draguer no insuflsa Buenos dias, para reportar brazaleta de monitor draguer que no insufla de habitación recuperación 3 Gracias |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | UMI |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2794 | 4685 |  | EDAN | IM70 | 360080-M19B13100017 | 2025-05-03 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Brazalete de monitor con fuga. Actividad realizada: cambio de brazalete por uno nuevo. Estado final: en condiciones de funcionamiento. Repuestos: si. | 2025-04-28 07:59 |  | 2025-04-28 09:27 | 2025-04-28 10:09 | 42 | 0 | 42 | 252066 | Media | 2025-04-27 06:23 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: brazalete de monitor con fuga. actividad realizada: cambio de brazalete por uno nuevo. estado final: en condiciones de funcionamiento. repuestos: si. | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Monday | 0
114373 | CORRECTIVO | 1001724368 | yuliana correa ciro | PROBLEMA DE FUNCIONAMIENTO Buenos dias serian tan amables de colaborarme con revision de tensiometro en consulta externa (descalibrado) Muchas gracias! |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | CONSULTA EXTERNA |  | TENSIÓMETRO | 2931 | EB1326 | EB1326 | BOKANG | BK2002 | 560394 | 2025-04-12 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: manómetro sin ajuste en cero, fuga por la válvula de la pera. Actividad realizada: se centra en cero la aguja del manómetro, se cambia la válvula de la pera del tensiómetro. Estado final: en condiciones de funcionamiento. Repuestos: no. | 2025-04-08 09:55 |  | 2025-04-08 10:00 | 2025-04-08 11:39 | 99 | 0 | 99 | 250741 | Media | 2025-04-08 08:54 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: manómetro sin ajuste en cero, fuga por la válvula de la pera. actividad realizada: se centra en cero la aguja del manómetro, se cambia la válvula de la pera del tensiómetro. estado final: en condiciones de funcionamiento. repuestos: no. | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Tuesday | 1
115886 | CORRECTIVO | 1001724368 | yuliana correa ciro | TENSIOMETRO CON FALLA BUENAS TARDDES ME AYUDAN POR FAVOR CON LA REVISION DE TENSIOMETRO EN CONSULTA EXTERNA. MUCHAS GRACIAS |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | CONSULTA EXTERNA |  | TENSIÓMETRO | 2907 | EB1316 | EB1316 | BOKANG | BK2002 | 561591 | 2025-05-24 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Manómetro del tensiómetro con medición desplazada. Actividad realizada: se reorganiza la posición de la caratula del monitor. Estado final: en condiciones de funcionamiento. Repuestos: no. | 2025-05-22 07:34 |  | 2025-05-22 07:36 | 2025-05-22 08:22 | 46 | 0 | 46 | 253747 | Media | 2025-05-21 14:45 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: manómetro del tensiómetro con medición desplazada. actividad realizada: se reorganiza la posición de la caratula del monitor. estado final: en condiciones de funcionamiento. repuestos: no. | MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Thursday | 3
115900 | CORRECTIVO | 1015216156 | mariana usma ramirez | Fonendo sin oliva Buenas tarde, tengo el fonendoscopia 1341 sin una oliva me podrian colaborar y muchas gracias |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | H5-T2 |  | FONENDOSCOPIO | 2949 | EB1341 | EB1341 | TENSO | PEDIÁTRICO DE LUJO | EB1341 | 2025-05-24 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Fonendoscopio sin oliva. Actividad realizada: cambio por una oliva nueva. Estado final: en condiciones de funcionamiento. Repuestos: no. | 2025-05-22 12:33 |  | 2025-05-22 13:03 | 2025-05-22 13:38 | 35 | 0 | 35 | 253807 | Media | 2025-05-22 12:10 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: fonendoscopio sin oliva. actividad realizada: cambio por una oliva nueva. estado final: en condiciones de funcionamiento. repuestos: no. | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Thursday | 3
115167 | CORRECTIVO | 1007291034 | JENIFER OSPINA PEREZ | Fonendo sin oliva Buenos dias reporto el fonendoscopio 1341 sin oliva, muchas gracias |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | H5-T2 |  | FONENDOSCOPIO | 2949 | EB1341 | EB1341 | TENSO | PEDIÁTRICO DE LUJO | EB1341 | 2025-05-03 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: fonendoscopio sin oliva. Actividad realizada: se asigna una oliva nueva. Estado final: en condiciones de funcionamiento. Repuestos: no. | 2025-05-02 08:51 |  | 2025-05-02 11:00 | 2025-05-02 11:16 | 16 | 0 | 16 | 252421 | Media | 2025-05-02 08:40 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: fonendoscopio sin oliva. actividad realizada: se asigna una oliva nueva. estado final: en condiciones de funcionamiento. repuestos: no. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Friday | 4
112722 | CORRECTIVO | 1038416873 | ANGIE TATIANA CASTAÑO CASTRO | valvas 0 desajustadas Buenos dias Porfavor me pueden organizar las valvas que se encuentran desajustadas Muchasgracias |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | UMI |  | LARINGOSCOPIO | 2741 | EB1258 | EB1258 | WELCH ALLYN | 60813 | MIL 00, MIL 0, MIL 1, MAC 1, MAC 2, MAC 3 | 2025-02-22 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: valvas se caen, no están bien ajustadas. Actividad realizada: se ajustan las valvas, se hacen pruebas para corroborar su funcionamiento. Estado final: en condiciones de funcionamiento. Repuestos: no. | 2025-02-20 11:01 |  | 2025-02-20 13:55 | 2025-02-20 15:08 | 74 | 0 | 74 | 247330 | Media | 2025-02-20 10:11 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: valvas se caen, no están bien ajustadas. actividad realizada: se ajustan las valvas, se hacen pruebas para corroborar su funcionamiento. estado final: en condiciones de funcionamiento. repuestos: no. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Thursday | 3
123185 | CORRECTIVO | 1036932398 | esneyder alexander garcia garcia | Selladora EB1462 Cordial saludo, Por medio de la presente solicito de su apoyo con el mantenimiento de la selladora EB1462 Muchas gracias por el apoyo |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | CENTRAL DE MEZCLAS REEMPAQUE Y REENVASE |  | SELLADORA | 3174 | EB1462 | EB1462 | KF | KF-300H | EB1462 | 2025-12-20 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Teflón quemado Actividad realizada: Cambio de teflón inferior y superior Estado final: Equipo en condiciones de uso Repuestos: SÍ | 2025-12-17 16:36 |  | 2025-12-17 16:55 | 2025-12-18 07:53 | 899 | 842 | 57 | 266671 | Media | 2025-12-17 16:17 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: teflón quemado actividad realizada: cambio de teflón inferior y superior estado final: equipo en condiciones de uso repuestos: sí | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Wednesday | 2
116484 | CORRECTIVO | 1026140695 | juan camilo angel munera | selladora mala |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | SELLADORA | 3174 | EB1462 | EB1462 | KF | KF-300H | EB1462 | 2025-06-07 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: selladora reporta aparente falla en calentamiento, teflón quemado. Actividad realizada: se revisa el funcionamiento del equipo, se observa que está en buenas condiciones de funcionamiento, se cambia teflón y se revisan las demás partes. Estado final: en condiciones de funcionamiento. Repuestos: no. | 2025-06-03 08:31 |  | 2025-06-03 08:36 | 2025-06-03 09:33 | 58 | 0 | 58 | 254461 | Media | 2025-06-03 07:25 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: selladora reporta aparente falla en calentamiento, teflón quemado. actividad realizada: se revisa el funcionamiento del equipo, se observa que está en buenas condiciones de funcionamiento, se cambia teflón y se revisan las demás partes. estado final: en condiciones de funcionamiento. repuestos: no. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Tuesday | 1
117656 | CORRECTIVO | 1017181788 | mauricio martinez ospina | MANTENIMIENTO SELLADORA Buenas tardes, Se solicita mantenimiento de selladora central de mezclas, SF, placa: EB1463 Gracias. |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | CENTRAL DE MEZCLAS REEMPAQUE Y REENVASE |  | SELLADORA | 3175 | EB1463 | EB1463 | KF | KF-300H | EB1463 | 2025-07-05 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: selladora con dificultad para sellar correctamente, teflón en muy mal estado. Actividad realizada: se cambia el teflón, se limpia la resistencia, se limpian los contactos. Estado final: en condiciones de funcionamiento. Repuestos: no. | 2025-07-04 07:38 |  | 2025-07-04 08:21 | 2025-07-04 09:33 | 72 | 0 | 72 | 256544 | Media | 2025-07-03 16:04 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: selladora con dificultad para sellar correctamente, teflón en muy mal estado. actividad realizada: se cambia el teflón, se limpia la resistencia, se limpian los contactos. estado final: en condiciones de funcionamiento. repuestos: no. | MAL_TRATO_FISICO, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Friday | 4
114083 | CORRECTIVO | 70909433 | MAURICIO ROJAS GOMEZ | infusor malo manometro malo |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | UCIA |  | INFUSOR | 779 |  | EB0128 | RIESTER | MANUAL | 120936102 | 2025-04-05 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: se encuentra manómetro sin anillo ni visor, además la cámara de aire se encuentra con fuga. Actividad realizada: se añade anillo y visor al manómetro, además se revisa su funcionamiento, también se cambia la cámara de aire por una nueva del almacén. Estado final: en condiciones de funcionamiento. Repuestos: si. | 2025-04-01 09:39 |  | 2025-04-01 09:40 | 2025-04-01 10:41 | 61 | 0 | 61 | 250249 | Media | 2025-04-01 08:58 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se encuentra manómetro sin anillo ni visor, además la cámara de aire se encuentra con fuga. actividad realizada: se añade anillo y visor al manómetro, además se revisa su funcionamiento, también se cambia la cámara de aire por una nueva del almacén. estado final: en condiciones de funcionamiento. repuestos: si. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Tuesday | 1
116542 | CORRECTIVO | 1045113632 | yicela alejandra bohorques acevedo | infusor con mal funcionamiento |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | UCIA |  | INFUSOR | 776 | EB0124 | EB0124 | RIESTER | MANUAL | 120936126 | 2025-06-07 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: se encuentra infusor con fuga en la cámara de aire. Actividad realizada: se aplica parche sobre la superficie. Estado final: en condiciones de funcionamiento. Repuestos: no. | 2025-06-04 07:54 |  | 2025-06-04 08:24 | 2025-06-04 09:30 | 66 | 0 | 66 | 254577 | Media | 2025-06-04 00:13 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se encuentra infusor con fuga en la cámara de aire. actividad realizada: se aplica parche sobre la superficie. estado final: en condiciones de funcionamiento. repuestos: no. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Wednesday | 2
106699 | CORRECTIVO | 39462730 | LEIDY ASTRID GARCIA MARTINEZ | infusor malo infusor malo pera colapsada |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | UCIA |  | INFUSOR | 781 |  | EB0968 | RIESTER | MANUAL | 171022036 | 2025-01-04 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pera de infusor no se extiende. Estado final: Pera de infusor no se expande , por ende no insufla. Se retira válvula del balín y se limpia. Se comprueba funcionamiento y lo hace correctamente. Repuestos: no | 2024-12-31 07:00 |  | 2024-12-31 07:12 | 2024-12-31 09:20 | 128 | 63 | 65 | 243754 | Media | 2024-12-31 00:14 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pera de infusor no se extiende. estado final: pera de infusor no se expande , por ende no insufla. se retira válvula del balín y se limpia. se comprueba funcionamiento y lo hace correctamente. repuestos: no | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2024 | 12 | 2024-12 | Tuesday | 1
113154 | CORRECTIVO | 1036936549 | VIVIANA MARCELA RAMIREZ MORALES | Organizar fonendoscopio Cordial saludo, Solicito amablemente me ayude organizando el fonendoscopio del consultorio 218, Quedo atenta, Muchas gracias |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | ONCOLOGÍA |  | FONENDOSCOPIO | 648 | EB0574 | EB0574 | WELCH ALLYN | 50079-135 | CONS. 3 | 2025-03-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: falta de una oliva. Actividad realizada: se le incorpora una nueva oliva de repuesto del taller. Estado final: en condiciones de funcionamiento. Repuestos: no. | 2025-03-03 10:23 |  | 2025-03-03 14:02 | 2025-03-03 14:19 | 17 | 0 | 17 | 248188 | Media | 2025-03-03 10:01 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: falta de una oliva. actividad realizada: se le incorpora una nueva oliva de repuesto del taller. estado final: en condiciones de funcionamiento. repuestos: no. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Monday | 0
116828 | CORRECTIVO | 39447255 | MARIA SULENY CASTRILLON MARIN | colchon dañado colchon de la habitacion 240 esta dañado perdio integralidad porfavor para cambiarlo |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | H2-T2 |  | CAMA ELÉCTRICA | 234 | 2451 |  | DOMETAL | 131-71 | 2058-383 | 2025-06-14 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: colchón de la habitación 240 de H2T2 se encuentra muy delgado, con poca espuma. Actividad realizada: se intenta cambiar el colchón pero no se encuentra con repuesto en el área, por lo que se pausa la orden a la espera de la llegada de repuestos. 16/06/2025: Se hace el cambio del colchón. Estado final: en condiciones de funcionamiento. Repuestos: si. | 2025-06-11 07:54 |  | 2025-06-11 09:11 | 2025-06-16 17:17 | 7686 | 7630 | 56 | 255132 | Media | 2025-06-10 19:50 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: colchón de la habitación 240 de h2t2 se encuentra muy delgado, con poca espuma. actividad realizada: se intenta cambiar el colchón pero no se encuentra con repuesto en el área, por lo que se pausa la orden a la espera de la llegada de repuestos. 16/06/2025: se hace el cambio del colchón. estado final: en condiciones de funcionamiento. repuestos: si. | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Wednesday | 2
108789 | CORRECTIVO | 1038406861 | DEISY JOHANA GIRALDO GOMEZ | OLIVA DE FONENDO MALA SE ENCUENTRA EN PUESTO DE ENFERMERIA. GRACIAS |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | TRASPLANTES |  | FONENDOSCOPIO | 685 | EB0439 | EB0439 | WELCH ALLYN | ADULTO | TMO 3 | 2025-02-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Oliva de fonendoscopio en mal estado. Actividad realizada: se cambia la oliva por una en buen estado que se encuentra en el taller. Estado final: optimas condiciones de funcionamiento. Repuestos: no fueron utilizados repuestos del almacén. | 2025-01-28 07:33 |  | 2025-01-28 07:51 | 2025-01-28 08:04 | 14 | 0 | 14 | 245479 | Media | 2025-01-27 17:24 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: oliva de fonendoscopio en mal estado. actividad realizada: se cambia la oliva por una en buen estado que se encuentra en el taller. estado final: optimas condiciones de funcionamiento. repuestos: no fueron utilizados repuestos del almacén. | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Tuesday | 1
115044 | CORRECTIVO | 1002946584 | MABY YINETH PALACIOS APONZA | Fonendoscopio sin una oliva |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | UMI |  | FONENDOSCOPIO | 725 |  | EB0248 | LITTMAN WELCH ALLYN | ADULTO/PEDIATRICO |  | 2025-05-03 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: fonendoscopio sin oliva. Actividad realizada: reemplazo de oliva perdida por una del taller. Estado final: en condiciones de funcionamiento. Repuestos: no. | 2025-04-28 07:59 |  | 2025-04-28 10:15 | 2025-04-28 10:36 | 21 | 0 | 21 | 252067 | Media | 2025-04-27 06:25 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: fonendoscopio sin oliva. actividad realizada: reemplazo de oliva perdida por una del taller. estado final: en condiciones de funcionamiento. repuestos: no. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Monday | 0
113198 | CORRECTIVO | 1038418015 | ANGIE MELISSA PEREA MOSQUERA | Fonendoscopio malo Buenos días Reporto infusor malo Muchas gracias |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | UCIA |  | FONENDOSCOPIO | 705 |  | EB0752 | LORD | ADULTO LUJO | EB0752 | 2025-03-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: falta de membrana de diafragma. Actividad realizada: se le pone una nueva membrana. Estado final: en condiciones de funcionamiento. Repuestos: no. | 2025-03-04 07:54 |  | 2025-03-04 08:37 | 2025-03-04 08:56 | 19 | 0 | 19 | 248237 | Media | 2025-03-04 00:51 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: falta de membrana de diafragma. actividad realizada: se le pone una nueva membrana. estado final: en condiciones de funcionamiento. repuestos: no. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Tuesday | 1
114084 | CORRECTIVO | 70909433 | MAURICIO ROJAS GOMEZ | fonendoscopio malo favor revisar, gracias |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | UCIA |  | FONENDOSCOPIO | 705 |  | EB0752 | LORD | ADULTO LUJO | EB0752 | 2025-04-05 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Fonendoscopio no gira para cambiar de diafragma a campana, tampoco cuenta con membrana de diafragma. Actividad realizada: se recorta una nueva membrana de diafragma, se cambia parte del fonendo por una que si alterne entre diafragma y campana, se evalúa el equipo en busca de algún otro problema, se limpia la suciedad con etanol y un aplicador. Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento. Repuestos: no. | 2025-04-01 09:48 |  | 2025-04-01 10:41 | 2025-04-01 13:26 | 165 | 105 | 60 | 250250 | Media | 2025-04-01 09:06 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: fonendoscopio no gira para cambiar de diafragma a campana, tampoco cuenta con membrana de diafragma. actividad realizada: se recorta una nueva membrana de diafragma, se cambia parte del fonendo por una que si alterne entre diafragma y campana, se evalúa el equipo en busca de algún otro problema, se limpia la suciedad con etanol y un aplicador. estado final: en buenas condiciones de funcionamiento. repuestos: no. | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Tuesday | 1
116478 | CORRECTIVO | 1038415580 | YESICA ANDREA CUARTAS LOPEZ | Fonendo Sin Pelicula Buenos dias, Se evidencia fonendoscopio sin la Pelicula, Funcionamiento incirrecto, Gracias |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | UMI |  | FONENDOSCOPIO | 725 |  | EB0248 | LITTMAN WELCH ALLYN | ADULTO/PEDIATRICO |  | 2025-06-07 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: fonendoscopio sin membrana de diafragma. Actividad realizada: se le coloca una membrana de diafragma nueva. Estado final: en condiciones de funcionamiento. Repuestos: no. | 2025-06-03 07:52 |  | 2025-06-03 10:59 | 2025-06-03 11:46 | 46 | 0 | 46 | 254439 | Media | 2025-06-02 06:01 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: fonendoscopio sin membrana de diafragma. actividad realizada: se le coloca una membrana de diafragma nueva. estado final: en condiciones de funcionamiento. repuestos: no. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Tuesday | 1
111229 | CORRECTIVO | 1041228894 | juan fernando lopez gomez | cama mala cama de la habitacion 648 se encuentra mala, no sube la baranda |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | H6-T2 |  | CAMA ELÉCTRICA | 340 | 3358 |  | DOMETAL | QUAXAR | 00000-29812 | 2025-02-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Motor de espaldar no funciona. Actividad realizada: se realiza cambio al motor por uno nuevo. Estado final: en condiciones de funcionamiento. Repuestos: sí, | 2025-02-07 15:59 |  | 2025-02-07 16:00 | 2025-02-07 18:10 | 130 | 0 | 130 | 246450 | Media | 2025-02-07 15:51 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: motor de espaldar no funciona. actividad realizada: se realiza cambio al motor por uno nuevo. estado final: en condiciones de funcionamiento. repuestos: sí, | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Friday | 4
112770 | CORRECTIVO | 1002946584 | MABY YINETH PALACIOS APONZA | Camilla de recuperación Buenas noches, para reportar camilla de recuperación 1 que tiene una llanta mala (se le salio y partio el caucho) Gracias |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | UMI | RECUPERION UMI | CAMA ELÉCTRICA | 381 | 2938 |  | DOMETAL | QUAXAR | 00000-11584 | 2025-02-22 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: rueda mala Actividad realizada: cambio de rueda en mal estado, se añade la pareja para que no quede mal arreglada la cama. Estado final: en condiciones de funcionamiento. Repuestos: si. | 2025-02-21 07:52 |  | 2025-02-21 08:04 | 2025-02-21 09:24 | 80 | 0 | 80 | 247442 | Media | 2025-02-21 03:06 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: rueda mala actividad realizada: cambio de rueda en mal estado, se añade la pareja para que no quede mal arreglada la cama. estado final: en condiciones de funcionamiento. repuestos: si. | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Friday | 4
108642 | CORRECTIVO | 1040043657 | YENIFER RAMIREZ VARGAS | se reporta infusor EBO898 Buenas Noches Tan amable para reportar un infusor que no insufla. Mil Gracias Quedo Atenta |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | UCIP |  | INFUSOR | 801 |  | EB0898 | RIESTER | MANUAL | 171021995 | 2025-02-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Infusor no insufla debido a pera en mal estado Actividad realizada: se realiza una sustitución a la pera del infusor por una pera que se encontraba en el taller Estado final: optimo para su uso Repuestos: No | 2025-01-27 07:55 |  | 2025-01-27 08:25 | 2025-01-27 08:55 | 30 | 0 | 30 | 245381 | Media | 2025-01-26 19:50 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: infusor no insufla debido a pera en mal estado actividad realizada: se realiza una sustitución a la pera del infusor por una pera que se encontraba en el taller estado final: optimo para su uso repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Monday | 0
114416 | CORRECTIVO | 35525955 | ANDREA YANETH MORENO SALAZAR | manometro de infusos sin aguja manometro de infusos sin aguja |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | UCIP |  | INFUSOR | 800 |  | EB0897 | RIESTER | MANUAL | 171021981 | 2025-04-12 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: aguja de manómetro desprendida. Actividad realizada: se adhiere aguja al manómetro, se hacen pruebas de funcionamiento, de fugas, de precisión. Estado final: en condiciones de funcionamiento. Repuestos: no. | 2025-04-09 08:28 |  | 2025-04-09 08:29 | 2025-04-09 09:14 | 46 | 0 | 46 | 250846 | Media | 2025-04-09 07:59 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: aguja de manómetro desprendida. actividad realizada: se adhiere aguja al manómetro, se hacen pruebas de funcionamiento, de fugas, de precisión. estado final: en condiciones de funcionamiento. repuestos: no. | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Wednesday | 2
112713 | CORRECTIVO | 15443719 | JHON JAIRO GARCIA CORREA | electrocardiografo con falta de una pera le falta una pera de una derivada |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | CIRUGÍA |  | ELECTROCARDIÓGRAFO | 496 | 3131 |  | FUKUDA DENSHI | CARDIMAX FX-7102 | 50003602 | 2025-02-22 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: falta de pera para equipo de ecg. Actividad realizada: incorporación de repuesto del taller. Estado final: en condiciones de funcionamiento. Repuestos: no. | 2025-02-20 09:46 |  | 2025-02-20 10:03 | 2025-02-20 10:49 | 46 | 0 | 46 | 247308 | Media | 2025-02-20 09:08 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: falta de pera para equipo de ecg. actividad realizada: incorporación de repuesto del taller. estado final: en condiciones de funcionamiento. repuestos: no. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Thursday | 3
114388 | CORRECTIVO | 1234890498 | glenis giseth perez gonzalez | EKG DE CIRUGIA EKG DE CIRUGIA, PALA AMARILLA ESTA PARTIDA |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | CIRUGÍA |  | ELECTROCARDIÓGRAFO | 496 | 3131 |  | FUKUDA DENSHI | CARDIMAX FX-7102 | 50003602 | 2025-04-12 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: clamp de ecg reventado. Actividad realizada: cambio por un clamp nuevo. Estado final: en condiciones de funcionamiento. Repuestos: si. | 2025-04-08 11:30 |  | 2025-04-08 14:16 | 2025-04-08 15:29 | 72 | 0 | 72 | 250771 | Media | 2025-04-08 11:20 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: clamp de ecg reventado. actividad realizada: cambio por un clamp nuevo. estado final: en condiciones de funcionamiento. repuestos: si. | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Tuesday | 1
107175 | CORRECTIVO | 1001724922 | MARIANA RAMIREZ GONZALEZ | BRASALETE DE PRESION ARTERIAL ADULTO BRASALETE CON VELCRO DESPEGADO |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | H6-T2 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1033 | 4021 |  | EDAN | IM70 | 261333-M17709920003 | 2025-01-04 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Brazalete adulto con velcro despegado. Actividad realizada: Se cambia brazalete adulto 1 vía en mal estado por uno nuevo. Estado final: Brazalete adulto 1 vía nuevo entregado al servicio. Repuestos: si | 2025-01-02 11:28 |  | 2025-01-02 11:29 | 2025-01-02 11:39 | 10 | 0 | 10 | 243827 | Media | 2025-01-02 11:22 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: brazalete adulto con velcro despegado. actividad realizada: se cambia brazalete adulto 1 vía en mal estado por uno nuevo. estado final: brazalete adulto 1 vía nuevo entregado al servicio. repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Thursday | 3
114725 | CORRECTIVO | 1036936369 | DIANA CRISTINA GARCIA FLOREZ | pesa mala Buenos días se reporta pesa del consultorio 1 , no marca el peso. Gracias |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | RADIOTERAPIA |  | BÁSCULA CON TALLÍMETRO | 145 | EB0828 | EB0828 | DETECTO | DIGITAL 750 | E00616-0209 | 2025-04-26 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Bascula sin baterías. Actividad realizada: cambio de baterías. Estado final: en condiciones de funcionamiento. Repuestos: no. | 2025-04-21 10:05 |  | 2025-04-21 10:55 | 2025-04-21 11:57 | 62 | 0 | 62 | 251573 | Media | 2025-04-21 10:03 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: bascula sin baterías. actividad realizada: cambio de baterías. estado final: en condiciones de funcionamiento. repuestos: no. | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Monday | 0
114525 | CORRECTIVO | 1038418015 | ANGIE MELISSA PEREA MOSQUERA | infusor que se desinfla solo |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | UCIA |  | INFUSOR | 779 |  | EB0128 | RIESTER | MANUAL | 120936102 | 2025-04-12 | PENDIENTE | MANTENIMIENTO |  |  | Diagnostico: cámara de aire con fuga. Actividad realizada: cambio de cámara de aire. Estado final: en condiciones de funcionamiento. Repuestos: si. | 2025-04-11 13:13 |  | 2025-04-11 13:32 | 2025-04-11 14:37 | 65 | 0 | 65 | 251125 | Media | 2025-04-11 13:09 | APROBADA |  | MANTENIMIENTO | OTROS | diagnostico: cámara de aire con fuga. actividad realizada: cambio de cámara de aire. estado final: en condiciones de funcionamiento. repuestos: si. | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Friday | 4
115326 | CORRECTIVO | 1088237653 | diana milena florez castaño | NEVERA CON TERMOMETRO MALO BUENA NOCHE, SE REPORTA NEVERA DE TRANSPORTE DE HEMOCOMPONENTES CON EL TERMÓMETRO MALO. GRACIAS |  | 51485148 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO |  | BANCO DE SANGRE |  | TERMÓMETRO DE NEVERA DE TRANSPORTE | 1830 | EB0931 | EB0931 | KLIMBER | NEVERA 5LT | EB0931 | 2025-05-10 | PENDIENTE | MANTENIMIENTO |  |  | Diagnostico: termómetro de nevera no funciona. Actividad realizada: limpieza de contactos de baterías. Estado final: en condiciones de funcionamiento. Repuestos: no. | 2025-05-05 07:40 |  | 2025-05-05 13:02 | 2025-05-05 13:56 | 55 | 0 | 55 | 252500 | Media | 2025-05-04 21:48 | APROBADA |  | MANTENIMIENTO | OTROS | diagnostico: termómetro de nevera no funciona. actividad realizada: limpieza de contactos de baterías. estado final: en condiciones de funcionamiento. repuestos: no. | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Monday | 0
114166 | CORRECTIVO | 1001387124 | melissa quintero hernandez | pulsoximetro no enciende Buenos días,para reportar pulsoximetro de el monitor que no enciende gracias |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | H3-T2 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1024 | 3063 |  | EDAN | M9 IBP | 301137-M12604350020-01 | 2025-04-05 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Se pierde señal de la pinza. Actividad realizada: Se prueba la pinza y se comprueba que esta no censa, se abre y se corta en la parte que se encuentra la intermitencia, se suelda y se vuelven a realizar pruebas, se comprueba que funciona correctamente. Estado final: Equipo funcionando correctamente. Repuestos: No. | 2025-04-02 09:27 |  | 2025-04-02 11:24 | 2025-04-02 15:03 | 219 | 0 | 219 | 250344 | Media | 2025-04-02 08:49 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se pierde señal de la pinza. actividad realizada: se prueba la pinza y se comprueba que esta no censa, se abre y se corta en la parte que se encuentra la intermitencia, se suelda y se vuelven a realizar pruebas, se comprueba que funciona correctamente. estado final: equipo funcionando correctamente. repuestos: no. | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Wednesday | 2
114357 | CORRECTIVO | 1001387124 | melissa quintero hernandez | Pulsoximetro monitor Buenos dias para reportar pulsoximetro de monitor enciende pero no sensa gracias |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | H3-T2 | CUARTO DE EQUIPOS | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1024 | 3063 |  | EDAN | M9 IBP | 301137-M12604350020-01 | 2025-04-12 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pinza de saturación no censa Actividad realizada: Se prueba la pinza en repetidas ocasiones y se mide los diodos con el multímetro, se encuentra que el receptor y emisor están dentro de los valores esperados sin embargo no censa correctamente, se cambia el receptor por otro pero sigue sin censar, se cambia por una pinza nueva del almacén. Estado final: Equipo funcionando correctamente. Repuestos: Si. | 2025-04-08 07:35 |  | 2025-04-08 08:13 | 2025-04-08 09:29 | 77 | 0 | 77 | 250701 | Media | 2025-04-08 01:13 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza de saturación no censa actividad realizada: se prueba la pinza en repetidas ocasiones y se mide los diodos con el multímetro, se encuentra que el receptor y emisor están dentro de los valores esperados sin embargo no censa correctamente, se cambia el receptor por otro pero sigue sin censar, se cambia por una pinza nueva del almacén. estado final: equipo funcionando correctamente. repuestos: si. | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Tuesday | 1
114709 | CORRECTIVO | 1040870941 | saudy valentina gomez gil | no funciona el saturador no funciona el saturador |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | H2-T2 | PUESTO DE ENFERMERÍA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1035 | 3058 | 3058 | EDAN | M9 IBP | 301137-M12604730022-01 | 2025-04-26 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pinza no censa correctamente Actividad realizada: Se revisa pinza y se observa que no censa según lo esperado, se observa que la interferencia es causada por un tramo del cable, así que se procede a cortar y soldar, despues de esto se vuelve a probar pero la interferencia ahora se encuentra más abajo, por lo que si se repara el cable quedaria demasiado corto. Se espera repuestos para cambiar pinza por una nueva. 28/04/2025: Se cambia pinza por una nueva de almacen Estado final: Funcionando correctamente. Repuestos: Si. | 2025-04-21 07:44 |  | 2025-04-21 07:55 | 2025-04-28 11:13 | 10277 | 10123 | 154 | 251529 | Media | 2025-04-20 07:23 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza no censa correctamente actividad realizada: se revisa pinza y se observa que no censa según lo esperado, se observa que la interferencia es causada por un tramo del cable, así que se procede a cortar y soldar, despues de esto se vuelve a probar pero la interferencia ahora se encuentra más abajo, por lo que si se repara el cable quedaria demasiado corto. se espera repuestos para cambiar pinza por una nueva. 28/04/2025: se cambia pinza por una nueva de almacen estado final: funcionando correctamente. repuestos: si. | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Monday | 0
113541 | CORRECTIVO | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS | Interfaz de SpO2 no funciona correctamente |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | H2-T2 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1035 | 3058 | 3058 | EDAN | M9 IBP | 301137-M12604730022-01 | 2025-03-15 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Interfaz no realiza conexión adecuada. Actividad realizada: Se prueba la interfaz en el monitor y junto a una pinza se verifica que tenía un funcionamiento intermitente, se verifican los pines de la interfaz y las conexiones de los cables con estos, encontrando que un cable se encontraba suelto, se solda el cable y se prueba la interfaz con equipo patrón. Se observa que censa correctamente. Estado final: Equipó funcionando correctamente. Repuestos: No. | 2025-03-11 15:13 | 2025-03-11 15:13 | 2025-03-11 15:19 | 2025-03-11 16:16 | 57 | 0 | 57 |  |  |  | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: interfaz no realiza conexión adecuada. actividad realizada: se prueba la interfaz en el monitor y junto a una pinza se verifica que tenía un funcionamiento intermitente, se verifican los pines de la interfaz y las conexiones de los cables con estos, encontrando que un cable se encontraba suelto, se solda el cable y se prueba la interfaz con equipo patrón. se observa que censa correctamente. estado final: equipó funcionando correctamente. repuestos: no. | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Tuesday | 1
117913 | CORRECTIVO | 1037667711 | sara alvarez arbelaez | infusor malo no insufla |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | UCIA |  | INFUSOR | 779 |  | EB0128 | RIESTER | MANUAL | 120936102 | 2025-07-19 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Infusor no insufla Actividad realizada: Se prueba el infusor y se observa que este solo insufla hasta 40 mmHg, por lo que se saca su cámara de aire, se vuelve a insuflar y se observa que esta se encuentra rota en la parte superior. Se cambia por una cámara de aire diferente, se vuelve a realizar pruebas con esta y se encuentra que ya no presenta fuga. Estado final: Equipo funcionando correctamente. Repuestos: No. | 2025-07-14 07:35 |  | 2025-07-14 09:33 | 2025-07-14 10:02 | 29 | 0 | 29 | 257170 | Media | 2025-07-14 05:28 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: infusor no insufla actividad realizada: se prueba el infusor y se observa que este solo insufla hasta 40 mmhg, por lo que se saca su cámara de aire, se vuelve a insuflar y se observa que esta se encuentra rota en la parte superior. se cambia por una cámara de aire diferente, se vuelve a realizar pruebas con esta y se encuentra que ya no presenta fuga. estado final: equipo funcionando correctamente. repuestos: no. | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Monday | 0
111661 | CORRECTIVO | 1007290703 | ANA ISABEL LONDOÑO LONDOÑO | OTOSCOPIO MALO OTOSCOPIO MALO |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | H1-T1 | PUESTO DE ENFERMERIA | EQUIPO DE ÓRGANOS Y SENTIDOS | 555 |  | EB0512 | WELCH ALLYN | PORTÁTIL RECARGABLE | EB0512 | 2025-02-15 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Oftalmoscopia con su selector de filtros dañado. Actividad realizada: Se realiza prueba inicial para comprobar su funcionamiento, se encuentra que el disco de seleccion de lentes se desliza con demasiada facilidad por lo que no permite ajustar correctamente sus modos. Se abre el equipo para cambiar su balin. 13/02/2025: se realiza el ajuste correspondiente y el disco de Recoss queda ajustado, sin embargo se encuentra que su selector de filtros y diafragmas se desliza con mucha facilidad, por lo que se procede a verificarlo. 15/02/2025: Se cambia balin del selector de diafragmas y se realizan pruebas del equipo, verificando que tiene un buen funcionamiento. Estado final: Equipo Funcionando correctamente. Repuestos: No | 2025-02-12 14:21 |  | 2025-02-12 14:21 | 2025-02-15 12:51 | 4230 | 3913 | 317 | 246709 | Alta | 2025-02-12 12:57 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: oftalmoscopia con su selector de filtros dañado. actividad realizada: se realiza prueba inicial para comprobar su funcionamiento, se encuentra que el disco de seleccion de lentes se desliza con demasiada facilidad por lo que no permite ajustar correctamente sus modos. se abre el equipo para cambiar su balin. 13/02/2025: se realiza el ajuste correspondiente y el disco de recoss queda ajustado, sin embargo se encuentra que su selector de filtros y diafragmas se desliza con mucha facilidad, por lo que se procede a verificarlo. 15/02/2025: se cambia balin del selector de diafragmas y se realizan pruebas del equipo, verificando que tiene un buen funcionamiento. estado final: equipo funcionando correctamente. repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Wednesday | 2
112876 | CORRECTIVO | 1007770403 | DEISY NICOL MELO RODRIGUEZ | ELECTRODOS MALOS Buenos días, me podrían ayudar cambiando dos electrodos que estan malos. Muchas gracias. |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | CONSULTA EXTERNA |  | ELECTROENCEFALOGRAFO - POLISOMNÓGRAFO | 505 | 4073 |  | CADWELL | EASY III | 1801IX91-09-010 | 2025-03-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: electrodos con impedancia alta. Actividad realizada: se revisan electrodos y se encuentran con impedancia alta, se proceden a limpiar y aún así la impedancia continúa por encima del valor límite. Se proceden a cambiar los dos electrodos en mal estado por unos nuevos, los cuales se encuentran dentro de los valores adecuados. Estado final: equipo funciona correctamente. Repuestos: no. Nota: error en cerrar la orden a tiempo, se gestiona el 25/02/2025. | 2025-02-25 07:35 |  | 2025-02-25 17:22 | 2025-02-26 08:02 | 881 | 0 | 881 | 247706 | Media | 2025-02-25 07:20 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: electrodos con impedancia alta. actividad realizada: se revisan electrodos y se encuentran con impedancia alta, se proceden a limpiar y aún así la impedancia continúa por encima del valor límite. se proceden a cambiar los dos electrodos en mal estado por unos nuevos, los cuales se encuentran dentro de los valores adecuados. estado final: equipo funciona correctamente. repuestos: no. nota: error en cerrar la orden a tiempo, se gestiona el 25/02/2025. | MAL_TRATO_FISICO, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO, DESGASTE_NORMAL | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO', 'DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Tuesday | 1
108643 | CORRECTIVO | 98711082 | jose mauricio manzo rodas | Fonendoscopio malo Fonendoscopio mal estado. |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | UCIP |  | FONENDOSCOPIO | 723 |  | EB0886 | LORD | ADULTO | UCIP 9 - EB0886 | 2025-02-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Fonendoscopio no funciona correctamente al momento de escuchar por el diafragma. Actividad realizada: Se realiza prueba inicial para verificar el daño del fonendoscopio, se encuentra que el muelle esta quebrado, se remplaza la manguera con sus ojivas por unas nuevas sacadas de los repuestos. Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-01-27 07:57 |  | 2025-01-27 08:37 | 2025-01-27 09:00 | 23 | 0 | 23 | 245368 | Media | 2025-01-26 10:17 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: fonendoscopio no funciona correctamente al momento de escuchar por el diafragma. actividad realizada: se realiza prueba inicial para verificar el daño del fonendoscopio, se encuentra que el muelle esta quebrado, se remplaza la manguera con sus ojivas por unas nuevas sacadas de los repuestos. estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Monday | 0
117712 | CORRECTIVO | 1038416873 | ANGIE TATIANA CASTAÑO CASTRO | Fonendoscopio a quien se le cae la membrana Buen día Cordial saludo Favor revisar fonendoscopio pediátrico a quien se le cae la membrana. Muchas gracias |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | UMI |  | FONENDOSCOPIO | 725 |  | EB0248 | LITTMAN WELCH ALLYN | ADULTO/PEDIATRICO |  | 2025-07-12 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Fonendoscopio sin membrana. Actividad realizada: Se realiza una nueva membrana y se coloca en el anillo de la campana. Estado final: Equipo funcionando correctamente. Repuestos: No. | 2025-07-07 10:01 |  | 2025-07-07 10:42 | 2025-07-07 11:19 | 36 | 0 | 36 | 256723 | Media | 2025-07-07 09:57 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: fonendoscopio sin membrana. actividad realizada: se realiza una nueva membrana y se coloca en el anillo de la campana. estado final: equipo funcionando correctamente. repuestos: no. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Monday | 0
115745 | CORRECTIVO | 1040870185 | MANUELA CUARTAS HINCAPIE | cama de la habitacion de la 211a mala la cama de la habitacion 211a no sube la cabecera |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | H2-T1 |  | CAMA ELÉCTRICA | 202 | 1086 |  | DOMETAL | 131-71 | 2058-369 | 2025-05-17 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Cama no sube cabecera Actividad realizada: Se revisa funcionamiento inicialmente y se observa que la cabecera no sube o baja, se verifica conexiones de la cama y se intenta cambiando de lugar las conexiones de los motores, sin embargo la cabecera sigue sin funcionar. Se pide repuesto de motor de cabecera en almacén y se realiza cambio. Se preuba nuevamente la cama y se observa que la cabecera funciona adecuadamente. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: Si. | 2025-05-16 15:07 |  | 2025-05-16 15:08 | 2025-05-16 17:06 | 118 | 0 | 118 | 253404 | Media | 2025-05-16 14:29 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cama no sube cabecera actividad realizada: se revisa funcionamiento inicialmente y se observa que la cabecera no sube o baja, se verifica conexiones de la cama y se intenta cambiando de lugar las conexiones de los motores, sin embargo la cabecera sigue sin funcionar. se pide repuesto de motor de cabecera en almacén y se realiza cambio. se preuba nuevamente la cama y se observa que la cabecera funciona adecuadamente. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si. | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Friday | 4
111245 | CORRECTIVO | 1047971861 | MILENA OSORIO OSORIO | fonendoscopio malo buenas tardes , por favor me puede colaborar organizado fonendoscopio que esta incompleto , gracias |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | H2-T1 |  | FONENDOSCOPIO | 656 |  | EB0008 | LORD | ADULTO |  | 2025-02-15 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Fonendoscopio no tiene anillo y membrana de su campana. Actividad realizada: Se busca repuesto en anteriores fonendoscopios encontrando su anillo, se ensambla anillo y membrana de la campana haciendo una prueba final. Estado final: Equipo funcionando correctamente. Repuestos: No. | 2025-02-10 07:33 |  | 2025-02-10 08:19 | 2025-02-10 08:30 | 12 | 0 | 12 | 246457 | Media | 2025-02-07 18:03 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: fonendoscopio no tiene anillo y membrana de su campana. actividad realizada: se busca repuesto en anteriores fonendoscopios encontrando su anillo, se ensambla anillo y membrana de la campana haciendo una prueba final. estado final: equipo funcionando correctamente. repuestos: no. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Monday | 0
116515 | CORRECTIVO | 35525955 | ANDREA YANETH MORENO SALAZAR | Infusor que se desinfla Infusor que se desinfla |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | UCIP |  | INFUSOR | 796 | EB0893 | EB0893 | RIESTER | MANUAL | 171021964 | 2025-06-07 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Infusor se desinfla Actividad realizada: Se prueba infusor y se observa que este se desinfla con facilidad, se verifique que no tenga fuga en manómetro o empaque y pera, se encuentra que tiene una fuga en la pera, por lo que se sacan las válvulas y se limpian estas, se prueba el infusor nuevamente y se verifica que se encuentre funcionando correctamente. Estado final: Equipo funcionando correctamente. Repuestos: No. | 2025-06-03 12:36 |  | 2025-06-03 12:39 | 2025-06-03 14:55 | 136 | 71 | 65 | 254441 | Media | 2025-06-02 06:27 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: infusor se desinfla actividad realizada: se prueba infusor y se observa que este se desinfla con facilidad, se verifique que no tenga fuga en manómetro o empaque y pera, se encuentra que tiene una fuga en la pera, por lo que se sacan las válvulas y se limpian estas, se prueba el infusor nuevamente y se verifica que se encuentre funcionando correctamente. estado final: equipo funcionando correctamente. repuestos: no. | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Tuesday | 1
107515 | CORRECTIVO | 1001531141 | jhojana henao tabares | fonendoscopio sin olivas fonendoscopio sin olivas sala de transicion |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | CIRUGÍA |  | FONENDOSCOPIO | 596 |  | EB0472 | LORD |  |  | 2025-01-11 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Fonendoscopio sin olivas Actividad realizada: Se recibe fonendoscopio sin olivas, se procede a poner unas en buen estado, se prueba equipo y funciona correctamente. Estado final: Funcional Repuestos: No | 2025-01-08 11:09 |  | 2025-01-08 15:31 | 2025-01-08 16:20 | 49 | 0 | 49 | 244115 | Baja | 2025-01-08 10:50 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: fonendoscopio sin olivas actividad realizada: se recibe fonendoscopio sin olivas, se procede a poner unas en buen estado, se prueba equipo y funciona correctamente. estado final: funcional repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Wednesday | 2
115329 | CORRECTIVO | 1214739247 | leidy tatiana lopez sanchez | FONENDOSCOPIO MALO Fonesdoscopio en mal estado. |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | UCIN |  | FONENDOSCOPIO NEONATAL | 627 |  | EB0390 | WELCH ALLYN | NEONATAL | NÚMERO 23 L13K10200 | 2025-05-10 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Ojiva de fonendoscopio fracturada. Actividad realizada: Se realiza cambio de ojivas y maguera por una diferente que se encontraba en el patio. Estado final: Equipo funcionando correctamente. Repuestos: No. | 2025-05-05 07:42 |  | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:52 | 112 | 84 | 28 | 252490 | Media | 2025-05-03 20:49 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: ojiva de fonendoscopio fracturada. actividad realizada: se realiza cambio de ojivas y maguera por una diferente que se encontraba en el patio. estado final: equipo funcionando correctamente. repuestos: no. | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Monday | 0
113902 | CORRECTIVO | 1036960557 | LUISA FERNANDA BOTERO HINCAPIE | Infusor malo infusor malo |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | UCIA |  | INFUSOR | 778 |  | EB0127 | RIESTER | MANUAL | 120936146 | 2025-03-29 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Infusor no insufla. Actividad realizada: Se prueba el infusor y se verifica que este no insufla, se saca de su funda y se encuentra que esta roto en la parte superior, por lo que al no ser posible repararlo se saca un repuesto del almacén. Además también se encuentra que el manómetro tiene la caratula mal puesta y no se encontraba ubicado en el cero, por lo que se abre el manómetro y se ajusta según lo esperado. Por ultimo se realizan pruebas con el equipo patrón y se verifica que funcione correctamente. Estado final: Equipo funcionando correctamente. Repuestos: Si. | 2025-03-25 10:51 |  | 2025-03-25 11:07 | 2025-03-25 12:10 | 63 | 0 | 63 | 249777 | Media | 2025-03-25 10:47 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: infusor no insufla. actividad realizada: se prueba el infusor y se verifica que este no insufla, se saca de su funda y se encuentra que esta roto en la parte superior, por lo que al no ser posible repararlo se saca un repuesto del almacén. además también se encuentra que el manómetro tiene la caratula mal puesta y no se encontraba ubicado en el cero, por lo que se abre el manómetro y se ajusta según lo esperado. por ultimo se realizan pruebas con el equipo patrón y se verifica que funcione correctamente. estado final: equipo funcionando correctamente. repuestos: si. | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Tuesday | 1
113913 | CORRECTIVO | 1036781996 | NATALIA AGUDELO PATIÑO | infusor malo se desinfla |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | UCIA |  | INFUSOR | 785 |  | EB0748 | RIESTER | MANUAL | 161221417 | 2025-03-29 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Infusor no insufla. Actividad realizada: Se prueba el infusor y se verifica que este no insufla, se saca de su funda y se encuentra que esta roto en la parte superior, por lo que al no ser posible repararlo se saca un repuesto del almacén. Además también se encuentra que el manómetro no mide adecuadamente. por lo que se abre el manómetro y se ajusta según lo esperado. Por ultimo se realizan pruebas con el equipo patrón y se verifica que funcione correctamente. Estado final: Equipo funcionando correctamente. Repuestos: Si. | 2025-03-25 12:15 |  | 2025-03-25 12:16 | 2025-03-25 14:37 | 141 | 60 | 81 | 249789 | Media | 2025-03-25 11:37 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: infusor no insufla. actividad realizada: se prueba el infusor y se verifica que este no insufla, se saca de su funda y se encuentra que esta roto en la parte superior, por lo que al no ser posible repararlo se saca un repuesto del almacén. además también se encuentra que el manómetro no mide adecuadamente. por lo que se abre el manómetro y se ajusta según lo esperado. por ultimo se realizan pruebas con el equipo patrón y se verifica que funcione correctamente. estado final: equipo funcionando correctamente. repuestos: si. | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Tuesday | 1
116733 | CORRECTIVO | 1040039416 | yohana andrea duque castaño | INFUSOR MALO Por favor arreglar influsor |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | UCIA |  | INFUSOR | 776 | EB0124 | EB0124 | RIESTER | MANUAL | 120936126 | 2025-06-14 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Infusor se desinfla Actividad realizada: Se verifica funcionamiento y se observa que el infusor se desinfla rápidamente, se cambia su cámara de aire por otra, además de cambiar su válvula. Se vuelve a probar su funcionamiento y se observa que se mantiene insuflado correctamente. Estado final: Equipo funcionando correctamente. Repuestos: No. | 2025-06-10 08:15 |  | 2025-06-10 08:19 | 2025-06-10 08:56 | 37 | 0 | 37 | 255022 | Media | 2025-06-10 02:52 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: infusor se desinfla actividad realizada: se verifica funcionamiento y se observa que el infusor se desinfla rápidamente, se cambia su cámara de aire por otra, además de cambiar su válvula. se vuelve a probar su funcionamiento y se observa que se mantiene insuflado correctamente. estado final: equipo funcionando correctamente. repuestos: no. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Tuesday | 1
119752 | CORRECTIVO | 1035912962 | maria carolina villa lara | selladora 1462 Buen dia Favor revisar termoselladora 1462 puesto que no esta sellando adecuadamente en la central de mezclas. gracias. |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | SELLADORA | 3174 | EB1462 | EB1462 | KF | KF-300H | EB1462 | 2025-09-20 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Selladora no sella adecuadamente. Actividad realizada: Se revisa el funcionamiento y se observa que no sella adecuadamente, se cambia el teflon y se limpia la resistencia. Se vuelve a probar y funciona normalmente. Estado final: Equipo funcionando correctamente. Repuestos: No. | 2025-09-15 14:12 |  | 2025-09-15 15:19 | 2025-09-15 15:42 | 23 | 0 | 23 | 261191 | Media | 2025-09-15 11:39 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: selladora no sella adecuadamente. actividad realizada: se revisa el funcionamiento y se observa que no sella adecuadamente, se cambia el teflon y se limpia la resistencia. se vuelve a probar y funciona normalmente. estado final: equipo funcionando correctamente. repuestos: no. | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Monday | 0
114008 | CORRECTIVO | 1152453011 | paula alejandra lopez perilla | Selladora no funcional Buen día. Solicito el favor de revisar selladora EB1462 de la Central de Adecuación de Medicamentos sótano 1 torre 1 , ya que no sella. Gracias |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | SELLADORA | 3174 | EB1462 | EB1462 | KF | KF-300H | EB1462 | 2025-03-29 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Selladora no calienta correctamente. Actividad realizada: Se realizan pruebas y se comprueba que la selladora no calienta adecuadamente, se limpia la resistencia y cambia el teflón, se vuelven a realizar pruebas y se verifica que la selladora calienta y sella adecuadamente. Estado final: Equipo funcionando correctamente. Repuestos: No. | 2025-03-28 11:48 |  | 2025-03-28 12:54 | 2025-03-28 14:58 | 124 | 64 | 60 | 250043 | Media | 2025-03-28 09:49 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: selladora no calienta correctamente. actividad realizada: se realizan pruebas y se comprueba que la selladora no calienta adecuadamente, se limpia la resistencia y cambia el teflón, se vuelven a realizar pruebas y se verifica que la selladora calienta y sella adecuadamente. estado final: equipo funcionando correctamente. repuestos: no. | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Friday | 4
116591 | CORRECTIVO | 1035918796 | daniel felipe naranjo bedoya | selladora mala Buenos días, por favor realizar mantenimiento correctivo a selladora mala |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | SELLADORA | 3176 | EB1464 | EB1464 | KF | KF-300H | 10124S | 2025-06-07 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Selladora no sella. Actividad realizada: Se realizan pruebas iniciales donde se observa que la selladora, a pesar de estar en el nivel máximo, no sella, se procede a limpiar la resistencia debido a que esta se encontraba sucia, sin embargo, después de esto la selladora aun no funcionaba correctamente, por lo que se realizo un ajuste en la parte del contacto de la resistencia. Seguidamente, se realizaron pruebas en todos los niveles, comprobando que sellaba de manera satisfactoria. Estado final: Equipo funcionando correctamente. Repuestos: No. | 2025-06-05 08:46 |  | 2025-06-05 16:39 | 2025-06-06 10:51 | 1091 | 996 | 95 | 254686 | Media | 2025-06-05 08:42 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: selladora no sella. actividad realizada: se realizan pruebas iniciales donde se observa que la selladora, a pesar de estar en el nivel máximo, no sella, se procede a limpiar la resistencia debido a que esta se encontraba sucia, sin embargo, después de esto la selladora aun no funcionaba correctamente, por lo que se realizo un ajuste en la parte del contacto de la resistencia. seguidamente, se realizaron pruebas en todos los niveles, comprobando que sellaba de manera satisfactoria. estado final: equipo funcionando correctamente. repuestos: no. | MAL_USO_CONFIGURACION, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Thursday | 3
120019 | CORRECTIVO | 1036964467 | LAURA YANETH MESA LOPEZ | LAMPARA DE LA UNIDAD 4769 LA LAMPARA DE LA UNIDAD 7 4769 NO PRENDE |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | ODONTOLOGÍA |  | UNIDAD ODONTOLÓGICA | 2842 | 4769 |  | TECNIPOLO | URBAN | 1328 | 2025-09-27 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Unidad odontológica no enciende bombillo. Actividad realizada: Se prueba la unidad odontológica y se observa que su bombillo no enciende, se retira el bombillo del soquet y se mide continuidad, sin embargo, es encuentra que no hay continuidad. Por lo que se reemplaza el bombillo por uno nuevo, se enciende la unidad y esta funciona con normalidad. Estado final: Equipo funcionando correcramente. Repuestos: Si. | 2025-09-24 07:55 |  | 2025-09-24 15:37 | 2025-09-24 15:55 | 19 | 0 | 19 | 261761 | Media | 2025-09-23 17:30 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: unidad odontológica no enciende bombillo. actividad realizada: se prueba la unidad odontológica y se observa que su bombillo no enciende, se retira el bombillo del soquet y se mide continuidad, sin embargo, es encuentra que no hay continuidad. por lo que se reemplaza el bombillo por uno nuevo, se enciende la unidad y esta funciona con normalidad. estado final: equipo funcionando correcramente. repuestos: si. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Wednesday | 2
109603 | CORRECTIVO | 1214739247 | leidy tatiana lopez sanchez | sensor en mal estado. sensor en mal estado. |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2795 | 4686 |  | EDAN | IM70 | 360080-M19B13100005 | 2025-02-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Sensor se encuentra dañado. Actividad realizada: se reemplaza sensor por uno del almacén. Estado final: Funcionando correctamente. Repuestos: Si. | 2025-02-05 14:46 |  | 2025-02-05 15:05 | 2025-02-05 15:30 | 25 | 0 | 25 | 246247 | Media | 2025-02-05 14:38 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: sensor se encuentra dañado. actividad realizada: se reemplaza sensor por uno del almacén. estado final: funcionando correctamente. repuestos: si. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Wednesday | 2
117847 | CORRECTIVO | 1053785635 | diana melissa narvaez bernal | CAMBIO DE PERILLA DE INSUFLAR MUY RIGIDA SOLICITO CAMBIO DE PERILLA DE INSUFLAR MUY RIGIDA DEL CONSULTORIO 22 DEL 3ER PISO DE RESERVA PLAZA Y HACE QUE SE REALICE SOBREUSO ARTICULAR CON FATIGA, ADEMAS EL AIRE SE EXPULSA DEL TENSIOMETRO SOLO ESTANDO ASEGURADA LA PERILLA, GRACIAS |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | ATENCIÓN PRIMER NIVEL |  | TENSIÓMETRO | 1879 | EB1091 | EB1091 | WELCH ALLYN | DE PARED | 181105172655 | 2025-07-12 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pera de tensiómetro demasiado rígida. Actividad realizada: Se realiza cambio de pera de infusor por una de tensiómetro, se prueba y se verifica que esta ya no es rígida. Estado final: Equipo funcionando correctamente. Repuestos: No. | 2025-07-10 11:41 |  | 2025-07-10 16:07 | 2025-07-10 16:21 | 14 | 0 | 14 | 257010 | Media | 2025-07-10 10:04 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pera de tensiómetro demasiado rígida. actividad realizada: se realiza cambio de pera de infusor por una de tensiómetro, se prueba y se verifica que esta ya no es rígida. estado final: equipo funcionando correctamente. repuestos: no. | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Thursday | 3
115176 | CORRECTIVO | 43715204 | DIANA PATRICIA MARIN GARCIA | fuente de luz storz mala . Buenos días . por favor revisar fuente de luz storz , los instrumentadores reportan que no funciona , ya se han ensayado en varias oportunidades y realmente no funciona . Muchas gracias . |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | CIRUGÍA | CUARTO DE EQUIPOS | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-05-03 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Conector de fibra óptica con lente reventado. Actividad realizada: Se verifica estado de fibras ópticas y se puede ver que un porcentaje de esta están malas, se verifica estado de conector a modulo, se puede observar que el lente que este contiene esta reventado, se informa a coordinador Daniel Cardona, para gestionar repuesto. 16/05/2025 Fuente de luz reportada no pertenece a la institución, Kelly posada envía correo al líder de la central, Luis Felipe Arango, acerca del tema. | 2025-05-02 12:00 |  | 2025-05-02 13:01 | 2025-05-16 13:00 | 20160 | 20097 | 63 | 252443 | Media | 2025-05-02 11:56 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: conector de fibra óptica con lente reventado. actividad realizada: se verifica estado de fibras ópticas y se puede ver que un porcentaje de esta están malas, se verifica estado de conector a modulo, se puede observar que el lente que este contiene esta reventado, se informa a coordinador daniel cardona, para gestionar repuesto. 16/05/2025 fuente de luz reportada no pertenece a la institución, kelly posada envía correo al líder de la central, luis felipe arango, acerca del tema. | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Friday | 4
115334 | CORRECTIVO | 1036932398 | esneyder alexander garcia garcia | MANTENIMIENTO TERMOHIGROMETRO Cordial saludo, Agradezco su colaboración con el mantenimiento del termo higrómetro de almacén sótano 1 torre 1 |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | TERMOHIGRÓMETRO | 1848 | EB1009 | EB1009 | BIOTELECTRONICA | HTC-2 | JH3417 | 2025-05-10 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Termohigrómetro con botón malo. Actividad realizada: Se cambia el botón que tenia anteriormente por uno diferente. Estado final: Equipo funcionando correctamente. Repuestos: No. | 2025-05-05 08:02 |  | 2025-05-05 08:12 | 2025-05-05 09:05 | 53 | 0 | 53 | 252516 | Media | 2025-05-05 08:01 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: termohigrómetro con botón malo. actividad realizada: se cambia el botón que tenia anteriormente por uno diferente. estado final: equipo funcionando correctamente. repuestos: no. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Monday | 0
118058 | CORRECTIVO | 1036401485 | DIANA CAROLINA HENAO ARBELAEZ | Medición no confiable Cordial saludo, Por medio del presente se realiza solicitud de revisión de termohigrómetro de la nevera de sala de extracción de colaboradoras, dado que desde el día 14/07 se ha encontrado fuera de meta con rangos entre -13 y -41. Quedamos atentos a la pronta respuesta del mismo, dicha área se encuentra bajo la dirección de bienestar laboral. |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | NUTRICIÓN |  | TERMÓMETRO | 1856 | EB1018 | EB1018 | BIOTELECTRONICA | HTC-2 | JH3648 | 2025-07-19 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Termómetro registra temperatura negativa. Actividad realizada: Se limpia la sonda del equipo y se compara temperatura con termómetro patrón, la diferencia que tienen es menor de 1°C, por lo que se deja equipo en observación. Se revisa el equipo y no se observan cambios bruscos de temperatura. Estado final: Equipo funcionando correctamente. Repuestos: No. | 2025-07-17 10:03 |  | 2025-07-17 10:22 | 2025-07-17 14:49 | 266 | 200 | 66 | 257473 | Media | 2025-07-17 10:02 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: termómetro registra temperatura negativa. actividad realizada: se limpia la sonda del equipo y se compara temperatura con termómetro patrón, la diferencia que tienen es menor de 1°c, por lo que se deja equipo en observación. se revisa el equipo y no se observan cambios bruscos de temperatura. estado final: equipo funcionando correctamente. repuestos: no. | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Thursday | 3
113874 | CORRECTIVO | 39193357 | MARIA CRISTINA LOPEZ CARMONA | brasalete con fuga Buenos dias para solicitar revisión de brasalete con fuga |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 958 | 4065 |  | EDAN | IM70 | 360080-M17911550001 | 2025-03-29 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Brazalete presenta fuga. Actividad realizada: Se realizan pruebas y se observa que el brazalete tiene un agujero, por lo que se cambia por uno nuevo del almacén. Estado final: Equipo funcionando correctamente. Repuestos: Si. | 2025-03-25 07:34 |  | 2025-03-25 08:15 | 2025-03-25 08:51 | 35 | 0 | 35 | 249718 | Media | 2025-03-23 06:16 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: brazalete presenta fuga. actividad realizada: se realizan pruebas y se observa que el brazalete tiene un agujero, por lo que se cambia por uno nuevo del almacén. estado final: equipo funcionando correctamente. repuestos: si. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Tuesday | 1
114071 | CORRECTIVO | 1036959192 | laura andrea rendon ocampo | OXIMETRO MALO OXIMETRO DAÑADO, GRACIAS |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | UCIA | CUBICULO 19 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 961 | 4068 |  | EDAN | IM70 | 360080-M17911550005 | 2025-04-05 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pinza no tiene resortes. Actividad realizada: Se abre la pinza para colocar unos resortes y que esta pueda abrir y cerrar correctamente. Se prueba pinza en monitor y se observa que funciona adecuadamente. Estado final: Equipo funcionando correctamente. Repuestos: No. | 2025-04-01 07:40 |  | 2025-04-01 07:41 | 2025-04-01 08:28 | 47 | 0 | 47 | 250222 | Media | 2025-04-01 06:42 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza no tiene resortes. actividad realizada: se abre la pinza para colocar unos resortes y que esta pueda abrir y cerrar correctamente. se prueba pinza en monitor y se observa que funciona adecuadamente. estado final: equipo funcionando correctamente. repuestos: no. | MAL_MANEJO_CABLES, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_MANEJO_CABLES', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Tuesday | 1
115852 | CORRECTIVO | 1038415558 | jesika juliana cardona lopez | velcro de brazalete Velcro de brazalete ya no pega |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 960 | 4067 |  | EDAN | IM70 | 360080-M17911550006 | 2025-05-24 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Velcro de brazalete en malas condiciones. Actividad realizada: Se realiza cambio de brazalete por uno nuevo de almacén. Estado final: Funcionando correctamente Repuestos: Si. | 2025-05-20 15:17 |  | 2025-05-20 15:17 | 2025-05-20 15:59 | 41 | 0 | 41 | 253653 | Alta | 2025-05-20 11:52 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: velcro de brazalete en malas condiciones. actividad realizada: se realiza cambio de brazalete por uno nuevo de almacén. estado final: funcionando correctamente repuestos: si. | MAL_USO_CONFIGURACION, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Tuesday | 1
112581 | CORRECTIVO | 1000760933 | emmanuel cardona quintero | Se reporta pinza de oxímetro |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | CIRUGÍA | RECUPERACIÓN 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 966 | 4071 |  | EDAN | IM70 | 360080-M17911550008 | 2025-02-22 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pinza no censa valores de saturación. Actividad realizada: Se realizan pruebas y se verifica que la pinza no esta censando, se observa que un cable se encuentra suelto por lo que se procede a soldarlo. Se prueba el equipo, este censa y reconoce la pinza. Estado final: Equipo funcionando correctamente. Repuestos: No. | 2025-02-19 10:18 |  | 2025-02-19 14:31 | 2025-02-19 15:09 | 38 | 0 | 38 | 247208 | Media | 2025-02-19 09:24 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza no censa valores de saturación. actividad realizada: se realizan pruebas y se verifica que la pinza no esta censando, se observa que un cable se encuentra suelto por lo que se procede a soldarlo. se prueba el equipo, este censa y reconoce la pinza. estado final: equipo funcionando correctamente. repuestos: no. | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Wednesday | 2
114891 | CORRECTIVO | 1040050075 | CAMILA VILLADA MARULANDA | Pinza de saturador mala |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1051 | 3929 |  | NIHON KOHDEN | BSM-6501 TRITON | 05533 MODLO:21659 | 2025-04-26 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pinza no cierra correctamente. Actividad realizada: Se revisa funcionamiento de pinza y se observa que esta no cierra adecuadamente, se cambia resorte y se vuelve a probar, la pinza cierra correctamente. Se prueba en monitor de servicio y se entrega. Estado final: Equipo funcionando correctamente. Repuestos: No. | 2025-04-24 07:52 |  | 2025-04-24 08:35 | 2025-04-24 09:45 | 71 | 33 | 38 | 251843 | Alta | 2025-04-23 21:05 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza no cierra correctamente. actividad realizada: se revisa funcionamiento de pinza y se observa que esta no cierra adecuadamente, se cambia resorte y se vuelve a probar, la pinza cierra correctamente. se prueba en monitor de servicio y se entrega. estado final: equipo funcionando correctamente. repuestos: no. | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Thursday | 3
112183 | CORRECTIVO | 1001725264 | MANUELA HERNANDEZ SUAREZ | pinza con mal funcionamiento pinza con mal funcionamiento |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | H5-T2 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1054 | 3652 |  | EDAN | M50 | 333124-M15707590001 | 2025-02-22 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pinza no censa correctamente arrojando valores incorrectos. Actividad realizada: Se solda los conectores debido a que se encontraban en mal estado, se prueba la pinza y se verifica que los valores que esta arrojando son correctos, siendo que la saturación que toma es de 95 - 98. Estado final: Equipo funcionando correctamente. Repuestos: No. | 2025-02-17 14:03 |  | 2025-02-17 16:18 | 2025-02-17 16:36 | 18 | 0 | 18 | 247040 | Media | 2025-02-17 13:08 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza no censa correctamente arrojando valores incorrectos. actividad realizada: se solda los conectores debido a que se encontraban en mal estado, se prueba la pinza y se verifica que los valores que esta arrojando son correctos, siendo que la saturación que toma es de 95 - 98. estado final: equipo funcionando correctamente. repuestos: no. | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Monday | 0
117081 | CORRECTIVO | 1001725264 | MANUELA HERNANDEZ SUAREZ | monitor el cual no toma la presion arterial monitor el cual no toma presion arterial |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | H5-T2 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1054 | 3652 |  | EDAN | M50 | 333124-M15707590001 | 2025-06-21 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Monitor no toma presión adecuadamente. Actividad realizada: Se realizan pruebas iniciales con equipo patrón y se observa que inicialmente el equipo funciona adecuadamente, sin embargo, después de un tiempo aparece una alarma indicando que no se puede tomar la presión por fuga, se cambia el brazalete por uno nuevo y se realizan más pruebas; no se vuelven a presentar alarmas y se toma la presión normalmente. Estado final: Equipo funcionando correctamente. Repuestos: Sí. | 2025-06-19 08:03 |  | 2025-06-19 08:30 | 2025-06-19 09:30 | 60 | 0 | 60 | 255718 | Media | 2025-06-19 07:20 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: monitor no toma presión adecuadamente. actividad realizada: se realizan pruebas iniciales con equipo patrón y se observa que inicialmente el equipo funciona adecuadamente, sin embargo, después de un tiempo aparece una alarma indicando que no se puede tomar la presión por fuga, se cambia el brazalete por uno nuevo y se realizan más pruebas; no se vuelven a presentar alarmas y se toma la presión normalmente. estado final: equipo funcionando correctamente. repuestos: sí. | MAL_USO_CONFIGURACION, DESGASTE_NORMAL | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Thursday | 3
118752 | CORRECTIVO | 39457091 | VIVIANA VILLEGAS ARISTIZABAL | Brazalete de toma de presión arterial Por favor cambiar el brazalete de toma de presión arterial del monitor de signos vitales de la sala de quimioterapia el cual tiene malo el adhesivo y se despega fácilmente. Gracias |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | ONCOLOGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1010 | 3551 |  | EDAN | M50 | 333124-13A01820009 | 2025-08-16 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Velcro del brazalete se despega fácilmente. Actividad realizada: Se observa que el velcro del brazalete se encuentra en malas condiciones, por lo que se cambia por uno nuevo de almacén. Estado final: Funcionando correctamente. Repuestos: Si. | 2025-08-12 14:19 |  | 2025-08-12 15:46 | 2025-08-12 16:07 | 21 | 0 | 21 | 259093 | Media | 2025-08-12 13:30 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: velcro del brazalete se despega fácilmente. actividad realizada: se observa que el velcro del brazalete se encuentra en malas condiciones, por lo que se cambia por uno nuevo de almacén. estado final: funcionando correctamente. repuestos: si. | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Tuesday | 1
117707 | CORRECTIVO | 1007290703 | ANA ISABEL LONDOÑO LONDOÑO | TENSIOMETRO NEONATAL ROTO TENSIOMETRO NEONATAL ROTO |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | H1-T1 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 987 | 3647 |  | EDAN | IM70 | 001488-M15804060027 | 2025-07-12 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Brazalete de tensiómetro roto. Actividad realizada: Se prueba brazalete en el servicio donde se observa que tiene fugas debido a que este se encuentra roto, se cambia por uno nuevo de almacén. Estado final: Funcionando correctamente. Repuestos: Si. | 2025-07-07 08:35 |  | 2025-07-07 08:36 | 2025-07-07 08:54 | 18 | 0 | 18 | 256705 | Media | 2025-07-07 08:34 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: brazalete de tensiómetro roto. actividad realizada: se prueba brazalete en el servicio donde se observa que tiene fugas debido a que este se encuentra roto, se cambia por uno nuevo de almacén. estado final: funcionando correctamente. repuestos: si. | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Monday | 0
107930 | CORRECTIVO | 1040045851 | ANA ISABEL LOPEZ LOAIZA | brazalete neonatal brazalete |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | H1-T1 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 986 | 3648 |  | EDAN | IM70 | 001488-M15804060030 | 2025-01-11 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: brazalete infantil con fuga Actividad realizada: se recibe brazalete infantil con fuga, se procede a cambiar por un brazalete nuevo. Estado final: funcional Repuestos: si | 2025-01-10 14:56 |  | 2025-01-10 15:28 | 2025-01-10 15:52 | 24 | 0 | 24 | 244291 | Media | 2025-01-10 12:43 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: brazalete infantil con fuga actividad realizada: se recibe brazalete infantil con fuga, se procede a cambiar por un brazalete nuevo. estado final: funcional repuestos: si | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Friday | 4
112721 | CORRECTIVO | 1036950128 | jeniffer viviana sanchez gallo | SATURADOR MALO Buenos días, solicito el favor de verificar el pulso simétrico del monitor, ubicado en sala de pediatría ya que no funciona, muchas gracias |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1078 | 3584 |  | EDAN | M50 | 333123-M15707090089 | 2025-02-22 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pinza no censa Actividad realizada: Se realizan pruebas para verificar y se observa que no censa, se cambia la interfaz por uno nuevo, la pinza no censa por lo que se procede a repararla. 21/02/2025: Se intenta reparar pinza pero no es posible, se saca pinza nueva. Estado final: equipo funcionando correctamente. Repuestos: Si | 2025-02-20 11:00 |  | 2025-02-20 15:39 | 2025-02-21 09:34 | 1076 | 900 | 176 | 247335 | Media | 2025-02-20 10:37 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza no censa actividad realizada: se realizan pruebas para verificar y se observa que no censa, se cambia la interfaz por uno nuevo, la pinza no censa por lo que se procede a repararla. 21/02/2025: se intenta reparar pinza pero no es posible, se saca pinza nueva. estado final: equipo funcionando correctamente. repuestos: si | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Thursday | 3
117917 | CORRECTIVO | 1036401655 | MANUELA RIOS VELEZ | Brazalete no insufla Brazalete no isunfla, no tiene placa, se deja en puesto de enfermeria |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1074 | 2941 |  | EDAN | M50 | 333021-M12102090103 | 2025-07-19 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Brazalete no insufla correctamente. Actividad realizada: Se prueba insuflando el brazalete y se observa que este se desinfla debido a que tiene un agujero, por lo que se reemplaza por uno diferente. Se limpia, se prueba y se verifica que este funcione correctamente. Estado final: Equipo funcionando correctamente. Repuestos: No. | 2025-07-14 07:40 |  | 2025-07-14 08:34 | 2025-07-14 09:31 | 57 | 0 | 57 | 257160 | Media | 2025-07-13 16:02 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: brazalete no insufla correctamente. actividad realizada: se prueba insuflando el brazalete y se observa que este se desinfla debido a que tiene un agujero, por lo que se reemplaza por uno diferente. se limpia, se prueba y se verifica que este funcione correctamente. estado final: equipo funcionando correctamente. repuestos: no. | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Monday | 0
116669 | CORRECTIVO | 1146441094 | yuldana escudero lezcano | cable de entrada de saturador suelto cable de entrada de saturador suelto de monitor de transporte |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1082 | 4185 |  | EDAN | IM70 | 360080-M18505570007 | 2025-06-14 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Entrada pinza de saturación se encuentra suelta. Actividad realizada: Se verifica inicialmente el funcionamiento del equipo y se encuentra que todo funciona correctamente, sin embargo la entrada de la pinza de saturación se encuentra suelta y por fuera. Se abre el equipo y se observa que la tuerca que sujeta esta entrada se encuentra suelta, por lo que se procede a sacar los módulos para ajustarla correctamente, seguidamente se cierra el equipo y se realizan pruebas para comprobar que funcione adecuadamente. Estado final: Equipo funcionando correctamente. Repuestos: No. | 2025-06-09 09:16 |  | 2025-06-09 10:31 | 2025-06-09 11:54 | 83 | 0 | 83 | 254904 | Media | 2025-06-07 19:57 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: entrada pinza de saturación se encuentra suelta. actividad realizada: se verifica inicialmente el funcionamiento del equipo y se encuentra que todo funciona correctamente, sin embargo la entrada de la pinza de saturación se encuentra suelta y por fuera. se abre el equipo y se observa que la tuerca que sujeta esta entrada se encuentra suelta, por lo que se procede a sacar los módulos para ajustarla correctamente, seguidamente se cierra el equipo y se realizan pruebas para comprobar que funcione adecuadamente. estado final: equipo funcionando correctamente. repuestos: no. | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Monday | 0
118072 | CORRECTIVO | 1095945884 | ANGIE LORENA SANCHEZ VELASQUEZ | soporte transductor linea arterial malo soporte transductor linea arterial malo |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | UCIA |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-07-19 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Soporte de transductor de presión fracturado. Actividad realizada: Se reemplaza por un nuevo soporte y se entrega al servicio. Estado final: Funcionando correctamente. Repuestos: Si. | 2025-07-17 13:02 |  | 2025-07-17 13:59 | 2025-07-25 15:23 | 11604 | 11539 | 65 | 257479 | Media | 2025-07-17 11:36 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: soporte de transductor de presión fracturado. actividad realizada: se reemplaza por un nuevo soporte y se entrega al servicio. estado final: funcionando correctamente. repuestos: si. | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Thursday | 3
116844 | CORRECTIVO | 1036950128 | jeniffer viviana sanchez gallo | flujometro Cordial saludo, solicito amablemente verificar glujometro 380, ya que presenta fuja de oxigeno, gracias |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | SALA VIP |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-06-14 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Se tramita correctivo con gt-112630 de preventivo. | 2025-06-11 14:55 |  | 2025-06-11 14:55 | 2025-06-11 15:59 | 64 | 20 | 44 | 255195 | Alta | 2025-06-11 12:57 | REALIZADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | se tramita correctivo con gt-112630 de preventivo. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Wednesday | 2
116375 | CORRECTIVO | 1036955592 | natalia osorio quintero | termómetro no registra temperatura Nevera #2 del servicio de gestión pre transfusional, con termómetro malo. sótano |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | BANCO DE SANGRE |  | TERMÓMETRO DE NEVERA DE TRANSPORTE | 1806 | EB0683 | EB0683 | KLIMBER | NEVERA 5LT | 04-1422-4371 | 2025-05-31 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Termómetro de nevera de transporte no enciende. Actividad realizada: Se abre el termómetro y se verifica voltaje de bateras y se observa que estas tienen un voltaje de 1.41, seguidamente se limpian los contactos y se prueba, sin embargo esto no funciona, por lo que se introduce un pequeño papel en la parte de la tapa para que esta ejerza mas presión. El termómetro enciende normalmente y censa. Estado final: Equipo funcionando correctamente. Repuestos: No. | 2025-05-28 07:32 |  | 2025-05-28 08:30 | 2025-05-28 08:55 | 25 | 0 | 25 | 254152 | Media | 2025-05-27 23:05 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: termómetro de nevera de transporte no enciende. actividad realizada: se abre el termómetro y se verifica voltaje de bateras y se observa que estas tienen un voltaje de 1.41, seguidamente se limpian los contactos y se prueba, sin embargo esto no funciona, por lo que se introduce un pequeño papel en la parte de la tapa para que esta ejerza mas presión. el termómetro enciende normalmente y censa. estado final: equipo funcionando correctamente. repuestos: no. | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Wednesday | 2
112182 | CORRECTIVO | 1045021711 | YEISON JULIAN DUQUE ATEHORTUA | SE REPORTA FLUJOMETRO 155 MALO Buenas tardes, se genera necesidad para reportar flujometro #155 en h3t1 el cual una delas partes esta ausente y no se adhiere a la pared, para revisar. gracias |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | H3-T1 | CUARTO DE EQUIPOS | FLUJÓMETRO | 1591 | 155 |  | AMVEX | SENCILLO | FMAO07926KJ | 2025-02-22 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: El seguro del escudo se encuentra desprendido. Actividad realizada: Se cambia todo el escudo del flujometro. Estado final: Equipo funcionando correctamente. Repuestos: No. | 2025-02-17 14:02 |  | 2025-02-17 14:59 | 2025-02-18 08:13 | 1034 | 1004 | 30 | 247035 | Media | 2025-02-17 13:00 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: el seguro del escudo se encuentra desprendido. actividad realizada: se cambia todo el escudo del flujometro. estado final: equipo funcionando correctamente. repuestos: no. | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Monday | 0
114004 | CORRECTIVO | 1152453011 | paula alejandra lopez perilla | Selladora no funcional Buen día. Solicito el favor de revisar selladora EB0864 de la Central de Adecuación de Medicamentos sótano 1 torre 1 , ya que no sella. Gracias |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | SELLADORA | 1254 |  | EB0864 | CITALSA | KS-200 | KA17481-01 C741710 183 | 2025-03-29 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Selladora no calienta adecuadamente. Actividad realizada: Se realizan pruebas y se verifica que no calienta segun lo esperado, se cambia teflon y resistencia de la selladora, se vuelven a realizar pruebas y se observa que ya funciona adecuadamente. Estado final: Equipo funcionando correctamente. Repuestos: No | 2025-03-28 10:02 |  | 2025-03-28 10:05 | 2025-03-28 11:34 | 90 | 0 | 90 | 250042 | Media | 2025-03-28 09:47 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: selladora no calienta adecuadamente. actividad realizada: se realizan pruebas y se verifica que no calienta segun lo esperado, se cambia teflon y resistencia de la selladora, se vuelven a realizar pruebas y se observa que ya funciona adecuadamente. estado final: equipo funcionando correctamente. repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Friday | 4
113224 | CORRECTIVO | 98710927 | joe alexander posada giraldo | selladora con mal funcionamiento. |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | SELLADORA | 1254 |  | EB0864 | CITALSA | KS-200 | KA17481-01 C741710 183 | 2025-03-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Selladora no calienta. Actividad realizada: Se quita el velcro del equipo para remplazarlo por uno nuevo y se lija la resistencia, se realiza prueba final para verificar su funcionamiento. Estado final: Equipo funcionando correctamente. Repuestos: No. | 2025-03-04 11:31 |  | 2025-03-04 14:30 | 2025-03-04 15:57 | 87 | 0 | 87 | 248275 | Media | 2025-03-04 11:14 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: selladora no calienta. actividad realizada: se quita el velcro del equipo para remplazarlo por uno nuevo y se lija la resistencia, se realiza prueba final para verificar su funcionamiento. estado final: equipo funcionando correctamente. repuestos: no. | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Tuesday | 1
119235 | CORRECTIVO | 43689243 | DIANA PATRICIA BEDOYA ESCOBAR | Oximeto no funciona Buen dia revisar oximetro de pulso que no censa |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  |  |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 942 | 3166 |  | DRAGUER | VISTA XL | 6005380974 | 2025-08-30 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pinza no censa. Actividad realizada: Se prueba pinza y se encuentra que no censa correctamente, se observa que esto se debe a los diodos; se procede a cambiar pinza con una que se encontraba en el taller. Estado final: Funcionando correctamente. Repuestos: No. | 2025-08-29 09:22 |  | 2025-08-29 11:00 | 2025-08-29 11:33 | 32 | 0 | 32 | 260095 | Media | 2025-08-29 07:34 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza no censa. actividad realizada: se prueba pinza y se encuentra que no censa correctamente, se observa que esto se debe a los diodos; se procede a cambiar pinza con una que se encontraba en el taller. estado final: funcionando correctamente. repuestos: no. | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Friday | 4
116543 | CORRECTIVO | 1040035377 | JUAN DAVID ECHEVERRI CHICA | PULSOXIMETRO MALO Mal Funcionamiento de Pulxosimetro de sala # 8 |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 943 | 1471 |  | MINDRAY | MEC-1000 | AQ72B13185 | 2025-06-07 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pinza no censa. Actividad realizada: Se prueba la pinza y se observa que censa de manera intermitente, se observa que tanto la interfaz como la pinza presentan intermitencia, por lo que se cambia tanto interfaz como la pinza. Se vuelven a hacer pruebas y se comprueba que censa correctamente. Estado final: Equipo funcionando correctamente. Repuestos: Si. | 2025-06-04 08:18 |  | 2025-06-04 09:14 | 2025-06-04 11:18 | 124 | 0 | 124 | 254588 | Media | 2025-06-04 07:54 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza no censa. actividad realizada: se prueba la pinza y se observa que censa de manera intermitente, se observa que tanto la interfaz como la pinza presentan intermitencia, por lo que se cambia tanto interfaz como la pinza. se vuelven a hacer pruebas y se comprueba que censa correctamente. estado final: equipo funcionando correctamente. repuestos: si. | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Wednesday | 2
114410 | CORRECTIVO | 1036932398 | esneyder alexander garcia garcia | Selladora no funciona EB0864 Cordial saludo, Por medio de la presente reporto mal funcionamiento selladora Muchas gracias por el apoyo |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | SELLADORA | 1254 |  | EB0864 | CITALSA | KS-200 | KA17481-01 C741710 183 | 2025-04-12 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Selladora no calienta Actividad realizada: Se prueba la selladora y se observa que esta no sella adecuadamente, se cambia teflón por uno nuevo y se vuelve a probar, se verifica que esta funciona y sella bien. Estado final: Equipo funcionando correctamente. Repuestos: No. | 2025-04-09 07:33 |  | 2025-04-09 08:05 | 2025-04-09 08:58 | 53 | 0 | 53 | 250821 | Media | 2025-04-08 15:55 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: selladora no calienta actividad realizada: se prueba la selladora y se observa que esta no sella adecuadamente, se cambia teflón por uno nuevo y se vuelve a probar, se verifica que esta funciona y sella bien. estado final: equipo funcionando correctamente. repuestos: no. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Wednesday | 2
119213 | CORRECTIVO | 1041440537 | lineth sofia quintero ocampo | TENSIOMETRO DAÑADO Buenos dìas, resporto en el consultorio 1 el tensiometro dañado, me indica el medico que funciona la bombita, solicito muy amablemente revision de este elemento, ya que es necesario para la atenciòn, Gracias por la atenciòn prestada, Estoy atenta a su respuesta. |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | CONSULTA EXTERNA |  | TENSIÓMETRO ANEROIDE | 1338 | EB0579 | EB0579 | WELCH ALLYN | DE PARED | 120203133138 | 2025-08-30 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pera de infusor hace ruido al insuflar. Actividad realizada: Se revisa el equipo, se realizan pruebas con equipo patrón y se encuentra que este funciona normalmente, sin embargo, el balin de la pera suena al insuflar, por lo que se cambiar por una pera diferente encontrada en el taller. Estado final: Equipo funcionando correctamente. Repuestos: No. | 2025-08-28 15:11 |  | 2025-08-28 15:34 | 2025-08-28 16:10 | 36 | 0 | 36 | 259984 | Media | 2025-08-28 08:42 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pera de infusor hace ruido al insuflar. actividad realizada: se revisa el equipo, se realizan pruebas con equipo patrón y se encuentra que este funciona normalmente, sin embargo, el balin de la pera suena al insuflar, por lo que se cambiar por una pera diferente encontrada en el taller. estado final: equipo funcionando correctamente. repuestos: no. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Thursday | 3
117953 | CORRECTIVO | 1035918796 | daniel felipe naranjo bedoya | selladora mala Buenos días. por favor realizar mantemiento correctivo a la selladora antes mencioanda. muchas gracias. |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | SELLADORA | 1254 |  | EB0864 | CITALSA | KS-200 | KA17481-01 C741710 183 | 2025-07-19 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Selladora no sella correctamente. Actividad realizada: Se prueba selladora en todos los niveles y se observa que esta no funciona, por lo que se limpia la resistencia, sus contactos y se hace cambio de teflón. Después de esto se vuelve a probar, verificando que funciona normalmente. Estado final: Equipo funcionando correctamente. Repuestos: No. | 2025-07-14 13:51 |  | 2025-07-14 15:07 | 2025-07-14 16:17 | 70 | 0 | 70 | 257218 | Media | 2025-07-14 11:22 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: selladora no sella correctamente. actividad realizada: se prueba selladora en todos los niveles y se observa que esta no funciona, por lo que se limpia la resistencia, sus contactos y se hace cambio de teflón. después de esto se vuelve a probar, verificando que funciona normalmente. estado final: equipo funcionando correctamente. repuestos: no. | MAL_USO_CONFIGURACION, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Monday | 0
116471 | CORRECTIVO | 1026140695 | juan camilo angel munera | selladora mala |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | SELLADORA | 3173 | EB1461 | EB1461 | KF | KF-300H | EB1461 | 2025-06-07 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Selladora no sella. Actividad realizada: Se realizan pruebas y se observa que la selladora no sella en ningún nivel, por lo que se limpia la resistencia y se cambia el teflón, se vuelve a probar sin embargo, sigue sin funcionar; por lo que se revisa el contacto de la resistencia. Se vuelve a probar y se observa que funciona correctamente. Estado final: Equipo funcionando correctamente. Repuestos: No. | 2025-06-03 07:45 |  | 2025-06-03 08:36 | 2025-06-03 09:59 | 83 | 0 | 83 | 254463 | Media | 2025-06-03 07:26 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: selladora no sella. actividad realizada: se realizan pruebas y se observa que la selladora no sella en ningún nivel, por lo que se limpia la resistencia y se cambia el teflón, se vuelve a probar sin embargo, sigue sin funcionar; por lo que se revisa el contacto de la resistencia. se vuelve a probar y se observa que funciona correctamente. estado final: equipo funcionando correctamente. repuestos: no. | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Tuesday | 1
113280 | CORRECTIVO | 1036932398 | esneyder alexander garcia garcia | Mantenimiento selladora EB1461 Cordial saludo, Por medio de la presente solicito mantenimiento correctivo del selladora EB1461 Gracias por el apoyo |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | SELLADORA | 3173 | EB1461 | EB1461 | KF | KF-300H | EB1461 | 2025-03-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Selladora no sella correctamente. Actividad realizada: Se cambia velcro por uno nuevo, también se limpia la resistencia. se realizan pruebas satisfactoriamente. Estado final: Equipo funcionando correctamente. Repuestos: No. | 2025-03-04 16:21 |  | 2025-03-04 16:24 | 2025-03-04 17:29 | 65 | 0 | 65 | 248305 | Media | 2025-03-04 14:28 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: selladora no sella correctamente. actividad realizada: se cambia velcro por uno nuevo, también se limpia la resistencia. se realizan pruebas satisfactoriamente. estado final: equipo funcionando correctamente. repuestos: no. | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Tuesday | 1
113875 | CORRECTIVO | 1038418015 | ANGIE MELISSA PEREA MOSQUERA | INFUSOR MALO Buenos dias, reporto infusor que se desinfla solo |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | UCIA |  | INFUSOR | 3011 | EB1380 | EB1380 | RIESTER | MANUAL | 190320137 | 2025-03-29 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Infusor se desinfla. Actividad realizada: Se realizan pruebas y se verifica que el infusor no insufla correctamente, se observa que el daño esta en la manguera por lo que se pide repuesto en almacén. Posteriormente se prueba el infusor exitosamente. Estado final: Equipo funcionando correctamente. Repuestos: Si. | 2025-03-25 07:36 |  | 2025-03-25 07:47 | 2025-03-25 08:05 | 18 | 0 | 18 | 249743 | Media | 2025-03-25 06:00 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: infusor se desinfla. actividad realizada: se realizan pruebas y se verifica que el infusor no insufla correctamente, se observa que el daño esta en la manguera por lo que se pide repuesto en almacén. posteriormente se prueba el infusor exitosamente. estado final: equipo funcionando correctamente. repuestos: si. | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Tuesday | 1
115070 | CORRECTIVO | 1006739793 | ANA SOFIA BARROS CHURTA | brazalete malo velcro del brazalete de adulto desgastado y suelto |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | H6-T2 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3226 | 4921 |  | EDAN | IM70 | 360080-M20606700004 | 2025-05-03 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Brazalete adulto con velcro despegado Actividad realizada: Se observa que el brazalete tiene su velcro desgastado y despegado de este mismo, por lo que se procede a cambiar el brazalete por uno nuevo de almacén. Estado final: Funcionando correctamente. Repuestos: Si. | 2025-04-28 11:01 |  | 2025-04-28 11:46 | 2025-04-28 12:07 | 20 | 0 | 20 | 252134 | Media | 2025-04-28 10:47 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: brazalete adulto con velcro despegado actividad realizada: se observa que el brazalete tiene su velcro desgastado y despegado de este mismo, por lo que se procede a cambiar el brazalete por uno nuevo de almacén. estado final: funcionando correctamente. repuestos: si. | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Monday | 0
114826 | CORRECTIVO | 1001477500 | MARIA ALEJANDRA GOMEZ GIRALDO | ACCESORIO DESPEGADO DE SENSOR ACCESORIO DESPEGADO DE SENSOR DE TERMOMETRO ELECTRICO |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | H6-T2 |  | TERMÓMETRO ELECTRÓNICO | 3589 | EB1614 | EB1614 | COVIDIEN | FILAC 3000 | A1565932X | 2025-04-26 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Termómetro con accesorio despegado. Actividad realizada: Se pega componente en el termómetro y se realizan pruebas, se verifica que funciona. Estado final: Equipo funcionando correctamente. Repuestos: No. | 2025-04-22 12:53 |  | 2025-04-22 14:20 | 2025-04-22 15:04 | 44 | 0 | 44 | 251667 | Media | 2025-04-22 01:21 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: termómetro con accesorio despegado. actividad realizada: se pega componente en el termómetro y se realizan pruebas, se verifica que funciona. estado final: equipo funcionando correctamente. repuestos: no. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Tuesday | 1
116470 | CORRECTIVO | 1146441094 | yuldana escudero lezcano | velcro de brazalete malo velcro de brazalete malo |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3755 | 5197 |  | EDAN | IM70 | 360080-K20C00600012 | 2025-06-07 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Velcro de brazalete no pega Actividad realizada: Se observa que el velcro del brazalete se encuentra lleno de pelusas, se limpia este pero a pesar de esto no se adhiere, por lo que se saca uno nuevo del almacén. Estado final: Funcionando correctamente. Repuestos: Si. | 2025-06-03 07:43 |  | 2025-06-03 10:02 | 2025-06-03 11:30 | 88 | 53 | 35 | 254427 | Media | 2025-06-01 07:20 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: velcro de brazalete no pega actividad realizada: se observa que el velcro del brazalete se encuentra lleno de pelusas, se limpia este pero a pesar de esto no se adhiere, por lo que se saca uno nuevo del almacén. estado final: funcionando correctamente. repuestos: si. | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Tuesday | 1
115661 | CORRECTIVO | 64568936 | NAYELI DEL SOCORRO HERNANDEZ RUIZ | PERILLA DE TENSIOMETRO RIGIDA Y GRANDE BUENOS DIAS. CONSULTORIO 2 DEL PRIMER NIVEL, DEL PRIMER PISO DE RESERVA PLAZA: LA PERILLA DE INSUFLAR EL TENSIOMETRO ES DURA Y RIGIDA Y PRODUCE FATIGA ARTICULAR |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | ATENCIÓN PRIMER NIVEL |  | TENSIÓMETRO ANEROIDE | 3951 | EB1840 | EB1840 | HILLROM | DE PARED | 211220070340 | 2025-05-17 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pera dura y rigida Actividad realizada: El tensiometro posee una pera de infusor, por lo que es dificil insuflarlo, se cambia por una pera diferente y se prueba funcionamiento. Estado final: Equipo funcionando correctamente. Repuestos: No | 2025-05-14 08:38 |  | 2025-05-14 11:28 | 2025-05-14 11:34 | 6 | 0 | 6 | 253171 | Media | 2025-05-14 08:05 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pera dura y rigida actividad realizada: el tensiometro posee una pera de infusor, por lo que es dificil insuflarlo, se cambia por una pera diferente y se prueba funcionamiento. estado final: equipo funcionando correctamente. repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Wednesday | 2
120824 | CORRECTIVO | 1036403048 | LAURA YULITZA OSORIO JIMENEZ | Cambiar pilas de videolaringo Buenos días, Por favor Cambiar pilas de videolaringoscopio Muchas gracias |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | UMI |  | VIDEOLARINGOSCOPIO | 3991 | 5486 | 5486 | AIRCRAFT MEDICAL LTD | MCGRATH MAC | 113093 | 2025-10-25 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Batería de videolaringoscopio baja Actividad realizada: Se prueba el equipo y se observa que la batería se encuentra por debajo de lo recomendado, haciendo que el equipo se apague y no funcione correctamente; se cambia batería por una nueva y se prueba, no se observa ninguna novedad. Estado final: Equipo funcionando correctamente. Repuestos: Si. | 2025-10-22 11:56 |  | 2025-10-22 12:20 | 2025-10-22 12:53 | 32 | 0 | 32 | 263471 | Media | 2025-10-22 08:01 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: batería de videolaringoscopio baja actividad realizada: se prueba el equipo y se observa que la batería se encuentra por debajo de lo recomendado, haciendo que el equipo se apague y no funcione correctamente; se cambia batería por una nueva y se prueba, no se observa ninguna novedad. estado final: equipo funcionando correctamente. repuestos: si. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Wednesday | 2
115660 | CORRECTIVO | 1040046780 | ALEJANDRA JARAMILLO RUIZ | pera no insufla Cordial saludo Solicito amablemente mantenimiento correctivo de TENSIÓMETRO EB1760, ya que medico refiere que la pera no insufla adecuadamente, estamos ubicados en reserva plaza el porvenir primer piso consultorio 20 mil gracia |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | ATENCIÓN PRIMER NIVEL |  | TENSIÓMETRO ANEROIDE | 3848 | EB1760 | EB1760 | GMD | GMD60-T20 | EB1760 | 2025-05-17 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pera no insufla. Actividad realizada: Se observa que la pera no insufla correctamente, por lo que se retira su valvula de inflado y se limpia, debido a que el balin habia permanecido quieto. Despues de limpiar se prueba la pera en el equipo en repetidas ocasiones, observando que esta ya insufla adecuadamente. Estado final: Equipo funcionando correctamente. Repuestos: No. | 2025-05-14 08:37 |  | 2025-05-14 11:35 | 2025-05-14 11:54 | 20 | 0 | 20 | 252989 | Media | 2025-05-12 08:27 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pera no insufla. actividad realizada: se observa que la pera no insufla correctamente, por lo que se retira su valvula de inflado y se limpia, debido a que el balin habia permanecido quieto. despues de limpiar se prueba la pera en el equipo en repetidas ocasiones, observando que esta ya insufla adecuadamente. estado final: equipo funcionando correctamente. repuestos: no. | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Wednesday | 2
114798 | CORRECTIVO | 1040039416 | yohana andrea duque castaño | FONENDO MALO POR FAVOR ARREGLAR FONENDOSCOPIO, ESTA MALO |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | UCIA |  | FONENDOSCOPIO | 3878 | EB1790 | EB1790 | PRESTIGE | HS-30J | EB1790 | 2025-04-26 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Membrana de diafragma dañada. Actividad realizada: Se cambia membrana por una diferente. Estado final: Equipo funcionando correctamente. Repuestos: No | 2025-04-22 07:40 |  | 2025-04-22 10:55 | 2025-04-22 11:22 | 26 | 0 | 26 | 251661 | Media | 2025-04-21 18:49 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: membrana de diafragma dañada. actividad realizada: se cambia membrana por una diferente. estado final: equipo funcionando correctamente. repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Tuesday | 1
119588 | CORRECTIVO | 1037603346 | LAURA NARANJO VILLA | sensor de flujo malo Buenas tardes se reporta sensor de flujo de ventilador de transporte por mal funcionamiento |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | UCIA | CUARTO DE EQUIPOS 4 PISO | VENTILADOR DE TRANSPORTE | 5190 | 6361 |  | HAMILTON MEDICAL | HAMILTON C1 | 46899 | 2025-09-13 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: dos sensores de flujo no pasan pruebas de calibración. Actividad realizada: se realizan varias pruebas de calibración de sensores de flujo y no pasan, se procede a pedir repuestos. Estado final: pendiente de repuesto 07/10/2025 se verifica y aun esta pendiente por repuesto 9/10/2025: Se entrega repuesto en el servicio. | 2025-09-08 15:10 |  | 2025-09-08 15:56 | 2025-10-09 16:07 | 44651 | 44559 | 92 | 260799 | Media | 2025-09-08 13:16 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: dos sensores de flujo no pasan pruebas de calibración. actividad realizada: se realizan varias pruebas de calibración de sensores de flujo y no pasan, se procede a pedir repuestos. estado final: pendiente de repuesto 07/10/2025 se verifica y aun esta pendiente por repuesto 9/10/2025: se entrega repuesto en el servicio. | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Monday | 0
123079 | CORRECTIVO | 39455902 | yuli marley cardona ocampo | manguera rota Buenos dias solicito reparación de manguera de infusor de lev que se encuentra reventada mil gracias |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | UCIP |  | INFUSOR | 5167 | EB2512 | EB2512 | RIESTER | MANUAL 5270 | 241020046 | 2025-12-20 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Manguera dañada Actividad realizada: se encuentra manguera de infusor, no es posible repararla por lo que se procede a realizar el cambio de manguera. Estado final: Apta para el uso Repuestos: Bolsa para metpak 500ml | 2025-12-15 07:41 |  | 2025-12-15 08:27 | 2025-12-15 09:06 | 39 | 0 | 39 | 266439 | Media | 2025-12-15 02:56 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: manguera dañada actividad realizada: se encuentra manguera de infusor, no es posible repararla por lo que se procede a realizar el cambio de manguera. estado final: apta para el uso repuestos: bolsa para metpak 500ml | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Monday | 0
118753 | CORRECTIVO | 1113654559 | NATALIA MALDONADO ESCOBAR | FONENDOSCOPIO Cordial saludo, Solicito amablemente revision de fonendoscopio del consultorio 218 torre1 piso 2 Quedo atenta, Muchas gracias |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | ONCOLOGÍA |  | FONENDOSCOPIO | 4248 | EB2002 | EB2002 | LITTMANN | CLASSIC III REF 5621 | J22D966362 LOT 8844227 | 2025-08-16 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: anillo de diafragma en mal estado. Actividad realizada: Se cambia anillo y membrana de diafragma. Estado final: Equipo funcionando correctamente. Repuestos: No. | 2025-08-12 14:21 |  | 2025-08-12 15:38 | 2025-08-12 15:45 | 7 | 0 | 7 | 259092 | Media | 2025-08-12 13:08 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: anillo de diafragma en mal estado. actividad realizada: se cambia anillo y membrana de diafragma. estado final: equipo funcionando correctamente. repuestos: no. | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Tuesday | 1
114903 | CORRECTIVO | 1036393527 | lisbeth cristina sanchez restrepo | cable de poder malo cable de poder malo |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | CIRUGÍA |  | ELECTROBISTURÍ | 4205 | 5720 |  | WEM | SS501SX | CAE0006183 | 2025-04-26 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Cable AC en mal estado. Actividad realizada: Se cambia el cable por uno nuevo. Estado final: Funcionando correctamente. Repuestos: Si. | 2025-04-24 10:30 |  | 2025-04-24 11:03 | 2025-04-24 11:24 | 21 | 0 | 21 | 251876 | Media | 2025-04-24 10:19 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cable ac en mal estado. actividad realizada: se cambia el cable por uno nuevo. estado final: funcionando correctamente. repuestos: si. | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Thursday | 3
118668 | CORRECTIVO | 43984705 | elidiana josefina gaviria castillo | ADHESIVO DE TENSIOMETRO NO PEGA Buen día, en triage 3 adhesivo de tensiómetro ya no pega bien, se despega al tomar la presión arterial. |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 4469 | 5953 |  | EDAN | IM70 | 360080-M22414130018 | 2025-08-16 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Velcro del brazalete desgastado. Actividad realizada: Se realiza cambio del brazalete por uno nuevo. Estado final: Funcionando correctamente. Repuestos: Si. | 2025-08-11 08:02 |  | 2025-08-11 08:53 | 2025-08-11 09:13 | 20 | 0 | 20 | 258933 | Media | 2025-08-10 17:16 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: velcro del brazalete desgastado. actividad realizada: se realiza cambio del brazalete por uno nuevo. estado final: funcionando correctamente. repuestos: si. | MAL_USO_CONFIGURACION, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Monday | 0
116307 | CORRECTIVO | 1023631006 | yurani del rio ocampo | Es en el consultorio de pediatria 330 |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | CONSULTA EXTERNA |  | BÁSCULA DIGITAL | 4280 | M987 | M987 | SECA | 874 REF 8741321009 | 10000000886687 | 2025-05-31 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Báscula presenta error y no pesa. Actividad realizada: Se revisa funcionamiento inicial de la báscula y se observa que presenta error por batería, se cambian y se vuelve a probar, sin embargo, sigue apareciendo el error de batería por lo que se vuelve a abrir y se limpian los contactos. Se realizan pruebas y se observa que ya no presenta el error. Estado final: Equipo funcionando correctamente. Repuestos: No. | 2025-05-27 16:17 |  | 2025-05-27 16:34 | 2025-05-27 17:25 | 52 | 0 | 52 | 254137 | Media | 2025-05-27 16:13 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: báscula presenta error y no pesa. actividad realizada: se revisa funcionamiento inicial de la báscula y se observa que presenta error por batería, se cambian y se vuelve a probar, sin embargo, sigue apareciendo el error de batería por lo que se vuelve a abrir y se limpian los contactos. se realizan pruebas y se observa que ya no presenta el error. estado final: equipo funcionando correctamente. repuestos: no. | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Tuesday | 1
114894 | CORRECTIVO | 1041325296 | BILEALDA CRISTINA SANTA MURILLO | bomba de infusion Buenas noches, favor revisar bateria bomba infusion |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | TRASPLANTES | [8 empty] | 2025-04-26 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-04-24 07:54 | [6 empty] | 251845 | Media | 2025-04-23 21:41 | DESCARTADA | Pendiente por revisión del proveedor. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Thursday | 3
114581 | CORRECTIVO | 1007346622 | ESTEBAN CIFUENTES ORTIZ | infusor mal funcionamiento |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | UCIA | [8 empty] | 2025-04-19 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-04-14 14:17 | [6 empty] | 251225 | Media | 2025-04-14 10:38 | DESCARTADA | No dan razón del equipo reportado. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Monday | 0
114905 | CORRECTIVO | 1040741001 | diana janeth vidal arroyave | bomba de infusión disfuncional, buenos días se realiza reporte de bomba de infusión disfuncional, ya que se encuentra mala, aparece, error prueba de casette, pese a medidas instauradas para corrección |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | UCIP | [8 empty] | 2025-04-26 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-04-24 11:37 | [6 empty] | 251890 | Media | 2025-04-24 11:04 | DESCARTADA | Pendiente por revisión del proveedor. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Thursday | 3
113009 | CORRECTIVO | 1001724368 | yuliana correa ciro | PROBLEMA DE FUNCIONAMIENTO Buenos dias seria tan amable de colaborarme con la revision de la vascula del consultorio 330 torre 1 ya que no esta funcionando Muchas gracias |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | CONSULTA EXTERNA | [8 empty] | 2025-03-01 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-02-28 11:30 | [6 empty] | 248056 | Media | 2025-02-28 10:08 | DESCARTADA | Equipo OK. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Friday | 4
115458 | CORRECTIVO | 1001478393 | MARIANA FRANCO OROZCO | CAUDILOMETRO MALO BUENOS DIAS, EL CAUDILOMETRO DE LA HABITACION 202 SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO, YA QUE AL INTENTAR INGRESAR UN FLUJOMETRO NO SE ES POSIBLE PORQUE AUTOMATICAMENTE SE EXPULSA, PARA QUE NOS COLABOREN POR FAVOR REVISANDOLO Y GRACIAS |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | H2-T1 | [8 empty] | 2025-05-10 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-05-06 10:21 | [6 empty] | 252641 | Media | 2025-05-06 10:01 | DESCARTADA | Reporte corresponde a ambiente físico. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Tuesday | 1
117705 | CORRECTIVO | 1003435451 | maria camila rodriguez solano | Tapa de aspirador no sella Hola, buenos días. Espero que estén muy bien, para reportar tapa de aspirador de carro de paro no sella con el canister, lo cual no permite la adecuada succión. Gracias. |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | H5-T2 | [8 empty] | 2025-07-12 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-07-07 07:33 | [6 empty] | 256684 | Media | 2025-07-06 09:24 | DESCARTADA | Equipo OK | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Monday | 0
114419 | CORRECTIVO | 1035917747 | maria catalina ocampo romero | Arreglo selladora Buenos días, solicito amablemente el arreglo de la selladora EB0864 perteneciente a la central de mezclas. Muchas gracias. |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | UNIDAD FARMACÉUTICA | [8 empty] | 2025-04-12 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-04-09 08:44 | [6 empty] | 250842 | Media | 2025-04-09 07:54 | DESCARTADA | Orden repetida. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Wednesday | 2
123253 | CORRECTIVO | 1038415580 | YESICA ANDREA CUARTAS LOPEZ | Pesa no enciende Buenas noches. Se reporta Pesa neonatal por que no enciende. |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | UMI | [8 empty] | 2025-12-27 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-12-22 07:39 | [6 empty] | 266831 | Media | 2025-12-21 18:46 | DESCARTADA | Equipo OK. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Monday | 0
116511 | CORRECTIVO | 1036932398 | esneyder alexander garcia garcia | termohigrometro nevera mala Cordial saludo, Solicito apoyo con termohigrometro de cava codigo: EB0842 |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | UNIDAD FARMACÉUTICA | [8 empty] | 2025-06-07 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-06-03 11:24 | [6 empty] | 254499 | Alta | 2025-06-03 10:22 | DESCARTADA | Equipo OK. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Tuesday | 1
120834 | CORRECTIVO | 1040047040 | JAQUELINE OCAMPO CORREA | Daño incubadora Buenas tardes, incubadora ATOM presenta daño en una tapa, se solto el tablero del sensor |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | UCIN |  | INCUBADORA | 2478 | 4543 |  | ATOM | AIR INCU I | 190700096 | 2025-10-25 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-10-22 13:41 | [6 empty] | 263506 | Media | 2025-10-22 13:17 | DESCARTADA | Se atiende con mantenimiento preventivo. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Wednesday | 2
119120 | CORRECTIVO | 1111197742 | RUTH ESTHER NAVAS GOMEZ | MICROFLUJOMETRO PARTIDO MICROFLUJOMETRO FUE EXPLUSADO DE FUENTE Y SE PARTIO |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | UCIN |  | FLUJÓMETRO | 1672 | 247 |  | AMVEX | ALTA PRECISIÓN- SENCILLO | FMAO11565DL | 2025-08-30 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Tubo exterior de flujómetro quebrado y sin su respectivo balín. Actividad realizada: Se busca en el taller repuestos para tubo exterior, sin embargo, no se encuentra ninguno. Adicionalmente se intenta retirar la parte sobrante del tubo exterior del cuerpo del flujómetro sin éxito. Al no encontrar un tubo exterior y un balín para reemplazarlos, no es posible arreglar el equipo. Estado final: Equipo dado de baja. Repuestos: No. | 2025-08-26 10:46 |  | 2025-08-26 11:32 | 2025-08-26 12:16 | 43 | 0 | 43 | 259785 | Media | 2025-08-26 02:43 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: tubo exterior de flujómetro quebrado y sin su respectivo balín. actividad realizada: se busca en el taller repuestos para tubo exterior, sin embargo, no se encuentra ninguno. adicionalmente se intenta retirar la parte sobrante del tubo exterior del cuerpo del flujómetro sin éxito. al no encontrar un tubo exterior y un balín para reemplazarlos, no es posible arreglar el equipo. estado final: equipo dado de baja. repuestos: no. | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Tuesday | 1
117711 | CORRECTIVO | 1036932398 | esneyder alexander garcia garcia | Termometro de congelador Cordial saludo, Por medio de la presente reporto carcasa del termometro EB1021, ubicado en el congelador de la farmacia principal averiado. Gracias por la atención |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | CENTRAL DE MEZCLAS REEMPAQUE Y REENVASE |  | TERMÓMETRO | 1857 | EB1021 | EB1021 | ALLA FRANCE | DIGITAL |  | 2025-07-12 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Carcasa de termómetro fracturada. Actividad realizada: Se abre el termómetro y se pela un poco del cable del temperatura externo debido a que este es demasiado grueso, se pega las partes que se encuentran fisuradas, una vez estas están secas, se ensambla el equipo, se prueba y se observa que funciona adecuadamente. Estado final: Equipo funcionando correctamente. Repuestos: No. | 2025-07-07 10:00 |  | 2025-07-07 11:21 | 2025-07-07 12:36 | 75 | 0 | 75 | 256704 | Media | 2025-07-07 08:24 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: carcasa de termómetro fracturada. actividad realizada: se abre el termómetro y se pela un poco del cable del temperatura externo debido a que este es demasiado grueso, se pega las partes que se encuentran fisuradas, una vez estas están secas, se ensambla el equipo, se prueba y se observa que funciona adecuadamente. estado final: equipo funcionando correctamente. repuestos: no. | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Monday | 0
113122 | CORRECTIVO | 1040048854 | YESICA ANDREA ACEVEDO FLOREZ | termohigrometro digital disfuncional Buenos días , se solicita revisión de termohigrometro digital de carro de paro de unidad de cuidado intensivo por medición incorrecta. |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | UCIN |  | TERMOHIGRÓMETRO | 1836 | EB0963 | EB0963 | BIOTELECTRONICA | HTC-2 | JH2879 | 2025-03-08 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Termohigrometro no censa correctamente la temperatura Actividad realizada: Se abre el termohigrometro para limpiar el sensor interno y se cambia por una nueva carcasa Estado final: Equipo funcionando correctamente. Repuestos: No. | 2025-03-03 07:41 |  | 2025-03-03 12:00 | 2025-03-03 17:36 | 336 | 275 | 61 | 248141 | Media | 2025-03-02 10:22 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: termohigrometro no censa correctamente la temperatura actividad realizada: se abre el termohigrometro para limpiar el sensor interno y se cambia por una nueva carcasa estado final: equipo funcionando correctamente. repuestos: no. | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Monday | 0
113755 | CORRECTIVO | 1036945152 | angela patricia gomez quintero | INFUSOR MALO |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | URGENCIAS |  | INFUSOR | 3108 | EB1405 |  | RIESTER | MANUAL | 200223946 | 2025-03-22 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Infusor presenta puntero suelto. Actividad realizada: Se destapa manómetro y se coloca el puntero en el cero, se realizan pruebas con equipo patrón y se verifica su correcto funcionamiento. Estado final: Equipo funcionando correctamente. Repuestos: No. | 2025-03-18 15:40 |  | 2025-03-18 16:16 | 2025-03-18 17:26 | 70 | 0 | 70 | 249405 | Media | 2025-03-18 14:48 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: infusor presenta puntero suelto. actividad realizada: se destapa manómetro y se coloca el puntero en el cero, se realizan pruebas con equipo patrón y se verifica su correcto funcionamiento. estado final: equipo funcionando correctamente. repuestos: no. | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Tuesday | 1
117706 | CORRECTIVO | 1143263621 | samira alexandra otero solano | vac no funciona buenas noches para reportar vac EB0039 vac no funciona. muchas gracias |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | H3-T2 |  | REGULADOR DE VACÍO | 1197 | EB0039 | EB0039 | AMVEX | ANÁLOGO | VRAO7720FK | 2025-07-12 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Vacuómetro no mide correctamente. Actividad realizada: Se prueba equipo y se observa que la aguja se queda quieta en un solo valor, se abre el equipo y se fija el tornillo del vacuómetro, debido a que este no liberaba la aguja. Después de esto la aguja se posiciono adecuadamente. Estado final: Equipo funciona correctamente. Repuestos: No. | 2025-07-07 07:34 |  | 2025-07-07 09:24 | 2025-07-07 09:52 | 28 | 0 | 28 | 256673 | Media | 2025-07-05 19:32 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: vacuómetro no mide correctamente. actividad realizada: se prueba equipo y se observa que la aguja se queda quieta en un solo valor, se abre el equipo y se fija el tornillo del vacuómetro, debido a que este no liberaba la aguja. después de esto la aguja se posiciono adecuadamente. estado final: equipo funciona correctamente. repuestos: no. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Monday | 0
118206 | CORRECTIVO | 1040050151 | MARY LUZ QUICENO JARAMILLO | cama habitación 304 la cama de la habitación 304, no enciende, se intento en múltiples ocasiones conectar y desconectar pero no se obtuvo ningún resultado y el paciente requiere que esta este funcional ya que algunos medicamentos que se le suministran requieren que la cabecera este totalmente elevada para evitar broncoaspiración |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | H3-T1 |  | CAMA ELÉCTRICA | 172 | 3544 |  | DOMETAL | QUAXAR | 00000-44908 | 2025-07-26 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Cama no enciende. Actividad realizada: Se prueban los paneles de la cama, sin embargo esto no funciona, por lo que se revisa que el toma funcione correctamente, seguidamente se cambia el cable AC para verificar que este no presente problemas; al no encontrar inconvenientes con estos se revisa el fusible, el cual se observaba en mal estado, se cambia este por uno diferente y se observa que la cama funciona normalmente. Estado final: Equipo funcionando correctamente. Repuestos: No. | 2025-07-23 08:26 |  | 2025-07-23 08:32 | 2025-07-23 11:34 | 182 | 135 | 47 | 257846 | Media | 2025-07-23 08:07 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: cama no enciende. actividad realizada: se prueban los paneles de la cama, sin embargo esto no funciona, por lo que se revisa que el toma funcione correctamente, seguidamente se cambia el cable ac para verificar que este no presente problemas; al no encontrar inconvenientes con estos se revisa el fusible, el cual se observaba en mal estado, se cambia este por uno diferente y se observa que la cama funciona normalmente. estado final: equipo funcionando correctamente. repuestos: no. | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Wednesday | 2
119214 | CORRECTIVO | 1036400363 | DANIELA NARVAEZ QUINTERO | MANTENIMIENTO EN PESA POR FUNCIONAMIENTO INCORRECT Buenas tardes solicito amablemente mantenimiento de pesa unidad de oncologia sala de quimioterapia por funcionamiento incorrecto, muchas gracias. |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | ONCOLOGÍA |  | BÁSCULA | 124 |  | EB0211 | SOEHNLE | DE PISO BLANCA |  | 2025-08-30 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Báscula tiene un error de 3 kilos. Actividad realizada: Se revisa báscula con pesas patrón del taller y se encuentra que tiene un error de 3.5 kilogramos por encima del valor medido. Se abre equipo para revisar, no se ve nada fuera de lo normal, se realiza lubricación del sistema y se vuelve a ensamblar el equipo. Se vuelven a realizar pruebas, sin embargo, a pesar de que el error disminuyo aun sigue siendo de 2 kilos, lo cual esta fuera del error permitido. Se informa al coordinador y autoriza dar de baja el equipo. Estado final: Equipo dado de baja. Repuestos: No. | 2025-08-28 15:12 |  | 2025-08-28 16:12 | 2025-08-28 17:33 | 81 | 0 | 81 | 260060 | Media | 2025-08-28 13:55 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: báscula tiene un error de 3 kilos. actividad realizada: se revisa báscula con pesas patrón del taller y se encuentra que tiene un error de 3.5 kilogramos por encima del valor medido. se abre equipo para revisar, no se ve nada fuera de lo normal, se realiza lubricación del sistema y se vuelve a ensamblar el equipo. se vuelven a realizar pruebas, sin embargo, a pesar de que el error disminuyo aun sigue siendo de 2 kilos, lo cual esta fuera del error permitido. se informa al coordinador y autoriza dar de baja el equipo. estado final: equipo dado de baja. repuestos: no. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Thursday | 3
113959 | CORRECTIVO | 1038415558 | jesika juliana cardona lopez | Termometro malo |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | URGENCIAS |  | TERMÓMETRO ELECTRÓNICO | 3771 | M624 |  | WELCH ALLYN | SURE TEM PLUS 692 | 20393296 | 2025-03-29 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Termómetro funciona correctamente. Actividad realizada: Se prueba termómetro en repetidas ocasiones y se observa que opera correctamente y segun lo esperado, se devuelve al servicio. Estado final: Equipo funcionando correctamente. Repuestos: no. | 2025-03-26 15:13 |  | 2025-03-26 15:43 | 2025-03-26 16:03 | 20 | 0 | 20 | 249871 | Media | 2025-03-26 11:30 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: termómetro funciona correctamente. actividad realizada: se prueba termómetro en repetidas ocasiones y se observa que opera correctamente y segun lo esperado, se devuelve al servicio. estado final: equipo funcionando correctamente. repuestos: no. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Wednesday | 2
114469 | CORRECTIVO | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS | Pinza de SpO2 no funciona correctamente. |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | H2-T1 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3161 | 4867 |  | EDAN | IM70 | 360080-M20506870002 | 2025-04-12 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Pinza censa correctamente Actividad realizada: Se realiza revisión de funcionamiento y se observa que la pinza satura normalmente, se prueba en repetidas ocasiones y no se encuentra ninguna falla, se devuelve al servicio. Estado final: Equipo funcionando correctamente. Repuestos: No. | 2025-04-10 08:17 | 2025-04-10 08:17 | 2025-04-10 08:21 | 2025-04-10 08:44 | 23 | 0 | 23 |  |  |  | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: pinza censa correctamente actividad realizada: se realiza revisión de funcionamiento y se observa que la pinza satura normalmente, se prueba en repetidas ocasiones y no se encuentra ninguna falla, se devuelve al servicio. estado final: equipo funcionando correctamente. repuestos: no. | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Thursday | 3
108840 | CORRECTIVO | 1038415580 | YESICA ANDREA CUARTAS LOPEZ | Termometro Buenos dias, se evidencia que el termometro del servicio se le cambian las pilas y se descargan en tres dias, aun con poco uso. por favor revisar si hay algo malo que haga que las pailas se decarguen. Gracias |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | UMI |  | TERMÓMETRO ELECTRÓNICO | 1993 |  | EB1111 | COVIDIEN | FILAC 3000 | A1368707X | 2025-02-01 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Termómetro consume sus baterías en un periodo muy corto de tiempo. Actividad realizada: Se deja el termómetro encendido durante 30 - 35 minutos para probar la caída de voltaje en las baterías, se observa que se mantienen en el rango normal y se entrega el equipo. Estado final: Equipo funcionando. Repuestos: No | 2025-01-28 11:13 |  | 2025-01-28 11:15 | 2025-01-28 12:48 | 93 | 0 | 93 | 245524 | Media | 2025-01-28 10:41 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: termómetro consume sus baterías en un periodo muy corto de tiempo. actividad realizada: se deja el termómetro encendido durante 30 - 35 minutos para probar la caída de voltaje en las baterías, se observa que se mantienen en el rango normal y se entrega el equipo. estado final: equipo funcionando. repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, DESGASTE_NORMAL | ['MAL_TRATO_FISICO', 'DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Tuesday | 1
123155 | CORRECTIVO | 1047971740 | JAKELIN OSPINA VALENCIA | TENSIOMETRO Buenos días, por favor me colaboran revisando el tensiómetro del consultorio 211 que no esta funcionando correctamente. Gracias y feliz día. |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | IMAGENOLOGÍA |  | TENSIÓMETRO | 2937 | EB1332 | EB1332 | BOKANG | BK2002 | 561464 | 2025-12-20 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: El dispositivo se encuentra en correcto funcionamiento. se identificó holgura en el visor. Actividad realizada: Revisión y verificación del funcionamiento del dispositivo, limpieza y ajuste mecánico del visor. Estado final: Dispositivo en funcionamiento. Repuestos: NA | 2025-12-17 09:02 |  | 2025-12-17 10:08 | 2025-12-17 10:17 | 9 | 0 | 9 | 266625 | Media | 2025-12-17 09:01 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: el dispositivo se encuentra en correcto funcionamiento. se identificó holgura en el visor. actividad realizada: revisión y verificación del funcionamiento del dispositivo, limpieza y ajuste mecánico del visor. estado final: dispositivo en funcionamiento. repuestos: na | MAL_USO_CONFIGURACION, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Wednesday | 2
118678 | CORRECTIVO | 1036403702 | deisy giraldo castro | Saturador de oxigeno Saturador de oxigeno no funciona |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | SALA VIP |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3712 | 5148 |  | EDAN | IM70 | 360080-M21119570013 | 2025-08-16 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Pinza no funciona correctamente. Actividad realizada: Se revisa el funcionamiento de la pinza tanto en el servicio como en el taller, se encuentra que esta funciona normalmente. Se vuelve a probar en el servicio y no se encuentran fallas. Estado final: Funcionando correctamente. Repuestos: No. | 2025-08-11 09:08 |  | 2025-08-11 09:13 | 2025-08-11 09:30 | 16 | 0 | 16 | 258944 | Media | 2025-08-11 08:00 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: pinza no funciona correctamente. actividad realizada: se revisa el funcionamiento de la pinza tanto en el servicio como en el taller, se encuentra que esta funciona normalmente. se vuelve a probar en el servicio y no se encuentran fallas. estado final: funcionando correctamente. repuestos: no. | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Monday | 0
114863 | CORRECTIVO | 43714613 | BEATRIZ ESTELLA CASTRILLON GOMEZ | glucometro no funciona glucometro se le acabo la bacteria |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | H1-T1 |  | GLUCÓMETRO | 3338 | H1T1 | H1T1 | ABBOTT | OPTIUM NEO H | LBGE183S00938 | 2025-04-26 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Glucómetro no enciende. Actividad realizada: Se verifica voltaje de las baterías observando que tienen un valor de 3V, se vuelven a colocar estas mismas y el equipo enciende normalmente. Estado final: Equipo funcionando correctamente. Repuestos: No. | 2025-04-23 14:47 |  | 2025-04-23 15:33 | 2025-04-23 16:04 | 31 | 0 | 31 | 251796 | Media | 2025-04-23 12:00 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: glucómetro no enciende. actividad realizada: se verifica voltaje de las baterías observando que tienen un valor de 3v, se vuelven a colocar estas mismas y el equipo enciende normalmente. estado final: equipo funcionando correctamente. repuestos: no. | MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Wednesday | 2
115046 | CORRECTIVO | 1146441094 | yuldana escudero lezcano | NO CENSA PULSIOXIMETRO NO CENSA PULSIOXIMETRO |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3755 | 5197 |  | EDAN | IM70 | 360080-K20C00600012 | 2025-05-03 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Pinza censa correctamente. Actividad realizada: Se realiza revisión de funcionamiento y se observa que la pinza censa correctamente, se prueba en repetidas ocasiones. Se devuelve al servicio. Estado final: Funcionando correctamente Repuestos: No. | 2025-04-28 08:00 |  | 2025-04-28 08:22 | 2025-04-28 08:54 | 33 | 0 | 33 | 252081 | Media | 2025-04-28 04:20 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: pinza censa correctamente. actividad realizada: se realiza revisión de funcionamiento y se observa que la pinza censa correctamente, se prueba en repetidas ocasiones. se devuelve al servicio. estado final: funcionando correctamente repuestos: no. | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Monday | 0
115854 | CORRECTIVO | 1038415558 | jesika juliana cardona lopez | Fonendo malo Fonendoscopio que no se logra escuchar o auscultar |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | URGENCIAS |  | FONENDOSCOPIO | 729 | EB0483 | EB0483 | WELCH ALLYN LORD LORD LORD LITTMAN |  |  | 2025-05-24 | PENDIENTE | MANTENIMIENTO |  |  | Diagnostico: Fonendoscopio sin membrana de diafragma. Actividad realizada: Se coloca anillo y membrana de diafragma nuevo y se prueba el equipo. Estado final: Equipo funcionando correctamente. Repuestos: No. | 2025-05-20 16:28 |  | 2025-05-20 17:01 | 2025-05-20 17:16 | 15 | 0 | 15 | 253643 | Media | 2025-05-20 10:46 | APROBADA |  | MANTENIMIENTO | OTROS | diagnostico: fonendoscopio sin membrana de diafragma. actividad realizada: se coloca anillo y membrana de diafragma nuevo y se prueba el equipo. estado final: equipo funcionando correctamente. repuestos: no. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Tuesday | 1
113499 | CORRECTIVO | 39447255 | MARIA SULENY CASTRILLON MARIN | el saturador del monitor no esta fucionando adecua el saturador del monitor no esta fucionando adecuadamente |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | H2-T1 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 977 | 3311 |  | EDAN | M9 IBP | 301499-M14202810015 | 2025-03-15 | PENDIENTE | MAL ESTADO |  |  | Diagnostico: Pinza de saturación no censa. Actividad realizada: Se verifica funcionamiento y se comprueba que la pinza no censa correctamente, se encuentra que tiene un daño en el cable, por lo que se corta este y se solda con los pines, se prueba la pinza y se observa que funciona correctamente. Estado final: Equipo funcionando correctamente. Repuestos: No. | 2025-03-10 10:53 |  | 2025-03-10 14:48 | 2025-03-10 17:41 | 173 | 124 | 49 | 248692 | Media | 2025-03-10 10:29 | APROBADA |  | MAL ESTADO | OTROS | diagnostico: pinza de saturación no censa. actividad realizada: se verifica funcionamiento y se comprueba que la pinza no censa correctamente, se encuentra que tiene un daño en el cable, por lo que se corta este y se solda con los pines, se prueba la pinza y se observa que funciona correctamente. estado final: equipo funcionando correctamente. repuestos: no. | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Monday | 0
116668 | CORRECTIVO | 1038416873 | ANGIE TATIANA CASTAÑO CASTRO | Glucometro del servicio Buenos dias Realizo el reporte de glucometro del servicio porque no funciona, tiene una luz roja que no permite realizar glucometrias para que porfavor lo revisen y gracias |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | UMI |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-06-14 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Glucómetro no funciona. Actividad realizada: Se va al servicio y se observa que es un glucómetro que debe ser reportado a laboratorio, se informa al personal y se procede a cerrar la orden. Repuestos: No. | 2025-06-09 09:14 |  | 2025-06-09 14:16 | 2025-06-09 14:44 | 28 | 0 | 28 | 254919 | Media | 2025-06-09 03:57 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: glucómetro no funciona. actividad realizada: se va al servicio y se observa que es un glucómetro que debe ser reportado a laboratorio, se informa al personal y se procede a cerrar la orden. repuestos: no. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Monday | 0
117655 | CORRECTIVO | 1017181788 | mauricio martinez ospina | MANTENIMIENTO SELLADORAS CENTRAL DE MEZCLAS Buenas tardes, Se solicita mantenimiento de selladora central de mezclas, SF, placa: EB2582 Gracias. |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | CENTRAL DE MEZCLAS REEMPAQUE Y REENVASE |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-07-05 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Verificación funcionamiento selladora. Actividad realizada: Se realizan pruebas de funcionamiento para verificar que esta funcione correctamente, se observa que sella en todos los niveles, por lo que se devuelve al servicio. Estado final: Equipo funcionando correctamente. Repuestos: No. | 2025-07-04 07:38 |  | 2025-07-04 08:48 | 2025-07-04 09:01 | 13 | 0 | 13 | 256545 | Media | 2025-07-03 16:06 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: verificación funcionamiento selladora. actividad realizada: se realizan pruebas de funcionamiento para verificar que esta funcione correctamente, se observa que sella en todos los niveles, por lo que se devuelve al servicio. estado final: equipo funcionando correctamente. repuestos: no. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Friday | 4
114862 | CORRECTIVO | 39193357 | MARIA CRISTINA LOPEZ CARMONA | ekg malo ekg malo |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 958 | 4065 |  | EDAN | IM70 | 360080-M17911550001 | 2025-04-26 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Revisión de latiguillos. Actividad realizada: Se realiza pruebas de funcionamiento a los latiguillos, verificando que estos funcionen correctamente. Los valores que censan coinciden con los del equipo patrón. Se devuelven al servicio. Estado final: Funcionando correctamente. Repuestos: No. | 2025-04-23 14:31 |  | 2025-04-23 14:43 | 2025-04-23 15:13 | 31 | 0 | 31 | 251805 | Media | 2025-04-23 12:57 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: revisión de latiguillos. actividad realizada: se realiza pruebas de funcionamiento a los latiguillos, verificando que estos funcionen correctamente. los valores que censan coinciden con los del equipo patrón. se devuelven al servicio. estado final: funcionando correctamente. repuestos: no. | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Wednesday | 2
116002 | CORRECTIVO | 43714613 | BEATRIZ ESTELLA CASTRILLON GOMEZ | cama no baja me ayuda cama 110a no baja |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | H1-T1 |  | CAMA ELÉCTRICA | 175 | 3667 |  | DOMETAL | QUAXAR | 000000-1871 | 2025-05-24 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: cama que no sube ni baja Actividad realizada: se revisa conexión eléctrica encontrándose en correcto estado se revisan comandos de cama todos envían la señal y se encuentra motor de sube y baja bloqueado se gira el cilindro del motor y se logra desbloquear. se realizan pruebas quedando completamente funcional Estado final: en correcto funcionamiento Repuestos: no se aplicaron | 2025-05-23 17:06 |  | 2025-05-23 17:07 | 2025-05-23 17:29 | 22 | 0 | 22 | 253925 | Media | 2025-05-23 16:50 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: cama que no sube ni baja actividad realizada: se revisa conexión eléctrica encontrándose en correcto estado se revisan comandos de cama todos envían la señal y se encuentra motor de sube y baja bloqueado se gira el cilindro del motor y se logra desbloquear. se realizan pruebas quedando completamente funcional estado final: en correcto funcionamiento repuestos: no se aplicaron | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Friday | 4
124873 | CORRECTIVO | 1036947084 | johan de jesus osorio otalvaro | NO PRENDE Buen día Cordial saludo Se solicita revisión de laringoscopio, ya que no está prendiendo. Muchas gracias |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | UMI |  | LARINGOSCOPIO | 845 | EB0261 | EB0261 | MEDICON | VALVA BOMBILLO | MIL 0, MIL 1, MIL 2, MAC 2 | 2025-12-27 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: El dispositivo funciona correctamente. Actividad realizada: Medición de baterías y comprobación de funcionamiento. Estado final: Dispositivo en funcionamiento. Repuestos: NA | 2025-12-26 15:09 |  | 2025-12-26 15:09 | 2025-12-26 15:26 | 16 | 0 | 16 | 267078 | Media | 2025-12-26 12:18 | REALIZADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: el dispositivo funciona correctamente. actividad realizada: medición de baterías y comprobación de funcionamiento. estado final: dispositivo en funcionamiento. repuestos: na | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Friday | 4
114583 | CORRECTIVO | 1040741329 | enlly yurley gallego piña | Mantenimiento preventivo Buen día Para solicitar mantenimiento preventivo de Laringoscopio de endoscopias de la Somer. Gracias |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | ENDOSCOPIAS |  | LARINGOSCOPIO | 837 |  | EB0099 | WELCH ALLYN |  | MAC 1, MAC 2, MAC 3 | 2025-04-19 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: El servicio manifiesta que el bombillo no alumbra correctamente. Actividad realizada: Se realiza revisión de funcionamiento y se observa que el equipo funciona normalmente, a pesar de eso se limpian contactos y se vuelve a probar funcionamiento. Estado final: Equipo funcionando correctamente. Repuestos: No. | 2025-04-14 16:18 |  | 2025-04-14 16:18 | 2025-04-14 16:41 | 23 | 0 | 23 | 251234 | Media | 2025-04-14 11:22 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: el servicio manifiesta que el bombillo no alumbra correctamente. actividad realizada: se realiza revisión de funcionamiento y se observa que el equipo funciona normalmente, a pesar de eso se limpian contactos y se vuelve a probar funcionamiento. estado final: equipo funcionando correctamente. repuestos: no. | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Monday | 0
114925 | CORRECTIVO | 39447628 | luz beatriz saenz buitrago | Equipo de Organos Buenos dias , por favor revisar el equipo de organos no enciende , ya se cargo y no enciende . el equipo esta en la oficina . Muchas gracias . |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | UCIN |  | EQUIPO DE ÓRGANOS Y SENTIDOS | 558 |  | EB0379 | WELCH ALLYN | .05242 |  | 2025-04-26 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Se revisa el equipo y se carga la batería. | 2025-04-24 16:40 |  | 2025-04-24 16:54 | 2025-04-24 17:19 | 25 | 0 | 25 | 251926 | Media | 2025-04-24 16:25 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | se revisa el equipo y se carga la batería. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Thursday | 3
115992 | CORRECTIVO | 1098785936 | jennifer tatiana castillo hernandez | Monitor de Carro de reanimación. Se evidencia no contacto de palas con el monitor de reanimación, lo que interfiere con la descarga en caso de reanimación de paciente crítico. |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | UCIP |  | DESFIBRILADOR BIFÁSICO | 485 | 4217 |  | NIHON KOHDEN | TEC-5631E | 1768 | 2025-05-24 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Pala de desfibrilador no pasa prueba diaria Actividad realizada: Se prueba funcionamiento de desfibrilador y se observa que la pala tiene un aviso visual que esta en rojo, se prueba limpiando los contactos de la pala y se vuelve a ensayar, se observa que a pesar de eso sigue sin funcionar, seguidamente se limpia el contacto de la pala contraria, se vuelve a probar y se observa que ya o tiene ninguna alarma visual roja, sino verde, se realiza prueba diaria de funcionamiento y pasa sin errores. Estado final: Equipo funcionando correctamente. Repuestos: No. | 2025-05-23 14:19 |  | 2025-05-23 14:49 | 2025-05-23 15:20 | 31 | 0 | 31 | 253915 | Media | 2025-05-23 14:15 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: pala de desfibrilador no pasa prueba diaria actividad realizada: se prueba funcionamiento de desfibrilador y se observa que la pala tiene un aviso visual que esta en rojo, se prueba limpiando los contactos de la pala y se vuelve a ensayar, se observa que a pesar de eso sigue sin funcionar, seguidamente se limpia el contacto de la pala contraria, se vuelve a probar y se observa que ya o tiene ninguna alarma visual roja, sino verde, se realiza prueba diaria de funcionamiento y pasa sin errores. estado final: equipo funcionando correctamente. repuestos: no. | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Friday | 4
122105 | CORRECTIVO | 1038415580 | YESICA ANDREA CUARTAS LOPEZ | Fonendoscopia Buenos Dias, Por favor organizar fonendoscopio neonatal que falta membrana |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | UMI |  | FONENDOSCOPIO | 725 |  | EB0248 | LITTMAN WELCH ALLYN | ADULTO/PEDIATRICO |  | 2025-12-13 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Ausencia de membrana del diafragma. Actividad realizada: Membrana del diafragma colocada. Estado final: Fonendoscopio funcional. Repuestos: Lámina de acetato. | 2025-12-11 07:38 |  | 2025-12-11 07:40 | 2025-12-11 10:40 | 180 | 0 | 180 | 266285 | Media | 2025-12-11 06:58 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: ausencia de membrana del diafragma. actividad realizada: membrana del diafragma colocada. estado final: fonendoscopio funcional. repuestos: lámina de acetato. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Thursday | 3
112134 | CORRECTIVO | 1036946543 | MARIA ALEJANDRA OCAMPO VALLEJO | Termohigrometro EB1009 Buenos días Por favor revisar el termohigrometro EB1009 que presento caida Muchas gracias |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | TERMOHIGRÓMETRO | 1848 | EB1009 | EB1009 | BIOTELECTRONICA | HTC-2 | JH3417 | 2025-02-22 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Pantalla del termohigrómetro no enciende después de que este cayo. Actividad realizada: Se verifica el termohigrómetro en su parte interna, se observa que tiene cables desconectados y se procede a soldarlos, una vez se los conecta todos la pantalla vuelve a encenderse. Estado final: Equipo funciona correctamente. Repuestos: No. | 2025-02-17 09:53 |  | 2025-02-17 10:06 | 2025-02-17 11:10 | 63 | 0 | 63 | 246982 | Media | 2025-02-17 08:06 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: pantalla del termohigrómetro no enciende después de que este cayo. actividad realizada: se verifica el termohigrómetro en su parte interna, se observa que tiene cables desconectados y se procede a soldarlos, una vez se los conecta todos la pantalla vuelve a encenderse. estado final: equipo funciona correctamente. repuestos: no. | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Monday | 0
114035 | CORRECTIVO | 1000760170 | VERONICA CARDONA PULGARIN | NO FUNCIONA SATRURADOR saturador malo. no censa |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | H2-T1 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3161 | 4867 |  | EDAN | IM70 | 360080-M20506870002 | 2025-04-05 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Pinza se encuentra con el conector cortado totalmente. Actividad realizada: Se soldán los cables al conector, se verifica su funcionamiento y se encuentra que el equipo censa correctamente. Estado final: Equipo funcionando correctamente. Repuestos: No. | 2025-03-31 08:19 |  | 2025-03-31 09:33 | 2025-03-31 11:26 | 113 | 0 | 113 | 250131 | Media | 2025-03-31 08:14 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: pinza se encuentra con el conector cortado totalmente. actividad realizada: se soldán los cables al conector, se verifica su funcionamiento y se encuentra que el equipo censa correctamente. estado final: equipo funcionando correctamente. repuestos: no. | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Monday | 0
115898 | CORRECTIVO | 1036394829 | monica gomez marulanda | TENSIOMETRO SIN CONECTOR monitor sin adaptador de tensiometro placa delk equipo 4577 monitor marca NIHONKOHDEN |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2543 | 4577 |  | NIHON KOHDEN | BSM6301 | 9305 | 2025-05-24 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Tensiómetro no tiene conector para monitor. Actividad realizada: Se procede a sacar un nuevo conector de almacén. Estado final: Funcionando correctamente. Repuestos: Si. | 2025-05-22 12:31 |  | 2025-05-22 12:38 | 2025-05-22 12:54 | 16 | 0 | 16 | 253809 | Media | 2025-05-22 12:28 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: tensiómetro no tiene conector para monitor. actividad realizada: se procede a sacar un nuevo conector de almacén. estado final: funcionando correctamente. repuestos: si. | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Thursday | 3
116544 | CORRECTIVO | 1017192537 | leidy katerin pineda echavarria | PULSOXÍMETRO DEL MONITOR DE LA SALA 7 Buenas tardes. Por favor ayudarnos facilitándonos un pulsoxímetro para el monitor de la máquina de anestesia del quirófano 7, ya que en el turno de hoy no se encontró y realizando recorrido en el servicio tampoco hubo información de qué paso el fin de semana con el. Vamos a montar un explante de órganos y es imperativo contar con el mismo. De antemano agradezco la atención prestada y quedo atenta. |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 963 | 4057 |  | NIHON KOHDEN | BSM-6501 TRITON | 5512 - 21635 | 2025-06-07 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Pulsoxímetro perdido. Actividad realizada: Se entrega al servicio pinza con interfaz nuevos. Estado final: Equipo funcionando correctamente . Repuestos: Si | 2025-06-04 08:19 |  | 2025-06-04 11:18 | 2025-06-04 11:27 | 9 | 0 | 9 | 254552 | Media | 2025-06-03 16:15 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: pulsoxímetro perdido. actividad realizada: se entrega al servicio pinza con interfaz nuevos. estado final: equipo funcionando correctamente . repuestos: si | MAL_MANEJO_CABLES, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_MANEJO_CABLES', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Wednesday | 2
117636 | CORRECTIVO | 1035918166 | JUAN ESTEBAN HERRERA CARDONA | cabke control cama buenos dias para solicitarle muy amablemente el cambio de cable de cama de control de cama de la hbaitacion 316 ya que se encuentra en mal estado muchas gracias |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | TRASPLANTES |  | CAMA ELÉCTRICA | 267 | 1990 |  | LOS PINOS | 740LV.05 | 49989 | 2025-07-05 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Cables del control se encuentran expuestos. Actividad realizada: Se realizan pruebas iniciales con el control y se verifica que este funciona correctamente, sin embargo, los cables se encuentran expuestos por lo que se corta la parte que se encuentra dañada y se empalman los cables entre si, se prueba su funcionamiento en el servicio y se observa que funciona. Estado final: Equipo funciona correctamente. Repuestos: No. | 2025-07-03 11:38 |  | 2025-07-03 12:09 | 2025-07-03 15:30 | 201 | 107 | 94 | 256513 | Media | 2025-07-03 11:02 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: cables del control se encuentran expuestos. actividad realizada: se realizan pruebas iniciales con el control y se verifica que este funciona correctamente, sin embargo, los cables se encuentran expuestos por lo que se corta la parte que se encuentra dañada y se empalman los cables entre si, se prueba su funcionamiento en el servicio y se observa que funciona. estado final: equipo funciona correctamente. repuestos: no. | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Thursday | 3
107932 | CORRECTIVO | 1040045851 | ANA ISABEL LOPEZ LOAIZA | saturador |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | H1-T1 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 987 | 3647 |  | EDAN | IM70 | 001488-M15804060027 | 2025-01-11 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Resortes de pinza reventado Actividad realizada: Se recibe pinza de saturación con resortes reventados, se cambian resortes por unos en buen estado, se prueba pinza y funciona correctamente. Estado final: Funcional Repuestos: No | 2025-01-10 14:57 |  | 2025-01-10 15:57 | 2025-01-10 16:42 | 45 | 0 | 45 | 244292 | Media | 2025-01-10 12:45 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: resortes de pinza reventado actividad realizada: se recibe pinza de saturación con resortes reventados, se cambian resortes por unos en buen estado, se prueba pinza y funciona correctamente. estado final: funcional repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Friday | 4
115459 | CORRECTIVO | 1001478393 | MARIANA FRANCO OROZCO | FLUJO 46 MALO BUENOS DIAS, EL FLUJOMETRO #46 SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO, PARA QUE NOS COLABOREN POR FAVOR REVISANDOLO. MUCHAS GRACIAS |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | H2-T1 |  | FLUJÓMETRO | 1482 | 46 |  | TIMETER | SENCILLO |  | 2025-05-10 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Tubo interno quebrado. Actividad realizada: Se observa que el tubo interno se encuentra quebrado por lo que se cambia por uno diferente que se encuentra en el patio, se prueba equipo y funciona adecuadamente. Estado final: Funcionando correctamente. Repuestos: No. | 2025-05-06 10:22 |  | 2025-05-06 14:05 | 2025-05-06 15:12 | 67 | 0 | 67 | 252640 | Media | 2025-05-06 09:55 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: tubo interno quebrado. actividad realizada: se observa que el tubo interno se encuentra quebrado por lo que se cambia por uno diferente que se encuentra en el patio, se prueba equipo y funciona adecuadamente. estado final: funcionando correctamente. repuestos: no. | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Tuesday | 1
118754 | CORRECTIVO | 1102375730 | KAREN VIVIANA CARO JIMENEZ | NO FUNCIONA No enciende , pese a que se le cambian la pilas por unas nuevas, no enciende no da contracción. |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | UCIA | CUARTO DE EQUIPOS 4 PISO | TENS | 1290 |  | EB0780 | RECOVERY | GM320E | 16406466 | 2025-08-16 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Tens no enciende correctamente. Actividad realizada: Se prueba el equipo y se observa que funciona de manera intermitente, además, se observa que la carcasa se encuentra golpeada y abierta, se verifican contactos pero no se encuentra problema, sin embargo, la carcasa ya fue reparada anteriormente, por lo que se liman los bordes de esta para que encaje de manera adecuada. Se ajusta la carcasa, se limpian los contactos de la pila y los del equipo. Se observa que el equipo funciona y se deja en observación en el servicio. No se reporta nuevamente el equipo por lo que se cierra orden. Estado final: Funcionando correctamente. Repuestos: No. | 2025-08-12 14:22 |  | 2025-08-12 16:11 | 2025-08-13 15:54 | 1423 | 1166 | 257 | 259095 | Media | 2025-08-12 13:37 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: tens no enciende correctamente. actividad realizada: se prueba el equipo y se observa que funciona de manera intermitente, además, se observa que la carcasa se encuentra golpeada y abierta, se verifican contactos pero no se encuentra problema, sin embargo, la carcasa ya fue reparada anteriormente, por lo que se liman los bordes de esta para que encaje de manera adecuada. se ajusta la carcasa, se limpian los contactos de la pila y los del equipo. se observa que el equipo funciona y se deja en observación en el servicio. no se reporta nuevamente el equipo por lo que se cierra orden. estado final: funcionando correctamente. repuestos: no. | MAL_TRATO_FISICO, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Tuesday | 1
109174 | CORRECTIVO | 1001724368 | yuliana correa ciro | FALLA EN MANOMETRO Buenas tardes, Serian tan amables de colaborarme con el funcionamiento incorrecto en manometro de tensiometro en consulta externa. Se encuentra en la recepcion. (si es posible traer otro para el consultorio #2 mientras se soluciona se los agradezco) Muchas gracias. |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | CONSULTA EXTERNA |  | TENSIÓMETRO | 1312 | EB0806 | EB0806 | LORD | DE MANO | 1119638 | 2025-02-08 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Manómetro de tensiómetro no registra correctamente la presión, siendo que al estar completamente vacío registraba un valor de 60. Actividad realizada: Se revisa el manómetro quitando inicialmente el anillo junto con la mirilla, se observa que la caratula se encuentra torcida de su lugar correspondiente, se procede a acomodarla en su posición inicial. Se realizan pruebas con equipo de validación encontrando una variación de 2 mmHg. Estado final: Equipo funcionando correctamente. Repuestos: No. | 2025-02-03 15:23 |  | 2025-02-04 08:08 | 2025-02-04 08:41 | 33 | 0 | 33 | 246052 | Media | 2025-02-03 13:52 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: manómetro de tensiómetro no registra correctamente la presión, siendo que al estar completamente vacío registraba un valor de 60. actividad realizada: se revisa el manómetro quitando inicialmente el anillo junto con la mirilla, se observa que la caratula se encuentra torcida de su lugar correspondiente, se procede a acomodarla en su posición inicial. se realizan pruebas con equipo de validación encontrando una variación de 2 mmhg. estado final: equipo funcionando correctamente. repuestos: no. | MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Monday | 0
114538 | CORRECTIVO | 1007505943 | veronica andrea ocampo gallego | Pulsoximetro malo Pulsoximetro del monitor de transporte malo |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1082 | 4185 |  | EDAN | IM70 | 360080-M18505570007 | 2025-04-19 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: En el servicio expresan que la pinza de saturación no funciona correctamente. Actividad realizada: Se revisa pinza, sin embargo no se encuentran fallas en esta, se realizan varias pruebas de funcionamiento y se observa que funciona normalmente. Estado final: Equipo funcionando correctamente. Repuestos: No. | 2025-04-12 10:12 |  | 2025-04-12 10:39 | 2025-04-12 11:10 | 31 | 0 | 31 | 251156 | Media | 2025-04-12 09:54 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: en el servicio expresan que la pinza de saturación no funciona correctamente. actividad realizada: se revisa pinza, sin embargo no se encuentran fallas en esta, se realizan varias pruebas de funcionamiento y se observa que funciona normalmente. estado final: equipo funcionando correctamente. repuestos: no. | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Saturday | 5
113225 | CORRECTIVO | 1036402466 | ANA MARIA LONDOÑO RESTREPO | TERMOMETRO Buenos días solicitamos revisión del termómetro de temperatura sala de procedimientos Muchas gracias |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | SALA PROCEDIMIENTOS |  | TERMOHIGRÓMETRO | 1757 | EB0309 | EB0309 | DIGITAL | HTC-2 |  | 2025-03-08 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Revisión toma de temperatura termohigrómetro. Actividad realizada: Se deja en observación junto a otro termohigrometro para comparar sus valores. 5/03/2025: se verifica que el equipo censa correctamente. Estado final: Equipo funcionando correctamente. Repuestos: No | 2025-03-04 11:31 |  | 2025-03-04 16:08 | 2025-03-05 11:25 | 1156 | 1139 | 17 | 248273 | Media | 2025-03-04 11:12 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: revisión toma de temperatura termohigrómetro. actividad realizada: se deja en observación junto a otro termohigrometro para comparar sus valores. 5/03/2025: se verifica que el equipo censa correctamente. estado final: equipo funcionando correctamente. repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Tuesday | 1
121064 | CORRECTIVO | 1036424496 | ASTRID CAROLINA ARCILA CIRO | Bacula descalibrada Buenas tardes Solicito amablemente me colaboren revisando la bascula del consultorio 10 piso 4 sede Rionegro Plaza. La bascula esta descalibrada Muchas gracias Feliz tarde. |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | CONSULTA EXTERNA |  | BÁSCULA CON TALLÍMETRO | 4613 | EB2244 | EB2244 | HEALTH O METER | _450KL_QTY.1 PATIENT WEIGHING SCALE | 4500011528 | 2025-11-01 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Báscula no se encuentra con su aguja centrada. Actividad realizada: Se revisa con masa patrón y se encuentra que la bascula tiene 1.3kg de más, por lo que se ajusta su tornillo hasta que el error baje. Se vuelve a probar y funciona normalmente. Estado final: Equipo funcionando correctamente. Repuestos: No | 2025-10-29 09:39 |  | 2025-10-29 12:51 | 2025-10-29 13:04 | 13 | 0 | 13 | 263935 | Media | 2025-10-28 16:40 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: báscula no se encuentra con su aguja centrada. actividad realizada: se revisa con masa patrón y se encuentra que la bascula tiene 1.3kg de más, por lo que se ajusta su tornillo hasta que el error baje. se vuelve a probar y funciona normalmente. estado final: equipo funcionando correctamente. repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Wednesday | 2
116282 | CORRECTIVO | 1007346623 | VERONICA MARIA AGUDELO ATEHORTUA | infusor que se desinfla solo infusor que se desinfla solo |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | UCIA |  | INFUSOR | 790 |  | EB0084 | RIESTER | MANUAL | 120936103 | 2025-05-31 | PENDIENTE | MAL USO |  |  | Diagnostico: Reportan en el servicio que infusor se desinfla. Actividad realizada: Se encuentra inicialmente que la pera del infusor no insufla correctamente, se procede a limpiar las valvulas y cheques, despues de esto, se vuelve a probar funcionamiento y se observa que ya no presenta problemas para insuflar. Seguidamente se realizan pruebas para verificar que el equipo se desinfla solo, sin embargo, este no presenta problemas. Estado final: Equipo funcionando correctamente. Repuestos: No. | 2025-05-27 08:20 |  | 2025-05-27 09:18 | 2025-05-27 09:51 | 33 | 0 | 33 | 254069 | Media | 2025-05-27 07:35 | APROBADA |  | MAL USO | MAL USO | diagnostico: reportan en el servicio que infusor se desinfla. actividad realizada: se encuentra inicialmente que la pera del infusor no insufla correctamente, se procede a limpiar las valvulas y cheques, despues de esto, se vuelve a probar funcionamiento y se observa que ya no presenta problemas para insuflar. seguidamente se realizan pruebas para verificar que el equipo se desinfla solo, sin embargo, este no presenta problemas. estado final: equipo funcionando correctamente. repuestos: no. | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Tuesday | 1
114375 | CORRECTIVO | 1001387124 | melissa quintero hernandez | Pulsoximetro monitor Buenos dias para reportar pulsoximetro de monitor no enciende gracias |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | H3-T2 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 982 | 3308 |  | EDAN | M9 IBP | 301499-M14202810008 | 2025-04-12 | PENDIENTE | MAL USO |  |  | Diagnostico: Pinza reportada porque no enciende Actividad realizada: Se realizan pruebas al pulsoximetro y se observa que este enciende y censa correctamente, también se realizan pruebas de este en el servicio y funciona adecuadamente. Estado final: Equipo funcionando correctamente. Repuestos: No. | 2025-04-08 09:56 |  | 2025-04-08 10:25 | 2025-04-08 10:36 | 11 | 0 | 11 | 250700 | Media | 2025-04-08 01:11 | APROBADA |  | MAL USO | MAL USO | diagnostico: pinza reportada porque no enciende actividad realizada: se realizan pruebas al pulsoximetro y se observa que este enciende y censa correctamente, también se realizan pruebas de este en el servicio y funciona adecuadamente. estado final: equipo funcionando correctamente. repuestos: no. | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Tuesday | 1
110451 | CORRECTIVO | 1035917222 | tatiana valencia diaz | el termometro de la nevera no marca la temp el termometro de la nevera de medicamentos no marca la temperatura. |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | TMO |  | TERMÓMETRO | 1720 | EB0290 | EB0290 | DIGITAL | HTC-2 |  | 2025-02-08 | PENDIENTE | MAL USO |  |  | Diagnostico: Termómetro no censa la temperatura correcta. Actividad realizada: Se verifica el termómetro y se encuentra que estaba en programación "IN" en lugar de "OUT", y se cambia su configuración. Estado final: Equipo funcionando correctamente. Repuestos: No. | 2025-02-07 07:42 |  | 2025-02-07 09:20 | 2025-02-07 10:32 | 72 | 0 | 72 | 246365 | Media | 2025-02-06 17:57 | APROBADA |  | MAL USO | MAL USO | diagnostico: termómetro no censa la temperatura correcta. actividad realizada: se verifica el termómetro y se encuentra que estaba en programación "in" en lugar de "out", y se cambia su configuración. estado final: equipo funcionando correctamente. repuestos: no. | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Friday | 4
117974 | CORRECTIVO | 1038418449 | daniela rios arbelaez | colchon de aire colchon de aire se desinfla pese estar conectado al motor |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | UCIA |  | SUPERFICIE DE AIRE ALTERNANTE | 3817 | M645 |  | GRAND HEALTHCARE | TAURUS IV | AF48032 | 2025-07-19 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Acople se encuentra quebrado. Actividad realizada: Se observa que el acople de la superficie de aire alternante se encuentra quebrado, por lo que se abre el equipo, sin embargo, este se encontraba manchado por sangre en su interior así que se procede a limpiarlo internamente. Seguidamente, se cambia su acople por uno diferente, se lija este para que calce correctamente; se prueba el equipo en el servicio y manifiestan que funciona normalmente. Estado final: Equipo funcionando correctamente. Repuestos: No. | 2025-07-15 10:31 |  | 2025-07-15 10:32 | 2025-07-15 17:03 | 392 | 238 | 154 | 257298 | Media | 2025-07-15 10:11 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: acople se encuentra quebrado. actividad realizada: se observa que el acople de la superficie de aire alternante se encuentra quebrado, por lo que se abre el equipo, sin embargo, este se encontraba manchado por sangre en su interior así que se procede a limpiarlo internamente. seguidamente, se cambia su acople por uno diferente, se lija este para que calce correctamente; se prueba el equipo en el servicio y manifiestan que funciona normalmente. estado final: equipo funcionando correctamente. repuestos: no. | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Tuesday | 1
108851 | CORRECTIVO | 1036400363 | DANIELA NARVAEZ QUINTERO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO PESA ONCOPEDIATRIA Buenos dias solicito amablemente realicen mantenimiento correctivo de pesa de unidad de oncologia pediatrica ya que muestra una medicion incorrecta, muchas gracias. |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | ONCOLOGÍA |  | BÁSCULA DIGITAL | 3483 | EB1587 | EB1587 | DETECTO | SLIMPRO | SO00000181215322 | 2025-02-01 | PENDIENTE | MAL USO |  |  | Diagnostico: Bascula con medición incorrecta. Actividad realizada: La bascula se encontraba programada para usarse en lb en lugar de kg, se realizo una prueba para verificar su funcionamiento, las medidas eran correctas, se realizo un cambio de una pata con una que se encontraba disponible. Estado final: Equipo funcionando correctamente. Repuestos: No | 2025-01-28 14:08 |  | 2025-01-28 16:07 | 2025-01-28 16:33 | 26 | 0 | 26 | 245530 | Media | 2025-01-28 11:29 | APROBADA |  | MAL USO | MAL USO | diagnostico: bascula con medición incorrecta. actividad realizada: la bascula se encontraba programada para usarse en lb en lugar de kg, se realizo una prueba para verificar su funcionamiento, las medidas eran correctas, se realizo un cambio de una pata con una que se encontraba disponible. estado final: equipo funcionando correctamente. repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Tuesday | 1
115940 | CORRECTIVO | 1095945884 | ANGIE LORENA SANCHEZ VELASQUEZ | desfibrilador no pasa prueba desfibrilador no pasa prueba |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | UCIA |  | DESFIBRILADOR | 3745 | 5192 |  | NIHON KOHDEN | TEC-5631E | 3959 | 2025-05-24 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Pala de desfibrilador no pasa prueba diaria. Actividad realizada: Se prueba funcionamiento de desfibrilador y se observa que la pala tiene un aviso visual que esta en rojo, se prueba limpiando los contactos de la pala y se vuelve a ensayar, se observa que a pesar de eso sigue sin funcionar, seguidamente se limpia el contacto de la pala contraria, se vuelve a probar y se observa que ya o tiene ninguna alarma visual roja, sino verde, se realiza prueba diaria de funcionamiento y pasa sin errores. Estado final: Equipo funcionando correctamente. Repuestos: No. | 2025-05-23 07:44 |  | 2025-05-23 08:19 | 2025-05-23 08:40 | 22 | 0 | 22 | 253876 | Media | 2025-05-23 07:39 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: pala de desfibrilador no pasa prueba diaria. actividad realizada: se prueba funcionamiento de desfibrilador y se observa que la pala tiene un aviso visual que esta en rojo, se prueba limpiando los contactos de la pala y se vuelve a ensayar, se observa que a pesar de eso sigue sin funcionar, seguidamente se limpia el contacto de la pala contraria, se vuelve a probar y se observa que ya o tiene ninguna alarma visual roja, sino verde, se realiza prueba diaria de funcionamiento y pasa sin errores. estado final: equipo funcionando correctamente. repuestos: no. | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Friday | 4
112683 | CORRECTIVO | 1036403513 | maria alejandra heredia gomez | NEVERA CON TAPA DAÑADA, NO SE PUEDE CERRAR. NEVERA PEQUEÑA DE TRANSPORTE DE HEMOCOMPONENTES CON ACCESORIO DE TAPA MALA, NO PERMITE CERRARLA ADECUADAMENTE. |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | BANCO DE SANGRE |  | TERMÓMETRO | 3958 | EB1836 | EB1836 | ESTRA | NEVERA 5LT | 04-1422-7297 | 2025-02-22 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Tapa de la nevera se encuentra dañada en su bisagra por lo que la nevera no cierra adecuadamente. Actividad realizada: Se adhiere la tapa y se realiza prueba observando que esta funcionando correctamente. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: No | 2025-02-20 07:37 |  | 2025-02-20 10:11 | 2025-02-20 10:50 | 38 | 0 | 38 | 247285 | Media | 2025-02-19 19:42 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: tapa de la nevera se encuentra dañada en su bisagra por lo que la nevera no cierra adecuadamente. actividad realizada: se adhiere la tapa y se realiza prueba observando que esta funcionando correctamente. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Thursday | 3
115936 | CORRECTIVO | 1020419217 | ELIZABETH ARANGO CALDERON | Tensiómetro no funciona correctamente. |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | SOMER EMPRESA |  | TENSIÓMETRO | 3565 | EB1607 | EB1607 | BOKANG | BK2002 | 200100 | 2025-05-24 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Tensiómetro no marca correctamente la presión. Actividad realizada: Se abre manómetro, y se observa que vástago se encuentra por fuera de su lugar, se acomoda en su respectivo lugar y se prueba, se prueba con equipo patrón y funciona correctamente. Estado final: Equipo funciona correctamente. Repuestos: No. | 2025-05-22 17:03 | 2025-05-22 17:03 | 2025-05-22 17:04 | 2025-05-22 17:38 | 35 | 0 | 35 |  |  |  | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: tensiómetro no marca correctamente la presión. actividad realizada: se abre manómetro, y se observa que vástago se encuentra por fuera de su lugar, se acomoda en su respectivo lugar y se prueba, se prueba con equipo patrón y funciona correctamente. estado final: equipo funciona correctamente. repuestos: no. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Thursday | 3
107514 | CORRECTIVO | 1040043921 | KATHERINE CASTAÑEDA CASTRO | Pinza de saturador Pinza de saturador reventado, requiere corrección Se deja en puesto de enfermería Muchas gracias |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3757 | 5199 |  | EDAN | IM70 | 360080-K20C00600008 | 2025-01-11 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Pinza de saturación no sensa Actividad realizada: se recibe pinza de saturación sin el conector que va al modulo del monitor y con algunos cables sueltos, se procede a soldar los cables y se prueba en le monitor y a pesar de que el emisor emite la luz, el receptor no esta funcionando, se procede a probar sus diodos y efectivamente el receptor esta por debajo de 0.5. Se procede a cambiar pinza de saturación por una nueva Estado final: Funcional Repuestos: Si | 2025-01-08 11:07 |  | 2025-01-08 11:42 | 2025-01-08 15:24 | 222 | 63 | 159 | 244112 | Media | 2025-01-08 10:44 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: pinza de saturación no sensa actividad realizada: se recibe pinza de saturación sin el conector que va al modulo del monitor y con algunos cables sueltos, se procede a soldar los cables y se prueba en le monitor y a pesar de que el emisor emite la luz, el receptor no esta funcionando, se procede a probar sus diodos y efectivamente el receptor esta por debajo de 0.5. se procede a cambiar pinza de saturación por una nueva estado final: funcional repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Wednesday | 2
106652 | CORRECTIVO | 44004295 | sandra yanoha bedoya ciro | PULSO OXÍMETRO EN MALFUNCIONAMIENTO Buenas noches, pulso oxímetro, no conecta ni censa en monitor de signos portatil, ubicado en rea 2,por lo cual este monitor se queda sin pulso oxímetro y es vital tenerlo para los traslados de pacientes críticos. Muchas gracias. |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3657 | 5128 |  | EDAN | IM70 + CO2 | 360080-M21119560011 | 2025-01-04 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Pines de pinza de saturación torcidos. Actividad realizada: Se atiende primeramente una pinza de saturación la cual no era la reportada, se realiza prueba de funcionamiento, la pinza conecto con normalidad en el puerto y tomo la saturación correctamente, se asiste al servicio para probar la pinza en el monitor de trasporte y a la hora de devolver la pinza, entregan la pinza que es. Se observa que los pines que van al monitor están torcidos, por lo cual esta no conecta. Se procede a enderezar estos pines, se prueba y se logra observar que conecta y sensa correctamente la saturación. Estado final: Funcional Repuestos: No | 2024-12-30 07:34 |  | 2024-12-30 07:46 | 2024-12-30 08:42 | 56 | 0 | 56 | 243697 | Media | 2024-12-29 18:59 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: pines de pinza de saturación torcidos. actividad realizada: se atiende primeramente una pinza de saturación la cual no era la reportada, se realiza prueba de funcionamiento, la pinza conecto con normalidad en el puerto y tomo la saturación correctamente, se asiste al servicio para probar la pinza en el monitor de trasporte y a la hora de devolver la pinza, entregan la pinza que es. se observa que los pines que van al monitor están torcidos, por lo cual esta no conecta. se procede a enderezar estos pines, se prueba y se logra observar que conecta y sensa correctamente la saturación. estado final: funcional repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2024 | 12 | 2024-12 | Monday | 0
108788 | CORRECTIVO | 39462730 | LEIDY ASTRID GARCIA MARTINEZ | infusor no funsional infusor no funsional |  | 51495149 | APRENDIZ TECNICO BIOMEDICO 2 |  | UCIA |  | INFUSOR | 5152 | EB2500 | EB2500 | RIESTER | MANUAL | 241120809 | 2025-02-01 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Equipo presenta fuga Actividad realizada: Se realiza prueba para verificar que la toma de presión, se comprueba que el manómetro presenta fuga en tubo y además el equipo fue entregado al servicio el día de ayer, se espera indicaciones a seguir. 29/01/2025 Jeison Piedrahita G. se cubre fuga en manómetro con sintesolda, se pausa para esperar secado se ensambla de nuevo y se deja presurizado para comprobar al dia siguiente 30/01/2025 se encuentra sin presión, se cubre nuevamente en otros sitios del manómetro y se deja secando para realizar pruebas 31/01/2025 continua con fuga, se cubre totalmente el interior con sintesolda, se deja en secado para realizar pruebas se observa fuga en parte externa, se cubre y se deja secando 1/02/2025 aun existe fuga, se cubre y se deja en secado definitivamente no se logra solucionar problema de manómetro, no es apto para ser utilizado, se pausa para informar a coordinador 4/02/2025 Alejandra Tulcán F.: Se cambia manómetro por uno diferente y se verifica su correcto funcionamiento. Se encuentra que con el cambio opera de manera correcta. Estado final: Equipo funcionando adecuadamente. Repuestos: No. | 2025-01-28 07:32 |  | 2025-01-28 07:34 | 2025-02-04 15:28 | 10554 | 10287 | 267 | 245488 | Media | 2025-01-28 04:51 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: equipo presenta fuga actividad realizada: se realiza prueba para verificar que la toma de presión, se comprueba que el manómetro presenta fuga en tubo y además el equipo fue entregado al servicio el día de ayer, se espera indicaciones a seguir. 29/01/2025 jeison piedrahita g. se cubre fuga en manómetro con sintesolda, se pausa para esperar secado se ensambla de nuevo y se deja presurizado para comprobar al dia siguiente 30/01/2025 se encuentra sin presión, se cubre nuevamente en otros sitios del manómetro y se deja secando para realizar pruebas 31/01/2025 continua con fuga, se cubre totalmente el interior con sintesolda, se deja en secado para realizar pruebas se observa fuga en parte externa, se cubre y se deja secando 1/02/2025 aun existe fuga, se cubre y se deja en secado definitivamente no se logra solucionar problema de manómetro, no es apto para ser utilizado, se pausa para informar a coordinador 4/02/2025 alejandra tulcán f.: se cambia manómetro por uno diferente y se verifica su correcto funcionamiento. se encuentra que con el cambio opera de manera correcta. estado final: equipo funcionando adecuadamente. repuestos: no. | MAL_USO_CONFIGURACION, FALTA_CAPACITACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'FALTA_CAPACITACION'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Tuesday | 1
114548 | CORRECTIVO | 44004295 | sandra yanoha bedoya ciro | pinza de oximetro reventada |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3757 | 5199 |  | EDAN | IM70 | 360080-K20C00600008 | 2025-04-19 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico:pinza reventada Actividad realizada:se encuentra el cable totalmente desprendido de los sensores, se sueldan de nuevo, se realiza prueba exitosa Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-04-14 07:37 |  | 2025-04-14 08:30 | 2025-04-14 09:30 | 60 | 0 | 60 | 251168 | Media | 2025-04-13 06:37 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico:pinza reventada actividad realizada:se encuentra el cable totalmente desprendido de los sensores, se sueldan de nuevo, se realiza prueba exitosa estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Monday | 0
118036 | CORRECTIVO | 1234890498 | glenis giseth perez gonzalez | temperatura fuera metas Refrigerador con temepratura de 10 y el congelador con zonas de hielo |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | CIRUGÍA |  | REFRIGERADOR | 2350 | 4429 |  | SAMSUNG | RS25H5A08SG/CO | 0AX04BAM700079A | 2025-07-19 | PENDIENTE | MAL USO |  |  | Diagnostico:se llena de hielo por puerta mal cerrada Actividad realizada: se encuentra gran cantidad de hielo y escarcha por puerta mal cerrada, se desocupa y retira la totalidad del hielo, se verifica correcto funcionamiento Estado final: en buenas condiciones Repuestos: no | 2025-07-16 12:16 |  | 2025-07-16 14:22 | 2025-07-16 15:42 | 79 | 0 | 79 | 257396 | Media | 2025-07-16 10:01 | APROBADA |  | MAL USO | MAL USO | diagnostico:se llena de hielo por puerta mal cerrada actividad realizada: se encuentra gran cantidad de hielo y escarcha por puerta mal cerrada, se desocupa y retira la totalidad del hielo, se verifica correcto funcionamiento estado final: en buenas condiciones repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Wednesday | 2
114355 | CORRECTIVO | 1040035580 | luis felipe arango patiño | CONSOLA MIDAS REVISION Se solicita la revisión de la consola MIDAS de Medtronic, ya que en la especialidad de Otorrinolaringología está presentando fallas. Es necesario determinar si el problema proviene de la pieza de mano (shaver) o del generador. Se ha enviado un video demostrativo al WhatsApp de la Oficial Biomédica para apoyo en el diagnóstico. |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | CIRUGÍA |  | CRANEÓTOMO | 4687 | 6156 |  | MEDTRONIC | MIDAS REX MR8 | NTC74879 | 2025-04-12 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | se pregunta al personal por falla reportada, muestran video el cual será enviado a proveedor 12/04/2025 se contacta proveedor el cual se encuentran vacaciones, entrega numero de compañera la cual no responde, se pausa a la espera de contacto 15/04/2025 proveedor responde y da numero de otra persona para contactar 10/06/2025 se recibe accesoria de aplicacionista, se configura el equipo correctamente, queda en buenas condiciones de funcionamiento | 2025-04-08 07:32 |  | 2025-04-08 09:19 | 2025-06-10 13:10 | 89510 | 89468 | 42 | 250694 | Media | 2025-04-07 16:54 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | se pregunta al personal por falla reportada, muestran video el cual será enviado a proveedor 12/04/2025 se contacta proveedor el cual se encuentran vacaciones, entrega numero de compañera la cual no responde, se pausa a la espera de contacto 15/04/2025 proveedor responde y da numero de otra persona para contactar 10/06/2025 se recibe accesoria de aplicacionista, se configura el equipo correctamente, queda en buenas condiciones de funcionamiento | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Tuesday | 1
113858 | CORRECTIVO | 1038415580 | YESICA ANDREA CUARTAS LOPEZ | Monitor de Trabajo de Partos 2 Buenos días, se evidencia fallas en a toma de ekg en el monitor de trabajo de partos dos, inicialmente se habia resportadao solo el cable de ekg, pero al regresarlo no funciona, se pasa a otro monitor y funciona normalmente. gracias |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | UMI |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-03-29 | PENDIENTE | MAL USO |  |  | se encuentra monitor seleccionado para 5 derivadas y tiene instalado un cable de 3, se configura correctamente y realiza prueba exitosa | 2025-03-22 07:42 |  | 2025-03-22 07:43 | 2025-03-22 08:10 | 28 | 0 | 28 | 249703 | Media | 2025-03-22 05:50 | APROBADA |  | MAL USO | MAL USO | se encuentra monitor seleccionado para 5 derivadas y tiene instalado un cable de 3, se configura correctamente y realiza prueba exitosa | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Saturday | 5
115508 | CORRECTIVO | 1007291034 | JENIFER OSPINA PEREZ | TERMOMETRO MALO Buenas tardes, el termometro se encuentra funcionando incorrectamente, se apaga solo y en ocasiones no toma temperatura, muchisimas gracias |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | H5-T2 |  | TERMÓMETRO ELECTRÓNICO | 4788 | M1175 |  | WELCH ALLYN | 01692-500 SURETEMP PLUS ELECTRONIC THERMOMETE | 21110816 | 2025-05-10 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Actividad realizada: se limpian contactos de sonda, se realizan reiteradas pruebas exitosas Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-05-07 14:06 |  | 2025-05-07 15:13 | 2025-05-07 16:04 | 52 | 0 | 52 | 252766 | Media | 2025-05-07 13:09 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | actividad realizada: se limpian contactos de sonda, se realizan reiteradas pruebas exitosas estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Wednesday | 2
116840 | CORRECTIVO | 1017201760 | ESTEFANIA VELEZ CHAVARRIA | Pesa mala medición Cordial saludo, solicito amablemente la revisión de la pesa de adulto del servicio de hospitalización pediatrica la cual se observa que se pasa sola de gramos a libras por lo cual su medición no es confiable, muchas gracias, feliz día |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | H5-T2 |  | BÁSCULA DIGITAL | 4306 | M1004 |  | SECA | 874 | 10000000618300 | 2025-06-14 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: no se evidencia falla alguna Actividad realizada: se desmonta cubierta de swiches, se revisan contactos y funcionamiento, se realizan reiteradas pruebas sin encontrar falla, se devuelve al servicio Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos:no | 2025-06-11 11:05 |  | 2025-06-11 11:06 | 2025-06-11 11:58 | 52 | 0 | 52 | 255159 | Media | 2025-06-11 09:29 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: no se evidencia falla alguna actividad realizada: se desmonta cubierta de swiches, se revisan contactos y funcionamiento, se realizan reiteradas pruebas sin encontrar falla, se devuelve al servicio estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos:no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Wednesday | 2
118205 | CORRECTIVO | 1036965896 | luisa arango escobar | Funcionamiento incorrecto electroestimulador perin Buen día, el equipo electroestimulador de piso pélvico está funcionando de manera incorrecta, no está leyendo correctamente la actividad muscular, creo que el cable de polo a tierra (cable blanco) es el que está malo, ya que al usarlo no hay ninguna lectura de la actividad muscular y al no usarlo si hay lectura pero con muchas interferencias |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | CONSULTA EXTERNA |  | EQUIPO NEUROTRAC | 5149 | 6336 |  | NEUROTRAC | MYO PLUS PRO 2 | 2383 | 2025-07-26 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: no se evidencio falla Actividad realizada: se instalan electrodos, se realizan reiteradas pruebas exitosas y no se logró evidenciar la falla Estado final: se observa en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-07-23 07:33 |  | 2025-07-24 16:51 | 2025-07-24 17:55 | 64 | 0 | 64 | 257777 | Media | 2025-07-22 11:05 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: no se evidencio falla actividad realizada: se instalan electrodos, se realizan reiteradas pruebas exitosas y no se logró evidenciar la falla estado final: se observa en buenas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Wednesday | 2
109337 | CORRECTIVO | 1036948329 | daniela jimenez alzate | NEVERA CON MAL FUNCIONAMIENTO BUENOS DIAS NEVERA DE HEMATOLOGIA PRESENTA TEMPERATURA SUPERIOR A LO ESTABLECIDO |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | LABORATORIO |  | NEVERA DE 18 PIES PUERTA DE VIDRIO | 1096 | 1207 |  | INDUFRIAL | INPVE-18 | .00828314 | 2025-02-08 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Nevera con temperatura fuera de rango, por encima de 8°C Actividad realizada: Se evidencia controlador con parámetros adecuados, pero se identifica un descenso de temperatura demasiado lento, además se nota tubería con una temperatura no muy fría, se deja en seguimiento con equipo datalogger. 6/02/2025 se desmonta unidad y se trae al taller para presurizar aparte de la tubería, para identificar en que parte se encuentra la fuga ya que se evidencia perdida de refrigerante y no baja la temperatura 7/02/2025 se presurizan unidad y tubería por separado, se realiza lavado y limpieza de condensador, se pausa para comprobar comportamiento. 10/02/2025 se comprueba que no hay fuga en la unidad ni en la tubería, se reemplaza filtro deshidratador,se ensambla de nuevo sistema, se inicia vacio se recarga de nuevo de refrigerante, se instala parte eléctrica, se enciende la unidad, se evidencia que inicia el descenso de temperatura, se revisa que no queden fugas en conexión de mangueras de manómetros y se deja en conservación 11/02/2025 se confirma buen funcionamiento de nevera,se ajusta controlador, se retira datalogger con el cual se comprobo el correcto funcionamiento durante la noche Estado final: En buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: 36071297,36071814 | 2025-02-05 07:21 |  | 2025-02-05 07:52 | 2025-02-11 09:17 | 8725 | 8244 | 481 | 246179 | Media | 2025-02-05 07:16 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: nevera con temperatura fuera de rango, por encima de 8°c actividad realizada: se evidencia controlador con parámetros adecuados, pero se identifica un descenso de temperatura demasiado lento, además se nota tubería con una temperatura no muy fría, se deja en seguimiento con equipo datalogger. 6/02/2025 se desmonta unidad y se trae al taller para presurizar aparte de la tubería, para identificar en que parte se encuentra la fuga ya que se evidencia perdida de refrigerante y no baja la temperatura 7/02/2025 se presurizan unidad y tubería por separado, se realiza lavado y limpieza de condensador, se pausa para comprobar comportamiento. 10/02/2025 se comprueba que no hay fuga en la unidad ni en la tubería, se reemplaza filtro deshidratador,se ensambla de nuevo sistema, se inicia vacio se recarga de nuevo de refrigerante, se instala parte eléctrica, se enciende la unidad, se evidencia que inicia el descenso de temperatura, se revisa que no queden fugas en conexión de mangueras de manómetros y se deja en conservación 11/02/2025 se confirma buen funcionamiento de nevera,se ajusta controlador, se retira datalogger con el cual se comprobo el correcto funcionamiento durante la noche estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos: 36071297,36071814 | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Wednesday | 2
108603 | CORRECTIVO | 1036948329 | daniela jimenez alzate | nevera mala nevera de hematología con alta temperatura |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | LABORATORIO |  | NEVERA DE 18 PIES PUERTA DE VIDRIO | 1096 | 1207 |  | INDUFRIAL | INPVE-18 | .00828314 | 2025-01-25 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Nevera con alta temperatura Actividad realizada: No es posible revisar debido a que se encuentran haciendo labores donde esta la unidad de la nevera, se deja desconectada. 27/01/2025 Jeison Piedrahita G. se enciende nevera y se observa que la temperatura no desciende, se conecta manómetro y se encuentra presión por debajo de cero, Se presuriza nuevamente con refrigerante y la temperatura continua elevada, se decide retirar el gas existente en el sistema y hacer vacío para retirar impurezas y llenar nuevamente y ver comportamiento. se inicia carga de refrigerante lentamente para observar estabilidad, se observa que empieza el descenso de temperatura, se pausa para tener en observación 28/01/2025 se observa con temperatura adecuada y en buenas condiciones de funcionamiento Estado final: en buenas condiciones Repuestos: no | 2025-01-24 09:27 |  | 2025-01-24 09:30 | 2025-01-28 14:48 | 6077 | 5764 | 313 | 245281 | Media | 2025-01-24 09:17 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: nevera con alta temperatura actividad realizada: no es posible revisar debido a que se encuentran haciendo labores donde esta la unidad de la nevera, se deja desconectada. 27/01/2025 jeison piedrahita g. se enciende nevera y se observa que la temperatura no desciende, se conecta manómetro y se encuentra presión por debajo de cero, se presuriza nuevamente con refrigerante y la temperatura continua elevada, se decide retirar el gas existente en el sistema y hacer vacío para retirar impurezas y llenar nuevamente y ver comportamiento. se inicia carga de refrigerante lentamente para observar estabilidad, se observa que empieza el descenso de temperatura, se pausa para tener en observación 28/01/2025 se observa con temperatura adecuada y en buenas condiciones de funcionamiento estado final: en buenas condiciones repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Friday | 4
116456 | CORRECTIVO | 52537585 | jipsi milena gutierrez lobo | mal funcionamiento del TENS mal funcionamiento del TENS |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | FISIOTERAPIA |  | TENS | 1286 |  | EB0718 | RECOVERY | GEM STIM | 15401845 | 2025-05-31 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Nota: Se pausa orden para atender equipo cuando se asista a la sede la siguiente semana. Diagnostico:ninguno de los dos puertos funciona Actividad realizada:se encuentra que una de las salidas ya esta anulada, se soldan contactos de la otra y se revisa funcionamiento exitoso Estado final: en buenas condiciones Repuestos:no | 2025-05-30 19:26 |  | 2025-05-30 19:26 | 2025-06-04 15:33 | 6967 | 6890 | 77 | 254377 | Media | 2025-05-30 16:57 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | nota: se pausa orden para atender equipo cuando se asista a la sede la siguiente semana. diagnostico:ninguno de los dos puertos funciona actividad realizada:se encuentra que una de las salidas ya esta anulada, se soldan contactos de la otra y se revisa funcionamiento exitoso estado final: en buenas condiciones repuestos:no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Friday | 4
116611 | CORRECTIVO | 1038139569 | MARIANA MENESES MENDOZA | MEDIDOR DE TEMPERATURA PRESENTA CAIDA SE REPORTA TERMOMETRO EL CUAL SE CAE SEDE SU PUNTO DE ESTACION (EL CUAL NO QUEDO FUNCIONADO CORRECTAMENTE), YA QUE POR AUDITORIA DIERON UNAS COCAS QUE JUNTO AL TERMOMENTRO QUE IMPIDE QUE ESTE PERMANESCA HAY SOBRE LA MISMA AREA. PARA EVITAR MAS DAÑO SE SUGIERE CORRER UN POQUITO. ESTE TERMOMETRO |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | H2-T2 |  | TERMOHIGRÓMETRO | 1747 | EB0297 | EB0297 | DIGITAL | HTC-2 |  | 2025-06-07 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico:cables de bateria malos Actividad realizada:se reemplazan ambos cables de la batería, se verifica correcto funcionamiento Estado final: en buenas condiciones Repuestos:no | 2025-06-06 07:40 |  | 2025-06-06 08:27 | 2025-06-06 08:49 | 21 | 0 | 21 | 254785 | Media | 2025-06-06 06:09 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico:cables de bateria malos actividad realizada:se reemplazan ambos cables de la batería, se verifica correcto funcionamiento estado final: en buenas condiciones repuestos:no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Friday | 4
114378 | CORRECTIVO | 1105783872 | NORIDA SALGUERO RODRIGUEZ | pinza de oximetro mala favor revisar pinza de oximetria de recuperacion pos, no censa. gracias |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 956 | 3575 |  | EDAN | M50 | 333123-M5503310023 | 2025-04-12 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico:pines torcidos Actividad realizada:se enderezan pines del conector, se realizan pruebas exitosas Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos:no | 2025-04-08 09:58 |  | 2025-04-08 11:23 | 2025-04-08 12:01 | 38 | 0 | 38 | 250752 | Media | 2025-04-08 09:19 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico:pines torcidos actividad realizada:se enderezan pines del conector, se realizan pruebas exitosas estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos:no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Tuesday | 1
114310 | CORRECTIVO | 43960625 | DIANA MARIA OCAMPO ALZATE | pinza de saturado desbaratado, no funciona pinza de saturado desbaratado, no funciona. |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1040 | 3816 |  | NIHON KOHDEN | BSM-3763-Q01 | 7901 | 2025-04-12 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: pinza mala Actividad realizada: se arma pinza, se instala almohadilla pero presenta intermitencia en su funcionamiento, se reemplaza por pinza nueva Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: si 36071863 | 2025-04-07 07:34 |  | 2025-04-07 08:52 | 2025-04-07 12:57 | 244 | 196 | 48 | 250588 | Media | 2025-04-05 17:39 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: pinza mala actividad realizada: se arma pinza, se instala almohadilla pero presenta intermitencia en su funcionamiento, se reemplaza por pinza nueva estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos: si 36071863 | MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Monday | 0
116692 | CORRECTIVO | 1040182382 | maria alejandra osorio osorio | BUENOS DIAS REVISAR VENTANA DE INCUBADORA MALA YA BUENOS DIAS REVISAR VENTANA DE INCUBADORA MALA YA QUE LA CHAPA DE SEGURIDAD SE REVENTO. |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | UCIN |  | INCUBADORA | 2713 | 4670 |  | ATOM | AIR INCU I | 190800298 | 2025-06-14 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: seguro de puerta reventado Actividad realizada: se instala y fija con pegante seguro de puerta, se realizan pruebas exitosas Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-06-09 10:34 |  | 2025-06-09 10:34 | 2025-06-09 11:21 | 47 | 0 | 47 | 254908 | Media | 2025-06-08 08:58 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: seguro de puerta reventado actividad realizada: se instala y fija con pegante seguro de puerta, se realizan pruebas exitosas estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Monday | 0
117934 | CORRECTIVO | 1038415689 | monica marcela ramirez ocampo | Micropipeta desarmada Micropipeta desarmada, sin funcionamiento |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | LABORATORIO |  | PIPETA 100-1000ΜL | 3167 | EB1455 |  | BOECO GERMANY | AS SERIES | OF29957 | 2025-07-19 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico:pipeta desarmada Actividad realizada:se ensambla de nuevo pipeta, se realizan pruebas exitosas con el fin de verificar que no suceda de nuevo Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-07-14 08:50 |  | 2025-07-14 10:26 | 2025-07-14 11:17 | 51 | 0 | 51 | 257173 | Media | 2025-07-14 07:24 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico:pipeta desarmada actividad realizada:se ensambla de nuevo pipeta, se realizan pruebas exitosas con el fin de verificar que no suceda de nuevo estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Monday | 0
116629 | CORRECTIVO | 39455902 | yuli marley cardona ocampo | daño de manija encuentro en el servicio el dia de hoy equipo de terapia compresiva con manija reventada, no se reporta caida del equipo, se verifica funcionamiento correcto del sistema sin dificultades |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | CIRUGÍA | RECUPERACIÓN 2 | COMPRESOR NEUMÁTICO | 405 |  | EB0715 | KENDALL | SCD700 | V1524881SX | 2025-06-07 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Manija de soporte quebrada. Actividad realizada: Se deja en pausa mientras se imprime manija en 3D 7/06/2025 se acondiciona pieza impresa, se realiza prueba exitosa Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: si impresión 3d | 2025-06-06 11:09 |  | 2025-06-06 13:56 | 2025-06-07 14:20 | 1463 | 1359 | 104 | 254807 | Media | 2025-06-06 10:02 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: manija de soporte quebrada. actividad realizada: se deja en pausa mientras se imprime manija en 3d 7/06/2025 se acondiciona pieza impresa, se realiza prueba exitosa estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos: si impresión 3d | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Friday | 4
113802 | CORRECTIVO | 1040050075 | CAMILA VILLADA MARULANDA | Cable de carga de EKG malo Buenas tardes solicito revision de cable de EKG puesto que no funciona, muchas gracias |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | UCIA |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-03-22 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: cable y latiguillos en buen estado Actividad realizada: se realizan pruebas con simulador todas satisfactorias, se revisa en el servicio que el monitor esté para tres derivadas Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-03-20 11:25 |  | 2025-03-20 12:49 | 2025-03-20 13:20 | 31 | 0 | 31 | 249555 | Media | 2025-03-20 11:04 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: cable y latiguillos en buen estado actividad realizada: se realizan pruebas con simulador todas satisfactorias, se revisa en el servicio que el monitor esté para tres derivadas estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Thursday | 3
108494 | CORRECTIVO | 43204685 | ALEJANDRA JANETH JIMENEZ GALEANO | CONGELADOR NO LLEGA A LA TEMPERATURA NECESARIA CONGELADOR DE PLASMAS CERTIFICADOS QUE DEBE PERMANECER A TEMPERATURAS POR DEBAJO DE -25°C NO ESTA CUMPLIENDO ESTE REQUERIMIENTO. REALIZA CICLOS DE DESCONGELADO EN LOS QUE SE PIERDE LA CADENA DE FRIO DE LOS PLASMAS A CONSERVAR. |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | BANCO DE SANGRE |  | REFRIGERADOR | 420 | 2705 |  | RISS |  |  | 2025-01-25 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Equipo no alcanza la temperatura requerida de -25°C Actividad realizada: Se realizan pruebas de funcionamiento con la ayuda del equipo datalogger, donde se evidencia que el equipo no alcanza ni siquiera los -20°C 23/01/2025 se desconecta equipo para descongelar el evaporador, se conecta nuevamente y se deja en observación 24/01/2025 se encuentra equipo a temperatura adecuada -27 28/01/2025 se encuentra equipo a temperatura adecuada, se revisa sitard y se observa que a estado trabajando correctamente, se pausa para esperar indicaciones o cerrar orden 30/01/2025 se decide dejar como nevera se programa a temperatura adecuada, se marca con letrero que ahora es de muestras y contramuestras y se cambia igual en el sitrad, se mueve de lugar en el área y se deja en observación para revisar comportamiento al día siguiente 31/01/2025 se observa excelente comportamiento en el sitrad, se muestra a líder del área y se aprueba para habilitar nevera Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-01-21 11:43 |  | 2025-01-21 12:03 | 2025-01-31 17:08 | 14705 | 14534 | 171 | 244991 | Media | 2025-01-21 07:34 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: equipo no alcanza la temperatura requerida de -25°c actividad realizada: se realizan pruebas de funcionamiento con la ayuda del equipo datalogger, donde se evidencia que el equipo no alcanza ni siquiera los -20°c 23/01/2025 se desconecta equipo para descongelar el evaporador, se conecta nuevamente y se deja en observación 24/01/2025 se encuentra equipo a temperatura adecuada -27 28/01/2025 se encuentra equipo a temperatura adecuada, se revisa sitard y se observa que a estado trabajando correctamente, se pausa para esperar indicaciones o cerrar orden 30/01/2025 se decide dejar como nevera se programa a temperatura adecuada, se marca con letrero que ahora es de muestras y contramuestras y se cambia igual en el sitrad, se mueve de lugar en el área y se deja en observación para revisar comportamiento al día siguiente 31/01/2025 se observa excelente comportamiento en el sitrad, se muestra a líder del área y se aprueba para habilitar nevera estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Tuesday | 1
111171 | CORRECTIVO | 39457091 | VIVIANA VILLEGAS ARISTIZABAL | Revisar monitor de signos vitales Por favor revisar monitor de signos vitales de hospital día que no satura. Muchas gracias |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | ONCOLOGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 957 | 4026 |  | EDAN | IM70 | 261333-M17709920005 | 2025-02-08 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | se encuentra conector de pinza insertado de forma incorrecta, se ubica como debe ser y se realiza prueba exitosa | 2025-02-07 11:22 |  | 2025-02-07 12:42 | 2025-02-07 16:54 | 252 | 212 | 40 | 246408 | Media | 2025-02-07 11:17 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | se encuentra conector de pinza insertado de forma incorrecta, se ubica como debe ser y se realiza prueba exitosa | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Friday | 4
116727 | CORRECTIVO | 1053833876 | paola alejandra tabarez bedoya | cardioscopio sala 8 malo cardioscopio sala 8 malo |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 952 |  | EB0544 | MINDRAY | T8 | CF-43122178 | 2025-06-14 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico:seleccion de filtro Actividad realizada: se revisa equipo y se configuran parámetros, se prueba con anestesióloga Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos:no | 2025-06-10 07:40 |  | 2025-06-10 14:18 | 2025-06-10 14:43 | 25 | 0 | 25 | 255033 | Media | 2025-06-10 07:39 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico:seleccion de filtro actividad realizada: se revisa equipo y se configuran parámetros, se prueba con anestesióloga estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos:no | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Tuesday | 1
118556 | CORRECTIVO | 1036957021 | MELISSA LOPEZ CEBALLOS | Calentador ecmo Buenas tardes, por favor revisar calentador que se encuentra en la ucip01, esta goteando agua por la parte de atras |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | UCIP |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-08-09 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | se revisa equipo y no se encuentra fuga alguna, se deduce que se debe apretar mas el tapón posterior para evitar filtración, equipo en buenas condiciones de funcionamiento | 2025-08-04 17:02 |  | 2025-08-04 19:03 | 2025-08-04 19:44 | 41 | 0 | 41 | 258613 | Media | 2025-08-04 15:36 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | se revisa equipo y no se encuentra fuga alguna, se deduce que se debe apretar mas el tapón posterior para evitar filtración, equipo en buenas condiciones de funcionamiento | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Monday | 0
118041 | CORRECTIVO | 70909433 | MAURICIO ROJAS GOMEZ | ekg malo no funciona el cable de poder |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | UCIA |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-07-19 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | se encontró pantalla sin contraste, se regula perilla y se le muestra a jefe del servicio para que eviten manipular ésta | 2025-07-17 07:33 |  | 2025-07-17 10:43 | 2025-07-17 11:06 | 23 | 0 | 23 | 257455 | Media | 2025-07-17 06:19 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | se encontró pantalla sin contraste, se regula perilla y se le muestra a jefe del servicio para que eviten manipular ésta | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Thursday | 3
115360 | CORRECTIVO | 1088315109 | MANUELA AGUIRRE TORRES | RAYOS X SIN RED |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | IMAGENOLOGÍA |  | EQUIPO DE RAYOS X | 562 | 2163 |  | SIEMENS | MULTIX SWING | 1365 | 2025-05-10 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico:no reconoce la ruta para envió de imágenes Actividad realizada: se verifica configuracion, se contacta ingeniero Sergio,se conectará luego de tener instalada la aplicacion necesaria en el equipo, se encuentra problema en cable de red gris mal conectado a puerto, se ajusta y verifica correcto funcionamiento Estado final: en buenas condiciones Repuestos:no | 2025-05-05 11:49 |  | 2025-05-05 12:06 | 2025-05-05 15:55 | 229 | 128 | 101 | 252557 | Media | 2025-05-05 11:33 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico:no reconoce la ruta para envió de imágenes actividad realizada: se verifica configuracion, se contacta ingeniero sergio,se conectará luego de tener instalada la aplicacion necesaria en el equipo, se encuentra problema en cable de red gris mal conectado a puerto, se ajusta y verifica correcto funcionamiento estado final: en buenas condiciones repuestos:no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Monday | 0
115541 | CORRECTIVO | 1053843661 | laura vallejo idarraga | Balon de contrapulsacion somer Buenos dias, favor revisar balon de contrapulsaciòn, ya que no nos genera calibraciòn por fibra optica, gracias |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | UCIA |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-05-10 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Equipo que se encuentra en alquiler no cuenta con puerto para fibra óptica | 2025-05-08 15:47 |  | 2025-05-08 16:01 | 2025-05-08 16:49 | 48 | 0 | 48 | 252849 | Media | 2025-05-08 12:14 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | equipo que se encuentra en alquiler no cuenta con puerto para fibra óptica | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Thursday | 3
118117 | CORRECTIVO | 1070608768 | wilson andres quiñones mosquera | CONSOLA ECMO ROTAFLOW se notifica consola de ECMO rotaflow la cual no se apaga por mas que se le da en el botón de apagado y refleja en la pantalla una x en el logo de la bateria, queda ubicada en el cuarto de insumos de ecmo |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | UCIP |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-07-26 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: sin falla encontrada Actividad realizada: se encuentra equipo conectado a la red eléctrica con indicador de batería activo, se revisa y el swiche posterior se encontró apagado, se le recuerda al personal que este swiche no se deba apagar, se comprueba correcto funcionamiento Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-07-21 07:36 |  | 2025-07-21 08:43 | 2025-07-21 09:31 | 47 | 0 | 47 | 257626 | Media | 2025-07-21 06:10 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: sin falla encontrada actividad realizada: se encuentra equipo conectado a la red eléctrica con indicador de batería activo, se revisa y el swiche posterior se encontró apagado, se le recuerda al personal que este swiche no se deba apagar, se comprueba correcto funcionamiento estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Monday | 0
118887 | CORRECTIVO | 1007346623 | VERONICA MARIA AGUDELO ATEHORTUA | monitor de trasporte no sensa frecuencia cardiaca monitor de trasporte no sensa frecuencia cardiaca por ekg |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | UCIA |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-08-23 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: sin falla encontrada Actividad realizada: se revisa monitor con cable ekg del taller y se encontró en buen estado, se pregunta en el servicio por el cable que tenia en el momento del reporte pero no pudieron identificarlo, se cierra orden Estado final: en buenas condiciones de fucnionamoento Repuestos: no | 2025-08-19 07:42 |  | 2025-08-19 09:39 | 2025-08-19 10:38 | 59 | 0 | 59 | 259357 | Media | 2025-08-17 13:14 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: sin falla encontrada actividad realizada: se revisa monitor con cable ekg del taller y se encontró en buen estado, se pregunta en el servicio por el cable que tenia en el momento del reporte pero no pudieron identificarlo, se cierra orden estado final: en buenas condiciones de fucnionamoento repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Tuesday | 1
116652 | CORRECTIVO | 1037649230 | LUISA FERNANDA CRISTANCHO PARRA | Maquina de oxido nítrico con mal funcionando Maquina de oxido nítrico con mal funcionando |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | UCIN |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-06-14 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: aun sin falla encontrada Actividad realizada: se atiende orden por alto consumo pero en el servicio manifiestan estar usando el equipo, se pausa a la espera de disponibilidad 9/06/2025 el equipo se encuentra en uso en ucip, aseguran que el equipo esta en condiciones normales de funcionamiento pero piden esperar para cerrar la orden 10/06/2025 se indaga de nuevo por el funcionamiento del equipo y afirman que efectivamente hay mas consumo de lo habitual, el equipo tiene programado mantenimiento preventivo con la GT 104375 por tal motivo se cierra correctivo Estado final: parcialmente en funcionamiento Repuestos: no | 2025-06-07 07:39 |  | 2025-06-07 07:44 | 2025-06-10 16:30 | 4847 | 4729 | 118 | 254884 | Media | 2025-06-07 01:45 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: aun sin falla encontrada actividad realizada: se atiende orden por alto consumo pero en el servicio manifiestan estar usando el equipo, se pausa a la espera de disponibilidad 9/06/2025 el equipo se encuentra en uso en ucip, aseguran que el equipo esta en condiciones normales de funcionamiento pero piden esperar para cerrar la orden 10/06/2025 se indaga de nuevo por el funcionamiento del equipo y afirman que efectivamente hay mas consumo de lo habitual, el equipo tiene programado mantenimiento preventivo con la gt 104375 por tal motivo se cierra correctivo estado final: parcialmente en funcionamiento repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Saturday | 5
112785 | CORRECTIVO | 15437281 | RUBEN DARIO SERNA ARENAS | Microscopio viejo Cordial saludo, por favor revisar microscopio, los profesionales dicen que esta generando visión doble por posible desalineación del prisma. |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | CIRUGÍA |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-02-22 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico:no se encontró falla alguna Actividad realizada:se revisa equipo con dos oftalmólogos y no se encontró falla ni prisma suelto como creían, se deja como conclusión que solo es ajustar bien oculares con formula de quien va a operar el equipo Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos:no | 2025-02-21 11:33 |  | 2025-02-21 11:33 | 2025-02-21 12:45 | 71 | 0 | 71 | 247496 | Baja | 2025-02-21 11:27 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico:no se encontró falla alguna actividad realizada:se revisa equipo con dos oftalmólogos y no se encontró falla ni prisma suelto como creían, se deja como conclusión que solo es ajustar bien oculares con formula de quien va a operar el equipo estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos:no | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Friday | 4
115531 | CORRECTIVO | 1026140695 | juan camilo angel munera | Plancha de calentamiento mala |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-05-10 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | se realizan pruebas con el equipo verificando variables como temperatura, velocidad y tiempo, no se encuentra falla alguna, equipo en buenas condiciones de funcionamiento | 2025-05-08 11:57 |  | 2025-05-08 12:26 | 2025-05-08 13:02 | 36 | 0 | 36 | 252841 | Media | 2025-05-08 10:35 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | se realizan pruebas con el equipo verificando variables como temperatura, velocidad y tiempo, no se encuentra falla alguna, equipo en buenas condiciones de funcionamiento | MAL_USO_CONFIGURACION, DESGASTE_NORMAL | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Thursday | 3
119105 | CORRECTIVO | 1040035377 | JUAN DAVID ECHEVERRI CHICA | torre spies mala por favor revisar la pantalla de torre spies (no le da corriente) |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | CIRUGÍA | CUARTO DE EQUIPOS | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-08-30 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | se realizan pruebas y NO se encuentra falla en el equipo, se cierra orden | 2025-08-26 09:14 |  | 2025-08-26 11:40 | 2025-08-26 12:03 | 23 | 0 | 23 | 259797 | Media | 2025-08-26 08:34 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | se realizan pruebas y no se encuentra falla en el equipo, se cierra orden | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Tuesday | 1
119034 | CORRECTIVO | 1036926343 | lisandro arley rendon saraza | Monitores no tienen la hora correcta Monitores de UCIP cubículos 1 al 10 no tienen la hora correcta. |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | UCIP |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-08-30 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: configuración de hora Actividad realizada: se revisan todos los monitores del servicio y se encuentra dos con hora y fecha incorrecta, se configura a fecha actual Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: no Nota: orden gestionada el 25/08/2025 de 15:10 a 15:55 pero por problemas con el gestor no se pudo tramitar en tiempo real. | 2025-08-25 07:48 |  | 2025-08-25 15:10 | 2025-08-26 07:55 | 1005 | 957 | 48 | 259705 | Media | 2025-08-24 20:37 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: configuración de hora actividad realizada: se revisan todos los monitores del servicio y se encuentra dos con hora y fecha incorrecta, se configura a fecha actual estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos: no nota: orden gestionada el 25/08/2025 de 15:10 a 15:55 pero por problemas con el gestor no se pudo tramitar en tiempo real. | MAL_USO_CONFIGURACION, DESGASTE_NORMAL | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Monday | 0
112123 | CORRECTIVO | 43618021 | GLORIA CECILIA CORREA CIFUENTES | exten ventilador no pasa pruebas ventilador no pasa pruebas por sensor de flujo y luego no pasa prueba por alarma de autocompletar pruebas |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | UCIA |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-02-22 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico:sin falla encontrada Actividad realizada:se revisan componentes de sensor de flujo y se ensambla de nuevo, se realizan pruebas completas satisfactorias y se inicia ventilacion, no se encontró problema alguno Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos:no | 2025-02-17 07:38 |  | 2025-02-17 07:49 | 2025-02-17 08:24 | 36 | 0 | 36 | 246946 | Media | 2025-02-15 20:54 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico:sin falla encontrada actividad realizada:se revisan componentes de sensor de flujo y se ensambla de nuevo, se realizan pruebas completas satisfactorias y se inicia ventilacion, no se encontró problema alguno estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos:no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Monday | 0
115374 | CORRECTIVO | 1001447478 | MARIA JULIANA RINCON TOBON | cama mala Buenas tardes... me podrian colaborar con la cama del 539 es que no le funciona el control para bajar ni subir. |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | H5-T2 |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-05-10 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | se cambia de toma eléctrico y cama funciona normalmente, se informa a la jefe para que reporte toma eléctrico al área de ambiente físico | 2025-05-05 16:24 |  | 2025-05-05 16:52 | 2025-05-05 17:16 | 25 | 0 | 25 | 252596 | Media | 2025-05-05 15:11 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | se cambia de toma eléctrico y cama funciona normalmente, se informa a la jefe para que reporte toma eléctrico al área de ambiente físico | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Monday | 0
107979 | CORRECTIVO | 43984705 | elidiana josefina gaviria castillo | MONITOR EN MAL FUNCIONAMIENTO Buen día, por favor urgente el monitor de signos vitales de REA 2, no censa oximetría y EKG. GRACIAS... |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | URGENCIAS |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-01-18 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | dos monitores de reanimación se encuentra funcionales conectados a paciente, al monitor de transporte se le realizan pruebas satisfactorias, no se encontró problema alguno | 2025-01-13 07:51 |  | 2025-01-13 10:03 | 2025-01-13 13:52 | 228 | 204 | 24 | 244384 | Media | 2025-01-12 08:23 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | dos monitores de reanimación se encuentra funcionales conectados a paciente, al monitor de transporte se le realizan pruebas satisfactorias, no se encontró problema alguno | MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Monday | 0
118253 | CORRECTIVO | 56078370 | LUZ AYDA MONTOYA GARCIA | Monitor de signos vitales Buenos días. Por favor revisar el monitor de signos viatles del quirófano 7 para activar en pantalla la medición del gasto cardiaco y del volumen sistólico. Gracias. |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | CIRUGÍA |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-07-26 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | se traslada el monitor correspondiente al quirófano el cual se encontraba en biomédica en reparación | 2025-07-24 11:50 |  | 2025-07-24 11:51 | 2025-07-24 13:41 | 110 | 62 | 48 | 257954 | Media | 2025-07-24 11:12 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | se traslada el monitor correspondiente al quirófano el cual se encontraba en biomédica en reparación | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Thursday | 3
115878 | CORRECTIVO | 1036932398 | esneyder alexander garcia garcia | Selladora no calienta Cordial saludo, Se reporta selladora no calienta |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-05-24 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | se realizan múltiples pruebas sin evidenciar falla alguna, se devuelve al servicio | 2025-05-21 13:48 |  | 2025-05-21 13:49 | 2025-05-21 15:55 | 127 | 79 | 48 | 253740 | Media | 2025-05-21 13:20 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | se realizan múltiples pruebas sin evidenciar falla alguna, se devuelve al servicio | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Wednesday | 2
108955 | CORRECTIVO | 1038416873 | ANGIE TATIANA CASTAÑO CASTRO | tensiometro de monitor de recupera de atras buenos dias Reporto tensiometro de monitor de recuepracion de atras porque presenta una fuga motivo por el cual no realiza la toma de la presion arterial para que por favor lo revisen Muchas gracias |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | UMI |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-02-01 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | se trae brazalete al taller y realizan reiteradas pruebas satisfactorias, no se encontró problemas alguno , se devuelve al servicio | 2025-01-30 13:06 |  | 2025-01-30 15:14 | 2025-01-30 16:04 | 51 | 0 | 51 | 245775 | Media | 2025-01-30 10:04 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | se trae brazalete al taller y realizan reiteradas pruebas satisfactorias, no se encontró problemas alguno , se devuelve al servicio | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Thursday | 3
113787 | CORRECTIVO | 1065610907 | MARIA LOURDES MEJIA ROJAS | alarma roja, ventilacion deteriorada alarma roja , ventilacion deteriorada |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | URGENCIAS |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-03-22 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | se realizan pruebas automáticas del equipo todas exitosas, se inicia ventilación por un tiempo determinado y no se halló problema alguno, el equipo se encuentra en buenas condiciones de funcionamiento | 2025-03-19 19:26 |  | 2025-03-19 19:26 | 2025-03-19 19:56 | 29 | 0 | 29 | 249496 | Media | 2025-03-19 18:32 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | se realizan pruebas automáticas del equipo todas exitosas, se inicia ventilación por un tiempo determinado y no se halló problema alguno, el equipo se encuentra en buenas condiciones de funcionamiento | DESGASTE_NORMAL | ['DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Wednesday | 2
117912 | CORRECTIVO | 1047971191 | valentina arboleda cardona | No entrega FIO2 ni flujo programado Paciente con CNAF, no le entrega al paciente lo valores programados, se aumenta o se disminye el flujo y es igual siempre. Y con la FIO2 no sensa el valor programado. |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | UCIA | CUBICULO 14 | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-07-19 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico:sin falla encontrada Actividad realizada:se realiza test inicial exitoso, se inicia ventilación en diferentes modos con variación de FiO2 y demás parámetros sin presentar falla alguna, se deja en observación para comprobar funcionamiento el equipo se encuentra totalmente funcional Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-07-14 07:34 |  | 2025-07-14 07:42 | 2025-07-14 09:58 | 136 | 63 | 73 | 257159 | Media | 2025-07-13 13:01 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico:sin falla encontrada actividad realizada:se realiza test inicial exitoso, se inicia ventilación en diferentes modos con variación de fio2 y demás parámetros sin presentar falla alguna, se deja en observación para comprobar funcionamiento el equipo se encuentra totalmente funcional estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Monday | 0
116824 | CORRECTIVO | 1036925354 | ANDREINA HENAO GOMEZ | portatil no funciona correctamente , El detector se desconecta del equipo y toca reiniciar nuevamente en varias ocaciones . |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | IMAGENOLOGÍA |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-06-14 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | se regresa al servicio y manifiestan que el equipo les a trabajado bien durante el día, sin problema alguno, se cierra orden | 2025-06-11 07:35 |  | 2025-06-11 10:50 | 2025-06-11 14:39 | 229 | 216 | 13 | 255138 | Media | 2025-06-11 06:35 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | se regresa al servicio y manifiestan que el equipo les a trabajado bien durante el día, sin problema alguno, se cierra orden | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Wednesday | 2
109183 | CORRECTIVO | 1000640477 | juan david mora serna | ermometro mal se cambia pilas y siue descaragdose |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | H6-T2 |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-02-08 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | se revisa equipo y no se encontró falla alguna, se devuelve al servicio | 2025-02-03 17:40 |  | 2025-02-03 17:42 | 2025-02-03 18:07 | 25 | 0 | 25 | 246079 | Media | 2025-02-03 17:02 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | se revisa equipo y no se encontró falla alguna, se devuelve al servicio | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Monday | 0
114669 | CORRECTIVO | 1038415273 | maria cristina ospina duque | cma 631 Buenas tardes por favor revisar espaldar de cama 631, no sube |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | H6-T2 |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-04-19 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | se realizan pruebas de todos los motores sin evidenciar falla en alguno, se cierra orden informando a la jefe del servicio | 2025-04-16 07:03 |  | 2025-04-16 08:48 | 2025-04-16 09:05 | 17 | 0 | 17 | 251407 | Media | 2025-04-15 16:36 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | se realizan pruebas de todos los motores sin evidenciar falla en alguno, se cierra orden informando a la jefe del servicio | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Wednesday | 2
114399 | CORRECTIVO | 1038415273 | maria cristina ospina duque | camas 646-648 Buenas tardes por favor revisar lasa camas 646 ( freno malo) 648 Baranda de cabecera mala |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | H6-T2 |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-04-12 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico:no se encontró falla alguna Actividad realizada: se revisan barandas y funcionamiento de cada uno de los motores, no se encontró falla alguna, se recuerda a personal del servicio que es un reporte por cada equipo Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos:no | 2025-04-08 13:02 |  | 2025-04-08 16:34 | 2025-04-08 17:16 | 42 | 0 | 42 | 250794 | Media | 2025-04-08 12:52 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico:no se encontró falla alguna actividad realizada: se revisan barandas y funcionamiento de cada uno de los motores, no se encontró falla alguna, se recuerda a personal del servicio que es un reporte por cada equipo estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos:no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Tuesday | 1
116654 | CORRECTIVO | 1036402881 | CRISTINA CASTAÑO RAMIREZ | 648 por favor revisar cama 648, paciente refiere que cama suena mucho al moverse, GRACIAS |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | H6-T2 |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-06-14 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | se revisa estructura completa de la cama y no se encontró problema alguno , se observa que barra que instalan en el piso para evitar que la cama pegue contra el muro esta desprendida completamente de un lado, se informa a personal del servicio para reporte a ambiente físico | 2025-06-07 07:41 |  | 2025-06-07 13:43 | 2025-06-07 14:17 | 34 | 0 | 34 | 254856 | Media | 2025-06-06 13:41 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | se revisa estructura completa de la cama y no se encontró problema alguno , se observa que barra que instalan en el piso para evitar que la cama pegue contra el muro esta desprendida completamente de un lado, se informa a personal del servicio para reporte a ambiente físico | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Saturday | 5
119191 | CORRECTIVO | 1001517773 | valentina lopez bedoya | Manguito no insufla Manguito no insufla, se escapa aire cuadno se intenta insuflar infusor. |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | URGENCIAS |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-08-30 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: no se encontró falla Actividad realizada: jefe de turno revisa el funcionamiento de los infusores del servicio y no encontró falla en ninguno, sugiere cerrar orden Estado final: en buenas condiciones Repuestos: no | 2025-08-28 07:52 |  | 2025-08-28 11:21 | 2025-08-28 11:47 | 26 | 0 | 26 | 259976 | Media | 2025-08-28 02:37 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: no se encontró falla actividad realizada: jefe de turno revisa el funcionamiento de los infusores del servicio y no encontró falla en ninguno, sugiere cerrar orden estado final: en buenas condiciones repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Thursday | 3
114703 | CORRECTIVO | 1036397531 | JUAN DAVID RAVE ARBELAEZ | FALTA DE CARGA VIDEO LARINGO SIN CARGA PLACA 5487 |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | CIRUGÍA |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-04-26 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | se observa en pantalla 94 encendidos restantes, el equipo se encuentra en buenas condiciones de funcionamiento | 2025-04-19 08:23 |  | 2025-04-19 08:24 | 2025-04-19 08:36 | 12 | 0 | 12 | 251502 | Media | 2025-04-18 21:35 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | se observa en pantalla 94 encendidos restantes, el equipo se encuentra en buenas condiciones de funcionamiento | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Saturday | 5
116656 | CORRECTIVO | 1038408640 | NATALY YASMIN ZULUAGA ARCILA | MANCHA DE HUMEDAD EN LA IMAGEN SE REPORTA GASTROSCOPIO CON PLACA SN K6391K336, SE EVIDENCIA EN LA IMAGEN MANCHA DE HUMEDAD, SE REALIZA TEST DE FUGA DA NEGATIVO, DOCTOR MATEO REALIZA PROCEDIMIENTO CON EL GASTRO MENCIONADO Y PIDE SEA REPORTADO. |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | ENDOSCOPIAS |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-06-14 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | personal manifiesta estar trabajando con el equipo, se cierra orden para que lo reporten cuando puedan dar disponibilidad | 2025-06-07 07:43 |  | 2025-06-07 10:52 | 2025-06-07 13:38 | 166 | 123 | 43 | 254873 | Media | 2025-06-06 15:50 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | personal manifiesta estar trabajando con el equipo, se cierra orden para que lo reporten cuando puedan dar disponibilidad | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Saturday | 5
113741 | CORRECTIVO | 1037649230 | LUISA FERNANDA CRISTANCHO PARRA | Humidificador no aumenta la temperatura. Humidificador no aumenta la temperatura para la ventilación mecánica |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | UCIN |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-03-22 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico:no se encontró falla alguna Actividad realizada: se realizan pruebas con el equipo satisfactorias, no se halló problema Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-03-18 11:40 |  | 2025-03-18 15:20 | 2025-03-18 15:48 | 28 | 0 | 28 | 249355 | Media | 2025-03-18 09:40 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico:no se encontró falla alguna actividad realizada: se realizan pruebas con el equipo satisfactorias, no se halló problema estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Tuesday | 1
113715 | CORRECTIVO | 1038412608 | YESICA PAOLA VILLEGAS SERNA | camilla no frena camilla que desbloquea sola |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | CIRUGÍA |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-03-22 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | se realizan múltiples pruebas y no se evidencia que se desbloquee sola mesa de cirugía en buenas condiciones de funcionamiento | 2025-03-17 17:19 |  | 2025-03-17 18:57 | 2025-03-17 19:39 | 42 | 0 | 42 | 249281 | Media | 2025-03-17 15:50 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | se realizan múltiples pruebas y no se evidencia que se desbloquee sola mesa de cirugía en buenas condiciones de funcionamiento | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Monday | 0
108859 | CORRECTIVO | 43715204 | DIANA PATRICIA MARIN GARCIA | puerta bloqueada Buenas tardes . Por favor nos colaboran urgente , el autoclave tiene la puerta bloqueada y tenemos un in instrumental atrapado para una cirugia urgente. Muchas gracias. |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | CIRUGÍA |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-02-01 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | No fue necesaria intervención, ya había sido resuelto | 2025-01-28 15:44 |  | 2025-01-28 15:44 | 2025-01-28 15:52 | 8 | 0 | 8 | 245578 | Media | 2025-01-28 15:27 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | no fue necesaria intervención, ya había sido resuelto | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Tuesday | 1
119336 | CORRECTIVO | 1128400632 | sonia yaneth bonilla arroyave | no baja la cama del paciente Informa paciente que al realizar la terapia fisica , no volvio a bajar la cama , no sirve el encendido de la cama , se desconecto y se volvio a conectar y aun no funciona , se encuentra el la parte superior . |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | H3-T2 |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-09-06 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | se encuentra desconexión de cable AC a caja de control , se realizan pruebas exitosas | 2025-09-01 15:42 |  | 2025-09-01 15:42 | 2025-09-01 16:12 | 30 | 0 | 30 | 260289 | Media | 2025-09-01 15:36 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | se encuentra desconexión de cable ac a caja de control , se realizan pruebas exitosas | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Monday | 0
113850 | CORRECTIVO | 1040048582 | maria lizeth alvarez cardona | Cama, habitación 634 Por favor revisar, no funcionan los botones. Gracias |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | H6-T2 |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-03-22 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | se ajusta cable AC a caja de control, se realizan pruebas exitosas | 2025-03-21 14:36 |  | 2025-03-21 16:51 | 2025-03-21 17:15 | 24 | 0 | 24 | 249679 | Media | 2025-03-21 14:26 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | se ajusta cable ac a caja de control, se realizan pruebas exitosas | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Friday | 4
114505 | CORRECTIVO | 1038416873 | ANGIE TATIANA CASTAÑO CASTRO | servocuna draguer del quirofano Buenas noches Realizo el reporte de aspiracion de cuna draguer ya que no funciona para que porfavor lo revisen Muchas gracias |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | UMI |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-04-12 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | se encontró la manguera de vacío conectada a regulador en pared, se le muestra a la jefe para que decida de donde quiere conectarla | 2025-04-11 07:36 |  | 2025-04-11 08:06 | 2025-04-11 08:45 | 39 | 0 | 39 | 251062 | Media | 2025-04-10 23:19 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | se encontró la manguera de vacío conectada a regulador en pared, se le muestra a la jefe para que decida de donde quiere conectarla | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Friday | 4
114334 | CORRECTIVO | 1036398817 | viviana zuluaga arbelaez | Aspirador de vacio aspirador de vacio expulsado por la torre |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | UCIN |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-04-12 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | se observa que el problema es del escudo de vacío. se informa al personal para que el reporte lo hagan a dicha área | 2025-04-07 11:42 |  | 2025-04-07 12:20 | 2025-04-07 12:39 | 19 | 0 | 19 | 250656 | Media | 2025-04-07 10:52 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | se observa que el problema es del escudo de vacío. se informa al personal para que el reporte lo hagan a dicha área | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Monday | 0
119278 | CORRECTIVO | 1121928168 | JUAN CARLOS GARCIA ARIAS | toco de monitor fetal no censa fetocardia. toco de monitor fetal no censa fetocardia. |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | URGENCIAS |  | MONITOR FETAL | 4085 | 5619 |  | EDAN | F3 | 560034-M22201660006 | 2025-09-06 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: no se encontró falla alguna Actividad realizada: se realizan múltiples pruebas de transductor y se compara con uno nuevo y no se halla diferencia, se observa en buenas condiciones Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-09-01 07:35 |  | 2025-09-01 09:21 | 2025-09-01 11:16 | 116 | 30 | 86 | 260204 | Media | 2025-08-31 17:15 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: no se encontró falla alguna actividad realizada: se realizan múltiples pruebas de transductor y se compara con uno nuevo y no se halla diferencia, se observa en buenas condiciones estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Monday | 0
116584 | CORRECTIVO | 1140828154 | LIZETH DEL CARMEN POLO BLANQUICETH | TOMOGRAFO 1 NO FUNCIONA tomografo uno se apaga de manera espontanea, enciende y no funciona |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | IMAGENOLOGÍA |  | TOMÓGRAFO | 3714 | 5147 | 5147 | SIEMENS | SOMATOM GO UP | 108596 | 2025-06-07 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: alarma de temperatura en tomógrafo Actividad realizada: se reinicia completamente el equipo (Tablet, monitor y gantry) se realiza prueba de chequeo y pasa exitosamente dejando el equipo en funcionamiento , se realizan pruebas con pacientes exitosas Estado final: funcionando Repuestos: N/A | 2025-06-05 08:18 |  | 2025-06-05 08:41 | 2025-06-05 10:58 | 137 | 87 | 50 | 254682 | Media | 2025-06-05 08:17 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: alarma de temperatura en tomógrafo actividad realizada: se reinicia completamente el equipo (tablet, monitor y gantry) se realiza prueba de chequeo y pasa exitosamente dejando el equipo en funcionamiento , se realizan pruebas con pacientes exitosas estado final: funcionando repuestos: n/a | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Thursday | 3
116659 | CORRECTIVO | 1001447069 | valentina giraldo arcila | tensiometro de vip tensiometro de vip |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | CIRUGÍA |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-06-14 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: sin falla encontrada Actividad realizada: se trae monitor a taller y se realizan múltiples tomas sin evidenciar falla alguna, se devuelve equipo al servicio Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-06-07 14:18 |  | 2025-06-07 14:20 | 2025-06-07 15:03 | 44 | 0 | 44 | 254895 | Media | 2025-06-07 11:03 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: sin falla encontrada actividad realizada: se trae monitor a taller y se realizan múltiples tomas sin evidenciar falla alguna, se devuelve equipo al servicio estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Saturday | 5
114317 | CORRECTIVO | 1036961688 | manuela hernandez valencia | ALTA TEMPERATURA TEMPERATURA DE NEVERA ESPECIALES III A UNA ALTA TEPERATURA |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | LABORATORIO |  | NEVERA | 2734 | 4690 |  | INDUCOL | VV-4BL1CD | 0115 062542 | 2025-04-12 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Actividad realizada: se encuentra temperatura de nevera en 11C°, se revisa ubicación del sensor. set point del controlador y se retira un poco de la pared para mejorar circulación de aire, se pausa para tenerla en observación se observa con temperatura adecuada, se cierra orden Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-04-07 08:12 |  | 2025-04-07 08:38 | 2025-04-07 14:50 | 372 | 286 | 86 | 250619 | Media | 2025-04-07 08:03 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | actividad realizada: se encuentra temperatura de nevera en 11c°, se revisa ubicación del sensor. set point del controlador y se retira un poco de la pared para mejorar circulación de aire, se pausa para tenerla en observación se observa con temperatura adecuada, se cierra orden estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Monday | 0
118264 | CORRECTIVO | 1036948329 | daniela jimenez alzate | NEVERA DE ESPECIALES 3 PRESENTA TEMPERATURA ALTA BUENAS TARDES NEVERA DE ESPECIALES 3 PRESENTA TEMPERATURAS POR ENCIMA DE LO ESTABLECIDO. GRACIAS |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | LABORATORIO |  | NEVERA | 2734 | 4690 |  | INDUCOL | VV-4BL1CD | 0115 062542 | 2025-07-26 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: no se encontró falla Actividad realizada: se revisa funcionamiento de nevera comprobando sus ciclos y no se encuentra falla alguna, se retira un poco de la pared para poder liberar el calor generado por la maquina, se comprueba temperatura en 3 C° con resultado 3.3C° Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-07-24 14:23 |  | 2025-07-24 14:48 | 2025-07-25 09:17 | 1108 | 1017 | 91 | 257976 | Media | 2025-07-24 14:05 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: no se encontró falla actividad realizada: se revisa funcionamiento de nevera comprobando sus ciclos y no se encuentra falla alguna, se retira un poco de la pared para poder liberar el calor generado por la maquina, se comprueba temperatura en 3 c° con resultado 3.3c° estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Thursday | 3
113789 | CORRECTIVO | 1001386855 | CAROLINA SEPULVEDA ARISTIZABAL | buenas noches buenas noches solicito mantenimiento de bascula por no funcionamiento muchas gracias |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | H3-T2 | CUARTO DE EQUIPOS | BÁSCULA | 129 |  | EB0935 | DETECTO | D350 | DK00000141215388 | 2025-03-22 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico:accesorio malo Actividad realizada:se encuentra parte de sistema mecánico con desgaste, se pausa para consultar repuesto 4/04/2025 no se logra encontrar repuesto, se da de baja equipo Estado final: baja Repuestos:no | 2025-03-20 07:48 |  | 2025-03-20 07:51 | 2025-04-04 09:50 | 21719 | 21567 | 152 | 249508 | Media | 2025-03-19 23:27 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico:accesorio malo actividad realizada:se encuentra parte de sistema mecánico con desgaste, se pausa para consultar repuesto 4/04/2025 no se logra encontrar repuesto, se da de baja equipo estado final: baja repuestos:no | DESGASTE_NORMAL | ['DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Thursday | 3
113740 | CORRECTIVO | 24395448 | beatriz elena holguin cañaveral | NO FUNCIONA BIEN LA PESA LA AGUJA PEGADA EN 40KG BUENOS DIAS NO FUNCIONA BIEN LA PESA LA AGUJA PEGADA EN 40KG, GACIAS |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | H3-T1 |  | BÁSCULA | 121 |  | EB0486 | HEALTH O METER | DE PISO | 1600012579 | 2025-03-22 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: mecanismo pegado Actividad realizada: se ajusta y lubrica sistema mecánico, se sitúa aguja a cero, se realizan pruebas con masas patrón exitosas Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-03-18 11:39 |  | 2025-03-18 16:10 | 2025-03-18 16:54 | 44 | 0 | 44 | 249378 | Media | 2025-03-18 11:36 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: mecanismo pegado actividad realizada: se ajusta y lubrica sistema mecánico, se sitúa aguja a cero, se realizan pruebas con masas patrón exitosas estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Tuesday | 1
118237 | CORRECTIVO | 1039472788 | estefania sossa urrego | CAMA DE HABITACION 311D PORFAVOR REVISAR FUNCIONAMIENTO DE CAMA DE HABITACION 311D, NO FUNCIONAN LOS COMANDOS GRACIAS |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | H3-T1 |  | CAMA ELÉCTRICA | 255 | 2410 |  | DOMETAL | 131-71 | 2058-370 | 2025-07-26 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: fusible malo Actividad realizada: se encuentra fusible quemado en caja de control, se reemplaza y realizan pruebas exitosas Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-07-24 07:31 |  | 2025-07-24 09:15 | 2025-07-24 10:44 | 89 | 47 | 42 | 257916 | Media | 2025-07-24 07:10 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: fusible malo actividad realizada: se encuentra fusible quemado en caja de control, se reemplaza y realizan pruebas exitosas estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Thursday | 3
119206 | CORRECTIVO | 39447628 | luz beatriz saenz buitrago | incubadora mala Coordial saludo , por favor revisar incubadora nro 1634. no sube la temperatura.La estoy observando desde ayer . Muchas Gracias . |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | UCIN |  | INCUBADORA | 758 | 1634 |  | AIR SHIELDS | C 100/200-2 | CX15179 | 2025-08-30 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: se activa alarma al mover tarjeta electrónica Actividad realizada: se corrigen contactos en tarjeta electrónica, se realizan pruebas exitosas dejandola encendida por tiempo prudente Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-08-28 11:20 |  | 2025-08-28 14:47 | 2025-08-28 16:05 | 78 | 0 | 78 | 260008 | Media | 2025-08-28 10:26 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: se activa alarma al mover tarjeta electrónica actividad realizada: se corrigen contactos en tarjeta electrónica, se realizan pruebas exitosas dejandola encendida por tiempo prudente estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE, DESGASTE_NORMAL | ['MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE', 'DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Thursday | 3
110117 | CORRECTIVO | 1001471977 | lorena osorio perez | viva Sonic funcionamiento incorrecto REVISION DE CONTACTO DE BATERIAS DEL EQUIPO VIVO SONIC DEL CONSULTORIO 303, SOLICITAMOS AMABLEMENTE QUE PUEDAN PASAR TIPO 2:30 PM YA QUE ES LA HORA EN QUE EL EQUUIPO ESTA DESOCUPADO. MUCHAS GRACIAS |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | CONSULTA EXTERNA |  | INTEGRITY | 805 | 3554 |  | VIVOSONIC | V-500 | IP1525 | 2025-02-08 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico:contacto de baterias partido Actividad realizada: se reemplaza contacto metálico para baterías para poderlo utilizar de manera inmediata, se pausa para cambiar contacto porque el juego de baterías recargable no ingresa, se corrige posición de contactos para baterías recargables, se realiza prueba exitosa Estado final: en buenas condiciones Repuestos:no | 2025-02-05 18:51 |  | 2025-02-05 18:54 | 2025-02-06 17:38 | 1364 | 1166 | 198 | 246201 | Media | 2025-02-05 09:23 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico:contacto de baterias partido actividad realizada: se reemplaza contacto metálico para baterías para poderlo utilizar de manera inmediata, se pausa para cambiar contacto porque el juego de baterías recargable no ingresa, se corrige posición de contactos para baterías recargables, se realiza prueba exitosa estado final: en buenas condiciones repuestos:no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Wednesday | 2
114356 | CORRECTIVO | 1001387124 | melissa quintero hernandez | Nonin no enciende Buenos dias para reportar Nonin ya que no eciende y anteriormente toca cambiar las pilas diario revisar por favor y gracias |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | H3-T2 |  | PULSOXÍMETRO | 1166 |  | EB0918 | EDAN | H100B | 360101-M17C01780031 | 2025-04-12 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico:mal contacto de baterías Actividad realizada:se corrige contacto de baterías, se realizan pruebas exitosas Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos:no | 2025-04-08 07:33 |  | 2025-04-08 07:38 | 2025-04-08 09:19 | 101 | 10 | 91 | 250699 | Media | 2025-04-08 01:09 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico:mal contacto de baterías actividad realizada:se corrige contacto de baterías, se realizan pruebas exitosas estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos:no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Tuesday | 1
118274 | CORRECTIVO | 1000760933 | emmanuel cardona quintero | Se reporta Flujómetro Buenas Noches Se reporta Flujómetro (Placa 180) debido a que nuevamente presenta una fuga de oxígeno al estar adaptado a la pared y estando cerrado, favor revisar y si es posible, reparar. Muchas Gracias. |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | CIRUGÍA | RECUPERACIÓN VIP | FLUJÓMETRO | 1611 | 180 |  | AMVEX | SENCILLO | FMAO14290AI | 2025-07-26 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: fuga en cubierta exterior Actividad realizada: se cubre con sinte solda parte interna de cubierta exterior por fuga, se realizan pruebas exitosas, se comprueba flujo en 3 y 5 lpm con resultados Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-07-24 19:21 |  | 2025-07-24 19:22 | 2025-07-25 10:26 | 903 | 811 | 92 | 258001 | Media | 2025-07-24 17:57 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: fuga en cubierta exterior actividad realizada: se cubre con sinte solda parte interna de cubierta exterior por fuga, se realizan pruebas exitosas, se comprueba flujo en 3 y 5 lpm con resultados estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Thursday | 3
118227 | CORRECTIVO | 1093227772 | yusti alejandro duque largo | FLujometro de precision no da flujo FLujometro de precision no da flujo constante, se cierra |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | UCIP |  | FLUJÓMETRO | 1617 | 188 |  | AMVEX | ALTA PRECISIÓN- SENCILLO | FMPO05056CR | 2025-07-26 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: fuga de oxigeno Actividad realizada: se desarma flujometro para comprobar sus partes, se realiza ajuste se comprueba con patron de flujo,queda en buenas condiciones de funcionamiento Estado final: en buenas condiciones Repuestos: no | 2025-07-23 15:39 |  | 2025-07-23 16:10 | 2025-07-23 17:23 | 73 | 0 | 73 | 257891 | Media | 2025-07-23 15:38 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: fuga de oxigeno actividad realizada: se desarma flujometro para comprobar sus partes, se realiza ajuste se comprueba con patron de flujo,queda en buenas condiciones de funcionamiento estado final: en buenas condiciones repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Wednesday | 2
119280 | CORRECTIVO | 16045237 | carlos mario garcia otalvaro | no censa presion monitor con mal funcionamiento para la toma de presion arterial no invasiva |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | CIRUGÍA | RECUPERACIÓN 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 940 | 1474 |  | MINDRAY | MEC-1000 | AQ72B13183 | 2025-09-06 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: sistema nibp malo en tarjeta electrónica Actividad realizada: se revisan componentes como motor y electroválvulas encontrándolas en buen estado, la falla esta en la tarjeta electrónica, se pausa para averiguar repuesto 2/09/2025 el equipo no puede ser reparado por falta de repuesto se da de baja Estado final: baja Repuestos: no | 2025-09-01 08:12 |  | 2025-09-01 08:13 | 2025-09-02 08:30 | 1458 | 1357 | 101 | 260209 | Media | 2025-09-01 06:42 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: sistema nibp malo en tarjeta electrónica actividad realizada: se revisan componentes como motor y electroválvulas encontrándolas en buen estado, la falla esta en la tarjeta electrónica, se pausa para averiguar repuesto 2/09/2025 el equipo no puede ser reparado por falta de repuesto se da de baja estado final: baja repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Monday | 0
118276 | CORRECTIVO | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS | TENS no funciona correctamente |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | FISIOTERAPIA |  | TENS | 1286 |  | EB0718 | RECOVERY | GEM STIM | 15401845 | 2025-07-26 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: mal contacto en transformador Actividad realizada: se solda contacto de transformador a pista de tarjeta electrónica, se realizan pruebas exitosas Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-07-25 07:35 | 2025-07-25 07:35 | 2025-07-25 07:36 | 2025-07-25 08:26 | 50 | 0 | 50 |  |  |  | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: mal contacto en transformador actividad realizada: se solda contacto de transformador a pista de tarjeta electrónica, se realizan pruebas exitosas estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Friday | 4
114408 | CORRECTIVO | 1040051120 | JOHANA MILENA GOMEZ MARTINEZ | incubadora no calienta Buenas noches, se reporta incubadora que al parecer calienta a ratos |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | UCIN |  | INCUBADORA | 760 | 2385 |  | AIR SHIELDS | C 100/200-2 | GJ01294 | 2025-04-12 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Actividad realizada: se enciende equipo y se observa calentando correctamente, se deja en observación se observa anomalía en temperatura mostrada en display comparada con un termómetro calibrado, se destapa modulo calefactor, se ajusta e instala sensor reventado de flujo de aire, se instala batería 9 voltios faltante en tarjeta electrónica, se enciende y deja en conservación 10/04/2025 se observa buen comportamiento de incubadora pero 1.5 C° por encima del valor configurado, se contacta ingeniero de la marca pero no a dado respuesta, se pausa para hallar solución se desmonta selector de temperatura y se evidencia falla en su comportamiento, se pausa para reemplazar por uno en buen estado 14/04/2025 se instala selector de temperatura de encontrada en el taller, se deja en prueba 15/04/2024 la falla continua, se reemplaza sensor de temperatura por otro en buen estado 16/04/2025 se reemplaza capacitor, se verifican componentes electrónicos, se realizan pruebas pero la falla continua 30/04/2025 se reemplazan condensadores electrolíticos, se revisan otros componentes de tarjeta, se enciende para prueba. se observa en buenas condiciones, se devuelve al servicio Estado final: en condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-04-09 07:32 |  | 2025-04-09 07:38 | 2025-04-30 14:01 | 30623 | 29838 | 785 | 250836 | Media | 2025-04-08 18:46 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: actividad realizada: se enciende equipo y se observa calentando correctamente, se deja en observación se observa anomalía en temperatura mostrada en display comparada con un termómetro calibrado, se destapa modulo calefactor, se ajusta e instala sensor reventado de flujo de aire, se instala batería 9 voltios faltante en tarjeta electrónica, se enciende y deja en conservación 10/04/2025 se observa buen comportamiento de incubadora pero 1.5 c° por encima del valor configurado, se contacta ingeniero de la marca pero no a dado respuesta, se pausa para hallar solución se desmonta selector de temperatura y se evidencia falla en su comportamiento, se pausa para reemplazar por uno en buen estado 14/04/2025 se instala selector de temperatura de encontrada en el taller, se deja en prueba 15/04/2024 la falla continua, se reemplaza sensor de temperatura por otro en buen estado 16/04/2025 se reemplaza capacitor, se verifican componentes electrónicos, se realizan pruebas pero la falla continua 30/04/2025 se reemplazan condensadores electrolíticos, se revisan otros componentes de tarjeta, se enciende para prueba. se observa en buenas condiciones, se devuelve al servicio estado final: en condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Wednesday | 2
118079 | CORRECTIVO | 1036786076 | katerine garcia castro | monitor de signos vitales no toma la presion monitor de signos vitales el pequeño no insufla para tomar la presión |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | H1-T1 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 987 | 3647 |  | EDAN | IM70 | 001488-M15804060027 | 2025-07-19 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: falla interna Actividad realizada: se trae equipo al taller y se evidencia que efectivamente al pulsar el botón de nibp no inicia la toma de presión, se destapa equipo, se desmonta bomba y se energiza externamente encontrándola buena, se miden demás componentes y no se halló ninguno malo, al ensamblar de nuevo y probar el equipo funcionó normalmente lo que no permitió encontrar la falla inicial. se toman múltiples pruebas exitosas, se devuelve equipo al servicio Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-07-18 07:32 |  | 2025-07-18 09:19 | 2025-07-18 11:03 | 103 | 0 | 103 | 257525 | Media | 2025-07-18 00:30 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: falla interna actividad realizada: se trae equipo al taller y se evidencia que efectivamente al pulsar el botón de nibp no inicia la toma de presión, se destapa equipo, se desmonta bomba y se energiza externamente encontrándola buena, se miden demás componentes y no se halló ninguno malo, al ensamblar de nuevo y probar el equipo funcionó normalmente lo que no permitió encontrar la falla inicial. se toman múltiples pruebas exitosas, se devuelve equipo al servicio estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Friday | 4
114501 | CORRECTIVO | 1035914484 | MELISSA YULIETH GIRALDO MESA | termotero se apaga constantemente termometro digital se apaga constantemente apesar de tener pilas nuevas |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | H6-T2 |  | TERMÓMETRO ELECTRÓNICO | 3589 | EB1614 | EB1614 | COVIDIEN | FILAC 3000 | A1565932X | 2025-04-12 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico:swiche interno que permite encendido malo Actividad realizada:se reemplaza swiche de encendido anclado al compartimiento de baterías por uno en buen estado del taller, se realizan multiples pruebas exitosas Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos:no | 2025-04-10 16:30 |  | 2025-04-10 16:31 | 2025-04-11 07:59 | 929 | 843 | 86 | 251033 | Media | 2025-04-10 15:18 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico:swiche interno que permite encendido malo actividad realizada:se reemplaza swiche de encendido anclado al compartimiento de baterías por uno en buen estado del taller, se realizan multiples pruebas exitosas estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos:no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Thursday | 3
113455 | CORRECTIVO | 71761938 | dairon de jesus garcia vanegas | Autoclave numero 2 no prende El autoclave 2, se monta con su proceso natural, prende normalmente y en el momento del proceso se apaga completamente y no termino su esterilización. |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | ODONTOLOGÍA |  | AUTOCLAVE | 2847 | 4774 |  | DENTOMAT | AUTOMAT 1800 SEMIAUTOMÁTICO 18L | 1800-0148 | 2025-03-15 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Se intenta comunicar con el servicio, para dar soporte por vía telefónica pero no es posible, no se asiste, ya que hay un alto flujo de reportes, se deja reporte para ser atendido en la próxima semana. 10/03/2025 Jeison Piedrahita se reemplaza fusible,se reemplaza varistor de relé,se realiza ciclo completo de esterilización exitosa,el equipo queda en buenas condiciones de funcionamiento Estado final: en buenas condiciones Repuestos:no | 2025-03-08 16:58 |  | 2025-03-08 16:59 | 2025-03-10 17:28 | 2909 | 2812 | 97 | 248645 | Media | 2025-03-08 10:20 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | se intenta comunicar con el servicio, para dar soporte por vía telefónica pero no es posible, no se asiste, ya que hay un alto flujo de reportes, se deja reporte para ser atendido en la próxima semana. 10/03/2025 jeison piedrahita se reemplaza fusible,se reemplaza varistor de relé,se realiza ciclo completo de esterilización exitosa,el equipo queda en buenas condiciones de funcionamiento estado final: en buenas condiciones repuestos:no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Saturday | 5
113703 | CORRECTIVO | 1036950202 | yesica alejandra marin quintero | TERMOMETRO Buen día, por favor revisar termómetro de UCIN , ya que no enciende. Muchas Gracias. |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | UCIN |  | TERMÓMETRO ELECTRÓNICO | 1976 |  | EB1105 | COVIDIEN | FILAC 3000 | A1368718X | 2025-03-22 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico:falla en tarjeta electrónica Actividad realizada:se reemplaza tarjeta electrónica por una en buen estado del taller, se realizan pruebas exitosas Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-03-17 11:14 |  | 2025-03-17 15:27 | 2025-03-17 16:22 | 54 | 0 | 54 | 249234 | Media | 2025-03-17 10:11 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico:falla en tarjeta electrónica actividad realizada:se reemplaza tarjeta electrónica por una en buen estado del taller, se realizan pruebas exitosas estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Monday | 0
118163 | CORRECTIVO | 1036401485 | DIANA CAROLINA HENAO ARBELAEZ | Nevera ucip mala Cordial saludo, por medio del presente solicito revisión de nevera de UCIP con funcionamiento inadecuado temperatura actual de 22,1 Dado esto no se podrían disponer de tomas en dichas neveras dado que no se garantiza la estabilidad de las mismas |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | NUTRICIÓN |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-07-26 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnóstico: Se reporta que la nevera presenta temperatura alta. Actividad realizada: Al realizar la revisión, se encuentra que el compresor no estaba funcionando. Se inspecciona el relé térmico y se evidencia que estaba sobrecalentado, presentando un contacto abierto. Se procede a desconectarlo temporalmente para permitir que se enfríe, tras lo cual la nevera enciende nuevamente y comienza a operar con normalidad. 22/07/2025 Jeison Piedrahita G. reportan nuevamente por alta temperatura, se encuentra compresor muy caliente, se reemplaza relé pero no da buen resultado,se desmonta relé para compra 30/07/2025 se instala relé y térmico por separado en buen estado el taller, también controlador por sospecha de mal funcionamiento, por uno en buen estado igualmente del taller, se evidencia encendido de compresor y que la temperatura comienza a descender, se instala data logger, se pausa para hacer seguimiento 31/07/2025 se revisa data logger y se evidencia buen comportamiento de la nevera, se entregará de nuevo al servicio Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos utilizados: 36071909 | 2025-07-21 17:21 |  | 2025-07-21 17:21 | 2025-07-31 12:40 | 14119 | 13752 | 367 | 257720 | Media | 2025-07-21 17:10 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnóstico: se reporta que la nevera presenta temperatura alta. actividad realizada: al realizar la revisión, se encuentra que el compresor no estaba funcionando. se inspecciona el relé térmico y se evidencia que estaba sobrecalentado, presentando un contacto abierto. se procede a desconectarlo temporalmente para permitir que se enfríe, tras lo cual la nevera enciende nuevamente y comienza a operar con normalidad. 22/07/2025 jeison piedrahita g. reportan nuevamente por alta temperatura, se encuentra compresor muy caliente, se reemplaza relé pero no da buen resultado,se desmonta relé para compra 30/07/2025 se instala relé y térmico por separado en buen estado el taller, también controlador por sospecha de mal funcionamiento, por uno en buen estado igualmente del taller, se evidencia encendido de compresor y que la temperatura comienza a descender, se instala data logger, se pausa para hacer seguimiento 31/07/2025 se revisa data logger y se evidencia buen comportamiento de la nevera, se entregará de nuevo al servicio estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos utilizados: 36071909 | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Monday | 0
115659 | CORRECTIVO | 1040182382 | maria alejandra osorio osorio | TERMOSTATO MALO BUENOS DIAS PUEDEN REVISAR EL TERMOSTATO DEL DEL CARRO DE PARO DE UCIN Y GRACIAS |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | UCIN |  | TERMOHIGRÓMETRO | 1836 | EB0963 | EB0963 | BIOTELECTRONICA | HTC-2 | JH2879 | 2025-05-17 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: cables de conexión a batería sueltos Actividad realizada: se sueldan de nuevo cables, se realiza prueba exitosa Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-05-14 08:33 |  | 2025-05-14 08:39 | 2025-05-14 09:32 | 53 | 0 | 53 | 253165 | Media | 2025-05-14 07:38 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: cables de conexión a batería sueltos actividad realizada: se sueldan de nuevo cables, se realiza prueba exitosa estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Wednesday | 2
113868 | CORRECTIVO | 39447111 | CLAUDIA PATRICIA MEJIA BEDOYA | batería agotada video laringoscopio con numero de placa 5488 con batería en ceros ,se requiere cambio con prioridad. muchas gracias |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | CIRUGÍA |  | VIDEOLARINGOSCOPIO | 3989 | 5488 | 5488 | AIRCRAFT MEDICAL LTD | MCGRATH MAC | 117616 | 2025-03-29 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico:falla interna Actividad realizada:se reemplaza batería pero no enciende, se revisa con otras baterías y continua igual, se mira manual y no dice nada al respecto, se intenta revisar internamente pero es sellado, se pausa para pedir autorización y revisar 26/03/2025 se destapa equipo y se logra ingresar a tarjeta electrónica, se observa flex de pantalla pero no fue posible desmontar para probar otra pantalla, 2/04/2025 se intenta desmontar pantalla para probarle otra al equipo, no es posible realizarlo sin que se vea afectado el flex de comunicación, no es posible reparar equipo se da de baja equipo Estado final:baja Repuestos:no | 2025-03-22 14:31 |  | 2025-03-22 14:32 | 2025-04-04 10:40 | 18488 | 18232 | 256 | 249711 | Media | 2025-03-22 12:24 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico:falla interna actividad realizada:se reemplaza batería pero no enciende, se revisa con otras baterías y continua igual, se mira manual y no dice nada al respecto, se intenta revisar internamente pero es sellado, se pausa para pedir autorización y revisar 26/03/2025 se destapa equipo y se logra ingresar a tarjeta electrónica, se observa flex de pantalla pero no fue posible desmontar para probar otra pantalla, 2/04/2025 se intenta desmontar pantalla para probarle otra al equipo, no es posible realizarlo sin que se vea afectado el flex de comunicación, no es posible reparar equipo se da de baja equipo estado final:baja repuestos:no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Saturday | 5
114349 | CORRECTIVO | 71557127 | jobany andres sanchez ramirez | Solicitud mantenimiento tens Cordial saludo, solicito amablemente la revisión técnica del tens con placa EB1916 el cual presenta fallas al momento de disminuir la velocidad de conducción |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  |  |  | TENS | 4096 | EB1916 | EB1916 | RECOVERY | GM320T | 21414331 | 2025-04-12 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: se observa daño en capacitor de tarjeta electrónica Actividad realizada: se reemplaza capacitor por uno en buen estado del taller, se realiza prueba exitosa Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-04-07 14:54 |  | 2025-04-07 15:14 | 2025-04-07 16:37 | 83 | 0 | 83 | 250683 | Media | 2025-04-07 14:53 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: se observa daño en capacitor de tarjeta electrónica actividad realizada: se reemplaza capacitor por uno en buen estado del taller, se realiza prueba exitosa estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Monday | 0
114438 | CORRECTIVO | 1036964467 | LAURA YANETH MESA LOPEZ | UNIDAD 4772 SUICHE DE LA LAMPARA ESTA FALLANDO |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | ODONTOLOGÍA |  | UNIDAD ODONTOLÓGICA | 2845 | 4772 |  | TECNIPOLO | EXCEL | 1331 | 2025-04-12 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-04-09 11:15 | [6 empty] | 250877 | Media | 2025-04-09 11:00 | DESCARTADA | Solicitud atendida con necesidad 250876 | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Wednesday | 2
116581 | CORRECTIVO | 1035918796 | daniel felipe naranjo bedoya | selladora mala Buenos días. por favor realizar mantenimiento correctivo a la selladora relacionada anteriormente ya que no está funcionando. Muchas gracias. |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | UNIDAD FARMACÉUTICA | [8 empty] | 2025-06-07 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-06-05 07:37 | [6 empty] | 254674 | Media | 2025-06-05 07:09 | DESCARTADA | Orden repetida. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Thursday | 3
114549 | CORRECTIVO | 1040182382 | maria alejandra osorio osorio | BRAZALETE N° 4 MALO BUENOS DIAS REVISAR BRAZALETE N° 4 MALO |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | UCIN | [8 empty] | 2025-04-19 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-04-14 07:38 | [6 empty] | 251171 | Media | 2025-04-13 08:16 | DESCARTADA | No dan información del brazalete reportado. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Monday | 0
118226 | CORRECTIVO | 1038408640 | NATALY YASMIN ZULUAGA ARCILA | REVISION DE LUZ TORRE ENDOSCOPIAS JARDINES BUENAS TARDES SE SOLICITA LA REVISION DE LA LUZ DE LA TORRE DE ENDOSCOPIAS DE LA SEDE JARDINES YA QUE SE ENCUENTRA EN L: 461 H. MUCHAS GRACIAS. |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | ENDOSCOPIAS | [8 empty] | 2025-07-26 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-07-23 15:39 | [6 empty] | 257706 | Media | 2025-07-21 15:26 | DESCARTADA | Equipo OK. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Wednesday | 2
117916 | CORRECTIVO | 1036964118 | laura sofia usme franco | Mal funcionamiento de la cama de la habitación 540 Buenos días. Me podrían ayudar por favor con la cama de la habitación 540, no funciona el control. Muchas gracias. |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | H5-T2 | [8 empty] | 2025-07-19 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-07-14 07:39 | [6 empty] | 257158 | Media | 2025-07-13 10:06 | DESCARTADA | Equipo funciona correctamente. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Monday | 0
114361 | CORRECTIVO | 1007290703 | ANA ISABEL LONDOÑO LONDOÑO | Terapia Vac disfuncional Terapia Vac disfuncional |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | H2-T1 | [8 empty] | 2025-04-12 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-04-08 07:59 | [6 empty] | 250731 | Media | 2025-04-08 07:57 | DESCARTADA | Equipo funciona correctamente. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Tuesday | 1
114656 | CORRECTIVO | 1234890498 | glenis giseth perez gonzalez | EKG MONITOR SALA 4 NO FUNCIONA EKG MONITOR SALA 4 NO FUNCIONA |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | CIRUGÍA | [8 empty] | 2025-04-19 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-04-15 15:29 | [6 empty] | 251366 | Media | 2025-04-15 12:09 | DESCARTADA | Equipo OK. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Tuesday | 1
115589 | CORRECTIVO | 1007493333 | angie paola restrepo monsalve | flujometro de ingresos que miplex malo flujometro de ingresos que miplex malo |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | CIRUGÍA | [8 empty] | 2025-05-17 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-05-12 11:32 | [6 empty] | 253015 | Media | 2025-05-12 11:15 | DESCARTADA | Niple corresponde a ambiente físico. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Monday | 0
114699 | CORRECTIVO | 1038406401 | deisy yurani marin duque | COMPUTO PRESENTA FALLAS AL ENCENDIDO Y AL CARGAR CC COMPUTADOR PORTATIL PRESENTA FALLAS SE QUEDA LA PANTALLA EN REPOSO SIN INICIAR, Y CON DIFICULTAD PARA RECIBIR LAS CARGA SE DEJA EN OFICINA DE SISTEMAS |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | SOMER HOGAR | [8 empty] | 2025-04-26 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-04-19 07:52 | [6 empty] | 251488 | Media | 2025-04-17 10:32 | DESCARTADA | Reportar equipo a sistemas, no a biomédica. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Saturday | 5
113507 | CORRECTIVO | 39455902 | yuli marley cardona ocampo | se reporta regulador de vacio que no funciona se reporta regulador de vacio por mal funcionamiento ubicado en sala de transicion quirurgica en el cuarto piso de la torre 1 muchas gracias |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | CIRUGÍA |  | REGULADOR DE VACÍO | 4261 | EB2010 | EB2010 | TECHNOLOGIE MEDICALE | RVTM3 760 REF 19105 | 23016516 | 2025-03-15 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:acople a escudo flojo Actividad realizada:se encuentra el acople que conecta al escudo muy suelto , se realiza ajuste y se realizan pruebas exitosas Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-03-10 13:11 |  | 2025-03-10 13:24 | 2025-03-10 13:55 | 31 | 0 | 31 | 248714 | Media | 2025-03-10 12:48 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:acople a escudo flojo actividad realizada:se encuentra el acople que conecta al escudo muy suelto , se realiza ajuste y se realizan pruebas exitosas estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Monday | 0
118203 | CORRECTIVO | 1088315109 | MANUELA AGUIRRE TORRES | quemador resonancia malo no funciona no quema cds |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | IMAGENOLOGÍA |  | ROBOT QUEMADOR | 4409 | 5915 |  | EPSON | PP100III | X72A005234 | 2025-07-26 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: sistema bloqueado Actividad realizada: se encuentran varios discos en una de las bandejas lo que bloqueaba el sistema, se retiran y reinicia sistema, se observa que funciona correctamente Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-07-23 07:30 |  | 2025-07-23 12:00 | 2025-07-23 13:19 | 78 | 0 | 78 | 257783 | Media | 2025-07-22 11:33 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: sistema bloqueado actividad realizada: se encuentran varios discos en una de las bandejas lo que bloqueaba el sistema, se retiran y reinicia sistema, se observa que funciona correctamente estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Wednesday | 2
114550 | CORRECTIVO | 1007346809 | VANESSA LOPEZ TORO | QUEMADOR DE RESONANCIA Buenos dias. Nos apoyan por favor con el quemador de resonancia, ya que esta presentando problemas. Gracias. |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | IMAGENOLOGÍA |  | ROBOT QUEMADOR | 4409 | 5915 |  | EPSON | PP100III | X72A005234 | 2025-04-19 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | se buscan errores en el sistema, el quemador se encuentra en buenas condiciones pero no funciona, se reciben indicaciones de ingeniero Sergio para hallar el código de error, indica que mas tarde que tenga el pc a la mano ayudará 22/0472024 se habla con ingeniero Sergio para prestar asesoría y se acuerda para las 17:00 23/04/2025 se recibe apoyo del ingeniero Sergio el cual logra solucionar el inconveniente, se realizan pruebas para comprobar funcionamiento exitoso estado final en buenas condiciones de funcionamiento. repuesto no | 2025-04-14 09:11 |  | 2025-04-14 09:31 | 2025-04-23 11:46 | 13095 | 12679 | 416 | 251195 | Media | 2025-04-14 09:10 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | se buscan errores en el sistema, el quemador se encuentra en buenas condiciones pero no funciona, se reciben indicaciones de ingeniero sergio para hallar el código de error, indica que mas tarde que tenga el pc a la mano ayudará 22/0472024 se habla con ingeniero sergio para prestar asesoría y se acuerda para las 17:00 23/04/2025 se recibe apoyo del ingeniero sergio el cual logra solucionar el inconveniente, se realizan pruebas para comprobar funcionamiento exitoso estado final en buenas condiciones de funcionamiento. repuesto no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Monday | 0
116843 | CORRECTIVO | 1036393527 | lisbeth cristina sanchez restrepo | Cable EKG quirófano # 3 Cordial saludo, tan amable solicito colaboración para arreglo prioritario del cable de EKG de maquina de anestesia del quirófano #3, el cual no esta censando. Agradezco su pronta colaboración. |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 4203 | 5718 |  | NIHON KOHDEN | CSM-1501 | 1809 | 2025-06-14 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:cable troncal defectuoso Actividad realizada:se encuentra problema en cable troncal, se reemplaza por uno nuevo Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-06-11 14:41 |  | 2025-06-11 14:41 | 2025-06-11 15:38 | 57 | 0 | 57 | 255203 | Media | 2025-06-11 14:26 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:cable troncal defectuoso actividad realizada:se encuentra problema en cable troncal, se reemplaza por uno nuevo estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Wednesday | 2
113701 | CORRECTIVO | 1038406861 | DEISY JOHANA GIRALDO GOMEZ | BASCULA BASCULA HABOTACION 316 MALA |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | TRASPLANTES |  | BÁSCULA DIGITAL | 4220 | EB1991 | EB1991 | SECA | SECA ROBUSTA 813 | 8813175211393 | 2025-03-22 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: galga mala Actividad realizada: se revisa equipo y se encuentra una de las galgas con medidas erróneas, se pausa para buscar reemplazo 4/04/2025 se busca repuesto en bascula dada de baja pero no es igual, asi mismo se busca en internet pero sin exito, se da de baja equipo estado:baja Repuestos:no | 2025-03-17 11:12 |  | 2025-03-17 12:55 | 2025-04-04 09:18 | 25703 | 25486 | 217 | 249237 | Media | 2025-03-17 10:19 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: galga mala actividad realizada: se revisa equipo y se encuentra una de las galgas con medidas erróneas, se pausa para buscar reemplazo 4/04/2025 se busca repuesto en bascula dada de baja pero no es igual, asi mismo se busca en internet pero sin exito, se da de baja equipo estado:baja repuestos:no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Monday | 0
116877 | CORRECTIVO | 1047968848 | yasmin eliana quintero valencia | Impresión de ecográfo con rayas. Buen día, amablemente solicito revisión del ecográfo de la sede de Jardines ya que la impresión sale con rayitas. Muchas gracias. |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | IMAGENOLOGÍA |  | ECÓGRAFO | 4186 | 5656 |  | GENERAL ELECTRIC | LOGIQ S8 R4.5 | 512248SU2 | 2025-06-14 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: rayas en impresión Actividad realizada:se realiza limpieza con papel especial,se verifica correcto funcionamiento Estado final: en buenas condiciones Repuestos: no | 2025-06-12 09:54 |  | 2025-06-13 14:06 | 2025-06-13 14:50 | 43 | 0 | 43 | 255251 | Media | 2025-06-12 08:39 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: rayas en impresión actividad realizada:se realiza limpieza con papel especial,se verifica correcto funcionamiento estado final: en buenas condiciones repuestos: no | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Thursday | 3
114657 | CORRECTIVO | 1234890498 | glenis giseth perez gonzalez | EKG MONITOR SALA 3 NO FUNCIONA EKG MONITOR SIGNOS VITALES SALA 3 NO FUNCIONA |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 4203 | 5718 |  | NIHON KOHDEN | CSM-1501 | 1809 | 2025-04-19 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:configuracion de monitor Actividad realizada:se revisan cable troncal y latiguillos encontrándolos en buen estado, se verifica en monitor activación de filtros, se realizan pruebnas exitosas Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos:no | 2025-04-15 15:29 |  | 2025-04-15 16:53 | 2025-04-15 17:27 | 34 | 0 | 34 | 251368 | Media | 2025-04-15 12:10 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:configuracion de monitor actividad realizada:se revisan cable troncal y latiguillos encontrándolos en buen estado, se verifica en monitor activación de filtros, se realizan pruebnas exitosas estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos:no | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Tuesday | 1
108666 | CORRECTIVO | 1234890498 | glenis giseth perez gonzalez | extencion de camilla mala cable de poder de camilla malo |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | CIRUGÍA |  | MESA DE CIRUGÍA | 4209 | 5726 |  | BENQ | DR.MAX 7000S | 2A295-V6-0065 | 2025-02-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:perdida de continuidad en cable Actividad realizada:se realiza prueba de cable y se encuentra perdida de continuidad, se reemplaza por uno en buen estado del taller Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos:no | 2025-01-27 10:32 |  | 2025-01-27 13:30 | 2025-01-27 13:45 | 15 | 0 | 15 | 245369 | Media | 2025-01-26 10:20 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:perdida de continuidad en cable actividad realizada:se realiza prueba de cable y se encuentra perdida de continuidad, se reemplaza por uno en buen estado del taller estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos:no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Monday | 0
119271 | CORRECTIVO | 1105783872 | NORIDA SALGUERO RODRIGUEZ | ekg de monitor no funiona favor revisar ekg del monitor de quirofano 3, no esta censando, se requiere urgente. gracias |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 4203 | 5718 |  | NIHON KOHDEN | CSM-1501 | 1809 | 2025-09-06 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: interferencia en trazado EKG Actividad realizada: se cambia filtro en sistema, se verifica correcto funcionamiento Estado final: en buenas condiciones Repuestos: no | 2025-09-01 07:30 |  | 2025-09-01 07:35 | 2025-09-01 08:11 | 36 | 0 | 36 | 260211 | Media | 2025-09-01 07:27 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: interferencia en trazado ekg actividad realizada: se cambia filtro en sistema, se verifica correcto funcionamiento estado final: en buenas condiciones repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Monday | 0
109354 | CORRECTIVO | 64568936 | NAYELI DEL SOCORRO HERNANDEZ RUIZ | PERILLA DE INSUFLAR TENSIOMETRO CONSULT 12 1ER RP ES DEMASIADO RIGIDA, SE REQUIERE DE EJERCER FUERZA MAS DE LO NORMAL Y GENERA MICROTRAUMA POR REPETICION Y GENERA DOLOR ARTICULAR |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | ATENCIÓN PRIMER NIVEL |  | TENSIÓMETRO ANEROIDE | 4166 | EB1966 | EB1966 | WELCH ALLYN | DE PARED | 220409164310 | 2025-02-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:pera deteriorada Actividad realizada:se reemplaza pera, se realiza prueba exitosa Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: si 36070374 | 2025-02-05 10:57 |  | 2025-02-05 13:48 | 2025-02-05 13:58 | 10 | 0 | 10 | 246109 | Media | 2025-02-04 08:32 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:pera deteriorada actividad realizada:se reemplaza pera, se realiza prueba exitosa estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos: si 36070374 | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Wednesday | 2
114692 | CORRECTIVO | 1001478560 | andrea blandon osorio | Se cae tapa de pila Se reporta detector fetal de triage ya que la tapa de la pila se le cae en cualquier momento por ende caida de pila y se apaga equipo. |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | URGENCIAS |  | ECOTONE | 4272 | 5797 |  | DOPPLEX HUNTLEIGH | FD3 | (21)FD3PX10819922 | 2025-04-19 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: tapa de batería quebrada Actividad realizada: Se encuentra tapa de la batería quebrada por lo que sale fácilmente, además se observan bordes llenos de pegaloca, por lo que se debe lijar y pulir para poder poner otra tapa, se pone tapa a imprimir y se realizan pruebas observando que no es la adecuada, por lo tanto se pone a imprimir otra, se debe realiza algunas adecuaciones, se instala tapa pero no ajusta de manera correcta, se pausa para corregir el diseño. 21/04/2025 se inicia modificación de diseño 22/04/2025 se modifica diseño, se inicia impresión no fue posible instalación se pausa 25/04/2025 se modifica diseño, se inicia impresión, se instala tapa Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-04-16 13:27 |  | 2025-04-16 13:28 | 2025-04-25 13:24 | 12956 | 12599 | 357 | 251468 | Media | 2025-04-16 12:43 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: tapa de batería quebrada actividad realizada: se encuentra tapa de la batería quebrada por lo que sale fácilmente, además se observan bordes llenos de pegaloca, por lo que se debe lijar y pulir para poder poner otra tapa, se pone tapa a imprimir y se realizan pruebas observando que no es la adecuada, por lo tanto se pone a imprimir otra, se debe realiza algunas adecuaciones, se instala tapa pero no ajusta de manera correcta, se pausa para corregir el diseño. 21/04/2025 se inicia modificación de diseño 22/04/2025 se modifica diseño, se inicia impresión no fue posible instalación se pausa 25/04/2025 se modifica diseño, se inicia impresión, se instala tapa estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Wednesday | 2
116816 | CORRECTIVO | 1036946818 | luisa fernanda mendez echavarria | ACCESORIO MALO SE CONECTA SENSOR DE FLUJO A VENTILADOR MECANICO, SE IDENTIFICA ERROR EN MEDICION DE VOLUMEN MINUTO, ENTRE OTRAS ALARMAS, SE REALIZA CABIO DE SENSOR DE FLUJO LO CUAL RESULEVE EL PROBLEMA. |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | UCIA |  | VENTILADOR DE TRANSPORTE | 5190 | 6361 |  | HAMILTON MEDICAL | HAMILTON C1 | 46899 | 2025-06-14 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:daño en sensor de flujo Actividad realizada:se evidencia falla en sensor, se reemplaza por uno nuevo Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos:si EB257 | 2025-06-10 16:39 |  | 2025-06-10 16:39 | 2025-06-10 17:24 | 45 | 0 | 45 | 255122 | Media | 2025-06-10 16:20 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:daño en sensor de flujo actividad realizada:se evidencia falla en sensor, se reemplaza por uno nuevo estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos:si eb257 | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Tuesday | 1
118924 | CORRECTIVO | 1111197742 | RUTH ESTHER NAVAS GOMEZ | microflujometro malo microflujometro se cierra solo |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | UCIN |  | FLUJÓMETRO | 5201 | 453 |  | OHIO | ALTA PRECISIÓN- SENCILLO | 21132742 REF: 7700-1309-907 | 2025-08-23 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: perilla con desajuste Actividad realizada: se desmonta perilla de regulación en varias oportunidades y se ajusta al punto donde controle de forma adecuada el flujo, se realiza verificación con patrón de flujo y queda correctamente Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-08-20 07:44 |  | 2025-08-20 10:55 | 2025-08-20 13:20 | 144 | 62 | 82 | 259457 | Media | 2025-08-20 07:32 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: perilla con desajuste actividad realizada: se desmonta perilla de regulación en varias oportunidades y se ajusta al punto donde controle de forma adecuada el flujo, se realiza verificación con patrón de flujo y queda correctamente estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Wednesday | 2
114470 | CORRECTIVO | 1036952975 | DANIELA ALEJANDRA FRANCO GIRALDO | ventilador mecanico hamilton con alarma roja ventilador mecanico hamilton c3 con alarma roja: oxigeno bajo flujo |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | UCIP |  | VENTILADOR MECANICO | 4511 | 6014 |  | HAMILTON MEDICAL | HAMILTON C3 | 10948 | 2025-04-12 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:celda de O2 mala Actividad realizada:se observa en el historial de alarmas que se repite en varias ocasiones la de oxigeno bajo, se contacta proveedor Cristian Contreras y se realizan pruebas llegando a la conclusión que la celda de O2 esta mala, se reemplaza y realizan pruebas exitosas Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: si 36071746 | 2025-04-10 08:18 |  | 2025-04-10 09:29 | 2025-04-10 11:13 | 104 | 0 | 104 | 250959 | Media | 2025-04-10 08:17 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:celda de o2 mala actividad realizada:se observa en el historial de alarmas que se repite en varias ocasiones la de oxigeno bajo, se contacta proveedor cristian contreras y se realizan pruebas llegando a la conclusión que la celda de o2 esta mala, se reemplaza y realizan pruebas exitosas estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos: si 36071746 | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Thursday | 3
111248 | CORRECTIVO | 30391469 | dora albeny herrera duque | monitor de signos vitales la parte de coneccion de Buenas noches monitor de signos vitales EDAN 5954 la parte de coneccion del sensor de oximetreia dañado |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 4470 | 5954 |  | EDAN | IM70 | 360080-M22414130017 | 2025-02-15 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: perdida de tuerca de seguridad Actividad realizada: se instala tuerca para sostener el conector, se realiza prueba exitosa Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-02-10 07:36 |  | 2025-02-10 07:42 | 2025-02-10 08:29 | 46 | 0 | 46 | 246500 | Media | 2025-02-10 00:24 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: perdida de tuerca de seguridad actividad realizada: se instala tuerca para sostener el conector, se realiza prueba exitosa estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Monday | 0
113702 | CORRECTIVO | 35525955 | ANDREA YANETH MORENO SALAZAR | Cama con baranda dañada Cama con baranda dañada UCIP 2 |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | UCIP |  | CAMA ELÉCTRICA | 4509 | 5989 |  | LOS PINOS | 1040 | 524043 | 2025-03-22 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: pin de accionamiento de baranda se soltó Actividad realizada: se instala nuevamente pin, se realiza prueba exitosa Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-03-17 11:12 |  | 2025-03-17 12:18 | 2025-03-17 12:55 | 37 | 0 | 37 | 249236 | Media | 2025-03-17 10:18 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pin de accionamiento de baranda se soltó actividad realizada: se instala nuevamente pin, se realiza prueba exitosa estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Monday | 0
119143 | CORRECTIVO | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS | Se queda fresa pegada en la pieza de alta. |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | ODONTOLOGÍA |  | PIEZA DE ALTA VELOCIDAD | 4771 | EB2333 | EB2333 | NSK | PANA-MAX PLUS2 | A2340025 | 2025-08-30 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: mecanismo pegado Actividad realizada: se retira turbina, se desmonta fresa y lubrica internamente, se realizan pruebas exitosas Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-08-27 08:20 | 2025-08-27 08:20 | 2025-08-27 10:48 | 2025-08-27 11:22 | 34 | 0 | 34 |  |  |  | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: mecanismo pegado actividad realizada: se retira turbina, se desmonta fresa y lubrica internamente, se realizan pruebas exitosas estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Wednesday | 2
119129 | CORRECTIVO | 1007505678 | naidu alietza orozco ocampo | Microscopio que en lente de 40x no enfoca Microscopio que en lento de 40x no enfoca, se ha limpiado el lente |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | LABORATORIO |  | MICROSCOPIO | 4845 | 6234 |  | OLYMPUS | CX33 | 2E46124 | 2025-08-30 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: tope de altura no llega al máximo Actividad realizada: se ajusta altura de base desde el tornillo que limita su punto final, se realiza prueba exitosa, se limpian objetivos Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-08-26 13:06 |  | 2025-08-26 13:18 | 2025-08-26 14:55 | 98 | 0 | 98 | 259827 | Media | 2025-08-26 12:20 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: tope de altura no llega al máximo actividad realizada: se ajusta altura de base desde el tornillo que limita su punto final, se realiza prueba exitosa, se limpian objetivos estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Tuesday | 1
115653 | CORRECTIVO | 1036950202 | yesica alejandra marin quintero | SERVOCUNA AVERIADA BUEN DIA, POR FAVOR REPARAR PUERTA DEL ALA DERECHA DE LA SERVOCUNA, YA QUE NO AJUSTA, MUCHAS GRACIAS. |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | UCIN |  | CUNA TÉRMICA | 4972 | 6292 |  | DRAGUER | RESUCITAIRE MU20503 | DSTA-0006 | 2025-05-17 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:esquinero malo Actividad realizada:se revisa esquinero y deja salir la puerta muy fácil, se mira en el stock y no se halló el mismo,se instala tornillo para evitar que se salga la puerta Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos:no | 2025-05-14 07:33 |  | 2025-05-14 09:29 | 2025-05-14 11:57 | 148 | 98 | 50 | 253163 | Media | 2025-05-14 07:07 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:esquinero malo actividad realizada:se revisa esquinero y deja salir la puerta muy fácil, se mira en el stock y no se halló el mismo,se instala tornillo para evitar que se salga la puerta estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos:no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Wednesday | 2
118078 | CORRECTIVO | 39449236 | DIANA MARIA RIOS GOMEZ | cama mala Buenos días , realizó reporte de cama de cubículo numero 18 la cual se encuentra bloqueada debido a que los paneles no funcionan. Mil gracias |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | UCIA |  | CAMA ELÉCTRICA | 4818 | 6229 |  | DOMETAL - MUBI | LYNIX ESSENTIAL | 107958 | 2025-07-19 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: panel de control izquierdo bloqueado Actividad realizada:se revisa funcionamiento u se encuentra que el panel izquierdo no permite desbloqueo, se reemplaza por uno nuevo Estado final: en buenas condiciones Repuestos: si eb259 | 2025-07-18 07:31 |  | 2025-07-18 07:35 | 2025-07-18 08:35 | 60 | 0 | 60 | 257527 | Media | 2025-07-18 06:47 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: panel de control izquierdo bloqueado actividad realizada:se revisa funcionamiento u se encuentra que el panel izquierdo no permite desbloqueo, se reemplaza por uno nuevo estado final: en buenas condiciones repuestos: si eb259 | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Friday | 4
110454 | CORRECTIVO | 1035872308 | vanessa diaz montoya | SENSOR DE TEMPERATURA DE INCUBADORA MALO BUEN DIA, POR FAVOR REVISAR SENSOR DE TEMPERATURA DE LA INCUBADORA QUE NO SENSA BIEN Y TODO EL TIEMPO SUENA LA ALARMA. MUCHAS GRACIAS |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | UCIN |  | INCUBADORA | 4971 | 6291 |  | DRAGER | ISOLETTE 8000 PLUS | DSSM-0045 | 2025-02-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:sensor periférico malo Actividad realizada:se reemplaza sensor periferico, se realizan pruebas exitosas Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos:si 36070281 | 2025-02-07 07:47 |  | 2025-02-07 10:15 | 2025-02-07 11:18 | 62 | 0 | 62 | 246370 | Media | 2025-02-07 06:08 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:sensor periférico malo actividad realizada:se reemplaza sensor periferico, se realizan pruebas exitosas estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos:si 36070281 | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Friday | 4
116628 | CORRECTIVO | 1036932233 | CAROLINA OROZCO OCAMPO | CALENTADOR DE CONTRASTES BUENA TARDE, SOLICITO AMABLEMENTE REVISION DE CALENTADOR DE CONTRASTES DE SEDE JARDINES EL CUAL NO SE ENCUENTRA CALENTANDO ADECUADAMENTE |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | IMAGENOLOGÍA |  | PRECALENTADOR | 5192 | EB1262 | EB1262 | LIEBEL | REF: 1550CW | C0919R279R | 2025-06-07 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: fusibles térmico malo Actividad realizada: se desarma equipo y se encuentra fusibles térmicos quemados, se desmontan para compra 9/06/2025 se buscan características de componente y se entregan junto con la muestra para compra 13/06/2025 se instalan nuevos fusibles térmicos,se realiza prueba exitosa Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: si. Dos fusibles térmicos | 2025-06-06 11:09 |  | 2025-06-06 14:36 | 2025-06-13 12:10 | 9934 | 9764 | 170 | 254533 | Media | 2025-06-03 13:49 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: fusibles térmico malo actividad realizada: se desarma equipo y se encuentra fusibles térmicos quemados, se desmontan para compra 9/06/2025 se buscan características de componente y se entregan junto con la muestra para compra 13/06/2025 se instalan nuevos fusibles térmicos,se realiza prueba exitosa estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos: si. dos fusibles térmicos | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Friday | 4
117909 | CORRECTIVO | 1007436952 | yeny marcela giraldo osorio | punta de la jeringa triple mal a punta de la jeringa triple de la unidad #11 con placa 6209 esta mala |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | ODONTOLOGÍA |  | UNIDAD ODONTOLÓGICA | 4776 | 6209 |  | TECNIPOLO | URBAN | 1617 | 2025-07-19 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: punta fisurada Actividad realizada: se reemplaza punta de jeringa,se realiza prueba exitosa Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: si ,punta jeringa triple | 2025-07-12 17:27 |  | 2025-07-12 17:28 | 2025-07-15 11:32 | 3965 | 3954 | 11 | 257146 | Media | 2025-07-12 10:17 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: punta fisurada actividad realizada: se reemplaza punta de jeringa,se realiza prueba exitosa estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos: si ,punta jeringa triple | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Saturday | 5
118260 | CORRECTIVO | 1007436952 | yeny marcela giraldo osorio | fuga de aire la unidad # 12 con placa 6208 presenta fuga en el pedal |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | ODONTOLOGÍA |  | UNIDAD ODONTOLÓGICA | 4775 | 6208 |  | TECNIPOLO | URBAN | 1616 | 2025-07-26 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: fuga en conexión de manguera Actividad realizada: se ajustan conexiones de mangueras, Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-07-24 13:26 |  | 2025-07-24 13:43 | 2025-07-24 14:52 | 69 | 0 | 69 | 257869 | Media | 2025-07-23 11:26 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: fuga en conexión de manguera actividad realizada: se ajustan conexiones de mangueras, estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Thursday | 3
117963 | CORRECTIVO | 1036964467 | LAURA YANETH MESA LOPEZ | UNIDAD 6210 UNIDAD NUMERO 10 PRESENTA FUGA DE AIRE |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | ODONTOLOGÍA |  | UNIDAD ODONTOLÓGICA | 4777 | 6210 |  | TECNIPOLO | URBAN | 1618 | 2025-07-19 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: regulador de aire malo Actividad realizada: se encuentra fuga en regulador de aire,se desmonta para compra 18/07/2025 se instala regulador en buen estado del taller,se realiza prueba exitosa Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-07-14 17:56 |  | 2025-07-15 11:57 | 2025-07-18 14:16 | 4458 | 4351 | 107 | 257258 | Media | 2025-07-14 16:18 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: regulador de aire malo actividad realizada: se encuentra fuga en regulador de aire,se desmonta para compra 18/07/2025 se instala regulador en buen estado del taller,se realiza prueba exitosa estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Monday | 0
115602 | CORRECTIVO | 1040046780 | ALEJANDRA JARAMILLO RUIZ | PULSOXÍMETRO SUELTO Cordial saludo Solicito amablemente mantenimiento correctivo de PULSOXÍMETRO placa EB2266 ya que se encuentra suelto, se entrega a Daniel Cardona biomedica Mil gracias!! |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | ATENCIÓN PRIMER NIVEL |  | OXIMETRO DE PULSO | 4638 | EB2266 | EB2266 | AEON TECHNOLOGY | A320 | 210600129 | 2025-05-17 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:resortes reventados Actividad realizada:se logra dar forma a dos resortes para reemplazar los reventados se realizan pruebas exitosas Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos:no | 2025-05-12 13:15 |  | 2025-05-12 13:18 | 2025-05-12 14:12 | 54 | 0 | 54 | 252974 | Media | 2025-05-12 06:59 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:resortes reventados actividad realizada:se logra dar forma a dos resortes para reemplazar los reventados se realizan pruebas exitosas estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos:no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Monday | 0
115601 | CORRECTIVO | 1040046780 | ALEJANDRA JARAMILLO RUIZ | PULSOXÍMETRO SUELTO Cordial saludo Solicito amablemente mantenimiento correctivo de PULSOXÍMETRO placa EB2263 ya que se encuentra suelto, Se entrega a Daniel Cardona biomedica Mil gracias |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | ATENCIÓN PRIMER NIVEL |  | OXIMETRO DE PULSO | 4635 | EB2263 | EB2263 | AEON TECHNOLOGY | A320 | 210600126 | 2025-05-17 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:resortes reventados Actividad realizada:se logra dar forma a dos resortes para reemplazar los reventados, se realiza prueba exitosa Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-05-12 13:15 |  | 2025-05-12 14:12 | 2025-05-12 15:04 | 52 | 0 | 52 | 252975 | Media | 2025-05-12 07:02 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:resortes reventados actividad realizada:se logra dar forma a dos resortes para reemplazar los reventados, se realiza prueba exitosa estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Monday | 0
109353 | CORRECTIVO | 1040046780 | ALEJANDRA JARAMILLO RUIZ | pera no insufla adecuadamente, Cordial saludo Solicito amablemente mantenimiento correctivo de TENSIÓMETRO EB1764, ya que medico refiere que la pera no insufla adecuadamente, estamos ubicados en reserva plaza el porvenir primer piso consultorio 9 mil gracia |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | ATENCIÓN PRIMER NIVEL |  | TENSIÓMETRO ANEROIDE | 3852 | EB1764 | EB1764 | GMD | GMD60-T20 | EB1764 | 2025-02-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:brazalete con fuga Actividad realizada:se realiza prueba y se encuentra brazalete con fuga. se pausa para traer repuesto Estado final: fuera de servicio Repuestos:no 07/02/2025: se realiza cambio de brazalete 2 vías por uno nuevo. Se realizan pruebas funcionales exitosas. Repuesto: sí, brazalete 2 vías. | 2025-02-05 10:57 |  | 2025-02-05 13:59 | 2025-02-07 15:36 | 2978 | 2957 | 21 | 246007 | Media | 2025-02-03 08:55 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:brazalete con fuga actividad realizada:se realiza prueba y se encuentra brazalete con fuga. se pausa para traer repuesto estado final: fuera de servicio repuestos:no 07/02/2025: se realiza cambio de brazalete 2 vías por uno nuevo. se realizan pruebas funcionales exitosas. repuesto: sí, brazalete 2 vías. | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Wednesday | 2
109346 | CORRECTIVO | 52980539 | LADY KATHERINE JIMENEZ RIAÑO | cable temperatura dañado cable temperatura dañado de consola de ecmo |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | UCIP |  | SISTEMA BOMBA CENTRIFUGA PARA ECMO | 3796 | 5262 |  | SORIN | CP5 | 60K08051/60E13057 | 2025-02-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:se encuentra cable malo Actividad realizada:se reemplaza por uno nuevo Estado final: en bunas condiciones de funcionamiento Repuestos:si eb255 | 2025-02-05 07:52 |  | 2025-02-05 09:22 | 2025-02-06 11:51 | 1589 | 1557 | 32 | 246183 | Media | 2025-02-05 07:48 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:se encuentra cable malo actividad realizada:se reemplaza por uno nuevo estado final: en bunas condiciones de funcionamiento repuestos:si eb255 | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Wednesday | 2
113529 | CORRECTIVO | 1040183239 | DANIELA PUERTA GIRALDO | motor malo Buen día, motor de superficie de aire alternante con soporte reventado, Gracias |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | UCIA |  | SUPERFICIE DE AIRE ALTERNANTE | 3812 | M640 |  | GRAND HEALTHCARE | TAURUS IV | AF47951 | 2025-03-15 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:gancho para colgar en la cama se soltó Actividad realizada: se endereza lámina y se instalan tornillos,se realiza prueba exitosa Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos:no | 2025-03-11 11:46 |  | 2025-03-11 13:18 | 2025-03-11 14:14 | 56 | 0 | 56 | 248802 | Media | 2025-03-11 11:32 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:gancho para colgar en la cama se soltó actividad realizada: se endereza lámina y se instalan tornillos,se realiza prueba exitosa estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos:no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Tuesday | 1
112101 | CORRECTIVO | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS | Diseñar piezas para radioterapia (Necesidad 246337) |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | RADIOTERAPIA |  | ACCESORIO IMPRESION 3D | 3759 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-02-22 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | se inicia diseño de aros solicitados, se diseñan dos tamaños diferentes, para iniciar impresion se debio reparar impresora,se tienen 6 impresiones para llevar el lunes al servicio y evaluar 17/02/2025 se enseñan impresiones en el servicio y son aprobadas | 2025-02-14 12:52 | 2025-02-14 12:52 | 2025-02-15 07:43 | 2025-02-17 11:15 | 3092 | 2772 | 320 |  |  |  | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | se inicia diseño de aros solicitados, se diseñan dos tamaños diferentes, para iniciar impresion se debio reparar impresora,se tienen 6 impresiones para llevar el lunes al servicio y evaluar 17/02/2025 se enseñan impresiones en el servicio y son aprobadas | MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Friday | 4
108388 | CORRECTIVO | 1001546367 | natalia vasquez lopez | ekg malo EKG QUE NO IMPRIME LA LECTURA, EL PAPEL NO SE MOVILIZA |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | H6-T2 |  | ELECTROCARDIÓGRAFO | 3739 | 5156 | 5156 | EDAN | SE-3 | 360250-M21118930144 | 2025-01-25 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: rodillo de impresión malo Actividad realizada:se reempolaza rodillo, se realizan pruebas exitosas Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos:si: 36071368 | 2025-01-20 07:43 |  | 2025-01-20 07:44 | 2025-01-20 09:39 | 115 | 0 | 115 | 244859 | Media | 2025-01-20 00:21 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: rodillo de impresión malo actividad realizada:se reempolaza rodillo, se realizan pruebas exitosas estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos:si: 36071368 | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Monday | 0
115463 | CORRECTIVO | 39446126 | MONICA PATRICIA GOMEZ BETANCUR | nevera con manigueta reventada Favor cambiar manigueta de nevera de transporte de hemocomponentes, ( 22l, nevera BSC08). Mil gracias |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | BANCO DE SANGRE |  | TERMÓMETRO DE NEVERA DE TRANSPORTE | 3984 | EB1859 | EB1859 | ESTRA | NEVERA 22LT | 4-1022061 | 2025-05-10 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:manija de agarre reventada Actividad realizada:se encuentra manija reventada, se inicia modificación de diseño para intentar evitar que se fracture de nuevo 7/05/2025 se intenta corregir impresora 3d ,no a sido posible 8/05/2025 se intenta fabricar manija en otro material pero la rigidez de este no permite darle forma 15/05/2025 se inicia impresión 3d 16/05/2025 se continua con impresión 3d 19/05/2025 se inicia impresión 3d 5/06/2025 se inicia impresión 3d se instala nueva manija impresa en 3d, se realiza prueba exitosa Estado final: Funcional Repuestos: impresión 3d | 2025-05-06 12:07 |  | 2025-05-06 12:08 | 2025-06-06 09:49 | 44501 | 43877 | 624 | 252631 | Media | 2025-05-06 08:13 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:manija de agarre reventada actividad realizada:se encuentra manija reventada, se inicia modificación de diseño para intentar evitar que se fracture de nuevo 7/05/2025 se intenta corregir impresora 3d ,no a sido posible 8/05/2025 se intenta fabricar manija en otro material pero la rigidez de este no permite darle forma 15/05/2025 se inicia impresión 3d 16/05/2025 se continua con impresión 3d 19/05/2025 se inicia impresión 3d 5/06/2025 se inicia impresión 3d se instala nueva manija impresa en 3d, se realiza prueba exitosa estado final: funcional repuestos: impresión 3d | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Tuesday | 1
115039 | CORRECTIVO | 15439562 | ALEXANDER ESTRADA RENDON | videolaringo descragado el videolaringo se encuentra descargado |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | CIRUGÍA |  | VIDEOLARINGOSCOPIO | 3990 | 5487 | 5487 | AIRCRAFT MEDICAL LTD | MCGRATH MAC | 117615 | 2025-05-03 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:bateria finalizo su vida util Actividad realizada:se reemplaza bateria, se realiza prueba exitosa Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos:si | 2025-04-28 07:22 |  | 2025-04-28 07:22 | 2025-04-28 08:08 | 46 | 0 | 46 | 252083 | Media | 2025-04-28 05:51 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:bateria finalizo su vida util actividad realizada:se reemplaza bateria, se realiza prueba exitosa estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos:si | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Monday | 0
118794 | CORRECTIVO | 1036948329 | daniela jimenez alzate | cuarto de congelacion con temperatura inferior a 0 cuarto de congelación presenta temperatura por debajo de lo establecido -0.7°C |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | LABORATORIO |  | CUARTO FRÍO MIXTO | 3891 | 5327 | 5327 | RISS | MIXTO SEROTECA Y REFRIGERADOR | 120FO294-ME10086447228-NTZ68A1LR1B (SEROTECA) | 2025-08-16 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: falla en compresor Actividad realizada: se encuentra en caja de control un contactor con una de sus salidas malas, se reemplaza por uno nuevo, también un fusible de dos amperios quemado, igualmente se reemplaza, aun así el compresor no enciende, se revisan voltajes de componentes, se observa que el presostato no envía la señal de activación de la bonina y que el compresor al energizarlo manualmente muestra un consumo de 60 amp lo cual es demasiado alto, se pausa para continuar diagnostico 16/08/2025 se reemplazan tubos de neón de lampara al interior del cuarto frio malos, proveedor externo ya se encuentra realizando reparación de la unidad de enfriamiento. 19/08/2025 se hace seguimiento y se observa en buenas condiciones a temperatura correcta, se pausa para revisar informe y adicionar componentes instalados 21/08/2025 se observa en buenas condiciones a -25 C° de temperatura, se cierra orden Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-08-14 07:33 |  | 2025-08-14 07:40 | 2025-08-21 14:13 | 10473 | 9953 | 520 | 259198 | Alta | 2025-08-14 07:07 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: falla en compresor actividad realizada: se encuentra en caja de control un contactor con una de sus salidas malas, se reemplaza por uno nuevo, también un fusible de dos amperios quemado, igualmente se reemplaza, aun así el compresor no enciende, se revisan voltajes de componentes, se observa que el presostato no envía la señal de activación de la bonina y que el compresor al energizarlo manualmente muestra un consumo de 60 amp lo cual es demasiado alto, se pausa para continuar diagnostico 16/08/2025 se reemplazan tubos de neón de lampara al interior del cuarto frio malos, proveedor externo ya se encuentra realizando reparación de la unidad de enfriamiento. 19/08/2025 se hace seguimiento y se observa en buenas condiciones a temperatura correcta, se pausa para revisar informe y adicionar componentes instalados 21/08/2025 se observa en buenas condiciones a -25 c° de temperatura, se cierra orden estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos: si | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Thursday | 3
116578 | CORRECTIVO | 39451967 | maria carolina orozco gallego | PUERTA DEL CUARTO DE CONGELACION -20°C Cordial saludo Se solicita amablemente revisar la puerta del cuarto de congelacion la cual se esta quedando pegada continuamente, al revisarla se evidencia que el plastico que la recubre para evitar filtracionse se encuentra deteriorado. Gracias |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | LABORATORIO |  | CUARTO FRÍO MIXTO | 3891 | 5327 | 5327 | RISS | MIXTO SEROTECA Y REFRIGERADOR | 120FO294-ME10086447228-NTZ68A1LR1B (SEROTECA) | 2025-06-07 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: bisagra desajustada Actividad realizada: se ajustan tornillos de bisagra, se ajusta empaque de puerta, se realizan pruebas de apertura y cierre de puerta, queda en buenas condiciones de funcionamiento Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-06-05 07:35 |  | 2025-06-05 07:39 | 2025-06-05 08:05 | 26 | 0 | 26 | 254663 | Media | 2025-06-04 16:36 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: bisagra desajustada actividad realizada: se ajustan tornillos de bisagra, se ajusta empaque de puerta, se realizan pruebas de apertura y cierre de puerta, queda en buenas condiciones de funcionamiento estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Thursday | 3
114414 | CORRECTIVO | 1036949593 | KATHERINE VALENCIA OSPINA | Bascula mala Cordial Saludo Solicito amablemente apoyo con mantenimiento correctivo de bascula EB1813 del consultorio 7 del primer piso en reserva plaza, Quedo atenta Mil gracias |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | ATENCIÓN PRIMER NIVEL |  | BÁSCULA DIGITAL | 3909 | EB1813 | EB1813 | DETECTO | SLIMTALK | 8200000171210390 | 2025-04-12 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:bases de báscula despegadas Actividad realizada: se pegan nuevamente las bases.se realisan pruebas exitosas Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos:no | 2025-04-09 07:36 |  | 2025-04-09 09:16 | 2025-04-09 10:36 | 80 | 0 | 80 | 250799 | Media | 2025-04-08 14:04 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:bases de báscula despegadas actividad realizada: se pegan nuevamente las bases.se realisan pruebas exitosas estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos:no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Wednesday | 2
109184 | CORRECTIVO | 1041325474 | DIANA CRISTINA MORALES GALLO | pulsioximetros no funcionan adecuadamente buenas tardes favor revisar pulsioximnetros de los dos monitores de signos vitales de prepagada, que no toman la saturacion y en ocasiones sin estar monitorizando a un paciente, arrojan datos en la pantalla gracias |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3712 | 5148 |  | EDAN | IM70 | 360080-M21119570013 | 2025-02-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:perdida de continuidad en cable Actividad realizada:se intenta reparar sin éxito porque queda muy corto se reemplaza por pinza nueva Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-02-03 17:50 |  | 2025-02-03 18:07 | 2025-02-03 18:57 | 50 | 0 | 50 | 246073 | Media | 2025-02-03 16:30 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:perdida de continuidad en cable actividad realizada:se intenta reparar sin éxito porque queda muy corto se reemplaza por pinza nueva estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Monday | 0
119277 | CORRECTIVO | 1121928168 | JUAN CARLOS GARCIA ARIAS | velcro de tensiómetro esta deteriorado. velcro de tensiómetro esta deteriorado. |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3756 | 5198 |  | EDAN | IM70 | 360080-M21119570003 | 2025-09-06 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: brazalete deteriorado Actividad realizada: se reemplaza brazalete por uno nuevo Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: SI | 2025-09-01 07:35 |  | 2025-09-01 11:17 | 2025-09-01 11:48 | 31 | 0 | 31 | 260203 | Media | 2025-08-31 15:30 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: brazalete deteriorado actividad realizada: se reemplaza brazalete por uno nuevo estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos: si | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Monday | 0
108908 | CORRECTIVO | 1007565860 | MARIA VALENTINA SALAZAR CUARTAS | PULSOSIMETRO DE MONITOR MALO Buenas tardes tan amables me pueden ayudar con el arreglo del pulsimetro de ginecologia que no toma saturación muchas gracias |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3756 | 5198 |  | EDAN | IM70 | 360080-M21119570003 | 2025-02-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:cables suletos en conector Actividad realizada:se soldan de nuevo cables a conector, se realizan pruebas exitosas Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-01-29 16:02 |  | 2025-01-29 16:02 | 2025-01-29 17:03 | 61 | 0 | 61 | 245719 | Media | 2025-01-29 15:30 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:cables suletos en conector actividad realizada:se soldan de nuevo cables a conector, se realizan pruebas exitosas estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Wednesday | 2
115523 | CORRECTIVO | 1038406861 | DEISY JOHANA GIRALDO GOMEZ | Bascula mala Bascula mala |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | TRASPLANTES |  | BÁSCULA DIGITAL | 3673 | EB1674 | EB1674 | DETECTO | SLIMPRO | SO00000190916705 | 2025-05-10 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:muestra error en display Actividad realizada: se retiran baterías y se revisa pulsador de selección de Kg o Lb porque estaba pegado, se logra dejar en funcionamiento después de reiteradas pruebas Estado final: en buenas condiciones Repuestos:no | 2025-05-07 18:16 |  | 2025-05-07 18:21 | 2025-05-07 19:22 | 60 | 0 | 60 | 252813 | Media | 2025-05-07 18:01 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:muestra error en display actividad realizada: se retiran baterías y se revisa pulsador de selección de kg o lb porque estaba pegado, se logra dejar en funcionamiento después de reiteradas pruebas estado final: en buenas condiciones repuestos:no | MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Wednesday | 2
116655 | CORRECTIVO | 43689243 | DIANA PATRICIA BEDOYA ESCOBAR | Soporte de transductor suelto Buena Tarde Soporte de transductor se cae con mucha facilidad esto facilita el daño en uno de los transductores. Gracias |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | CIRUGÍA | CUARTO DE EQUIPOS | ECÓGRAFO | 3653 | 5146 |  | SIEMENS | ACUSON P-500 | 394290 | 2025-06-14 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: soporte reventado Actividad realizada: se pega soporte,se verifica correcta fijacion Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos:no | 2025-06-07 07:42 |  | 2025-06-07 08:16 | 2025-06-07 09:08 | 52 | 0 | 52 | 254849 | Media | 2025-06-06 13:36 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: soporte reventado actividad realizada: se pega soporte,se verifica correcta fijacion estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos:no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Saturday | 5
116842 | CORRECTIVO | 1041233487 | YARLEDY ATEHORTUA AGUDELO | monitor sala de reanimacion·2 buenos días nos pueden ayudar por favor con el calidoscopio del monitor de sala de reanimcion·2 que presenta interferencia y lectura intermitente paciente inestable con soporte de vasopresor, nos pueden colaborar de manera prioritaria con este equipo gracias |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3658 | 5129 |  | EDAN | IM70 + CO2 | 360080-M20C19970012 | 2025-06-14 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:latiguillos malos Actividad realizada:se realiza prueba con simulador y se evidencia falla en latiguillos, se reemplaza por un juego nuevo Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: si 36070071 | 2025-06-11 13:39 |  | 2025-06-11 14:06 | 2025-06-11 14:36 | 30 | 0 | 30 | 255194 | Media | 2025-06-11 12:56 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:latiguillos malos actividad realizada:se realiza prueba con simulador y se evidencia falla en latiguillos, se reemplaza por un juego nuevo estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos: si 36070071 | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Wednesday | 2
109096 | CORRECTIVO | 1020439445 | DEICY VERONICA VALBUENA SEPULVEDA | FALLA AUTOCLAVE VAPOR N 2 EL GETINGE # 2 PRESENTA ALARMA POR FALLA DE VAPOR Y NO DEJA DAR INICIO DE CICLO |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | CIRUGÍA |  | SISTEMA TRATAMIENTO DE AGUA | 3650 | EB1665 | EB1665 | FILTRAMED | OSMOSIS INVERSA | AUTOCLAVE PL:5076 | 2025-02-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:falla en cheque de osmosis Actividad realizada:se revisan componentes del sistema, se encuentra hidroflow vacío, se llama proveedor y con la ayuda de éste se encuentra que cheque del sistema se dañó, se deja directo para habilitar equipo, se desbloquea autoclave 4/02/2025 se instala nuevo cheque, se llena hidroflow, se verifica correcto funcionamiento Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos:si cheque no tiene código para relacionarlo | 2025-02-01 16:17 |  | 2025-02-01 16:20 | 2025-02-04 17:01 | 4362 | 4178 | 184 | 245961 | Media | 2025-02-01 16:12 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:falla en cheque de osmosis actividad realizada:se revisan componentes del sistema, se encuentra hidroflow vacío, se llama proveedor y con la ayuda de éste se encuentra que cheque del sistema se dañó, se deja directo para habilitar equipo, se desbloquea autoclave 4/02/2025 se instala nuevo cheque, se llena hidroflow, se verifica correcto funcionamiento estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos:si cheque no tiene código para relacionarlo | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Saturday | 5
116585 | CORRECTIVO | 1020425789 | paola andrea velasquez quintero | INTENSIFICADOR DE IMAGNES #2 INTENSIFICADO DE IMAGNES #2 APARECE ERROR AL PRENDER |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | CIRUGÍA |  | INTENSIFICADOR DE IMÁGENES | 3476 | 5028 |  | SIEMENS | CIOS SELECT | 13092 | 2025-06-07 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:boton de emergencia presionado Actividad realizada:se desbloquea boton de emergencia, se realizan pruebas exitosas Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos:no | 2025-06-05 08:30 |  | 2025-06-05 09:35 | 2025-06-05 10:42 | 67 | 0 | 67 | 254681 | Media | 2025-06-05 08:09 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:boton de emergencia presionado actividad realizada:se desbloquea boton de emergencia, se realizan pruebas exitosas estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos:no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Thursday | 3
116663 | CORRECTIVO | 1000760933 | emmanuel cardona quintero | Pulsoxímetro dañado Buen día Se reporta Pulsoxímetro dañado debido a que se evidencia que está totalmente desprendido de su conector a monitor, favor revisar y si esposible, reparar. Muchas Gracias. |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2989 | 4743 |  | EDAN | IM50 | 360069-M19B13090049 | 2025-06-14 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:conector desprendido Actividad realizada: se soldan de nuevo cables a conector. se realiza prueba exitosa Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos:no | 2025-06-09 07:47 |  | 2025-06-09 07:49 | 2025-06-09 08:39 | 51 | 0 | 51 | 254907 | Media | 2025-06-08 03:41 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:conector desprendido actividad realizada: se soldan de nuevo cables a conector. se realiza prueba exitosa estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos:no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Monday | 0
118151 | CORRECTIVO | 52980539 | LADY KATHERINE JIMENEZ RIAÑO | maquina mal funcionamiento maquina mal funcionamiento, cable en mal estado. |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | UCIA | CUARTO DE EQUIPOS 4 PISO | SISTEMA BOMBA CENTRIFUGA PARA ECMO | 3271 | 4930 |  | STOCKERT-LIVANOVA | SCPC | 60S30648 | 2025-07-26 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: batería descargada totalmente Actividad realizada: se intenta encender equipo pro la batería se encuentra totalmente descargada, al conectar al fluido eléctrico enciende con mensaje de necesaria comprobación de batería, se pausa para revisión por proveedor al día siguiente 23/07/2025 ingeniero de livanova revisa equipo realizando test de batería y consumo encontrándolo en buen estado, el equipo no encendia porque estaba totalmente descargado, se encuentra en buenas condiciones de funcionamiento Estado final: en buenas condiciones Repuestos: no | 2025-07-21 15:08 |  | 2025-07-21 15:52 | 2025-07-23 07:55 | 2403 | 2332 | 71 | 257703 | Media | 2025-07-21 15:02 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: batería descargada totalmente actividad realizada: se intenta encender equipo pro la batería se encuentra totalmente descargada, al conectar al fluido eléctrico enciende con mensaje de necesaria comprobación de batería, se pausa para revisión por proveedor al día siguiente 23/07/2025 ingeniero de livanova revisa equipo realizando test de batería y consumo encontrándolo en buen estado, el equipo no encendia porque estaba totalmente descargado, se encuentra en buenas condiciones de funcionamiento estado final: en buenas condiciones repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Monday | 0
113619 | CORRECTIVO | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS | Impresora 3D no funciona correctamente |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | BIOMÉDICA |  | IMPRESORA 3D | 3319 | 4971 |  | 3D MAKE-R | PEGASUS STANDARD | PL:4971 | 2025-03-15 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:se encuentra daño en sensor de temperatura y elemento calefactor de hotend Actividad realizada:se reemplaza kit extrusor completo, se reemplaza también cable que va del sensor de proximidad al circuito eléctrico por perdida de continuidad, se encuentra malo el sensor de proximidad , se desmonta para compra, se intenta en múltiples ocasiones nivelar cama caliente pero se recuesta al hotend sin control, se pausa para compra de elemento 19/03/2025s se instala nuevo sensor de proximidad, se configuran parámetros, se inician impresiones en reiteradas ocasiones pero no fue posible terminarlas por problemas en el eje z 25/03/2025 se logra iniciar impresión de soporte para el sensor de proximidad, se pausa para instalarlo 26/03/2025 se instala soporte para sensor de proximidad, se realizan ajustes de cama caliente, se calibran puntos de la mallase inicia impresión 27/03/2025 se realizan diversas impresiones, todas OK Estado final: en condiciones de funcionamiento Repuestos:si 36071995 impresión 3d | 2025-03-13 12:39 | 2025-03-13 12:39 | 2025-03-13 13:02 | 2025-03-27 08:13 | 19871 | 19172 | 699 |  |  |  | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:se encuentra daño en sensor de temperatura y elemento calefactor de hotend actividad realizada:se reemplaza kit extrusor completo, se reemplaza también cable que va del sensor de proximidad al circuito eléctrico por perdida de continuidad, se encuentra malo el sensor de proximidad , se desmonta para compra, se intenta en múltiples ocasiones nivelar cama caliente pero se recuesta al hotend sin control, se pausa para compra de elemento 19/03/2025s se instala nuevo sensor de proximidad, se configuran parámetros, se inician impresiones en reiteradas ocasiones pero no fue posible terminarlas por problemas en el eje z 25/03/2025 se logra iniciar impresión de soporte para el sensor de proximidad, se pausa para instalarlo 26/03/2025 se instala soporte para sensor de proximidad, se realizan ajustes de cama caliente, se calibran puntos de la mallase inicia impresión 27/03/2025 se realizan diversas impresiones, todas ok estado final: en condiciones de funcionamiento repuestos:si 36071995 impresión 3d | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Thursday | 3
116664 | CORRECTIVO | 1053833876 | paola alejandra tabarez bedoya | intensificador 2 malo intensificador 2 malo |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | CIRUGÍA |  | INTENSIFICADOR DE IMÁGENES | 3475 | 5028 |  | SIEMENS | CIOS SELECT | 13092 | 2025-06-14 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:cubierta de tubo de rx sostenida con cinta por falta de tornillos Actividad realizada:se retira cinta, se lava cubierta por residuos de sangre, se instalan tornillos faltantes,se realizan pruebas exitosas Estado final: en buenas condiciones de fnuncionamiento Repuestos:no | 2025-06-09 08:29 |  | 2025-06-09 08:56 | 2025-06-09 10:31 | 96 | 0 | 96 | 254902 | Media | 2025-06-07 18:02 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:cubierta de tubo de rx sostenida con cinta por falta de tornillos actividad realizada:se retira cinta, se lava cubierta por residuos de sangre, se instalan tornillos faltantes,se realizan pruebas exitosas estado final: en buenas condiciones de fnuncionamiento repuestos:no | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Monday | 0
113834 | CORRECTIVO | 1128423883 | JORGE ANDRES CORREA DIAZ | cabezote fracturado del percutor |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | FISIOTERAPIA |  | VIBROPERCUTOR | 3324 | EB1532 | EB1532 | WAHL | 4295A | PL:EB1532 | 2025-03-22 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:acople de calefacción reventado Actividad realizada:se realiza reconstrucción de pieza con sintesolda, se deja secando para terminar reparación 21/03/2025 al intentar pulir la reconstruccion hecha se desprende de la pieza, se opta por realizarlo con una pega diferente, se deja en secado 22/03/2025 se retira exceso de pegante y se cubren imperfecciones para mejorar estética, se pausa para secado 25/03/2025 se pule y pinta pieza, se necesita el equipo para medir y terminar trabajo, se pausa para traerlo de la reserva 28/03/2025 al medir la pieza en el equipo se revienta la parte reparada, por este método no va a ser posible solucionar, se intentará diseñar en 3d 1/04/2025 se realiza diseño para 3d., pendiente impresión para prueba 3/04/2025 se imprime y pule pieza, se necesita equipo para realizar pruebas de ajuste 11/04/2025 se intenta instalar pieza impresa sin éxito, se toman medidas para modificar diseño 16/04/2025 se modifica diseño, se pausa para impresión 21/04/2025 se retira material de soporte,se instala elemnto calefactor,se realizan pruebas exitosas Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: impresión 3d | 2025-03-20 16:42 |  | 2025-03-20 16:51 | 2025-04-21 13:26 | 44436 | 44162 | 274 | 249574 | Media | 2025-03-20 13:06 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:acople de calefacción reventado actividad realizada:se realiza reconstrucción de pieza con sintesolda, se deja secando para terminar reparación 21/03/2025 al intentar pulir la reconstruccion hecha se desprende de la pieza, se opta por realizarlo con una pega diferente, se deja en secado 22/03/2025 se retira exceso de pegante y se cubren imperfecciones para mejorar estética, se pausa para secado 25/03/2025 se pule y pinta pieza, se necesita el equipo para medir y terminar trabajo, se pausa para traerlo de la reserva 28/03/2025 al medir la pieza en el equipo se revienta la parte reparada, por este método no va a ser posible solucionar, se intentará diseñar en 3d 1/04/2025 se realiza diseño para 3d., pendiente impresión para prueba 3/04/2025 se imprime y pule pieza, se necesita equipo para realizar pruebas de ajuste 11/04/2025 se intenta instalar pieza impresa sin éxito, se toman medidas para modificar diseño 16/04/2025 se modifica diseño, se pausa para impresión 21/04/2025 se retira material de soporte,se instala elemnto calefactor,se realizan pruebas exitosas estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos: impresión 3d | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Thursday | 3
119192 | CORRECTIVO | 1036951705 | manuela martinez gomez | Cable de pulsoximetro Al parecer el cable del pulsioxímetro tiene un error de conexión, por lo cual las medidas arrojadas no son las confiables |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | H6-T2 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3226 | 4921 |  | EDAN | IM70 | 360080-M20606700004 | 2025-08-30 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: cable suelto en conector Actividad realizada: se soldan de nuevo cables a conector, se realiza prueba exitosa Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-08-28 08:15 |  | 2025-08-28 10:30 | 2025-08-28 11:19 | 50 | 0 | 50 | 259981 | Media | 2025-08-28 08:10 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cable suelto en conector actividad realizada: se soldan de nuevo cables a conector, se realiza prueba exitosa estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Thursday | 3
116724 | CORRECTIVO | 1006739793 | ANA SOFIA BARROS CHURTA | saturador no funciona el saturador del monitor no censa |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | H6-T2 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3226 | 4921 |  | EDAN | IM70 | 360080-M20606700004 | 2025-06-14 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:oerdida de continuidad en cable Actividad realizada:se intenta reparar sin éxito por perdida de continuidad en cable de sensor, se reemplaza por pinza nueva Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos:si 50702191 | 2025-06-10 07:35 |  | 2025-06-10 07:38 | 2025-06-10 08:21 | 44 | 0 | 44 | 255019 | Media | 2025-06-09 23:46 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:oerdida de continuidad en cable actividad realizada:se intenta reparar sin éxito por perdida de continuidad en cable de sensor, se reemplaza por pinza nueva estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos:si 50702191 | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Tuesday | 1
109180 | CORRECTIVO | 1001477500 | MARIA ALEJANDRA GOMEZ GIRALDO | pinza mala de saturado se encuentra pinza en mal estado |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | H6-T2 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3226 | 4921 |  | EDAN | IM70 | 360080-M20606700004 | 2025-02-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:cable sueltgo en conector Actividad realizada:se solda de nuevo cable a conector, se realiza prueba exitosa Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos:no | 2025-02-03 15:35 |  | 2025-02-03 16:49 | 2025-02-03 17:24 | 35 | 0 | 35 | 246030 | Media | 2025-02-03 10:43 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:cable sueltgo en conector actividad realizada:se solda de nuevo cable a conector, se realiza prueba exitosa estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos:no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Monday | 0
113120 | CORRECTIVO | 1026140695 | juan camilo angel munera | selladora de pedal (CAM) mala |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | SELLADORA HORIZONTAL DE PEDAL | 3289 | M533 | M533 | CITALSA | PFS-F450 | 21801010 | 2025-03-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Selladora con soporte lateral derretido Actividad realizada: Se retira soporte, y se debe imprimir la pieza en 3D, 26/03/2025 se instalan las dos piezas impresas en 3d, se realizan pruebas exitosas Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: impresión 3d | 2025-03-03 07:36 |  | 2025-03-03 08:30 | 2025-03-26 17:24 | 33654 | 33155 | 499 | 248157 | Media | 2025-03-03 07:10 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: selladora con soporte lateral derretido actividad realizada: se retira soporte, y se debe imprimir la pieza en 3d, 26/03/2025 se instalan las dos piezas impresas en 3d, se realizan pruebas exitosas estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos: impresión 3d | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Monday | 0
109126 | CORRECTIVO | 1036403702 | deisy giraldo castro | CABLE DE TOCO PELADO EQUIPO CON CABLE DESGASTADO |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | URGENCIAS |  | MONITOR FETAL | 4085 | 5619 |  | EDAN | F3 | 560034-M22201660006 | 2025-02-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:cables expuestos por perdida de recubrimiento Actividad realizada:se corta y solda de nuevo cable a tarjeta de toco, se realiza pruebas exitosa Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos:no | 2025-02-03 10:40 |  | 2025-02-03 13:21 | 2025-02-03 16:18 | 177 | 103 | 74 | 246027 | Media | 2025-02-03 10:28 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:cables expuestos por perdida de recubrimiento actividad realizada:se corta y solda de nuevo cable a tarjeta de toco, se realiza pruebas exitosa estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos:no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Monday | 0
107960 | CORRECTIVO | 1036955592 | natalia osorio quintero | NEVERA 4 SGPT Revisar nevera #4 del servicio de gestión pre transfusión, banco de sangre, sótano 1; la cual tiene accesorios malos gracias. |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | BANCO DE SANGRE |  | TERMÓMETRO | 3948 | EB1835 | EB1835 | ESTRA | NEVERA 5LT | 04-1422-7298 | 2025-01-18 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:carcasa fisurada Actividad realizada:se cubre con pegante y veracryl, se lija y pinta de nuevo Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos:no | 2025-01-13 07:37 |  | 2025-01-13 08:16 | 2025-01-13 09:08 | 51 | 0 | 51 | 244394 | Media | 2025-01-13 00:19 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:carcasa fisurada actividad realizada:se cubre con pegante y veracryl, se lija y pinta de nuevo estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos:no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Monday | 0
113805 | CORRECTIVO | 1036396397 | DAVID ANDRES ZULUAGA ALZATE | se apaga ventilador que se apaga y no pasa el flujo |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | URGENCIAS |  | VENTILADOR ADULTO | 3198 | 4880 |  | TAEMA | MONNAL T75 | MT75-08788 | 2025-03-22 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:el equipo solicita prueba de batería Actividad realizada:se inicia prueba de batería, a la espera de resultado 21/03/2025 se termina prueba de batería la cual da como resultado 100%, se inicia ventilación con el equipo desconectado por dos horas sin novedad alguna Estado final: el equipo se encuentra en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos:no | 2025-03-20 12:10 |  | 2025-03-20 12:10 | 2025-03-21 13:29 | 1519 | 1465 | 54 | 249563 | Media | 2025-03-20 12:01 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:el equipo solicita prueba de batería actividad realizada:se inicia prueba de batería, a la espera de resultado 21/03/2025 se termina prueba de batería la cual da como resultado 100%, se inicia ventilación con el equipo desconectado por dos horas sin novedad alguna estado final: el equipo se encuentra en buenas condiciones de funcionamiento repuestos:no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Thursday | 3
115366 | CORRECTIVO | 1007291662 | alejandra montoya vergara | SATURADOR MALO SATURADOR MALO A PESAR DE QUE SE PONEN PILAS NUEVAS NO TOMA SATURACIÓN NI FRCUENCIA CARDIACA ES CON LUZ Y SONIDO INTERMITENTE SIN TOMAR LOS SIGNOS VITALES. |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | H2-T1 |  | PULSOXÍMETRO | 3185 | EB1466 |  | CHOICEMMED | MD300M | 181900200509 | 2025-05-10 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: mal contacto en puerto de baterías Actividad realizada: se ajusta resorte para contacto con baterías, se realizan pruebas exitosas Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-05-05 14:22 |  | 2025-05-05 16:17 | 2025-05-05 16:51 | 34 | 0 | 34 | 252489 | Media | 2025-05-03 19:51 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: mal contacto en puerto de baterías actividad realizada: se ajusta resorte para contacto con baterías, se realizan pruebas exitosas estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Monday | 0
109117 | CORRECTIVO | 30391469 | dora albeny herrera duque | cable de oximetria Buenos días, se reporta cable de oximetría defectuoso muchas gracias |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3197 | 4886 |  | EDAN | IM70 | 360080-M20506870013 | 2025-02-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:cables expuestos por perdida de recubrimiento Actividad realizada:se cubre con cinta auto fundente, se realiza prueba exitosa Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos:no | 2025-02-03 09:52 |  | 2025-02-03 13:00 | 2025-02-03 13:16 | 16 | 0 | 16 | 245979 | Media | 2025-02-03 01:37 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:cables expuestos por perdida de recubrimiento actividad realizada:se cubre con cinta auto fundente, se realiza prueba exitosa estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos:no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Monday | 0
114600 | CORRECTIVO | 1036640927 | LAURA VICTORIA VASCO CORREA | Daño del saturacion de oxigeno Buenos días, por favor me pueden colaborar revisando el saturador de oxigeno del equipo de signos vitales del consultorio 225 de la unidad de investigación, esta presentado fallas. Las llaves del consultorio se encuentran en la unidad de investigación. Muchas gracias |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | UNIDAD DE INVESTIGACION |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3009 | 4791 |  | EDAN | IM50 | 360069-M19C14950002 | 2025-04-19 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:perdida de continuidad en cable Actividad realizada:se retiran pinza y conector, se toma uno de los cables internos que tenga continuidad y se reemplaza el malo, se sueldan de nuevo sensores y conector, se realizan pruebas satisfactorias Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos:no | 2025-04-15 08:23 |  | 2025-04-15 08:43 | 2025-04-15 11:14 | 151 | 33 | 118 | 251324 | Media | 2025-04-15 08:21 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:perdida de continuidad en cable actividad realizada:se retiran pinza y conector, se toma uno de los cables internos que tenga continuidad y se reemplaza el malo, se sueldan de nuevo sensores y conector, se realizan pruebas satisfactorias estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos:no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Tuesday | 1
115610 | CORRECTIVO | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS | Llevaba los equipos en el bolso, y tuve una caída en mi vehículo, y el bolso se me alcanzó a caer, cuando utilicé el fonendoscopio ví que en la "Y" del tubo (muelle), estaba partida. |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | SOMER HOGAR |  | FONENDOSCOPIO | 3125 | EB1420 | EB1420 | PRESTIGE | ADULTO DE LUJO | EB1420 | 2025-05-17 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:pieza metalica en "Y" reventada Actividad realizada: se verifica equipo y se encuentra pieza metálica reventada, no se encuentra repuesto por lo que se da de baja Estado final: baja Repuestos:no | 2025-05-13 07:38 | 2025-05-13 07:38 | 2025-05-13 07:41 | 2025-05-13 08:51 | 69 | 30 | 39 |  |  |  | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:pieza metalica en "y" reventada actividad realizada: se verifica equipo y se encuentra pieza metálica reventada, no se encuentra repuesto por lo que se da de baja estado final: baja repuestos:no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Tuesday | 1
115353 | CORRECTIVO | 1007291662 | alejandra montoya vergara | SATURADOR DE MONITOR DE SIGNOS VITALES MALO SATURADOR DE MONITOR DE SIGNOS VITALES MALO, ES CON LUZ ROJA INTERMITENTE Y NO SATURA |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | H2-T1 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3161 | 4867 |  | EDAN | IM70 | 360080-M20506870002 | 2025-05-10 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:cable suelto en conector Actividad realizada: se suelda de nuevo cable a conector, se realiza prueba exitosa Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos:no | 2025-05-05 10:34 |  | 2025-05-05 13:16 | 2025-05-05 13:57 | 41 | 0 | 41 | 252488 | Media | 2025-05-03 19:49 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:cable suelto en conector actividad realizada: se suelda de nuevo cable a conector, se realiza prueba exitosa estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos:no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Monday | 0
115573 | CORRECTIVO | 1041230483 | LEYDI MARYEDI SALAZAR CASTRO | MONITORIA CENTRAL ESPECIALES NEONATALES Buenos días, Solicito amablemente revisión de monitoría central, no salen constantes vitales. gracias |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | UCIN |  | CENTRAL DE MONITOREO | 2984 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-05-17 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | se verifican conexiones de pc y tv, se reinicia equipo, se ajustan parámetros de pantalla inicia, se pausa para comprobar las ip de todo el servicio 12/05/2025 se intenta configurar central pero la cpu se reinicia constantemente, se desmonta para llevar a sistemas 13/05/2025 se configura la totalidad de monitores de ucin | 2025-05-10 12:16 |  | 2025-05-10 12:16 | 2025-05-13 17:40 | 4644 | 4198 | 446 | 252948 | Media | 2025-05-10 10:26 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | se verifican conexiones de pc y tv, se reinicia equipo, se ajustan parámetros de pantalla inicia, se pausa para comprobar las ip de todo el servicio 12/05/2025 se intenta configurar central pero la cpu se reinicia constantemente, se desmonta para llevar a sistemas 13/05/2025 se configura la totalidad de monitores de ucin | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Saturday | 5
113866 | CORRECTIVO | 1036952189 | DANILO OSORIO MARIN | cambiar pinza saturador hab 316 Buenos días, Cordial saludo, solicito amablemente de su ayuda para cambiar la pinza de saturador del monitor de la habitación 316, ya que se encuentra despegada. Agradezco su pronta atención, Feliz día. |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | TRASPLANTES |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3193 | 4882 |  | EDAN | IM70 | 360080-M20506870005 | 2025-03-29 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: perdida de recubrimiento Actividad realizada: se corta y solda nuevamente cable con sensores por perdida de recubrimiento, se realiza prueba exitosa Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos:no | 2025-03-22 10:54 |  | 2025-03-22 10:55 | 2025-03-22 12:13 | 78 | 0 | 78 | 249709 | Media | 2025-03-22 10:42 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: perdida de recubrimiento actividad realizada: se corta y solda nuevamente cable con sensores por perdida de recubrimiento, se realiza prueba exitosa estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos:no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Saturday | 5
119137 | CORRECTIVO | 39447628 | luz beatriz saenz buitrago | CABLE DE SATURACION MALO Coordial saludo, por favor cambiar interface de saturacion esta el cable muy pelado. El monitor esta en el cubiculo 8. de cuidados intensivos muchas gracias . |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | UCIN | P7 CUB 8 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3197 | 4886 |  | EDAN | IM70 | 360080-M20506870013 | 2025-08-30 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: cables expuestos Actividad realizada: tiene mucha parte del cable expuesto, se reemplaza por interface nueva Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: si 36070119 | 2025-08-26 17:08 |  | 2025-08-27 08:19 | 2025-08-27 09:31 | 73 | 45 | 28 | 259855 | Media | 2025-08-26 16:12 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cables expuestos actividad realizada: tiene mucha parte del cable expuesto, se reemplaza por interface nueva estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos: si 36070119 | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Tuesday | 1
119019 | CORRECTIVO | 1018376728 | TATIANA GARCIA ZAPATA | ekg ekg malo |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3223 | 4918 |  | EDAN | IM70 | 360080-M20606700018 | 2025-08-23 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: latiguillos malos Actividad realizada: se reemplazan 3 latiguillos, se realiza prueba exitosa Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-08-22 15:17 |  | 2025-08-22 15:32 | 2025-08-22 16:25 | 53 | 0 | 53 | 259664 | Media | 2025-08-22 15:17 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: latiguillos malos actividad realizada: se reemplazan 3 latiguillos, se realiza prueba exitosa estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Friday | 4
118075 | CORRECTIVO | 1038415689 | monica marcela ramirez ocampo | Micropipeta defectuosa Micropipeta con mal funcionamiento |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | BIOMÉDICA |  | PIPETA 100-1000ΜL | 3167 | EB1455 |  | BOECO GERMANY | AS SERIES | OF29957 | 2025-07-19 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: resorte expulsador de puntas se salió de su posición Actividad realizada: se instala de nuevo resorte, se realizan múltiples pruebas exitosas Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-07-17 16:04 |  | 2025-07-17 16:04 | 2025-07-17 16:57 | 52 | 0 | 52 | 257491 | Media | 2025-07-17 12:34 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: resorte expulsador de puntas se salió de su posición actividad realizada: se instala de nuevo resorte, se realizan múltiples pruebas exitosas estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Thursday | 3
109087 | CORRECTIVO | 1121928168 | JUAN CARLOS GARCIA ARIAS | Pinza de oximetro dañada. Pinza de oximetro dañada de consultorio de triage 3, la cual por momentos no censa. |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3162 | 4868 |  | EDAN | IM70 | 360080-M20421840008 | 2025-02-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:perdida de recubrimiento en cable Actividad realizada:se observan cables expuestos, cubriéndolo no queda presentable por lo que se decide reemplazar pinza por una nueva Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos:si 50702191 | 2025-02-01 11:45 |  | 2025-02-01 11:46 | 2025-02-01 12:19 | 33 | 0 | 33 | 245937 | Media | 2025-02-01 11:10 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:perdida de recubrimiento en cable actividad realizada:se observan cables expuestos, cubriéndolo no queda presentable por lo que se decide reemplazar pinza por una nueva estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos:si 50702191 | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Saturday | 5
118135 | CORRECTIVO | 70731761 | JAIDER OSPINA NARANJO | correcion de error en Quemador Buenos dias, soliciro el favor de revisar el equipo quemador de cds de Imagenologia que se encuentra en el centro documental, lo anterior debido a que en muchas ocasiones no quema los cds, presenta error y en el momento tampoco esta marcando los cds. Gracias! |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | ARCHIVO |  | ROBOT QUEMADOR | 1246 | 3921 |  | EPSON | PP100 | T29F015351 | 2025-07-26 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: falla interna Actividad realizada: se siguen indicaciones de ingeniero Sergio limpiando y lubricando algunas partes del equipo y realizando múltiples pruebas pero no se pudo solucionar, se espera nuevamente indicaciones para continuar porque ya no respondía los mensajes 22/07/2025 se desmontan cubiertas de equipo para realizar limpieza de encoder y otros elementos necesarios. se realizan pruebas exitosas Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-07-21 10:28 |  | 2025-07-21 11:46 | 2025-07-22 13:50 | 1564 | 1224 | 340 | 257651 | Media | 2025-07-21 10:28 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: falla interna actividad realizada: se siguen indicaciones de ingeniero sergio limpiando y lubricando algunas partes del equipo y realizando múltiples pruebas pero no se pudo solucionar, se espera nuevamente indicaciones para continuar porque ya no respondía los mensajes 22/07/2025 se desmontan cubiertas de equipo para realizar limpieza de encoder y otros elementos necesarios. se realizan pruebas exitosas estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Monday | 0
116580 | CORRECTIVO | 1035918796 | daniel felipe naranjo bedoya | selladora mala |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | SELLADORA | 1254 |  | EB0864 | CITALSA | KS-200 | KA17481-01 C741710 183 | 2025-06-07 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: teflón deteriorado Actividad realizada: se reemplaza teflón, se realizan pruebas exitosas Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-06-05 07:37 |  | 2025-06-05 07:56 | 2025-06-05 08:19 | 24 | 0 | 24 | 254673 | Media | 2025-06-05 07:08 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: teflón deteriorado actividad realizada: se reemplaza teflón, se realizan pruebas exitosas estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Thursday | 3
116569 | CORRECTIVO | 52537585 | jipsi milena gutierrez lobo | mal funcionamiento del TENS mal funcionamiento del TENS |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | FISIOTERAPIA |  | TENS | 1282 |  | EB0461 | GRAFCO | GF-3T | WLP205MS6772 | 2025-06-07 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:perilla reventada Actividad realizada:se encuentra la perilla de seleccion de Hz reventada, se desmonta y saca pin reventado, se pega eje a perilla y realizan prueba exitosas Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: NO | 2025-06-04 15:42 |  | 2025-06-04 15:43 | 2025-06-04 15:45 | 2 | 0 | 2 | 254627 | Media | 2025-06-04 13:47 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:perilla reventada actividad realizada:se encuentra la perilla de seleccion de hz reventada, se desmonta y saca pin reventado, se pega eje a perilla y realizan prueba exitosas estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Wednesday | 2
115192 | CORRECTIVO | 1038412608 | YESICA PAOLA VILLEGAS SERNA | camilla mala camilla en muy malas condiciones, no apta para estar en el servicio, se caen las patas, se bajan solas, no se sostienen solas menos con paciente encima |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | CIRUGÍA |  | MESA DE CIRUGÍA | 918 | 1344 |  | TRUMPF | MERKUR 2.1S | 4544057 | 2025-05-03 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:soporte de piecero no ajusta por falta de bujes Actividad realizada:se fabrican dos bujes metálicos a medida para los soportes, se realizan pruebas exitosas Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-05-02 16:12 |  | 2025-05-02 19:03 | 2025-05-06 13:52 | 5449 | 5325 | 124 | 252410 | Media | 2025-05-02 07:31 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:soporte de piecero no ajusta por falta de bujes actividad realizada:se fabrican dos bujes metálicos a medida para los soportes, se realizan pruebas exitosas estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Friday | 4
108073 | CORRECTIVO | 1000760933 | emmanuel cardona quintero | microscopio marca zeiss Buenos dias. por favor me colaboran revisando mango izquierdo de microscopio, protector esterial no adpata. muchas gracias. |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | CIRUGÍA | CUARTO DE EQUIPOS | MICROSCOPIO | 931 | 3901 |  | CARL ZEISS | OPMI LUMERA T | 6215146726 | 2025-01-18 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:tornillos flojos Actividad realizada:se ajustan tornillos de sujeción flojos, se realizan pruebas exitosas Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos:no | 2025-01-15 08:21 |  | 2025-01-15 09:50 | 2025-01-16 07:40 | 1310 | 1265 | 45 | 244583 | Media | 2025-01-15 08:04 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:tornillos flojos actividad realizada:se ajustan tornillos de sujeción flojos, se realizan pruebas exitosas estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos:no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Wednesday | 2
118044 | CORRECTIVO | 15443719 | JHON JAIRO GARCIA CORREA | cable ekg monitor quirofano 6 se solicita arreglo de cable de sala 6. no marca onda de ekg |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 942 | 3166 |  | DRAGUER | VISTA XL | 6005380974 | 2025-07-19 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: cable trocal malo Actividad realizada: se evidencia falla en cable trocal, al moverse genera demasiada interferencia, se reemplaza por uno nuevo Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: si 36071955 | 2025-07-17 09:32 |  | 2025-07-17 09:41 | 2025-07-17 10:42 | 61 | 0 | 61 | 257464 | Media | 2025-07-17 08:34 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cable trocal malo actividad realizada: se evidencia falla en cable trocal, al moverse genera demasiada interferencia, se reemplaza por uno nuevo estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos: si 36071955 | MAL_MANEJO_CABLES, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_MANEJO_CABLES', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Thursday | 3
118130 | CORRECTIVO | 1007813789 | daisy manuela martinez palacio | NO CENSA NO CENSA |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | CIRUGÍA | RECUPERACIÓN VIP | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 943 | 1471 |  | MINDRAY | MEC-1000 | AQ72B13185 | 2025-07-26 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: cables sueltos en conector Actividad realizada: se soldan de nuevo cables a conector, se realizan pruebas exitosas Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-07-21 10:06 |  | 2025-07-21 10:23 | 2025-07-21 11:25 | 62 | 0 | 62 | 257650 | Media | 2025-07-21 09:59 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cables sueltos en conector actividad realizada: se soldan de nuevo cables a conector, se realizan pruebas exitosas estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Monday | 0
116794 | CORRECTIVO | 15443719 | JHON JAIRO GARCIA CORREA | pulsoximetro de monitor a veces no marca se solicita arreglo |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 943 | 1471 |  | MINDRAY | MEC-1000 | AQ72B13185 | 2025-06-14 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: daño en cable Actividad realizada: se intenta reparar pero queda muy corto, se reemplaza por pinza nueva Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos:si 50702191 | 2025-06-10 12:34 |  | 2025-06-10 13:13 | 2025-06-10 14:17 | 65 | 0 | 65 | 255068 | Media | 2025-06-10 12:18 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: daño en cable actividad realizada: se intenta reparar pero queda muy corto, se reemplaza por pinza nueva estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos:si 50702191 | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Tuesday | 1
115438 | CORRECTIVO | 1036398382 | KATHERINE RAMIREZ ATEHORTUA | PULSOXIMETRO MALO EL PULSOXIMETRO DEL MONITOR ESTA MALA NO SENSA BIEN |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 947 | 3013 |  | EDAN | M50 | 333021-K12100130026 | 2025-05-10 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:resortes fuera de posición Actividad realizada:se ajustan resortes nuevamente a su posición.se realiza prueba exitosa Estado final: ok Repuestos: no | 2025-05-05 17:18 |  | 2025-05-05 17:20 | 2025-05-05 18:06 | 46 | 0 | 46 | 252559 | Media | 2025-05-05 11:35 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:resortes fuera de posición actividad realizada:se ajustan resortes nuevamente a su posición.se realiza prueba exitosa estado final: ok repuestos: no | MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Monday | 0
114579 | CORRECTIVO | 1105783872 | NORIDA SALGUERO RODRIGUEZ | monitor de recuperacion vip malo favor revisar monitor de sala de recuperacio vip, en ocasione sno censa el ekg y tampoco le oximetro. gracias |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 947 | 3013 |  | EDAN | M50 | 333021-K12100130026 | 2025-04-19 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:puerto de ecg malo Actividad realizada:se reemplaza puerto ecg por uno en buen estado del taller, se realizan pruebas exitosas Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos:no | 2025-04-14 14:09 |  | 2025-04-14 14:55 | 2025-04-14 16:35 | 100 | 0 | 100 | 251243 | Media | 2025-04-14 11:51 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:puerto de ecg malo actividad realizada:se reemplaza puerto ecg por uno en buen estado del taller, se realizan pruebas exitosas estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos:no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Monday | 0
108758 | CORRECTIVO | 15443719 | JHON JAIRO GARCIA CORREA | pinza de pulsoximetro mala monitor de recuperacion vip |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 953 | 3572 |  | EDAN | M50 | 333123-M15503310008 | 2025-02-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: cables de sensor emisor sueltos en conector Actividad realizada:se soldan de nuevo cables a conector, se realizan pruebas exitosas Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos:no | 2025-01-27 13:50 |  | 2025-01-27 13:50 | 2025-01-27 14:34 | 44 | 0 | 44 | 245435 | Media | 2025-01-27 12:58 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cables de sensor emisor sueltos en conector actividad realizada:se soldan de nuevo cables a conector, se realizan pruebas exitosas estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos:no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Monday | 0
108841 | CORRECTIVO | 1040035377 | JUAN DAVID ECHEVERRI CHICA | pinza de pulsoximetro mala pinza de pulsoximetro mala |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 953 | 3572 |  | EDAN | M50 | 333123-M15503310008 | 2025-02-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:cables desprendidos de conector Actividad realizada:se soldan de nuevo cables, se realiza prueba exitosa Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos:no | 2025-01-28 11:45 |  | 2025-01-28 12:04 | 2025-01-28 12:48 | 43 | 0 | 43 | 245397 | Media | 2025-01-27 08:53 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:cables desprendidos de conector actividad realizada:se soldan de nuevo cables, se realiza prueba exitosa estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos:no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Tuesday | 1
118018 | CORRECTIVO | 1234890498 | glenis giseth perez gonzalez | CAPNOGRAFIA MONITOR SALA 8 NO ESTA FUNCIONANDO LA CAPNOGRAFIA MONITOR SALA 8 |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 952 |  | EB0544 | MINDRAY | T8 | CF-43122178 | 2025-07-19 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:falla en trampa de agua Actividad realizada: se reemplaza trampa de agua, se carga configuración para adulto, se verifica correcto funcionamiento Estado final: en buenas condiciones Repuestos: si 36070956 | 2025-07-16 07:48 |  | 2025-07-16 08:49 | 2025-07-16 09:43 | 54 | 0 | 54 | 257378 | Media | 2025-07-16 07:47 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:falla en trampa de agua actividad realizada: se reemplaza trampa de agua, se carga configuración para adulto, se verifica correcto funcionamiento estado final: en buenas condiciones repuestos: si 36070956 | MAL_USO_CONFIGURACION, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Wednesday | 2
119147 | CORRECTIVO | 17339367 | DIEGO ALONSO ARDILA ARANGO | microdscopio electronico No mueve el cabezal por favor revisar con urgencia |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | CIRUGÍA |  | MICROSCOPIO | 930 | 3140 |  | MOELLER WEDEL | HI R 700 | 436/2519 | 2025-08-30 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: bloqueo en movimientos Actividad realizada: se logra estirar brazos de microscopio y realizar calibración de estativo, se realiza prueba exitosa Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-08-27 08:33 |  | 2025-08-27 08:35 | 2025-08-27 09:20 | 45 | 0 | 45 | 259880 | Media | 2025-08-27 08:32 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: bloqueo en movimientos actividad realizada: se logra estirar brazos de microscopio y realizar calibración de estativo, se realiza prueba exitosa estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Wednesday | 2
108899 | CORRECTIVO | 39192534 | sandra milena valencia moreno | No prende bombilla del microscopio NO prende bombilla del microscopio |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  |  |  | MICROSCOPIO | 931 | 3901 |  | CARL ZEISS | OPMI LUMERA T | 6215146726 | 2025-02-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:ajuste de bombillo Actividad realizada:se saca y ajusta bien cassette de bombillo , se revisa correcto funcionamiento Estado final: en buenas condiciones Repuestos:no | 2025-01-29 13:39 |  | 2025-01-29 13:39 | 2025-01-29 14:23 | 44 | 0 | 44 | 245699 | Media | 2025-01-29 13:35 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:ajuste de bombillo actividad realizada:se saca y ajusta bien cassette de bombillo , se revisa correcto funcionamiento estado final: en buenas condiciones repuestos:no | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Wednesday | 2
115606 | CORRECTIVO | 1036393527 | lisbeth cristina sanchez restrepo | microscopio con tornillo safado. Cordial saludo, tan amable se solicita colaboracion para revisión prioritaria de microscopio de neuro, ubicado en el quirofano #3 el cual tiene una tuerca safada. |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | CIRUGÍA |  | MICROSCOPIO | 930 | 3140 |  | MOELLER WEDEL | HI R 700 | 436/2519 | 2025-05-17 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:tuerca que sostiene brazo floja Actividad realizada: se ajusta tuerca se revisa tornillería en general, se realiza prueba exitosa Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos:no | 2025-05-12 16:01 |  | 2025-05-12 16:01 | 2025-05-12 19:32 | 211 | 142 | 69 | 253038 | Media | 2025-05-12 15:48 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:tuerca que sostiene brazo floja actividad realizada: se ajusta tuerca se revisa tornillería en general, se realiza prueba exitosa estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos:no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Monday | 0
113700 | CORRECTIVO | 1000760933 | emmanuel cardona quintero | Tapa de monitor ingresos vip mala Se encuentra tapa de monitor ingresos vip con placa 1474 mala, monitor queda expuesta sin proteccion. |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 940 | 1474 |  | MINDRAY | MEC-1000 | AQ72B13183 | 2025-03-22 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:tapa de compartimiento de batería suelta Actividad realizada:se pega tapa para evitar que se caiga, se corrige contacto en conector de tarjeta de panel frontal, se realizan pruebas exitosas Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos:no | 2025-03-17 11:12 |  | 2025-03-17 16:22 | 2025-03-17 17:42 | 80 | 0 | 80 | 249245 | Media | 2025-03-17 11:03 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:tapa de compartimiento de batería suelta actividad realizada:se pega tapa para evitar que se caiga, se corrige contacto en conector de tarjeta de panel frontal, se realizan pruebas exitosas estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos:no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Monday | 0
111204 | CORRECTIVO | 17339367 | DIEGO ALONSO ARDILA ARANGO | MICROSCOPIO LEICA Por favor para hacer revisión del los lentes que el oftalmólogo dice que la visión se ve doble y segun el es por que los prismas están desalineados |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | CIRUGÍA | CUARTO DE EQUIPOS | MICROSCOPIO | 929 | 1299 |  | LEICA | MEL53 | 150294005 | 2025-02-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:requiere ajuste Actividad realizada:se espera disponibilidad porque está con paciente,se revisa y evidencia problema reportado por el cirujano,se pausa a la espera de disponibilidad 13/02/2025 se revisan movimientos de cabezal, se ajustan objetivos que no se sostenian en su pocision, se realizan pruebas exitosas Estado final: en condiciones de funcionamiento Repuestos:no | 2025-02-07 13:53 |  | 2025-02-07 13:53 | 2025-02-13 08:24 | 8310 | 8194 | 116 | 246433 | Media | 2025-02-07 13:49 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:requiere ajuste actividad realizada:se espera disponibilidad porque está con paciente,se revisa y evidencia problema reportado por el cirujano,se pausa a la espera de disponibilidad 13/02/2025 se revisan movimientos de cabezal, se ajustan objetivos que no se sostenian en su pocision, se realizan pruebas exitosas estado final: en condiciones de funcionamiento repuestos:no | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Friday | 4
116612 | CORRECTIVO | 1093227772 | yusti alejandro duque largo | LARINGOSCOPIO CON LUZ DEBIL SE OBSERVA LUZ DEBIL EN LARINGO A PESAR DE CAMBIO DE BATERIAS |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | UCIP |  | LARINGOSCOPIO | 884 | EB0908 | EB0908 | WELCH ALLYN | 60813 | MIL 00, MIL 1, MAC 2, MAC 3 | 2025-06-07 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:bombillo con luz débil Actividad realizada: se reemplaza bombillo, se realiza prueba exitosa Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: si 50702299 | 2025-06-06 07:40 |  | 2025-06-06 07:44 | 2025-06-06 08:34 | 51 | 0 | 51 | 254783 | Media | 2025-06-06 04:05 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:bombillo con luz débil actividad realizada: se reemplaza bombillo, se realiza prueba exitosa estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos: si 50702299 | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Friday | 4
114870 | CORRECTIVO | 43689243 | DIANA PATRICIA BEDOYA ESCOBAR | Mesa de cirugia no cambia de posición Mesa de cirugia pegada no cambia de posición |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | CIRUGÍA | QUIRÓFANO 2 | MESA DE CIRUGÍA | 921 | 3465 |  | TRIDENT | 5600S NOT | A144-K9-0005 | 2025-04-26 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:perdida de aceite por fuga Actividad realizada:se desmontan bloques de electroválvulas, se encuentra fisura en uno de los bloques, se entregan muestras de empaques,tornillos y bloque para su adquisición 27/05/2025 se instala nuevo bloque de electroválvulas, se limpia aceite en la base, se coloca amarres a cableado, se realizan pruebas exitosas Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos:si bloque en aluminio para electroválvulas | 2025-04-23 16:18 |  | 2025-04-23 16:19 | 2025-05-27 16:23 | 48964 | 48184 | 780 | 251821 | Media | 2025-04-23 15:49 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:perdida de aceite por fuga actividad realizada:se desmontan bloques de electroválvulas, se encuentra fisura en uno de los bloques, se entregan muestras de empaques,tornillos y bloque para su adquisición 27/05/2025 se instala nuevo bloque de electroválvulas, se limpia aceite en la base, se coloca amarres a cableado, se realizan pruebas exitosas estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos:si bloque en aluminio para electroválvulas | MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Wednesday | 2
113756 | CORRECTIVO | 39451967 | maria carolina orozco gallego | microscopio Cordial salud Microscopio del artea de microbiologia se encuentra con baja intensidad de luz, no es posible usarlo de manera adecuada. Por favor revisar. gracias |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | LABORATORIO |  | MICROSCOPIO | 935 |  | EB0494 | OLYMPUS | CX31RBSFA | 0B81418 | 2025-03-22 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:bombillo deteriorado Actividad realizada:se reemplaza bombillo, se realiza prueba exitosa Estado final: en buneas condiciones de funcionamiento Repuestos:si 36070904 | 2025-03-18 19:19 |  | 2025-03-18 19:19 | 2025-03-18 19:53 | 34 | 0 | 34 | 249404 | Media | 2025-03-18 14:39 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:bombillo deteriorado actividad realizada:se reemplaza bombillo, se realiza prueba exitosa estado final: en buneas condiciones de funcionamiento repuestos:si 36070904 | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Tuesday | 1
118192 | CORRECTIVO | 1036932398 | esneyder alexander garcia garcia | Nevera de central de mezclas codigo P05 Cordial saludo, Reporto nevera de central de mezclas con codigo P05 la cual esta generando condensación Gracias por la atención |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | CENTRAL DE MEZCLAS REEMPAQUE Y REENVASE |  | NEVERA | 1107 |  | P05 | INDUCOL | VV510 | .0179 | 2025-07-26 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: agua en piso de cabina Actividad realizada: se observa de donde proviene la humedad y se cubre evaporador para evitar que al descongelar el agua caiga al piso y no a la bandeja, se deja en observación para comprobar funcionamiento 23/07/2025 se comprueba que no existe humedad en las cajas ni agua en el piso de la nevera Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-07-22 13:47 |  | 2025-07-22 13:52 | 2025-07-23 08:02 | 1090 | 1015 | 75 | 257791 | Media | 2025-07-22 13:20 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: agua en piso de cabina actividad realizada: se observa de donde proviene la humedad y se cubre evaporador para evitar que al descongelar el agua caiga al piso y no a la bandeja, se deja en observación para comprobar funcionamiento 23/07/2025 se comprueba que no existe humedad en las cajas ni agua en el piso de la nevera estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Tuesday | 1
114714 | CORRECTIVO | 1038415580 | YESICA ANDREA CUARTAS LOPEZ | Presiones Incorrectas. Buenos Dias. Se reporta Neo Puff de Unidad Materna, se evidencia junto Con terapeura Respiratoria que las presiones son incorrectas y no se dejan organizar ( solicitar video a Jefes de Nefermería). Por Faor Validar. Gracias. |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | UMI | SALA DE PARTO 1 | REANIMADOR DE BEBÉS | 1174 | 3567 |  | FISHER & PAYKEL | RD900ASU | 141203004260 | 2025-04-26 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:falla aun no identificada Actividad realizada:se revisa equipo y se evidencia regulación en sus dos perillas, se conecta a patrón de flujo y se comprueba que así es pero segun el reporte las presiones son incorrectas. se pregunta a jefes del servicio por el video y quedaron de preguntar en el grupo interno, se reciben indicaciones de terapeutas respiratorias y se comprueba con estas que el equipo no funciona de manera adecuada, se revisa manómetro y se comprueba que el problema esta en los reguladores, se intenta destapar sin éxito, se pausa para informar a coordinador 23/05/2025 se instala nuevo panel frontal con reguladores, se imprime acople para manguera, se realizan pruebas exitosas Estado final:en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: si panel frontal sin código | 2025-04-21 07:57 |  | 2025-04-21 08:30 | 2025-05-23 10:08 | 46177 | 45817 | 360 | 251527 | Media | 2025-04-20 06:31 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:falla aun no identificada actividad realizada:se revisa equipo y se evidencia regulación en sus dos perillas, se conecta a patrón de flujo y se comprueba que así es pero segun el reporte las presiones son incorrectas. se pregunta a jefes del servicio por el video y quedaron de preguntar en el grupo interno, se reciben indicaciones de terapeutas respiratorias y se comprueba con estas que el equipo no funciona de manera adecuada, se revisa manómetro y se comprueba que el problema esta en los reguladores, se intenta destapar sin éxito, se pausa para informar a coordinador 23/05/2025 se instala nuevo panel frontal con reguladores, se imprime acople para manguera, se realizan pruebas exitosas estado final:en buenas condiciones de funcionamiento repuestos: si panel frontal sin código | MAL_MANEJO_CABLES, FALTA_CAPACITACION | ['MAL_MANEJO_CABLES', 'FALTA_CAPACITACION'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Monday | 0
118889 | CORRECTIVO | 1000760170 | VERONICA CARDONA PULGARIN | flujometros perilla rota |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | H3-T2 |  | FLUJÓMETRO | 1564 | 129 |  | AMVEX | SENCILLO | FMAO11135DJ | 2025-08-23 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: perilla reventada Actividad realizada: se reemplaza perilla completa por una en buen estado del taller, se realiza prueba exitosa Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-08-19 07:56 |  | 2025-08-19 11:29 | 2025-08-19 13:32 | 123 | 50 | 73 | 259374 | Media | 2025-08-19 00:56 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: perilla reventada actividad realizada: se reemplaza perilla completa por una en buen estado del taller, se realiza prueba exitosa estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Tuesday | 1
118284 | CORRECTIVO | 1036401485 | DIANA CAROLINA HENAO ARBELAEZ | Nevera ubicada en UCIP Mala Cordial saludo, Por medio del presente se realiza reporte de funcionamiento incorrecto en nevera ubicada en UCIP, esta nevera fue trasladada desde el lactario 5to piso torre 2 desde el día de ayer, lugar en el cual presentaba funcionamiento adecuado, sin embargo el día de hoy se evidencian tomas a temperatura ambiente, congelador con pilas de hielo en descongelación y termohigrómetro con temperatura inicial de 11° Se solicita revisión con el objetivo de garantizar la seguridad de las tomas para el área |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | NUTRICIÓN |  | TERMÓMETRO | 1814 | EB0772 | EB0772 | BIOTRONICS | HTC-2 | 908506 | 2025-07-26 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: sensor externo de termometro malo Actividad realizada: la nevera se encontro desconectada del toma electrico, se aprovecha para reparar termometro por sensor externo malo, se corta segmento de cable abierto, se solda de nuevo a tarjeta. Queda en buenas condiciones de funcionamiento Estado final: en buenas condiciones Repuestos: no | 2025-07-25 10:33 |  | 2025-07-25 13:52 | 2025-07-25 15:26 | 94 | 0 | 94 | 258035 | Media | 2025-07-25 10:13 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: sensor externo de termometro malo actividad realizada: la nevera se encontro desconectada del toma electrico, se aprovecha para reparar termometro por sensor externo malo, se corta segmento de cable abierto, se solda de nuevo a tarjeta. queda en buenas condiciones de funcionamiento estado final: en buenas condiciones repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Friday | 4
118074 | CORRECTIVO | 1001472072 | CAROL MICHELL RESTREPO OSORIO | Intensificadror #2 dificil de moilizar Intensificador #2 ubicado en el quirofano 5 es muy dificil la movilidad |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | CIRUGÍA | QUIRÓFANO 3 | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-07-19 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: freno no libera totalmente Actividad realizada: se realizan pruebas encontrando que al accionar e pedal del freno y liberarlo no libera totalmente dificultando el traslado del equipo, se pausa para reportar a proveedor 6/08/2025 el proveedor realizó mantenimiento preventivo y aprovecha para revisar falla reportada con GT107150 Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-07-17 15:14 |  | 2025-07-17 15:15 | 2025-08-06 16:30 | 28876 | 28822 | 54 | 257500 | Media | 2025-07-17 14:40 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: freno no libera totalmente actividad realizada: se realizan pruebas encontrando que al accionar e pedal del freno y liberarlo no libera totalmente dificultando el traslado del equipo, se pausa para reportar a proveedor 6/08/2025 el proveedor realizó mantenimiento preventivo y aprovecha para revisar falla reportada con gt107150 estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Thursday | 3
116658 | CORRECTIVO | 1040047196 | MARIA ALEJANDRA GONZALEZ ZAPATA | Nevera no congela. La nevera que se encuentra en el 4to piso torre 2 marcada como EB0965 que corresponde a las tomas de la uci pediatrica no se encuentra funcionando ya que no esta congelando y es como si estuviera desconectada. |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | UCIP |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-06-14 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: termostato malo Actividad realizada: se instala un controlador de temperatura en buen estado del taller y se retira termostato, se configura a temperatura requerida, se evidencia correcto funcionamiento Estado final: en buenas condiciones Repuestos: no | 2025-06-07 10:16 |  | 2025-06-07 10:16 | 2025-06-10 11:49 | 4413 | 4048 | 365 | 254892 | Media | 2025-06-07 10:04 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: termostato malo actividad realizada: se instala un controlador de temperatura en buen estado del taller y se retira termostato, se configura a temperatura requerida, se evidencia correcto funcionamiento estado final: en buenas condiciones repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Saturday | 5
113505 | CORRECTIVO | 1040180711 | ADRIANA MARIA RAMIREZ GUTIERREZ | SE REPORTA ENDOSCOPIO BUENASTARDES! SE REPORTA ENDOSCOPIO POR LUZ TITILANDO DE LA PUNTA DE LA CAMARA |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | ENDOSCOPIAS |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-03-15 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: fibra óptica intermitente e imagen borrosa Actividad realizada: se recoge equipo y se trae a biomédica para reportar a proveedor, se pasa orden a ingeniera Alejandra equipo con numero de serie: 76246A096. Se regresa equipos a proveedor porque estaba a préstamo en la institución | 2025-03-10 12:36 |  | 2025-03-10 12:38 | 2025-03-17 15:27 | 10249 | 10209 | 40 | 248615 | Media | 2025-03-07 15:22 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: fibra óptica intermitente e imagen borrosa actividad realizada: se recoge equipo y se trae a biomédica para reportar a proveedor, se pasa orden a ingeniera alejandra equipo con numero de serie: 76246a096. se regresa equipos a proveedor porque estaba a préstamo en la institución | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Monday | 0
118969 | CORRECTIVO | 1007347088 | XIOMARA GIRALDO GARCIA | CONECTOR DE ANTENA DEL LADO DERECHO Buen día, el conector de las antenas del lado derecho al conectar una antena esta entra forzado al conector, muchas gracias. ES EN EL EQUIPO DE RESONANCIA DE LA SEDE PRINCIPAL. |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | IMAGENOLOGÍA |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-08-23 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: puerto de conector de antena sucio Actividad realizada: se realiza limpieza de puerto de antena, se realizan múltiples pruebas exitosas Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-08-21 07:37 |  | 2025-08-21 07:38 | 2025-08-22 17:03 | 2006 | 1907 | 99 | 259525 | Media | 2025-08-21 06:17 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: puerto de conector de antena sucio actividad realizada: se realiza limpieza de puerto de antena, se realizan múltiples pruebas exitosas estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Thursday | 3
118042 | CORRECTIVO | 70909433 | MAURICIO ROJAS GOMEZ | infusor malo favor revisar, gracias |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | UCIA |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-07-19 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | se realizan pruebas generando presión, se observa manómetro, cámara y pera en buen estado, se devuelve al servicio | 2025-07-17 07:33 |  | 2025-07-17 11:07 | 2025-07-17 11:50 | 43 | 0 | 43 | 257454 | Media | 2025-07-17 06:18 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | se realizan pruebas generando presión, se observa manómetro, cámara y pera en buen estado, se devuelve al servicio | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Thursday | 3
113514 | CORRECTIVO | 43867196 | yeny marcela arango perez | ventilador mecanico, valvula espiratoria disfuncio ventilador maquet 74068 presenta ruptura en la vàlvula espiratoria presenta ruptura lo que hace que se desconecte en repetidas ocasiones por lo que se sujeta con cinta adhesiva ya que no es posible cambiar ventilador por alta demanda. |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | UCIA | CUARTO DE EQUIPOS 4 PISO | VENTILADOR ADULTO | 1392 | 3943 |  | MAQUET | SERVO I | 74068 | 2025-03-15 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:fisura en válvula Actividad realizada: se encuentra ventilador con paciente y válvula cubierta con cinta lo que no permite observar bien la fisura, se pausa a la espera de disponibilidad 11/03/2025 se encuentra una válvula en el taller, se pega en fisura y se ajusta, se deja en secado para probar al día siguiente en ventilador 13/03/2025 se instala válvula en buen estado del taller Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-03-10 17:51 |  | 2025-03-10 17:57 | 2025-03-13 13:02 | 4025 | 3945 | 80 | 248742 | Media | 2025-03-10 16:22 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:fisura en válvula actividad realizada: se encuentra ventilador con paciente y válvula cubierta con cinta lo que no permite observar bien la fisura, se pausa a la espera de disponibilidad 11/03/2025 se encuentra una válvula en el taller, se pega en fisura y se ajusta, se deja en secado para probar al día siguiente en ventilador 13/03/2025 se instala válvula en buen estado del taller estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Monday | 0
117984 | CORRECTIVO | 1036403048 | LAURA YULITZA OSORIO JIMENEZ | Brazalete de monitor neonatal no sensa Buenos días Brazalete neonatal de tensiomentro de monitor de adaptación neonatal de quirifano no censa presión arterial, Juan José de Biomedica realiza prueba en el servicio Gracias |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | UMI | QUIROFANO UMI | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1067 | 4179 |  | EDAN | IM70 | 360080-M18506920003 | 2025-07-19 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: en proceso de encontrar falla Actividad realizada: se encuentra falla en tarjeta principal, se entregan datos técnicos para solicitar 18/07/2025 se instala tarjeta de un monitor del taller para habilitarlo.se pide repuesto, se cierra orden Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-07-15 14:34 |  | 2025-07-15 15:04 | 2025-07-18 17:43 | 4479 | 4109 | 370 | 257292 | Media | 2025-07-15 09:33 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: en proceso de encontrar falla actividad realizada: se encuentra falla en tarjeta principal, se entregan datos técnicos para solicitar 18/07/2025 se instala tarjeta de un monitor del taller para habilitarlo.se pide repuesto, se cierra orden estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Tuesday | 1
114354 | CORRECTIVO | 1035920466 | karla yesenia ochoa alzate | Presion arteria alta, todos lo pacientes Monitor de signos vitales que al realizar la toma de signos vitales de aproximadamente 4 pacientes, se evidencian con hipertension arterial Incluso se realiza verificación con personal de turno y arroja cifras tensionales elevadas, |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1082 | 4185 |  | EDAN | IM70 | 360080-M18505570007 | 2025-04-12 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:equipo sin perilla de control, cabe troncal de ecg muy deteriorado, configuración de nibp no correcta Actividad realizada:se reemplaza cable troncal de ecg, se instala nueva perilla y se configuran parámetros de nibp, se realizan múltiples pruebas exitosas Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: si 36070061 y 50702403 | 2025-04-08 07:32 |  | 2025-04-08 07:59 | 2025-04-08 15:53 | 474 | 400 | 74 | 250705 | Media | 2025-04-08 05:39 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:equipo sin perilla de control, cabe troncal de ecg muy deteriorado, configuración de nibp no correcta actividad realizada:se reemplaza cable troncal de ecg, se instala nueva perilla y se configuran parámetros de nibp, se realizan múltiples pruebas exitosas estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos: si 36070061 y 50702403 | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Tuesday | 1
113643 | CORRECTIVO | 1040035377 | JUAN DAVID ECHEVERRI CHICA | oximetro malo oximetro malo |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1079 | 4182 |  | EDAN | IM70 | 360080-M18506920001 | 2025-03-15 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:pines torcidos en conector Actividad realizada:se enderezan los pines torcidos, se realizan pruebas exitosas Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos:no | 2025-03-14 11:58 |  | 2025-03-14 12:03 | 2025-03-14 12:54 | 51 | 0 | 51 | 249114 | Media | 2025-03-14 11:55 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:pines torcidos en conector actividad realizada:se enderezan los pines torcidos, se realizan pruebas exitosas estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos:no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Friday | 4
118505 | CORRECTIVO | 1036931520 | ANA MARIA MARTINEZ ROJAS | saturador malo Buen día, saturador reventado, gracias |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1052 | 3928 |  | NIHON KOHDEN | BSM-6501 TRITON | 05532 MODLO:21658 | 2025-08-02 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: pinza de oximetría reventada Actividad realizada: se intenta reparar con pegante pero el daño es mucho y no lo permite, se reemplaza por pinza nueva Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: si 36071863 | 2025-08-01 14:04 |  | 2025-08-01 14:41 | 2025-08-01 15:35 | 54 | 0 | 54 | 258486 | Media | 2025-08-01 13:55 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza de oximetría reventada actividad realizada: se intenta reparar con pegante pero el daño es mucho y no lo permite, se reemplaza por pinza nueva estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos: si 36071863 | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Friday | 4
118118 | CORRECTIVO | 1036960557 | LUISA FERNANDA BOTERO HINCAPIE | pulsioxímetro malo Buenos días para reportar pulsioxímetro malo no satura muchas gracias |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1040 | 3816 |  | NIHON KOHDEN | BSM-3763-Q01 | 7901 | 2025-07-26 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: perdida de continuidad en cable Actividad realizada: se encuentra problema en cable el cual no puede ser reparado por tener conector db9 sellado , se reemplaza por pinza nueva Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: si 36071863 | 2025-07-21 07:37 |  | 2025-07-21 09:31 | 2025-07-21 10:20 | 49 | 0 | 49 | 257629 | Media | 2025-07-21 07:28 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: perdida de continuidad en cable actividad realizada: se encuentra problema en cable el cual no puede ser reparado por tener conector db9 sellado , se reemplaza por pinza nueva estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos: si 36071863 | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Monday | 0
116796 | CORRECTIVO | 15443719 | JHON JAIRO GARCIA CORREA | cable de brazalete de presion arterial malo se solicita arreglo |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1036 | 3060 |  | EDAN | M9 IBP | 301137-M12604350014-01 | 2025-06-14 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:manguera cristalizada,brazalete deteriorado Actividad realizada:se reemplaza manguera y brazalete, se realiza prueba exitosa Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: si 50700292 , 36071242 | 2025-06-10 14:28 |  | 2025-06-10 14:43 | 2025-06-10 15:21 | 38 | 0 | 38 | 255099 | Media | 2025-06-10 14:06 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:manguera cristalizada,brazalete deteriorado actividad realizada:se reemplaza manguera y brazalete, se realiza prueba exitosa estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos: si 50700292 , 36071242 | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Tuesday | 1
118176 | CORRECTIVO | 1036947084 | johan de jesus osorio otalvaro | Monitor cub 8, no toma PANI Buenos días, cordial saludo Se realiza reporte de equipo monitor de signos vitales, no toma PANI. favor revisar Gracias por la atención prestada |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | UMI |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 998 | 3214 |  | EDAN | M50 | 333124-M13707000002 | 2025-07-26 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: brazalete con fuga Actividad realizada: se reemplaza brazalete por fuga, se realizan pruebas exitosas Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: si 50700292 | 2025-07-22 11:11 |  | 2025-07-22 15:01 | 2025-07-22 17:02 | 121 | 90 | 31 | 257768 | Media | 2025-07-22 10:21 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: brazalete con fuga actividad realizada: se reemplaza brazalete por fuga, se realizan pruebas exitosas estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos: si 50700292 | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Tuesday | 1
110114 | CORRECTIVO | 1040045851 | ANA ISABEL LOPEZ LOAIZA | saturador malo no satura bien |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | H1-T1 | CUARTO DE EQUIPOS | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 986 | 3648 |  | EDAN | IM70 | 001488-M15804060030 | 2025-02-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pinza SPO2 funciona intermitente Actividad realizada: Se realiza revisión de la pinza en monitor y esta funciona intermitente, en ocasiones no es reconocida por el monitor 6/02/2025 Jeison Piedrahita G.se encuentra perdida de continuidad en cable no puede ser reparada por ser en gran parte del cable, se reemplaza por pinza nueva Estado final: En buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: si 50702191 | 2025-02-05 18:09 |  | 2025-02-05 18:50 | 2025-02-06 08:46 | 837 | 766 | 71 | 246242 | Media | 2025-02-05 13:52 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza spo2 funciona intermitente actividad realizada: se realiza revisión de la pinza en monitor y esta funciona intermitente, en ocasiones no es reconocida por el monitor 6/02/2025 jeison piedrahita g.se encuentra perdida de continuidad en cable no puede ser reparada por ser en gran parte del cable, se reemplaza por pinza nueva estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos: si 50702191 | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Wednesday | 2
116708 | CORRECTIVO | 1001725603 | MARIANA ATEHORTUA ZAPATA | no toma presion arterial monitor dek cubiculo #31, no toma presion aretial ni ekg |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1003 | 3827 |  | EDAN | IM70 | 001488-M15804060003 | 2025-06-14 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Latiguillo malo y manguera pni cristalizadda Actividad realizada:se reemplaza latiguillo por uno en buen estado del taller y manguera pni por una nueva, se realizan pruebas exitosas Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos:si 36071242 | 2025-06-09 14:41 |  | 2025-06-09 14:56 | 2025-06-09 16:00 | 64 | 0 | 64 | 254985 | Media | 2025-06-09 14:22 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: latiguillo malo y manguera pni cristalizadda actividad realizada:se reemplaza latiguillo por uno en buen estado del taller y manguera pni por una nueva, se realizan pruebas exitosas estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos:si 36071242 | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Monday | 0
116876 | CORRECTIVO | 39455902 | yuli marley cardona ocampo | pinza de pulsioximetro malo Buenos dias se solicita cambio de pinza de pulsioximetro de monitor que no sujeta, en sala de transiciòn quirùrgica mil gracias |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | CIRUGÍA | PREPARACION DE PACIENTES 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1079 | 4182 |  | EDAN | IM70 | 360080-M18506920001 | 2025-06-14 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:resortes fuera de pocision Actividad realizada:se instalan resortes en su posición, se realiza prueba exitosa Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos:no | 2025-06-12 09:14 |  | 2025-06-12 09:18 | 2025-06-12 10:29 | 71 | 0 | 71 | 255248 | Media | 2025-06-12 08:37 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:resortes fuera de pocision actividad realizada:se instalan resortes en su posición, se realiza prueba exitosa estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos:no | MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Thursday | 3
114681 | CORRECTIVO | 1007493333 | angie paola restrepo monsalve | parte del cable de oximetria, sin la tapa parte del cable de oximetria, sin la tapa |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | CIRUGÍA | QUIRÓFANO 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1011 | 3924 |  | NIHON KOHDEN | BSM-6501 | 05531 MOD:21629 | 2025-04-19 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | equipo en uso, no se puede revisar, se pausa a la espera de disponibilidad 21/04/2025 se instala tapa a interfase en buen estado del taller, se realiza prueba exitosa estado: en buenas condiciones de funcionamiento repuesto no | 2025-04-16 09:45 |  | 2025-04-16 11:24 | 2025-04-21 10:38 | 7154 | 7079 | 75 | 251436 | Media | 2025-04-16 08:58 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | equipo en uso, no se puede revisar, se pausa a la espera de disponibilidad 21/04/2025 se instala tapa a interfase en buen estado del taller, se realiza prueba exitosa estado: en buenas condiciones de funcionamiento repuesto no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Wednesday | 2
113739 | CORRECTIVO | 1214739247 | leidy tatiana lopez sanchez | MONITOR DE TRASPORTE UCIN MONITOR EL CUAL EL PUERTO DE ENTRADA DEL CABLE DE SATURACIÓN ESTA EN MAL ESTADO Y NO ES POSIBLE MANTENER LA SATURACIÓN DE FORMA CONTINUA. |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 997 | 3018 |  | EDAN | M50 | 333021-M102090077 | 2025-03-22 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:puerto de ekg no ajusta bien el conector del cable Actividad realizada:se reemplaza el puerto de ekg por uno en buen estado del taller, se realizan pruebas exitosas Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos:no | 2025-03-18 11:38 |  | 2025-03-18 14:18 | 2025-03-18 15:20 | 62 | 0 | 62 | 249369 | Media | 2025-03-18 10:42 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:puerto de ekg no ajusta bien el conector del cable actividad realizada:se reemplaza el puerto de ekg por uno en buen estado del taller, se realizan pruebas exitosas estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos:no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Tuesday | 1
108380 | CORRECTIVO | 1152198579 | CINDY CATALINA OCAMPO HENAO | ekg de recuperacion 4 buenas tardes reporto cable de ekg de monitor de recuepracion 4 porque no realiza el trazado en el monitor para que porfavor lo revisen muchas gracias |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | UMI |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1001 | 3221 |  | EDAN | M50 | 333124-M13A1820010 | 2025-01-25 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:latuguillo malo Actividad realizada:se reemplaza latiguillo por uno en buen estado del taller Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos:no | 2025-01-18 15:54 |  | 2025-01-18 15:54 | 2025-01-18 16:50 | 56 | 0 | 56 | 244835 | Media | 2025-01-18 15:02 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:latuguillo malo actividad realizada:se reemplaza latiguillo por uno en buen estado del taller estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos:no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Saturday | 5
109113 | CORRECTIVO | 1001725264 | MANUELA HERNANDEZ SUAREZ | EKG Buenos días, solicito amablemente la revisión y arreglo del cable de EKG del monitor de transporte el cual se encuentran todos los latiguillos pelados, no permite una adecuada medición, muchas gracias, feliz día |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | H5-T2 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1054 | 3652 |  | EDAN | M50 | 333124-M15707590001 | 2025-02-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:cable totamente expuestos Actividad realizada:se reemplaza cable de ekg completo por uno dividido troncal y latiguillos, se realiza prueba exitosa Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos:si 36070043 y 36070071 | 2025-02-03 09:46 |  | 2025-02-03 16:18 | 2025-02-03 16:48 | 30 | 0 | 30 | 246014 | Media | 2025-02-03 09:39 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:cable totamente expuestos actividad realizada:se reemplaza cable de ekg completo por uno dividido troncal y latiguillos, se realiza prueba exitosa estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos:si 36070043 y 36070071 | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Monday | 0
119073 | CORRECTIVO | 1038418449 | daniela rios arbelaez | MONITOR DE UCIA 9 MONITOR DE UCIA 9 SE ENCUENTRA SENSANDO MAL SATURACION DE OXIGENO, ADEMAS QUE TRAZO DE EKG SE PIERDE CONSTANEMENTE, PESE A CAMBIO DE ELECTRODOS. |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1052 | 3928 |  | NIHON KOHDEN | BSM-6501 TRITON | 05532 MODLO:21658 | 2025-08-30 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: pinza SpO2 inexacta Actividad realizada: se verifica con simulador de oximetría diferencia en medida, se reemplaza pinza genérica por una original, se evidencia cambio positivo en medida tambien interferencia en medida EKG se reemplaza cable troncal, se verifica correcto funcionamiento Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: si eb263, 36072042 | 2025-08-26 07:37 |  | 2025-08-26 10:49 | 2025-08-26 11:40 | 51 | 0 | 51 | 259782 | Media | 2025-08-26 01:10 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza spo2 inexacta actividad realizada: se verifica con simulador de oximetría diferencia en medida, se reemplaza pinza genérica por una original, se evidencia cambio positivo en medida tambien interferencia en medida ekg se reemplaza cable troncal, se verifica correcto funcionamiento estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos: si eb263, 36072042 | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Tuesday | 1
115505 | CORRECTIVO | 1007291034 | JENIFER OSPINA PEREZ | pinza de oximetria mala Buenas tardes, la pinza de oximetria se encuentra en mal funcionamiento, muchas gracias |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | H5-T2 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1054 | 3652 |  | EDAN | M50 | 333124-M15707590001 | 2025-05-10 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:perdida de recubrimiento en cable Actividad realizada:se observan cables internos expuestos, se corta segmento malo y se sueldan de nuevo sensores, se realiza prueba exitosa Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-05-07 14:00 |  | 2025-05-07 14:09 | 2025-05-07 15:11 | 62 | 0 | 62 | 252765 | Baja | 2025-05-07 13:06 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:perdida de recubrimiento en cable actividad realizada:se observan cables internos expuestos, se corta segmento malo y se sueldan de nuevo sensores, se realiza prueba exitosa estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Wednesday | 2
114655 | CORRECTIVO | 1040035377 | JUAN DAVID ECHEVERRI CHICA | EKG malo ondas de ecg no son claras, "se ve como una interferencia" |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 970 | 4178 |  | EDAN | IM70 | 360080-M18506920006 | 2025-04-19 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:latiguillos malo Actividad realizada:se reemplazan dos latiguillos malos,por unos en bien estado del taller,se realizan pruebas exitosas Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos:no | 2025-04-15 15:29 |  | 2025-04-15 15:55 | 2025-04-15 16:53 | 57 | 0 | 57 | 251356 | Media | 2025-04-15 11:18 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:latiguillos malo actividad realizada:se reemplazan dos latiguillos malos,por unos en bien estado del taller,se realizan pruebas exitosas estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos:no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Tuesday | 1
108842 | CORRECTIVO | 1053833876 | paola alejandra tabarez bedoya | pulsoximetro malo |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 970 | 4178 |  | EDAN | IM70 | 360080-M18506920006 | 2025-02-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:cables sueltos en conector Actividad realizada:se soldan de nuevo cables a conector, se realizan pruebas exitosas Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos:no | 2025-01-28 11:45 |  | 2025-01-28 12:51 | 2025-01-28 13:40 | 49 | 0 | 49 | 245415 | Media | 2025-01-27 10:41 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:cables sueltos en conector actividad realizada:se soldan de nuevo cables a conector, se realizan pruebas exitosas estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos:no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Tuesday | 1
119207 | CORRECTIVO | 1036946149 | JULIETH ALEJANDRA ECHEVERRI GALLEGO | pulsoximetro malo al encender el monitor de signos vitales, con placas 3309, el pulsoximetro no funciona, no marca nada y no alumbra la luz roja, se conecta y se desconecta pero no funciona. |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | H2-T2 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 980 | 3309 |  | EDAN | M9 IBP | 301499-M14202810005 | 2025-08-30 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: perdida de continuidad en cable Actividad realizada: se intenta reparar cortando segmentos del cable pero queda demasiado corta, se reemplaza por pinza nueva Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-08-28 11:21 |  | 2025-08-28 16:49 | 2025-08-29 08:08 | 919 | 844 | 75 | 260019 | Media | 2025-08-28 11:07 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: perdida de continuidad en cable actividad realizada: se intenta reparar cortando segmentos del cable pero queda demasiado corta, se reemplaza por pinza nueva estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Thursday | 3
109012 | CORRECTIVO | 1000441804 | maria alejandra rodriguez atehortua | saturador malo buenos dias saturador malo en recuperacion VIP del cubiculo 12. revisar porfa, muchas gracias. |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 968 | 4176 |  | EDAN | IM70 | 360080-M18505570005 | 2025-02-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:daño en cable interno Actividad realizada:se encuentra intermitencia en su funcionamiento, se intenta reparar sin éxito, no puede ser reparada porque queda demasiado corta, se reemplaza por una nueva Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos:si 50702191 | 2025-01-31 11:56 |  | 2025-01-31 15:04 | 2025-01-31 16:08 | 65 | 0 | 65 | 245868 | Media | 2025-01-31 10:00 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:daño en cable interno actividad realizada:se encuentra intermitencia en su funcionamiento, se intenta reparar sin éxito, no puede ser reparada porque queda demasiado corta, se reemplaza por una nueva estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos:si 50702191 | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Friday | 4
114444 | CORRECTIVO | 1001497309 | katherine quintero giraldo | pulsoximetro malo pulsoximetro no censa bien |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 952 |  | EB0544 | MINDRAY | T8 | CF-43122178 | 2025-04-12 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:interfase mala Actividad realizada:se intenta reparar sin éxito, se reemplaza por una nueva Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos:si 50702539 | 2025-04-09 14:34 |  | 2025-04-09 15:05 | 2025-04-09 16:20 | 74 | 0 | 74 | 250871 | Media | 2025-04-09 10:07 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:interfase mala actividad realizada:se intenta reparar sin éxito, se reemplaza por una nueva estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos:si 50702539 | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Wednesday | 2
116614 | CORRECTIVO | 1040035377 | JUAN DAVID ECHEVERRI CHICA | adaptador de conexiòn de brazalete por favor nos repone un conector que une el brazalete de la PANI con el monitor. Muchas gracias |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 956 | 3575 |  | EDAN | M50 | 333123-M5503310023 | 2025-06-07 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:falta adaptador para brazalete Actividad realizada:se instala adaptador, se realiza prueba exitosa Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos:si 36070212 | 2025-06-06 07:41 |  | 2025-06-06 13:33 | 2025-06-06 13:53 | 20 | 0 | 20 | 254772 | Media | 2025-06-05 18:37 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:falta adaptador para brazalete actividad realizada:se instala adaptador, se realiza prueba exitosa estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos:si 36070212 | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Friday | 4
114701 | CORRECTIVO | 1038796653 | luz elena marulanda chaverra | oximetro no funciona Oximetro de recuperacion no tiene placa y no funciona. |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 955 | 3574 |  | EDAN | M50 | 333123-M5503310020 | 2025-04-26 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:perdida de continuidad en cable Actividad realizada:se intenta repara pero queda demasiado corto, se reemplaza por pinza nueva Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos:si | 2025-04-19 08:22 |  | 2025-04-19 08:37 | 2025-04-19 09:02 | 24 | 0 | 24 | 251506 | Media | 2025-04-19 07:26 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:perdida de continuidad en cable actividad realizada:se intenta repara pero queda demasiado corto, se reemplaza por pinza nueva estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos:si | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Saturday | 5
118167 | CORRECTIVO | 1036964118 | laura sofia usme franco | Disfuncional Buenos días. Me podrían ayudar por favor con la pinza del monito de signos vitales. Muchas gracias. |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | H5-T2 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 969 | 4177 |  | EDAN | IM70 | 360080-M18611800004 | 2025-07-26 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: perdida de continuidad en cable Actividad realizada: se corta segmento de cable con intermitencia, se solda de nuevo conector 6 pines, se realizan pruebas exitosas Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-07-22 07:18 |  | 2025-07-22 07:34 | 2025-07-22 09:00 | 86 | 0 | 86 | 257733 | Media | 2025-07-22 05:08 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: perdida de continuidad en cable actividad realizada: se corta segmento de cable con intermitencia, se solda de nuevo conector 6 pines, se realizan pruebas exitosas estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Tuesday | 1
119156 | CORRECTIVO | 1000537657 | joel cano correa | saturador Saturador de uno de los monitores de traslado de la unidad de cuidados intensivos adultos el cual no censa la saturacion. |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 965 | 4070 |  | EDAN | IM70 | 360080-M17911550010 | 2025-08-30 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: sensor emisor malo Actividad realizada: se reemplaza sensor emisor por uno en buen estado del taller, se realiza prueba exitosa Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-08-27 11:03 |  | 2025-08-27 13:40 | 2025-08-27 14:45 | 65 | 0 | 65 | 259866 | Media | 2025-08-27 03:09 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: sensor emisor malo actividad realizada: se reemplaza sensor emisor por uno en buen estado del taller, se realiza prueba exitosa estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Wednesday | 2
114697 | CORRECTIVO | 1038418449 | daniela rios arbelaez | monitor con perilla rodada monitor con perilla rodada, no presiona. |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 958 | 4065 |  | EDAN | IM70 | 360080-M17911550001 | 2025-04-26 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:mouse rotatorio malo Actividad realizada:se reemplaza mouse rotatorio, se realiza prueba exitosa Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos:si 36071737 | 2025-04-19 07:52 |  | 2025-04-19 09:22 | 2025-04-19 10:10 | 48 | 0 | 48 | 251489 | Media | 2025-04-17 12:07 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:mouse rotatorio malo actividad realizada:se reemplaza mouse rotatorio, se realiza prueba exitosa estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos:si 36071737 | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Saturday | 5
114700 | CORRECTIVO | 1038418449 | daniela rios arbelaez | pinza de saturador no censa, |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 965 | 4070 |  | EDAN | IM70 | 360080-M17911550010 | 2025-04-26 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: cables sueltos en conector Actividad realizada: se sueldan de nuevo cables a conector, se realizan pruebas exitosas Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-04-19 07:53 |  | 2025-04-19 07:57 | 2025-04-19 09:21 | 84 | 37 | 47 | 251490 | Media | 2025-04-17 12:08 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cables sueltos en conector actividad realizada: se sueldan de nuevo cables a conector, se realizan pruebas exitosas estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Saturday | 5
118204 | CORRECTIVO | 1003198135 | luis alfonso cardona porto | conector torcido conector torcido |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 965 | 4070 |  | EDAN | IM70 | 360080-M17911550010 | 2025-07-26 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: pines en conector torcidos Actividad realizada: se reemplaza conector por uno en buen estado del taller Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-07-23 07:32 |  | 2025-07-23 08:23 | 2025-07-23 09:30 | 67 | 0 | 67 | 257837 | Media | 2025-07-23 02:09 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pines en conector torcidos actividad realizada: se reemplaza conector por uno en buen estado del taller estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Wednesday | 2
118086 | CORRECTIVO | 1040043670 | NATALIA ACEVEDO RUIZ | saturador de monitor malo buenos días para reportar saturador de monitor que no funciona. gracias. |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | H2-T2 | PUESTO DE ENFERMERÍA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 980 | 3309 |  | EDAN | M9 IBP | 301499-M14202810005 | 2025-07-19 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: perdida de continuidad en cable Actividad realizada: se corta segmente de cable sin continuidad, se instalan sensores de nuevo, se realizan pruebas exitosas Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-07-18 09:31 |  | 2025-07-18 11:03 | 2025-07-18 11:58 | 55 | 0 | 55 | 257531 | Media | 2025-07-18 07:32 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: perdida de continuidad en cable actividad realizada: se corta segmente de cable sin continuidad, se instalan sensores de nuevo, se realizan pruebas exitosas estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Friday | 4
118885 | CORRECTIVO | 39447255 | MARIA SULENY CASTRILLON MARIN | pinza del monitor pinza del monitor de signos vitales no funciona adecuadamente |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | H2-T2 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 980 | 3309 |  | EDAN | M9 IBP | 301499-M14202810005 | 2025-08-23 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: cables reventados en pinza Actividad realizada: se soldan de nuevo cables reventados en pinza, se realiza prueba exitosa Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-08-19 07:41 |  | 2025-08-19 07:47 | 2025-08-19 08:37 | 50 | 0 | 50 | 259351 | Media | 2025-08-16 19:11 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cables reventados en pinza actividad realizada: se soldan de nuevo cables reventados en pinza, se realiza prueba exitosa estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Tuesday | 1
113861 | CORRECTIVO | 30391469 | dora albeny herrera duque | CABLE OXIMETRIA BUENOS DIAS REPORTO CABLE DE OXIMETRIA DAÑADO |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 967 | 4072 |  | EDAN | IM70 | 360080-M17911550003 | 2025-03-29 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:cable suelto en conector Actividad realizada:se solda de nuevo cable a conector 6 pines, se realizan pruebas exitosas Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos:no | 2025-03-22 08:03 |  | 2025-03-22 09:11 | 2025-03-22 10:00 | 49 | 0 | 49 | 249696 | Media | 2025-03-22 01:42 | REALIZADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:cable suelto en conector actividad realizada:se solda de nuevo cable a conector 6 pines, se realizan pruebas exitosas estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos:no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Saturday | 5
107959 | CORRECTIVO | 1036955592 | natalia osorio quintero | NEVERA DE SGPT Revisar nevera #3 del servicio de gestión pre transfusión, banco de sangre, sótano 1; A la cual no le funciona el termómetro. gracias. |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | BANCO DE SANGRE |  | TERMÓMETRO DE NEVERA DE TRANSPORTE | 1830 | EB0931 | EB0931 | KLIMBER | NEVERA 5LT | EB0931 | 2025-01-18 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: baterías malas Actividad realizada: se reemplazan baterías, se comprueba correcto funcionamiento Estado final: en buenas condiciones Repuestos: no | 2025-01-13 07:37 |  | 2025-01-13 07:38 | 2025-01-13 08:11 | 33 | 0 | 33 | 244393 | Media | 2025-01-12 20:52 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: baterías malas actividad realizada: se reemplazan baterías, se comprueba correcto funcionamiento estado final: en buenas condiciones repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Monday | 0
107980 | CORRECTIVO | 30391469 | dora albeny herrera duque | Buenas NOCHES reporto SENSOR DE OXIMETRIA DAÑADO Buenas NOCHES reporto SENSOR DE OXIMETRIA DAÑADO MUCHAS GRACIAS |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | UCIN |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-01-18 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | se observa interfase en buen estado se realizan pruebas satisfactorias, se devuelve al servicio | 2025-01-13 07:52 |  | 2025-01-13 09:46 | 2025-01-13 09:57 | 11 | 0 | 11 | 244377 | Media | 2025-01-11 18:46 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | se observa interfase en buen estado se realizan pruebas satisfactorias, se devuelve al servicio | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Monday | 0
114679 | CORRECTIVO | 1036953525 | ana maria garzon garzon | cable de termometro en regulares cndiciones se reporta cable de termometro que se encuentra en regulares condiones |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | CIRUGÍA |  | TERMÓMETRO ELECTRÓNICO | 1986 |  | EB1125 | COVIDIEN | FILAC 3000 | A1368696X | 2025-04-19 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:cables expuestos Actividad realizada:se evidencia perdida de recubrimiento en sonda de temperatura, se recubre con cinta auto fundente, se reemplazan baterías, se realizan pruebas exitosas Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos:no | 2025-04-16 09:44 |  | 2025-04-16 09:51 | 2025-04-16 11:22 | 91 | 36 | 55 | 251445 | Media | 2025-04-16 09:41 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:cables expuestos actividad realizada:se evidencia perdida de recubrimiento en sonda de temperatura, se recubre con cinta auto fundente, se reemplazan baterías, se realizan pruebas exitosas estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos:no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Wednesday | 2
113502 | CORRECTIVO | 1036785474 | MANUELA PALACIO PATIÑO | paticas del termometro de temperatura paticas del termometro de temperatura |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | CONSULTA EXTERNA |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-03-15 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:la carcasa del termohigrometro no tiene las "paticas" para pararlo Actividad realizada:no se encontró en el taller con que solucionarlo, se puso gancho con stiker para adherirlo al carro de paros Estado final: en buenas condiciones e funcionamiento Repuestos:no | 2025-03-10 11:40 |  | 2025-03-10 12:00 | 2025-03-10 12:31 | 31 | 0 | 31 | 248702 | Media | 2025-03-10 11:26 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:la carcasa del termohigrometro no tiene las "paticas" para pararlo actividad realizada:no se encontró en el taller con que solucionarlo, se puso gancho con stiker para adherirlo al carro de paros estado final: en buenas condiciones e funcionamiento repuestos:no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Monday | 0
115365 | CORRECTIVO | 1105783872 | NORIDA SALGUERO RODRIGUEZ | monitor suelto de la base favor revisar monitor de sala de recuepracion pos, se solto de la base, al parecer le faltan tornillos, lo tenemos colgado en la camilla del paciente. favor priorizar esta revision. gracias |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | CIRUGÍA |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-05-10 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:base se soltó de bsoporte Actividad realizada:se encuentra sin tornillos la base que va sujetada al brazo de pared, se instalan nuevamente y realiza prueba exitosa Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos:no | 2025-05-05 13:35 |  | 2025-05-05 14:09 | 2025-05-05 15:05 | 57 | 0 | 57 | 252576 | Media | 2025-05-05 12:15 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:base se soltó de bsoporte actividad realizada:se encuentra sin tornillos la base que va sujetada al brazo de pared, se instalan nuevamente y realiza prueba exitosa estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos:no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Monday | 0
118017 | CORRECTIVO | 43715204 | DIANA PATRICIA MARIN GARCIA | manometro fibrobroncoscopio Buenas tardes . Por favor revisar manometro del fibrobromcoscopio ,solo baja hasta 10psi. Muchas gracias . |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | CIRUGÍA |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-07-19 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: lamina de fondo desprendida Actividad realizada: se destapa manómetro y se pega lamina que contiene la escala de presión, se centra aguja y realizan pruebas exitosas Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-07-16 07:37 |  | 2025-07-16 10:17 | 2025-07-16 10:40 | 24 | 0 | 24 | 257346 | Media | 2025-07-15 16:32 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: lamina de fondo desprendida actividad realizada: se destapa manómetro y se pega lamina que contiene la escala de presión, se centra aguja y realizan pruebas exitosas estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Wednesday | 2
109082 | CORRECTIVO | 43715204 | DIANA PATRICIA MARIN GARCIA | manometro duodenoscopio descalibrado. Buenas tardes., Por favor revisar manómetro del duodenoscopio descalibrado , no baja de 60 psi. |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | CIRUGÍA |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-02-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:aguja fuera de su posición normal Actividad realizada:se retira aguja y se centra a cero, se realiza prueba exitosa Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos:no | 2025-01-31 15:58 |  | 2025-01-31 16:09 | 2025-01-31 16:39 | 31 | 0 | 31 | 245902 | Media | 2025-01-31 14:26 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:aguja fuera de su posición normal actividad realizada:se retira aguja y se centra a cero, se realiza prueba exitosa estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos:no | MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Friday | 4
116653 | CORRECTIVO | 1053833876 | paola alejandra tabarez bedoya | NO DOBLA PATA DE LA MESA DE TRACCIÓN PARTE "D" DE LA MESA DE TRACCIÓN DE LA CAMILLA BEN Q NO DEJA DOBLAR CORRECTAMENTE |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | CIRUGÍA |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-06-14 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:articulaciones pegadas Actividad realizada:se desmontan partes móviles se lubrican y ajustan, se endereza tornillo de fijación, se ensambla de nuevo y realizan pruebas exitosas Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos:no | 2025-06-07 07:40 |  | 2025-06-07 09:08 | 2025-06-07 10:51 | 103 | 0 | 103 | 254875 | Media | 2025-06-06 16:20 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:articulaciones pegadas actividad realizada:se desmontan partes móviles se lubrican y ajustan, se endereza tornillo de fijación, se ensambla de nuevo y realizan pruebas exitosas estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos:no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Saturday | 5
118976 | CORRECTIVO | 1017201760 | ESTEFANIA VELEZ CHAVARRIA | Cabecera no sube Cordial saludo, solicito amablemente la revisión de la cama ubicada en la UCIP #2 con placa 6396 la cual se evidencia que no cumple la función de elevar cabecera, las demas funciones estan en adecuada condición, la paciente que se encuentra en esta cama requiere estar con la cabecera elevada por regurgitación, muchas gracias, feliz día. |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | UCIP |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-08-23 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | se encontró el control manual bloqueado para la función reportada, se desbloquea y realizan pruebas exitosas estado final: en buenas condiciones de funcionamiento | 2025-08-21 09:46 |  | 2025-08-21 10:32 | 2025-08-21 11:14 | 42 | 0 | 42 | 259546 | Media | 2025-08-21 09:45 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | se encontró el control manual bloqueado para la función reportada, se desbloquea y realizan pruebas exitosas estado final: en buenas condiciones de funcionamiento | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Thursday | 3
118886 | CORRECTIVO | 1053859419 | juan fernando caicedo cardona | Daño cable adaptador de transducción Buen día, se presentó daño en cable adaptador de transducción de línea arterial y PVC |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | UCIP |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-08-23 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: cable transductor malo Actividad realizada: se arma de nuevo cable el cual había perdido la carcasa que lo cubre, se realiza prueba exitosa Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-08-19 07:41 |  | 2025-08-19 10:41 | 2025-08-19 11:29 | 48 | 0 | 48 | 259352 | Media | 2025-08-16 23:53 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cable transductor malo actividad realizada: se arma de nuevo cable el cual había perdido la carcasa que lo cubre, se realiza prueba exitosa estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_MANEJO_CABLES', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Tuesday | 1
107981 | CORRECTIVO | 30391469 | dora albeny herrera duque | Buenas NOCHES reporto SENSOR DE OXIMETRIA DAÑADO Buenas NOCHES reporto SENSOR DE OXIMETRIA DAÑADO MUCHAS GRACIAS |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | UCIN |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-01-18 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | se observa interfase en buen estado se realizan pruebas satisfactorias, se devuelve al servicio | 2025-01-13 07:54 |  | 2025-01-13 09:22 | 2025-01-13 09:40 | 18 | 0 | 18 | 244376 | Media | 2025-01-11 18:45 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | se observa interfase en buen estado se realizan pruebas satisfactorias, se devuelve al servicio | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Monday | 0
118399 | CORRECTIVO | 1128480871 | melissa guillen jimenez | congelador puerta 1 con error en la medicion la temperatura del congelador 1 esta fuera de rango segun el sitrad (-24), pero cuando se observa la temperatura que registra el termómetro del congelador aparece - 36 |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | BANCO DE SANGRE |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-08-02 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | el congelador se encontró en buen estado, el controlador que sirve para visualizar en el sitrad es el que presenta diferencia de temperatura se revisa ubicación del sensor y se programa controlador para igualar temperaturas. se verifica que funcione correctamente. estado final: en buenas condiciones de funcionamiento | 2025-07-29 18:20 |  | 2025-07-29 18:29 | 2025-07-29 19:31 | 62 | 0 | 62 | 258282 | Media | 2025-07-29 17:28 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | el congelador se encontró en buen estado, el controlador que sirve para visualizar en el sitrad es el que presenta diferencia de temperatura se revisa ubicación del sensor y se programa controlador para igualar temperaturas. se verifica que funcione correctamente. estado final: en buenas condiciones de funcionamiento | MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Tuesday | 1
119072 | CORRECTIVO | 1038418449 | daniela rios arbelaez | MONITOR DE UCIA 10 MONITOR DE UCIA 10 CON MEDICION NO CONFIABLE DE TRAZADO EKG. PR MOMENTOS PANTALLA SE PONE NEGRA, LUEGO REINICIA MEDICION DE VALORES. |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | UCIA |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-08-30 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: en diagnostico Actividad realizada: se realiza seguimiento conectando equipo patrón con acompañamiento de personal del servicio y no se a logrado evidenciar la falla, se pausa para continuar diagnostico no se logra evidenciar falla Estado final: en condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-08-26 07:36 |  | 2025-08-26 08:33 | 2025-08-26 13:15 | 282 | 133 | 149 | 259783 | Media | 2025-08-26 01:11 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: en diagnostico actividad realizada: se realiza seguimiento conectando equipo patrón con acompañamiento de personal del servicio y no se a logrado evidenciar la falla, se pausa para continuar diagnostico no se logra evidenciar falla estado final: en condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Tuesday | 1
113506 | CORRECTIVO | 1047971861 | MILENA OSORIO OSORIO | canasta mala buenos días , solicito amablemente fabricar una canasta para carro de monitoreo , segun indicación de ambiente físico gracias . |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | H2-T1 |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-03-15 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:canasta reventada Actividad realizada:se reemplaza canasta por una en buen estado del taller Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos:no | 2025-03-10 12:39 |  | 2025-03-10 12:56 | 2025-03-10 13:23 | 27 | 0 | 27 | 248277 | Media | 2025-03-04 11:18 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:canasta reventada actividad realizada:se reemplaza canasta por una en buen estado del taller estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos:no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Monday | 0
115583 | CORRECTIVO | 1088315109 | MANUELA AGUIRRE TORRES | envio de imagenes tac Solicito amablemente sea revisado el tomógrafo de la torre 2, ya que el proceso de envío de imágenes esta tardando mas de lo habitual, retrasando el proceso de atención de los pacientes. |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | IMAGENOLOGÍA |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-05-17 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | se crea caso para revisión por parte de proveedor 13/05/2025 se reinicia equipo y se soluciona inconveniente en buenas condiciones de funcionamiento | 2025-05-12 11:11 |  | 2025-05-12 12:06 | 2025-05-13 10:07 | 1321 | 1303 | 18 | 253011 | Media | 2025-05-12 10:51 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | se crea caso para revisión por parte de proveedor 13/05/2025 se reinicia equipo y se soluciona inconveniente en buenas condiciones de funcionamiento | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Monday | 0
111250 | CORRECTIVO | 1057788172 | jhon andrey usma jaramillo | Brazo de ventilador malo Buenas tardes, se reporta brazo de ventilador mecánico de sala de reanimación 1, el cual se encuentra reventado. Muchas gracias. |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | URGENCIAS |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-02-15 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:brazo reventado Actividad realizada:se reemplaza parte reventada por una en buen estado del taller Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos:no | 2025-02-10 07:37 |  | 2025-02-10 08:29 | 2025-02-10 09:01 | 32 | 0 | 32 | 246453 | Media | 2025-02-07 17:19 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:brazo reventado actividad realizada:se reemplaza parte reventada por una en buen estado del taller estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos:no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Monday | 0
115440 | CORRECTIVO | 17339367 | DIEGO ALONSO ARDILA ARANGO | TORRE STORZ TORRE STORZ CENSA SIN CO2 Y SI TIENE LA BALA |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | CIRUGÍA |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-05-10 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: cilindro vacío Actividad realizada: se realiza prueba de cilindro en otra torre y también sale alarma por cilindro vacío, se remplaza por uno nuevo y se observa en que se corrige la falla Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-05-05 18:04 |  | 2025-05-05 18:06 | 2025-05-05 18:46 | 40 | 0 | 40 | 252470 | Media | 2025-05-02 17:06 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cilindro vacío actividad realizada: se realiza prueba de cilindro en otra torre y también sale alarma por cilindro vacío, se remplaza por uno nuevo y se observa en que se corrige la falla estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Monday | 0
119144 | CORRECTIVO | 1040051120 | JOHANA MILENA GOMEZ MARTINEZ | CABLE MALO Buenas noches, se reporta en especiales neonatales extension de saturador malo |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2470 | 4519 |  | EDAN | IM70 | 360080-M19413340001 | 2025-08-30 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: cables sueltos en conector Actividad realizada: se soldan de nuevo cables a conector, se realiza prueba exitosa Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-08-27 08:20 |  | 2025-08-27 09:32 | 2025-08-27 10:21 | 49 | 0 | 49 | 259861 | Media | 2025-08-26 18:39 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cables sueltos en conector actividad realizada: se soldan de nuevo cables a conector, se realiza prueba exitosa estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Wednesday | 2
118236 | CORRECTIVO | 1001738882 | daniel alejandro henao jimenez | bipolar no funciona bipolar no funciona |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | CIRUGÍA | QUIRÓFANO 3 | ELECTROBISTURÍ | 1942 | 4370 |  | VALLEY LAB | FORCE FX-CS | S8G30111AX | 2025-07-26 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: perdida de continuidad en cable Actividad realizada: se corta segmento de cable sin continuidad cerca al pedal, se soldad de nuevo y realizan pruebas exitosas Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-07-23 19:30 |  | 2025-07-23 19:30 | 2025-07-24 08:56 | 806 | 683 | 123 | 257911 | Media | 2025-07-23 18:06 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: perdida de continuidad en cable actividad realizada: se corta segmento de cable sin continuidad cerca al pedal, se soldad de nuevo y realizan pruebas exitosas estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Wednesday | 2
116613 | CORRECTIVO | 1006739793 | ANA SOFIA BARROS CHURTA | ecotone ecotone roto |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | H6-T2 |  | ECOTONE | 1967 | M293 |  | DOPPLEX HUNTLEIGH | D920 | 21920LX12263318 | 2025-06-07 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:transductor con carcasa desprendida Actividad realizada:se ajusta nuevamente parte superior de transductor y se pega, se realizan pruebas exitosas Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos:no | 2025-06-06 07:40 |  | 2025-06-06 07:48 | 2025-06-06 08:27 | 39 | 0 | 39 | 254776 | Media | 2025-06-05 20:14 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:transductor con carcasa desprendida actividad realizada:se ajusta nuevamente parte superior de transductor y se pega, se realizan pruebas exitosas estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos:no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Friday | 4
115363 | CORRECTIVO | 1036785361 | LAURA CRISTINA CORREA BETANCUR | monitor al que no le funciona brazalete de presion monitor que no le funciona el adaptador del brazalete |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1956 | 4348 |  | EDAN | IM50 | 360069-M18C15120031 | 2025-05-10 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:puerto nibp reventado Actividad realizada:se reemplaza puerto por uno en buen estado del taller, se realizan pruebas exitosas Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos:no | 2025-05-05 12:07 |  | 2025-05-05 15:06 | 2025-05-05 16:17 | 71 | 22 | 49 | 252571 | Media | 2025-05-05 11:56 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:puerto nibp reventado actividad realizada:se reemplaza puerto por uno en buen estado del taller, se realizan pruebas exitosas estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos:no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Monday | 0
118177 | CORRECTIVO | 1036947084 | johan de jesus osorio otalvaro | Termómetro disfuncional Buen día Cordial saludo Se solicita revisión de termómetro ya que funciona por favor y gracias Atento a sugerencias y recomendaciones |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | UMI |  | TERMÓMETRO ELECTRÓNICO | 1993 |  | EB1111 | COVIDIEN | FILAC 3000 | A1368707X | 2025-07-26 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: baterias malas, cable de sensor expuesto Actividad realizada: se reemplazan baterias, se cubre con autofundente cable expuesto Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-07-22 11:19 |  | 2025-07-22 17:03 | 2025-07-22 17:40 | 37 | 0 | 37 | 257769 | Media | 2025-07-22 10:23 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: baterias malas, cable de sensor expuesto actividad realizada: se reemplazan baterias, se cubre con autofundente cable expuesto estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Tuesday | 1
116539 | CORRECTIVO | 43713533 | olga patricia castaño alzate | pieza de alta no apreta la fresa pieza de alta que no funciona con la fresa ya que la fresa queda rodada y suelta |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | ODONTOLOGÍA |  | PIEZA DE ALTA VELOCIDAD | 1888 |  | EB1079 | NSK | PANAMAX 2R STAND | ABH70271 ALTA 1 | 2025-06-07 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:cuadrante de turbina rodado Actividad realizada: se realizan pruebas y se encuentra cuadrante rodado, se lleva para cambiar turbina 5/06/2025 se reemplaza turbina, se realiza prueba exitosa Estado final: fuera de servicio Repuestos: si 36071075 | 2025-06-04 07:33 |  | 2025-06-04 10:37 | 2025-06-05 08:33 | 1315 | 1265 | 50 | 254568 | Media | 2025-06-03 18:20 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:cuadrante de turbina rodado actividad realizada: se realizan pruebas y se encuentra cuadrante rodado, se lleva para cambiar turbina 5/06/2025 se reemplaza turbina, se realiza prueba exitosa estado final: fuera de servicio repuestos: si 36071075 | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Wednesday | 2
115958 | CORRECTIVO | 43713533 | olga patricia castaño alzate | jeringa triple de la unidad odontologica# goteando jeringa triple de la unidad odontologica #3 goteando constantemente porque el pulsor del agua se queda pegado |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | ODONTOLOGÍA |  | UNIDAD ODONTOLÓGICA | 2846 | 4773 |  | TECNIPOLO | EXCEL | 1332 | 2025-05-24 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:fuga de agua en jeringa Actividad realizada:se desmontan pulsadores,se limpian y lubrican,se realizan pruebas exitosas Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos:no | 2025-05-23 10:17 |  | 2025-05-23 10:47 | 2025-05-23 11:47 | 60 | 0 | 60 | 253800 | Media | 2025-05-22 11:24 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:fuga de agua en jeringa actividad realizada:se desmontan pulsadores,se limpian y lubrican,se realizan pruebas exitosas estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos:no | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Friday | 4
114415 | CORRECTIVO | 1040043852 | ADELA LORENA MARULANDA MOLINA | manguera mala esta rota la manguera de la pieza de alta |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | ODONTOLOGÍA |  | UNIDAD ODONTOLÓGICA | 2842 | 4769 |  | TECNIPOLO | URBAN | 1328 | 2025-04-12 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:manguera rota Actividad realizada:se encuentra fisura en manguera de pieza de alta, se deja habilitada otra de las mangueras para su funcionamiento 11/04/2025 se reemplaza manguera fisurada Estado final: en condiciones de funcionamiento Repuestos: 36071940 | 2025-04-09 07:37 |  | 2025-04-09 10:36 | 2025-04-11 16:13 | 3216 | 3099 | 117 | 250625 | Media | 2025-04-07 08:32 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:manguera rota actividad realizada:se encuentra fisura en manguera de pieza de alta, se deja habilitada otra de las mangueras para su funcionamiento 11/04/2025 se reemplaza manguera fisurada estado final: en condiciones de funcionamiento repuestos: 36071940 | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Wednesday | 2
109355 | CORRECTIVO | 1036952421 | ana maria ciro garzon | Unidad #1 con fallas Unidad #1 con fuga de agua en las mangueras de las piezas de mano y por debajo de la unidad. Gracias |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | ODONTOLOGÍA |  | UNIDAD ODONTOLÓGICA | 2844 | 4771 |  | TECNIPOLO | EXCEL | 1330 | 2025-02-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:agua en mangueras de aire Actividad realizada:se drenan compresor, trampa de agua y mangueras, se realiza limpieza completa de consola y valvula piloto, se realiza prueba exitosa Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos:no | 2025-02-05 10:58 |  | 2025-02-05 15:41 | 2025-02-05 16:53 | 72 | 0 | 72 | 246186 | Media | 2025-02-05 07:59 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:agua en mangueras de aire actividad realizada:se drenan compresor, trampa de agua y mangueras, se realiza limpieza completa de consola y valvula piloto, se realiza prueba exitosa estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos:no | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Wednesday | 2
116541 | CORRECTIVO | 43713533 | olga patricia castaño alzate | turbina vibratoria de la pieza de alta pieza de alta velocidad que al ser activada se siente vibratoria la fresa |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | ODONTOLOGÍA |  | KIT DE PIEZAS DE MANO ODONTOLÓGICAS | 2835 | M483 |  | NSK | Y1003754 | ABK30367 - B2241817 - OBK30157 - BBJZ1417 | 2025-06-07 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:bibracion de turbina Actividad realizada:se retira turbina y cuadrante de esta, se ajusta mecanismo y se ensambla de nuevo, se realiza prueba exitosa Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos:no | 2025-06-04 07:35 |  | 2025-06-04 11:21 | 2025-06-04 13:16 | 115 | 0 | 115 | 254570 | Media | 2025-06-03 18:23 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:bibracion de turbina actividad realizada:se retira turbina y cuadrante de esta, se ajusta mecanismo y se ensambla de nuevo, se realiza prueba exitosa estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos:no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Wednesday | 2
114624 | CORRECTIVO | 1007505943 | veronica andrea ocampo gallego | DESFIBRILADOR DE REA 1 no reconoce las palas Lo anotado gracias |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | URGENCIAS |  | DESFIBRILADOR | 2711 | 4667 |  | NIHON KOHDEN | TEC-5631E | 2364 | 2025-04-19 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:no pasa las pruebas por contacto de palas Actividad realizada:se desmontan palas, se limpian contactos de las mismas asi como de la lamina que las recibe, se realizan pruebas satisfactorias en compañía de jefe del servicio Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-04-15 10:11 |  | 2025-04-15 10:18 | 2025-04-15 10:51 | 33 | 0 | 33 | 251334 | Media | 2025-04-15 10:07 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:no pasa las pruebas por contacto de palas actividad realizada:se desmontan palas, se limpian contactos de las mismas asi como de la lamina que las recibe, se realizan pruebas satisfactorias en compañía de jefe del servicio estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Tuesday | 1
113513 | CORRECTIVO | 1036964467 | LAURA YANETH MESA LOPEZ | M482 PIEZA DE ALTA M482 LA FRESA NO SE REFRIGERA BIEN PORQUE EL AGUA DE LA PIEZA SALE PARA OTRO LADO |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | ODONTOLOGÍA |  | KIT DE PIEZAS DE MANO ODONTOLÓGICAS | 2834 | M482 |  | NSK | Y1003754 | ABK30365 - B2420598 - OBK51381 - BBJZ1415 | 2025-03-15 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:ducto de agua obstruido Actividad realizada:se realiza limpieza de ducto de agua, se realiza prueba exitosa Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos:no | 2025-03-10 17:29 |  | 2025-03-10 17:30 | 2025-03-10 17:55 | 25 | 0 | 25 | 248540 | Media | 2025-03-06 16:17 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:ducto de agua obstruido actividad realizada:se realiza limpieza de ducto de agua, se realiza prueba exitosa estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos:no | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Monday | 0
117911 | CORRECTIVO | 1007436952 | yeny marcela giraldo osorio | jeringa triple sin aire la jeringa triple de la unidad odontologica # 6 con placa 4767 no presenta presión en el aire(no tiene aire ) |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | ODONTOLOGÍA |  | UNIDAD ODONTOLÓGICA | 2840 | 4767 |  | TECNIPOLO | URBAN | 1326 | 2025-07-19 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: poca presión de aire Actividad realizada: se desmonta consola y limpia parte interna de acople tres vías,se limpia válvula piloto,se realizan pruebas exitosas Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-07-12 17:27 |  | 2025-07-12 17:28 | 2025-07-15 11:22 | 3954 | 3892 | 62 | 257144 | Media | 2025-07-12 10:11 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: poca presión de aire actividad realizada: se desmonta consola y limpia parte interna de acople tres vías,se limpia válvula piloto,se realizan pruebas exitosas estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Saturday | 5
117910 | CORRECTIVO | 1007436952 | yeny marcela giraldo osorio | jeringa sin aire la jeringa triple de la unidad odontologica # 4 con placa 4768 no presenta presión en el aire(no tiene aire ) |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | ODONTOLOGÍA |  | UNIDAD ODONTOLÓGICA | 2841 | 4768 |  | TECNIPOLO | URBAN | 1327 | 2025-07-19 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: poca presión de aire en jeringa Actividad realizada: se drena trampa de agua, se corrige pocision de mangueras,se realizan pruebas exitosas Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-07-12 17:27 |  | 2025-07-12 17:28 | 2025-07-15 10:20 | 3893 | 3842 | 51 | 257145 | Media | 2025-07-12 10:13 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: poca presión de aire en jeringa actividad realizada: se drena trampa de agua, se corrige pocision de mangueras,se realizan pruebas exitosas estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Saturday | 5
109357 | CORRECTIVO | 1040043852 | ADELA LORENA MARULANDA MOLINA | jeringa triple desadaptada jeringa triple desadaptada |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | ODONTOLOGÍA |  | UNIDAD ODONTOLÓGICA | 2841 | 4768 |  | TECNIPOLO | URBAN | 1327 | 2025-02-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:punta de jeringa triple mala Actividad realizada:se reemplaza punta,se realiza prueba exitosa Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos:si | 2025-02-05 10:59 |  | 2025-02-05 14:34 | 2025-02-05 14:48 | 14 | 0 | 14 | 246219 | Media | 2025-02-05 10:57 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:punta de jeringa triple mala actividad realizada:se reemplaza punta,se realiza prueba exitosa estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos:si | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Wednesday | 2
118080 | CORRECTIVO | 1041230037 | CAMILO ANDRES HINCAPIE DUQUE | INCUBADORA ATOM CON PLACA 4810 MALA INCUBADORA ATOM CON PLACA 4810, SE OBSERVA CON PUERTA LATERAL MALA, NO CUENTA CON UNO DE LOS SEGUROS PARA CERRAR. |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | UCIN |  | INCUBADORA | 2914 | 4810 | 4810 | ATOM | AIR INCU I | 190800779 | 2025-07-19 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: perdida de seguro de puerta Actividad realizada: se encuentra que a la puerta le falta uno de los seguros, se instala uno en buen estado del taller Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-07-18 07:32 |  | 2025-07-18 08:36 | 2025-07-18 09:18 | 43 | 0 | 43 | 257524 | Media | 2025-07-17 23:06 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: perdida de seguro de puerta actividad realizada: se encuentra que a la puerta le falta uno de los seguros, se instala uno en buen estado del taller estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Friday | 4
115657 | CORRECTIVO | 34002609 | MARIA DEL PILAR YEPES CHISCO | empaque de boton de encendido se desprendido empaque de protección de botón de encendido de maquina ECMO rota Flow la cual se desprendió |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | UCIA |  | CONSOLA ROTAFLOW - ECMO | 2347 | 4431 |  | MAQUET | ROTAFLOW 701046412 | 90437027 | 2025-05-17 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:cubierta de botón suelta Actividad realizada:se pega cubierta, se realiza prueba exitosa Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos:no | 2025-05-14 08:32 |  | 2025-05-14 10:06 | 2025-05-14 11:44 | 98 | 0 | 98 | 253175 | Media | 2025-05-14 08:17 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:cubierta de botón suelta actividad realizada:se pega cubierta, se realiza prueba exitosa estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos:no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Wednesday | 2
113642 | CORRECTIVO | 1041230483 | LEYDI MARYEDI SALAZAR CASTRO | SENSOR DE INCUBADORA ATOM MALO Buenos días, Solicito amablemente revisión de sensor de temperatura de incubadora atom, dice error de sonda. Gracias |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | UCIN |  | INCUBADORA | 2468 | 4539 |  | ATOM | AIR INCU I | 190500780 | 2025-03-15 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:sensor de temperatura malo Actividad realizada:se prueba sensor de temperatura y se evidencia que esta malo. se reemplaza por uno nuevo, se realiza prueba exitosa Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: si 36071985 | 2025-03-14 11:58 |  | 2025-03-14 12:54 | 2025-03-14 13:31 | 37 | 0 | 37 | 249112 | Media | 2025-03-14 11:47 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:sensor de temperatura malo actividad realizada:se prueba sensor de temperatura y se evidencia que esta malo. se reemplaza por uno nuevo, se realiza prueba exitosa estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos: si 36071985 | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Friday | 4
119138 | CORRECTIVO | 39447628 | luz beatriz saenz buitrago | sensor de incubadora atom temperatura malo Coordial saludo, por favor cambiar sensor de temperatura de incubadora atom. El monitor esta en el cubiculo 8. de cuidados intensivos muchas gracias . |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | UCIN | P7 CUB 8 | INCUBADORA | 2467 | 4538 |  | ATOM | AIR INCU I | 190700101 | 2025-08-30 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: cable expuesto Actividad realizada: se cubre pequeña fisura en cable, se verifica correcto funcionamiento Estado final: en buenas condiciones Repuestos: no | 2025-08-26 17:09 |  | 2025-08-27 07:39 | 2025-08-27 08:18 | 39 | 0 | 39 | 259856 | Media | 2025-08-26 16:15 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cable expuesto actividad realizada: se cubre pequeña fisura en cable, se verifica correcto funcionamiento estado final: en buenas condiciones repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Tuesday | 1
113528 | CORRECTIVO | 1017174498 | juliana cadavid jimenez | INCUBADORA CON LLANTA FRENADA INCUBADORA CON LLANTA FRENADA |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | UCIN |  | INCUBADORA | 2466 | 4537 |  | ATOM | AIR INCU I | 190500781 | 2025-03-15 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:seguro de rueda reventado Actividad realizada: se observa que el seguro se encuentra reventado lo cual genera que se bloquee la llanta, se retira el seguro y quedan las otros tres para el frenado de la incubadora Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos:no | 2025-03-11 11:46 |  | 2025-03-11 14:14 | 2025-03-11 18:29 | 255 | 108 | 147 | 248807 | Media | 2025-03-11 11:46 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:seguro de rueda reventado actividad realizada: se observa que el seguro se encuentra reventado lo cual genera que se bloquee la llanta, se retira el seguro y quedan las otros tres para el frenado de la incubadora estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos:no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Tuesday | 1
118095 | CORRECTIVO | 1036964467 | LAURA YANETH MESA LOPEZ | FUGA DE AGUA LA UNIDAD NUMERO 7 4769 PRESENTA FUGA DE AGUA POR JERINGA TRIPLE Y PIEZA DE BAJA APARENTEMENTE POR PRESION AUMENTADA |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | ODONTOLOGÍA |  | UNIDAD ODONTOLÓGICA | 2842 | 4769 |  | TECNIPOLO | URBAN | 1328 | 2025-07-19 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: presión de unidad alta Actividad realizada:se regula presión de la unidad y drena trampa de agua,se aprovecha para regular otras unidades Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-07-18 12:42 |  | 2025-07-18 14:17 | 2025-07-18 15:59 | 103 | 0 | 103 | 257461 | Media | 2025-07-17 08:11 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: presión de unidad alta actividad realizada:se regula presión de la unidad y drena trampa de agua,se aprovecha para regular otras unidades estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Friday | 4
108936 | CORRECTIVO | 1038410858 | ISABEL CRISTINA GONZALEZ MANRIQUE | EYECTOR NO SUCCIONA EYECTOR DE LA UNIDAD #5 NO SUCCIONA |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | ODONTOLOGÍA |  | UNIDAD ODONTOLÓGICA | 2843 | 4770 |  | TECNIPOLO | URBAN | 1329 | 2025-02-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:manguera obstruida Actividad realizada:se realiza limpieza del sistema con aire,se limpia válvula,se realiza prueba exitosa Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos:no | 2025-01-30 10:30 |  | 2025-01-30 16:05 | 2025-01-30 17:04 | 59 | 0 | 59 | 245728 | Media | 2025-01-29 16:30 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:manguera obstruida actividad realizada:se realiza limpieza del sistema con aire,se limpia válvula,se realiza prueba exitosa estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos:no | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Thursday | 3
118776 | CORRECTIVO | 1036964467 | LAURA YANETH MESA LOPEZ | FORRO DE UNIDAD ROTO EL FORRO DE L A UNIDAD NUMERO 7 SE ENCUENTRA ROTO YA QUE UN PACIENTE CON JEANS DE TACHES LO ROMPIO |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | ODONTOLOGÍA | CONSULTORIO 7 | UNIDAD ODONTOLÓGICA | 2842 | 4769 |  | TECNIPOLO | URBAN | 1328 | 2025-08-16 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: tapizado de equipo se encuentra averiado con espuma interna expuesta. Actividad realizada: Se espera por consulta de como organizar el tapizado. 29/08/2025 Jeison Piedrahita se intenta reemplazar sillón completo pero no tiene la misma medida,se decide cubrir la perforación con el mismo materia y se logra sellar, se encuentra también pedal con fuga que no pudo ser reparado,se pausa para reemplazar Se instala pedal en buen estado,se realizan pruebas exitosas Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-08-13 13:20 |  | 2025-08-13 14:45 | 2025-08-29 13:26 | 22961 | 22848 | 113 | 259162 | Media | 2025-08-13 12:37 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: tapizado de equipo se encuentra averiado con espuma interna expuesta. actividad realizada: se espera por consulta de como organizar el tapizado. 29/08/2025 jeison piedrahita se intenta reemplazar sillón completo pero no tiene la misma medida,se decide cubrir la perforación con el mismo materia y se logra sellar, se encuentra también pedal con fuga que no pudo ser reparado,se pausa para reemplazar se instala pedal en buen estado,se realizan pruebas exitosas estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Wednesday | 2
114437 | CORRECTIVO | 1036964467 | LAURA YANETH MESA LOPEZ | UNIDAD 4772 AGUA DE LA ESCUPIDERA SE QUEDA ACTIVADA |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | ODONTOLOGÍA |  | UNIDAD ODONTOLÓGICA | 2845 | 4772 |  | TECNIPOLO | EXCEL | 1331 | 2025-04-12 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:swiche del pedal se quedó pegado Actividad realizada: se logra destrabar swiche. Se realizan múltiples pruebas exitosas, también se observa swiche de lámpara malo,se pausa para reemplazarl 11/04/2025 se reemplaza swiche de lámpara y realiza ajustes en consola,se realizan pruebas exitosas Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos:si, swiche | 2025-04-09 11:14 |  | 2025-04-09 11:27 | 2025-04-11 15:05 | 3098 | 2944 | 154 | 250876 | Media | 2025-04-09 10:59 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:swiche del pedal se quedó pegado actividad realizada: se logra destrabar swiche. se realizan múltiples pruebas exitosas, también se observa swiche de lámpara malo,se pausa para reemplazarl 11/04/2025 se reemplaza swiche de lámpara y realiza ajustes en consola,se realizan pruebas exitosas estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos:si, swiche | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Wednesday | 2
117964 | CORRECTIVO | 1038410858 | ISABEL CRISTINA GONZALEZ MANRIQUE | eyector quirúrgico el eyector quirúrgico de la unidad # 5 dejo de succionar |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | ODONTOLOGÍA |  | UNIDAD ODONTOLÓGICA | 2843 | 4770 |  | TECNIPOLO | URBAN | 1329 | 2025-07-19 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: manguera obstruida Actividad realizada: se realiza limpieza de manguera de eyector ,se realiza prueba exitosa Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-07-14 17:58 |  | 2025-07-15 11:33 | 2025-07-15 11:57 | 24 | 0 | 24 | 257222 | Media | 2025-07-14 11:53 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: manguera obstruida actividad realizada: se realiza limpieza de manguera de eyector ,se realiza prueba exitosa estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Monday | 0
116878 | CORRECTIVO | 1040047196 | MARIA ALEJANDRA GONZALEZ ZAPATA | nevera con temperatura no confiable Nevera de especiales se encuentra con la temperatura muy alta 15.0 y con un ruido en su interior. |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | UCIN |  | NEVERA | 2556 | 4470 |  | INDUCOL | VV-20AI1DICDLD-INV-2P DOS PUERTAS | 0001 JB7PDTSP | 2025-06-14 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: se encuentra evaporador congelado Actividad realizada: se evidencia que la nevera requiere ciclos de descongelamiento para evitar acumulación de hielo, se reemplaza controlador por una con estas características, se deja en observación se desmonta tubo de neón para corregir encendido, se reemplaza convertidor AC-DC, se repara conexión de manguera de desagüe, se deja en observación 13/06/2025 se cubre con silicona acople de desagüe para evitar fuga, se verifica correcto funcionamiento dentro del rango de temperatura programado. se pausa para continuar seguimiento queda en buenas condiciones de funcionamiento Estado final: en condiciones de funcionamiento Repuestos: si 36070161 | 2025-06-12 10:06 |  | 2025-06-12 10:31 | 2025-06-13 17:17 | 1846 | 1340 | 506 | 255259 | Media | 2025-06-12 09:41 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se encuentra evaporador congelado actividad realizada: se evidencia que la nevera requiere ciclos de descongelamiento para evitar acumulación de hielo, se reemplaza controlador por una con estas características, se deja en observación se desmonta tubo de neón para corregir encendido, se reemplaza convertidor ac-dc, se repara conexión de manguera de desagüe, se deja en observación 13/06/2025 se cubre con silicona acople de desagüe para evitar fuga, se verifica correcto funcionamiento dentro del rango de temperatura programado. se pausa para continuar seguimiento queda en buenas condiciones de funcionamiento estado final: en condiciones de funcionamiento repuestos: si 36070161 | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Thursday | 3
110453 | CORRECTIVO | 1036953044 | luisa maria salazar gomez | Boton ecografo de procedimientos Buenas tardes Reporto ecógrafo de procedimientos de primer piso ya que tecla "clear" esta pegada. gracias |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | IMAGENOLOGÍA |  | ECÓGRAFO | 2579 | 4508 |  | GENERAL ELECTRIC | LOGIQ S7 | LS7004378 | 2025-02-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:se revisa botón y se evidencia que no sale Actividad realizada:se retira botón, se limpia y lubrica superficie, se instala nuevamente y realizan pruebas exitosas Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos:no | 2025-02-07 07:46 |  | 2025-02-07 09:41 | 2025-02-07 10:15 | 34 | 0 | 34 | 246346 | Media | 2025-02-06 15:27 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:se revisa botón y se evidencia que no sale actividad realizada:se retira botón, se limpia y lubrica superficie, se instala nuevamente y realizan pruebas exitosas estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos:no | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Friday | 4
117933 | CORRECTIVO | 1038415580 | YESICA ANDREA CUARTAS LOPEZ | Cabler expuesto Buenas Noches, Se Reporta Toco de Habitacion 8 de trabajo de parto por tener cables expuestos. Favor revisar. Gracias. |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | UMI |  | MONITOR FETAL | 2588 | 4615 |  | EDAN | F3 | 560034-M19710790027 | 2025-07-19 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:perdida de recubrimiento en cable y membrana de transductor fisurada Actividad realizada: se intenta reparar cortando segmento de cable sin recubrimiento pero la membrana del transductor esta demasiado fisurada y no permitió reparación, se reemplaza por transductor nuevo Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: si 36070313 | 2025-07-14 08:49 |  | 2025-07-14 11:17 | 2025-07-14 11:59 | 42 | 0 | 42 | 257169 | Media | 2025-07-14 00:46 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:perdida de recubrimiento en cable y membrana de transductor fisurada actividad realizada: se intenta reparar cortando segmento de cable sin recubrimiento pero la membrana del transductor esta demasiado fisurada y no permitió reparación, se reemplaza por transductor nuevo estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos: si 36070313 | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Monday | 0
115468 | CORRECTIVO | 1036401485 | DIANA CAROLINA HENAO ARBELAEZ | Reporte de temperatura poco confiable Cordial saludo, Dado nuevos casos de ECN se realizo análisis multifactorial de las posibles causas raíz de los eventos presentados y se evidencia que algunos días, los rangos de temperatura se encuentran fuera de rango permitido, siendo posible causal dicho evento. Sin embargo días anteriores ha sido reiterativo el reporte de tomas demasiado frías, con aparente temperatura de nevera en 8 ° por lo cual no es concluyente un dato con el otro. Se realiza reporte entonces de nevera numero 1 con placa 4470 con el objetivo de realizar revisión de las mismas y asegurar la cadena de frio de las tomas de los pacientes |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | NUTRICIÓN |  | NEVERA | 2556 | 4470 |  | INDUCOL | VV-20AI1DICDLD-INV-2P DOS PUERTAS | 0001 JB7PDTSP | 2025-05-10 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:temperatura elevada Actividad realizada:se revisan parámetros de configuración de controlador, se ajustan aquellos que se consideran necesarios para un correcto funcionamiento, se espera a que baje la temperatura pero la apertura de puertas es constante por lo que se deja en observación 7/05/2025 se revisa equipo pero se encuentra personal ingresando elementos a la nevera por lo que no se puede tener un dato correcto de la temperatura, se visitara mas tarde se verifica temperatura y nuevamente se encuentra alta, al revisar se observa que el evaporador esta completamente congelado, se desconecta para que derrita el hielo y se informa al personal para sacar lo que allí hay 8/05/2025 se revisa funcionamiento de nevera y se observa con temperatura correcta dentro de los parámetros programados, se informa al personal que ya la pueden utilizar 09/05/2025: se reporta nuevamente equipo ya que toda la mañana estuve por encima de los 10 °C. Se revisa componentes del equipo y se encuentra rodo funcionando correctamente Se ajustan parámetros del ciclo de descongelación 10/05/2025 se reemplaza controlador de temperatura por dificultades a la hora modificar el anterior, se ajustan parámetros, se comprueba correcto funcionamiento Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: si 36070793 | 2025-05-06 14:24 |  | 2025-05-06 14:52 | 2025-05-10 12:15 | 5603 | 5021 | 582 | 252676 | Media | 2025-05-06 13:23 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:temperatura elevada actividad realizada:se revisan parámetros de configuración de controlador, se ajustan aquellos que se consideran necesarios para un correcto funcionamiento, se espera a que baje la temperatura pero la apertura de puertas es constante por lo que se deja en observación 7/05/2025 se revisa equipo pero se encuentra personal ingresando elementos a la nevera por lo que no se puede tener un dato correcto de la temperatura, se visitara mas tarde se verifica temperatura y nuevamente se encuentra alta, al revisar se observa que el evaporador esta completamente congelado, se desconecta para que derrita el hielo y se informa al personal para sacar lo que allí hay 8/05/2025 se revisa funcionamiento de nevera y se observa con temperatura correcta dentro de los parámetros programados, se informa al personal que ya la pueden utilizar 09/05/2025: se reporta nuevamente equipo ya que toda la mañana estuve por encima de los 10 °c. se revisa componentes del equipo y se encuentra rodo funcionando correctamente se ajustan parámetros del ciclo de descongelación 10/05/2025 se reemplaza controlador de temperatura por dificultades a la hora modificar el anterior, se ajustan parámetros, se comprueba correcto funcionamiento estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos: si 36070793 | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Tuesday | 1
108665 | CORRECTIVO | 1040035377 | JUAN DAVID ECHEVERRI CHICA | pinza de pulsoximetro mala pinza de pulsoximetro mala |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | CIRUGÍA | PREPARACION DE PACIENTES VIP | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2543 | 4577 |  | NIHON KOHDEN | BSM6301 | 9305 | 2025-02-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:daño en cables internos Actividad realizada:se verifica intermitencia en funcionamiento al doblar el cable de la pinza, este no pude ser reparado, se reemplaza por pinza nueva Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos:si 36070322 | 2025-01-27 10:32 |  | 2025-01-27 12:53 | 2025-01-27 13:29 | 36 | 0 | 36 | 245398 | Media | 2025-01-27 08:55 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:daño en cables internos actividad realizada:se verifica intermitencia en funcionamiento al doblar el cable de la pinza, este no pude ser reparado, se reemplaza por pinza nueva estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos:si 36070322 | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Monday | 0
113779 | CORRECTIVO | 1111197742 | RUTH ESTHER NAVAS GOMEZ | cable de sensor de flujo de drager mal funcionam cable de sensor de flujo de drager mal funcionamiento , error de calibracion |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | UCIN |  | VENTILADOR ALTA FRECUENCIA | 2611 | 4636 |  | DRAGER | BABYLOG VN500 | ASML-0135 | 2025-03-22 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:cable de sensor de flujo malo Actividad realizada:se realiza prueba en la que se evidencia que el cable del sensor de flujo se encuentra malo, se reemplaza por uno nuevo Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: si 36071116 | 2025-03-19 13:26 |  | 2025-03-19 13:26 | 2025-03-19 14:07 | 41 | 0 | 41 | 249483 | Media | 2025-03-19 13:22 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:cable de sensor de flujo malo actividad realizada:se realiza prueba en la que se evidencia que el cable del sensor de flujo se encuentra malo, se reemplaza por uno nuevo estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos: si 36071116 | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Wednesday | 2
116631 | CORRECTIVO | 39446691 | LUZ MIRIAM FLOREZ ESCOBAR | toma de muestras sede jardines CORDIAL SALUDO, PARA REPORTAR CENTRIFUGA QUE SE APAGA EN MEDIO DEL TIEMPO A CENTRIFUGAR, NECESITO SU COLABORACION CON URGENCIA PORQUE SOLO SE CUENTA CON UNA CENTRIFUGA EN EL LABORATORIO JARDINES. MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | LABORATORIO |  | CENTRÍFUGA | 2751 | 4691 |  | OSSALUD | LC-04C 12 TUBOS | 90624006 | 2025-06-07 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:swiche de puerta no cierra circuito Actividad realizada:se revisa sistema y se ajusta swiche para cierre de puerta, se realizan pruebas exitosas Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos:no | 2025-06-06 11:11 |  | 2025-06-06 16:28 | 2025-06-06 17:31 | 63 | 0 | 63 | 254732 | Media | 2025-06-05 14:14 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:swiche de puerta no cierra circuito actividad realizada:se revisa sistema y se ajusta swiche para cierre de puerta, se realizan pruebas exitosas estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos:no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Friday | 4
119033 | CORRECTIVO | 1017174498 | juliana cadavid jimenez | CABLE DE TEMPERATURA DE MONITOR DE INCUB 24 CABLE DE TEMPERATURA DE MONITOR DE INCUB 24 CON PUNTA EN MAL ESTADO |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2491 | 4534 |  | EDAN | IM70 | 360080-M19306500005 | 2025-08-30 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: sensor malo Actividad realizada: se reemplaza sensor de temperatura malo, se realiza prueba exitosa Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: si 36070096 Nota: orden gestionada el 25/08/2025 de 9:28 a 9:44 pero por problemas con el gestor no se pudo tramitar en tiempo real. | 2025-08-25 07:47 |  | 2025-08-25 09:28 | 2025-08-26 08:05 | 1357 | 1330 | 27 | 259706 | Media | 2025-08-24 23:11 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: sensor malo actividad realizada: se reemplaza sensor de temperatura malo, se realiza prueba exitosa estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos: si 36070096 nota: orden gestionada el 25/08/2025 de 9:28 a 9:44 pero por problemas con el gestor no se pudo tramitar en tiempo real. | DESGASTE_NORMAL | ['DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Monday | 0
113644 | CORRECTIVO | 1041230483 | LEYDI MARYEDI SALAZAR CASTRO | CABLE DE OXIMETRIA DAÑADO Cordial saludo, tan amable para reparar 2 cables de oximetría. Gracias |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2490 | 4533 |  | EDAN | IM70 | 360080-M19306500008 | 2025-03-15 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:cable suelto en conector Actividad realizada:se solda de nuevo cable a conector, se realiza prueba exitosa Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos:no | 2025-03-14 13:32 |  | 2025-03-14 13:35 | 2025-03-14 14:36 | 62 | 0 | 62 | 249128 | Media | 2025-03-14 13:30 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:cable suelto en conector actividad realizada:se solda de nuevo cable a conector, se realiza prueba exitosa estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos:no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Friday | 4
114545 | CORRECTIVO | 1036398817 | viviana zuluaga arbelaez | ISO fracturado ISO de sensor de flujo Drager fracturado, ademas presenta adherencia de restos hematicos a pesar de ya haberse esterilizado |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | UCIN |  | VENTILADOR ALTA FRECUENCIA | 2523 | 4565 |  | DRAGER | BABYLOG VN500 | ASMJ-0140 | 2025-04-19 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:sensor de flujo malo Actividad realizada:se reemplaza sensor de flujo Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos:si 36070997 | 2025-04-14 07:36 |  | 2025-04-14 07:42 | 2025-04-14 08:16 | 34 | 0 | 34 | 251175 | Media | 2025-04-13 14:46 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:sensor de flujo malo actividad realizada:se reemplaza sensor de flujo estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos:si 36070997 | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Monday | 0
118245 | CORRECTIVO | 1036951705 | manuela martinez gomez | El pulsioxímetro presenta un accesorio dañado El pulsioxímetro presenta un accesorio dañado, por lo que dificulta su uso. |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | H6-T2 |  | PULSOXÍMETRO | 3172 | EB1460 |  | CHOICEMMED | MD300M | 181900200517 | 2025-07-26 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: resortes de pinza fuera de posición Actividad realizada: se instalan de nuevo resortes en su posición, se realizan pruebas exitosa Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-07-24 09:06 |  | 2025-07-24 10:44 | 2025-07-24 11:50 | 65 | 0 | 65 | 257931 | Media | 2025-07-24 08:36 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: resortes de pinza fuera de posición actividad realizada: se instalan de nuevo resortes en su posición, se realizan pruebas exitosa estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_MANEJO_CABLES', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Thursday | 3
117580 | CORRECTIVO | 1053829144 | LINA MARCELA DIAZ ALARCON | cama uci 16 mala cama que no es posible desbloquear, queda en posicion unica y no finciona panel |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | UCIA | CUBICULO 18 | CAMA ELÉCTRICA | 3180 | 4874 |  | STRYKER | SV2 PACKAGE COMPLETE | 5081100018600090 | 2025-07-05 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Cama se encuentra en posición fija, no le funciona ningún panel o control manual Actividad realizada: Se realizan pruebas de funcionamiento y se evidencia que la cama no responde a los mandos de control y no se mueve, se tiene la sospecha de que esté bloqueada, pero al realizar combinación de teclas para desbloqueo la cama continúa igual, se realizan pruebas desconectando cableado con el fin de identificar uno que este causando interferencia, se identificó que la batería no tiene autonomía y no la cama no funciona con batería, si se desconecta batería y se deja cama alimentada a red eléctrica el equipo sí funciona. Se concluye que se debe de cambiar batería defectuosa Estado final: En proceso, en espera de repuesto Repuestos: No 14/07/2025 Se realiza intervención desde las 13:45 hasta las 14:30 Se encuentra equipo bloqueado, se evidencia panel derecho causando interferencia en el funcionamiento de todos los mandos de control, se reemplaza panel de control defectuoso por uno nuevo, se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas. Se deja equipo funcional, orden en pausa pendiente por batería. 28/07/2025: Se acude al servicio para instalar el repuesto, pero el equipo esta en uso Se pausa orden en espera de disponibilidad ( Equipo se encuentra en el cubículo 2) 21/08/2025: se realiza instalación de batería, se realizan pruebas de funcionamiento y el equipo queda en buenas condiciones. | 2025-07-02 07:33 |  | 2025-07-02 07:37 | 2025-08-21 11:59 | 70822 | 71988 | -1166 | 256387 | Media | 2025-07-02 00:49 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cama se encuentra en posición fija, no le funciona ningún panel o control manual actividad realizada: se realizan pruebas de funcionamiento y se evidencia que la cama no responde a los mandos de control y no se mueve, se tiene la sospecha de que esté bloqueada, pero al realizar combinación de teclas para desbloqueo la cama continúa igual, se realizan pruebas desconectando cableado con el fin de identificar uno que este causando interferencia, se identificó que la batería no tiene autonomía y no la cama no funciona con batería, si se desconecta batería y se deja cama alimentada a red eléctrica el equipo sí funciona. se concluye que se debe de cambiar batería defectuosa estado final: en proceso, en espera de repuesto repuestos: no 14/07/2025 se realiza intervención desde las 13:45 hasta las 14:30 se encuentra equipo bloqueado, se evidencia panel derecho causando interferencia en el funcionamiento de todos los mandos de control, se reemplaza panel de control defectuoso por uno nuevo, se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas. se deja equipo funcional, orden en pausa pendiente por batería. 28/07/2025: se acude al servicio para instalar el repuesto, pero el equipo esta en uso se pausa orden en espera de disponibilidad ( equipo se encuentra en el cubículo 2) 21/08/2025: se realiza instalación de batería, se realizan pruebas de funcionamiento y el equipo queda en buenas condiciones. | MAL_MANEJO_CABLES, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_MANEJO_CABLES', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Wednesday | 2
118504 | CORRECTIVO | 24714815 | JOHANA ALEXANDRA TORRES BALLESTEROS | INFUSOR EN MAL ESTADO Pera de infusor que no funciona |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | UCIA |  | INFUSOR | 779 |  | EB0128 | RIESTER | MANUAL | 120936102 | 2025-08-02 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: pera se queda pegada Actividad realizada: se limpia caucho de válvula de pera, se realizan pruebas exitosas Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-08-01 12:31 |  | 2025-08-01 13:30 | 2025-08-01 14:04 | 34 | 0 | 34 | 258480 | Media | 2025-08-01 12:29 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pera se queda pegada actividad realizada: se limpia caucho de válvula de pera, se realizan pruebas exitosas estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Friday | 4
108806 | CORRECTIVO | 1234890498 | glenis giseth perez gonzalez | LAMPARA CIELITICA QUIROFANO 4 NO FUNCIONA LAMPARA CIELITICA QUIROFANO 4 NO FUNCIONA |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | CIRUGÍA |  | LÁMPARA CIELÍTICA | 811 | 1843 |  | TRUMPF KREUZER ILED | MEDIZIN SYSTEME | 100543281 Y 1005443993 | 2025-02-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:mango de cielitica reventado Actividad realizada:se instala pieza impresa en 3d, se verifica correcto funcionamiento Estado final: en buenas condiciones Repuestos:si impresión 3d | 2025-01-28 08:47 |  | 2025-01-28 14:44 | 2025-01-28 19:59 | 314 | 198 | 116 | 245501 | Media | 2025-01-28 08:16 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:mango de cielitica reventado actividad realizada:se instala pieza impresa en 3d, se verifica correcto funcionamiento estado final: en buenas condiciones repuestos:si impresión 3d | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Tuesday | 1
119032 | CORRECTIVO | 1001471977 | lorena osorio perez | viva Sonic funcionamiento incorrecto Buenos días, solicitamos amablemente revisar el vivo Sonic ya que se le desprendió un cable y la Dra. lo necesita para la consulta del día de hoy. Muchas gracias |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | CONSULTA EXTERNA |  | INTEGRITY | 805 | 3554 |  | VIVOSONIC | V-500 | IP1525 | 2025-08-30 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: cable reventado Actividad realizada: se solda de nuevo cable reventado, se realiza prueba exitosa Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-08-25 07:46 |  | 2025-08-25 07:50 | 2025-08-25 12:02 | 252 | 203 | 49 | 259709 | Media | 2025-08-25 07:23 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cable reventado actividad realizada: se solda de nuevo cable reventado, se realiza prueba exitosa estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Monday | 0
118116 | CORRECTIVO | 1152435526 | LINA MARCELA ZAPATA MURILLO | medicion temperatura nevera Favor revisar la temperatura de la nevera de globulos sin certificar ya que durante la noche del 19-07, madrugada y mañana del 20-07, la temperatura estuvo en descenso, incluso llego a 0.4 Muchas gracias! |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | BANCO DE SANGRE |  | REFRIGERADOR CON RS - INVESTIGACIÓN | 872 | 4285 |  | HAIER - RISS | HYC-390 | BE06MPG1T00QEJAB0007 | 2025-07-26 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: temperatura baja Actividad realizada: se verifica en el controlador temperatura baja alcanzada llegando a 0 grados, se posiciona sensor para mejor lectura, se deja en observación Se comprueba en el sitrad el comportamiento durante el día y se observa en buena condiciones, se cierra orden Estado final: en buenas condiciones e funcionamiento Repuestos: no | 2025-07-21 07:36 |  | 2025-07-21 07:37 | 2025-07-21 17:05 | 569 | 475 | 94 | 257621 | Media | 2025-07-20 18:43 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: temperatura baja actividad realizada: se verifica en el controlador temperatura baja alcanzada llegando a 0 grados, se posiciona sensor para mejor lectura, se deja en observación se comprueba en el sitrad el comportamiento durante el día y se observa en buena condiciones, se cierra orden estado final: en buenas condiciones e funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Monday | 0
115590 | CORRECTIVO | 39447628 | luz beatriz saenz buitrago | FONENDO MALO Buenos días , por favor revisar fonendo nro. EB 0274. esta sin la membrana . |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | UCIN |  | FONENDOSCOPIO NEONATAL | 621 |  | EB0274 | LITTMANN | NEONATAL | L13K10264 NÚMERO 25 | 2025-05-17 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: falta diafragma Actividad realizada: se instala diafragma en buen estado del taller, se realiza prueba exitosa Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-05-12 11:34 |  | 2025-05-12 12:34 | 2025-05-12 13:17 | 43 | 0 | 43 | 253004 | Media | 2025-05-12 10:07 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: falta diafragma actividad realizada: se instala diafragma en buen estado del taller, se realiza prueba exitosa estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Monday | 0
113807 | CORRECTIVO | 43550083 | MARIA CRISTINA ZAPATA TORRES | no adapta all laringoscopio valva N:3 no adapta al laringoscopio |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | UCIA |  | LARINGOSCOPIO | 873 | EB0132 | EB0132 | WELCH ALLYN | FIBRA ÓPTICA | MIL0MIL00MIL3(4) MIL4(2) MAC2 MAC3(4) MAC4(4) | 2025-03-22 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: tornillo flojo Actividad realizada: se ajusta tornillo se sujeción. se realiza prueba exitosa Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-03-20 13:00 |  | 2025-03-20 13:20 | 2025-03-20 13:46 | 26 | 0 | 26 | 249573 | Media | 2025-03-20 12:57 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: tornillo flojo actividad realizada: se ajusta tornillo se sujeción. se realiza prueba exitosa estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Thursday | 3
116624 | CORRECTIVO | 1036402881 | CRISTINA CASTAÑO RAMIREZ | 217 por favor revisar cable control de cama. gracias |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | H2-T1 |  | CAMA ELÉCTRICA | 193 | 1550 |  | LOS PINOS | 740LV.05 | 47366 | 2025-06-07 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:control manual malo Actividad realizada:se reemplaza control manual, se realizan pruebas exitosas Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-06-06 08:58 |  | 2025-06-06 13:04 | 2025-06-06 14:36 | 93 | 0 | 93 | 254803 | Media | 2025-06-06 08:53 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:control manual malo actividad realizada:se reemplaza control manual, se realizan pruebas exitosas estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos: si | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Friday | 4
113867 | CORRECTIVO | 1036403048 | LAURA YULITZA OSORIO JIMENEZ | Fonendo sin membrana Buenos dias Fonendoscopio pediatrico sin membrana en la campana, se encuentra en puesto de enfermería gracias |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | UMI |  | FONENDOSCOPIO | 725 |  | EB0248 | LITTMAN WELCH ALLYN | ADULTO/PEDIATRICO |  | 2025-03-29 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:fonendo sin diafragma Actividad realizada:se instala nuevo diafragma se realiza prueba exitosa Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: si eb082 | 2025-03-22 12:13 |  | 2025-03-22 12:14 | 2025-03-22 13:17 | 64 | 0 | 64 | 249708 | Media | 2025-03-22 10:30 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:fonendo sin diafragma actividad realizada:se instala nuevo diafragma se realiza prueba exitosa estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos: si eb082 | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Saturday | 5
109090 | CORRECTIVO | 1036402881 | CRISTINA CASTAÑO RAMIREZ | 236 buenos dias por favor revisar en habitación 236 baranda de cama. GRACIAS |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | H2-T2 |  | CAMA ELÉCTRICA | 230 | 2455 |  | DOMETAL | 131-71 | 2058-406 | 2025-02-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:gato hidráulico de baranda malo Actividad realizada:se reemplaza gato hidráulico por uno en buen estado del taller, se realiza prueba exitosa Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-02-01 13:36 |  | 2025-02-01 13:36 | 2025-02-01 14:12 | 36 | 0 | 36 | 245948 | Media | 2025-02-01 11:31 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:gato hidráulico de baranda malo actividad realizada:se reemplaza gato hidráulico por uno en buen estado del taller, se realiza prueba exitosa estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Saturday | 5
119178 | CORRECTIVO | 1036402881 | CRISTINA CASTAÑO RAMIREZ | 213a por favor revisar cable control cama. gracias |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | H2-T1 |  | CAMA ELÉCTRICA | 206 | 1089 |  | LOS PINOS | 740LV.05 | 50001 | 2025-08-30 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:cbable expuesto en control Actividad realizada: se ingresa al interior del control el cable expuesto, se realiza prueba exitosa y queda estéticamente bien Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-08-27 14:46 |  | 2025-08-27 16:10 | 2025-08-27 16:45 | 35 | 0 | 35 | 259952 | Media | 2025-08-27 14:22 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:cbable expuesto en control actividad realizada: se ingresa al interior del control el cable expuesto, se realiza prueba exitosa y queda estéticamente bien estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Wednesday | 2
117915 | CORRECTIVO | 1036964118 | laura sofia usme franco | Daño del control de la cama 534. Buenos días. Me podría ayuda por favor con el control de la cama de la habitación 534. Muchas gracias. |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | H5-T2 |  | CAMA ELÉCTRICA | 300 | 4132 |  | LOS PINOS | 1040 MOD P | 513327 | 2025-07-19 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:cables de control expuestos Actividad realizada:se corta recubrimiento deteriorado, se ingresa cable al control, se realizan pruebas exitosas Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-07-14 07:38 |  | 2025-07-14 08:25 | 2025-07-14 09:26 | 61 | 0 | 61 | 257157 | Media | 2025-07-13 10:01 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:cables de control expuestos actividad realizada:se corta recubrimiento deteriorado, se ingresa cable al control, se realizan pruebas exitosas estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Monday | 0
118869 | CORRECTIVO | 1036402881 | CRISTINA CASTAÑO RAMIREZ | 209a por favor revisar cable control cama. gracias |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | H2-T1 |  | CAMA ELÉCTRICA | 263 | 1980 |  | LOS PINOS | 740LV.05 | 49991 | 2025-08-16 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: cables expuestos Actividad realizada: se destapa control y se ingresan a su interior los cables expuestos, queda en buenas condiciones de funcionamiento Estado final: en buenas condiciones Repuestos: no | 2025-08-15 16:42 |  | 2025-08-15 16:43 | 2025-08-15 17:47 | 64 | 0 | 64 | 259231 | Media | 2025-08-14 13:24 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cables expuestos actividad realizada: se destapa control y se ingresan a su interior los cables expuestos, queda en buenas condiciones de funcionamiento estado final: en buenas condiciones repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Friday | 4
116598 | CORRECTIVO | 1036964118 | laura sofia usme franco | Barandas cama 532 dañadas. Buenos días. Las barandas de la cama de la habitación 532 no descienden. Muchas gracias. |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | H5-T2 |  | CAMA ELÉCTRICA | 298 | 4130 |  | LOS PINOS | 1040 MOD P | 513331 | 2025-06-07 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: cuna eléctrica con los pasadores del seguro de la baranda desprendidos. Actividad realizada: se instalan nuevamente pasadores dejándose ajustados Estado final: correcto funcionamiento Repuestos: no se requieres por que se encuentran en el servicio | 2025-06-05 12:19 |  | 2025-06-05 13:02 | 2025-06-05 17:14 | 252 | 1 | 251 | 254696 | Media | 2025-06-05 09:21 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cuna eléctrica con los pasadores del seguro de la baranda desprendidos. actividad realizada: se instalan nuevamente pasadores dejándose ajustados estado final: correcto funcionamiento repuestos: no se requieres por que se encuentran en el servicio | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Thursday | 3
108847 | CORRECTIVO | 1018232934 | maria alejandra patiño diossa | cama no baja de altura Buena tardes solicitamos por favor revisión de la cama de la habitación 644 ya que esta en la altura tope y no baja por lo cual la paciente esta en riesgo de caída subiéndose y bajándose de la altura en la que esta, mil gracias |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | H6-T2 | HAB 640 | CAMA ELÉCTRICA | 301 | 2859 |  | DOMETAL | QUAXAR | 00000-11601 | 2025-02-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: daño en motor de altura Actividad realizada: se encuentra motor malo. Se habla con la jefe que para intervenir cama debe estar libre y manifiesta que la hará desocupar 29/01/2025 se reemplaza motor de altura. se realiza prueba exitosa Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos:si 50000873 | 2025-01-28 13:33 |  | 2025-01-28 13:41 | 2025-01-29 13:35 | 1434 | 1326 | 108 | 245546 | Media | 2025-01-28 13:13 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: daño en motor de altura actividad realizada: se encuentra motor malo. se habla con la jefe que para intervenir cama debe estar libre y manifiesta que la hará desocupar 29/01/2025 se reemplaza motor de altura. se realiza prueba exitosa estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos:si 50000873 | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Tuesday | 1
107947 | CORRECTIVO | 1036402881 | CRISTINA CASTAÑO RAMIREZ | 342 buenas tardes por favor revisar cama 342 personal refiere que no sube la cama completa. GRACIAS |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | H3-T2 |  | CAMA ELÉCTRICA | 287 | 2492 |  | DOMETAL | QUAXAR | 00000-45850 | 2025-01-11 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | cama aislada por KPC se evidencia falla en motor de altura, se habla con la jefe para desocupar habitación y realizar aseo 11/01/2025 se reemplaza motor de altura, se realiza prueba exitosa estado: en buenas condiciones de funcionamiento repuesto: si 50000873 | 2025-01-10 16:35 |  | 2025-01-10 16:39 | 2025-01-11 09:20 | 1002 | 890 | 112 | 244315 | Media | 2025-01-10 15:14 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | cama aislada por kpc se evidencia falla en motor de altura, se habla con la jefe para desocupar habitación y realizar aseo 11/01/2025 se reemplaza motor de altura, se realiza prueba exitosa estado: en buenas condiciones de funcionamiento repuesto: si 50000873 | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Friday | 4
115722 | CORRECTIVO | 1040048582 | maria lizeth alvarez cardona | Cama, habitación 634 Buenas tardes, por favor revisar, no funcionan los controles. Gracias |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | H6-T2 |  | CAMA ELÉCTRICA | 326 | 3344 |  | DOMETAL | QUAXAR | 00000-29813 | 2025-05-17 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:cable de baranda malo Actividad realizada:se encuentra cable de baranda partido, se corta segmento malo y se poncha de nuevo conector, se realizan pruebas exitosas Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos:no | 2025-05-15 13:13 |  | 2025-05-15 13:13 | 2025-05-15 14:40 | 86 | 0 | 86 | 253295 | Media | 2025-05-15 12:16 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:cable de baranda malo actividad realizada:se encuentra cable de baranda partido, se corta segmento malo y se poncha de nuevo conector, se realizan pruebas exitosas estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos:no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Thursday | 3
110377 | CORRECTIVO | 1035917222 | tatiana valencia diaz | la cama no sube el espaldar la cama de la habitacion no sube el espaldar, por favor nos auidan de manera prioritaria ya que por la condicion del paciente debe permanecer sentado gracias |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | ONCOLOGÍA |  | CAMA ELÉCTRICA | 258 | 2715 |  | DOMETAL | QUAXAR | 000000-1873 | 2025-02-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:motor cabecera malo Actividad realizada:se reemplaza motor de cabecera, se realiza prueba exitosa Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos:si 50000873 | 2025-02-06 13:21 |  | 2025-02-06 13:22 | 2025-02-06 15:56 | 154 | 71 | 83 | 246326 | Media | 2025-02-06 12:01 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:motor cabecera malo actividad realizada:se reemplaza motor de cabecera, se realiza prueba exitosa estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos:si 50000873 | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Thursday | 3
118888 | CORRECTIVO | 1007108058 | JAKELINE FERIA ESTRADA | BUENOS DIAS buen dia, me colabora porfavor con la cama 306 que no funciona el control, muchas gracias |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | H3-T1 |  | CAMA ELÉCTRICA | 246 | 1986 |  | LOS PINOS | 740LV.05 | 50002 | 2025-08-23 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:control malo Actividad realizada: se reparan contactos en control manual, se realizan pruebas exitosas Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-08-19 07:43 |  | 2025-08-19 08:38 | 2025-08-19 09:39 | 61 | 0 | 61 | 259380 | Media | 2025-08-19 07:42 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:control malo actividad realizada: se reparan contactos en control manual, se realizan pruebas exitosas estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Tuesday | 1
109089 | CORRECTIVO | 1036402881 | CRISTINA CASTAÑO RAMIREZ | 245 buenos dias por favor revisar en habitación 245 cama. GRACIAS |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | H2-T2 |  | CAMA ELÉCTRICA | 239 | 2446 |  | DOMETAL | QUAXAR | 00000-2702 | 2025-02-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:tendido de cama reventado y sonidos al accionar motores Actividad realizada:se reemplaza tendido reventado, se lubrican partes moviles, se realizan pruebas exitosas Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos:si 50001287 | 2025-02-01 12:36 |  | 2025-02-01 12:40 | 2025-02-01 13:35 | 55 | 0 | 55 | 245949 | Media | 2025-02-01 11:32 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:tendido de cama reventado y sonidos al accionar motores actividad realizada:se reemplaza tendido reventado, se lubrican partes moviles, se realizan pruebas exitosas estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos:si 50001287 | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Saturday | 5
108898 | CORRECTIVO | 1036933581 | jurany andrea marin montoya | baranda de cama Buenos dias Amablemente solicto organizar baranda de la cama electrica de la habitacion 312b de la unidad de trasplantes muchas gracias |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | TRASPLANTES |  | CAMA ELÉCTRICA | 260 | 1988 |  | LOS PINOS | 740LV.05 | 49981 | 2025-02-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:pin de trinquete suelto Actividad realizada:se ubica nuevamente pin en su lugar y se ajusta para evitar que se salga nuevamente, se realiza prueba exitosa Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos:no | 2025-01-29 13:37 |  | 2025-01-29 13:37 | 2025-01-29 15:20 | 102 | 46 | 56 | 245693 | Media | 2025-01-29 11:59 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:pin de trinquete suelto actividad realizada:se ubica nuevamente pin en su lugar y se ajusta para evitar que se salga nuevamente, se realiza prueba exitosa estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos:no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Wednesday | 2
114400 | CORRECTIVO | 1036402881 | CRISTINA CASTAÑO RAMIREZ | 305 Buenas tardes por favor revisar cable control cama 305. gracias |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | H3-T1 |  | CAMA ELÉCTRICA | 245 | 1976 |  | LOS PINOS | 740LV.05 | 50003 | 2025-04-12 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:recubrimiento de cable de control totalmente fisurado Actividad realizada: aunque el control esta funcional su estado físico es deplorable, se reemplaza por un control nuevo Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos:si 50000478 | 2025-04-08 13:02 |  | 2025-04-08 16:03 | 2025-04-08 16:34 | 30 | 0 | 30 | 250785 | Media | 2025-04-08 12:13 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:recubrimiento de cable de control totalmente fisurado actividad realizada: aunque el control esta funcional su estado físico es deplorable, se reemplaza por un control nuevo estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos:si 50000478 | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Tuesday | 1
118979 | CORRECTIVO | 1017201760 | ESTEFANIA VELEZ CHAVARRIA | baranda caida Cordial saludo, solicito amablemente la revisión de la cama ubicada en la UCIP #4 con placa 4015 la cual se evidencia con caida de la baranda, es de alto riesgo ya que implica la caida de la paciente, muchas gracias, feliz día |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | UCIP |  | CAMA ELÉCTRICA | 374 | 4015 |  | DOMETAL | LINIX | 00000-58089 | 2025-08-23 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: baranda suelta Actividad realizada: se regresa baranda a su posición original y se instalan los tornillos que la sujetan, se verifica correcto funcionamiento Estado final: en buenas condiciones Repuestos: no | 2025-08-21 10:33 |  | 2025-08-21 11:14 | 2025-08-21 11:59 | 44 | 0 | 44 | 259547 | Media | 2025-08-21 09:47 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: baranda suelta actividad realizada: se regresa baranda a su posición original y se instalan los tornillos que la sujetan, se verifica correcto funcionamiento estado final: en buenas condiciones repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Thursday | 3
109088 | CORRECTIVO | 1036966928 | ALISON MORENO TIRADO | SATURADOR NEONATAL CADWELL POLISOMNOGRAFIA Buenos dias, por favor revisar el saturador neonatal del equipo de cadwell, la manda electronica esta dañada y por ende no sensa. Muchas gracias. Feliz dia |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  |  |  | ELECTROENCEFALOGRAFO - POLISOMNÓGRAFO | 505 | 4073 |  | CADWELL | EASY III | 1801IX91-09-010 | 2025-02-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:sensor emisor malo Actividad realizada:se revisa pinza de oximetría y se encuentra que no hay continuidad en el sensor emisor, no se logra identificar los cables de dicho sensor,, se debe de reemplazar pero no se encontró en stock, se pausa para solicitar 17/02/2025 se entrega nuevo sensor a auxiliar Alison para ser probado en horas de la noche porque el equipo esta con paciente, se pausa a la espera de dicha prueba 18/02/2025 las auxiliares no han probado el sensor, quedaron de realizar la prueba el día de hoy 19/02/2024 el sensor funciona perfectamente Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos:si | 2025-02-01 11:47 |  | 2025-02-01 12:20 | 2025-02-19 08:00 | 25660 | 25590 | 70 | 245930 | Media | 2025-02-01 06:16 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:sensor emisor malo actividad realizada:se revisa pinza de oximetría y se encuentra que no hay continuidad en el sensor emisor, no se logra identificar los cables de dicho sensor,, se debe de reemplazar pero no se encontró en stock, se pausa para solicitar 17/02/2025 se entrega nuevo sensor a auxiliar alison para ser probado en horas de la noche porque el equipo esta con paciente, se pausa a la espera de dicha prueba 18/02/2025 las auxiliares no han probado el sensor, quedaron de realizar la prueba el día de hoy 19/02/2024 el sensor funciona perfectamente estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos:si | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Saturday | 5
109352 | CORRECTIVO | 1040046780 | ALEJANDRA JARAMILLO RUIZ | EQUIPO DE ÓRGANOS EB0567 oftalmoscopio Cordial saludo Solicito mantenimiento correctivo de EQUIPO DE ÓRGANOS EB0567, ya que el oftalmoscopio no tiene luz , estamos ubicados en reserva plaza el porvenir primer piso Consultorio 12 Mil gracias Quedo atenta |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | ATENCIÓN PRIMER NIVEL |  | EQUIPO DE ÓRGANOS Y SENTIDOS | 530 | EB0567 | EB0567 | WELCH ALLYN | PORTÁTIL 5259 | CONS 2 | 2025-02-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:bombillo oftalmoscopio malo Actividad realizada:se reemplaza bombillo, se realiza prueba exitosa Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos:si 36070078 | 2025-02-05 10:56 |  | 2025-02-05 14:16 | 2025-02-05 14:34 | 17 | 0 | 17 | 246002 | Media | 2025-02-03 08:22 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:bombillo oftalmoscopio malo actividad realizada:se reemplaza bombillo, se realiza prueba exitosa estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos:si 36070078 | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Wednesday | 2
113710 | CORRECTIVO | 1036932398 | esneyder alexander garcia garcia | despegue bandas de aisalores Cordial saludo, Reporto bandas despegadas de aislador. Gracias por la atención |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | AISLADOR ASÉPTICO | 585 | 4226 |  | GERMFREE | VF-64PUSP | 6S-15-VF64-18068 | 2025-03-22 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:caucho despegado Actividad realizada:se adhiere con pegamento caucho despegado, se pausa para esperar secado 19/03/2025 se observa bien pegado caucho Estado final: en condiciones de funcionamiento Repuestos:no | 2025-03-17 14:02 |  | 2025-03-17 17:43 | 2025-03-19 19:26 | 2982 | 2915 | 67 | 249263 | Media | 2025-03-17 13:16 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:caucho despegado actividad realizada:se adhiere con pegamento caucho despegado, se pausa para esperar secado 19/03/2025 se observa bien pegado caucho estado final: en condiciones de funcionamiento repuestos:no | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Monday | 0
114710 | CORRECTIVO | 15443719 | JHON JAIRO GARCIA CORREA | torre de endoscopia servicio de cirugia mala se solicita arreglo, no funciona la fuente de luz |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | CIRUGÍA |  | ENDOSCOPIO GASTROSCOPIO ENDOSCOPIO COLONOSCOPIO | 511 | 2097 |  | FUJINON | EPX-2200 | 3V338B404 | 2025-04-26 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:mal contacto de cable AC Actividad realizada:se revisa equipo y se encuentra mal contacto en cable AC se ajusta y realiza prueba exoitosa Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos:no | 2025-04-21 07:52 |  | 2025-04-21 08:10 | 2025-04-21 08:28 | 18 | 0 | 18 | 251522 | Media | 2025-04-19 18:16 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:mal contacto de cable ac actividad realizada:se revisa equipo y se encuentra mal contacto en cable ac se ajusta y realiza prueba exoitosa estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos:no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Monday | 0
119140 | CORRECTIVO | 1040051120 | JOHANA MILENA GOMEZ MARTINEZ | ventana de incubadora mala Buenas noches se reporta ventana de incubadora ubicada en el cubiculo 42 que no cierra por caida de pasador |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | UCIN |  | INCUBADORA | 757 | 1834 |  | AIR SHIELDS | C 100/200-2 | GT09773 | 2025-08-30 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: seguro de puerta suelto Actividad realizada: se instala en su lugar nuevamente seguro, se ajusta con pegamento industrial, se realiza prueba exitosa Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-08-27 07:32 |  | 2025-08-27 11:22 | 2025-08-27 11:59 | 37 | 0 | 37 | 259862 | Media | 2025-08-26 18:43 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: seguro de puerta suelto actividad realizada: se instala en su lugar nuevamente seguro, se ajusta con pegamento industrial, se realiza prueba exitosa estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Wednesday | 2
118224 | CORRECTIVO | 1036924670 | CARLOS ANDRES VILLEGAS SOTO | bloqueo de el equipo en varias ocaciones en el transcurso de el estudio el equipo se bloqueo 11 en un solo estudio nos aparece una alerta roja de "black up" y no deja continuar con el equipo se tiene que reiniciar |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | IMAGENOLOGÍA |  | EQUIPO RX MULTIPROPOSITO | 566 | 3814 |  | TOSHIBA | WINSCOPE PLESSART | E3C1682051 | 2025-07-26 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: aun no se encuentra falla Actividad realizada: se revisan videos entregados por personal del servicio, sin embargo al probar equipo no muestra falla alguna, el tecnólogo de imágenes manifiesta que reinicio completamente el sistema lo cual debe haber reparado la falla, se deja en observación para comprobar correcto funcionamiento 24/07/2024 el equipo no a mostrado falla desde el reinicio, se cierra orden Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-07-23 14:15 |  | 2025-07-23 14:17 | 2025-07-24 09:14 | 1138 | 1065 | 73 | 257852 | Media | 2025-07-23 08:47 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: aun no se encuentra falla actividad realizada: se revisan videos entregados por personal del servicio, sin embargo al probar equipo no muestra falla alguna, el tecnólogo de imágenes manifiesta que reinicio completamente el sistema lo cual debe haber reparado la falla, se deja en observación para comprobar correcto funcionamiento 24/07/2024 el equipo no a mostrado falla desde el reinicio, se cierra orden estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Wednesday | 2
109189 | CORRECTIVO | 1022387128 | jeison arnoldo moreno orozco | BOMBILLO FUNDIDO BOMBILLO DEL COLIMADOR FUNDIDO |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | IMAGENOLOGÍA |  | EQUIPO DE RAYOS X | 562 | 2163 |  | SIEMENS | MULTIX SWING | 1365 | 2025-02-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:bombillo quemado Actividad realizada:se reemplaza bombillo, se realiza prueba exitosa Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos:si 36070079 | 2025-02-04 07:35 |  | 2025-02-04 09:45 | 2025-02-04 10:41 | 56 | 0 | 56 | 246093 | Media | 2025-02-04 07:31 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:bombillo quemado actividad realizada:se reemplaza bombillo, se realiza prueba exitosa estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos:si 36070079 | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Tuesday | 1
113716 | CORRECTIVO | 1022387128 | jeison arnoldo moreno orozco | BOMBILLO DEL COLIMADOR QUEMADO BUENAS TARDES , FAVOR REVISAR EL BOMBILLO DEL COLIMADOR DEL EQUIPO DE RAYOS X 1 MUCHAS GRACIAS |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | IMAGENOLOGÍA |  | EQUIPO DE RAYOS X | 562 | 2163 |  | SIEMENS | MULTIX SWING | 1365 | 2025-03-22 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:bombillo quemado Actividad realizada:se reemplaza bombillo, la luz entregada por el bombillo no es suficiente por lo que se reemplaza por uno de mas watios se realiza prueba exitosa Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: si 36070079 14777894 | 2025-03-17 18:07 |  | 2025-03-17 18:07 | 2025-03-20 15:24 | 4156 | 4072 | 84 | 249307 | Media | 2025-03-17 18:01 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:bombillo quemado actividad realizada:se reemplaza bombillo, la luz entregada por el bombillo no es suficiente por lo que se reemplaza por uno de mas watios se realiza prueba exitosa estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos: si 36070079 14777894 | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Monday | 0
113711 | CORRECTIVO | 1036932398 | esneyder alexander garcia garcia | Bandas aislador Cordial saludo, Por medio de la presente reporto caída de bandas de ajuste del aislador, Gracias por su atención |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | AISLADOR ASÉPTICO | 586 | 4225 |  | GERMFREE | VF-64PUSP | 6S-15-VF64-18067 | 2025-03-22 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: caucho desprendido Actividad realizada: se adhiere con pegamento caucho despegado, se pausa para secado 19/03/2025 se observa bien pegado caucho Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-03-17 14:03 |  | 2025-03-18 19:04 | 2025-03-19 19:24 | 1460 | 1420 | 40 | 249262 | Media | 2025-03-17 13:14 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: caucho desprendido actividad realizada: se adhiere con pegamento caucho despegado, se pausa para secado 19/03/2025 se observa bien pegado caucho estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Monday | 0
114413 | CORRECTIVO | 1036932398 | esneyder alexander garcia garcia | MANGA GUANTES ASILADOR ONCOLOGIA 4227 Cordial saludo Angie, Por medio de la presente reporto perforación de manga de guantes del aislador de oncología 4227 Gracias por la atención |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | AISLADOR ASÉPTICO | 584 | 4227 |  | GERMFREE | LFGI-3-USP | 3S-15-LGU-17915 | 2025-04-12 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:fisura en manga Actividad realizada:se pega parche a fisura, se deja en secado, se comprobará pegado, queda en buenas condiciones de funcionamiento Estado final: en buenas condiciones Repuestos:no | 2025-04-09 07:36 |  | 2025-04-09 08:17 | 2025-04-09 17:24 | 547 | 475 | 72 | 250801 | Media | 2025-04-08 14:16 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:fisura en manga actividad realizada:se pega parche a fisura, se deja en secado, se comprobará pegado, queda en buenas condiciones de funcionamiento estado final: en buenas condiciones repuestos:no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Wednesday | 2
118991 | CORRECTIVO | 39456958 | edna liliana cardozo zapata | electrocardiógrafo disfuncional , electrocardiógrafo disfuncional , sin buena sensibilidad de trazado mostrando alterado sus trazos ,con requerimientos de solicitud en otro servicios para cumplimientos de tomas en el servicio |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | UCIA |  | ELECTROCARDIÓGRAFO | 503 | 3290 |  | FUKUDA DENSHI | CARDIMAX FX-7102 | 50005557 | 2025-08-23 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: se encuentra batería mala, lcd con líneas horizontales Actividad realizada: se comprueba funcionamiento y se observan problemas en batería y lcd, se pausa para buscar numero de partes se devuelve al servicio mientras llega equipo para reemplazarlo Estado final: parcialmente en funcionamiento con limitaciones Repuestos: no | 2025-08-22 07:37 |  | 2025-08-22 07:47 | 2025-08-22 14:23 | 395 | 258 | 137 | 259611 | Media | 2025-08-22 06:01 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se encuentra batería mala, lcd con líneas horizontales actividad realizada: se comprueba funcionamiento y se observan problemas en batería y lcd, se pausa para buscar numero de partes se devuelve al servicio mientras llega equipo para reemplazarlo estado final: parcialmente en funcionamiento con limitaciones repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Friday | 4
118933 | CORRECTIVO | 1036940574 | lina maria salazar arbelaez | FUNCION 4D MALO Buenos días, informo que la función del botón 4D del ecógrafo Voluson E8 se encuentra dañado y no permite realizar la tarea correspondiente. Muchas gracias. |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | UMI |  | ECÓGRAFO | 464 | 3151 |  | GENERAL ELECTRIC | VOLUSON E8 EXPERT | D19439 | 2025-08-23 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: modo 4D no activa Actividad realizada: se verifica la no activación del modo 4D por lo cual se reporta a proveedor 1/09/2025 se reciben instrucciones de ingeniero de la marca y se logra solucionar Estado final: en condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-08-20 11:09 |  | 2025-08-20 13:24 | 2025-09-01 13:47 | 17303 | 17172 | 131 | 259480 | Media | 2025-08-20 10:21 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: modo 4d no activa actividad realizada: se verifica la no activación del modo 4d por lo cual se reporta a proveedor 1/09/2025 se reciben instrucciones de ingeniero de la marca y se logra solucionar estado final: en condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Wednesday | 2
114702 | CORRECTIVO | 1040035377 | JUAN DAVID ECHEVERRI CHICA | perilla del desfibrilador malo perilla del desfibrilador (para seleccionar monitor, marcapasos,desfibrilador) de la sala VIP mala |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | CIRUGÍA | RECUPERACIÓN VIP | DESFIBRILADOR BIFÁSICO | 453 | 3126 |  | ZOLL | M SERIES | T12J130613 | 2025-04-26 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:perilla reventada Actividad realizada:se diseña e imprime perilla, se pausa a la espera de finalizar impresión 21/04/2025 se instala perilla impresa, se realizan pruebas exitosas Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: si impresión 3d | 2025-04-19 08:22 |  | 2025-04-19 10:11 | 2025-04-21 08:09 | 2758 | 2625 | 133 | 251503 | Media | 2025-04-19 06:13 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:perilla reventada actividad realizada:se diseña e imprime perilla, se pausa a la espera de finalizar impresión 21/04/2025 se instala perilla impresa, se realizan pruebas exitosas estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos: si impresión 3d | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Saturday | 5
109084 | CORRECTIVO | 1001470704 | DONELIA CARDONA GARZON | pulsoximetrometro buenos dias el pulsioxímetro no satura |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | H2-T2 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1035 | 3058 | 3058 | EDAN | M9 IBP | 301137-M12604730022-01 | 2025-02-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:cable de sensor suelto en pinza Actividad realizada:se corrige contacto de cable, se realiza prueba exitosa Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos:no | 2025-02-01 07:38 |  | 2025-02-01 08:39 | 2025-02-01 09:38 | 59 | 0 | 59 | 245931 | Media | 2025-02-01 07:06 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:cable de sensor suelto en pinza actividad realizada:se corrige contacto de cable, se realiza prueba exitosa estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos:no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Saturday | 5
113857 | CORRECTIVO | 1036403048 | LAURA YULITZA OSORIO JIMENEZ | EKG de monitor Buenas tardes EKG de monitor de UMI 2 censa de manera intermitente gracias |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | UMI |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1006 | 3832 |  | EDAN | M50 | 333123-M17209460019 | 2025-03-22 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: latiguillo malo Actividad realizada: se reemplaza uno de los latiguillos malo por uno en buen estado del taller, se realizan pruebas exitosas Estado final: en buenas condiciones de funcionando Repuestos: no | 2025-03-21 18:15 |  | 2025-03-21 18:15 | 2025-03-21 18:56 | 41 | 0 | 41 | 249688 | Media | 2025-03-21 15:48 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: latiguillo malo actividad realizada: se reemplaza uno de los latiguillos malo por uno en buen estado del taller, se realizan pruebas exitosas estado final: en buenas condiciones de funcionando repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Friday | 4
113582 | CORRECTIVO | 39447255 | MARIA SULENY CASTRILLON MARIN | monitor no funciona adecaudamente monitor de signos vitales no esta funcionado adecuadamente . |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | H2-T2 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1035 | 3058 | 3058 | EDAN | M9 IBP | 301137-M12604730022-01 | 2025-03-15 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:cables sueltos en conector Actividad realizada:se soldan de nuevo cables a conector 5 pines, se realizan pruebas exitosas Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos:no | 2025-03-12 11:49 |  | 2025-03-12 12:05 | 2025-03-12 12:58 | 52 | 0 | 52 | 248904 | Media | 2025-03-12 11:08 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:cables sueltos en conector actividad realizada:se soldan de nuevo cables a conector 5 pines, se realizan pruebas exitosas estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos:no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Wednesday | 2
114462 | CORRECTIVO | 1036950202 | yesica alejandra marin quintero | PUERTAS SIN SEGURO - BUEN DIA, POR FAVOR REVISAR SERVOCUNA, YA QUE LAS PUERTAS NO ASEGURAN. MUCHAS GRACIAS. |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | UCIN |  | CUNA TÉRMICA | 437 | 3304 |  | ADVANCED | A-3051 | FAE35021-FAE35270 | 2025-04-12 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: seguros no ajustan Actividad realizada: se lubrican y ajustan seguros, se realizan múltiples pruebas Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-04-10 07:35 |  | 2025-04-10 07:50 | 2025-04-10 09:27 | 97 | 0 | 97 | 250935 | Media | 2025-04-09 19:23 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: seguros no ajustan actividad realizada: se lubrican y ajustan seguros, se realizan múltiples pruebas estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Thursday | 3
116822 | CORRECTIVO | 1036955592 | natalia osorio quintero | Nevera convertida Nevera convertida con t° fuera de rango >6°c , por favor revisar. gracias. banco de sangre sótano. |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | BANCO DE SANGRE |  | REFRIGERADOR | 424 | 2706 |  | RISS | SEROTECA COMP CERT | PL: 2706 | 2025-06-14 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:compresor apagado Actividad realizada:se revisan componentes de arranque del compresor, se ajustan y se verifica que arranque, se revisan parámetros de de configuración en controlador, se habilita conexión en sitrad, se tendrá en observación Se observa en buenas condiciones , se cierra orden Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-06-11 07:34 |  | 2025-06-11 07:44 | 2025-06-11 15:58 | 493 | 395 | 98 | 255134 | Media | 2025-06-11 01:03 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:compresor apagado actividad realizada:se revisan componentes de arranque del compresor, se ajustan y se verifica que arranque, se revisan parámetros de de configuración en controlador, se habilita conexión en sitrad, se tendrá en observación se observa en buenas condiciones , se cierra orden estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Wednesday | 2
119035 | CORRECTIVO | 1001652414 | MARIA CAMILA ARIAS GARCIA | baranda de la cama 109a baranda de la cama 109a |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | H1-T1 | HAB 109 | CAMA ELÉCTRICA | 173 | 3545 |  | DOMETAL | QUAXAR | 00000-44906 | 2025-08-30 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: manija de baranda reventada Actividad realizada: se reemplaza manija de baranda, se realiza prueba exitosa Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: si 36070824 | 2025-08-25 08:02 |  | 2025-08-25 08:37 | 2025-08-25 12:04 | 208 | 157 | 51 | 259699 | Media | 2025-08-24 09:04 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: manija de baranda reventada actividad realizada: se reemplaza manija de baranda, se realiza prueba exitosa estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos: si 36070824 | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Monday | 0
119037 | CORRECTIVO | 1007290703 | ANA ISABEL LONDOÑO LONDOÑO | baranda mala de la cama 109B baranda mala de la cama 109B |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | H1-T1 |  | CAMA ELÉCTRICA | 189 | 1970 |  | LOS PINOS | 740LV.05 | 50004 | 2025-08-30 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: manija de baranda reventada Actividad realizada: se reemplaza manija de baranda, se comprueba correcto funcionamiento Estado final: en buenas condiciones Repuestos: si 50000833 Nota: orden gestionada el 25/08/2025 14:30 a 15:09 pero por problemas con el gestor no se pudo tramitar en tiempo real. | 2025-08-25 09:06 |  | 2025-08-25 14:31 | 2025-08-26 07:53 | 1042 | 1000 | 42 | 259715 | Media | 2025-08-25 08:14 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: manija de baranda reventada actividad realizada: se reemplaza manija de baranda, se comprueba correcto funcionamiento estado final: en buenas condiciones repuestos: si 50000833 nota: orden gestionada el 25/08/2025 14:30 a 15:09 pero por problemas con el gestor no se pudo tramitar en tiempo real. | MAL_TRATO_FISICO, DESGASTE_NORMAL | ['MAL_TRATO_FISICO', 'DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Monday | 0
116795 | CORRECTIVO | 1036402881 | CRISTINA CASTAÑO RAMIREZ | 221 buenos tardes por favor revisar cama 221 tiene una parte inferior un poco quebrada y barandas despintadas, cama se encuentra desocupada porque le están haciendo mantenimiento a la habitación. gracias |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | H2-T1 |  | CAMA ELÉCTRICA | 195 | 1088 |  | LOS PINOS | 740LV.05 | 46153 | 2025-06-14 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: partes corroídas Actividad realizada: se lijan y pintan partes corroídas, se verifican movimientos completos, queda en buenas condiciones de funcionamiento Estado final: buena Repuestos: no | 2025-06-10 12:49 |  | 2025-06-10 13:04 | 2025-06-11 17:28 | 1704 | 1611 | 93 | 255079 | Media | 2025-06-10 12:30 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: partes corroídas actividad realizada: se lijan y pintan partes corroídas, se verifican movimientos completos, queda en buenas condiciones de funcionamiento estado final: buena repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Tuesday | 1
118992 | CORRECTIVO | 42843783 | leidy zulemy garcia cano | Favor cambiar la pesa del area de resonancia Muy buen dia, de la manera mas atenta solicito el favor de cambiar la pesa, dado que no funciona. |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | IMAGENOLOGÍA |  | BÁSCULA ELECTRÓNICA | 155 |  | EB0024 | HEALTH O METER | 349KLX | 3500015689 | 2025-08-23 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: conector de batería 9v malo Actividad realizada: se reemplaza conector de batería por cable reventado, se realiza verificación de funcionamiento y peso con masas patrón Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-08-22 07:37 |  | 2025-08-22 08:52 | 2025-08-22 09:39 | 47 | 0 | 47 | 259615 | Media | 2025-08-22 07:09 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: conector de batería 9v malo actividad realizada: se reemplaza conector de batería por cable reventado, se realiza verificación de funcionamiento y peso con masas patrón estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Friday | 4
114595 | CORRECTIVO | 1036402881 | CRISTINA CASTAÑO RAMIREZ | 217 buenos dias por favor revisar en habitación 217 cables control de cama. gracias |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | H2-T1 |  | CAMA ELÉCTRICA | 193 | 1550 |  | LOS PINOS | 740LV.05 | 47366 | 2025-04-19 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: cables de control expuestos Actividad realizada: se retiran fragmentos de cable deteriorado, se ingresa hasta el control cable recubierto, se realiza prueba exitosa Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos:no | 2025-04-15 07:28 |  | 2025-04-15 07:51 | 2025-04-15 08:42 | 51 | 0 | 51 | 251313 | Media | 2025-04-15 07:16 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cables de control expuestos actividad realizada: se retiran fragmentos de cable deteriorado, se ingresa hasta el control cable recubierto, se realiza prueba exitosa estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos:no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Tuesday | 1
113738 | CORRECTIVO | 39446126 | MONICA PATRICIA GOMEZ BETANCUR | plato de bolsa quebrado El plato para depositar la bolsa para recoleccion de sangre total, se encuentra quebrado. ( este fue consturido, No es el original). Gracias |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | BANCO DE SANGRE |  | BALANZA DE RECOLECCIÓN | 90 | 2691 |  | CENTRON | CM735 | 732399 | 2025-03-22 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: bandeja totalmente reventada Actividad realizada: se intenta poner en funcionamiento la impresora 3d para solucionar reporte pero no fue posible, se pausa a la espera de arreglo de equipo 26/03/2025 se ajusta impresora y se inicia impresión de bandeja, se pausa para revisar comportamiento y esperar que termine bien 27/03/2025 se cancela impresión por falla, se inicia nuevamente realizando los cambios pertinentes 28/03/2025 se retiran soportes, lija y pinta impresión, se pega lámina imantada, queda en buenas condiciones de funcionamiento Estado final: en buenas condiciones Repuestos: impresión 3d | 2025-03-18 11:37 |  | 2025-03-18 16:54 | 2025-03-28 09:48 | 13973 | 13647 | 326 | 249255 | Media | 2025-03-17 12:06 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: bandeja totalmente reventada actividad realizada: se intenta poner en funcionamiento la impresora 3d para solucionar reporte pero no fue posible, se pausa a la espera de arreglo de equipo 26/03/2025 se ajusta impresora y se inicia impresión de bandeja, se pausa para revisar comportamiento y esperar que termine bien 27/03/2025 se cancela impresión por falla, se inicia nuevamente realizando los cambios pertinentes 28/03/2025 se retiran soportes, lija y pinta impresión, se pega lámina imantada, queda en buenas condiciones de funcionamiento estado final: en buenas condiciones repuestos: impresión 3d | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Tuesday | 1
111205 | CORRECTIVO | 1036397531 | JUAN DAVID RAVE ARBELAEZ | Alarma por fallo bomba |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | CIRUGÍA |  | AUTOCLAVE VAPOR | 79 | 3565 |  | GETINGE | HS6617 TER2 | 2531891-010-01 | 2025-02-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:fallo en sistema osmosis por falta de presión en hidroflow, Actividad realizada:se deja directamente la entrada de agua por falla en el osmosis, perdida de presión en tanque 11/02/2025 se presuriza a 20psi hidroflow, se inicia llenado y se comprueba que todo funcione correctamente Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos:no | 2025-02-07 13:55 |  | 2025-02-10 07:29 | 2025-02-11 08:30 | 1501 | 1427 | 74 | 246367 | Media | 2025-02-06 22:18 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:fallo en sistema osmosis por falta de presión en hidroflow, actividad realizada:se deja directamente la entrada de agua por falla en el osmosis, perdida de presión en tanque 11/02/2025 se presuriza a 20psi hidroflow, se inicia llenado y se comprueba que todo funcione correctamente estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos:no | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Friday | 4
110444 | CORRECTIVO | 1001408990 | ANA MARIA CIRO BUITRAGO | baranda de cama buenas tardes, se realiza reporte de baranda de cama del cubiculo #9, la cual se desvordo parte inferior externa, y es necesario correcion de esta, gracias |  | 70662735 | OSCAR JEISON PIEDRAHITA GRAJALES |  | UCIP |  | CAMA ELÉCTRICA | 371 | 4014 |  | DOMETAL | LINIX | 00000-58092 | 2025-02-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:acrílico reventado Actividad realizada:se encuentra una esquina del acrílico reventado, se pega con cloruro de metileno Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos:no | 2025-02-07 07:35 |  | 2025-02-07 07:40 | 2025-02-07 08:24 | 44 | 0 | 44 | 246341 | Media | 2025-02-06 14:36 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:acrílico reventado actividad realizada:se encuentra una esquina del acrílico reventado, se pega con cloruro de metileno estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos:no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Friday | 4
124215 | CORRECTIVO | 1038414210 | MARIA RAMIREZ DOMENICO | Colchon Buenos dias, solicito cambio de colchon de la habitacion 205 por mal estado |  | 71368093 | LUIS FELIPE SOSA RENDON |  | H2-T1 |  | CAMA ELÉCTRICA | 196 | 1083 |  | DOMETAL | QUAXAR | 00000-11587 | 2025-12-27 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Colchón roto y con mal olor. Actividad realizada: se evidencia colchón en mal estado, debido a su uso, por lo que presenta múltiples grietas en su protector externo y lo que ocasiona filtración de líquidos y fluidos en la espuma, generando humedad y mal olor, se reemplaza por otro colchón nuevo de iguales característica, se recomienda a la jefe del servicio que solicite forro protector externo de colchón al personal de lima antes de instalarlo, para alargar la vida útil del mismo. Estado final: Nuevo. Repuestos: Si. | 2025-12-25 13:45 |  | 2025-12-25 13:46 | 2025-12-25 14:27 | 41 | 0 | 41 | 267038 | Media | 2025-12-25 11:34 | REALIZADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: colchón roto y con mal olor. actividad realizada: se evidencia colchón en mal estado, debido a su uso, por lo que presenta múltiples grietas en su protector externo y lo que ocasiona filtración de líquidos y fluidos en la espuma, generando humedad y mal olor, se reemplaza por otro colchón nuevo de iguales característica, se recomienda a la jefe del servicio que solicite forro protector externo de colchón al personal de lima antes de instalarlo, para alargar la vida útil del mismo. estado final: nuevo. repuestos: si. | MAL_TRATO_FISICO, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO, DESGASTE_NORMAL | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO', 'DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Thursday | 3
119921 | CORRECTIVO | 44004295 | sandra yanoha bedoya ciro | el monitor esta presentado corto de energia el monitor esta presentado corto de energia |  | 71368093 | LUIS FELIPE SOSA RENDON |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1020 | 3055 |  | EDAN | M9 IBP | 301137-M12604730009-01 | 2025-09-27 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: el monitor esta presentado Actividad realizada: Se retira monitor reportado del servicio y se examina en ingeniería, donde efectivamente se evidencia mal contacto en el conector del monitor donde ingresa en cable AC, se evidencia uno de sus pines quemado, por lo que se procede a realizar limpieza de los contactos y se procura mejorar los contactos del cable y del monitor, sin embargo no fue posible recuperar el conector debido a la cristalización del plástico. Se procede a buscar un conector para cable AC en buen estado para reemplazarlo, se adapta otro de similares condiciones que se encontró en el taller. Se devuelve al servicio a satisfacción. Estado final: Verificación y pruebas funcionales ok. Repuestos: No. | 2025-09-20 08:46 |  | 2025-09-20 08:52 | 2025-09-20 11:06 | 135 | 0 | 135 | 261567 | Media | 2025-09-20 03:53 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: el monitor esta presentado actividad realizada: se retira monitor reportado del servicio y se examina en ingeniería, donde efectivamente se evidencia mal contacto en el conector del monitor donde ingresa en cable ac, se evidencia uno de sus pines quemado, por lo que se procede a realizar limpieza de los contactos y se procura mejorar los contactos del cable y del monitor, sin embargo no fue posible recuperar el conector debido a la cristalización del plástico. se procede a buscar un conector para cable ac en buen estado para reemplazarlo, se adapta otro de similares condiciones que se encontró en el taller. se devuelve al servicio a satisfacción. estado final: verificación y pruebas funcionales ok. repuestos: no. | MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Saturday | 5
115575 | CORRECTIVO | 1001446014 | veronica alvarez ospina | control de cama malo no sirve control de cama |  | 71368093 | LUIS FELIPE SOSA RENDON |  | H2-T1 |  | CAMA ELÉCTRICA | 206 | 1089 |  | LOS PINOS | 740LV.05 | 50001 | 2025-05-17 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: control de cama malo Actividad realizada: Se evidencia control no realiza ninguna de las ordenes. Se procede a verificar sistemas eléctricos y electrónicos y se encuentran bien, sin embargo después de un tiempo se encuentra una de sus teclas RCP bloquea las demás funciones, por lo que se anula esa funciona y se deja trabajando normalmente las demás. Estado final: Funcionando correctamente. Repuestos: no | 2025-05-11 13:17 |  | 2025-05-11 14:32 | 2025-05-11 14:53 | 21 | 0 | 21 | 252967 | Media | 2025-05-11 11:40 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: control de cama malo actividad realizada: se evidencia control no realiza ninguna de las ordenes. se procede a verificar sistemas eléctricos y electrónicos y se encuentran bien, sin embargo después de un tiempo se encuentra una de sus teclas rcp bloquea las demás funciones, por lo que se anula esa funciona y se deja trabajando normalmente las demás. estado final: funcionando correctamente. repuestos: no | DESGASTE_NORMAL | ['DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Sunday | 6
121168 | CORRECTIVO | 1214733975 | monica castaño bustamante | Cama de la habitacion 222b Buenos dias para reportar el control de la cama de la hab 222b, el cual no se encuentra funcionando Muchas gracias |  | 71368093 | LUIS FELIPE SOSA RENDON |  | H2-T1 |  | CAMA ELÉCTRICA | 216 | 1082 |  | LOS PINOS | 740LV.05 | 49986 | 2025-11-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Indican que el control de la cama no funciona normalmente. Actividad realizada: Se asiste al servicio y se encuentra control funcionando normalmente, sin embargo después de probar todas las funciones, se observa que luego de activar la opción RCP la cama queda bloqueada por un momento y después de determinado tiempo continua funcionando normal. El control se evidencia en buen estado incluso se ve nuevo, sin embargo y con el fin de no interferir en las actividades del servicio se reemplaza la tarjeta de dicho control por otro en buen estado que se encontraba en ingeniería, se hacen pruebas funcionales ok. Estado final: Funcionando correctamente. Repuestos: No. | 2025-11-02 13:01 |  | 2025-11-02 13:01 | 2025-11-02 14:21 | 80 | 0 | 80 | 264184 | Media | 2025-11-02 10:40 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: indican que el control de la cama no funciona normalmente. actividad realizada: se asiste al servicio y se encuentra control funcionando normalmente, sin embargo después de probar todas las funciones, se observa que luego de activar la opción rcp la cama queda bloqueada por un momento y después de determinado tiempo continua funcionando normal. el control se evidencia en buen estado incluso se ve nuevo, sin embargo y con el fin de no interferir en las actividades del servicio se reemplaza la tarjeta de dicho control por otro en buen estado que se encontraba en ingeniería, se hacen pruebas funcionales ok. estado final: funcionando correctamente. repuestos: no. | DESGASTE_NORMAL | ['DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Sunday | 6
119919 | CORRECTIVO | 1036948128 | YENY PAOLA LINCE MORALES | unidad 5 Buenos Días se reporta unidad 5 por fuga de agua. amanecimos inundados. gracias |  | 71368093 | LUIS FELIPE SOSA RENDON |  | ODONTOLOGÍA |  | UNIDAD ODONTOLÓGICA | 2843 | 4770 |  | TECNIPOLO | URBAN | 1329 | 2025-09-20 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: se encuentra unidad con fuga de agua. Actividad realizada: se encuentra unidad con fuga de agua y con tarjetas con señales de humedad. Se procede a corregir fuga en válvula y a limpiar tarjetas electrónicas. Estado final: equipo en buenas condiciones de funiconamiento. Repuestos:no Nota: se atiende equipo desde las 14:40 a 16:00. | 2025-09-19 16:29 |  | 2025-09-19 16:30 | 2025-09-19 16:35 | 6 | 0 | 6 | 261506 | Media | 2025-09-19 07:26 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se encuentra unidad con fuga de agua. actividad realizada: se encuentra unidad con fuga de agua y con tarjetas con señales de humedad. se procede a corregir fuga en válvula y a limpiar tarjetas electrónicas. estado final: equipo en buenas condiciones de funiconamiento. repuestos:no nota: se atiende equipo desde las 14:40 a 16:00. | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Friday | 4
117462 | CORRECTIVO | 1007436952 | yeny marcela giraldo osorio | cable del sensor reventado el cable del sensor con el que se toma las radiografías esta reventado, se a reportado en varias ocasiones por el mismo problema-placa del equipo 4776 |  | 71368093 | LUIS FELIPE SOSA RENDON |  | ODONTOLOGÍA |  | SENSOR RADIOLÓGICO DIGITAL INTRAORAL | 2979 | 4780 |  | CARESTREAM | RVG5200 | HGJC0271 | 2025-06-28 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Sensor de Rx con cable reventado Actividad realizada: Se revisa equipo y se encuentra que el cable reventado estaba muy corto, se retira parte de la carcasa para lograr tener soldar el cable correctamente, Se protege cable con silicona y cinta autofundente Se deja orden en pausa para realizar pruebas Estado final: Equipo fuera de servicio Repuestos: no 27.06.2025 Se realiza entrega de cable reparado en el servicio a satisfacción. | 2025-06-26 14:34 |  | 2025-06-26 14:57 | 2025-06-27 15:42 | 1485 | 1354 | 131 | 255966 | Media | 2025-06-24 14:45 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: sensor de rx con cable reventado actividad realizada: se revisa equipo y se encuentra que el cable reventado estaba muy corto, se retira parte de la carcasa para lograr tener soldar el cable correctamente, se protege cable con silicona y cinta autofundente se deja orden en pausa para realizar pruebas estado final: equipo fuera de servicio repuestos: no 27.06.2025 se realiza entrega de cable reparado en el servicio a satisfacción. | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Thursday | 3
117125 | CORRECTIVO | 1037580236 | susana jaramillo cadavid | Sensor del rx malo Se observa el cable al sensor reventado, lo cual no permite tomar radiografías |  | 71368093 | LUIS FELIPE SOSA RENDON |  | ODONTOLOGÍA |  | SENSOR RADIOLÓGICO DIGITAL INTRAORAL | 2979 | 4780 |  | CARESTREAM | RVG5200 | HGJC0271 | 2025-06-21 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Sensor de Rx con cable reventado Actividad realizada: Se revisa equipo y se encuentra que el cable reventado estaba muy corto, se trata de alargar soldando un tramo de otro cable y finalmente se logra unir ambos extremos. Se protege cable con silicona y cinta autofundente Se deja orden en pausa para realizar pruebas Estado final: Equipo fuera de servicio Repuestos: no 21.06.2025 Se realiza entrega y verificación de funcionamiento del dispositivo en el servicio. Se cierra orden a satisfacción | 2025-06-20 11:33 |  | 2025-06-20 16:06 | 2025-06-21 11:52 | 1186 | 1073 | 113 | 255634 | Media | 2025-06-18 07:26 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: sensor de rx con cable reventado actividad realizada: se revisa equipo y se encuentra que el cable reventado estaba muy corto, se trata de alargar soldando un tramo de otro cable y finalmente se logra unir ambos extremos. se protege cable con silicona y cinta autofundente se deja orden en pausa para realizar pruebas estado final: equipo fuera de servicio repuestos: no 21.06.2025 se realiza entrega y verificación de funcionamiento del dispositivo en el servicio. se cierra orden a satisfacción | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Friday | 4
123235 | CORRECTIVO | 1007436952 | yeny marcela giraldo osorio | fuga de aire la unidad # 6 con placa 4767 presenta fuga de aire por el pedal y el eyector .la jeringa triple se queda pegada |  | 71368093 | LUIS FELIPE SOSA RENDON |  | ODONTOLOGÍA |  | UNIDAD ODONTOLÓGICA | 2840 | 4767 |  | TECNIPOLO | URBAN | 1326 | 2025-12-20 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: jeringa triple se queda pegada. Actividad realizada: Se evidencia que uno de los pulsadores de la jeringa se queda pegada, por lo que se procede a desmontar mecanismos y realizar limpieza y lubricación interna, se ajustan resortes y se ensambla nuevamente. Estado final: Funcionando a satisfacción. Repuestos: No. NOTA: Por problemas en el gestor no fue posible realizar protocolo en tiempo real, se ejecuta entre las 14:30/15:10 | 2025-12-19 15:57 |  | 2025-12-19 16:13 | 2025-12-19 16:20 | 7 | 0 | 7 | 266723 | Media | 2025-12-18 15:15 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: jeringa triple se queda pegada. actividad realizada: se evidencia que uno de los pulsadores de la jeringa se queda pegada, por lo que se procede a desmontar mecanismos y realizar limpieza y lubricación interna, se ajustan resortes y se ensambla nuevamente. estado final: funcionando a satisfacción. repuestos: no. nota: por problemas en el gestor no fue posible realizar protocolo en tiempo real, se ejecuta entre las 14:30/15:10 | MAL_TRATO_FISICO, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO, DESGASTE_NORMAL | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO', 'DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Friday | 4
116597 | CORRECTIVO | 1036948128 | YENY PAOLA LINCE MORALES | termoselladora buenos dia, se reporta termo, ya que no sella correctamente, la palanca se sube. gracias |  | 71368093 | LUIS FELIPE SOSA RENDON |  | ODONTOLOGÍA |  | SELLADORA | 2833 | M481 |  | BIO ART | ASEL0485 - BIOSTAMP GT 300 | 7342 | 2025-06-07 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: palanca automática de sellado no se sostiene al ser accionada. Actividad realizada: se evidencia desgaste entre el Eje y la palanca, por lo que se gira más de lo normal y no permite el correcto funcionamiento, se desmonta pieza y se ajusta con relleno, se ensambla nuevamente y se asegura poeza plastica o palanca con tornillo prisionero al eje. Estado final: funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-06-05 12:12 |  | 2025-06-05 12:13 | 2025-06-05 13:00 | 47 | 0 | 47 | 254716 | Media | 2025-06-05 10:44 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: palanca automática de sellado no se sostiene al ser accionada. actividad realizada: se evidencia desgaste entre el eje y la palanca, por lo que se gira más de lo normal y no permite el correcto funcionamiento, se desmonta pieza y se ajusta con relleno, se ensambla nuevamente y se asegura poeza plastica o palanca con tornillo prisionero al eje. estado final: funcionando correctamente repuestos: no | DESGASTE_NORMAL | ['DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Thursday | 3
106703 | CORRECTIVO | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS | Tensiómetro no funciona correctamente. |  | 71368093 | LUIS FELIPE SOSA RENDON |  | LA RESERVA PISO 3 |  | TENSIÓMETRO | 1880 | EB1092 | EB1092 | WELCH ALLYN | DE PARED | 181105165155 | 2025-01-04 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: tensiometro con pera muy dura y velcro con desgaste. Actividad realizada: se realiza reemplazo de pera y brazalete nuevos, ya que no es posible reparar debido al desgaste por uso. Estado final: se deja funcionando correctamente. Repuestos: si. | 2024-12-31 10:30 | 2024-12-31 10:30 | 2024-12-31 10:33 | 2024-12-31 11:17 | 44 | 0 | 44 |  |  |  | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: tensiometro con pera muy dura y velcro con desgaste. actividad realizada: se realiza reemplazo de pera y brazalete nuevos, ya que no es posible reparar debido al desgaste por uso. estado final: se deja funcionando correctamente. repuestos: si. | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO, DESGASTE_NORMAL | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO', 'DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2024 | 12 | 2024-12 | Tuesday | 1
124216 | CORRECTIVO | 1036963520 | valentina vargas lopez | Sensores malos Monitor de placa 4921 con sensor de saturación malo y rueda de mesa de traslado mala Monitor de placa 4021 con sensor de saturación malo |  | 71368093 | LUIS FELIPE SOSA RENDON |  | H6-T2 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3226 | 4921 |  | EDAN | IM70 | 360080-M20606700004 | 2025-12-27 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Indican que el sensor de spo2 no funciona correctamente. Actividad realizada: Se evidencia pinza con intermitencia, así mismo cables expuestos en el conector rápido, por lo que se procede a realizar ajuste de cableado y pines, se instala nuevamente carcasas de conector para que los cables quedan bien asegurados y se hacen pruebas funcionales ok. Estado final: Reciben en el servicio a satisfacción. Repuestos: No. | 2025-12-25 14:22 |  | 2025-12-25 14:27 | 2025-12-25 14:59 | 32 | 0 | 32 | 267037 | Media | 2025-12-25 01:41 | REALIZADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: indican que el sensor de spo2 no funciona correctamente. actividad realizada: se evidencia pinza con intermitencia, así mismo cables expuestos en el conector rápido, por lo que se procede a realizar ajuste de cableado y pines, se instala nuevamente carcasas de conector para que los cables quedan bien asegurados y se hacen pruebas funcionales ok. estado final: reciben en el servicio a satisfacción. repuestos: no. | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Thursday | 3
106647 | CORRECTIVO | 73559558 | JESUS ALBERTO ARAUJO PERNETT | insuflador de tensiometro roto EB1770 insuflador de tensiometro roto consultorio 22 1er piso, reserva plaza EB1770 |  | 71368093 | LUIS FELIPE SOSA RENDON |  | ATENCIÓN PRIMER NIVEL |  | TENSIÓMETRO ANEROIDE | 3858 | EB1770 | EB1770 | GMD | GMD60-T20 | EB1770 | 2025-01-04 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: pera del tensiometro se encuentra fisuras. Actividad realizada: se evidencia fisura en pera lo que genera fuga, se remplaza por otra nueva de iguales condiciones. Estado final: pera nueva. Repuestos: si. | 2024-12-28 12:02 |  | 2024-12-28 13:07 | 2024-12-28 13:22 | 15 | 0 | 15 | 243637 | Media | 2024-12-27 16:16 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pera del tensiometro se encuentra fisuras. actividad realizada: se evidencia fisura en pera lo que genera fuga, se remplaza por otra nueva de iguales condiciones. estado final: pera nueva. repuestos: si. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2024 | 12 | 2024-12 | Saturday | 5
123070 | CORRECTIVO | 1152460102 | isabel cristina caro montoya | CONSOLA DE ON MUESTRA OXIDO NITRICO BAJO Y NO ENTREGA EL OXIDO NITRICO PROGRAMADO SE CAMBIA CONSOLA |  | 71368093 | LUIS FELIPE SOSA RENDON |  | UCIP | TERAPIA RESPIRATORIA | EQUIPO DE ÓXIDO NÍTRICO | 3888 | EB1797 | EB1797 | IKARIA | INOMAX DSIR | VDE20120002 | 2025-12-20 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Indican en el servicio que el equipo genera alerta por presión de gas bajo. Actividad realizada: se acude al servicio y se encuentra que una de las líneas no tiene el empaque que sella al cilindro, sin embargo se encuentra equipo conectado y funcionando correctamente con paciente en el servicio de UCIA cubículo 11 con la linea que se encuentra en buen estado, se realiza verificación y ajuste de parámetros del equipo con la ayuda telefónica del proveedor. Se envía evidencia fotográfica a la ingeniera Alejandra Duque y se entrega a la terapeuta del servicio con las restricciones mencionadas. Estado final: Equipo funcional pero Pendiente instalar empaque en linea que lo requiere. Repuestos: NO. 18.12.2025 Se asiste al servicio, donde aun se encuentra el equipo con paciente aislado, se ingresa con los protocolos necesarios y se procede a instalar empaque de las mismas características del que se requiere, el cual se encontraba en ingeniería. Reciben en el servicio a satisfacción. | 2025-12-13 14:27 |  | 2025-12-13 14:27 | 2025-12-18 10:19 | 6952 | 6848 | 104 | 266410 | Media | 2025-12-13 00:32 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: indican en el servicio que el equipo genera alerta por presión de gas bajo. actividad realizada: se acude al servicio y se encuentra que una de las líneas no tiene el empaque que sella al cilindro, sin embargo se encuentra equipo conectado y funcionando correctamente con paciente en el servicio de ucia cubículo 11 con la linea que se encuentra en buen estado, se realiza verificación y ajuste de parámetros del equipo con la ayuda telefónica del proveedor. se envía evidencia fotográfica a la ingeniera alejandra duque y se entrega a la terapeuta del servicio con las restricciones mencionadas. estado final: equipo funcional pero pendiente instalar empaque en linea que lo requiere. repuestos: no. 18.12.2025 se asiste al servicio, donde aun se encuentra el equipo con paciente aislado, se ingresa con los protocolos necesarios y se procede a instalar empaque de las mismas características del que se requiere, el cual se encontraba en ingeniería. reciben en el servicio a satisfacción. | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Saturday | 5
106648 | CORRECTIVO | 43262417 | BLEIDY GONZALEZ VELEZ | TENSIOMETRO SIN VALVULA TENSIOMETRO SIN VALVULA |  | 71368093 | LUIS FELIPE SOSA RENDON |  | ATENCIÓN PRIMER NIVEL |  | TENSIÓMETRO ANEROIDE | 3863 | EB1775 | EB1775 | GMD | GMD60-T20 | EB1775 | 2025-01-04 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Válvula sin perilla. Actividad realizada: Se instala válvula en buen estado que se encontraba dentro de la herramienta de ingeniería. Estado final: Pruebas de funcionamiento ok. Repuestos: NO. | 2024-12-28 13:21 |  | 2024-12-28 13:27 | 2024-12-28 13:43 | 16 | 0 | 16 | 243666 | Media | 2024-12-28 12:55 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: válvula sin perilla. actividad realizada: se instala válvula en buen estado que se encontraba dentro de la herramienta de ingeniería. estado final: pruebas de funcionamiento ok. repuestos: no. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2024 | 12 | 2024-12 | Saturday | 5
119791 | CORRECTIVO | 1007436952 | yeny marcela giraldo osorio | fuga de aire la unidad #12 con placa 6208 presenta fuga de aire |  | 71368093 | LUIS FELIPE SOSA RENDON |  | ODONTOLOGÍA |  | UNIDAD ODONTOLÓGICA | 4775 | 6208 |  | TECNIPOLO | URBAN | 1616 | 2025-09-20 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: fuga de aire Actividad realizada: Se evidencia fuga en cuello de tubo de PVC que suministra aire a la unidad, por lo que se procede a realizar sello con pegamento, se deja secar y se verifica nuevamente ok. Estado final: Reciben en el servicio a satisfacción. Repuestos: No. NOTA: Se atiende solicitud desde las 14:45 hasta las 15:35. No se pone a correr en tiempo real debido a problemas con el gestor. | 2025-09-16 14:33 |  | 2025-09-16 15:14 | 2025-09-16 15:55 | 41 | 0 | 41 | 261255 | Media | 2025-09-16 08:26 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: fuga de aire actividad realizada: se evidencia fuga en cuello de tubo de pvc que suministra aire a la unidad, por lo que se procede a realizar sello con pegamento, se deja secar y se verifica nuevamente ok. estado final: reciben en el servicio a satisfacción. repuestos: no. nota: se atiende solicitud desde las 14:45 hasta las 15:35. no se pone a correr en tiempo real debido a problemas con el gestor. | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO, DESGASTE_NORMAL | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO', 'DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Tuesday | 1
116496 | CORRECTIVO | 1112880233 | MAGALI YOLIMA MERA DIAZ | Daño de saturador Buen día Amablemente solicito de su colaboración para revisión de saturador de monitor de la unidad de oncología pediátrica Mil gracias |  | 71368093 | LUIS FELIPE SOSA RENDON |  | ONCOLOGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 4470 | 5954 |  | EDAN | IM70 | 360080-M22414130017 | 2025-06-07 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Indican en el servicio que el spo2 funciona de manera incorrecta, puesto que toca estarlo conectando y desconectando para que pueda funcionar. Actividad realizada: Se verifica y se encuentra conector con pines cortos, por lo que al insertar en el puerto del monitor no alcanza a realizar buen contacto, se reemplaza pinza por otra en buen estado y se verifica funcionamiento ok. Estado final: Se cierra solicitud a satisfacción. Repuestos: No. | 2025-06-03 09:47 |  | 2025-06-03 11:29 | 2025-06-03 12:04 | 35 | 0 | 35 | 254478 | Media | 2025-06-03 09:08 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: indican en el servicio que el spo2 funciona de manera incorrecta, puesto que toca estarlo conectando y desconectando para que pueda funcionar. actividad realizada: se verifica y se encuentra conector con pines cortos, por lo que al insertar en el puerto del monitor no alcanza a realizar buen contacto, se reemplaza pinza por otra en buen estado y se verifica funcionamiento ok. estado final: se cierra solicitud a satisfacción. repuestos: no. | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Tuesday | 1
121697 | CORRECTIVO | 1035917222 | tatiana valencia diaz | el control de la cama de la habitacion 312 B el control de la cama de la habitacion 312 B no funciona la cama quedo en posición fowler y es incomodo para el paciente |  | 71368093 | LUIS FELIPE SOSA RENDON |  | ONCOLOGÍA |  | FONENDOSCOPIO | 4200 | EB1988 | EB1988 | TENSO | PEDIÁTRICO DE LUJO | EB1988 | 2025-11-29 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: espaldar de la cama no obedece orden para regresar a posición acostado. Actividad realizada: Se destapa control y se rectifican puntos de soldadura, se limpia y ajusta contactos y se verifica funcionamiento ok. Estado final: Funcionando correctamente. Repuestos: No. | 2025-11-22 16:11 |  | 2025-11-22 16:12 | 2025-11-22 16:34 | 22 | 0 | 22 | 265292 | Media | 2025-11-22 15:02 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: espaldar de la cama no obedece orden para regresar a posición acostado. actividad realizada: se destapa control y se rectifican puntos de soldadura, se limpia y ajusta contactos y se verifica funcionamiento ok. estado final: funcionando correctamente. repuestos: no. | MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Saturday | 5
114845 | CORRECTIVO | 1038410858 | ISABEL CRISTINA GONZALEZ MANRIQUE | autoclave haciendo el ciclo se apago autoclave haciendo el ciclo se apago, y no volvio a prender. gracias... |  | 71368093 | LUIS FELIPE SOSA RENDON |  | ODONTOLOGÍA |  | AUTOCLAVE | 2847 | 4774 |  | DENTOMAT | AUTOMAT 1800 SEMIAUTOMÁTICO 18L | 1800-0148 | 2025-04-26 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: equipo no enciende Actividad realizada: se encuentra fusible 15 A malo, se remplaza por otro en buen estado Estado final: verificación de funcionamiento OK Repuestos: no | 2025-04-23 09:22 |  | 2025-04-23 17:21 | 2025-04-25 16:07 | 2806 | 2785 | 21 | 251763 | Alta | 2025-04-22 17:57 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: equipo no enciende actividad realizada: se encuentra fusible 15 a malo, se remplaza por otro en buen estado estado final: verificación de funcionamiento ok repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Wednesday | 2
116497 | CORRECTIVO | 1037667711 | sara alvarez arbelaez | equipo de monitor cubiculo UCIA 04 mal funcionamiento del monitor, se apaga |  | 71368093 | LUIS FELIPE SOSA RENDON |  | UCIA |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-06-07 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Indican que el monitor presento intermitencia en su funcionamiento y s apagaba intempestivamente. Actividad realizada: Se verifica en el servicio y se indaga con el personal sobre lo acontecido, hasta que una de las jefes del servicio indica que el día anterior el equipo presentaba intermitencia en el funcionamiento, puesto que se apagaba continuamente, sin embargo al indagar con el auxiliar encargado el día de hoy indica que no le reportaron novedades con el equipo, además de que le ha funcionado correctamente toda la mañana, se verifica que el quipo se encuentre con batería y que además, se encuentre debidamente cargada, también se verifica conexiones de cable de poder y en toma eléctrico ok. Estado final: Se cierra solicitud a satisfacción, puesto que se encuentra funcionando correctamente. Repuestos: No. | 2025-06-03 09:47 |  | 2025-06-03 10:36 | 2025-06-03 11:29 | 52 | 0 | 52 | 254452 | Media | 2025-06-02 16:01 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: indican que el monitor presento intermitencia en su funcionamiento y s apagaba intempestivamente. actividad realizada: se verifica en el servicio y se indaga con el personal sobre lo acontecido, hasta que una de las jefes del servicio indica que el día anterior el equipo presentaba intermitencia en el funcionamiento, puesto que se apagaba continuamente, sin embargo al indagar con el auxiliar encargado el día de hoy indica que no le reportaron novedades con el equipo, además de que le ha funcionado correctamente toda la mañana, se verifica que el quipo se encuentre con batería y que además, se encuentre debidamente cargada, también se verifica conexiones de cable de poder y en toma eléctrico ok. estado final: se cierra solicitud a satisfacción, puesto que se encuentra funcionando correctamente. repuestos: no. | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Tuesday | 1
115574 | CORRECTIVO | 1036961121 | TATIANA GIRALDO CASTAÑO | Cama no sube no baja Buenos días solicito mantenimiento correctivo en la cama de la habitación 334 en H3T2 ya que no esta funcionando adecuadamente y esta bloqueada. Gracias |  | 71368093 | LUIS FELIPE SOSA RENDON |  | H3-T2 |  | CAMA ELÉCTRICA | 279 | 2500 |  | DOMETAL | 131-71 | 2058-426 | 2025-05-17 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Cama no sube no baja Actividad realizada: Se evidencia uno de los cables que sale de la caja de control y que controla los motores reventado. Se procede a realizar soldadura en cada uno de los cables reventados y se ensambla nuevamente conector. Estado final: Pruebas funcionales ok. Repuestos: NO. | 2025-05-11 13:16 |  | 2025-05-11 13:18 | 2025-05-11 14:32 | 74 | 0 | 74 | 252965 | Media | 2025-05-11 10:35 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: cama no sube no baja actividad realizada: se evidencia uno de los cables que sale de la caja de control y que controla los motores reventado. se procede a realizar soldadura en cada uno de los cables reventados y se ensambla nuevamente conector. estado final: pruebas funcionales ok. repuestos: no. | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Sunday | 6
118987 | CORRECTIVO | 1036964467 | LAURA YANETH MESA LOPEZ | 4776 RAYOS X SENSOR DESPEGADO Y EL BRAZO NO TIENE ESTABILIDAD |  | 71368093 | LUIS FELIPE SOSA RENDON |  | ODONTOLOGÍA |  | SENSOR RADIOLÓGICO DIGITAL INTRAORAL | 2979 | 4780 |  | CARESTREAM | RVG5200 | HGJC0271 | 2025-08-23 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: sensor con cubrimiento de cables despegado Actividad realizada: Se realiza reparación se pega nuevamente, se cubre con cinta autofundente, pendiente probar Estado final: pendiente probar Repuestos: no 26/08/2025: se indaga en el servicio y el equipo quedó funcionando correctamente. | 2025-08-21 18:14 |  | 2025-08-21 18:14 | 2025-08-26 17:03 | 7129 | 7100 | 29 | 259602 | Media | 2025-08-21 17:00 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: sensor con cubrimiento de cables despegado actividad realizada: se realiza reparación se pega nuevamente, se cubre con cinta autofundente, pendiente probar estado final: pendiente probar repuestos: no 26/08/2025: se indaga en el servicio y el equipo quedó funcionando correctamente. | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Thursday | 3
115576 | CORRECTIVO | 1014235308 | dalys isabel miranda reyes | nevera con temperatura no confiable |  | 71368093 | LUIS FELIPE SOSA RENDON |  | NUTRICIÓN |  | TERMÓMETRO | 1770 | EB0331 | EB0331 | DIGITAL | HTC-2 |  | 2025-05-17 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Indican que nevera registra temperatura no confiable Actividad realizada: Se evidencia termómetro mal configurado, se retroalimenta la usuaria y se deja funcionando correctamente. Estado final: Funcionando dentro del rango. Repuestos: No. | 2025-05-11 14:51 |  | 2025-05-11 14:54 | 2025-05-11 15:00 | 6 | 0 | 6 | 252970 | Media | 2025-05-11 14:22 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: indican que nevera registra temperatura no confiable actividad realizada: se evidencia termómetro mal configurado, se retroalimenta la usuaria y se deja funcionando correctamente. estado final: funcionando dentro del rango. repuestos: no. | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Sunday | 6
119923 | CORRECTIVO | 32141002 | edna isabel perez rave | M1109 equipo de organos no prende M1109 equipo de organos no prende, ubicado en el consultorio de triaje 1, por favor revisar y reparar, muchas gracias |  | 71368093 | LUIS FELIPE SOSA RENDON |  | URGENCIAS |  | EQUIPO DE ÓRGANOS | 4624 | M1109 |  | RIESTER | RI-FORMER LED XL | 121287 | 2025-09-27 | PENDIENTE | MAL USO |  |  | Diagnostico: Indican en el servicio que el equipo de órganos no prende Actividad realizada: Se verifica en el servicio y se encuentra equipo mal configurado, se ajustan las perillas de modo que el equipo queda en la posición requerida y se deja funcionando correctamente, así mismo, se dan instrucciones de manejo a la jefe. Estado final: Funcionando correctamente. Repuestos: No. | 2025-09-20 08:50 |  | 2025-09-20 11:07 | 2025-09-20 11:43 | 36 | 0 | 36 | 261572 | Media | 2025-09-20 07:36 | APROBADA |  | MAL USO | MAL USO | diagnostico: indican en el servicio que el equipo de órganos no prende actividad realizada: se verifica en el servicio y se encuentra equipo mal configurado, se ajustan las perillas de modo que el equipo queda en la posición requerida y se deja funcionando correctamente, así mismo, se dan instrucciones de manejo a la jefe. estado final: funcionando correctamente. repuestos: no. | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Saturday | 5