## Sheet1
CONSEC | TIPO | SOLICI | NOMSOL | DESCRI | NOMCEN | RESPON | NOMRES | NOMTER | SERVICI | UBICA | EQUIPO | CODIGO | PLACA | CODINT | MARCA | MODELO | SERIE | FECPRO | ESTEQU | CAUSA | EFECTO | GARANT | OBSERV | FECCRE | FECASI | FECINI | FECFIN | TIETOT | TIEPAU | TIEREA | NECESI | PRIORIDAD | FEC NECESI | ESTADO | DESCAR | CAUSA_LIMPIA | CATEGORIA_CAUSA | OBSERV_LIMPIO | CATEGORIA_MANIPULACION | CATEGORIA_MANIPULACION_LISTA | CAUSA_ES_NO_MANIP | AÑO | MES | AÑO_MES | DIA_SEMANA | DIA_SEMANA_NUM
116519 | CORRECTIVO | 35685358 | claudia milena taborda taborda | Intensificador de imagenes con desprendimiento. Buenas tardes, se reporta intensificador de imagenes de placa: 5028 el cual cuenta con un desprendimiento de la estructura movil. Quedo atenta a su colaboracion en la temprana reparaciòn, gracias, buena tarde. |  |  |  |  | CIRUGÍA | [8 empty] | 2025-06-07 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-06-03 12:52 | [6 empty] | 254378 | Media | 2025-05-30 17:13 | DESCARTADA | Orden repetida. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Tuesday | 1
109345 | CORRECTIVO | 21627642 | SANDRA LILIANA JARAMILLO TOBON | por favor fijar equipo de cauterizacion por favor fijar equipo de cauterizacion SEDE RIONEGRO PLAZA SALA DEPROCEDIMIENTOS |  |  |  |  | CONSULTA EXTERNA | [8 empty] | 2025-02-08 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-02-05 07:50 | [6 empty] | 246153 | Media | 2025-02-04 14:07 | DESCARTADA | Ambiente Físico genera Gt por error. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Wednesday | 2
114807 | CORRECTIVO | 1040042751 | LIZETH JOHANA GARCIA CASTRO | cama 109a mala cama no sube ni baja ni el espaldar |  |  |  |  | H1-T1 | [8 empty] | 2025-04-26 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-04-22 10:28 | [6 empty] | 251674 | Media | 2025-04-22 07:01 | DESCARTADA | Orden repetida. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Tuesday | 1
111304 | CORRECTIVO | 1007291288 | MARIA CAMILA SEPULVEDA OSPINA | cama de la 222b con mal funcionamiento cama de la 222b con mal funcionamiento, no baja espaldar, demas botones funcionan normalmente |  |  |  |  | H2-T1 | [8 empty] | 2025-02-15 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-02-10 12:22 | [6 empty] | 246459 | Media | 2025-02-07 23:52 | DESCARTADA | Orden solucionada con necesidad 246497 | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Monday | 0
114777 | CORRECTIVO | 39447255 | MARIA SULENY CASTRILLON MARIN | montor de signos vitales es para pegar le monitor de signos vitales al carro para evitar que se vaya a caer , muchas gracias |  |  |  |  | H2-T2 | [8 empty] | 2025-04-26 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-04-21 14:55 | [6 empty] | 251595 | Media | 2025-04-21 11:52 | DESCARTADA | Orden realizada a ambiente físico. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Monday | 0
123519 | CORRECTIVO | 1001455386 | LUZ MERY OROZCO OSORIO | Manitor de signos vitalez Manitor ee signos vitales con una llanta suelta |  |  |  |  | H6-T2 | [8 empty] | 2025-12-27 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-12-24 09:17 | [6 empty] | 266989 | Baja | 2025-12-23 17:37 | DESCARTADA | Corresponde a ambiente físico. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Wednesday | 2
114567 | CORRECTIVO | 1036925354 | ANDREINA HENAO GOMEZ | control remoto de tac 1 control remoto del tac presenta fallas, para subir la mesa l el boton n o funciona |  |  |  |  | IMAGENOLOGÍA | [8 empty] | 2025-04-19 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-04-14 10:56 | [6 empty] | 251145 | Media | 2025-04-12 01:45 | DESCARTADA | Orden repetida. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Monday | 0
108794 | CORRECTIVO | 1152453011 | paula alejandra lopez perilla | Nevera averiada Buen día. Solicito amablemente revisar nevera de farmacia torre 2 piso 7, a pesar del arreglo realizado el día de ayer con pega, continua descongelando. Gracias |  |  |  |  | UNIDAD FARMACÉUTICA | [8 empty] | 2025-02-01 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-01-28 08:19 | [6 empty] | 245497 | Media | 2025-01-28 07:41 | DESCARTADA | Orden repetida. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Tuesday | 1
113896 | CORRECTIVO | 1035917222 | tatiana valencia diaz | termonetro el termometro de la nevera esta malo marca 21.8 |  |  |  |  | ONCOLOGÍA | [8 empty] | 2025-03-29 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-03-25 09:22 | [6 empty] | 249702 | Media | 2025-03-22 05:40 | DESCARTADA | Equipo OK. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Tuesday | 1
113346 | CORRECTIVO | 1040049118 | JULIAN CALLE CALLE | forro para colchón hola buenos dias me pueden ayudar con el cambio del forro para colchón de la habitacion 312a |  |  |  |  | TRASPLANTES | [8 empty] | 2025-03-08 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-03-06 11:16 | [6 empty] | 248489 | Media | 2025-03-06 11:04 | DESCARTADA | Forros de colchón se tramitan con LIMA. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Thursday | 3
119956 | CORRECTIVO | 1036402881 | CRISTINA CASTAÑO RAMIREZ | 334 por favor revisar atril cama oxidado. gracias |  |  |  |  | H3-T2 |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-09-27 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Solicitud corresponde a ambiente físico, | 2025-09-22 11:23 |  |  | 2025-09-29 08:33 | -158515 | 4403 | -162918 | 261613 | Media | 2025-09-22 07:32 | APROBADA | No corresponde a biomédica | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | solicitud corresponde a ambiente físico, | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Monday | 0
108615 | CORRECTIVO | 1040180711 | ADRIANA MARIA RAMIREZ GUTIERREZ | SE REPORTA ENDOSCOPIO POR CAIDA DE ACCESORIO BUENAS TARDES! SE REPORTA ENDOSCOPIO CON PLACA KG391K335 POR CAIDA DE ACCESORIO EN EL CONTROL DE MANDO |  | 0 |  |  | ENDOSCOPIAS | [8 empty] | 2025-01-25 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-01-24 14:47 | [6 empty] | 245307 | Media | 2025-01-24 13:36 | DESCARTADA | EQUIPO NO REQUIERE INTERVENCIÓN | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Friday | 4
114580 | CORRECTIVO | 1105783872 | NORIDA SALGUERO RODRIGUEZ | cardioscopio malo favor revisar cardioscopio de monitor ubicado en recuperacion vip, no censa. gracias |  | 0 |  |  | CIRUGÍA | [8 empty] | 2025-04-19 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-04-14 14:09 | [6 empty] | 251260 | Media | 2025-04-14 12:10 | DESCARTADA | Orden repetida. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Monday | 0
112950 | CORRECTIVO | 1105783872 | NORIDA SALGUERO RODRIGUEZ | cardioscopio malo favor revisar cardioscopio en la sala 3, no funciona correctamente. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CIRUGÍA | [8 empty] | 2025-03-01 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-02-26 16:32 | [6 empty] | 247802 | Media | 2025-02-26 08:11 | DESCARTADA | Equipo OK. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Wednesday | 2
119161 | CORRECTIVO | 1001478560 | andrea blandon osorio | No enciende la iluminacion del laringo Se reporta mango de laringo el cual al insertar las valvas no ilumina por lo que no tiene funcionalidad pero al medio pasar la valva si envia la luz, se hace cambio de pilas pero aun sin funcionar |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | URGENCIAS | [8 empty] | 2025-08-30 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-08-27 11:44 | [6 empty] | 259919 | Media | 2025-08-27 11:30 | DESCARTADA | Se tramita con GT119045 | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Wednesday | 2
117862 | CORRECTIVO | 15439562 | ALEXANDER ESTRADA RENDON | EQUIPO NO PRENDE DEBIDO AL APAGON EL AUTOCLAVE DE PEROXIDO V PRO DEJO DE FUNCIONAR Y TIENE EQUIPOS DENTRO DE EL.. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CIRUGÍA | [8 empty] | 2025-07-12 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-07-11 07:38 | [6 empty] | 257062 | Media | 2025-07-11 00:38 | DESCARTADA | Inconveniente corresponde con la UPS, reportar a Ambiente Físico | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Friday | 4
108844 | CORRECTIVO | 1036945152 | angela patricia gomez quintero | Monitor de triage #3 APAGADO Monitor de triage no enciende |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | URGENCIAS | [8 empty] | 2025-02-01 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-01-28 11:46 | [6 empty] | 245526 | Media | 2025-01-28 10:43 | DESCARTADA | Equipo funciona correctamente. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Tuesday | 1
120588 | CORRECTIVO | 1036396575 | ELIANA PATRICIA SANCHEZ QUINTERO | SENSOR DE TEMPERATURA ATON CORDIAL SALUDO, SE REALIZA REPORTE DE SENSOR DE TEMPERATURA ATON EL CUAL SE ENCUENTRA DISFUNCIONAL PARA SU REVISON Y REPARACION, GRACIAS Y FELIZ DIA. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIN | [8 empty] | 2025-10-18 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-10-15 07:31 | [6 empty] | 263006 | Media | 2025-10-15 06:29 | DESCARTADA | Accesorio reportado no corresponde. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Wednesday | 2
120671 | CORRECTIVO | 1026140695 | juan camilo angel munera | selladora de pedal mala (M533) |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UNIDAD FARMACÉUTICA | [8 empty] | 2025-10-18 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-10-16 14:56 | [6 empty] | 263141 | Media | 2025-10-16 13:39 | DESCARTADA | Orden repetida. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Thursday | 3
108640 | CORRECTIVO | 1036950202 | yesica alejandra marin quintero | Cable de saturación averiado Buen día, por favor revisar cable de saturación de monitor en incubadora # 27, ya que se encuentra averiado. Muchas gracias, |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIN | [8 empty] | 2025-02-01 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-01-27 07:44 | [6 empty] | 245366 | Media | 2025-01-26 09:00 | DESCARTADA | No dan razón del accesorio reportado. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Monday | 0
118419 | CORRECTIVO | 1088237653 | diana milena florez castaño | Ultracongelador fuera de rango temperatura Buenas tardes, el ultracongelador en este momento esta en una temperatura de -51.5 y sigue subiendo por favor requerimos sea revisado. Gracias |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | BANCO DE SANGRE |  | CONGELADOR | 419 | 2296 |  | FISHER SCIENTIFIC | 8325 | 81514-522 | 2025-08-02 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-07-30 16:00 | [6 empty] | 258339 | Media | 2025-07-30 15:08 | DESCARTADA | Equipo se encontraba apagado. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Wednesday | 2
120548 | CORRECTIVO | 1000760170 | VERONICA CARDONA PULGARIN | GLUCOMETRO Glucometro no prende |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | H2-T1 | [8 empty] | 2025-10-18 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-10-14 10:01 | [6 empty] | 262923 | Media | 2025-10-13 12:14 | DESCARTADA | Equipo pertenece a Roche. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Tuesday | 1
113298 | CORRECTIVO | 21480881 | MONICA MARIA CASTAÑO CEBALLOS | REQUIERO TURBINA DESECHABLE PARA ESPIROMETRO Buenas tardes, solcito comedidamente a ustedes TURBINA DESECHABLE para el espirómetro. Favor hacerla llegar a la Unidad Ambulatoria consultorio 4, primer piso para Mónica Castaño, Terapia Respiratoria. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | ATENCIÓN PRIMER NIVEL | [8 empty] | 2025-03-08 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-03-05 11:48 | [6 empty] | 248304 | Media | 2025-03-04 14:25 | DESCARTADA | Turbina desechable debe ser tramitada por farmacia. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Wednesday | 2
113416 | CORRECTIVO | 75101361 | andres conrado garces rios | membrana de transductor rota Buenos días, foto compartida, membrana de transductor ecógrafo unidad de cuidado intensivo con perdida de la continuidad, agradezco evaluación |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIA | [8 empty] | 2025-03-08 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-03-07 14:23 | [6 empty] | 248552 | Media | 2025-03-07 07:41 | DESCARTADA | Transductor hace parte de Incare. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Friday | 4
112888 | CORRECTIVO | 75101361 | andres conrado garces rios | consola de contrapulsación no funciona correctamen buenos días, solicito revisión consola de contrapulsación por mal funcionamiento, olor a quemado |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIA | [8 empty] | 2025-03-01 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-02-25 11:33 | [6 empty] | 247725 | Media | 2025-02-25 08:36 | DESCARTADA | Equipo no pertenece a la clínica. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Tuesday | 1
119853 | CORRECTIVO | 43960625 | DIANA MARIA OCAMPO ALZATE | NO ES POSIBLE CONEXIÓN AL MONITOR SE INTENTA CONECTARO DISPOSITIVO AL MONITOR EL CUAL NO ADAPTA |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIA | [8 empty] | 2025-09-20 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-09-18 07:38 | [6 empty] | 261417 | Media | 2025-09-18 07:34 | DESCARTADA | Equipo OK. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Thursday | 3
113441 | CORRECTIVO | 1036956706 | mariana andrea lopez ramirez | ambu no genera presión al ventilar ambu no genera presión al ventilar |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIP | [8 empty] | 2025-03-08 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-03-07 16:28 | [6 empty] | 248620 | Media | 2025-03-07 16:14 | DESCARTADA | Ambu pertenece a farmacia. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Friday | 4
117341 | CORRECTIVO | 21627915 | DIANA PAOLA GONZALEZ ALZATE | suelta la placa donde se conectan los cables Al realizar uso de este encuentro floja casi suelta la placa donde se colocan los cables para monitoria. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CIRUGÍA | RECUPERACIÓN 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 950 | 3220 |  | EDAN | M50 | 333124-M13707000001 | 2025-06-28 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-06-24 11:53 | [6 empty] | 255876 | Media | 2025-06-23 09:17 | DESCARTADA | Equipo OK. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Tuesday | 1
117434 | CORRECTIVO | 1152198579 | CINDY CATALINA OCAMPO HENAO | Monitor no sensa presion arterial Buenas noches Monitor de signos vitales adaptacion neonatal de quirofano no sensa presion arterial. Muchas gracias |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UMI | QUIROFANO UMI | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1067 | 4179 |  | EDAN | IM70 | 360080-M18506920003 | 2025-06-28 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-06-25 19:00 | [6 empty] | 256107 | Media | 2025-06-25 18:31 | DESCARTADA | Orden repetida. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Wednesday | 2
118411 | CORRECTIVO | 43984705 | elidiana josefina gaviria castillo | MONITOR NO PRENDE Buen día, espero estén muy bien porfavor el monitor de signos vitales con la placa mencionada no prende inclusive estando conectado, haber si son tan amables y me claboran. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3758 | 5200 |  | EDAN | IM70 | 360080-K20C00600014 | 2025-08-02 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-07-30 11:39 | [6 empty] | 258292 | Media | 2025-07-30 07:45 | DESCARTADA | Orden tramitada con GT118392 | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Wednesday | 2
113156 | CORRECTIVO | 1006739793 | ANA SOFIA BARROS CHURTA | pesa mala la pesa de adulto da pesos incorrectos, sucede seguido |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | H6-T2 |  | BÁSCULA | 133 |  | EB0634 | DETECTO | D1130K | J1106798866 | 2025-03-08 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: bascula con errores en la medición Actividad realizada: Se prueba el equipo y se puede ver que se la aguja se queda pegada en varios tramos, además, cada vez que se deja de usar el equipo pierde el cero,Se revisa la parte interna de equipo y se encuentra el mecanismo muy oxidado y con lubricante seco , lo que hacia que pegara con facilidad, se procede a realizar limpieza exhaustiva y a lubricar nuevamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-03-03 11:14 |  | 2025-03-03 13:23 | 2025-03-03 18:41 | 318 | 265 | 53 | 248143 | Media | 2025-03-02 10:52 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: bascula con errores en la medición actividad realizada: se prueba el equipo y se puede ver que se la aguja se queda pegada en varios tramos, además, cada vez que se deja de usar el equipo pierde el cero,se revisa la parte interna de equipo y se encuentra el mecanismo muy oxidado y con lubricante seco , lo que hacia que pegara con facilidad, se procede a realizar limpieza exhaustiva y a lubricar nuevamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Monday | 0
115473 | CORRECTIVO | 1036401485 | DIANA CAROLINA HENAO ARBELAEZ | solicitud de aislar el regulador de temperatura cORDIAL SALUDO, Dado nuevos casos de ECN se realizo análisis multifactorial de las posibles causas raíz de los eventos presentados y se evidencia que algunos días, los rangos de temperatura se encuentran fuera de rango permitido, siendo posible causal dicho evento. Se realiza solicitud para definir la posibilidad de aislar regulador de temperatura con caja o seguridad para que no pueda ser manipulado, dado que en ocasiones se ha evidenciado manipulación del mismo, sin lograr aun identificar el causal Se realiza reporte entonces de nevera numero 2 con placa nv002 con el objetivo de realizar revisión de las mismas y asegurar la cadena de frio de las tomas de los pacientes. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | NUTRICIÓN |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-05-10 | PENDIENTE | MAL USO / MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Se reporta nevera en el servicio ya que la temperatura estaba fuera de rango Actividad realizada: Se revisa controlador y se encuentran configurado correctamente Se revisa funcionamiento del equipo y se puede ver que es difícil llegar a la temperatura por que el personal abre mucho la puerta y durante mucho tiempo, lo que en ocasiones es innecesario. Se comunica al servicio que el equipo funciona correctamente y que el error en la temperatura se debe a mal uso del personal Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-05-06 15:42 |  | 2025-05-06 15:43 | 2025-05-06 17:17 | 94 | 0 | 94 | 252681 | Media | 2025-05-06 13:53 | APROBADA |  | MAL USO / MAL TRATO | MAL USO | diagnostico: se reporta nevera en el servicio ya que la temperatura estaba fuera de rango actividad realizada: se revisa controlador y se encuentran configurado correctamente se revisa funcionamiento del equipo y se puede ver que es difícil llegar a la temperatura por que el personal abre mucho la puerta y durante mucho tiempo, lo que en ocasiones es innecesario. se comunica al servicio que el equipo funciona correctamente y que el error en la temperatura se debe a mal uso del personal estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION, DESGASTE_NORMAL | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Tuesday | 1
121695 | CORRECTIVO | 43714613 | BEATRIZ ESTELLA CASTRILLON GOMEZ | cama que no sube la cabecera favor organizar cama 105a no sube la cabecera |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | H1-T1 |  | CAMA ELÉCTRICA | 178 | 1987 |  | DOMETAL | QUAXAR | 000000-1920 | 2025-11-29 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Cama a la cual no le funciona el espaldar Actividad realizada: Se revisa cama y se detecta que el motor relacionado al movimiento del espaldar estaba malo, se procede a cambiar motor por uno nuevo Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-11-22 11:15 |  | 2025-11-22 11:17 | 2025-11-22 12:47 | 90 | 0 | 90 | 265285 | Media | 2025-11-22 10:18 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: cama a la cual no le funciona el espaldar actividad realizada: se revisa cama y se detecta que el motor relacionado al movimiento del espaldar estaba malo, se procede a cambiar motor por uno nuevo estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Saturday | 5
120419 | CORRECTIVO | 1036398382 | KATHERINE RAMIREZ ATEHORTUA | BASCULA DE INGRESOS VIP LA BASCULA DE INGRESOS VIP ESTA DESCALIBRADA |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CIRUGÍA | PREPARACION DE PACIENTES 1 | BÁSCULA CON TALLÍMETRO | 149 |  | EB0562 | HEALTH O METER | 402KL | 4020084129 | 2025-10-11 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Equipo con errores en la medición Actividad realizada: Se revisa equipo y se encuentra varias platinas del mecanismo torcidas y un resorte suelto Se trata de reparar el mecanismo en múltiples ocasiones, pero no es posible compensar el error en la medición. Finalmnete, se consulta con el coordinador y se decide dar de baja el equipo Estado final: Equipo dado de baja Repuestos: no | 2025-10-08 07:36 |  | 2025-10-08 07:38 | 2025-10-08 16:32 | 534 | 363 | 171 | 262653 | Media | 2025-10-08 02:04 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: equipo con errores en la medición actividad realizada: se revisa equipo y se encuentra varias platinas del mecanismo torcidas y un resorte suelto se trata de reparar el mecanismo en múltiples ocasiones, pero no es posible compensar el error en la medición. finalmnete, se consulta con el coordinador y se decide dar de baja el equipo estado final: equipo dado de baja repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Wednesday | 2
123236 | CORRECTIVO | 1040741329 | enlly yurley gallego piña | ERROR ALENCENDER EL CAMPO VISUAL Buen día. Se realiza reporte del campo visual del consultorio de oftalmología 316, al encender el equipo sale error : ESTADO9 DE INICIO DEL SISTEMA 15, ATENUE LA LUZ DE LA HABITACION Y PULSE REINTENTAR. Se apaga todas las luces del servicio, se cierra el cuarto donde esta el campo visual y continua el error aunque se le de en el botón reintentar. Se intenta pulsando el botón continuar, se trata de hacer un campo visual y genera varios errores que no permite continuar. Se paga el equipo en 3 ocasiones con desconexión de todos los cables y tenemos los pacientes esperando afuera para el examen. Gracias. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | OFTALMOLOGÍA |  | CAMPÍMETRO | 390 | 3570 |  | ZEISS | HFA750I | 750I-50279 | 2025-12-27 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Equipo con problemas durante las pruebas iniciales Actividad realizada: Se revisa equipo y se encuentra alarma por tarjeta de motor no calibrada y alarma por niveles de luz en la habitación. Se contacta con el proveedor e indica que el problema puede ser una deficiencia en la bombilla, Se procede a cambiar bombilla por una nueva y en esta ocasión el equipo enciende correctamente. Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-12-20 07:56 |  | 2025-12-20 07:56 | 2025-12-20 08:50 | 54 | 0 | 54 | 266792 | Media | 2025-12-20 07:20 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: equipo con problemas durante las pruebas iniciales actividad realizada: se revisa equipo y se encuentra alarma por tarjeta de motor no calibrada y alarma por niveles de luz en la habitación. se contacta con el proveedor e indica que el problema puede ser una deficiencia en la bombilla, se procede a cambiar bombilla por una nueva y en esta ocasión el equipo enciende correctamente. estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Saturday | 5
117432 | CORRECTIVO | 1006739793 | ANA SOFIA BARROS CHURTA | CAMA MALA CAMA DE LA HABITACION 632 NO SUBE NI BAJA |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | H6-T2 |  | CAMA ELÉCTRICA | 355 | 2940 |  | DOMETAL | QUAXAR | 00000-17669 | 2025-06-28 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Equipo al cual no le funciona ningún movimiento Actividad realizada: Se revisan alimentación, panel de control, conectores de motores y todo se encuntra funcionado bien. Se revisa la parte interna de la caja y se encuentra que el transformador no estaba entregando voltaje a la tarjeta, se procede a cambiar por uno en buen estado. Se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-06-25 17:00 |  | 2025-06-25 17:10 | 2025-06-25 18:25 | 76 | 0 | 76 | 256090 | Media | 2025-06-25 15:11 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: equipo al cual no le funciona ningún movimiento actividad realizada: se revisan alimentación, panel de control, conectores de motores y todo se encuntra funcionado bien. se revisa la parte interna de la caja y se encuentra que el transformador no estaba entregando voltaje a la tarjeta, se procede a cambiar por uno en buen estado. se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Wednesday | 2
114065 | CORRECTIVO | 1041228894 | juan fernando lopez gomez | cama mala cama de la habitacion 328 se encuentra mala |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | H3-T1 |  | CAMA ELÉCTRICA | 273 | 2506 |  | DOMETAL | 131-71 | 2058-412 | 2025-04-05 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnóstico: Cama con aparente mal funcionamiento Actividad realizada: Se consulta en el servicio por el daño de la cama pero no tienen conocimiento, además la habitación está aislada, por lo que se informa al jefe del servicio el cual indica que gestionará el traslado del paciente y la limpieza para poder intervenir.. 01/04/2025: Se revisa equipo y se encuentra que la caja de control no estaba funcionando Se revisa entrada de voltaje, funcionamiento del transformador , suiches ,fusible y todo se encuentra funcionando bien Se revisa voltajes de los componente de la tarjeta y se encuentran voltaje muy elevado a la salida de los transistores, se procede a realizar cambio por unos en buen estado, Se prueba nuevamente la caja y se puede ver que sigue sin funcionar Durante las pruebas se puede ver que uno de los integrados se calienten mucho y se puede ver que varias terminales quemadas. No es posible reparar ya que la referencia del integrado fue borrada desde fabrica Se procede a cambiar sistema de caja de control por uno nuevo Estado final: Pendiente disponibilidad Repuestos: si | 2025-03-31 16:07 |  | 2025-03-31 18:11 | 2025-04-01 13:02 | 1131 | 830 | 301 | 250187 | Media | 2025-03-31 14:16 | APROBADA | Se realizará traslado de paciente para poder intervenir. | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnóstico: cama con aparente mal funcionamiento actividad realizada: se consulta en el servicio por el daño de la cama pero no tienen conocimiento, además la habitación está aislada, por lo que se informa al jefe del servicio el cual indica que gestionará el traslado del paciente y la limpieza para poder intervenir.. 01/04/2025: se revisa equipo y se encuentra que la caja de control no estaba funcionando se revisa entrada de voltaje, funcionamiento del transformador , suiches ,fusible y todo se encuentra funcionando bien se revisa voltajes de los componente de la tarjeta y se encuentran voltaje muy elevado a la salida de los transistores, se procede a realizar cambio por unos en buen estado, se prueba nuevamente la caja y se puede ver que sigue sin funcionar durante las pruebas se puede ver que uno de los integrados se calienten mucho y se puede ver que varias terminales quemadas. no es posible reparar ya que la referencia del integrado fue borrada desde fabrica se procede a cambiar sistema de caja de control por uno nuevo estado final: pendiente disponibilidad repuestos: si | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO, FALTA_CAPACITACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO', 'FALTA_CAPACITACION'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Monday | 0
123237 | CORRECTIVO | 43689243 | DIANA PATRICIA BEDOYA ESCOBAR | Panel no prende Se conecta manta de agua, se prende y el panel para regular temperatura no enciende. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CIRUGÍA | CUARTO DE EQUIPOS | INTERCAMBIADOR DE CALOR | 600 | 4052 |  | CSZ | HEMOTRM 400MR | 071-12654MS | 2025-12-27 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Se evidencia que no enciende el panel de control del equipo Actividad realizada: Se realiza inspección del equipo, se evidencia que el panel de control no enciende. Se realiza revisión de la tarjeta, sin evidencia física de daño. Se realizan mediciones en la entrada de voltaje, encontrándose acorde a lo descrito en el manual (azul 12v. amarillo 13v, rojo 15v), se miden los diodos, evidenciando que algunos marcan 0.5 y otros 0.0. Debido a que la falla persiste, se deben realizar mediciones y pruebas adicionales. 23/12/2025: Se revisan las conexiones eléctricas y se puede ver que a la tarjeta le esta llegando la alimentación necesaria para funcionar Se revisan los relés de estado solido y se puede ver que no le esta entrando los voltajes que deberían llegar desde la tarjeta, por lo cual , se sospecha daño de alguno de los componentes de la tarjeta Se revisan los componentes de la tarjeta (resistencias, diodos, capacitores, transistores) y se encuentran 3 diodos y 2 capacitores malos. Se procede a cambiar diodos por unos en buen estado y se comunica al coordinador para realizar pedido de los capacitores 24/12/2025: Se instalan los capacitores, pero la tarjeta sigue sin funcionar Se vuelve a medir el voltaje de entrada, pero en esta ocasión ele transformador no esta entregando los 15, se comunica al coordinador para realizar reparación del transformador 02/01/2026:Se intervienen el transformador y se encuentran los fusibles de la bobina que entrega los 15v quemados , se procede a cambiar por unos en buen estado Así mismo, se encuentran unos reguladores de voltaje y unos diodos de la tarjeta principal malos, se procede a cambiar los reguladores por unos nuevos y los diodos por unos en buen estado Se realizan múltiples pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-12-20 08:31 |  | 2025-12-20 08:31 | 2026-01-02 13:23 | 19012 | 18203 | 809 | 266791 | Media | 2025-12-20 06:28 | REALIZADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: se evidencia que no enciende el panel de control del equipo actividad realizada: se realiza inspección del equipo, se evidencia que el panel de control no enciende. se realiza revisión de la tarjeta, sin evidencia física de daño. se realizan mediciones en la entrada de voltaje, encontrándose acorde a lo descrito en el manual (azul 12v. amarillo 13v, rojo 15v), se miden los diodos, evidenciando que algunos marcan 0.5 y otros 0.0. debido a que la falla persiste, se deben realizar mediciones y pruebas adicionales. 23/12/2025: se revisan las conexiones eléctricas y se puede ver que a la tarjeta le esta llegando la alimentación necesaria para funcionar se revisan los relés de estado solido y se puede ver que no le esta entrando los voltajes que deberían llegar desde la tarjeta, por lo cual , se sospecha daño de alguno de los componentes de la tarjeta se revisan los componentes de la tarjeta (resistencias, diodos, capacitores, transistores) y se encuentran 3 diodos y 2 capacitores malos. se procede a cambiar diodos por unos en buen estado y se comunica al coordinador para realizar pedido de los capacitores 24/12/2025: se instalan los capacitores, pero la tarjeta sigue sin funcionar se vuelve a medir el voltaje de entrada, pero en esta ocasión ele transformador no esta entregando los 15, se comunica al coordinador para realizar reparación del transformador 02/01/2026:se intervienen el transformador y se encuentran los fusibles de la bobina que entrega los 15v quemados , se procede a cambiar por unos en buen estado así mismo, se encuentran unos reguladores de voltaje y unos diodos de la tarjeta principal malos, se procede a cambiar los reguladores por unos nuevos y los diodos por unos en buen estado se realizan múltiples pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Saturday | 5
121701 | CORRECTIVO | 1045021611 | luisa fernanda vasquez muñoz | cama hab 227 Buenos dias reporto cama de hab 227 mala (se activan las funciones solas, se eleva se dobla ) porfavor verificar. muchas gracias |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | H2-T2 | HAB 227 | CAMA ELÉCTRICA | 221 | 2464 |  | DOMETAL | 131-71 | 2058-389 | 2025-11-29 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: cama a la cual se el activan los movimiento solos Actividad realizada: Se cambia caja de control por una en de otro equipo, se deja caja mala para revisar mañana 24/11/2025: Se revisa caja de control y se encuentra que uno de los integrados se estaba calentando, lo que provocaba que algunos movimientos se activaran Se cambia integrados por uno en buen estado Se instala caja en la cama y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-11-23 13:26 |  | 2025-11-23 13:26 | 2025-11-24 09:39 | 1213 | 1095 | 118 | 265297 | Media | 2025-11-23 09:59 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: cama a la cual se el activan los movimiento solos actividad realizada: se cambia caja de control por una en de otro equipo, se deja caja mala para revisar mañana 24/11/2025: se revisa caja de control y se encuentra que uno de los integrados se estaba calentando, lo que provocaba que algunos movimientos se activaran se cambia integrados por uno en buen estado se instala caja en la cama y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Sunday | 6
113149 | CORRECTIVO | 1036951966 | juan sebastian echeverri jimenez | h2t1 no levanta el espaldar de la habitación 217 en la habitación 217 el gato hidráulico que corresponde la espalda esta malo y es necesario para la movilidad de pte |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | H2-T1 |  | CAMA ELÉCTRICA | 193 | 1550 |  | LOS PINOS | 740LV.05 | 47366 | 2025-03-08 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Cama a la cual no le funciona los movimientos del cabecera y piecera Actividad realizada: Se revisa equipo y se aprecia que al oprimir los botones de piecera y cabecera en el control , los relés no se estaban activando, se revisa la tarjeta del control y no se encuentra ningún daño. Se prueban todos los motores en el puerto de la altura y se puede ver que en este puerto todos funcionan se revisa la tarjeta del control y se ve funcionando correctamente. Finalmente, se revisa la tarjeta de la caja de control y se encuentran fusibles de cabecera y piecera abiertos, se procede a cambiar por unos en buen estado, Se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-03-03 10:01 |  | 2025-03-03 12:01 | 2025-03-03 13:22 | 81 | 0 | 81 | 248119 | Media | 2025-03-01 11:19 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: cama a la cual no le funciona los movimientos del cabecera y piecera actividad realizada: se revisa equipo y se aprecia que al oprimir los botones de piecera y cabecera en el control , los relés no se estaban activando, se revisa la tarjeta del control y no se encuentra ningún daño. se prueban todos los motores en el puerto de la altura y se puede ver que en este puerto todos funcionan se revisa la tarjeta del control y se ve funcionando correctamente. finalmente, se revisa la tarjeta de la caja de control y se encuentran fusibles de cabecera y piecera abiertos, se procede a cambiar por unos en buen estado, se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Monday | 0
115570 | CORRECTIVO | 1040035377 | JUAN DAVID ECHEVERRI CHICA | manta termica del agua mala manta termica del agua mala, no prende el panel |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CIRUGÍA | CUARTO DE EQUIPOS | INTERCAMBIADOR DE CALOR | 600 | 4052 |  | CSZ | HEMOTRM 400MR | 071-12654MS | 2025-05-17 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: panel del equipo no funciona Actividad realizada: Se revisa equipo y se puede ver que al activar el switch el equipo no enciende Se revisa el recorrido del voltaje y se puede ver que todo se está alimentando correctamente hasta la entrada a la tarjeta de control, Se revisa transformador y se encuentran bobinas primaria y secundarias con continuidad y con el voltaje correcto según las especificaciones del equipo (115v primaria, 12, 13,16 v secundarias) Se revisar algunos componentes de la tarjeta y todo se encuentra funcionando correctamente Se busca diagrama eléctrico del equipo y se sigue el paso del voltaje por todo el circuito, se quitan varios componentes de la tarjeta ya que soldados no se puede comprobar si están funcionando correctamente. Se encuentran unos filtros en los que el voltaje se reduce considerablemente, se quitan de la tarjeta, se corrigen las pitas y se vuelven a soldar. Se rectifica soldadura de diodos, resistencias , filtros , triac y se vuelve a medir el recorrido del voltaje y en esta ocasión no se reduce. Se realizan pruebas al equipo y se ve que funciona correctamente en temperaturas altas y bajas, se procede a drenar todo el agua y a devolver al servicio Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-05-10 07:40 |  | 2025-05-10 08:33 | 2025-05-10 16:58 | 505 | 161 | 344 | 252944 | Media | 2025-05-10 07:19 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: panel del equipo no funciona actividad realizada: se revisa equipo y se puede ver que al activar el switch el equipo no enciende se revisa el recorrido del voltaje y se puede ver que todo se está alimentando correctamente hasta la entrada a la tarjeta de control, se revisa transformador y se encuentran bobinas primaria y secundarias con continuidad y con el voltaje correcto según las especificaciones del equipo (115v primaria, 12, 13,16 v secundarias) se revisar algunos componentes de la tarjeta y todo se encuentra funcionando correctamente se busca diagrama eléctrico del equipo y se sigue el paso del voltaje por todo el circuito, se quitan varios componentes de la tarjeta ya que soldados no se puede comprobar si están funcionando correctamente. se encuentran unos filtros en los que el voltaje se reduce considerablemente, se quitan de la tarjeta, se corrigen las pitas y se vuelven a soldar. se rectifica soldadura de diodos, resistencias , filtros , triac y se vuelve a medir el recorrido del voltaje y en esta ocasión no se reduce. se realizan pruebas al equipo y se ve que funciona correctamente en temperaturas altas y bajas, se procede a drenar todo el agua y a devolver al servicio estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Saturday | 5
117491 | CORRECTIVO | 1036955592 | natalia osorio quintero | Termómetro malo Termómetro de campaña no funciona, placa EB0998. Termómetro en campaña llegara al banco de sangre, sótano 1 torre 1 en horas de la tarde (27/06/2025) Tipo 6:00pm |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | BANCO DE SANGRE |  | TERMÓMETRO INFRAROJO | 855 | EB0998 | EB0998 | DM | YI-100D | 20180330 | 2025-06-28 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: equipo no enciende Actividad realizada: Se revisa equipo y se encuentra que el botón para iniciar la medición estaba fracturado y no estaba oprimiendo el pulsador de la tarjeta Se repara botón y se realizan pruebas de funcionamiento exitosas Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-06-27 15:15 |  | 2025-06-27 19:19 | 2025-06-27 19:55 | 36 | 0 | 36 | 256212 | Media | 2025-06-27 11:57 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: equipo no enciende actividad realizada: se revisa equipo y se encuentra que el botón para iniciar la medición estaba fracturado y no estaba oprimiendo el pulsador de la tarjeta se repara botón y se realizan pruebas de funcionamiento exitosas estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Friday | 4
123088 | CORRECTIVO | 1041230483 | LEYDI MARYEDI SALAZAR CASTRO | Incubadora no calienta Buenos días, Solicito amablemente revisión y mantenimiento correctivo de incubadora #1834 ya que no calienta, se encuentra en el pasillo de unidad neonatal cerca a UCE neonatal. Gracias |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIA |  | INCUBADORA | 757 | 1834 |  | AIR SHIELDS | C 100/200-2 | GT09773 | 2025-12-20 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: incubadora no calienta y tiene mucho ruido Actividad realizada: Se revisa equipo y se encuentra calentando correctamente. Se baja el motor y se cambian los rodamientos , pero el ruido sigue estando por encima de los 60 db Se destapa el motor en múltiples ocasiones, se posiciona correctamente las arandelas y se cambian los amortiguadores por unos en buen estado Se realiza pruebas de funcionamiento en las cuales el equipo queda calentando y con el ruido en 53db Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-12-15 09:45 |  | 2025-12-15 09:54 | 2025-12-15 15:06 | 312 | 136 | 176 | 266446 | Media | 2025-12-15 07:33 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: incubadora no calienta y tiene mucho ruido actividad realizada: se revisa equipo y se encuentra calentando correctamente. se baja el motor y se cambian los rodamientos , pero el ruido sigue estando por encima de los 60 db se destapa el motor en múltiples ocasiones, se posiciona correctamente las arandelas y se cambian los amortiguadores por unos en buen estado se realiza pruebas de funcionamiento en las cuales el equipo queda calentando y con el ruido en 53db estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Monday | 0
121458 | CORRECTIVO | 1007271841 | sindy daniela botero giraldo | Electrocardiograma disfuncional Electrocardiograma disfuncional, no carga y es muy dificil realizar la impresión |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIA |  | ELECTROCARDIÓGRAFO | 503 | 3290 |  | FUKUDA DENSHI | CARDIMAX FX-7102 | 50005557 | 2025-11-15 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Equipo no carga, presenta daño en la pantalla y en el proceso de impresión Actividad realizada: El costo de los repuestos representan un valor significativo del costo total de un equipo nuevo, por lo cual, se decide dar de baja el equipo Estado final: Equipo dado de baja Repuestos: no | 2025-11-12 14:52 |  | 2025-11-12 14:58 | 2025-11-12 15:39 | 41 | 0 | 41 | 264687 | Media | 2025-11-12 04:00 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: equipo no carga, presenta daño en la pantalla y en el proceso de impresión actividad realizada: el costo de los repuestos representan un valor significativo del costo total de un equipo nuevo, por lo cual, se decide dar de baja el equipo estado final: equipo dado de baja repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Wednesday | 2
118875 | CORRECTIVO | 1036949751 | JACQUELINE SIERRA OROZCO | Infusor disfuncional. Se desinsufla inmediatamente que se insufla. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIA |  | INFUSOR | 772 |  | EB0966 | RIESTER | MANUAL | 171022052 | 2025-08-23 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico:fuga en manómetro Actividad realizada:se realizan pruebas encontrando fuga en manómetro, se cubre con sintesolda, se pausa para esperar resultados continua con pequeña fuga se cubre nuevamente con sintesolda, se deja en secado Jose daniel : se prueba equipo y sigue con fuga, se intenta sellar en varias ocasiones y con varios productos , pero no es posible Se pausa orden hasta el martes en espera de indicaciones 19/08/2025 no es posible sellar la fuga, se procede a dar de baja. Se adjunta protocolo físico Estado final: Equipo dado de baja Repuestos:no | 2025-08-16 11:25 |  | 2025-08-16 11:26 | 2025-08-19 14:01 | 4476 | 4286 | 190 | 259345 | Media | 2025-08-16 11:19 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico:fuga en manómetro actividad realizada:se realizan pruebas encontrando fuga en manómetro, se cubre con sintesolda, se pausa para esperar resultados continua con pequeña fuga se cubre nuevamente con sintesolda, se deja en secado jose daniel : se prueba equipo y sigue con fuga, se intenta sellar en varias ocasiones y con varios productos , pero no es posible se pausa orden hasta el martes en espera de indicaciones 19/08/2025 no es posible sellar la fuga, se procede a dar de baja. se adjunta protocolo físico estado final: equipo dado de baja repuestos:no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Saturday | 5
123243 | CORRECTIVO | 1105783872 | NORIDA SALGUERO RODRIGUEZ | manta termica mala favor revisar funcionamiento de la manta termica, se reinicia constantemente. gracias |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CIRUGÍA |  | MANTA TÉRMICA | 589 | 4234 |  | COVIDIEN | 5016000 (WT6000) | 5016000 (WT6000) | 2025-12-27 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Equipo se reinicia constantemente y se recalienta sin estar en uso Actividad realizada: Se revisa equipo y se encuentra cable AC en mal estado , se procede a cambiar por uno nuevo Se enciende y el equipo lanza alerta constante , se revisa el manual y sugiere daño en un componente interno. Se procede a destapar el equipo y se encuentran varios cables haciendo un falso contacto y el sensor de temperatura desconectado, Se realiza limpieza de la tarjeta y se vuelven conectar todos los cables correctamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-12-20 11:25 |  | 2025-12-20 11:25 | 2025-12-20 13:09 | 104 | 0 | 104 | 266803 | Media | 2025-12-20 11:21 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: equipo se reinicia constantemente y se recalienta sin estar en uso actividad realizada: se revisa equipo y se encuentra cable ac en mal estado , se procede a cambiar por uno nuevo se enciende y el equipo lanza alerta constante , se revisa el manual y sugiere daño en un componente interno. se procede a destapar el equipo y se encuentran varios cables haciendo un falso contacto y el sensor de temperatura desconectado, se realiza limpieza de la tarjeta y se vuelven conectar todos los cables correctamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Saturday | 5
115522 | CORRECTIVO | 1102375730 | KAREN VIVIANA CARO JIMENEZ | Dispositivo no enciende Dispositivo no enciende: sospecha de cambio de bateria. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIA |  | DINAMÓMETRO | 459 |  | EB0743 | BASELINE | 12-0286 | EB0743 | 2025-05-10 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | el jefe Juan Pablo no supo decir el nombre del equipo y manifiesta que las personas que lo tienen ya no están, que pregunte al día siguiente. 08/05/2025 Diagnostico: pantalla de equipo no funciona Actividad realizada: Se revisa parte interna del equipo y se encuentra el componente que comunica la tarjeta y la pantalla y varios cables sueltos, Se procede a soldar nuevamente los cable y se posiciona correctamente el conector de la pantalla Se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-05-07 16:40 |  | 2025-05-07 17:06 | 2025-05-08 09:31 | 985 | 911 | 74 | 252794 | Media | 2025-05-07 15:33 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | el jefe juan pablo no supo decir el nombre del equipo y manifiesta que las personas que lo tienen ya no están, que pregunte al día siguiente. 08/05/2025 diagnostico: pantalla de equipo no funciona actividad realizada: se revisa parte interna del equipo y se encuentra el componente que comunica la tarjeta y la pantalla y varios cables sueltos, se procede a soldar nuevamente los cable y se posiciona correctamente el conector de la pantalla se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Wednesday | 2
122199 | CORRECTIVO | 15385929 | JAMER HUMBERTO BEDOYA VALENCIA | monitor signos vitales malo monitor signos vitales no esta tomando la PANI |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CIRUGÍA | QUIRÓFANO 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1011 | 3924 |  | NIHON KOHDEN | BSM-6501 | 05531 MOD:21629 | 2025-12-13 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: El monitor de signos vitales no sensa presión arterial no invasiva Actividad realizada: Se revisa en el servicio y la bomba no arranca. Se cambia el modulo multiparámetros del monitor del quirófano 7 y la presión arterial no invasiva funciona adecuadamente. Por lo que el daño está en el módulo multiparámetros 12/12/2025:Jose Daniel Serna Se instala bomba y electroválvulas en buen estado .Se realizan múltiples pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-12-11 14:59 |  | 2025-12-11 14:59 | 2025-12-12 10:49 | 1190 | 886 | 304 | 266331 | Media | 2025-12-11 14:55 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: el monitor de signos vitales no sensa presión arterial no invasiva actividad realizada: se revisa en el servicio y la bomba no arranca. se cambia el modulo multiparámetros del monitor del quirófano 7 y la presión arterial no invasiva funciona adecuadamente. por lo que el daño está en el módulo multiparámetros 12/12/2025:jose daniel serna se instala bomba y electroválvulas en buen estado .se realizan múltiples pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Thursday | 3
115477 | CORRECTIVO | 1036924670 | CARLOS ANDRES VILLEGAS SOTO | Rayos x Portati Buenos días, Reporto rayos x portatil ya que el equipo no lee los códigos de barras del chasis. Muchas gracias |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | IMAGENOLOGÍA |  | DIGITALIZADOR | 457 | 4201 |  | CARESTREAM | DIRECTVIEW CLASSIC ELITE | 2005122 | 2025-05-10 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: digitalizador no lee los códigos de barras del chasis Actividad realizada: Se realizan pruebas con la mayoría de los chasis y con ninguno funciona Se reinicia el equipo, pero sigue sin funcionar, Se contacta al proveedor y se entra al menú de servicio según indicaciones. Se realizan pruebas del lector y se puede ver que en el menú de servicio funciona correctamente Se desconecta el lector y se reinicia el equipo , posteriormente, se vuelve a conectar el lector Se realizan varias pruebas del equipo satisfactoriamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-05-07 07:40 |  | 2025-05-07 07:41 | 2025-05-07 13:03 | 322 | 236 | 86 | 252712 | Media | 2025-05-07 07:00 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: digitalizador no lee los códigos de barras del chasis actividad realizada: se realizan pruebas con la mayoría de los chasis y con ninguno funciona se reinicia el equipo, pero sigue sin funcionar, se contacta al proveedor y se entra al menú de servicio según indicaciones. se realizan pruebas del lector y se puede ver que en el menú de servicio funciona correctamente se desconecta el lector y se reinicia el equipo , posteriormente, se vuelve a conectar el lector se realizan varias pruebas del equipo satisfactoriamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Wednesday | 2
113801 | CORRECTIVO | 1038416873 | ANGIE TATIANA CASTAÑO CASTRO | servocuna aparece con error 0.5 Buenos dias Realizo el reporte de servocuna Draguer de quirofano por que presenta error al ponerla a calentar Muchas gracias |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UMI | ADAPTACIÓN NEONATAL | CUNA TÉRMICA | 430 | 3833 |  | DRAGUER | RESUCITAIRE MU20503 | ER07453 | 2025-03-22 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Error 05, fallo de sistema Actividad realizada: Se realizan desmonte de tarjetas de potencia y control, se verifica el estado físico de los 4 relés encontrándose en buenas condiciones, se realiza prueba de diagnóstico para verificar la tensión de la línea de CA de los relés, pruebas que consta en la comprobación de cada uno de los pasos, al momento de realizar su verificación se identifica que en la línea de tensión en dos de los relés (k4 y k3 ) fue 0 voltios, por lo que se confirma daño en relés y se debe reemplazar la tarjeta. 01/04/2024: se prueba modulo con tarjeta de control y potencia diferente a la del equipo y se puede ver que el error se conserva. Se verifica nuevamente en el manual y se encuentra que el error 05 también esta asociado a daño en la resistencia de calefacción, se prueba una resistencia nueva y el error desaparece Se quita el modulo que se había puesto y se vuelve a instalar el modulo del equipo Durante la pruebas se encuentra que las teclas para subir y bajar la temperatura programas no funcionaban, se baja el modulo nuevamente y al revisar se ve que los pulsadores estaban muy lejos del panel como consecuencia de un mal acople de las tarjetas. Se corrige el error y se vuelve a instalar el panel Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: Si | 2025-03-20 10:56 |  | 2025-03-20 11:40 | 2025-04-01 17:06 | 17606 | 17211 | 395 | 249553 | Media | 2025-03-20 10:44 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: error 05, fallo de sistema actividad realizada: se realizan desmonte de tarjetas de potencia y control, se verifica el estado físico de los 4 relés encontrándose en buenas condiciones, se realiza prueba de diagnóstico para verificar la tensión de la línea de ca de los relés, pruebas que consta en la comprobación de cada uno de los pasos, al momento de realizar su verificación se identifica que en la línea de tensión en dos de los relés (k4 y k3 ) fue 0 voltios, por lo que se confirma daño en relés y se debe reemplazar la tarjeta. 01/04/2024: se prueba modulo con tarjeta de control y potencia diferente a la del equipo y se puede ver que el error se conserva. se verifica nuevamente en el manual y se encuentra que el error 05 también esta asociado a daño en la resistencia de calefacción, se prueba una resistencia nueva y el error desaparece se quita el modulo que se había puesto y se vuelve a instalar el modulo del equipo durante la pruebas se encuentra que las teclas para subir y bajar la temperatura programas no funcionaban, se baja el modulo nuevamente y al revisar se ve que los pulsadores estaban muy lejos del panel como consecuencia de un mal acople de las tarjetas. se corrige el error y se vuelve a instalar el panel estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Thursday | 3
121805 | CORRECTIVO | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | Monitor no funciona correctamente, cambiar tarjeta principal. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UMI | QUIROFANO UMI | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1067 | 4179 |  | EDAN | IM70 | 360080-M18506920003 | 2025-11-29 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Equipo con daño en la tarjeta principal Actividad realizada: Se realiza cambio de tarjeta principal por una nueva Se realizan pruebas al equipo y muestra alarma por comunicación con todos los módulos, se sospecha daño en la tarjeta multiparámetros, se pausa orden hasta tener otro monitor para realizar pruebas 02/12/2025: se prueba equipo con otra tarjeta multiparámetros y en esta ocasión funciona correctamente Se comunica al coordinador Daniel Cardona para realizar pedido de repuesto Estado final: Repuestos: si | 2025-11-26 16:42 | 2025-11-26 16:42 | 2025-11-26 16:46 | [7 empty] | EN PROCESO |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: equipo con daño en la tarjeta principal actividad realizada: se realiza cambio de tarjeta principal por una nueva se realizan pruebas al equipo y muestra alarma por comunicación con todos los módulos, se sospecha daño en la tarjeta multiparámetros, se pausa orden hasta tener otro monitor para realizar pruebas 02/12/2025: se prueba equipo con otra tarjeta multiparámetros y en esta ocasión funciona correctamente se comunica al coordinador daniel cardona para realizar pedido de repuesto estado final: repuestos: si | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Wednesday | 2
121496 | CORRECTIVO | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS | Equipo no toma presión arterial |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1074 | 2941 |  | EDAN | M50 | 333021-M12102090103 | 2025-11-15 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Equipo no toma presion Actividad realizada: Se revisa equipo y se encuentra que la bomba no estaba funcionando correctamente Se decide cambiar la bomba por una en buen estado Se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-11-13 15:51 | 2025-11-13 15:51 | 2025-11-13 15:58 | 2025-11-14 08:39 | 1001 | 849 | 152 |  |  |  | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: equipo no toma presion actividad realizada: se revisa equipo y se encuentra que la bomba no estaba funcionando correctamente se decide cambiar la bomba por una en buen estado se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Thursday | 3
116309 | CORRECTIVO | 1040035580 | luis felipe arango patiño | PRESENTA FALLAS DERMATOMO ACULLAN PRESENTA FALLAS EN LA TRANSMISION DE LA ENERGIA; ES INTERMITENTE EL FUNCIONAMIENTO A PESAR DE CAMBIO DE BATERIA. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CIRUGÍA |  | DERMÁTOMO | 439 | 3292 |  | AESCULAP | GA670-ACCULAN 3TI | 2045 | 2025-05-31 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Equipo no funciona Actividad realizada: Se realizan pruebas de funcionamiento en las que se evidencia que el equipo no funciona con normalidad, en ocasiones si acciona el motor pero en otras no, se verifica estado de baterías y cargador de baterías que se encuentran en buen estado aunque se notan baterías por encima del voltaje requerido. Estado final: En proceso, se tramita reparación con proveedor, se traslada orden para coordinación de proveedores Repuestos: No 05/06/2025: proveedor realiza despiece del equipo, verificando correcto funcionamiento de los rodamientos y piñonería pero la falla persiste. Pendiente de nueva intervención. 17/06/2025: proveedor no ha podido continuar con la reparación por falta de una llave para llegar a la parte del motor, la envía a fabricar. 04/07/2025: proveedor continúa en la tarea de reparar el dermátomo y no tiene éxito, ya que el daño encontrado es en el motor y este es sin escobillas y muy pequeño que se le imposibilita la intervención. Procede a buscar proveedores que reparen el motor. 16/07/2025: proveedor sigue sin poder reparar el motor, queda pendiente de seguir buscando quién lo pueda reparar. 23/07/2025: proveedor encuentra un contacto que posiblemente repare el motor, queda pendiente. 04/08/2025: proveedor informa pequeño avance con la reparación, se le presta una batería cargada para que pueda continuar haciendo pruebas y devuelve una batería descargada. 20/08/2025: se realiza seguimiento al dermátomo, no se puedo reparar el equipo. Pendiente de que el proveedor lo devuelva para darle de baja. 03/09/2025: Equipo es dado de baja | 2025-05-27 16:39 |  | 2025-05-27 16:40 | 2025-09-03 17:36 | 139737 | 141927 | -2190 | 254142 | Media | 2025-05-27 16:35 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: equipo no funciona actividad realizada: se realizan pruebas de funcionamiento en las que se evidencia que el equipo no funciona con normalidad, en ocasiones si acciona el motor pero en otras no, se verifica estado de baterías y cargador de baterías que se encuentran en buen estado aunque se notan baterías por encima del voltaje requerido. estado final: en proceso, se tramita reparación con proveedor, se traslada orden para coordinación de proveedores repuestos: no 05/06/2025: proveedor realiza despiece del equipo, verificando correcto funcionamiento de los rodamientos y piñonería pero la falla persiste. pendiente de nueva intervención. 17/06/2025: proveedor no ha podido continuar con la reparación por falta de una llave para llegar a la parte del motor, la envía a fabricar. 04/07/2025: proveedor continúa en la tarea de reparar el dermátomo y no tiene éxito, ya que el daño encontrado es en el motor y este es sin escobillas y muy pequeño que se le imposibilita la intervención. procede a buscar proveedores que reparen el motor. 16/07/2025: proveedor sigue sin poder reparar el motor, queda pendiente de seguir buscando quién lo pueda reparar. 23/07/2025: proveedor encuentra un contacto que posiblemente repare el motor, queda pendiente. 04/08/2025: proveedor informa pequeño avance con la reparación, se le presta una batería cargada para que pueda continuar haciendo pruebas y devuelve una batería descargada. 20/08/2025: se realiza seguimiento al dermátomo, no se puedo reparar el equipo. pendiente de que el proveedor lo devuelva para darle de baja. 03/09/2025: equipo es dado de baja | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Tuesday | 1
118608 | CORRECTIVO | 39447628 | luz beatriz saenz buitrago | Monitor de signos vitales malos Coordial saludo , por favor revisar monitor de transporte EDAN esta con la pantalla mala ,al encender salen rayas y se apaga y enciende intermitentemente . Muchas Gracias . Feliz Dia . El monitor esta en UCIN .(preguntar por Monica Quintero) |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 997 | 3018 |  | EDAN | M50 | 333021-M102090077 | 2025-08-09 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Equipo con varias líneas en medio de la pantalla que impiden ver correctamente Actividad realizada: Se revisa el equipo y se encuentran varias líneas del flex de la pantalla agrietadas, se procede a reparar con el lapicero de tinta conductiva . Se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-08-06 14:31 |  | 2025-08-06 14:36 | 2025-08-06 15:57 | 81 | 0 | 81 | 258753 | Media | 2025-08-06 12:03 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: equipo con varias líneas en medio de la pantalla que impiden ver correctamente actividad realizada: se revisa el equipo y se encuentran varias líneas del flex de la pantalla agrietadas, se procede a reparar con el lapicero de tinta conductiva . se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Wednesday | 2
119255 | CORRECTIVO | 1036964118 | laura sofia usme franco | Monitor de signos vitales malo Buenas tardes, nos podrían ayudar por favor con el monitor de signos vitales, la presión no censa correctamnete. Muchas gracias. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | H5-T2 | PUESTO DE ENFERMERÍA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 975 |  | EB0913 | EDAN | M50 | 333123-M16501170001 | 2025-08-30 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Equipo con error en la medición de NIBP y con alarma "fallo NIBP" Actividad realizada: Se realizan pruebas con una bomba y electroválvulas nuevas, pero el equipo sigue presentado la misma falla. Se busca un equipo del mismo modelo y se intercambia la tarjeta multiparámetro, y se puede ver que con esto el error se soluciona Se comunica al coordinador para realizar pedido del repuesto 18-09-2025: Se instala tarjeta multiparámetros, se pausa orden en espera de equipos patrón para hacer pruebas. Se realizan pruebas de funcionamiento satisfactorias. Estado final: Equipo en optimas condiciones Repuestos: Si Se reporta pinza de saturación ya que no sensa. Se revisa y se encuentra discontinuidad en el centro de la pinza sin poder repararla porque quedaría muy corta. Se procede a cambiar por una nueva. | 2025-08-29 13:35 |  | 2025-08-29 13:36 | 2025-09-18 14:01 | 28825 | 28543 | 282 | 260137 | Media | 2025-08-29 13:18 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: equipo con error en la medición de nibp y con alarma "fallo nibp" actividad realizada: se realizan pruebas con una bomba y electroválvulas nuevas, pero el equipo sigue presentado la misma falla. se busca un equipo del mismo modelo y se intercambia la tarjeta multiparámetro, y se puede ver que con esto el error se soluciona se comunica al coordinador para realizar pedido del repuesto 18-09-2025: se instala tarjeta multiparámetros, se pausa orden en espera de equipos patrón para hacer pruebas. se realizan pruebas de funcionamiento satisfactorias. estado final: equipo en optimas condiciones repuestos: si se reporta pinza de saturación ya que no sensa. se revisa y se encuentra discontinuidad en el centro de la pinza sin poder repararla porque quedaría muy corta. se procede a cambiar por una nueva. | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Friday | 4
117063 | CORRECTIVO | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS | Módulo multiparámetros malo, pendiente de GT108167. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CIRUGÍA | RECUPERACIÓN VIP | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 964 | 4069 |  | EDAN | IM70 | 360080-M17911550002 | 2025-06-21 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Equipo al cual no le funciona la NIBP por fallos en la tarjeta multiparámetros hallados en la GT- 108167 Actividad realizada: Se instaló en el equipo una tarjeta multiparámetros en buen estado de un monitor de bodega. Se instala tarjeta multiparámetros nueva en el equipo de bodega y se realizan pruebas de funcionamiento exitosas Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-06-18 10:46 | 2025-06-18 10:46 | 2025-06-18 13:25 | 2025-06-18 14:50 | 85 | 46 | 39 |  |  |  | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: equipo al cual no le funciona la nibp por fallos en la tarjeta multiparámetros hallados en la gt- 108167 actividad realizada: se instaló en el equipo una tarjeta multiparámetros en buen estado de un monitor de bodega. se instala tarjeta multiparámetros nueva en el equipo de bodega y se realizan pruebas de funcionamiento exitosas estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Wednesday | 2
119325 | CORRECTIVO | 1036957021 | MELISSA LOPEZ CEBALLOS | Presion arterial no invasiva inadecuada mediciòn Buenos días, solicito amablemente revisión del monitor de transporte, en el cual no funciona adecuadamente la mediciòn de presión arterial no invasiva, no insufla completamente. Gracias quedo atenta. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIP | STOCK DEL SERVICIO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1062 | 4024 |  | EDAN | IM70 | 261333-M17709920001 | 2025-09-06 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: falla de modulo NIBP Actividad realizada: se revisa sistema NIBP bomba, electroválvulas, y tarjeta electrónica encontrando falla en esta ultima, se desmonta para compra 02/09/2025: Se instala tarjeta de un monitor del taller. Se devuelve equipo al servicio y queda pendiente por la tarjeta nueva 18/09/2025: Se instala tarjeta multiparámetro nueva y se realizan pruebas de funcionamiento las cuales son satisfactorias Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: Si | 2025-09-01 13:47 |  | 2025-09-01 13:48 | 2025-09-18 12:08 | 24380 | 24185 | 195 | 260180 | Media | 2025-08-30 12:07 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: falla de modulo nibp actividad realizada: se revisa sistema nibp bomba, electroválvulas, y tarjeta electrónica encontrando falla en esta ultima, se desmonta para compra 02/09/2025: se instala tarjeta de un monitor del taller. se devuelve equipo al servicio y queda pendiente por la tarjeta nueva 18/09/2025: se instala tarjeta multiparámetro nueva y se realizan pruebas de funcionamiento las cuales son satisfactorias estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Monday | 0
121145 | CORRECTIVO | 22586731 | leady natalye velez mata | MAL FUNCIONAMIENTO 2820 QUIROFANO MAL FUNCIONAMIENTO |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CIRUGÍA | QUIROFANO 5 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 944 | 2820 |  | DRAGUER | VISTA XL | 6004107871 | 2025-11-01 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: El monitor de signos vitales no toma la presión no invasiva Actividad realizada: Se realizan pruebas de fugas al brazalete y está en buen estado. Se pone el brazalete en el equipo, se presiona el botón para insuflar y no funciona. 25/11/2025: Se revisa equipo y se encuentra daño en la bomba, se realizan pruebas de funcionamiento con una bomba de otro tipo de monitor y en esta vez si insufla pero se demora mucho para tomar la presion Se revisa todo el circuito del modulo NIBP en busca de fugas y se encuentra una manguera agrietada, se procede a cambiar manguera por una en buen estado Se realizan pruebas de funcionamiento con el equipo patrón y se encuentra que los resultados están por fuera del rango de error permitido. Se intenta realizar calibración en múltiples ocasiones pero el error seguía igual. Se pregunta a un ingeniero de drager e indica que el error se debe a que el equipo no tiene la bomba original. 28/11/2025:Se decide cambiar la bomba pero el repuesto ya no esta ene l mercado y no es posible reparar la original , por lo cual se decide dar de baja Estado final: Equipo dado de baja Repuestos: no 11 diciembre pasa baja a jefe para firma | 2025-10-31 09:43 |  | 2025-10-31 10:08 | 2025-11-28 08:12 | 40204 | 39753 | 451 | 264127 | Media | 2025-10-31 09:41 | REALIZADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: el monitor de signos vitales no toma la presión no invasiva actividad realizada: se realizan pruebas de fugas al brazalete y está en buen estado. se pone el brazalete en el equipo, se presiona el botón para insuflar y no funciona. 25/11/2025: se revisa equipo y se encuentra daño en la bomba, se realizan pruebas de funcionamiento con una bomba de otro tipo de monitor y en esta vez si insufla pero se demora mucho para tomar la presion se revisa todo el circuito del modulo nibp en busca de fugas y se encuentra una manguera agrietada, se procede a cambiar manguera por una en buen estado se realizan pruebas de funcionamiento con el equipo patrón y se encuentra que los resultados están por fuera del rango de error permitido. se intenta realizar calibración en múltiples ocasiones pero el error seguía igual. se pregunta a un ingeniero de drager e indica que el error se debe a que el equipo no tiene la bomba original. 28/11/2025:se decide cambiar la bomba pero el repuesto ya no esta ene l mercado y no es posible reparar la original , por lo cual se decide dar de baja estado final: equipo dado de baja repuestos: no 11 diciembre pasa baja a jefe para firma | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Friday | 4
117306 | CORRECTIVO | 1002946584 | MABY YINETH PALACIOS APONZA | Brazalete de monitor neonatal no sensa Buenas tardes. para reportar brazale de monitor neonatal de quirofano que insufla pero no sensa la presión. muchas gracias |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UMI |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1067 | 4179 |  | EDAN | IM70 | 360080-M18506920003 | 2025-06-28 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Se acerca al servicio y se evalúa el equipo que efectivamente no esta tomando presión no invasiva (NIBP) Actividad realizada: Se realizan configuraciones del sistema dado que el modo NIBP no estaba mostrando texto, para esto se ingreso al modo mantenimiento de usuario y se volvió a habilitar esta función, sin embargo el equipo no tomaba presión en modo neonatal, se hace cambio de brazalete y cambio de modo adulto y pediátrico y este funciona de manera adecuada. Se lleva el equipo al taller para tomar presión con un brazalete neonatal y se hacen 7 mediciones con el equipo patrón, dando resultados satisfactorios, se llega a la conclusión de que el brazalete que usan en el servicio no es el adecuado. 24/06/2025: Se reporta equipo en el servicio por alarma " fallo NIBP" Se revisa todo el circuito NIBP( bomba , electroválvulas , mangueras y tarjeta multiparámetros) y se encuentra que el error ¨ Fallo NIBP" era consecuencia de daño en la tarjeta multiparámetros. Se instala tarjeta multiparámetros de un equipo de bodega y se realizan pruebas finales exitosas Estado final: equipo en buen estado de funcionamiento. Repuestos: No. | 2025-06-24 09:21 |  | 2025-06-24 09:31 | 2025-06-24 19:23 | 592 | 369 | 223 | 255858 | Media | 2025-06-21 17:49 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: se acerca al servicio y se evalúa el equipo que efectivamente no esta tomando presión no invasiva (nibp) actividad realizada: se realizan configuraciones del sistema dado que el modo nibp no estaba mostrando texto, para esto se ingreso al modo mantenimiento de usuario y se volvió a habilitar esta función, sin embargo el equipo no tomaba presión en modo neonatal, se hace cambio de brazalete y cambio de modo adulto y pediátrico y este funciona de manera adecuada. se lleva el equipo al taller para tomar presión con un brazalete neonatal y se hacen 7 mediciones con el equipo patrón, dando resultados satisfactorios, se llega a la conclusión de que el brazalete que usan en el servicio no es el adecuado. 24/06/2025: se reporta equipo en el servicio por alarma " fallo nibp" se revisa todo el circuito nibp( bomba , electroválvulas , mangueras y tarjeta multiparámetros) y se encuentra que el error ¨ fallo nibp" era consecuencia de daño en la tarjeta multiparámetros. se instala tarjeta multiparámetros de un equipo de bodega y se realizan pruebas finales exitosas estado final: equipo en buen estado de funcionamiento. repuestos: no. | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Tuesday | 1
112670 | CORRECTIVO | 1098785936 | jennifer tatiana castillo hernandez | Malfuncionamiento en toma de tensión arterial. Monitor cubículo ucip09 disfuncional, no censa medicion de tensión arterial |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIP | CUBÍCULO 9 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1065 | 3649 |  | EDAN | IM70 | 001488-M15804060011 | 2025-02-22 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Monitor no toma nibp Actividad realizada: Se revisa equipo encontrando brazalete con fuga, se realiza cambio por uno nuevo, durante las pruebas funcionales se evidencia problema en el tactil, se realiza en multiples ocasiones la calibración del tactil sin tener exito, se destapa equipo, se verifican conexiones, se hace limpieza y nuevamente se tapa y se prueba sin observar cambios, se devuelve al servicio ya que esta funcional para mañana consultar con el coordinador. Estado final: Equipo funcional Repuestos: si 22/02/2025: Se realizan pruebas usando pantalla de otro monitor identificando el problema en el touch y no en la pantalla como tal, se instala touch de monitor que se encuentra fuera de servicio y se solicita el repuesto 12/06/2025:Se instala touch nuevo en el monitor de bodega y se realizan pruebas de funcionamiento exitosas Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-02-19 16:17 |  | 2025-02-19 18:24 | 2025-06-12 09:07 | 163603 | 163302 | 301 | 247258 | Media | 2025-02-19 13:48 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: monitor no toma nibp actividad realizada: se revisa equipo encontrando brazalete con fuga, se realiza cambio por uno nuevo, durante las pruebas funcionales se evidencia problema en el tactil, se realiza en multiples ocasiones la calibración del tactil sin tener exito, se destapa equipo, se verifican conexiones, se hace limpieza y nuevamente se tapa y se prueba sin observar cambios, se devuelve al servicio ya que esta funcional para mañana consultar con el coordinador. estado final: equipo funcional repuestos: si 22/02/2025: se realizan pruebas usando pantalla de otro monitor identificando el problema en el touch y no en la pantalla como tal, se instala touch de monitor que se encuentra fuera de servicio y se solicita el repuesto 12/06/2025:se instala touch nuevo en el monitor de bodega y se realizan pruebas de funcionamiento exitosas estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_USO_CONFIGURACION, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Wednesday | 2
113018 | CORRECTIVO | 15443719 | JHON JAIRO GARCIA CORREA | control de camilla maquet sala 3 malo se solicita arreglo |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CIRUGÍA |  | MESA DE CIRUGÍA | 922 | 4040 |  | MAQUET | MEERA 7200.01B0 | 1029 | 2025-03-01 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: mesa de cirugía no le funciona el control Actividad realizada: Se prueba control en otra mesa y funciona correctamente. se revisa conector del control en la parte externa y no se encuentra nada que pueda estar causando el problema. se destapa el equipo y se encuentra el cable que conecta la tarjeta del control y la tarjeta principal suelto, se conecta nuevamente y el control sigue sin funcionar. Se prueba cambiando el puerto de conexión del control por uno nuevo y en esta ocasión funciona correctamente se vuelve a ensamblar la carcasa del equipo Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-02-28 14:46 |  | 2025-02-28 14:46 | 2025-02-28 20:20 | 334 | 191 | 143 | 248080 | Media | 2025-02-28 13:36 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: mesa de cirugía no le funciona el control actividad realizada: se prueba control en otra mesa y funciona correctamente. se revisa conector del control en la parte externa y no se encuentra nada que pueda estar causando el problema. se destapa el equipo y se encuentra el cable que conecta la tarjeta del control y la tarjeta principal suelto, se conecta nuevamente y el control sigue sin funcionar. se prueba cambiando el puerto de conexión del control por uno nuevo y en esta ocasión funciona correctamente se vuelve a ensamblar la carcasa del equipo estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Friday | 4
119769 | CORRECTIVO | 16045237 | carlos mario garcia otalvaro | mesa de cirugia no enciende se verifica entra de corriente a la mesa el cual no responde los mandos para encender la mesa . |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CIRUGÍA | QUIRÓFANO 2 | MESA DE CIRUGÍA | 921 | 3465 |  | TRIDENT | 5600S NOT | A144-K9-0005 | 2025-09-20 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: mesa de cirugía no funciona Actividad realizada: Se revisa equipo y se encuentran 3 cables del conector del control sin continuidad, se procede a soldar los cables nuevamente. Se realizan pruebas de funcionamiento, pero el equipo sigue sin funcionar, se revisan fusibles, switch , cable AC y todo se encuentra bien. Se revisa todo el recorrido del sistema eléctrico y se puede ver que al transformador no le están llegando los 115V y por ende no estaban saliendo los 24v para las tarjetas. Se revisa continuidad en todos los cables y se encuentra que uno de los cables de un porta fusible se había soltado, Se procede a soldar nuevamente el cable y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-09-16 06:44 |  | 2025-09-16 07:14 | 2025-09-16 09:16 | 122 | 0 | 122 | 261233 | Media | 2025-09-16 04:51 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: mesa de cirugía no funciona actividad realizada: se revisa equipo y se encuentran 3 cables del conector del control sin continuidad, se procede a soldar los cables nuevamente. se realizan pruebas de funcionamiento, pero el equipo sigue sin funcionar, se revisan fusibles, switch , cable ac y todo se encuentra bien. se revisa todo el recorrido del sistema eléctrico y se puede ver que al transformador no le están llegando los 115v y por ende no estaban saliendo los 24v para las tarjetas. se revisa continuidad en todos los cables y se encuentra que uno de los cables de un porta fusible se había soltado, se procede a soldar nuevamente el cable y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Tuesday | 1
117019 | CORRECTIVO | 1036398456 | MANUELA OCAMPO OCAMPO | Tens malo Buenos días, solicito amablemente la revisión y arreglo del TENS con placa EB0939 el cual se utiliza por el area de fisioterapeuta UCIP la cual comenta que los cables no realizan buena conexión al momento de instalarlo al paciente, se generan descargas con mas alto voltaje, muchas gracias, feliz día |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIP |  | TENS-EMS | 1291 |  | EB0989 | SUPER STIM | SD-610D PLUS | R131009532 | 2025-06-21 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Equipo con intermitencia en uno de los puertos Actividad realizada: Se revisa equipo y se encuentra que el conector del puerto estaba suelto internamente y por eso no hacia buen contacto con el cable, se abre el equipo y se posiciona correctamente el conector. Se realizan pruebas y se encuentra que el cable no tenía continuidad, se procede a cambiar por uno nuevo Se realizan pruebas finales exitosas Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-06-17 12:08 |  | 2025-06-17 13:23 | 2025-06-17 14:26 | 63 | 0 | 63 | 255572 | Media | 2025-06-17 10:59 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: equipo con intermitencia en uno de los puertos actividad realizada: se revisa equipo y se encuentra que el conector del puerto estaba suelto internamente y por eso no hacia buen contacto con el cable, se abre el equipo y se posiciona correctamente el conector. se realizan pruebas y se encuentra que el cable no tenía continuidad, se procede a cambiar por uno nuevo se realizan pruebas finales exitosas estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Tuesday | 1
119655 | CORRECTIVO | 1001390701 | YASMIN YULIANA LONDOÑO VASQUEZ | equipo no pasa calibracion equipo no pasa calibracion |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | H3-T2 |  | TENSIÓMETRO ANEROIDE | 1296 |  | EB0694 | GMD | DE MANO | 16062729 | 2025-09-13 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Equipo no pasa calibración Actividad realizada: Se revisa equipo y se encuentra con un error de 20 mmHg por encima del valor Se ajusta manómetro garantizando que quede dentro del margen de error Se pausa orden en espera de calibración 12/09/2025: Equipo no pasa calibración Se intenta ajustar en varias ocasiones sin éxito Se procede a dar de baja el equipo Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-09-11 09:09 |  | 2025-09-11 09:16 | 2025-09-12 13:36 | 1700 | 1650 | 50 | 260964 | Media | 2025-09-10 16:18 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: equipo no pasa calibración actividad realizada: se revisa equipo y se encuentra con un error de 20 mmhg por encima del valor se ajusta manómetro garantizando que quede dentro del margen de error se pausa orden en espera de calibración 12/09/2025: equipo no pasa calibración se intenta ajustar en varias ocasiones sin éxito se procede a dar de baja el equipo estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Thursday | 3
118538 | CORRECTIVO | 1036623032 | diana maria cardona herrera | equipo bloqueado Quemador que se encuentra en el centro documental esta bloqueado, no apaga y no quema los CD Muchas gracias |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | DPTO. GESTION INFORMACION Y TI |  | ROBOT QUEMADOR | 1246 | 3921 |  | EPSON | PP100 | T29F015351 | 2025-08-09 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: equipo no quema cd y no le funciona el botón de apagado Actividad realizada: Se revisa equipo y se encuentra error un erro de conexión entre el computador y la impresora, se prueba cambiando el cable de conexión, pero sigue sin funcionar Se destapa Equipo y se revisa la tarjeta de conexión y no se encuentra nada fuera de lo normal, se procede a rectificar todas las conexiones de la tarjeta. Se realizan pruebas de funcionamiento en esta ocasione el equipo inicia correctamente y ya no muestra el error de conexión en el software Se realizan múltiples pruebas de funcionamiento donde se puede ver que funciona correctamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-08-04 10:41 |  | 2025-08-04 12:15 | 2025-08-04 14:13 | 118 | 0 | 118 | 258564 | Media | 2025-08-04 09:58 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: equipo no quema cd y no le funciona el botón de apagado actividad realizada: se revisa equipo y se encuentra error un erro de conexión entre el computador y la impresora, se prueba cambiando el cable de conexión, pero sigue sin funcionar se destapa equipo y se revisa la tarjeta de conexión y no se encuentra nada fuera de lo normal, se procede a rectificar todas las conexiones de la tarjeta. se realizan pruebas de funcionamiento en esta ocasione el equipo inicia correctamente y ya no muestra el error de conexión en el software se realizan múltiples pruebas de funcionamiento donde se puede ver que funciona correctamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Monday | 0
115526 | CORRECTIVO | 1026140695 | juan camilo angel munera | selladora mala |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | SELLADORA | 1252 |  | EB0388 | CITALSA | KS-200 | 227 | 2025-05-10 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: equipo no calienta Actividad realizada: Inicialmente se revisa la resistencia ay se encuentra sin continuidad, se procede a realizar limpieza ya que estaba muy sulfatada Se realizan pruebas y el equipo sigue sin funcionar Se revisa la parte interna y se encuentran varias pistas de la tarjetas levantadas y fracturadas, se procede a reparar todas las pistas, se vuelve a probar el equipo , pero siguen sin funcionar Se mide voltaje en todo el recorrido y se puede ver que no hay voltaje a la salida del transformador Se miden varios transformadores en buen estado del taller pero ninguno funciona Se busca un equipo del mismo modelo y se intercambia el transformador y en esta ocasión si funciona. Se comunica al coordinador para realizar pedido de repuesto ( transformador con salida de 24v) 21/05/2025: El precio de consecución del repuesto representa gran cantidad del valor de un equipo nuevo, por lo cual no es viable la compra. Se procede a dar de baja el equipo Estado final: Equipo dado de baja Repuestos: no | 2025-05-08 09:36 |  | 2025-05-08 09:43 | 2025-05-21 13:22 | 18940 | 18666 | 274 | 252829 | Media | 2025-05-08 08:55 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: equipo no calienta actividad realizada: inicialmente se revisa la resistencia ay se encuentra sin continuidad, se procede a realizar limpieza ya que estaba muy sulfatada se realizan pruebas y el equipo sigue sin funcionar se revisa la parte interna y se encuentran varias pistas de la tarjetas levantadas y fracturadas, se procede a reparar todas las pistas, se vuelve a probar el equipo , pero siguen sin funcionar se mide voltaje en todo el recorrido y se puede ver que no hay voltaje a la salida del transformador se miden varios transformadores en buen estado del taller pero ninguno funciona se busca un equipo del mismo modelo y se intercambia el transformador y en esta ocasión si funciona. se comunica al coordinador para realizar pedido de repuesto ( transformador con salida de 24v) 21/05/2025: el precio de consecución del repuesto representa gran cantidad del valor de un equipo nuevo, por lo cual no es viable la compra. se procede a dar de baja el equipo estado final: equipo dado de baja repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Thursday | 3
118362 | CORRECTIVO | 1093747719 | gerson gustavo garcia perez | termometro de temperatura ambiente no funciona el termometro medidor de temperatura ambiente del puesto de enfermeria esta apagado no funcion, se realizaron dos solicitudes de mantenimiento refieren que no aparece en el sistema la placa del eqipo es EB0297 |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | H2-T2 |  | TERMOHIGRÓMETRO | 1747 | EB0297 | EB0297 | DIGITAL | HTC-2 |  | 2025-08-02 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Equipo no enciende Actividad realizada: Se revisa equipo y se encuentra uno de los cables de la batería suelto, se procede a soldar nuevamente a la tarjeta Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-07-28 16:40 |  | 2025-07-28 17:12 | 2025-07-28 17:35 | 23 | 0 | 23 | 258215 | Media | 2025-07-28 16:33 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: equipo no enciende actividad realizada: se revisa equipo y se encuentra uno de los cables de la batería suelto, se procede a soldar nuevamente a la tarjeta estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Monday | 0
121696 | CORRECTIVO | 1036959832 | CRISTINA GOMEZ GOMEZ | FLUJOMETRO DE OXIGENO ES EXPLUSADO DE LA TORRE FLUJOMETRO DE OXIGENO ES EXPLUSADO DE LA TORRE Y SE PARTE |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIN |  | FLUJÓMETRO | 1440 | 3 |  | TIMETER | DOBLE |  | 2025-11-29 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Equipo con el tubo interior y exterior fracturado como consecuencia de una caída Actividad realizada: Se Repara el tubo interior y se adapta un tubo exterior en buen estado Ademas, se adapta un empaque en el tubo interior ya que el original se perdió en la caída Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-11-22 12:49 |  | 2025-11-22 12:49 | 2025-11-22 13:39 | 50 | 0 | 50 | 265289 | Media | 2025-11-22 12:47 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: equipo con el tubo interior y exterior fracturado como consecuencia de una caída actividad realizada: se repara el tubo interior y se adapta un tubo exterior en buen estado ademas, se adapta un empaque en el tubo interior ya que el original se perdió en la caída estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Saturday | 5
113296 | CORRECTIVO | 1036959832 | CRISTINA GOMEZ GOMEZ | CASCADA DE VM QUE NO HUMIDIFICA CASCADA DE VM QUE NO HUMIDIFICA(NO CALIENTA) |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIN | CUARTO DE EQUIPOS UCIN | HUMIDIFICADOR | 1385 |  | EB0374 | FISHER & PAYKEL | MR810JSU | .090501004158 | 2025-03-08 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: equipo no calienta Actividad realizada: Se prueba equipo y se encuentra que la placa esta calentando correctamente, pero el hilo calefactor del circuito que va conectado al sensor del equipo calienta muy poco. Se destapa el equipo y se realiza el reset de la sonda de temperatura interna Se pausa orden hasta mañana para realizar pruebas 06/03/2025: se realizan pruebas con un circuito suministrado por el servicio, pero el equipo encendía de inmediato el led de error Se verifica en manual y se encuentra que el error esta asociado a problemas con el sensor del hilo calefactor y la tarjeta pcb en general, Se prueba un sensor en buen estado y pero el equipo sigue sin calentar. Se pausa orden en espera de indicaciones 12/03/2025: no es posible reparar el equipo , se procede a dar de baja, Se adjunta protocolo físico Estado final: baja Repuestos: no | 2025-03-05 10:54 |  | 2025-03-05 12:18 | 2025-03-12 08:46 | 9868 | 9623 | 245 | 248372 | Media | 2025-03-05 09:44 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: equipo no calienta actividad realizada: se prueba equipo y se encuentra que la placa esta calentando correctamente, pero el hilo calefactor del circuito que va conectado al sensor del equipo calienta muy poco. se destapa el equipo y se realiza el reset de la sonda de temperatura interna se pausa orden hasta mañana para realizar pruebas 06/03/2025: se realizan pruebas con un circuito suministrado por el servicio, pero el equipo encendía de inmediato el led de error se verifica en manual y se encuentra que el error esta asociado a problemas con el sensor del hilo calefactor y la tarjeta pcb en general, se prueba un sensor en buen estado y pero el equipo sigue sin calentar. se pausa orden en espera de indicaciones 12/03/2025: no es posible reparar el equipo , se procede a dar de baja, se adjunta protocolo físico estado final: baja repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Wednesday | 2
123290 | CORRECTIVO | 1036950202 | yesica alejandra marin quintero | termómetro de UCBN EB1106 Buen dia, por favor revisar termómetro de pared de cuidados básicos neonatales, ya que se encuentra averiado. Muchas Gracias. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIN |  | TERMÓMETRO ELECTRÓNICO | 1975 |  | EB1106 | COVIDIEN | FILAC 3000 | A1362139X | 2025-12-27 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Equipo con varios segmentos del display malos Actividad realizada: Se revisa equipo y se encuentran varias líneas del flex del display malas , se procede a cambiar display por uno en buen estado Se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-12-23 07:36 |  | 2025-12-23 08:11 | 2025-12-23 08:44 | 33 | 0 | 33 | 266925 | Media | 2025-12-23 06:41 | REALIZADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: equipo con varios segmentos del display malos actividad realizada: se revisa equipo y se encuentran varias líneas del flex del display malas , se procede a cambiar display por uno en buen estado se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Tuesday | 1
120787 | CORRECTIVO | 1037580236 | susana jaramillo cadavid | el cepillo profiláctico vibra Al activar el contrángulo con el cepillo profiláctico éste vibra demasiado y se siente muy flojo |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | ODONTOLOGÍA | CONSULTORIO 1 | PIEZA DE BAJA VELOCIDAD | 1890 |  | EB1078 | NSK | MICROMOTOR FX205B2 | BBJ70171 KIT 2 | 2025-10-25 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: El contrangulo no sostiene adecuadamente los accesorios Actividad realizada: Se revisa la cabeza del contrangulo y se nota un movimiento excesivo cuando se encuentra en funcionamiento. No es posible reparar equipo, se solicita el accesorio. 06/11/2025:Se entrega contrángulo nuevo en el servicio Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-10-21 09:50 |  | 2025-10-21 11:27 | 2025-11-06 17:41 | 23414 | 23175 | 239 | 263289 | Media | 2025-10-20 07:28 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: el contrangulo no sostiene adecuadamente los accesorios actividad realizada: se revisa la cabeza del contrangulo y se nota un movimiento excesivo cuando se encuentra en funcionamiento. no es posible reparar equipo, se solicita el accesorio. 06/11/2025:se entrega contrángulo nuevo en el servicio estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Tuesday | 1
118446 | CORRECTIVO | 1037580236 | susana jaramillo cadavid | Sale agua por todas las maguers y el pedal A la unidad #7 presenta fuga de agua por todas las mangueras y el pedal lo cual mezcla el aire y el agua |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | ODONTOLOGÍA |  | COMPRESOR | 2851 | 4778 |  | TECNIPOLO | TT3HP25G 3.0 HP LIBRE DE ACEITE | 1347 | 2025-08-02 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: compresor con sonido anormal, además retiene mucha agua Actividad realizada: Se encuentra compresor con sonido fuera de lo normal, se realiza drenaje y descarga del mismo, se pone en funcionamiento nuevamente sin embargo el problema persiste, se trata de contactar proveedor sin tener éxito 15/08/2025: Se retira motocompresor del servicio, se deja funcionando solo con dos cabezotes, se desconecta y se lleva al taller para revisar. 19/08/2025 se revisa motor y éste no enciende, se prueba con otro capacitor pero aun así no enciende, se inicia desarme y se evidencia desgaste en anillo del pistón, además se encontró agua internamente, se continua con desarme 20/08/2025 se termina desarme y se observa bobinado recalentado y sin recubrimiento, se pausa para cotizar nuevo bobinado y demás elementos necesarios 12/09/2025: Se envía el equipo para reparación Estado final: funcional con dos cabezotes Repuestos: no Nota: Se atiende orden de 15:00 a 15:20 08/10/2025: Pendiente por preventivo por parte de proveedor 04/11/2025: Se instala motor reparado Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-07-31 09:08 |  | 2025-07-31 11:06 | 2025-11-04 12:11 | 135425 | 137872 | -2447 | 258364 | Media | 2025-07-31 08:00 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: compresor con sonido anormal, además retiene mucha agua actividad realizada: se encuentra compresor con sonido fuera de lo normal, se realiza drenaje y descarga del mismo, se pone en funcionamiento nuevamente sin embargo el problema persiste, se trata de contactar proveedor sin tener éxito 15/08/2025: se retira motocompresor del servicio, se deja funcionando solo con dos cabezotes, se desconecta y se lleva al taller para revisar. 19/08/2025 se revisa motor y éste no enciende, se prueba con otro capacitor pero aun así no enciende, se inicia desarme y se evidencia desgaste en anillo del pistón, además se encontró agua internamente, se continua con desarme 20/08/2025 se termina desarme y se observa bobinado recalentado y sin recubrimiento, se pausa para cotizar nuevo bobinado y demás elementos necesarios 12/09/2025: se envía el equipo para reparación estado final: funcional con dos cabezotes repuestos: no nota: se atiende orden de 15:00 a 15:20 08/10/2025: pendiente por preventivo por parte de proveedor 04/11/2025: se instala motor reparado estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO, DESGASTE_NORMAL | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO', 'DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Thursday | 3
114271 | CORRECTIVO | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS | Tarjeta de control de movimiento de altura no funciona, hallazgo de preventivo GT104370. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIN | P7 CUB 18 | CUNA TÉRMICA | 3209 | 4900 |  | ATOM | INFA WARMER I | 181200673 | 2025-04-05 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Motor de altura no funciona Actividad realizada: Se realiza verificación del funcionamiento del motor, se identifica al suministrarle los 24 VDC necesarios para su funcionamiento de forma externa el motor funciona pero la tarjeta electrónica no los está suministrando, por lo que se debe de reemplazar por una tarjeta nueva 21/08/2025 el equipo se encuentra con paciente 08/09/2025: Se instala tarjeta, pero cuando se realizan pruebas el equipo sigue sin funcionar Se todas las conexiones de las tarjetas, voltajes a la entrada y salida del transformador, funcionamiento de los suiches y todo se encuentra bien 09/09/2025: Se prueba tarjeta de control de altura, tarjeta de control de pedales y cable de conexión en otro equipo y se puede ver que funciona correctamente Se revisa equipo y se encuentra la opción del modulo de altura deshabilitada, se habilita nuevamente y se conectan todas las tarjetas y en esta ocasión funciona correctamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-04-03 16:24 |  | 2025-04-04 13:41 | 2025-09-09 13:02 | 223161 | 224324 | -1163 |  |  |  | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: motor de altura no funciona actividad realizada: se realiza verificación del funcionamiento del motor, se identifica al suministrarle los 24 vdc necesarios para su funcionamiento de forma externa el motor funciona pero la tarjeta electrónica no los está suministrando, por lo que se debe de reemplazar por una tarjeta nueva 21/08/2025 el equipo se encuentra con paciente 08/09/2025: se instala tarjeta, pero cuando se realizan pruebas el equipo sigue sin funcionar se todas las conexiones de las tarjetas, voltajes a la entrada y salida del transformador, funcionamiento de los suiches y todo se encuentra bien 09/09/2025: se prueba tarjeta de control de altura, tarjeta de control de pedales y cable de conexión en otro equipo y se puede ver que funciona correctamente se revisa equipo y se encuentra la opción del modulo de altura deshabilitada, se habilita nuevamente y se conectan todas las tarjetas y en esta ocasión funciona correctamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Thursday | 3
121700 | CORRECTIVO | 39449580 | MARY NELA GARCIA JARAMILLO | gentige #2 no enciende el dia de hoy gentige #2 no enciende el dia de hoy, despues de primer apagon |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CIRUGÍA |  | AUTOCLAVE VAPOR | 3535 | 5076 | 5076 | GETINGE | GSS67H17 | BAA098705 | 2025-11-29 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Equipo no enciende luego del apagón Actividad realizada: Se revisa equipo y se encuentra totalmente apagado, se enciende nuevamente y se espera hasta que el software cargue Luego, se intenta montar un test de bowie-dick , pero el equipo muestra alarma por generador de vapor.Se revisan las presiones de entrada de agua y se encuentra bien, Se reinicia el equipo y al encender, se monta el test de bowie-dick sin ningun problema, Se pausa orden para dejar el equipo en observación 24/11/2025:Se realiza seguimiento al equipo y el personal indica que ha funcionado correctamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-11-23 12:47 |  | 2025-11-23 12:47 | 2025-11-24 14:08 | 1521 | 1479 | 42 | 265299 | Media | 2025-11-23 11:16 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: equipo no enciende luego del apagón actividad realizada: se revisa equipo y se encuentra totalmente apagado, se enciende nuevamente y se espera hasta que el software cargue luego, se intenta montar un test de bowie-dick , pero el equipo muestra alarma por generador de vapor.se revisan las presiones de entrada de agua y se encuentra bien, se reinicia el equipo y al encender, se monta el test de bowie-dick sin ningun problema, se pausa orden para dejar el equipo en observación 24/11/2025:se realiza seguimiento al equipo y el personal indica que ha funcionado correctamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Sunday | 6
121556 | CORRECTIVO | 1036960489 | maria alejandra ortiz ardila | temperatura del cuarto frio por fuera de los rango Temperatura del cuarto frio por fuera de los rangos generando alarmas en el correo electrónico y alarma audible , tiene ciclos donde se sube la temperatura y vuelve a normalizarse, pero esto suele tomar tiempo y generar alarma constante. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | BANCO DE SANGRE |  | CUARTO FRÍO | 3422 | EB1549 | EB1549 | RISS |  | EB1549 | 2025-11-22 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Cuarto frio con las temperaturas por fuera de rango Actividad realizada: Se revisa equipo y se encuentran los breaker de uno de los compresores abajo. Se enciende, pero de inmediato se disparan Se revisa la parte eléctrica de la unidad condensadora, y se encuentra capacitor de arranque malo y varios cables que van al relé quemados. Se instala un capacitor nuevo y se comunica al coordinador para realizar pedido del relé Además, se encuentra uno de los difusores de la unidad funcional malo, se procede a instalar un motor de la unidad mala en la unidad buena .Se comunica al coordinador para realizar pedido del motor de difusor malo 19/11/2025: Se instala relé nuevo, y se enciende la unidad condensadora. Se deja equipo en observación 20/11/2025: Se realiza seguimiento al equipo y se encuentra dentro de rango pendiente por reparación de chapa 24/11/2025: Se reporta equipo en el servicio ya que tenía la temperatura fuera de rango Se revisa los compresores y se encuentra capacitor de arranque malo, se procede a cambiar por uno nuevo Se enciende el equipo y el compresor vuelve quemar el capacitor, por lo cual se concluye que el compresor tiene una de las bobinas aterrizadas Se comunica al coordinador para realizar pedido de repuestos 27/11/2025: Proveedor realiza reparación en las unidades condensadoras Se realiza seguimiento al equipo y se encuentra funcionando correctamente Se repara la chapa ya que no estaba sellando correctamente, lo que causaba escarcha en la cortina y los evaporadores Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-11-18 09:06 |  | 2025-11-18 09:50 | 2025-11-27 15:38 | 13307 | 12742 | 565 | 264962 | Media | 2025-11-17 18:02 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: cuarto frio con las temperaturas por fuera de rango actividad realizada: se revisa equipo y se encuentran los breaker de uno de los compresores abajo. se enciende, pero de inmediato se disparan se revisa la parte eléctrica de la unidad condensadora, y se encuentra capacitor de arranque malo y varios cables que van al relé quemados. se instala un capacitor nuevo y se comunica al coordinador para realizar pedido del relé además, se encuentra uno de los difusores de la unidad funcional malo, se procede a instalar un motor de la unidad mala en la unidad buena .se comunica al coordinador para realizar pedido del motor de difusor malo 19/11/2025: se instala relé nuevo, y se enciende la unidad condensadora. se deja equipo en observación 20/11/2025: se realiza seguimiento al equipo y se encuentra dentro de rango pendiente por reparación de chapa 24/11/2025: se reporta equipo en el servicio ya que tenía la temperatura fuera de rango se revisa los compresores y se encuentra capacitor de arranque malo, se procede a cambiar por uno nuevo se enciende el equipo y el compresor vuelve quemar el capacitor, por lo cual se concluye que el compresor tiene una de las bobinas aterrizadas se comunica al coordinador para realizar pedido de repuestos 27/11/2025: proveedor realiza reparación en las unidades condensadoras se realiza seguimiento al equipo y se encuentra funcionando correctamente se repara la chapa ya que no estaba sellando correctamente, lo que causaba escarcha en la cortina y los evaporadores estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Tuesday | 1
119193 | CORRECTIVO | 39451967 | maria carolina orozco gallego | EQUIPO CUERPO CETONICO Buenas tardes Equipo de cuerpos cetonicos tiene error en aspiracion de muestras E-6 |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | LABORATORIO |  | GLUCÓMETRO | 3348 | LABOARATORIO CETÓNICO | LABORATORIO CETÓNICO | ABBOTT | OPTIUM NEO H | LBGE184S01457 | 2025-08-30 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: error 6 en pantalla Actividad realizada: se realizan pruebas evidenciando que el equipo no sale de un error 6, se entrega a Ingeniera Isabel para reposición 03/09/2025: Se realiza reposición del equipo Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no. entra SN°LBGE184S01457 | 2025-08-28 08:15 |  | 2025-08-28 10:24 | 2025-09-03 17:11 | 9047 | 8993 | 54 | 259967 | Media | 2025-08-27 16:33 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: error 6 en pantalla actividad realizada: se realizan pruebas evidenciando que el equipo no sale de un error 6, se entrega a ingeniera isabel para reposición 03/09/2025: se realiza reposición del equipo estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no. entra sn°lbge184s01457 | MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Thursday | 3
121762 | CORRECTIVO | 1026140695 | juan camilo angel munera | selladora de pedal (CAM) mala placa: M533 |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | SELLADORA HORIZONTAL DE PEDAL | 3289 | M533 | M533 | CITALSA | PFS-F450 | 21801010 | 2025-11-29 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Equipo no enciende Actividad realizada: Se revisa y se encuentra fusible quemado. Se reemplaza fusible y se evidencia continuidad desde la resistencia hasta la placa debido al soporte de la resistencia averiado. Se procede a imprimir en 3D} Jose Daniel Serna 05/12/2025: se revisa equipo ya que estaba quemando todos los fusibles que se le ponían Se realiza cambio de resistencia ya que estaba reventada Se revisa cable de alimentación y se puede ver estaba tocando con la carcasa, Además, se instala un fusible de 4A según las especificaciones del fabricante Se realizan múltiples pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-11-25 10:44 |  | 2025-11-25 10:46 | 2025-12-05 15:17 | 14672 | 14291 | 381 | 265435 | Alta | 2025-11-25 09:55 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: equipo no enciende actividad realizada: se revisa y se encuentra fusible quemado. se reemplaza fusible y se evidencia continuidad desde la resistencia hasta la placa debido al soporte de la resistencia averiado. se procede a imprimir en 3d} jose daniel serna 05/12/2025: se revisa equipo ya que estaba quemando todos los fusibles que se le ponían se realiza cambio de resistencia ya que estaba reventada se revisa cable de alimentación y se puede ver estaba tocando con la carcasa, además, se instala un fusible de 4a según las especificaciones del fabricante se realizan múltiples pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Tuesday | 1
118871 | CORRECTIVO | 1036948329 | daniela jimenez alzate | ultracongelador saca alarma de sin bateria ULTRACONGELADOR SACA ALARMA DE QUE NO TIENE BATERIA. MUCHAS GRACIAS |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | LABORATORIO |  | ULTRACONGELADOR | 3244 | 4927 |  | HELMER | IUF124 | 2081917 | 2025-08-16 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Ultracongelador con alarma "sin batería" Actividad realizada: Se consulta en el manual el cual refiere que dicha alarma se debe a que el voltaje de la batería recargable es demasiado bajo o la batería esta desconectada, se procede a buscar en el manual donde se encuentra ubicada dicha batería, finalmente se encuentra, se acude al servicio se retira tapa lateral y se accede al compartimento de la batería, se mide voltaje el cual esta en 13V, se rectifican conexiones de la batería y las conexiones que van al switch de la batería, se observa que la alarma desaparece, se procede a tapar , sin embargo se deja equipo en observación 16/08/2025: se realiza seguimiento al equipo y no se encuentra la alarma " si batería", pero si se encuentra la alarma de "limpieza de filtro", se procede a limpiar el filtro y se espera hasta que la alarma desaparezca Se realiza seguimiento al equipo y se encentra sin ninguna alarma Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-08-15 16:48 |  | 2025-08-15 17:08 | 2025-08-16 15:13 | 1326 | 1177 | 149 | 259328 | Media | 2025-08-15 15:16 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: ultracongelador con alarma "sin batería" actividad realizada: se consulta en el manual el cual refiere que dicha alarma se debe a que el voltaje de la batería recargable es demasiado bajo o la batería esta desconectada, se procede a buscar en el manual donde se encuentra ubicada dicha batería, finalmente se encuentra, se acude al servicio se retira tapa lateral y se accede al compartimento de la batería, se mide voltaje el cual esta en 13v, se rectifican conexiones de la batería y las conexiones que van al switch de la batería, se observa que la alarma desaparece, se procede a tapar , sin embargo se deja equipo en observación 16/08/2025: se realiza seguimiento al equipo y no se encuentra la alarma " si batería", pero si se encuentra la alarma de "limpieza de filtro", se procede a limpiar el filtro y se espera hasta que la alarma desaparezca se realiza seguimiento al equipo y se encentra sin ninguna alarma estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Friday | 4
120421 | CORRECTIVO | 39447628 | luz beatriz saenz buitrago | termogometro malo Cordial saludo ,por favor revisar termogrometro del cuarto de intensivos donde se encuentra la nevera . esta malo ,ya cambiamos la pila no sirve . Muchas Gracias . Feliz dia. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIN |  | TERMOHIGRÓMETRO | 3999 | EB1863 | EB1863 | BIOTELECTRONICA | TH-02 | JH6780 | 2025-10-11 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Equipo con la pantalla apagada Actividad realizada: Se revisa equipo y se encuentra la pantalla suelta, se posiciona nuevamente en su lugar Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-10-08 10:15 |  | 2025-10-08 11:28 | 2025-10-08 11:46 | 18 | 0 | 18 | 262670 | Media | 2025-10-08 10:08 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: equipo con la pantalla apagada actividad realizada: se revisa equipo y se encuentra la pantalla suelta, se posiciona nuevamente en su lugar estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Wednesday | 2
121219 | CORRECTIVO | 1152435526 | LINA MARCELA ZAPATA MURILLO | NO PRENDE LA PESA DE PERSONAS NO PRENDE LA PESA DE PERSONAS, SE CAMBIA LAS PILAS Y NO PRENDE, UBICADA EN BANCO DE SANGRE SEDE LA RESERVA CONSULTORIO 1024. DESDE HACE VARIOS DIAS SE PRESENTA ESTE INCONVENIENTE, LA REVISÒ BIOMEDICA E INFORMÒ QUE ERA ALGO EN LA CONEXION DE LAS PILAS, Y EN ESE MOMENTO PRENDIÒ Y FUINCIONÒ, PERO A LA SEMANA PRESENTÒ EL MISMO INCONVENIENTE Y DESDE EL DIA DE AYER SE VOLVIO A APAGAR Y NO PRENDE. HEMOS VISTO QUE DEBEMOS QUITAR Y VOLVER A PONER LAS PILAS HASTA QUE LA PESA PRENDA, POR ELLO ES POSIBLE REVISAR LA PESA PARA QUE FUNCIONE COMO ANTES, SIN TENER QUE MOVER LAS PILAS HASTA QUE PRENDA? |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | BANCO DE SANGRE |  | BÁSCULA DIGITAL | 3960 | EB1846 | EB1846 | DETECTO | SLIMTALK XL | 8200000211019700 | 2025-11-08 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Equipo se enciende y se apaga solo, lo cual no permite la toma de la medición Actividad realizada: Se revisan las galgas y no se encuentra ninguna presionada, se comienza con la revisión del cableado de la tarjeta para descartar un corto Se pausa orden por fin de turno 06/11/2025: Se rectifican todos los puntos de soldadura de la tarjeta y se intercambian las galgas de posición para descartar que la galga encargada del encendido no fuera la del problema, se realizan pruebas pero el equipo sigue presentando el problema , además , se puede ver que los resultados de la medición siempre eran diferentes y se alejaban mucho del peso real. Se comunica al coordinador y se decide dar de baja el equipo Estado final: Equipo dado de baja Repuestos: no | 2025-11-05 07:59 |  | 2025-11-05 17:15 | 2025-11-06 09:32 | 976 | 834 | 142 | 264289 | Media | 2025-11-05 07:54 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: equipo se enciende y se apaga solo, lo cual no permite la toma de la medición actividad realizada: se revisan las galgas y no se encuentra ninguna presionada, se comienza con la revisión del cableado de la tarjeta para descartar un corto se pausa orden por fin de turno 06/11/2025: se rectifican todos los puntos de soldadura de la tarjeta y se intercambian las galgas de posición para descartar que la galga encargada del encendido no fuera la del problema, se realizan pruebas pero el equipo sigue presentando el problema , además , se puede ver que los resultados de la medición siempre eran diferentes y se alejaban mucho del peso real. se comunica al coordinador y se decide dar de baja el equipo estado final: equipo dado de baja repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_MANEJO_CABLES', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Wednesday | 2
120445 | CORRECTIVO | 1035917747 | maria catalina ocampo romero | Revisión selladora de pedal Buenas tardes, solicito amablemente la revisión de la selladora de pedal debido a que genera chispas al momento de sellar. Muchas gracias. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | SELLADORA HORIZONTAL DE PEDAL | 3289 | M533 | M533 | CITALSA | PFS-F450 | 21801010 | 2025-10-11 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: soportes de resistencia de selladora derretidos Actividad realizada: Se retiran partes derretidas con gran dificultad. Se realiza impresión 3D de los soportes y las respectivas tapas de la resistencia, se realizan ajustes a las impresiones, se lijan y se ajustan, se realiza instalación y se hacen pruebas de sellado 16/10/2025: Se reporta equipo en el servicio ya que no estaba funcionando. Se revisa y se encuentra el fusible quemado. Se procede a cambiar por uno en buen estado, pero al realizan pruebas se vuelve a quemar. Se revisa todo el sistema eléctrico y se cubre los extremos de los cables con cinta autofundente para evitar que choque con las partes metálicas del equipo. Por ultimo, se cambia el teflón y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-10-08 16:10 |  | 2025-10-08 16:16 | 2025-10-16 17:45 | 11609 | 11202 | 407 | 262719 | Media | 2025-10-08 16:07 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: soportes de resistencia de selladora derretidos actividad realizada: se retiran partes derretidas con gran dificultad. se realiza impresión 3d de los soportes y las respectivas tapas de la resistencia, se realizan ajustes a las impresiones, se lijan y se ajustan, se realiza instalación y se hacen pruebas de sellado 16/10/2025: se reporta equipo en el servicio ya que no estaba funcionando. se revisa y se encuentra el fusible quemado. se procede a cambiar por uno en buen estado, pero al realizan pruebas se vuelve a quemar. se revisa todo el sistema eléctrico y se cubre los extremos de los cables con cinta autofundente para evitar que choque con las partes metálicas del equipo. por ultimo, se cambia el teflón y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Wednesday | 2
116936 | CORRECTIVO | 64568936 | NAYELI DEL SOCORRO HERNANDEZ RUIZ | BASCULA CON 5 KG DE MAS LA BASCULA ESTA DESCALIBRADA |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | ATENCIÓN PRIMER NIVEL |  | BÁSCULA DIGITAL | 3828 | EB1744 | EB1744 | DETECTO | SLIMPRO | SO00000190916671 | 2025-06-21 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Equipo de sede externa, se pausa orden para atender el lunes Diagnostico: Equipo con 5 Kg de error Actividad realizada: Se revisa equipo y se encuentran las galgas inferiores sueltas, se procede a destapar el equipo y a posicionar correctamente las galgas Se realizan pruebas finales exitosas Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-06-14 14:45 |  | 2025-06-14 14:53 | 2025-06-16 19:43 | 3170 | 3069 | 101 | 255387 | Media | 2025-06-13 17:29 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | equipo de sede externa, se pausa orden para atender el lunes diagnostico: equipo con 5 kg de error actividad realizada: se revisa equipo y se encuentran las galgas inferiores sueltas, se procede a destapar el equipo y a posicionar correctamente las galgas se realizan pruebas finales exitosas estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Saturday | 5
118392 | CORRECTIVO | 1040043921 | KATHERINE CASTAÑEDA CASTRO | Monitor 5200 Monitor de signos vitales con placa 5200 de la sala de urgencias no apaga, el botón de apagado se encuentra dañado Muchas gracias |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3758 | 5200 |  | EDAN | IM70 | 360080-K20C00600014 | 2025-08-02 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: monitor de signos vitales que no apaga Actividad realizada: se encuentra el pulsador del botón de encendido fracturado, se procede a sacar la tarjeta del circuito de encendido , se retira el pulsador en malo y se suelda un pulsador en buen estado se realizan múltiples pruebas de funcionamiento al equipo y enciende y apaga correctamente 30/07/3035: se reporta nuevamente el equipo ya que no encendía Se revisa el pulsador y se encuentra nuevamente fracturado, se procede a cambiar el pulsador por uno en buen estado Se realizan múltiples pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-07-29 16:08 |  | 2025-07-29 16:58 | 2025-07-30 15:58 | 1380 | 1271 | 109 | 258269 | Media | 2025-07-29 14:21 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: monitor de signos vitales que no apaga actividad realizada: se encuentra el pulsador del botón de encendido fracturado, se procede a sacar la tarjeta del circuito de encendido , se retira el pulsador en malo y se suelda un pulsador en buen estado se realizan múltiples pruebas de funcionamiento al equipo y enciende y apaga correctamente 30/07/3035: se reporta nuevamente el equipo ya que no encendía se revisa el pulsador y se encuentra nuevamente fracturado, se procede a cambiar el pulsador por uno en buen estado se realizan múltiples pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Tuesday | 1
114672 | CORRECTIVO | 1036424496 | ASTRID CAROLINA ARCILA CIRO | EQUIPO MALO Buenas tardes Me pueden colaborar por favor revisando el tensiometro del piso 4 consultorio 4 de rionegro plaza, ya que no paso calibración Muchas gracias Feliz tarde |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CONSULTA EXTERNA |  | TENSIÓMETRO ANEROIDE | 4538 | EB2174 | EB2174 | WELCH ALLYN | DE PARED REF 7670-01 # 901091 | 220613162010 | 2025-04-19 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Equipo con valores por fuera del rango de error permitido Actividad realizada: Se intenta ajustar pero no es posible se procede a dar de baja Estado final: Equipo dado de baja Repuestos: no 30 Abril se pasa formato baja a Jefe para firma | 2025-04-16 07:35 |  | 2025-04-16 07:49 | 2025-04-16 08:18 | 28 | 0 | 28 | 251300 | Media | 2025-04-14 17:01 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: equipo con valores por fuera del rango de error permitido actividad realizada: se intenta ajustar pero no es posible se procede a dar de baja estado final: equipo dado de baja repuestos: no 30 abril se pasa formato baja a jefe para firma | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Wednesday | 2
116651 | CORRECTIVO | 1146443251 | lina marcela gomez morales | AGITADOR HEMATOLOGICO NO FUNCIONA Agitador de hematologia, no funciona |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | LABORATORIO |  | AGITADOR BASCULANTE | 4471 | M1054 |  | INDULAB | 24 TUBOS, REF:2007 | 17147 | 2025-06-07 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Tarjeta de regulación de voltaje no funciona correctamente Actividad realizada: Se evidencia que no suministra adecuadamente el voltaje para el motor del equipo y en ocasiones se pierde la señal, Estado final: En pausa, equipo funcional, a la espera de repuesto e indicaciones Repuestos: No 10/06/2025 Equipo nuevamente falla, se evidencia en pruebas de funcionamiento que con la carga de la plataforma se queda quieto el motor, se evidencia motor con funcionamiento anormal, ruidoso y frenado, se realiza lubricación y limpieza del mismo, pero de igual forma se solicita para tener en stock motor en caso de que falle. Equipo queda funcional, nuevamente se pausa orden en espera de repuestos 26/08/2025: se instala motor y tarjeta al equipo Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-06-06 16:48 |  | 2025-06-06 16:48 | 2025-08-26 19:52 | 115384 | 115126 | 258 | 254842 | Media | 2025-06-06 12:53 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: tarjeta de regulación de voltaje no funciona correctamente actividad realizada: se evidencia que no suministra adecuadamente el voltaje para el motor del equipo y en ocasiones se pierde la señal, estado final: en pausa, equipo funcional, a la espera de repuesto e indicaciones repuestos: no 10/06/2025 equipo nuevamente falla, se evidencia en pruebas de funcionamiento que con la carga de la plataforma se queda quieto el motor, se evidencia motor con funcionamiento anormal, ruidoso y frenado, se realiza lubricación y limpieza del mismo, pero de igual forma se solicita para tener en stock motor en caso de que falle. equipo queda funcional, nuevamente se pausa orden en espera de repuestos 26/08/2025: se instala motor y tarjeta al equipo estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Friday | 4
121693 | CORRECTIVO | 1053859419 | juan fernando caicedo cardona | Cabecera de cama disfuncional Buen día, cabecera de cama no baja del control. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIP |  | CAMA ELÉCTRICA | 5281 | 6396 |  | LOS PINOS | 1040P | 526330 | 2025-11-29 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Cabecera de la cama no funciona Actividad realizada: Se revisa el equipo y se encuentra fusible del motor de la cabecera quemado, se procede a cambiar por uno en buen estado Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-11-22 07:52 |  | 2025-11-22 07:54 | 2025-11-22 08:36 | 41 | 0 | 41 | 265279 | Media | 2025-11-22 05:52 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: cabecera de la cama no funciona actividad realizada: se revisa el equipo y se encuentra fusible del motor de la cabecera quemado, se procede a cambiar por uno en buen estado estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Saturday | 5
115478 | CORRECTIVO | 1001724368 | yuliana correa ciro | FALLA EN PULSOXIMETRO SERIAN TAN AMABLES DE COLABORARME REVISANDO EN CONSULTA EXTERNA PULSOXIMETRO YA QUE SALE EN ERROR MUCHAS GRACIAS |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CONSULTA EXTERNA |  | OXIMETRO DE PULSO | 4980 | EB2444 | EB2444 | OXYWATCH | MD300C2 | 233704700711 | 2025-05-10 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Equipo muestra "ERR 1" en pantalla Actividad realizada: Se destapa equipo y se encuentran los cables del diodo emisor sueltos, se procede a soldar nuevamente en la tarjeta Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-05-07 07:41 |  | 2025-05-07 08:16 | 2025-05-07 09:03 | 47 | 0 | 47 | 252702 | Media | 2025-05-06 16:27 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: equipo muestra "err 1" en pantalla actividad realizada: se destapa equipo y se encuentran los cables del diodo emisor sueltos, se procede a soldar nuevamente en la tarjeta equipo en optimas condiciones de funcionamiento estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Wednesday | 2
112902 | CORRECTIVO | 39457533 | CLAUDIA LORENA GOMEZ FRANCO | Ecotone malo Se reporta ECOTONE de ginecologia urgenciasel cual no tiene sonido, ya se cambió pila |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | URGENCIAS |  | ECOTONE | 4272 | 5797 |  | DOPPLEX HUNTLEIGH | FD3 | (21)FD3PX10819922 | 2025-03-01 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: transductor no sensa Actividad realizada: Se revisa equipo y se encuentra que 2 cables del transductor estaban sueltos de la tarjeta. Se reconstruyen las pistas de la tarjeta, ya que se dañaron cuando los cables se soltaron. se vuelven a soldar los cables, Se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-02-25 15:43 |  | 2025-02-25 16:07 | 2025-02-25 17:44 | 96 | 35 | 61 | 247772 | Media | 2025-02-25 15:32 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: transductor no sensa actividad realizada: se revisa equipo y se encuentra que 2 cables del transductor estaban sueltos de la tarjeta. se reconstruyen las pistas de la tarjeta, ya que se dañaron cuando los cables se soltaron. se vuelven a soldar los cables, se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Tuesday | 1
118247 | CORRECTIVO | 39453590 | PAOLA ANDREA SANCHEZ ZAPATA | TERMOMETRO CABLE MALO Solicito por favor revisar o cambiar cable de termómetro que al parecer hace mal contacto y afecta la medición de la temperatura. Muchas gracias. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | LABORATORIO |  | TERMÓMETRO | 4457 | EB2116 | EB2116 | BIOTELECTRONICA | TM-01 | JHT532 | 2025-07-26 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Equipo pierde el sensado de temperatura con facilidad Actividad realizada: se revisa equipo y se encuentra el conector de la sonda suelto , se procede a destapar el equipo y se pega el conector en la parte interna con ayuda de pegaloca Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-07-24 09:57 |  | 2025-07-24 10:20 | 2025-07-24 11:33 | 73 | 0 | 73 | 257924 | Media | 2025-07-24 07:59 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: equipo pierde el sensado de temperatura con facilidad actividad realizada: se revisa equipo y se encuentra el conector de la sonda suelto , se procede a destapar el equipo y se pega el conector en la parte interna con ayuda de pegaloca estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Thursday | 3
118555 | CORRECTIVO | 1038415558 | jesika juliana cardona lopez | equipo con interferencia Ecotone de triage se escucha con interferencia lo que impide escuchar bien la frecuencia cardiaca fetal. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | URGENCIAS |  | ECOTONE | 4272 | 5797 |  | DOPPLEX HUNTLEIGH | FD3 | (21)FD3PX10819922 | 2025-08-09 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Equipo con mucha interferencia en el sensado Actividad realizada: Se prueba equipo y se puede ver que el causante de la interferencia era el buzzer, se procede a cambiar por uno en buen estado Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-08-04 16:13 |  | 2025-08-04 16:15 | 2025-08-04 18:21 | 126 | 74 | 52 | 258619 | Media | 2025-08-04 16:10 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: equipo con mucha interferencia en el sensado actividad realizada: se prueba equipo y se puede ver que el causante de la interferencia era el buzzer, se procede a cambiar por uno en buen estado estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Monday | 0
115095 | CORRECTIVO | 1040036187 | DIANA CAROLINA CASTRO MOLINA | TENSIOMETRO PEDIATRICO EN MAL FUNCIONAMIENTO tensiómetro pediátrico ,ubicado en consultorio n 5 de 2 piso de sede jardines esta en mal funcionamiento ya que no insufla |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | SALA VIP |  | TENSIÓMETRO ANEROIDE | 4175 | EB1975 | EB1975 | WELCH ALLYN | DE PARED | 220409160200 | 2025-05-03 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: manguera del equipo con fuga Actividad realizada: Se corta la parte de la manguera en mal estado Se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-04-29 13:38 |  | 2025-04-29 14:13 | 2025-04-29 14:21 | 8 | 0 | 8 | 252225 | Media | 2025-04-29 10:25 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: manguera del equipo con fuga actividad realizada: se corta la parte de la manguera en mal estado se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Tuesday | 1
112988 | CORRECTIVO | 17339367 | DIEGO ALONSO ARDILA ARANGO | cardioscopio sala 3 Por favor revisarlo presenta mucha interferencia |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 4203 | 5718 |  | NIHON KOHDEN | CSM-1501 | 1809 | 2025-03-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Cable EKG con mucha interferencia Actividad realizada: Se revisa equipo y se encuentra interferencia en los latiguillos, se procede a cambiar latiguillos por unos nuevos, Se realizan pruebas de funcionamiento con simulador y con paciente satisfactoriamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-02-27 15:24 |  | 2025-02-27 15:47 | 2025-02-27 16:20 | 33 | 0 | 33 | 247984 | Media | 2025-02-27 14:49 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cable ekg con mucha interferencia actividad realizada: se revisa equipo y se encuentra interferencia en los latiguillos, se procede a cambiar latiguillos por unos nuevos, se realizan pruebas de funcionamiento con simulador y con paciente satisfactoriamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Thursday | 3
116009 | CORRECTIVO | 1053833876 | paola alejandra tabarez bedoya | flujo de maquina de anestesia flujo de maquina de anestesia sala 1 malo |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CIRUGÍA |  | MÁQUINA DE ANESTESIA | 4185 | 5655 |  | DRAGUER | ATLAN A350 | ASRJ-0381 | 2025-05-31 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Equipo con error de sensor de flujo Actividad realizada: Se realiza cambio de sensor de flujo y se realiza chequeo Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-05-24 17:14 |  | 2025-05-24 17:17 | 2025-05-24 17:31 | 14 | 0 | 14 | 253947 | Media | 2025-05-24 16:36 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo con error de sensor de flujo actividad realizada: se realiza cambio de sensor de flujo y se realiza chequeo estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Saturday | 5
120243 | CORRECTIVO | 1036948329 | daniela jimenez alzate | Nevara con agua en la parte interna Buenos días nevera de contramuestras presenta agua en la parte interna |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | LABORATORIO |  | NEVERA | 4204 | 5719 |  | INDUFRIAL | FORTE V20-RHC 566L | 1.1161e+17 | 2025-10-04 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:Equiupo con filtracion de agua Actividad realizada: Se retira la parte que cubre el evaporados y se cubre todas las uniones con pega industrial para evitar filtraciones, Se deja equipo en observación 03/10/2025: Se revisa equipo y no se encuentra totalmente seco Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-10-02 11:37 |  | 2025-10-02 12:24 | 2025-10-03 16:30 | 1686 | 1580 | 106 | 262350 | Media | 2025-10-02 10:16 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:equiupo con filtracion de agua actividad realizada: se retira la parte que cubre el evaporados y se cubre todas las uniones con pega industrial para evitar filtraciones, se deja equipo en observación 03/10/2025: se revisa equipo y no se encuentra totalmente seco estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Thursday | 3
119649 | CORRECTIVO | 1036959832 | CRISTINA GOMEZ GOMEZ | Ventilador SLE6000 mal funcionamiento Ventilador SLE6000 mal funcionamiento, alarma de cambio de célula de oxigeno, posteriormente alarma de nivel de oxigeno bajo |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIN |  | VENTILADOR ALTA FRECUENCIA | 4218 | 5729 |  | SLE | SLE6000 | 6020461102 | 2025-09-13 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Equipo con alarma de celda cambio de celda de oxigeno Actividad realizada: Se realiza cambio de celda y se calibra Se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-09-11 07:26 |  | 2025-09-11 07:27 | 2025-09-11 10:36 | 190 | 127 | 63 | 260981 | Media | 2025-09-11 04:45 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo con alarma de celda cambio de celda de oxigeno actividad realizada: se realiza cambio de celda y se calibra se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Thursday | 3
120531 | CORRECTIVO | 1036940041 | liceth yeraldine zuluaga cardona | NEVERA DE ALMACENAMIENTO DE MUESTRAS CON SONIDO NEVERA DE ALMACENAMIENTO DE MUESTRAS CON SONIDO INTENSO DE VENTILADOR Y PRESENCIA DE HIELO EN LA PARTE SUPERIOR |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | LABORATORIO |  | NEVERA | 4204 | 5719 |  | INDUFRIAL | FORTE V20-RHC 566L | 1.1161e+17 | 2025-10-18 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: nevera con evaporador congelado Actividad realizada: Se apaga nevera hasta que el congelador este totalmente descongelado Se vuelve a conectar nevera y se realiza seguimiento en el cual se ve que funciona dentro de rango Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-10-14 07:32 |  | 2025-10-14 07:33 | 2025-10-14 17:36 | 604 | 562 | 42 | 262924 | Media | 2025-10-13 12:26 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: nevera con evaporador congelado actividad realizada: se apaga nevera hasta que el congelador este totalmente descongelado se vuelve a conectar nevera y se realiza seguimiento en el cual se ve que funciona dentro de rango estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Tuesday | 1
119701 | CORRECTIVO | 1036785626 | LINA MARCELA BOTERO OSORIO | daño de audifonos de resonanciia daño de audífonos de resonancia |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | IMAGENOLOGÍA |  | RESONADOR | 4232 | 5724 |  | PHILIPS | INGENIA 1.5T OMEGA HP EVOLUTION | 61385 | 2025-09-13 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Equipo de sede externa Diagnostico: diadema de resonador fracturada Actividad realizada: Se pega diadema con pega para uso industrial Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-09-12 13:00 |  | 2025-09-12 13:05 | 2025-09-17 13:12 | 7207 | 7193 | 14 | 261099 | Media | 2025-09-12 12:57 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | equipo de sede externa diagnostico: diadema de resonador fracturada actividad realizada: se pega diadema con pega para uso industrial estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Friday | 4
120492 | CORRECTIVO | 1036402466 | ANA MARIA LONDOÑO RESTREPO | CABLE INTERFERENCIA NIHON Buenos dias reporto cable de interferencia nihon 1, ya que se encuentra reventado y no podemos realizar examenes solicitamos cable de interferencia nihon |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  |  |  | ELECTROENCEFALOGRAFO - POLISOMNÓGRAFO | 4240 | 5756 |  | NIHON KOHDEN | EEG-1200J | 406 | 2025-10-11 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: conector de cable de tierra suelto Actividad realizada: Se retira el cable que quedó en el conector y se vuelve a soldar Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-10-10 10:12 |  | 2025-10-10 11:30 | 2025-10-10 15:18 | 228 | 177 | 51 | 262837 | Media | 2025-10-10 08:54 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: conector de cable de tierra suelto actividad realizada: se retira el cable que quedó en el conector y se vuelve a soldar estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Friday | 4
121947 | CORRECTIVO | 1036402466 | ANA MARIA LONDOÑO RESTREPO | CABLE DE PODER Y CAJA PORTATIL NIHON #1 Buenos dias solicitamos mantenimiento correctivo del cable de poder y la caja portatil del nihon #1, ya que este nos esta arrojando klos resultados erroneos, muchas gracias |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  |  |  | ELECTROENCEFALOGRAFO - POLISOMNÓGRAFO | 4240 | 5756 |  | NIHON KOHDEN | EEG-1200J | 406 | 2025-12-06 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Equipo con mucha interferencia Actividad realizada: Se limpia conector principal de la caja ya que estaba muy sulfatado Se devuelve equipo al servicio para pruebas Se deja equipo en observación 03/12/2025:Se realiza seguimiento al equipo y el personal indica que ha estado funcionando correctamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-12-02 15:45 |  | 2025-12-02 15:48 | 2025-12-03 09:10 | 1042 | 958 | 84 | 265840 | Media | 2025-12-02 09:03 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo con mucha interferencia actividad realizada: se limpia conector principal de la caja ya que estaba muy sulfatado se devuelve equipo al servicio para pruebas se deja equipo en observación 03/12/2025:se realiza seguimiento al equipo y el personal indica que ha estado funcionando correctamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Tuesday | 1
115349 | CORRECTIVO | 1035918166 | JUAN ESTEBAN HERRERA CARDONA | pulsoximetro buenas noches para solicitarles muy amablemente la revision de pulsoximetro de la habitacion 316 ya que se encuentra con cable flojo y no sensa muchas gracias |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | TRASPLANTES |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 4238 | 5754 |  | EDAN | IM70 | 360080-M22102140033 | 2025-05-10 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: pinza de saturación con encauchetado en mal estado Actividad realizada: se corta la parte del cable en mal estado y se vuelve a soldar los diodos Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-05-05 09:55 |  | 2025-05-05 10:11 | 2025-05-05 11:00 | 49 | 0 | 49 | 252487 | Media | 2025-05-03 19:09 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza de saturación con encauchetado en mal estado actividad realizada: se corta la parte del cable en mal estado y se vuelve a soldar los diodos estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Monday | 0
119937 | CORRECTIVO | 1036966928 | ALISON MORENO TIRADO | Adaptador 2.5mm male to 3.5mm female audio stereo Buenos dias por favor cambiar 2 Adaptador 2.5mm male to 3.5mm female audio stereo, se usan para el sensor de posicion de los equipos nihon. Muchas gracias. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  |  |  | ELECTROENCEFALOGRAFO - POLISOMNÓGRAFO | 4240 | 5756 |  | NIHON KOHDEN | EEG-1200J | 406 | 2025-09-27 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Conectores tristericos en mal estado Actividad realizada: Se cambian conectores por unos nuevos Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: Si | 2025-09-22 08:49 |  | 2025-09-22 08:50 | 2025-09-22 09:16 | 26 | 0 | 26 | 261569 | Media | 2025-09-20 06:19 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: conectores tristericos en mal estado actividad realizada: se cambian conectores por unos nuevos estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Monday | 0
120533 | CORRECTIVO | 1035920466 | karla yesenia ochoa alzate | Ecotone fetal Ecotone fetal de urgencias obstétricas con interferencia para la medicion |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | URGENCIAS |  | ECOTONE | 4273 | 5798 |  | DOPPLEX HUNTLEIGH | FD3 | (21)FD3PX10818722 | 2025-10-18 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Equipo con mucha interferencia en el sensado Actividad realizada: Se cambia buzzer por uno en buen estado, se refuerzan los puntos de soldadura relacionados a la tierra del transductor. Se aplica sintesolda en el transductor para simular el anillo, Se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente 16/10/2025:Se reporta nuevamente equipo en el servicio ya que no estaba sensando Se revisa y se encuentra que si esta sensando, pero casi no se escuchaba. Se cambia nuevamente el buzzer y al realizar pruebas el error se conserva. Se realiza cambio de tarjeta principal por una en buen estado, pero no se evidencia mejoría en el sonido, Finalmente, se concluye que el daño esta en el transductor como consecuencia de una posible caída y daño en los cristales Estado final: Equipo dado de baja Repuestos: no | 2025-10-14 07:33 |  | 2025-10-14 08:13 | 2025-10-17 17:31 | 4878 | 4652 | 226 | 262907 | Media | 2025-10-12 08:45 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo con mucha interferencia en el sensado actividad realizada: se cambia buzzer por uno en buen estado, se refuerzan los puntos de soldadura relacionados a la tierra del transductor. se aplica sintesolda en el transductor para simular el anillo, se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente 16/10/2025:se reporta nuevamente equipo en el servicio ya que no estaba sensando se revisa y se encuentra que si esta sensando, pero casi no se escuchaba. se cambia nuevamente el buzzer y al realizar pruebas el error se conserva. se realiza cambio de tarjeta principal por una en buen estado, pero no se evidencia mejoría en el sonido, finalmente, se concluye que el daño esta en el transductor como consecuencia de una posible caída y daño en los cristales estado final: equipo dado de baja repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Tuesday | 1
108924 | CORRECTIVO | 1007770403 | DEISY NICOL MELO RODRIGUEZ | CABLE SATURADOR NIHONKOEN Buenos días, podrian revisal el cable de saturador del nihonkoden, que no censa, muchas gracias. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CONSULTA EXTERNA |  | ELECTROENCEFALOGRAFO - POLISOMNÓGRAFO | 4241 | 5757 |  | NIHON KOHDEN | EEG-1200J | 410 | 2025-02-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Se reportan pinzas des saturación en el servicio ya que no sensan Actividad realizada: Se revisan ambas pinzas y se encuentran sensando sin problema, se limpian los diodos ya que se encurtan con mucha pega de fixomull Se deja orden en proceso para realizarle seguimiento Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-01-30 09:00 |  | 2025-01-30 09:19 | 2025-01-30 16:01 | 403 | 377 | 26 | 245765 | Media | 2025-01-30 08:41 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se reportan pinzas des saturación en el servicio ya que no sensan actividad realizada: se revisan ambas pinzas y se encuentran sensando sin problema, se limpian los diodos ya que se encurtan con mucha pega de fixomull se deja orden en proceso para realizarle seguimiento estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Thursday | 3
115325 | CORRECTIVO | 1036966928 | ALISON MORENO TIRADO | conector para accesorio de posicion nikon Buenas noches por favor cambiar conector de 2.5mm male to 3.5mm female audio stereo headphone jack adapter. ya que esta malo y no permite que el sensor de posicion funciona ede foma correcta. Muchas gracias. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  |  |  | ELECTROENCEFALOGRAFO - POLISOMNÓGRAFO | 4241 | 5757 |  | NIHON KOHDEN | EEG-1200J | 410 | 2025-05-10 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: convertidor triestereo no funciona Actividad realizada: Se cambia convertidor por uno nuevo Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-05-05 07:39 |  | 2025-05-05 08:54 | 2025-05-05 09:25 | 31 | 7 | 24 | 252501 | Media | 2025-05-04 21:59 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: convertidor triestereo no funciona actividad realizada: se cambia convertidor por uno nuevo estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Monday | 0
120693 | CORRECTIVO | 1236262 | hector daniel lopez pena | Detector no funciona Detector no funciona, no enciende |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | IMAGENOLOGÍA |  | FLAT PANEL | 4288 | 5802 |  | AGFA | XD 14 (FXRD-3643VAW) | VEABCB165 | 2025-10-18 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Software NX no inicia Actividad realizada: Se reinicia todo el equipo y se trata de ejecutar el software, pero no abre. Se revisan todas las conexiones relacionadas al flat panel y todo se encuentra bien, Se ejecuta el aplicativo stop NX y posteriormente se ejecuta el aplicativo para reiniciar el NX, Se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-10-17 08:57 |  | 2025-10-17 08:58 | 2025-10-17 10:43 | 105 | 0 | 105 | 263179 | Media | 2025-10-17 07:35 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: software nx no inicia actividad realizada: se reinicia todo el equipo y se trata de ejecutar el software, pero no abre. se revisan todas las conexiones relacionadas al flat panel y todo se encuentra bien, se ejecuta el aplicativo stop nx y posteriormente se ejecuta el aplicativo para reiniciar el nx, se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Friday | 4
119726 | CORRECTIVO | 1036940041 | liceth yeraldine zuluaga cardona | EQUIPO NO FUNCIONA, AL PARECER ESTA TAPADO EQUIPO NO FUNCIONA, AL PARECER ESTA TAPADO SACA ERROR NF, ESTA FUERA DE FUNCIONAMIENTO |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | LABORATORIO |  | EQUIPO PARA ERITROSEDIMENTACIÓN GLOBULAR | 4319 | 5822 |  | ALIFAX | ROLLER 20 LC | 791 | 2025-09-20 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Equipo con error nf Actividad realizada: Se revisa equipo y se encuentra obstrucción en las mangueras y en la aguja Se realizan limpieza de la agua y posteriormente se realizan múltiples lavados para quitar la obstrucciona de la manguera. se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-09-15 09:15 |  | 2025-09-15 09:21 | 2025-09-15 13:09 | 228 | 119 | 109 | 261162 | Media | 2025-09-15 07:31 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo con error nf actividad realizada: se revisa equipo y se encuentra obstrucción en las mangueras y en la aguja se realizan limpieza de la agua y posteriormente se realizan múltiples lavados para quitar la obstrucciona de la manguera. se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Monday | 0
121436 | CORRECTIVO | 1062810187 | JHON ANDERSON WADNIPAR ROMERO | baterias del flapanel no carga bateria de flat panel nocarga y no le dura la carga de la bateria |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | IMAGENOLOGÍA |  | FLAT PANEL | 4288 | 5802 |  | AGFA | XD 14 (FXRD-3643VAW) | VEABCB165 | 2025-11-15 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Se reporta equipo en el servicio ya que no estaba cargando Actividad realizada: Se revisa equipo y se encuentra con la batería completa, se realizan pruebas con la estación de carga y se puede ver que reconoce la batería de inmediato y comienza a cargar La autonomía actual de la batería es de aproximadamente 4 horas. Se continua gestión con la GT-120869 Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-11-12 10:43 |  | 2025-11-12 10:44 | 2025-11-12 11:12 | 28 | 1 | 27 | 264706 | Media | 2025-11-12 09:28 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se reporta equipo en el servicio ya que no estaba cargando actividad realizada: se revisa equipo y se encuentra con la batería completa, se realizan pruebas con la estación de carga y se puede ver que reconoce la batería de inmediato y comienza a cargar la autonomía actual de la batería es de aproximadamente 4 horas. se continua gestión con la gt-120869 estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Wednesday | 2
116944 | CORRECTIVO | 1146441094 | yuldana escudero lezcano | Desfibrilador rea1 palas no adaptan al desfibrilad Desfibrilador de sala de reanimación 1 las palas no se adaptan adecuadamente |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | URGENCIAS |  | DESFIBRILADOR | 4325 | 5827 |  | NIHON KOHDEN | TEC-5631E | 5888 | 2025-06-21 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: equipo no reconoce palas Actividad realizada: Se revisa equipo y se encuentran laminas de contacto de las palas muy sulfatadas Se realiza limpieza de los contactos y se realiza chequeo automático satisfactoriamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-06-16 07:33 |  | 2025-06-16 07:48 | 2025-06-16 19:44 | 716 | 695 | 21 | 255426 | Media | 2025-06-15 15:00 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo no reconoce palas actividad realizada: se revisa equipo y se encuentran laminas de contacto de las palas muy sulfatadas se realiza limpieza de los contactos y se realiza chequeo automático satisfactoriamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Monday | 0
115649 | CORRECTIVO | 1001738882 | daniel alejandro henao jimenez | Manometro no insufla No insufla devidamente el torniquete, por favor revisar Queda en ingresos VIP |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CIRUGÍA |  | TORNIQUETE NEUMÁTICO | 4430 | M1045 |  | RIESTER | MANUAL | 2302080185 | 2025-05-17 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: torniquete con caratula y aguja suelta Actividad realizada: Se encuentra eje del mecanismo interno torcido, se posiciona correctamente Se pone caratula y aguja nuevamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-05-13 16:47 |  | 2025-05-13 16:47 | 2025-05-13 17:47 | 60 | 0 | 60 | 253139 | Media | 2025-05-13 16:42 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: torniquete con caratula y aguja suelta actividad realizada: se encuentra eje del mecanismo interno torcido, se posiciona correctamente se pone caratula y aguja nuevamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Tuesday | 1
119227 | CORRECTIVO | 1041329646 | YARITZA JIMENEZ CEBALLOS | monitor malo saturado de monitor malo |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | H2-T1 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 4468 | 5952 |  | EDAN | IM70 | 360080-M22414130004 | 2025-08-30 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: pinza con los pines del conector torcidos Actividad realizada: Se retorna los pines a su posición Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-08-28 16:15 |  | 2025-08-28 16:58 | 2025-08-28 20:14 | 196 | 182 | 14 | 260067 | Media | 2025-08-28 14:19 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza con los pines del conector torcidos actividad realizada: se retorna los pines a su posición estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Thursday | 3
119978 | CORRECTIVO | 1038415558 | jesika juliana cardona lopez | Velcro de brazalete malo Velcro de brazalete de triage 1 malo, se despega al tomar signbos vitales. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 4469 | 5953 |  | EDAN | IM70 | 360080-M22414130018 | 2025-09-27 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Velcro malo Actividad realizada: Se cambia brazalete por uno nuevo Estado final: Equipo en optimas condiciones Repuestos: Sí Nota: Se entrega brazalete de somerincare código: b0003 | 2025-09-22 15:05 |  | 2025-09-22 15:15 | 2025-09-22 15:26 | 12 | 0 | 12 | 261667 | Media | 2025-09-22 14:40 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: velcro malo actividad realizada: se cambia brazalete por uno nuevo estado final: equipo en optimas condiciones repuestos: sí nota: se entrega brazalete de somerincare código: b0003 | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Monday | 0
119824 | CORRECTIVO | 1038417661 | estefania henao giraldo | Alarma de viada util cubiculo 06 activa Buenos dìas. El monitor de signos vitales de la UCIP06 arroja alarma de vida util de bateria finalizada. Favor apoyar con esto. Gracias, feliz dìa |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIP | CUBÍCULO 6 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 4403 | 5884 |  | NIHON KOHDEN | CSM-1501 | 2218 | 2025-09-20 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Equipo con alarma "battery replacement life" Actividad realizada: Se revisa equipo y se retira la batería para que la alarma desaparezca Se revisa en el almacén y no se cuenta con el repuesto en el stock pendiente por batería 08/10/2025: Repuesto en tramite por garantía 28/10/2025:Se prueba repuesto nuevo y el equipo sigue mostrado la alarma "battery replacement life" Estado final: equipo funcional Repuestos: no | 2025-09-17 11:27 |  | 2025-09-17 11:48 |  |  |  |  | 261353 | Media | 2025-09-17 10:01 | EN PROCESO |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo con alarma "battery replacement life" actividad realizada: se revisa equipo y se retira la batería para que la alarma desaparezca se revisa en el almacén y no se cuenta con el repuesto en el stock pendiente por batería 08/10/2025: repuesto en tramite por garantía 28/10/2025:se prueba repuesto nuevo y el equipo sigue mostrado la alarma "battery replacement life" estado final: equipo funcional repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Wednesday | 2
120311 | CORRECTIVO | 1053783330 | sebastian cruz peñaranda | mal funcionamiento de equipo monitor de signos vitales cubículo 2 constantemente presenta la alarma de fallo de batería, |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIP | CUBÍCULO 2 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 4399 | 5880 |  | NIHON KOHDEN | CSM-1501 | 2214 | 2025-10-04 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Equipo con alarma "battery replacement life" Actividad realizada: Se revisa equipo y se retira la batería para que la alarma desaparezca Se revisa en el almacén y no se cuenta con el repuesto en el stock pendiente por batería 08/10/2025: Repuesto en tramite por garantía 28/10/2025:Se prueba repuesto nuevo y el equipo sigue mostrado la alarma "battery replacement life" Estado final: equipo funcional Repuestos: no | 2025-10-03 17:40 |  | 2025-10-03 17:40 |  |  |  |  | 262458 | Media | 2025-10-03 17:27 | EN PROCESO |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo con alarma "battery replacement life" actividad realizada: se revisa equipo y se retira la batería para que la alarma desaparezca se revisa en el almacén y no se cuenta con el repuesto en el stock pendiente por batería 08/10/2025: repuesto en tramite por garantía 28/10/2025:se prueba repuesto nuevo y el equipo sigue mostrado la alarma "battery replacement life" estado final: equipo funcional repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Friday | 4
119326 | CORRECTIVO | 1053859419 | juan fernando caicedo cardona | brazalete roto Buenas tarde, reporto brazalete naranja 9 to 14.8cm el cual a la hora se realizar toma de presiòn se observa con fuga de aire cubículo #4, muchas gracias, feliz tarde. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIP |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 4402 | 5883 |  | NIHON KOHDEN | CSM-1501 | 2217 | 2025-09-06 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: brazalete con fuga Actividad realizada: Se cambia brazalete por uno en nuevo Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos:si | 2025-09-01 14:06 |  | 2025-09-01 14:06 | 2025-09-01 17:17 | 190 | 147 | 43 | 260268 | Media | 2025-09-01 13:45 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: brazalete con fuga actividad realizada: se cambia brazalete por uno en nuevo estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos:si | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Monday | 0
119711 | CORRECTIVO | 1053859419 | juan fernando caicedo cardona | Aparición de fallo en el monitor Buen día aparece alarma de fallo de sistema en el monitor de signos vitales. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIP | CUBÍCULO 4 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 4402 | 5883 |  | NIHON KOHDEN | CSM-1501 | 2217 | 2025-09-20 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Equipo con alarma "battery replacement life" Actividad realizada: Se revisa equipo y se retira la batería para que la alarma desaparezca Se revisa en el almacén y no se cuenta con el repuesto en el stock pendiente por batería 08/10/2025: Repuesto en tramite por garantía 28/10/2025:Se prueba repuesto nuevo y el equipo sigue mostrado la alarma "battery replacement life" Estado final: equipo funcional Repuestos: no | 2025-09-13 09:49 |  | 2025-09-13 10:03 |  |  |  |  | 261121 | Media | 2025-09-13 09:37 | EN PROCESO |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo con alarma "battery replacement life" actividad realizada: se revisa equipo y se retira la batería para que la alarma desaparezca se revisa en el almacén y no se cuenta con el repuesto en el stock pendiente por batería 08/10/2025: repuesto en tramite por garantía 28/10/2025:se prueba repuesto nuevo y el equipo sigue mostrado la alarma "battery replacement life" estado final: equipo funcional repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Saturday | 5
120038 | CORRECTIVO | 1040031931 | LUZ ADRIANA LOPEZ VALENCIA | QUEMADOR NO FUNCIONA Buenos dias por favor validar quemador del area de resonancia no esta funcionando muchas gracias |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | IMAGENOLOGÍA |  | ROBOT QUEMADOR | 4409 | 5915 |  | EPSON | PP100III | X72A005234 | 2025-09-27 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnóstico: Robot quemador no finaliza de quemar estudios Actividad realizada:Se realizan diversas pruebas sin éxito, por lo que se procede a borrar los estudios en cola, y eliminar el caché se reinicia el robot y el computador reiniciando el programa se vuelve a intentar y funciona correctamente, se realizan diversas pruebas satisfactoriamente. Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-09-24 11:55 |  | 2025-09-24 11:57 | 2025-09-24 12:56 | 59 | 0 | 59 | 261791 | Media | 2025-09-24 10:17 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnóstico: robot quemador no finaliza de quemar estudios actividad realizada:se realizan diversas pruebas sin éxito, por lo que se procede a borrar los estudios en cola, y eliminar el caché se reinicia el robot y el computador reiniciando el programa se vuelve a intentar y funciona correctamente, se realizan diversas pruebas satisfactoriamente. estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Wednesday | 2
119688 | CORRECTIVO | 1053859419 | juan fernando caicedo cardona | Daño brazalete medición PNI Buen día, se presenta fuga de aire por bomba de brazalete de medición de presión arterial no invasiva. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIP |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 4401 | 5882 |  | NIHON KOHDEN | CSM-1501 | 2216 | 2025-09-13 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: brazalete con fuga Actividad realizada: Se cambia brazalete por uno nuevo Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-09-12 07:21 |  | 2025-09-12 07:38 | 2025-09-12 08:00 | 21 | 0 | 21 | 261066 | Media | 2025-09-12 02:30 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: brazalete con fuga actividad realizada: se cambia brazalete por uno nuevo estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Friday | 4
115507 | CORRECTIVO | 1017201760 | ESTEFANIA VELEZ CHAVARRIA | pinza oximetria Cordial saludo, se reporta cable de oximetría (neonatal) de la habitación #4 de la UCIP la cual se observa que uno de sus adhesivos se encuentra pelado lo cual hace que la goma se salga, muchas gracias, feliz tarde |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIP |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 4402 | 5883 |  | NIHON KOHDEN | CSM-1501 | 2217 | 2025-05-10 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Diodo emisor de la pinza con el encauchetado en mal estado Actividad realizada: Se repara diodo emisor con sintesolda, Se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-05-07 14:05 |  | 2025-05-07 14:10 | 2025-05-07 17:10 | 180 | 143 | 37 | 252780 | Media | 2025-05-07 14:03 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: diodo emisor de la pinza con el encauchetado en mal estado actividad realizada: se repara diodo emisor con sintesolda, se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Wednesday | 2
120116 | CORRECTIVO | 1001408990 | ANA MARIA CIRO BUITRAGO | aparece alarma de via util de la bateria, fallo aparece alarma de via util de la bateria, fallo del sistema y no se deja silenciar, ucip01 |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIP | CUBÍCULO 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 4398 | 5879 |  | NIHON KOHDEN | CSM-1501 | 1811 | 2025-09-27 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Equipo con alarma "battery replacement life" Actividad realizada: Se revisa equipo y se retira la batería para que la alarma desaparezca Se revisa en el almacén y no se cuenta con el repuesto en el stock pendiente por batería 08/10/2025: Repuesto en tramite por garantía 28/10/2025:Se prueba repuesto nuevo y el equipo sigue mostrado la alarma "battery replacement life" Estado final: equipo funcional Repuestos: no | 2025-09-26 16:20 |  | 2025-09-26 16:40 |  |  |  |  | 261998 | Media | 2025-09-26 15:22 | EN PROCESO |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo con alarma "battery replacement life" actividad realizada: se revisa equipo y se retira la batería para que la alarma desaparezca se revisa en el almacén y no se cuenta con el repuesto en el stock pendiente por batería 08/10/2025: repuesto en tramite por garantía 28/10/2025:se prueba repuesto nuevo y el equipo sigue mostrado la alarma "battery replacement life" estado final: equipo funcional repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Friday | 4
117102 | CORRECTIVO | 1001408990 | ANA MARIA CIRO BUITRAGO | CABLE DE OXIMETRIA NEONATAL BUENOS DIAS, REALIZO REPORTE DE CABLE DE OXIMETRIA NEONATAL, QUEDA EN EL PUESTO DE ENFERMERIA, NO CENSA CURVA, NI MUESTRA VALOR |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIP |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 4398 | 5879 |  | NIHON KOHDEN | CSM-1501 | 1811 | 2025-06-21 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: pinza de saturación no sensa Actividad realizada: Se revisa diodo receptor y se encuentra que estaba tapado con micropore, ademas se encuentra encauchetado del diodo en mal estado. Se retira el micropore, se repara el encauchetado y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-06-19 13:17 |  | 2025-06-19 13:17 | 2025-06-19 14:03 | 46 | 0 | 46 | 255743 | Media | 2025-06-19 09:49 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza de saturación no sensa actividad realizada: se revisa diodo receptor y se encuentra que estaba tapado con micropore, ademas se encuentra encauchetado del diodo en mal estado. se retira el micropore, se repara el encauchetado y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Thursday | 3
119340 | CORRECTIVO | 1036926343 | lisandro arley rendon saraza | Monitroes Nikon Khoen con alarma Buenas tardes, Los monitores de UCIP 1, 2, 7 estan emitiendo la alarma vida util de la bateria. Gracias |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIP |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 4399 | 5880 |  | NIHON KOHDEN | CSM-1501 | 2214 | 2025-09-06 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Equipo con alarma "battery replacement life" Actividad realizada: Se reemplaza batería por una nueva Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos:si | 2025-09-01 17:22 |  | 2025-09-01 19:20 | 2025-09-01 19:38 | 18 | 0 | 18 | 260274 | Media | 2025-09-01 14:30 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo con alarma "battery replacement life" actividad realizada: se reemplaza batería por una nueva estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos:si | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Monday | 0
119987 | CORRECTIVO | 43146596 | luz nayibe robledo cuesta | BOMBILLO DE TORRE DE ENDOSCOPIO MALO HOLA BUENAS TARDE, EL BOMBILLO DE LA TORRE DE ENDOSCOPIO MUESTRA 480 HORAS LAS IMAGENES YA SE ESTAN VIENDO OCURAS PARA QUE LO TENGAN PRESENTE GRACIAS |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | ENDOSCOPIAS |  | TORRE DE ENDOSCOPIA VIDEOGASTROSCOPIO VIDEOCOLONOSCOPIO VIDEODUODENO REGULADOR CO2 BOMBA DE IRRIGACIÓN | 4415 | 5920 |  | FUJIFILM | VP-3500 | 1V640G621 | 2025-09-27 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: bombillo de la fuente de luz con 480 horas de uso y con poca intesidad Actividad realizada: Se realiza cambio de bombillo por uno nuevo Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-09-22 16:36 |  | 2025-09-22 16:36 | 2025-09-22 17:53 | 77 | 0 | 77 | 261672 | Media | 2025-09-22 15:03 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: bombillo de la fuente de luz con 480 horas de uso y con poca intesidad actividad realizada: se realiza cambio de bombillo por uno nuevo estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_USO_CONFIGURACION, DESGASTE_NORMAL | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Monday | 0
118384 | CORRECTIVO | 1038408055 | LUISA FERNANDA VALENCIA MORALES | sensor azul de oximetría disfuncional se reporta sensor azul de oximetría debido a que sensa demasiado bajo, a comparar con otro sensor en el mismo lugar |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIP |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 4397 | 5878 |  | NIHON KOHDEN | CSM-1501 | 1810 | 2025-08-02 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: pinza de saturación con errores en el sensado Actividad realizada: Se revisa pinza con ayuda del equipo patrón y se encuentran los valores con un error de 10 Se realiza limpieza de los sensores y se realizan nuevamente las pruebas, pero los valores no mejoran Se procede a cambiar pinza por una nueva Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-07-29 11:49 |  | 2025-07-29 12:53 | 2025-07-29 13:19 | 26 | 0 | 26 | 258249 | Media | 2025-07-29 11:03 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza de saturación con errores en el sensado actividad realizada: se revisa pinza con ayuda del equipo patrón y se encuentran los valores con un error de 10 se realiza limpieza de los sensores y se realizan nuevamente las pruebas, pero los valores no mejoran se procede a cambiar pinza por una nueva estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Tuesday | 1
115484 | CORRECTIVO | 1036786076 | katerine garcia castro | funciona mal ecotone que no suena al momento de escuchar la fetocarfia |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | H1-T1 |  | ECOTONE | 4357 | EB2070 | EB2070 | BIOCARE | FM-200 | C121112676 | 2025-05-10 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: equipo con mucho ruido en el sensado Actividad realizada: Se revisa equipo y se encuentra que la sonda con el mínimo movimiento genera mucho ruido Se destapa equipo , se verifica conector, tarjeta , buzzer y todo se encuentra en buen estado Se prueba transductor en otro equipo y el error se traslada Se comunica al coordinador Daniel Cardona Se pausa orden en espera de indicaciones Se adapta un transductor nuevo. Se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos : si | 2025-05-07 08:40 |  | 2025-05-07 09:03 | 2025-05-07 17:19 | 496 | 427 | 69 | 252727 | Media | 2025-05-07 08:38 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo con mucho ruido en el sensado actividad realizada: se revisa equipo y se encuentra que la sonda con el mínimo movimiento genera mucho ruido se destapa equipo , se verifica conector, tarjeta , buzzer y todo se encuentra en buen estado se prueba transductor en otro equipo y el error se traslada se comunica al coordinador daniel cardona se pausa orden en espera de indicaciones se adapta un transductor nuevo. se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos : si | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Wednesday | 2
118385 | CORRECTIVO | 1038408055 | LUISA FERNANDA VALENCIA MORALES | oximetro gris reventado buenos dias, realizo reporte de oximetro de cable gris el cual esta reventado en la seguridad. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIP |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 4399 | 5880 |  | NIHON KOHDEN | CSM-1501 | 2214 | 2025-08-02 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: pinza con encauchetado en mal estado Actividad realizada: Se repara pinza con ayuda de pega loca Se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-07-29 11:50 |  | 2025-07-29 13:19 | 2025-07-29 14:28 | 68 | 33 | 35 | 258250 | Media | 2025-07-29 11:04 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza con encauchetado en mal estado actividad realizada: se repara pinza con ayuda de pega loca se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Tuesday | 1
119372 | CORRECTIVO | 1098785936 | jennifer tatiana castillo hernandez | Saturador de oxigeno defectuoso Se evidencia saturador roto. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIP |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 4400 | 5881 |  | NIHON KOHDEN | CSM-1501 | 2215 | 2025-09-06 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: pinza con encauchetado en mal estado Actividad realizada: Se repara pinza con ayuda de pega loca Se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-09-03 07:33 |  | 2025-09-03 07:36 | 2025-09-03 16:59 | 563 | 524 | 39 | 260414 | Media | 2025-09-03 05:40 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza con encauchetado en mal estado actividad realizada: se repara pinza con ayuda de pega loca se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Wednesday | 2
115885 | CORRECTIVO | 1038410519 | laura garcia garcia | revision de ecotoner buenas tardes solicito amablemente me colaboren revisando el ecotoner con placa eb2071 ya que esta presentando fallas, rionegro plaza, piso 3, consultorio 3. muchas gracias |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CONSULTA EXTERNA |  | ECOTONE | 4358 | EB2071 | EB2071 | BIOCARE | FM-200 | C121112698 | 2025-05-24 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Ecotone no se escucha Actividad realizada: Se revisa equipo, se observa que la sonda no transmite ningún sonido, se realiza prueba con sonda de otro equipo, y se observa que funciona de manera correcta, determinando que el problema es la sonda, se destapa, se revisa pero no se evidencia problema alguno, se solicita repuesto. 05/06/2025: Se instala sonda de temperatura nueva al equipo Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-05-22 07:34 |  | 2025-05-22 08:00 | 2025-06-05 07:50 | 20150 | 20091 | 59 | 253572 | Media | 2025-05-19 15:44 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: ecotone no se escucha actividad realizada: se revisa equipo, se observa que la sonda no transmite ningún sonido, se realiza prueba con sonda de otro equipo, y se observa que funciona de manera correcta, determinando que el problema es la sonda, se destapa, se revisa pero no se evidencia problema alguno, se solicita repuesto. 05/06/2025: se instala sonda de temperatura nueva al equipo estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Thursday | 3
120821 | CORRECTIVO | 1001724368 | yuliana correa ciro | NO AGARRA BIEN NO AGARRA BIEN |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CONSULTA EXTERNA |  | OXIMETRO DE PULSO | 4508 | EB2157 | EB2157 | AEON TECHNOLOGY | A320 | 210101395 | 2025-10-25 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Equipo con resortes fracturados Actividad realizada: Se simula forma de los resortes utilizando alambre Se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-10-22 11:01 |  | 2025-10-23 09:23 | 2025-10-23 10:10 | 47 | 0 | 47 | 263391 | Media | 2025-10-21 08:25 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo con resortes fracturados actividad realizada: se simula forma de los resortes utilizando alambre se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Wednesday | 2
116939 | CORRECTIVO | 1040046780 | ALEJANDRA JARAMILLO RUIZ | PULSOXÍMETRO SUELTO Cordial saludo Solicito amablemente mantenimiento correctivo de PULSOXÍMETRO placa EB2145 ya que se encuentra suelto, estamos ubicados en reserva plaza el porvenir 1 piso consultorio 21 Mil gracias!! |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | ATENCIÓN PRIMER NIVEL |  | OXIMETRO DE PULSO | 4496 | EB2145 | EB2145 | AEON TECHNOLOGY | A320 | 210101409 | 2025-06-21 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Equipo de sede externa, se pausa orden para atender el lunes Diagnostico:Equipo con resortes fracturados Actividad realizada: Se simula forma de los resortes utilizando alambre Se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-06-14 14:48 |  | 2025-06-14 14:53 | 2025-06-16 17:49 | 3056 | 2962 | 94 | 255415 | Media | 2025-06-14 11:19 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | equipo de sede externa, se pausa orden para atender el lunes diagnostico:equipo con resortes fracturados actividad realizada: se simula forma de los resortes utilizando alambre se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Saturday | 5
121477 | CORRECTIVO | 21627640 | NELSY YOLIMA NARVAEZ HENAO | Cobas c503 falla en lavado de cubetas Cobas c503 falla en lavado de cubetas CASO ROCHE 0024557729 |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | LABORATORIO |  | ANALIZADOR PARA QUÍMICA SANGUÍNEA Y ELECTROLITOS | 4522 | EB2163 | EB2163 | ROCHE | COBAS C503/ COBAS E-801/ COBAS PRO ISE | 22S7-04/ 22R8-03/ 42M0-04 | 2025-11-15 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:Equipo con alarma por falla en el lavado de cubetas Actividad realizada:Se realiza ajuste de nivel de llenado cubetas de " Rinse water ", "Acid", "Alkali", "Cell blank water", además, Se ajusta de la presion de entrada del suministro de agua. Se realizan múltiples chequeos de sistema y posteriormente se toma una muestra de una de las agujas y se procesa como electrolitos, esto con el objetivo de mirar la concentración de potasio 18/11/2025:Se realiza seguimiento al equipo y la bacterióloga indica que los controles le han salido un poco alterados. Se pausa orden hasta mañana hasta que la ingeniera de roche revise el equipo 21/11/2025:Se realiza seguimiento al equipo y el personal indica que los controles mejoraron , pero aun siguen saliendo alterados 05/12/2025: Se continua gestión con GT-121978. Estado final: Equipo funcional Repuestos: no | 2025-11-13 11:23 |  | 2025-11-13 11:24 | 2025-12-05 10:09 | 31605 | 31413 | 192 | 264818 | Media | 2025-11-13 11:05 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:equipo con alarma por falla en el lavado de cubetas actividad realizada:se realiza ajuste de nivel de llenado cubetas de " rinse water ", "acid", "alkali", "cell blank water", además, se ajusta de la presion de entrada del suministro de agua. se realizan múltiples chequeos de sistema y posteriormente se toma una muestra de una de las agujas y se procesa como electrolitos, esto con el objetivo de mirar la concentración de potasio 18/11/2025:se realiza seguimiento al equipo y la bacterióloga indica que los controles le han salido un poco alterados. se pausa orden hasta mañana hasta que la ingeniera de roche revise el equipo 21/11/2025:se realiza seguimiento al equipo y el personal indica que los controles mejoraron , pero aun siguen saliendo alterados 05/12/2025: se continua gestión con gt-121978. estado final: equipo funcional repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Thursday | 3
117960 | CORRECTIVO | 39188837 | luz adiela tobon marulanda | TERMOMETRO NO FUNCIONA PARA REPORTAR QUE EL TERMOMETRO CON SERIE, M1079 , DE H2 T2 PREDEN PERO EL RESULTADO ES ERRONEO |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | H2-T2 |  | TERMÓMETRO ELECTRÓNICO | 4525 | M1079 |  | WELCH ALLYN | 01692-500 SURETEMP PLUS ELECTRONIC THERMOMETE | 21094042 | 2025-07-19 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Equipo con "error 5.0" en pantalla Actividad realizada: Se revisa el manual y error sugiere daño en la sonda de temperatura. Se prueba sonda de temperatura nueva y el error desaparece, se realizan múltiples pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-07-14 16:35 |  | 2025-07-14 16:35 | 2025-07-14 17:26 | 51 | 0 | 51 | 257235 | Media | 2025-07-14 14:07 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo con "error 5.0" en pantalla actividad realizada: se revisa el manual y error sugiere daño en la sonda de temperatura. se prueba sonda de temperatura nueva y el error desaparece, se realizan múltiples pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Monday | 0
118603 | CORRECTIVO | 52980539 | LADY KATHERINE JIMENEZ RIAÑO | bateria no funciona correctamente bateria no funciona correctamente y uno de los barandales esta suelto |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIP |  | SISTEMAS DE MAQUINAS CORAZÓN PULMÓN ECMO | 5122 | 6333 |  | SORIN | S5 | 48E10327 | 2025-08-09 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Equipo con una X en el icono de batería Actividad realizada: Se comunica con el proveedor e indica que se debe realizar descarga de baterías. Se traslada equipo hasta el cuarto ECMO y se inicia prueba de baterías Equipo finalizó correctamente la descarga de baterías, se informa a la ecmóloga de turno Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-08-06 11:11 |  | 2025-08-06 13:14 | 2025-08-06 18:36 | 321 | 257 | 64 | 258746 | Media | 2025-08-06 10:35 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo con una x en el icono de batería actividad realizada: se comunica con el proveedor e indica que se debe realizar descarga de baterías. se traslada equipo hasta el cuarto ecmo y se inicia prueba de baterías equipo finalizó correctamente la descarga de baterías, se informa a la ecmóloga de turno estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Wednesday | 2
118169 | CORRECTIVO | 15432937 | EDWIN FEDERICO GARZON CARDONA | PERILLA MALA Perilla de la puerta interna de la incubadora de CO2 esta funcionando mal y cierra incompleta la incubadora |  | 1000762677 | jose daniel serna perez | MEDICOLSA EQUIPOS Y SUMINISTROS MEDICOS DE COLOMBIA | LABORATORIO | MICROBIOLOGÍA (BACTERIOLOGÍA) | INCUBADORA PARA LABORATORIO CLINICO | 5028 | 6312 |  | MEMMERT | ICO240MED | O824.0065 | 2025-07-26 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: perilla no fija en una posición Actividad realizada: se verifica funcionamiento de perilla interna y gira completamente, la puerta cierra bien pero la perilla se nota suelta, se busca en manuales existentes numero de parte para compra pero no se a logrado encontrar, se pausa a la espera de hallarla 23/07/2025 el equipo aun tiene garantía, se graba evidencia para enviar a proveedor Estado final: en condiciones de funcionamiento Repuestos: no 19/08/2025: Equipo es reportado por caída de puerta interna de vidrio, la cual se quiebra por completo, en la caída se revienta el sensor de la puerta, se solicita repuesto. 16/09/2025: Se reporta equipo en el servicio ya que la manija de apertura se bloquea y no permite el cerrado. Se revisa mecanismo de la manija y se encuentra resortes deformados, se procede a retornarlos a su forma original Se instala nuevamente la manija y se realizan pruebas de funcionamiento exitosas 26/09/2025: Se reporta equipo en el servicio ya que el porcentaje de CO2 esta muy bajo Se revisa sensor, filtro, mangueras y se encuentra todo funcionando correctamente Se revisa presion de suministro y en el manómetro muestra 20psi , pero al desconectar la manguera no se siente flujo de CO2, se comunica al coordinador para validar la presion del tanque de suministro Se valida suministro de CO2 y se encuentra vacío, se realiza reporte a ambiente físico para realizar el cambio 08/10/2025: Pendiente por repuesto | 2025-07-22 07:40 |  | 2025-07-22 09:02 |  |  |  |  | 257740 | Media | 2025-07-22 07:35 | EN PROCESO |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: perilla no fija en una posición actividad realizada: se verifica funcionamiento de perilla interna y gira completamente, la puerta cierra bien pero la perilla se nota suelta, se busca en manuales existentes numero de parte para compra pero no se a logrado encontrar, se pausa a la espera de hallarla 23/07/2025 el equipo aun tiene garantía, se graba evidencia para enviar a proveedor estado final: en condiciones de funcionamiento repuestos: no 19/08/2025: equipo es reportado por caída de puerta interna de vidrio, la cual se quiebra por completo, en la caída se revienta el sensor de la puerta, se solicita repuesto. 16/09/2025: se reporta equipo en el servicio ya que la manija de apertura se bloquea y no permite el cerrado. se revisa mecanismo de la manija y se encuentra resortes deformados, se procede a retornarlos a su forma original se instala nuevamente la manija y se realizan pruebas de funcionamiento exitosas 26/09/2025: se reporta equipo en el servicio ya que el porcentaje de co2 esta muy bajo se revisa sensor, filtro, mangueras y se encuentra todo funcionando correctamente se revisa presion de suministro y en el manómetro muestra 20psi , pero al desconectar la manguera no se siente flujo de co2, se comunica al coordinador para validar la presion del tanque de suministro se valida suministro de co2 y se encuentra vacío, se realiza reporte a ambiente físico para realizar el cambio 08/10/2025: pendiente por repuesto | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Tuesday | 1
119475 | CORRECTIVO | 1036932398 | esneyder alexander garcia garcia | NEVERA DE CENTRAL DE MEZCLAS 2564 Cordial saludo, Reporto nevera de la central de mezclas 2564 la cual no esta generando la temperatura adecuada para refrigeración Muchas gracias |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | NEVERA | 5298 | EB2564 | EB2564 | MABE | RMF02BRXO | 540-Q1280101-4802-1120224 | 2025-09-06 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:Equipo con temperaturas muy bajas Actividad realizada: Se realiza ajuste del termostato para garantizar que la temperatura se mantenga dentro de rango (2-8°C) Se instala datalogger para realizar seguimiento 08/09/2025: Se ajusta termostato ya que todavía estaba bajando mucho la temperatura, Se deja en observación 09/09/2025: Equipo se encuentra funcionando dentro del rango Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos:no | 2025-09-05 08:43 |  | 2025-09-05 08:44 | 2025-09-09 13:24 | 6040 | 5848 | 192 | 260466 | Media | 2025-09-03 10:28 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:equipo con temperaturas muy bajas actividad realizada: se realiza ajuste del termostato para garantizar que la temperatura se mantenga dentro de rango (2-8°c) se instala datalogger para realizar seguimiento 08/09/2025: se ajusta termostato ya que todavía estaba bajando mucho la temperatura, se deja en observación 09/09/2025: equipo se encuentra funcionando dentro del rango estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos:no | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Friday | 4
120123 | CORRECTIVO | 1035917747 | maria catalina ocampo romero | Revisión nevera central de mezclas Buenos días, solicito amablemente la revisión de nevera ubicada en la central de mezclas con placa EB2564. Muchas gracias |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | NEVERA | 5298 | EB2564 | EB2564 | MABE | RMF02BRXO | 540-Q1280101-4802-1120224 | 2025-10-04 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Equipo con temperaturas altas Actividad realizada: Se ajusta la perilla del termostato Se deja equipo en observación 30/09/2025: se instala controlador de temperatura Se instala un datalogger, se deja en observación 01/10/2025:Se revisan los datos del datalogger y se puede ver que la nevera siempre mantiene dentro de rango Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-09-27 11:05 |  | 2025-09-27 12:13 | 2025-10-01 14:03 | 5870 | 5638 | 232 | 262027 | Media | 2025-09-27 10:43 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo con temperaturas altas actividad realizada: se ajusta la perilla del termostato se deja equipo en observación 30/09/2025: se instala controlador de temperatura se instala un datalogger, se deja en observación 01/10/2025:se revisan los datos del datalogger y se puede ver que la nevera siempre mantiene dentro de rango estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Saturday | 5
119327 | CORRECTIVO | 39447628 | luz beatriz saenz buitrago | Servocuna mala Coordial Saludo , Por favor revisar servocuna DRAGUER nro 6292. Se le cayo una puerta . Muchas Gracias . |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIN |  | CUNA TÉRMICA | 4972 | 6292 |  | DRAGUER | RESUCITAIRE MU20503 | DSTA-0006 | 2025-09-06 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: esquinero fracturado Actividad realizada: Se reemplaza esquinero malo por uno en buen estado Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-09-01 14:23 |  | 2025-09-01 14:46 | 2025-09-01 16:03 | 77 | 12 | 65 | 260272 | Media | 2025-09-01 14:14 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: esquinero fracturado actividad realizada: se reemplaza esquinero malo por uno en buen estado estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Monday | 0
123192 | CORRECTIVO | 1007436952 | yeny marcela giraldo osorio | baja presión de aire la unidad # 12 con placa 6208 presenta baja presión de aire en las piezas de alta y baja ,tiene momentos en que la presio9n es normal y otros en que no sale nada de aire |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | ODONTOLOGÍA |  | UNIDAD ODONTOLÓGICA | 4775 | 6208 |  | TECNIPOLO | URBAN | 1616 | 2025-12-20 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Nota: no se realiza gestión oportuna al abrir o cerrar GT, se realiza desde 10:50 hasta las 11:30. Diagnostico: Equipo en ocasiones presenta baja presión en las piezas de mano Actividad realizada: Se revisa equipo y se puede ver que la válvula del pedal en ocasiones de quedaba pegad, se procede a lubricar con ayuda de motorkote, Se realizan pruebas de funcionamiento y se puede ver que ya solo 1 de las conexiones de las piezas de mano tenia presión baja, se revisa válvula piloto de esa conexión y se lubrica Se realizan múltiples pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-12-18 09:49 |  | 2025-12-18 11:20 | 2025-12-18 11:28 | 8 | 0 | 8 | 266676 | Media | 2025-12-17 17:46 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | nota: no se realiza gestión oportuna al abrir o cerrar gt, se realiza desde 10:50 hasta las 11:30. diagnostico: equipo en ocasiones presenta baja presión en las piezas de mano actividad realizada: se revisa equipo y se puede ver que la válvula del pedal en ocasiones de quedaba pegad, se procede a lubricar con ayuda de motorkote, se realizan pruebas de funcionamiento y se puede ver que ya solo 1 de las conexiones de las piezas de mano tenia presión baja, se revisa válvula piloto de esa conexión y se lubrica se realizan múltiples pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Thursday | 3
119362 | CORRECTIVO | 39447628 | luz beatriz saenz buitrago | monitor malo Coordial saludo , por favor revisar monitor de signos vitales EDAN nro 6190- ubicado en la torre nro 23 . No registra la saturacion de oxigeno . Lo necesitamos de manera prioritaria ya que tenemos ingresos pendientes . Muchas gracias . |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 4730 | 6190 |  | EDAN | IM70 | 360080-M22203420005 | 2025-09-06 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: equipo con el conector de saturación suelto Actividad realizada: Se destapa el equipo y se asegura el conector Se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-09-02 14:18 |  | 2025-09-02 14:20 | 2025-09-02 14:47 | 27 | 0 | 27 | 260345 | Media | 2025-09-02 11:28 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo con el conector de saturación suelto actividad realizada: se destapa el equipo y se asegura el conector se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Tuesday | 1
113365 | CORRECTIVO | 1036964467 | LAURA YANETH MESA LOPEZ | SCALLER LLAVE DE SCALLER MALA |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | ODONTOLOGÍA |  | ESCALER ULTRASÓNICO | 4755 | M1165 |  | DBA | D5 | S2240308D5 | 2025-03-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Llave escaler desarmada Actividad realizada: se realiza armado nuevamente del resorte, el cual generó muchos conflictos para ponerlo en su lugar, finalmente se logra armar y se instala en la carcasa, Se aplica sintesolda para que no se vuelva a salir fácilmente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-03-06 17:59 |  | 2025-03-06 18:36 | 2025-03-06 19:24 | 48 | 14 | 34 | 248546 | Media | 2025-03-06 17:01 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: llave escaler desarmada actividad realizada: se realiza armado nuevamente del resorte, el cual generó muchos conflictos para ponerlo en su lugar, finalmente se logra armar y se instala en la carcasa, se aplica sintesolda para que no se vuelva a salir fácilmente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Thursday | 3
122002 | CORRECTIVO | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | Flujómetro entrega valores no acordes a los seleccionados |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIN |  | FLUJÓMETRO | 4714 | 432 | 432 | OHIO | ALTA PRECISIÓN- SENCILLO | 21132692 REF: 7700-1309-907 | 2025-12-06 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: equipo con valores por fuera del rango de error permitido Actividad realizada: Equipo con error en la medición. No es posible reparar y no se cuenta con el repuesto Se procede a dar de baja Estado final: Equipo dado de baja Repuestos: no 17-12-2025 Baja pasa a jefe para firma | 2025-12-04 11:57 | 2025-12-04 11:57 | 2025-12-04 11:58 | 2025-12-04 12:16 | 18 | 0 | 18 |  |  |  | REALIZADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo con valores por fuera del rango de error permitido actividad realizada: equipo con error en la medición. no es posible reparar y no se cuenta con el repuesto se procede a dar de baja estado final: equipo dado de baja repuestos: no 17-12-2025 baja pasa a jefe para firma | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Thursday | 3
113364 | CORRECTIVO | 1036964467 | LAURA YANETH MESA LOPEZ | LLAVES SE ENTREGAN LLAVES DE CAVITRON MALAS |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | ODONTOLOGÍA |  | ESCALER ULTRASÓNICO | 4752 | M1162 |  | DBA | D5 | S2240126D5 | 2025-03-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Llave escaler desarmada Actividad realizada: se realiza armado nuevamente del resorte, el cual generó muchos conflictos para ponerlo en su lugar, finalmente se logra armar y se instala en la carcasa, Se aplica sintesolda para que no se vuelva a salir fácilmente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-03-06 17:58 |  | 2025-03-06 17:59 | 2025-03-06 18:35 | 36 | 0 | 36 | 248544 | Media | 2025-03-06 16:42 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: llave escaler desarmada actividad realizada: se realiza armado nuevamente del resorte, el cual generó muchos conflictos para ponerlo en su lugar, finalmente se logra armar y se instala en la carcasa, se aplica sintesolda para que no se vuelva a salir fácilmente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Thursday | 3
118310 | CORRECTIVO | 1036964467 | LAURA YANETH MESA LOPEZ | Pieza de alta pieza de alta: PL EB2331 no irriga agua. gracias |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | ODONTOLOGÍA |  | PIEZA DE ALTA VELOCIDAD | 4769 | EB2331 | EB2331 | NSK | PANA-MAX PLUS2 | A2340027 | 2025-08-02 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: pieza de alta sin salida de agua Actividad realizada: Se encuentra obstrucción en el conducto de agua, se procede a quitar con ayuda de un alambre Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-07-26 08:25 |  | 2025-07-26 11:45 | 2025-07-26 13:20 | 95 | 37 | 58 | 258096 | Media | 2025-07-25 18:32 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pieza de alta sin salida de agua actividad realizada: se encuentra obstrucción en el conducto de agua, se procede a quitar con ayuda de un alambre estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Saturday | 5
113366 | CORRECTIVO | 1036964467 | LAURA YANETH MESA LOPEZ | SCALLER LLAVE DE SCALLER MALA |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | ODONTOLOGÍA |  | ESCALER ULTRASÓNICO | 4754 | M1164 |  | DBA | D5 | S2240267D5 | 2025-03-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Llave escaler fracturada Actividad realizada: se imprime carcasa nueva en impresión 3D, se realiza armado nuevamente del resorte, el cual generó muchos conflictos para ponerlo en su lugar, finalmente se logra armar y se instala en la carcasa, Se aplica sintesolda para que no se vuelva a salir fácilmente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-03-06 18:49 |  | 2025-03-06 19:24 | 2025-03-06 20:13 | 48 | 0 | 48 | 248545 | Media | 2025-03-06 17:00 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: llave escaler fracturada actividad realizada: se imprime carcasa nueva en impresión 3d, se realiza armado nuevamente del resorte, el cual generó muchos conflictos para ponerlo en su lugar, finalmente se logra armar y se instala en la carcasa, se aplica sintesolda para que no se vuelva a salir fácilmente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Thursday | 3
116938 | CORRECTIVO | 1040046780 | ALEJANDRA JARAMILLO RUIZ | PULSOXÍMETRO SUELTO Cordial saludo Solicito amablemente mantenimiento correctivo de PULSOXÍMETRO placa EB2256 ya que se encuentra suelto, estamos ubicados en reserva plaza el porvenir 1 piso consultorio 16 Mil gracias!! |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | ATENCIÓN PRIMER NIVEL |  | OXIMETRO DE PULSO | 4628 | EB2256 | EB2256 | AEON TECHNOLOGY | A320 | 210600119 | 2025-06-21 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Equipo de sede externa, se pausa orden para atender el lunes Diagnostico:Equipo con resortes fracturados Actividad realizada: Se simula forma de los resortes utilizando alambre Se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-06-14 14:46 |  | 2025-06-14 14:54 | 2025-06-17 17:44 | 4491 | 4374 | 117 | 255414 | Media | 2025-06-14 11:16 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | equipo de sede externa, se pausa orden para atender el lunes diagnostico:equipo con resortes fracturados actividad realizada: se simula forma de los resortes utilizando alambre se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Saturday | 5
116937 | CORRECTIVO | 1040046780 | ALEJANDRA JARAMILLO RUIZ | PULSOXÍMETRO SUELTO Cordial saludo Solicito amablemente mantenimiento correctivo de PULSOXÍMETRO placa EB2261 ya que se encuentra suelto, estamos ubicados en reserva plaza el porvenir 1 piso consultorio 9 Mil gracias!! |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | ATENCIÓN PRIMER NIVEL |  | OXIMETRO DE PULSO | 4633 | EB2261 | EB2261 | AEON TECHNOLOGY | A320 | 210600124 | 2025-06-21 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Equipo de sede externa, se pausa orden para atender el lunes Diagnostico:Equipo con resortes fracturados Actividad realizada: Se simula forma de los resortes utilizando alambre Se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-06-14 14:46 |  | 2025-06-14 14:53 | 2025-06-17 20:02 | 4628 | 4570 | 58 | 255413 | Media | 2025-06-14 11:15 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | equipo de sede externa, se pausa orden para atender el lunes diagnostico:equipo con resortes fracturados actividad realizada: se simula forma de los resortes utilizando alambre se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Saturday | 5
113028 | CORRECTIVO | 15443719 | JHON JAIRO GARCIA CORREA | Pedal de craneotomo reventado Pedal de craneotomo reventado con riesgo de gran daño |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CIRUGÍA |  | CRANEÓTOMO | 4687 | 6156 |  | MEDTRONIC | MIDAS REX MR8 | NTC74879 | 2025-03-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | NOTA: Pendiente analizar situación con la líder Diagnostico: carcasa del pedal con grietas Actividad realizada: Se corrigen las grietas con ayuda de cloruro de metileno y acrílico Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-02-28 16:38 |  | 2025-02-28 16:39 | 2025-03-03 18:15 | 4417 | 4381 | 36 | 248091 | Media | 2025-02-28 15:09 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | nota: pendiente analizar situación con la líder diagnostico: carcasa del pedal con grietas actividad realizada: se corrigen las grietas con ayuda de cloruro de metileno y acrílico estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Friday | 4
119010 | CORRECTIVO | 43715204 | DIANA PATRICIA MARIN GARCIA | mal funcionamiento . Buenos días . Por favor revisar midax rex de neuro , no funciono en cx. Muchas gracias . |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN |  | CRANEÓTOMO | 4687 | 6156 |  | MEDTRONIC | MIDAS REX MR8 | NTC74879 | 2025-08-23 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: acople para la fresa con partes sueltas Actividad realizada: Se revisa equipo y se encuentra que internamente tiene unos componentes sueltos, lo que hace que la pieza se caliente mucho , reduzca las revoluciones y emita sonidos por la fricción entre metales. Se pausa orden en espera de indicaciones 29/08/2025: se entrega pieza de mano nueva en el servicio Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-08-22 10:20 |  | 2025-08-22 10:20 | 2025-08-29 19:14 | 10614 | 10569 | 45 | 259636 | Media | 2025-08-22 10:18 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: acople para la fresa con partes sueltas actividad realizada: se revisa equipo y se encuentra que internamente tiene unos componentes sueltos, lo que hace que la pieza se caliente mucho , reduzca las revoluciones y emita sonidos por la fricción entre metales. se pausa orden en espera de indicaciones 29/08/2025: se entrega pieza de mano nueva en el servicio estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Friday | 4
119450 | CORRECTIVO | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS | Pieza de alta no irriga. Necesidad 260181 |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | ODONTOLOGÍA |  | PIEZA DE ALTA VELOCIDAD | 4652 | EB2272 | EB2272 | NSK | PANA-MAX PLUS2 | A22Z0232 | 2025-09-06 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: piza de alta sin salida de agua Actividad realizada: Se encuentra obstrucción en el conducto de agua, se procede a quitar con ayuda de un alambre Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-09-04 12:44 | 2025-09-04 12:44 | 2025-09-04 14:58 | 2025-09-04 15:35 | 37 | 0 | 37 |  |  |  | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: piza de alta sin salida de agua actividad realizada: se encuentra obstrucción en el conducto de agua, se procede a quitar con ayuda de un alambre estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Thursday | 3
121142 | CORRECTIVO | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS | Cambio de manómetro de regulador de presión |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN |  | SISTEMA TRATAMIENTO DE AGUA | 3650 | EB1665 | EB1665 | FILTRAMED | OSMOSIS INVERSA | AUTOCLAVE PL:5076 | 2025-11-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Se realiza Cambio manómetro de la válvula reguladora de presion | 2025-10-31 08:42 | 2025-10-31 08:42 | 2025-10-31 14:34 | 2025-10-31 14:38 | 5 | 0 | 5 |  |  |  | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | se realiza cambio manómetro de la válvula reguladora de presion | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Friday | 4
118641 | CORRECTIVO | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS | Válvula solenoide no funciona correctamente |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN |  | SISTEMA TRATAMIENTO DE AGUA | 3651 | EB1666 | EB1666 | FILTRAMED | OSMOSIS INVERSA | AUTOCLAVE PL:3565 | 2025-08-09 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Tanque del sistema de tratamiento de agua no llena Actividad realizada: Se instala válvula solenoide nueva, ya que la anterior no se estaba activando. Se revisa funcionamiento del sistema y se ve que el tanque esta llenando y la bomba esta apagando en la presion correcta (70 psi ) Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-08-08 09:52 | 2025-08-08 09:52 | 2025-08-08 12:03 | 2025-08-08 12:07 | 5 | 0 | 5 |  |  |  | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: tanque del sistema de tratamiento de agua no llena actividad realizada: se instala válvula solenoide nueva, ya que la anterior no se estaba activando. se revisa funcionamiento del sistema y se ve que el tanque esta llenando y la bomba esta apagando en la presion correcta (70 psi ) estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Friday | 4
113012 | CORRECTIVO | 15439562 | ALEXANDER ESTRADA RENDON | PRESENTA ALARMA GENERADOR DE VAPOR el autoclave getinge # 1 presenta alarma por generacion de vapor y no deja terminar el ciclo ... |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CIRUGÍA |  | SISTEMA TRATAMIENTO DE AGUA | 3651 | EB1666 | EB1666 | FILTRAMED | OSMOSIS INVERSA | AUTOCLAVE PL:3565 | 2025-03-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: tanqu del sistema sin agua Actividad realizada: Se encuentra bomba del sistema son agua, se revisan la producción de agua permeada y se ve bien,S mide presion del tanque vacío y se encuentra en el valor correcto ( | 2025-02-28 14:45 |  | 2025-02-28 15:04 | 2025-03-29 08:26 | 44242 | 40732 | 3510 | 248084 | Media | 2025-02-28 14:22 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: tanqu del sistema sin agua actividad realizada: se encuentra bomba del sistema son agua, se revisan la producción de agua permeada y se ve bien,s mide presion del tanque vacío y se encuentra en el valor correcto ( | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Friday | 4
120646 | CORRECTIVO | 1038415558 | jesika juliana cardona lopez | Monitor hace corto al estar conectado a fuente Monitor de sala de reanimación 2 con placas 5129, hace corto circuito al estar conectado a fuente de luz. En el momento no deja de funcionar monitor |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3658 | 5129 |  | EDAN | IM70 + CO2 | 360080-M20C19970012 | 2025-10-18 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: cable AC sin los pines del conector Actividad realizada: Se corta el conector en mal estado y se adapta un clavija en buen estado Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-10-16 07:34 |  | 2025-10-16 08:38 | 2025-10-16 09:09 | 31 | 0 | 31 | 263095 | Media | 2025-10-16 00:57 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cable ac sin los pines del conector actividad realizada: se corta el conector en mal estado y se adapta un clavija en buen estado estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Thursday | 3
120126 | CORRECTIVO | 39454870 | anais milena montoya grajales | PIEZA DE ALTA EXPULSA LA FRESA La pieza de alta EB2271 no agarra la fresa, al momento de accionarla la expulsa convirtiéndose en un riesgo de seguridad del paciente por posible ingesta |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | ODONTOLOGÍA |  | PIEZA DE ALTA VELOCIDAD | 4651 | EB2271 | EB2271 | NSK | PANA-MAX PLUS2 | A22Z0234 | 2025-10-04 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Equipo de sede externa, se pausa para atender el lunes Diagnostico: Equipo no asegura las fresas Actividad realizada: Se revisa equipo y se encuentra que no esta asegurando correctamente las fresas. Se comunica al coordinador para realizar el pedido de la turbina 02/10/2025:Se instala turbina nueva en el equipo, Se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-09-27 15:39 |  | 2025-09-27 15:48 | 2025-10-02 17:19 | 7291 | 7260 | 31 | 262019 | Baja | 2025-09-27 08:27 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | equipo de sede externa, se pausa para atender el lunes diagnostico: equipo no asegura las fresas actividad realizada: se revisa equipo y se encuentra que no esta asegurando correctamente las fresas. se comunica al coordinador para realizar el pedido de la turbina 02/10/2025:se instala turbina nueva en el equipo, se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Saturday | 5
112938 | CORRECTIVO | 1007291034 | JENIFER OSPINA PEREZ | Baranda mala Buenos dias se evidencia baranda mala de la habitacion 525, me pueden colaborar y muchas gracias. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | H5-T2 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3655 | 5126 |  | EDAN | IM70 + CO2 | 360080-M21119560009 | 2025-03-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: baranda sin uno de los soportes que la aseguran Actividad realizada: Se instala un soporte en buen estado a la baranda Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-02-26 12:05 |  | 2025-02-26 13:27 | 2025-02-26 13:50 | 23 | 0 | 23 | 247823 | Media | 2025-02-26 10:50 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: baranda sin uno de los soportes que la aseguran actividad realizada: se instala un soporte en buen estado a la baranda estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Wednesday | 2
118582 | CORRECTIVO | 43715204 | DIANA PATRICIA MARIN GARCIA | incubadora celerity steris Buenas tardes . Por favor revisar incubadora celerity steris , al prenderse produce una alarma y no hemos podido incubar ningún indicador biológico . |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CIRUGÍA |  | ESTERILIZADORA BAJA TEMPERATURA | 3660 | EB1670 |  | STERIS AMSCO | VPRO-60 | 33422013 | 2025-08-09 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: incubadora con alarma constante Actividad realizada: Se contacta con el proveedor y se realiza reset del equipo oprimiendo las teclas de las equinas al mismo tiempo. se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-08-05 14:51 |  | 2025-08-05 15:04 | 2025-08-05 19:53 | 288 | 256 | 32 | 258682 | Media | 2025-08-05 14:34 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: incubadora con alarma constante actividad realizada: se contacta con el proveedor y se realiza reset del equipo oprimiendo las teclas de las equinas al mismo tiempo. se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | DESGASTE_NORMAL | ['DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Tuesday | 1
116705 | CORRECTIVO | 1102881610 | miguel alberto muñoz navarro | colchon ucia 10 lleno de sangre |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIA | CUBICULO 2 | SUPERFICIE DE AIRE ALTERNANTE | 3721 | M585 |  | GRAND HEALTHCARE | TAURUS-IV | AF47998 | 2025-06-14 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: colchón de la superficie del aire alternante con sangre Actividad realizada: Se quita las celdas para que el personal de lima limpie el interior del colchón. al retirar las celda, se ve espuma interna con mucha sangre. Se pide al personal de lima realizar disposición final de la espuma. Se pausa orden mientras llega una espuma nueva NOTA: Se deja un colchón nuevo con código 36072023 en reemplazo de la superficie, queda en la cama con placa 6229 11/06/2025: Se vuelve a ensamblar el colchón de la superficie y se realizan pruebas en las cuales se puede ver que no tiene fuga. Se informa en el servicio para hacer cambio de colchón Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-06-09 14:37 |  | 2025-06-09 14:40 | 2025-06-11 16:23 | 2983 | 2875 | 108 | 254986 | Media | 2025-06-09 14:26 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: colchón de la superficie del aire alternante con sangre actividad realizada: se quita las celdas para que el personal de lima limpie el interior del colchón. al retirar las celda, se ve espuma interna con mucha sangre. se pide al personal de lima realizar disposición final de la espuma. se pausa orden mientras llega una espuma nueva nota: se deja un colchón nuevo con código 36072023 en reemplazo de la superficie, queda en la cama con placa 6229 11/06/2025: se vuelve a ensamblar el colchón de la superficie y se realizan pruebas en las cuales se puede ver que no tiene fuga. se informa en el servicio para hacer cambio de colchón estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_USO_CONFIGURACION, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Monday | 0
119070 | CORRECTIVO | 1041325474 | DIANA CRISTINA MORALES GALLO | pulsioximetro no censa buenas tardes favor revisar pulsioximetro del monitor de signos vitales de prepagada que no censa muchas gracias |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3713 | 5149 |  | EDAN | IM70 | 360080-M21119570008 | 2025-08-30 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pinza de saturación no sensa Actividad realizada: Se cambian ambos diodos por unos en buen estado, pero el equipo sigue sin sensar Se revisa cable y se encuentra discontinuidad en toda la mitad. Se procede a cambiar por una nueva, ya que el quitar la parte en mal estado , la pinza quedaría demasiado corta Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si Nota: orden gestionada el 25/08/2025 de 19:29 a 19:53 pero por problemas con el gestor no se pudo tramitar en tiempo real. | 2025-08-25 17:54 |  | 2025-08-25 19:30 | 2025-08-26 15:17 | 1187 | 1160 | 27 | 259765 | Media | 2025-08-25 15:21 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza de saturación no sensa actividad realizada: se cambian ambos diodos por unos en buen estado, pero el equipo sigue sin sensar se revisa cable y se encuentra discontinuidad en toda la mitad. se procede a cambiar por una nueva, ya que el quitar la parte en mal estado , la pinza quedaría demasiado corta estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si nota: orden gestionada el 25/08/2025 de 19:29 a 19:53 pero por problemas con el gestor no se pudo tramitar en tiempo real. | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES, DESGASTE_NORMAL | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Monday | 0
116005 | CORRECTIVO | 1038418779 | mateo montoya alzate | NO ENCIENDE BUENAS TARDES EL TOMOGRAFO 1 DESPUES DE QUE SE PRESENTA UN APOGON DE ENERGIA NO REINICIA SE HA INTENTADO ENCEDENDERLO EN VARIAS OCASIONES Y NO ES POSIBLE RETRASANDO ASI LA ATENCION DE LOS USUARIOS Y REPRESANDO LOS USUARIOS DE URGENCIAS Y EL SERVICIO HOSPITALARIO CONGESTIONADO EL TOMOGRAFO 2 MUCHAS GRACIAS |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | IMAGENOLOGÍA |  | TOMÓGRAFO | 3714 | 5147 | 5147 | SIEMENS | SOMATOM GO UP | 108596 | 2025-05-31 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: equipo no enciende Actividad realizada: Se realiza reinicio del equipo e varias ocasiones pero sigue sin encender Se contacta con proveedor e indica que se debe hacer reinicio desde la consola que queda en la parte posterior del gantry. Se quita la alarma que sale en los controles de mano y se reubica correctamente la camilla Se espera hasta que el software inicie correctamente y se realizan pruebas generales Se pausa orden para realizar seguimiento al equipo Se acude al equipo y el personal indica que ha funcionado correctamente Diagnostico: equipo no enciende Actividad realizada: Se realiza reinicio del equipo e varias ocasiones pero sigue sin encender Se contacta con proveedor e indica que se debe hacer reinicio desde la consola que queda en la parte posterior del gantry. Se quita la alarma que sale en los controles de mano y se reubica correctamente la camilla Se espera hasta que el software inicie correctamente y se realizan pruebas generales Se pausa orden para realizar seguimiento al equipo Se acude al equipo y el personal indica que ha funcionado correctamente reportan el equipo nuevamente ya que el personal lo reinicio y luego no quiso encender Se procede a forzar el cierre del software por indicaciones del proveedor y luego de un rato se vuele a encender el equipo. Durante el encendido, se puede ver que Tablet no entra al aplicativo, se pone la contraseña (Go) y se ejecuta el aplicativo Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-05-24 12:40 |  | 2025-05-24 12:40 | 2025-05-24 17:17 | 277 | 175 | 102 | 253938 | Media | 2025-05-24 12:33 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo no enciende actividad realizada: se realiza reinicio del equipo e varias ocasiones pero sigue sin encender se contacta con proveedor e indica que se debe hacer reinicio desde la consola que queda en la parte posterior del gantry. se quita la alarma que sale en los controles de mano y se reubica correctamente la camilla se espera hasta que el software inicie correctamente y se realizan pruebas generales se pausa orden para realizar seguimiento al equipo se acude al equipo y el personal indica que ha funcionado correctamente diagnostico: equipo no enciende actividad realizada: se realiza reinicio del equipo e varias ocasiones pero sigue sin encender se contacta con proveedor e indica que se debe hacer reinicio desde la consola que queda en la parte posterior del gantry. se quita la alarma que sale en los controles de mano y se reubica correctamente la camilla se espera hasta que el software inicie correctamente y se realizan pruebas generales se pausa orden para realizar seguimiento al equipo se acude al equipo y el personal indica que ha funcionado correctamente reportan el equipo nuevamente ya que el personal lo reinicio y luego no quiso encender se procede a forzar el cierre del software por indicaciones del proveedor y luego de un rato se vuele a encender el equipo. durante el encendido, se puede ver que tablet no entra al aplicativo, se pone la contraseña (go) y se ejecuta el aplicativo estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Saturday | 5
115446 | CORRECTIVO | 1036952189 | DANILO OSORIO MARIN | cambiar pulsioximetro monitor habitacion 318 por favor cambiar pulsioximetro monitor habitacion 318 |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | TRASPLANTES |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3723 | 5152 |  | EDAN | IM70 | 360080-M20606700010 | 2025-05-10 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Equipo con encauchetado fracturado en ambos extremos Actividad realizada: Se corta el cable en mal estado y se vuelve a soldar el pin y los diodos Se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-05-06 07:47 |  | 2025-05-06 09:30 | 2025-05-06 10:29 | 59 | 0 | 59 | 252613 | Media | 2025-05-05 18:04 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo con encauchetado fracturado en ambos extremos actividad realizada: se corta el cable en mal estado y se vuelve a soldar el pin y los diodos se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Tuesday | 1
118486 | CORRECTIVO | 1036403702 | deisy giraldo castro | Tactil no funciona Tactil no funciona de monitor de medicina prepagada no funciona |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | SALA VIP |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3713 | 5149 |  | EDAN | IM70 | 360080-M21119570008 | 2025-08-02 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: touch desajustado Actividad realizada: Se realiza calibración de touch Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-07-31 17:31 |  | 2025-07-31 18:58 | 2025-07-31 19:49 | 51 | 27 | 24 | 258431 | Media | 2025-07-31 16:12 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: touch desajustado actividad realizada: se realiza calibración de touch estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Thursday | 3
112989 | CORRECTIVO | 1041325474 | DIANA CRISTINA MORALES GALLO | pilsioximetro no censa favor revisar pulsioximetro que no censa, gracias |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3712 | 5148 |  | EDAN | IM70 | 360080-M21119570013 | 2025-03-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: pinza no sensa Actividad realizada: Se revisa equipo y se encuentra el diodo receptor fuera del valor permitido, se procede a cambiar diodo por uno en buen estado, Se realizan pruebas y esta vez sensa, pero presenta mucha interferencia y en ocasiones deja de sensar, se revisa cable y se encuentran discontinuidades en varios tramo, se logran solucionar las que se encuentran en los extremos. Se realizan pruebas de funcionamiento, pero el equipo sigue presentando perdida de señal, se procede a cambiar por una pinza nueva Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-02-27 15:35 |  | 2025-02-27 16:35 | 2025-02-27 19:38 | 182 | 123 | 59 | 247996 | Media | 2025-02-27 15:33 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza no sensa actividad realizada: se revisa equipo y se encuentra el diodo receptor fuera del valor permitido, se procede a cambiar diodo por uno en buen estado, se realizan pruebas y esta vez sensa, pero presenta mucha interferencia y en ocasiones deja de sensar, se revisa cable y se encuentran discontinuidades en varios tramo, se logran solucionar las que se encuentran en los extremos. se realizan pruebas de funcionamiento, pero el equipo sigue presentando perdida de señal, se procede a cambiar por una pinza nueva estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Thursday | 3
119793 | CORRECTIVO | 1036961613 | yuliana ospina osorio | GUIA PLASTICA DE ANTENAS DE EQUIPO REVENTADA GUIA PLASTICA DE ANTENAS DE EQUIPO REVENTADA |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | IMAGENOLOGÍA |  | ACCESORIO IMPRESION 3D | 3759 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-09-20 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: soporte de antenas del resonador fracturado Actividad realizada: Se instala un soporte nuevo realizado en impresión 3D Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-09-17 07:21 |  | 2025-09-17 07:32 | 2025-09-17 11:56 | 264 | 238 | 26 | 261320 | Media | 2025-09-17 06:44 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: soporte de antenas del resonador fracturado actividad realizada: se instala un soporte nuevo realizado en impresión 3d estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Wednesday | 2
108843 | CORRECTIVO | 1036936369 | DIANA CRISTINA GARCIA FLOREZ | Pestaña de tabla de simulación se quebró Buenos días se reporta la tabla que utilizamos en el tomógrafo 2 para realizar las tomografías de simulación se le quebró la pestaña que encaja a la mesa del tomógrafo, esa pieza ustedes nos la habían impreso en 3D , Gracias |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | RADIOTERAPIA |  | ACCESORIO IMPRESION 3D | 3759 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-02-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: pieza impresa reventada Actividad realizada: se imprime pieza solicitada, no se puede instalar porque el personal va de salida, sugieren instalar a las 8 am 29/01/2024: se instala repuesto en el equipo Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si, impresión 3d | 2025-01-28 11:46 |  | 2025-01-28 14:49 | 2025-01-29 08:23 | 1054 | 949 | 105 | 245506 | Media | 2025-01-28 08:45 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pieza impresa reventada actividad realizada: se imprime pieza solicitada, no se puede instalar porque el personal va de salida, sugieren instalar a las 8 am 29/01/2024: se instala repuesto en el equipo estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si, impresión 3d | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Tuesday | 1
119044 | CORRECTIVO | 1041325474 | DIANA CRISTINA MORALES GALLO | termometro de prepgada se apaga buenos dias favor revisar termometro de prepagada que se apaga constantemente y se tiene que tomar la temperatura del paciente en repetidas ocasiones para poder que cense, ademas no alumbra gracias |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | URGENCIAS |  | TERMÓMETRO ELECTRÓNICO | 3764 | M617 |  | WELCH ALLYN | SURE TEM PLUS 692 | 20091274 | 2025-08-30 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Equipo Se apaga fácilmente luego de sacar la sonda Actividad realizada: Se revisa equipo y se encuentra el receptáculo fracturado, se procede a cambiar por uno en buen estado Se realizan múltiples pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final : Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no Nota: orden gestionada el 25/08/2025 de 12:13 a 12:22 pero por problemas con el gestor no se pudo tramitar en tiempo real. | 2025-08-25 11:52 |  | 2025-08-25 12:14 | 2025-08-26 12:17 | 1443 | 1431 | 12 | 259719 | Media | 2025-08-25 08:41 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo se apaga fácilmente luego de sacar la sonda actividad realizada: se revisa equipo y se encuentra el receptáculo fracturado, se procede a cambiar por uno en buen estado se realizan múltiples pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final : equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no nota: orden gestionada el 25/08/2025 de 12:13 a 12:22 pero por problemas con el gestor no se pudo tramitar en tiempo real. | MAL_TRATO_FISICO, DESGASTE_NORMAL | ['MAL_TRATO_FISICO', 'DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Monday | 0
115047 | CORRECTIVO | 1101208459 | derly tatiana florez murillo | Se evidencia fractura de sensor de flujo de ECMO Se evidencia fractura de sensor de flujo de ECMO. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIA |  | SISTEMA BOMBA CENTRIFUGA PARA ECMO | 3796 | 5262 |  | SORIN | CP5 | 60K08051/60E13057 | 2025-05-03 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Fractura de sensor de flujo de sistema ecmo. Actividad realizada: Se asiste al servicio para solicitar el accesorio, el sensor a pesar de que su carcasa está fracturada continúa funcional y en uso, por lo que no es posible traerlo al área. Se deja orden en pausa y se traslada a coordinación de proveedores. 10/05/2025: Se repara sensor con acrílico. Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento. Repuestos: No | 2025-04-28 08:06 |  | 2025-04-28 08:56 | 2025-05-10 14:05 | 17589 | 17525 | 64 | 252059 | Media | 2025-04-26 20:31 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: fractura de sensor de flujo de sistema ecmo. actividad realizada: se asiste al servicio para solicitar el accesorio, el sensor a pesar de que su carcasa está fracturada continúa funcional y en uso, por lo que no es posible traerlo al área. se deja orden en pausa y se traslada a coordinación de proveedores. 10/05/2025: se repara sensor con acrílico. estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento. repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Monday | 0
114309 | CORRECTIVO | 1040043627 | LUISA FERNANDA CARDONA VALENCIA | Termometro del area de pediatria Buenos dias Reporto mal Funcionamiento del Termometro de Pediatrìa no da los valores y en ocasiones no prende. Muchas Gracias |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | URGENCIAS |  | TERMÓMETRO ELECTRÓNICO | 3771 | M624 |  | WELCH ALLYN | SURE TEM PLUS 692 | 20393296 | 2025-04-12 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Equipo se apaga cuando se intenta tomar la temperatura Actividad realizada: Se revisan baterías y se encuentran con buen voltaje, se revisa el empaque que ayuda a sensar la posición de la sonda de temperatura ya e encuentra mal posicionado y muy sucio se procede a limpiar y a posicionar correctamente, Se realizan múltiples pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos:no | 2025-04-05 12:30 |  | 2025-04-05 16:48 | 2025-04-05 17:16 | 28 | 0 | 28 | 250580 | Media | 2025-04-05 08:37 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo se apaga cuando se intenta tomar la temperatura actividad realizada: se revisan baterías y se encuentran con buen voltaje, se revisa el empaque que ayuda a sensar la posición de la sonda de temperatura ya e encuentra mal posicionado y muy sucio se procede a limpiar y a posicionar correctamente, se realizan múltiples pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos:no | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Saturday | 5
115743 | CORRECTIVO | 1007346623 | VERONICA MARIA AGUDELO ATEHORTUA | colchon de aire alternante alternante colchon de aire alternante alternante disfucional |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIA |  | SUPERFICIE DE AIRE ALTERNANTE | 3817 | M645 |  | GRAND HEALTHCARE | TAURUS IV | AF48032 | 2025-05-17 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Equipo con el botón para activar modo estático malo Actividad realizada: Se revisa tarjeta del equipo y se encuentra que el botón no estaba funcionando, se desmonta de la tarjeta y al probar suelto se encuentra funcionando bien, Se vuelve a soldar y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-05-16 15:01 |  | 2025-05-16 15:03 | 2025-05-16 18:27 | 204 | 106 | 98 | 253384 | Media | 2025-05-16 12:07 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo con el botón para activar modo estático malo actividad realizada: se revisa tarjeta del equipo y se encuentra que el botón no estaba funcionando, se desmonta de la tarjeta y al probar suelto se encuentra funcionando bien, se vuelve a soldar y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Friday | 4
115608 | CORRECTIVO | 1000537657 | joel cano correa | motor de colchon del cubículo n°16 de ucia Motor de colchón de cubículo 16 el cual genera un ruido excesivo y no infla bien, gracias. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIA | CUBICULO 5 | SUPERFICIE DE AIRE ALTERNANTE | 3816 | M644 |  | GRAND HEALTHCARE | TAURUS IV-3 | AF48031 | 2025-05-17 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Se pausa orden en espera por disponibilidad Diagnostico: superficie suena muy duro durante el funcionamiento Actividad realizada: Se revisa parte interna del equipo y se encuentran amortiguadores del motor muy desgastados , se procede a realizar cambio de los amortiguadores Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-05-13 07:35 |  | 2025-05-13 07:36 | 2025-05-13 08:57 | 81 | 16 | 65 | 253057 | Media | 2025-05-13 01:08 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | se pausa orden en espera por disponibilidad diagnostico: superficie suena muy duro durante el funcionamiento actividad realizada: se revisa parte interna del equipo y se encuentran amortiguadores del motor muy desgastados , se procede a realizar cambio de los amortiguadores estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Tuesday | 1
121694 | CORRECTIVO | 1007109680 | valentina arbelaez ramirez | CABLES CASCADA MALOS |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIN |  | HUMIDIFICADOR | 3889 | 5326 | 5326 | FISHER & PAYKEL | MR850JSU | 210614578497 | 2025-11-29 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Equipo no sensa la temperatura Actividad realizada: se revisa cable azul y se puede ver que los sensores no están funcionando. Se revisa en el stock y no se encuentra repuesto. Se comunica al coordinadora Daniel Cardona para realizar pedido del repuesto 24/11/2025: Se instala un cable de temperatura nuevo y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-11-22 08:38 |  | 2025-11-22 08:38 | 2025-11-24 09:16 | 2919 | 2870 | 49 | 265277 | Media | 2025-11-21 22:35 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo no sensa la temperatura actividad realizada: se revisa cable azul y se puede ver que los sensores no están funcionando. se revisa en el stock y no se encuentra repuesto. se comunica al coordinadora daniel cardona para realizar pedido del repuesto 24/11/2025: se instala un cable de temperatura nuevo y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Saturday | 5
117368 | CORRECTIVO | 1038416873 | ANGIE TATIANA CASTAÑO CASTRO | tensiometro malo de quirofano buenas tardes Realizo el reporte del tensiometro de monitor de signos vitales del quirofano que se encuentra con fugas para que porfavor lo revisen Gracias |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UMI |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3899 | 5338 |  | NIHON KOHDEN | BSM-3763 | 17955 | 2025-06-28 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: brazalete con fuga Actividad realizada: Se encuentra brazalete con fuga , se procede a cambiar por uno en buen estado Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-06-24 17:00 |  | 2025-06-24 17:02 | 2025-06-24 17:32 | 30 | 0 | 30 | 255986 | Media | 2025-06-24 16:22 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: brazalete con fuga actividad realizada: se encuentra brazalete con fuga , se procede a cambiar por uno en buen estado estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Tuesday | 1
108900 | CORRECTIVO | 1036948329 | daniela jimenez alzate | CERRADURA MALA CHAPA DEL CUARTO DE REFRIGERACION SE ENCUENTRA FLOJA |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | LABORATORIO |  | CUARTO FRÍO MIXTO | 3891 | 5327 | 5327 | RISS | MIXTO SEROTECA Y REFRIGERADOR | 120FO294-ME10086447228-NTZ68A1LR1B (SEROTECA) | 2025-02-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: soporte chapa de cuarto frio suelta Actividad realizada: Se encuentra soporte sin uno de los tornillos, se procede a ajustar tornillería Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-01-29 14:10 |  | 2025-01-29 14:11 | 2025-01-29 14:45 | 34 | 0 | 34 | 245692 | Media | 2025-01-29 11:56 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: soporte chapa de cuarto frio suelta actividad realizada: se encuentra soporte sin uno de los tornillos, se procede a ajustar tornillería estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Wednesday | 2
121430 | CORRECTIVO | 1036948329 | daniela jimenez alzate | cuarde de congelacion en temperaturas 0.3°C cuarto de congelacion presenta temperaturas superiores a lo establecido |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | LABORATORIO |  | CUARTO FRÍO MIXTO | 3891 | 5327 | 5327 | RISS | MIXTO SEROTECA Y REFRIGERADOR | 120FO294-ME10086447228-NTZ68A1LR1B (SEROTECA) | 2025-11-15 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Cuarto frio no enfría, alta temperatura Actividad realizada: Se revisa compresor y se observa que no enciende, se comienza a revisar tablero donde se observa que el contactor no se ancla, se reemplaza por uno nuevo, pero el problema persiste, se cambia controlador y no se soluciona, se encuentra fusible malo sin embargo sigue sin funcionar, se busca voltaje caído 18/11/2025: Proveedor realiza reparación en la unidad condensadora 18/11/2025:Se realiza seguimiento al equipo y se encuentra funcionando correctamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-11-12 07:39 |  | 2025-11-12 07:45 | 2025-11-18 17:48 | 9243 | 8989 | 254 | 264689 | Media | 2025-11-12 07:05 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cuarto frio no enfría, alta temperatura actividad realizada: se revisa compresor y se observa que no enciende, se comienza a revisar tablero donde se observa que el contactor no se ancla, se reemplaza por uno nuevo, pero el problema persiste, se cambia controlador y no se soluciona, se encuentra fusible malo sin embargo sigue sin funcionar, se busca voltaje caído 18/11/2025: proveedor realiza reparación en la unidad condensadora 18/11/2025:se realiza seguimiento al equipo y se encuentra funcionando correctamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Wednesday | 2
119553 | CORRECTIVO | 1038414580 | CATALINA CEBALLOS ORTIZ | Monitor fetal Buenos dias reporto monitor fetal con transductor de frecuencia cardiaca con interferencia |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | URGENCIAS |  | MONITOR FETAL | 3946 | 5372 | 5372 | EDAN | F3 | 560034-M21913100018 | 2025-09-13 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: transductor de ultrasonido con mucha interferencia Actividad realizada: Se intercambia tarjeta de sensado por una en buen estado y al probar el equipo seguía con la misma interferencia. Se cambia todo el cable por uno en buen estado y en esta ocasión la interferencia mejora, pero sigue estando muy presente en el sensado, Se procede a cambiar transductor por uno nuevo Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-09-08 07:28 |  | 2025-09-08 08:22 | 2025-09-08 10:12 | 110 | 52 | 58 | 260763 | Media | 2025-09-08 07:09 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: transductor de ultrasonido con mucha interferencia actividad realizada: se intercambia tarjeta de sensado por una en buen estado y al probar el equipo seguía con la misma interferencia. se cambia todo el cable por uno en buen estado y en esta ocasión la interferencia mejora, pero sigue estando muy presente en el sensado, se procede a cambiar transductor por uno nuevo estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Monday | 0
115578 | CORRECTIVO | 1007335564 | MANUELA LOPEZ ECHEVERRI | tensiometro quirofano Buenos dias Solicito amablemente arreglo de tensiómetro de sala de quirofano GRACIAS |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UMI |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3899 | 5338 |  | NIHON KOHDEN | BSM-3763 | 17955 | 2025-05-17 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: acople macho de manguera NIBP fracturado Actividad realizada: Se cambia acople por uno nuevo Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-05-12 07:32 |  | 2025-05-12 07:36 | 2025-05-12 08:07 | 31 | 0 | 31 | 252963 | Media | 2025-05-11 07:36 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: acople macho de manguera nibp fracturado actividad realizada: se cambia acople por uno nuevo estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Monday | 0
117962 | CORRECTIVO | 43715204 | DIANA PATRICIA MARIN GARCIA | fuente de luz stryker mala . Buenas tardes Por favor revisar fuente de luza stryker , no da paso de luz. Muchas gracias . |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CIRUGÍA | CUARTO DE EQUIPOS | TORRE DE LAPAROSCOPIA | 3940 | 5348 | 5348 | STRYKER | 1688 | SV7321G0075 | 2025-07-19 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: se encuentra fibra óptica de fuente de luz stryker reventada Actividad realizada: se revisa y se requiere una nueva 24/07/2025 Se entrega fibra óptica nueva Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-07-14 16:57 |  | 2025-07-14 17:09 | 2025-07-24 13:43 | 14195 | 14161 | 34 | 257227 | Media | 2025-07-14 12:38 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se encuentra fibra óptica de fuente de luz stryker reventada actividad realizada: se revisa y se requiere una nueva 24/07/2025 se entrega fibra óptica nueva estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Monday | 0
113299 | CORRECTIVO | 1040043852 | ADELA LORENA MARULANDA MOLINA | PIEZA DE ALTA MALA al activar la pieza no tiene salida de agua |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | ODONTOLOGÍA |  | PIEZA DE ALTA VELOCIDAD | 3925 | EB1822 | EB1822 | NSK | PANA-MAX PLUS2 | A2160017 | 2025-03-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: piza de alta sin salida de agua Actividad realizada: Se encuentra obstrucción en el conducto de agua, se procede a quitar con ayuda de un alambre Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-03-05 11:48 |  | 2025-03-06 13:45 | 2025-03-06 14:38 | 52 | 17 | 35 | 248375 | Media | 2025-03-05 09:58 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: piza de alta sin salida de agua actividad realizada: se encuentra obstrucción en el conducto de agua, se procede a quitar con ayuda de un alambre estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Wednesday | 2
119593 | CORRECTIVO | 43715204 | DIANA PATRICIA MARIN GARCIA | bateria videolaringo 5487 Buenas tardes . Solicito amablemente cambiar la bateria para el videolaringo # 5487 . Muchas gracias . |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CIRUGÍA |  | VIDEOLARINGOSCOPIO | 3990 | 5487 | 5487 | AIRCRAFT MEDICAL LTD | MCGRATH MAC | 117615 | 2025-09-13 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Batería totalmente acabada, se realiza cambio por una nueva. Equipo funcionando correctamente. | 2025-09-09 06:55 |  | 2025-09-09 07:04 | 2025-09-09 07:19 | 16 | 0 | 16 | 260816 | Media | 2025-09-08 16:38 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | batería totalmente acabada, se realiza cambio por una nueva. equipo funcionando correctamente. | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Tuesday | 1
121660 | CORRECTIVO | 1037580236 | susana jaramillo cadavid | no irriga.... la pieza de alta 1822 push boton no irriga |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | ODONTOLOGÍA |  | PIEZA DE ALTA VELOCIDAD | 3925 | EB1822 | EB1822 | NSK | PANA-MAX PLUS2 | A2160017 | 2025-11-22 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: pieza de alta velocidad no irriga Actividad realizada: Se realiza limpieza del ducto del agua con ayuda de un alambre delgado Se pausa orden en espera de pruebas en el servicio 21/11/2025: Se realizan pruebas de funcionamiento en las cuales se puede ver que la pieza irriga correctamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-11-20 14:39 |  | 2025-11-20 15:58 | 2025-11-21 12:01 | 1203 | 1156 | 47 | 265154 | Media | 2025-11-20 08:51 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pieza de alta velocidad no irriga actividad realizada: se realiza limpieza del ducto del agua con ayuda de un alambre delgado se pausa orden en espera de pruebas en el servicio 21/11/2025: se realizan pruebas de funcionamiento en las cuales se puede ver que la pieza irriga correctamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Thursday | 3
118797 | CORRECTIVO | 1022378223 | karen lorena arevalo acosta | Tapa de nevera en mal estado Tapa de nevera en mal estado |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | BANCO DE SANGRE |  | TERMÓMETRO | 3958 | EB1836 | EB1836 | ESTRA | NEVERA 5LT | 04-1422-7297 | 2025-08-16 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Equipo con carcasa fracturada Actividad realizada: Se simula la parte fracturada con ayuda de acrílico Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-08-14 09:46 |  | 2025-08-14 10:04 | 2025-08-16 10:47 | 2923 | 2666 | 257 | 259191 | Media | 2025-08-13 23:14 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo con carcasa fracturada actividad realizada: se simula la parte fracturada con ayuda de acrílico estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Thursday | 3
115581 | CORRECTIVO | 1040870189 | MARYI JULIANA MURILLO GARCIA | no funciona correctamente no funciona correctamente, no se escucha |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | H1-T1 |  | ECOTONE | 4003 | M695 | M695 | DOPPLEX HUNTLEIGH | FD3 | 21FD3PX10514420 | 2025-05-17 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: equipo sensa por momentos Actividad realizada: Se revisa sonda y se puede ver la carcasa nuevamente fracturada, se procede a reparar Se observa que la tarjeta interna estaba muy suelta, lo que hacía que se perdiera la conexión fácilmente con la sonda, se posiciona correctamente y se pega con silicona, Se realizan múltiples pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-05-12 10:10 |  | 2025-05-12 10:14 | 2025-05-12 12:10 | 116 | 37 | 79 | 252994 | Media | 2025-05-12 09:01 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo sensa por momentos actividad realizada: se revisa sonda y se puede ver la carcasa nuevamente fracturada, se procede a reparar se observa que la tarjeta interna estaba muy suelta, lo que hacía que se perdiera la conexión fácilmente con la sonda, se posiciona correctamente y se pega con silicona, se realizan múltiples pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Monday | 0
117076 | CORRECTIVO | 1038414580 | CATALINA CEBALLOS ORTIZ | Monitor fetal Buenas tardes Reporto monitor fetal con interferencia en transductor de Frecuencia cardiaca fetal Muchas gracias |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | URGENCIAS |  | MONITOR FETAL | 4083 | 5618 |  | EDAN | F3 | 560034-M22201660004 | 2025-06-21 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: transductor de ultrasonido con interferencia en el sensado Actividad realizada: Se revisa la parte interna del equipo y se encuentran cables de la tierra haciendo contacto con los cables del sensor de ultrasonido, Se procede a separar los cables y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente 20/06/2025: se reporta equipo en el servicio ya que nuevamente presentó interferencia en el sensado, se rectifican puntos de soldadura, se revisa cable y tarjeta y no se encuentra nada que pueda estar causando la interferencia Finalmente, se decide cambiar por un transductor nuevo Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-06-18 16:44 |  | 2025-06-18 16:45 | 2025-06-20 20:32 | 3107 | 3040 | 67 | 255701 | Media | 2025-06-18 16:33 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: transductor de ultrasonido con interferencia en el sensado actividad realizada: se revisa la parte interna del equipo y se encuentran cables de la tierra haciendo contacto con los cables del sensor de ultrasonido, se procede a separar los cables y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente 20/06/2025: se reporta equipo en el servicio ya que nuevamente presentó interferencia en el sensado, se rectifican puntos de soldadura, se revisa cable y tarjeta y no se encuentra nada que pueda estar causando la interferencia finalmente, se decide cambiar por un transductor nuevo estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Wednesday | 2
115486 | CORRECTIVO | 1036786076 | katerine garcia castro | mal funcionamiento ecotone con interferencia |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | H1-T1 |  | ECOTONE | 4003 | M695 | M695 | DOPPLEX HUNTLEIGH | FD3 | 21FD3PX10514420 | 2025-05-10 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Equipo no suena muy pasito y con mucha interferencia Actividad realizada: Se revisa equipo y se encuentra la parte superior del transductor fracturada, lo que hacia que la señal no se sensara correctamente, Se pega con cloruro de metileno y sintesolda, Se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-05-07 09:59 |  | 2025-05-07 10:03 | 2025-05-07 14:10 | 247 | 163 | 84 | 252729 | Media | 2025-05-07 08:40 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo no suena muy pasito y con mucha interferencia actividad realizada: se revisa equipo y se encuentra la parte superior del transductor fracturada, lo que hacia que la señal no se sensara correctamente, se pega con cloruro de metileno y sintesolda, se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Wednesday | 2
115999 | CORRECTIVO | 1040042751 | LIZETH JOHANA GARCIA CASTRO | tono del sonio malo ecotone con sonido malo |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | H1-T1 | PUESTO DE ENFERMERIA | ECOTONE | 4003 | M695 | M695 | DOPPLEX HUNTLEIGH | FD3 | 21FD3PX10514420 | 2025-05-24 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: se encuentra ecotone sin censado Actividad realizada: se realiza revisión y se encuentra transductor malo. para ello se desarme ecotone se realizan varias pruebas y no muestra señal de sonido se corrigen 2 cables que se encontraban en mal estado y no funciona se procede a prestar uno en el servicio de urgencias y se encuentra que el cabezal del transductor esta malo. por consiguiente se pausa orden a la espera de indicaciones de Daniel Cardona 26/05/2025:Se revisa cabezal del transductor y se encuentran varios cables fracturados, se intenta adaptar un cabezal en buen estado Se realizan pruebas de funcionamiento, pero el equipo siguen sin sensar no es posible reparar, se procede a dar de baja Estado final: Equipo dado de baja Repuestos: no. | 2025-05-23 15:11 |  | 2025-05-24 10:26 | 2025-05-26 10:58 | 2913 | 2742 | 171 | 253870 | Media | 2025-05-23 00:47 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se encuentra ecotone sin censado actividad realizada: se realiza revisión y se encuentra transductor malo. para ello se desarme ecotone se realizan varias pruebas y no muestra señal de sonido se corrigen 2 cables que se encontraban en mal estado y no funciona se procede a prestar uno en el servicio de urgencias y se encuentra que el cabezal del transductor esta malo. por consiguiente se pausa orden a la espera de indicaciones de daniel cardona 26/05/2025:se revisa cabezal del transductor y se encuentran varios cables fracturados, se intenta adaptar un cabezal en buen estado se realizan pruebas de funcionamiento, pero el equipo siguen sin sensar no es posible reparar, se procede a dar de baja estado final: equipo dado de baja repuestos: no. | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Friday | 4
119854 | CORRECTIVO | 43879945 | ANGELA MARIA DUQUE RESTREPO | SILLA DE PROCEDIMIENTOS OTORRINO silla no sube en el consultorio 306 reclamar llaves el 303 |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CONSULTA EXTERNA |  | SILLA DE PROCEDIMIENTOS ORL | 4051 | M797 | M797 | ROYAL | 38010 | PL:M797 | 2025-09-20 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Equipo no sube Actividad realizada: Se revisa la silla y se puede ver que la parte hidráulica fallaba en ocasiones Se revisa el nivel del aceite y al quita el tornillo se encuentra el compartimento presurizado con aire, se libera el exceso del aire y se vuelve a cerrar, Se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-09-18 07:39 |  | 2025-09-18 08:07 | 2025-09-18 13:34 | 327 | 258 | 69 | 261386 | Media | 2025-09-17 15:03 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo no sube actividad realizada: se revisa la silla y se puede ver que la parte hidráulica fallaba en ocasiones se revisa el nivel del aceite y al quita el tornillo se encuentra el compartimento presurizado con aire, se libera el exceso del aire y se vuelve a cerrar, se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Thursday | 3
113038 | CORRECTIVO | 1038414580 | CATALINA CEBALLOS ORTIZ | sensor de Frecuencia cardiaca fetal Buenas tardes Reporto sensor de frecuencia cardiaca fetal con interferencia |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | URGENCIAS |  | MONITOR FETAL | 4083 | 5618 |  | EDAN | F3 | 560034-M22201660004 | 2025-03-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: transductor de ultrasonido con interferencia Actividad realizada: Se revisa equipo y se encuentra que la interferencia que se escucha es provcada por el buzzer Se prueban varios buzzer que se encuentran en buen estado y se instala el que mejor se escuchaba. Ademas, se realiza mantenimiento a las llantas ya que estaban completamente frenadas ya que tenían cabello y fixomull en el eje Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos:no | 2025-03-01 14:14 |  | 2025-03-01 14:26 | 2025-03-01 16:44 | 138 | 0 | 138 | 248122 | Media | 2025-03-01 14:14 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: transductor de ultrasonido con interferencia actividad realizada: se revisa equipo y se encuentra que la interferencia que se escucha es provcada por el buzzer se prueban varios buzzer que se encuentran en buen estado y se instala el que mejor se escuchaba. ademas, se realiza mantenimiento a las llantas ya que estaban completamente frenadas ya que tenían cabello y fixomull en el eje estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos:no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Saturday | 5
115566 | CORRECTIVO | 1026135123 | leidy johana roman zapata | cable del interfase, del monitor |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3222 | 4917 |  | EDAN | IM70 | 360080-M20606700027 | 2025-05-10 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: pines del conector fracturado Actividad realizada: Se quita el conector en mal estado y se procede a soldar el conector nuevo Se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-05-09 14:39 |  | 2025-05-09 14:42 | 2025-05-09 16:08 | 86 | 0 | 86 | 252922 | Media | 2025-05-09 12:42 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pines del conector fracturado actividad realizada: se quita el conector en mal estado y se procede a soldar el conector nuevo se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Friday | 4
115577 | CORRECTIVO | 1006739793 | ANA SOFIA BARROS CHURTA | oximetro malo oximetro de monitor de signos vitales no funciona |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | H6-T2 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3226 | 4921 |  | EDAN | IM70 | 360080-M20606700004 | 2025-05-17 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: pinza de saturación no sensa Actividad realizada: Se revisa equipo y se encuentra varias discontinuidades en el cable Se procede a reparar las que están en los tramos mas distales del cable , pero la pinza sigue sin sensar, se procede a cambiar por una nueva Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-05-12 07:32 |  | 2025-05-12 08:07 | 2025-05-12 09:04 | 57 | 0 | 57 | 252961 | Media | 2025-05-10 19:05 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza de saturación no sensa actividad realizada: se revisa equipo y se encuentra varias discontinuidades en el cable se procede a reparar las que están en los tramos mas distales del cable , pero la pinza sigue sin sensar, se procede a cambiar por una nueva estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Monday | 0
117037 | CORRECTIVO | 1036962441 | VALENTINA ALVAREZ VALENCIA | Pulsioxímetro no funciona Buenas tardes, pulsioxímetro no funciona. Gracias |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3224 | 4919 |  | EDAN | IM70 | 360080-M20606700001 | 2025-06-21 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pulsioxímetro con pines del conector torcidos Actividad realizada: Se posicionan correctamente los pines del conector y se realizan pruebas finales exitosas Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-06-17 18:15 |  | 2025-06-17 18:15 | 2025-06-17 18:39 | 23 | 0 | 23 | 255621 | Media | 2025-06-17 16:53 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pulsioxímetro con pines del conector torcidos actividad realizada: se posicionan correctamente los pines del conector y se realizan pruebas finales exitosas estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Tuesday | 1
114118 | CORRECTIVO | 1007405184 | dayana andrea rivera | Ekg malo Ekg malo |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIA | CUBICULO 18 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3223 | 4918 |  | EDAN | IM70 | 360080-M20606700018 | 2025-04-05 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Cable EKG no censa Actividad realizada: Se revisa cable y se encuentran 2 electrodos malos, se procede a cambiar por unos en buen estado Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-04-02 07:27 |  | 2025-04-02 07:57 | 2025-04-02 09:12 | 75 | 32 | 43 | 250327 | Media | 2025-04-01 23:29 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cable ekg no censa actividad realizada: se revisa cable y se encuentran 2 electrodos malos, se procede a cambiar por unos en buen estado estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Wednesday | 2
120178 | CORRECTIVO | 98710927 | joe alexander posada giraldo | selladora con mal funcionamiento. Buenas tardes, para reportar que la selladora de pedal de la central de mezclas con placa M533 esta presentando mal funcionamiento. agradecemos su colaboracion. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | SELLADORA HORIZONTAL DE PEDAL | 3289 | M533 | M533 | CITALSA | PFS-F450 | 21801010 | 2025-10-04 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Selladora no calienta Actividad realizada: Se revisa equipo y se encuentra resistencia fracturada, se procede a cambiar por una nueva Se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente 03/10/2025: se reporta nuevamente equipo en el servicio ya que se habia derettido uno de los soportes de la resistencia Se pausa orden en espera de repuesto fabricado en impresora 3D 06/10/2025 Se instala repuestos fabricados en impresión 3D Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-09-30 13:30 |  | 2025-09-30 13:30 | 2025-10-06 11:34 | 8524 | 8398 | 126 | 262202 | Media | 2025-09-30 13:19 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: selladora no calienta actividad realizada: se revisa equipo y se encuentra resistencia fracturada, se procede a cambiar por una nueva se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente 03/10/2025: se reporta nuevamente equipo en el servicio ya que se habia derettido uno de los soportes de la resistencia se pausa orden en espera de repuesto fabricado en impresora 3d 06/10/2025 se instala repuestos fabricados en impresión 3d estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Tuesday | 1
117126 | CORRECTIVO | 1036959832 | CRISTINA GOMEZ GOMEZ | CABLE DE HUMIDIFICADOR CABLES DE HUMIDIFICADOR CON FALLAS, SE REQUIERE REVISION URGENTE O CAMBIO DE ESTOS. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIN |  | HUMIDIFICADOR | 3300 | 4957 |  | FISHER & PAYKEL | MR850JSU | 200715452360 | 2025-06-21 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Equipo con alarma "E" en pantalla Actividad realizada: Se revisa sensores y se encuentra sensor de distal marcando 59 °C estando en temperatura normal. Se instala en el equipo un sensor de back up en buen estado que tenían en el servicio para cubrir la necesidad Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-06-20 12:03 |  | 2025-06-20 12:05 | 2025-06-20 13:22 | 77 | 21 | 56 | 255826 | Media | 2025-06-20 11:42 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo con alarma "e" en pantalla actividad realizada: se revisa sensores y se encuentra sensor de distal marcando 59 °c estando en temperatura normal. se instala en el equipo un sensor de back up en buen estado que tenían en el servicio para cubrir la necesidad estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Friday | 4
120260 | CORRECTIVO | 1036931520 | ANA MARIA MARTINEZ ROJAS | Glucometro quebrado Buen dia, glucometro quebrado, Gracias |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIA | PUESTO DE ENFERMERIA | GLUCÓMETRO | 3365 | UCIA 10 | UCIA10 | ABBOTT | OPTIUM NEO H | LBGE223S01648 | 2025-10-04 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Equipo con la carcasa suelta y varios segmentos del display malos Actividad realizada: Se comunica a la coordinadora María Isabel Gómez para realizar reposición del equipo 08/10/2025: Pendiente por reposición 23/10/2025: Se entrega reposición en el servicio Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no Entra SN°LBGE223S01648 | 2025-10-02 16:15 |  | 2025-10-02 16:34 | 2025-10-23 14:15 | 30101 | 30056 | 45 | 262383 | Media | 2025-10-02 15:45 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo con la carcasa suelta y varios segmentos del display malos actividad realizada: se comunica a la coordinadora maría isabel gómez para realizar reposición del equipo 08/10/2025: pendiente por reposición 23/10/2025: se entrega reposición en el servicio estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no entra sn°lbge223s01648 | MAL_TRATO_FISICO, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Thursday | 3
107179 | CORRECTIVO | 39446126 | MONICA PATRICIA GOMEZ BETANCUR | Cuarto de congelacion con cortina muy escarchada Favor revisar el cuarto de congelaacion, en la cortina de entrada tenemos exceso de escarcha. Gracias |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | BANCO DE SANGRE |  | CUARTO FRÍO | 3422 | EB1549 | EB1549 | RISS |  | EB1549 | 2025-01-04 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnóstico: Cortinas del cuarto frío tienen abundante escarcha. Actividad realizada: Se observa que hay abundante escarcha en las cortinas por lo que se procede a retirarla, y se observa que en el empaque de la parte inferior de la puerta hay un tronco de hielo que no permitía el sellado correcto de la puerto y por este motivo se puede estar generando la escarcha en la cortina se termina de limpiar y se deja en observacion. 15/01/2025: Jose Daniel Serna Pérez Se realiza seguimiento al equipo y se observa que el personal deja la puerta abierta cuando entra al cuarto frio por temor a quedarse encerrados y esto causa que en la cortina y en el empaque se produzca mucha escarcha Se informa a la jefe del servicio Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-01-02 12:48 |  | 2025-01-02 13:48 | 2025-01-15 17:54 | 18966 | 18867 | 99 | 243834 | Media | 2025-01-02 12:02 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnóstico: cortinas del cuarto frío tienen abundante escarcha. actividad realizada: se observa que hay abundante escarcha en las cortinas por lo que se procede a retirarla, y se observa que en el empaque de la parte inferior de la puerta hay un tronco de hielo que no permitía el sellado correcto de la puerto y por este motivo se puede estar generando la escarcha en la cortina se termina de limpiar y se deja en observacion. 15/01/2025: jose daniel serna pérez se realiza seguimiento al equipo y se observa que el personal deja la puerta abierta cuando entra al cuarto frio por temor a quedarse encerrados y esto causa que en la cortina y en el empaque se produzca mucha escarcha se informa a la jefe del servicio estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Thursday | 3
107397 | CORRECTIVO | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS | Máquina de anestesia no pasa pruebas diarias |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CIRUGÍA |  | MÁQUINA DE ANESTESIA | 3489 | 5031 |  | DRAGUER | ATLAN A350 | ASNH-0439 | 2025-01-11 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: fallo en el sensor de flujo Actividad realizada: Se saca el sensor de flujo y se enucntra con mucha condensacion , se limpia y se vuelve a iniciar las pruebas pero la maquina sigue presnetando el mismo error Se procede a cambiar por uno nuevo Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-01-08 07:55 | 2025-01-08 07:55 | 2025-01-08 08:55 | 2025-01-08 09:12 | 16 | 0 | 16 |  |  |  | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: fallo en el sensor de flujo actividad realizada: se saca el sensor de flujo y se enucntra con mucha condensacion , se limpia y se vuelve a iniciar las pruebas pero la maquina sigue presnetando el mismo error se procede a cambiar por uno nuevo estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Wednesday | 2
119922 | CORRECTIVO | 1053777802 | laura marcela zuluaga hernandez | BLENDER ECMO BUENAS NOCHES, BLENDER DE ECMO SE FRACTURA EN LA UNIION DEL BLENDER Y LA TUBERIA POR GOLPE CON CAMA. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIA | CUBICULO 5 | SISTEMA BOMBA CENTRIFUGA PARA ECMO | 3532 | 5030 |  | SORIN | CP5 | 60K07659/60E12663 | 2025-09-27 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Nota: no se realiza gestión oportuna al abrir o cerrar GT, se realiza desde el sábado 20 a las 16:20 y se pausa a las 16:40. Diagnostico: conector reventado. Actividad realizada: Se traslada equipo para ingeniería, donde se revisara la forma adecuada de corregir el daño. 22-09-2025: Se quita la pieza dañada y se le informa a la coordinadora Alejandra Duque para solicitar el repuesto al proveedor. 08/10/2025: Pendiente por repuesto 21/10/2025:Se instala acople nuevo y se verifica que queda sin fugas, Se retorna equipo al servicio Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: Si | 2025-09-20 08:49 |  | 2025-09-20 16:21 | 2025-10-21 14:59 | 44558 | 42068 | 2490 | 261564 | Media | 2025-09-19 21:54 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | nota: no se realiza gestión oportuna al abrir o cerrar gt, se realiza desde el sábado 20 a las 16:20 y se pausa a las 16:40. diagnostico: conector reventado. actividad realizada: se traslada equipo para ingeniería, donde se revisara la forma adecuada de corregir el daño. 22-09-2025: se quita la pieza dañada y se le informa a la coordinadora alejandra duque para solicitar el repuesto al proveedor. 08/10/2025: pendiente por repuesto 21/10/2025:se instala acople nuevo y se verifica que queda sin fugas, se retorna equipo al servicio estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Saturday | 5
112994 | CORRECTIVO | 43613136 | ESTHER CECILIA VELEZ CUARTAS | REVISAR EL CUARTO DE REFRIGERACION Buenas tardes, por favor revisar la cava de refrigeración que esta generando mucho hielo al interior, mas en los ventiladores, en la esquina superior derecha entrando y en la puerta. Muchas gracias |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | BANCO DE SANGRE |  | CUARTO FRÍO | 3422 | EB1549 | EB1549 | RISS |  | EB1549 | 2025-03-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Equipo con exceso de escarcha en la puerta, cortina y ventiladores Actividad realizada: Se quita todo el hielo. Se encuentra soporte de la chapa muy flojo , lo que hacia que la puerta no sellara por completo.Se ajusta la chapa Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-02-27 16:43 |  | 2025-02-27 17:49 | 2025-02-27 19:27 | 98 | 0 | 98 | 248010 | Media | 2025-02-27 16:26 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo con exceso de escarcha en la puerta, cortina y ventiladores actividad realizada: se quita todo el hielo. se encuentra soporte de la chapa muy flojo , lo que hacia que la puerta no sellara por completo.se ajusta la chapa estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Thursday | 3
119659 | CORRECTIVO | 1053777802 | laura marcela zuluaga hernandez | UNIDAD DE CALENTAMIENTO ECMO UNIDAD DE CALENTAMIENTO ECMO CON OLOR A QUEMADO DURNTE EL USO |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIA |  | UNIDAD DE CALENTAMIENTO | 3533 | 5042 |  | HICO-HIRTZ | AQUATHERM 660- CTAIX-5-2020 | 20114410 | 2025-09-13 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Equipo con olor a quemado durante el funcionamiento Actividad realizada: Se revisa equipo y se encuentra empaque de la tapa superior pegado a la resistencia dentro del tanque, Se realizan varios enjuagues para quitar el olor a quemado y realizar limpieza de la resistencia Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-09-11 10:37 |  | 2025-09-11 10:37 | 2025-09-11 12:33 | 116 | 34 | 82 | 261008 | Media | 2025-09-11 10:29 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo con olor a quemado durante el funcionamiento actividad realizada: se revisa equipo y se encuentra empaque de la tapa superior pegado a la resistencia dentro del tanque, se realizan varios enjuagues para quitar el olor a quemado y realizar limpieza de la resistencia estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Thursday | 3
119456 | CORRECTIVO | 1040035377 | JUAN DAVID ECHEVERRI CHICA | Se reporta pulsoximetro Se reporta pulsoximetro del monitor de placa 4789, del cubículo 13 de recuperación vip de cirugía debido a que sus cables están expuestos, revisar y organizar |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2985 | 4789 |  | EDAN | IM50 | 360069-M19C14960021 | 2025-09-06 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: pinza con el encauchetado del cable en mal estado Actividad realizada: Se corta la parte mala y se vuelven a soldar los diodos Se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-09-04 15:46 |  | 2025-09-04 15:46 | 2025-09-04 16:50 | 64 | 0 | 64 | 260595 | Media | 2025-09-04 13:53 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza con el encauchetado del cable en mal estado actividad realizada: se corta la parte mala y se vuelven a soldar los diodos se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Thursday | 3
119788 | CORRECTIVO | 1017174498 | juliana cadavid jimenez | MONITOREO CENTRAL DE LA UNIDAD NO ESTA FUNCIONANDO |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIN |  | CENTRAL DE MONITOREO | 2984 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-09-20 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Software de la central no inicia Actividad realizada: Se revisan conexiones de la CPU y todo se encuentra bien. Luego de varios intentos, el software sigue sin iniciar, por lo cual se decide bajar la CPU al taller e instalarle nuevamente el software. Se realizan los ajustes de el numero de cubículo y la cantidad de parámetros y ondas a visualizar Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-09-16 12:51 |  | 2025-09-16 12:52 | 2025-09-16 16:54 | 242 | 0 | 242 | 261287 | Media | 2025-09-16 12:43 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: software de la central no inicia actividad realizada: se revisan conexiones de la cpu y todo se encuentra bien. luego de varios intentos, el software sigue sin iniciar, por lo cual se decide bajar la cpu al taller e instalarle nuevamente el software. se realizan los ajustes de el numero de cubículo y la cantidad de parámetros y ondas a visualizar estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Tuesday | 1
119369 | CORRECTIVO | 43855629 | martha eugenia arias vergara | GLUCOMETRO FUNCIONANDO INCORRECTAMENTE GLUCOMETRO DANDO RESULTADOS DE GLUCOMETRIAS INCORRECTOS, SE VERIFICO CON OTRO EQUIPO |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | ATENCIÓN DOMICILIARIA | LOCAL 224 - BODEGA | GLUCÓMETRO | 3587 | S. HOGAR 5 | S HOGAR 5 | ABBOTT | OPTIUM NEO H | LBGE183S01018 | 2025-09-06 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Se reporta equipo ya que estaba tomando datos incorrectos Actividad realizada: Se revisa equipo con ayuda de los reactivos y se puede ver que se encuentra dentro de rango REACTIVO RANGO RESULTADO HI 236-386 304 LO 29-59 38 05/09/2025: Se reporta nuevamente el equipo ya que no estaba midiendo Se revisa equipo y se encuentra erro 9 y error, ambos errores sugieren error en el medidor. Se limpia puerto de las tirillas y se realizan pruebas con diferentes lotes de tirillas pero el error se sigue presentado, Se comunica a la coordinadora Maria Isabel para realizar reposición del equipo Se entrega reposición del equipo Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: SI, ENTRA SN°LBGE183S01018 | 2025-09-02 16:04 |  | 2025-09-02 16:06 | 2025-09-05 11:28 | 4042 | 3999 | 43 | 260394 | Media | 2025-09-02 15:44 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se reporta equipo ya que estaba tomando datos incorrectos actividad realizada: se revisa equipo con ayuda de los reactivos y se puede ver que se encuentra dentro de rango reactivo rango resultado hi 236-386 304 lo 29-59 38 05/09/2025: se reporta nuevamente el equipo ya que no estaba midiendo se revisa equipo y se encuentra erro 9 y error, ambos errores sugieren error en el medidor. se limpia puerto de las tirillas y se realizan pruebas con diferentes lotes de tirillas pero el error se sigue presentado, se comunica a la coordinadora maria isabel para realizar reposición del equipo se entrega reposición del equipo estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si, entra sn°lbge183s01018 | MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Tuesday | 1
115580 | CORRECTIVO | 1037603346 | LAURA NARANJO VILLA | autonomia insufienciente para traslado se reporta ventilador mecanico numero 4826 que nos arroja alarma roja autonomia insuficiente para traslado. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIA |  | VENTILADOR ADULTO | 3004 | 4826 |  | TAEMA | MONNAL T75 | MT75-08564 | 2025-05-17 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Equipo con alarma de "medición de flujo espiratorio no operativo" Actividad realizada: Se revisa válvula espiratoria y se encuentra hilo del sensor reventado, se procede a cambiar sensor de flujo por uno en buen estado. se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-05-12 08:43 |  | 2025-05-12 09:04 | 2025-05-12 15:08 | 364 | 322 | 42 | 252987 | Media | 2025-05-12 08:15 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo con alarma de "medición de flujo espiratorio no operativo" actividad realizada: se revisa válvula espiratoria y se encuentra hilo del sensor reventado, se procede a cambiar sensor de flujo por uno en buen estado. se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Monday | 0
114237 | CORRECTIVO | 1047965390 | leidy yulieth orozco sanchez | AUTOCLAVE PUERTA NO ABRE |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CIRUGÍA |  | AUTOCLAVE VAPOR | 3535 | 5076 | 5076 | GETINGE | GSS67H17 | BAA098705 | 2025-04-05 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Puertas del equipo no abren Actividad realizada: Se revisa equipo y se encuentra presion de aire dentro del rango Con ayuda del proveedor, se revisa el equipo y se encuentran que los empaques de las puertas se estaban quedando presurizados y por eso no abría, Se asegura la puerta de ingreso de material y se abre la puerta de salida de materia estéril Se siguen las instrucciones del proveedor se desactivan todas las salidas análogas que tiene que ver con la presurización del equipo, menos la de la salida del desagüe, se prueba y en esta ocasión la puerta abre correctamente, Se realiza pruebas de funcionamiento montando el test de bowie-dick y se puede ver que al terminar la puerta abre sin ningún problema Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-04-03 09:09 |  | 2025-04-03 09:10 | 2025-04-03 11:33 | 143 | 28 | 115 | 250435 | Media | 2025-04-03 09:02 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: puertas del equipo no abren actividad realizada: se revisa equipo y se encuentra presion de aire dentro del rango con ayuda del proveedor, se revisa el equipo y se encuentran que los empaques de las puertas se estaban quedando presurizados y por eso no abría, se asegura la puerta de ingreso de material y se abre la puerta de salida de materia estéril se siguen las instrucciones del proveedor se desactivan todas las salidas análogas que tiene que ver con la presurización del equipo, menos la de la salida del desagüe, se prueba y en esta ocasión la puerta abre correctamente, se realiza pruebas de funcionamiento montando el test de bowie-dick y se puede ver que al terminar la puerta abre sin ningún problema estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Thursday | 3
115467 | CORRECTIVO | 1001535183 | YEINY YANERY RESTREPO ACEVEDO | cable del termómetro en mal estado se observa cable del termómetro en mal estado. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | H6-T2 |  | TERMÓMETRO ELECTRÓNICO | 3589 | EB1614 | EB1614 | COVIDIEN | FILAC 3000 | A1565932X | 2025-05-10 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: sonda de temperatura con el encauchetado en mal estado Actividad realizada: no es posible reparar encauchetado de la sonda. el costo de la sonda supera el valor total del equipo, por lo que no es viable la adquisición del repuesto, se procede a dar de baja Estado final: Equipo dado de baja Repuestos: no | 2025-05-06 13:38 |  | 2025-05-06 14:03 | 2025-05-06 15:26 | 82 | 47 | 35 | 252606 | Media | 2025-05-05 17:09 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: sonda de temperatura con el encauchetado en mal estado actividad realizada: no es posible reparar encauchetado de la sonda. el costo de la sonda supera el valor total del equipo, por lo que no es viable la adquisición del repuesto, se procede a dar de baja estado final: equipo dado de baja repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Tuesday | 1
108869 | CORRECTIVO | 15443719 | JHON JAIRO GARCIA CORREA | pulsoximetro malo no censa monitor sala vip |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CIRUGÍA | RECUPERACIÓN VIP | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2987 | 4741 |  | EDAN | IM50 | 360069-M19B13090060 | 2025-02-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: pinza no sensa Actividad realizada: Se revisa el equipo y se encuentran varias discontinuidades. Se corta los cables en los extremos eliminando la mayoría de las discontinuidades, se realizan pruebas de funcionamiento pero el equipo sigue presentando interferencia en el sensado se procede a cambiar pinza por una nueva . Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-01-29 07:33 |  | 2025-01-29 08:45 | 2025-01-29 10:06 | 81 | 0 | 81 | 245608 | Media | 2025-01-29 05:45 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza no sensa actividad realizada: se revisa el equipo y se encuentran varias discontinuidades. se corta los cables en los extremos eliminando la mayoría de las discontinuidades, se realizan pruebas de funcionamiento pero el equipo sigue presentando interferencia en el sensado se procede a cambiar pinza por una nueva . estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Wednesday | 2
117021 | CORRECTIVO | 1057788172 | jhon andrey usma jaramillo | Indicador de presión de compresor de linea malo. Buena tarde. Por favor revisar el indicador de presión del compresor de linea arterial con placa EB1405 ya que está malo. Muchas gracias. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | URGENCIAS |  | INFUSOR | 3108 | EB1405 |  | RIESTER | MANUAL | 200223946 | 2025-06-21 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: infusor con aguja suelta Actividad realizada: Se destapa manómetro, se pone aguja en su respectivo lugar Se realizan pruebas y se encuentra fuga, se revisa la bolsa de aire, manómetro y finalmente se encuentra la fuga en la pera, se procede a cambiar por una Nueva Estado final: Funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-06-17 14:17 |  | 2025-06-17 14:19 | 2025-06-17 15:32 | 73 | 13 | 60 | 255590 | Media | 2025-06-17 13:20 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: infusor con aguja suelta actividad realizada: se destapa manómetro, se pone aguja en su respectivo lugar se realizan pruebas y se encuentra fuga, se revisa la bolsa de aire, manómetro y finalmente se encuentra la fuga en la pera, se procede a cambiar por una nueva estado final: funcionando correctamente repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Tuesday | 1
120493 | CORRECTIVO | 43601143 | MONICA ROCIO HERNANDEZ VALDIVIESO | Revisión Monitor signos vitales de placa EB1589 Solicito revisión del monitor de signos vitales con placa EB1589 que se encuentra en el consultorio 225 que es de la unidad de investigación |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UNIDAD DE INVESTIGACION | CONSULTROIO 225 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3009 | 4791 |  | EDAN | IM50 | 360069-M19C14950002 | 2025-10-11 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: pinza de saturación con intermitencia en el sensado y con mucha interferencia Actividad realizada: Se revisa pinza y se encuentran varias discontinuidades en el cables, se procede a cortar las que se encuentran en las partes mas distales del cable, Se realizan pruebas, pero la punza sigue presentado intermitencia en el sensado, se procede a cambiar por una nueva Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-10-10 10:13 |  | 2025-10-10 10:15 | 2025-10-10 14:16 | 241 | 139 | 102 | 262828 | Media | 2025-10-10 07:49 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza de saturación con intermitencia en el sensado y con mucha interferencia actividad realizada: se revisa pinza y se encuentran varias discontinuidades en el cables, se procede a cortar las que se encuentran en las partes mas distales del cable, se realizan pruebas, pero la punza sigue presentado intermitencia en el sensado, se procede a cambiar por una nueva estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Friday | 4
118484 | CORRECTIVO | 1001478393 | MARIANA FRANCO OROZCO | saturador malo buenas tardes, el saturador de un monitor se encuentra en mal estado, satura pero se abre la pinza, nos puede colaborar por favor revisandolo y muchas gracias |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | H2-T1 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3161 | 4867 |  | EDAN | IM70 | 360080-M20506870002 | 2025-08-02 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: pinza con resortes fracturados Actividad realizada: Se acoplan resortes en buen estado Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-07-31 16:32 |  | 2025-07-31 16:53 | 2025-07-31 17:11 | 18 | 0 | 18 | 258406 | Media | 2025-07-31 13:38 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza con resortes fracturados actividad realizada: se acoplan resortes en buen estado estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Thursday | 3
120684 | CORRECTIVO | 1040051120 | JOHANA MILENA GOMEZ MARTINEZ | PUERTO MALO Buenos dias, se reporta puerto de saturador de monitor de incubadora 42, no lee el cable, se ensaya con varios |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3195 | 4884 |  | EDAN | IM70 | 360080-M20506870016 | 2025-10-18 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pinza de saturación con pines del conector fracturados Actividad realizada: Se revisa el equipo y se observa que los pines fracturados quedaron dentro del conector del modulo de saturación. Se intenta retirar los pines del conector del modulo pero no es posible, por lo cual se decide cambiar por uno nuevo Finalmente, se corta el conector de la pinza y se procede a soldar uno nuevo Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-10-17 07:33 |  | 2025-10-17 08:53 | 2025-10-17 15:59 | 426 | 315 | 111 | 263174 | Media | 2025-10-17 06:39 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza de saturación con pines del conector fracturados actividad realizada: se revisa el equipo y se observa que los pines fracturados quedaron dentro del conector del modulo de saturación. se intenta retirar los pines del conector del modulo pero no es posible, por lo cual se decide cambiar por uno nuevo finalmente, se corta el conector de la pinza y se procede a soldar uno nuevo estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Friday | 4
114028 | CORRECTIVO | 1040048854 | YESICA ANDREA ACEVEDO FLOREZ | sensor de temperatura Buenos dias , se repoprta daño de sensor de temperatura de la incubadora que se encuentra en el cubiculo n° 18 . |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3195 | 4884 |  | EDAN | IM70 | 360080-M20506870016 | 2025-04-05 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: cable se sensor de temperatura sin el sensor Actividad realizada: se encuentra cable de sensor de temperatura sin el sensor , se procede a cambiar por uno nuevo Estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-03-31 07:43 |  | 2025-03-31 08:27 | 2025-03-31 08:57 | 30 | 0 | 30 | 250128 | Media | 2025-03-31 06:31 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cable se sensor de temperatura sin el sensor actividad realizada: se encuentra cable de sensor de temperatura sin el sensor , se procede a cambiar por uno nuevo estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Monday | 0
118874 | CORRECTIVO | 39447628 | luz beatriz saenz buitrago | INCUBADORA MALA Coordial saludo, por favor revisar incubadora atomm neo 48997 , esta con las ruedas malas . Muchas gracias . Feliz dia . |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIN |  | INCUBADORA | 3206 | 4897 |  | ATOM | AIR INCU I | 190800781 | 2025-08-23 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Incubadora con los frenos malos Actividad realizada: Se cambian llantas por unas nuevas proporcionadas por almacén. Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-08-16 08:50 |  | 2025-08-16 08:50 | 2025-08-16 14:54 | 364 | 225 | 139 | 259283 | Media | 2025-08-15 09:13 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: incubadora con los frenos malos actividad realizada: se cambian llantas por unas nuevas proporcionadas por almacén. estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Saturday | 5
119430 | CORRECTIVO | 1035917747 | maria catalina ocampo romero | Reparación selladora EB1461 Buenas tardes, solicito amablemente el arreglo de una selladora ubicada en la central de mezclas. Muchas gracias. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | SELLADORA | 3173 | EB1461 | EB1461 | KF | KF-300H | EB1461 | 2025-09-06 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: teflón en mal estado Actividad realizada: Se cambia teflón por uno en buen estado Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-09-03 16:02 |  | 2025-09-03 16:03 | 2025-09-03 16:34 | 31 | 0 | 31 | 260527 | Media | 2025-09-03 15:35 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: teflón en mal estado actividad realizada: se cambia teflón por uno en buen estado estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Wednesday | 2
113757 | CORRECTIVO | 1007405184 | dayana andrea rivera | Ekg malo |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIA | CUBICULO 15 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3222 | 4917 |  | EDAN | IM70 | 360080-M20606700027 | 2025-03-22 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: cable EKG no sensa Actividad realizada: Se revisan los latiguillos y se encuentran malos, se procede a cambiar por unos en buen estado Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos : no | 2025-03-19 06:57 |  | 2025-03-19 07:21 | 2025-03-19 08:25 | 65 | 0 | 65 | 249426 | Media | 2025-03-19 06:41 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cable ekg no sensa actividad realizada: se revisan los latiguillos y se encuentran malos, se procede a cambiar por unos en buen estado estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos : no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Wednesday | 2
120688 | CORRECTIVO | 1041326140 | MAGNOLIA ISABEL CASTAÑO GALLEGO | Pipeta de 1000ul especilaes 3 funcionamiento incor Pipeta de 1000ul de especilaes 3 le falta el resorte, para descartar la punta |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | LABORATORIO |  | PIPETA 100-1000ΜL | 3167 | EB1455 |  | BOECO GERMANY | AS SERIES | OF29957 | 2025-10-18 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pipeta a la cual no le funciona el descarte de puntas Actividad realizada: Se destapa equipo y se encuentra que el resorte se había caído y estaba enredado en los piñones. Se retira resorte y se adapta uno en buen estado Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-10-17 07:36 |  | 2025-10-17 11:16 | 2025-10-17 11:44 | 29 | 0 | 29 | 263139 | Media | 2025-10-16 13:19 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pipeta a la cual no le funciona el descarte de puntas actividad realizada: se destapa equipo y se encuentra que el resorte se había caído y estaba enredado en los piñones. se retira resorte y se adapta uno en buen estado estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Friday | 4
119720 | CORRECTIVO | 15439869 | FELIPE ANDRES RIVERA RIVILLAS | Sensor de saturacion malo. Sensor de saturacion malo. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3222 | 4917 |  | EDAN | IM70 | 360080-M20606700027 | 2025-09-20 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pinza no sensa Actividad realizada: Se encuentran todos los cables del conector sueltos, se procede a soldar nuevamente los cables Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-09-15 08:09 |  | 2025-09-15 08:10 | 2025-09-15 09:06 | 56 | 0 | 56 | 261140 | Media | 2025-09-14 14:10 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza no sensa actividad realizada: se encuentran todos los cables del conector sueltos, se procede a soldar nuevamente los cables estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Monday | 0
119878 | CORRECTIVO | 1035917747 | maria catalina ocampo romero | Arreglo selladora Buenos días, solicito amablemente el arreglo de la selladora EB1421,muchas gracias. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | SELLADORA | 3173 | EB1461 | EB1461 | KF | KF-300H | EB1461 | 2025-09-20 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Selladora no calentaba Actividad realizada: Se realiza limpieza de la resistencia y los contactos. Se realizan pruebas de funcionamiento satisfactorias. Estado final: Equipo optimo para el servicio Repuestos: No | 2025-09-18 12:12 |  | 2025-09-18 13:10 | 2025-09-18 13:44 | 35 | 0 | 35 | 261463 | Media | 2025-09-18 12:00 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: selladora no calentaba actividad realizada: se realiza limpieza de la resistencia y los contactos. se realizan pruebas de funcionamiento satisfactorias. estado final: equipo optimo para el servicio repuestos: no | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Thursday | 3
119985 | CORRECTIVO | 1038415558 | jesika juliana cardona lopez | Tensiometro con velcro malo Tensiometro de triage II con velcro despegado |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3162 | 4868 |  | EDAN | IM70 | 360080-M20421840008 | 2025-09-27 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Velcro malo Actividad realizada: Se cambia brazalete por uno en buen estado Estado final: Equipo en optimas condiciones Repuestos: No | 2025-09-22 15:28 |  | 2025-09-22 15:29 | 2025-09-22 16:00 | 31 | 0 | 31 | 261674 | Media | 2025-09-22 15:23 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: velcro malo actividad realizada: se cambia brazalete por uno en buen estado estado final: equipo en optimas condiciones repuestos: no | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Monday | 0
119211 | CORRECTIVO | 1041329646 | YARITZA JIMENEZ CEBALLOS | monitor monitor no satura |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | H2-T1 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3161 | 4867 |  | EDAN | IM70 | 360080-M20506870002 | 2025-08-30 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: pinza no sensa Actividad realizada: Se revisa el conector y se encuentran los cables del diodo receptor sueltos, se procede a soldar, Se realizan pruebas de funcionamiento, pero el equipo sigue sin funcionar. Se mide ambos diodos y se encuentra el emisor muy alto (1.65), se procede a cambiar por uno en buen estado. Se realizan pruebas y esta vez sensa, pero al mover el cable se pierde la señal con facilidad, Se revisa el cable y se encuentra discontinuidad en el la mitad, en este punto no es viable reparar ya que la pinza quedaría muy corta Se procede a cambiar por una nueva Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-08-28 14:25 |  | 2025-08-28 14:38 | 2025-08-28 16:58 | 141 | 77 | 64 | 260025 | Media | 2025-08-28 11:53 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza no sensa actividad realizada: se revisa el conector y se encuentran los cables del diodo receptor sueltos, se procede a soldar, se realizan pruebas de funcionamiento, pero el equipo sigue sin funcionar. se mide ambos diodos y se encuentra el emisor muy alto (1.65), se procede a cambiar por uno en buen estado. se realizan pruebas y esta vez sensa, pero al mover el cable se pierde la señal con facilidad, se revisa el cable y se encuentra discontinuidad en el la mitad, en este punto no es viable reparar ya que la pinza quedaría muy corta se procede a cambiar por una nueva estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Thursday | 3
119876 | CORRECTIVO | 1001478560 | andrea blandon osorio | Pulsoximetro con daño en el pinza Se recibe pulsioxímetro y al ponérselo a un paciente se queda pinza abierta pero aun así con funcionalidad. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3162 | 4868 |  | EDAN | IM70 | 360080-M20421840008 | 2025-09-20 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pinza con resortes sueltos Actividad realizada: Se posicionan los resortes correctamente Estado final: Equipo optimo para el servicio Repuestos: No | 2025-09-18 12:11 |  | 2025-09-18 12:51 | 2025-09-18 13:09 | 18 | 0 | 18 | 261459 | Media | 2025-09-18 11:28 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza con resortes sueltos actividad realizada: se posicionan los resortes correctamente estado final: equipo optimo para el servicio repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Thursday | 3
119647 | CORRECTIVO | 1036398639 | leidy yurani osorio vargas | pulsioximetro malo Se reporta pulsioximetro de triage III con pinza sin agarre- |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3162 | 4868 |  | EDAN | IM70 | 360080-M20421840008 | 2025-09-13 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: pulsioxímetro con resortes fracturados Actividad realizada: Se adaptan uno resortes en buen estado Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-09-11 07:01 |  | 2025-09-11 07:40 | 2025-09-11 08:07 | 27 | 0 | 27 | 260977 | Media | 2025-09-10 21:10 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pulsioxímetro con resortes fracturados actividad realizada: se adaptan uno resortes en buen estado estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Thursday | 3
116940 | CORRECTIVO | 1036785485 | maribel sanchez restrepo | Pipeta se le cayo la el accesorio de descarte Buenas tardes, a la pipeta del área de inmunoquimica de 1000 ul, se le cayo el accesorio con que se descartan las puntas |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | LABORATORIO |  | PIPETA 100-1000ΜL | 3167 | EB1455 |  | BOECO GERMANY | AS SERIES | OF29957 | 2025-06-21 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: pipeta con el sistema para descarte de puntas malo Actividad realizada: Se encuentra sin el resorte del sistema para descarte de puntas Se busca un resorte en buen estado y se adapta al equipo Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-06-14 16:27 |  | 2025-06-14 16:28 | 2025-06-14 16:50 | 23 | 0 | 23 | 255418 | Media | 2025-06-14 16:07 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pipeta con el sistema para descarte de puntas malo actividad realizada: se encuentra sin el resorte del sistema para descarte de puntas se busca un resorte en buen estado y se adapta al equipo estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Saturday | 5
115540 | CORRECTIVO | 1036946543 | MARIA ALEJANDRA OCAMPO VALLEJO | Selladora EB1463 Por favor revisar selladora EB1463 ya que no esta funcionando correctamente Gracias |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | SELLADORA | 3175 | EB1463 | EB1463 | KF | KF-300H | EB1463 | 2025-05-10 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: selladora con el teflón malo Actividad realizada: Se cambia teflón por uno en buen estado Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-05-08 15:46 |  | 2025-05-08 16:51 | 2025-05-08 17:22 | 31 | 0 | 31 | 252853 | Media | 2025-05-08 14:46 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: selladora con el teflón malo actividad realizada: se cambia teflón por uno en buen estado estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Thursday | 3
120018 | CORRECTIVO | 98710927 | joe alexander posada giraldo | selladora con mal funcionamiento. Buenas tardes,para reportar que las seladoras con placa 1462,1463 Y 1464 estan presentando fallas en su uso. agradecemos su colaboracion. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | SELLADORA | 3175 | EB1463 | EB1463 | KF | KF-300H | EB1463 | 2025-09-27 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Equipo no calienta Actividad realizada: Se revisa resistencia, sistema eléctrico , microsuiche y todo se encuentra bien Se revisa soportes de las resistencia y se encuentran muy desgatados, lo que hacia que no hicieran buen contacto Se rellena los soportes con estaño y se realizan múltiples pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-09-24 07:41 |  | 2025-09-24 08:17 | 2025-09-24 11:16 | 179 | 95 | 84 | 261742 | Media | 2025-09-23 14:57 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo no calienta actividad realizada: se revisa resistencia, sistema eléctrico , microsuiche y todo se encuentra bien se revisa soportes de las resistencia y se encuentran muy desgatados, lo que hacia que no hicieran buen contacto se rellena los soportes con estaño y se realizan múltiples pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Wednesday | 2
119494 | CORRECTIVO | 1035917747 | maria catalina ocampo romero | Reparacion selladora EB1462 Buenos días, solicito amablemente la revisión de la selladora EB1462 ubicada en la central de mezclas. Muchas gracias. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | SELLADORA | 3174 | EB1462 | EB1462 | KF | KF-300H | EB1462 | 2025-09-06 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Teflón en mal estado Actividad realizada: Se realiza cambio de teflón Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-09-05 10:40 |  | 2025-09-05 10:41 | 2025-09-05 11:22 | 41 | 0 | 41 | 260662 | Media | 2025-09-05 09:59 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: teflón en mal estado actividad realizada: se realiza cambio de teflón estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Friday | 4
113674 | CORRECTIVO | 1040182382 | maria alejandra osorio osorio | BUENOS DIAS REVISAR EKG DE UCIN BUENOS DIAS REVISAR EKG QUE TIENE LOS CABLES PELADOS Y GRACIAS |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2482 | 4525 |  | EDAN | IM70 | 360080-M19203210002 | 2025-03-22 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: electrodos con el encauchetado en mal estado Actividad realizada: Se recubre la parte en mal estado con cinta autofundente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-03-17 07:50 |  | 2025-03-17 08:08 | 2025-03-17 08:28 | 20 | 0 | 20 | 249203 | Media | 2025-03-17 05:51 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: electrodos con el encauchetado en mal estado actividad realizada: se recubre la parte en mal estado con cinta autofundente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Monday | 0
120447 | CORRECTIVO | 1036950741 | maria camila londoño rodriguez | cable de presion arterial malo Coordial saludo por favor revisar cable de presion arterial de monitor edan , el cable esta en la oficina . Muchas gracias . Feliz Dia |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2489 | 4532 |  | EDAN | IM70 | 360080-M19306500010 | 2025-10-11 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: extensión de brazalete NIBP muy cristalizada Actividad realizada: Manguera muy cristalizada, se procede a cambiar por una nueva Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-10-08 16:53 |  | 2025-10-08 16:58 | 2025-10-08 17:16 | 18 | 0 | 18 | 262720 | Media | 2025-10-08 16:15 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: extensión de brazalete nibp muy cristalizada actividad realizada: manguera muy cristalizada, se procede a cambiar por una nueva estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Wednesday | 2
114037 | CORRECTIVO | 39447628 | luz beatriz saenz buitrago | INCUBADORA MALA Buenos dias , por favor revisar incubadora ATOM nro 4543. Esta con el tablero Flojo . Muchas gracias . |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIN |  | INCUBADORA | 2478 | 4543 |  | ATOM | AIR INCU I | 190700096 | 2025-04-05 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: soporte donde van los tornillos que sostienen la pantalla fracturado Actividad realizada: se pega el soportes nuevamente y se adapta tornillería mas larga Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-03-31 09:30 |  | 2025-03-31 11:51 | 2025-03-31 17:37 | 346 | 310 | 36 | 250145 | Media | 2025-03-31 09:24 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: soporte donde van los tornillos que sostienen la pantalla fracturado actividad realizada: se pega el soportes nuevamente y se adapta tornillería mas larga estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Monday | 0
112853 | CORRECTIVO | 1041230037 | CAMILO ANDRES HINCAPIE DUQUE | cable de oximetria |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2485 | 4528 |  | EDAN | IM70 | 360080-M19306500001 | 2025-03-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: cable de saturación no sensa Actividad realizada: se revisa accesorio y se encuentra cables del pin de conexión sueltos, se procede a soldar nuevamente Se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-02-24 11:08 |  | 2025-02-24 14:06 | 2025-02-24 16:41 | 155 | 107 | 48 | 247591 | Media | 2025-02-24 06:39 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cable de saturación no sensa actividad realizada: se revisa accesorio y se encuentra cables del pin de conexión sueltos, se procede a soldar nuevamente se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Monday | 0
120487 | CORRECTIVO | 1037662272 | mateo serna herrera | Manometro de infusor descalibrada Manometro de infusor descalibrada por lo que no insufla lo suficiente como para infundir liquidos a alta velocidad. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | URGENCIAS |  | INFUSOR | 2520 |  | EB1193 | RIESTER | MANUAL | 171022035 | 2025-10-11 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Manómetro con aguja fuera del cero Actividad realizada: Se intenta destapar manómetro pero no es posible, se pausa orden para solicitar apoyo a compañero 10/10/2025: se intenta quitar el anillo del manómetro en varias ocasiones, pero no es posible Se procede a cambiar manómetro por uno en buen estado Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-10-09 18:45 |  | 2025-10-09 19:27 | 2025-10-10 14:41 | 1154 | 1098 | 56 | 262819 | Media | 2025-10-09 18:41 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: manómetro con aguja fuera del cero actividad realizada: se intenta destapar manómetro pero no es posible, se pausa orden para solicitar apoyo a compañero 10/10/2025: se intenta quitar el anillo del manómetro en varias ocasiones, pero no es posible se procede a cambiar manómetro por uno en buen estado estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Thursday | 3
114539 | CORRECTIVO | 1053833876 | paola alejandra tabarez bedoya | pulsoximetro malo recu pos |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2488 | 4531 |  | EDAN | IM70 | 360080-M19413340003 | 2025-04-19 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pinza no sensa Actividad realizada: Se encuentran varias discontinuidades , se procede a cortar los tramos de cable afectado y se vuelve a soldar los diodos y el conector, Se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-04-12 10:13 |  | 2025-04-12 10:13 | 2025-04-12 12:48 | 155 | 90 | 65 | 251150 | Media | 2025-04-12 08:05 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza no sensa actividad realizada: se encuentran varias discontinuidades , se procede a cortar los tramos de cable afectado y se vuelve a soldar los diodos y el conector, se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Saturday | 5
118345 | CORRECTIVO | 1111197742 | RUTH ESTHER NAVAS GOMEZ | cable de sensor de flujo drager malo cable de sensor de flujo drager malo |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIN |  | VENTILADOR ALTA FRECUENCIA | 2522 | 4564 |  | DRAGER | BABYLOG VN500 | ASMJ-0141 | 2025-08-02 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Cable no reconoce ningún sensor de flujo Actividad realizada: Se revisa el equipo y físicamente no se encuentra nada que pueda estar causando el problema, se limpia ambos conectores y se prueba con varios sensores de flujo y en varios ventiladores pero sigue sin reconocer los sensores Finalmente, se cambia el cable por uno nuevo y se prueba con los mismos sensores de flujo y en esta ocasión sensa correctamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-07-28 11:29 |  | 2025-07-28 15:49 | 2025-07-28 17:00 | 71 | 48 | 23 | 258139 | Media | 2025-07-27 05:42 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cable no reconoce ningún sensor de flujo actividad realizada: se revisa el equipo y físicamente no se encuentra nada que pueda estar causando el problema, se limpia ambos conectores y se prueba con varios sensores de flujo y en varios ventiladores pero sigue sin reconocer los sensores finalmente, se cambia el cable por uno nuevo y se prueba con los mismos sensores de flujo y en esta ocasión sensa correctamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Monday | 0
120446 | CORRECTIVO | 1036950741 | maria camila londoño rodriguez | cable de termometro Coordial saludo por favor revisar cablle de temperatura de monitor edan , el cable esta en la oficina . Muchas gracias . Feliz Dia |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2491 | 4534 |  | EDAN | IM70 | 360080-M19306500005 | 2025-10-11 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Sensor de temperatura reventado Actividad realizada: Se cambia sensor de temperatura por uno nuevo Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-10-08 16:52 |  | 2025-10-08 17:16 | 2025-10-08 17:31 | 15 | 0 | 15 | 262722 | Media | 2025-10-08 16:18 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: sensor de temperatura reventado actividad realizada: se cambia sensor de temperatura por uno nuevo estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Wednesday | 2
120127 | CORRECTIVO | 1041234212 | johan esteban cardona salazar | Tensiometro de no invasiva, funciona mal |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2543 | 4577 |  | NIHON KOHDEN | BSM6301 | 9305 | 2025-10-04 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: conector macho de brazalete fracturado Actividad realizada: Se cambia conector por uno nuevo, se realizan pruebas de funcionamiento y se encuentra brazalete con fuga, se procede a cambiar brazalete por uno nuevo Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-09-27 16:25 |  | 2025-09-27 16:26 | 2025-09-27 17:09 | 42 | 0 | 42 | 262031 | Media | 2025-09-27 16:00 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: conector macho de brazalete fracturado actividad realizada: se cambia conector por uno nuevo, se realizan pruebas de funcionamiento y se encuentra brazalete con fuga, se procede a cambiar brazalete por uno nuevo estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Saturday | 5
120024 | CORRECTIVO | 1025642292 | JORGE ALEJANDRO CASTAÑO LOAIZA | Tensiometro de no invasiva, no funciona Tensiómetro de no invasiva no censa, tenemos paciente en quirófano y no podemos tomarle la presión arterial |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2543 | 4577 |  | NIHON KOHDEN | BSM6301 | 9305 | 2025-09-27 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:Equipo no toma presion no invasiva Actividad realizada: Se revisa equipo y se encuentra que la manguera no estaba conectada correctamente al modulo, se conecta y se realizan pruebas de funcionamiento en las cuales se evidencia fuga en el conector macho , se procede a cambiar empaque del conector por uno en buen estado, Se realizan múltiples pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-09-24 08:27 |  | 2025-09-24 08:45 | 2025-09-24 09:50 | 65 | 22 | 43 | 261773 | Media | 2025-09-24 08:00 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:equipo no toma presion no invasiva actividad realizada: se revisa equipo y se encuentra que la manguera no estaba conectada correctamente al modulo, se conecta y se realizan pruebas de funcionamiento en las cuales se evidencia fuga en el conector macho , se procede a cambiar empaque del conector por uno en buen estado, se realizan múltiples pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Wednesday | 2
112997 | CORRECTIVO | 1001471396 | JARY ANDREA OROZCO VARGAS | NO PRENDE EL ECOGRAFO PORTATIL Buenos dias, solicito amablemente revisar de manera prioritaria el ecografo portatil que en este momento se encuentra en ecografías resonancia consultorio 3 ya que no quiere prender. Gracias |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | IMAGENOLOGÍA |  | ECÓGRAFO | 2577 | 4512 |  | GENERAL ELECTRIC | LOGIQ V2 | 6035571WX0 | 2025-03-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Ecógrafo no enciende Actividad realizada: Se observa que el led del regulador de adaptador de voltaje no enciende, se mide cable AC observando que esta bueno, se mide a la salida del adaptador y no hay voltaje, lo que indica que el adaptador es el del problema, se informa a ingeniera Alejandra Duque, para ser reportado a proveedor Estado final: fuera de servicio Repuestos: no 28/02/2025 Se realiza reporte al proveedor caso 13600438 06/03/2025: se instala adaptador de voltaje nuevo suministrado por proveedor Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-02-28 07:39 |  | 2025-02-28 07:40 | 2025-03-06 17:15 | 9215 | 9126 | 89 | 248028 | Media | 2025-02-28 07:00 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: ecógrafo no enciende actividad realizada: se observa que el led del regulador de adaptador de voltaje no enciende, se mide cable ac observando que esta bueno, se mide a la salida del adaptador y no hay voltaje, lo que indica que el adaptador es el del problema, se informa a ingeniera alejandra duque, para ser reportado a proveedor estado final: fuera de servicio repuestos: no 28/02/2025 se realiza reporte al proveedor caso 13600438 06/03/2025: se instala adaptador de voltaje nuevo suministrado por proveedor estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Friday | 4
113163 | CORRECTIVO | 1000441804 | maria alejandra rodriguez atehortua | acople del tensiometro quirófano numero 4, en tensiómetro adulto (acople) no tiene el funcionamiento correcto ya que demora mucho en toma de cifras tensionales o inclusive no las realiza por ende se reporta, por favor revisar, muchas gracias! |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2543 | 4577 |  | NIHON KOHDEN | BSM6301 | 9305 | 2025-03-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: equipo con fuga en el conector de NIBP Actividad realizada: Se cambia conector por uno en buen estado Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-03-03 12:34 |  | 2025-03-03 14:11 | 2025-03-03 14:51 | 40 | 0 | 40 | 248187 | Media | 2025-03-03 09:59 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo con fuga en el conector de nibp actividad realizada: se cambia conector por uno en buen estado estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Monday | 0
116477 | CORRECTIVO | 1007335564 | MANUELA LOPEZ ECHEVERRI | Desfibrilador NO imprime Buenos dias Solicito mantenimiento de desibrilador que no imprime GRACIAS |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UMI |  | DESFIBRILADOR | 2557 | 4584 |  | NIHON KOHDEN | TEC-5631E | 1972 | 2025-06-07 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: equipo no imprime Actividad realizada: Se revisa módulo de impresión y se encuentra que la tapa no esta accionando correctamente el microsuiche, Se corrige la posición del microsuiche y se ajusta correctamente la tapa, se realizan múltiples pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-06-03 07:50 |  | 2025-06-03 08:53 | 2025-06-03 10:26 | 92 | 0 | 92 | 254445 | Media | 2025-06-02 07:54 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo no imprime actividad realizada: se revisa módulo de impresión y se encuentra que la tapa no esta accionando correctamente el microsuiche, se corrige la posición del microsuiche y se ajusta correctamente la tapa, se realizan múltiples pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Tuesday | 1
113322 | CORRECTIVO | 1036960687 | YHOANA ANDREA GOMEZ LOPEZ | Ecógrafo que se apaga El ecógrafo ubicado en el servicio de imagenología piso 1, esta presentando fallas en su funcionamiento, se apaga solo |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | IMAGENOLOGÍA |  | ECÓGRAFO | 2579 | 4508 |  | GENERAL ELECTRIC | LOGIQ S7 | LS7004378 | 2025-03-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Equipo con varias teclas sueltas Actividad realizada: Se encentra equipo con varias teclas sueltas lo que hacía que en ocasiones los botones se quedaran oprimidos, Se ajustan las teclas nuevamente en su posición. Se deja orden en pausa para realizar seguimiento al equipo Se realiza seguimiento al equipo y el personal indica que esta funcionando sin ningún problema Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-03-05 15:35 |  | 2025-03-05 15:35 | 2025-03-05 19:22 | 227 | 162 | 65 | 248408 | Media | 2025-03-05 14:18 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo con varias teclas sueltas actividad realizada: se encentra equipo con varias teclas sueltas lo que hacía que en ocasiones los botones se quedaran oprimidos, se ajustan las teclas nuevamente en su posición. se deja orden en pausa para realizar seguimiento al equipo se realiza seguimiento al equipo y el personal indica que esta funcionando sin ningún problema estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Wednesday | 2
117342 | CORRECTIVO | 1234890498 | glenis giseth perez gonzalez | FOTOFORO FOTOFORO NO PRENDE REF: 4665 EN RECUPERACION POS |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CIRUGÍA |  | FOTÓFORO | 2667 | 4665 |  | WELCH ALLYN | 49020 | 2119101576 | 2025-06-28 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: equipo no enciende Actividad realizada: Se revisa cables del conector del switch y se encuentran varios sueltos, se procede a soldar nuevamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-06-24 11:53 |  | 2025-06-24 13:33 | 2025-06-24 15:23 | 110 | 0 | 110 | 255879 | Media | 2025-06-23 10:14 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo no enciende actividad realizada: se revisa cables del conector del switch y se encuentran varios sueltos, se procede a soldar nuevamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Tuesday | 1
119632 | CORRECTIVO | 1036403048 | LAURA YULITZA OSORIO JIMENEZ | toco de monitor fetal sensa buen dia, se solicita revision de toco de monitor fetal ya que no sensa contracciones. Toco en puesto de enfermería |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UMI |  | MONITOR FETAL | 2593 | 4620 |  | EDAN | F3 | 560034-M19710790030 | 2025-09-13 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: transductor toco no sensa Actividad realizada: Se cambia sensor de presion y la tarjeta del transductor por uno en buen estado pero el equipo sigue sin funcionar. Se procede a cambiar por uno nuevo Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-09-10 07:34 |  | 2025-09-10 09:18 | 2025-09-10 09:55 | 37 | 0 | 37 | 260911 | Media | 2025-09-10 00:13 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: transductor toco no sensa actividad realizada: se cambia sensor de presion y la tarjeta del transductor por uno en buen estado pero el equipo sigue sin funcionar. se procede a cambiar por uno nuevo estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Wednesday | 2
119606 | CORRECTIVO | 1036398817 | viviana zuluaga arbelaez | VACUM no permite regular la presion |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIN |  | REGULADOR DE VACÍO | 2661 |  | EB1215 | GENTEC | ANÁLOGO 882VR-300-CH-C | 61K-181101070-151 | 2025-09-13 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Equipo no regula la presión Actividad realizada: Se revisa equipo y se encuentra empaque de la perilla muy desgastado, se procede a cambiar empaque por uno en buen estado Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos:no | 2025-09-09 13:25 |  | 2025-09-09 13:25 | 2025-09-09 14:05 | 40 | 0 | 40 | 260865 | Media | 2025-09-09 12:25 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo no regula la presión actividad realizada: se revisa equipo y se encuentra empaque de la perilla muy desgastado, se procede a cambiar empaque por uno en buen estado estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos:no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Tuesday | 1
119712 | CORRECTIVO | 1036936899 | LADY ANDREA HENAO HIGINIO | Perdida sensor Perdida de sensor de flujo se reporta a líder Kelly,quien refiere reportar sensor por gestor para previa entrega y respectivo proceso |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIN |  | VENTILADOR ALTA FRECUENCIA | 2611 | 4636 |  | DRAGER | BABYLOG VN500 | ASML-0135 | 2025-09-20 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Se entrega sensor ISO en el servicio | 2025-09-13 09:49 |  | 2025-09-13 09:50 | 2025-09-13 11:23 | 94 | 67 | 27 | 261113 | Media | 2025-09-12 18:57 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | se entrega sensor iso en el servicio | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Saturday | 5
114049 | CORRECTIVO | 1036936899 | LADY ANDREA HENAO HIGINIO | VALVULA DRAGUER MALA VALVULA DRAGUER MALA |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIN |  | VENTILADOR ALTA FRECUENCIA | 2611 | 4636 |  | DRAGER | BABYLOG VN500 | ASML-0135 | 2025-04-05 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: válvula en mal estado Actividad realizada: Se encuentra válvula con los empaques desgastados, con las partes internas muy manchadas y con partes metálicas oxidadas, Se procede a cambiar par una nueva Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-03-31 11:29 |  | 2025-03-31 11:29 | 2025-03-31 11:51 | 21 | 0 | 21 | 250165 | Media | 2025-03-31 11:17 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: válvula en mal estado actividad realizada: se encuentra válvula con los empaques desgastados, con las partes internas muy manchadas y con partes metálicas oxidadas, se procede a cambiar par una nueva estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Monday | 0
113417 | CORRECTIVO | 1111197742 | RUTH ESTHER NAVAS GOMEZ | VENTILADOR MALO |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIN |  | VENTILADOR ALTA FRECUENCIA | 2611 | 4636 |  | DRAGER | BABYLOG VN500 | ASML-0135 | 2025-03-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Error en chequeo de sistema Actividad realizada: Se realiza chequeo de sistema y se encuentra fallo en calibración sensor de presion , válvula espiratoria y válvula de seguridad, Se realizan pruebas con una válvula espiratoria nueva , pero el equipo sigue presentando el mismo error Se realiza pruebas con la válvula espiratoria del equipo y con una membrana en buen estado y en esta ocasión el equipo pasa las pruebas sin ningún problema Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-03-07 14:23 |  | 2025-03-07 14:39 | 2025-03-07 17:55 | 196 | 126 | 70 | 248604 | Media | 2025-03-07 13:48 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: error en chequeo de sistema actividad realizada: se realiza chequeo de sistema y se encuentra fallo en calibración sensor de presion , válvula espiratoria y válvula de seguridad, se realizan pruebas con una válvula espiratoria nueva , pero el equipo sigue presentando el mismo error se realiza pruebas con la válvula espiratoria del equipo y con una membrana en buen estado y en esta ocasión el equipo pasa las pruebas sin ningún problema estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Friday | 4
118508 | CORRECTIVO | 21493044 | monica bibiana quintero marin | sensor amarillo de incubadora atom sensor amarillo de incubadora atom se encuentra malo |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIN |  | INCUBADORA | 2713 | 4670 |  | ATOM | AIR INCU I | 190800298 | 2025-08-02 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Sensor de temperatura fracturado Actividad realizada: Se procede a cambiar el sensor de temperatura por uno nuevo Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-08-01 16:37 |  | 2025-08-01 16:50 | 2025-08-01 17:11 | 21 | 0 | 21 | 258501 | Media | 2025-08-01 16:31 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: sensor de temperatura fracturado actividad realizada: se procede a cambiar el sensor de temperatura por uno nuevo estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Friday | 4
120181 | CORRECTIVO | 1036396575 | ELIANA PATRICIA SANCHEZ QUINTERO | cable temperatura aton cordial saludo, se solicita revisión y reparacion de cable de temperatura aton el cual se encuentra disfuncional, gracias |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIN |  | INCUBADORA | 2713 | 4670 |  | ATOM | AIR INCU I | 190800298 | 2025-10-04 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Sensor de temperatura fracturado Actividad realizada: Se procede a cambiar el sensor de temperatura por uno nuevo Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-09-30 14:39 |  | 2025-09-30 16:11 | 2025-09-30 16:27 | 16 | 0 | 16 | 262208 | Media | 2025-09-30 13:57 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: sensor de temperatura fracturado actividad realizada: se procede a cambiar el sensor de temperatura por uno nuevo estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Tuesday | 1
115684 | CORRECTIVO | 43861569 | FLOR ALBA RAMIREZ GIRALDO | electrobisturi ubicado en sala de cirugia # 2 electrobisturi ubicado en sala de cirugia # 2 no tiene corriente electrica ya se conecto en varios tomas |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CIRUGÍA | QUIRÓFANO 2 | ELECTROBISTURÍ | 2689 | 4666 |  | VALLEY LAB | FORCE FX-CS | S8L30798AX | 2025-05-17 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Equipo no enciende Actividad realizada: Se revisa cable AC y se encuentra que no esta entregando el voltaje necesario, se procede a cambiar por uno en buen estado. Se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-05-15 07:36 |  | 2025-05-15 07:36 | 2025-05-15 08:07 | 31 | 0 | 31 | 253241 | Media | 2025-05-14 18:58 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo no enciende actividad realizada: se revisa cable ac y se encuentra que no esta entregando el voltaje necesario, se procede a cambiar por uno en buen estado. se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Thursday | 3
115579 | CORRECTIVO | 43550083 | MARIA CRISTINA ZAPATA TORRES | valvula de ventilador inoperante Valvula de ventilador monnal con mal funcionamiento tenemos una valvula incompleta |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIA |  | VENTILADOR ADULTO | 2821 | 4752 |  | TAEMA | MONNAL T75 | MT75-08046 | 2025-05-17 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: equipo con alarma de "sensor FiO2 inoperativo" y "medición de flujo espiratorio no operativo" Actividad realizada: Se revisa válvula espiratoria y se encuentra tarjeta totalmente sulfatada, se intenta limpiar y se vuelve a realizar pruebas pero el equipo sigue con la misma alarma, se procede a cambiar por una nueva Se cambia celda de oxigeno, se realizan pruebas automáticas satisfactoriamente Se realizan pruebas satisfactoriamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-05-12 07:34 |  | 2025-05-12 09:38 | 2025-05-12 15:07 | 329 | 281 | 48 | 252972 | Media | 2025-05-11 20:17 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo con alarma de "sensor fio2 inoperativo" y "medición de flujo espiratorio no operativo" actividad realizada: se revisa válvula espiratoria y se encuentra tarjeta totalmente sulfatada, se intenta limpiar y se vuelve a realizar pruebas pero el equipo sigue con la misma alarma, se procede a cambiar por una nueva se cambia celda de oxigeno, se realizan pruebas automáticas satisfactoriamente se realizan pruebas satisfactoriamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Monday | 0
118473 | CORRECTIVO | 1036402030 | francy estrella arbelez palacio | Lampara de la unidad #4, se apaga frecuentemente Lampara de la unidad #4, se apaga frecuentemente al hacer movimiento del mango de la lampara |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | ODONTOLOGÍA |  | UNIDAD ODONTOLÓGICA | 2841 | 4768 |  | TECNIPOLO | URBAN | 1327 | 2025-08-02 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Lámpara con funcionamiento intermitente Actividad realizada: Se revisa lámpara observando que al realizarle movimientos esta se apaga, se comienzan a revisar componentes encontrando socket con uno de sus cables reventado, se instala un socket nuevo Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-07-31 12:31 |  | 2025-07-31 14:23 | 2025-07-31 15:17 | 53 | 33 | 20 | 258395 | Media | 2025-07-31 12:19 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: lámpara con funcionamiento intermitente actividad realizada: se revisa lámpara observando que al realizarle movimientos esta se apaga, se comienzan a revisar componentes encontrando socket con uno de sus cables reventado, se instala un socket nuevo estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Thursday | 3
118316 | CORRECTIVO | 1036964467 | LAURA YANETH MESA LOPEZ | Pieza de alta Buenas tardes. se reporta pieza de alta PL: EB2331, no irriga agua, gracias |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | ODONTOLOGÍA |  | UNIDAD ODONTOLÓGICA | 2846 | 4773 |  | TECNIPOLO | EXCEL | 1332 | 2025-08-02 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Equipo sin salida de agua en uno de los conectores de la pieza de alta Actividad realizada: Se revisa válvula piloto y se encuentra el pin que regula la presion de gua se había salido y estaba obstruyendo por completo el paso del agua, Se retorna pin de la válvula a su posición y se aseguran bien los tornillos de la tapa de la válvula Estado final: Equipo en optimas condición de funcionamiento Repuestos: no La pl EB2331 a la que hace mencion la Solicitud tiene la GT-118310 | 2025-07-26 13:02 |  | 2025-07-26 13:27 | 2025-07-26 13:53 | 26 | 0 | 26 | 258095 | Media | 2025-07-25 18:31 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo sin salida de agua en uno de los conectores de la pieza de alta actividad realizada: se revisa válvula piloto y se encuentra el pin que regula la presion de gua se había salido y estaba obstruyendo por completo el paso del agua, se retorna pin de la válvula a su posición y se aseguran bien los tornillos de la tapa de la válvula estado final: equipo en optimas condición de funcionamiento repuestos: no la pl eb2331 a la que hace mencion la solicitud tiene la gt-118310 | MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Saturday | 5
120364 | CORRECTIVO | 1037580236 | susana jaramillo cadavid | el eyector no succiona el eyector de la unidad no succiona, presenta la manguera aplastada |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | ODONTOLOGÍA |  | UNIDAD ODONTOLÓGICA | 2845 | 4772 |  | TECNIPOLO | EXCEL | 1331 | 2025-10-11 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: eyector no succiona Actividad realizada: Se revisa acople de la cánula y se encuentran totalmente obstruido, se procede a limpiar, Se realizan pruebas y se encuentra que el equipo sigue si succionar, se revisa la manguera y se encuentra obstruida, se realiza limpieza con ayuda de hipoclorito y con ayuda del aire de la jeringa triple. Finalmente, se revisa el bloque interno del eyector y también se encuentra obstruido, se realiza limpieza Se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-10-07 07:36 |  | 2025-10-07 08:45 | 2025-10-07 11:05 | 140 | 22 | 118 | 262512 | Media | 2025-10-06 09:02 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: eyector no succiona actividad realizada: se revisa acople de la cánula y se encuentran totalmente obstruido, se procede a limpiar, se realizan pruebas y se encuentra que el equipo sigue si succionar, se revisa la manguera y se encuentra obstruida, se realiza limpieza con ayuda de hipoclorito y con ayuda del aire de la jeringa triple. finalmente, se revisa el bloque interno del eyector y también se encuentra obstruido, se realiza limpieza se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Tuesday | 1
118290 | CORRECTIVO | 1036964467 | LAURA YANETH MESA LOPEZ | unidadd 4272 EYECTOR DE LA UNIDAD 2 CODIGO 4272 SUENA RARO |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | ODONTOLOGÍA |  | UNIDAD ODONTOLÓGICA | 2845 | 4772 |  | TECNIPOLO | EXCEL | 1331 | 2025-07-26 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | NOTA: Nota: no se realiza gestión oportuna al abrir o cerrar GT, se realiza desde 11:20- hasta las 11:45. Diagnostico: Eyector no succiona Actividad realizada: Se revisa acople del eyector y se encuentra obstruido, se realiza limpieza del acople Se realiza pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-07-25 11:29 |  | 2025-07-25 16:06 | 2025-07-25 16:15 | 9 | 0 | 9 | 258043 | Media | 2025-07-25 10:46 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | nota: nota: no se realiza gestión oportuna al abrir o cerrar gt, se realiza desde 11:20- hasta las 11:45. diagnostico: eyector no succiona actividad realizada: se revisa acople del eyector y se encuentra obstruido, se realiza limpieza del acople se realiza pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Friday | 4
118472 | CORRECTIVO | 1036402030 | francy estrella arbelez palacio | Lampara de la unidad, se apaga frecuentemente Lampara de la unidad, se apaga frecuentemente |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | ODONTOLOGÍA |  | UNIDAD ODONTOLÓGICA | 2845 | 4772 |  | TECNIPOLO | EXCEL | 1331 | 2025-08-02 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Lámpara con funcionamiento intermitente Actividad realizada: Valeria : Nota: Se atiende orden desde las 11:50 hasta las 12:30 Se revisa lámpara observando que al realizarle movimientos esta se apaga, se comienzan a revisar componentes encontrando socket con uno de sus cables reventado, se pausa para reemplazar socket Jose Daniel : se instala un socket nuevo Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-07-31 12:30 |  | 2025-07-31 13:03 | 2025-07-31 15:12 | 129 | 89 | 40 | 258392 | Media | 2025-07-31 11:56 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: lámpara con funcionamiento intermitente actividad realizada: valeria : nota: se atiende orden desde las 11:50 hasta las 12:30 se revisa lámpara observando que al realizarle movimientos esta se apaga, se comienzan a revisar componentes encontrando socket con uno de sus cables reventado, se pausa para reemplazar socket jose daniel : se instala un socket nuevo estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Thursday | 3
123191 | CORRECTIVO | 1036948128 | YENY PAOLA LINCE MORALES | unidad 7 buenas tardes, la unidad 7 presenta fuga no funciona ninguna pieza. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | ODONTOLOGÍA |  | UNIDAD ODONTOLÓGICA | 2842 | 4769 |  | TECNIPOLO | URBAN | 1328 | 2025-12-20 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Equipo con fuga de aire Actividad realizada: Se revisa equipo y se encuentra las mangueras que unen las válvulas piloto suelta, se posiciona nuevamente y se asegura con una correa de amarre Durante las pruebas se puede ver que el pedal también presentaba fugas, se intenta corregir la fuga en múltiples ocasiones pero no es posible, por lo cual , se decide cambiar pedal por uno nuevo Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-12-18 09:48 |  | 2025-12-18 10:07 | 2025-12-18 11:35 | 88 | 43 | 45 | 266675 | Media | 2025-12-17 17:39 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo con fuga de aire actividad realizada: se revisa equipo y se encuentra las mangueras que unen las válvulas piloto suelta, se posiciona nuevamente y se asegura con una correa de amarre durante las pruebas se puede ver que el pedal también presentaba fugas, se intenta corregir la fuga en múltiples ocasiones pero no es posible, por lo cual , se decide cambiar pedal por uno nuevo estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Thursday | 3
113527 | CORRECTIVO | 1036964467 | LAURA YANETH MESA LOPEZ | 4768 UNIDAD NO IRRIGA PIEZA DE ALTA |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | ODONTOLOGÍA |  | UNIDAD ODONTOLÓGICA | 2841 | 4768 |  | TECNIPOLO | URBAN | 1327 | 2025-03-15 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Equipo sin salida de agua en uno de los conectores de la pieza de alta Actividad realizada: Se revisa válvula piloto y se encuentra el pin que regula la presion de gua se había salido y estaba obstruyendo por completo el paso del agua, Se retorna pin de la válvula a su posición y se aseguran bien los tornillos de la tapa de la válvula Estado final: Equipo en optimas condición de funcionamiento Repuestos: no | 2025-03-11 11:40 |  | 2025-03-11 13:17 | 2025-03-11 13:38 | 21 | 0 | 21 | 248797 | Media | 2025-03-11 10:53 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo sin salida de agua en uno de los conectores de la pieza de alta actividad realizada: se revisa válvula piloto y se encuentra el pin que regula la presion de gua se había salido y estaba obstruyendo por completo el paso del agua, se retorna pin de la válvula a su posición y se aseguran bien los tornillos de la tapa de la válvula estado final: equipo en optimas condición de funcionamiento repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Tuesday | 1
120087 | CORRECTIVO | 1036945659 | KATHERINE GARZON LOPEZ | Contaminación de agua y aire en las mangueras Se ha reportado la unidad #7 múltiples veces por la misma falla, no le han dado solución. Hay contaminación de las mangueras, la manguera de la pieza de baja está irrigando con agua, la pieza de alta llega con mucha presión saliendo agua por mangueras y orificios que no deben presentar dicha fuga, la jeringa triple tiene spray de agua y aire lo que no permite realizar procedimientos que requieren secado absoluto, el pedal de la unidad cada mañana que se inician las labores presenta agua en cantidad, y sin usar el pedal queda con un sonido constante. Gracias. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | ODONTOLOGÍA |  | UNIDAD ODONTOLÓGICA | 2842 | 4769 |  | TECNIPOLO | URBAN | 1328 | 2025-09-27 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Unidad con presencia al accionar el botón de aire de la jeringa triple y en la pieza de baja, además con fuga de agua en el pedal Actividad realizada: Se encuentra trampa de agua llena de agua, se vacía y se seca, se verifica que no salga más agua por las salidas de aire, se accionan hasta que ya no salga más agua. Se destapa el pedal y de aplica motorcote en el resorte y se ajusta bien para evitar algún tipo de filtración. Se realizan pruebas de funcionamiento Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-09-26 07:55 |  | 2025-09-29 15:08 | 2025-09-29 17:55 | 167 | 144 | 23 | 261887 | Media | 2025-09-25 11:52 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: unidad con presencia al accionar el botón de aire de la jeringa triple y en la pieza de baja, además con fuga de agua en el pedal actividad realizada: se encuentra trampa de agua llena de agua, se vacía y se seca, se verifica que no salga más agua por las salidas de aire, se accionan hasta que ya no salga más agua. se destapa el pedal y de aplica motorcote en el resorte y se ajusta bien para evitar algún tipo de filtración. se realizan pruebas de funcionamiento estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Friday | 4
113337 | CORRECTIVO | 1036964467 | LAURA YANETH MESA LOPEZ | unidad 4769 lampara de unidad numero 7 no prende |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | ODONTOLOGÍA |  | UNIDAD ODONTOLÓGICA | 2842 | 4769 |  | TECNIPOLO | URBAN | 1328 | 2025-03-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: terminal del bombillo fracturada Actividad realizada: Se encuentra terminal del bombillo fracturada, al revisar el socket se puede ver que la terminal quedo dentro del puerto. Se trata de sacar la termina pero no es posible. Se procede a cambiar socket y bombillo por unos nuevos Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-03-06 11:00 |  | 2025-03-06 12:48 | 2025-03-06 14:34 | 106 | 12 | 94 | 248440 | Media | 2025-03-05 18:16 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: terminal del bombillo fracturada actividad realizada: se encuentra terminal del bombillo fracturada, al revisar el socket se puede ver que la terminal quedo dentro del puerto. se trata de sacar la termina pero no es posible. se procede a cambiar socket y bombillo por unos nuevos estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Thursday | 3
118148 | CORRECTIVO | 1040043852 | ADELA LORENA MARULANDA MOLINA | EYECTOR NO SUCCIONA unidda#5 eyector no funciona |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | ODONTOLOGÍA |  | UNIDAD ODONTOLÓGICA | 2843 | 4770 |  | TECNIPOLO | URBAN | 1329 | 2025-07-26 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Eyector no succiona Actividad realizada: Se revisa acople del eyector y se encuentra totalmente obstruido, se realiza limpieza del acople, Se realiza pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-07-21 12:26 |  | 2025-07-21 16:20 | 2025-07-21 16:48 | 28 | 0 | 28 | 257643 | Media | 2025-07-21 09:07 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: eyector no succiona actividad realizada: se revisa acople del eyector y se encuentra totalmente obstruido, se realiza limpieza del acople, se realiza pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Monday | 0
120119 | CORRECTIVO | 1036948128 | YENY PAOLA LINCE MORALES | rayos x Buenas tardes, se reporta cable de rx esta que se suelta del todo del sensor . ( se reporta antes de que se suelte y deje de funcionar) Gracias |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | ODONTOLOGÍA | RAYOS X | SENSOR RADIOLÓGICO DIGITAL INTRAORAL | 2979 | 4780 |  | CARESTREAM | RVG5200 | HGJC0271 | 2025-10-04 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Equipo de sede externa , se pausa orden para atender el lunes 29/09/2025: Diagnostico: Sensor de Rx con cable a punto de soltarse Actividad realizada: Se retira arte de la silicona de la anterior reparación y se vuelve a pegar con ayuda de pega industrial y silicona Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-09-27 07:43 |  | 2025-09-27 09:36 | 2025-09-29 18:50 | 3435 | 3377 | 58 | 262009 | Media | 2025-09-26 17:29 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | equipo de sede externa , se pausa orden para atender el lunes 29/09/2025: diagnostico: sensor de rx con cable a punto de soltarse actividad realizada: se retira arte de la silicona de la anterior reparación y se vuelve a pegar con ayuda de pega industrial y silicona estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Saturday | 5
121235 | CORRECTIVO | 1065009141 | yuranny rondon alvarez | Lampara luz UV mala Cordial saludo. Solicito amablemente revisar la luz UV de la cabina pcr ya que no enciende, esta cabina se encuentra en la sala de extraccion de leche materna 4to piso torre 1 al lado de la unidad de cuidados basicos neonatal. Muchas gracias por su colaboracion. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | LACTARIO | SALA EXTRACCIÓN BÁSICOS | CABINA DE BIOSEGURIDAD | 2981 | 4865 |  | CONTROL SUPERIOR | CS PCR | 770200805 | 2025-11-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Tubo de luz UV no enciende. Actividad realizada: Tubo debe cambiarse. Accesorio no disponible en bodega. 28/11/2025: Se prueba un tubo UV, pero no funciona Se revisan los sockets y se puede ver que si están energizados Estado final: pendiente por repuesto Repuestos: no | 2025-11-05 10:33 |  | 2025-11-05 13:58 |  |  |  |  | 264303 | Media | 2025-11-05 09:21 | EN PROCESO |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: tubo de luz uv no enciende. actividad realizada: tubo debe cambiarse. accesorio no disponible en bodega. 28/11/2025: se prueba un tubo uv, pero no funciona se revisan los sockets y se puede ver que si están energizados estado final: pendiente por repuesto repuestos: no | MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Wednesday | 2
114043 | CORRECTIVO | 1214739247 | leidy tatiana lopez sanchez | SENSOR DE TEMPERATURA MALO SENSOR DE TEMPERATURA MALO |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2881 | 4782 |  | EDAN | IM50 | 360069-M19C14960056 | 2025-04-05 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: sensor de temperatura con el conector fracturado Actividad realizada: Se cambia sensor de temperatura por uno nuevo Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-03-31 10:18 |  | 2025-03-31 10:45 | 2025-03-31 11:09 | 24 | 0 | 24 | 250151 | Media | 2025-03-31 10:11 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: sensor de temperatura con el conector fracturado actividad realizada: se cambia sensor de temperatura por uno nuevo estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Monday | 0
123297 | CORRECTIVO | 1041230037 | CAMILO ANDRES HINCAPIE DUQUE | sensor de temperatura atom buen dia, reporte sensor de temperatura atom el cual se encuentra fracturado |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIN |  | INCUBADORA | 2915 | 4811 | 4811 | ATOM | AIR INCU I | 190800780 | 2025-12-27 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: cable se sensor de temperatura sin el sensor Actividad realizada: se encuentra cable de sensor de temperatura sin el sensor , se procede a cambiar por uno nuevo Estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-12-23 08:55 |  | 2025-12-23 09:25 | 2025-12-23 09:48 | 23 | 0 | 23 | 266936 | Media | 2025-12-23 08:25 | REALIZADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cable se sensor de temperatura sin el sensor actividad realizada: se encuentra cable de sensor de temperatura sin el sensor , se procede a cambiar por uno nuevo estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Tuesday | 1
120647 | CORRECTIVO | 30391469 | dora albeny herrera duque | Buenas noches , se reporta sensor de temperatura d Buenas noches , se reporta sensor de temperatura de incubador malo muchas gracias |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIN |  | INCUBADORA | 2912 | 4808 | 4808 | ATOM | AIR INCU I | 190800777 | 2025-10-18 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Sensor de temperatura no funciona Actividad realizada: Se realizan pruebas en las que se evidencia que el sensor no funciona, se procede a cambiar por uno nuevo Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-10-16 07:34 |  | 2025-10-16 07:37 | 2025-10-16 08:10 | 33 | 0 | 33 | 263096 | Media | 2025-10-16 01:16 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: sensor de temperatura no funciona actividad realizada: se realizan pruebas en las que se evidencia que el sensor no funciona, se procede a cambiar por uno nuevo estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Thursday | 3
114792 | CORRECTIVO | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS | Restauración de equipo e instalación de controlador digital. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UNIDAD DE INVESTIGACION |  | CONGELADOR HORIZONTAL | 2352 | M304 |  | SWAN | CHS-288 | 341-74801201-9313-1010048 | 2025-04-26 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Equipo con gran parte de la casa oxidada y muy sucia, ademas, se requiere instalar un controlador de temperatura Actividad realizada: Se procede a realizar limpieza exhaustiva de todo el equipo, se quita la pintura en mal estado y se aplica pintoxido en 3 ocasiones para eliminar todo el oxido Se aplica pintura anticorrosiva y posterior se aplica pintura blanca Se empieza con la instalación del controlador, se pausa orden para continuar mañana 22/04/20225: se aplica varias capas de pintura blanca Se instala controlador , se corta la lamina para pegar el controlador de la carcasa Se verifica funcionamiento dentro del rango (-15 a -25), se instala correctamente el sensor de temperatura dentro del equipo Se aplica la ultima capa de pintura blanca. Se ensambla las partes que se habían quitado durante la limpieza Equipo no logró llegar a la temperatura antes del fin de turno, se pausa para hacerle pruebas mañana 29/04/2025: Se verifica funcionamiento dentro del rango (-15 a -25) Se entrega equipo en el servicio Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-04-21 16:57 |  | 2025-04-21 16:59 | 2025-04-29 14:27 | 11368 | 10979 | 389 |  |  |  | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo con gran parte de la casa oxidada y muy sucia, ademas, se requiere instalar un controlador de temperatura actividad realizada: se procede a realizar limpieza exhaustiva de todo el equipo, se quita la pintura en mal estado y se aplica pintoxido en 3 ocasiones para eliminar todo el oxido se aplica pintura anticorrosiva y posterior se aplica pintura blanca se empieza con la instalación del controlador, se pausa orden para continuar mañana 22/04/20225: se aplica varias capas de pintura blanca se instala controlador , se corta la lamina para pegar el controlador de la carcasa se verifica funcionamiento dentro del rango (-15 a -25), se instala correctamente el sensor de temperatura dentro del equipo se aplica la ultima capa de pintura blanca. se ensambla las partes que se habían quitado durante la limpieza equipo no logró llegar a la temperatura antes del fin de turno, se pausa para hacerle pruebas mañana 29/04/2025: se verifica funcionamiento dentro del rango (-15 a -25) se entrega equipo en el servicio estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Monday | 0
123289 | CORRECTIVO | 1036950202 | yesica alejandra marin quintero | Cable de saturador averiado Buen dia, por favor revisar cable de saturador que se encuentra averiado. Muchas Gracias. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2461 | 4514 |  | EDAN | IM70 | 360080-M19413340007 | 2025-12-27 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: interfaz de saturación no funciona Actividad realizada: Se revisa pinza y se encuentra discontinuidad en el extremo db9, en este punto no es posible reparar, por lo cual se decide cambiar por una nueva Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-12-23 07:36 |  | 2025-12-23 07:41 | 2025-12-23 09:15 | 94 | 55 | 39 | 266927 | Media | 2025-12-23 06:44 | REALIZADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: interfaz de saturación no funciona actividad realizada: se revisa pinza y se encuentra discontinuidad en el extremo db9, en este punto no es posible reparar, por lo cual se decide cambiar por una nueva estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Tuesday | 1
113157 | CORRECTIVO | 1041230483 | LEYDI MARYEDI SALAZAR CASTRO | sensor de temperatura incubadora atom Buenas tardes, Favor revisar sensor de temperatura de incubadora atom que no funciona , no lee al momento de conectar con la incubadora. Se encuentra en puesto de enfermería UCEN Gracias |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIN |  | INCUBADORA | 2466 | 4537 |  | ATOM | AIR INCU I | 190500781 | 2025-03-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Equipo no reconoce el sensor de temperatura Actividad realizada: Se prueba un sensor de otra incubadora y lo reconoce de inmediato, se procede a cambiar sensor por uno nuevo Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos:si | 2025-03-03 11:14 |  | 2025-03-03 18:15 | 2025-03-03 18:35 | 20 | 0 | 20 | 248153 | Media | 2025-03-02 18:21 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo no reconoce el sensor de temperatura actividad realizada: se prueba un sensor de otra incubadora y lo reconoce de inmediato, se procede a cambiar sensor por uno nuevo estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos:si | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Monday | 0
120180 | CORRECTIVO | 1036396575 | ELIANA PATRICIA SANCHEZ QUINTERO | cable pulso ocximetro malo cordial saludo, se solicita revisión y reparacion de cable pulso aximetro el cual se encuentra disfuncional, gracias |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2476 | 4523 |  | EDAN | IM70 | 360080-M19306500003 | 2025-10-04 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: pinza no sensa Actividad realizada: Se revisa interfase y se encuentran varios cables del conector sueltos, se procede a soldar nuevamente Se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-09-30 14:38 |  | 2025-09-30 14:44 | 2025-09-30 16:10 | 86 | 13 | 73 | 262207 | Media | 2025-09-30 13:55 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza no sensa actividad realizada: se revisa interfase y se encuentran varios cables del conector sueltos, se procede a soldar nuevamente se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Tuesday | 1
114069 | CORRECTIVO | 1036950915 | ERIKA MILENA CASTRILLON MUÑOZ | SENSOR TEMPERATURA INCUBADORA ATOM Se observa cables expuestos, no sensa adecuadamente temperatura. Se deja en puesto de enfermeria. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIN |  | INCUBADORA | 2474 | 4540 |  | ATOM | AIR INCU I | 190700098 | 2025-04-05 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Cable sensor de temperatura con el sensor suelto Actividad realizada: No es posible reparar sensor, se procede cambiar por uno nuevo Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-04-01 07:38 |  | 2025-04-01 10:23 | 2025-04-01 10:45 | 22 | 0 | 22 | 250217 | Media | 2025-04-01 00:10 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cable sensor de temperatura con el sensor suelto actividad realizada: no es posible reparar sensor, se procede cambiar por uno nuevo estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Tuesday | 1
113295 | CORRECTIVO | 1053843661 | laura vallejo idarraga | sensor temperatura ATOM no sensa temperatura sensor temperatura ATOM no sensa temperatura |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIN |  | INCUBADORA | 2474 | 4540 |  | ATOM | AIR INCU I | 190700098 | 2025-03-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Cable sensor de temperatura con el sensor suelto Actividad realizada: No es posible reparar sensor, se procede cambiar por uno nuevo Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-03-05 10:54 |  | 2025-03-05 12:57 | 2025-03-05 13:42 | 45 | 0 | 45 | 248365 | Media | 2025-03-05 09:08 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cable sensor de temperatura con el sensor suelto actividad realizada: no es posible reparar sensor, se procede cambiar por uno nuevo estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Wednesday | 2
120366 | CORRECTIVO | 1036930638 | SANDRA VIVIANA AGUIRRE GARCIA | Saludos Reporta Dra Paula Florez ortopedista que el tensiometro no funciona- consultorio 12 - piso 3 sede reserva- consulta externa Gracias |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | LA RESERVA PISO 3 |  | TENSIÓMETRO | 1920 | EB1059 | EB1059 | WELCH ALLYN | DE PARED | 181105165365 | 2025-10-11 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pera con fuga Actividad realizada: Se procede a cambiar pera por una nueva Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-10-07 07:42 | 2025-10-07 07:42 | 2025-10-07 11:09 | 2025-10-07 11:17 | 8 | 0 | 8 |  |  |  | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pera con fuga actividad realizada: se procede a cambiar pera por una nueva estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Tuesday | 1
119496 | CORRECTIVO | 43715204 | DIANA PATRICIA MARIN GARCIA | termohogrometro Buenos dias . Por favor revisar termohogrometro del área limpia , no esta sensando la temperatura . |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CIRUGÍA |  | TERMOHIGRÓMETRO | 1953 | EB1101 | EB1101 | BIOTELECTRONICA | HTC-2 | JH3412 | 2025-09-06 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: termo higrómetro con sonda de temperatura mala Actividad realizada: se cambia sonda por una nueva Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: SI | 2025-09-05 11:30 |  | 2025-09-05 11:52 | 2025-09-05 12:10 | 17 | 0 | 17 | 260668 | Media | 2025-09-05 11:25 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: termo higrómetro con sonda de temperatura mala actividad realizada: se cambia sonda por una nueva estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Friday | 4
115479 | CORRECTIVO | 1007429959 | yuliana rios pavas | no toma la temperatura sale mensaje P04 al intentar tomar la temperatura |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | H3-T1 | CUARTO DE EQUIPOS | TERMÓMETRO ELECTRÓNICO | 2370 |  | EB1155 | COVIDIEN | FILAC 3000 | A1361900X | 2025-05-10 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:Equipo con erro p04 Actividad realizada: Se realiza revisión del voltaje de las baterías, luego se procede a revisar el circuito del termómetro, buscando conexiones sueltas, se hace una limpieza a la tarjeta electrónica, se revisa el puerto al que conecta el sensor y finalmente se realizan pruebas de funcionamiento donde se sigue visualizando los errores p02, p04 y e05. 09/05/2024: Jose Daniel Serna Se busca un equipo de la misma referencia y se intercambian tarjetas para desrtar algun tipo de dañlo interno, pero sigue mostrando los mismos errores, Se repara una sonda de temperatura que estaba en el taller y se adapta al equipo, Se realizan múltiples pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-05-07 08:13 |  | 2025-05-07 08:53 | 2025-05-09 09:30 | 2917 | 2800 | 117 | 252719 | Media | 2025-05-07 08:11 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:equipo con erro p04 actividad realizada: se realiza revisión del voltaje de las baterías, luego se procede a revisar el circuito del termómetro, buscando conexiones sueltas, se hace una limpieza a la tarjeta electrónica, se revisa el puerto al que conecta el sensor y finalmente se realizan pruebas de funcionamiento donde se sigue visualizando los errores p02, p04 y e05. 09/05/2024: jose daniel serna se busca un equipo de la misma referencia y se intercambian tarjetas para desrtar algun tipo de dañlo interno, pero sigue mostrando los mismos errores, se repara una sonda de temperatura que estaba en el taller y se adapta al equipo, se realizan múltiples pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Wednesday | 2
119628 | CORRECTIVO | 1036403048 | LAURA YULITZA OSORIO JIMENEZ | Cable de termometro expuesto Buen dia, se solicita reparacion de clabe de termometro de unidad materno infantil ya que se encuentra con cableado en mal estado |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UMI |  | TERMÓMETRO ELECTRÓNICO | 1993 |  | EB1111 | COVIDIEN | FILAC 3000 | A1368707X | 2025-09-13 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Sonda de temperatura con el encauchetado en mal estado Actividad realizada: se procede a retirar el autofundente antiguo y se vuelve a cubrir toda la sonda con autofundente nuevo Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-09-10 07:21 |  | 2025-09-10 07:21 | 2025-09-10 09:57 | 156 | 64 | 92 | 260912 | Media | 2025-09-10 00:15 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: sonda de temperatura con el encauchetado en mal estado actividad realizada: se procede a retirar el autofundente antiguo y se vuelve a cubrir toda la sonda con autofundente nuevo estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, DESGASTE_NORMAL | ['MAL_TRATO_FISICO', 'DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Wednesday | 2
119773 | CORRECTIVO | 1036956323 | YUDY TATIANA CEBALLOS ALZATE | pulsoximetro recuperacion pos buen dia, pulsoximetro recuperacion pos malo |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1940 | 4351 |  | EDAN | IM50 | 360069-M18C15120054 | 2025-09-20 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:Equipo no sensa Actividad realizada: Se revisa equipo y se encuentra discontinuidad en el cable , se procede a cortar la parte en mal estado y se vuelve a soldar, Durante las pruebas de funcionamiento, se encuentra sensado con mucho ruido, se mide ambos diodos y se encuentran por encima del valor, se procede a cambiar diodos por unos en buen estado Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-09-16 09:16 |  | 2025-09-16 09:20 | 2025-09-16 12:22 | 182 | 116 | 66 | 261248 | Media | 2025-09-16 08:13 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:equipo no sensa actividad realizada: se revisa equipo y se encuentra discontinuidad en el cable , se procede a cortar la parte en mal estado y se vuelve a soldar, durante las pruebas de funcionamiento, se encuentra sensado con mucho ruido, se mide ambos diodos y se encuentran por encima del valor, se procede a cambiar diodos por unos en buen estado estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Tuesday | 1
120664 | CORRECTIVO | 43715204 | DIANA PATRICIA MARIN GARCIA | camara storz ,presenta interferencia . Buenos días .Solicito amablemente revisar camara storz H3 -Z 22220055, SN PV832346-H, la reportó la instrumentadora en el procedimiento que no da imagen y se ven rayas . Muchas gracias por la colaboración. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CIRUGÍA |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-10-18 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Nota : se acude al servicio para revisar la cámara, pero todas las torres estaban en uso Pendiente por disponibilidad 17/10/2025: Diagnostico: Se reporta en el servicio cámara ya que no da imagen y se ven rayas Actividad realizada: Se revisa perilla de enfoque , zoom, botones y se encuentra todo funcionando correctamente y con buena calidad en la imagen. Se retorna equipo al servicio Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-10-16 09:31 |  | 2025-10-16 09:31 | 2025-10-17 16:54 | 1883 | 1856 | 27 | 263105 | Media | 2025-10-16 08:33 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | nota : se acude al servicio para revisar la cámara, pero todas las torres estaban en uso pendiente por disponibilidad 17/10/2025: diagnostico: se reporta en el servicio cámara ya que no da imagen y se ven rayas actividad realizada: se revisa perilla de enfoque , zoom, botones y se encuentra todo funcionando correctamente y con buena calidad en la imagen. se retorna equipo al servicio estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Thursday | 3
119043 | CORRECTIVO | 1007290946 | NAZARET GARCIA VALENCIA | ECOGRAFO CONSULTORIO GINECOBSTETRICIA Buenos días se reporta ecógrafo por solicitud de ginecóloga de turno quien refiere imagen con interferencia? debido al retiro de regulador. Gracias feliz dia. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | URGENCIAS |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-08-30 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Equipo con ruido eléctrico por falta de la UPS Actividad realizada: Se retorna UPS al consultorio y se conecta al equipo Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-08-25 11:48 |  | 2025-08-25 12:01 | 2025-08-26 19:45 | 1904 | 1889 | 15 | 259718 | Media | 2025-08-25 08:27 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo con ruido eléctrico por falta de la ups actividad realizada: se retorna ups al consultorio y se conecta al equipo estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Monday | 0
108443 | CORRECTIVO | 35685358 | claudia milena taborda taborda | SOLICITUD DE TORNILLO PARA FIJACION Buenas tardes. Para solicitar un tornillo para fijar el monitor con placa 3575 de recuperacion POS , ya que puede causar un accidente. gracias. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CIRUGÍA |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-01-25 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: soporte de monitor sin seguro Actividad realizada: Se asegura el monitor al soporte con una correa de amarre Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-01-20 16:21 |  | 2025-01-20 16:53 | 2025-01-20 17:16 | 23 | 0 | 23 | 244922 | Media | 2025-01-20 12:06 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: soporte de monitor sin seguro actividad realizada: se asegura el monitor al soporte con una correa de amarre estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Monday | 0
120077 | CORRECTIVO | 1040035377 | JUAN DAVID ECHEVERRI CHICA | hielera de trasplante con manguera corrugada rota la hielera que se encunetra en sala de almacenamiento de trasplante tine la manguera corrugada rota |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  |  |  | MAQUINA DE HIELO | 2009 | 4427 |  | ICETRO | SCI-120A | QG/IA1200125300/0004 | 2025-09-27 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: manguera de desagüe reventada Actividad realizada: Se cambia manguera por una en buen estado Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-09-25 13:51 |  | 2025-09-25 14:58 | 2025-09-25 15:18 | 21 | 0 | 21 | 261897 | Media | 2025-09-25 13:49 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: manguera de desagüe reventada actividad realizada: se cambia manguera por una en buen estado estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Thursday | 3
115159 | CORRECTIVO | 1036397804 | HAROL GOMEZ HOYOS | v-pro en fase de calentamiento hace 5 horas v-pro en fase de calentamiento hace 5 horas (no es normal) se solicita urgente su habilitación. tiroidectomías programadas y contamos con 2 piezas de mano que requieren esterilización inmediata. muchas gracias |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CIRUGÍA |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-05-03 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Equipo con fallas durante el ciclo, se queda mucho tiempo en fase de calentamiento Actividad realizada: Se acude al servicio y el personal indica que luego de estar toda la mañana en calentamiento finalmente terminó e ciclo si problemas, Se contacta al proveedor e indica que el error se debe a problemas con la UPS. Se realiza limpieza externa ya que se encuentra con mucho polvo acumulado, lo que causa problemas con la ventilación y hace que la UPS se caliente Además se identifica que la UPS no estaba bien conectada y el equipo estaba trabajando con la batería. El proveedor recomienda realizar mantenimiento a la UPS, se pusa orden para comunicarle a al coordinadora Alejandra Duque 05/05/2025: Se realiza reporte a sistemas para realizar mantenimiento a la UPS Se procede a cerrar orden ya que el equipo funciona correctamente Estado final: equipo en funcionamiento Repuestos: no | 2025-05-01 11:55 |  | 2025-05-01 11:56 | 2025-05-05 15:06 | 5950 | 5895 | 55 | 252394 | Media | 2025-05-01 11:12 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo con fallas durante el ciclo, se queda mucho tiempo en fase de calentamiento actividad realizada: se acude al servicio y el personal indica que luego de estar toda la mañana en calentamiento finalmente terminó e ciclo si problemas, se contacta al proveedor e indica que el error se debe a problemas con la ups. se realiza limpieza externa ya que se encuentra con mucho polvo acumulado, lo que causa problemas con la ventilación y hace que la ups se caliente además se identifica que la ups no estaba bien conectada y el equipo estaba trabajando con la batería. el proveedor recomienda realizar mantenimiento a la ups, se pusa orden para comunicarle a al coordinadora alejandra duque 05/05/2025: se realiza reporte a sistemas para realizar mantenimiento a la ups se procede a cerrar orden ya que el equipo funciona correctamente estado final: equipo en funcionamiento repuestos: no | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO, DESGASTE_NORMAL | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO', 'DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Thursday | 3
120104 | CORRECTIVO | 1001408990 | ANA MARIA CIRO BUITRAGO | monitor disfuncional se realiza reporte de de monitor disfuncional, ya que se va hacia atras, y se corre el riesgo de que se caiga. gracias |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIP |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-09-27 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: soporte de monitor suelto Actividad realizada: Se ajusta los tornillos del soporte para evitar que se mueva tan fácil Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-09-26 11:25 |  | 2025-09-26 11:31 | 2025-09-26 12:01 | 30 | 0 | 30 | 261976 | Media | 2025-09-26 11:22 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: soporte de monitor suelto actividad realizada: se ajusta los tornillos del soporte para evitar que se mueva tan fácil estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Friday | 4
114029 | CORRECTIVO | 43365276 | BLANCA LUZ PINEDA TOBON | CAMARA NO SE VE NADA H3Z CAMARA STORZ |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CIRUGÍA | CUARTO DE EQUIPOS | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-04-05 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Se reporta camara en el servicio ya que no transmite imagen Actividad realizada: Se revisa perilla de enfoque , zoom, botones y se encuentra todo funcionando correctamente y con buena calidad en la imagen. Se retorna equipo al servicio Se deja en pausa según petición del servicio para realizar seguimiento Se reporta nuevamente la cámara ya que no es compatible con todas las torres , se comunica a la coordinadora e indica que esa cámara esta bajo la modalidad de alquiler, se recomienda al servicio usarla solo en la torre con la cual es compatible mientras llegan las cámaras de la clínica Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-03-31 07:44 |  | 2025-03-31 09:12 | 2025-03-31 17:45 | 513 | 435 | 78 | 250117 | Media | 2025-03-30 12:35 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se reporta camara en el servicio ya que no transmite imagen actividad realizada: se revisa perilla de enfoque , zoom, botones y se encuentra todo funcionando correctamente y con buena calidad en la imagen. se retorna equipo al servicio se deja en pausa según petición del servicio para realizar seguimiento se reporta nuevamente la cámara ya que no es compatible con todas las torres , se comunica a la coordinadora e indica que esa cámara esta bajo la modalidad de alquiler, se recomienda al servicio usarla solo en la torre con la cual es compatible mientras llegan las cámaras de la clínica estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Monday | 0
120273 | CORRECTIVO | 1037603346 | LAURA NARANJO VILLA | calibracion sensor de flujo Buenos dias para reportar falla en calibracion de sensor de flujo del ventilador de transporte Desde el dia de ayer no pasa la prueba quedo atenta gracias |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIA | CUARTO DE EQUIPOS 4 PISO | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-10-04 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Equipo no pasa calibración de sensor de flujo Actividad realizada: Se realizan pruebas de funcionamiento y el equipo no pasa la calibración en ninguna ocasión. Equipo ya tiene una orden en proceso para la adquisición del sensor con GT-119588 Estado final: Equipo funcional Repuestos: no | 2025-10-03 11:43 |  | 2025-10-03 12:41 | 2025-10-03 16:37 | 236 | 196 | 40 | 262429 | Media | 2025-10-03 11:39 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo no pasa calibración de sensor de flujo actividad realizada: se realizan pruebas de funcionamiento y el equipo no pasa la calibración en ninguna ocasión. equipo ya tiene una orden en proceso para la adquisición del sensor con gt-119588 estado final: equipo funcional repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Friday | 4
115604 | CORRECTIVO | 1007373263 | daiana andrea orrego perez | VM Hamilton con aviso Ventilador mecánico Hamilton con aviso "Bateria 1: Cambio necesario" |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIP | TERAPIA RESPIRATORIA | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-05-17 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: equipo con alarma de cambio de batería necesario Actividad realizada: Se realiza cambio de batería, se pausa orden hasta que finalice por completo la carga 13/05/2025:Equipo no reconoce batería nueva, se devuelve al servicio con batería anterior ya que todavía esta funcional mientras llega la batería nueva 24/07/2025:Se acude al servicio para instalar el repuesto, pero el equipo esta en uso Se pausa orden en espera de disponibilidad ( Equipo se encuentra en el cubículo 07) 30/07/2025:Se acude al servicio para instalar el repuesto, pero el equipo esta en uso Se pausa orden en espera de disponibilidad ( Equipo se encuentra en el cubículo 07) 04/08/2025: equipo en uso 21/08/2025 el equipo se encuentra en uso 26/08/2025: se tramita orden con GT-104896 | 2025-05-12 14:47 |  | 2025-05-12 15:41 | 2025-08-26 19:54 | 150013 | 151366 | -1353 | 253032 | Media | 2025-05-12 14:33 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo con alarma de cambio de batería necesario actividad realizada: se realiza cambio de batería, se pausa orden hasta que finalice por completo la carga 13/05/2025:equipo no reconoce batería nueva, se devuelve al servicio con batería anterior ya que todavía esta funcional mientras llega la batería nueva 24/07/2025:se acude al servicio para instalar el repuesto, pero el equipo esta en uso se pausa orden en espera de disponibilidad ( equipo se encuentra en el cubículo 07) 30/07/2025:se acude al servicio para instalar el repuesto, pero el equipo esta en uso se pausa orden en espera de disponibilidad ( equipo se encuentra en el cubículo 07) 04/08/2025: equipo en uso 21/08/2025 el equipo se encuentra en uso 26/08/2025: se tramita orden con gt-104896 | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Monday | 0
115324 | CORRECTIVO | 1007346623 | VERONICA MARIA AGUDELO ATEHORTUA | panel de cama disfuncional panel de cama de ucia 15, disfuncional, se bloquea y no funciona ningún parámetro |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIA |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-05-10 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Orden repetida, se tramita garantía con proveedor con GT-114552 Diagnostico: paneles de la cama bloqueados Actividad realizada: Se revisa equipo y se deja solo conectado el panel izquierdo Estado final: parcialmente funcional Repuestos: no | 2025-05-05 07:38 |  | 2025-05-05 07:41 | 2025-05-05 08:53 | 72 | 34 | 38 | 252506 | Media | 2025-05-05 03:10 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | orden repetida, se tramita garantía con proveedor con gt-114552 diagnostico: paneles de la cama bloqueados actividad realizada: se revisa equipo y se deja solo conectado el panel izquierdo estado final: parcialmente funcional repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Monday | 0
120016 | CORRECTIVO | 1007373263 | daiana andrea orrego perez | Maquina de oxido nitrico con aviso Maquina de oxido nitrico no funciona con aviso "falla de entrega" |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIP |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-09-27 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Equipo con alarma "falla de entrega " Actividad realizada: Se realiza un barrido para eliminar el oxido nítrico al interior del equipo según indicaciones de proveedor Se enciende nuevamente el equipo y ya no aparece la alarma Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-09-24 07:30 |  | 2025-09-24 07:33 | 2025-09-24 11:54 | 260 | 201 | 59 | 261733 | Media | 2025-09-23 13:14 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo con alarma "falla de entrega " actividad realizada: se realiza un barrido para eliminar el oxido nítrico al interior del equipo según indicaciones de proveedor se enciende nuevamente el equipo y ya no aparece la alarma estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Wednesday | 2
116941 | CORRECTIVO | 1040741329 | enlly yurley gallego piña | TEST DE FUGA POSITIVO Buenas tardes. En la sede de la clínica somer, posterior a realizar procedimiento de Endoscopia con anestesia general en el quirófano N.1, para una inserción de STENT ESOFAGICO para cubrir una perforación esofágica, con procedimiento de Laparoscopia, se procede a realizar lavado de equipo y test de Fuga el cual dio: POSITIVO, en la punta del Endoscopio. Se realiza reporte y se envia correo informado con el reporte. Placa: SN KG391K335 Gracias |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | ENDOSCOPIAS |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-06-21 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: endoscopio con test de fuga positivo Actividad realizada: Se pausa orden hasta el lunes para comunicarle a al coordinadora y realizar reporte a proveedor 16/06/2025: se procede a cerrar orden ya que existe una otra en proceso con GT-116455 | 2025-06-14 17:32 |  | 2025-06-14 17:32 | 2025-06-16 19:54 | 3022 | 3011 | 11 | 255419 | Media | 2025-06-14 17:17 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: endoscopio con test de fuga positivo actividad realizada: se pausa orden hasta el lunes para comunicarle a al coordinadora y realizar reporte a proveedor 16/06/2025: se procede a cerrar orden ya que existe una otra en proceso con gt-116455 | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Saturday | 5
118652 | CORRECTIVO | 1036963520 | valentina vargas lopez | MONITOR DE SIGNOS VITALES ESTA SUELTO MONITOR DE SIGNOS VITALES SUELTO, CON ALTO RIESGO DE QUE SE CAIGA |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | H6-T2 |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-08-09 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Se fija monitor al carrito | 2025-08-08 17:57 |  | 2025-08-08 18:01 | 2025-08-08 18:35 | 34 | 0 | 34 | 258790 | Media | 2025-08-07 08:46 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | se fija monitor al carrito | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Friday | 4
115378 | CORRECTIVO | 1040047690 | MELISSA VALENCIA CARDONA | SOPORTE DE LA TORRE BUENAS TARDES NOS COLABORAN POR FAVOR ORGANIZANDO EL SOPORTE DE LA TORRE DE ENDOSCOPIA YA QUE SE DAÑO. MUCHAS GRACIAS |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | ENDOSCOPIAS |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-05-10 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: soporte fracturado Actividad realizada: se aplica pega al soporte 06/05/2025: se instala soporte en la torre Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-05-05 16:32 |  | 2025-05-05 16:33 | 2025-05-06 10:30 | 1077 | 1051 | 26 | 252602 | Media | 2025-05-05 15:59 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: soporte fracturado actividad realizada: se aplica pega al soporte 06/05/2025: se instala soporte en la torre estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Monday | 0
118496 | CORRECTIVO | 1036956323 | YUDY TATIANA CEBALLOS ALZATE | torniquete manual torniquete de ortopedia quirofa 5 , no insufla al parecer tiene fugas , se realiza reporte , se deja en el puesto principal d eenfermeria cirugia |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CIRUGÍA |  | TORNIQUETE MANÓMETRO | 1377 |  | EB0273 | PANGAS | NEUMÁTICO | 1864 | 2025-08-02 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: brazalete con bolsa de aire reventada Actividad realizada: Se cambia brazalete por uno nuevo Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-08-01 10:18 |  | 2025-08-01 12:44 | 2025-08-01 13:03 | 20 | 0 | 20 | 258464 | Media | 2025-08-01 10:18 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: brazalete con bolsa de aire reventada actividad realizada: se cambia brazalete por uno nuevo estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Friday | 4
116139 | CORRECTIVO | 1152453390 | andrea betancur garcia | conector silenciador ventilador conector silenciador ventilador |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIN |  | VENTILADOR PEDIÁTRICO ALTA FRECUENCIA | 1399 | 2813 |  | SLE | SLE5000 | 54244(2010) | 2025-05-31 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: equipo sin uno de los conectores del silenciado Actividad realizada: Se entrega un conector nuevo realizado en impresión 3D Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-05-26 09:48 |  | 2025-05-26 10:59 | 2025-05-26 11:20 | 21 | 0 | 21 | 253975 | Media | 2025-05-26 08:43 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo sin uno de los conectores del silenciado actividad realizada: se entrega un conector nuevo realizado en impresión 3d estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Monday | 0
113326 | CORRECTIVO | 1111197742 | RUTH ESTHER NAVAS GOMEZ | CASCADA DE VM QUE NO HUMIDIFICA CASCADA DE VM QUE NO HUMIDIFICA(NO CALIENTA) |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIN | P7 CUB 6 | HUMIDIFICADOR | 1386 |  | EB0375 | FISHER & PAYKEL | MR810JSU | .090501004142 | 2025-03-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: equipo no calienta Actividad realizada: Se prueba equipo y se encuentra que la placa esta calentando correctamente, pero el hilo calefactor del circuito que va conectado al sensor del equipo calienta muy poco. Se destapa el equipo y se realiza el reset de la sonda de temperatura interna, Se pausa orden hasta mañana para realizar prueba con el flujo de aire de un ventilador 06/03/2025:se realizan pruebas con un circuito suministrado por el servicio, pero el equipo encendía de inmediato el led de error, Se verifica en manual y se encuentra que el error esta asociado a problemas con el sensor del hilo calefactor y la tarjeta pcb en general, Se prueba con el sensor de otro equipo y sigue sin calentar 10/03/2025: Se prueba nuevamente el equipo, pero sigue sin funcionar Se intercambia la tarjeta con el otro equipo de la misma referencia, pero siguen sin funcionar Se verifica error en el manual e indica que se deben revisar las conexiones del cable calefactor y en caso de no solucionar el problema se debe cambiar la pcb Se comunica situación al coordinador, se pausa orden en espera de indicaciones 12/03/2025: no es posible reparar el equipo, se procede a dar de baja Se adjunta protocolo físico Estado final: BAJA Repuestos: No | 2025-03-05 19:00 |  | 2025-03-05 19:01 | 2025-03-12 07:40 | 9400 | 9292 | 108 | 248441 | Media | 2025-03-05 18:59 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo no calienta actividad realizada: se prueba equipo y se encuentra que la placa esta calentando correctamente, pero el hilo calefactor del circuito que va conectado al sensor del equipo calienta muy poco. se destapa el equipo y se realiza el reset de la sonda de temperatura interna, se pausa orden hasta mañana para realizar prueba con el flujo de aire de un ventilador 06/03/2025:se realizan pruebas con un circuito suministrado por el servicio, pero el equipo encendía de inmediato el led de error, se verifica en manual y se encuentra que el error esta asociado a problemas con el sensor del hilo calefactor y la tarjeta pcb en general, se prueba con el sensor de otro equipo y sigue sin calentar 10/03/2025: se prueba nuevamente el equipo, pero sigue sin funcionar se intercambia la tarjeta con el otro equipo de la misma referencia, pero siguen sin funcionar se verifica error en el manual e indica que se deben revisar las conexiones del cable calefactor y en caso de no solucionar el problema se debe cambiar la pcb se comunica situación al coordinador, se pausa orden en espera de indicaciones 12/03/2025: no es posible reparar el equipo, se procede a dar de baja se adjunta protocolo físico estado final: baja repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Wednesday | 2
113015 | CORRECTIVO | 15443719 | JHON JAIRO GARCIA CORREA | manometro malo no mueve la aguja. se solicita arreglo |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CIRUGÍA |  | TORNIQUETE MANÓMETRO | 1377 |  | EB0273 | PANGAS | NEUMÁTICO | 1864 | 2025-03-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: aguja del manómetro se queda siempre en una misma posición Actividad realizada: se revisa manómetro y se encuentran grumos de glicerina seca frenando el recorrido del sistema interno del equipo Se procede a realizar limpieza y lubricación a todo el sistema del manómetro, se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-02-28 14:46 |  | 2025-02-28 16:56 | 2025-02-28 20:17 | 201 | 162 | 39 | 248079 | Media | 2025-02-28 13:33 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: aguja del manómetro se queda siempre en una misma posición actividad realizada: se revisa manómetro y se encuentran grumos de glicerina seca frenando el recorrido del sistema interno del equipo se procede a realizar limpieza y lubricación a todo el sistema del manómetro, se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Friday | 4
115696 | CORRECTIVO | 71748235 | victor andres gomez gaviria | Tensiómetro pediátrico no insufla Tensiómetro pediátrico del consultorio 1 de consulta externa en torre 2 no insufla |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CONSULTA EXTERNA |  | TENSIÓMETRO ANEROIDE | 1345 | EB0676 | EB0676 | WELCH ALLYN | PEDIÁTRICO | 151202001209 | 2025-05-17 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Equipo no conserva la presion Actividad realizada: Se encuentra brazalete con fuga , se procede a cambiar por uno en buen estado Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-05-15 09:49 |  | 2025-05-15 09:50 | 2025-05-15 11:01 | 71 | 25 | 46 | 253263 | Media | 2025-05-15 09:44 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo no conserva la presion actividad realizada: se encuentra brazalete con fuga , se procede a cambiar por uno en buen estado estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Thursday | 3
113728 | CORRECTIVO | 39446126 | MONICA PATRICIA GOMEZ BETANCUR | Brazalete se infla mucho. presion mala El tensiometro, da valores de hipotension, y el brazalete se infla mucho. Favor revisar y reparar.- Gracias |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | BANCO DE SANGRE |  | TENSIÓMETRO DIGITAL | 1372 |  | EB0360 | WELCH ALLYN | OSZ-4 | 200924495 | 2025-03-22 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Equipo con con error en la medición y con brazalete en mal estado Actividad realizada: Se realiza cambio de brazalete por uno nuevo Se intenta realizar calibración en múltiples ocasiones pero el equipo continua con el error 19/03/2025:Se intenta realizar calibración en múltiples ocasiones pero el equipo continua con el error 21/03/2025: Se intenta realizar calibración en múltiples ocasiones pero el equipo continua con el error Se realiza un listado de 3 tomas consecutivas en cada valor de prueba (120/80, 190/120 , 80/40),para validar el desfase. Se comunica al coordinador En espera de indicaciones 25/03/2025: Equipo continua con el error No es posible calibrar , se procede a dar de baja Estado final: Equipo dado de baja Repuestos: si | 2025-03-18 08:50 |  | 2025-03-18 08:50 | 2025-03-25 16:51 | 10560 | 10227 | 333 | 249346 | Media | 2025-03-18 08:47 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo con con error en la medición y con brazalete en mal estado actividad realizada: se realiza cambio de brazalete por uno nuevo se intenta realizar calibración en múltiples ocasiones pero el equipo continua con el error 19/03/2025:se intenta realizar calibración en múltiples ocasiones pero el equipo continua con el error 21/03/2025: se intenta realizar calibración en múltiples ocasiones pero el equipo continua con el error se realiza un listado de 3 tomas consecutivas en cada valor de prueba (120/80, 190/120 , 80/40),para validar el desfase. se comunica al coordinador en espera de indicaciones 25/03/2025: equipo continua con el error no es posible calibrar , se procede a dar de baja estado final: equipo dado de baja repuestos: si | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Tuesday | 1
120453 | CORRECTIVO | 1036398817 | viviana zuluaga arbelaez | Funcionamiento incorrecto de ventilador mecanico Ventilador mecanico SLE 5000 con alarma constante ¨perdida de gas fresco¨, circuito conectado adecuadamente y fuentes de gases medicinales verificadas |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIN |  | VENTILADOR ALTA FRECUENCIA | 1400 | 3296 |  | SLE | SLE5000 | 54247 | 2025-10-11 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Equipo con alarma "fallo de ciclo" Actividad realizada: Se realizan pruebas de funcionamiento y se encuentra equipo con alarma de fallo en ciclo Se comunica con el proveedor y se realiza calibración de diferencial de presion, Se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-10-09 07:39 |  | 2025-10-09 07:47 | 2025-10-09 17:37 | 590 | 478 | 112 | 262735 | Media | 2025-10-09 05:50 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo con alarma "fallo de ciclo" actividad realizada: se realizan pruebas de funcionamiento y se encuentra equipo con alarma de fallo en ciclo se comunica con el proveedor y se realiza calibración de diferencial de presion, se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Thursday | 3
119710 | CORRECTIVO | 1017201760 | ESTEFANIA VELEZ CHAVARRIA | Fonendoscopio malo Cordial saludo, reporto fonendoscopio con placa EB1039 el cual no cumple la función de auscultación, se observa al parecer partido, agradezco me puedan ayudar, feliz tarde |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | H5-T2 |  | FONENDOSCOPIO | 1433 | EB1039 | EB1039 | LORD | PEDIÁTRICO | EB1039 | 2025-09-20 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Equipo con el muelle fracturado Actividad realizada: se busca en el taller y no se encuentra como reparar el equipo Se pausa orden hasta el lunes en espera de indicaciones 15/09/2025:No se cuenta con el repuesto para reparar el equipo, se procede a dar de baja Estado final: Equipo dado de baja Repuestos: no | 2025-09-13 07:09 |  | 2025-09-13 11:42 | 2025-09-15 13:42 | 3000 | 2960 | 40 | 261112 | Media | 2025-09-12 16:18 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo con el muelle fracturado actividad realizada: se busca en el taller y no se encuentra como reparar el equipo se pausa orden hasta el lunes en espera de indicaciones 15/09/2025:no se cuenta con el repuesto para reparar el equipo, se procede a dar de baja estado final: equipo dado de baja repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Saturday | 5
113219 | CORRECTIVO | 1036932398 | esneyder alexander garcia garcia | REPARACIÓN CAVA EB0842 Cordial saludo, Por medio de la presente solicito apoyo con la reparación de la cava EB0842 ubicada en la central de mezclas Muchas Gracias |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | TERMÓMETRO DE NEVERA DE TRANSPORTE | 1819 | EB0842 | EB0842 | ESTRA | NEVERA 42LT | 04-1422-5544 | 2025-03-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: tapa de la nevera con soportes fracturados Actividad realizada: Se acoplan unos soportes nuevos y se pegan con una pega especial Se pausa orden hasta mañana para que la pega seque correctamente 05/03/2025: se pinta la parte de la pega con aerosol blanco Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-03-04 11:03 |  | 2025-03-04 14:58 | 2025-03-05 13:10 | 1333 | 1268 | 65 | 248232 | Media | 2025-03-03 17:18 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: tapa de la nevera con soportes fracturados actividad realizada: se acoplan unos soportes nuevos y se pegan con una pega especial se pausa orden hasta mañana para que la pega seque correctamente 05/03/2025: se pinta la parte de la pega con aerosol blanco estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Tuesday | 1
119552 | CORRECTIVO | 1036955592 | natalia osorio quintero | termómetro no registra temperatura Buenos días, solicito revisión de termómetro de nevera EB0683 pequeña de transporte de hemocomponentes del servicio de gestion pre transfusional (banco de sangre sótano). gracias |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | BANCO DE SANGRE |  | TERMÓMETRO DE NEVERA DE TRANSPORTE | 1806 | EB0683 | EB0683 | KLIMBER | NEVERA 5LT | 04-1422-4371 | 2025-09-13 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Equipo no registra temperatura Actividad realizada: Se revisa equipo y se encuentra que uno de los contactos de las baterías estaba fracturado. Se procede a soldar la parte del contacto que estaba suelta Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-09-08 07:24 |  | 2025-09-08 07:58 | 2025-09-08 08:21 | 23 | 0 | 23 | 260761 | Media | 2025-09-08 01:08 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo no registra temperatura actividad realizada: se revisa equipo y se encuentra que uno de los contactos de las baterías estaba fracturado. se procede a soldar la parte del contacto que estaba suelta estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Monday | 0
108791 | CORRECTIVO | 55304028 | KAREN PAOLA PALMA JIMENEZ | revision de flujometro Buenas tardes!! para reportar un flujometro que esta funcionando de manera incorrecta, parece que tuviera un escape. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | ENDOSCOPIAS |  | FLUJÓMETRO | 1455 | 18 |  | AMVEX | SENCILLO |  | 2025-02-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: flujómetro fuga Actividad realizada: Se encuentra fractura en la rosca del tubo exterior, se intenta reparar inicialmente la rosca con pegaloca y acrílico, pero la fuga permanecía, Se decide pegar el tubo con ayuda de acrílico y pegaloca. Se realizan múltiples pruebas en las cuales se puede ver que el equipo no queda con fugas Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-01-28 07:35 |  | 2025-01-28 08:31 | 2025-01-28 12:06 | 215 | 158 | 57 | 245472 | Media | 2025-01-27 16:47 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: flujómetro fuga actividad realizada: se encuentra fractura en la rosca del tubo exterior, se intenta reparar inicialmente la rosca con pegaloca y acrílico, pero la fuga permanecía, se decide pegar el tubo con ayuda de acrílico y pegaloca. se realizan múltiples pruebas en las cuales se puede ver que el equipo no queda con fugas estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Tuesday | 1
117867 | CORRECTIVO | 1036948329 | daniela jimenez alzate | nevera de hematologia gotea Buenos días.. nevera de hematología gotea por la parte interna |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | LABORATORIO |  | NEVERA DE 18 PIES PUERTA DE VIDRIO | 1096 | 1207 |  | INDUFRIAL | INPVE-18 | .00828314 | 2025-07-12 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Equipo con filtración de agua Actividad realizada: Se revisa equipo y se encuentra manguera de agua de deshielo agrietada, se procede a cortar parte de la manguera en mal estado y se vuelve a conectar. Adicionalmente, se aplica silicona a la lata que protege el evaporador Se deja equipo en observación Se realiza seguimiento a al nevera y se puede ver que ya no esta filtrando agua Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-07-11 08:09 |  | 2025-07-11 08:56 | 2025-07-11 14:58 | 362 | 247 | 115 | 257077 | Media | 2025-07-11 08:04 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo con filtración de agua actividad realizada: se revisa equipo y se encuentra manguera de agua de deshielo agrietada, se procede a cortar parte de la manguera en mal estado y se vuelve a conectar. adicionalmente, se aplica silicona a la lata que protege el evaporador se deja equipo en observación se realiza seguimiento a al nevera y se puede ver que ya no esta filtrando agua estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Friday | 4
120589 | CORRECTIVO | 1036948329 | daniela jimenez alzate | nevera con funcionamiento incorrecto Buenos días. nevera de reactivos hormonas presenta temperaturas superiores a lo establecido. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | LABORATORIO |  | NEVERA DE 18 PIES PUERTA DE VIDRIO | 1095 | 1206 |  | INDUFRIAL | INPVE-18 | .00827881 | 2025-10-18 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Nevera con temperaturas altas Actividad realizada: Se revisa evaporador y se encuentra con hielo, se procede a desconectar la nevera Se conecta nuevamente la nevera y se realiza seguimiento, pero la nevera sigue sin bajara temperaturas Se revisa la unidad condensadora y se encuentra relé malo y térmico en mal estado, se procede a cambiar relé y se pide repuesto de térmico al coordinador 21/10/2025: Se instala térmico nuevo, pero al realizar pruebas se puede ver que el compresor intenta encender, pero inmediatamente se apaga. Se prueba con un capacitor nuevo, pero el error se sigue presentando. Se mide presion de circuito y se encuentra con buena presion de refrigerante. Se pausa para continuar mañana 24/10/2025: Se arranca el compresor de manera directa y se puede ver que el amperaje de marcha estaba en 17A, lo que hacia que el compresor se calentara demasiado rápido Se calcula el amperaje de marcha según el LRA del compresor y se encuentra que debería estar en 4 A, por lo cual , se concluye que el problema esta en el compresor. Se pausa orden en espera de indicaciones 27/10/2025: Considerando la vida útil del equipo y el costo del repuesto , se decide dar de baja. Se adjunta protocolo físico Estado final: Equipo dado de baja Repuestos: si | 2025-10-15 07:31 |  | 2025-10-15 07:35 | 2025-10-27 14:00 | 17665 | 17435 | 230 | 263007 | Media | 2025-10-15 07:30 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: nevera con temperaturas altas actividad realizada: se revisa evaporador y se encuentra con hielo, se procede a desconectar la nevera se conecta nuevamente la nevera y se realiza seguimiento, pero la nevera sigue sin bajara temperaturas se revisa la unidad condensadora y se encuentra relé malo y térmico en mal estado, se procede a cambiar relé y se pide repuesto de térmico al coordinador 21/10/2025: se instala térmico nuevo, pero al realizar pruebas se puede ver que el compresor intenta encender, pero inmediatamente se apaga. se prueba con un capacitor nuevo, pero el error se sigue presentando. se mide presion de circuito y se encuentra con buena presion de refrigerante. se pausa para continuar mañana 24/10/2025: se arranca el compresor de manera directa y se puede ver que el amperaje de marcha estaba en 17a, lo que hacia que el compresor se calentara demasiado rápido se calcula el amperaje de marcha según el lra del compresor y se encuentra que debería estar en 4 a, por lo cual , se concluye que el problema esta en el compresor. se pausa orden en espera de indicaciones 27/10/2025: considerando la vida útil del equipo y el costo del repuesto , se decide dar de baja. se adjunta protocolo físico estado final: equipo dado de baja repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES, DESGASTE_NORMAL | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Wednesday | 2
123176 | CORRECTIVO | 1040741329 | enlly yurley gallego piña | Equipo indirecto Buen día Se reporta equipo de OFTALMOSCOPIO INDIRECTO, en el consultorio 316, ya que anteriormente le realizaron un ajuste al equipo y quedo puesto al revés, en vez de bajar la perilla para ajustar el equipo en la frente, lo dejaron al revés y este sube y ni se puede ajustar a la cabeza. La Dra. que usa el equipo pide solicitar revisión y organizar esa perilla para poder trabajar correctamente. Gracias. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | OFTALMOLOGÍA |  | OFTALMOSCOPIO INDIRECTO | 1114 |  | EB0621 | HEINE | SIGMA 150K | 1110002587 | 2025-12-20 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Equipo con el soporte de los lentes muy apretado Actividad realizada: Se realiza ajuste de la perilla del soporte Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-12-17 11:53 |  | 2025-12-17 11:53 | 2025-12-17 14:37 | 164 | 115 | 49 | 266640 | Media | 2025-12-17 10:45 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo con el soporte de los lentes muy apretado actividad realizada: se realiza ajuste de la perilla del soporte estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Wednesday | 2
114067 | CORRECTIVO | 1036963153 | heylen karinna zuluaga posada | Flujometro malo Flujometro 99 del servicio de urgencias no funciona. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | URGENCIAS |  | FLUJÓMETRO | 1534 | 99 |  | AMVEX | SENCILLO | FMAO11116DJ | 2025-04-05 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: acople paralelo en mal estado Actividad realizada: acople paralelo del flujometro fracturado, se instala un acople paralelo en buen estado Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-03-31 18:59 |  | 2025-04-01 09:53 | 2025-04-01 17:30 | 456 | 422 | 34 | 250213 | Media | 2025-03-31 18:30 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: acople paralelo en mal estado actividad realizada: acople paralelo del flujometro fracturado, se instala un acople paralelo en buen estado estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Monday | 0
117077 | CORRECTIVO | 1036947948 | JUAN DIEGO SANCHEZ BAENA | Revisión nevera central de mezclas Cordial Saludo Solicito amablemente revisión de nevera central de mezclas con alarmas encendidas Gracias |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | NEVERA | 1102 | EB0381 | EB0381 | SAMSUNG | 104194FP90057J | 5G06FCSWCN/SLC | 2025-06-21 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Se reporta nevera en el servicio ya que tenía alarmas encendidas Actividad realizada: Se revisa equipo y se ubica el sensor de temperatura en el centro de la nevera ya que estaba hacia el exterior, Se realizan pruebas en las cuales se ve la nevera funcionando dentro del rango y con alarmas audibles cuando la temperatura supera los 8°C Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-06-18 18:47 |  | 2025-06-18 19:47 | 2025-06-18 20:37 | 50 | 0 | 50 | 255707 | Media | 2025-06-18 18:39 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se reporta nevera en el servicio ya que tenía alarmas encendidas actividad realizada: se revisa equipo y se ubica el sensor de temperatura en el centro de la nevera ya que estaba hacia el exterior, se realizan pruebas en las cuales se ve la nevera funcionando dentro del rango y con alarmas audibles cuando la temperatura supera los 8°c estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Wednesday | 2
118341 | CORRECTIVO | 1036947948 | JUAN DIEGO SANCHEZ BAENA | Nevera de farmacia UCIN congelando Cordial Saludo Solicito amablemente revisión de Nevera de farmacia UCIN que esta congelando y dañando los empaques secundarios de los medicamentos Gracias |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | NEVERA | 1175 | 2802 |  | C4 | RF 300 | 151111 | 2025-08-02 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: nevera con fuga se agua y con exceso de hielo Actividad realizada: Se revisa equipo y se encuentra manguera del sistema de deshielo del agua totalmente obstruida. Se trata de quitar lo que la estaba tapando pero no fue posible Se indica en el servicio que deben desocupar la nevera para poder desconectarla 29/07/2025: Se desconecta nevera, se pausa orden para esperar que se descongele por completo Se revisa equipo y no es posible quitar lo que esta obstruyendo la tubería, por lo cual , se decide conectar una manguera nueva y ponerla por la parte exterior de la nevera. Se baja la carcasa del difusor y se acopla una manguera en buen estado, se aplica silicona para evitar que ene un futuro empiece a fugar. Se realiza un hueco en la carcasa para poner la manguera por la parte exterior de la nevera y se rellena el hueco con espuma expansiva Se deja equipo en observación 30/07/2025: se revisa equipo y no se puede ver que no esta fugando. Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-07-28 11:23 |  | 2025-07-28 12:05 | 2025-07-30 15:24 | 3078 | 2688 | 390 | 258171 | Media | 2025-07-28 09:46 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: nevera con fuga se agua y con exceso de hielo actividad realizada: se revisa equipo y se encuentra manguera del sistema de deshielo del agua totalmente obstruida. se trata de quitar lo que la estaba tapando pero no fue posible se indica en el servicio que deben desocupar la nevera para poder desconectarla 29/07/2025: se desconecta nevera, se pausa orden para esperar que se descongele por completo se revisa equipo y no es posible quitar lo que esta obstruyendo la tubería, por lo cual , se decide conectar una manguera nueva y ponerla por la parte exterior de la nevera. se baja la carcasa del difusor y se acopla una manguera en buen estado, se aplica silicona para evitar que ene un futuro empiece a fugar. se realiza un hueco en la carcasa para poner la manguera por la parte exterior de la nevera y se rellena el hueco con espuma expansiva se deja equipo en observación 30/07/2025: se revisa equipo y no se puede ver que no esta fugando. estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Monday | 0
119419 | CORRECTIVO | 1036932398 | esneyder alexander garcia garcia | NEVERA 2802 Buenos días, Nevera 2802 ubicada en farmacia del séptimo piso que esta enfriando menos de 2 grados centígrados por momentos. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | NEVERA | 1175 | 2802 |  | C4 | RF 300 | 151111 | 2025-09-06 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Nevera en ocasiones baja de 2°C Actividad realizada: Se revisa la configuración y se encuentra set point en 2.5 e histéresis de 2 , se procede a cambiar a 3 el set point y la histéresis Se instala datalogger para verificar el funcionamiento 04/09/2025: Se verifica datos del datalogger en los cuales se puede ver que el equipo funcionó dentro de rango (2- 8°C). Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-09-03 14:14 |  | 2025-09-03 14:20 | 2025-09-04 08:16 | 1076 | 1018 | 58 | 260461 | Media | 2025-09-03 10:00 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: nevera en ocasiones baja de 2°c actividad realizada: se revisa la configuración y se encuentra set point en 2.5 e histéresis de 2 , se procede a cambiar a 3 el set point y la histéresis se instala datalogger para verificar el funcionamiento 04/09/2025: se verifica datos del datalogger en los cuales se puede ver que el equipo funcionó dentro de rango (2- 8°c). estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Wednesday | 2
112898 | CORRECTIVO | 39451967 | maria carolina orozco gallego | pulso oximetro Cordial saludo Pulso oximetro se encuentra con mediciones incorrectas. por favor revisar. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | LABORATORIO |  | PULSOXÍMETRO | 1159 |  | EB0464 | EDAN | H100B | 316036-M14400080026 | 2025-03-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Se reporta equipo en el servicio ya que presentaba mediciones incorrectas Actividad realizada: inicialmente, se cambian baterías ya que se encontraban bajas de voltaje Se revisa con ayuda del simulador y se encuentra que al cambiar el valor de la SPO2 en ocasiones el equipo sensaba el mismo valor. Se destapa el equipo y se limpia todas las tarjetas y los conectores con limpiador electrónico, Se ensambla nuevamente el equipo y se realizan múltiples pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-02-25 14:57 |  | 2025-02-25 15:11 | 2025-02-25 18:32 | 201 | 149 | 52 | 247766 | Media | 2025-02-25 14:31 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se reporta equipo en el servicio ya que presentaba mediciones incorrectas actividad realizada: inicialmente, se cambian baterías ya que se encontraban bajas de voltaje se revisa con ayuda del simulador y se encuentra que al cambiar el valor de la spo2 en ocasiones el equipo sensaba el mismo valor. se destapa el equipo y se limpia todas las tarjetas y los conectores con limpiador electrónico, se ensambla nuevamente el equipo y se realizan múltiples pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Tuesday | 1
119431 | CORRECTIVO | 1036944230 | carolina arias arango | ACCESORIO PARA FIJAR CORREA DE ANTENAS SE SOLICITA CAMBIO DE ACCESORIO DE PLASTICO QUE VA EN LA MESA DEL RESONADOR AL CUAL SE AMARRAN LAS CORREAS DE LAS ANTENAS PARA FIJAR LAS MISMAS |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | IMAGENOLOGÍA |  | RESONADOR | 1245 | 2738 |  | SIEMENS | MAGNETON ESSENZA | 164132 | 2025-09-06 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Reportan accesorio de correa el cual no esta existente en almacén, se baja muestra para ser impresa en la 3D queda Daniel Cardona con la muestra 04/09/2025: Se realiza diseño 3D del repuesto, se pausa orden en espera de disponibilidad de la impresora 05/09/2025: Se entrega 2 soportes realizados en impresión 3D | 2025-09-03 16:27 |  | 2025-09-03 16:35 | 2025-09-05 17:41 | 2946 | 2849 | 97 | 260515 | Media | 2025-09-03 14:51 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | reportan accesorio de correa el cual no esta existente en almacén, se baja muestra para ser impresa en la 3d queda daniel cardona con la muestra 04/09/2025: se realiza diseño 3d del repuesto, se pausa orden en espera de disponibilidad de la impresora 05/09/2025: se entrega 2 soportes realizados en impresión 3d | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Wednesday | 2
119338 | CORRECTIVO | 1036932398 | esneyder alexander garcia garcia | nevera copn codigo P05 Nevera con codigo interno P05 que se demora mucho tiempo en recuperar condiciones de temperatura requeridas una vez abierta |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CENTRAL DE MEZCLAS REEMPAQUE Y REENVASE |  | NEVERA | 1107 |  | P05 | INDUCOL | VV510 | .0179 | 2025-09-06 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Se reporta nevera en el servicio ya que se demora en recuperar temperatura luego de salirse de rango Actividad realizada: Se revisa equipo y se posiciona correctamente el sensor, se puede ver que si se demora mucho en bajar la temperatura y es muy difícil que llegue al limite inferior Se pausa orden para ver como evoluciona 03/09/2025: Se realiza seguimiento al equipo y no se encuentra mejoría Se revisa presion de refrigerante, se buscan fugas , se revisa configuración del controlador y todo se encuentra bien, Se cambia la salida del compresor ene le controlador, pero sigue con la misma falla. Se revisa e sentido de giro del difusor y se miden las revoluciones y todo se encuentra funcionando bien Por ultimo, se decide cambiar el sensor de temperatura por uno en buen estado. Se deja equipo con datalogger para mirar el funcionamiento 04/09/2025: se retira datalogger y se puede ver que siempre estuvo en rango y los tiempo de recuperación mejoraron Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-09-01 17:11 |  | 2025-09-01 19:38 | 2025-09-04 09:16 | 3698 | 3447 | 251 | 260299 | Media | 2025-09-01 16:40 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se reporta nevera en el servicio ya que se demora en recuperar temperatura luego de salirse de rango actividad realizada: se revisa equipo y se posiciona correctamente el sensor, se puede ver que si se demora mucho en bajar la temperatura y es muy difícil que llegue al limite inferior se pausa orden para ver como evoluciona 03/09/2025: se realiza seguimiento al equipo y no se encuentra mejoría se revisa presion de refrigerante, se buscan fugas , se revisa configuración del controlador y todo se encuentra bien, se cambia la salida del compresor ene le controlador, pero sigue con la misma falla. se revisa e sentido de giro del difusor y se miden las revoluciones y todo se encuentra funcionando bien por ultimo, se decide cambiar el sensor de temperatura por uno en buen estado. se deja equipo con datalogger para mirar el funcionamiento 04/09/2025: se retira datalogger y se puede ver que siempre estuvo en rango y los tiempo de recuperación mejoraron estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION, DESGASTE_NORMAL | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Monday | 0
120244 | CORRECTIVO | 15443252 | ANDRES FELIPE CASTRO CASTAÑO | soporte de antena body siemens para fijar malo se encuentra soporte de antena body siemens para fijar malo muchas gracias |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | IMAGENOLOGÍA |  | RESONADOR | 1245 | 2738 |  | SIEMENS | MAGNETON ESSENZA | 164132 | 2025-10-04 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: soporte de antena body fracturado Actividad realizada: No es posible reparar la antena ya que cualquier tipo de pega resultaría como un artefacto en la imagen. Se comunica a la coordinadora Alejandra Duque para realizar reporte a proveedor e indica que ese no es un causa para el cambio de antena ya que está totalmente funcional Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-10-02 11:38 |  | 2025-10-02 12:12 | 2025-10-02 14:09 | 117 | 99 | 18 | 262299 | Media | 2025-10-01 13:28 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: soporte de antena body fracturado actividad realizada: no es posible reparar la antena ya que cualquier tipo de pega resultaría como un artefacto en la imagen. se comunica a la coordinadora alejandra duque para realizar reporte a proveedor e indica que ese no es un causa para el cambio de antena ya que está totalmente funcional estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Thursday | 3
119877 | CORRECTIVO | 1035917747 | maria catalina ocampo romero | Arreglo selladora Buenos días, solicito amablemente el arreglo de la selladora EB0387, muchas gracias. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | SELLADORA | 1251 |  | EB0387 | CITALSA | KS-100 | 115 | 2025-09-20 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Equipo con teflón en mal estado Actividad realizada: Se realiza cambio de teflón por uno en buen estado. Se hacen pruebas de funcionamiento satisfactorias Estado final: Equipo en optimas condiciones Repuestos: No | 2025-09-18 12:11 |  | 2025-09-18 12:25 | 2025-09-18 12:50 | 25 | 0 | 25 | 261462 | Media | 2025-09-18 11:59 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo con teflón en mal estado actividad realizada: se realiza cambio de teflón por uno en buen estado. se hacen pruebas de funcionamiento satisfactorias estado final: equipo en optimas condiciones repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Thursday | 3
113443 | CORRECTIVO | 1036932398 | esneyder alexander garcia garcia | Selladora no funciona Cordial saludo, Solicito mantenimiento de selladora con código EB0389 Gracias por el apoyo |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | SELLADORA | 1253 |  | EB0389 | CITALSA | KS-300 | 279 | 2025-03-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: selladora no funciona Actividad realizada: Se revisa equipo y se encuentra resistencia reventada, se procede a cambiar por una nueva Además, se realiza cambio de teflón ya que estaba muy quemado Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-03-07 17:37 |  | 2025-03-07 18:09 | 2025-03-07 18:54 | 45 | 0 | 45 | 248622 | Media | 2025-03-07 17:15 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: selladora no funciona actividad realizada: se revisa equipo y se encuentra resistencia reventada, se procede a cambiar por una nueva además, se realiza cambio de teflón ya que estaba muy quemado estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Friday | 4
116915 | CORRECTIVO | 1037613274 | maria paz marmolejo causil | parafina no calienta El tanque de parafina no calienta, mal contacto, cable , se ha reportado en ocasiones anteriores y funciona 2 días y vuelve a fallar |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | FISIOTERAPIA |  | TANQUE DE PARAFINA | 1274 | 1220 |  | PARABATH | 24050 | 2001-04073 | 2025-06-14 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Equipo no calienta Actividad realizada: Se retira el cable AC y se procede a soldar un cable en buen estado ya que el personal indica que el equipo solo funciona cuando lo mueven. Se realizan pruebas de funcionamiento en las cuales se aprecia que el equipo funciona correctamente. Se deja orden en pausa por petición del servicio para realizar seguimiento 14/06/2025: Se pregunta en el servicio y el personal indica que ha funcionado correctamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-06-13 08:51 |  | 2025-06-13 13:19 | 2025-06-14 15:11 | 1551 | 1460 | 91 | 255252 | Media | 2025-06-12 08:49 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo no calienta actividad realizada: se retira el cable ac y se procede a soldar un cable en buen estado ya que el personal indica que el equipo solo funciona cuando lo mueven. se realizan pruebas de funcionamiento en las cuales se aprecia que el equipo funciona correctamente. se deja orden en pausa por petición del servicio para realizar seguimiento 14/06/2025: se pregunta en el servicio y el personal indica que ha funcionado correctamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Friday | 4
118319 | CORRECTIVO | 1007347088 | XIOMARA GIRALDO GARCIA | RESONADOR buenas tardes resonador presenta falla en su funcionamiento |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | IMAGENOLOGÍA |  | RESONADOR | 1245 | 2738 |  | SIEMENS | MAGNETON ESSENZA | 164132 | 2025-08-02 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Nota: no se realiza gestión oportuna al abrir o cerrar GT, se realiza desde 11:40 hasta las 14:50. Diagnostico: Equipo alarmado por alta temperatura Actividad realizada: Se revisa chiller del equipo y se encuentra la presion del agua en el valor correcto (2 bar con el equipo apagado), Se contacta con el proveedor y se revisa nuevamente el equipo y en esta ocasión se encuentra uno de los contactores con la perilla en tripped. Se activa nuevamente el contactor y se aumenta el rango de 2,6 a 2,8 según indicaciones del proveedor. Se enciende equipo y se puede ver que las presiones aumentan al valor correcto ( 6 bar), se espera hasta que la temperatura llegue a 21°C y se reinicia el resonador. posteriormente, se realizan pruebas con ayuda del phantom en las cuales se ve el equipo funcionando correctamente Se deja equipo en observación 28/07/2025: Se realiza seguimiento al equipo y el personal indica que ha funcionado correctamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-07-27 14:26 |  | 2025-07-27 14:29 | 2025-07-28 16:33 | 1565 | 1544 | 21 | 258144 | Media | 2025-07-27 11:46 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | nota: no se realiza gestión oportuna al abrir o cerrar gt, se realiza desde 11:40 hasta las 14:50. diagnostico: equipo alarmado por alta temperatura actividad realizada: se revisa chiller del equipo y se encuentra la presion del agua en el valor correcto (2 bar con el equipo apagado), se contacta con el proveedor y se revisa nuevamente el equipo y en esta ocasión se encuentra uno de los contactores con la perilla en tripped. se activa nuevamente el contactor y se aumenta el rango de 2,6 a 2,8 según indicaciones del proveedor. se enciende equipo y se puede ver que las presiones aumentan al valor correcto ( 6 bar), se espera hasta que la temperatura llegue a 21°c y se reinicia el resonador. posteriormente, se realizan pruebas con ayuda del phantom en las cuales se ve el equipo funcionando correctamente se deja equipo en observación 28/07/2025: se realiza seguimiento al equipo y el personal indica que ha funcionado correctamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Sunday | 6
116492 | CORRECTIVO | 1022378223 | karen lorena arevalo acosta | SITRAD SIN CONEXIÓN |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | BANCO DE SANGRE |  | SISTEMA DE MONITOREO AMBIENTAL | 1268 | 2720 |  | RISS |  |  | 2025-06-07 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: sitrad no transmite Actividad realizada: Se revisa caja y se encuentran varios cables de datos sueltos, se procede a unir nuevamente, se realizan pruebas y el equipo sigue sin transmitir, Se cambia cable de poder y transmisión de datos por uno en buen estado, se reinicia software y el equipo empieza a transmitir Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-06-03 09:22 |  | 2025-06-03 11:10 | 2025-06-03 12:05 | 54 | 0 | 54 | 254469 | Media | 2025-06-03 08:24 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: sitrad no transmite actividad realizada: se revisa caja y se encuentran varios cables de datos sueltos, se procede a unir nuevamente, se realizan pruebas y el equipo sigue sin transmitir, se cambia cable de poder y transmisión de datos por uno en buen estado, se reinicia software y el equipo empieza a transmitir estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Tuesday | 1
114516 | CORRECTIVO | 39446126 | MONICA PATRICIA GOMEZ BETANCUR | alarma audible Revisar y programar las alarmas audibles del Sitrad, no estan funcionando, tambien programar alarmar a celulares: 3228911067 y 3002877990, tambien a correos transfusiones@clinicasomer.com y bancodesangre@clinicasomer.com. Mil gracias. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | BANCO DE SANGRE |  | SISTEMA DE MONITOREO AMBIENTAL | 1268 | 2720 |  | RISS |  |  | 2025-04-12 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | se intenta enviar correos pero el sistema solicita datos que son propio del área de sistemas, se va a la casita de sistemas pero no hay personal disponible, se pausas para programar acompañamiento de uno de ellos 30/04/2025 se revisa manual de usuario para configuración de envío por correo, se intenta en varias ocasiones pero no se logra enviar dichos correos, se pausa para hallar solución 18/06/2025:Se intenta conectar el sitrad con el correo electrónico en varias ocasiones sin éxito Se pausa orden hasta tener disponibilidad del computador 30/07/2025: Se intenta conectar el sitrad con los correos electrónicos, pero no es posible La versión actual del software del sitrad no es compatible con las actualizaciones de gmail 14/08/2025: se instala un software nuevo (sitrad pro) en un computador de biomédica para realizar pruebas Se pausa orden en espera de disponibilidad en el servicio Se prueba software y luego de varios intentos se logra que empiecen a transmitir Se pausa orden para mostrarle a la líder del servicio el nuevo software 08/10/2025:Pendiente por disponibilidad del computador en el servicio 24/10/2025: Pendiente por disponibilidad del computador en el servicio 28/10/2025: se reporta en el servicio el controlador del área de certificaciones ya que no estaba transmitiendo. El controlador se cambio recientemente y no es compatible con la versión actual del sitrad Se pide disponibilidad en el servicio para instalar el software nuevo 04/12/2025: Se instala software sitrad pro en el servicio Se conectan rodos los controladores y se realiza configuración de los nombres y los limites de las alarmas Se inicia la configuración de envío de alarmas vía correo electrónico, se pausa orden para crear un correo electronico para que sea el remitente 18/12/2025: No es posible sincronizar un correo para envío de alarmas automáticas. Se procede a cerrar la orden Estado final: Equipo en condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-04-11 10:15 |  | 2025-04-11 10:49 | 2025-12-18 15:12 | 355943 | 358030 | -2087 | 250955 | Media | 2025-04-10 08:02 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | se intenta enviar correos pero el sistema solicita datos que son propio del área de sistemas, se va a la casita de sistemas pero no hay personal disponible, se pausas para programar acompañamiento de uno de ellos 30/04/2025 se revisa manual de usuario para configuración de envío por correo, se intenta en varias ocasiones pero no se logra enviar dichos correos, se pausa para hallar solución 18/06/2025:se intenta conectar el sitrad con el correo electrónico en varias ocasiones sin éxito se pausa orden hasta tener disponibilidad del computador 30/07/2025: se intenta conectar el sitrad con los correos electrónicos, pero no es posible la versión actual del software del sitrad no es compatible con las actualizaciones de gmail 14/08/2025: se instala un software nuevo (sitrad pro) en un computador de biomédica para realizar pruebas se pausa orden en espera de disponibilidad en el servicio se prueba software y luego de varios intentos se logra que empiecen a transmitir se pausa orden para mostrarle a la líder del servicio el nuevo software 08/10/2025:pendiente por disponibilidad del computador en el servicio 24/10/2025: pendiente por disponibilidad del computador en el servicio 28/10/2025: se reporta en el servicio el controlador del área de certificaciones ya que no estaba transmitiendo. el controlador se cambio recientemente y no es compatible con la versión actual del sitrad se pide disponibilidad en el servicio para instalar el software nuevo 04/12/2025: se instala software sitrad pro en el servicio se conectan rodos los controladores y se realiza configuración de los nombres y los limites de las alarmas se inicia la configuración de envío de alarmas vía correo electrónico, se pausa orden para crear un correo electronico para que sea el remitente 18/12/2025: no es posible sincronizar un correo para envío de alarmas automáticas. se procede a cerrar la orden estado final: equipo en condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES, FALTA_CAPACITACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'FALTA_CAPACITACION'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Friday | 4
117498 | CORRECTIVO | 43862231 | DIANA CRISTINA PALACIO GOMEZ | Camilla mala Buenas tardes, camilla quirurgica con placa numero 2086 en el momento en quirofano 6, se reporta porque no frena a pesar de tener el freno accionado. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  |  |  | MESA DE CIRUGÍA | 920 | 2086 |  | AMSCO | 2080 | .0407579039 | 2025-06-28 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: mesa no frena Actividad realizada: Se revisa mesa y se encuntra que los topes encargados de frenar estaban muy arriba, se intenta modificar la altura, pero los tornillos estaban muy oxidados. Se aplica pintoxido , lubricante y luego de varios intentos se logra modificar la altura de los topes. Se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-06-27 16:27 |  | 2025-06-27 17:47 | 2025-06-27 19:19 | 92 | 0 | 92 | 256231 | Media | 2025-06-27 15:03 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: mesa no frena actividad realizada: se revisa mesa y se encuntra que los topes encargados de frenar estaban muy arriba, se intenta modificar la altura, pero los tornillos estaban muy oxidados. se aplica pintoxido , lubricante y luego de varios intentos se logra modificar la altura de los topes. se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Friday | 4
108775 | CORRECTIVO | 1152435526 | LINA MARCELA ZAPATA MURILLO | sitrad desconectado sitrad no registra la temperatura del área de certificación, aparece como N/R. Ubicación: banco de sangre sótano 1 |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | BANCO DE SANGRE |  | SISTEMA DE MONITOREO AMBIENTAL | 1268 | 2720 |  | RISS |  |  | 2025-02-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: sistema no registra temperaturas del controlador ubicado en el área de certificación Actividad realizada: Se conecta nuevamente al sitrad la el congelador de hemo componentes certificados Se realiza verificación del controlador y se encuentran los cables de alimentación haciendo contacto. Se ajustan y se revisan todas las conexiones y al volver a encender el equipo mostraba el error "002" que indica problemas en la sonda de temperatura Se comunica al coordinador Daniel Cardona para pedir el repuesto del equipo 18/02/2025: equipo continúa pendiente por llegada de repuesto. 03/03/2025: se instala sensor de humedad y temperatura nuevo y se deja transmitiendo en el sitrad Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-01-27 15:12 |  | 2025-01-28 08:51 | 2025-03-03 20:05 | 48194 | 49439 | -1245 | 245436 | Media | 2025-01-27 13:15 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: sistema no registra temperaturas del controlador ubicado en el área de certificación actividad realizada: se conecta nuevamente al sitrad la el congelador de hemo componentes certificados se realiza verificación del controlador y se encuentran los cables de alimentación haciendo contacto. se ajustan y se revisan todas las conexiones y al volver a encender el equipo mostraba el error "002" que indica problemas en la sonda de temperatura se comunica al coordinador daniel cardona para pedir el repuesto del equipo 18/02/2025: equipo continúa pendiente por llegada de repuesto. 03/03/2025: se instala sensor de humedad y temperatura nuevo y se deja transmitiendo en el sitrad estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Monday | 0
113471 | CORRECTIVO | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS | En ronda de máquinas de anestesia, se encuentra sensor de flujo malo. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CIRUGÍA |  | MÁQUINA DE ANESTESIA | 902 | 2841 |  | DRAGUER | FABIUS PLUS | ASCE-0091 | 2025-03-15 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: se detecta fallo en el sensor de flujo durante la ronda diaria de maquinas de anestesia Actividad realizada: se cambia sensor de flujo por uno nuevo Estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-03-10 08:45 | 2025-03-10 08:45 | 2025-03-10 11:15 | 2025-03-10 11:40 | 25 | 0 | 25 |  |  |  | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se detecta fallo en el sensor de flujo durante la ronda diaria de maquinas de anestesia actividad realizada: se cambia sensor de flujo por uno nuevo estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Monday | 0
116894 | CORRECTIVO | 1036956706 | mariana andrea lopez ramirez | Luz intermitente del laringoscopio El mango de laringoscopio al entrar en contacto a presión con la valva la luz se interrumpe |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIP |  | LARINGOSCOPIO | 884 | EB0908 | EB0908 | WELCH ALLYN | 60813 | MIL 00, MIL 1, MAC 2, MAC 3 | 2025-06-14 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: equipo con luz intermitente Actividad realizada: Se revisa y se encuentra bombillo muy suelto del socket , se ajusta Se realizan pruebas de funcionamiento exitosas Estado final: Equipos en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-06-12 14:10 |  | 2025-06-12 14:51 | 2025-06-12 15:13 | 22 | 0 | 22 | 255289 | Media | 2025-06-12 12:30 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo con luz intermitente actividad realizada: se revisa y se encuentra bombillo muy suelto del socket , se ajusta se realizan pruebas de funcionamiento exitosas estado final: equipos en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Thursday | 3
118114 | CORRECTIVO | 1105783872 | NORIDA SALGUERO RODRIGUEZ | control d emesa quirurgica malo favor revisar d e manera urgente control de mesa quirurgica de sala 7, en este momento estan por iniciar transplante. gracias |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CIRUGÍA | QUIROFANO 7 | MESA DE CIRUGÍA | 923 | 4041 |  | MAQUET | MEERA 7200.01B0 | 1030 | 2025-07-26 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: puerto de conexión de la mesa no funciona. Actividad realizada: Se procura dar soporte telefónico al personal del servicio desde las 9:30, sin embargo, parecen reacios a colaborar y no es posible solucionar, por lo que se solicita amablemente que generen orden por el gestor para proceder a realizar las gestiones necesarias, posteriormente se acude al servicio y se ingresa con todos los protocolos puesto que la mesa reportada se encuentra con paciente trasplantado, se evidencia problemas de encendido del control, por lo que se procede a conectar en el otro puerto de la mesa y en este si funciona, se dan instrucciones a al personal medico, auxiliar y jefe del servicio y se deja trabajando. Queda pendiente disponibilidad de la mesa para verificar conexión. 26/07/2025: Se indica en el servicio cual es el puerto al cual se debe conectar el equipo ya que el otro no tiene tarjeta electrónica Además, se pega un aviso en el equipo para que eviten conectar el control en el puerto que no esta habilitado Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento . Repuestos: No. | 2025-07-20 09:21 |  | 2025-07-20 11:50 | 2025-07-26 13:12 | 8723 | 8682 | 41 | 257614 | Media | 2025-07-20 09:21 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: puerto de conexión de la mesa no funciona. actividad realizada: se procura dar soporte telefónico al personal del servicio desde las 9:30, sin embargo, parecen reacios a colaborar y no es posible solucionar, por lo que se solicita amablemente que generen orden por el gestor para proceder a realizar las gestiones necesarias, posteriormente se acude al servicio y se ingresa con todos los protocolos puesto que la mesa reportada se encuentra con paciente trasplantado, se evidencia problemas de encendido del control, por lo que se procede a conectar en el otro puerto de la mesa y en este si funciona, se dan instrucciones a al personal medico, auxiliar y jefe del servicio y se deja trabajando. queda pendiente disponibilidad de la mesa para verificar conexión. 26/07/2025: se indica en el servicio cual es el puerto al cual se debe conectar el equipo ya que el otro no tiene tarjeta electrónica además, se pega un aviso en el equipo para que eviten conectar el control en el puerto que no esta habilitado estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento . repuestos: no. | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Sunday | 6
114938 | CORRECTIVO | 43855641 | NANCY ANDREA CARDONA AGUDELO | placa 4041 buenas tarde , por favor revisar colchoneta de la camilla que al ser limpiada por el personal de lima , se visualisa salida de matarial liquido de agua mas sangre , lo que afecta la salud y seguridad de los pacientes . |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CIRUGÍA | QUIROFANO 6 | MESA DE CIRUGÍA | 923 | 4041 |  | MAQUET | MEERA 7200.01B0 | 1030 | 2025-04-26 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:forro de colchoneta perforado Actividad realizada: se revisa colchoneta y se encuentra orifico por el que ingresan fluidos, se revisan medidas para solicitar 24/05/2025: se acude al servicio en varias ocasiones y la mesa se encuentra ocupada, se pausa orden hasta el lunes para realizar el cambio durante la ronda de maquinas se acude al servicio ya que el personal indica que hay disponibilidad y se cambia la colchoneta Estado final: En funcionamiento Repuestos: si | 2025-04-25 10:27 |  | 2025-04-25 11:01 | 2025-05-24 17:19 | 42138 | 42123 | 15 | 251739 | Media | 2025-04-22 14:00 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:forro de colchoneta perforado actividad realizada: se revisa colchoneta y se encuentra orifico por el que ingresan fluidos, se revisan medidas para solicitar 24/05/2025: se acude al servicio en varias ocasiones y la mesa se encuentra ocupada, se pausa orden hasta el lunes para realizar el cambio durante la ronda de maquinas se acude al servicio ya que el personal indica que hay disponibilidad y se cambia la colchoneta estado final: en funcionamiento repuestos: si | MAL_USO_CONFIGURACION, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Friday | 4
119215 | CORRECTIVO | 16045237 | carlos mario garcia otalvaro | microscopio moller microscopio moller con perillas que movilizan el brazo estan disfuncionales, se solicita revisión |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CIRUGÍA |  | MICROSCOPIO | 930 | 3140 |  | MOELLER WEDEL | HI R 700 | 436/2519 | 2025-08-30 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Equipo con el brazo bloqueado y con el contrapeso desajustado Actividad realizada: Se logra desbloquear los brazos y ajustar el contrapeso Se pausa orden hasta que terminen el procedimiento para revisar a fondo Se revisa equipo nuevamente y se logra ajustar el contrapeso para que el microscopio no se mueva. Se aflojan las perillas y se lubrican, Finalmente, se realiza equilibrio del estativo, Se realizan múltiples pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no : | 2025-08-28 15:39 |  | 2025-08-28 15:39 | 2025-08-28 18:02 | 143 | 52 | 91 | 260076 | Media | 2025-08-28 15:23 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo con el brazo bloqueado y con el contrapeso desajustado actividad realizada: se logra desbloquear los brazos y ajustar el contrapeso se pausa orden hasta que terminen el procedimiento para revisar a fondo se revisa equipo nuevamente y se logra ajustar el contrapeso para que el microscopio no se mueva. se aflojan las perillas y se lubrican, finalmente, se realiza equilibrio del estativo, se realizan múltiples pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: no : | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Thursday | 3
119334 | CORRECTIVO | 1053833876 | paola alejandra tabarez bedoya | pulsoximetro sala 5 malo pulsoximetro sala 5 malo |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 944 | 2820 |  | DRAGUER | VISTA XL | 6004107871 | 2025-09-06 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: pinza de saturación no sensa Actividad realizada: Se revisa pinza de saturación e interfase, pero el equipo sigue sin sensar. Se prueba pinza e interfase con otro modulo y en esta ocasión sensa correctamente. Se procede a cambiar modulo por uno nuevo Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-09-01 15:14 |  | 2025-09-01 16:10 | 2025-09-01 17:03 | 54 | 0 | 54 | 260284 | Media | 2025-09-01 15:04 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza de saturación no sensa actividad realizada: se revisa pinza de saturación e interfase, pero el equipo sigue sin sensar. se prueba pinza e interfase con otro modulo y en esta ocasión sensa correctamente. se procede a cambiar modulo por uno nuevo estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Monday | 0
120772 | CORRECTIVO | 1001738841 | luisa maria palacio garcia | monitor de de signos vit no funciona correctamente monitor de signos vitales de quirofano 05 no funciona adecuadamente el saturador de oxigeno ni frecuencia cardiaca |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 944 | 2820 |  | DRAGUER | VISTA XL | 6004107871 | 2025-10-25 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pinza de saturación con intermitencia en el sensado Actividad realizada: Se realizan pruebas de funcionamiento y se encuentra discontinuidad en el extremo del conector db9. Se procede a cambiar por una pinza nueva Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-10-20 16:20 |  | 2025-10-20 16:34 | 2025-10-21 07:36 | 901 | 837 | 64 | 263351 | Media | 2025-10-20 15:10 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza de saturación con intermitencia en el sensado actividad realizada: se realizan pruebas de funcionamiento y se encuentra discontinuidad en el extremo del conector db9. se procede a cambiar por una pinza nueva estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Monday | 0
114281 | CORRECTIVO | 1001472072 | CAROL MICHELL RESTREPO OSORIO | tensiometro malo tensiometro malo |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  |  |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 940 | 1474 |  | MINDRAY | MEC-1000 | AQ72B13183 | 2025-04-05 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Nota: no se realiza gestión oportuna al abrir o cerrar GT, se inicia a las 9:00 y se pausa a alas 10:30, luego se vuelve a iniciar a las 11:42 hasta las 12:50 Diagnostico: Equipo con funcionamiento de la NIBP incorrecto y pinza de saturación que no sensa Actividad realizada: Se revisa equipo y se puede ver que al intentar tomar la presion las electroválvulas no se estaban quedando pegadas al contacto y la bomba intentaba arrancar pero finalmente no era capaz,Se revisan las electroválvulas y se encuentra que al oprimir el botón el voltaje no era constante y por eso no se quedaba pegada al contacto , Se revisa tarjeta electrónica y no se encuentra nada fuera de lo normal , se revisa tarjeta de panel de control y se puede ver que al oprimir el pulsador no siempre garantizaba continuidad, Se busca un pulsador en buen estado y se procede a soldar en la tarjeta Se realizan múltiples pruebas de funcionamiento en las cuales se puede ver que el equipo toma la presion correctamente Se revisa pinza de saturación y se encuentra diodo emisor por fuera del rango permitido, se procede a cambiar por uno en buen estado Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos : no | 2025-04-04 09:00 |  | 2025-04-04 11:42 | 2025-04-04 12:53 | 71 | 0 | 71 | 250506 | Media | 2025-04-04 08:37 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | nota: no se realiza gestión oportuna al abrir o cerrar gt, se inicia a las 9:00 y se pausa a alas 10:30, luego se vuelve a iniciar a las 11:42 hasta las 12:50 diagnostico: equipo con funcionamiento de la nibp incorrecto y pinza de saturación que no sensa actividad realizada: se revisa equipo y se puede ver que al intentar tomar la presion las electroválvulas no se estaban quedando pegadas al contacto y la bomba intentaba arrancar pero finalmente no era capaz,se revisan las electroválvulas y se encuentra que al oprimir el botón el voltaje no era constante y por eso no se quedaba pegada al contacto , se revisa tarjeta electrónica y no se encuentra nada fuera de lo normal , se revisa tarjeta de panel de control y se puede ver que al oprimir el pulsador no siempre garantizaba continuidad, se busca un pulsador en buen estado y se procede a soldar en la tarjeta se realizan múltiples pruebas de funcionamiento en las cuales se puede ver que el equipo toma la presion correctamente se revisa pinza de saturación y se encuentra diodo emisor por fuera del rango permitido, se procede a cambiar por uno en buen estado estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos : no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Friday | 4
113029 | CORRECTIVO | 43862231 | DIANA CRISTINA PALACIO GOMEZ | oximetro quebrado Al recibir turno encuentro oximetro de la sala 6 quebrado |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 942 | 3166 |  | DRAGUER | VISTA XL | 6005380974 | 2025-03-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: pinza de saturación con el encauchetado en mal estado Actividad realizada: Se corta la parte del cable con el encauchetado en mal estado y se vuelven a soldar cables de los diodos se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-02-28 18:03 |  | 2025-02-28 18:04 | 2025-02-28 20:17 | 133 | 107 | 26 | 248070 | Media | 2025-02-28 11:31 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza de saturación con el encauchetado en mal estado actividad realizada: se corta la parte del cable con el encauchetado en mal estado y se vuelven a soldar cables de los diodos se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Friday | 4
120006 | CORRECTIVO | 56078370 | LUZ AYDA MONTOYA GARCIA | microscopio de otorrino malo microscopio de otorrino malo |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CIRUGÍA |  | MICROSCOPIO | 930 | 3140 |  | MOELLER WEDEL | HI R 700 | 436/2519 | 2025-09-27 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Equipo con el brazo bloqueado y con el contrapeso desajustado Actividad realizada: Se logra desbloquear los brazos y ajustar el contrapeso Se realiza estativo Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no : | 2025-09-23 14:37 |  | 2025-09-23 14:39 | 2025-09-23 15:38 | 60 | 0 | 60 | 261717 | Media | 2025-09-23 09:29 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo con el brazo bloqueado y con el contrapeso desajustado actividad realizada: se logra desbloquear los brazos y ajustar el contrapeso se realiza estativo estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: no : | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Tuesday | 1
117129 | CORRECTIVO | 1045111702 | maria fernanda martinez pulgarin | se reporta tensiometro quirofano 6 se reporta tensiometro quirofano 6 |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 942 | 3166 |  | DRAGUER | VISTA XL | 6005380974 | 2025-06-21 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Brazalete con fuga Actividad realizada: Se cambia brazalete por uno nuevo y se realizan pruebas finales exitosas Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-06-20 13:24 |  | 2025-06-20 13:44 | 2025-06-20 14:04 | 20 | 0 | 20 | 255825 | Media | 2025-06-20 11:33 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: brazalete con fuga actividad realizada: se cambia brazalete por uno nuevo y se realizan pruebas finales exitosas estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Friday | 4
113169 | CORRECTIVO | 1105783872 | NORIDA SALGUERO RODRIGUEZ | monitor de signos vitales de trasporte no esta tomando presion arterial |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 950 | 3220 |  | EDAN | M50 | 333124-M13707000001 | 2025-03-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: equipo no toma presion no invasiva Actividad realizada: Se realizan prueba y no se escucha la bomba funcionar Se destapa equipo y se encuentra manguera de la bomba suelta, se procede a conectar nuevamente Se realizan pruebas y se encuentra fuga en el brazalete, se procede a cambiar por uno nuevo Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-03-03 14:55 |  | 2025-03-03 15:24 | 2025-03-03 15:58 | 34 | 0 | 34 | 248219 | Media | 2025-03-03 14:27 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo no toma presion no invasiva actividad realizada: se realizan prueba y no se escucha la bomba funcionar se destapa equipo y se encuentra manguera de la bomba suelta, se procede a conectar nuevamente se realizan pruebas y se encuentra fuga en el brazalete, se procede a cambiar por uno nuevo estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Monday | 0
116008 | CORRECTIVO | 15443719 | JHON JAIRO GARCIA CORREA | manguera de PANI cristalizado se solicita revisar manguera de PANI de monitor acople suelto |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 955 | 3574 |  | EDAN | M50 | 333123-M5503310020 | 2025-05-31 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: manguera NIBP cristalizada Actividad realizada: Se cambia manguera por una en buen estado Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-05-24 14:47 |  | 2025-05-24 14:51 | 2025-05-24 15:10 | 19 | 0 | 19 | 253942 | Media | 2025-05-24 14:40 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: manguera nibp cristalizada actividad realizada: se cambia manguera por una en buen estado estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Saturday | 5
120354 | CORRECTIVO | 21627915 | DIANA PAOLA GONZALEZ ALZATE | no funciona sensor de BIS no funciona sensor de BIS |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 962 | 4056 |  | NIHON KOHDEN | BSM-6501 TRITON | 5511 - 21634 | 2025-10-11 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Sensor BIS no funciona Actividad realizada: Se revisa interfaz del modulo y se puede ver que no esta reconociendo el sensor. Se revisa el conector y se encuentra lleno de yodo seco en el interior, Se intenta limpiar el conector varias veces, pero sigue sin sensar Se procede a cambiar por una interfaz nueva Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-10-06 14:01 |  | 2025-10-06 14:53 | 2025-10-06 16:26 | 93 | 59 | 34 | 262543 | Media | 2025-10-06 13:35 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: sensor bis no funciona actividad realizada: se revisa interfaz del modulo y se puede ver que no esta reconociendo el sensor. se revisa el conector y se encuentra lleno de yodo seco en el interior, se intenta limpiar el conector varias veces, pero sigue sin sensar se procede a cambiar por una interfaz nueva estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Monday | 0
114239 | CORRECTIVO | 15437281 | RUBEN DARIO SERNA ARENAS | Reparación definitiva El BIS se ha reportado 3 ocasiones y aunque lo regresan funcionando se daña muy pronto por favor revisar si el tema es de vida útil para solicitar reposición. Loa anestesiólogos se disgustan porque durante su uso se daña y la seguridad del paciente se ve afectada por falta de otro disponible. Ya se ha hecho la solicitud de contar con mas numero de BIS en el servicio. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CIRUGÍA | QUIRÓFANO 2 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 962 | 4056 |  | NIHON KOHDEN | BSM-6501 TRITON | 5511 - 21634 | 2025-04-05 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Cable BIS no sensa Actividad realizada: Se saca un sensor de almacén para realizar pruebas Se prueba cable y no sensa Se pausa orden en espera de indicaciones Se prueba cable intercambiando partes con otro en buen estado, se logra identificar que el problema esta en la interfaz en la cual se conecta el sensor, Se revisa y se encuentra puerto de sensor con sangre, se trata de limpiar pero el equipo sigue sin sensar, Se comunica al coordinador para realizar pedido de repuesto 07/04/2025: Se entrega cable BIS con una interfaz nueva, Se prueba y el equipo funciona correctamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-04-03 10:34 |  | 2025-04-03 10:35 | 2025-04-07 12:21 | 5866 | 5765 | 101 | 250434 | Media | 2025-04-03 08:59 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cable bis no sensa actividad realizada: se saca un sensor de almacén para realizar pruebas se prueba cable y no sensa se pausa orden en espera de indicaciones se prueba cable intercambiando partes con otro en buen estado, se logra identificar que el problema esta en la interfaz en la cual se conecta el sensor, se revisa y se encuentra puerto de sensor con sangre, se trata de limpiar pero el equipo sigue sin sensar, se comunica al coordinador para realizar pedido de repuesto 07/04/2025: se entrega cable bis con una interfaz nueva, se prueba y el equipo funciona correctamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Thursday | 3
120194 | CORRECTIVO | 16045237 | carlos mario garcia otalvaro | pulsioximetro dañado paciente con agitacion psicomotora revienta el sensor de oxignecion. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 954 | 3573 |  | EDAN | M50 | 333123-M5503310048 | 2025-10-04 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Equipo con los diodos sueltos Actividad realizada: Se vuelve a soldar los diodos. Se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-10-01 07:18 |  | 2025-10-01 07:18 | 2025-10-01 08:22 | 64 | 0 | 64 | 262248 | Media | 2025-10-01 02:32 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo con los diodos sueltos actividad realizada: se vuelve a soldar los diodos. se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Wednesday | 2
114306 | CORRECTIVO | 21627915 | DIANA PAOLA GONZALEZ ALZATE | no funciona pulsoximetro en este momento el pulsoximetro deja de funcionar |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 962 | 4056 |  | NIHON KOHDEN | BSM-6501 TRITON | 5511 - 21634 | 2025-04-05 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pinza no sensa Actividad realizada: Se prueba pinza con una interfaz de otro quirodano y en esta ocasin sensa correctamente Se procede a cambiar interfaz por una nueva Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-04-04 18:09 |  | 2025-04-04 18:09 | 2025-04-04 18:39 | 30 | 0 | 30 | 250552 | Media | 2025-04-04 15:21 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza no sensa actividad realizada: se prueba pinza con una interfaz de otro quirodano y en esta ocasin sensa correctamente se procede a cambiar interfaz por una nueva estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Friday | 4
118586 | CORRECTIVO | 1036962441 | VALENTINA ALVAREZ VALENCIA | EKG NO CENSA Buenas tardes, ekg no censa. Gracias |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 961 | 4068 |  | EDAN | IM70 | 360080-M17911550005 | 2025-08-09 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: cable EKG no sensa Actividad realizada: Se encuentra dos de los latiguillos malos Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-08-05 18:07 |  | 2025-08-05 18:12 | 2025-08-05 18:38 | 26 | 0 | 26 | 258707 | Media | 2025-08-05 16:49 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cable ekg no sensa actividad realizada: se encuentra dos de los latiguillos malos estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Tuesday | 1
120007 | CORRECTIVO | 1001447580 | daniela orozco suarez | No funciona pulsoximetro No funciona pulsoximetro |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 959 | 4066 |  | EDAN | IM70 | 360080-M17911550009 | 2025-09-27 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: pinza no sensa Actividad realizada: Se revisa pinza y se encuentra diodo emisor con los cables reventados, se procede a cambiar por un diodo en buen estado, Se realiza pruebas de funcionamiento, pero la pinza sigue sin sensar, Se revisa el conector de la interfaz y se encuentran varios cables sueltos, se procede a soldar, Se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-09-23 14:37 |  | 2025-09-23 15:39 | 2025-09-23 16:42 | 63 | 0 | 63 | 261739 | Media | 2025-09-23 14:30 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza no sensa actividad realizada: se revisa pinza y se encuentra diodo emisor con los cables reventados, se procede a cambiar por un diodo en buen estado, se realiza pruebas de funcionamiento, pero la pinza sigue sin sensar, se revisa el conector de la interfaz y se encuentran varios cables sueltos, se procede a soldar, se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Tuesday | 1
112870 | CORRECTIVO | 1036393343 | LEIDY JOHANA MONTOYA GALLO | Pulsosimetro Pulsosimetro de quirofano #2, no funciona |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 962 | 4056 |  | NIHON KOHDEN | BSM-6501 TRITON | 5511 - 21634 | 2025-03-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: pinza de saturación con interferencia en el sensado Actividad realizada: Se revisa pinza y se encuentra con una discontinuidad en el extremo del conectro db9. En este punto no es posible reparar, se procede a cambiar por una nueva Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-02-24 16:43 |  | 2025-02-24 17:18 | 2025-02-24 18:13 | 55 | 15 | 40 | 247680 | Media | 2025-02-24 15:22 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza de saturación con interferencia en el sensado actividad realizada: se revisa pinza y se encuentra con una discontinuidad en el extremo del conectro db9. en este punto no es posible reparar, se procede a cambiar por una nueva estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Monday | 0
108792 | CORRECTIVO | 43689243 | DIANA PATRICIA BEDOYA ESCOBAR | Pin quebrado Conección de sensor de biss que no funciona, se observa que le falta 1 pin |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CIRUGÍA | QUIRÓFANO 2 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 962 | 4056 |  | NIHON KOHDEN | BSM-6501 TRITON | 5511 - 21634 | 2025-02-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: interfaz del cable BIS con uno de los pines fracturados Actividad realizada: Se tramita repuesto nuevo 18/02/2025: equipo continúa pendiente por llegada de repuesto. 24/02/2025: se entrega repuesto en buen estado Se pausa orden para realizar seguimiento al equipo 25/02/2025: Se realiza seguimiento al equipo y el personal indica que no han podido probar la interfaz ya que ningún paciente lo ha necesitado Se pausa orden para realizar seguimiento al equipo 26/02/2025: Se realiza seguimiento al equipo y el personal indica que sigue sin funcionar, se entrega un repuesto nuevo Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-01-28 07:35 |  | 2025-01-28 17:21 | 2025-02-26 12:38 | 41477 | 41415 | 62 | 245493 | Media | 2025-01-28 07:24 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: interfaz del cable bis con uno de los pines fracturados actividad realizada: se tramita repuesto nuevo 18/02/2025: equipo continúa pendiente por llegada de repuesto. 24/02/2025: se entrega repuesto en buen estado se pausa orden para realizar seguimiento al equipo 25/02/2025: se realiza seguimiento al equipo y el personal indica que no han podido probar la interfaz ya que ningún paciente lo ha necesitado se pausa orden para realizar seguimiento al equipo 26/02/2025: se realiza seguimiento al equipo y el personal indica que sigue sin funcionar, se entrega un repuesto nuevo estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Tuesday | 1
113402 | CORRECTIVO | 17339367 | DIEGO ALONSO ARDILA ARANGO | pinza de oximetria monitor VIP Por favor para revisar o cambiar pinza de oximetria que no funciona |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 964 | 4069 |  | EDAN | IM70 | 360080-M17911550002 | 2025-03-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: pinza de saturación no sensa Actividad realizada: Se revisa pinza y se encuentra una discontinuidad en el extremo de los diodos Se corta la parte en mal estado y se vuelve a soldar los diodos Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-03-07 11:58 |  | 2025-03-07 12:31 | 2025-03-07 14:30 | 119 | 42 | 77 | 248593 | Media | 2025-03-07 11:50 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza de saturación no sensa actividad realizada: se revisa pinza y se encuentra una discontinuidad en el extremo de los diodos se corta la parte en mal estado y se vuelve a soldar los diodos estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Friday | 4
108787 | CORRECTIVO | 1036962441 | VALENTINA ALVAREZ VALENCIA | Cable + latiguillos de EKG disfuncionales Buenas noches cable + latiguillos de EKG que no censan. Gracias |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 965 | 4070 |  | EDAN | IM70 | 360080-M17911550010 | 2025-02-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: cable EKG no sensa Actividad realizada: Se procede a cambiar cable EKG por uno nuevo Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-01-28 07:32 |  | 2025-01-28 07:33 | 2025-01-28 08:07 | 34 | 0 | 34 | 245485 | Media | 2025-01-27 21:23 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cable ekg no sensa actividad realizada: se procede a cambiar cable ekg por uno nuevo estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Tuesday | 1
119800 | CORRECTIVO | 1041329097 | ANA MARIA ARIAS GIRALDO | Monitor que no funciona Monitor que no funciona, no satura y las presiones dan altas |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | H5-T2 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 969 | 4177 |  | EDAN | IM70 | 360080-M18611800004 | 2025-09-20 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:equipo con error en la medición de presion no invasiva y saturación Actividad realizada: Se realizan pruebas y se encuentra valores de NIBP con error por encima de 4 mmHG, se procede a realizar calibración del módulo. Se revisa pinza de saturación ya que no estaba sensado y se encuentra que el diodo receptor estaba por encima del valor aceptado, se procede a cambiar diodo por uno en buen estado Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos:no | 2025-09-17 09:05 |  | 2025-09-17 09:51 | 2025-09-17 12:46 | 175 | 111 | 64 | 261337 | Media | 2025-09-17 08:31 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:equipo con error en la medición de presion no invasiva y saturación actividad realizada: se realizan pruebas y se encuentra valores de nibp con error por encima de 4 mmhg, se procede a realizar calibración del módulo. se revisa pinza de saturación ya que no estaba sensado y se encuentra que el diodo receptor estaba por encima del valor aceptado, se procede a cambiar diodo por uno en buen estado estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos:no | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Wednesday | 2
119499 | CORRECTIVO | 1007291034 | JENIFER OSPINA PEREZ | Pinza de oximetria Buenas tardes la pinza de oximetria se encuentra mala, muchas gracias. (Si me pueden colaborar lo mas urgente lo agradeceria). |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | H5-T2 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 969 | 4177 |  | EDAN | IM70 | 360080-M18611800004 | 2025-09-06 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: pinza no sensa Actividad realizada: Se revisa pin de conexión y se encuentra el cable rojo que va al diodo emisor suelto, se procede a soldar. Se realizan pruebas de funcionamiento y la pinza sigue sin sensar Se revisa el cable y se encuentran varias discontinuidades , se trata de corregir la mayoría pero la pinza sigue sin sensar. Se procede a cambiar por una nueva Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-09-05 14:03 |  | 2025-09-05 14:04 | 2025-09-05 16:49 | 166 | 79 | 87 | 260681 | Media | 2025-09-05 12:57 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza no sensa actividad realizada: se revisa pin de conexión y se encuentra el cable rojo que va al diodo emisor suelto, se procede a soldar. se realizan pruebas de funcionamiento y la pinza sigue sin sensar se revisa el cable y se encuentran varias discontinuidades , se trata de corregir la mayoría pero la pinza sigue sin sensar. se procede a cambiar por una nueva estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Friday | 4
120338 | CORRECTIVO | 1007346781 | sandra milena castrillon jaramillo | pulsooximetro de maquina de anestesia no sensa maquina de anestesia quirofano 7 |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 963 | 4057 |  | NIHON KOHDEN | BSM-6501 TRITON | 5512 - 21635 | 2025-10-11 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: pinza de saturacion no sensa Actividad realizada: Se encuentra discontinuidad a nivel del conector db9. En este punto no es posible reparar, se procede a cambiar por una nueva Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-10-06 09:37 |  | 2025-10-06 15:32 | 2025-10-06 16:18 | 46 | 26 | 20 | 262516 | Alta | 2025-10-06 09:37 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza de saturacion no sensa actividad realizada: se encuentra discontinuidad a nivel del conector db9. en este punto no es posible reparar, se procede a cambiar por una nueva estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Monday | 0
123245 | CORRECTIVO | 17339367 | DIEGO ALONSO ARDILA ARANGO | MONITOR DE SIGNOS VITALES DE pos NO ESTA MOSTRANDO EL EKG |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 966 | 4071 |  | EDAN | IM70 | 360080-M17911550008 | 2025-12-27 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: cable EKG no sensa Actividad realizada: Se encuentran latiguillos en mal estado , se procede a cambiar por unos nuevos Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-12-20 14:07 |  | 2025-12-20 14:09 | 2025-12-20 14:52 | 43 | 0 | 43 | 266805 | Media | 2025-12-20 14:00 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cable ekg no sensa actividad realizada: se encuentran latiguillos en mal estado , se procede a cambiar por unos nuevos estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Saturday | 5
115524 | CORRECTIVO | 1001535183 | YEINY YANERY RESTREPO ACEVEDO | VELCRO GASTADO VELCRO DEL BRAZALETE GASTADO Y DESCOCIDO |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | H2-T2 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 980 | 3309 |  | EDAN | M9 IBP | 301499-M14202810005 | 2025-05-10 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: brazalete con velcro en mal estado Actividad realizada: Se cambia brazalete por uno nuevo Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-05-08 07:33 |  | 2025-05-08 08:15 | 2025-05-08 08:36 | 21 | 0 | 21 | 252821 | Media | 2025-05-08 07:09 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: brazalete con velcro en mal estado actividad realizada: se cambia brazalete por uno nuevo estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Thursday | 3
120378 | CORRECTIVO | 1007316362 | sandra milena gallo vergara | no tama presión buenos dias por favor organizar brazalete no toma presion gracias |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | H2-T1 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 977 | 3311 |  | EDAN | M9 IBP | 301499-M14202810015 | 2025-10-11 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Equipo no toma NIBP Actividad realizada: Se revisa rodo el circuito de la presion no invasiva ( bomba, electroválvulas , mangueras) y se encuentra fuga en una de las mangueras, se procede a cortar la parte en mal estado y se vuelve a conectar. Se realiza cambio de brazalete ya que tenía el velcro en mal estado Finalmente, se realizan múltiples pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-10-07 12:23 |  | 2025-10-07 12:24 | 2025-10-07 15:03 | 159 | 67 | 92 | 262601 | Media | 2025-10-07 12:12 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo no toma nibp actividad realizada: se revisa rodo el circuito de la presion no invasiva ( bomba, electroválvulas , mangueras) y se encuentra fuga en una de las mangueras, se procede a cortar la parte en mal estado y se vuelve a conectar. se realiza cambio de brazalete ya que tenía el velcro en mal estado finalmente, se realizan múltiples pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Tuesday | 1
115545 | CORRECTIVO | 1007108058 | JAKELINE FERIA ESTRADA | buen dia buen dia, para reportar porfavor pulxiosimetro malo del monitor EDAN 3310, gracias |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | H3-T1 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 979 | 3310 |  | EDAN | M9 IBP | 301499-M14202810002 | 2025-05-10 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pinza no sensa Actividad realizada: Se revisa el conector y se encuentran varios cables sueltos, se procede a soldar nuevamente, asimismo, se encuentran resortes fracturados, se procede a cambiar por unos en buen estado Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-05-09 07:33 |  | 2025-05-09 08:09 | 2025-05-09 08:52 | 44 | 0 | 44 | 252889 | Media | 2025-05-09 02:10 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza no sensa actividad realizada: se revisa el conector y se encuentran varios cables sueltos, se procede a soldar nuevamente, asimismo, se encuentran resortes fracturados, se procede a cambiar por unos en buen estado estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Friday | 4
120420 | CORRECTIVO | 1041329646 | YARITZA JIMENEZ CEBALLOS | monitor monitor no satura |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | H2-T1 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 977 | 3311 |  | EDAN | M9 IBP | 301499-M14202810015 | 2025-10-11 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Equipo no sensa la saturación Actividad realizada: Se revisa equipo y se puede ver que el problema es el cable del conector de la pinza, se procede a cambiar por uno nuevo Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos:si | 2025-10-08 07:43 |  | 2025-10-08 09:26 | 2025-10-08 11:22 | 116 | 50 | 66 | 262656 | Media | 2025-10-08 07:40 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo no sensa la saturación actividad realizada: se revisa equipo y se puede ver que el problema es el cable del conector de la pinza, se procede a cambiar por uno nuevo estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos:si | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Wednesday | 2
114045 | CORRECTIVO | 1000760170 | VERONICA CARDONA PULGARIN | NO FUNCIONA SATRURADOR saturador malo. no censa |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | H2-T1 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 977 | 3311 |  | EDAN | M9 IBP | 301499-M14202810015 | 2025-04-05 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: pinza no sensa Actividad realizada: Se revisa pinza y se encuentra que tiene conector de pines pequeños, se procede a cambiar conector por uno en bue estado, Al realizar pruebas se encuentran mucha interferencia y perdida en el sensado, se revisa pinza y se encuentra diodo emisor fuera de rango y discontinuidad en uno de los extremos distales de la pinza Se corta parte en mal estado y se adapta un diodo emisor en buen estado, Se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-03-31 10:19 |  | 2025-03-31 15:36 | 2025-03-31 16:51 | 75 | 0 | 75 | 250133 | Media | 2025-03-31 08:15 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza no sensa actividad realizada: se revisa pinza y se encuentra que tiene conector de pines pequeños, se procede a cambiar conector por uno en bue estado, al realizar pruebas se encuentran mucha interferencia y perdida en el sensado, se revisa pinza y se encuentra diodo emisor fuera de rango y discontinuidad en uno de los extremos distales de la pinza se corta parte en mal estado y se adapta un diodo emisor en buen estado, se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Monday | 0
112864 | CORRECTIVO | 1007291034 | JENIFER OSPINA PEREZ | Cargador de monitor malo Buenos tardes, me colaboran por favor con el cargador del monitor de signos vitales que se encuentran en mal estado, muchas gracias |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | H5-T2 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 975 |  | EB0913 | EDAN | M50 | 333123-M16501170001 | 2025-03-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: se reporta cable AC ya que tenia los cables expuestos como consecuencia de daño en el encauchetado, además el personal reporta que no esta tomando la presion no invasiva Actividad realizada: Se repara cable AC con ayuda de cinta auto fundente, además se realizan pruebas de funcionamiento y se encuentra presion no invasiva funcionando correctamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-02-24 14:41 |  | 2025-02-24 15:38 | 2025-02-24 16:12 | 34 | 0 | 34 | 247671 | Media | 2025-02-24 14:30 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se reporta cable ac ya que tenia los cables expuestos como consecuencia de daño en el encauchetado, además el personal reporta que no esta tomando la presion no invasiva actividad realizada: se repara cable ac con ayuda de cinta auto fundente, además se realizan pruebas de funcionamiento y se encuentra presion no invasiva funcionando correctamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Monday | 0
117340 | CORRECTIVO | 1000760933 | emmanuel cardona quintero | Se reporta Tensiómetro. Buenas Noches Se reporta Tensiómetro debido a que el Velcro de éste ya no se adhiere ni lo mantiene fijo para la toma de presión arterial, Favor revisar y si es posible, cambiar. Muchas Gracias. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 970 | 4178 |  | EDAN | IM70 | 360080-M18506920006 | 2025-06-28 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: brazalete con velcro en mal estado Actividad realizada: Se realiza cambio de brazalete por uno nuevo Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-06-24 11:52 |  | 2025-06-24 12:07 | 2025-06-24 12:39 | 33 | 0 | 33 | 255872 | Media | 2025-06-22 22:25 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: brazalete con velcro en mal estado actividad realizada: se realiza cambio de brazalete por uno nuevo estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Tuesday | 1
112886 | CORRECTIVO | 1007291034 | JENIFER OSPINA PEREZ | Brazalete de presion de arterial Buenos dias el brazalete de presion arterial (grande-adulto-gris), se encuentra con fuga, me colaboran por favor y muchas gracias |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | H5-T2 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1054 | 3652 |  | EDAN | M50 | 333124-M15707590001 | 2025-03-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: brazalete con fuga Actividad realizada: Se encuentra brazalete con fuga, se procede a cambiar por uno nuevo Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-02-25 11:32 |  | 2025-02-25 13:24 | 2025-02-25 13:44 | 20 | 0 | 20 | 247742 | Media | 2025-02-25 10:33 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: brazalete con fuga actividad realizada: se encuentra brazalete con fuga, se procede a cambiar por uno nuevo estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Tuesday | 1
119249 | CORRECTIVO | 39462730 | LEIDY ASTRID GARCIA MARTINEZ | latiguillo de ekg latiguillo de ekg trasado copn interferencia y frecuencia erronea |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1044 | 3820 |  | NIHON KOHDEN | BSM-3763-Q01 | 7905 | 2025-08-30 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: latiguillo con interferencia Actividad realizada: Se identifica interferencia en uno de los latiguillos, se procede a cambiar por uno nuevo Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-08-29 11:52 |  | 2025-08-29 12:06 | 2025-08-29 12:34 | 28 | 0 | 28 | 260094 | Media | 2025-08-28 23:15 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: latiguillo con interferencia actividad realizada: se identifica interferencia en uno de los latiguillos, se procede a cambiar por uno nuevo estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Friday | 4
119786 | CORRECTIVO | 1036962441 | VALENTINA ALVAREZ VALENCIA | Brazalete no insufla Buenos días, brazalete no insufla por lo que no toma la presión arterial, es del cubículo n°4 |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1045 | 3821 |  | NIHON KOHDEN | BSM-3763-Q01 | 7906 | 2025-09-20 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: brazalete con fuga Actividad realizada: Se cambia brazalete por uno nuevo Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-09-16 12:22 |  | 2025-09-16 12:23 | 2025-09-16 12:48 | 25 | 0 | 25 | 261283 | Media | 2025-09-16 11:50 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: brazalete con fuga actividad realizada: se cambia brazalete por uno nuevo estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Tuesday | 1
114124 | CORRECTIVO | 75101361 | andres conrado garces rios | sonda temperatura interfaz swan-ganz Buenos días, ayer (31/03/2025) recibimos interface de swan-ganz de apoyo en atención a la presencia de un segundo paciente inmunosuprimido y procurando evitar desplazamiento entre ambos cubículos, no obstante me informan que permite el censado de temperatura del paciente y de la solución marcadora no permite el censar los valores, esta conclusión se hace luego de ocupar la otra sonda de temperatura (de la interfaz que ya estaba en funcionamiento, sin error), finalmente fue retirado el catéter y en consecuencia es innecesario mantener la interface en nuestro poder, se notifica la novedad vía telefónica en la primera hora del día de hoy. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIA | CUBICULO 8 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1049 | 3926 |  | NIHON KOHDEN | BSM-6501 TRITON | 05506 MODLO:21662 | 2025-04-05 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Interfaz no sensa valores de la solución marcadora Actividad realizada: Se comunica al coordinador Daniel Cardona para realizar pedido de repuesto 22/04/2025: se deja repuesto en biomédica ya que era de la interfaz swan-ganz que se presta en ocasiones a UCIA Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-04-02 07:33 |  | 2025-04-02 09:12 | 2025-04-22 19:38 | 29426 | 29394 | 32 | 250230 | Media | 2025-04-01 07:52 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: interfaz no sensa valores de la solución marcadora actividad realizada: se comunica al coordinador daniel cardona para realizar pedido de repuesto 22/04/2025: se deja repuesto en biomédica ya que era de la interfaz swan-ganz que se presta en ocasiones a ucia estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Wednesday | 2
123246 | CORRECTIVO | 1040030137 | karina isabel valencia restrepo | El saturador del monitor no sensa |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | H2-T2 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1039 | 3645 |  | EDAN | IM70 | 001488-M15804060015 | 2025-12-27 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: pinza de saturación no sensa Actividad realizada: Se revisa equipo y se puede ver que el diodo emisor no enciende, se procede a cambiar por uno en buen estado. Se realizan pruebas de funcionamiento y se encuentran múltiples discontinuidades a lo largo del cable, se reparan las que están en los extremos, pero al realizar pruebas se sigue perdiendo mucho el sensado Se procede a cambiar por una pinza nueva Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-12-20 16:12 |  | 2025-12-20 16:12 | 2025-12-20 16:43 | 31 | 0 | 31 | 266807 | Media | 2025-12-20 16:11 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza de saturación no sensa actividad realizada: se revisa equipo y se puede ver que el diodo emisor no enciende, se procede a cambiar por uno en buen estado. se realizan pruebas de funcionamiento y se encuentran múltiples discontinuidades a lo largo del cable, se reparan las que están en los extremos, pero al realizar pruebas se sigue perdiendo mucho el sensado se procede a cambiar por una pinza nueva estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Saturday | 5
119751 | CORRECTIVO | 35525955 | ANDREA YANETH MORENO SALAZAR | Interfase de saturacion Ucip #8 no sensa Interfase de saturacion Ucip #8 no sensa |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIP |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1061 | 4022 |  | EDAN | IM70 | 261333-M17709920004 | 2025-09-20 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Equipo no sensa Actividad realizada: Se encuentra discontinuidad al nivel del conector db9, en este punto no es posible reparar Se procede a cambiar por una pinza nueva Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-09-15 13:44 |  | 2025-09-15 13:44 | 2025-09-15 14:15 | 31 | 0 | 31 | 261188 | Media | 2025-09-15 11:22 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo no sensa actividad realizada: se encuentra discontinuidad al nivel del conector db9, en este punto no es posible reparar se procede a cambiar por una pinza nueva estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Monday | 0
112873 | CORRECTIVO | 1038418449 | daniela rios arbelaez | cardioscopio no funciona cardioscopio no funciona, marca asistolia en todas la derivadas, en todos los tamaños de ganancia. Fijarse en monitor de uci 5 muchas gracias |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1041 | 3817 |  | NIHON KOHDEN | BSM-3763-Q01 | 7902 | 2025-03-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Se reporta equipo en el servicio ya que no estaba sensado Actividad realizada: Se revisa cable EKG y se encunara inferencia en el sensado, se encuentran electrodos muy sulfatados , se procede a realizar limpieza, Se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-02-24 19:52 |  | 2025-02-24 19:53 | 2025-02-24 20:09 | 16 | 0 | 16 | 247681 | Media | 2025-02-24 15:26 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se reporta equipo en el servicio ya que no estaba sensado actividad realizada: se revisa cable ekg y se encunara inferencia en el sensado, se encuentran electrodos muy sulfatados , se procede a realizar limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Monday | 0
120532 | CORRECTIVO | 1036955981 | omaira castaño osorio | disfuncional buenas tardes para reportar pulsoximetro de pinza que no funciona muchas gracias |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIP |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1065 | 3649 |  | EDAN | IM70 | 001488-M15804060011 | 2025-10-18 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: pinza no sensa Actividad realizada: Se revisa pinza y se encuentran varios cables del conector sueltos, se procede a soldar nuevamente Se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-10-14 07:32 |  | 2025-10-14 10:22 | 2025-10-14 11:10 | 48 | 0 | 48 | 262925 | Media | 2025-10-13 13:24 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza no sensa actividad realizada: se revisa pinza y se encuentran varios cables del conector sueltos, se procede a soldar nuevamente se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Tuesday | 1
115568 | CORRECTIVO | 1007651674 | YESICA TATIANA BEDOYA LADINO | Brazalete no toma la presión Brazalete no toma la presión |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIP |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1065 | 3649 |  | EDAN | IM70 | 001488-M15804060011 | 2025-05-17 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: brazalete con fuga Actividad realizada: Se cambia brazalete por uno nuevo Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-05-10 07:32 |  | 2025-05-10 08:20 | 2025-05-10 08:31 | 11 | 0 | 11 | 252939 | Media | 2025-05-09 19:34 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: brazalete con fuga actividad realizada: se cambia brazalete por uno nuevo estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Saturday | 5
115476 | CORRECTIVO | 1127572850 | JHOANA CRISTINA BEDOYA CHRISTIANS | Se apaga El equipo, a pesar de cambiar el cable del tomacorriente, se apaga, cuando lo prendemos dura un rato prendido y vuelve y se apaga |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIP |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1065 | 3649 |  | EDAN | IM70 | 001488-M15804060011 | 2025-05-10 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: monitor se apaga Actividad realizada: Se realizan pruebas de batería y se encuentra que tiene una autonomía de aproximadamente 5 minutos, ademas, se encuentra cable de poder malo, Se procede a cambiar cable por uno en buen estado y se cambia batería por una nueva Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos:si | 2025-05-07 07:40 |  | 2025-05-07 07:57 | 2025-05-07 12:54 | 296 | 271 | 25 | 252708 | Media | 2025-05-06 21:01 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: monitor se apaga actividad realizada: se realizan pruebas de batería y se encuentra que tiene una autonomía de aproximadamente 5 minutos, ademas, se encuentra cable de poder malo, se procede a cambiar cable por uno en buen estado y se cambia batería por una nueva estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos:si | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Wednesday | 2
116988 | CORRECTIVO | 1007335564 | MANUELA LOPEZ ECHEVERRI | Tensiometro malo Buenas tardes Monitor de signos vitales EDAN del area de adaptacion neonatal de recuperacion, con funcionamiento incorrecto, tensiometro no toma presion. Muchas gracias |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UMI |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1067 | 4179 |  | EDAN | IM70 | 360080-M18506920003 | 2025-06-21 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Equipo con alarma de "fallo NIBP" Actividad realizada: Se revisa brazalete y extensión y no se encuentra ningún tipo de tuga. Se prueba una bomba , electroválvulas y tarjeta multiparámetros en buen estado y el equipo seguía con la alarma. Se cambia kit de mangueras internas por unas en buen estado y se realizan pruebas de funcionamiento exitosas Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-06-16 15:31 |  | 2025-06-16 17:49 | 2025-06-16 19:33 | 104 | 0 | 104 | 255475 | Media | 2025-06-16 13:22 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo con alarma de "fallo nibp" actividad realizada: se revisa brazalete y extensión y no se encuentra ningún tipo de tuga. se prueba una bomba , electroválvulas y tarjeta multiparámetros en buen estado y el equipo seguía con la alarma. se cambia kit de mangueras internas por unas en buen estado y se realizan pruebas de funcionamiento exitosas estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Monday | 0
115685 | CORRECTIVO | 1007335564 | MANUELA LOPEZ ECHEVERRI | pusoximetro sala de partos 1 malo Buenos dias Solicito arreglo de pulsoximetro de sala de partos 1 GRACIAS |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UMI |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1067 | 4179 |  | EDAN | IM70 | 360080-M18506920003 | 2025-05-17 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: pinza no sensa y con resortes reventados Actividad realizada: se revisan diodos y se encuentra el diodo emisor malo, as procede a cambiar por uno en buen estado, Se adaptan resortes en buen estado Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-05-15 08:22 |  | 2025-05-15 08:37 | 2025-05-15 09:12 | 35 | 0 | 35 | 253250 | Media | 2025-05-15 07:50 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza no sensa y con resortes reventados actividad realizada: se revisan diodos y se encuentra el diodo emisor malo, as procede a cambiar por uno en buen estado, se adaptan resortes en buen estado estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Thursday | 3
123076 | CORRECTIVO | 1040043627 | LUISA FERNANDA CARDONA VALENCIA | SATURADOR NO FUNCIONA SATURADOR NO FUNCIONA |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1075 | 3019 |  | EDAN | M9 | 301137-M12604350003 | 2025-12-20 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: pinza de saturación no sensa Actividad realizada: Se revisa pinza y se encuentran varios cables del conector sueltos, se procede a soldar nuevamente Se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-12-15 07:39 |  | 2025-12-15 07:39 | 2025-12-15 09:04 | 85 | 40 | 45 | 266440 | Media | 2025-12-15 04:48 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza de saturación no sensa actividad realizada: se revisa pinza y se encuentran varios cables del conector sueltos, se procede a soldar nuevamente se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Monday | 0
108978 | CORRECTIVO | 98711082 | jose mauricio manzo rodas | Oximetro malo Oxímetro en mal estado, no realiza medición |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIP |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1065 | 3649 |  | EDAN | IM70 | 001488-M15804060011 | 2025-02-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: pinza no sensa Actividad realizada: Se revisa pinza y se encuentra pin de conexión con todos los cables sueltos, se procede a soldar nuevamente el pin Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-01-30 16:35 |  | 2025-01-30 16:43 | 2025-01-30 17:25 | 41 | 0 | 41 | 245819 | Media | 2025-01-30 15:40 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza no sensa actividad realizada: se revisa pinza y se encuentra pin de conexión con todos los cables sueltos, se procede a soldar nuevamente el pin estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Thursday | 3
113767 | CORRECTIVO | 1040043921 | KATHERINE CASTAÑEDA CASTRO | Saturador sala de reanimación Pinza de saturador de monitor de sala de reanimación no censa las constantes vitales Muchas gracias |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1075 | 3019 |  | EDAN | M9 | 301137-M12604350003 | 2025-03-22 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: pinza no sensa Actividad realizada: Se encuentra discontinuidad en el cable , se procede a cortar el tramo en mal estado y se vuelve a soldar Se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-03-19 09:57 |  | 2025-03-19 09:57 | 2025-03-19 11:34 | 97 | 0 | 97 | 249440 | Media | 2025-03-19 08:23 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza no sensa actividad realizada: se encuentra discontinuidad en el cable , se procede a cortar el tramo en mal estado y se vuelve a soldar se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Wednesday | 2
120553 | CORRECTIVO | 32141002 | edna isabel perez rave | brazalete roto brazalete roto , esta en el puesto de enfermeria |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1082 | 4185 |  | EDAN | IM70 | 360080-M18505570007 | 2025-10-18 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Brazalete con fuga Actividad realizada: Se cambia brazalete por uno nuevo Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos:si | 2025-10-14 11:14 |  | 2025-10-14 11:26 | 2025-10-14 11:37 | 11 | 0 | 11 | 262966 | Media | 2025-10-14 10:55 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: brazalete con fuga actividad realizada: se cambia brazalete por uno nuevo estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos:si | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Tuesday | 1
121961 | CORRECTIVO | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | Equipo con problemas en la medición de presion no invasiva |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1076 | 3411 |  | NIHON KOHDEN | BSM-3562 | .05412 | 2025-12-06 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Equipo con error mayor a 4mmHg en la medición de presion no invasiva Actividad realizada: Se realiza calibración del módulo NIBP. Se realizan pruebas de funcionamiento con los siguientes resultados PANI (mmHg) PROGRAM. MEDIDO ERROR 80/40 81/42 1/2 120/80 121/83 1/3 190/120 189/123 1/3 Así mismo, el personal indica que han presentado problemas con la saturación Se realizan pruebas de funcionamiento con los siguientes resultados SPO2(%) PROGRAM. MEDIDO ERROR 75 76 1 90 89 1 100 99 1 Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-12-03 09:56 | 2025-12-03 09:56 | 2025-12-03 09:56 | 2025-12-03 11:14 | 78 | 0 | 78 |  |  |  | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo con error mayor a 4mmhg en la medición de presion no invasiva actividad realizada: se realiza calibración del módulo nibp. se realizan pruebas de funcionamiento con los siguientes resultados pani (mmhg) program. medido error 80/40 81/42 1/2 120/80 121/83 1/3 190/120 189/123 1/3 así mismo, el personal indica que han presentado problemas con la saturación se realizan pruebas de funcionamiento con los siguientes resultados spo2(%) program. medido error 75 76 1 90 89 1 100 99 1 estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Wednesday | 2
118585 | CORRECTIVO | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS | Brazalete no funciona correctamente |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | H1-T1 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 986 | 3648 |  | EDAN | IM70 | 001488-M15804060030 | 2025-08-09 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: brazalete con fuga Actividad realizada: Se procede a cambiar brazalete por uno nuevo Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-08-05 16:01 | 2025-08-05 16:01 | 2025-08-05 19:24 | 2025-08-05 19:40 | 16 | 0 | 16 |  |  |  | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: brazalete con fuga actividad realizada: se procede a cambiar brazalete por uno nuevo estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Tuesday | 1
114292 | CORRECTIVO | 1036403702 | deisy giraldo castro | Sensor de saturación no funciona, se encuentra en Sensor de saturación no funciona, se encuentra en puesto de enfermería. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1078 | 3584 |  | EDAN | M50 | 333123-M15707090089 | 2025-04-05 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: pinza no sensa Actividad realizada: Se encuentran varias discontinuidades en varios tramos del cable, se solucionan las que están mas a los extremos, Se vuelve a probar pero la pinza sigue sin funcionar, se procede a cambiar par una nueva Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-04-04 12:22 |  | 2025-04-04 14:15 | 2025-04-04 18:08 | 233 | 184 | 49 | 250531 | Media | 2025-04-04 12:06 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza no sensa actividad realizada: se encuentran varias discontinuidades en varios tramos del cable, se solucionan las que están mas a los extremos, se vuelve a probar pero la pinza sigue sin funcionar, se procede a cambiar par una nueva estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Friday | 4
120322 | CORRECTIVO | 1036783916 | YURANY KATHERINE GIRALDO OCAMPO | el cable del brazalete con fuga de aire buenos dias el cable del brazalete con fuga de aire |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | H1-T1 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 986 | 3648 |  | EDAN | IM70 | 001488-M15804060030 | 2025-10-11 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Extensión de brazalete con fuga Actividad realizada: Se corta la parte con fuga y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-10-06 07:35 |  | 2025-10-06 08:19 | 2025-10-06 08:44 | 24 | 0 | 24 | 262498 | Media | 2025-10-06 07:05 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: extensión de brazalete con fuga actividad realizada: se corta la parte con fuga y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Monday | 0
120120 | CORRECTIVO | 1036783916 | YURANY KATHERINE GIRALDO OCAMPO | no insufla el brazalete neonatal no insufla el brazalete neonatal |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | H1-T1 | CUARTO DE EQUIPOS | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 986 | 3648 |  | EDAN | IM70 | 001488-M15804060030 | 2025-10-04 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: brazalete con fuga Actividad realizada: Se camba brazalete por uno nuevo Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-09-27 08:11 |  | 2025-09-27 08:11 | 2025-09-27 08:45 | 33 | 0 | 33 | 262015 | Media | 2025-09-27 07:45 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: brazalete con fuga actividad realizada: se camba brazalete por uno nuevo estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Saturday | 5
118583 | CORRECTIVO | 1010098339 | WENDY VALENTINA BUSTAMANTE OCAMPO | brazalete neonatal no funciona correctamente brazalete neonatal no funciona correctamente |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | H1-T1 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 987 | 3647 |  | EDAN | IM70 | 001488-M15804060027 | 2025-08-09 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: brazalete con fuga Actividad realizada: Se procede a cambiar brazalete por uno nuevo Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-08-05 15:00 |  | 2025-08-05 15:23 | 2025-08-05 15:41 | 18 | 0 | 18 | 258680 | Media | 2025-08-05 14:27 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: brazalete con fuga actividad realizada: se procede a cambiar brazalete por uno nuevo estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Tuesday | 1
120557 | CORRECTIVO | 1036947084 | johan de jesus osorio otalvaro | Oximetrode pulso malo Buen día Cordial saludo Se solicita amablemente cambiar oximetro de pulso del cubiculo 7, ya que se encuentra disfuncional |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UMI |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 998 | 3214 |  | EDAN | M50 | 333124-M13707000002 | 2025-10-18 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pinza totalmente desarmada y con los diodos reventados Actividad realizada: Se procede a soldar nuevamente los diodos y se ensambla la pinza Se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-10-14 11:40 |  | 2025-10-14 11:42 | 2025-10-14 12:28 | 46 | 0 | 46 | 262921 | Media | 2025-10-13 06:44 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza totalmente desarmada y con los diodos reventados actividad realizada: se procede a soldar nuevamente los diodos y se ensambla la pinza se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Tuesday | 1
118339 | CORRECTIVO | 1007188584 | ROSA PATRICIA LLERENA GONZALEZ | Monitor de sigos vitales o insufla Monitor pequeño, de signos vitales o insufla |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | H1-T1 | CUARTO DE EQUIPOS | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 987 | 3647 |  | EDAN | IM70 | 001488-M15804060027 | 2025-08-02 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Se acerca al servicio y se evidencia pequeña fuga en el conector de la manguera con el brazalete. Actividad realizada: Se corta la manguera del flujo del aire, esto hace que se ajuste mas al acople y no presente fugas. Estado final: El equipo queda operando correctamente en el servicio. Repuestos: No. Julio 29. Se vuelve a reportar equipo por la misma falla, se procede a cambiar el brazalete por uno que había en el taller, el personal asistencial del servicio lo probó aproximadamente entre las 9:00 y 14:00 del mismo día, el equipo queda operando con normalidad en el servicio. 30/07/2025: Se revisa nuevamente el equipo, ya que fue reportado por seguridad del paciente y se encuentra modulo NIBP funcionando correctamente. Se realizan pruebas con brazalete adulto, pediátrico y neonatal satisfactoriamente En el servicio reportan que la pinza de saturación no estaba sensado correctamente, se revisa y se encuentra diodo emisor con uno de los cables sueltos, se procede a soldar el cable . Se realizan pruebas, pero la pinza sigue sin funcionar. Se revisa todo el cable y se encuentran varias discontinuidades, se reparan las que estaban en las partes distales y al probar nuevamente la pinza sigue sin sensar. Se procede a cambiar pinza por una nueva Estado final: El en optimas condiciones de funcionamiento . Repuestos: No. | 2025-07-28 10:37 |  | 2025-07-28 11:08 | 2025-07-30 15:58 | 3170 | 3125 | 45 | 258141 | Media | 2025-07-27 07:40 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se acerca al servicio y se evidencia pequeña fuga en el conector de la manguera con el brazalete. actividad realizada: se corta la manguera del flujo del aire, esto hace que se ajuste mas al acople y no presente fugas. estado final: el equipo queda operando correctamente en el servicio. repuestos: no. julio 29. se vuelve a reportar equipo por la misma falla, se procede a cambiar el brazalete por uno que había en el taller, el personal asistencial del servicio lo probó aproximadamente entre las 9:00 y 14:00 del mismo día, el equipo queda operando con normalidad en el servicio. 30/07/2025: se revisa nuevamente el equipo, ya que fue reportado por seguridad del paciente y se encuentra modulo nibp funcionando correctamente. se realizan pruebas con brazalete adulto, pediátrico y neonatal satisfactoriamente en el servicio reportan que la pinza de saturación no estaba sensado correctamente, se revisa y se encuentra diodo emisor con uno de los cables sueltos, se procede a soldar el cable . se realizan pruebas, pero la pinza sigue sin funcionar. se revisa todo el cable y se encuentran varias discontinuidades, se reparan las que estaban en las partes distales y al probar nuevamente la pinza sigue sin sensar. se procede a cambiar pinza por una nueva estado final: el en optimas condiciones de funcionamiento . repuestos: no. | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Monday | 0
120161 | CORRECTIVO | 1007335564 | MANUELA LOPEZ ECHEVERRI | pulsoximetro malo Buenaas tardes Pulsoximetro malo GRACIAS |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UMI |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 999 | 3213 |  | EDAN | M50 | 333124-M13707000003 | 2025-10-04 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: pinza no sensa Actividad realizada: Se revisa interfase y se encuentra discontinuidad a nivel del conector db9. En este punto no es posible reparar, se procede a cambiar por una interfase nueva Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-09-29 18:52 |  | 2025-09-29 19:03 | 2025-09-29 19:53 | 49 | 0 | 49 | 262127 | Media | 2025-09-29 18:34 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza no sensa actividad realizada: se revisa interfase y se encuentra discontinuidad a nivel del conector db9. en este punto no es posible reparar, se procede a cambiar por una interfase nueva estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Monday | 0
120666 | CORRECTIVO | 1036403048 | LAURA YULITZA OSORIO JIMENEZ | Tensiometro de adulto Buen día, tensiuometro de adulto con funcionamiento incorrecto, se lo lleva biomedica |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UMI |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 999 | 3213 |  | EDAN | M50 | 333124-M13707000003 | 2025-10-18 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: brazalete con fuga Actividad realizada: Se realiza cambio de brazalete por uno nuevo Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-10-16 11:37 |  | 2025-10-16 11:37 | 2025-10-16 11:51 | 13 | 0 | 13 | 263119 | Media | 2025-10-16 11:15 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: brazalete con fuga actividad realizada: se realiza cambio de brazalete por uno nuevo estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Thursday | 3
123116 | CORRECTIVO | 1007290703 | ANA ISABEL LONDOÑO LONDOÑO | saturador malo saturador malo |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | H1-T1 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 987 | 3647 |  | EDAN | IM70 | 001488-M15804060027 | 2025-12-20 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: pinza de saturación no sensa Actividad realizada: Se revisa pinza y se encuntra discontinuidad en el extreño de los diodos y en el extremo db9 de la interfaz Se corta la parta en mal estado de la pinza y se cambia interfaz por una nueva Se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-12-16 09:30 |  | 2025-12-16 09:30 | 2025-12-16 12:54 | 204 | 152 | 52 | 266528 | Media | 2025-12-16 09:27 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza de saturación no sensa actividad realizada: se revisa pinza y se encuntra discontinuidad en el extreño de los diodos y en el extremo db9 de la interfaz se corta la parta en mal estado de la pinza y se cambia interfaz por una nueva se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Tuesday | 1
119900 | CORRECTIVO | 43984705 | elidiana josefina gaviria castillo | Cable de sensor neonatal Buen día Cable de sensor neonatal en mal estado, se lo lleva biomedica |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UMI |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1004 | 3830 |  | EDAN | M50 | 333123-M17209460023 | 2025-09-20 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pinza sin censar Actividad realizada: Se encuentran varios cables del conector sueltos. Se corta y se vuelve a soldar el conector con resultados satisfactorios Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-09-19 10:28 |  | 2025-09-19 10:47 | 2025-09-19 12:21 | 94 | 0 | 94 | 261522 | Media | 2025-09-19 10:22 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza sin censar actividad realizada: se encuentran varios cables del conector sueltos. se corta y se vuelve a soldar el conector con resultados satisfactorios estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Friday | 4
108623 | CORRECTIVO | 1036403048 | LAURA YULITZA OSORIO JIMENEZ | pulsioximetro de sala de partos Buenos días Pulsioximetro de sala de patos malo, se encuentra en puesto de enfermería Gracias |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UMI |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1004 | 3830 |  | EDAN | M50 | 333123-M17209460023 | 2025-02-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: pinza de saturación interferencia en el sensado y con los resortes fracturados Actividad realizada: Se adaptan unos resortes en buen estado. Se revisa la pinza y se encuentra que tiene el conector con los pines cortos, se procede a cambiar el conector por uno en buen estado. Se realizan pruebas pero la interferencia se sigue presentado, se revisan los diodos y se encuentra el diodo emisor por fuera del valor permitido, se procede a cambiar. Se realizan pruebas de funcionamiento satisfcatoriemnate Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-01-25 07:58 |  | 2025-01-25 08:17 | 2025-01-25 09:34 | 78 | 0 | 78 | 245339 | Media | 2025-01-25 07:37 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza de saturación interferencia en el sensado y con los resortes fracturados actividad realizada: se adaptan unos resortes en buen estado. se revisa la pinza y se encuentra que tiene el conector con los pines cortos, se procede a cambiar el conector por uno en buen estado. se realizan pruebas pero la interferencia se sigue presentado, se revisan los diodos y se encuentra el diodo emisor por fuera del valor permitido, se procede a cambiar. se realizan pruebas de funcionamiento satisfcatoriemnate estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Saturday | 5
113268 | CORRECTIVO | 1007335564 | MANUELA LOPEZ ECHEVERRI | monitor de signos vitales Buenos dias Soicito mantenimiento de tendiometro de monitor de sala de partos 2 GRACIAS |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UMI |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1005 | 3831 |  | EDAN | M50 | 333123-M17209460021 | 2025-03-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: brazalete con la bolsa de aire reventada Actividad realizada: Se cambia brazalete por uno nuevo Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-03-04 14:15 |  | 2025-03-04 14:20 | 2025-03-04 14:57 | 38 | 23 | 15 | 248211 | Media | 2025-03-03 12:17 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: brazalete con la bolsa de aire reventada actividad realizada: se cambia brazalete por uno nuevo estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Tuesday | 1
119069 | CORRECTIVO | 39457091 | VIVIANA VILLEGAS ARISTIZABAL | Pulsioximetro Por favor revisar el pulsioxímetro del monitor de signos vitales el cual no sensa adecuadamente. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | ONCOLOGÍA | SALA DE QUIMIOTERAPIA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1010 | 3551 |  | EDAN | M50 | 333124-13A01820009 | 2025-08-30 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: pinza se saturación no sensa Actividad realizada: Se revisa pinza y se encuentra discontinuidad a nivel de conector db9, se procede a cambiar por una pinza nueva Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si Nota: orden gestionada el 25/08/2025 de 17:30 a 17:50 pero por problemas con el gestor no se pudo tramitar en tiempo real. | 2025-08-25 17:31 |  | 2025-08-25 17:31 | 2025-08-26 15:11 | 1301 | 1279 | 22 | 259754 | Media | 2025-08-25 14:27 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza se saturación no sensa actividad realizada: se revisa pinza y se encuentra discontinuidad a nivel de conector db9, se procede a cambiar por una pinza nueva estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si nota: orden gestionada el 25/08/2025 de 17:30 a 17:50 pero por problemas con el gestor no se pudo tramitar en tiempo real. | MAL_MANEJO_CABLES, DESGASTE_NORMAL | ['MAL_MANEJO_CABLES', 'DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Monday | 0
108945 | CORRECTIVO | 1007335564 | MANUELA LOPEZ ECHEVERRI | Pulsoximetro malo Buenos dias Solicito arreglo de pulsoximetro GRACIAS |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UMI |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1006 | 3832 |  | EDAN | M50 | 333123-M17209460019 | 2025-02-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: pinza no sensa Actividad realizada: Se revisa el equipo y se encuentran varias discontinuidades. Se corta los cables en los extremos eliminando la mayoría de las discontinuidades, se realizan pruebas de funcionamiento pero el equipo sigue presentando interferencia en el sensado se procede a cambiar pinza por una nueva . Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-01-30 11:29 |  | 2025-01-30 11:29 | 2025-01-30 14:45 | 196 | 123 | 73 | 245744 | Media | 2025-01-30 07:04 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza no sensa actividad realizada: se revisa el equipo y se encuentran varias discontinuidades. se corta los cables en los extremos eliminando la mayoría de las discontinuidades, se realizan pruebas de funcionamiento pero el equipo sigue presentando interferencia en el sensado se procede a cambiar pinza por una nueva . estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Thursday | 3
115571 | CORRECTIVO | 1007493333 | angie paola restrepo monsalve | falta el conector de brazalete a cable falta el conector de brazalete a cable de tensiometro, del quirofano 1 placa:3924 |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1011 | 3924 |  | NIHON KOHDEN | BSM-6501 | 05531 MOD:21629 | 2025-05-17 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: acople macho del brazalete fracturado Actividad realizada: Se cambia acople por uno nuevo Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-05-10 07:41 |  | 2025-05-10 07:47 | 2025-05-10 08:19 | 32 | 0 | 32 | 252942 | Media | 2025-05-10 07:11 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: acople macho del brazalete fracturado actividad realizada: se cambia acople por uno nuevo estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Saturday | 5
119066 | CORRECTIVO | 39457091 | VIVIANA VILLEGAS ARISTIZABAL | Pulsioxímetro Por favor revisar el pulsioxímetro del monitor de signos vitales el cual no sensa adecuadamente. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | ONCOLOGÍA | SALA DE QUIMIOTERAPIA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1022 | 3061 |  | EDAN | M9 | 301137-M12604730029-01 | 2025-08-30 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: pinza de saturación no sensa Actividad realizada: Se revisa conector de la pinza y se encuentran los cables del receptor sueltos, se procede a soldar nuevamente los cables. Se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no Nota: orden gestionada el 25/08/2025 de 16:16 a 17:03 pero por problemas con el gestor no se pudo tramitar en tiempo real. | 2025-08-25 16:09 |  | 2025-08-25 16:16 | 2025-08-26 15:14 | 1377 | 1325 | 52 | 259756 | Media | 2025-08-25 14:30 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza de saturación no sensa actividad realizada: se revisa conector de la pinza y se encuentran los cables del receptor sueltos, se procede a soldar nuevamente los cables. se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no nota: orden gestionada el 25/08/2025 de 16:16 a 17:03 pero por problemas con el gestor no se pudo tramitar en tiempo real. | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES, DESGASTE_NORMAL | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Monday | 0
119551 | CORRECTIVO | 1045021711 | YEISON JULIAN DUQUE ATEHORTUA | SE REPORTA PULSOXIMETRO DE MONITOR DE SIGNOS VITAL Buenas noches se reporta pulsioxímetro del monito de signos vitales, el cual funciona por ratos, para revisar. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | H3-T1 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1023 | 3062 |  | EDAN | M9 IBP | 301137-M12604730026-01 | 2025-09-13 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: pinza de saturación con intermitencia en el sensado Actividad realizada: Se revisa el cable y se encuentra discontinuidad, se corta la parte en mal estado y se vuelve a soldar el conector, Se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-09-08 07:15 |  | 2025-09-08 07:19 | 2025-09-08 10:28 | 189 | 134 | 55 | 260737 | Media | 2025-09-06 23:54 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza de saturación con intermitencia en el sensado actividad realizada: se revisa el cable y se encuentra discontinuidad, se corta la parte en mal estado y se vuelve a soldar el conector, se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Monday | 0
108639 | CORRECTIVO | 1045021711 | YEISON JULIAN DUQUE ATEHORTUA | SE REPORTA MONITOR DE SIGNOS CON BATERIA MALA. Buenos días, se genera necesidad para reportar monitor de signos vitales con batería en mal estado, ya que no esta durando lo suficiente y se esta descargando demasiado rápido |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | H3-T1 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1023 | 3062 |  | EDAN | M9 IBP | 301137-M12604730026-01 | 2025-02-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Equipo no carga Actividad realizada: Se revisa equipo y se encuentra que la batería tiene una autonomía de 10 minutos, se adapta una nueva Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-01-27 07:44 |  | 2025-01-27 10:46 | 2025-01-27 13:01 | 135 | 95 | 40 | 245362 | Media | 2025-01-26 03:42 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo no carga actividad realizada: se revisa equipo y se encuentra que la batería tiene una autonomía de 10 minutos, se adapta una nueva estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Monday | 0
120125 | CORRECTIVO | 1007108058 | JAKELINE FERIA ESTRADA | BUEN DIA PARA REPORTAR PORFAVOR EL PULXIOSIMETRO DEL MONITOR DE SIGNOS VITALES, MONITOR EDAN , ESTA FALLANDO, GRACIAS |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | H3-T1 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1023 | 3062 |  | EDAN | M9 IBP | 301137-M12604730026-01 | 2025-10-04 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:Equipo no sensa Actividad realizada: Se revisa el cable y se encuentran varias discontinuidades, se corta los tramos afectados y se vuelve a soldar, Se realizan pruebas y esta vez funciona pero con mucha interferencia y se pierde muy fácil la señal, Se procede a cambiar pinza por una nueva Estado final: Equipo en optimas condiciones de funciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-09-27 14:18 |  | 2025-09-27 14:18 | 2025-09-27 15:45 | 86 | 0 | 86 | 262029 | Media | 2025-09-27 11:51 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:equipo no sensa actividad realizada: se revisa el cable y se encuentran varias discontinuidades, se corta los tramos afectados y se vuelve a soldar, se realizan pruebas y esta vez funciona pero con mucha interferencia y se pierde muy fácil la señal, se procede a cambiar pinza por una nueva estado final: equipo en optimas condiciones de funciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Saturday | 5
115744 | CORRECTIVO | 1038415580 | YESICA ANDREA CUARTAS LOPEZ | Sensor de monitor de signos vitales Neonatal Buenas tardes, Se solicita por favor revoisar el cable de monito neonatal que no lefunciona Para la toma de oximetría, de manera prioritaria. Gracias |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UMI |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1005 | 3831 |  | EDAN | M50 | 333123-M17209460021 | 2025-05-17 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: pinza no sensa Actividad realizada: se encuentra interfaz con múltiples discontinuidades , se trata de arreglar la mayoría pero la pinza sigue sin sensar, Se procede a cambiar por una nuevo Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-05-16 15:03 |  | 2025-05-16 16:36 | 2025-05-16 17:23 | 47 | 0 | 47 | 253407 | Media | 2025-05-16 14:57 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza no sensa actividad realizada: se encuentra interfaz con múltiples discontinuidades , se trata de arreglar la mayoría pero la pinza sigue sin sensar, se procede a cambiar por una nuevo estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Friday | 4
114233 | CORRECTIVO | 1045021711 | YEISON JULIAN DUQUE ATEHORTUA | SE REPORTA MONITOR QUE NO TOMA PRESION ARTERIAL Buenos días, se genera necesidad para solicitar revisión del monitor de signos vitales marca edad, el cual no toma presión arterial., gracias. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | H3-T1 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1023 | 3062 |  | EDAN | M9 IBP | 301137-M12604730026-01 | 2025-04-05 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: equipo no toma presion no invasiva, además se encuentra con la perilla mala Actividad realizada: Se adapta una perilla en buen estado , ya que la anterior se había dañado y dejaba oprimido el encoder Se revisa brazalete y se encuentra con fuga , se cambia por uno en buen estado Se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-04-03 07:34 |  | 2025-04-03 07:54 | 2025-04-03 08:27 | 33 | 0 | 33 | 250413 | Media | 2025-04-03 02:00 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo no toma presion no invasiva, además se encuentra con la perilla mala actividad realizada: se adapta una perilla en buen estado , ya que la anterior se había dañado y dejaba oprimido el encoder se revisa brazalete y se encuentra con fuga , se cambia por uno en buen estado se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Thursday | 3
108444 | CORRECTIVO | 1001525384 | julieth andrea galvis vasquez | buenos dias |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | H3-T2 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1021 | 3059 |  | EDAN | M9 IBP | 301137-M12604350011-01 | 2025-01-25 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Brazalete con el velcro en mal estado Actividad realizada: Se procede a cambiar brazalete por uno nuevo Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-01-20 16:21 |  | 2025-01-20 16:26 | 2025-01-20 16:43 | 18 | 0 | 18 | 244915 | Media | 2025-01-20 11:08 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: brazalete con el velcro en mal estado actividad realizada: se procede a cambiar brazalete por uno nuevo estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Monday | 0
116474 | CORRECTIVO | 39447255 | MARIA SULENY CASTRILLON MARIN | pulso, oximetro no fuciona pulso, oximetro del monitor no esta funcionando |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | H2-T2 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1035 | 3058 | 3058 | EDAN | M9 IBP | 301137-M12604730022-01 | 2025-06-07 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: pinza de saturación no sensa Actividad realizada: Se encuentran cables del diodo emisor sueltos, se procede a soldar Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-06-03 07:48 |  | 2025-06-03 07:48 | 2025-06-03 08:28 | 40 | 0 | 40 | 254435 | Media | 2025-06-01 19:25 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza de saturación no sensa actividad realizada: se encuentran cables del diodo emisor sueltos, se procede a soldar estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Tuesday | 1
120248 | CORRECTIVO | 1036955268 | DANIELA RAMIREZ ZAPATA | pulsoximetro malo pulsoximetro malo |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1025 | 3064 |  | EDAN | M9 IBP | 301137-M12604730012-01 | 2025-10-04 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: pinza no sensa Actividad realizada: Se revisa conector y se encuentra sin uno de los pines, se procede a cambiar por uno en buen estado. Se revisa el monitor y se puede ver que el pin fracturado no quedó dentro del puerto Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos:no | 2025-10-02 14:07 |  | 2025-10-02 14:49 | 2025-10-02 16:08 | 79 | 22 | 57 | 262359 | Media | 2025-10-02 12:51 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza no sensa actividad realizada: se revisa conector y se encuentra sin uno de los pines, se procede a cambiar por uno en buen estado. se revisa el monitor y se puede ver que el pin fracturado no quedó dentro del puerto estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos:no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Thursday | 3
114121 | CORRECTIVO | 1036946149 | JULIETH ALEJANDRA ECHEVERRI GALLEGO | pulsoximetro malo buenos dias se reporta pulsoximetro (placas del monitor 3058), la pinza no agarra queda floja y se cae, pero si sensa al sujatarla manualmente. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | H2-T2 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1035 | 3058 | 3058 | EDAN | M9 IBP | 301137-M12604730022-01 | 2025-04-05 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: pinza con resortes fracturados Actividad realizada: Se adaptan unos resortes en buen estado Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-04-02 07:29 |  | 2025-04-02 10:36 | 2025-04-02 11:02 | 25 | 0 | 25 | 250333 | Media | 2025-04-02 06:53 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza con resortes fracturados actividad realizada: se adaptan unos resortes en buen estado estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Wednesday | 2
121546 | CORRECTIVO | 1006739793 | ANA SOFIA BARROS CHURTA | brazalete malo velcro del brazalete despegado |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | H6-T2 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1033 | 4021 |  | EDAN | IM70 | 261333-M17709920003 | 2025-11-22 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Brazalete con velcro en mal estado y pinza de saturación que no sensa Actividad realizada: Se revisa pinza y se encuentra uno de los cables del diodo receptor, se procede a quitar el diodo y el conector y se cambia el cable por uno que estaba disponible Se realizan pruebas de funcionamiento y en esta ocasión la pinza sensaba, pero se perdía la señal con facilidad. Se revisa el cable y se encuentran varias discontinuidades, se procede a reparar las que estaban mas en los extraemos, pero la pinza seguir perdiendo la señal con facilidad. Se cambia pinza y brazalete por unos nuevos Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-11-18 07:23 |  | 2025-11-18 08:17 | 2025-11-18 09:49 | 91 | 0 | 91 | 264967 | Media | 2025-11-18 05:02 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: brazalete con velcro en mal estado y pinza de saturación que no sensa actividad realizada: se revisa pinza y se encuentra uno de los cables del diodo receptor, se procede a quitar el diodo y el conector y se cambia el cable por uno que estaba disponible se realizan pruebas de funcionamiento y en esta ocasión la pinza sensaba, pero se perdía la señal con facilidad. se revisa el cable y se encuentran varias discontinuidades, se procede a reparar las que estaban mas en los extraemos, pero la pinza seguir perdiendo la señal con facilidad. se cambia pinza y brazalete por unos nuevos estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Tuesday | 1
119549 | CORRECTIVO | 1006739793 | ANA SOFIA BARROS CHURTA | brazalete de adulto brazalete adulto tiene el velcro desgastado |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | H6-T2 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1033 | 4021 |  | EDAN | IM70 | 261333-M17709920003 | 2025-09-13 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: brazalete con velcro en mal estado Actividad realizada: Se cambia brazalete por uno nuevo Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-09-08 06:51 |  | 2025-09-08 06:57 | 2025-09-08 07:08 | 11 | 0 | 11 | 260732 | Media | 2025-09-06 22:39 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: brazalete con velcro en mal estado actividad realizada: se cambia brazalete por uno nuevo estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Monday | 0
113965 | CORRECTIVO | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS | Batería no pasa en mantenimiento preventivo GT103805 |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | U. CANCEROLOGÍA | PUESTO DE ENFEMERIA | DESFIBRILADOR BIFÁSICO | 455 | 3258 |  | ZOLL | M SERIES | T13H132339 | 2025-04-05 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Equipo pendiente por repuesto Diagnostico: se detecta batería mala durante el preventivo Actividad realizada: Se cambia batería por una nueva Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-03-26 17:21 | 2025-03-26 17:21 | 2025-03-28 12:44 | 2025-04-04 08:06 | 9802 | 9785 | 17 |  |  |  | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | equipo pendiente por repuesto diagnostico: se detecta batería mala durante el preventivo actividad realizada: se cambia batería por una nueva estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Wednesday | 2
120648 | CORRECTIVO | 1038415580 | YESICA ANDREA CUARTAS LOPEZ | Sensor de Temperatura Buenos dias. Se Evidencia cable de sensor de Temperatura de servocuna de quirofano con mal funcionamiento y cables y expuestos. Gracias. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UMI |  | CUNA TÉRMICA | 430 | 3833 |  | DRAGUER | RESUCITAIRE MU20503 | ER07453 | 2025-10-18 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Sensor de temperatura con el encauchetado en mal estado Actividad realizada: Sensor con los cables internos expuestos como consecuencia de daño en el encauchetado, se procede a cambiar por uno nuevo Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-10-16 07:38 |  | 2025-10-16 08:10 | 2025-10-16 08:38 | 28 | 0 | 28 | 263097 | Media | 2025-10-16 03:58 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: sensor de temperatura con el encauchetado en mal estado actividad realizada: sensor con los cables internos expuestos como consecuencia de daño en el encauchetado, se procede a cambiar por uno nuevo estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Thursday | 3
113158 | CORRECTIVO | 1038410411 | LAURA MARCELA ALVAREZ RAMIREZ | sensor de temperatura malo Solicito amablemente revisar la servocuna medix ya que se encuentra con el sensor de temperatura malo. muchas gracias quedo atenta. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIN |  | CUNA TÉRMICA | 432 | 2724 |  | MEDIX | SM-401 | 4168 | 2025-03-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Sensor de temperatura no sensa Actividad realizada: Se encuentra sensor de temperatura con el cable de tierra expuesto y fracturado, se procede a cambiar pro una nueva Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-03-03 11:15 |  | 2025-03-03 14:52 | 2025-03-03 15:08 | 16 | 0 | 16 | 248185 | Media | 2025-03-03 09:37 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: sensor de temperatura no sensa actividad realizada: se encuentra sensor de temperatura con el cable de tierra expuesto y fracturado, se procede a cambiar pro una nueva estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Monday | 0
123077 | CORRECTIVO | 1041230483 | LEYDI MARYEDI SALAZAR CASTRO | Incubadora no calienta Buenos días, Solicito amablemente revisión y mantenimiento correctivo de incubadora #1633 ya que no calienta, se encuentra en el pasillo de unidad neonatal cerca a UCE neonatal. Gracias |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIN |  | INCUBADORA | 476 | 1633 |  | AIR SHIELDS | C450H-1 | WC03284 | 2025-12-20 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Incubadora no calienta y presenta error E006 Actividad realizada: Se revisa el equipo y se encuentra batería interna descargada Se accede al menú de servicio y se realiza carga rápida de la batería dejándola en 9.1V Se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No. | 2025-12-15 07:39 |  | 2025-12-15 07:40 | 2025-12-15 15:15 | 455 | 366 | 89 | 266445 | Media | 2025-12-15 07:31 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: incubadora no calienta y presenta error e006 actividad realizada: se revisa el equipo y se encuentra batería interna descargada se accede al menú de servicio y se realiza carga rápida de la batería dejándola en 9.1v se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Monday | 0
118389 | CORRECTIVO | 1036948329 | daniela jimenez alzate | nevera con desviacion de temperatura nevera de contra muestras microbiología con temperatura superior a 8°C (29°C) |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | LABORATORIO |  | REFRIGERADOR | 423 | 1199 |  | MAXIFRIO | FREEZ |  | 2025-08-02 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Equipo con la temperatura fuera de rango Actividad realizada: Se encuentra equipo con el compresor apagado ya que estaba muy caliente, se enfría con ayuda de paños húmedos. Se revisa el controlador y se encuentra que el equipo esta trabando en un rango muy pequeño (4-6.5°C) y esta puede ser al razón por la que le compresor se calentó Se configura el controlador de tal manera que encienda el compresor en 3°C y apague en 7. Se instala un datalogger y se deja equipo en observación hasta mañana 30/07/2025: se revisan los datos registrados por datalogger y se encuentra que la temperatura siempre se mantiene dentro de rango Estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-07-29 14:29 |  | 2025-07-29 14:33 | 2025-07-30 13:22 | 1369 | 1288 | 81 | 258261 | Media | 2025-07-29 12:48 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo con la temperatura fuera de rango actividad realizada: se encuentra equipo con el compresor apagado ya que estaba muy caliente, se enfría con ayuda de paños húmedos. se revisa el controlador y se encuentra que el equipo esta trabando en un rango muy pequeño (4-6.5°c) y esta puede ser al razón por la que le compresor se calentó se configura el controlador de tal manera que encienda el compresor en 3°c y apague en 7. se instala un datalogger y se deja equipo en observación hasta mañana 30/07/2025: se revisan los datos registrados por datalogger y se encuentra que la temperatura siempre se mantiene dentro de rango estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Tuesday | 1
113958 | CORRECTIVO | 1036936369 | DIANA CRISTINA GARCIA FLOREZ | DIGITALIZADOR DE BRAQUITERAPIA MALO Bunas tardes se reporta desde la unidad de radioterapia el digitalizador de braquiterapia malo, no se ha logrado tomar imagen y tenemos la paciente con el dispositivo aplicado. Por favor ayudarnos lo mas pronto posible, el error que muestra es 06602 Gracias |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | RADIOTERAPIA |  | DIGITALIZADOR | 458 | 3462 |  | KONIKA | REGIUS 100HQ | 0404-50173 | 2025-03-29 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Ventilador de fuente de poder malo. Actividad realizada: Se verifica funcionamiento, este arroja erro (066020) se comunica a proveedor, el cual indica que este se refiere al daño del ventilador de la fuente de poder, se informa a Alejandra Duque, para saber como proceder con lo hallado. Estado final: Em espera Repuestos: No. 25/04/2025 Pendiente llegada de respuesto por parte del proveedor 06/05/2025: Se instala ventilador un ventilador nuevo, Se realizan pruebas de funcionamiento al equipo Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-03-26 15:11 |  | 2025-03-26 16:38 | 2025-05-06 12:40 | 57362 | 58668 | -1306 | 249879 | Media | 2025-03-26 12:13 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: ventilador de fuente de poder malo. actividad realizada: se verifica funcionamiento, este arroja erro (066020) se comunica a proveedor, el cual indica que este se refiere al daño del ventilador de la fuente de poder, se informa a alejandra duque, para saber como proceder con lo hallado. estado final: em espera repuestos: no. 25/04/2025 pendiente llegada de respuesto por parte del proveedor 06/05/2025: se instala ventilador un ventilador nuevo, se realizan pruebas de funcionamiento al equipo estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Wednesday | 2
114688 | CORRECTIVO | 1036949751 | JACQUELINE SIERRA OROZCO | Pantalla disfuncional. Pantalla disfuncional. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIA |  | ELECTROCARDIÓGRAFO | 503 | 3290 |  | FUKUDA DENSHI | CARDIMAX FX-7102 | 50005557 | 2025-04-19 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Equipo con la pantalla negra y un clamp fracturado Actividad realizada: Se modifica el contraste de la pantalla desde el potenciómetro y se pone un clamp en buen estado. Se configura la derivada II larga a petición del servicio, Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-04-16 10:34 |  | 2025-04-16 10:36 | 2025-04-16 11:42 | 66 | 0 | 66 | 251229 | Media | 2025-04-14 10:48 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo con la pantalla negra y un clamp fracturado actividad realizada: se modifica el contraste de la pantalla desde el potenciómetro y se pone un clamp en buen estado. se configura la derivada ii larga a petición del servicio, equipo en optimas condiciones de funcionamiento estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Wednesday | 2
113008 | CORRECTIVO | 1036966928 | ALISON MORENO TIRADO | ELECTRODO MALO CADWELL Buenos dias, por favor cambiar electrodo de cadwell que esta causando interferencia se provo en dos paciente y en el equipo. Muchas gracias. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO 230 | ELECTROENCEFALOGRAFO - POLISOMNÓGRAFO | 505 | 4073 |  | CADWELL | EASY III | 1801IX91-09-010 | 2025-03-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Se recibe 2 electrodos en el servicio, los cuales presentan interferencia en el trazado y un valor de impedancia por encima de 1, se realiza reemplazo de 2 electrodos en mal estado por 2 nuevos. | 2025-02-28 11:28 |  | 2025-02-28 20:14 | 2025-03-01 09:26 | 792 | 766 | 26 | 248051 | Media | 2025-02-28 09:19 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | se recibe 2 electrodos en el servicio, los cuales presentan interferencia en el trazado y un valor de impedancia por encima de 1, se realiza reemplazo de 2 electrodos en mal estado por 2 nuevos. | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Friday | 4
107387 | CORRECTIVO | 1036966928 | ALISON MORENO TIRADO | ELECTRODO MALO CADWELL Buenos dias, por favor revisar y/o cambiar electrodo de cadwell que esta presentando interferencia tanto con paciente como en la prueba de sensibilidad.Muchas gracias. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CONSULTA EXTERNA |  | ELECTROENCEFALOGRAFO - POLISOMNÓGRAFO | 505 | 4073 |  | CADWELL | EASY III | 1801IX91-09-010 | 2025-01-11 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Se recibe 1 electrodo en el servicio, el cual presenta interferencia en el trazado y un valor de impedancia por encima de 1, se realiza reemplazo de 1 electrodo en mal estado por 1 nuevo. | 2025-01-08 07:34 |  | 2025-01-08 09:09 | 2025-01-08 09:19 | 10 | 0 | 10 | 244075 | Media | 2025-01-08 05:50 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | se recibe 1 electrodo en el servicio, el cual presenta interferencia en el trazado y un valor de impedancia por encima de 1, se realiza reemplazo de 1 electrodo en mal estado por 1 nuevo. | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Wednesday | 2
113671 | CORRECTIVO | 1036966928 | ALISON MORENO TIRADO | ELECTRODOS MALOS CADWELL Buenos dias, por favor revisar 3 electrodos de cadwell que estan cauando interferencia, se reviso en paciente y en el equipo. Muchas gracias. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CONSULTA EXTERNA |  | ELECTROENCEFALOGRAFO - POLISOMNÓGRAFO | 505 | 4073 |  | CADWELL | EASY III | 1801IX91-09-010 | 2025-03-22 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Se reciben 3 electrodos en el servicio, los cuales presentan interferencia en el trazado y un valor de impedancia por encima de 1, se realiza reemplazo de 3 electrodos en mal estado por 3 nuevos. Además, se entrega 1 electrodo nuevo que se debía | 2025-03-17 07:41 |  | 2025-03-17 08:38 | 2025-03-17 09:02 | 24 | 0 | 24 | 249204 | Media | 2025-03-17 06:08 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | se reciben 3 electrodos en el servicio, los cuales presentan interferencia en el trazado y un valor de impedancia por encima de 1, se realiza reemplazo de 3 electrodos en mal estado por 3 nuevos. además, se entrega 1 electrodo nuevo que se debía | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Monday | 0
115525 | CORRECTIVO | 1036966928 | ALISON MORENO TIRADO | ELECTRODOS DE EXTREMIDADES DE POLIS CADWELL Buenas noches por favor reviar 2 electrodos de extremidades inferiores de polisomnograia adulto de cadwell que estan causando interferencia. Muchas gracias. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO 230 | ELECTROENCEFALOGRAFO - POLISOMNÓGRAFO | 505 | 4073 |  | CADWELL | EASY III | 1801IX91-09-010 | 2025-05-10 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Se reportan electrodos de extremidades inferiores ya que presentan interferencia Actividad realizada: Se revisa electrodos y se encuentran conectores sulfatados , se realiza limpieza se devuelven al servicio para realizar pruebas. El personal indica que los electrodos siguen sin funcionar se comunica al coordinador para realizar adquisición el accesorio. 11/06/2025: se entrega accesorio nuevo en el servicio Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos:si | 2025-05-08 07:34 |  | 2025-05-08 08:36 | 2025-06-11 11:41 | 47705 | 47668 | 37 | 252816 | Media | 2025-05-08 02:11 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se reportan electrodos de extremidades inferiores ya que presentan interferencia actividad realizada: se revisa electrodos y se encuentran conectores sulfatados , se realiza limpieza se devuelven al servicio para realizar pruebas. el personal indica que los electrodos siguen sin funcionar se comunica al coordinador para realizar adquisición el accesorio. 11/06/2025: se entrega accesorio nuevo en el servicio estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos:si | MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Thursday | 3
119955 | CORRECTIVO | 1036936369 | DIANA CRISTINA GARCIA FLOREZ | colchon al vacio con fuga Buenos días se reporta colchón al vacío con fuga para que por favor sea revisado. Gracias |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | RADIOTERAPIA |  | ACELERADOR LINEAL | 523 | 3964 |  | NUCLETRON - ELEKTA | INFINITY | 154567 | 2025-09-27 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Colchón no conserva el vacío Actividad realizada: Se revisa equipo y se encuentra una fuga, se procede a sellar con un parche Se deja secar y se realiza vacío. Se deja equipo en observación 23-09-2025: Se hace seguimiento y el equipo conserva el vacío. Estado final: Equipo en optimas condiciones Repuestos: No | 2025-09-22 11:22 |  | 2025-09-22 11:22 | 2025-09-23 08:12 | 1250 | 1136 | 114 | 261643 | Media | 2025-09-22 11:08 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: colchón no conserva el vacío actividad realizada: se revisa equipo y se encuentra una fuga, se procede a sellar con un parche se deja secar y se realiza vacío. se deja equipo en observación 23-09-2025: se hace seguimiento y el equipo conserva el vacío. estado final: equipo en optimas condiciones repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Monday | 0
123174 | CORRECTIVO | 1036942724 | natalia andrea arenas moreno | cable de poder de cadwell buenos dias cable de poder de cadwell, require cambio , en mal estado y funcona de manera incorrecta genrando interferencia ,mucha grcias. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CONSULTA EXTERNA |  | ELECTROENCEFALOGRAFO - POLISOMNÓGRAFO | 505 | 4073 |  | CADWELL | EASY III | 1801IX91-09-010 | 2025-12-20 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: cable de conexión del modulo con mucha interferencia Actividad realizada: Se comunica al coordinador para realizar pedido de repuesto Estado final: Repuestos: | 2025-12-17 09:57 |  | 2025-12-17 10:17 |  |  |  |  | 266601 | Media | 2025-12-17 01:29 | EN PROCESO |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cable de conexión del modulo con mucha interferencia actividad realizada: se comunica al coordinador para realizar pedido de repuesto estado final: repuestos: | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Wednesday | 2
113194 | CORRECTIVO | 1036966928 | ALISON MORENO TIRADO | ELECTRODO MALO CADWELL Buenas noches, por favor cambiar electrodo que esta causando interferencia se provo con paciente y en el equipo. Muchas gracias |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  |  |  | ELECTROENCEFALOGRAFO - POLISOMNÓGRAFO | 505 | 4073 |  | CADWELL | EASY III | 1801IX91-09-010 | 2025-03-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Se recibe1 electrodo en el servicio, el cual presenta interferencia en el trazado y un valor de impedancia por encima de 1, se realiza reemplazo de 1 electrodo en mal estado por 1 nuevo. | 2025-03-03 17:44 |  | 2025-03-03 20:06 | 2025-03-03 20:21 | 14 | 0 | 14 | 248132 | Media | 2025-03-01 23:52 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | se recibe1 electrodo en el servicio, el cual presenta interferencia en el trazado y un valor de impedancia por encima de 1, se realiza reemplazo de 1 electrodo en mal estado por 1 nuevo. | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Monday | 0
119740 | CORRECTIVO | 1040032065 | mariana roman castro | ekg el ekg esta fallando, solo imprime hasta cierta parte y ya se apaga, y el puerto de entrada de carga queda flojo |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | H3-T1 |  | ELECTROCARDIÓGRAFO | 502 | 3129 |  | FUKUDA DENSHI | CARDIMAX FX-7102 | 50003597 | 2025-09-20 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Equipo con error en la impresión y problemas en el puerto de carga Actividad realizada: Se revisa cable de alimentación y se puede ver que tiene una discontinuidad en el extremo de la conexión, Se procede a cambiar el cable por uno nuevo proporcionado por almacén. Se revisa el puerto de conexión y se encuentra placa interna muy suelta, lo que hacia que el conector no hiciera buen contacto, Se realizan múltiples pruebas de impresión satisfactoriamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-09-15 10:46 |  | 2025-09-15 11:14 | 2025-09-15 13:24 | 130 | 55 | 75 | 261158 | Media | 2025-09-15 07:01 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo con error en la impresión y problemas en el puerto de carga actividad realizada: se revisa cable de alimentación y se puede ver que tiene una discontinuidad en el extremo de la conexión, se procede a cambiar el cable por uno nuevo proporcionado por almacén. se revisa el puerto de conexión y se encuentra placa interna muy suelta, lo que hacia que el conector no hiciera buen contacto, se realizan múltiples pruebas de impresión satisfactoriamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Monday | 0
115361 | CORRECTIVO | 1036932398 | esneyder alexander garcia garcia | cambio manga aislador 4226 Cordial saludo, Por medio de la presente solicito cambio de manga aislador 4226. Muchas gracias por el apoyo |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | AISLADOR ASÉPTICO | 585 | 4226 |  | GERMFREE | VF-64PUSP | 6S-15-VF64-18068 | 2025-05-10 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: manga de aislador y empaque de pass through de entrada en mal estado . Actividad realizada: Se quita el empaque malo y se pone uno nuevo Se pausa orden en espera de disponibilidad para realizar cambio de manga 06/07/2025: se instala manga nueva en la cabina Estado final: Equipo funcional Repuestos: si | 2025-05-05 11:53 |  | 2025-05-05 12:45 | 2025-05-06 07:34 | 1129 | 1052 | 77 | 252560 | Media | 2025-05-05 11:36 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: manga de aislador y empaque de pass through de entrada en mal estado . actividad realizada: se quita el empaque malo y se pone uno nuevo se pausa orden en espera de disponibilidad para realizar cambio de manga 06/07/2025: se instala manga nueva en la cabina estado final: equipo funcional repuestos: si | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Monday | 0
115351 | CORRECTIVO | 1035917747 | maria catalina ocampo romero | Arreglo de aislador inyectables Buenos días, solicito amablemente el arreglo del aislador de inyectables para el sellamiento de pass through de entrada. Muchas gracias |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | AISLADOR ASÉPTICO | 586 | 4225 |  | GERMFREE | VF-64PUSP | 6S-15-VF64-18067 | 2025-05-10 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: empaques de pass through de entrada en mal estado Actividad realizada: se quita todo el empaque y se pega uno nuevo Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-05-05 10:30 |  | 2025-05-05 11:00 | 2025-05-05 14:51 | 231 | 127 | 104 | 252533 | Media | 2025-05-05 09:28 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: empaques de pass through de entrada en mal estado actividad realizada: se quita todo el empaque y se pega uno nuevo estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Monday | 0
115362 | CORRECTIVO | 1036932398 | esneyder alexander garcia garcia | Cambio manga aislador 4227 Cordial saludo, Por medio de la presente solicito de su apoyo con el cambio de manga del aislador de oncologia Muchas gracias |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | AISLADOR ASÉPTICO | 584 | 4227 |  | GERMFREE | LFGI-3-USP | 3S-15-LGU-17915 | 2025-05-10 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: manga de aislador en mal estado Actividad realizada: Se cambia manga por una nueva Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-05-05 11:53 |  | 2025-05-05 14:22 | 2025-05-05 14:59 | 36 | 0 | 36 | 252561 | Media | 2025-05-05 11:37 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: manga de aislador en mal estado actividad realizada: se cambia manga por una nueva estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Monday | 0
116935 | CORRECTIVO | 1037613274 | maria paz marmolejo causil | lampara infraroja la lampara de pie, sufre desprendimiento de suiche |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | FISIOTERAPIA |  | LÁMPARA INFRAROJA | 587 |  | EB0999 | INTERFISICA | DE PISO | EB0999 | 2025-06-21 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Equipo de sede externa, se pausa orden para atender el lunes Diagnostico: Equipo con socket fracturado Actividad realizada: Se cambia socket por uno en buen estado Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-06-14 14:44 |  | 2025-06-14 14:53 | 2025-06-16 19:41 | 3168 | 3114 | 54 | 255369 | Media | 2025-06-13 14:00 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | equipo de sede externa, se pausa orden para atender el lunes diagnostico: equipo con socket fracturado actividad realizada: se cambia socket por uno en buen estado estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Saturday | 5
118557 | CORRECTIVO | 1035917747 | maria catalina ocampo romero | Revisión aislador área NPT Buenas tardes, solicito amablemente la revisión del aislador del área de NPT, debido a que la puerta presenta falla en el momento de la apertura. Muchas gracias. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | AISLADOR ASÉPTICO | 585 | 4226 |  | GERMFREE | VF-64PUSP | 6S-15-VF64-18068 | 2025-08-09 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Una de los seguros del aislador no sale del soporte Actividad realizada: Se revisa soporte y se encuentra lamina torcida, se procede a enderezar Se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-08-04 18:23 |  | 2025-08-04 18:23 | 2025-08-04 19:19 | 55 | 0 | 55 | 258609 | Media | 2025-08-04 15:16 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: una de los seguros del aislador no sale del soporte actividad realizada: se revisa soporte y se encuentra lamina torcida, se procede a enderezar se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Monday | 0
119365 | CORRECTIVO | 1036932398 | esneyder alexander garcia garcia | AISLADOR ASÉPTICO DE PRESIÓN NEGATIVA Buenas tardes, Reporto manga de aislador de oncologia roto Muchas gracias |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CENTRAL DE MEZCLAS REEMPAQUE Y REENVASE |  | AISLADOR ASÉPTICO | 584 | 4227 |  | GERMFREE | LFGI-3-USP | 3S-15-LGU-17915 | 2025-09-06 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Equipo en uso, pendiente por disponibilidad Diagnostico: Manga de aislador con grieta, y soporte de manga fracturado Actividad realizada: Se procede a sellas la grieta con ayuda de un parche el soporte queda pendiente ya que se esta tramitando con la GT-117658 05/07/2025: se reporta equipo nuevamente ya que el parche se soltó Se procede a pegar un parche nuevo Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-09-02 15:07 |  | 2025-09-02 17:20 | 2025-09-05 12:58 | 4058 | 3988 | 70 | 260388 | Media | 2025-09-02 14:47 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | equipo en uso, pendiente por disponibilidad diagnostico: manga de aislador con grieta, y soporte de manga fracturado actividad realizada: se procede a sellas la grieta con ayuda de un parche el soporte queda pendiente ya que se esta tramitando con la gt-117658 05/07/2025: se reporta equipo nuevamente ya que el parche se soltó se procede a pegar un parche nuevo estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Tuesday | 1
120262 | CORRECTIVO | 56078370 | LUZ AYDA MONTOYA GARCIA | INFUSOR INFUSOR SALA 5 MALO SE BAJA EN EL MEDIDOR DE PRESION DE INFUSOR SE LE CALLO EL PIN |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CIRUGÍA |  | INFUSOR | 768 |  | EB0255 | RIESTER | MANUAL | 110719447 | 2025-10-04 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Equipo con el puntero y la carátula sueltos Actividad realizada: Se pone el puntero y la carátula en su posición Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-10-02 18:59 |  | 2025-10-02 19:20 | 2025-10-02 19:47 | 27 | 0 | 27 | 262396 | Media | 2025-10-02 18:31 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo con el puntero y la carátula sueltos actividad realizada: se pone el puntero y la carátula en su posición estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Thursday | 3
119687 | CORRECTIVO | 1053833876 | paola alejandra tabarez bedoya | infusor recu vip malo |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CIRUGÍA |  | INFUSOR | 769 |  | EB0256 | RIESTER | MANUAL | 120311289 | 2025-09-13 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Equipo con caratula suelta Actividad realizada: Se fija caratula y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-09-12 06:59 |  | 2025-09-12 07:18 | 2025-09-12 07:38 | 20 | 0 | 20 | 261063 | Media | 2025-09-11 19:54 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo con caratula suelta actividad realizada: se fija caratula y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Friday | 4
120196 | CORRECTIVO | 1007335564 | MANUELA LOPEZ ECHEVERRI | CUNA DE TRANSPORTE NO DEJA DE PITAR BUENOS DIAS SOLICITO AMABLEMENTE ARREGLO NUEVAMENTE DE CUNA DE TRANSPORTE QUE NO DEJA DE PITAR CUANDO SE DESCONECTA GRACIAS |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UMI |  | INCUBADORA DE TRANSPORTE | 763 | 3466 |  | MEDIX | TR200 | 2573-14 | 2025-10-04 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:equipo con mucho ruido y con una alarma constante Actividad realizada: Se revisa equipo y se encuentra que el rotor de circulación del aire estaba chocando con la carcasa del equipo como consecuencia de daño en los amortiguadores de el motor Se cambia amortiguadores por unos nuevos y se realizan pruebas de funcionamiento donde se puede ver que el ruido interno estaba por debajo de los 60 db( 50.9db). 03/10/2025: Durante las pruebas de funcionamiento el equipo comienza a mostrar "error 05", se revisan las conexiones del motor del ventilador. Se vuelve a probar el equipo y en esta ocasión no muestra el error. Se prueba el funcionamiento del equipo con batería y se puede ver que solo cuenta con 15 minutos de autonomía con la carga completa 06/10/2025: se revisa la batería y encuentra que pierde voltaje muy rápido Se revisa el nivel del liquido de la batería y se puede ver que esta totalmente seca. Se comunica al coordinador Daniel Cardona para pedir el liquido 08/10/2025: Pendiente por repuesto 09/10/2025: se recarga batería con agua desmineralizada , se pausa para dejarla cargar 10/10/2025: Se realizan pruebas y se encuentra que la batería sigue con el mismo comportamiento Se mide amperaje del motor del ventilador para descartar que no sea esto lo que este bajado tan rápido el voltaje y se encuentra bien (1-1,3 amperios) 22/10/2025:Se instala batería nueva. Se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en optima condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-10-01 07:35 |  | 2025-10-01 08:41 | 2025-10-22 14:04 | 30562 | 30133 | 429 | 262249 | Media | 2025-10-01 03:51 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:equipo con mucho ruido y con una alarma constante actividad realizada: se revisa equipo y se encuentra que el rotor de circulación del aire estaba chocando con la carcasa del equipo como consecuencia de daño en los amortiguadores de el motor se cambia amortiguadores por unos nuevos y se realizan pruebas de funcionamiento donde se puede ver que el ruido interno estaba por debajo de los 60 db( 50.9db). 03/10/2025: durante las pruebas de funcionamiento el equipo comienza a mostrar "error 05", se revisan las conexiones del motor del ventilador. se vuelve a probar el equipo y en esta ocasión no muestra el error. se prueba el funcionamiento del equipo con batería y se puede ver que solo cuenta con 15 minutos de autonomía con la carga completa 06/10/2025: se revisa la batería y encuentra que pierde voltaje muy rápido se revisa el nivel del liquido de la batería y se puede ver que esta totalmente seca. se comunica al coordinador daniel cardona para pedir el liquido 08/10/2025: pendiente por repuesto 09/10/2025: se recarga batería con agua desmineralizada , se pausa para dejarla cargar 10/10/2025: se realizan pruebas y se encuentra que la batería sigue con el mismo comportamiento se mide amperaje del motor del ventilador para descartar que no sea esto lo que este bajado tan rápido el voltaje y se encuentra bien (1-1,3 amperios) 22/10/2025:se instala batería nueva. se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en optima condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE, FALTA_CAPACITACION | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE', 'FALTA_CAPACITACION'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Wednesday | 2
112872 | CORRECTIVO | 1040039416 | yohana andrea duque castaño | Infusor malo Por favor arreglar infusor malo. Gracias |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIA |  | INFUSOR | 764 |  | EB0251 | RIESTER | MANUAL | 110719479 | 2025-03-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: válvula de pera en mal estado Actividad realizada: se encuentra válvula de la pera mala, se procede a cambiar por una en buen estado Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-02-24 19:51 |  | 2025-02-24 19:52 | 2025-02-24 20:05 | 14 | 0 | 14 | 247672 | Media | 2025-02-24 14:32 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: válvula de pera en mal estado actividad realizada: se encuentra válvula de la pera mala, se procede a cambiar por una en buen estado estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Monday | 0
115683 | CORRECTIVO | 17339367 | DIEGO ALONSO ARDILA ARANGO | infusor dañado. Infusor el cual estalla luego de insuflarlo. UBICACION: QUEDA EN INGRESOS VIP |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CIRUGÍA | QUIRÓFANO 2 | INFUSOR | 767 |  | EB0254 | RIESTER | MANUAL | 110719453 | 2025-05-17 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: bolsa de aire reventada Actividad realizada: Se cambia bolsa de aire por una nueva Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos:si | 2025-05-15 07:35 |  | 2025-05-15 08:07 | 2025-05-15 08:37 | 30 | 0 | 30 | 253240 | Media | 2025-05-14 18:36 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: bolsa de aire reventada actividad realizada: se cambia bolsa de aire por una nueva estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos:si | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Thursday | 3
115328 | CORRECTIVO | 1007813789 | daisy manuela martinez palacio | INFUSOR DEL QUIROFANO 3 NO INSUFLA GRACIAS |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CIRUGÍA |  | INFUSOR | 764 |  | EB0251 | RIESTER | MANUAL | 110719479 | 2025-05-10 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: manómetro con fuga y perilla de la pera mala Actividad realizada: Se cambia válvula de la pera por una en buen estado y se corrige fuga en manómetro con ayuda de sintesolda, Se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-05-05 07:42 |  | 2025-05-05 08:15 | 2025-05-05 08:47 | 32 | 0 | 32 | 252498 | Media | 2025-05-04 18:34 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: manómetro con fuga y perilla de la pera mala actividad realizada: se cambia válvula de la pera por una en buen estado y se corrige fuga en manómetro con ayuda de sintesolda, se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Monday | 0
112972 | CORRECTIVO | 1036393343 | LEIDY JOHANA MONTOYA GALLO | INFUSOR SALA 2 Infusor sala 2, esta roto, se desinfla |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CIRUGÍA |  | INFUSOR | 767 |  | EB0254 | RIESTER | MANUAL | 110719453 | 2025-03-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: infusor con fuga Actividad realizada: Se encuentra fuga en la bolsa de aire, se repara con un parche Se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-02-27 11:49 |  | 2025-02-27 12:49 | 2025-02-27 13:41 | 53 | 0 | 53 | 247934 | Media | 2025-02-27 10:41 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: infusor con fuga actividad realizada: se encuentra fuga en la bolsa de aire, se repara con un parche se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Thursday | 3
115629 | CORRECTIVO | 1001471977 | lorena osorio perez | CABLE MALO SOLICITAMOS AMABLEMENTE REVISAR EL CABLE DEL OIDO DERECHO DEL VIVO SONIC DEBIDO A QUE SE REVENTO, ES DE MANERA URGENTE YA QUE SE NECESITA PARA REALIZAR LOS POTENCIALES. CONS 303. MUCHAS GRACIAS |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CONSULTA EXTERNA |  | INTEGRITY | 805 | 3554 |  | VIVOSONIC | V-500 | IP1525 | 2025-05-17 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: cables de auricular de inserción ER-3A sueltos Actividad realizada: Se procede a soldar nuevamente los cables Se devuelve al servicio , se pausa en espera por pruebas 14/05/2025: se realiza seguimiento al equipo y se encuentra funcionando correctamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-05-13 11:10 |  | 2025-05-13 11:10 | 2025-05-14 14:28 | 1639 | 1593 | 46 | 253098 | Media | 2025-05-13 11:04 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cables de auricular de inserción er-3a sueltos actividad realizada: se procede a soldar nuevamente los cables se devuelve al servicio , se pausa en espera por pruebas 14/05/2025: se realiza seguimiento al equipo y se encuentra funcionando correctamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Tuesday | 1
112854 | CORRECTIVO | 98711082 | jose mauricio manzo rodas | reporte de infusor con cogigo 0896 buenos dias, realizo reporte de infusor 0896 el cual no insufla, muchas gracias |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIP |  | INFUSOR | 799 |  | EB0896 | RIESTER | MANUAL | 171021998 | 2025-03-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Infusor no conserva a presión Actividad realizada: Se encuentra bolsa de aire reventada, se procede a cambiar por una nueva Se realizan pruebas de funcionamiento y el equipo sigue perdiendo presion fácilmente, se revisa manómetro y se encuentra fuga, Se sella fuga en manómetro y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-02-24 11:08 |  | 2025-02-24 12:45 | 2025-02-24 13:40 | 55 | 0 | 55 | 247637 | Media | 2025-02-24 10:47 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: infusor no conserva a presión actividad realizada: se encuentra bolsa de aire reventada, se procede a cambiar por una nueva se realizan pruebas de funcionamiento y el equipo sigue perdiendo presion fácilmente, se revisa manómetro y se encuentra fuga, se sella fuga en manómetro y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Monday | 0
119714 | CORRECTIVO | 1036935416 | CAROLINA GOMEZ BEDOYA | Infusor malo Se reporta infusor que no insufla |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIA | CUBICULO 17 | INFUSOR | 779 |  | EB0128 | RIESTER | MANUAL | 120936102 | 2025-09-20 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Equipo con bolsa de aire reventada Actividad realizada: Se cambia bolsa de aire por una nueva Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos:si | 2025-09-15 07:04 |  | 2025-09-15 07:25 | 2025-09-15 07:41 | 15 | 0 | 15 | 261134 | Media | 2025-09-14 06:29 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo con bolsa de aire reventada actividad realizada: se cambia bolsa de aire por una nueva estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos:si | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Monday | 0
118383 | CORRECTIVO | 1038408055 | LUISA FERNANDA VALENCIA MORALES | infusor disfuncional, se desinfla buenos dias realizo reporte de infusor 0897, el cual está disfuncional- |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIP |  | INFUSOR | 800 |  | EB0897 | RIESTER | MANUAL | 171021981 | 2025-08-02 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: equipo pierde la presion con facilidad Actividad realizada: Se revisa equipo y se encuentra fuga en el manómetro, se procede a sellar la fuga con acrílico, Se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-07-29 11:49 |  | 2025-07-29 12:12 | 2025-07-29 13:59 | 106 | 43 | 63 | 258246 | Media | 2025-07-29 11:00 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo pierde la presion con facilidad actividad realizada: se revisa equipo y se encuentra fuga en el manómetro, se procede a sellar la fuga con acrílico, se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Tuesday | 1
120331 | CORRECTIVO | 1038409704 | CINDY JOHANA QUINTERO LOPEZ | infusor malo infusor malo |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIA | CUBICULO 3 | INFUSOR | 785 |  | EB0748 | RIESTER | MANUAL | 161221417 | 2025-10-11 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Equipo pierde la presion con facilidad Actividad realizada: Se encuentra bolsa de aire con fuga, se procede a cambiar por una nueva Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-10-06 07:56 |  | 2025-10-06 08:44 | 2025-10-06 09:10 | 26 | 0 | 26 | 262497 | Media | 2025-10-06 00:41 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo pierde la presion con facilidad actividad realizada: se encuentra bolsa de aire con fuga, se procede a cambiar por una nueva estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Monday | 0
115546 | CORRECTIVO | 1001447448 | carolina morales estrada | accesorio malo accesorio malo |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIA |  | INFUSOR | 779 |  | EB0128 | RIESTER | MANUAL | 120936102 | 2025-05-10 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: pera de equipo no funciona Actividad realizada: Se encuentra balín de la pera pegado como consecutiva de fluidos secos en el canal Se limpia canal del balín y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos:no | 2025-05-09 07:36 |  | 2025-05-09 07:45 | 2025-05-09 08:09 | 24 | 0 | 24 | 252888 | Media | 2025-05-09 01:47 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pera de equipo no funciona actividad realizada: se encuentra balín de la pera pegado como consecutiva de fluidos secos en el canal se limpia canal del balín y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos:no | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Friday | 4
114175 | CORRECTIVO | 17339367 | DIEGO ALONSO ARDILA ARANGO | valva sala 6 valva sala 6 |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CIRUGÍA |  | LARINGOSCOPIO | 832 |  | EB0259 | WELCH ALLYN | FIBRA ÓPTICA/60813 | MIL1, MIL 2, MAC 2, MAC 3 | 2025-04-05 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: valva que no ajusta Actividad realizada: se realizan pruebas y se encuentra el tornillo que asegura el soporte de la valva muy flojo Se ajusta tornillo. Se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-04-02 09:41 |  | 2025-04-02 11:38 | 2025-04-02 12:03 | 25 | 0 | 25 | 250350 | Media | 2025-04-02 09:14 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: valva que no ajusta actividad realizada: se realizan pruebas y se encuentra el tornillo que asegura el soporte de la valva muy flojo se ajusta tornillo. se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Wednesday | 2
108911 | CORRECTIVO | 1040044957 | yeison andres tobon botero | infusor malo Infusor disfuncional, se desinfla solo, queda en el puesto de enfermeria. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIA |  | INFUSOR | 781 |  | EB0968 | RIESTER | MANUAL | 171022036 | 2025-02-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Infusor con fuga Actividad realizada: Se revisa equipo y se encuentra fuga en la bolsa de aire, se procede a cambiar por una nueva Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-01-30 07:35 |  | 2025-01-30 07:36 | 2025-01-30 08:52 | 76 | 57 | 19 | 245739 | Media | 2025-01-29 22:51 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: infusor con fuga actividad realizada: se revisa equipo y se encuentra fuga en la bolsa de aire, se procede a cambiar por una nueva estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Thursday | 3
116465 | CORRECTIVO | 21627915 | DIANA PAOLA GONZALEZ ALZATE | manta termiva de sugar se esta saliendo el agua porr la coneccion grande de la manta termica, dejando regero en el piso |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CIRUGÍA | CUARTO DE EQUIPOS | INTERCAMBIADOR DE CALOR | 600 | 4052 |  | CSZ | HEMOTRM 400MR | 071-12654MS | 2025-06-07 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Equipo con fuga de agua Actividad realizada: Se realizan pruebas funcionales observando fuga de agua por el acople del drenaje, se retira al acople y se limpia, durante este proceso se observa rosca de acople reventada, se deja equipo funcional pero se solicitará repuesto del acople macho para el drenaje 17/06/2025: Se instala acople macho para el drenaje nuevo, se realizan pruebas de funcionamiento en las cuales se comprueba que el equipo no queda con fuga Estado final: Equipo funcional Repuestos: si | 2025-05-31 15:22 |  | 2025-05-31 15:33 | 2025-06-17 19:20 | 24707 | 24508 | 199 | 254419 | Media | 2025-05-31 14:43 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo con fuga de agua actividad realizada: se realizan pruebas funcionales observando fuga de agua por el acople del drenaje, se retira al acople y se limpia, durante este proceso se observa rosca de acople reventada, se deja equipo funcional pero se solicitará repuesto del acople macho para el drenaje 17/06/2025: se instala acople macho para el drenaje nuevo, se realizan pruebas de funcionamiento en las cuales se comprueba que el equipo no queda con fuga estado final: equipo funcional repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Saturday | 5
119324 | CORRECTIVO | 43715204 | DIANA PATRICIA MARIN GARCIA | fuente de luz storz mala . Buenos días . Por favor revisar fuente de luz storz , presenta perdida de la luz . Muchas gracias . |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CIRUGÍA | CUARTO DE EQUIPOS | TORRE DE LAPAROSCOPIA | 605 | 3329 |  | STORZ | TORRE HD | A4ID10126 | 2025-09-06 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: fibra con uno de los conectores en mal estado Actividad realizada: Se comunica al coordinador Daniel Cardona para realizar pedido de repuesto 10/09/2025: Se entrega fibra óptica nueva Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-09-01 12:56 |  | 2025-09-01 13:07 | 2025-09-10 12:57 | 12950 | 12902 | 48 | 260250 | Media | 2025-09-01 11:51 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: fibra con uno de los conectores en mal estado actividad realizada: se comunica al coordinador daniel cardona para realizar pedido de repuesto 10/09/2025: se entrega fibra óptica nueva estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Monday | 0
119068 | CORRECTIVO | 21627915 | DIANA PAOLA GONZALEZ ALZATE | fonendoscopio cod EB 0243 Se encuentra en regulares condiciones. con peliculas de radiografia no tiene buen funcionamiento. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CIRUGÍA |  | FONENDOSCOPIO | 592 |  | EB0243 | LITTMANN |  |  | 2025-08-30 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:Equipo con el diafragma en mal estado Actividad realizada: Se realiza un diafragma nuevo con ayuda de acetato Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no Nota: orden gestionada el 25/08/2025 pero por problemas con el gestor no se pudo tramitar en tiempo real. | 2025-08-25 17:09 |  | 2025-08-25 17:17 | 2025-08-26 15:13 | 1316 | 1301 | 15 | 259762 | Media | 2025-08-25 15:00 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:equipo con el diafragma en mal estado actividad realizada: se realiza un diafragma nuevo con ayuda de acetato estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no nota: orden gestionada el 25/08/2025 pero por problemas con el gestor no se pudo tramitar en tiempo real. | MAL_TRATO_FISICO, DESGASTE_NORMAL | ['MAL_TRATO_FISICO', 'DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Monday | 0
119132 | CORRECTIVO | 43715204 | DIANA PATRICIA MARIN GARCIA | CABEZAL CON ACOPLE SUELTO Buenas tardes . Por favor revisar cabezal de camara spies 2 , H3-Z TH100, SN RVT878529-H, presenta acople suelto ene el cabezal . Muchas gracias por su colaboracion. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CIRUGÍA |  | TORRE DE LAPAROSCOPIA | 606 | 3794 |  | STORZ | TORRE HD SPIES | C61D10159 | 2025-08-30 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Cámara con los soportes para el lente fracturados Actividad realizada: Se instalan unos soportes en buen estado Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no Nota: Orden gestionada el 26/08/2025 de 16:04 a 17:09 pero por problemas con el gestor no se pudo tramitar en tiempo real. | 2025-08-26 14:07 |  | 2025-08-26 16:05 | 2025-08-26 19:47 | 223 | 155 | 68 | 259829 | Media | 2025-08-26 12:57 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cámara con los soportes para el lente fracturados actividad realizada: se instalan unos soportes en buen estado estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no nota: orden gestionada el 26/08/2025 de 16:04 a 17:09 pero por problemas con el gestor no se pudo tramitar en tiempo real. | MAL_TRATO_FISICO, DESGASTE_NORMAL | ['MAL_TRATO_FISICO', 'DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Tuesday | 1
113037 | CORRECTIVO | 15385929 | JAMER HUMBERTO BEDOYA VALENCIA | toma de torre storz de cirugia reventado toma con cable reventado cx gracias |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CIRUGÍA |  | TORRE DE LAPAROSCOPIA | 605 | 3329 |  | STORZ | TORRE HD | A4ID10126 | 2025-03-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: cables internos del conector del cable AC sueltos Actividad realizada: Se une nuevamente los cables al conector Se realizan pruebas y el equipo enciende correctamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-03-01 10:59 |  | 2025-03-01 10:59 | 2025-03-01 11:51 | 52 | 0 | 52 | 248118 | Media | 2025-03-01 10:57 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cables internos del conector del cable ac sueltos actividad realizada: se une nuevamente los cables al conector se realizan pruebas y el equipo enciende correctamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Saturday | 5
115671 | CORRECTIVO | 43715204 | DIANA PATRICIA MARIN GARCIA | Fuente de luz storz opaca . Buenos tardes . Por favor revisar fuente de luz storz ,la instrumentadora reporta en el quirofano que se ve opaca . Muchas gracias por su colaboracion. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CIRUGÍA |  | TORRE DE LAPAROSCOPIA | 605 | 3329 |  | STORZ | TORRE HD | A4ID10126 | 2025-05-17 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: fuente de luz muy tenue Actividad realizada: Se compara fuente de luz con otra torre del servicio y se puede ver que la disminución de la intensidad de luz es considerable Se pausa orden en espera de indicaciones del proveedor Se continua gestión de la orden con GT-114924 | 2025-05-14 14:26 |  | 2025-05-14 14:27 | 2025-05-14 17:36 | 189 | 139 | 50 | 253218 | Media | 2025-05-14 13:00 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: fuente de luz muy tenue actividad realizada: se compara fuente de luz con otra torre del servicio y se puede ver que la disminución de la intensidad de luz es considerable se pausa orden en espera de indicaciones del proveedor se continua gestión de la orden con gt-114924 | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Wednesday | 2
119264 | CORRECTIVO | 15443719 | JHON JAIRO GARCIA CORREA | lampara cielitica de sala 3 lampara no recibe los mangos |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CIRUGÍA | QUIRÓFANO 3 | LÁMPARA CIELÍTICA | 601 | 2828 |  | DRAGUER | POLARIS 100/200 | ASDB0356/ASDB0354 | 2025-08-30 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | No es posible revisar ya que se encuentran en procedimiento Diagnostico: Soporte para mangos fracturado Actividad realizada: Se repara temporalmente, queda pendiente por repuesto 17/09/2025: Se instala soporte para mangos nuevo Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-08-29 18:11 |  | 2025-08-29 18:11 | 2025-09-17 12:00 | 26989 | 26957 | 32 | 260101 | Media | 2025-08-29 08:10 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | no es posible revisar ya que se encuentran en procedimiento diagnostico: soporte para mangos fracturado actividad realizada: se repara temporalmente, queda pendiente por repuesto 17/09/2025: se instala soporte para mangos nuevo estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Friday | 4
108769 | CORRECTIVO | 39453590 | PAOLA ANDREA SANCHEZ ZAPATA | HORNO DE SECADO MALO Por favor revisar horno de secado del laboratorio ya que presenta funcionamiento incorrecto, la temperatura se sube en cualquier momento. Muchas gracias. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | LABORATORIO |  | HORNO DE SECADO | 742 |  | EB0608 | HACEB | H50VP | D95928843 | 2025-02-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Equipo con temperaturas muy altas Actividad realizada: Se revisa equipo y se encuentra con temperaturas superiores a las 100 °C, se revisa configuración del controlador y dentro del menú no se encuentra la opción para cambiar los limite y la histéresis. Se apaga el equipo y al volver a encender se puede ver como sale humo del controlador y del relé, se revisa la parte interna del controlar y no se encuentra ninguna tarjeta con signos de corto. Se instala el controlador nuevamente y en esta ocasión no se están encendiendo las resistencias, se mide voltajes en tofo el recorrido desde la entrada Ac hasta las resistencias y se encuentra todo con buen voltaje hasta antes de entrar a las resistencias. Se pausa orden hasta el día de mañana para continuar con la revisión 28/01/2025: Se revisa nuevamente cada componente y se encuentra que al energizar el circuito el relé no esta haciendo el puente. se procede cambiar componente por uno en buen estado Se deja equipo en pruebas Se revisa nuevamente el equipo y se encuentra funcionando a la temperatura adecuada (40°C) Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-01-27 14:52 |  | 2025-01-27 15:28 | 2025-01-28 17:20 | 1552 | 1336 | 216 | 245420 | Media | 2025-01-27 11:27 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo con temperaturas muy altas actividad realizada: se revisa equipo y se encuentra con temperaturas superiores a las 100 °c, se revisa configuración del controlador y dentro del menú no se encuentra la opción para cambiar los limite y la histéresis. se apaga el equipo y al volver a encender se puede ver como sale humo del controlador y del relé, se revisa la parte interna del controlar y no se encuentra ninguna tarjeta con signos de corto. se instala el controlador nuevamente y en esta ocasión no se están encendiendo las resistencias, se mide voltajes en tofo el recorrido desde la entrada ac hasta las resistencias y se encuentra todo con buen voltaje hasta antes de entrar a las resistencias. se pausa orden hasta el día de mañana para continuar con la revisión 28/01/2025: se revisa nuevamente cada componente y se encuentra que al energizar el circuito el relé no esta haciendo el puente. se procede cambiar componente por uno en buen estado se deja equipo en pruebas se revisa nuevamente el equipo y se encuentra funcionando a la temperatura adecuada (40°c) estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Monday | 0
116934 | CORRECTIVO | 21627296 | NATALIA YANETH GUTIERREZ QUINTERO | estufa de secado temperatura incorrecta estufa de secado temperatura incorrecta |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | LABORATORIO |  | HORNO DE SECADO | 742 |  | EB0608 | HACEB | H50VP | D95928843 | 2025-06-21 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Equino no calienta Actividad realizada: Se revisa equipo y se puede ver que las resistencias no encienden , se revisa todo el circuito eléctrico y se encuentra todo funcionando correctamente. Se prueba las resistencias con alimentación externa y calientan. Se revisa configuración del controlador y se encuentra con valores de setpoint e histéresis incorrectos, o que no permitía que se activara correctamente la salida de las resistencias, se procede a configurar nuevamente el controlador para que el equipo permanezca alrededor de 40°C( según petición del servicio) Se realizan múltiples pruebas de funcionamiento exitosas Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-06-14 09:28 |  | 2025-06-14 09:28 | 2025-06-14 11:07 | 99 | 0 | 99 | 255410 | Media | 2025-06-14 08:52 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equino no calienta actividad realizada: se revisa equipo y se puede ver que las resistencias no encienden , se revisa todo el circuito eléctrico y se encuentra todo funcionando correctamente. se prueba las resistencias con alimentación externa y calientan. se revisa configuración del controlador y se encuentra con valores de setpoint e histéresis incorrectos, o que no permitía que se activara correctamente la salida de las resistencias, se procede a configurar nuevamente el controlador para que el equipo permanezca alrededor de 40°c( según petición del servicio) se realizan múltiples pruebas de funcionamiento exitosas estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Saturday | 5
119136 | CORRECTIVO | 1040041817 | tatiana grajales buitrago | LA OLIVA DEL ESTETOSCOPIO SE ENCUNTRA DEFECTUOSA ME PERMITO SOLICITAR EL CAMBIO DE LA OLIVA DEL ESTETOSCOPIO DEL CONSULTORIO DE ARL YA QUE SE ENCUENTRA DETERIORADA Y LE ESTA CAUSANDO MALESTAR AL DOCTOR QUE LA USA |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | URGENCIAS |  | FONENDOSCOPIO | 730 |  | EB0484 | WELCH ALLYN LORD LORD LORD LITTMAN |  |  | 2025-08-30 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Equipo con olivas en mal estado Actividad realizada: Se instalan olivas nuevas Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos:si Nota: Orden gestionada el 26/08/2025 de 17:09 a 17:33 pero por problemas con el gestor no se pudo tramitar en tiempo real. | 2025-08-26 16:54 |  | 2025-08-26 17:10 | 2025-08-26 19:50 | 160 | 134 | 26 | 259859 | Media | 2025-08-26 16:52 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo con olivas en mal estado actividad realizada: se instalan olivas nuevas estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos:si nota: orden gestionada el 26/08/2025 de 17:09 a 17:33 pero por problemas con el gestor no se pudo tramitar en tiempo real. | MAL_TRATO_FISICO, DESGASTE_NORMAL | ['MAL_TRATO_FISICO', 'DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Tuesday | 1
119829 | CORRECTIVO | 1036931520 | ANA MARIA MARTINEZ ROJAS | FONENDO MALO Buen día, campana de fonendoscopio mala. (puesto de enfermería) Gracias |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIA |  | FONENDOSCOPIO | 707 |  | EB0771 | LORD | ADULTO LUJO | EB0771 | 2025-09-20 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Campana se gira con facilidad Actividad realizada: Se intenta reparar campana pero no es posible, se procede a cambiar por una en buen estado Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-09-17 12:17 |  | 2025-09-17 12:46 | 2025-09-17 13:06 | 20 | 0 | 20 | 261357 | Media | 2025-09-17 11:11 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: campana se gira con facilidad actividad realizada: se intenta reparar campana pero no es posible, se procede a cambiar por una en buen estado estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Wednesday | 2
118576 | CORRECTIVO | 1038416873 | ANGIE TATIANA CASTAÑO CASTRO | Fonendoscopio neonatal Buenos dias Realizo el reporte de fonendoscopio dañado que se el cayo la membranas para arreglarlo porfavor y gracias |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UMI |  | FONENDOSCOPIO | 725 |  | EB0248 | LITTMAN WELCH ALLYN | ADULTO/PEDIATRICO |  | 2025-08-09 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Equipo al cual se le cayo el diafragma de la campana Actividad realizada: Se pone el diafragma de la campana en su posición Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-08-05 12:01 |  | 2025-08-05 12:03 | 2025-08-05 12:25 | 23 | 0 | 23 | 258663 | Media | 2025-08-05 10:42 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo al cual se le cayo el diafragma de la campana actividad realizada: se pone el diafragma de la campana en su posición estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Tuesday | 1
118412 | CORRECTIVO | 1001471977 | lorena osorio perez | fotoforo en mal estado solicitamos amablemente revisar fotóforo del consultorio 306 ya que su funcionamiento es intermitente. Muchas gracias |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CONSULTA EXTERNA |  | FOTÓFORO | 735 | 4090 |  | WELCH ALLYN | 49000 | 2117473843 | 2025-08-02 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Fotóforo con intermitencia en su funcionamiento Actividad realizada: Se revisa equipo y se encuentra una parte del cable con muy una discontinuidad, se procede a cortar la parte del cable en mal estado y se vuelve a soldar a la tarjeta Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos:no | 2025-07-30 11:39 |  | 2025-07-30 13:36 | 2025-07-30 14:51 | 75 | 0 | 75 | 258302 | Media | 2025-07-30 09:09 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: fotóforo con intermitencia en su funcionamiento actividad realizada: se revisa equipo y se encuentra una parte del cable con muy una discontinuidad, se procede a cortar la parte del cable en mal estado y se vuelve a soldar a la tarjeta estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos:no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Wednesday | 2
116650 | CORRECTIVO | 1036402881 | CRISTINA CASTAÑO RAMIREZ | 214b por favor revisar cable control cama 214b. gracias |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | H2-T1 |  | CAMA ELÉCTRICA | 205 | 2341 |  | LOS PINOS | 740LV.05 | 50000 | 2025-06-07 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: cable de control con el encauchetado en mal estado Actividad realizada: Se corta la parte en mal estado y se vuelve a soldar a la tarjeta Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-06-06 16:43 |  | 2025-06-06 16:44 | 2025-06-06 17:34 | 50 | 0 | 50 | 254843 | Media | 2025-06-06 13:22 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cable de control con el encauchetado en mal estado actividad realizada: se corta la parte en mal estado y se vuelve a soldar a la tarjeta estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Friday | 4
113010 | CORRECTIVO | 1036402881 | CRISTINA CASTAÑO RAMIREZ | 213a buenos días por favor revisar cable de control cama. gracias |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | H2-T1 |  | CAMA ELÉCTRICA | 206 | 1089 |  | LOS PINOS | 740LV.05 | 50001 | 2025-03-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Cable de control con el encauchetado en mal estado Actividad realizada: Se corta la parte del cable en mal estado y se vuelve a soldar al control Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-02-28 11:30 |  | 2025-02-28 12:06 | 2025-02-28 16:53 | 288 | 225 | 63 | 248066 | Media | 2025-02-28 11:00 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cable de control con el encauchetado en mal estado actividad realizada: se corta la parte del cable en mal estado y se vuelve a soldar al control estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Friday | 4
115527 | CORRECTIVO | 1040184438 | ANDREA BEDOYA MONTOYA | cama 213a Buenos dias, favor revisar cama 213a, panel de control no funciona |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | H2-T1 |  | CAMA ELÉCTRICA | 206 | 1089 |  | LOS PINOS | 740LV.05 | 50001 | 2025-05-10 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Control de cama no funciona Actividad realizada: Se encuentran cables internos de la tarjeta reventados, se procede a soldar nuevamente. se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-05-08 10:05 |  | 2025-05-08 10:52 | 2025-05-08 11:40 | 48 | 0 | 48 | 252836 | Media | 2025-05-08 10:03 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: control de cama no funciona actividad realizada: se encuentran cables internos de la tarjeta reventados, se procede a soldar nuevamente. se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Thursday | 3
118485 | CORRECTIVO | 1007108058 | JAKELINE FERIA ESTRADA | buenas tardes buenas tardes para reportar control de la cama 311C. se encuentra malo. gracias |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | H3-T1 |  | CAMA ELÉCTRICA | 254 | 1974 |  | LOS PINOS | 740LV.05 | 52729 | 2025-08-02 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Control no le funcionan algunos movimientos Actividad realizada: Se revisa el control y se encuentra uno de los cables sueltos , se procede a soldar el cable nuevamente. Se realiza pruebas, pero los movimiento s de los pies siguen sin funcionar, Se revisa el fusible y se encuentra abierto, se procede a cambiar por uno en buen estado Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-07-31 17:09 |  | 2025-07-31 17:32 | 2025-07-31 18:55 | 83 | 0 | 83 | 258433 | Media | 2025-07-31 16:16 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: control no le funcionan algunos movimientos actividad realizada: se revisa el control y se encuentra uno de los cables sueltos , se procede a soldar el cable nuevamente. se realiza pruebas, pero los movimiento s de los pies siguen sin funcionar, se revisa el fusible y se encuentra abierto, se procede a cambiar por uno en buen estado estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Thursday | 3
119339 | CORRECTIVO | 1001386822 | JULIANA BURITICA OSORIO | cama de la habitación 231 defectupsa al manipular la cama para subir o bajar la cama de la habitacion 231 esta deja de funcionar por momentos, apesar de estar conectada |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | H2-T2 |  | CAMA ELÉCTRICA | 225 | 2460 |  | DOMETAL | 131-71 | 2058-387 | 2025-09-06 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: cama con interferencia en el funcionamiento Actividad realizada: Se revisa cable Ac y se encuentra que en ocasiones se pierde el voltaje Se cambia cable por uno en buen estado Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos:no | 2025-09-01 17:11 |  | 2025-09-01 17:57 | 2025-09-01 20:08 | 131 | 90 | 41 | 260293 | Media | 2025-09-01 16:11 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cama con interferencia en el funcionamiento actividad realizada: se revisa cable ac y se encuentra que en ocasiones se pierde el voltaje se cambia cable por uno en buen estado estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos:no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Monday | 0
112855 | CORRECTIVO | 1035918166 | JUAN ESTEBAN HERRERA CARDONA | baranda buenos días para solicitarles muy amablemente la revisión de baranda de cama de la habitación 314 inferior derecha muchas gracias |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | TRASPLANTES |  | CAMA ELÉCTRICA | 257 | 1991 |  | LOS PINOS | 740LV.05 | 50006 | 2025-03-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: manija de baranda fracturada Actividad realizada: Se encuentra manija de baranda fracturada , se procede a cambar por una nueva Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-02-24 11:09 |  | 2025-02-24 12:02 | 2025-02-24 14:06 | 124 | 78 | 46 | 247638 | Media | 2025-02-24 10:49 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: manija de baranda fracturada actividad realizada: se encuentra manija de baranda fracturada , se procede a cambar por una nueva estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Monday | 0
119210 | CORRECTIVO | 1007108058 | JAKELINE FERIA ESTRADA | buenas tardes buenas tardes para reportar porfavor cama habitación 306, se encuentra la parte trasera de los pies suelta, no sujeta ala cama , gracias |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | H3-T1 |  | CAMA ELÉCTRICA | 246 | 1986 |  | LOS PINOS | 740LV.05 | 50002 | 2025-08-30 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Soportes de la baranda de piecera muy sueltos Actividad realizada: Se ajustan los tornillos y las placas de la baranda Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-08-28 13:49 |  | 2025-08-28 13:54 | 2025-08-28 16:40 | 166 | 134 | 32 | 260054 | Media | 2025-08-28 13:46 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: soportes de la baranda de piecera muy sueltos actividad realizada: se ajustan los tornillos y las placas de la baranda estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Thursday | 3
113360 | CORRECTIVO | 1040049118 | JULIAN CALLE CALLE | baranda de la cama de la habitacion 315 mala baranda de la cama de la habitacion 315 mala |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | TRASPLANTES |  | CAMA ELÉCTRICA | 264 | 1982 |  | LOS PINOS | 740LV.05 | 49999 | 2025-03-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: manija de baranda superior derecha mala Actividad realizada:Se procede a cambiar manija por una nueva Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-03-06 16:11 |  | 2025-03-06 16:13 | 2025-03-06 16:49 | 36 | 0 | 36 | 248500 | Media | 2025-03-06 11:42 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: manija de baranda superior derecha mala actividad realizada:se procede a cambiar manija por una nueva estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Thursday | 3
119061 | CORRECTIVO | 1036952189 | DANILO OSORIO MARIN | Revision de cama y control de habitacion 312B Cordial saludo. Solicito amablemente revision de cama de la habitación 312B ya que no funciona para movilizar ninguna de sus partes, ni para elevacion. Muchas gracias. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | TRASPLANTES |  | CAMA ELÉCTRICA | 260 | 1988 |  | LOS PINOS | 740LV.05 | 49981 | 2025-08-30 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Equipo con los cables internos del control reventados Actividad realizada: Se procede a cortar la parte en mal estado y se vuelven a soldar los cables. Se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no Nota: orden gestionada el 25/08/2025 de 14:49 a 16:16 pero por problemas con el gestor no se pudo tramitar en tiempo real. | 2025-08-25 14:41 |  | 2025-08-25 14:49 | 2025-08-26 12:19 | 1290 | 1201 | 89 | 259745 | Media | 2025-08-25 12:07 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo con los cables internos del control reventados actividad realizada: se procede a cortar la parte en mal estado y se vuelven a soldar los cables. se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no nota: orden gestionada el 25/08/2025 de 14:49 a 16:16 pero por problemas con el gestor no se pudo tramitar en tiempo real. | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES, DESGASTE_NORMAL | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Monday | 0
117078 | CORRECTIVO | 1039472788 | estefania sossa urrego | MANTENIMIENTO CAMA 337 cama de habitacion 337, mal funcionamiento |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | H3-T2 |  | CAMA ELÉCTRICA | 282 | 2497 |  | DOMETAL | 131-71 | 2058-414 | 2025-06-21 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Nota: no se realiza gestión oportuna al abrir o cerrar GT, se realiza desde 19:10hasta las 20:20 Diagnostico: Cama a la cual no le funciona ningún movimiento Actividad realizada: Se revisa equipo y se encuentra panel en corto, se procede a cambiar cable de baranda Se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-06-18 19:39 |  | 2025-06-18 19:39 | 2025-06-18 20:25 | 46 | 21 | 25 | 255708 | Media | 2025-06-18 19:29 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | nota: no se realiza gestión oportuna al abrir o cerrar gt, se realiza desde 19:10hasta las 20:20 diagnostico: cama a la cual no le funciona ningún movimiento actividad realizada: se revisa equipo y se encuentra panel en corto, se procede a cambiar cable de baranda se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Wednesday | 2
119298 | CORRECTIVO | 1001387124 | melissa quintero hernandez | laranda de los píes caida Buenoas dias para reportar barande de los pies de la hab 348 se encuentra caida Muchas Gracias |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | H3-T2 |  | CAMA ELÉCTRICA | 274 | 2505 |  | DOMETAL | 131-71 | 2058-423 | 2025-09-06 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: baranda de pielero con el soporte fracturado Actividad realizada: Se retira el soporte en malo y se adapta un soporte en buen estado Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-09-01 09:41 |  | 2025-09-01 12:05 | 2025-09-01 12:33 | 29 | 0 | 29 | 260175 | Media | 2025-08-30 10:17 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: baranda de pielero con el soporte fracturado actividad realizada: se retira el soporte en malo y se adapta un soporte en buen estado estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Monday | 0
108050 | CORRECTIVO | 1039472788 | estefania sossa urrego | Cama habitacion 334 Cama de paciente de la habitacion 334, controles dejaron de funcionar, paciente encamado, con necesidad de realizar movimientos cada 2 horas. gracias |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | H3-T1 |  | CAMA ELÉCTRICA | 279 | 2500 |  | DOMETAL | 131-71 | 2058-426 | 2025-01-18 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: cama funciona con interferencia Actividad realizada: Se revisa cama y se encuentra conector de cable AC muy suelto, se procede a ajustar el conector. Se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-01-14 13:52 |  | 2025-01-14 13:52 | 2025-01-14 14:20 | 28 | 0 | 28 | 244527 | Media | 2025-01-14 12:15 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cama funciona con interferencia actividad realizada: se revisa cama y se encuentra conector de cable ac muy suelto, se procede a ajustar el conector. se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Tuesday | 1
114295 | CORRECTIVO | 1002086101 | YANINE MOSQUERA LICONA | Se encuentra con las llantas acabadas La cama se encuentra con las llantas frenadas pero apesar de esto se mueve como si no tuviera frenos |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | H6-T2 |  | CAMA ELÉCTRICA | 319 | 3337 |  | DOMETAL | QUAXAR | 00000-29768 | 2025-04-05 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: llantas no frenan Actividad realizada: Se encuentran los frenos de las 4 llantas en mal estado, al intentar sacarlas se encuentran los bujes muy oxidados lo que hacia que fuera muy complejo sacarlas. finalmente se logran sacar y se cambian por unas nuevas Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-04-04 14:54 |  | 2025-04-04 14:57 | 2025-04-04 16:22 | 85 | 0 | 85 | 250539 | Media | 2025-04-04 14:14 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: llantas no frenan actividad realizada: se encuentran los frenos de las 4 llantas en mal estado, al intentar sacarlas se encuentran los bujes muy oxidados lo que hacia que fuera muy complejo sacarlas. finalmente se logran sacar y se cambian por unas nuevas estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Friday | 4
112939 | CORRECTIVO | 1007291034 | JENIFER OSPINA PEREZ | stiker de tablero de control cama 542 buenos dias, se realiza reporte de stiker de tablero de control de la cama 542 el cual se encuentra despegado |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | H5-T2 |  | CAMA ELÉCTRICA | 328 | 3346 |  | DOMETAL | QUAXAR | 00000-29767 | 2025-03-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: sticker de panel superior derecho en mal estado Actividad realizada: Se cambia panel por uno en buen estado Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-02-26 12:05 |  | 2025-02-26 12:54 | 2025-02-26 13:27 | 33 | 0 | 33 | 247836 | Media | 2025-02-26 11:52 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: sticker de panel superior derecho en mal estado actividad realizada: se cambia panel por uno en buen estado estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Wednesday | 2
114534 | CORRECTIVO | 1214733975 | monica castaño bustamante | Cama de la habitacion 109b, 111A no sube La cama de la habitación 109b no sube ni baja, pero si sube y baja pies y cabecera La cama de la habitación 111a no sube la cama ni la cabecera ni pies |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | H1-T1 |  | CAMA ELÉCTRICA | 333 | 3351 |  | DOMETAL | QUAXAR | 00000-29756 | 2025-04-19 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Cama a la cual no le funciona la altura y con los tornillos de los balancines muy sueltos Actividad realizada: Se prueba la cama y se encuentran todos los movimientos funcionando correctamente. Se ajustan todos los tornillos de los balancines ya que estaba muy sueltos y hacia que la cama estuviera muy inestable Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-04-12 07:36 |  | 2025-04-12 07:38 | 2025-04-12 12:10 | 272 | 224 | 48 | 251143 | Media | 2025-04-12 01:16 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cama a la cual no le funciona la altura y con los tornillos de los balancines muy sueltos actividad realizada: se prueba la cama y se encuentran todos los movimientos funcionando correctamente. se ajustan todos los tornillos de los balancines ya que estaba muy sueltos y hacia que la cama estuviera muy inestable estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Saturday | 5
108765 | CORRECTIVO | 1007290703 | ANA ISABEL LONDOÑO LONDOÑO | Baranda de la cama 212C mala Baranda de la cama 212C mala |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | H2-T1 |  | CAMA ELÉCTRICA | 348 | 2858 |  | DOMETAL | QUAXAR | 00000-11590 | 2025-02-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: mecanismo de baranda fracturado Actividad realizada: Se encuentra mecanismo de baranda fracturado, se procede a cambiar por uno en nuevo Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-01-27 14:17 |  | 2025-01-27 14:17 | 2025-01-27 15:06 | 48 | 0 | 48 | 245437 | Media | 2025-01-27 13:16 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: mecanismo de baranda fracturado actividad realizada: se encuentra mecanismo de baranda fracturado, se procede a cambiar por uno en nuevo estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Monday | 0
117132 | CORRECTIVO | 1036398456 | MANUELA OCAMPO OCAMPO | Bloqueo Cordial saludo, se solicita amablemente la revisión y arreglo del control de la cama habitación 528 la cual se encuentra bloqueada no permite bajra la cama en bloque esto representa un gran riesgo para la paciente por las caidas, muchas gracias, feliz tarde |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | H5-T2 |  | CAMA ELÉCTRICA | 311 | 3770 |  | LOS PINOS | 740 | 510114 | 2025-06-21 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Control de la cama no funciona Actividad realizada: Se revisa control y se no encuentra ningún daño físico en la tarjeta, Se revisan las laminas encargadas de hacer el contacto en los botones y se encuentran todas funcionando correctamente. Se revisan los cables que van desde el conector hasta la tarjeta y se encuentran todos con continuidad. Finalmente, se realiza cambio del integrado de la tarjeta por uno en buen estado y se realizan prueba finales exitosas Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-06-20 17:41 |  | 2025-06-20 17:45 | 2025-06-20 18:49 | 64 | 19 | 45 | 255842 | Media | 2025-06-20 17:20 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: control de la cama no funciona actividad realizada: se revisa control y se no encuentra ningún daño físico en la tarjeta, se revisan las laminas encargadas de hacer el contacto en los botones y se encuentran todas funcionando correctamente. se revisan los cables que van desde el conector hasta la tarjeta y se encuentran todos con continuidad. finalmente, se realiza cambio del integrado de la tarjeta por uno en buen estado y se realizan prueba finales exitosas estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Friday | 4
115713 | CORRECTIVO | 15444135 | mario andres gomez olaya | Colchón de cama roto El colchón de una de las cámas del hogar de Somer Hogar segundo piso está roto para que por favor me colaboren con el cambio del mismo o reparación. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | ADMINISTRACION |  | CAMA ELÉCTRICA | 369 | 3049 |  | DOMETAL | QUAXAR | 00000-17681 | 2025-05-17 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: colchón en mal estado Actividad realizada: Se procede a cambiar colchón por uno nuevo Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-05-15 12:08 |  | 2025-05-15 12:10 | 2025-05-15 12:40 | 30 | 0 | 30 | 253285 | Media | 2025-05-15 11:29 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: colchón en mal estado actividad realizada: se procede a cambiar colchón por uno nuevo estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Thursday | 3
118429 | CORRECTIVO | 1022124034 | VICTOR HUGO PEREZ LOPEZ | Panel de la cama del cubiculo 03 malo Panel de la cama del cubículo 03 malo |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIA |  | CAMA ELÉCTRICA | 363 | 3045 |  | DOMETAL | QUAXAR | 00000-17680 | 2025-08-02 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Panel de la cama suelto Actividad realizada: Se pega panel con ayuda de pega industrial Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-07-30 17:18 |  | 2025-07-30 17:27 | 2025-07-30 17:45 | 18 | 0 | 18 | 258349 | Media | 2025-07-30 17:15 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: panel de la cama suelto actividad realizada: se pega panel con ayuda de pega industrial estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Wednesday | 2
112955 | CORRECTIVO | 1047971861 | MILENA OSORIO OSORIO | llantas de cama mala buenas tardes , por favor me puede colaborar revisando y organizando las llantas de la cama de la 211b para evitar caida de paciente , muchas gracias . |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | H2-T1 |  | CAMA ELÉCTRICA | 378 | 2935 |  | DOMETAL | QUAXAR | 37181 | 2025-03-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: llantas con encauchetado fracturado Actividad realizada: Se encuentran 2 llantas con el encauchetado fracturado, se procede a cambiar por unas nuevas Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-02-26 17:41 |  | 2025-02-26 17:44 | 2025-02-26 18:25 | 41 | 0 | 41 | 247887 | Media | 2025-02-26 17:39 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: llantas con encauchetado fracturado actividad realizada: se encuentran 2 llantas con el encauchetado fracturado, se procede a cambiar por unas nuevas estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Wednesday | 2
123199 | CORRECTIVO | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | Cama con frenos malos |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UMI | RECUPERION UMI | CAMA ELÉCTRICA | 379 | 2936 |  | DOMETAL | QUAXAR | 00000-11589 | 2025-12-20 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Equipo en uso 20/12/2025: Equipo en uso Diagnostico: Cama con 3 de los 4 frenos malos Actividad realizada: Se realiza cambio de 3 llantas por unas nuevas Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-12-18 15:27 | 2025-12-18 15:27 | 2025-12-18 15:28 | 2025-12-26 09:34 | 11166 | 11046 | 120 |  |  |  | REALIZADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | equipo en uso 20/12/2025: equipo en uso diagnostico: cama con 3 de los 4 frenos malos actividad realizada: se realiza cambio de 3 llantas por unas nuevas estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Thursday | 3
116726 | CORRECTIVO | 1045022447 | ADRIANA NATALIA GOMEZ SERNA | Luz uv esta fallando La lampara de luz uv de la cabina de micobacterias tiene problemas de contacto, se pasa a luz uv y no enciente, se muve la lampara y enciende pero se apaga y vuelve a encender y ya no funciona, toca volver a moverla |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | LABORATORIO |  | CAMARA DE BIOSEGURIDAD TIPO II | 387 | 1196 |  | ALVEL |  |  | 2025-06-14 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: portalámparas se daño, tubo bueno Actividad realizada: se retira el portalámparas y se instala un balasto 32W ya que la tarjeta electrónica se quemó, se realiza prueba exitosa pero pasadas algunas horas se quemó el tubo, se pausa orden para solicitar balasto 15 W 11/06/2025 se instala balasto y tubo uv, se realiza prueba exitosa 16/06/2025: Se reporta cabina en el servicio ya que no estaba funcionando la luz UV Se acude al servicio y se encuentra funcionando correctamente Servicio reporta nuevamente cabina ya que la luz fluorescente no estaba funcionando. Se pide un tubo nuevo en almacén y se instala en el equipo Estado final: en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: si 36071098, 36070873 | 2025-06-10 07:36 |  | 2025-06-10 08:47 | 2025-06-16 16:27 | 9099 | 8810 | 289 | 255027 | Media | 2025-06-10 07:15 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: portalámparas se daño, tubo bueno actividad realizada: se retira el portalámparas y se instala un balasto 32w ya que la tarjeta electrónica se quemó, se realiza prueba exitosa pero pasadas algunas horas se quemó el tubo, se pausa orden para solicitar balasto 15 w 11/06/2025 se instala balasto y tubo uv, se realiza prueba exitosa 16/06/2025: se reporta cabina en el servicio ya que no estaba funcionando la luz uv se acude al servicio y se encuentra funcionando correctamente servicio reporta nuevamente cabina ya que la luz fluorescente no estaba funcionando. se pide un tubo nuevo en almacén y se instala en el equipo estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuestos: si 36071098, 36070873 | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Tuesday | 1
120687 | CORRECTIVO | 1007405184 | dayana andrea rivera | mangueras de terapia compresiva mal funcionamiento |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIA |  | COMPRESOR NEUMÁTICO | 414 |  | EB0707 | KENDALL | SCD700 | V1505774SX | 2025-10-18 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: manguera con fuga Actividad realizada: Se revisa equipo y se encuentra uno de los conectores fracturados, se procede a cambiar la manguera por una nueva Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-10-17 07:35 |  | 2025-10-17 08:15 | 2025-10-17 08:52 | 37 | 0 | 37 | 263170 | Media | 2025-10-17 06:16 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: manguera con fuga actividad realizada: se revisa equipo y se encuentra uno de los conectores fracturados, se procede a cambiar la manguera por una nueva estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Friday | 4
123200 | CORRECTIVO | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | Cama con frenos malos |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UMI | RECUPERION UMI | CAMA ELÉCTRICA | 380 | 2937 |  | DOMETAL | QUAXAR | 00000-11588 | 2025-12-20 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Equipo en uso Diagnostico: Cama con 3 de los 4 frenos malos Actividad realizada: Se realiza cambio de 3 llantas por unas nuevas Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-12-18 15:28 | 2025-12-18 15:28 | 2025-12-18 15:50 | 2025-12-26 09:38 | 11148 | 11141 | 7 |  |  |  | REALIZADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | equipo en uso diagnostico: cama con 3 de los 4 frenos malos actividad realizada: se realiza cambio de 3 llantas por unas nuevas estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Thursday | 3
113217 | CORRECTIVO | 1007335564 | MANUELA LOPEZ ECHEVERRI | Cama de reccuperación mala Buenos dias Solicito mantenimiento e cama de recuperación 4 no funciona boton de subida de paciente GRACIAS |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UMI |  | CAMA ELÉCTRICA | 382 | 2939 |  | DOMETAL | QUAXAR | 00000-11586 | 2025-03-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: cama a la cual no le funciona la altura Actividad realizada: Se descarta daño en caja de control probando motor de altura en otro puerto y sigue sin funcionar, se procede a cambiar el motor por uno nuevo Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si , préstamo de incare con código B0128 | 2025-03-04 11:02 |  | 2025-03-04 12:02 | 2025-03-04 14:09 | 126 | 32 | 94 | 248198 | Media | 2025-03-03 10:52 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cama a la cual no le funciona la altura actividad realizada: se descarta daño en caja de control probando motor de altura en otro puerto y sigue sin funcionar, se procede a cambiar el motor por uno nuevo estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si , préstamo de incare con código b0128 | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Tuesday | 1
121075 | CORRECTIVO | 1038408640 | NATALY YASMIN ZULUAGA ARCILA | REVISION DE ASPIRADOR Buenas tardes se solicita revision de aspirador del consultorio 207, esto a solicitud de especialistas quienes refieren no sentir buen funcionamiento de este a la hora de estar realizando procedimientos, muchas gracias |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CONSULTA EXTERNA |  | ASPIRADOR DE VACÍO | 41 |  | EB0791 | THOMAS | 1630 | 81600010306 | 2025-11-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: El aspirador no succiona más de 15 mmHg. Actividad realizada: Se revisa el reservorio adicionándole agua y tapando el tubo que succiona las secreciones y se nota una fuga por la base, el reservorio ya había sido reparado, así que se decide que ya no sirve. Se presta un reservorio funcional del taller para devolver el equipo y que no pare el servicio. Pero queda pendiente para realizar el cambio del reservorio por uno nuevo. 14/11/2025: Equipo con reservorio malo, se inicia proceso de adquisición del repuesto; pero no es posible conseguirlo. Se procede a dar de baja el equipo Estado final: Equipo dado de baja Repuestos: no | 2025-10-29 13:37 |  | 2025-10-29 15:05 | 2025-11-14 10:29 | 22764 | 22711 | 53 | 263991 | Media | 2025-10-29 12:44 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: el aspirador no succiona más de 15 mmhg. actividad realizada: se revisa el reservorio adicionándole agua y tapando el tubo que succiona las secreciones y se nota una fuga por la base, el reservorio ya había sido reparado, así que se decide que ya no sirve. se presta un reservorio funcional del taller para devolver el equipo y que no pare el servicio. pero queda pendiente para realizar el cambio del reservorio por uno nuevo. 14/11/2025: equipo con reservorio malo, se inicia proceso de adquisición del repuesto; pero no es posible conseguirlo. se procede a dar de baja el equipo estado final: equipo dado de baja repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Wednesday | 2
120697 | CORRECTIVO | 43715204 | DIANA PATRICIA MARIN GARCIA | puerta bloqueada Buenas tardes . Por favor revisar puerta bloqueada del autoclave , despues del apagon de electricidad se bloqueo . Muchas gracias . |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CIRUGÍA |  | AUTOCLAVE VAPOR | 79 | 3565 |  | GETINGE | HS6617 TER2 | 2531891-010-01 | 2025-10-18 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Se reporta autoclave en el servicio ya que la puerta estaba bloqueada Actividad realizada: Se acude al servicio y el personal indica que el equipo esta funcionando correctamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-10-17 14:57 |  | 2025-10-17 14:58 | 2025-10-17 15:26 | 28 | 0 | 28 | 263220 | Media | 2025-10-17 14:22 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se reporta autoclave en el servicio ya que la puerta estaba bloqueada actividad realizada: se acude al servicio y el personal indica que el equipo esta funcionando correctamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Friday | 4
114204 | CORRECTIVO | 1001640011 | LUIS ARBEY GIRALDO MORALES | FILTRO PARA CAPNOGRAFO Buenos dias, solicitamos filtro para capnografo, para realizacion el dia de hoy de polisomnografia pediatrica, del paciente 1036969695, JUAN JOSE BOTERO MONTES, 7 MESES, NUEVA EPS, quedamos atentos, muchas gracias. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO 230 | CAPNÓGRAFO | 394 | 4074 |  | NONIN | RESP SENSE LS1R-9R | 502356184 | 2025-04-05 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Desde el servicio solicitan trampa de agua para el capnógrafo Actividad realizada: Se entrega una trampa de agua nueva Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-04-02 10:34 |  | 2025-04-02 11:16 | 2025-04-02 11:38 | 21 | 0 | 21 | 250356 | Media | 2025-04-02 10:22 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: desde el servicio solicitan trampa de agua para el capnógrafo actividad realizada: se entrega una trampa de agua nueva estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Wednesday | 2
119126 | CORRECTIVO | 1038408640 | NATALY YASMIN ZULUAGA ARCILA | REVISION ASPIRADOR SUCCION SUAVE Buenos dias se solicita la revision, calibracion del equipo de succion placa EBO791, ya que es muy insuficiente indican especialistas, ademas de que este tiene el frasco en condiciones de remiendo y pueda ser incorrecto su funcionamiento por este, muchas gracias. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CONSULTA EXTERNA |  | ASPIRADOR DE VACÍO | 41 |  | EB0791 | THOMAS | 1630 | 81600010306 | 2025-08-30 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Se reporta equipo en el servicio ya que no estaba succionando correctamente Actividad realizada: Se revisa equipo y se encuentra funcionando correctamente. Se realiza cambio de filtro hidrofóbico ya que estaba muy saturado Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos:si | 2025-08-26 12:26 |  | 2025-08-26 14:17 | 2025-08-26 14:49 | 32 | 0 | 32 | 259810 | Media | 2025-08-26 10:38 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se reporta equipo en el servicio ya que no estaba succionando correctamente actividad realizada: se revisa equipo y se encuentra funcionando correctamente. se realiza cambio de filtro hidrofóbico ya que estaba muy saturado estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos:si | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Tuesday | 1
116003 | CORRECTIVO | 1038412924 | JULIANA GOMEZ GIRALDO | Cama 104a Buenos dias, la cama de la habitacion 104a se encuentra mala, en el piso, solicitamos revision URGENTE de esta ya que actualmente contamos con paciente asignado a esta. Gracias |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | H1-T1 |  | CAMA ELÉCTRICA | 177 | 1103 |  | DOMETAL | QUAXAR | 00000-17662 | 2025-05-31 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: se encuentra cama con llanta reventada Actividad realizada: se realiza cambio de llanta por una nueva de almacén Estado final: correcto estado Repuestos: 1 llanta | 2025-05-24 08:16 |  | 2025-05-24 08:17 | 2025-05-24 08:33 | 16 | 0 | 16 | 253932 | Media | 2025-05-24 07:48 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se encuentra cama con llanta reventada actividad realizada: se realiza cambio de llanta por una nueva de almacén estado final: correcto estado repuestos: 1 llanta | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Saturday | 5
115736 | CORRECTIVO | 1040035580 | luis felipe arango patiño | PRESENTA FALLA POR AGUA ESTERILIZADOR DE VAPOR N ° 1 PRESENTA INTERRUPCION DEL CICLO POR FALLA EN PRESION DEL AGUA; CON CARGA ATRAPADA |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CIRUGÍA |  | AUTOCLAVE VAPOR | 79 | 3565 |  | GETINGE | HS6617 TER2 | 2531891-010-01 | 2025-05-17 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:equipo con alarma de fallo de agua Actividad realizada: Se revisan presiones de agua y se encuentra todo en el valor correcto. Se confirma alarma y se termina el ciclo correctamente, Se deja equipo en observación Se realiza seguimiento al equipo y el personal indica que ha funcionado correctamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-05-16 12:42 |  | 2025-05-16 12:42 | 2025-05-16 18:31 | 349 | 312 | 37 | 253385 | Media | 2025-05-16 12:29 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:equipo con alarma de fallo de agua actividad realizada: se revisan presiones de agua y se encuentra todo en el valor correcto. se confirma alarma y se termina el ciclo correctamente, se deja equipo en observación se realiza seguimiento al equipo y el personal indica que ha funcionado correctamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Friday | 4
111371 | CORRECTIVO | 1036397531 | JUAN DAVID RAVE ARBELAEZ | CANCELACIOJNH PO GENERADOR VAPOR |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CIRUGÍA |  | AUTOCLAVE VAPOR | 79 | 3565 |  | GETINGE | HS6617 TER2 | 2531891-010-01 | 2025-02-15 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnóstico: Tanque sin agua y sin presión Actividad realizada:Se procede a bypasear el sistema de osmosis para poder liberar la carga, se confirma la alarma y se espera para poder revisara el daño en el tanque de agua 18/02/2025 Esteban Lopez Caicedo Se evalúa y se logra identificar que el daño es en el flotador del tanque del agua por lo que se pide el repuesto y se espera para ensamblar 27/02/2025: Jose Daniel Serna Se instala válvula flotador nueva Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-02-11 18:51 |  | 2025-02-11 18:52 | 2025-02-27 14:44 | 22792 | 22653 | 139 | 246667 | Media | 2025-02-11 18:42 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnóstico: tanque sin agua y sin presión actividad realizada:se procede a bypasear el sistema de osmosis para poder liberar la carga, se confirma la alarma y se espera para poder revisara el daño en el tanque de agua 18/02/2025 esteban lopez caicedo se evalúa y se logra identificar que el daño es en el flotador del tanque del agua por lo que se pide el repuesto y se espera para ensamblar 27/02/2025: jose daniel serna se instala válvula flotador nueva estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Tuesday | 1
121997 | CORRECTIVO | 1152435526 | LINA MARCELA ZAPATA MURILLO | no funciona la pesa La pesa que se usa para pesar las unidades de sangre no funciona, ubicada en Sótano 1 Banco de Sangre |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | BANCO DE SANGRE |  | BALANZA CALIBRACIÓN DE BOLSAS | 87 | 2687 |  | CENTRON | CB220 | 3533 | 2025-12-06 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Equipo sensa sin tener nada en las balanzas Actividad realizada: Se revisa equipo y se encuentra tarjeta principal con residuos de liquido seco , se realiza limpieza de ambas tarjetas. Se revisa la tarjeta que se encarga de energizar todo el equipo y se encuentra que uno de los transistores se estaba calentando y tenía signos se haberse quemado. Se informa al coordinador Daniel Cardona para realizar pedido del repuesto 11/12/2025: Se quita transistor en mal estado y se procede a soldar uno nuevo. Se pausa orden en espera de pruebas Se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-12-04 10:04 |  | 2025-12-04 10:08 | 2025-12-11 16:35 | 10467 | 10313 | 154 | 265999 | Media | 2025-12-04 10:00 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo sensa sin tener nada en las balanzas actividad realizada: se revisa equipo y se encuentra tarjeta principal con residuos de liquido seco , se realiza limpieza de ambas tarjetas. se revisa la tarjeta que se encarga de energizar todo el equipo y se encuentra que uno de los transistores se estaba calentando y tenía signos se haberse quemado. se informa al coordinador daniel cardona para realizar pedido del repuesto 11/12/2025: se quita transistor en mal estado y se procede a soldar uno nuevo. se pausa orden en espera de pruebas se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Thursday | 3
121699 | CORRECTIVO | 1039467661 | estefania macias holguin | cama de la habitación 211d se baja sola cama de la habitación 211d se eleva altura de la cama y de inmediato comienza a bajarse sola |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | H2-T1 | HAB 211 | CAMA ELÉCTRICA | 201 | 1549 |  | LOS PINOS | 740LV.05 | 49988 | 2025-11-29 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Equipo no conserva la altura Actividad realizada: Se revisa equipo y se encuentra motor de altura malo No es posible realiza cambio de motor ya que el paciente estaba muy delicado y no se podía quedar en la silla por tiempo prolongados Se decide cambiarla cama por una que se tiene en bodega con placa 3668 Se deja equipo fuera de servicio para realizar cambio de motor mañana 24/11/2025: Se busca repuesto , pero no hay existencia del motor en el stock Se pausa orden en espera de repuesto 03/12/2025: Se realiza cambio de motor de altura, se realiza pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Se pausa orden en espera de disponibilidad para realizan cambio de la cama en el servicio Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-11-23 12:28 |  | 2025-11-23 12:28 | 2025-12-03 08:24 | 14156 | 14037 | 119 | 265298 | Media | 2025-11-23 10:54 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo no conserva la altura actividad realizada: se revisa equipo y se encuentra motor de altura malo no es posible realiza cambio de motor ya que el paciente estaba muy delicado y no se podía quedar en la silla por tiempo prolongados se decide cambiarla cama por una que se tiene en bodega con placa 3668 se deja equipo fuera de servicio para realizar cambio de motor mañana 24/11/2025: se busca repuesto , pero no hay existencia del motor en el stock se pausa orden en espera de repuesto 03/12/2025: se realiza cambio de motor de altura, se realiza pruebas de funcionamiento satisfactoriamente se pausa orden en espera de disponibilidad para realizan cambio de la cama en el servicio estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE, DESGASTE_NORMAL | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE', 'DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Sunday | 6
108970 | CORRECTIVO | 1040051485 | JULIANA VALENCIA OSORIO | cama mala cama de habitacion de 109b |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | H1-T1 |  | CAMA ELÉCTRICA | 189 | 1970 |  | LOS PINOS | 740LV.05 | 50004 | 2025-02-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Motor de Altura de la cama no funciona Actividad realizada: Se revisa el equipo y se encuentra fusible de el motor de altura en mal estado, se procede a cambiar por uno en buen estado Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-01-30 16:02 |  | 2025-01-30 16:03 | 2025-01-30 16:29 | 27 | 0 | 27 | 245824 | Media | 2025-01-30 15:55 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: motor de altura de la cama no funciona actividad realizada: se revisa el equipo y se encuentra fusible de el motor de altura en mal estado, se procede a cambiar por uno en buen estado estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Thursday | 3
121369 | CORRECTIVO | 43714613 | BEATRIZ ESTELLA CASTRILLON GOMEZ | no sube no sube la cama |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | H1-T1 |  | CAMA ELÉCTRICA | 189 | 1970 |  | LOS PINOS | 740LV.05 | 50004 | 2025-11-15 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: cama con control malo Actividad realizada: Se Revisa cama y se encuentra tarjeta de control mala, se procede a cambiar por uno nuevo Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-11-10 17:09 |  | 2025-11-10 17:09 | 2025-11-10 17:44 | 35 | 0 | 35 | 264585 | Media | 2025-11-10 16:59 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cama con control malo actividad realizada: se revisa cama y se encuentra tarjeta de control mala, se procede a cambiar por uno nuevo estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Monday | 0
116571 | CORRECTIVO | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS | Actualización sistema de control |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO 230 | CAMA ELÉCTRICA | 169 | 3539 |  | DOMETAL | QUAXAR | 00000-37178 | 2025-06-14 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Actualización sistema de control Actividad realizada: Se suelda los conectores de los cables de las barandas, se pausa orden hasta el día de mañana la instalar la caja en el equipo 14/06/2025: se pega caja de control y batería al soporte para instalarlo en la cama. cuando se va iniciar la instalación, el personal indica que va entrar paciente Se pausa orden en espera de disponibilidad Se instala sistema de control nuevo a la cama Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-06-04 15:48 |  | 2025-06-13 16:36 | 2025-06-14 14:51 | 1334 | 1117 | 217 |  |  |  | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: actualización sistema de control actividad realizada: se suelda los conectores de los cables de las barandas, se pausa orden hasta el día de mañana la instalar la caja en el equipo 14/06/2025: se pega caja de control y batería al soporte para instalarlo en la cama. cuando se va iniciar la instalación, el personal indica que va entrar paciente se pausa orden en espera de disponibilidad se instala sistema de control nuevo a la cama estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Wednesday | 2
115681 | CORRECTIVO | 1007290703 | ANA ISABEL LONDOÑO LONDOÑO | Freno malo Cama mala 108c ( freno malo ) |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | H1-T1 |  | CAMA ELÉCTRICA | 186 | 3534 |  | DOMETAL | QUAXAR | 00000-17667 | 2025-05-17 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: cama con los frenos de las llantas inferiores malos Actividad realizada: Se realiza cambio de llantas por unas en buen estado Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-05-14 16:05 |  | 2025-05-14 16:06 | 2025-05-15 09:48 | 1062 | 1013 | 49 | 253233 | Media | 2025-05-14 16:03 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cama con los frenos de las llantas inferiores malos actividad realizada: se realiza cambio de llantas por unas en buen estado estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Wednesday | 2
115662 | CORRECTIVO | 1017174498 | juliana cadavid jimenez | AMBOS MONITORES DE EEG NO SENSAN, AMBOS MONITORES DE EEG NO SENSAN, IMPEDANCIAS POR FUERA DE RANGOS,PACIENTE QUE INICIA TERAPIA DE HIPOTERMIA |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIN |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-05-17 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Monitores de funciona cerebral con impedancia muy alta Actividad realizada: Se revisa equipo y se encentran impedancias muy altas en los electrodos ubicados en le hemisferio derecho del paciente, se cambia caja de adquisidor de la señal con la del otro equipo el erro persiste Se pide al personal hacer cambia de electrodos y se puede ver que el proceso se eta haciendo correctamente ( piel sin pelos y gel en los electrodos) Luego de hacer múltiples prueba con electrodos y con ambos modulo de adquisición, se decide hacer prueba de impedancia con agua y sal, en las que se puede ver que los electrodos no presentan impedancia alta y que la alarma que esta presentado el monitor es por condición de paciente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-05-14 10:57 |  | 2025-05-14 11:06 | 2025-05-14 12:42 | 96 | 0 | 96 | 253194 | Media | 2025-05-14 10:50 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: monitores de funciona cerebral con impedancia muy alta actividad realizada: se revisa equipo y se encentran impedancias muy altas en los electrodos ubicados en le hemisferio derecho del paciente, se cambia caja de adquisidor de la señal con la del otro equipo el erro persiste se pide al personal hacer cambia de electrodos y se puede ver que el proceso se eta haciendo correctamente ( piel sin pelos y gel en los electrodos) luego de hacer múltiples prueba con electrodos y con ambos modulo de adquisición, se decide hacer prueba de impedancia con agua y sal, en las que se puede ver que los electrodos no presentan impedancia alta y que la alarma que esta presentado el monitor es por condición de paciente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Wednesday | 2
118257 | CORRECTIVO | 1114892589 | sandra liliana taquinaz chilhuezo | SE LE PAGA LA LUZ O DISMINUYE LALUZ EL BRONCOSCOPIO PRESENTA DISMUNUCION DE LA LUZ CUANDO SE ESTA REALIZANDO EL EXAMEN ALPACIENTE SOLICITAMOS AMABLEMENTE EVALUAR ELFOCO PARA VER SI NECESITA CAMBIO |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CONSULTA EXTERNA |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-07-26 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Se reporta equipo en el servicio ya que en un procedimiento la intensidad de la luz variaba sola Actividad realizada: Se revisa equipo y se encuentra funcionando correctamente, se pausa orden hasta mañana para realizarle seguimiento 25/07/2025:Se realiza seguimiento y el personal indica que ha funcionado correctamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-07-24 13:19 |  | 2025-07-24 13:20 | 2025-07-25 17:28 | 1688 | 1664 | 24 | 257862 | Media | 2025-07-23 10:09 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: se reporta equipo en el servicio ya que en un procedimiento la intensidad de la luz variaba sola actividad realizada: se revisa equipo y se encuentra funcionando correctamente, se pausa orden hasta mañana para realizarle seguimiento 25/07/2025:se realiza seguimiento y el personal indica que ha funcionado correctamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Thursday | 3
108912 | CORRECTIVO | 1040044957 | yeison andres tobon botero | cama mala cama con colchon disfuncional ya que una de las barras de la mitad con infla bien, ademas los drenos de la cama estan malos, cama UCIA·11 |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIA | CUBICULO 3 | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-02-01 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Equipo en uso, se pide disponibilidad en el servicio No es posible tener disponibilidad de la cama por la alta ocupación en el servicio Se informa a la jefe para que vuelvan a reportar cuando se pueda intervenir el equipo | 2025-01-30 07:35 |  | 2025-01-30 07:54 | 2025-01-30 15:39 | 465 | 434 | 31 | 245740 | Media | 2025-01-29 23:04 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | equipo en uso, se pide disponibilidad en el servicio no es posible tener disponibilidad de la cama por la alta ocupación en el servicio se informa a la jefe para que vuelvan a reportar cuando se pueda intervenir el equipo | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Thursday | 3
114070 | CORRECTIVO | 43441960 | DAMARIS DEL SOCORRO ALZATE VELEZ | no funciona la camara buenos dias porfavor nos colaboran revisando la camara del equipo NK CODEN 1 YA QUE NO FUNCIONA CUANDO SE ESTA HACIENDO POLISMOMNOGAFIA |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CONSULTA EXTERNA |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-04-05 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Se acude al servicio, pero no hay nadie Diagnostico: Se reporta equipo en el servicio ya que la cámara no estaba funcionando Actividad realizada: Se acude al servicio e indican que el equipo ya esta funcionando correctamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-04-01 07:39 |  | 2025-04-01 09:42 | 2025-04-01 17:43 | 481 | 465 | 16 | 250223 | Media | 2025-04-01 07:09 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | se acude al servicio, pero no hay nadie diagnostico: se reporta equipo en el servicio ya que la cámara no estaba funcionando actividad realizada: se acude al servicio e indican que el equipo ya esta funcionando correctamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Tuesday | 1
120438 | CORRECTIVO | 1040035580 | luis felipe arango patiño | mal funcionamiento . CABEZAL DE CAMARA FULL HD COMPATIBLE CON IMAGEN HD H3-Z 22220055 CE0123 (SPIES 1/1394) STORZ PRESENTA FALLAS EN LA TRANSMISION DE LA IMAGEN |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CIRUGÍA | QUIROFANO 6 | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-10-11 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Se reporta en el servicio cámara ya que la imagen se veía muy oscura Actividad realizada:Se revisa perilla de enfoque , zoom, botones y se encuentra todo funcionando correctamente y con buena calidad en la imagen. Se retorna equipo al servicio Se observa que el botón de encendido del modulo de la cámara no estaba funcionando, se pausa orden para comunicarle a la coordinadora Alejandra Duque 09/10/2025: pendiente disponibilidad del equipo 14/10/2025: Se procede a cerrar orden ya que existe otra en proceso con GT-119333 | 2025-10-08 14:12 |  | 2025-10-08 14:13 | 2025-10-14 17:49 | 8856 | 8797 | 59 | 262697 | Media | 2025-10-08 12:43 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: se reporta en el servicio cámara ya que la imagen se veía muy oscura actividad realizada:se revisa perilla de enfoque , zoom, botones y se encuentra todo funcionando correctamente y con buena calidad en la imagen. se retorna equipo al servicio se observa que el botón de encendido del modulo de la cámara no estaba funcionando, se pausa orden para comunicarle a la coordinadora alejandra duque 09/10/2025: pendiente disponibilidad del equipo 14/10/2025: se procede a cerrar orden ya que existe otra en proceso con gt-119333 | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Wednesday | 2
120547 | CORRECTIVO | 1036957045 | maria camila durango jurado | ERROR DE BRAZO DE REACTIVO Se atasca el brazo de reactivos con caset de mantenimiento, procedo a destapar y desatascar el brazo, reinicializó y el equipo continua con error, en motor y en nevera de reactivos |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | LABORATORIO |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-10-18 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Se acude al servicio y el reporte no pertenece al COBAS PRO , se pasa orden a la coordinadora Alejandra Duque Se procede a cerrar orden ya que el equipo tiene otra en proceso con GT-120494 | 2025-10-14 09:59 |  | 2025-10-14 10:02 | 2025-10-14 17:46 | 464 | 453 | 11 | 262953 | Media | 2025-10-14 09:48 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | se acude al servicio y el reporte no pertenece al cobas pro , se pasa orden a la coordinadora alejandra duque se procede a cerrar orden ya que el equipo tiene otra en proceso con gt-120494 | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Tuesday | 1
119831 | CORRECTIVO | 39448778 | DANYS VIVIANA MARIN CORREA | no baja la cama favor revisar cama la cual no funsional para bajar gracias |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UMI |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-09-20 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Orden repetida con GT119887. | 2025-09-17 13:08 |  | 2025-09-17 13:12 | 2025-09-17 15:09 | 117 | 0 | 117 | 261369 | Media | 2025-09-17 13:07 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | orden repetida con gt119887. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Wednesday | 2
120452 | CORRECTIVO | 1040047590 | ana maritza gomez tabares | CAVA DE CONGELACION EN -7.0 EN EL AREA DE LABORATORIO EQUIPO DE CONGELACION ESTA PRESENTANDO FALLAS YA QUE MUESTRA TEMPERATURAS DEMASIADO BAJAS LAS CUALES SE SALEN DE LOS RANGOS ESTABLECIDOS CORRIENDO, EL RIESGO DE QUE SE PIERDAN MATERILES Y MUESTRAS DEMASIADO IMPORTANTES..... |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | LABORATORIO |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-10-11 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Se reporta equipo ya que la temperatura estaba muy alta (-7.0) Actividad realizada: Se realiza seguimiento al equipo y se encuentra temperatura en -15°C , se deja equipo en observación Equipo es revisado por proveedor externo, se revisa funcionamiento y se encuentra cuarto frio en rango Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-10-09 07:30 |  | 2025-10-09 07:31 | 2025-10-09 17:34 | 604 | 585 | 19 | 262732 | Media | 2025-10-08 20:41 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: se reporta equipo ya que la temperatura estaba muy alta (-7.0) actividad realizada: se realiza seguimiento al equipo y se encuentra temperatura en -15°c , se deja equipo en observación equipo es revisado por proveedor externo, se revisa funcionamiento y se encuentra cuarto frio en rango estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Thursday | 3
120111 | CORRECTIVO | 39451967 | maria carolina orozco gallego | nevera Cordial saludo Nevera no enviende por favor revisar |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | LABORATORIO |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-09-27 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Se reporta equipo en el servicio ya que no enciende Actividad realizada: Se revisa el toma y se puede ver que no tiene voltaje, se conecta en otro toma diferente y la nevera enciende. Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-09-26 13:53 |  | 2025-09-26 14:01 | 2025-09-26 14:42 | 40 | 2 | 38 | 261989 | Media | 2025-09-26 13:52 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: se reporta equipo en el servicio ya que no enciende actividad realizada: se revisa el toma y se puede ver que no tiene voltaje, se conecta en otro toma diferente y la nevera enciende. estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Friday | 4
106649 | CORRECTIVO | 1041325474 | DIANA CRISTINA MORALES GALLO | ekg de prepagada malo, no funciona correctamente. buenas tardes solicito amablemente que me ayuden con el ekg de prepagada que se mantiene malo, funcionamiento incorrecto, nunca esta bien programado, no imprime, imprime derivadas en desorden, nunca esta bueno, por favor ya lo hemos reportado en muchisimas ocasiones y siempre es lo mismo. muchas gracias |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | URGENCIAS |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-01-04 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Equipo en buen estado. Actividad realizada: Se verifica funcionamiento con ayuda de equipo patrón, se encuentra equipo en buen estado, se puede observar derivadas estables y confiables, imprime de forma correcta, se entrega en servicio, pero no quedan conformes con lo realizado, se decide dejar orden en proceso para informar a coordinador Daniel Cardona lo sucedido. 15/01/2025: Jose Daniel Serna Se procede a cerrar orden ya que existe otra en proceso con GT-108098 | 2024-12-28 15:12 |  | 2024-12-28 15:36 | 2025-01-15 18:05 | 26069 | 26003 | 66 | 243674 | Media | 2024-12-28 14:16 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: equipo en buen estado. actividad realizada: se verifica funcionamiento con ayuda de equipo patrón, se encuentra equipo en buen estado, se puede observar derivadas estables y confiables, imprime de forma correcta, se entrega en servicio, pero no quedan conformes con lo realizado, se decide dejar orden en proceso para informar a coordinador daniel cardona lo sucedido. 15/01/2025: jose daniel serna se procede a cerrar orden ya que existe otra en proceso con gt-108098 | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE, FALTA_CAPACITACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE', 'FALTA_CAPACITACION'] | FALSE | 2024 | 12 | 2024-12 | Saturday | 5
119848 | CORRECTIVO | 1038415904 | monica vanessa giraldo castaño | monitor ucia11 malo Buenos días, por favor revisar monitor de signos vitales del cubículo UCIA11, no registra ondas adecuadamente. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIA |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-09-20 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Nota: Equipo con paciente aislado, pendiente revisión 19/09/2025: cubículo aislado por kpc, se procede a cerrar la orden y se informa en el servicio para que reporten cuando se tenga disponibilidad del equipo | 2025-09-18 07:29 |  | 2025-09-18 07:29 | 2025-09-19 13:51 | 1822 | 1783 | 39 | 261413 | Media | 2025-09-18 06:56 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | nota: equipo con paciente aislado, pendiente revisión 19/09/2025: cubículo aislado por kpc, se procede a cerrar la orden y se informa en el servicio para que reporten cuando se tenga disponibilidad del equipo | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Thursday | 3
117466 | CORRECTIVO | 75101361 | andres conrado garces rios | ecografo UCIA NO FUNCIONA LA PANTALLA Ecografo UCIA la pantalla de inicio no funciona correctamente impidendo su uso el ecografo esta inventariado como somer incare |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIA |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-06-28 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Equipo pertenece al centro cardiovascular Somer Incare | 2025-06-26 17:19 |  | 2025-06-26 17:20 | 2025-06-26 17:44 | 25 | 0 | 25 | 256159 | Media | 2025-06-26 17:15 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | equipo pertenece al centro cardiovascular somer incare | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Thursday | 3
119125 | CORRECTIVO | 1040044957 | yeison andres tobon botero | celdas del colchon estan desinfladas celdas del colchon estan desinfladas |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIA |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-08-30 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Se reporta equipo en el servicio ya que algunas celdas no inflan Actividad realizada: Se acude al servicio y se el equipo se encuentra con paciente. Se revisa cpr, motor de la superficie y mangueras y todo se encuentra bien. Se procede a cerrar orden ya que el equipo no se encuentra disponible para revisar. Se informa en el servicio para que reporten cuando se encuentre disponible | 2025-08-26 12:26 |  | 2025-08-26 13:50 | 2025-08-26 14:14 | 24 | 0 | 24 | 259801 | Media | 2025-08-26 09:15 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: se reporta equipo en el servicio ya que algunas celdas no inflan actividad realizada: se acude al servicio y se el equipo se encuentra con paciente. se revisa cpr, motor de la superficie y mangueras y todo se encuentra bien. se procede a cerrar orden ya que el equipo no se encuentra disponible para revisar. se informa en el servicio para que reporten cuando se encuentre disponible | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Tuesday | 1
114804 | CORRECTIVO | 1003633755 | ELIANA SOFIA SALAZAR GARCIA | TORRE BUENAS TARDES. POR FAVOR PARA REPORTAR UN ACCESORIO DE LA TORRE DE ENDOSCOPIAS, EL CUAL SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO. ES LA PARTE DÓNDE SE CUELGAN LAS PINZAS DE TOMA DE BIOPSIA. MUCHAS GRACIAS. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | ENDOSCOPIAS |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-04-26 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | El reporte se realizo en la sede Jardines, se asistirá lo mas pronto posible. 29/04/2025 Diagnostico: Soportes de los endoscopios sin varios tornillos Actividad realizada: Se ajusta tornillería de los soportes Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-04-22 10:10 |  | 2025-04-22 15:37 | 2025-04-29 14:21 | 10004 | 9975 | 29 | 251626 | Media | 2025-04-21 15:22 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | el reporte se realizo en la sede jardines, se asistirá lo mas pronto posible. 29/04/2025 diagnostico: soportes de los endoscopios sin varios tornillos actividad realizada: se ajusta tornillería de los soportes estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Tuesday | 1
119940 | CORRECTIVO | 39448643 | maryi alexandra granada mejia | MAL FUNCIONAMIENTO desconexion del densitometro |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | IMAGENOLOGÍA |  | DENSITOMETRO | 438 | 3907 |  | GENERAL ELECTRIC | PRODIGY PRIMO | 500736GA GON:126852 | 2025-09-27 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Equipo con error " no se pudo encontrar el servidor (host local) " Actividad realizada: Se realiza reinicio del equipo según las indicaciones del proveedor, se revisa el correcto funcionamiento de las bases de datos y se realiza control de calidad satisfactoriamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-09-22 10:04 |  | 2025-09-22 10:28 | 2025-09-22 11:22 | 54 | 0 | 54 | 261628 | Media | 2025-09-22 09:03 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: equipo con error " no se pudo encontrar el servidor (host local) " actividad realizada: se realiza reinicio del equipo según las indicaciones del proveedor, se revisa el correcto funcionamiento de las bases de datos y se realiza control de calidad satisfactoriamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Monday | 0
120142 | CORRECTIVO | 79835859 | fernan alonso valencia jurado | El digitalizador no esta leyendo los codigos El digitalizador no esta leyendo los codigos de barra de los chasis ya que estan muy desgastados ....gracias |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | IMAGENOLOGÍA |  | DIGITALIZADOR | 457 | 4201 |  | CARESTREAM | DIRECTVIEW CLASSIC ELITE | 2005122 | 2025-10-04 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Se reporta equipo en el servicio ya que no estaba leyendo el código de barras de algunos chasis Actividad realizada: Se prueban todos los chasis y se puede ver que el equipo los lee correctamente Se informa a la jefe del servicio Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-09-29 11:30 |  | 2025-09-29 12:01 | 2025-09-29 12:15 | 14 | 0 | 14 | 262039 | Media | 2025-09-28 07:39 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: se reporta equipo en el servicio ya que no estaba leyendo el código de barras de algunos chasis actividad realizada: se prueban todos los chasis y se puede ver que el equipo los lee correctamente se informa a la jefe del servicio estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Monday | 0
118343 | CORRECTIVO | 1036961121 | TATIANA GIRALDO CASTAÑO | El desfibrilador marca corto de parches Se solicita amablemente revisar el desfibrilador del piso H3T2 ya que al prender el equipo muestra "corto de parches" Gracias |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | H3-T2 | CARRO DE PARO | DESFIBRILADOR BIFÁSICO | 451 | 2666 |  | ZOLL | M SERIES | T10A118257 | 2025-08-02 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Se reporta equipo en el servicio ya que presentaba alerta de corto en parches Actividad realizada: Se revisa equipo y se encuentra el conector de la palas suelto y por eso aparecía la alarma de corto en parches Se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-07-28 11:26 |  | 2025-07-28 16:08 | 2025-07-28 16:17 | 9 | 0 | 9 | 258149 | Media | 2025-07-28 01:36 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: se reporta equipo en el servicio ya que presentaba alerta de corto en parches actividad realizada: se revisa equipo y se encuentra el conector de la palas suelto y por eso aparecía la alarma de corto en parches se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Monday | 0
119181 | CORRECTIVO | 1020419217 | ELIZABETH ARANGO CALDERON | SOFTWARE AUDIOMETRO Cordial Saludo!! Agradezco su apoyo por favor instalar software de audiómetro en el computador CSTI - 1130 - ACTIVO 5046, el cual será enviad al área de biomédica el día de hoy cualquier inquietud comunicarse con Francy Hernández 3228105763 |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | SOMER HOGAR |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-08-30 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Se instala software maestro en el computador | 2025-08-27 15:21 |  | 2025-08-27 15:21 | 2025-08-27 16:02 | 41 | 0 | 41 | 259885 | Media | 2025-08-27 09:15 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | se instala software maestro en el computador | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Wednesday | 2
119931 | CORRECTIVO | 79835859 | fernan alonso valencia jurado | digitalizador de la jirafa Buenos dias por favor revisar el digitalizador de la jirafa ya que no esta leyendo el codigo de barras |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | IMAGENOLOGÍA |  | DIGITALIZADOR | 457 | 4201 |  | CARESTREAM | DIRECTVIEW CLASSIC ELITE | 2005122 | 2025-09-27 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Lector no leer códigos de barra del chasis Actividad realizada: Se reinició el lector. Se realizan pruebas de funcionamiento satisfactorias Estado final: Equipo en optimas condiciones Repuestos: No | 2025-09-22 07:37 |  | 2025-09-22 07:38 | 2025-09-22 08:13 | 34 | 0 | 34 | 261583 | Media | 2025-09-21 06:16 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: lector no leer códigos de barra del chasis actividad realizada: se reinició el lector. se realizan pruebas de funcionamiento satisfactorias estado final: equipo en optimas condiciones repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Monday | 0
119965 | CORRECTIVO | 1041531265 | YULY VANESA SERNA RODAS | intensificador de imagenes se reporta intensificador de imagenes por mal funcionalmiento al mostrar imagen no se vizualiza bien, muchas gracias. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CIRUGÍA |  | INTENSIFICADOR DE IMÁGENES | 599 | 3413 |  | SIEMENS | SIREMOBIL COMPACT L | 32453 | 2025-09-27 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Equipo mostraba imagen con rayas. Actividad realizada: Se verifica imagen, se hacen pruebas de funcionamiento en las cuales se ve la imagen correctamente. Estado final: Equipo en optimas condiciones Repuestos: No | 2025-09-22 12:26 |  | 2025-09-22 12:26 | 2025-09-22 14:32 | 126 | 70 | 56 | 261656 | Media | 2025-09-22 12:10 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: equipo mostraba imagen con rayas. actividad realizada: se verifica imagen, se hacen pruebas de funcionamiento en las cuales se ve la imagen correctamente. estado final: equipo en optimas condiciones repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Monday | 0
120160 | CORRECTIVO | 1007335564 | MANUELA LOPEZ ECHEVERRI | PESAS MALAS Buenas tardes Solicito amablemente revisión de ambas pesas neonatales, están pesado menos o mas de lo que es realmente GRACIAS |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UMI |  | BALANZA | 82 |  | EB0551 | SECA | PORTÁTIL 334 | 5334337145430 | 2025-10-04 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Se reporta equipo en el servicio ya que presentaba error en la medicion Actividad realizada: Se realizan pruebas con las masas con los siguientes resultados PROGRAM. MEDIDO ERROR 5 4.995 0.005 10 10 0 15 15 0 Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-09-29 18:05 |  | 2025-09-29 18:50 | 2025-09-29 19:11 | 21 | 0 | 21 | 262083 | Media | 2025-09-29 10:04 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: se reporta equipo en el servicio ya que presentaba error en la medicion actividad realizada: se realizan pruebas con las masas con los siguientes resultados program. medido error 5 4.995 0.005 10 10 0 15 15 0 estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Monday | 0
118420 | CORRECTIVO | 17339367 | DIEGO ALONSO ARDILA ARANGO | torre stors no funciona el procesador de imagen, no prende |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CIRUGÍA |  | TORRE DE LAPAROSCOPIA | 605 | 3329 |  | STORZ | TORRE HD | A4ID10126 | 2025-08-02 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico:Se reporta modulo en el servicio ya que no le funcionaba módulo de la cámara Actividad realizada: Se revisa equipo y se encuentra funcionando correctamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-07-30 16:01 |  | 2025-07-30 16:01 | 2025-07-30 16:44 | 43 | 0 | 43 | 258325 | Media | 2025-07-30 12:22 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico:se reporta modulo en el servicio ya que no le funcionaba módulo de la cámara actividad realizada: se revisa equipo y se encuentra funcionando correctamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Wednesday | 2
123241 | CORRECTIVO | 1036960557 | LUISA FERNANDA BOTERO HINCAPIE | Monitor no muestra curva de EKG Buenos Dias la presente es para reportar Monitor Uci 11, cambiamos cable de monitoria de EKG y no funciona. Muchas gracias |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1048 | 3925 |  | NIHON KOHDEN | BSM-6501 TRITON | 05505 MODLO:21622 | 2025-12-27 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Se reporta cable EKG en el servicio ya que no sensaba Actividad realizada: Se realizan pruebas de funcionamiento en las cuales se puede ver que el equipos correctamente Estado final: Equipo en optimas pruebas de funcionamiento Repuestos: no | 2025-12-20 10:09 |  | 2025-12-20 16:06 | 2025-12-20 16:29 | 23 | 0 | 23 | 266798 | Media | 2025-12-20 09:57 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: se reporta cable ekg en el servicio ya que no sensaba actividad realizada: se realizan pruebas de funcionamiento en las cuales se puede ver que el equipos correctamente estado final: equipo en optimas pruebas de funcionamiento repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Saturday | 5
113284 | CORRECTIVO | 24714815 | JOHANA ALEXANDRA TORRES BALLESTEROS | MEDICION NO CONFIABLE Monitor de cubiculo 5 que presenta discordancia en la medición de la presion arterial invasiva con respecto a la no invasiva , se corrobora medicion de presion invasiva con monitor de transporte dando una diferencia importante en la medición. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1041 | 3817 |  | NIHON KOHDEN | BSM-3763-Q01 | 7902 | 2025-03-08 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: valores de la presion invasiva muy altos comparados con los del monitor de transporte Actividad realizada: Se revisa monitor de transporte y se encuentra funcionando correctamente y sensado bien los valores de la paciente. Se revisa monitor del cubículo y se encuentran valores muy elevados, se realiza calibración a cero con ayuda del personal del servicio y de inmediato los valores descienden y se asemejan con los tomado por el monitor de transporte Estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-03-04 18:33 |  | 2025-03-04 18:33 | 2025-03-04 19:31 | 58 | 0 | 58 | 248334 | Media | 2025-03-04 18:22 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: valores de la presion invasiva muy altos comparados con los del monitor de transporte actividad realizada: se revisa monitor de transporte y se encuentra funcionando correctamente y sensado bien los valores de la paciente. se revisa monitor del cubículo y se encuentran valores muy elevados, se realiza calibración a cero con ayuda del personal del servicio y de inmediato los valores descienden y se asemejan con los tomado por el monitor de transporte estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Tuesday | 1
121845 | CORRECTIVO | 1036955374 | JULIETH FERNANDA LOPEZ LOPEZ | PRESION ARTERIAL INVASIVA Cordial saludo Realizo reporte del monitor de signos vitales 5129 de sala de reanimación 1 debido a que presenta alteración en las presiones arteriales de la linea arterial, no coinciden con las del monitor de transporte de placa 4185, siendo esto de carácter prioritario debido a la complejidad de los pacientes y necesaria la seguridad de los datos para definir conductas medicas, muchas gracias. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1082 | 4185 |  | EDAN | IM70 | 360080-M18505570007 | 2025-11-29 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Se revisa equipo en el servicio ya que presentaba errores en la medición de la presion arterial invasiva Actividad realizada: Se revisa el monitor con el equipo patrón y se encuentra valores de los 2 puertos de presion invasiva dentro del rango de error permitido Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-11-28 08:37 |  | 2025-11-28 11:53 | 2025-11-28 14:17 | 144 | 73 | 71 | 265643 | Media | 2025-11-28 08:24 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: se revisa equipo en el servicio ya que presentaba errores en la medición de la presion arterial invasiva actividad realizada: se revisa el monitor con el equipo patrón y se encuentra valores de los 2 puertos de presion invasiva dentro del rango de error permitido estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Friday | 4
123399 | CORRECTIVO | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | Nevera con olor a quemado |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIP |  | NEVERA | 5065 | NV-006 |  | HACEB | MTIBET95CE | NE | 2025-12-27 | PENDIENTE | ACTUALIZACIÓN |  |  | Diagnostico: Equipo con el compresor quemado Actividad realizada: El valor del repuesto representa un gran porcentaje del valor de un equipo nuevo, por lo cual, se decide dar de baja Estado final: Equipo dado de baja Repuestos: no 07 enero 2026 pasa baja a jefe para firma | 2025-12-24 07:58 | 2025-12-24 07:58 | 2025-12-24 08:00 | 2025-12-24 08:27 | 27 | 0 | 27 |  |  |  | REALIZADA |  | ACTUALIZACIÓN | OTROS | diagnostico: equipo con el compresor quemado actividad realizada: el valor del repuesto representa un gran porcentaje del valor de un equipo nuevo, por lo cual, se decide dar de baja estado final: equipo dado de baja repuestos: no 07 enero 2026 pasa baja a jefe para firma | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Wednesday | 2
120482 | CORRECTIVO | 43715204 | DIANA PATRICIA MARIN GARCIA | camara stryker lapx # 1 buenas tardes . por favor revisar camara stryker de laparoscopia # 1 , reporta la instrumentadora que se ve muy oscuro . |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CIRUGÍA |  | TORRE DE LAPAROSCOPIA | 3967 | 5374 |  | STRYKER | 1588 AIM | VPD261E0256(MONITOR) | 2025-10-11 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Se reporta en el servicio cámara ya que la imagen se veía muy oscura Actividad realizada: Se revisa perilla de enfoque , zoom, botones y se encuentra todo funcionando correctamente y con buena calidad en la imagen. Además, se prueba la fibra y no se encuentra con perdida intensidad de la luz Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-10-09 15:45 |  | 2025-10-09 16:51 | 2025-10-09 17:32 | 40 | 0 | 40 | 262813 | Media | 2025-10-09 15:39 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: se reporta en el servicio cámara ya que la imagen se veía muy oscura actividad realizada: se revisa perilla de enfoque , zoom, botones y se encuentra todo funcionando correctamente y con buena calidad en la imagen. además, se prueba la fibra y no se encuentra con perdida intensidad de la luz estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Thursday | 3
120076 | CORRECTIVO | 1000760933 | emmanuel cardona quintero | Se reporta torre Stryker de laparoscopia Buen día Se reporta Torre Stryker de Laparoscopia de placa 5374 debido a que durante una cirugía, la proyección de la cámara de la torre de laparoscopia comienza a fallar de manera intermitente, mostrando la pantalla totalmente negra, o mostrando la cavidad pero de color violeta; favor revisar y si es posible reparar. Muchas Gracias :) |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | H5-T2 |  | TORRE DE LAPAROSCOPIA | 3967 | 5374 |  | STRYKER | 1588 AIM | VPD261E0256(MONITOR) | 2025-09-27 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Se reporta equipo en el servicio ya que presentaba intermitencia y coloración en la imagen Actividad realizada: Se revisa equipo y se encuentra funcionando correctamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-09-25 13:50 |  | 2025-09-25 14:18 | 2025-09-25 14:57 | 40 | 0 | 40 | 261844 | Media | 2025-09-25 03:43 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: se reporta equipo en el servicio ya que presentaba intermitencia y coloración en la imagen actividad realizada: se revisa equipo y se encuentra funcionando correctamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Thursday | 3
120122 | CORRECTIVO | 1053833876 | paola alejandra tabarez bedoya | procesador torre stryker mala procesador torre stryker mala sala imagen rosada |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CIRUGÍA |  | TORRE DE LAPAROSCOPIA | 3967 | 5374 |  | STRYKER | 1588 AIM | VPD261E0256(MONITOR) | 2025-10-04 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Se reporta equipo en el servicio ya que presentaba coloración en la imagen Actividad realizada: Se revisa equipo y se modifican los filtro para que el cirujano pueda ver mas clara la imagen Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-09-27 11:05 |  | 2025-09-27 11:10 | 2025-09-27 15:54 | 285 | 217 | 68 | 262026 | Media | 2025-09-27 10:37 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: se reporta equipo en el servicio ya que presentaba coloración en la imagen actividad realizada: se revisa equipo y se modifican los filtro para que el cirujano pueda ver mas clara la imagen estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Saturday | 5
119230 | CORRECTIVO | 35525955 | ANDREA YANETH MORENO SALAZAR | Central de monitoria no permite el ingreso de dato Central de monitoria no permite el ingreso de datos |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIP | PUESTO DE ENFERMERÍA | CENTRAL DE MONITOREO | 4441 | 5947 |  | NIHON KOHDEN | QP-914PK | 101852 | 2025-08-30 | PENDIENTE | ACTUALIZACIÓN |  |  | Diagnostico: Central no deja guardar el nombre de los pacientes Actividad realizada: Se revisa equipo y se evidencia que no deja guardar datos del paciente ni la admitirlo, ni estando conectado. Se contacta con el proveedor e indica que se debe inicializar el equipo, lo que causó que se reseteara por completo. Se procede configurar nuevamente la central y se admiten cada uno de los pacientes con sus respectivos parámetros, Se intenta configurar los datos del paciente, pero sigue sin funcionar Se pausa orden en espera de indicaciones 04/09/2025:Se reporta equipo en el servicio ya que no estaba funcionando la opción para silenciar alarmas. Se configura nuevamente los parámetros y se activa la opción En espera de indicaciones 17/09/2025: Se acude al servicio en compañía del proveedor y se instala una actualización en el equipo Se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-08-28 18:03 |  | 2025-08-28 18:04 | 2025-09-17 11:47 | 28424 | 28154 | 270 | 260090 | Media | 2025-08-28 17:35 | APROBADA |  | ACTUALIZACIÓN | OTROS | diagnostico: central no deja guardar el nombre de los pacientes actividad realizada: se revisa equipo y se evidencia que no deja guardar datos del paciente ni la admitirlo, ni estando conectado. se contacta con el proveedor e indica que se debe inicializar el equipo, lo que causó que se reseteara por completo. se procede configurar nuevamente la central y se admiten cada uno de los pacientes con sus respectivos parámetros, se intenta configurar los datos del paciente, pero sigue sin funcionar se pausa orden en espera de indicaciones 04/09/2025:se reporta equipo en el servicio ya que no estaba funcionando la opción para silenciar alarmas. se configura nuevamente los parámetros y se activa la opción en espera de indicaciones 17/09/2025: se acude al servicio en compañía del proveedor y se instala una actualización en el equipo se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Thursday | 3
118798 | CORRECTIVO | 1040036187 | DIANA CAROLINA CASTRO MOLINA | analizador corporal no funciona correctamente analizador corporal no funciona correctamente, no conecta con la aplicación, no toma medidas |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CONSULTA EXTERNA |  | ANALIZADOR DE COMPOSICIÓN CORPORAL | 4081 | 5578 |  | AMINOGRAM | BIODY XPERT ZM | 2021-3886 | 2025-08-16 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Equipo no toma medida y emite sonido de error Actividad realizada: Se revisa el equipo y no se encuentra ningún daño en las placas de conducción, ni en la tarjeta electrónica. Se revisa la batería y se encuentra muy descargada, se deja equipo cargando 15/08/2025: se realizan múltiples pruebas de funcionamiento en las cuales se ve que el equipo tomas las medidas y las envía a la aplicación correctamente. Se revisa manual y el fabricante sugiere dejar carga el equipo durante 16 horas para que cargue completamente. Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-08-14 10:05 |  | 2025-08-14 10:21 | 2025-08-15 12:57 | 1596 | 1468 | 128 | 259051 | Media | 2025-08-12 09:28 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: equipo no toma medida y emite sonido de error actividad realizada: se revisa el equipo y no se encuentra ningún daño en las placas de conducción, ni en la tarjeta electrónica. se revisa la batería y se encuentra muy descargada, se deja equipo cargando 15/08/2025: se realizan múltiples pruebas de funcionamiento en las cuales se ve que el equipo tomas las medidas y las envía a la aplicación correctamente. se revisa manual y el fabricante sugiere dejar carga el equipo durante 16 horas para que cargue completamente. estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Thursday | 3
118469 | CORRECTIVO | 1036947948 | JUAN DIEGO SANCHEZ BAENA | Revisión Nevera Servicio Farmacéutico Almacen Cordial Saludo Solicito amablemente Revisión Nevera Servicio Farmacéutico Almacen fuera de rangos de temperatura Gracias |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | NEVERA | 4091 | 5621 |  | INDUCOL | VV-39AL1DICDLD-INV DOS PUERTAS | 0197-TECUMSEH VTCX415U | 2025-08-02 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Se reporta nevera en el servicio ya que la temperatura estaba fera de rangp Actividad realizada: Se revisa equipo y se encuentra dentro del rango (2-8°C).Se instala un datalogger para realizarle seguimiento, se revisan los datos registrados por datalogger y se encuentra que la temperatura siempre se mantiene dentro de rango Estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-07-31 11:20 |  | 2025-07-31 12:02 | 2025-07-31 19:40 | 457 | 431 | 26 | 258365 | Media | 2025-07-31 08:24 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: se reporta nevera en el servicio ya que la temperatura estaba fera de rangp actividad realizada: se revisa equipo y se encuentra dentro del rango (2-8°c).se instala un datalogger para realizarle seguimiento, se revisan los datos registrados por datalogger y se encuentra que la temperatura siempre se mantiene dentro de rango estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Thursday | 3
119964 | CORRECTIVO | 43879945 | ANGELA MARIA DUQUE RESTREPO | no se va absolutamente nada buen día tan amable revisar el fotofoto en el consultorio 1 de consulta externa ya que la doctora lo requiere para terminar su consulta |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CONSULTA EXTERNA |  | FOTÓFORO | 4057 | EB1902 | EB1902 | RIESTER | RI FOCUS LED | 2203007924 | 2025-09-27 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Equipo con baja intensidad lumínica Actividad realizada: Se revisan las baterías y se encuentran con deficiencia de voltaje. Se ponen a cargar las batería al máximo y continua la baja intensidad en la luz. Se hacen pruebas con el equipo conectado a la fuente de energía y funciona correctamente. Se colocan baterías desechables y también funciona correctamente. Se le informa al personal que debes solicitar las baterías recargables al servicio de farmacia Estado final: Equipo en optimas condiciones Repuestos: No | 2025-09-22 12:00 |  | 2025-09-22 12:01 | 2025-09-23 08:18 | 1218 | 1186 | 32 | 261649 | Media | 2025-09-22 11:47 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: equipo con baja intensidad lumínica actividad realizada: se revisan las baterías y se encuentran con deficiencia de voltaje. se ponen a cargar las batería al máximo y continua la baja intensidad en la luz. se hacen pruebas con el equipo conectado a la fuente de energía y funciona correctamente. se colocan baterías desechables y también funciona correctamente. se le informa al personal que debes solicitar las baterías recargables al servicio de farmacia estado final: equipo en optimas condiciones repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Monday | 0
119358 | CORRECTIVO | 70909433 | MAURICIO ROJAS GOMEZ | colchon malo colchon de ucia 15 malo, se desinfla, favor revisar urgente, gracias |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIA |  | SUPERFICIE DE AIRE ALTERNANTE | 3816 | M644 |  | GRAND HEALTHCARE | TAURUS IV-3 | AF48031 | 2025-09-06 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Algunas celdas del equipo no inflan Actividad realizada: Se revisan todas las celdas , se buscan figas en las conexiones y no se encuentra nada fuera de lo normal, Luego de un rato, se puede ver como todas las celdas funcionan correctamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-09-02 12:08 |  | 2025-09-02 12:13 | 2025-09-02 13:21 | 67 | 0 | 67 | 260355 | Media | 2025-09-02 11:53 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: algunas celdas del equipo no inflan actividad realizada: se revisan todas las celdas , se buscan figas en las conexiones y no se encuentra nada fuera de lo normal, luego de un rato, se puede ver como todas las celdas funcionan correctamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Tuesday | 1
112951 | CORRECTIVO | 1040035580 | luis felipe arango patiño | CAMARA STRYKER CON FALLA CÁMARA STRYKER 1588 (REFERENCIA. 1588610122, SN 20I586454) PRESENTA FALLAS INTRAOPERATORIAS, DISTORSIONANDO LA IMAGEN Y GENERANDO TONALIDADES VERDES DURANTE LA TRANSMISIÓN |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CIRUGÍA |  | TORRE DE LAPAROSCOPIA | 3940 | 5348 | 5348 | STRYKER | 1688 | SV7321G0075 | 2025-03-01 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: se reporta cámara en el servicio ya que presentaba distorsión en la imagen y tonalidades verdes durante la transmisión Actividad realizada: Se revisa durante un buen tiempo y no se encuentra ningún problema en la transmisión de la imagen Se devuelve equipo al servicio 27/02/2025: Se reporta nuevamente equipo en el servicio Se acude al servicio y el personal indica que el equipo ha funcionado sin ningún problema Se procede a cerrar orden nuevamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-02-26 16:33 |  | 2025-02-26 17:04 | 2025-02-27 16:39 | 1415 | 1376 | 39 | 247870 | Media | 2025-02-26 15:53 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: se reporta cámara en el servicio ya que presentaba distorsión en la imagen y tonalidades verdes durante la transmisión actividad realizada: se revisa durante un buen tiempo y no se encuentra ningún problema en la transmisión de la imagen se devuelve equipo al servicio 27/02/2025: se reporta nuevamente equipo en el servicio se acude al servicio y el personal indica que el equipo ha funcionado sin ningún problema se procede a cerrar orden nuevamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | DESGASTE_NORMAL | ['DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Wednesday | 2
121844 | CORRECTIVO | 1036955374 | JULIETH FERNANDA LOPEZ LOPEZ | PRESION ARTERIAL INVASIVA Cordial saludo Realizo reporte del monitor de signos vitales 5129 de sala de reanimación 1 debido a que presenta alteración en las presiones arteriales de la linea arterial, no coinciden con las del monitor de transporte de placa 4185, siendo esto de carácter prioritario debido a la complejidad de los pacientes y necesaria la seguridad de los datos para definir conductas medicas, muchas gracias. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3658 | 5129 |  | EDAN | IM70 + CO2 | 360080-M20C19970012 | 2025-11-29 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Se revisa equipo en el servicio ya que presentaba errores en la medición de la presion arterial invasiva Actividad realizada: Se revisa el monitor con el equipo patrón y se encuentra valores de los 2 puertos de presion invasiva dentro del rango de error permitido Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-11-28 08:37 |  | 2025-11-28 08:37 | 2025-11-28 14:20 | 343 | 332 | 11 | 265642 | Media | 2025-11-28 08:22 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: se revisa equipo en el servicio ya que presentaba errores en la medición de la presion arterial invasiva actividad realizada: se revisa el monitor con el equipo patrón y se encuentra valores de los 2 puertos de presion invasiva dentro del rango de error permitido estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Friday | 4
118261 | CORRECTIVO | 1062810187 | JHON ANDERSON WADNIPAR ROMERO | Artefacto en tomografo siemens Buenas tardes Tomografo presenta artefacto del tubo ya van varios estudios con el mismo inconveniente |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | IMAGENOLOGÍA |  | TOMÓGRAFO | 3714 | 5147 | 5147 | SIEMENS | SOMATOM GO UP | 108596 | 2025-07-26 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Tomógrafo con artefactos en la imagen Actividad realizada: Tecnólogos del servicio realizan calibración con phantom y desde entonces no salen los artefactos, se deja equipo en observación por hoy Se realiza seguimiento al equipo y el personal indica que ha funcionado correctamente Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-07-24 13:28 |  | 2025-07-24 13:29 | 2025-07-24 16:19 | 169 | 136 | 33 | 257910 | Media | 2025-07-23 17:42 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: tomógrafo con artefactos en la imagen actividad realizada: tecnólogos del servicio realizan calibración con phantom y desde entonces no salen los artefactos, se deja equipo en observación por hoy se realiza seguimiento al equipo y el personal indica que ha funcionado correctamente estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Thursday | 3
123244 | CORRECTIVO | 1020468141 | natalia roldan chica | Cables de cascada con mal funcionamiento Cables que presentan mal funcionamiento al momento del uso, la cascada arroja alarma porque no se censa flujo y temperatura |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIN |  | HUMIDIFICADOR | 3300 | 4957 |  | FISHER & PAYKEL | MR850JSU | 200715452360 | 2025-12-27 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Se reporta equipo en el servicio por constante alarma por daño en los cables Actividad realizada: Se revisa cable de temperatura y cable de hilos calientes y se encuentran funcionando correctamente se deja funcionando durante mucho tiempo y en ninguna ocasión muestra algún tipo de alarma Se devuelve equipo al servicio Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-12-20 14:06 |  | 2025-12-20 14:52 | 2025-12-20 16:21 | 89 | 36 | 53 | 266804 | Media | 2025-12-20 14:00 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: se reporta equipo en el servicio por constante alarma por daño en los cables actividad realizada: se revisa cable de temperatura y cable de hilos calientes y se encuentran funcionando correctamente se deja funcionando durante mucho tiempo y en ninguna ocasión muestra algún tipo de alarma se devuelve equipo al servicio estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES, DESGASTE_NORMAL | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Saturday | 5
119579 | CORRECTIVO | 39192566 | MARIA DAYANI HENAO MARULANDA | Tomografo Siemens Buenos días reporto sistema operativo del tomógrafo ya que la hora del equipo no coincide con la hora real y se está teniendo inconvenientes en la medición de indicadores de estudios importantes. Muchas gracias |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | IMAGENOLOGÍA |  | TOMÓGRAFO | 3714 | 5147 | 5147 | SIEMENS | SOMATOM GO UP | 108596 | 2025-09-13 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Hora del equipo no coincide con hora real Actividad realizada: Se comunica a la coordinadora Alejandra Duque para realizar reporte a proveedor Se acude al servicio y se da acceso remoto al proveedor, el cual sincroniza la hora del equipo con la hora real Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-09-08 10:22 |  | 2025-09-08 10:23 | 2025-09-08 11:53 | 90 | 50 | 40 | 260782 | Media | 2025-09-08 10:16 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: hora del equipo no coincide con hora real actividad realizada: se comunica a la coordinadora alejandra duque para realizar reporte a proveedor se acude al servicio y se da acceso remoto al proveedor, el cual sincroniza la hora del equipo con la hora real estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Monday | 0
120066 | CORRECTIVO | 32141002 | edna isabel perez rave | M622 termometro patalla negra M622 termometro patalla negra al iniciarse y se apaga, a pesar de tener pilas nuevas, por favor revisar y reparar, gracias |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | URGENCIAS |  | TERMÓMETRO ELECTRÓNICO | 3769 | M622 |  | WELCH ALLYN | SURE TEM PLUS 692 | 20387588 | 2025-09-27 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Equipo se apaga cuando se saca la sonda. Actividad realizada: Se realizan pruebas con otra sonda en buen estado y la falla continúa. Se realiza limpieza en los contactos y nuevamente se hace prueba de funcionamiento satisfactoria. 26/09/2025: se reporta equipo en el servicio ya que presenta error 02 que indica daño en la sonda de temperatura Se procede a cambiar sonda por una nueva Estado final: Equipo apto para el servicio Repuestos: si | 2025-09-25 10:08 |  | 2025-09-25 14:44 | 2025-09-26 17:05 | 1581 | 1465 | 116 | 261871 | Media | 2025-09-25 10:02 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: equipo se apaga cuando se saca la sonda. actividad realizada: se realizan pruebas con otra sonda en buen estado y la falla continúa. se realiza limpieza en los contactos y nuevamente se hace prueba de funcionamiento satisfactoria. 26/09/2025: se reporta equipo en el servicio ya que presenta error 02 que indica daño en la sonda de temperatura se procede a cambiar sonda por una nueva estado final: equipo apto para el servicio repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Thursday | 3
112940 | CORRECTIVO | 1040048582 | maria lizeth alvarez cardona | Termómetro Por favor revisar termómetro esta malo, todos los pacientes marca fiebre, se repitieron con otro y no marco. Gracias |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | H6-T2 |  | TERMÓMETRO ELECTRÓNICO | 3589 | EB1614 | EB1614 | COVIDIEN | FILAC 3000 | A1565932X | 2025-03-01 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: se reporta equipo en el servicio por errores en la medición de la temperatura Actividad realizada: Se realizan múltiples pruebas de funcionamiento y en todas las ocasiones el equipo toma la temperatura correctamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-02-26 12:27 |  | 2025-02-26 13:50 | 2025-02-26 17:44 | 234 | 214 | 20 | 247806 | Media | 2025-02-26 08:54 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: se reporta equipo en el servicio por errores en la medición de la temperatura actividad realizada: se realizan múltiples pruebas de funcionamiento y en todas las ocasiones el equipo toma la temperatura correctamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Wednesday | 2
121108 | CORRECTIVO | 1214739247 | leidy tatiana lopez sanchez | FALLA EN EL MONITOREO CENTRAL Buenos dias, para informar que el TV de monitoreo cental se desconfiguro y no nos ha permitido tener en pantalla el monitoreo central de los pacientes que es una herramienta fundamental para nosotros, muchas gracias. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIN |  | CENTRAL DE MONITOREO | 2984 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-11-01 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: CPU apagada Actividad realizada: Se enciende CPU, se admiten todos los pacientes nuevamente y se configuran 3 monitores que no estaban trasmitiendo Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-10-30 09:30 |  | 2025-10-30 09:31 | 2025-10-30 12:15 | 164 | 98 | 66 | 264045 | Media | 2025-10-30 09:27 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: cpu apagada actividad realizada: se enciende cpu, se admiten todos los pacientes nuevamente y se configuran 3 monitores que no estaban trasmitiendo estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Thursday | 3
115582 | CORRECTIVO | 1038416873 | ANGIE TATIANA CASTAÑO CASTRO | central de monitoreo buenos dias Porfavor me ayudan revisando la central de monitoreo porque no funciona la transmision muchas gracias |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UMI |  | CENTRAL DE MONITOREO | 2984 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-05-17 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: No se transmite datos a la central Actividad realizada: Se revisa y se encuentra conexión a red suelta, se conecta y se vuelve a configurar la conexión ethernet Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-05-12 10:18 |  | 2025-05-12 10:24 | 2025-05-12 10:59 | 34 | 0 | 34 | 253006 | Media | 2025-05-12 10:14 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: no se transmite datos a la central actividad realizada: se revisa y se encuentra conexión a red suelta, se conecta y se vuelve a configurar la conexión ethernet estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Monday | 0
113314 | CORRECTIVO | 1041230483 | LEYDI MARYEDI SALAZAR CASTRO | monitoria central con funcionamiento incorrecto Buenas tardes, Solicito revisión de monitoria central ya que hubo un apagón y la configuración de la pantalla está incorrecto. Gracias |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIN |  | CENTRAL DE MONITOREO | 2984 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-03-08 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: No se visualizan todos de los monitores después de un apagón Actividad realizada: Se configura la disposición de la pantalla para que se puedan ver todos los pacientes, se admiten los monitores que no se visualizan y se revisan los que no están conectados a la central, Finalmente se ven todos los monitores en pantalla Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-03-05 13:16 |  | 2025-03-05 13:16 | 2025-03-05 13:56 | 40 | 0 | 40 | 248401 | Media | 2025-03-05 13:08 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: no se visualizan todos de los monitores después de un apagón actividad realizada: se configura la disposición de la pantalla para que se puedan ver todos los pacientes, se admiten los monitores que no se visualizan y se revisan los que no están conectados a la central, finalmente se ven todos los monitores en pantalla estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Wednesday | 2
115544 | CORRECTIVO | 1040043225 | LAURA CRISTINA ANGEL LOPEZ | VENTILACION DETERIORADA Se conecta paciente al ventilador e inmediatamente presenta alarma de ventilacion deteriorada |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIA |  | VENTILADOR ADULTO | 3004 | 4826 |  | TAEMA | MONNAL T75 | MT75-08564 | 2025-05-10 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: se reporta equipo por alarma de ventilación deteriorada Actividad realizada: Se realizan pruebas automáticas y se pone a ciclar el equipo y en ningún momento emite alarmas, Se devuelve al servicio, se pausa para realizarle seguimiento 10/05/2025: se realiza seguimiento al equipo y el personal indica que ha funcionado correctamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-05-09 07:32 |  | 2025-05-09 07:38 | 2025-05-10 16:17 | 1960 | 1940 | 20 | 252884 | Media | 2025-05-08 19:21 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: se reporta equipo por alarma de ventilación deteriorada actividad realizada: se realizan pruebas automáticas y se pone a ciclar el equipo y en ningún momento emite alarmas, se devuelve al servicio, se pausa para realizarle seguimiento 10/05/2025: se realiza seguimiento al equipo y el personal indica que ha funcionado correctamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Friday | 4
113030 | CORRECTIVO | 1121928168 | JUAN CARLOS GARCIA ARIAS | puerto de ventilador genera fuga. favor revisar puerto de ventilador mecanico, el cual genera fuga. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | URGENCIAS |  | VENTILADOR ADULTO | 3199 | 4881 |  | TAEMA | MONNAL T75 | MT75-08786 | 2025-03-08 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: se reporta equipo en el servicio ya que presentaba fuga Actividad realizada: Se realizan pruebas automáticas exitosas y sin ninguna novedad Se realizan pruebas de funcionamiento al equipo durante toda la mañana en las cuales se puede ver que el equipo esta trabajando correctamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-03-01 07:31 |  | 2025-03-01 07:32 | 2025-03-01 10:58 | 206 | 165 | 41 | 248108 | Media | 2025-03-01 03:52 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: se reporta equipo en el servicio ya que presentaba fuga actividad realizada: se realizan pruebas automáticas exitosas y sin ninguna novedad se realizan pruebas de funcionamiento al equipo durante toda la mañana en las cuales se puede ver que el equipo esta trabajando correctamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Saturday | 5
113799 | CORRECTIVO | 1041230037 | CAMILO ANDRES HINCAPIE DUQUE | monitores de signos vitales buenas tardes realizo reporte de varios monitores de la unidad cuidados especiales los cuales no tienen conexion con monitor central |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIN |  | CENTRAL DE MONITOREO | 2984 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-03-22 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: central de monitoreo de UCEN no permite visualizar algunos. Actividad realizada: se procede a revisar compatibilidad de monitores con la central y verificación de IP's, se encuentra que hay IP's repetidas y crean conflicto con la central. Se deben revisar monitores de UCIN y UCEN para establecer nuevas IP's para que puedan transmitir. 13/05/2025 se configura la totalidad de monitores de ucen, no se cierra porque quedan 3 monitores pendientes porque no aparecen en la central 31,33,39 14/05/2025 se ajustan parámetros del monitor 33 y se logra monitorización en central, quedan faltando dos 30/05/2025:se revisan los 2 monitores estantes( cubículo 31 y 39 ), se prueba monitor de cubículo 31 en otro cubículo y de inmediato conecta a la central, por lo que se descarta algún tipo de daño en el equipo o errores en la programación. Se concluye que el error en el cubículo es la conexión a red, se pide en el servicio reportar a sistemas. Se revisa monitor de cubículo 39 y se ve que la referencia del equipo no es compatible con la central de monitoreo, se decide cambiar monitor por otro que si sea compatible con la central Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos:no | 2025-03-20 10:15 |  | 2025-03-20 10:15 | 2025-05-30 10:02 | 100787 | 100358 | 429 | 249543 | Media | 2025-03-20 09:57 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: central de monitoreo de ucen no permite visualizar algunos. actividad realizada: se procede a revisar compatibilidad de monitores con la central y verificación de ip's, se encuentra que hay ip's repetidas y crean conflicto con la central. se deben revisar monitores de ucin y ucen para establecer nuevas ip's para que puedan transmitir. 13/05/2025 se configura la totalidad de monitores de ucen, no se cierra porque quedan 3 monitores pendientes porque no aparecen en la central 31,33,39 14/05/2025 se ajustan parámetros del monitor 33 y se logra monitorización en central, quedan faltando dos 30/05/2025:se revisan los 2 monitores estantes( cubículo 31 y 39 ), se prueba monitor de cubículo 31 en otro cubículo y de inmediato conecta a la central, por lo que se descarta algún tipo de daño en el equipo o errores en la programación. se concluye que el error en el cubículo es la conexión a red, se pide en el servicio reportar a sistemas. se revisa monitor de cubículo 39 y se ve que la referencia del equipo no es compatible con la central de monitoreo, se decide cambiar monitor por otro que si sea compatible con la central estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos:no | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Thursday | 3
118602 | CORRECTIVO | 1038415689 | monica marcela ramirez ocampo | Pipeta defectuosa Mal funcionamiento de la pipeta |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | LABORATORIO |  | PIPETA 100-1000ΜL | 3167 | EB1455 |  | BOECO GERMANY | AS SERIES | OF29957 | 2025-08-09 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Se reporta equipo en el servicio ya que no funcionaba correctamente Actividad realizada: Se realizan pruebas de funcionamiento y se encuentra funcionando todo correctamente ( perilla de regulación, sistema de descarte de puntas, valores de pipeteado) Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-08-06 11:10 |  | 2025-08-06 14:02 | 2025-08-06 14:36 | 34 | 8 | 26 | 258749 | Media | 2025-08-06 11:04 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: se reporta equipo en el servicio ya que no funcionaba correctamente actividad realizada: se realizan pruebas de funcionamiento y se encuentra funcionando todo correctamente ( perilla de regulación, sistema de descarte de puntas, valores de pipeteado) estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Wednesday | 2
108868 | CORRECTIVO | 1017174498 | juliana cadavid jimenez | SEÑAL INTERMITENTE EN MONITOR CENTRAL SEÑAL INTERMITENTE EN MONITOR CENTRAL DE INCUBADORA #2 |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIN |  | CENTRAL DE MONITOREO | 2984 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-02-01 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Interferencia entre varios monitores de la central Actividad realizada: Se revisan todos los monitores y se encuentran varias IP repetidas, se asigna una IP diferente a cada monitor Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos:no | 2025-01-29 07:32 |  | 2025-01-29 07:33 | 2025-01-29 08:45 | 72 | 27 | 45 | 245604 | Media | 2025-01-29 00:44 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: interferencia entre varios monitores de la central actividad realizada: se revisan todos los monitores y se encuentran varias ip repetidas, se asigna una ip diferente a cada monitor estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos:no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Wednesday | 2
119190 | CORRECTIVO | 1036950202 | yesica alejandra marin quintero | NO APARECE INCUBADORA #23 EN CENTRAL DE MONITOREO Buen dia, por favor revisar pantalla central de monitoreo, ya que no ha sido posible observar registro de signos vitales del paciente en incubadora 23. Muchas Gracias. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIN |  | CENTRAL DE MONITOREO | 2984 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-08-30 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Interferencia entre varios monitores de la central Actividad realizada: Se revisan todos los monitores y se encuentran varias IP repetidas, se asigna una IP diferente a cada monitor Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos:no | 2025-08-27 18:20 |  | 2025-08-27 18:20 | 2025-08-27 19:43 | 83 | 0 | 83 | 259964 | Media | 2025-08-27 16:18 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: interferencia entre varios monitores de la central actividad realizada: se revisan todos los monitores y se encuentran varias ip repetidas, se asigna una ip diferente a cada monitor estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos:no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Wednesday | 2
120179 | CORRECTIVO | 1036396575 | ELIANA PATRICIA SANCHEZ QUINTERO | cable mazimo no funciona cordial saludo, se solicita revisión y reparacion de cabel mazimo el cual se encuentra disfuncional, gracias |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2483 | 4526 |  | EDAN | IM70 | 360080-M19413340002 | 2025-10-04 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: pinza no sensa Actividad realizada: Se realizan pruebas de funcionamiento en las cuales se puede ver que sensa correctamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-09-30 14:25 |  | 2025-09-30 16:27 | 2025-09-30 16:46 | 19 | 0 | 19 | 262206 | Media | 2025-09-30 13:54 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: pinza no sensa actividad realizada: se realizan pruebas de funcionamiento en las cuales se puede ver que sensa correctamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Tuesday | 1
123157 | CORRECTIVO | 1041230483 | LEYDI MARYEDI SALAZAR CASTRO | humedad incubadora Buenos días, Solicito amablemente revisión de incubadora ubicada en cubículo #6 ya que se le establecen unos valores de humedad y se disminuye sin tocar incubadora y presenta en la pantalla un anuncio de "Fecha de cambio filtro sobrepasa" Gracias |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIN |  | INCUBADORA | 3206 | 4897 |  | ATOM | AIR INCU I | 190800781 | 2025-12-20 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Equipo por alarma por " fecha de cambio filtro sobrepasada" y con error en la medición de humedad Actividad realizada: Se revisa filtro y se encuentra en perfectos estado, por lo cual, se decide resetear el tiempo del filtro. Se revisa modulo de humedad y se encuentra funcionado correctamente, se deja equipo en observación 17/12/2025: Se realiza seguimiento al equipo y se puede ver que esta funcionando correctamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-12-17 09:03 |  | 2025-12-17 09:42 | 2025-12-17 16:43 | 421 | 397 | 24 | 266611 | Media | 2025-12-17 07:20 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: equipo por alarma por " fecha de cambio filtro sobrepasada" y con error en la medición de humedad actividad realizada: se revisa filtro y se encuentra en perfectos estado, por lo cual, se decide resetear el tiempo del filtro. se revisa modulo de humedad y se encuentra funcionado correctamente, se deja equipo en observación 17/12/2025: se realiza seguimiento al equipo y se puede ver que esta funcionando correctamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO, DESGASTE_NORMAL | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO', 'DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Wednesday | 2
121545 | CORRECTIVO | 1001546367 | natalia vasquez lopez | interferencias monitor fetal con interferencia |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | H6-T2 | PUESTO DE ENFERMERÍA | MONITOR FETAL | 2003 | 4403 | EB1872 | EDAN | F3 | 560034-M19305340018 | 2025-11-22 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Se reporta equipo en el servicio ya que presentaba interferencia en el sensado Actividad realizada: Se realiza pruebas de funcionamiento y se encuentran transductores sensando correctamente y sin interferencia Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-11-18 07:21 |  | 2025-11-18 07:34 | 2025-11-18 17:35 | 602 | 577 | 25 | 264965 | Media | 2025-11-17 23:12 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: se reporta equipo en el servicio ya que presentaba interferencia en el sensado actividad realizada: se realiza pruebas de funcionamiento y se encuentran transductores sensando correctamente y sin interferencia estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Tuesday | 1
115616 | CORRECTIVO | 43492153 | nancy yanet rueda sanmartin | temperatura no confiable Buenos dias, el termometro de la nevera, presenta inconsistencia. ya que hemos notado que al abrir y cerrar sigue igual |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | NUTRICIÓN |  | TERMÓMETRO | 1770 | EB0331 | EB0331 | DIGITAL | HTC-2 |  | 2025-05-17 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Se reporta equipo en el servicio ya que siempre mantiene en la misma temperatura Actividad realizada: Se revisa equipo y se encuentra que estaba seleccionada la opción MIN y por eso siempre mostraba la misma temperatura, Se selecciona la opción para visualizar la temperatura y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-05-13 09:26 |  | 2025-05-13 09:30 | 2025-05-13 09:52 | 22 | 0 | 22 | 253083 | Media | 2025-05-13 09:20 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: se reporta equipo en el servicio ya que siempre mantiene en la misma temperatura actividad realizada: se revisa equipo y se encuentra que estaba seleccionada la opción min y por eso siempre mostraba la misma temperatura, se selecciona la opción para visualizar la temperatura y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Tuesday | 1
113227 | CORRECTIVO | 1040051120 | JOHANA MILENA GOMEZ MARTINEZ | VENTILADOR CON SONIDO INCORRECTO BUENOS DIAS, SE REPORTA VENTILADOR YA QUE ESTÁ PRESENTANDO SONIDO DE FUGA DE AIRE QUE NORMALMENTE NO PRESENTA |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIN |  | VENTILADOR PEDIÁTRICO ALTA FRECUENCIA | 1399 | 2813 |  | SLE | SLE5000 | 54244(2010) | 2025-03-08 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Equipo con fuga de oxigeno y con silbido en el restrictor Actividad realizada: Se revisa equipo y el sonido que parecía una fuga era el sonido normal de alivio de presion del equipo Así mismo, se revisa restrictor y se encuentra que no estaba completamente acoplado y por eso se escuchaba el silbido Se deja equipo en observación durante el día para validar que no ocurra nada fuera de lo normal Se acude al servicio y el personal indica que el equipo ha funcionado correctamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-03-04 12:04 |  | 2025-03-04 12:06 | 2025-03-04 19:31 | 445 | 403 | 42 | 248285 | Media | 2025-03-04 12:03 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: equipo con fuga de oxigeno y con silbido en el restrictor actividad realizada: se revisa equipo y el sonido que parecía una fuga era el sonido normal de alivio de presion del equipo así mismo, se revisa restrictor y se encuentra que no estaba completamente acoplado y por eso se escuchaba el silbido se deja equipo en observación durante el día para validar que no ocurra nada fuera de lo normal se acude al servicio y el personal indica que el equipo ha funcionado correctamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Tuesday | 1
119374 | CORRECTIVO | 1038406861 | DEISY JOHANA GIRALDO GOMEZ | termohigrometro Carro de Paro termohigrometro de carro de paro reporta humedad baja. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | RADIOTERAPIA |  | TERMOHIGRÓMETRO | 1716 | EB0283 | EB0283 | BIOTEMP | HTC-2 |  | 2025-09-06 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: se reporta equipo en el servicio ya que presentaba errores en la medición de la humedad Actividad realizada: Se realizan pruebas con el equipo patrón con los siguientes resultados : Humedad patrón Humedad equipo 67% 68% Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-09-03 07:35 |  | 2025-09-03 08:23 | 2025-09-03 12:38 | 256 | 223 | 33 | 260417 | Media | 2025-09-03 07:04 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: se reporta equipo en el servicio ya que presentaba errores en la medición de la humedad actividad realizada: se realizan pruebas con el equipo patrón con los siguientes resultados : humedad patrón humedad equipo 67% 68% estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Wednesday | 2
123156 | CORRECTIVO | 1035912962 | maria carolina villa lara | alarma nevera FARMACIA UCIN buen dia solicito amablemente de su colaboracion, pues la nevera de la farmacia ucin genera una alarma intermitente, ademas de presentar una temperatura por debajo de los 2 grados. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | NEVERA | 1175 | 2802 |  | C4 | RF 300 | 151111 | 2025-12-20 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Equipo con alarma por temperaturas bajas Actividad realizada: Se realiza modificación del set point ya que estaba muy bajo y hacia que la temperatura bajara de 2°C Se deja equipo en observación 17/12/2025: Se realiza seguimiento al equipo y se encuentra funcionando correctamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-12-17 09:02 |  | 2025-12-17 09:04 | 2025-12-17 17:09 | 486 | 441 | 45 | 266614 | Media | 2025-12-17 07:55 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: equipo con alarma por temperaturas bajas actividad realizada: se realiza modificación del set point ya que estaba muy bajo y hacia que la temperatura bajara de 2°c se deja equipo en observación 17/12/2025: se realiza seguimiento al equipo y se encuentra funcionando correctamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Wednesday | 2
115727 | CORRECTIVO | 1036947948 | JUAN DIEGO SANCHEZ BAENA | Nevera de farmacia almacen fuera de rangos Cordial Saludo Solicto amablemente revisión de Nevera de farmacia almacen fuera de rangos Gracias |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | NEVERA | 1106 |  | P04 | INDUCOL | VV510 | .0180 | 2025-05-17 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: nevera con temperatura fuera de rango Actividad realizada: Se revisa apagado y encendido de compresor según temperatura y se encuentra dentro del rango de funcionamiento. Se realiza seguimiento durante 3 ciclos y el equipo nunca se sale de rango, se sumerge sensores en glicerina ara que la temperatura sea mas estable Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-05-16 07:32 |  | 2025-05-16 07:36 | 2025-05-16 18:32 | 656 | 615 | 41 | 253325 | Media | 2025-05-15 17:22 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: nevera con temperatura fuera de rango actividad realizada: se revisa apagado y encendido de compresor según temperatura y se encuentra dentro del rango de funcionamiento. se realiza seguimiento durante 3 ciclos y el equipo nunca se sale de rango, se sumerge sensores en glicerina ara que la temperatura sea mas estable estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Friday | 4
115620 | CORRECTIVO | 1128480871 | melissa guillen jimenez | MAL FUNCIONAMIENTO DE SEROFUGA LA SEROFUGA DEL BANCO DE SANGRE EMITE UNA ALARMA, PARA LAS CENTRIFUGACIONES Y NO PERMITE SU FUNCIONAMIENTO ADECUADO |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | BANCO DE SANGRE |  | SEROFUGA | 1257 | 2694 |  | IHANIL | SERO-75 | SELC14220015 | 2025-05-17 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: se reporta equipo en el servicio ya que estaba sonando muy fuerte y termina antes del tiempo programado Actividad realizada: Se realizan múltiples pruebas al equipo en las cuales se observa que mantiene las revoluciones , funciona durante todo el tiempo programado. Además, se escucha el motor funcionando correctamente y sin ningún sonido extraño Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-05-13 09:52 |  | 2025-05-13 09:53 | 2025-05-13 10:45 | 53 | 0 | 53 | 253088 | Media | 2025-05-13 09:51 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: se reporta equipo en el servicio ya que estaba sonando muy fuerte y termina antes del tiempo programado actividad realizada: se realizan múltiples pruebas al equipo en las cuales se observa que mantiene las revoluciones , funciona durante todo el tiempo programado. además, se escucha el motor funcionando correctamente y sin ningún sonido extraño estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION, DESGASTE_NORMAL | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Tuesday | 1
120261 | CORRECTIVO | 1020454274 | catalina cadavid tobon | TEMPERATURA MAYOR A 8 Nevera de almacenamientode glóbulos rojos de Servicios de Gestión Pretransfusional EXTERNOS. Está registrando temperatura mayor a 8 grados. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | BANCO DE SANGRE |  | REFRIGERADOR | 1177 | 2708 |  | INDURAMA | VFV-520 |  | 2025-10-04 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: nevera con temperaturas altas Actividad realizada: Se revisa equipo y se encuentra evaporador totalmente congelado, se procede a desconectar le Equipo para que se descongele 03/10/2025: se conecta nuevamente la nevera Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos:no | 2025-10-02 17:34 |  | 2025-10-02 17:44 | 2025-10-03 17:06 | 1402 | 1304 | 98 | 262374 | Media | 2025-10-02 14:38 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: nevera con temperaturas altas actividad realizada: se revisa equipo y se encuentra evaporador totalmente congelado, se procede a desconectar le equipo para que se descongele 03/10/2025: se conecta nuevamente la nevera estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos:no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Thursday | 3
113274 | CORRECTIVO | 39446126 | MONICA PATRICIA GOMEZ BETANCUR | calificacion del equipo fuera del rango Al revisar la calificacion del equipo, se encuentra que la nevera, de SGPT externos, NO cumple con los rangos de temperatura, para poder almacenar globulos rojos. Por este motivo, sufiero, ajustar el controlador, para lograr la temperatura ideal. ( 1 a 6ºC). Mil gracias |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | BANCO DE SANGRE |  | REFRIGERADOR | 1177 | 2708 |  | INDURAMA | VFV-520 |  | 2025-03-08 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: nevera con temperaturas fuera de rango Actividad realizada: Se configura controlador para que as temperaturas se conserven en el rengo (1-6°C) se realiza seguimiento durante 2 ciclos y se se ve que siempre se mantiene en rango Se instala data logger para monitorizar el funcionamiento durante la noche, se deja equipo en observación 05/03/2025: Se verifica informa del data logger y se encuentra que el equipo siempre estuvo dentro de rango (1-6°C) Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-03-04 15:12 |  | 2025-03-04 17:20 | 2025-03-05 13:59 | 1239 | 1185 | 54 | 248262 | Media | 2025-03-04 09:33 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: nevera con temperaturas fuera de rango actividad realizada: se configura controlador para que as temperaturas se conserven en el rengo (1-6°c) se realiza seguimiento durante 2 ciclos y se se ve que siempre se mantiene en rango se instala data logger para monitorizar el funcionamiento durante la noche, se deja equipo en observación 05/03/2025: se verifica informa del data logger y se encuentra que el equipo siempre estuvo dentro de rango (1-6°c) estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Tuesday | 1
115572 | CORRECTIVO | 39447255 | MARIA SULENY CASTRILLON MARIN | termometro funciona incorrectamente termometro funciona incorrectamente |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | H2-T2 |  | TERMÓMETRO ELECTRÓNICO | 4525 | M1079 |  | WELCH ALLYN | 01692-500 SURETEMP PLUS ELECTRONIC THERMOMETE | 21094042 | 2025-05-17 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Se reporta equipo en el servicio ya que no sensa con el capuchón Actividad realizada: Se realizan múltiples pruebas del equipo con capuchón y en todas las ocasiones sensa correctamente, Se devuelve equipo al servicio Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-05-10 11:59 |  | 2025-05-10 12:01 | 2025-05-10 16:15 | 254 | 241 | 13 | 252943 | Media | 2025-05-10 07:15 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: se reporta equipo en el servicio ya que no sensa con el capuchón actividad realizada: se realizan múltiples pruebas del equipo con capuchón y en todas las ocasiones sensa correctamente, se devuelve equipo al servicio estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Saturday | 5
114027 | CORRECTIVO | 1214739247 | leidy tatiana lopez sanchez | MAL FUNCIONAMIENTO BUENAS TARDES, LA MAQUINA DE HIPOTERMIA SE OBSERVA EN MAL FUNCIONAMIENTO YA QUE LAS TEMPERATURAS NO SON LAS CORRECTAS A PESAR DE VERIFICACION DE CABLES. MUCHAS GRACIAS |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIN |  | SISTEMA DE HIPOTERMIA | 4396 | 5876 |  | MTRE | CRITICOOL | 99126817500006 | 2025-04-05 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Se reporta equipo en el servicio ya que no regulaba la temperatura del paciente Actividad realizada: Se prueba el equipo en los 3 modos y a diferentes temperaturas y se observa que en todas las ocasiones se mantiene en el rango de temperatura programado Se realiza comprobación de temperatura con un equipo patrón y se puede ver que la manta esta entregando la misma que se ve en el monitor del equipo Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-03-31 07:38 |  | 2025-03-31 07:39 | 2025-03-31 10:19 | 160 | 70 | 90 | 250118 | Media | 2025-03-30 12:43 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: se reporta equipo en el servicio ya que no regulaba la temperatura del paciente actividad realizada: se prueba el equipo en los 3 modos y a diferentes temperaturas y se observa que en todas las ocasiones se mantiene en el rango de temperatura programado se realiza comprobación de temperatura con un equipo patrón y se puede ver que la manta esta entregando la misma que se ve en el monitor del equipo estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Monday | 0
121749 | CORRECTIVO | 1001517773 | valentina lopez bedoya | Laringo con mal contacto a las valvas Mango de Laringo sala de reanimación 2, con mal contacto al ajustar valvas, queda flojo, además luz intermitente. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | URGENCIAS | REANIMACION | LARINGOSCOPIO | 4329 | M1018 |  | WELCH ALLYN | FIBRA ÓPTICA/60814 | MAC 1, 2, 3 & 4 | 2025-11-29 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Se reporta equipo en el servicio ya que las valvas no ajustaban correctamente Actividad realizada: Se prueba equipo con varias valvas y se puede ver que el equipo funciona correctamente y nunca se pierde la luz Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-11-25 07:33 |  | 2025-11-25 09:22 | 2025-12-12 16:26 | 24904 | 24776 | 128 | 265295 | Media | 2025-11-23 04:17 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: se reporta equipo en el servicio ya que las valvas no ajustaban correctamente actividad realizada: se prueba equipo con varias valvas y se puede ver que el equipo funciona correctamente y nunca se pierde la luz estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Tuesday | 1
115672 | CORRECTIVO | 1036958089 | monica mabel agudelo osorio | EKG sin debido funcionamiento EKG del quirofano #3 con mal fucionamiento, se distorciona la onda al momento de ser utilizado. UBICACION: Quifonao #3 monitor |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 4203 | 5718 |  | NIHON KOHDEN | CSM-1501 | 1809 | 2025-05-17 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Señal EKG con mucha interferencia Actividad realizada: Se configura los filtro del EKG para que la señal no se vea con ruido Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-05-14 14:27 |  | 2025-05-14 14:29 | 2025-05-14 15:12 | 43 | 2 | 41 | 253211 | Media | 2025-05-14 12:20 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: señal ekg con mucha interferencia actividad realizada: se configura los filtro del ekg para que la señal no se vea con ruido estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Wednesday | 2
120259 | CORRECTIVO | 39190202 | JASMIN ADRIANA GRISALES TABARES | pulsioximetro malo pinza que se encuentra en mal estado, muy floja al conectar al paciente y no marca |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CIRUGÍA | QUIRÓFANO 3 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 4203 | 5718 |  | NIHON KOHDEN | CSM-1501 | 1809 | 2025-10-04 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | NOTA: se acude al servicio, pero el personal indica que no se puede revisar ya que están en procedimiento. Se pausa orden en espera de disponibilidad Diagnostico: Se reporta pinza en el servicio ya que quedaba muy floja y no sensaba Actividad realizada: Se revisa pinza y se encuentra funcionando correctamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos:no | 2025-10-02 16:13 |  | 2025-10-02 16:17 | 2025-10-03 18:46 | 1589 | 1567 | 22 | 262386 | Media | 2025-10-02 15:56 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | nota: se acude al servicio, pero el personal indica que no se puede revisar ya que están en procedimiento. se pausa orden en espera de disponibilidad diagnostico: se reporta pinza en el servicio ya que quedaba muy floja y no sensaba actividad realizada: se revisa pinza y se encuentra funcionando correctamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos:no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Thursday | 3
118398 | CORRECTIVO | 1036394829 | monica gomez marulanda | monitor con mal funcionamiento moinitor que se reinicia en multiples ocasiones |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 4203 | 5718 |  | NIHON KOHDEN | CSM-1501 | 1809 | 2025-08-02 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Equipo reinicia las el trazado de las ondas constantemente Actividad realizada: Se revisa equipo y se puede ver que se reinicia constantemente por problemas en la medición de la onda del EKG. Se modifica el filtro del EKG y se configura en el monitor que la adquisición se hace con 3 derivadas. Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-07-29 18:18 |  | 2025-07-29 18:18 | 2025-07-29 18:59 | 40 | 0 | 40 | 258281 | Media | 2025-07-29 17:11 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: equipo reinicia las el trazado de las ondas constantemente actividad realizada: se revisa equipo y se puede ver que se reinicia constantemente por problemas en la medición de la onda del ekg. se modifica el filtro del ekg y se configura en el monitor que la adquisición se hace con 3 derivadas. estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Tuesday | 1
116932 | CORRECTIVO | 1036966928 | ALISON MORENO TIRADO | SATURADOR MALOS NIKON Buenos dias, por favor revisar saturador de nihon no funciono anoche.Muchas gracias. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  |  |  | ELECTROENCEFALOGRAFO - POLISOMNÓGRAFO | 4241 | 5757 |  | NIHON KOHDEN | EEG-1200J | 410 | 2025-06-21 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: pinza no sensa Actividad realizada: Se prueba pinza en varios monitores y sensa correctamente, se pausa orden para probarla en el electroencefalógrafo Se prueba en el equipo y funciona correctamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-06-14 08:44 |  | 2025-06-14 11:26 | 2025-06-14 14:53 | 207 | 178 | 29 | 255406 | Media | 2025-06-14 07:09 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: pinza no sensa actividad realizada: se prueba pinza en varios monitores y sensa correctamente, se pausa orden para probarla en el electroencefalógrafo se prueba en el equipo y funciona correctamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Saturday | 5
119046 | CORRECTIVO | 1078638128 | diana lucia taborda taborda | BASCULA FALLANDO MARCACION DE PESO INCORRECTO EN EL CONSULTORIO 330 DE PEDIATRIA |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CONSULTA EXTERNA |  | BÁSCULA DIGITAL | 4280 | M987 | M987 | SECA | 874 REF 8741321009 | 10000000886687 | 2025-08-30 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Se reporta equipo en el servicio por error en la medición Actividad realizada: Se realizan pruebas con las masas patrón y se encuentra dentro del rango de error permitido. Se realiza cambio de unidad ( Lb a Kg) Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no Nota: orden gestionada el 25/08/2025 de 13:37 a 13:58 pero por problemas con el gestor no se pudo tramitar en tiempo real. | 2025-08-25 11:54 |  | 2025-08-25 13:38 | 2025-08-26 12:14 | 1357 | 1334 | 23 | 259742 | Media | 2025-08-25 11:43 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: se reporta equipo en el servicio por error en la medición actividad realizada: se realizan pruebas con las masas patrón y se encuentra dentro del rango de error permitido. se realiza cambio de unidad ( lb a kg) estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no nota: orden gestionada el 25/08/2025 de 13:37 a 13:58 pero por problemas con el gestor no se pudo tramitar en tiempo real. | MAL_USO_CONFIGURACION, DESGASTE_NORMAL | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Monday | 0
120319 | CORRECTIVO | 1036936899 | LADY ANDREA HENAO HIGINIO | Humidificador no calienta. se reporta Humidificador no calienta, este equipo es de ucip pero estaba en uso en neonatos. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIN |  | HUMIDIFICADOR | 5253 | 6394 |  | FISHER & PAYKEL | MR850JSU | 240910034166 | 2025-10-11 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Se reporta equipo en el servicio ya que no calentaba Actividad realizada: Se realizan pruebas de funcionamiento durante todo el día y el equipo calienta correctamente. Se revisa el cable de los sensores de temperatura y se compara el sensado respecto a un equipo patrón y se puede ver que estaban sensando correctamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-10-06 07:33 |  | 2025-10-06 07:36 | 2025-10-06 16:30 | 534 | 487 | 47 | 262460 | Media | 2025-10-03 20:40 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: se reporta equipo en el servicio ya que no calentaba actividad realizada: se realizan pruebas de funcionamiento durante todo el día y el equipo calienta correctamente. se revisa el cable de los sensores de temperatura y se compara el sensado respecto a un equipo patrón y se puede ver que estaban sensando correctamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Monday | 0
117967 | CORRECTIVO | 1041329097 | ANA MARIA ARIAS GIRALDO | Termómetro que funciona mal Termómetro que funciona mal, se apaga cada rato , funciona cuando quiere |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | H5-T2 | PUESTO DE ENFERMERÍA | TERMÓMETRO ELECTRÓNICO | 4788 | M1175 |  | WELCH ALLYN | 01692-500 SURETEMP PLUS ELECTRONIC THERMOMETE | 21110816 | 2025-07-19 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Se acerca al servicio y se recibe termómetro que no toma la temperatura, se lleva al taller y con ayuda del multímetro de nota que las baterías están desgastadas, se remplazan por unas nuevas y el equipo queda operando correctamente en el servicio. Se reporta nuevamente el equipo en el servicio ya que se estaba apagando Diagnostico: Equipo con error AV!, E0.2 en pantalla Actividad realizada: Se revisa el manual y ambos errores sugieren problemas en la sonda de temperatura. Se prueba equipo con una sonda en buen estado y funciona correctamente. Se comunica al coordinador Daniel Cardona para pedir el repuesto 22/07/2025: se instala sonda de temperatura nueva Se realizan múltiples pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-07-15 07:34 |  | 2025-07-15 08:02 | 2025-07-22 10:37 | 10235 | 10126 | 109 | 257274 | Baja | 2025-07-15 05:54 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | se acerca al servicio y se recibe termómetro que no toma la temperatura, se lleva al taller y con ayuda del multímetro de nota que las baterías están desgastadas, se remplazan por unas nuevas y el equipo queda operando correctamente en el servicio. se reporta nuevamente el equipo en el servicio ya que se estaba apagando diagnostico: equipo con error av!, e0.2 en pantalla actividad realizada: se revisa el manual y ambos errores sugieren problemas en la sonda de temperatura. se prueba equipo con una sonda en buen estado y funciona correctamente. se comunica al coordinador daniel cardona para pedir el repuesto 22/07/2025: se instala sonda de temperatura nueva se realizan múltiples pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Tuesday | 1
119466 | CORRECTIVO | 15439968 | jorge ivan valencia martinez | FUNCIONAMIENTO INCORRECTO BUENAS TARDES BASCULA DEL DENSITÓMETRO DE JARDINES NO ESTA FUNCIONANDO EL CUAL ES INDISPENSABLE PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE LOS USUARIOS MUCHAS GRACIAS |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | IMAGENOLOGÍA |  | BÁSCULA DIGITAL | 5352 | EB2600 | EB2600 | HEALTH O METER | 880KL | 88049240001734 | 2025-09-06 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico:Equipo no enciende Actividad realizada: Se verifican las baterías y los contactos y todo se encuentra bien. Se comunica a la coordinadora Alejandra Duque ya que el equipo se encuentra en garantía e indica que ya ha pasado con equipos del mismo modelo y el proveedor dijo que el equipo se activa con un golpe suave en la parte inferior Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos:no | 2025-09-05 07:39 |  | 2025-09-05 07:48 | 2025-09-05 08:31 | 44 | 0 | 44 | 260613 | Media | 2025-09-04 16:09 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico:equipo no enciende actividad realizada: se verifican las baterías y los contactos y todo se encuentra bien. se comunica a la coordinadora alejandra duque ya que el equipo se encuentra en garantía e indica que ya ha pasado con equipos del mismo modelo y el proveedor dijo que el equipo se activa con un golpe suave en la parte inferior estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos:no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Friday | 4
117120 | CORRECTIVO | 1112880233 | MAGALI YOLIMA MERA DIAZ | No registra frecuencia cardiaca Buen dia Amablemente solicito de su colaboración para mantenimiento correctivo de equipo, el cual no registra frecuencia cardiaca. Mil gracias Feliz dia |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | ONCOLOGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 4470 | 5954 |  | EDAN | IM70 | 360080-M22414130017 | 2025-06-21 | PENDIENTE | MAL USO |  |  | Diagnostico: monitor no toma la frecuencia cardiaca Actividad realizada: Se revisa equipo y se encuentra que no tiene configurado el parámetro PR. Se admite parámetro y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-06-20 10:17 |  | 2025-06-20 12:21 | 2025-06-20 12:40 | 19 | 0 | 19 | 255808 | Media | 2025-06-20 08:10 | APROBADA |  | MAL USO | MAL USO | diagnostico: monitor no toma la frecuencia cardiaca actividad realizada: se revisa equipo y se encuentra que no tiene configurado el parámetro pr. se admite parámetro y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION, DESGASTE_NORMAL | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Friday | 4
112981 | CORRECTIVO | 1053830019 | JIMENA OSSA VALLEJO | Ecógrafo de terapia intravenosa - Becton Dickinso Buenos días, solicito la revisión del ecógrafo que pertenece al programa de terapia intravenosa, debido a que me salió un letrero (adjunto evidencia) y se apagó, luego de eso se reinicia el equipo y funciona sin problema. En ocasiones la imagen se ve muy oscura a pesar de aumentar el contraste, por lo que se solicita revisión. Solicito además mantenimiento de las llantas. Gracias El equipo se encuentra en la unidad de cuidados intensivos adultos 4to piso, oficina de los intensivistas. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIA |  | SISTEMA DE ULTRASONIDO | 4914 | EB2437 | EB2437 | BARD | SITE RITE 8 | DYFPAD009 | 2025-03-01 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Equipo muestra error en pantalla y luego se apaga, posterior a eso, se reinicia y funciona sin ningún problema. Además solicitan mantenimiento a las llantas Actividad realizada: Se comunica a la coordinadora Alejandra duque ara realizar reporte a proveedor 28/02/2025:Se revisa el equipo con ayuda remota del proveedor Se realiza un reinicio al equipo según las indicaciones del proveedor ( Se mueve suiche que tiene el equipo en la parte trasera ,se apaga y se deja apagado durante 20 minutos, posterior a eso se vuelve a encender el equipo ) Además, se ajustan todas las llantas ya que no estaban niveladas Estado final: Equipo Funcional Repuestos: no | 2025-02-27 13:03 |  | 2025-02-27 14:45 | 2025-02-28 14:18 | 1413 | 1310 | 103 | 247925 | Media | 2025-02-27 10:09 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: equipo muestra error en pantalla y luego se apaga, posterior a eso, se reinicia y funciona sin ningún problema. además solicitan mantenimiento a las llantas actividad realizada: se comunica a la coordinadora alejandra duque ara realizar reporte a proveedor 28/02/2025:se revisa el equipo con ayuda remota del proveedor se realiza un reinicio al equipo según las indicaciones del proveedor ( se mueve suiche que tiene el equipo en la parte trasera ,se apaga y se deja apagado durante 20 minutos, posterior a eso se vuelve a encender el equipo ) además, se ajustan todas las llantas ya que no estaban niveladas estado final: equipo funcional repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Thursday | 3
123141 | CORRECTIVO | 1041230037 | CAMILO ANDRES HINCAPIE DUQUE | monitor de signos vitales monitor de incubadora numero 42 no toma presion arterial. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1008 | 4175 |  | EDAN | IM70 | 360080-M18506920008 | 2025-12-20 | PENDIENTE | MAL USO |  |  | Diagnostico: Equipo no toma presion no invasiva Actividad realizada: Se revisa equipo y se encuentra que estaba configurado en modo adulto y el paciente era neonatal. Se realiza cambio de tipo de paciente y se realizan varias tomas de NIBP satisfactoriamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-12-17 07:36 |  | 2025-12-17 07:38 | 2025-12-17 08:06 | 27 | 0 | 27 | 266607 | Media | 2025-12-17 06:42 | APROBADA |  | MAL USO | MAL USO | diagnostico: equipo no toma presion no invasiva actividad realizada: se revisa equipo y se encuentra que estaba configurado en modo adulto y el paciente era neonatal. se realiza cambio de tipo de paciente y se realizan varias tomas de nibp satisfactoriamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Wednesday | 2
118390 | CORRECTIVO | 1001652414 | MARIA CAMILA ARIAS GARCIA | monitor de signos vitales no toma la presion monitor de signos vitales no toma la presion |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | H1-T1 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 986 | 3648 |  | EDAN | IM70 | 001488-M15804060030 | 2025-08-02 | PENDIENTE | MAL USO |  |  | Diagnostico: Se reporta equipo ya que no tomaba la presion arterial Actividad realizada: Se realiza cambio de brazalete ya que tenía el velcro en mal estado Se revisa el equipo y se encuentra configuración de paciente en modo neonato y por eso no tomaba presion en adultos Se configura nuevamente el paciente en modo adulto y se realizan múltiples pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-07-29 14:29 |  | 2025-07-29 15:24 | 2025-07-29 16:00 | 36 | 0 | 36 | 258268 | Media | 2025-07-29 14:17 | APROBADA |  | MAL USO | MAL USO | diagnostico: se reporta equipo ya que no tomaba la presion arterial actividad realizada: se realiza cambio de brazalete ya que tenía el velcro en mal estado se revisa el equipo y se encuentra configuración de paciente en modo neonato y por eso no tomaba presion en adultos se configura nuevamente el paciente en modo adulto y se realizan múltiples pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Tuesday | 1
113351 | CORRECTIVO | 1036403702 | deisy giraldo castro | Monitor fetal no censa los movimientos del feto. Monitor fetal no censa los movimientos del feto. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | URGENCIAS |  | MONITOR FETAL | 1996 | 4402 |  | EDAN | F3 | 560034-M19305340011 | 2025-03-08 | PENDIENTE | MAL USO |  |  | Diagnostico: Marcador de eventos no funciona Actividad realizada: Se revisa equipo y se encuentra que el marcador de eventos no funciona se revisa el puerto de conexión y se encuentra conectado en el puerto equivocado, se procede a cambiar la conexión Se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-03-06 14:50 |  | 2025-03-06 14:52 | 2025-03-06 15:30 | 38 | 0 | 38 | 248506 | Media | 2025-03-06 12:12 | APROBADA |  | MAL USO | MAL USO | diagnostico: marcador de eventos no funciona actividad realizada: se revisa equipo y se encuentra que el marcador de eventos no funciona se revisa el puerto de conexión y se encuentra conectado en el puerto equivocado, se procede a cambiar la conexión se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Thursday | 3
117130 | CORRECTIVO | 1121928168 | JUAN CARLOS GARCIA ARIAS | monitor no censa presion. monitor de tranasporte no censa presion. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1082 | 4185 |  | EDAN | IM70 | 360080-M18505570007 | 2025-06-21 | PENDIENTE | MAL USO |  |  | Diagnostico: Equipo no toma presion no invasiva Actividad realizada: Se revisa equipo y se encuentra configurado en paciente neonato y el personal lo estaba usando en paciente adulto. Se configura equipo para paciente adulto y se realizan pruebas finales exitosas Estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-06-20 13:25 |  | 2025-06-20 13:59 | 2025-06-20 14:18 | 19 | 21 | -2 | 255832 | Media | 2025-06-20 13:13 | APROBADA |  | MAL USO | MAL USO | diagnostico: equipo no toma presion no invasiva actividad realizada: se revisa equipo y se encuentra configurado en paciente neonato y el personal lo estaba usando en paciente adulto. se configura equipo para paciente adulto y se realizan pruebas finales exitosas estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Friday | 4
120334 | CORRECTIVO | 1036403702 | deisy giraldo castro | electrocardiograma de prepa electrocardiograma de prepa no imprime. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | URGENCIAS |  | ELECTROCARDIÓGRAFO | 3795 | 5239 |  | EDAN | SE-3 | 360250-M21118930155 | 2025-10-11 | PENDIENTE | MAL USO |  |  | Diagnostico: Equipo no imprime Actividad realizada: Se revisa equipo y se encuentra que tiene un tipo de papel diferente al que usa. Se realzian pruebas de funcionamiento con el papel correcto Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-10-06 09:17 |  | 2025-10-06 09:25 | 2025-10-06 09:40 | 15 | 0 | 15 | 262514 | Media | 2025-10-06 09:16 | APROBADA |  | MAL USO | MAL USO | diagnostico: equipo no imprime actividad realizada: se revisa equipo y se encuentra que tiene un tipo de papel diferente al que usa. se realzian pruebas de funcionamiento con el papel correcto estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Monday | 0
119058 | CORRECTIVO | 1001517773 | valentina lopez bedoya | CARDOSCOPIO NO SENSA MONITOR DE SALA DE REANIMACÓN 2 NO SENSA CARDIOSCOPIO. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3658 | 5129 |  | EDAN | IM70 + CO2 | 360080-M20C19970012 | 2025-08-30 | PENDIENTE | MAL USO |  |  | Diagnostico: Equipo no sensa EKG Actividad realizada: Se revisa el equipo y se puede ver que esta predeterminado para realizar tomas de EKG con 5 derivadas y en el servicio solo usan 3. Se configura nuevamente el parámetro Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no Nota: orden gestionada el 25/08/2025 de 12:31 a 12:47 pero por problemas con el gestor no se pudo tramitar en tiempo real. | 2025-08-25 12:25 |  | 2025-08-25 12:32 | 2025-08-26 12:08 | 1416 | 1398 | 18 | 259746 | Media | 2025-08-25 12:22 | APROBADA |  | MAL USO | MAL USO | diagnostico: equipo no sensa ekg actividad realizada: se revisa el equipo y se puede ver que esta predeterminado para realizar tomas de ekg con 5 derivadas y en el servicio solo usan 3. se configura nuevamente el parámetro estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no nota: orden gestionada el 25/08/2025 de 12:31 a 12:47 pero por problemas con el gestor no se pudo tramitar en tiempo real. | MAL_USO_CONFIGURACION, DESGASTE_NORMAL | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Monday | 0
119500 | CORRECTIVO | 1036398456 | MANUELA OCAMPO OCAMPO | pesa no realiza medición Buenas tardes, reporto pesa de adulto de la UCIP la cual se observa con una de los soportes despegados además de que realiza la medición correcta, agradezco me puedan colaborar, feliz tarde. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIP |  | BÁSCULA DIGITAL | 4093 | EB1913 | EB1913 | SECA | 813 DE PISO DIGITAL | 8813161212741 | 2025-09-06 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Equipo con uno de los soportes que activa las galgas fracturado Actividad realizada: Se procede a pegar el soporte nuevamente a la carcasa y se posicione correctamente la galga ya que estaba suelta Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-09-05 14:03 |  | 2025-09-05 15:16 | 2025-09-05 16:03 | 47 | 0 | 47 | 260676 | Media | 2025-09-05 12:24 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: equipo con uno de los soportes que activa las galgas fracturado actividad realizada: se procede a pegar el soporte nuevamente a la carcasa y se posicione correctamente la galga ya que estaba suelta estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Friday | 4
108901 | CORRECTIVO | 1040870941 | saudy valentina gomez gil | mantenimento de la pesa del servicio la nutricionista deja caer pesa y la pesa ya no funciona |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | H2-T2 |  | BÁSCULA | 4078 | EB1907 | EB1907 | SECA | 750 REF7501017008 | 10000000750066 | 2025-02-01 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Equipo con la carcasa del viso fracturada y el caratula torcida como consecuencia de una caída Actividad realizada: Se arregla la caratula de tal manera que no interfiera con el funcionamiento de la aguja, se arreglan los soportes con ayuda de acrílico y se pega la caratula con sintesolda Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-01-29 14:55 |  | 2025-01-29 14:55 | 2025-01-29 15:58 | 63 | 17 | 46 | 245713 | Media | 2025-01-29 14:53 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: equipo con la carcasa del viso fracturada y el caratula torcida como consecuencia de una caída actividad realizada: se arregla la caratula de tal manera que no interfiera con el funcionamiento de la aguja, se arreglan los soportes con ayuda de acrílico y se pega la caratula con sintesolda estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Wednesday | 2
119059 | CORRECTIVO | 1005720343 | daniela pardo correa | glucometro malo glucometro malo |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | URGENCIAS |  | GLUCÓMETRO | 3352 | UCEA 1 | UCEA1 | ABBOTT | OPTIUM NEO H | LBGE223S00539 | 2025-08-30 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Equipo no lee tirillas Actividad realizada: Se revisa equipo y se encuentra puerto de las tirillas con mucha sangre Se intenta limpiar con ayuda de alcohol isopropílico, pero después de varios intentos el equipo sigue sin leer las tirillas Se comunica a la coordinadora María Isabel Gómez y se realiza cambio del equipo Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no Entra SN° LBGE184S01556 Nota: orden gestionada el 25/08/2025 de 12:49 a 13:16 pero por problemas con el gestor no se pudo tramitar en tiempo real. | 2025-08-25 12:25 |  | 2025-08-25 12:49 | 2025-08-26 12:12 | 1402 | 1371 | 31 | 259744 | Media | 2025-08-25 12:06 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: equipo no lee tirillas actividad realizada: se revisa equipo y se encuentra puerto de las tirillas con mucha sangre se intenta limpiar con ayuda de alcohol isopropílico, pero después de varios intentos el equipo sigue sin leer las tirillas se comunica a la coordinadora maría isabel gómez y se realiza cambio del equipo estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no entra sn° lbge184s01556 nota: orden gestionada el 25/08/2025 de 12:49 a 13:16 pero por problemas con el gestor no se pudo tramitar en tiempo real. | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO, DESGASTE_NORMAL | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO', 'DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Monday | 0
113632 | CORRECTIVO | 1036964511 | sofia perez rendon | El arco metálico derecho se partió El día 14/03/2025 cuando tome el fonendoscopio para realizar toma de presión arterial, al abrir el arco metálico se sentía flojo el extremo derecho, procedí a revisarlo y lo encuentro totalmente fracturado. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | ATENCIÓN PRIMER NIVEL |  | FONENDOSCOPIO | 3133 | EB1428 | EB1428 | PRESTIGE | ADULTO DE LUJO | EB1428 | 2025-03-15 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: fonendoscopio con arco fracturado Actividad realizada: se cambia arco por uno en buen estado Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-03-14 08:19 |  | 2025-03-14 09:04 | 2025-03-14 09:25 | 21 | 0 | 21 | 249077 | Media | 2025-03-14 07:49 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: fonendoscopio con arco fracturado actividad realizada: se cambia arco por uno en buen estado estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Friday | 4
114280 | CORRECTIVO | 1055000431 | valeria alejandra hincapie serna | Termohigometro dañado Tiene dañada la pantalla, no muestra la temperatura ni la humedad |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIA |  | TERMOHIGRÓMETRO | 3311 | EB1520 | EB1520 | BIOTELECTRONICA | TH-02 | JH5303 | 2025-04-05 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: termo higrómetro no muestra nada en pantalla Actividad realizada: Se revisa equipo y se encuentra pantalla y varios cables de la tarjeta sueltos Se posiciona la pantalla y se procede a soldar los cables sueltos Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-04-04 08:07 |  | 2025-04-04 08:09 | 2025-04-04 08:43 | 35 | 0 | 35 | 250499 | Media | 2025-04-04 07:48 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: termo higrómetro no muestra nada en pantalla actividad realizada: se revisa equipo y se encuentra pantalla y varios cables de la tarjeta sueltos se posiciona la pantalla y se procede a soldar los cables sueltos estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Friday | 4
120332 | CORRECTIVO | 1040048854 | YESICA ANDREA ACEVEDO FLOREZ | CABLE DE TEMPERATURA MALO Buenos días , se reporta cable de monitor de cubiculo n° 33 de ucen por daño sensor , se deja en oficina de lider , muchas gracias . |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2884 | 4785 |  | EDAN | IM50 | 360069-M19C14960027 | 2025-10-11 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Sensor de temperatura revenatdo Actividad realizada: Se cambia sensor de temperatura por uno nuevo Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-10-06 07:56 |  | 2025-10-06 09:10 | 2025-10-06 09:25 | 15 | 0 | 15 | 262502 | Media | 2025-10-06 07:53 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: sensor de temperatura revenatdo actividad realizada: se cambia sensor de temperatura por uno nuevo estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Monday | 0
119375 | CORRECTIVO | 1041230037 | CAMILO ANDRES HINCAPIE DUQUE | TERMOHIGROMETRO MALO BUEN DIA REPORTO TERMOHIGROMETRO DE CARRO DE PARO UCIN MALO |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIN |  | TERMOHIGRÓMETRO | 1836 | EB0963 | EB0963 | BIOTELECTRONICA | HTC-2 | JH2879 | 2025-09-06 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Equipo con los soportes de la carcasa trasera fracturados Actividad realizada: Se reemplaza carcasa trasera por una en buen estado Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-09-03 07:36 |  | 2025-09-03 07:50 | 2025-09-03 08:19 | 29 | 0 | 29 | 260419 | Media | 2025-09-03 07:14 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: equipo con los soportes de la carcasa trasera fracturados actividad realizada: se reemplaza carcasa trasera por una en buen estado estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Wednesday | 2
114708 | CORRECTIVO | 15443719 | JHON JAIRO GARCIA CORREA | estimulador de nervio periferico malo presenta cable de bateria roto y sin tapa de la misma. se solicita arreglo |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CIRUGÍA | RECUPERACIÓN 1 | ESTIMULADOR NERVIOSO | 571 | 1332 |  | B/ BRAUN | D34209 | 3016 | 2025-04-26 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Adaptador porta pilas para batería 9V con cableado roto, equipo sin tapa para compartimento de batería Actividad realizada: Cable del adaptador porta pila, se revienta en zona de difícil acceso para realizar nuevamente soldadura, se deja en proceso en espera de indicación a seguir. 21/04/2025: se quita el adaptador en mal estado y se procede a soldar un adaptador nuevo al equipo Se realiza diseño e impresion 3D de una tapa para la bateria Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-04-19 15:40 |  | 2025-04-19 16:29 | 2025-04-21 19:45 | 3076 | 2972 | 104 | 251518 | Media | 2025-04-19 12:22 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: adaptador porta pilas para batería 9v con cableado roto, equipo sin tapa para compartimento de batería actividad realizada: cable del adaptador porta pila, se revienta en zona de difícil acceso para realizar nuevamente soldadura, se deja en proceso en espera de indicación a seguir. 21/04/2025: se quita el adaptador en mal estado y se procede a soldar un adaptador nuevo al equipo se realiza diseño e impresion 3d de una tapa para la bateria estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Saturday | 5
119709 | CORRECTIVO | 1000760933 | emmanuel cardona quintero | Se reporta Termohigrómetro Buenos Días Se reporta Termohigrómetro de placa EB1073 debido a que lo encuentro mal, sin funcionamiento, con la pantalla en blanco, favor revisar y reparar, gracias. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CIRUGÍA |  | TERMOHIGRÓMETRO | 1861 | EB1073 | EB1073 | BIOTELECTRONICA | TH-02 | JH3474 | 2025-09-20 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Equipo con varios cables internos sueltos, y con la pantalla y soportes de la carcasa fracturados Actividad realizada: Se cambia la pantalla y la carcasa por unos en buen estado y se vuelven a soldar los cables de la tarjeta, Durante las pruebas de funcionamiento se encuentra que el sensor externo no estaba funcionando, se revisa y se encuentra reventado en el conector, se retira el conector y se procede a soldar sensor directamente en a tarjeta Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-09-13 07:09 |  | 2025-09-13 08:18 | 2025-09-13 09:49 | 92 | 19 | 73 | 261118 | Media | 2025-09-13 02:48 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: equipo con varios cables internos sueltos, y con la pantalla y soportes de la carcasa fracturados actividad realizada: se cambia la pantalla y la carcasa por unos en buen estado y se vuelven a soldar los cables de la tarjeta, durante las pruebas de funcionamiento se encuentra que el sensor externo no estaba funcionando, se revisa y se encuentra reventado en el conector, se retira el conector y se procede a soldar sensor directamente en a tarjeta estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Saturday | 5
119272 | CORRECTIVO | 1036966928 | ALISON MORENO TIRADO | cable de poder negro de polisomnografia Buenos dias, por favor revisar cable de poder negro largo de polisomnografia de accesorios, no esta funcionando, se cambio de cable y funciono con el, muchas gracias. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CONSULTA EXTERNA |  | ELECTROENCEFALOGRAFO - POLISOMNÓGRAFO | 505 | 4073 |  | CADWELL | EASY III | 1801IX91-09-010 | 2025-09-06 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Servicio indica que cable no funciona Actividad realizada: Se encuentra cable lleno de pegote, se realiza buena limpieza, se retira pegote, se limpian entradas, se verifica continuidad sin presentar perdida de la misma en ninguna zona, se devuelve al servicio para ser probado 05/09/2025: Se realiza seguimiento, sin embargo el cable no ha sido probado en el servicio, pendiente por prueba 06/09/2025: Cable no funcionó, se realiza pedido. 10/09/2025: Servicio reporta termistor pediátrico que no sensa, se realiza pedido también. 24/09/2025: Se entrega termistor pediátrico nuevo en el servicio 08/10/2025: Pendiente por repuesto 19/12/2025: Se entrega cable de poder nuevo en el servicio Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-09-01 07:31 |  | 2025-09-01 07:39 | 2025-12-19 11:56 | 155778 | 155693 | 85 | 260196 | Media | 2025-08-31 06:32 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: servicio indica que cable no funciona actividad realizada: se encuentra cable lleno de pegote, se realiza buena limpieza, se retira pegote, se limpian entradas, se verifica continuidad sin presentar perdida de la misma en ninguna zona, se devuelve al servicio para ser probado 05/09/2025: se realiza seguimiento, sin embargo el cable no ha sido probado en el servicio, pendiente por prueba 06/09/2025: cable no funcionó, se realiza pedido. 10/09/2025: servicio reporta termistor pediátrico que no sensa, se realiza pedido también. 24/09/2025: se entrega termistor pediátrico nuevo en el servicio 08/10/2025: pendiente por repuesto 19/12/2025: se entrega cable de poder nuevo en el servicio estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Monday | 0
118507 | CORRECTIVO | 1053806724 | fabio andres cano henao | FONENDOSCOPIO NO FUNCIONA Cordial saludo Fonendoscopio de placa EB 0483 ubicado en triage no funciona, debido a que la campana esta averiada ademas refieren que no se escucha bien. Muchas gracias. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | URGENCIAS |  | FONENDOSCOPIO | 729 | EB0483 | EB0483 | WELCH ALLYN LORD LORD LORD LITTMAN |  |  | 2025-08-02 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: fonendoscopio sin diafragma y anillo de campana Actividad realizada: Se adapta un anillo en buen estado y se fabrica un diafragma con ayuda de acetato Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-08-01 15:54 |  | 2025-08-01 15:55 | 2025-08-01 16:15 | 21 | 0 | 21 | 258498 | Media | 2025-08-01 15:52 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: fonendoscopio sin diafragma y anillo de campana actividad realizada: se adapta un anillo en buen estado y se fabrica un diafragma con ayuda de acetato estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Friday | 4
115444 | CORRECTIVO | 1036403048 | LAURA YULITZA OSORIO JIMENEZ | Cable de EKG rebentado Buen día Cable de EKG rebentado, se encuentran en puesto de enfermería |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UMI |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 955 | 3574 |  | EDAN | M50 | 333123-M5503310020 | 2025-05-10 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: cable troncal con el conector fracturado Actividad realizada: No es posible reparar cable , se procede a cambiar por uno nuevo Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-05-06 07:30 |  | 2025-05-06 07:34 | 2025-05-06 09:19 | 105 | 84 | 21 | 252616 | Media | 2025-05-06 03:01 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: cable troncal con el conector fracturado actividad realizada: no es posible reparar cable , se procede a cambiar por uno nuevo estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Tuesday | 1
116897 | CORRECTIVO | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS | Monitor de signos vitales con carcasa averiada y cinta flex con conector defectuoso. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIA | CUARTO DE EQUIPOS 4 PISO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 958 | 4065 |  | EDAN | IM70 | 360080-M17911550001 | 2025-06-28 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: monitor con carcasa reventada y cinta de datos en mal estado. Actividad realizada: se procede a instalar una carcasa nueva, queda pendiente de cinta de datos. Se instala cinta de datos en buen estado de un equipo de bodega 12/06/2025:Se instala cinta de datos nueva en el monitor de bodega y se realizan pruebas de funcionamiento exitosas Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-06-12 16:21 |  | 2025-06-12 16:23 | 2025-06-18 13:28 | 8465 | 8417 | 48 |  |  |  | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: monitor con carcasa reventada y cinta de datos en mal estado. actividad realizada: se procede a instalar una carcasa nueva, queda pendiente de cinta de datos. se instala cinta de datos en buen estado de un equipo de bodega 12/06/2025:se instala cinta de datos nueva en el monitor de bodega y se realizan pruebas de funcionamiento exitosas estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Thursday | 3
114540 | CORRECTIVO | 1036393527 | lisbeth cristina sanchez restrepo | biss por favor revisar cable de biss que no esta funcionando, ya se le cambio electrodo y aun sigue sin funcionar |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 962 | 4056 |  | NIHON KOHDEN | BSM-6501 TRITON | 5511 - 21634 | 2025-04-19 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: modulo BIS no sensa Actividad realizada: Se revisa modulo bis y se encuentra puerto donde va el sensor con mucho liquido, se retira la mayor cantidad de liquido y se vuelve a probar y en esta ocasión funciona correctamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-04-12 10:57 |  | 2025-04-12 10:58 | 2025-04-12 11:57 | 60 | 0 | 60 | 251158 | Media | 2025-04-12 10:56 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: modulo bis no sensa actividad realizada: se revisa modulo bis y se encuentra puerto donde va el sensor con mucho liquido, se retira la mayor cantidad de liquido y se vuelve a probar y en esta ocasión funciona correctamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Saturday | 5
119212 | CORRECTIVO | 1041329646 | YARITZA JIMENEZ CEBALLOS | monitor malo monitor con saturaodr malo |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | H2-T1 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 977 | 3311 |  | EDAN | M9 IBP | 301499-M14202810015 | 2025-08-30 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Pinza de saturación no sensa Actividad realizada: Se observa signos de aplastamiento en varios tramos del cable, lo que causó discontinuidades internas. Se trata de corregir la mayor parte del cable en mal estado, pero la pinza sigue sin sensar, Se procede a cambiar por una nueva Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-08-28 14:25 |  | 2025-08-28 16:18 | 2025-08-28 16:49 | 31 | 0 | 31 | 260066 | Media | 2025-08-28 14:18 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: pinza de saturación no sensa actividad realizada: se observa signos de aplastamiento en varios tramos del cable, lo que causó discontinuidades internas. se trata de corregir la mayor parte del cable en mal estado, pero la pinza sigue sin sensar, se procede a cambiar por una nueva estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Thursday | 3
120363 | CORRECTIVO | 1036785361 | LAURA CRISTINA CORREA BETANCUR | Mesa qururgica con mal funcinamiento la mesa ubicada en el quirofano numero 3 , que al darle la posiciòn a la paciente |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CIRUGÍA | QUIRÓFANO 3 | MESA DE CIRUGÍA | 923 | 4041 |  | MAQUET | MEERA 7200.01B0 | 1030 | 2025-10-11 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: mesa con espaldar reventado Actividad realizada: 2025-10-07 se saca mesa del quirofano y se lleva para el cuarto detrás del quirofano 8 2025-10-17 una vez comprado el repuesto se procede a montarse y se encuentra que el espaldar solo le funciona un pistón. se procede a bajar mesa de cirugía para el taller estando en el taller se revisa y se evidencia que una vez el pistón izquierdo llega al tope el pistón derecho arranca a funcionar se revisa nivel de aceite donde se encuentra muy bajito por lo que se decide a implementar aceite a lo que se le echan 800 ml de aceite se vuelve a probar ya con el nivel alto y se muestra que no arranca quedando pendiente por realizar purga del sistema para descartar que por bajo nivel de aceite el cilindro cogió aire y no este funcionando se deja ambas tapas de los lados quitadas y los tornillos en mi escritorio en una tapa negra que no es de la mesa lo demás si lo es 22/10/2025 se revisa tornillo de purga para intentar realiza purga y no se encuentra tornillo 04/11/2025: equipo intervenido por proveedor, pendiente de repuestos 18/11/2025: Se instala control nuevo en la mesa | 2025-10-06 19:11 |  | 2025-10-06 19:11 |  |  |  |  | 262562 | Media | 2025-10-06 18:41 | EN PROCESO |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: mesa con espaldar reventado actividad realizada: 2025-10-07 se saca mesa del quirofano y se lleva para el cuarto detrás del quirofano 8 2025-10-17 una vez comprado el repuesto se procede a montarse y se encuentra que el espaldar solo le funciona un pistón. se procede a bajar mesa de cirugía para el taller estando en el taller se revisa y se evidencia que una vez el pistón izquierdo llega al tope el pistón derecho arranca a funcionar se revisa nivel de aceite donde se encuentra muy bajito por lo que se decide a implementar aceite a lo que se le echan 800 ml de aceite se vuelve a probar ya con el nivel alto y se muestra que no arranca quedando pendiente por realizar purga del sistema para descartar que por bajo nivel de aceite el cilindro cogió aire y no este funcionando se deja ambas tapas de los lados quitadas y los tornillos en mi escritorio en una tapa negra que no es de la mesa lo demás si lo es 22/10/2025 se revisa tornillo de purga para intentar realiza purga y no se encuentra tornillo 04/11/2025: equipo intervenido por proveedor, pendiente de repuestos 18/11/2025: se instala control nuevo en la mesa | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Monday | 0
117343 | CORRECTIVO | 1036953525 | ana maria garzon garzon | oximetro de monitor no sensa oximetro del monitor del servicio de transicion quirurgica no sensa |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CIRUGÍA | PREPARACION DE PACIENTES 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1079 | 4182 |  | EDAN | IM70 | 360080-M18506920001 | 2025-06-28 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: pinza no sensa Actividad realizada: Se revisa equipo y se encuentran varios pines del conector torcidos, se procede a ponerlos nuevamente en su lugar. Se realizan pruebas de funcionamiento, pero la pinza sigue sin sensar. Se revisan diodos y ambos se encuentran malos y varias discontinuidades en el cable, se procede a cambiar por unos en buen estado y se corrigen la mayoría de las discontinuidades se realizan pruebas y el equipo sigue sin funcionar, se procede a cambiar por una nueva Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-06-24 11:54 |  | 2025-06-24 12:39 | 2025-06-24 16:27 | 228 | 157 | 71 | 255891 | Media | 2025-06-24 06:51 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: pinza no sensa actividad realizada: se revisa equipo y se encuentran varios pines del conector torcidos, se procede a ponerlos nuevamente en su lugar. se realizan pruebas de funcionamiento, pero la pinza sigue sin sensar. se revisan diodos y ambos se encuentran malos y varias discontinuidades en el cable, se procede a cambiar por unos en buen estado y se corrigen la mayoría de las discontinuidades se realizan pruebas y el equipo sigue sin funcionar, se procede a cambiar por una nueva estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Tuesday | 1
113664 | CORRECTIVO | 1001447448 | carolina morales estrada | saturador saturador censa solo en ocasiones gracias:) |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 961 | 4068 |  | EDAN | IM70 | 360080-M17911550005 | 2025-03-22 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: pinza de saturación con el conector suelto Actividad realizada: Se vuelve a soldar el conector, Se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-03-17 06:51 |  | 2025-03-17 06:53 | 2025-03-17 08:02 | 68 | 8 | 60 | 249185 | Media | 2025-03-16 01:13 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: pinza de saturación con el conector suelto actividad realizada: se vuelve a soldar el conector, se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Monday | 0
123140 | CORRECTIVO | 39462730 | LEIDY ASTRID GARCIA MARTINEZ | interfas de no invasiva mala interfas de no invasiva mala pin quebrado |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1044 | 3820 |  | NIHON KOHDEN | BSM-3763-Q01 | 7905 | 2025-12-20 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Interfaz de presion invasiva con pin fracturado Actividad realizada: Se procede a cambiar interfaz por una nueva Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-12-17 07:36 |  | 2025-12-17 08:16 | 2025-12-17 08:47 | 31 | 0 | 31 | 266605 | Media | 2025-12-17 05:41 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: interfaz de presion invasiva con pin fracturado actividad realizada: se procede a cambiar interfaz por una nueva estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Wednesday | 2
117487 | CORRECTIVO | 1001408990 | ANA MARIA CIRO BUITRAGO | caida de monitor de transporte buenos dias, se realiza reporte de caida accidental del monitor de transporte, se quebro sensor de oximetria y se tarjo parte de la pantalla, agradezco ante mano me puedan colaborar lo mas pronto posible, mucisimas gracias |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIP |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1062 | 4024 |  | EDAN | IM70 | 261333-M17709920001 | 2025-06-28 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Equipo con pantalla fracturada y pinza de saturación con el pin de conexión reventada como consecuencia de una caída Actividad realizada: Se retira el touch fracturado y se instala un vidrio para proteger la pantalla. Se vuelve a soldar el pin de conexión de la pinza. Se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente NOTA: equipo queda funcionando sin touch Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-06-27 12:03 |  | 2025-06-27 12:29 | 2025-06-27 13:21 | 53 | 0 | 53 | 256204 | Media | 2025-06-27 10:42 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: equipo con pantalla fracturada y pinza de saturación con el pin de conexión reventada como consecuencia de una caída actividad realizada: se retira el touch fracturado y se instala un vidrio para proteger la pantalla. se vuelve a soldar el pin de conexión de la pinza. se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente nota: equipo queda funcionando sin touch estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Friday | 4
112871 | CORRECTIVO | 1038415273 | maria cristina ospina duque | PULSIOXIMETRO MONITOR Buenas tardes, por favor revisar la conexión del pulsioxímetro del monitor de signos vitales, se encuentra malo |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | H6-T2 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1033 | 4021 |  | EDAN | IM70 | 261333-M17709920003 | 2025-03-01 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: pinza de saturación con algunos pines de conexión torcidos y otros fracturados Actividad realizada: Se revisa equipo y se puede ver que algunos pines fracturados se quedaron dentro del conector del modulo de saturación. Se baja conector y se intenta sacar los pines, pero no es posible ya que se habían quedado pegados al fondo del conector, se procede a cambiar por uno nuevo. Se procede a cambiar pin de conexión de la pinza por uno en buen estado, se realizan pruebas pero la pinza sigue sin funcionarse mide diodo emisor y receptor y ambos se encuentran por fuero del valor permitido, se procede a cambiar por unos en buen estado, se realizan pruebas y la pinza sigue sin sensar Finalmente se identifica una discontinuidad en el cable, se repara , pero la pinza sigue sin funcionar. Se procede a cambiar por una nueva Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-02-24 18:13 |  | 2025-02-24 18:14 | 2025-02-24 19:51 | 97 | 0 | 97 | 247678 | Media | 2025-02-24 14:59 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: pinza de saturación con algunos pines de conexión torcidos y otros fracturados actividad realizada: se revisa equipo y se puede ver que algunos pines fracturados se quedaron dentro del conector del modulo de saturación. se baja conector y se intenta sacar los pines, pero no es posible ya que se habían quedado pegados al fondo del conector, se procede a cambiar por uno nuevo. se procede a cambiar pin de conexión de la pinza por uno en buen estado, se realizan pruebas pero la pinza sigue sin funcionarse mide diodo emisor y receptor y ambos se encuentran por fuero del valor permitido, se procede a cambiar por unos en buen estado, se realizan pruebas y la pinza sigue sin sensar finalmente se identifica una discontinuidad en el cable, se repara , pero la pinza sigue sin funcionar. se procede a cambiar por una nueva estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Monday | 0
112952 | CORRECTIVO | 1036931520 | ANA MARIA MARTINEZ ROJAS | interface mala Buen día, interface con pines torcidos. Gracias |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1044 | 3820 |  | NIHON KOHDEN | BSM-3763-Q01 | 7905 | 2025-03-01 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: 2 interfaces de presion invasiva con pines torcidos Actividad realizada: se encuentran interfaces IBP con pines de conexión torcidos , se procede a volverlos poner en su lugar. se prueba en el servicio y se ve que los pines entran correctamente en el modulo IBP Estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-02-26 16:34 |  | 2025-02-26 18:26 | 2025-02-26 19:10 | 45 | 0 | 45 | 247876 | Media | 2025-02-26 16:21 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: 2 interfaces de presion invasiva con pines torcidos actividad realizada: se encuentran interfaces ibp con pines de conexión torcidos , se procede a volverlos poner en su lugar. se prueba en el servicio y se ve que los pines entran correctamente en el modulo ibp estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Wednesday | 2
120193 | CORRECTIVO | 1001546367 | natalia vasquez lopez | flujometro flujometro con número 267, se coloca en flujometro a pared, se verifica estabilidad y que quede bien posicionado, se procede a conectar oxigeno del paciente sin inconveniente, luego de unos minutos sale disparado rompíedo la parte transparente, presentado fractura, se recolectan todas las piezas y se guardan, se informa a biomedica, quienes refieren que posterior al registro se entregue y ellos nos informan si se revcupera o se da de baja |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | H6-T2 |  | FLUJÓMETRO | 1690 | 267 |  | AMVEX | SENCILLO | FMAO11809DM | 2025-10-04 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Equipo con el tubo exterior fracturado como consecuencia de una caída. Actividad realizada: Se pega tubo exterior con pega industrial. Se pausa para probar mañana. 01/10/2025: Se realizan pruebas en el equipo y se encuentran fugas, se aplica mas pega industrial. Se realizan pruebas de funcionamiento final satisfactoriamente. Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento. Repuestos: no | 2025-09-30 19:43 |  | 2025-09-30 19:43 | 2025-10-01 13:58 | 1095 | 990 | 105 | 262216 | Media | 2025-09-30 15:16 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: equipo con el tubo exterior fracturado como consecuencia de una caída. actividad realizada: se pega tubo exterior con pega industrial. se pausa para probar mañana. 01/10/2025: se realizan pruebas en el equipo y se encuentran fugas, se aplica mas pega industrial. se realizan pruebas de funcionamiento final satisfactoriamente. estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento. repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Tuesday | 1
117433 | CORRECTIVO | 43689243 | DIANA PATRICIA BEDOYA ESCOBAR | Control reventado Buenas tardes En la mañana encontré control de mesa de cirugia reventado aun funciona. Mil Gracias |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CIRUGÍA |  | MESA DE CIRUGÍA | 921 | 3465 |  | TRIDENT | 5600S NOT | A144-K9-0005 | 2025-06-28 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: control de mesa con la carcasa fracturada Actividad realizada: Se repara carcasa con ayuda de acrílico Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-06-25 17:12 |  | 2025-06-25 18:26 | 2025-06-25 20:44 | 138 | 81 | 57 | 256099 | Media | 2025-06-25 16:39 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: control de mesa con la carcasa fracturada actividad realizada: se repara carcasa con ayuda de acrílico estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Wednesday | 2
123239 | CORRECTIVO | 1039474688 | dahianna marllely sotto gallego | flujometro malo Buenos dias, Flujometro malo |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | H3-T2 |  | FLUJÓMETRO | 1575 | 140 |  | AMVEX | SENCILLO | FMAO07625BJ | 2025-12-27 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Equipo con tubo externo reventado como consecuencia de una caída Actividad realizada: Se repara tubo exterior y se pega al cuerpo del flujómetro Se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-12-20 08:58 |  | 2025-12-20 09:49 | 2025-12-20 10:30 | 41 | 0 | 41 | 266795 | Media | 2025-12-20 07:40 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: equipo con tubo externo reventado como consecuencia de una caída actividad realizada: se repara tubo exterior y se pega al cuerpo del flujómetro se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Saturday | 5
108790 | CORRECTIVO | 65814317 | SANDRA MILENA BETANCOURT PALACIO | termohigrometro numeros por partes ,no entinde el valor |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CIRUGÍA |  | TERMOHIGRÓMETRO | 1796 | EB0548 | EB0548 | DIGITAL | HTC-2 |  | 2025-02-01 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: pantalla de equipo suelta Actividad realizada: Se evidencian varios cables internos sueltos y los soportes de la pantalla fracturados, se procede a simular los soportes con ayuda de silicona y se vuelven a soldar los cables sueltos Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-01-28 07:34 |  | 2025-01-28 12:06 | 2025-01-28 14:44 | 159 | 98 | 61 | 245492 | Media | 2025-01-28 07:13 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: pantalla de equipo suelta actividad realizada: se evidencian varios cables internos sueltos y los soportes de la pantalla fracturados, se procede a simular los soportes con ayuda de silicona y se vuelven a soldar los cables sueltos estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Tuesday | 1
117346 | CORRECTIVO | 1040045851 | ANA ISABEL LOPEZ LOAIZA | mal funcionamiento saturador del monitor |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | H1-T1 | CUARTO DE EQUIPOS | ECOTONE | 4357 | EB2070 | EB2070 | BIOCARE | FM-200 | C121112676 | 2025-06-28 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico:Equipo no sensa Actividad realizada: Se revisa transductor y se encuentra conector torcido y fracturado en la parte interna. Se retira todo el encauchetado y se procede a soldar la parte interna del conector. Se aplica sintesoalda simulando el encauchetado original Se pausa orden hasta mañana para dejar secar el sintesolda 25/06/2025: Se prueba transductor, pero no sirve, por lo cual, se decide quitar la capa de sintesolda y rectificar conexiones. Se realiza la forma del conector en múltiples ocasiones, pero siempre hacia que el transductor se soltara internamente, se decide cortar el conector y soldar directamente en la tarjeta Se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-06-24 15:43 |  | 2025-06-24 15:43 | 2025-06-25 16:46 | 1503 | 1250 | 253 | 255949 | Media | 2025-06-24 12:40 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico:equipo no sensa actividad realizada: se revisa transductor y se encuentra conector torcido y fracturado en la parte interna. se retira todo el encauchetado y se procede a soldar la parte interna del conector. se aplica sintesoalda simulando el encauchetado original se pausa orden hasta mañana para dejar secar el sintesolda 25/06/2025: se prueba transductor, pero no sirve, por lo cual, se decide quitar la capa de sintesolda y rectificar conexiones. se realiza la forma del conector en múltiples ocasiones, pero siempre hacia que el transductor se soltara internamente, se decide cortar el conector y soldar directamente en la tarjeta se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Tuesday | 1
107518 | CORRECTIVO | 1036932398 | esneyder alexander garcia garcia | Cambio sensor de termómetro Cordial saludo, Por medio de la presente reportó daño de sensor de la cava EB0842 de la central de adecuación de medicamentos, ubicada en la torre 1, sótano 1 Gracias por la colaboración |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | TERMÓMETRO DE NEVERA DE TRANSPORTE | 1819 | EB0842 | EB0842 | ESTRA | NEVERA 42LT | 04-1422-5544 | 2025-01-11 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Equipo con la sonda de temperatura fracturada Actividad realizada: Se quita la sonda mala de la tarjeta y se procede a soldar una sonda en buen estado Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-01-08 12:11 |  | 2025-01-08 13:16 | 2025-01-08 13:51 | 34 | 0 | 34 | 244102 | Media | 2025-01-08 09:23 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: equipo con la sonda de temperatura fracturada actividad realizada: se quita la sonda mala de la tarjeta y se procede a soldar una sonda en buen estado estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Wednesday | 2
121000 | CORRECTIVO | 43714740 | LILIANA PATRICIA GARCIA NARVAEZ | se reporta Higrometro Buenas Tardes Recibo Higrometro EB 2084 del quirofano 1 en mal estado apagado muchas gracias por la atencion |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | CIRUGÍA | QUIRÓFANO 1 | TERMOHIGRÓMETRO | 4407 | EB2084 | EB2084 | BIOTELECTRONICA | TH-02 | JH8308 | 2025-11-01 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Equipo con la carcasa suelta como consecuencia de una caída Actividad realizada: Se revisa equipo y se encuentran soportes de la pantalla fracturados , se reparan con ayuda de pega industrial, Se ensambla equipo y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-10-27 15:12 |  | 2025-10-28 07:25 | 2025-10-28 08:00 | 35 | 0 | 35 | 263820 | Media | 2025-10-27 13:36 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: equipo con la carcasa suelta como consecuencia de una caída actividad realizada: se revisa equipo y se encuentran soportes de la pantalla fracturados , se reparan con ayuda de pega industrial, se ensambla equipo y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Monday | 0
119045 | CORRECTIVO | 1036396397 | DAVID ANDRES ZULUAGA ALZATE | laringo no da luz laringo de carro de paro de reanimacion 1 no da luz cuando se colocan las valvas, se cambian pilas y tampoco funciona |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | URGENCIAS |  | LARINGOSCOPIO | 4329 | M1018 |  | WELCH ALLYN | FIBRA ÓPTICA/60814 | MAC 1, 2, 3 & 4 | 2025-08-30 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: bombillo no enciende Actividad realizada: Se revisa el socket y se encuentra con exceso de humedad, lo que causó que los contactos del bombillo se sulfataran. Se realizan limpieza del socket y de los contactos del bombillo Se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no Nota: orden gestionada el 25/08/2025 pero por problemas con el gestor no se pudo tramitar en tiempo real. 27/08/2025: se reporta nuevamente el equipo ya que no encendía el bombillo Se revisa el socket y se encuentra con exceso de humedad, lo que causó que los contactos del bombillo se sulfataran. Se realizan limpieza del socket y de los contactos del bombillo Se realizan múltiples pruebas de funcionamiento y se comunica en el servicio para que eviten mojar el equipo Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-08-25 11:52 |  | 2025-08-25 12:23 | 2025-08-27 14:51 | 3028 | 3004 | 24 | 259722 | Media | 2025-08-25 08:54 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: bombillo no enciende actividad realizada: se revisa el socket y se encuentra con exceso de humedad, lo que causó que los contactos del bombillo se sulfataran. se realizan limpieza del socket y de los contactos del bombillo se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no nota: orden gestionada el 25/08/2025 pero por problemas con el gestor no se pudo tramitar en tiempo real. 27/08/2025: se reporta nuevamente el equipo ya que no encendía el bombillo se revisa el socket y se encuentra con exceso de humedad, lo que causó que los contactos del bombillo se sulfataran. se realizan limpieza del socket y de los contactos del bombillo se realizan múltiples pruebas de funcionamiento y se comunica en el servicio para que eviten mojar el equipo estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO, DESGASTE_NORMAL | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO', 'DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Monday | 0
118532 | CORRECTIVO | 1036947948 | JUAN DIEGO SANCHEZ BAENA | Termohigrometro Casa Farmacia Cordial Saludo Solicito Amablemente revisión de termohigrometro EB2040 que le falta un botón Gracias |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | TERMOHIGRÓMETRO | 4315 | EB2040 | EB2040 | BIOTELECTRONICA | TH-02 | JH8185 | 2025-08-09 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: termómetro sin uno de los botones Actividad realizada: Se adapta un botón en buen estado Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-08-04 10:39 |  | 2025-08-04 14:14 | 2025-08-04 14:55 | 41 | 14 | 27 | 258525 | Media | 2025-08-03 14:13 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: termómetro sin uno de los botones actividad realizada: se adapta un botón en buen estado estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Monday | 0
112865 | CORRECTIVO | 1036950741 | maria camila londoño rodriguez | Incubadora 6231 (caida de la bascula) Feliz Día Se solicita amablemente la revisión de la bascula de la incubadora 6231 de la incubadora 8000 plus, durante la limpieza de rutina que realiza el personal de LIMA del equipo se cae al piso, agradecemos la colaboración Cordialmente. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIN |  | INCUBADORA | 4821 | 6231 |  | DRAGER | ISOLETTE 8000 PLUS | DSSM-0044 | 2025-03-01 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: En el servicio solicitan revisión de la balanza del equipo ya que el personal la dejó caer Actividad realizada: Se revisa balanza y se encuentra un error considerable en la medición ( se prueba con masa de 5Kg obteniendo un resultado de 4.5Kg), Se informa a la coordinadora Alejandra duque para realizar reporte a proveedor 25/02/2025: Se realizan múltiples pruebas al equipo y se encuentra que el error en la medición se presentaba ya que se estaba usando la balanza sin el colchón Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-02-24 14:42 |  | 2025-02-24 15:00 | 2025-02-25 17:23 | 1583 | 1542 | 41 | 247654 | Media | 2025-02-24 12:19 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: en el servicio solicitan revisión de la balanza del equipo ya que el personal la dejó caer actividad realizada: se revisa balanza y se encuentra un error considerable en la medición ( se prueba con masa de 5kg obteniendo un resultado de 4.5kg), se informa a la coordinadora alejandra duque para realizar reporte a proveedor 25/02/2025: se realizan múltiples pruebas al equipo y se encuentra que el error en la medición se presentaba ya que se estaba usando la balanza sin el colchón estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Monday | 0
119254 | CORRECTIVO | 1040051120 | JOHANA MILENA GOMEZ MARTINEZ | INCUBADORA CON CENSOR MALO Buenas tardes, se reporta incubadora en UCIN, en cubiculo #1 que después de la limpieza, el censor de la temperatura no funciona |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIN |  | INCUBADORA | 4971 | 6291 |  | DRAGER | ISOLETTE 8000 PLUS | DSSM-0045 | 2025-08-30 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Equipo con alarma "fallo mod.sensor4 " Actividad realizada: Se revisa equipo y se encuentra que el error estaba en el conector de a balanza Se revisa conector y se encuentran varios pines torcidos. Se procede a posicionar correctamente los pines y se puede ver que la alarma se elimina y que la balanza sensa correctamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-08-29 13:10 |  | 2025-08-29 13:11 | 2025-08-29 18:06 | 296 | 264 | 32 | 260136 | Media | 2025-08-29 13:05 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: equipo con alarma "fallo mod.sensor4 " actividad realizada: se revisa equipo y se encuentra que el error estaba en el conector de a balanza se revisa conector y se encuentran varios pines torcidos. se procede a posicionar correctamente los pines y se puede ver que la alarma se elimina y que la balanza sensa correctamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Friday | 4
123130 | CORRECTIVO | 1001408990 | ANA MARIA CIRO BUITRAGO | motor comprensión neumático #2276 buenos días, se realiza reporte de motor de compresor neumático debido a que se dañaron las mangueras. |  | 1000762677 | jose daniel serna perez |  | UCIP | CUBÍCULO 7 | SUPERFICIE DE AIRE ALTERNANTE | 4690 | EB2276 | EB2276 | GRAND HEALTHCARE | ARIES-V | 221206879 | 2025-12-20 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Se encuentra conector de mangueras roto. Actividad realizada: Se adapta un soporte fabricado en impresión 3D Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-12-16 13:43 |  | 2025-12-16 13:48 | 2025-12-17 09:01 | 1153 | 1125 | 28 | 266544 | Media | 2025-12-16 12:17 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: se encuentra conector de mangueras roto. actividad realizada: se adapta un soporte fabricado en impresión 3d estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Tuesday | 1
123195 | CORRECTIVO | 1001663687 | keila karime martinez soto | sistema de presión alternante disfuncional buenas tardes para reportar sistema de presión alternante disfuncional agradecemos la puedan arreglar muchas gracias |  | 1001018017 | jose david echeverri de moya |  | UCIP | CUBÍCULO 7 | SUPERFICIE DE AIRE ALTERNANTE | 4296 | EB2028 | EB2028 | GRAND HEALTHCARE | ARIES-V | 210318898 | 2025-12-20 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Se encuentra manguera con fuga y conector fracturado. Actividad realizada: Se corta la parte de la manguera donde se encontraba la fuga y se imprime conector nuevo en 3D. 19/12 Por falla en la impresora no ha sido posible sacar la pieza nueva, se deja con un conector original encontrado en ingeniería. Estado final: Equipo funcional. Repuestos: No. | 2025-12-18 13:24 |  | 2025-12-18 13:35 | 2025-12-19 17:09 | 1654 | 1510 | 144 | 266711 | Media | 2025-12-18 12:13 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: se encuentra manguera con fuga y conector fracturado. actividad realizada: se corta la parte de la manguera donde se encontraba la fuga y se imprime conector nuevo en 3d. 19/12 por falla en la impresora no ha sido posible sacar la pieza nueva, se deja con un conector original encontrado en ingeniería. estado final: equipo funcional. repuestos: no. | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Thursday | 3
121434 | CORRECTIVO | 1088315109 | MANUELA AGUIRRE TORRES | diadema de resonador jardines mala Buenos dias. Por favor realizar cambio de diadema del resonador de la sede jardines de llanogrande. |  | 1001018017 | jose david echeverri de moya |  | IMAGENOLOGÍA |  | RESONADOR | 4232 | 5724 |  | PHILIPS | INGENIA 1.5T OMEGA HP EVOLUTION | 61385 | 2025-11-15 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Se recibe diadema de resonador reventada. Actividad realizada: Se fabrican partes adaptables y se instalan a la diadema. Estado final: Se hace entrega a líder del servicio. Repuestos: No. | 2025-11-12 09:58 |  | 2025-11-12 10:31 | 2025-11-12 10:51 | 20 | 0 | 20 | 264695 | Media | 2025-11-12 08:24 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: se recibe diadema de resonador reventada. actividad realizada: se fabrican partes adaptables y se instalan a la diadema. estado final: se hace entrega a líder del servicio. repuestos: no. | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Wednesday | 2
121175 | CORRECTIVO | 1036962441 | VALENTINA ALVAREZ VALENCIA | Latiguillos de ekg roto Buenos dias, latiguillos de ekg cubiculo #2 roto. |  | 1001018017 | jose david echeverri de moya |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1043 | 3819 |  | NIHON KOHDEN | BSM-3763-Q01 | 7904 | 2025-11-08 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Se encuentran latiguillos del monitor con una de las pinzas arrancadas. Actividad realizada: Se cambia por repuesto de bodega. Estado final: Se hace entrega en el servicio. Repuestos: Sí. | 2025-11-04 07:56 |  | 2025-11-04 10:40 | 2025-11-04 11:31 | 52 | 0 | 52 | 264185 | Media | 2025-11-02 10:54 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: se encuentran latiguillos del monitor con una de las pinzas arrancadas. actividad realizada: se cambia por repuesto de bodega. estado final: se hace entrega en el servicio. repuestos: sí. | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Tuesday | 1
120587 | CORRECTIVO | 1007335564 | MANUELA LOPEZ ECHEVERRI | Ecotone malo Buenas tardes Solicito arreglo de ecotone fetal malo GRACIAS |  | 1001018017 | jose david echeverri de moya |  | UMI |  | ECOTONE | 469 |  | EB0241 | DOPPLEX HUNTLEIGH | D920 | 920LX0124139-11 | 2025-10-18 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Se evidencia soporte de la cabeza del transductor quebrada. Actividad realizada: Se rearma la cabeza y se deja pegado con pega loca. Se seca y se prueba el equipo, Estado final: El ecotone funciona con normalidad. Repuestos: No | 2025-10-14 18:40 |  | 2025-10-14 18:55 | 2025-10-14 19:58 | 63 | 0 | 63 | 263004 | Media | 2025-10-14 18:09 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: se evidencia soporte de la cabeza del transductor quebrada. actividad realizada: se rearma la cabeza y se deja pegado con pega loca. se seca y se prueba el equipo, estado final: el ecotone funciona con normalidad. repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Tuesday | 1
121714 | CORRECTIVO | 1038415580 | YESICA ANDREA CUARTAS LOPEZ | No tiene membrana BBUenas tardes. Se Reporta fonendoscopio neonatal que le falta membrana. Gracias |  | 1001018017 | jose david echeverri de moya |  | UMI |  | FONENDOSCOPIO | 725 |  | EB0248 | LITTMAN WELCH ALLYN | ADULTO/PEDIATRICO |  | 2025-11-29 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Se reporta fonendoscopio sin membrana. Actividad realizada: Se adapta membrana de bodega de tamaño ligeramente superior al fonendoscopio, se hacen pruebas y se escucha con normalidad. Estado final: Equipo funcional. Repuestos: Sí. | 2025-11-24 09:35 |  | 2025-11-24 12:00 | 2025-11-24 13:06 | 66 | 0 | 66 | 265305 | Media | 2025-11-23 18:40 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: se reporta fonendoscopio sin membrana. actividad realizada: se adapta membrana de bodega de tamaño ligeramente superior al fonendoscopio, se hacen pruebas y se escucha con normalidad. estado final: equipo funcional. repuestos: sí. | MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Monday | 0
121578 | CORRECTIVO | 39447628 | luz beatriz saenz buitrago | Servocuna Mala Coordial saludo ,por favor revisar servocuna Medix nro 3224 esta con la puerta quebrada ,la servo esta en el pasillo. Muchas gracias . Feliz dia . |  | 1001018017 | jose david echeverri de moya |  | UCIN |  | CUNA TÉRMICA | 434 | 3224 | 3224 | MEDIX | SM-401 | 5290 | 2025-11-22 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Se recibe cuna térmica con un acrílico reventado. Actividad realizada: Se fabrica pieza nuevamente en el mismo material y se instala en el equipo. Estado final: Se entrega cuna reparada en el servicio. Repuestos: No | 2025-11-18 12:34 |  | 2025-11-18 14:39 | 2025-11-18 19:32 | 293 | 100 | 193 | 265011 | Media | 2025-11-18 12:02 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: se recibe cuna térmica con un acrílico reventado. actividad realizada: se fabrica pieza nuevamente en el mismo material y se instala en el equipo. estado final: se entrega cuna reparada en el servicio. repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Tuesday | 1
121624 | CORRECTIVO | 1036932398 | esneyder alexander garcia garcia | manija rota Cordial saludo, Reporto manija de bandeja rota del aislador de la central de medicamentos con codigo 4226. Gracias por la atención y apoyo |  | 1001018017 | jose david echeverri de moya |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | AISLADOR ASÉPTICO | 585 | 4226 |  | GERMFREE | VF-64PUSP | 6S-15-VF64-18068 | 2025-11-22 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Se reporta manija rota de aislador. Actividad realizada: Se encuentran piezas de la manija y se vuelve a instalar en la posición original. Estado final: El equipo queda funcional en el servicio. Repuestos: No | 2025-11-19 12:55 |  | 2025-11-19 13:03 | 2025-11-20 17:26 | 1703 | 1622 | 81 | 265045 | Media | 2025-11-18 16:40 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: se reporta manija rota de aislador. actividad realizada: se encuentran piezas de la manija y se vuelve a instalar en la posición original. estado final: el equipo queda funcional en el servicio. repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Wednesday | 2
124880 | CORRECTIVO | 1007493333 | angie paola restrepo monsalve | compresor que la manigueta esta quebrada compresor que la manigueta esta quebrada se enceuntra en recuperacion pos con el paciente CARLOS MARIO MORENO GONZALEZ |  | 1001018017 | jose david echeverri de moya |  | CIRUGÍA | RECUPERACIÓN 1 | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-12-27 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Se reporta compresor con la manija quebrada. Actividad realizada: Se encuentra manija quebrada por la mitad pero sin perder su estructura ni su funcionamiento. Desde el servicio indican que necesitan el equipo y están usando también el otro compresor, se da disponibilidad para el día de mañana. 13/01/2026: Se hacen varios intentos de conseguir el equipo para hacer la reparación pero no ha estado disponible. Se cierra orden y se deja pendiente para hacer un nuevo registro de necesidad cuando haya disponibilidad. Estado final: Orden cerrada. | 2025-12-26 17:02 |  | 2025-12-26 17:04 | 2026-01-13 16:22 | 25879 | 25809 | 70 | 267094 | Media | 2025-12-26 16:48 | REALIZADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: se reporta compresor con la manija quebrada. actividad realizada: se encuentra manija quebrada por la mitad pero sin perder su estructura ni su funcionamiento. desde el servicio indican que necesitan el equipo y están usando también el otro compresor, se da disponibilidad para el día de mañana. 13/01/2026: se hacen varios intentos de conseguir el equipo para hacer la reparación pero no ha estado disponible. se cierra orden y se deja pendiente para hacer un nuevo registro de necesidad cuando haya disponibilidad. estado final: orden cerrada. | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Friday | 4
121848 | CORRECTIVO | 1036964467 | LAURA YANETH MESA LOPEZ | lampara de fotocurado 4793 lampara de fotocurado presenta caída por paciente y se quiebra la fibra de vidrio |  | 1001018017 | jose david echeverri de moya |  | ODONTOLOGÍA | CONSULTORIO 2 | LAMPARA DE FOTOCURADO | 2854 | 4793 |  | 3M | ELIPAR DEEPCURE-L | 932125033743 | 2025-11-29 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Lámpara de fotocurado quebrada. Actividad realizada: Se lleva a ingeniería a la espera de indicaciones sobre repuestos o reparación. Estado final: Repuestos: | 2025-11-28 10:04 |  | 2025-11-28 15:58 |  |  |  |  | 265647 | Media | 2025-11-28 08:39 | EN PROCESO |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: lámpara de fotocurado quebrada. actividad realizada: se lleva a ingeniería a la espera de indicaciones sobre repuestos o reparación. estado final: repuestos: | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Friday | 4
123108 | CORRECTIVO | 43211029 | liliana ruiz botero | monitor de signos vitalese reinicia constantemente Buenas tardes monitor de signos vitales del servicio de UCI A 19, se reinicia constantemente, en este momento tenemos paciente que requiere monitoreo continuo. muchas gracias |  | 1001018017 | jose david echeverri de moya |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 5394 | 6611 |  | NIHON KOHDEN | CSM-1501 | 3356 | 2025-12-20 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Se reporta monitor que se reinicia constantemente. Actividad realizada: En el servicio informan que las ondas se paraban y luego continuaban normalmente, sin que el monitor se apagara. Sin embargo al hacer la revisión manifiestan que el problema se solucionó solo. Se hace revisión de la configuración básica del monitor y se encuentra todo normal. Se deja en seguimiento por si el problema reaparece. -No se ha vuelto a reportar el problema por lo que se cierra la orden. Estado final: Equipo funcional. Repuestos: No. | 2025-12-15 17:19 |  | 2025-12-15 17:38 | 2025-12-15 19:59 | 141 | 109 | 32 | 266507 | Media | 2025-12-15 17:09 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: se reporta monitor que se reinicia constantemente. actividad realizada: en el servicio informan que las ondas se paraban y luego continuaban normalmente, sin que el monitor se apagara. sin embargo al hacer la revisión manifiestan que el problema se solucionó solo. se hace revisión de la configuración básica del monitor y se encuentra todo normal. se deja en seguimiento por si el problema reaparece. -no se ha vuelto a reportar el problema por lo que se cierra la orden. estado final: equipo funcional. repuestos: no. | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Monday | 0
121847 | CORRECTIVO | 1038410858 | ISABEL CRISTINA GONZALEZ MANRIQUE | el eyector de la unidad 13 no succiona eyector de la unidad # 13 no succiona |  | 1001018017 | jose david echeverri de moya |  | ODONTOLOGÍA |  | UNIDAD ODONTOLÓGICA | 4778 | 6211 |  | TECNIPOLO | URBAN | 1619 | 2025-11-29 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Se reporta eyector con mal funcionamiento. Actividad realizada: Se revisa la manguera del eyector y con un alambre se quita el bloqueo provocado por algunos residuos. Se hacen pruebas y el eyector queda succionando normalmente. Estado final: Unidad con funcionamiento normal. Repuestos: No. | 2025-11-28 10:04 |  | 2025-11-28 15:05 | 2025-11-28 15:56 | 52 | 0 | 52 | 265559 | Media | 2025-11-26 17:34 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: se reporta eyector con mal funcionamiento. actividad realizada: se revisa la manguera del eyector y con un alambre se quita el bloqueo provocado por algunos residuos. se hacen pruebas y el eyector queda succionando normalmente. estado final: unidad con funcionamiento normal. repuestos: no. | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Friday | 4
120623 | CORRECTIVO | 1040049118 | JULIAN CALLE CALLE | mal función de fonendo hola buenos dias solicito arreglo de equipo muchas gracias |  | 1001018017 | jose david echeverri de moya |  | TRASPLANTES |  | FONENDOSCOPIO | 4854 | EB2388 | EB2388 | RIESTER | DUPLEX 2.0 | EB2388 | 2025-10-18 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Se evidencia que el fonendoscopio se encuentra fijado en la posición de escucha para la campana y que es muy difícil girarlo para alternar entre campana y membrana. Actividad realizada: Se retira la membrana y los anillos y se aplica lubricante en los orificios. Se deja asentar el aceite y se arma nuevamente el fonendoscopio. Estado final: La pieza gira con más facilidad permitiendo alternar entre membrana y campana. El equipo queda en estado funcional y es devuelto al servicio. Repuestos: No | 2025-10-15 11:27 |  | 2025-10-15 12:19 | 2025-10-15 12:57 | 37 | 0 | 37 | 263039 | Media | 2025-10-15 11:09 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: se evidencia que el fonendoscopio se encuentra fijado en la posición de escucha para la campana y que es muy difícil girarlo para alternar entre campana y membrana. actividad realizada: se retira la membrana y los anillos y se aplica lubricante en los orificios. se deja asentar el aceite y se arma nuevamente el fonendoscopio. estado final: la pieza gira con más facilidad permitiendo alternar entre membrana y campana. el equipo queda en estado funcional y es devuelto al servicio. repuestos: no | MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Wednesday | 2
123230 | CORRECTIVO | 1036252325 | alejandra valencia valencia | Medición incorrecta Buenos días para solicitar por favor mantenimiento de la pesa EB2550, ya que en comparación a otras pesas las diferecias son de hasta 10kg Muchas gracias |  | 1001018017 | jose david echeverri de moya |  | H3-T2 |  | BÁSCULA DIGITAL | 5220 | EB2550 | EB2550 | HEALTH O METER | 880KL | 88028240000456 | 2025-12-20 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Se reporta báscula por mediciones incorrectas. Actividad realizada: Se revisa la báscula en ingeniería con las masas patrón y se encuentra que todos los valores entregados están correctos, presentando un error máximo de 0,2kg. No se encuentran daños físicos evidentes en el equipo y no presenta problemas para mostrar las mediciones al probarlo con diferentes personas y masas. Se devuelve al servicio. Estado final: Equipo funcional. Repuestos: No. | 2025-12-19 12:55 |  | 2025-12-19 12:56 | 2025-12-19 13:55 | 59 | 0 | 59 | 266761 | Media | 2025-12-19 10:07 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: se reporta báscula por mediciones incorrectas. actividad realizada: se revisa la báscula en ingeniería con las masas patrón y se encuentra que todos los valores entregados están correctos, presentando un error máximo de 0,2kg. no se encuentran daños físicos evidentes en el equipo y no presenta problemas para mostrar las mediciones al probarlo con diferentes personas y masas. se devuelve al servicio. estado final: equipo funcional. repuestos: no. | MAL_TRATO_FISICO, FALTA_CAPACITACION | ['MAL_TRATO_FISICO', 'FALTA_CAPACITACION'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Friday | 4
120924 | CORRECTIVO | 1065009141 | yuranny rondon alvarez | Humedad muy alta Cordia saludo, Nos pueden colaborar revisando el termometro que esta en el lactario 5to piso torre 2, ya que esta marcando una humedad alta para el rango establecido. |  | 1001018017 | jose david echeverri de moya |  | H5-T2 |  | TERMOHIGRÓMETRO | 5284 | EB2554 | EB2554 | DIGITAL | HC-520 | 22 | 2025-11-01 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Se encuentra termohigrómetro con valor alto de humedad. Actividad realizada: Se hace reinicio de valores en el equipo y se compara con el patrón, resultando con un error de | 2025-10-27 07:41 |  | 2025-10-27 09:27 | 2025-10-27 12:12 | 164 | 65 | 99 | 263766 | Media | 2025-10-26 18:39 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: se encuentra termohigrómetro con valor alto de humedad. actividad realizada: se hace reinicio de valores en el equipo y se compara con el patrón, resultando con un error de | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Monday | 0
121568 | CORRECTIVO | 1000445006 | samuel garcia betancur | no carga un puerto No carga puerto #2 de portachasis rayos x uno, solo carga de un lado. |  | 1001018017 | jose david echeverri de moya |  | IMAGENOLOGÍA |  | FLAT PANEL | 4288 | 5802 |  | AGFA | XD 14 (FXRD-3643VAW) | VEABCB165 | 2025-11-22 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: En el servicio informan que al flat panel no le está durando la batería. Actividad realizada: Se verifica que el adaptador está entregando el voltaje adecuado y se limpian contactos del puerto de carga y del flat panel. Por necesidad del equipo en el servicio y atrasos en la programación de pacientes no es posible verificar el funcionamiento con carga completa, sin embargo se hace la recomendación de mantenerlo cargando para reducir el riesgo de que se apague en las siguientes puestas en funcionamiento. Se deja cargando con una línea en nivel de batería a las 15:00, pendiente de seguimiento. 20:00 - Se ha cargado la batería pero se encontró flat panel puesto en el puerto de carga pero con las luces del propio equipo y del puerto apagadas, sin estar cargando activamente. Al no encontrar personal con conocimiento del problema en el área, se deja cargando nuevamente y pendiente de revisión para determinar si el flat panel está perdiendo el contacto con el puerto de carga aleatoriamente o si no se está colocando adecuadamente la conexión sin verificar que ambos leds indicadores de carga enciendan. Estado final: 19/11 - A las 12:15 se vuelve a revisar y no reportan problemas con la batería del flat panel, se deja la observación de que siempre se debe dejar en el puerto de carga izquierdo ya que el derecho está inhabilitado e igualmente verificar que al colocarlo se enciendan las luces que indican la carga tanto en el puerto como en el flat panel. Repuestos: No. | 2025-11-18 11:13 |  | 2025-11-18 14:17 | 2025-11-19 12:41 | 1344 | 1254 | 90 | 264970 | Media | 2025-11-18 06:57 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: en el servicio informan que al flat panel no le está durando la batería. actividad realizada: se verifica que el adaptador está entregando el voltaje adecuado y se limpian contactos del puerto de carga y del flat panel. por necesidad del equipo en el servicio y atrasos en la programación de pacientes no es posible verificar el funcionamiento con carga completa, sin embargo se hace la recomendación de mantenerlo cargando para reducir el riesgo de que se apague en las siguientes puestas en funcionamiento. se deja cargando con una línea en nivel de batería a las 15:00, pendiente de seguimiento. 20:00 - se ha cargado la batería pero se encontró flat panel puesto en el puerto de carga pero con las luces del propio equipo y del puerto apagadas, sin estar cargando activamente. al no encontrar personal con conocimiento del problema en el área, se deja cargando nuevamente y pendiente de revisión para determinar si el flat panel está perdiendo el contacto con el puerto de carga aleatoriamente o si no se está colocando adecuadamente la conexión sin verificar que ambos leds indicadores de carga enciendan. estado final: 19/11 - a las 12:15 se vuelve a revisar y no reportan problemas con la batería del flat panel, se deja la observación de que siempre se debe dejar en el puerto de carga izquierdo ya que el derecho está inhabilitado e igualmente verificar que al colocarlo se enciendan las luces que indican la carga tanto en el puerto como en el flat panel. repuestos: no. | MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE, FALTA_CAPACITACION | ['MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE', 'FALTA_CAPACITACION'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Tuesday | 1
121629 | CORRECTIVO | 1036932398 | esneyder alexander garcia garcia | Nevera no refrigera Buenas tardes, Reporto nevera P05 ubicada en la farmacia principal (torre 1, sotano 1) , la cual no genera temperatura de refrigeración necesaria (2 a 8°C), adicional esta generando escarcha en el lado posterior-superior. Gracias por la atención y apoyo. |  | 1001018017 | jose david echeverri de moya |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | NEVERA | 1107 |  | P05 | INDUCOL | VV510 | .0179 | 2025-11-22 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Se reporta nevera con temperatura fuera de rango.Actividad realizada: Se encuentra la parte trasera del ventilador con escarcha, lo que puede estar impidiendo el funcionamiento correcto. Se desconecta para descongelar y se le hace seguimiento al proceso. Después de hacerle seguimiento, se evidencia que ya no hay hielo en el ventilador del evaporador, la nevera se encuentra dentro de los rangos programados. Estado final: equipo funciona correctamente. Repuestos: no | 2025-11-19 14:34 |  | 2025-11-19 14:37 | 2025-11-20 16:47 | 1570 | 1503 | 67 | 265115 | Media | 2025-11-19 13:38 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: se reporta nevera con temperatura fuera de rango.actividad realizada: se encuentra la parte trasera del ventilador con escarcha, lo que puede estar impidiendo el funcionamiento correcto. se desconecta para descongelar y se le hace seguimiento al proceso. después de hacerle seguimiento, se evidencia que ya no hay hielo en el ventilador del evaporador, la nevera se encuentra dentro de los rangos programados. estado final: equipo funciona correctamente. repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Wednesday | 2
121172 | CORRECTIVO | 1007109680 | valentina arbelaez ramirez | FLUJOMETRO MALO FLUJOMETRO DE 15LPM NO REGULA |  | 1001018017 | jose david echeverri de moya |  | UCIN |  | FLUJÓMETRO | 1496 | 59 |  | TIMETER | DOBLE | 51005 | 2025-11-08 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Se encuentra flujómetro que no estaba regulando debido a que el balín se quedaba pegado en el fondo al tener algunos residuos de pega loca en las paredes del tubo interior, impidiendo su desplazamiento. Actividad realizada: Se raspa el interior hasta eliminar los residuos y visualizar uniformidad en las paredes interiores del tubo. Se realizan pruebas de funcionamiento con analizador de flujo y no se encuentran fugas o variaciones fuera de lo normal en los valores medidos. Estado final: El equipo se entrega completamente funcional en el servicio. Repuestos: No | 2025-11-04 07:38 |  | 2025-11-04 08:36 | 2025-11-04 10:37 | 121 | 0 | 121 | 264174 | Media | 2025-11-01 15:50 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: se encuentra flujómetro que no estaba regulando debido a que el balín se quedaba pegado en el fondo al tener algunos residuos de pega loca en las paredes del tubo interior, impidiendo su desplazamiento. actividad realizada: se raspa el interior hasta eliminar los residuos y visualizar uniformidad en las paredes interiores del tubo. se realizan pruebas de funcionamiento con analizador de flujo y no se encuentran fugas o variaciones fuera de lo normal en los valores medidos. estado final: el equipo se entrega completamente funcional en el servicio. repuestos: no | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Tuesday | 1
121740 | CORRECTIVO | 1026140695 | juan camilo angel munera | termometro malo farmacia urgencias. placa: 295754 Por favor verificar funcionamiento del termometro, ha estado registrando temperaturas fuera del rango |  | 1001018017 | jose david echeverri de moya |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | NEVERA | 1103 | EB0382 | EB0382 | SAMSUNG | SRG-118 | 4AFV3004065 | 2025-11-29 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Se reporta nevera con temperaturas fuera de rango. Actividad realizada: Se encuentra perilla por debajo del nivel normal, se vuelve a subir hacia la posición de frío y se separa más de la pared. Se ve temperatura por debajo del nivel encontrado inicialmente y se deja pendiente para seguimiento. 20:00 La temperatura ha ido bajando en las últimas dos horas, se volverá a revisar el día siguiente. 25/11 13:00 La temperatura se ha normalizado, se deja perilla en posición marcada previamente y se hace nuevamente la recomendación de evitar dejarla pegada a la pared para permitir el funcionamiento del compresor. Estado final: Equipo funcional. Repuestos: No. | 2025-11-24 13:56 |  | 2025-11-24 17:37 | 2025-11-25 13:10 | 1172 | 1130 | 42 | 265362 | Media | 2025-11-24 12:02 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: se reporta nevera con temperaturas fuera de rango. actividad realizada: se encuentra perilla por debajo del nivel normal, se vuelve a subir hacia la posición de frío y se separa más de la pared. se ve temperatura por debajo del nivel encontrado inicialmente y se deja pendiente para seguimiento. 20:00 la temperatura ha ido bajando en las últimas dos horas, se volverá a revisar el día siguiente. 25/11 13:00 la temperatura se ha normalizado, se deja perilla en posición marcada previamente y se hace nuevamente la recomendación de evitar dejarla pegada a la pared para permitir el funcionamiento del compresor. estado final: equipo funcional. repuestos: no. | MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Monday | 0
120700 | CORRECTIVO | 1040042751 | LIZETH JOHANA GARCIA CASTRO | saturador malo saturador con falla |  | 1001018017 | jose david echeverri de moya |  | H1-T1 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 987 | 3647 |  | EDAN | IM70 | 001488-M15804060027 | 2025-10-18 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Se recibe pinza de oximetría reportada como mala. Actividad realizada: Se prueba extensión y pinza por separado y no se encuentran fallas ni interrupciones en la medición. Estado final: La pinza funciona normalmente con el monitor y se deja nuevamente en el servicio. Repuestos: No | 2025-10-17 15:59 |  | 2025-10-17 18:05 | 2025-10-17 18:43 | 38 | 0 | 38 | 263187 | Media | 2025-10-17 08:42 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: se recibe pinza de oximetría reportada como mala. actividad realizada: se prueba extensión y pinza por separado y no se encuentran fallas ni interrupciones en la medición. estado final: la pinza funciona normalmente con el monitor y se deja nuevamente en el servicio. repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Friday | 4
121782 | CORRECTIVO | 17339367 | DIEGO ALONSO ARDILA ARANGO | monitor de signos vitales recuperacion VIP Por favor revisar monitor que no esta tomando PA |  | 1001018017 | jose david echeverri de moya |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 959 | 4066 |  | EDAN | IM70 | 360080-M17911550009 | 2025-11-29 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Monitor no toma presión. Actividad realizada: Se hace prueba de fugas y reinicio de la función NIBP en el modo de mantenimiento del monitor, el equipo pasa la prueba y vuelve a tomar presión normalmente. Estado final: Equipo funcional. Repuestos: No. | 2025-11-25 14:46 |  | 2025-11-25 15:12 | 2025-11-25 17:18 | 126 | 0 | 126 | 265470 | Media | 2025-11-25 14:31 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: monitor no toma presión. actividad realizada: se hace prueba de fugas y reinicio de la función nibp en el modo de mantenimiento del monitor, el equipo pasa la prueba y vuelve a tomar presión normalmente. estado final: equipo funcional. repuestos: no. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Tuesday | 1
121853 | CORRECTIVO | 1036964467 | LAURA YANETH MESA LOPEZ | PIEZA DE ALTA PIEZA DE ALTA EB1079 LLAVE NO GIRA SE QUEDA ATASCADA |  | 1001018017 | jose david echeverri de moya |  | ODONTOLOGÍA |  | PIEZA DE ALTA VELOCIDAD | 1888 |  | EB1079 | NSK | PANAMAX 2R STAND | ABH70271 ALTA 1 | 2025-11-29 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Pieza de alta no deja girar la llave. Actividad realizada: Se destapa la pieza y se ajusta la turbina para que no quede muy por fuera y permita el movimiento normal de la llave. Se hacen pruebas funcionales satisfactoriamente. Estado final: Equipo funcional. Repuestos: No. Inicio real 15:50 Fin real 16:05 | 2025-11-28 12:08 |  | 2025-11-28 16:20 | 2025-11-28 16:24 | 5 | 0 | 5 | 265667 | Media | 2025-11-28 11:03 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: pieza de alta no deja girar la llave. actividad realizada: se destapa la pieza y se ajusta la turbina para que no quede muy por fuera y permita el movimiento normal de la llave. se hacen pruebas funcionales satisfactoriamente. estado final: equipo funcional. repuestos: no. inicio real 15:50 fin real 16:05 | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Friday | 4
121610 | CORRECTIVO | 1036955981 | omaira castaño osorio | infusor disfuncional buenos dias por favor para reportar infusor disfuncional, el manguito no insufla muchas gracias |  | 1001018017 | jose david echeverri de moya |  | UCIP |  | INFUSOR | 3012 | EB1381 |  | RIESTER | MANUAL | 190320139 | 2025-11-22 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Se reporta infusor que no está insuflando. Actividad realizada: Se encuentra pera pegada y se golpea suavemente para liberar el balín y permitir la entrada del aire. El infusor nuevamente insufla con normalidad y se sostiene la presión. Se encuentra sticker de mantenimiento obsoleto, se quita y se limpian los residuos. Estado final: Equipo funcional. Repuestos: No. | 2025-11-19 08:50 |  | 2025-11-19 13:32 | 2025-11-19 14:18 | 46 | 0 | 46 | 265070 | Media | 2025-11-19 08:32 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: se reporta infusor que no está insuflando. actividad realizada: se encuentra pera pegada y se golpea suavemente para liberar el balín y permitir la entrada del aire. el infusor nuevamente insufla con normalidad y se sostiene la presión. se encuentra sticker de mantenimiento obsoleto, se quita y se limpian los residuos. estado final: equipo funcional. repuestos: no. | MAL_TRATO_FISICO, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Wednesday | 2
121534 | CORRECTIVO | 1121329161 | andry yulier zuluaga mazo | TEMPERATURA DE NEVERA FUERA DE RANGO la nevera se esta subiendo la temperatura |  | 1001018017 | jose david echeverri de moya |  | BANCO DE SANGRE |  | CUARTO FRÍO | 3422 | EB1549 | EB1549 | RISS |  | EB1549 | 2025-11-22 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Se encuentra indicación de temperatura que muestra en el historial haber subido por encima del rango durante la noche, ingresando al cuarto frío se puede evidenciar que uno de los ventiladores está cubierto casi por completo por escarcha. Actividad realizada: Se procede a eliminar la escarcha de todos los ventiladores del cuarto frío y se hace seguimiento durante el día. Estado final: Se revisa nuevamente temperatura y se observan valores dentro del rango más bajos de los evidenciados inicialmente, se procede a cerrar la orden. Repuestos: No | 2025-11-15 07:42 |  | 2025-11-15 10:20 | 2025-11-15 15:01 | 281 | 180 | 101 | 264919 | Alta | 2025-11-15 02:50 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: se encuentra indicación de temperatura que muestra en el historial haber subido por encima del rango durante la noche, ingresando al cuarto frío se puede evidenciar que uno de los ventiladores está cubierto casi por completo por escarcha. actividad realizada: se procede a eliminar la escarcha de todos los ventiladores del cuarto frío y se hace seguimiento durante el día. estado final: se revisa nuevamente temperatura y se observan valores dentro del rango más bajos de los evidenciados inicialmente, se procede a cerrar la orden. repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Saturday | 5
123127 | CORRECTIVO | 1040043627 | LUISA FERNANDA CARDONA VALENCIA | Saturador no Funciona Buenos días Reporto Saturador de Rea 1 en mal funcionamiento, no censa. Muchas Gracias |  | 1001018017 | jose david echeverri de moya |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3655 | 5126 |  | EDAN | IM70 + CO2 | 360080-M21119560009 | 2025-12-20 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Se reporta pinza de saturación que no sensa. Actividad realizada: Se hacen pruebas funcionales y la tanto la pinza como la interfaz funcionan correctamente, sin pérdida de la señal. De igual manera se prueba en el servicio sin novedades. Estado final: Equipo y accesorios funcionales. Repuestos: No. | 2025-12-16 12:11 |  | 2025-12-16 12:12 | 2025-12-16 13:44 | 92 | 14 | 78 | 266538 | Media | 2025-12-16 11:35 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: se reporta pinza de saturación que no sensa. actividad realizada: se hacen pruebas funcionales y la tanto la pinza como la interfaz funcionan correctamente, sin pérdida de la señal. de igual manera se prueba en el servicio sin novedades. estado final: equipo y accesorios funcionales. repuestos: no. | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Tuesday | 1
123278 | CORRECTIVO | 1095945884 | ANGIE LORENA SANCHEZ VELASQUEZ | ekg cubiculo 11 malo ekg cubiculo 11 malo |  | 1001018017 | jose david echeverri de moya |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1048 | 3925 |  | NIHON KOHDEN | BSM-6501 TRITON | 05505 MODLO:21622 | 2025-12-27 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Se reporta monitor de signos vitales por ekg malo. Actividad realizada: Se encuentran cables de 3 derivadas en buen estado y se revisa la configuración del monitor, encontrando que estaba configurado para 6 derivadas en vez de 3, se hace el cambio y se prueba con el equipo patrón, mostrando una onda acorde con lo programado sin perder la señal. Equipo queda funcionando normalmente. Estado final: Equipo y accesorios funcionales. Repuestos: No. Nota: Se deja de atender la orden y se da prioridad a otra solicitud entre 13:10 y 13:45, no se logra registrar pausa. | 2025-12-22 12:55 |  | 2025-12-22 13:05 | 2025-12-22 14:18 | 73 | 0 | 73 | 266881 | Media | 2025-12-22 12:11 | REALIZADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: se reporta monitor de signos vitales por ekg malo. actividad realizada: se encuentran cables de 3 derivadas en buen estado y se revisa la configuración del monitor, encontrando que estaba configurado para 6 derivadas en vez de 3, se hace el cambio y se prueba con el equipo patrón, mostrando una onda acorde con lo programado sin perder la señal. equipo queda funcionando normalmente. estado final: equipo y accesorios funcionales. repuestos: no. nota: se deja de atender la orden y se da prioridad a otra solicitud entre 13:10 y 13:45, no se logra registrar pausa. | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Monday | 0
121598 | CORRECTIVO | 43714740 | LILIANA PATRICIA GARCIA NARVAEZ | microscopia de oftalmologia URGENTE Buenas tardes Favor revisar microscopia de oftalmologia presenta XY vertical esta presentando bloqueo para movimiento vertical. Muchas gracias |  | 1001018017 | jose david echeverri de moya |  | CIRUGÍA |  | MICROSCOPIO | 930 | 3140 |  | MOELLER WEDEL | HI R 700 | 436/2519 | 2025-11-22 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Se encuentra microscopio que no permite extender el brazo completamente. Actividad realizada: Se realiza equilibrio de microscopio hasta que deja de aparecer mensaje de error. Estado final: El microscopio queda en equilibrio y el brazo se deja extender completamente. Repuestos: No. | 2025-11-18 16:52 |  | 2025-11-18 17:04 | 2025-11-18 18:06 | 62 | 0 | 62 | 265039 | Media | 2025-11-18 15:13 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: se encuentra microscopio que no permite extender el brazo completamente. actividad realizada: se realiza equilibrio de microscopio hasta que deja de aparecer mensaje de error. estado final: el microscopio queda en equilibrio y el brazo se deja extender completamente. repuestos: no. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Tuesday | 1
123394 | CORRECTIVO | 1040181324 | claudia cardona acevedo | tensiómetro no censa en el momento de toma de signos vitales a los paciente se intenta tomar presión arterial en varias ocasiones y no censa por lo que se reporta |  | 1001018017 | jose david echeverri de moya |  | H2-T2 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 980 | 3309 |  | EDAN | M9 IBP | 301499-M14202810005 | 2025-12-27 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Se reporta monitor que no toma la presión arterial. Actividad realizada: Se encuentra monitor en modo neonatal, se cambia nuevamente a modo adulto. Se hacen pruebas y aparece el error de cuff flojo, se verifica brazalete y manguera y no se encuentran en mal estado o con fugas aparentes. Se accede entonces al modo mantenimiento y se hace reinicio del módulo NIBP. Se hacen nuevamente las pruebas en varias ocasiones y el monitor toma la presión normalmente. Estado final: Equipo funcional. Repuestos: No. Nota: Fin real 18:45 | 2025-12-23 18:06 |  | 2025-12-23 18:06 | 2025-12-23 19:32 | 86 | 0 | 86 | 266982 | Media | 2025-12-23 16:23 | REALIZADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: se reporta monitor que no toma la presión arterial. actividad realizada: se encuentra monitor en modo neonatal, se cambia nuevamente a modo adulto. se hacen pruebas y aparece el error de cuff flojo, se verifica brazalete y manguera y no se encuentran en mal estado o con fugas aparentes. se accede entonces al modo mantenimiento y se hace reinicio del módulo nibp. se hacen nuevamente las pruebas en varias ocasiones y el monitor toma la presión normalmente. estado final: equipo funcional. repuestos: no. nota: fin real 18:45 | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Tuesday | 1
121592 | CORRECTIVO | 1015216156 | mariana usma ramirez | Cama mala Buenas tardes me colaboran con la cama de la habitacion 535 urgente, necesitamos trasladar paciente y la cama no funciona, muchisimas graciaaaaas |  | 1001018017 | jose david echeverri de moya |  | H5-T2 |  | CAMA ELÉCTRICA | 329 | 3347 |  | DOMETAL | QUAXAR | 00000-29766 | 2025-11-22 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Se encuentra cama bloqueada. Actividad realizada: Se desbloquea cama con el botón en el panel de control y se prueban todos los movimientos desde todos los paneles, evidenciando el funcionamiento normal de la cama. Estado final: Equipo funcional en el servicio Repuestos: No | 2025-11-18 14:54 |  | 2025-11-18 15:10 | 2025-11-18 15:41 | 31 | 0 | 31 | 265030 | Media | 2025-11-18 14:33 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: se encuentra cama bloqueada. actividad realizada: se desbloquea cama con el botón en el panel de control y se prueban todos los movimientos desde todos los paneles, evidenciando el funcionamiento normal de la cama. estado final: equipo funcional en el servicio repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Tuesday | 1
121650 | CORRECTIVO | 1036394829 | monica gomez marulanda | monitor de signos vitales que no toma tension monitor que presenta falla en el tensiometro , tiene el cable del brazalete pegado con microporo y notoma presion |  | 1001018017 | jose david echeverri de moya |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 950 | 3220 |  | EDAN | M50 | 333124-M13707000001 | 2025-11-22 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Desde el servicio reportan que el brazalete no toma la presión. Actividad realizada: Se nota que la unión entre la manguera y el brazalete está muy floja en ambos lados, se procede a cortar parte del extremo de ambos y se vuelven a conectar, esta vez sintiéndose que quedan lo suficientemente fijas las conexiones de ambos lados. Se hacen pruebas satisfactoriamente. Estado final: Se deja nuevamente brazalete y manguera en el servicio. Repuestos: No | 2025-11-20 10:44 |  | 2025-11-20 14:00 | 2025-11-20 14:19 | 19 | 0 | 19 | 265162 | Media | 2025-11-20 09:36 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: desde el servicio reportan que el brazalete no toma la presión. actividad realizada: se nota que la unión entre la manguera y el brazalete está muy floja en ambos lados, se procede a cortar parte del extremo de ambos y se vuelven a conectar, esta vez sintiéndose que quedan lo suficientemente fijas las conexiones de ambos lados. se hacen pruebas satisfactoriamente. estado final: se deja nuevamente brazalete y manguera en el servicio. repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Thursday | 3
121655 | CORRECTIVO | 1053833876 | paola alejandra tabarez bedoya | monitor monitor de ingresos vip malo |  | 1001018017 | jose david echeverri de moya |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 950 | 3220 |  | EDAN | M50 | 333124-M13707000001 | 2025-11-22 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Se reporta monitor que no funciona. Actividad realizada: Se encuentra pinza de saturación con la parte del receptor salida de la carcasa, se procede a colocar la parte dentro de su sitio nuevamente. Se realiza en el servicio directamente. Estado final: Se deja monitor completo y funcional en el servicio. Repuestos: No. | 2025-11-20 12:32 |  | 2025-11-20 18:30 | 2025-11-20 18:55 | 26 | 0 | 26 | 265180 | Media | 2025-11-20 11:48 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: se reporta monitor que no funciona. actividad realizada: se encuentra pinza de saturación con la parte del receptor salida de la carcasa, se procede a colocar la parte dentro de su sitio nuevamente. se realiza en el servicio directamente. estado final: se deja monitor completo y funcional en el servicio. repuestos: no. | MAL_MANEJO_CABLES, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_MANEJO_CABLES', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Thursday | 3
123135 | CORRECTIVO | 1143263621 | samira alexandra otero solano | cama mala cama en mal funcionamiento |  | 1001018017 | jose david echeverri de moya |  | H3-T2 |  | CAMA ELÉCTRICA | 283 | 2496 |  | DOMETAL | 131-71 | 2058-418 | 2025-12-20 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Se reporta cama bloqueada. Actividad realizada: Se revisan los movimientos desde los paneles de control y se puede evidenciar que en ocasiones se interrumpen o detienen los movimientos de altura de la cama, se revisa el puerto de conexión del motor de altura en la caja de control y se encuentra un poco suelto. Se inserta nuevamente y se deja la rosca bien apretada. Al probar nuevamente la cama, esta permite regular la altura desde todos los paneles sin detenerse en medio del movimiento. Estado final: Equipo funcional. Repuestos: No. | 2025-12-16 15:14 |  | 2025-12-16 15:15 | 2025-12-16 16:28 | 72 | 35 | 37 | 266572 | Media | 2025-12-16 14:35 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: se reporta cama bloqueada. actividad realizada: se revisan los movimientos desde los paneles de control y se puede evidenciar que en ocasiones se interrumpen o detienen los movimientos de altura de la cama, se revisa el puerto de conexión del motor de altura en la caja de control y se encuentra un poco suelto. se inserta nuevamente y se deja la rosca bien apretada. al probar nuevamente la cama, esta permite regular la altura desde todos los paneles sin detenerse en medio del movimiento. estado final: equipo funcional. repuestos: no. | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Tuesday | 1
123234 | CORRECTIVO | 1036948329 | daniela jimenez alzate | nevera de ensayos clinicos esta congelando nevera presenta hielo en la parte interna |  | 1001018017 | jose david echeverri de moya |  | LABORATORIO |  | REFRIGERADOR CON RS - INVESTIGACIÓN | 871 | 4284 |  | HAIER - RISS | HYC-390 | BE06MPG1T00QEJAB0006 | 2025-12-20 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Se reporta nevera que está congelando. Actividad realizada: Se encuentra hielo en la parte del fondo de la nevera, se deja descongelando inicialmente para hacerle seguimiento. 19:15 Se encuentra nevera sin hielo y con alguna humedad. Queda pendiente para revisión el día de mañana. 20/12/2025 Se conecta nuevamente la nevera , se deja en observación hasta el lunes. 22/12/2025 Se encuentra que la nevera ha funcionado por más de 2 días sin presentar hielo nuevamente. Se procede a cerrar la orden. Estado final: Equipo funcional. Repuestos: No. | 2025-12-19 15:35 |  | 2025-12-19 15:37 | 2025-12-22 17:46 | 4449 | 4396 | 53 | 266779 | Media | 2025-12-19 15:22 | REALIZADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: se reporta nevera que está congelando. actividad realizada: se encuentra hielo en la parte del fondo de la nevera, se deja descongelando inicialmente para hacerle seguimiento. 19:15 se encuentra nevera sin hielo y con alguna humedad. queda pendiente para revisión el día de mañana. 20/12/2025 se conecta nuevamente la nevera , se deja en observación hasta el lunes. 22/12/2025 se encuentra que la nevera ha funcionado por más de 2 días sin presentar hielo nuevamente. se procede a cerrar la orden. estado final: equipo funcional. repuestos: no. | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Friday | 4
123393 | CORRECTIVO | 1001447580 | daniela orozco suarez | Electrobisturi no fuciona correctamente Electrobisturi con potencia muy baja, no coagula bien segun expresa cirujano. |  | 1001018017 | jose david echeverri de moya |  | CIRUGÍA |  | ELECTROBISTURÍ | 490 | 2819 |  | VALLEY LAB | FORCE FX-CS | SF0J08433A | 2025-12-27 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Se reporta electrobisturí por baja potencia. Actividad realizada: Se hacen pruebas de funcionamiento y revisión de componentes internos, encontrando que el equipo funciona normalmente en corte y coagulación y permitiendo la regulación de potencia. Estado final: Equipo funcional. Repuestos: No. | 2025-12-23 16:17 |  | 2025-12-23 16:27 | 2025-12-23 18:12 | 105 | 17 | 88 | 266946 | Media | 2025-12-23 09:36 | REALIZADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: se reporta electrobisturí por baja potencia. actividad realizada: se hacen pruebas de funcionamiento y revisión de componentes internos, encontrando que el equipo funciona normalmente en corte y coagulación y permitiendo la regulación de potencia. estado final: equipo funcional. repuestos: no. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Tuesday | 1
123196 | CORRECTIVO | 1002579782 | YESICA XIMENA PARDO HINCAPIE | llandas malas |  | 1001018017 | jose david echeverri de moya |  | H1-T1 | HAB 109 | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-12-20 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Se reporta cama por llantas malas. 18/12/2026 17:30: La cama se encuentra ocupada con paciente por lo que no se puede revisar o determinar con exactitud el problema reportado. En el servicio informan que mañana al medio día debería quedar libre la cama. Se deja pendiente para entonces. 06/01/2026: El equipo no ha estado disponible por lo que se cierra la orden. Se espera que se reporte nuevamente cuando haya disponibilidad. | 2025-12-18 13:25 |  | 2025-12-18 17:15 | 2026-01-06 10:52 | 26977 | 26949 | 28 | 266714 | Media | 2025-12-18 12:28 | REALIZADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | se reporta cama por llantas malas. 18/12/2026 17:30: la cama se encuentra ocupada con paciente por lo que no se puede revisar o determinar con exactitud el problema reportado. en el servicio informan que mañana al medio día debería quedar libre la cama. se deja pendiente para entonces. 06/01/2026: el equipo no ha estado disponible por lo que se cierra la orden. se espera que se reporte nuevamente cuando haya disponibilidad. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Thursday | 3
121784 | CORRECTIVO | 1037613274 | maria paz marmolejo causil | bicicleta recumbent se le desprendió soporte bicicleta con soporte zafado |  | 1001018017 | jose david echeverri de moya |  | FISIOTERAPIA |  | BICICLETA RECUMBENT | 158 | P20 |  | FORMA | R60 | RB3061604CX00016 | 2025-11-29 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Bicicleta con soporte de sensores de FC reventado Actividad realizada: Se retira soporte para ser soldado 27/11/2025: Se suelda soporte, se aplica pintura y se ensambla nuevamente con los sensores de pulso , pendiente instalar en el equipo Estado final: Se instala nuevamente el soporte y se hacen pruebas funcionales, el soporte resiste el peso y se muestra el ritmo cardíaco en el equipo. Repuestos: No. | 2025-11-25 19:10 |  | 2025-11-25 19:45 | 2025-11-28 14:42 | 4017 | 3955 | 62 | 265486 | Media | 2025-11-25 16:10 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: bicicleta con soporte de sensores de fc reventado actividad realizada: se retira soporte para ser soldado 27/11/2025: se suelda soporte, se aplica pintura y se ensambla nuevamente con los sensores de pulso , pendiente instalar en el equipo estado final: se instala nuevamente el soporte y se hacen pruebas funcionales, el soporte resiste el peso y se muestra el ritmo cardíaco en el equipo. repuestos: no. | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Tuesday | 1
121437 | CORRECTIVO | 1054993280 | vanessa zapata vargas | Cambio de colchon Colchon roto filtrando cambio urgente |  | 1001018017 | jose david echeverri de moya |  | H3-T1 |  | CAMA ELÉCTRICA | 246 | 1986 |  | LOS PINOS | 740LV.05 | 50002 | 2025-11-15 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Se encuentra colchón de cama eléctrica con filtraciones de humedad. Actividad realizada: Se hace cambio por repuesto de bodega. Estado final: Se reemplaza y se deja colchón en el servicio. Repuestos: Sí | 2025-11-12 10:49 |  | 2025-11-12 10:53 | 2025-11-12 12:02 | 69 | 0 | 69 | 264697 | Media | 2025-11-12 08:34 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se encuentra colchón de cama eléctrica con filtraciones de humedad. actividad realizada: se hace cambio por repuesto de bodega. estado final: se reemplaza y se deja colchón en el servicio. repuestos: sí | MAL_USO_CONFIGURACION, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Wednesday | 2
120925 | CORRECTIVO | 1038415580 | YESICA ANDREA CUARTAS LOPEZ | fonendo malo buenas tardes se solicita arreglo de fonendo pediatrico de unidad de ginecologia |  | 1001018017 | jose david echeverri de moya |  | UMI |  | FONENDOSCOPIO | 725 |  | EB0248 | LITTMAN WELCH ALLYN | ADULTO/PEDIATRICO |  | 2025-11-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Se encuentra fonendoscopio sin la membrana del diafragma. Actividad realizada: Se instala un diafragma pediátrico nuevo. Estado final: El equipo queda con todas sus partes y completamente funcional Repuestos: Sí | 2025-10-27 07:41 |  | 2025-10-27 08:08 | 2025-10-27 09:16 | 68 | 0 | 68 | 263748 | Media | 2025-10-25 19:32 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se encuentra fonendoscopio sin la membrana del diafragma. actividad realizada: se instala un diafragma pediátrico nuevo. estado final: el equipo queda con todas sus partes y completamente funcional repuestos: sí | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Monday | 0
121173 | CORRECTIVO | 1036960569 | BERTHA YELISA MAYO QUINTERO | sensor de temperatura cortado Buenos dias, solicito cambiar o arreglar sensor de temperatura ya que no funcionay se encuentra partidoo. Muchas gracias Feliz dia |  | 1001018017 | jose david echeverri de moya |  | UCIN |  | CUNA TÉRMICA | 432 | 2724 |  | MEDIX | SM-401 | 4168 | 2025-11-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Se recibe cable de sensor de temperatura reventado desde la base. Actividad realizada: Se reemplaza por repuesto de bodega. Estado final: Se hace entrega de reposición en el servicio. Repuestos: Sí. | 2025-11-04 07:39 |  | 2025-11-04 08:37 | 2025-11-05 08:28 | 1432 | 1316 | 116 | 264203 | Media | 2025-11-04 06:50 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se recibe cable de sensor de temperatura reventado desde la base. actividad realizada: se reemplaza por repuesto de bodega. estado final: se hace entrega de reposición en el servicio. repuestos: sí. | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Tuesday | 1
121429 | CORRECTIVO | 1035917222 | tatiana valencia diaz | no toma la presion arterial monitor de la habitacion 312 a que no toma la presion arterial |  | 1001018017 | jose david echeverri de moya |  | ONCOLOGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1015 | 3400 |  | EDAN | M9 IBP/CO | 301499-M14400730008-02 | 2025-11-15 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Se evidencia brazalete de presión arterial con hueco en la parte de abajo, exponiendo la cámara de aire y con fuga. Actividad realizada: Se cambia brazalete y se hacen pruebas satisfactoriamente. Estado final: Se deja el monitor con manguera y brazalete nuevamente en el servicio. Repuestos: Sí | 2025-11-12 07:38 |  | 2025-11-12 07:47 | 2025-11-12 09:12 | 86 | 0 | 86 | 264691 | Media | 2025-11-12 07:26 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se evidencia brazalete de presión arterial con hueco en la parte de abajo, exponiendo la cámara de aire y con fuga. actividad realizada: se cambia brazalete y se hacen pruebas satisfactoriamente. estado final: se deja el monitor con manguera y brazalete nuevamente en el servicio. repuestos: sí | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Wednesday | 2
121834 | CORRECTIVO | 1001408990 | ANA MARIA CIRO BUITRAGO | latiguillos EKG ucip 10 buenos tardes, se realiza reporte de latiguillos EKG del cubiculo # 10 los cuales se encuentran en muy mal estado general, agradecemos la pronta colaboracion, gracias. |  | 1001018017 | jose david echeverri de moya |  | UCIP |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1080 | 4183 | 4183 | EDAN | IM70 | 360080-M18506920002 | 2025-11-29 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Reportan latiguillos EKG en mal estado. Actividad realizada: Se reciben los latiguillos y se puede ver que en dos de ellos el cable ya está pelado cerca a la pinza, lo cual puede generar interferencia por lo que se hace cambio por troncal y latiguillos de bodega. Estado final: Se hace reposición en el servicio. Repuestos: Sí. | 2025-11-27 17:09 |  | 2025-11-27 17:12 | 2025-11-28 19:57 | 1605 | 1556 | 49 | 265625 | Media | 2025-11-27 16:54 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: reportan latiguillos ekg en mal estado. actividad realizada: se reciben los latiguillos y se puede ver que en dos de ellos el cable ya está pelado cerca a la pinza, lo cual puede generar interferencia por lo que se hace cambio por troncal y latiguillos de bodega. estado final: se hace reposición en el servicio. repuestos: sí. | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Thursday | 3
121069 | CORRECTIVO | 1036945152 | angela patricia gomez quintero | cable roto Buenos dias amablemente solicito revision a clave AC de monitor de transporte malo Gracias |  | 1001018017 | jose david echeverri de moya |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1075 | 3019 |  | EDAN | M9 | 301137-M12604350003 | 2025-11-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Se encuentra cable AC de monitor de signos vitales con desgaste. Actividad realizada: Se cambia por repuesto de bodega. Estado final: El cable se deja con el equipo en buen estado. Repuestos: Sí | 2025-10-29 11:05 |  | 2025-10-29 11:37 | 2025-10-29 11:59 | 22 | 0 | 22 | 263973 | Media | 2025-10-29 11:03 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se encuentra cable ac de monitor de signos vitales con desgaste. actividad realizada: se cambia por repuesto de bodega. estado final: el cable se deja con el equipo en buen estado. repuestos: sí | MAL_MANEJO_CABLES, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE, DESGASTE_NORMAL | ['MAL_MANEJO_CABLES', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE', 'DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Wednesday | 2
121428 | CORRECTIVO | 1036946149 | JULIETH ALEJANDRA ECHEVERRI GALLEGO | brasalete malo el brasalete para toma de presion arterial del monitor 3309 no funciona, al momento de encender e insuflar no insufla |  | 1001018017 | jose david echeverri de moya |  | H2-T2 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 980 | 3309 |  | EDAN | M9 IBP | 301499-M14202810005 | 2025-11-15 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Se evidencia brazalete desgastado y con velcro que ya no se sostiene adecuadamente. Actividad realizada: Se realiza cambio por repuesto de bodega. Estado final: Se deja repuesto en el monitor en el servicio. Repuestos: Sí. | 2025-11-12 07:35 |  | 2025-11-12 09:13 | 2025-11-12 10:29 | 76 | 0 | 76 | 264686 | Media | 2025-11-12 01:55 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se evidencia brazalete desgastado y con velcro que ya no se sostiene adecuadamente. actividad realizada: se realiza cambio por repuesto de bodega. estado final: se deja repuesto en el monitor en el servicio. repuestos: sí. | MAL_USO_CONFIGURACION, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Wednesday | 2
124610 | CORRECTIVO | 39192534 | sandra milena valencia moreno | Mal funcionamiento de pulsoximetro Mal Funcionamiento de pulsoximetro de sala 2 |  | 1001018017 | jose david echeverri de moya |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 962 | 4056 |  | NIHON KOHDEN | BSM-6501 TRITON | 5511 - 21634 | 2025-12-27 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Se reporta monitor por mal funcionamiento de la pinza de saturación. Actividad realizada: Se revisa la pinza y se encuentra que solo funciona al hacer presión sobre el cable cerca del conector, sin embargo esta parte está cubierta por lo que no se puede intervenir la pinza. Se hace cambio por repuesto de bodega. Estado final: Equipo y accesorios funcionales. Repuestos: Sí. | 2025-12-26 12:16 |  | 2025-12-26 13:26 | 2025-12-26 15:08 | 103 | 0 | 103 | 267076 | Media | 2025-12-26 12:08 | REALIZADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se reporta monitor por mal funcionamiento de la pinza de saturación. actividad realizada: se revisa la pinza y se encuentra que solo funciona al hacer presión sobre el cable cerca del conector, sin embargo esta parte está cubierta por lo que no se puede intervenir la pinza. se hace cambio por repuesto de bodega. estado final: equipo y accesorios funcionales. repuestos: sí. | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Friday | 4
122878 | CORRECTIVO | 1038412608 | YESICA PAOLA VILLEGAS SERNA | brazalete malo brazalete maquina de anestesia sala 8 desgastado, no insufla o da cifras malas |  | 1001018017 | jose david echeverri de moya |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 952 |  | EB0544 | MINDRAY | T8 | CF-43122178 | 2025-12-13 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Se reporta brazalete con desgaste que no mide la presión correctamente. Actividad realizada: Se reemplaza por repuesto de bodega. Estado final: Equipo y accesorios funcionales. Repuestos: Sí. | 2025-12-12 08:33 |  | 2025-12-12 08:39 | 2025-12-12 09:04 | 26 | 0 | 26 | 266378 | Media | 2025-12-12 08:29 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se reporta brazalete con desgaste que no mide la presión correctamente. actividad realizada: se reemplaza por repuesto de bodega. estado final: equipo y accesorios funcionales. repuestos: sí. | MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE, DESGASTE_NORMAL | ['MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE', 'DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Friday | 4
123113 | CORRECTIVO | 1036948329 | daniela jimenez alzate | Nevara con agua en la parte interna nevera con agua en la parte interna |  | 1001018017 | jose david echeverri de moya |  | LABORATORIO |  | NEVERA | 1097 | 3020 |  | HACEB | RVC-10 | 80844831/90915301 | 2025-12-20 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Nevera con filtración de agua Actividad realizada: Se desconecta nevera y se deja descongelando el evaporador. Posteriormente se seca parte afectada y se aplica silicona, se deja secando 17/12/2025: Se aplica mas silicona, se deja secando 18/12/2025: Se realiza seguimiento al equipo y se encuentra a silicona completamente seca Se enciende equipo Se pausa orden hasta que llegue a rango 20/12/2025: equipo continua con la fuga de agua , se aplica mas silicona se deja secando hasta el lunes 22/12/2025: se enciende equipo 23/12/2025: Se enciende equipo y se ve que la fuga continua Se retira toda la silicona y se aplica nuevamente 24/12/2025: Se enciende el equipo Se revisa equipo y continua con fuga, se aplica mas silicona 26/12/2025: se enciende equipo y se deja en observación Se realiza seguimiento y se puede ver que el equipo conserva la fuga. Se traslada al taller, se retira la tapa que protege el evaporador y se procede a sellar el conector del sistema de evaporación de agua de deshielo. Durante las pruebas de funcionamiento, se puede ver que el ventilador del evaporador estaba sonando muy fuerte, se revisa y se encuentra daño en los rodamientos, se procede a cambiar por uno nuevo Se deja equipo en observación 27/12/25: Se encuentra nevera sin goteo, se cierra orden. Estado final: Equipo funcional. Repuestos: Sí. | 2025-12-16 07:20 |  | 2025-12-16 07:43 | 2025-12-27 15:05 | 16282 | 16044 | 238 | 266488 | Media | 2025-12-15 13:38 | REALIZADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: nevera con filtración de agua actividad realizada: se desconecta nevera y se deja descongelando el evaporador. posteriormente se seca parte afectada y se aplica silicona, se deja secando 17/12/2025: se aplica mas silicona, se deja secando 18/12/2025: se realiza seguimiento al equipo y se encuentra a silicona completamente seca se enciende equipo se pausa orden hasta que llegue a rango 20/12/2025: equipo continua con la fuga de agua , se aplica mas silicona se deja secando hasta el lunes 22/12/2025: se enciende equipo 23/12/2025: se enciende equipo y se ve que la fuga continua se retira toda la silicona y se aplica nuevamente 24/12/2025: se enciende el equipo se revisa equipo y continua con fuga, se aplica mas silicona 26/12/2025: se enciende equipo y se deja en observación se realiza seguimiento y se puede ver que el equipo conserva la fuga. se traslada al taller, se retira la tapa que protege el evaporador y se procede a sellar el conector del sistema de evaporación de agua de deshielo. durante las pruebas de funcionamiento, se puede ver que el ventilador del evaporador estaba sonando muy fuerte, se revisa y se encuentra daño en los rodamientos, se procede a cambiar por uno nuevo se deja equipo en observación 27/12/25: se encuentra nevera sin goteo, se cierra orden. estado final: equipo funcional. repuestos: sí. | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Tuesday | 1
120783 | CORRECTIVO | 1001724368 | yuliana correa ciro | BRAZALETE MALO BRAZALETE MALO |  | 1001018017 | jose david echeverri de moya |  | CONSULTA EXTERNA |  | TENSIÓMETRO ANEROIDE | 1355 | EB0951 | EB0951 | WELCH ALLYN | DE PARED | 171024090215 | 2025-10-25 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Se evidencia brazalete de tensiómetro en mal estado. Actividad realizada: Se cambia brazalete. Estado final: El equipo queda funcional en el servicio. Repuestos: Sí | 2025-10-21 08:49 |  | 2025-10-21 09:13 | 2025-10-21 10:23 | 69 | 7 | 62 | 263392 | Media | 2025-10-21 08:25 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se evidencia brazalete de tensiómetro en mal estado. actividad realizada: se cambia brazalete. estado final: el equipo queda funcional en el servicio. repuestos: sí | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Tuesday | 1
123109 | CORRECTIVO | 1038415580 | YESICA ANDREA CUARTAS LOPEZ | Saturador neonatal Buenos Dias, Por favor reviar nuevamente solicitud de cable de sensr de oximetría neonatal- He cias repusieron pero una pina de adulto, y no funciona adecuadamente. Gracias |  | 1001018017 | jose david echeverri de moya |  | UMI | RECUPERACIÓN 3 | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-12-20 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Se cierra orden por falta de claridad con respecto al accesorio a reponer. | 2025-12-15 17:34 |  | 2025-12-15 18:08 | 2025-12-18 16:42 | 4234 | 4190 | 44 | 266476 | Media | 2025-12-15 11:24 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | se cierra orden por falta de claridad con respecto al accesorio a reponer. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Monday | 0
121570 | CORRECTIVO | 1036924607 | LUIS FELIPE MEJIA MEJIA | Fonendoscopia sin diafragma Cordial saludo. Solicitamos amablemente nos ayuden revisando el fonendoscopio con la placa EB1313 el cual se encuentra sin el diafragma lo cual puede ocasionar daños mayores o una mala auscultación. Atentamente |  | 1001018017 | jose david echeverri de moya |  | ONCOLOGÍA |  | FONENDOSCOPIO | 2904 | EB1313 | EB1313 | PRESTIGE | ADULTO DE LUJO | EB1313 | 2025-11-22 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Se encuentra fonendoscopio sin diafragma ni aro diafragma. Actividad realizada: Se instalan diafragma de bodega y aro encontrado en repuestos. Estado final: Fonendoscopio funcional. Repuestos: Sí. | 2025-11-18 11:30 |  | 2025-11-18 12:15 | 2025-11-18 13:59 | 103 | 53 | 50 | 265001 | Media | 2025-11-18 11:24 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se encuentra fonendoscopio sin diafragma ni aro diafragma. actividad realizada: se instalan diafragma de bodega y aro encontrado en repuestos. estado final: fonendoscopio funcional. repuestos: sí. | MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Tuesday | 1
121859 | CORRECTIVO | 1041230037 | CAMILO ANDRES HINCAPIE DUQUE | INTERFACE DE OXIMETRIA BUENAS TARDES REPORTO INTERFACE DE SATURACION DISFUNCIONAL |  | 1001018017 | jose david echeverri de moya |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2797 | 4688 |  | EDAN | IM70 | 360080-M19B13100009 | 2025-11-29 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Se reporta interfaz por mal funcionamiento. Actividad realizada: Se revisa interfaz y se encuentra tierra sin estar haciendo buen contacto además de evidenciarse que los pines se encuentran en mal estado, por lo que se cambia interfaz por una de bodega. Estado final: Reposición entregada en el servicio. Repuestos: Sí. | 2025-11-28 15:24 |  | 2025-11-28 16:53 | 2025-11-28 19:23 | 150 | 27 | 123 | 265691 | Media | 2025-11-28 15:06 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se reporta interfaz por mal funcionamiento. actividad realizada: se revisa interfaz y se encuentra tierra sin estar haciendo buen contacto además de evidenciarse que los pines se encuentran en mal estado, por lo que se cambia interfaz por una de bodega. estado final: reposición entregada en el servicio. repuestos: sí. | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Friday | 4
121773 | CORRECTIVO | 1036964467 | LAURA YANETH MESA LOPEZ | PIEZA DE ALTA M484 LA LLAVE DE LA PIEZA M484 ESTA RODADA Y NO IRRIGA |  | 1001018017 | jose david echeverri de moya |  | ODONTOLOGÍA | CONSULTORIO 2 | KIT DE PIEZAS DE MANO ODONTOLÓGICAS | 2836 | M484 |  | NSK | Y1003754 | ABK30158 - BBK10228 - A2155559 - BBK12028 | 2025-11-29 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: pieza de alta no aprieta las fresas y no irriga Actividad realizada: Se realiza verificación de turbina encontrando el mandril más afuera de lo normal, se ingresa nuevamente, se ensambla y se realizan pruebas funcionales, además se observa que la pieza no irriga, se identifica obstrucción en el conducto del agua, se intenta retirar obstrucción pero no es posible, se lleva pieza al taller Se intenta múltiples veces retirar la obstrucción pero no es posible, se pausa orden Estado final: Equipo funcional. Repuestos: No. Nota: Orden se atiende de 17:20 a 18:00 28/11 16:10 Se prueba pieza en el servicio y se observa que la obstrucción fue retirada. Se entrega y se cierra orden. | 2025-11-25 12:06 |  | 2025-11-25 18:20 | 2025-11-28 20:24 | 4444 | 4378 | 66 | 265446 | Media | 2025-11-25 11:07 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pieza de alta no aprieta las fresas y no irriga actividad realizada: se realiza verificación de turbina encontrando el mandril más afuera de lo normal, se ingresa nuevamente, se ensambla y se realizan pruebas funcionales, además se observa que la pieza no irriga, se identifica obstrucción en el conducto del agua, se intenta retirar obstrucción pero no es posible, se lleva pieza al taller se intenta múltiples veces retirar la obstrucción pero no es posible, se pausa orden estado final: equipo funcional. repuestos: no. nota: orden se atiende de 17:20 a 18:00 28/11 16:10 se prueba pieza en el servicio y se observa que la obstrucción fue retirada. se entrega y se cierra orden. | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Tuesday | 1
121497 | CORRECTIVO | 1035918796 | daniel felipe naranjo bedoya | SELLADORA MALA Buenas tardes por favor hacer mantenimiento correctivo a la selladora relacionada anteriomente muchas gracias |  | 1001018017 | jose david echeverri de moya |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | SELLADORA | 3176 | EB1464 | EB1464 | KF | KF-300H | 10124S | 2025-11-15 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Se evidencia selladora con el teflón quemado sobre la resistencia, dejando residuos también en el caucho y quemando la resistencia. Actividad realizada: Se reemplazan las capas de teflón y se reemplaza la resistencia por una de bodega, se limpian los residuos del teflón quemado en el caucho. Estado final: El equipo queda funcionando normalmente y se entrega en el servicio. Repuestos: Sí. | 2025-11-13 16:13 |  | 2025-11-13 16:17 | 2025-11-14 10:42 | 1105 | 891 | 214 | 264838 | Media | 2025-11-13 15:38 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se evidencia selladora con el teflón quemado sobre la resistencia, dejando residuos también en el caucho y quemando la resistencia. actividad realizada: se reemplazan las capas de teflón y se reemplaza la resistencia por una de bodega, se limpian los residuos del teflón quemado en el caucho. estado final: el equipo queda funcionando normalmente y se entrega en el servicio. repuestos: sí. | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Thursday | 3
121652 | CORRECTIVO | 1036936369 | DIANA CRISTINA GARCIA FLOREZ | saturador malo Buenos días se reporta saturador de monitor de signos vitales presenta fallas en el saturador de oxigeno, censa de forma intermitente. Gracias |  | 1001018017 | jose david echeverri de moya |  | RADIOTERAPIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3163 | 4869 |  | EDAN | IM70 | 360080-M20506870009 | 2025-11-22 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Se reporta pinza de saturación con intermitencia. Actividad realizada: Se verifica funcionamiento de la pinza, pudiendo determinar que esta deja de funcionar al moverla un poco cerca al conector del monitor, se realiza soldadura eliminando la parte del cable donde se perdía la señal pero al probar la pinza esta sigue sin funcionar correctamente. Se sospecha que el daño se encuentra en una parte no accesible que no garantizaría el funcionamiento por lo que se cambia por otra de almacén. Estado final: Se entrega reposición. Repuestos: Sí. | 2025-11-20 10:52 |  | 2025-11-20 17:26 | 2025-11-20 18:29 | 64 | 0 | 64 | 265166 | Media | 2025-11-20 09:47 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se reporta pinza de saturación con intermitencia. actividad realizada: se verifica funcionamiento de la pinza, pudiendo determinar que esta deja de funcionar al moverla un poco cerca al conector del monitor, se realiza soldadura eliminando la parte del cable donde se perdía la señal pero al probar la pinza esta sigue sin funcionar correctamente. se sospecha que el daño se encuentra en una parte no accesible que no garantizaría el funcionamiento por lo que se cambia por otra de almacén. estado final: se entrega reposición. repuestos: sí. | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Thursday | 3
121821 | CORRECTIVO | 39447628 | luz beatriz saenz buitrago | cable de interface de saturacion mala Cordial saludo, por favor revisar cable de saturacion de monitor edan 5190 esta malo . Muchas Gracias . Feliz dia . El cable esta en la oficina. |  | 1001018017 | jose david echeverri de moya |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3164 | 4870 |  | EDAN | IM70 | 360080-M20421840013 | 2025-11-29 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Se reporta cable de interfaz de saturación malo. Actividad realizada: Se evidencia conector del cable sin la cubierta gris, se reemplaza por una disponible en ingeniería y se revisa el cable sin evidenciar ninguna pérdida de la señal. Estado final: Cable interfaz en buen estado. Repuestos: No. | 2025-11-27 12:54 |  | 2025-11-27 14:44 | 2025-11-27 15:36 | 51 | 0 | 51 | 265571 | Media | 2025-11-27 07:53 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se reporta cable de interfaz de saturación malo. actividad realizada: se evidencia conector del cable sin la cubierta gris, se reemplaza por una disponible en ingeniería y se revisa el cable sin evidenciar ninguna pérdida de la señal. estado final: cable interfaz en buen estado. repuestos: no. | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Thursday | 3
120270 | CORRECTIVO | 1038415672 | maria alejandra giraldo lopez | brazalete malo brazalete malo |  | 1001018017 | jose david echeverri de moya |  | H2-T1 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3161 | 4867 |  | EDAN | IM70 | 360080-M20506870002 | 2025-10-04 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: brazalete con velcro desgastado, no cierra correctamente. Actividad realizada: velcro desgastado, se realiza el cambio por uno nuevo. Estado final: el equipo funciona correctamente. Repuestos: sí | 2025-10-03 08:30 |  | 2025-10-03 08:52 | 2025-10-03 09:29 | 37 | 0 | 37 | 262410 | Media | 2025-10-03 08:16 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: brazalete con velcro desgastado, no cierra correctamente. actividad realizada: velcro desgastado, se realiza el cambio por uno nuevo. estado final: el equipo funciona correctamente. repuestos: sí | MAL_USO_CONFIGURACION, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Friday | 4
121689 | CORRECTIVO | 1035917747 | maria catalina ocampo romero | Revisión selladora de pedal Buenos días, solicito amablemente la revisión de la selladora de pedal de la central de mezclas, muchas gracias. |  | 1001018017 | jose david echeverri de moya |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | SELLADORA HORIZONTAL DE PEDAL | 3289 | M533 | M533 | CITALSA | PFS-F450 | 21801010 | 2025-11-22 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Reportan selladora de pedal mala. Actividad realizada: Se hace revisión y se encuentra la resistencia y fusibles quemados, el soporte de la resistencia se encuentra también derretido. Se procede a imprimir en 3D nuevo soporte y se cambia resistencia. Estado final: equipo queda funcionando correctamente. Repuestos: sí, resistencia. | 2025-11-21 12:43 |  | 2025-11-21 12:44 | 2025-11-21 17:39 | 295 | 190 | 105 | 265247 | Media | 2025-11-21 10:00 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: reportan selladora de pedal mala. actividad realizada: se hace revisión y se encuentra la resistencia y fusibles quemados, el soporte de la resistencia se encuentra también derretido. se procede a imprimir en 3d nuevo soporte y se cambia resistencia. estado final: equipo queda funcionando correctamente. repuestos: sí, resistencia. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Friday | 4
121535 | CORRECTIVO | 1007346623 | VERONICA MARIA AGUDELO ATEHORTUA | Infusor disfuncional. infusor disfuncional se desinfla y tiene fuga de aire |  | 1001018017 | jose david echeverri de moya |  | UCIA |  | INFUSOR | 3408 | EB1542 | EB1542 | GOTHAPLAST | 2430219 500ML | EB1542 | 2025-11-22 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Se evidencia fuga al inflar infusor. Actividad realizada: Se coloca parche en el área afectada y se realizan pruebas, pudiendo visualizar que la presión se sostiene después de inflar. Estado final: Equipo funcional. Repuestos: No | 2025-11-15 07:43 |  | 2025-11-15 11:49 | 2025-11-15 12:54 | 65 | 0 | 65 | 264921 | Media | 2025-11-15 05:26 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se evidencia fuga al inflar infusor. actividad realizada: se coloca parche en el área afectada y se realizan pruebas, pudiendo visualizar que la presión se sostiene después de inflar. estado final: equipo funcional. repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Saturday | 5
123194 | CORRECTIVO | 1006739793 | ANA SOFIA BARROS CHURTA | saturador no funciona el saturador adulto y pediatrico no funciona |  | 1001018017 | jose david echeverri de moya |  | H6-T2 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3226 | 4921 |  | EDAN | IM70 | 360080-M20606700004 | 2025-12-20 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Se encuentra pinza de saturación que no funciona. Actividad realizada: Se revisa la pinza y se evidencia que los cables del emisor están sueltos al igual que uno de los del receptor. Se procede a soldar nuevamente los cables y se hacen pruebas de funcionamiento satisfactoriamente. Estado final: Accesorio funcional. Repuestos: No. | 2025-12-18 13:24 |  | 2025-12-18 14:58 | 2025-12-18 16:29 | 91 | 0 | 91 | 266708 | Media | 2025-12-18 11:52 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se encuentra pinza de saturación que no funciona. actividad realizada: se revisa la pinza y se evidencia que los cables del emisor están sueltos al igual que uno de los del receptor. se procede a soldar nuevamente los cables y se hacen pruebas de funcionamiento satisfactoriamente. estado final: accesorio funcional. repuestos: no. | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Thursday | 3
123398 | CORRECTIVO | 1036940450 | DEISI MARYLIN OROZCO GARCIA | solicitud bombillo dejo de funcionar autorefracto Buenas tardes solicito me colaboren arreglando la lampara del aparato autorefractometro del consultorio 1 OPTOMETRIA rioplaza local 2010 ya que dejo de funcionar y es muy indispensable porque es donde se sientan los pacientes y la dra prende la lampara para que lean el paciente y ahora que se daño o se fundio no alcanzan a leer los pacientes es muy prioritaria o venir mañana o hoy 23/12 |  | 1001018017 | jose david echeverri de moya |  | CONSULTA EXTERNA |  | AUTOREFRACTOQUERATÓMETRO | 3772 | 5210 |  | VISIONIX | VX90 | 202101-028 | 2025-12-27 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Se encuentra lámpara de autorrefractómetro quemada. Actividad realizada: Se reemplaza lámpara por repuesto de bodega. Estado final: Equipo funcional. Repuestos: Sí. | 2025-12-24 07:45 |  | 2025-12-24 09:00 | 2025-12-24 09:24 | 24 | 0 | 24 | 266964 | Media | 2025-12-23 11:57 | REALIZADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se encuentra lámpara de autorrefractómetro quemada. actividad realizada: se reemplaza lámpara por repuesto de bodega. estado final: equipo funcional. repuestos: sí. | MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Wednesday | 2
121768 | CORRECTIVO | 1036403702 | deisy giraldo castro | tensiometro que no pega tensiometro que no pega en sala de gineoclogia cubiculo 34, gracias. |  | 1001018017 | jose david echeverri de moya |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3755 | 5197 |  | EDAN | IM70 | 360080-K20C00600012 | 2025-11-29 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Se recibe brazalete con velcro que se despega fácilmente. Actividad realizada: Se cambia por repuesto de bodega. Estado final: Reposición entregada en el servicio. Repuestos: Sí. | 2025-11-25 11:43 |  | 2025-11-25 12:33 | 2025-11-25 12:50 | 17 | 0 | 17 | 265451 | Media | 2025-11-25 11:39 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se recibe brazalete con velcro que se despega fácilmente. actividad realizada: se cambia por repuesto de bodega. estado final: reposición entregada en el servicio. repuestos: sí. | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Tuesday | 1
123092 | CORRECTIVO | 1007429931 | camila alejandra ramirez munera | Pinza mala Pinza del monitor de sala de urgencias prepagada con pinza en mal estado. Muchas gracias |  | 1001018017 | jose david echeverri de moya |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3712 | 5148 |  | EDAN | IM70 | 360080-M21119570013 | 2025-12-20 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Se reporta pinza de monitor en mal estado. Actividad realizada: Se encuentra pinza con resortes sueltos en la parte del receptor, se procede a ajustarlos nuevamente para que la pinza se pueda abrir y cerrar correctamente. Se hacen pruebas funcionales satisfactoriamente. Estado final: Accesorio funcional. Repuestos: No. | 2025-12-15 10:27 |  | 2025-12-15 13:25 | 2025-12-15 13:59 | 33 | 0 | 33 | 266454 | Media | 2025-12-15 08:30 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se reporta pinza de monitor en mal estado. actividad realizada: se encuentra pinza con resortes sueltos en la parte del receptor, se procede a ajustarlos nuevamente para que la pinza se pueda abrir y cerrar correctamente. se hacen pruebas funcionales satisfactoriamente. estado final: accesorio funcional. repuestos: no. | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Monday | 0
121675 | CORRECTIVO | 1039460929 | MAGDA ALEJANDRA CARDONA CARVAJAL | Medición incorrecta El tensiómetro de placa EB2285 presenta mediciones incorrectas en la toma de la presión arterial. Por favor revisar. Gracias. |  | 1001018017 | jose david echeverri de moya |  | BANCO DE SANGRE |  | TENSIÓMETRO DIGITAL | 4700 | EB2285 | EB2285 | WELCH ALLYN | PROBP 2000 | 21BA010222302170D | 2025-11-22 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: El tensiómetro no mide los valores adecuados Actividad realizada: Se hacen pruebas de funcionamiento y se nota que el brazalete tiene una fuga, pero no hay repuesto actualmente. El equipo se pausa a la espera del repuesto 28/11/2025: Se ensaya un brazalete genérico y las presiones que muestra están muy desfasadas. Se pausa a la espera de un brazalete original debido a que se prueba con un brazalete original y las presiones están dentro del rango de error. 24/12/2025: Se prueba repuesto de brazalete original, mostrando valores de presión que siguen teniendo un error mayor al aceptable. Se usan otros brazaletes y los valores se mantienen constantemente por encima del error permitido. Estado final: Repuestos: | 2025-11-21 08:52 |  | 2025-11-21 09:39 |  |  |  |  | 265208 | Media | 2025-11-20 17:05 | EN PROCESO |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: el tensiómetro no mide los valores adecuados actividad realizada: se hacen pruebas de funcionamiento y se nota que el brazalete tiene una fuga, pero no hay repuesto actualmente. el equipo se pausa a la espera del repuesto 28/11/2025: se ensaya un brazalete genérico y las presiones que muestra están muy desfasadas. se pausa a la espera de un brazalete original debido a que se prueba con un brazalete original y las presiones están dentro del rango de error. 24/12/2025: se prueba repuesto de brazalete original, mostrando valores de presión que siguen teniendo un error mayor al aceptable. se usan otros brazaletes y los valores se mantienen constantemente por encima del error permitido. estado final: repuestos: | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Friday | 4
123299 | CORRECTIVO | 1036950202 | yesica alejandra marin quintero | incubadora averiada Buen dia, por favor revisar incubadora que se encuentra averiada. Muchas Gracias. |  | 1001018017 | jose david echeverri de moya |  | UCIN |  | INCUBADORA | 5359 | 6515 |  | DRAGER | ISOLETTE 8000 PLUS | DSSM-0046 | 2025-12-27 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Se reporta incubadora porque no detecta el sensor periférico de la temperatura. Actividad realizada: Se revisa el equipo y se evidencia que el sensor periférico pierde la conexión fácilmente al moverse un poco, lo cual no permite un funcionamiento normal. Se hace cambio por repuesto de bodega y se hacen pruebas en las cuales la incubadora no vuelve a mostrar alarmas ni se vuelve a perder la conexión con el sensor al moverlo. Estado final: Equipo funcional. Repuestos: Sí. | 2025-12-23 08:55 |  | 2025-12-23 12:25 | 2025-12-23 15:40 | 195 | 134 | 61 | 266924 | Media | 2025-12-23 06:40 | REALIZADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se reporta incubadora porque no detecta el sensor periférico de la temperatura. actividad realizada: se revisa el equipo y se evidencia que el sensor periférico pierde la conexión fácilmente al moverse un poco, lo cual no permite un funcionamiento normal. se hace cambio por repuesto de bodega y se hacen pruebas en las cuales la incubadora no vuelve a mostrar alarmas ni se vuelve a perder la conexión con el sensor al moverlo. estado final: equipo funcional. repuestos: sí. | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE, FALTA_CAPACITACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE', 'FALTA_CAPACITACION'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Tuesday | 1
123885 | CORRECTIVO | 1036424496 | ASTRID CAROLINA ARCILA CIRO | Tensiometro Buenos dias Amablemente solicito me colaboren organizando el tensiomentro del consultorio 6 - piso 3 Rionegro plaza. Muchas gracias Feliz dia. |  | 1001018017 | jose david echeverri de moya |  | CONSULTA EXTERNA |  | TENSIÓMETRO ANEROIDE | 4546 | EB2182 | EB2182 | WELCH ALLYN | DE PARED REF 7670-01 # 901091 | 220701114120 | 2025-12-27 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Se reporta tensiómetro que no insufla correctamente. Actividad realizada: Se encuentra que la pera del tensiómetro tenía un corte el cual facilitaba la salida del aire al no taparse con la mano. Se cambia pera por repuesto de bodega. Estado final: Equipo funcional. Repuestos: Sí. Nota: Inicio real 12:10 Fin real: 12:20 | 2025-12-24 12:08 |  | 2025-12-24 12:34 | 2025-12-24 12:38 | 4 | 0 | 4 | 267021 | Media | 2025-12-24 12:02 | REALIZADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se reporta tensiómetro que no insufla correctamente. actividad realizada: se encuentra que la pera del tensiómetro tenía un corte el cual facilitaba la salida del aire al no taparse con la mano. se cambia pera por repuesto de bodega. estado final: equipo funcional. repuestos: sí. nota: inicio real 12:10 fin real: 12:20 | MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Wednesday | 2
122080 | CORRECTIVO | 43689243 | DIANA PATRICIA BEDOYA ESCOBAR | Mesa cirugía Es muy difícil dar posición a la camilla por que no hace buen contacto el cable de poder |  | 1001018017 | jose david echeverri de moya |  | CIRUGÍA | QUIROFANO 4 | MESA DE CIRUGÍA | 4290 | 5817 |  | BENQ | DR.MAX 7000S | 2A295-VC-0096 | 2025-12-13 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Reportan mesa de cirugía con mal contacto en el cable de poder. Actividad realizada: Se reemplaza cable por repuesto de bodega. Estado final: Equipo funcional, se deja mover la mesa sin que el cable ac se suelte. Repuestos: Sí. | 2025-12-10 07:51 |  | 2025-12-10 07:52 | 2025-12-10 08:27 | 36 | 0 | 36 | 266176 | Media | 2025-12-09 13:42 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: reportan mesa de cirugía con mal contacto en el cable de poder. actividad realizada: se reemplaza cable por repuesto de bodega. estado final: equipo funcional, se deja mover la mesa sin que el cable ac se suelte. repuestos: sí. | MAL_MANEJO_CABLES, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_MANEJO_CABLES', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Wednesday | 2
123184 | CORRECTIVO | 43861569 | FLOR ALBA RAMIREZ GIRALDO | MONITOR NO FUNCIONA CORRECTAMENTE MONITOR DE QUIROFANO 3 NO MARCA SATURACION ADECUADA Y CONFIABLE, LOS PACIENTES LOS MARCA DESATURADO, SE COMPRUEBA CON MONITOR DE TRANSPORTE |  | 1001018017 | jose david echeverri de moya |  | CIRUGÍA | QUIRÓFANO 3 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 4203 | 5718 |  | NIHON KOHDEN | CSM-1501 | 1809 | 2025-12-20 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Monitor muestra una saturación de oxígeno errónea y no confiable. Actividad realizada: Se prueba pinza con el patrón en el servicio y se evidencia que está mostrando valores con un error más alto de lo tolerable, por lo que no se puede hacer una monitorización confiable de la saturación de oxígeno del paciente. Se reemplaza pinza por una de bodega y se prueba nuevamente con el equipo patrón, mostrando valores confiables y dentro del rango aceptable. Estado final: Accesorio funcional. Repuestos: Sí. | 2025-12-17 16:34 |  | 2025-12-17 16:34 | 2025-12-18 16:40 | 1446 | 1385 | 61 | 266672 | Media | 2025-12-17 16:20 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: monitor muestra una saturación de oxígeno errónea y no confiable. actividad realizada: se prueba pinza con el patrón en el servicio y se evidencia que está mostrando valores con un error más alto de lo tolerable, por lo que no se puede hacer una monitorización confiable de la saturación de oxígeno del paciente. se reemplaza pinza por una de bodega y se prueba nuevamente con el equipo patrón, mostrando valores confiables y dentro del rango aceptable. estado final: accesorio funcional. repuestos: sí. | MAL_MANEJO_CABLES, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_MANEJO_CABLES', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Wednesday | 2
121742 | CORRECTIVO | 1111197742 | RUTH ESTHER NAVAS GOMEZ | PRESIONES ALTAS ALARMA DE PRESIONES ALTAS |  | 1001018017 | jose david echeverri de moya |  | UCIN |  | VENTILADOR ALTA FRECUENCIA | 2523 | 4565 |  | DRAGER | BABYLOG VN500 | ASMJ-0140 | 2025-11-29 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Se reporta ventilador por alarmas de presión alta. Actividad realizada: Se logra evidenciar que el ventilador está mostrando alarmas por presión PIP alta en algunos modos ventilatorios, y que igualmente muestra valores muy altos para pacientes neonatales por más que no haya alarma. Al poner a ciclar el ventilador en ingeniería se siguen presentando alarmas por mediciones no precisas de presión. Se procede a sacar la válvula espiratoria y a limpiar las partes internas con un papel seco para eliminar alguna humedad que pudiera estar generando resistencia en el sistema y al armarse nuevamente la válvula, se revisa que cada parte esté debidamente ajustada. Se hace chequeo general del ventilador y del circuito y se pone a ciclar con los mismos parámetros con los que presentó alarma en el servicio, sin volver a sacar alarmas durante la prueba y pudiéndose evidenciar que los valores PIP se mantienen en los rangos normales. Se devuelve el equipo al servicio. Estado final: Equipo funcional. Repuestos: No | 2025-11-24 14:21 |  | 2025-11-24 14:32 | 2025-11-24 17:34 | 182 | 45 | 137 | 265374 | Media | 2025-11-24 12:58 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: se reporta ventilador por alarmas de presión alta. actividad realizada: se logra evidenciar que el ventilador está mostrando alarmas por presión pip alta en algunos modos ventilatorios, y que igualmente muestra valores muy altos para pacientes neonatales por más que no haya alarma. al poner a ciclar el ventilador en ingeniería se siguen presentando alarmas por mediciones no precisas de presión. se procede a sacar la válvula espiratoria y a limpiar las partes internas con un papel seco para eliminar alguna humedad que pudiera estar generando resistencia en el sistema y al armarse nuevamente la válvula, se revisa que cada parte esté debidamente ajustada. se hace chequeo general del ventilador y del circuito y se pone a ciclar con los mismos parámetros con los que presentó alarma en el servicio, sin volver a sacar alarmas durante la prueba y pudiéndose evidenciar que los valores pip se mantienen en los rangos normales. se devuelve el equipo al servicio. estado final: equipo funcional. repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Monday | 0
121641 | CORRECTIVO | 1214739247 | leidy tatiana lopez sanchez | INCUBADORA Incubadora rotulada como la 4544 sale alerta de sensor de aire de la incubadora y por mas de que se organice no se borra y no deja de pitar muchas gracias. |  | 1001018017 | jose david echeverri de moya |  | UCIN | P7 CUB 38 | INCUBADORA | 2479 | 4544 | NT | ATOM | AIR INCU I | 190700097 | 2025-11-22 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Incubadora con error en sensor de temperatura de aire. Actividad realizada: Se encuentran cables rotos del sensor de aire, se vuelven a soldar y se deja sensor fijo en el módulo. Estado final: El equipo funciona normalmente y se deja en el servicio. Repuestos: No. | 2025-11-19 17:58 |  | 2025-11-19 18:07 | 2025-11-20 16:14 | 1327 | 1094 | 233 | 265123 | Media | 2025-11-19 15:26 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: incubadora con error en sensor de temperatura de aire. actividad realizada: se encuentran cables rotos del sensor de aire, se vuelven a soldar y se deja sensor fijo en el módulo. estado final: el equipo funciona normalmente y se deja en el servicio. repuestos: no. | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Wednesday | 2
121747 | CORRECTIVO | 1036398456 | MANUELA OCAMPO OCAMPO | Pesa bebe mala Buenas tardes, reporto pesa de bebe del servicio de hospitalización pediatrica mala emite letrero de bateria, se colocan pilas nuevas y aun asi no funciona, requiere revisión, agradezco me puedan colaborar, feliz tarde. |  | 1001018017 | jose david echeverri de moya |  | H5-T2 |  | BALANZA DIGITAL | 1432 | 4326 |  | SECA | PORTÁTIL 334 | 5334076152065 | 2025-11-29 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Se reporta balanza de bebé que no enciende aún con baterías nuevas. Actividad realizada: Se mide voltaje de las baterías y se encuentra que todas están en perfecto estado, sin embargo se evidencia que los contactos están muy oxidados en la pesa lo cual puede estar evitando que las baterías entreguen el voltaje necesario al equipo, se procede a lijar la mayor cantidad de óxido posible y a aplicar limpiador de contactos. Al probarla nuevamente, la balanza enciende y mide con normalidad. Estado final: Equipo funcional. Repuestos: No. | 2025-11-24 17:36 |  | 2025-11-24 18:04 | 2025-11-24 19:03 | 60 | 0 | 60 | 265383 | Media | 2025-11-24 15:49 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: se reporta balanza de bebé que no enciende aún con baterías nuevas. actividad realizada: se mide voltaje de las baterías y se encuentra que todas están en perfecto estado, sin embargo se evidencia que los contactos están muy oxidados en la pesa lo cual puede estar evitando que las baterías entreguen el voltaje necesario al equipo, se procede a lijar la mayor cantidad de óxido posible y a aplicar limpiador de contactos. al probarla nuevamente, la balanza enciende y mide con normalidad. estado final: equipo funcional. repuestos: no. | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Monday | 0
124611 | CORRECTIVO | 1040030137 | karina isabel valencia restrepo | buenos dias, no toma presión |  | 1001018017 | jose david echeverri de moya |  | H2-T2 | PUESTO DE ENFERMERÍA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 980 | 3309 |  | EDAN | M9 IBP | 301499-M14202810005 | 2025-12-27 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Monitor no toma la presión arterial. Actividad realizada: Se encuentra que el monitor tiene un acople para la manguera el cual no encaja correctamente y por el cual hay una posible fuga, se quita el acople y se inserta la manguera directamente en la salida de aire del monitor. Se encuentra igualmente que la unión entre la manguera y el brazalete no está completamente sellada, se invierte el sentido del conector para que ingrese bien en ambos lados y permita una unión en la que no queden espacios, se hace prueba neumática y pruebas funcionales en las que el monitor toma la presión nuevamente con normalidad. Estado final: Equipo funcional. Repuestos: No. | 2025-12-26 12:16 |  | 2025-12-26 15:40 | 2025-12-26 16:57 | 77 | 0 | 77 | 267073 | Media | 2025-12-26 11:53 | REALIZADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: monitor no toma la presión arterial. actividad realizada: se encuentra que el monitor tiene un acople para la manguera el cual no encaja correctamente y por el cual hay una posible fuga, se quita el acople y se inserta la manguera directamente en la salida de aire del monitor. se encuentra igualmente que la unión entre la manguera y el brazalete no está completamente sellada, se invierte el sentido del conector para que ingrese bien en ambos lados y permita una unión en la que no queden espacios, se hace prueba neumática y pruebas funcionales en las que el monitor toma la presión nuevamente con normalidad. estado final: equipo funcional. repuestos: no. | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Friday | 4
121748 | CORRECTIVO | 1036782256 | ELIZABETH CAMPUZANO POSADA | revisar pinza que no censa Buenas tardes, por favor revisar pinza de oxímetro que no censa. Gracias |  | 1001018017 | jose david echeverri de moya |  | H5-T2 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1054 | 3652 |  | EDAN | M50 | 333124-M15707590001 | 2025-11-29 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Pinza de saturación no censa. Actividad realizada: Se revisa pinza con el multímetro y se determina que el diodo receptor no está funcionando adecuadamente. Se destapa y es posible ver que el cable negro del receptor está suelto, se procede a soldar nuevamente y se mide con el multímetro satisfactoriamente. La pinza se prueba en el monitor y funciona normalmente. Estado final: Accesorio funcional. Repuestos: No. | 2025-11-24 18:44 |  | 2025-11-24 19:10 | 2025-11-24 20:00 | 50 | 10 | 40 | 265399 | Media | 2025-11-24 18:13 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: pinza de saturación no censa. actividad realizada: se revisa pinza con el multímetro y se determina que el diodo receptor no está funcionando adecuadamente. se destapa y es posible ver que el cable negro del receptor está suelto, se procede a soldar nuevamente y se mide con el multímetro satisfactoriamente. la pinza se prueba en el monitor y funciona normalmente. estado final: accesorio funcional. repuestos: no. | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Monday | 0
121767 | CORRECTIVO | 1036942748 | sandra milena cardona arias | caucho de presvac suelto el caucho de la tapa de la centrifuga de unidades presvac esta suelto. |  | 1001018017 | jose david echeverri de moya |  | BANCO DE SANGRE |  | CENTRÍFUGA REFRIGERADA | 402 | 2686 |  | PRESVAC | DP-2065 R PLUS | PV950595 | 2025-11-29 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Se evidencia caucho de la tapa de la centrífuga suelto en algunas partes. Actividad realizada: Se vuelve a pegar caucho utilizando cemento de contacto, asegurándose que la centrífuga quede hermética al cerrarse la tapa. Estado final: Equipo funcional. Repuestos: No. | 2025-11-25 11:42 |  | 2025-11-25 12:54 | 2025-11-25 14:25 | 91 | 15 | 76 | 265415 | Media | 2025-11-25 07:56 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: se evidencia caucho de la tapa de la centrífuga suelto en algunas partes. actividad realizada: se vuelve a pegar caucho utilizando cemento de contacto, asegurándose que la centrífuga quede hermética al cerrarse la tapa. estado final: equipo funcional. repuestos: no. | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Tuesday | 1
123099 | CORRECTIVO | 1041230483 | LEYDI MARYEDI SALAZAR CASTRO | Incubadora ruidosa Buenos días, Solicito amablemente revisión y mantenimiento correctivo de incubadora #1466 marca Isolette ya que es ruidosa, se encuentra en el pasillo de unidad neonatal cerca a UCE neonatal. Gracias |  | 1001018017 | jose david echeverri de moya |  | UCIN |  | INCUBADORA | 756 | 1466 |  | AIR SHIELDS | C 100/200-2 | 413429 | 2025-12-20 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Se reporta incubadora por exceso de ruido. Actividad realizada: Se hace medición de ruido y se obtiene un resultado de 59dB. Se limpian y ajustan aspas y se verifican rodamientos en buen estado. Se mide nuevamente el ruido y este se mantiene alrededor de 57dB, lo cual está dentro del rango aceptable. Estado final: Equipo funcional. Repuestos: No. | 2025-12-15 15:17 |  | 2025-12-15 15:18 | 2025-12-15 17:24 | 127 | 25 | 102 | 266450 | Media | 2025-12-15 07:38 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: se reporta incubadora por exceso de ruido. actividad realizada: se hace medición de ruido y se obtiene un resultado de 59db. se limpian y ajustan aspas y se verifican rodamientos en buen estado. se mide nuevamente el ruido y este se mantiene alrededor de 57db, lo cual está dentro del rango aceptable. estado final: equipo funcional. repuestos: no. | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Monday | 0
122037 | CORRECTIVO | 43211029 | liliana ruiz botero | se desinsufla Buenas tardes reporto infusor el cual no insufla bien, muchas gracias, feliz tarde. |  | 1001018017 | jose david echeverri de moya |  | UCIA |  | INFUSOR | 778 |  | EB0127 | RIESTER | MANUAL | 120936146 | 2025-12-06 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Se reporta infusor que no insufla. Actividad realizada: Se detecta fuga pequeña en la parte superior del caucho. Se coloca parche para cubrir la fuga y se hacen pruebas funcionales. Adicionalmente se evidencia que la aguja del manómetro se mueve de forma intermitente por estar pegada a la carátula y se ajusta de tal forma que se pueda mover libremente y mostrar el valor correcto de presión. Estado final: Equipo funcional. Repuestos: No. | 2025-12-05 13:40 |  | 2025-12-05 14:46 | 2025-12-05 15:33 | 48 | 0 | 48 | 266089 | Media | 2025-12-05 13:09 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: se reporta infusor que no insufla. actividad realizada: se detecta fuga pequeña en la parte superior del caucho. se coloca parche para cubrir la fuga y se hacen pruebas funcionales. adicionalmente se evidencia que la aguja del manómetro se mueve de forma intermitente por estar pegada a la carátula y se ajusta de tal forma que se pueda mover libremente y mostrar el valor correcto de presión. estado final: equipo funcional. repuestos: no. | MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE, FALTA_CAPACITACION | ['MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE', 'FALTA_CAPACITACION'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Friday | 4
123279 | CORRECTIVO | 1007290703 | ANA ISABEL LONDOÑO LONDOÑO | Cama de la habitacion 222b CAMA 222B |  | 1001018017 | jose david echeverri de moya |  | H2-T1 |  | CAMA ELÉCTRICA | 216 | 1082 |  | LOS PINOS | 740LV.05 | 49986 | 2025-12-27 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Se reporta cama mala porque no sube el espaldar. Actividad realizada: Se encuentra que el botón del control manual para subir el espaldar no está funcionando. Se destapa el control y se limpian contactos del botón mencionado anteriormente. Se hacen pruebas funcionales satisfactoriamente. Estado final: Equipo funcional. Repuestos: No. | 2025-12-22 14:19 |  | 2025-12-22 14:20 | 2025-12-22 16:45 | 145 | 24 | 121 | 266890 | Media | 2025-12-22 13:40 | REALIZADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: se reporta cama mala porque no sube el espaldar. actividad realizada: se encuentra que el botón del control manual para subir el espaldar no está funcionando. se destapa el control y se limpian contactos del botón mencionado anteriormente. se hacen pruebas funcionales satisfactoriamente. estado final: equipo funcional. repuestos: no. | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Monday | 0
123096 | CORRECTIVO | 1041230483 | LEYDI MARYEDI SALAZAR CASTRO | Incubadora ruidosa Buenos días, Solicito amablemente revisión y mantenimiento correctivo de incubadora #2364 ya que es ruidosa, se encuentra en el pasillo de unidad neonatal cerca a UCE neonatal. Gracias |  | 1001018017 | jose david echeverri de moya |  | UCIN |  | INCUBADORA | 750 | 2364 |  | AIR SHIELDS | C 100/200-2 | EA06283 | 2025-12-20 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Se reporta incubadora por exceso de ruido. Actividad realizada: Se mide el nivel de ruido inicial y se obtiene un valor de 58dB, posteriormente se encuentran las aspas del motor de la incubadora con polvo, se limpian con sopladora y se vuelve a hacer la medición del ruido. Se evidencia que el ruido se redujo a 54dB aproximadamente y el equipo se encuentra funcional. Estado final: Equipo funciona normalmente. Repuestos: No. Nota: Se da fin a la pausa más tarde, el inicio real tras la pausa es a las 14:05. | 2025-12-15 11:15 |  | 2025-12-15 12:51 | 2025-12-15 15:15 | 144 | 62 | 82 | 266448 | Media | 2025-12-15 07:37 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: se reporta incubadora por exceso de ruido. actividad realizada: se mide el nivel de ruido inicial y se obtiene un valor de 58db, posteriormente se encuentran las aspas del motor de la incubadora con polvo, se limpian con sopladora y se vuelve a hacer la medición del ruido. se evidencia que el ruido se redujo a 54db aproximadamente y el equipo se encuentra funcional. estado final: equipo funciona normalmente. repuestos: no. nota: se da fin a la pausa más tarde, el inicio real tras la pausa es a las 14:05. | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Monday | 0
121014 | CORRECTIVO | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS | Panel externo izquierdo no funciona correctamente, hallazgo preventivo GT101326 |  | 1001018017 | jose david echeverri de moya |  | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO 230 | CAMA ELÉCTRICA | 169 | 3539 |  | DOMETAL | QUAXAR | 00000-37178 | 2025-11-08 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Se encuentra panel izquierdo de cama con funcionamiento incorrecto. Actividad realizada: Se instala repuesto y pasa pruebas funcionales. Estado final: Equipo funcional desde todos los paneles de control. Repuestos: Sí. | 2025-10-28 08:57 | 2025-10-28 08:57 | 2025-10-28 10:22 | 2025-12-05 16:48 | 53667 | 53600 | 67 |  |  |  | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: se encuentra panel izquierdo de cama con funcionamiento incorrecto. actividad realizada: se instala repuesto y pasa pruebas funcionales. estado final: equipo funcional desde todos los paneles de control. repuestos: sí. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Tuesday | 1
121764 | CORRECTIVO | 1038414580 | CATALINA CEBALLOS ORTIZ | oximetro malo Oximetro malo |  | 1001018017 | jose david echeverri de moya |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3756 | 5198 |  | EDAN | IM70 | 360080-M21119570003 | 2025-11-29 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-11-25 11:35 | [6 empty] | 265354 | Media | 2025-11-24 11:12 | DESCARTADA | Equipo OK. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Tuesday | 1
123136 | CORRECTIVO | 1143263621 | samira alexandra otero solano | cama mala cama en mal estado que se bloquea |  | 1001018017 | jose david echeverri de moya |  | H3-T2 | [8 empty] | 2025-12-20 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-12-16 16:16 | [6 empty] | 266571 | Media | 2025-12-16 14:33 | DESCARTADA | Cama en habitación aislada. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Tuesday | 1
121628 | CORRECTIVO | 1036402466 | ANA MARIA LONDOÑO RESTREPO | CABLE DE RED BUENAS TARDES REPORTO 2 CABLES DE RED NO FUNCIONALES MUCHAS GRACIAS |  | 1001018017 | jose david echeverri de moya | [10 empty] | 2025-11-22 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-11-19 14:24 | [6 empty] | 265113 | Media | 2025-11-19 12:47 | DESCARTADA | No corresponde a Biomédica. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Wednesday | 2
116526 | CORRECTIVO | 43715204 | DIANA PATRICIA MARIN GARCIA | falla de agua . Buenos días . Por favor revisar el autoclave getinge # 1 , esta presentando falla de agua desde anoche , realiza unos ciclos y luego vuelve a cancelar . Muchas gracias por su colaboración |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | CIRUGÍA | [8 empty] | 2025-06-07 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-06-03 17:20 | [6 empty] | 254516 | Media | 2025-06-03 11:30 | DESCARTADA | Corresponde a ambiente físico | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Tuesday | 1
117747 | CORRECTIVO | 43715204 | DIANA PATRICIA MARIN GARCIA | alarma v-pro. Buenas tardes . Por favor revisar v-pro de manera urgente esta presentado alarma y esta bloqueado . Muchas gracias . |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | CIRUGÍA | [8 empty] | 2025-07-12 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-07-07 16:54 | [6 empty] | 256773 | Media | 2025-07-07 16:28 | DESCARTADA | Equipo queda OK. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Monday | 0
117624 | CORRECTIVO | 15437281 | RUBEN DARIO SERNA ARENAS | Mal funcionamiento Falla para vitrectomia se requiere para brigada el domingo |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | CIRUGÍA | [8 empty] | 2025-07-05 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-07-03 07:34 | [6 empty] | 256478 | Media | 2025-07-03 07:30 | DESCARTADA | Pendiente de revisión del proveedor. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Thursday | 3
118796 | CORRECTIVO | 1039472788 | estefania sossa urrego | CAMA HABITACION 344 Por favor, cama de habitacion 344 con funcionamiento incorrecto del boton de inclinar la cama. muchas gracias |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | H3-T2 | [8 empty] | 2025-08-16 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-08-14 09:45 | [6 empty] | 259189 | Media | 2025-08-13 20:50 | DESCARTADA | Habitación aislada. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Thursday | 3
108023 | CORRECTIVO | 1017201760 | ESTEFANIA VELEZ CHAVARRIA | error P01 Buenos tardes, solicito amablemente la revisión y arreglo del termómetro del servicio de hospitalización pediátrica con placa EB1109 el cual en días previos se había reportado por cable de la sonda malo se arreglo pero se encuentra hoy al tomar temperatura que emite en la pantalla error P01, muchas gracias, feliz tarde. |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | H5-T2 | [8 empty] | 2025-01-18 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-01-13 17:01 | [6 empty] | 244468 | Media | 2025-01-13 16:42 | DESCARTADA | Orden repetida. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Monday | 0
109104 | CORRECTIVO | 1038417661 | estefania henao giraldo | cama mala Buenas tardes. La cuna de la 528 no funciona. o se enciende la luz, no sube o baja ni pasa corriente al control para graduar |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | H5-T2 | [8 empty] | 2025-02-08 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-02-03 07:45 | [6 empty] | 245974 | Media | 2025-02-02 15:27 | DESCARTADA | Cama se encuentra en habitación aislada. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Monday | 0
113630 | CORRECTIVO | 1053843661 | laura vallejo idarraga | sensor en mal estado. Buen dia, favor revisar sensor de saturación , no sensa |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIN | [8 empty] | 2025-03-15 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-03-14 07:32 | [6 empty] | 249063 | Media | 2025-03-14 05:52 | DESCARTADA | Accesorio reportado los dispensan desde farmacia. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Friday | 4
113550 | CORRECTIVO | 1000445006 | samuel garcia betancur | MOUSE DEL DENSITOMETRO El mouse del densitometro, el scroll presenta fallas y aveces se queda quietp, seria para solicitar un nuevo mouse. |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | IMAGENOLOGÍA | [8 empty] | 2025-03-15 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-03-12 07:35 | [6 empty] | 248809 | Media | 2025-03-11 12:22 | DESCARTADA | Mouse corresponde al área de sistemas. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Wednesday | 2
117680 | CORRECTIVO | 1088315109 | MANUELA AGUIRRE TORRES | quemador sede jardines quemador ubicado en resonancia de la sede jardines no permite quemar imágenes. |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | IMAGENOLOGÍA | [8 empty] | 2025-07-05 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-07-04 12:12 | [6 empty] | 256494 | Media | 2025-07-03 08:41 | DESCARTADA | Cartucho pertenece a sistemas. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Friday | 4
113838 | CORRECTIVO | 1053843661 | laura vallejo idarraga | BRAZALETE NO FUNCIONA BRAZALETE NO INSUFLA |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCEP | [8 empty] | 2025-03-22 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-03-21 07:31 | [6 empty] | 249620 | Media | 2025-03-21 03:32 | DESCARTADA | Brazalete corresponde a UCIN | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Friday | 4
115115 | CORRECTIVO | 1023631006 | yurani del rio ocampo | El otoscopio requiere vulvo insuflador El otoscopio requiere vulvo insuflador para evauar movilidad de timpano |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | CONSULTA EXTERNA | [8 empty] | 2025-05-03 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-04-29 16:36 | [6 empty] | 252223 | Media | 2025-04-29 10:16 | DESCARTADA | Accesorios nuevos deben ser solicitados por el líder del servicio. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Tuesday | 1
118688 | CORRECTIVO | 1017174498 | juliana cadavid jimenez | REVISION DE MONITOREO CENTRAL SE SOLICITA REVISION DE MONITOREO CENTRAL NO SE VISUALIZAN VARIOS PACIENTES |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIN | [8 empty] | 2025-08-16 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-08-11 11:59 | [6 empty] | 258975 | Media | 2025-08-11 11:57 | DESCARTADA | Equipo OK. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Monday | 0
107213 | CORRECTIVO | 1007346781 | sandra milena castrillon jaramillo | INTERFERENCIA BUENOS DIAS TORRES STORZ PLACA 3329 PRESENTA INTERFERENCIA CON ELECTROBISTURI CUANDO REALIZAN RTU Y SE APAGA |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | CIRUGÍA | CUARTO DE EQUIPOS | TORRE DE LAPAROSCOPIA | 605 | 3329 |  | STORZ | TORRE HD | A4ID10126 | 2025-01-11 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-01-04 09:48 | [6 empty] | 243955 | Alta | 2025-01-04 09:48 | DESCARTADA | Falla reportada corresponde a problemas en el sistema eléctrico del quirófano, ya fue informado al doctor Rubén para su respectiva gestión. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Saturday | 5
117641 | CORRECTIVO | 15443719 | JHON JAIRO GARCIA CORREA | torre de laparoscopia no enciende pantalla se solicita arreglo |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | CIRUGÍA |  | TORRE DE LAPAROSCOPIA | 606 | 3794 |  | STORZ | TORRE HD SPIES | C61D10159 | 2025-07-05 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-07-03 14:08 | [6 empty] | 256523 | Media | 2025-07-03 13:10 | DESCARTADA | Equipo OK. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Thursday | 3
117834 | CORRECTIVO | 1001640011 | LUIS ARBEY GIRALDO MORALES | OXIMETRO DE CADWELL Buenos dias, reportamos sensor de oximetria, por mal funcionamineto, ya que no sensa y no da valor en la toma de examen de polisomnografia, quedamos atentos, muchas gracias. |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  |  |  | ELECTROENCEFALOGRAFO - POLISOMNÓGRAFO | 505 | 4073 |  | CADWELL | EASY III | 1801IX91-09-010 | 2025-07-12 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-07-10 10:13 | [6 empty] | 257012 | Media | 2025-07-10 10:11 | DESCARTADA | Se atiende con necesidad 256999 | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Thursday | 3
117865 | CORRECTIVO | 1036967542 | laura vanesa peña ospina | Monitor de signos vitales Buenos días- Por favor revisar el monitor de signos vitales del quirófano 6 ya que no muestra ninguno de los parámetros, la pantalla está muerta y tenemos el paciente anestesiado. Gracias. |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | CIRUGÍA | QUIROFANO 6 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 942 | 3166 |  | DRAGUER | VISTA XL | 6005380974 | 2025-07-12 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-07-11 07:45 | [6 empty] | 257069 | Media | 2025-07-11 07:44 | DESCARTADA | Equipo funciona correctamente. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Friday | 4
114387 | CORRECTIVO | 1036402881 | CRISTINA CASTAÑO RAMIREZ | 338 buenos dias por favor revisar frenos cama 338. gracias |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | H3-T2 |  | FLUJÓMETRO | 2571 | 338 |  | AMVEX | DIAL | FMAC05208EQ | 2025-04-12 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-04-08 10:47 | [6 empty] | 250716 | Media | 2025-04-08 07:15 | DESCARTADA | Habitación aislada. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Tuesday | 1
116448 | CORRECTIVO | 39447628 | luz beatriz saenz buitrago | interface de saturador malo Buenos dias por favor revisar interface de monitor nro 4886 . esta malo no sensa. Muchas gracias . |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3197 | 4886 |  | EDAN | IM70 | 360080-M20506870013 | 2025-05-31 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-05-30 14:34 | [6 empty] | 254336 | Media | 2025-05-30 10:33 | DESCARTADA | Orden atendida con necesidad 254336 | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Friday | 4
114815 | CORRECTIVO | 1038417335 | maria cristina arroyave montoya | cama mala 109ano sube, ni baja |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | H1-T1 | HAB 109 | CAMA ELÉCTRICA | 173 | 3545 |  | DOMETAL | QUAXAR | 00000-44906 | 2025-04-26 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Cama no funciona ninguno de sus motores. Actividad realizada: No se evidencia activación de relés en al momento de presionar algún botón, ni de paneles externos ni internos, se realizan verificación de caja de control y se encuentran leves marcas de corto circuito, se evidencia bobina, puente de diodos, fuente de voltaje funcionando correctamente y en buenas condiciones, se realizan pruebas realizando intercambio de tarjetas electrónicas pero continúa sin haber solución, se reemplazan baterías pues se encontraban deterioradas y con muy bajo nivel de voltaje. No es posible realizar reparación de la caja de control, se consigue caja de control del consultorio 230 y se deja cama afectada funcional. Estado final: Equipo funcional Repuestos: No No se cierra orden de manera oportuna, se cierra orden el día 23/04/2025 por autorización de líder Kelly | 2025-04-22 10:36 |  | 2025-04-22 10:48 | 2025-04-24 07:43 | 2695 | 2478 | 217 | 251710 | Media | 2025-04-22 10:32 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: cama no funciona ninguno de sus motores. actividad realizada: no se evidencia activación de relés en al momento de presionar algún botón, ni de paneles externos ni internos, se realizan verificación de caja de control y se encuentran leves marcas de corto circuito, se evidencia bobina, puente de diodos, fuente de voltaje funcionando correctamente y en buenas condiciones, se realizan pruebas realizando intercambio de tarjetas electrónicas pero continúa sin haber solución, se reemplazan baterías pues se encontraban deterioradas y con muy bajo nivel de voltaje. no es posible realizar reparación de la caja de control, se consigue caja de control del consultorio 230 y se deja cama afectada funcional. estado final: equipo funcional repuestos: no no se cierra orden de manera oportuna, se cierra orden el día 23/04/2025 por autorización de líder kelly | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Tuesday | 1
113677 | CORRECTIVO | 1006739793 | ANA SOFIA BARROS CHURTA | PESA PESA DE ADULTOS MALA |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | H6-T2 |  | BÁSCULA | 133 |  | EB0634 | DETECTO | D1130K | J1106798866 | 2025-03-22 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Báscula con errores en su funcionamiento, se pierde el cero Actividad realizada: Se prueba el equipo y cada vez que se deja de usar el equipo pierde el cero Se revisa la parte interna de equipo y se encuentra el mecanismo muy oxidado y falto de lubricante, se procede a realizar limpieza exhaustiva y a lubricar nuevamente, se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas, en cada medida que se realiza la aguja retorna al cero correctamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-03-17 08:24 |  | 2025-03-17 11:32 | 2025-03-17 12:49 | 77 | 0 | 77 | 249219 | Media | 2025-03-17 08:23 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: báscula con errores en su funcionamiento, se pierde el cero actividad realizada: se prueba el equipo y cada vez que se deja de usar el equipo pierde el cero se revisa la parte interna de equipo y se encuentra el mecanismo muy oxidado y falto de lubricante, se procede a realizar limpieza exhaustiva y a lubricar nuevamente, se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas, en cada medida que se realiza la aguja retorna al cero correctamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Monday | 0
118307 | CORRECTIVO | 1036963520 | valentina vargas lopez | No funciona control No funciona control de la cama para sus funciones |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | H3-T1 |  | CAMA ELÉCTRICA | 254 | 1974 |  | LOS PINOS | 740LV.05 | 52729 | 2025-07-26 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: cama no ejecuta movimientos. Actividad realizada: se encuentra caja de control sin ejecutar ninguna acción, está quemando el fusible de entrada. Se intenta reparar caja de control pero no fue posible. Se procede a cambiar por una nueva. Estado final: equipo queda funcionando correctamente. Repuestos: sí. | 2025-07-25 16:02 |  | 2025-07-25 16:09 | 2025-07-25 17:27 | 78 | 0 | 78 | 258085 | Media | 2025-07-25 15:23 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: cama no ejecuta movimientos. actividad realizada: se encuentra caja de control sin ejecutar ninguna acción, está quemando el fusible de entrada. se intenta reparar caja de control pero no fue posible. se procede a cambiar por una nueva. estado final: equipo queda funcionando correctamente. repuestos: sí. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Friday | 4
115824 | CORRECTIVO | 1001535220 | SOLANLLY LOPEZ ALZATE | control de la cama El control de la cama de la habitacion 217 no funciona para subir la cama totalmente, si funciona la parte inferior de los pies y la cabecera tambien, y la paciente se moviliza en la cama, por lo tanto es mas complicado la movilizacion en la cama, gracias |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | H2-T1 |  | CAMA ELÉCTRICA | 193 | 1550 |  | LOS PINOS | 740LV.05 | 47366 | 2025-05-24 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | No se realiza gestión oportuna al abrir y cerrar la GT, se realiza entre las 8:20 y las 9:00 Diagnostico: Cama no sube ni baja de altura. Actividad realizada: Se realizan pruebas de funcionamiento donde se descarta daño de motor de altura, se destapa caja de control y se evidencia fusible de 3A quemado, se reemplaza por uno en buen estado y se realizan pruebas de funcionamiento finales que resultan exitosas. Estado final: Equipo queda funcionando correctamente Repuestos: No | 2025-05-20 07:34 |  | 2025-05-20 08:57 | 2025-05-20 09:00 | 3 | 0 | 3 | 253605 | Media | 2025-05-20 06:58 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | no se realiza gestión oportuna al abrir y cerrar la gt, se realiza entre las 8:20 y las 9:00 diagnostico: cama no sube ni baja de altura. actividad realizada: se realizan pruebas de funcionamiento donde se descarta daño de motor de altura, se destapa caja de control y se evidencia fusible de 3a quemado, se reemplaza por uno en buen estado y se realizan pruebas de funcionamiento finales que resultan exitosas. estado final: equipo queda funcionando correctamente repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Tuesday | 1
116926 | CORRECTIVO | 1036402881 | CRISTINA CASTAÑO RAMIREZ | 216 por favor revisar cama 216 no sube la parte inferior. gracias |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | H2-T1 |  | CAMA ELÉCTRICA | 209 | 1551 |  | LOS PINOS | 740LV.05 | 49994 | 2025-06-14 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Motor de pies no funciona Actividad realizada: Se realiza descarte de causal de fallo, motores y control manual pues se encuentran en buenas condiciones y funcionando correctamente, se evidencian fusibles en buen estado, se encuentra falla del error relés correspondientes a funcionamiento de piecera, se destraban y se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-06-13 12:44 |  | 2025-06-13 12:50 | 2025-06-13 13:24 | 35 | 0 | 35 | 255364 | Media | 2025-06-13 12:05 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: motor de pies no funciona actividad realizada: se realiza descarte de causal de fallo, motores y control manual pues se encuentran en buenas condiciones y funcionando correctamente, se evidencian fusibles en buen estado, se encuentra falla del error relés correspondientes a funcionamiento de piecera, se destraban y se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Friday | 4
114824 | CORRECTIVO | 1001471977 | lorena osorio perez | OTOSCOPIO MALO SOLICITAMOS AMABLEMENTE REVISAR OTOSCOPIO YA QUE LA LUZ NO PRENDE AL TOPE CONSULTORIO 306 |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | CONSULTA EXTERNA |  | EQUIPO DE ÓRGANOS Y SENTIDOS | 527 | EB0564 | EB0564 | WELCH ALLYN | I | 1 | 2025-04-26 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Equipo no enciende Actividad realizada: Se verifica estado de batería recargable y se encuentra en óptimas condiciones, se desensambla el equipo y se evidencia sistema de control para la regulación de encendido e intensidad de luz desgastado debido al uso, se realizan reemplazos de mecanismos de control por uno hallados en el taller pero no son exitosas las pruebas de funcionamiento, se intenta mejorar contacto de grafito pero sigue sin ser solucionada la falla Estado final: Sin posibilidades de realizar reparación, se procede a dar de baja el equipo Repuestos: No | 2025-04-22 12:49 |  | 2025-04-23 08:15 | 2025-04-23 12:06 | 230 | 0 | 230 | 251685 | Media | 2025-04-22 08:10 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: equipo no enciende actividad realizada: se verifica estado de batería recargable y se encuentra en óptimas condiciones, se desensambla el equipo y se evidencia sistema de control para la regulación de encendido e intensidad de luz desgastado debido al uso, se realizan reemplazos de mecanismos de control por uno hallados en el taller pero no son exitosas las pruebas de funcionamiento, se intenta mejorar contacto de grafito pero sigue sin ser solucionada la falla estado final: sin posibilidades de realizar reparación, se procede a dar de baja el equipo repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Tuesday | 1
108167 | CORRECTIVO | 1053833876 | paola alejandra tabarez bedoya | monitor de signos vitales no toma presion |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | CIRUGÍA | RECUPERACIÓN VIP | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 964 | 4069 |  | EDAN | IM70 | 360080-M17911550002 | 2025-01-18 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Párametro de NIBP no funciona correctamente Actividad realizada: Al realizar pruebas de toma de presión, se evidencia mensaje de error de "Falla sistema de NIBP", se realizan pruebas de fugas que resultan OK y se realiza calibración con ayuda de un manómetro, también fue descartada causa de la falla brazalete y mangueras pues se encuentran en buenas condiciones, se realizan pruebas también para descartar componentes como bomba de presión y electroválvulas, pues se intercambiaron con otro monitor y funcionaron correctamente, se realiza intercambio de tarjeta multiparámetros y se evidencia que esta es la que causa el error, se retira tarjeta defectuosa y se pone una en buen estado tomada del monitor que se usa en biomédica para realizar pruebas Estado final: Equipo queda funcionando correctamente, pero orden queda en proceso mientras se repone tarjeta multiparámetros Repuestos: No 18/02/2025 Se encuentra tarjeta de multiparámetros en buen estado y se instala en el equipo, se realizan pruebas de funcionamiento finales que resultan exitosas | 2025-01-15 17:41 |  | 2025-01-15 18:13 | 2025-02-18 13:19 | 47226 | 46889 | 337 | 244618 | Media | 2025-01-15 12:26 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: párametro de nibp no funciona correctamente actividad realizada: al realizar pruebas de toma de presión, se evidencia mensaje de error de "falla sistema de nibp", se realizan pruebas de fugas que resultan ok y se realiza calibración con ayuda de un manómetro, también fue descartada causa de la falla brazalete y mangueras pues se encuentran en buenas condiciones, se realizan pruebas también para descartar componentes como bomba de presión y electroválvulas, pues se intercambiaron con otro monitor y funcionaron correctamente, se realiza intercambio de tarjeta multiparámetros y se evidencia que esta es la que causa el error, se retira tarjeta defectuosa y se pone una en buen estado tomada del monitor que se usa en biomédica para realizar pruebas estado final: equipo queda funcionando correctamente, pero orden queda en proceso mientras se repone tarjeta multiparámetros repuestos: no 18/02/2025 se encuentra tarjeta de multiparámetros en buen estado y se instala en el equipo, se realizan pruebas de funcionamiento finales que resultan exitosas | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Wednesday | 2
117904 | CORRECTIVO | 1040042751 | LIZETH JOHANA GARCIA CASTRO | monitor de signos vitales no toma presionarterial monitor de signos vitales no toma presion arterial con brazalete adulto ni pediatrico |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | H1-T1 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 987 | 3647 |  | EDAN | IM70 | 001488-M15804060027 | 2025-07-19 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Bomba de NIBP no funciona correctamente Actividad realizada: Se realiza desmonte de carcasa y se verifica funcionamiento de bomba la cual al accionar el botón no se evidencia que arranca su funcionamiento, se realiza desensamble de bomba y se le realiza un mantenimiento pertinente de limpieza y de ajuste de sus mecanismos internos, nuevamente se realiza montaje de bomba y se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas, mediadas tomadas correctamente y prueba de fugas OK Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-07-12 10:29 |  | 2025-07-12 10:29 | 2025-07-12 11:29 | 60 | 0 | 60 | 257130 | Media | 2025-07-12 08:01 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: bomba de nibp no funciona correctamente actividad realizada: se realiza desmonte de carcasa y se verifica funcionamiento de bomba la cual al accionar el botón no se evidencia que arranca su funcionamiento, se realiza desensamble de bomba y se le realiza un mantenimiento pertinente de limpieza y de ajuste de sus mecanismos internos, nuevamente se realiza montaje de bomba y se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas, mediadas tomadas correctamente y prueba de fugas ok estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Saturday | 5
116464 | CORRECTIVO | 1017250641 | ANA ISABEL MIRA PEÑA | Regulador de presión malo Regulador de presión del vacuum no permite modificar el nivel de presión |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | H3-T1 |  | REGULADOR DE VACÍO | 1189 | EB0176 | EB0176 | AMVEX | ANÁLOGO | VRAO7715FK | 2025-06-07 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Carcas de equipo fracturada, perilla de regulación no gira Actividad realizada: Se evidencia perilla de regulación trabada internamente por sistema regulador, se libera y se reubica correctamente, se realiza reparación de carcasa con pegamento especializado. Se realizan pruebas de funcionamiento finales que resultan exitosas Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-05-31 11:57 |  | 2025-05-31 12:40 | 2025-05-31 13:20 | 40 | 0 | 40 | 254396 | Media | 2025-05-31 09:50 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: carcas de equipo fracturada, perilla de regulación no gira actividad realizada: se evidencia perilla de regulación trabada internamente por sistema regulador, se libera y se reubica correctamente, se realiza reparación de carcasa con pegamento especializado. se realizan pruebas de funcionamiento finales que resultan exitosas estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Saturday | 5
116500 | CORRECTIVO | 1152198579 | CINDY CATALINA OCAMPO HENAO | Monitor no sensa presion Buenos dias se reporta monitor edan de adaptacion neonatal quirofano UMI. Monitor de signos vitales no sensa presion arterial, insufla pero es fallida la toma. Muchas gracias |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UMI | QUIROFANO UMI | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1067 | 4179 |  | EDAN | IM70 | 360080-M18506920003 | 2025-06-07 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Fallo sistema NIBP. No permite tomar mediciones de presión arterial Actividad realizada: Se realizan pruebas de funcionamiento donde uno a uno se van descartando fallas en tarjeta principal, tarjeta multiparámetros, electroválvulas y bomba de NIBP, se evidencia causante de la falla bomba NIBP, a pesar de que también se le realizo limpieza interna, el fallo continúa, se cambia bomba defectuosa por una en buen estado encontrada en el taller, se realizan pruebas de funcionamiento que resultan finales Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-06-03 09:55 |  | 2025-06-03 12:24 | 2025-06-04 19:52 | 1888 | 1574 | 314 | 254430 | Media | 2025-06-01 11:36 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: fallo sistema nibp. no permite tomar mediciones de presión arterial actividad realizada: se realizan pruebas de funcionamiento donde uno a uno se van descartando fallas en tarjeta principal, tarjeta multiparámetros, electroválvulas y bomba de nibp, se evidencia causante de la falla bomba nibp, a pesar de que también se le realizo limpieza interna, el fallo continúa, se cambia bomba defectuosa por una en buen estado encontrada en el taller, se realizan pruebas de funcionamiento que resultan finales estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Tuesday | 1
117640 | CORRECTIVO | 43925136 | lady johana gaviria mejia | La pipeta no tiene los dos topes la pipeta no tiene los dos topes y esta haciendo una medicion incorrecta |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | LABORATORIO |  | PIPETA 2-20ΜL | 4483 | EB2135 | EB2135 | CAPP BRAVO | B20-1 | QD388627 | 2025-07-05 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Equipo sin los 2 topes Actividad realizada: Se destapa equipo y se realza limpieza de embolo y de los resortes. Se prueba y se evidencian los 2 topes. El equipo pipetea volúmenes muy pequeños, se pausa orden para medirlos con una balanza analítica 08/07/2025 Se cuenta con disponibilidad de balanza para realizar las mediciones, se realizan pruebas de pipeteo en diferentes volúmenes 20 ul 15 ul, se observa en pantalla de balanza y se obtienen valores dentro de los rangos de error permitidos. Estado Final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-07-03 13:27 |  | 2025-07-03 13:27 | 2025-07-08 15:37 | 7330 | 7220 | 110 | 256518 | Media | 2025-07-03 11:45 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: equipo sin los 2 topes actividad realizada: se destapa equipo y se realza limpieza de embolo y de los resortes. se prueba y se evidencian los 2 topes. el equipo pipetea volúmenes muy pequeños, se pausa orden para medirlos con una balanza analítica 08/07/2025 se cuenta con disponibilidad de balanza para realizar las mediciones, se realizan pruebas de pipeteo en diferentes volúmenes 20 ul 15 ul, se observa en pantalla de balanza y se obtienen valores dentro de los rangos de error permitidos. estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Thursday | 3
118317 | CORRECTIVO | 1152435526 | LINA MARCELA ZAPATA MURILLO | NO PRENDE BAÑO MARIA DEL AREA DE SERVICIO TRANSFUSIONAL (SOTANO 1) NO PRENDE |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | BANCO DE SANGRE |  | DESCONGELADOR DE PLASMA | 4105 | 5640 | 5640 | LUCOLDI | DP1906 | 6042 | 2025-08-02 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Porta fusible aislado y sin continuidad, fusible quemado, cableado en malas condiciones Actividad realizada: Se realiza reparación de cableado en malas condiciones, se realiza reemplazo de conector de adaptador AC y de fusible de 10A por unos en buen estado encontrados en el taller, y se ensamblan terminales electrónicas acordes. Se ensambla nuevamente el equipo y se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas. Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-07-26 14:20 |  | 2025-07-26 14:21 | 2025-07-28 14:28 | 2888 | 2608 | 280 | 258127 | Media | 2025-07-26 12:52 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: porta fusible aislado y sin continuidad, fusible quemado, cableado en malas condiciones actividad realizada: se realiza reparación de cableado en malas condiciones, se realiza reemplazo de conector de adaptador ac y de fusible de 10a por unos en buen estado encontrados en el taller, y se ensamblan terminales electrónicas acordes. se ensambla nuevamente el equipo y se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas. estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Saturday | 5
116376 | CORRECTIVO | 17339367 | DIEGO ALONSO ARDILA ARANGO | PULSOXIMETRO Por favor arreglar o cambiar pinza de oximetria de quirofano sala 3, la daño el paciente que al despertar de anestesia estaba muy agitado |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 4203 | 5718 |  | NIHON KOHDEN | CSM-1501 | 1809 | 2025-05-31 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Diodo emisor fuera su ubicación, pinza sin resorte para sujeción a paciente Actividad realizada: Se ubica correctamente diodo emisor y se acopla resorte en buen estado encontrado en el taller, se realizan pruebas de funcionamiento finales que resultan exitosas, y se procede a limpiar para regresar al servicio Estado final: Equipo queda en buen estado de funcionamiento Repuestos: No | 2025-05-28 07:33 |  | 2025-05-28 08:21 | 2025-05-28 09:09 | 48 | 0 | 48 | 254148 | Media | 2025-05-27 17:53 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: diodo emisor fuera su ubicación, pinza sin resorte para sujeción a paciente actividad realizada: se ubica correctamente diodo emisor y se acopla resorte en buen estado encontrado en el taller, se realizan pruebas de funcionamiento finales que resultan exitosas, y se procede a limpiar para regresar al servicio estado final: equipo queda en buen estado de funcionamiento repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Wednesday | 2
115840 | CORRECTIVO | 1040043089 | CLAUDIA PATRICIA MEJIA TOBON | no funciona el termometro |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 4203 | 5718 |  | NIHON KOHDEN | CSM-1501 | 1809 | 2025-05-24 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | No se realiza gestión oportuna al abrir y cerrar la orden se realiza desde las 11;00 y finaliza a las 11:35 Diagnostico: Sensor de temperatura no funcional Actividad realizada: Se evidencia sensor de temperatura genérico acoplado a monitor de signos NIHON KOHDEN, y mostrando temperaturas de 2.3°, se reemplaza sensor por uno original y se evidencia funcionamiento correcto. Estado final: Equipo funciona correctamente. Repuestos: Si. | 2025-05-20 10:04 |  | 2025-05-20 11:35 | 2025-05-20 11:48 | 13 | 0 | 13 | 253511 | Media | 2025-05-19 14:10 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | no se realiza gestión oportuna al abrir y cerrar la orden se realiza desde las 11;00 y finaliza a las 11:35 diagnostico: sensor de temperatura no funcional actividad realizada: se evidencia sensor de temperatura genérico acoplado a monitor de signos nihon kohden, y mostrando temperaturas de 2.3°, se reemplaza sensor por uno original y se evidencia funcionamiento correcto. estado final: equipo funciona correctamente. repuestos: si. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Tuesday | 1
114996 | CORRECTIVO | 1040043921 | KATHERINE CASTAÑEDA CASTRO | Especulo otoscopio Buen dia Amablemente solicito de manera rápida, un paquete de espéculos para el otoscopia, para la sala de urgencias generales, entregar Jefe Katherine Muchas gracias |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | URGENCIAS |  | EQUIPO DE ÓRGANOS | 4156 | M920 |  | RIESTER | RI-FORMER LED XL | 110001 | 2025-04-26 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Se entrega en el servicio paquete x 34 espéculos en el servicio | 2025-04-25 15:29 |  | 2025-04-25 15:31 | 2025-04-25 15:42 | 11 | 0 | 11 | 252020 | Media | 2025-04-25 14:49 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | se entrega en el servicio paquete x 34 espéculos en el servicio | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Friday | 4
116421 | CORRECTIVO | 39192999 | edy tatiana correa gutierrez | Equipo no prende Solicito amablemente revisión de alcoholimetro ya que no prende |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | GESTIÓN HUMANA |  | ALCOHOLÍMETRO | 4206 | 5721 |  | DRAGER | ALCOTEST 7000 | ARRF-0100 | 2025-05-31 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Equipo no enciende Actividad realizada: Se realiza revisión inicial observando que el equipo no enciende, se conecta para cargar la batería y no da señales, se prueba con otro cargador pero continua sin funcionar, se busca en los manuales para revisar la batería pero no es posible encontrar la manera de acceder a esta, se envía correo a proveedor para ser revisado por parte de ellos. Estado final: Fuera de servicio Repuestos: no 04/06/2025: Dräger realiza revisión del equipo encontrando que la tarjeta principal no funciona, requiere cambio por garantía. Queda a la espera de instalación de repuesto. 13.06.2025 Se tramita reparación por parte del proveedor y se entrega en el servicio , se procede a cerrar orden. Por fallas en el gestor la orden no queda confirmada en el día correcto. | 2025-05-29 11:46 |  | 2025-05-29 12:50 | 2025-06-16 06:14 | 25524 | 25457 | 67 | 254262 | Media | 2025-05-29 10:05 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: equipo no enciende actividad realizada: se realiza revisión inicial observando que el equipo no enciende, se conecta para cargar la batería y no da señales, se prueba con otro cargador pero continua sin funcionar, se busca en los manuales para revisar la batería pero no es posible encontrar la manera de acceder a esta, se envía correo a proveedor para ser revisado por parte de ellos. estado final: fuera de servicio repuestos: no 04/06/2025: dräger realiza revisión del equipo encontrando que la tarjeta principal no funciona, requiere cambio por garantía. queda a la espera de instalación de repuesto. 13.06.2025 se tramita reparación por parte del proveedor y se entrega en el servicio , se procede a cerrar orden. por fallas en el gestor la orden no queda confirmada en el día correcto. | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Thursday | 3
113839 | CORRECTIVO | 43689243 | DIANA PATRICIA BEDOYA ESCOBAR | Tapita de conexión de oxímetro despegada Tapita de conexión de oxímetro despegada, en el momento fija con sedasiva. |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 4203 | 5718 |  | NIHON KOHDEN | CSM-1501 | 1809 | 2025-03-22 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Interfaz en malas condiciones físicas, con muestras de reparaciones anteriores, además se encuentra punto de fractura lo que genera interferencia Actividad realizada: Se realiza reemplazo de interfaz en malas condiciones físicas y de funcionamiento por una nueva. Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: Si | 2025-03-21 08:21 |  | 2025-03-21 09:43 | 2025-03-21 10:32 | 50 | 0 | 50 | 249633 | Media | 2025-03-21 08:19 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: interfaz en malas condiciones físicas, con muestras de reparaciones anteriores, además se encuentra punto de fractura lo que genera interferencia actividad realizada: se realiza reemplazo de interfaz en malas condiciones físicas y de funcionamiento por una nueva. estado final: equipo funciona correctamente repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Friday | 4
108551 | CORRECTIVO | 1041327489 | alejandra jaramillo florez | PESA 317 PESA 317 NO FUNCIONA |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | TRASPLANTES |  | BÁSCULA DIGITAL | 4219 | EB1990 | EB1990 | SECA | SECA ROBUSTA 813 | 8813175211394 | 2025-01-25 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Báscula no registra datos de forma correcta Actividad realizada: Se evidencia soportes de transductores trabados por lo que no activan correctamente el equipo y no se visualizan los pesos de forma adecuada, se destraban y se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-01-23 11:40 |  | 2025-01-23 13:08 | 2025-01-23 13:39 | 32 | 0 | 32 | 245172 | Media | 2025-01-23 11:36 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: báscula no registra datos de forma correcta actividad realizada: se evidencia soportes de transductores trabados por lo que no activan correctamente el equipo y no se visualizan los pesos de forma adecuada, se destraban y se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Thursday | 3
118101 | CORRECTIVO | 1036944230 | carolina arias arango | DAÑO DEL CABLE DE LA DIADEMA DEL RESONADOR SE SOLICITA REPOSICION DEL CABLE DE LA DIADEMA DEL RESONADOR DE LA SEDE JARDINES YA QUE SE REVENTO |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | IMAGENOLOGÍA |  | RESONADOR | 4232 | 5724 |  | PHILIPS | INGENIA 1.5T OMEGA HP EVOLUTION | 61385 | 2025-07-19 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Se entrega en servicio diadema en buen estado, y se realizan pruebas de funcionamiento que resultan existosas | 2025-07-18 15:13 |  | 2025-07-18 15:53 | 2025-07-18 16:17 | 24 | 0 | 24 | 257356 | Media | 2025-07-15 19:48 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | se entrega en servicio diadema en buen estado, y se realizan pruebas de funcionamiento que resultan existosas | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Friday | 4
114923 | CORRECTIVO | 1036936899 | LADY ANDREA HENAO HIGINIO | inserto malo inserto malo |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIN |  | VENTILADOR ALTA FRECUENCIA | 4233 | 5751 |  | DRAGER | BABYLOG VN800 | ASPN-0009 | 2025-04-26 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Se recibe en el servicio inserto de sensor de flujo defectuoso y se reemplaza por uno nuevo | 2025-04-24 16:28 |  | 2025-04-24 16:52 | 2025-04-24 17:29 | 38 | 26 | 12 | 251910 | Media | 2025-04-24 14:53 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | se recibe en el servicio inserto de sensor de flujo defectuoso y se reemplaza por uno nuevo | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Thursday | 3
109282 | CORRECTIVO | 1041325296 | BILEALDA CRISTINA SANTA MURILLO | Pulsioximetro Habitacion 316 Pulsioximetro en mal estado. |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | TRASPLANTES |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 4238 | 5754 |  | EDAN | IM70 | 360080-M22102140033 | 2025-02-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pinza de Sp02 con cableado expuesto Actividad realizada: Se realiza recubrimiento de zona expuesta con cinta autofundente y aislante. Se realizan pruebas de funcionamiento finales que resultan exitosas Estado final: Equipo queda funcionando correctamente Repuestos: No | 2025-02-04 16:12 |  | 2025-02-04 16:36 | 2025-02-04 17:00 | 25 | 0 | 25 | 246164 | Media | 2025-02-04 15:41 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza de sp02 con cableado expuesto actividad realizada: se realiza recubrimiento de zona expuesta con cinta autofundente y aislante. se realizan pruebas de funcionamiento finales que resultan exitosas estado final: equipo queda funcionando correctamente repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Tuesday | 1
113639 | CORRECTIVO | 1036778064 | MARIANGEL RENGIFO ALVAREZ | Habitación t322 |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | TRASPLANTES |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 4239 | 5755 |  | EDAN | IM70 | 360080-K22100020001 | 2025-03-15 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Interfaz de SpO2 con varios puntos de fractura lo que genera interferencias en la onda de saturación Actividad realizada: Se realizan pruebas de funcionamiento y se evidencia al someter la interfaz a movimientos que se pierde la señal se verifica estado del cable y se notan varios puntos de fractura donde se pierde la señal, no es recomendable recortar pues quedaría demasiado corta y no sería útil en el servicio. Se reemplaza interfaz de saturación defectuosa por una nueva Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: Si | 2025-03-14 10:29 |  | 2025-03-14 10:35 | 2025-03-14 11:45 | 69 | 0 | 69 | 249092 | Media | 2025-03-14 10:20 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: interfaz de spo2 con varios puntos de fractura lo que genera interferencias en la onda de saturación actividad realizada: se realizan pruebas de funcionamiento y se evidencia al someter la interfaz a movimientos que se pierde la señal se verifica estado del cable y se notan varios puntos de fractura donde se pierde la señal, no es recomendable recortar pues quedaría demasiado corta y no sería útil en el servicio. se reemplaza interfaz de saturación defectuosa por una nueva estado final: equipo funciona correctamente repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Friday | 4
113658 | CORRECTIVO | 1041325296 | BILEALDA CRISTINA SANTA MURILLO | Pulsoximetro Buenos dias Favor revisar pulsoximetro monitor habitacion 322, se prende y se apaga |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | TRASPLANTES |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 4239 | 5755 |  | EDAN | IM70 | 360080-K22100020001 | 2025-03-22 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Intermitencia en el funcionamiento de la pinza Actividad realizada: Se evidencia pines de conexión de la interfase al equipo demasiado cortos, se reemplaza conector por uno en buen estado Estado final: Equipo queda funcionando correctamente Repuestos: No | 2025-03-15 07:48 |  | 2025-03-15 09:06 | 2025-03-15 10:17 | 72 | 0 | 72 | 249160 | Media | 2025-03-15 05:44 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: intermitencia en el funcionamiento de la pinza actividad realizada: se evidencia pines de conexión de la interfase al equipo demasiado cortos, se reemplaza conector por uno en buen estado estado final: equipo queda funcionando correctamente repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Saturday | 5
113660 | CORRECTIVO | 44004295 | sandra yanoha bedoya ciro | pieza faltante Buenos dias le falta la tapa al ecotone |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | URGENCIAS |  | ECOTONE | 4272 | 5797 |  | DOPPLEX HUNTLEIGH | FD3 | (21)FD3PX10819922 | 2025-03-22 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Tapa perdida, suelta del equipo Actividad realizada: Se adapta una tapa en buen estado en el compartimento de baterías. Estado final: Equipo funciona correctamente y en buen estado Repuestos: No 26/03/2025 Se acopla tapa en buen estado al equipo, se deja equipo en buena condiciones físicas y de funcionamiento | 2025-03-15 10:18 |  | 2025-03-15 10:19 | 2025-03-26 11:39 | 15920 | 15848 | 72 | 249176 | Media | 2025-03-15 09:06 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: tapa perdida, suelta del equipo actividad realizada: se adapta una tapa en buen estado en el compartimento de baterías. estado final: equipo funciona correctamente y en buen estado repuestos: no 26/03/2025 se acopla tapa en buen estado al equipo, se deja equipo en buena condiciones físicas y de funcionamiento | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Saturday | 5
107997 | CORRECTIVO | 1000756312 | MELIZA AGUDELO ISAZA | cable de polo a tierra , despegado del equipo buenods dias cable de polo a tierra , despegado del equipo, muchas grcias |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  |  |  | ELECTROENCEFALOGRAFO - POLISOMNÓGRAFO | 4240 | 5756 |  | NIHON KOHDEN | EEG-1200J | 406 | 2025-01-18 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Cable polo a tierra despegado de su gancho que conecta al equipo Actividad realizada: Nuevamente se solda cable a gancho que hace contacto con el equipo, y se asegura con cinta termo- encongible. Estado final: Equipo queda funcionando correctamente Repuestos: No | 2025-01-13 09:49 |  | 2025-01-13 15:55 | 2025-01-13 16:25 | 30 | 0 | 30 | 244414 | Media | 2025-01-13 08:13 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cable polo a tierra despegado de su gancho que conecta al equipo actividad realizada: nuevamente se solda cable a gancho que hace contacto con el equipo, y se asegura con cinta termo- encongible. estado final: equipo queda funcionando correctamente repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Monday | 0
113283 | CORRECTIVO | 1036966928 | ALISON MORENO TIRADO | ELECTRODO MALO CADWELL Buenas tardes, por favor cambiar electrodo que esta causando interferencia se probo con paciente y en el equipo. Muchas gracias. |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  |  |  | ELECTROENCEFALOGRAFO - POLISOMNÓGRAFO | 4240 | 5756 |  | NIHON KOHDEN | EEG-1200J | 406 | 2025-03-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Se encuentra electrodo que genera interferencia, se verifica valor de impedancia y se nota que supera el valor máximo permitido que es de 1 Se entrega en el servicio uno nuevo | 2025-03-04 17:42 |  | 2025-03-04 17:43 | 2025-03-04 18:28 | 45 | 0 | 45 | 248331 | Media | 2025-03-04 17:09 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | se encuentra electrodo que genera interferencia, se verifica valor de impedancia y se nota que supera el valor máximo permitido que es de 1 se entrega en el servicio uno nuevo | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Tuesday | 1
115821 | CORRECTIVO | 1036942724 | natalia andrea arenas moreno | ELECTRODOS MALOS NIHON Buenas noches, les reporto un electro malo de Nihon, por favor venir a cambiarlo. Gracias |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  |  |  | ELECTROENCEFALOGRAFO - POLISOMNÓGRAFO | 4241 | 5757 |  | NIHON KOHDEN | EEG-1200J | 410 | 2025-05-24 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | No se realiza gestión oportuna al cerrar la GT, se cierra a las 11:00 Se evidencia electrodo sin continuidad, se realiza reemplazo por uno nuevo | 2025-05-20 07:33 |  | 2025-05-20 10:27 | 2025-05-20 11:34 | 68 | 0 | 68 | 253599 | Media | 2025-05-19 22:59 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | no se realiza gestión oportuna al cerrar la gt, se cierra a las 11:00 se evidencia electrodo sin continuidad, se realiza reemplazo por uno nuevo | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Tuesday | 1
109103 | CORRECTIVO | 1036966928 | ALISON MORENO TIRADO | ADAPATADOR DEL SENSOR DE POSICIONAMIENTO NIHON Buenas noches por favor revisar adaptador 2.5mm male to 3.5mm famale audio stereo headphone jack adapter de posicion del equipo de polisomnografia de nohon. Gracias. |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO 230 | ELECTROENCEFALOGRAFO - POLISOMNÓGRAFO | 4240 | 5756 |  | NIHON KOHDEN | EEG-1200J | 406 | 2025-02-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Adaptador para sensor de posición Jack defectuosos, no asegura el plug Actividad realizada: Se intenta adaptar algunos acople encontrados en el taller en buen estado pero no se acoplan con éxito-. Estado final: Se deja en pausa, pendiente por repuesto Repuestos: No 07/03/2025 Se tiene disponibilidad de repuesto en stock, se lleva al servicio adaptador para sensor de posición y se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas. | 2025-02-03 07:44 |  | 2025-02-03 15:27 | 2025-03-07 11:36 | 48730 | 45796 | 2934 | 245967 | Media | 2025-02-01 22:20 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: adaptador para sensor de posición jack defectuosos, no asegura el plug actividad realizada: se intenta adaptar algunos acople encontrados en el taller en buen estado pero no se acoplan con éxito-. estado final: se deja en pausa, pendiente por repuesto repuestos: no 07/03/2025 se tiene disponibilidad de repuesto en stock, se lleva al servicio adaptador para sensor de posición y se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas. | MAL_MANEJO_CABLES, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_MANEJO_CABLES', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Monday | 0
108480 | CORRECTIVO | 1036966928 | ALISON MORENO TIRADO | BANDA DE TORAX ADULTO POLI NIHON Buenas noches, por favor revisar la banda de torax de polisomnografia basal adulto de nihon no funciona correctamente, la curva del torax queda plana, se cambio de banda y se evidencia que funciona correctamente despues del cambio. Feliz noche |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO 230 | ELECTROENCEFALOGRAFO - POLISOMNÓGRAFO | 4240 | 5756 |  | NIHON KOHDEN | EEG-1200J | 406 | 2025-01-25 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Banda de tórax no genera un correcto trazado de onda Actividad realizada: Se realiza limpieza de contactos y se devuelve al servicio para nuevamente probarse. Estado final: Se deja en pausa y en observación Repuestos: No 12/03/2025 Se tiene disponibilidad en Stock de repuesto el cual se lleva al servicio. Equipo con buen funcionamiento Repuesto: SI | 2025-01-21 10:33 |  | 2025-01-21 12:20 | 2025-03-12 16:01 | 70781 | 72196 | -1415 | 244960 | Media | 2025-01-20 23:04 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: banda de tórax no genera un correcto trazado de onda actividad realizada: se realiza limpieza de contactos y se devuelve al servicio para nuevamente probarse. estado final: se deja en pausa y en observación repuestos: no 12/03/2025 se tiene disponibilidad en stock de repuesto el cual se lleva al servicio. equipo con buen funcionamiento repuesto: si | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Tuesday | 1
115813 | CORRECTIVO | 1038415580 | YESICA ANDREA CUARTAS LOPEZ | Monitor de signos vitales malo Buenas tardes Se reporta monitor de signos vitales neonatal, presenta intermitencia a la hora de tomar saturacion a los recien nacidos, se ha reportado cable en varias ocasiones se cambia cable y continua con el mismo problema por favor revisar monitor. Muchas gracias Feliz dia. |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UMI |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 4467 | 5951 |  | EDAN | IM70 | 360080-M22414130002 | 2025-05-24 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Interfaz generando intermitencias Actividad realizada: Se evidencia conector con pines cortos, lo que causa la intermitencia, integridad del cable en óptimas condiciones, se reemplaza conector por uno con los pines algo más largos y se solda respectivamente, se realizan pruebas de funcionamiento finales que resultan exitosas Estado final: Equipo funciona correctamente Repuesto. No | 2025-05-19 17:02 |  | 2025-05-19 17:18 | 2025-05-19 17:55 | 37 | 0 | 37 | 253594 | Media | 2025-05-19 16:43 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: interfaz generando intermitencias actividad realizada: se evidencia conector con pines cortos, lo que causa la intermitencia, integridad del cable en óptimas condiciones, se reemplaza conector por uno con los pines algo más largos y se solda respectivamente, se realizan pruebas de funcionamiento finales que resultan exitosas estado final: equipo funciona correctamente repuesto. no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Monday | 0
106643 | CORRECTIVO | 1036398382 | KATHERINE RAMIREZ ATEHORTUA | MANOMETRO MANUAL MANOMETRO MANUAL MALO QUEDA SUBIDO EN 250 NO BAJO LA PIN |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | CIRUGÍA |  | TORNIQUETE NEUMÁTICO | 4430 | M1045 |  | RIESTER | MANUAL | 2302080185 | 2025-01-04 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Aguja de manómetro desajustada de su vástago Actividad realizada: Se evidencian movimientos de la aguja inclusive saliéndose del rango de mediciones, se nota floja de su vástago, se reajusta a su vástago y se realizan pruebas de fugas y de funcionamiento general del equipo, pruebas que resultan exitosas Estado final: Equipo queda funcionando correctamente Repuestos: No | 2024-12-28 08:09 |  | 2024-12-28 08:52 | 2024-12-28 09:31 | 39 | 0 | 39 | 243649 | Media | 2024-12-28 05:57 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: aguja de manómetro desajustada de su vástago actividad realizada: se evidencian movimientos de la aguja inclusive saliéndose del rango de mediciones, se nota floja de su vástago, se reajusta a su vástago y se realizan pruebas de fugas y de funcionamiento general del equipo, pruebas que resultan exitosas estado final: equipo queda funcionando correctamente repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2024 | 12 | 2024-12 | Saturday | 5
108045 | CORRECTIVO | 15443719 | JHON JAIRO GARCIA CORREA | MANOMETRO PEGADO Y SIN MANGO SE SOLICITA ARREGLO |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | CIRUGÍA |  | TORNIQUETE NEUMÁTICO | 4430 | M1045 |  | RIESTER | MANUAL | 2302080185 | 2025-01-18 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Mango de torniquete ausente. Actividad realizada: Se toma un mango en buen estado y se acopla al equipo en cuestión, se realizan pruebas de funcionamiento resultando exitosas Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-01-14 10:56 |  | 2025-01-14 12:51 | 2025-01-14 14:55 | 124 | 108 | 16 | 244512 | Media | 2025-01-14 10:48 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: mango de torniquete ausente. actividad realizada: se toma un mango en buen estado y se acopla al equipo en cuestión, se realizan pruebas de funcionamiento resultando exitosas estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Tuesday | 1
109350 | CORRECTIVO | 1036395931 | marcela gonzalez valencia | DESFIBRILADOR CARRO DE REANIMACION PEDIATRICO Buenos días, Desfibrilador de carro pediátrico con funcionamiento incorrecto de palas, no hacen contacto. |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | URGENCIAS |  | DESFIBRILADOR | 4325 | 5827 |  | NIHON KOHDEN | TEC-5631E | 5888 | 2025-02-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Contactos electrónicos de palas del equipo sulfatados Actividad realizada: Se realiza limpieza exhaustiva de partes del equipo afectadas por sulfato con ayuda de lija y de alcohol isopropílico, se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-02-05 10:15 |  | 2025-02-05 10:28 | 2025-02-05 12:10 | 102 | 44 | 58 | 246204 | Media | 2025-02-05 09:57 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: contactos electrónicos de palas del equipo sulfatados actividad realizada: se realiza limpieza exhaustiva de partes del equipo afectadas por sulfato con ayuda de lija y de alcohol isopropílico, se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Wednesday | 2
116606 | CORRECTIVO | 1036424496 | ASTRID CAROLINA ARCILA CIRO | Tensiometro caido Buenas tardes Solicito amablemente me colaboren organizando el tensiometro del consultorio 3 piso 3, rionegro plaza, ya que se despego de la pared. Muchas gracias Feliz tarde. |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | CONSULTA EXTERNA |  | TENSIÓMETRO ANEROIDE | 4543 | EB2179 | EB2179 | WELCH ALLYN | DE PARED REF 7670-01 # 901091 | 220613154210 | 2025-06-07 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | No se realiza gestión oportuna al abrir y cerrar la GT, se da inicio a las 14:50 y se finaliza a las 15:30 Diagnostico: Tensiómetro caído de la pared Actividad realizada: Se instalan nuevamente los chazos y la tornillería para sujetarlo a la pared Estado final: Equipo en buenas condiciones y funcionando correctamente Repuestos: No | 2025-06-05 16:35 |  | 2025-06-05 16:35 | 2025-06-05 16:37 | 2 | 0 | 2 | 254763 | Media | 2025-06-05 16:31 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | no se realiza gestión oportuna al abrir y cerrar la gt, se da inicio a las 14:50 y se finaliza a las 15:30 diagnostico: tensiómetro caído de la pared actividad realizada: se instalan nuevamente los chazos y la tornillería para sujetarlo a la pared estado final: equipo en buenas condiciones y funcionando correctamente repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Thursday | 3
117564 | CORRECTIVO | 1007290946 | NAZARET GARCIA VALENCIA | EKG SALA DE URGENCIAS BUENAS TARDES REPORTO EKG AL CUAL EL PAPEL DE IMPRESION SE LE ESTA QUEDANDO ATRANCADO. GRACIAS. |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | URGENCIAS |  | ELECTROCARDIÓGRAFO | 4513 | 6016 |  | NIHON KOHDEN | ECG-3150 | 307361 | 2025-07-05 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Equipo no imprime de manera adecuada Actividad realizada: Se evidencia rodillo de impresora sin uno de sus dientes en el rodamiento, se reemplaza por uno nuevo, de igual forma de avisa a coordinación de proveedores, pues el equipo aún continúa en garantía. Se realizan pruebas de funcionamiento finales que resultan exitosas. Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: Si. | 2025-07-01 15:39 |  | 2025-07-01 15:56 | 2025-07-01 16:35 | 39 | 0 | 39 | 256367 | Media | 2025-07-01 13:53 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo no imprime de manera adecuada actividad realizada: se evidencia rodillo de impresora sin uno de sus dientes en el rodamiento, se reemplaza por uno nuevo, de igual forma de avisa a coordinación de proveedores, pues el equipo aún continúa en garantía. se realizan pruebas de funcionamiento finales que resultan exitosas. estado final: equipo funciona correctamente repuestos: si. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Tuesday | 1
113516 | CORRECTIVO | 43715213 | NATALIA CAROLINA ALZATE VALENCIA | SATURADOR DAÑADO Buen día. Despues del mantenimiento realizado al saturador la semana pasada en Dr Rafael Perez (alergológo) manifienta que este esta desajustado. Este se encuentra en la unidad dermatológica. Muchas gracias, quedo atenta |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | CONSULTA EXTERNA |  | OXIMETRO DE PULSO | 4508 | EB2157 | EB2157 | AEON TECHNOLOGY | A320 | 210101395 | 2025-03-15 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Oxímetro de pulso sin uno de sus resortes Actividad realizada: Se encuentra un resorte en buen estado encontrado en el taller, se instala adecuadamente y se realizan pruebas de funcionamiento finales que resultan exitosas Estado final: Equipo en buenas condiciones físicas Repuestos: No | 2025-03-11 07:30 |  | 2025-03-11 08:36 | 2025-03-11 10:08 | 92 | 0 | 92 | 248741 | Media | 2025-03-10 16:21 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: oxímetro de pulso sin uno de sus resortes actividad realizada: se encuentra un resorte en buen estado encontrado en el taller, se instala adecuadamente y se realizan pruebas de funcionamiento finales que resultan exitosas estado final: equipo en buenas condiciones físicas repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Tuesday | 1
113760 | CORRECTIVO | 1088331848 | MICHELLE ZAPATA OLARTE | Medición no confiable error en flujo, fiO2, fugas. |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIP |  | VENTILADOR MECANICO | 4512 | 6015 |  | HAMILTON MEDICAL | HAMILTON C3 | 11088 | 2025-03-22 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Batería con estado de salud por debajo del 20% (se debe cambiar) , no permite calibrar celda de oxígeno (vencida) Actividad realizada: Se realiza reemplazo de batería y de celda de oxígeno, se evidencia que se elimina mensaje de alarma de batería y se realiza calibración de celda de O2 correctamente Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: Si. | 2025-03-19 07:31 |  | 2025-03-19 07:40 | 2025-03-19 17:04 | 563 | 519 | 44 | 249423 | Media | 2025-03-18 18:55 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: batería con estado de salud por debajo del 20% (se debe cambiar) , no permite calibrar celda de oxígeno (vencida) actividad realizada: se realiza reemplazo de batería y de celda de oxígeno, se evidencia que se elimina mensaje de alarma de batería y se realiza calibración de celda de o2 correctamente estado final: equipo funciona correctamente repuestos: si. | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Wednesday | 2
113031 | CORRECTIVO | 1146441094 | yuldana escudero lezcano | No censa, arroja error No censa, arroja error |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | URGENCIAS | CONSULTORIO TRIAGE | TERMÓMETRO ELECTRÓNICO | 4395 | M1022 |  | WELCH ALLYN | 01692-500 SURETEMP PLUS ELECTRONIC THERMOMETE | 21094176 | 2025-03-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Equipo no toma temperatura y muestra error 02 en pantalla Actividad realizada: Se realiza revisión del equipo evidenciando en la pantalla el erro 02 se consulta con manual, donde indica que se debe a un error de medición A/D fuera del intervalo, cambiar sonda, se realiza descarte instalando sonda de un equipo que funciona correctamente y se observa que inmediatamente responde y funciona correctamente, concluyendo así que el problema esta en la sonda. Se reemplaza sonda defectuosa por una nueva Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: Si. | 2025-03-01 07:46 |  | 2025-03-01 07:49 | 2025-03-18 14:40 | 24891 | 24842 | 49 | 248107 | Media | 2025-03-01 03:35 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo no toma temperatura y muestra error 02 en pantalla actividad realizada: se realiza revisión del equipo evidenciando en la pantalla el erro 02 se consulta con manual, donde indica que se debe a un error de medición a/d fuera del intervalo, cambiar sonda, se realiza descarte instalando sonda de un equipo que funciona correctamente y se observa que inmediatamente responde y funciona correctamente, concluyendo así que el problema esta en la sonda. se reemplaza sonda defectuosa por una nueva estado final: equipo funciona correctamente repuestos: si. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Saturday | 5
113598 | CORRECTIVO | 1036926343 | lisandro arley rendon saraza | Al momento de conectarselo a la paciente no sensa Al momento de conectárselo a la paciente no sensa |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIP |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 4397 | 5878 |  | NIHON KOHDEN | CSM-1501 | 1810 | 2025-03-15 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pinza de SpO2 no funciona Actividad realizada: Se realiza descarte de causa de la falla interfaz de para pinza de SpO2 pues se le acopla pinza a otra interfaz en el servicio y la pinza sigue sin funcionar, se verifica integridad de la pinza y se encuentran varios puntos de fractura. Se realiza reemplazo de pinza defectuosa por una nueva. Estado final: Equipo queda funcionando correctamente y en óptimas condiciones Repuestos: Si | 2025-03-13 07:37 |  | 2025-03-13 07:40 | 2025-03-13 08:04 | 25 | 0 | 25 | 248966 | Media | 2025-03-13 06:50 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza de spo2 no funciona actividad realizada: se realiza descarte de causa de la falla interfaz de para pinza de spo2 pues se le acopla pinza a otra interfaz en el servicio y la pinza sigue sin funcionar, se verifica integridad de la pinza y se encuentran varios puntos de fractura. se realiza reemplazo de pinza defectuosa por una nueva. estado final: equipo queda funcionando correctamente y en óptimas condiciones repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Thursday | 3
108062 | CORRECTIVO | 1036926343 | lisandro arley rendon saraza | El brazalete no insufla correctamente El brazalete no insufla correctamente |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCEP |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 4398 | 5879 |  | NIHON KOHDEN | CSM-1501 | 1811 | 2025-01-18 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Brazalete con fuga notoria Actividad realizada: Se realiza reemplazo de brazalete defectuoso por uno nuevo Estado final: Equipo queda funcionando correctamente Repuestos: Si | 2025-01-14 17:50 |  | 2025-01-14 18:23 | 2025-01-14 18:52 | 28 | 0 | 28 | 244563 | Media | 2025-01-14 16:36 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: brazalete con fuga notoria actividad realizada: se realiza reemplazo de brazalete defectuoso por uno nuevo estado final: equipo queda funcionando correctamente repuestos: si | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Tuesday | 1
108630 | CORRECTIVO | 1036950202 | yesica alejandra marin quintero | PUERTO DE SATURACIÓN DE MONITOR DE INC#41 AVERIADO Buen día, por favor revisar puerto de saturación del monitor # 5954, de incubadora # 41, ya que se encuentra averiado. Muchas Gracias. |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 4470 | 5954 |  | EDAN | IM70 | 360080-M22414130017 | 2025-02-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: interfaz de saturación con funcionamiento intermitente Actividad realizada: Se evidencia cables desconectados de terminales de conexión, se soldan nuevamente y se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-01-25 11:12 |  | 2025-01-25 12:02 | 2025-01-25 12:33 | 31 | 0 | 31 | 245351 | Media | 2025-01-25 11:03 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: interfaz de saturación con funcionamiento intermitente actividad realizada: se evidencia cables desconectados de terminales de conexión, se soldan nuevamente y se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Saturday | 5
118106 | CORRECTIVO | 1040181182 | CLARA LUCIA CASTAÑEDA VILLA | SOPORTE DE LA TORRE QUEBRADO BUENAS TARDES SE REPORTA SOPORTE DE LA TORRE DE ENDOSCOPIAS DE LA SEDE JARDINES, QUE SE ENCUETRA QUEBRADO. GRACIAS. |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | ENDOSCOPIAS |  | TORRE DE ENDOSCOPIA VIDEOGASTROSCOPIO VIDEOCOLONOSCOPIO | 4416 | 5921 |  | FUJIFILM | VP-3500 | 1V640G622 | 2025-07-19 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Se recibe soporte para endoscopio quebrado y se realiza reparación del mismo con pegamento especializado. Soporte queda en buenas condiciones físicas | 2025-07-18 17:42 |  | 2025-07-18 17:43 | 2025-07-18 18:20 | 37 | 0 | 37 | 257494 | Media | 2025-07-17 12:39 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | se recibe soporte para endoscopio quebrado y se realiza reparación del mismo con pegamento especializado. soporte queda en buenas condiciones físicas | MAL_TRATO_FISICO, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Friday | 4
114893 | CORRECTIVO | 1053783330 | sebastian cruz peñaranda | Equipo presenta falla al monitorizar al paciente El monitor empieza a presentar desconfiguracion, No da signos vitales del paciente y presenta perdida de los trazados de Frecuencia cardiaca, Linea Arterial, Saturación de O2. - NOTA: Se envía video de evidencia al Jefe Lisandro Coordinador de la UCIP. |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIP |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 4399 | 5880 |  | NIHON KOHDEN | CSM-1501 | 2214 | 2025-04-26 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | No se realiza gestión oportuna al cerrar la GT, se cierra el día de ayer 24/04/2025 Diagnostico: Interferencia en parámetros de ECG Actividad realizada: Se identifica interferencia en parámetro de ECG, lo que genera que se pierdan el resto de las señales de los demás parámetros, se reemplazan latiguillos y se evidencia funcionamiento correcto. Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: Si | 2025-04-24 07:53 |  | 2025-04-24 07:59 | 2025-04-25 07:46 | 1427 | 1354 | 73 | 251850 | Alta | 2025-04-24 01:27 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | no se realiza gestión oportuna al cerrar la gt, se cierra el día de ayer 24/04/2025 diagnostico: interferencia en parámetros de ecg actividad realizada: se identifica interferencia en parámetro de ecg, lo que genera que se pierdan el resto de las señales de los demás parámetros, se reemplazan latiguillos y se evidencia funcionamiento correcto. estado final: equipo funciona correctamente repuestos: si | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Thursday | 3
116459 | CORRECTIVO | 1038408055 | LUISA FERNANDA VALENCIA MORALES | No censa Cable de oximetría no censa |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIP |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 4399 | 5880 |  | NIHON KOHDEN | CSM-1501 | 2214 | 2025-06-07 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Extensión de SpO2 con cableado fracturado. Actividad realizada: Se realiza reemplazo de extensión de SpO2 por una nueva. Estado final: Equipo queda funcionando correctamente Repuestos: Si | 2025-05-31 08:16 |  | 2025-05-31 08:21 | 2025-05-31 09:15 | 53 | 0 | 53 | 254383 | Media | 2025-05-31 03:31 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: extensión de spo2 con cableado fracturado. actividad realizada: se realiza reemplazo de extensión de spo2 por una nueva. estado final: equipo queda funcionando correctamente repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Saturday | 5
115755 | CORRECTIVO | 1038417661 | estefania henao giraldo | cable interfaz de EKG no funciona Buenas noches Cable de interfaz de EKG del cubículo 2 de la UCIP no funciona. Se altera la pantalla (Video queda con el jefe del turno). Es el cable que biomédica trajo debido a que se habían llevado los cables propios del cubículo por problemas similares. En este momento tenemos un cubículo en el cual no se puede monitorizar paciente y requerimos apoyo pues hay programado paciente ECMO. Muchas Gracias |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIP |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 4399 | 5880 |  | NIHON KOHDEN | CSM-1501 | 2214 | 2025-05-24 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Trazado de ECG se borra en pantalla de monitor Actividad realizada: Se realizan pruebas de funcionamiento y se evidencia que al realizar conexión con simulador de paciente, el trazado de ECG se borra en indeterminado momento pero no se mantiene trazo, se evidencian latiguillos en buenas condiciones físicas, se prueban de igual forma otros latiguillos pero el problema persiste, por lo que se prueba con otro nuevo cable troncal de ECG, en esta ocasión el trazado de mantiene y no presente alteraciones. Así, se reemplaza cable troncal por uno nuevo y se dejan los latiguillos originales. Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: Si | 2025-05-19 07:40 |  | 2025-05-19 07:42 | 2025-05-19 08:42 | 60 | 0 | 60 | 253452 | Media | 2025-05-18 22:51 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: trazado de ecg se borra en pantalla de monitor actividad realizada: se realizan pruebas de funcionamiento y se evidencia que al realizar conexión con simulador de paciente, el trazado de ecg se borra en indeterminado momento pero no se mantiene trazo, se evidencian latiguillos en buenas condiciones físicas, se prueban de igual forma otros latiguillos pero el problema persiste, por lo que se prueba con otro nuevo cable troncal de ecg, en esta ocasión el trazado de mantiene y no presente alteraciones. así, se reemplaza cable troncal por uno nuevo y se dejan los latiguillos originales. estado final: equipo funciona correctamente repuestos: si | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Monday | 0
108986 | CORRECTIVO | 1001724922 | MARIANA RAMIREZ GONZALEZ | cable pelado Por favor cambiar o reforzar cable de cargador pues se encuentra con todos los cables visibles |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | H6-T2 |  | TERMÓMETRO ELECTRÓNICO | 3589 | EB1614 | EB1614 | COVIDIEN | FILAC 3000 | A1565932X | 2025-02-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Cableado expuesto Actividad realizada: Se recubre zona expuesta con cinta auto-fundente. Estado final: Equipo queda en buenas condiciones y funcionando correctamente Repuestos: No | 2025-01-31 07:42 |  | 2025-01-31 08:56 | 2025-01-31 09:40 | 44 | 0 | 44 | 245839 | Media | 2025-01-31 06:30 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cableado expuesto actividad realizada: se recubre zona expuesta con cinta auto-fundente. estado final: equipo queda en buenas condiciones y funcionando correctamente repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Friday | 4
118318 | CORRECTIVO | 15445632 | carlos andres ramirez echeverri | calentador no carga calentador (arturito) no carga |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIA |  | MANTA TÉRMICA | 3716 | EB1693 |  | COVIDIEN | 5016000 (WT6000) | SP16110159 | 2025-08-02 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Cable AC no se encuentra bien conectado a su adaptador Actividad realizada: Se ajusta correctamente cable AC en su adaptador, se evidencia equipo correctamente energizado Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-07-26 16:37 |  | 2025-07-26 16:39 | 2025-07-26 17:07 | 28 | 0 | 28 | 258128 | Baja | 2025-07-26 15:19 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cable ac no se encuentra bien conectado a su adaptador actividad realizada: se ajusta correctamente cable ac en su adaptador, se evidencia equipo correctamente energizado estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Saturday | 5
111235 | CORRECTIVO | 1041325474 | DIANA CRISTINA MORALES GALLO | pulsioximetro malo pulsioximetro malo |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3713 | 5149 |  | EDAN | IM70 | 360080-M21119570008 | 2025-02-15 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pinza de oximetría sin resortes Actividad realizada: Se instalan resorte en buen estado encontrados en el taller, se realizan pruebas de funcionamiento finales que resultan exitosas Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-02-08 11:38 |  | 2025-02-08 11:39 | 2025-02-08 11:55 | 17 | 0 | 17 | 246456 | Media | 2025-02-07 17:32 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza de oximetría sin resortes actividad realizada: se instalan resorte en buen estado encontrados en el taller, se realizan pruebas de funcionamiento finales que resultan exitosas estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Saturday | 5
108550 | CORRECTIVO | 1039048208 | LUZ DAMARYS JIMENEZ RAMIREZ | pinza de saturador malo buenos dias, reporto pinza de segurador mala, no censa monitor 5197 en sala de equipos de urgencias gracias |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3755 | 5197 |  | EDAN | IM70 | 360080-K20C00600012 | 2025-01-25 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pinza no funciona correctamente Actividad realizada: Se evidencia cableado interno de la pinza despegado de sus terminales de conexión, se realiza nuevamente la soldadura del cableado y se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-01-23 11:15 |  | 2025-01-23 12:05 | 2025-01-23 13:05 | 60 | 0 | 60 | 245169 | Media | 2025-01-23 11:13 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza no funciona correctamente actividad realizada: se evidencia cableado interno de la pinza despegado de sus terminales de conexión, se realiza nuevamente la soldadura del cableado y se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Thursday | 3
108557 | CORRECTIVO | 1026133843 | laura marin herrera | Brazalete malo ginecologia Buenas tardes, reporto brazalete de signos vitales del area de ginecologia malo ( adhesivo deteriorado) Muchas gracias |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3756 | 5198 |  | EDAN | IM70 | 360080-M21119570003 | 2025-01-25 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Brazalete con velcro desgastado. No realiza correcta sujeción de al paciente Actividad realizada: Se reemplaza brazalete en malas condiciones físicas por uno nuevo Estado final: Equipo funciona correctamente y queda en buenas condiciones físicas Repuestos: Si | 2025-01-23 13:41 |  | 2025-01-23 16:09 | 2025-01-23 16:32 | 23 | 0 | 23 | 245185 | Media | 2025-01-23 13:20 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: brazalete con velcro desgastado. no realiza correcta sujeción de al paciente actividad realizada: se reemplaza brazalete en malas condiciones físicas por uno nuevo estado final: equipo funciona correctamente y queda en buenas condiciones físicas repuestos: si | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Thursday | 3
118308 | CORRECTIVO | 1036945152 | angela patricia gomez quintero | Pinza codigo u410-29 Pinza codigo u410-29, de REA 1 no sensa , por favor revizar y reparar, gracias |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3655 | 5126 |  | EDAN | IM70 + CO2 | 360080-M21119560009 | 2025-07-26 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pinza de saturación defectuosa Actividad realizada: Se evidencia pinza SpO2 con varios puntos de fractura, no es recomendable realizar recorte de dichos tramos pues la pinza quedaría corta para los requerimientos del servicio por lo que se opta por reemplazar por una pinza nueva. Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: Si | 2025-07-25 18:14 |  | 2025-07-25 18:14 | 2025-07-25 18:55 | 41 | 0 | 41 | 258087 | Media | 2025-07-25 15:56 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza de saturación defectuosa actividad realizada: se evidencia pinza spo2 con varios puntos de fractura, no es recomendable realizar recorte de dichos tramos pues la pinza quedaría corta para los requerimientos del servicio por lo que se opta por reemplazar por una pinza nueva. estado final: equipo funciona correctamente repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Friday | 4
117751 | CORRECTIVO | 1121928168 | JUAN CARLOS GARCIA ARIAS | pinza de oximetro no censa. favor revisar pinza de oximetro no censa. |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3758 | 5200 |  | EDAN | IM70 | 360080-K20C00600014 | 2025-07-12 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Interfaz de SpO2 con varios puntos de fractura, lo que genera interferencias Actividad realizada: Se encuentran varios puntos de fractura en cableado de la interfaz, es necesario recortar estas zonas pero para los requerimientos del servicio no es útil por lo que se reemplaza por una buena. Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: Si | 2025-07-08 07:33 |  | 2025-07-08 08:19 | 2025-07-08 09:24 | 65 | 0 | 65 | 256787 | Media | 2025-07-08 05:33 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: interfaz de spo2 con varios puntos de fractura, lo que genera interferencias actividad realizada: se encuentran varios puntos de fractura en cableado de la interfaz, es necesario recortar estas zonas pero para los requerimientos del servicio no es útil por lo que se reemplaza por una buena. estado final: equipo funciona correctamente repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Tuesday | 1
108502 | CORRECTIVO | 1001455386 | LUZ MERY OROZCO OSORIO | DA RANGOS FUERA DE LO NORMAL AL MOMENTO DE TOMAR ELECTROCARDIOGRAMA LA LECTURA DA RANGOS DE FORMA EQUIVOCADA |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | H6-T2 |  | ELECTROCARDIÓGRAFO | 3739 | 5156 | 5156 | EDAN | SE-3 | 360250-M21118930144 | 2025-01-25 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Equipo con interferencia y mostrando valores incorrectos, además no muestra derivada 2 larga Actividad realizada: Se realiza ajuste de contactos de chupas y pinzas para el acople de latiguillos, pues si se evidenciaban flojos, se realiza restablecimiento de configuración para visualización de D2 larga. Se realizan pruebas de funcionamiento finales que resultan exitosas Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-01-21 16:05 |  | 2025-01-21 16:06 | 2025-01-21 17:20 | 74 | 0 | 74 | 245033 | Media | 2025-01-21 13:50 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo con interferencia y mostrando valores incorrectos, además no muestra derivada 2 larga actividad realizada: se realiza ajuste de contactos de chupas y pinzas para el acople de latiguillos, pues si se evidenciaban flojos, se realiza restablecimiento de configuración para visualización de d2 larga. se realizan pruebas de funcionamiento finales que resultan exitosas estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Tuesday | 1
115319 | CORRECTIVO | 1038415904 | monica vanessa giraldo castaño | desfibrilador las palas del desfibrilador hacen mal contaco |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIA |  | DESFIBRILADOR | 3745 | 5192 |  | NIHON KOHDEN | TEC-5631E | 3959 | 2025-05-10 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Palas no realizan un correcto contacto. Actividad realizada: Se evidencian palas y contacto en desfibrilador torcidos y con suciedad, se retira suciedad con lija y se limpian adecuadamente, se ajustan láminas para contacto y se enderezan. Se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-05-03 07:44 |  | 2025-05-03 10:41 | 2025-05-03 12:10 | 89 | 0 | 89 | 252478 | Media | 2025-05-03 07:24 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: palas no realizan un correcto contacto. actividad realizada: se evidencian palas y contacto en desfibrilador torcidos y con suciedad, se retira suciedad con lija y se limpian adecuadamente, se ajustan láminas para contacto y se enderezan. se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Saturday | 5
108935 | CORRECTIVO | 1040043921 | KATHERINE CASTAÑEDA CASTRO | Pinza de saturador Pinza de saturador monitor de transporte no censa Se deja en puesto de enfermería Muchas gracias |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3757 | 5199 |  | EDAN | IM70 | 360080-K20C00600008 | 2025-02-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pinza de saturación no funciona correctamente, pines de conector muy cortos y cableado con intermitencias Actividad realizada: Se realiza reemplazo de conector de pines cortos por uno con pines más largos en buen estado, además se recortó a medida cableado eliminando tramo fracturado el cual generaba intermitencias en el funcionamiento. Se realizan pruebas de funcionamiento finales que resultan exitosas Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-01-30 10:14 |  | 2025-01-30 10:51 | 2025-01-30 11:41 | 50 | 0 | 50 | 245777 | Media | 2025-01-30 10:13 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza de saturación no funciona correctamente, pines de conector muy cortos y cableado con intermitencias actividad realizada: se realiza reemplazo de conector de pines cortos por uno con pines más largos en buen estado, además se recortó a medida cableado eliminando tramo fracturado el cual generaba intermitencias en el funcionamiento. se realizan pruebas de funcionamiento finales que resultan exitosas estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Thursday | 3
117441 | CORRECTIVO | 1036598048 | JAVIER MAURICIO PATIÑO MESA | PERA DEL TENSIOMETRO CON FUGA BUENOS DIAS, PARA REPORTAR PERA DEL TENSIOMETRO CON FUGA LO CUAL DIFICULTA UN POCO LA TOMA DE LA TENSION CON LOS PACIENTES. UBICACION CONSULTARIO # 18 PRIMER PISO, SEDE RESERVA PLAZA. AGRADEZCO DE ANTEMANO LA ATENCION |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | ATENCIÓN PRIMER NIVEL |  | TENSIÓMETRO ANEROIDE | 3851 | EB1763 | EB1763 | GMD | GMD60-T20 | EB1763 | 2025-06-28 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pera con fuga Actividad realizada: Se realiza reemplazo de pera que presenta fuga por una nueva. Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: Si | 2025-06-26 08:09 |  | 2025-06-26 13:44 | 2025-06-26 13:50 | 5 | 0 | 5 | 255906 | Media | 2025-06-24 08:06 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pera con fuga actividad realizada: se realiza reemplazo de pera que presenta fuga por una nueva. estado final: equipo funciona correctamente repuestos: si | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Thursday | 3
114666 | CORRECTIVO | 1038418449 | daniela rios arbelaez | motor de colchon ucia 16 Caida de motor de colchon de ucia 16. funciona pero tiene un sonido insoportable. gracias. |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIA |  | SUPERFICIE DE AIRE ALTERNANTE | 3816 | M644 |  | GRAND HEALTHCARE | TAURUS IV-3 | AF48031 | 2025-04-19 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | No se realiza gestión oportuna al abrir y cerrar la GT, transcurre su gestión entre las 17:45 y las 18:20 Diagnostico: Caída de motor de colchón de ucia 16. funciona pero tiene un sonido insoportable por desplazamiento de bomba de aire Actividad realizada: Se realiza reacomodación de bomba de aire correctamente dentro de sus soportes y resortes de amortiguación, nuevamente se ensambla equipo y se evidencia en su funcionamiento que ya se elimina sonido incómodo Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-04-15 19:19 |  | 2025-04-15 19:19 | 2025-04-15 19:24 | 6 | 0 | 6 | 251415 | Media | 2025-04-15 17:44 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | no se realiza gestión oportuna al abrir y cerrar la gt, transcurre su gestión entre las 17:45 y las 18:20 diagnostico: caída de motor de colchón de ucia 16. funciona pero tiene un sonido insoportable por desplazamiento de bomba de aire actividad realizada: se realiza reacomodación de bomba de aire correctamente dentro de sus soportes y resortes de amortiguación, nuevamente se ensambla equipo y se evidencia en su funcionamiento que ya se elimina sonido incómodo estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Tuesday | 1
114696 | CORRECTIVO | 44004295 | sandra yanoha bedoya ciro | no funciona no funciona , no toma temperatura |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | URGENCIAS |  | TERMÓMETRO ELECTRÓNICO | 3771 | M624 |  | WELCH ALLYN | SURE TEM PLUS 692 | 20393296 | 2025-04-26 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Equipo no enciende Actividad realizada: Se realiza verificación de estado de baterías, que se encuentran con buen nivel de carga, se realiza limpieza general del equipo tanto interna como externamente, se evidencia alta suciedad en receptáculo para sonda de temperatura, lo que genera interferencias en el encendido del equipo y se limpia con detenimiento con alcohol isopropílico, se realizan pruebas de funcionamiento pero continúa el fallo en esta ocasión ya se muestran de manera intercalada fallo en sistema y fallo en sonda de temperatura, se realizan pruebas de funcionamiento con cambio en receptáculo y sonda de temperatura, y no se evidencian fallos ni alarmas pruebas de funcionamiento finales resultan exitosas. Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: Si. | 2025-04-19 07:51 |  | 2025-04-19 10:46 | 2025-04-19 12:00 | 74 | 0 | 74 | 251484 | Media | 2025-04-16 21:54 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo no enciende actividad realizada: se realiza verificación de estado de baterías, que se encuentran con buen nivel de carga, se realiza limpieza general del equipo tanto interna como externamente, se evidencia alta suciedad en receptáculo para sonda de temperatura, lo que genera interferencias en el encendido del equipo y se limpia con detenimiento con alcohol isopropílico, se realizan pruebas de funcionamiento pero continúa el fallo en esta ocasión ya se muestran de manera intercalada fallo en sistema y fallo en sonda de temperatura, se realizan pruebas de funcionamiento con cambio en receptáculo y sonda de temperatura, y no se evidencian fallos ni alarmas pruebas de funcionamiento finales resultan exitosas. estado final: equipo funciona correctamente repuestos: si. | MAL_USO_CONFIGURACION, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Saturday | 5
114946 | CORRECTIVO | 43715204 | DIANA PATRICIA MARIN GARCIA | recubrimiento cable camara stryker. Buenos días. por favor revisar cable proximal de cabezal de camara stryker , se le solto el recubrimiento . |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | CIRUGÍA |  | TORRE DE LAPAROSCOPIA | 3967 | 5374 |  | STRYKER | 1588 AIM | VPD261E0256(MONITOR) | 2025-04-26 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Cableado de cámara expuesto Actividad realizada: Se realiza recubrimiento de zona expuesta con cinta autofundente y aislante. Estado final: Equipo queda en buenas condiciones y funcionando correctamente Repuestos: No | 2025-04-25 12:07 |  | 2025-04-25 12:07 | 2025-04-25 12:54 | 46 | 0 | 46 | 252000 | Media | 2025-04-25 11:47 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cableado de cámara expuesto actividad realizada: se realiza recubrimiento de zona expuesta con cinta autofundente y aislante. estado final: equipo queda en buenas condiciones y funcionando correctamente repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Friday | 4
113782 | CORRECTIVO | 1037580236 | susana jaramillo cadavid | La pieza de alta no irriga el agua La pieza de alto no irriga el agua lo cual ocasiona recalentamiento de la pieza dental |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | ODONTOLOGÍA |  | PIEZA DE ALTA VELOCIDAD | 3925 | EB1822 | EB1822 | NSK | PANA-MAX PLUS2 | A2160017 | 2025-03-22 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | No se realiza gestión oportuna al abrir y cerrar la GT, se realizan entre las 15:40 y las 16:20 Diagnostico: Se evidencia obstrucción de irrigación a fresa Actividad realizada: Se destapan conductos de aire y de agua, además de que se realiza limpieza de turbina y de sus orificios. Se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-03-19 14:05 |  | 2025-03-19 16:53 | 2025-03-19 16:57 | 5 | 0 | 5 | 249458 | Media | 2025-03-19 10:28 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | no se realiza gestión oportuna al abrir y cerrar la gt, se realizan entre las 15:40 y las 16:20 diagnostico: se evidencia obstrucción de irrigación a fresa actividad realizada: se destapan conductos de aire y de agua, además de que se realiza limpieza de turbina y de sus orificios. se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Wednesday | 2
117581 | CORRECTIVO | 1040035580 | luis felipe arango patiño | FALLA FUENTE DE LUZ EJE DE FIBRA OPTICA DIAMETRO 5,0MM LONGITUD 10FT CONEXIÓN RECTA MARCA STRYKER REF REFERENCIA 0233-050-065 EL DIA 24 DE JUNIO EL IQX OCTAVIO REPORTA FRACTURA DE EJE DE FIBRA OPTICA EN CIRUGIA DE PACIENTE LUIS FELIPE OCAMPO MONTOYA |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | CIRUGÍA | CUARTO DE EQUIPOS | TORRE DE LAPAROSCOPIA | 3940 | 5348 | 5348 | STRYKER | 1688 | SV7321G0075 | 2025-07-05 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Fibra óptica presenta funcionamiento intermitente Actividad realizada: Se evidencia fibra óptica con punto de fractura lo que hace que haya perdida de luz, se debe solicitar fibra óptica nueva Estado final: En pausa Repuestos: No 08/07/2025 Se cuenta con disponibilidad de repuesto para fibra óptica, se lleva la servicio. Repuesto: Si. 36071314 FIBRA ÓPTICA | 2025-07-02 09:06 |  | 2025-07-02 09:25 | 2025-07-08 16:02 | 9037 | 8993 | 44 | 256403 | Media | 2025-07-02 08:20 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: fibra óptica presenta funcionamiento intermitente actividad realizada: se evidencia fibra óptica con punto de fractura lo que hace que haya perdida de luz, se debe solicitar fibra óptica nueva estado final: en pausa repuestos: no 08/07/2025 se cuenta con disponibilidad de repuesto para fibra óptica, se lleva la servicio. repuesto: si. 36071314 fibra óptica | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Wednesday | 2
118314 | CORRECTIVO | 1036403048 | LAURA YULITZA OSORIO JIMENEZ | Pulsioximetro no censa Buenos días Pulsioximetro de monitor de quirofano placa 5338 no censa. Muchas gracias |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UMI |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3899 | 5338 |  | NIHON KOHDEN | BSM-3763 | 17955 | 2025-08-02 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Interfaz de SpO2 defectuosa, tramos con fractura lo que genera interferencias Actividad realizada: Se reemplaza interfaz de SpO2 defectuosa por una nueva. Se realizan pruebas de funcionamiento finales que resultan exitosas Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: Si | 2025-07-26 11:13 |  | 2025-07-26 11:13 | 2025-07-26 12:11 | 58 | 0 | 58 | 258121 | Media | 2025-07-26 09:22 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: interfaz de spo2 defectuosa, tramos con fractura lo que genera interferencias actividad realizada: se reemplaza interfaz de spo2 defectuosa por una nueva. se realizan pruebas de funcionamiento finales que resultan exitosas estado final: equipo funciona correctamente repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Saturday | 5
113720 | CORRECTIVO | 1025642701 | lorena torres espinosa | la pesa se encuentra averiada buenos dias la pesa se encuentra averiada |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | H2-T2 |  | BÁSCULA | 4078 | EB1907 | EB1907 | SECA | 750 REF7501017008 | 10000000750066 | 2025-03-22 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Carátula de báscula se evidencia torcida, lo que genera que la aguja se quede pegada en su movimiento Actividad realizada: Se endereza carátula y nuevamente se acopla al equipo, se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-03-18 08:14 |  | 2025-03-18 10:13 | 2025-03-18 11:35 | 81 | 25 | 56 | 249333 | Media | 2025-03-18 08:12 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: carátula de báscula se evidencia torcida, lo que genera que la aguja se quede pegada en su movimiento actividad realizada: se endereza carátula y nuevamente se acopla al equipo, se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Tuesday | 1
115826 | CORRECTIVO | 1040035733 | JUAN CAMILO SOTO DIAZ | pera de tensiometro mala buenos dias pera de tensiometro eb1888 del tercer consultorio 5 de reserva plaza presenta inconveniente con pera |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | ATENCIÓN PRIMER NIVEL |  | TENSIÓMETRO | 4036 | EB1888 | EB1888 | ALPK2 | DE PARED | 216 | 2025-05-24 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Brazalete 2 vías con fuga Actividad realizada: Se reemplaza brazalete defectuoso por uno nuevo, ser realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas Estado final: Equipo funciona correctamente. Repuestos: Si | 2025-05-20 08:09 |  | 2025-05-20 12:08 | 2025-05-21 13:35 | 1527 | 1447 | 80 | 253614 | Media | 2025-05-20 07:51 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: brazalete 2 vías con fuga actividad realizada: se reemplaza brazalete defectuoso por uno nuevo, ser realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas estado final: equipo funciona correctamente. repuestos: si | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Tuesday | 1
108632 | CORRECTIVO | 1036402881 | CRISTINA CASTAÑO RAMIREZ | 4921 buenos dias monitor de signos vitales #4921 no esta fijado a carro. |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | H6-T2 | PUESTO DE ENFERMERÍA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3226 | 4921 |  | EDAN | IM70 | 360080-M20606700004 | 2025-02-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Monitor no está anclado a su carro de transporte Actividad realizada: Se ancla monitor a carro de transporte con tornillería a medida Estado final: Equipo en buenas condiciones y funcionando correctamente Repuestos: No | 2025-01-25 14:40 |  | 2025-01-25 15:00 | 2025-01-25 16:18 | 78 | 37 | 41 | 245350 | Media | 2025-01-25 10:57 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: monitor no está anclado a su carro de transporte actividad realizada: se ancla monitor a carro de transporte con tornillería a medida estado final: equipo en buenas condiciones y funcionando correctamente repuestos: no | MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Saturday | 5
116604 | CORRECTIVO | 1001477500 | MARIA ALEJANDRA GOMEZ GIRALDO | monitor o sensor que no sensa, monitor o sensor que no sensa, en el momento no se sabe si es el adactador del monitor o es la pinza del sensor |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | H6-T2 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3226 | 4921 |  | EDAN | IM70 | 360080-M20606700004 | 2025-06-07 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Funcionamiento intermitente de pinza de SpO2 Actividad realizada: Se evidencia fractura en cableado, pero que se rectifica al realizar desenredo alisado y desentorche de cableado interno Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-06-05 12:53 |  | 2025-06-05 16:40 | 2025-06-05 17:10 | 30 | 0 | 30 | 254720 | Media | 2025-06-05 11:11 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: funcionamiento intermitente de pinza de spo2 actividad realizada: se evidencia fractura en cableado, pero que se rectifica al realizar desenredo alisado y desentorche de cableado interno estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Thursday | 3
108329 | CORRECTIVO | 1035918796 | daniel felipe naranjo bedoya | Selladora no funciona Buenos días por favor realiza mantenimiento correctivo a la selladora anteriormente relacionada ya que no está sellando. Muchas gracias. |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | SELLADORA HORIZONTAL DE PEDAL | 3289 | M533 | M533 | CITALSA | PFS-F450 | 21801010 | 2025-01-18 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Selladora con cinta teflón en mal estado por lo que no sella correctamente Actividad realizada: Se realiza reemplazo de cinta teflón en mal estado por una en buen estado, además se ajusta altura de pedal para evitar un toque brusco del pedal hasta final de recorrido. Se realizan pruebas de funcionamiento finales que resultan exitosas Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-01-17 11:28 |  | 2025-01-17 12:07 | 2025-01-17 13:05 | 58 | 0 | 58 | 244755 | Media | 2025-01-17 11:26 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: selladora con cinta teflón en mal estado por lo que no sella correctamente actividad realizada: se realiza reemplazo de cinta teflón en mal estado por una en buen estado, además se ajusta altura de pedal para evitar un toque brusco del pedal hasta final de recorrido. se realizan pruebas de funcionamiento finales que resultan exitosas estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Friday | 4
117791 | CORRECTIVO | 1038796653 | luz elena marulanda chaverra | OXIMETRO NO FUNCIONAL OXIMETRO DEL MONITOR DE SIGNOS VITALES CON PLCA 4743, NO FUNCIONA |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | CIRUGÍA | RECUPERACIÓN 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2989 | 4743 |  | EDAN | IM50 | 360069-M19B13090049 | 2025-07-12 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pinza de SpO2 funcionando incorrectamente Actividad realizada: Se realiza nuevamente la soldadura del cableado pues se encontraban desconectados de sus terminales de conexión, se realizan pruebas de funcionamiento finales que resultan exitosas. Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-07-09 07:35 |  | 2025-07-09 07:37 | 2025-07-09 08:54 | 77 | 23 | 54 | 256892 | Media | 2025-07-08 21:51 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza de spo2 funcionando incorrectamente actividad realizada: se realiza nuevamente la soldadura del cableado pues se encontraban desconectados de sus terminales de conexión, se realizan pruebas de funcionamiento finales que resultan exitosas. estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Wednesday | 2
117802 | CORRECTIVO | 1000441804 | maria alejandra rodriguez atehortua | elctrobisturi con mal funcionamiento en monopolar buenos disoa, por favor me colaborar con revision de electro del quirofano numero 8, mal funcionamineto con monopolar, muchas gracias! |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | CIRUGÍA |  | ELECTROBISTURÍ | 3470 | M515 |  | WEM | SS501SX | CAE0003706 | 2025-07-12 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Cableado de footswitch roto Actividad realizada: Se recorta zona expuesta y nuevamente se soldan los cables a su tarjeta electrónica, se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-07-09 10:29 |  | 2025-07-09 10:34 | 2025-07-09 12:24 | 111 | 0 | 111 | 256922 | Media | 2025-07-09 09:43 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cableado de footswitch roto actividad realizada: se recorta zona expuesta y nuevamente se soldan los cables a su tarjeta electrónica, se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Wednesday | 2
118070 | CORRECTIVO | 1036403048 | LAURA YULITZA OSORIO JIMENEZ | Glucometro FreeStyle no se deja calibrar Buenas tardes Servicio de laboratorio intenta calibrar Glucometro FreeStyle pero aparece error. Muchas gracias |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UMI | PUESTO DE ENFERMERIA 1 | GLUCÓMETRO | 3329 | UMI | UMI | ABBOTT | OPTIUM NEO H | LBGE184S01529 | 2025-07-19 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: error 6 Actividad realizada: se verifica funcionamiento encontrando error 6 al insertar la tirilla. se revisan fecha y hora pero continua con el error, se pausa para posible reposición Estado final: en proceso Repuestos:no 22/07/205 Se entrega en servicio reposición de Glucómetro. | 2025-07-17 12:59 |  | 2025-07-17 14:40 | 2025-07-22 17:59 | 7399 | 7353 | 46 | 257492 | Media | 2025-07-17 12:34 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: error 6 actividad realizada: se verifica funcionamiento encontrando error 6 al insertar la tirilla. se revisan fecha y hora pero continua con el error, se pausa para posible reposición estado final: en proceso repuestos:no 22/07/205 se entrega en servicio reposición de glucómetro. | MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Thursday | 3
114695 | CORRECTIVO | 1022378223 | karen lorena arevalo acosta | Cava con sonido irregular Se requiere de manera urgente. |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | BANCO DE SANGRE |  | CUARTO FRÍO | 3422 | EB1549 | EB1549 | RISS |  | EB1549 | 2025-04-19 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Se realiza nuevamente instalación de chapa para cuarto frío | 2025-04-18 17:13 |  | 2025-04-18 17:13 | 2025-05-28 17:26 | 57613 | 57220 | 393 | 251501 | Media | 2025-04-18 16:10 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | se realiza nuevamente instalación de chapa para cuarto frío | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Friday | 4
118165 | CORRECTIVO | 1037603346 | LAURA NARANJO VILLA | No pasa pruebas Buenas tardes reporte ventilador monnal MT75-08624 ya que al realizar pruebas me arroja fallo en las pruebas con resistencias del circuito no evaluada. |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIA |  | VENTILADOR ADULTO | 3008 | 4829 |  | TAEMA | MONNAL T75 | MT75-08624 | 2025-07-26 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Equipo arroja mensaje de fallo técnico "Resistencia del Circuito no evaluada" Actividad realizada: Se realiza ajuste de membrana y de oring de válvula espiratoria, se realizan pruebas automáticas en 3 ocasiones y resultan con éxito. Se deja equipo ciclando y su funcionamiento se evidencia con normalidad. Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-07-21 17:34 |  | 2025-07-21 17:44 | 2025-07-21 19:16 | 92 | 31 | 61 | 257726 | Media | 2025-07-21 17:18 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo arroja mensaje de fallo técnico "resistencia del circuito no evaluada" actividad realizada: se realiza ajuste de membrana y de oring de válvula espiratoria, se realizan pruebas automáticas en 3 ocasiones y resultan con éxito. se deja equipo ciclando y su funcionamiento se evidencia con normalidad. estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Monday | 0
117499 | CORRECTIVO | 1040043225 | LAURA CRISTINA ANGEL LOPEZ | fallo de pruebas Se le realizan pruebas automaticas al ventilador mecanico monnal T75 4829, no pasa, arroja alarma roja de: resistencia del circuito no evaluada, Fallo de pruebas. se deja en el cuarto de equipos. |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIA | CUBICULO 15 | VENTILADOR ADULTO | 3008 | 4829 |  | TAEMA | MONNAL T75 | MT75-08624 | 2025-07-05 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Se realizan pruebas automáticas y muestra mensaje de error " Fallo en resistencia del circuito" Actividad realizada: Se realizan dos intentos de pruebas automáticas y se obtiene el mismo mensaje de error, se realiza verificación de orings, integridad de sensor de flujo y su membrana interna la cual se nota con algo de suciedad en su interior se realiza limpieza y nuevamente se realizan pruebas de funcionamiento finales y pruebas automáticas que resultan exitosas. Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-06-28 08:31 |  | 2025-06-28 08:32 | 2025-06-28 16:32 | 480 | 438 | 42 | 256250 | Alta | 2025-06-27 17:27 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se realizan pruebas automáticas y muestra mensaje de error " fallo en resistencia del circuito" actividad realizada: se realizan dos intentos de pruebas automáticas y se obtiene el mismo mensaje de error, se realiza verificación de orings, integridad de sensor de flujo y su membrana interna la cual se nota con algo de suciedad en su interior se realiza limpieza y nuevamente se realizan pruebas de funcionamiento finales y pruebas automáticas que resultan exitosas. estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Saturday | 5
114704 | CORRECTIVO | 1095945884 | ANGIE LORENA SANCHEZ VELASQUEZ | infusor malo infusor malo |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIA |  | INFUSOR | 3014 | EB1383 |  | RIESTER | MANUAL | 200223947 | 2025-04-26 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Bolsa interior de caucho para infusor con fuga Actividad realizada: Se realiza reemplazo de bolsa perforada (la cual no es posible realizar parche por ubicación del orificio) por una nueva Estado final: Equipo queda en buenas condiciones y funcionando correctamente Repuestos: Si. | 2025-04-19 08:35 |  | 2025-04-19 08:36 | 2025-04-19 09:22 | 47 | 0 | 47 | 251495 | Media | 2025-04-18 07:34 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: bolsa interior de caucho para infusor con fuga actividad realizada: se realiza reemplazo de bolsa perforada (la cual no es posible realizar parche por ubicación del orificio) por una nueva estado final: equipo queda en buenas condiciones y funcionando correctamente repuestos: si. | MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Saturday | 5
116890 | CORRECTIVO | 1007566011 | JUAN PABLO OCAMPO SOTO | Cable de EKG pelado Cordial saludo, cable de EKG pelado |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3196 | 4885 |  | EDAN | IM70 | 360080-M20421840010 | 2025-06-14 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Cable de ECG en malas condiciones físicas Actividad realizada: Se realiza reemplazo de cable de ECG completo (5 derivadas) por uno cable troncal de 3 derivadas y se le acoplan 3 latiguillos en buen estado encontrados en el taller. Se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: Si. | 2025-06-12 11:31 |  | 2025-06-12 12:18 | 2025-06-12 13:15 | 57 | 0 | 57 | 255280 | Media | 2025-06-12 11:24 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cable de ecg en malas condiciones físicas actividad realizada: se realiza reemplazo de cable de ecg completo (5 derivadas) por uno cable troncal de 3 derivadas y se le acoplan 3 latiguillos en buen estado encontrados en el taller. se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas estado final: equipo funciona correctamente repuestos: si. | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Thursday | 3
116607 | CORRECTIVO | 1040050075 | CAMILA VILLADA MARULANDA | infusor que NO INSUFLA |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIA |  | INFUSOR | 3014 | EB1383 |  | RIESTER | MANUAL | 200223947 | 2025-06-07 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Bolsa de caucho interna rota Actividad realizada: Se reemplaza bolsa perforada y se reemplaza por una nueva, se realizan prueba de funcionamiento que resultan exitosas Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: Si | 2025-06-05 16:45 |  | 2025-06-05 17:11 | 2025-06-05 18:03 | 52 | 0 | 52 | 254761 | Media | 2025-06-05 16:20 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: bolsa de caucho interna rota actividad realizada: se reemplaza bolsa perforada y se reemplaza por una nueva, se realizan prueba de funcionamiento que resultan exitosas estado final: equipo funciona correctamente repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Thursday | 3
115323 | CORRECTIVO | 1000537657 | joel cano correa | infusor que se desinfla solo Infusor malo del cubículo 15 de la unidad de cuidado critico adultos, se desinfla solo. |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIA |  | INFUSOR | 3105 | EB1401 |  | RIESTER | MANUAL | 190320162 | 2025-05-10 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Bolsa interna de caucho rota Actividad realizada: Se reemplaza bolsa rota por una nueva, se realizan pruebas de funcionamiento finales que resultan exitosas Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: Si | 2025-05-03 12:11 |  | 2025-05-03 12:11 | 2025-05-03 12:56 | 45 | 0 | 45 | 252483 | Media | 2025-05-03 11:23 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: bolsa interna de caucho rota actividad realizada: se reemplaza bolsa rota por una nueva, se realizan pruebas de funcionamiento finales que resultan exitosas estado final: equipo funciona correctamente repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Saturday | 5
115758 | CORRECTIVO | 30391469 | dora albeny herrera duque | CABLE PARA OXIMETRIA BUENOS DIAS REPORTO CABLE PARA OXIMETRIA DAÑADO MUCHAS GRACIAS |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3165 | 4871 |  | EDAN | IM70 | 360080-M20506870004 | 2025-05-24 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Interfaz massimo para sensor de SpO2 con su cableado expuesto. Actividad realizada: Se realiza recubrimiento de cableado expuesto con cinta autofundente. Se realizan pruebas de funcionamiento finales que resultan exitosas Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-05-19 07:42 |  | 2025-05-19 10:01 | 2025-05-19 10:22 | 21 | 0 | 21 | 253458 | Media | 2025-05-19 06:49 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: interfaz massimo para sensor de spo2 con su cableado expuesto. actividad realizada: se realiza recubrimiento de cableado expuesto con cinta autofundente. se realizan pruebas de funcionamiento finales que resultan exitosas estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Monday | 0
113620 | CORRECTIVO | 1036962048 | maria camila echeverri betancur | CABLES DE MONITOR PARA REVISIÓN CABLES DE MONITOR PARA REVISIÓN |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3165 | 4871 |  | EDAN | IM70 | 360080-M20506870004 | 2025-03-15 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Latiguillos de ECG con cableado expuesto Actividad realizada: Se recubre zona afectada y expuesta con cinta auto fundente, se realizan pruebas de funcionamiento finales que resultan exitosas Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-03-13 12:39 |  | 2025-03-13 15:20 | 2025-03-13 16:00 | 40 | 0 | 40 | 249018 | Media | 2025-03-13 11:54 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: latiguillos de ecg con cableado expuesto actividad realizada: se recubre zona afectada y expuesta con cinta auto fundente, se realizan pruebas de funcionamiento finales que resultan exitosas estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Thursday | 3
118689 | CORRECTIVO | 98710927 | joe alexander posada giraldo | selladora con mal funcionamiento. Buenos dias para reportar la selladora con placa EB1461 y placa e EB1462 que estan presentado problemas de funcionamiento. |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | SELLADORA | 3173 | EB1461 | EB1461 | KF | KF-300H | EB1461 | 2025-08-16 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Selladora no funciona correctamente Actividad realizada: Se evidencia cinta teflón desgastada y resistencia sin continuidad, se realiza limpieza de resistencia y se reemplaza teflón, a pesar de esos cambios, sigue sin sellar el equipo, se verifica correcto contacto en terminales de conexión de resistencias y se identifica fallo en sus contactos y se reorganizan. Se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-08-11 12:00 |  | 2025-08-12 09:42 | 2025-08-12 11:38 | 116 | 0 | 116 | 258929 | Media | 2025-08-10 10:57 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: selladora no funciona correctamente actividad realizada: se evidencia cinta teflón desgastada y resistencia sin continuidad, se realiza limpieza de resistencia y se reemplaza teflón, a pesar de esos cambios, sigue sin sellar el equipo, se verifica correcto contacto en terminales de conexión de resistencias y se identifica fallo en sus contactos y se reorganizan. se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Monday | 0
116657 | CORRECTIVO | 1057788172 | jhon andrey usma jaramillo | Saturador no funciona bien. Buen día. Solicito amablemente la revisión del saturador de oxígeno del monitor del consultorio de triage 3, ya que no sensa la saturación ni la frecuencia cardiaca. Por su atención y pronta respuesta, muchas gracias. |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3162 | 4868 |  | EDAN | IM70 | 360080-M20421840008 | 2025-06-14 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pinza de SpO2 con funcionamiento intermitente, cableado fracturado Actividad realizada: No es posible realiza la reparación de la pinza, pues se encontraron varios puntos de fractura en cableado que generan interferencias, y al realizar sus cortes la pinza queda muy corta por lo que se reemplaza por una nueva Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos:Si | 2025-06-07 08:13 |  | 2025-06-07 08:14 | 2025-06-07 09:15 | 62 | 0 | 62 | 254891 | Media | 2025-06-07 08:04 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza de spo2 con funcionamiento intermitente, cableado fracturado actividad realizada: no es posible realiza la reparación de la pinza, pues se encontraron varios puntos de fractura en cableado que generan interferencias, y al realizar sus cortes la pinza queda muy corta por lo que se reemplaza por una nueva estado final: equipo funciona correctamente repuestos:si | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Saturday | 5
115126 | CORRECTIVO | 1007271841 | sindy daniela botero giraldo | Pulsoximetro disfuncional Pulsoximetro disfuncional |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3223 | 4918 |  | EDAN | IM70 | 360080-M20606700018 | 2025-05-03 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pinza SpO2 disfuncional Actividad realizada: Se realiza verificación de integridad física del cable y se evidencia tramo que genera intermitencia, se retira tramo defectuoso y nuevamente se solda cableado a conector. Se realizan pruebas de funcionamiento finales que resultan exitosas Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-04-30 10:26 |  | 2025-04-30 10:27 | 2025-04-30 12:25 | 117 | 28 | 89 | 252312 | Media | 2025-04-30 10:08 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza spo2 disfuncional actividad realizada: se realiza verificación de integridad física del cable y se evidencia tramo que genera intermitencia, se retira tramo defectuoso y nuevamente se solda cableado a conector. se realizan pruebas de funcionamiento finales que resultan exitosas estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Wednesday | 2
115759 | CORRECTIVO | 30391469 | dora albeny herrera duque | CABLE PARA OXIMETRIA BUENOS DIAS REPORTO CABLE PARA OXIMETRIA DAÑADO MUCHAS GRACIAS |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3194 | 4883 |  | EDAN | IM70 | 360080-M20421840005 | 2025-05-24 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Interfaz massimo para sensor de SpO2 con su cableado expuesto. Actividad realizada: Se realiza recubrimiento de cableado expuesto con cinta autofundente. Se realizan pruebas de funcionamiento finales que resultan exitosas Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-05-19 07:42 |  | 2025-05-19 10:22 | 2025-05-19 10:45 | 23 | 0 | 23 | 253459 | Media | 2025-05-19 06:51 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: interfaz massimo para sensor de spo2 con su cableado expuesto. actividad realizada: se realiza recubrimiento de cableado expuesto con cinta autofundente. se realizan pruebas de funcionamiento finales que resultan exitosas estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Monday | 0
115760 | CORRECTIVO | 30391469 | dora albeny herrera duque | CABLE PARA OXIMETRIA BUENOS DIAS REPORTO CABLE PARA OXIMETRIA DAÑADO MUCHAS GRACIAS |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3195 | 4884 |  | EDAN | IM70 | 360080-M20506870016 | 2025-05-24 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Interfaz massimo para sensor de SpO2 con su cableado expuesto. Actividad realizada: Se realiza recubrimiento de cableado expuesto con cinta autofundente. Se realizan pruebas de funcionamiento finales que resultan exitosas Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-05-19 07:43 |  | 2025-05-19 10:45 | 2025-05-19 11:50 | 65 | 46 | 19 | 253460 | Media | 2025-05-19 06:53 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: interfaz massimo para sensor de spo2 con su cableado expuesto. actividad realizada: se realiza recubrimiento de cableado expuesto con cinta autofundente. se realizan pruebas de funcionamiento finales que resultan exitosas estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Monday | 0
115861 | CORRECTIVO | 70909433 | MAURICIO ROJAS GOMEZ | pinza pulsioximetro mala, favor revisar, gracias |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3224 | 4919 |  | EDAN | IM70 | 360080-M20606700001 | 2025-05-24 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pinza de saturación con funcionamiento intermitente, en malas condiciones físicas y se evidencian tramos con fracturados. Actividad realizada: Se realiza recorte de tramo fracturado pero se continúa presentando la intermitencia, no resulta óptimo realizar el corte del otro tramo pues queda de longitud demasiado corta y no es adecuado para el servicio, por lo que se reemplaza por una nueva. Estado final: Equipo queda en buenas condiciones y funcionando correctamente Repuestos: Si. | 2025-05-21 07:36 |  | 2025-05-21 07:57 | 2025-05-21 09:26 | 88 | 0 | 88 | 253685 | Media | 2025-05-20 17:33 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza de saturación con funcionamiento intermitente, en malas condiciones físicas y se evidencian tramos con fracturados. actividad realizada: se realiza recorte de tramo fracturado pero se continúa presentando la intermitencia, no resulta óptimo realizar el corte del otro tramo pues queda de longitud demasiado corta y no es adecuado para el servicio, por lo que se reemplaza por una nueva. estado final: equipo queda en buenas condiciones y funcionando correctamente repuestos: si. | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Wednesday | 2
114928 | CORRECTIVO | 1036962048 | maria camila echeverri betancur | CABLE SENSOR DE SATURACIÓN DE OXIGENO CABLE SENSOR DE SATURACIÓN DE OXIGENO |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3196 | 4885 |  | EDAN | IM70 | 360080-M20421840010 | 2025-04-26 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Interfaz de SpO2 no funciona Actividad realizada: Se evidencian cableados desconectados de sus terminales correspondientes, se realiza nuevamente soldadura de cableado, se realizan pruebas de funcionamiento resultando exitosas Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-04-25 08:11 |  | 2025-04-25 08:13 | 2025-04-25 09:13 | 60 | 0 | 60 | 251959 | Media | 2025-04-25 06:50 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: interfaz de spo2 no funciona actividad realizada: se evidencian cableados desconectados de sus terminales correspondientes, se realiza nuevamente soldadura de cableado, se realizan pruebas de funcionamiento resultando exitosas estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Friday | 4
114665 | CORRECTIVO | 1053843661 | laura vallejo idarraga | SENSOR DE TEMPERATURA MALO Sensor de temperatura eno funciona |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3196 | 4885 |  | EDAN | IM70 | 360080-M20421840010 | 2025-04-19 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Sensor de temperatura defectuoso Actividad realizada: Se reemplaza sensor de temperatura defectuoso por uno nuevo. Estado final: Equipo queda funcionando correctamente Repuestos: Si. | 2025-04-15 18:04 |  | 2025-04-15 19:31 | 2025-04-15 20:00 | 29 | 0 | 29 | 251413 | Media | 2025-04-15 17:33 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: sensor de temperatura defectuoso actividad realizada: se reemplaza sensor de temperatura defectuoso por uno nuevo. estado final: equipo queda funcionando correctamente repuestos: si. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Tuesday | 1
116449 | CORRECTIVO | 39447628 | luz beatriz saenz buitrago | cable de ekg malo Buenos dias , por favor revisar cables de EKG esta el cable muy expuesto ( muy pelado) Muchas Gracias. Esta en UCIN . |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3197 | 4886 |  | EDAN | IM70 | 360080-M20506870013 | 2025-05-31 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Cable de ECG con latiguillos expuestos, Interfase de saturación con tramos fracturados Actividad realizada: Se realiza reemplazo de Cable de ECG por uno en buen estado encontrado en el taller, y se realiza retiro de tramos fracturados y nuevamente se solda pinza, se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-05-30 14:34 |  | 2025-05-30 14:54 | 2025-05-30 16:28 | 94 | 0 | 94 | 254337 | Media | 2025-05-30 10:35 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cable de ecg con latiguillos expuestos, interfase de saturación con tramos fracturados actividad realizada: se realiza reemplazo de cable de ecg por uno en buen estado encontrado en el taller, y se realiza retiro de tramos fracturados y nuevamente se solda pinza, se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Friday | 4
108635 | CORRECTIVO | 1036403048 | LAURA YULITZA OSORIO JIMENEZ | Fonendo sin una oliva Fonendo con oliva faltante Gracias |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UMI |  | FONENDOSCOPIO NEONATAL | 3203 |  | EB0647 | LITTMANN | CLASSIC II-NEONATAL | L09N63065 NEO #13 | 2025-02-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Fonendoscopio sin oliva Actividad realizada: Se le acopla oliva en buen estado encontrada en el taller Estado final: Equipo queda en buenas condiciones y funcionando correctamente Repuestos: No | 2025-01-25 16:17 |  | 2025-01-25 16:18 | 2025-01-25 16:57 | 38 | 0 | 38 | 245356 | Media | 2025-01-25 15:08 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: fonendoscopio sin oliva actividad realizada: se le acopla oliva en buen estado encontrada en el taller estado final: equipo queda en buenas condiciones y funcionando correctamente repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Saturday | 5
118730 | CORRECTIVO | 45762696 | SOE THATIANA YABUR URREGO | selladora mala |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | SELLADORA | 3174 | EB1462 | EB1462 | KF | KF-300H | EB1462 | 2025-08-16 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Cinta teflón desgastada, resistencia y contactos sulfatados por lo que no hay continuidad Actividad realizada: Se realiza limpieza de resistencia para retiro de zonas sulfatadas donde se corrige la continuidad, se instala nueva cinta teflón, se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-08-12 11:31 |  | 2025-08-12 14:48 | 2025-08-12 17:08 | 139 | 61 | 78 | 259069 | Media | 2025-08-12 11:29 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cinta teflón desgastada, resistencia y contactos sulfatados por lo que no hay continuidad actividad realizada: se realiza limpieza de resistencia para retiro de zonas sulfatadas donde se corrige la continuidad, se instala nueva cinta teflón, se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Tuesday | 1
114659 | CORRECTIVO | 1007346622 | ESTEBAN CIFUENTES ORTIZ | panel de cama derecha mal funcionamiento |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIA |  | CAMA ELÉCTRICA | 3183 | 4877 |  | STRYKER | SV2 PACKAGE COMPLETE | 5081100018600070 | 2025-04-19 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | No se realiza gestión oportuna al dar inicio a la GT, se realiza desde las 15:30 Diagnostico: Panel izquierdo defectuoso Actividad realizada: Se verifica funcionamiento del panel y se evidencia alarmado y por eso aparentemente bloqueado pues no se evidencia sonido de activación de relés, se resetea panel de control pero continúa defectuoso pues en esta ocasión se aprecia funcionamiento de relés pero no hay movimiento de motores ni planos, se realizan pruebas de funcionamiento con panel nuevo que resultan exitosas, por lo que se deja panel nuevo instalado en reemplazo del defectuoso Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: Si, Panel izquierdo nuevo. | 2025-04-15 16:02 |  | 2025-04-15 16:03 | 2025-04-15 16:10 | 7 | 0 | 7 | 251216 | Media | 2025-04-14 10:26 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | no se realiza gestión oportuna al dar inicio a la gt, se realiza desde las 15:30 diagnostico: panel izquierdo defectuoso actividad realizada: se verifica funcionamiento del panel y se evidencia alarmado y por eso aparentemente bloqueado pues no se evidencia sonido de activación de relés, se resetea panel de control pero continúa defectuoso pues en esta ocasión se aprecia funcionamiento de relés pero no hay movimiento de motores ni planos, se realizan pruebas de funcionamiento con panel nuevo que resultan exitosas, por lo que se deja panel nuevo instalado en reemplazo del defectuoso estado final: equipo funciona correctamente repuestos: si, panel izquierdo nuevo. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Tuesday | 1
118833 | CORRECTIVO | 39447628 | luz beatriz saenz buitrago | cable de saturacion malo Coordial saludo , por favor revisar cable de saturacion , esta con el cable pelado. Muchas graciasfeliz dia |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2484 | 4527 |  | EDAN | IM70 | 360080-M19413340008 | 2025-08-16 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Extensión para pinza de SpO2 massimo con cableado expuesto Actividad realizada: Se realiza recubrimiento de cableado en zona expuesta con cinta autofundente, se realizan pruebas de funcionamiento finales que resultan exitosas Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-08-15 09:35 |  | 2025-08-15 09:48 | 2025-08-15 10:06 | 18 | 0 | 18 | 259282 | Media | 2025-08-15 09:11 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: extensión para pinza de spo2 massimo con cableado expuesto actividad realizada: se realiza recubrimiento de cableado en zona expuesta con cinta autofundente, se realizan pruebas de funcionamiento finales que resultan exitosas estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Friday | 4
114654 | CORRECTIVO | 1007346622 | ESTEBAN CIFUENTES ORTIZ | panel derecho mal funcionamiento |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIA |  | CAMA ELÉCTRICA | 3178 | 4872 |  | STRYKER | SV2 PACKAGE COMPLETE | 5081100018600000 | 2025-04-19 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | No se realiza gestión oportuna al dar inicio a la GT, se realiza desde las 14:30 Diagnostico: Panel derecho externo no funcional Actividad realizada: Se realiza verificación de funcionamiento y se nota que no se ejecutan movimientos desde el panel externo derecho, se realiza desmonte de panel y se limpian los contactos y nuevamente se instala y se verifica correcto funcionamiento del panel en sus dos lado. Estado final: Equipo queda funcionando correctamente Repuestos: No | 2025-04-15 15:21 |  | 2025-04-15 15:22 | 2025-04-15 15:25 | 3 | 0 | 3 | 251219 | Media | 2025-04-14 10:29 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | no se realiza gestión oportuna al dar inicio a la gt, se realiza desde las 14:30 diagnostico: panel derecho externo no funcional actividad realizada: se realiza verificación de funcionamiento y se nota que no se ejecutan movimientos desde el panel externo derecho, se realiza desmonte de panel y se limpian los contactos y nuevamente se instala y se verifica correcto funcionamiento del panel en sus dos lado. estado final: equipo queda funcionando correctamente repuestos: no | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Tuesday | 1
113621 | CORRECTIVO | 1036932398 | esneyder alexander garcia garcia | Selladora no funciona Cordial saludo, Reporto mal funcionamiento de selladora EB1464 de la central de mezclas. |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | SELLADORA | 3176 | EB1464 | EB1464 | KF | KF-300H | 10124S | 2025-03-15 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Selladora no funciona correctamente Actividad realizada: Se evidencia cinta teflón desgastada, también resistencia calefactora sin continuidad, se realiza limpieza de resistencia y se reemplaza cinta teflón por una en buen estado. Se realizan pruebas de funcionamiento finales que resultan exitosas Estado final: Equipo queda en buenas condiciones y funcionando correctamente Repuestos: No | 2025-03-13 12:39 |  | 2025-03-13 12:52 | 2025-03-13 15:19 | 148 | 116 | 32 | 249020 | Media | 2025-03-13 12:22 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: selladora no funciona correctamente actividad realizada: se evidencia cinta teflón desgastada, también resistencia calefactora sin continuidad, se realiza limpieza de resistencia y se reemplaza cinta teflón por una en buen estado. se realizan pruebas de funcionamiento finales que resultan exitosas estado final: equipo queda en buenas condiciones y funcionando correctamente repuestos: no | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Thursday | 3
113574 | CORRECTIVO | 1040182382 | maria alejandra osorio osorio | BUENOS DIAS REVISAR SENSOR DE OXIMETRIA EN UCIN . BUENOS DIAS REVISAR SENSOR DE OXIMETRIA EN UCIN . GRACIAS |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2489 | 4532 |  | EDAN | IM70 | 360080-M19306500010 | 2025-03-15 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Interfaz para sensor de saturación Massimo no funciona Actividad realizada: Se evidencia interfaz con señales de reparaciones anteriores, además se encuentra fracturada por lo que no permite el correcto monitoreo de la saturación, se realizan pruebas de funcionamiento con una nueva interfaz Massimo y con esta si se ve un correcto funcionamiento del sensor de saturación Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: Si | 2025-03-12 10:20 |  | 2025-03-12 12:33 | 2025-03-12 14:01 | 88 | 57 | 31 | 248893 | Media | 2025-03-12 10:07 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: interfaz para sensor de saturación massimo no funciona actividad realizada: se evidencia interfaz con señales de reparaciones anteriores, además se encuentra fracturada por lo que no permite el correcto monitoreo de la saturación, se realizan pruebas de funcionamiento con una nueva interfaz massimo y con esta si se ve un correcto funcionamiento del sensor de saturación estado final: equipo funciona correctamente repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Wednesday | 2
107986 | CORRECTIVO | 30391469 | dora albeny herrera duque | Buenas NOCHES reporto SENSOR DE OXIMETRIA DAÑADO Buenas NOCHES reporto SENSOR DE OXIMETRIA DAÑADO MUCHAS GRACIAS |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2480 | 4524 |  | EDAN | IM70 | 360080-M19413340010 | 2025-01-18 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Cable de extensión para sensor de oximetría massimo expuesto. Actividad realizada: Se recubre zona afectad con cinta auto-fundente, se realizan pruebas de funcionamiento finales que resultan exitosas donde se evidencia onda de saturación correctamente Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-01-13 08:24 |  | 2025-01-13 15:09 | 2025-01-13 15:50 | 41 | 0 | 41 | 244373 | Media | 2025-01-11 18:41 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cable de extensión para sensor de oximetría massimo expuesto. actividad realizada: se recubre zona afectad con cinta auto-fundente, se realizan pruebas de funcionamiento finales que resultan exitosas donde se evidencia onda de saturación correctamente estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Monday | 0
108104 | CORRECTIVO | 1036932398 | esneyder alexander garcia garcia | Termoselladora Cordial saludo, Por medio de la presente solicito mantenimiento de la selladora con código EB1464 ubicada en la central de adecuación de medicamentos Muchas gracias por el apoyo |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | SELLADORA | 3176 | EB1464 | EB1464 | KF | KF-300H | 10124S | 2025-01-18 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Cinta teflón en mal estado, por lo que no funciona correctamente el equipo Actividad realizada: Se realiza reemplazo de cinta teflón y se limpia resistencia, se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas Estado final: Equipo queda funcionando correctamente Repuestos: No | 2025-01-15 11:34 |  | 2025-01-15 17:15 | 2025-01-15 18:00 | 46 | 0 | 46 | 244604 | Media | 2025-01-15 11:20 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cinta teflón en mal estado, por lo que no funciona correctamente el equipo actividad realizada: se realiza reemplazo de cinta teflón y se limpia resistencia, se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas estado final: equipo queda funcionando correctamente repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Wednesday | 2
113670 | CORRECTIVO | 30391469 | dora albeny herrera duque | sensor en mal estado. BUENOS DIAS SE REPORTA SENSOR DE TEMPERATURA |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2491 | 4534 |  | EDAN | IM70 | 360080-M19306500005 | 2025-03-22 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Sensor de temperatura en mal estado, con cableado expuesto y que genera interferencia en el sensado Actividad realizada: Se realiza reemplazo de sensor de temperatura defectuoso por uno nuevo Estado final: Equipo queda en buenas condiciones y funcionando correctamente Repuestos: Si | 2025-03-17 07:38 |  | 2025-03-17 08:24 | 2025-03-17 08:48 | 24 | 0 | 24 | 249188 | Media | 2025-03-16 04:49 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: sensor de temperatura en mal estado, con cableado expuesto y que genera interferencia en el sensado actividad realizada: se realiza reemplazo de sensor de temperatura defectuoso por uno nuevo estado final: equipo queda en buenas condiciones y funcionando correctamente repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Monday | 0
117792 | CORRECTIVO | 1152453390 | andrea betancur garcia | Inserto de Sensor de flujo malo Inserto de Sensor de flujo malo |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIN |  | VENTILADOR ALTA FRECUENCIA | 2526 | 4566 |  | DRAGER | BABYLOG VN500 | ASLL-0158 | 2025-07-12 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Se recibe en el servicio inserto de sensor de flujo defectuoso y se lleva reposición de uno nuevo. | 2025-07-09 07:35 |  | 2025-07-09 08:54 | 2025-07-09 09:27 | 33 | 0 | 33 | 256889 | Media | 2025-07-08 19:57 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | se recibe en el servicio inserto de sensor de flujo defectuoso y se lleva reposición de uno nuevo. | MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Wednesday | 2
113575 | CORRECTIVO | 1040182382 | maria alejandra osorio osorio | BUENOS DIAS REVISAR CABLE DE EKG |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2490 | 4533 |  | EDAN | IM70 | 360080-M19306500008 | 2025-03-15 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Latiguillos de ECG con su cableado expuesto Actividad realizada: Se recubren zonas expuestas con cinta auto fundente. Se realizan pruebas de funcionamiento finales que resultan exitosas Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-03-12 10:23 |  | 2025-03-12 11:39 | 2025-03-12 12:33 | 53 | 0 | 53 | 248894 | Media | 2025-03-12 10:08 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: latiguillos de ecg con su cableado expuesto actividad realizada: se recubren zonas expuestas con cinta auto fundente. se realizan pruebas de funcionamiento finales que resultan exitosas estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Wednesday | 2
117563 | CORRECTIVO | 1036936899 | LADY ANDREA HENAO HIGINIO | inserto malo inserto malo |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIN |  | VENTILADOR ALTA FRECUENCIA | 2611 | 4636 |  | DRAGER | BABYLOG VN500 | ASML-0135 | 2025-07-05 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Se recibe inserto de sensor de flujo defectuoso y se reemplaza por uno nuevo | 2025-07-01 15:07 |  | 2025-07-01 15:33 | 2025-07-01 15:37 | 5 | 0 | 5 | 256296 | Media | 2025-07-01 03:34 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | se recibe inserto de sensor de flujo defectuoso y se reemplaza por uno nuevo | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Tuesday | 1
116525 | CORRECTIVO | 1036936899 | LADY ANDREA HENAO HIGINIO | CABLE SENSOR DE FLUJO DRAGUER MALO CABLE SENSOR DE FLUJO DRAGUER MALO, MO RECONOCE SENSORES CON INSERRTOS NUEVOS |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIN |  | VENTILADOR ALTA FRECUENCIA | 2610 | 4568 |  | DRAGER | BABYLOG VN500 | ASLB-0005 | 2025-06-07 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | No se realiza gestión oportuna al abrir la GT, se da inicio a las 17:15 Diagnostico: Cable de sensor de flujo malo Actividad realizada: Se evidencia desde chequeo básico del equipo alarma en cable de sensor de oxígeno, tampoco reconoce insertos, se realizan pruebas con un cable nuevo y se evidencia chequeo superado con éxito. Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: Si | 2025-06-03 16:39 |  | 2025-06-03 17:33 | 2025-06-03 17:42 | 8 | 0 | 8 | 254526 | Media | 2025-06-03 12:37 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | no se realiza gestión oportuna al abrir la gt, se da inicio a las 17:15 diagnostico: cable de sensor de flujo malo actividad realizada: se evidencia desde chequeo básico del equipo alarma en cable de sensor de oxígeno, tampoco reconoce insertos, se realizan pruebas con un cable nuevo y se evidencia chequeo superado con éxito. estado final: equipo funciona correctamente repuestos: si | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Tuesday | 1
115170 | CORRECTIVO | 1036946985 | LUISA FERNANDA ESCOBAR MARIN | ACCESORIO MALO EN REFRIGERADO VERTICAL VACUNACION Cordial saludo Solicito de su amable apoyo y colaboración para realizar mantenimiento a el refrigerador vertical del servicio de vacunación en sede reserva, ya que tiene malo el seguro que cierra la nevera Agradecemos su valioso apoyo para garantizar la correcta custodia de las vacunas. Atentamente, Luisa Escobar Enfermera APS |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | ATENCIÓN PRIMER NIVEL |  | REFRIGERADOR | 2718 | 4671 |  | HAIER - RISS | HBC-200 | BE07GJE0N00QEE6K0013 | 2025-05-03 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | No se realiza gestión oportuna al abrir y cerrar la GT, se realiza entre las 15:00 y las 15:30 Diagnostico: Mecanismos de cerradura desajustado Actividad realizada: Se realiza ajuste correcto de mecanismo de cerradura para refrigerador, se realizan preubas de funcionamiento que resultan exitosas Estado final: Equipo queda en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-05-02 10:56 |  | 2025-05-02 16:09 | 2025-05-02 16:11 | 2 | 0 | 2 | 252414 | Media | 2025-05-02 08:13 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | no se realiza gestión oportuna al abrir y cerrar la gt, se realiza entre las 15:00 y las 15:30 diagnostico: mecanismos de cerradura desajustado actividad realizada: se realiza ajuste correcto de mecanismo de cerradura para refrigerador, se realizan preubas de funcionamiento que resultan exitosas estado final: equipo queda en buenas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Friday | 4
117552 | CORRECTIVO | 1036936899 | LADY ANDREA HENAO HIGINIO | inserto malo inserto malo |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIN |  | VENTILADOR ALTA FRECUENCIA | 2610 | 4568 |  | DRAGER | BABYLOG VN500 | ASLB-0005 | 2025-07-05 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Se recibe en el servicio inserto de flujo defectuoso y se reemplaza por uno nuevo | 2025-07-01 11:48 |  | 2025-07-01 14:55 | 2025-07-01 15:33 | 38 | 0 | 38 | 256300 | Media | 2025-07-01 07:15 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | se recibe en el servicio inserto de flujo defectuoso y se reemplaza por uno nuevo | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Tuesday | 1
114922 | CORRECTIVO | 1036936899 | LADY ANDREA HENAO HIGINIO | inserto malo inserto malo |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIN |  | VENTILADOR ALTA FRECUENCIA | 2611 | 4636 |  | DRAGER | BABYLOG VN500 | ASML-0135 | 2025-04-26 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Se recibe en el servicio inserto de sensor de flujo defectuoso y se reemplaza por uno nuevo | 2025-04-24 16:27 |  | 2025-04-24 16:52 | 2025-04-24 17:18 | 26 | 0 | 26 | 251911 | Media | 2025-04-24 14:54 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | se recibe en el servicio inserto de sensor de flujo defectuoso y se reemplaza por uno nuevo | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Thursday | 3
108047 | CORRECTIVO | 1036403048 | LAURA YULITZA OSORIO JIMENEZ | Baranda mala baranda derecha de cama de UMI #1 no baja Gracias |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UMI |  | CAMA ELÉCTRICA | 2587 | 4601 |  | STRYKER | SV2 CONFIGURED | 2412100015750150 | 2025-01-18 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Manija de mecanismo de baranda quebrada, no asegura trinquete en posición correcta Actividad realizada: Se realiza reemplazo de manija quebrada por una nueva. Se realizan pruebas de funcionamiento finales que resultan exitosas Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: Si. Manija de mecanismo de baranda | 2025-01-14 12:28 |  | 2025-01-14 15:00 | 2025-01-14 16:05 | 65 | 0 | 65 | 244530 | Media | 2025-01-14 12:26 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: manija de mecanismo de baranda quebrada, no asegura trinquete en posición correcta actividad realizada: se realiza reemplazo de manija quebrada por una nueva. se realizan pruebas de funcionamiento finales que resultan exitosas estado final: equipo funciona correctamente repuestos: si. manija de mecanismo de baranda | MAL_TRATO_FISICO, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Tuesday | 1
111236 | CORRECTIVO | 1038416873 | ANGIE TATIANA CASTAÑO CASTRO | cable del toco suelto Buenos dias Reporto toco de monitor fetal de la habitacion 4 porque el cable se encuentra expuesto para que por favor lo revisen Muchas gracias |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UMI |  | MONITOR FETAL | 2590 | 4617 |  | EDAN | F3 | 560034-M19710790009 | 2025-02-15 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Cable de transductor TOCO expuesto Actividad realizada: Se realiza recubrimiento de zona expuesta con cinta autofundente. Se realizan pruebas de funcionamiento finales que resultan exitosas Estado final: Equipo queda en buenas condiciones y funcionando correctamente Repuestos: No | 2025-02-08 12:26 |  | 2025-02-08 12:27 | 2025-02-08 12:46 | 19 | 0 | 19 | 246474 | Media | 2025-02-08 11:17 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cable de transductor toco expuesto actividad realizada: se realiza recubrimiento de zona expuesta con cinta autofundente. se realizan pruebas de funcionamiento finales que resultan exitosas estado final: equipo queda en buenas condiciones y funcionando correctamente repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Saturday | 5
113840 | CORRECTIVO | 1007493333 | angie paola restrepo monsalve | piza de saturacion mala piza de saturacion mala |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2543 | 4577 |  | NIHON KOHDEN | BSM6301 | 9305 | 2025-03-22 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pinza con almohadilla para ubicar dedo de paciente en condiciones de deterioro. Actividad realizada: Se reemplaza pinza deteriorada por una nueva. Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: Si | 2025-03-21 08:43 |  | 2025-03-21 08:49 | 2025-03-21 09:42 | 53 | 0 | 53 | 249635 | Media | 2025-03-21 08:39 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza con almohadilla para ubicar dedo de paciente en condiciones de deterioro. actividad realizada: se reemplaza pinza deteriorada por una nueva. estado final: equipo funciona correctamente repuestos: si | MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Friday | 4
108620 | CORRECTIVO | 1036938959 | laura castro graciano | Eyector malo Buenos dias , realizo reporte de unidad 6, placa 4767 por obstrucción en eyector. Gracias |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | ODONTOLOGÍA |  | UNIDAD ODONTOLÓGICA | 2840 | 4767 |  | TECNIPOLO | URBAN | 1326 | 2025-01-25 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | No se realiza gestión oportuna al abrir y cerrar la GT, se realiza entre las 13:15 y las 14:30 Diagnostico: Eyector obstruido Actividad realizada: Se intenta destapar manguera de eyector con agua caliente pero no fue exitoso el intento, luego se le aplica presión de agua desde abajo de la manguera y así si es posible destaponar manguera, se realiza también limpieza de cabezal de eyector. Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-01-24 16:50 |  | 2025-01-24 16:58 | 2025-01-24 17:03 | 5 | 0 | 5 | 245288 | Media | 2025-01-24 10:15 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | no se realiza gestión oportuna al abrir y cerrar la gt, se realiza entre las 13:15 y las 14:30 diagnostico: eyector obstruido actividad realizada: se intenta destapar manguera de eyector con agua caliente pero no fue exitoso el intento, luego se le aplica presión de agua desde abajo de la manguera y así si es posible destaponar manguera, se realiza también limpieza de cabezal de eyector. estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Friday | 4
108627 | CORRECTIVO | 1038412330 | luisa fernanda vasquez marin | EYECTOR NO SUCCIONA EYECTOR DE LA UNIDAD NUMERO 6 EN MAL FUNCIONAMIENTO, NO SUCCIONA (SE HIZO REPARACION EL DIA DE HOY 24/01/2025 PERO VOLVIO A FALLAR) |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | ODONTOLOGÍA |  | UNIDAD ODONTOLÓGICA | 2840 | 4767 |  | TECNIPOLO | URBAN | 1326 | 2025-02-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | No se realiza gestión oportuna al abrir y cerrar la GT, se realiza entre las 9:40 y las 10:15 Diagnostico: Eyector nuevamente taponado Actividad realizada: Se realiza limpieza nuevamente de manguera y se encuentra tapón en válvula venturi. Se limpia también válvula y se organiza manguera pues estaba pisada por in elemento de la carcasa. Estado final: Equipo queda en buenas condiciones y funcionando correctamente Repuestos: No | 2025-01-25 10:00 |  | 2025-01-25 10:27 | 2025-01-25 10:36 | 9 | 0 | 9 | 245333 | Media | 2025-01-24 17:53 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | no se realiza gestión oportuna al abrir y cerrar la gt, se realiza entre las 9:40 y las 10:15 diagnostico: eyector nuevamente taponado actividad realizada: se realiza limpieza nuevamente de manguera y se encuentra tapón en válvula venturi. se limpia también válvula y se organiza manguera pues estaba pisada por in elemento de la carcasa. estado final: equipo queda en buenas condiciones y funcionando correctamente repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Saturday | 5
113783 | CORRECTIVO | 1037580236 | susana jaramillo cadavid | El eyector no succiona El eyector de la unidad #6 no succiona |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | ODONTOLOGÍA |  | UNIDAD ODONTOLÓGICA | 2840 | 4767 |  | TECNIPOLO | URBAN | 1326 | 2025-03-22 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | No se realiza gestión oportuna al abrir y cerrar la GT, se realiza entre las 15:10 y las 15:40 Diagnostico: Eyector obstruido Actividad realizada: Se realiza limpieza de manguera de eyector y de adaptador de boquilla. Se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-03-19 14:05 |  | 2025-03-19 16:48 | 2025-03-19 16:52 | 4 | 0 | 4 | 249390 | Media | 2025-03-18 12:41 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | no se realiza gestión oportuna al abrir y cerrar la gt, se realiza entre las 15:10 y las 15:40 diagnostico: eyector obstruido actividad realizada: se realiza limpieza de manguera de eyector y de adaptador de boquilla. se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Wednesday | 2
108617 | CORRECTIVO | 1038410858 | ISABEL CRISTINA GONZALEZ MANRIQUE | TERMO SELLADORA FUNCIONAMIENTO INCORRECTO TERMO SELLADORA FUNCIONAMIENTO INCORRECTO |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | ODONTOLOGÍA |  | SELLADORA | 2833 | M481 |  | BIO ART | ASEL0485 - BIOSTAMP GT 300 | 7342 | 2025-01-25 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | No se realiza gestión oportuna al abrir y cerrar la GT, se realiza entre las 14:30 y las 16:30 Diagnostico: Servicio informa aparente mal funcionamiento en palanca del equipo Actividad realizada: No se encuentran fallas en el movimiento de la palanca de la selladora, es normal, fluido y sin obstrucciones. (Evidenciado en el manual de usuario del equipo). Si se evidencia desgaste en goma de contacto con resistencia, se ubica a su lado contrario, lo que hará mejor contacto y mejor calidad de sellado. También se gradúa altura de prensa para sellado, y se realiza conexión de cable polo a tierra. Se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-01-24 16:49 |  | 2025-01-24 17:03 | 2025-01-24 17:12 | 9 | 0 | 9 | 245248 | Media | 2025-01-23 17:08 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | no se realiza gestión oportuna al abrir y cerrar la gt, se realiza entre las 14:30 y las 16:30 diagnostico: servicio informa aparente mal funcionamiento en palanca del equipo actividad realizada: no se encuentran fallas en el movimiento de la palanca de la selladora, es normal, fluido y sin obstrucciones. (evidenciado en el manual de usuario del equipo). si se evidencia desgaste en goma de contacto con resistencia, se ubica a su lado contrario, lo que hará mejor contacto y mejor calidad de sellado. también se gradúa altura de prensa para sellado, y se realiza conexión de cable polo a tierra. se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO, DESGASTE_NORMAL | ['MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO', 'DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Friday | 4
117523 | CORRECTIVO | 1036401655 | MANUELA RIOS VELEZ | Palas de desfibrilador de REA 2 con error. Las palas de desfibirlador de reanimación 2 presetan error al chequeo diario |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | URGENCIAS |  | DESFIBRILADOR | 2711 | 4667 |  | NIHON KOHDEN | TEC-5631E | 2364 | 2025-07-05 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Desfibrilador no reconoce palas en chequeo básico Actividad realizada: Se evidencian contactos sulfatados y con suciedad, se realiza limpieza en cada una de sus láminas y contactos, se realizan pruebas de funcionamiento finales y chequeo básico que resulta exitoso Estado final: Equipo queda funcionando correctamente Repuestos: No | 2025-07-01 07:39 |  | 2025-07-01 07:42 | 2025-07-01 09:11 | 89 | 53 | 36 | 256288 | Media | 2025-06-30 10:26 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: desfibrilador no reconoce palas en chequeo básico actividad realizada: se evidencian contactos sulfatados y con suciedad, se realiza limpieza en cada una de sus láminas y contactos, se realizan pruebas de funcionamiento finales y chequeo básico que resulta exitoso estado final: equipo queda funcionando correctamente repuestos: no | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Tuesday | 1
108096 | CORRECTIVO | 1036938959 | laura castro graciano | Pedal malo Buenos dias, realizo reporte unidad #3 placa 4773 , pedal malo . Prioridad alta. Mil gracias |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | ODONTOLOGÍA |  | UNIDAD ODONTOLÓGICA | 2846 | 4773 |  | TECNIPOLO | EXCEL | 1332 | 2025-01-18 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 15/01/2025 No se realiza gestión oportuna al abrir la GT se inicia intervención desde las 13:30 hasta la 14:35 Diagnostico: Pedal de unidad odontológica despegado. Actividad realizada: Se realiza readaptación del sistema del pedal mediante tornillería a medida, se realizan pruebas de funcionamiento en taller lo cual indica un muy probable buen funcionamiento en el equipo Estado final: En pausa, pendiente por regresar al servicio a instalar y probar Repuestos: No 17/01/2025 No se realiza gestión oportuna al abrir y cerrar la GT, se realiza entre las 14:00 y las 16:10 Se lleva pedal reparado al servicio, y nuevamente se instala a la unidad, se realiza conexión y soldadura de cableado, se acoplan mangueras, se verifican fugas donde no se encuentra ninguna. Equipo queda funcionando correctamente y en perfectas condiciones Repuestos: No | 2025-01-15 11:10 |  | 2025-01-15 14:28 | 2025-01-17 16:50 | 3022 | 2951 | 71 | 244578 | Media | 2025-01-15 07:12 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 15/01/2025 no se realiza gestión oportuna al abrir la gt se inicia intervención desde las 13:30 hasta la 14:35 diagnostico: pedal de unidad odontológica despegado. actividad realizada: se realiza readaptación del sistema del pedal mediante tornillería a medida, se realizan pruebas de funcionamiento en taller lo cual indica un muy probable buen funcionamiento en el equipo estado final: en pausa, pendiente por regresar al servicio a instalar y probar repuestos: no 17/01/2025 no se realiza gestión oportuna al abrir y cerrar la gt, se realiza entre las 14:00 y las 16:10 se lleva pedal reparado al servicio, y nuevamente se instala a la unidad, se realiza conexión y soldadura de cableado, se acoplan mangueras, se verifican fugas donde no se encuentra ninguna. equipo queda funcionando correctamente y en perfectas condiciones repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Wednesday | 2
114256 | CORRECTIVO | 43206683 | YANETH CRISTINA FLOREZ GIRALDO | Unidad odontologiaca 4769 presenta fuga aire Unidad odontologiaca 4769 presenta fuga constante de aire |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | ODONTOLOGÍA |  | UNIDAD ODONTOLÓGICA | 2842 | 4769 |  | TECNIPOLO | URBAN | 1328 | 2025-04-05 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | No se realiza gestión oportuna al abrir y cerrar la GT, se realiza entre las 9:25 y las 10:00 am Diagnostico: Fuga de aire Actividad realizada: Se identifica fuga de aire de equipo en llave de regulación de aire pues se encontraba muy abierta y desajustada, se ajusta respectivamente y se realizan pruebas de funcionamiento y odontóloga del servicio recibe a satisfacción. Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-04-03 13:56 |  | 2025-04-03 13:56 | 2025-04-03 14:11 | 15 | 0 | 15 | 250436 | Media | 2025-04-03 09:22 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | no se realiza gestión oportuna al abrir y cerrar la gt, se realiza entre las 9:25 y las 10:00 am diagnostico: fuga de aire actividad realizada: se identifica fuga de aire de equipo en llave de regulación de aire pues se encontraba muy abierta y desajustada, se ajusta respectivamente y se realizan pruebas de funcionamiento y odontóloga del servicio recibe a satisfacción. estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Thursday | 3
108626 | CORRECTIVO | 1036938959 | laura castro graciano | Eyector qx malo Buenas tardes, reporto unidad #3 placa 4773 eyector quirúrgico en mal funcionamiento |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | ODONTOLOGÍA |  | UNIDAD ODONTOLÓGICA | 2846 | 4773 |  | TECNIPOLO | EXCEL | 1332 | 2025-02-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | No se realiza gestión oportuna al abrir y cerrar la GT, se realiza intervención entre las 9am y las 9:40 am Diagnostico: Eyector quirúrgico funcionando incorrectamente Actividad realizada: Se evidencia taponamiento en manguera el cual se limpia, además encuentra mecanismo de regulación de succión que no funciona adecuadamente, pues la palanca se rueda en el orificio de la válvula y no permite un correcto sellado pero se deja la recomendación de uso al personal, pues se deja eyector funcional. Queda pendiente regresar al servicio a reemplazar palanca de eyector Estado final: Equipo queda funcional y en buenas condiciones Repuestos: No | 2025-01-25 09:59 |  | 2025-01-25 10:21 | 2025-01-25 10:27 | 6 | 0 | 6 | 245334 | Media | 2025-01-24 18:37 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | no se realiza gestión oportuna al abrir y cerrar la gt, se realiza intervención entre las 9am y las 9:40 am diagnostico: eyector quirúrgico funcionando incorrectamente actividad realizada: se evidencia taponamiento en manguera el cual se limpia, además encuentra mecanismo de regulación de succión que no funciona adecuadamente, pues la palanca se rueda en el orificio de la válvula y no permite un correcto sellado pero se deja la recomendación de uso al personal, pues se deja eyector funcional. queda pendiente regresar al servicio a reemplazar palanca de eyector estado final: equipo queda funcional y en buenas condiciones repuestos: no | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Saturday | 5
115756 | CORRECTIVO | 30391469 | dora albeny herrera duque | CABLE PARA OXIMETRIA BUENOS DIAS REPORTO CABLE PARA OXIMETRIA DAÑADO |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2881 | 4782 |  | EDAN | IM50 | 360069-M19C14960056 | 2025-05-24 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Interfaz de SpO2 con funcionamiento incorrecto Actividad realizada: Se evidencia cableados desconectados de sus terminales de conexión, se realiza nuevamente la soldadura de los cables afectados y se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas. Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-05-19 07:41 |  | 2025-05-19 08:46 | 2025-05-19 09:35 | 48 | 0 | 48 | 253456 | Media | 2025-05-19 06:45 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: interfaz de spo2 con funcionamiento incorrecto actividad realizada: se evidencia cableados desconectados de sus terminales de conexión, se realiza nuevamente la soldadura de los cables afectados y se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas. estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Monday | 0
113447 | CORRECTIVO | 15443719 | JHON JAIRO GARCIA CORREA | refrigerador de transplantes con temperatura alta se solicita revision del refrigerador y del termometro |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | CIRUGÍA | CUARTO DE EQUIPOS | REFRIGERADOR | 2350 | 4429 |  | SAMSUNG | RS25H5A08SG/CO | 0AX04BAM700079A | 2025-03-15 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Temperaturas fuera del rango permitido. Actividad realizada: Se verifica temperatura con ayuda de equipo patrón, en efecto las temperaturas no están dentro de lo permitido, se observa funcionamiento de equipo el cual esta en perfecto estado, se puede notar una gran cantidad de productos almacenados en la parte del congelación, lo que no permite un correcto flujo del aire, se organiza de forma que el flujo circule de forma correcta, se verifica temperatura, esta se encuentra dentro del rango permitido, se deja equipo en observación, para garantizar que este funciona de forma correcta. Estado final: En observación. Repuestos: No. 10/03/2025 Se evidencia a través de los ductos de ventilación que no hay presencia de un flujo de aire, se retiran carcasas y tapas y se verifica sistema de drenaje correcto y no hay acumulación de hielo que impidan el flujo de aire, se encuentra ventilador sin funcionar, se desmonta y se evidencia que es su adaptador de conexión si entrega los 12 V que requiere para su funcionamiento pero de igual forma no funciona, se realiza verificación de ventilador por separado con fuente de voltaje y acá si presenta un correcto funcionamiento, nuevamente se lleva y se instala en el equipo pero continúa sin funcionar, se realiza medición de voltaje luego de la conexión del ventilador y marca 0 V 11/03/2025 Nuevamente se realiza conexión del ventilador en el equipo se evidencia funcionamiento del ventilador del evaporador correctamente, también se encuentra una de las posibles causas a la parada de su funcionamiento en el manual del equipo que menciona que el ventilador se para porque por mucho tiempo se deja en modo de congelación rápida y se muestra en panel de control este modo activado por lo que se desactiva y se baja la potencia en su funcionamiento Luego de realizar acoples de las partes, se muestra funcionamiento anormal del panel de control sin dejarse modificar con sus botones, se realiza chuequeo de cableado verificando continuidades y voltajes evidenciándose correctos, se procede a volver a ubicar tapas que recubren compresor y tarjeta electrónica, luego de esto se nota en panel que ya se encuentran activados mas led indicativos de potencia en la parte de freezer y fridge lo cual no sucedía. Se deja en pausa y en seguimiento 12/03/2025 Se evidencia en termómetro del equipo una temperatura adecuada, se posiciona equipo datalogger y se evidencia desde las 9am hasta las 2pm unos rangos de temperatura óptimos, entre 2°C y 4°C. Panel de control funciona correctamente, es posible modificar temperaturas y se deja configurada acorde a los requerimientos del servicio. Equipo queda funcionando correctamente La falla inicial se asocia entonces a mala configuración del equipo y desgaste por uso y mucho tiempo en modo de congelación rápida | 2025-03-08 07:50 |  | 2025-03-08 07:53 | 2025-03-12 17:18 | 6325 | 5691 | 634 | 248635 | Media | 2025-03-08 06:01 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: temperaturas fuera del rango permitido. actividad realizada: se verifica temperatura con ayuda de equipo patrón, en efecto las temperaturas no están dentro de lo permitido, se observa funcionamiento de equipo el cual esta en perfecto estado, se puede notar una gran cantidad de productos almacenados en la parte del congelación, lo que no permite un correcto flujo del aire, se organiza de forma que el flujo circule de forma correcta, se verifica temperatura, esta se encuentra dentro del rango permitido, se deja equipo en observación, para garantizar que este funciona de forma correcta. estado final: en observación. repuestos: no. 10/03/2025 se evidencia a través de los ductos de ventilación que no hay presencia de un flujo de aire, se retiran carcasas y tapas y se verifica sistema de drenaje correcto y no hay acumulación de hielo que impidan el flujo de aire, se encuentra ventilador sin funcionar, se desmonta y se evidencia que es su adaptador de conexión si entrega los 12 v que requiere para su funcionamiento pero de igual forma no funciona, se realiza verificación de ventilador por separado con fuente de voltaje y acá si presenta un correcto funcionamiento, nuevamente se lleva y se instala en el equipo pero continúa sin funcionar, se realiza medición de voltaje luego de la conexión del ventilador y marca 0 v 11/03/2025 nuevamente se realiza conexión del ventilador en el equipo se evidencia funcionamiento del ventilador del evaporador correctamente, también se encuentra una de las posibles causas a la parada de su funcionamiento en el manual del equipo que menciona que el ventilador se para porque por mucho tiempo se deja en modo de congelación rápida y se muestra en panel de control este modo activado por lo que se desactiva y se baja la potencia en su funcionamiento luego de realizar acoples de las partes, se muestra funcionamiento anormal del panel de control sin dejarse modificar con sus botones, se realiza chuequeo de cableado verificando continuidades y voltajes evidenciándose correctos, se procede a volver a ubicar tapas que recubren compresor y tarjeta electrónica, luego de esto se nota en panel que ya se encuentran activados mas led indicativos de potencia en la parte de freezer y fridge lo cual no sucedía. se deja en pausa y en seguimiento 12/03/2025 se evidencia en termómetro del equipo una temperatura adecuada, se posiciona equipo datalogger y se evidencia desde las 9am hasta las 2pm unos rangos de temperatura óptimos, entre 2°c y 4°c. panel de control funciona correctamente, es posible modificar temperaturas y se deja configurada acorde a los requerimientos del servicio. equipo queda funcionando correctamente la falla inicial se asocia entonces a mala configuración del equipo y desgaste por uso y mucho tiempo en modo de congelación rápida | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE, DESGASTE_NORMAL | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE', 'DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Saturday | 5
113590 | CORRECTIVO | 1102375959 | NATALIA USUGA MENDOZA | Pinza no funciona correctamente |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | H5-T2 |  | PULSOXÍMETRO | 2436 | EB1165 | EB1165 | EDAN | H100B | 360101-M19807720076 | 2025-03-15 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Cableado expuesto de pinza de SpO2 Actividad realizada: Se recubre zona expuesta con cinta auto fundente. Se realizan pruebas de funcionamiento finales que resultan exitosas Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-03-12 15:24 |  | 2025-03-12 16:19 | 2025-03-12 17:02 | 43 | 0 | 43 |  |  |  | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cableado expuesto de pinza de spo2 actividad realizada: se recubre zona expuesta con cinta auto fundente. se realizan pruebas de funcionamiento finales que resultan exitosas estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Wednesday | 2
115884 | CORRECTIVO | 1040041931 | NATALIA CARMONA OSORIO | sensor de spo2 malo buenas tardes se encuentra sensor de SPO2 no funcional y entrada del monitor del cubiculo # 22 placa de monitor4514 muchas gracias |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2461 | 4514 |  | EDAN | IM70 | 360080-M19413340007 | 2025-05-24 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Interfaz de saturación no funciona Actividad realizada: Se evidencia interfaz con cableado desconectado, se realiza nuevamente soldadura de cableado y se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-05-22 07:32 |  | 2025-05-22 09:34 | 2025-05-22 10:16 | 43 | 0 | 43 | 253761 | Media | 2025-05-21 16:19 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: interfaz de saturación no funciona actividad realizada: se evidencia interfaz con cableado desconectado, se realiza nuevamente soldadura de cableado y se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Thursday | 3
116126 | CORRECTIVO | 1082981422 | laura vanessa duran cardenas | cable de saturacion dañado se evidencia cable de saturacion dañado, no lee saturacion. se necesita mantenimiento prioritario debido a que solo se cuentan con 2 monitores en la unidad y al momento de verificar signos vitales se dificulta grandemente |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2881 | 4782 |  | EDAN | IM50 | 360069-M19C14960056 | 2025-05-31 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Interfase de SpO2 con funcionamiento intermitente Actividad realizada: Se evidencia funcionamiento intermitente pues se presentan dos puntos de fractura que generan intermitencia, al realizar el retiro de los tramos la interfase queda muy corta lo que no es óptimo para los requerimientos del servicio, por lo que se cambia por una nueva. Estado final: Equipo queda funcionando correctamente Repuestos: Si. | 2025-05-26 07:33 |  | 2025-05-26 09:48 | 2025-05-26 13:03 | 195 | 116 | 79 | 253950 | Media | 2025-05-25 08:40 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: interfase de spo2 con funcionamiento intermitente actividad realizada: se evidencia funcionamiento intermitente pues se presentan dos puntos de fractura que generan intermitencia, al realizar el retiro de los tramos la interfase queda muy corta lo que no es óptimo para los requerimientos del servicio, por lo que se cambia por una nueva. estado final: equipo queda funcionando correctamente repuestos: si. | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Monday | 0
114379 | CORRECTIVO | 1053843661 | laura vallejo idarraga | CABLE SENSOR DE SATURACIÓN DE OXIGENO Buenos dias favor revisar cable de saturación de oxigeno, no funciona |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2880 | 4781 |  | EDAN | IM50 | 360069-M19C14960053 | 2025-04-12 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Cable adaptador para sensor de SpO2 massimo fracturado. Actividad realizada: Se realizan pruebas de funcionamiento donde se evidencia intermitencia en el funcionamiento del cable, se encuentra cable expuesto se recubre zona pero continúa la intermitencia. Se reemplaza por uno nuevo y se realizan pruebas de funcionamiento finales que resultan exitosas Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: Si | 2025-04-08 10:03 |  | 2025-04-08 13:16 | 2025-04-08 13:36 | 19 | 0 | 19 | 250706 | Media | 2025-04-08 06:19 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cable adaptador para sensor de spo2 massimo fracturado. actividad realizada: se realizan pruebas de funcionamiento donde se evidencia intermitencia en el funcionamiento del cable, se encuentra cable expuesto se recubre zona pero continúa la intermitencia. se reemplaza por uno nuevo y se realizan pruebas de funcionamiento finales que resultan exitosas estado final: equipo funciona correctamente repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Tuesday | 1
113668 | CORRECTIVO | 30391469 | dora albeny herrera duque | cable de oximetria BUENOS DIAS SE REPORTA CABLE DE OXIMETRIA DAÑADO |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2880 | 4781 |  | EDAN | IM50 | 360069-M19C14960053 | 2025-03-22 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Cable de interfaz Massimo con interferencias Actividad realizada: Se realiza reparación de cableado expuesto con cinta auto fundente pero se sigue presentando intermitencias en el funcionamiento. Se reemplaza interfaz defectuosa por una nueva, se realizan pruebas de funcionamiento finales que resultan exitosas Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: Si | 2025-03-17 07:37 |  | 2025-03-17 10:06 | 2025-03-17 11:18 | 72 | 0 | 72 | 249186 | Media | 2025-03-16 04:40 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cable de interfaz massimo con interferencias actividad realizada: se realiza reparación de cableado expuesto con cinta auto fundente pero se sigue presentando intermitencias en el funcionamiento. se reemplaza interfaz defectuosa por una nueva, se realizan pruebas de funcionamiento finales que resultan exitosas estado final: equipo funciona correctamente repuestos: si | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Monday | 0
115757 | CORRECTIVO | 30391469 | dora albeny herrera duque | CABLE PARA OXIMETRIA BUENOS DIAS REPORTO CABLE PARA OXIMETRIA DAÑADO MUCHAS GRACIAS |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2883 | 4784 |  | EDAN | IM50 | 360069-M19C14960025 | 2025-05-24 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Interfaz massimo para sensor de SpO2 con su cableado expuesto. Actividad realizada: Se realiza recubrimiento de cableado expuesto con cinta autofundente. Se realizan pruebas de funcionamiento finales que resultan exitosas Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-05-19 07:42 |  | 2025-05-19 09:35 | 2025-05-19 10:00 | 25 | 0 | 25 | 253457 | Media | 2025-05-19 06:47 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: interfaz massimo para sensor de spo2 con su cableado expuesto. actividad realizada: se realiza recubrimiento de cableado expuesto con cinta autofundente. se realizan pruebas de funcionamiento finales que resultan exitosas estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Monday | 0
108793 | CORRECTIVO | 1037886177 | sebastian zapata cifuentes | LA LAMPARA DE LA UNIDAD # 5 NO PRENDE LA LAMPARA DE LA UNIDAD # 5 NO PRENDE |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | ODONTOLOGÍA |  | UNIDAD ODONTOLÓGICA | 2843 | 4770 |  | TECNIPOLO | URBAN | 1329 | 2025-02-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | No se realiza gestión oportuna al abrir y cerrar la GT, se realiza entre las 9:00 am y las 9:30 am Diagnostico: Lámpara de unidad odontológica no enciende Actividad realizada: Se identifica dicroico en mal estado y fracturado y con intervenciones anteriores evidentes pues ya está recubierto con cinta aislante, se realiza reemplazo de dicroico en malas condiciones por uno nuevo y se instala en su lugar correcto, se ubica en el socket bombillo que se encuentre en buen estado. Se realizan pruebas de funcionamiento finales que resultan exitosas Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: Si | 2025-01-28 07:52 |  | 2025-01-28 09:32 | 2025-01-28 09:45 | 13 | 0 | 13 | 245386 | Media | 2025-01-27 07:30 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | no se realiza gestión oportuna al abrir y cerrar la gt, se realiza entre las 9:00 am y las 9:30 am diagnostico: lámpara de unidad odontológica no enciende actividad realizada: se identifica dicroico en mal estado y fracturado y con intervenciones anteriores evidentes pues ya está recubierto con cinta aislante, se realiza reemplazo de dicroico en malas condiciones por uno nuevo y se instala en su lugar correcto, se ubica en el socket bombillo que se encuentre en buen estado. se realizan pruebas de funcionamiento finales que resultan exitosas estado final: equipo funciona correctamente repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Tuesday | 1
108625 | CORRECTIVO | 1038412330 | luisa fernanda vasquez marin | eyector en mal funcionamiento eyecyor de la unidad #1 se encuentra sin succionar. |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | ODONTOLOGÍA |  | UNIDAD ODONTOLÓGICA | 2844 | 4771 |  | TECNIPOLO | EXCEL | 1330 | 2025-02-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | No se realiza gestión oportuna al abrir y cerrar la GT, se realiza intervención entre las 8 am y las 9 am Diagnostico: Eyector no funciona correctamente Actividad realizada: Se encuentra manguera de eyector obstruida por suciedad además de cabezal de eyector, se realiza respectiva limpieza, también se evidencia manguera de aire que pasa a través de válvula pinch acodada, se recorta a medida y nuevamente se acopla a tubería. Se realizan pruebas de funcionamiento finales que resultan exitosas Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-01-25 09:59 |  | 2025-01-25 10:01 | 2025-01-25 10:20 | 19 | 0 | 19 | 245338 | Media | 2025-01-25 07:31 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | no se realiza gestión oportuna al abrir y cerrar la gt, se realiza intervención entre las 8 am y las 9 am diagnostico: eyector no funciona correctamente actividad realizada: se encuentra manguera de eyector obstruida por suciedad además de cabezal de eyector, se realiza respectiva limpieza, también se evidencia manguera de aire que pasa a través de válvula pinch acodada, se recorta a medida y nuevamente se acopla a tubería. se realizan pruebas de funcionamiento finales que resultan exitosas estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Saturday | 5
118793 | CORRECTIVO | 39449838 | PADDY ALEXA GUARIN ALVAREZ | ARGON LASER Cordial saludo Para revisar la manilleta donde el paciente se sostiene del equipo ARGON LASER, un usuario lo safo Quedamos atentos Gracias |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | OFTALMOLOGÍA |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-08-16 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Manijas de soportes ancladas a mesa sueltas. Actividad realizada: Se realiza acople de manijas de soportes y se ajustan de manera correcta a mesa del equipo Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-08-13 18:18 |  | 2025-08-13 18:32 | 2025-08-14 10:04 | 932 | 887 | 45 | 259188 | Media | 2025-08-13 18:00 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: manijas de soportes ancladas a mesa sueltas. actividad realizada: se realiza acople de manijas de soportes y se ajustan de manera correcta a mesa del equipo estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Wednesday | 2
113719 | CORRECTIVO | 1234890498 | glenis giseth perez gonzalez | COLA DE MARRANO DE SALA #3 COLA DE MARRANO DE SALA #3 NO FUNCIONA |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | CIRUGÍA |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-03-22 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: manguera para equipo facoemulsificador con acoples rotos Actividad realizada: Se lleva al servicio una en buen estado encontrada en el taller Estado final: equipo funciona correctamente Repuestos: no | 2025-03-18 08:04 |  | 2025-03-18 08:14 | 2025-03-18 08:46 | 31 | 0 | 31 | 249286 | Media | 2025-03-17 16:28 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: manguera para equipo facoemulsificador con acoples rotos actividad realizada: se lleva al servicio una en buen estado encontrada en el taller estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Tuesday | 1
116308 | CORRECTIVO | 1036401655 | MANUELA RIOS VELEZ | Monitor fetal presenta interferencia Monitor fetal del servicio de urgencias ginecológicas, con placa 4402, está presentando interferencia duarante su uso. Favor revisar. Muchas gracias. |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | URGENCIAS |  | MONITOR FETAL | 1996 | 4402 |  | EDAN | F3 | 560034-M19305340011 | 2025-05-31 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Servicio reporta aparente interferencia en el funcionamiento del equipo Actividad realizada: Se realizan pruebas de funcionamiento y se evidencia funcionamiento óptimo de transductor de fetocardia y TOCO, no se identifican intermitencias ni fallas. Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: NO | 2025-05-27 16:20 |  | 2025-05-27 16:36 | 2025-05-28 08:21 | 945 | 903 | 42 | 254092 | Media | 2025-05-27 10:23 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: servicio reporta aparente interferencia en el funcionamiento del equipo actividad realizada: se realizan pruebas de funcionamiento y se evidencia funcionamiento óptimo de transductor de fetocardia y toco, no se identifican intermitencias ni fallas. estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Tuesday | 1
108059 | CORRECTIVO | 1041230037 | CAMILO ANDRES HINCAPIE DUQUE | INTERFACE DE SATURACION MALO BUENAS TARDES REPORTO INTERFACE DE SATURACION MALO |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2471 | 4520 |  | EDAN | IM70 | 360080-M19413340009 | 2025-01-18 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Se evidencia interfaz de Sp02 con sus cables internos desconectados por lo que no permite el correcto funcionamiento del módulo de Sp02 Actividad realizada: Se realizan nuevamente soldadura de cables desconectados de sus respectivas terminales, se realizan pruebas de funcionamiento finales que resultan exitosas Estado final: Equipo queda funcionando correctamente Repuestos: No | 2025-01-14 16:43 |  | 2025-01-14 17:25 | 2025-01-14 17:54 | 30 | 0 | 30 | 244555 | Media | 2025-01-14 15:22 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se evidencia interfaz de sp02 con sus cables internos desconectados por lo que no permite el correcto funcionamiento del módulo de sp02 actividad realizada: se realizan nuevamente soldadura de cables desconectados de sus respectivas terminales, se realizan pruebas de funcionamiento finales que resultan exitosas estado final: equipo queda funcionando correctamente repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Tuesday | 1
113452 | CORRECTIVO | 1041327660 | andres julian gallego marin | EQUIPO NO SENSA TEMPERATURA EQUIPO EL CUAL NO SENSA TEMERATURA, NO PERMITE EL DIAGNOSTICO CORRECTO AL PACIENTE |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIN | P7 CUB 18 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2476 | 4523 |  | EDAN | IM70 | 360080-M19306500003 | 2025-03-15 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Sensor de temperatura en mal estado. Actividad realizada: Se verifica funcionamiento y se puede observar que este no sensa de forma confiable la temperatura del paciente, se intercambia con el de otro monitor, se verifica funcionamiento, este sensa de forma correcta la temperatura, se busca en la bodega de repuestos, pero no es posible hallar uno, se deja orden en pausa para resolver en la próxima semana. Estado final: En espera. Repuestos: No. Se encuentra repuesto en Stock, se lleva al servicio y se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas. Se deja en servicio sensor de T° para monitor de signos viales nuevo Repuesto: Si. | 2025-03-08 12:53 |  | 2025-03-08 15:26 | 2025-03-10 08:50 | 2484 | 2456 | 28 | 248647 | Media | 2025-03-08 10:54 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: sensor de temperatura en mal estado. actividad realizada: se verifica funcionamiento y se puede observar que este no sensa de forma confiable la temperatura del paciente, se intercambia con el de otro monitor, se verifica funcionamiento, este sensa de forma correcta la temperatura, se busca en la bodega de repuestos, pero no es posible hallar uno, se deja orden en pausa para resolver en la próxima semana. estado final: en espera. repuestos: no. se encuentra repuesto en stock, se lleva al servicio y se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas. se deja en servicio sensor de t° para monitor de signos viales nuevo repuesto: si. | MAL_TRATO_FISICO, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Saturday | 5
115051 | CORRECTIVO | 1041230037 | CAMILO ANDRES HINCAPIE DUQUE | CABLE SENSOR DE SATURACIÓN DE OXIGENO |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2461 | 4514 |  | EDAN | IM70 | 360080-M19413340007 | 2025-05-03 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Extensión para cable de saturación massimo con cableado expuesto Actividad realizada: Se recubre zona expuesta y afectada con cinta auto fundente, se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-04-28 09:46 |  | 2025-04-28 10:15 | 2025-04-28 10:45 | 30 | 0 | 30 | 252107 | Media | 2025-04-28 09:34 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: extensión para cable de saturación massimo con cableado expuesto actividad realizada: se recubre zona expuesta y afectada con cinta auto fundente, se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Monday | 0
108629 | CORRECTIVO | 1040182382 | maria alejandra osorio osorio | BUENOS DIAS REVISAR CABLE DE SPO2 EN UCIN EL CABLE |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2461 | 4514 |  | EDAN | IM70 | 360080-M19413340007 | 2025-02-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Interfaz de SpO2 con cable expuesto Actividad realizada: Se recubre zona expuesta con cinta auto fundente y aislante. Se realizan pruebas de funcionamiento finales que resultan exitosas Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-01-25 11:11 |  | 2025-01-25 11:17 | 2025-01-25 12:02 | 46 | 0 | 46 | 245346 | Media | 2025-01-25 10:25 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: interfaz de spo2 con cable expuesto actividad realizada: se recubre zona expuesta con cinta auto fundente y aislante. se realizan pruebas de funcionamiento finales que resultan exitosas estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Saturday | 5
108437 | CORRECTIVO | 1214739247 | leidy tatiana lopez sanchez | cable de oximetria Cable de oximetría esta pelado y no funciona. |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2461 | 4514 |  | EDAN | IM70 | 360080-M19413340007 | 2025-01-25 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Cable de interfaz de Sp02 se encuentra expuesto Actividad realizada: Se realiza recubrimiento de zona afectada mediante cinta auto fundente y aislante Estado final: Equipo queda funcionando correctamente y óptimas condiciones físicas Repuestos: No | 2025-01-20 15:50 |  | 2025-01-20 17:02 | 2025-01-20 17:26 | 24 | 0 | 24 | 244898 | Media | 2025-01-20 09:39 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cable de interfaz de sp02 se encuentra expuesto actividad realizada: se realiza recubrimiento de zona afectada mediante cinta auto fundente y aislante estado final: equipo queda funcionando correctamente y óptimas condiciones físicas repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Monday | 0
115052 | CORRECTIVO | 1040051120 | JOHANA MILENA GOMEZ MARTINEZ | CABLE SENSOR DE SATURACIÓN DE OXIGENO se reporta en especiales neonatales cable de extension de saturador ya que se encuentra con los cables expuestos |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2462 | 4515 |  | EDAN | IM70 | 360080-M19306500004 | 2025-05-03 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Extensión para cable de saturación massimo con cableado expuesto Actividad realizada: Se recubre zona expuesta y afectada con cinta auto fundente, se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-04-28 10:07 |  | 2025-04-28 10:45 | 2025-04-28 11:06 | 21 | 0 | 21 | 252071 | Media | 2025-04-27 10:40 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: extensión para cable de saturación massimo con cableado expuesto actividad realizada: se recubre zona expuesta y afectada con cinta auto fundente, se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Monday | 0
108438 | CORRECTIVO | 1214739247 | leidy tatiana lopez sanchez | cable de oximetria Cable de oximetría esta pelado y no funciona. |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2462 | 4515 |  | EDAN | IM70 | 360080-M19306500004 | 2025-01-25 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnóstico: Cable de interfaz masimo presenta fractura y genera interferencia en el funcionamiento Actividad realizada: A pesar de que se intenta recubrir zonas con cableado expuesto y fracturadas con cinta autofundente la interfaz continúa presentando la intermitencia. Se opta entonces por reemplazar cable de intefaz masimo defectuoso por uno nuevo Estado final: Equipo queda funcionando correctamente Repuestos: Si. | 2025-01-20 15:51 |  | 2025-01-20 17:27 | 2025-01-20 17:43 | 17 | 0 | 17 | 244899 | Media | 2025-01-20 09:39 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnóstico: cable de interfaz masimo presenta fractura y genera interferencia en el funcionamiento actividad realizada: a pesar de que se intenta recubrir zonas con cableado expuesto y fracturadas con cinta autofundente la interfaz continúa presentando la intermitencia. se opta entonces por reemplazar cable de intefaz masimo defectuoso por uno nuevo estado final: equipo queda funcionando correctamente repuestos: si. | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Monday | 0
107985 | CORRECTIVO | 30391469 | dora albeny herrera duque | Buenas NOCHES reporto SENSOR DE OXIMETRIA DAÑADO Buenas NOCHES reporto SENSOR DE OXIMETRIA DAÑADO MUCHAS GRACIAS |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2476 | 4523 |  | EDAN | IM70 | 360080-M19306500003 | 2025-01-18 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Cable de extensión para sensor de oximetría massimo expuesto. Actividad realizada: Se recubre zona afectad con cinta auto-fundente, se realizan pruebas de funcionamiento finales que resultan exitosas donde se evidencia onda de saturación correctamente Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-01-13 08:23 |  | 2025-01-13 14:30 | 2025-01-13 15:02 | 32 | 0 | 32 | 244374 | Media | 2025-01-11 18:42 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cable de extensión para sensor de oximetría massimo expuesto. actividad realizada: se recubre zona afectad con cinta auto-fundente, se realizan pruebas de funcionamiento finales que resultan exitosas donde se evidencia onda de saturación correctamente estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Monday | 0
117825 | CORRECTIVO | 39447628 | luz beatriz saenz buitrago | INCUBADORA MALA Coordial saludo , por favor revisar incubadora ATOM nro 4539. le falta instalar tornillos en acrilico para instalar doble paret. Muchas gracias . En el momento la incubadora esta disponible. Feliz Dia |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIN |  | INCUBADORA | 2468 | 4539 |  | ATOM | AIR INCU I | 190500780 | 2025-07-12 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Equipo sin sus tornillos para ubicar doble pared Actividad realizada: Se realizan acople de soportes para doble pared correctamente Estado final: Equipo funciona correctamente y queda en buenas condiciones Repuestos: No | 2025-07-09 16:15 |  | 2025-07-09 16:16 | 2025-07-09 16:54 | 39 | 0 | 39 | 256956 | Media | 2025-07-09 12:26 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo sin sus tornillos para ubicar doble pared actividad realizada: se realizan acople de soportes para doble pared correctamente estado final: equipo funciona correctamente y queda en buenas condiciones repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_MANEJO_CABLES', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Wednesday | 2
107984 | CORRECTIVO | 30391469 | dora albeny herrera duque | Buenas NOCHES reporto SENSOR DE OXIMETRIA DAÑADO Buenas NOCHES reporto SENSOR DE OXIMETRIA DAÑADO MUCHAS GRACIAS |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2473 | 4522 |  | EDAN | IM70 | 360080-M19413340006 | 2025-01-18 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Cable de extensión para sensor de oximetría massimo expuesto. Actividad realizada: Se recubre zona afectad con cinta auto-fundente, se realizan pruebas de funcionamiento finales que resultan exitosas donde se evidencia onda de saturación correctamente Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-01-13 08:19 |  | 2025-01-13 13:57 | 2025-01-13 14:25 | 28 | 0 | 28 | 244375 | Media | 2025-01-11 18:43 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cable de extensión para sensor de oximetría massimo expuesto. actividad realizada: se recubre zona afectad con cinta auto-fundente, se realizan pruebas de funcionamiento finales que resultan exitosas donde se evidencia onda de saturación correctamente estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Monday | 0
113709 | CORRECTIVO | 1037603346 | LAURA NARANJO VILLA | FUGA, EN CASSETTE ESPIRATORIO FUGA, EN CASSETTE ESPIRATORIO |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIA | CUARTO DE EQUIPOS 4 PISO | VENTILADOR ADULTO | 1392 | 3943 |  | MAQUET | SERVO I | 74068 | 2025-03-22 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Fugas y aparente falla en acople para circuito en cassette espiratorio. Actividad realizada: Se realizan pruebas preliminares en 3 ocasiones, resultando fallas en prueba de fugas internas, prueba de válvula de seguridad y prueba de circuito de paciente Estado final: En proceso en espera de visita por parte del proveedor. Repuestos: No 20/03/2025 Se realiza reemplazo de acople para cassette espiratorio defectuoso por uno nuevo que se encuentra disponible en stock, se acopla al equipo y se ejecutan las pruebas preliminares que resultan exitosas. Estado Final: Equipo queda funcionando correctamente Repuestos: Si. | 2025-03-17 14:01 |  | 2025-03-17 14:26 | 2025-03-20 09:17 | 4011 | 3935 | 76 | 249260 | Media | 2025-03-17 12:30 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: fugas y aparente falla en acople para circuito en cassette espiratorio. actividad realizada: se realizan pruebas preliminares en 3 ocasiones, resultando fallas en prueba de fugas internas, prueba de válvula de seguridad y prueba de circuito de paciente estado final: en proceso en espera de visita por parte del proveedor. repuestos: no 20/03/2025 se realiza reemplazo de acople para cassette espiratorio defectuoso por uno nuevo que se encuentra disponible en stock, se acopla al equipo y se ejecutan las pruebas preliminares que resultan exitosas. estado final: equipo queda funcionando correctamente repuestos: si. | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Monday | 0
108376 | CORRECTIVO | 1093227772 | yusti alejandro duque largo | Soporte de humidificador de ventilador mecanico soporte de cascada, averiado, |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIP | TERAPIA RESPIRATORIA | VENTILADOR | 1397 | 3948 |  | MAQUET | SERVO I AD-PED | 74791 | 2025-01-18 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Monitor no tiene soporte para humidificador Actividad realizada: Se acopla un soporte en buen estado encontrado en el taller y se deja ubicado en el su humidificador Estado final: Equipo queda en buenas condiciones y funcionando correctamente Repuestos: No | 2025-01-17 17:52 |  | 2025-01-17 18:20 | 2025-01-27 10:52 | 13952 | 13863 | 89 | 244766 | Media | 2025-01-17 12:32 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: monitor no tiene soporte para humidificador actividad realizada: se acopla un soporte en buen estado encontrado en el taller y se deja ubicado en el su humidificador estado final: equipo queda en buenas condiciones y funcionando correctamente repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Friday | 4
109102 | CORRECTIVO | 1037649230 | LUISA FERNANDA CRISTANCHO PARRA | Ventilador con celda de oxígeno agotada Celda de oxígeno agotada |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIN |  | VENTILADOR | 1403 | 3297 |  | SLE | SLE4000 | 42268 | 2025-02-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Valores de FiO2 por fuera del rango de error permitido. Actividad realizada: Se verifica estado de celda de oxígeno y se evidencia que fue instalada ya hace 2 años, se reemplaza por una celda de oxígeno nueva, se realizan pruebas de funcionamiento y se programa calibración de FiO2 en 3 puntos, 40,60 y 80; respectivamente en cada uno de esos puntos, el valor entregado fue exacto. Vale aclarar que toma más tiempo de lo esperado la gestión, pues el acople rápido de la manguera de aire del equipo se perdió y se tuvo que encontrar otro y acoplarse a la manguera. Estado final: Equipo queda funcionando correctamente Repuestos: Si | 2025-02-03 07:39 |  | 2025-02-03 09:09 | 2025-02-03 13:50 | 281 | 47 | 234 | 245977 | Media | 2025-02-02 19:24 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: valores de fio2 por fuera del rango de error permitido. actividad realizada: se verifica estado de celda de oxígeno y se evidencia que fue instalada ya hace 2 años, se reemplaza por una celda de oxígeno nueva, se realizan pruebas de funcionamiento y se programa calibración de fio2 en 3 puntos, 40,60 y 80; respectivamente en cada uno de esos puntos, el valor entregado fue exacto. vale aclarar que toma más tiempo de lo esperado la gestión, pues el acople rápido de la manguera de aire del equipo se perdió y se tuvo que encontrar otro y acoplarse a la manguera. estado final: equipo queda funcionando correctamente repuestos: si | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES, DESGASTE_NORMAL | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Monday | 0
117740 | CORRECTIVO | 42843783 | leidy zulemy garcia cano | Diadema mala en area de Resonancia- Muy buena tarde, la diadema del área de resonancia sede principal se encuentra suelta en el lado derecho, impidiendo su funcionamiento adecuado. |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | IMAGENOLOGÍA |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-07-12 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Se asiste al servicio y no hay disponibilidad para intervenir la diadema Actividad realizada: Se realiza intervención en equipo la diadema ya se encontraba buena, pero manifestaban soporte para fijar cabeza del paciente funcionando incorrectamente, por lo que se asegura carcasa correctamente a riel y se organiza resorte que regula los topes. Estado final: Equipo queda funcionando correctamente Repuestos: No | 2025-07-07 15:36 |  | 2025-07-07 16:58 | 2025-07-08 14:57 | 1319 | 1306 | 13 | 256692 | Media | 2025-07-06 18:10 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se asiste al servicio y no hay disponibilidad para intervenir la diadema actividad realizada: se realiza intervención en equipo la diadema ya se encontraba buena, pero manifestaban soporte para fijar cabeza del paciente funcionando incorrectamente, por lo que se asegura carcasa correctamente a riel y se organiza resorte que regula los topes. estado final: equipo queda funcionando correctamente repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Monday | 0
113442 | CORRECTIVO | 98710611 | SANTIAGO ALEJANDRO MORA MURIEL | no pasa pruebas de control. no pasa pruebas de control, no pasa pruebas de fuga interna. |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIA |  | VENTILADOR | 1390 | 3941 |  | MAQUET | SERVO I AD-NEO | 74793 | 2025-03-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: equipo con fallas en la pruebas generales Actividad realizada: Se realizan pruebas y se encuentra falla en prueba de fuga interna y prueba de circuito de paciente Se pregunta a proveedor e indica que se debe usar una manguera diferente para las pruebas, se realiza con otra manguera y el error persiste. Se comunica a la coordinadora Alejandra Duque para realizar reporte a proveedor Estado final: Fuera de servicio Repuestos: no 11/03/2025 Proveedor realiza revisión del equipo y encuentra trampa de humedad en mal estado, se requiere repuesto, el equipo queda fuera de servicio. 25/03/2025 Se realiza reemplazo de acople para cassette espiratorio defectuoso por uno nuevo que se encuentra disponible en stock, se acopla al equipo y se ejecutan las pruebas preliminares que resultan exitosas. Estado Final: Equipo queda funcionando correctamente Repuestos: Si. | 2025-03-07 16:29 |  | 2025-03-07 17:14 | 2025-03-25 11:46 | 25592 | 25418 | 174 | 248617 | Media | 2025-03-07 15:31 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo con fallas en la pruebas generales actividad realizada: se realizan pruebas y se encuentra falla en prueba de fuga interna y prueba de circuito de paciente se pregunta a proveedor e indica que se debe usar una manguera diferente para las pruebas, se realiza con otra manguera y el error persiste. se comunica a la coordinadora alejandra duque para realizar reporte a proveedor estado final: fuera de servicio repuestos: no 11/03/2025 proveedor realiza revisión del equipo y encuentra trampa de humedad en mal estado, se requiere repuesto, el equipo queda fuera de servicio. 25/03/2025 se realiza reemplazo de acople para cassette espiratorio defectuoso por uno nuevo que se encuentra disponible en stock, se acopla al equipo y se ejecutan las pruebas preliminares que resultan exitosas. estado final: equipo queda funcionando correctamente repuestos: si. | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Friday | 4
116695 | CORRECTIVO | 1036950202 | yesica alejandra marin quintero | SERVOCUNA SIN FRENO EN LA POSICIÓN CAMA BUENAS TARDES, POR FAVOR REVISAR SERVICUNA DE INCUBADORA # 20 , YA QUE LA POSICIÓN DE LA CAMA SE ENCUENTRA SIN FRENOS, MUCHAS GRACIAS. |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIN |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-06-14 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:gato hidráulico no asegura posición Actividad realizada: se verifica funcionamiento de sistema y se intenta reparar pero tiene paciente y no fue posible, se habla con la jefe de turno Eliana Sanchez para tener disponibilidad del equipo Estado final: parcialmente en funcionamiento Repuestos:no 10/06/2025 No hay disponibilidad del equipo, se procede a cerrar orden se deja aviso en servicio de reportar cuando esté disponible | 2025-06-09 11:22 |  | 2025-06-09 11:22 | 2025-06-10 14:51 | 1649 | 1593 | 56 | 254913 | Media | 2025-06-08 12:31 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:gato hidráulico no asegura posición actividad realizada: se verifica funcionamiento de sistema y se intenta reparar pero tiene paciente y no fue posible, se habla con la jefe de turno eliana sanchez para tener disponibilidad del equipo estado final: parcialmente en funcionamiento repuestos:no 10/06/2025 no hay disponibilidad del equipo, se procede a cerrar orden se deja aviso en servicio de reportar cuando esté disponible | MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Monday | 0
117903 | CORRECTIVO | 43896781 | silvia rosa florez seña | NEVERA UCIP PEDIATRICA INTERNA Nevera con temperatura no confiable, nevera refrigerando bien y termómetro no registra |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIP |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-07-19 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | No se realiza gestión oportuna al cerrar la GT, se da por finalizada a las 9:20 am Diagnostico: Diferencia en medidas de temperatura entre controlador de nevera y termómetro monitoreo de temperatura Actividad realizada: Se evidencian sondas de temperatura muy separadas la una de la otra, se ubican de manera que queden lo mas cerca posible y se evidencia compensación inmediata de temperaturas y estabilización entre los dos valores. Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-07-12 08:34 |  | 2025-07-12 08:36 | 2025-07-12 09:49 | 73 | 0 | 73 | 257128 | Media | 2025-07-12 07:47 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | no se realiza gestión oportuna al cerrar la gt, se da por finalizada a las 9:20 am diagnostico: diferencia en medidas de temperatura entre controlador de nevera y termómetro monitoreo de temperatura actividad realizada: se evidencian sondas de temperatura muy separadas la una de la otra, se ubican de manera que queden lo mas cerca posible y se evidencia compensación inmediata de temperaturas y estabilización entre los dos valores. estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Saturday | 5
115169 | CORRECTIVO | 1017168884 | yeraj esmity tangarife tuberquia | Olivas del fonendo Ambas dañandas reserva plaza tercer piso consultorio 19 Olivas del fonendo Ambas dañandas- Amerita cambio . Por favor y gracias |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | ATENCIÓN PRIMER NIVEL |  | FONENDOSCOPIO | 1877 | EB1086 | EB1086 | LORD | ADULTO DE LUJO | EB1086 | 2025-05-03 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | No se realiza gestión oportuna al abrir y cerrar la GT, se realiza entre las 15:30 y las 15:50 Diagnostico: Olivas deterioradas Actividad realizada: Se realiza reemplazo de olivas por unas en buen estado encontradas en el taller Estado final: Equipo queda en buenas condiciones y funcionando correctamente Repuestos: Si. | 2025-05-02 10:56 |  | 2025-05-02 16:11 | 2025-05-02 16:14 | 3 | 0 | 3 | 252406 | Media | 2025-05-02 07:06 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | no se realiza gestión oportuna al abrir y cerrar la gt, se realiza entre las 15:30 y las 15:50 diagnostico: olivas deterioradas actividad realizada: se realiza reemplazo de olivas por unas en buen estado encontradas en el taller estado final: equipo queda en buenas condiciones y funcionando correctamente repuestos: si. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Friday | 4
114705 | CORRECTIVO | 1036946149 | JULIETH ALEJANDRA ECHEVERRI GALLEGO | presenta un sonido al conectarlo buenos días se reporta flujometro 123 , al momento de conectarlo a la fuente presenta un sonido, constante, que es incomodo , y parece que tuviera fuga, por que a veces no sube bien la bolita. muchas gracias |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | H2-T2 |  | FLUJÓMETRO | 1558 | 123 |  | AMVEX | SENCILLO | FMAO11763BJ | 2025-04-26 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Servicio reporta aparente fuga en flujómetro. Actividad realizada: Se realiza verificación de estado físico del flujómetro, se evidencia tubo exterior flojo, se ajusta respectivamente y se realiza mediante el analizador de flujo su funcionamiento donde se aprecian valores dentro del margen de error permitidos. Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-04-19 09:25 |  | 2025-04-19 09:46 | 2025-04-19 10:46 | 60 | 0 | 60 | 251511 | Media | 2025-04-19 08:48 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: servicio reporta aparente fuga en flujómetro. actividad realizada: se realiza verificación de estado físico del flujómetro, se evidencia tubo exterior flojo, se ajusta respectivamente y se realiza mediante el analizador de flujo su funcionamiento donde se aprecian valores dentro del margen de error permitidos. estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Saturday | 5
117520 | CORRECTIVO | 1000760933 | emmanuel cardona quintero | Se reporta Flujómetro Buenas Noches Se reporta Flujómetro (Placa 180) debido a que presenta una fuga de oxígeno al estar adaptado a la pared y estando cerrado, favor revisar y si es posible, reparar. Muchas Gracias. |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | CIRUGÍA | RECUPERACIÓN VIP | FLUJÓMETRO | 1611 | 180 |  | AMVEX | SENCILLO | FMAO14290AI | 2025-07-05 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Flujómetro con fuga Actividad realizada: Se evidencia flujómetro con reparación antigua, se realiza reparación con pegamento especializado y se recubre con cinta teflón, se realizan pruebas de funcionamiento y se verifica con analizador de flujo obteniendo valores acorde y dentro de los rangos de error permitidos. Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-07-01 07:37 |  | 2025-07-01 09:13 | 2025-07-01 09:45 | 33 | 0 | 33 | 256285 | Media | 2025-06-30 00:15 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: flujómetro con fuga actividad realizada: se evidencia flujómetro con reparación antigua, se realiza reparación con pegamento especializado y se recubre con cinta teflón, se realizan pruebas de funcionamiento y se verifica con analizador de flujo obteniendo valores acorde y dentro de los rangos de error permitidos. estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Tuesday | 1
115041 | CORRECTIVO | 1036959832 | CRISTINA GOMEZ GOMEZ | VENTILADOR SLE 4000 FUERA DE SERVICIO VENTILADOR SLE 4000 FUERA DE SERVICIO: CON ALARMA DE CELULA DE OXIGENO AGOTADA Y FALLA EN EL MONITOR |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIN |  | VENTILADOR | 1405 | 3706 |  | SLE | SLE4000 | 43315 | 2025-05-03 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Mensaje de error "Fallo de monitor" y "celda de oxígeno agotada" Actividad realizada: Se verificación de celda de oxígeno y se evidencia fecha de instalación 23/05/2023, indicio de causal de falla, se muestra que al querer calibrar equipo en 21% O2 resultan en 196 % y no pasa correctamente la calibración de dos puntos. Se reemplaza celda de oxígeno defectuosa por una nueva y se realiza calibración en dos puntos resultando exitosa, al calibra en 21 60 y 80 los resultados respectivamente fueron 22 59 y 80. Con respecto a "falla de monitor" falla está asociada a fluctuaciones de energía o encendidos fallidos, concuerda con que al momento de estar moviendo el equipo se desconecta de su toma corriente personal realiza reinicio y no ocurre más, vale aclarar que al momento de hacer pruebas en calibración de celda de O2 y dejar el equipo encendido, no se muestra mensaje relacionado Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: Si. | 2025-04-28 07:49 |  | 2025-04-28 08:15 | 2025-04-28 12:15 | 240 | 135 | 105 | 252082 | Media | 2025-04-28 04:46 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: mensaje de error "fallo de monitor" y "celda de oxígeno agotada" actividad realizada: se verificación de celda de oxígeno y se evidencia fecha de instalación 23/05/2023, indicio de causal de falla, se muestra que al querer calibrar equipo en 21% o2 resultan en 196 % y no pasa correctamente la calibración de dos puntos. se reemplaza celda de oxígeno defectuosa por una nueva y se realiza calibración en dos puntos resultando exitosa, al calibra en 21 60 y 80 los resultados respectivamente fueron 22 59 y 80. con respecto a "falla de monitor" falla está asociada a fluctuaciones de energía o encendidos fallidos, concuerda con que al momento de estar moviendo el equipo se desconecta de su toma corriente personal realiza reinicio y no ocurre más, vale aclarar que al momento de hacer pruebas en calibración de celda de o2 y dejar el equipo encendido, no se muestra mensaje relacionado estado final: equipo funciona correctamente repuestos: si. | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Monday | 0
117864 | CORRECTIVO | 1040035580 | luis felipe arango patiño | SELLADORA MALA Se informa que la selladora de la Central de Esterilización está presentando fallas en su funcionamiento, lo cual está afectando directamente la continuidad y eficiencia del proceso operativo en esta área crítica. Solicitamos de manera atenta la revisión y gestión correspondiente para su pronta reparación o, de ser necesario, la evaluación de alternativas que garanticen la continuidad del proceso de empaque y esterilización de los dispositivos médicos. |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | CIRUGÍA |  | SELLADORA | 1249 | 2733 |  | HAWO | H5800 ASP | 446028 | 2025-07-12 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 11/07/2025 Diagnostico: Equipo calentando demasiado el papel para sellar y está muy por encima de la temperatura requerida Actividad realizada: Se realiza ajuste de parámetros del controlador de temperatura, al realizar estos ajustes el rango de trabajo más cercano al valor requerido 120°C oscila mucho y es de valores muy amplios rango de + 10° C. Se realiza configuración de autotunning al controlador y se evidencia trabajando de mejor forma. Se lleva al servicio y se deja en seguimiento Estado final: Equipo funcional, se deja en seguimiento Repuestos: No 21/07/2025 Se pregunta en el servicio por el estado y el funcionamiento del equipo, afirman que se encuentra trabajando bien y sin problemas. Se procede a cerrar orden. Equipo funcionando correctamente. | 2025-07-11 07:39 |  | 2025-07-11 07:40 | 2025-07-21 15:43 | 14882 | 14447 | 435 | 257048 | Media | 2025-07-10 16:07 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 11/07/2025 diagnostico: equipo calentando demasiado el papel para sellar y está muy por encima de la temperatura requerida actividad realizada: se realiza ajuste de parámetros del controlador de temperatura, al realizar estos ajustes el rango de trabajo más cercano al valor requerido 120°c oscila mucho y es de valores muy amplios rango de + 10° c. se realiza configuración de autotunning al controlador y se evidencia trabajando de mejor forma. se lleva al servicio y se deja en seguimiento estado final: equipo funcional, se deja en seguimiento repuestos: no 21/07/2025 se pregunta en el servicio por el estado y el funcionamiento del equipo, afirman que se encuentra trabajando bien y sin problemas. se procede a cerrar orden. equipo funcionando correctamente. | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Friday | 4
113661 | CORRECTIVO | 1036947948 | JUAN DIEGO SANCHEZ BAENA | Revisión nevera farmacia UCIN Cordial saludo Solicito amablemente revisión de nevera UCIN Fuera de rangos de temperatura. Gracias |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | NEVERA | 1175 | 2802 |  | C4 | RF 300 | 151111 | 2025-03-22 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Equipo con escarcha acumulada en carcasa de ventilador de evaporador Actividad realizada: Se evidencia cable que corresponde a conexión de switch del ventilador del evaporador desconectado, nuevamente se realiza reconexión, y se reactiva el funcionamiento del ventilador esto permite el correcto flujo de aire y que la escarcha no se genere. Con la ayuda del datalogger se verifica que el equipo se encuentra dentro de los rangos de temperatura requeridas Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-03-15 11:06 |  | 2025-03-15 11:13 | 2025-03-15 16:53 | 340 | 300 | 40 | 249179 | Media | 2025-03-15 09:33 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo con escarcha acumulada en carcasa de ventilador de evaporador actividad realizada: se evidencia cable que corresponde a conexión de switch del ventilador del evaporador desconectado, nuevamente se realiza reconexión, y se reactiva el funcionamiento del ventilador esto permite el correcto flujo de aire y que la escarcha no se genere. con la ayuda del datalogger se verifica que el equipo se encuentra dentro de los rangos de temperatura requeridas estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Saturday | 5
116568 | CORRECTIVO | 1036786076 | katerine garcia castro | mal funcionamiento boton de movimientos fetales malo |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | H1-T1 |  | MONITOR FETAL | 1091 | 3251 |  | EDAN | F3 | 330120-M13B04630009 | 2025-06-07 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Contador de contracciones no funciona Actividad realizada: Se encuentra cableado fracturado, se realiza recorte de zona fracturada y nuevamente se soldan los cables en su respectiva terminal, se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-06-04 14:56 |  | 2025-06-04 14:56 | 2025-06-04 16:12 | 76 | 0 | 76 | 254628 | Media | 2025-06-04 13:47 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: contador de contracciones no funciona actividad realizada: se encuentra cableado fracturado, se realiza recorte de zona fracturada y nuevamente se soldan los cables en su respectiva terminal, se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Wednesday | 2
113460 | CORRECTIVO | 1036947948 | JUAN DIEGO SANCHEZ BAENA | Revisión Nevera Servicio Farmacéutico UCIN Cordial Saludo Solicito amablemente Revisión Nevera Servicio Farmacéutico UCIN con hielo y con temperatura fuera de rangos Gracias |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | NEVERA | 1175 | 2802 |  | C4 | RF 300 | 151111 | 2025-03-15 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Ventilador del evaporador sin funcionar, escarcha en carcasa externa del mismo ventilador Actividad realizada: Se evidencia equipo dentro de los rangos de temperatura permitidos (2°C-8°C), al igual que el compresor funcionando correctamente, se identifica uno de los cables que alimenta el switch del ventilador del evaporador desconectado por lo que normal evidenciar esa escarcha, se conecta y luego de un tiempo se regresa al servicio y se evidencia ventilador funcionando correctamente y sin presencia de escarcha Estado final: Equipo queda funcionando correctamente . Repuestos: No | 2025-03-10 07:50 |  | 2025-03-10 10:27 | 2025-03-10 17:28 | 421 | 374 | 47 | 248671 | Media | 2025-03-10 07:46 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: ventilador del evaporador sin funcionar, escarcha en carcasa externa del mismo ventilador actividad realizada: se evidencia equipo dentro de los rangos de temperatura permitidos (2°c-8°c), al igual que el compresor funcionando correctamente, se identifica uno de los cables que alimenta el switch del ventilador del evaporador desconectado por lo que normal evidenciar esa escarcha, se conecta y luego de un tiempo se regresa al servicio y se evidencia ventilador funcionando correctamente y sin presencia de escarcha estado final: equipo queda funcionando correctamente . repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES, DESGASTE_NORMAL | ['MAL_MANEJO_CABLES', 'DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Monday | 0
108147 | CORRECTIVO | 1036947948 | JUAN DIEGO SANCHEZ BAENA | Revisión Nevera Servicio Farmacéutico UCIN Cordial saludo solicito amablemente Revisión Nevera Servicio Farmacéutico UCIN que tiene fuga Gracias |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | NEVERA | 1175 | 2802 |  | C4 | RF 300 | 151111 | 2025-01-18 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Se presenta gotera por fuera del ducto de desagüe Actividad realizada: Ducto de desagüe va unido a la carcasa que recubre ventilador del evaporador, esta se encuentra algo caída por lo que genera acodamiento (canoa) y genera que se represa allí el agua generando la fuga, se realiza ajuste de carcasa del evaporador y se asegura correctamente a la nevera. Se verifica funcionamiento resultando correcto Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-01-15 16:29 |  | 2025-01-15 16:56 | 2025-01-16 18:10 | 1513 | 1465 | 48 | 244638 | Media | 2025-01-15 16:06 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se presenta gotera por fuera del ducto de desagüe actividad realizada: ducto de desagüe va unido a la carcasa que recubre ventilador del evaporador, esta se encuentra algo caída por lo que genera acodamiento (canoa) y genera que se represa allí el agua generando la fuga, se realiza ajuste de carcasa del evaporador y se asegura correctamente a la nevera. se verifica funcionamiento resultando correcto estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Wednesday | 2
116697 | CORRECTIVO | 1036955592 | natalia osorio quintero | NEVERA DE SERVICIO EXTERNO CON T° FUERA DE RANGO NEVERA DE SERVICIO EXTERNO CON T° FUERA DE RANGO >6°C , POR FAVOR REVISAR. GRACIAS |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | BANCO DE SANGRE |  | REFRIGERADOR | 1177 | 2708 |  | INDURAMA | VFV-520 |  | 2025-06-14 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Evaporador con capa de hielo, temperatura por encima de la permitida Actividad realizada: Se deja descongelando refrigerador y nuevamente se pone en funcionamiento y se le adapta equipo datalogger, donde se evidencia con ciclos de trabajo dentro de los rangos permitidos. Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-06-09 12:24 |  | 2025-06-09 12:24 | 2025-06-10 16:18 | 1673 | 1621 | 52 | 254962 | Media | 2025-06-09 12:08 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: evaporador con capa de hielo, temperatura por encima de la permitida actividad realizada: se deja descongelando refrigerador y nuevamente se pone en funcionamiento y se le adapta equipo datalogger, donde se evidencia con ciclos de trabajo dentro de los rangos permitidos. estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Monday | 0
113845 | CORRECTIVO | 17339367 | DIEGO ALONSO ARDILA ARANGO | latiguillo quirofano 8 malo por favor cambiar latiguillo de ECG del quirófano 8 |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 952 |  | EB0544 | MINDRAY | T8 | CF-43122178 | 2025-03-22 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Derivada RA de latiguillo de ECG no apta para conexión con parche electrodo Actividad realizada: Se reemplaza latiguillos de ECG por uno nuevos Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: Si | 2025-03-21 11:02 |  | 2025-03-21 11:17 | 2025-03-21 16:09 | 293 | 182 | 111 | 249662 | Media | 2025-03-21 11:00 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: derivada ra de latiguillo de ecg no apta para conexión con parche electrodo actividad realizada: se reemplaza latiguillos de ecg por uno nuevos estado final: equipo funciona correctamente repuestos: si | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Friday | 4
113585 | CORRECTIVO | 1036396907 | DANIELA IDARRAGA GALLO | Tensiòmetro monitor quiròfano 8 que presenta falla Se realiza reporte de tensiòmetro con cable del monitor quiròfano 8 que presenta fallas |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 952 |  | EB0544 | MINDRAY | T8 | CF-43122178 | 2025-03-15 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Brazalete con fuga Actividad realizada: Se realizan pruebas de funcionamiento en equipo pero no se genera ninguna presión en brazalete para toma de la medida, se reemplaza por uno nuevo y se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas, por lo que se deja en servicio un brazalete nuevo en reemplazo del defectuoso Estado final: Equipo queda funcionando correctamente y optimas condiciones Repuestos: Si | 2025-03-12 14:02 |  | 2025-03-12 14:09 | 2025-03-12 14:43 | 34 | 0 | 34 | 248927 | Media | 2025-03-12 13:29 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: brazalete con fuga actividad realizada: se realizan pruebas de funcionamiento en equipo pero no se genera ninguna presión en brazalete para toma de la medida, se reemplaza por uno nuevo y se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas, por lo que se deja en servicio un brazalete nuevo en reemplazo del defectuoso estado final: equipo queda funcionando correctamente y optimas condiciones repuestos: si | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Wednesday | 2
109101 | CORRECTIVO | 15443719 | JHON JAIRO GARCIA CORREA | pulsoximetro sala 5 malo se solicita arreglo |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 944 | 2820 |  | DRAGUER | VISTA XL | 6004107871 | 2025-02-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pinza de Sp02 con diodo emisor defectuoso. Actividad realizada: Se realiza conexión de pinza a monitor, se muestra que no emite luz infrarroja, se descartan intermitencias causadas por fracturas en cable, con la ayuda de un multímetro se miden sus diodos encontrando diodo receptor en buen estado pero emisor defectuoso lo que justifica que no se emita infrarrojo, por lo que se reemplaza diodo por uno encontrado en el taller en buen estado. Se realizan pruebas de funcionamiento finales que resultan exitosas Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-02-03 07:38 |  | 2025-02-03 07:43 | 2025-02-03 09:04 | 81 | 0 | 81 | 245970 | Media | 2025-02-02 07:40 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza de sp02 con diodo emisor defectuoso. actividad realizada: se realiza conexión de pinza a monitor, se muestra que no emite luz infrarroja, se descartan intermitencias causadas por fracturas en cable, con la ayuda de un multímetro se miden sus diodos encontrando diodo receptor en buen estado pero emisor defectuoso lo que justifica que no se emita infrarrojo, por lo que se reemplaza diodo por uno encontrado en el taller en buen estado. se realizan pruebas de funcionamiento finales que resultan exitosas estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Monday | 0
116514 | CORRECTIVO | 1036967542 | laura vanesa peña ospina | PULSOXIMETRO MALO No funciona pulsioxímetro de monitor de quirófano #5 Muchas gracias |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 944 | 2820 |  | DRAGUER | VISTA XL | 6004107871 | 2025-06-07 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnóstico: Pinza de saturación no sensa. Actividad realizada: Se revisa pinza de saturación la cual se encuentra buena, se revisa interfaz y pinza en otro módulo multiparámetros y se observa funcionando correctamente, por lo tanto se determina que el problema esta en el módulo. Se reemplaza por módulo en buen estado y se realizan pruebas de funcionamiento qeu resultan exitosas Estado final: Equipo queda en buenas condiciones y funcionando correctamente Repuestos: No | 2025-06-03 12:08 |  | 2025-06-03 12:08 | 2025-06-03 18:21 | 373 | 328 | 45 | 254465 | Media | 2025-06-03 07:41 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnóstico: pinza de saturación no sensa. actividad realizada: se revisa pinza de saturación la cual se encuentra buena, se revisa interfaz y pinza en otro módulo multiparámetros y se observa funcionando correctamente, por lo tanto se determina que el problema esta en el módulo. se reemplaza por módulo en buen estado y se realizan pruebas de funcionamiento qeu resultan exitosas estado final: equipo queda en buenas condiciones y funcionando correctamente repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Tuesday | 1
116462 | CORRECTIVO | 30398712 | ASTRID CORDOBA MURILLO | ESTÁ ENFOCANDO MAL MICROSCOPIO DEL ÁREA DE MICROBIOLOGÍA, CON DESAJUSTE DEL OCULAR. |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | LABORATORIO |  | MICROSCOPIO | 932 | 1197 |  | OLYMPUS | CX31RBSFA | 5C03078 | 2025-06-07 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Servicio reporta vista doble y borrosa Actividad realizada: Se realiza limpieza de diafragma y condensador, se realiza ajuste oculares pues se encontraban flojos y a diferente altura, se realizan pruebas de funcionamiento finales que resultan exitosas, se aprueba reparación por parte de bacteriólogas del servicio Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-05-31 10:03 |  | 2025-05-31 10:03 | 2025-05-31 11:55 | 112 | 0 | 112 | 254393 | Media | 2025-05-31 08:33 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: servicio reporta vista doble y borrosa actividad realizada: se realiza limpieza de diafragma y condensador, se realiza ajuste oculares pues se encontraban flojos y a diferente altura, se realizan pruebas de funcionamiento finales que resultan exitosas, se aprueba reparación por parte de bacteriólogas del servicio estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Saturday | 5
115817 | CORRECTIVO | 1053833876 | paola alejandra tabarez bedoya | PULSOXIMETRO MALO |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 950 | 3220 |  | EDAN | M50 | 333124-M13707000001 | 2025-05-24 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pinza de saturación con tramos que generan intermitencias Actividad realizada: Se realiza recorte de uno de los tramos que genera intermitencia pero se sigue presentando la falla, se encuentra un segundo punto de fractura pero el realizar el corte del cable resultaría en una pinza corta, no útil para los requerimientos del servicio, por lo que se reemplaza pinza defectuosa por una nueva. Estado final: Equipo funciona correctamente y queda en buenas condiciones Repuestos: Si | 2025-05-20 07:30 |  | 2025-05-20 09:10 | 2025-05-20 10:22 | 72 | 0 | 72 | 253595 | Media | 2025-05-19 17:01 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza de saturación con tramos que generan intermitencias actividad realizada: se realiza recorte de uno de los tramos que genera intermitencia pero se sigue presentando la falla, se encuentra un segundo punto de fractura pero el realizar el corte del cable resultaría en una pinza corta, no útil para los requerimientos del servicio, por lo que se reemplaza pinza defectuosa por una nueva. estado final: equipo funciona correctamente y queda en buenas condiciones repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Tuesday | 1
117625 | CORRECTIVO | 39453590 | PAOLA ANDREA SANCHEZ ZAPATA | MICROSCOPIO MICROBIOLOGIA 2 Cordial saludo, MICROSCOPIO MICROBIOLOGIA 2 con placa EB0494, esta ubicado en el área de hematología por favor revisar con prioridad, el carro no sube completamente hasta el objetivo por lo cual no es posible enfocar. Gracias. |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | LABORATORIO |  | MICROSCOPIO | 935 |  | EB0494 | OLYMPUS | CX31RBSFA | 0B81418 | 2025-07-05 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Equipo no enfoca correctamente Actividad realizada: Se evidencia tornillo de pre-enfoque desajustado, se realiza ajuste teniendo en cuenta muestra a visualizar, se entrega en el servicio y bacterióloga da el aval de la reparación. Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-07-03 07:43 |  | 2025-07-03 07:48 | 2025-07-03 08:27 | 39 | 0 | 39 | 256483 | Media | 2025-07-03 07:42 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo no enfoca correctamente actividad realizada: se evidencia tornillo de pre-enfoque desajustado, se realiza ajuste teniendo en cuenta muestra a visualizar, se entrega en el servicio y bacterióloga da el aval de la reparación. estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Thursday | 3
118306 | CORRECTIVO | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS | Manguera de filtro narcótico en mal estado. |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | CIRUGÍA |  | MÁQUINA DE ANESTESIA | 899 | 1325 |  | DRAGUER | FABIUS GS | 10712 | 2025-08-02 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | No se realiza gestión oportuna al abrir la GT, se realiza entre las 11:45 Diagnostico: Manguera de evacuación para filtro narcótico deteriorada Actividad realizada: Se realiza reemplazo de manguera deteriorada por una nueva. Estado final: Equipo funciona correctamente y en buenas condiciones físicas Repuestos: Si. | 2025-07-25 15:57 |  | 2025-07-29 12:11 | 2025-07-29 12:33 | 22 | 0 | 22 |  |  |  | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | no se realiza gestión oportuna al abrir la gt, se realiza entre las 11:45 diagnostico: manguera de evacuación para filtro narcótico deteriorada actividad realizada: se realiza reemplazo de manguera deteriorada por una nueva. estado final: equipo funciona correctamente y en buenas condiciones físicas repuestos: si. | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Friday | 4
118309 | CORRECTIVO | 1000441804 | maria alejandra rodriguez atehortua | accesorio de la pata del lado derecho malo buenas tardes, pata del lado derecho de la camilla no se sostiene, se cae, no fija bien, puede ser un alñto riesgo pra los pacientes, por favor revisar, muchas gracias. camilla se encuentra en quirofano numero 6 |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | CIRUGÍA |  | MESA DE CIRUGÍA | 918 | 1344 |  | TRUMPF | MERKUR 2.1S | 4544057 | 2025-07-26 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Buje de anclaje de soporte de piecera caído Actividad realizada: Se realiza correcta instalación de buje y se asegura con sus pines candados en el lugar correspondiente Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-07-25 18:53 |  | 2025-07-25 18:58 | 2025-07-25 19:52 | 54 | 0 | 54 | 258089 | Media | 2025-07-25 16:02 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: buje de anclaje de soporte de piecera caído actividad realizada: se realiza correcta instalación de buje y se asegura con sus pines candados en el lugar correspondiente estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Friday | 4
108130 | CORRECTIVO | 43855641 | NANCY ANDREA CARDONA AGUDELO | mesa quirurgica sin fijador de pierna derecha encuentro mesa quirgica sin fijador de piena derecha , se informa jefes de turno y se reporte |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | CIRUGÍA | QUIROFANO 8 | MESA DE CIRUGÍA | 918 | 1344 |  | TRUMPF | MERKUR 2.1S | 4544057 | 2025-01-18 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Tuerca para sujeción de piernera a mesa de cx suelto ( se pierde en el servicio) Actividad realizada: Se encuentra accesorio en el servicio luego de varios días, se acopla correctamente a la piernera. Estado final: Equipo queda funcionando correctamente Repuestos: No | 2025-01-15 15:08 |  | 2025-01-16 17:17 | 2025-02-14 09:20 | 41283 | 41248 | 35 | 244632 | Media | 2025-01-15 14:48 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: tuerca para sujeción de piernera a mesa de cx suelto ( se pierde en el servicio) actividad realizada: se encuentra accesorio en el servicio luego de varios días, se acopla correctamente a la piernera. estado final: equipo queda funcionando correctamente repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Wednesday | 2
116576 | CORRECTIVO | 1040035377 | JUAN DAVID ECHEVERRI CHICA | maquina con fuga maquina con fuga |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | CIRUGÍA |  | MÁQUINA DE ANESTESIA | 905 | 4101 |  | DRAGUER | PERSEUS A500 | ASLC-0139 | 2025-06-07 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | No se realiza gestión oportuna al abrir la GT, se da inicio a las 16:20 Diagnostico: Mensaje de error sistema no operativo Actividad realizada: Se realiza reinicio de sistema y se realiza nuevamente chequeo donde se evidenciaron alarmas por fugas, se reemplaza circuito paciente, se ajusta bloque de control paciente, se ajustan seguros y housing de sensores de flujo. Se realiza de nuevo chequeo y se evidencia resultado exitoso Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-06-04 17:15 |  | 2025-06-04 17:16 | 2025-06-04 17:21 | 5 | 0 | 5 | 254668 | Media | 2025-06-04 17:12 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | no se realiza gestión oportuna al abrir la gt, se da inicio a las 16:20 diagnostico: mensaje de error sistema no operativo actividad realizada: se realiza reinicio de sistema y se realiza nuevamente chequeo donde se evidenciaron alarmas por fugas, se reemplaza circuito paciente, se ajusta bloque de control paciente, se ajustan seguros y housing de sensores de flujo. se realiza de nuevo chequeo y se evidencia resultado exitoso estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Wednesday | 2
114943 | CORRECTIVO | 1102375730 | KAREN VIVIANA CARO JIMENEZ | Clabe de TENS, con mal funcionamiento. Clabes de TENS que no funcionan al hacer la conexión. |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIA |  | TENS | 1289 |  | EB0781 | RECOVERY | GM320E | 15328708 | 2025-04-26 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Cable de tens fracturado Actividad realizada: Se reemplaza cable tens defectuoso por uno nuevo. Estado final: Equipo queda en buenas condiciones y funcionando correctamente Repuestos: Si | 2025-04-25 10:54 |  | 2025-04-25 11:12 | 2025-04-25 11:36 | 24 | 0 | 24 | 251987 | Media | 2025-04-25 10:15 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cable de tens fracturado actividad realizada: se reemplaza cable tens defectuoso por uno nuevo. estado final: equipo queda en buenas condiciones y funcionando correctamente repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Friday | 4
107816 | CORRECTIVO | 1035918796 | daniel felipe naranjo bedoya | selladora mala buenas tardes. por favor realizar mantenimiento correctivo a la selladora anteriormente relacionada, gracias. |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | SELLADORA | 1254 |  | EB0864 | CITALSA | KS-200 | KA17481-01 C741710 183 | 2025-01-11 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Sellado con resistencia en malas condiciones lo que dificulta su correcto funcionamiento Actividad realizada: Se realiza limpieza de resistencia con lija y se reemplazan cintas teflón que se encuentran en malas condiciones Estado final: Equipo queda en buenas condiciones y funcionando correctamente Repuestos: No | 2025-01-10 08:27 |  | 2025-01-10 08:27 | 2025-01-10 11:15 | 168 | 115 | 53 | 244241 | Media | 2025-01-09 14:30 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: sellado con resistencia en malas condiciones lo que dificulta su correcto funcionamiento actividad realizada: se realiza limpieza de resistencia con lija y se reemplazan cintas teflón que se encuentran en malas condiciones estado final: equipo queda en buenas condiciones y funcionando correctamente repuestos: no | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Friday | 4
117527 | CORRECTIVO | 21627915 | DIANA PAOLA GONZALEZ ALZATE | no toma presion arterial no toma presion arterial aparece desactivado se intenta activar no es posible |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | CIRUGÍA | QUIRÓFANO 2 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 962 | 4056 |  | NIHON KOHDEN | BSM-6501 TRITON | 5511 - 21634 | 2025-07-05 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: "Error en módulo PNI" Actividad realizada: Se realizan descartes de manguera de extensión PNI y brazaletes, al igual que conectores y sus empaques, se encuentran en buen estado, además se evidencia que no se activa bomba de para insuflar Estado final: En proceso, esperando disponibilidad de equipo para intervenirlo Repuestos: No Valeria G: Se revisa equipo observando que la manguera no ingresa de manera firme en el equipo, al realiza tomas de NIBP en ese estado se observa error en el módulo, se ingresa el conector hasta el fondo, con el fin de que no quede flojo, nuevamente se realizan múltiples pruebas observando que el equipo toma presión de manera correcta, se deja equipo en observación Se asiste al servicio y se evidencia equipo funcionando correctamente, se procede a cerrar la orden | 2025-07-01 08:38 |  | 2025-07-01 08:38 | 2025-07-02 10:44 | 1566 | 1499 | 67 | 256305 | Media | 2025-07-01 07:51 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: "error en módulo pni" actividad realizada: se realizan descartes de manguera de extensión pni y brazaletes, al igual que conectores y sus empaques, se encuentran en buen estado, además se evidencia que no se activa bomba de para insuflar estado final: en proceso, esperando disponibilidad de equipo para intervenirlo repuestos: no valeria g: se revisa equipo observando que la manguera no ingresa de manera firme en el equipo, al realiza tomas de nibp en ese estado se observa error en el módulo, se ingresa el conector hasta el fondo, con el fin de que no quede flojo, nuevamente se realizan múltiples pruebas observando que el equipo toma presión de manera correcta, se deja equipo en observación se asiste al servicio y se evidencia equipo funcionando correctamente, se procede a cerrar la orden | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Tuesday | 1
112094 | CORRECTIVO | 1017192537 | leidy katerin pineda echavarria | Pinza de pulsoximetría de recuperación 1 Buenos días. Por favor revisar pinza de pulsoximetría de recuperación pos ya que no censa la saturación. Gracias. |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 964 | 4069 |  | EDAN | IM70 | 360080-M17911550002 | 2025-02-15 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pinza de saturación con varios puntos que generan intermitencias. Actividad realizada: Se verifica estado de diodos encontrándose en perfectas condiciones y con los valores adecuados, se verifica estado de cable, y se notas varios puntos de fractura, no es recomendable realizar el retiro de la parte defectuosa pues quedaría muy corta la pinza, lo cual no es útil para el servicio; se reemplaza pinza defectuosa por una nueva. Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: Si | 2025-02-14 11:32 |  | 2025-02-14 11:35 | 2025-02-14 12:12 | 37 | 0 | 37 | 246868 | Media | 2025-02-14 11:20 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza de saturación con varios puntos que generan intermitencias. actividad realizada: se verifica estado de diodos encontrándose en perfectas condiciones y con los valores adecuados, se verifica estado de cable, y se notas varios puntos de fractura, no es recomendable realizar el retiro de la parte defectuosa pues quedaría muy corta la pinza, lo cual no es útil para el servicio; se reemplaza pinza defectuosa por una nueva. estado final: equipo funciona correctamente repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Friday | 4
113713 | CORRECTIVO | 56078370 | LUZ AYDA MONTOYA GARCIA | base o coneccion del brazalete de tensiometro base de coneccion de brazalete de tensiometro en mal estado por lo que se dificulta la toma del signo vital gracias |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 963 | 4057 |  | NIHON KOHDEN | BSM-6501 TRITON | 5512 - 21635 | 2025-03-22 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Manguera de NIBP con fuga Actividad realizada: Se recorta tramo con fuga y nuevamente se acopla manguera a su conector Estado final: Equipo queda en buenas condiciones y funcionando correctamente Repuestos: No | 2025-03-17 15:40 |  | 2025-03-17 16:25 | 2025-03-17 16:54 | 29 | 0 | 29 | 249273 | Media | 2025-03-17 15:11 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: manguera de nibp con fuga actividad realizada: se recorta tramo con fuga y nuevamente se acopla manguera a su conector estado final: equipo queda en buenas condiciones y funcionando correctamente repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Monday | 0
108987 | CORRECTIVO | 1234890498 | glenis giseth perez gonzalez | pinza de oximetro flofa pinza de oximetria quirofano 2 maquina de anestesia no cierra bn |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | CIRUGÍA | QUIRÓFANO 2 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 962 | 4056 |  | NIHON KOHDEN | BSM-6501 TRITON | 5511 - 21634 | 2025-02-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pinza de saturación funcional pero con almohadilla despegada Actividad realizada: Se realiza acomodación de almohadilla con pegamento especial, se deja secando y seguidamente se realizan pruebas de funcionamiento finales que resultan exitosas Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-01-31 07:43 |  | 2025-01-31 08:35 | 2025-01-31 13:07 | 271 | 218 | 53 | 245812 | Media | 2025-01-30 14:30 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza de saturación funcional pero con almohadilla despegada actividad realizada: se realiza acomodación de almohadilla con pegamento especial, se deja secando y seguidamente se realizan pruebas de funcionamiento finales que resultan exitosas estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Friday | 4
109226 | CORRECTIVO | 1038415558 | jesika juliana cardona lopez | Cable línea radial no censa Cable de línea radial no censa en el monitor |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 960 | 4067 |  | EDAN | IM70 | 360080-M17911550006 | 2025-02-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Cable de interfaz para IBP defectuoso Actividad realizada: Se realiza conexión de línea de IBP en monitor, se evidencia en pantalla mensaje " Error en sensor IBP" Se realizan pruebas con uno encontrado en el taller en buen estado y resultan exitosas, por lo que se entrega en el servicio un cable de línea para IBP en buen estado. Estado final: Equipo queda en buenas condiciones y funcionando correctamente Repuestos: No | 2025-02-04 14:42 |  | 2025-02-04 15:06 | 2025-02-04 15:38 | 32 | 0 | 32 | 246149 | Media | 2025-02-04 13:36 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cable de interfaz para ibp defectuoso actividad realizada: se realiza conexión de línea de ibp en monitor, se evidencia en pantalla mensaje " error en sensor ibp" se realizan pruebas con uno encontrado en el taller en buen estado y resultan exitosas, por lo que se entrega en el servicio un cable de línea para ibp en buen estado. estado final: equipo queda en buenas condiciones y funcionando correctamente repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Tuesday | 1
115164 | CORRECTIVO | 1007291034 | JENIFER OSPINA PEREZ | MONITOR EN MAL FUNCIONAMIENTO Buenos dias para reportar el monitor el cual se encuentra funcionando incorrectamente, no toma presion arterial ni saturacion. Muchisimas gracias |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | H5-T2 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 969 | 4177 |  | EDAN | IM70 | 360080-M18611800004 | 2025-05-03 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Brazalete con fuga, adaptador para conexión de sensor SpO2 desajustado Actividad realizada: Se reemplaza brazalete defectuoso por uno nuevo, y se asegura adaptador de conexión para pinza de SpO2, se realizan pruebas de funcionamiento finales que resultan exitosas Estado final: Equipo queda funcionando correctamente Repuestos: Si. | 2025-05-02 07:36 |  | 2025-05-02 07:48 | 2025-05-02 08:45 | 57 | 0 | 57 | 252390 | Media | 2025-05-01 06:55 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: brazalete con fuga, adaptador para conexión de sensor spo2 desajustado actividad realizada: se reemplaza brazalete defectuoso por uno nuevo, y se asegura adaptador de conexión para pinza de spo2, se realizan pruebas de funcionamiento finales que resultan exitosas estado final: equipo queda funcionando correctamente repuestos: si. | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Friday | 4
117517 | CORRECTIVO | 1095945884 | ANGIE LORENA SANCHEZ VELASQUEZ | pulsioximetro cubiculo 9 malo pulsioximetro cubiculo 9 malo |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 958 | 4065 |  | EDAN | IM70 | 360080-M17911550001 | 2025-07-05 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pinza de SpO2 no funciona correctamente Actividad realizada: Se evidencian cableados internos desconectados de sus terminales de conexión, se realiza nuevamente unión de los cables con soldadura. Se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-07-01 07:36 |  | 2025-07-01 07:40 | 2025-07-01 11:05 | 204 | 163 | 41 | 256279 | Media | 2025-06-29 12:56 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza de spo2 no funciona correctamente actividad realizada: se evidencian cableados internos desconectados de sus terminales de conexión, se realiza nuevamente unión de los cables con soldadura. se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Tuesday | 1
108417 | CORRECTIVO | 1001479560 | SUSANA RAMIREZ MONTOYA | pinza de oximetria mala Buenos dias para reportar una pinza de oximetria no funcional que se encuentra en el servicio, muchas gracias ( son dos pinzas en mal estado, se reporto cada una) |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | H5-T2 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 969 | 4177 |  | EDAN | IM70 | 360080-M18611800004 | 2025-01-25 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Cable de pinza de Sp02 no funciona correctamente Actividad realizada: Se realiza conexión de pinza en monitor y se evidencia luz infrarroja intermitente, se verifican condiciones físicas del cableado, y se encuentra un punto de fractura, por lo que se recorta a medida quitando gran parte de la zona afectada y nuevamente se vuelve a soldar, del mismo modo, vuelve y se ejecutan pruebas de funcionamiento donde se sigue evidenciando una luz intermitente, se encuentra otro punto de fractura, en esta ocasión, se opta por realizar reemplazo de pinza en malas condiciones por una nueva, pues si se recorta quedaría bastante corta. Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: Si | 2025-01-20 09:30 |  | 2025-01-20 13:22 | 2025-01-20 14:39 | 77 | 0 | 77 | 244866 | Media | 2025-01-20 07:19 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cable de pinza de sp02 no funciona correctamente actividad realizada: se realiza conexión de pinza en monitor y se evidencia luz infrarroja intermitente, se verifican condiciones físicas del cableado, y se encuentra un punto de fractura, por lo que se recorta a medida quitando gran parte de la zona afectada y nuevamente se vuelve a soldar, del mismo modo, vuelve y se ejecutan pruebas de funcionamiento donde se sigue evidenciando una luz intermitente, se encuentra otro punto de fractura, en esta ocasión, se opta por realizar reemplazo de pinza en malas condiciones por una nueva, pues si se recorta quedaría bastante corta. estado final: equipo funciona correctamente repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Monday | 0
115321 | CORRECTIVO | 1095945884 | ANGIE LORENA SANCHEZ VELASQUEZ | pulsoximetro malo pulsoximetro malo no censa cub 18 |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 958 | 4065 |  | EDAN | IM70 | 360080-M17911550001 | 2025-05-10 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pinza de SpO2 no sensa. Actividad realizada: Se evidencian tramos que generan interferencia además de cableado desconectado de terminales, se realiza recorte de tramos defectuosos y nuevamente se soldan cableados. Se realizan pruebas de funcionamiento finales que resultan exitosas Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-05-03 07:46 |  | 2025-05-03 09:04 | 2025-05-03 10:40 | 96 | 0 | 96 | 252472 | Media | 2025-05-02 18:10 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza de spo2 no sensa. actividad realizada: se evidencian tramos que generan interferencia además de cableado desconectado de terminales, se realiza recorte de tramos defectuosos y nuevamente se soldan cableados. se realizan pruebas de funcionamiento finales que resultan exitosas estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Saturday | 5
113559 | CORRECTIVO | 1105783872 | NORIDA SALGUERO RODRIGUEZ | interfase mala favor revisart interfase de presion no invasiva, no esta funiconando correctamente. |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 963 | 4057 |  | NIHON KOHDEN | BSM-6501 TRITON | 5512 - 21635 | 2025-03-15 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Extensión para interfaz de IBP defectuosa Actividad realizada: Se realizan pruebas de funcionamiento en paciente con cable de extensión para IBP, se evidencia que no muestra señal, se prueba con extensión en buen estado y se identifica onda y valor de presión correctamente, se deja en el servicio cable en buen estado Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-03-12 08:47 |  | 2025-03-12 10:49 | 2025-03-12 11:20 | 31 | 0 | 31 | 248880 | Media | 2025-03-12 08:28 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: extensión para interfaz de ibp defectuosa actividad realizada: se realizan pruebas de funcionamiento en paciente con cable de extensión para ibp, se evidencia que no muestra señal, se prueba con extensión en buen estado y se identifica onda y valor de presión correctamente, se deja en el servicio cable en buen estado estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Wednesday | 2
108434 | CORRECTIVO | 1007316362 | sandra milena gallo vergara | monitor malo buenos dias por favor arreglar monitor se encuentra despegado y el saturador falla por momentos gracias |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | H2-T1 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 977 | 3311 |  | EDAN | M9 IBP | 301499-M14202810015 | 2025-01-25 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Carcasa despegada, le falta tornillo para sujetarse. Actividad realizada: Se acopla nuevamente tornillo a la carcasa del equipo Estado final: Equipo queda en buenas condiciones y funcionando correctamente Repuestos: No | 2025-01-20 15:43 |  | 2025-01-20 16:11 | 2025-01-20 16:34 | 23 | 0 | 23 | 244880 | Media | 2025-01-20 08:27 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: carcasa despegada, le falta tornillo para sujetarse. actividad realizada: se acopla nuevamente tornillo a la carcasa del equipo estado final: equipo queda en buenas condiciones y funcionando correctamente repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Monday | 0
108497 | CORRECTIVO | 1001479560 | SUSANA RAMIREZ MONTOYA | Pinza de oximetria mala buenas tardes para reportar pinza mala, no prende, muchas gracias |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | H5-T2 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1054 | 3652 |  | EDAN | M50 | 333124-M15707590001 | 2025-01-25 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pinza de Saturación con resortes reventados Actividad realizada: Se acoplan resortes en buen estado a la pinza, se realizan pruebas de funcionamiento finales que resultan exitosas Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-01-21 13:36 |  | 2025-01-21 13:48 | 2025-01-21 14:15 | 27 | 0 | 27 | 245029 | Media | 2025-01-21 13:30 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza de saturación con resortes reventados actividad realizada: se acoplan resortes en buen estado a la pinza, se realizan pruebas de funcionamiento finales que resultan exitosas estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Tuesday | 1
117708 | CORRECTIVO | 39188837 | luz adiela tobon marulanda | para reportar saturador malo para reportar el saturador del monitor con placa numero 3309. el cual esta suelto del monitor y no funciona . gracias |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | H2-T2 | PUESTO DE ENFERMERÍA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 980 | 3309 |  | EDAN | M9 IBP | 301499-M14202810005 | 2025-07-12 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Adaptador de conexión de puerto de SpO2 caído, pinza no sensa correctamente Actividad realizada: Se ajusta y se asegura correctamente puerto de conexión de SpO2 a la carcasa del monitor, se realiza nuevamente soldadura de cableado en pinza pues se encontraban cables desconectados. Se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas . Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-07-07 08:38 |  | 2025-07-07 08:47 | 2025-07-07 16:57 | 491 | 377 | 114 | 256685 | Media | 2025-07-06 09:34 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: adaptador de conexión de puerto de spo2 caído, pinza no sensa correctamente actividad realizada: se ajusta y se asegura correctamente puerto de conexión de spo2 a la carcasa del monitor, se realiza nuevamente soldadura de cableado en pinza pues se encontraban cables desconectados. se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas . estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Monday | 0
108498 | CORRECTIVO | 1001479560 | SUSANA RAMIREZ MONTOYA | Interface de Pinza de oximetria mala Buenas tardes para reportar que la interface tambien esta en mal estado, muchas gracias |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | H5-T2 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 975 |  | EB0913 | EDAN | M50 | 333123-M16501170001 | 2025-01-25 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Interfaz de Sp02 con conectores cortos Actividad realizada: Se reemplaza conector corto por uno en buen estado encontrado en el taller con sus pines mas largos para mejorar el contacto. Se solda nuevamente y se realizan pruebas de funcionamiento finales que resultan exitosas Estado final: Equipo queda funcionando correctamente Repuestos: No | 2025-01-21 14:16 |  | 2025-01-21 14:17 | 2025-01-21 14:54 | 38 | 0 | 38 | 245030 | Media | 2025-01-21 13:32 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: interfaz de sp02 con conectores cortos actividad realizada: se reemplaza conector corto por uno en buen estado encontrado en el taller con sus pines mas largos para mejorar el contacto. se solda nuevamente y se realizan pruebas de funcionamiento finales que resultan exitosas estado final: equipo queda funcionando correctamente repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Tuesday | 1
113718 | CORRECTIVO | 1007291034 | JENIFER OSPINA PEREZ | Equipo no funciona correctamente Buenas tardes, el monitor de signos vitales no funciona correctamente tiene que permanecer conectado a luz para que pueda tomar signos vitales, me pueden colaborar y muchas gracias |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | H5-T2 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1054 | 3652 |  | EDAN | M50 | 333124-M15707590001 | 2025-03-22 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Equipo presenta fallas en autonomía en funcionamiento de batería Actividad realizada: Se reemplaza batería en mal estado por una nueva, se realizan pruebas de funcionamiento con batería y equipo funciona correctamente Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: Si | 2025-03-18 07:33 |  | 2025-03-18 09:14 | 2025-03-18 09:59 | 45 | 0 | 45 | 249280 | Media | 2025-03-17 15:48 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo presenta fallas en autonomía en funcionamiento de batería actividad realizada: se reemplaza batería en mal estado por una nueva, se realizan pruebas de funcionamiento con batería y equipo funciona correctamente estado final: equipo funciona correctamente repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Tuesday | 1
109442 | CORRECTIVO | 39456958 | edna liliana cardozo zapata | pulsoximetro en mal estado,no funciona ucia 12 pulsoximetro en mal estado,no funciona ucia 12 |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1051 | 3929 |  | NIHON KOHDEN | BSM-6501 TRITON | 05533 MODLO:21659 | 2025-02-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pinza de saturación en muy malas condiciones físicas, además de que no registra saturación Actividad realizada: Se evidencia pinza con almohadillas rasgadas, diodos despegados y otras partes de su carcasa en mal estado, se reemplaza pinza en muy malas condiciones por una nueva Estado final: Equipo queda funcionando correctamente Repuestos: Si | 2025-02-05 12:33 |  | 2025-02-05 12:39 | 2025-02-05 13:21 | 42 | 0 | 42 | 246229 | Media | 2025-02-05 12:00 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza de saturación en muy malas condiciones físicas, además de que no registra saturación actividad realizada: se evidencia pinza con almohadillas rasgadas, diodos despegados y otras partes de su carcasa en mal estado, se reemplaza pinza en muy malas condiciones por una nueva estado final: equipo queda funcionando correctamente repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Wednesday | 2
108556 | CORRECTIVO | 1001479560 | SUSANA RAMIREZ MONTOYA | pinza de oximetria mala buenas tardes para reportar que tenemos un apinza mala, se habia reportado anteriormente y la pinza la ensayamos en todos los monitores si nos colaboran porfavor y muchas gracias |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | H5-T2 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 975 |  | EB0913 | EDAN | M50 | 333123-M16501170001 | 2025-01-25 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | No se realiza gestión oportuna al cerrar la GT, se finaliza a las 15:00 pm Diagnostico: Pinza de saturación con funcionamiento intermitente Actividad realizada: Se encuentra pinza fracturada, lo que causa interferencia en su funcionamiento, se recorta y se elimina fractura, se solda nuevamente y se realizan pruebas de funcionamiento finales que resultan exitosas Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-01-23 13:40 |  | 2025-01-23 13:42 | 2025-01-23 15:59 | 137 | 0 | 137 | 245182 | Media | 2025-01-23 12:53 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | no se realiza gestión oportuna al cerrar la gt, se finaliza a las 15:00 pm diagnostico: pinza de saturación con funcionamiento intermitente actividad realizada: se encuentra pinza fracturada, lo que causa interferencia en su funcionamiento, se recorta y se elimina fractura, se solda nuevamente y se realizan pruebas de funcionamiento finales que resultan exitosas estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Thursday | 3
107865 | CORRECTIVO | 43714670 | angela yaneth alvarez jimenez | BRASALETE DE MONITOR DE CUBICULO NO FUNCIONA Buenos días, el brazalete de el monitor de signos que esta ubicado en la sala de procedimientos de endoscopias , no funciona correctamente. muchas gracias por su gestión |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | ENDOSCOPIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 971 | 3828 |  | EDAN | M50 | 333123-M17209460018 | 2025-01-11 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Brazalete con fuga Actividad realizada: Se realiza verificación de funcionamiento del brazalete para toma de presión, se evidencia fuga en el sistema, por lo que se realizan pruebas con brazalete nuevo y se nota toma de presión de manera más rápida y precisa, por lo que se reemplaza brazalete defectuoso por uno nuevo Estado final: Equipo queda funcionando correctamente Repuestos: Si. Brazalete. | 2025-01-10 09:11 |  | 2025-01-10 11:20 | 2025-01-10 11:59 | 39 | 0 | 39 | 244268 | Media | 2025-01-10 09:08 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: brazalete con fuga actividad realizada: se realiza verificación de funcionamiento del brazalete para toma de presión, se evidencia fuga en el sistema, por lo que se realizan pruebas con brazalete nuevo y se nota toma de presión de manera más rápida y precisa, por lo que se reemplaza brazalete defectuoso por uno nuevo estado final: equipo queda funcionando correctamente repuestos: si. brazalete. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Friday | 4
107173 | CORRECTIVO | 1017201760 | ESTEFANIA VELEZ CHAVARRIA | Pinza de oximetria mala Buenos días solicito amablemente la revisión y arreglo de pinza o cable de oximetria del servicio de hospitalización pediatrica la cual la luz infraroja titila pero no censa, muchas gracias, feliz día |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | H5-T2 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1054 | 3652 |  | EDAN | M50 | 333124-M15707590001 | 2025-01-04 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pinza no funciona correctamente Actividad realizada: Se evidencia cableado suelto de su conector, se realiza reconexión de cableado en respectivas terminales. Se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas Estado final: Equipo queda funcionando correctamente Repuestos: No | 2025-01-02 11:05 |  | 2025-01-02 11:10 | 2025-01-02 11:53 | 43 | 0 | 43 | 243818 | Media | 2025-01-02 10:03 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza no funciona correctamente actividad realizada: se evidencia cableado suelto de su conector, se realiza reconexión de cableado en respectivas terminales. se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas estado final: equipo queda funcionando correctamente repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Thursday | 3
114909 | CORRECTIVO | 44004295 | sandra yanoha bedoya ciro | pulsioximetro no funciona buenas tardes favor revisar pulsioximetro del monitor del cubiculo 19 de urgencias que no funciona adecuadamente muchas gracias |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1074 | 2941 |  | EDAN | M50 | 333021-M12102090103 | 2025-04-26 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pinza con funcionamiento intermitente Actividad realizada: Se evidencia terminales de conexión muy cortas, se reemplaza conector por uno encontrado en el taller con las terminales de mejor longitud, se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas Estado final: Equipo queda funcionando correctamente Repuestos: No | 2025-04-24 14:13 |  | 2025-04-24 14:24 | 2025-04-24 15:31 | 66 | 0 | 66 | 251900 | Media | 2025-04-24 12:49 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza con funcionamiento intermitente actividad realizada: se evidencia terminales de conexión muy cortas, se reemplaza conector por uno encontrado en el taller con las terminales de mejor longitud, se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas estado final: equipo queda funcionando correctamente repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Thursday | 3
117838 | CORRECTIVO | 1001408990 | ANA MARIA CIRO BUITRAGO | cable de pinza de oximetria ecmo buenos dias, realizo reporte de cable de pinza de oximetria del cubiculo #8, gracias |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIP |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1065 | 3649 |  | EDAN | IM70 | 001488-M15804060011 | 2025-07-12 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | No se realiza gestión oportuna al dar inicio a la GT, se realiza desde las 11:25 Diagnostico: Pinza de SpO2 en malas condiciones físicas Actividad realizada: Se retira cableado expuesto y nuevamente se soldan diodos y se ubican en la carcasa correctamente . Se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-07-10 10:48 |  | 2025-07-10 12:37 | 2025-07-10 13:07 | 29 | 0 | 29 | 257023 | Media | 2025-07-10 10:43 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | no se realiza gestión oportuna al dar inicio a la gt, se realiza desde las 11:25 diagnostico: pinza de spo2 en malas condiciones físicas actividad realizada: se retira cableado expuesto y nuevamente se soldan diodos y se ubican en la carcasa correctamente . se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Thursday | 3
117830 | CORRECTIVO | 1001408990 | ANA MARIA CIRO BUITRAGO | latiguillos EKG monitor ucip 08 buenos dias, realizo reporte de latiguillos de interface de ekg del cubiculo #8, debido a que se encuentran en pésimo estado, agradezco me puedan colaborar lo antes posible, muchas gracias |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIP |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1061 | 4022 |  | EDAN | IM70 | 261333-M17709920004 | 2025-07-12 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Latiguillos en malas condiciones físicas Actividad realizada: Se evidencian latiguillos ya reparados pero con su cinta despendida y en muy malas condiciones físicas, el cable de ecg es completo, no se cuenta con este mismo para reposición, por lo que se opta por reemplazar por cable ecg de tres derivadas y latiguillos nuevos Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: Si | 2025-07-10 07:35 |  | 2025-07-10 08:00 | 2025-07-10 09:01 | 61 | 0 | 61 | 256992 | Media | 2025-07-10 07:32 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: latiguillos en malas condiciones físicas actividad realizada: se evidencian latiguillos ya reparados pero con su cinta despendida y en muy malas condiciones físicas, el cable de ecg es completo, no se cuenta con este mismo para reposición, por lo que se opta por reemplazar por cable ecg de tres derivadas y latiguillos nuevos estado final: equipo funciona correctamente repuestos: si | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Thursday | 3
117813 | CORRECTIVO | 15443719 | JHON JAIRO GARCIA CORREA | pulsoximetro malo no censa monitor de recupera vip 3060 |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1036 | 3060 |  | EDAN | M9 IBP | 301137-M12604350014-01 | 2025-07-12 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pinza de saturación con varios puntos de fractura por lo que genera interferencias en su funcionamiento Actividad realizada: Se encuentran varios puntos de fractura a lo largo del cableado de la pinza, se nota que al realiza recorte y eliminación del tramo afectado pues queda demasiado corta la pinza como para los requerimientos del servicio por lo que se opta por reemplazar por una nueva Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: Si. | 2025-07-09 11:39 |  | 2025-07-09 12:25 | 2025-07-09 15:22 | 177 | 90 | 87 | 256950 | Media | 2025-07-09 11:29 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza de saturación con varios puntos de fractura por lo que genera interferencias en su funcionamiento actividad realizada: se encuentran varios puntos de fractura a lo largo del cableado de la pinza, se nota que al realiza recorte y eliminación del tramo afectado pues queda demasiado corta la pinza como para los requerimientos del servicio por lo que se opta por reemplazar por una nueva estado final: equipo funciona correctamente repuestos: si. | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Wednesday | 2
117757 | CORRECTIVO | 1017201760 | ESTEFANIA VELEZ CHAVARRIA | interface oximetria malo Cordial saludo, solicito amablemente la revisión y arreglo de la interface de oximetria del monitor de transporte de la UCIP el cual se encuentra malo no produce señal, muchas gracias, feliz día |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIP |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1062 | 4024 |  | EDAN | IM70 | 261333-M17709920001 | 2025-07-12 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pinza de SpO2 con cableado desprendido de sus terminales de conexión Actividad realizada: Se realiza soldadura de cableado en sus respectivas terminales de conexión, se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-07-08 10:42 |  | 2025-07-08 10:57 | 2025-07-08 14:45 | 228 | 173 | 55 | 256822 | Media | 2025-07-08 09:48 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza de spo2 con cableado desprendido de sus terminales de conexión actividad realizada: se realiza soldadura de cableado en sus respectivas terminales de conexión, se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Tuesday | 1
117512 | CORRECTIVO | 24714815 | JOHANA ALEXANDRA TORRES BALLESTEROS | MONITOR CUB 10 Monitor del cubiculo 10 con alarma activa de asistolia y sin marcar frecuencia cardiaca pese a tener adecuada curva. Se solicita revision prioritaria |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1047 | 3931 |  | NIHON KOHDEN | BSM-6501 TRITON | 05536 MODLO:21663 | 2025-07-05 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Se muestra onda de ECG pero no se muestra su FC, equipo con alarma de "Asistolia" Actividad realizada: Se revisan configuración del parámetro y se realizan cambios buscando a ensayo y error causa del problema pues el hecho de que se muestre onda generaba dudas sobre si la causa eran los accesorios, se realizan pruebas de funcionamiento con un cable de 3 latiguillos y si muestra FC, se realiza cambio de latiguillos defectuosos por unos nuevos, se realizan pruebas de funcionamiento finales que resultan exitosas Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: Si | 2025-06-28 15:28 |  | 2025-06-28 15:29 | 2025-06-28 16:27 | 59 | 0 | 59 | 256267 | Media | 2025-06-28 15:16 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se muestra onda de ecg pero no se muestra su fc, equipo con alarma de "asistolia" actividad realizada: se revisan configuración del parámetro y se realizan cambios buscando a ensayo y error causa del problema pues el hecho de que se muestre onda generaba dudas sobre si la causa eran los accesorios, se realizan pruebas de funcionamiento con un cable de 3 latiguillos y si muestra fc, se realiza cambio de latiguillos defectuosos por unos nuevos, se realizan pruebas de funcionamiento finales que resultan exitosas estado final: equipo funciona correctamente repuestos: si | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Saturday | 5
113659 | CORRECTIVO | 1007346622 | ESTEBAN CIFUENTES ORTIZ | averiado |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1040 | 3816 |  | NIHON KOHDEN | BSM-3763-Q01 | 7901 | 2025-03-22 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Latiguillo de ECG reventado Actividad realizada: Se reemplazan latiguillos por unos nuevos Estado final: Equipo queda en buenas condiciones y funcionando correctamente Repuestos: Si | 2025-03-15 10:18 |  | 2025-03-15 10:43 | 2025-03-15 11:04 | 22 | 0 | 22 | 249174 | Media | 2025-03-15 08:01 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: latiguillo de ecg reventado actividad realizada: se reemplazan latiguillos por unos nuevos estado final: equipo queda en buenas condiciones y funcionando correctamente repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Saturday | 5
115132 | CORRECTIVO | 1007271841 | sindy daniela botero giraldo | Pulsoximetro disfuncional Pulsoximetro disfuncional |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1052 | 3928 |  | NIHON KOHDEN | BSM-6501 TRITON | 05532 MODLO:21658 | 2025-05-03 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pinza de SpO2 disfuncional, varios tramos que causan interferencia Actividad realizada: Se identifican los tramos de interferencia pero realizar el corte para quitarlos resultaría en una pinza con cableado muy corto, por lo que se reemplaza por una nueva Estado final: Equipo queda en buenas condiciones y funcionando correctamente Repuestos: Si | 2025-04-30 11:07 |  | 2025-04-30 12:26 | 2025-04-30 12:57 | 31 | 0 | 31 | 252311 | Media | 2025-04-30 10:07 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza de spo2 disfuncional, varios tramos que causan interferencia actividad realizada: se identifican los tramos de interferencia pero realizar el corte para quitarlos resultaría en una pinza con cableado muy corto, por lo que se reemplaza por una nueva estado final: equipo queda en buenas condiciones y funcionando correctamente repuestos: si | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Wednesday | 2
115166 | CORRECTIVO | 1038415580 | YESICA ANDREA CUARTAS LOPEZ | Brazlete de monitor de adaptación de partos Bueos dias. Se evidencia fallas en la toma de presión arterial en Monitor que se encuentra en la Sala de adaptación de partos. se queda tomando y no da reporte, por favor revisar, Gracias. |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UMI |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1004 | 3830 |  | EDAN | M50 | 333123-M17209460023 | 2025-05-03 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Brazalete con fuga Actividad realizada: Se reemplaza brazalete con fuga por uno nuevo, se realizan pruebas de funcionamiento finales que resultan exitosas Estado final: Equipo queda funcionando correctamente y en buenas condiciones. Repuestos: Si. | 2025-05-02 08:47 |  | 2025-05-02 10:21 | 2025-05-02 11:22 | 61 | 0 | 61 | 252413 | Media | 2025-05-02 08:05 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: brazalete con fuga actividad realizada: se reemplaza brazalete con fuga por uno nuevo, se realizan pruebas de funcionamiento finales que resultan exitosas estado final: equipo queda funcionando correctamente y en buenas condiciones. repuestos: si. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Friday | 4
115050 | CORRECTIVO | 1041230037 | CAMILO ANDRES HINCAPIE DUQUE | CABLE SENSOR DE SATURACIÓN DE OXIGENO |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1007 | 4174 |  | EDAN | IM70 | 360080-M18505570004 | 2025-05-03 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Extensión para cable de saturación massimo con cableado expuesto Actividad realizada: Se recubre zona expuesta y afectada con cinta auto fundente, se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-04-28 09:46 |  | 2025-04-28 09:46 | 2025-04-28 10:14 | 28 | 0 | 28 | 252106 | Media | 2025-04-28 09:33 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: extensión para cable de saturación massimo con cableado expuesto actividad realizada: se recubre zona expuesta y afectada con cinta auto fundente, se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Monday | 0
115048 | CORRECTIVO | 1040051120 | JOHANA MILENA GOMEZ MARTINEZ | CABLE SENSOR DE SATURACIÓN DE OXIGENO se reporta en especiales neonatales cable de extension de saturador ya que se encuentra con los cables expuestos |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1008 | 4175 |  | EDAN | IM70 | 360080-M18506920008 | 2025-05-03 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Extensión para cable de saturación massimo con cableado expuesto Actividad realizada: Se recubre zona expuesta y afectada con cinta auto fundente, se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-04-28 08:07 |  | 2025-04-28 09:10 | 2025-04-28 09:46 | 36 | 0 | 36 | 252072 | Media | 2025-04-27 10:41 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: extensión para cable de saturación massimo con cableado expuesto actividad realizada: se recubre zona expuesta y afectada con cinta auto fundente, se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Monday | 0
115883 | CORRECTIVO | 1040051120 | JOHANA MILENA GOMEZ MARTINEZ | MANITOR MALO BUENAS TARDES, SE REPORTA MONITOR DE SIGNOS VITALES EN LA INCUBADORA 31, QUE NO CENSA CUANDO SE CONENCTAN LOS CABLES AL PACIENTE |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1003 | 3827 |  | EDAN | IM70 | 001488-M15804060003 | 2025-05-24 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Módulo de ECG y SpO2 no funcionales. Actividad realizada: Se evidencia gran interferencia en el trazado de onda de ECG, se evidencian dos electrodos generando interferencia, se reemplazan por uno nuevos y se elimina interferencia, pruebas funcionales exitosas. Luego se evidencia que se pierde de un momento a otro el trazado del parámetro de ECG, se identifica conector de cable troncal no funcional pues es el que genera la perdida de señal, a pesar haber limpiado las terminales de conexión no se soluciona la falla, se realiza movimiento del troncal y se evidencia perdida de señal, se realizan pruebas de funcionamiento con cable troncal nuevo y funciona sin perdidas de señal, se deja cable nuevo. Por otro lado se encuentra funcionamiento intermitente de la pinza de SpO2, se encuentra punto de fractura que genera intermitencia, se realiza recorte y retiro de ese tramo pero se sigue presentando fallas, se encuentra cable de interfaz muy corto y no útil para el servicio, se reemplaza interfaz por una nueva. Estado final: Equipo funciona correctamente. Repuestos: Si. Latiguillos, Cable troncal, Interfaz SpO2. | 2025-05-22 07:32 |  | 2025-05-22 07:40 | 2025-05-22 09:32 | 112 | 0 | 112 | 253762 | Media | 2025-05-21 16:24 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: módulo de ecg y spo2 no funcionales. actividad realizada: se evidencia gran interferencia en el trazado de onda de ecg, se evidencian dos electrodos generando interferencia, se reemplazan por uno nuevos y se elimina interferencia, pruebas funcionales exitosas. luego se evidencia que se pierde de un momento a otro el trazado del parámetro de ecg, se identifica conector de cable troncal no funcional pues es el que genera la perdida de señal, a pesar haber limpiado las terminales de conexión no se soluciona la falla, se realiza movimiento del troncal y se evidencia perdida de señal, se realizan pruebas de funcionamiento con cable troncal nuevo y funciona sin perdidas de señal, se deja cable nuevo. por otro lado se encuentra funcionamiento intermitente de la pinza de spo2, se encuentra punto de fractura que genera intermitencia, se realiza recorte y retiro de ese tramo pero se sigue presentando fallas, se encuentra cable de interfaz muy corto y no útil para el servicio, se reemplaza interfaz por una nueva. estado final: equipo funciona correctamente. repuestos: si. latiguillos, cable troncal, interfaz spo2. | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Thursday | 3
116127 | CORRECTIVO | 43861569 | FLOR ALBA RAMIREZ GIRALDO | tensiometro de monitor no funciona correctamente manguera de tensiometro de monitor no funciona correctamente por orificio |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | CIRUGÍA | QUIRÓFANO 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1011 | 3924 |  | NIHON KOHDEN | BSM-6501 | 05531 MOD:21629 | 2025-05-31 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Manguera NIBP con fisura que genera fuga. Actividad realizada: Se realiza recorte de tramo fisurado y vuelve y se acopla a conector para brazalete. Estado final: Equipo queda en buenas condiciones y funcionando correctamente Repuestos: No | 2025-05-26 07:34 |  | 2025-05-26 08:06 | 2025-05-26 08:46 | 40 | 4 | 36 | 253959 | Media | 2025-05-26 07:19 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: manguera nibp con fisura que genera fuga. actividad realizada: se realiza recorte de tramo fisurado y vuelve y se acopla a conector para brazalete. estado final: equipo queda en buenas condiciones y funcionando correctamente repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Monday | 0
115137 | CORRECTIVO | 1022092225 | MARITZA QUINTERO DELGADO | TENSIOMETRO DESPEGADO NEONATLA TIRA DE TENSIOMETRO NEONATAL DESPEGADO |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | H1-T1 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 987 | 3647 |  | EDAN | IM70 | 001488-M15804060027 | 2025-05-03 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Brazalete con fuga Actividad realizada: Se reemplaza brazalete defectuoso por uno nuevo Estado final: Equipo queda funcionando correctamente y en buenas condiciones Repuestos: Si. | 2025-04-30 14:20 |  | 2025-04-30 15:18 | 2025-04-30 15:30 | 12 | 0 | 12 | 252330 | Media | 2025-04-30 12:42 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: brazalete con fuga actividad realizada: se reemplaza brazalete defectuoso por uno nuevo estado final: equipo queda funcionando correctamente y en buenas condiciones repuestos: si. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Wednesday | 2
108375 | CORRECTIVO | 1038416873 | ANGIE TATIANA CASTAÑO CASTRO | tensiometro con fuga buenas tardes Realizo el reporte del tensiometro de la cama 7 que se encuentra con fuga ppara que porfavor lo revisen gracias |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UMI |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 989 | 3156 |  | EDAN | M50-IPB | 333018-M12C06370007 | 2025-01-18 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Brazalete para toma de presión arterial con fuga evidente. Actividad realizada: Se realiza reemplazo de brazalete defectuoso por uno nuevo. Se realizan pruebas de funcionamiento finales que resultan exitosas Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: SI | 2025-01-17 17:11 |  | 2025-01-17 17:37 | 2025-01-17 18:20 | 42 | 0 | 42 | 244807 | Media | 2025-01-17 16:05 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: brazalete para toma de presión arterial con fuga evidente. actividad realizada: se realiza reemplazo de brazalete defectuoso por uno nuevo. se realizan pruebas de funcionamiento finales que resultan exitosas estado final: equipo funciona correctamente repuestos: si | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Friday | 4
113837 | CORRECTIVO | 1053843661 | laura vallejo idarraga | PULSOXIMETRO NO FUNCIONA BUENOS DIAS FAVOR REVISAR PULSOXIMETRO QUE NO FUNCIONA |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCEP |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1002 | 3826 |  | EDAN | IM70 | 001488-M16313790040 | 2025-03-22 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Interfaz de sensor de SpO2 con terminales de conexión cortas, genera intermitencias Actividad realizada: Se reemplaza conector por uno con las terminales más largas, se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas. Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-03-21 07:31 |  | 2025-03-21 07:59 | 2025-03-21 08:49 | 50 | 0 | 50 | 249619 | Media | 2025-03-21 03:31 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: interfaz de sensor de spo2 con terminales de conexión cortas, genera intermitencias actividad realizada: se reemplaza conector por uno con las terminales más largas, se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas. estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Friday | 4
108967 | CORRECTIVO | 1040051485 | JULIANA VALENCIA OSORIO | funcionamiento incorrecto |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | H1-T1 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 987 | 3647 |  | EDAN | IM70 | 001488-M15804060027 | 2025-02-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Brazalete para toma de presión arterial con velcro desgastado Actividad realizada: Se reemplaza brazalete en malas condiciones físicas y se reemplaza por uno nuevo Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: Si | 2025-01-30 15:47 |  | 2025-01-30 15:49 | 2025-01-30 16:12 | 24 | 0 | 24 | 245822 | Media | 2025-01-30 15:43 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: brazalete para toma de presión arterial con velcro desgastado actividad realizada: se reemplaza brazalete en malas condiciones físicas y se reemplaza por uno nuevo estado final: equipo funciona correctamente repuestos: si | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Thursday | 3
117836 | CORRECTIVO | 1038416873 | ANGIE TATIANA CASTAÑO CASTRO | servocuna de quirofano Buenos dias Realizo el reporte de aspiracion de servocuna de quirofano porque no aspira para que porfavor la revisen Muchas gracias |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UMI |  | CUNA TÉRMICA | 430 | 3833 |  | DRAGUER | RESUCITAIRE MU20503 | ER07453 | 2025-07-12 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Equipo no succiona Actividad realizada: Se evidencia filtro hidrofóbico saturado, se descarta fallas en mangueras y manómetro, se realiza desmonte de bloque de aspiración y se realiza mantenimiento a profundidad, de eliminación de residuos de aspirado. Se realiza montaje nuevamente del bloque y se ubican carcasas correctamente, se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas, se reemplaza filtro por uno nuevo Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: SI | 2025-07-10 10:46 |  | 2025-07-10 10:48 | 2025-07-10 16:50 | 362 | 186 | 176 | 257003 | Media | 2025-07-10 09:24 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo no succiona actividad realizada: se evidencia filtro hidrofóbico saturado, se descarta fallas en mangueras y manómetro, se realiza desmonte de bloque de aspiración y se realiza mantenimiento a profundidad, de eliminación de residuos de aspirado. se realiza montaje nuevamente del bloque y se ubican carcasas correctamente, se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas, se reemplaza filtro por uno nuevo estado final: equipo funciona correctamente repuestos: si | MAL_USO_CONFIGURACION, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Thursday | 3
118313 | CORRECTIVO | 1001390701 | YASMIN YULIANA LONDOÑO VASQUEZ | Buenas noches Buenas noches, monitor con pulsioximetro malo no sensa, gracias |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | H3-T2 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1024 | 3063 |  | EDAN | M9 IBP | 301137-M12604350020-01 | 2025-08-02 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pinza SpO2 no funciona correctamente Actividad realizada: Se realiza verificación de integridad en cableado de Pinza, se evidencia con varios puntos de fractura por lo cual genera interferencia en el trazado de la onda de SpO2 y valores incorrectos. No es recomendable realizar recorte para eliminar los tramos defectuosos pues la longitud de la pinza no sería adecuada para las necesidades del servicio. Se reemplaza pinza SpO2 defectuosa por una nueva. Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: Si, | 2025-07-26 08:47 |  | 2025-07-26 10:09 | 2025-07-26 11:12 | 63 | 0 | 63 | 258114 | Media | 2025-07-25 21:08 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza spo2 no funciona correctamente actividad realizada: se realiza verificación de integridad en cableado de pinza, se evidencia con varios puntos de fractura por lo cual genera interferencia en el trazado de la onda de spo2 y valores incorrectos. no es recomendable realizar recorte para eliminar los tramos defectuosos pues la longitud de la pinza no sería adecuada para las necesidades del servicio. se reemplaza pinza spo2 defectuosa por una nueva. estado final: equipo funciona correctamente repuestos: si, | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Saturday | 5
116373 | CORRECTIVO | 1007346623 | VERONICA MARIA AGUDELO ATEHORTUA | Electrocardiograma disfuncional Electrocardiograma disfuncional |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIA |  | ELECTROCARDIÓGRAFO | 503 | 3290 |  | FUKUDA DENSHI | CARDIMAX FX-7102 | 50005557 | 2025-05-31 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Electrocardiógrafo con mucha interferencia y mala ubicación de papel de impresora Actividad realizada: Se realiza limpieza exhaustiva de latiguillos, chupas y pinzas, pues en sus contactos presentaba alta saturación de suciedad y sulfatados, se aprietan más fuertemente acoples para latiguillos. Se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-05-27 19:49 |  | 2025-05-27 19:49 | 2025-05-27 20:40 | 51 | 0 | 51 | 254151 | Media | 2025-05-27 19:00 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: electrocardiógrafo con mucha interferencia y mala ubicación de papel de impresora actividad realizada: se realiza limpieza exhaustiva de latiguillos, chupas y pinzas, pues en sus contactos presentaba alta saturación de suciedad y sulfatados, se aprietan más fuertemente acoples para latiguillos. se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Tuesday | 1
113759 | CORRECTIVO | 1007770403 | DEISY NICOL MELO RODRIGUEZ | ELECTRODOS MALOS BUENOS DIAS, POR FAVOR NO PUENDEN CAMBIAR 3 ELECTRODOS MALOS SON DE CADWELL MUCHAS GRACIAS |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | CONSULTA EXTERNA |  | ELECTROENCEFALOGRAFO - POLISOMNÓGRAFO | 505 | 4073 |  | CADWELL | EASY III | 1801IX91-09-010 | 2025-03-22 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Se reciben en el servicio 3 electrodos en mal estado, se les encuentra un alto valor de impedancia. Se reemplazan por 3 nuevos y se llevan al servicio | 2025-03-19 07:31 |  | 2025-03-19 09:14 | 2025-03-19 10:28 | 74 | 34 | 40 | 249427 | Media | 2025-03-19 06:45 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | se reciben en el servicio 3 electrodos en mal estado, se les encuentra un alto valor de impedancia. se reemplazan por 3 nuevos y se llevan al servicio | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Wednesday | 2
108633 | CORRECTIVO | 1036402881 | CRISTINA CASTAÑO RAMIREZ | 3063 buenos dias monitor de signos vitales #3063 no esta fijado a carro. |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | H3-T2 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1024 | 3063 |  | EDAN | M9 IBP | 301137-M12604350020-01 | 2025-02-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Monitor no está anclado a su carro de transporte Actividad realizada: Se ancla monitor a carro de transporte con tornillería a medida Estado final: Equipo en buenas condiciones y funcionando correctamente Repuestos: No | 2025-01-25 14:40 |  | 2025-01-25 14:41 | 2025-01-25 15:00 | 19 | 0 | 19 | 245349 | Media | 2025-01-25 10:56 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: monitor no está anclado a su carro de transporte actividad realizada: se ancla monitor a carro de transporte con tornillería a medida estado final: equipo en buenas condiciones y funcionando correctamente repuestos: no | MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Saturday | 5
108634 | CORRECTIVO | 1036402881 | CRISTINA CASTAÑO RAMIREZ | 3058 buenos dias monitor de signos vitales #3058 no esta fijado a carro. |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | H2-T2 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1035 | 3058 | 3058 | EDAN | M9 IBP | 301137-M12604730022-01 | 2025-02-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Monitor no está anclado a su carro de transporte Actividad realizada: Se ancla monitor a carro de transporte con tornillería a medida Estado final: Equipo en buenas condiciones y funcionando correctamente Repuestos: No | 2025-01-25 14:41 |  | 2025-01-25 15:27 | 2025-01-25 16:04 | 37 | 0 | 37 | 245348 | Media | 2025-01-25 10:56 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: monitor no está anclado a su carro de transporte actividad realizada: se ancla monitor a carro de transporte con tornillería a medida estado final: equipo en buenas condiciones y funcionando correctamente repuestos: no | MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Saturday | 5
109190 | CORRECTIVO | 1040872276 | yanuany valentina zuluaga laverde | tensiometro malo tensiometro malo, no insupla |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | H2-T2 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1035 | 3058 | 3058 | EDAN | M9 IBP | 301137-M12604730022-01 | 2025-02-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Brazalete para toma NIBP, con fuga Actividad realizada: Se reemplaza brazalete defectuoso por uno nuevo. Se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas Estado final: Equipo queda funcionando correctamente y en óptimas condiciones Repuestos: Si. | 2025-02-04 07:36 |  | 2025-02-04 08:36 | 2025-02-04 09:01 | 25 | 0 | 25 | 246090 | Media | 2025-02-04 07:17 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: brazalete para toma nibp, con fuga actividad realizada: se reemplaza brazalete defectuoso por uno nuevo. se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas estado final: equipo queda funcionando correctamente y en óptimas condiciones repuestos: si. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Tuesday | 1
113027 | CORRECTIVO | 1002086101 | YANINE MOSQUERA LICONA | brazalte malo |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | H6-T2 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1033 | 4021 |  | EDAN | IM70 | 261333-M17709920003 | 2025-03-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Brazalete con velcro desgastado Actividad realizada: Se realiza reemplazo de brazalete por uno nuevo Estado final: Equipo queda funcionando correctamente Repuestos: Si | 2025-02-28 16:31 |  | 2025-02-28 18:54 | 2025-02-28 19:21 | 27 | 0 | 27 | 248097 | Media | 2025-02-28 16:24 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: brazalete con velcro desgastado actividad realizada: se realiza reemplazo de brazalete por uno nuevo estado final: equipo queda funcionando correctamente repuestos: si | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Friday | 4
116556 | CORRECTIVO | 30391469 | dora albeny herrera duque | Buenas tardes,se reporta cable de temperatura de s Buenas tardes,se reporta cable de temperatura de servocuna ubicadaen el cubiculo n.21 |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIN |  | CUNA TÉRMICA | 432 | 2724 |  | MEDIX | SM-401 | 4168 | 2025-06-07 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Sensor de temperatura defectuoso Actividad realizada: Se evidencia sensor de temperatura que en ocasiones marca temperaturas por encima de 40°C, monitoreando a un paciente que se muestra en MSV se encuentra en 35°C, y en otras ocasiones no muestra temperatura, se reemplaza por otro sensor de temperatura y se evidencian valores acordes al paciente y sin intermitencias, por lo que se cambia sensor de temperatura malo por uno nuevo Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: Si | 2025-06-04 11:13 |  | 2025-06-04 12:58 | 2025-06-04 13:32 | 33 | 0 | 33 | 254528 | Media | 2025-06-03 12:48 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: sensor de temperatura defectuoso actividad realizada: se evidencia sensor de temperatura que en ocasiones marca temperaturas por encima de 40°c, monitoreando a un paciente que se muestra en msv se encuentra en 35°c, y en otras ocasiones no muestra temperatura, se reemplaza por otro sensor de temperatura y se evidencian valores acordes al paciente y sin intermitencias, por lo que se cambia sensor de temperatura malo por uno nuevo estado final: equipo funciona correctamente repuestos: si | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Wednesday | 2
114377 | CORRECTIVO | 1040048854 | YESICA ANDREA ACEVEDO FLOREZ | sensor de temperatura servocuna cubiculo n° 18 Buenos dias , se reporta sensro de temperatura servocuna cubiculo n° 18 por no funcionamiento . |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIN |  | CUNA TÉRMICA | 433 | 2725 |  | MEDIX | SM-401 | 4072 | 2025-04-12 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Sensor de temperatura no funciona correctamente Actividad realizada: Se realizan pruebas de funcionamiento verificando el funcionamiento del sensor, se encuentra en aparentes buenas condiciones físicas pero no registra parámetro, se reemplaza por uno nuevo, se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas . Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: Si | 2025-04-08 09:58 |  | 2025-04-08 12:56 | 2025-04-08 13:16 | 20 | 0 | 20 | 250707 | Media | 2025-04-08 06:27 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: sensor de temperatura no funciona correctamente actividad realizada: se realizan pruebas de funcionamiento verificando el funcionamiento del sensor, se encuentra en aparentes buenas condiciones físicas pero no registra parámetro, se reemplaza por uno nuevo, se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas . estado final: equipo funciona correctamente repuestos: si | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Tuesday | 1
113451 | CORRECTIVO | 1214739247 | leidy tatiana lopez sanchez | SENSOR DE TEMPERATURA MALO SENSOR DE TEMPERATURA MALO |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIN |  | CUNA TÉRMICA | 433 | 2725 |  | MEDIX | SM-401 | 4072 | 2025-03-15 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Sensor de temperatura en mal estado. Actividad realizada: Se verifica funcionamiento de sensor, equipo no lo reconoce. Se busca en repuesto del taller, pero no es posible encontrar uno, se deja orden en pausa, para ser resuelta cuando se obtenga repuesto. Estado final: En Espera. Repuestos: No. 17/03/2025 Se cuenta con disponibilidad de repuesto en Stock, se lleva al servicio sensor de temperatura nuevo. Equipo queda funcionando correctamente y en buenas condiciones. Repuesto: Si | 2025-03-08 11:35 |  | 2025-03-08 13:58 | 2025-03-17 14:08 | 12970 | 12930 | 40 | 248643 | Media | 2025-03-08 09:29 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: sensor de temperatura en mal estado. actividad realizada: se verifica funcionamiento de sensor, equipo no lo reconoce. se busca en repuesto del taller, pero no es posible encontrar uno, se deja orden en pausa, para ser resuelta cuando se obtenga repuesto. estado final: en espera. repuestos: no. 17/03/2025 se cuenta con disponibilidad de repuesto en stock, se lleva al servicio sensor de temperatura nuevo. equipo queda funcionando correctamente y en buenas condiciones. repuesto: si | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Saturday | 5
108044 | CORRECTIVO | 1017174498 | juliana cadavid jimenez | SENSOR DE TEMPERATURA SERVOCUNA MEDICS SENSOR DE TEMPERATURA MEDICS CON CABE DETERIORADO, NO SENSA ADECUADAMENTE LA TEMPERATURA |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIN |  | CUNA TÉRMICA | 436 | 1365 |  | OHMEDA | 2001 | HCCE50134 | 2025-01-18 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Cable de sensor de temperatura expuesto. Actividad realizada: Se realiza recubrimiento de zona expuesta con termoencogible, se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-01-14 10:56 |  | 2025-01-14 16:04 | 2025-01-14 16:41 | 37 | 0 | 37 | 244495 | Media | 2025-01-14 08:59 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cable de sensor de temperatura expuesto. actividad realizada: se realiza recubrimiento de zona expuesta con termoencogible, se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Tuesday | 1
115084 | CORRECTIVO | 1006739793 | ANA SOFIA BARROS CHURTA | brazalete malo brazalete con velcro gastado |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | H6-T2 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1033 | 4021 |  | EDAN | IM70 | 261333-M17709920003 | 2025-05-03 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Brazalete con velcro desgastado Actividad realizada: Se realiza reemplazo de brazalete desgastado por uno nuevo Estado final: Equipo funciona correctamente y en buenas condiciones Repuestos: Si | 2025-04-28 16:24 |  | 2025-04-28 17:06 | 2025-04-28 17:31 | 25 | 0 | 25 | 252173 | Media | 2025-04-28 15:58 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: brazalete con velcro desgastado actividad realizada: se realiza reemplazo de brazalete desgastado por uno nuevo estado final: equipo funciona correctamente y en buenas condiciones repuestos: si | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Monday | 0
118729 | CORRECTIVO | 1040043670 | NATALIA ACEVEDO RUIZ | no funciona saturador buenos dias para repertar mal funcionamiento del saturador. gracias |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | H2-T2 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1035 | 3058 | 3058 | EDAN | M9 IBP | 301137-M12604730022-01 | 2025-08-16 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Exposición de cableado interno y diodo receptor con cable roto. Actividad realizada: Se realiza nuevamente conexión de cableados rotos y se soldan de nuevo a los diodos, se acoplan nuevamente a la carcasa de la pinza y se realizan pruebas de funcionamiento finales que resultan exitosas Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-08-12 10:07 |  | 2025-08-12 11:39 | 2025-08-12 13:01 | 82 | 0 | 82 | 259040 | Media | 2025-08-12 08:23 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: exposición de cableado interno y diodo receptor con cable roto. actividad realizada: se realiza nuevamente conexión de cableados rotos y se soldan de nuevo a los diodos, se acoplan nuevamente a la carcasa de la pinza y se realizan pruebas de funcionamiento finales que resultan exitosas estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Tuesday | 1
114698 | CORRECTIVO | 1001386855 | CAROLINA SEPULVEDA ARISTIZABAL | buenos dias buenos dias solicito cambio de tensiometro de monitor malo muchas gracias |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | H3-T2 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1021 | 3059 |  | EDAN | M9 IBP | 301137-M12604350011-01 | 2025-04-26 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Brazalete para toma de presión NIBP, en malas condiciones físicas Actividad realizada: Se realiza reemplazo de brazalete deteriorado por uno nuevo Estado final: Equipo queda en buenas condiciones físicas y funcionando correctamente Repuestos: Si. | 2025-04-19 07:52 |  | 2025-04-19 09:22 | 2025-04-19 09:46 | 23 | 0 | 23 | 251496 | Media | 2025-04-18 08:10 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: brazalete para toma de presión nibp, en malas condiciones físicas actividad realizada: se realiza reemplazo de brazalete deteriorado por uno nuevo estado final: equipo queda en buenas condiciones físicas y funcionando correctamente repuestos: si. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Saturday | 5
109105 | CORRECTIVO | 1000756312 | MELIZA AGUDELO ISAZA | 5 ELECTRODOS MALO CADWELL buenos dias , 5 electrodos equipo cadwell en mal funcionamiento , muchas gracias. |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO 230 | ELECTROENCEFALOGRAFO - POLISOMNÓGRAFO | 505 | 4073 |  | CADWELL | EASY III | 1801IX91-09-010 | 2025-02-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Electrodos que generan interferencias Actividad realizada: Se realiza verificación de estado de los electrodos con ayuda del multímetro, en 3 de ellos no se marca continuidad y en los otros dos se marca continuidad pero con un valor de impedancia por encima de 1. Se reemplazan 5 electrodos defectuosos por 5 nuevos Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: Si | 2025-02-03 07:46 |  | 2025-02-03 14:56 | 2025-02-03 15:27 | 31 | 0 | 31 | 245986 | Media | 2025-02-03 07:21 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: electrodos que generan interferencias actividad realizada: se realiza verificación de estado de los electrodos con ayuda del multímetro, en 3 de ellos no se marca continuidad y en los otros dos se marca continuidad pero con un valor de impedancia por encima de 1. se reemplazan 5 electrodos defectuosos por 5 nuevos estado final: equipo funciona correctamente repuestos: si | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Monday | 0
114707 | CORRECTIVO | 1000756312 | MELIZA AGUDELO ISAZA | 4 ELECTRODOS MALOS equipo cadwell buenas tardes , por favor realizar eñ cambio de 4 electrodos malos cadwell, muchisimas gracias |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | CONSULTA EXTERNA |  | ELECTROENCEFALOGRAFO - POLISOMNÓGRAFO | 505 | 4073 |  | CADWELL | EASY III | 1801IX91-09-010 | 2025-04-26 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: 4 electrodos defectuosos Actividad realizada: Se verifican mediante la ayuda del multímetro los electrodos recibidos, se encuentra valores de resistencia por encima de 1 ohmn, por lo que se cambian por 4 nuevos. Estado final: Equipo queda funcionando correctamente Repuestos: Si | 2025-04-19 15:39 |  | 2025-04-19 15:46 | 2025-04-19 16:29 | 43 | 0 | 43 | 251520 | Media | 2025-04-19 12:49 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: 4 electrodos defectuosos actividad realizada: se verifican mediante la ayuda del multímetro los electrodos recibidos, se encuentra valores de resistencia por encima de 1 ohmn, por lo que se cambian por 4 nuevos. estado final: equipo queda funcionando correctamente repuestos: si | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Saturday | 5
118347 | CORRECTIVO | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS | Sensor de saturación no funciona correctamente. |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO 230 | ELECTROENCEFALOGRAFO - POLISOMNÓGRAFO | 505 | 4073 |  | CADWELL | EASY III | 1801IX91-09-010 | 2025-08-02 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pinza de SpO2 para servicio de neurofisiología defectuosa Actividad realizada: Se realiza reemplazo de pinza SpO2 defectuosa por una nueva. Estado final: Equipo queda funcionando correctamente Repuestos: Si. | 2025-07-28 11:45 | 2025-07-28 11:45 | 2025-07-28 11:55 | 2025-07-28 12:07 | 12 | 0 | 12 |  |  |  | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza de spo2 para servicio de neurofisiología defectuosa actividad realizada: se realiza reemplazo de pinza spo2 defectuosa por una nueva. estado final: equipo queda funcionando correctamente repuestos: si. | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Monday | 0
117833 | CORRECTIVO | 43441960 | DAMARIS DEL SOCORRO ALZATE VELEZ | ELECTRODOS MALOS DE CADWELL BUENOS DIAS POR FAVOR CAMBIAR 1 ELECTRODO MALO DE CADWEL. MUCHAS GRACIAS |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  |  |  | ELECTROENCEFALOGRAFO - POLISOMNÓGRAFO | 505 | 4073 |  | CADWELL | EASY III | 1801IX91-09-010 | 2025-07-12 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Con esta misma GT se atiende una necesidad creada para sensor de SpO2 Diagnostico: Se recibe en servicio 3 electrodos malos, con alto valor de impedancia por encima del permitido y sensor de SpO2 con varios puntos de fractura y físicamente deteriorado. Actividad realizada: Se reemplazan los 3 electrodos cadwell por 3 nuevos y se cambia pinza de SpO2 defectuosa por una nueva Estado final: Equipo queda en buenas condiciones y funcionando correctamente Repuestos: Si | 2025-07-10 08:59 |  | 2025-07-10 10:09 | 2025-07-10 10:33 | 24 | 0 | 24 | 256999 | Media | 2025-07-10 08:42 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | con esta misma gt se atiende una necesidad creada para sensor de spo2 diagnostico: se recibe en servicio 3 electrodos malos, con alto valor de impedancia por encima del permitido y sensor de spo2 con varios puntos de fractura y físicamente deteriorado. actividad realizada: se reemplazan los 3 electrodos cadwell por 3 nuevos y se cambia pinza de spo2 defectuosa por una nueva estado final: equipo queda en buenas condiciones y funcionando correctamente repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Thursday | 3
113515 | CORRECTIVO | 1001640011 | LUIS ARBEY GIRALDO MORALES | ELECTRODOS MALOS CADWELL buenas noches 3 electrodos malos equipo cadwell ,muchas grcias |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  |  |  | ELECTROENCEFALOGRAFO - POLISOMNÓGRAFO | 505 | 4073 |  | CADWELL | EASY III | 1801IX91-09-010 | 2025-03-15 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Electrodos que generan interferencia, impedancia medida mayor a 1 Actividad realizada: Se evidencian electrodos en mal estado físico, se encuentra mediante la ayuda del multímetro una impedancia mayor a 1, se buscan repuestos en stock pero no se encuentran electrodos cadwell Estado final: En pausa, mientras hay disponibilidad de repuestos en stock Repuestos: No 14/03/2025 Se entregan en el servicio 4 electrodos, 3 correspondientes a esta orden y 1 que había quedado pendiente | 2025-03-11 07:30 |  | 2025-03-11 07:33 | 2025-03-14 08:55 | 4402 | 4341 | 61 | 248754 | Media | 2025-03-10 19:17 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: electrodos que generan interferencia, impedancia medida mayor a 1 actividad realizada: se evidencian electrodos en mal estado físico, se encuentra mediante la ayuda del multímetro una impedancia mayor a 1, se buscan repuestos en stock pero no se encuentran electrodos cadwell estado final: en pausa, mientras hay disponibilidad de repuestos en stock repuestos: no 14/03/2025 se entregan en el servicio 4 electrodos, 3 correspondientes a esta orden y 1 que había quedado pendiente | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Tuesday | 1
115165 | CORRECTIVO | 1038417661 | estefania henao giraldo | INFUSOR MALO Buenos días. Infusor se desinfla. |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIP |  | INFUSOR | 800 |  | EB0897 | RIESTER | MANUAL | 171021981 | 2025-05-03 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Fuga del equipo Actividad realizada: Se evidencia válvula cheque con polvo en su interior, se evidencia mecanismo interno con una fuga que se repara con sintesolda, a pesar de esto aún continúa fuga, se realizan pruebas con otra bolsa de caucho y se evidencia que la presión no cae por lo que se reemplaza bolsa interna de caucho perforada por una nueva. Estado final: Equipo queda en buenas condiciones y funcionando correctamente Repuestos: Si | 2025-05-02 07:36 |  | 2025-05-02 08:50 | 2025-05-02 11:52 | 182 | 84 | 98 | 252409 | Media | 2025-05-02 07:31 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: fuga del equipo actividad realizada: se evidencia válvula cheque con polvo en su interior, se evidencia mecanismo interno con una fuga que se repara con sintesolda, a pesar de esto aún continúa fuga, se realizan pruebas con otra bolsa de caucho y se evidencia que la presión no cae por lo que se reemplaza bolsa interna de caucho perforada por una nueva. estado final: equipo queda en buenas condiciones y funcionando correctamente repuestos: si | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Friday | 4
118662 | CORRECTIVO | 1038418015 | ANGIE MELISSA PEREA MOSQUERA | infusor que se desinfla |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIA |  | INFUSOR | 790 |  | EB0084 | RIESTER | MANUAL | 120936103 | 2025-08-16 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Bolsa interna de caucho perforada, fuga de aire. Actividad realizada: Se reemplaza bolsa de caucho por una nueva, el sitio de la perforación no posibilita una correcta adherencia de un parche para reparar la bolsa. Se realizan pruebas de funcionamiento verificando que no se encuentren más fugas y que se conserve la presión de aire en su interior. Pruebas resultan exitosas. Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: Si. | 2025-08-10 11:48 |  | 2025-08-10 11:49 | 2025-08-11 10:35 | 1366 | 1337 | 29 | 258922 | Media | 2025-08-10 06:59 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: bolsa interna de caucho perforada, fuga de aire. actividad realizada: se reemplaza bolsa de caucho por una nueva, el sitio de la perforación no posibilita una correcta adherencia de un parche para reparar la bolsa. se realizan pruebas de funcionamiento verificando que no se encuentren más fugas y que se conserve la presión de aire en su interior. pruebas resultan exitosas. estado final: equipo funciona correctamente repuestos: si. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Sunday | 6
116463 | CORRECTIVO | 1038412608 | YESICA PAOLA VILLEGAS SERNA | no sirve infusor no insufla |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | CIRUGÍA |  | INFUSOR | 768 |  | EB0255 | RIESTER | MANUAL | 110719447 | 2025-06-07 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pera para infusor con válvula de escape trabada. Actividad realizada: Se evidencia que válvula de escape se queda trabada por su balín en varias ocasiones por lo que insuflar la bolsa de caucho no se realiza de manera correcta, se reemplaza pera en malas condiciones por una nueva . se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: Si. | 2025-05-31 11:56 |  | 2025-05-31 11:58 | 2025-05-31 12:37 | 38 | 0 | 38 | 254403 | Media | 2025-05-31 11:53 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pera para infusor con válvula de escape trabada. actividad realizada: se evidencia que válvula de escape se queda trabada por su balín en varias ocasiones por lo que insuflar la bolsa de caucho no se realiza de manera correcta, se reemplaza pera en malas condiciones por una nueva . se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas estado final: equipo funciona correctamente repuestos: si. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Saturday | 5
116458 | CORRECTIVO | 1002946584 | MABY YINETH PALACIOS APONZA | OFTALMOSCOPIO MALO buenos dias para reportar el oftalmoscopio que no enciende, se realiza cambio de pilas y no funciona. muchas gracias |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UMI |  | EQUIPO DE ÓRGANOS Y SENTIDOS | 542 | 1810 |  | WELCH ALLYN | .05242 |  | 2025-06-07 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Equipo de órganos no enciende Actividad realizada: Se verifica estado de batería que se encuentra correcta, se verifica estado de bombillo y se encuentra en mal estado, se reemplaza por uno nuevo, se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: Si | 2025-05-31 07:46 |  | 2025-05-31 09:15 | 2025-05-31 10:00 | 46 | 0 | 46 | 254385 | Media | 2025-05-31 07:01 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo de órganos no enciende actividad realizada: se verifica estado de batería que se encuentra correcta, se verifica estado de bombillo y se encuentra en mal estado, se reemplaza por uno nuevo, se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas estado final: equipo funciona correctamente repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Saturday | 5
115889 | CORRECTIVO | 1036932398 | esneyder alexander garcia garcia | Empaque de puerta Cordial saludo, Por medio de la presente reporto caida del empaque de puerta aislador NPT central de medicamentos Gracias por el apoyo |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | AISLADOR ASÉPTICO | 586 | 4225 |  | GERMFREE | VF-64PUSP | 6S-15-VF64-18067 | 2025-05-24 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | No se realiza gestión oportuna en la GT, se da inicio a las 10:20 y se interviene hasta las 11:00am, debido al grupo primario (11:00-12:00) se pausa la intervención y se finaliza a las 12:45 Diagnostico: Empaques internos de cabina de bioseguridad sueltos Actividad realizada: Se realiza nuevamente el acople de los empaques a la estructura de la cabina con ayuda de pegamento especializado Estado final: Equipo queda en buenas condiciones Repuestos: No | 2025-05-22 08:34 |  | 2025-05-22 09:32 | 2025-05-22 12:52 | 200 | 48 | 152 | 253611 | Media | 2025-05-20 07:38 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | no se realiza gestión oportuna en la gt, se da inicio a las 10:20 y se interviene hasta las 11:00am, debido al grupo primario (11:00-12:00) se pausa la intervención y se finaliza a las 12:45 diagnostico: empaques internos de cabina de bioseguridad sueltos actividad realizada: se realiza nuevamente el acople de los empaques a la estructura de la cabina con ayuda de pegamento especializado estado final: equipo queda en buenas condiciones repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Thursday | 3
116128 | CORRECTIVO | 1022387128 | jeison arnoldo moreno orozco | BOMBILLO DEL COLIMADOR QUEMADO Buenos dias. en el turno de la noche presenta falla el bombillo del colimador de rayos x 1 , por favor revisarlo y cambiarlo . Muchas gracias y feliz día |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | IMAGENOLOGÍA |  | EQUIPO DE RAYOS X | 562 | 2163 |  | SIEMENS | MULTIX SWING | 1365 | 2025-05-31 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Bombillo del colimador quemado Actividad realizada: Se realiza cambio de bombillo quemado por uno nuevo. Estado final: Equipo queda en buenas condiciones y funciona correctamente Repuestos: Si. | 2025-05-26 07:34 |  | 2025-05-26 07:40 | 2025-05-26 08:06 | 25 | 0 | 25 | 253955 | Media | 2025-05-26 06:06 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: bombillo del colimador quemado actividad realizada: se realiza cambio de bombillo quemado por uno nuevo. estado final: equipo queda en buenas condiciones y funciona correctamente repuestos: si. | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Monday | 0
116722 | CORRECTIVO | 15437281 | RUBEN DARIO SERNA ARENAS | Equipo reporta daño |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | CIRUGÍA | CUARTO DE EQUIPOS | FACOEMULSIFICADOR | 572 | 3806 |  | ALCON | CONSTELLATION REF:8065751145 | 1603468601X | 2025-06-14 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Mensaje de aviso para reemplazo de lámpara Actividad realizada: Se deja en pausa y se deja en pausa mientras se adquiere el repuesto Estado final: Equipo queda funcional, pero se pausa la orden mientras llega repuesto Repuestos: No 12/06/2025 Se realiza reemplazo de lámpara con vida útil agotada por una nueva. | 2025-06-09 17:37 |  | 2025-06-09 17:43 | 2025-06-12 17:01 | 4278 | 4213 | 65 | 255014 | Media | 2025-06-09 17:27 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: mensaje de aviso para reemplazo de lámpara actividad realizada: se deja en pausa y se deja en pausa mientras se adquiere el repuesto estado final: equipo queda funcional, pero se pausa la orden mientras llega repuesto repuestos: no 12/06/2025 se realiza reemplazo de lámpara con vida útil agotada por una nueva. | DESGASTE_NORMAL | ['DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Monday | 0
115864 | CORRECTIVO | 52537585 | jipsi milena gutierrez lobo | La bobilla de la lampara de pie , se está soltando La bobilla de la lampara de pie , se está soltando, está medio agarrada , riesgo de caerse |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | FISIOTERAPIA |  | LÁMPARA INFRAROJA | 587 |  | EB0999 | INTERFISICA | DE PISO | EB0999 | 2025-05-24 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Socket para bombillo demasiado flojo Actividad realizada: Se realiza remplazo de Socket deteriorado por uno nuevo, se realizan respectivas conexiones y seguidamente pruebas de funcionamiento que resultan existosas Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: Si | 2025-05-21 08:36 |  | 2025-05-21 13:35 | 2025-05-21 14:47 | 71 | 0 | 71 | 253635 | Media | 2025-05-20 09:50 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: socket para bombillo demasiado flojo actividad realizada: se realiza remplazo de socket deteriorado por uno nuevo, se realizan respectivas conexiones y seguidamente pruebas de funcionamiento que resultan existosas estado final: equipo funciona correctamente repuestos: si | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Wednesday | 2
108414 | CORRECTIVO | 1017174498 | juliana cadavid jimenez | LAMPARA DE FOTOTERAPIA CON RUEDA MALA REPORTAN LAMPARA DE FOTOTERAPIA CON RUEDA SALIDA DEL SOPORTE |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIN |  | LÁMPARA DE FOTOTERAPIA | 817 | 3180 |  | DAVID NINGBO | XHZ-90 | 42110505014 | 2025-01-25 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Ruedas de lámpara se encuentran sueltas. Actividad realizada: Se realiza reacople de ruedas a la estructura de la lámpara, se ajustan correctamente mediante arandelas y pin candado. Estado final: Equipo queda en buenas condiciones y funcionando correctamente Repuestos: No | 2025-01-20 09:29 |  | 2025-01-20 12:49 | 2025-01-20 14:54 | 126 | 88 | 38 | 244839 | Media | 2025-01-18 20:35 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: ruedas de lámpara se encuentran sueltas. actividad realizada: se realiza reacople de ruedas a la estructura de la lámpara, se ajustan correctamente mediante arandelas y pin candado. estado final: equipo queda en buenas condiciones y funcionando correctamente repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Monday | 0
117579 | CORRECTIVO | 1000441804 | maria alejandra rodriguez atehortua | valva mala accesorio verde (luz), suelta de la valva, no tyiene su funcionamiento bien, por favor corregir, muchas gracias, se deja en oficina de coordinador de cirugia |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | CIRUGÍA |  | LARINGOSCOPIO | 828 | EB0257 | EB0257 | WELCH ALLYN | FIBRA ÓPTICA/60813 | MIL 00, MIL0, MIL 1, MIL4, MAC 3, MAC 4 | 2025-07-05 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Valva de laringoscopio de fibra óptica floja de su soporte Actividad realizada: Se realiza ajuste de soporte para Valva de fibra óptica, se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas. Estado final: Equipo queda funcionando correctamente. Repuestos: No | 2025-07-02 07:32 |  | 2025-07-02 09:46 | 2025-07-02 10:14 | 29 | 0 | 29 | 256384 | Media | 2025-07-01 20:06 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: valva de laringoscopio de fibra óptica floja de su soporte actividad realizada: se realiza ajuste de soporte para valva de fibra óptica, se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas. estado final: equipo queda funcionando correctamente. repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Wednesday | 2
118684 | CORRECTIVO | 1007405184 | dayana andrea rivera | infusor malo |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIA |  | INFUSOR | 785 |  | EB0748 | RIESTER | MANUAL | 161221417 | 2025-08-16 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Bolsa interna de caucho perforada, fuga de aire. Actividad realizada: Se reemplaza bolsa de caucho por una nueva, el sitio de la perforación no posibilita una correcta adherencia de un parche para reparar la bolsa. Se realizan pruebas de funcionamiento verificando que no se encuentren más fugas y que se conserve la presión de aire en su interior. Pruebas resultan exitosas. Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: Si. | 2025-08-11 10:06 |  | 2025-08-11 10:35 | 2025-08-11 11:05 | 30 | 0 | 30 | 258939 | Media | 2025-08-11 04:52 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: bolsa interna de caucho perforada, fuga de aire. actividad realizada: se reemplaza bolsa de caucho por una nueva, el sitio de la perforación no posibilita una correcta adherencia de un parche para reparar la bolsa. se realizan pruebas de funcionamiento verificando que no se encuentren más fugas y que se conserve la presión de aire en su interior. pruebas resultan exitosas. estado final: equipo funciona correctamente repuestos: si. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Monday | 0
115935 | CORRECTIVO | 1053829144 | LINA MARCELA DIAZ ALARCON | INFUSOR MALO infusor con fuga |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIA |  | INFUSOR | 777 |  | EB0126 | RIESTER | MANUAL | 120936153 | 2025-05-24 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: infusor con fuga Actividad realizada: Se evidencia bolsa de caucho del interior con perforación de gran tamaño. Se reemplaza por una nueva Estado final: Equipo queda funcionando correctamente Repuestos: Si | 2025-05-22 16:38 |  | 2025-05-22 16:38 | 2025-05-22 17:51 | 73 | 0 | 73 | 253845 | Media | 2025-05-22 15:48 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: infusor con fuga actividad realizada: se evidencia bolsa de caucho del interior con perforación de gran tamaño. se reemplaza por una nueva estado final: equipo queda funcionando correctamente repuestos: si | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Thursday | 3
114910 | CORRECTIVO | 1036946543 | MARIA ALEJANDRA OCAMPO VALLEJO | Congelador del área de bodega Buenas tardes Por favor revisar el congelador del área de almacenamiento ya que tiene mucho hielo en la parte superior, lo que no permite cerrar de manera adecuada el congelador Muchas gracias |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | CONGELADOR HORIZONTAL | 862 | 4283 |  | SWAN | CHS-198 | 341-63953402-8A27-1030103 | 2025-04-26 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Congelador no cierra puerta por acumulación de hielo Actividad realizada: Gran cantidad de hielo acumulado en la puerta del congelador, se retira verifica buen sello del congelador. Estado final: Equipo funciona correctamente y queda en buenas condiciones Repuestos: No | 2025-04-24 14:15 |  | 2025-04-24 15:31 | 2025-04-24 16:24 | 53 | 0 | 53 | 251905 | Media | 2025-04-24 13:52 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: congelador no cierra puerta por acumulación de hielo actividad realizada: gran cantidad de hielo acumulado en la puerta del congelador, se retira verifica buen sello del congelador. estado final: equipo funciona correctamente y queda en buenas condiciones repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Thursday | 3
117089 | CORRECTIVO | 1040051120 | JOHANA MILENA GOMEZ MARTINEZ | censor de temperatura malo Buenos dias se repotar censor de temperaturade incubadora drgaer en UCEN, tiene cables metalicos expuestos y no toma la temperatuira |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIN |  | INCUBADORA | 753 | 3800 | 3800 | DRAGER | ISOLETTE 8000 | CY07027 | 2025-06-21 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Sensor de temperatura roto Actividad realizada: Se reemplaza por uno nuevo y se lleva al servicio, se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: Si | 2025-06-19 09:48 |  | 2025-06-19 09:49 | 2025-06-19 10:24 | 35 | 0 | 35 | 255738 | Media | 2025-06-19 09:19 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: sensor de temperatura roto actividad realizada: se reemplaza por uno nuevo y se lleva al servicio, se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas estado final: equipo funciona correctamente repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Thursday | 3
118311 | CORRECTIVO | 1007493333 | angie paola restrepo monsalve | se reporta fonendoscopio porque no tiene una oliva se reporta fonendoscopio porque no tiene una oliva |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | CIRUGÍA | QUIROFANO 7 | FONENDOSCOPIO | 635 |  | EB0932 | LORD | ADULTO LUJO | EB0932 | 2025-08-02 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Fonendoscopio sin una oliva Actividad realizada: Se lleva equipo al taller y se acopla oliva en buen estado. Se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-07-26 08:30 |  | 2025-07-26 08:31 | 2025-07-26 08:57 | 27 | 0 | 27 | 258116 | Media | 2025-07-26 07:01 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: fonendoscopio sin una oliva actividad realizada: se lleva equipo al taller y se acopla oliva en buen estado. se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Saturday | 5
115810 | CORRECTIVO | 1040050075 | CAMILA VILLADA MARULANDA | Infusor dañado |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIA |  | INFUSOR | 780 |  | EB0129 | RIESTER | MANUAL | 120936160 | 2025-05-24 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Bolsa de caucho con fuga Actividad realizada: Se reemplaza bolsa de caucho perforada por una nueva. Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: Si | 2025-05-19 16:47 |  | 2025-05-19 17:01 | 2025-05-19 17:18 | 17 | 0 | 17 | 253592 | Media | 2025-05-19 16:25 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: bolsa de caucho con fuga actividad realizada: se reemplaza bolsa de caucho perforada por una nueva. estado final: equipo funciona correctamente repuestos: si | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Monday | 0
113525 | CORRECTIVO | 1001416339 | yolima janeth gallego montoya | Infusor malo Infusor malo, no insufla |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIA |  | INFUSOR | 781 |  | EB0968 | RIESTER | MANUAL | 171022036 | 2025-03-15 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Bolsa interior de caucho del infusor con perforación de gran tamaño, equipo con fuga Actividad realizada: Se reemplaza bolsa de caucho defectuosa por una nueva, se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas, equipo mantiene presión adecuadamente Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: Si. | 2025-03-11 10:43 |  | 2025-03-11 10:45 | 2025-03-11 11:07 | 22 | 0 | 22 | 248786 | Media | 2025-03-11 09:39 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: bolsa interior de caucho del infusor con perforación de gran tamaño, equipo con fuga actividad realizada: se reemplaza bolsa de caucho defectuosa por una nueva, se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas, equipo mantiene presión adecuadamente estado final: equipo funciona correctamente repuestos: si. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Tuesday | 1
117610 | CORRECTIVO | 1040035377 | JUAN DAVID ECHEVERRI CHICA | torre mala |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | CIRUGÍA |  | TORRE DE LAPAROSCOPIA | 606 | 3794 |  | STORZ | TORRE HD SPIES | C61D10159 | 2025-07-05 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Torre de laparoscopia no da imagen en pantalla Actividad realizada: Se evidencia que los módulos encienden correctamente pero la pantalla no, se encuentra cable de poder desconectado de su convertidor por lo que no le llega alimentación a la pantalla, se conecta y se enciende pantalla correctamente y se visualiza imagen en pantalla Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-07-02 15:50 |  | 2025-07-02 15:52 | 2025-07-02 16:14 | 22 | 0 | 22 | 256455 | Media | 2025-07-02 15:46 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: torre de laparoscopia no da imagen en pantalla actividad realizada: se evidencia que los módulos encienden correctamente pero la pantalla no, se encuentra cable de poder desconectado de su convertidor por lo que no le llega alimentación a la pantalla, se conecta y se enciende pantalla correctamente y se visualiza imagen en pantalla estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Wednesday | 2
116557 | CORRECTIVO | 43715204 | DIANA PATRICIA MARIN GARCIA | camara stryker sin recubrimiento. Buenas tardes. Por favor revisar cámara stryker # 4 , no tiene recubrimiento en la parte proximal . Muchas gracias . |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | CIRUGÍA |  | TORRE DE LAPAROSCOPIA | 606 | 3794 |  | STORZ | TORRE HD SPIES | C61D10159 | 2025-06-07 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Cableado de cámara con tramo expuesto Actividad realizada: Se realiza recubrimiento de zona expuesta con cinta auto fundente, termo encogible y cinta aislante Estado final: Equipo queda en buenas condiciones y funcionando correctamente Repuestos: No | 2025-06-04 11:13 |  | 2025-06-04 12:17 | 2025-06-04 12:57 | 39 | 0 | 39 | 254544 | Media | 2025-06-03 14:44 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cableado de cámara con tramo expuesto actividad realizada: se realiza recubrimiento de zona expuesta con cinta auto fundente, termo encogible y cinta aislante estado final: equipo queda en buenas condiciones y funcionando correctamente repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Wednesday | 2
117604 | CORRECTIVO | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS | Incubadora con puerta mala |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIN |  | INCUBADORA | 754 | 3801 |  | DRAGER | ISOLETTE 8000 | CY07028 | 2025-07-05 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Bisagra de puerta de incubadora reventada, puerta interna y externa despegadas Actividad realizada: Se realiza reparación de sistema de unión y bisagras de puertas. Se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: NO | 2025-07-02 11:55 | 2025-07-02 11:55 | 2025-07-02 16:14 | 2025-07-02 17:34 | 80 | 0 | 80 |  |  |  | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: bisagra de puerta de incubadora reventada, puerta interna y externa despegadas actividad realizada: se realiza reparación de sistema de unión y bisagras de puertas. se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Wednesday | 2
113596 | CORRECTIVO | 1038139569 | MARIANA MENESES MENDOZA | tablero electrico de cama el tablero eléctrico de la cama se encuentra despegado (habitación 239) |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | H2-T2 |  | CAMA ELÉCTRICA | 233 | 2469 |  | DOMETAL | 131-71 | 2058-403 | 2025-03-15 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Panel de control despegado de su carcasa Actividad realizada: Se aplica en las caras de la carcasa y el panel pegamento especializado, se unen las caras y se deja secando por unos minutos, luego de esto se evidencia reparación exitosa Estado final: Equipo funciona correctamente y queda en buenas condiciones físicas Repuestos: No | 2025-03-13 07:35 |  | 2025-03-13 08:15 | 2025-03-13 08:46 | 31 | 0 | 31 | 248917 | Media | 2025-03-12 12:03 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: panel de control despegado de su carcasa actividad realizada: se aplica en las caras de la carcasa y el panel pegamento especializado, se unen las caras y se deja secando por unos minutos, luego de esto se evidencia reparación exitosa estado final: equipo funciona correctamente y queda en buenas condiciones físicas repuestos: no | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Thursday | 3
117511 | CORRECTIVO | 1007108058 | JAKELINE FERIA ESTRADA | buenos dias buen día para reportar porfavor cama de la habitación 311D, el control se encuentra sin funcionamiento , gracias |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | H3-T1 |  | CAMA ELÉCTRICA | 255 | 2410 |  | DOMETAL | 131-71 | 2058-370 | 2025-07-05 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Motor de altura con recorrido incompleto al subir Actividad realizada: Se evidencia que al accionar los botones para subir espaldar este solo llega hasta cierto recorrido pero si baja completamente, se evidencia esto desde los botones en los 4 paneles de control, se realiza verificación de funcionamiento de motor donde se identifica interior trabado, se realiza maniobra de desbloqueo de sistema y se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-06-28 12:40 |  | 2025-06-28 12:41 | 2025-06-28 15:05 | 144 | 78 | 66 | 256261 | Media | 2025-06-28 10:33 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: motor de altura con recorrido incompleto al subir actividad realizada: se evidencia que al accionar los botones para subir espaldar este solo llega hasta cierto recorrido pero si baja completamente, se evidencia esto desde los botones en los 4 paneles de control, se realiza verificación de funcionamiento de motor donde se identifica interior trabado, se realiza maniobra de desbloqueo de sistema y se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Saturday | 5
111242 | CORRECTIVO | 1047971861 | MILENA OSORIO OSORIO | no baja la cabecera buenas tardes por favor me puede colaborar organizando la cama de la habitacion 222b ya que que no baja la cabecera , muchas gracias . |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | H2-T1 |  | CAMA ELÉCTRICA | 216 | 1082 |  | LOS PINOS | 740LV.05 | 49986 | 2025-02-15 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Motor cabecera y piecera no bajan Actividad realizada: Se realiza descarte de motores con el de altura que si se encuentra completamente funcional, se nota al intercambiar cable de motor de altura en los demás que los motores se encuentran en buenas condiciones de funcionamiento, la causa de la falla radica en el control manual, se destapa y se evidencian cables despegados de sus contactos, además de cableado expuesto. Se reemplaza control manual defectuoso por uno nuevo. Se realizan pruebas de funcionamiento finales que resultan exitosas Estado final: Equipo queda funcionando correctamente Repuestos: Si. Control manual | 2025-02-09 18:48 |  | 2025-02-09 18:49 | 2025-02-09 19:32 | 43 | 0 | 43 | 246497 | Media | 2025-02-09 17:55 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: motor cabecera y piecera no bajan actividad realizada: se realiza descarte de motores con el de altura que si se encuentra completamente funcional, se nota al intercambiar cable de motor de altura en los demás que los motores se encuentran en buenas condiciones de funcionamiento, la causa de la falla radica en el control manual, se destapa y se evidencian cables despegados de sus contactos, además de cableado expuesto. se reemplaza control manual defectuoso por uno nuevo. se realizan pruebas de funcionamiento finales que resultan exitosas estado final: equipo queda funcionando correctamente repuestos: si. control manual | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Sunday | 6
117905 | CORRECTIVO | 1036402881 | CRISTINA CASTAÑO RAMIREZ | 214b por favor revisar cable control cama. GRACIAS |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | H2-T1 |  | CAMA ELÉCTRICA | 205 | 2341 |  | LOS PINOS | 740LV.05 | 50000 | 2025-07-19 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Cableado de control manual expuesto en varias zonas Actividad realizada: Se realiza reemplazo de cableado deteriorado por uno encontrado en el taller en buen estado. Se realiza soldadura de cableado a tarjeta electrónica. Se realizan pruebas funcionamiento finales que resultan exitosas Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-07-12 11:17 |  | 2025-07-12 11:35 | 2025-07-12 13:01 | 86 | 0 | 86 | 257135 | Media | 2025-07-12 09:08 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cableado de control manual expuesto en varias zonas actividad realizada: se realiza reemplazo de cableado deteriorado por uno encontrado en el taller en buen estado. se realiza soldadura de cableado a tarjeta electrónica. se realizan pruebas funcionamiento finales que resultan exitosas estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Saturday | 5
113461 | CORRECTIVO | 1036402881 | CRISTINA CASTAÑO RAMIREZ | 214b buenos dias por favor revisar cable control cama 214b, gracias |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | H2-T1 |  | CAMA ELÉCTRICA | 205 | 2341 |  | LOS PINOS | 740LV.05 | 50000 | 2025-03-15 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Control manual con cableado expuesto y con evidencias de muchas reparaciones ejecutadas Actividad realizada: Se realiza reemplazo de cableado por uno encontrado en el taller en mejor estado, se realiza soldadura de cada uno de los cables en sus respectivos puntos de conexión, se acopla a la cama y se realizan pruebas de funcionamiento finales que resultan exitosas Estado final: Equipo queda funcionando correctamente Repuestos: No | 2025-03-10 08:33 |  | 2025-03-10 08:52 | 2025-03-10 10:17 | 85 | 0 | 85 | 248678 | Media | 2025-03-10 08:19 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: control manual con cableado expuesto y con evidencias de muchas reparaciones ejecutadas actividad realizada: se realiza reemplazo de cableado por uno encontrado en el taller en mejor estado, se realiza soldadura de cada uno de los cables en sus respectivos puntos de conexión, se acopla a la cama y se realizan pruebas de funcionamiento finales que resultan exitosas estado final: equipo queda funcionando correctamente repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Monday | 0
114664 | CORRECTIVO | 1041228894 | juan fernando lopez gomez | colchon Colchón de la habitación 310b de H3t1 se encuentra impregnado de fluidos, debido que el forro se encontraba se encontraba deteriorado por el lado del cierre, solicito cambio lo mas pronto posible para no dejar cama inhabilitada. |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | H3-T1 |  | CAMA ELÉCTRICA | 252 | 2414 |  | DOMETAL | QUAXAR | 00000-37167 | 2025-04-19 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | No se realiza gestión oportuna al abrir y al cerrar la GT, se realiza entre las 18:20 y las 18:50 Diagnostico: Colchón deteriorado. Actividad realizada: Se reemplaza colchón en mal estado por uno nuevo Estado final: Equipo queda en buenas condiciones físicas y de funcionamiento Repuestos: Si. Colchón. | 2025-04-15 18:04 |  | 2025-04-15 19:25 | 2025-04-15 19:31 | 6 | 0 | 6 | 251410 | Media | 2025-04-15 17:05 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | no se realiza gestión oportuna al abrir y al cerrar la gt, se realiza entre las 18:20 y las 18:50 diagnostico: colchón deteriorado. actividad realizada: se reemplaza colchón en mal estado por uno nuevo estado final: equipo queda en buenas condiciones físicas y de funcionamiento repuestos: si. colchón. | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Tuesday | 1
109182 | CORRECTIVO | 1036944353 | DANIELA CANO OSPINA | Motor Habitación 304 Dañado Buenas Tardes Motor de Habitación 304 Dañado ( Cama No sube ) . Muchas Gracias |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | H3-T2 |  | CAMA ELÉCTRICA | 272 | 2507 |  | DOMETAL | 131-71 | 2058-431 | 2025-02-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Motor de altura con funcionamiento incorrecto, a final de carrera se queda obstruido Actividad realizada: Se realiza reemplazo de motor de altura con éxito, se instala motor de altura nuevo Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: Si. Motor de altura | 2025-02-03 17:40 |  | 2025-02-03 17:40 | 2025-02-03 18:23 | 43 | 0 | 43 | 246081 | Media | 2025-02-03 17:22 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: motor de altura con funcionamiento incorrecto, a final de carrera se queda obstruido actividad realizada: se realiza reemplazo de motor de altura con éxito, se instala motor de altura nuevo estado final: equipo funciona correctamente repuestos: si. motor de altura | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Monday | 0
116407 | CORRECTIVO | 1036402881 | CRISTINA CASTAÑO RAMIREZ | 306 BUENAS TARDES POR FAVOR REVISAR CABLE CAMA. GRACIAS |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | H3-T1 |  | CAMA ELÉCTRICA | 246 | 1986 |  | LOS PINOS | 740LV.05 | 50002 | 2025-05-31 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Control manual de cama con cableado expuesto. Actividad realizada: Se repara zona de cableado expuesta con cinta autofundente. Estado final: Equipo funciona correctamente y en buenas condiciones Repuestos: No | 2025-05-29 07:44 |  | 2025-05-29 08:27 | 2025-05-29 08:56 | 29 | 0 | 29 | 254220 | Media | 2025-05-28 14:22 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: control manual de cama con cableado expuesto. actividad realizada: se repara zona de cableado expuesta con cinta autofundente. estado final: equipo funciona correctamente y en buenas condiciones repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Thursday | 3
116435 | CORRECTIVO | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS | Actualizar sistema de control de cama |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | RADIOTERAPIA |  | CAMA ELÉCTRICA | 262 | 2411 |  | DOMETAL | QUAXAR | 00000-45852 | 2025-05-31 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Se realiza actualización de sistema de control de cama eléctrica, reemplazo de caja de control, paneles de control y batería. Se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas. Repuestos: Si. Para la instalación fue necesario reemplazar conectores por otros nuevos Caja de control Caja de batería 2 Paneles de control. | 2025-05-30 10:11 | 2025-05-30 10:11 | 2025-05-30 11:54 | 2025-05-30 14:54 | 181 | 62 | 119 |  |  |  | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | se realiza actualización de sistema de control de cama eléctrica, reemplazo de caja de control, paneles de control y batería. se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas. repuestos: si. para la instalación fue necesario reemplazar conectores por otros nuevos caja de control caja de batería 2 paneles de control. | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Friday | 4
114814 | CORRECTIVO | 1041325296 | BILEALDA CRISTINA SANTA MURILLO | cama Buenos dias, favor revisar cama 313 |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | TRASPLANTES |  | CAMA ELÉCTRICA | 258 | 2715 |  | DOMETAL | QUAXAR | 000000-1873 | 2025-04-26 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | No se realiza gestión oportuna al cerrar la GT, se cierra orden a las 17:30 Diagnostico: Motor de cabecera con carcasa reventada y doblado. Actividad realizada: Se reemplaza motor de cabecera defectuoso por uno nuevo, se realizan pruebas de funcionamiento finales que resultan exitosas Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: Si. | 2025-04-22 10:34 |  | 2025-04-22 15:48 | 2025-04-22 18:09 | 141 | 0 | 141 | 251705 | Media | 2025-04-22 10:01 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | no se realiza gestión oportuna al cerrar la gt, se cierra orden a las 17:30 diagnostico: motor de cabecera con carcasa reventada y doblado. actividad realizada: se reemplaza motor de cabecera defectuoso por uno nuevo, se realizan pruebas de funcionamiento finales que resultan exitosas estado final: equipo funciona correctamente repuestos: si. | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Tuesday | 1
114898 | CORRECTIVO | 1036402507 | YURANI VALENCIA ESTRADA | baranda de la cama mala buenos dias por favor organizar baranda de la cama habitacion 211c, se encuentra mala |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | H2-T1 |  | CAMA ELÉCTRICA | 258 | 2715 |  | DOMETAL | QUAXAR | 000000-1873 | 2025-04-26 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Manija de baranda de cama quebrada Actividad realizada: Se realiza reemplazo de manija quebrada por una nueva, la orden toma más tiempo de lo estimado ya que el tornillo para sujetar la manija se encontraba rodado y sin posibilidad de retirar con facilidad por lo que se requirió sacarlo mediante taladro. Estado final: Equipo queda en buenas condiciones y funcionando correctamente Repuestos: Si. | 2025-04-24 08:42 |  | 2025-04-24 09:08 | 2025-04-24 11:54 | 165 | 0 | 165 | 251854 | Media | 2025-04-24 06:26 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: manija de baranda de cama quebrada actividad realizada: se realiza reemplazo de manija quebrada por una nueva, la orden toma más tiempo de lo estimado ya que el tornillo para sujetar la manija se encontraba rodado y sin posibilidad de retirar con facilidad por lo que se requirió sacarlo mediante taladro. estado final: equipo queda en buenas condiciones y funcionando correctamente repuestos: si. | MAL_TRATO_FISICO, DESGASTE_NORMAL | ['MAL_TRATO_FISICO', 'DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Thursday | 3
114812 | CORRECTIVO | 1041325296 | BILEALDA CRISTINA SANTA MURILLO | control cama Buenos dias, favor revisar cablews control de la cama 312b |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | TRASPLANTES |  | CAMA ELÉCTRICA | 260 | 1988 |  | LOS PINOS | 740LV.05 | 49981 | 2025-04-26 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Cableado de control manual expuesto Actividad realizada: Se recubre zona expuesta con cinta autofundente. Estado final: Equipo queda en buenas condiciones físicas Repuestos: No | 2025-04-22 10:33 |  | 2025-04-22 15:27 | 2025-04-22 15:48 | 21 | 0 | 21 | 251703 | Media | 2025-04-22 09:59 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cableado de control manual expuesto actividad realizada: se recubre zona expuesta con cinta autofundente. estado final: equipo queda en buenas condiciones físicas repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Tuesday | 1
108586 | CORRECTIVO | 1001479560 | SUSANA RAMIREZ MONTOYA | control de cama malo Buenas tardes para reportar que el control la cuna de la habitacion 535 esta en mal estado, muchas gracias |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | H5-T2 |  | CAMA ELÉCTRICA | 310 | 3771 |  | LOS PINOS | 740 | 510116 | 2025-01-25 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Carcasa de control manual muy deteriorada físicamente Actividad realizada: Se reemplaza carcasa en malas condiciones por una encontrada en el taller en buen estado. Estado final: Equipo queda en buenas condiciones físicas y funcionando correctamente Repuestos: No | 2025-01-23 16:34 |  | 2025-01-23 17:17 | 2025-01-23 18:05 | 48 | 0 | 48 | 245228 | Media | 2025-01-23 16:23 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: carcasa de control manual muy deteriorada físicamente actividad realizada: se reemplaza carcasa en malas condiciones por una encontrada en el taller en buen estado. estado final: equipo queda en buenas condiciones físicas y funcionando correctamente repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Thursday | 3
111233 | CORRECTIVO | 1041329646 | YARITZA JIMENEZ CEBALLOS | 206 cama de 206 no tiene un freno gracias |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | H2-T1 |  | CAMA ELÉCTRICA | 327 | 3349 |  | DOMETAL | QUAXAR | 00000-17676 | 2025-02-15 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Llanta de cama desgastada por lo que no frena Actividad realizada: Se reemplaza rueda de llanta desgastada por una nueva. Estado final: Equipo queda funcionando correctamente y en buenas condiciones físicas Repuestos: Si | 2025-02-08 10:57 |  | 2025-02-08 10:58 | 2025-02-08 11:36 | 39 | 0 | 39 | 246470 | Media | 2025-02-08 10:16 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: llanta de cama desgastada por lo que no frena actividad realizada: se reemplaza rueda de llanta desgastada por una nueva. estado final: equipo queda funcionando correctamente y en buenas condiciones físicas repuestos: si | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Saturday | 5
116558 | CORRECTIVO | 1007291034 | JENIFER OSPINA PEREZ | control de cama Buenos dias, el cable del control de la cama de la habitacion 534 se encuentra en mal estado, me lo pueden revisar y muchas gracias |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | H5-T2 |  | CAMA ELÉCTRICA | 300 | 4132 |  | LOS PINOS | 1040 MOD P | 513327 | 2025-06-07 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Cableado de control manual de cama con un tramo bastante grande expuesto Actividad realizada: Se recorta y se elimina tramo expuesto, se realiza soldadura nuevamente y se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-06-04 11:13 |  | 2025-06-04 13:32 | 2025-06-04 14:55 | 84 | 0 | 84 | 254611 | Media | 2025-06-04 10:46 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cableado de control manual de cama con un tramo bastante grande expuesto actividad realizada: se recorta y se elimina tramo expuesto, se realiza soldadura nuevamente y se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Wednesday | 2
108445 | CORRECTIVO | 1001479560 | SUSANA RAMIREZ MONTOYA | cuna en mal estado buenas tardes, para reportar que la cuna de la habitacion 534 el control esta en mal estado, y no funciona correctamente, muchas gracias |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | H5-T2 |  | CAMA ELÉCTRICA | 300 | 4132 |  | LOS PINOS | 1040 MOD P | 513327 | 2025-01-25 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Adaptador de conexión de caja de control quebrado, control manual con cableado expuesto Actividad realizada: Se reemplaza adaptador de conexión para cable AC en mal estado por uno tomado en buen estado del área de biomédica, se recubre cableado expuesto del control manual y nuevamente se instala caja de control y control manual en la cama del servicio Estado final: Equipo queda funcionando correctamente Repuestos: No | 2025-01-20 17:28 |  | 2025-01-20 17:43 | 2025-01-20 19:18 | 95 | 0 | 95 | 244951 | Media | 2025-01-20 16:59 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: adaptador de conexión de caja de control quebrado, control manual con cableado expuesto actividad realizada: se reemplaza adaptador de conexión para cable ac en mal estado por uno tomado en buen estado del área de biomédica, se recubre cableado expuesto del control manual y nuevamente se instala caja de control y control manual en la cama del servicio estado final: equipo queda funcionando correctamente repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Monday | 0
116509 | CORRECTIVO | 1234890498 | glenis giseth perez gonzalez | TORRE LAPAROSCOPIA SALA 6 TORRE LAPAROSCOPIA SALA 6 NO PRENDE |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | CIRUGÍA |  | ARTROSCOPIO FUENTE DE LUZ PROCESADOR DE IMÁGENES SHAVER | 21 | 3293 |  | SMITH & NEPHEW | HD | 3106894 (PANTALLA) | 2025-06-07 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Fibra óptica de torre S&N con acople flojo por lo que no asegura de manera correcta en fuente de luz Actividad realizada: Se realiza reubicación de acople de fibra óptica, se realizan pruebas de funcionamiento donde se verifica correcta sujeción al módulo y también regulación de intensidad de luz adecuada Estado final: Equipo queda funcionando correctamente Repuestos: No | 2025-06-03 10:26 |  | 2025-06-03 10:26 | 2025-06-04 18:11 | 1905 | 1846 | 59 | 254498 | Media | 2025-06-03 10:15 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: fibra óptica de torre s&n con acople flojo por lo que no asegura de manera correcta en fuente de luz actividad realizada: se realiza reubicación de acople de fibra óptica, se realizan pruebas de funcionamiento donde se verifica correcta sujeción al módulo y también regulación de intensidad de luz adecuada estado final: equipo queda funcionando correctamente repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_MANEJO_CABLES', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Tuesday | 1
115067 | CORRECTIVO | 1036962441 | VALENTINA ALVAREZ VALENCIA | CAMA QUE NO FUNCIONA Buenos dias, reporto cama de UCIA 10 la cual no funcionan los botones. Gracias |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIA |  | CAMA ELÉCTRICA | 360 | 3026 |  | DOMETAL | QUAXAR | 00000-17673 | 2025-05-03 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Paneles de control no funcionan, mecanismo de baranda quebrado y ruedas con desgaste de caucho por lo que no frena Actividad realizada: Se evidencia falla de paneles de control, se realiza cambio de puerto de conexión del panel izquierdo y vuelve a funcionar panel izquierdo (interno y externo) correctamente, el derecho continúa sin funcionar, se evidencia tarjeta de control de panel con partes de óxido y sulfato, se realiza limpieza mediante alcohol nuevamente se realizan conexiones y se evidencia funcionamiento correcto. Finalizando se realiza reemplazo de 4 ruedas desgastadas por nuevas y también del mecanismo de baranda quebrado por uno nuevo Estado final: Equipo queda funcionado correctamente y en buenas condiciones físicas Repuestos: Si. | 2025-04-28 11:00 |  | 2025-04-28 12:16 | 2025-04-28 14:14 | 118 | 0 | 118 | 252123 | Media | 2025-04-28 10:21 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: paneles de control no funcionan, mecanismo de baranda quebrado y ruedas con desgaste de caucho por lo que no frena actividad realizada: se evidencia falla de paneles de control, se realiza cambio de puerto de conexión del panel izquierdo y vuelve a funcionar panel izquierdo (interno y externo) correctamente, el derecho continúa sin funcionar, se evidencia tarjeta de control de panel con partes de óxido y sulfato, se realiza limpieza mediante alcohol nuevamente se realizan conexiones y se evidencia funcionamiento correcto. finalizando se realiza reemplazo de 4 ruedas desgastadas por nuevas y también del mecanismo de baranda quebrado por uno nuevo estado final: equipo queda funcionado correctamente y en buenas condiciones físicas repuestos: si. | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO, DESGASTE_NORMAL | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO', 'DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Monday | 0
115097 | CORRECTIVO | 1036931520 | ANA MARIA MARTINEZ ROJAS | panel despegado Buenos días favor revisa panel cama cubículo numero 3, mil gracias. |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIA |  | CAMA ELÉCTRICA | 369 | 3049 |  | DOMETAL | QUAXAR | 00000-17681 | 2025-05-03 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Carcasa del panel de control quebrada, panel disfuncional en alguno movimientos Actividad realizada: Se realiza reemplazo de panel en malas condiciones físicas y defectuoso por uno encontrado en el taller en buen estado y completamente funcional Estado final: Equipo queda en buenas condiciones y funcionando correctamente Repuestos: No | 2025-04-29 13:43 |  | 2025-04-29 14:50 | 2025-04-29 15:47 | 57 | 0 | 57 | 252233 | Media | 2025-04-29 11:39 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: carcasa del panel de control quebrada, panel disfuncional en alguno movimientos actividad realizada: se realiza reemplazo de panel en malas condiciones físicas y defectuoso por uno encontrado en el taller en buen estado y completamente funcional estado final: equipo queda en buenas condiciones y funcionando correctamente repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Tuesday | 1
118832 | CORRECTIVO | 1041329097 | ANA MARIA ARIAS GIRALDO | cambio de ruedas de la cama 536 cambio de ruedas de la cama 536 , una se le daño reventó el freno y las otras tres no frenan |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | H5-T2 |  | CAMA ELÉCTRICA | 308 | 2846 |  | DOMETAL | QUAXAR |  | 2025-08-16 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: 4 ruedas desgastadas por lo que al aplicar el freno este no hace contacto con ella y la cama no frena Actividad realizada: Se reemplazan 4 ruedas en malas condiciones físicas Estado final: Equipo funciona correctamente y queda en buenas condiciones Repuestos: Si. | 2025-08-15 09:26 |  | 2025-08-15 10:06 | 2025-08-15 11:04 | 57 | 0 | 57 | 259215 | Media | 2025-08-14 11:27 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: 4 ruedas desgastadas por lo que al aplicar el freno este no hace contacto con ella y la cama no frena actividad realizada: se reemplazan 4 ruedas en malas condiciones físicas estado final: equipo funciona correctamente y queda en buenas condiciones repuestos: si. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Friday | 4
115865 | CORRECTIVO | 52537585 | jipsi milena gutierrez lobo | La banda sin fin funciona , pero con un ruido La banda sin fin funciona , pero con un ruido muy fuerte |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | FISIOTERAPIA |  | CAMINADOR - BANDA SIN FIN | 388 | 3024 |  | VISION FITNESS | T60 | TM518120600015 | 2025-05-24 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | No se realiza gestión oportuna al finalizar la GT, se realiza a las 16:10 Diagnostico: Servicio reporta ruido anormal al realizar aumento o disminución de nivel de inclinación. Actividad realizada: Se retira carcasa y se evidencia gran acumulación de polvo, alguna tornillería desajustada y tornillo de motor de inclinación demasiado seco, por lo que se ajusta tornillería se retira acumulación de polvo y se engrasa respectivamente tornillo sin fin del motor de inclinación eliminando así ruido anormal Estado final: Equipo queda en buenas condiciones y funcionando correctamente Repuestos No | 2025-05-21 08:36 |  | 2025-05-21 15:49 | 2025-05-21 16:44 | 55 | 0 | 55 | 253636 | Media | 2025-05-20 09:52 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | no se realiza gestión oportuna al finalizar la gt, se realiza a las 16:10 diagnostico: servicio reporta ruido anormal al realizar aumento o disminución de nivel de inclinación. actividad realizada: se retira carcasa y se evidencia gran acumulación de polvo, alguna tornillería desajustada y tornillo de motor de inclinación demasiado seco, por lo que se ajusta tornillería se retira acumulación de polvo y se engrasa respectivamente tornillo sin fin del motor de inclinación eliminando así ruido anormal estado final: equipo queda en buenas condiciones y funcionando correctamente repuestos no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Wednesday | 2
114662 | CORRECTIVO | 1007346622 | ESTEBAN CIFUENTES ORTIZ | panel izquierdo mal funcionamiento, no frena, |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIA |  | CAMA ELÉCTRICA | 360 | 3026 |  | DOMETAL | QUAXAR | 00000-17673 | 2025-04-19 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | No se realiza gestión oportuna al dar inicio a la GT, se inicia desde las 16:40 Diagnostico: Servicio reporta falla aparente en panel de control izquierdo y que los frenos no funcionan correctamente Actividad realizada: Se evidencia panel de control izquierdo tanto interno como externo funcionando correctamente al igual que los frenos de las ruedas, se evidencia mecanismo de baranda quebrado el cual se reemplaza por uno nuevo Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: Si. Mecanismo de baranda | 2025-04-15 17:05 |  | 2025-04-15 17:06 | 2025-04-15 17:35 | 29 | 0 | 29 | 251214 | Media | 2025-04-14 10:23 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | no se realiza gestión oportuna al dar inicio a la gt, se inicia desde las 16:40 diagnostico: servicio reporta falla aparente en panel de control izquierdo y que los frenos no funcionan correctamente actividad realizada: se evidencia panel de control izquierdo tanto interno como externo funcionando correctamente al igual que los frenos de las ruedas, se evidencia mecanismo de baranda quebrado el cual se reemplaza por uno nuevo estado final: equipo funciona correctamente repuestos: si. mecanismo de baranda | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Tuesday | 1
115857 | CORRECTIVO | 98711082 | jose mauricio manzo rodas | Cama no frena Cama cubículo 6, no frena adecuadamente. (AF 2854) |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIP |  | CAMA ELÉCTRICA | 302 | 2854 |  | DOMETAL | QUAXAR | 00000-11596 | 2025-05-24 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: 4 ruedas desgastadas por lo que no frenan Actividad realizada: Se realiza reemplazo de 4 ruedas desgastadas por unas nuevas. Estado final: Equipo queda en buenas condiciones y funcionando correctamente Repuestos: Si | 2025-05-21 07:31 |  | 2025-05-21 10:41 | 2025-05-21 11:48 | 66 | 0 | 66 | 253655 | Media | 2025-05-20 12:04 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: 4 ruedas desgastadas por lo que no frenan actividad realizada: se realiza reemplazo de 4 ruedas desgastadas por unas nuevas. estado final: equipo queda en buenas condiciones y funcionando correctamente repuestos: si | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Wednesday | 2
117626 | CORRECTIVO | 1038413786 | luisa fernanda muñoz palencia | ALTA TEMPERATURA BAÑO DE MARIA La temperatura del baño de maria esta mayor a 50° , se cambia el agua y la temperatura no se estabiliza |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | LABORATORIO |  | BAÑO SEROLÓGICO | 102 | 1208 |  | MEMMERT | W200 | 900164 | 2025-07-05 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Equipo con temperaturas superiores a las permitidas. Actividad realizada: Se realiza verificación de parámetros del controlador de temperatura, y se encuentra en serpoint adecuado (37°C), pero de igual forma, se presenta la falla, se realiza cambio de salida de controlador para SP2, se configura su serpoint a 37°C y se evidencia funcionamiento correcto del equipo, dentro de los rangos de temperatura permitidos. Estado final: Equipo queda funcionando correctamente. Repuestos: No. | 2025-07-03 08:12 |  | 2025-07-03 08:28 | 2025-07-03 12:03 | 216 | 106 | 110 | 256484 | Media | 2025-07-03 07:44 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo con temperaturas superiores a las permitidas. actividad realizada: se realiza verificación de parámetros del controlador de temperatura, y se encuentra en serpoint adecuado (37°c), pero de igual forma, se presenta la falla, se realiza cambio de salida de controlador para sp2, se configura su serpoint a 37°c y se evidencia funcionamiento correcto del equipo, dentro de los rangos de temperatura permitidos. estado final: equipo queda funcionando correctamente. repuestos: no. | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Thursday | 3
116845 | CORRECTIVO | 1036424496 | ASTRID CAROLINA ARCILA CIRO | Basculas descalibrada Buenas tardes Solicito amablemente me colaboren revisando 2 basculas descalibradas que se encuentran en el piso 3 y 4 de rionegro plaza. Muchas gracias |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | CONSULTA EXTERNA |  | BÁSCULA CON TALLÍMETRO | 148 | 2116 |  | DETECTO | 339 | E03000-0068 | 2025-06-14 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Servicio reporta equipo desajustado, bloque de ajuste a cero desajustado Actividad realizada: Se realiza ajuste en tornillo para ajustar el cero, pues se evidencia medidas 2 Kg por debajo. Se realizan pruebas de funcionamiento con pesos conocidos de paciente de 84 Kg, y se toman masas patrón de 4Kg 6Kg 10 Kg, equipo valores correctos dentro de los rangos de error permitido 84.2 Kg 88.1 Kg 90 Kg y 94 Kg Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-06-11 15:03 |  | 2025-06-11 15:17 | 2025-06-11 15:29 | 12 | 0 | 12 | 255206 | Media | 2025-06-11 14:40 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: servicio reporta equipo desajustado, bloque de ajuste a cero desajustado actividad realizada: se realiza ajuste en tornillo para ajustar el cero, pues se evidencia medidas 2 kg por debajo. se realizan pruebas de funcionamiento con pesos conocidos de paciente de 84 kg, y se toman masas patrón de 4kg 6kg 10 kg, equipo valores correctos dentro de los rangos de error permitido 84.2 kg 88.1 kg 90 kg y 94 kg estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Wednesday | 2
113549 | CORRECTIVO | 1036402881 | CRISTINA CASTAÑO RAMIREZ | 304 Buenas tardes por favor revisar llantas y frenos cama 304. Gracias |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | H3-T1 |  | CAMA ELÉCTRICA | 172 | 3544 |  | DOMETAL | QUAXAR | 00000-44908 | 2025-03-15 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: 4 llantas con recubrimiento de caucho desgastado. Actividad realizada: Se realiza reemplazo de 4/4 llantas en mal estado por unas nuevas Estado final: Equipo en buenas condiciones y funcionando correctamente Repuestos: Si | 2025-03-12 07:34 |  | 2025-03-12 07:52 | 2025-03-12 10:48 | 176 | 112 | 64 | 248818 | Media | 2025-03-11 14:18 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: 4 llantas con recubrimiento de caucho desgastado. actividad realizada: se realiza reemplazo de 4/4 llantas en mal estado por unas nuevas estado final: equipo en buenas condiciones y funcionando correctamente repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Wednesday | 2
108564 | CORRECTIVO | 1036402881 | CRISTINA CASTAÑO RAMIREZ | 106c buenas tardes por favor revisar en habitacion 106c cable de control cama. GRACIAS |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | H1-T1 |  | CAMA ELÉCTRICA | 182 | 1547 |  | LOS PINOS | 740LV.05 | 49984 | 2025-01-25 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Cable de control manual expuesto Actividad realizada: Se recubre zona expuesta con cinta autofundente y aislante, nuevamente se acopla control manual a su caja de control y se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas Estado final: Equipo funciona correctamente y queda en buenas condiciones físicas Repuestos: No | 2025-01-23 15:17 |  | 2025-01-23 16:34 | 2025-01-23 17:14 | 39 | 0 | 39 | 245204 | Media | 2025-01-23 15:13 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cable de control manual expuesto actividad realizada: se recubre zona expuesta con cinta autofundente y aislante, nuevamente se acopla control manual a su caja de control y se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas estado final: equipo funciona correctamente y queda en buenas condiciones físicas repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Thursday | 3
118855 | CORRECTIVO | 1036402881 | CRISTINA CASTAÑO RAMIREZ | 106c por favor revisar cable control de cama. GRACIAS |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | H1-T1 |  | CAMA ELÉCTRICA | 180 | 1996 |  | LOS PINOS | 740LV.05 | 47472 | 2025-08-16 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Cable de control manual de cama expuesto Actividad realizada: Se realiza recorte a medida para retirar la zona expuesta y nuevamente se vuelve a soldar el cableado a tarjeta de control, se realizan pruebas de funcionamiento finales que resultan exitosas Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-08-15 12:41 |  | 2025-08-15 12:41 | 2025-08-15 13:26 | 45 | 0 | 45 | 259309 | Media | 2025-08-15 12:11 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cable de control manual de cama expuesto actividad realizada: se realiza recorte a medida para retirar la zona expuesta y nuevamente se vuelve a soldar el cableado a tarjeta de control, se realizan pruebas de funcionamiento finales que resultan exitosas estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Friday | 4
108528 | CORRECTIVO | 39190839 | diana maria castañeda tabares | presenta ruido buenas tardes el getinge # 1 presenta un ruido muy duro al parecer un escape gracias |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | CIRUGÍA |  | AUTOCLAVE VAPOR | 79 | 3565 |  | GETINGE | HS6617 TER2 | 2531891-010-01 | 2025-01-25 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Manguera de alta presión fisurada, fuga de aire Actividad realizada: Se reemplaza manguera fisurada por un metro de manguera nuevo Estado final: Equipo queda en buenas condiciones y funcionando correctamente Repuestos: Si | 2025-01-22 17:23 |  | 2025-01-22 17:38 | 2025-01-22 18:07 | 29 | 0 | 29 | 245128 | Media | 2025-01-22 16:34 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: manguera de alta presión fisurada, fuga de aire actividad realizada: se reemplaza manguera fisurada por un metro de manguera nuevo estado final: equipo queda en buenas condiciones y funcionando correctamente repuestos: si | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Wednesday | 2
115168 | CORRECTIVO | 1001471977 | lorena osorio perez | ASPIRADOR DE VACIO NO FUNCIONA SOLICITAMOS AMABLEMENTE REVISAR EL ASPIRADOR DE VACIO DEL CONSULTORIO 306 YA QUE NO PRENDE Y SE NECESITA URGENTEMENTE PARA LOS PROCEDIMIENTOS. MUCHAS GRACIAS |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | CONSULTA EXTERNA |  | ASPIRADOR DE VACÍO | 55 | EB0418 | EB0418 | SMAF | SXT-5A | 0.L5.14.022 | 2025-05-03 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Servicio reporta que aparentemente no enciende el equipo Actividad realizada: Equipo se lleva al taller y al instante de conectarlo equipo enciende de forma correcta, se evidencia cablea AC algo flojo, se ajusta correctamente, posible causa del apagado del equipo. Se realizan pruebas de funcionamiento finales que resultan exitosas Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-05-02 10:26 |  | 2025-05-02 11:23 | 2025-05-02 11:44 | 21 | 0 | 21 | 252431 | Media | 2025-05-02 10:01 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: servicio reporta que aparentemente no enciende el equipo actividad realizada: equipo se lleva al taller y al instante de conectarlo equipo enciende de forma correcta, se evidencia cablea ac algo flojo, se ajusta correctamente, posible causa del apagado del equipo. se realizan pruebas de funcionamiento finales que resultan exitosas estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Friday | 4
116701 | CORRECTIVO | 1040870941 | saudy valentina gomez gil | en la habitacion 238 se solicita cambio del colcho por deterioro del anterior |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | H2-T2 |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-06-14 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Colchón no se encuentra deteriorado, aún cuenta con vida útil. Se procede a cerrar la Orden | 2025-06-09 14:13 |  | 2025-06-09 15:13 | 2025-06-09 15:59 | 46 | 0 | 46 | 254967 | Media | 2025-06-09 12:35 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | colchón no se encuentra deteriorado, aún cuenta con vida útil. se procede a cerrar la orden | DESGASTE_NORMAL | ['DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Monday | 0
117659 | CORRECTIVO | 39462730 | LEIDY ASTRID GARCIA MARTINEZ | micro flujometor contaminado micro flujometro de ecmo contaminado |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIA | CUBICULO 7 | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-07-05 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Micro flujómetro contaminado Actividad realizada: Se deja en pausa la orden pues el equipo coincide con mantenimiento programado para el día de hoy por parte del proveedor y se le comunicará si es posible que se limpie. Luego de convesar con proveedor este manifiesta que no es una labor que el pueda realizar pues la limpieza del equipo llevaría un traslado del equipo hasta estados unidos y realizar la limpieza por nuestro medios tomaría un riesgo muy grande pues se podrían desajutar componentes delicados. Estado final: El equipo queda funcional Repuestos: No Observacion al aprobar: Al equipo que hacen mencion es al de la pl 4930 | 2025-07-04 07:50 |  | 2025-07-04 08:13 | 2025-07-04 15:58 | 465 | 408 | 57 | 256569 | Media | 2025-07-04 01:10 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: micro flujómetro contaminado actividad realizada: se deja en pausa la orden pues el equipo coincide con mantenimiento programado para el día de hoy por parte del proveedor y se le comunicará si es posible que se limpie. luego de convesar con proveedor este manifiesta que no es una labor que el pueda realizar pues la limpieza del equipo llevaría un traslado del equipo hasta estados unidos y realizar la limpieza por nuestro medios tomaría un riesgo muy grande pues se podrían desajutar componentes delicados. estado final: el equipo queda funcional repuestos: no observacion al aprobar: al equipo que hacen mencion es al de la pl 4930 | MAL_USO_CONFIGURACION, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Friday | 4
118818 | CORRECTIVO | 43715204 | DIANA PATRICIA MARIN GARCIA | camara storz se ve verde. Buenos días . Por favor revisar camara storz ,reportan que se ve verde . Muchas gracias por su colaboracion. |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | CIRUGÍA |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-08-16 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Servicio reporta cámara que se visualiza imagen en azul. Actividad realizada: Se realizan pruebas de funcionamiento y se evidencia visual de imagen sin cambio de colores o interferencias, no se muestra imagen azul. Funciona sin problemas Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-08-15 07:39 |  | 2025-08-15 08:46 | 2025-08-15 09:39 | 53 | 0 | 53 | 259266 | Media | 2025-08-15 07:24 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: servicio reporta cámara que se visualiza imagen en azul. actividad realizada: se realizan pruebas de funcionamiento y se evidencia visual de imagen sin cambio de colores o interferencias, no se muestra imagen azul. funciona sin problemas estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Friday | 4
114857 | CORRECTIVO | 43714613 | BEATRIZ ESTELLA CASTRILLON GOMEZ | cama 106b la cama 106b esta fallando los comandos de subir |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | H1-T1 |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-04-26 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Se procede a cerrar la orden, no es posible realizar intervención pues no hay disponibilidad del equipo | 2025-04-23 12:52 |  | 2025-04-23 12:56 | 2025-04-23 13:32 | 36 | 0 | 36 | 251797 | Media | 2025-04-23 12:02 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | se procede a cerrar la orden, no es posible realizar intervención pues no hay disponibilidad del equipo | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Wednesday | 2
116916 | CORRECTIVO | 21627915 | DIANA PAOLA GONZALEZ ALZATE | se reporta pulsooximetro da marcacion erronea se pierde linea en monitor |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | CIRUGÍA |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-06-14 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Servicio reporta aparente fallas en el funcionamiento de la pinza Actividad realizada: Se asiste al servicio y se encuentra en uso en procedimiento quirúrgico, sin intermitencias y mostrando correctamente onda, se deja orden en proceso para nuevamente darle seguimiento, se asiste de nuevo al servicio y no reportan fallas en el funcionamiento. Se cierra orden Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-06-13 10:50 |  | 2025-06-13 13:41 | 2025-06-13 16:31 | 170 | 109 | 61 | 255339 | Media | 2025-06-13 08:26 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: servicio reporta aparente fallas en el funcionamiento de la pinza actividad realizada: se asiste al servicio y se encuentra en uso en procedimiento quirúrgico, sin intermitencias y mostrando correctamente onda, se deja orden en proceso para nuevamente darle seguimiento, se asiste de nuevo al servicio y no reportan fallas en el funcionamiento. se cierra orden estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Friday | 4
117526 | CORRECTIVO | 1053833876 | paola alejandra tabarez bedoya | no registra la capnografia monitor de signos vitales no registra la capnografia |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | CIRUGÍA |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-07-05 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Se asiste al servicio y ya el problema se ha solucionado. | 2025-07-01 07:46 |  | 2025-07-01 07:50 | 2025-07-01 08:37 | 47 | 0 | 47 | 256303 | Media | 2025-07-01 07:43 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | se asiste al servicio y ya el problema se ha solucionado. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Tuesday | 1
108479 | CORRECTIVO | 1036966928 | ALISON MORENO TIRADO | CPAP PRESENTANDO INTERFERENCIA Buenos dias, por favor revisar cpap que estan causando interferencia electrica, la primera vez se notifico por el wpp a biomedica pero esta segunda ocacion presento interferencia el la curva propia del cpap durante todo el estudio. Feliz dia |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  |  |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-01-25 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Personal del servicio informaban que cpap estaba generando interferencias en los estudios Actividad realizada: Luego de realizar otra prueba más en un estudio, se confirma que el cpap no genera interferencias en el funcionamiento, tal vez ese trazo ruidoso fue causado por una mala ubicación de los accesorios Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-01-21 10:33 |  | 2025-01-21 17:30 | 2025-01-23 19:24 | 2995 | 2964 | 31 | 244965 | Media | 2025-01-21 06:37 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: personal del servicio informaban que cpap estaba generando interferencias en los estudios actividad realizada: luego de realizar otra prueba más en un estudio, se confirma que el cpap no genera interferencias en el funcionamiento, tal vez ese trazo ruidoso fue causado por una mala ubicación de los accesorios estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Tuesday | 1
117831 | CORRECTIVO | 1128277895 | DIANA MARIA DUQUE VELEZ | Bascula coja. Buenas Tardes La bascula esta coja y se demora en censar el peso de los pacientes. Gracias. |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | CONSULTA EXTERNA |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-07-12 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Se asiste al servicio y no conocen el origen del reporte ni donde se encuentra el equipo reportado. Se procede a cerrar orden | 2025-07-10 07:37 |  | 2025-07-10 09:04 | 2025-07-12 10:26 | 2962 | 2941 | 21 | 256972 | Media | 2025-07-09 14:55 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | se asiste al servicio y no conocen el origen del reporte ni donde se encuentra el equipo reportado. se procede a cerrar orden | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Thursday | 3
108592 | CORRECTIVO | 1038418779 | mateo montoya alzate | bombillo colimador fundido bombillo colimador fundido |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | IMAGENOLOGÍA |  | EQUIPO DE RAYOS X | 562 | 2163 |  | SIEMENS | MULTIX SWING | 1365 | 2025-01-25 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Servicio reporta que el equipo se fundió, se asiste al servicio y se observa equipo funcionando con normalidad, bombillo de colimador con iluminación correcta. Equipo funciona correctamente | 2025-01-23 18:26 |  | 2025-01-23 18:26 | 2025-01-23 18:54 | 27 | 0 | 27 | 245258 | Media | 2025-01-23 18:16 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | servicio reporta que el equipo se fundió, se asiste al servicio y se observa equipo funcionando con normalidad, bombillo de colimador con iluminación correcta. equipo funciona correctamente | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Thursday | 3
118817 | CORRECTIVO | 1038418449 | daniela rios arbelaez | colchon de superficie alternante. colchon de superficie alternante se desinfla al contacto con el peso del paciente. |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIA |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-08-16 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Servicio reporta aparentes fugas en superficie de aire alternante. Actividad realizada: Se realiza verificación de funcionamiento del equipo, se evidencia sin fugas y al momento de quitarle controladamente la presión, se recupere de manera rápida y sin perdidas de presión, las caídas de presión en ciertos compartimentos de aire en algunos momentos corresponde a los modos de alternancia del equipo. Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-08-15 07:39 |  | 2025-08-15 07:47 | 2025-08-15 08:42 | 55 | 0 | 55 | 259262 | Media | 2025-08-15 06:28 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: servicio reporta aparentes fugas en superficie de aire alternante. actividad realizada: se realiza verificación de funcionamiento del equipo, se evidencia sin fugas y al momento de quitarle controladamente la presión, se recupere de manera rápida y sin perdidas de presión, las caídas de presión en ciertos compartimentos de aire en algunos momentos corresponde a los modos de alternancia del equipo. estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Friday | 4
107996 | CORRECTIVO | 1036949751 | JACQUELINE SIERRA OROZCO | Manómetro de infusor malo. Manómetro de infusor malo. |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIA |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-01-18 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Equipo reportado no es encontrado en el servicio. Se procede a cerrar orden | 2025-01-13 09:48 |  | 2025-01-13 12:12 | 2025-01-13 16:38 | 266 | 237 | 29 | 244396 | Media | 2025-01-13 01:00 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | equipo reportado no es encontrado en el servicio. se procede a cerrar orden | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Monday | 0
108007 | CORRECTIVO | 1014235308 | dalys isabel miranda reyes | LA NEVERA # 7 TEMPERATURA MUY ALTA |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIP |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-01-18 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Se reporta equipo por fuera de rango de temperatura. Actividad realizada: Se realiza seguimiento con equipo datalogger, y se deja realizando seguimiento desde las 12.30 pm, luego se evidencia registros y se encuentra nevera dentro de los rangos de temperatura idóneos, los valores por fuera de rango son causados por una apertura del equipo para almacenar o retirar fórmulas. Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-01-13 11:20 |  | 2025-01-13 12:33 | 2025-01-13 16:57 | 264 | 240 | 24 | 244424 | Media | 2025-01-13 09:37 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: se reporta equipo por fuera de rango de temperatura. actividad realizada: se realiza seguimiento con equipo datalogger, y se deja realizando seguimiento desde las 12.30 pm, luego se evidencia registros y se encuentra nevera dentro de los rangos de temperatura idóneos, los valores por fuera de rango son causados por una apertura del equipo para almacenar o retirar fórmulas. estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Monday | 0
117827 | CORRECTIVO | 1022387128 | jeison arnoldo moreno orozco | flat panel no tiene comunicación con el digitaliza flat panel no tiene comunicación con el digitalizador, ademas al ponerlo en el cargador no tiene contacto |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | IMAGENOLOGÍA |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-07-12 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Se asiste al servicio y la falla de conectividad con el digitalizador ya se ha solucionado | 2025-07-09 16:58 |  | 2025-07-09 16:58 | 2025-07-09 17:10 | 12 | 0 | 12 | 256979 | Media | 2025-07-09 16:47 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | se asiste al servicio y la falla de conectividad con el digitalizador ya se ha solucionado | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Wednesday | 2
113717 | CORRECTIVO | 1036966928 | ALISON MORENO TIRADO | SOPORTE TECNICO EQUIPO NIHON 2 Buenos dias, por favor contactar de forma pioritaria con soporte tecnico de nihon el estudio de la paciente SILVIA DEL SOCORRO RAMIREZ PUERTA realizado el 24/02/2025 no permite abrir para la lectura de este, aparece unb error que indica que no existe. Quedamos atentos. feliz dia. |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO 320 | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-03-22 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Falla reportada concierne a un requerimiento que debe de gestionarse por el área de sistemas que debe de garantizar un mejor espacio en la estación de lectura. Se procede a cerrar la orden y se comenta en el servicio realizar la solicitud a sistemas | 2025-03-18 07:32 |  | 2025-03-18 07:35 | 2025-03-18 08:14 | 39 | 0 | 39 | 249312 | Media | 2025-03-18 05:43 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | falla reportada concierne a un requerimiento que debe de gestionarse por el área de sistemas que debe de garantizar un mejor espacio en la estación de lectura. se procede a cerrar la orden y se comenta en el servicio realizar la solicitud a sistemas | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Tuesday | 1
115799 | CORRECTIVO | 1036950202 | yesica alejandra marin quintero | INCUBADORA NO CALIENTA Buenas tardes, por favor revisar incubadora, ya que no calienta. Muchas Gracias. |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIN |  | INCUBADORA | 758 | 1634 |  | AIR SHIELDS | C 100/200-2 | CX15179 | 2025-05-24 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Servicio reporta que el equipo no calienta Actividad realizada: Se realizan pruebas de funcionamiento y se evidencia que el equipo calienta con normalidad, alcanzando la temperatura programada y manteniéndola. Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-05-19 14:54 |  | 2025-05-19 16:00 | 2025-05-19 16:46 | 46 | 0 | 46 | 253510 | Media | 2025-05-19 14:07 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: servicio reporta que el equipo no calienta actividad realizada: se realizan pruebas de funcionamiento y se evidencia que el equipo calienta con normalidad, alcanzando la temperatura programada y manteniéndola. estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Monday | 0
115800 | CORRECTIVO | 1036950202 | yesica alejandra marin quintero | INCUBADORA NO CALIENTA Buenas tardes, por favor revisar incubadora, ya que no calienta. Muchas Gracias. |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIN |  | INCUBADORA | 476 | 1633 |  | AIR SHIELDS | C450H-1 | WC03284 | 2025-05-24 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Servicio reporta que el equipo no calienta Actividad realizada: Se realizan pruebas de funcionamiento y se evidencia que el equipo calienta con normalidad, alcanzando la temperatura programada y manteniéndola. Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-05-19 14:54 |  | 2025-05-19 15:10 | 2025-05-19 16:00 | 49 | 0 | 49 | 253509 | Media | 2025-05-19 14:07 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: servicio reporta que el equipo no calienta actividad realizada: se realizan pruebas de funcionamiento y se evidencia que el equipo calienta con normalidad, alcanzando la temperatura programada y manteniéndola. estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Monday | 0
108622 | CORRECTIVO | 1036950741 | maria camila londoño rodriguez | INCUBADORA 1633 Feliz día Se solicita amablemente la revisión de la incubadora con placa 1633 ya que no calienta, Cordialmente |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIN |  | INCUBADORA | 476 | 1633 |  | AIR SHIELDS | C450H-1 | WC03284 | 2025-01-25 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | 24/01/2025 Diagnostico: Servicio reporta equipo que no calienta Actividad realizada: Se pone en funcionamiento equipo para verificar posible fallas, se evidencia que se activa alarma de "Flujo de aire", alarma refiere un fallo en un sensor de flujo Estado final: Se deja orden en pausa por finalización de turno laboral Repuestos: No 25/01/2025 Se pone en funcionamiento equipo y no se evidencia en ningún momento fallas en su funcionamiento ni tampoco se enciende algún testigo de fallo. 27/01/2025 Nuevamente se pone en funcionamiento el equipo desde el inicio del turno laboral (7:30 am) hasta este momento 17:00 pm no se presenta ningún fallo en el funcionamiento del equipo ni se muestran alarmas activadas. Se deja en pausa, esperando directriz del coordinador 28/01/2025 Se realizan pruebas de funcionamiento desde el inicio del día (6am), no se hicieron visibles ningún tipo de alarmas, la incubadora siempres se mantuvo en 37°C y no fluctuó la temperatura de forma anormal. Equipo funciona correctamente y se regresa equipo al servicio | 2025-01-24 17:59 |  | 2025-01-24 18:09 | 2025-01-28 16:29 | 5660 | 5514 | 146 | 245313 | Media | 2025-01-24 14:38 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | 24/01/2025 diagnostico: servicio reporta equipo que no calienta actividad realizada: se pone en funcionamiento equipo para verificar posible fallas, se evidencia que se activa alarma de "flujo de aire", alarma refiere un fallo en un sensor de flujo estado final: se deja orden en pausa por finalización de turno laboral repuestos: no 25/01/2025 se pone en funcionamiento equipo y no se evidencia en ningún momento fallas en su funcionamiento ni tampoco se enciende algún testigo de fallo. 27/01/2025 nuevamente se pone en funcionamiento el equipo desde el inicio del turno laboral (7:30 am) hasta este momento 17:00 pm no se presenta ningún fallo en el funcionamiento del equipo ni se muestran alarmas activadas. se deja en pausa, esperando directriz del coordinador 28/01/2025 se realizan pruebas de funcionamiento desde el inicio del día (6am), no se hicieron visibles ningún tipo de alarmas, la incubadora siempres se mantuvo en 37°c y no fluctuó la temperatura de forma anormal. equipo funciona correctamente y se regresa equipo al servicio | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Friday | 4
108420 | CORRECTIVO | 1036950741 | maria camila londoño rodriguez | Incubadora 1633 Feliz día, Se solicita la revisión de la incubadora con placa 1633, ya que el personal refiere que no calienta, Agradecemos la revisión. cordialmente |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIN |  | INCUBADORA | 476 | 1633 |  | AIR SHIELDS | C450H-1 | WC03284 | 2025-01-25 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Servicio reporta aparentemente que la incubadora no calienta. Actividad realizada: Se obstruyen ventanas pues el equipo se encuentra sin iris, esto con el fin de que el equipo no pierda calor. Se enciende el equipo y se evidencia temperatura objetivo 37°C, equipo llega a esa temperatura sin problemas aspas del ventilador y resistencia se encuentran funcionando correctamente, no se evidencian alarmas en su funcionamiento. Se realiza comparación del equipo con un termómetro calibrado que se toma como referencia, obteniendo los siguientes valores: Equipo: 37°C Referencia: 37.4°C Error: 0.4 Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-01-20 09:32 |  | 2025-01-20 12:03 | 2025-01-20 14:49 | 166 | 110 | 56 | 244892 | Media | 2025-01-20 09:08 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: servicio reporta aparentemente que la incubadora no calienta. actividad realizada: se obstruyen ventanas pues el equipo se encuentra sin iris, esto con el fin de que el equipo no pierda calor. se enciende el equipo y se evidencia temperatura objetivo 37°c, equipo llega a esa temperatura sin problemas aspas del ventilador y resistencia se encuentran funcionando correctamente, no se evidencian alarmas en su funcionamiento. se realiza comparación del equipo con un termómetro calibrado que se toma como referencia, obteniendo los siguientes valores: equipo: 37°c referencia: 37.4°c error: 0.4 estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Monday | 0
116173 | CORRECTIVO | 1036950741 | maria camila londoño rodriguez | Incubadora 1834 no calienta Buenas tardes, favor revisar incb 1834 ya que no calienta apesar de tener iris puestos, cordialmente |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIN |  | INCUBADORA | 757 | 1834 |  | AIR SHIELDS | C 100/200-2 | GT09773 | 2025-05-31 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Servicio reporta que incubadora no calienta. Actividad realizada: Se lleva al taller y se le adaptan iris en buen estado a la incubadora, se pone en funcionamiento y se evidencia que aumenta la temperatura adecuadamente, la mantiene y no se notan alarmas ni caídas de temperatura Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-05-26 15:08 |  | 2025-05-26 16:05 | 2025-05-26 17:23 | 78 | 53 | 25 | 254035 | Media | 2025-05-26 14:55 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: servicio reporta que incubadora no calienta. actividad realizada: se lleva al taller y se le adaptan iris en buen estado a la incubadora, se pone en funcionamiento y se evidencia que aumenta la temperatura adecuadamente, la mantiene y no se notan alarmas ni caídas de temperatura estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Monday | 0
108051 | CORRECTIVO | 1053833876 | paola alejandra tabarez bedoya | torre de laparoscopia sala 7 con interferencia torre de laparoscopia sala 7 con interferencia |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | CIRUGÍA | CUARTO DE EQUIPOS | TORRE DE LAPAROSCOPIA | 606 | 3794 |  | STORZ | TORRE HD SPIES | C61D10159 | 2025-01-18 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | No se realiza gestión oportuna al dar por finalizada la orden por fallas en el gestor, se finaliza el día 14/01/2024 Diagnostico: Servicio reporta aparente falla en el funcionamiento de la torre, donde se evidencian interferencias Actividad realizada: Se realiza conexión de accesorios a la torre, tanto fibra óptica como cabezal de cámara, no se evidencian fallas en su funcionamiento, se muestran imágenes claras, nítidas y con buen contraste. Pruebas de funcionamiento son exitosas Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-01-14 15:40 |  | 2025-01-14 18:51 | 2025-01-15 11:46 | 1015 | 977 | 38 | 244526 | Media | 2025-01-14 12:10 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | no se realiza gestión oportuna al dar por finalizada la orden por fallas en el gestor, se finaliza el día 14/01/2024 diagnostico: servicio reporta aparente falla en el funcionamiento de la torre, donde se evidencian interferencias actividad realizada: se realiza conexión de accesorios a la torre, tanto fibra óptica como cabezal de cámara, no se evidencian fallas en su funcionamiento, se muestran imágenes claras, nítidas y con buen contraste. pruebas de funcionamiento son exitosas estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Tuesday | 1
115049 | CORRECTIVO | 1036967542 | laura vanesa peña ospina | torre storz luz muy mala torre storz luz muy mala |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | CIRUGÍA |  | TORRE DE LAPAROSCOPIA | 606 | 3794 |  | STORZ | TORRE HD SPIES | C61D10159 | 2025-05-03 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Servicio reporta aparente mal funcionamiento de la fuente de luz en torre de laparoscopia Actividad realizada: Se realizan pruebas de funcionamiento donde se enciende módulo de fuente de luz y se evidencia un correcto encendido y emisión de luz, se realiza regulación correcta de intensidad de luz. Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-04-28 09:13 |  | 2025-04-28 15:35 | 2025-04-28 16:28 | 54 | 0 | 54 | 252056 | Media | 2025-04-26 17:28 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: servicio reporta aparente mal funcionamiento de la fuente de luz en torre de laparoscopia actividad realizada: se realizan pruebas de funcionamiento donde se enciende módulo de fuente de luz y se evidencia un correcto encendido y emisión de luz, se realiza regulación correcta de intensidad de luz. estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Monday | 0
114797 | CORRECTIVO | 1040039416 | yohana andrea duque castaño | PULSOXIMETRO MALO PULSOXIMETRO MALO. GRACIAS |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 958 | 4065 |  | EDAN | IM70 | 360080-M17911550001 | 2025-04-26 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Pinza aparentemente con mal funcionamiento Actividad realizada: Se realizan pruebas de funcionamiento donde se somete pinza y cableado a movimientos bruscos para verificar posibles zonas de fractura o intermitencia, no se encuentran interferencias y sensa correctamente el parámetro de saturación. Estado final: Pinza funciona correctamente Repuestos: No | 2025-04-22 07:39 |  | 2025-04-22 09:58 | 2025-04-22 10:30 | 32 | 0 | 32 | 251660 | Media | 2025-04-21 18:47 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: pinza aparentemente con mal funcionamiento actividad realizada: se realizan pruebas de funcionamiento donde se somete pinza y cableado a movimientos bruscos para verificar posibles zonas de fractura o intermitencia, no se encuentran interferencias y sensa correctamente el parámetro de saturación. estado final: pinza funciona correctamente repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Tuesday | 1
117736 | CORRECTIVO | 1000537657 | joel cano correa | Monitor de signos vitales no muestra presión El monitor de signos de vitales del cubículo nº17 de la uci adultos que al momento de tomar la presión arterial invasiva no muestra el valor de la sístole, en su lugar muestra un signo de interrogación (?). |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 965 | 4070 |  | EDAN | IM70 | 360080-M17911550010 | 2025-07-12 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Equipo no registra adecuadamente la presión invasiva Actividad realizada: Se evidencia equipo en un tipo de configuración que no permitía aumentar rangos de alarma y no podía tomar en presión sistólica por encima de 120 mmHg, se realizan cambio de configuración para que se permita visualizar valores completos de presión invasiva tanto sistólica como diastólica Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-07-07 14:29 |  | 2025-07-07 15:09 | 2025-07-07 15:37 | 28 | 0 | 28 | 256746 | Media | 2025-07-07 12:44 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: equipo no registra adecuadamente la presión invasiva actividad realizada: se evidencia equipo en un tipo de configuración que no permitía aumentar rangos de alarma y no podía tomar en presión sistólica por encima de 120 mmhg, se realizan cambio de configuración para que se permita visualizar valores completos de presión invasiva tanto sistólica como diastólica estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Monday | 0
108952 | CORRECTIVO | 1040042751 | LIZETH JOHANA GARCIA CASTRO | botones de la cama no sube la cama 111D |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | H1-T1 |  | CAMA ELÉCTRICA | 359 | 3025 |  | DOMETAL | QUAXAR | 00000-17675 | 2025-02-01 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Servicio reporta aparente mal funcionamiento en motor de altura Actividad realizada: Se verifica equipo y sus paneles funcionan correctamente, se evidencia movimientos correctos de sus motores. Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-01-30 13:04 |  | 2025-01-30 15:06 | 2025-01-30 15:48 | 42 | 0 | 42 | 245796 | Media | 2025-01-30 12:06 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: servicio reporta aparente mal funcionamiento en motor de altura actividad realizada: se verifica equipo y sus paneles funcionan correctamente, se evidencia movimientos correctos de sus motores. estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Thursday | 3
109198 | CORRECTIVO | 1036403048 | LAURA YULITZA OSORIO JIMENEZ | Medicion incorrecta Buenos Dias, Se evidencia mediociones en peos de recien nacido incorrectos, aun confirmando posicion de la balanza. por favor verificar. gracias |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UMI |  | BALANZA ELECTRÓNICA | 97 | 3698 |  | SECA | 334 PORTÁTIL | 5334337145432 | 2025-02-08 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Servicio reporta que se registran medidas incorrecta en el peso de los neonatos Actividad realizada: Se realizan pruebas de funcionamiento con el equipo donde se usa las masas patrón para confirmar su funcionamiento, se realizan donde mediante pruebas de excentricidad se identifica correcto funcionamiento del equipo, se ubican 5kg 10kg y 15kg en diferentes puntos de la balanza y en cada uno de ellos se registraron máximo errores en el peso de 0.020 Kg, lo que indica un correcto funcionamiento del equipo Estado final: Equipo funciona correctamente y en buenas condiciones físicas Repuestos: No | 2025-02-04 10:36 |  | 2025-02-04 10:46 | 2025-02-04 11:15 | 29 | 0 | 29 | 246119 | Media | 2025-02-04 10:29 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: servicio reporta que se registran medidas incorrecta en el peso de los neonatos actividad realizada: se realizan pruebas de funcionamiento con el equipo donde se usa las masas patrón para confirmar su funcionamiento, se realizan donde mediante pruebas de excentricidad se identifica correcto funcionamiento del equipo, se ubican 5kg 10kg y 15kg en diferentes puntos de la balanza y en cada uno de ellos se registraron máximo errores en el peso de 0.020 kg, lo que indica un correcto funcionamiento del equipo estado final: equipo funciona correctamente y en buenas condiciones físicas repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Tuesday | 1
108526 | CORRECTIVO | 1040035580 | luis felipe arango patiño | Intermitencia Imagen Torre Stryker #3329, presenta fallas se apaga y se enciende en medio del acto quirurgico. Se requiere revision urgente. |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | CIRUGÍA | CUARTO DE EQUIPOS | TORRE DE LAPAROSCOPIA | 605 | 3329 |  | STORZ | TORRE HD | A4ID10126 | 2025-01-25 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Servicio reporta intermitencia en imagen de la torre, se apaga durante procedimiento Actividad realizada: Se solicita la misma cámara que se estaba usando al momento del suceso en procedimiento y se realizan pruebas de funcionamiento del módulo de cámara de la torre, se evidencia que cuando se señala con la cámara al su pantalla/monitor se muestra imagen con intermitencia, pero solo en este caso, se usa la misma cámara en otra torre y esto no acontece, cámara se encuentra en buenas condiciones físicas Estado final: Se deja en pausa, se comparte información con coordinación de mantenimiento y de proveedores, pues servicio informa que ya en repetidas ocasiones a sucedido. Repuestos: No 30/01/2025 Se indaga nuevamente en el servicio sobre el funcionamiento de la torre y la cámara, donde se nos informa que la cámaras funcionan correctamente y sin interferencias, la torre no ha vuelto a presentar fallas y se a usado con normalidad a lo largo de la semana. Se procede a cerrar orden. Equipo queda funcionando correctamente. | 2025-01-22 16:12 |  | 2025-01-22 16:13 | 2025-01-30 14:56 | 11443 | 11297 | 146 | 245120 | Media | 2025-01-22 15:23 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: servicio reporta intermitencia en imagen de la torre, se apaga durante procedimiento actividad realizada: se solicita la misma cámara que se estaba usando al momento del suceso en procedimiento y se realizan pruebas de funcionamiento del módulo de cámara de la torre, se evidencia que cuando se señala con la cámara al su pantalla/monitor se muestra imagen con intermitencia, pero solo en este caso, se usa la misma cámara en otra torre y esto no acontece, cámara se encuentra en buenas condiciones físicas estado final: se deja en pausa, se comparte información con coordinación de mantenimiento y de proveedores, pues servicio informa que ya en repetidas ocasiones a sucedido. repuestos: no 30/01/2025 se indaga nuevamente en el servicio sobre el funcionamiento de la torre y la cámara, donde se nos informa que la cámaras funcionan correctamente y sin interferencias, la torre no ha vuelto a presentar fallas y se a usado con normalidad a lo largo de la semana. se procede a cerrar orden. equipo queda funcionando correctamente. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Wednesday | 2
108426 | CORRECTIVO | 1047971191 | valentina arboleda cardona | Error en valores en monitoria Oximetro del cubiculo 3 muestra valores diferentes con respecto a otros oximetros portatil, el del cubiculo reporta al rededor de 5 puntos por debajo de los demas. |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1042 | 3818 |  | NIHON KOHDEN | BSM-3763-Q01 | 7903 | 2025-01-25 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Equipo se encuentra en cubículo aislado, se procede a cerrar orden y se avisa en el servicio que se reporte cuando esté disponible y habilitado para su intervención. | 2025-01-20 11:03 |  | 2025-01-20 14:57 | 2025-01-20 15:55 | 58 | 18 | 40 | 244840 | Media | 2025-01-18 21:09 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | equipo se encuentra en cubículo aislado, se procede a cerrar orden y se avisa en el servicio que se reporte cuando esté disponible y habilitado para su intervención. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Monday | 0
108022 | CORRECTIVO | 43689243 | DIANA PATRICIA BEDOYA ESCOBAR | Pulso oximetro no funciona bien Pulso oximetro no censa bien. |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 962 | 4056 |  | NIHON KOHDEN | BSM-6501 TRITON | 5511 - 21634 | 2025-01-18 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Servicio reporta aparente falla en el funcionamiento de la pinza de Sp02 Actividad realizada: Se realizan pruebas de funcionamiento de pinza y resultan correctas, se evidencia onda de saturación sin interferencia y marcando un % de saturación correcto. Además se someten pinza y extensión de Sp02 a movimientos bruscos y a pesar de esto, no se pierde en ningún momento la señal del parámetro Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-01-13 17:01 |  | 2025-01-13 17:02 | 2025-01-13 17:47 | 45 | 0 | 45 | 244465 | Media | 2025-01-13 16:03 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: servicio reporta aparente falla en el funcionamiento de la pinza de sp02 actividad realizada: se realizan pruebas de funcionamiento de pinza y resultan correctas, se evidencia onda de saturación sin interferencia y marcando un % de saturación correcto. además se someten pinza y extensión de sp02 a movimientos bruscos y a pesar de esto, no se pierde en ningún momento la señal del parámetro estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Monday | 0
108313 | CORRECTIVO | 1038415580 | YESICA ANDREA CUARTAS LOPEZ | Brazalete de tensiometro Buenas noches. Se Reporta por favor brazalete de tensiometro de preparación que no funciona. Gracias |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UMI |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1068 | 4180 |  | EDAN | IM70 | 360080-M18506920004 | 2025-01-18 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Servicio reporta aparente falla en la toma de presión. Actividad realizada: Se asiste al servicio y se realizan pruebas de funcionamiento donde se evidencia el módulo de NIBP trabajando correctamente, sin fugas. Se realizaron 3 tomas de presión que resultaron exitosas. Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-01-16 19:01 |  | 2025-01-16 19:02 | 2025-01-16 19:29 | 27 | 0 | 27 | 244721 | Media | 2025-01-16 18:35 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: servicio reporta aparente falla en la toma de presión. actividad realizada: se asiste al servicio y se realizan pruebas de funcionamiento donde se evidencia el módulo de nibp trabajando correctamente, sin fugas. se realizaron 3 tomas de presión que resultaron exitosas. estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Thursday | 3
116398 | CORRECTIVO | 1088315109 | MANUELA AGUIRRE TORRES | Verificar funcionamiento del monitor Cordial saludo, Verificar funcionamiento del monitor de resonancia en la realización del estudio del neonato. Muchas gracias |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | IMAGENOLOGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1013 |  | EB0704 | MEDRAD | VERIS MR | 61440 | 2025-05-31 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Servicio reporta aparente mal funcionamiento del monitor en estudios de paciente neonato Actividad realizada: Se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas, parámetro de saturación con pinza de neonato funciona sin inconvenientes ni intermitencias, se comparten evidencias multimedia con coordinación para luego compartir a líder de imagenología Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-05-28 15:17 |  | 2025-05-28 15:48 | 2025-05-28 16:13 | 25 | 0 | 25 | 254224 | Media | 2025-05-28 14:58 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: servicio reporta aparente mal funcionamiento del monitor en estudios de paciente neonato actividad realizada: se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas, parámetro de saturación con pinza de neonato funciona sin inconvenientes ni intermitencias, se comparten evidencias multimedia con coordinación para luego compartir a líder de imagenología estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Wednesday | 2
117907 | CORRECTIVO | 1105783872 | NORIDA SALGUERO RODRIGUEZ | monitor malo favor revisar monitor de sala de recuperacion vip, la oximetria cambia demasiado rapido, pasa de estar en 71 a 99 |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 943 | 1471 |  | MINDRAY | MEC-1000 | AQ72B13185 | 2025-07-19 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Servicio reporta anomalías en la monitorización del parámetro de SpO2 Actividad realizada: Se realizan pruebas de funcionamiento con ayuda del simulador de paciente, pruebas las cuales resultan exitosas, sin cambio anormales en el % de saturación. Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-07-12 14:24 |  | 2025-07-12 14:30 | 2025-07-12 15:24 | 54 | 0 | 54 | 257149 | Media | 2025-07-12 12:29 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: servicio reporta anomalías en la monitorización del parámetro de spo2 actividad realizada: se realizan pruebas de funcionamiento con ayuda del simulador de paciente, pruebas las cuales resultan exitosas, sin cambio anormales en el % de saturación. estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Saturday | 5
116171 | CORRECTIVO | 1038416873 | ANGIE TATIANA CASTAÑO CASTRO | cable de saturacion malo buenos dias reporto cable por mal funcionamiento, no censa saturacion por encima de 60%, para que porfavor la revisen muchas gracias |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UMI |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 989 | 3156 |  | EDAN | M50-IPB | 333018-M12C06370007 | 2025-05-31 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Servicio reporta aparente mal funcionamiento de la pinza Actividad realizada: Se realizan pruebas de funcionamiento de la pinza con paciente y se encuentra funcionando con normalidad, valores de saturación y de frecuencia cardiaca normales y no por debajo de 60% ni de 20 bpm Estado final: Equipo queda funcionando correctamente Repuestos: No | 2025-05-26 14:04 |  | 2025-05-26 14:05 | 2025-05-26 14:37 | 32 | 0 | 32 | 254020 | Media | 2025-05-26 12:34 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: servicio reporta aparente mal funcionamiento de la pinza actividad realizada: se realizan pruebas de funcionamiento de la pinza con paciente y se encuentra funcionando con normalidad, valores de saturación y de frecuencia cardiaca normales y no por debajo de 60% ni de 20 bpm estado final: equipo queda funcionando correctamente repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES, DESGASTE_NORMAL | ['MAL_MANEJO_CABLES', 'DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Monday | 0
114255 | CORRECTIVO | 1036964467 | LAURA YANETH MESA LOPEZ | selladora m481 no sella m481 |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | ODONTOLOGÍA |  | SELLADORA | 2833 | M481 |  | BIO ART | ASEL0485 - BIOSTAMP GT 300 | 7342 | 2025-04-05 | PENDIENTE | MANTENIMIENTO |  |  | No se realiza gestión oportuna al abrir y cerrar la GT, se realiza entre las 10:00 y las 10:40 Diagnostico: Sellador no funciona correctamente Actividad realizada: Se evidencia desgaste en goma, se realiza ajuste en altura de soporte para goma de sellado, se realizan pruebas de funcionamiento con material para esterilizar, y auxiliar del servicio recibe a satisfacción. Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-04-03 13:54 |  | 2025-04-03 14:11 | 2025-04-03 14:17 | 6 | 0 | 6 | 250441 | Media | 2025-04-03 10:05 | APROBADA |  | MANTENIMIENTO | OTROS | no se realiza gestión oportuna al abrir y cerrar la gt, se realiza entre las 10:00 y las 10:40 diagnostico: sellador no funciona correctamente actividad realizada: se evidencia desgaste en goma, se realiza ajuste en altura de soporte para goma de sellado, se realizan pruebas de funcionamiento con material para esterilizar, y auxiliar del servicio recibe a satisfacción. estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION, DESGASTE_NORMAL | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Thursday | 3
118197 | CORRECTIVO | 1036932398 | esneyder alexander garcia garcia | NEVERA CON CODIGO 5621 NO ENFRIA Cordial saludo, Reporto nevera que no enfria a rangos necesarios Muchas gracias. |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | NEVERA | 4091 | 5621 |  | INDUCOL | VV-39AL1DICDLD-INV DOS PUERTAS | 0197-TECUMSEH VTCX415U | 2025-07-26 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Servicio reporta nevera trabajando fuera de rangos. Actividad realizada: Se asiste al servicio y equipo se encuentra entre los rangos de temperatura óptimos de funcionamiento, el compresor funciona de manera óptima y activa y apaga su funcionamiento en los valores de temperatura adecuados Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-07-22 17:33 |  | 2025-07-22 18:00 | 2025-07-22 19:25 | 85 | 43 | 42 | 257820 | Media | 2025-07-22 16:32 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: servicio reporta nevera trabajando fuera de rangos. actividad realizada: se asiste al servicio y equipo se encuentra entre los rangos de temperatura óptimos de funcionamiento, el compresor funciona de manera óptima y activa y apaga su funcionamiento en los valores de temperatura adecuados estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Tuesday | 1
116498 | CORRECTIVO | 1037649230 | LUISA FERNANDA CRISTANCHO PARRA | Cable azul de humificador en mal estado Cable azul de humificador en mal estado |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIN |  | HUMIDIFICADOR | 3986 | 5485 | 5485 | FISHER & PAYKEL | MR850JSU | 210615578708 | 2025-06-07 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Servicio reporta que cable de sensor de temperatura no es reconocido en ninguna cascada Actividad realizada: Se realizan pruebas de funcionamiento donde se verifica que no muestren alarmas ni de conexión ni en sensor distal o proximal, se deja trabajando en paciente por alrededor de 10 minutos y no muestran falla algunas Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-06-03 09:55 |  | 2025-06-03 17:42 | 2025-06-03 18:06 | 24 | 0 | 24 | 254425 | Media | 2025-05-31 22:35 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: servicio reporta que cable de sensor de temperatura no es reconocido en ninguna cascada actividad realizada: se realizan pruebas de funcionamiento donde se verifica que no muestren alarmas ni de conexión ni en sensor distal o proximal, se deja trabajando en paciente por alrededor de 10 minutos y no muestran falla algunas estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Tuesday | 1
117789 | CORRECTIVO | 1036952975 | DANIELA ALEJANDRA FRANCO GIRALDO | Maquina de oxido nitrico con ruido anormal maquina de oxido nitrico con ruido anormal, el cual se desconocoe el origen y razon, muchas gracias |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIP | TERAPIA RESPIRATORIA | EQUIPO DE ÓXIDO NÍTRICO | 3888 | EB1797 | EB1797 | IKARIA | INOMAX DSIR | VDE20120002 | 2025-07-12 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Maquina con ruido fuera de lo normal Actividad realizada: Se acude al servicio donde indican que la maquina esta presentando un ruido en algunas ocasiones fuerte y vibración, que no corresponde al funcionamiento normal, se solicita evidencia, y se envia video a Alejandra Duque para reportar equipo a proveedor. Estado final: parcialmente funcional Repuestos: no 09/07/2025 Se realizan pruebas de funcionamiento con el equipo, calibración en baja del equipo y cargado de gases ejecutada exitosamente. Se realizan pruebas con el funcionamiento de la bomba de succión pero son ejecutadas de manera exitosa sin evidenciar anomalías, ruidos extraños ni fallos en su funcionamiento. Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-07-08 18:47 |  | 2025-07-08 18:52 | 2025-07-09 16:13 | 1282 | 1225 | 57 | 256887 | Media | 2025-07-08 18:00 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: maquina con ruido fuera de lo normal actividad realizada: se acude al servicio donde indican que la maquina esta presentando un ruido en algunas ocasiones fuerte y vibración, que no corresponde al funcionamiento normal, se solicita evidencia, y se envia video a alejandra duque para reportar equipo a proveedor. estado final: parcialmente funcional repuestos: no 09/07/2025 se realizan pruebas de funcionamiento con el equipo, calibración en baja del equipo y cargado de gases ejecutada exitosamente. se realizan pruebas con el funcionamiento de la bomba de succión pero son ejecutadas de manera exitosa sin evidenciar anomalías, ruidos extraños ni fallos en su funcionamiento. estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Tuesday | 1
113758 | CORRECTIVO | 39451967 | maria carolina orozco gallego | EQUIPO MEDIDOR DE PH Cordial saludo El equipo medidor de ph se encuentra con mediciones alteradas del control de calidad. Por favor revisar. gracias |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | LABORATORIO |  | MEDIDOR DE PH | 3741 | M587 |  | OHAUS | ST300 | C050681420 | 2025-03-22 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Servicio reporta que el equipo se encuentra con mediciones alteradas Actividad realizada: Se realizan pruebas de funcionamiento y se realiza calibración del equipo con soluciones con pH conocidos. 4, 7 y 10. Los valores obtenidos fueron respectivamente 4.01, 7.17 y 10.00. Valores dentro del rango de error permitidos Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-03-19 07:30 |  | 2025-03-19 08:02 | 2025-03-19 09:12 | 69 | 18 | 51 | 249403 | Media | 2025-03-18 14:35 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: servicio reporta que el equipo se encuentra con mediciones alteradas actividad realizada: se realizan pruebas de funcionamiento y se realiza calibración del equipo con soluciones con ph conocidos. 4, 7 y 10. los valores obtenidos fueron respectivamente 4.01, 7.17 y 10.00. valores dentro del rango de error permitidos estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Wednesday | 2
115083 | CORRECTIVO | 43689243 | DIANA PATRICIA BEDOYA ESCOBAR | Termohigrometro Buenos tardes Porfavor revisar funcionamiento termohigrometro en mañara el registro se sale de los parametro normales, el cual pone en riesgo la seguridad del paciente |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | CIRUGÍA |  | TERMOHIGRÓMETRO | 3882 | EB1792 | EB1792 | BIOTELECTRONICA | TH-02 | JH6231 | 2025-05-03 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Servicio reporta que el equipo se sale de los parámetros de humedad por encima de 80% Actividad realizada: Se realiza comparación directa con un equipo de referencia calibrado, y no arroja valores fuera de rango permitido de error, valores correctos. Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-04-28 16:24 |  | 2025-04-28 16:29 | 2025-04-28 17:06 | 37 | 0 | 37 | 252171 | Media | 2025-04-28 15:17 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: servicio reporta que el equipo se sale de los parámetros de humedad por encima de 80% actividad realizada: se realiza comparación directa con un equipo de referencia calibrado, y no arroja valores fuera de rango permitido de error, valores correctos. estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Monday | 0
108872 | CORRECTIVO | 39457279 | catalina ramirez castrillon | Cordial saludo Cordial saludo, amablemente le solicito revisar la bascula del consultorio 8 de la sede ¿Jardines segundo piso, esta por encima de 10 kilos y lo esta marcando en libras Gracias |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | SALA VIP |  | BÁSCULA DIGITAL | 4134 | EB1952 | EB1952 | SECA | ROBUSTA 813 | 8813175212316 | 2025-02-01 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | No se cierra oportunamente GT, por fallas en la conexión. Se finaliza a las 10:40 am Diagnostico: Servicio indica que báscula se encuentra en libras Actividad realizada: Se verifica pesa funcionando en kilogramos, se realiza verificación de peso y muestra el dato en Kilogramos. Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-01-29 07:36 |  | 2025-01-29 10:21 | 2025-01-29 11:18 | 58 | 0 | 58 | 245569 | Media | 2025-01-28 14:47 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | no se cierra oportunamente gt, por fallas en la conexión. se finaliza a las 10:40 am diagnostico: servicio indica que báscula se encuentra en libras actividad realizada: se verifica pesa funcionando en kilogramos, se realiza verificación de peso y muestra el dato en kilogramos. estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Wednesday | 2
116867 | CORRECTIVO | 1041325474 | DIANA CRISTINA MORALES GALLO | derivadas desconfiguradas favor revisar ekg que se encuentra desconfigurado gracias |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | URGENCIAS |  | ELECTROCARDIÓGRAFO | 3795 | 5239 |  | EDAN | SE-3 | 360250-M21118930155 | 2025-06-14 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Impresión de derivadas desconfigurada Actividad realizada: Se realiza ajuste correcto de derivadas según requerimiento del servicio, donde se muestran las 12 derivadas y la II de larga longitud en la parte inferior Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-06-11 17:29 |  | 2025-06-11 17:56 | 2025-06-11 18:37 | 41 | 0 | 41 | 255213 | Media | 2025-06-11 15:04 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: impresión de derivadas desconfigurada actividad realizada: se realiza ajuste correcto de derivadas según requerimiento del servicio, donde se muestran las 12 derivadas y la ii de larga longitud en la parte inferior estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Wednesday | 2
117758 | CORRECTIVO | 15385929 | JAMER HUMBERTO BEDOYA VALENCIA | Se reporta Intensificador #2 Se reporta intensificador #2 debido a que No genera imagen en la pantalla y se queda en "random". favor revisar |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | CIRUGÍA |  | INTENSIFICADOR DE IMÁGENES | 3475 | 5028 |  | SIEMENS | CIOS SELECT | 13092 | 2025-07-12 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Servicio reporta aparente falla en el funcionamiento del equipo el cual no genera imagen Actividad realizada: Se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas, equipo muestra imagen sin anomalías en ambas pantallas del equipo, se realizan 3 pruebas de ensayo y cada una se visualiza imagen correctamente. Estado final: Equipo funciona sin inconvenientes, en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-07-08 11:03 |  | 2025-07-08 11:14 | 2025-07-08 11:50 | 36 | 0 | 36 | 256837 | Media | 2025-07-08 10:55 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: servicio reporta aparente falla en el funcionamiento del equipo el cual no genera imagen actividad realizada: se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas, equipo muestra imagen sin anomalías en ambas pantallas del equipo, se realizan 3 pruebas de ensayo y cada una se visualiza imagen correctamente. estado final: equipo funciona sin inconvenientes, en buenas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Tuesday | 1
113641 | CORRECTIVO | 43855629 | martha eugenia arias vergara | GLUCOMETRO FALLANDO SE LLEVA GLUCOMETRO A CALIBRAR, Y LO DEVUELVEN MANIFESTANDO QUE SE DEBE REPORTAR A BIOMEDICAS |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | SOMER HOGAR |  | GLUCÓMETRO | 3334 | ATN DOMICILIARIA 3 | ATN3 | ABBOTT |  | LBGZ149S01828 | 2025-03-15 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Se evidencia equipo con batería baja, además de mala configuración de hora y fecha que también provoca mal funcionamiento Actividad realizada: Se realiza reemplazo de baterías y se configura correctamente fecha y hora, se realizan pruebas de funcionamiento con tirillas de prueba que resultan exitosas Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-03-14 11:58 |  | 2025-03-14 12:20 | 2025-03-14 12:41 | 21 | 0 | 21 | 249088 | Media | 2025-03-14 09:45 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: se evidencia equipo con batería baja, además de mala configuración de hora y fecha que también provoca mal funcionamiento actividad realizada: se realiza reemplazo de baterías y se configura correctamente fecha y hora, se realizan pruebas de funcionamiento con tirillas de prueba que resultan exitosas estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Friday | 4
118727 | CORRECTIVO | 1007335564 | MANUELA LOPEZ ECHEVERRI | monitor de signos vitales de pantalla pricipal buenos dias monitor de signos vitales de pantalla pricipal no muestra signos de hab 5 y 7 GRACIAS |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UMI |  | CENTRAL DE MONITOREO | 2984 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-08-16 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Monitores de Cubículos 5 y 6 no se muestran Actividad realizada: Se realizó verificación de numeración IP de cada monitor afectado, y de conexión de cables de red, se realiza reinicio de software de central de monitoreo y de monitores, se evidencia visualización de monitores sin ningún inconveniente en la central de monitoreo. Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-08-12 07:32 |  | 2025-08-12 07:35 | 2025-08-12 09:35 | 120 | 0 | 120 | 259024 | Media | 2025-08-12 05:21 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: monitores de cubículos 5 y 6 no se muestran actividad realizada: se realizó verificación de numeración ip de cada monitor afectado, y de conexión de cables de red, se realiza reinicio de software de central de monitoreo y de monitores, se evidencia visualización de monitores sin ningún inconveniente en la central de monitoreo. estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Tuesday | 1
115320 | CORRECTIVO | 1036401655 | MANUELA RIOS VELEZ | Infusor no insufla Infusor no insufla |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | URGENCIAS |  | INFUSOR | 3108 | EB1405 |  | RIESTER | MANUAL | 200223946 | 2025-05-10 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Servicio reporta aparente fuga en el infusor Actividad realizada: Se realizan pruebas de funcionamiento donde se evidencia funcionamiento normal y óptimo del equipo, sin fugas y manteniendo su presión en el interior Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-05-03 07:45 |  | 2025-05-03 08:07 | 2025-05-03 08:49 | 43 | 0 | 43 | 252476 | Media | 2025-05-03 04:12 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: servicio reporta aparente fuga en el infusor actividad realizada: se realizan pruebas de funcionamiento donde se evidencia funcionamiento normal y óptimo del equipo, sin fugas y manteniendo su presión en el interior estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Saturday | 5
113662 | CORRECTIVO | 1036950202 | yesica alejandra marin quintero | Cable de saturación Buen día, por favor revisar cable de saturación, ya que se encuentra averiado. Muchas Gracias. |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2487 | 4530 |  | EDAN | IM70 | 360080-M19306500009 | 2025-03-22 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Servicio reporta aparente falla en interfase de saturación Actividad realizada: Se realiza verificación de funcionamiento y se evidencia interfase que funciona correctamente, no presenta intermitencias en funcionamiento y su cableado se encuentra en condiciones físicas óptimas Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-03-15 11:07 |  | 2025-03-15 11:51 | 2025-03-15 12:15 | 24 | 0 | 24 | 249180 | Media | 2025-03-15 10:22 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: servicio reporta aparente falla en interfase de saturación actividad realizada: se realiza verificación de funcionamiento y se evidencia interfase que funciona correctamente, no presenta intermitencias en funcionamiento y su cableado se encuentra en condiciones físicas óptimas estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Saturday | 5
108017 | CORRECTIVO | 39462730 | LEIDY ASTRID GARCIA MARTINEZ | central de monitoeo mala central de monitoeo mala uce edan |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIA |  | CENTRAL DE MONITOREO | 2984 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-01-18 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Se asiste al servicio y se evidencia primeramente monitor donde se muestra la central de monitoreo apagada, se encuentra cable de HDMI, sin conectar se indaga y se conoce que área de sistemas está interviniendo allí. Luego de volver al servicio se encuentra nuevamente la central de monitoreo funcionando correctamente. Se procede a cerrar la orden | 2025-01-13 12:55 |  | 2025-01-13 13:00 | 2025-01-13 16:48 | 228 | 208 | 20 | 244404 | Media | 2025-01-13 06:28 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | se asiste al servicio y se evidencia primeramente monitor donde se muestra la central de monitoreo apagada, se encuentra cable de hdmi, sin conectar se indaga y se conoce que área de sistemas está interviniendo allí. luego de volver al servicio se encuentra nuevamente la central de monitoreo funcionando correctamente. se procede a cerrar la orden | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Monday | 0
113657 | CORRECTIVO | 1193363394 | juan santiago sepulveda lizarralde | Saturador no funciona saturador no censa valor alguno al ser conectado a monitor de pared |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3224 | 4919 |  | EDAN | IM70 | 360080-M20606700001 | 2025-03-22 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Servicio reporta que pinza de SpO2 no sensa ningún valor. Actividad realizada: Se realiza verificación de funcionamiento donde se evalúa también estado físico del cableado, no se encuentran fracturas o perdidas de señal al momento de someter la pinza a movimientos. Realiza lecturas correctamente. Pruebas de funcionamiento exitosas Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-03-15 07:48 |  | 2025-03-15 08:08 | 2025-03-15 09:01 | 53 | 0 | 53 | 249163 | Media | 2025-03-15 05:57 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: servicio reporta que pinza de spo2 no sensa ningún valor. actividad realizada: se realiza verificación de funcionamiento donde se evalúa también estado físico del cableado, no se encuentran fracturas o perdidas de señal al momento de someter la pinza a movimientos. realiza lecturas correctamente. pruebas de funcionamiento exitosas estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Saturday | 5
117402 | CORRECTIVO | 1045021611 | luisa fernanda vasquez muñoz | desfibrilador H2T2 Buenos dias solito revision de desfibrilador ya que la bateria pese a que esta conectado da valores bajo. gracias |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | H2-T2 |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-06-28 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Servicio reporta desfibrilador con batería baja Actividad realizada: Se realiza chequeo del equipo y se comprueba batería en perfecto estado y cargada completamente, incluso se realiza descarga de chequeo básico con batería y es superado exitosamente. Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-06-25 10:10 |  | 2025-06-25 10:13 | 2025-06-25 10:55 | 42 | 0 | 42 | 256049 | Media | 2025-06-25 10:04 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: servicio reporta desfibrilador con batería baja actividad realizada: se realiza chequeo del equipo y se comprueba batería en perfecto estado y cargada completamente, incluso se realiza descarga de chequeo básico con batería y es superado exitosamente. estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Wednesday | 2
118849 | CORRECTIVO | 1036947084 | johan de jesus osorio otalvaro | Revisar calentador, ya que no esta funcionando Buenas tardes Cordia saludo Se solicita amablemente revisar calentador placa 4812, ya que no esta funcionando correctamente. Muchas gracias por la atenciòn prestada |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UMI |  | MANTA TÉRMICA | 2910 | 4812 |  | COVIDIEN | 5016000 (WT6000) | SP19050183 | 2025-08-16 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Servicio reporta aparente falla en funcionamiento del equipo al no calentar Actividad realizada: Se asiste al servicio y se observa manta térmica en funcionamiento, se le pregunta a paciente y afirma sentir el calor correctamente. Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-08-15 11:09 |  | 2025-08-15 11:09 | 2025-08-15 11:42 | 33 | 0 | 33 | 259255 | Media | 2025-08-14 17:38 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: servicio reporta aparente falla en funcionamiento del equipo al no calentar actividad realizada: se asiste al servicio y se observa manta térmica en funcionamiento, se le pregunta a paciente y afirma sentir el calor correctamente. estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Friday | 4
113517 | CORRECTIVO | 1057788172 | jhon andrey usma jaramillo | Pesa infamtil arroja pesos incorrectos Pesa infamtil arroja pesos incorrectos |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | URGENCIAS |  | BALANZA DIGITAL | 2365 | M307 |  | SECA | 334 | 5334060148942 | 2025-03-15 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Servicio manifiesta aparente funcionamiento incorrecto del equipo Actividad realizada: Se realiza verificación de funcionamiento del equipo con las masas patrón, se ubican sobre la balanza masa de 5 kg 10 kg 20 kg, en cada una de las pruebas el valor obtenido del equipo no superó un error de 0.005 kg, el equipo funciona óptimamente Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-03-11 07:32 |  | 2025-03-11 07:58 | 2025-03-11 08:35 | 37 | 0 | 37 | 248759 | Media | 2025-03-11 02:21 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: servicio manifiesta aparente funcionamiento incorrecto del equipo actividad realizada: se realiza verificación de funcionamiento del equipo con las masas patrón, se ubican sobre la balanza masa de 5 kg 10 kg 20 kg, en cada una de las pruebas el valor obtenido del equipo no superó un error de 0.005 kg, el equipo funciona óptimamente estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Tuesday | 1
117752 | CORRECTIVO | 1040048854 | YESICA ANDREA ACEVEDO FLOREZ | CABLE DE SATURACIÓN MALO ADAPTADOR DE CABLE DE INCB 30 MALO -> CABLE SE ENCUENTRA EN PUESTO DE ENFERMERIA DE UCIN |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2461 | 4514 |  | EDAN | IM70 | 360080-M19413340007 | 2025-07-12 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Servicio reporta interfaz de SpO2 funcionando incorrectamente. Actividad realizada: Se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas, no hay intermitencias e interferencias en el trazado de la onda de SpO2, cableado físicamente íntegro y sin fracturas. Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-07-08 07:33 |  | 2025-07-08 07:36 | 2025-07-08 08:17 | 42 | 0 | 42 | 256792 | Media | 2025-07-08 06:45 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: servicio reporta interfaz de spo2 funcionando incorrectamente. actividad realizada: se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas, no hay intermitencias e interferencias en el trazado de la onda de spo2, cableado físicamente íntegro y sin fracturas. estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Tuesday | 1
113669 | CORRECTIVO | 30391469 | dora albeny herrera duque | cable de oximetria BUENOS DIAS // SENSOR DE TEMPERATURA DAÑADO |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2492 | 4535 |  | EDAN | IM70 | 360080-M19413340005 | 2025-03-22 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Servicio reporta aparente funcionamiento incorrecto del sensor de temperatura Actividad realizada: Se realizan pruebas funcionamiento donde se observa un sensado correcto del parámetro, sin interferencias o anomalías. Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-03-17 07:38 |  | 2025-03-17 11:19 | 2025-03-17 11:32 | 13 | 0 | 13 | 249187 | Media | 2025-03-16 04:46 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: servicio reporta aparente funcionamiento incorrecto del sensor de temperatura actividad realizada: se realizan pruebas funcionamiento donde se observa un sensado correcto del parámetro, sin interferencias o anomalías. estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Monday | 0
117753 | CORRECTIVO | 1038415580 | YESICA ANDREA CUARTAS LOPEZ | Desfibrilador reporta bateria vacía Buenos dias, Se evidencia en prueba del desfibrilador rutinaria que marca bateria vacía, se verifica conexión y esta bien, Por Favor Validar. Gacias |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UMI |  | DESFIBRILADOR | 2557 | 4584 |  | NIHON KOHDEN | TEC-5631E | 1972 | 2025-07-12 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Servicio reporta equipo con batería baja Actividad realizada: Se realizan chequeos básicos en repetidas ocasiones con y sin alimentación a red eléctrica, y las pruebas resultan exitosas, equipo se encuentra en óptimas condiciones de funcionamiento, batería en óptimo estado y llena completamente, se nota fecha de cambio de batería en el 2027 Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-07-08 07:58 |  | 2025-07-08 09:25 | 2025-07-08 09:41 | 16 | 0 | 16 | 256801 | Media | 2025-07-08 07:52 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: servicio reporta equipo con batería baja actividad realizada: se realizan chequeos básicos en repetidas ocasiones con y sin alimentación a red eléctrica, y las pruebas resultan exitosas, equipo se encuentra en óptimas condiciones de funcionamiento, batería en óptimo estado y llena completamente, se nota fecha de cambio de batería en el 2027 estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Tuesday | 1
117124 | CORRECTIVO | 1041230483 | LEYDI MARYEDI SALAZAR CASTRO | Revisar neuromonitoreo Buenos días, Solicito amablemente revisión de neuromonitoreo para que aparezcan crisis automáticamente, se encuentra en modo manual. Gracias |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIN |  | MONITOR FUNCIÓN CEREBRAL | 3205 | 3903 |  | NATUS MEDICAL | OLYMPIC BRAINZ MONITOR | 101402 | 2025-06-21 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Selección y análisis de crisis en modo de operación manual Actividad realizada: Se asiste al servicio y se cambia modo de operación para búsqueda y análisis de crisis de forma automática Estado final: Equipo queda funcionando correctamente Repuestos: No | 2025-06-20 10:52 |  | 2025-06-20 10:52 | 2025-06-20 11:25 | 33 | 0 | 33 | 255821 | Media | 2025-06-20 10:41 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: selección y análisis de crisis en modo de operación manual actividad realizada: se asiste al servicio y se cambia modo de operación para búsqueda y análisis de crisis de forma automática estado final: equipo queda funcionando correctamente repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Friday | 4
113663 | CORRECTIVO | 44004295 | sandra yanoha bedoya ciro | medicion de presion arterial alterada Hay mucha variabilidad en la toma de las presiones arteriles, dan muy muy altas en relacion con otros equipos |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3162 | 4868 |  | EDAN | IM70 | 360080-M20421840008 | 2025-03-22 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Servicio reporte que el equipo no está funcionando correctamente Actividad realizada: Se realiza prueba de fugas que resulta OK, se realiza calibración con la ayuda del equipo patrón, donde se obtuvieron los siguientes resultados. PRESIÓN(mmHg) Programado: 120/80 Medido: 122/80 Error: 2/0 Programado: 190/120 Medido: 192/122 Error: 2/2 Programado: 80/40 Medido: 80/41 Error: 0/1 Errores dentro de los rangos de permitidos. Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-03-15 11:07 |  | 2025-03-15 12:17 | 2025-03-15 12:56 | 40 | 0 | 40 | 249177 | Media | 2025-03-15 09:08 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: servicio reporte que el equipo no está funcionando correctamente actividad realizada: se realiza prueba de fugas que resulta ok, se realiza calibración con la ayuda del equipo patrón, donde se obtuvieron los siguientes resultados. presión(mmhg) programado: 120/80 medido: 122/80 error: 2/0 programado: 190/120 medido: 192/122 error: 2/2 programado: 80/40 medido: 80/41 error: 0/1 errores dentro de los rangos de permitidos. estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Saturday | 5
108095 | CORRECTIVO | 1038410858 | ISABEL CRISTINA GONZALEZ MANRIQUE | FUGA DE AGUA UNIDAD # 7 CON FUGA EN ACOPLE DE PIEZA ALTA |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | ODONTOLOGÍA |  | UNIDAD ODONTOLÓGICA | 2842 | 4769 |  | TECNIPOLO | URBAN | 1328 | 2025-01-18 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Servicio reporta aparentemente fuga atraves del acople de la pieza de alta Actividad realizada: Se realizan pruebas de funcionamiento y no se evidencian fugas a través de los acoples no por ningúna parte del sistema de mangueras de agua y aire. Servicio informa incluso que se trabajo en la unidad sin inconvenientes en la jornada de la mañana Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-01-15 11:09 |  | 2025-01-15 14:49 | 2025-01-15 15:11 | 22 | 0 | 22 | 244547 | Media | 2025-01-14 14:50 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: servicio reporta aparentemente fuga atraves del acople de la pieza de alta actividad realizada: se realizan pruebas de funcionamiento y no se evidencian fugas a través de los acoples no por ningúna parte del sistema de mangueras de agua y aire. servicio informa incluso que se trabajo en la unidad sin inconvenientes en la jornada de la mañana estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Wednesday | 2
113334 | CORRECTIVO | 1038408640 | NATALY YASMIN ZULUAGA ARCILA | POR FAVOR REVISAR BRONCOSCOPIO DIAGNOSTICO POR FAVOR REVISAR BRONCOSCOPIO DIAGNOSTICO, YA QUE SE PRESENTAN BURBUJAS EN LA PANTALLA, MUCHAS GRACIAS |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | CONSULTA EXTERNA |  | TORRE DE ENDOSCOPIA VIDEOBRONCOSCOPIO VIDEODUODENOSCOPIO VIODEOGASTROSCOPIO | 1380 | 3259 |  | FUJINON | EPX-2500 EB-530T ED-530XT EG-530WR | NV456A273 6B084A262 4G361A531 | 2025-03-08 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Equipo presenta manchas en imagen Actividad realizada: De acuerdo a las indicaciones brindadas por le proveedor se realiza secado con presión de aire ademas se deja equipo en espacio abierto con el fin de que se logre secar en su totalidad. Estado final: Equipo en observación Repuestos: No 03/04/2025 Después de dejar secando el equipo en su totalidad, se deja equipo en seguimiento y en el servicio manifiestan que queda funcionando correctamente. Estado final: Equipo en buenas condiciones y funcionando correctamente. | 2025-03-06 09:09 |  | 2025-03-06 10:36 | 2025-04-03 07:24 | 40128 | 40091 | 37 | 248432 | Media | 2025-03-05 16:28 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: equipo presenta manchas en imagen actividad realizada: de acuerdo a las indicaciones brindadas por le proveedor se realiza secado con presión de aire ademas se deja equipo en espacio abierto con el fin de que se logre secar en su totalidad. estado final: equipo en observación repuestos: no 03/04/2025 después de dejar secando el equipo en su totalidad, se deja equipo en seguimiento y en el servicio manifiestan que queda funcionando correctamente. estado final: equipo en buenas condiciones y funcionando correctamente. | MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Thursday | 3
118315 | CORRECTIVO | 43714740 | LILIANA PATRICIA GARCIA NARVAEZ | Monitor del quirofano 1 monitor del quirofano 1 se apaga muestra bateria baja |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | CIRUGÍA | QUIRÓFANO 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1011 | 3924 |  | NIHON KOHDEN | BSM-6501 | 05531 MOD:21629 | 2025-08-02 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Baterías de monitor de signos vitales con aparente falla para cargarse. Actividad realizada: Según comenta el médico que a pesar de estar conectadas a la alimentación eléctrica, no se cargan, se desconecta el equipo e inmediatamente este se apaga. Se evidencia símbolo en monitor de baterías sin carga, se verifica buena conexión de cable AC del monitor y símbolo de baterías cargando, se dejan en observación y pendientes por regresar al servicio Estado final: Equipo funcional, orden en proceso. Repuestos: No 29/07/2025 Se evidencian baterías con su carga de batería completa se realizan pruebas de funcionamiento con batería del equipo y resultan exitosas. Se procede a cerrar orden, equipo queda en buenas condiciones y funcionando correctamente | 2025-07-26 12:11 |  | 2025-07-26 12:18 | 2025-07-29 08:46 | 4108 | 4027 | 81 | 258124 | Media | 2025-07-26 11:29 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: baterías de monitor de signos vitales con aparente falla para cargarse. actividad realizada: según comenta el médico que a pesar de estar conectadas a la alimentación eléctrica, no se cargan, se desconecta el equipo e inmediatamente este se apaga. se evidencia símbolo en monitor de baterías sin carga, se verifica buena conexión de cable ac del monitor y símbolo de baterías cargando, se dejan en observación y pendientes por regresar al servicio estado final: equipo funcional, orden en proceso. repuestos: no 29/07/2025 se evidencian baterías con su carga de batería completa se realizan pruebas de funcionamiento con batería del equipo y resultan exitosas. se procede a cerrar orden, equipo queda en buenas condiciones y funcionando correctamente | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Saturday | 5
118861 | CORRECTIVO | 1007346623 | VERONICA MARIA AGUDELO ATEHORTUA | funcionamiento incorrecto Buen dia, monitor de signos vitales con funcionamiento incorrecto de EKG, cubiculo 5, gracias |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1041 | 3817 |  | NIHON KOHDEN | BSM-3763-Q01 | 7902 | 2025-08-16 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: No coincide frecuencia cardiaca con onda de elctrocardiografía Actividad realizada: En algunas ocasiones, se muestra intermitencias en los valores de BPM, pues se muestran entre 24 o 40 bpm algunas veces 80 bpm pero esos valores de bradicardia no concuerdan con la onda que se muestra normal, se modifica modo de presentación de FC a promedio. Se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-08-15 14:00 |  | 2025-08-15 14:06 | 2025-08-15 16:16 | 130 | 84 | 46 | 259319 | Media | 2025-08-15 13:42 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: no coincide frecuencia cardiaca con onda de elctrocardiografía actividad realizada: en algunas ocasiones, se muestra intermitencias en los valores de bpm, pues se muestran entre 24 o 40 bpm algunas veces 80 bpm pero esos valores de bradicardia no concuerdan con la onda que se muestra normal, se modifica modo de presentación de fc a promedio. se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | DESGASTE_NORMAL | ['DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Friday | 4
117735 | CORRECTIVO | 1036682130 | estefania torres barrientos | Pulsoximetro con falla Pulsoximetro no sirve, no sensa |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1036 | 3060 |  | EDAN | M9 IBP | 301137-M12604350014-01 | 2025-07-12 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Servicio reporta aparente falla en el funcionamiento de la pinza de SpO2 Actividad realizada: Se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas, no se evidencian intermitencias en el funcionamiento de la pinza, la cual también se nota físicamente integra y sin fracturas Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-07-07 12:42 |  | 2025-07-07 14:01 | 2025-07-07 14:51 | 49 | 0 | 49 | 256719 | Media | 2025-07-07 09:45 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: servicio reporta aparente falla en el funcionamiento de la pinza de spo2 actividad realizada: se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas, no se evidencian intermitencias en el funcionamiento de la pinza, la cual también se nota físicamente integra y sin fracturas estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Monday | 0
117524 | CORRECTIVO | 1020461280 | alejandra escobar serna | se activa alarma sensor de presion no funciona ventilador se le activa alarma sensor de presion no funciona |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIA | CUARTO DE EQUIPOS 4 PISO | VENTILADOR ADULTO | 1417 | 3703 |  | TAEMA | EXTEND XT | 2355 | 2025-07-05 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Servicio reporta equipo con alarma de fallo de sensor de presión Actividad realizada: Se realizó en tres ocasiones ejecución de pruebas completas automáticas que resultaron exitosas, luego se deja equipo ciclando alrededor de 50 minutos, y funciona con normalidad sin presentarse nuevamente la alarma, se regresa equipo al servicio Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-07-01 07:41 |  | 2025-07-01 09:51 | 2025-07-01 11:29 | 98 | 38 | 60 | 256291 | Media | 2025-06-30 16:32 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: servicio reporta equipo con alarma de fallo de sensor de presión actividad realizada: se realizó en tres ocasiones ejecución de pruebas completas automáticas que resultaron exitosas, luego se deja equipo ciclando alrededor de 50 minutos, y funciona con normalidad sin presentarse nuevamente la alarma, se regresa equipo al servicio estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Tuesday | 1
107225 | CORRECTIVO | 1006739793 | ANA SOFIA BARROS CHURTA | flujometro malo flujometro flojo y no pasa ooxigeno |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | H6-T2 |  | FLUJÓMETRO | 1688 | 265 |  | AMVEX | SENCILLO | FMA011833DM | 2025-01-11 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Se reporta aparente falla en el funcionamiento del oxígeno. Actividad realizada: Equipo se observa en condiciones físicas óptimas, tubos sin fisuras o partes quebradas, se procede a conectar equipo al escudo de suministro de O2, se verifican fugas donde no se encuentra ninguna, se conecta equipo a analizador de gases y se verifica en tres puntos: 5 LPM, 10 LPM, 15 LPM, obteniendo respectivamente 4.71 LPM, 9.28 LPM Y 14.32 LPM, valores dentro de los márgenes de error permitidos Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-01-07 07:44 |  | 2025-01-07 11:07 | 2025-01-07 11:56 | 48 | 0 | 48 | 243973 | Media | 2025-01-04 21:20 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: se reporta aparente falla en el funcionamiento del oxígeno. actividad realizada: equipo se observa en condiciones físicas óptimas, tubos sin fisuras o partes quebradas, se procede a conectar equipo al escudo de suministro de o2, se verifican fugas donde no se encuentra ninguna, se conecta equipo a analizador de gases y se verifica en tres puntos: 5 lpm, 10 lpm, 15 lpm, obteniendo respectivamente 4.71 lpm, 9.28 lpm y 14.32 lpm, valores dentro de los márgenes de error permitidos estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Tuesday | 1
113403 | CORRECTIVO | 1088315109 | MANUELA AGUIRRE TORRES | monitor de resonancia Cordial slaudo, Solciito de manera urgente que verifiquen el funcionamiento del monitor del area de resonancia ya que no quiere censar si no unos pacientes especficos Muchas gracias |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | IMAGENOLOGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1013 |  | EB0704 | MEDRAD | VERIS MR | 61440 | 2025-03-08 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Servicio indica que el equipo se demora en mostrar la medida de SpO2 y FC Actividad realizada: Se realizan pruebas de funcionamiento observando que el equipo sensa de inmediato con ambos sensores, sin embargo en la realización de las pruebas el equipo se apaga, por lo que se lleva al servicio nuevamente para dejarse cargando 08/03/2025 Esteban Lopez Caicedo Se verifica que el equipo está totalmente cargado , se prueban las pinzas en algunas ocasiones se demora en mostrar la saturación , se le muestra a la auxiliar que esto puede ser por causa de la ubicación del sensor en el paciente, por lo que realizaran pruebas nuevamente para comprobar el funcionamiento Estado final: Pendiente equipo cargando Repuestos: no 14/03/2025 Personal en el servicio indica que el equipo ha funcionado con normalidad el día de hoy. Se procede a cerrar la orden. | 2025-03-07 11:59 |  | 2025-03-07 14:22 | 2025-03-14 16:01 | 10179 | 10061 | 118 | 248587 | Media | 2025-03-07 11:13 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: servicio indica que el equipo se demora en mostrar la medida de spo2 y fc actividad realizada: se realizan pruebas de funcionamiento observando que el equipo sensa de inmediato con ambos sensores, sin embargo en la realización de las pruebas el equipo se apaga, por lo que se lleva al servicio nuevamente para dejarse cargando 08/03/2025 esteban lopez caicedo se verifica que el equipo está totalmente cargado , se prueban las pinzas en algunas ocasiones se demora en mostrar la saturación , se le muestra a la auxiliar que esto puede ser por causa de la ubicación del sensor en el paciente, por lo que realizaran pruebas nuevamente para comprobar el funcionamiento estado final: pendiente equipo cargando repuestos: no 14/03/2025 personal en el servicio indica que el equipo ha funcionado con normalidad el día de hoy. se procede a cerrar la orden. | MAL_MANEJO_CABLES, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE, FALTA_CAPACITACION | ['MAL_MANEJO_CABLES', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE', 'FALTA_CAPACITACION'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Friday | 4
116499 | CORRECTIVO | 1036403048 | LAURA YULITZA OSORIO JIMENEZ | Transdutor de monitor fetal de sala de partos 1 Buen día Transdutor de monitor fetal de sala de partos 1 presenta interferencia gracias |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UMI |  | MONITOR FETAL | 1085 | 3590 |  | EDAN | F3 | 460355-M15607520013 | 2025-06-07 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | No se realiza gestión oportuna al cerrar la GT, se cierra a las 17:15 Diagnostico: Servicio reporta aparente falla en funcionamiento de transductor de fetocardia Actividad realizada: Se realizan pruebas de funcionamiento en las que se evidencia correcto desempeño del transductor sin fallas ni intermitencias, se escucha de manera óptima. Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-06-03 09:55 |  | 2025-06-03 16:23 | 2025-06-03 17:33 | 70 | 0 | 70 | 254426 | Media | 2025-06-01 03:44 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | no se realiza gestión oportuna al cerrar la gt, se cierra a las 17:15 diagnostico: servicio reporta aparente falla en funcionamiento de transductor de fetocardia actividad realizada: se realizan pruebas de funcionamiento en las que se evidencia correcto desempeño del transductor sin fallas ni intermitencias, se escucha de manera óptima. estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Tuesday | 1
117551 | CORRECTIVO | 1036961688 | manuela hernandez valencia | nevera con alta temperatura nevera de hematología y microscopia con una alta temperatura y con agua por debajo, se pasan los reactivos a otra nevera gracias |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | LABORATORIO |  | NEVERA DE 18 PIES PUERTA DE VIDRIO | 1096 | 1207 |  | INDUFRIAL | INPVE-18 | .00828314 | 2025-07-05 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Servicio reporta nevera fuera de su rango de temperatura, y con agua represada en la parte inferior Actividad realizada: No se encuentra agua represada en la parte inferior del equipo, y se encuentra compresor trabajando de manera correcta por lo que se evidencia también controlador de temperatura en correcto funcionamiento Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-07-01 11:18 |  | 2025-07-01 11:30 | 2025-07-01 11:46 | 16 | 0 | 16 | 256293 | Media | 2025-06-30 18:02 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: servicio reporta nevera fuera de su rango de temperatura, y con agua represada en la parte inferior actividad realizada: no se encuentra agua represada en la parte inferior del equipo, y se encuentra compresor trabajando de manera correcta por lo que se evidencia también controlador de temperatura en correcto funcionamiento estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Tuesday | 1
117703 | CORRECTIVO | 43867196 | yeny marcela arango perez | VENTILACION DETERIORADA Alarma mostrando "ventilacion deteriorada, cambiar ventilador" se pasan pruebas, persiste alarma. |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIA | CUBICULO 19 | VENTILADOR ADULTO | 1411 | 3867 |  | TAEMA | MONNAL T75 | MT75-05537 | 2025-07-12 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Se acerca al servicio y se lleva el ventilador al taller para revisión. Actividad realizada: El equipo queda en revisión en el taller. 07/07/2025 Se evidencia equipo con mensaje de error de ventilación deteriorada con código 020, se realizan pruebas automáticas y se evidencia que el equipo las resulta exitosas, pero también se muestra alarma sobre que batería no está disponible y que no hay la autonomía suficiente para el traslado, se identifica fecha de instalación de batería 2021, por lo cual se reemplaza por una nueva, se deja cargando para que se habilite opción de test de batería. 10/07/2025 Se ejecuta de manera exitosa prueba de batería obteniendo como resultado un 100 % de su capacidad | 2025-07-06 10:30 |  | 2025-07-06 10:31 | 2025-07-10 17:20 | 6169 | 6002 | 167 | 256680 | Media | 2025-07-06 05:10 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: se acerca al servicio y se lleva el ventilador al taller para revisión. actividad realizada: el equipo queda en revisión en el taller. 07/07/2025 se evidencia equipo con mensaje de error de ventilación deteriorada con código 020, se realizan pruebas automáticas y se evidencia que el equipo las resulta exitosas, pero también se muestra alarma sobre que batería no está disponible y que no hay la autonomía suficiente para el traslado, se identifica fecha de instalación de batería 2021, por lo cual se reemplaza por una nueva, se deja cargando para que se habilite opción de test de batería. 10/07/2025 se ejecuta de manera exitosa prueba de batería obteniendo como resultado un 100 % de su capacidad | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Sunday | 6
116297 | CORRECTIVO | 71748235 | victor andres gomez gaviria | Manómetro de oxígeno Las auxiliares reportan mal funcionamiento de este manómetro asignado bala de oxígeno del consultorio 230. |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | CONSULTA EXTERNA |  | REGULADOR DE OXÍGENO | 1181 | EB0030 | EB0030 | VICTOR MEDICAL | 54IL 5A568 | LH88586 | 2025-05-31 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Servicio reporta que el flujo programado en el regulador no es acorde a lo que se le entrega al paciente Actividad realizada: Se realizan pruebas de funcionamiento del equipo y con ayuda del analizador de gases se realiza comparación de los datos programados con los entregados, se programan 3 LPM 6 LPM 9 LPM, los datos arrojados fueron respectivamente 3.01 LPM 6.04 LPM 9.06 LPM. Resultados dentro del rango de error permitido Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-05-27 10:14 |  | 2025-05-27 13:41 | 2025-05-27 14:08 | 26 | 0 | 26 | 254083 | Media | 2025-05-27 09:24 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: servicio reporta que el flujo programado en el regulador no es acorde a lo que se le entrega al paciente actividad realizada: se realizan pruebas de funcionamiento del equipo y con ayuda del analizador de gases se realiza comparación de los datos programados con los entregados, se programan 3 lpm 6 lpm 9 lpm, los datos arrojados fueron respectivamente 3.01 lpm 6.04 lpm 9.06 lpm. resultados dentro del rango de error permitido estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Tuesday | 1
117908 | CORRECTIVO | 1036960489 | maria alejandra ortiz ardila | SEROFUGA DE CONTINGENCIA CON ERROR Serofuga de contingencia genera un error y emite un sonido fuerte, no culmina con el tiempo de centrifugación de las muestras |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | BANCO DE SANGRE |  | SEROFUGA | 1257 | 2694 |  | IHANIL | SERO-75 | SELC14220015 | 2025-07-19 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | 12/07/2025: Diagnostico: Servicio reporta aparentes fallas en el funcionamiento del equipo Actividad realizada: Se realiza verificación del funcionamiento del equipo, se realizan 2 ciclos de centrifugado de 2 minutos y resultan exitosos. Estado final: En proceso, se deja en seguimiento Repuestos: No 14/07/2025 Equipo funciona correctamente durante todo el día, pero de igual forma por indicación del coordinador se deja orden en proceso 21/07/2025 Intermitencias en el funcionamiento del equipo, alarma audible intensa, se detiene ciclo de trabajo. Se evidenció cableado desajustado de su terminal de conexión, se ajusta conector a sus respectivos cables, se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas. De igual forma se deja equipo en seguimiento. 22/07/2025 Equipo funciona con normalidad a lo largo de todo el día, realizando todos los ciclos de centrifugado de manera correcta y óptima, se procede a cerrar orden | 2025-07-12 16:00 |  | 2025-07-12 16:01 | 2025-07-22 17:43 | 14502 | 14430 | 72 | 257150 | Media | 2025-07-12 14:25 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | 12/07/2025: diagnostico: servicio reporta aparentes fallas en el funcionamiento del equipo actividad realizada: se realiza verificación del funcionamiento del equipo, se realizan 2 ciclos de centrifugado de 2 minutos y resultan exitosos. estado final: en proceso, se deja en seguimiento repuestos: no 14/07/2025 equipo funciona correctamente durante todo el día, pero de igual forma por indicación del coordinador se deja orden en proceso 21/07/2025 intermitencias en el funcionamiento del equipo, alarma audible intensa, se detiene ciclo de trabajo. se evidenció cableado desajustado de su terminal de conexión, se ajusta conector a sus respectivos cables, se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas. de igual forma se deja equipo en seguimiento. 22/07/2025 equipo funciona con normalidad a lo largo de todo el día, realizando todos los ciclos de centrifugado de manera correcta y óptima, se procede a cerrar orden | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Saturday | 5
116829 | CORRECTIVO | 1036424496 | ASTRID CAROLINA ARCILA CIRO | Basculas descalibrada Buenas tardes Solicito amablemente me colaboren revisando 2 basculas descalibradas que se encuentran en el piso 3 y 4 de rionegro plaza. Muchas gracias Feliz tardes |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | CONSULTA EXTERNA |  | BÁSCULA CON TALLÍMETRO | 4602 | EB2233 | EB2233 | HEALTH O METER | _450KL_QTY.1 PATIENT WEIGHING SCALE | 4500012164 | 2025-06-14 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Servicio reporta equipo desajustado Actividad realizada: Se realizan pruebas de funcionamiento con pesos conocidos de paciente de 84 Kg, y se toman masas patrón de 4Kg 6Kg 10 Kg, equipo valores correctos dentro de los rangos de error permitido 84.2 Kg 88.1 Kg 90 Kg y 94 Kg Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-06-11 10:30 |  | 2025-06-11 15:04 | 2025-06-11 15:16 | 12 | 0 | 12 | 255088 | Media | 2025-06-10 13:14 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: servicio reporta equipo desajustado actividad realizada: se realizan pruebas de funcionamiento con pesos conocidos de paciente de 84 kg, y se toman masas patrón de 4kg 6kg 10 kg, equipo valores correctos dentro de los rangos de error permitido 84.2 kg 88.1 kg 90 kg y 94 kg estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Wednesday | 2
116599 | CORRECTIVO | 39451967 | maria carolina orozco gallego | centrifuga cordial saludo L acnetrifuga ubicada en la toma de muestra de rioplaza se encuentra con error impidiendo su funcionamiento. por favor revisar urgentemente |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | RIONEGRO PLAZA PISO 2 | TOMA DE MUESTRAS | CENTRÍFUGA | 4625 | EB2253 | EB2253 | BOECO GERMANY | C-28-A | 0000253-06 | 2025-06-07 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | No se realiza gestión oportuna al abrir y cerrar la GT, se realiza entre las 13:50 y las 14:50. Diagnostico: Equipo con mensaje de alarma "rot 1", equipo fuera de servicio Actividad realizada: Se asiste al servicio y se instala soporte para porta tubos de manera adecuada, pero persiste el fallo, se disminuyen las revoluciones pero aún así no funciona, se acude al manual del servicio y se identifica mensaje no de falla si no de información que se elimina quitando la energía al equipo, nuevamente se conecta y se enciende y se evidencia funcionamiento correcto del equipo en 3500 rpm, se realizan 3 ciclos de 12 minutos y fueron superados de manera correcta Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-06-05 12:21 |  | 2025-06-05 16:28 | 2025-06-05 16:33 | 5 | 0 | 5 | 254675 | Media | 2025-06-05 07:24 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | no se realiza gestión oportuna al abrir y cerrar la gt, se realiza entre las 13:50 y las 14:50. diagnostico: equipo con mensaje de alarma "rot 1", equipo fuera de servicio actividad realizada: se asiste al servicio y se instala soporte para porta tubos de manera adecuada, pero persiste el fallo, se disminuyen las revoluciones pero aún así no funciona, se acude al manual del servicio y se identifica mensaje no de falla si no de información que se elimina quitando la energía al equipo, nuevamente se conecta y se enciende y se evidencia funcionamiento correcto del equipo en 3500 rpm, se realizan 3 ciclos de 12 minutos y fueron superados de manera correcta estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Thursday | 3
117892 | CORRECTIVO | 43204685 | ALEJANDRA JANETH JIMENEZ GALEANO | Configuracion errada Buenas tardes Para el sistema de monitoreo SITRAD, se requiere cambio de configuracion de limites de temperatura para los equipos con placa 2706 ( 1-6°C), 2705 (2-8°C), Temperatura Ambiente de Certificacion y Calidad (15-24°C). Gracias. |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | BANCO DE SANGRE |  | SISTEMA DE MONITOREO AMBIENTAL | 1268 | 2720 |  | RISS |  |  | 2025-07-12 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Servicio solicita modificar parámetros de controladores de nevera y de ambiente Actividad realizada: Se realiza modificación de los parámetros como lo requiere el servicio. Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-07-11 15:13 |  | 2025-07-11 15:52 | 2025-07-12 10:16 | 1105 | 1014 | 91 | 257047 | Media | 2025-07-10 16:04 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: servicio solicita modificar parámetros de controladores de nevera y de ambiente actividad realizada: se realiza modificación de los parámetros como lo requiere el servicio. estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Friday | 4
116172 | CORRECTIVO | 1020454274 | catalina cadavid tobon | nevera almacenamiento de hemocomponentes Nevera de almacenamiento de hemocomponentes (SGPT EXTERNOS) ha presentando temperaturas fuera de rango. |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | BANCO DE SANGRE |  | REFRIGERADOR | 1177 | 2708 |  | INDURAMA | VFV-520 |  | 2025-05-31 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Servicio reporta aparente refrigerador fuera de rango de temperatura Actividad realizada: Se asiste al servicio se nota sonda de temperatura ubicada muy cerca del flujo de aire frío del equipo no muy lejos del rango requerido de 2°C (1.7°C). Se adapta equipo datalogger y se deja en seguimiento por alrededor de 1.5 Horas, donde se verifica rango de temperatura entre 2.7°C y 4.3°C. En rango óptimo de funcionamiento Estado final: Equipo queda en buenas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-05-26 14:37 |  | 2025-05-26 14:38 | 2025-05-26 17:01 | 144 | 76 | 68 | 254031 | Media | 2025-05-26 14:35 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: servicio reporta aparente refrigerador fuera de rango de temperatura actividad realizada: se asiste al servicio se nota sonda de temperatura ubicada muy cerca del flujo de aire frío del equipo no muy lejos del rango requerido de 2°c (1.7°c). se adapta equipo datalogger y se deja en seguimiento por alrededor de 1.5 horas, donde se verifica rango de temperatura entre 2.7°c y 4.3°c. en rango óptimo de funcionamiento estado final: equipo queda en buenas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Monday | 0
108631 | CORRECTIVO | 1036955592 | natalia osorio quintero | temperatura nevera de reactivos Nevera de reactivos reporta t° superiores a lo permitido.por favor revisar. gracias! (sótano) |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | BANCO DE SANGRE |  | NEVERA | 4521 | 6030 |  | INDUCOL | VV-510BL1CDLD | 3758 | 2025-02-01 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Servicio reporta que el equipo se encuentra aparentemente fuera de rango. Actividad realizada: Se verifica su funcionamiento mediante equipo datalogger, y se evidencian lecturas por alrededor de 6 horas totales, donde se encuentra equipo estable dentro de los rangos de 2°C-8°C. Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-01-25 12:03 |  | 2025-01-25 12:34 | 2025-01-27 11:46 | 2833 | 2778 | 55 | 245353 | Media | 2025-01-25 11:11 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: servicio reporta que el equipo se encuentra aparentemente fuera de rango. actividad realizada: se verifica su funcionamiento mediante equipo datalogger, y se evidencian lecturas por alrededor de 6 horas totales, donde se encuentra equipo estable dentro de los rangos de 2°c-8°c. estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Saturday | 5
115773 | CORRECTIVO | 1193308519 | ANA CRISTINA RESTREPO MONTES | bascula disfuncional buenos días, solicitamos por favor revisar bascula, no enciende y cuando enciende se queda en 3.7kg y no hace la medición, gracias |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | H3-T2 |  | BÁSCULA DIGITAL | 5220 | EB2550 | EB2550 | HEALTH O METER | 880KL | 88028240000456 | 2025-05-24 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Servicio reporta aparente mal funcionamiento del equipo Actividad realizada: Se realizan pruebas de funcionamiento donde se verificó ajuste en cero, encendido del equipo, funcionamiento general en registro de pesos, y se nota que funciona de manera óptima. Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-05-19 09:02 |  | 2025-05-19 11:50 | 2025-05-19 12:31 | 41 | 0 | 41 | 253470 | Media | 2025-05-19 08:57 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: servicio reporta aparente mal funcionamiento del equipo actividad realizada: se realizan pruebas de funcionamiento donde se verificó ajuste en cero, encendido del equipo, funcionamiento general en registro de pesos, y se nota que funciona de manera óptima. estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Monday | 0
116636 | CORRECTIVO | 1152453390 | andrea betancur garcia | CABLE DE HUMIDIFICADOR EL CABLE DEL HUMIDIFICADOR DEL VENTILADOR QUE ESTA EN UCIN 16 NO ESTA FUNCIONADO ADECUADAMENTE |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIN |  | HUMIDIFICADOR | 4242 | EB1997 | EB1997 | FISHER & PAYKEL | MR850JSU | 210204546220 | 2025-06-07 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Servicio reporta fallas en intermitencias con cable de alambre de hilo caliente Actividad realizada: Se realizan pruebas de funcionamiento donde se verifica integridad del cableado, y no se evidencian intermitencias o fracturas en el equipo. Pruebas de funcionamiento resultan exitosas Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-06-06 13:59 |  | 2025-06-06 14:21 | 2025-06-06 15:46 | 85 | 25 | 60 | 254833 | Media | 2025-06-06 12:03 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: servicio reporta fallas en intermitencias con cable de alambre de hilo caliente actividad realizada: se realizan pruebas de funcionamiento donde se verifica integridad del cableado, y no se evidencian intermitencias o fracturas en el equipo. pruebas de funcionamiento resultan exitosas estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Friday | 4
115089 | CORRECTIVO | 1007335564 | MANUELA LOPEZ ECHEVERRI | Pulsoximetro de sala de partos 2 malo Buenos dias Solicito arreglo de pulsoximetro de sala de partos 2 que no funciona gracias |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UMI |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 5203 | 6378 |  | DRAGER | VISTA 120 | VGSRF0838 | 2025-05-03 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Servicio reporta aparentemente mal funcionamiento de Pinza de SpO2. Actividad realizada: Se realizan pruebas de funcionamiento donde se verifica un correcto funcionamiento de la pinza, se somete cableado a movimientos bruscos para encontrar intermitencias y se verifica integridad el cableado sin ningún tipo de fractura o zona expuesta, pruebas de funcionamiento que resultan exitosas Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-04-29 07:47 |  | 2025-04-29 07:52 | 2025-04-29 08:40 | 48 | 0 | 48 | 252197 | Media | 2025-04-29 06:55 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: servicio reporta aparentemente mal funcionamiento de pinza de spo2. actividad realizada: se realizan pruebas de funcionamiento donde se verifica un correcto funcionamiento de la pinza, se somete cableado a movimientos bruscos para encontrar intermitencias y se verifica integridad el cableado sin ningún tipo de fractura o zona expuesta, pruebas de funcionamiento que resultan exitosas estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Tuesday | 1
114661 | CORRECTIVO | 1007346622 | ESTEBAN CIFUENTES ORTIZ | panel de cama derecho mal funcionamiento |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIA |  | CAMA ELÉCTRICA | 4812 | 6223 |  | DOMETAL - MUBI | LYNIX ESSENTIAL | 107952 | 2025-04-19 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | No se realiza gestión oportuna al dar inicio a la GT, se da inicio desde las 16:10 Diagnostico: Panel derecho no funciona, no se evidencia que tenga suministro de energía Actividad realizada: Se evidencia el panel contrario funcionando correctamente con sus leds encendidos. El panel no funcional tiene sus leds apagados, se evidencia que el cable del panel no esta conectado a su caja de control, se conecta y se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas Estado final: Equipo queda funcionando correctamente Repuestos: No | 2025-04-15 16:20 |  | 2025-04-15 16:20 | 2025-04-15 16:28 | 7 | 0 | 7 | 251215 | Media | 2025-04-14 10:25 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | no se realiza gestión oportuna al dar inicio a la gt, se da inicio desde las 16:10 diagnostico: panel derecho no funciona, no se evidencia que tenga suministro de energía actividad realizada: se evidencia el panel contrario funcionando correctamente con sus leds encendidos. el panel no funcional tiene sus leds apagados, se evidencia que el cable del panel no esta conectado a su caja de control, se conecta y se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas estado final: equipo queda funcionando correctamente repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Tuesday | 1
116723 | CORRECTIVO | 1037603346 | LAURA NARANJO VILLA | VENTILADOR DE TRANSPORTE BUENAS TARDES REPORTO VENTILADOR DE TRASPORTE APESAR QUE SE REALIZARON LAS PRUEBAS ARROJA ALARMA ROJA QUE DICE EVENTO TECNICO: 231008 Y SUMINISTRO DE OXIGENO FALLO |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIA | CUARTO DE EQUIPOS 4 PISO | VENTILADOR DE TRANSPORTE | 5190 | 6361 |  | HAMILTON MEDICAL | HAMILTON C1 | 46899 | 2025-06-14 | PENDIENTE | MAL USO |  |  | Diagnostico: Evento Técnico 231008. Actividad realizada: Se asiste pone en funcionamiento el equipo, y no se aprecian eventos asociados al reportado, mediante el apoyo vía remota con proveedor se identifica fallo TF, causado por el mal uso de el equipo, terapeutas manifiestan que el equipo funciona y ventila con normalidad, se les da la recomendación de realizar pruebas sin sonda de oxígeno puesta o cilindro vacío o desconectado. Estado final: Equipo funciona correctamente, pero de igual forma se deja en seguimiento y se pausa la orden Repuestos: No Se evidencia en menú de servicio, activado modo HPO, además de eso se evidencia conector adaptado a puerto de LPO tal cosa no es correcta en el uso pues genera fallos técnico, la manguera y el conector solo deben estar en uso en modo LPO. Se dejan recomendaciones de uso en servicio. Equipo funciona correctamente, se cierra Orden | 2025-06-09 18:08 |  | 2025-06-09 18:09 | 2025-06-10 15:41 | 1291 | 1183 | 108 | 255015 | Media | 2025-06-09 17:47 | APROBADA |  | MAL USO | MAL USO | diagnostico: evento técnico 231008. actividad realizada: se asiste pone en funcionamiento el equipo, y no se aprecian eventos asociados al reportado, mediante el apoyo vía remota con proveedor se identifica fallo tf, causado por el mal uso de el equipo, terapeutas manifiestan que el equipo funciona y ventila con normalidad, se les da la recomendación de realizar pruebas sin sonda de oxígeno puesta o cilindro vacío o desconectado. estado final: equipo funciona correctamente, pero de igual forma se deja en seguimiento y se pausa la orden repuestos: no se evidencia en menú de servicio, activado modo hpo, además de eso se evidencia conector adaptado a puerto de lpo tal cosa no es correcta en el uso pues genera fallos técnico, la manguera y el conector solo deben estar en uso en modo lpo. se dejan recomendaciones de uso en servicio. equipo funciona correctamente, se cierra orden | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Monday | 0
113737 | CORRECTIVO | 15443719 | JHON JAIRO GARCIA CORREA | camiulla benq sala 8 no enciende, se solicita revision |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | CIRUGÍA |  | MESA DE CIRUGÍA | 4209 | 5726 |  | BENQ | DR.MAX 7000S | 2A295-V6-0065 | 2025-03-22 | PENDIENTE | MAL USO |  |  | Diagnostico: Mesa no enciende Actividad realizada: Se encuentra botón de bloqueo de emergencia activado, se desactiva y se evidencia encendido correcto de la mesa y con todos sus movimientos que se ejecutan correctamente Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-03-18 11:33 |  | 2025-03-18 11:35 | 2025-03-18 16:56 | 320 | 295 | 25 | 249349 | Media | 2025-03-18 09:22 | APROBADA |  | MAL USO | MAL USO | diagnostico: mesa no enciende actividad realizada: se encuentra botón de bloqueo de emergencia activado, se desactiva y se evidencia encendido correcto de la mesa y con todos sus movimientos que se ejecutan correctamente estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Tuesday | 1
108312 | CORRECTIVO | 1036950741 | maria camila londoño rodriguez | Incb Drager 6231 Feliz día Se solicita amablemente la revisión de la incubadora Drager de placa 6231 ya que no calienta, cordialmente. |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIN |  | INCUBADORA | 4821 | 6231 |  | DRAGER | ISOLETTE 8000 PLUS | DSSM-0044 | 2025-01-18 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Servicio reporta aparente falla en el funcionamiento del equipo al no calentar Actividad realizada: Se realizan pruebas de funcionamiento, donde se evidencia equipo calentando y manteniendo temperatura en condiciones óptimas, se configura temperatura setpoint en 35°C, se realiza comparación con termómetro calibrado y de referencia donde se obtiene un valor de 34.6°C. Equipo no muestra alarmas en su funcionamiento. Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-01-16 17:55 |  | 2025-01-16 18:10 | 2025-01-16 19:00 | 51 | 0 | 51 | 244718 | Media | 2025-01-16 17:07 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: servicio reporta aparente falla en el funcionamiento del equipo al no calentar actividad realizada: se realizan pruebas de funcionamiento, donde se evidencia equipo calentando y manteniendo temperatura en condiciones óptimas, se configura temperatura setpoint en 35°c, se realiza comparación con termómetro calibrado y de referencia donde se obtiene un valor de 34.6°c. equipo no muestra alarmas en su funcionamiento. estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Thursday | 3
113597 | CORRECTIVO | 1036955592 | natalia osorio quintero | SEROFUGA CON ERROR 05 Durante el turno serofuga reporta en repetidas ocasiones error 05, mientras centrifuga las muestras. no alcanza tiempo de centrifugación o RPM. por favor revisar gracias |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | BANCO DE SANGRE |  | SEROFUGA | 4727 | 6187 |  | HANIL | SEROSPIN | HICME323081604002 | 2025-03-15 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Error 05 refiere al fallas en cerrar la puerta o en su sensor de apertura o cierre Actividad realizada: Se asiste al servicio y personal afirma que en el día de hoy no se obtuvo ningún tipo de fallo con respecto al funcionamiento del equipo, ciclos han finalizado con éxito Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-03-13 07:36 |  | 2025-03-13 08:05 | 2025-03-13 16:37 | 512 | 480 | 32 | 248964 | Media | 2025-03-13 06:29 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: error 05 refiere al fallas en cerrar la puerta o en su sensor de apertura o cierre actividad realizada: se asiste al servicio y personal afirma que en el día de hoy no se obtuvo ningún tipo de fallo con respecto al funcionamiento del equipo, ciclos han finalizado con éxito estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Thursday | 3
108478 | CORRECTIVO | 1040048582 | maria lizeth alvarez cardona | Pesa pediátrica Por favor revisar esta descalibrada. Gracias |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | H6-T2 |  | BALANZA DIGITAL | 4685 | M1133 |  | SECA | 334 REF 3341321619 | 10000001277307 | 2025-01-25 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Servicio reporta aparente falla de en los valores que se toman de la balanza Actividad realizada: Se realizan pruebas de funcionamiento del equipo con la ayuda de las masas patrón, se aplican masas de 5 Kg 10 Kg y 20 Kg, los valores que se muestran en la balanza respectivamente fueron, 5.005 Kg , 10 Kg y 20 Kg. Valores dentro de los rangos de error permitido y mostrando un óptimo funcionamiento del equipo. Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-01-21 10:09 |  | 2025-01-21 12:53 | 2025-01-21 13:34 | 42 | 0 | 42 | 245006 | Media | 2025-01-21 09:39 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: servicio reporta aparente falla de en los valores que se toman de la balanza actividad realizada: se realizan pruebas de funcionamiento del equipo con la ayuda de las masas patrón, se aplican masas de 5 kg 10 kg y 20 kg, los valores que se muestran en la balanza respectivamente fueron, 5.005 kg , 10 kg y 20 kg. valores dentro de los rangos de error permitido y mostrando un óptimo funcionamiento del equipo. estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Tuesday | 1
108496 | CORRECTIVO | 1041230037 | CAMILO ANDRES HINCAPIE DUQUE | INCUBADORA CON MAL FUNCIONAMIENTO BUENAS TARDES REALIZO REPORTE DE INCUBADORA CON PLACA 1633 LA CUAL NO CALIENTA |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIN |  | INCUBADORA | 476 | 1633 |  | AIR SHIELDS | C450H-1 | WC03284 | 2025-01-25 | PENDIENTE | MAL USO |  |  | Diagnostico: Servicio reporta que el equipo aparentemente sigue si calentar Actividad realizada: Se llega al servicio y se observa que el equipo no posee mangas iris, se lleva equipo al taller y se pone en funcionamiento, el equipo alcanza temperatura de 37°C sin ningún problema, durante su funcionamiento no se aprecian alarmas o anomalías. Se compara temperatura del equipo donde se concentra de mejor forma el calor Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-01-21 13:35 |  | 2025-01-21 13:36 | 2025-01-21 15:45 | 129 | 92 | 37 | 245012 | Media | 2025-01-21 10:39 | APROBADA |  | MAL USO | MAL USO | diagnostico: servicio reporta que el equipo aparentemente sigue si calentar actividad realizada: se llega al servicio y se observa que el equipo no posee mangas iris, se lleva equipo al taller y se pone en funcionamiento, el equipo alcanza temperatura de 37°c sin ningún problema, durante su funcionamiento no se aprecian alarmas o anomalías. se compara temperatura del equipo donde se concentra de mejor forma el calor estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Tuesday | 1
113604 | CORRECTIVO | 15443719 | JHON JAIRO GARCIA CORREA | torre de laparoscopio mala favor revisar torre de laparoscopia ubicada en qx 7, en este momento con paciente dormido, y no funciona correctamente. favor subir urgente |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | CIRUGÍA |  | TORRE DE LAPAROSCOPIA | 605 | 3329 |  | STORZ | TORRE HD | A4ID10126 | 2025-03-15 | PENDIENTE | MAL USO |  |  | Diagnostico: Servicio reporta aparente falla en la iluminación del equipo Actividad realizada: Se evidencia brillo configurado desde la cámara a su capacidad media, lo que resta nitidez, realce e iluminación al interior de la cavidad, se le da oportunidad en otro procedimiento a la cámara y manifiesta haber trabajado óptimamente Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-03-13 10:57 |  | 2025-03-13 10:57 | 2025-03-13 17:05 | 368 | 271 | 97 | 249010 | Media | 2025-03-13 10:55 | APROBADA |  | MAL USO | MAL USO | diagnostico: servicio reporta aparente falla en la iluminación del equipo actividad realizada: se evidencia brillo configurado desde la cámara a su capacidad media, lo que resta nitidez, realce e iluminación al interior de la cavidad, se le da oportunidad en otro procedimiento a la cámara y manifiesta haber trabajado óptimamente estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Thursday | 3
116406 | CORRECTIVO | 34002609 | MARIA DEL PILAR YEPES CHISCO | monitor de signos vitales funcionamiento incorrect se solicita revisión de monitor de signos vitales de cubículo 5 ucip el cual durante la madrugada se cuadran alarmas pero monitor no las lee. se desconfigura. fc en derivación II muestra asistolia. presión arterial se cuadra pero vuelve a como estaba al inicio de noche no se logra lectura continua de saturación de o2 |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | BIOMÉDICA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 4400 | 5881 |  | NIHON KOHDEN | CSM-1501 | 2215 | 2025-05-31 | PENDIENTE | MAL USO |  |  | Diagnostico: Servicio reporta que se muestra asistolia en derivación II y que no se permite modificar límites de alarmas Actividad realizada: Se asiste al servicio y se evidencia monitor configurado en tipo de paciente "niño", teniendo en cuenta que el paciente monitoreado es un neonato por lo que a pesar de modificar límites de alarmas no va a ser permitido, se realiza cambio a tipo de paciente "neonato", se realizan pruebas de funcionamiento en compañía de enfermera ECMO quien modifica límites de alarmas a consideración sin ningún problema , pruebas de funcionamiento resultan exitosas Estado final: Equipo queda en buenas condiciones y funciona correctamente Repuestos: No | 2025-05-29 07:33 |  | 2025-05-29 08:56 | 2025-05-29 09:09 | 12 | 0 | 12 | 254247 | Media | 2025-05-29 06:24 | APROBADA |  | MAL USO | MAL USO | diagnostico: servicio reporta que se muestra asistolia en derivación ii y que no se permite modificar límites de alarmas actividad realizada: se asiste al servicio y se evidencia monitor configurado en tipo de paciente "niño", teniendo en cuenta que el paciente monitoreado es un neonato por lo que a pesar de modificar límites de alarmas no va a ser permitido, se realiza cambio a tipo de paciente "neonato", se realizan pruebas de funcionamiento en compañía de enfermera ecmo quien modifica límites de alarmas a consideración sin ningún problema , pruebas de funcionamiento resultan exitosas estado final: equipo queda en buenas condiciones y funciona correctamente repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Thursday | 3
115096 | CORRECTIVO | 1036401485 | DIANA CAROLINA HENAO ARBELAEZ | Termomero de nevera de lactario Cordial saludo, Se realiza reporte de termómetro de nevera del lactario del 5to piso torre 2 el cual en su medición siempre reporta temperatura de 3,7 sin variación, generando dudas de su adecuado funcionamiento |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | NUTRICIÓN |  | NEVERA | 1110 |  | EB0038 | HACEB | N87CEMI1PA | H-041084156 | 2025-05-03 | PENDIENTE | MAL USO |  |  | Diagnostico: Temómetro mostrando temperatura mínima registrada. Actividad realizada: Se pulsa botón Máx/Mín para volver a visualizar dato en tiempo real que se registra dentro de a nevera Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-04-29 13:43 |  | 2025-04-29 15:47 | 2025-04-29 16:04 | 17 | 0 | 17 | 252236 | Media | 2025-04-29 12:10 | APROBADA |  | MAL USO | MAL USO | diagnostico: temómetro mostrando temperatura mínima registrada. actividad realizada: se pulsa botón máx/mín para volver a visualizar dato en tiempo real que se registra dentro de a nevera estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | DESGASTE_NORMAL | ['DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Tuesday | 1
116296 | CORRECTIVO | 1001724922 | MARIANA RAMIREZ GONZALEZ | TERMOMETRO MARCA 1 GRADO POR ENCIMA DEL VALOR REAL TERMOMETRO MARCA 1 GRADO POR ENCIMA DEL VALOR REAL |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | H6-T2 |  | TERMÓMETRO ELECTRÓNICO | 5293 | EB2559 | EB2559 | WELCH ALLYN | 01692-500 SURETEMP PLUS ELECTRONIC THERMOMETE | 24517762 | 2025-05-31 | PENDIENTE | MAL USO |  |  | Diagnostico: Servicio reporta equipo arroja temperaturas 1°C por encima Actividad realizada: Se identifica termómetro programado para toma de temperatura vía oral, se realiza cambio para configuración en vía axilar, se realizan pruebas de funcionamiento en comparación con un equipo que funciona correctamente, las temperaturas que se arrojan fueron: Equipo: 36.3°C Referencia: 36.1°C Equipo: 36.0°C Referencia: 36.0°C Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No. | 2025-05-27 10:14 |  | 2025-05-27 12:34 | 2025-05-27 13:13 | 39 | 0 | 39 | 254090 | Media | 2025-05-27 09:58 | APROBADA |  | MAL USO | MAL USO | diagnostico: servicio reporta equipo arroja temperaturas 1°c por encima actividad realizada: se identifica termómetro programado para toma de temperatura vía oral, se realiza cambio para configuración en vía axilar, se realizan pruebas de funcionamiento en comparación con un equipo que funciona correctamente, las temperaturas que se arrojan fueron: equipo: 36.3°c referencia: 36.1°c equipo: 36.0°c referencia: 36.0°c estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no. | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Tuesday | 1
113729 | CORRECTIVO | 1020425789 | paola andrea velasquez quintero | camilla quirurgica camilla quirurgica de quirofano 3 no frena, se realiza el procedimiento desde el control para bloqueo y no queda fija |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | CIRUGÍA | QUIROFANO 4 | MESA DE CIRUGÍA | 4290 | 5817 |  | BENQ | DR.MAX 7000S | 2A295-VC-0096 | 2025-03-22 | PENDIENTE | MAL USO |  |  | Diagnostico: Servicio reporta que camilla no queda frenada y no realiza movimientos Actividad realizada: Se realizan pruebas de funcionamiento con persona incluso sobre la mesa, se evidencia correcto bloqueo de la mesa y frena correctamente, además se aclara que cuando la mesa está desbloqueada solo realiza movimientos de subir y bajar altura. Los demás movimientos se ejecutan cuando la mesa se bloquea. Se realizan prueba de funcionamiento en frente del personal, pruebas que resultan exitosas Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-03-18 09:16 |  | 2025-03-18 10:44 | 2025-03-18 16:53 | 369 | 327 | 42 | 249343 | Media | 2025-03-18 08:38 | APROBADA |  | MAL USO | MAL USO | diagnostico: servicio reporta que camilla no queda frenada y no realiza movimientos actividad realizada: se realizan pruebas de funcionamiento con persona incluso sobre la mesa, se evidencia correcto bloqueo de la mesa y frena correctamente, además se aclara que cuando la mesa está desbloqueada solo realiza movimientos de subir y bajar altura. los demás movimientos se ejecutan cuando la mesa se bloquea. se realizan prueba de funcionamiento en frente del personal, pruebas que resultan exitosas estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Tuesday | 1
111231 | CORRECTIVO | 15385929 | JAMER HUMBERTO BEDOYA VALENCIA | LINEA CAPNOGRAFIA SALA 6 LINEA CAPNOGRAFIA SALA 6 |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 942 | 3166 |  | DRAGUER | VISTA XL | 6005380974 | 2025-02-15 | PENDIENTE | MAL USO |  |  | No se realiza gestión oportuna de al darle inicio a la GT, se da inicio desde las 8 am Diagnostico: Anestesióloga refiere que la onda de capnografía no coincide con la Frecuencia respiratoria que suministra Actividad realizada: Se asiste al servicio y se da espera a que finalicen procedimiento, luego de esto se verifica estado de línea de capnografía y trampa de agua, encontrándose en buenas condiciones. Se pone en funcionamiento la máquina y se realizan pruebas de capnógrafo, evidenciándose en óptimo funcionamiento, luego se nota en monitor de signos vitales, una velocidad de barrido muy grande, se disminuye valor y se organiza forma y tamaño de onda para que coincida con la que suministra la máquina de anestesia. Estado final: Equipo queda funcionando correctamente Repuestos: No | 2025-02-08 08:49 |  | 2025-02-08 08:49 | 2025-02-08 09:47 | 58 | 0 | 58 | 246462 | Media | 2025-02-08 07:46 | APROBADA |  | MAL USO | MAL USO | no se realiza gestión oportuna de al darle inicio a la gt, se da inicio desde las 8 am diagnostico: anestesióloga refiere que la onda de capnografía no coincide con la frecuencia respiratoria que suministra actividad realizada: se asiste al servicio y se da espera a que finalicen procedimiento, luego de esto se verifica estado de línea de capnografía y trampa de agua, encontrándose en buenas condiciones. se pone en funcionamiento la máquina y se realizan pruebas de capnógrafo, evidenciándose en óptimo funcionamiento, luego se nota en monitor de signos vitales, una velocidad de barrido muy grande, se disminuye valor y se organiza forma y tamaño de onda para que coincida con la que suministra la máquina de anestesia. estado final: equipo queda funcionando correctamente repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO, DESGASTE_NORMAL | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO', 'DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Saturday | 5
113633 | CORRECTIVO | 43613136 | ESTHER CECILIA VELEZ CUARTAS | Serofuga con error Buenos días, favor revisar errores repetitivos de Serofuga ( E17 y E5 ) Muchas gracias |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | BANCO DE SANGRE |  | SEROFUGA | 4727 | 6187 |  | HANIL | SEROSPIN | HICME323081604002 | 2025-03-15 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Error 17 y Error 5 Actividad realizada: Se indaga en manual del equipo donde se evidencia que el error 05 refiere a que la puerta queda abierta en funcionamiento del equipo y el 17 un fallo en la comunicación interna del mismo que se soluciona reiniciándolo. Se asiste al servicio y afirman que el equipo no ha fallado en varios días y que están de acuerdo con cerrar la orden Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-03-14 09:19 |  | 2025-03-14 09:31 | 2025-03-18 17:12 | 6221 | 6175 | 46 | 249083 | Media | 2025-03-14 08:53 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: error 17 y error 5 actividad realizada: se indaga en manual del equipo donde se evidencia que el error 05 refiere a que la puerta queda abierta en funcionamiento del equipo y el 17 un fallo en la comunicación interna del mismo que se soluciona reiniciándolo. se asiste al servicio y afirman que el equipo no ha fallado en varios días y que están de acuerdo con cerrar la orden estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Friday | 4
118666 | CORRECTIVO | 1128481574 | andersson castrillon montoya | Ventilador con autocilcado. Ventilador con 35 respiraciones por minuto programadas, registra aptoximadamente 20-25 ciclos mas al programado, osea aprox 60-65 ciclos por minuto en total, y capta como si fueran respiraciones espontaneas por monitoreo grafico, y en el monitoreo numero muestra 0 respiraciones espontaneas. |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIP |  | VENTILADOR MECANICO | 4512 | 6015 |  | HAMILTON MEDICAL | HAMILTON C3 | 11088 | 2025-08-16 | PENDIENTE | MAL USO |  |  | Diagnostico: Cambio de parámetros configurados sin sentido, equipo se recibe sin calibración de sensor de flujo exitosa. No coinciden parámetros establecidos en stand by y en funcionamiento Actividad realizada: En primer lugar se realizan pruebas de estanqueidad y calibración de sensor de flujo de manera correcta, se realizan pruebas de funcionamiento y se evidencia en parámetro de "Disp Flujo", muy bajo y es consecuente con los cambios sin sentido de los parámetros ya estipulados, se aumenta este parámetro y se evidencia una estabilización del comportamiento y no hay cambios en los valores ya programados. Se explica en servicio funcionamiento del parámetro. Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-08-11 07:37 |  | 2025-08-11 10:07 | 2025-08-11 15:48 | 342 | 146 | 196 | 258930 | Media | 2025-08-10 12:16 | APROBADA |  | MAL USO | MAL USO | diagnostico: cambio de parámetros configurados sin sentido, equipo se recibe sin calibración de sensor de flujo exitosa. no coinciden parámetros establecidos en stand by y en funcionamiento actividad realizada: en primer lugar se realizan pruebas de estanqueidad y calibración de sensor de flujo de manera correcta, se realizan pruebas de funcionamiento y se evidencia en parámetro de "disp flujo", muy bajo y es consecuente con los cambios sin sentido de los parámetros ya estipulados, se aumenta este parámetro y se evidencia una estabilización del comportamiento y no hay cambios en los valores ya programados. se explica en servicio funcionamiento del parámetro. estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Monday | 0
118667 | CORRECTIVO | 1214739247 | leidy tatiana lopez sanchez | CABLES DE EKG MALO Buenas tardes, Solicito amablemente revisión de cables de EKG de monitor ubicado en torre de incubadora # 40 ya que su valor no coincide con estado de la paciente y con el valor del oxímetro. Gracias |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 967 | 4072 |  | EDAN | IM70 | 360080-M17911550003 | 2025-08-16 | PENDIENTE | MAL USO |  |  | Diagnostico: Latiguillos y cable troncal ECG en buenas condiciones físicas. A pesar de que se visualiza onda de electrocardiografía, no se capta frecuencia cardíaca estable Actividad realizada: Se evidencia onda muy ruidosa y frecuencia cardíaca se visualiza de manera intermitente y cuando se muestra no coincide con valor que se muestra en sensor de oximetría. Se evidencia filtro aplicado a la señal en "monitor" se opta por cambiar a "cirugía" de inmediato se manifiesta valor de frecuencia cardíaca y coincide con sensor de saturación. Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-08-11 07:43 |  | 2025-08-11 09:15 | 2025-08-11 09:40 | 25 | 0 | 25 | 258932 | Media | 2025-08-10 16:13 | APROBADA |  | MAL USO | MAL USO | diagnostico: latiguillos y cable troncal ecg en buenas condiciones físicas. a pesar de que se visualiza onda de electrocardiografía, no se capta frecuencia cardíaca estable actividad realizada: se evidencia onda muy ruidosa y frecuencia cardíaca se visualiza de manera intermitente y cuando se muestra no coincide con valor que se muestra en sensor de oximetría. se evidencia filtro aplicado a la señal en "monitor" se opta por cambiar a "cirugía" de inmediato se manifiesta valor de frecuencia cardíaca y coincide con sensor de saturación. estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES, DESGASTE_NORMAL | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Monday | 0
115823 | CORRECTIVO | 1001535220 | SOLANLLY LOPEZ ALZATE | CONTROL DE LA CAMA El control de la cama de la habitacion 213a solo funciona la parte inferior de los pies, la cabecera no funciona, gracias |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | H2-T1 |  | CAMA ELÉCTRICA | 206 | 1089 |  | LOS PINOS | 740LV.05 | 50001 | 2025-05-24 | PENDIENTE | MAL USO |  |  | No se realiza gestión oportuna al Cerrar la GT, se finaliza a las 8:20 Diagnostico: Servicio reporta aparentemente que la cama solo funciona la parte inferior Actividad realizada: Se asiste al servicio y se nota que ninguno de los movimientos de la cama se ejecuta, se nota que control de la cama se encuentra desconectado, se conecta y se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas. Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-05-20 07:34 |  | 2025-05-20 07:45 | 2025-05-20 08:57 | 72 | 0 | 72 | 253604 | Media | 2025-05-20 06:55 | APROBADA |  | MAL USO | MAL USO | no se realiza gestión oportuna al cerrar la gt, se finaliza a las 8:20 diagnostico: servicio reporta aparentemente que la cama solo funciona la parte inferior actividad realizada: se asiste al servicio y se nota que ninguno de los movimientos de la cama se ejecuta, se nota que control de la cama se encuentra desconectado, se conecta y se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas. estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Tuesday | 1
113548 | CORRECTIVO | 15385929 | JAMER HUMBERTO BEDOYA VALENCIA | TORRE DE DUODENOSCOPIO SE PARTE SOPORTE TORRE DE DUODENOSCOPIO SE PARTE SOPORTE |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | CIRUGÍA | CUARTO DE EQUIPOS | EQUIPOS ENDOSCOPIA | 3652 | EB1667 |  | FUJINON | 530 SERIES | NG320A003- NG320A773- RD103A573 | 2025-03-15 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Soporte para canister de aspiraciones quebrado Actividad realizada: Se realiza termo formado a medida de lámina encontrada en el taller y se acopla en el equipo correctamente Estado final: Equipo queda en buenas condiciones físicas Repuestos: No | 2025-03-12 07:34 |  | 2025-03-12 08:26 | 2025-03-13 10:08 | 1542 | 1412 | 130 | 248844 | Media | 2025-03-11 18:02 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: soporte para canister de aspiraciones quebrado actividad realizada: se realiza termo formado a medida de lámina encontrada en el taller y se acopla en el equipo correctamente estado final: equipo queda en buenas condiciones físicas repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Wednesday | 2
113673 | CORRECTIVO | 1036936899 | LADY ANDREA HENAO HIGINIO | microflujometro malo microflujometro malo quebrado |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIN | P7 CUB 23 | FLUJÓMETRO | 3886 | 384 | 384 | AMVEX | ALTA PRECISIÓN- SENCILLO | T01UOA00155 | 2025-03-22 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Micro Flujómetro con tubo exterior quebrado y sin balín Actividad realizada: Se realiza reparación con pegante especializado para el tubo exterior, pero no es posible encontrar un balín para él ni tampoco es exitosa la creación de uno para adaptarse como balín. Estado final: Se deja en proceso, en espera de indicación Repuestos: No 19/03/2024 No es posible encontrar un balín en buen estado para adaptar al equipo ni adaptar otros materiales para crearlo, se procede a dar de baja y se adjunta orden de servicio técnico firmada por líder del servicio | 2025-03-17 07:48 |  | 2025-03-17 08:04 | 2025-03-19 11:02 | 3058 | 2983 | 75 | 249205 | Media | 2025-03-17 06:22 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: micro flujómetro con tubo exterior quebrado y sin balín actividad realizada: se realiza reparación con pegante especializado para el tubo exterior, pero no es posible encontrar un balín para él ni tampoco es exitosa la creación de uno para adaptarse como balín. estado final: se deja en proceso, en espera de indicación repuestos: no 19/03/2024 no es posible encontrar un balín en buen estado para adaptar al equipo ni adaptar otros materiales para crearlo, se procede a dar de baja y se adjunta orden de servicio técnico firmada por líder del servicio | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Monday | 0
116386 | CORRECTIVO | 1036950741 | maria camila londoño rodriguez | Bilicheck con medición no confiable Feliz día, Se solicita la revisión del bilicheck de la unidad ya que en la parte sercana al medidor tiene una pequeña abertura que NO esta asociada a caida ni a mal manejo del equipo, agradecemos la pronta revisión Cordialmente. |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIN |  | BILIRRUBINÓMETRO | 4007 | 5514 | 5514 | DRAGER | JM-105 | H3507003 | 2025-05-31 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Equipo con carcasa abierta en parte inferior del equipo. Actividad realizada: Se evidencia tornillería faltante que puede ser la causal de la abertura en la carcasa, se ubican los tornillos faltantes pero a pesar de ello continúa con la abertura en carcasa, para no realizar reparaciones con pegamento, se procede a acoplar empaque que asegura ambas partes de la carcasa, seguidamente se realizan pruebas de funcionamiento verificando que el empaque no impida el normal funcionamiento del equipo. Estado final: Equipo queda en buenas condiciones físicas y funciona correctamente. Repuestos: No | 2025-05-28 10:00 |  | 2025-05-28 10:04 | 2025-05-28 10:53 | 49 | 0 | 49 | 254175 | Media | 2025-05-28 09:21 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: equipo con carcasa abierta en parte inferior del equipo. actividad realizada: se evidencia tornillería faltante que puede ser la causal de la abertura en la carcasa, se ubican los tornillos faltantes pero a pesar de ello continúa con la abertura en carcasa, para no realizar reparaciones con pegamento, se procede a acoplar empaque que asegura ambas partes de la carcasa, seguidamente se realizan pruebas de funcionamiento verificando que el empaque no impida el normal funcionamiento del equipo. estado final: equipo queda en buenas condiciones físicas y funciona correctamente. repuestos: no | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Wednesday | 2
109188 | CORRECTIVO | 21627915 | DIANA PAOLA GONZALEZ ALZATE | Se encuentra rota pantalla de torre verde indocian Se encuentra rota la pantalla de la torre de verde indocianina se informa al jefe |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | BIOMÉDICA |  | TORRE DE LAPAROSCOPIA | 3940 | 5348 | 5348 | STRYKER | 1688 | SV7321G0075 | 2025-02-08 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Borde de pantalla de torre de laparoscopia quebrado Actividad realizada: Se realiza encendido de torre, se muestra imagen correcta, golpe no afectó la pantalla completamente, continuando funcional. Estado final: En proceso, en espera de indicaciones a seguir Repuestos: No 14/02/2025 Se intenta cubrir zona de la pantalla rota con un protector de display, al realizar la adecuación del tamaño del protector este es muy frágil por lo que se fractura con facilidad en varias zona. Se deja en pausa y pendiente de indicación a seguir 18/02/2025 Se identifica golpe en borde de la pantalla lo cual no afecta el funcionamiento con normalidad del equipo, se procede a cerrar orden. | 2025-02-04 07:33 |  | 2025-02-04 07:43 | 2025-02-18 13:26 | 20503 | 20423 | 80 | 246056 | Media | 2025-02-03 14:36 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: borde de pantalla de torre de laparoscopia quebrado actividad realizada: se realiza encendido de torre, se muestra imagen correcta, golpe no afectó la pantalla completamente, continuando funcional. estado final: en proceso, en espera de indicaciones a seguir repuestos: no 14/02/2025 se intenta cubrir zona de la pantalla rota con un protector de display, al realizar la adecuación del tamaño del protector este es muy frágil por lo que se fractura con facilidad en varias zona. se deja en pausa y pendiente de indicación a seguir 18/02/2025 se identifica golpe en borde de la pantalla lo cual no afecta el funcionamiento con normalidad del equipo, se procede a cerrar orden. | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Tuesday | 1
117684 | CORRECTIVO | 15437281 | RUBEN DARIO SERNA ARENAS | Pantalla sin imagen |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | CIRUGÍA |  | TORRE DE LAPAROSCOPIA | 3967 | 5374 |  | STRYKER | 1588 AIM | VPD261E0256(MONITOR) | 2025-07-05 | PENDIENTE | MAL USO |  |  | Diagnostico: Interferencia en visualización de imagen en pantalla Actividad realizada: Se evidencia al conectar cámara a su módulo interferencia en imagen, se asegura correctamente conector de cámara al módulo y se visualiza de manera correcta la imagen, se realizan repetidas pruebas de funcionamiento que resultan exitosas Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos :No | 2025-07-04 12:32 |  | 2025-07-04 12:51 | 2025-07-04 13:20 | 29 | 0 | 29 | 256623 | Media | 2025-07-04 12:28 | APROBADA |  | MAL USO | MAL USO | diagnostico: interferencia en visualización de imagen en pantalla actividad realizada: se evidencia al conectar cámara a su módulo interferencia en imagen, se asegura correctamente conector de cámara al módulo y se visualiza de manera correcta la imagen, se realizan repetidas pruebas de funcionamiento que resultan exitosas estado final: equipo funciona correctamente repuestos :no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Friday | 4
117793 | CORRECTIVO | 75101361 | andres conrado garces rios | mal funcionamiento central monitoreo edan Buenos días, la central de monitoreo en ucia, la que corresponde a los monitores edan tiene un monitor fuera de linea, intentamos conectando y desconectando del puerto pero no obtuvimos solución, solicito su apoyo para revisar el caso y gracias |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIA |  | CENTRAL DE MONITOREO | 2984 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-07-12 | PENDIENTE | MAL USO |  |  | Diagnostico: No se visualiza paciente del cubículo 19 en la central de monitoreo Actividad realizada: Se evidencia monitor correctamente conectado a puerto de red y con conexión, se nota en central que hay un paciente por admitir el cual coincide con el del cubículo 19, se admite y se observas signos vitales correctamente en pantalla Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-07-09 07:44 |  | 2025-07-09 07:49 | 2025-07-09 08:06 | 17 | 0 | 17 | 256897 | Media | 2025-07-09 07:39 | APROBADA |  | MAL USO | MAL USO | diagnostico: no se visualiza paciente del cubículo 19 en la central de monitoreo actividad realizada: se evidencia monitor correctamente conectado a puerto de red y con conexión, se nota en central que hay un paciente por admitir el cual coincide con el del cubículo 19, se admite y se observas signos vitales correctamente en pantalla estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Wednesday | 2
116917 | CORRECTIVO | 43855629 | martha eugenia arias vergara | BASCULA EN MAL ESTADO BASCULA CON BASE SUPERIOR DESPEGADA Y POR FAVOR TAMBIEN CALIBRARLA |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | SOMER HOGAR |  | BÁSCULA DIGITAL | 3962 | EB1848 | EB1848 | DETECTO | SLIMTALK XL | 8200000211018920 | 2025-06-14 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Carcasa de báscula despegada Actividad realizada: Se realiza retiro de cinta adhesiva del equipo y se limpia zona con limpiador especializado, seguidamente con pegamento industrial se acoplan nuevamente las partes. Se realizan pruebas de funcionamiento finales que resultan exitosas Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-06-13 10:51 |  | 2025-06-13 14:47 | 2025-06-13 15:58 | 71 | 0 | 71 | 255350 | Media | 2025-06-13 10:04 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: carcasa de báscula despegada actividad realizada: se realiza retiro de cinta adhesiva del equipo y se limpia zona con limpiador especializado, seguidamente con pegamento industrial se acoplan nuevamente las partes. se realizan pruebas de funcionamiento finales que resultan exitosas estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Friday | 4
108519 | CORRECTIVO | 15443719 | JHON JAIRO GARCIA CORREA | cable de ECG Revisar cable de ECG de monitor de recuperacion POS que no funciona, no muestra trazado |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 955 | 3574 |  | EDAN | M50 | 333123-M5503310020 | 2025-01-25 | PENDIENTE | MAL USO |  |  | Diagnostico: Servicio informa que no se muestra trazo de ECG. Actividad realizada: Se verifican latiguillos y se encuentran en buen estado y funcionando correctamente, se evidencia causa de la falla en configuración del parámetro el cual está para 5 electrodos y el cable troncal solo cuenta para 3 Electrodos Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-01-22 12:02 |  | 2025-01-22 14:31 | 2025-01-22 15:02 | 31 | 0 | 31 | 245100 | Media | 2025-01-22 11:55 | APROBADA |  | MAL USO | MAL USO | diagnostico: servicio informa que no se muestra trazo de ecg. actividad realizada: se verifican latiguillos y se encuentran en buen estado y funcionando correctamente, se evidencia causa de la falla en configuración del parámetro el cual está para 5 electrodos y el cable troncal solo cuenta para 3 electrodos estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Wednesday | 2
116140 | CORRECTIVO | 39447628 | luz beatriz saenz buitrago | INCUBADORA MALA Buenos días por favor revisar incubadora Nro 1633. esta reportadas como :No calienta .la necesitamos de manera prioritaria ya que no tenemos incubadoras disponibles. |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIN |  | INCUBADORA | 476 | 1633 |  | AIR SHIELDS | C450H-1 | WC03284 | 2025-05-31 | PENDIENTE | MAL USO |  |  | Diagnostico: Servicio reporta que incubadora no calienta, se encuentra equipo sin iris Actividad realizada: Se lleva al taller y se le adaptan iris en buen estado a la incubadora, se pone en funcionamiento y se evidencia que aumenta la temperatura adecuadamente y la mantiene y no se notan alarmas. Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-05-26 10:16 |  | 2025-05-26 10:17 | 2025-05-26 11:05 | 48 | 0 | 48 | 253989 | Media | 2025-05-26 09:41 | APROBADA |  | MAL USO | MAL USO | diagnostico: servicio reporta que incubadora no calienta, se encuentra equipo sin iris actividad realizada: se lleva al taller y se le adaptan iris en buen estado a la incubadora, se pone en funcionamiento y se evidencia que aumenta la temperatura adecuadamente y la mantiene y no se notan alarmas. estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Monday | 0
116838 | CORRECTIVO | 1036940450 | DEISI MARYLIN OROZCO GARCIA | SOLICITUD MANTENIMIENTOCONTROL DEL TV Buen dia Solicito amablemente mantenimiento del control del tv del consultorio 2 DE OPTOMETRIA RIOPLAZA LOCAL 2010 ya que el control se cayo y se abrio las dos tapas esta unpoco desbaratado pero si funciona si no que hay que undirle duro los botones para que pueda pasar el canaL no habia hecho registro de necesidad porque en realidad necesitamos el control para que porfavor viene a revisarlo MIL GRACIAS QUEDO ATENTA |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | CONSULTA EXTERNA |  | SISTEMA DE AGUDEZA VISUAL | 2663 | M432 | M432 | AUROLAB | CATVISION | DVC3B19-32 | 2025-06-14 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | No se cierra la orden de manera oportuna, se finaliza a las 16:10 Diagnostico: Control con carcasa quebrada Actividad realizada: Se realiza acople de partes sueltas con pegamento especializado Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-06-11 10:52 |  | 2025-06-11 16:03 | 2025-06-11 17:02 | 59 | 0 | 59 | 255173 | Media | 2025-06-11 10:51 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | no se cierra la orden de manera oportuna, se finaliza a las 16:10 diagnostico: control con carcasa quebrada actividad realizada: se realiza acople de partes sueltas con pegamento especializado estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Wednesday | 2
116797 | CORRECTIVO | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS | el equipo de rx no da luz verde al momento de tomar la radiografía por lo cual no funciona. Necesidad 254676 |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | ODONTOLOGÍA |  | SENSOR RADIOLÓGICO DIGITAL INTRAORAL | 2979 | 4780 |  | CARESTREAM | RVG5200 | HGJC0271 | 2025-06-14 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Señal de detector intermitente Actividad realizada: Se encuentra cableado fracturado, se expone cableado y se encuentra internamente dos cables cortados, se realiza soldadura nuevamente entre las partes de los cableas rotos, se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-06-10 14:53 | 2025-06-10 14:53 | 2025-06-10 16:45 | 2025-06-10 19:12 | 147 | 0 | 147 |  |  |  | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: señal de detector intermitente actividad realizada: se encuentra cableado fracturado, se expone cableado y se encuentra internamente dos cables cortados, se realiza soldadura nuevamente entre las partes de los cableas rotos, se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Tuesday | 1
116141 | CORRECTIVO | 39447628 | luz beatriz saenz buitrago | interface de saturador malo Buenos días , por favor revisar interface de monitor nro 4521 , esta malo , se necesita de forma prioritaria. Muchas gracias. |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2472 | 4521 |  | EDAN | IM70 | 360080-M19203210006 | 2025-05-31 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Interfaz de SpO2 con funcionamiento incorrecto Actividad realizada: Se evidencia cables desconectados de sus terminales de conexión. Se realiza nuevamente la soldadura de los cables, se realizan pruebas de funcionamiento finales que resultan exitosas Estado final: Equipo queda en buenas condiciones y funciona correctamente Repuestos: No | 2025-05-26 10:17 |  | 2025-05-26 11:05 | 2025-05-26 11:56 | 51 | 0 | 51 | 253994 | Media | 2025-05-26 10:03 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: interfaz de spo2 con funcionamiento incorrecto actividad realizada: se evidencia cables desconectados de sus terminales de conexión. se realiza nuevamente la soldadura de los cables, se realizan pruebas de funcionamiento finales que resultan exitosas estado final: equipo queda en buenas condiciones y funciona correctamente repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Monday | 0
116391 | CORRECTIVO | 1040047690 | MELISSA VALENCIA CARDONA | SOPORTE DE LA TORRE BUENAS TARDES SOLICITO AMABLEMENTE ORGANIZAR SOPORTE DE LA TORRE YA QUE SE DAÑO NUEVAMENTE. MUCHAS GRACIAS |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | ENDOSCOPIAS |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-05-31 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | No se realiza gestión oportuna al dar inicio a la GT, se inicia gestión a las 7:50 am. Diagnostico: Soporte para Endoscopio quebrado Actividad realizada: Se realiza reparación de carcasa de soporte quebrado con pegamento especializado. Luego de dejar secar y verificar éxito de la reparación se asiste al servicio para nuevamente dejar instalado. Estado final: Soporte correctamente instalado y en buenas condiciones Repuestos: No | 2025-05-28 11:24 |  | 2025-05-28 12:53 | 2025-05-29 08:26 | 1173 | 1102 | 71 | 254131 | Media | 2025-05-27 15:46 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | no se realiza gestión oportuna al dar inicio a la gt, se inicia gestión a las 7:50 am. diagnostico: soporte para endoscopio quebrado actividad realizada: se realiza reparación de carcasa de soporte quebrado con pegamento especializado. luego de dejar secar y verificar éxito de la reparación se asiste al servicio para nuevamente dejar instalado. estado final: soporte correctamente instalado y en buenas condiciones repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Wednesday | 2
118766 | CORRECTIVO | 1000537657 | joel cano correa | Baranda de cama de ucia 06 que no baja Baranda de la cama del cubículo 06 la cual no baja (no funciona la palanca para quitarle el seguro a la baranda y hacer que baje.) |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIA |  | CAMA ELÉCTRICA | 3181 | 4875 |  | STRYKER | SV2 PACKAGE COMPLETE | 5081100018600060 | 2025-08-16 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Manija de baranda quebrada, cable de panel de control fracturado y expuesto, estructura de unión entre frenos torcida y perforada Actividad realizada: Se realiza instalación de una nueva manija para baranda y de cable para panel de control, se endereza estructura y se solda para reparar perforación, luego se pinta y se lleva al servicio para ser instalada nuevamente , se realizan pruebas de funcionamiento finales que resultan exitosas Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: Si. | 2025-08-13 07:31 |  | 2025-08-13 07:35 | 2025-08-13 15:30 | 476 | 199 | 277 | 259123 | Media | 2025-08-13 01:31 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: manija de baranda quebrada, cable de panel de control fracturado y expuesto, estructura de unión entre frenos torcida y perforada actividad realizada: se realiza instalación de una nueva manija para baranda y de cable para panel de control, se endereza estructura y se solda para reparar perforación, luego se pinta y se lleva al servicio para ser instalada nuevamente , se realizan pruebas de funcionamiento finales que resultan exitosas estado final: equipo funciona correctamente repuestos: si. | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Wednesday | 2
108060 | CORRECTIVO | 39447628 | luz beatriz saenz buitrago | INCUBADORA PUERTA MALA Buenoas tardes, por favor revisar incubadora ATOM NRO 4544 esta con la puerta quebrada. Muchas Gracias . |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIN |  | INCUBADORA | 2479 | 4544 | NT | ATOM | AIR INCU I | 190700097 | 2025-01-18 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Puerta de incubadora quebrada Actividad realizada: Se realiza reparación de zona quebrada, aplicando pegamento especializado de acrílico líquido, polvo y superbonder. Se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas Estado final: Equipo queda en buenas condiciones y funcionando correctamente Repuestos: No | 2025-01-14 16:43 |  | 2025-01-14 16:45 | 2025-01-14 17:25 | 40 | 0 | 40 | 244542 | Media | 2025-01-14 14:04 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: puerta de incubadora quebrada actividad realizada: se realiza reparación de zona quebrada, aplicando pegamento especializado de acrílico líquido, polvo y superbonder. se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas estado final: equipo queda en buenas condiciones y funcionando correctamente repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Tuesday | 1
117754 | CORRECTIVO | 1041325474 | DIANA CRISTINA MORALES GALLO | termometro de vip flojo buenos dias favor revisar termometro de vip que se encuentra flojo, no alumbra y no censa temperatura en la mayoria de veces, gracias |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | URGENCIAS |  | TERMÓMETRO ELECTRÓNICO | 3764 | M617 |  | WELCH ALLYN | SURE TEM PLUS 692 | 20091274 | 2025-07-12 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Carcasa de compartimento de baterías floja Actividad realizada: Se evidencia pestaña asegura carcasa de compartimento de baterías a la estructura quebrada, se realiza reparación de pestaña quebrada mediante pegamento especializado muy resistente, se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-07-08 09:42 |  | 2025-07-08 10:18 | 2025-07-08 10:57 | 39 | 0 | 39 | 256816 | Media | 2025-07-08 09:15 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: carcasa de compartimento de baterías floja actividad realizada: se evidencia pestaña asegura carcasa de compartimento de baterías a la estructura quebrada, se realiza reparación de pestaña quebrada mediante pegamento especializado muy resistente, se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Tuesday | 1
113458 | CORRECTIVO | 43550083 | MARIA CRISTINA ZAPATA TORRES | cable de humidificador cable de humidifcador no conecta a la cascada de humidificacion |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIA |  | HUMIDIFICADOR | 3299 | 4956 |  | FISHER & PAYKEL | MR850JSU | 200715452354 | 2025-03-15 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Cable de sensor de temperatura con sensor proximal quebrado. Actividad realizada: Se realizan pruebas de funcionamiento con un nuevo sensor de temperatura, resultando exitosas. Estado final: Equipo queda en buenas condiciones y funcionando correctamente Repuestos: Si | 2025-03-10 07:37 |  | 2025-03-10 07:55 | 2025-03-10 17:08 | 553 | 497 | 56 | 248665 | Media | 2025-03-09 20:48 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: cable de sensor de temperatura con sensor proximal quebrado. actividad realizada: se realizan pruebas de funcionamiento con un nuevo sensor de temperatura, resultando exitosas. estado final: equipo queda en buenas condiciones y funcionando correctamente repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Monday | 0
116527 | CORRECTIVO | 1041325474 | DIANA CRISTINA MORALES GALLO | pilsioximetro no censa buenas tardes favor revisar pulsioximetro del monitor reportado que no censa gracias |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3712 | 5148 |  | EDAN | IM70 | 360080-M21119570013 | 2025-06-07 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Pinza de saturación con varios tramos fracturados, lo que genera interferencias y funcionamiento intermitente Actividad realizada: Se aprecia que la poder retirar tramos con fractura la pinza quedaría de longitud muy corta por lo que no quedaría en buenas condiciones para el funcionamiento en el servicio pues no cumpliría con las necesidades. Se reemplaza pinza en mal estado por una nueva. Estado final: Equipo queda funcionando correctamente Repuestos: Si | 2025-06-03 18:19 |  | 2025-06-03 18:22 | 2025-06-03 19:05 | 43 | 0 | 43 | 254520 | Media | 2025-06-03 12:21 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: pinza de saturación con varios tramos fracturados, lo que genera interferencias y funcionamiento intermitente actividad realizada: se aprecia que la poder retirar tramos con fractura la pinza quedaría de longitud muy corta por lo que no quedaría en buenas condiciones para el funcionamiento en el servicio pues no cumpliría con las necesidades. se reemplaza pinza en mal estado por una nueva. estado final: equipo queda funcionando correctamente repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Tuesday | 1
118767 | CORRECTIVO | 1038415689 | monica marcela ramirez ocampo | Micropipeta desarmada Micropipeta desarmada |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | LABORATORIO |  | PIPETA 100-1000ΜL | 3167 | EB1455 |  | BOECO GERMANY | AS SERIES | OF29957 | 2025-08-16 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Resorte para eyector de puntas caído Actividad realizada: Se realiza reubicación de resorte en sitio correcto, se realizan pruebas de funcionamiento con eyección de puntas para toma de muestras que resultan exitosas Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-08-13 07:32 |  | 2025-08-13 15:31 | 2025-08-13 16:06 | 35 | 0 | 35 | 259121 | Media | 2025-08-12 17:55 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: resorte para eyector de puntas caído actividad realizada: se realiza reubicación de resorte en sitio correcto, se realizan pruebas de funcionamiento con eyección de puntas para toma de muestras que resultan exitosas estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Wednesday | 2
116881 | CORRECTIVO | 1036425118 | ANDREY CAMILO GAVIRIA SOTO | Termohigrometro en mal estado Cordial saludo. Solicito amablemente su colaboración revisando el termo higrómetro ubicado en el acopio de residuos peligrosos ya que se encuentra en mal estado. Muchas gracias. |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | GESTION AMBIENTAL |  | TERMOHIGRÓMETRO | 2396 | EB1162 | EB1162 | BIOTELECTRONICA | HTC-2 | JH3894 | 2025-06-14 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Equipo encontrado con carcasa averiada Actividad realizada: Se realiza cambio de carcasa, de tarjeta electrónica de adaptador para sonda de Temp °C y de display que también se encontraba fracturado, componentes en buen estado encontrados en el taller. Se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-06-12 10:42 |  | 2025-06-12 14:00 | 2025-06-12 16:09 | 129 | 51 | 78 | 255269 | Media | 2025-06-12 10:20 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: equipo encontrado con carcasa averiada actividad realizada: se realiza cambio de carcasa, de tarjeta electrónica de adaptador para sonda de temp °c y de display que también se encontraba fracturado, componentes en buen estado encontrados en el taller. se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Thursday | 3
116468 | CORRECTIVO | 43714740 | LILIANA PATRICIA GARCIA NARVAEZ | soporte de torre de endoscopia buena tarde, soporte de torre de endoscopia se despega. la torre queda en endoscopia TORRE 1 PISO 3 Gracias |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | CIRUGÍA |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-06-07 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Soporte de torre de endoscopias quebrado Actividad realizada: Fue quebrado durante un procedimiento por especialista en procedimiento, se realiza nuevamente el acople de las partes quebradas con pegamento especializado industrial, se instala nuevamente en torre Estado final: Equipo en buenas condiciones físicas Repuestos: No | 2025-05-31 17:50 |  | 2025-05-31 17:52 | 2025-06-07 12:39 | 9766 | 9710 | 56 | 254424 | Media | 2025-05-31 16:48 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: soporte de torre de endoscopias quebrado actividad realizada: fue quebrado durante un procedimiento por especialista en procedimiento, se realiza nuevamente el acople de las partes quebradas con pegamento especializado industrial, se instala nuevamente en torre estado final: equipo en buenas condiciones físicas repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Saturday | 5
115871 | CORRECTIVO | 1017201760 | ESTEFANIA VELEZ CHAVARRIA | Termohigrometro malo Cordial saludo, solicito amablemente la revisión del termohigrometro del primer puesto de enfermería del area de hospitalización pediatrica ya que al parecer lo dejaron caer, al momento de mirar su funcionamiento se encuentra mal calibrado, arroja temperatura y humedad incorrecta, muchas gracias, feliz día- |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | H5-T2 |  | TERMOHIGRÓMETRO | 1834 | EB0962 | EB0962 | BIOTELECTRONICA | TH-02 | JH2904 | 2025-05-24 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Equipo sufre caída, se desconfiguró unidad de medida y se cae carcasa. Actividad realizada: Se realiza reajuste de unidad de medida pues se encuentra en °F, se acopla nuevamente carcasa, se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas, pruebas realizadas en comparación directa a termohigrómetro de referencia calibrado Estado final: Equipo queda funcionando correctamente y en buenas condiciones Repuestos: No | 2025-05-21 10:02 |  | 2025-05-21 10:03 | 2025-05-21 12:01 | 118 | 66 | 52 | 253713 | Media | 2025-05-21 08:59 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: equipo sufre caída, se desconfiguró unidad de medida y se cae carcasa. actividad realizada: se realiza reajuste de unidad de medida pues se encuentra en °f, se acopla nuevamente carcasa, se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas, pruebas realizadas en comparación directa a termohigrómetro de referencia calibrado estado final: equipo queda funcionando correctamente y en buenas condiciones repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Wednesday | 2
115844 | CORRECTIVO | 1038416873 | ANGIE TATIANA CASTAÑO CASTRO | Servocuna draguer de quirofano Buenos dias Reporto soporte de servocuna que se daño para que porfavor lo revisen y muchas gracias |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UMI | ADAPTACIÓN NEONATAL | CUNA TÉRMICA | 430 | 3833 |  | DRAGUER | RESUCITAIRE MU20503 | ER07453 | 2025-05-24 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Soporte para traslado del equipo quebrado Actividad realizada: Se realizan mediante mezcla de sintesolda capa para rellenar espacio quebrado, se abren orificios en ambos anclajes y se acoplan tornillos con tuercas a las que se le aplica liquido traba rosca, entre ambas capas de soporte y anclaje se aplica también sintesolda, se acoplan y se instalan tornillos. Estado final: Equipo queda en buenas condiciones y funciona correctamente Repuestos: No | 2025-05-20 11:49 |  | 2025-05-20 16:01 | 2025-05-22 16:38 | 2916 | 2680 | 236 | 253609 | Media | 2025-05-20 07:22 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: soporte para traslado del equipo quebrado actividad realizada: se realizan mediante mezcla de sintesolda capa para rellenar espacio quebrado, se abren orificios en ambos anclajes y se acoplan tornillos con tuercas a las que se le aplica liquido traba rosca, entre ambas capas de soporte y anclaje se aplica también sintesolda, se acoplan y se instalan tornillos. estado final: equipo queda en buenas condiciones y funciona correctamente repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Tuesday | 1
111237 | CORRECTIVO | 1040042920 | VERONICA ANDREA BLANDON GARCIA | SERVOCUNA MALA BUENOS DIAS , POR FAVOR REVISAR SERVOCUNA # 3224 , QUEBRADA BARANDA INFERIOR GRACIAS |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIN |  | CUNA TÉRMICA | 434 | 3224 | 3224 | MEDIX | SM-401 | 5290 | 2025-02-15 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Baranda de acrílico inferior quebrada Actividad realizada: Se realiza reemplazo de baranda quebrada por una que se diseña a medida con acrílico y seguidamente se instala en el equipo. Estado final: Equipo queda en buenas condiciones Repuestos: No | 2025-02-08 12:27 |  | 2025-02-08 12:46 | 2025-02-08 14:07 | 81 | 0 | 81 | 246377 | Media | 2025-02-07 08:16 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: baranda de acrílico inferior quebrada actividad realizada: se realiza reemplazo de baranda quebrada por una que se diseña a medida con acrílico y seguidamente se instala en el equipo. estado final: equipo queda en buenas condiciones repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Saturday | 5
108520 | CORRECTIVO | 39447628 | luz beatriz saenz buitrago | Servocuna Mala Buenos días , por favor revisar servocuna Medix nro. 2725. esta la puerta muy mala . Partida. Muchas Gracias . Feliz día . |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIN |  | CUNA TÉRMICA | 433 | 2725 |  | MEDIX | SM-401 | 4072 | 2025-01-25 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Puerta quebrada Actividad realizada: Se realiza diseño de puerta a medida en acrílico. Se instala nuevamente al equipo y se verifica funcionamiento correcto Estado final: Equipo funciona correctamente y en buenas condiciones Repuestos: No | 2025-01-22 12:02 |  | 2025-01-22 12:02 | 2025-01-22 14:15 | 132 | 0 | 132 | 245093 | Media | 2025-01-22 11:16 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: puerta quebrada actividad realizada: se realiza diseño de puerta a medida en acrílico. se instala nuevamente al equipo y se verifica funcionamiento correcto estado final: equipo funciona correctamente y en buenas condiciones repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Wednesday | 2
111232 | CORRECTIVO | 1036398382 | KATHERINE RAMIREZ ATEHORTUA | MONITOR DE SIGNOS VITALES MONITOR DE SIGNOS VITALES SE DAÑO EL NIBP Y PINZA DE PULSOXIMETRO MALO |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | CIRUGÍA | RECUPERACIÓN 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 970 | 4178 |  | EDAN | IM70 | 360080-M18506920006 | 2025-02-15 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Conector para manguera de NIBP quebrado, se instaura dentro del monitor. Pinza de oximetría con varios puntos de fractura que genera intermitencia Actividad realizada: Se realiza reacople del conector de NIBP mediante pegamento especializado de super bonder y endurecedor, se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas. Se reemplaza pinza de oximetría con varios puntos de fractura por una nueva. Estado final: Equipo queda en buenas condiciones y funcionando correctamente Repuestos: Si | 2025-02-08 09:49 |  | 2025-02-08 09:54 | 2025-02-08 10:53 | 59 | 0 | 59 | 246461 | Media | 2025-02-08 06:55 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: conector para manguera de nibp quebrado, se instaura dentro del monitor. pinza de oximetría con varios puntos de fractura que genera intermitencia actividad realizada: se realiza reacople del conector de nibp mediante pegamento especializado de super bonder y endurecedor, se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas. se reemplaza pinza de oximetría con varios puntos de fractura por una nueva. estado final: equipo queda en buenas condiciones y funcionando correctamente repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Saturday | 5
114927 | CORRECTIVO | 1003633755 | ELIANA SOFIA SALAZAR GARCIA | Cable dañado BUENAS TARDES. SE REPORTA EL CABLE GRIS QUE SE CONECTA A LAS ASA DE POLIPECTOMÌA DESDE EL ELECTROBISTURÌ, EL CUAL SE REVENTÒ EN UN EXTREMO. MUCHAS GRACIAS. |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | ENDOSCOPIAS |  | ELECTROBISTURÍ | 495 | 1348 |  | ERBE | MCC 350 | A-1568 | 2025-04-26 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Cable de conector gris para polipectomía, reventado Actividad realizada: No es posible realizar nuevamente el empalme del cableado, se deja orden en pausa mientras se solicita repuesto Estado final: En proceso Repuestos: No 14/08/2025 Se cuenta con disponibilidad de repuesto de cable monopolar para electrobisturí, y se entrega en el servicio. Equipo queda funcionando correctamente. | 2025-04-25 08:01 |  | 2025-04-25 09:14 | 2025-08-14 16:29 | 158835 | 158790 | 45 | 251944 | Media | 2025-04-24 18:32 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: cable de conector gris para polipectomía, reventado actividad realizada: no es posible realizar nuevamente el empalme del cableado, se deja orden en pausa mientras se solicita repuesto estado final: en proceso repuestos: no 14/08/2025 se cuenta con disponibilidad de repuesto de cable monopolar para electrobisturí, y se entrega en el servicio. equipo queda funcionando correctamente. | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Friday | 4
117832 | CORRECTIVO | 39457091 | VIVIANA VILLEGAS ARISTIZABAL | Mal funcionamiento Por favor revisar pesa de la sala de quimioterapia que no està funcionando. Gracias |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | ONCOLOGÍA |  | BÁSCULA | 124 |  | EB0211 | SOEHNLE | DE PISO BLANCA |  | 2025-07-12 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Báscula con signos de haberse caído Actividad realizada: Se realiza destapado del equipo se evidencia sistema interno desubicado y perilla de ajuste al cero suelta, se ajusta sistema interno incluyendo sus resortes, se reorganiza pieza de riel dentada. Se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas. Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-07-10 08:59 |  | 2025-07-10 09:15 | 2025-07-10 10:09 | 54 | 0 | 54 | 257001 | Media | 2025-07-10 08:51 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: báscula con signos de haberse caído actividad realizada: se realiza destapado del equipo se evidencia sistema interno desubicado y perilla de ajuste al cero suelta, se ajusta sistema interno incluyendo sus resortes, se reorganiza pieza de riel dentada. se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas. estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Thursday | 3
108010 | CORRECTIVO | 1038418449 | daniela rios arbelaez | interface con pines torcidos interface con pines torcidos |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1042 | 3818 |  | NIHON KOHDEN | BSM-3763-Q01 | 7903 | 2025-01-18 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Pines de extensión de cable par presión invasiva torcidos Actividad realizada: Se enderezan pines, y se realizan pruebas de funcionamiento en monitor con paciente y se evidencia trazo correcto. Estado final: Equipo queda funcionando correctamente Repuestos: No | 2025-01-13 12:25 |  | 2025-01-13 12:56 | 2025-01-13 13:46 | 49 | 18 | 31 | 244446 | Media | 2025-01-13 12:13 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: pines de extensión de cable par presión invasiva torcidos actividad realizada: se enderezan pines, y se realizan pruebas de funcionamiento en monitor con paciente y se evidencia trazo correcto. estado final: equipo queda funcionando correctamente repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Monday | 0
113518 | CORRECTIVO | 1038406861 | DEISY JOHANA GIRALDO GOMEZ | Cable malo Cable de tensiometro malo |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | RADIOTERAPIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1018 | 3017 |  | EDAN | M50 | 333021-M12102090154 | 2025-03-15 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Manguera para extensión de NIBP rasgada Actividad realizada: Se recorta a medida y se retira trozo afectado, se realiza nuevamente acople entre extensión y brazalete para NIBP, se realizan pruebas de funcionamiento finales que resultan exitosas Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-03-11 07:32 |  | 2025-03-11 10:08 | 2025-03-11 10:41 | 33 | 0 | 33 | 248760 | Media | 2025-03-11 06:45 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: manguera para extensión de nibp rasgada actividad realizada: se recorta a medida y se retira trozo afectado, se realiza nuevamente acople entre extensión y brazalete para nibp, se realizan pruebas de funcionamiento finales que resultan exitosas estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Tuesday | 1
114796 | CORRECTIVO | 1040039416 | yohana andrea duque castaño | MONITOR DE SIGNOS VITALES QUEBRADO POR FAVOR REVISAR MONITOR DE SIGNOS VITALES ESTA DESAJUSTADO, QUEBRADO |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1025 | 3064 |  | EDAN | M9 IBP | 301137-M12604730012-01 | 2025-04-26 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Equipo con varias zonas de la carcasa quebradas. Actividad realizada: Se realiza reparación de zonas quebradas utilizando pegamento especializado. Estado final: Equipo queda en buenas condiciones físicas. Repuestos: No | 2025-04-22 07:39 |  | 2025-04-22 09:17 | 2025-04-22 09:58 | 41 | 0 | 41 | 251659 | Media | 2025-04-21 18:44 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: equipo con varias zonas de la carcasa quebradas. actividad realizada: se realiza reparación de zonas quebradas utilizando pegamento especializado. estado final: equipo queda en buenas condiciones físicas. repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Tuesday | 1
114706 | CORRECTIVO | 1102375730 | KAREN VIVIANA CARO JIMENEZ | daño mecanico del TENS Se observaTENS con exposición de cables y daño del mismo. |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIA |  | TENS | 1290 |  | EB0780 | RECOVERY | GM320E | 16406466 | 2025-04-26 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Caída del equipo, separación de carcasas y caída de contactos en el compartimento de batería. Actividad realizada: Se evidencia que la caída ocasionó que los soportes para los contactos de la batería se desplazaran de su lugar correcto, utilizando pegante especializado de sintesolda se aseguran contactos en posición correcta, se asegura tornillería en carcasa del equipo. Se realizan pruebas de funcionamiento finales que resultan exitosas. Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-04-19 12:00 |  | 2025-04-19 12:01 | 2025-04-19 13:47 | 106 | 0 | 106 | 251516 | Media | 2025-04-19 10:46 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: caída del equipo, separación de carcasas y caída de contactos en el compartimento de batería. actividad realizada: se evidencia que la caída ocasionó que los soportes para los contactos de la batería se desplazaran de su lugar correcto, utilizando pegante especializado de sintesolda se aseguran contactos en posición correcta, se asegura tornillería en carcasa del equipo. se realizan pruebas de funcionamiento finales que resultan exitosas. estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Saturday | 5
118665 | CORRECTIVO | 98709318 | joban andres ortiz valencia | rx portatil rx portatil con mal contacto en el enchufe y por lo tanto al estar conectado en el toma corriente no carga |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | IMAGENOLOGÍA |  | SISTEMAS RAYOS X CONVENCIONAL MOVIL | 4820 | 6232 |  | PHILIPS | MOBILE DIAGNOST WDR | 24410056 | 2025-08-16 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Cable AC fracturado, y baterías no cargan. Actividad realizada: Se realiza recorte de zona fracturada del cable AC, y se acopla nuevamente a una clavija nueva, se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: Si. | 2025-08-11 07:36 |  | 2025-08-11 07:39 | 2025-08-11 09:14 | 95 | 0 | 95 | 258919 | Media | 2025-08-09 18:02 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: cable ac fracturado, y baterías no cargan. actividad realizada: se realiza recorte de zona fracturada del cable ac, y se acopla nuevamente a una clavija nueva, se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas estado final: equipo funciona correctamente repuestos: si. | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Monday | 0
114495 | CORRECTIVO | 1035922522 | ASTRID LORENA OCHOA OCHOA | FLUJOMETRO 229 ROTO BUENOS DIAS, SE REALIZA REPORTE DE FLUJOMETRO 229 ERL CUAL SE ENCUENTRA ROTO |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIP |  | FLUJÓMETRO | 1654 | 229 |  | AMVEX | SENCILLO | FMAO08046FK | 2025-04-12 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | No se realiza gestión oportuna al abrir la GT, se comienza su gestión desde las 13:10 pm Diagnostico: Tubo exterior del flujómetro quebrado. Actividad realizada: Se realiza reparación de tubo exterior mediante pegamento especializado el cual se deja secar para seguidamente volver a instalar en el equipo, se realizan pruebas de funcionamiento con ayuda del analizador de flujo donde se verifican que no hay fugas y que los valores arrojados se encuentran dentro del rango permitido de error Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-04-10 13:31 |  | 2025-04-10 13:31 | 2025-04-10 13:59 | 28 | 0 | 28 | 251013 | Media | 2025-04-10 12:38 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | no se realiza gestión oportuna al abrir la gt, se comienza su gestión desde las 13:10 pm diagnostico: tubo exterior del flujómetro quebrado. actividad realizada: se realiza reparación de tubo exterior mediante pegamento especializado el cual se deja secar para seguidamente volver a instalar en el equipo, se realizan pruebas de funcionamiento con ayuda del analizador de flujo donde se verifican que no hay fugas y que los valores arrojados se encuentran dentro del rango permitido de error estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Thursday | 3
106640 | CORRECTIVO | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS | Pipeta quebrada, sufre caída. |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | LABORATORIO |  | PIPETA 5-50ΜL | 1149 |  | EB0940 | BRAND | TRANSFERPETTE | 16L77426 | 2025-01-04 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Carcasa de acrílico que recubre dígitos de contador de volúmenes quebradas Actividad realizada: Se acopla lámina de acetato y se recubre con acrílico en polvo y pegamento especial, se molde a medida del espacio fragmentado y se deja secando Estado final: Equipo queda en buenas condiciones físicas y funciona correctamente Repuestos: No | 2024-12-27 15:47 | 2024-12-27 15:47 | 2024-12-27 16:02 | 2024-12-27 16:46 | 43 | 0 | 43 |  |  |  | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: carcasa de acrílico que recubre dígitos de contador de volúmenes quebradas actividad realizada: se acopla lámina de acetato y se recubre con acrílico en polvo y pegamento especial, se molde a medida del espacio fragmentado y se deja secando estado final: equipo queda en buenas condiciones físicas y funciona correctamente repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2024 | 12 | 2024-12 | Friday | 4
118312 | CORRECTIVO | 43714740 | LILIANA PATRICIA GARCIA NARVAEZ | no funciona el Termohigrometro buenos dias recibo termohigrometro del quirofano 1 que no funciona , se deja en preparacion VIP |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | CIRUGÍA |  | TERMOHIGRÓMETRO | 4407 | EB2084 | EB2084 | BIOTELECTRONICA | TH-02 | JH8308 | 2025-08-02 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Evidente caída del equipo, display quebrado Actividad realizada: Se realiza reemplazo de display quebrado por uno en buen estado encontrado en el taller, se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-07-26 08:43 |  | 2025-07-26 08:58 | 2025-07-26 10:08 | 71 | 0 | 71 | 258117 | Media | 2025-07-26 07:19 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: evidente caída del equipo, display quebrado actividad realizada: se realiza reemplazo de display quebrado por uno en buen estado encontrado en el taller, se realizan pruebas de funcionamiento que resultan exitosas estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Saturday | 5
115117 | CORRECTIVO | 1128447985 | davidson jhoeynes suarez pineda | FLUJOMETRO CON FUGA PARTE SUPERIOR DEL FLUJOMETRO DONDE MARCA LOS LITROS DE OXIGENO ESTA CON FUGA |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | H2-T1 |  | FLUJÓMETRO | 1713 | 291 |  | AMVEX | SENCILLO | FMAO06930GN | 2025-05-03 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Tubo exterior fracturado, Fuga del equipo Actividad realizada: Se realiza recubrimiento de zona fracturada con pegamento especializado de sintesolda. Se realizan pruebas de funcionamiento finales que resultan exitosas Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No | 2025-04-30 07:34 |  | 2025-04-30 14:26 | 2025-04-30 15:17 | 51 | 0 | 51 | 252284 | Media | 2025-04-30 02:55 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: tubo exterior fracturado, fuga del equipo actividad realizada: se realiza recubrimiento de zona fracturada con pegamento especializado de sintesolda. se realizan pruebas de funcionamiento finales que resultan exitosas estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Wednesday | 2
116879 | CORRECTIVO | 30391469 | dora albeny herrera duque | SENSOR DE TEMPERATURA BUENOS DIAS, SE REPORTA SENSOR DE INCUBADORA DE TEMPERATURA DAÑADO,MUCHAS GRACIAS |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIN |  | INCUBADORA | 4821 | 6231 |  | DRAGER | ISOLETTE 8000 PLUS | DSSM-0044 | 2025-06-14 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Sensor de temperatura reventado Actividad realizada: Se reemplaza sensor en defectuoso por uno nuevo Estado final: Equipo queda en buenas condiciones físicas y funciona correctamente Repuestos: Si | 2025-06-12 10:06 |  | 2025-06-12 13:16 | 2025-06-12 13:59 | 43 | 0 | 43 | 255260 | Media | 2025-06-12 09:41 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: sensor de temperatura reventado actividad realizada: se reemplaza sensor en defectuoso por uno nuevo estado final: equipo queda en buenas condiciones físicas y funciona correctamente repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Thursday | 3
115793 | CORRECTIVO | 1001408990 | ANA MARIA CIRO BUITRAGO | servocuna 6292 se reprta servocuna 6292 de uci neonatal, la cual tiene una baranda suelta, agradezco la colaboracion. |  | 1001390829 | juan jose cordoba arias |  | UCIN |  | CUNA TÉRMICA | 4972 | 6292 |  | DRAGUER | RESUCITAIRE MU20503 | DSTA-0006 | 2025-05-24 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Esquinero quebrado Actividad realizada: Se realiza instalación de esquinero en buen estado encontrado en el taller Estado final: Equipo queda en buenas condiciones físicas y funciona correctamente Repuestos: No | 2025-05-19 11:58 |  | 2025-05-19 14:21 | 2025-05-19 15:09 | 48 | 0 | 48 | 253497 | Media | 2025-05-19 11:57 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: esquinero quebrado actividad realizada: se realiza instalación de esquinero en buen estado encontrado en el taller estado final: equipo queda en buenas condiciones físicas y funciona correctamente repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Monday | 0
121155 | CORRECTIVO | 39446126 | MONICA PATRICIA GOMEZ BETANCUR | tapa quebrada Hemoglobinometro SN 495h0004812, y placa EB2357, con tapa quebrada,. Si esta funcionando, se reporta a proveedor para revision. |  | 1002148401 | ange daniela carvajal cartagena |  | BANCO DE SANGRE |  | SISTEMA PARA LA DETECCIÓN DE HEMOGLOBINA | 4809 | EB2357 | EB2357 | MISSION PLUS | MISSION PLUS HB | 495H0004812 | 2025-11-01 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: patica de tapa reventada Actividad realizada: se revisa y se encuentra tapa con patica reventada por lo que se direcciona orden a la coordinadora Alejandra duque Estado final: pendiente por respuesta Repuestos: | 2025-10-31 16:16 |  | 2025-10-31 16:16 |  |  |  |  | 264152 | Media | 2025-10-31 16:13 | EN PROCESO |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: patica de tapa reventada actividad realizada: se revisa y se encuentra tapa con patica reventada por lo que se direcciona orden a la coordinadora alejandra duque estado final: pendiente por respuesta repuestos: | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Friday | 4
121952 | CORRECTIVO | 1047965390 | leidy yulieth orozco sanchez | autoclave # 1 boton emergencia BUENOS DIAS PIDE LA CONTRASEÑA "SUPERVISOR" PARA PODER CONTINUAR EL PROCESO DE INICIO |  | 1002148401 | ange daniela carvajal cartagena | GETINGE COLOMBIA | CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN | AUTOCLAVE | AUTOCLAVE VAPOR | 79 | 3565 |  | GETINGE | HS6617 TER2 | 2531891-010-01 | 2025-12-06 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Autoclave pide contraseña para iniciar. Pulsador de emergencia dañado. Actividad realizada: Inicio real 07:15. Se contacta con el proveedor. Se quita el bloqueo tras introducir la contraseña indicada con el proveedor pero se sigue evidenciando alarma de pulsador de emergencia. Se dejan los switches de los pulsadores cerrados y el equipo permite iniciar con el funcionamiento, pero se determina que ambos pulsadores están malos, uno por mal trato y rompimiento en la parte de la llave que no permite regresarlo a su posición original, y el otro porque no se queda fijo al pulsarlo, por lo que no llega a hacer contacto con los swithces para interrumpir el circuito. El equipo queda funcional pero temporalmente sin botón de emergencia. Se pasa el caso al proveedor. 03/12/2025 Se solicita cotización de pulsador a proveedor. | 2025-12-03 07:54 |  | 2025-12-03 08:33 |  |  |  |  | 265898 | Media | 2025-12-03 05:30 | EN PROCESO |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: autoclave pide contraseña para iniciar. pulsador de emergencia dañado. actividad realizada: inicio real 07:15. se contacta con el proveedor. se quita el bloqueo tras introducir la contraseña indicada con el proveedor pero se sigue evidenciando alarma de pulsador de emergencia. se dejan los switches de los pulsadores cerrados y el equipo permite iniciar con el funcionamiento, pero se determina que ambos pulsadores están malos, uno por mal trato y rompimiento en la parte de la llave que no permite regresarlo a su posición original, y el otro porque no se queda fijo al pulsarlo, por lo que no llega a hacer contacto con los swithces para interrumpir el circuito. el equipo queda funcional pero temporalmente sin botón de emergencia. se pasa el caso al proveedor. 03/12/2025 se solicita cotización de pulsador a proveedor. | MAL_TRATO_FISICO, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Wednesday | 2
121320 | CORRECTIVO | 1037649230 | LUISA FERNANDA CRISTANCHO PARRA | Se reporta flujometro no regula Se reporta Flujometro no regula |  | 1002148401 | ange daniela carvajal cartagena |  | UCIN | OFICINA LIDER | FLUJÓMETRO | 5384 | 459 |  | OHIO | ALTA PRECISIÓN- SENCILLO | 21132713 REF: 7700-1309-907 | 2025-11-15 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Flujómetro con dificultad para regular Actividad realizada: Se realizan pruebas con equipo patrón donde se evidencia dificultad a la hora de regular y por otro lado se observa con el equipo patrón que no esta dando valores correctos, presenta error de 0.1 lpm en cada medida. se pausa orden debido a que el equipo esta en garantía. 11/11/2025 Se realiza novedad por garantía al área de compras. 07/01/2026 Se realiza envío al proveedor Sensor Medical LTDA para reparación por garantía. | 2025-11-08 07:36 |  | 2025-11-08 07:39 |  |  |  |  | 264488 | Media | 2025-11-07 19:49 | EN PROCESO |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: flujómetro con dificultad para regular actividad realizada: se realizan pruebas con equipo patrón donde se evidencia dificultad a la hora de regular y por otro lado se observa con el equipo patrón que no esta dando valores correctos, presenta error de 0.1 lpm en cada medida. se pausa orden debido a que el equipo esta en garantía. 11/11/2025 se realiza novedad por garantía al área de compras. 07/01/2026 se realiza envío al proveedor sensor medical ltda para reparación por garantía. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Saturday | 5
121292 | CORRECTIVO | 1088315109 | MANUELA AGUIRRE TORRES | Ecografo de jardines no mide volumen Ecografo de sede jardines ubicado en el tercer piso no mide volumen. |  | 1002148401 | ange daniela carvajal cartagena | GENERAL ELECTRIC | IMAGENOLOGÍA |  | ECÓGRAFO | 4186 | 5656 |  | GENERAL ELECTRIC | LOGIQ S8 R4.5 | 512248SU2 | 2025-11-08 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | 7/11/2025 Se reporta equipo a proveedor SR # 16590448 22/12/2025 Proveedor da indicaciones de manera remota al personal del servicio, Equipo operativo. | 2025-11-06 15:17 |  | 2025-11-07 16:35 | 2025-12-29 13:03 | 74667 | 74662 | 5 | 264347 | Media | 2025-11-05 16:10 | REALIZADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | 7/11/2025 se reporta equipo a proveedor sr # 16590448 22/12/2025 proveedor da indicaciones de manera remota al personal del servicio, equipo operativo. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Thursday | 3
121544 | CORRECTIVO | 1001546367 | natalia vasquez lopez | arroja resultados incorrectos termometro que arroja mas o menos 1 dos grados mas, se realizan varias tomas con otros termometros obteniendo con el del psio valores elevados |  | 1002148401 | ange daniela carvajal cartagena |  | H6-T2 | PUESTO DE ENFERMERÍA | TERMÓMETRO ELECTRÓNICO | 5293 | EB2559 | EB2559 | WELCH ALLYN | 01692-500 SURETEMP PLUS ELECTRONIC THERMOMETE | 24517762 | 2025-11-22 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Equipo con errores en la medición Actividad realizada: Se realizan pruebas de funcionamiento en las cuales se puede ver que el equipo presenta 1 grado de mas en la medición respecto a un equipo patrón Equipo se encuentra en garantía, se comunica a la coordinadora Alejandra Duque para realizar reporte a proveedor Estado final: Repuestos: 11/12/2025 Proveedor realiza revisión del equipo, realiza pruebas con equipo patrón y no logra replicar la falla, el equipo funciona correctamente. | 2025-11-18 07:20 |  | 2025-11-18 07:55 | 2025-12-11 12:30 | 33395 | 33211 | 184 | 264964 | Media | 2025-11-17 23:11 | REALIZADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: equipo con errores en la medición actividad realizada: se realizan pruebas de funcionamiento en las cuales se puede ver que el equipo presenta 1 grado de mas en la medición respecto a un equipo patrón equipo se encuentra en garantía, se comunica a la coordinadora alejandra duque para realizar reporte a proveedor estado final: repuestos: 11/12/2025 proveedor realiza revisión del equipo, realiza pruebas con equipo patrón y no logra replicar la falla, el equipo funciona correctamente. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Tuesday | 1
119228 | CORRECTIVO | 1038408640 | NATALY YASMIN ZULUAGA ARCILA | MAL FUNCIONAMIENTO Buenas tardes se solicita por favor la revision del estroboscopio ya que el dia de hoy a la hora de realizar la toma de la frecuencia vocal el microfono presenta inconsistencia, quedo al pendiente de este ya que es muy requerido en los procedimiento de otorrino, muchas gracias... |  | 1002148401 | ange daniela carvajal cartagena | BIOTRONITECH COLOMBIA S.A. | CONSULTA EXTERNA |  | TELEPACK | 5444 | 6705 |  | STORZ | TP101 | SO03481 | 2025-08-30 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | 28/08/2025 Se reporta equipo a proveedor. 24/10/2025 Se realizo pedido de repuesto el cual se debe importar, entrega en 120 días aproximadamente 29/12/2025 Se entrega micrófono en el servicio, se realizan pruebas de funcionamiento y el equipo funciona correctamente. | 2025-08-28 17:23 |  | 2025-08-28 17:36 | 2025-12-29 15:59 | 174143 | 173886 | 257 | 260068 | Media | 2025-08-28 14:39 | REALIZADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | 28/08/2025 se reporta equipo a proveedor. 24/10/2025 se realizo pedido de repuesto el cual se debe importar, entrega en 120 días aproximadamente 29/12/2025 se entrega micrófono en el servicio, se realizan pruebas de funcionamiento y el equipo funciona correctamente. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Thursday | 3
121886 | CORRECTIVO | 1146443251 | lina marcela gomez morales | Drenaje de liquidos anomalo en el dispositivo Continua error de drenaje luego intervencion por ingenieria de annar y mindray. El dia 29/11 arroja el error 5 veces. Reporte caso: SK-084531 |  | 1002148401 | ange daniela carvajal cartagena | ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S | LABORATORIO |  | ANALIZADOR HEMATOLÓGICO AUTOMÁTICO | 4486 | EB2137 | EB2137 | MINDRAY | CAL6000 | DC8-27000190 | 2025-12-06 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | 29/11/2025 Proveedor realiza acompañamiento al personal de manera remota pero no es posible solucionar la falla, Por lo anterior, solicita apoyo con revisión del equipo nuevamente de forma presencial. Equipo operativo, con la novedad registrada. 05/12/2025 Se indaga en el servicio y reportan que no se realizara visita debido a que el equipo funciona correctamente. | 2025-12-01 07:50 |  | 2025-12-05 17:20 | 2025-12-05 17:22 | 1 | 0 | 1 | 265720 | Media | 2025-11-29 16:46 | REALIZADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | 29/11/2025 proveedor realiza acompañamiento al personal de manera remota pero no es posible solucionar la falla, por lo anterior, solicita apoyo con revisión del equipo nuevamente de forma presencial. equipo operativo, con la novedad registrada. 05/12/2025 se indaga en el servicio y reportan que no se realizara visita debido a que el equipo funciona correctamente. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Monday | 0
121837 | CORRECTIVO | 1040180711 | ADRIANA MARIA RAMIREZ GUTIERREZ | SE REPORTA ENDOSCOPIO BUENAS TARDES SE REPORTA ENDOSCOPIO EG600KRSN 639IK338 POR PRUEBA DE FUGAS POSITIVA |  | 1002148401 | ange daniela carvajal cartagena | ENDOTEST | ENDOSCOPIAS |  | TORRE DE ENDOSCOPIA VIDEOGASTROSCOPIO VIDEOCOLONOSCOPIO | 4416 | 5921 |  | FUJIFILM | VP-3500 | 1V640G622 | 2025-11-29 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | 28/11/2025 Se envía equipo a proveedor. 12/12/2025 Se realiza pedido 20263. 19/12/2025 Proveedor realiza entrega del equipo reparado. | 2025-11-28 07:34 |  | 2025-11-28 10:20 | 2025-12-19 16:07 | 30586 | 30579 | 7 | 265623 | Media | 2025-11-27 16:45 | REALIZADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | 28/11/2025 se envía equipo a proveedor. 12/12/2025 se realiza pedido 20263. 19/12/2025 proveedor realiza entrega del equipo reparado. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Friday | 4
120665 | CORRECTIVO | 1007347088 | XIOMARA GIRALDO GARCIA | Pc de resonancia se encuentra con fallas Pc de resonancia ha estado presentando fallas donde la pantalla se bloquea totalmete y no funciona hasta reiniciar el equipo, se llama a sistemas quien me indica que el equipo ya es antiguo por lo que me sugiere solicitar uno nuevo. muchas gracias. |  | 1002148401 | ange daniela carvajal cartagena | SIEMENS HEALTHCARE S.A.S. | IMAGENOLOGÍA |  | RESONADOR | 1245 | 2738 |  | SIEMENS | MAGNETON ESSENZA | 164132 | 2025-10-18 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | 17/10/2025 Se reporta equipo a proveedor. caso 480100722439 24/10/2025 Pendiente revisión por parte del proveedor 17/12/2025 Proveedor realiza revisión durante mantenimiento preventivo y evidencia que la falla se da por uso, se realiza retroalimentación en el servicio ya que el equipo falla siempre en el mismo horario ya que envía información de manera remota al proveedor, se socializa al personal que intenten no usar el equipo en ese tramo de tiempo. 18/12/2025 El equipo funciona correctamente. | 2025-10-16 09:46 |  | 2025-10-17 16:32 | 2025-12-18 18:15 | 87944 | 87937 | 7 | 263094 | Media | 2025-10-16 00:02 | REALIZADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | 17/10/2025 se reporta equipo a proveedor. caso 480100722439 24/10/2025 pendiente revisión por parte del proveedor 17/12/2025 proveedor realiza revisión durante mantenimiento preventivo y evidencia que la falla se da por uso, se realiza retroalimentación en el servicio ya que el equipo falla siempre en el mismo horario ya que envía información de manera remota al proveedor, se socializa al personal que intenten no usar el equipo en ese tramo de tiempo. 18/12/2025 el equipo funciona correctamente. | DESGASTE_NORMAL | ['DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Thursday | 3
114022 | CORRECTIVO | 43714670 | angela yaneth alvarez jimenez | IMAGEN MALA BUENAS TARDES, AL MOVER LA GUAYA DEL ENDOSCOPI NG320A773 LA IMAGEN SE PIERDE Y QUEDA NEGRA |  | 1002148401 | ange daniela carvajal cartagena | ENDOTEST | CIRUGÍA | CUARTO DE EQUIPOS | EQUIPOS ENDOSCOPIA | 3652 | EB1667 |  | FUJINON | 530 SERIES | NG320A003- NG320A773- RD103A573 | 2025-04-05 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Se asiste al servicio, pero no se encuentra personal. 31/03/2025: Diagnostico: endoscopio con serie terminada en 773 en algunas posiciones de la perilla presenta perdida de la imagen Actividad realizada: Se comunica a la coordinadora Alejandra duque para realizar reporte a proveedor Estado final: Repuestos: 31/03/2025 El equipo se envía al proveedor para diagnostico y cotización. NG320A773 25/04/2025 Pendiente cotización por parte del proveedor Endotest 27/06/2025 pendiente cotización por parte del proveedor 01/08/2025 pendiente cotización por parte del proveedor 29/08/2025 pendiente cotización por parte del proveedor 08/10/2025 pendiente cotización por parte del proveedor 24/10/2025 Pendiente aprobación de cotización. 16/12/2025 Se realiza pedido 20263. | 2025-03-29 12:49 |  | 2025-03-29 14:13 |  |  |  |  | 250090 | Media | 2025-03-28 18:25 | EN PROCESO |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | se asiste al servicio, pero no se encuentra personal. 31/03/2025: diagnostico: endoscopio con serie terminada en 773 en algunas posiciones de la perilla presenta perdida de la imagen actividad realizada: se comunica a la coordinadora alejandra duque para realizar reporte a proveedor estado final: repuestos: 31/03/2025 el equipo se envía al proveedor para diagnostico y cotización. ng320a773 25/04/2025 pendiente cotización por parte del proveedor endotest 27/06/2025 pendiente cotización por parte del proveedor 01/08/2025 pendiente cotización por parte del proveedor 29/08/2025 pendiente cotización por parte del proveedor 08/10/2025 pendiente cotización por parte del proveedor 24/10/2025 pendiente aprobación de cotización. 16/12/2025 se realiza pedido 20263. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Saturday | 5
123120 | CORRECTIVO | 1036958732 | claudia milena garces restrepo | Solicitud ajuste de parámetros de nevera |  | 1002148401 | ange daniela carvajal cartagena | INDUSTRIAS COLOMBIA INDUCOL S.A.S | UNIDAD DE INVESTIGACION |  | NEVERA | 4965 | 6286 |  | INDUCOL | VV-1104BL1CDLD | 2671 | 2025-12-20 | PENDIENTE | ACTUALIZACIÓN |  |  | 18/12/2025 Se reporta novedad a compras con consecutivo 5004. 6/01/2026 Proveedor realiza ajuste de parámetros, posteriormente realiza pruebas de funcionamiento las cuales salen bien. Se deja equipo en observación. 7/01/2026 El equipo funciona correctamente. | 2025-12-16 10:39 |  | 2025-12-18 17:40 | 2026-01-07 09:54 | 28335 | 28330 | 5 | 266453 | Media | 2025-12-15 08:22 | REALIZADA |  | ACTUALIZACIÓN | OTROS | 18/12/2025 se reporta novedad a compras con consecutivo 5004. 6/01/2026 proveedor realiza ajuste de parámetros, posteriormente realiza pruebas de funcionamiento las cuales salen bien. se deja equipo en observación. 7/01/2026 el equipo funciona correctamente. | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Tuesday | 1
121218 | CORRECTIVO | 39449838 | PADDY ALEXA GUARIN ALVAREZ | EQUIPO YAG LASER Cordial saludo, El día de hoy tuvimos procedimientos láser en el equipo Yag Laser, en una hora el equipo se apago 6 veces por favor nos colaboran revisando el equipo Gracias |  | 1002148401 | ange daniela carvajal cartagena | KAIKA S.A.S | OFTALMOLOGÍA |  | LÁSER OFTÁLMICO | 887 | 3502 |  | ZEISS | VISULAS YAG III | 1125820 | 2025-11-08 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Láser se reinicia constantemente Actividad realizada: Se acude al servicio donde indican que a pesar de seguir las indicaciones del proveedor de no poner valores mayores a 4, el equipo presentó constantes reinicios en un corto periodo de tiempo, se consulta con proveedor quien indica que se debe realiza visita. Se informa a Alejandra Duque. Estado final: Parcialmente funcional Repuestos: no 10/12/2025 Proveedor realiza medidas de la emisión de potencia de luz con herramienta de calibración, se verifica que la medida del sensor interno del equipo concuerden con las medidas de la herramienta de calibración lo cual sucede de manera satisfactoria al realizar el procedimiento para el establecimiento de los lími, la potencia emitida por el laser se encuentra extremadamente disminuida por lo cual se recomienda realizar la sustitución de este y realizar nuevamente el procedimiento de calibración. Pendiente decisión administrativa. | 2025-11-05 07:31 |  | 2025-11-05 07:37 |  |  |  |  | 264273 | Media | 2025-11-04 16:44 | EN PROCESO |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: láser se reinicia constantemente actividad realizada: se acude al servicio donde indican que a pesar de seguir las indicaciones del proveedor de no poner valores mayores a 4, el equipo presentó constantes reinicios en un corto periodo de tiempo, se consulta con proveedor quien indica que se debe realiza visita. se informa a alejandra duque. estado final: parcialmente funcional repuestos: no 10/12/2025 proveedor realiza medidas de la emisión de potencia de luz con herramienta de calibración, se verifica que la medida del sensor interno del equipo concuerden con las medidas de la herramienta de calibración lo cual sucede de manera satisfactoria al realizar el procedimiento para el establecimiento de los lími, la potencia emitida por el laser se encuentra extremadamente disminuida por lo cual se recomienda realizar la sustitución de este y realizar nuevamente el procedimiento de calibración. pendiente decisión administrativa. | MAL_USO_CONFIGURACION, DESGASTE_NORMAL | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Wednesday | 2
123175 | CORRECTIVO | 1040741329 | enlly yurley gallego piña | CALIBRAR EQUIPO ARGON LASER Buen día Se reporta equipo de ARGON LASER, en el consultorio 316, el día de ayer al realizar los estudio, no marcaba los laser en los primeros pacientes, había que subir mucho los números de indicadores para que marcara el laser en el ojo, luego de 1 hora aproximadamente, ya marco el laser con los indicativos correctos, como si necesitara calibrar o calentar el quipo, deseamos revisión por favor. Gracias |  | 1002148401 | ange daniela carvajal cartagena |  | OFTALMOLOGÍA |  | LÁSER OFTÁLMICO | 886 | 3501 |  | ZEISS | VISULAS 532 | 1121454 | 2025-12-20 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Se reporta equipo en el servicio ya que el personal indica que con algunos pacientes deben subir mucho los parámetros para que el equipo funcione Actividad realizada: Se pregunta al proveedor e indica que es normal que en algunos pacientes se deba subir tanto los parámetros. se deja equipo en observación a petición del servicio y del proveedor 19/12/2025: Se realiza seguimiento al equipo y el personal indica que no han utilizado el equipo con parámetros bajos Se deja equipo en observación hasta la tarde Estado final: equipo funcional Repuestos: no 08/01/2026 Proveedor realiza mantenimiento correctivo. El equipo funciona correctamente. | 2025-12-17 11:15 |  | 2025-12-17 11:15 | 2026-01-08 11:19 | 31684 | 31525 | 159 | 266639 | Media | 2025-12-17 10:39 | REALIZADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: se reporta equipo en el servicio ya que el personal indica que con algunos pacientes deben subir mucho los parámetros para que el equipo funcione actividad realizada: se pregunta al proveedor e indica que es normal que en algunos pacientes se deba subir tanto los parámetros. se deja equipo en observación a petición del servicio y del proveedor 19/12/2025: se realiza seguimiento al equipo y el personal indica que no han utilizado el equipo con parámetros bajos se deja equipo en observación hasta la tarde estado final: equipo funcional repuestos: no 08/01/2026 proveedor realiza mantenimiento correctivo. el equipo funciona correctamente. | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Wednesday | 2
120677 | CORRECTIVO | 39453590 | PAOLA ANDREA SANCHEZ ZAPATA | Rotador sección preanalítico mal funcionamiento Por favor revisar Rotador ubicado en la sección del equipo preanalítico que esta presentado mal funcionamiento ya que se esta quedando detenida ruada que gira y hace mover el rotador. Gracias |  | 1002148401 | ange daniela carvajal cartagena |  | LABORATORIO |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-10-18 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Se reporta equipo a proveedor. 26/12/2025 Se deja orden en seguimiento y se cierra debido a que el servicio no reporta fallas. | 2025-10-16 15:09 |  | 2025-10-17 16:41 | 2025-12-26 21:29 | 99648 | 99645 | 3 | 263117 | Media | 2025-10-16 10:50 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | se reporta equipo a proveedor. 26/12/2025 se deja orden en seguimiento y se cierra debido a que el servicio no reporta fallas. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Thursday | 3
122044 | CORRECTIVO | 1038415904 | monica vanessa giraldo castaño | Maquina de dialisis Buenos días, maquina presenta funcionamiento incorrecto durante una terapia, pantalla se congela y no permite continuar ni recircular. |  | 1002148401 | ange daniela carvajal cartagena | LABORATORIOS BAXTER S.A. | UCEP |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-12-13 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Equipo se queda bloqueado en medio de la terapia Actividad realizada: Se reporta a proveedor, pendiente por revisión Estado final: Repuestos: Proveedor realiza reparación. | 2025-12-06 14:24 |  | 2025-12-06 15:10 | 2026-01-13 12:50 | 53141 | 53097 | 44 | 266096 | Media | 2025-12-05 16:32 | REALIZADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: equipo se queda bloqueado en medio de la terapia actividad realizada: se reporta a proveedor, pendiente por revisión estado final: repuestos: proveedor realiza reparación. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Saturday | 5
118621 | CORRECTIVO | 1098636175 | ines rocio cacua padilla | unidad de calentamiento defectuosa se evidencia mal funcionamiento de la unidad |  | 1002148401 | ange daniela carvajal cartagena |  | UCIA | CUARTO DE EQUIPOS 4 PISO | UNIDAD DE CALENTAMIENTO | 2375 |  | EB1157 | MAQUET | HU35 701072163 | 90034555 | 2025-08-09 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Unidad de calentamiento no funciona Actividad realizada: Se observa que al encender el equipo inicia alarmado, con alarma en pantalla que dice PRUEB.ALARM.DEF, no calienta y se queda todo el tiempo en ese estado, se contacta proveedor. en espera de repuesta. Se siguen algunas instrucciones del proveedor, se destapa equipo, se verifica signos de humedad en partes electrónicas, observando tarjeta con humedad, se trata de secar con sopladora, sin embargo no se tiene éxito. Equipo debe ser revisado por proveedor Estado final: fuera de servicio Repuestos: no 12/08/2025 Proveedor (Yeison) realiza revisión del equipo, ajuste en componentes internos, limpieza pruebas de funcionamiento, se evidencio deterioro en bomba, deja recomendación de cambio de esta. Equipo operativo 19/08/2025 Repuesto pendiente por entrega de parte del proveedor 26/09/2025 Repuesto pendiente por entrega de parte del proveedor 03/10/2025 Repuesto pendiente por entrega de parte del proveedor 23/10/2025 El proveedor realiza instala repuesto (armazón), ejecuta pruebas de funcionamiento las cuales pasa correctamente. 05/12/2025 Se realiza ajuste de fuga en conector de manguera de salida. Se realiza prueba de fugas y circulación con buenos resultados. Equipo operativo. | 2025-08-08 07:38 |  | 2025-08-08 07:57 | 2025-12-12 16:25 | 179068 | 178523 | 545 | 258808 | Media | 2025-08-08 06:34 | REALIZADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: unidad de calentamiento no funciona actividad realizada: se observa que al encender el equipo inicia alarmado, con alarma en pantalla que dice prueb.alarm.def, no calienta y se queda todo el tiempo en ese estado, se contacta proveedor. en espera de repuesta. se siguen algunas instrucciones del proveedor, se destapa equipo, se verifica signos de humedad en partes electrónicas, observando tarjeta con humedad, se trata de secar con sopladora, sin embargo no se tiene éxito. equipo debe ser revisado por proveedor estado final: fuera de servicio repuestos: no 12/08/2025 proveedor (yeison) realiza revisión del equipo, ajuste en componentes internos, limpieza pruebas de funcionamiento, se evidencio deterioro en bomba, deja recomendación de cambio de esta. equipo operativo 19/08/2025 repuesto pendiente por entrega de parte del proveedor 26/09/2025 repuesto pendiente por entrega de parte del proveedor 03/10/2025 repuesto pendiente por entrega de parte del proveedor 23/10/2025 el proveedor realiza instala repuesto (armazón), ejecuta pruebas de funcionamiento las cuales pasa correctamente. 05/12/2025 se realiza ajuste de fuga en conector de manguera de salida. se realiza prueba de fugas y circulación con buenos resultados. equipo operativo. | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO, DESGASTE_NORMAL | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO', 'DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Friday | 4
122192 | CORRECTIVO | 43715204 | DIANA PATRICIA MARIN GARCIA | uña , gastroduodenoscopio Buenas días . Solicito amablemente revisar la uña del gastroduodenoscopio , la reporto el cirujano en cirugía Muchas gracias por su colaboracion. |  | 1002148401 | ange daniela carvajal cartagena | ENDOTEST | CIRUGÍA |  | TORRE DE ENDOSCOPIA VIDEOBRONCOSCOPIO VIDEODUODENOSCOPIO VIODEOGASTROSCOPIO | 1380 | 3259 |  | FUJINON | EPX-2500 EB-530T ED-530XT EG-530WR | NV456A273 6B084A262 4G361A531 | 2025-12-13 | PENDIENTE | MANTENIMIENTO |  |  | 06/01/2026 Proveedor recoge el duodenoscopio en el área biomédica. Diagnostico: Actividad realizada: Estado final: Repuestos: 15/01/2026 Proveedor realiza ajuste de guallas, prueba el equipo y se concluye que funciona correctamente. | 2025-12-11 14:49 | 2026-01-05 11:04 | 2026-01-06 10:48 | 2026-01-15 14:23 | 13175 | 13169 | 6 | 266305 | Media | 2025-12-11 10:18 | REALIZADA | Se encuentra el equipo | MANTENIMIENTO | OTROS | 06/01/2026 proveedor recoge el duodenoscopio en el área biomédica. diagnostico: actividad realizada: estado final: repuestos: 15/01/2026 proveedor realiza ajuste de guallas, prueba el equipo y se concluye que funciona correctamente. | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Thursday | 3
121978 | CORRECTIVO | 1038415689 | monica marcela ramirez ocampo | Error de solución de lavado Por varias veces consecutivas se detiene por falsa alarma en solución de lavado basic wash |  | 1002148401 | ange daniela carvajal cartagena | PRODUCTOS ROCHE S.A | LABORATORIO |  | ANALIZADOR PARA QUÍMICA SANGUÍNEA Y ELECTROLITOS | 4522 | EB2163 | EB2163 | ROCHE | COBAS C503/ COBAS E-801/ COBAS PRO ISE | 22S7-04/ 22R8-03/ 42M0-04 | 2025-12-06 | PENDIENTE | MANTENIMIENTO |  |  | Diagnostico: Equipo con alarma por lavado de basic wash Actividad realizada: Se revisa la válvula 32 que es la encargada de suministrar basic wash a la unidad de lavado de la jeringa de muestra S2. Se realiza limpieza interna de la válvula y se vuelve a ensamblar. Se revisa la conexión de las mangueras de la unidad de lavado, de la válvula y de la jeringa de detergente y no se encuentra ningún tipo de fuga. Finalmente, se ensambla el equipo y se realiza purga de soluciones de lavado acid y basic. Se inicia el equipo y se pide al personal empezar a procesar muestras Se deja equipo en observación 04/12/2025:Se realiza seguimiento al equipo y el personal indica que ha estado funcionando correctamente Se pausa orden para realizar seguimiento durante el día 05/12/2025: Equipo debe ser intervenido por los ingenieros de la casa comercial Se comunica a la ingeniera Ange Carvajal Estado final: equipo operativo Repuestos: no | 2025-12-03 14:38 |  | 2025-12-03 15:10 |  |  |  |  | 265953 | Media | 2025-12-03 14:12 | EN PROCESO |  | MANTENIMIENTO | OTROS | diagnostico: equipo con alarma por lavado de basic wash actividad realizada: se revisa la válvula 32 que es la encargada de suministrar basic wash a la unidad de lavado de la jeringa de muestra s2. se realiza limpieza interna de la válvula y se vuelve a ensamblar. se revisa la conexión de las mangueras de la unidad de lavado, de la válvula y de la jeringa de detergente y no se encuentra ningún tipo de fuga. finalmente, se ensambla el equipo y se realiza purga de soluciones de lavado acid y basic. se inicia el equipo y se pide al personal empezar a procesar muestras se deja equipo en observación 04/12/2025:se realiza seguimiento al equipo y el personal indica que ha estado funcionando correctamente se pausa orden para realizar seguimiento durante el día 05/12/2025: equipo debe ser intervenido por los ingenieros de la casa comercial se comunica a la ingeniera ange carvajal estado final: equipo operativo repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Wednesday | 2
119333 | CORRECTIVO | 43715204 | DIANA PATRICIA MARIN GARCIA | camara spies #2 Buenas tardes . Por favor revisar camara spies # 2 , esta presentando interferencia . Muchas gracias . |  | 1002148401 | ange daniela carvajal cartagena |  | CIRUGÍA | CUARTO DE EQUIPOS | TORRE DE LAPAROSCOPIA | 606 | 3794 |  | STORZ | TORRE HD SPIES | C61D10159 | 2025-09-06 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Cámara con interferencia Actividad realizada: Se revisa cámara en una torre y se encuentra funcionando correctamente Se pausa orden para probarla el día de mañana en otras torres, para identificar si el problema esta en alguno de los módulos 04/09/2025:Se encuentra conector del modulo de la cámara flojo, lo que causaba inferencia en la imagen Se comunica a la ingeniería Alejandra Duque para realizar reporte al proveedor Estado final: Equipo funcional Repuestos: no | 2025-09-01 15:14 |  | 2025-09-01 20:12 |  |  |  |  | 260280 | Media | 2025-09-01 14:53 | EN PROCESO |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cámara con interferencia actividad realizada: se revisa cámara en una torre y se encuentra funcionando correctamente se pausa orden para probarla el día de mañana en otras torres, para identificar si el problema esta en alguno de los módulos 04/09/2025:se encuentra conector del modulo de la cámara flojo, lo que causaba inferencia en la imagen se comunica a la ingeniería alejandra duque para realizar reporte al proveedor estado final: equipo funcional repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Monday | 0
120448 | CORRECTIVO | 17339367 | DIEGO ALONSO ARDILA ARANGO | SE VE LA PANTALLA NEGRA TORRE DE LAPAROSCOPIA CON MAL FUNCIONAMIENTO |  | 1002148401 | ange daniela carvajal cartagena |  | CIRUGÍA | CUARTO DE EQUIPOS | TORRE DE LAPAROSCOPIA | 605 | 3329 |  | STORZ | TORRE HD | A4ID10126 | 2025-10-11 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Cámara no permite visualización de imagen Actividad realizada: Torre funciona correctamente con otras cámaras y en otros procedimientos el día de hoy, sin embargo con una cámara en especifico no se visualiza nada al ingresar en la cavidad. se hace entrega de cámara a Alejandra Duque Estado final: funcional Repuestos: no 17/12/2025 Se entrega cámara en el servicio debido a que no presentaba fallas. | 2025-10-08 17:18 |  | 2025-10-08 17:29 | 2025-12-17 10:52 | 98962 | 98917 | 45 | 262729 | Media | 2025-10-08 17:00 | REALIZADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cámara no permite visualización de imagen actividad realizada: torre funciona correctamente con otras cámaras y en otros procedimientos el día de hoy, sin embargo con una cámara en especifico no se visualiza nada al ingresar en la cavidad. se hace entrega de cámara a alejandra duque estado final: funcional repuestos: no 17/12/2025 se entrega cámara en el servicio debido a que no presentaba fallas. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Wednesday | 2
121370 | CORRECTIVO | 1236262 | hector daniel lopez pena | Detector no marca la secuencia El tubo de rayos x tiene dificultad en su desplazamiento en el riel, en ocasiones se atasca o se siente muy pesado |  | 1002148401 | ange daniela carvajal cartagena |  | IMAGENOLOGÍA |  | EQUIPO DE RAYOS X | 562 | 2163 |  | SIEMENS | MULTIX SWING | 1365 | 2025-11-15 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Equipo con dificultad en el desplazamiento horizontal Actividad realizada: Se realiza prueba observando que el movimiento horizontal se encuentra un poco pegado, se limpia riel y rodamientos, se retira suciedad y se aplica lubricante, sin embargo el problema no se corrige, debido a que se encuentran haciendo trabajos en el techo, se solicita que nos avisen cuando finalicen dichos trabajos para solicitar visita del proveedor Estado final: Funcional Repuestos: no 371272025 Se realiza lubricación de parte y el equipo funciona correctamente. | 2025-11-11 07:34 |  | 2025-11-11 07:40 | 2025-12-03 11:14 | 31894 | 31826 | 68 | 264559 | Media | 2025-11-10 11:45 | REALIZADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo con dificultad en el desplazamiento horizontal actividad realizada: se realiza prueba observando que el movimiento horizontal se encuentra un poco pegado, se limpia riel y rodamientos, se retira suciedad y se aplica lubricante, sin embargo el problema no se corrige, debido a que se encuentran haciendo trabajos en el techo, se solicita que nos avisen cuando finalicen dichos trabajos para solicitar visita del proveedor estado final: funcional repuestos: no 371272025 se realiza lubricación de parte y el equipo funciona correctamente. | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Tuesday | 1
120361 | CORRECTIVO | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS | Equipo presenta falla en posicionamiento de laminas e interlocks |  | 1002148401 | ange daniela carvajal cartagena | BIMEDCO | RADIOTERAPIA |  | ACELERADOR LINEAL | 523 | 3964 |  | NUCLETRON - ELEKTA | INFINITY | 154567 | 2025-10-11 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 01/ 10/2025 Se realiza pruebas e identificación de lamina sobre las 12:40 equipo queda parado por lamina pegada, se realiza inspección, cambio de leaf key, cambio de motor, se realiza pruebas, se ejecuta diagnostico de MLC encontrando valores en el limite de operación de tarjetas DLG/ Diafragma pcb, se solicitan tarjetas, se deja equipo operativo. 03/10/2025 El equipo muestra efecto (shakking) en diafragmas, se realiza visita e inspección entre pacientes , se programa labor para el día domingo una vez se cuente con los repuestos. 05/10/2025 Se instala tarjetas DLG / diafragma pcb, se instala juegos de leafkey, se ejecuta pruebas de diagnostico, equipo queda totalmente operativo, se solicitara motor del shutter ya que la corriente de operación esta cerca al limite por desgaste pero no interfiere con el funcionamiento correcto del equipo. Equipo en observación. 28/11/2025 Reportan equipo por fallas en el linac. 28/11/2025 Proveedor realiza cambio de filamento, oring y bombas iónicas, el equipo funciona correctamente, se deja equipo en observación. Anexo Informe de Soporte Tecnico N°4078234 CT2022, 4078927 RP-0331, RP-0332 3/12/2025 Equipo funciona correctamente. | 2025-10-06 16:14 |  | 2025-10-06 16:15 | 2025-12-03 12:26 | 81852 | 77442 | 4410 |  |  |  | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 01/ 10/2025 se realiza pruebas e identificación de lamina sobre las 12:40 equipo queda parado por lamina pegada, se realiza inspección, cambio de leaf key, cambio de motor, se realiza pruebas, se ejecuta diagnostico de mlc encontrando valores en el limite de operación de tarjetas dlg/ diafragma pcb, se solicitan tarjetas, se deja equipo operativo. 03/10/2025 el equipo muestra efecto (shakking) en diafragmas, se realiza visita e inspección entre pacientes , se programa labor para el día domingo una vez se cuente con los repuestos. 05/10/2025 se instala tarjetas dlg / diafragma pcb, se instala juegos de leafkey, se ejecuta pruebas de diagnostico, equipo queda totalmente operativo, se solicitara motor del shutter ya que la corriente de operación esta cerca al limite por desgaste pero no interfiere con el funcionamiento correcto del equipo. equipo en observación. 28/11/2025 reportan equipo por fallas en el linac. 28/11/2025 proveedor realiza cambio de filamento, oring y bombas iónicas, el equipo funciona correctamente, se deja equipo en observación. anexo informe de soporte tecnico n°4078234 ct2022, 4078927 rp-0331, rp-0332 3/12/2025 equipo funciona correctamente. | MAL_USO_CONFIGURACION, DESGASTE_NORMAL | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Monday | 0
119980 | CORRECTIVO | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS | Se requiere cambio de consola |  | 1002148401 | ange daniela carvajal cartagena | GENERAL ELECTRIC | IMAGENOLOGÍA |  | ECÓGRAFO | 465 | 3414 |  | GENERAL ELECTRIC | LOGIC S7 PRO | 258973SV7 | 2025-09-27 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 22/09/2025 Proveedor realiza instalación de consola. Ejecuta pruebas de funcionamiento las cuales pasa correctamente. El equipo requiere cambio de tarjeta de puerto de transductores. 26/11/2025 Proveedor realiza cambio de repuesto. El equipo funciona correctamente | 2025-09-22 15:07 |  | 2025-09-22 15:08 | 2025-11-26 17:35 | 92307 | 91802 | 505 |  |  |  | REALIZADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 22/09/2025 proveedor realiza instalación de consola. ejecuta pruebas de funcionamiento las cuales pasa correctamente. el equipo requiere cambio de tarjeta de puerto de transductores. 26/11/2025 proveedor realiza cambio de repuesto. el equipo funciona correctamente | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Monday | 0
117602 | CORRECTIVO | 1036940574 | lina maria salazar arbelaez | REVISIÓN DEL ECOGRAFO VOLUSON E8 Buenos días, solicito amablemente una revisión general del ecógrafo voluson E8 ubicado en el consultorio 211 correspondiente a el área de materno fetal, con la finalidad de dar solución a las siguientes dificultades que presenta el equipo. 1. Conectividad del equipo al enlace del programa de imágenes manejado por la clínica (Aquila Pacs) 2. Conectividad por puerto USB a la impresora de la unidad para imágenes. 3. Posibilidad de quema de imágenes en formato DVD. 4. Resolución de la imagen en el equipo. 5. Capacidad de almacenamiento del equipo. 6. Disminución de tiempo al iniciar y apagar el equipo, de igual manera en el momento de cambio de paciente al almacenar los datos de la misma. Quedo atenta a la visita por parte de los ingenieros para evaluar cada una de estas dificultades presentadas y dar un balance del estado del equipo. |  | 1002148401 | ange daniela carvajal cartagena | GENERAL ELECTRIC | UMI |  | ECÓGRAFO | 464 | 3151 |  | GENERAL ELECTRIC | VOLUSON E8 EXPERT | D19439 | 2025-07-05 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 02/07/2025 Se solicita visita al proveedor. 7/07/2025 Se realiza visita para definir parámetros de conectividad al PACS e impresora, se configuran datos de conectividad en el equipo. Queda pendiente por parte de personal de sistemas designar segmento del punto de red. Se identifica problema en unidad de DVD para carga de drivers. Pendiente instalación de punto de red por parte de sistemas. 14/07/2025 Proveedor realiza realiza revisión general del equipo con los transductores presentes, se verifica calidad de la imagen sin artefactos, en modos 2D, 3D, color y doppler, se realizan test de diagnóstico cuyo resultados pasan, se realizan test de sondas cuyos resultados pasan, se realiza calibración de pantalla táctil, se realiza visita para definir parámetros de conectividad al PACS e impresora, se configuran datos de conectividad en el equipo. Queda pendiente por parte de personal de sistemas designar segmento del punto de red, se identifica problema en unidad de DVD para carga de drivers pendiente conexión de PACS. 30/07/2025 El equipo queda pendiente por configuración de PACS 13/08/2025 se realiza intervención por parte del proveedor para configuración de PACS, punto de red del consultorio no de encuentra en enlace con PACS, se realiza solicitud de apoyo al área de sistemas 15/09/2025 Se realiza intervención del proveedor pero no es posible realizar conexión a Pacs, equipo presenta falla en software de conexión 06/10/2025 Equipo pendiente por disponibilidad para verificación de software y conexión a PACS. 16/12/2025 Se determina por parte del área de sistemas que no es posible la conexión a Pacs ya que el equipo no cuenta con software debido al fin de su vida útil, se crea caso SR # 16586439 para revisar el teclado ya que fue reportado. | 2025-07-02 11:34 |  | 2025-07-02 16:32 |  |  |  |  | 256424 | Media | 2025-07-02 10:22 | EN PROCESO |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 02/07/2025 se solicita visita al proveedor. 7/07/2025 se realiza visita para definir parámetros de conectividad al pacs e impresora, se configuran datos de conectividad en el equipo. queda pendiente por parte de personal de sistemas designar segmento del punto de red. se identifica problema en unidad de dvd para carga de drivers. pendiente instalación de punto de red por parte de sistemas. 14/07/2025 proveedor realiza realiza revisión general del equipo con los transductores presentes, se verifica calidad de la imagen sin artefactos, en modos 2d, 3d, color y doppler, se realizan test de diagnóstico cuyo resultados pasan, se realizan test de sondas cuyos resultados pasan, se realiza calibración de pantalla táctil, se realiza visita para definir parámetros de conectividad al pacs e impresora, se configuran datos de conectividad en el equipo. queda pendiente por parte de personal de sistemas designar segmento del punto de red, se identifica problema en unidad de dvd para carga de drivers pendiente conexión de pacs. 30/07/2025 el equipo queda pendiente por configuración de pacs 13/08/2025 se realiza intervención por parte del proveedor para configuración de pacs, punto de red del consultorio no de encuentra en enlace con pacs, se realiza solicitud de apoyo al área de sistemas 15/09/2025 se realiza intervención del proveedor pero no es posible realizar conexión a pacs, equipo presenta falla en software de conexión 06/10/2025 equipo pendiente por disponibilidad para verificación de software y conexión a pacs. 16/12/2025 se determina por parte del área de sistemas que no es posible la conexión a pacs ya que el equipo no cuenta con software debido al fin de su vida útil, se crea caso sr # 16586439 para revisar el teclado ya que fue reportado. | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES, DESGASTE_NORMAL | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Wednesday | 2
121846 | CORRECTIVO | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | Máquina de anestesia de quirófano 5 no funciona correctamente. |  | 1002148401 | ange daniela carvajal cartagena | DRAEGER COLOMBIA S.A | CIRUGÍA | QUIROFANO 5 | MÁQUINA DE ANESTESIA | 899 | 1325 |  | DRAGUER | FABIUS GS | 10712 | 2025-11-29 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Se reporta equipo en el servicio ya que no estaba administrando flujo al paciente Actividad realizada: Se pone a funcionar equipo en modo IPPV , se deja ciclando alrededor de 10 minutos para realizar pruebas de administración correcta de anestésico Se pausa hasta que pasen los 10 minutos Se realizan las pruebas y se puede ver que el equipo no administra anestésico Se informa a la ingeniera Ange Carvajal para realizar reporta a proveedor 3/12/2025 Proveedor realiza corrección de fugas, el equipo funciona correctamente, queda pendiente cambio de mangueras de trampa de agua y housing. | 2025-11-28 10:00 |  | 2025-11-28 10:03 | [7 empty] | EN PROCESO |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se reporta equipo en el servicio ya que no estaba administrando flujo al paciente actividad realizada: se pone a funcionar equipo en modo ippv , se deja ciclando alrededor de 10 minutos para realizar pruebas de administración correcta de anestésico se pausa hasta que pasen los 10 minutos se realizan las pruebas y se puede ver que el equipo no administra anestésico se informa a la ingeniera ange carvajal para realizar reporta a proveedor 3/12/2025 proveedor realiza corrección de fugas, el equipo funciona correctamente, queda pendiente cambio de mangueras de trampa de agua y housing. | MAL_USO_CONFIGURACION, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Friday | 4
120149 | CORRECTIVO | 1036936369 | DIANA CRISTINA GARCIA FLOREZ | cable de transferencia para braquiterapia Buenos días se reporta cable de transferencia de conexión para braquiterapia, el cual se esta deteriorado y perdiendo tu cobertura. Gracias |  | 1002148401 | ange daniela carvajal cartagena | BIMEDCO | RADIOTERAPIA |  | MICROSELECTRON / BRAQUITERAPIA | 937 | EB0632 | EB0632 | NUCLETRON - ELEKTA | MHDR V3 | 10834 | 2025-10-04 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: conectores con el recubrimiento agrietados como consecuencia de la cristalización Actividad realizada: Conectores de transmisión de material radioactivo agrietados. Se comunica al coordinador Daniel Cardona Se pausa orden en espera de indicaciones 10/09/2025 Se solicita cotización a proveedor. 18/12/2025 Se solicita cotización a proveedor nuevamente. | 2025-09-29 12:34 |  | 2025-09-29 12:34 |  |  |  |  | 262089 | Media | 2025-09-29 11:09 | EN PROCESO |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: conectores con el recubrimiento agrietados como consecuencia de la cristalización actividad realizada: conectores de transmisión de material radioactivo agrietados. se comunica al coordinador daniel cardona se pausa orden en espera de indicaciones 10/09/2025 se solicita cotización a proveedor. 18/12/2025 se solicita cotización a proveedor nuevamente. | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Monday | 0
121621 | CORRECTIVO | 1007565802 | maria camila castañeda ocampo | IMAGEN GRANULOSA SE SOLICITA REVISION POR IMAGEN GRANULOSA |  | 1002148401 | ange daniela carvajal cartagena | SIEMENS HEALTHCARE S.A.S. | IMAGENOLOGÍA |  | RESONADOR | 1245 | 2738 |  | SIEMENS | MAGNETON ESSENZA | 164132 | 2025-11-22 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Desde el servicio reportan imágenes con ruido de el resonador. Actividad realizada: Se solicitan evidencias e información adicional sobre el problema en el servicio, obteniendo las imágenes que muestran el problema y conociendo además que el problema se presenta principalmente con las imágenes de tipo fat-sat y la antena de cuerpo. Se crea caso con proveedor a partir de video con la información mencionada y varias imágenes como evidencia. Estado final: Semioperativo Repuestos: No 20/11/2025 Proveedor realiza revisión del equipo y determinar que la antena Body presenta falla por lo cual se debe cambiar, El equipo queda operativo con limitaciones mientras se recibe el repuesto. 1/12/2025 Proveedor realiza instalación de antena Body y pruebas de funcionamiento las cuales salen bien. El equipo funciona correctamente. | 2025-11-19 12:27 |  | 2025-11-19 12:40 | 2025-12-01 14:20 | 17380 | 16784 | 596 | 265094 | Media | 2025-11-19 10:06 | REALIZADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: desde el servicio reportan imágenes con ruido de el resonador. actividad realizada: se solicitan evidencias e información adicional sobre el problema en el servicio, obteniendo las imágenes que muestran el problema y conociendo además que el problema se presenta principalmente con las imágenes de tipo fat-sat y la antena de cuerpo. se crea caso con proveedor a partir de video con la información mencionada y varias imágenes como evidencia. estado final: semioperativo repuestos: no 20/11/2025 proveedor realiza revisión del equipo y determinar que la antena body presenta falla por lo cual se debe cambiar, el equipo queda operativo con limitaciones mientras se recibe el repuesto. 1/12/2025 proveedor realiza instalación de antena body y pruebas de funcionamiento las cuales salen bien. el equipo funciona correctamente. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Wednesday | 2
121819 | CORRECTIVO | 1041230483 | LEYDI MARYEDI SALAZAR CASTRO | monitorio Natus no prende Buenas tardes, Solicito amablemente la revisión de monitor de electroencefalograma Natus que no prente completamente, muestra pantalla de inicio pero no deja continuar con los datos del paciente y ver trazado, ubicado en cubículo 16 de intensivos Gracias |  | 1002148401 | ange daniela carvajal cartagena | EQUITRONIC S.A | UCIN |  | MONITOR FUNCIÓN CEREBRAL | 1092 | BAJA- 3903 |  | NATUS MEDICAL | OLYMPIC BRAINZ MONITOR | 102480 | 2025-11-29 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Se reporta monitor de función cerebral que se queda en la pantalla de inicio. Actividad realizada: Se logra evidenciar el problema y se contacta con el proveedor quien manifiesta que debe correr un ejecutable para reiniciar el sistema del equipo, el día 28/11 hará una visita a la institución en las horas de la mañana. 04/12/2025 Proveedor realiza visita para ingresar claves emitidas por fabrica para ingresar a la BIOS del equipo, pero la falla persiste ya que son claves erróneas y no reconocidas por el equipo, se realiza desensamble del equipo para retirar batería que alimenta BIOS pero la falla persiste, se envía nuevamente información a fabrica. 15/12/2025 Proveedor notifica que se debe enviar el equipo a fabrica para revisión, se espera respuesta por su parte sobre equipo de respaldo. 06/01/2026 Proveedor recoge equipo para reparación en en su laboratorio. 16/01/2026 Proveedor entrega equipo reparado, se deja en observación. | 2025-11-27 12:52 |  | 2025-11-27 13:15 |  |  |  |  | 265596 | Media | 2025-11-27 12:48 | EN PROCESO |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se reporta monitor de función cerebral que se queda en la pantalla de inicio. actividad realizada: se logra evidenciar el problema y se contacta con el proveedor quien manifiesta que debe correr un ejecutable para reiniciar el sistema del equipo, el día 28/11 hará una visita a la institución en las horas de la mañana. 04/12/2025 proveedor realiza visita para ingresar claves emitidas por fabrica para ingresar a la bios del equipo, pero la falla persiste ya que son claves erróneas y no reconocidas por el equipo, se realiza desensamble del equipo para retirar batería que alimenta bios pero la falla persiste, se envía nuevamente información a fabrica. 15/12/2025 proveedor notifica que se debe enviar el equipo a fabrica para revisión, se espera respuesta por su parte sobre equipo de respaldo. 06/01/2026 proveedor recoge equipo para reparación en en su laboratorio. 16/01/2026 proveedor entrega equipo reparado, se deja en observación. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Thursday | 3
122055 | CORRECTIVO | 1098785936 | jennifer tatiana castillo hernandez | Maquina Carpediem con funcionamiento incorrecto se observa falla en pantalla, se coloca en negro y no permite modificar acciones de la terapia de reemplazo renal. |  | 1002148401 | ange daniela carvajal cartagena |  | UCIP |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-12-13 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Proveedor realiza cambio de pantalla, equipo en observación. 12/12/2025 El equipo funciona correctamente. | 2025-12-09 08:02 |  | 2025-12-12 17:05 | 2025-12-12 17:47 | 42 | 0 | 42 | 266053 | Media | 2025-12-05 07:43 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | proveedor realiza cambio de pantalla, equipo en observación. 12/12/2025 el equipo funciona correctamente. | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Tuesday | 1
117785 | CORRECTIVO | 1036936899 | LADY ANDREA HENAO HIGINIO | ventilador 3297 con celda o2 agotado ventilador 3297 con celda de oxigeno agotado, favor revisar urgente por poca disponibilidad de ventiladores |  | 1002148401 | ange daniela carvajal cartagena | EQUITRONIC S.A | UCIN | P7 CUB 7 | VENTILADOR | 1403 | 3297 |  | SLE | SLE4000 | 42268 | 2025-07-12 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Equipo muestra alarma de celda agotada Actividad realizada: Se realizan pruebas de funcionamiento, se evidencia celda en buen estado pues la lectura en comparación a un analizador de O2 está dentro del rango de error permitido, pero lo programado no es reflejado en la celda, no pasa calibración de 2 puntos. Estado final: Equipo en pausa Repuestos: No 10/07/2025 El proveedor realiza revisión del equipo. Pendiente de repuesto 18/07/2025 Equipo en observación 22/07/2025 El proveedor realiza revisión del equipo. Pendiente de repuesto 05/09/2025 Proveedor envía cotización, Pendiente por aprobación 08/10/2025 Pendiente aprobación de cotización 17/10/2025 se realiza aprobación de cotización pedido 19547 24/10/2025 Proveedor William realiza instalación de repuestos pero el equipo continúa presentando fallas de funcionamiento 28/10/2025 El proveedor realiza revisión del equipo. Pendiente de repuesto 29/10/2025 El proveedor realiza instalación de válvula backup. El equipo queda funcional pendiente de repuesto propio. 30/10/2025 Equipo presenta falla del fiO2, proveedor William realiza ajustes equipo se entrega nuevamente funcional en el servicio 16/12/2025 Se realiza pedido 20260. 22/12/2025 Se recibe pedido incompleto, llega válvula solenoide 1.6mm, falta el resto del kit. | 2025-07-08 16:01 |  | 2025-07-08 16:02 |  |  |  |  | 256865 | Media | 2025-07-08 14:57 | EN PROCESO |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo muestra alarma de celda agotada actividad realizada: se realizan pruebas de funcionamiento, se evidencia celda en buen estado pues la lectura en comparación a un analizador de o2 está dentro del rango de error permitido, pero lo programado no es reflejado en la celda, no pasa calibración de 2 puntos. estado final: equipo en pausa repuestos: no 10/07/2025 el proveedor realiza revisión del equipo. pendiente de repuesto 18/07/2025 equipo en observación 22/07/2025 el proveedor realiza revisión del equipo. pendiente de repuesto 05/09/2025 proveedor envía cotización, pendiente por aprobación 08/10/2025 pendiente aprobación de cotización 17/10/2025 se realiza aprobación de cotización pedido 19547 24/10/2025 proveedor william realiza instalación de repuestos pero el equipo continúa presentando fallas de funcionamiento 28/10/2025 el proveedor realiza revisión del equipo. pendiente de repuesto 29/10/2025 el proveedor realiza instalación de válvula backup. el equipo queda funcional pendiente de repuesto propio. 30/10/2025 equipo presenta falla del fio2, proveedor william realiza ajustes equipo se entrega nuevamente funcional en el servicio 16/12/2025 se realiza pedido 20260. 22/12/2025 se recibe pedido incompleto, llega válvula solenoide 1.6mm, falta el resto del kit. | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Tuesday | 1
120375 | CORRECTIVO | 1036948128 | YENY PAOLA LINCE MORALES | compresor Buen día el compresor 4779 y el 6217 no están drenando. GRACIAS |  | 1002148401 | ange daniela carvajal cartagena | TECNIPOLO S.A.S | ODONTOLOGÍA |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-10-11 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: motor del compresor no enciende Actividad realizada: Se revisa presostato y se puede ver que esta anclando correctamente, se revisan conexiones del motor y no se encuentra todo bien conectando Se comunica a la coordinadora Alejandra Duque para realizar reporte a proveedor Estado final: Equipo fuera de servicio Repuestos: no 11/2025 Se cambia compresor por uno nuevo. 16/01/2026 Se cierra orden con la gt-129509. | 2025-10-07 11:06 |  | 2025-10-07 11:17 | 2025-12-17 10:50 | 100773 | 100767 | 6 | 262570 | Media | 2025-10-07 07:15 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: motor del compresor no enciende actividad realizada: se revisa presostato y se puede ver que esta anclando correctamente, se revisan conexiones del motor y no se encuentra todo bien conectando se comunica a la coordinadora alejandra duque para realizar reporte a proveedor estado final: equipo fuera de servicio repuestos: no 11/2025 se cambia compresor por uno nuevo. 16/01/2026 se cierra orden con la gt-129509. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Tuesday | 1
129509 | CORRECTIVO | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | Cambio de motocompresor |  | 1002148401 | ange daniela carvajal cartagena | TECNIPOLO S.A.S | ODONTOLOGÍA |  | BOMBA DE ALTA SUCCIÓN | 2852 | 4779 |  | MIDMARK | CV3R | V2205299 | 2025-10-25 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 31/10/2025 Proveedor realiza revisión de componentes internos, limpieza y ajuste, adicional, instala motocompresor, posteriormente, realiza pruebas de funcionamiento las cuales funcionan bien. | 2026-01-14 16:43 |  | 2026-01-14 16:45 | 2026-01-14 16:47 | 2 | 0 | 2 |  |  |  | REALIZADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 31/10/2025 proveedor realiza revisión de componentes internos, limpieza y ajuste, adicional, instala motocompresor, posteriormente, realiza pruebas de funcionamiento las cuales funcionan bien. | MAL_USO_CONFIGURACION, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2026 | 1 | 2026-01 | Wednesday | 2
121018 | CORRECTIVO | 43715204 | DIANA PATRICIA MARIN GARCIA | lente pediátrico opaco Buenos días . Solicito amablemente revisar lente pediátrico, karls storz # 2452, se ve opaco ,y tiene como algo suelto . Muchas gracias . |  | 1002148401 | ange daniela carvajal cartagena | COMPLEQ COMPLEMENTOS QUIRURGICOS S.A.S | CIRUGÍA |  | LENTES | 2559 |  |  | NO APLICA |  |  | 2025-11-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Se evidencia lente opaco y con sistema de sujeción interno suelto Actividad realizada: Se realiza inspección del lente, evidenciando imagen opaca por suciedad interna, adicionalmente, se evidencia anillo de sujeción interno suelto, lo que podría estar ocasionando desprendimiento de partículas. Estado final: No se recomienda el uso del lente, debido a que la calidad de imagen no es la adecuada. Se realiza entrega del lente a Alejandra Duque. Repuestos: n/a 05/11/2025 Se envía equipo al proveedor para cotización y diagnóstico (Lente Storz 30° 4mm, Serie: LPNN12452) 04/12/2025 Se realiza pedido 20161. | 2025-10-28 10:13 |  | 2025-10-28 13:31 |  |  |  |  | 263870 | Media | 2025-10-28 09:06 | EN PROCESO |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se evidencia lente opaco y con sistema de sujeción interno suelto actividad realizada: se realiza inspección del lente, evidenciando imagen opaca por suciedad interna, adicionalmente, se evidencia anillo de sujeción interno suelto, lo que podría estar ocasionando desprendimiento de partículas. estado final: no se recomienda el uso del lente, debido a que la calidad de imagen no es la adecuada. se realiza entrega del lente a alejandra duque. repuestos: n/a 05/11/2025 se envía equipo al proveedor para cotización y diagnóstico (lente storz 30° 4mm, serie: lpnn12452) 04/12/2025 se realiza pedido 20161. | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Tuesday | 1
119631 | CORRECTIVO | 43715204 | DIANA PATRICIA MARIN GARCIA | lente stryker no transmite la imagen Buenas tardes Por favor revisar lente stryker de artroscopia 4 mm 30 ref : 0502-104-030 sn: 1509866 , no transmite la imagen . Muchas gracias . |  | 1002148401 | ange daniela carvajal cartagena | COMPLEQ COMPLEMENTOS QUIRURGICOS S.A.S | CIRUGÍA |  | LENTES | 2559 |  |  | NO APLICA |  |  | 2025-09-13 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: lente con partes opacas Actividad realizada: se revisa lente de 4mm 30° con serie 1509866 y se encuentra varias partes opacas Se comunica a la coordinadora Alejandra Duque para realizar reporte a proveedor Estado final: lente fuera de servicio Repuestos: no 15/10/2025 Se envía equipo al proveedor 24/10/2025 Pendiente aprobación de cotización 04/12/2025 Se realiza pedido 20162. | 2025-09-10 07:34 |  | 2025-09-10 09:58 |  |  |  |  | 260902 | Media | 2025-09-09 15:55 | EN PROCESO |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: lente con partes opacas actividad realizada: se revisa lente de 4mm 30° con serie 1509866 y se encuentra varias partes opacas se comunica a la coordinadora alejandra duque para realizar reporte a proveedor estado final: lente fuera de servicio repuestos: no 15/10/2025 se envía equipo al proveedor 24/10/2025 pendiente aprobación de cotización 04/12/2025 se realiza pedido 20162. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Wednesday | 2
119163 | CORRECTIVO | 1040035580 | luis felipe arango patiño | mal funcionamiento . LENTE KARL STORZ PRESENTA MAL FUNCIONAMIENTO EN TRANSMISION DE LA IMAGEN |  | 1002148401 | ange daniela carvajal cartagena |  | CIRUGÍA |  | LENTES | 2559 |  |  | NO APLICA |  |  | 2025-08-30 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Lente Storz Hopkins II 0° 4 mm, Serie: 1935295, Ref: 7230AWA/PL.1086. muy opaco Actividad realizada: Se comunica a la coordinadora para realizar reporte a proveedor Estado final: Repuestos: 03/09/2025 Se envía equipo a proveedor (Complementos quirúrgicos SAS) 240/092025 Se autoriza reparación del equipo 10/12/2025 Proveedor realiza apertura del equipo, cambio de objetivo, cambio de 1-2 lentes internos, tratamiento de la ventana distal, limpieza de componentes internos y externos, cambio de sellos y empaques, revisión de la dirección de visión (D.O.V), resolución de centrado (RUN-OUT) y revisión del campo de visión (F.O.V). Se deja el equipo en observación. 17/12/2025 El equipo funciona correctamente. | 2025-08-27 11:47 |  | 2025-08-27 13:01 | 2025-12-17 17:11 | 158650 | 160078 | -1428 | 259926 | Media | 2025-08-27 11:44 | REALIZADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: lente storz hopkins ii 0° 4 mm, serie: 1935295, ref: 7230awa/pl.1086. muy opaco actividad realizada: se comunica a la coordinadora para realizar reporte a proveedor estado final: repuestos: 03/09/2025 se envía equipo a proveedor (complementos quirúrgicos sas) 240/092025 se autoriza reparación del equipo 10/12/2025 proveedor realiza apertura del equipo, cambio de objetivo, cambio de 1-2 lentes internos, tratamiento de la ventana distal, limpieza de componentes internos y externos, cambio de sellos y empaques, revisión de la dirección de visión (d.o.v), resolución de centrado (run-out) y revisión del campo de visión (f.o.v). se deja el equipo en observación. 17/12/2025 el equipo funciona correctamente. | MAL_USO_CONFIGURACION, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Wednesday | 2
121948 | CORRECTIVO | 98709318 | joban andres ortiz valencia | MSV no enlaza con el tomografo el monitor de signos vitales no da señal a la pantalla de control para realizar los estudios |  | 1002148401 | ange daniela carvajal cartagena | PHILIPS COLOMBIANA S.A | IMAGENOLOGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2753 | EB1024 | EB1024 | PHILIPS | INTELLIVUE MP5 | DE656B7688 | 2025-12-06 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: El monitor de signos vitales del tomógrafo no se enlaza con el panel de control Actividad realizada: Se analiza el cable que va conectado del monitor al tomógrafo y no da continuidad en una de las líneas, se presume que está fracturado internamente. 03/12/2025: Se cortan extremos del cable original y se le adapta un cable en buen estado. Se realizan pruebas funcionales en el servicio y este funciona correctamente. El equipo queda pendiente del cable original 03/12/2025 Se solicita cable a proveedor, pendiente llegada. 27/12/2025 Se recibe cable nuevo por parte del proveedor, no se instala debido a que el anterior funciona correctamente, por lo cual se almace cable nuevo en la bodega. | 2025-12-02 16:52 |  | 2025-12-02 16:52 | 2025-12-27 17:33 | 36041 | 35970 | 71 | 265885 | Media | 2025-12-02 16:46 | REALIZADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: el monitor de signos vitales del tomógrafo no se enlaza con el panel de control actividad realizada: se analiza el cable que va conectado del monitor al tomógrafo y no da continuidad en una de las líneas, se presume que está fracturado internamente. 03/12/2025: se cortan extremos del cable original y se le adapta un cable en buen estado. se realizan pruebas funcionales en el servicio y este funciona correctamente. el equipo queda pendiente del cable original 03/12/2025 se solicita cable a proveedor, pendiente llegada. 27/12/2025 se recibe cable nuevo por parte del proveedor, no se instala debido a que el anterior funciona correctamente, por lo cual se almace cable nuevo en la bodega. | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Tuesday | 1
120118 | CORRECTIVO | 1104707773 | karent dayana franco florez | ventilacion deteriorada durante el turno de la noche se activo la alarma de ventilacion deteriorada, a pesar que se calibro el equipo siguió presentando el mismo error . |  | 1002148401 | ange daniela carvajal cartagena | EQUITRONIC S.A | UCIA | CUBICULO 15 | VENTILADOR ADULTO | 3004 | 4826 |  | TAEMA | MONNAL T75 | MT75-08564 | 2025-10-04 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Equipo con alarma de ventilación deteriorada y rama espiratoria obstruida Actividad realizada: Se realizan pruebas automáticas y se pone a ciclar, después de un rato emite ambas alarmas Se consulta con el proveedor e indica que se debe realizar una revisión mas profunda Se comunica a la coordinadora Alejandra duque Estado final: fuera de servicio Repuestos: no 30/09/2025 El proveedor realiza revisión el equipo requiere cambio de valvula 03/10/2025 El proveedor realiza instalación de repuesto en préstamo. A la espera de repuesto propio. 08/10/2025 Se realiza pedido de repuesto 19703 23/12/2025 Se realiza mantenimiento correctivo, el proveedor hace uso del repuesto. Equipo funcionando correctamente | 2025-09-27 07:19 |  | 2025-09-27 07:19 | 2025-12-23 17:24 | 124445 | 123636 | 809 | 262013 | Media | 2025-09-27 05:20 | REALIZADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo con alarma de ventilación deteriorada y rama espiratoria obstruida actividad realizada: se realizan pruebas automáticas y se pone a ciclar, después de un rato emite ambas alarmas se consulta con el proveedor e indica que se debe realizar una revisión mas profunda se comunica a la coordinadora alejandra duque estado final: fuera de servicio repuestos: no 30/09/2025 el proveedor realiza revisión el equipo requiere cambio de valvula 03/10/2025 el proveedor realiza instalación de repuesto en préstamo. a la espera de repuesto propio. 08/10/2025 se realiza pedido de repuesto 19703 23/12/2025 se realiza mantenimiento correctivo, el proveedor hace uso del repuesto. equipo funcionando correctamente | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Saturday | 5
121905 | CORRECTIVO | 1036967542 | laura vanesa peña ospina | NO RECIBE BIEN CORRIENTE ELECTRICA INTENSIFICADOR #2 NO RECIBE BIEN CORRIENTE ELECTRICA |  | 1002148401 | ange daniela carvajal cartagena | SIEMENS HEALTHCARE S.A.S. | CIRUGÍA | QUIROFANO 5 | INTENSIFICADOR DE IMÁGENES | 3475 | 5028 |  | SIEMENS | CIOS SELECT | 13092 | 2025-12-06 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 1/12/2025 Proveedor realiza revisión del equipo y encuentra cable AC en mal estado, realiza cotización del componente, pendiente aprobación de repuesto. 4/12/2025 Desde el area de biomedica se realiza reparacion del cable, el equipo funciona correctamente. 10/12/2025 Desde el servicio reportan nuevamente el equipo por fallas en el cable AC. 12/12/2025 Se realiza pedido 20265. | 2025-12-01 09:57 |  | 2025-12-01 17:43 | 2025-12-29 16:02 | 40219 | 40029 | 190 | 265769 | Media | 2025-12-01 09:10 | REALIZADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 1/12/2025 proveedor realiza revisión del equipo y encuentra cable ac en mal estado, realiza cotización del componente, pendiente aprobación de repuesto. 4/12/2025 desde el area de biomedica se realiza reparacion del cable, el equipo funciona correctamente. 10/12/2025 desde el servicio reportan nuevamente el equipo por fallas en el cable ac. 12/12/2025 se realiza pedido 20265. | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Monday | 0
123387 | CORRECTIVO | 1036393527 | lisbeth cristina sanchez restrepo | Intensificador funcionano mal. Cordial saludo, tan amable solicito colaboración para arreglo del intensificador # 1, con placa 4988, el cual no esta dando imagen al momento de tomar, solo aparece un punto blanco, muchas gracias! |  | 1002148401 | ange daniela carvajal cartagena | SIEMENS HEALTHCARE S.A.S. | CIRUGÍA | QUIROFANO 6 | INTENSIFICADOR DE IMÁGENES | 3417 | 4988 |  | SIEMENS | CIOS SELECT | 13036 | 2025-12-27 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Se reporta intensificador que no funciona correctamente. Actividad realizada: Se revisa el equipo y se evidencia que en las imágenes tomadas aparece siempre un punto o mancha blanca en el centro de tamaño considerable el cual impide la visualización correcta, además se muestra un error de colimador. Se deja el equipo fuera de servicio mientras se contacta con el proveedor. Estado final: Repuestos: 23/12/2025 Se crea caso 480100731524. 29/12/2025 Proveedor realiza revisión del equipo y evidencia error en el colimador, se solicita repuesto. 7/01/2026 Proveedor realiza instalación de colimador e informa que luego del cambio de colimador el equipo presenta un mensaje por diferencias en el firmware del repuesto instalado, Pero concluye que el equipo queda operativo. | 2025-12-23 11:44 |  | 2025-12-23 12:45 | 2026-01-07 16:39 | 21834 | 21461 | 373 | 266929 | Media | 2025-12-23 07:13 | REALIZADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se reporta intensificador que no funciona correctamente. actividad realizada: se revisa el equipo y se evidencia que en las imágenes tomadas aparece siempre un punto o mancha blanca en el centro de tamaño considerable el cual impide la visualización correcta, además se muestra un error de colimador. se deja el equipo fuera de servicio mientras se contacta con el proveedor. estado final: repuestos: 23/12/2025 se crea caso 480100731524. 29/12/2025 proveedor realiza revisión del equipo y evidencia error en el colimador, se solicita repuesto. 7/01/2026 proveedor realiza instalación de colimador e informa que luego del cambio de colimador el equipo presenta un mensaje por diferencias en el firmware del repuesto instalado, pero concluye que el equipo queda operativo. | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Tuesday | 1
118536 | CORRECTIVO | 1036935416 | CAROLINA GOMEZ BEDOYA | Consola trolley mala Se reporta consola Trolley de ecmo, que no apaga y no carga la bateria. En este momento consola desocupada en la uci pediatrica |  | 1002148401 | ange daniela carvajal cartagena | LIVANOVA COLOMBIA S.A.S | UCIA | CUBICULO 3 | SISTEMA BOMBA CENTRIFUGA PARA ECMO | 3271 | 4930 |  | STOCKERT-LIVANOVA | SCPC | 60S30648 | 2025-08-09 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Equipo no apaga Actividad realizada: Se intenta apagar el equipo del switch pero no es posible Se pregunta a proveedor e indica que el equipo debe ser intervenido por ellos Estado final: Equipo fuera de servicio Repuestos: no 05/08/2025 El equipo requiere revisión de baterías por garantía. 19/08/2025 Proveedor realiza revisión de equipo y cambio de dos tarjetas en backup y suiche de encendido, se realizan pruebas de encendido, apagado y funcionamiento de baterías, no se presenta ninguna novedad. Pendiente llegada de tarjetas propias. 08/10/2025 Pendiente llegada de tarjetas propias. 18/12/2025 Pendiente llegada de tarjetas propias. | 2025-08-04 10:40 |  | 2025-08-04 12:00 |  |  |  |  | 258552 | Media | 2025-08-04 08:54 | EN PROCESO |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo no apaga actividad realizada: se intenta apagar el equipo del switch pero no es posible se pregunta a proveedor e indica que el equipo debe ser intervenido por ellos estado final: equipo fuera de servicio repuestos: no 05/08/2025 el equipo requiere revisión de baterías por garantía. 19/08/2025 proveedor realiza revisión de equipo y cambio de dos tarjetas en backup y suiche de encendido, se realizan pruebas de encendido, apagado y funcionamiento de baterías, no se presenta ninguna novedad. pendiente llegada de tarjetas propias. 08/10/2025 pendiente llegada de tarjetas propias. 18/12/2025 pendiente llegada de tarjetas propias. | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Monday | 0
121493 | CORRECTIVO | 43715204 | DIANA PATRICIA MARIN GARCIA | acople distal dañado buenos días . Solicito amablemente revisar cabezal de cámara stryker , en acople distal dañado. Muchas gracias . |  | 1002148401 | ange daniela carvajal cartagena | INTECBIO | CIRUGÍA | CUARTO DE EQUIPOS | TORRE DE LAPAROSCOPIA | 3967 | 5374 |  | STRYKER | 1588 AIM | VPD261E0256(MONITOR) | 2025-11-15 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Cable deteriorado Actividad realizada: Se verifica el estado del cable, evidenciando varias averías y reparaciones previas. Se pasa orden a Alejandra Duque para cotización. Estado final: Repuestos: 11/12/2025 Se envía equipo a proveedor, pedido 20160. 29/12/2025 Se entrega cámara reparada en el servicio, el equipo funciona correctamente, equipo en observación. 14/01/2026 El equipo funciona correctamente. | 2025-11-13 13:07 |  | 2025-11-13 13:23 | 2026-01-14 09:33 | 87610 | 88991 | -1381 | 264810 | Media | 2025-11-13 10:53 | REALIZADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cable deteriorado actividad realizada: se verifica el estado del cable, evidenciando varias averías y reparaciones previas. se pasa orden a alejandra duque para cotización. estado final: repuestos: 11/12/2025 se envía equipo a proveedor, pedido 20160. 29/12/2025 se entrega cámara reparada en el servicio, el equipo funciona correctamente, equipo en observación. 14/01/2026 el equipo funciona correctamente. | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Thursday | 3
118851 | CORRECTIVO | 1001386855 | CAROLINA SEPULVEDA ARISTIZABAL | buenos tardes buenas tardes para reportar terapia Vac se daño seguro del canister |  | 1002148401 | ange daniela carvajal cartagena | 3M COLOMBIA S.A | H3-T2 |  | BOMBA DE TERAPIA DE HERIDAS DE PRESIÓN NEGATIVA | 3885 | EB1795 | EB1795 | KCI-3M | VAC ULTA | VFVR39027 | 2025-08-16 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Carcasa de equipo con signos de mal trato, no acopla canister al equipo Actividad realizada: Se traslada orden a coordinación de proveedores Estado final: En proceso Repuestos: No 25/08/2025 El equipo es enviado al proveedor 07/01/2026 Proveedor realiza ajuste de componentes internos. El equipo funciona correctamente. | 2025-08-15 11:39 |  | 2025-08-15 11:43 | 2026-01-07 13:32 | 206029 | 205991 | 38 | 259257 | Media | 2025-08-14 18:18 | REALIZADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: carcasa de equipo con signos de mal trato, no acopla canister al equipo actividad realizada: se traslada orden a coordinación de proveedores estado final: en proceso repuestos: no 25/08/2025 el equipo es enviado al proveedor 07/01/2026 proveedor realiza ajuste de componentes internos. el equipo funciona correctamente. | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Friday | 4
119920 | CORRECTIVO | 1038418779 | mateo montoya alzate | TAC 1 SIEMENS PRESENTA FALLAS EQUIPO DE TOMOGRAFIA TAC 1 DE LA TORRE 1 EMITE ALERTA DE DESCONEXION DEL GANTRY Y LA ESTACION DE3 TRABAJO |  | 1002148401 | ange daniela carvajal cartagena | SIEMENS HEALTHCARE S.A.S. | IMAGENOLOGÍA |  | TOMÓGRAFO | 3714 | 5147 | 5147 | SIEMENS | SOMATOM GO UP | 108596 | 2025-09-20 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Pendiente revisión por proveedor 22/09/2025 Proveedor lleva a cabo la reparación del cable y realiza pedido de repuesto. Equipo en observación. 3/12/2025 Proveedor realiza entrega de cable, no se instala debido a que la reparación del cable anterior quedo en perfectas condiciones, se guarda cable nuevo para usar en caso de nuevo daño. | 2025-09-19 18:05 |  | 2025-09-19 18:08 | 2025-12-03 11:12 | 106145 | 105964 | 181 | 261562 | Media | 2025-09-19 16:30 | REALIZADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | pendiente revisión por proveedor 22/09/2025 proveedor lleva a cabo la reparación del cable y realiza pedido de repuesto. equipo en observación. 3/12/2025 proveedor realiza entrega de cable, no se instala debido a que la reparación del cable anterior quedo en perfectas condiciones, se guarda cable nuevo para usar en caso de nuevo daño. | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Friday | 4
116841 | CORRECTIVO | 43714670 | angela yaneth alvarez jimenez | Equipo se ve imagen de humedad Buenas tardes el equipo de colonoscopio sin placa física pero terminado en 327 se evidencia en la imagen placas de humedad |  | 1002148401 | ange daniela carvajal cartagena | ENDOTEST | CIRUGÍA | CUARTO DE EQUIPOS | EQUIPOS ENDOSCOPIA | 3652 | EB1667 |  | FUJINON | 530 SERIES | NG320A003- NG320A773- RD103A573 | 2025-06-14 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 11/06/2025 Se reporta equipo a proveedor. 12/06/2025 Se envía equipo a proveedor. 01/08/2025 Pendiente por diagnostico y cotización serie NG320a003 - 1C496A327 26/09/2025 Pendiente por diagnostico y cotización 08/10/2025 Pendiente por diagnostico y cotización 24/10/2025 Pendiente aprobación de cotización 16/12/2025 Se realiza pedido 20263. | 2025-06-11 11:48 |  | 2025-06-11 17:35 |  |  |  |  | 255131 | Media | 2025-06-10 18:27 | EN PROCESO |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 11/06/2025 se reporta equipo a proveedor. 12/06/2025 se envía equipo a proveedor. 01/08/2025 pendiente por diagnostico y cotización serie ng320a003 - 1c496a327 26/09/2025 pendiente por diagnostico y cotización 08/10/2025 pendiente por diagnostico y cotización 24/10/2025 pendiente aprobación de cotización 16/12/2025 se realiza pedido 20263. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Wednesday | 2
121623 | CORRECTIVO | 1020419217 | ELIZABETH ARANGO CALDERON | Error captación de datos 6591 SISTEMA PARA DIAGNOSTICO Y MONITOREO EN ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS Y MEDICINA DE SUEÑO presenta error con la captación de algunos datos como la frecuencia cardiaca y la saturación de oxígeno la cual está presentando intermitencia adjunto imagen del informe paciente Yolanda Inés Betancur cc 21625992, el pasado sábado 15/11/25 se presentó el mismo error. Informa la auxiliar que realiza la desconexión todos los sensores estaban bien posicionados la usuaria manifesta que no se retiró ni perdio ningun sensor durante la noche. |  | 1002148401 | ange daniela carvajal cartagena |  | SOMER HOGAR |  | SISTEMA PARA DIAGNOSTICO Y MONITOREO EN ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS Y MEDICINA DE SUEÑO | 5383 | 6591 |  | COMPUMEDICS | SOMTE PSG RECORDING SYSTEM | 210151 | 2025-11-22 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 19/11/2025 Proveedor realiza ajuste de componentes y pruebas de funcionamiento las cuales salen bien, el equipo funciona correctamente. | 2025-11-19 12:40 |  | 2025-11-19 17:00 | 2025-11-19 17:02 | 1 | 0 | 1 | 265013 | Media | 2025-11-18 12:10 | REALIZADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 19/11/2025 proveedor realiza ajuste de componentes y pruebas de funcionamiento las cuales salen bien, el equipo funciona correctamente. | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Wednesday | 2
119969 | CORRECTIVO | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS | PROBLEMA DE LA SONDA |  | 1002148401 | ange daniela carvajal cartagena | BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA. | UCIA |  | SISTEMA DE ULTRASONIDO | 4914 | EB2437 | EB2437 | BARD | SITE RITE 8 | DYFPAD009 | 2025-09-27 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 09/09/2025 Proveedor realiza reemplazo de la sonda (número de serie de la sonda anterior: YL0002K1B573; número de serie de la sonda nueva: YL0002HCE129). Una vez finalizado el montaje, se instalan dos etiquetas de garantía nuevas. Se comprueban los ciclos de la batería y se encuentran dentro del rango normal, con un valor de 140 ciclos. Se realizan pruebas de funcionamiento y todas se superan. Este cambio es temporal. Anexo Reporte de Servicio N°WO-00116021 03/10/2025 Se recibe equipo serie DYFRAD005 con sonda nueva, se realizan pruebas de funcionameinto, equipo sin novedades. | 2025-09-22 12:57 |  | 2025-09-22 17:30 | 2025-10-03 12:00 | 15509 | 15504 | 5 |  |  |  | REALIZADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 09/09/2025 proveedor realiza reemplazo de la sonda (número de serie de la sonda anterior: yl0002k1b573; número de serie de la sonda nueva: yl0002hce129). una vez finalizado el montaje, se instalan dos etiquetas de garantía nuevas. se comprueban los ciclos de la batería y se encuentran dentro del rango normal, con un valor de 140 ciclos. se realizan pruebas de funcionamiento y todas se superan. este cambio es temporal. anexo reporte de servicio n°wo-00116021 03/10/2025 se recibe equipo serie dyfrad005 con sonda nueva, se realizan pruebas de funcionameinto, equipo sin novedades. | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Monday | 0
122054 | CORRECTIVO | 7482654 | rony german ecke | Rx portatl digital no carga RX portatil digital no carga |  | 1002148401 | ange daniela carvajal cartagena | PHILIPS COLOMBIANA S.A | IMAGENOLOGÍA |  | SISTEMAS RAYOS X CONVENCIONAL MOVIL | 4820 | 6232 |  | PHILIPS | MOBILE DIAGNOST WDR | 24410056 | 2025-12-13 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 9/12/2025 Se reporta equipo a proveedor con caso 0126383840, realiza revisión de manera remota donde se evidencia cable defectuoso, se realiza pedido de la pieza. 18/12/2025 Proveedor realiza reemplazo del sistema retráctil del cable de alimentación. Se procede según indicaciones de fabricante reemplazando la parte y realizando pruebas de funcionamiento. Se entrega equipo para su uso clínico. | 2025-12-09 07:56 |  | 2025-12-09 14:30 | 2025-12-18 14:10 | 12940 | 12688 | 252 | 266110 | Media | 2025-12-06 16:26 | REALIZADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 9/12/2025 se reporta equipo a proveedor con caso 0126383840, realiza revisión de manera remota donde se evidencia cable defectuoso, se realiza pedido de la pieza. 18/12/2025 proveedor realiza reemplazo del sistema retráctil del cable de alimentación. se procede según indicaciones de fabricante reemplazando la parte y realizando pruebas de funcionamiento. se entrega equipo para su uso clínico. | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Tuesday | 1
123238 | CORRECTIVO | 1036959832 | CRISTINA GOMEZ GOMEZ | FLUJOMETRO DE OXIGENO MAL FUNCIONAMIENTO MICROFLUJOMETRO DE OXIGENO(453) MAL FUNCIONAMIENTO, NO DA MEDIDAS EXACTAS DE OXIGENO |  | 1002148401 | ange daniela carvajal cartagena |  | UCIN | OFICINA LIDER | FLUJÓMETRO | 5201 | 453 |  | OHIO | ALTA PRECISIÓN- SENCILLO | 21132742 REF: 7700-1309-907 | 2025-12-27 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Equipo con errores en la medición Actividad realizada: Se realizan pruebas de funcionamiento y se puede ver que el equipo supera el rango de error permitido Se realiza limpieza del tubo interior, el balín y los empaques y se realizan pruebas de funcionamiento con los siguientes resultados VALOR RESULTADO ERROR -0.2 LPM 0.07 LPM 0.13 LPM -0.5 LPM 0.33 LPM 0.17 LPM - 1 LPM 0.88 LPM 0.12 LPM equipo aun se encuentra en garantía, se comunica a la Ingeniera Ange Carvajal Estado final: Repuestos: 20/12/2025 Se realiza notificación a compras de garantía con radicado 5041. 07/01/2026 Se realiza envío al proveedor Sensor Medical LTDA para reparación por garantía. | 2025-12-20 08:55 |  | 2025-12-20 09:02 |  |  |  |  | 266790 | Media | 2025-12-20 05:55 | EN PROCESO |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo con errores en la medición actividad realizada: se realizan pruebas de funcionamiento y se puede ver que el equipo supera el rango de error permitido se realiza limpieza del tubo interior, el balín y los empaques y se realizan pruebas de funcionamiento con los siguientes resultados valor resultado error -0.2 lpm 0.07 lpm 0.13 lpm -0.5 lpm 0.33 lpm 0.17 lpm - 1 lpm 0.88 lpm 0.12 lpm equipo aun se encuentra en garantía, se comunica a la ingeniera ange carvajal estado final: repuestos: 20/12/2025 se realiza notificación a compras de garantía con radicado 5041. 07/01/2026 se realiza envío al proveedor sensor medical ltda para reparación por garantía. | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Saturday | 5
120645 | CORRECTIVO | 1036949887 | DANIELA ALEJANDRA PRECIADO GUARIN | error de lavado de aqc error de lavado de aqc |  | 1002148401 | ange daniela carvajal cartagena | PRODUCTOS ROCHE S.A | LABORATORIO |  | ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS | 5163 | EB2508 | EB2508 | ROCHE/COBAS | COBAS B-221 | 28950 | 2025-10-18 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 15/10/2025 Se reporta equipo al proveedor. 16/10/2025 Proveedor realiza indicaciones en el servicio, sugiere realizar acciones de revisión, es aleatorio, le indica a la Dra. Isabel que fueron solicitadas algunas piezas, en cuanto lleguen, avisar, esta en acuerdo dado que el equipo no se encuentra detenido, y los controles de calidad en sus tres niveles están en rango de operación. Pendiente cambio de repuestos. 21/10/2025 Proveedor realiza cambio de piezas, revisión de sistema de lavado, analizador aisla alarma, procesa controles automáticos en sus tres niveles, estos en rango y el equipo no muestra alarma de lavado y sale a modo listo en tiempo acorde a su diseño. Equipo queda Operativo. Se anexa reporte técnico Nº WO-34413788 y Nº WO-34474567. | 2025-10-15 17:29 |  | 2025-10-15 17:31 | 2025-12-26 21:18 | 102467 | 102435 | 32 | 263056 | Media | 2025-10-15 14:30 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 15/10/2025 se reporta equipo al proveedor. 16/10/2025 proveedor realiza indicaciones en el servicio, sugiere realizar acciones de revisión, es aleatorio, le indica a la dra. isabel que fueron solicitadas algunas piezas, en cuanto lleguen, avisar, esta en acuerdo dado que el equipo no se encuentra detenido, y los controles de calidad en sus tres niveles están en rango de operación. pendiente cambio de repuestos. 21/10/2025 proveedor realiza cambio de piezas, revisión de sistema de lavado, analizador aisla alarma, procesa controles automáticos en sus tres niveles, estos en rango y el equipo no muestra alarma de lavado y sale a modo listo en tiempo acorde a su diseño. equipo queda operativo. se anexa reporte técnico nº wo-34413788 y nº wo-34474567. | MAL_USO_CONFIGURACION, DESGASTE_NORMAL | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Wednesday | 2
121266 | CORRECTIVO | 1040741329 | enlly yurley gallego piña | Punta levantada. Buenas noches. En procedimiento de endoscopia - SOMER, en extraccion de cuerpo extraño con pinza de cuerpo extraño con equipo de endoscopio finalizado en 335, luego del procedimiento con el DR. Mateo, se observa que se levanta la punta del equipo, se realiza prueba de fugas y sale: NEGATIVO. Se realiza reporte. Gracias. |  | 1002148401 | ange daniela carvajal cartagena | ENDOTEST | ENDOSCOPIAS |  | TORRE DE ENDOSCOPIA VIDEOGASTROSCOPIO VIDEOCOLONOSCOPIO VIDEODUODENO REGULADOR CO2 BOMBA DE IRRIGACIÓN | 4415 | 5920 |  | FUJIFILM | VP-3500 | 1V640G621 | 2025-11-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 06/11/2025 Se envía equipo al proveedor VIDEOGASTROSCOPIO SN:KG391K335 (TORRE PL:5920) 21/11/2025 Proveedor entrega equipo reparado. | 2025-11-06 07:51 |  | 2025-11-06 15:17 | 2025-11-21 15:02 | 21585 | 21578 | 7 | 264356 | Media | 2025-11-05 18:51 | REALIZADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 06/11/2025 se envía equipo al proveedor videogastroscopio sn:kg391k335 (torre pl:5920) 21/11/2025 proveedor entrega equipo reparado. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Thursday | 3
121678 | CORRECTIVO | 1040741329 | enlly yurley gallego piña | Funcionamiento incorrecto de la guaya mayor. Buen día. Se reporta el comando de la guaya mayor ( reventada) del equipo de colonoscopia en la clínica somer-033, ya se había reportado anteriormente el equipo de forma preventiva por la guaya que se sentía tan suelta y la respuesta fue por parte del proveedor era seguir utilizando el equipo hasta que se reventara la guaya. Adicional el día de ayer el proveedor Felipe informa que trajo un equipo de Colonoscopia de prueba y que lo iban a entregar a Biomédica, para que lo pasaran al servicio de Endoscopias, queremos saber si es posible que nos lo entreguen ya que solo quedamos con un colonoscopio en el servicio. Gracias. |  | 1002148401 | ange daniela carvajal cartagena | ENDOTEST | ENDOSCOPIAS |  | TORRE DE ENDOSCOPIA VIDEOGASTROSCOPIO VIDEOCOLONOSCOPIO VIDEODUODENO REGULADOR CO2 BOMBA DE IRRIGACIÓN | 4415 | 5920 |  | FUJIFILM | VP-3500 | 1V640G621 | 2025-11-22 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 21/11/2025 Se entrega equipo a proveedor para reparación. 28/11/2025 Proveedor realiza ajuste de guayas, el equipo funciona correctamente. | 2025-11-21 09:40 |  | 2025-11-21 14:58 | 2025-11-28 10:24 | 9806 | 9803 | 3 | 265171 | Media | 2025-11-20 10:13 | REALIZADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 21/11/2025 se entrega equipo a proveedor para reparación. 28/11/2025 proveedor realiza ajuste de guayas, el equipo funciona correctamente. | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Friday | 4
121247 | CORRECTIVO | 1036952975 | DANIELA ALEJANDRA FRANCO GIRALDO | ventilador con alarma roja (431002) Ventilador mecánico con paciente pediátrico, presenta alarma general roja 431002 y error en la autocomprobación. |  | 1002148401 | ange daniela carvajal cartagena | ELECTRONICA MEDICA Y CONTROL EMCO S.A. | UCIP | TERAPIA RESPIRATORIA | VENTILADOR MECANICO | 4511 | 6014 |  | HAMILTON MEDICAL | HAMILTON C3 | 10948 | 2025-11-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Equipo con alarma general (431002) Actividad realizada: Se observa que al encender el equipo de inmediato arroja la alarma, se habla con proveedor quien indica que es un mensaje de error grave por lo tanto deben realizar visita técnica. Estado final: Equipo fuera de servicio Repuestos: no 06/11/2025 Proveedor realiza revisión de funcionamiento, se retira el equipo por falla en turbina 25/11/2025 Se recibe equipo con turbina en préstamo por parte del proveedor, pendiente respuesta de fabrica sobre la garantía de la misma. 11/11/2025 Se realiza seguimiento a la garantía del repuesto pero aun no se obtiene respuesta por parte de fabrica. | 2025-11-05 12:56 |  | 2025-11-05 14:11 |  |  |  |  | 264330 | Media | 2025-11-05 12:53 | EN PROCESO |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo con alarma general (431002) actividad realizada: se observa que al encender el equipo de inmediato arroja la alarma, se habla con proveedor quien indica que es un mensaje de error grave por lo tanto deben realizar visita técnica. estado final: equipo fuera de servicio repuestos: no 06/11/2025 proveedor realiza revisión de funcionamiento, se retira el equipo por falla en turbina 25/11/2025 se recibe equipo con turbina en préstamo por parte del proveedor, pendiente respuesta de fabrica sobre la garantía de la misma. 11/11/2025 se realiza seguimiento a la garantía del repuesto pero aun no se obtiene respuesta por parte de fabrica. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Wednesday | 2
121918 | CORRECTIVO | 1040047690 | MELISSA VALENCIA CARDONA | SE REVENTO LA GUAYA Buenas Tardes Se Reporta colonoscopia con placa SN JC688K033 ya que en procedimiento con el Dr SANTIAGO PEREZ , se revento la guaya. Muchas Gracias |  | 1002148401 | ange daniela carvajal cartagena | ENDOTEST | ENDOSCOPIAS |  | TORRE DE ENDOSCOPIA VIDEOGASTROSCOPIO VIDEOCOLONOSCOPIO VIDEODUODENO REGULADOR CO2 BOMBA DE IRRIGACIÓN | 4415 | 5920 |  | FUJIFILM | VP-3500 | 1V640G621 | 2025-12-06 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 2/12/2025 Se reporta equipo a proveedor, pendiente revisión. 12/12/2025 Proveedor realiza ajuate de guayas. | 2025-12-01 17:17 |  | 2025-12-02 08:41 | 2025-12-12 17:45 | 14944 | 14904 | 40 | 265792 | Media | 2025-12-01 13:23 | REALIZADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 2/12/2025 se reporta equipo a proveedor, pendiente revisión. 12/12/2025 proveedor realiza ajuate de guayas. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Monday | 0
120175 | CORRECTIVO | 43715204 | DIANA PATRICIA MARIN GARCIA | fibroncoscopio pediatrico Buenos dias . Por favor revisar fibroncoscopio pediatrico , tiene dos puntos negros , reporta la instrumentadora en el procedimiento . Muchas gracias . |  | 1002148401 | ange daniela carvajal cartagena |  | CIRUGÍA |  | BRONCO-FIBROSCOPIO | 4439 | 5946 |  | STORZ | BRONCO-FIBROSCOPIO 2,8X 54 11003BCK3 | 2169473 | 2025-10-04 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Se reporta equipo en el servicio ya que presenta varios puntos negros en la imagen Actividad realizada: Se revisa el equipo y se puede ver 2 puntos negros en la imagen, además, se encuentra un aplastamiento en el tubo flexible, lo que limita las angulaciones Se traslada equipo al taller y se comunica a la coordinadora Alejandra Duque Estado final: Fuera de servicio Repuestos: no 17/12/2025 Se cierra orden debido a que el equipo no presento fallas nuevamente. Las manchas no influyen en el funcionamiento del equipo. | 2025-09-30 11:44 |  | 2025-09-30 13:14 | 2025-12-17 11:39 | 110785 | 110763 | 22 | 262145 | Media | 2025-09-30 08:43 | REALIZADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se reporta equipo en el servicio ya que presenta varios puntos negros en la imagen actividad realizada: se revisa el equipo y se puede ver 2 puntos negros en la imagen, además, se encuentra un aplastamiento en el tubo flexible, lo que limita las angulaciones se traslada equipo al taller y se comunica a la coordinadora alejandra duque estado final: fuera de servicio repuestos: no 17/12/2025 se cierra orden debido a que el equipo no presento fallas nuevamente. las manchas no influyen en el funcionamiento del equipo. | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Tuesday | 1
122074 | CORRECTIVO | 1036932233 | CAROLINA OROZCO OCAMPO | PANTALLA DE TOMOGRAFO SEDE JARDINES NO ENCIENDE PANTALLA DEL TOMOGRAFO SEDE JARDINES NO ENCIENDE LO QUE NO PERMITE TRABAJAR EN EL EQUIPO |  | 1002148401 | ange daniela carvajal cartagena | TOP MEDICAL SYSTEMS S.A | IMAGENOLOGÍA |  | TOMÓGRAFO | 4440 | 5945 |  | CANON MEDICAL | AQUILION SERVE TSX-307A/2C | 2CA2332027 | 2025-12-13 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 9/12/2025 Proveedor realiza cambio de batería, posteriormente realiza pruebas de funcionamiento las cuales pasan correctamente, Equipo operativo. | 2025-12-09 15:48 |  | 2025-12-09 16:35 | 2025-12-09 16:40 | 5 | 0 | 5 | 266142 | Media | 2025-12-09 07:29 | REALIZADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 9/12/2025 proveedor realiza cambio de batería, posteriormente realiza pruebas de funcionamiento las cuales pasan correctamente, equipo operativo. | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Tuesday | 1
120869 | CORRECTIVO | 1236262 | hector daniel lopez pena | Detector no marca la secuencia Detector o flat panel no señala en su pantalla la secuencia de su funcionamiento y/o funcionamiento |  | 1002148401 | ange daniela carvajal cartagena | RX S.A. | IMAGENOLOGÍA |  | FLAT PANEL | 4288 | 5802 |  | AGFA | XD 14 (FXRD-3643VAW) | VEABCB165 | 2025-10-25 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Se anuncia en el servicio que el Flat panel no le enciende la pantalla LED Actividad realizada: Se va al servicio y se apaga el Flat panel, se enciende y se deja presionado el botón "AP MODE" por alrededor de 3 segundos y la pantalla enciende, pero se nota que los caracteres que aparecen están al revés. El proveedor responde que esto "es debido a que el equipo a estado expuesto a un número importante de caídas y que el caso se está escalando para verificar la posibilidad de reemplazo". Estado final: Repuestos: 6/12/2025 Personal de área de ingeniería biomédica (Valeria) realiza cambio de baterías, Se deja equipo en observación. 11/12/2025 Se indaga en el servicio y reportan que el equipo funciona correctamente. | 2025-10-23 14:17 |  | 2025-10-23 16:02 | 2025-12-11 11:19 | 68837 | 68796 | 41 | 263559 | Media | 2025-10-23 09:04 | REALIZADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se anuncia en el servicio que el flat panel no le enciende la pantalla led actividad realizada: se va al servicio y se apaga el flat panel, se enciende y se deja presionado el botón "ap mode" por alrededor de 3 segundos y la pantalla enciende, pero se nota que los caracteres que aparecen están al revés. el proveedor responde que esto "es debido a que el equipo a estado expuesto a un número importante de caídas y que el caso se está escalando para verificar la posibilidad de reemplazo". estado final: repuestos: 6/12/2025 personal de área de ingeniería biomédica (valeria) realiza cambio de baterías, se deja equipo en observación. 11/12/2025 se indaga en el servicio y reportan que el equipo funciona correctamente. | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Thursday | 3
122079 | CORRECTIVO | 1236262 | hector daniel lopez pena | señal del detector no es reconocida en el bucky señal del detector no es reconocida en el bucky de pared nom dejo tomar estudios por la tarde |  | 1002148401 | ange daniela carvajal cartagena | PHILIPS COLOMBIANA S.A | IMAGENOLOGÍA |  | EQUIPO DE RAYOS X | 4217 | 5723 |  | PHILIPS | DURADIAGNOST F30 DR 1.1 | 220074 | 2025-12-13 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: El bucky vertical (pared) no funciona. Actividad realizada: Se verifica el reporte en el servicio, quienes informan que el equipo pertenece a la sede de Jardines. Debido a que el equipo cuenta con soporte con proveedor, se remite la orden para la gestión correspondiente con el proveedor Estado final: Repuestos: Equipo ubicado en jardines. Pendiente de información por el proveedor. 10/12/2025 Proveedor realiza revisión del equipo de manera remota y determina que es necesario cambiar el sensor de posición del detector en el bucky, pendiente llegada del repuesto e instalación. 7/01/2026 Proveedor realiza instalación de repuestos, posteriormente realiza pruebas de funcionamiento las cuales pasan correctamente. | 2025-12-10 07:34 |  | 2025-12-10 07:39 | 2026-01-07 17:51 | 40932 | 40507 | 425 | 266187 | Media | 2025-12-09 16:58 | REALIZADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: el bucky vertical (pared) no funciona. actividad realizada: se verifica el reporte en el servicio, quienes informan que el equipo pertenece a la sede de jardines. debido a que el equipo cuenta con soporte con proveedor, se remite la orden para la gestión correspondiente con el proveedor estado final: repuestos: equipo ubicado en jardines. pendiente de información por el proveedor. 10/12/2025 proveedor realiza revisión del equipo de manera remota y determina que es necesario cambiar el sensor de posición del detector en el bucky, pendiente llegada del repuesto e instalación. 7/01/2026 proveedor realiza instalación de repuestos, posteriormente realiza pruebas de funcionamiento las cuales pasan correctamente. | MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Wednesday | 2
123202 | CORRECTIVO | 1020468141 | natalia roldan chica | Fallo en la calibración del sensor de oxigeno Equipo que no pasa calibracion de O2 |  | 1002148401 | ange daniela carvajal cartagena |  | UCIN | P7 CUB 1 | VENTILADOR ALTA FRECUENCIA | 4233 | 5751 |  | DRAGER | BABYLOG VN800 | ASPN-0009 | 2025-12-20 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Se reporta ventilador por fallo en la calibración de sensor de oxígeno. Actividad realizada: Inicio real 17:45. Se evidencian resultados variados en la comprobación del sistema, donde a veces pasa la calibración de sensor de oxígeno, y en otras ocasiones muestra fallo, asimismo se presentan fallos en la comprobación del suministro de oxígeno o de aire en varios intentos realizados. Se intenta contactar con el proveedor para soporte. 19/12 Se contacta con el proveedor y la respuesta obtenida es que el equipo necesita repuesto. Se deja en pausa mientras está pendiente la visita para la instalación del repuesto. 23/12/2025 Proveedor realiza mantenimiento correctivo, ajuste de componentes internos y pruebas de funcionamiento. Equipo funciona correctamente | 2025-12-18 18:57 |  | 2025-12-18 18:59 | 2025-12-23 18:14 | 7155 | 6816 | 339 | 266737 | Media | 2025-12-18 17:53 | REALIZADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: se reporta ventilador por fallo en la calibración de sensor de oxígeno. actividad realizada: inicio real 17:45. se evidencian resultados variados en la comprobación del sistema, donde a veces pasa la calibración de sensor de oxígeno, y en otras ocasiones muestra fallo, asimismo se presentan fallos en la comprobación del suministro de oxígeno o de aire en varios intentos realizados. se intenta contactar con el proveedor para soporte. 19/12 se contacta con el proveedor y la respuesta obtenida es que el equipo necesita repuesto. se deja en pausa mientras está pendiente la visita para la instalación del repuesto. 23/12/2025 proveedor realiza mantenimiento correctivo, ajuste de componentes internos y pruebas de funcionamiento. equipo funciona correctamente | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Thursday | 3
125827 | CORRECTIVO | 1002148401 | ange daniela carvajal cartagena | Equipo requiere cambio de display. |  | 1002148401 | ange daniela carvajal cartagena |  | IMAGENOLOGÍA |  | FLAT PANEL | 4288 | 5802 |  | AGFA | XD 14 (FXRD-3643VAW) | VEABCB165 | 2025-01-04 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | 2025/12/30 Proveedor realiza cambio de kit de display, se realizan pruebas funcionales y el equipo funciona correctamente 2025/12/30 El equipo funciona correctamente y es entregado al servicio | 2025-12-30 13:32 | 2025-12-30 13:32 | 2025-12-30 14:02 | 2025-12-30 17:11 | 189 | 0 | 189 |  |  |  | REALIZADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | 2025/12/30 proveedor realiza cambio de kit de display, se realizan pruebas funcionales y el equipo funciona correctamente 2025/12/30 el equipo funciona correctamente y es entregado al servicio | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Tuesday | 1
121994 | CORRECTIVO | 1041326140 | MAGNOLIA ISABEL CASTAÑO GALLEGO | Error de movimiento de vía cal 6000 Se reporta caso al help desk de Annar por error de movimiento en la vía del equipo cal 6000 de hematología |  | 1002148401 | ange daniela carvajal cartagena | ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S | LABORATORIO |  | ANALIZADOR HEMATOLÓGICO AUTOMÁTICO | 4486 | EB2137 | EB2137 | MINDRAY | CAL6000 | DC8-27000190 | 2025-12-06 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | 03/12/2025 Proveedor realiza inicializaciones desde servicio, en donde no genera la alarma pero cuando va a procesar sí, se indica desocupar los desechos líquidos. Se solicita a la usuaria procesar modo tubo a tubo en donde arroja resultados sin alarmas. Por lo anterior se escala caso a zona para la revisión y mitigación del error de forma prioritaria. 05/12/2025 Proveedor procede a desmontar banda e inspeccionar todo el sistema. Se identifica problema en shuter neumático que agarra el rack, se limpia y lubrica porque estaba pegado, se realiza Inicialización exitosa y acompañamiento durante procesamiento de manera exitosa. | 2025-12-04 08:12 |  | 2025-12-05 17:20 | 2025-12-05 17:21 | 1 | 0 | 1 | 265976 | Media | 2025-12-04 00:59 | REALIZADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | 03/12/2025 proveedor realiza inicializaciones desde servicio, en donde no genera la alarma pero cuando va a procesar sí, se indica desocupar los desechos líquidos. se solicita a la usuaria procesar modo tubo a tubo en donde arroja resultados sin alarmas. por lo anterior se escala caso a zona para la revisión y mitigación del error de forma prioritaria. 05/12/2025 proveedor procede a desmontar banda e inspeccionar todo el sistema. se identifica problema en shuter neumático que agarra el rack, se limpia y lubrica porque estaba pegado, se realiza inicialización exitosa y acompañamiento durante procesamiento de manera exitosa. | MAL_USO_CONFIGURACION, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Thursday | 3
121326 | CORRECTIVO | 1040035377 | JUAN DAVID ECHEVERRI CHICA | intensificador de imagen malo intensificador de imagen #2 no direcciona. |  | 1002148401 | ange daniela carvajal cartagena | SIEMENS HEALTHCARE S.A.S. | CIRUGÍA | QUIROFANO 5 | INTENSIFICADOR DE IMÁGENES | 3475 | 5028 |  | SIEMENS | CIOS SELECT | 13092 | 2025-11-15 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Se evidencia que el intensificador de imágenes no direcciona, posiblemente por caída de la cadena interna Actividad realizada: Se realiza la inspección del equipo, evidenciando que las ruedas no presentan movimiento para su desplazamiento. Se acciona la palanca de direccionamiento con el fin de intentar mover las ruedas; sin embargo, no se observa ningún movimiento. Estado final: Equipo fuera de servicio, debido a que no es posible realizar desplazamiento. El equipo debe ser revisado por el proveedor. Repuestos: N/A ESTEBAN COLORADO: Se pasa actividad a Alejandra Duque, para programar revisión con el proveedor. 10/11/2025 Proveedor realiza ajuste de cadena, ejecuta pruebas de funcionamiento las cuales pasa correctamente. | 2025-11-10 07:38 |  | 2025-11-10 07:49 | 2025-11-10 17:49 | 600 | 541 | 59 | 264517 | Media | 2025-11-09 12:31 | REALIZADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: se evidencia que el intensificador de imágenes no direcciona, posiblemente por caída de la cadena interna actividad realizada: se realiza la inspección del equipo, evidenciando que las ruedas no presentan movimiento para su desplazamiento. se acciona la palanca de direccionamiento con el fin de intentar mover las ruedas; sin embargo, no se observa ningún movimiento. estado final: equipo fuera de servicio, debido a que no es posible realizar desplazamiento. el equipo debe ser revisado por el proveedor. repuestos: n/a esteban colorado: se pasa actividad a alejandra duque, para programar revisión con el proveedor. 10/11/2025 proveedor realiza ajuste de cadena, ejecuta pruebas de funcionamiento las cuales pasa correctamente. | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Monday | 0
121741 | CORRECTIVO | 1111197742 | RUTH ESTHER NAVAS GOMEZ | NO FUNCIONA TACTIL NO FUNCIONA EL TACTIL |  | 1002148401 | ange daniela carvajal cartagena |  | UCIN |  | VENTILADOR PEDIÁTRICO ALTA FRECUENCIA | 1399 | 2813 |  | SLE | SLE5000 | 54244(2010) | 2025-11-29 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Se evidencia que el táctil no funciona. Actividad realizada: Se realiza revisión del equipo, evidenciando que el táctil no responde de manera adecuada. Se evidencia que la pantalla, presenta parches de residuos de líquidos. Debido al tipo de novedad, el equipo debe ser revisado por el proveedor. Estado final: Repuestos: 26/11/2025 Esteban Colorado: Se pasa actividad a Angie 26/11/2025 Proveedor realiza revisión del equipo y encuentra oxidación en varios componentes debido a penetración de liquido, realiza limpieza y ajuste de componentes internos, posteriormente realiza pruebas de funcionamiento las cuales salen bien, el equipo funciona correctamente. | 2025-11-24 14:20 |  | 2025-11-24 14:35 | 2025-11-26 17:53 | 3078 | 2989 | 89 | 265373 | Media | 2025-11-24 12:47 | REALIZADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: se evidencia que el táctil no funciona. actividad realizada: se realiza revisión del equipo, evidenciando que el táctil no responde de manera adecuada. se evidencia que la pantalla, presenta parches de residuos de líquidos. debido al tipo de novedad, el equipo debe ser revisado por el proveedor. estado final: repuestos: 26/11/2025 esteban colorado: se pasa actividad a angie 26/11/2025 proveedor realiza revisión del equipo y encuentra oxidación en varios componentes debido a penetración de liquido, realiza limpieza y ajuste de componentes internos, posteriormente realiza pruebas de funcionamiento las cuales salen bien, el equipo funciona correctamente. | MAL_USO_CONFIGURACION, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Monday | 0
123206 | CORRECTIVO | 1041326140 | MAGNOLIA ISABEL CASTAÑO GALLEGO | NS2400 ERROR DEL READER NS2400 ERROR DEL READER, SE QUEDA ATASCADO SE REPORTA A INGENIERIA DE ANNAR, PENDIENTE VISITA |  | 1002148401 | ange daniela carvajal cartagena |  | LABORATORIO | [8 empty] | 2025-12-20 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-12-19 07:39 | [6 empty] | 266738 | Media | 2025-12-18 18:15 | DESCARTADA | Equipo funciona correctamente. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Friday | 4
123656 | CORRECTIVO | 1152213851 | sara taborda muñoz | EQUIPO PHOAENIX MODULO AB El equipo phoenix en el modulo AB presenta fallo en el panel normalizador. No esta en funcionamiento este modulo, y toco apagar el equipo. (EB2381) |  | 1002148401 | ange daniela carvajal cartagena |  | LABORATORIO | [8 empty] | 2025-12-27 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-12-24 10:28 | [6 empty] | 266898 | Media | 2025-12-22 14:42 | DESCARTADA | El equipo funciona correctamente. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Wednesday | 2
111316 | CORRECTIVO | 1113514086 | CARLOS ANDRES SAMBONI ARCILA | tomografo 1 despues de apagon de electricidad Buenas tardes el tomografo 1 despues de apagon de electricidad no enciende, se intento en varias ocaciones y no funciona. |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | IMAGENOLOGÍA | [8 empty] | 2025-02-15 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-02-10 17:53 | [6 empty] | 246563 | Media | 2025-02-10 15:34 | DESCARTADA | Equipo funciona correctamente. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Monday | 0
113906 | CORRECTIVO | 1040048854 | YESICA ANDREA ACEVEDO FLOREZ | BUENOS DIAS REVISAR SENSOR DE SATURACION DE OXIGEN BUENOS DIAS REVISAR SENSOR DE SATURACION DE OXIGENO DE UCIN Y GRACIAS |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | UCIN | [8 empty] | 2025-03-29 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-03-25 11:50 | [6 empty] | 249754 | Media | 2025-03-25 08:33 | DESCARTADA | Orden repetida. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Tuesday | 1
112643 | CORRECTIVO | 1000445006 | samuel garcia betancur | CABLE TOMACORRIENTE MALO El cable tomacorriente se encuentra agrietado. |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | IMAGENOLOGÍA | [8 empty] | 2025-02-22 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-02-19 11:41 | [6 empty] | 247190 | Media | 2025-02-19 07:05 | DESCARTADA | Cordial saludo, Esta orden pertenece al equipo de trabajo de ambiente físico. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Wednesday | 2
112821 | CORRECTIVO | 1040042751 | LIZETH JOHANA GARCIA CASTRO | el monitor aun no toma la presion ya se habia reportado y quedo igual |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | H1-T1 | [8 empty] | 2025-03-01 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-02-22 16:59 | [6 empty] | 247564 | Media | 2025-02-22 15:04 | DESCARTADA | Orden repetida. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Saturday | 5
107212 | CORRECTIVO | 1036942724 | natalia andrea arenas moreno | ELECTRODO MALO CADWELL Buenos dias, electrodos malos de CADWELL |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | CONSULTA EXTERNA | [8 empty] | 2025-01-11 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-01-04 07:38 | [6 empty] | 243950 | Media | 2025-01-04 07:12 | DESCARTADA | Orden repetida. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Saturday | 5
112483 | CORRECTIVO | 1036786076 | katerine garcia castro | cabecera no sube cabecera no sube |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | H1-T1 | [8 empty] | 2025-02-22 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-02-18 17:09 | [6 empty] | 247131 | Media | 2025-02-18 11:41 | DESCARTADA | Orden repetida. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Tuesday | 1
112192 | CORRECTIVO | 1093227772 | yusti alejandro duque largo | bateria de ventilador Ventilador hamilton arroja alarma de "bateria 1: cambio necesario" |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | UCIP | [8 empty] | 2025-02-22 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-02-17 15:25 | [6 empty] | 246952 | Media | 2025-02-16 06:26 | DESCARTADA | Alejandra informa que se esperará hasta el preventivo para intervenir. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Monday | 0
114598 | CORRECTIVO | 1036949593 | KATHERINE VALENCIA OSPINA | Bascula sin medicion Coridal saludo Me permito solicitar apoyo con bascula que no genera valor de peso, EB2475 en el consultorio numero 20 del primer piso de reserva plaza Mil gracias |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | ATENCIÓN PRIMER NIVEL | [8 empty] | 2025-04-19 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-04-15 07:46 | [6 empty] | 251265 | Media | 2025-04-14 13:12 | DESCARTADA | Equipo funciona correctamente. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Tuesday | 1
112671 | CORRECTIVO | 1041327539 | YENY ALEJANDRA LOPEZ GARCIA | electrocardiógrafo desconfigurado Buena tardes. solicitamos de manera urgente el arreglo del electrocardiógrafo ya que desde ayer se hizo la solicitud pero no quedo guardada. muchas gracias |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | SALA PROCEDIMIENTOS | [8 empty] | 2025-02-22 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-02-19 16:25 | [6 empty] | 247263 | Media | 2025-02-19 14:13 | DESCARTADA | Cordial slaudo, Se cierra orden de trabajo ya se gestióno con la GT-112642. Quedo atenta, muchas gracias. María Isabel Gómez Duque. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Wednesday | 2
111314 | CORRECTIVO | 1007290946 | NAZARET GARCIA VALENCIA | PINZA MALA Buenas tardes Reporto pinza pulsioxímetro consultorio 3 de triage reventada? Gracias. |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3162 | 4868 |  | EDAN | IM70 | 360080-M20421840008 | 2025-02-15 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-02-10 17:11 | [6 empty] | 246559 | Media | 2025-02-10 14:11 | DESCARTADA | Pinza funciona correctamente. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Monday | 0
111753 | CORRECTIVO | 1038410858 | ISABEL CRISTINA GONZALEZ MANRIQUE | jeriga triple de la unidad # 4 no tiene aire jeriga triple de la unidad # 4 no tiene aire |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | ODONTOLOGÍA |  | UNIDAD ODONTOLÓGICA | 2841 | 4768 |  | TECNIPOLO | URBAN | 1327 | 2025-02-15 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-02-12 16:10 | [6 empty] | 246715 | Media | 2025-02-12 14:24 | DESCARTADA | Equipo funciona correctamente. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Wednesday | 2
114026 | CORRECTIVO | 1040037793 | YULI MILENA ANGEL RODAS | microflujometro sin dar precision de litraje microflujometro sin dar precision de litraje |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | UCIN |  | FLUJÓMETRO | 1507 | 71 |  | TIMETER | ALTA PRECISIÓN- SENCILLO |  | 2025-04-05 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Microflujometro no sube a valores mayores a 0.7 LPM Actividad realizada: Se verifica si hay fugas en el flujómetro pero no se identifican fugas, posteriormente se busca una perrilla en buen estado en el taller pero no se logra encontrar, por el modelo del flujómetro por lo que se desarma por completo y se cambian 2 prisioneros que se encuentra rodados en la perilla se limpia el orificio por donde se regula el flujo se cambia 1 empaque y se vuelve a ensamblar todo para realizar las pruebas de funcionamiento Se realizan pruebas de funcionamiento MED - ERROR (LPM) 0 - 0 0.2 - 0.02 0.6 - 0.05 0.8 - 0.03 1.0 - 0.04 Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento. Repuestos: No | 2025-03-31 04:37 |  | 2025-03-31 12:08 | 2025-03-31 13:34 | 86 | 0 | 86 | 250127 | Alta | 2025-03-31 04:37 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: microflujometro no sube a valores mayores a 0.7 lpm actividad realizada: se verifica si hay fugas en el flujómetro pero no se identifican fugas, posteriormente se busca una perrilla en buen estado en el taller pero no se logra encontrar, por el modelo del flujómetro por lo que se desarma por completo y se cambian 2 prisioneros que se encuentra rodados en la perilla se limpia el orificio por donde se regula el flujo se cambia 1 empaque y se vuelve a ensamblar todo para realizar las pruebas de funcionamiento se realizan pruebas de funcionamiento med - error (lpm) 0 - 0 0.2 - 0.02 0.6 - 0.05 0.8 - 0.03 1.0 - 0.04 estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento. repuestos: no | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Monday | 0
113944 | CORRECTIVO | 1036950741 | maria camila londoño rodriguez | No calienta Feliz día Se solicita amablemente la revisión de la incubadora con placa 1633 ya que no calienta, cordialmente |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | UCIN |  | INCUBADORA | 476 | 1633 |  | AIR SHIELDS | C450H-1 | WC03284 | 2025-03-29 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnóstico: Incubadora no calienta correctamente Actividad realizada: Se baja el módulo calefactor y se observa que la hélice se está frenando, lo que impide que caliente correctamente, se observa que el problema no es de un roce de la hélice , sino del motor el cual se observa frenado, se abre el módulo y se lubrica las partes móviles se ajusta los tornillo de modo que cuando el motor encienda este no vibre mucho y generé roce del buje con la lámina, se cierra y se vuelve a probar satisfactoriamente programando la temperatura en 37.0°c y obteniendo 36.9°c Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-03-26 10:56 |  | 2025-03-26 13:05 | 2025-03-26 14:56 | 111 | 0 | 111 | 249852 | Media | 2025-03-26 08:46 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnóstico: incubadora no calienta correctamente actividad realizada: se baja el módulo calefactor y se observa que la hélice se está frenando, lo que impide que caliente correctamente, se observa que el problema no es de un roce de la hélice , sino del motor el cual se observa frenado, se abre el módulo y se lubrica las partes móviles se ajusta los tornillo de modo que cuando el motor encienda este no vibre mucho y generé roce del buje con la lámina, se cierra y se vuelve a probar satisfactoriamente programando la temperatura en 37.0°c y obteniendo 36.9°c estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Wednesday | 2
112815 | CORRECTIVO | 1036925329 | paula andrea cardona valencia | no funciona correctamente Tensiómetro de monitor malo no funcional |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | H1-T1 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 987 | 3647 |  | EDAN | IM70 | 001488-M15804060027 | 2025-03-01 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnóstico: Monitor no toma presion no invasiva Actividad realizada: Se verifica la manguera y el brazalete y no se encuentra fuga en ninguno de los dos por lo que se procede abrir el equipo y se observa que la manguera que va al pin de donde se conecta la extensión del brazalete puede estar generando fuga al parecer porque no quedaba bien asegurado, se recorta un tramo y se vuelve a poner, se realizan pruebas de funcionamiento , ahora tomando las presiones no invasivas correctamente.. se lleva al servicio y se muestra para realizar las pruebas pero ahora no incial la bomba de aire 24/02/2025 Esteban Lopez Caicedo Se realizan nuevamente pruebas y en ocasiones inicia la bomba pero en otras no, cuando se mueve el monitor bruscamente inicia la bomba, por lo que se opta por abrir el equipo y se baja la bomba de la presión se conecta a la fuente para realizar diversa pruebas evidenciando que el problema no es en la tarjeta si no en la bomba ya que con el voltaje y corriente requerida sigue siendo intermitente el funcionamiento de la bomba se comienza por descartar la conexión los cables los cuales están en perfecto estado, posteriormente cuando la bomba no inicia se agita la bomba y esta arranca, por lo que se abre el motor y se observa que una de las láminas que van a las bujías se fracturó y por esto en ciertas posiciones no arranca, se busca una bomba en buen estado en el taller se remplaza esta pieza se vuelve a ensamblar y se realizan diversas pruebas de funcionamiento satisfactoriamente. Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-02-22 08:15 |  | 2025-02-22 10:43 | 2025-02-24 10:43 | 2880 | 2640 | 240 | 247551 | Media | 2025-02-22 07:44 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnóstico: monitor no toma presion no invasiva actividad realizada: se verifica la manguera y el brazalete y no se encuentra fuga en ninguno de los dos por lo que se procede abrir el equipo y se observa que la manguera que va al pin de donde se conecta la extensión del brazalete puede estar generando fuga al parecer porque no quedaba bien asegurado, se recorta un tramo y se vuelve a poner, se realizan pruebas de funcionamiento , ahora tomando las presiones no invasivas correctamente.. se lleva al servicio y se muestra para realizar las pruebas pero ahora no incial la bomba de aire 24/02/2025 esteban lopez caicedo se realizan nuevamente pruebas y en ocasiones inicia la bomba pero en otras no, cuando se mueve el monitor bruscamente inicia la bomba, por lo que se opta por abrir el equipo y se baja la bomba de la presión se conecta a la fuente para realizar diversa pruebas evidenciando que el problema no es en la tarjeta si no en la bomba ya que con el voltaje y corriente requerida sigue siendo intermitente el funcionamiento de la bomba se comienza por descartar la conexión los cables los cuales están en perfecto estado, posteriormente cuando la bomba no inicia se agita la bomba y esta arranca, por lo que se abre el motor y se observa que una de las láminas que van a las bujías se fracturó y por esto en ciertas posiciones no arranca, se busca una bomba en buen estado en el taller se remplaza esta pieza se vuelve a ensamblar y se realizan diversas pruebas de funcionamiento satisfactoriamente. estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Saturday | 5
107919 | CORRECTIVO | 1036950741 | maria camila londoño rodriguez | INCB 1633 Feliz día, Se solicita amablemente la revisión de la incb 1633 sale mensaje "Falla en el sistema" Cordialmente. |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | UCIN |  | INCUBADORA | 476 | 1633 |  | AIR SHIELDS | C450H-1 | WC03284 | 2025-01-11 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnóstico: incubadora con falla de sistema con error 0006 Actividad realizada: Se procede a buscar el manual y se observa que esta falla es debido a que la batería interna esta baja de voltaje, de igual modo en el manual da indicaciones de como proceder, es ese caso, qué es bajando la caja de control entrando a menú de mantenimiento y en la opción 14 realizar una carga rápida de la batería, y con esta carga y chequeo verificar el nivel de voltaje máximo de la batería para saber si esta en optimas condiciones, se observa que carga correctamente en el rango permitido, se vuelve a cerrar la caja de control y se enciende nuevamente observando que ya no aparece el error, se procede a realizar pruebas de funcionamiento, pero al instalar la caja de control en la incubadora y encender se vuelve a generar el error, se opta por dejar la incubadora conectada un tiempo para observar el comportamiento. 15/01/2025 Esteban Lopez caicedo Se realizan nuevamente la carga de la batería pero esta vez se deja subir hasta un valor de 9.17 y se vuelve probar observando el correcto funcionamiento, posteriormente se deja desconectada un tiempo prolongado y se vuelve a conectar y prende correctamente por lo que se deja calentando y no genera falla en ningún momento por lo que se procede a devolver incubadora al servcio Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-01-10 11:49 |  | 2025-01-10 12:05 | 2025-01-15 13:20 | 7276 | 7088 | 188 | 244279 | Media | 2025-01-10 11:45 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnóstico: incubadora con falla de sistema con error 0006 actividad realizada: se procede a buscar el manual y se observa que esta falla es debido a que la batería interna esta baja de voltaje, de igual modo en el manual da indicaciones de como proceder, es ese caso, qué es bajando la caja de control entrando a menú de mantenimiento y en la opción 14 realizar una carga rápida de la batería, y con esta carga y chequeo verificar el nivel de voltaje máximo de la batería para saber si esta en optimas condiciones, se observa que carga correctamente en el rango permitido, se vuelve a cerrar la caja de control y se enciende nuevamente observando que ya no aparece el error, se procede a realizar pruebas de funcionamiento, pero al instalar la caja de control en la incubadora y encender se vuelve a generar el error, se opta por dejar la incubadora conectada un tiempo para observar el comportamiento. 15/01/2025 esteban lopez caicedo se realizan nuevamente la carga de la batería pero esta vez se deja subir hasta un valor de 9.17 y se vuelve probar observando el correcto funcionamiento, posteriormente se deja desconectada un tiempo prolongado y se vuelve a conectar y prende correctamente por lo que se deja calentando y no genera falla en ningún momento por lo que se procede a devolver incubadora al servcio estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE, DESGASTE_NORMAL | ['MAL_MANEJO_CABLES', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE', 'DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Friday | 4
114344 | CORRECTIVO | 1000441804 | maria alejandra rodriguez atehortua | PESA DE CIRUGIA POS ESTA MALA |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | CIRUGÍA | PREPARACION DE PACIENTES 1 | BÁSCULA CON TALLÍMETRO | 149 |  | EB0562 | HEALTH O METER | 402KL | 4020084129 | 2025-04-12 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnóstico: Báscula solo funciona con pesos menores a 20 kgs Actividad realizada: Se baja la báscula al taller se revisa el cero observando que funciona correctamente, se agregan pesos entre 2 kilos hasta 19 y funciona correctamente pero cuando se prueba con pesos por encima de 20 kgs se queda pegada, no logra equilibrar, se procede a revisar todo el mecanismo donde se identifica que que uno de los contrapesos de la base de la báscula se salió de su lugar y al poner pesos mayores se atora impidiendo el movimiento de la pluma indicadora de peso se acomoda en su lugar se limpia, y se lubrica y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-04-07 13:33 |  | 2025-04-07 15:32 | 2025-04-07 16:55 | 83 | 0 | 83 | 250672 | Media | 2025-04-07 13:19 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnóstico: báscula solo funciona con pesos menores a 20 kgs actividad realizada: se baja la báscula al taller se revisa el cero observando que funciona correctamente, se agregan pesos entre 2 kilos hasta 19 y funciona correctamente pero cuando se prueba con pesos por encima de 20 kgs se queda pegada, no logra equilibrar, se procede a revisar todo el mecanismo donde se identifica que que uno de los contrapesos de la base de la báscula se salió de su lugar y al poner pesos mayores se atora impidiendo el movimiento de la pluma indicadora de peso se acomoda en su lugar se limpia, y se lubrica y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Monday | 0
112168 | CORRECTIVO | 1036403048 | LAURA YULITZA OSORIO JIMENEZ | central de monitoreo fetal UMI Buen día La central de monitoreo fetal de la unidad esta funcionando de manera incorrecta, se avisa a sistemas, refieren que debe ser solucionado por biomedica |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | UMI |  | CENTRAL DE MONITOREO | 2984 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-02-22 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Central no abre el software Actividad realizada: Se verifica que se enga red y se observa que la red está correcta posteriormente se desinstala el programa y se borran todos los archivos temporales y se busca el software para instalar, en el equipo se encuentran 3 carpetas con el posible archivo se intenta instalando cada una de estas pero no es posible incial al parecer por que los archivos no están completos , se baja la cpu al taller se busca el archivo en el drive y se instala nuevamente ahora abriendo el programa correctamente , se vuelve a llevar la cpu al servicio se inicia y se verifica el correcto funcionamiento Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-02-17 11:41 |  | 2025-02-17 12:00 | 2025-02-17 14:43 | 163 | 0 | 163 | 247025 | Media | 2025-02-17 11:38 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: central no abre el software actividad realizada: se verifica que se enga red y se observa que la red está correcta posteriormente se desinstala el programa y se borran todos los archivos temporales y se busca el software para instalar, en el equipo se encuentran 3 carpetas con el posible archivo se intenta instalando cada una de estas pero no es posible incial al parecer por que los archivos no están completos , se baja la cpu al taller se busca el archivo en el drive y se instala nuevamente ahora abriendo el programa correctamente , se vuelve a llevar la cpu al servicio se inicia y se verifica el correcto funcionamiento estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Monday | 0
112765 | CORRECTIVO | 34002609 | MARIA DEL PILAR YEPES CHISCO | calentador ecmo, que presento pitido y no calienta calentador ecmo, que presento pitido y no calienta, |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | UCIP |  | UNIDAD DE CALENTAMIENTO | 3533 | 5042 |  | HICO-HIRTZ | AQUATHERM 660- CTAIX-5-2020 | 20114410 | 2025-02-22 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnóstico: unidad de calentamiento no recibe voltaje Actividad realizada: Se verifica la continuidad del cable AC el cual se encuentra bien, también se procede a verificar los fusibles y se encuentra que ambos están quemados se cambian por unos nuevos y se deja ciclando para verificar el funcionamiento y equipo trabaja correctamente. Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-02-20 17:46 |  | 2025-02-20 17:47 | 2025-02-20 18:57 | 70 | 0 | 70 | 247427 | Media | 2025-02-20 17:11 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnóstico: unidad de calentamiento no recibe voltaje actividad realizada: se verifica la continuidad del cable ac el cual se encuentra bien, también se procede a verificar los fusibles y se encuentra que ambos están quemados se cambian por unos nuevos y se deja ciclando para verificar el funcionamiento y equipo trabaja correctamente. estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Thursday | 3
107258 | CORRECTIVO | 1038416873 | ANGIE TATIANA CASTAÑO CASTRO | central de monitoreo fetal Buenos dias Realizo el reporte de la central de monitoreo que no quiere funcionar para que porfavor la revisen y muchas gracias |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | UMI |  | CENTRAL DE MONITOREO | 2984 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-01-11 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnóstico: Central de monitoreo congelada, no reconoce ningún monitor fetal. Actividad realizada: Se procede a verificar los monitores y se observa que en todos aparece el icono de conexión con una X, pero la dirección IP coincide correctamente con la de la CPU, por lo que se procede a limpiar la pantalla de las centrales se da en la opción de limpiar todo , se cierra el software y se vuelven a ingresar las habitacione monitoreadas, observando que ahora las reconoce correctamente se verifican todos los monitores, central funciona correctamente Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-01-07 11:45 |  | 2025-01-07 12:03 | 2025-01-07 13:20 | 77 | 0 | 77 | 244046 | Media | 2025-01-07 11:37 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnóstico: central de monitoreo congelada, no reconoce ningún monitor fetal. actividad realizada: se procede a verificar los monitores y se observa que en todos aparece el icono de conexión con una x, pero la dirección ip coincide correctamente con la de la cpu, por lo que se procede a limpiar la pantalla de las centrales se da en la opción de limpiar todo , se cierra el software y se vuelven a ingresar las habitacione monitoreadas, observando que ahora las reconoce correctamente se verifican todos los monitores, central funciona correctamente estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Tuesday | 1
106680 | CORRECTIVO | 1146443251 | lina marcela gomez morales | CENTRIFUGA SE QUEDA ATASCADA LA PUERTA MINICENTRIFUGA DE CITOMETRIA SE QUEDA ATASCADA LA PUERTA ALEATORIAMENTE Y SACA ERROR "Err52" |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | LABORATORIO |  | CENTRÍFUGA | 2805 | 4728 |  | ORTOALRESA | MINICEN RT255 | 191271/19 | 2025-01-04 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnóstico: Centrífuga con puerta atascada Actividad realizada: Se abre la puerta con la tira de emergencia para sacar las muestras, y al tirar se identifica que esta atorada con algo ya que hay que hacer mucha fuerza para abrirla, se procede destapar el equipo se quita la carcasa y la tapa para llegar al sistema de apertura donde se identifica que el trinquete que asegura la puerta esta muy duro y los tornillos que los sostienen muy apretados primero se sueltan los tornillo par que el movimiento se haga más libremente, posteriormente se lubrica el riel por donde se mueve , y finalmente se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente. Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2024-12-30 11:55 |  | 2024-12-30 12:22 | 2024-12-30 14:45 | 143 | 0 | 143 | 243710 | Media | 2024-12-30 09:42 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnóstico: centrífuga con puerta atascada actividad realizada: se abre la puerta con la tira de emergencia para sacar las muestras, y al tirar se identifica que esta atorada con algo ya que hay que hacer mucha fuerza para abrirla, se procede destapar el equipo se quita la carcasa y la tapa para llegar al sistema de apertura donde se identifica que el trinquete que asegura la puerta esta muy duro y los tornillos que los sostienen muy apretados primero se sueltan los tornillo par que el movimiento se haga más libremente, posteriormente se lubrica el riel por donde se mueve , y finalmente se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente. estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2024 | 12 | 2024-12 | Monday | 0
112724 | CORRECTIVO | 1001471561 | VALENTINA TABARES GOMEZ | TERMOMETRO MALO Buenos dias , por favor revisar termometro digital de paret de UCIN esta malo , se le cambio las pilas pero aun sigue malo.no marca la temperatura. Muchas Gracias . Feliz DIA |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | UCIN |  | TERMÓMETRO ELECTRÓNICO | 1976 |  | EB1105 | COVIDIEN | FILAC 3000 | A1368718X | 2025-02-22 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnóstico: Termómetro con falla en la sonda de temperatura Actividad realizada: Se procede a abrir el equipo se retira la tarjeta y se limpia con alcohol isopropílico también se limpia el conector de la sonda, se vuelve a cerrar y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-02-20 11:49 |  | 2025-02-20 15:44 | 2025-02-20 19:36 | 232 | 174 | 58 | 247343 | Media | 2025-02-20 11:31 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnóstico: termómetro con falla en la sonda de temperatura actividad realizada: se procede a abrir el equipo se retira la tarjeta y se limpia con alcohol isopropílico también se limpia el conector de la sonda, se vuelve a cerrar y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Thursday | 3
107918 | CORRECTIVO | 1036402881 | CRISTINA CASTAÑO RAMIREZ | H2T1 Buenos días por favor revisar termómetro del servicio ya que no esta funcionando y el los últimos días no le dura la batería. GRACIAS |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | H2-T1 |  | TERMÓMETRO ELECTRÓNICO | 1989 | EB1128 | EB1128 | COVIDIEN | FILAC 3000 | A1368664X | 2025-01-11 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnóstico: Termómetro con falla de batería. Actividad realizada: En el servicio manifiestan que han cambiado las baterías en repetidas ocasiones y se descargan rápidamente, a la hora de abrir el termómetro se observa que los contactos de las baterías están oxidados se procede a lijar y limpiar y se cambian las baterías se realizan pruebas y equipo funciona correctamente Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: Si | 2025-01-10 11:31 |  | 2025-01-10 16:27 | 2025-01-10 17:14 | 47 | 0 | 47 | 244278 | Media | 2025-01-10 11:25 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnóstico: termómetro con falla de batería. actividad realizada: en el servicio manifiestan que han cambiado las baterías en repetidas ocasiones y se descargan rápidamente, a la hora de abrir el termómetro se observa que los contactos de las baterías están oxidados se procede a lijar y limpiar y se cambian las baterías se realizan pruebas y equipo funciona correctamente estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Friday | 4
107516 | CORRECTIVO | 1017201760 | ESTEFANIA VELEZ CHAVARRIA | Termometro con cable malo Buenos días, solicito amablemente la revisión y arreglo del termometro del servicio de hospitalización pediatrica con placa EB1109 el cual se observa con el cable malo por lo cual no hay debido funcionamiento de este, muchas gracias, feliz tarde. |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | H5-T2 |  | TERMÓMETRO ELECTRÓNICO | 1971 |  | EB1109 | COVIDIEN | FILAC 3000 | A1451328X | 2025-01-11 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnóstico: Termómetro no toma temperatura Actividad realizada: Se procede a verificar la sonda y se observa que en diversos puntos el encauchetado esta fracturado dejando el cableado interno expuesto al realizar la toma de temperatura el termómetro arroja error p01 y otras ocasiones el error E02 el cual indica que son errores en la calibración de la sonda , para descartar el daño en la sonda se procede a cambiar la tarjeta principal por unas en buen estado que se encuentran en el taller, y se continúa sacando el mismo error se va a buscar un termómetro del mismo modelo para cambiar la sonda y se observa el mismo error lo que lleva a concluir que el daño es en la sonda, por lo que se espera por indicaciones. 13/01/2025 Esteban Lopez Caicedo Se procede a intentar verificando los puntos de soldadura de la tarjeta principal e intercambiando componentes y sondas, hasta observar que comienza a funcionar, se ensambla todo correctamente se fija la tarjeta a la carcasa se realiza limpieza con isopropilico a los elementos electrónicos y se realizan diversas tomas de temperatura en las cuales vuelven a salir los diversos errores en la toma de temperatura, por lo que se decide dar de baja al equipo Estado final: Equipo dado de baja Repuestos: No | 2025-01-08 12:10 |  | 2025-01-08 12:15 | 2025-01-13 17:25 | 7510 | 7287 | 223 | 244121 | Media | 2025-01-08 11:22 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnóstico: termómetro no toma temperatura actividad realizada: se procede a verificar la sonda y se observa que en diversos puntos el encauchetado esta fracturado dejando el cableado interno expuesto al realizar la toma de temperatura el termómetro arroja error p01 y otras ocasiones el error e02 el cual indica que son errores en la calibración de la sonda , para descartar el daño en la sonda se procede a cambiar la tarjeta principal por unas en buen estado que se encuentran en el taller, y se continúa sacando el mismo error se va a buscar un termómetro del mismo modelo para cambiar la sonda y se observa el mismo error lo que lleva a concluir que el daño es en la sonda, por lo que se espera por indicaciones. 13/01/2025 esteban lopez caicedo se procede a intentar verificando los puntos de soldadura de la tarjeta principal e intercambiando componentes y sondas, hasta observar que comienza a funcionar, se ensambla todo correctamente se fija la tarjeta a la carcasa se realiza limpieza con isopropilico a los elementos electrónicos y se realizan diversas tomas de temperatura en las cuales vuelven a salir los diversos errores en la toma de temperatura, por lo que se decide dar de baja al equipo estado final: equipo dado de baja repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Wednesday | 2
114098 | CORRECTIVO | 1047971191 | valentina arboleda cardona | Ventilador sin bateria interna de respaldo Ventilador que se encontraba conectado a fuente de luz, hubo apagon y no se activa funcionamiento con bateria, por lo cual se apaga y deja de funcionar. |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | UCIA |  | VENTILADOR ADULTO | 1410 | 3489 |  | TAEMA | MONNAL T75 | MT75-04132 | 2025-04-05 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnóstico: Ventilador con bateria mala Actividad realizada:Se deja cargando el ventilador por un tiempo prolongado pero se evidencia que no carga correctamente, ya que cuando se desconecta se apaga inmediatamente por lo que se saca una batería nueva del almacén para realizar la descarga y la carga para posteriormente hacer la prueba de batería 03/04/2025 Esteban Lopez Caicedo Se observa que las pruebas de batería pasan correctamente evidenciando que el estado es de 100%, por lo que se regresa al servicio satisfactoriamente Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: Si | 2025-04-01 13:56 |  | 2025-04-01 17:41 | 2025-04-03 18:47 | 2946 | 2849 | 97 | 250282 | Media | 2025-04-01 13:21 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnóstico: ventilador con bateria mala actividad realizada:se deja cargando el ventilador por un tiempo prolongado pero se evidencia que no carga correctamente, ya que cuando se desconecta se apaga inmediatamente por lo que se saca una batería nueva del almacén para realizar la descarga y la carga para posteriormente hacer la prueba de batería 03/04/2025 esteban lopez caicedo se observa que las pruebas de batería pasan correctamente evidenciando que el estado es de 100%, por lo que se regresa al servicio satisfactoriamente estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | DESGASTE_NORMAL | ['DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Tuesday | 1
114404 | CORRECTIVO | 43689243 | DIANA PATRICIA BEDOYA ESCOBAR | Funcionamiento incorrecto Baja mas despacio de lo normal y en ocasiones se pega, se escicha sonido cuando se esta bajando |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | CIRUGÍA | QUIRÓFANO 2 | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-04-12 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Mesa de cirugía con sonido extraño y con movimientos lentos. Actividad realizada: Se evidencia el sonido de la mesa el cual es más notorio cuando se esta subiendo la mesa completamente, de espera disponibilidad de la mesa para bajar al taller y evaluar las causas. 28/04/2025 Esteban Lopez Caicedo Orden repetida se procede a cerrar para ser atendida con GT-114870 | 2025-04-08 16:35 |  | 2025-04-09 12:09 | 2025-04-28 13:19 | 27431 | 27403 | 28 | 250811 | Media | 2025-04-08 15:16 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: mesa de cirugía con sonido extraño y con movimientos lentos. actividad realizada: se evidencia el sonido de la mesa el cual es más notorio cuando se esta subiendo la mesa completamente, de espera disponibilidad de la mesa para bajar al taller y evaluar las causas. 28/04/2025 esteban lopez caicedo orden repetida se procede a cerrar para ser atendida con gt-114870 | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Tuesday | 1
114047 | CORRECTIVO | 1037649230 | LUISA FERNANDA CRISTANCHO PARRA | Microflujometro sin precision en la programacion. Microflujometro con placa 432 sin precision en la programacion del flujo una ves esta en uso con el paciente. |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | UCIN |  | FLUJÓMETRO | 4714 | 432 | 432 | OHIO | ALTA PRECISIÓN- SENCILLO | 21132692 REF: 7700-1309-907 | 2025-04-05 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Microflujómetro entregando valores de flujo muy desviados de lo programado Actividad realizada: En primer lugar se observa que el tubo interno está fracturado en la parte inferior donde acopla con el cuerpo del flujómetro por lo que se usa pegaloca y acrílico para sellar la grietas, posteriormente se fabrica oring para la parte superior del tubo interno ya que se encuentra sin esto se deja secando y se prueba observando que mejoró la precisión del equipo pero continua con valores menores a los permitidos, se vuelve desarmar el flujómetro y aplica teflon en todas las roscas se limpia el balin y se usa un alambre para limpiar los ductos se vuelve a probar ahora el equipo entrega correctamente los flujos programados Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-03-31 10:21 |  | 2025-03-31 13:34 | 2025-03-31 18:06 | 272 | 0 | 272 | 250120 | Media | 2025-03-30 16:41 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: microflujómetro entregando valores de flujo muy desviados de lo programado actividad realizada: en primer lugar se observa que el tubo interno está fracturado en la parte inferior donde acopla con el cuerpo del flujómetro por lo que se usa pegaloca y acrílico para sellar la grietas, posteriormente se fabrica oring para la parte superior del tubo interno ya que se encuentra sin esto se deja secando y se prueba observando que mejoró la precisión del equipo pero continua con valores menores a los permitidos, se vuelve desarmar el flujómetro y aplica teflon en todas las roscas se limpia el balin y se usa un alambre para limpiar los ductos se vuelve a probar ahora el equipo entrega correctamente los flujos programados estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Monday | 0
114240 | CORRECTIVO | 1088315109 | MANUELA AGUIRRE TORRES | revisión ecógrafo Solicito amablemente revisión del ecógrafo de la sede jardines de llanogrande, debido a que la calidad de la imagen se esta viendo afectada y no es clara, adicionalmente la impresora tampoco esta funcionando correctamente. Horarios de disponibilidad del equipo: - Lunes después de la 01:00pm - Martes y jueves después de las 4:00pm |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | IMAGENOLOGÍA |  | ECÓGRAFO | 4186 | 5656 |  | GENERAL ELECTRIC | LOGIQ S8 R4.5 | 512248SU2 | 2025-04-05 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Orden se inicia a las 16:00, no se activa por error. Diagnóstico: Ecógrafo con falla en la impresora y con aparente interferencia en la imagen Actividad realizada: Se procede a limpiar la impresora con la membrana recomendada por GE se limpia múltiple veces hasta observar que las líneas de suciedad dejan de aparecer en la impresión, Se muestra el resultado de las impresiones a la secretaria transcriptora, posteriormente se procede a buscar la fuente de interferencia se revisa transductor por transductor se prende y apaga la luz, se cambia de toma el equipo se mueve y no se logra evidenciar la interferencia en pantalla por lo que se procede a cerrar orden a satisfacción Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-04-03 10:34 |  | 2025-04-03 17:52 | 2025-04-03 18:17 | 26 | 0 | 26 | 250286 | Media | 2025-04-01 14:15 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | orden se inicia a las 16:00, no se activa por error. diagnóstico: ecógrafo con falla en la impresora y con aparente interferencia en la imagen actividad realizada: se procede a limpiar la impresora con la membrana recomendada por ge se limpia múltiple veces hasta observar que las líneas de suciedad dejan de aparecer en la impresión, se muestra el resultado de las impresiones a la secretaria transcriptora, posteriormente se procede a buscar la fuente de interferencia se revisa transductor por transductor se prende y apaga la luz, se cambia de toma el equipo se mueve y no se logra evidenciar la interferencia en pantalla por lo que se procede a cerrar orden a satisfacción estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Thursday | 3
108644 | CORRECTIVO | 65814317 | SANDRA MILENA BETANCOURT PALACIO | pinza de pulsoximetro de color azul pinza de pulsoximetro que se abre y desplaza facilmente del dedo del paceinte , dando valores erroneos en la monitoria . |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 4203 | 5718 |  | NIHON KOHDEN | CSM-1501 | 1809 | 2025-02-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnóstico: Pinza de saturación con el resorte en mal estado y con un parte de la carcasa fracturada Actividad realizada: Se busca un resorte de una pinza que se haya cambiado pero no se logra encontrar, por lo que se recorta un tramo de resorte que se encuentra en el taller se pega la carcasa fracturada, y se ensambla todo nuevamente, se verifica funcionamiento y se devuelve al servicio Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-01-27 08:10 |  | 2025-01-27 09:34 | 2025-01-27 10:50 | 76 | 0 | 76 | 245380 | Media | 2025-01-26 18:48 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnóstico: pinza de saturación con el resorte en mal estado y con un parte de la carcasa fracturada actividad realizada: se busca un resorte de una pinza que se haya cambiado pero no se logra encontrar, por lo que se recorta un tramo de resorte que se encuentra en el taller se pega la carcasa fracturada, y se ensambla todo nuevamente, se verifica funcionamiento y se devuelve al servicio estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Monday | 0
113947 | CORRECTIVO | 1020465113 | esteban lopez caicedo | Máquina de anestesia con sensor de flujo malo (Hallazgo en ronda de máquinas) |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | CIRUGÍA |  | MÁQUINA DE ANESTESIA | 4216 | 5722 |  | DRAGUER | ATLAN A350 | ASSB-0404 | 2025-03-29 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnóstico: Máquina de anestesia con sensor de flujo malo Actividad realizada: Se procede a instalar un sensor de flujo nuevo y se realizan los chequeos y calibración diarias de la máquina pasando correctamente Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: Si | 2025-03-26 11:42 |  | 2025-03-26 15:57 | 2025-03-26 16:37 | 39 | 0 | 39 |  |  |  | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnóstico: máquina de anestesia con sensor de flujo malo actividad realizada: se procede a instalar un sensor de flujo nuevo y se realizan los chequeos y calibración diarias de la máquina pasando correctamente estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Wednesday | 2
111368 | CORRECTIVO | 1040045110 | MARIA CAMILA OCAMPO GOMEZ | VN 800 draguer Baby Log VN 800 al cual no le enciende la pantalla. |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | UCIN |  | VENTILADOR ALTA FRECUENCIA | 4233 | 5751 |  | DRAGER | BABYLOG VN800 | ASPN-0009 | 2025-02-15 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnóstico: Ventilador mecánico sin funcionamiento de pantalla Actividad realizada: Se procede a verificar la conexiones, se observa que todo conectado correctamente, el voltaje es el adecuado por lo que se opta por usar el switch de apagado general se asegura el cable de comunicación de la pantalla y se vuelve a encender, observando que ahora la pantalla funciona correctamente Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-02-11 16:56 |  | 2025-02-11 16:57 | 2025-02-11 17:45 | 48 | 0 | 48 | 246658 | Media | 2025-02-11 16:55 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnóstico: ventilador mecánico sin funcionamiento de pantalla actividad realizada: se procede a verificar la conexiones, se observa que todo conectado correctamente, el voltaje es el adecuado por lo que se opta por usar el switch de apagado general se asegura el cable de comunicación de la pantalla y se vuelve a encender, observando que ahora la pantalla funciona correctamente estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Tuesday | 1
112203 | CORRECTIVO | 1036966928 | ALISON MORENO TIRADO | ELECTRODOS MALOS NIKON Buenas trades, por favor revisar 2 electrodos de nihon que estan causando interferencia. gracias |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  |  |  | ELECTROENCEFALOGRAFO - POLISOMNÓGRAFO | 4240 | 5756 |  | NIHON KOHDEN | EEG-1200J | 406 | 2025-02-22 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnóstico: Electrodos con alta impedancia y sin continuidad Actividad realizada: Se verifica el funcionamiento de los electrodos con el multímetro y 1 de los 2 electrodos no tiene continuidad y el electrodo restante presentan alta impedancia por lo que se entrega reposición al servicio Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-02-17 17:59 |  | 2025-02-17 19:31 | 2025-02-17 19:52 | 21 | 0 | 21 | 247026 | Media | 2025-02-17 12:16 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnóstico: electrodos con alta impedancia y sin continuidad actividad realizada: se verifica el funcionamiento de los electrodos con el multímetro y 1 de los 2 electrodos no tiene continuidad y el electrodo restante presentan alta impedancia por lo que se entrega reposición al servicio estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Monday | 0
107214 | CORRECTIVO | 1001132706 | juan pablo tabares gonzalez | maquina de anestesia quirófano 3 Cordial saludo, tan amable solicito colaboración para revisión de maquina de anestesia del quirófano # 3, la cual no esta enviando la concentración de Fio2 establecida, agradecemos su pronta colaboración. |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | CIRUGÍA |  | MÁQUINA DE ANESTESIA | 4216 | 5722 |  | DRAGUER | ATLAN A350 | ASSB-0404 | 2025-01-11 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnóstico: máquina con funcionamiento incorrecto Actividad realizada:Se intenta contactar al proveedor para recibir apoyo telefónico pero no contentan pero al ver la maquina se observa que la línea de capnografia esta con humedad por lo que se limpia la trampa y se cambia la línea, ahora con la soda cáustica se procede a cambiar y se realizan pruebas de fuga satisfactoriamente , se espera para ver el funcionamiento con paciente, y el doctor informa que se puede cerrar orden a satisfacción Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-01-04 11:16 |  | 2025-01-04 11:17 | 2025-01-04 13:05 | 108 | 0 | 108 | 243958 | Media | 2025-01-04 11:15 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnóstico: máquina con funcionamiento incorrecto actividad realizada:se intenta contactar al proveedor para recibir apoyo telefónico pero no contentan pero al ver la maquina se observa que la línea de capnografia esta con humedad por lo que se limpia la trampa y se cambia la línea, ahora con la soda cáustica se procede a cambiar y se realizan pruebas de fuga satisfactoriamente , se espera para ver el funcionamiento con paciente, y el doctor informa que se puede cerrar orden a satisfacción estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Saturday | 5
112817 | CORRECTIVO | 1007770403 | DEISY NICOL MELO RODRIGUEZ | ELECTRODO MALO NIKON buenos dias porfavor cambiar 1 electrodo malo de NK , muchas gracias |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | CONSULTA EXTERNA |  | ELECTROENCEFALOGRAFO - POLISOMNÓGRAFO | 4240 | 5756 |  | NIHON KOHDEN | EEG-1200J | 406 | 2025-03-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnóstico: Electrodo sin continuidad Actividad realizada: Se verifica el funcionamiento del electrodos con el multímetro no tiene continuidad por lo que se entrega reposición al servicio Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-02-22 09:15 |  | 2025-02-22 09:57 | 2025-02-22 10:42 | 45 | 0 | 45 | 247550 | Media | 2025-02-22 07:03 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnóstico: electrodo sin continuidad actividad realizada: se verifica el funcionamiento del electrodos con el multímetro no tiene continuidad por lo que se entrega reposición al servicio estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Saturday | 5
107208 | CORRECTIVO | 1036966928 | ALISON MORENO TIRADO | ELECTRODO MALO NIHON Buenas tardes, por favor revisar 1 electrodo de nihon que estan causando interferencia, fue provado con paciente y el equipo y la sencibilidad aparece en 100. muchas gracias. |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO 230 | ELECTROENCEFALOGRAFO - POLISOMNÓGRAFO | 4241 | 5757 |  | NIHON KOHDEN | EEG-1200J | 410 | 2025-01-04 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnóstico: Electrodo con alta impedancia Actividad realizada: Se verifica el funcionamiento del electrodos con el multímetro y presentan alta impedancia por lo que se entrega reposición al servicio Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-01-03 17:29 |  | 2025-01-03 18:00 | 2025-01-03 18:30 | 30 | 0 | 30 | 243937 | Media | 2025-01-03 16:04 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnóstico: electrodo con alta impedancia actividad realizada: se verifica el funcionamiento del electrodos con el multímetro y presentan alta impedancia por lo que se entrega reposición al servicio estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Friday | 4
107262 | CORRECTIVO | 1000441804 | maria alejandra rodriguez atehortua | quirofano 5 Buenos dias. Por favor revisar la mesa quirurgica del quirofano 5 ya que no esta haciendo buen contacto al cargar, muchas gracias. |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | CIRUGÍA |  | MESA DE CIRUGÍA | 4290 | 5817 |  | BENQ | DR.MAX 7000S | 2A295-VC-0096 | 2025-01-11 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnóstico: Mesa de cirugía con falla en la conexión del cable AC Actividad realizada: Se observa que el cable utilizado no encaja correctamente en la mesa por lo que se procede a cambiar por uno nuevo del almacén, y para asegurar que este no se caída con facilidad de y se daña se asegura con una amarra para así evitar aplastamiento con la misma mesa y que se reviente por jalones, se realizan pruebas y mesa queda funcionando correctamente. Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: Si | 2025-01-07 11:49 |  | 2025-01-07 15:25 | 2025-01-07 15:54 | 29 | 0 | 29 | 244016 | Media | 2025-01-07 07:49 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnóstico: mesa de cirugía con falla en la conexión del cable ac actividad realizada: se observa que el cable utilizado no encaja correctamente en la mesa por lo que se procede a cambiar por uno nuevo del almacén, y para asegurar que este no se caída con facilidad de y se daña se asegura con una amarra para así evitar aplastamiento con la misma mesa y que se reviente por jalones, se realizan pruebas y mesa queda funcionando correctamente. estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Tuesday | 1
112576 | CORRECTIVO | 39457279 | catalina ramirez castrillon | Cordial saludo Cordial saludo, amablemente le solicito revisar el saturador de la sede jardines segundo piso Gracias |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | SALA VIP |  | PULSOXÍMETRO | 4367 | EB2080 | EB2080 | EDAN | H100B | 360101-M22314600122 | 2025-02-22 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pulsoximetro no enciende Actividad realizada: Se intenta encender el equipo y no prende,bae revisan las baterías pero visualmente están bien puestas, se procede a cambiar las baterías por unas nuevas, y se vuelve a intentar encender ahora funcionado correctamente, se realizan tomas de saturación y equipo queda en optimas condiciones de funcionamiento Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-02-19 10:16 |  | 2025-02-19 14:26 | 2025-02-19 15:09 | 43 | 0 | 43 | 247166 | Media | 2025-02-18 15:50 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pulsoximetro no enciende actividad realizada: se intenta encender el equipo y no prende,bae revisan las baterías pero visualmente están bien puestas, se procede a cambiar las baterías por unas nuevas, y se vuelve a intentar encender ahora funcionado correctamente, se realizan tomas de saturación y equipo queda en optimas condiciones de funcionamiento estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Wednesday | 2
114009 | CORRECTIVO | 1095945884 | ANGIE LORENA SANCHEZ VELASQUEZ | CAMA CUB 18 MALA CAMA CUB 18 MALA, NO SUBE |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | UCIA | CUBICULO 2 | CAMA ELÉCTRICA | 4813 | 6224 |  | DOMETAL - MUBI | LYNIX ESSENTIAL | 107954 | 2025-03-29 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnóstico: Cama no responde a ningún movimiento Actividad realizada: Se procede a verificar los paneles pero se ven en buen estado, los cables también, por lo que se empieza a descartar cable por cable y se observa que cuando se desconecta el cable del panel derecho de la cama se Pueve mover sin ningún problema desde el panel izquierdo, se deja desconectado el panel derecho mientras se recupera el paciente para poder intervenir posteriormente. 07/04/2025 Esteban Lopez Caicedo Se tiene disponibilidad de la cama por lo que se procede a intervenir, se retira el cable el cual se encuentra fracturado se desatornilla la baranda y se instala el cable en buen estado entregado por la empresa se debe intervenir el plástico de la baranda ya que el conector no pasa por el orificio de fábrica, se pesca el cable de la baranda y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente. Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-03-28 12:07 |  | 2025-03-28 12:16 | 2025-04-07 18:33 | 14777 | 14593 | 184 | 250033 | Media | 2025-03-28 08:45 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnóstico: cama no responde a ningún movimiento actividad realizada: se procede a verificar los paneles pero se ven en buen estado, los cables también, por lo que se empieza a descartar cable por cable y se observa que cuando se desconecta el cable del panel derecho de la cama se pueve mover sin ningún problema desde el panel izquierdo, se deja desconectado el panel derecho mientras se recupera el paciente para poder intervenir posteriormente. 07/04/2025 esteban lopez caicedo se tiene disponibilidad de la cama por lo que se procede a intervenir, se retira el cable el cual se encuentra fracturado se desatornilla la baranda y se instala el cable en buen estado entregado por la empresa se debe intervenir el plástico de la baranda ya que el conector no pasa por el orificio de fábrica, se pesca el cable de la baranda y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente. estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Friday | 4
111240 | CORRECTIVO | 1121928168 | JUAN CARLOS GARCIA ARIAS | Brazalete de tensión dañado. brazalete de tensión arterial de sala rea1 no censa presión. |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3657 | 5128 |  | EDAN | IM70 + CO2 | 360080-M21119560011 | 2025-02-15 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Brazalete con fuga Actividad realizada:Se procede a intercambiar el brazalete por uno nuevo debido a que no se logra identificar la fuga del brazalete reportado Estado final: Equipo en optimas conidiciones de fucniaoenmitno Repuestos: Si | 2025-02-08 16:06 |  | 2025-02-08 16:17 | 2025-02-08 16:54 | 37 | 0 | 37 | 246480 | Media | 2025-02-08 15:45 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: brazalete con fuga actividad realizada:se procede a intercambiar el brazalete por uno nuevo debido a que no se logra identificar la fuga del brazalete reportado estado final: equipo en optimas conidiciones de fucniaoenmitno repuestos: si | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Saturday | 5
107205 | CORRECTIVO | 1036946543 | MARIA ALEJANDRA OCAMPO VALLEJO | Nevera de la bodega Por favor revisar nevera ubicada en el área de bodega ya que filtrando agua en la parte inferior gracias |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | NEVERA | 4711 | 6160 |  | INDUCOL | VV-420BL1CDLD | 1884 | 2025-01-04 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnóstico: Nevera con excesiva agua en la base Actividad realizada:Se procede a verificar si hay una ruptura en el tubo del desagüe en el ventilador del evaporador y se encuentra correcto por lo que se procede a limpiar el agua se retira el tapón de la parte inferior para filtrar todo, se vuelve a instalar y se deja en observacion.. 04/01/2025 Esteban Lopez Caicedo Se regresa al servicio y se observa que ya la nevera no tiene agua almacenada y que está con funcionamiento correctamente Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-01-03 12:43 |  | 2025-01-03 16:15 | 2025-01-04 09:17 | 1022 | 883 | 139 | 243909 | Media | 2025-01-03 10:04 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnóstico: nevera con excesiva agua en la base actividad realizada:se procede a verificar si hay una ruptura en el tubo del desagüe en el ventilador del evaporador y se encuentra correcto por lo que se procede a limpiar el agua se retira el tapón de la parte inferior para filtrar todo, se vuelve a instalar y se deja en observacion.. 04/01/2025 esteban lopez caicedo se regresa al servicio y se observa que ya la nevera no tiene agua almacenada y que está con funcionamiento correctamente estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Friday | 4
107261 | CORRECTIVO | 15443719 | JHON JAIRO GARCIA CORREA | torre de endoscopia cpre se solicita revisión ya que los tomacorrientes integrados a la torre no funcionan. |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | CIRUGÍA |  | EQUIPOS ENDOSCOPIA | 3652 | EB1667 |  | FUJINON | 530 SERIES | NG320A003- NG320A773- RD103A573 | 2025-01-11 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnóstico: Regleta de torre de endoscopia no entrega voltaje. Actividad realizada: Se realiza la verificación del voltaje desde la toma corriente y se observa que está entregando correctamente el voltaje, pero continua sin voltaje la regleta, por lo que se procede a desmontarla de la carcasa que esta, se abre y se observa que existe una conexión a un switch de on/ off que permite la alimentación de toda la torre, se procede a quitar la carcasa superior para poder verificar el switch con el multímetro observando una falta de continuidad en el, se procede a cambiar el switch por uno en buen estado que se encuentra en el taller y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente, observando que ya toda la regleta entrega el voltaje necesario. Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-01-07 11:48 |  | 2025-01-07 13:26 | 2025-01-07 15:20 | 114 | 0 | 114 | 244038 | Media | 2025-01-07 11:00 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnóstico: regleta de torre de endoscopia no entrega voltaje. actividad realizada: se realiza la verificación del voltaje desde la toma corriente y se observa que está entregando correctamente el voltaje, pero continua sin voltaje la regleta, por lo que se procede a desmontarla de la carcasa que esta, se abre y se observa que existe una conexión a un switch de on/ off que permite la alimentación de toda la torre, se procede a quitar la carcasa superior para poder verificar el switch con el multímetro observando una falta de continuidad en el, se procede a cambiar el switch por uno en buen estado que se encuentra en el taller y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente, observando que ya toda la regleta entrega el voltaje necesario. estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Tuesday | 1
112111 | CORRECTIVO | 1036950128 | jeniffer viviana sanchez gallo | saturador no sensa Buenas tardes, solicito amablemente verificiar saturador del monitor 5149 ubicado en sala de medicina prepagada ya que no sensa, muchas gracias. |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | SALA VIP |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3713 | 5149 |  | EDAN | IM70 | 360080-M21119570008 | 2025-02-15 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnóstico: Monitor reportado falla por batería y pinza de saturación. Actividad realizada: Se procede a verificar en primer lugar la pinza la cual se encuentra con el diodo receptor puesto en el sentido contrario lo que no permitía que la luz del diodo emisor llegara a él y por esto no sensaba, posteriormente se revisa la batería la cual se identifica que no carga ya que la conectar el monitor al toma esta en el indicador de carga se queda titilando, y no avanza en carga se prueba con una batería nueva y se descarta que el daño sea del monitor ya que la batería nueva carga correctamente, por lo que se le deja ensamblada la batería nueva y se verifica el funcionamiento del monitor, el cual funciona correctamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: Si | 2025-02-14 17:33 |  | 2025-02-14 18:11 | 2025-02-14 19:16 | 66 | 0 | 66 | 246902 | Alta | 2025-02-14 15:41 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnóstico: monitor reportado falla por batería y pinza de saturación. actividad realizada: se procede a verificar en primer lugar la pinza la cual se encuentra con el diodo receptor puesto en el sentido contrario lo que no permitía que la luz del diodo emisor llegara a él y por esto no sensaba, posteriormente se revisa la batería la cual se identifica que no carga ya que la conectar el monitor al toma esta en el indicador de carga se queda titilando, y no avanza en carga se prueba con una batería nueva y se descarta que el daño sea del monitor ya que la batería nueva carga correctamente, por lo que se le deja ensamblada la batería nueva y se verifica el funcionamiento del monitor, el cual funciona correctamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Friday | 4
111328 | CORRECTIVO | 43983531 | ISABEL CRISTINA TORO VALENCIA | Tensiómetro mal calibrado y pera difícil de usar El tensiómetro se encuentra descalibrado, a la pera se le cae la perilla para ajustar, y toca hacer mucha fuerza con la mano para poder lograr una adecuada insuflación del equipo. Muchas gracias. |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | ATENCIÓN PRIMER NIVEL |  | TENSIÓMETRO ANEROIDE | 3867 | EB1779 | EB1779 | GMD | GMD60-T20 | EB1779 | 2025-02-15 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: pera con válvula regulatoria fracturada Actividad realizada: se procede a instalar una pera nueva se realizan pruebas de fugas, y verificación de la aguja y de encuentra en optimas condiciones de funcionamiento Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento. Repuestos: si | 2025-02-11 09:23 |  | 2025-02-12 17:26 | 2025-02-12 18:11 | 45 | 0 | 45 | 246511 | Media | 2025-02-10 08:26 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pera con válvula regulatoria fracturada actividad realizada: se procede a instalar una pera nueva se realizan pruebas de fugas, y verificación de la aguja y de encuentra en optimas condiciones de funcionamiento estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento. repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Tuesday | 1
112795 | CORRECTIVO | 1026133843 | laura marin herrera | Especulo para adulto Buenos dias, solicito un paque de especulo para adulto en la sala de urgencias, por favor. Muchas gracias |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | URGENCIAS |  | EQUIPO DE ÓRGANOS | 3790 | 5217 |  | WELCH ALLYN | 901093 - DE PARED | PL:5217 | 2025-02-22 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: servicio solicita espéculos desechables Actividad realizada: Se procede a entregar 34 espéculos desechables para adulto, no se encuentra a la persona que reporta por lo que se dejan en el puesto de enfermería general. Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: Si | 2025-02-21 13:59 |  | 2025-02-21 14:42 | 2025-02-21 15:22 | 40 | 0 | 40 | 247506 | Media | 2025-02-21 12:26 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: servicio solicita espéculos desechables actividad realizada: se procede a entregar 34 espéculos desechables para adulto, no se encuentra a la persona que reporta por lo que se dejan en el puesto de enfermería general. estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Friday | 4
107215 | CORRECTIVO | 1036942919 | aura cristina gomez zuluaga | PESA DESCALIBRADA Cordial saludo, Solicito gentilmente mantenimiento correctivo a la pesa EB1728 ubicada en el consultorio 12 del primer piso, ya que presenta error en el peso de los niños aproximadamente 2 kg menos. Quedo atenta a su pronta gestion. Gracias |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | ATENCIÓN PRIMER NIVEL |  | BÁSCULA DIGITAL | 3803 | EB1728 | EB1728 | DETECTO | SLIMPRO | SO00000190916165 | 2025-01-11 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnóstico: Báscula con error en el peso de 1.5 kg Actividad realizada:Se procede a abrir la báscula y se encuentra que una de las galgas está fuera de su sitio, ya que la pieza que sostiene la galga se quedo atorada y no se movía libremente y por esto la bascula al ser prendida aparecía con un peso inicial el cual era el error, se acomoda dicha falla se cambian pilas y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-01-04 17:19 |  | 2025-01-04 17:19 | 2025-01-04 17:41 | 21 | 0 | 21 | 243942 | Media | 2025-01-03 18:41 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnóstico: báscula con error en el peso de 1.5 kg actividad realizada:se procede a abrir la báscula y se encuentra que una de las galgas está fuera de su sitio, ya que la pieza que sostiene la galga se quedo atorada y no se movía libremente y por esto la bascula al ser prendida aparecía con un peso inicial el cual era el error, se acomoda dicha falla se cambian pilas y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Saturday | 5
106702 | CORRECTIVO | 71557152 | harvey felipe bravo salazar | SE DESCARGO EL VIDEOLARINGOSCOPIO SE DESCARGO EL VIDEOLARINGOSCOPIO |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | CIRUGÍA |  | VIDEOLARINGOSCOPIO | 3990 | 5487 | 5487 | AIRCRAFT MEDICAL LTD | MCGRATH MAC | 117615 | 2025-01-04 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnóstico: Videolaringoscopio sin bateria Actividad realizada: Se procede a cambiar la batería del laringoscopio por una nueva, se realizan pruebas de funcionamiento, y se observa que queda con bateria completa Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: Si | 2024-12-31 09:18 |  | 2024-12-31 10:27 | 2024-12-31 10:58 | 31 | 0 | 31 | 243764 | Media | 2024-12-31 09:11 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnóstico: videolaringoscopio sin bateria actividad realizada: se procede a cambiar la batería del laringoscopio por una nueva, se realizan pruebas de funcionamiento, y se observa que queda con bateria completa estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2024 | 12 | 2024-12 | Tuesday | 1
114000 | CORRECTIVO | 1036397804 | HAROL GOMEZ HOYOS | videolaringo sin horas disponibles buenas noches. Se requiere cambio de bateria de videolarigoscopio con placa 5487 con prioridad. en central de esterilizacion no queda disponible ninguno. |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | CIRUGÍA |  | VIDEOLARINGOSCOPIO | 3990 | 5487 | 5487 | AIRCRAFT MEDICAL LTD | MCGRATH MAC | 117615 | 2025-03-29 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnóstico: Videolaringoscopio sin bateria Actividad realizada: Se procede a realizar el cambio de la batería y se devuelve el equipo al servicio Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: Si | 2025-03-27 19:16 |  | 2025-03-27 19:45 | 2025-03-27 20:05 | 19 | 0 | 19 | 250014 | Media | 2025-03-27 19:05 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnóstico: videolaringoscopio sin bateria actividad realizada: se procede a realizar el cambio de la batería y se devuelve el equipo al servicio estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Thursday | 3
112820 | CORRECTIVO | 1047965390 | leidy yulieth orozco sanchez | BATERIA VIDEOLARINGOSCOPIO EN 00 SE SOLICITA CON PRIORIDAD CABIO DE BATERIA AL VIDEOLARINGOSCOPIO. MUCHAS GRACIAS!! |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | CIRUGÍA |  | VIDEOLARINGOSCOPIO | 3989 | 5488 | 5488 | AIRCRAFT MEDICAL LTD | MCGRATH MAC | 117616 | 2025-03-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnóstico: Videolaringoscopio sin bateria Actividad realizada: Se procede a cambiar la batería por una nueva Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento . Repuestos: si | 2025-02-22 11:50 |  | 2025-02-22 13:25 | 2025-02-22 14:03 | 38 | 0 | 38 | 247555 | Media | 2025-02-22 11:26 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnóstico: videolaringoscopio sin bateria actividad realizada: se procede a cambiar la batería por una nueva estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento . repuestos: si | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Saturday | 5
114293 | CORRECTIVO | 1036932398 | esneyder alexander garcia garcia | selladora de pedal Cordial saludo, Por medio de la presente solicito mantenimiento de selladora de pedal M0285 por mal funcionamiento. Muchas gracias |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | SELLADORA HORIZONTAL DE PEDAL | 3289 | M533 | M533 | CITALSA | PFS-F450 | 21801010 | 2025-04-05 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Selladora no calienta, y tiene el teflon en mal estado Actividad realizada:Se observa que el switch que activa la resistencia esta fuera de sitio uy por esto al bajar el pedal no calienta, por lo que se procede ajustar el accionador se cambia el teflón se realizan pruebas de funcionamiento y se regresa la selladora al servicio Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-04-04 12:22 |  | 2025-04-04 13:47 | 2025-04-04 15:55 | 128 | 52 | 76 | 250528 | Media | 2025-04-04 11:52 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: selladora no calienta, y tiene el teflon en mal estado actividad realizada:se observa que el switch que activa la resistencia esta fuera de sitio uy por esto al bajar el pedal no calienta, por lo que se procede ajustar el accionador se cambia el teflón se realizan pruebas de funcionamiento y se regresa la selladora al servicio estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Friday | 4
114117 | CORRECTIVO | 1036392168 | EDY VIVIANA ALZATE LOPEZ | SONIDO AUTOCLAVES CON SONIO INADECUADO |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | CIRUGÍA |  | AUTOCLAVE VAPOR | 3535 | 5076 | 5076 | GETINGE | GSS67H17 | BAA098705 | 2025-04-05 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnóstico: Autoclave con sonido extraño Actividad realizada:Se procede a buscar la fuente del sonido pero no se logra identificar de dónde proviene, equipo se encuentra funcional, por lo que se espera para reportar al proveedor Se acude al servicio, pero el sonido ya no esta presente, Se verifica el funcionamiento del equipo en la mayoría del ciclo y el sonido nunca aparece Se pide el favor en el servicio de mirar en que parte del ciclo vuelve a aparecer el sonido 2/04/2025 Esteban López Se procede acerra orden ya que no se logró evidenciar el sonido nuevamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-04-01 19:47 |  | 2025-04-01 19:50 | 2025-04-02 19:58 | 1448 | 1343 | 105 | 250326 | Media | 2025-04-01 18:48 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnóstico: autoclave con sonido extraño actividad realizada:se procede a buscar la fuente del sonido pero no se logra identificar de dónde proviene, equipo se encuentra funcional, por lo que se espera para reportar al proveedor se acude al servicio, pero el sonido ya no esta presente, se verifica el funcionamiento del equipo en la mayoría del ciclo y el sonido nunca aparece se pide el favor en el servicio de mirar en que parte del ciclo vuelve a aparecer el sonido 2/04/2025 esteban lópez se procede acerra orden ya que no se logró evidenciar el sonido nuevamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Tuesday | 1
112811 | CORRECTIVO | 30391469 | dora albeny herrera duque | cable de oximetria Buenos días se reporta cable de oximetría dañado muchas gracias |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3194 | 4883 |  | EDAN | IM70 | 360080-M20421840005 | 2025-03-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnóstico: Cable de interfaz en mal estado con el recubrimiento malo Actividad realizada: Primero se verifica el funcionamiento que no exista interferencia o fracturas, se garantiza el correcto funcionamiento de este por lo que se procede a recubrir con autofundente las partes malas y en los extremos para que no se fracture fácilmente el cable, se devuelve al servicio. Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-02-22 08:11 |  | 2025-02-22 11:43 | 2025-02-22 13:14 | 92 | 52 | 40 | 247543 | Media | 2025-02-22 01:13 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnóstico: cable de interfaz en mal estado con el recubrimiento malo actividad realizada: primero se verifica el funcionamiento que no exista interferencia o fracturas, se garantiza el correcto funcionamiento de este por lo que se procede a recubrir con autofundente las partes malas y en los extremos para que no se fracture fácilmente el cable, se devuelve al servicio. estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Saturday | 5
109098 | CORRECTIVO | 1035920466 | karla yesenia ochoa alzate | BRAZALETE MALO Buenas tardes, brazalete de toma de presión arterial de triage 3, se despega continuamente. Gracias. |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3162 | 4868 |  | EDAN | IM70 | 360080-M20421840008 | 2025-02-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnóstico: Brazalete en mal estado Actividad realizada: Se procede a realizar el cambio del brazalete que se encuentra con el velcro malo por uso, se entrega uno nuevo en reposición y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente. Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: Si | 2025-02-03 06:53 |  | 2025-02-03 07:25 | 2025-02-03 07:50 | 25 | 0 | 25 | 245976 | Media | 2025-02-02 16:54 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnóstico: brazalete en mal estado actividad realizada: se procede a realizar el cambio del brazalete que se encuentra con el velcro malo por uso, se entrega uno nuevo en reposición y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente. estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Monday | 0
107705 | CORRECTIVO | 1036932398 | esneyder alexander garcia garcia | Mantenimiento correctivo selladora EB1463 Cordial saludo, Reportó necesidad de mantenimiento de selladora EB1463 ubicada en la central de mezclas Gracias por el apoyo |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | SELLADORA | 3175 | EB1463 | EB1463 | KF | KF-300H | EB1463 | 2025-01-11 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnóstico: Selladora con resistencia oxidada y teflon quemado Actividad realizada: Se procede a lijar y limpiar la resistencia y se cambia el teflón por uno nuevo se realizan pruebas de funcionamiento y selladora trabaja correctamente Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-01-09 14:05 |  | 2025-01-09 18:10 | 2025-01-09 19:01 | 51 | 0 | 51 | 244230 | Media | 2025-01-09 13:17 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnóstico: selladora con resistencia oxidada y teflon quemado actividad realizada: se procede a lijar y limpiar la resistencia y se cambia el teflón por uno nuevo se realizan pruebas de funcionamiento y selladora trabaja correctamente estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Thursday | 3
114092 | CORRECTIVO | 70909433 | MAURICIO ROJAS GOMEZ | latiguillo malo favor revisar, gracias |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3223 | 4918 |  | EDAN | IM70 | 360080-M20606700018 | 2025-04-05 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnóstico: Electrodo sin continuidad Actividad realizada: Se busca un electrodo en buen estado en el taller y se entrega en reposición del electrodo malo Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-04-01 11:49 |  | 2025-04-01 17:10 | 2025-04-01 17:41 | 32 | 0 | 32 | 250252 | Media | 2025-04-01 09:15 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnóstico: electrodo sin continuidad actividad realizada: se busca un electrodo en buen estado en el taller y se entrega en reposición del electrodo malo estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Tuesday | 1
107706 | CORRECTIVO | 1036932398 | esneyder alexander garcia garcia | Mantenimiento correctivo selladora EB1461 Cordial saludo, Reportó necesidad de mantenimiento de selladora EB1461 ubicada en la central de mezclas Gracias por el apoyo |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | SELLADORA | 3173 | EB1461 | EB1461 | KF | KF-300H | EB1461 | 2025-01-11 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Selladora con teflon y resistencia en mal estado Actividad realizada: Se procede a quitar el teflón malo y se reemplaza por uno bueno que se encuentra en el taller, posteriormente se lija y limpia la resistencia para finalmente realizar pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-01-09 14:06 |  | 2025-01-09 19:06 | 2025-01-09 19:49 | 43 | 0 | 43 | 244229 | Media | 2025-01-09 13:16 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: selladora con teflon y resistencia en mal estado actividad realizada: se procede a quitar el teflón malo y se reemplaza por uno bueno que se encuentra en el taller, posteriormente se lija y limpia la resistencia para finalmente realizar pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Thursday | 3
114713 | CORRECTIVO | 1007493333 | angie paola restrepo monsalve | INTERFASE DE LINEA IMBASIVA INTERFASE DE LINEA IMBASIVA , QUE NO DA SEÑAL EN EL MONITOR |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2543 | 4577 |  | NIHON KOHDEN | BSM6301 | 9305 | 2025-04-26 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnóstico: Interfaz con aparente mal funcionamiento Actividad realizada: Se recibe la interfaz se revisa pero no se identifica en mal estado los pines sin daño aparente en los pines se evidencia abundante sulfatación por lo que se busca un monitor disponible para realizar la pruebas, se acopla con la interfaz multiparámetro y se observa que la señal se interrumpe en diversas ocasiones se limpian los pines y el conector con alcohol isopropilico, se retira el oxidó y se vuelve a probar observando el correcto funcionamiento. Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-04-21 07:56 |  | 2025-04-21 09:36 | 2025-04-21 11:01 | 85 | 0 | 85 | 251530 | Media | 2025-04-20 08:55 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnóstico: interfaz con aparente mal funcionamiento actividad realizada: se recibe la interfaz se revisa pero no se identifica en mal estado los pines sin daño aparente en los pines se evidencia abundante sulfatación por lo que se busca un monitor disponible para realizar la pruebas, se acopla con la interfaz multiparámetro y se observa que la señal se interrumpe en diversas ocasiones se limpian los pines y el conector con alcohol isopropilico, se retira el oxidó y se vuelve a probar observando el correcto funcionamiento. estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Monday | 0
114524 | CORRECTIVO | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS | A la Unidad de refracción no le funciona la iluminación |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | OPTOMETRÍA | RIONEGRO PLAZA PISO 2, CONSULTORIO 1 | UNIDAD DE REFRACCIÓN | 2643 | 4644 |  | PROMETEO | SJS 600 | 110190609 | 2025-04-19 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnóstico: Lampara fundida. Actividad realizada: Se procede a instalar una lámpara que se encuentra en buen estado en el taller, se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente. Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento. Repuestos: No | 2025-04-11 13:08 |  | 2025-04-11 18:06 | 2025-04-11 18:35 | 29 | 0 | 29 |  |  |  | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnóstico: lampara fundida. actividad realizada: se procede a instalar una lámpara que se encuentra en buen estado en el taller, se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente. estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento. repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Friday | 4
111306 | CORRECTIVO | 1036960569 | BERTHA YELISA MAYO QUINTERO | EKG malo Buenos dias, cables de EKG se encuentran pelados. Muchas gracias. |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2490 | 4533 |  | EDAN | IM70 | 360080-M19306500008 | 2025-02-15 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Cable de EKG con interferencia Actividad realizada: Se busca el cable reportado y en principio no tenían información del reporte, se busca la persona que realiza el reporte y se lleva al taller donde se evidencia que el cable troncal tiene interferencia , por lo que se procede a sacar un cable nuevo y se entrega la reposición en el servicio Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: Si | 2025-02-10 12:42 |  | 2025-02-10 12:48 | 2025-02-10 13:49 | 61 | 0 | 61 | 246510 | Media | 2025-02-10 08:18 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cable de ekg con interferencia actividad realizada: se busca el cable reportado y en principio no tenían información del reporte, se busca la persona que realiza el reporte y se lleva al taller donde se evidencia que el cable troncal tiene interferencia , por lo que se procede a sacar un cable nuevo y se entrega la reposición en el servicio estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_MANEJO_CABLES, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_MANEJO_CABLES', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Monday | 0
113904 | CORRECTIVO | 1017174498 | juliana cadavid jimenez | SENSOR DE TEMPERATURA DE SERVOCUNA MALO SENSOR DE TEMPERATURA DE SERVOCUNA MALO |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2487 | 4530 |  | EDAN | IM70 | 360080-M19306500009 | 2025-03-29 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnóstico: Se busca el sensor de servocuna reportado pero en el servicio solo se encuentra un sensor de temperatura de monitor de signos vitales, que está fracturado con el recubrimiento cristalizado Actividad realizada: Se procede a sacar un sensor de temperatura nuevo para reposición, ya que el reportado no es posible volver a soldarlo Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: Si | 2025-03-25 11:49 |  | 2025-03-25 12:05 | 2025-03-25 12:57 | 52 | 0 | 52 | 249730 | Media | 2025-03-24 05:18 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnóstico: se busca el sensor de servocuna reportado pero en el servicio solo se encuentra un sensor de temperatura de monitor de signos vitales, que está fracturado con el recubrimiento cristalizado actividad realizada: se procede a sacar un sensor de temperatura nuevo para reposición, ya que el reportado no es posible volver a soldarlo estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Tuesday | 1
113901 | CORRECTIVO | 44004295 | sandra yanoha bedoya ciro | se apaga no sensa oxigenacion |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3162 | 4868 |  | EDAN | IM70 | 360080-M20421840008 | 2025-03-29 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnóstico: Pinza no sensa Actividad realizada: Se procede a medir el valor de los diodos observando que el diodo emisor esta fuera de rango por lo que se procede a cambiar, pero se evidencia pérdida de continuidad en el cable desde el conector a los diodos, se busca el lugar donde se pierde la continuidad pero no se halla por lo que se procede a sacar una pinza nueva para entregar en reposición Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-03-25 10:50 |  | 2025-03-25 12:57 | 2025-03-25 15:02 | 125 | 63 | 62 | 249729 | Media | 2025-03-24 04:14 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnóstico: pinza no sensa actividad realizada: se procede a medir el valor de los diodos observando que el diodo emisor esta fuera de rango por lo que se procede a cambiar, pero se evidencia pérdida de continuidad en el cable desde el conector a los diodos, se busca el lugar donde se pierde la continuidad pero no se halla por lo que se procede a sacar una pinza nueva para entregar en reposición estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_MANEJO_CABLES, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_MANEJO_CABLES', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Tuesday | 1
109356 | CORRECTIVO | 1040043852 | ADELA LORENA MARULANDA MOLINA | FUGA DE AGUA se reporta unidad # 5 prsenta fuga de agua |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | ODONTOLOGÍA |  | UNIDAD ODONTOLÓGICA | 2843 | 4770 |  | TECNIPOLO | URBAN | 1329 | 2025-02-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:fuga en llave dos vias Actividad realizada:se desmonta llave y se encuentra fuga,se solicitará 12/02/2025 Esteban López Caicedo Se recibe el repuesto y se baja la tapa para instalarlo, pero cuando se baja se observa que la fuga de agua es debido a acople defectuoso en la manguera, se recorta la manguera, se usa teflón, se limpian las roscas de forma que ajusten correctamente, se realiza con las 2 manguera el mismo procedimiento y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente. Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento. Repuestos: No | 2025-02-05 10:58 |  | 2025-02-05 14:48 | 2025-02-12 17:26 | 10238 | 10067 | 171 | 246218 | Media | 2025-02-05 10:55 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:fuga en llave dos vias actividad realizada:se desmonta llave y se encuentra fuga,se solicitará 12/02/2025 esteban lópez caicedo se recibe el repuesto y se baja la tapa para instalarlo, pero cuando se baja se observa que la fuga de agua es debido a acople defectuoso en la manguera, se recorta la manguera, se usa teflón, se limpian las roscas de forma que ajusten correctamente, se realiza con las 2 manguera el mismo procedimiento y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente. estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento. repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Wednesday | 2
114302 | CORRECTIVO | 1040048854 | YESICA ANDREA ACEVEDO FLOREZ | MONITOR CUBICULO 34 UCEN Buenas tardes, se solciita revisión de monitor por cambios en la mediución de saturación apesar de cambiarle el cable . muchas gracias. |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2884 | 4785 |  | EDAN | IM50 | 360069-M19C14960027 | 2025-04-05 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Monitor con aparente mal funcionamiento. Actividad realizada:Se revisa el monitor pero se descarta que sea el monitor ya que se usa otra interfaz y funciona correctamente, por lo que se baja la interfaz y la pinza para descartar y se observa que en el conector tiene cables que pueden estar generando corto ya que se tocan entre sí, por lo que se recorta y se vuelve a soldar se prueba y se evidencia el correcto funcionamiento Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-04-04 15:50 |  | 2025-04-04 15:55 | 2025-04-04 17:27 | 91 | 0 | 91 | 250555 | Media | 2025-04-04 15:31 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: monitor con aparente mal funcionamiento. actividad realizada:se revisa el monitor pero se descarta que sea el monitor ya que se usa otra interfaz y funciona correctamente, por lo que se baja la interfaz y la pinza para descartar y se observa que en el conector tiene cables que pueden estar generando corto ya que se tocan entre sí, por lo que se recorta y se vuelve a soldar se prueba y se evidencia el correcto funcionamiento estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Friday | 4
112807 | CORRECTIVO | 1036947948 | JUAN DIEGO SANCHEZ BAENA | Revisión Nevera Servicio Farmacéutico Cirugia Cordial Saludo Solicito amablemente Revisión Nevera Servicio Farmacéutico Cirugia fuera de rangos de temperaturas Gracias |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | REFRIGERADOR | 2350 | 4429 |  | SAMSUNG | RS25H5A08SG/CO | 0AX04BAM700079A | 2025-02-22 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Nevera fuera de rango. Actividad realizada: Se procede a revisar la nevera y se observa dentro del rango pero al revisar vel termómetro se observa que los valores máximos vestan fuera del rango por lo que se procede a subir el nivel de enfriamiento y se observan los ciclos evidenciando el correcto funcionamiento, entre 2 y 4 grados celsius, por lo que se procede a cerrar la orden a satisfacción. Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-02-21 16:07 |  | 2025-02-21 16:09 | 2025-02-21 17:30 | 81 | 0 | 81 | 247525 | Media | 2025-02-21 15:22 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: nevera fuera de rango. actividad realizada: se procede a revisar la nevera y se observa dentro del rango pero al revisar vel termómetro se observa que los valores máximos vestan fuera del rango por lo que se procede a subir el nivel de enfriamiento y se observan los ciclos evidenciando el correcto funcionamiento, entre 2 y 4 grados celsius, por lo que se procede a cerrar la orden a satisfacción. estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Friday | 4
114016 | CORRECTIVO | 1017174498 | juliana cadavid jimenez | CABLES DE SPO2 DISFUNCIONALES CABLES DE SPO2 DISFUNCIONALES |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2473 | 4522 |  | EDAN | IM70 | 360080-M19413340006 | 2025-03-29 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnóstico: Cable interzar en mal estado Actividad realizada: Se procede a recubrir las partes malas con autofundente, y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-03-28 18:08 |  | 2025-03-28 18:34 | 2025-03-28 19:37 | 62 | 0 | 62 | 250089 | Media | 2025-03-28 17:25 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnóstico: cable interzar en mal estado actividad realizada: se procede a recubrir las partes malas con autofundente, y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Friday | 4
107168 | CORRECTIVO | 1036956323 | YUDY TATIANA CEBALLOS ALZATE | pinza pulsoximetro mala pinza pulsoximetro mala |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1941 | 4350 |  | EDAN | IM50 | 360069-M18C15120057 | 2025-01-04 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnóstico: Pinza no adquiere la saturación Actividad realizada: Se procede a verificar el funcionamiento y se evidencia la falla por lo que se procede a verificar los valores de los diodos y se encuentra que el diodo receptor está con valor mucho menor al del rango esperado se buscar un diodo receptor para intercambiar pero no se encuentra uno de las mismas características por lo que se saca una pinza de saturación nueva para su reposición Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: Si | 2025-01-02 09:02 |  | 2025-01-02 13:05 | 2025-01-02 13:44 | 39 | 0 | 39 | 243810 | Media | 2025-01-02 08:48 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnóstico: pinza no adquiere la saturación actividad realizada: se procede a verificar el funcionamiento y se evidencia la falla por lo que se procede a verificar los valores de los diodos y se encuentra que el diodo receptor está con valor mucho menor al del rango esperado se buscar un diodo receptor para intercambiar pero no se encuentra uno de las mismas características por lo que se saca una pinza de saturación nueva para su reposición estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_MANEJO_CABLES, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_MANEJO_CABLES', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Thursday | 3
112081 | CORRECTIVO | 1036942724 | natalia andrea arenas moreno | ESTACION DE LECTURA NIHON LLENA Buenos dias, por favor requerimos de su apoyo para analizar el almacenamiento de le Estacion de Lectua, ya que esta se encuentra llena y los estudios los esta migrando.Estos estudios se podrian perder si no pasan a la Estacion de Lectura.Quedamos atentos. Muchas gracias. |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO 230 | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-02-15 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnóstico: Estación de lectura del los estudios de polisomnografía esta llena Actividad realizada: Se consulta con la coordinadora alejandra duque para preguntar al proveedor el cual informa que esta es una solicitud que se debe trasladar a sistemas ya que ellos deben garantizar el correcto almacenamiento de los estudios realizados. Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-02-14 10:59 |  | 2025-02-14 13:08 | 2025-02-14 14:25 | 77 | 0 | 77 | 246862 | Media | 2025-02-14 10:53 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnóstico: estación de lectura del los estudios de polisomnografía esta llena actividad realizada: se consulta con la coordinadora alejandra duque para preguntar al proveedor el cual informa que esta es una solicitud que se debe trasladar a sistemas ya que ellos deben garantizar el correcto almacenamiento de los estudios realizados. estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Friday | 4
113999 | CORRECTIVO | 24395448 | beatriz elena holguin cañaveral | el timbre de las habitacion y el control de la cam buenos dias el timbre de las habitacion esta pegado con cita porque esta flojo y empiza con timbre continuo, y el control de la cama estan los cables expuestos, gracias |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | H3-T1 |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-03-29 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnóstico: Cama con cables de control en mal estado. Actividad realizada: cama se encuentra aislada y con paciente criticó por lo que no se puede intervenir, por lo que se le informa a la jefe que realice el reporte de la cama cuando esté disponible. | 2025-03-27 17:27 |  | 2025-03-27 19:18 | 2025-03-27 19:45 | 27 | 0 | 27 | 249967 | Media | 2025-03-27 10:43 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnóstico: cama con cables de control en mal estado. actividad realizada: cama se encuentra aislada y con paciente criticó por lo que no se puede intervenir, por lo que se le informa a la jefe que realice el reporte de la cama cuando esté disponible. | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Thursday | 3
112107 | CORRECTIVO | 1036785474 | MANUELA PALACIO PATIÑO | suciedad cordial saludo amablemente solicito revision de fibrobroncoscopio por mal funcionamiento pantalla empañada , a la hora del lavado se logra evidenciar en la camara suciedad aderida |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | CONSULTA EXTERNA |  | TORRE DE ENDOSCOPIA VIDEOBRONCOSCOPIO VIDEODUODENOSCOPIO VIODEOGASTROSCOPIO | 1380 | 3259 |  | FUJINON | EPX-2500 EB-530T ED-530XT EG-530WR | NV456A273 6B084A262 4G361A531 | 2025-02-15 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnóstico: Broncoscópico con daño en la fibra Actividad realizada: Se baja el equipo y se entrega a la ingeniera alejandra para que sea reportado al proveedor y se atienda el dia lunes 17/02/2025 Esteban Lopez Caicedo Con indicaciones del proveedor se realiza limpieza del lente, donde se logra retirar una suciedad que era la reportada por el servicio, se traslada nuevamente al servicio y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-02-14 14:51 |  | 2025-02-14 16:09 | 2025-02-17 16:49 | 4360 | 4264 | 96 | 246887 | Media | 2025-02-14 14:23 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnóstico: broncoscópico con daño en la fibra actividad realizada: se baja el equipo y se entrega a la ingeniera alejandra para que sea reportado al proveedor y se atienda el dia lunes 17/02/2025 esteban lopez caicedo con indicaciones del proveedor se realiza limpieza del lente, donde se logra retirar una suciedad que era la reportada por el servicio, se traslada nuevamente al servicio y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Friday | 4
112122 | CORRECTIVO | 1036946818 | luisa fernanda mendez echavarria | MAL FUNCIONAMIENTO DE OXIGENOTERAPIA POR ALTO FLUJ Durante la noche paciente conectado a cánula nasal de alto flujo, presenta desaturación subita (SaO2: 72%), se evalúa paciente y se observa que dispositivo no suministra flujo ni oxigeno. Se reinicia equipo y se verifica conexiones, humidificador, sin embargo no se logra éxito para volver a utilizar equipo en esta función. |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | UCIA | CUBICULO 5 | VENTILADOR ADULTO | 1408 | 3490 |  | TAEMA | MONNAL T75 | MT75-04161 | 2025-02-22 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnóstico: mal funcionamiento del ventilador con alarma de alto flujo Actividad realizada: Se pone a ciclar el equipo en diferentes valores de flujo y de fio2 y el ventilador no presenta la alrma se contacta a un tereapeuta para preguntar de la falla el cual informa que esto puede suceder por movimientos bruscos del paciente lo que puede sacar de lugar la válvula espiratoria y esto genera la alarma se prueba moviendo esta válvula y se evidencia la alarma reportada, se asegura correctamente la válvula y se vuelve a dejar ciclado para evidenciar el correcto funcionamiento, posteriormente se devuelve al servicio Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-02-17 07:37 |  | 2025-02-17 07:38 | 2025-02-18 17:26 | 2028 | 1947 | 81 | 246942 | Media | 2025-02-15 18:35 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnóstico: mal funcionamiento del ventilador con alarma de alto flujo actividad realizada: se pone a ciclar el equipo en diferentes valores de flujo y de fio2 y el ventilador no presenta la alrma se contacta a un tereapeuta para preguntar de la falla el cual informa que esto puede suceder por movimientos bruscos del paciente lo que puede sacar de lugar la válvula espiratoria y esto genera la alarma se prueba moviendo esta válvula y se evidencia la alarma reportada, se asegura correctamente la válvula y se vuelve a dejar ciclado para evidenciar el correcto funcionamiento, posteriormente se devuelve al servicio estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Monday | 0
112106 | CORRECTIVO | 1017201760 | ESTEFANIA VELEZ CHAVARRIA | Filtro con funcionamiento inadecaduro Durante el montaje del filtro cytosorb, se presenta el estallido, del filtro. Se cuenta con viedo para relacionar la situaciíon |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | UCIP |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-02-15 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Filtro de cytosorb malo Actividad realizada: Reporte pertenece a tecnovigilancia, ya que el filtro es un consumible, que no es entregado por el area de biomedica, y el equipo se encuentra en correcto funcionamiento por lo que se procede a cerrar orden Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-02-14 14:51 |  | 2025-02-14 15:29 | 2025-02-14 16:08 | 38 | 0 | 38 | 246869 | Media | 2025-02-14 11:27 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: filtro de cytosorb malo actividad realizada: reporte pertenece a tecnovigilancia, ya que el filtro es un consumible, que no es entregado por el area de biomedica, y el equipo se encuentra en correcto funcionamiento por lo que se procede a cerrar orden estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Friday | 4
114013 | CORRECTIVO | 1007346400 | santiago muñoz sanchez | Flujometro malo. Flujometro que no permite girar para graduar litraje debido a que perilla esta suelta. |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | UCIN |  | FLUJÓMETRO | 1496 | 59 |  | TIMETER | DOBLE | 51005 | 2025-03-29 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnóstico: Perilla de flujometro reventada Actividad realizada: Se procede a buscar una perilla en buen estado en el taller pero no se encuentra ya qu ela rosca no coincide, por lo que se procede a usar la misma rosca pero la perrilla que esta reventada se saca de otro y se aplica calor para moldearla de forma que quede funcional para el flujómetro, se realizan pruebas de funcionamiento donde se evidencia que no tiene fugas y su correcta regulación de flujo Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-03-28 15:54 |  | 2025-03-28 16:30 | 2025-03-28 18:06 | 96 | 0 | 96 | 250082 | Media | 2025-03-28 15:48 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnóstico: perilla de flujometro reventada actividad realizada: se procede a buscar una perilla en buen estado en el taller pero no se encuentra ya qu ela rosca no coincide, por lo que se procede a usar la misma rosca pero la perrilla que esta reventada se saca de otro y se aplica calor para moldearla de forma que quede funcional para el flujómetro, se realizan pruebas de funcionamiento donde se evidencia que no tiene fugas y su correcta regulación de flujo estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Friday | 4
114691 | CORRECTIVO | 1007429959 | yuliana rios pavas | flujometro al adaptar a la pared no presenta flujo de oxigeno |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | H3-T1 |  | FLUJÓMETRO | 1614 | 185 |  | AMVEX | DOBLE | FM-103001 | 2025-04-19 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnóstico: Flujómetro con perilla rodada Actividad realizada: Se prueba el equipo y se observa que al girar la perilla está no regula el flujo por lo que se procede a cambiar por una en buen estado que se encuentra en el taller se aplica teflon en todas las roscas y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-04-16 11:42 |  | 2025-04-16 11:51 | 2025-04-16 13:01 | 69 | 0 | 69 | 251461 | Media | 2025-04-16 11:38 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnóstico: flujómetro con perilla rodada actividad realizada: se prueba el equipo y se observa que al girar la perilla está no regula el flujo por lo que se procede a cambiar por una en buen estado que se encuentra en el taller se aplica teflon en todas las roscas y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Wednesday | 2
114227 | CORRECTIVO | 1038412608 | YESICA PAOLA VILLEGAS SERNA | microscopio atorado microscopio bloqueado no gira |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | CIRUGÍA |  | MICROSCOPIO | 930 | 3140 |  | MOELLER WEDEL | HI R 700 | 436/2519 | 2025-04-05 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnóstico: Microscopio atorado y con sonido extraño al mover, además pide estativo Actividad realizada: Se observa que la perrillas que fijan los brazos móviles esta pegadas, con ayuda de una llave hexagonal se aflojan se lubrica, se vuelve a mover y se realiza el equilibrio del estativo Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-04-02 15:23 |  | 2025-04-02 15:24 | 2025-04-02 16:43 | 78 | 0 | 78 | 250395 | Media | 2025-04-02 15:21 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnóstico: microscopio atorado y con sonido extraño al mover, además pide estativo actividad realizada: se observa que la perrillas que fijan los brazos móviles esta pegadas, con ayuda de una llave hexagonal se aflojan se lubrica, se vuelve a mover y se realiza el equilibrio del estativo estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Wednesday | 2
114461 | CORRECTIVO | 1234890498 | glenis giseth perez gonzalez | MONITOR CUBICULO 19 Y 18 MONITOR CUBICULO 19 Y 18 DE RECUPERACION VIP NO ESTA CENSANDO EL PULSOXIMETRO |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 943 | 1471 |  | MINDRAY | MEC-1000 | AQ72B13185 | 2025-04-12 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnóstico: Pinza no adquiere señal. Actividad realizada: Se revisa la pinza y se observa que en la parte medial está fracturada entonces cuando se mueve se pierde la continuidad y deja de generar el trazado, no es posible recortar ya que la pinza queda demasiado corta pro lo que se saca una nueva para entregar en reposición Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: Si | 2025-04-09 17:35 |  | 2025-04-09 19:34 | 2025-04-09 20:02 | 28 | 0 | 28 | 250917 | Media | 2025-04-09 15:50 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnóstico: pinza no adquiere señal. actividad realizada: se revisa la pinza y se observa que en la parte medial está fracturada entonces cuando se mueve se pierde la continuidad y deja de generar el trazado, no es posible recortar ya que la pinza queda demasiado corta pro lo que se saca una nueva para entregar en reposición estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Wednesday | 2
114533 | CORRECTIVO | 1036934722 | jeisy natalia castro rios | mal funcionamiento de cable mal funcionamiento de cable |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | FISIOTERAPIA |  | TENS | 1286 |  | EB0718 | RECOVERY | GEM STIM | 15401845 | 2025-04-12 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnóstico:cables deteriorados Actividad realizada:se observan cables deteriorados, se pausa para reemplazarlos 12/04/2025 Esteban Lopez Caicedo Se entregan los cables en reposición de los malos Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos:si | 2025-04-11 16:12 |  | 2025-04-11 16:37 | 2025-04-12 16:15 | 1418 | 1410 | 8 | 251128 | Media | 2025-04-11 13:15 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnóstico:cables deteriorados actividad realizada:se observan cables deteriorados, se pausa para reemplazarlos 12/04/2025 esteban lopez caicedo se entregan los cables en reposición de los malos estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos:si | MAL_MANEJO_CABLES, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_MANEJO_CABLES', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Friday | 4
114258 | CORRECTIVO | 1026140695 | juan camilo angel munera | selladora mala |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | SELLADORA | 1252 |  | EB0388 | CITALSA | KS-200 | 227 | 2025-04-05 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnóstico: Selladora con resistencia sulfatada u teflon malo Actividad realizada: Se procede a bajar el teflón se cambia por uno nuevo se limpia y lija la resistencia se buscan tornillos que fijan las láminas laterales a la selladora y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-04-03 14:34 |  | 2025-04-03 18:54 | 2025-04-03 20:00 | 67 | 0 | 67 | 250472 | Media | 2025-04-03 14:32 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnóstico: selladora con resistencia sulfatada u teflon malo actividad realizada: se procede a bajar el teflón se cambia por uno nuevo se limpia y lija la resistencia se buscan tornillos que fijan las láminas laterales a la selladora y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Thursday | 3
112814 | CORRECTIVO | 1040048854 | YESICA ANDREA ACEVEDO FLOREZ | BRAZALETE N°3 DISFUNCIONAL Buenos dias , se solicita cambio de brazalete n° 3 en la unidad de cuidado intensivo neonatal, muchas gracias, |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 997 | 3018 |  | EDAN | M50 | 333021-M102090077 | 2025-03-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Brazalete sin velcro Actividad realizada: Se entrega reposición de brazalete al servicio Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: Si | 2025-02-22 08:13 |  | 2025-02-22 13:14 | 2025-02-22 13:25 | 10 | 0 | 10 | 247546 | Media | 2025-02-22 06:24 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: brazalete sin velcro actividad realizada: se entrega reposición de brazalete al servicio estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Saturday | 5
107520 | CORRECTIVO | 39457279 | catalina ramirez castrillon | Cordial saludo Cordial saludo, amablemente le solicito revisar el monitor de signos vitales de la sede Jardines segundo piso Endoscopias, comienza a tomar la presión y se queda Gracias |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | SALA VIP |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1032 | 4023 |  | EDAN | IM70 | 001488-M16313790037 | 2025-01-11 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnóstico: Monitor no toma presión correctamente Actividad realizada: se observa que la falla es debido a una fuga en la manguera extensión del monitor por lo que se recorta y se instala acople para conectar al monitor, y evitar que la manguera se siga fracturando, se realizan diversas pruebas de funcionamiento y se evidencia que el equipo queda funcionando correctamente Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-01-08 12:27 |  | 2025-01-08 16:44 | 2025-01-08 17:21 | 37 | 0 | 37 | 244054 | Media | 2025-01-07 13:37 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnóstico: monitor no toma presión correctamente actividad realizada: se observa que la falla es debido a una fuga en la manguera extensión del monitor por lo que se recorta y se instala acople para conectar al monitor, y evitar que la manguera se siga fracturando, se realizan diversas pruebas de funcionamiento y se evidencia que el equipo queda funcionando correctamente estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Wednesday | 2
107377 | CORRECTIVO | 1026133843 | laura marin herrera | Brazalete roto Buenas tardes. Reporto barazalete roto en el area de urgencias. muchas gracias |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1075 | 3019 |  | EDAN | M9 | 301137-M12604350003 | 2025-01-11 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnóstico:Brazalete con fuga Actividad realizada:Se Procede a revisar el brazalete y se observa que la fuga es debido a un agujero en la cámara de aire el cual no se puede reparar, por lo que se busca un brazalete en buen estado en el taller para reemplazar, se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente. Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-01-07 17:07 |  | 2025-01-07 17:23 | 2025-01-07 18:04 | 41 | 0 | 41 | 244055 | Media | 2025-01-07 13:46 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnóstico:brazalete con fuga actividad realizada:se procede a revisar el brazalete y se observa que la fuga es debido a un agujero en la cámara de aire el cual no se puede reparar, por lo que se busca un brazalete en buen estado en el taller para reemplazar, se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente. estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Tuesday | 1
113371 | CORRECTIVO | 44004295 | sandra yanoha bedoya ciro | termometro malo No sensa bien |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1074 | 2941 |  | EDAN | M50 | 333021-M12102090103 | 2025-03-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | nota: Se atiende monitor con orden de termómetro, ya que al momento de asistir al servicio y preguntar por el equipo reportado refieren que el problema es del monitor. Diagnostico: monitor de signos vitales con medidas de NIBP altas Actividad realizada: Se realizan múltiples pruebas con equipo patrón observando que el equipo funciona de manera correcta, se prueba en varios valores y el equipo no presenta errores, por otro lado se observa carcasa trasera del equipo reventada, debido a que de ahí es donde se soporta a la pared es peligroso, se realiza reparación de la carcasa y queda pendiente realiza instalación de soporte de riel. 08/03/2025 Esteban Lopez Caicedo Se procede a retirar el soporte anterior que no era adecuado para el monitor se instala el soporte nuevo se asegura con tornillos y chazos, se instala el monitor y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en óptimas condiciones funcionamiento Repuestos: No | 2025-03-07 08:44 |  | 2025-03-07 10:52 | 2025-03-08 12:32 | 1540 | 1323 | 217 | 248559 | Media | 2025-03-07 08:42 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | nota: se atiende monitor con orden de termómetro, ya que al momento de asistir al servicio y preguntar por el equipo reportado refieren que el problema es del monitor. diagnostico: monitor de signos vitales con medidas de nibp altas actividad realizada: se realizan múltiples pruebas con equipo patrón observando que el equipo funciona de manera correcta, se prueba en varios valores y el equipo no presenta errores, por otro lado se observa carcasa trasera del equipo reventada, debido a que de ahí es donde se soporta a la pared es peligroso, se realiza reparación de la carcasa y queda pendiente realiza instalación de soporte de riel. 08/03/2025 esteban lopez caicedo se procede a retirar el soporte anterior que no era adecuado para el monitor se instala el soporte nuevo se asegura con tornillos y chazos, se instala el monitor y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en óptimas condiciones funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Friday | 4
108514 | CORRECTIVO | 1007291662 | alejandra montoya vergara | SATURADOR MALO SATURADOR MALO DE MONITOR |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | H2-T1 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 977 | 3311 |  | EDAN | M9 IBP | 301499-M14202810015 | 2025-01-25 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnóstico: Se observa pinza de saturación que no prende diodo. Actividad realizada: Se procede a verificar el estado de los diodos (emisor y receptor) encontrando que el diodo receptor esta malo ya que da un valor fuera del rango permitido se busca un diodo en buen estado en el taller para reemplazar pero no se encuentra por lo que se procede a entregar una pinza nueva en reposición Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: Si | 2025-01-22 09:35 |  | 2025-01-22 09:37 | 2025-01-22 10:43 | 66 | 0 | 66 | 245071 | Media | 2025-01-22 08:07 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnóstico: se observa pinza de saturación que no prende diodo. actividad realizada: se procede a verificar el estado de los diodos (emisor y receptor) encontrando que el diodo receptor esta malo ya que da un valor fuera del rango permitido se busca un diodo en buen estado en el taller para reemplazar pero no se encuentra por lo que se procede a entregar una pinza nueva en reposición estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_MANEJO_CABLES, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_MANEJO_CABLES', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Wednesday | 2
113982 | CORRECTIVO | 1007291034 | JENIFER OSPINA PEREZ | Pinza de oximetria mala Buenos dias, tengo otra pinza de oximetria mala junto con la interface me podrian colaborar y muchas gracias |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | H5-T2 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1054 | 3652 |  | EDAN | M50 | 333124-M15707590001 | 2025-03-29 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnóstico: Pinza de saturación no sensa correctamente. Actividad realizada: Se procede a verificar primero la pinza con otra interfaz y se observa que funciona correctamente por lo que se procede a verificar la interfaz observando que no tiene continuidad, se recorta la parte del conector y se procede a volver a soldar pero continua sin funcionar, lo que indica que la fractura del cable es en la parte proximal del conector d9 por lo que se opta por sacar una pinza nueva del almacén para entregar en el servicio Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: Si | 2025-03-27 10:55 |  | 2025-03-27 15:08 | 2025-03-27 17:50 | 161 | 80 | 81 | 249944 | Media | 2025-03-27 08:51 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnóstico: pinza de saturación no sensa correctamente. actividad realizada: se procede a verificar primero la pinza con otra interfaz y se observa que funciona correctamente por lo que se procede a verificar la interfaz observando que no tiene continuidad, se recorta la parte del conector y se procede a volver a soldar pero continua sin funcionar, lo que indica que la fractura del cable es en la parte proximal del conector d9 por lo que se opta por sacar una pinza nueva del almacén para entregar en el servicio estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Thursday | 3
112221 | CORRECTIVO | 1007290703 | ANA ISABEL LONDOÑO LONDOÑO | Monitor de signos vitales no carga Monitor de signos vitales no carga. no sabemos si es el cable o el equipo. Mil gracias |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | H2-T1 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 977 | 3311 |  | EDAN | M9 IBP | 301499-M14202810015 | 2025-02-22 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnóstico: Monitor se descarga completamente y con brazalete con velcro malo Actividad realizada: Se revisa el cable AC y se observa que no está entregando el contaje correcto me mide continuidad y se evidencia la pérdida de está, por lo que se procede a buscar uno en buen estado en el taller para reemplazar el malo, posteriormente se observa el velcro en mal estado lo que provoca que al insuflar se despegue, alterando la toma de presión, se scaun brazalete nueva para su reposición Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: Si | 2025-02-18 11:13 |  | 2025-02-18 15:29 | 2025-02-18 16:37 | 68 | 0 | 68 | 247091 | Media | 2025-02-18 08:17 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnóstico: monitor se descarga completamente y con brazalete con velcro malo actividad realizada: se revisa el cable ac y se observa que no está entregando el contaje correcto me mide continuidad y se evidencia la pérdida de está, por lo que se procede a buscar uno en buen estado en el taller para reemplazar el malo, posteriormente se observa el velcro en mal estado lo que provoca que al insuflar se despegue, alterando la toma de presión, se scaun brazalete nueva para su reposición estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Tuesday | 1
113994 | CORRECTIVO | 24395448 | beatriz elena holguin cañaveral | EL cable del pulsooximetro esta flojo buenos dias EL cable del pulsoximetro esta flojo , gracias |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | H3-T1 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 979 | 3310 |  | EDAN | M9 IBP | 301499-M14202810002 | 2025-03-29 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnóstico: Pinza con cables expuestos y con la carcasa mala. Actividad realizada: Se recorta y se suelda los diodos emisor y receptor en diversas ocasiones pero la pinza no sensa correctamente. 28/03/2025 Esteban Lopez Caicedo Se mide el valor de los diodos y el diodo receptor está malo y el encauchetado en mal esto por lo que se opta por sacar una pinza nueva para entregar en reposición al servicio Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: Si | 2025-03-27 15:39 |  | 2025-03-27 15:56 | 2025-03-28 18:27 | 1590 | 1344 | 246 | 249969 | Media | 2025-03-27 10:45 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnóstico: pinza con cables expuestos y con la carcasa mala. actividad realizada: se recorta y se suelda los diodos emisor y receptor en diversas ocasiones pero la pinza no sensa correctamente. 28/03/2025 esteban lopez caicedo se mide el valor de los diodos y el diodo receptor está malo y el encauchetado en mal esto por lo que se opta por sacar una pinza nueva para entregar en reposición al servicio estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_MANEJO_CABLES, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_MANEJO_CABLES', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Thursday | 3
112672 | CORRECTIVO | 24395448 | beatriz elena holguin cañaveral | Monitor malo Monitor que al tomar la presión de un paciente da el mensaje "señal débil" en repetidas ocasiones, demora en tomar la presión |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | H3-T1 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 979 | 3310 |  | EDAN | M9 IBP | 301499-M14202810002 | 2025-02-22 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnóstico: Brazalete con alarma de señal débil Actividad realizada: Se observa que la manguera tiene una fuga en la parte proximal al monitor se recorta y se realizan pruebas de funcionamiento observando la correcta toma de presión no invasiva. Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-02-19 16:30 |  | 2025-02-19 17:54 | 2025-02-19 18:42 | 48 | 0 | 48 | 247249 | Media | 2025-02-19 12:45 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnóstico: brazalete con alarma de señal débil actividad realizada: se observa que la manguera tiene una fuga en la parte proximal al monitor se recorta y se realizan pruebas de funcionamiento observando la correcta toma de presión no invasiva. estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Wednesday | 2
113981 | CORRECTIVO | 1007291034 | JENIFER OSPINA PEREZ | Pinza de oximetria mala Buenos dias, la pinza de oximetria se encuentra en mal estado me podrian colaborar y muchisimas gracias |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | H5-T2 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 969 | 4177 |  | EDAN | IM70 | 360080-M18611800004 | 2025-03-29 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pinza con pérdida de señal y diodo emisor malo Actividad realizada: Se procede a medir el valor de los diodos y se observa que el diodo emisor es menor al requerido pro loq ue se procede a buscar uno en buen estado en el talle para cambiarlo, posteriormente se observa que la pinza tiene una perdida de continuidad en la parte media, por lo que se procede a cambiar el cableado completo por uno en buen estado que se encuentra en el taller, se suelda y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-03-27 10:55 |  | 2025-03-27 13:04 | 2025-03-27 15:00 | 117 | 0 | 117 | 249943 | Media | 2025-03-27 08:49 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza con pérdida de señal y diodo emisor malo actividad realizada: se procede a medir el valor de los diodos y se observa que el diodo emisor es menor al requerido pro loq ue se procede a buscar uno en buen estado en el talle para cambiarlo, posteriormente se observa que la pinza tiene una perdida de continuidad en la parte media, por lo que se procede a cambiar el cableado completo por uno en buen estado que se encuentra en el taller, se suelda y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Thursday | 3
112822 | CORRECTIVO | 1105783872 | NORIDA SALGUERO RODRIGUEZ | oximetro malo favor revisar pinza de oximetro de sala de recuperacion vip, no censa ningun valor, se cambio de monitor y de paciente y no funciona, aunque prende la luz roja. gracias |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | CIRUGÍA | RECUPERACIÓN VIP | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 964 | 4069 |  | EDAN | IM70 | 360080-M17911550002 | 2025-03-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnóstico: Pinza con cable reventado del conector Actividad realizada: Se procede a recortar y desoldar los tramos que quedaron pegados de los pines se vuelve a soldar y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente, pinza en óptimas condiciones de funcionamiento Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-02-22 17:08 |  | 2025-02-22 17:11 | 2025-02-24 07:43 | 2311 | 2268 | 43 | 247561 | Media | 2025-02-22 12:57 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnóstico: pinza con cable reventado del conector actividad realizada: se procede a recortar y desoldar los tramos que quedaron pegados de los pines se vuelve a soldar y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente, pinza en óptimas condiciones de funcionamiento estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Saturday | 5
113924 | CORRECTIVO | 1041531265 | YULY VANESA SERNA RODAS | cable de bisx mal funcionamiento Cordial saludo, tan amable solicito colaboración de arreglo del cable Bisx de cirugía, el cual no esta sensando el electrodo, agradecemos su pronta colaboración. |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 962 | 4056 |  | NIHON KOHDEN | BSM-6501 TRITON | 5511 - 21634 | 2025-03-29 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: se reporta interfaz bis por aparente mal funcionamiento Actividad realizada: se procede verificar los pines, los cuales están en buen estado, el cable no se observa fracturado ni en mal estado, se limpian las conexiones y se prueba en el servicio, se cierra orden a satisfacción Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-03-25 17:21 |  | 2025-03-25 19:04 | 2025-03-25 19:36 | 32 | 0 | 32 | 249814 | Media | 2025-03-25 15:07 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se reporta interfaz bis por aparente mal funcionamiento actividad realizada: se procede verificar los pines, los cuales están en buen estado, el cable no se observa fracturado ni en mal estado, se limpian las conexiones y se prueba en el servicio, se cierra orden a satisfacción estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Tuesday | 1
114308 | CORRECTIVO | 1036962441 | VALENTINA ALVAREZ VALENCIA | EKG disfuncional Buenos dias, reporto EKG del cubiculo nº19 el cual se encuentra disfuncional. Gracias |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 961 | 4068 |  | EDAN | IM70 | 360080-M17911550005 | 2025-04-12 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnóstico: Electrodos presentan ruido en el trazado. Actividad realizada: Se revisan todos los electrodos y se observa que 2 están con interferencia ya que están fracturados, por lo que se buscan unos en buen estado para reponer los malos se prueban y se observa el correcto trazado sin interferencia Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-04-05 10:04 |  | 2025-04-05 16:42 | 2025-04-05 17:19 | 37 | 0 | 37 | 250583 | Media | 2025-04-05 09:51 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnóstico: electrodos presentan ruido en el trazado. actividad realizada: se revisan todos los electrodos y se observa que 2 están con interferencia ya que están fracturados, por lo que se buscan unos en buen estado para reponer los malos se prueban y se observa el correcto trazado sin interferencia estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Saturday | 5
111331 | CORRECTIVO | 1036926343 | lisandro arley rendon saraza | desfibrilador disfuncional Las palas del desfibrilador no hacen buen contacto. |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | UCIP |  | DESFIBRILADOR BIFÁSICO | 485 | 4217 |  | NIHON KOHDEN | TEC-5631E | 1768 | 2025-02-15 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnóstico: Palas pediátricas sulfatadas Actividad realizada: Se procede a lijar y limpiar las láminas que unen las palas de adulto con las pediátricas también se limpian la láminas donde reposan las palas, posteriormente se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-02-11 11:51 |  | 2025-02-11 13:34 | 2025-02-11 14:15 | 41 | 0 | 41 | 246615 | Media | 2025-02-11 10:22 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnóstico: palas pediátricas sulfatadas actividad realizada: se procede a lijar y limpiar las láminas que unen las palas de adulto con las pediátricas también se limpian la láminas donde reposan las palas, posteriormente se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Tuesday | 1
107209 | CORRECTIVO | 1036966928 | ALISON MORENO TIRADO | ELECTRODOS MALOS CADWELL Buenas tardes, por favor revisar 3 electrodos de cadwell que estan causando interferencia, fueron provados con paciente y el equipo y la sencibilidad aparece en 100. muchas gracias. |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO 230 | ELECTROENCEFALOGRAFO - POLISOMNÓGRAFO | 505 | 4073 |  | CADWELL | EASY III | 1801IX91-09-010 | 2025-01-04 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnóstico: Electrodos con alta impedancia y sin continuidad Actividad realizada: Se verifica el funcionamiento de los electrodos con el multímetro y 1 de los 3 electrodos no tiene continuidad y los 2 restantes presentan alta impedancia por lo que se entrega reposición al servicio Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-01-03 17:29 |  | 2025-01-03 18:00 | 2025-01-03 18:31 | 30 | 0 | 30 | 243936 | Media | 2025-01-03 16:02 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnóstico: electrodos con alta impedancia y sin continuidad actividad realizada: se verifica el funcionamiento de los electrodos con el multímetro y 1 de los 3 electrodos no tiene continuidad y los 2 restantes presentan alta impedancia por lo que se entrega reposición al servicio estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Friday | 4
112809 | CORRECTIVO | 1001640011 | LUIS ARBEY GIRALDO MORALES | ELECTRODOS MALOS CADWELL Buenas tardes, reportamos (3) tres electrodos, uno de ellos reventado por paciente convativo, los otros dos por interferencia, dejando las impedancia elevadas, y generando artefacto en el trazado, quedamos atentos, muchas gracias |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO 230 | ELECTROENCEFALOGRAFO - POLISOMNÓGRAFO | 505 | 4073 |  | CADWELL | EASY III | 1801IX91-09-010 | 2025-02-22 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnóstico: Electrodos con alta impedancia y sin continuidad Actividad realizada: Se verifica el funcionamiento de los electrodos con el multímetro y 1 de los 3 electrodos no tiene continuidad y los 2 restantes presentan alta impedancia por lo que se entrega reposición al servicio Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-02-21 18:48 |  | 2025-02-22 09:22 | 2025-02-22 09:57 | 35 | 0 | 35 | 247538 | Media | 2025-02-21 18:14 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnóstico: electrodos con alta impedancia y sin continuidad actividad realizada: se verifica el funcionamiento de los electrodos con el multímetro y 1 de los 3 electrodos no tiene continuidad y los 2 restantes presentan alta impedancia por lo que se entrega reposición al servicio estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Friday | 4
112818 | CORRECTIVO | 1007770403 | DEISY NICOL MELO RODRIGUEZ | ELECTRODO MALO CADWELL buenos dias por favor cambiar 3 electrodos malos de cadwell, gracias |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | CONSULTA EXTERNA |  | ELECTROENCEFALOGRAFO - POLISOMNÓGRAFO | 505 | 4073 |  | CADWELL | EASY III | 1801IX91-09-010 | 2025-03-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnóstico: Electrodos con alta impedancia y sin continuidad Actividad realizada: Se verifica el funcionamiento de los electrodos con el multímetro y 2 de los 3 electrodos no tiene continuidad y el restante presentan alta impedancia por lo que se entrega reposición al servicio Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-02-22 09:16 |  | 2025-02-22 09:59 | 2025-02-22 10:43 | 44 | 0 | 44 | 247549 | Baja | 2025-02-22 07:02 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnóstico: electrodos con alta impedancia y sin continuidad actividad realizada: se verifica el funcionamiento de los electrodos con el multímetro y 2 de los 3 electrodos no tiene continuidad y el restante presentan alta impedancia por lo que se entrega reposición al servicio estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Saturday | 5
110446 | CORRECTIVO | 39447255 | MARIA SULENY CASTRILLON MARIN | SATURADOR NO FUNCIONA CORRECTAMENTE SATURADOR NO FUNCIONA CORRECTAMENTE |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | H2-T2 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1035 | 3058 | 3058 | EDAN | M9 IBP | 301137-M12604730022-01 | 2025-02-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pinza NO toma la saturación Actividad realizada: Se observa que el diodo emisor prende pero lo que se procede a medir el diodo receptor con multimetro y se encuentra que da cero lo que indica que al parecer el cable esta fracturado se recorta un tramo de form que la pinza no quede tan corta, se vuelve a medir pero el daño continúa en el trama del puerto d9 loq ue impide reparar la pinza, por lo tanto se saca una nueva del almacén para su reposición Estado final: Equipo en optimas condiciones de fucniaoenmitno Repuestos: Si | 2025-02-07 07:37 |  | 2025-02-07 09:38 | 2025-02-07 10:50 | 71 | 0 | 71 | 246369 | Media | 2025-02-07 05:31 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza no toma la saturación actividad realizada: se observa que el diodo emisor prende pero lo que se procede a medir el diodo receptor con multimetro y se encuentra que da cero lo que indica que al parecer el cable esta fracturado se recorta un tramo de form que la pinza no quede tan corta, se vuelve a medir pero el daño continúa en el trama del puerto d9 loq ue impide reparar la pinza, por lo tanto se saca una nueva del almacén para su reposición estado final: equipo en optimas condiciones de fucniaoenmitno repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Friday | 4
112018 | CORRECTIVO | 1036936369 | DIANA CRISTINA GARCIA FLOREZ | monitor signos vitales malo Buenos dias , se reporta monitor de signos vitales de la unidad de radioterapia , censa signos vitales sin estar conectado al paciente. Gracias |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | RADIOTERAPIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1018 | 3017 |  | EDAN | M50 | 333021-M12102090154 | 2025-02-15 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnóstico: Monitor se encuentra sensando la saturación y el pulso sin estar conectado al paciente Actividad realizada: Se procede a cambiar los valores de la sensibilidad para que la pinza no adquiera señales ruido pero el error continúa se cambia el modo y se limpia la pinza en su interior para intentar la interferencia pero se observa que el problema es de la pinza ya que ese modelo de pinza en el M50 es propenso a adquirir señales ruido muy fácil, se intercambia de modelo de pinza y ya se observa el correcto funcionamiento de ambas pinzas la pinza que presentaba falla en el modelo M50 en un iM70 no genera señales Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-02-14 10:43 |  | 2025-02-14 12:09 | 2025-02-14 13:08 | 60 | 0 | 60 | 246840 | Media | 2025-02-14 08:13 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnóstico: monitor se encuentra sensando la saturación y el pulso sin estar conectado al paciente actividad realizada: se procede a cambiar los valores de la sensibilidad para que la pinza no adquiera señales ruido pero el error continúa se cambia el modo y se limpia la pinza en su interior para intentar la interferencia pero se observa que el problema es de la pinza ya que ese modelo de pinza en el m50 es propenso a adquirir señales ruido muy fácil, se intercambia de modelo de pinza y ya se observa el correcto funcionamiento de ambas pinzas la pinza que presentaba falla en el modelo m50 en un im70 no genera señales estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Friday | 4
106701 | CORRECTIVO | 1036936369 | DIANA CRISTINA GARCIA FLOREZ | saturador malo Buenos días , se reporta monitor de signos vitales de la unidad de radioterapia , presenta fallas en el sensor de saturación, no sensa y se observa cable deteriorado. Gracias |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | RADIOTERAPIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1018 | 3017 |  | EDAN | M50 | 333021-M12102090154 | 2025-01-04 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnóstico: Pinza en mal estado y con interferencia Actividad realizada: Se procede a abrir el conector de la pinza donde se observa que unos puntos de soldadura están sueltos y por esto se genera la interferencia, se sueldan y se realizan pruebas identificando que en la parte media de la pinza hay una fractura del cable lo que impide recortar y soldar ya que quedaría demasiado corta la pinza, por lo que se procede a sacar una pinza nueva para entregar en reposición en el servicio Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: Si | 2024-12-31 08:44 |  | 2024-12-31 08:59 | 2024-12-31 10:24 | 84 | 0 | 84 | 243760 | Media | 2024-12-31 08:24 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnóstico: pinza en mal estado y con interferencia actividad realizada: se procede a abrir el conector de la pinza donde se observa que unos puntos de soldadura están sueltos y por esto se genera la interferencia, se sueldan y se realizan pruebas identificando que en la parte media de la pinza hay una fractura del cable lo que impide recortar y soldar ya que quedaría demasiado corta la pinza, por lo que se procede a sacar una pinza nueva para entregar en reposición en el servicio estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2024 | 12 | 2024-12 | Tuesday | 1
114164 | CORRECTIVO | 1001387124 | melissa quintero hernandez | pulsoximetro no enciende Buenos dias por favor revisar pulsoximetro de monitor, ya que aveces sensa la saturación y otras veces no sensa Muchas Gracias |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | H3-T2 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1023 | 3062 |  | EDAN | M9 IBP | 301137-M12604730026-01 | 2025-04-05 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnóstico: Pinza con conector reventado Actividad realizada:Se busca un conector en buen estado en el taller se suelda y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-04-02 09:26 |  | 2025-04-02 11:29 | 2025-04-02 19:29 | 480 | 201 | 279 | 250347 | Media | 2025-04-02 09:02 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnóstico: pinza con conector reventado actividad realizada:se busca un conector en buen estado en el taller se suelda y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Wednesday | 2
114353 | CORRECTIVO | 1040035580 | luis felipe arango patiño | PRESENTA FALLAS DERMATOMO ACULLAN ELECTRICO AESCULAP EL DERMÁTOMO NO CUENTA CON LA FUERZA NECESARIA PARA TRANSMITIR LA ENERGÍA REQUERIDA, LO QUE IMPIDE REALIZAR LA EXTRACCIÓN ADECUADA DEL INJERTO DE PIEL. SE ENVIA VIDEO AL GRUPO DE WPP DE OFICIAL BIOMEDICA |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | CIRUGÍA |  | DERMÁTOMO | 439 | 3292 |  | AESCULAP | GA670-ACCULAN 3TI | 2045 | 2025-04-12 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnóstico: Bateria del equipo cumplio con su vida útil. Actividad realizada: Se pone a cargar la batería y se observa que en primer instante move con mayor velocidad las cuchillas pero casi inmediatamente baja la velocidad de la oscilación hasta que se ve notablemente más despacio que con la batería recién cargada, se procede a usar una batería nueva sacada del almacén, se pone a cargar, y mientras carga se lubrican las partes móviles, posteriormente se prueba evidenciando una mayor velocidad incluso sin dejarla cargar totalmente, por lo que se informa en el servicio que la deben dejar cargando por lo menos 120 minutos para que tenga su carga completa, y que realicen las pruebas de funcionamiento. 09/04/2025 Esteban Lopez Caicedo Se pregunta en el servicio por el funcionamiento del equipo donde informan que ha estado funcionando correctamente que no se ha recibido reportes, por lo que se procede a cerrar orden a satisfacción. Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: Si | 2025-04-07 18:19 |  | 2025-04-07 18:33 | 2025-04-09 12:39 | 2526 | 2441 | 85 | 250690 | Media | 2025-04-07 16:13 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnóstico: bateria del equipo cumplio con su vida útil. actividad realizada: se pone a cargar la batería y se observa que en primer instante move con mayor velocidad las cuchillas pero casi inmediatamente baja la velocidad de la oscilación hasta que se ve notablemente más despacio que con la batería recién cargada, se procede a usar una batería nueva sacada del almacén, se pone a cargar, y mientras carga se lubrican las partes móviles, posteriormente se prueba evidenciando una mayor velocidad incluso sin dejarla cargar totalmente, por lo que se informa en el servicio que la deben dejar cargando por lo menos 120 minutos para que tenga su carga completa, y que realicen las pruebas de funcionamiento. 09/04/2025 esteban lopez caicedo se pregunta en el servicio por el funcionamiento del equipo donde informan que ha estado funcionando correctamente que no se ha recibido reportes, por lo que se procede a cerrar orden a satisfacción. estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE, DESGASTE_NORMAL | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE', 'DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Monday | 0
110447 | CORRECTIVO | 1036966928 | ALISON MORENO TIRADO | Electrodos malos cadwell Buenos días, por favor revisar dos electrodos de cadwell que están causando interferencia. Muchas gracias |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO 230 | ELECTROENCEFALOGRAFO - POLISOMNÓGRAFO | 505 | 4073 |  | CADWELL | EASY III | 1801IX91-09-010 | 2025-02-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnóstico: Electrodos con alta impedancia y sin continuidad Actividad realizada: Se verifica el funcionamiento de los electrodos con el multímetro y 1 de los 4 electrodos no tiene continuidad y los 3 restantes presentan alta impedancia por lo que se entrega reposición al servicio Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-02-07 07:37 |  | 2025-02-07 10:42 | 2025-02-07 11:22 | 40 | 0 | 40 | 246278 | Media | 2025-02-06 06:50 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnóstico: electrodos con alta impedancia y sin continuidad actividad realizada: se verifica el funcionamiento de los electrodos con el multímetro y 1 de los 4 electrodos no tiene continuidad y los 3 restantes presentan alta impedancia por lo que se entrega reposición al servicio estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Friday | 4
114214 | CORRECTIVO | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS | Colchones del acelerador averiados. |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | RADIOTERAPIA |  | ACELERADOR LINEAL | 523 | 3964 |  | NUCLETRON - ELEKTA | INFINITY | 154567 | 2025-04-05 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnóstico: Colchonetas pierden forma a la hora de desconectar de bomba de vacío Actividad realizada: En la primera colchoneta se identifica fácilmente un hueco por el cual se pierde el vacío se usa un parche para sellar se deja secando y se realizan pruebas satisfactoriamente 03/04/2025 Esteban Lopez Caicedo Con el segundo colchón no se logra identificar la fuga se infla para buscarla más fácilmente pero no se encuentra se usa agua jabonosa por todo el colchón y no se evidencia fuga se, cambia el clip y se cambia manguera y se vuelve a dejar en pruebas. 02/05/2025 Esteban Lopez Caicedo Se recibe el tercer colchón con fuga, se procede a realizar el vacío para identificar por donde se encuentra la fuga pero no se observa fácilmente por lo que se procede a inflar y aplicar agua jabonosa para observar por donde se escapa el aire, se observa que es en la parte de los pies, por lo que se procede a pegar el parche y dejar secar para volver a realizar las pruebas. 08/05/2025 Esteban Lopez Caicedo Se logra reparar y cambiar mangueras de 2 de los 3 colchones reportados el tercero no fue posible encontrar la causa de la fuga de aire que impide que se conserve la forma de los pacientes, se devuelven los 3 colchones y se informa cual es el que no queda funcional para que se informe al proveedor para su reemplazo o su disposición final. Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-04-02 12:52 | 2025-04-02 12:52 | 2025-04-02 12:52 | 2025-05-08 13:20 | 51868 | 51347 | 521 |  |  |  | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnóstico: colchonetas pierden forma a la hora de desconectar de bomba de vacío actividad realizada: en la primera colchoneta se identifica fácilmente un hueco por el cual se pierde el vacío se usa un parche para sellar se deja secando y se realizan pruebas satisfactoriamente 03/04/2025 esteban lopez caicedo con el segundo colchón no se logra identificar la fuga se infla para buscarla más fácilmente pero no se encuentra se usa agua jabonosa por todo el colchón y no se evidencia fuga se, cambia el clip y se cambia manguera y se vuelve a dejar en pruebas. 02/05/2025 esteban lopez caicedo se recibe el tercer colchón con fuga, se procede a realizar el vacío para identificar por donde se encuentra la fuga pero no se observa fácilmente por lo que se procede a inflar y aplicar agua jabonosa para observar por donde se escapa el aire, se observa que es en la parte de los pies, por lo que se procede a pegar el parche y dejar secar para volver a realizar las pruebas. 08/05/2025 esteban lopez caicedo se logra reparar y cambiar mangueras de 2 de los 3 colchones reportados el tercero no fue posible encontrar la causa de la fuga de aire que impide que se conserve la forma de los pacientes, se devuelven los 3 colchones y se informa cual es el que no queda funcional para que se informe al proveedor para su reemplazo o su disposición final. estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Wednesday | 2
112204 | CORRECTIVO | 1036966928 | ALISON MORENO TIRADO | ELECTRODOS MALOS CADWELL Buenas trades, por favor revisar 3 electrodos de cadwell que estan causando interferencia. gracias |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  |  |  | ELECTROENCEFALOGRAFO - POLISOMNÓGRAFO | 505 | 4073 |  | CADWELL | EASY III | 1801IX91-09-010 | 2025-02-22 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnóstico: Electrodos con alta impedancia y sin continuidad Actividad realizada: Se verifica el funcionamiento de los electrodos con el multímetro y 1 de los 3 electrodos no tiene continuidad y los 2 restantes presentan alta impedancia por lo que se entrega reposición al servicio Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-02-17 17:59 |  | 2025-02-17 18:39 | 2025-02-17 19:31 | 52 | 0 | 52 | 247027 | Media | 2025-02-17 12:17 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnóstico: electrodos con alta impedancia y sin continuidad actividad realizada: se verifica el funcionamiento de los electrodos con el multímetro y 1 de los 3 electrodos no tiene continuidad y los 2 restantes presentan alta impedancia por lo que se entrega reposición al servicio estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Monday | 0
107211 | CORRECTIVO | 1036942724 | natalia andrea arenas moreno | ELECTRODO MALO CADWELL Buenos dias por favor venir a revisar 7 electrodos malos de CADWELL. Muchas gracias |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | CONSULTA EXTERNA |  | ELECTROENCEFALOGRAFO - POLISOMNÓGRAFO | 505 | 4073 |  | CADWELL | EASY III | 1801IX91-09-010 | 2025-01-11 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnóstico: Electrodos con alta impedancia y sin continuidad Actividad realizada: Se verifica el funcionamiento de los electrodos con el multímetro y 2 de los 7 electrodos no tiene continuidad y los 5 restantes presentan alta impedancia por lo que se entrega reposición al servicio Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-01-04 07:38 |  | 2025-01-04 08:04 | 2025-01-04 09:51 | 107 | 46 | 61 | 243951 | Media | 2025-01-04 07:14 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnóstico: electrodos con alta impedancia y sin continuidad actividad realizada: se verifica el funcionamiento de los electrodos con el multímetro y 2 de los 7 electrodos no tiene continuidad y los 5 restantes presentan alta impedancia por lo que se entrega reposición al servicio estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Saturday | 5
113945 | CORRECTIVO | 1036950741 | maria camila londoño rodriguez | No calienta Feliz día Se solicita amablemenete la revisión de la incubadora con placa 2385 ya que no calienta, cordialmente |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | UCIN |  | INCUBADORA | 760 | 2385 |  | AIR SHIELDS | C 100/200-2 | GJ01294 | 2025-03-29 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnóstico: Incubadora no calienta correctamente. Actividad realizada: Se procede a bajar el módulo de calefacción observando que la turbina se frena al rozar con la carcasa, esto debido a que no tiene el seguro que impide que se mueva, se busca un prisionero que cumpla con la función de fijar la turbina al eje, se ensambla el módulo nuevamente y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-03-26 10:57 |  | 2025-03-26 14:56 | 2025-03-26 15:54 | 58 | 0 | 58 | 249851 | Media | 2025-03-26 08:45 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnóstico: incubadora no calienta correctamente. actividad realizada: se procede a bajar el módulo de calefacción observando que la turbina se frena al rozar con la carcasa, esto debido a que no tiene el seguro que impide que se mueva, se busca un prisionero que cumpla con la función de fijar la turbina al eje, se ensambla el módulo nuevamente y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Wednesday | 2
114526 | CORRECTIVO | 1036934722 | jeisy natalia castro rios | mal funcionamiento de cable mal funcionamiento de cable |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | FISIOTERAPIA |  | TENS | 853 |  | EB1005 | RECOVERY | GM320T | 18312531 | 2025-04-12 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:cable deteriorado Actividad realizada:se evidencia daño en cable,se pausa para reemplazar 12/04/2025 Esteban Lopez Caicedo Se entregan los cables en reposición de los malos Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos:si | 2025-04-11 13:13 |  | 2025-04-11 16:13 | 2025-04-12 16:14 | 1441 | 1412 | 29 | 251126 | Media | 2025-04-11 13:12 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:cable deteriorado actividad realizada:se evidencia daño en cable,se pausa para reemplazar 12/04/2025 esteban lopez caicedo se entregan los cables en reposición de los malos estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos:si | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Friday | 4
111822 | CORRECTIVO | 39193357 | MARIA CRISTINA LOPEZ CARMONA | INFUSOR BUENAS TARDES INFUSOR QUE NO INSUFLA CUBICULO 19,MUCHAS GRACIAS |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | UCIA |  | INFUSOR | 781 |  | EB0968 | RIESTER | MANUAL | 171022036 | 2025-02-15 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnóstico: Infusor no insufla Actividad realizada: Se procede a sacar la cámara de aire de la bolsa y se observa un gran rotó, el cual no es posible parchar por lo que se saca una cámara de aire nueva del almacén para instalar, finalmente se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: Si | 2025-02-13 14:53 |  | 2025-02-13 16:39 | 2025-02-13 17:43 | 64 | 0 | 64 | 246800 | Media | 2025-02-13 14:52 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnóstico: infusor no insufla actividad realizada: se procede a sacar la cámara de aire de la bolsa y se observa un gran rotó, el cual no es posible parchar por lo que se saca una cámara de aire nueva del almacén para instalar, finalmente se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Thursday | 3
112812 | CORRECTIVO | 1036964118 | laura sofia usme franco | Control de la cama 212 D El control de la cama 212 D, no funciona, la cama se encuentra con la cabecera elevada. |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | H2-T1 | HAB 212 | CAMA ELÉCTRICA | 204 | 2339 |  | LOS PINOS | 740LV.05 | 52726 | 2025-03-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnóstico: Control de cama no funciona Actividad realizada: Se procede abrir el control y verificar la continuidad de los cables observando que todos tienen continuidad posteriormente se refuerza el cable con autofundente, se verifica que el conector tenga los pines bien y no tengan alguna fractura que no permita que hagan buen contacto, se limpia la tarjeta electrónica ya que se observa que esta muy sulfatada, se aplica alcohol isopropílico y se limpia con el cepillo, se vuelven a realizar pruebas de funcionamiento observando el correcto funcionamiento de todos lo movimientos. Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuesto: no | 2025-02-22 08:12 |  | 2025-02-22 08:16 | 2025-02-22 09:22 | 65 | 0 | 65 | 247544 | Media | 2025-02-22 02:14 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnóstico: control de cama no funciona actividad realizada: se procede abrir el control y verificar la continuidad de los cables observando que todos tienen continuidad posteriormente se refuerza el cable con autofundente, se verifica que el conector tenga los pines bien y no tengan alguna fractura que no permita que hagan buen contacto, se limpia la tarjeta electrónica ya que se observa que esta muy sulfatada, se aplica alcohol isopropílico y se limpia con el cepillo, se vuelven a realizar pruebas de funcionamiento observando el correcto funcionamiento de todos lo movimientos. estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuesto: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Saturday | 5
114305 | CORRECTIVO | 39447255 | MARIA SULENY CASTRILLON MARIN | colchon de la habitacion 241 esta roto colchon de la paciente de la habitacion 241 esta roto es para solicitar el cambio ya que esta roto |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | H2-T2 |  | CAMA ELÉCTRICA | 229 | 2834 |  | DOMETAL | QUAXAR | 00000-11607 | 2025-04-05 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: colchón roto y con fluidos Actividad realizada: Se procede a cambiar el colchón por uno nuevo. Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: Si | 2025-04-04 17:30 |  | 2025-04-04 19:07 | 2025-04-04 19:44 | 37 | 0 | 37 | 250540 | Media | 2025-04-04 14:21 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: colchón roto y con fluidos actividad realizada: se procede a cambiar el colchón por uno nuevo. estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Friday | 4
114304 | CORRECTIVO | 24395448 | beatriz elena holguin cañaveral | mal funcionamiento del control de la cama 309b mal funcionamiento del control de la cama 309b |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | H3-T1 |  | CAMA ELÉCTRICA | 250 | 1997 |  | LOS PINOS | 740LV.05 | 49997 | 2025-04-05 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnóstico: Cama sin funcionamiento Actividad realizada: Se observa que la cama recibe el voltaje adecuado pero la falla es en el control se baja el control y se abre se observa la tarjeta sulfatada pero los cables en buen estado se limpia la tarjeta se revisan los puntos de soldadura y se vuelve a probar pero continua sin funcionar por lo que se saca un control nueva del almacén, se instala y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: Si | 2025-04-04 17:29 |  | 2025-04-04 17:45 | 2025-04-04 18:42 | 57 | 0 | 57 | 250558 | Media | 2025-04-04 15:39 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnóstico: cama sin funcionamiento actividad realizada: se observa que la cama recibe el voltaje adecuado pero la falla es en el control se baja el control y se abre se observa la tarjeta sulfatada pero los cables en buen estado se limpia la tarjeta se revisan los puntos de soldadura y se vuelve a probar pero continua sin funcionar por lo que se saca un control nueva del almacén, se instala y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Friday | 4
111335 | CORRECTIVO | 1036940779 | LUISA FERNANDA CASTRO QUINTERO | Cama habtación 318 llanta dañada Agradecemos verificar Cama habitación 318 llanta dañada Bendecido día |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | TRASPLANTES |  | CAMA ELÉCTRICA | 347 | 2857 |  | DOMETAL | QUAXAR | 00000-11602 | 2025-02-15 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnóstico: llanta con recubrimiento fracturado Actividad realizada: Se procede a cambiar dos llantas ya que si se cambia solo una de las llantas la cama queda desnivelada, se realizan pruebas de funcionamiento que frene correctamente, y se cierra orden Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: Si | 2025-02-11 12:38 |  | 2025-02-11 14:15 | 2025-02-11 15:26 | 70 | 0 | 70 | 246624 | Media | 2025-02-11 11:40 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnóstico: llanta con recubrimiento fracturado actividad realizada: se procede a cambiar dos llantas ya que si se cambia solo una de las llantas la cama queda desnivelada, se realizan pruebas de funcionamiento que frene correctamente, y se cierra orden estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Tuesday | 1
107929 | CORRECTIVO | 1017201760 | ESTEFANIA VELEZ CHAVARRIA | tornillo baranda malo Buenas tardes, solicito amablemente la revisión y arreglo de la baranda izquierda de la cama de la habitación 536 la cual se encuentra con el tornillo caido, muchas gracias, feliz tarde |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | H5-T2 |  | CAMA ELÉCTRICA | 298 | 4130 |  | LOS PINOS | 1040 MOD P | 513331 | 2025-01-11 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Cama con tornillo de baranda perdido Actividad realizada: el tornillo que permite asegurar y varias la altura de las baranda de la cama cuna se cayó y se extravió, por lo que se procede a buscar cen el taller buena de estás piezas en buen estado para instalar a la cama, se encuentra una en buen estado y se instala se verifica que el funcionamiento y se requinta para evitar que se vuelva a caer, se aseguran todas las piezas y se deja cama funcionamiento correctamente. Estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-01-10 12:30 |  | 2025-01-10 14:35 | 2025-01-10 15:39 | 65 | 0 | 65 | 244289 | Media | 2025-01-10 12:19 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cama con tornillo de baranda perdido actividad realizada: el tornillo que permite asegurar y varias la altura de las baranda de la cama cuna se cayó y se extravió, por lo que se procede a buscar cen el taller buena de estás piezas en buen estado para instalar a la cama, se encuentra una en buen estado y se instala se verifica que el funcionamiento y se requinta para evitar que se vuelva a caer, se aseguran todas las piezas y se deja cama funcionamiento correctamente. estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Friday | 4
112819 | CORRECTIVO | 1041228894 | juan fernando lopez gomez | cama mala habitacion 644 se encuentra la cama mala, necesitamos amblemente que nos colabore ya que no baja el espaldar y tenemos un procedimiento urgente programado, cabe destacar que esta aislado el paciente. |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | H6-T2 |  | CAMA ELÉCTRICA | 301 | 2859 |  | DOMETAL | QUAXAR | 00000-11601 | 2025-03-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Motor de cabecera reventado Actividad realizada: Se procede a sacar un motor nuevo del almacén y se instala, se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente se cierra orden a satisfacción Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: Si, | 2025-02-22 11:48 |  | 2025-02-22 12:10 | 2025-02-22 16:55 | 286 | 209 | 77 | 247558 | Media | 2025-02-22 11:43 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: motor de cabecera reventado actividad realizada: se procede a sacar un motor nuevo del almacén y se instala, se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente se cierra orden a satisfacción estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: si, | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Saturday | 5
107948 | CORRECTIVO | 1036402881 | CRISTINA CASTAÑO RAMIREZ | 328 buenas tardes por favor revisar panel de un lado de la cama que no funciona. GRACIAS |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | H3-T2 |  | CAMA ELÉCTRICA | 273 | 2506 |  | DOMETAL | 131-71 | 2058-412 | 2025-01-11 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnóstico: Cama con paneles izquierdos sin funcionar Actividad realizada: Se procede a revisar n primer lugar el cable ya que es raro que ambos paneles el exterior e interior no funcionen, pero se encuentra que todo los cables tienen continuidad por lo que se descarta una fractura del cable se bajan los paneles y se observa la tarjeta muy sulfatada en los pines de conexión se aplica isopropílico y se limpia se vuelve a instalar y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-01-10 17:01 |  | 2025-01-10 18:37 | 2025-01-10 19:25 | 48 | 0 | 48 | 244320 | Media | 2025-01-10 15:17 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnóstico: cama con paneles izquierdos sin funcionar actividad realizada: se procede a revisar n primer lugar el cable ya que es raro que ambos paneles el exterior e interior no funcionen, pero se encuentra que todo los cables tienen continuidad por lo que se descarta una fractura del cable se bajan los paneles y se observa la tarjeta muy sulfatada en los pines de conexión se aplica isopropílico y se limpia se vuelve a instalar y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Friday | 4
112732 | CORRECTIVO | 1007291034 | JENIFER OSPINA PEREZ | Cama disfuncional totalmente Buenas tardes, para que me colaboren por favor arreglando la cama de la habitacion 528, la cual se encuentra disfuncional totalmente, muchisimas gracias |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | H5-T2 |  | CAMA ELÉCTRICA | 297 | 4129 |  | LOS PINOS | 1040 MOD P | 513328 | 2025-02-22 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: cama con controles disfuncional Actividad realizada: se puso a revisar la continuidad del cable Se observa que hay un tramo que que se pierde la continuidad por lo tanto se procede recortar el cable y volver a soldar los extremos con la tarjeta de control se realizan pruebas de funcionamiento se utiliza auto fundente y termoencogible para reforzar el cable y que no se vuelva a dañar fácilmente se realizan pruebas de funcionamiento finales satisfactoriamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-02-20 13:19 |  | 2025-02-20 13:19 | 2025-02-20 15:44 | 145 | 0 | 145 | 247360 | Media | 2025-02-20 12:10 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cama con controles disfuncional actividad realizada: se puso a revisar la continuidad del cable se observa que hay un tramo que que se pierde la continuidad por lo tanto se procede recortar el cable y volver a soldar los extremos con la tarjeta de control se realizan pruebas de funcionamiento se utiliza auto fundente y termoencogible para reforzar el cable y que no se vuelva a dañar fácilmente se realizan pruebas de funcionamiento finales satisfactoriamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Thursday | 3
113949 | CORRECTIVO | 39580877 | CAROLINA LAGUNA MONTAÑA | colchon de cama 324 en muy mal estado informa supervisora de Lima colchon de la habitacion 324 roto y sucio, requiere cambio |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | H3-T2 |  | CAMA ELÉCTRICA | 272 | 2507 |  | DOMETAL | 131-71 | 2058-431 | 2025-03-29 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnóstico: Cama con colchón en mal estado Actividad realizada: Se saca un cachón nuevo del almacén y se entrega en reposición para el servicio Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: Si | 2025-03-26 13:53 |  | 2025-03-26 16:39 | 2025-03-26 17:15 | 36 | 0 | 36 | 249892 | Media | 2025-03-26 13:33 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnóstico: cama con colchón en mal estado actividad realizada: se saca un cachón nuevo del almacén y se entrega en reposición para el servicio estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Wednesday | 2
112813 | CORRECTIVO | 1036398817 | viviana zuluaga arbelaez | Vacum Aspirador de vacio en mal funcionamiento (no genera presion negativa) |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | UCIN |  | REGULADOR DE VACÍO | 60 | 1476 |  | VACUTRON | 22-18-1108-0706 | 2 | 2025-03-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnóstico: perilla de regulador suelta Actividad realizada:se procede abrir el equipo y se observa que la perrilla está suelta y por esto no regula el vacío correctamente, se vuelve a atornillar y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-02-22 08:13 |  | 2025-02-22 17:25 | 2025-02-24 14:17 | 2692 | 2661 | 31 | 247545 | Media | 2025-02-22 02:33 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnóstico: perilla de regulador suelta actividad realizada:se procede abrir el equipo y se observa que la perrilla está suelta y por esto no regula el vacío correctamente, se vuelve a atornillar y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Saturday | 5
107203 | CORRECTIVO | 1038416873 | ANGIE TATIANA CASTAÑO CASTRO | cama de recuperacion 1 Buenas dias Resporto cama que se encuentra desajustada para que porfavor la revisen y muchas gracias |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | UMI |  | CAMA ELÉCTRICA | 379 | 2936 |  | DOMETAL | QUAXAR | 00000-11589 | 2025-01-04 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnóstico: Cama con baranda de los pies caida Actividad realizada: Se observa que la baranda esta sin las tuercas y los tornillo que se encargan de asegurar la lámina, se busca en el piso pero no se encuentran por lo que se busca en el taller unos tornillos y tuercas que cuamplan cn la funcion de los origenales se fijan las tuercas con pegaloca y se instala la lámina satisfactoriamente se realizan pruebas de funcionamiento, y se observa que funciona correctamente Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-01-03 11:54 |  | 2025-01-03 12:02 | 2025-01-03 13:25 | 83 | 0 | 83 | 243919 | Media | 2025-01-03 11:40 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnóstico: cama con baranda de los pies caida actividad realizada: se observa que la baranda esta sin las tuercas y los tornillo que se encargan de asegurar la lámina, se busca en el piso pero no se encuentran por lo que se busca en el taller unos tornillos y tuercas que cuamplan cn la funcion de los origenales se fijan las tuercas con pegaloca y se instala la lámina satisfactoriamente se realizan pruebas de funcionamiento, y se observa que funciona correctamente estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Friday | 4
110115 | CORRECTIVO | 1040045851 | ANA ISABEL LOPEZ LOAIZA | cama no baja del control cama mala |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | H1-T1 | HAB 110 | CAMA ELÉCTRICA | 175 | 3667 |  | DOMETAL | QUAXAR | 000000-1871 | 2025-02-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: cama no baja Actividad realizada: Se realiza revisión de los 4 paneles de la cama, la falla se presenta de manera en el panel externo de la baranda izquierda, se realiza ajuste de conexión y pruebas de funcionamiento. 13/02/2025 Esteban Lopez Caicedo Se procede a verificar nuevamente el panel de la cama y esta funcionando correctamente, se mueve el cable para observar si hay intermitencia, se realiza chequeo de los 4 paneles de control, de los dos cables de baranda y todo esta en perfecto estado Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-02-05 18:10 |  | 2025-02-05 18:36 | 2025-02-13 17:59 | 11483 | 11444 | 39 | 246244 | Media | 2025-02-05 14:06 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cama no baja actividad realizada: se realiza revisión de los 4 paneles de la cama, la falla se presenta de manera en el panel externo de la baranda izquierda, se realiza ajuste de conexión y pruebas de funcionamiento. 13/02/2025 esteban lopez caicedo se procede a verificar nuevamente el panel de la cama y esta funcionando correctamente, se mueve el cable para observar si hay intermitencia, se realiza chequeo de los 4 paneles de control, de los dos cables de baranda y todo esta en perfecto estado estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Wednesday | 2
112485 | CORRECTIVO | 1039472788 | estefania sossa urrego | SE REPORTA CAMA DE LA HABITACION 311B cama de la habitacion 311B, se reporta para mantenimiento correctivo por mal funcionamiento de los frenos y barandas inferiores |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | H3-T1 |  | CAMA ELÉCTRICA | 160 | 2714 |  | DOMETAL | QUAXAR | 00000-37177 | 2025-02-22 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnóstico: Llantas de cama no frenan y baranda de pieceros se cae fácilmente Actividad realizada: Se procede a cambiar 2 llantas malas que son las que no frenan correctamente, se lubrica y se prueban que frenen correctamente, posteriormente a la baranda de los pies se le procede a apretar las tuercas ya que tiene 2 fojas y 1 sin tuerca se busca una en buen estado en el taller se instala y se vuelve a ensamblar verificando el correcto funcionamiento y que no se caiga fácilmente. Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: SI | 2025-02-18 17:10 |  | 2025-02-18 17:26 | 2025-02-18 18:54 | 88 | 0 | 88 | 247158 | Media | 2025-02-18 15:23 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnóstico: llantas de cama no frenan y baranda de pieceros se cae fácilmente actividad realizada: se procede a cambiar 2 llantas malas que son las que no frenan correctamente, se lubrica y se prueban que frenen correctamente, posteriormente a la baranda de los pies se le procede a apretar las tuercas ya que tiene 2 fojas y 1 sin tuerca se busca una en buen estado en el taller se instala y se vuelve a ensamblar verificando el correcto funcionamiento y que no se caiga fácilmente. estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Tuesday | 1
113963 | CORRECTIVO | 43715204 | DIANA PATRICIA MARIN GARCIA | pieza de mano harmonic Buenas tardes . Por favor hacer reposición de la pieza de mano harmonico gris , solo le quedan dos usos más y en el momento que se acabe se debe tener inmediatamente el cambio y debe estar estéril. Muchas gracias . |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | CIRUGÍA |  | BISTURÍ ARMÓNICO | 159 | 2684 |  | JOHNSON & JOHNSON | GEN11 | 1111316734 | 2025-03-29 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pieza de mano gris del electrobisturi harmónico con número de usos pronto a terminar Actividad realizada: Se procede a entregar una pieza nueva en el servicio para su uso. Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: Si | 2025-03-26 16:34 |  | 2025-03-26 17:15 | 2025-03-26 17:53 | 38 | 0 | 38 | 249886 | Media | 2025-03-26 12:37 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pieza de mano gris del electrobisturi harmónico con número de usos pronto a terminar actividad realizada: se procede a entregar una pieza nueva en el servicio para su uso. estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Wednesday | 2
114115 | CORRECTIVO | 1001472072 | CAROL MICHELL RESTREPO OSORIO | no pesa no pesa |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | CIRUGÍA |  | BÁSCULA CON TALLÍMETRO | 149 |  | EB0562 | HEALTH O METER | 402KL | 4020084129 | 2025-04-05 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: pesa con el cero fuera de lugar Actividad realizada: se procede a ajustar el cero y se realizan pruebas con las pesas de referencia observando un error máxima de 1 kg entre valores de 10 a 100 kgs Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-04-01 18:50 |  | 2025-04-01 18:51 | 2025-04-01 19:20 | 29 | 0 | 29 | 250308 | Media | 2025-04-01 16:11 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pesa con el cero fuera de lugar actividad realizada: se procede a ajustar el cero y se realizan pruebas con las pesas de referencia observando un error máxima de 1 kg entre valores de 10 a 100 kgs estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Tuesday | 1
113998 | CORRECTIVO | 24395448 | beatriz elena holguin cañaveral | la baranda inferior de la cama 311b esta floja y t buenos dias la baranda inferior de la cama 311b esta floja y torcida |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | H3-T1 |  | CAMA ELÉCTRICA | 160 | 2714 |  | DOMETAL | QUAXAR | 00000-37177 | 2025-03-29 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnóstico: Baranda de piecero se cae fácilmente. Actividad realizada: Se observa que la platinas que fijan la baranda están sin dos de los tres tornillos que lo fijan, por lo que se baja la baranda al taller y se buscan tuercas y tornillos que lo fijen correctamente se requinta y se vuelve a instalar observando que ahora se fija correctamente y no se cae Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-03-27 17:26 |  | 2025-03-27 17:50 | 2025-03-27 19:15 | 85 | 0 | 85 | 249966 | Media | 2025-03-27 10:40 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnóstico: baranda de piecero se cae fácilmente. actividad realizada: se observa que la platinas que fijan la baranda están sin dos de los tres tornillos que lo fijan, por lo que se baja la baranda al taller y se buscan tuercas y tornillos que lo fijen correctamente se requinta y se vuelve a instalar observando que ahora se fija correctamente y no se cae estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Thursday | 3
112760 | CORRECTIVO | 1038414210 | MARIA RAMIREZ DOMENICO | Cama 110a Buenas tardes favor revisar cama 110a, la cama no baja |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | H1-T1 |  | CAMA ELÉCTRICA | 175 | 3667 |  | DOMETAL | QUAXAR | 000000-1871 | 2025-02-22 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnóstico: Se corrobora que la cama no baja Actividad realizada:Se procede a realizar la verificación de los relés, del cable de conexión todo funciona correctamente se procede a buscar un motor para realizar el cambio y cuando se voltea la cama se observa que el émbolo del motor está atorado con una pieza al parecer una viruta lo que no permitía realizar el movimiento del motor se reirá esto se lubrica y se vuelve a probar el movimiento observando que funciona correctamente, se realizan varias pruebas de funcionamiento, con peso, en los extremos en la altura máxima y no se vuelve a evidenciar el daño por lo que no se realiza el cambio del motor y se deja con el motoro original Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-02-20 16:21 |  | 2025-02-20 16:32 | 2025-02-20 17:44 | 72 | 0 | 72 | 247410 | Alta | 2025-02-20 15:47 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnóstico: se corrobora que la cama no baja actividad realizada:se procede a realizar la verificación de los relés, del cable de conexión todo funciona correctamente se procede a buscar un motor para realizar el cambio y cuando se voltea la cama se observa que el émbolo del motor está atorado con una pieza al parecer una viruta lo que no permitía realizar el movimiento del motor se reirá esto se lubrica y se vuelve a probar el movimiento observando que funciona correctamente, se realizan varias pruebas de funcionamiento, con peso, en los extremos en la altura máxima y no se vuelve a evidenciar el daño por lo que no se realiza el cambio del motor y se deja con el motoro original estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Thursday | 3
108381 | CORRECTIVO | 1001525384 | julieth andrea galvis vasquez | mal funcionamiento de cama buenas noches, cama de habitación 340 con mal funcionamiento, al oprimir botones cama no responde, se desconecta y conecta nuevamente y sigue sin funcionamiento graciass |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | H3-T2 | HAB 340 | CAMA ELÉCTRICA | 285 | 2494 |  | DOMETAL | 131-71 | 2058-430 | 2025-01-25 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnóstico: Cama con aparente mal funcionamiento Actividad realizada: Se llama al servicio para preguntar por la disponibilidad de la cama e la jefe Tatiana de turno informa que esta esta aislada por KPC, pero se le da indicaciones, para verificar que la cama este con el switch encendido y que este en un toma con corriente, ella informa de un fallo general en los tomas tapa blanca del lado de las camas 340 hacia arriba, se le indica que debe reportar a ambiente físico por dicho daño. 20/01/2025 Esteban Lopez Caicedo Se revisa la cama ya que se tiene disponibilidad y se observa que el problema como se había atendido telefónicamente era por una falla en al red eléctrica con unos tomas en específico se cambia de toma y se realizan diversas pruebas se verifican los 4 paneles de control con todos sus movimientos y cama no presenta falla, se procede a cerrar orden a satisfacción Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento. Repuestos: No | 2025-01-19 08:21 |  | 2025-01-19 08:22 | 2025-01-20 08:34 | 1452 | 1401 | 51 | 244838 | Media | 2025-01-18 20:30 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnóstico: cama con aparente mal funcionamiento actividad realizada: se llama al servicio para preguntar por la disponibilidad de la cama e la jefe tatiana de turno informa que esta esta aislada por kpc, pero se le da indicaciones, para verificar que la cama este con el switch encendido y que este en un toma con corriente, ella informa de un fallo general en los tomas tapa blanca del lado de las camas 340 hacia arriba, se le indica que debe reportar a ambiente físico por dicho daño. 20/01/2025 esteban lopez caicedo se revisa la cama ya que se tiene disponibilidad y se observa que el problema como se había atendido telefónicamente era por una falla en al red eléctrica con unos tomas en específico se cambia de toma y se realizan diversas pruebas se verifican los 4 paneles de control con todos sus movimientos y cama no presenta falla, se procede a cerrar orden a satisfacción estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento. repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Sunday | 6
114389 | CORRECTIVO | 22586731 | leady natalye velez mata | electrocauterio no funciona, Qx # 1 se conecta placa del paciente y no funcion alectro |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | CIRUGÍA | QUIRÓFANO 1 | ELECTROBISTURÍ | 492 | 2818 |  | VALLEY LAB | FORCE FX-CS | SF0H07628A | 2025-04-12 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnóstico: Se reporta electrobisturí por aparente mal funcionamiento. Actividad realizada: La auxiliar informa que la placa estaba conectada al paciente y en los display sale el número 132, por lo que se procede a bajar el equipo al taller y se realizan pruebas de funcionamiento, sin evidenciar el daño o la alarma reportada, se realizan diversas pruebas con diferentes valores de corte y coagulación, y no se presenta la falla reportada, en el manual se indica que esto es: "Software malfunction", se abre el equipo para evaluar si algún daño pero no se identifica nada en mal estado, por lo que se procede a cerrar y devolver al servicio. Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-04-08 11:30 |  | 2025-04-08 12:06 | 2025-04-08 13:29 | 83 | 0 | 83 | 250760 | Media | 2025-04-08 10:10 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnóstico: se reporta electrobisturí por aparente mal funcionamiento. actividad realizada: la auxiliar informa que la placa estaba conectada al paciente y en los display sale el número 132, por lo que se procede a bajar el equipo al taller y se realizan pruebas de funcionamiento, sin evidenciar el daño o la alarma reportada, se realizan diversas pruebas con diferentes valores de corte y coagulación, y no se presenta la falla reportada, en el manual se indica que esto es: "software malfunction", se abre el equipo para evaluar si algún daño pero no se identifica nada en mal estado, por lo que se procede a cerrar y devolver al servicio. estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Tuesday | 1
112575 | CORRECTIVO | 1036932233 | CAROLINA OROZCO OCAMPO | PESA BUEN DIA, SE SOLICITA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA PESA DEL SERVICIO DE IMAGENOLOGIA SEDE JARDINES DATOS ERRONEOS |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | IMAGENOLOGÍA |  | BÁSCULA DIGITAL | 4130 | EB1948 | EB1948 | SECA | SECA ROBUSTA 813 | 8813175211604 | 2025-02-22 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Báscula con aparente mal funcionamiento. Actividad realizada: Se observa que la báscula tiene baterías con voltaje correcto, se observa que los pesos dan correctamente , se realizan diversas tomas de peso sin variación en la medida, y se muestra el correcto funcionamiento a la auxiliar de turno, se cierra orden a satisfacción Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento. Repuestos: No | 2025-02-19 10:16 |  | 2025-02-19 13:41 | 2025-02-19 14:26 | 44 | 0 | 44 | 247214 | Media | 2025-02-19 09:59 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: báscula con aparente mal funcionamiento. actividad realizada: se observa que la báscula tiene baterías con voltaje correcto, se observa que los pesos dan correctamente , se realizan diversas tomas de peso sin variación en la medida, y se muestra el correcto funcionamiento a la auxiliar de turno, se cierra orden a satisfacción estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento. repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Wednesday | 2
112794 | CORRECTIVO | 1036399609 | alexis orlando osorio martinez | torre laparoscipia stryker buenas tardes por favor revisar sensor de CO2 de torre laparoscopia mencionada ya que no se visualiza contenido de bala por que a pesar de que la bala este llena la torre marca vacío |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | CIRUGÍA | CUARTO DE EQUIPOS | TORRE HÍBRIDA LAPAROSCOPIA Y ARTROSCOPIA | 2799 | 4668 |  | STRYKER | 1588 AIM | VPD268G0352 (MONITOR) | 2025-02-22 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnóstico: Torre de laparoscopia con aparente mal funcionamiento en el módulo de co2 Actividad realizada: Se prende la torre y se observa que pasa los chequeos básicos sin dificultad y también aparece el indicador de la bala llena, se prueban en diferentes modos y no se evidencia el error reportado, igualmente se procede a cerrar la llave de la bala y se retira la manguera para verificar el filtro que esta tiene y se observa limpio, requieren la torre para un procedimiento por lo que se pide que si falla tenga evidencia fotográfica para poder evidenciar la falla.... En observacion 05/03/2025 Esteban Lopez Caicedo Se pregunta a la jefe de turno y una de las instrumentadoras, las cuales informan que en el equipo no se ha presentado la falla, que los procedimientos en los que se ha utilizado ha funcionada óptimamente, por lo que se procede a cerrar la orden. Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-02-21 12:56 |  | 2025-02-21 13:01 | 2025-03-05 07:29 | 16948 | 16836 | 112 | 247511 | Media | 2025-02-21 12:48 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnóstico: torre de laparoscopia con aparente mal funcionamiento en el módulo de co2 actividad realizada: se prende la torre y se observa que pasa los chequeos básicos sin dificultad y también aparece el indicador de la bala llena, se prueban en diferentes modos y no se evidencia el error reportado, igualmente se procede a cerrar la llave de la bala y se retira la manguera para verificar el filtro que esta tiene y se observa limpio, requieren la torre para un procedimiento por lo que se pide que si falla tenga evidencia fotográfica para poder evidenciar la falla.... en observacion 05/03/2025 esteban lopez caicedo se pregunta a la jefe de turno y una de las instrumentadoras, las cuales informan que en el equipo no se ha presentado la falla, que los procedimientos en los que se ha utilizado ha funcionada óptimamente, por lo que se procede a cerrar la orden. estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Friday | 4
114523 | CORRECTIVO | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS | Lámpara de hendidura con mal funcionamiento |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | OPTOMETRÍA | RIONEGRO PLAZA PISO 2, CONSULTORIO 2 | LÁMPARA DE HENDIDURA | 2641 | 4643 |  | ANDRU | BL III B | 151907028 | 2025-04-19 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnóstico: Lampara con aparente mal funcionamiento Actividad realizada:Se verifican movimientos horizontales y verticales, se lubrican rieles de movimiento, se verifica fuente, cableado, bombillo, filtros, perillas, Se realiza limpieza general del equipo, se limpian lentes y espejos y se encuentra todo en óptimas condiciones por lo que se procede a cerrar orden a satisfacción Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-04-11 13:06 |  | 2025-04-11 18:35 | 2025-04-11 19:38 | 63 | 0 | 63 |  |  |  | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnóstico: lampara con aparente mal funcionamiento actividad realizada:se verifican movimientos horizontales y verticales, se lubrican rieles de movimiento, se verifica fuente, cableado, bombillo, filtros, perillas, se realiza limpieza general del equipo, se limpian lentes y espejos y se encuentra todo en óptimas condiciones por lo que se procede a cerrar orden a satisfacción estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Friday | 4
111311 | CORRECTIVO | 1040759206 | luisa fernanda sarria gil | TV solo muestra algunos pacientes Buenas tardes debido a apagones de energia se desconfiguro el tv de signos vitales de los pacientes |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | UCIN |  | CENTRAL DE MONITOREO | 2984 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-02-15 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnóstico: Central de monitoreo desconfigurada por apagón Actividad realizada:Se procede en primer lugar a cambiar la configuración del número de camas ya que estaba en 8 se pasa a 32 camas, posteriormente se organizan numéricamente, y se dejan los parámetros de interés por paciente. Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-02-10 15:31 |  | 2025-02-10 15:39 | 2025-02-10 17:04 | 85 | 0 | 85 | 246562 | Media | 2025-02-10 15:09 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnóstico: central de monitoreo desconfigurada por apagón actividad realizada:se procede en primer lugar a cambiar la configuración del número de camas ya que estaba en 8 se pasa a 32 camas, posteriormente se organizan numéricamente, y se dejan los parámetros de interés por paciente. estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Monday | 0
112132 | CORRECTIVO | 1037603346 | LAURA NARANJO VILLA | funcionamiento incorrecto Buenos dias favor revisar la base de los 2 humidificadores de alto flujo , ya que presenta alarma de alerta. |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | UCIA |  | HUMIDIFICADOR | 3390 | 4985 |  | FISHER & PAYKEL | MR850JSU | 200904476739 | 2025-02-22 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnóstico: Humidificador con aparente mal funcionamiento Actividad realizada: Se realizan pruebas de funcionamiento a los sensores de temperatura el proximal y el distal y ambos funcionan correctamente, se deje el equipo en funcionamiento un tiempo mientras se evalúa el cambio de la temperatura, y en ningún momento se ve alarmado el humidificador por lo que se procede a cerrar orden a satisfacción Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-02-17 09:52 |  | 2025-02-17 14:44 | 2025-02-17 16:00 | 76 | 0 | 76 | 246953 | Media | 2025-02-16 06:52 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnóstico: humidificador con aparente mal funcionamiento actividad realizada: se realizan pruebas de funcionamiento a los sensores de temperatura el proximal y el distal y ambos funcionan correctamente, se deje el equipo en funcionamiento un tiempo mientras se evalúa el cambio de la temperatura, y en ningún momento se ve alarmado el humidificador por lo que se procede a cerrar orden a satisfacción estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION, DESGASTE_NORMAL | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Monday | 0
111350 | CORRECTIVO | 1088315109 | MANUELA AGUIRRE TORRES | Se desconfiguro equipo qeumador del area de resona Se desconfiguro equipo qeumador del area de resonancia desde ayeer que se fue la energia |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | IMAGENOLOGÍA |  | ROBOT QUEMADOR | 4409 | 5915 |  | EPSON | PP100III | X72A005234 | 2025-02-15 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnóstico: Robot quemador no finaliza de quemar estudios Actividad realizada:Se realizan diversas pruebas sin éxito, por lo que se procede a borrar los estudios en cola, y eliminar el caché se reinicia el robot y el computador reiniciando el programa se vuelve a intentar y funciona correctamente, se realizan diversas pruebas satisfactoriamente. Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-02-11 15:14 |  | 2025-02-11 15:27 | 2025-02-11 16:57 | 90 | 0 | 90 | 246648 | Media | 2025-02-11 14:59 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnóstico: robot quemador no finaliza de quemar estudios actividad realizada:se realizan diversas pruebas sin éxito, por lo que se procede a borrar los estudios en cola, y eliminar el caché se reinicia el robot y el computador reiniciando el programa se vuelve a intentar y funciona correctamente, se realizan diversas pruebas satisfactoriamente. estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Tuesday | 1
112641 | CORRECTIVO | 1036926343 | lisandro arley rendon saraza | Alarma error autodiagnóstico Paciente con terapia de hemodiálisis. El filtro se coagula, se realiza cambio sin complicaciones pero después de una hora de instalado el filtro suena la alarma de error de autodiagnóstico, se da la opción de nueva prueba la cual pasa sin complicaciones pero a los 45 minutos vuelve a sonar la alarma de autodiagnóstico. |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | UCIP |  | SISTEMA PARA HEMODIÁLISIS DE ALTA PERMEABILIDAD | 2752 | EB1260 | EB1260 | GAMBRO LUNDIA AB | PRISMAFLEX | PA-12932 | 2025-02-22 | PENDIENTE | MAL USO |  |  | Diagnóstico: Equipo con alarma constante Actividad realizada: Se va al servicio la jefe informa de la falla que ha sido constante que permanece el error en autodiagnóstico, por lo que se programa visita para intervención con el proveedor, 21/02/2025 Esteban Lopez Caicedo El proveedor visita el servicio e identifica que la alarma reportada es por error en usa del equipo por lo que realiza una capacitación con el personal para realizar una retroalimentación y mostrar la correcta puesta en marcha del equipo al realizar el cambio de los filtros Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-02-19 11:40 |  | 2025-02-19 20:19 | 2025-02-21 16:02 | 2623 | 2574 | 49 | 246992 | Media | 2025-02-17 09:17 | APROBADA |  | MAL USO | MAL USO | diagnóstico: equipo con alarma constante actividad realizada: se va al servicio la jefe informa de la falla que ha sido constante que permanece el error en autodiagnóstico, por lo que se programa visita para intervención con el proveedor, 21/02/2025 esteban lopez caicedo el proveedor visita el servicio e identifica que la alarma reportada es por error en usa del equipo por lo que realiza una capacitación con el personal para realizar una retroalimentación y mostrar la correcta puesta en marcha del equipo al realizar el cambio de los filtros estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION, FALTA_CAPACITACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'FALTA_CAPACITACION'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Wednesday | 2
114406 | CORRECTIVO | 1088315109 | MANUELA AGUIRRE TORRES | maquina de anestesia con pieza mala Solicito amablemente revisar maquina de anestesia del resonador, debido a que una de las piezas de las cuales se conecta el circuito de anestesia se encuentra suelta, |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | IMAGENOLOGÍA |  | MÁQUINA DE ANESTESIA | 4027 | 5531 | 5531 | DRAGER | FABIUS MRI | ASRE-0006 | 2025-04-12 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Máquina con el acople inspiratorio suelto Actividad realizada: Se observa que el conector se cae fácilmente, y no se mantiene en su posición se intenta acoplar nuevamente pero no se logra, se contacta con el proveedor, el cual indica que esto se debe ingresar a presión pero con precaución ya que como es pasta rígida se puede fracturar fácilmente, se usan trapos y guantes para no fracturar la pieza se logra acomodar y se prueba en la máquina de anestesia, se realizan pruebas de fuga y pasan correctamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-04-08 17:20 |  | 2025-04-08 18:15 | 2025-04-08 19:59 | 104 | 0 | 104 | 250830 | Media | 2025-04-08 17:19 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: máquina con el acople inspiratorio suelto actividad realizada: se observa que el conector se cae fácilmente, y no se mantiene en su posición se intenta acoplar nuevamente pero no se logra, se contacta con el proveedor, el cual indica que esto se debe ingresar a presión pero con precaución ya que como es pasta rígida se puede fracturar fácilmente, se usan trapos y guantes para no fracturar la pieza se logra acomodar y se prueba en la máquina de anestesia, se realizan pruebas de fuga y pasan correctamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Tuesday | 1
107618 | CORRECTIVO | 1001478560 | andrea blandon osorio | Monitor no sostiene carga Monitor de signos vitales de sala de reanimación 2 el equipo no sostiene la carga, monitor que si se desconecta de electricidad de inmediato se apaga |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3655 | 5126 |  | EDAN | IM70 + CO2 | 360080-M21119560009 | 2025-01-11 | PENDIENTE | MAL USO |  |  | Diagnóstico: Monitor con aparente mal funcionamiento de la bateria Actividad realizada: Se al servicio para identificar si realmente el monitor se apaga rápidamente pero se observa que tiene la bateria baja pero esta cargando, se desconecta y se realiza la prueba de autonomía estando cargado al 50% aproximadamente y se observa un funcionamiento de aproximadamente 30 minutos, tomando presion no invasiva y saturación, se deja cargar y se vuelve a dejar desconecta un tiempo y el monitor trabaja correctamente por un tiempo prolongado, por lo que se procede a cerrar orden y se informa a la jefe del servicio como verificar si el monitor está conectado correctamente a la corriente. Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-01-09 09:16 |  | 2025-01-09 12:05 | 2025-01-09 13:31 | 86 | 0 | 86 | 244172 | Media | 2025-01-09 08:11 | APROBADA |  | MAL USO | MAL USO | diagnóstico: monitor con aparente mal funcionamiento de la bateria actividad realizada: se al servicio para identificar si realmente el monitor se apaga rápidamente pero se observa que tiene la bateria baja pero esta cargando, se desconecta y se realiza la prueba de autonomía estando cargado al 50% aproximadamente y se observa un funcionamiento de aproximadamente 30 minutos, tomando presion no invasiva y saturación, se deja cargar y se vuelve a dejar desconecta un tiempo y el monitor trabaja correctamente por un tiempo prolongado, por lo que se procede a cerrar orden y se informa a la jefe del servicio como verificar si el monitor está conectado correctamente a la corriente. estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE, DESGASTE_NORMAL | ['MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE', 'DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Thursday | 3
108379 | CORRECTIVO | 1036934169 | LADY JOHANA ALVAREZ GOMEZ | Conector de mangueras desajustado. Compresor de colchón inflable 647 se encuentra desajustado el conector donde van las mangueras del colchón y no insufla. Muchas gracias. |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | UCIA |  | SUPERFICIE DE AIRE ALTERNANTE | 3819 | M647 |  | GRAND HEALTHCARE | TAURUS IV | AF48042 | 2025-01-25 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnóstico: Conector de superficie fracturado por mal trato Actividad realizada: Se abre el equipo para retirar la tapa fracturada y se procede a bajar, posteriormente se busca pantalla y cables para la impresora 3D y así poder a poner a imprimir la pieza fracturada, se espera por pieza ...Se instala la pieza se pega y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-01-18 08:44 |  | 2025-01-18 08:53 | 2025-01-18 13:57 | 304 | 177 | 127 | 244813 | Media | 2025-01-18 03:47 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnóstico: conector de superficie fracturado por mal trato actividad realizada: se abre el equipo para retirar la tapa fracturada y se procede a bajar, posteriormente se busca pantalla y cables para la impresora 3d y así poder a poner a imprimir la pieza fracturada, se espera por pieza ...se instala la pieza se pega y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Saturday | 5
108397 | CORRECTIVO | 1007290576 | carlos enrique mendoza echeverri | FONENDOSCOPIO SIN OLIVA Cordial saludo, Solicito apoyo con equipo de fonendoscopio por pérdida de una de sus olivas. Mil gracias y feliz día. |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | ATENCIÓN PRIMER NIVEL |  | FONENDOSCOPIO | 3715 | EB1691 | EB1691 | BOKANG | BK3006 | EB1691 | 2025-01-25 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnóstico: Fonendoscopio sin una de sus olivas. Actividad realizada: Se procede a instalar una oliva en buen estado que se encuentra en el taller, se aprieta para garantizar que no se caiga y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-01-20 08:34 |  | 2025-01-20 17:10 | 2025-01-20 17:20 | 11 | 0 | 11 | 244873 | Media | 2025-01-20 07:37 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnóstico: fonendoscopio sin una de sus olivas. actividad realizada: se procede a instalar una oliva en buen estado que se encuentra en el taller, se aprieta para garantizar que no se caiga y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Monday | 0
106698 | CORRECTIVO | 1036934169 | LADY JOHANA ALVAREZ GOMEZ | Colchón malo Colchon malo, no insufla |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | UCIA | CUBICULO 19 | SUPERFICIE DE AIRE ALTERNANTE | 3720 | M584 |  | GRAND HEALTHCARE | TAURUS-IV | AF48034 | 2025-01-04 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnóstico: Superficie de aire alternante con conector fracturado dentro de la manguera del colchón Actividad realizada: Primero se procede a retirar la parte fracturada de la manguera, con ayuda de las pinzas se sacan todos los restos de plástico para evitar que generen rotos en las celdas del colchón se baja la superficie al taller para imprimir unos conectores pero no es posible debido a una falla en al impresora 3D, por lo que se pausa mientras se puede imprimir el conector para ensamblar 15/01/2025: VG Se imprime pieza y se instala en el equipo, queda pendiente la tapa que va en la manguera del colchón 16/01/2025 Esteban Lopez Caicedo Se termina de imprimir la tapa que va a la manguera se instala en el compresor con una correa y se deja inflando el colchón para observar el comportamiento, se corrobora el correcto funcionamiento y que no hay perdida de presión, se cierra orden a satisfacción Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2024-12-30 18:08 |  | 2024-12-31 07:07 | 2025-01-16 10:45 | 23258 | 23075 | 183 | 243684 | Media | 2024-12-28 21:44 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnóstico: superficie de aire alternante con conector fracturado dentro de la manguera del colchón actividad realizada: primero se procede a retirar la parte fracturada de la manguera, con ayuda de las pinzas se sacan todos los restos de plástico para evitar que generen rotos en las celdas del colchón se baja la superficie al taller para imprimir unos conectores pero no es posible debido a una falla en al impresora 3d, por lo que se pausa mientras se puede imprimir el conector para ensamblar 15/01/2025: vg se imprime pieza y se instala en el equipo, queda pendiente la tapa que va en la manguera del colchón 16/01/2025 esteban lopez caicedo se termina de imprimir la tapa que va a la manguera se instala en el compresor con una correa y se deja inflando el colchón para observar el comportamiento, se corrobora el correcto funcionamiento y que no hay perdida de presión, se cierra orden a satisfacción estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2024 | 12 | 2024-12 | Monday | 0
107619 | CORRECTIVO | 1006739793 | ANA SOFIA BARROS CHURTA | termometro roto termometro sin la parte de abajo, esta roto |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | H6-T2 |  | TERMÓMETRO ELECTRÓNICO | 3589 | EB1614 | EB1614 | COVIDIEN | FILAC 3000 | A1565932X | 2025-01-11 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnóstico: Carcasa del termómetro digital está fracturada por caida Actividad realizada: Se procede a buscar una carcasa en buen estado en el taller se reemplaza, se cambia la tarjeta principal y la pantalla para la carcasa buena se vuelve a ensamblar y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente, además se aplica autofundente en el cable de la sonda ya que se observa en algunos puntos está sin el encauchetado Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-01-09 09:17 |  | 2025-01-09 13:37 | 2025-01-09 14:55 | 78 | 0 | 78 | 244176 | Media | 2025-01-09 08:59 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnóstico: carcasa del termómetro digital está fracturada por caida actividad realizada: se procede a buscar una carcasa en buen estado en el taller se reemplaza, se cambia la tarjeta principal y la pantalla para la carcasa buena se vuelve a ensamblar y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente, además se aplica autofundente en el cable de la sonda ya que se observa en algunos puntos está sin el encauchetado estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Thursday | 3
107263 | CORRECTIVO | 1214735644 | MARIA ESTEFANY BETANCUR GIRALDO | ekg malo muchas gracias |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | H6-T2 |  | ELECTROCARDIÓGRAFO | 3739 | 5156 | 5156 | EDAN | SE-3 | 360250-M21118930144 | 2025-01-11 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnóstico: Electrocardiógrafo con rodillo de impresora fracturado Actividad realizada: Se procede a pegar las piezas que se fracturaron se acomoda el piñón que quedó fuera de lugar, Se lija y limpia la cinta térmica, se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-01-07 12:06 |  | 2025-01-07 15:59 | 2025-01-07 17:18 | 78 | 0 | 78 | 244047 | Media | 2025-01-07 11:55 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnóstico: electrocardiógrafo con rodillo de impresora fracturado actividad realizada: se procede a pegar las piezas que se fracturaron se acomoda el piñón que quedó fuera de lugar, se lija y limpia la cinta térmica, se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Tuesday | 1
112502 | CORRECTIVO | 1040043921 | KATHERINE CASTAÑEDA CASTRO | Pulsoximetro Pulsoximetro de urgencias con mal estado del cable, monitor en cuarto de equipos Muchas gracias |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3657 | 5128 |  | EDAN | IM70 + CO2 | 360080-M21119560011 | 2025-02-22 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnóstico: Pinza no genera curva de saturación Actividad realizada: Se abre la pinza y se observa en los diodos emisores el cable fue arrancado sin posibilidad de volver a soldar por o que se procede a entregar una pinza nueva en el servicio en reposición Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: Si | 2025-02-18 18:00 |  | 2025-02-18 18:54 | 2025-02-18 19:33 | 39 | 0 | 39 | 247170 | Media | 2025-02-18 16:15 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnóstico: pinza no genera curva de saturación actividad realizada: se abre la pinza y se observa en los diodos emisores el cable fue arrancado sin posibilidad de volver a soldar por o que se procede a entregar una pinza nueva en el servicio en reposición estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Tuesday | 1
107186 | CORRECTIVO | 1022124034 | VICTOR HUGO PEREZ LOPEZ | Caida de la Pesa Personal de Nutricion, deja caer la pesa al trasladarla a la habitacion y esta sufre daños en su panel |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | H2-T2 |  | BÁSCULA | 4078 | EB1907 | EB1907 | SECA | 750 REF7501017008 | 10000000750066 | 2025-01-04 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Caída de bascula genera que se quiebre el acrilico Actividad realizada: Se busca un acrílico en el taller con el cual se toman las medidas y se recortan para instalar en la carátula, se pega con pegaloca y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-01-02 15:24 |  | 2025-01-02 15:32 | 2025-01-02 19:40 | 248 | 80 | 168 | 243859 | Media | 2025-01-02 14:53 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: caída de bascula genera que se quiebre el acrilico actividad realizada: se busca un acrílico en el taller con el cual se toman las medidas y se recortan para instalar en la carátula, se pega con pegaloca y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Thursday | 3
114294 | CORRECTIVO | 1095945884 | ANGIE LORENA SANCHEZ VELASQUEZ | pulsioximetro malo pulsioximetro malo |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3656 | 5127 |  | EDAN | IM70 + CO2 | 360080-M20C19970006 | 2025-04-05 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnóstico: Pinza de saturación con pines doblados Actividad realizada: Al ir al servicio la jefe muestra que la pinza tiene dificultad al ajustar con la interfaz, se recibe la pinza y se observa que los pines estan un poco torcios lo que dificultad el acople entre las dos partes se enderezan, posteriormente se cambia uno de los resortes y se limpia la almohadilla que estaba en mal estado, se regresa la pinza al servicio Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-04-04 12:22 |  | 2025-04-04 12:29 | 2025-04-04 13:47 | 78 | 0 | 78 | 250529 | Media | 2025-04-04 11:54 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnóstico: pinza de saturación con pines doblados actividad realizada: al ir al servicio la jefe muestra que la pinza tiene dificultad al ajustar con la interfaz, se recibe la pinza y se observa que los pines estan un poco torcios lo que dificultad el acople entre las dos partes se enderezan, posteriormente se cambia uno de los resortes y se limpia la almohadilla que estaba en mal estado, se regresa la pinza al servicio estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Friday | 4
111308 | CORRECTIVO | 1041327539 | YENY ALEJANDRA LOPEZ GARCIA | medicion ekg malo medicion ekg malo |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | SALA PROCEDIMIENTOS |  | ELECTROCARDIÓGRAFO | 499 |  | P07 | NIHON KOHDEN | ECG-1150 | 14056 | 2025-02-15 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnóstico: electrocardiógrafo con aparente mal funcionamiento Actividad realizada: Se traslada el equipo a el taller para realizar pruebas de funcionamiento y se observa que las chupas y las pinzas están con abundante gel lo que puede provocar sulfatación y falla en el sensado se procede a limpiar y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-02-10 12:43 |  | 2025-02-10 13:49 | 2025-02-10 14:46 | 57 | 0 | 57 | 246534 | Media | 2025-02-10 10:44 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnóstico: electrocardiógrafo con aparente mal funcionamiento actividad realizada: se traslada el equipo a el taller para realizar pruebas de funcionamiento y se observa que las chupas y las pinzas están con abundante gel lo que puede provocar sulfatación y falla en el sensado se procede a limpiar y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Monday | 0
107923 | CORRECTIVO | 1036950741 | maria camila londoño rodriguez | Incb 3800 Feliz día Se solicita amablemente la revisión de la puerta de la incubadora 3800 ya que esta suelta de la doble pared como se muestra en la foto. cordialmente |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | UCIN | P7 CUB 15 | INCUBADORA | 753 | 3800 | 3800 | DRAGER | ISOLETTE 8000 | CY07027 | 2025-01-11 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnóstico: incubadora con bisagras de puerta interna fracturadas Actividad realizada: Se observa que las bisagras fueron forzadas y por esto se fracturan provocando que la pared interna se caiga se informa al coordinador para cotizar pieza con proveedor o para pedir bisagra genérica para instalar, pendiente indicaciones 30/01/2025 Esteban Lopez caicedo Se baja la incubadora al taller para adaptar una bisagra para la pared dobles, se busca la bisagra ideal para no tener que modificar mucho el acrílico, se cambia la tornillería se procede a bajar las partes fracturadas se usa el taladro para realizar unos huecos idóneos según los que se tienen en la incubadora, se instala la bisagra y se asegura con tornillos y tuercas, se realizan pruebas de funcionamiento, y se verifica la estabilidad en el movimiento todo queda en optimas condiciones de fucniaoenmrino Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-01-10 12:00 |  | 2025-01-10 17:21 | 2025-01-30 14:00 | 28599 | 28239 | 360 | 244283 | Media | 2025-01-10 11:59 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnóstico: incubadora con bisagras de puerta interna fracturadas actividad realizada: se observa que las bisagras fueron forzadas y por esto se fracturan provocando que la pared interna se caiga se informa al coordinador para cotizar pieza con proveedor o para pedir bisagra genérica para instalar, pendiente indicaciones 30/01/2025 esteban lopez caicedo se baja la incubadora al taller para adaptar una bisagra para la pared dobles, se busca la bisagra ideal para no tener que modificar mucho el acrílico, se cambia la tornillería se procede a bajar las partes fracturadas se usa el taladro para realizar unos huecos idóneos según los que se tienen en la incubadora, se instala la bisagra y se asegura con tornillos y tuercas, se realizan pruebas de funcionamiento, y se verifica la estabilidad en el movimiento todo queda en optimas condiciones de fucniaoenmrino estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Friday | 4
111636 | CORRECTIVO | 1036961121 | TATIANA GIRALDO CASTAÑO | Tablero de comandos se despego El tablero de comando de la cama que se encuentra en la habitación 324 se encuentra despegado, y con el cableado por fuera |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | H3-T2 |  | CAMA ELÉCTRICA | 272 | 2507 |  | DOMETAL | 131-71 | 2058-431 | 2025-02-15 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnóstico: Panel de control derecho fracturado Actividad realizada: Se procede a quitar las partes quebradas, se observa que la tarjeta electrónica está muy sulfatada y los contactos también, se limpia con alcohol isopropilico y un cepillo retirando toda la suciedad se busca en el taller un panel de control derecho externo para intercambiar se ensambla y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de fucniaoenmitno Repuestos: No | 2025-02-12 12:56 |  | 2025-02-12 12:58 | 2025-02-12 14:22 | 84 | 0 | 84 | 246708 | Media | 2025-02-12 12:14 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnóstico: panel de control derecho fracturado actividad realizada: se procede a quitar las partes quebradas, se observa que la tarjeta electrónica está muy sulfatada y los contactos también, se limpia con alcohol isopropilico y un cepillo retirando toda la suciedad se busca en el taller un panel de control derecho externo para intercambiar se ensambla y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en optimas condiciones de fucniaoenmitno repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Wednesday | 2
112808 | CORRECTIVO | 1040759206 | luisa fernanda sarria gil | PUERTA DE SERVOCUNA QUEBRADA BUENAS TARDES EN UCIN 23 SE ENCUENTRA UNA SERVOCUNA DONDE SE LE DESPRENDIO UNA PARTE DE LA BARANDA |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | UCIN |  | CUNA TÉRMICA | 433 | 2725 |  | MEDIX | SM-401 | 4072 | 2025-02-22 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnóstico: Puesta de servocuna quebrada Actividad realizada: Se procede a utilizar acrílico para diseñar una puerta nueva se le hacen los huecos de los pivotes, se realizan los espacios para pasar los cables, se pule y se realizan pruebas de funcionamiento para garantizar la seguridad y que no se quiebre fácilmente. Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-02-21 18:21 |  | 2025-02-21 18:27 | 2025-02-24 13:49 | 4042 | 3835 | 207 | 247536 | Media | 2025-02-21 17:59 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnóstico: puesta de servocuna quebrada actividad realizada: se procede a utilizar acrílico para diseñar una puerta nueva se le hacen los huecos de los pivotes, se realizan los espacios para pasar los cables, se pule y se realizan pruebas de funcionamiento para garantizar la seguridad y que no se quiebre fácilmente. estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Friday | 4
114231 | CORRECTIVO | 1040051120 | JOHANA MILENA GOMEZ MARTINEZ | SENSOR DE TEMPERATURA MALO BUENAS TARDES, SE REPORTA SENSOR DE TEMPERATURA EN UCEN YA QUE ESTE TIENE LOS CABLES INTERNOS EXPUESTOS, GRACIAS |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | UCIN |  | INCUBADORA | 2477 | 4542 |  | ATOM | AIR INCU I | 190500788 | 2025-04-05 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnóstico: Sensor de temperatura fracturado Actividad realizada: Se busca un sensor nueva del almacén para entregar en reposición al servicio. Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: Si | 2025-04-02 17:27 |  | 2025-04-02 17:35 | 2025-04-02 18:31 | 57 | 0 | 57 | 250405 | Media | 2025-04-02 17:26 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnóstico: sensor de temperatura fracturado actividad realizada: se busca un sensor nueva del almacén para entregar en reposición al servicio. estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Wednesday | 2
114460 | CORRECTIVO | 1105783872 | NORIDA SALGUERO RODRIGUEZ | monitor no toma presion favor revisar monitor de sala de recuperacion pos, con placa 4348, ubicado en cubiculo 10, no ha sido posible conectarle el brazalete de presion arterial no invasiva, gracias |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1956 | 4348 |  | EDAN | IM50 | 360069-M18C15120031 | 2025-04-12 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Pin de presión no invasiva fracturado. Actividad realizada: Se procede a retirar el pin fracturado para poner uno en buen estado que permita conectar la manguera al monitor se ajusta con tuerca y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-04-09 17:35 |  | 2025-04-09 18:53 | 2025-04-09 19:33 | 40 | 0 | 40 | 250921 | Media | 2025-04-09 16:12 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: pin de presión no invasiva fracturado. actividad realizada: se procede a retirar el pin fracturado para poner uno en buen estado que permita conectar la manguera al monitor se ajusta con tuerca y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Wednesday | 2
106687 | CORRECTIVO | 1038415558 | jesika juliana cardona lopez | Infusor malo Infusor malo |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | URGENCIAS |  | INFUSOR | 3108 | EB1405 |  | RIESTER | MANUAL | 200223946 | 2025-01-04 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnóstico: infusor con caratula y aguja mala por aparente caída. Actividad realizada:Se abre la carátula y se acomoda correctamente se insal tornillo faltante y se realizan pruebas de fuga satisfactoriamente Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2024-12-30 13:10 |  | 2024-12-30 18:59 | 2024-12-30 19:50 | 51 | 0 | 51 | 243727 | Media | 2024-12-30 12:54 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnóstico: infusor con caratula y aguja mala por aparente caída. actividad realizada:se abre la carátula y se acomoda correctamente se insal tornillo faltante y se realizan pruebas de fuga satisfactoriamente estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2024 | 12 | 2024-12 | Monday | 0
113915 | CORRECTIVO | 1036781996 | NATALIA AGUDELO PATIÑO | Pulsioxímetro No censa |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3222 | 4917 |  | EDAN | IM70 | 360080-M20606700027 | 2025-03-29 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnóstico: Pinza con conector y cables fracturados Actividad realizada: Se procede a recortar el tramo en mal estado y se cambia por uno bueno, se sueldan y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-03-25 12:24 |  | 2025-03-25 16:56 | 2025-03-25 18:20 | 84 | 0 | 84 | 249798 | Media | 2025-03-25 12:09 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnóstico: pinza con conector y cables fracturados actividad realizada: se procede a recortar el tramo en mal estado y se cambia por uno bueno, se sueldan y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Tuesday | 1
108517 | CORRECTIVO | 1007291662 | alejandra montoya vergara | saturador malo SATURADOR MALO DE MONITOR |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | H2-T1 | CUARTO DE EQUIPOS | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3161 | 4867 |  | EDAN | IM70 | 360080-M20506870002 | 2025-01-25 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnóstico: pinza con los pines doblados. Actividad realizada: Se enderezan los pines y se le indica a las auxiliares como se debe conectar la pinza para evitar este tipo de daños, finalmente se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-01-22 10:44 |  | 2025-01-22 10:45 | 2025-01-22 11:22 | 37 | 0 | 37 | 245070 | Media | 2025-01-22 08:04 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnóstico: pinza con los pines doblados. actividad realizada: se enderezan los pines y se le indica a las auxiliares como se debe conectar la pinza para evitar este tipo de daños, finalmente se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Wednesday | 2
107199 | CORRECTIVO | 1047972946 | estefania valencia valencia | FONENDOSCOPIO AVERIADO Buenos días. Solicito el favor de hacer revisión de fonendoscopio con placa EB1388, el cual se encuentra ubicado en primer Nivel, Primer Piso, Sala de Procedimientos, debido a que está averiado. Muchas gracias. |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | ATENCIÓN PRIMER NIVEL |  | FONENDOSCOPIO | 3024 | EB1388 | EB1388 | PRESTIGE | ADULTO DE LUJO | EB1388 | 2025-01-04 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnóstico: Arco metálico fracturado Actividad realizada: Se procede a intentar ingresar el arco pero resulta imposible ya que se quebró en el extremo de la pata, por lo que se procede a buscar un arco en buen estado en el taller para instalar, finalmente se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-01-03 07:54 |  | 2025-01-04 09:58 | 2025-01-04 11:10 | 72 | 0 | 72 | 243883 | Media | 2025-01-03 07:35 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnóstico: arco metálico fracturado actividad realizada: se procede a intentar ingresar el arco pero resulta imposible ya que se quebró en el extremo de la pata, por lo que se procede a buscar un arco en buen estado en el taller para instalar, finalmente se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Friday | 4
114091 | CORRECTIVO | 70909433 | MAURICIO ROJAS GOMEZ | pinza abierta de puslzosimetria pinza abierta de puslzosimetria |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3222 | 4917 |  | EDAN | IM70 | 360080-M20606700027 | 2025-04-05 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Carcasa de pinza fracturada Actividad realizada: Se procede a buscar una carcasa en buen estado en el taller se instala se observa que los resortes están a punto de fracturarse se cambian y se ensambla todo nuevamente, se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-04-01 11:48 |  | 2025-04-01 16:32 | 2025-04-01 17:10 | 37 | 0 | 37 | 250264 | Media | 2025-04-01 11:21 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: carcasa de pinza fracturada actividad realizada: se procede a buscar una carcasa en buen estado en el taller se instala se observa que los resortes están a punto de fracturarse se cambian y se ensambla todo nuevamente, se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Tuesday | 1
112102 | CORRECTIVO | 1102375730 | KAREN VIVIANA CARO JIMENEZ | daño mecanico del TENS El tens presenta salida de sus conexiones internas- como cables, pilas y estructuras. |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | UCIA |  | TENS | 2956 | EB1348 | EB1348 | RECOVERY | GM320T | 19210854 | 2025-02-15 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnóstico: Tens con carcasa fracturada y cables reventados Actividad realizada: Se procede a pegara la carcasa con pegaloca y soldar los cables que se reventaron se deja secar y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-02-14 13:45 |  | 2025-02-14 14:26 | 2025-02-14 15:29 | 63 | 0 | 63 | 246885 | Media | 2025-02-14 13:03 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnóstico: tens con carcasa fracturada y cables reventados actividad realizada: se procede a pegara la carcasa con pegaloca y soldar los cables que se reventaron se deja secar y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Friday | 4
107379 | CORRECTIVO | 1036956323 | YUDY TATIANA CEBALLOS ALZATE | Pulsooximetro de monitor de trasporte Pulsooximetro de monitor de trasporte no sensa |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1955 | 4349 |  | EDAN | IM50 | 360069-M18C15120080 | 2025-01-11 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnóstico: Pinza con cables reventados . Actividad realizada: Se retira el conector fracturado se sueldan los cables nuevamente al conector y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-01-07 17:55 |  | 2025-01-07 18:09 | 2025-01-07 19:14 | 65 | 0 | 65 | 244069 | Media | 2025-01-07 17:45 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnóstico: pinza con cables reventados . actividad realizada: se retira el conector fracturado se sueldan los cables nuevamente al conector y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Tuesday | 1
111307 | CORRECTIVO | 1128277895 | DIANA MARIA DUQUE VELEZ | Turbina de espirometro Buenos Dias La Turbina del equipo de espirometrias, se partio, por lo tanto no realiza un buen sello con el filtro. Se requiere una nueva, muchas gracias. |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | CONSULTA EXTERNA |  | ESPIRÓMETRO | 2665 | 4575 |  | MIR (MEDICAL INTERNATIONAL RESEARCH) | SPIROBANK II | A23-0Y.11801 | 2025-02-15 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnóstico: turbina fracturada Actividad realizada:Se recibe la turbina fracturada se intenta pegar pero las grietas al ser de gran tamaño se abren fácilmente cuando se instala el filtro del espirómetro, por lo que se procede a entregar uno nuevo en reposición. Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento. Repuestos: si | 2025-02-10 12:42 |  | 2025-02-10 14:46 | 2025-02-10 15:39 | 53 | 0 | 53 | 246532 | Media | 2025-02-10 10:43 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnóstico: turbina fracturada actividad realizada:se recibe la turbina fracturada se intenta pegar pero las grietas al ser de gran tamaño se abren fácilmente cuando se instala el filtro del espirómetro, por lo que se procede a entregar uno nuevo en reposición. estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento. repuestos: si | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Monday | 0
111238 | CORRECTIVO | 1040042920 | VERONICA ANDREA BLANDON GARCIA | seguro de incubadora buenos dias por favor revisar puerta de incubadora ( no tiene seguro) muchas gracias |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | UCIN |  | INCUBADORA | 2466 | 4537 |  | ATOM | AIR INCU I | 190500781 | 2025-02-15 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico:Puerta de incubador sin 2 seguros, con riesgo para el paciente Actividad realizada: Se procede buscar unos seguros en buen estado en el taller se logra encontrar uno y se instala, para el otro se adaptan unos pasadores de una incubadora de otra modelo de forma que cumpla con la función de asegurar la puerta, se buscan los tornillos adecuados y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-02-08 14:33 |  | 2025-02-08 14:38 | 2025-02-08 15:48 | 70 | 0 | 70 | 246466 | Baja | 2025-02-08 08:33 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico:puerta de incubador sin 2 seguros, con riesgo para el paciente actividad realizada: se procede buscar unos seguros en buen estado en el taller se logra encontrar uno y se instala, para el otro se adaptan unos pasadores de una incubadora de otra modelo de forma que cumpla con la función de asegurar la puerta, se buscan los tornillos adecuados y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Saturday | 5
111906 | CORRECTIVO | 15443719 | JHON JAIRO GARCIA CORREA | pulsoximetro de recuperacion pos malo se solicita arreglo |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2543 | 4577 |  | NIHON KOHDEN | BSM6301 | 9305 | 2025-02-15 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnóstico:Pinza de saturación con diodo emisor saturado de sangre y con la almohadillas reventadas Actividad realizada: Se procede a limpiar los diodos de la pinza se pegan la almohadillas y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-02-13 18:57 |  | 2025-02-13 19:00 | 2025-02-13 19:39 | 39 | 0 | 39 | 246823 | Media | 2025-02-13 18:26 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnóstico:pinza de saturación con diodo emisor saturado de sangre y con la almohadillas reventadas actividad realizada: se procede a limpiar los diodos de la pinza se pegan la almohadillas y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Thursday | 3
113905 | CORRECTIVO | 1041230483 | LEYDI MARYEDI SALAZAR CASTRO | CABLE SENSOR SATURACION FUNCIONA INCORRECTAMENTE Buenos días, Solicito amablemente revisión de cable de saturación ya que deja de marcar valores de saturación y frecuencia cardíaca, al parecer se afloja de sitio de conexión. Gracias. |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2880 | 4781 |  | EDAN | IM50 | 360069-M19C14960053 | 2025-03-29 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnóstico: Pin de conexión fracturado Actividad realizada: Se procede a recortar el pin se vuelve a soldar uno en buen estado y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-03-25 11:50 |  | 2025-03-25 13:54 | 2025-03-25 14:57 | 62 | 0 | 62 | 249735 | Media | 2025-03-24 08:31 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnóstico: pin de conexión fracturado actividad realizada: se procede a recortar el pin se vuelve a soldar uno en buen estado y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Tuesday | 1
112810 | CORRECTIVO | 1053777802 | laura marcela zuluaga hernandez | infusor ecmo por favor revisar infusor de ECMO, no tiene tapa protectora del regulador. gracias |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | UCIA |  | INFUSOR | 5152 | EB2500 | EB2500 | RIESTER | MANUAL | 241120809 | 2025-03-01 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnóstico: infusor sin visor ni anillo Actividad realizada:Se busca un visor en buen estado en el taller y un anillo para instar, finalmente se realizan pruebas de fuga satisfactoriamente Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no | 2025-02-22 08:11 |  | 2025-02-22 14:29 | 2025-02-22 17:10 | 161 | 131 | 30 | 247540 | Media | 2025-02-22 00:47 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnóstico: infusor sin visor ni anillo actividad realizada:se busca un visor en buen estado en el taller y un anillo para instar, finalmente se realizan pruebas de fuga satisfactoriamente estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Saturday | 5
107204 | CORRECTIVO | 1038416873 | ANGIE TATIANA CASTAÑO CASTRO | neoppuf del servicio Buenos dias Realizo el reporte de neopuff de UMI que esta desajustado para que porfavor lo organicen Muchas gracias |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | UMI |  | REANIMADOR DE BEBÉS | 1174 | 3567 |  | FISHER & PAYKEL | RD900ASU | 141203004260 | 2025-01-04 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnóstico: Carcasa superior del reanimador de bebés fracturada. Actividad realizada: Se procede a fabricar la carcasa fracturada en acrílico se realiza a medida se pule e instala con la tornilleria original, se realizan pruebas de funcionamiento y equipo trabaja correctamente. Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento. Repuestos: No | 2025-01-03 11:55 |  | 2025-01-03 13:29 | 2025-01-03 16:11 | 162 | 0 | 162 | 243901 | Media | 2025-01-03 09:06 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnóstico: carcasa superior del reanimador de bebés fracturada. actividad realizada: se procede a fabricar la carcasa fracturada en acrílico se realiza a medida se pule e instala con la tornilleria original, se realizan pruebas de funcionamiento y equipo trabaja correctamente. estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento. repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Friday | 4
114087 | CORRECTIVO | 1038416873 | ANGIE TATIANA CASTAÑO CASTRO | neopuff malo Buenos días Realizo el reporte de neopuff que se le daño la entrada para conectar la manguera lisa para que por favor me lo revisen Muchas gracias |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | UMI | SALA DE PARTO 1 | REANIMADOR DE BEBÉS | 1174 | 3567 |  | FISHER & PAYKEL | RD900ASU | 141203004260 | 2025-04-05 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnóstico: Fractura en conector de manguera Actividad realizada: Se recibe la pieza fracturada y se intenta pegar pero, se evidencia que no quedaría lo suficientemente rígida para su uso normal por lo que se procede a bajar toda la pieza y se espera por la impresión Se lija y se retiran los soportes de impresión 3d, igualmente con la carcasa del neopuff, se aplica sintesolda y se pega la pieza iressa se asegura de que seque correctamente y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-04-01 10:51 |  | 2025-04-01 12:16 | 2025-04-01 16:32 | 256 | 135 | 121 | 250257 | Media | 2025-04-01 09:43 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnóstico: fractura en conector de manguera actividad realizada: se recibe la pieza fracturada y se intenta pegar pero, se evidencia que no quedaría lo suficientemente rígida para su uso normal por lo que se procede a bajar toda la pieza y se espera por la impresión se lija y se retiran los soportes de impresión 3d, igualmente con la carcasa del neopuff, se aplica sintesolda y se pega la pieza iressa se asegura de que seque correctamente y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Tuesday | 1
107188 | CORRECTIVO | 1105783872 | NORIDA SALGUERO RODRIGUEZ | mesa quirurgica mala favor revisar mesa quirurgica de sala1, no se ha podido posicionar correctamente la paciente para la cirugia |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | CIRUGÍA |  | MESA DE CIRUGÍA | 4209 | 5726 |  | BENQ | DR.MAX 7000S | 2A295-V6-0065 | 2025-01-04 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Mesa de cirugia sin el funcionamiento del control Actividad realizada: Se va al servicio y están en procedimiento por lo que indican que se da disponibilidad después al finalizar el procedimiento ... Se retorna ya que la mesa está disponible para revisar y se observa que el control al parecer sufrió una hiperextensión del cable ya que este no responde al ser accionado, se verifica el conector y está fuera de sitio, se conecta bien y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-01-02 16:10 |  | 2025-01-02 16:19 | 2025-01-02 17:57 | 98 | 21 | 77 | 243871 | Media | 2025-01-02 16:08 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: mesa de cirugia sin el funcionamiento del control actividad realizada: se va al servicio y están en procedimiento por lo que indican que se da disponibilidad después al finalizar el procedimiento ... se retorna ya que la mesa está disponible para revisar y se observa que el control al parecer sufrió una hiperextensión del cable ya que este no responde al ser accionado, se verifica el conector y está fuera de sitio, se conecta bien y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Thursday | 3
114116 | CORRECTIVO | 1105783872 | NORIDA SALGUERO RODRIGUEZ | pinza no censa favor revisar pinza de oximetria de recuperacion vip, no censa. gracias |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1079 | 4182 |  | EDAN | IM70 | 360080-M18506920001 | 2025-04-05 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Pinza reventada en el extremo de los diodos. Actividad realizada: se abre la pinza para ver si es posible soldar pero los cables de reventaron desde adentro d elso diodos lo que imposibilita volver a soldarlos por lo que se opta por sacar una pinza nueva para entregar en reposición Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: si | 2025-04-01 18:50 |  | 2025-04-01 19:21 | 2025-04-01 19:46 | 25 | 0 | 25 | 250311 | Media | 2025-04-01 16:29 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: pinza reventada en el extremo de los diodos. actividad realizada: se abre la pinza para ver si es posible soldar pero los cables de reventaron desde adentro d elso diodos lo que imposibilita volver a soldarlos por lo que se opta por sacar una pinza nueva para entregar en reposición estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Tuesday | 1
107704 | CORRECTIVO | 1036932398 | esneyder alexander garcia garcia | Mantenimiento correctivo selladora EB0389 Cordial saludo, Reportó necesidad de mantenimiento de selladora EB0389 ubicada en la central de mezclas Gracias por el apoyo |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | SELLADORA | 1253 |  | EB0389 | CITALSA | KS-300 | 279 | 2025-01-11 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnóstico: Selladora con teflon en mal estado y cable AC reventado Actividad realizada: Se procede a cambiar el teflón por uno nuevo, además para el cable se procede a empalmar nuevamente el cable y con acrílico y pegaloca realizar un embudo para por la parte interna de la selladora poner unos topes de forma que al halar el cable AC este no se vuelva a reventar, finalmente se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento. Repuestos: No | 2025-01-09 14:04 |  | 2025-01-09 15:52 | 2025-01-09 18:04 | 132 | 0 | 132 | 244231 | Media | 2025-01-09 13:19 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnóstico: selladora con teflon en mal estado y cable ac reventado actividad realizada: se procede a cambiar el teflón por uno nuevo, además para el cable se procede a empalmar nuevamente el cable y con acrílico y pegaloca realizar un embudo para por la parte interna de la selladora poner unos topes de forma que al halar el cable ac este no se vuelva a reventar, finalmente se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento. repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Thursday | 3
112219 | CORRECTIVO | 1067954636 | NATALIA MAUSSA PEÑA | Pinza de pulsooximetro dañada Pinza de pulsooximetro dañada. |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | H5-T2 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1054 | 3652 |  | EDAN | M50 | 333124-M15707590001 | 2025-02-22 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnóstico: Pinza no sensa correctamente Actividad realizada: Se procede abrir el conector y se observa que algunos puntos de soldadura están reventados por lo que se procede a recortar y volver a soldar, finalmente se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-02-18 11:13 |  | 2025-02-18 14:34 | 2025-02-18 15:29 | 55 | 0 | 55 | 247072 | Media | 2025-02-17 17:00 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnóstico: pinza no sensa correctamente actividad realizada: se procede abrir el conector y se observa que algunos puntos de soldadura están reventados por lo que se procede a recortar y volver a soldar, finalmente se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Tuesday | 1
112220 | CORRECTIVO | 35525955 | ANDREA YANETH MORENO SALAZAR | Interfase de oximetria no funciona Interfase de oximetría no funciona |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | UCIP |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1080 | 4183 | 4183 | EDAN | IM70 | 360080-M18506920002 | 2025-02-22 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnóstico: Interfaz con mal funcionamiento. Actividad realizada: Se abre el conector y se observa que estar fracturado al parecer por un movimiento brusco se procede a recortar el tramo fracturado y se pelan los cables y se suelda nuevamente, se usa termo encogible en cada una de las puntas para evitar que se dañen nuevamente, se realizan pruebas de funcionamien satisfactoriamente Estado final: Equipo en optimas condiciones de fucniaoenmitno Repuestos: No | 2025-02-18 11:13 |  | 2025-02-18 13:20 | 2025-02-18 14:34 | 74 | 0 | 74 | 247077 | Media | 2025-02-17 18:40 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnóstico: interfaz con mal funcionamiento. actividad realizada: se abre el conector y se observa que estar fracturado al parecer por un movimiento brusco se procede a recortar el tramo fracturado y se pelan los cables y se suelda nuevamente, se usa termo encogible en cada una de las puntas para evitar que se dañen nuevamente, se realizan pruebas de funcionamien satisfactoriamente estado final: equipo en optimas condiciones de fucniaoenmitno repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Tuesday | 1
108638 | CORRECTIVO | 1036782256 | ELIZABETH CAMPUZANO POSADA | Pulsioxímetro dañado Buenas tardes, por favor revisar Pulsioxímetro que no censa. Gracias |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | H5-T2 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1054 | 3652 |  | EDAN | M50 | 333124-M15707590001 | 2025-02-01 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnóstico: Pinza Con cables reventados, por esto no sensa correctamente Actividad realizada: Se procede resoldar el conector se aplica termo encogible en los cables para reforzarlo y así evitar que este se vuelva a reventar, se realizan pruebas de funcionamiento y pinza sensa correctamente Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-01-27 07:43 |  | 2025-01-27 08:16 | 2025-01-27 09:33 | 77 | 0 | 77 | 245361 | Media | 2025-01-25 18:48 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnóstico: pinza con cables reventados, por esto no sensa correctamente actividad realizada: se procede resoldar el conector se aplica termo encogible en los cables para reforzarlo y así evitar que este se vuelva a reventar, se realizan pruebas de funcionamiento y pinza sensa correctamente estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Monday | 0
114405 | CORRECTIVO | 1053859419 | juan fernando caicedo cardona | Cable de sensor de oxígeno disfuncional UCIP9 |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | UCIP |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1080 | 4183 | 4183 | EDAN | IM70 | 360080-M18506920002 | 2025-04-12 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnóstico: Interfaz de pinza de saturación con conector azul fracturado Actividad realizada: Al estar fracturado el conector que enrosca se debe recortar el conector se instala un en buen estado que se encontró en el taller, y se vuelve a soldar, se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-04-08 16:35 |  | 2025-04-08 17:20 | 2025-04-08 18:15 | 55 | 0 | 55 | 250819 | Media | 2025-04-08 15:53 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnóstico: interfaz de pinza de saturación con conector azul fracturado actividad realizada: al estar fracturado el conector que enrosca se debe recortar el conector se instala un en buen estado que se encontró en el taller, y se vuelve a soldar, se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Tuesday | 1
114670 | CORRECTIVO | 1007291662 | alejandra montoya vergara | SATURADOR DE MONITOR CON MAL FUNCIONAMIENTO SATURADOR DE MONITOR CON MAL FUNCIONAMIENTO |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | H2-T1 | CUARTO DE EQUIPOS | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 977 | 3311 |  | EDAN | M9 IBP | 301499-M14202810015 | 2025-04-19 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnóstico: Pinza con almohadilla fuera de lugar y el diodo emisor reventado además con la carcasa fracturada. Actividad realizada: En primer lugar se mide el valor de los diodos para verificar que están en buen estado, el emisor tiene valor de 1.52 y el diodo receptor de 0.534, los cuales son óptimos para su funcionamiento, por lo que se solda el diodo emisor nuevamente y se asegura el punto de soldadura con termoencogible, posteriormente se solda los cables fracturados del conector y se realizan pruebas de funcionamiento, observando que al mover la pinza esta pierde la señal al ser un cable muy corto no se puede recortar más por lo que se procede a sacar una pinza nueva para entregar en reposición Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: Si | 2025-04-16 07:04 |  | 2025-04-16 07:31 | 2025-04-16 09:52 | 141 | 0 | 141 | 251385 | Media | 2025-04-15 13:58 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnóstico: pinza con almohadilla fuera de lugar y el diodo emisor reventado además con la carcasa fracturada. actividad realizada: en primer lugar se mide el valor de los diodos para verificar que están en buen estado, el emisor tiene valor de 1.52 y el diodo receptor de 0.534, los cuales son óptimos para su funcionamiento, por lo que se solda el diodo emisor nuevamente y se asegura el punto de soldadura con termoencogible, posteriormente se solda los cables fracturados del conector y se realizan pruebas de funcionamiento, observando que al mover la pinza esta pierde la señal al ser un cable muy corto no se puede recortar más por lo que se procede a sacar una pinza nueva para entregar en reposición estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Wednesday | 2
112673 | CORRECTIVO | 1000760933 | emmanuel cardona quintero | Se reporta puerto de presión arterial no invasiva. Buenas Tardes Se reporta puerto de presión arterial no invasiva de monitor de signos vitales EDAN iM70 de placa: 4178 debido a que aparentemente cayó dentro del monitor, favor revisar y si es posible, reparar. Muchas Gracias. |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 970 | 4178 |  | EDAN | IM70 | 360080-M18506920006 | 2025-02-22 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Pin de presión no invasiva dentro del monitor Actividad realizada: Se observa que la carcasa que asegura el pin de la NIBP está fracturada al parecer por una fuerza excesiva al conectar la manguera de la presión, se abre el equipo y se retira el pedazo de carcasa que está fracturado para volver a fijar el pin se usa dos arandelas una en la parte externa del monitor y otra en la parte interna para asegurarlo se fijan con tuercas y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-02-19 16:31 |  | 2025-02-19 16:56 | 2025-02-19 17:54 | 58 | 0 | 58 | 247252 | Media | 2025-02-19 12:56 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: pin de presión no invasiva dentro del monitor actividad realizada: se observa que la carcasa que asegura el pin de la nibp está fracturada al parecer por una fuerza excesiva al conectar la manguera de la presión, se abre el equipo y se retira el pedazo de carcasa que está fracturado para volver a fijar el pin se usa dos arandelas una en la parte externa del monitor y otra en la parte interna para asegurarlo se fijan con tuercas y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Wednesday | 2
112680 | CORRECTIVO | 43689243 | DIANA PATRICIA BEDOYA ESCOBAR | Control quebrado Recibo control de mesa quirurgica quebrado en la parte trasera, este funciona bien |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | CIRUGÍA |  | MESA DE CIRUGÍA | 921 | 3465 |  | TRIDENT | 5600S NOT | A144-K9-0005 | 2025-02-22 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Control de mesa con carcasa fracturada Actividad realizada: Se procede a reforzar las gritas y pegar las partes sueltas con acrílico y ácido para que el control no se siga dañando, se deja secando y se entrega nuevamente al servicio Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-02-19 19:27 |  | 2025-02-19 19:27 | 2025-02-19 20:18 | 51 | 0 | 51 | 247281 | Media | 2025-02-19 18:11 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: control de mesa con carcasa fracturada actividad realizada: se procede a reforzar las gritas y pegar las partes sueltas con acrílico y ácido para que el control no se siga dañando, se deja secando y se entrega nuevamente al servicio estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Wednesday | 2
112200 | CORRECTIVO | 1036403048 | LAURA YULITZA OSORIO JIMENEZ | Cable de toco malo Buenas tardes. Para reportar el cable del toco del monitor de sala de partos dos que se esta dañando. Muchas gracias |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | UMI |  | MONITOR FETAL | 1085 | 3590 |  | EDAN | F3 | 460355-M15607520013 | 2025-02-22 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnóstico: Transductor de frecuencia con cable en mal estado y reventado Actividad realizada: Se procede abrir el transductor se desolda para coger un cable en buen estado que hay en el taller para intercambiarlo se suelda y se realizan pruebas de funcionamiento pero se observa que queda con interferencia por lo que se opta por sacar un transductor nuevo del almacén, se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: Si | 2025-02-17 16:52 |  | 2025-02-17 16:53 | 2025-02-17 18:39 | 106 | 0 | 106 | 247049 | Media | 2025-02-17 14:21 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnóstico: transductor de frecuencia con cable en mal estado y reventado actividad realizada: se procede abrir el transductor se desolda para coger un cable en buen estado que hay en el taller para intercambiarlo se suelda y se realizan pruebas de funcionamiento pero se observa que queda con interferencia por lo que se opta por sacar un transductor nuevo del almacén, se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES, DESGASTE_NORMAL | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Monday | 0
111241 | CORRECTIVO | 1038416873 | ANGIE TATIANA CASTAÑO CASTRO | Fonendo sin membrana Buenas tardes para reportar fonendoscopio que se encuentra dañado sin la membrana para que por favor lo revisen Muchas gracias |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | UMI |  | FONENDOSCOPIO | 725 |  | EB0248 | LITTMAN WELCH ALLYN | ADULTO/PEDIATRICO |  | 2025-02-15 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnóstico: fonendoscopio sin membrana de campana Actividad realizada:Se fabrica una membrana de campana con acetato se instala y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-02-08 16:07 |  | 2025-02-08 16:54 | 2025-02-08 17:18 | 24 | 0 | 24 | 246479 | Media | 2025-02-08 15:08 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnóstico: fonendoscopio sin membrana de campana actividad realizada:se fabrica una membrana de campana con acetato se instala y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Saturday | 5
113914 | CORRECTIVO | 1036781996 | NATALIA AGUDELO PATIÑO | no registra no registra onda en monitor |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 965 | 4070 |  | EDAN | IM70 | 360080-M17911550010 | 2025-03-29 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnóstico: Interfaz de presión invasiva con los pines doblados Actividad realizada: Se procede a enderezar los pines con ayuda de una pinza teniendo la precaución de que no se fracturen se organizan todos los pines y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-03-25 12:24 |  | 2025-03-25 18:20 | 2025-03-25 19:04 | 44 | 0 | 44 | 249796 | Media | 2025-03-25 12:03 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnóstico: interfaz de presión invasiva con los pines doblados actividad realizada: se procede a enderezar los pines con ayuda de una pinza teniendo la precaución de que no se fracturen se organizan todos los pines y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Tuesday | 1
106679 | CORRECTIVO | 22586731 | leady natalye velez mata | craneotomo nuevo de Medtronic Ubicando camilla en posición deseada por el especialista no me percate que estaba enganchado en mesa operatoria y al darle la posición se fue a un lado y cayo al piso de altura del equipo |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | CIRUGÍA |  | CRANEÓTOMO | 4687 | 6156 |  | MEDTRONIC | MIDAS REX MR8 | NTC74879 | 2025-01-04 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnóstico: Panel de puertos fracturado y fuera de su posición Actividad realizada: Equipo se deja caer por descuido de servicio y se fractura la carcasa donde se encuentran los puertos de las piezas y del pedal, Se baja del carro de transporte y se observa que la base de caucho también está doblada pero esta se logra enderezar ya que tiene una lámina moldeable en el interior, con ayuda de la prensa de vuelve a su forma original, para la carcasa fracturada se vuelve a ensamblar la tapa que se salió, posteriormente se vuelve atornillar pero con una arandela para que no quede floja , se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente, pero se espera por indicaciones, para pedir la parte fracturada. 04/01/2024 Esteban Lopez Caicedo Se realizan tomas de fotos para analizar si hay riesgo de que el equipo sufra daños por filtración de líquido se comporten con el coordinador y se concluye que no hay riesgo alguno por lo que no se pedirá el repuesto, se cheira orden a satisfacción Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2024-12-30 11:38 |  | 2024-12-30 14:48 | 2025-01-04 13:55 | 7147 | 6999 | 148 | 243711 | Media | 2024-12-30 09:42 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnóstico: panel de puertos fracturado y fuera de su posición actividad realizada: equipo se deja caer por descuido de servicio y se fractura la carcasa donde se encuentran los puertos de las piezas y del pedal, se baja del carro de transporte y se observa que la base de caucho también está doblada pero esta se logra enderezar ya que tiene una lámina moldeable en el interior, con ayuda de la prensa de vuelve a su forma original, para la carcasa fracturada se vuelve a ensamblar la tapa que se salió, posteriormente se vuelve atornillar pero con una arandela para que no quede floja , se realizan pruebas de funcionamiento satisfactoriamente, pero se espera por indicaciones, para pedir la parte fracturada. 04/01/2024 esteban lopez caicedo se realizan tomas de fotos para analizar si hay riesgo de que el equipo sufra daños por filtración de líquido se comporten con el coordinador y se concluye que no hay riesgo alguno por lo que no se pedirá el repuesto, se cheira orden a satisfacción estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2024 | 12 | 2024-12 | Monday | 0
112766 | CORRECTIVO | 21627915 | DIANA PAOLA GONZALEZ ALZATE | se reporta manta termica mala manta que se despega del tubo se revento desde la mañana la recibo asi... nuemro de placa 5821 |  | 1020465113 | esteban lopez caicedo |  | CIRUGÍA | QUIRÓFANO 2 | MANTA TÉRMICA | 4318 | 5821 |  | COVIDIEN | 5016000 (WT6000) | SP23010079 | 2025-02-22 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnóstico: Manta termina con la boquilla y la manguera separadas por fractura. Actividad realizada: Se procede a usar sintesolda para pegar nuevamente la manguera a la boquilla, se rodea toda parte interna de la boquilla que es donde acopla con la manguera y se deja secando.... 21/02/2024 Esteban Lopez Caicedo Se verifica que la manguera y la boquilla estén totalmente pegadas se realizan pruebas de funcionamiento y se corrobora el correcto funcionamiento de la manta termica Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No | 2025-02-20 19:36 |  | 2025-02-20 19:38 | 2025-02-21 12:41 | 1023 | 982 | 41 | 247422 | Media | 2025-02-20 16:28 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnóstico: manta termina con la boquilla y la manguera separadas por fractura. actividad realizada: se procede a usar sintesolda para pegar nuevamente la manguera a la boquilla, se rodea toda parte interna de la boquilla que es donde acopla con la manguera y se deja secando.... 21/02/2024 esteban lopez caicedo se verifica que la manguera y la boquilla estén totalmente pegadas se realizan pruebas de funcionamiento y se corrobora el correcto funcionamiento de la manta termica estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Thursday | 3
121642 | CORRECTIVO | 1036394735 | adriana aristizabal perez | calibracion de phmetro Buenas tardes ,la presente es con el fin de reportar el phmetro ,ya que las calibraciones estan dando por fuera del rango permitido |  | 1035865042 | jorge esteban colorado osorio |  | LABORATORIO |  | MEDIDOR DE PH | 3741 | M587 |  | OHAUS | ST300 | C050681420 | 2025-11-22 | PENDIENTE | MEDICIONES DE CONTROL |  |  | Diagnóstico: Equipo no pasa las calibraciones Actividad realizada: Se realiza revisión del equipo, realizando la prueba durante las 8 horas recomendadas de acuerdo al manual. Posterior a esto, se realizan las calibraciones con los Buffer, las cuales pasan de manera satisfactoria. 25/11/2025 Esteban Colorado: Se realiza seguimiento al funcionamiento del equipo en el servicio, indicando que el día 22/11/2025, se realizó la calibración del equipo, la cual pasa de manera satisfactoria. Estado final: Equipo en buen estado de funcionamiento. Repuestos: n/a | 2025-11-20 07:32 |  | 2025-11-20 07:45 | 2025-11-25 10:23 | 7358 | 7322 | 36 | 265136 | Media | 2025-11-19 16:56 | APROBADA |  | MEDICIONES DE CONTROL | OTROS | diagnóstico: equipo no pasa las calibraciones actividad realizada: se realiza revisión del equipo, realizando la prueba durante las 8 horas recomendadas de acuerdo al manual. posterior a esto, se realizan las calibraciones con los buffer, las cuales pasan de manera satisfactoria. 25/11/2025 esteban colorado: se realiza seguimiento al funcionamiento del equipo en el servicio, indicando que el día 22/11/2025, se realizó la calibración del equipo, la cual pasa de manera satisfactoria. estado final: equipo en buen estado de funcionamiento. repuestos: n/a | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Thursday | 3
121542 | CORRECTIVO | 1007291034 | JENIFER OSPINA PEREZ | Pinza de oximetria Buenas tardes la pinza de oximetria se encuentra mala, no sensa, muchisimas gracias |  | 1035865042 | jorge esteban colorado osorio |  | H5-T2 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 969 | 4177 |  | EDAN | IM70 | 360080-M18611800004 | 2025-11-22 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Se evidencia que la pinza no funciona adecuadamente, sin medida de saturación. Actividad realizada: Se realiza inspecciona la pinza, evidenciando que esta no funciona adecuadamente y no toma la saturación. Se inspecciona internamente, evidenciando que los cables del diodo emisor se encontraban desprendidos, por lo que se procede a soldar dichos cables. Se realizan pruebas de funcionamiento, las cuales pasan de manera satisfactoria. Estado final: Equipo en buen estado de funcionamiento. Repuestos: n/a | 2025-11-18 07:19 |  | 2025-11-18 08:33 | 2025-11-18 09:32 | 59 | 0 | 59 | 264941 | Media | 2025-11-16 15:43 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: se evidencia que la pinza no funciona adecuadamente, sin medida de saturación. actividad realizada: se realiza inspecciona la pinza, evidenciando que esta no funciona adecuadamente y no toma la saturación. se inspecciona internamente, evidenciando que los cables del diodo emisor se encontraban desprendidos, por lo que se procede a soldar dichos cables. se realizan pruebas de funcionamiento, las cuales pasan de manera satisfactoria. estado final: equipo en buen estado de funcionamiento. repuestos: n/a | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Tuesday | 1
121667 | CORRECTIVO | 1047970085 | diego armando loaiza galvis | interface unidad #5 tiene pines malos, no funciona |  | 1035865042 | jorge esteban colorado osorio |  | UCIA | CUBICULO 7 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1053 | 3932 |  | NIHON KOHDEN | BSM-6501 TRITON | 05540 MODLO:21650 | 2025-11-22 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Se evidencia pines de conexión torcidos Actividad realizada: Se realiza inspección del cable de interface, se evidencia pines de conexión torcidos, el tipo de daño se debe a una mala conexión al equipo. Se realiza ajuste de los pines, los cuales se enderezan. Estado final: Equipo y cable en buen estado de funcionamiento. Repuestos: no | 2025-11-21 07:33 |  | 2025-11-21 08:24 | 2025-11-21 08:48 | 24 | 0 | 24 | 265218 | Media | 2025-11-21 01:34 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: se evidencia pines de conexión torcidos actividad realizada: se realiza inspección del cable de interface, se evidencia pines de conexión torcidos, el tipo de daño se debe a una mala conexión al equipo. se realiza ajuste de los pines, los cuales se enderezan. estado final: equipo y cable en buen estado de funcionamiento. repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Friday | 4
121543 | CORRECTIVO | 1036964118 | laura sofia usme franco | Daño en el flujometro 208 Buenos días. El flujómetro 208 se encuentra disfuncional. Muchas gracias |  | 1035865042 | jorge esteban colorado osorio |  | H5-T2 |  | FLUJÓMETRO | 1633 | 208 |  | AMVEX | SENCILLO | FMAO20198CK | 2025-11-22 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Se evidencia fractura de la base del tubo exterior. Actividad realizada: Se realiza inspección del flujómetro, evidenciando fractura de la base del tubo exterior, posiblemente causado por un golpe, caída o fuerza externa. Se procede a pegar y sellar el tubo a la base del flujómetro. Se realizan pruebas de funcionamiento, las cuales pasan de manera satisfactoria. Estado final: Equipo en buen estado de funcionamiento. Repuestos: n/a | 2025-11-18 07:19 |  | 2025-11-18 09:33 | 2025-11-18 10:17 | 43 | 0 | 43 | 264951 | Media | 2025-11-17 05:44 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: se evidencia fractura de la base del tubo exterior. actividad realizada: se realiza inspección del flujómetro, evidenciando fractura de la base del tubo exterior, posiblemente causado por un golpe, caída o fuerza externa. se procede a pegar y sellar el tubo a la base del flujómetro. se realizan pruebas de funcionamiento, las cuales pasan de manera satisfactoria. estado final: equipo en buen estado de funcionamiento. repuestos: n/a | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Tuesday | 1
121052 | CORRECTIVO | 1036961613 | yuliana ospina osorio | cable plastico de los audifonos malo SE PRESENTA DAÑO DEL CABLE DE LA DIADEMA DE SONIDO DEL RESONADOR ACCIDENTALMENTE AL MOMENTO DE BAJAR UN PACIENTE DEL RESONADOR EN LA JORNADA DE SEDACION |  | 1035865042 | jorge esteban colorado osorio |  | IMAGENOLOGÍA |  | RESONADOR | 1245 | 2738 |  | SIEMENS | MAGNETON ESSENZA | 164132 | 2025-11-01 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Desprendimiento de manguera de audífonos Actividad realizada: Se realiza inspección de la manguera de los audífonos, debido a que se había desprendido. Se realiza ajuste de la manguera y se posiciona nuevamente. Se evidencia un leve desgaste en la pestaña de aseguramiento, pero aun es funcional. Estado final: En buen estado Repuestos: n/a | 2025-10-28 17:28 |  | 2025-10-28 19:45 | 2025-10-28 20:14 | 29 | 0 | 29 | 263936 | Media | 2025-10-28 16:48 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: desprendimiento de manguera de audífonos actividad realizada: se realiza inspección de la manguera de los audífonos, debido a que se había desprendido. se realiza ajuste de la manguera y se posiciona nuevamente. se evidencia un leve desgaste en la pestaña de aseguramiento, pero aun es funcional. estado final: en buen estado repuestos: n/a | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, DESGASTE_NORMAL | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO', 'DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Tuesday | 1
121131 | CORRECTIVO | 1040870482 | juliana gomez cardona | oximetro que se puede dañar oximetro el cual esta a punto de desprenderse de su base, mantenimiento para prevenir un daño mayor |  | 1035865042 | jorge esteban colorado osorio |  | UCIP | CUBÍCULO 2 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 4399 | 5880 |  | NIHON KOHDEN | CSM-1501 | 2214 | 2025-11-01 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Se evidencia daño de los cables de la pinza de Spo2 Actividad realizada: Se realiza inspección de la pinza, se evidencia daño en los cables del emisor, por lo que no es posible su reparación. NO es posible instalar pinza nueva, debido a que no se encuentra disponible Estado final: Equipo sin pinza de Spo2 Repuestos: n/a 31/10/2025 Se realiza entrega de pinza de Spo2 pediátrico al servicio. Equipo quedan funcionando correctamente. | 2025-10-30 19:21 |  | 2025-10-30 19:28 | 2025-10-31 12:40 | 1032 | 991 | 41 | 264109 | Media | 2025-10-30 18:04 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: se evidencia daño de los cables de la pinza de spo2 actividad realizada: se realiza inspección de la pinza, se evidencia daño en los cables del emisor, por lo que no es posible su reparación. no es posible instalar pinza nueva, debido a que no se encuentra disponible estado final: equipo sin pinza de spo2 repuestos: n/a 31/10/2025 se realiza entrega de pinza de spo2 pediátrico al servicio. equipo quedan funcionando correctamente. | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Thursday | 3
121088 | CORRECTIVO | 1040046780 | ALEJANDRA JARAMILLO RUIZ | PULSOXÍMETRO SUELTO Cordial saludo Solicito amablemente mantenimiento correctivo de PULSOXÍMETRO placa EB2146 ya que se encuentra suelto, YA RESUELTO POR ESTEBAN COLORADO Mil gracias!! |  | 1035865042 | jorge esteban colorado osorio |  | ATENCIÓN PRIMER NIVEL |  | OXIMETRO DE PULSO | 4497 | EB2146 | EB2146 | AEON TECHNOLOGY | A320 | 210101396 | 2025-11-01 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Se evidencia resortes internos reventados Actividad realizada: Se realiza inspección del equipo, evidenciando fractura en los resortes, posiblemente causado por uso excesivo de fuerza externa. Se procede a instalar resortes en buen estado. Se realizan pruebas de funcionamiento, las cuales pasan de manera satisfactoria. Estado final: El equipo se encuentra en buen estado de funcionamiento. Repuestos: N/A | 2025-10-29 17:14 |  | 2025-10-29 17:14 | 2025-10-29 17:40 | 26 | 0 | 26 | 264013 | Media | 2025-10-29 17:08 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: se evidencia resortes internos reventados actividad realizada: se realiza inspección del equipo, evidenciando fractura en los resortes, posiblemente causado por uso excesivo de fuerza externa. se procede a instalar resortes en buen estado. se realizan pruebas de funcionamiento, las cuales pasan de manera satisfactoria. estado final: el equipo se encuentra en buen estado de funcionamiento. repuestos: n/a | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Wednesday | 2
121297 | CORRECTIVO | 1036424496 | ASTRID CAROLINA ARCILA CIRO | Brazalete de tensiometro malo Buenos dias Amablemente solicito me colaboren revisando un brazalete pediatrico de un tensiometro que se revento, se encuentra en la oficina administrativa de la sede Rionegro Plaza piso 4. Muchas gracias Feliz dia |  | 1035865042 | jorge esteban colorado osorio |  | CONSULTA EXTERNA |  | TENSIÓMETRO ANEROIDE | 4530 | EB2166 | EB2166 | WELCH ALLYN | DE PARED REF 7670-01 # 901091 | 220701115310 | 2025-11-08 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Se realiza revisión del brazalete pediátrico y se evidencia una de las vías del tensiómetro reventado, posiblemente por uso excesivo de fuerza externa. Actividad realizada: Se realiza revisión del brazalete pediátrico evidencia daño en una de las vías, por lo que no era posible que este insuflara. El tipo de daño, puede estará asociado a mal trato del accesorio, por uso excesivo de fuerza externa. Se realiza el cambio de brazalete por uno nuevo. Estado final: Equipo en buen estado de funcionamiento. Repuestos: si | 2025-11-07 07:47 |  | 2025-11-07 10:30 | 2025-11-07 11:48 | 78 | 0 | 78 | 264368 | Media | 2025-11-06 08:09 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: se realiza revisión del brazalete pediátrico y se evidencia una de las vías del tensiómetro reventado, posiblemente por uso excesivo de fuerza externa. actividad realizada: se realiza revisión del brazalete pediátrico evidencia daño en una de las vías, por lo que no era posible que este insuflara. el tipo de daño, puede estará asociado a mal trato del accesorio, por uso excesivo de fuerza externa. se realiza el cambio de brazalete por uno nuevo. estado final: equipo en buen estado de funcionamiento. repuestos: si | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Friday | 4
121174 | CORRECTIVO | 1007335564 | MANUELA LOPEZ ECHEVERRI | Pulsoximetro malo Buenos dias Solicito arreglo de pinza de pulsoximetro mala (Sala de partos 2) GRACIAS |  | 1035865042 | jorge esteban colorado osorio |  | UMI |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 5203 | 6378 |  | DRAGER | VISTA 120 | VGSRF0838 | 2025-11-08 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Se evidencia cable de pinza de Spo2 en mal estado, no es posible tomar medidas Actividad realizada: Se realiza inspección de la pinza de Spo2, evidenciando daño en el recubrimiento del cable y desprendimiento del cable interno, lo que no permitía su correcto funcionamiento. Se realiza correctivo del cable, se realizan pruebas de funcionamiento, las cuales pasan de manera satisfactoria. Estado final: Equipo en buen estado de funcionamiento Repuestos: N/A | 2025-11-04 07:41 |  | 2025-11-04 07:48 | 2025-11-04 09:21 | 93 | 0 | 93 | 264202 | Media | 2025-11-04 04:59 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: se evidencia cable de pinza de spo2 en mal estado, no es posible tomar medidas actividad realizada: se realiza inspección de la pinza de spo2, evidenciando daño en el recubrimiento del cable y desprendimiento del cable interno, lo que no permitía su correcto funcionamiento. se realiza correctivo del cable, se realizan pruebas de funcionamiento, las cuales pasan de manera satisfactoria. estado final: equipo en buen estado de funcionamiento repuestos: n/a | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Tuesday | 1
121161 | CORRECTIVO | 1037649230 | LUISA FERNANDA CRISTANCHO PARRA | Sensor de flujo de draguer completo Sensor de flujo de draguer completo , cubeta e inserto fracturado. |  | 1035865042 | jorge esteban colorado osorio |  | UCIN |  | VENTILADOR ALTA FRECUENCIA | 5020 | 6308 |  | DRAGER | BABYLOG VN800 | ASSM-0016 | 2025-11-08 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Se evidencia pestañas del sensor de flujo fracturadas y acople de inserto fracturado Actividad realizada: Se realiza inspección del sensor de flujo y del inserto, evidenciando fracturas, las cuales no permiten que el inserto asegure adecuadamente. Por tal motivo, se realiza el cambio del sensor de flujo competo para el correcto funcionamiento del equipo Estado final: Equipo en buen estado de funcionamiento. Repuestos: Si | 2025-11-01 08:27 |  | 2025-11-01 10:07 | 2025-11-01 10:26 | 19 | 0 | 19 | 264157 | Media | 2025-10-31 19:32 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: se evidencia pestañas del sensor de flujo fracturadas y acople de inserto fracturado actividad realizada: se realiza inspección del sensor de flujo y del inserto, evidenciando fracturas, las cuales no permiten que el inserto asegure adecuadamente. por tal motivo, se realiza el cambio del sensor de flujo competo para el correcto funcionamiento del equipo estado final: equipo en buen estado de funcionamiento. repuestos: si | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Saturday | 5
121664 | CORRECTIVO | 1040183239 | DANIELA PUERTA GIRALDO | fallo de interfase de presiòn invasiva la presente es para solicitar de manera amable, la reparaciòn de interfase de presiòn invasiva ya que se partiò un pin para conexiòn. por lo anterior muchas gracias |  | 1035865042 | jorge esteban colorado osorio |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 5391 | 6608 |  | NIHON KOHDEN | CSM-1501 | 3353 | 2025-11-22 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: S evidencia daño de pines de conexión de interface de IBP Actividad realizada: Se realiza inspección de la interface, evidenciando que los pines de conexión se encuentran torcidos y desprendidos, el tipo de daño se debe a un mal uso al momento de la conexión al equipo. Se cambia el cable por uno nuevo. Estado final: Equipo en buen estado de funcionamiento. Repuestos: Si | 2025-11-20 18:57 |  | 2025-11-21 07:37 | 2025-11-21 08:23 | 46 | 0 | 46 | 265213 | Baja | 2025-11-20 17:51 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: s evidencia daño de pines de conexión de interface de ibp actividad realizada: se realiza inspección de la interface, evidenciando que los pines de conexión se encuentran torcidos y desprendidos, el tipo de daño se debe a un mal uso al momento de la conexión al equipo. se cambia el cable por uno nuevo. estado final: equipo en buen estado de funcionamiento. repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Thursday | 3
121774 | CORRECTIVO | 1041230483 | LEYDI MARYEDI SALAZAR CASTRO | PUERTA DE SERVOCUNA Buenos días, Solicito amablemente revisión prioritaria de puerta de servocuna ubicada en cubículo #20, ya que se quebró. Muchas gracias |  | 1035865042 | jorge esteban colorado osorio |  | UCIN |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-11-29 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Cuna presenta fractura de en panel acrilico frontal. Actividad realizada: Se evidencia fractura del acrílico frontal de la cuna, pero no es posible llevar a cabo la reparación debido a que se encuentra ocupada. Por tal motivo se cierra actividad y se indica en el servicio que se debe reportar nuevamente, cuando se encuentre disponible. | 2025-11-25 12:20 |  | 2025-11-25 12:35 | 2025-11-25 14:23 | 108 | 92 | 16 | 265450 | Media | 2025-11-25 11:31 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: cuna presenta fractura de en panel acrilico frontal. actividad realizada: se evidencia fractura del acrílico frontal de la cuna, pero no es posible llevar a cabo la reparación debido a que se encuentra ocupada. por tal motivo se cierra actividad y se indica en el servicio que se debe reportar nuevamente, cuando se encuentre disponible. | MAL_TRATO_FISICO, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Tuesday | 1
121704 | CORRECTIVO | 1055046814 | yarith yajaira cardenas vargas | AL MONITOR LE ESTA FALLANDO EL SATURADOR. BUENOS DIAS, POR FAVOR NOS AYUDAN REVISANDO EL MONITOR YA QUE EL PULSOLSICIMETRO NO FUNCIONA ADECUADAMENTE, MUCHAS GRACIAS. |  | 1035865042 | jorge esteban colorado osorio |  | H6-T2 | CUARTO DE EQUIPOS | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3226 | 4921 |  | EDAN | IM70 | 360080-M20606700004 | 2025-11-29 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Se evidencia pin torcido y desprendimiento de cables internos. Actividad realizada: Se realiza revisión de la pinza de Spo2, evidenciando un pin torcido, el cual se endereza, adicionalmente, se evidencian dos cables internos desprendidos, por lo que se procede a soldar. Se realizan pruebas de funcionamiento, las cuales pasan de manera satisfactoria. Estado final: Equipo en buen estado de funcionamiento. Repuestos: N/a | 2025-11-24 07:38 |  | 2025-11-24 11:10 | 2025-11-24 12:39 | 89 | 26 | 63 | 265294 | Media | 2025-11-23 02:55 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: se evidencia pin torcido y desprendimiento de cables internos. actividad realizada: se realiza revisión de la pinza de spo2, evidenciando un pin torcido, el cual se endereza, adicionalmente, se evidencian dos cables internos desprendidos, por lo que se procede a soldar. se realizan pruebas de funcionamiento, las cuales pasan de manera satisfactoria. estado final: equipo en buen estado de funcionamiento. repuestos: n/a | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Monday | 0
121726 | CORRECTIVO | 1078638128 | diana lucia taborda taborda | TALLIMETRO NO FUNCIONA TALLIMETRO CONSULTORIO 330 PEDIATRIA NO FUNCIONA |  | 1035865042 | jorge esteban colorado osorio |  | CONSULTA EXTERNA |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-11-29 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Se evidencia desprendimiento de la cinta métrica Actividad realizada: Se realiza inspección de la cinta métrica, evidenciando ruptura del agarre de la cinta métrica. Se procede pegar y realizar pruebas de funcionamiento, la cual pasa de manera satisfactoria. Estado final: Equipo en buen estado de funcionamiento. Repuestos: n/a | 2025-11-24 11:42 |  | 2025-11-24 13:45 | 2025-11-25 12:05 | 1339 | 1226 | 113 | 265348 | Media | 2025-11-24 10:29 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: se evidencia desprendimiento de la cinta métrica actividad realizada: se realiza inspección de la cinta métrica, evidenciando ruptura del agarre de la cinta métrica. se procede pegar y realizar pruebas de funcionamiento, la cual pasa de manera satisfactoria. estado final: equipo en buen estado de funcionamiento. repuestos: n/a | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Monday | 0
121668 | CORRECTIVO | 1098785936 | jennifer tatiana castillo hernandez | Se reporta fonendoscopio sin oliva- Fonendoscopio sin oliva de cubículo ucip03 color morado |  | 1035865042 | jorge esteban colorado osorio |  | UCIP |  | FONENDOSCOPIO | 720 | EB0884 | EB0884 | LORD | ADULTO | UCIP 6 - EB0884 | 2025-11-22 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Se evidencia que al fonendoscopio le hace falta una oliva Actividad realizada: Se realiza inspección del fonendoscopio, evidenciando que le hace falta una oliva, se realiza instalación de dos olivas en buen estado. Se realizan pruebas de funcionamiento, las cuales pasan de manera satisfactoria. Estado final: Equipo en buen estado de funcionamiento. Repuestos: n/a | 2025-11-21 07:34 |  | 2025-11-21 08:51 | 2025-11-21 10:24 | 94 | 0 | 94 | 265203 | Media | 2025-11-20 16:33 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: se evidencia que al fonendoscopio le hace falta una oliva actividad realizada: se realiza inspección del fonendoscopio, evidenciando que le hace falta una oliva, se realiza instalación de dos olivas en buen estado. se realizan pruebas de funcionamiento, las cuales pasan de manera satisfactoria. estado final: equipo en buen estado de funcionamiento. repuestos: n/a | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Friday | 4
121949 | CORRECTIVO | 1045025506 | VALENTINA PEREZ ARIAS | baranda quebrada baranda inferior quebrada de hab 105a |  | 1035865042 | jorge esteban colorado osorio |  | H1-T1 |  | CAMA ELÉCTRICA | 178 | 1987 |  | DOMETAL | QUAXAR | 000000-1920 | 2025-12-06 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Se evidencia baranda de piecero fracturado Actividad realizada: Se realiza inspección de la cama, evidenciando baranda de piecero fracturado en la base del seguro. Debido a que no es posible realizar una reparación, se cambia por una nueva. Se instala en la cama, la cual queda funcional Estado final: Equipo en buen estado de funcionamiento Repuestos: | 2025-12-02 18:19 |  | 2025-12-02 19:31 | 2025-12-02 19:48 | 17 | 0 | 17 | 265876 | Media | 2025-12-02 15:18 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: se evidencia baranda de piecero fracturado actividad realizada: se realiza inspección de la cama, evidenciando baranda de piecero fracturado en la base del seguro. debido a que no es posible realizar una reparación, se cambia por una nueva. se instala en la cama, la cual queda funcional estado final: equipo en buen estado de funcionamiento repuestos: | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Tuesday | 1
121087 | CORRECTIVO | 1053785635 | diana melissa narvaez bernal | La pesa esta descalibrada con dos kilos Buen día. La pesa del consultorio 13 del primer piso estan descalibrada con 2 Kilos, es mucho porque se ve población infantil. |  | 1035865042 | jorge esteban colorado osorio |  | ATENCIÓN PRIMER NIVEL |  | BÁSCULA DIGITAL | 3834 | EB1750 | EB1750 | DETECTO | SLIMPRO | SO00000190916413 | 2025-11-01 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Se evidencia fractura de soporte de la base Actividad realizada: Se realiza inspección del equipo, eviendenciando fractura de una de las bases de los soportes, se procede a retirar las demas bases debidoa a que presentaba desalienacioón lo que posiblemente estaba ocasionando que las medidas salieran de manera inadecuada. Se realiza prueba de funciuonamienot con masa de 5Kg copn una medida en el equipo de 4.9Kg con un error de 0.1 Kg, econtrandose dentro del error permitido. El equipo se encuentra en buen estado de fucnionamiento. Estado final: Equipo en buen estado de fucnionamiento. Repuestos:n/a | 2025-10-29 16:53 |  | 2025-10-29 16:53 | 2025-10-29 17:13 | 20 | 0 | 20 | 263962 | Media | 2025-10-29 09:32 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: se evidencia fractura de soporte de la base actividad realizada: se realiza inspección del equipo, eviendenciando fractura de una de las bases de los soportes, se procede a retirar las demas bases debidoa a que presentaba desalienacioón lo que posiblemente estaba ocasionando que las medidas salieran de manera inadecuada. se realiza prueba de funciuonamienot con masa de 5kg copn una medida en el equipo de 4.9kg con un error de 0.1 kg, econtrandose dentro del error permitido. el equipo se encuentra en buen estado de fucnionamiento. estado final: equipo en buen estado de fucnionamiento. repuestos:n/a | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Wednesday | 2
121163 | CORRECTIVO | 43984705 | elidiana josefina gaviria castillo | OFTALMOSCOPIO NEONATAL Buen día, oftalmoscopio neonatal no prende, se le cambiaron las pilas. Graicas |  | 1035865042 | jorge esteban colorado osorio |  | UMI |  | EQUIPO DE ÓRGANOS Y SENTIDOS | 542 | 1810 |  | WELCH ALLYN | .05242 |  | 2025-11-08 | PENDIENTE | MAL USO |  |  | Diagnostico: Se evidencia que el equipo enciende con normalidad Actividad realizada: Se realiza inspección del equipo, evidenciando que los bombillos encienden con normalidad. Se realiza inspección de las baterías, las cuales se encuentran en buen estado. El equipo se encuentra en buen estado de funcionamiento Estado final: Equipo en buen estado de funcionamiento Repuestos: n/a | 2025-11-01 10:35 |  | 2025-11-01 10:36 | 2025-11-01 11:33 | 58 | 0 | 58 | 264159 | Media | 2025-11-01 00:20 | APROBADA |  | MAL USO | MAL USO | diagnostico: se evidencia que el equipo enciende con normalidad actividad realizada: se realiza inspección del equipo, evidenciando que los bombillos encienden con normalidad. se realiza inspección de las baterías, las cuales se encuentran en buen estado. el equipo se encuentra en buen estado de funcionamiento estado final: equipo en buen estado de funcionamiento repuestos: n/a | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Saturday | 5
121838 | CORRECTIVO | 1036966928 | ALISON MORENO TIRADO | Cable de poder Nihon #2 Cordial saludo, por favor revisar el cable de poder el Nihon #2 ya que está presentando muchas interferencia, creemos que está funcionando por posición. Muchas gracias |  | 1035865042 | jorge esteban colorado osorio |  | CONSULTA EXTERNA |  | ELECTROENCEFALOGRAFO - POLISOMNÓGRAFO | 4241 | 5757 |  | NIHON KOHDEN | EEG-1200J | 410 | 2025-11-29 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Se evidencia pines sulfatados Actividad realizada: Se realiza inspección del cable, evidenciando pines sulfatados. Se procede a limpiar las pistas sulfatadas y se revisa la continuidad de los cables, los cuales se encuentran en buen estado. Se entrega el cable al servicio y se indica que se use, en caso tal de volver a presentar la falla que se reporte. 04/12/2025: Se revisa el cable en el servicio y está funcional, pero las encargadas del equipo comentan que en ocasiones se pierde la señal y que cuando hay muchos equipo se presentan interferencias, por lo que se procede a pedir el repuesto. Se pausa la orden a la espera del repuesto Estado final: Repuestos: | 2025-11-28 07:34 |  | 2025-11-28 12:12 |  |  |  |  | 265632 | Media | 2025-11-27 21:27 | EN PROCESO |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: se evidencia pines sulfatados actividad realizada: se realiza inspección del cable, evidenciando pines sulfatados. se procede a limpiar las pistas sulfatadas y se revisa la continuidad de los cables, los cuales se encuentran en buen estado. se entrega el cable al servicio y se indica que se use, en caso tal de volver a presentar la falla que se reporte. 04/12/2025: se revisa el cable en el servicio y está funcional, pero las encargadas del equipo comentan que en ocasiones se pierde la señal y que cuando hay muchos equipo se presentan interferencias, por lo que se procede a pedir el repuesto. se pausa la orden a la espera del repuesto estado final: repuestos: | MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Friday | 4
120271 | CORRECTIVO | 1036783372 | LEONARDO OSORIO CASTRO | Equipo Buenos dias Por favor me colaboran revisando el equipo de Telepak (Naso y Estrobo) ya que no esta tamando fotos y esta generando un error al momento de grabar las fotos. Consultorio 207 Muchas gracias |  | 1035865042 | jorge esteban colorado osorio |  | CONSULTA EXTERNA |  | TELEPACK | 1275 | 3562 |  | STORZ | TELEPACK LED | YV2225 | 2025-10-04 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Se realiza inspección física del equipo, teniendo en cuenta el reporte realizado, el cual presentaba errores al momento de tomar imágenes y videos. Actividad realizada: Se realiza inspección del equipo, se inspecciona el estado de dos memorias USB, evidenciando que estas se encuentran en formato FAT32, el cual es recomendado por el proveedor, se evidencia que una de las memorias contiene información como documentos y estudios previos, se le solicita a la auxiliar, que se elimine la información y se formatee la memoria. Se realizan pruebas con cámara, tomando fotos y videos, sin evidencia de novedades. Se conectan las memorias en los diferentes puertos, si novedades. Estado final: El equipo se encuentra en buen estado de funcionamiento. Repuestos: N/A | 2025-10-03 10:07 |  | 2025-10-03 10:07 | 2025-10-03 11:32 | 84 | 0 | 84 | 262419 | Media | 2025-10-03 10:06 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: se realiza inspección física del equipo, teniendo en cuenta el reporte realizado, el cual presentaba errores al momento de tomar imágenes y videos. actividad realizada: se realiza inspección del equipo, se inspecciona el estado de dos memorias usb, evidenciando que estas se encuentran en formato fat32, el cual es recomendado por el proveedor, se evidencia que una de las memorias contiene información como documentos y estudios previos, se le solicita a la auxiliar, que se elimine la información y se formatee la memoria. se realizan pruebas con cámara, tomando fotos y videos, sin evidencia de novedades. se conectan las memorias en los diferentes puertos, si novedades. estado final: el equipo se encuentra en buen estado de funcionamiento. repuestos: n/a | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Friday | 4
121042 | CORRECTIVO | 15437281 | RUBEN DARIO SERNA ARENAS | BIS no funciona Por favor reparar lo antes posible equipo y proveer uno para continuar prestando el servicio. |  | 1035865042 | jorge esteban colorado osorio |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 4203 | 5718 |  | NIHON KOHDEN | CSM-1501 | 1809 | 2025-11-01 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Interface BIS en buen estado de funcionamiento Actividad realizada: Se realiza inspección de la interface BIS, se realiza limpieza de la conexión del sensor, debido a que presentaba residuos de líquidos. Se realizan pruebas de funcionamiento, las cuales pasan de manera satisfactoria. Estado final: Interface BIS en buen estado de funcionamiento. Repuestos: N/A | 2025-10-28 14:41 |  | 2025-10-28 15:09 | 2025-10-28 15:57 | 48 | 0 | 48 | 263873 | Media | 2025-10-28 09:18 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: interface bis en buen estado de funcionamiento actividad realizada: se realiza inspección de la interface bis, se realiza limpieza de la conexión del sensor, debido a que presentaba residuos de líquidos. se realizan pruebas de funcionamiento, las cuales pasan de manera satisfactoria. estado final: interface bis en buen estado de funcionamiento. repuestos: n/a | MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Tuesday | 1
121597 | CORRECTIVO | 1036932398 | esneyder alexander garcia garcia | Nevera presene ruido extraño Buenas tardes, Reporto nevera P38 ubicada en la farmacia de la torre 1 sotano 1, la cual presenta sonido extraño cuando se abre. Gracias por la atención |  | 1035865042 | jorge esteban colorado osorio |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | NEVERA | 1108 |  | P38 | INDUCOL | VV-20BL1CDLP-INV | 0263-J17QJ3W3 | 2025-11-22 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Se evidencia que la nevera presenta un sonido en el difusor Actividad realizada: Se realiza inspección de la nevera, se evidencia que presenta un tronco de hielo al interior de las aspas, lo que esta generando que estas rocen y se genere el sonido. Se retira parte del hielo, pero se debe dejar descongelando la nevera, para terminar de retirar el exceso de hielo Estado final: equipo en buen estado de funcionamiento Repuestos: n/a 20/11/2025 Esteban Colorado: Se realiza seguimiento a la nevera, evidenciando que esta se descongelo completamente, dejando libre el espacio para la rotación de las aspas. Se deja funcionando la nevera y se le indica al servicio que, en cuanto alcance la temperatura adecuada, se puede usar con los medicamentos. | 2025-11-18 16:23 |  | 2025-11-19 08:14 | 2025-11-20 11:10 | 1616 | 1503 | 113 | 265028 | Media | 2025-11-18 14:14 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: se evidencia que la nevera presenta un sonido en el difusor actividad realizada: se realiza inspección de la nevera, se evidencia que presenta un tronco de hielo al interior de las aspas, lo que esta generando que estas rocen y se genere el sonido. se retira parte del hielo, pero se debe dejar descongelando la nevera, para terminar de retirar el exceso de hielo estado final: equipo en buen estado de funcionamiento repuestos: n/a 20/11/2025 esteban colorado: se realiza seguimiento a la nevera, evidenciando que esta se descongelo completamente, dejando libre el espacio para la rotación de las aspas. se deja funcionando la nevera y se le indica al servicio que, en cuanto alcance la temperatura adecuada, se puede usar con los medicamentos. | MAL_TRATO_FISICO, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Tuesday | 1
121854 | CORRECTIVO | 1035917747 | maria catalina ocampo romero | Revisión selladora EB0864 Buenos días, solicito amablemente la revisión de la selladora EB0864 ubicada en la central de mezclas por funcionamiento incorrecto. Muchas gracias. |  | 1035865042 | jorge esteban colorado osorio |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | SELLADORA | 1254 |  | EB0864 | CITALSA | KS-200 | KA17481-01 C741710 183 | 2025-11-29 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: El servicio indica que la selladora no funciona adecuadamente. Actividad realizada: Se realiza inspección del equipo. Se evidencia que el teflón presenta leve residuo de quemadura, pero no interfiere con el funcionamiento, aun así, se retira dicho residuo. Se realizan pruebas de funcionamiento, las cuales pasan de manera satisfactoria. Estado final: Equipo en buen estado de funcionamiento Repuestos: NO | 2025-11-28 12:12 |  | 2025-11-28 13:05 | 2025-11-28 14:55 | 111 | 64 | 47 | 265662 | Media | 2025-11-28 10:39 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: el servicio indica que la selladora no funciona adecuadamente. actividad realizada: se realiza inspección del equipo. se evidencia que el teflón presenta leve residuo de quemadura, pero no interfiere con el funcionamiento, aun así, se retira dicho residuo. se realizan pruebas de funcionamiento, las cuales pasan de manera satisfactoria. estado final: equipo en buen estado de funcionamiento repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Friday | 4
121842 | CORRECTIVO | 39446126 | MONICA PATRICIA GOMEZ BETANCUR | termohigrometro sensor externo malo se encuentra el sensor externo del termohigrometro de campañas C1, con cable descubierto. Favor reparar. Gracias |  | 1035865042 | jorge esteban colorado osorio |  | BANCO DE SANGRE |  | TERMOHIGRÓMETRO | 1802 | EB0654 | EB0654 | BIOTRONICS | HTC-2 |  | 2025-11-29 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Se ceirra actividad y se tramita como mantenimiento preventivo | 2025-11-28 07:57 |  | 2025-11-28 11:15 | 2025-11-28 11:18 | 3 | 0 | 3 | 265640 | Media | 2025-11-28 07:51 | REALIZADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | se ceirra actividad y se tramita como mantenimiento preventivo | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Friday | 4
121040 | CORRECTIVO | 1036931520 | ANA MARIA MARTINEZ ROJAS | CABLE MALO BUEN DIA, CABLE DE CONECCION A ENERGIA DE MONITOR DE TRANSPORTE MALO. GRACIAS |  | 1035865042 | jorge esteban colorado osorio |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1025 | 3064 |  | EDAN | M9 IBP | 301137-M12604730012-01 | 2025-11-01 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Cable AC en buen estado de funcionamiento Actividad realizada: Se realiza inspección del equipo, evidenciando que carga de manera correcta, se realiza inspección del cable AC, con dos equipos diferentes, evidenciando que este se encuentra en buen estado. Estado final: Equipo en buen estado de funcionamiento Repuestos: n/a | 2025-10-28 11:38 |  | 2025-10-28 14:07 | 2025-10-28 14:47 | 40 | 0 | 40 | 263884 | Media | 2025-10-28 10:09 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: cable ac en buen estado de funcionamiento actividad realizada: se realiza inspección del equipo, evidenciando que carga de manera correcta, se realiza inspección del cable ac, con dos equipos diferentes, evidenciando que este se encuentra en buen estado. estado final: equipo en buen estado de funcionamiento repuestos: n/a | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Tuesday | 1
121574 | CORRECTIVO | 35525955 | ANDREA YANETH MORENO SALAZAR | Paneles de monitoria mal funcionamiento Paneles de monitoria mal funcionamiento |  | 1035865042 | jorge esteban colorado osorio |  | UCIP |  | CENTRAL DE MONITOREO | 2984 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-11-22 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Se evidencia camas ingresadas que no corresponden al servicio. Actividad realizada: Se realiza inspección de la central de monitoreo, evidenciando camas que no corresponden al servicio, por lo que se realiza depuración de las mismas. Se realiza ajuste del tamaño de la fuente, debido a que se encontraba un poco pequeña y no era legible. Estado final: Central en buen estado de funcionamiento. Repuestos: n/a | 2025-11-18 12:23 |  | 2025-11-18 12:33 | 2025-11-18 13:19 | 46 | 0 | 46 | 264980 | Media | 2025-11-18 08:30 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: se evidencia camas ingresadas que no corresponden al servicio. actividad realizada: se realiza inspección de la central de monitoreo, evidenciando camas que no corresponden al servicio, por lo que se realiza depuración de las mismas. se realiza ajuste del tamaño de la fuente, debido a que se encontraba un poco pequeña y no era legible. estado final: central en buen estado de funcionamiento. repuestos: n/a | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Tuesday | 1
121975 | CORRECTIVO | 1001416339 | yolima janeth gallego montoya | cama mala mal funcionamiento de la cama |  | 1035865042 | jorge esteban colorado osorio |  | UCIA |  | CAMA ELÉCTRICA | 3180 | 4874 |  | STRYKER | SV2 PACKAGE COMPLETE | 5081100018600090 | 2025-12-06 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Se evidencia que la cama no realiza ningún movimiento Actividad realizada: Se realiza revisión de la cama, evidenciando que no realiza ningún movimiento, debido a que se encuentra bloqueada. Se realiza desbloqueo, por medio de comandos en el panel de control. Se realizan pruebas de funcionamiento, las cuales pasan de manera satisfactoria. Estado final: Cama en buen estado de funcionamiento Repuestos: n/a | 2025-12-03 12:44 |  | 2025-12-03 12:54 | 2025-12-03 13:15 | 21 | 0 | 21 | 265940 | Media | 2025-12-03 11:51 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: se evidencia que la cama no realiza ningún movimiento actividad realizada: se realiza revisión de la cama, evidenciando que no realiza ningún movimiento, debido a que se encuentra bloqueada. se realiza desbloqueo, por medio de comandos en el panel de control. se realizan pruebas de funcionamiento, las cuales pasan de manera satisfactoria. estado final: cama en buen estado de funcionamiento repuestos: n/a | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Wednesday | 2
121638 | CORRECTIVO | 1026140695 | juan camilo angel munera | selladora mala EB1464 |  | 1035865042 | jorge esteban colorado osorio |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | SELLADORA | 3176 | EB1464 | EB1464 | KF | KF-300H | 10124S | 2025-11-22 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Se realiza inspección del equipo, evidenciando que no calienta ni sella adecuadamente Actividad realizada: Se realiza inspección del equipo, evidenciando que la resistencia no calienta, debido a que se encontraba suelta de uno de los contactos, por lo que se procede a ajustar. Se realiza prueba de funcionamiento, la cual pasa satisfactoriamente. Estado final: Equipo en buen estado de funcionamiento. Repuestos: n/a | 2025-11-19 16:12 |  | 2025-11-19 17:13 | 2025-11-19 17:35 | 22 | 0 | 22 | 265126 | Media | 2025-11-19 15:32 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: se realiza inspección del equipo, evidenciando que no calienta ni sella adecuadamente actividad realizada: se realiza inspección del equipo, evidenciando que la resistencia no calienta, debido a que se encontraba suelta de uno de los contactos, por lo que se procede a ajustar. se realiza prueba de funcionamiento, la cual pasa satisfactoriamente. estado final: equipo en buen estado de funcionamiento. repuestos: n/a | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Wednesday | 2
121585 | CORRECTIVO | 39447628 | luz beatriz saenz buitrago | Incubadora mala Cordial saludo por favor revisar incubadora ATOM Nro 4544 No calienta . Muchas Gracias . La inc esta en el pasillo . Feliz dia |  | 1035865042 | jorge esteban colorado osorio |  | UCIN |  | INCUBADORA | 2479 | 4544 | NT | ATOM | AIR INCU I | 190700097 | 2025-11-22 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Revisión de funcionamiento, por falla en calentamiento del equipo. Actividad realizada: Se realiza inspección de equipo. Se realiza prueba de funcionamiento y revisión de temperatura con equipo patrón, la cual pasa de manera satisfactoria. Se notifica al servicio, que el equipo se encuentra en buen estado de funcionamiento. Temperatura Incubadora Equipo patrón 35.2°C 34.7°C Estado final: Equipo en buen estado de funcionamiento Repuestos: n/a | 2025-11-18 13:33 |  | 2025-11-18 13:33 | 2025-11-18 14:36 | 62 | 0 | 62 | 265010 | Alta | 2025-11-18 12:00 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: revisión de funcionamiento, por falla en calentamiento del equipo. actividad realizada: se realiza inspección de equipo. se realiza prueba de funcionamiento y revisión de temperatura con equipo patrón, la cual pasa de manera satisfactoria. se notifica al servicio, que el equipo se encuentra en buen estado de funcionamiento. temperatura incubadora equipo patrón 35.2°c 34.7°c estado final: equipo en buen estado de funcionamiento repuestos: n/a | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Tuesday | 1
121577 | CORRECTIVO | 1111197742 | RUTH ESTHER NAVAS GOMEZ | PRESIONES ALTAS PRESIONES ALTAS |  | 1035865042 | jorge esteban colorado osorio |  | UCIN | P7 CUB 25 | VENTILADOR ALTA FRECUENCIA | 2531 | 4567 |  | DRAGER | BABYLOG VN500 | ASMK-0094 | 2025-11-22 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Equipo reportado por presiones altas Actividad realizada: Se realiza inspección del equipo, se evidencia que la membrana interna de la válvula exhalatoria se encuentra desgastada, por lo que se realiza el cambio completo de la válvula por una nueva. Se realiza ´prueba de funcionamiento según indicaciones del proveedor, las cuales pasan de manera satisfactoria. Se entrega el equipo al servicio y se indica que se ponga en uso, teniendo en cuenta las pruebas de funcionamiento. Estado final: Equipo en prueba de funcionamiento. Repuestos: si 25/11/2025 Esteban Colorado: Se realiza seguimiento al funcionamiento al equipo, se indaga en el servicio e indican que el equipo se encuentra trabajando de manera satisfactoria. De acuerdo a lo anterior, se cierra la actividad | 2025-11-18 12:33 |  | 2025-11-18 16:24 | 2025-11-25 14:17 | 9953 | 9874 | 79 | 264959 | Media | 2025-11-17 17:24 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: equipo reportado por presiones altas actividad realizada: se realiza inspección del equipo, se evidencia que la membrana interna de la válvula exhalatoria se encuentra desgastada, por lo que se realiza el cambio completo de la válvula por una nueva. se realiza ´prueba de funcionamiento según indicaciones del proveedor, las cuales pasan de manera satisfactoria. se entrega el equipo al servicio y se indica que se ponga en uso, teniendo en cuenta las pruebas de funcionamiento. estado final: equipo en prueba de funcionamiento. repuestos: si 25/11/2025 esteban colorado: se realiza seguimiento al funcionamiento al equipo, se indaga en el servicio e indican que el equipo se encuentra trabajando de manera satisfactoria. de acuerdo a lo anterior, se cierra la actividad | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Tuesday | 1
123144 | CORRECTIVO | 1001725704 | YULIANA SALAZAR MUÑOZ | POSA PIES MALO BUENAS NOCHES, PARA SOLICITAR REVISON DEL POSA PIES DE LA CAMILLA DE SALA DE PARTOS 2 YA QUE ESTE NO QUEDA BIEN FIRME A LA SUPERFICIE. MUCHAS GRACIAS |  | 1035865042 | jorge esteban colorado osorio |  | UMI |  | MESA DE CIRUGÍA | 2749 | 4578 |  | MINDRAY | HYBASE 6100-3 | G9-9C007874 | 2025-12-20 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Se encuentran desajustados los rieles laterales. Actividad realizada: Se realiza inspección de la mesa, evidenciando que los posa pies no quedan firmes debido a que los rieles se encuentran flojos. Se realiza ajuste de los tornillos de los rieles, dejandolos mas firmes. Se realiza ajuste de las chapolas de los posa pies a los rieles dejandolos mas firmes. Estado final: Equipo en buen estado de funcionamiento. Repuestos: N/A | 2025-12-17 08:15 |  | 2025-12-17 08:53 | 2025-12-17 09:18 | 25 | 0 | 25 | 266602 | Media | 2025-12-17 02:10 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: se encuentran desajustados los rieles laterales. actividad realizada: se realiza inspección de la mesa, evidenciando que los posa pies no quedan firmes debido a que los rieles se encuentran flojos. se realiza ajuste de los tornillos de los rieles, dejandolos mas firmes. se realiza ajuste de las chapolas de los posa pies a los rieles dejandolos mas firmes. estado final: equipo en buen estado de funcionamiento. repuestos: n/a | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Wednesday | 2
121820 | CORRECTIVO | 15385929 | JAMER HUMBERTO BEDOYA VALENCIA | CONGELADOR DE NEVERA FUNCIONAMIENTO INCORRECTO NO ESTA CONGELANDO , EN LA SALA DE NEVERAS DE TRASPLANTES |  | 1035865042 | jorge esteban colorado osorio |  | CIRUGÍA | CUARTO DE EQUIPOS | REFRIGERADOR | 2350 | 4429 |  | SAMSUNG | RS25H5A08SG/CO | 0AX04BAM700079A | 2025-11-29 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Reportan congelador de nevera que no está congelando. Actividad realizada: Se revisa nevera y se evidencia que algunas de las bolsas con solución salina se han estado descongelando, además de que el congelador estaba muy lleno y el nivel de congelamiento en el panel de control estaba por la mitad. Se ajusta el nivel al máximo y se deja en observación. Estado final: Equipo en buen estado de funcionamiento. Repuestos: n/a 28/11/2025 Esteban Colorado: Se realiza seguimiento al funcionamiento de la nevera, evidenciando que esta congelando de manera adecuada. Se evidencian bolsas de solución salina, las cuales se encuentran congeladas, adicionalmente, se evidencian bolsas de hielo en buen estado. En equipo se encuentra en buen estado de funcionamiento. | 2025-11-27 12:53 |  | 2025-11-27 14:09 | 2025-11-28 15:49 | 1540 | 1491 | 49 | 265584 | Media | 2025-11-27 10:46 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: reportan congelador de nevera que no está congelando. actividad realizada: se revisa nevera y se evidencia que algunas de las bolsas con solución salina se han estado descongelando, además de que el congelador estaba muy lleno y el nivel de congelamiento en el panel de control estaba por la mitad. se ajusta el nivel al máximo y se deja en observación. estado final: equipo en buen estado de funcionamiento. repuestos: n/a 28/11/2025 esteban colorado: se realiza seguimiento al funcionamiento de la nevera, evidenciando que esta congelando de manera adecuada. se evidencian bolsas de solución salina, las cuales se encuentran congeladas, adicionalmente, se evidencian bolsas de hielo en buen estado. en equipo se encuentra en buen estado de funcionamiento. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Thursday | 3
121646 | CORRECTIVO | 39447255 | MARIA SULENY CASTRILLON MARIN | electrocardiograma desconfigurado electrocardigrama desconfigurado , |  | 1035865042 | jorge esteban colorado osorio |  | H2-T2 |  | ELECTROCARDIÓGRAFO | 3737 | 5154 |  | EDAN | SE-3 | 360250-M21118930077 | 2025-11-22 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Se evidencia que las derivadas no se encuentran en orden Actividad realizada: Se realiza revisión del equipo, evidenciando que las derivadas se encuentran en desorden, por lo que se procede a organizarlas. Se realizan pruebas de funcionamiento, las cuales pasan de manera satisfactoria Estado final: Equipo en buen estado de funcionamiento. Repuestos: n/a | 2025-11-20 08:45 |  | 2025-11-20 11:30 | 2025-11-20 12:37 | 67 | 30 | 37 | 265153 | Media | 2025-11-20 08:23 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: se evidencia que las derivadas no se encuentran en orden actividad realizada: se realiza revisión del equipo, evidenciando que las derivadas se encuentran en desorden, por lo que se procede a organizarlas. se realizan pruebas de funcionamiento, las cuales pasan de manera satisfactoria estado final: equipo en buen estado de funcionamiento. repuestos: n/a | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Thursday | 3
121986 | CORRECTIVO | 1036955374 | JULIETH FERNANDA LOPEZ LOPEZ | soporte en mal estado Cordial saludo Se realiza reporte del soporté del monitor de signos vitales de placas 5200 debido a que se encuentra inestable y no se logra adaptar adecuadamente l equipo al soporte generando alto riesgo de caída del equipo. Muchas gracias. |  | 1035865042 | jorge esteban colorado osorio |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3758 | 5200 |  | EDAN | IM70 | 360080-K20C00600014 | 2025-12-06 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Se evidencia base de soporte del monitor en mal estado Actividad realizada: Se realiza inspección del equipo, evidenciando que la base del soporte del monitor se encuentra flojo. El tipo de novedad se debe a uso constante. Se realiza ajuste con dos tornillos en la base quedando fija, Estado final: Equipo en buen estado de funcionamiento. Repuestos: n/a | 2025-12-03 15:43 |  | 2025-12-03 15:53 | 2025-12-03 17:26 | 93 | 0 | 93 | 265955 | Media | 2025-12-03 14:28 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: se evidencia base de soporte del monitor en mal estado actividad realizada: se realiza inspección del equipo, evidenciando que la base del soporte del monitor se encuentra flojo. el tipo de novedad se debe a uso constante. se realiza ajuste con dos tornillos en la base quedando fija, estado final: equipo en buen estado de funcionamiento. repuestos: n/a | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Wednesday | 2
120124 | CORRECTIVO | 1111197742 | RUTH ESTHER NAVAS GOMEZ | CABLE CASCADA MALO CABLE CASCADA MALO |  | 1035865042 | jorge esteban colorado osorio |  | UCIN |  | HUMIDIFICADOR | 3889 | 5326 | 5326 | FISHER & PAYKEL | MR850JSU | 210614578497 | 2025-10-04 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Se reporta en el servicio los sensores porque estaba presentando un error. Actividad realizada: Se realiza prueba de funcionamiento por un tiempo prolongado, sin evidencia de las novedades reportadas. Estado final: Se devuelve en buen estado de funcionamiento Repuestos: n/a | 2025-09-27 12:21 |  | 2025-09-27 12:22 | 2025-09-27 16:12 | 230 | 179 | 51 | 262028 | Media | 2025-09-27 10:57 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: se reporta en el servicio los sensores porque estaba presentando un error. actividad realizada: se realiza prueba de funcionamiento por un tiempo prolongado, sin evidencia de las novedades reportadas. estado final: se devuelve en buen estado de funcionamiento repuestos: n/a | DESGASTE_NORMAL | ['DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Saturday | 5
121658 | CORRECTIVO | 1002243082 | meliza yulid rodriguez quintero | Pulxosimetro no censa durante la monitorización rutinaria d epaciente se evidencia que el pulsímetro no realiza lectura de exigen, el dispositivo se encuentra conectado correctamente al paciente, se verifico integridad del sensors, cambios de posición y revisión del cableado. |  | 1035865042 | jorge esteban colorado osorio |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3657 | 5128 |  | EDAN | IM70 + CO2 | 360080-M21119560011 | 2025-11-22 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: No se evidencia daño en la pinza Actividad realizada: Se realiza revisión de la pinza, sin evidencia de fallas. Se realizan pruebas de funcionamiento, las cuales pasan de manera satisfactoria. Estado final: Equipo en buen estado de funcionamiento. Repuestos: N/A | 2025-11-20 12:44 |  | 2025-11-20 15:46 | 2025-11-20 16:03 | 16 | 0 | 16 | 265175 | Media | 2025-11-20 10:49 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: no se evidencia daño en la pinza actividad realizada: se realiza revisión de la pinza, sin evidencia de fallas. se realizan pruebas de funcionamiento, las cuales pasan de manera satisfactoria. estado final: equipo en buen estado de funcionamiento. repuestos: n/a | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Thursday | 3
120994 | CORRECTIVO | 1000084605 | daniela gomez duque | Nevera farmacia UCIN alarmas encendidas Buenos dias la Nevera de la farmacia del servicio de UCIN se encuentra con las alarmas encendidas desde el dia de anoche |  | 1035865042 | jorge esteban colorado osorio |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | TERMÓMETRO | 3654 | EB1668 |  | BIOTELECTRONICA | TM-01 | JH2639 | 2025-11-01 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Se realiza revisión del termómetro, evidenciando que los parámetros de alarma se encontraban desajustados. Actividad realizada: Se realiza ajuste de los parámetros de alarma Estado final: El equipo se encuentra en buen estado de funcionamiento Repuestos: N/A | 2025-10-27 11:30 |  | 2025-10-27 12:53 | 2025-10-27 13:17 | 24 | 0 | 24 | 263777 | Media | 2025-10-27 08:08 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: se realiza revisión del termómetro, evidenciando que los parámetros de alarma se encontraban desajustados. actividad realizada: se realiza ajuste de los parámetros de alarma estado final: el equipo se encuentra en buen estado de funcionamiento repuestos: n/a | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Monday | 0
121703 | CORRECTIVO | 44004295 | sandra yanoha bedoya ciro | monitor fetal que no sensa los movientos fetales no marca los movimientos fetales |  | 1035865042 | jorge esteban colorado osorio |  | URGENCIAS |  | MONITOR FETAL | 3946 | 5372 | 5372 | EDAN | F3 | 560034-M21913100018 | 2025-11-29 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Equipo no marca eventos con pulsador. Actividad realizada: Se realiza inspección del equipo, evidenciando que no se marcan los eventos al momento de usar el pulsador. Se realiza revisión del pulsador, el cual presenta fractura interna de los cables. Se procede a recortar y soldar nuevamente al pulsador. Se realizan pruebas de funcionamiento, las cuales pasan de manera satisfactoria. Estado final: Equipo en buen estado de funcionamiento. Repuestos: N/A | 2025-11-24 07:37 |  | 2025-11-24 08:10 | 2025-11-24 09:37 | 87 | 0 | 87 | 265293 | Media | 2025-11-22 16:52 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: equipo no marca eventos con pulsador. actividad realizada: se realiza inspección del equipo, evidenciando que no se marcan los eventos al momento de usar el pulsador. se realiza revisión del pulsador, el cual presenta fractura interna de los cables. se procede a recortar y soldar nuevamente al pulsador. se realizan pruebas de funcionamiento, las cuales pasan de manera satisfactoria. estado final: equipo en buen estado de funcionamiento. repuestos: n/a | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Monday | 0
123386 | CORRECTIVO | 16045237 | carlos mario garcia otalvaro | pantalla de torre de no enciende se realzia torres strecker a uci pediatrica con aval de biomedicos, se traslada por tarte de biomedicos, la regresa la Dra martha Cuellas indica que pantalla no enciende. |  | 1035865042 | jorge esteban colorado osorio |  | CIRUGÍA |  | TORRE DE LAPAROSCOPIA | 3967 | 5374 |  | STRYKER | 1588 AIM | VPD261E0256(MONITOR) | 2025-12-27 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Se evidencia que el monitor no enciende Actividad realizada: Se realiza inspección del equipo, evidenciando que el monitor no enciende. Se realiza inspección física, evidenciando que el swiche de encendido se encuentra en buen estado. Se realiza inspección del cable de poder, evidenciado que se encuentra flojo lo que no permite realizar un adecuado contacto. Se ajusta el cable de poder. Se realiza prueba de encendido, la cual pasa de manera satoisfactoria. Estado final: Equipo en buen estado de funcionamiento. Repuestos: n/a | 2025-12-23 11:43 |  | 2025-12-23 16:00 | 2025-12-23 16:08 | 8 | 0 | 8 | 266955 | Media | 2025-12-23 11:33 | REALIZADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: se evidencia que el monitor no enciende actividad realizada: se realiza inspección del equipo, evidenciando que el monitor no enciende. se realiza inspección física, evidenciando que el swiche de encendido se encuentra en buen estado. se realiza inspección del cable de poder, evidenciado que se encuentra flojo lo que no permite realizar un adecuado contacto. se ajusta el cable de poder. se realiza prueba de encendido, la cual pasa de manera satoisfactoria. estado final: equipo en buen estado de funcionamiento. repuestos: n/a | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Tuesday | 1
121692 | CORRECTIVO | 1038414580 | CATALINA CEBALLOS ORTIZ | Monitor con interferencia Buenas tardes Reporto monitor fetal con interferencia para escuchar FC Muchas gracias |  | 1035865042 | jorge esteban colorado osorio |  | URGENCIAS |  | MONITOR FETAL | 4085 | 5619 |  | EDAN | F3 | 560034-M22201660006 | 2025-11-22 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Equipo presenta interferencia en el transductor Actividad realizada: Se realiza inspección del equipo. Se realiza revisión del transductor y prueba de funcionamiento, sin evidencia de novedades, que afecten su funcionamiento. El equipo se encuentra en buen estado de funcionamiento. Estado final: Equipo en buen estado de funcionamiento Repuestos: N/A | 2025-11-21 15:14 |  | 2025-11-21 15:24 | 2025-11-21 15:55 | 31 | 0 | 31 | 265271 | Media | 2025-11-21 15:13 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: equipo presenta interferencia en el transductor actividad realizada: se realiza inspección del equipo. se realiza revisión del transductor y prueba de funcionamiento, sin evidencia de novedades, que afecten su funcionamiento. el equipo se encuentra en buen estado de funcionamiento. estado final: equipo en buen estado de funcionamiento repuestos: n/a | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Friday | 4
121602 | CORRECTIVO | 17339367 | DIEGO ALONSO ARDILA ARANGO | torre de laparoscopia spice Por favor revisar torre de laparoscopia que esta mostrando interferencia la imagen y ademas cuando se trata de apagar el procesador del boton de encendido, no esta apagando. |  | 1035865042 | jorge esteban colorado osorio |  | CIRUGÍA |  | TORRE DE LAPAROSCOPIA | 606 | 3794 |  | STORZ | TORRE HD SPIES | C61D10159 | 2025-11-22 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Se evidencia intermitencia en la imagen Actividad realizada: Se realiza revisión de la torre, evidenciando que esta presenta interferencia al momento de realizar movimientos del cable de la cámara. La posible causa de la interferencia, se puede estar presentando debido a que el conector de la cámara no ajusta de manera adecuada en el socket de la consola. Se indica en el servicio, que la cámara que está presentado dicha novedad, no se use con la esta torre. Teniendo en cuenta las novedades, se puede indicar que no se presentan daños en los equipos. Estado final: Equipos en buen estado de funcionamiento Repuestos: n/a 25/11/2025 Esteban Colorado: Se realiza seguimiento al caso, se indaga en el servicio e indican que hasta el momento, los equipos se encuentran en funcionamiento, por lo que se cierra la actividad. | 2025-11-19 07:38 |  | 2025-11-19 08:13 | 2025-11-25 13:08 | 8935 | 8919 | 16 | 265042 | Media | 2025-11-18 16:03 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: se evidencia intermitencia en la imagen actividad realizada: se realiza revisión de la torre, evidenciando que esta presenta interferencia al momento de realizar movimientos del cable de la cámara. la posible causa de la interferencia, se puede estar presentando debido a que el conector de la cámara no ajusta de manera adecuada en el socket de la consola. se indica en el servicio, que la cámara que está presentado dicha novedad, no se use con la esta torre. teniendo en cuenta las novedades, se puede indicar que no se presentan daños en los equipos. estado final: equipos en buen estado de funcionamiento repuestos: n/a 25/11/2025 esteban colorado: se realiza seguimiento al caso, se indaga en el servicio e indican que hasta el momento, los equipos se encuentran en funcionamiento, por lo que se cierra la actividad. | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES, FALTA_CAPACITACION | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'FALTA_CAPACITACION'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Wednesday | 2
121327 | CORRECTIVO | 1040035377 | JUAN DAVID ECHEVERRI CHICA | electrocardiografo con interferencia por favor revizar electrocardiografo, sale con interferencia |  | 1035865042 | jorge esteban colorado osorio |  | CIRUGÍA | RECUPERACIÓN 1 | ELECTROCARDIÓGRAFO | 496 | 3131 |  | FUKUDA DENSHI | CARDIMAX FX-7102 | 50003602 | 2025-11-15 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: El equipo se encuentra en buen estado de funcionamiento. Actividad realizada: Se realiza inspección del equipo, sin evidencia de novedades físicas. Se realiza pruebas e funcionamiento, con equipo patrón, sin evidencia de ruido en el equipo, por lo que los valores programados, son acordes a los valores registrados por el equipo. Teniendo en cuenta lo anterior, el equipo se encuentra en buen estado de funcionamiento. Estado final: Equipo en buen estado de funcionamiento. Repuestos: N/A | 2025-11-10 07:39 |  | 2025-11-10 09:01 | 2025-11-10 09:44 | 44 | 0 | 44 | 264529 | Media | 2025-11-10 07:19 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: el equipo se encuentra en buen estado de funcionamiento. actividad realizada: se realiza inspección del equipo, sin evidencia de novedades físicas. se realiza pruebas e funcionamiento, con equipo patrón, sin evidencia de ruido en el equipo, por lo que los valores programados, son acordes a los valores registrados por el equipo. teniendo en cuenta lo anterior, el equipo se encuentra en buen estado de funcionamiento. estado final: equipo en buen estado de funcionamiento. repuestos: n/a | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Monday | 0
121167 | CORRECTIVO | 1003564167 | luisa fernanda ortega cafiel | temperatura fuera de rango Se solicita revisión de nevera debido a múltiples alarmas por temperaturas fuera de rango |  | 1035865042 | jorge esteban colorado osorio |  | BANCO DE SANGRE |  | REFRIGERADOR CON RS - INVESTIGACIÓN | 872 | 4285 |  | HAIER - RISS | HYC-390 | BE06MPG1T00QEJAB0007 | 2025-11-08 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Nevera con alarma por debajo del rango Actividad realizada: Se realiza inspección de la nevera y del software, evidenciando que esta saliendo mensaje de alarma por debajo de lo programado. Se realiza ajuste de parámetros de alarmas. Estado final: Equipo en buen estado de funcionamiento. Repuestos: n/a | 2025-11-01 16:05 |  | 2025-11-01 16:05 | 2025-11-01 16:13 | 8 | 0 | 8 | 264172 | Media | 2025-11-01 15:24 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: nevera con alarma por debajo del rango actividad realizada: se realiza inspección de la nevera y del software, evidenciando que esta saliendo mensaje de alarma por debajo de lo programado. se realiza ajuste de parámetros de alarmas. estado final: equipo en buen estado de funcionamiento. repuestos: n/a | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Saturday | 5
121719 | CORRECTIVO | 1036947084 | johan de jesus osorio otalvaro | Electrobisturí se apaga Buenos días Cordial saludo Se solicita amablemente revisión del electrobisturí ya que esta disfuncional, ya que se está apagando Muchas gracias |  | 1035865042 | jorge esteban colorado osorio |  | UMI | QUIROFANO UMI | ELECTROBISTURÍ | 494 | 3954 |  | VALLEY LAB | FORCE FX-CS | S6F22306AX | 2025-11-29 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Equipo se apaga durante procedimiento Actividad realizada: Se realiza inspección del equipo. Se realizan pruebas de funcionamiento, con los parámetros que se usan en el servicio, pero no se evidencia la falla reportada, se realizan pruebas de funcionamiento adicionales, las cuales pasan de manera satisfactoria. Se entrega el equipo al servicio para su uso, y se indica que, en caso tal de que vuelva a presentar la falla sea reportado. Se pausa la actividad, para realizar seguimiento al funcionamiento del equipo. 28/11/2025 Esteban Colorado: Se pregunta en el servicio sobre el funcionamiento del equipo, indican que ha estado funcionando adecuadamente. Estado final: Repuestos: | 2025-11-24 11:14 |  | 2025-11-24 11:30 | 2025-11-28 17:34 | 6124 | 6049 | 75 | 265353 | Media | 2025-11-24 11:09 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: equipo se apaga durante procedimiento actividad realizada: se realiza inspección del equipo. se realizan pruebas de funcionamiento, con los parámetros que se usan en el servicio, pero no se evidencia la falla reportada, se realizan pruebas de funcionamiento adicionales, las cuales pasan de manera satisfactoria. se entrega el equipo al servicio para su uso, y se indica que, en caso tal de que vuelva a presentar la falla sea reportado. se pausa la actividad, para realizar seguimiento al funcionamiento del equipo. 28/11/2025 esteban colorado: se pregunta en el servicio sobre el funcionamiento del equipo, indican que ha estado funcionando adecuadamente. estado final: repuestos: | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Monday | 0
121164 | CORRECTIVO | 1001478075 | mariana serna atehortua | cama mala Buenos dias se solicita arreglo de cama de recupera 2 no funcinan los botones, muchas gracias |  | 1035865042 | jorge esteban colorado osorio |  | UMI | RECUPERION UMI | CAMA ELÉCTRICA | 379 | 2936 |  | DOMETAL | QUAXAR | 00000-11589 | 2025-11-08 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: No se evidencia daño, ni mal funcionamiento. Actividad realizada: Se realiza inspección de la cama, revisando los paneles y los botones de movimiento, los cuales realizan las funciones sin novedades. Estado final: La cama se encuentra en buen estado de funcionamiento Repuestos: n/a | 2025-11-01 11:35 |  | 2025-11-01 11:40 | 2025-11-06 09:14 | 7055 | 7029 | 26 | 264166 | Media | 2025-11-01 09:32 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: no se evidencia daño, ni mal funcionamiento. actividad realizada: se realiza inspección de la cama, revisando los paneles y los botones de movimiento, los cuales realizan las funciones sin novedades. estado final: la cama se encuentra en buen estado de funcionamiento repuestos: n/a | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Saturday | 5
121663 | CORRECTIVO | 1007405184 | dayana andrea rivera | saturador malo |  | 1035865042 | jorge esteban colorado osorio |  | UCIA | CUARTO DE EQUIPOS 4 PISO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 958 | 4065 |  | EDAN | IM70 | 360080-M17911550001 | 2025-11-22 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Se reporta pinza de saturación con mal funcionamiento. Actividad realizada: Se revisa pinza visualmente y se ve que esta no tiene uno de los pines de conexión. 21/11/2025 Esteban colorado: Se realiza reparación de la pinza, cambiando el conector por uno en buen estado. Se realizan pruebas de funcionamiento, las cuales pasan de manera satisfactoria. Estado final: Equipo en buen estado de funcionamiento Repuestos: n/a | 2025-11-20 17:33 |  | 2025-11-20 19:42 | 2025-11-21 10:37 | 896 | 868 | 28 | 265189 | Media | 2025-11-20 13:34 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: se reporta pinza de saturación con mal funcionamiento. actividad realizada: se revisa pinza visualmente y se ve que esta no tiene uno de los pines de conexión. 21/11/2025 esteban colorado: se realiza reparación de la pinza, cambiando el conector por uno en buen estado. se realizan pruebas de funcionamiento, las cuales pasan de manera satisfactoria. estado final: equipo en buen estado de funcionamiento repuestos: n/a | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Thursday | 3
121596 | CORRECTIVO | 1002243082 | meliza yulid rodriguez quintero | Reporte de equipo - Monitor cubiculo 18 Se evidencia que el monitor del cubiculo 18 esta registrando saturaciones de oxigeno significativamente mas baja en comparacion con otros monitores en el mismo paciente y en el mismo momento, al verificar con el segunjdo monitor y un oximetro independiente, las saturaci8ones sonm mas altas y congruentes entre si, lo que sugiere bque el monitor del cubiculo 18 no esta sensando correctamente o presenta fallo en el sensor de Spo2. So2 en el monitor de cubiculo 18: de 88% y en otro monitores de 95% |  | 1035865042 | jorge esteban colorado osorio |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1076 | 3411 |  | NIHON KOHDEN | BSM-3562 | .05412 | 2025-11-22 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Equipo no toma saturación adecuadamente. Actividad realizada: Se realiza inspección del equipo, realizando pruebas de funcionamiento con equipo patrón de saturación las cuales pasan de manera satisfactoria. No se evidencia daño de la pinza de saturación. Spo2 MSV PATRÓN 98 97 95 95 74 75 Estado final: Equipo en buen estado de funcionamiento. Repuestos: | 2025-11-18 15:01 |  | 2025-11-18 15:09 | 2025-11-18 15:33 | 25 | 0 | 25 | 264934 | Media | 2025-11-15 18:47 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: equipo no toma saturación adecuadamente. actividad realizada: se realiza inspección del equipo, realizando pruebas de funcionamiento con equipo patrón de saturación las cuales pasan de manera satisfactoria. no se evidencia daño de la pinza de saturación. spo2 msv patrón 98 97 95 95 74 75 estado final: equipo en buen estado de funcionamiento. repuestos: | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Tuesday | 1
121781 | CORRECTIVO | 1036403702 | deisy giraldo castro | Monitor fetal no censa los movimientos Monitor fetal no censa los movimientos del bebé |  | 1035865042 | jorge esteban colorado osorio |  | URGENCIAS |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-11-29 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | 26/11/2025 Esteban Colorado: Se indaga en el servicio, si se logro a identificar el equipo, pero indican que no saben cual es, por tal motivo se cierra la actividad. | 2025-11-25 14:29 |  | 2025-11-25 14:36 | 2025-11-26 17:00 | 1584 | 1543 | 41 | 265464 | Media | 2025-11-25 13:28 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | 26/11/2025 esteban colorado: se indaga en el servicio, si se logro a identificar el equipo, pero indican que no saben cual es, por tal motivo se cierra la actividad. | FALTA_CAPACITACION | ['FALTA_CAPACITACION'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Tuesday | 1
121849 | CORRECTIVO | 15443719 | JHON JAIRO GARCIA CORREA | ecografo con problemas en los transductores ecografo con problemas en los transductores, se solicita revision |  | 1035865042 | jorge esteban colorado osorio |  | CIRUGÍA | CUARTO DE EQUIPOS | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-11-29 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Equipo reportado por el servicio, por fallo en los transductores Actividad realizada: Se realiza inspección del equipo. Se realiza revisión de los transductores y pruebas de funcionamiento de los mismos, sin evidencia de novedades. Se entrega el equipo al servicio para realizar seguimiento al funcionamiento. Estado final: Repuestos: 03/12/2025 Esteban Colorado: Se tramita orden por medio de mantenimiento preventivo por parte del proveedor | 2025-11-28 10:05 |  | 2025-11-28 16:15 | 2025-12-03 14:22 | 7087 | 7060 | 27 | 265661 | Media | 2025-11-28 09:52 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: equipo reportado por el servicio, por fallo en los transductores actividad realizada: se realiza inspección del equipo. se realiza revisión de los transductores y pruebas de funcionamiento de los mismos, sin evidencia de novedades. se entrega el equipo al servicio para realizar seguimiento al funcionamiento. estado final: repuestos: 03/12/2025 esteban colorado: se tramita orden por medio de mantenimiento preventivo por parte del proveedor | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Friday | 4
121685 | CORRECTIVO | 1040050883 | estefani chica orozco | Monitor hospital día Monitor hospital día, no funciona para toma de frecuencia cardiaca |  | 1035865042 | jorge esteban colorado osorio |  | ONCOLOGÍA |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-11-22 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Equipo no muestra frecuencia desde la pinza de Spo2 Actividad realizada: Se realiza revisión del equipo, se configura para que se muestre la frecuencia desde la pinza de Spo2 Estado final: Equipo en buen estado de funcionamiento Repuestos: n/a | 2025-11-21 10:51 |  | 2025-11-21 11:20 | 2025-11-21 12:04 | 44 | 0 | 44 | 265246 | Media | 2025-11-21 09:57 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: equipo no muestra frecuencia desde la pinza de spo2 actividad realizada: se realiza revisión del equipo, se configura para que se muestre la frecuencia desde la pinza de spo2 estado final: equipo en buen estado de funcionamiento repuestos: n/a | MAL_MANEJO_CABLES, DESGASTE_NORMAL | ['MAL_MANEJO_CABLES', 'DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Friday | 4
121645 | CORRECTIVO | 1039472788 | estefania sossa urrego | Revisiòn cama cama de habitacion 348 con mal funcionamiento, porfavor priorizar |  | 1035865042 | jorge esteban colorado osorio |  | H3-T2 |  | CAMA ELÉCTRICA | 274 | 2505 |  | DOMETAL | 131-71 | 2058-423 | 2025-11-22 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Se evidencia que el cabezal de la cama no realiza movimiento. Actividad realizada: Se realiza inspección de la cama, evidenciado que el cabezal de la cama no realiza movimiento, se descartan los botones de manejo, los cuales funcionan adecuadamente. Se evidencia que al pasador del gato se encuentra suelto, lo que no permitía que este subiera. Se instala pasador y se asegura con pin de seguridad. Se realizan pruebas de funcionamiento, las cuales pasan de manera satisfactoria. Estado final: Equipo en buen estado de funcionamiento Repuestos: n/a | 2025-11-20 08:33 |  | 2025-11-20 09:00 | 2025-11-20 09:58 | 58 | 0 | 58 | 265147 | Media | 2025-11-20 07:33 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se evidencia que el cabezal de la cama no realiza movimiento. actividad realizada: se realiza inspección de la cama, evidenciado que el cabezal de la cama no realiza movimiento, se descartan los botones de manejo, los cuales funcionan adecuadamente. se evidencia que al pasador del gato se encuentra suelto, lo que no permitía que este subiera. se instala pasador y se asegura con pin de seguridad. se realizan pruebas de funcionamiento, las cuales pasan de manera satisfactoria. estado final: equipo en buen estado de funcionamiento repuestos: n/a | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Thursday | 3
121165 | CORRECTIVO | 1017168884 | yeraj esmity tangarife tuberquia | evaluar fondendoscopio Fonendoscopio ubicado reserva plaza - 3 piso - consultorio 19 - Diafragma dañado . Dificultad la adecuada auscultacion , en especial los ruidos cardiacos y respriatorios . considerar la posibilidad del cambio del equipo en la medida de las posibildiades. |  | 1035865042 | jorge esteban colorado osorio |  | ATENCIÓN PRIMER NIVEL |  | CAMA ELÉCTRICA | 202 | 1086 |  | DOMETAL | 131-71 | 2058-369 | 2025-11-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Daño del diafragma Actividad realizada: Se realiza inspección del fonendoscopio. el cual presenta daño del diafragma. Se instala diafragma en buen estado. Se realizan pruebas de funcionamiento, las cuales pasan de manera satisfactoria Estado final: Equipo en buen estado de funcionamiento. Repuestos: na | 2025-11-01 11:51 |  | 2025-11-01 11:51 | 2025-11-01 12:28 | 37 | 0 | 37 | 264147 | Media | 2025-10-31 15:03 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: daño del diafragma actividad realizada: se realiza inspección del fonendoscopio. el cual presenta daño del diafragma. se instala diafragma en buen estado. se realizan pruebas de funcionamiento, las cuales pasan de manera satisfactoria estado final: equipo en buen estado de funcionamiento. repuestos: na | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Saturday | 5
121515 | CORRECTIVO | 15385929 | JAMER HUMBERTO BEDOYA VALENCIA | no funciona macara torre de videlaparoscopia sapiens esta con mal funcionamiento de la camara para revisarla de manera prioritaria |  | 1035865042 | jorge esteban colorado osorio |  | CIRUGÍA |  | TORRE DE LAPAROSCOPIA | 606 | 3794 |  | STORZ | TORRE HD SPIES | C61D10159 | 2025-11-15 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Torre de laparoscopia es reportada por que no le funciona la cámara Actividad realizada: Se realiza prueba de torre con cámara de la central de esterilización y no se observa falla alguna, se prueba con la cámara que presentó el inconveniente y se evidencia que en ocasiones no la reconoce o presenta interferencia, sin embargo dicha cámara funciona sin problema en otras torres, por lo tanto se determina que no existe daño ni en la cámara ni en la torre. Se deja claridad en el servicio de no usar dicha cámara en la torre. Además se encuentra conector de pantalla flojo, se procede a reparar Estado final: Repuestos: Nota: Se pasa orden a las 11:30 a compañero Esteban Colorado 14/11/2025 Esteban Colorado: Se realiza ajuste del sistema de aseguramiento interno del conector AC, debido a que se encontraba suelto. El equipo se encuentra en buen estado de funcionamiento. | 2025-11-14 10:05 |  | 2025-11-14 10:06 | 2025-11-14 12:33 | 147 | 0 | 147 | 264877 | Media | 2025-11-14 09:36 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: torre de laparoscopia es reportada por que no le funciona la cámara actividad realizada: se realiza prueba de torre con cámara de la central de esterilización y no se observa falla alguna, se prueba con la cámara que presentó el inconveniente y se evidencia que en ocasiones no la reconoce o presenta interferencia, sin embargo dicha cámara funciona sin problema en otras torres, por lo tanto se determina que no existe daño ni en la cámara ni en la torre. se deja claridad en el servicio de no usar dicha cámara en la torre. además se encuentra conector de pantalla flojo, se procede a reparar estado final: repuestos: nota: se pasa orden a las 11:30 a compañero esteban colorado 14/11/2025 esteban colorado: se realiza ajuste del sistema de aseguramiento interno del conector ac, debido a que se encontraba suelto. el equipo se encuentra en buen estado de funcionamiento. | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Friday | 4
121665 | CORRECTIVO | 1040039416 | yohana andrea duque castaño | Infusor malo Infusor malo |  | 1035865042 | jorge esteban colorado osorio |  | UCIA |  | INFUSOR | 767 |  | EB0254 | RIESTER | MANUAL | 110719453 | 2025-11-22 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Se evidencia daño en recamara del infusor Actividad realizada: Se realiza inspección del infusor, evidenciando que no insufla, debido a que la recamara se encuentra rota. Se realiza el cambio, por una nueva. Se realizan pruebas de funcionamiento, las cuales pasan de manera satisfactoria. Estado final: Equipo en buen estado de funcionamiento. Repuestos: Si | 2025-11-20 18:58 |  | 2025-11-21 10:37 | 2025-11-21 11:13 | 36 | 0 | 36 | 265214 | Media | 2025-11-20 17:57 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se evidencia daño en recamara del infusor actividad realizada: se realiza inspección del infusor, evidenciando que no insufla, debido a que la recamara se encuentra rota. se realiza el cambio, por una nueva. se realizan pruebas de funcionamiento, las cuales pasan de manera satisfactoria. estado final: equipo en buen estado de funcionamiento. repuestos: si | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Thursday | 3
117658 | CORRECTIVO | 1036932398 | esneyder alexander garcia garcia | Aislador de oncologia 4227 Cordial saludo, Por medio de la presente reporto caida de soporte de la maga de aislador de oncologia (codigo 4227) Muchas gracias |  | 1035865042 | jorge esteban colorado osorio |  | CENTRAL DE MEZCLAS REEMPAQUE Y REENVASE |  | AISLADOR ASÉPTICO | 584 | 4227 |  | GERMFREE | LFGI-3-USP | 3S-15-LGU-17915 | 2025-07-05 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Soporte para manga de aislador roto Actividad realizada: Se evidencia soporte que ya había sido reparado, pero se identificó cristalización de las zonas afectadas y nuevamente se rompió. Se pasa orden a coordinación de proveedores para solicitar repuesto pues ya está muy deteriorado como para volver a aplicar pegamento especializado y reparar Estado final: En pausa Repuestos: No 18/07/2025 Se realiza solicitud de repuesto al proveedor Pedido 19022 de brida y acrílico, adicional, se realiza pedido de manómetro y gatos. 08/10/2025 Se reciben parte de repuestos en el área de biomédica, pendiente gatos hidráulicos y acrílico. 15/10/2025 Se reciben gatos hidráulicos y acrílico. Pendiente instalación. 30/10/2025 Se realiza instalación del acrílico, queda pendiente la instalación de los hidráulicos, debido a que los que llegaron, no son compatibles con las placas donde se instalan. Se pausa actividad. 16/12/2025 Se realiza seguimiento al pedido de los gatos hidráulicos y se notifica que aun están en proceso de fabricación ya que no fue posible encontrar un proveedor que maneje la misma referencia. 30/12/025 Esteban Colorado: Se realiza instalación de los gatos hidráulicos, se realizan pruebas de funcionamienot, las cuales pasan de manera satisfactoria. | 2025-07-04 07:39 |  | 2025-07-04 07:41 | 2025-12-30 14:36 | 253855 | 253792 | 63 | 256556 | Media | 2025-07-03 17:03 | REALIZADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: soporte para manga de aislador roto actividad realizada: se evidencia soporte que ya había sido reparado, pero se identificó cristalización de las zonas afectadas y nuevamente se rompió. se pasa orden a coordinación de proveedores para solicitar repuesto pues ya está muy deteriorado como para volver a aplicar pegamento especializado y reparar estado final: en pausa repuestos: no 18/07/2025 se realiza solicitud de repuesto al proveedor pedido 19022 de brida y acrílico, adicional, se realiza pedido de manómetro y gatos. 08/10/2025 se reciben parte de repuestos en el área de biomédica, pendiente gatos hidráulicos y acrílico. 15/10/2025 se reciben gatos hidráulicos y acrílico. pendiente instalación. 30/10/2025 se realiza instalación del acrílico, queda pendiente la instalación de los hidráulicos, debido a que los que llegaron, no son compatibles con las placas donde se instalan. se pausa actividad. 16/12/2025 se realiza seguimiento al pedido de los gatos hidráulicos y se notifica que aun están en proceso de fabricación ya que no fue posible encontrar un proveedor que maneje la misma referencia. 30/12/025 esteban colorado: se realiza instalación de los gatos hidráulicos, se realizan pruebas de funcionamienot, las cuales pasan de manera satisfactoria. | MAL_TRATO_FISICO, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Friday | 4
121622 | CORRECTIVO | 1040035377 | JUAN DAVID ECHEVERRI CHICA | monitor de recuperaciòn no reconoce pulsoximetro monitor de recuperaciòn VIP no reconoce pulsoximetro |  | 1035865042 | jorge esteban colorado osorio |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1036 | 3060 |  | EDAN | M9 IBP | 301137-M12604350014-01 | 2025-11-22 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Se pierde señal de Spo2 Actividad realizada: Se realiza inspección del equipo, evidenciando que al momento de usar la pinza de Spo2, se pierde la señal. Se realiza inspección de la pinza evidenciando que los cables internos se encuentran despegados, por lo que se procede a soldarlos. Se realizan pruebas de funcionamiento , las cuales pasan de manera satisfactoria. Estado final: Equipo en buen estado de funcionamiento Repuestos: n/a | 2025-11-19 12:28 |  | 2025-11-19 13:36 | 2025-11-19 15:35 | 119 | 56 | 63 | 265089 | Media | 2025-11-19 09:57 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se pierde señal de spo2 actividad realizada: se realiza inspección del equipo, evidenciando que al momento de usar la pinza de spo2, se pierde la señal. se realiza inspección de la pinza evidenciando que los cables internos se encuentran despegados, por lo que se procede a soldarlos. se realizan pruebas de funcionamiento , las cuales pasan de manera satisfactoria. estado final: equipo en buen estado de funcionamiento repuestos: n/a | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Wednesday | 2
121811 | CORRECTIVO | 44004295 | sandra yanoha bedoya ciro | Saturador malo 2 oxiemtros malos estan en el puesto de enfermria |  | 1035865042 | jorge esteban colorado osorio |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1020 | 3055 |  | EDAN | M9 IBP | 301137-M12604730009-01 | 2025-11-29 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Se evidencia que no toma la saturación Actividad realizada: Se realiza inspección del equipo, evidenciando que al momento de la toma de la saturación no se muestra en el equipo. Se realiza inspección de la pinza, evidenciando que los cables del diodo emisor se encuentran muy cortos y desprendidos, por lo que se procede a realizar el cambio del diodo, por uno en buen estado. Se realizan pruebas de funcionamiento, las cuales pasan de manera satisfactoria. Estado final: Equipo en buen estado de funcionamiento. Repuestos: n/a | 2025-11-27 08:12 |  | 2025-11-27 08:33 | 2025-11-27 10:07 | 94 | 0 | 94 | 265572 | Media | 2025-11-27 08:02 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se evidencia que no toma la saturación actividad realizada: se realiza inspección del equipo, evidenciando que al momento de la toma de la saturación no se muestra en el equipo. se realiza inspección de la pinza, evidenciando que los cables del diodo emisor se encuentran muy cortos y desprendidos, por lo que se procede a realizar el cambio del diodo, por uno en buen estado. se realizan pruebas de funcionamiento, las cuales pasan de manera satisfactoria. estado final: equipo en buen estado de funcionamiento. repuestos: n/a | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Thursday | 3
123095 | CORRECTIVO | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | Batería no funciona correctamente, hallazgo de preventivo GT102325 |  | 1035865042 | jorge esteban colorado osorio |  | H6-T2 | CARRO DE PARO | DESFIBRILADOR | 444 | 3410 |  | NIHON KOHDEN | TEC-5531 | .03194 | 2025-12-20 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: La batería se encuentra en mal estado, se descarga rápidamente. Actividad realizada: Se realiza inspección del equipo, evidenciando que la batería se descarga rápidamente. Se encuentra pendiente la instalación de la batería la cual ya se solicito. Estado final: Repuestos: | 2025-12-15 11:10 | 2025-12-15 11:10 | 2025-12-15 11:31 | [7 empty] | EN PROCESO |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: la batería se encuentra en mal estado, se descarga rápidamente. actividad realizada: se realiza inspección del equipo, evidenciando que la batería se descarga rápidamente. se encuentra pendiente la instalación de la batería la cual ya se solicito. estado final: repuestos: | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Monday | 0
121541 | CORRECTIVO | 1036946149 | JULIETH ALEJANDRA ECHEVERRI GALLEGO | no toma presion buenas noches, el monitor de signos vitales con palca 3309, se reporto por brazalete que no insufla y aparece con fuga, biomédica se lo llevo lo organizo, y se devolvió al servicio, se verifico y si funcionaba, en el turno del día, las niñas del turno de la noche, comenzaron a control signos vitales y de nuevo aparecía con fuga y el brazalete no insufla, no sabemos si es la conexión, al monitor, o el brazalete , se reporta para verificación nuevamente , muchas gracias. |  | 1035865042 | jorge esteban colorado osorio |  | H2-T2 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 980 | 3309 |  | EDAN | M9 IBP | 301499-M14202810005 | 2025-11-22 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Equipo presenta fuga al momento de insuflar el brazalete Actividad realizada: Se realiza inspección del equipo, se realiza revisión del brazalete el cual se encuentra en buen estado. Se realiza prueba de insuflación en la cual se evidencia una pequeña fuga. Se evidencia que la fuga se presenta en el acople rápido de la manguera, por lo cual se retira. Se realiza prueba de insuflación final con equipo patrón, la cual pasa de manera satisfactoria. Estado final: Equipo en buen estado de funcionamiento. Repuestos: n/a | 2025-11-18 07:17 |  | 2025-11-18 07:47 | 2025-11-18 08:33 | 46 | 0 | 46 | 264936 | Media | 2025-11-15 19:23 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo presenta fuga al momento de insuflar el brazalete actividad realizada: se realiza inspección del equipo, se realiza revisión del brazalete el cual se encuentra en buen estado. se realiza prueba de insuflación en la cual se evidencia una pequeña fuga. se evidencia que la fuga se presenta en el acople rápido de la manguera, por lo cual se retira. se realiza prueba de insuflación final con equipo patrón, la cual pasa de manera satisfactoria. estado final: equipo en buen estado de funcionamiento. repuestos: n/a | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Tuesday | 1
120117 | CORRECTIVO | 39455902 | yuli marley cardona ocampo | pinza de pulsoximetro reventada Hola buenas noches reportó pinza de pulso oximetro reventada para cambio mil gracias |  | 1035865042 | jorge esteban colorado osorio |  | UCIP |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1080 | 4183 | 4183 | EDAN | IM70 | 360080-M18506920002 | 2025-10-04 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Se evidencia que la pinza, presenta fractura de resortes internos, adicionalmente, daño en el encauchetado del cable externo. Actividad realizada: Se realiza cambio de resortes internos por unos en buen estado, se corta el cable en mal estado y se vuelve a soldar. Se realizan pruebas de funcionamiento a satisfacción Estado final: Pruebas de funcionamiento a satisfacción, la pinza se encuentra en buen estado. Repuestos: No | 2025-09-27 07:17 |  | 2025-09-27 07:19 | 2025-09-27 09:37 | 137 | 0 | 137 | 262012 | Media | 2025-09-26 19:39 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se evidencia que la pinza, presenta fractura de resortes internos, adicionalmente, daño en el encauchetado del cable externo. actividad realizada: se realiza cambio de resortes internos por unos en buen estado, se corta el cable en mal estado y se vuelve a soldar. se realizan pruebas de funcionamiento a satisfacción estado final: pruebas de funcionamiento a satisfacción, la pinza se encuentra en buen estado. repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Saturday | 5
120701 | CORRECTIVO | 1096484813 | endilber estiber rey vargas | dispositivo malo sensor |  | 1035865042 | jorge esteban colorado osorio |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1041 | 3817 |  | NIHON KOHDEN | BSM-3763-Q01 | 7902 | 2025-10-18 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Se evidencia desprendimiento de goma del diodo Actividad realizada: Se realiza instalación de goma en bue estado. Se realizan pruebas de funcionamiento, las cuales pasan de manera satisfactoria. Estado final: La pinza se encuentra en buen estado de funcionamiento Repuestos: no | 2025-10-17 16:00 |  | 2025-10-17 19:10 | 2025-10-17 19:51 | 42 | 0 | 42 | 263168 | Media | 2025-10-16 22:10 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se evidencia desprendimiento de goma del diodo actividad realizada: se realiza instalación de goma en bue estado. se realizan pruebas de funcionamiento, las cuales pasan de manera satisfactoria. estado final: la pinza se encuentra en buen estado de funcionamiento repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Friday | 4
122077 | CORRECTIVO | 1038404999 | miguel angel soto murillo | PULSOXIMETRO NO SENSA PULSOXIMETRO NO SENSA cubiculo ucia 17 |  | 1035865042 | jorge esteban colorado osorio |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1041 | 3817 |  | NIHON KOHDEN | BSM-3763-Q01 | 7902 | 2025-12-13 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Se evidencia que el diodo emisor no enciende Actividad realizada: Se realiza inspección interna de la pinza, evidenciando que los cables internos se encuentran desprendidos. Se procede a soldar los cables desprendidos, posteriormente, se realizan pruebas de funcionamiento, las cuales pasan de manera satisfactoria. Estado final: Equipo en buen estado de funcionamiento Repuestos: no | 2025-12-09 17:21 |  | 2025-12-09 18:08 | 2025-12-09 19:45 | 97 | 0 | 97 | 266173 | Media | 2025-12-09 12:39 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se evidencia que el diodo emisor no enciende actividad realizada: se realiza inspección interna de la pinza, evidenciando que los cables internos se encuentran desprendidos. se procede a soldar los cables desprendidos, posteriormente, se realizan pruebas de funcionamiento, las cuales pasan de manera satisfactoria. estado final: equipo en buen estado de funcionamiento repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Tuesday | 1
121637 | CORRECTIVO | 1026140695 | juan camilo angel munera | selladora mala EB0864 |  | 1035865042 | jorge esteban colorado osorio |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | SELLADORA | 1254 |  | EB0864 | CITALSA | KS-200 | KA17481-01 C741710 183 | 2025-11-22 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Se realiza revisión del equipo, evidenciando equipo que no calienta ni sella Actividad realizada: Se realiza revisión de los soportes de la resistencia, evidenciando que se encuentran un poco quemados, lo que posiblemente no permita una buena continuidad, se procede a lijarlos. se realiza revisión de la resistencia, evidenciando que se encuentra fracturada, lo que no permite que se caliente adecuadamente y no tenga buena continuidad, se realiza el cambio por una nueva. Se realizan pruebas de funcionamiento, las cuales pasan de manera satisfactoria. Estado final: Equipo en buen estado de funcionamiento. Repuestos: si | 2025-11-19 16:09 |  | 2025-11-19 16:19 | 2025-11-19 17:13 | 54 | 0 | 54 | 265125 | Media | 2025-11-19 15:31 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se realiza revisión del equipo, evidenciando equipo que no calienta ni sella actividad realizada: se realiza revisión de los soportes de la resistencia, evidenciando que se encuentran un poco quemados, lo que posiblemente no permita una buena continuidad, se procede a lijarlos. se realiza revisión de la resistencia, evidenciando que se encuentra fracturada, lo que no permite que se caliente adecuadamente y no tenga buena continuidad, se realiza el cambio por una nueva. se realizan pruebas de funcionamiento, las cuales pasan de manera satisfactoria. estado final: equipo en buen estado de funcionamiento. repuestos: si | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Wednesday | 2
121809 | CORRECTIVO | 43867196 | yeny marcela arango perez | ventilacion deteriorada Al ventilar al paciente, aparece alarma roja, con mensaje: "ventilación deteriorada, cambiar ventilador", se pasan pruebas nuevamente las cuales pasan, sin embargo a los 5 minutos aparece nueva alarma, por lo que se cambia ventilador . |  | 1035865042 | jorge esteban colorado osorio |  | UCIA |  | VENTILADOR ADULTO | 1406 | 3487 |  | TAEMA | MONNAL T75 | MT75-03663 | 2025-11-29 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Se evidencia que el equipo saca alarma de cambio de sensor de O2 Actividad realizada: Se realiza inspección del equipo, evidenciando el mensaje de cambio de sensor de O2. Se pone a ciclar el equipo durante un tiempo prolongado, pero no sale el error por el cual fue reportado. Se realiza el cambio del sensor de O2 por uno nuevo, se realiza la calibración la cual pasa de manera satisfactoria y el mensaje de cambio se borra. Se realizan pruebas de funcionamiento, las cuales pasan de manera satisfactoria. Estado final: Equipo en buen estado de funcionamiento. Repuestos: Si | 2025-11-27 07:35 |  | 2025-11-27 07:55 | 2025-11-27 14:43 | 408 | 357 | 51 | 265562 | Media | 2025-11-27 05:14 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se evidencia que el equipo saca alarma de cambio de sensor de o2 actividad realizada: se realiza inspección del equipo, evidenciando el mensaje de cambio de sensor de o2. se pone a ciclar el equipo durante un tiempo prolongado, pero no sale el error por el cual fue reportado. se realiza el cambio del sensor de o2 por uno nuevo, se realiza la calibración la cual pasa de manera satisfactoria y el mensaje de cambio se borra. se realizan pruebas de funcionamiento, las cuales pasan de manera satisfactoria. estado final: equipo en buen estado de funcionamiento. repuestos: si | MAL_USO_CONFIGURACION, DESGASTE_NORMAL | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Thursday | 3
121839 | CORRECTIVO | 1036955592 | natalia osorio quintero | NEVERA CON TERMOMETRO MALO nevera EB0931 del servio de gestion pre transfusional (banco de sangre- sotano) con terometro malo, sin registro de temperatura. gracias |  | 1035865042 | jorge esteban colorado osorio |  | BANCO DE SANGRE |  | TERMÓMETRO DE NEVERA DE TRANSPORTE | 1830 | EB0931 | EB0931 | KLIMBER | NEVERA 5LT | EB0931 | 2025-11-29 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Se evidencia que el termómetro de la nevera no enciende Actividad realizada: Se realiza inspección del equipo evidenciando que no enciende. Se revisan las baterías, las cuales se encuentran descargadas, por lo que se reemplazan por unas nuevas. Se realiza prueba de funcionamiento, la cual pasa de manera satisfactoria. Estado final: Equipo en buen estado de funcionamiento. Repuestos: si | 2025-11-28 07:35 |  | 2025-11-28 09:09 | 2025-11-28 09:34 | 25 | 0 | 25 | 265634 | Media | 2025-11-28 01:54 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se evidencia que el termómetro de la nevera no enciende actividad realizada: se realiza inspección del equipo evidenciando que no enciende. se revisan las baterías, las cuales se encuentran descargadas, por lo que se reemplazan por unas nuevas. se realiza prueba de funcionamiento, la cual pasa de manera satisfactoria. estado final: equipo en buen estado de funcionamiento. repuestos: si | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Friday | 4
121855 | CORRECTIVO | 1040182382 | maria alejandra osorio osorio | CABLE DE EKG MALO BUENOS DIAS POR FAVOR REVISAR CABLE DE EKG DEL MONITOR 5 DE UCIN YA QUE ESTA MUY DURO PARA RETIRAR DEL ELECTRODO. |  | 1035865042 | jorge esteban colorado osorio |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2797 | 4688 |  | EDAN | IM70 | 360080-M19B13100009 | 2025-11-29 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: El servicio reporta que se dificulta al momento de desconectar el electrodo Actividad realizada: Se realiza inspección del cable de EKG, evidenciando que el latiguillo LL, se dificulta al momento de desconectar el electrodo. Se evidencia que el seguro del conector se encuentra en mal estado. Se reemplaza latiguillo por uno en buen estado. Estado final: Equipo en buen estado de funcionamiento. Repuestos: n/a | 2025-11-28 12:12 |  | 2025-11-28 14:59 | 2025-11-28 15:33 | 34 | 0 | 34 | 265663 | Media | 2025-11-28 10:40 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: el servicio reporta que se dificulta al momento de desconectar el electrodo actividad realizada: se realiza inspección del cable de ekg, evidenciando que el latiguillo ll, se dificulta al momento de desconectar el electrodo. se evidencia que el seguro del conector se encuentra en mal estado. se reemplaza latiguillo por uno en buen estado. estado final: equipo en buen estado de funcionamiento. repuestos: n/a | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Friday | 4
121787 | CORRECTIVO | 1036936369 | DIANA CRISTINA GARCIA FLOREZ | saturador malo Buenos dias , se reporta saturador malo, no censa. ya se le había cambiado la pinza la semana pasada, por favor verificar si es la pinza nueva o el monitor . Gracias |  | 1035865042 | jorge esteban colorado osorio |  | RADIOTERAPIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3163 | 4869 |  | EDAN | IM70 | 360080-M20506870009 | 2025-11-29 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Se evidencia que se pierde la señal de Spo2 Actividad realizada: Se realiza inspección del equipo, evidenciando que se pierde la señal de Spo2, debido a que el conector se encuentra un poco cedido por el uso constante. Se procede a realizar ajuste del conector, aplicando pega para que no se suelte la conexión de la pinza. Se realizan pruebas de funcionamiento, las cuales pasan de manera satisfactoria. Estado final: Equipo en buen estado de funcionamiento Repuestos: n/a | 2025-11-26 07:45 |  | 2025-11-26 08:02 | 2025-11-26 10:42 | 160 | 49 | 111 | 265509 | Media | 2025-11-26 07:40 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se evidencia que se pierde la señal de spo2 actividad realizada: se realiza inspección del equipo, evidenciando que se pierde la señal de spo2, debido a que el conector se encuentra un poco cedido por el uso constante. se procede a realizar ajuste del conector, aplicando pega para que no se suelte la conexión de la pinza. se realizan pruebas de funcionamiento, las cuales pasan de manera satisfactoria. estado final: equipo en buen estado de funcionamiento repuestos: n/a | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Wednesday | 2
121705 | CORRECTIVO | 1104707773 | karent dayana franco florez | fallo de bateria interna En el momento que se va la luz, se apaga el ventilador a pesar que estaba conectado en la toma eléctrica de color naranja, al momento de prenderlo nuevamente sale alarma de (batería interna descargada ) |  | 1035865042 | jorge esteban colorado osorio |  | UCIA | CUBICULO 19 | VENTILADOR ADULTO | 3005 | 4827 |  | TAEMA | MONNAL T75 | MT75-08585 | 2025-11-29 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Ventilador saca error de batería Actividad realizada: Se realiza revisión del equipo, evidenciando alarma de error de batería. Se evidencia que tiene dos rayas de autonomía, por lo que se deja cargando para realizar pruebas de baterías. Estado final: Repuestos: 24/11/2025 Esteban Colorado: El proveedor le instala batería nueva, se deja cargando el equipo para poder realizar test. Se espera a que cargue al 100% 01/12/2025 Esteban Colorado: Al equipo se le realizaron pruebas de funcionamiento, carga, descarga y carga de batería, las cuales pasaron de manera satisfactoria. Se entrega el equipo al servicio para su uso. | 2025-11-24 07:39 |  | 2025-11-24 07:45 | 2025-12-01 18:37 | 10732 | 10696 | 36 | 265302 | Media | 2025-11-23 12:42 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: ventilador saca error de batería actividad realizada: se realiza revisión del equipo, evidenciando alarma de error de batería. se evidencia que tiene dos rayas de autonomía, por lo que se deja cargando para realizar pruebas de baterías. estado final: repuestos: 24/11/2025 esteban colorado: el proveedor le instala batería nueva, se deja cargando el equipo para poder realizar test. se espera a que cargue al 100% 01/12/2025 esteban colorado: al equipo se le realizaron pruebas de funcionamiento, carga, descarga y carga de batería, las cuales pasaron de manera satisfactoria. se entrega el equipo al servicio para su uso. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Monday | 0
121643 | CORRECTIVO | 1038414580 | CATALINA CEBALLOS ORTIZ | CABLE DE TOCO MALO Buenas tardes Se reporta cable de tocometría malo, está partido muchas gracias |  | 1035865042 | jorge esteban colorado osorio |  | URGENCIAS |  | MONITOR FETAL | 3946 | 5372 | 5372 | EDAN | F3 | 560034-M21913100018 | 2025-11-22 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Se evidencia daño del cable del TOCO Actividad realizada: Se realiza inspección del equipo, evidenciando que el cable del TOCO se encuentra fisurado exponiendo los cables internos. Se realiza el cambio del TOCO por uno nuevo. Se realizan pruebas de funcionamiento, las cuales pasan de manera satisfactoria. Estado final: Equipo en buen estado de funcionamiento. Repuestos: Si | 2025-11-20 07:33 |  | 2025-11-20 08:12 | 2025-11-20 08:42 | 30 | 0 | 30 | 265138 | Media | 2025-11-19 17:48 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se evidencia daño del cable del toco actividad realizada: se realiza inspección del equipo, evidenciando que el cable del toco se encuentra fisurado exponiendo los cables internos. se realiza el cambio del toco por uno nuevo. se realizan pruebas de funcionamiento, las cuales pasan de manera satisfactoria. estado final: equipo en buen estado de funcionamiento. repuestos: si | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Thursday | 3
121606 | CORRECTIVO | 1038414580 | CATALINA CEBALLOS ORTIZ | Monitor malo Buenos días Reporto monitor de signos vitales con puerto de pulsioximetro malo muchas gracias |  | 1035865042 | jorge esteban colorado osorio |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3756 | 5198 |  | EDAN | IM70 | 360080-M21119570003 | 2025-11-22 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnóstico: Se evidencia que el equipo presenta interferencia al momento de medir la saturación Actividad realizada: Se realiza inspección del equipo, evidenciando que se pierde la señal de Spo2, debido a que el conector, se encuentra desgastado. Se realiza el cambio del conector por uno nuevo. Se realizan pruebas de funcionamiento las cuales pasan de manera satisfactoria. Estado final: Equipo en buen estado de funcionamiento. Repuestos: si | 2025-11-19 07:41 |  | 2025-11-19 08:53 | 2025-11-19 11:41 | 168 | 0 | 168 | 265062 | Media | 2025-11-19 06:56 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnóstico: se evidencia que el equipo presenta interferencia al momento de medir la saturación actividad realizada: se realiza inspección del equipo, evidenciando que se pierde la señal de spo2, debido a que el conector, se encuentra desgastado. se realiza el cambio del conector por uno nuevo. se realizan pruebas de funcionamiento las cuales pasan de manera satisfactoria. estado final: equipo en buen estado de funcionamiento. repuestos: si | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Wednesday | 2
121653 | CORRECTIVO | 1002243082 | meliza yulid rodriguez quintero | Pulxosimetro no censa durante la monitorización rutinaria d epaciente se evidencia que el pulsímetro no realiza lectura de exigen, el dispositivo se encuentra conectado correctamente al paciente, se verifico integridad del sensors, cambios de posición y revisión del cableado. |  | 1035865042 | jorge esteban colorado osorio |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3755 | 5197 |  | EDAN | IM70 | 360080-K20C00600012 | 2025-11-22 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Se evidencia que la pinza no sensa Actividad realizada: Se realiza inspección de la pinza, evidenciando que no censa y no enciende el led emisor. Se destapa la pinza y se evidencia un cable suelto, por lo que se procede a soldar. Se realizan pruebas de funcionamiento, las cuales pasan de manera satisfactoria. Estado final: Equipo en buen estado de funcionamiento Repuestos: N/A | 2025-11-20 12:21 |  | 2025-11-20 12:42 | 2025-11-20 16:00 | 198 | 45 | 153 | 265174 | Media | 2025-11-20 10:47 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se evidencia que la pinza no sensa actividad realizada: se realiza inspección de la pinza, evidenciando que no censa y no enciende el led emisor. se destapa la pinza y se evidencia un cable suelto, por lo que se procede a soldar. se realizan pruebas de funcionamiento, las cuales pasan de manera satisfactoria. estado final: equipo en buen estado de funcionamiento repuestos: n/a | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Thursday | 3
123242 | CORRECTIVO | 1036951597 | robinson cardona arboleda | union reventada una unión hembra de ingreso de agua al equipo biomédico esta reventada el cual no permite el uso del equipo |  | 1035865042 | jorge esteban colorado osorio |  | CIRUGÍA |  | SISTEMA TRATAMIENTO DE AGUA | 3651 | EB1666 | EB1666 | FILTRAMED | OSMOSIS INVERSA | AUTOCLAVE PL:3565 | 2025-12-27 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Se evidencia daño de acople de tubería Actividad realizada: Se realiza inspección del sistema de tratamiento de aguas, evidenciando fractura de un acople de tubería, el cual esta presentando fuga de agua. Se solicita repuesto en el almacén, pero no es la medida adecuada, por lo que se vuelve a solicitar, pero ya no se encuentra nadie en el almacén. Se notifica en el servicio, indicando que hasta el momento no es posible realizar dicha reparación porque no se encuentra en repuesto adecuado. 22/12/2025 Esteban Colorado: Se realiza instilación de acople nuevo, se aplica pega y se debe esperar a que se seque durante 24 hrs, por tal motivo, se le notifica al personal de la central que el equipo aún se encuentra fuera de servicio. Queda pendiente conectar la manguera del tanque desionizador. 23/12/2025 Esteban Colorado: Se realiza seguimiento al acople, evidenciando que este seca de manera adecuada. Se conecta la manguera del tanque desionizador. Se realizan pruebas sin evidencia de fugas de agua. Durante la revisión del equipo, se evidencia que el equipo esterilizador estaba sacando alarma por vapor. Se realiza llenado desde la parte de servicio del equipo y se espera a que se aumenten las presiones del equipo. El tipo de error se debe a que no se estaba suministrando agua por el daño de la tubería. Estado final: Equipo en buen estado de funcionamiento. Repuestos: n/a | 2025-12-20 10:45 |  | 2025-12-20 10:46 | 2025-12-23 12:29 | 4423 | 4107 | 316 | 266789 | Media | 2025-12-20 03:51 | REALIZADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se evidencia daño de acople de tubería actividad realizada: se realiza inspección del sistema de tratamiento de aguas, evidenciando fractura de un acople de tubería, el cual esta presentando fuga de agua. se solicita repuesto en el almacén, pero no es la medida adecuada, por lo que se vuelve a solicitar, pero ya no se encuentra nadie en el almacén. se notifica en el servicio, indicando que hasta el momento no es posible realizar dicha reparación porque no se encuentra en repuesto adecuado. 22/12/2025 esteban colorado: se realiza instilación de acople nuevo, se aplica pega y se debe esperar a que se seque durante 24 hrs, por tal motivo, se le notifica al personal de la central que el equipo aún se encuentra fuera de servicio. queda pendiente conectar la manguera del tanque desionizador. 23/12/2025 esteban colorado: se realiza seguimiento al acople, evidenciando que este seca de manera adecuada. se conecta la manguera del tanque desionizador. se realizan pruebas sin evidencia de fugas de agua. durante la revisión del equipo, se evidencia que el equipo esterilizador estaba sacando alarma por vapor. se realiza llenado desde la parte de servicio del equipo y se espera a que se aumenten las presiones del equipo. el tipo de error se debe a que no se estaba suministrando agua por el daño de la tubería. estado final: equipo en buen estado de funcionamiento. repuestos: n/a | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Saturday | 5
123385 | CORRECTIVO | 16045237 | carlos mario garcia otalvaro | saturador de oxigeno saturador de oaxigeno con desconexion de cable a la pinza funciona pero no adecuadamente |  | 1035865042 | jorge esteban colorado osorio |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 5203 | 6378 |  | DRAGER | VISTA 120 | VGSRF0838 | 2025-12-27 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Se evidencia desprendimiento de almohadilla del emisor desprendido. Actividad realizada: Se realiza inspección de la pinza de Spo2, evidenciando que la almohadilla del emisor se encuentra desprendida de la la carcasa. Se realiza ajuste y se pone de manera adecuada a la carcasa. Estado final: Equipo en buen estado de funcionamiento. Repuestos: n/a | 2025-12-23 11:42 |  | 2025-12-23 15:44 | 2025-12-23 16:00 | 16 | 0 | 16 | 266950 | Media | 2025-12-23 10:31 | REALIZADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: se evidencia desprendimiento de almohadilla del emisor desprendido. actividad realizada: se realiza inspección de la pinza de spo2, evidenciando que la almohadilla del emisor se encuentra desprendida de la la carcasa. se realiza ajuste y se pone de manera adecuada a la carcasa. estado final: equipo en buen estado de funcionamiento. repuestos: n/a | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Tuesday | 1
121709 | CORRECTIVO | 1036925354 | ANDREINA HENAO GOMEZ | FLAPP PANNEL PIERDE SEÑAL FALPP PANNEL DEL EQUIPO DE RX 1, AL MOMENTO DE DAR DISPARO, PIERDE LA SEÑAL , SEDESCONECTA, EN OCASIONES SE APAGA, Y LAS IMAGENES SE VAN A RECOVERY, NO TOMA LA CARGA Y TOCA CARGARLO EN VARIAS OCASIONES EN EL TRANCURSO DEL DIA, OCASIONNANDO PARAR LA TOMA DE LOS ESTUDIOS |  | 1035865042 | jorge esteban colorado osorio |  | IMAGENOLOGÍA |  | FLAT PANEL | 4288 | 5802 |  | AGFA | XD 14 (FXRD-3643VAW) | VEABCB165 | 2025-11-29 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnóstico: Flat panel no carga y pierde imágenes. Actividad realizada: Se realiza inspección del Flat Panel, evidenciando que los pines se encuentran un poco desgastados.Se cierra la GT 121709, debido a que el caso se está llevando a cabo en la GT120869, para un posible cambio de bateria. Estado final: Repuestos: | 2025-11-24 09:07 |  | 2025-11-24 09:44 | 2025-11-24 10:28 | 45 | 0 | 45 | 265334 | Media | 2025-11-24 08:56 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnóstico: flat panel no carga y pierde imágenes. actividad realizada: se realiza inspección del flat panel, evidenciando que los pines se encuentran un poco desgastados.se cierra la gt 121709, debido a que el caso se está llevando a cabo en la gt120869, para un posible cambio de bateria. estado final: repuestos: | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Monday | 0
121813 | CORRECTIVO | 44004295 | sandra yanoha bedoya ciro | monitor malo en el punto del saturador |  | 1035865042 | jorge esteban colorado osorio |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3756 | 5198 |  | EDAN | IM70 | 360080-M21119570003 | 2025-11-29 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Se evidencia que se pierde la señal de Spo2 Actividad realizada: Se realiza inspección del equipo, evidenciando que se pierde la señal de Spo2, teniendo que sostener el conector para poder tomar la medida. Se evidencia que el conector, se encuentra cedido, por lo que se procede a aplicar pega y acrílico, creando una leve pasta, para que al momento de conectar la pinza no quede floja. Se realizan pruebas de funcionamiento, las cuales pasan de manera satisfactoria. Adicionalmente, se evidencia que el soporte del monitor, se encuentra flojo desde la base, por lo que se realiza ajuste, instalando un tornillo. Estado final: El equipo se encuentra en buen estado de funcionamiento. | 2025-11-27 10:08 |  | 2025-11-27 10:09 | 2025-11-27 13:18 | 189 | 58 | 131 | 265574 | Media | 2025-11-27 08:28 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: se evidencia que se pierde la señal de spo2 actividad realizada: se realiza inspección del equipo, evidenciando que se pierde la señal de spo2, teniendo que sostener el conector para poder tomar la medida. se evidencia que el conector, se encuentra cedido, por lo que se procede a aplicar pega y acrílico, creando una leve pasta, para que al momento de conectar la pinza no quede floja. se realizan pruebas de funcionamiento, las cuales pasan de manera satisfactoria. adicionalmente, se evidencia que el soporte del monitor, se encuentra flojo desde la base, por lo que se realiza ajuste, instalando un tornillo. estado final: el equipo se encuentra en buen estado de funcionamiento. | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Thursday | 3
120759 | CORRECTIVO | 1007346623 | VERONICA MARIA AGUDELO ATEHORTUA | colchon de aire alternante no funciona bien colchon de aire alternante no funciona bien el paciente queda en un hueco |  | 1035865042 | jorge esteban colorado osorio |  | UCIA | CUBICULO 5 | SUPERFICIE DE AIRE ALTERNANTE | 3816 | M644 |  | GRAND HEALTHCARE | TAURUS IV-3 | AF48031 | 2025-10-25 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Actividad realizada: 20/10/2025: Se realiza inspección del equipo, se realiza limpieza de mangueras internas, las cuales presentaban suciedad en su interior. Se realiza prueba de funcionamiento inflando el colchón, se taponan las mangueras, pero se evidencia que este se desinfla. 21/10/2025: Se deja el colchón inflando durante la noche, con elementos pesados para simular un paciente, se espera resultados de dicha prueba. 22/10/2025: Debido a los múltiples daños y a las pruebas de funcionamiento con resultados fallidos, se decide dar de baja al equipo Estado final: Equipo dado de baja Repuestos: N/A | 2025-10-20 12:03 |  | 2025-10-20 12:24 | 2025-10-22 16:31 | 3126 | 2928 | 198 | 263322 | Media | 2025-10-20 11:09 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: actividad realizada: 20/10/2025: se realiza inspección del equipo, se realiza limpieza de mangueras internas, las cuales presentaban suciedad en su interior. se realiza prueba de funcionamiento inflando el colchón, se taponan las mangueras, pero se evidencia que este se desinfla. 21/10/2025: se deja el colchón inflando durante la noche, con elementos pesados para simular un paciente, se espera resultados de dicha prueba. 22/10/2025: debido a los múltiples daños y a las pruebas de funcionamiento con resultados fallidos, se decide dar de baja al equipo estado final: equipo dado de baja repuestos: n/a | MAL_TRATO_FISICO, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Monday | 0
120959 | CORRECTIVO | 1039462702 | ana maria villa sanchez | pulso oxímetro malo Buenos días , en el consultorio 11 del primer nivel en reserva el pulso oxímetro no prende ni funciona EB2146 MUCHAS GRACIAS |  | 1035865042 | jorge esteban colorado osorio |  | ATENCIÓN PRIMER NIVEL |  | OXIMETRO DE PULSO | 4626 | EB2254 | EB2254 | AEON TECHNOLOGY | A320 | 210600117 | 2025-11-01 | PENDIENTE | MAL USO / MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Se evidencia resortes internos reventados Actividad realizada: Se realiza inspección del equipo, evidenciando fractura en los resortes, posiblemente causado por uso excesivo de fuerza externa. Se procede a instalar resortes en buen estado. Se realizan pruebas de funcionamiento, las cuales pasan de manera satisfactoria. Estado final: El equipo se encuentra en buen estado de funcionamiento. Repuestos: N/A | 2025-10-27 10:16 |  | 2025-10-27 14:44 | 2025-10-29 16:46 | 3001 | 2966 | 35 | 263726 | Media | 2025-10-25 07:56 | APROBADA |  | MAL USO / MAL TRATO | MAL USO | diagnostico: se evidencia resortes internos reventados actividad realizada: se realiza inspección del equipo, evidenciando fractura en los resortes, posiblemente causado por uso excesivo de fuerza externa. se procede a instalar resortes en buen estado. se realizan pruebas de funcionamiento, las cuales pasan de manera satisfactoria. estado final: el equipo se encuentra en buen estado de funcionamiento. repuestos: n/a | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Monday | 0
121985 | CORRECTIVO | 1104707773 | karent dayana franco florez | pieza de ventilador rota se observa pieza rota, de ventilador mecanico monal 4753 |  | 1035865042 | jorge esteban colorado osorio |  | UCIA |  | VENTILADOR ADULTO | 2822 | 4753 |  | TAEMA | MONNAL T75 | MT75-08061 | 2025-12-06 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-12-03 15:29 | [6 empty] | 265950 | Media | 2025-12-03 12:51 | DESCARTADA | Equipo ocupado por paciente. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Wednesday | 2
121804 | CORRECTIVO | 1036398456 | MANUELA OCAMPO OCAMPO | canester se quiebra Buenas tardes, realizo reporte de canister de la habitación #12 de la UCI pediátrica el cual se quiebra por presentar caída, requiere revisión para saber si se puede arreglar o reponer, agradezco me puedan colaborar, feliz tarde |  | 1035865042 | jorge esteban colorado osorio |  | UCIP | [8 empty] | 2025-11-29 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-11-26 15:50 | [6 empty] | 265543 | Media | 2025-11-26 14:18 | DESCARTADA | Corresponde a farmacia | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Wednesday | 2
121822 | CORRECTIVO | 44004295 | sandra yanoha bedoya ciro | Saturador malo |  | 1035865042 | jorge esteban colorado osorio |  | URGENCIAS | [8 empty] | 2025-11-29 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-11-27 12:54 | [6 empty] | 265573 | Media | 2025-11-27 08:22 | DESCARTADA | Equipo OK. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Thursday | 3
121162 | CORRECTIVO | 1082981422 | laura vanessa duran cardenas | BOMBA DE INFUSION QUE NO PERMITE INGRESAR EL CASET SE EVIDENCIA BOMBA DE INFUSION QUE NO PERMITE INGRESAR EL CASETT, SE REVISA Y NO SE VE NINGUN ACCESORIO EN MAL ESTADO |  | 1035865042 | jorge esteban colorado osorio |  | UCIN | [8 empty] | 2025-11-08 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-11-01 08:31 | [6 empty] | 264161 | Media | 2025-11-01 06:48 | DESCARTADA | Pendiente de revisión por parte del proveedor. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Saturday | 5
121050 | CORRECTIVO | 1001478075 | mariana serna atehortua | cama mala Buenas tardes se solicita apoyo para arreglo de cama de umi 4 se encuentra bloqueada |  | 1035865042 | jorge esteban colorado osorio |  | UMI | [8 empty] | 2025-11-01 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-10-28 16:42 | [6 empty] | 263920 | Media | 2025-10-28 15:09 | DESCARTADA | Cama funciona correctamente. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Tuesday | 1
117828 | CORRECTIVO | 1040047690 | MELISSA VALENCIA CARDONA | punta fracturada Buenas Tardes en la revision de los equipos se encuentra endoscopio con punta fracturada. se realiza test de fuga negativo. el equipo funciona bien pero nos podrian hacer el favor de revisarla bien para prevenir un daño mayor. muchas gracias |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya |  | ENDOSCOPIAS | [8 empty] | 2025-07-12 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-07-09 17:20 | [6 empty] | 256974 | Baja | 2025-07-09 15:53 | DESCARTADA | No se logra identificar el equipo reportado. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Wednesday | 2
121089 | CORRECTIVO | 1040741329 | enlly yurley gallego piña | Guaya mayor muy suave Buen día. Se reporta mantenimiento preventivo al equipo de colonoscopio terminado en 031 en la clinica Somer, ya que se habia reportado anteriormente por lo mismo y traen el equipo el pasado lunes 27/10/2025 y al usarlo el dia de hoy el Gastroenterologo informa que continua muy suave la guaya mayor con riesgo a reventarse. Gracias. |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya |  | ENDOSCOPIAS | [8 empty] | 2025-11-01 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-10-29 17:19 | [6 empty] | 263972 | Media | 2025-10-29 10:56 | DESCARTADA | SERVICIO REPORTA QUE EL EQUIPO NO PRESENTA FALLA | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Wednesday | 2
114715 | CORRECTIVO | 1036785485 | maribel sanchez restrepo | ERROR DE TEMPERATURA Buenas tardes, equipo de gases arteriales de UCI adultos en las ultimas semanas presentando error de temperatura en la camara de medición. El día de hoy se reporta a roche con el caso CAS-0022913978, Asesora Angelica pide apagar y desconectar el equipo de la corriente electrica por 10 minutos, se hace, se deja equipo en observación |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya |  | LABORATORIO | [8 empty] | 2025-04-26 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-04-21 08:14 | [6 empty] | 251482 | Baja | 2025-04-16 18:22 | DESCARTADA | El servicio reporta que la orden se soluciono la semana pasada. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Monday | 0
121498 | CORRECTIVO | 1040180711 | ADRIANA MARIA RAMIREZ GUTIERREZ | SE REPORTA POR DESPRENDIMIENTO DE PLACA BUENAS TARDES ! SE REPORTA ENDOSCOPIO EG-600WR SN K639IK337 POR DESPRENDIMIENTO DE PLACA |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya |  | ENDOSCOPIAS | [8 empty] | 2025-11-15 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-11-13 17:19 | [6 empty] | 264840 | Media | 2025-11-13 15:45 | DESCARTADA | Equipo funciona correctamente. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Thursday | 3
114718 | CORRECTIVO | 1036785485 | maribel sanchez restrepo | Equipo con multiples errores de pipeteo Buenos días, equipo HELMED de la casa comercial Quimiolab esta presentando desde el día miercoles 16/04 multiples errores en el pipeteo de reactivos,el día de hoy a la espera de pruebas de ingenieria. |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya |  | LABORATORIO | [8 empty] | 2025-04-26 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-04-21 08:34 | [6 empty] | 251548 | Baja | 2025-04-21 07:09 | DESCARTADA | El servicio reporta que la orden se soluciono la semana pasada. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Monday | 0
116501 | CORRECTIVO | 1040181182 | CLARA LUCIA CASTAÑEDA VILLA | reporte de endoscopio 590-wr por fractura de punta buenos dias, se reporta de la sede jardines de llano grande endoscopio bacaf 590-wr por punta fracturada. muchas gracias. |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya |  | ENDOSCOPIAS | [8 empty] | 2025-06-07 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-06-03 09:59 | [6 empty] | 254491 | Baja | 2025-06-03 09:54 | DESCARTADA | El equipo no pertenece a la clínica, es un backup | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Tuesday | 1
115728 | CORRECTIVO | 1036785485 | maribel sanchez restrepo | EQUIPO NO CALIBRA GLUCOSA/LACTATO Equipo en la noche no calibra lactato-glucosa, se manda a calibrar y la aborta, se puso caso pero mientras llamaban se le hace aspiración de solución standby y no pasa, se hace rutinas de mojado, a la primera no pasa pero luego si pasa, después de esto la solución si pasa y hace la calibración sin problemas, la ingeniera Ana Marcela Orozco llama más tarde y el equipo ya esta funcional, queda pendiente de comunicar a la del día si es posible que vengan a revisar el equipo por los múltiples errores de la semana. Caso roche: CAS-0023171172 |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya |  | LABORATORIO | [8 empty] | 2025-05-17 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-05-16 07:40 | [6 empty] | 253331 | Baja | 2025-05-16 02:25 | DESCARTADA | Gt repetida | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Friday | 4
111255 | CORRECTIVO | 1038415689 | monica marcela ramirez ocampo | Fuga de agua en modulo E801 de equipo de química Se evidencia fuga de agua por la parte de abajo del modulo de hormonas del equipo de inmunoquimica |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya |  | LABORATORIO | [8 empty] | 2025-02-15 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-02-10 07:43 | [6 empty] | 246471 | Baja | 2025-02-08 10:24 | DESCARTADA | Orden repetida con necesidad 246472 | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Monday | 0
114908 | CORRECTIVO | 1036940041 | liceth yeraldine zuluaga cardona | MODULO FILMARRAY FUERA DE SERVICIO MODULO FILMARRAY FUERA DE SERVICIO. Numero de caso en Biomerieux 32737922 |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya |  | LABORATORIO | [8 empty] | 2025-04-26 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-04-24 14:12 | [6 empty] | 251899 | Baja | 2025-04-24 12:48 | DESCARTADA | ORDEN REPETIDA | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Thursday | 3
118060 | CORRECTIVO | 1146443251 | lina marcela gomez morales | EQUIPO DE COAGULACION EN ERROR El 16/07/2025 equipo de coagulacion arroja error de movimiento en los brazos por bao voltaje. Se solicita asistencia en Roche con numero de caso: CAS-0023672318. Se reinicia el equipo y funciona Ingeniero se comunica y queda en seguimiento hasta las 12:00 pm del mismo dia |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya |  | LABORATORIO | [8 empty] | 2025-07-19 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-07-17 10:24 | [6 empty] | 257465 | Baja | 2025-07-17 08:37 | DESCARTADA | Equipo no presenta fallas. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Thursday | 3
121300 | CORRECTIVO | 1038413786 | luisa fernanda muñoz palencia | Desbordamiento de agua Mudulo 701 del equipo cobas 6500 presenta agua en la banda, por lo tanto se atasca el rack al salir y saca error de buffer de salida. |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya |  | LABORATORIO | [8 empty] | 2025-11-08 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-11-07 07:49 | [6 empty] | 264422 | Media | 2025-11-06 18:42 | DESCARTADA | Orden repetida | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Friday | 4
114717 | CORRECTIVO | 1036785485 | maribel sanchez restrepo | Glucómetro no funciona Buenas tardes, glucómetro con número de serie UU14598316, sacando error de bloqueo de temperatura, no mide ninguna tira ni control ni paciente. Además el lector de código de barras no funciona. Se crea caso en Roche con número CAS-0022936337 |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya |  | LABORATORIO | [8 empty] | 2025-04-26 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-04-21 08:16 | [6 empty] | 251521 | Baja | 2025-04-19 16:47 | DESCARTADA | El servicio reporta que la orden se soluciono la semana pasada. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Monday | 0
121889 | CORRECTIVO | 1036403723 | maria camila marin londoño | CONTROL NIVEL 3 FUERA DE RANGO Control nivel 3 de equipo cobas 221 de uciaA de gases presenta error (interferencia espectral)en SO2 y parametro asociados a la hemoglbina en el nivel 3. |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya |  | LABORATORIO | [8 empty] | 2025-12-06 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-12-01 07:52 | [6 empty] | 265742 | Media | 2025-11-30 22:11 | DESCARTADA | repetida | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Monday | 0
120268 | CORRECTIVO | 1007505678 | naidu alietza orozco ocampo | Coloreador SC-120 detenido por taponamiento El taponamiento se produjo en la válvula de pre-fijamiento de muestra, por la razón los extendidos no salían bien Se crean caso en casa comercial STK-080365 El Ing. de annar interviene el dia de hoy 02/Oct dejando el equipo operativo |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya |  | LABORATORIO | [8 empty] | 2025-10-04 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-10-03 07:35 | [6 empty] | 262395 | Media | 2025-10-02 18:16 | DESCARTADA | GT repetida | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Friday | 4
120323 | CORRECTIVO | 1007505678 | naidu alietza orozco ocampo | Fallo en el motor del equipo Durante el montaje de carbapoenemasas, todo queda correcto al momento del montaje. El equipo empieza a escanear las insumos y saca la alarma de falla de motor. Se escribe a casa comercial, asesor Ricardo nos da indicaciones que no dan resultado, se escala a Ing y equipo queda fuera de servicio |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya |  | LABORATORIO | [8 empty] | 2025-10-11 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-10-06 07:35 | [6 empty] | 262461 | Media | 2025-10-03 21:14 | DESCARTADA | El servicio reporta que se crea necesidad por error | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Monday | 0
121564 | CORRECTIVO | 1002061046 | carolina echavarria rojas | Equipo se para y tiene error al volver a prender Equipo fuera de servicio (no prende, saca alarma al inicio y no deja avanzar), se habla con ingeniero David y Nicolás, queda pediente visita de ingenieria al parecer es una tarjerta. Al incio de turno se hace mantenimiento, funciona normal, se procesan controles, analiza normal, pero cuando llega a tiempo 0,dice que está lavando mangueera, se espera 2 horas y 30 minutos y el equipo no avanza, se apaga y cuando se prende saca aviso y no deja prender. Número de caso: STK-083646 |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya |  | LABORATORIO | [8 empty] | 2025-11-22 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-11-18 10:29 | [6 empty] | 264963 | Media | 2025-11-17 19:26 | DESCARTADA | GT repetida | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Tuesday | 1
121887 | CORRECTIVO | 1002061046 | carolina echavarria rojas | Error de movimiento de vía Equipo no procesa rack, cuando los empieza a transportar hasta el equipo se detiene y saca error de movimiento de vía |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya |  | LABORATORIO | [8 empty] | 2025-12-06 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-12-01 07:51 | [6 empty] | 265741 | Media | 2025-11-30 21:38 | DESCARTADA | GT repetida con la 121994 | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Monday | 0
114719 | CORRECTIVO | 1038413786 | luisa fernanda muñoz palencia | error de mecanismo modulo ISE Equipo no permite realizar rack de lavado, |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya |  | LABORATORIO | [8 empty] | 2025-04-26 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-04-21 08:35 | [6 empty] | 251537 | Baja | 2025-04-20 13:30 | DESCARTADA | El servicio reporta que la orden se soluciono la semana pasada. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Monday | 0
120797 | CORRECTIVO | 21627640 | NELSY YOLIMA NARVAEZ HENAO | VIBRACION EN MODULO ISE VIBRACION EN MODULO ISE |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya |  | LABORATORIO | [8 empty] | 2025-10-25 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-10-21 12:47 | [6 empty] | 263410 | Media | 2025-10-21 10:56 | DESCARTADA | GT repetida | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Tuesday | 1
112860 | CORRECTIVO | 15439968 | jorge ivan valencia martinez | MAL FUNCIONAMIENTO BUENOS DÍAS DENSITOMETRO DE SEDE PRINCIPAL CONTINUA CON EL MISMO ERROR AL INICIAR TURNO SE REALIZA CALIBRACIÓN EL CUAL NO PASA SE INTENTA EN 10 OCASIONES NUEVAMENTE RETRASANDO ASÍ LA ATENCIÓN DEL USUARIO Y DATOS ERRÓNEAS A LA HORA DE INTERPRETAR DICHO ESTUDIO MUCHAS GRACIAS |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya |  | IMAGENOLOGÍA | [8 empty] | 2025-03-01 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-02-24 12:42 | [6 empty] | 247603 | Baja | 2025-02-24 08:12 | DESCARTADA | Se acude al servicio y el equipo no presenta fallas | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Monday | 0
121884 | CORRECTIVO | 1038413786 | luisa fernanda muñoz palencia | Goteo de agua Se observa desbordamiento de agua, la cual proviene del modulo 701 |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya |  | LABORATORIO | [8 empty] | 2025-12-06 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-12-01 07:49 | [6 empty] | 265631 | Baja | 2025-11-27 18:26 | DESCARTADA | repetida | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Monday | 0
122800 | CORRECTIVO | 1041326140 | MAGNOLIA ISABEL CASTAÑO GALLEGO | NS2400 SE CHOCA REALIZANDO EL CLEAN UP NS2400 SE CHOCA REALIZANDO EL CLEAN UP Y SE DESALINEA EL BRAZO DE ROMA, SE SOLICITA VISITA DE INGENIERIA DE ANNAR |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya |  | LABORATORIO | [8 empty] | 2025-12-13 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-12-12 07:34 | [6 empty] | 266368 | Media | 2025-12-12 07:20 | DESCARTADA | Equipo funciona correctamente | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Friday | 4
114716 | CORRECTIVO | 1041326140 | MAGNOLIA ISABEL CASTAÑO GALLEGO | Capilar 7 tapado Capilar 7 tapado |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya |  | LABORATORIO | [8 empty] | 2025-04-26 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-04-21 08:15 | [6 empty] | 251492 | Baja | 2025-04-17 16:34 | DESCARTADA | El servicio reporta que la orden se soluciono la semana pasada. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Monday | 0
114521 | CORRECTIVO | 1041326140 | MAGNOLIA ISABEL CASTAÑO GALLEGO | Error de aguja S1 Equipo detenido por error en aguja S1 |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya |  | LABORATORIO | [8 empty] | 2025-04-12 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-04-11 13:01 | [6 empty] | 251124 | Baja | 2025-04-11 12:58 | DESCARTADA | Equipo funciona correctamente. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Friday | 4
121565 | CORRECTIVO | 1041326140 | MAGNOLIA ISABEL CASTAÑO GALLEGO | ERROR DE RFID BOTELLA DE PROCELL E801 SE INSTALA BOTELLA DE PROCELL EN EQUIPO E801, PERO SACA ERROR DE LECTURA DE RFID Y NO RECONOCE LA BOTELLA, SE INTENTA CON OTRA BOTELLA SACANDO EL MISMO ERROR, SE CREA CASO EN LA LINEA DE ROCHE. |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya |  | LABORATORIO | [8 empty] | 2025-11-22 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-11-18 10:30 | [6 empty] | 264966 | Media | 2025-11-18 02:46 | DESCARTADA | GT repetida | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Tuesday | 1
121561 | CORRECTIVO | 1146443251 | lina marcela gomez morales | Error aleatorio con alarma de sangre insuficiente Equipo arroja alarma aleatoriamente de sangre insuficiente y no realiza los hemogramas . Numero de caso en Roche: CAS-0024586426 |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya |  | LABORATORIO | [8 empty] | 2025-11-22 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-11-18 10:28 | [6 empty] | 264929 | Media | 2025-11-15 10:22 | DESCARTADA | El equipo funciona correctamente | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Tuesday | 1
121562 | CORRECTIVO | 1146443251 | lina marcela gomez morales | SC-120 no colorea bien Numero de caso Annar STK-083643 |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya |  | LABORATORIO | [8 empty] | 2025-11-22 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-11-18 10:29 | [6 empty] | 264960 | Media | 2025-11-17 17:36 | DESCARTADA | GT repetida | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Tuesday | 1
121563 | CORRECTIVO | 1146443251 | lina marcela gomez morales | Cobas e-801 con error de pipeta de reactivo Ingeniera de Roche interviene equipo. Caso: CAS-0024597264 |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya |  | LABORATORIO | [8 empty] | 2025-11-22 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-11-18 10:29 | [6 empty] | 264961 | Media | 2025-11-17 17:41 | DESCARTADA | Equipo no presenta falla | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Tuesday | 1
120681 | CORRECTIVO | 1146443251 | lina marcela gomez morales | Error del storage Número de caso: CAS-0024370123 |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya |  | LABORATORIO | [8 empty] | 2025-10-18 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-10-16 16:26 | [6 empty] | 263147 | Media | 2025-10-16 14:38 | DESCARTADA | GT repetida | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Thursday | 3
121680 | CORRECTIVO | 1036940041 | liceth yeraldine zuluaga cardona | BD MAX ERROR EN SATURACION DE LECTURA BD MAX ERROR EN SATURACION DE LECTURA , SE DESACTIVA BLOQUE A, INGENIERIA REALIZARA INTERVENCION 21/11/2025 |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya |  | LABORATORIO | [8 empty] | 2025-11-22 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-11-21 09:43 | [6 empty] | 265227 | Media | 2025-11-21 07:15 | DESCARTADA | Se resuelve falla antes de que llegue el proveedor. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Friday | 4
121708 | CORRECTIVO | 1036949887 | DANIELA ALEJANDRA PRECIADO GUARIN | ERROR DE HEMOLISIS COBAS 123 UCIA ERROR DE HEMOLISIS COBAS 123 UCIA |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya |  | LABORATORIO | [8 empty] | 2025-11-29 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-11-24 09:05 | [6 empty] | 265326 | Media | 2025-11-24 08:19 | DESCARTADA | GT REPETIDA | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Monday | 0
121892 | CORRECTIVO | 1036949887 | DANIELA ALEJANDRA PRECIADO GUARIN | GLUCOMETRO DE UCIP MALO GLUCOMETRO DE UCIP MALO EB 2418 |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya |  | LABORATORIO | [8 empty] | 2025-12-06 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-12-01 08:15 | [6 empty] | 265754 | Media | 2025-12-01 07:26 | DESCARTADA | Equipo funcional | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Monday | 0
122073 | CORRECTIVO | 1036949887 | DANIELA ALEJANDRA PRECIADO GUARIN | NO CALIBRAN LOS ELECTROLITOS COBAS B221 UCIP NO CALIBRAN LOS ELECTROLITOS COBAS B 221 UCIP |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya |  | LABORATORIO | [8 empty] | 2025-12-13 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-12-09 15:33 | [6 empty] | 266163 | Media | 2025-12-09 11:03 | DESCARTADA | Gt repetida | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Tuesday | 1
121788 | CORRECTIVO | 1036949887 | DANIELA ALEJANDRA PRECIADO GUARIN | LACTATO NO CALIBRA COBAS 123 LACTATO NO CALIBRA COBAS 123 |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya |  | LABORATORIO | [8 empty] | 2025-11-29 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-11-26 08:27 | [6 empty] | 265366 | Media | 2025-11-24 12:08 | DESCARTADA | GT REPETIDA | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Wednesday | 2
121885 | CORRECTIVO | 1036949887 | DANIELA ALEJANDRA PRECIADO GUARIN | CAPILLARYS 3 DBS ERROR DE VOLTAJE CAPILLARYS 3 DBS ERROR DE VOLTAJE |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya |  | LABORATORIO | [8 empty] | 2025-12-06 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-12-01 07:49 | [6 empty] | 265651 | Media | 2025-11-28 09:25 | DESCARTADA | Equipo funcional | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Monday | 0
120329 | CORRECTIVO | 1036949887 | DANIELA ALEJANDRA PRECIADO GUARIN | ERROR EN BLANCO DE CUBETAS ERROR EN BLANCO DE CUBETAS EN MAS DE DOS OCASIONES |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya |  | LABORATORIO | [8 empty] | 2025-10-11 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-10-06 07:39 | [6 empty] | 262477 | Media | 2025-10-04 09:09 | DESCARTADA | GT repetida | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Monday | 0
114520 | CORRECTIVO | 1036949887 | DANIELA ALEJANDRA PRECIADO GUARIN | IMPRESORA MALA COBAS 123 UCIA IMPRESORA MALA COBAS 123 UCIA. IMPRIME SIMBOLOS |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya |  | LABORATORIO | [8 empty] | 2025-04-12 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-04-11 12:02 | [6 empty] | 251115 | Baja | 2025-04-11 11:59 | DESCARTADA | Se asiste al servicio y ya habían solucionado el error del equipo. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Friday | 4
114729 | CORRECTIVO | 39446126 | MONICA PATRICIA GOMEZ BETANCUR | hemoglobinometro con valores altos Al pasar controles de hemoglobinometro y comparar con lecturas de otro hemoglobiniometro. se obsera lecturas `por encima de donantes y control de 1 gm de hemoglobina o mas. Se reporta a proveedor- |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya |  | BANCO DE SANGRE | [8 empty] | 2025-04-26 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-04-21 10:07 | [6 empty] | 251574 | Baja | 2025-04-21 10:06 | DESCARTADA | El servicio reporta que la orden se soluciono la semana pasada. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Monday | 0
120860 | CORRECTIVO | 39446126 | MONICA PATRICIA GOMEZ BETANCUR | IH500 con tarro de desechos malo equipo IH500 con error de sensado en uno de los tarros de desechos. Se reporta a proveedor, pendiente hacer el cambio. |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya |  | BANCO DE SANGRE | [8 empty] | 2025-10-25 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-10-23 11:39 | [6 empty] | 263578 | Media | 2025-10-23 10:35 | DESCARTADA | El equipo funciona correctamente | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Thursday | 3
120861 | CORRECTIVO | 39446126 | MONICA PATRICIA GOMEZ BETANCUR | trima con valvula de retorno con sonido agudo Se reporta a ingenieria de Terumo, maquina trima con sonido agudo cuando mueve la bomba de retorna. Apesar de indicacones de ingenieria, la bomba sigue con el sonido. se va a realziar cambio de bomba, |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya |  | BANCO DE SANGRE | [8 empty] | 2025-10-25 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-10-23 11:40 | [6 empty] | 263580 | Media | 2025-10-23 10:39 | DESCARTADA | Se reporta equipo por error | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Thursday | 3
119448 | CORRECTIVO | 39446126 | MONICA PATRICIA GOMEZ BETANCUR | sellador no sella se realiza solicitud a Fresenius: "Revisar y reparar sellador del area de separacion, el cual presenta error en el funcionamiento con luz roja encendida. No permite sellar.". |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya |  | BANCO DE SANGRE | [8 empty] | 2025-09-06 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-09-04 11:08 | [6 empty] | 260573 | Baja | 2025-09-04 10:25 | DESCARTADA | GT repetida | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Thursday | 3
118408 | CORRECTIVO | 39446126 | MONICA PATRICIA GOMEZ BETANCUR | maquina ALIX con alarma 8002 Se reporta a ingenieria, alarma repetitiva en ALIX; que lleva a daño de estuche y sin recoleccion de hemocomponente. |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya |  | BANCO DE SANGRE | [8 empty] | 2025-08-02 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-07-30 11:03 | [6 empty] | 258311 | Baja | 2025-07-30 10:04 | DESCARTADA | Se asiste al servicio y reportan que el equipo ya no presenta falla. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Wednesday | 2
114499 | CORRECTIVO | 1036960489 | maria alejandra ortiz ardila | alarma irrecuperable Al primer minuto de iniciado el procedimiento la máquina de aféresis Optia EB0933 muestra alarma irrecuperable del procedimiento de plaquetaféresis. Lo que obliga a finalizar el procedimiento. |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya |  | BANCO DE SANGRE | [8 empty] | 2025-04-12 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-04-10 15:42 | [6 empty] | 251035 | Baja | 2025-04-10 15:39 | DESCARTADA | Se asiste al servicio y reportan que reportaron el equipo por error. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Thursday | 3
115158 | CORRECTIVO | 1036955592 | natalia osorio quintero | ALYX Maquina de alyx con placa EB2103, SNW50835 genera alarma irrecuperable antes de canalizar el donante #10105. se reporte a proveedor - fresenius y queda fuera de servicio hasta tener soporte técnico. |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya |  | BANCO DE SANGRE | [8 empty] | 2025-05-03 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-04-30 17:38 | [6 empty] | 252386 | Baja | 2025-04-30 17:26 | DESCARTADA | ORDEN REPETIDA CON LA GT 114819 | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Wednesday | 2
119434 | CORRECTIVO | 43715204 | DIANA PATRICIA MARIN GARCIA | gastroduodenoscopio Buenos días . Por favor revisar gastroduodenoscopio , el dr Mateo reporta que le siente un click en el mango . Por favor revisar el equipo. |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya |  | CIRUGÍA | [8 empty] | 2025-09-06 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-09-04 07:33 | [6 empty] | 260483 | Media | 2025-09-03 11:49 | DESCARTADA | Equipo no presenta falla | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Thursday | 3
120818 | CORRECTIVO | 65814317 | SANDRA MILENA BETANCOURT PALACIO | vaporizador de desflorane con escape vaporizador con escape del quirofano uno cirugia |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya |  | CIRUGÍA | [8 empty] | 2025-10-25 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-10-22 10:12 | [6 empty] | 263478 | Media | 2025-10-22 09:16 | DESCARTADA | Se cierra GT con la GT-114177 | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Wednesday | 2
120691 | CORRECTIVO | 1041326140 | MAGNOLIA ISABEL CASTAÑO GALLEGO | LACTATO NO CALIBRA COBAS 123 SE REPORTA EQUIPO DE GASES COBAS 123 A ROCHE YA QUE EL LACTATO NO CALIBRA |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | [10 empty] | 2025-10-18 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-10-17 08:17 | [6 empty] | 263166 | Media | 2025-10-16 18:18 | DESCARTADA | Se acude al servicio y reportan que el equipo no presenta falla | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Friday | 4
119442 | CORRECTIVO | 1053830019 | JIMENA OSSA VALLEJO | Calibración llantas Buenos días, se solicita el arreglo y limpieza de las llantas del ecógrafo de BD, del programa de terapia intravenosa. Queda en mantenimiento biomédica |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | [10 empty] | 2025-09-06 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-09-04 09:40 | [6 empty] | 260566 | Media | 2025-09-04 09:25 | DESCARTADA | Equipo no presenta falla | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Thursday | 3
120638 | CORRECTIVO | 1114892589 | sandra liliana taquinaz chilhuezo | presenta fuga presenta fuga en el canal de trabajo al realizarse el test de fuga después de un procedimiento en la UCIA donde se utilizo se le realizo lavado correcto y cuando se le realizo el test presenta fuga |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya |  | CONSULTA EXTERNA | [8 empty] | 2025-10-18 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-10-15 15:02 | [6 empty] | 263040 | Media | 2025-10-15 11:44 | DESCARTADA | GT REPETIDA | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Wednesday | 2
118502 | CORRECTIVO | 1040042416 | LAURA ALVAREZ PATIÑO | BOMBA DE INFUSION MALA Buenos dias. Reporto bomba de infusion del servicio de urgencias medicina prepagada ya que dide "funcionamiento incorrecto". Muchas gracias |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya |  | URGENCIAS | [8 empty] | 2025-08-02 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-08-01 12:11 | [6 empty] | 258451 | Baja | 2025-08-01 05:05 | DESCARTADA | Equipo OK. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Friday | 4
115797 | CORRECTIVO | 1036932233 | CAROLINA OROZCO OCAMPO | INYECTOR TOMOGRAFO SEDE JARDINES BUENOS DIAS, SOLICITO AMABLEMENTE REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INYECTOR TOMOGRAFO JARDINES MUCHAS GRACIAS |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya |  | IMAGENOLOGÍA | [8 empty] | 2025-05-24 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-05-19 14:51 | [6 empty] | 253481 | Baja | 2025-05-19 09:46 | DESCARTADA | Equipo programado para mantenimiento preventivo en septiembre según cronograma. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Monday | 0
122076 | CORRECTIVO | 1022124034 | VICTOR HUGO PEREZ LOPEZ | EQUIPO PRISMAFLEX MALO MAQUINA PRISMAFLEX CON MAL FUNCIONAMIENTO, SE COAGULA EL FILTRO |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya |  | UCIA | [8 empty] | 2025-12-13 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-12-09 16:35 | [6 empty] | 266183 | Media | 2025-12-09 16:03 | DESCARTADA | Equipo funciona correctamente | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Tuesday | 1
123090 | CORRECTIVO | 1041326140 | MAGNOLIA ISABEL CASTAÑO GALLEGO | Gases Cobas 123 saca error de AUTOQC Equipo de gases cobas 123 saca error de chip de AUTOQC se reinstala otro cartucho y el equipo queda atascado, se crea caso en roche para intervención por ingeniería. |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya |  | UCIA | [8 empty] | 2025-12-20 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-12-15 10:26 | [6 empty] | 266426 | Media | 2025-12-14 07:52 | DESCARTADA | Gt repetida | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Monday | 0
121679 | CORRECTIVO | 1038417613 | isabel cristina duque villegas | ERROR EN EQUIPO DESPUES DE CAMBIO DE FLUIDPACK EL DÍA 20/11/2025, EN LAS HORAS DE LA TARDE SE HIZO EL CAMBIO DE FLUIDPACK Y DESPUES DE ESTO, LOS RESULTADOS DE LOS GASES EMPEZARON A SALIR CON ERROR DE HEMOLISIS EN EL PARAMETRO DE LA SATURACION |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya |  | UCIA | [8 empty] | 2025-11-22 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-11-21 09:42 | [6 empty] | 265216 | Media | 2025-11-20 23:27 | DESCARTADA | Se resuelve falla antes de que llegue el proveedor. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Friday | 4
116700 | CORRECTIVO | 1036932398 | esneyder alexander garcia garcia | CALIBRACIÓN EQUIPO 4463 Cordial saludo, Por medio de la presente reporto equipo analizador de oxigeno maxo2 con fecha de calibración porxima a vencer: 14-06-2024 Gracias por la atención |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya |  | CENTRAL DE MEZCLAS REEMPAQUE Y REENVASE | [8 empty] | 2025-06-14 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-06-09 14:10 | [6 empty] | 254978 | Baja | 2025-06-09 13:20 | DESCARTADA | actividad programada | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Monday | 0
121789 | CORRECTIVO | 1036932398 | esneyder alexander garcia garcia | EB0622 - MEZCLADOR PINNACLE Se realiza registro de necesidad por mantenimiento preventivo el cual se hara el dia de hoy por parte del proveedor braun |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya |  | CENTRAL DE MEZCLAS REEMPAQUE Y REENVASE | [8 empty] | 2025-11-29 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-11-26 08:27 | [6 empty] | 265437 | Media | 2025-11-25 10:00 | DESCARTADA | La necesidad no esta asociada a falla del equipo | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Wednesday | 2
117801 | CORRECTIVO | 1041326140 | MAGNOLIA ISABEL CASTAÑO GALLEGO | MSS CONTAMINADA MSS CONTAMINADA, SE SOLICITA VISITA DE INGENIERIA DE LA CASA COMERCIAL |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya |  | UCIP | [8 empty] | 2025-07-12 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-07-09 09:54 | [6 empty] | 256856 | Baja | 2025-07-08 13:59 | DESCARTADA | No se logra identificar el equipo reportado. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Wednesday | 2
114064 | CORRECTIVO | 1040180711 | ADRIANA MARIA RAMIREZ GUTIERREZ | LA IMAGEN SE OBSERVA CON PARCHES NEGROS BUENAS TARDES ! SE REPORTA EQUIPO QUE ACABA DE LLEGAR A LA UNIDAD SE PROBO IMAGEN LA CUAL MUESTRA ZONAS OSCURAS. |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya |  | ENDOSCOPIAS | [8 empty] | 2025-04-05 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-03-31 16:05 | [6 empty] | 250199 | Baja | 2025-03-31 15:37 | DESCARTADA | El personal reporta equipo por error. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Monday | 0
114467 | CORRECTIVO | 1040181182 | CLARA LUCIA CASTAÑEDA VILLA | ENDOSCOPIO CON IMAGEN OSCURA buenas tardes se reporta endoscopio con placa SN7G246A096 el día de hoy 09/04/2025 se realizan dos procedimiento con este, en el primero el equipo dio una imagen adecuada, pero en el segundo la imagen se empezó a ver oscura por intervalos, SE OBSERVARON RAYAS DE COLORES CON INTERMITENCIA Y SE PERDIA LA IMAGEN. Auxiliar de lavado realiza test de fuga el cual sale negativo. |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya |  | ENDOSCOPIAS | [8 empty] | 2025-04-12 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-04-10 08:12 | [6 empty] | 250896 | Baja | 2025-04-09 12:48 | DESCARTADA | Equipo no hace parte de los equipos de la institución, es un backup | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Thursday | 3
115042 | CORRECTIVO | 43925136 | lady johana gaviria mejia | DETENCION DESLIZADOR SB DETENCIÓN DEL EQUIPO POR DESLIZADOR SB. SE ATASCA RACK |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya |  | LABORATORIO | [8 empty] | 2025-05-03 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-04-28 07:58 | [6 empty] | 252086 | Media | 2025-04-28 06:57 | DESCARTADA | El servicio realiza reporte de falla de la semana pasada la cual se solucionó ese mismo día. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Monday | 0
115747 | CORRECTIVO | 43714670 | angela yaneth alvarez jimenez | Punta rota Buenos días, al ingress al turno se evidencia punta de el endoscopio de sede jardines rota, al hacerle test de fugas sale negativo |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya |  | ENDOSCOPIAS | [8 empty] | 2025-05-17 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-05-16 15:13 | [6 empty] | 253391 | Baja | 2025-05-16 13:54 | DESCARTADA | GT repetida con la 114774 | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Friday | 4
111765 | CORRECTIVO | 1036954847 | NATALIA VERGARA MARIN | BOTONES MAL UBICADOS BUENAS NOCHES PARA SOLICITAR LA CORRECCION D EUNOS BOTONES MAL UBICADOS DEL ECOGRAFO DE PROCEDIMIENTOS DEL PRIMER PISO EN IMAGENES DIAGNOSTICAS GRACIAS |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya |  | IMAGENOLOGÍA |  | ECÓGRAFO | 2579 | 4508 |  | GENERAL ELECTRIC | LOGIQ S7 | LS7004378 | 2025-02-15 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-02-13 08:09 | [6 empty] | 246744 | Baja | 2025-02-12 18:37 | DESCARTADA | El servicio reporta que las teclas se encuentran bien, el especialista se confundió. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Thursday | 3
121707 | CORRECTIVO | 1146443251 | lina marcela gomez morales | Aguja desalineada Se procesa controles de calidad interno y dan en -3DS en los 3 niveles en parametros de rojos y blancos, se realizan lavados a la camaras y seguimiento por ingeniera y se evidencia que la aguja esta perforando mal el plastico Numero de caso STK-083969 |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya |  | LABORATORIO | [8 empty] | 2025-11-29 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-11-24 09:05 | [6 empty] | 265276 | Baja | 2025-11-21 17:17 | DESCARTADA | Se resuelve en el servicio, no es necesario intervención del proveedor | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Monday | 0
113873 | CORRECTIVO | 1000656618 | FRANCI YOHANA LONDOÑO MARIN | Cordial saludo. El equipo se encuentra lento y las teclas se activan solas. Muchas gracias |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | GENERAL ELECTRIC | IMAGENOLOGÍA |  | ECÓGRAFO | 464 | 3151 |  | GENERAL ELECTRIC | VOLUSON E8 EXPERT | D19439 | 2025-03-29 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Equipo lento. Actividad realizada: Equipo se encuentra lento y las teclas se activan solas, se pasa orden a Alejandra Duque. Estado final: En espera. Repuestos: No. 7/04/2025 Proveedor realiza recarga de software, realiza pruebas de funcionamiento las cuales salen bien. Anexo Orden de Servicio N°WO-15196321 | 2025-03-25 07:31 |  | 2025-03-25 07:36 | 2025-04-07 15:30 | 19193 | 18785 | 408 | 249746 | Media | 2025-03-25 07:04 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: equipo lento. actividad realizada: equipo se encuentra lento y las teclas se activan solas, se pasa orden a alejandra duque. estado final: en espera. repuestos: no. 7/04/2025 proveedor realiza recarga de software, realiza pruebas de funcionamiento las cuales salen bien. anexo orden de servicio n°wo-15196321 | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Tuesday | 1
113511 | CORRECTIVO | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS | Equipo no pasa pruebas de calibración diarias |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | GENERAL ELECTRIC | IMAGENOLOGÍA |  | DENSITOMETRO | 438 | 3907 |  | GENERAL ELECTRIC | PRODIGY PRIMO | 500736GA GON:126852 | 2025-03-15 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | 10/03/2025 Proveedor realiza revisión del colimador, pero no se encontraron limaduras de plomo en la interfaz con el tubo, aún con lo anterior se realizó limpieza profunda de colimador y conexiones eléctricas del lado del detector. Se llevó a cabo control de calidad diario, pero este falló, se realizaron pruebas de pico y spits obteniendo resultado exitoso. Con lo anterior se descartan fallas en el tubo. Se realizan test de detección, obteniendo resultado fallido en algunas ocasiones y exitoso en otras. La prueba se realiza midiendo continuamente la tensión de alimentación del detecto identificando que en algunas ocasiones esta cae por debajo de la tolerancia recomendada (ocasiones en las que falla la medida de espectro) y en otras alcanza la tensión correcta (ocasión en la que pasa). No se puede descartar si el problema se presenta en fuente o detector. Se solicitará detector, fuente de detector y cable de interconexión entre estas últimas. Equipo pendiente por repuestos. 21/03/2025 Se reciben repuestos en el área de biomédica, se programa instalación para el día 02 de abril. 02/04/2025 Proveedor realiza instalación de repuestos, pendientes por terminar de instalar los demás durante mantenimiento preventivo. 23/04/2025 Proveedor realiza instalación de repuestos pendientes, el equipo funciona correctamente. Anexo Orden de Servicio N°WO-15105440, WO-15138847, WO-15246409 | 2025-03-10 15:50 | 2025-03-10 15:50 | 2025-03-10 15:55 | 2025-04-23 15:30 | 61894 | 62603 | -709 |  |  |  | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | 10/03/2025 proveedor realiza revisión del colimador, pero no se encontraron limaduras de plomo en la interfaz con el tubo, aún con lo anterior se realizó limpieza profunda de colimador y conexiones eléctricas del lado del detector. se llevó a cabo control de calidad diario, pero este falló, se realizaron pruebas de pico y spits obteniendo resultado exitoso. con lo anterior se descartan fallas en el tubo. se realizan test de detección, obteniendo resultado fallido en algunas ocasiones y exitoso en otras. la prueba se realiza midiendo continuamente la tensión de alimentación del detecto identificando que en algunas ocasiones esta cae por debajo de la tolerancia recomendada (ocasiones en las que falla la medida de espectro) y en otras alcanza la tensión correcta (ocasión en la que pasa). no se puede descartar si el problema se presenta en fuente o detector. se solicitará detector, fuente de detector y cable de interconexión entre estas últimas. equipo pendiente por repuestos. 21/03/2025 se reciben repuestos en el área de biomédica, se programa instalación para el día 02 de abril. 02/04/2025 proveedor realiza instalación de repuestos, pendientes por terminar de instalar los demás durante mantenimiento preventivo. 23/04/2025 proveedor realiza instalación de repuestos pendientes, el equipo funciona correctamente. anexo orden de servicio n°wo-15105440, wo-15138847, wo-15246409 | MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Monday | 0
111878 | CORRECTIVO | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS | Equipo presenta pantalla azul en el integrity |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | BIMEDCO | RADIOTERAPIA |  | ACELERADOR LINEAL | 523 | 3964 |  | NUCLETRON - ELEKTA | INFINITY | 154567 | 2025-02-15 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Equipo presenta fallas desde el día 08 de febrero pero no lo reportan hasta el día de hoy. 08/02/2025 Proveedor realiza cambio de memorias RAM en computador del integrity para solucionar fallo intermitente de pantalla azul de Windows, se reemplaza condensador principal del BDM para solucionar interlock "LCD dose" se cambian microswitchs faltantes de mecanismo de touchguard , se realiza múltiples pruebas al equipo , se opta por solicitar el ensamblaje completo del mecanismo de touchguard del iview, equipo queda en observación. 13/02/2025 Proveedor (Rober) continua intervención del equipo, se pausa la orden debido a que el proveedor continua fuera del horario laboral de biomedica. 15/02/2025 Proveedor realizo trabajo de cambio, configuración, carga del backup de todo el integrity . Linac queda operativo. Equipo en observación. 18/02/2025 Equipo presenta falla en tasa de dosis, proveedor en acceso remoto realiza ajustes necesarios. 21/02/2025 Equipo presenta falla por interlock, requiere cambio de cámara CCU y router. Equipo fuera de servicio. 22/02/2025 Proveedor realiza cambio de tarjeta CCU y calibración, quedando el Agility operativo, revisión general del cableado, tarjetas y conexiones del xvi, encontrando cable UTP cat 6 RJ45 de comunicaciones con problemas, se reconecta se ajusta con amarres y el error en el xvi no volvió a salir. Se va a dejar en observación el linac con los repuestos en sitio por si ocurre alguna eventualidad ya que son sistemas de alta complejidad. 07/03/2025 Equipo presenta falla en panel XVI proveedor realiza ajuste y solicita repuestos. 12/03/2025 Proveedor realiza cambio de tarjeta de prueba mientras se sustituye por una nueva. Equipo operativo. Se deja en observación. 15/03/2025 Durante la dosimetría se detecto problemas en los valores del magnetrón, debido a esto se requiere cambio del magnetrón para continuar con la dosimetría, ya se realizo la solicitud de la pieza. 16/03/2025 Proveedor realiza instalación de repuestos y pruebas de funcionamiento. Equipo en observación. 20/03/2025 Proveedor realiza ajuste de potenciómetro y pruebas en giro. Equipo en observación. 21/03/2025 Se cierra orden ya que no fue necesario cambiar potenciómetros debido a que el equipo funciona correctamente. Anexo Informes de Soporte Tecnico N°4074171, 4074424, 4074513, 4075090, 4074786, 4074969, 4075275 | 2025-02-13 16:44 |  | 2025-02-13 16:44 | 2025-03-21 15:47 | 54663 | 50343 | 4320 |  |  |  | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | equipo presenta fallas desde el día 08 de febrero pero no lo reportan hasta el día de hoy. 08/02/2025 proveedor realiza cambio de memorias ram en computador del integrity para solucionar fallo intermitente de pantalla azul de windows, se reemplaza condensador principal del bdm para solucionar interlock "lcd dose" se cambian microswitchs faltantes de mecanismo de touchguard , se realiza múltiples pruebas al equipo , se opta por solicitar el ensamblaje completo del mecanismo de touchguard del iview, equipo queda en observación. 13/02/2025 proveedor (rober) continua intervención del equipo, se pausa la orden debido a que el proveedor continua fuera del horario laboral de biomedica. 15/02/2025 proveedor realizo trabajo de cambio, configuración, carga del backup de todo el integrity . linac queda operativo. equipo en observación. 18/02/2025 equipo presenta falla en tasa de dosis, proveedor en acceso remoto realiza ajustes necesarios. 21/02/2025 equipo presenta falla por interlock, requiere cambio de cámara ccu y router. equipo fuera de servicio. 22/02/2025 proveedor realiza cambio de tarjeta ccu y calibración, quedando el agility operativo, revisión general del cableado, tarjetas y conexiones del xvi, encontrando cable utp cat 6 rj45 de comunicaciones con problemas, se reconecta se ajusta con amarres y el error en el xvi no volvió a salir. se va a dejar en observación el linac con los repuestos en sitio por si ocurre alguna eventualidad ya que son sistemas de alta complejidad. 07/03/2025 equipo presenta falla en panel xvi proveedor realiza ajuste y solicita repuestos. 12/03/2025 proveedor realiza cambio de tarjeta de prueba mientras se sustituye por una nueva. equipo operativo. se deja en observación. 15/03/2025 durante la dosimetría se detecto problemas en los valores del magnetrón, debido a esto se requiere cambio del magnetrón para continuar con la dosimetría, ya se realizo la solicitud de la pieza. 16/03/2025 proveedor realiza instalación de repuestos y pruebas de funcionamiento. equipo en observación. 20/03/2025 proveedor realiza ajuste de potenciómetro y pruebas en giro. equipo en observación. 21/03/2025 se cierra orden ya que no fue necesario cambiar potenciómetros debido a que el equipo funciona correctamente. anexo informes de soporte tecnico n°4074171, 4074424, 4074513, 4075090, 4074786, 4074969, 4075275 | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Thursday | 3
116188 | CORRECTIVO | 1053843661 | laura vallejo idarraga | CONSOLA ECMO CP5 Buenas tardes favor revisar consola de CP5 Livanova, ya que genera mal funcionamiento de la bateria, gracias |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | LIVANOVA COLOMBIA S.A.S | UCIA | CUBICULO 1 | SISTEMA BOMBA CENTRIFUGA PARA ECMO | 3796 | 5262 |  | SORIN | CP5 | 60K08051/60E13057 | 2025-05-31 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: "Comprobación de acumuladores no correcta" Actividad realizada: Se realiza nuevamente comprobación de acumuladores, y de nuevo arroja mensaje de comprobación de acumuladores incorrecta, con una capacidad de 5.1Ah. Se entabla comunicación vía telefónica con proveedor el cual sugiere cambio de baterías Estado final: Se traslada orden a coordinación de proveedores Repuestos: No 17/06/2025 Proveedor realiza cambio de baterías, se deja en prueba durante la noche. 18/06/2025 Finaliza la prueba de baterías, el equipo se encuentra en optimas condiciones de funcionamiento. Anexo Orden de Trabajo N°1558279 | 2025-05-26 16:10 |  | 2025-05-26 16:11 | 2025-06-18 08:27 | 32656 | 32233 | 423 | 254039 | Media | 2025-05-26 15:09 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: "comprobación de acumuladores no correcta" actividad realizada: se realiza nuevamente comprobación de acumuladores, y de nuevo arroja mensaje de comprobación de acumuladores incorrecta, con una capacidad de 5.1ah. se entabla comunicación vía telefónica con proveedor el cual sugiere cambio de baterías estado final: se traslada orden a coordinación de proveedores repuestos: no 17/06/2025 proveedor realiza cambio de baterías, se deja en prueba durante la noche. 18/06/2025 finaliza la prueba de baterías, el equipo se encuentra en optimas condiciones de funcionamiento. anexo orden de trabajo n°1558279 | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Monday | 0
121360 | CORRECTIVO | 1036403723 | maria camila marin londoño | error en equipo cobas t511 eqipo saca error en storage, con voltaje bajo.Fusibledefectuoso.se crea caso en navifyCAS-0024536534 |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | PRODUCTOS ROCHE S.A | LABORATORIO |  | ANALIZADOR DE COAGULACION COBAS | 4724 | EB2300 | EB2300 | ROCHE | COBAS T-511 | (21) 5294 | 2025-11-15 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | 8/11/2025 Proveedor realiza revisión de conexiones eléctricas y sus respectivos fusibles, encontrándose uno dañado (T32A 150 V). Se cambia el fusible por uno nuevo. Se inicializa equipo y se corren muestras. Equipo operativo. Anexo Orden de Trabajo N°WO-34661392 | 2025-11-10 11:47 |  | 2025-11-19 17:02 | 2025-11-19 17:10 | 8 | 0 | 8 | 264508 | Media | 2025-11-08 18:43 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | 8/11/2025 proveedor realiza revisión de conexiones eléctricas y sus respectivos fusibles, encontrándose uno dañado (t32a 150 v). se cambia el fusible por uno nuevo. se inicializa equipo y se corren muestras. equipo operativo. anexo orden de trabajo n°wo-34661392 | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Monday | 0
114393 | CORRECTIVO | 1036940041 | liceth yeraldine zuluaga cardona | COBAS T511 PRESENTA ERROR EN CARGADOR DE REACTIVOS ERROR DE VOLTAJE EN CARGADOR DE REACTIVOS. NUMERO DE CASO EN ROCHE CAS 002283882 |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya |  | LABORATORIO |  | ANALIZADOR DE COAGULACION COBAS | 4724 | EB2300 | EB2300 | ROCHE | COBAS T-511 | (21) 5294 | 2025-04-12 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | 08/04/2025 Se realiza reporte al proveedor 08/04/2025 Proveedor verifica funcionamiento en Z de la pipeta R1, se limpia y lubrica el tornillo sin fin y el riel en Z, se hacen verificaciones de movimiento y el equipo funciona correctamente. Anexo Orden de Trabajo N°WO-32146666 Nota: La orden no corre en tiempo real debido a que el servicio no reportó la ejecución del mismo en el momento indicado. | 2025-04-08 12:39 |  | 2025-04-08 15:03 | 2025-04-10 16:10 | 2947 | 2931 | 16 | 250780 | Media | 2025-04-08 11:59 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | 08/04/2025 se realiza reporte al proveedor 08/04/2025 proveedor verifica funcionamiento en z de la pipeta r1, se limpia y lubrica el tornillo sin fin y el riel en z, se hacen verificaciones de movimiento y el equipo funciona correctamente. anexo orden de trabajo n°wo-32146666 nota: la orden no corre en tiempo real debido a que el servicio no reportó la ejecución del mismo en el momento indicado. | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO, DESGASTE_NORMAL | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO', 'DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Tuesday | 1
119641 | CORRECTIVO | 39446126 | MONICA PATRICIA GOMEZ BETANCUR | Sellador con funcionamiento incorrecto Sellador con punto de entrada de cable para cargar, no funciona correctamente, Para lograr funcionamiento, debemos realizar movimientode fuerza hacia adentro y sostenido. SE realiza reporte a ingenieria Fresenius ( SERTK) |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | FRESENIUS KABI COLOMBIA S.A.S | BANCO DE SANGRE |  | SELLADOR DE TUBOS | 3642 | EB1661 |  | FRESENIUS KABI | COMPOSEAL MOBILEA II | ONKF9865 | 2025-09-13 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | 10/09/2025 Se reporta equipo a proveedor. 29/09/2025 Proveedor realiza reparación de cable coaxial, se realiza verificación de sellador manual, unidad de sellado, se realizan sucesivos sellados, quedando el equipo funcionando correctamente. Anexo Reporte de Servicio N°4375294 | 2025-09-10 16:19 |  | 2025-09-10 17:32 | 2025-10-10 08:20 | 42648 | 42625 | 23 | 260952 | Media | 2025-09-10 14:03 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | 10/09/2025 se reporta equipo a proveedor. 29/09/2025 proveedor realiza reparación de cable coaxial, se realiza verificación de sellador manual, unidad de sellado, se realizan sucesivos sellados, quedando el equipo funcionando correctamente. anexo reporte de servicio n°4375294 | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Wednesday | 2
114102 | CORRECTIVO | 39446126 | MONICA PATRICIA GOMEZ BETANCUR | balanza con error en clamp la balanza de recoleccio, presenta error en clamp y daño de bolsas en tubuladura. fuera de servicio y ya reportada. Gracias |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | FRESENIUS KABI COLOMBIA S.A.S | BANCO DE SANGRE |  | BALANZA AGITADORA | 3810 | EB1734 | EB1734 | FRESENIUS KABI | COMPOGUARD | 1CHA7263 | 2025-04-05 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | 9/05/2025 Proveedor realiza desbloqueo mecánico de pin de clamp, pruebas de cierre y apertura, pruebas de simulación de donante, equipo pasa todas las pruebas correctamente. Anexo Reporte de Servicio Tecnico N°4348887 | 2025-04-01 15:54 |  | 2025-04-01 18:01 | 2025-05-09 09:57 | 54236 | 54203 | 33 | 250297 | Media | 2025-04-01 15:16 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | 9/05/2025 proveedor realiza desbloqueo mecánico de pin de clamp, pruebas de cierre y apertura, pruebas de simulación de donante, equipo pasa todas las pruebas correctamente. anexo reporte de servicio tecnico n°4348887 | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Tuesday | 1
113800 | CORRECTIVO | 43613136 | ESTHER CECILIA VELEZ CUARTAS | Error en el transportador de gradillas del Alinity Buenos días, el 18 en la noche se presento error en el transportador de gradillas del alinity, por lo que a las 10:40 pm aproximadamente se presenta el ingeniero de ABA a darle solución al equipo y evitar que que fuera de servicio. El equipo al día en funcionamiento sin esta alarma. |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | ABA CIENTIFICA S.A.S | BANCO DE SANGRE |  | ANALIZADOR DE INMUNOANÁLISIS | 4089 | EB1911 | EB1911 | ABBOTT | ALINITY I | AI24057 | 2025-03-22 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | 25/03/2025 Pendiente revisión por parte del proveedor. 31/03/2025 Proveedor realiza reseteo de tarjetas electrónicas y verificación de movimiento del carro de RSM sin novedad, el equipo funciona correctamente. Anexo Reporte de Visita N°10726 | 2025-03-20 10:49 |  | 2025-03-20 12:03 | 2025-03-31 17:24 | 16160 | 16125 | 35 | 249551 | Media | 2025-03-20 10:42 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | 25/03/2025 pendiente revisión por parte del proveedor. 31/03/2025 proveedor realiza reseteo de tarjetas electrónicas y verificación de movimiento del carro de rsm sin novedad, el equipo funciona correctamente. anexo reporte de visita n°10726 | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Thursday | 3
110450 | CORRECTIVO | 1047972485 | YESENIA OSPINA LONDOÑO | BOMBA DE NUTRICION AMIKA DISFUNCIONAL Buen dia, Solicito amablemente mantenimiento correctivo a la bomba amika de somer hogar bn-0023 serie 24095341 que al momento de dar inicio a la nutricion sale una alarma por mal funcionamiento. quedo pendiente Gracias. |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | FRESENIUS KABI COLOMBIA S.A.S | SOMER HOGAR |  | BOMBA DE NUTRICIÓN ENTERAL | 3288 | BN-0023 | BN-0023 | FRESENIUS KABI | AMIKA | 24095341 | 2025-02-08 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Bomba de nutrición con error 18.1.1 Actividad realizada: Se realizan pruebas de funcionamiento observando que al iniciar la nutrición el equipo se alarma arrojando el error mencionado, se consulta con proveedor quien indica que este error esta asociado a la batería la cual se debe reemplazar, se pasa orden a Alejandra con el fin de que se gestione con el proveedor la batería. Estado final: fuera de servicio Repuestos: no 20/02/2025 Proveedor realiza cambio de batería y ejecuta pruebas de funcionamiento las cuales pasan correctamente. El equipo se encuentra en optimas condiciones de funcionamiento. Anexo Reporte de Servicio Tecnico N°4340876 | 2025-02-07 07:39 |  | 2025-02-07 07:46 | 2025-02-20 08:59 | 18793 | 18736 | 57 | 246354 | Media | 2025-02-06 16:08 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: bomba de nutrición con error 18.1.1 actividad realizada: se realizan pruebas de funcionamiento observando que al iniciar la nutrición el equipo se alarma arrojando el error mencionado, se consulta con proveedor quien indica que este error esta asociado a la batería la cual se debe reemplazar, se pasa orden a alejandra con el fin de que se gestione con el proveedor la batería. estado final: fuera de servicio repuestos: no 20/02/2025 proveedor realiza cambio de batería y ejecuta pruebas de funcionamiento las cuales pasan correctamente. el equipo se encuentra en optimas condiciones de funcionamiento. anexo reporte de servicio tecnico n°4340876 | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Friday | 4
118059 | CORRECTIVO | 1003633755 | ELIANA SOFIA SALAZAR GARCIA | Punta del equipo en mal estado Buenas tardes. Por favor para insistir de nuevo con el reporte del endoscopio con placa termianda en 338 en la sede jardines de llano grande. El cual ya se había reportado en diferentes ocasiones con el objetivo de que le realizaran revisión a la averia que presentaba en la punta. El día de hoy despues de realizar una endoscopia (la última de la jornada), se evidenció que se terminó de dañar la punta, se le informa a la ajefe Catalina, quien refiere que se debe reportar de nuevo a biomedica. Se adjuntan fotos. |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | ENDOTEST | ENDOSCOPIAS |  | TORRE DE ENDOSCOPIA VIDEOGASTROSCOPIO VIDEOCOLONOSCOPIO | 4416 | 5921 |  | FUJIFILM | VP-3500 | 1V640G622 | 2025-07-19 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | 17/07/2025 Se envía equipo KG391K338 a proveedor. 23/07/2025 Proveedor realiza cambio de tapa punta distal por fractura y desgaste (anteriormente reparada). Se realizan pruebas de funcionamiento general y ajustes requeridos. El equipo funciona correctamente. ​Anexo Reporte de Servicio Técnico | 2025-07-17 10:23 |  | 2025-07-17 16:32 | 2025-07-17 16:39 | 7 | 0 | 7 | 257448 | Media | 2025-07-16 17:27 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | 17/07/2025 se envía equipo kg391k338 a proveedor. 23/07/2025 proveedor realiza cambio de tapa punta distal por fractura y desgaste (anteriormente reparada). se realizan pruebas de funcionamiento general y ajustes requeridos. el equipo funciona correctamente. ​anexo reporte de servicio técnico | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, DESGASTE_NORMAL | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO', 'DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Thursday | 3
112748 | CORRECTIVO | 1040051120 | JOHANA MILENA GOMEZ MARTINEZ | NEUROMONITOREO MALO Buenos dias, se reporta neuro monitoreo que no funciona, solo prende y no pasa a ninguna de las funciones que se necesitan |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | EQUITRONIC S.A | UCIN |  | MONITOR FUNCIÓN CEREBRAL | 4287 | 5800 |  | NATUS MEDICAL | OLYMPIC BRAINZ MONITOR | H22111882 | 2025-02-22 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnóstico: Monitor de función cerebral no funciona correctamente. Actividad realizada: Se contacta con faber el proveedor al cual se le muestra el error presentado y que el equipo no responde al panel táctil se queda cargando sin mostrar avance, el indica que se haga reset pero el monitor no responde, por lo que se programa visita para realizar intervención por parte del proveedor Estado final: En proceso Repuestos: NA 21/02/2025 Proveedor realiza verificación de funcionamiento e inspección física del equipo, se observa fallo de bloqueo en sistema de arranque del sistema operativo probablemente debido a la no finalización correcta de cerrado del sistema, se procede con la instalación de driver ejecutable de aplicación, se corrige la falla y se realizan pruebas funcionales satisfactorias Equipo queda trabajando correctamente. Anexo Reporte del Tecnico N°OTT-30371 | 2025-02-20 14:56 |  | 2025-02-20 18:57 | 2025-02-21 13:51 | 1134 | 1044 | 90 | 247321 | Alta | 2025-02-20 09:26 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnóstico: monitor de función cerebral no funciona correctamente. actividad realizada: se contacta con faber el proveedor al cual se le muestra el error presentado y que el equipo no responde al panel táctil se queda cargando sin mostrar avance, el indica que se haga reset pero el monitor no responde, por lo que se programa visita para realizar intervención por parte del proveedor estado final: en proceso repuestos: na 21/02/2025 proveedor realiza verificación de funcionamiento e inspección física del equipo, se observa fallo de bloqueo en sistema de arranque del sistema operativo probablemente debido a la no finalización correcta de cerrado del sistema, se procede con la instalación de driver ejecutable de aplicación, se corrige la falla y se realizan pruebas funcionales satisfactorias equipo queda trabajando correctamente. anexo reporte del tecnico n°ott-30371 | FALTA_CAPACITACION | ['FALTA_CAPACITACION'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Thursday | 3
116950 | CORRECTIVO | 1036940041 | liceth yeraldine zuluaga cardona | VORTEX NO FUNCIONA VORTEX DEL AREA DE BIOLOGIA MOLECULAR NO FUNCIONA |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya |  | LABORATORIO |  | VORTEX | 5150 | EB2499 | EB2499 | BIOSAN | V-1 PLUS | 010203-1105-1018 | 2025-06-21 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Vortex no enciende Actividad realizada: Se revisa equipo observando que del adaptador de voltaje si salen 12V, pero el equipo no enciende, equipo es con proveedor, por lo tanto se pasa orden a Alejandra Duque Estado final: fuera de servicio Repuestos: no Observacion al Aprobar. GT en proceso, se cierra con Autorizacion de Salida de Equipo- baja autorizada por ing Lider Kelly Posada | 2025-06-16 09:10 |  | 2025-06-16 09:14 | 2025-09-03 15:14 | 112680 | 112662 | 18 | 255440 | Media | 2025-06-16 07:42 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: vortex no enciende actividad realizada: se revisa equipo observando que del adaptador de voltaje si salen 12v, pero el equipo no enciende, equipo es con proveedor, por lo tanto se pasa orden a alejandra duque estado final: fuera de servicio repuestos: no observacion al aprobar. gt en proceso, se cierra con autorizacion de salida de equipo- baja autorizada por ing lider kelly posada | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Monday | 0
114100 | CORRECTIVO | 39446126 | MONICA PATRICIA GOMEZ BETANCUR | mal funcionamiento en bombas de recirculación y centrifuga ya se reporto a fresenius. Funciona por momentos. |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | FRESENIUS KABI COLOMBIA S.A.S | BANCO DE SANGRE |  | EQUIPO DE AFÉRESIS | 4968 | EB2438 | EB2438 | FRESENIUS KABI | AMICORE REF 6R8800 | 23ACA0197 | 2025-04-05 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | 09/05/2025 Proveedor realiza recalibración de velocidad de bombas, se verifica condiciones de censado de velocidad, se verifica condición mecánica de cabezales de bombas, la maquina queda funcionando correctamente. Anexo Reporte del Servicio N°4352591 | 2025-04-01 14:30 |  | 2025-04-01 18:01 | 2025-05-09 09:35 | 54214 | 54193 | 21 | 250288 | Media | 2025-04-01 14:25 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | 09/05/2025 proveedor realiza recalibración de velocidad de bombas, se verifica condiciones de censado de velocidad, se verifica condición mecánica de cabezales de bombas, la maquina queda funcionando correctamente. anexo reporte del servicio n°4352591 | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Tuesday | 1
119890 | CORRECTIVO | 1036959192 | laura andrea rendon ocampo | Ruptura de BCIA Se presenta ruptura de balon de contrapulsación intra aortica pacuente UCIA06, y secundario a esto hay contaminacion en el circuito que va al helio observandose salida de sangre por la conexion directa a la consola por lo tanto se solicita revisión interna por sospecha de contaminacion con fluidos del paciente. |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | ARROW MEDICAL S.A.S | UCIA |  | BOMBA DE BALÓN INTRAAÓRTICO | 5335 | 6497 |  | TELEFLEX | AC3 OPTIMUS | 2405081F | 2025-09-20 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | 18/09/2025 Se reporta equipo a proveedor. 19/09/2025 Proveedor realiza revisión del equipo, se encontró que las mangueras que salen de la tarjeta de válvulas estaban contaminadas con sangre, se realizó una limpieza parcial de algunas mangueras, pero debido a la gravedad de la contaminación, se determinó que el equipo debe quedar fuera de servicio para evitar cualquier riesgo de infección o daño adicional. El equipo será recogido y enviado a las instalaciones de Arrow Medical para hacer una exhaustiva revisión de todo el sistema neumático. 22/09/2025 Se envía equipo a proveedor para revisión debido a que tiene contaminación interna. 25/09/2025 Proveedor realiza limpieza y purgado de sistema neumático, remoción de la mayor cantidad posible de sangre presente en el sistema. Verificación completa de sistema de válvulas, limpieza de cámara de aumentación. Se verifica el equipo en funcionamiento durante 72 horas para eliminación de la mayor cantidad posible de humedad, sangre y posible presencia de alarma, Equipo funcional. La presencia de sangre en el fuelle no es eliminada al 100 % debido a que en su estado comprimido no es accesible, pueden quedar rastros de sangre seca en las estrías. Sin embargo, no interfiere con el funcionamiento. 03/10/2025 El equipo es entregado por el personal de Arrow. Se deja en observación. 15/10/2025 Equipo sin novedades, se encuentra en optimas condiciones de funcionamiento. Anexo Orden de Trabajo N°1709546, 1754998 | 2025-09-18 16:20 |  | 2025-09-18 17:16 | 2025-10-15 10:00 | 38444 | 38249 | 195 | 261411 | Media | 2025-09-18 02:52 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | 18/09/2025 se reporta equipo a proveedor. 19/09/2025 proveedor realiza revisión del equipo, se encontró que las mangueras que salen de la tarjeta de válvulas estaban contaminadas con sangre, se realizó una limpieza parcial de algunas mangueras, pero debido a la gravedad de la contaminación, se determinó que el equipo debe quedar fuera de servicio para evitar cualquier riesgo de infección o daño adicional. el equipo será recogido y enviado a las instalaciones de arrow medical para hacer una exhaustiva revisión de todo el sistema neumático. 22/09/2025 se envía equipo a proveedor para revisión debido a que tiene contaminación interna. 25/09/2025 proveedor realiza limpieza y purgado de sistema neumático, remoción de la mayor cantidad posible de sangre presente en el sistema. verificación completa de sistema de válvulas, limpieza de cámara de aumentación. se verifica el equipo en funcionamiento durante 72 horas para eliminación de la mayor cantidad posible de humedad, sangre y posible presencia de alarma, equipo funcional. la presencia de sangre en el fuelle no es eliminada al 100 % debido a que en su estado comprimido no es accesible, pueden quedar rastros de sangre seca en las estrías. sin embargo, no interfiere con el funcionamiento. 03/10/2025 el equipo es entregado por el personal de arrow. se deja en observación. 15/10/2025 equipo sin novedades, se encuentra en optimas condiciones de funcionamiento. anexo orden de trabajo n°1709546, 1754998 | MAL_TRATO_FISICO, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Thursday | 3
117571 | CORRECTIVO | 1146443251 | lina marcela gomez morales | ERROR ALEATORIO CON TUBOS PEDIATRICOS El equipo BC-6200 presenta error aleatorio al procesar tubos pediatricos neonatales, hace sonido como si se chocara y la muestra se derrama. Se hace reporte a ing. de Annar. # de caso STK-073541 |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S | LABORATORIO |  | ANALIZADOR HEMATOLÓGICO AUTOMÁTICO | 4486 | EB2137 | EB2137 | MINDRAY | CAL6000 | DC8-27000190 | 2025-07-05 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | 01/07/2025 Se realiza reporte al proveedor 30/06/2025 Se encuentra equipo apagado, se observa que la aguja esta doblada y la estación de lavado se encuentra separada en dos piezas, se baja aguja y se endereza, se juntan las dos piezas de la estación de lavado, se ensamblan aguja y estación de lavado, se retira tapa lateral, se realiza limpieza a cámaras de lavado, se enciende adecuadamente el equipo sin errores. Se realiza ajuste de alineación de los microtubos, se realiza acompañamiento a procesamiento de controles en los 3 niveles con resultados adecuados. El equipo funciona correctamente. Nota: La orden no corre en tiempo real debido a que realizaron la necesidad posterior a la reparación. Anexo Reporte de servicio SSO-25-160461 | 2025-07-01 16:14 |  | 2025-07-01 16:25 | 2025-07-08 08:29 | 9604 | 9577 | 27 | 256375 | Media | 2025-07-01 15:31 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | 01/07/2025 se realiza reporte al proveedor 30/06/2025 se encuentra equipo apagado, se observa que la aguja esta doblada y la estación de lavado se encuentra separada en dos piezas, se baja aguja y se endereza, se juntan las dos piezas de la estación de lavado, se ensamblan aguja y estación de lavado, se retira tapa lateral, se realiza limpieza a cámaras de lavado, se enciende adecuadamente el equipo sin errores. se realiza ajuste de alineación de los microtubos, se realiza acompañamiento a procesamiento de controles en los 3 niveles con resultados adecuados. el equipo funciona correctamente. nota: la orden no corre en tiempo real debido a que realizaron la necesidad posterior a la reparación. anexo reporte de servicio sso-25-160461 | MAL_USO_CONFIGURACION, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO, DESGASTE_NORMAL | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO', 'DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Tuesday | 1
113856 | CORRECTIVO | 1146443251 | lina marcela gomez morales | Drenaje de líquidos anómalos en el baño HGB Equipo de hematologia B6200 fuera de funcionamiento el 21/03/25 desde las 6:30 hasta las 15:00 por error: Drenaje de líquidos anómalos en el baño HGB. Numero de reporte de ingenieria ANNAR: SRE-25-24498 |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S | LABORATORIO |  | ANALIZADOR HEMATOLÓGICO AUTOMÁTICO | 4486 | EB2137 | EB2137 | MINDRAY | CAL6000 | DC8-27000190 | 2025-03-22 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | 21/03/2025 Se reporta equipo a proveedor, pendiente visita. 25/03/2025 Proveedor recibe el equipo con falla en drenado de líquidos, realiza revisión y limpieza de filtros de corchos en línea de drenado, paso seguido realiza limpieza del reservorio de desechos y evidencia obstrucción en WBC2 y procede a realizar intervención de la línea, realiza ensamble de sistemas de fluidos y procesos de limpieza por sistemas, realiza paso de controles exitosamente y realiza procesamiento de pacientes sin novedad. El equipo se entrega funcionando con normalidad. Nota: La orden no corre en tiempo real debido a que el servicio no reportó la ejecución del mismo en el momento indicado. Anexo Reporte de Servicio N°SSO-25-146397 | 2025-03-21 16:24 |  | 2025-03-21 16:29 | 2025-05-09 11:33 | 68824 | 68816 | 8 | 249690 | Media | 2025-03-21 16:02 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | 21/03/2025 se reporta equipo a proveedor, pendiente visita. 25/03/2025 proveedor recibe el equipo con falla en drenado de líquidos, realiza revisión y limpieza de filtros de corchos en línea de drenado, paso seguido realiza limpieza del reservorio de desechos y evidencia obstrucción en wbc2 y procede a realizar intervención de la línea, realiza ensamble de sistemas de fluidos y procesos de limpieza por sistemas, realiza paso de controles exitosamente y realiza procesamiento de pacientes sin novedad. el equipo se entrega funcionando con normalidad. nota: la orden no corre en tiempo real debido a que el servicio no reportó la ejecución del mismo en el momento indicado. anexo reporte de servicio n°sso-25-146397 | MAL_USO_CONFIGURACION, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO, DESGASTE_NORMAL | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO', 'DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Friday | 4
117852 | CORRECTIVO | 1088237653 | diana milena florez castaño | SEROFUGA CON ERROR 05 Buenas tardes, Serofuga del servicio de gestion pre transfusional en el banco de sangre no funciona ya que al momento de ponerla a centrifugar se para y saca un error, requerimos de su ayuda urgente. Gracias |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | BPL MEDICAL S.A.S | BANCO DE SANGRE |  | SEROFUGA | 4727 | 6187 |  | HANIL | SEROSPIN | HICME323081604002 | 2025-07-12 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Servicio indica que el equipo en ocasiones no para de centrifugar. Actividad realizada: Equipo no realiza disminución en el contador, en ocasiones no para, la deben apagar para que pare, abrirla con la llave y encender de nuevo arrojando error 5, se consulta a proveedor quien solicita evidencia fotográfica, se solicita en el servicio. pendiente por evidencia Se envía evidencia al proveedor, quien la envía a fabrica e indica que se deben realiza unas pruebas debido a que se cambio la tarjeta principal recientemente, se informa a Alejandra Duque con el fin de que se agilice el proceso Estado final: equipo fuera de servicio Repuestos: no 29/08/2025 Pendiente revisión por parte de proveedor, caso fue escalado a fabrica. 19/09/2025 El proveedor realiza cambio de display por fallas en comunicación con tarjeta madre, se realizan pruebas de funcionamiento las cuales pasan correctamente. Se deja el equipo en observación. 25/09/2025 El equipo funciona correctamente. Anexo Reporte de Servicio N°SER-1046 | 2025-07-10 15:27 |  | 2025-07-10 15:30 | 2025-09-25 15:54 | 108024 | 110765 | -2741 | 257041 | Media | 2025-07-10 15:23 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: servicio indica que el equipo en ocasiones no para de centrifugar. actividad realizada: equipo no realiza disminución en el contador, en ocasiones no para, la deben apagar para que pare, abrirla con la llave y encender de nuevo arrojando error 5, se consulta a proveedor quien solicita evidencia fotográfica, se solicita en el servicio. pendiente por evidencia se envía evidencia al proveedor, quien la envía a fabrica e indica que se deben realiza unas pruebas debido a que se cambio la tarjeta principal recientemente, se informa a alejandra duque con el fin de que se agilice el proceso estado final: equipo fuera de servicio repuestos: no 29/08/2025 pendiente revisión por parte de proveedor, caso fue escalado a fabrica. 19/09/2025 el proveedor realiza cambio de display por fallas en comunicación con tarjeta madre, se realizan pruebas de funcionamiento las cuales pasan correctamente. se deja el equipo en observación. 25/09/2025 el equipo funciona correctamente. anexo reporte de servicio n°ser-1046 | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Thursday | 3
120132 | CORRECTIVO | 1036940041 | liceth yeraldine zuluaga cardona | ATASCO DE NEVERA DE REACTIVOS EL DIA 23/09/2025 ATASCO DE NEVERA DE REACTIVOS EL DIA 23/09/2025 N DE CASO EN ROCHE: CAS- 0024202011 |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | PRODUCTOS ROCHE S.A | LABORATORIO |  | ANALIZADOR DE COAGULACION COBAS | 4724 | EB2300 | EB2300 | ROCHE | COBAS T-511 | (21) 5294 | 2025-10-04 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | 23/09/2025 Proveedor realiza ajuste del brazo de carga de reactivos correctamente y se fijan tornillos de ajuste con pegante fijador para tornillos que evite el movimiento de los mismos y así se pierda el ajuste del mecanismo. Se realiza chequeo correctamente, mantenimiento sin novedad, se realiza carga y registro de reactivos correctamente. Se procesan muestras de pacientes correctamente. Se reconstituye reactivos correctamente sin novedad de mecanismo. Anexo Orden de Trabajo N°WO-34190970 | 2025-09-29 08:11 |  | 2025-09-29 14:52 | 2025-09-29 15:18 | 26 | 0 | 26 | 262022 | Media | 2025-09-27 09:53 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | 23/09/2025 proveedor realiza ajuste del brazo de carga de reactivos correctamente y se fijan tornillos de ajuste con pegante fijador para tornillos que evite el movimiento de los mismos y así se pierda el ajuste del mecanismo. se realiza chequeo correctamente, mantenimiento sin novedad, se realiza carga y registro de reactivos correctamente. se procesan muestras de pacientes correctamente. se reconstituye reactivos correctamente sin novedad de mecanismo. anexo orden de trabajo n°wo-34190970 | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Monday | 0
120810 | CORRECTIVO | 1053829144 | LINA MARCELA DIAZ ALARCON | marcapasos sin bateria |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | MEDTRONIC COLOMBIA S.A | UCIA | CARRO DE PARO | MARCAPASOS BICAMERAL | 5327 | 6474 |  | MEDTRONIC | 5392 | DJH053130P | 2025-10-25 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | 24/10/2025 Se realiza reporte por garantía N° 4625 31/10/2025 El proveedor realiza revisión del equipo, queda pendiente por garantía 2/12/2025 Proveedor realiza entrega de equipo nuevo en reemplazo, se da de baja al equipo en cuestión. Adjunto Autorizacion de salida del Equipo | 2025-10-22 07:32 |  | 2025-10-22 08:13 | 2025-12-03 10:23 | 59170 | 58939 | 231 | 263457 | Media | 2025-10-21 22:37 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | 24/10/2025 se realiza reporte por garantía n° 4625 31/10/2025 el proveedor realiza revisión del equipo, queda pendiente por garantía 2/12/2025 proveedor realiza entrega de equipo nuevo en reemplazo, se da de baja al equipo en cuestión. adjunto autorizacion de salida del equipo | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Wednesday | 2
118789 | CORRECTIVO | 39446126 | MONICA PATRICIA GOMEZ BETANCUR | sellador no carga Al conectar el sellador a la luz, no genera carga. ya se reviso con otro cable. ya se reporto a Fresenius. equipo fuera de servicio |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | FRESENIUS KABI COLOMBIA S.A.S | BANCO DE SANGRE |  | SELLADOR DE TUBOS | 3643 | EB1662 |  | FRESENIUS KABI | COMPOSEAL MOBILEA II | ONKF9867 | 2025-08-16 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | 13/08/2025 Se realiza reporte al proveedor. 21/08/2025 Proveedor realiza desensamble de equipo, se realiza reconexión de acople de cargador a tarjeta interna, se realiza reensamble, se realiza medición de sistema de carga de batería, se verifica carga de batería, se realiza sucesivos sellados, evidenciando trabajo correcto del equipo, el equipo funciona correctamente. Anexo Reporte de Servicio N°4369915 | 2025-08-13 16:00 |  | 2025-08-13 18:39 | 2025-10-06 10:43 | 75844 | 75839 | 5 | 259176 | Media | 2025-08-13 15:59 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | 13/08/2025 se realiza reporte al proveedor. 21/08/2025 proveedor realiza desensamble de equipo, se realiza reconexión de acople de cargador a tarjeta interna, se realiza reensamble, se realiza medición de sistema de carga de batería, se verifica carga de batería, se realiza sucesivos sellados, evidenciando trabajo correcto del equipo, el equipo funciona correctamente. anexo reporte de servicio n°4369915 | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Wednesday | 2
118587 | CORRECTIVO | 30230544 | marisol soto aristizabal | mesa de paciente genera ruido al desplazarse mesa de paciente genera ruido al desplazarse |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | SIEMENS HEALTHCARE S.A.S. | IMAGENOLOGÍA |  | TOMÓGRAFO | 3714 | 5147 | 5147 | SIEMENS | SOMATOM GO UP | 108596 | 2025-08-09 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Mesa con ruido fuerte al bajar Actividad realizada: Se observa que solo al bajar la mesa se detecta ruido fuerte, se reporta a ingeniera Alejandra y se realiza reporte al proveedor. Estado final: funcional Repuestos: no 06/08/2025 Proveedor realiza lubricación intensa en motor de la mesa (vertical drive), luego de ello se hicieron pruebas de funcionamiento, verificando su correcto funcionamiento. Anexo Reporte de Servicio N°480100710320 | 2025-08-06 07:32 |  | 2025-08-06 07:43 | 2025-08-06 16:34 | 531 | 295 | 236 | 258716 | Media | 2025-08-06 06:38 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: mesa con ruido fuerte al bajar actividad realizada: se observa que solo al bajar la mesa se detecta ruido fuerte, se reporta a ingeniera alejandra y se realiza reporte al proveedor. estado final: funcional repuestos: no 06/08/2025 proveedor realiza lubricación intensa en motor de la mesa (vertical drive), luego de ello se hicieron pruebas de funcionamiento, verificando su correcto funcionamiento. anexo reporte de servicio n°480100710320 | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Wednesday | 2
118346 | CORRECTIVO | 43550083 | MARIA CRISTINA ZAPATA TORRES | Sensor de flujo inoperante Ventilador XT EXTEND 2355, Sensor de flujo inoperante comuniquese con su tecnico. se deja en cuarto de equipos del 4 piso UCIA |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya |  | UCIA | CUARTO DE EQUIPOS 4 PISO | VENTILADOR ADULTO | 1417 | 3703 |  | TAEMA | EXTEND XT | 2355 | 2025-08-02 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Equipo con alarma de sensor de flujo inoperante Actividad realizada: Se revisa equipo y se encuentra con alarma ya que le sensor de flujo no estaba funcionando. Se intenta realizar pruebas generales, pero no pasa del item donde se realiza el test de presencia del tapón Se comunica con el proveedor e indica que se debe revisar a fondo Estado final: pendiente por visita del proveedor Repuestos: no 04/08/2025 Equipo pendiente por revisión del proveedor. 08/08/2025 Proveedor realiza revisión del equipo pero no es posible su reparación, es necesario cambiar tarjeta principal. Pendiente cambio de repuesto. 20/08/2025 Proveedor realiza cambio de repuesto y la falla persiste, se determina que la falla es irreparable. Pendiente aprobación de baja. 04/09/2025 Equipo se da de baja. | 2025-07-28 11:29 |  | 2025-07-28 16:39 | 2025-09-04 09:33 | 52854 | 54164 | -1310 | 258145 | Media | 2025-07-27 13:10 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: equipo con alarma de sensor de flujo inoperante actividad realizada: se revisa equipo y se encuentra con alarma ya que le sensor de flujo no estaba funcionando. se intenta realizar pruebas generales, pero no pasa del item donde se realiza el test de presencia del tapón se comunica con el proveedor e indica que se debe revisar a fondo estado final: pendiente por visita del proveedor repuestos: no 04/08/2025 equipo pendiente por revisión del proveedor. 08/08/2025 proveedor realiza revisión del equipo pero no es posible su reparación, es necesario cambiar tarjeta principal. pendiente cambio de repuesto. 20/08/2025 proveedor realiza cambio de repuesto y la falla persiste, se determina que la falla es irreparable. pendiente aprobación de baja. 04/09/2025 equipo se da de baja. | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Monday | 0
113289 | CORRECTIVO | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS | Reader no funciona correctamente, presenta error |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya |  | LABORATORIO |  | ANALIZADOR DE GASES ARTERIALES | 2971 | 6313 | EB1358 | EPOCAL | EPOC | 17310521403639 | 2025-03-08 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: reader no lee tarjetas y presenta fallo eléctrico. Actividad realizada: se realizan acciones recomendadas por proveedor Annar, donde se verifica adaptador de voltaje y batería, funcionando correctamente. Proveedor procede a solicitar visita de ingeniero para revisar el equipo. Estado final: Repuestos: 5/03/2025 Proveedor realiza revisión del equipo y encuentra falla en el reader, pendiente envío de reader para cambio. 11/04/2025 Pendiente repuesto e instalación por parte del proveedor 16/05/2025 Proveedor notifica que el equipo no tiene reparación. Se espera decisión de Carolina Orozco sobre la baja del equipo. 20/05/2025 Se da de baja el equipo ya que no es reparable. | 2025-03-05 08:10 | 2025-03-05 08:10 | 2025-03-05 08:17 | 2025-05-20 11:32 | 108195 | 107696 | 499 |  |  |  | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: reader no lee tarjetas y presenta fallo eléctrico. actividad realizada: se realizan acciones recomendadas por proveedor annar, donde se verifica adaptador de voltaje y batería, funcionando correctamente. proveedor procede a solicitar visita de ingeniero para revisar el equipo. estado final: repuestos: 5/03/2025 proveedor realiza revisión del equipo y encuentra falla en el reader, pendiente envío de reader para cambio. 11/04/2025 pendiente repuesto e instalación por parte del proveedor 16/05/2025 proveedor notifica que el equipo no tiene reparación. se espera decisión de carolina orozco sobre la baja del equipo. 20/05/2025 se da de baja el equipo ya que no es reparable. | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Wednesday | 2
111823 | CORRECTIVO | 1040050883 | estefani chica orozco | Bomba no funcional Bomba que se prende y se apaga sola, con pito constante |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | ICU MEDICAL COLOMBIA LIMITADA | H2-T1 |  | BOMBA DE INFUSIÓN | 3459 | BI-0543 |  | HOSPIRA | PLUM A+ | 23055752 | 2025-02-15 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnóstico: Bomba de infusión con mal funcionamiento Actividad realizada: Bomba de infusión se apaga y se enciende descontroladamente y muestra error de mal funcionamiento, no se logra identificar cual puede ser el causante de dicha falla Estado final: EN proceso Repuestos: No 21/03/2025 Proveedor realiza ajustes en el mecanismo en los sensores de aire, se realizan todas las pruebas de funcionamiento y el equipo puede ser devuelto al servicio. Anexo Informe de Servicio N°2812670 | 2025-02-13 14:54 |  | 2025-02-13 14:56 | 2025-03-21 15:25 | 54749 | 54684 | 65 | 246799 | Media | 2025-02-13 14:51 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnóstico: bomba de infusión con mal funcionamiento actividad realizada: bomba de infusión se apaga y se enciende descontroladamente y muestra error de mal funcionamiento, no se logra identificar cual puede ser el causante de dicha falla estado final: en proceso repuestos: no 21/03/2025 proveedor realiza ajustes en el mecanismo en los sensores de aire, se realizan todas las pruebas de funcionamiento y el equipo puede ser devuelto al servicio. anexo informe de servicio n°2812670 | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Thursday | 3
109187 | CORRECTIVO | 1040035580 | luis felipe arango patiño | LENTE STRYKER LAPAROSCOPIA OPACO LENTE HD 30º, DIAMETRO 10MM, LONGITUD 33 CMS REF 0502-103-030 MARCA STRYKER SN1646729 PRESENTA OPACIDAD EN LA TRANSMISION DE LA IMAGEN |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | COMPLEQ COMPLEMENTOS QUIRURGICOS S.A.S | CIRUGÍA |  | LENTES | 2559 |  |  | NO APLICA |  |  | 2025-02-08 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Lente de laparoscopia stryker con visual opaca Actividad realizada: Se realiza verificación de lente en torre de laparoscopia, se acopla lente a cabezal de cámara y se evidencia imagen opaca y borrosa. Estado final: Se deja en pausa, y se pasa orden a coordinación de proveedores Repuestos: No SN: 1646729 4/02/2025 Se envía equipo a proveedor para diagnostico y cotización. 07/02/2025 El proveedor realiza limpieza de ventana distal externamente, así como la limpieza de componentes internos y externos. También realiza revisión de la dirección de visión, de resolución de centrado y del campo de visión. El equipo funciona correctamente. Anexo Reporte de Mantenimiento N°02-6045 | 2025-02-04 07:33 |  | 2025-02-04 08:18 | 2025-02-07 11:49 | 4531 | 4506 | 25 | 246043 | Media | 2025-02-03 12:41 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: lente de laparoscopia stryker con visual opaca actividad realizada: se realiza verificación de lente en torre de laparoscopia, se acopla lente a cabezal de cámara y se evidencia imagen opaca y borrosa. estado final: se deja en pausa, y se pasa orden a coordinación de proveedores repuestos: no sn: 1646729 4/02/2025 se envía equipo a proveedor para diagnostico y cotización. 07/02/2025 el proveedor realiza limpieza de ventana distal externamente, así como la limpieza de componentes internos y externos. también realiza revisión de la dirección de visión, de resolución de centrado y del campo de visión. el equipo funciona correctamente. anexo reporte de mantenimiento n°02-6045 | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Tuesday | 1
118604 | CORRECTIVO | 1040047616 | MARIA CAMILA CASTAÑO LOPEZ | RESONADOR DE JARDINES PRESENTA ARTEFACTOS EN LAS IMAGENES |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | PHILIPS COLOMBIANA S.A | IMAGENOLOGÍA |  | RESONADOR | 4232 | 5724 |  | PHILIPS | INGENIA 1.5T OMEGA HP EVOLUTION | 61385 | 2025-08-09 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 08/08/2025 Se reporta equipo a proveedor (PHILIPS) con número de caso: 0125885722 26/09/2025 Proveedor realiza pruebas de spourius y encuentra ruido producido por el cable de carga del monitor de signos vitales, el cual estaba pasando por la guía de onda al Magneto, se dieron instrucciones para que no lo vuelvan a pasar por la guía de onda, ya que esto produce artificios en las imágenes. Test y pruebas de funcionamiento Ok, el equipo funciona correctamente. Anexo Reporte de Servicio N°WO-13378351 | 2025-08-06 11:39 |  | 2025-08-08 16:24 | 2025-09-26 13:36 | 68952 | 68786 | 166 | 258648 | Media | 2025-08-05 08:51 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 08/08/2025 se reporta equipo a proveedor (philips) con número de caso: 0125885722 26/09/2025 proveedor realiza pruebas de spourius y encuentra ruido producido por el cable de carga del monitor de signos vitales, el cual estaba pasando por la guía de onda al magneto, se dieron instrucciones para que no lo vuelvan a pasar por la guía de onda, ya que esto produce artificios en las imágenes. test y pruebas de funcionamiento ok, el equipo funciona correctamente. anexo reporte de servicio n°wo-13378351 | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Wednesday | 2
118105 | CORRECTIVO | 1036785626 | LINA MARCELA BOTERO OSORIO | FALLA DE BATERIA PARA TRIGGER Y ECG DE RESONADOR FALLA DE BATERIA PARA TRIGGER Y ECG DE RESONADOR SEDE JARDINES |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | PHILIPS COLOMBIANA S.A | IMAGENOLOGÍA |  | RESONADOR | 4232 | 5724 |  | PHILIPS | INGENIA 1.5T OMEGA HP EVOLUTION | 61385 | 2025-07-19 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 18/07/2025 Se realizo caso en Philips 0125812223, ingeniero remoto verifica el caso y realiza envío de batería. 09/08/2025 Se recibe batería en el área de biomédica y se envía a imagenología sede jardines. Este repuesto no requiere ser instalado, ya que es de uso común de los colaboradores del servicio. Anexo Reporte de Servicio N°WO-13196570 | 2025-07-18 15:56 |  | 2025-07-18 16:39 | 2025-08-11 15:06 | 34468 | 34462 | 6 | 257590 | Media | 2025-07-18 15:46 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 18/07/2025 se realizo caso en philips 0125812223, ingeniero remoto verifica el caso y realiza envío de batería. 09/08/2025 se recibe batería en el área de biomédica y se envía a imagenología sede jardines. este repuesto no requiere ser instalado, ya que es de uso común de los colaboradores del servicio. anexo reporte de servicio n°wo-13196570 | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Friday | 4
117627 | CORRECTIVO | 1036961613 | yuliana ospina osorio | PNATALLA NO FUNCIONA PANTALLA DEL RESONADOR DE LA SEDE DE JARDINES NO ENCIENTE |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | HEALTHTRON | IMAGENOLOGÍA |  | RESONADOR | 4232 | 5724 |  | PHILIPS | INGENIA 1.5T OMEGA HP EVOLUTION | 61385 | 2025-07-05 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 3/07/2025 Se reporta equipo a proveedor. 7/07/2025 Proveedor configura pantalla tekemi, es necesario cambiar la CPU. 25/07/2025 El proveedor lleva a cabo el reemplazo de la CPU y la instalación del software, ejecuta pruebas de funcionamiento que se superan con éxito. Equipo en observación. 31/07/2025 Funciona correctamente Anexo Reporte de Servicio Técnico N°00469, 00465 | 2025-07-03 08:59 |  | 2025-07-03 17:55 | 2025-07-31 17:35 | 40300 | 39779 | 521 | 256313 | Media | 2025-07-01 09:01 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 3/07/2025 se reporta equipo a proveedor. 7/07/2025 proveedor configura pantalla tekemi, es necesario cambiar la cpu. 25/07/2025 el proveedor lleva a cabo el reemplazo de la cpu y la instalación del software, ejecuta pruebas de funcionamiento que se superan con éxito. equipo en observación. 31/07/2025 funciona correctamente anexo reporte de servicio técnico n°00469, 00465 | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Thursday | 3
119801 | CORRECTIVO | 1073323648 | guillermo alejandro delgado perez | Cambio mouse Resonador Jardines Buen día. El mouse del resonador Phillips tiene limitaciones físicas en su rueda y capta con dificultad los movimientos de la mano |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | PHILIPS COLOMBIANA S.A | JARDINES TERCER PISO |  | RESONADOR | 4232 | 5724 |  | PHILIPS | INGENIA 1.5T OMEGA HP EVOLUTION | 61385 | 2025-09-20 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 17/09/2025 Se reporta equipo a proveedor (PHILIPS) 09/10/2025 Se entrega mouse en el servicio por parte del área de mantenimiento biomedico, quienes reportan que funciona correctamente. Anexo Reporte de Servicio N°WO-13570266 | 2025-09-17 09:10 |  | 2025-09-17 16:34 | 2025-10-09 15:05 | 31591 | 31548 | 43 | 261340 | Media | 2025-09-17 08:48 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 17/09/2025 se reporta equipo a proveedor (philips) 09/10/2025 se entrega mouse en el servicio por parte del área de mantenimiento biomedico, quienes reportan que funciona correctamente. anexo reporte de servicio n°wo-13570266 | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Wednesday | 2
114491 | CORRECTIVO | 1036785626 | LINA MARCELA BOTERO OSORIO | sistema de audiovisión del resonador fuera de serv sistema de audiovisión del resonador fuera de servicio (TAKEMI) |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | HEALTHTRON | IMAGENOLOGÍA |  | RESONADOR | 4232 | 5724 |  | PHILIPS | INGENIA 1.5T OMEGA HP EVOLUTION | 61385 | 2025-04-12 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: sistema de domótica no funciona correctamente. Actividad realizada: sistema no enciende, sin dar imagen en la pantalla y tampoco hay audio. Se procede a reportar a proveedor para intervención. Estado final: Repuestos: 12/04/2025 Proveedor realiza inspección al sistema de domótica encontrando cable de la CPU suelto, se reconecta el cable y se realiza preset completo. El equipo funciona correctamente. Equipo en observación. 14/04/2024 El equipo funciona correctamente. Anexo Reporte de Servicio N°00452 | 2025-04-10 11:56 |  | 2025-04-10 11:56 | 2025-04-14 18:10 | 6133 | 6130 | 3 | 250624 | Media | 2025-04-07 08:29 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: sistema de domótica no funciona correctamente. actividad realizada: sistema no enciende, sin dar imagen en la pantalla y tampoco hay audio. se procede a reportar a proveedor para intervención. estado final: repuestos: 12/04/2025 proveedor realiza inspección al sistema de domótica encontrando cable de la cpu suelto, se reconecta el cable y se realiza preset completo. el equipo funciona correctamente. equipo en observación. 14/04/2024 el equipo funciona correctamente. anexo reporte de servicio n°00452 | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Thursday | 3
115690 | CORRECTIVO | 1088315109 | MANUELA AGUIRRE TORRES | rayos x sede jardines Solicito amablemente revisión del equipo de rayos x de la sede jardines de llanogrande ya que se encuentra presentando fallas en el funcionamiento de la batería. |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | PHILIPS COLOMBIANA S.A | IMAGENOLOGÍA |  | EQUIPO DE RAYOS X | 4217 | 5723 |  | PHILIPS | DURADIAGNOST F30 DR 1.1 | 220074 | 2025-05-17 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 15/05/2025 Se crea caso N°0125459568 16/05/2025 Proveedor solicita repuesto nuevo, batería para detector inalámbrico. 5/06/2025 Se entrega batería en el servicio, el equipo funciona correctamente. Anexo Reporte de Servicio N°WO-12829263 | 2025-05-15 08:44 |  | 2025-05-15 17:51 | 2025-06-05 10:59 | 29828 | 29817 | 11 | 253190 | Media | 2025-05-14 10:20 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 15/05/2025 se crea caso n°0125459568 16/05/2025 proveedor solicita repuesto nuevo, batería para detector inalámbrico. 5/06/2025 se entrega batería en el servicio, el equipo funciona correctamente. anexo reporte de servicio n°wo-12829263 | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Thursday | 3
119306 | CORRECTIVO | 1040181182 | CLARA LUCIA CASTAÑEDA VILLA | REPORTE DE ENDOSCOPIO POR GUAYA ROTA BUENAS TARDES SE REPORTA ENDOSCOPIO DE SEDE PRINCIPAL CON PLACA EG-600WR SN K6391K336 YA QUE SE ROMPE LA GUAYA MAYOR CUANDO EL DOCTOR MATEO ARRUBLA SE ENCONTRABA REALIZANDO EL RETIRO DE UN STENT ESOFAGICO. MUCHAS GRACIAS. |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | ENDOTEST | ENDOSCOPIAS |  | TORRE DE ENDOSCOPIA VIDEOGASTROSCOPIO VIDEOCOLONOSCOPIO VIDEODUODENO REGULADOR CO2 BOMBA DE IRRIGACIÓN | 4415 | 5920 |  | FUJIFILM | VP-3500 | 1V640G621 | 2025-09-06 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | 01/09/2025 Se realiza reporte a proveedor (Felipe Endotest) quien retira el equipo para reparación en laboratorio 02/09/2025 Proveedor realiza desarme parcial y reinstalación de canales de aire/agua, verificación de configuraciones, ajustes necesarios y pruebas de imagen. Equipo queda funcionando correctamente. Equipo en observación. 04/09/2025 El equipo funciona correctamente. SN°KG391K336 Anexo Reporte | 2025-09-01 10:12 |  | 2025-09-01 16:48 | 2025-09-04 15:22 | 4234 | 4221 | 13 | 260188 | Media | 2025-08-30 14:41 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | 01/09/2025 se realiza reporte a proveedor (felipe endotest) quien retira el equipo para reparación en laboratorio 02/09/2025 proveedor realiza desarme parcial y reinstalación de canales de aire/agua, verificación de configuraciones, ajustes necesarios y pruebas de imagen. equipo queda funcionando correctamente. equipo en observación. 04/09/2025 el equipo funciona correctamente. sn°kg391k336 anexo reporte | MAL_USO_CONFIGURACION, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Monday | 0
115651 | CORRECTIVO | 1140828154 | LIZETH DEL CARMEN POLO BLANQUICETH | Equipo de rayos x 1, no funciona Equipo de rayos x no funciona |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | RX S.A. | IMAGENOLOGÍA |  | FLAT PANEL | 4288 | 5802 |  | AGFA | XD 14 (FXRD-3643VAW) | VEABCB165 | 2025-05-17 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 14/05/2025 Se realiza revisión del equipo y este no presenta conexión entre flat panel y software, se solicita apoyo remoto la proveedor pero a pesar de seguir indicaciones no es posible dejar funcional el equipo. 15/05/2025 Proveedor realiza revisión del equipo en sitio e identifica que el módulo de conexión tiene daño en tarjeta principal es necesario realizar el cambio de este módulo. 16/05/2025 Se realiza instalación de nuevo módulo en el equipo por parte del personal de biomédica (Kelly Posada y Alejandra Duque), proveedor realiza configuración vía remota y pruebas de funcionamiento. Equipo en observación. 19/05/2025 El equipo funciona correctamente. Anexo Reporte de Servicio Tecnico N°AA55709, AA55754 | 2025-05-14 07:31 |  | 2025-05-14 07:32 | 2025-05-19 08:06 | 7234 | 6894 | 340 | 253159 | Media | 2025-05-13 23:57 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 14/05/2025 se realiza revisión del equipo y este no presenta conexión entre flat panel y software, se solicita apoyo remoto la proveedor pero a pesar de seguir indicaciones no es posible dejar funcional el equipo. 15/05/2025 proveedor realiza revisión del equipo en sitio e identifica que el módulo de conexión tiene daño en tarjeta principal es necesario realizar el cambio de este módulo. 16/05/2025 se realiza instalación de nuevo módulo en el equipo por parte del personal de biomédica (kelly posada y alejandra duque), proveedor realiza configuración vía remota y pruebas de funcionamiento. equipo en observación. 19/05/2025 el equipo funciona correctamente. anexo reporte de servicio tecnico n°aa55709, aa55754 | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Wednesday | 2
111762 | CORRECTIVO | 43714670 | angela yaneth alvarez jimenez | endoscopio en préstamo de jardines fugas positivas endoscopio en préstamo de jardines con placa 338 dio fugas positivas |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | ENDOTEST | ENDOSCOPIAS |  | TORRE DE ENDOSCOPIA VIDEOGASTROSCOPIO VIDEOCOLONOSCOPIO | 4416 | 5921 |  | FUJIFILM | VP-3500 | 1V640G622 | 2025-02-15 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 12/02/2025 Se reporta equipo a proveedor, pendiente visita. 14/02/2025 Se envía equipo a proveedor. 28/02/2025 Se solicita devolución del equipo sin intervención por el alto costo de la reparación 06/03/2024 Jomedical realiza devolución del equipo 11/03/2025 Se envía equipo a proveedor (ENDOTEST). 18/03/2025 El proveedor realiza recuperación de imagen, secado preventivo, cambio de canal de biopsia, tensores de angulación, goma de angulación, mantenimiento a guayas ajustes generales y pruebas de funcionamiento. El equipo se encuentra en optimas condiciones de funcionamiento. Equipo: VIDEO GASTROSCOPIO Marca: FUJINON Modelo: EG600WR Serial: NG391k338 Anexo Reporte de Proveedor | 2025-02-12 17:27 |  | 2025-02-12 17:34 | 2025-03-18 11:17 | 51463 | 48570 | 2893 | 246718 | Media | 2025-02-12 14:50 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 12/02/2025 se reporta equipo a proveedor, pendiente visita. 14/02/2025 se envía equipo a proveedor. 28/02/2025 se solicita devolución del equipo sin intervención por el alto costo de la reparación 06/03/2024 jomedical realiza devolución del equipo 11/03/2025 se envía equipo a proveedor (endotest). 18/03/2025 el proveedor realiza recuperación de imagen, secado preventivo, cambio de canal de biopsia, tensores de angulación, goma de angulación, mantenimiento a guayas ajustes generales y pruebas de funcionamiento. el equipo se encuentra en optimas condiciones de funcionamiento. equipo: video gastroscopio marca: fujinon modelo: eg600wr serial: ng391k338 anexo reporte de proveedor | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Wednesday | 2
107191 | CORRECTIVO | 1036785626 | LINA MARCELA BOTERO OSORIO | INYECTOR RESONDOR JARDINES PRESENTA FALLAS EL INYECTOR DEL RESONADOR NO RECONOVCE LA PILA, NO SIENDO POSIBLE CONTRASTAR (NO SABEMOS SI ES EL INYECTOR EL QUE PRESENTA LA FALLA O AMBAS PILAS) |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | TECNICA ELECTROMEDICA | IMAGENOLOGÍA |  | INYECTOR | 4320 | EB2042 | EB2042 | MEDRAD | SPECTRIS SOLARIS EP | 301247 | 2025-01-04 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 15/01/2024 Proveedor realiza revisión del equipo y encuentra pines desajustados generando falso contacto, se destapa la powerbox y se ajustan pines quedando estables, realiza pruebas funcionales el equipo genera nuevamente la conexión, se dan recomendaciones para no ingresar la batería fuerte, el equipo queda operativo. | 2025-01-02 17:44 |  | 2025-01-02 17:45 | 2025-01-15 16:44 | 18659 | 18550 | 109 | 243828 | Media | 2025-01-02 11:24 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 15/01/2024 proveedor realiza revisión del equipo y encuentra pines desajustados generando falso contacto, se destapa la powerbox y se ajustan pines quedando estables, realiza pruebas funcionales el equipo genera nuevamente la conexión, se dan recomendaciones para no ingresar la batería fuerte, el equipo queda operativo. | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Thursday | 3
114774 | CORRECTIVO | 1003633755 | ELIANA SOFIA SALAZAR GARCIA | ENDOSCOPIO BUENOS DIAS. POR FAVOR PARA REPORTAR UN ENDOSCOPIO CON PLACA KG391K337 POR SUGERENCIA DEL DOCTOR QUE SE ENCUENTRA EL DIA DE HOY REALIZANDO PROCEDIMIENTOS, ÉL REFIERE QUE LA IMAGEN ESTÁ MUY OSCURA Y NO ES CONFIABLE REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS ASÍ. MUCHAS GRACIAS POR LA ATENCIÓN PRESTADA. |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | ENDOTEST | ENDOSCOPIAS |  | TORRE DE ENDOSCOPIA VIDEOGASTROSCOPIO VIDEOCOLONOSCOPIO | 4416 | 5921 |  | FUJIFILM | VP-3500 | 1V640G622 | 2025-04-26 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 21/04/2025 Se reporta equipo a proveedor, pendiente recolección. 28/05/2025 Se envía el equipo para reparar al proveedor ENDOTEST. 30/05/2025 Proveedor realiza pruebas de humedad y reparación de tapa puntal distal, ajustes generales y pruebas de funcionamiento. Anexo Reporte del Servicio | 2025-04-21 12:59 |  | 2025-04-21 17:00 | 2025-05-30 15:51 | 56091 | 56087 | 4 | 251569 | Media | 2025-04-21 09:46 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 21/04/2025 se reporta equipo a proveedor, pendiente recolección. 28/05/2025 se envía el equipo para reparar al proveedor endotest. 30/05/2025 proveedor realiza pruebas de humedad y reparación de tapa puntal distal, ajustes generales y pruebas de funcionamiento. anexo reporte del servicio | MAL_USO_CONFIGURACION, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Monday | 0
116452 | CORRECTIVO | 1040047690 | MELISSA VALENCIA CARDONA | PUNTA DE ENDOSCOPIO KG391K338 jardines MALO BUENAS TARDES AL MOMENTO DE LAVAR EL ENDOSCOPIO SE VE EN EL AGUA UN PEDAZO DE LA PUNTA DEL ENDOSCOPIO SE HIZO TEST DE FUGA Y NEGATIVO. MUCHAS GRACIAS |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | ENDOTEST | ENDOSCOPIAS |  | TORRE DE ENDOSCOPIA VIDEOGASTROSCOPIO VIDEOCOLONOSCOPIO | 4416 | 5921 |  | FUJIFILM | VP-3500 | 1V640G622 | 2025-05-31 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 30/05/2025 Se reporta equipo a proveedor. 11/06/2025 Se envía el equipo al proveedor. 01/07/2025 Proveedor realiza reinstalación de tapa punta distal por fractura, la reparación del equipo no tuvo costo. Equipo se deja en observación. 04/07/2025 Equipo funciona correctamente Anexo Reporte de Servicio | 2025-05-30 15:14 |  | 2025-05-30 16:39 | 2025-07-04 07:45 | 48426 | 49857 | -1431 | 254367 | Media | 2025-05-30 14:55 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 30/05/2025 se reporta equipo a proveedor. 11/06/2025 se envía el equipo al proveedor. 01/07/2025 proveedor realiza reinstalación de tapa punta distal por fractura, la reparación del equipo no tuvo costo. equipo se deja en observación. 04/07/2025 equipo funciona correctamente anexo reporte de servicio | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Friday | 4
108439 | CORRECTIVO | 43714670 | angela yaneth alvarez jimenez | Bombillo torre acabado Buenas s días, desde la semana pasada estamos trabajando con el bombillo auxiliar en la torre de endoscopias sede Somer porque ya cumplió las 500 horas y necesita cambió ya q la imagen es oscura |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya |  | ENDOSCOPIAS |  | TORRE DE ENDOSCOPIA VIDEOGASTROSCOPIO VIDEOCOLONOSCOPIO VIDEODUODENO REGULADOR CO2 BOMBA DE IRRIGACIÓN | 4415 | 5920 |  | FUJIFILM | VP-3500 | 1V640G621 | 2025-01-25 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Se contacta proveedor, equipo se encuentra en garantía 31/01/2025 Proveedor realiza instalación de bombillo xenon, realiza pruebas de funcionamiento as cuales salen bien. Anexo Reporte de Servicio de Proveedor | 2025-01-20 15:52 |  | 2025-01-20 16:02 | 2025-01-31 14:47 | 15765 | 15746 | 19 | 244882 | Media | 2025-01-20 08:28 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | se contacta proveedor, equipo se encuentra en garantía 31/01/2025 proveedor realiza instalación de bombillo xenon, realiza pruebas de funcionamiento as cuales salen bien. anexo reporte de servicio de proveedor | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Monday | 0
115726 | CORRECTIVO | 1040180711 | ADRIANA MARIA RAMIREZ GUTIERREZ | se reporta colonoscopio EC-600WL SN JC688K036 por buenas tardes! se reporta colonoscopio EC-600WL SN JC688K036 por que se le DR Joselyn Camargo refiere sentir guaya rodada . |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | ENDOTEST | ENDOSCOPIAS |  | TORRE DE ENDOSCOPIA VIDEOGASTROSCOPIO VIDEOCOLONOSCOPIO | 4416 | 5921 |  | FUJIFILM | VP-3500 | 1V640G622 | 2025-05-17 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Se realiza solicitud de revisión al proveedor 28/05/2025 Se envía equipo para reparar al proveedor ENDOTEST 10/06/2025 Proveedor realiza realiza desarme parcial y cambio de tensores de angulación, ajustes sellado y pruebas de control de calidad. El equipo funciona correctamente. Anexo Reporte de Servicio Técnico N° N/A | 2025-05-15 16:34 |  | 2025-05-15 16:48 | 2025-06-10 08:51 | 36962 | 36937 | 25 | 253314 | Media | 2025-05-15 15:23 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | se realiza solicitud de revisión al proveedor 28/05/2025 se envía equipo para reparar al proveedor endotest 10/06/2025 proveedor realiza realiza desarme parcial y cambio de tensores de angulación, ajustes sellado y pruebas de control de calidad. el equipo funciona correctamente. anexo reporte de servicio técnico n° n/a | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Thursday | 3
119337 | CORRECTIVO | 1040181182 | CLARA LUCIA CASTAÑEDA VILLA | endoscopio con imagen defectuasa BUENAS TARDES. SE REPORTA ENDOSCOPIO DE LA SEDE PRINCIPAL, CON PLACA EG-600WR - SN KG391K335 EN HORAS DE LA MAÑANA FINALIZANDO PROCEDIMIENTOS CON EL DOCTOR SANTIAGO PEREZ, SE CONECTA EL EQUIPO A LA TORRE Y ESTE EMPIEZA A MOSTRAS UNA IMAGEN DE COLORES, SE APAGA EL EQUIPO SE DESCONECTA Y SE VUELVE A CONECTAR DANDO YA LA IMAGEN NORMAL. SE CONTINUA REALIZANDO PROCEDIMIENTOS CON EL EQUIPO. (ESTE EQUIPO SE HA REPORTADO ANTERIORMENTE POR LO MISMO). MUCHAS GRACIAS. |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | ENDOTEST | ENDOSCOPIAS |  | TORRE DE ENDOSCOPIA VIDEOGASTROSCOPIO VIDEOCOLONOSCOPIO VIDEODUODENO REGULADOR CO2 BOMBA DE IRRIGACIÓN | 4415 | 5920 |  | FUJIFILM | VP-3500 | 1V640G621 | 2025-09-06 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 01/09/2025 Se realiza reporte al proveedor. 10/09/2025 Proveedor (Felipe) retira equipo para revisión por garantía 22/09/2025 Proveedor realiza reparación de cableado en sistema de conector de video y pruebas de funcionamiento, equipo en observación. 26/09/2025 El equipo funcionando correctamente Anexo Reporte del Servicio | 2025-09-01 15:50 |  | 2025-09-01 16:48 | 2025-09-26 08:40 | 35512 | 35488 | 24 | 260277 | Media | 2025-09-01 14:45 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 01/09/2025 se realiza reporte al proveedor. 10/09/2025 proveedor (felipe) retira equipo para revisión por garantía 22/09/2025 proveedor realiza reparación de cableado en sistema de conector de video y pruebas de funcionamiento, equipo en observación. 26/09/2025 el equipo funcionando correctamente anexo reporte del servicio | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Monday | 0
115114 | CORRECTIVO | 1038408640 | NATALY YASMIN ZULUAGA ARCILA | Desprendimiento Protector de la punta del endoscopio sn KG391K338 Buenas tardes. Se observa deterioro y desprendimiento del caucho de la punta protector del endoscopio de su parte distal, como una "fisura" (levantamiento de caucho) Gracias |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | ENDOTEST | ENDOSCOPIAS |  | TORRE DE ENDOSCOPIA VIDEOGASTROSCOPIO VIDEOCOLONOSCOPIO | 4416 | 5921 |  | FUJIFILM | VP-3500 | 1V640G622 | 2025-05-03 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 30/04/2025 Se envía equipo a proveedor (Endotest). 02/05/2024 Proveedor Endotest realiza reinstalación de sellos de caucho protector, restauración de tapa punta distal, ajustes generales y pruebas de funcionamiento. Anexo Reporte de Proveedor | 2025-04-29 16:33 |  | 2025-04-29 17:59 | 2025-05-02 17:20 | 4281 | 4278 | 3 | 252251 | Media | 2025-04-29 14:43 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 30/04/2025 se envía equipo a proveedor (endotest). 02/05/2024 proveedor endotest realiza reinstalación de sellos de caucho protector, restauración de tapa punta distal, ajustes generales y pruebas de funcionamiento. anexo reporte de proveedor | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Tuesday | 1
118340 | CORRECTIVO | 1040741329 | enlly yurley gallego piña | EQUIPO MALO Buenas tardes. Se reporta endoscopio en la Somer 336, luego de realizar un procedimiento de gastrostomia, se procede a realizar lavado de equipo y pruega de fuga. Al realizar la prueba de fuga, no insufla el equipo, no permite realizarlo y de la punta esta escurriendo un color negro con agua. Se reporta equipo. Gracias |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | ENDOTEST | ENDOSCOPIAS |  | TORRE DE ENDOSCOPIA VIDEOGASTROSCOPIO VIDEOCOLONOSCOPIO VIDEODUODENO REGULADOR CO2 BOMBA DE IRRIGACIÓN | 4415 | 5920 |  | FUJIFILM | VP-3500 | 1V640G621 | 2025-08-02 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 28/07/2025 Se reporta equipo a proveedor, pendiente visita. 29/07/2025 Se envía equipo a proveedor por garantía. 13/08/2025 Proveedor realiza Instalación de los repuestos descritos: Canal de biopsia , canales de aire agua , punta distal malla y goma de angulación, ajustes generales y pruebas de funcionamiento, se entrega equipo funcional. SN°KG391K336 Anexo Reporte de Servicio | 2025-07-28 11:21 |  | 2025-07-28 17:41 | 2025-08-13 16:44 | 22983 | 22975 | 8 | 258094 | Media | 2025-07-25 17:17 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 28/07/2025 se reporta equipo a proveedor, pendiente visita. 29/07/2025 se envía equipo a proveedor por garantía. 13/08/2025 proveedor realiza instalación de los repuestos descritos: canal de biopsia , canales de aire agua , punta distal malla y goma de angulación, ajustes generales y pruebas de funcionamiento, se entrega equipo funcional. sn°kg391k336 anexo reporte de servicio | MAL_USO_CONFIGURACION, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Monday | 0
116006 | CORRECTIVO | 1003633755 | ELIANA SOFIA SALAZAR GARCIA | Imagen con interferencia Buenas tardes. Por favor para reportar el endoscopio con placa KG391K335 el cual tiene interferencia en la imagen. |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | ENDOTEST | ENDOSCOPIAS |  | TORRE DE ENDOSCOPIA VIDEOGASTROSCOPIO VIDEOCOLONOSCOPIO VIDEODUODENO REGULADOR CO2 BOMBA DE IRRIGACIÓN | 4415 | 5920 |  | FUJIFILM | VP-3500 | 1V640G621 | 2025-05-31 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Se acude al servicio y no se encuentra a nadie, se pausa orden hasta el lunes 26/05/2025: Diagnostico: Endoscopio con interferencia en la imagen Actividad realizada: endoscopio con serie:KG391K335 presenta interferencia en la imagen, se comunica a la coordinadora Alejandra Duque para realizar reporte a proveedor Estado final: pendiente visita proveedor Repuestos: no 28/05/2025 Se envía el equipo para reparar al proveedor ENDOTEST. 29/05/2025 El proveedor realiza reparación de cable del conector de video, ajustes generales y pruebas de funcionamiento. Anexo Reporte del Servicio | 2025-05-24 14:10 |  | 2025-05-24 14:10 | 2025-05-29 15:56 | 7306 | 7268 | 38 | 253940 | Media | 2025-05-24 13:08 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | se acude al servicio y no se encuentra a nadie, se pausa orden hasta el lunes 26/05/2025: diagnostico: endoscopio con interferencia en la imagen actividad realizada: endoscopio con serie:kg391k335 presenta interferencia en la imagen, se comunica a la coordinadora alejandra duque para realizar reporte a proveedor estado final: pendiente visita proveedor repuestos: no 28/05/2025 se envía el equipo para reparar al proveedor endotest. 29/05/2025 el proveedor realiza reparación de cable del conector de video, ajustes generales y pruebas de funcionamiento. anexo reporte del servicio | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Saturday | 5
118788 | CORRECTIVO | 1040741329 | enlly yurley gallego piña | Desgaste de la punta-sede Jardines Buen dia. Al iniciar el turno en endoscopias en la sede Jardines, se observa desgaste en la punta del equipo SN KG391K337, prueba de fuga: negativo. Se realiza mantenimiento preventivo. Gracias |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | ENDOTEST | ENDOSCOPIAS |  | TORRE DE ENDOSCOPIA VIDEOGASTROSCOPIO VIDEOCOLONOSCOPIO | 4416 | 5921 |  | FUJIFILM | VP-3500 | 1V640G622 | 2025-08-16 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 12/08/2025 Se reporta equipo a proveedor 13/08/2025 Se envía equipo a proveedor 20/08/2025 El proveedor realiza cambio de tapa de punta distal, ejecuta pruebas de funcionamiento las cuales pasan correctamente. Anexo Reporte de Proveedor | 2025-08-13 15:52 |  | 2025-08-13 16:11 | 2025-08-20 11:41 | 9810 | 9802 | 8 | 258974 | Media | 2025-08-11 11:51 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 12/08/2025 se reporta equipo a proveedor 13/08/2025 se envía equipo a proveedor 20/08/2025 el proveedor realiza cambio de tapa de punta distal, ejecuta pruebas de funcionamiento las cuales pasan correctamente. anexo reporte de proveedor | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Wednesday | 2
116930 | CORRECTIVO | 1040181182 | CLARA LUCIA CASTAÑEDA VILLA | PRUEBA DE FUGA POSITIVO EN SEDE JARDINES. AL MOMENTO DE REALIZAR PROCEDIMIENTO DE ENDOSCOPIA EN HORAS DE LA TARDE, SE PROCEDE A REALIZAR LA TOMA DE BIOPSIA, EN LA PARTE FINAL DEL EQUIPO LA PINZA DE BIOPSIA PASO MUY FORZADA, SE REALIZAN VARIAS TOMAS CON LA PACIENTE POR SER PROTOCOLO SYDNEY Y EN TODOS LOS 5 INTENTOS LA PINZA PASO CON MUCHA DIFICULTAD. POSTERIR A ELLO SE REALIZA PRUEBA DE FUGAS LA CUAL SALE POSITIVA. EQUIPO CON PLACA KG391K337 |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | ENDOTEST | ENDOSCOPIAS |  | TORRE DE ENDOSCOPIA VIDEOGASTROSCOPIO VIDEOCOLONOSCOPIO | 4416 | 5921 |  | FUJIFILM | VP-3500 | 1V640G622 | 2025-06-14 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 13/06/2025 Equipo pendiente de proveedor 16/06/2025 Se envía equipo a proveedor. 27/06/2025 Proveedor realiza Instalación de canal de Biopsia, tratamiento de secado a temperatura controlada, reinstalación de la Tapa Distal y ajuste del ensamble de inserción paciente. (guayas y tubo de inserción). Nota: La humedad interna evidenciada en imagen de la Videocámara y posiblemente consecuencia de la fuga del Canal de Biopsia y la Tapa distal fisurada. A futuro puede presentar fallas en la imagen. Anexo Reporte del Servicio | 2025-06-13 16:09 |  | 2025-06-13 16:49 | 2025-06-27 10:08 | 19759 | 19752 | 7 | 255382 | Media | 2025-06-13 15:45 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 13/06/2025 equipo pendiente de proveedor 16/06/2025 se envía equipo a proveedor. 27/06/2025 proveedor realiza instalación de canal de biopsia, tratamiento de secado a temperatura controlada, reinstalación de la tapa distal y ajuste del ensamble de inserción paciente. (guayas y tubo de inserción). nota: la humedad interna evidenciada en imagen de la videocámara y posiblemente consecuencia de la fuga del canal de biopsia y la tapa distal fisurada. a futuro puede presentar fallas en la imagen. anexo reporte del servicio | MAL_USO_CONFIGURACION, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Friday | 4
113798 | CORRECTIVO | 1036960489 | maria alejandra ortiz ardila | ALYX FUERA DE FUNCIONAMIENTO Equipo con alarma irrecuperable 10105 se solicita revisión por ingeniería de proveedor. fresenius del equipo alyx en el área de banco de sangre donaciones consultorio 219 |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | FRESENIUS KABI COLOMBIA S.A.S | BANCO DE SANGRE |  | EQUIPO DE AFÉRESIS | 4443 | EB2103 | EB2103 | FRESENIUS KABI | ALYX 6R5725 | W50835 | 2025-03-22 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 20/03/2025 Pendiente revisión por proveedor 27/03/2025 Proveedor realiza desensamble de motor, reconexiones de cableado a centrifuga, nivelación de sistemas anti vibratorio, pruebas de velocidad, y cambio de batería de CPU, para corregir, la perdida constante de las fecha y la hora, el equipo queda disponible para uso. Anexo Reporte de Servicio N°4348123 | 2025-03-20 09:45 |  | 2025-03-20 11:51 | 2025-03-27 14:24 | 10233 | 10212 | 21 | 249529 | Media | 2025-03-20 08:32 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 20/03/2025 pendiente revisión por proveedor 27/03/2025 proveedor realiza desensamble de motor, reconexiones de cableado a centrifuga, nivelación de sistemas anti vibratorio, pruebas de velocidad, y cambio de batería de cpu, para corregir, la perdida constante de las fecha y la hora, el equipo queda disponible para uso. anexo reporte de servicio n°4348123 | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Thursday | 3
112767 | CORRECTIVO | 39446126 | MONICA PATRICIA GOMEZ BETANCUR | maquina ALIX, con error en procedimiento Se presenta error durante procedimiento, se reporta proveedor, la maquina queda fuera de servicio. |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | FRESENIUS KABI COLOMBIA S.A.S | BANCO DE SANGRE |  | EQUIPO DE AFÉRESIS | 4443 | EB2103 | EB2103 | FRESENIUS KABI | ALYX 6R5725 | W50835 | 2025-02-22 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 21/02/2025 Se realiza reporte al proveedor 25/02/2025 Se realiza desensamble de centrifuga, se realiza revisión de sistemas de tacómetros internos (limpieza y alineación), se realiza cambio de tarjeta controladora #2, se ajustan conexiones, se realizan pruebas completas de funcionamiento de centrifuga y sistemas anexos, el equipo queda funcionando correctamente. Anexo Reporte de Servicio Tecnico N°4341290 | 2025-02-21 07:35 |  | 2025-02-21 16:08 | 2025-02-25 15:24 | 5716 | 5632 | 84 | 247434 | Media | 2025-02-20 18:53 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 21/02/2025 se realiza reporte al proveedor 25/02/2025 se realiza desensamble de centrifuga, se realiza revisión de sistemas de tacómetros internos (limpieza y alineación), se realiza cambio de tarjeta controladora #2, se ajustan conexiones, se realizan pruebas completas de funcionamiento de centrifuga y sistemas anexos, el equipo queda funcionando correctamente. anexo reporte de servicio tecnico n°4341290 | MAL_USO_CONFIGURACION, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Friday | 4
111776 | CORRECTIVO | 1113514086 | CARLOS ANDRES SAMBONI ARCILA | pantalla de equipo de tomografo se apaga Buenos dias, en la sede jardines de llanogrande en el computador de tomografia de la vitrea la pantalla se apaga, aveces parpadea y prende al rato esto lleva asi por mucho tiempo pero hoy se apagaba y no volvia a encender , detras de la pantalla donde esta el cable Display port tiene un quiebre lo movi e inmediatamente la pantalla mostro imagen y no a vuelto a molestar al parecer el cable Display port esta para cambio mil gracias. no se si este reporte es para sistemas ya que este equipo vino con el tomografo. |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | TOP MEDICAL SYSTEMS S.A | IMAGENOLOGÍA |  | TOMÓGRAFO | 4440 | 5945 |  | CANON MEDICAL | AQUILION SERVE TSX-307A/2C | 2CA2332027 | 2025-02-15 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pantalla con cable malo Actividad realizada: cable con intermitencia, se toman fotos de los conectores y se tramitará garantía con el proveedor. Estado final: Repuestos: 21/02/2025 Proveedor realiza revisión del equipo y encuentra fallas en el vítrea por lo cual es necesario retirar para realizar reparación en las instalaciones del proveedor, se espera entrega del equipo reparado. 26/02/2025 Porveedor (Felipe) realiza actualización de software e instalación del equipo, equipo funciona correctamente en el servicio. Anexo Informe de Servicio Tecnico N°83148, 83149 | 2025-02-13 08:51 |  | 2025-02-14 19:53 | 2025-02-26 18:10 | 17177 | 16873 | 304 | 246762 | Media | 2025-02-13 08:51 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pantalla con cable malo actividad realizada: cable con intermitencia, se toman fotos de los conectores y se tramitará garantía con el proveedor. estado final: repuestos: 21/02/2025 proveedor realiza revisión del equipo y encuentra fallas en el vítrea por lo cual es necesario retirar para realizar reparación en las instalaciones del proveedor, se espera entrega del equipo reparado. 26/02/2025 porveedor (felipe) realiza actualización de software e instalación del equipo, equipo funciona correctamente en el servicio. anexo informe de servicio tecnico n°83148, 83149 | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Thursday | 3
107202 | CORRECTIVO | 1019087589 | CINDY JULIETH DUSSAN RAMIREZ | EQUIPO DE MAMOGRAFIA PRESENTA FALLAS AL ENCENDER EL EQUIPO DE MAMOGRAFIA SE ESTA GENERANDO DOS ERRORES, EL CUAL NO PERMITE EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, SE NECESITA BRINDARLE SOLUCION YA QUE AL MOMENTO SE TIENE LA AGENDA LLENA Y TENEMOS PACIENTES EN ESPERA. MUCHAS GRACIAS |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | SUMINISTROS RADIOGRAFICOS | IMAGENOLOGÍA |  | MAMÓGRAFO | 4431 | 5943 |  | HOLOGIC | DIMENSIONS 3000 2D | SDM131800825 | 2025-01-04 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 3/01/2024 Se genera caso 10558, pendiente respuesta de fabrica luego de enviar log de errores. 20/01/2025 Se instala repuesto. Se realizan pruebas de funcionamiento las cuales pasan correctamente. El equipo se encuentra en optimas condiciones de funcionamiento. Se anexa reporte N°OT-104-25 | 2025-01-03 10:05 |  | 2025-01-03 16:26 | 2025-01-20 16:39 | 24493 | 24296 | 197 | 243762 | Media | 2024-12-31 08:31 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 3/01/2024 se genera caso 10558, pendiente respuesta de fabrica luego de enviar log de errores. 20/01/2025 se instala repuesto. se realizan pruebas de funcionamiento las cuales pasan correctamente. el equipo se encuentra en optimas condiciones de funcionamiento. se anexa reporte n°ot-104-25 | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Friday | 4
114819 | CORRECTIVO | 43613136 | ESTHER CECILIA VELEZ CUARTAS | Alix fuera de servicio Buenos días, aparece error 10105 en maquina ALIX de Freseinus doble globular, reportado a ingeniero de casa comercial. se deja equipo fuera de servicio con múltiples fallas en últimos procedimientos. |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | FRESENIUS KABI COLOMBIA S.A.S | BANCO DE SANGRE |  | EQUIPO DE AFÉRESIS | 4443 | EB2103 | EB2103 | FRESENIUS KABI | ALYX 6R5725 | W50835 | 2025-04-26 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Proveedor realiza revisión del equipo y decide realizar renovación tecnológica debido a las fallas repetitivas del equipo, se espera llegada del equipo nuevo. 14/07/2025 Se da de baja el equipo, el proveedor lo retira de la institución. | 2025-04-22 11:10 |  | 2025-04-22 17:55 | 2025-07-14 15:19 | 117923 | 117919 | 4 | 251714 | Media | 2025-04-22 11:04 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | proveedor realiza revisión del equipo y decide realizar renovación tecnológica debido a las fallas repetitivas del equipo, se espera llegada del equipo nuevo. 14/07/2025 se da de baja el equipo, el proveedor lo retira de la institución. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Tuesday | 1
119783 | CORRECTIVO | 43714670 | angela yaneth alvarez jimenez | COLONOSCOPIO JC688K031 GUAYA MALA BUENOS DIAS, EL DIA DE HOY MIENTRAS EL DR SANTIAGO MORO ( ESTUDIANTE DE GASTRO) REALIZABA UN PROCEDIMIENTO COLONOSCOPICO, LA GUAYA SE DAÑO POR LO QUE SE REPORYA EQUIPO |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | ENDOTEST | ENDOSCOPIAS |  | TORRE DE ENDOSCOPIA VIDEOGASTROSCOPIO VIDEOCOLONOSCOPIO VIDEODUODENO REGULADOR CO2 BOMBA DE IRRIGACIÓN | 4415 | 5920 |  | FUJIFILM | VP-3500 | 1V640G621 | 2025-09-20 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: colonosocopio con serie JC688K031 con guaya reventada Actividad realizada: Se comunica a la coordinadora Alejandra Duque para realizar reporte a proveedor Estado final: colonosocopio fuera de servicio Repuestos: No 17/09/2025 Se envía equipo a proveedor para cotización y diagnostico. 26/09/2025 Pendiente aprobación de cotización. 09/10/2025 Se aprueba cotización con pedido N° 19705. 27/10/2025 Proveedor realiza cambio de sistema de guayas, tensores de angulación, caucho protector, ajustes generales y pruebas de funcionamiento las cuales pasan correctamente. Anexo Reporte de Proveedor | 2025-09-16 11:16 |  | 2025-09-16 11:17 | 2025-10-27 14:42 | 59245 | 59222 | 23 | 261264 | Media | 2025-09-16 09:21 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: colonosocopio con serie jc688k031 con guaya reventada actividad realizada: se comunica a la coordinadora alejandra duque para realizar reporte a proveedor estado final: colonosocopio fuera de servicio repuestos: no 17/09/2025 se envía equipo a proveedor para cotización y diagnostico. 26/09/2025 pendiente aprobación de cotización. 09/10/2025 se aprueba cotización con pedido n° 19705. 27/10/2025 proveedor realiza cambio de sistema de guayas, tensores de angulación, caucho protector, ajustes generales y pruebas de funcionamiento las cuales pasan correctamente. anexo reporte de proveedor | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Tuesday | 1
118365 | CORRECTIVO | 43714670 | angela yaneth alvarez jimenez | Endoscopio mala imagen Buenos días el endoscopio 335 placa , la imagen se ve con rayas intermitentes . Aparecen y desaparec n durante el procedimiento y las guías de luz deficientes … la imagen cuando se puede ver es muy oscura |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | ENDOTEST | ENDOSCOPIAS |  | TORRE DE ENDOSCOPIA VIDEOGASTROSCOPIO VIDEOCOLONOSCOPIO VIDEODUODENO REGULADOR CO2 BOMBA DE IRRIGACIÓN | 4415 | 5920 |  | FUJIFILM | VP-3500 | 1V640G621 | 2025-08-02 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 28/07/2025 Se reporta equipo a proveedor, pendiente visita. 29/07/2025 Proveedor realiza ajuste de sistema electrónico en sitio e instalación de lente conector de luz en buen estado.. El equipo funciona correctamente. Anexo Reporte de Servicio Técnico | 2025-07-28 17:17 |  | 2025-07-28 17:41 | 2025-07-29 11:17 | 1056 | 971 | 85 | 258173 | Media | 2025-07-28 10:12 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 28/07/2025 se reporta equipo a proveedor, pendiente visita. 29/07/2025 proveedor realiza ajuste de sistema electrónico en sitio e instalación de lente conector de luz en buen estado.. el equipo funciona correctamente. anexo reporte de servicio técnico | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Monday | 0
118690 | CORRECTIVO | 43714670 | angela yaneth alvarez jimenez | Endoscopio con rayas Buenos días , al conectar el endoscopio aparece imagen de rayas, pantalla rosada o verde |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | ENDOTEST | ENDOSCOPIAS |  | TORRE DE ENDOSCOPIA VIDEOGASTROSCOPIO VIDEOCOLONOSCOPIO VIDEODUODENO REGULADOR CO2 BOMBA DE IRRIGACIÓN | 4415 | 5920 |  | FUJIFILM | VP-3500 | 1V640G621 | 2025-08-16 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: endoscopio con imagen distorsionada, con rayas Actividad realizada: Se encuentra que el equipo esta generando mala imagen, incluso con rayas de diferentes colores, al generar movimiento en el conector la imagen tiende a mejorar, se reporta equipo a Alejandra Duque para ser reportado a proveedor. Estado final: Repuestos: no 13/08/2025 El equipo se envía al proveedor para diagnostico y cotización Serie: KG391K335 25/08/2025 Proveedor realiza secado a temperatura controlada, reinstalación de guías de luz, restauración, cambio de tapa punta distal y goma de angulación, sellado del extremo distal y pruebas de funcionamiento. Equipo en observación. 26/08/2025 El equipo funciona correctamente. Anexo Reporte del Servicio | 2025-08-11 12:00 |  | 2025-08-11 15:54 | 2025-08-26 08:29 | 21155 | 21132 | 23 | 258947 | Media | 2025-08-11 08:32 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: endoscopio con imagen distorsionada, con rayas actividad realizada: se encuentra que el equipo esta generando mala imagen, incluso con rayas de diferentes colores, al generar movimiento en el conector la imagen tiende a mejorar, se reporta equipo a alejandra duque para ser reportado a proveedor. estado final: repuestos: no 13/08/2025 el equipo se envía al proveedor para diagnostico y cotización serie: kg391k335 25/08/2025 proveedor realiza secado a temperatura controlada, reinstalación de guías de luz, restauración, cambio de tapa punta distal y goma de angulación, sellado del extremo distal y pruebas de funcionamiento. equipo en observación. 26/08/2025 el equipo funciona correctamente. anexo reporte del servicio | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Monday | 0
117407 | CORRECTIVO | 1040047690 | MELISSA VALENCIA CARDONA | EQUIPO CON TEST DE FUGA POSITIVO Buenos Dias Se realiza endoscopia urgente paciente sangrando se realiza infiltracion por DR PEDRO JOSE CORREA, luego del procedimiento se realiza test de fuga el cual da POSITIVO KG391K336 Muchas Gracias |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | ENDOTEST | ENDOSCOPIAS |  | TORRE DE ENDOSCOPIA VIDEOGASTROSCOPIO VIDEOCOLONOSCOPIO VIDEODUODENO REGULADOR CO2 BOMBA DE IRRIGACIÓN | 4415 | 5920 |  | FUJIFILM | VP-3500 | 1V640G621 | 2025-06-28 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 25/06/2025 Se reporta equipo a proveedor. 27/06/2025 Se envía equipo al proveedor SN:KG391K336 17/07/2025 Se realiza aprobación de cotización pedido 117407 23/07/2025 Proveedor realiza desarme total del equipo, tratamiento de secado temperatura controlada, cambio de canal de biopsia y caucho protector. El equipo funciona correctamente. Equipo en observación. 29/07/2025 El equipo funciona correctamente. Anexo Reporte de Servicio Técnico | 2025-06-25 11:51 |  | 2025-06-25 17:16 | 2025-07-29 12:07 | 48652 | 48628 | 24 | 256060 | Media | 2025-06-25 11:21 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 25/06/2025 se reporta equipo a proveedor. 27/06/2025 se envía equipo al proveedor sn:kg391k336 17/07/2025 se realiza aprobación de cotización pedido 117407 23/07/2025 proveedor realiza desarme total del equipo, tratamiento de secado temperatura controlada, cambio de canal de biopsia y caucho protector. el equipo funciona correctamente. equipo en observación. 29/07/2025 el equipo funciona correctamente. anexo reporte de servicio técnico | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Wednesday | 2
108588 | CORRECTIVO | 1040035580 | luis felipe arango patiño | FUNCIONAMIENTO INCORRECTO DUODENOSCOPIO SN:JD103L239 FUJIFILM SE EVIDENCIA PRESUNTAMENTE FALLAS EN LA INTEGRIDAD Y HERMETICIDAD |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | ENDOTEST | CIRUGÍA |  | TORRE DE ENDOSCOPIA VIDEOGASTROSCOPIO VIDEOCOLONOSCOPIO VIDEODUODENO REGULADOR CO2 BOMBA DE IRRIGACIÓN | 4415 | 5920 |  | FUJIFILM | VP-3500 | 1V640G621 | 2025-01-25 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Equipo de endoscopia no pasa prueba de fugas Actividad realizada: Se realiza prueba de fugas con probador de fugas, la presión no se mantiene. Estado final: Pendiente de revisión por parte de proveedor, se deja en pausa y se traslada orden a coordinación de proveedores Repuestos: No 28/01/2025 Se envía equipo para diagnostico y cotización. 18/02/2025 Por alto costo en reparación se solicita devolución del equipo sin reparación. 05/03/2025 Jomedical realiza devolución del equipo sin reparación. 06/03/2025 Se envía equipo para reparar al proveedor ENDOTEST. 25/04/2025 Pendiente cotización por parte del proveedor. 27/06/2025 Se aprueba cotización del proveedor con oc 18660. 29/07/2025 Proveedor realiza entrega del equipo reparado, realiza desarme parcial del equipo y encuentra humedad critica en conexiones de cámara lo que genera un daño irreversible. Se realiza secado correctivo sin obtener mejora, posteriormente realiza cambio de videocámara y canal de biopsia. El equipo funciona correctamente. Anexo Reporte de Servicio Técnico | 2025-01-23 17:00 |  | 2025-01-23 18:06 | 2025-07-29 10:40 | 267395 | 265825 | 1570 | 245235 | Media | 2025-01-23 16:30 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo de endoscopia no pasa prueba de fugas actividad realizada: se realiza prueba de fugas con probador de fugas, la presión no se mantiene. estado final: pendiente de revisión por parte de proveedor, se deja en pausa y se traslada orden a coordinación de proveedores repuestos: no 28/01/2025 se envía equipo para diagnostico y cotización. 18/02/2025 por alto costo en reparación se solicita devolución del equipo sin reparación. 05/03/2025 jomedical realiza devolución del equipo sin reparación. 06/03/2025 se envía equipo para reparar al proveedor endotest. 25/04/2025 pendiente cotización por parte del proveedor. 27/06/2025 se aprueba cotización del proveedor con oc 18660. 29/07/2025 proveedor realiza entrega del equipo reparado, realiza desarme parcial del equipo y encuentra humedad critica en conexiones de cámara lo que genera un daño irreversible. se realiza secado correctivo sin obtener mejora, posteriormente realiza cambio de videocámara y canal de biopsia. el equipo funciona correctamente. anexo reporte de servicio técnico | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Thursday | 3
116455 | CORRECTIVO | 1038408640 | NATALY YASMIN ZULUAGA ARCILA | SE REPORTA POR MALA IMAGEN Buenas tardes, se reporta nuevamente equipo con placa terminada KG391K335 por mal funcionamiento de imagen , gracias. |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | ENDOTEST | ENDOSCOPIAS |  | TORRE DE ENDOSCOPIA VIDEOGASTROSCOPIO VIDEOCOLONOSCOPIO VIDEODUODENO REGULADOR CO2 BOMBA DE IRRIGACIÓN | 4415 | 5920 |  | FUJIFILM | VP-3500 | 1V640G621 | 2025-05-31 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: endoscopio con fallas en la imagen Actividad realizada: El equipo se encuentra presentando las mismas fallas anteriores, donde durante el procedimiento de manera intermitente la imagen se distorsiona apareciendo interferencia en la pantalla y rayas de colores, se informa a Alejandra Duque y se pasa la orden para ser tramitada con proveedor Estado final: Equipo parcialmente funcional Repuestos: no 03/06/2025 Se reporta equipo a proveedor. 18/06/2025 Se realiza envío del equipo al proveedor 19/06/2025 Proveedor realiza tratamiento de secado a temperatura controlada y reinstalación de sistema electrónico, reparación del cable conector de video ajustes y pruebas de funcionamiento. La reparación no tuvo costo. Anexo Reporte de Servicio | 2025-05-30 18:59 |  | 2025-05-30 19:09 | 2025-06-19 16:03 | 28614 | 28589 | 25 | 254381 | Media | 2025-05-30 17:43 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: endoscopio con fallas en la imagen actividad realizada: el equipo se encuentra presentando las mismas fallas anteriores, donde durante el procedimiento de manera intermitente la imagen se distorsiona apareciendo interferencia en la pantalla y rayas de colores, se informa a alejandra duque y se pasa la orden para ser tramitada con proveedor estado final: equipo parcialmente funcional repuestos: no 03/06/2025 se reporta equipo a proveedor. 18/06/2025 se realiza envío del equipo al proveedor 19/06/2025 proveedor realiza tratamiento de secado a temperatura controlada y reinstalación de sistema electrónico, reparación del cable conector de video ajustes y pruebas de funcionamiento. la reparación no tuvo costo. anexo reporte de servicio | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Friday | 4
120690 | CORRECTIVO | 1041326140 | MAGNOLIA ISABEL CASTAÑO GALLEGO | CAPILLARYS 3 DBS DISTRIBUIDOR BLOQUEADO CAPILLARYS 3 DBS SACA ERROR EN EL DISTRIBUIDOR DE MICROPLACA, NO INICIALIZA, SE REPORTA A INGENIERIA DE CASA COMERCIAL |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S | LABORATORIO |  | SISTEMA DE ELECTROFORESIS CAPILAR | 4289 | EB2023 | EB2023 | SEBIA | CAPILLARYS 3 DBS | 22 | 2025-10-18 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 17/10/2025 Se reporta equipo a proveedor. 17/10/2025 Proveedor evidencia ópticas bajas, se desmonta y limpia fibras ópticas, se limpia ventana capilares capilares, se escanea monocromador y calibración óptica, resultados sobre el limite inferior para los últimos 4 capilares, se intercambia capilares con otra posición pero persiste el problema en esa posición, se solicitan capilares y fibras de emisión y recepción para probar que mejora las ganancias de las ultimas 4 posiciones. Pendiente a la llegada de repuestos para la intervención. 24/10/2025 Se verifica ganancia óptica de los capilares, se realiza escaneo del monocromador y se verifica centrado de las fibras, se realiza cambio de capilar 7 y 9. Equipo en observación 30/10/2025 Equipo funciona correctamente Anexo Reportes de Servicio N°SSO-25-178368, SSO-25-179525 | 2025-10-17 08:16 |  | 2025-10-17 16:39 | 2025-10-30 16:33 | 18714 | 18709 | 5 | 263165 | Media | 2025-10-16 18:09 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 17/10/2025 se reporta equipo a proveedor. 17/10/2025 proveedor evidencia ópticas bajas, se desmonta y limpia fibras ópticas, se limpia ventana capilares capilares, se escanea monocromador y calibración óptica, resultados sobre el limite inferior para los últimos 4 capilares, se intercambia capilares con otra posición pero persiste el problema en esa posición, se solicitan capilares y fibras de emisión y recepción para probar que mejora las ganancias de las ultimas 4 posiciones. pendiente a la llegada de repuestos para la intervención. 24/10/2025 se verifica ganancia óptica de los capilares, se realiza escaneo del monocromador y se verifica centrado de las fibras, se realiza cambio de capilar 7 y 9. equipo en observación 30/10/2025 equipo funciona correctamente anexo reportes de servicio n°sso-25-178368, sso-25-179525 | MAL_USO_CONFIGURACION, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Friday | 4
121267 | CORRECTIVO | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS | Ganancias ópticas bajas. Capilares con migraciones inadecuadas |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S | LABORATORIO |  | SISTEMA DE ELECTROFORESIS CAPILAR | 4289 | EB2023 | EB2023 | SEBIA | CAPILLARYS 3 DBS | 22 | 2025-11-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 05/11/2025 Proveedor realiza cambio de lámpara de deuterio, soporte de lámpara y led de 420nm, realiza limpieza de capilares, se vuelve a inicializar y se procesa nuevamente el control. Se evidencia que los 3 capilares presentan migraciones extrañas. Se solicitarán capilares nuevos. Equipo operativo. 06/11/2025 Proveedor realiza cambio de los 3 capilares restantes, el equipo funciona correctamente. Anexo Reporte de Servicio N°SSO-25-181099, SSO-25-181497 | 2025-11-06 07:54 | 2025-11-06 07:54 | 2025-11-06 07:55 | 2025-11-18 16:08 | 17773 | 17631 | 142 |  |  |  | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 05/11/2025 proveedor realiza cambio de lámpara de deuterio, soporte de lámpara y led de 420nm, realiza limpieza de capilares, se vuelve a inicializar y se procesa nuevamente el control. se evidencia que los 3 capilares presentan migraciones extrañas. se solicitarán capilares nuevos. equipo operativo. 06/11/2025 proveedor realiza cambio de los 3 capilares restantes, el equipo funciona correctamente. anexo reporte de servicio n°sso-25-181099, sso-25-181497 | MAL_USO_CONFIGURACION, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Thursday | 3
114291 | CORRECTIVO | 1146443251 | lina marcela gomez morales | Error del instrumento Equipo filmarray arroja error del instrumento en modulo TM03113, se hace reporte a ingeniera de Biomereux con registro del caso B-32711334. Modulo queda inhabilitado y enviaran uno nuevo. |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | BIOMERIEUX COLOMBIA S.A.S | LABORATORIO |  | ANALIZADOR DE INMUNOENSAYO | 4977 | EB2442 | EB2442 | VIDAS | VIDAS KUBE CLINICAL | VK003216; VK003220; VK003222 | 2025-04-05 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 04/04/2025 Se reporta equipo a proveedor, se espera llegada de nuevo modulo para su reemplazo. 28/05/2025 Proveedor realiza cambio de modulo, el equipo funciona correctamente. Anexo Reporte de Servicio, caso N°32711334 Observacion al Aprobar: Por error en la comunicacion con lider de Laboratorio se cierra la Orden con fecha antes de terminar el servicio, ya que informaron que este mtto habia sido concluido por parte de proveedor | 2025-04-04 12:21 |  | 2025-04-04 16:32 | 2025-05-22 09:42 | 68710 | 68708 | 2 | 250533 | Media | 2025-04-04 12:13 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 04/04/2025 se reporta equipo a proveedor, se espera llegada de nuevo modulo para su reemplazo. 28/05/2025 proveedor realiza cambio de modulo, el equipo funciona correctamente. anexo reporte de servicio, caso n°32711334 observacion al aprobar: por error en la comunicacion con lider de laboratorio se cierra la orden con fecha antes de terminar el servicio, ya que informaron que este mtto habia sido concluido por parte de proveedor | MAL_USO_CONFIGURACION, FALTA_CAPACITACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'FALTA_CAPACITACION'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Friday | 4
108348 | CORRECTIVO | 39446126 | MONICA PATRICIA GOMEZ BETANCUR | balanza de recoleccion no funciona Balanza con clamp cerrado. Ya se reporto a ingenieria Freseius |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | FRESENIUS KABI COLOMBIA S.A.S | BANCO DE SANGRE |  | BALANZA AGITADORA | 5017 | EB2466 | EB2466 | FRESENIUS KABI | COMPOGUARD | 2CHA8621 | 2025-01-18 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 17/01/2025 Se reporta equipo a proveedor. 18/01/2025 Se realizan sucesivas calibraciones mecánicas de galga, el equipo da lecturas por encima de la tolerancia aceptada, la celda de peso esta averiada, se solicitara repuesto. 22/01/2025 Proveedor instala repuesto, equipo en observación. 30/01/2025 El equipo funciona correctamente. GT REPETIDA CON LA 108346 Anexo Reporte de Servicio N°4335062 | 2025-01-17 14:40 |  | 2025-01-17 15:08 | 2025-01-30 11:19 | 18491 | 18485 | 6 | 244775 | Media | 2025-01-17 13:30 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 17/01/2025 se reporta equipo a proveedor. 18/01/2025 se realizan sucesivas calibraciones mecánicas de galga, el equipo da lecturas por encima de la tolerancia aceptada, la celda de peso esta averiada, se solicitara repuesto. 22/01/2025 proveedor instala repuesto, equipo en observación. 30/01/2025 el equipo funciona correctamente. gt repetida con la 108346 anexo reporte de servicio n°4335062 | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Friday | 4
108346 | CORRECTIVO | 39446126 | MONICA PATRICIA GOMEZ BETANCUR | Balanza de recoleccion descalibrada La balanza de recoleccion, solo sensa y calibra hasta 465. Ya se reporto a fresenius. |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | FRESENIUS KABI COLOMBIA S.A.S | BANCO DE SANGRE |  | BALANZA AGITADORA | 5017 | EB2466 | EB2466 | FRESENIUS KABI | COMPOGUARD | 2CHA8621 | 2025-01-18 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 17/01/2025 Se reporta equipo a proveedor. 18/01/2025 Se realizan sucesivas calibraciones mecánicas de galga, el equipo da lecturas por encima de la tolerancia aceptada, la celda de peso esta averiada, se solicitara repuesto. 22/01/2025 Proveedor instala repuesto, equipo en observación. 30/01/2025 El equipo funciona correctamente. Anexo Reporte de Servicio N°4335062 | 2025-01-17 14:39 |  | 2025-01-17 15:10 | 2025-01-30 11:17 | 18487 | 18484 | 3 | 244774 | Media | 2025-01-17 13:29 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 17/01/2025 se reporta equipo a proveedor. 18/01/2025 se realizan sucesivas calibraciones mecánicas de galga, el equipo da lecturas por encima de la tolerancia aceptada, la celda de peso esta averiada, se solicitara repuesto. 22/01/2025 proveedor instala repuesto, equipo en observación. 30/01/2025 el equipo funciona correctamente. anexo reporte de servicio n°4335062 | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Friday | 4
120131 | CORRECTIVO | 1067954636 | NATALIA MAUSSA PEÑA | Pantalla de nonin con mal funcionamiento. Pantalla de nonin los valores aparecen hasta la mitad. EB2479 |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | TECH-MEDICAL EQUIPOS MEDICOS S.A.S | H5-T2 | PUESTO DE ENFERMERÍA | PULSOXÍMETRO | 5033 | EB2479 | EB2479 | EDAN | H100B | 360101-M23C09930162 | 2025-10-04 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pantalla de nonin los valores aparecen hasta la mitad Actividad realizada: se revisa y se encuentra equipo en garantía se traslada reporte a la coordinadora Alejandra para que realice el debido tramite Estado final: pendiente por garantía Repuestos: 15/10/2025 El proveedor realiza revisión del equipo, queda pendiente por repuesto (pantalla). 13/11/2025 El proveedor realiza instalación de de pantalla, ejecuta pruebas de funcionamiento las cuales pasa correctamente Anexo Orden de Trabajo N°OT-90369-TM, OT-92667-TM | 2025-09-29 07:41 |  | 2025-09-29 10:12 | 2025-11-13 11:11 | 64859 | 64697 | 162 | 262056 | Media | 2025-09-29 05:07 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pantalla de nonin los valores aparecen hasta la mitad actividad realizada: se revisa y se encuentra equipo en garantía se traslada reporte a la coordinadora alejandra para que realice el debido tramite estado final: pendiente por garantía repuestos: 15/10/2025 el proveedor realiza revisión del equipo, queda pendiente por repuesto (pantalla). 13/11/2025 el proveedor realiza instalación de de pantalla, ejecuta pruebas de funcionamiento las cuales pasa correctamente anexo orden de trabajo n°ot-90369-tm, ot-92667-tm | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Monday | 0
113968 | CORRECTIVO | 39451967 | maria carolina orozco gallego | incubado0ra co2 Cordial saludo Se solicita amblemente revisar la puerta de la incubadora de CO2, la cual se encuentra muy dura la palanca de la puerta. Gracias |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | IMCOLMEDICA S.A | LABORATORIO |  | INCUBADORA PARA LABORATORIO CLINICO | 5028 | 6312 |  | MEMMERT | ICO240MED | O824.0065 | 2025-03-29 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Manija de puerta con dificultad para asegurar equipo. Actividad realizada: Se verifica funcionamiento, al mover manija se puede observar que no tiene un recorrido continuo, se dificulta al intentar cerrarse, se informa a Alejandra Duque, para dar solución con ayuda de proveedor. Estado final: En espera. Repuestos: No. 8/04/2025 Proveedor realiza desarme de la palanca, posteriormente realiza lubricación con grasa siliconada, se realizan pruebas de funcionamiento las cuales salen bien. Anexo Reporte del Servicio | 2025-03-27 07:31 |  | 2025-03-27 07:36 | 2025-04-08 09:25 | 17389 | 17302 | 87 | 249906 | Media | 2025-03-26 14:51 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: manija de puerta con dificultad para asegurar equipo. actividad realizada: se verifica funcionamiento, al mover manija se puede observar que no tiene un recorrido continuo, se dificulta al intentar cerrarse, se informa a alejandra duque, para dar solución con ayuda de proveedor. estado final: en espera. repuestos: no. 8/04/2025 proveedor realiza desarme de la palanca, posteriormente realiza lubricación con grasa siliconada, se realizan pruebas de funcionamiento las cuales salen bien. anexo reporte del servicio | MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Thursday | 3
121060 | CORRECTIVO | 1036957045 | maria camila durango jurado | No realiza lectura de SO2% ni de Hemoglobina Se realiza cambio de Fluid pack, al destaparlo evidencio empaque lleno de agua e instrumento mojado, procedo a secarlo e instalarlo. Pasan las calibraciones el equipo queda operativo, después me llaman de la UCI diciéndome que no les esta realizando el parámetro de Hemoglobina ni SO2%. #caso en roche: CAS-0024456959 |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | PRODUCTOS ROCHE S.A | LABORATORIO |  | ANALIZADOR PARA PRUEBAS DE POC | 5165 | EB2510 | EB2510 | ROCHE | COBAS B123 | 43145 | 2025-11-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 29/10/2025 Proveedor le indica al usuario cambiar FP por uno nuevo. Se realiza reposición de insumo. Usuario reemplaza reactivo FP nuevo, y el equipo se encuentra operativo y funcionando correctamente. Anexo Orden de Trabajo N°WO-34552715 | 2025-10-29 08:32 |  | 2025-11-05 17:36 | 2025-11-05 17:39 | 2 | 0 | 2 | 263939 | Media | 2025-10-29 00:17 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 29/10/2025 proveedor le indica al usuario cambiar fp por uno nuevo. se realiza reposición de insumo. usuario reemplaza reactivo fp nuevo, y el equipo se encuentra operativo y funcionando correctamente. anexo orden de trabajo n°wo-34552715 | MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Wednesday | 2
120353 | CORRECTIVO | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS | error de lavado de AQC |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | PRODUCTOS ROCHE S.A | LABORATORIO |  | ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS | 5163 | EB2508 | EB2508 | ROCHE/COBAS | COBAS B-221 | 28950 | 2025-10-04 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 30/09/2025 Proveedor realiza revisión y encuentra desconexión de un tubo, realiza corrección, después de esto lavado ok, revisión general, procesamiento de controles de calidad en sus 3 niveles de forma automática, equipo queda operativo. Anexo Informe de Servicio N°M&N RR10CC3393 | 2025-10-06 12:38 | 2025-10-06 12:38 | 2025-10-06 12:38 | 2025-10-06 12:42 | 4 | 0 | 4 |  |  |  | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 30/09/2025 proveedor realiza revisión y encuentra desconexión de un tubo, realiza corrección, después de esto lavado ok, revisión general, procesamiento de controles de calidad en sus 3 niveles de forma automática, equipo queda operativo. anexo informe de servicio n°m&n rr10cc3393 | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Monday | 0
114780 | CORRECTIVO | 1040048854 | YESICA ANDREA ACEVEDO FLOREZ | PERFUSOR DISFUNCIONAL Buenos días , se solicita revisión prioritaria de perfusor por poca disponibilidad ( se conecta y a pesar de estar cargando no prende) |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | FRESENIUS KABI COLOMBIA S.A.S | UCIN | P7 CUB 1 | BOMBA JERINGA | 5143 | P-0021 | P-0021 | FRESENIUS KABI | AGILIA PRONEO MX | 25982178 | 2025-04-26 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Equipo no enciende. Actividad realizada: Se verifica conexiona toma corriente, se puede observa que el equipo emite señal auditiva y visual al ser conectado, pero no es posible encenderlo, se decide consultar con proveedor, para dar solución al problema. Este recomienda descartar teclado desconectando batería, se realiza paso a paso las indicaciones de este, al retirarla, el equipo enciende, pero no funcionan algunas de sus teclas, lo que indica que el teclado esta en malas condiciones, se informa a coordinadora Alejandra Duque, para dar solución con ayuda de proveedor. Estado final: En espera. Repuestos: No. 22/04/2025 Se reporta equipo a proveedor, pendiente recolección. 07/0572025 Se envía equipo a proveedor para reparación. 26/05/2025 Proveedor realiza cambio de carcasa superior; Revisión de aspecto físico, sistema de bloqueo, pantalla LCD, prueba luz de fondo, prueba led y teclado, prueba de buzzer y parlante, prueba de cierre del cilindro de jeringa, prueba de fuerza, prueba de desplazamiento, prueba antisifón, prueba de alarmas del émbolo de desacoplamiento, prueba Watchdog, prueba de los indicadores de alimentación AC/batería y pruebas eléctricas. El equipo funciona correctamente. Anexo Reporte de Servicio N°4357225 | 2025-04-21 15:24 |  | 2025-04-21 16:03 | 2025-05-26 14:51 | 50328 | 50271 | 57 | 251517 | Media | 2025-04-19 11:20 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo no enciende. actividad realizada: se verifica conexiona toma corriente, se puede observa que el equipo emite señal auditiva y visual al ser conectado, pero no es posible encenderlo, se decide consultar con proveedor, para dar solución al problema. este recomienda descartar teclado desconectando batería, se realiza paso a paso las indicaciones de este, al retirarla, el equipo enciende, pero no funcionan algunas de sus teclas, lo que indica que el teclado esta en malas condiciones, se informa a coordinadora alejandra duque, para dar solución con ayuda de proveedor. estado final: en espera. repuestos: no. 22/04/2025 se reporta equipo a proveedor, pendiente recolección. 07/0572025 se envía equipo a proveedor para reparación. 26/05/2025 proveedor realiza cambio de carcasa superior; revisión de aspecto físico, sistema de bloqueo, pantalla lcd, prueba luz de fondo, prueba led y teclado, prueba de buzzer y parlante, prueba de cierre del cilindro de jeringa, prueba de fuerza, prueba de desplazamiento, prueba antisifón, prueba de alarmas del émbolo de desacoplamiento, prueba watchdog, prueba de los indicadores de alimentación ac/batería y pruebas eléctricas. el equipo funciona correctamente. anexo reporte de servicio n°4357225 | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Monday | 0
118813 | CORRECTIVO | 1036965896 | luisa arango escobar | Mal funcionamiento del equipo de piso pelvico Por favor, revisar el equipo de piso pélvico, solicité revisión hace 3 semanas y sigue teniendo fallas en su funcionamiento, la lectura de electromiografía está fallando, no está arrojando datos confiables, no sé si es el equipo o los accesorios, se encuentra en el consultorio 14 de la sede Reserva Plaza, los jueves el consultorio está desocupado por lo que es mas fácil que lo vengan a revisar ese día, muchas gracias. |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | CLS DOTACIONES MEDICAS SAS | CONSULTA EXTERNA |  | EQUIPO NEUROTRAC | 5149 | 6336 |  | NEUROTRAC | MYO PLUS PRO 2 | 2383 | 2025-08-16 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Se lleva equipo al taller para ser revisado. Diagnostico: Equipo con fallas en la toma de electromiografías Actividad realizada: Se prueba el equipo y se puede ver que esta arrojando valores muy bajos cuando se conecta el electrodo de referencia y valores muy alto y con mucho ruido cuando se conecta el electrodo Se pausa orden para consultar a proveedor 19/08/2025 El proveedor realiza verificación de cables, encontrando cable del canal 1 defectuoso, se realizan pruebas funcionales con cable nuevo y se registra un trazo adecuado, se deja cable nuevo y se hacen pruebas funcionales, el equipo se entrega en óptimas condiciones funcionales. Anexo Reporte de Servicio Tecnico | 2025-08-14 13:15 |  | 2025-08-14 18:48 | 2025-08-19 14:10 | 6922 | 6832 | 90 | 259103 | Media | 2025-08-12 14:51 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | se lleva equipo al taller para ser revisado. diagnostico: equipo con fallas en la toma de electromiografías actividad realizada: se prueba el equipo y se puede ver que esta arrojando valores muy bajos cuando se conecta el electrodo de referencia y valores muy alto y con mucho ruido cuando se conecta el electrodo se pausa orden para consultar a proveedor 19/08/2025 el proveedor realiza verificación de cables, encontrando cable del canal 1 defectuoso, se realizan pruebas funcionales con cable nuevo y se registra un trazo adecuado, se deja cable nuevo y se hacen pruebas funcionales, el equipo se entrega en óptimas condiciones funcionales. anexo reporte de servicio tecnico | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Thursday | 3
115512 | CORRECTIVO | 1038413786 | luisa fernanda muñoz palencia | Error de temperatura en equipo de gases El día 6/05 en la madrugada el equipo saco error de temperatura en la cámara de medición. Se crea el caso en Roche CAS- 0023091375. |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | PRODUCTOS ROCHE S.A | UCIA |  | ANALIZADOR PARA PRUEBAS DE POC | 5165 | EB2510 | EB2510 | ROCHE | COBAS B123 | 43145 | 2025-05-10 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 7/05/2025 Se reporta equipo a proveedor. 7/05/2025 Proveedor acude al sitio para realizar cambio de piezas, la impresora se debió cambiar por daño, imprimía caracteres, realiza cambio de Cámara de medición debido a daño de la misma, con problemas de temperatura, se inicializa pieza, se realiza pruebas de fluidos y rutina de lavado ok, consumibles inicializados, Fluid Pack arroja alarma y se marca como defectuoso, se hace necesario cambiar por otro, este quedó con 300 mediciones lote 31247193, El equipo funciona correctamente. Nota: La orden no corre en tiempo real debido a que el servicio no reportó la ejecución del mismo en el momento indicado. Anexo Orden de Trabajo N°WO-32511033 | 2025-05-07 15:53 |  | 2025-05-07 17:56 | 2025-05-09 12:06 | 2530 | 2511 | 19 | 252793 | Media | 2025-05-07 15:30 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 7/05/2025 se reporta equipo a proveedor. 7/05/2025 proveedor acude al sitio para realizar cambio de piezas, la impresora se debió cambiar por daño, imprimía caracteres, realiza cambio de cámara de medición debido a daño de la misma, con problemas de temperatura, se inicializa pieza, se realiza pruebas de fluidos y rutina de lavado ok, consumibles inicializados, fluid pack arroja alarma y se marca como defectuoso, se hace necesario cambiar por otro, este quedó con 300 mediciones lote 31247193, el equipo funciona correctamente. nota: la orden no corre en tiempo real debido a que el servicio no reportó la ejecución del mismo en el momento indicado. anexo orden de trabajo n°wo-32511033 | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO, DESGASTE_NORMAL | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO', 'DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Wednesday | 2
119250 | CORRECTIVO | 1036952975 | DANIELA ALEJANDRA FRANCO GIRALDO | microflujometro con funcionamiento incorrecto microflujometro que al graduar oxigeno por debajo de 0.5 se cierra. |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | SENSOR MEDICAL SAS | UCIP | TERAPIA RESPIRATORIA | FLUJÓMETRO | 5218 | 457 |  | OHIO | ALTA PRECISIÓN- REF: 7700-1309-907 | 21132738 | 2025-08-30 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico Equipo deja de administrar equipo cunado se gradúa en 0.5 o valores inferiores Actividad realizada: Equipo se encuentra en garantía Se comunica a la coordinadora Alejandra Duque para realizar tramite de garantía Estado final: fuera de servicio Repuestos: no 08/09/2025 Se envía equipo a proveedor. 31/10/2025 Proveedor realiza envío de equipo nuevo por reposición, nueva placa 460, se da de baja la placa 457. | 2025-08-29 11:53 |  | 2025-08-29 12:37 | 2025-10-31 12:17 | 89260 | 90664 | -1404 | 260022 | Media | 2025-08-28 11:43 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico equipo deja de administrar equipo cunado se gradúa en 0.5 o valores inferiores actividad realizada: equipo se encuentra en garantía se comunica a la coordinadora alejandra duque para realizar tramite de garantía estado final: fuera de servicio repuestos: no 08/09/2025 se envía equipo a proveedor. 31/10/2025 proveedor realiza envío de equipo nuevo por reposición, nueva placa 460, se da de baja la placa 457. | MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Friday | 4
121273 | CORRECTIVO | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS | Coloraciones con huecos y error de drenaje de desechos y cámara de diluyente. |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S | LABORATORIO |  | ANALIZADOR HEMATOLÓGICO AUTOMÁTICO | 4486 | EB2137 | EB2137 | MINDRAY | CAL6000 | DC8-27000190 | 2025-10-04 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 02/10/2025 Proveedor realiza procedimiento de limpiezas de líneas de desechos, se realiza procedimiento de mantenimientos por software de servicio, se realiza prueba de dispensado de reactivos evidenciando que no se dispensa correctamente el ethanol para la fijación por lo que también se evidencia falla en la lámina debido a que en el extendido coloreado se ven huecos, se realiza limpieza de válvulas encargadas de la linea del ethanol, se realiza cambio de SV 45 y SV 44 y finalmente se realiza prueba de dispensado obteniendo resultados satisfactorios. Anexo Reporte de servicio SSO-25-176130, SSO-25-176258 | 2025-11-06 09:15 | 2025-11-06 09:15 | 2025-11-06 09:15 | 2025-11-06 09:25 | 10 | 0 | 10 |  |  |  | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 02/10/2025 proveedor realiza procedimiento de limpiezas de líneas de desechos, se realiza procedimiento de mantenimientos por software de servicio, se realiza prueba de dispensado de reactivos evidenciando que no se dispensa correctamente el ethanol para la fijación por lo que también se evidencia falla en la lámina debido a que en el extendido coloreado se ven huecos, se realiza limpieza de válvulas encargadas de la linea del ethanol, se realiza cambio de sv 45 y sv 44 y finalmente se realiza prueba de dispensado obteniendo resultados satisfactorios. anexo reporte de servicio sso-25-176130, sso-25-176258 | MAL_USO_CONFIGURACION, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Thursday | 3
121418 | CORRECTIVO | 1146443251 | lina marcela gomez morales | Equipo SC-120 no colorea bien Equipo no esta fijando bien las extendidos y no colorea bien. Numero de caso SS-25-182293 |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S | LABORATORIO |  | ANALIZADOR HEMATOLÓGICO AUTOMÁTICO | 4486 | EB2137 | EB2137 | MINDRAY | CAL6000 | DC8-27000190 | 2025-11-15 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 12/11/2025 Proveedor realiza limpieza de estaciones de lavado, se realiza ajuste de mangueras de válvulas pinch. Equipo en seguimiento. 12/11/2025 Proveedor realiza seguimiento después del cambio del colorante, coloración adecuada. El equipo funciona correctamente. Anexo Reporte de Servicio N°SSO-25-182293, SSO-25-182390 | 2025-11-11 17:14 |  | 2025-11-19 16:53 | 2025-11-19 17:00 | 7 | 0 | 7 | 264682 | Media | 2025-11-11 16:58 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 12/11/2025 proveedor realiza limpieza de estaciones de lavado, se realiza ajuste de mangueras de válvulas pinch. equipo en seguimiento. 12/11/2025 proveedor realiza seguimiento después del cambio del colorante, coloración adecuada. el equipo funciona correctamente. anexo reporte de servicio n°sso-25-182293, sso-25-182390 | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Tuesday | 1
117954 | CORRECTIVO | 1036940041 | liceth yeraldine zuluaga cardona | BANDA DE TRANSPORTE DE TUBOS NO FUNCIONA Linea de transporte de tubos no funciona, se reporta a ANNAR con el n caso stk-074533 |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S | LABORATORIO |  | ANALIZADOR HEMATOLÓGICO AUTOMÁTICO | 4486 | EB2137 | EB2137 | MINDRAY | CAL6000 | DC8-27000190 | 2025-07-19 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 14/07/2025 Proveedor realiza desmonte de todo el modulo autocargardor de banda, cambia sensor switch, limpieza y lubricación de sensores de home y mecanismo, finalmente se realiza acompañamiento en procesamiento de manera exitosa. El equipo funciona correctamente. Nota: La orden no corre en tiempo real debido a que el servicio no reportó la ejecución del mismo en el momento indicado. El componente con fallas con serie TW-26002270 pertenece al equipo EB2137. Anexo Reporte de Servicio Técnico N°SSO-25-162833 | 2025-07-14 15:16 |  | 2025-07-14 16:46 | 2025-07-31 17:03 | 24497 | 24441 | 56 | 257243 | Media | 2025-07-14 15:11 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 14/07/2025 proveedor realiza desmonte de todo el modulo autocargardor de banda, cambia sensor switch, limpieza y lubricación de sensores de home y mecanismo, finalmente se realiza acompañamiento en procesamiento de manera exitosa. el equipo funciona correctamente. nota: la orden no corre en tiempo real debido a que el servicio no reportó la ejecución del mismo en el momento indicado. el componente con fallas con serie tw-26002270 pertenece al equipo eb2137. anexo reporte de servicio técnico n°sso-25-162833 | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO, DESGASTE_NORMAL | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO', 'DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Monday | 0
108441 | CORRECTIVO | 43715204 | DIANA PATRICIA MARIN GARCIA | ureterorrenoscopio vision opaca . Buenos días . Por favor revisar nuevamente ureterorrenoscopio , presenta visión opaca . El sábado el especialista dijo que no trabajaba mas con él, e después de tres cirugías seguidas no se veía nada. Muchas gracias . |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | INTECBIO | CIRUGÍA |  | URETERORRENOSCOPIO | 4481 | 5959 |  | STORZ | 27001LK | 1006U3 | 2025-01-25 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Ureterorrenoscopio con visión opaca Actividad realizada: Se revisa lente observando que la visión es completamente opaca, no se logra visualizar con claridad, se entrega a Alejandra Duque para ser enviado a proveedor Estado final: fuera de servicio Repuestos: no 21/01/2025 Se envía equipo a proveedor 30/01/2025 Proveedor realiza cambio de lente, tras varios intentos por los especialistas, se determina que el equipo no es apto para el uso ya que después de cada reparación sigue fallando. Equipo dado de baja. | 2025-01-20 16:17 |  | 2025-01-20 17:17 | 2025-01-30 11:21 | 14044 | 14035 | 9 | 244914 | Media | 2025-01-20 11:01 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: ureterorrenoscopio con visión opaca actividad realizada: se revisa lente observando que la visión es completamente opaca, no se logra visualizar con claridad, se entrega a alejandra duque para ser enviado a proveedor estado final: fuera de servicio repuestos: no 21/01/2025 se envía equipo a proveedor 30/01/2025 proveedor realiza cambio de lente, tras varios intentos por los especialistas, se determina que el equipo no es apto para el uso ya que después de cada reparación sigue fallando. equipo dado de baja. | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Monday | 0
120152 | CORRECTIVO | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS | Error de drenaje de desechos anómalo |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S | LABORATORIO |  | ANALIZADOR HEMATOLÓGICO AUTOMÁTICO | 4486 | EB2137 | EB2137 | MINDRAY | CAL6000 | DC8-27000190 | 2025-10-04 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 25/09/2025 Proveedor realiza limpieza de filtros y cubo de residuos líquidos. Equipo operativo. Anexo Reporte de Servicio N°SSO-25-174951 | 2025-09-29 14:56 | 2025-09-29 14:56 | 2025-09-29 14:56 | 2025-09-29 15:02 | 6 | 0 | 6 |  |  |  | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 25/09/2025 proveedor realiza limpieza de filtros y cubo de residuos líquidos. equipo operativo. anexo reporte de servicio n°sso-25-174951 | MAL_USO_CONFIGURACION, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Monday | 0
120003 | CORRECTIVO | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS | El equipo presenta la estación 3 tapada |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S | LABORATORIO |  | ANALIZADOR HEMATOLÓGICO AUTOMÁTICO | 4486 | EB2137 | EB2137 | MINDRAY | CAL6000 | DC8-27000190 | 2025-09-27 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 19/09/2025 Proveedor realiza desmonte de estación e intenta destapar con mandril sin éxito, se procede a aplicar calor y mandril al tiempo y se destapa parcialmente, se sumerge la pipeta en agua caliente con mandril nuevamente y metanol, se destapa la estación 3 de manera exitosa y se monta nuevamente, se verifica alineación y se monta estación 3, se purga linea buffer y se procede a pasar algunas placas y leerlas en mc80 de manera exitosa. El equipo funciona correctamente. Anexo Reporte de Servicio SSO-25-173976 | 2025-09-23 12:40 | 2025-09-23 12:40 | 2025-09-23 12:43 | 2025-09-23 12:55 | 12 | 0 | 12 |  |  |  | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 19/09/2025 proveedor realiza desmonte de estación e intenta destapar con mandril sin éxito, se procede a aplicar calor y mandril al tiempo y se destapa parcialmente, se sumerge la pipeta en agua caliente con mandril nuevamente y metanol, se destapa la estación 3 de manera exitosa y se monta nuevamente, se verifica alineación y se monta estación 3, se purga linea buffer y se procede a pasar algunas placas y leerlas en mc80 de manera exitosa. el equipo funciona correctamente. anexo reporte de servicio sso-25-173976 | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO, DESGASTE_NORMAL | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO', 'DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Tuesday | 1
119683 | CORRECTIVO | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS | Error drenado cámara de hgb |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S | LABORATORIO |  | ANALIZADOR HEMATOLÓGICO AUTOMÁTICO | 4486 | EB2137 | EB2137 | MINDRAY | CAL6000 | DC8-27000190 | 2025-04-26 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 22/04/2025 Proveedor observa que no está vaciando la cámara de manera correcta, se inyecta 10 veces hipoclorito puro a la cámara, en ciclos de drenado y cebado sin embargo sigue apareciendo el error, se apaga el equipo y se retira la cubierta de la cámara, se revisa que la cámara esté en buen estado y que las mangueras y demás componentes también, el error persiste, se desmonta y desarma válvula sv45 encargada del drenaje de la cámara encontrándose partículas de caucho de la tapa de los tubos haciendo obstrucción, se retira elementos, se arma y se instala en su lugar, se procesa varios rack sin que vuelva a aparecer el error. Se instalan tapas, se procesa control también, el equipo funciona correctamente. Anexo Reporte de Servicio N°SSO-25-149867 | 2025-09-11 16:32 | 2025-09-11 16:32 | 2025-09-12 11:45 | 2025-09-12 11:52 | 7 | 0 | 7 |  |  |  | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 22/04/2025 proveedor observa que no está vaciando la cámara de manera correcta, se inyecta 10 veces hipoclorito puro a la cámara, en ciclos de drenado y cebado sin embargo sigue apareciendo el error, se apaga el equipo y se retira la cubierta de la cámara, se revisa que la cámara esté en buen estado y que las mangueras y demás componentes también, el error persiste, se desmonta y desarma válvula sv45 encargada del drenaje de la cámara encontrándose partículas de caucho de la tapa de los tubos haciendo obstrucción, se retira elementos, se arma y se instala en su lugar, se procesa varios rack sin que vuelva a aparecer el error. se instalan tapas, se procesa control también, el equipo funciona correctamente. anexo reporte de servicio n°sso-25-149867 | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Thursday | 3
120326 | CORRECTIVO | 1036940041 | liceth yeraldine zuluaga cardona | CAL6000 CON TAPONAMIENTO DE AGUJA DE AGUJA CAL6000 CON TAPONAMIENTO DE AGUJA DE AGUJA AL PARECER POR COAGULO N CASO MINDRAY STK 080466 |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S | LABORATORIO |  | ANALIZADOR HEMATOLÓGICO AUTOMÁTICO | 4486 | EB2137 | EB2137 | MINDRAY | CAL6000 | DC8-27000190 | 2025-10-11 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 03/10/2025 Proveedor realiza revisión del error error, el equipo presenta anomalía de aspirado. Se realiza limpieza con hipoclorito como ultimo proceso. El error persiste. Se solicita visita correctiva. 03/10/2025 Proveedor realiza revisión del equipo y evidencia roto el embolo de la jeringa de muestras, equipo fuera de servicio hasta que llegue la jeringa de muestras, que se instalara en cuanto llegue. 04/10/2025 Proveedor instala jeringa de muestras, se pasan controles de manera exitosa, el equipo funciona correctamente. Anexo Reportes de Servicio N°SSO-25-176528 (STK-080466), RS SSO-25-176552 | 2025-10-06 07:37 |  | 2025-10-06 11:51 | 2025-10-07 08:35 | 1244 | 1184 | 60 | 262468 | Media | 2025-10-04 07:57 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 03/10/2025 proveedor realiza revisión del error error, el equipo presenta anomalía de aspirado. se realiza limpieza con hipoclorito como ultimo proceso. el error persiste. se solicita visita correctiva. 03/10/2025 proveedor realiza revisión del equipo y evidencia roto el embolo de la jeringa de muestras, equipo fuera de servicio hasta que llegue la jeringa de muestras, que se instalara en cuanto llegue. 04/10/2025 proveedor instala jeringa de muestras, se pasan controles de manera exitosa, el equipo funciona correctamente. anexo reportes de servicio n°sso-25-176528 (stk-080466), rs sso-25-176552 | MAL_TRATO_FISICO, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Monday | 0
113311 | CORRECTIVO | 1038415689 | monica marcela ramirez ocampo | Error DupE en calibraciones Se reporte caso a ROCHE a a la espera de respuesta por ingeniería para intervención |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | PRODUCTOS ROCHE S.A | LABORATORIO |  | ANALIZADOR PARA QUÍMICA SANGUÍNEA Y ELECTROLITOS | 4522 | EB2163 | EB2163 | ROCHE | COBAS C503/ COBAS E-801/ COBAS PRO ISE | 22S7-04/ 22R8-03/ 42M0-04 | 2025-03-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 19/03/2025 Proveedor realiza revisión de lavados de cubetas y llenado, limpieza y descontaminación del vacío de lavados de cubetas, limpieza pipeta de muestra S1 y S2, se realiza hardware check y se adjunta en este reporte. Anexo Reporte de Servicio Tecnico N°WO-31917038 | 2025-03-05 12:45 |  | 2025-03-05 13:21 | 2025-03-27 11:56 | 31595 | 31589 | 6 | 248399 | Media | 2025-03-05 12:35 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 19/03/2025 proveedor realiza revisión de lavados de cubetas y llenado, limpieza y descontaminación del vacío de lavados de cubetas, limpieza pipeta de muestra s1 y s2, se realiza hardware check y se adjunta en este reporte. anexo reporte de servicio tecnico n°wo-31917038 | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Wednesday | 2
113780 | CORRECTIVO | 21627640 | NELSY YOLIMA NARVAEZ HENAO | SESGO NEGATIVO EN CONTROL DE EQUIPO DE QUIMICA SESGO NEGATIVO EN CONTROL DE EQUIPO DE QUIMICA, SE REALIZA REPORTE EN CASA COMERCIAL |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | PRODUCTOS ROCHE S.A | LABORATORIO |  | ANALIZADOR PARA QUÍMICA SANGUÍNEA Y ELECTROLITOS | 4522 | EB2163 | EB2163 | ROCHE | COBAS C503/ COBAS E-801/ COBAS PRO ISE | 22S7-04/ 22R8-03/ 42M0-04 | 2025-03-22 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 19/03/2025 Se reporta equipo a proveedor. Pendiente visita. 19/03/2025 Proveedor realiza limpieza de pipetas de muestra, ajuste de presión de entrada de agua, presión de la gear pump y autoajuste de presión de la gear, limpieza y descontaminación de línea de vacío aspiración de unidad de lavado de cubetas, ajuste de niveles de lavado de cubetas, cambio de secador de cubetas. Se realiza mantenimiento de unidad fotométrica, se procesan calibraciones de técnicas correctamente, se procesan controles con resultados sobre la media. Se procesa HC. Analizador funcional y operativo Anexo Reporte de Servicio Técnico N°WO-31912912 | 2025-03-19 14:04 |  | 2025-03-19 17:12 | 2025-03-27 11:41 | 11190 | 11157 | 33 | 249429 | Media | 2025-03-19 07:12 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 19/03/2025 se reporta equipo a proveedor. pendiente visita. 19/03/2025 proveedor realiza limpieza de pipetas de muestra, ajuste de presión de entrada de agua, presión de la gear pump y autoajuste de presión de la gear, limpieza y descontaminación de línea de vacío aspiración de unidad de lavado de cubetas, ajuste de niveles de lavado de cubetas, cambio de secador de cubetas. se realiza mantenimiento de unidad fotométrica, se procesan calibraciones de técnicas correctamente, se procesan controles con resultados sobre la media. se procesa hc. analizador funcional y operativo anexo reporte de servicio técnico n°wo-31912912 | MAL_USO_CONFIGURACION, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Wednesday | 2
120134 | CORRECTIVO | 1036940041 | liceth yeraldine zuluaga cardona | BLANCO DE CUBETAS ANOMALO BLANCO DE CUBETAS ANOMALO, SACA ESTA ALARMA DURANTE 4 OCASIONES, SE REPORTA CASO A ROCHE CAS-0024241137 |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | PRODUCTOS ROCHE S.A | LABORATORIO |  | ANALIZADOR PARA QUÍMICA SANGUÍNEA Y ELECTROLITOS | 4522 | EB2163 | EB2163 | ROCHE | COBAS C503/ COBAS E-801/ COBAS PRO ISE | 22S7-04/ 22R8-03/ 42M0-04 | 2025-10-04 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 29/09/2025 Se programa para el día de hoy en horas de la tarde cambio de botella de vacío debido a ruptura de tubería que conecta a secado de cubetas. Equipo operativo 9/10/2025 Se cambia botella de vacío, el equipo funciona correctamente. Anexo Reporte de Servicio Tecnico N°WO-34246085 | 2025-09-29 08:15 |  | 2025-09-29 14:52 | 2025-10-22 15:59 | 33187 | 33127 | 60 | 262054 | Media | 2025-09-29 03:10 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 29/09/2025 se programa para el día de hoy en horas de la tarde cambio de botella de vacío debido a ruptura de tubería que conecta a secado de cubetas. equipo operativo 9/10/2025 se cambia botella de vacío, el equipo funciona correctamente. anexo reporte de servicio tecnico n°wo-34246085 | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Monday | 0
111239 | CORRECTIVO | 1038415689 | monica marcela ramirez ocampo | Fuga de agua en modulo de hormonas Se evidencia salida de agua en modulo de hormonas del equipo de inmunoquímica |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | PRODUCTOS ROCHE S.A | LABORATORIO |  | ANALIZADOR PARA QUÍMICA SANGUÍNEA Y ELECTROLITOS | 4522 | EB2163 | EB2163 | ROCHE | COBAS C503/ COBAS E-801/ COBAS PRO ISE | 22S7-04/ 22R8-03/ 42M0-04 | 2025-02-15 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnóstico:Fuga de agua en el equipo de inmunoquímica Actividad realizada: Se pasa orden a la ingeniera Alejandra Duque, para realizar el reporte a roche Estado final: En proceso Repuestos: NA 08/02/2025 Proveedor realiza ajuste de nivel de lavado en beads mixer, ajuste de nivel de lavado de pipeta R2 en c503, posible desajuste en planta de agua de suministro y chequeo de mecanismos. No se evidencia fuga. Equipo operativo. Anexo Orden de Trabajo N°WO-31456496 | 2025-02-08 14:35 |  | 2025-02-08 15:50 | 2025-02-24 16:11 | 23060 | 23043 | 17 | 246472 | Media | 2025-02-08 10:27 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnóstico:fuga de agua en el equipo de inmunoquímica actividad realizada: se pasa orden a la ingeniera alejandra duque, para realizar el reporte a roche estado final: en proceso repuestos: na 08/02/2025 proveedor realiza ajuste de nivel de lavado en beads mixer, ajuste de nivel de lavado de pipeta r2 en c503, posible desajuste en planta de agua de suministro y chequeo de mecanismos. no se evidencia fuga. equipo operativo. anexo orden de trabajo n°wo-31456496 | MAL_USO_CONFIGURACION, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Saturday | 5
120591 | CORRECTIVO | 1040181182 | CLARA LUCIA CASTAÑEDA VILLA | guaya floja buenas noches, se reporta colonoscopio de sede principal con placa terminada en 033 en la mañana se habia reportado como floja, pero funcinal, el doctor Mateo Arrubla, acompañado por auxiliar clara castañeda, se encontraba realizando la ultima colonoscopia de piso, la cual se termina sin complicaciones, en el momento de la prueba de fugas se encuentra la guaya floja y minima angulacion con el mando mayor. |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | ENDOTEST | ENDOSCOPIAS |  | TORRE DE ENDOSCOPIA VIDEOGASTROSCOPIO VIDEOCOLONOSCOPIO VIDEODUODENO REGULADOR CO2 BOMBA DE IRRIGACIÓN | 4415 | 5920 |  | FUJIFILM | VP-3500 | 1V640G621 | 2025-10-18 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 16/10/2025 Se envía videocoloscopio con serie: JC688K033 al proveedor ENDOTEST 27/10/2025 El proveedor realiza cambio de tensores de angulación, ajustes generales y pruebas de funcionamiento las cuales pasan correctamente. Anexo Reporte de Proveedor | 2025-10-15 07:41 |  | 2025-10-16 14:44 | 2025-10-27 14:52 | 15849 | 15844 | 5 | 263005 | Media | 2025-10-14 19:12 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 16/10/2025 se envía videocoloscopio con serie: jc688k033 al proveedor endotest 27/10/2025 el proveedor realiza cambio de tensores de angulación, ajustes generales y pruebas de funcionamiento las cuales pasan correctamente. anexo reporte de proveedor | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Wednesday | 2
117074 | CORRECTIVO | 1038408640 | NATALY YASMIN ZULUAGA ARCILA | GUAYA MALA EL DOCTOR SANTIAGO PEREZ DICE QUE SIENTE FLOJA LA GUAYA MAYOR AL MANIPULAR EL COLONOSCOPIO JC688K031 |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | ENDOTEST | ENDOSCOPIAS |  | TORRE DE ENDOSCOPIA VIDEOGASTROSCOPIO VIDEOCOLONOSCOPIO VIDEODUODENO REGULADOR CO2 BOMBA DE IRRIGACIÓN | 4415 | 5920 |  | FUJIFILM | VP-3500 | 1V640G621 | 2025-06-21 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: colonoscopio con serie JC688K031 con la guaya floja Actividad realizada: Se comunica a la coordinadora para realizar reporte a proveedor Estado final: funcional Repuestos: no 26/06/2025 Proveedor realiza activación y corrección de canal axilar en sitio, ajustes y pruebas de funcionamiento las cuales salen bien. Anexo Reporte del Servicio | 2025-06-18 15:06 |  | 2025-06-18 16:34 | 2025-06-26 07:50 | 10997 | 10991 | 6 | 255691 | Media | 2025-06-18 14:36 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: colonoscopio con serie jc688k031 con la guaya floja actividad realizada: se comunica a la coordinadora para realizar reporte a proveedor estado final: funcional repuestos: no 26/06/2025 proveedor realiza activación y corrección de canal axilar en sitio, ajustes y pruebas de funcionamiento las cuales salen bien. anexo reporte del servicio | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Wednesday | 2
108913 | CORRECTIVO | 1038408640 | NATALY YASMIN ZULUAGA ARCILA | test de fuga positivo Medico de turno indica dificultad para paso de pinza de biopsia, se realiza test de fuga y da positivo. Serie KG391K335 |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | ENDOTEST | ENDOSCOPIAS |  | TORRE DE ENDOSCOPIA VIDEOGASTROSCOPIO VIDEOCOLONOSCOPIO VIDEODUODENO REGULADOR CO2 BOMBA DE IRRIGACIÓN | 4415 | 5920 |  | FUJIFILM | VP-3500 | 1V640G621 | 2025-02-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: endoscopio con serie KG391K335 con test de fuga positivo Actividad realizada: Se asiste al servicio y el personal indica que durante un procedimiento tuvieron dificultad a la hora del paso de la pinza de biopsia , después de eso se realiza test de fugas y sale positivo Se comunica a la coordinadora Alejandra Duque para realizar reporte a proveedor Estado final: en proceso Repuestos: no 18/02/2025 Por el alto costo de la reparación se solicita devolución del equipo. 05/03/2025 Jomedical realiza devolución del equipo sin reparación. 06/03/2025 Se envía equipo para reparar al proveedor ENDOTEST. 25/04/2025 Se realizo aprobación de la cotización pendiente entrega por parte del proveedor Endotest. 15/05/2025 Proveedor realiza secado preventivo y corrección de imagen, no se descartan daños a futuro, cambio de sistema de guayas, canal de biopsia, caucho protector, tapa punta distal, canales aire/agua, ajustes generales y pruebas de funcionamiento. Equipo en observación. 20/05/2025 Equipo funciona correctamente. Anexo Reporte de Proveedor | 2025-01-30 07:40 |  | 2025-01-30 08:38 | 2025-05-20 08:31 | 158394 | 156931 | 1463 | 245724 | Media | 2025-01-29 16:07 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: endoscopio con serie kg391k335 con test de fuga positivo actividad realizada: se asiste al servicio y el personal indica que durante un procedimiento tuvieron dificultad a la hora del paso de la pinza de biopsia , después de eso se realiza test de fugas y sale positivo se comunica a la coordinadora alejandra duque para realizar reporte a proveedor estado final: en proceso repuestos: no 18/02/2025 por el alto costo de la reparación se solicita devolución del equipo. 05/03/2025 jomedical realiza devolución del equipo sin reparación. 06/03/2025 se envía equipo para reparar al proveedor endotest. 25/04/2025 se realizo aprobación de la cotización pendiente entrega por parte del proveedor endotest. 15/05/2025 proveedor realiza secado preventivo y corrección de imagen, no se descartan daños a futuro, cambio de sistema de guayas, canal de biopsia, caucho protector, tapa punta distal, canales aire/agua, ajustes generales y pruebas de funcionamiento. equipo en observación. 20/05/2025 equipo funciona correctamente. anexo reporte de proveedor | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Thursday | 3
120054 | CORRECTIVO | 1040181182 | CLARA LUCIA CASTAÑEDA VILLA | FUNCIONAMIENTO INCORRECTO SE REPORTA ENDOSCOPIO CON PLACA EG-600WR SN K6391K337 DE LA SEDE JARDINES DE LLANOGRANDE, SE REALIZA SEGUNDA ENDOSCOPIA DEL DIA POR EL FELLOW SANTIAGO, GASTROENTEROLOGO SANTIAGO PEREZ A CARGO, ENDOSCOPIA CON PACIENTE DIFICIL, COMBATIVO, SE INTENTA SACAR LA BOQUILLA, SE SUSPENDE EL PROCEDIMIENTO Y SE INDICA AL PROFESIONAL QUE RETIRE EL EQUIPO, AL RETIRARLO NO SE EVIDENCIA NINGUN SIGNO DE MORDIDA EN EL EQUIPO, SE PROCEDE NUEVAMENTE A INTRODUCIR EL EQUIPO PARA TERMINAR PROCEDIMIENTO CON REFUERZO DE SEDACION, SE EVIDENCIA QUE HAY INSUFLACION GASTRICA NORMAL, SE FINALIZA PROCEDIMIENTO SIN NUNGUNA COMPLICACION, AL REALIZAR EL LAVADO DEL EQUIPO, SE EVIDENCIA QUE EL EQUIPO NO INSUFLA. |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | ENDOTEST | ENDOSCOPIAS |  | TORRE DE ENDOSCOPIA VIDEOGASTROSCOPIO VIDEOCOLONOSCOPIO | 4416 | 5921 |  | FUJIFILM | VP-3500 | 1V640G622 | 2025-09-27 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 24/09/2025 Se reporta equipo a proveedor. 25/09/2025 Se envía equipo SN:KG391K337 al proveedor (ENDOTEST) 16/10/2025 Proveedor realiza secado a temperatura controlada y cambio de goma de angulación, sellado y ajustes requeridos, el equipo funciona correctamente. Anexo Reporte de Proveedor | 2025-09-24 16:28 |  | 2025-09-24 16:32 | 2025-10-16 15:27 | 31615 | 31604 | 11 | 261826 | Media | 2025-09-24 15:47 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 24/09/2025 se reporta equipo a proveedor. 25/09/2025 se envía equipo sn:kg391k337 al proveedor (endotest) 16/10/2025 proveedor realiza secado a temperatura controlada y cambio de goma de angulación, sellado y ajustes requeridos, el equipo funciona correctamente. anexo reporte de proveedor | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Wednesday | 2
118643 | CORRECTIVO | 1040741329 | enlly yurley gallego piña | PUNTA FRACTURADA Buen día. Se recibe equipo de colonoscopia en la SOMER finalizado en 033, la cual se observa punta fracturada, se realiza prueba de fuga: negativo. Por tal motivo no se utiliza el equipo y se hace el reporte. Gracias |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | ENDOTEST | ENDOSCOPIAS |  | TORRE DE ENDOSCOPIA VIDEOGASTROSCOPIO VIDEOCOLONOSCOPIO VIDEODUODENO REGULADOR CO2 BOMBA DE IRRIGACIÓN | 4415 | 5920 |  | FUJIFILM | VP-3500 | 1V640G621 | 2025-08-09 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 08/08/2025 Se reporta equipo a proveedor 13/08/2025 Se envía equipo al proveedor. Serie:JC688K033 26/08/2025 El proveedor realiza cambio de punta distal, ejecuta pruebas de funcionamiento las cuales pasa correctamente. El equipo se entrega al servicio. Anexo Reporte del Servicio | 2025-08-08 10:41 |  | 2025-08-08 16:24 | 2025-08-26 08:32 | 25447 | 25439 | 8 | 258822 | Media | 2025-08-08 09:16 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 08/08/2025 se reporta equipo a proveedor 13/08/2025 se envía equipo al proveedor. serie:jc688k033 26/08/2025 el proveedor realiza cambio de punta distal, ejecuta pruebas de funcionamiento las cuales pasa correctamente. el equipo se entrega al servicio. anexo reporte del servicio | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Friday | 4
121107 | CORRECTIVO | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS | Equipo presenta falla de motor |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA. | LABORATORIO |  | SISTEMA PARA DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE SECUENCIA DE ÁCIDOS NUCLÉICOS | 5380 | EB2616 | EB2616 | BECTON DICKINSON | BD MAX SYSTEM | CT3337 | 2025-11-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 04/10/2025 Proveedor realiza descontaminación de superficies, se hace verificación del error reportado y se encuentra que la bandeja A no sale debido a que el Press Plate del lado A está arriba. Se procede a ingresar al script-O-matic para bajar el Press Plate con el motor.script pero el sistema no lo permite con alerta de fallo de motor repetido. Se libera el Press Plate manualmente y se procede con el cambio de la tarjeta driver. El problema está cuando se actualiza el firmware ya que no finaliza correctamente por: "FAILED to load file C:\program files (x86)\BD\BD MAX instrument software\Firmware\BlueCobraTrayAndMag.hex". Se adelantaron otras acciones como ajuste de voltajes, cambio de Huey Mux Board, Se Reinstaló Imagen entre otras acciones y no funcionó. Equipo fuera de servicio. 08/10/2025 Se da continuidad a la revisión del instrumento con las siguientes actividades: Se verifican todos los sensores de home del Pressy Tray del lado A. Se intercambia la tarjeta Heater Mux y se logran cargar todos los scripts al realizar la actualización de Firmware. Se realizan pruebas en el Scrip-O-Matic de motor.script: Close LTRAY, Eject LTRAY, Home LPRES se verifican los movimientos y los estados. Se realiza el ajuste del GANTRY mediante el calrack.script. Finalmente se realiza un QPM Test para verificar que el instrumento trabaje correctamente. El equipo funciona correctamente. Anexo Reporte de Servicio N°WO-04170891, WO-04176544 | 2025-10-30 09:27 |  | 2025-10-30 09:29 | 2025-10-30 09:32 | 3 | 0 | 3 |  |  |  | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 04/10/2025 proveedor realiza descontaminación de superficies, se hace verificación del error reportado y se encuentra que la bandeja a no sale debido a que el press plate del lado a está arriba. se procede a ingresar al script-o-matic para bajar el press plate con el motor.script pero el sistema no lo permite con alerta de fallo de motor repetido. se libera el press plate manualmente y se procede con el cambio de la tarjeta driver. el problema está cuando se actualiza el firmware ya que no finaliza correctamente por: "failed to load file c:\program files (x86)\bd\bd max instrument software\firmware\bluecobratrayandmag.hex". se adelantaron otras acciones como ajuste de voltajes, cambio de huey mux board, se reinstaló imagen entre otras acciones y no funcionó. equipo fuera de servicio. 08/10/2025 se da continuidad a la revisión del instrumento con las siguientes actividades: se verifican todos los sensores de home del pressy tray del lado a. se intercambia la tarjeta heater mux y se logran cargar todos los scripts al realizar la actualización de firmware. se realizan pruebas en el scrip-o-matic de motor.script: close ltray, eject ltray, home lpres se verifican los movimientos y los estados. se realiza el ajuste del gantry mediante el calrack.script. finalmente se realiza un qpm test para verificar que el instrumento trabaje correctamente. el equipo funciona correctamente. anexo reporte de servicio n°wo-04170891, wo-04176544 | MAL_USO_CONFIGURACION, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Thursday | 3
117500 | CORRECTIVO | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS | La tarjeta APP esta dañada o desactualizada, y no permite ejecutar la configuración completa. |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | ICU MEDICAL COLOMBIA LIMITADA | H2-T2 |  | BOMBA DE INFUSIÓN | 4961 | BI-0636 | BI-0636 | HOSPIRA | PLUM 360 | 41424329 | 2025-06-28 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 11/06/2025 El proveedor lleva a cabo el cambio de la tarjeta APP defectuosa por una nueva y realiza pruebas de funcionamiento, las cuales son superadas exitosamente. El equipo se encuentra en condiciones óptimas de operación. Anexo Informe de Servicio N°3496352 | 2025-06-28 09:19 | 2025-06-28 09:19 | 2025-06-28 09:21 | 2025-06-28 09:27 | 6 | 0 | 6 |  |  |  | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 11/06/2025 el proveedor lleva a cabo el cambio de la tarjeta app defectuosa por una nueva y realiza pruebas de funcionamiento, las cuales son superadas exitosamente. el equipo se encuentra en condiciones óptimas de operación. anexo informe de servicio n°3496352 | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Saturday | 5
115564 | CORRECTIVO | 71761938 | dairon de jesus garcia vanegas | MANGUERA DE AIRE REBENTADA MANGUERA DE AIRE REBENTADA |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | TECNIPOLO S.A.S | ODONTOLOGÍA |  | COMPRESOR | 4974 | 6217 |  | TECNIPOLO | TT4HP30G 4.0 HP LIBRE DE ACEITE | 1623 | 2025-05-10 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: fractura en válvula de alivio. Actividad realizada: se encuentra válvula de alivio fracturada, equipo se encuentra en garantía, se procede a reportar al proveedor. Estado final: Repuestos: 12/05/2025 El proveedor lleva a cabo el cambio de válvula de alivio y realiza pruebas de funcionamiento, las cuales son superadas exitosamente. El equipo se encuentra en condiciones óptimas de operación. Anexo Reporte de Proveedor | 2025-05-09 11:24 |  | 2025-05-09 11:26 | 2025-05-12 16:33 | 4627 | 4603 | 24 | 252907 | Media | 2025-05-09 09:25 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: fractura en válvula de alivio. actividad realizada: se encuentra válvula de alivio fracturada, equipo se encuentra en garantía, se procede a reportar al proveedor. estado final: repuestos: 12/05/2025 el proveedor lleva a cabo el cambio de válvula de alivio y realiza pruebas de funcionamiento, las cuales son superadas exitosamente. el equipo se encuentra en condiciones óptimas de operación. anexo reporte de proveedor | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Friday | 4
109023 | CORRECTIVO | 1193363394 | juan santiago sepulveda lizarralde | Cama no funciona Cama ubicada en el cubículo N°13 no permite subir ni bajar al paciente se encuentra bloqueada sin permitir cambios de posición |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya |  | UCIA | CUBICULO 10 | CAMA ELÉCTRICA | 4813 | 6224 |  | DOMETAL - MUBI | LYNIX ESSENTIAL | 107954 | 2025-02-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Baranda derecha inservible Actividad realizada:se realizan pruebas encontrando que la baranda derecha no da ninguna función, la cama esta en garantía aun, se tramitara con proveedor Estado final: parcialmente en funcionamiento con baranda izquierda Repuestos: No 03/02/2025 Se reporta equipo a proveedor, pendiente visita. 18/02/2025 El equipo no se encuentra disponible para reparación debido a que se encuentra aislado. 7/04/2025 Se cierra orden con la GT 114009. | 2025-01-31 14:27 |  | 2025-01-31 14:27 | 2025-04-07 18:07 | 96700 | 98100 | -1400 | 245896 | Media | 2025-01-31 13:44 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: baranda derecha inservible actividad realizada:se realizan pruebas encontrando que la baranda derecha no da ninguna función, la cama esta en garantía aun, se tramitara con proveedor estado final: parcialmente en funcionamiento con baranda izquierda repuestos: no 03/02/2025 se reporta equipo a proveedor, pendiente visita. 18/02/2025 el equipo no se encuentra disponible para reparación debido a que se encuentra aislado. 7/04/2025 se cierra orden con la gt 114009. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Friday | 4
108332 | CORRECTIVO | 43766758 | ISABEL CRISTINA CASTRO BAENA | bota agua se desajusto. la unidad numero 9 bota agua, se desajusto la manguera por donde pasa el agua. |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya |  | ODONTOLOGÍA | CONSULTORIO 9 | UNIDAD ODONTOLÓGICA | 4779 | 6212 |  | TECNIPOLO | URBAN | 1620 | 2025-01-18 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Racor de reducción de tubería para manguera se reventó, genera alta fuga de agua Actividad realizada: Equipo aún se encuentra en periodo de garantía, se toman evidencias fotográficas y se envía a coordinación de proveedores. Estado final: Se deja pausa y se traslada orden a coordinación de proveedores Repuestos: No 30/01/2025 Proveedor realiza revisión y reparación en caja de abastos. Equipo funciona correctamente Anexo Oficio de Proveedor | 2025-01-17 11:31 |  | 2025-01-17 16:54 | 2025-01-30 11:30 | 18396 | 18389 | 7 | 244737 | Media | 2025-01-17 08:29 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: racor de reducción de tubería para manguera se reventó, genera alta fuga de agua actividad realizada: equipo aún se encuentra en periodo de garantía, se toman evidencias fotográficas y se envía a coordinación de proveedores. estado final: se deja pausa y se traslada orden a coordinación de proveedores repuestos: no 30/01/2025 proveedor realiza revisión y reparación en caja de abastos. equipo funciona correctamente anexo oficio de proveedor | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Friday | 4
113781 | CORRECTIVO | 1036785485 | maribel sanchez restrepo | LACTATO NO CALIBRA Buenos días, equipo de gases arteriales de UCIN, no calibra lactato, se intentaron varias calibraciones y sigue sin funcionar. Se crea caso en roche CAS-0022666616 |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | PRODUCTOS ROCHE S.A | LABORATORIO |  | ANALIZADOR PARA PRUEBAS DE POC | 4725 | EB2301 | EB2301 | ROCHE | COBAS B123 | 40893 | 2025-03-22 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 19/03/2025 Se reporta equipo a proveedor. Pendiente visita. 19/03/2025 Proveedor da indicaciones al personal para corregir falla, se cambia sensor el cual es un consumible que usan en el servicio, el equipo queda operativo. Nota: La orden no corre en tiempo real debido a que el servicio no reportó la ejecución del mismo en el momento indicado. Anexo Orden de Trabajo N°WO-31915041 | 2025-03-19 14:04 |  | 2025-03-19 17:12 | 2025-04-10 16:28 | 31637 | 31615 | 22 | 249468 | Media | 2025-03-19 11:11 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 19/03/2025 se reporta equipo a proveedor. pendiente visita. 19/03/2025 proveedor da indicaciones al personal para corregir falla, se cambia sensor el cual es un consumible que usan en el servicio, el equipo queda operativo. nota: la orden no corre en tiempo real debido a que el servicio no reportó la ejecución del mismo en el momento indicado. anexo orden de trabajo n°wo-31915041 | DESGASTE_NORMAL | ['DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Wednesday | 2
108619 | CORRECTIVO | 1038410858 | ISABEL CRISTINA GONZALEZ MANRIQUE | PEDAL CON FUGA DE AIRE PEDAL CON FUGA DE AIRE |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | TECNIPOLO S.A.S | ODONTOLOGÍA | CONSULTORIO 10 | UNIDAD ODONTOLÓGICA | 4777 | 6210 |  | TECNIPOLO | URBAN | 1618 | 2025-01-25 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Servicio reporta pedal con fuga, unidad odontológica afectada continúa en garantía. Se traslada orden a coordinación de proveedores y se deja en pausa en espera de visita de ellos 30/01/2025 Proveedor realiza cambio de pedal por garantía. Equipo funciona correctamente. Anexo Oficio de Proveedor | 2025-01-24 16:50 |  | 2025-01-24 16:56 | 2025-01-30 11:34 | 8318 | 8314 | 4 | 245253 | Media | 2025-01-23 17:12 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | servicio reporta pedal con fuga, unidad odontológica afectada continúa en garantía. se traslada orden a coordinación de proveedores y se deja en pausa en espera de visita de ellos 30/01/2025 proveedor realiza cambio de pedal por garantía. equipo funciona correctamente. anexo oficio de proveedor | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Friday | 4
115542 | CORRECTIVO | 1036949887 | DANIELA ALEJANDRA PRECIADO GUARIN | Error de temperatura glucometro Error de temperatura glucometro en tirilla |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | PRODUCTOS ROCHE S.A | URGENCIAS | PUESTO DE ENFERMERIA | GLUCÓMETRO | 4909 | EB2432 | EB2432 | ROCHE | ACCU-CHEK INFORM II | UU14617520 | 2025-05-10 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 17/06/2025 Se reemplaza el glucómetro SN UU14598316 por el SN UU14617520. Se anexa imagen. | 2025-05-08 18:02 |  | 2025-05-08 18:04 | 2025-06-17 15:20 | 55996 | 55991 | 5 | 252865 | Media | 2025-05-08 16:11 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 17/06/2025 se reemplaza el glucómetro sn uu14598316 por el sn uu14617520. se anexa imagen. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Thursday | 3
113917 | CORRECTIVO | 21627640 | NELSY YOLIMA NARVAEZ HENAO | cobas t 511 error en desechos liquidos cobas t 511 error en desechos liquidos, se realiza reporte en linea de roche |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | PRODUCTOS ROCHE S.A | LABORATORIO |  | ANALIZADOR DE COAGULACION COBAS | 4724 | EB2300 | EB2300 | ROCHE | COBAS T-511 | (21) 5294 | 2025-03-29 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 25/03/2025 Se reporta equipo a proveedor. 26/03/2025 Proveedor realiza revisión de drenaje de las cubetas y se encuentra obstruido el conducto de desechos. Se reinicia equipo y se corren muestras. Equipo operativo. Nota: La orden no corre en tiempo real debido a que el servicio no reportó la ejecución del mismo en el momento indicado. Anexo Reporte de Servicio Tecnico N°WO-32015917 | 2025-03-25 13:59 |  | 2025-03-25 17:59 | 2025-03-27 12:40 | 2561 | 2556 | 5 | 249733 | Media | 2025-03-24 06:36 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 25/03/2025 se reporta equipo a proveedor. 26/03/2025 proveedor realiza revisión de drenaje de las cubetas y se encuentra obstruido el conducto de desechos. se reinicia equipo y se corren muestras. equipo operativo. nota: la orden no corre en tiempo real debido a que el servicio no reportó la ejecución del mismo en el momento indicado. anexo reporte de servicio tecnico n°wo-32015917 | DESGASTE_NORMAL | ['DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Tuesday | 1
119886 | CORRECTIVO | 1036957045 | maria camila durango jurado | Equipo de coagu Error en brazo de caset de reactivos, no se realiza reconstitución de reactivos por falla en equipo, queda el brazo bloqueado no se inicializa el equo #CASO EN NAVIFY CAS-0024169564 |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | PRODUCTOS ROCHE S.A | LABORATORIO |  | ANALIZADOR DE COAGULACION COBAS | 4724 | EB2300 | EB2300 | ROCHE | COBAS T-511 | (21) 5294 | 2025-09-20 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 18/09/2025 Se reporta equipo a proveedor con numero de caso 0024169564. 18/09/2025 Proveedor realiza revisión de estado del brazo de carga de cassette de reactivos, se realiza ajuste mecánico del brazo de reactivos, limpieza de sensores y revisión general del mecanismo, se realiza teach y chequeo correctamente. Se cargan reactivos correctamente, se procesan controles con resultados sobre la media de inserto. El equipo funciona correctamente. Anexo Orden de Trabajo N°WO-34142644 | 2025-09-18 15:06 |  | 2025-09-18 16:08 | 2025-09-23 15:03 | 7135 | 7118 | 17 | 261456 | Media | 2025-09-18 10:59 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 18/09/2025 se reporta equipo a proveedor con numero de caso 0024169564. 18/09/2025 proveedor realiza revisión de estado del brazo de carga de cassette de reactivos, se realiza ajuste mecánico del brazo de reactivos, limpieza de sensores y revisión general del mecanismo, se realiza teach y chequeo correctamente. se cargan reactivos correctamente, se procesan controles con resultados sobre la media de inserto. el equipo funciona correctamente. anexo orden de trabajo n°wo-34142644 | MAL_USO_CONFIGURACION, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Thursday | 3
113646 | CORRECTIVO | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS | Fuga en electroválvula |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | FILTRAMED S.A.S | CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN |  | COMPRESOR PARA AUTOCLAVE | 4970 | 6290 |  | EVANS | EL200E400-130MV | 0424-234117 | 2025-03-15 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 14/03/2025 Proveedor realiza cambio de válvula cheque de tanque, posteriormente se verifica apagado y encendido de cada motor, se ajustan presostatos, se limpian filtros reguladores de aire y finalmente purga automática y llenado de cada motor, el equipo funciona correctamente. Anexo Reporte de Servicio Tecnico N°1486 | 2025-03-14 14:45 | 2025-03-14 14:45 | 2025-03-14 14:45 | 2025-03-14 15:42 | 57 | 0 | 57 |  |  |  | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 14/03/2025 proveedor realiza cambio de válvula cheque de tanque, posteriormente se verifica apagado y encendido de cada motor, se ajustan presostatos, se limpian filtros reguladores de aire y finalmente purga automática y llenado de cada motor, el equipo funciona correctamente. anexo reporte de servicio tecnico n°1486 | MAL_USO_CONFIGURACION, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Friday | 4
107946 | CORRECTIVO | 1036942509 | laura mariana suarez parra | Equipo fuera de servicio Buenas tardes, Realizo reporte de equipo fuera de uso (amicore equipo de plaquetas sede reserva plaza) Gracias |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | FRESENIUS KABI COLOMBIA S.A.S | BANCO DE SANGRE |  | EQUIPO DE AFÉRESIS | 4968 | EB2438 | EB2438 | FRESENIUS KABI | AMICORE REF 6R8800 | 23ACA0197 | 2025-01-11 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 10/01/2025 Se reporta equipo a proveedor. 30/01/2025 Se realiza recalibración de sensores de presión de centrifuga, recalibración de detector de aire, pruebas funcionales completas de válvulas, cassette, bombas. El equipo funciona correctamente Anexo Reporte de Servicio Tecnico N°4330880 | 2025-01-10 16:34 |  | 2025-01-10 16:35 | 2025-01-30 11:16 | 28481 | 28479 | 2 | 244323 | Media | 2025-01-10 16:04 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 10/01/2025 se reporta equipo a proveedor. 30/01/2025 se realiza recalibración de sensores de presión de centrifuga, recalibración de detector de aire, pruebas funcionales completas de válvulas, cassette, bombas. el equipo funciona correctamente anexo reporte de servicio tecnico n°4330880 | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Friday | 4
114552 | CORRECTIVO | 15445632 | carlos andres ramirez echeverri | panel bloqueado Buen dia, cama de cubiculo 9 con panel bloqueado, gracias |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | MUBI | UCIA | CUBICULO 8 | CAMA ELÉCTRICA | 4818 | 6229 |  | DOMETAL - MUBI | LYNIX ESSENTIAL | 107958 | 2025-04-19 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: panel de control bloqueado Actividad realizada: Se revisa cama y se observa que hay unos movimientos bloqueados, se intente desbloquear del lado derecho pero no funciona, se desbloquea del lado izquierdo y si lo permite, se realizan pruebas observando que el lado izquierdo funciona de manera correcta, pero el lado derecho no funcionan los movimientos de cabecera y piecera, pendiente por proveedor Estado final: parcialmente funcional Repuestos: no 25/04/2025 Pendiente revisón por parte del proveedor, alta ocupación en el servicio no ha sido posible la intervención del equipo 05/05/2025: Se acude al servicio ya que reportan que ambos paneles estaban bloqueados. Se deja uno de los paneles fuera de servicio ya que estaba bloqueando ambos se indica en el servicio cual es el que queda funcional 5/05/2025 Jeison Piedrahita G. se reemplaza panel derecho por uno en buen estado del taller, se realizan pruebas exitosas con ambos paneles estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuesto: no 22/05/2025 Se cierra orden con la GT 104093. Anexo Comprobante de Servicio N°2656 | 2025-04-14 10:16 |  | 2025-04-14 10:59 | 2025-05-22 18:00 | 55140 | 55045 | 95 | 251206 | Media | 2025-04-14 10:13 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: panel de control bloqueado actividad realizada: se revisa cama y se observa que hay unos movimientos bloqueados, se intente desbloquear del lado derecho pero no funciona, se desbloquea del lado izquierdo y si lo permite, se realizan pruebas observando que el lado izquierdo funciona de manera correcta, pero el lado derecho no funcionan los movimientos de cabecera y piecera, pendiente por proveedor estado final: parcialmente funcional repuestos: no 25/04/2025 pendiente revisón por parte del proveedor, alta ocupación en el servicio no ha sido posible la intervención del equipo 05/05/2025: se acude al servicio ya que reportan que ambos paneles estaban bloqueados. se deja uno de los paneles fuera de servicio ya que estaba bloqueando ambos se indica en el servicio cual es el que queda funcional 5/05/2025 jeison piedrahita g. se reemplaza panel derecho por uno en buen estado del taller, se realizan pruebas exitosas con ambos paneles estado final: en buenas condiciones de funcionamiento repuesto: no 22/05/2025 se cierra orden con la gt 104093. anexo comprobante de servicio n°2656 | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Monday | 0
120324 | CORRECTIVO | 1007505678 | naidu alietza orozco ocampo | Equipo queda fuera de servicio Equipo queda fuera de servicio por daño en aguja de aspiración de muestra. |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | PRODUCTOS ROCHE S.A | LABORATORIO |  | ANALIZADOR DE COAGULACION COBAS | 4724 | EB2300 | EB2300 | ROCHE | COBAS T-511 | (21) 5294 | 2025-10-11 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 26/09/2025 Proveedor realiza revisión y detecta pipeta R2 tapada. Se destapa y se realiza limpieza y purga. Se detecta pipeta S1 doblada, se desmonta, endereza y se realiza ajuste. Se procesan muestras y se solicitan pipetas para cambio por mal estado de pipetas en equipo R2 y S1. Equipo operativo. Anexo Orden de Trabajo N°WO-34231965 | 2025-10-06 07:36 |  | 2025-10-06 12:29 | 2025-10-06 12:33 | 4 | 0 | 4 | 262462 | Media | 2025-10-03 21:19 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 26/09/2025 proveedor realiza revisión y detecta pipeta r2 tapada. se destapa y se realiza limpieza y purga. se detecta pipeta s1 doblada, se desmonta, endereza y se realiza ajuste. se procesan muestras y se solicitan pipetas para cambio por mal estado de pipetas en equipo r2 y s1. equipo operativo. anexo orden de trabajo n°wo-34231965 | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Monday | 0
121268 | CORRECTIVO | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS | se atasco cassette de mantenimiento |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | PRODUCTOS ROCHE S.A | LABORATORIO |  | ANALIZADOR DE COAGULACION COBAS | 4724 | EB2300 | EB2300 | ROCHE | COBAS T-511 | (21) 5294 | 2025-11-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 28/10/2025 Proveedor realiza cambio de carrier reagent cassette y holder reagent cassette correctamente. Se realiza limpieza interna de analizador y verificación de estado de los demás mecanismos, se realiza teach de almacenamiento de reactivos como autoajuste y chequeo de transporte de reactivos y enfriamiento de almacenamiento de reactivos correctamente. Se procesan muestras de pacientes correctamente. Equipo funcional y operativo. Anexo Orden de Trabajo N°WO-34425729 | 2025-11-06 08:52 |  | 2025-11-06 08:53 | 2025-11-06 09:05 | 12 | 0 | 12 |  |  |  | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 28/10/2025 proveedor realiza cambio de carrier reagent cassette y holder reagent cassette correctamente. se realiza limpieza interna de analizador y verificación de estado de los demás mecanismos, se realiza teach de almacenamiento de reactivos como autoajuste y chequeo de transporte de reactivos y enfriamiento de almacenamiento de reactivos correctamente. se procesan muestras de pacientes correctamente. equipo funcional y operativo. anexo orden de trabajo n°wo-34425729 | MAL_USO_CONFIGURACION, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Thursday | 3
121101 | CORRECTIVO | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS | Se atasca caset de mantenimiento con el brazo de reactivos, |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | PRODUCTOS ROCHE S.A | LABORATORIO |  | ANALIZADOR DE COAGULACION COBAS | 4724 | EB2300 | EB2300 | ROCHE | COBAS T-511 | (21) 5294 | 2025-11-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 14/10/2025 Proveedor realiza cambio de aguja de muestra S1. Se realiza verificación del transportador de casette de reactivos, se realiza arreglo de cable de sensor derecho de detección de cassette en posición, se realiza chequeo de funcionamiento de cargador de cassette correctamente. Anexo Orden de Trabajo N°WO-34398384 | 2025-10-30 08:45 |  | 2025-10-30 08:46 | 2025-10-30 08:48 | 3 | 0 | 3 |  |  |  | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 14/10/2025 proveedor realiza cambio de aguja de muestra s1. se realiza verificación del transportador de casette de reactivos, se realiza arreglo de cable de sensor derecho de detección de cassette en posición, se realiza chequeo de funcionamiento de cargador de cassette correctamente. anexo orden de trabajo n°wo-34398384 | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Thursday | 3
113117 | CORRECTIVO | 1036940041 | liceth yeraldine zuluaga cardona | Conexion de gua del tarro 1 rebentada Ya se reporto a Roche n caso CAS-0022528071 |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | PRODUCTOS ROCHE S.A | LABORATORIO |  | ANALIZADOR DE COAGULACION COBAS | 4724 | EB2300 | EB2300 | ROCHE | COBAS T-511 | (21) 5294 | 2025-03-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 03/03/2025 Proveedor realiza el pedido de los adaptadores hembra y macho de los tarros del agua ya que se partió uno de ellos. Al cambiar el que estaba partido se detecta que el otro ya se esta empezando a dañar, por lo tanto se cambian los dos de una vez, se hacen purgas de agua, se pasan muestras y el equipo quedo funcionando correctamente. Nota: La orden no corre en tiempo real debido a que el servicio no reportó la ejecución del mismo en el momento indicado. Anexo Orden de Trabajo N°WO-31718862 | 2025-03-03 07:33 |  | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-19 17:25 | 23605 | 23577 | 28 | 248117 | Media | 2025-03-01 10:16 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 03/03/2025 proveedor realiza el pedido de los adaptadores hembra y macho de los tarros del agua ya que se partió uno de ellos. al cambiar el que estaba partido se detecta que el otro ya se esta empezando a dañar, por lo tanto se cambian los dos de una vez, se hacen purgas de agua, se pasan muestras y el equipo quedo funcionando correctamente. nota: la orden no corre en tiempo real debido a que el servicio no reportó la ejecución del mismo en el momento indicado. anexo orden de trabajo n°wo-31718862 | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO, DESGASTE_NORMAL | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO', 'DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Monday | 0
114926 | CORRECTIVO | 1036785485 | maribel sanchez restrepo | ATASCO DE CUBETAS Buenos días, equipo empezó presentando atasco en las cubetas de descarte, se pone caso en roche CAS-0022995192, ingeniero Manuel Aponte indica que realizar, pero no funciona, él llega a la institución a las 23:00 aproximadamente, logra desatascar las cubetas, pero al encender el equipo la pinzas ya no agarran la cubeta. Se intenta tres veces sin éxito. Ingeniero indica remitir las muestras de coagulación, equipó fuera de servicio |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | PRODUCTOS ROCHE S.A | LABORATORIO |  | ANALIZADOR DE COAGULACION COBAS | 4724 | EB2300 | EB2300 | ROCHE | COBAS T-511 | (21) 5294 | 2025-04-26 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 25/04/2025 Se reporta equipo a proveedor. 03 y 05 de mayo del 2025: Proveedor realiza retiro de repuesto, se valida serial del analizador y se comprueba que el repuesto recibido no aplica para el serial del analizador instalado. En espera de llega de importación de repuesto correspondiente al serial de analizador. 07/07/2025 Se instala repuesto pendiente, el equipo funciona correctamente. Anexo Orden de Trabajo N° WO-32503215 | 2025-04-25 08:00 |  | 2025-04-25 16:38 | 2025-07-07 14:07 | 103529 | 103525 | 4 | 251953 | Media | 2025-04-25 02:17 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 25/04/2025 se reporta equipo a proveedor. 03 y 05 de mayo del 2025: proveedor realiza retiro de repuesto, se valida serial del analizador y se comprueba que el repuesto recibido no aplica para el serial del analizador instalado. en espera de llega de importación de repuesto correspondiente al serial de analizador. 07/07/2025 se instala repuesto pendiente, el equipo funciona correctamente. anexo orden de trabajo n° wo-32503215 | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Friday | 4
109185 | CORRECTIVO | 1026134329 | yuly henao zapata | Puerto USB dañado Buenos días. Solicito por favor revisar conexión de puerto USB del equipo ultracongelador # 6221, ya que no es posible extraer la lectura de los datos de temperatura (no hace contacto satisfactorio con el puerto USB). Muchas gracias! Yuly Henao |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | ASESORIAS E IMPORTACIONES FRITEC SAS | UNIDAD DE INVESTIGACION |  | ULTRACONGELADOR | 4810 | 6221 |  | HAIER | DW-86L100J | BE0FT4E1T00QGM210017 | 2025-02-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: puerto USB suelto Actividad realizada:se encuentra puerto USB suelto, el equipo aún está en garantía, se reportará a proveedor Estado final: en funcionamiento sin puerto USB Repuestos: No 06/02/2025 Se reporta equipo a proveedor, la falla se escala a fabrica, pendiente respuesta. 11/02/2025 Se recibe respuesta por parte de fabrica quienes confirman que enviaran una placa de control USB y un adaptador USB, pendiente llegada de repuestos e instalación. 14/03/2025 El proveedor realiza cambio de puerto adaptador USB, el equipo funciona correctamente. Anexo Reporte de Proveedor | 2025-02-04 07:32 |  | 2025-02-04 07:39 | 2025-03-14 10:52 | 57793 | 54854 | 2939 | 246018 | Media | 2025-02-03 09:46 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: puerto usb suelto actividad realizada:se encuentra puerto usb suelto, el equipo aún está en garantía, se reportará a proveedor estado final: en funcionamiento sin puerto usb repuestos: no 06/02/2025 se reporta equipo a proveedor, la falla se escala a fabrica, pendiente respuesta. 11/02/2025 se recibe respuesta por parte de fabrica quienes confirman que enviaran una placa de control usb y un adaptador usb, pendiente llegada de repuestos e instalación. 14/03/2025 el proveedor realiza cambio de puerto adaptador usb, el equipo funciona correctamente. anexo reporte de proveedor | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Tuesday | 1
112901 | CORRECTIVO | 43925136 | lady johana gaviria mejia | Desencaje de pieza de equipo de gases Se desencaja pieza de palanca de botella de residuos del equipo de gases Cobas 221 al momento de retirar botella para cambiar por una nueva. Se realiza reporte de evento por medio de caso en la pagina de Roche |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | PRODUCTOS ROCHE S.A | LABORATORIO |  | ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS | 4797 | EB2349 | EB2349 | ROCHE/COBAS | COBAS B-221 | 28154 | 2025-03-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 25/02/2025 Se realiza reporte al proveedor 25/02/2025 Proveedor da instrucciones al personal de como operar el equipo mientras llega la pieza nueva, la cual ya fue solicitada. Equipo se encuentra calibrado y operando acorde a especificaciones de fabrica. 10/04/2025 Proveedor instala repuesto, el equipo funciona correctamente. Anexo Orden de Trabajo N°WO-31684357 | 2025-02-25 15:42 |  | 2025-02-25 15:50 | 2025-04-10 16:56 | 66307 | 66293 | 14 | 247757 | Baja | 2025-02-25 12:18 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 25/02/2025 se realiza reporte al proveedor 25/02/2025 proveedor da instrucciones al personal de como operar el equipo mientras llega la pieza nueva, la cual ya fue solicitada. equipo se encuentra calibrado y operando acorde a especificaciones de fabrica. 10/04/2025 proveedor instala repuesto, el equipo funciona correctamente. anexo orden de trabajo n°wo-31684357 | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Tuesday | 1
119684 | CORRECTIVO | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS | Mecanismo de cubetas partido |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | PRODUCTOS ROCHE S.A | LABORATORIO |  | ANALIZADOR DE COAGULACION COBAS | 4724 | EB2300 | EB2300 | ROCHE | COBAS T-511 | (21) 5294 | 2025-05-10 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 10/05/2025 Proveedor realiza cambio de repuesto del módulo de cubetas ya que se encontraba partido. Se realiza ajustes del handler cuvette. Se encuentra que no pasa un ajuste. Se le comunica al ingeniero experto del equipo para que verifique dicho ajuste. Se cambia aguja de muestra y se deja una en backup. 11/05/2025 El servicio reporta que el ingeniero experto verifico el ajuste que no pasaba correctamente, el equipo funciona correctamente. Anexo Número de Orden de Trabajo WO-32672376 Número de Caso CAS-0023203918 | 2025-09-11 16:37 | 2025-09-11 16:37 | 2025-09-12 11:52 | 2025-09-12 12:27 | 34 | 0 | 34 |  |  |  | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 10/05/2025 proveedor realiza cambio de repuesto del módulo de cubetas ya que se encontraba partido. se realiza ajustes del handler cuvette. se encuentra que no pasa un ajuste. se le comunica al ingeniero experto del equipo para que verifique dicho ajuste. se cambia aguja de muestra y se deja una en backup. 11/05/2025 el servicio reporta que el ingeniero experto verifico el ajuste que no pasaba correctamente, el equipo funciona correctamente. anexo número de orden de trabajo wo-32672376 número de caso cas-0023203918 | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Thursday | 3
121109 | CORRECTIVO | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS | Equipo se detiene por error en la centrifuga, se esta quedando con las cubetas atascadas |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | PRODUCTOS ROCHE S.A | LABORATORIO |  | ANALIZADOR DE ORINA | 4720 | EB2297 | EB2297 | ROCHE | COBAS 6500 (U601/U701) | SU0902740 / SV1002229 | 2025-11-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 23/10/2025 Proveedor realiza cambio de unidad de la centrífuga. Se realizan ajustes de cubeta en posición de llenado, centrífuga y microscopio correctamente. Se realiza cambio de la válvula de succión de desechos, se realizan pruebas de funcionamiento observando un funcionamiento óptimo durante proceso demuestras de pacientes y control de calidad. Anexo Orden de Trabajo N°WO-34474093 | 2025-10-30 09:41 |  | 2025-10-30 09:41 | 2025-10-30 09:43 | 2 | 0 | 2 |  |  |  | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 23/10/2025 proveedor realiza cambio de unidad de la centrífuga. se realizan ajustes de cubeta en posición de llenado, centrífuga y microscopio correctamente. se realiza cambio de la válvula de succión de desechos, se realizan pruebas de funcionamiento observando un funcionamiento óptimo durante proceso demuestras de pacientes y control de calidad. anexo orden de trabajo n°wo-34474093 | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Thursday | 3
108347 | CORRECTIVO | 39446126 | MONICA PATRICIA GOMEZ BETANCUR | sellador no sella Sellador no sella correctamente. ya se reporto a fresenius. |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | FRESENIUS KABI COLOMBIA S.A.S | BANCO DE SANGRE |  | SELLADOR DE TUBOS | 3643 | EB1662 |  | FRESENIUS KABI | COMPOSEAL MOBILEA II | ONKF9867 | 2025-01-18 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 17/01/2025 Se reporta equipo a proveedor. 18/01/2025 Proveedor realiza re soldada y reconexión de sistemas de cables internos, se realiza aislamiento de cable coaxial, se entrega funcionando. 20/01/2025 Se solicita sistema de sellado manual, el cual no tenían en el pais, la pieza llego el día 21 de enero. 21/01/2025 Se realiza cambio de sistema de sellado manual reensamble y pruebas sucesivas de sellado, el equipo quedó funcionando correctamente, equipo en seguimiento. 30/01/2025 El equipo funciona correctamente. Anexo Reporte de Servicio N°4335061 | 2025-01-17 14:39 |  | 2025-01-17 15:09 | 2025-01-30 11:18 | 18489 | 18485 | 4 | 244776 | Media | 2025-01-17 13:31 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 17/01/2025 se reporta equipo a proveedor. 18/01/2025 proveedor realiza re soldada y reconexión de sistemas de cables internos, se realiza aislamiento de cable coaxial, se entrega funcionando. 20/01/2025 se solicita sistema de sellado manual, el cual no tenían en el pais, la pieza llego el día 21 de enero. 21/01/2025 se realiza cambio de sistema de sellado manual reensamble y pruebas sucesivas de sellado, el equipo quedó funcionando correctamente, equipo en seguimiento. 30/01/2025 el equipo funciona correctamente. anexo reporte de servicio n°4335061 | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Friday | 4
120723 | CORRECTIVO | 1041326140 | MAGNOLIA ISABEL CASTAÑO GALLEGO | Cobas U701, error en la unidad de centrifugación Equipo de orina cobas U701, se esta quedando con las cubetas en la centrifuga, se hace crea caso en roche |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | PRODUCTOS ROCHE S.A | LABORATORIO |  | ANALIZADOR DE ORINA | 4720 | EB2297 | EB2297 | ROCHE | COBAS 6500 (U601/U701) | SU0902740 / SV1002229 | 2025-10-25 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 19/10/2025 Proveedor revisa módulo de la centrifuga, se limpia internamente. Se entra al software de servicio y se realiza ajuste del pusher para que entre centrado en el brazo de la centrifuga y las cubetas adecuadamente. Se inicializa equipo y se pasan muestras. Equipo operativo. Anexo Reporte de Servicio N°WO-34445176 | 2025-10-20 09:33 |  | 2025-10-22 16:52 | 2025-10-22 17:02 | 10 | 0 | 10 | 263273 | Media | 2025-10-19 12:22 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 19/10/2025 proveedor revisa módulo de la centrifuga, se limpia internamente. se entra al software de servicio y se realiza ajuste del pusher para que entre centrado en el brazo de la centrifuga y las cubetas adecuadamente. se inicializa equipo y se pasan muestras. equipo operativo. anexo reporte de servicio n°wo-34445176 | MAL_USO_CONFIGURACION, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Monday | 0
114173 | CORRECTIVO | 1152435526 | LINA MARCELA ZAPATA MURILLO | SEROFUGA NO FUNCIONA ERROR 5. UNA VEZ SE DE START LA SEROFUGA INICIA PERO ABRE LA TAPA DURANTE EL FUNCIONAMIENTO |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | BPL MEDICAL S.A.S | BANCO DE SANGRE |  | SEROFUGA | 4727 | 6187 |  | HANIL | SEROSPIN | HICME323081604002 | 2025-04-05 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Equipo presenta error 5 Actividad realizada: Equipo presenta error de comunicación de la tarjeta madre con la tarjeta del display Se comunica a la coordinadora Alejandra duque para realizar reporte a proveedor Estado final: Equipo parcialmente funcional Repuestos: no 2/04/2025 Se reporta equipo a proveedor el cual informa que será enviada tarjeta principal del equipo para realizar su debido cambio. 12/05/2025 El proveedor lleva a cabo el cambio de la tarjeta principal y realiza pruebas de funcionamiento, las cuales son superadas exitosamente. El equipo se encuentra en condiciones óptimas de operación. Anexo Reporte de Servicio Tecnico N°SER-733 | 2025-04-02 09:39 |  | 2025-04-02 10:56 | 2025-05-12 11:26 | 57630 | 57562 | 68 | 250336 | Media | 2025-04-02 07:43 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo presenta error 5 actividad realizada: equipo presenta error de comunicación de la tarjeta madre con la tarjeta del display se comunica a la coordinadora alejandra duque para realizar reporte a proveedor estado final: equipo parcialmente funcional repuestos: no 2/04/2025 se reporta equipo a proveedor el cual informa que será enviada tarjeta principal del equipo para realizar su debido cambio. 12/05/2025 el proveedor lleva a cabo el cambio de la tarjeta principal y realiza pruebas de funcionamiento, las cuales son superadas exitosamente. el equipo se encuentra en condiciones óptimas de operación. anexo reporte de servicio tecnico n°ser-733 | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Wednesday | 2
108618 | CORRECTIVO | 1038410858 | ISABEL CRISTINA GONZALEZ MANRIQUE | PEDAL CON FUGA DE AIRE PEDAL CON FUGA DE AIRE |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | TECNIPOLO S.A.S | ODONTOLOGÍA | CONSULTORIO 11 | UNIDAD ODONTOLÓGICA | 4776 | 6209 |  | TECNIPOLO | URBAN | 1617 | 2025-01-25 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Servicio reporta pedal con fuga, unidad odontológica afectada continúa en garantía. Se traslada orden a coordinación de proveedores y se deja en pausa en espera de visita de ellos 30/01/2025 Proveedor realiza cambio de pedal por garantía. Equipo funciona correctamente. Anexo Oficio de Proveedor | 2025-01-24 16:49 |  | 2025-01-24 16:52 | 2025-01-30 11:35 | 8323 | 8319 | 4 | 245250 | Media | 2025-01-23 17:10 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | servicio reporta pedal con fuga, unidad odontológica afectada continúa en garantía. se traslada orden a coordinación de proveedores y se deja en pausa en espera de visita de ellos 30/01/2025 proveedor realiza cambio de pedal por garantía. equipo funciona correctamente. anexo oficio de proveedor | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Friday | 4
120327 | CORRECTIVO | 1146443251 | lina marcela gomez morales | BANDA DE TRANSPORTE XN10 Banda de transporte de muestras del equipo XN-10 no funciona bien, las gradillas quedan torcidas y no se las lleva. Registro caso Roche: CAS-0024221573 |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | PRODUCTOS ROCHE S.A | LABORATORIO |  | ANALIZADOR DE HEMATOLOGÍA | 4719 | EB2296 | EB2296 | SYSMEX | XN-10 | 53119 | 2025-10-04 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 29/09/2025 Proveedor realiza cambio de foto sensores que detectan rack sobre la banda de entrada de racks. Se realiza chequeo de sensores correctamente. Se realiza. Pruebas de funcionamiento de detección de racks, se realiza prueba de funcionamiento desde la salida del preanalítico ingresando a la Bt40 correctamente. Equipo funcional y operativo. Anexo Orden de Trabajo N°WO-34218359 | 2025-10-06 07:39 |  | 2025-10-06 12:22 | 2025-10-06 12:26 | 4 | 0 | 4 | 262471 | Media | 2025-10-04 08:06 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 29/09/2025 proveedor realiza cambio de foto sensores que detectan rack sobre la banda de entrada de racks. se realiza chequeo de sensores correctamente. se realiza. pruebas de funcionamiento de detección de racks, se realiza prueba de funcionamiento desde la salida del preanalítico ingresando a la bt40 correctamente. equipo funcional y operativo. anexo orden de trabajo n°wo-34218359 | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Monday | 0
119871 | CORRECTIVO | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS | La banda que transporta los hemogramas al equipo de hematología, aleatoriamente esta torciendo los racks, quedando estos atravesados en la banda y no se los puede llevar. |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | PRODUCTOS ROCHE S.A | LABORATORIO |  | ANALIZADOR DE HEMATOLOGÍA | 4719 | EB2296 | EB2296 | SYSMEX | XN-10 | 53119 | 2025-09-06 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 4/09/2025 Proveedor realiza revisión y ajuste de lamina de sensor de home del mecanismo de entrada de racks en los vagones de CCM, se realiza ajuste de sensor de home y tensión de correa del motor del transporte de entrada de racks, se realizan pruebas de funcionamiento desde la salida del preanalítico hasta el ingreso al módulo analizador correctamente. Se recibe a conformidad, equipo funcional y operativo, se realiza seguimiento y el equipo continua funcionando correctamente. 12/09/2025 Proveedor realiza seguimiento del equipo el cual funciona correctamente. Se anexa reporte de servicio técnico WO-33979409 | 2025-09-18 11:33 | 2025-09-18 11:33 | 2025-09-18 11:35 | 2025-09-18 11:56 | 21 | 0 | 21 |  |  |  | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 4/09/2025 proveedor realiza revisión y ajuste de lamina de sensor de home del mecanismo de entrada de racks en los vagones de ccm, se realiza ajuste de sensor de home y tensión de correa del motor del transporte de entrada de racks, se realizan pruebas de funcionamiento desde la salida del preanalítico hasta el ingreso al módulo analizador correctamente. se recibe a conformidad, equipo funcional y operativo, se realiza seguimiento y el equipo continua funcionando correctamente. 12/09/2025 proveedor realiza seguimiento del equipo el cual funciona correctamente. se anexa reporte de servicio técnico wo-33979409 | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Thursday | 3
115612 | CORRECTIVO | 79835859 | fernan alonso valencia jurado | Inyector presenta error no funciona Inyector presenta error no funciona |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | RX S.A. | IMAGENOLOGÍA |  | INYECTOR | 4731 | EB2303 | EB2303 | MALLINCKRODT | OPTIVANTAGE DH | C1220B820G | 2025-05-17 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | se contacta proveedor, en espera de respuesta se siguen indicaciones de proveedor, se realiza registro fotográfico, se pausa para repuesto 15/05/2025 Proveedor realiza revisión del equipo y reparación temporal de adaptadores de jeringa perteneciente al cabezal del equipo, Queda pendiente la reposición de la pieza. 12/06/2025 El proveedor lleva a cabo reemplazo de adaptador de jeringas 200ml en el equipo reportado por deterioro diagnosticado previamente, cuyas posteriores verificaciones funcionales arrojaron resultados satisfactorios. Equipo en observación. 19/06/2025 El equipo funciona correctamente. Anexo Reporte de Servicio Tecnico N°AA55755, AA55709 | 2025-05-13 08:02 |  | 2025-05-13 09:38 | 2025-06-19 16:21 | 52243 | 52101 | 142 | 253067 | Media | 2025-05-13 07:58 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | se contacta proveedor, en espera de respuesta se siguen indicaciones de proveedor, se realiza registro fotográfico, se pausa para repuesto 15/05/2025 proveedor realiza revisión del equipo y reparación temporal de adaptadores de jeringa perteneciente al cabezal del equipo, queda pendiente la reposición de la pieza. 12/06/2025 el proveedor lleva a cabo reemplazo de adaptador de jeringas 200ml en el equipo reportado por deterioro diagnosticado previamente, cuyas posteriores verificaciones funcionales arrojaron resultados satisfactorios. equipo en observación. 19/06/2025 el equipo funciona correctamente. anexo reporte de servicio tecnico n°aa55755, aa55709 | MAL_MANEJO_CABLES, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_MANEJO_CABLES', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Tuesday | 1
117083 | CORRECTIVO | 1036394829 | monica gomez marulanda | ecografo el trasductor del ecografo el mas pequeño no se visualiza bien la imagen |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | SIEMENS HEALTHCARE S.A.S. | CIRUGÍA | CUARTO DE EQUIPOS | ECÓGRAFO | 3653 | 5146 |  | SIEMENS | ACUSON P-500 | 394290 | 2025-06-21 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 19/06/2025 Se realiza la creación del caso. A la espera de respuesta por parte del proveedor. 04/07/2025 Proveedor realiza solicitud de transductor, pendiente llegada del mismo. 16/07/2025 El proveedor realiza la instalación del transductor VF16-5 con serie: (21)23220177, el equipo es entregado al servicio. Se retira el transductor VF16-5 con serie: (21)270320. Anexo Reporte de Servicio Técnico N°80061499, 80059178 | 2025-06-19 08:12 |  | 2025-06-19 16:24 | 2025-07-16 13:34 | 38710 | 38681 | 29 | 255689 | Media | 2025-06-18 14:31 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 19/06/2025 se realiza la creación del caso. a la espera de respuesta por parte del proveedor. 04/07/2025 proveedor realiza solicitud de transductor, pendiente llegada del mismo. 16/07/2025 el proveedor realiza la instalación del transductor vf16-5 con serie: (21)23220177, el equipo es entregado al servicio. se retira el transductor vf16-5 con serie: (21)270320. anexo reporte de servicio técnico n°80061499, 80059178 | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Thursday | 3
116466 | CORRECTIVO | 1038213278 | natalia andrea franco guarin | DUODENO RD103A573 PRESENTA CORTO BUENAS TARDES SUODENOSCOPIO PRESENTA CORTO |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | ENDOTEST | CIRUGÍA | CUARTO DE EQUIPOS | EQUIPOS ENDOSCOPIA | 3652 | EB1667 |  | FUJINON | 530 SERIES | NG320A003- NG320A773- RD103A573 | 2025-06-07 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Equipo no da imagen, en servicio comentaron que se mostraron chispas. Se deja en pausa y se traslada orden a coordinación de proveedores 04/06/2025 Duodenoscopio con serie:RD103A573 se envía al proveedor, pendiente de cotización y diagnostico. 01/08/2025 Pendiente por diagnostico y cotización 12/09/2025Pendiente por aprobación de cotización $16.660.000 09/10/2025 Se aprueba cotización con pedido 19704 16/10/2025 Proveedor realiza desarme total del equipo, secado a temperatura controlada, cambio de sistema de video ccd, reparación y ajuste de sistema de guayas, cambio de canales por desgaste, cambio de tubo universal por desgaste, cambio de caucho protector y punta distal, pruebas generales de funcionamiento. Anexo Reporte de Proveedor | 2025-05-31 17:48 |  | 2025-05-31 17:50 | 2025-10-17 09:09 | 195319 | 198185 | -2866 | 254420 | Media | 2025-05-31 15:33 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | equipo no da imagen, en servicio comentaron que se mostraron chispas. se deja en pausa y se traslada orden a coordinación de proveedores 04/06/2025 duodenoscopio con serie:rd103a573 se envía al proveedor, pendiente de cotización y diagnostico. 01/08/2025 pendiente por diagnostico y cotización 12/09/2025pendiente por aprobación de cotización $16.660.000 09/10/2025 se aprueba cotización con pedido 19704 16/10/2025 proveedor realiza desarme total del equipo, secado a temperatura controlada, cambio de sistema de video ccd, reparación y ajuste de sistema de guayas, cambio de canales por desgaste, cambio de tubo universal por desgaste, cambio de caucho protector y punta distal, pruebas generales de funcionamiento. anexo reporte de proveedor | MAL_USO_CONFIGURACION, FALTA_CAPACITACION, DESGASTE_NORMAL | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'FALTA_CAPACITACION', 'DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Saturday | 5
113333 | CORRECTIVO | 1040035580 | luis felipe arango patiño | PRESENTA FUGAS Duodenoscopio Marca Fujifilm Corporation Placa SN RD I03A573 presenta fallas en la prueba de fugas; se enviará a reparacion sin las valvulas. |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | ENDOTEST | CIRUGÍA | CUARTO DE EQUIPOS | EQUIPOS ENDOSCOPIA | 3652 | EB1667 |  | FUJINON | 530 SERIES | NG320A003- NG320A773- RD103A573 | 2025-03-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 6/03/2025 Se envía equipo a proveedor. SN°RD103A573 11/03/2025 Proveedor realiza cambio de canal de biopsia, cambio de tapa punta distal, cambio de caucho protector, ajustes generales y pruebas de funcionamiento. El equipo se entrega al servicio. Anexo reporte de Servicio | 2025-03-06 08:50 |  | 2025-03-06 14:10 | 2025-03-11 16:00 | 7310 | 7305 | 5 | 248433 | Media | 2025-03-05 16:30 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 6/03/2025 se envía equipo a proveedor. sn°rd103a573 11/03/2025 proveedor realiza cambio de canal de biopsia, cambio de tapa punta distal, cambio de caucho protector, ajustes generales y pruebas de funcionamiento. el equipo se entrega al servicio. anexo reporte de servicio | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Thursday | 3
108621 | CORRECTIVO | 1040180711 | ADRIANA MARIA RAMIREZ GUTIERREZ | BUENAS TARDES! SE REPORTA DUODENOSCOPIO SN RD103A573 CON FUGA BUENAS TARDES! SE REPORTA DUODENOSCOPIO CON FUGA |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | ENDOTEST | ENDOSCOPIAS |  | EQUIPOS ENDOSCOPIA | 3652 | EB1667 |  | FUJINON | 530 SERIES | NG320A003- NG320A773- RD103A573 | 2025-01-25 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 27/01/2025 Se envía equipo a proveedor. 28/01/2025 Proveedor entrega equipo reparado, realiza cambio de sello y ajuste de tapa lateral con silicona. El equipo es entregado al servicio funcionando correctamente. Anexo Oficio de Proveedor (Serie del Equipo RD103A573) | 2025-01-24 17:58 |  | 2025-01-24 18:08 | 2025-01-28 17:30 | 5722 | 5543 | 179 | 245327 | Media | 2025-01-24 16:37 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 27/01/2025 se envía equipo a proveedor. 28/01/2025 proveedor entrega equipo reparado, realiza cambio de sello y ajuste de tapa lateral con silicona. el equipo es entregado al servicio funcionando correctamente. anexo oficio de proveedor (serie del equipo rd103a573) | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Friday | 4
109186 | CORRECTIVO | 43714670 | angela yaneth alvarez jimenez | ENDOSCOPIO SN NG320A773 VIEJITO CON IMAGEN MALA EL ENDOSCOPIO VIEJITO QUE ANTERIORMENTE SE A REPORTADO POR LO MISMO, IMAGEN ROJISA Y OSCURA EL DIA SABADO EN IGUALES CONDICIONES, POR LO QUE EL MEDICO ESPECIALISTA JOSELYN CAMARGO PARA NO SUSPENDER LA AGENDA TRABAJO CON EL COLONOSCOPIO |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | ENDOTEST | ENDOSCOPIAS |  | EQUIPOS ENDOSCOPIA | 3652 | EB1667 |  | FUJINON | 530 SERIES | NG320A003- NG320A773- RD103A573 | 2025-02-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: imagen oscura Actividad realizada: el medico especialista dice que no le sirve el equipo en las actuales condiciones y que fue entregado hace poco, se pedirá garantía al proveedor Estado final: se retira equipo del servicio Repuestos: No 5/02/2025 Se envía equipo a proveedor. 10/02/2025 Proveedor realiza entrega el equipo, pendiente aprobación del servicio. 12/02/2025 Se envía equipo a proveedor. (Equipo no pasa prueba de fugas) 14/02/2025 El proveedor realiza cambio de conector de aire/agua completo, así como el ajuste de los componentes. El equipo se encuentra en optimas condiciones de funcionamiento. Se entrega al servicio. Anexo reporte de Proveedor | 2025-02-04 07:33 |  | 2025-02-04 14:28 | 2025-02-14 10:59 | 14191 | 14145 | 46 | 246034 | Media | 2025-02-03 10:59 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: imagen oscura actividad realizada: el medico especialista dice que no le sirve el equipo en las actuales condiciones y que fue entregado hace poco, se pedirá garantía al proveedor estado final: se retira equipo del servicio repuestos: no 5/02/2025 se envía equipo a proveedor. 10/02/2025 proveedor realiza entrega el equipo, pendiente aprobación del servicio. 12/02/2025 se envía equipo a proveedor. (equipo no pasa prueba de fugas) 14/02/2025 el proveedor realiza cambio de conector de aire/agua completo, así como el ajuste de los componentes. el equipo se encuentra en optimas condiciones de funcionamiento. se entrega al servicio. anexo reporte de proveedor | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Tuesday | 1
113964 | CORRECTIVO | 39448643 | maryi alexandra granada mejia | Control de tomografo 1 siemens Buenas tardes, Reporto control remoto del tomógrafo siemens de la torre 1. Muchas gracias |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | SIEMENS HEALTHCARE S.A.S. | IMAGENOLOGÍA |  | TOMÓGRAFO | 3714 | 5147 | 5147 | SIEMENS | SOMATOM GO UP | 108596 | 2025-03-29 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Control del tomógrafo malo Actividad realizada: Se evidencia la falla en el botón de elevación de la camilla, por lo que se procede a pasar orden a la ingeniera alejandra para realizar el correspondiente reporte a siemens. Estado final: En proceso Repuestos:NA 27/03/2025 Se crea caso 480100689655, pendiente llegada del repuesto. 16/04/2025 Proveedor realiza instalación del control. el equipo funciona correctamente. Anexo Reporte de Servicio Tecnico N°480100689655 | 2025-03-26 16:36 |  | 2025-03-26 17:53 | 2025-04-16 12:51 | 29938 | 29841 | 97 | 249911 | Media | 2025-03-26 15:29 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: control del tomógrafo malo actividad realizada: se evidencia la falla en el botón de elevación de la camilla, por lo que se procede a pasar orden a la ingeniera alejandra para realizar el correspondiente reporte a siemens. estado final: en proceso repuestos:na 27/03/2025 se crea caso 480100689655, pendiente llegada del repuesto. 16/04/2025 proveedor realiza instalación del control. el equipo funciona correctamente. anexo reporte de servicio tecnico n°480100689655 | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Wednesday | 2
121329 | CORRECTIVO | 1035918898 | LEIDY JOHANA RIVERA OSORNO | fallas en el equipo v pro el vpro después de terminar el siclo de esterilización no da acceso para abrir la puerta, lleva mas de 5 minutos en *fase: airear* |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | SURGIPLAST LTDA | CIRUGÍA |  | ESTERILIZADORA BAJA TEMPERATURA | 3660 | EB1670 |  | STERIS AMSCO | VPRO-60 | 33422013 | 2025-11-15 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Se evidencia que el equipo cancela ciclos por "aumento de temperatura baja", adicionalmente se evidencia residuos de líquidos Actividad realizada: Se realiza inspección interna del equipo, sin evidenciar fugas, se realiza inspección de los gabinetes inferiores, evidenciando residuos de líquidos, posiblemente peróxido. Estado final: El equipo debe ser revisado por el proveedor Repuestos: n/a 10/11/2025 El proveedor realiza inspección técnica de componentes, dónde se encuentra válvula SV4 defectuosa, se realiza cambio de válvula de 3 vías SV4, ajustes en general, pruebas de funcionamiento obteniendo resultados satisfactorios. Se recomienda utilizar guantes a todo el personal operativo al momento de descargar el equipo. Anexo Orden de Trabajo N°1796779 | 2025-11-10 07:50 |  | 2025-11-10 08:23 | 2025-11-10 14:55 | 392 | 241 | 151 | 264512 | Media | 2025-11-09 08:45 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se evidencia que el equipo cancela ciclos por "aumento de temperatura baja", adicionalmente se evidencia residuos de líquidos actividad realizada: se realiza inspección interna del equipo, sin evidenciar fugas, se realiza inspección de los gabinetes inferiores, evidenciando residuos de líquidos, posiblemente peróxido. estado final: el equipo debe ser revisado por el proveedor repuestos: n/a 10/11/2025 el proveedor realiza inspección técnica de componentes, dónde se encuentra válvula sv4 defectuosa, se realiza cambio de válvula de 3 vías sv4, ajustes en general, pruebas de funcionamiento obteniendo resultados satisfactorios. se recomienda utilizar guantes a todo el personal operativo al momento de descargar el equipo. anexo orden de trabajo n°1796779 | MAL_USO_CONFIGURACION, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Monday | 0
119767 | CORRECTIVO | 1041326140 | MAGNOLIA ISABEL CASTAÑO GALLEGO | Error en transferencia en la seccion A Se notifica a casa comercial |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | BIOMERIEUX COLOMBIA S.A.S | LABORATORIO |  | ANALIZADOR DE INMUNOANÁLISIS | 3728 | EB1696 | EB1696 | BIOMERIEUX | VIDAS 3 | VN06014 | 2025-09-20 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 16/09/2025 Equipo queda pendiente por revisión de proveedor. 5/10/2025 Desde el servicio se reporta que el equipo aun no ha sido reparado por el proveedor. 8/10/2025 Proveedor realiza apertura de todas las carcasas frontal y superior, se realiza retiro bomba de la sección A, se realiza instalación de bomba nueva para esta sección, se realiza alineación de bomba, con herramienta de vidas. Se realiza upgrade de firmware, se realiza cambio de sección board A, se realiza backup de alineación y se realiza restauración del backup de alineación en la nueva tarjeta. Se realiza prueba de QCV, se realiza cambio de pantalla del vidas 3 por una nueva. Equipo pasa satisfactoriamente. Anexo Informe de Servicio N°OT-01762435 | 2025-09-15 16:47 |  | 2025-09-16 17:31 | 2025-11-05 08:23 | 71452 | 71445 | 7 | 261202 | Media | 2025-09-15 13:23 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 16/09/2025 equipo queda pendiente por revisión de proveedor. 5/10/2025 desde el servicio se reporta que el equipo aun no ha sido reparado por el proveedor. 8/10/2025 proveedor realiza apertura de todas las carcasas frontal y superior, se realiza retiro bomba de la sección a, se realiza instalación de bomba nueva para esta sección, se realiza alineación de bomba, con herramienta de vidas. se realiza upgrade de firmware, se realiza cambio de sección board a, se realiza backup de alineación y se realiza restauración del backup de alineación en la nueva tarjeta. se realiza prueba de qcv, se realiza cambio de pantalla del vidas 3 por una nueva. equipo pasa satisfactoriamente. anexo informe de servicio n°ot-01762435 | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Monday | 0
120685 | CORRECTIVO | 39462730 | LEIDY ASTRID GARCIA MARTINEZ | pantalla inferiror de cp5 que se apaga intermitent pantalla inferiror de cp5 que se apaga intermitente |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | LIVANOVA COLOMBIA S.A.S | UCIP |  | SISTEMA BOMBA CENTRIFUGA PARA ECMO | 3796 | 5262 |  | SORIN | CP5 | 60K08051/60E13057 | 2025-10-18 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: pantalla con interferencia en el funcionamiento Actividad realizada: Se consulta con el proveedor e indica que se debe programar una visita para revisión Estado final: Equipo funcional Repuestos: no 30/10/2025 El proveedor realiza realiza flash firmware sobre cada una de la pantallas descartando problemas en la comunicación lógica del equipo y el problema persiste, se realiza upgrade a R3 a R4 a todo el sistema sin cambios en la intermitencia de la pantalla. Pendiente repuesto. 12/11/2025 El proveedor realiza cambio de pantalla, ejecuta pruebas de funcionamiento las cuales pasa correctamente. Anexo Orden de Trabajo N°1775080, 1801453 | 2025-10-17 07:33 |  | 2025-10-17 07:36 | 2025-11-12 14:23 | 37847 | 37693 | 154 | 263173 | Media | 2025-10-17 06:35 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pantalla con interferencia en el funcionamiento actividad realizada: se consulta con el proveedor e indica que se debe programar una visita para revisión estado final: equipo funcional repuestos: no 30/10/2025 el proveedor realiza realiza flash firmware sobre cada una de la pantallas descartando problemas en la comunicación lógica del equipo y el problema persiste, se realiza upgrade a r3 a r4 a todo el sistema sin cambios en la intermitencia de la pantalla. pendiente repuesto. 12/11/2025 el proveedor realiza cambio de pantalla, ejecuta pruebas de funcionamiento las cuales pasa correctamente. anexo orden de trabajo n°1775080, 1801453 | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Friday | 4
121589 | CORRECTIVO | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | Realizar cambio de EMERGENCY SYSTEM |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | LIVANOVA COLOMBIA S.A.S | UCIA |  | SISTEMA BOMBA CENTRIFUGA PARA ECMO | 3796 | 5262 |  | SORIN | CP5 | 60K08051/60E13057 | 2025-11-22 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Se entrega accesorio en el servicio, reportan que funciona correctamente. Anexo Acta de Entrega Formato Somer | 2025-11-18 14:23 | 2025-11-18 14:23 | 2025-11-18 14:24 | 2025-11-18 14:28 | 4 | 0 | 4 |  |  |  | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | se entrega accesorio en el servicio, reportan que funciona correctamente. anexo acta de entrega formato somer | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Tuesday | 1
113368 | CORRECTIVO | 39446126 | MONICA PATRICIA GOMEZ BETANCUR | clamp sin tornillo La balanza de recoleccion, se le cayo el tornillo del clamp. Y ase le reporto a ingenieria Fresenius. |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | FRESENIUS KABI COLOMBIA S.A.S | BANCO DE SANGRE |  | BALANZA AGITADORA | 3809 | EB1733 | EB1733 | FRESENIUS KABI | COMPOGUARD | 1CHA7262 | 2025-03-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 7/03/2025 Se realiza reporte a proveedor. 27/03/2025 Proveedor realiza reconexión de pin de donante, recalibración de clamp, pruebas de apertura y cierre, simulación de donación, el equipo pasa las pruebas correctamente. Anexo Reporte de Servicio Tecnico N°4345091 | 2025-03-07 08:20 |  | 2025-03-07 08:22 | 2025-03-27 14:11 | 29149 | 29141 | 8 | 248554 | Media | 2025-03-07 08:17 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 7/03/2025 se realiza reporte a proveedor. 27/03/2025 proveedor realiza reconexión de pin de donante, recalibración de clamp, pruebas de apertura y cierre, simulación de donación, el equipo pasa las pruebas correctamente. anexo reporte de servicio tecnico n°4345091 | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Friday | 4
113784 | CORRECTIVO | 39446126 | MONICA PATRICIA GOMEZ BETANCUR | compomat no funciona Se reporta compomat 1. No le funciona la pantalla tactil. Queda fuera de servicio. Ya se reporto a fresenius. Gracias |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | FRESENIUS KABI COLOMBIA S.A.S | BANCO DE SANGRE |  | EQUIPO PARA SEPARACIÓN DE COMPONENTES SANGUINEOS | 3786 | EB1718 |  | FRESENIUS KABI | COMPOMAT G5 | 8CPT2553 | 2025-03-22 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 19/03/2025 Se reporta equipo a proveedor. Pendiente visita. 10/04/2025 Proveedor realiza desensamble de cubierta lateral, desensamble de tarjeta ARM9, desensamble de teclado averiado, reensamble de nuevo teclado, reensamble general, pruebas de teclado, el equipo queda funcionando correctamente. Anexo Reporte de Servicio Tecnico N°4348046 | 2025-03-19 14:41 |  | 2025-03-19 17:12 | 2025-04-10 15:45 | 31593 | 31580 | 13 | 249487 | Media | 2025-03-19 14:33 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 19/03/2025 se reporta equipo a proveedor. pendiente visita. 10/04/2025 proveedor realiza desensamble de cubierta lateral, desensamble de tarjeta arm9, desensamble de teclado averiado, reensamble de nuevo teclado, reensamble general, pruebas de teclado, el equipo queda funcionando correctamente. anexo reporte de servicio tecnico n°4348046 | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Wednesday | 2
114773 | CORRECTIVO | 15443719 | JHON JAIRO GARCIA CORREA | terapia vac con fuerte olor en el interior maquina de terapia vac que emite un fuerte olor putrefacto desde el interior |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | 3M COLOMBIA S.A | CIRUGÍA | PREPARACION DE PACIENTES VIP | BOMBA DE TERAPIA DE HERIDAS DE PRESIÓN NEGATIVA | 3884 | EB1794 | EB1794 | KCI-3M | VAC ULTA | VFVR38905 | 2025-04-26 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: equipo emite un fuerte olor internamente. Actividad realizada: el equipo se encuentra en calidad de comodato, no es posible intervenir internamente. Se espera por revisión por parte del proveedor. Estado final: Repuestos: 21/04/2025 Se reporta equipo al proveedor, pendiente recolección. 24/04/2025 El equipo es recogido por el proveedor. 28/05/2025 El proveedor realiza ajuste de componentes internos, se realiza cambio de tube, vac PUM (ref. 350069), dos Assy Pump tube (ref. 350068), tubo de bomba a filtro (ref. 350070), colector corto de la unidad vac (ref. 350216), filtro de vacío dentado (ref. 44000069), bomba de membrana (ref. M4257727), botón de encendido (350072), juntas contenedor (ref. M4242003), Junta bomba de vacío (ref. 350210), conjunto bomba peristáltica No. de (ref. 41569), posteriormente realiza pruebas de funcionamiento las cuales salen bien. El equipo se encuentra en optimas condiciones de funcionamiento. Anexo Ficha de Servicio Tecnico | 2025-04-21 12:57 |  | 2025-04-21 12:57 | 2025-05-28 11:42 | 53205 | 53196 | 9 | 251546 | Media | 2025-04-21 05:08 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo emite un fuerte olor internamente. actividad realizada: el equipo se encuentra en calidad de comodato, no es posible intervenir internamente. se espera por revisión por parte del proveedor. estado final: repuestos: 21/04/2025 se reporta equipo al proveedor, pendiente recolección. 24/04/2025 el equipo es recogido por el proveedor. 28/05/2025 el proveedor realiza ajuste de componentes internos, se realiza cambio de tube, vac pum (ref. 350069), dos assy pump tube (ref. 350068), tubo de bomba a filtro (ref. 350070), colector corto de la unidad vac (ref. 350216), filtro de vacío dentado (ref. 44000069), bomba de membrana (ref. m4257727), botón de encendido (350072), juntas contenedor (ref. m4242003), junta bomba de vacío (ref. 350210), conjunto bomba peristáltica no. de (ref. 41569), posteriormente realiza pruebas de funcionamiento las cuales salen bien. el equipo se encuentra en optimas condiciones de funcionamiento. anexo ficha de servicio tecnico | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Monday | 0
115037 | CORRECTIVO | 1036961121 | TATIANA GIRALDO CASTAÑO | Bomba de terpaia vac no enciende Bomba de terpaia vac no enciende |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | 3M COLOMBIA S.A | H2-T1 |  | BOMBA DE TERAPIA DE HERIDAS DE PRESIÓN NEGATIVA | 3885 | EB1795 | EB1795 | KCI-3M | VAC ULTA | VFVR39027 | 2025-05-03 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 26/04/2025 Se reporta equipo a proveedor, pendiente recogida. 21/05/2025 El equipo es recogido por el proveedor. 09/06/2025 El proveedor realiza ajuste de componentes internos y cambio de fuente de alimentación No. de Ref. 4103730, pantalla táctil (touch assyvac) No. de Ref. 417027 y cubierta de rodillo de instilación No. de Ref. 350039, posteriormente realiza pruebas de funcionamiento las cuales pasan con éxito. El equipo se encuentra funcionando correctamente. Anexo Reporte del Servicio | 2025-04-26 10:54 |  | 2025-04-26 10:55 | 2025-06-09 09:28 | 63273 | 63208 | 65 | 252047 | Media | 2025-04-26 10:18 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 26/04/2025 se reporta equipo a proveedor, pendiente recogida. 21/05/2025 el equipo es recogido por el proveedor. 09/06/2025 el proveedor realiza ajuste de componentes internos y cambio de fuente de alimentación no. de ref. 4103730, pantalla táctil (touch assyvac) no. de ref. 417027 y cubierta de rodillo de instilación no. de ref. 350039, posteriormente realiza pruebas de funcionamiento las cuales pasan con éxito. el equipo se encuentra funcionando correctamente. anexo reporte del servicio | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Saturday | 5
114835 | CORRECTIVO | 1036946818 | luisa fernanda mendez echavarria | Falla en sensor de oxigeno Falla en sensor de oxigeno en consola de oxido nitrico en paciente de UCIA 09, conectado a terapia. El paciente esta inestable, sin embargo no hubo alteracion en signos vitales cuando se presento la alarma. Se consulta con proveedor ante alarma roja y se reporta inmediatamente el dia 16/04/2025 con equipo de biomedica, quienes dicen que la celda de dioxido y oxido nitrico no tiene dificultades y que puede continuar en funcionamiento. |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | MESSER COLOMBIA S.A | UCIA |  | EQUIPO DE ÓXIDO NÍTRICO | 3888 | EB1797 | EB1797 | IKARIA | INOMAX DSIR | VDE20120002 | 2025-04-26 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Equipo con celda de Oxigeno en mal estado. Actividad realizada: Se verifica falla de equipo, este muestra que el sensor se oxigeno no esta pasando pruebas, se comunica a proveedor, este informa que se debe realizar calibración, se realiza dicha calibración en repetidas oportunidades, pero aun así no pasa, proveedor informa que en necesario la visita de el para resolver problema. Estado final: En espera de solución por parte de proveedor. Repuestos: No. 25/04/2025 Pendiente visita de proveedor. 06/05/2025 El proveedor realiza cambio de celda de oxígeno, tarjeta principal, calibraciones y pruebas de funcionamiento las cuales pasan correctamente. El equipo se encuentra en optimas condiciones de funcionamiento. Anexo Reporte de Servicio N°RT-20 | 2025-04-22 17:21 |  | 2025-04-22 17:21 | 2025-05-06 14:03 | 19962 | 19584 | 378 | 251758 | Media | 2025-04-22 16:41 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo con celda de oxigeno en mal estado. actividad realizada: se verifica falla de equipo, este muestra que el sensor se oxigeno no esta pasando pruebas, se comunica a proveedor, este informa que se debe realizar calibración, se realiza dicha calibración en repetidas oportunidades, pero aun así no pasa, proveedor informa que en necesario la visita de el para resolver problema. estado final: en espera de solución por parte de proveedor. repuestos: no. 25/04/2025 pendiente visita de proveedor. 06/05/2025 el proveedor realiza cambio de celda de oxígeno, tarjeta principal, calibraciones y pruebas de funcionamiento las cuales pasan correctamente. el equipo se encuentra en optimas condiciones de funcionamiento. anexo reporte de servicio n°rt-20 | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Tuesday | 1
116630 | CORRECTIVO | 1001497309 | katherine quintero giraldo | Mal funcionamiento del sistema VAC |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | 3M COLOMBIA S.A | H3-T2 | CUARTO DE EQUIPOS | BOMBA DE TERAPIA DE HERIDAS DE PRESIÓN NEGATIVA | 3895 | EB1805 | EB1805 | KCI-3M | VAC ULTA | VFVS07743 | 2025-06-07 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Se evidencia sistema vac con fallas en botones Se traslada orden a coordinación de proveedores 11/06/2025 El proveedor realiza ajuste de componentes y cambio de cable de alimentación (Ref. 350084), conjunto placa de contenedor de 1000 ml (Ref. 350221) y botón de expulsión (Ref. 350256), posteriormente realiza pruebas de funcionamiento que se completan con éxito. El equipo se entrega al servicio funcionando correctamente. . Anexo Ficha de Servicio Tecnico | 2025-06-06 11:11 |  | 2025-06-06 14:56 | 2025-06-11 16:13 | 7277 | 7264 | 13 | 254725 | Media | 2025-06-05 11:29 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | se evidencia sistema vac con fallas en botones se traslada orden a coordinación de proveedores 11/06/2025 el proveedor realiza ajuste de componentes y cambio de cable de alimentación (ref. 350084), conjunto placa de contenedor de 1000 ml (ref. 350221) y botón de expulsión (ref. 350256), posteriormente realiza pruebas de funcionamiento que se completan con éxito. el equipo se entrega al servicio funcionando correctamente. . anexo ficha de servicio tecnico | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Friday | 4
118503 | CORRECTIVO | 1001470704 | DONELIA CARDONA GARZON | equipo con perilla suelta equipo que en momento de traslado de paciente por camillero, se le cae la perilla a la terapia vac, |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | 3M COLOMBIA S.A | H2-T2 |  | BOMBA DE TERAPIA DE HERIDAS DE PRESIÓN NEGATIVA | 3887 | EB1796 | EB1796 | KCI-3M | VAC ULTA | GAAC06390 | 2025-08-02 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 01/08/2025 Se reporta equipo al proveedor. Pendiente recogida. 06/08/2025 Se envía equipo al proveedor. 14/08/2025 Proveedor realiza cambio de brazo de suspensión, posteriormente realiza pruebas de funcionamiento las cuales salen bien, el equipo funciona correctamente. 29/08/2025 Se recibe el equipo en la institución. Anexo Ficha de Servicio Tecnico | 2025-08-01 12:11 |  | 2025-08-01 16:02 | 2025-08-29 13:00 | 40138 | 40133 | 5 | 258420 | Media | 2025-07-31 15:28 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 01/08/2025 se reporta equipo al proveedor. pendiente recogida. 06/08/2025 se envía equipo al proveedor. 14/08/2025 proveedor realiza cambio de brazo de suspensión, posteriormente realiza pruebas de funcionamiento las cuales salen bien, el equipo funciona correctamente. 29/08/2025 se recibe el equipo en la institución. anexo ficha de servicio tecnico | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Friday | 4
116469 | CORRECTIVO | 15443719 | JHON JAIRO GARCIA CORREA | torre muestra bala acabada con bala de co2 recién cambiada. se solicita revisión |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | STRYKER COLOMBIA S.A.S | CIRUGÍA | CUARTO DE EQUIPOS | TORRE DE LAPAROSCOPIA | 3940 | 5348 | 5348 | STRYKER | 1688 | SV7321G0075 | 2025-06-07 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico : neumoinsuflador con alarma por cilindro vacío Actividad realizada: se verifica nivel de cilindro y se encuentra con buen nivel de CO2, se realizan pruebas y se ve el neumo funcionando correctamente Se pasa orden a la coordinadora Alejandra Duque para realizar reporte a proveedor y validar el funcionamiento del neumo Estado final: pendiente revisión de proveedor Repuestos: no 27/06/2025 Proveedor realiza revision del equipo se cierra con GT 117067 Anexo Reporte de Servicio N°JAA26062025 | 2025-06-03 07:37 |  | 2025-06-03 07:38 | 2025-06-27 16:36 | 35098 | 35090 | 8 | 254433 | Media | 2025-06-01 16:46 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico : neumoinsuflador con alarma por cilindro vacío actividad realizada: se verifica nivel de cilindro y se encuentra con buen nivel de co2, se realizan pruebas y se ve el neumo funcionando correctamente se pasa orden a la coordinadora alejandra duque para realizar reporte a proveedor y validar el funcionamiento del neumo estado final: pendiente revisión de proveedor repuestos: no 27/06/2025 proveedor realiza revision del equipo se cierra con gt 117067 anexo reporte de servicio n°jaa26062025 | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Tuesday | 1
114728 | CORRECTIVO | 43715204 | DIANA PATRICIA MARIN GARCIA | camara indocianina Buenos días . Por favor revisar cámara stryker indocianina , reporta la instrumentadora que se ve opaca . |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | INTECBIO | CIRUGÍA | CUARTO DE EQUIPOS | TORRE DE LAPAROSCOPIA | 3940 | 5348 | 5348 | STRYKER | 1688 | SV7321G0075 | 2025-04-26 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Cámara con imagen opaca. Actividad realizada: Se verifica funcionamiento en torre de laparoscopia, se puede observar que la imagen es un poco opaca, no se visualiza con claridad e interrumpe la continuación de los procedimientos, se informa a coordinadora Alejandra Duque, a la cual se entrega equipo para dar solución con ayuda de proveedor. Estado final: En espera. Repuestos: No. 22/04/2025 Se envía el equipo SN 0C520504 al proveedor (INTECBIO) para cotización y diagnóstico. 20/05/2025 Proveedor realiza inspección física, visual, obturadores, cable siliconado, foco, zoom, acople del coupler. Se realizan pruebas de imagen, balance de blancos, colores y funcionamiento en general. Se evidencia: imagen con opacidad. Se realiza tratamiento para quitar humedad interna y mantenimiento, Pruebas de fugas negativas. Equipo en observación. 26/06/2025 Se realiza seguimiento en el servicio, la cámara no ha presentado fallas. Anexo Reporte de Servicio Técnico N° 472 | 2025-04-21 10:07 |  | 2025-04-21 14:29 | 2025-06-26 17:11 | 93762 | 93735 | 27 | 251561 | Media | 2025-04-21 09:07 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cámara con imagen opaca. actividad realizada: se verifica funcionamiento en torre de laparoscopia, se puede observar que la imagen es un poco opaca, no se visualiza con claridad e interrumpe la continuación de los procedimientos, se informa a coordinadora alejandra duque, a la cual se entrega equipo para dar solución con ayuda de proveedor. estado final: en espera. repuestos: no. 22/04/2025 se envía el equipo sn 0c520504 al proveedor (intecbio) para cotización y diagnóstico. 20/05/2025 proveedor realiza inspección física, visual, obturadores, cable siliconado, foco, zoom, acople del coupler. se realizan pruebas de imagen, balance de blancos, colores y funcionamiento en general. se evidencia: imagen con opacidad. se realiza tratamiento para quitar humedad interna y mantenimiento, pruebas de fugas negativas. equipo en observación. 26/06/2025 se realiza seguimiento en el servicio, la cámara no ha presentado fallas. anexo reporte de servicio técnico n° 472 | MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Monday | 0
117067 | CORRECTIVO | 15443719 | JHON JAIRO GARCIA CORREA | torere striker muestra bala vacia se cambia bala y muestra vaca nuevamente, situacion repititiva |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | STRYKER COLOMBIA S.A.S | CIRUGÍA | CUARTO DE EQUIPOS | TORRE DE LAPAROSCOPIA | 3940 | 5348 | 5348 | STRYKER | 1688 | SV7321G0075 | 2025-06-21 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 18/06/2025 El equipo es revisado por el proveedor; queda pendiente de cambio de filtro para el neumo. 24/06/2025: VG Torre de laparoscopia es reportada nuevamente debido a que sale en pantalla mensaje "controlar alimentación de gas", se presiona botón Menú y posteriormente sale un menú de configuración el cual no permite trabajar. Se informa para ser reportada a proveedor. 27/06/2025 Se realiza instalación del conector de gas; se ejecutan pruebas de funcionamiento las cuales pasa correctamente. Anexo Orden de Servicio N°JAA26062025 | 2025-06-18 11:16 |  | 2025-06-18 17:34 | 2025-06-27 10:02 | 12508 | 12454 | 54 | 255657 | Media | 2025-06-18 09:18 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 18/06/2025 el equipo es revisado por el proveedor; queda pendiente de cambio de filtro para el neumo. 24/06/2025: vg torre de laparoscopia es reportada nuevamente debido a que sale en pantalla mensaje "controlar alimentación de gas", se presiona botón menú y posteriormente sale un menú de configuración el cual no permite trabajar. se informa para ser reportada a proveedor. 27/06/2025 se realiza instalación del conector de gas; se ejecutan pruebas de funcionamiento las cuales pasa correctamente. anexo orden de servicio n°jaa26062025 | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Wednesday | 2
115040 | CORRECTIVO | 1036402648 | maria isabel cardona ramirez | se bloqueo la pantalla El dia 26/04/2025 se enciende ventilador mecànico para su uso con paciente y la pantalla se encuentra bloqueada, no deja movilizar parametros aparece alarma screen fault, ventilation effective |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | EQUITRONIC S.A | URGENCIAS |  | VENTILADOR ADULTO | 3199 | 4881 |  | TAEMA | MONNAL T75 | MT75-08786 | 2025-05-03 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Bloqueo de pantalla, "Screen Fault" "Ventilation effective" Actividad realizada: Falla causada por descarga de batería interna ensamblada a una tarjeta interna, se requiere destapar el equipo y nuevamente configurar parámetros por lo que se requiere visita por parte del proveedor Estado final: En pausa, pendiente de visita de proveedor Repuestos: No 29/04/2025 Proveedor realiza cambio de batería de litio, posteriormente realiza pruebas de funcionamiento las cuales salen bien, se deja en prueba de batería. 30/04/2025 El ventilador funciona correctamente. Anexo Reporte del Tecnico N°OTT-31144 | 2025-04-28 07:48 |  | 2025-04-28 07:50 | 2025-04-30 12:56 | 3186 | 2793 | 393 | 252060 | Media | 2025-04-26 22:21 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: bloqueo de pantalla, "screen fault" "ventilation effective" actividad realizada: falla causada por descarga de batería interna ensamblada a una tarjeta interna, se requiere destapar el equipo y nuevamente configurar parámetros por lo que se requiere visita por parte del proveedor estado final: en pausa, pendiente de visita de proveedor repuestos: no 29/04/2025 proveedor realiza cambio de batería de litio, posteriormente realiza pruebas de funcionamiento las cuales salen bien, se deja en prueba de batería. 30/04/2025 el ventilador funciona correctamente. anexo reporte del tecnico n°ott-31144 | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Monday | 0
114667 | CORRECTIVO | 1102375959 | NATALIA USUGA MENDOZA | Alarma ¡Fallo pequeño¡ Ventilación correcta Ventilador mecánico que desde el 14/04/25 viene presentando durante su uso alarma "¡¡Fallo pequeño¡ Ventilación correcta¡" |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | EQUITRONIC S.A | URGENCIAS |  | VENTILADOR ADULTO | 3198 | 4880 |  | TAEMA | MONNAL T75 | MT75-08788 | 2025-04-19 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Ventilador no le funciona el táctil Actividad realizada: Se encuentra ventilador que no permite apagar, no funciona el táctil, se queda alarmado, se contacta proveedor quien indica que este problema esta asociado a una batería interna, por lo tanto debe ser intervenido Estado final: fuera de servicio Repuestos: no 16/04/2025 Proveedor realiza cambio de repuestos, posteriormente realiza pruebas de funcionamiento las cuales salen bien. Equipo funciona correctamente. Anexo Reporte del Tecnico N°OTT-31068 | 2025-04-16 07:02 |  | 2025-04-16 07:33 | 2025-04-16 16:59 | 566 | 197 | 369 | 251417 | Media | 2025-04-16 01:11 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: ventilador no le funciona el táctil actividad realizada: se encuentra ventilador que no permite apagar, no funciona el táctil, se queda alarmado, se contacta proveedor quien indica que este problema esta asociado a una batería interna, por lo tanto debe ser intervenido estado final: fuera de servicio repuestos: no 16/04/2025 proveedor realiza cambio de repuestos, posteriormente realiza pruebas de funcionamiento las cuales salen bien. equipo funciona correctamente. anexo reporte del tecnico n°ott-31068 | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Wednesday | 2
116420 | CORRECTIVO | 1093227772 | yusti alejandro duque largo | Ventilador monnal t75 alarma activa de cambio de sensor de FIo2 |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | EQUITRONIC S.A | UCIA |  | VENTILADOR ADULTO | 3006 | 4828 |  | TAEMA | MONNAL T75 | MT75-08618 | 2025-05-31 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | El proveedor realiza cambio de la celda de oxigeno; ejecuta pruebas de funcionamiento las cuales pasa con éxito. Anexo Reporte del Tecnico N°OTT-31555 | 2025-05-29 11:46 |  | 2025-05-29 12:27 | 2025-05-29 15:58 | 211 | 181 | 30 | 254269 | Media | 2025-05-29 10:55 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | el proveedor realiza cambio de la celda de oxigeno; ejecuta pruebas de funcionamiento las cuales pasa con éxito. anexo reporte del tecnico n°ott-31555 | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Thursday | 3
116635 | CORRECTIVO | 43715204 | DIANA PATRICIA MARIN GARCIA | alarma Buenas tardes . Por favor revisar el autoclave Getinge # 2 , esta presentado alarma " contactores generador vapor " . Muchas gracias por su colaboración. |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | GETINGE COLOMBIA | CIRUGÍA |  | AUTOCLAVE VAPOR | 3535 | 5076 | 5076 | GETINGE | GSS67H17 | BAA098705 | 2025-06-07 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 06/06/2025 El proveedor realiza inspección, observando problemas en la señal que activa los contactores de control Q113 Q114 y Q115. Se realiza seguimiento de señal digital de 24 VDC que activa la bobina de los contactores y se diagnostica problema en modulo de salidas digitales K58, el cual no envía la señal de control para la bobina del contactor Q113. Se debe de cambiar modulo de salidas digitales PN: 6020371101, con su base PN: 6020370201 para dejar el equipo en optimas condiciones de funcionamiento. 4/09/2025 Se cierra GT con la 118011. Anexo Reporte de Servicio Técnico N°OTT - 23117 | 2025-06-06 12:18 |  | 2025-06-06 12:19 | 2025-09-04 08:29 | 127930 | 127708 | 222 | 254836 | Media | 2025-06-06 12:17 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 06/06/2025 el proveedor realiza inspección, observando problemas en la señal que activa los contactores de control q113 q114 y q115. se realiza seguimiento de señal digital de 24 vdc que activa la bobina de los contactores y se diagnostica problema en modulo de salidas digitales k58, el cual no envía la señal de control para la bobina del contactor q113. se debe de cambiar modulo de salidas digitales pn: 6020371101, con su base pn: 6020370201 para dejar el equipo en optimas condiciones de funcionamiento. 4/09/2025 se cierra gt con la 118011. anexo reporte de servicio técnico n°ott - 23117 | MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Friday | 4
115630 | CORRECTIVO | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS | La batería del equipo no carga y el dispositivo genera una alarma "Cambiar batería" |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | ICU MEDICAL COLOMBIA LIMITADA | H3-T2 |  | BOMBA DE INFUSIÓN | 3539 | BI-0569 |  | HOSPIRA | PLUM A+ | 18439774 | 2025-04-26 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 22/04/2025 El proveedor lleva a cabo el cambio de la batería defectuosa por una nueva y realiza pruebas de funcionamiento, las cuales son superadas exitosamente. El equipo se encuentra en condiciones óptimas de operación. Anexo Informe de Servicio N°3418900 | 2025-05-13 11:15 | 2025-05-13 11:15 | 2025-05-13 11:15 | 2025-05-13 11:19 | 4 | 0 | 4 |  |  |  | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 22/04/2025 el proveedor lleva a cabo el cambio de la batería defectuosa por una nueva y realiza pruebas de funcionamiento, las cuales son superadas exitosamente. el equipo se encuentra en condiciones óptimas de operación. anexo informe de servicio n°3418900 | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Tuesday | 1
114174 | CORRECTIVO | 1001472072 | CAROL MICHELL RESTREPO OSORIO | Se reporta intensificador #2 con placa 5028 Se reporta intensificador #2 con placa 5028 Se daño para movilizar, palanca el timon. |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | SIEMENS HEALTHCARE S.A.S. | CIRUGÍA |  | INTENSIFICADOR DE IMÁGENES | 3475 | 5028 |  | SIEMENS | CIOS SELECT | 13092 | 2025-04-05 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Equipo con palanca de dirección de rueda laterales mala Actividad realizada: Se comunica con proveedor e indica que la cadena que se encarga de la dirección se había soltado de los piñones y por eso no era posible darle dirección Se comunica a la coordinadora Alejandra Duque para realizar reporte a proveedor Estado final: Equipo fuera de servicio Repuestos: no 2/04/2025 Proveedor realiza ajuste de cadena, posteriormente realiza pruebas de funcionamiento las cuales salen bien, el equipo funciona correctamente. Anexo Reporte de Servicio Tecnico N°480100690742 | 2025-04-02 09:40 |  | 2025-04-02 10:51 | 2025-04-02 16:19 | 327 | 239 | 88 | 250354 | Media | 2025-04-02 09:32 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo con palanca de dirección de rueda laterales mala actividad realizada: se comunica con proveedor e indica que la cadena que se encarga de la dirección se había soltado de los piñones y por eso no era posible darle dirección se comunica a la coordinadora alejandra duque para realizar reporte a proveedor estado final: equipo fuera de servicio repuestos: no 2/04/2025 proveedor realiza ajuste de cadena, posteriormente realiza pruebas de funcionamiento las cuales salen bien, el equipo funciona correctamente. anexo reporte de servicio tecnico n°480100690742 | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Wednesday | 2
114673 | CORRECTIVO | 1036954170 | MARIA ALEJANDRA OTALVARO CASTAÑO | Consola trolley funcionando con conexión a la luz Buenos días, solicito mantenimiento correctivo de manera urgente a consola trolley, la pantalla muestra que esta funcionando con conexión a la luz y no con batería de respaldo. Quedo atenta, gracias. |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | LIVANOVA COLOMBIA S.A.S | UCIP |  | SISTEMA BOMBA CENTRIFUGA PARA ECMO | 3271 | 4930 |  | STOCKERT-LIVANOVA | SCPC | 60S30648 | 2025-04-19 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:no reconoce baterias Actividad realizada:se contacta ingeniero Andrés y recomienda cambiarle el equipo al paciente para poder realizar pruebas, se pausa a la espera de disponibilidad se trae equipo al taller se realiza video llamada con ingeniero Andrés, el quipo no permite realizar prueba de baterías porque esta totalmente descargado, se conecta en espera de poder realizar prueba, se informa al servicio que el equipo quedará bajo supervisión Estado final: en diagnostico Repuestos:no 21/04/2024 Proveedor realiza revisión del equipo y no encuentra fallas asociadas a la batería, realiza descarga de las mismas para descartar fallas, el equipo carga con normalidad, el equipo funciona correctamente. Anexo Orden de Trabajo N°1463642 | 2025-04-16 07:54 |  | 2025-04-16 08:24 | 2025-04-21 17:59 | 7774 | 7699 | 75 | 251424 | Media | 2025-04-16 07:49 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:no reconoce baterias actividad realizada:se contacta ingeniero andrés y recomienda cambiarle el equipo al paciente para poder realizar pruebas, se pausa a la espera de disponibilidad se trae equipo al taller se realiza video llamada con ingeniero andrés, el quipo no permite realizar prueba de baterías porque esta totalmente descargado, se conecta en espera de poder realizar prueba, se informa al servicio que el equipo quedará bajo supervisión estado final: en diagnostico repuestos:no 21/04/2024 proveedor realiza revisión del equipo y no encuentra fallas asociadas a la batería, realiza descarga de las mismas para descartar fallas, el equipo carga con normalidad, el equipo funciona correctamente. anexo orden de trabajo n°1463642 | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Wednesday | 2
115613 | CORRECTIVO | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS | La tarjeta fuente se encuentra con líquidos requiere cambio |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | ICU MEDICAL COLOMBIA LIMITADA | UCIA |  | BOMBA DE INFUSIÓN | 3457 | BI-0541 |  | HOSPIRA | PLUM A+ | 17948437 | 2025-04-26 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 22/04/2025 El proveedor realiza cambio de tarjeta fuente y realiza pruebas de funcionamiento, las cuales son superadas exitosamente. El equipo se encuentra en condiciones óptimas de operación. Anexo Informe de Servicio N°3418922 | 2025-05-13 09:12 | 2025-05-13 09:12 | 2025-05-13 09:12 | 2025-05-13 09:16 | 4 | 0 | 4 |  |  |  | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 22/04/2025 el proveedor realiza cambio de tarjeta fuente y realiza pruebas de funcionamiento, las cuales son superadas exitosamente. el equipo se encuentra en condiciones óptimas de operación. anexo informe de servicio n°3418922 | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Tuesday | 1
117508 | CORRECTIVO | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS | La batería del equipo no carga y el dispositivo genera una alarma "Cambiar batería" |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | ICU MEDICAL COLOMBIA LIMITADA | TMO |  | BOMBA DE INFUSIÓN | 3404 | BI-0522 |  | HOSPIRA | PLUM A | 18466621 | 2025-06-28 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 11/06/2025 El proveedor lleva a cabo el cambio de la batería defectuosa por una nueva y realiza pruebas de funcionamiento, las cuales son superadas exitosamente. El equipo se encuentra en condiciones óptimas de operación. Anexo Informe de Servicio N°3496348 | 2025-06-28 11:20 | 2025-06-28 11:20 | 2025-06-28 11:21 | 2025-06-28 11:24 | 3 | 0 | 3 |  |  |  | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 11/06/2025 el proveedor lleva a cabo el cambio de la batería defectuosa por una nueva y realiza pruebas de funcionamiento, las cuales son superadas exitosamente. el equipo se encuentra en condiciones óptimas de operación. anexo informe de servicio n°3496348 | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Saturday | 5
114724 | CORRECTIVO | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS | Realizar cambio de baterías y llanta. |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | ARROW MEDICAL S.A.S | CIRUGÍA | CUARTO DE EQUIPOS | MÁQUINA DE PERFUSIÓN | 3293 | EB1507 | V001391 | SARNS | TERUMO 9000 | 5091 | 2025-05-03 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 30/04/2025 Proveedor realiza instalación de baterías y cambio de llanta, posteriormente realiza pruebas de funcionamiento las cuales salen bien. Anexo Orden de Trabajo N°1476825 | 2025-04-21 09:32 |  | 2025-04-30 11:22 | 2025-04-30 12:52 | 90 | 0 | 90 |  |  |  | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 30/04/2025 proveedor realiza instalación de baterías y cambio de llanta, posteriormente realiza pruebas de funcionamiento las cuales salen bien. anexo orden de trabajo n°1476825 | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Monday | 0
107811 | CORRECTIVO | 1000414828 | SUSANA ALZATE GARZON | Correcion de cargador de amika malo Buenos dias se solicita correcion de cargador malo de bomba amika |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | FRESENIUS KABI COLOMBIA S.A.S | UCIA | CUBICULO 10 | BOMBA DE NUTRICIÓN ENTERAL | 3255 | BN-0010 | BN-0010 | FRESENIUS KABI | AMIKA | 24574466 | 2025-01-11 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Cargador de bomba de nutrición malo. Actividad realizada: Se verifica voltaje arrojado por cargador, se puede observar que no arroja voltaje, lo que ocasiona que el equipo no sea cargado, se informa coordinadora Alejandra Duque, para saber como proceder con lo sucedido. Estado final: En espera. Repuestos: No. 16/01/2025 Se envía equipo al proveedor para mantenimiento correctivo. 27/01/2025 Proveedor realiza cambio de cable de poder, posteriormente realiza pruebas de funcionamiento las cuales salen bien. Anexo Reporte de Servicio N°4335180 | 2025-01-10 07:34 |  | 2025-01-10 09:55 | 2025-01-27 11:08 | 24553 | 24514 | 39 | 244260 | Media | 2025-01-10 07:09 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cargador de bomba de nutrición malo. actividad realizada: se verifica voltaje arrojado por cargador, se puede observar que no arroja voltaje, lo que ocasiona que el equipo no sea cargado, se informa coordinadora alejandra duque, para saber como proceder con lo sucedido. estado final: en espera. repuestos: no. 16/01/2025 se envía equipo al proveedor para mantenimiento correctivo. 27/01/2025 proveedor realiza cambio de cable de poder, posteriormente realiza pruebas de funcionamiento las cuales salen bien. anexo reporte de servicio n°4335180 | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Friday | 4
116524 | CORRECTIVO | 1018376728 | TATIANA GARCIA ZAPATA | catgados de Bomba amika malo catgados de Bomba amika malo |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | FRESENIUS KABI COLOMBIA S.A.S | UCIA | CUBICULO 10 | BOMBA DE NUTRICIÓN ENTERAL | 3255 | BN-0010 | BN-0010 | FRESENIUS KABI | AMIKA | 24574466 | 2025-06-07 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 04/06/2025 Se realiza reporte del cargador, queda la espera de respuesta del proveedor 17/05/2025 El proveedor envía cargador; se realiza instalación y pruebas de funcionamiento las cuales pasa correctamente. Anexo Reporte de Servicio Técnico N° 4335180 | 2025-06-03 16:25 |  | 2025-06-04 07:54 | 2025-06-17 09:11 | 18797 | 18755 | 42 | 254554 | Alta | 2025-06-03 16:25 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 04/06/2025 se realiza reporte del cargador, queda la espera de respuesta del proveedor 17/05/2025 el proveedor envía cargador; se realiza instalación y pruebas de funcionamiento las cuales pasa correctamente. anexo reporte de servicio técnico n° 4335180 | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Tuesday | 1
115569 | CORRECTIVO | 1007651674 | YESICA TATIANA BEDOYA LADINO | Bomba amika pita por no tener bateria Bomba amika pita por no tener batería aunque esta conectada y con los bombillos encendidos |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | FRESENIUS KABI COLOMBIA S.A.S | UCIP | CUBÍCULO 5 | BOMBA DE NUTRICIÓN ENTERAL | 3247 | BN-0002 | BN-0002 | FRESENIUS KABI | AMIKA | 24574464 | 2025-05-17 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Equipo con la pantalla totalmente blanca y con alarma constante por batería Actividad realizada: Se revisa equipo y se encuentra contactos de la batería con restos de nutrición enteral, se limpia pero el error persiste. Se pasa orden a la coordinadora Alejandra duque para hacer reporte a proveedor Estado final: fuera de servicio Repuestos: no 12/05/2025 Se reporta equipo a proveedor, pendiente recogida. 14/05/2025 Se envía equipo al proveedor para mantenimiento correctivo. 26/05/2025 Proveedor realiza realiza control de batería, control de temperatura de CPU board, control del sensor de presión, control de puerta cerrada, control de clamp, control de sincronización, control de motor, control de alarma de aire, control de comunicación de la bomba, control de apariencia general, control LCD, control de retroiluminación, controles LED, control de teclado, control puerta abierta, control ausencia de clamp, control de alarma de puerta, control presencia de red eléctrica, control V0, control oclusión downstream, control de oclusión, control de oclusión upstream, control parlante, control buzzer, control de relay, control eléctrico control de flujo, control Watchdog. El equipo funciona correctamente. Anexo Reporte de Servicio N°4358336 | 2025-05-10 07:32 |  | 2025-05-10 09:31 | 2025-05-26 14:52 | 23361 | 23330 | 31 | 252940 | Media | 2025-05-09 19:36 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo con la pantalla totalmente blanca y con alarma constante por batería actividad realizada: se revisa equipo y se encuentra contactos de la batería con restos de nutrición enteral, se limpia pero el error persiste. se pasa orden a la coordinadora alejandra duque para hacer reporte a proveedor estado final: fuera de servicio repuestos: no 12/05/2025 se reporta equipo a proveedor, pendiente recogida. 14/05/2025 se envía equipo al proveedor para mantenimiento correctivo. 26/05/2025 proveedor realiza realiza control de batería, control de temperatura de cpu board, control del sensor de presión, control de puerta cerrada, control de clamp, control de sincronización, control de motor, control de alarma de aire, control de comunicación de la bomba, control de apariencia general, control lcd, control de retroiluminación, controles led, control de teclado, control puerta abierta, control ausencia de clamp, control de alarma de puerta, control presencia de red eléctrica, control v0, control oclusión downstream, control de oclusión, control de oclusión upstream, control parlante, control buzzer, control de relay, control eléctrico control de flujo, control watchdog. el equipo funciona correctamente. anexo reporte de servicio n°4358336 | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Saturday | 5
113553 | CORRECTIVO | 43613136 | ESTHER CECILIA VELEZ CUARTAS | Alinity con alarma de temperatura Buenos días, desde días pasados el equipo de pruebas biológicas Alinty ha estado sacando alarma de temperatura (fallo en la estabilidad de temperatura en reagent supply center 1) sin salir de los valores que afecten el funcionamiento del equipo e impidan el montaje de pruebas, sin embargo según casa comercial e ingeniería del equipo es necesario cambio de repuesto. a la espera de su llegada para cambio Gracias |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | ABA CIENTIFICA S.A.S | BANCO DE SANGRE |  | ANALIZADOR DE INMUNOANÁLISIS | 4089 | EB1911 | EB1911 | ABBOTT | ALINITY I | AI24057 | 2025-03-15 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 12/03/2025 Pendiente revisión e instalación de repuesto 25/03/2025 Proveedor realiza cambio de refrigerador de reactivos completo, purgado de refrigerante y verificación d funcionamiento sin novedad. Anexo Reporte de Visita N°10727 Nota: La orden no corre en tiempo real debido a que el servicio no reportó la ejecución del mismo en el momento indicado. | 2025-03-12 07:47 |  | 2025-03-12 07:51 | 2025-03-31 17:20 | 27929 | 27897 | 32 | 248872 | Media | 2025-03-12 07:37 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 12/03/2025 pendiente revisión e instalación de repuesto 25/03/2025 proveedor realiza cambio de refrigerador de reactivos completo, purgado de refrigerante y verificación d funcionamiento sin novedad. anexo reporte de visita n°10727 nota: la orden no corre en tiempo real debido a que el servicio no reportó la ejecución del mismo en el momento indicado. | MAL_USO_CONFIGURACION, DESGASTE_NORMAL | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Wednesday | 2
120862 | CORRECTIVO | 39446126 | MONICA PATRICIA GOMEZ BETANCUR | atasco en gradillas El equipo Alinity I , presenta alarma de atasco en gradillas. Ya se reporto a ingenieria de ABA. |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S.A | BANCO DE SANGRE |  | ANALIZADOR DE INMUNOANÁLISIS | 4089 | EB1911 | EB1911 | ABBOTT | ALINITY I | AI24057 | 2025-10-25 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 23/10/2025 Proveedor realiza verificación y ajuste con calibración de RSM sin éxito, se cambian repuestos y pruebas de funcionamiento las cuales salen bien, el equipo funciona correctamente. Anexo Reporte de Servicio N°11018 | 2025-10-23 11:40 |  | 2025-10-24 16:07 | 2025-10-24 16:10 | 3 | 0 | 3 | 263581 | Media | 2025-10-23 10:44 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 23/10/2025 proveedor realiza verificación y ajuste con calibración de rsm sin éxito, se cambian repuestos y pruebas de funcionamiento las cuales salen bien, el equipo funciona correctamente. anexo reporte de servicio n°11018 | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Thursday | 3
118560 | CORRECTIVO | 1036926343 | lisandro arley rendon saraza | Rotor del efleuente Maquina en funcionamiento y se escucha un sonido en el rotor del efluente. No se observa cambios en los parametros o en la terapia del paciente. |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya |  | UCIP | CUBÍCULO 1 | SISTEMA PARA HEMODIÁLISIS DE ALTA PERMEABILIDAD | 2752 | EB1260 | EB1260 | GAMBRO LUNDIA AB | PRISMAFLEX | PA-12932 | 2025-08-09 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Equipo con sonido anormal en rotor Actividad realizada: Se recibe video por parte del servicio, se envía a proveedor quien indica que se debe cambiar dicho rotor, se encuentran en la espera de que llegue el repuesto para programar el cambio, además recomiendan no usar el equipo, debido a que puede dañarse por completo el rotor. Estado final: Se informa en el servicio, para que el equipo dejen de usarlo Repuestos: no 14/08/2025 Proveedor realiza instalación de repuesto, equipo funcionando correctamente. Anexo Reporte del Servicio / Orden de trabajo # 02310004 | 2025-08-05 07:38 |  | 2025-08-05 08:35 | 2025-08-14 21:40 | 13745 | 13602 | 143 | 258641 | Media | 2025-08-05 07:35 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo con sonido anormal en rotor actividad realizada: se recibe video por parte del servicio, se envía a proveedor quien indica que se debe cambiar dicho rotor, se encuentran en la espera de que llegue el repuesto para programar el cambio, además recomiendan no usar el equipo, debido a que puede dañarse por completo el rotor. estado final: se informa en el servicio, para que el equipo dejen de usarlo repuestos: no 14/08/2025 proveedor realiza instalación de repuesto, equipo funcionando correctamente. anexo reporte del servicio / orden de trabajo # 02310004 | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Tuesday | 1
115872 | CORRECTIVO | 1088315109 | MANUELA AGUIRRE TORRES | inyector de jardines roto Solicito amablemente sea revisado el inyector de jardines debido a daño en uno de sus canales, muchas gracias! |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | RX S.A. | IMAGENOLOGÍA |  | INYECTOR | 2754 | EB1261 | EB1261 | MALLINCKRODT | OPTIVANTAGE DH | C0718B831G | 2025-05-24 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 21/05/2025 Se reporta equipo a proveedor, pendiente visita. 29/05/2025 Proveedor lleva a cabo inspección visual del equipo reportado, evidenciando la ruptura parcial de uno de los sensores de efecto hall en el adaptador de jeringas perteneciente al módulo cabezal, por lo que se realiza la reparación temporal de la pieza afectada hasta su pronta reposición. 27/06/2025 Proveedor lleva a cabo reemplazo de adaptador de jeringas 200ml en el equipo reportado por deterioro diagnosticado previamente, cuyas posteriores verificaciones funcionales arrojaron resultados satisfactorios. Equipo en observación debido a que ha sido reportado múltiples veces. Anexo Reporte de Servicio Tecnico N°AA55925, AA55955 10/07/2025 El personal asistencial no reporta el equipo, se cierra orden. | 2025-05-21 11:30 |  | 2025-05-21 17:44 | 2025-07-10 11:45 | 70201 | 69860 | 341 | 253727 | Media | 2025-05-21 11:11 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 21/05/2025 se reporta equipo a proveedor, pendiente visita. 29/05/2025 proveedor lleva a cabo inspección visual del equipo reportado, evidenciando la ruptura parcial de uno de los sensores de efecto hall en el adaptador de jeringas perteneciente al módulo cabezal, por lo que se realiza la reparación temporal de la pieza afectada hasta su pronta reposición. 27/06/2025 proveedor lleva a cabo reemplazo de adaptador de jeringas 200ml en el equipo reportado por deterioro diagnosticado previamente, cuyas posteriores verificaciones funcionales arrojaron resultados satisfactorios. equipo en observación debido a que ha sido reportado múltiples veces. anexo reporte de servicio tecnico n°aa55925, aa55955 10/07/2025 el personal asistencial no reporta el equipo, se cierra orden. | MAL_MANEJO_CABLES, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_MANEJO_CABLES', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Wednesday | 2
117899 | CORRECTIVO | 1036932233 | CAROLINA OROZCO OCAMPO | INYECTOR TOMOGRAFO SEDE JARDINES BUEN DIA, SOLICITO AMABLEMENTE REPARACION DE TAPA ROSCA DE INYECTOR LA CUAL NO FIJA EN EL EQUIPO MUCHAS GRACIAS |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | RX S.A. | IMAGENOLOGÍA |  | INYECTOR | 2754 | EB1261 | EB1261 | MALLINCKRODT | OPTIVANTAGE DH | C0718B831G | 2025-07-12 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 11/07/2025 Se reporta equipo a proveedor, pendiente visita. 06/08/2025 Proveedor realiza reemplazo de perilla de purga manual por ruptura, posteriormente realiza pruebas de funcionamiento las cuales salen bien. Orden no corre en tiempo real debido a que el servicio y el proveedor no confirmaron la instalación oportuna del repuesto. Anexo reporte de servicio técnico N°AA56513 | 2025-07-11 16:12 |  | 2025-07-11 16:37 | 2025-08-06 17:06 | 37469 | 37465 | 4 | 256905 | Media | 2025-07-09 08:35 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 11/07/2025 se reporta equipo a proveedor, pendiente visita. 06/08/2025 proveedor realiza reemplazo de perilla de purga manual por ruptura, posteriormente realiza pruebas de funcionamiento las cuales salen bien. orden no corre en tiempo real debido a que el servicio y el proveedor no confirmaron la instalación oportuna del repuesto. anexo reporte de servicio técnico n°aa56513 | DESGASTE_NORMAL | ['DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Friday | 4
115646 | CORRECTIVO | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS | La batería del equipo no carga y el dispositivo genera una alarma "Cambiar batería" |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | ICU MEDICAL COLOMBIA LIMITADA | UCEN |  | BOMBA DE INFUSIÓN | 2539 | 423 |  | HOSPIRA | PLUM 360 | 41405930 | 2025-04-26 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 22/04/2025 El proveedor lleva a cabo el cambio de la batería defectuosa por una nueva y realiza pruebas de funcionamiento, las cuales son superadas exitosamente. El equipo se encuentra en condiciones óptimas de operación. Anexo Informe de Servicio N°3420238 | 2025-05-13 14:50 | 2025-05-13 14:50 | 2025-05-13 14:51 | 2025-05-13 14:53 | 3 | 0 | 3 |  |  |  | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 22/04/2025 el proveedor lleva a cabo el cambio de la batería defectuosa por una nueva y realiza pruebas de funcionamiento, las cuales son superadas exitosamente. el equipo se encuentra en condiciones óptimas de operación. anexo informe de servicio n°3420238 | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Tuesday | 1
113273 | CORRECTIVO | 1040035580 | luis felipe arango patiño | LENTE PRESENTA FALLAS LENTE HD 30º , DIAMETRO 4MM, LONGITUD 220 CMS, REF 0502-104-030 SN1509866 STRYKER PRESENTA LA IMAGEN OSCURA Y BORROSA |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | COMPLEQ COMPLEMENTOS QUIRURGICOS S.A.S | CIRUGÍA |  | LENTES | 2559 |  |  | NO APLICA |  |  | 2025-03-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: lente con visión borrosa y oscura Actividad realizada: Se revisa lente y se encuentra visión opaca. Se comunica a la coordinadora Alejandra Duque para realizar reporte a proveedor Estado final: en espera por revisión por parte del proveedor Repuestos: 05/03/2025 Se realiza envío de equipo a proveedor para diagnóstico y cotización. 20/03/2025 Proveedor realiza apertura del equipo, tratamiento de la ventana distal, cambio de 3-4 lentes internos, cambio de objetivo, cambio de sellos y empaques, limpieza de componentes internos y externos, revisión de la dirección de visión (D.O.V), resolución de centrado (RUN-OUT) y revisión del campo de visión (F.O.V). Se entrega lente en el servicio en optimas condiciones de mantenimiento. Anexo Reporte de Mantenimiento N°02-6095 | 2025-03-04 15:12 |  | 2025-03-04 15:57 | 2025-03-20 12:57 | 22860 | 22835 | 25 | 248270 | Media | 2025-03-04 10:46 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: lente con visión borrosa y oscura actividad realizada: se revisa lente y se encuentra visión opaca. se comunica a la coordinadora alejandra duque para realizar reporte a proveedor estado final: en espera por revisión por parte del proveedor repuestos: 05/03/2025 se realiza envío de equipo a proveedor para diagnóstico y cotización. 20/03/2025 proveedor realiza apertura del equipo, tratamiento de la ventana distal, cambio de 3-4 lentes internos, cambio de objetivo, cambio de sellos y empaques, limpieza de componentes internos y externos, revisión de la dirección de visión (d.o.v), resolución de centrado (run-out) y revisión del campo de visión (f.o.v). se entrega lente en el servicio en optimas condiciones de mantenimiento. anexo reporte de mantenimiento n°02-6095 | MAL_USO_CONFIGURACION, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Tuesday | 1
112792 | CORRECTIVO | 1040035580 | luis felipe arango patiño | LENTE NO TRANSMITE IMAGEN LENTE HD 30º, DIAMETRO 4MM, LONGITUD 298MM; ID7493; SN1100731329 REF 8654.422; PANVIEW; SE RECIBE EN EL SERVICIO DE ESTERILIZACION CON REPORTE DEL EQUIPO QUIRURGICO QUE NO TIENE BUENA CALIDAD EN LA IMAGEN |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | INTECBIO | CIRUGÍA |  | LENTES | 2559 |  |  | NO APLICA |  |  | 2025-02-22 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 26/02/2025 Se envía equipo a proveedor para diagnóstico y cotización 28/03/2025 El proveedor realiza cambio de todo el conjunto (tubo de inserción, tubo interno, guía de luz), presentaba tres lentes internos rotos, objetivo separado, ventana distal sucia las cuales se cambian, se corrigen fugas en la punta distal y en el cuello del tubo, el lente funciona correctamente. Anexo Reporte de Mantenimiento N°6382 | 2025-02-21 12:14 |  | 2025-02-21 12:41 | 2025-03-28 16:36 | 53515 | 53501 | 14 | 247504 | Media | 2025-02-21 12:06 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 26/02/2025 se envía equipo a proveedor para diagnóstico y cotización 28/03/2025 el proveedor realiza cambio de todo el conjunto (tubo de inserción, tubo interno, guía de luz), presentaba tres lentes internos rotos, objetivo separado, ventana distal sucia las cuales se cambian, se corrigen fugas en la punta distal y en el cuello del tubo, el lente funciona correctamente. anexo reporte de mantenimiento n°6382 | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Friday | 4
107172 | CORRECTIVO | 1036953116 | TATIANA BAENA ZULUAGA | Transductor malo Buenos días reporto ecógrafo portátil ya que transductor se encuentra malo. Adjunto evidencia |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | GENERAL ELECTRIC | IMAGENOLOGÍA |  | ECÓGRAFO | 2577 | 4512 |  | GENERAL ELECTRIC | LOGIQ V2 | 6035571WX0 | 2025-01-04 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnóstico: Aparente mal funcionamiento del transductor Actividad realizada: Se va al servicio a preguntar por el equipo pero informan que lo están usando que en el momento no se puede intervenir. Se realiza pruebas fotográficas de lo sucedido, se informa a coordinadora Alejandra Duque, para saber como proceder. Estado final: En proceso Repuestos: NA 17/01/2025 Proveedor realiza revisión de sonda y determina que es necesario realizar cambio, pendiente cambio de repuesto. 10/02/2025 Proveedor realiza instalación de transductor, realiza pruebas de funcionamiento las cuales salen bien, el equipo funciona correctamente. Anexo Orden de Servicio N°WO-14606526 | 2025-01-02 10:19 |  | 2025-01-02 12:56 | 2025-02-10 11:32 | 54636 | 55962 | -1326 | 243813 | Media | 2025-01-02 09:16 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnóstico: aparente mal funcionamiento del transductor actividad realizada: se va al servicio a preguntar por el equipo pero informan que lo están usando que en el momento no se puede intervenir. se realiza pruebas fotográficas de lo sucedido, se informa a coordinadora alejandra duque, para saber como proceder. estado final: en proceso repuestos: na 17/01/2025 proveedor realiza revisión de sonda y determina que es necesario realizar cambio, pendiente cambio de repuesto. 10/02/2025 proveedor realiza instalación de transductor, realiza pruebas de funcionamiento las cuales salen bien, el equipo funciona correctamente. anexo orden de servicio n°wo-14606526 | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Thursday | 3
114050 | CORRECTIVO | 43715204 | DIANA PATRICIA MARIN GARCIA | desensamble conexion luer lock SN 121Q03 Buenas tardes . Por favor revisar lente laparoscopia karls storz , presenta desensamble conexion luer lock con fuente de luz . Muchas gracias. |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | COMPLEQ COMPLEMENTOS QUIRURGICOS S.A.S | CIRUGÍA |  | LENTES | 2559 |  |  | NO APLICA |  |  | 2025-04-05 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: parte del lente se queda pegada al conector Actividad realizada: Se pasa orden a la coordinadora Alejandra duque para realizar reporte a proveedor Estado final: Repuestos: 1/04/2025 Se envía equipo a proveedor. Lente Serie 121Q03 ref. 26003BA Storz 11/04/2025 Pendiente cotización por parte del proveedor. 25/04/2025 Pendiente cotización por parte del proveedor Intecbio. 23/05/2025 Se solicita devolución por alto costo y se envía a Compleq y se aprueba reparación con pedido 18535. 27/05/2025 Proveedor realiza apertura del equipo, tratamiento de la ventana distal, cambio de poste de luz, cambio de 1-2 lentes internos, cambio de sellos y empaques, limpieza de componentes internos y externos, revisión de la dirección de visión (D.O.V), resolución de centrado (RUN-OUT) y revisión del campo de visión (F.O.V). Se entrega lente en el servicio en optimas condiciones de mantenimiento. Anexo Reporte de Servicio N°02-6208 | 2025-03-31 14:06 |  | 2025-03-31 14:07 | 2025-05-27 12:06 | 80519 | 81921 | -1402 | 250182 | Media | 2025-03-31 12:31 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: parte del lente se queda pegada al conector actividad realizada: se pasa orden a la coordinadora alejandra duque para realizar reporte a proveedor estado final: repuestos: 1/04/2025 se envía equipo a proveedor. lente serie 121q03 ref. 26003ba storz 11/04/2025 pendiente cotización por parte del proveedor. 25/04/2025 pendiente cotización por parte del proveedor intecbio. 23/05/2025 se solicita devolución por alto costo y se envía a compleq y se aprueba reparación con pedido 18535. 27/05/2025 proveedor realiza apertura del equipo, tratamiento de la ventana distal, cambio de poste de luz, cambio de 1-2 lentes internos, cambio de sellos y empaques, limpieza de componentes internos y externos, revisión de la dirección de visión (d.o.v), resolución de centrado (run-out) y revisión del campo de visión (f.o.v). se entrega lente en el servicio en optimas condiciones de mantenimiento. anexo reporte de servicio n°02-6208 | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Monday | 0
114494 | CORRECTIVO | 43715204 | DIANA PATRICIA MARIN GARCIA | lente sn:121ptq Buenos días . Por favor revisar lente storz 30° ,no se ve nada y se ve opaco . Muchas gracias . |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | COMPLEQ COMPLEMENTOS QUIRURGICOS S.A.S | CIRUGÍA |  | LENTES | 2559 |  |  | NO APLICA |  |  | 2025-04-12 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Lente opaco Actividad realizada: Se observa lente con leve opacidad, servicio de esterilización indica que han reportado en varias ocasiones el mismo problema, se entrega a ingeniera Alejandra para ser enviado al proveedor Estado final: fuera de servicio Repuestos: no 16/04/2025 Se devuelve lente en el servicio ya que no se evidencian fallas, se deja en observación. 21/04/2025 El lente falla nuevamente, se reporta a proveedor. 22/04/2025 Se envía el equipo para diagnóstico y cotización. (Intecbio). 25/05/2025 No se autoriza reparación con Intecbio se envía lente a Compleq. 27/05/2025 Proveedor realiza apertura del equipo, cambio de objetivo, tratamiento de la ventana distal, cambio de 1-2 lentes internos, cambio de sellos y empaques, limpieza de componentes internos y externos, revisión de la dirección de visión (D.O.V), resolución de centrado (RUN-OUT) y revisión del campo de visión (F.O.V). Se entrega lente en el servicio en optimas condiciones de mantenimiento. Anexo Reporte de Servicio N°02-6209 | 2025-04-10 12:58 |  | 2025-04-10 15:59 | 2025-05-27 12:09 | 67450 | 67401 | 49 | 250986 | Media | 2025-04-10 10:56 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: lente opaco actividad realizada: se observa lente con leve opacidad, servicio de esterilización indica que han reportado en varias ocasiones el mismo problema, se entrega a ingeniera alejandra para ser enviado al proveedor estado final: fuera de servicio repuestos: no 16/04/2025 se devuelve lente en el servicio ya que no se evidencian fallas, se deja en observación. 21/04/2025 el lente falla nuevamente, se reporta a proveedor. 22/04/2025 se envía el equipo para diagnóstico y cotización. (intecbio). 25/05/2025 no se autoriza reparación con intecbio se envía lente a compleq. 27/05/2025 proveedor realiza apertura del equipo, cambio de objetivo, tratamiento de la ventana distal, cambio de 1-2 lentes internos, cambio de sellos y empaques, limpieza de componentes internos y externos, revisión de la dirección de visión (d.o.v), resolución de centrado (run-out) y revisión del campo de visión (f.o.v). se entrega lente en el servicio en optimas condiciones de mantenimiento. anexo reporte de servicio n°02-6209 | MAL_USO_CONFIGURACION, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Thursday | 3
118790 | CORRECTIVO | 43715204 | DIANA PATRICIA MARIN GARCIA | Lente storz 30 ° , 10mm Buenas tardes . Por favor revisar lente storz 30° ,10° mm, reporta la instrumentadora que se ve rosado . Muchas gracias por su colaboración. |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | COMPLEQ COMPLEMENTOS QUIRURGICOS S.A.S | CIRUGÍA |  | LENTES | 2559 |  |  | NO APLICA |  |  | 2025-08-16 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Lente con visual borrosa, no enfoca correctamente y se ve imagen ruidosa. Actividad realizada: Se conectando lente a cámara y a módulo de la torre y se evidencia una visual borrosa y de color azul, además de que no permite enfocar bien en diferentes rangos de zoom Estado final: Se deja en proceso, mientras se adquiere reposición del lente Repuestos: No 15/08/2025 Se envía Lente Karl Storz 30° 10 mm Serie: 121PTQ - 26003BA a proveedor para cotización y diagnostico (Complementos quirúrgicos SAS). 26/08/2025 Se recibe cotización por parte del proveedor pendiente aprobación. 08/10/2025 Pendiente aprobación de cotización. 14/10/2025 El proveedor realiza apertura del equipo, cambio de enfoque, tratamiento de la ventana distal, cambio de 1-2 lentes internos, cambio ocular, cambio de sellos y empaques, limpieza de componentes internos y externos, realiza revisión de la dirección de visión, resolución de centrado y revisión del campo de visión. El equipo se encuentra en optimas condiciones de funcionamiento. Anexo Reporte de Mantenimiento N°02-6372 | 2025-08-13 16:49 |  | 2025-08-13 16:51 | 2025-10-14 13:54 | 87663 | 87617 | 46 | 259183 | Media | 2025-08-13 16:47 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: lente con visual borrosa, no enfoca correctamente y se ve imagen ruidosa. actividad realizada: se conectando lente a cámara y a módulo de la torre y se evidencia una visual borrosa y de color azul, además de que no permite enfocar bien en diferentes rangos de zoom estado final: se deja en proceso, mientras se adquiere reposición del lente repuestos: no 15/08/2025 se envía lente karl storz 30° 10 mm serie: 121ptq - 26003ba a proveedor para cotización y diagnostico (complementos quirúrgicos sas). 26/08/2025 se recibe cotización por parte del proveedor pendiente aprobación. 08/10/2025 pendiente aprobación de cotización. 14/10/2025 el proveedor realiza apertura del equipo, cambio de enfoque, tratamiento de la ventana distal, cambio de 1-2 lentes internos, cambio ocular, cambio de sellos y empaques, limpieza de componentes internos y externos, realiza revisión de la dirección de visión, resolución de centrado y revisión del campo de visión. el equipo se encuentra en optimas condiciones de funcionamiento. anexo reporte de mantenimiento n°02-6372 | MAL_USO_CONFIGURACION, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Wednesday | 2
114303 | CORRECTIVO | 17339367 | DIEGO ALONSO ARDILA ARANGO | torre de laparoscopia medidor de CO2 malo |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | STRYKER COLOMBIA S.A.S | CIRUGÍA | CUARTO DE EQUIPOS | TORRE HÍBRIDA LAPAROSCOPIA Y ARTROSCOPIA | 2799 | 4668 |  | STRYKER | 1588 AIM | VPD268G0352 (MONITOR) | 2025-04-05 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico : neumoinsuflador con alarma por cilindro vacío Actividad realizada: se verifica nivel de cilindro y se encuentra con buen nivel de CO2, se contacta al proveedor indica que se debe probar con un cilindro nuevo, se prueba pero el equipo se alarma segundos después de poner a funcionar el neumoinsuflador, Se pone a funcionar equipo con un pulmón de circuito respiratorio y el equipo sigue con la alarma, e proveedor indica que se debe a un daño en el sensor de alta presión Estado final: pendiente revisión de proveedor. Repuestos: no Nota: Se revisa la torre 4668 y la 5374 ya que fueron reportadas simultáneamente, la orden 114307 no corre oportunamente por caída del gestor. 7/04/2025 Se programa visita con proveedor para el día de hoy. 7/04/2025 Proveedor realiza verificación del equipo encontrando alarma del suministro de CO2. Se realiza prueba con filtro de ensayo, determinando que se debe cambiar el filtro de suministro de co2 de alta. Equipo fuera de servicio. 22/04/2025 Proveedor realiza instalación de filtro del neumoinsuflador, posteriormente realiza pruebas de funcionamiento las cuales salen bien, el equipo funciona correctamente. Nota: Repuesto sin código. Equipo Neumoinsuflador, Modelo 0620040610, Serial 1705CE0858 | 2025-04-04 16:30 |  | 2025-04-04 16:30 | 2025-04-22 10:59 | 25589 | 25192 | 397 | 250566 | Media | 2025-04-04 16:27 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico : neumoinsuflador con alarma por cilindro vacío actividad realizada: se verifica nivel de cilindro y se encuentra con buen nivel de co2, se contacta al proveedor indica que se debe probar con un cilindro nuevo, se prueba pero el equipo se alarma segundos después de poner a funcionar el neumoinsuflador, se pone a funcionar equipo con un pulmón de circuito respiratorio y el equipo sigue con la alarma, e proveedor indica que se debe a un daño en el sensor de alta presión estado final: pendiente revisión de proveedor. repuestos: no nota: se revisa la torre 4668 y la 5374 ya que fueron reportadas simultáneamente, la orden 114307 no corre oportunamente por caída del gestor. 7/04/2025 se programa visita con proveedor para el día de hoy. 7/04/2025 proveedor realiza verificación del equipo encontrando alarma del suministro de co2. se realiza prueba con filtro de ensayo, determinando que se debe cambiar el filtro de suministro de co2 de alta. equipo fuera de servicio. 22/04/2025 proveedor realiza instalación de filtro del neumoinsuflador, posteriormente realiza pruebas de funcionamiento las cuales salen bien, el equipo funciona correctamente. nota: repuesto sin código. equipo neumoinsuflador, modelo 0620040610, serial 1705ce0858 | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Friday | 4
109192 | CORRECTIVO | 1036949887 | DANIELA ALEJANDRA PRECIADO GUARIN | Funcionamiento incorrecto equipo capillarys 2 Funcionamiento incorrecto equipo capillarys 2. no deja realziar extincion |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S | LABORATORIO |  | SISTEMA DE ELECTROFORESIS CAPILAR | 2857 | EB1237 |  | SEBIA | CAPILLARYS 2 FLEX PIERCING | 95379 | 2025-02-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 06/02/2025 Proveedor realiza aterrizaje de chasis al mesón del equipo. El equipo funciona correctamente. Nota: La orden no corre en tiempo real debido a que el servicio no reportó la ejecución del mismo en el momento indicado. Anexo Reporte de Servicio Tecnico N°SSO-25-139246 | 2025-02-04 07:43 |  | 2025-02-04 18:54 | 2025-02-24 16:50 | 28676 | 28673 | 3 | 246075 | Media | 2025-02-03 16:36 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 06/02/2025 proveedor realiza aterrizaje de chasis al mesón del equipo. el equipo funciona correctamente. nota: la orden no corre en tiempo real debido a que el servicio no reportó la ejecución del mismo en el momento indicado. anexo reporte de servicio tecnico n°sso-25-139246 | DESGASTE_NORMAL | ['DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Tuesday | 1
115645 | CORRECTIVO | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS | El equipo se encuentra con un fractura en el brazo del mecanismo |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | ICU MEDICAL COLOMBIA LIMITADA | CIRUGÍA |  | BOMBA DE INFUSIÓN | 2378 | 368 |  | HOSPIRA | WIRELESS | 23056067/22955733 | 2025-04-26 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 22/04/2025 El proveedor lleva a cabo el cambio del brazo del mecanismo y realiza pruebas de funcionamiento, las cuales son superadas exitosamente. El equipo se encuentra en condiciones óptimas de operación. Anexo Informe de Servicio N°3420228 | 2025-05-13 14:38 | 2025-05-13 14:38 | 2025-05-13 14:38 | 2025-05-13 14:44 | 6 | 0 | 6 |  |  |  | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 22/04/2025 el proveedor lleva a cabo el cambio del brazo del mecanismo y realiza pruebas de funcionamiento, las cuales son superadas exitosamente. el equipo se encuentra en condiciones óptimas de operación. anexo informe de servicio n°3420228 | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Tuesday | 1
117505 | CORRECTIVO | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS | La batería del equipo no carga y el dispositivo genera una alarma "Cambiar batería" |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | ICU MEDICAL COLOMBIA LIMITADA | H2-T1 |  | BOMBA DE INFUSIÓN | 2367 | 191 |  | HOSPIRA | PLUM A+ | 18442955 | 2025-06-28 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 11/06/2025 El proveedor lleva a cabo el cambio de la batería defectuosa por una nueva y realiza pruebas de funcionamiento, las cuales son superadas exitosamente. El equipo se encuentra en condiciones óptimas de operación. Anexo Informe de Servicio N°3496346 | 2025-06-28 10:38 | 2025-06-28 10:38 | 2025-06-28 10:38 | 2025-06-28 10:43 | 5 | 0 | 5 |  |  |  | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 11/06/2025 el proveedor lleva a cabo el cambio de la batería defectuosa por una nueva y realiza pruebas de funcionamiento, las cuales son superadas exitosamente. el equipo se encuentra en condiciones óptimas de operación. anexo informe de servicio n°3496346 | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Saturday | 5
113742 | CORRECTIVO | 43715204 | DIANA PATRICIA MARIN GARCIA | Cámara storz no da balance de blanco. Buenos días . Cámara storz no presenta balance de blancos . |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | ENDOTEST | CIRUGÍA |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-03-22 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: reportan falla por balance de blancos Actividad realizada: se envía video con falla evidenciada a ingeniera Alejandra para reportar a proveedor Estado final: fuera de servicio Repuestos:no 25/03/2025 Proveedor realiza mantenimiento a conector de video, el cual presenta sulfatación debido al proceso de esterilización, en los pines de conexión electrónica. Ajustes generales y pruebas de funcionamiento, equipo operativo. Anexo Reporte de Proveedor | 2025-03-18 11:47 |  | 2025-03-18 15:49 | 2025-03-25 14:59 | 10030 | 9855 | 175 | 249334 | Media | 2025-03-18 08:16 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: reportan falla por balance de blancos actividad realizada: se envía video con falla evidenciada a ingeniera alejandra para reportar a proveedor estado final: fuera de servicio repuestos:no 25/03/2025 proveedor realiza mantenimiento a conector de video, el cual presenta sulfatación debido al proceso de esterilización, en los pines de conexión electrónica. ajustes generales y pruebas de funcionamiento, equipo operativo. anexo reporte de proveedor | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Tuesday | 1
117504 | CORRECTIVO | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS | La batería del equipo no carga y el dispositivo genera una alarma "Cambiar batería" |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | ICU MEDICAL COLOMBIA LIMITADA | UCIP |  | BOMBA DE INFUSIÓN | 2033 | 39 |  | HOSPIRA | PLUM A+ | 18440700 | 2025-06-28 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 11/06/2025 El proveedor lleva a cabo el cambio de la batería defectuosa por una nueva y realiza pruebas de funcionamiento, las cuales son superadas exitosamente. El equipo se encuentra en condiciones óptimas de operación. Anexo Informe de Servicio 3496318 | 2025-06-28 10:21 | 2025-06-28 10:21 | 2025-06-28 10:22 | 2025-06-28 10:24 | 2 | 0 | 2 |  |  |  | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 11/06/2025 el proveedor lleva a cabo el cambio de la batería defectuosa por una nueva y realiza pruebas de funcionamiento, las cuales son superadas exitosamente. el equipo se encuentra en condiciones óptimas de operación. anexo informe de servicio 3496318 | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Saturday | 5
115625 | CORRECTIVO | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS | El equipo presenta mal funcionamiento en el teclado y emite una alarma: “E439 ‘stuck key’”. |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | ICU MEDICAL COLOMBIA LIMITADA | UCIA |  | BOMBA DE INFUSIÓN | 2031 | 26 |  | HOSPIRA | PLUM A+ | 18439535 | 2025-04-26 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 22/04/2025 El proveedor lleva a cabo el cambio del teclado y realiza pruebas de funcionamiento, las cuales pasan correctamente. El equipo se encuentra en optimas condiciones de funcionamiento. Anexo Informe de Servicio N°3418924 | 2025-05-13 10:38 | 2025-05-13 10:38 | 2025-05-13 10:39 | 2025-05-13 10:43 | 4 | 0 | 4 |  |  |  | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 22/04/2025 el proveedor lleva a cabo el cambio del teclado y realiza pruebas de funcionamiento, las cuales pasan correctamente. el equipo se encuentra en optimas condiciones de funcionamiento. anexo informe de servicio n°3418924 | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Tuesday | 1
115621 | CORRECTIVO | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS | El equipo no enciende en modo AC |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | ICU MEDICAL COLOMBIA LIMITADA | H3-T2 |  | BOMBA DE INFUSIÓN | 2065 | 118 |  | HOSPIRA | PLUM A+ | 18439108 | 2025-04-26 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 22/04/2025 El proveedor lleva a cabo el cambio de la tarjeta fuente y realiza pruebas de funcionamiento, las cuales son superadas exitosamente. El equipo se encuentra en condiciones óptimas de operación. Anexo Informe de Servicio N°3418700 | 2025-05-13 10:03 | 2025-05-13 10:03 | 2025-05-13 10:05 | 2025-05-13 10:15 | 10 | 0 | 10 |  |  |  | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 22/04/2025 el proveedor lleva a cabo el cambio de la tarjeta fuente y realiza pruebas de funcionamiento, las cuales son superadas exitosamente. el equipo se encuentra en condiciones óptimas de operación. anexo informe de servicio n°3418700 | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Tuesday | 1
117503 | CORRECTIVO | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS | El equipo no enciende y queda reiniciado |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | ICU MEDICAL COLOMBIA LIMITADA | H6-T2 |  | BOMBA DE INFUSIÓN | 2097 | 174 |  | HOSPIRA | PLUM A+ | 18439503 | 2025-06-28 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 11/06/2025 El proveedor lleva a cabo el cambio de la tarjeta CPU por una nueva y realiza pruebas de funcionamiento, las cuales son superadas exitosamente. Anexo Informe de Servicio N°3496332 | 2025-06-28 09:53 | 2025-06-28 09:53 | 2025-06-28 09:54 | 2025-06-28 10:10 | 16 | 0 | 16 |  |  |  | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 11/06/2025 el proveedor lleva a cabo el cambio de la tarjeta cpu por una nueva y realiza pruebas de funcionamiento, las cuales son superadas exitosamente. anexo informe de servicio n°3496332 | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Saturday | 5
118802 | CORRECTIVO | 1037649230 | LUISA FERNANDA CRISTANCHO PARRA | Maquina de Oxido nitrico con fallas Maquina de Oxido nitrico con falla en el manómetro derecho |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | MESSER COLOMBIA S.A | UCIN | CUARTO DE EQUIPOS UCIN | EQUIPO DE ÓXIDO NÍTRICO | 2014 | EB1145 |  | IKARIA | INOMAX DSIR | DS20160006 | 2025-08-16 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Equipo con fuga en uno de sus reguladores Actividad realizada: Se realiza prueba y se observa que hay una caída mayor en uno de los reguladores, se consulta con proveedor quien indica que debe cambiar unos orings, sin embargo pueden usar el equipo con el regulador izquierdo. equipo pendiente por visita de proveedor Estado final: parcialmente funcional Repuestos: no 14/08/2025 Se solicita revisión por parte del proveedor. 05/09/2025 A la fecha no se ha ejecutado el mantenimiento debido a que el ingeniero asignado se encuentra en periodo de incapacidad médica. 18/09/2025 El proveedor realiza cambio de oring del manómetro derecho. El equipo se encuentra en optimas condiciones de funcionamiento. Anexo Reporte de Proveedor | 2025-08-14 12:20 |  | 2025-08-14 13:21 | 2025-09-18 11:24 | 48843 | 50202 | -1359 | 259193 | Media | 2025-08-13 23:32 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo con fuga en uno de sus reguladores actividad realizada: se realiza prueba y se observa que hay una caída mayor en uno de los reguladores, se consulta con proveedor quien indica que debe cambiar unos orings, sin embargo pueden usar el equipo con el regulador izquierdo. equipo pendiente por visita de proveedor estado final: parcialmente funcional repuestos: no 14/08/2025 se solicita revisión por parte del proveedor. 05/09/2025 a la fecha no se ha ejecutado el mantenimiento debido a que el ingeniero asignado se encuentra en periodo de incapacidad médica. 18/09/2025 el proveedor realiza cambio de oring del manómetro derecho. el equipo se encuentra en optimas condiciones de funcionamiento. anexo reporte de proveedor | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Thursday | 3
115643 | CORRECTIVO | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS | El equipo presenta falla y emite la alarma: "N250 "door open while pumping"" |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | ICU MEDICAL COLOMBIA LIMITADA | UCIA |  | BOMBA DE INFUSIÓN | 2168 | 299 |  | HOSPIRA | PLUM A+ | 18467309 | 2025-04-26 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 22/04/2025 El proveedor lleva a cabo el cambio del fluid shield del mecanismo y realiza pruebas de funcionamiento, las cuales son superadas exitosamente. El equipo se encuentra en condiciones óptimas de operación. Anexo Informe de Servicio N°3420234 | 2025-05-13 14:23 | 2025-05-13 14:23 | 2025-05-13 14:25 | 2025-05-13 14:32 | 7 | 0 | 7 |  |  |  | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 22/04/2025 el proveedor lleva a cabo el cambio del fluid shield del mecanismo y realiza pruebas de funcionamiento, las cuales son superadas exitosamente. el equipo se encuentra en condiciones óptimas de operación. anexo informe de servicio n°3420234 | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Tuesday | 1
115623 | CORRECTIVO | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS | La batería del equipo no carga y el dispositivo genera una alarma "Cambiar batería" |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | ICU MEDICAL COLOMBIA LIMITADA | CIRUGÍA |  | BOMBA DE INFUSIÓN | 2092 | 166 |  | HOSPIRA | PLUM A+ | 18439491 | 2025-04-26 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 22/04/2025 El proveedor lleva a cabo el cambio de la batería defectuosa por una nueva y al equipo le realiza pruebas de funcionamiento, las cuales son superadas exitosamente. Anexo Informe de Servicio N°3420224 | 2025-05-13 10:19 | 2025-05-13 10:19 | 2025-05-13 10:19 | 2025-05-13 10:22 | 3 | 0 | 3 |  |  |  | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 22/04/2025 el proveedor lleva a cabo el cambio de la batería defectuosa por una nueva y al equipo le realiza pruebas de funcionamiento, las cuales son superadas exitosamente. anexo informe de servicio n°3420224 | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Tuesday | 1
115624 | CORRECTIVO | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS | La batería del equipo no carga y el dispositivo genera una alarma "Cambiar batería" |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | ICU MEDICAL COLOMBIA LIMITADA | H2-T2 |  | BOMBA DE INFUSIÓN | 2118 | 196 |  | HOSPIRA | PLUM A+ | 18439513 | 2025-04-26 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 22/04/2025 El proveedor lleva a cabo el cambio de la batería defectuosa por una nueva y al equipo le realiza pruebas de funcionamiento, las cuales son superadas exitosamente. El equipo se encuentra en condiciones óptimas de operación. Anexo Informe de Servicio N°3418908 | 2025-05-13 10:25 | 2025-05-13 10:25 | 2025-05-13 10:25 | 2025-05-13 10:30 | 5 | 0 | 5 |  |  |  | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 22/04/2025 el proveedor lleva a cabo el cambio de la batería defectuosa por una nueva y al equipo le realiza pruebas de funcionamiento, las cuales son superadas exitosamente. el equipo se encuentra en condiciones óptimas de operación. anexo informe de servicio n°3418908 | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Tuesday | 1
115628 | CORRECTIVO | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS | La batería del equipo no carga y el dispositivo genera una alarma "Cambiar batería" |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | ICU MEDICAL COLOMBIA LIMITADA | CIRUGÍA |  | BOMBA DE INFUSIÓN | 2115 | 193 |  | HOSPIRA | PLUM A+ | 18439545 | 2025-04-26 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 22/04/2025 El proveedor lleva a cabo el cambio de la batería defectuosa por una nueva y realiza pruebas de funcionamiento, las cuales son superadas exitosamente. El equipo se encuentra en condiciones óptimas de operación. Anexo Informe de Servicio N°3418902 | 2025-05-13 11:02 | 2025-05-13 11:02 | 2025-05-13 11:03 | 2025-05-13 11:09 | 5 | 0 | 5 |  |  |  | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 22/04/2025 el proveedor lleva a cabo el cambio de la batería defectuosa por una nueva y realiza pruebas de funcionamiento, las cuales son superadas exitosamente. el equipo se encuentra en condiciones óptimas de operación. anexo informe de servicio n°3418902 | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Tuesday | 1
117507 | CORRECTIVO | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS | La tarjeta APP esta dañada o desactualizada, y no permite ejecutar la configuración completa. |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | ICU MEDICAL COLOMBIA LIMITADA | URGENCIAS |  | BOMBA DE INFUSIÓN | 2130 | 233 |  | HOSPIRA | PLUM A+ | 18447622 | 2025-06-28 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 11/06/2025 El proveedor lleva a cabo el cambio de la tarjeta APP defectuosa por una nueva y realiza pruebas de funcionamiento, las cuales son superadas exitosamente. El equipo se encuentra en condiciones óptimas de operación. Anexo Informe de Servicio N°3496322 | 2025-06-28 11:16 | 2025-06-28 11:16 | 2025-06-28 11:16 | 2025-06-28 11:18 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 11/06/2025 el proveedor lleva a cabo el cambio de la tarjeta app defectuosa por una nueva y realiza pruebas de funcionamiento, las cuales son superadas exitosamente. el equipo se encuentra en condiciones óptimas de operación. anexo informe de servicio n°3496322 | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Saturday | 5
115639 | CORRECTIVO | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS | El equipo presenta fractura en la puerta |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | ICU MEDICAL COLOMBIA LIMITADA | H3-T2 |  | BOMBA DE INFUSIÓN | 2133 | 236 |  | HOSPIRA | PLUM A+ | 18447523 | 2025-04-26 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 22/04/2025 El proveedor lleva a cabo el cambio de la puerta del mecanismo y realiza pruebas de funcionamiento, las cuales son superadas exitosamente. El equipo se encuentra en condiciones óptimas de operación. Anexo Informe de Servicio N°3418412 | 2025-05-13 11:54 | 2025-05-13 11:54 | 2025-05-13 11:55 | 2025-05-13 12:00 | 5 | 0 | 5 |  |  |  | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 22/04/2025 el proveedor lleva a cabo el cambio de la puerta del mecanismo y realiza pruebas de funcionamiento, las cuales son superadas exitosamente. el equipo se encuentra en condiciones óptimas de operación. anexo informe de servicio n°3418412 | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Tuesday | 1
117509 | CORRECTIVO | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS | La batería del equipo no carga y el dispositivo genera una alarma "Cambiar batería" |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | ICU MEDICAL COLOMBIA LIMITADA | UCIA |  | BOMBA DE INFUSIÓN | 2260 | 207 |  | HOSPIRA | PLUM 360 | 21437972 | 2025-06-28 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 11/06/2025 El proveedor lleva a cabo el cambio de la batería defectuosa por una nueva y realiza pruebas de funcionamiento, las cuales son superadas exitosamente. El equipo se encuentra en condiciones óptimas de operación. Anexo Informe de Servicio N°3496350 | 2025-06-28 11:33 | 2025-06-28 11:33 | 2025-06-28 11:34 | 2025-06-28 11:39 | 5 | 0 | 5 |  |  |  | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 11/06/2025 el proveedor lleva a cabo el cambio de la batería defectuosa por una nueva y realiza pruebas de funcionamiento, las cuales son superadas exitosamente. el equipo se encuentra en condiciones óptimas de operación. anexo informe de servicio n°3496350 | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Saturday | 5
115618 | CORRECTIVO | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS | El equipo presenta una fractura en el brazo. |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | ICU MEDICAL COLOMBIA LIMITADA | CIRUGÍA |  | BOMBA DE INFUSIÓN | 2308 | 344 |  | HOSPIRA | WIRELESS | 17954630/17924544 | 2025-04-26 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 22/04/2025 El proveedor lleva a cabo el cambio del brazo del mecanismo y realiza pruebas de funcionamiento, las cuales son superadas exitosamente. El equipo se encuentra en condiciones óptimas de operación. Anexo Informe de Servicio N°3420226 | 2025-05-13 09:28 | 2025-05-13 09:28 | 2025-05-13 09:34 | 2025-05-13 09:40 | 6 | 0 | 6 |  |  |  | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 22/04/2025 el proveedor lleva a cabo el cambio del brazo del mecanismo y realiza pruebas de funcionamiento, las cuales son superadas exitosamente. el equipo se encuentra en condiciones óptimas de operación. anexo informe de servicio n°3420226 | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Tuesday | 1
115642 | CORRECTIVO | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS | El equipo se encuentra con un fractura en la puerta y el Fluid Shield roto |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | ICU MEDICAL COLOMBIA LIMITADA | UCIP |  | BOMBA DE INFUSIÓN | 2142 | 247 |  | HOSPIRA | PLUM A+ | 18447613 | 2025-04-26 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 22/04/2025 El proveedor lleva a cabo el cambio del Fluid Shield roto y la puerta del mecanismo. Realiza pruebas de funcionamiento, las cuales son superadas exitosamente. El equipo se encuentra en condiciones óptimas de operación. Anexo Informe de Servicio N°3418456 | 2025-05-13 13:53 | 2025-05-13 13:53 | 2025-05-13 13:54 | 2025-05-13 14:00 | 6 | 0 | 6 |  |  |  | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 22/04/2025 el proveedor lleva a cabo el cambio del fluid shield roto y la puerta del mecanismo. realiza pruebas de funcionamiento, las cuales son superadas exitosamente. el equipo se encuentra en condiciones óptimas de operación. anexo informe de servicio n°3418456 | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Tuesday | 1
115619 | CORRECTIVO | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS | La batería del equipo no carga y el dispositivo genera una alarma "Cambiar batería" |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | ICU MEDICAL COLOMBIA LIMITADA | UCIP |  | BOMBA DE INFUSIÓN | 2298 | 334 |  | HOSPIRA | WIRELESS | 17955400/17925235 | 2025-04-26 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 22/04/2025 El proveedor lleva a cabo el cambio de la batería defectuosa por una nueva y realiza pruebas de funcionamiento, las cuales son superadas exitosamente. El equipo se encuentra en condiciones óptimas de operación. Anexo Informe de Servicio N°3420230 | 2025-05-13 09:48 | 2025-05-13 09:48 | 2025-05-13 09:49 | 2025-05-13 09:56 | 7 | 0 | 7 |  |  |  | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 22/04/2025 el proveedor lleva a cabo el cambio de la batería defectuosa por una nueva y realiza pruebas de funcionamiento, las cuales son superadas exitosamente. el equipo se encuentra en condiciones óptimas de operación. anexo informe de servicio n°3420230 | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Tuesday | 1
117501 | CORRECTIVO | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS | El equipo presenta falla el mecanismo presenta líquidos |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | ICU MEDICAL COLOMBIA LIMITADA | BIOMÉDICA |  | BOMBA DE INFUSIÓN | 2297 | 333 |  | HOSPIRA | WIRELESS | 17955460/17925329 | 2025-06-28 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 11/06/2025 El proveedor lleva a cabo el cambio del mecanismo por uno nuevo y realiza pruebas de funcionamiento, las cuales son superadas exitosamente. Anexo Informe de Servicio N°3496328 | 2025-06-28 09:37 | 2025-06-28 09:37 | 2025-06-28 09:40 | 2025-06-28 09:43 | 3 | 0 | 3 |  |  |  | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 11/06/2025 el proveedor lleva a cabo el cambio del mecanismo por uno nuevo y realiza pruebas de funcionamiento, las cuales son superadas exitosamente. anexo informe de servicio n°3496328 | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Saturday | 5
109020 | CORRECTIVO | 43550083 | MARIA CRISTINA ZAPATA TORRES | ventilador extend 2355 falla ventialdor extend xt 2355 presenta falla en sensor de presion |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | BIOINGVERSA S.A.S | UCIA | CUBICULO 16 | VENTILADOR ADULTO | 1417 | 3703 |  | TAEMA | EXTEND XT | 2355 | 2025-02-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Ventilador muestra mensaje de alarma de fallo en sensores de presión. Actividad realizada: Se ejecutan en 3 ocasiones pruebas automáticas completas, siempre se muestra fallo en sensor de presión Estado final: Se traslada orden a coordinación de proveedores y se deja en pausa en espera de visita de proveedor Repuestos: No 4/02/2025 Proveedor realiza cambio de transductor en buen estado que se encontraba en el área de mantenimiento, realiza pruebas de funcionamiento las cuales salen bien. Anexo Reporte de Servicio Tecnico N°8384 | 2025-01-31 13:10 |  | 2025-01-31 13:10 | 2025-02-04 18:54 | 6104 | 5929 | 175 | 245889 | Media | 2025-01-31 13:04 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: ventilador muestra mensaje de alarma de fallo en sensores de presión. actividad realizada: se ejecutan en 3 ocasiones pruebas automáticas completas, siempre se muestra fallo en sensor de presión estado final: se traslada orden a coordinación de proveedores y se deja en pausa en espera de visita de proveedor repuestos: no 4/02/2025 proveedor realiza cambio de transductor en buen estado que se encontraba en el área de mantenimiento, realiza pruebas de funcionamiento las cuales salen bien. anexo reporte de servicio tecnico n°8384 | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Friday | 4
108456 | CORRECTIVO | 1037603346 | LAURA NARANJO VILLA | falla en la valvula espiratoria falla en la valvula espiratoria, alarma roja extend 2219 queda en cuarto de equipos rotulado |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | BIOINGVERSA S.A.S | UCIA | CUARTO DE EQUIPOS 4 PISO | VENTILADOR ADULTO | 1413 | 3222 |  | TAEMA | EXTEND XT | XT2219 | 2025-01-25 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Ventilador con error en sensores de presión Actividad realizada: Se realizan pruebas completas y en la calibración de los sensores de presión arroja Fallo de medida de la presión Pespi, se informa a Alejandra para ser reportado a proveedor Estado final: fuera de servicio Repuestos: no 22/01/2025 Proveedor realiza cambio de válvulas en buen estado, realiza pruebas de funcionamiento las cuales salen bien, el equipo funciona correctamente. Anexo Reporte de Servicio Tecnico N°8383 | 2025-01-21 07:34 |  | 2025-01-21 10:08 | 2025-01-22 18:02 | 1914 | 1735 | 179 | 244954 | Media | 2025-01-20 19:55 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: ventilador con error en sensores de presión actividad realizada: se realizan pruebas completas y en la calibración de los sensores de presión arroja fallo de medida de la presión pespi, se informa a alejandra para ser reportado a proveedor estado final: fuera de servicio repuestos: no 22/01/2025 proveedor realiza cambio de válvulas en buen estado, realiza pruebas de funcionamiento las cuales salen bien, el equipo funciona correctamente. anexo reporte de servicio tecnico n°8383 | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Tuesday | 1
112768 | CORRECTIVO | 1047971191 | valentina arboleda cardona | Detectado un error Ventilador mecánico que al encender presenta alarma roja con Detectado un error, contacta con el departamento técnico. Se intenta pasar pruebas, sin embargo muestra el mismo error. |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | EQUITRONIC S.A | UCIA | CUARTO DE EQUIPOS 4 PISO | VENTILADOR ADULTO | 1411 | 3867 |  | TAEMA | MONNAL T75 | MT75-05537 | 2025-02-22 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Equipo genera error numero 030 Actividad realizada: Se verifica funcionamiento, equipo arroja alarma con numero 030, se informa a proveedor encargado, el cual informa que asistirá a resolver problema. Estado final: En espera. Repuestos: No. 21/02/2025 Proveedor realiza verificación de histórico de alarmas y se observa error 030. Se realiza verificación de funcionamiento del equipo e inspección física y se observa que el equipo no está reconociendo la válvula exhaladora. Se realiza ajuste de sistema neumático, se realiza limpieza de contactos de válvula exhaladora y se realiza verificación de membrana la cual funciona correctamente. Anexo Reporte de Servicio Tenico N°OTT-30372 | 2025-02-21 07:36 |  | 2025-02-21 07:44 | 2025-02-21 13:50 | 366 | 244 | 122 | 247437 | Media | 2025-02-20 20:25 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo genera error numero 030 actividad realizada: se verifica funcionamiento, equipo arroja alarma con numero 030, se informa a proveedor encargado, el cual informa que asistirá a resolver problema. estado final: en espera. repuestos: no. 21/02/2025 proveedor realiza verificación de histórico de alarmas y se observa error 030. se realiza verificación de funcionamiento del equipo e inspección física y se observa que el equipo no está reconociendo la válvula exhaladora. se realiza ajuste de sistema neumático, se realiza limpieza de contactos de válvula exhaladora y se realiza verificación de membrana la cual funciona correctamente. anexo reporte de servicio tenico n°ott-30372 | MAL_USO_CONFIGURACION, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Friday | 4
112877 | CORRECTIVO | 1040043225 | LAURA CRISTINA ANGEL LOPEZ | ventilacion deteriorada alarma de ventilacion deteriorada, se verifican pruebas y arroja alarma de (detectado un error, contacte con el dept tecnico) |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | EQUITRONIC S.A | UCIA |  | VENTILADOR ADULTO | 1411 | 3867 |  | TAEMA | MONNAL T75 | MT75-05537 | 2025-03-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Ventilador con mensaje en pantalla DETECTADO UN ERROR Actividad realizada: Se enciende equipo y se visualiza el error, se hacen pruebas automáticas las cuales pasan de manera adecuada, se pone a ciclar equipo Estado final: Repuestos: 25/02/2025 Proveedor realiza verificación de funcionamiento e inspección física del equipo, se verifica historial y se observa error 030. Se realizan pruebas según fabricante de hermeticidad y posicionamiento de los foam filter y se observa novedad en ambos. La prueba de hermeticidad falla debido a fuga en las electroválvulas se observa retorno de flujo. Se realiza desensamble del equipo para chequeo físico del componente, limpieza y verificación de empaques los cuales se encuentran en perfecto estado, la falla se presenta al interior del componente. Se realiza cambio de los foam filters ya que se observaron con alto desgaste físico y deformidad, se instalan nuevos suministrados por la institución. Se ensambla nuevamente el equipo y se procede con la realización de chequeos completos pero la falla persiste. Equipo queda fuera de servicio a la espera repuesto (Bloque de electroválvulas). 06/03/2025 Se realiza solicitud de pedido 17871 ya que el que esta en bodega le falta una parte esencial para poner en funcionamiento el equipo. 14/03/2025 El proveedor realiza cambio de válvula solenoide, realiza pruebas de funcionamiento las cuales pasan correctamente. El equipo se encuentra en optimas condiciones de funcionamiento. Anexo Reporte de Servicio Tecnico N°OTT-30423, 30636 | 2025-02-25 07:38 |  | 2025-02-25 09:29 | 2025-03-14 11:52 | 24623 | 24210 | 413 | 247696 | Media | 2025-02-24 20:18 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: ventilador con mensaje en pantalla detectado un error actividad realizada: se enciende equipo y se visualiza el error, se hacen pruebas automáticas las cuales pasan de manera adecuada, se pone a ciclar equipo estado final: repuestos: 25/02/2025 proveedor realiza verificación de funcionamiento e inspección física del equipo, se verifica historial y se observa error 030. se realizan pruebas según fabricante de hermeticidad y posicionamiento de los foam filter y se observa novedad en ambos. la prueba de hermeticidad falla debido a fuga en las electroválvulas se observa retorno de flujo. se realiza desensamble del equipo para chequeo físico del componente, limpieza y verificación de empaques los cuales se encuentran en perfecto estado, la falla se presenta al interior del componente. se realiza cambio de los foam filters ya que se observaron con alto desgaste físico y deformidad, se instalan nuevos suministrados por la institución. se ensambla nuevamente el equipo y se procede con la realización de chequeos completos pero la falla persiste. equipo queda fuera de servicio a la espera repuesto (bloque de electroválvulas). 06/03/2025 se realiza solicitud de pedido 17871 ya que el que esta en bodega le falta una parte esencial para poner en funcionamiento el equipo. 14/03/2025 el proveedor realiza cambio de válvula solenoide, realiza pruebas de funcionamiento las cuales pasan correctamente. el equipo se encuentra en optimas condiciones de funcionamiento. anexo reporte de servicio tecnico n°ott-30423, 30636 | MAL_USO_CONFIGURACION, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE, DESGASTE_NORMAL | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE', 'DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Tuesday | 1
108335 | CORRECTIVO | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS | Equipo presenta ruido en motor de bandeja número ademas no sostiene presión por encima de 96 PSI |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | MESSER COLOMBIA S.A | BIOMÉDICA |  | SISTEMA DE AIRE MEDICINAL | 1264 | 2328 |  | LINDE | SF11 | AII695082 | 2025-01-18 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 17/01/2025 Proveedor realiza verificación de funcionamiento del motor y evidencia las fallas reportadas, se realiza solicitud cambio de sellos. 12/02/2025 Proveedor realiza desmonte de unidad N° 4, revisión de sellos y cambio en tramo de sello y ajustes de componentes internos, realiza pruebas de funcionamiento de las 4 unidades. Compresor funciona correctamente Anexo Reporte de Visita | 2025-01-17 11:39 | 2025-01-17 11:39 | 2025-01-17 11:40 | 2025-02-12 15:38 | 37677 | 37119 | 558 |  |  |  | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 17/01/2025 proveedor realiza verificación de funcionamiento del motor y evidencia las fallas reportadas, se realiza solicitud cambio de sellos. 12/02/2025 proveedor realiza desmonte de unidad n° 4, revisión de sellos y cambio en tramo de sello y ajustes de componentes internos, realiza pruebas de funcionamiento de las 4 unidades. compresor funciona correctamente anexo reporte de visita | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Friday | 4
113456 | CORRECTIVO | 1040183088 | daniela arbelaez piedrahita | Resonador no funciona El resonador no funciona, se ha reiniciado en 2 ocasiones y sigue sin funcionar. |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | SIEMENS HEALTHCARE S.A.S. | IMAGENOLOGÍA |  | RESONADOR | 1245 | 2738 |  | SIEMENS | MAGNETON ESSENZA | 164132 | 2025-03-15 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Resonador se queda sin agua para la refrigeración Actividad realizada: Se contacta al proveedor el cual indica como rellenar el tanque de agua para Estado final: Repuestos: orden se atiende de 12:30 a 17:00 10/03/2025 Proveedor realiza inspección en el área interna de scanning, se encontró un cable conector de monitor de signos vitales desconectado, al retirarlo del área y correr un paciente de prueba, el artefacto se eliminó, por lo que, se sugirió no dejar el cable adentro de área, posteriormente el equipo mostró señales de SAR altos sin necesidad aparente, por lo que al revisar el SKB0063075 y los logs de comportamiento, se evidenció que la temperatura del BORE está alta (23.5), la cual debe estar siempre en 21 grados, por lo que, se sugiere usar el equipo con intervalos de enfriamiento de 15min para evitar que la temperatura del BORE aumente al límite del SAR el cual es 25 grados, se finalizó indicando que para el preventivo se buscará la fuga de agua que tiene el circuito. Anexo Reporte de Servicio N°480100686671 21/03/2025 Se programa revisión del equipo para el día 26 de marzo 26/03/2025 Proveedor realiza revisión del equipo y encuentra bomba de extrucción deficiente la cual se debe cambiar, pendiente llegada del repuesto. Anexo Reporte de Servicio N°480200128138 02/04/2025 Proveedor realiza verificación del equipo, corrección de fuga de agua en unidad de refrigeración, ajuste de nivel de agua. Equipo operativo pendiente por instalación de membrana de expansión y glicol. Anexo Reporte de Servicio N°480100686671 16/04/2025 Proveedor realiza instalación de membrana de expansión y cambio de glicol, queda pendiente instalación de repuesto (motor). Anexo Reporte de Servicio N°480100686671 22/05/2025 Proveedor realiza instalación de motor, posteriormente realiza pruebas de funcionamiento las cuales salen bien. Anexo Reporte de Servicio N°480100686671 | 2025-03-09 18:35 |  | 2025-03-09 18:35 | 2025-05-22 17:38 | 105063 | 105533 | -470 | 248662 | Media | 2025-03-09 12:00 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: resonador se queda sin agua para la refrigeración actividad realizada: se contacta al proveedor el cual indica como rellenar el tanque de agua para estado final: repuestos: orden se atiende de 12:30 a 17:00 10/03/2025 proveedor realiza inspección en el área interna de scanning, se encontró un cable conector de monitor de signos vitales desconectado, al retirarlo del área y correr un paciente de prueba, el artefacto se eliminó, por lo que, se sugirió no dejar el cable adentro de área, posteriormente el equipo mostró señales de sar altos sin necesidad aparente, por lo que al revisar el skb0063075 y los logs de comportamiento, se evidenció que la temperatura del bore está alta (23.5), la cual debe estar siempre en 21 grados, por lo que, se sugiere usar el equipo con intervalos de enfriamiento de 15min para evitar que la temperatura del bore aumente al límite del sar el cual es 25 grados, se finalizó indicando que para el preventivo se buscará la fuga de agua que tiene el circuito. anexo reporte de servicio n°480100686671 21/03/2025 se programa revisión del equipo para el día 26 de marzo 26/03/2025 proveedor realiza revisión del equipo y encuentra bomba de extrucción deficiente la cual se debe cambiar, pendiente llegada del repuesto. anexo reporte de servicio n°480200128138 02/04/2025 proveedor realiza verificación del equipo, corrección de fuga de agua en unidad de refrigeración, ajuste de nivel de agua. equipo operativo pendiente por instalación de membrana de expansión y glicol. anexo reporte de servicio n°480100686671 16/04/2025 proveedor realiza instalación de membrana de expansión y cambio de glicol, queda pendiente instalación de repuesto (motor). anexo reporte de servicio n°480100686671 22/05/2025 proveedor realiza instalación de motor, posteriormente realiza pruebas de funcionamiento las cuales salen bien. anexo reporte de servicio n°480100686671 | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Sunday | 6
117826 | CORRECTIVO | 1038410543 | VANESSA MONSALVE CARDONA | RESONADOR RESONADO REPORTA ERROR DE EL AMPLIFICADAOR DE RADIOFRECUENCIA NO PERMITE ADQUIRIR IMAGEN |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | SIEMENS HEALTHCARE S.A.S. | IMAGENOLOGÍA |  | RESONADOR | 1245 | 2738 |  | SIEMENS | MAGNETON ESSENZA | 164132 | 2025-07-12 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnóstico: Resonador con error de RFPA Actividad realizada: Se realizan algunas revisiones con ayuda de proveedor, se reinicia reconstrucción, sin tener éxito, se reinicia por completo el equipo incluidos los pollos, sin embargo el equipo continua arrojando el mismo error, se comienzan a revisar algunas partes del gabinete encontrando finalmente que la RFPA no arranca, el led de encendido esta apagado, proveedor indica que deben realizar visita tecnica Estado final: Fuera de servicio Repuestos: no 10/07/2025 Proveedor realiza revisión del log de eventos, en donde se encontraron errores con la RFPA: MRI_RFP_2101, MRI_RFP_2003, MRI_RFP_2001, los cuales señalan alta temperatura en el mismo componente, luego de revisar el voltaje de entrada en la RFPA en sus diferentes líneas (L1,L2,L3), se constata que esta tiene alimentación, sin embargo no está funcionando debidamente, por lo que, se solicitará dicho repuesto. 16/07/2025 El proveedor realiza la instalación del repuesto: RFPA EG DORA, modelo: (240)04753062. Se observa que el led de error en la caja de alarma (Alarm Box) esta en rojo y al subir el sistema muestra mensaje de Nivel de helio bajo. El equipo queda pendiente de recarga de Helio. 18/07/2025 Proveedor realiza llenado con 500 litros de helio liquido de manera satisfactoria, valor inicial 44,8 valor final 61,8. Presiones y temperaturas estables y según valores de fabrica, se hace prueba con paciente. Equipo operando sin novedades. Anexo Reporte de Servicio Técnico N° 80059643, 80055874, 80061499, 80059178 | 2025-07-09 16:55 |  | 2025-07-09 16:56 | 2025-07-18 17:30 | 12994 | 12255 | 739 | 256976 | Media | 2025-07-09 16:38 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnóstico: resonador con error de rfpa actividad realizada: se realizan algunas revisiones con ayuda de proveedor, se reinicia reconstrucción, sin tener éxito, se reinicia por completo el equipo incluidos los pollos, sin embargo el equipo continua arrojando el mismo error, se comienzan a revisar algunas partes del gabinete encontrando finalmente que la rfpa no arranca, el led de encendido esta apagado, proveedor indica que deben realizar visita tecnica estado final: fuera de servicio repuestos: no 10/07/2025 proveedor realiza revisión del log de eventos, en donde se encontraron errores con la rfpa: mri_rfp_2101, mri_rfp_2003, mri_rfp_2001, los cuales señalan alta temperatura en el mismo componente, luego de revisar el voltaje de entrada en la rfpa en sus diferentes líneas (l1,l2,l3), se constata que esta tiene alimentación, sin embargo no está funcionando debidamente, por lo que, se solicitará dicho repuesto. 16/07/2025 el proveedor realiza la instalación del repuesto: rfpa eg dora, modelo: (240)04753062. se observa que el led de error en la caja de alarma (alarm box) esta en rojo y al subir el sistema muestra mensaje de nivel de helio bajo. el equipo queda pendiente de recarga de helio. 18/07/2025 proveedor realiza llenado con 500 litros de helio liquido de manera satisfactoria, valor inicial 44,8 valor final 61,8. presiones y temperaturas estables y según valores de fabrica, se hace prueba con paciente. equipo operando sin novedades. anexo reporte de servicio técnico n° 80059643, 80055874, 80061499, 80059178 | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Wednesday | 2
120643 | CORRECTIVO | 43146596 | luz nayibe robledo cuesta | EQUIPO NO INSUFLA BUENAS TARDES SE REPORTA COLONOSCOPIO CON PLACAS SN2C517A127 EL EQUIPO NO INSUFLA TEST DE FUGAS NEGATIVA . |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | ENDOTEST | ENDOSCOPIAS |  | TORRE DE ENDOSCOPIA VIDEOBRONCOSCOPIO VIDEODUODENOSCOPIO VIODEOGASTROSCOPIO | 1380 | 3259 |  | FUJINON | EPX-2500 EB-530T ED-530XT EG-530WR | NV456A273 6B084A262 4G361A531 | 2025-10-18 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 16/10/2025 Se envía videocolonoscopio de serie: 2C517A127 a proveedor. 20/10/2025 El proveedor realiza desmonte y reinstalación de sistema de irrigación nozzle, sellado del extremo distal y pruebas de funcionamiento. El equipo funciona correctamente. Anexo Reporte de Proveedor | 2025-10-15 15:55 |  | 2025-10-16 14:57 | 2025-10-20 12:02 | 5586 | 5582 | 4 | 263059 | Media | 2025-10-15 14:37 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 16/10/2025 se envía videocolonoscopio de serie: 2c517a127 a proveedor. 20/10/2025 el proveedor realiza desmonte y reinstalación de sistema de irrigación nozzle, sellado del extremo distal y pruebas de funcionamiento. el equipo funciona correctamente. anexo reporte de proveedor | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Wednesday | 2
120699 | CORRECTIVO | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS | Broncoscopio de serie:6B084A168 presenta fuga en el canal de trabajo |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | ENDOTEST | FUNCIÓN PULMONAR |  | TORRE DE ENDOSCOPIA VIDEOBRONCOSCOPIO VIDEODUODENOSCOPIO VIODEOGASTROSCOPIO | 1380 | 3259 |  | FUJINON | EPX-2500 EB-530T ED-530XT EG-530WR | NV456A273 6B084A262 4G361A531 | 2025-10-18 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 17/10/2025 Se reporta equipo a proveedor y es retirado para revisión y diagnostico 20/10/2025 El proveedor realiza tratamiento de secado a temperatura controlada, cambio de caucho protector, restauración de hendidura en tubo de inserción, cambio de tensores de angulación, sellado del extremo distal y pruebas de funcionamiento. Anexo Reporte de Proveedor | 2025-10-17 15:30 |  | 2025-10-17 15:30 | 2025-10-20 14:49 | 4279 | 4253 | 26 |  |  |  | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 17/10/2025 se reporta equipo a proveedor y es retirado para revisión y diagnostico 20/10/2025 el proveedor realiza tratamiento de secado a temperatura controlada, cambio de caucho protector, restauración de hendidura en tubo de inserción, cambio de tensores de angulación, sellado del extremo distal y pruebas de funcionamiento. anexo reporte de proveedor | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Friday | 4
119847 | CORRECTIVO | 1038408640 | NATALY YASMIN ZULUAGA ARCILA | FALLO AL DAR IMAGEN Buenas tardes se reporta broncoscopio diagnostico, ya q luego de la revision de este no muestra imagen en pantalla, muchas gracias. |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | ENDOTEST | CONSULTA EXTERNA |  | TORRE DE ENDOSCOPIA VIDEOBRONCOSCOPIO VIDEODUODENOSCOPIO VIODEOGASTROSCOPIO | 1380 | 3259 |  | FUJINON | EPX-2500 EB-530T ED-530XT EG-530WR | NV456A273 6B084A262 4G361A531 | 2025-09-20 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 17/09/2025 Se envía equipo a proveedor para cotización y diagnostico Broncoscopio de serie: 3B087A021 27/10/2025 Proveedor realiza tratamiento de secado a temperatura controlada, cambio de tubo de inserción, canal de biopsia y caucho protector, sellado del extremo distal y pruebas de funcionamiento. El equipo funciona correctamente. Anexo Reporte de Proveedor | 2025-09-17 17:20 |  | 2025-09-17 17:20 | 2025-10-27 14:59 | 57458 | 57452 | 6 | 261405 | Media | 2025-09-17 17:01 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 17/09/2025 se envía equipo a proveedor para cotización y diagnostico broncoscopio de serie: 3b087a021 27/10/2025 proveedor realiza tratamiento de secado a temperatura controlada, cambio de tubo de inserción, canal de biopsia y caucho protector, sellado del extremo distal y pruebas de funcionamiento. el equipo funciona correctamente. anexo reporte de proveedor | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Wednesday | 2
118040 | CORRECTIVO | 1010174011 | DEISY YURANY RAMIREZ GIRALDO | POR FAVOR REVISAR BRONCOSCOPIO DIAGNOSTICO Buen dia por favor revisar fibrobroncoscopio diagnostico, no esta funcionando adecuadamente la camara, se queda la pantalla negra. muchas gracias , feliz dia |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | ENDOTEST | CONSULTA EXTERNA |  | TORRE DE ENDOSCOPIA VIDEOBRONCOSCOPIO VIDEODUODENOSCOPIO VIODEOGASTROSCOPIO | 1380 | 3259 |  | FUJINON | EPX-2500 EB-530T ED-530XT EG-530WR | NV456A273 6B084A262 4G361A531 | 2025-07-19 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 17/07/2025 Proveedor (Endotest) retira equipo para reparación serie 3B087A021. 29/07/2025 Proveedor realiza reparación de sistema de guayas por garantía. Anexo Reporte de Servicio Técnico. | 2025-07-16 15:30 |  | 2025-07-17 08:26 | 2025-07-29 11:06 | 17441 | 17292 | 149 | 257406 | Media | 2025-07-16 10:46 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 17/07/2025 proveedor (endotest) retira equipo para reparación serie 3b087a021. 29/07/2025 proveedor realiza reparación de sistema de guayas por garantía. anexo reporte de servicio técnico. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Wednesday | 2
117020 | CORRECTIVO | 1010174011 | DEISY YURANY RAMIREZ GIRALDO | REPORTO FBC TERAPEUTICO 6B034A168 Buena tarde reporto fbc terapéutico , tiene imagen opaca y doble , muchas gracias |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | ENDOTEST | CONSULTA EXTERNA |  | TORRE DE ENDOSCOPIA VIDEOBRONCOSCOPIO VIDEODUODENOSCOPIO VIODEOGASTROSCOPIO | 1380 | 3259 |  | FUJINON | EPX-2500 EB-530T ED-530XT EG-530WR | NV456A273 6B084A262 4G361A531 | 2025-06-21 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 18/06/2025 Equipo con serie:6B034A168 se envía al proveedor 27/06/2025 Proveedor realiza desarme total del equipo, cambio de lente de cámara y cambio de punta distal , ensamble y ajustes generales. La video cámara presenta destellos en la imagen atribuibles al daño en el prisma el cual se encuentra rayado como consecuencia del impacto recibido, no se descartan fallas de funcionamiento adicionales en el futuro. Pruebas de funcionamiento satisfactorias Anexo Reporte del Servicio | 2025-06-17 12:24 |  | 2025-06-18 17:34 | 2025-06-27 10:20 | 12526 | 12516 | 10 | 255582 | Media | 2025-06-17 12:18 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 18/06/2025 equipo con serie:6b034a168 se envía al proveedor 27/06/2025 proveedor realiza desarme total del equipo, cambio de lente de cámara y cambio de punta distal , ensamble y ajustes generales. la video cámara presenta destellos en la imagen atribuibles al daño en el prisma el cual se encuentra rayado como consecuencia del impacto recibido, no se descartan fallas de funcionamiento adicionales en el futuro. pruebas de funcionamiento satisfactorias anexo reporte del servicio | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Tuesday | 1
119787 | CORRECTIVO | 1038408640 | NATALY YASMIN ZULUAGA ARCILA | TEST DE FUGA POSITIVO Buenos dias luego de procedimiento se realiza test de fuga a equipo broncoscopio TERAPEUTICO, dando esta positiva a test de fuga. |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | ENDOTEST | CONSULTA EXTERNA |  | TORRE DE ENDOSCOPIA VIDEOBRONCOSCOPIO VIDEODUODENOSCOPIO VIODEOGASTROSCOPIO | 1380 | 3259 |  | FUJINON | EPX-2500 EB-530T ED-530XT EG-530WR | NV456A273 6B084A262 4G361A531 | 2025-09-20 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Broncoscopio con test de fuga positivo y torre con problemas con la luz Actividad realizada: Broncoscopio con fuga y se revisa torre se observa que se conecta equipo a la torre, solicita cambio de lámpara y al encenderla se ve luz en la punta pero la pantalla se ve oscura, se reportara a proveedor Estado final: Repuestos: 17/09/2025 Proveedor realiza cambio de bombillo procesador, ejecuta pruebas funcionamiento las cuales pasan correctamente. Se envía broncoscopio con serie: 6B034A168 al proveedor endotest. 19/09/2025 Proveedor realiza reparación de perforación para garantizar su hermeticidad y proceso de secado, ajustes y pruebas de funcionamiento, equipo en observación 22/09/2025 Equipo funcionando correctamente. Anexo Reporte del Servicio | 2025-09-16 12:36 |  | 2025-09-16 12:37 | 2025-09-22 08:57 | 8421 | 8326 | 95 | 261281 | Media | 2025-09-16 11:47 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: broncoscopio con test de fuga positivo y torre con problemas con la luz actividad realizada: broncoscopio con fuga y se revisa torre se observa que se conecta equipo a la torre, solicita cambio de lámpara y al encenderla se ve luz en la punta pero la pantalla se ve oscura, se reportara a proveedor estado final: repuestos: 17/09/2025 proveedor realiza cambio de bombillo procesador, ejecuta pruebas funcionamiento las cuales pasan correctamente. se envía broncoscopio con serie: 6b034a168 al proveedor endotest. 19/09/2025 proveedor realiza reparación de perforación para garantizar su hermeticidad y proceso de secado, ajustes y pruebas de funcionamiento, equipo en observación 22/09/2025 equipo funcionando correctamente. anexo reporte del servicio | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Tuesday | 1
108232 | CORRECTIVO | 1036785474 | MANUELA PALACIO PATIÑO | FIBROBRONCOSCOPIO AMABLEMENTE SOLICITO REVISION DEL FIBROBRONCOSCOPIO DIAGNOSTICO YA QUE EL DIA DE AYER FUNCIONO PERFECTO Y EL DIA DE HOY NO PRESENTO BUEN FUNCIONAMIENTO YA QUE SE LE EVIDENCIA A LA HORA DE CONECTAR CON LA TORRE UN TIPO DE RAYA DE INTERFERENCIA GRACIAS |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | ENDOTEST | CONSULTA EXTERNA |  | TORRE DE ENDOSCOPIA VIDEOBRONCOSCOPIO VIDEODUODENOSCOPIO VIODEOGASTROSCOPIO | 1380 | 3259 |  | FUJINON | EPX-2500 EB-530T ED-530XT EG-530WR | NV456A273 6B084A262 4G361A531 | 2025-01-18 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Fibrobroncoscopio con artefactos en la imagen Actividad realizada: Se realiza revisión del equipo y en las pruebas de funcionamiento se observan manchas en la imagen y además al realizar movimientos en el cable se observan líneas de interferencia, se reporta equipo para ser revisado por proveedor Estado final: en proceso Repuestos: no 20/01/2025 Se retira equipo por parte del proveedor para diagnostico (Endotest) SN: 3B087A021 14/02/2025 El proveedor lleva a cabo el cambio de la tapa en la punta distal y el caucho de protección en la sección de angulación. Además, reinstala los sellos y ajusta los componentes. El equipo está en condiciones óptimas de funcionamiento y se entrega al servicio. Anexo Reporte de Proveedor | 2025-01-16 10:03 |  | 2025-01-16 10:13 | 2025-02-14 14:33 | 42019 | 41953 | 66 | 244663 | Media | 2025-01-16 09:46 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: fibrobroncoscopio con artefactos en la imagen actividad realizada: se realiza revisión del equipo y en las pruebas de funcionamiento se observan manchas en la imagen y además al realizar movimientos en el cable se observan líneas de interferencia, se reporta equipo para ser revisado por proveedor estado final: en proceso repuestos: no 20/01/2025 se retira equipo por parte del proveedor para diagnostico (endotest) sn: 3b087a021 14/02/2025 el proveedor lleva a cabo el cambio de la tapa en la punta distal y el caucho de protección en la sección de angulación. además, reinstala los sellos y ajusta los componentes. el equipo está en condiciones óptimas de funcionamiento y se entrega al servicio. anexo reporte de proveedor | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Thursday | 3
116372 | CORRECTIVO | 1036785474 | MANUELA PALACIO PATIÑO | MAL FUNCIONAMIENTO CORDIAL SALUDO AMABLEMENTE SOLICITO REVISION Y REPARACION DE EQUIPO DE FIBROBRONCOSPIA 3B087A021 DELGADO YA QUE SIGUE MOSTRANDO HUMEDAD COMO YA SE A REPORTADO EN ANTERIORES OCASIONES EN EL CUAL HOY TAMBIEN SE ENCUENTRA CON TES DE FUGAS POSITIVO Y DESPRENDIMIENTO DE VIDRIO DE PUNTA ( NO SE DESCRIBIRLO ) QUEDO ATENTA MUCHAS GRACIAS YA QUE TENEMOS MUCHOS PACIENTES EN ESPERA GRACIAS |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | ENDOTEST | CONSULTA EXTERNA |  | TORRE DE ENDOSCOPIA VIDEOBRONCOSCOPIO VIDEODUODENOSCOPIO VIODEOGASTROSCOPIO | 1380 | 3259 |  | FUJINON | EPX-2500 EB-530T ED-530XT EG-530WR | NV456A273 6B084A262 4G361A531 | 2025-05-31 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 28/05/2025 Se envía equipo con serie: 3B087A021 para reparar al proveedor ENDOTEST 27/06/2025 Pendiente cotización por parte del proveedor 11/07/2025 Proveedor realiza reparación del equipo, es necesario reinstalar el lente de conector de luz y la instalación de goma de angulación, punta distal, canal de trabajo y cámara, el equipo funciona correctamente. Anexo Reporte de Servicio Técnico N° N/A | 2025-05-27 17:50 |  | 2025-05-27 18:06 | 2025-07-11 08:19 | 62773 | 64202 | -1429 | 254120 | Media | 2025-05-27 14:47 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 28/05/2025 se envía equipo con serie: 3b087a021 para reparar al proveedor endotest 27/06/2025 pendiente cotización por parte del proveedor 11/07/2025 proveedor realiza reparación del equipo, es necesario reinstalar el lente de conector de luz y la instalación de goma de angulación, punta distal, canal de trabajo y cámara, el equipo funciona correctamente. anexo reporte de servicio técnico n° n/a | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Tuesday | 1
115994 | CORRECTIVO | 1036785474 | MANUELA PALACIO PATIÑO | MAL FUNCIONAMIENTO amablemente solicito revisión de equipo de broncoscopia broncoscopio terapéutico 6B034A168 |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | ENDOTEST | CONSULTA EXTERNA |  | TORRE DE ENDOSCOPIA VIDEOBRONCOSCOPIO VIDEODUODENOSCOPIO VIODEOGASTROSCOPIO | 1380 | 3259 |  | FUJINON | EPX-2500 EB-530T ED-530XT EG-530WR | NV456A273 6B084A262 4G361A531 | 2025-05-24 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Broncoscopio con interferencia en la imagen Actividad realizada: Se envía evidencia a proveedor del problema quien indica que se debe programar revisión, se pasa orden a Alejandra Duque Estado final: Repuestos: No 28/05/2025 Se envía equipo con serie: 6B034A168 para reparar al proveedor ENDOTEST. 09/06/2025 El proveedor realiza desarme total del equipo y se realiza tratamiento de secado a temperatura controlada se cambian partes afectadas: canal de biopsia, caucho protector, se realiza reparación del sistema de inserción, se restaura punta distal, ensamble del equipo y ajustes generales. Pruebas de funcionamiento satisfactorias. Anexo Reporte de Servicio | 2025-05-23 14:34 |  | 2025-05-23 14:34 | 2025-06-09 17:25 | 24650 | 24613 | 37 | 253893 | Media | 2025-05-23 09:27 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: broncoscopio con interferencia en la imagen actividad realizada: se envía evidencia a proveedor del problema quien indica que se debe programar revisión, se pasa orden a alejandra duque estado final: repuestos: no 28/05/2025 se envía equipo con serie: 6b034a168 para reparar al proveedor endotest. 09/06/2025 el proveedor realiza desarme total del equipo y se realiza tratamiento de secado a temperatura controlada se cambian partes afectadas: canal de biopsia, caucho protector, se realiza reparación del sistema de inserción, se restaura punta distal, ensamble del equipo y ajustes generales. pruebas de funcionamiento satisfactorias. anexo reporte de servicio | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Friday | 4
114515 | CORRECTIVO | 1040741329 | enlly yurley gallego piña | Endoscopio con fuga e imagen Buenos dias, se reporta equipo de endoscopio con placa terminada en A531 con el cual se realiza el primer procedimiento del dia el cual fue en cirugia-dilatación via endoscopica, el cual se realiza con balón dilatador el cual cuenta con una guia y se insufla en repetidas ocasiones durante un tiempo especifico con apoyo de una pistola Alliance, al momento del procedimiento se evidencia una intermitencia en la imagen, con rayas de colores, se procede a realizar toma de video como evidencia, el cual lo tienen las auxiliares del servicio, se procede a realizar test de fuga y da positiva. |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | ENDOTEST | ENDOSCOPIAS |  | TORRE DE ENDOSCOPIA VIDEOBRONCOSCOPIO VIDEODUODENOSCOPIO VIODEOGASTROSCOPIO | 1380 | 3259 |  | FUJINON | EPX-2500 EB-530T ED-530XT EG-530WR | NV456A273 6B084A262 4G361A531 | 2025-04-19 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 16/04/2025 Se envía equipo para diagnóstico por garantía (ENDOTEST) 25/06/2025 Pendiente diagnóstico. 01/08/2025 Pendiente diagnóstico. 15/08/2025 Proveedor realiza desarme total, cambio de cableado de conector de video, cambio de videocámara, cambio de tarjetas de electrónicas y programación ajustes generales y pruebas de funcionamiento, equipo en observación. 16/08/2025 El equipo falla nuevamente, se reporta a proveedor. 11/09/2025 Proveedor realiza reparación de fuga y programación de sistema de video, actualización de serie de 4G361A531 a NC517A328. Equipo en observación. 12/09/2025 Equipo funciona correctamente Anexo Reporte de Proveedor | 2025-04-11 10:11 |  | 2025-04-16 08:00 | 2025-09-12 11:45 | 211905 | 213323 | -1418 | 251090 | Media | 2025-04-11 09:16 | APROBADA | cerrada por error | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 16/04/2025 se envía equipo para diagnóstico por garantía (endotest) 25/06/2025 pendiente diagnóstico. 01/08/2025 pendiente diagnóstico. 15/08/2025 proveedor realiza desarme total, cambio de cableado de conector de video, cambio de videocámara, cambio de tarjetas de electrónicas y programación ajustes generales y pruebas de funcionamiento, equipo en observación. 16/08/2025 el equipo falla nuevamente, se reporta a proveedor. 11/09/2025 proveedor realiza reparación de fuga y programación de sistema de video, actualización de serie de 4g361a531 a nc517a328. equipo en observación. 12/09/2025 equipo funciona correctamente anexo reporte de proveedor | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Friday | 4
113628 | CORRECTIVO | 15443719 | JHON JAIRO GARCIA CORREA | duodenoscopio SN 1C494A044 con fuga se solicita arreglo |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | ENDOTEST | CIRUGÍA |  | TORRE DE ENDOSCOPIA VIDEOBRONCOSCOPIO VIDEODUODENOSCOPIO VIODEOGASTROSCOPIO | 1380 | 3259 |  | FUJINON | EPX-2500 EB-530T ED-530XT EG-530WR | NV456A273 6B084A262 4G361A531 | 2025-03-15 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Fuga en punta de duodenoscopio Actividad realizada: Se lleva equipo a biomédica y se traslada orden a coordinación de proveedores, donde se le comparte evidencia en video a coordinadora Alejandra de la falla Estado final: En proceso Repuestos: No 18/03/2025 El proveedor realiza reparación en sitio de punta distal; se realizan pruebas de funcionamiento las cuales pasan correctamente. El equipo se encuentra en optimas condiciones de funcionamiento. Anexo Reporte de Proveedor | 2025-03-13 17:03 |  | 2025-03-13 17:05 | 2025-03-18 11:10 | 6845 | 6826 | 19 | 249028 | Media | 2025-03-13 13:19 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: fuga en punta de duodenoscopio actividad realizada: se lleva equipo a biomédica y se traslada orden a coordinación de proveedores, donde se le comparte evidencia en video a coordinadora alejandra de la falla estado final: en proceso repuestos: no 18/03/2025 el proveedor realiza reparación en sitio de punta distal; se realizan pruebas de funcionamiento las cuales pasan correctamente. el equipo se encuentra en optimas condiciones de funcionamiento. anexo reporte de proveedor | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Thursday | 3
108628 | CORRECTIVO | 1040180711 | ADRIANA MARIA RAMIREZ GUTIERREZ | FUGA DE EQUIPO BUENAS TARDES! SE REPORTA DUODENOSCOPIO SERIE 1C494A044 CON FUGA |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | ENDOTEST | ENDOSCOPIAS |  | TORRE DE ENDOSCOPIA VIDEOBRONCOSCOPIO VIDEODUODENOSCOPIO VIODEOGASTROSCOPIO | 1380 | 3259 |  | FUJINON | EPX-2500 EB-530T ED-530XT EG-530WR | NV456A273 6B084A262 4G361A531 | 2025-02-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Endoscopio con fuga Actividad realizada: Se lleva equipo al taller y se deja en proceso pendiente de revisión del proveedor Estado final: En pausa y se traslada orden a coordinación de proveedores Repuestos: No 27/01/2025 Se envía equipo a proveedor.17 18/02/2025 Se prueba reparación del equipo pedido 629 OC 9853 04/03/2025 Proveedor entrega equipo reparado realiza secado preventivo por humedad, se reemplaza canal de biopsia y caucho protector, ajustes generales y pruebas de funcionamiento. El equipo es entregado al servicio. Anexo Reporte de Proveedor | 2025-01-25 11:11 |  | 2025-01-25 11:12 | 2025-03-04 11:02 | 53269 | 54661 | -1392 | 245325 | Media | 2025-01-24 16:36 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: endoscopio con fuga actividad realizada: se lleva equipo al taller y se deja en proceso pendiente de revisión del proveedor estado final: en pausa y se traslada orden a coordinación de proveedores repuestos: no 27/01/2025 se envía equipo a proveedor.17 18/02/2025 se prueba reparación del equipo pedido 629 oc 9853 04/03/2025 proveedor entrega equipo reparado realiza secado preventivo por humedad, se reemplaza canal de biopsia y caucho protector, ajustes generales y pruebas de funcionamiento. el equipo es entregado al servicio. anexo reporte de proveedor | MAL_USO_CONFIGURACION, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Saturday | 5
108954 | CORRECTIVO | 43714670 | angela yaneth alvarez jimenez | GUAYA MALA AL REALIZAR UN PROCEDIMIENTO CON ENDOSCOPIO DE PLACA 4G361A531 DESCRITA AL DR JOSELYN SE LE REVENTÓ LA GUAYA POR LO QUE NO SE PUEDE UTILIZAR |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | ENDOTEST | ENDOSCOPIAS |  | TORRE DE ENDOSCOPIA VIDEOBRONCOSCOPIO VIDEODUODENOSCOPIO VIODEOGASTROSCOPIO | 1380 | 3259 |  | FUJINON | EPX-2500 EB-530T ED-530XT EG-530WR | NV456A273 6B084A262 4G361A531 | 2025-02-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: endoscopio con serie 4G361A531 con la guaya reventada Actividad realizada: Se encuentra equipo con guaya reventada, se comunica a la coordinadora Alejandra Duque para realizar reporte a proveedor Estado final: en proceso Repuestos: no 18/02/2025 Se realiza pedido 17614 OC 9855. Equipo en reparación 31/03/2025 El proveedor realiza secado y recuperación de imagen, cambio de sistema de guayas, canales y tubo de inserción, ajustes generales y pruebas de funcionamiento. Se entrega equipo al servicio. Anexo Reporte del Proveedor y Cotización | 2025-01-30 13:06 |  | 2025-01-30 14:46 | 2025-03-31 15:22 | 87876 | 89294 | -1418 | 245798 | Media | 2025-01-30 12:22 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: endoscopio con serie 4g361a531 con la guaya reventada actividad realizada: se encuentra equipo con guaya reventada, se comunica a la coordinadora alejandra duque para realizar reporte a proveedor estado final: en proceso repuestos: no 18/02/2025 se realiza pedido 17614 oc 9855. equipo en reparación 31/03/2025 el proveedor realiza secado y recuperación de imagen, cambio de sistema de guayas, canales y tubo de inserción, ajustes generales y pruebas de funcionamiento. se entrega equipo al servicio. anexo reporte del proveedor y cotización | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Thursday | 3
121076 | CORRECTIVO | 1038408640 | NATALY YASMIN ZULUAGA ARCILA | OPACIDAD Y MUESTRA DE HUMEDAD EN LENTE Buenas tardes se solicita revision del broncoscopio DIAGNOSTICO( delgado) que fue recibido durante este semana, imagen y test de fuga OK, cuando ya se realiza procedimientos con el y entra mas en contacto con liquidos se evidencia en pantalla opacidad y burbujas o pequeños circulos en esta, muchas gracias. |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | ENDOTEST | CONSULTA EXTERNA |  | TORRE DE ENDOSCOPIA VIDEOBRONCOSCOPIO VIDEODUODENOSCOPIO VIODEOGASTROSCOPIO | 1380 | 3259 |  | FUJINON | EPX-2500 EB-530T ED-530XT EG-530WR | NV456A273 6B084A262 4G361A531 | 2025-11-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 29/10/2025 Se reporta equipo a proveedor 30/10/2025 Se envía equipo (VIDEO BRONCOSCOPIO SERIE: 3B087A021) al proveedor para revisión por garantía 19/11/2025 Proveedor realiza reparación de sistema de imagen por humedad y empañamiento, se realiza secado a temperatura controlada y verificación de hermeticidad, cambio de punta distal y sellado, pruebas de funcionamiento y ajustes generales. Anexo Reporte de Servicio | 2025-10-29 13:37 |  | 2025-10-29 17:29 | 2025-11-19 16:26 | 30177 | 30168 | 9 | 263993 | Media | 2025-10-29 12:49 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 29/10/2025 se reporta equipo a proveedor 30/10/2025 se envía equipo (video broncoscopio serie: 3b087a021) al proveedor para revisión por garantía 19/11/2025 proveedor realiza reparación de sistema de imagen por humedad y empañamiento, se realiza secado a temperatura controlada y verificación de hermeticidad, cambio de punta distal y sellado, pruebas de funcionamiento y ajustes generales. anexo reporte de servicio | MAL_USO_CONFIGURACION, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Wednesday | 2
119057 | CORRECTIVO | 1040181182 | CLARA LUCIA CASTAÑEDA VILLA | ENDOSCOPIO SIN IMAGEN BUENOS DIAS, SE REPORTA ENDOSCOPIO CON PLACA 530 EL EQUIPO NO DA IMAGEN, NO PERMITE REALIZAR TEST DE FUGAS, Y LE SALE UN MATERIAL GRIS POR LA PUNTA. |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | ENDOTEST | ENDOSCOPIAS |  | TORRE DE ENDOSCOPIA VIDEOBRONCOSCOPIO VIDEODUODENOSCOPIO VIODEOGASTROSCOPIO | 1380 | 3259 |  | FUJINON | EPX-2500 EB-530T ED-530XT EG-530WR | NV456A273 6B084A262 4G361A531 | 2025-08-30 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 27/08/2025 Se reporta equipo a proveedor. 11/09/2025 Proveedor realiza reparación de fuga y programación de sistema de video, actualización de serie de 4G361A531 a NC517A328. Equipo en observación. 12/09/2025 Equipo funciona correctamente Anexo Reporte de Proveedor | 2025-08-25 12:05 |  | 2025-08-27 17:41 | 2025-09-12 13:44 | 22803 | 22778 | 25 | 259737 | Media | 2025-08-25 11:02 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 27/08/2025 se reporta equipo a proveedor. 11/09/2025 proveedor realiza reparación de fuga y programación de sistema de video, actualización de serie de 4g361a531 a nc517a328. equipo en observación. 12/09/2025 equipo funciona correctamente anexo reporte de proveedor | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Monday | 0
112826 | CORRECTIVO | 98710611 | SANTIAGO ALEJANDRO MORA MURIEL | falla en el sensor de flujo espiratorio. falla en el sensor de flujo espiratorio no pasa auto pruebas. |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya |  | UCIA | CUARTO DE EQUIPOS 4 PISO | VENTILADOR ADULTO | 1413 | 3222 |  | TAEMA | EXTEND XT | XT2219 | 2025-03-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Ventilador con alarma DEFECTO DEL SENSOR DE FLUJO DE ESPIRACIÓN Actividad realizada: Se realizan pruebas observando que de inmediato el equipo arroja dicha alarma, se realiza cambio de sensor de flujo, se cambian también varias partes del modulo, sin embargo el problema persiste, se contacta con proveedor, pendiente por respuesta. Estado final: Fuera de servicio Repuestos: no 25/02/2025: Proveedor mediante indicaciones telefónicas, explica como revisar la interfaz que va al sensor de flujo de espiración, se revisa, se realiza soldadura de los cables y se hacen pruebas funcionales, se observa que el error desaparece y comienza a pasar las pruebas de manera satisfactoria hasta que llega al ítem de presión espiratoria en la cual arroja fallo Pespi, se indica al proveedor para que realice visita. 27/02/2025 Proveedor realiza revisión del equipo y determina que el bloque de válvula esta malo, se requiere cambio de repuesto. Equipo fuera de servicio. 07/03/2025 Equipo se da de baja debido a que el repuesto no es comercial. | 2025-02-24 07:38 |  | 2025-02-24 11:21 | 2025-03-07 11:56 | 15875 | 15385 | 490 | 247586 | Media | 2025-02-23 20:53 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: ventilador con alarma defecto del sensor de flujo de espiración actividad realizada: se realizan pruebas observando que de inmediato el equipo arroja dicha alarma, se realiza cambio de sensor de flujo, se cambian también varias partes del modulo, sin embargo el problema persiste, se contacta con proveedor, pendiente por respuesta. estado final: fuera de servicio repuestos: no 25/02/2025: proveedor mediante indicaciones telefónicas, explica como revisar la interfaz que va al sensor de flujo de espiración, se revisa, se realiza soldadura de los cables y se hacen pruebas funcionales, se observa que el error desaparece y comienza a pasar las pruebas de manera satisfactoria hasta que llega al ítem de presión espiratoria en la cual arroja fallo pespi, se indica al proveedor para que realice visita. 27/02/2025 proveedor realiza revisión del equipo y determina que el bloque de válvula esta malo, se requiere cambio de repuesto. equipo fuera de servicio. 07/03/2025 equipo se da de baja debido a que el repuesto no es comercial. | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Monday | 0
107869 | CORRECTIVO | 1047971191 | valentina arboleda cardona | Ventilacion deteriorada Ventilador mecánico con alarma roja por ventilacion deteriorada. |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | EQUITRONIC S.A | UCIA | CUARTO DE EQUIPOS 4 PISO | VENTILADOR ADULTO | 1409 | 3866 |  | TAEMA | MONNAL T75 | MT75-05536 | 2025-01-11 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Ventilación deteriorada código de error 052. Actividad realizada: Código de error refiere a fallas con respecto a sensor de FiO2, se verifica estado de la celda de oxígeno y se encuentra deteriorada, pues se chequea su voltaje y se encuentra por debajo de 8mV, lo cual debería de ser mínimo entre 8 mV y 12 mV. Se realiza reemplazo de celda de oxígeno en mal estado por una nueva, se realizan seguidamente las prueba automáticas para calibrar la celda, se pone en funcionamiento pero se continúa presentando la falla con el mismo código de error Estado final: Se deja en pausa, pendiente para continuar revisión por parte del proveedor Repuestos: Si 13/01/2025 El proveedor lleva a cabo un diagnóstico y una revisión del equipo. Se determina que el sensor de flujo está en estado funcional, aunque presenta una deformación en su estructura; por lo tanto, se procede a instalar un nuevo filtro. Finalmente, se realiza el protocolo completo de calibración de presión, flujo y oxígeno, así como las pruebas de funcionamiento, las cuales pasan satisfactoriamente. Se anexa reporte N°OTT - 29835 | 2025-01-10 09:11 |  | 2025-01-10 09:21 | 2025-01-13 15:46 | 4706 | 4156 | 550 | 244267 | Media | 2025-01-10 09:05 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: ventilación deteriorada código de error 052. actividad realizada: código de error refiere a fallas con respecto a sensor de fio2, se verifica estado de la celda de oxígeno y se encuentra deteriorada, pues se chequea su voltaje y se encuentra por debajo de 8mv, lo cual debería de ser mínimo entre 8 mv y 12 mv. se realiza reemplazo de celda de oxígeno en mal estado por una nueva, se realizan seguidamente las prueba automáticas para calibrar la celda, se pone en funcionamiento pero se continúa presentando la falla con el mismo código de error estado final: se deja en pausa, pendiente para continuar revisión por parte del proveedor repuestos: si 13/01/2025 el proveedor lleva a cabo un diagnóstico y una revisión del equipo. se determina que el sensor de flujo está en estado funcional, aunque presenta una deformación en su estructura; por lo tanto, se procede a instalar un nuevo filtro. finalmente, se realiza el protocolo completo de calibración de presión, flujo y oxígeno, así como las pruebas de funcionamiento, las cuales pasan satisfactoriamente. se anexa reporte n°ott - 29835 | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Friday | 4
112863 | CORRECTIVO | 1037603346 | LAURA NARANJO VILLA | ventilacion deteriorada ventilador estando en funcionamiento presenta alarma ventilación deteriorada, se cambia por ventilador de respaldo |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | EQUITRONIC S.A | UCIA | CUARTO DE EQUIPOS 4 PISO | VENTILADOR ADULTO | 1409 | 3866 |  | TAEMA | MONNAL T75 | MT75-05536 | 2025-03-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Se reporta equipo en el servicio ya que presenta alarma por ventilación deteriorada Actividad realizada: Se realizan pruebas automáticas exitosas y se pone a ciclar el equipo Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no 25/02/2025 Se realiza verificación de funcionamiento e inspección física del equipo, se observa historial del equipo y se observa fallo 052, fallo Fio2, se procede con las pruebas descritas por fabricante desde modo servicio y se observa falla en los foam filters, se procede con el desensamble del equipo para chequeo de componente, se observa desgaste físico y deformidad ocasionando el desplazamiento interno del filtro, se instalan foam filters nuevos, se realiza nuevamente prueba de chequeo y se supera la falla, se realizan calibraciones completas del equipo, chequeo básico y equipo queda trabajando correctamente, se realizan pruebas funcionales satisfactorias. Luego de dicho ajuste el equipo queda trabajando correctamente Anexo Reporte del Tecnico N°OTT-30424 | 2025-02-24 13:40 |  | 2025-02-24 13:41 | 2025-02-25 19:39 | 1798 | 1323 | 475 | 247659 | Media | 2025-02-24 13:21 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se reporta equipo en el servicio ya que presenta alarma por ventilación deteriorada actividad realizada: se realizan pruebas automáticas exitosas y se pone a ciclar el equipo estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no 25/02/2025 se realiza verificación de funcionamiento e inspección física del equipo, se observa historial del equipo y se observa fallo 052, fallo fio2, se procede con las pruebas descritas por fabricante desde modo servicio y se observa falla en los foam filters, se procede con el desensamble del equipo para chequeo de componente, se observa desgaste físico y deformidad ocasionando el desplazamiento interno del filtro, se instalan foam filters nuevos, se realiza nuevamente prueba de chequeo y se supera la falla, se realizan calibraciones completas del equipo, chequeo básico y equipo queda trabajando correctamente, se realizan pruebas funcionales satisfactorias. luego de dicho ajuste el equipo queda trabajando correctamente anexo reporte del tecnico n°ott-30424 | MAL_USO_CONFIGURACION, DESGASTE_NORMAL | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Monday | 0
119166 | CORRECTIVO | 1038410543 | VANESSA MONSALVE CARDONA | ERROR EN LAS BOBINAS DEL RESONADOR ERROR EN LAS BOBINAS DEL RESONADOR |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | SIEMENS HEALTHCARE S.A.S. | IMAGENOLOGÍA |  | RESONADOR | 1245 | 2738 |  | SIEMENS | MAGNETON ESSENZA | 164132 | 2025-08-30 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Equipo muestra "Coil File Error" al conectar las antenas Actividad realizada: Se revisa conectores y no se encuentra daño físico Se puede ver que al conectar las antenas en el puerto numero 1 siempre aparecía el error "Coil File Error" y al conectar en le puerto numero 2 el equipo reconoce la antena, pero no deja realizar el procedimiento Se contacta al proveedor e indica que el problema esta en los conectores, Se comunica a la coordinadora Alejandra Duque para coordinar visita de proveedor Estado final: parcialmente funcional Repuestos: no 27/08/2025 Proveedor Diego realiza ajuste de parámetros en el equipo verificación de funcionamiento y pruebas, equipo funcional; Se deja en seguimiento. En caso de que se presente nuevamente la falla se realizará cambio de componentes electrónicos. Equipo en observación 4/09/2025 Proveedor realiza instalación del repuesto, posteriormente realiza pruebas de funcionamiento las cuales salen bien, el equipo queda en observación. 9/09/2025 El servicio reporta fallas del equipo nuevamente, se programa visita del proveedor. 15/09/2025 Proveedor realiza cambio de repuestos e instala tarjeta REFIS. Se deja el equipo en observación. 16/09/2025 Proveedor realiza acompañamiento durante jornada en el equipo, verificación de de bobinas y antenas, equipo funcional en observación. 30/09/2025 El proveedor se realiza cambio de bobina conector para antena, ejecuta pruebas de funcionamiento las cuales pasan correctamente. Anexo Reportes de Servicio de las Diferentes Intervenciones | 2025-08-27 12:54 |  | 2025-08-27 13:02 | 2025-09-30 17:22 | 47780 | 48261 | -481 | 259927 | Media | 2025-08-27 11:49 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo muestra "coil file error" al conectar las antenas actividad realizada: se revisa conectores y no se encuentra daño físico se puede ver que al conectar las antenas en el puerto numero 1 siempre aparecía el error "coil file error" y al conectar en le puerto numero 2 el equipo reconoce la antena, pero no deja realizar el procedimiento se contacta al proveedor e indica que el problema esta en los conectores, se comunica a la coordinadora alejandra duque para coordinar visita de proveedor estado final: parcialmente funcional repuestos: no 27/08/2025 proveedor diego realiza ajuste de parámetros en el equipo verificación de funcionamiento y pruebas, equipo funcional; se deja en seguimiento. en caso de que se presente nuevamente la falla se realizará cambio de componentes electrónicos. equipo en observación 4/09/2025 proveedor realiza instalación del repuesto, posteriormente realiza pruebas de funcionamiento las cuales salen bien, el equipo queda en observación. 9/09/2025 el servicio reporta fallas del equipo nuevamente, se programa visita del proveedor. 15/09/2025 proveedor realiza cambio de repuestos e instala tarjeta refis. se deja el equipo en observación. 16/09/2025 proveedor realiza acompañamiento durante jornada en el equipo, verificación de de bobinas y antenas, equipo funcional en observación. 30/09/2025 el proveedor se realiza cambio de bobina conector para antena, ejecuta pruebas de funcionamiento las cuales pasan correctamente. anexo reportes de servicio de las diferentes intervenciones | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Wednesday | 2
115725 | CORRECTIVO | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS | Equipo presenta aumneto del DP |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | MESSER COLOMBIA S.A | CENTRAL DE GASES MEDICINALES |  | SISTEMA DE AIRE MEDICINAL | 1264 | 2328 |  | LINDE | SF11 | AII695082 | 2025-05-03 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 01/05/2025 Equipo presenta falla en sistema de DP, se identifica falla en secador 1, se solicita revisión por parte del proveedor 06/05/2025 Proveedor realiza revisión del equipo, Se debe cambiar presostato de refrigeración malo. Parte Nro 2200600678;o instalar repuesto local Presostato KPI5 rearmable. 15/05/2025 Se realiza pedido 18490. 26/06/2025 Proveedor realiza instalación de presostato y recarga de gas suministrado por la institución, ajuste de componentes internos y pruebas de funcionamiento. Equipo queda operativo Anexo Reportes de Visitas | 2025-05-15 15:54 | 2025-05-15 15:54 | 2025-05-15 15:55 | 2025-06-26 16:57 | 59102 | 58691 | 411 |  |  |  | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 01/05/2025 equipo presenta falla en sistema de dp, se identifica falla en secador 1, se solicita revisión por parte del proveedor 06/05/2025 proveedor realiza revisión del equipo, se debe cambiar presostato de refrigeración malo. parte nro 2200600678;o instalar repuesto local presostato kpi5 rearmable. 15/05/2025 se realiza pedido 18490. 26/06/2025 proveedor realiza instalación de presostato y recarga de gas suministrado por la institución, ajuste de componentes internos y pruebas de funcionamiento. equipo queda operativo anexo reportes de visitas | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Thursday | 3
112825 | CORRECTIVO | 1082981422 | laura vanessa duran cardenas | MAQUINA CRITICOOL SE EVIDENCIA QUE MAQUINA AL COMENZAR EL RECALENTAMIENTO DEL PACIENTE HIJO DE ALISON JARAMILLO SOLO LLEGO HASTA 35.2 SE AHI SENSOR COMIENZA CON ALARMA. PACIENTE QUE TERMINA EL RECALENTAMIENTO CON SERVOCUNA DE FORMA MANUAL. |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | EQUITRONIC S.A | UCIN | CUARTO DE EQUIPOS UCIN | SISTEMA DE HIPOTERMIA | 1267 | 3822 |  | MTRE | CRITICOOL | 9981876000007 | 2025-03-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Equipo de hipotermia no regula temperatura de manera adecuada Actividad realizada: Se realizan pruebas de funcionamiento, se prueba equipo en hipotermia y en recalentamiento observando que en recalentamiento el valor de la temperatura no alcanza el programado, se realizan múltiples pruebas sin embargo el equipo presenta el mismo comportamiento. Se consulta con proveedor quien indica que se debe revisar. Estado final: fuera de servicio Repuestos: no 25/02/2025 Proveedor realiza revisión de equipo pero presenta error que no es posible corregir, se programa visita el 27 de febrero. 27/02/2025 Proveedor realiza verificación de funcionamiento e inspección física del equipo. Se procede con la realización de los test de estado del equipo, en los cuales se observa fallo parada #6 y #7 asociado a los valores leídos en las tec ́s que generan la temperatura del agua. Es de anotar que de las 8 tec ́s con las que cuenta el equipo, 3 de ellas están en malas condiciones. Se realizan pruebas en diferentes modos tanto de enfriamiento, recalentamiento controlado y normotermia, la temperatura programada es alcanzada, pero generando una temperatura menos efectiva en los demás componentes y ocasionando que se sobre carguen para lograr la temperatura establecida del agua. Equipo funcional en observación. Nota: El equipo requiere repuesto el cual no se aprobó debido a que el equipo sigue funcionando correctamente. 5/03/2025 El equipo funciona correctamente. Anexo Reporte de Servicio Tecnico N°OTT-30422,30439 | 2025-02-24 07:37 |  | 2025-02-24 09:07 | 2025-03-05 10:44 | 13058 | 12362 | 696 | 247582 | Media | 2025-02-23 19:40 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo de hipotermia no regula temperatura de manera adecuada actividad realizada: se realizan pruebas de funcionamiento, se prueba equipo en hipotermia y en recalentamiento observando que en recalentamiento el valor de la temperatura no alcanza el programado, se realizan múltiples pruebas sin embargo el equipo presenta el mismo comportamiento. se consulta con proveedor quien indica que se debe revisar. estado final: fuera de servicio repuestos: no 25/02/2025 proveedor realiza revisión de equipo pero presenta error que no es posible corregir, se programa visita el 27 de febrero. 27/02/2025 proveedor realiza verificación de funcionamiento e inspección física del equipo. se procede con la realización de los test de estado del equipo, en los cuales se observa fallo parada #6 y #7 asociado a los valores leídos en las tec ́s que generan la temperatura del agua. es de anotar que de las 8 tec ́s con las que cuenta el equipo, 3 de ellas están en malas condiciones. se realizan pruebas en diferentes modos tanto de enfriamiento, recalentamiento controlado y normotermia, la temperatura programada es alcanzada, pero generando una temperatura menos efectiva en los demás componentes y ocasionando que se sobre carguen para lograr la temperatura establecida del agua. equipo funcional en observación. nota: el equipo requiere repuesto el cual no se aprobó debido a que el equipo sigue funcionando correctamente. 5/03/2025 el equipo funciona correctamente. anexo reporte de servicio tecnico n°ott-30422,30439 | MAL_USO_CONFIGURACION, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Monday | 0
118291 | CORRECTIVO | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS | Se evidencia falla en prueba de fugas durante ronda de maquinas |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | DRAEGER COLOMBIA S.A | UMI | SALA DE PARTO 2 | MÁQUINA DE ANESTESIA | 900 | 1832 |  | DRAGUER | FABIUS GS | ARXJ-0040 | 2025-07-26 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 25/07/2025 Se instala repuesto Back Up por parte de DRAGUER. El equipo queda pendiente de repuesto (por importación). 06/10/2025 Proveedor instala repuestos durante mantenimiento preventivo, el equipo funciona correctamente. Anexo Reportes de Servicio N°0CA2BFDF-211D-43FF-8E87-0ACE63E44BD7, 496E120C-1D67-4E0C-8503-FF307E76FB48 | 2025-07-25 11:48 | 2025-07-25 11:49 | 2025-07-25 11:49 | 2025-10-06 23:34 | 102945 | 102216 | 729 |  |  |  | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 25/07/2025 se instala repuesto back up por parte de draguer. el equipo queda pendiente de repuesto (por importación). 06/10/2025 proveedor instala repuestos durante mantenimiento preventivo, el equipo funciona correctamente. anexo reportes de servicio n°0ca2bfdf-211d-43ff-8e87-0ace63e44bd7, 496e120c-1d67-4e0c-8503-ff307e76fb48 | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Friday | 4
115322 | CORRECTIVO | 1040032981 | MARIA MARCELA JURADO ZAPATA | Maquina de anestesia sala de partos 2 Maquina de sala de partos 2 no pasa prueba. se realiza reporte |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya |  | UMI | SALA DE PARTO 1 | MÁQUINA DE ANESTESIA | 900 | 1832 |  | DRAGUER | FABIUS GS | ARXJ-0040 | 2025-05-10 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: test de prueba inicial fallida Actividad realizada:se encuentra manguera fisurada, se reemplaza pero aun así no pasa prueba de válvulas de seguridad, se contacta proveedor y se siguen recomendaciones pro continúa la falla Estado final: parcialmente en funcionamiento Repuestos: si eb222 07/05/2025 El proveedor realiza inspección del sistema respiratorio y ventilador, se encuentra sistema de tapa de ventilador sin empaque de sello, se procede a la instalación de un sello, y realizar ajuste de las válvulas mecánicas de PEEP y APL, seguido a esto se realiza calibración de PEEP electrónica y sistema de suministro y presiones, se realiza ajuste de fuga del sistema respiratorio que superaba los limites de 250ml y se deja dentro de los limites aptos de operación. Equipo queda en buen estado funcional. Anexo Certificado del Servicio N°91233829-D12C-4C84-A19F-41383ECC26E4 | 2025-05-03 10:02 |  | 2025-05-03 10:03 | 2025-05-07 10:51 | 5808 | 5570 | 238 | 252480 | Media | 2025-05-03 09:45 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: test de prueba inicial fallida actividad realizada:se encuentra manguera fisurada, se reemplaza pero aun así no pasa prueba de válvulas de seguridad, se contacta proveedor y se siguen recomendaciones pro continúa la falla estado final: parcialmente en funcionamiento repuestos: si eb222 07/05/2025 el proveedor realiza inspección del sistema respiratorio y ventilador, se encuentra sistema de tapa de ventilador sin empaque de sello, se procede a la instalación de un sello, y realizar ajuste de las válvulas mecánicas de peep y apl, seguido a esto se realiza calibración de peep electrónica y sistema de suministro y presiones, se realiza ajuste de fuga del sistema respiratorio que superaba los limites de 250ml y se deja dentro de los limites aptos de operación. equipo queda en buen estado funcional. anexo certificado del servicio n°91233829-d12c-4c84-a19f-41383ecc26e4 | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Saturday | 5
114318 | CORRECTIVO | 15443719 | JHON JAIRO GARCIA CORREA | microscopio zeiis de oftalmologia presenta fallas en el pedal |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | KAIKA S.A.S | CIRUGÍA | CUARTO DE EQUIPOS | MICROSCOPIO | 931 | 3901 |  | CARL ZEISS | OPMI LUMERA T | 6215146726 | 2025-04-12 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Equino no sube cunado se oprime el botón de enfoque en el pedal Actividad realizada: Se revisa equipo y se evidencia que el equipo baja correctamente al oprime el botón de enfoque desde e pedal, pero no vuelve a subir, Se contacta a proveedor, se pausa en espera de respuesta Se oprime el botón y y en esta ocasión si sube, con esto se descarta daño en el equipo, además el personal indica que también tienen problemas con el botón que disminuye potencia del bombillo desde el pedal, se puede ver que si sube la potencia pero no la disminuye. El proveedor indica que el problema esta en el pedal , se comunica a la coordinadora Alejandra Duque para coordina visita Estado final: pendiente visita por parte del proveedor Repuestos: no 8/04/2025 Proveedor realiza revisión del pedal el cual queda funcionando correctamente. el pedal es un backup, se sigue orden con la GT 96686 Anexo Orden de Trabajo N°M-5822 | 2025-04-07 08:44 |  | 2025-04-07 09:26 | 2025-04-08 12:05 | 1599 | 1391 | 208 | 250623 | Media | 2025-04-07 08:17 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equino no sube cunado se oprime el botón de enfoque en el pedal actividad realizada: se revisa equipo y se evidencia que el equipo baja correctamente al oprime el botón de enfoque desde e pedal, pero no vuelve a subir, se contacta a proveedor, se pausa en espera de respuesta se oprime el botón y y en esta ocasión si sube, con esto se descarta daño en el equipo, además el personal indica que también tienen problemas con el botón que disminuye potencia del bombillo desde el pedal, se puede ver que si sube la potencia pero no la disminuye. el proveedor indica que el problema esta en el pedal , se comunica a la coordinadora alejandra duque para coordina visita estado final: pendiente visita por parte del proveedor repuestos: no 8/04/2025 proveedor realiza revisión del pedal el cual queda funcionando correctamente. el pedal es un backup, se sigue orden con la gt 96686 anexo orden de trabajo n°m-5822 | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Monday | 0
114498 | CORRECTIVO | 1036932398 | esneyder alexander garcia garcia | mezclador pinnacle EB0622 Cordial saludo, Reporto funcionamiento incorrecto del mezclador Pinnacle Gracias por la atención |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | B/BRAUN MEDICAL S.A | UNIDAD FARMACÉUTICA | NPT | MEZCLADOR | 928 | EB0622 | EB0622 | BRAUN | PINNACLE PC1000 | P3189-C11788 | 2025-04-12 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnóstico: Mezclador con sonido fuerte e interrupción en su funcionamiento. Actividad realizada: Se va al servicio para evidenciar el daño y tomar registro para mostrar al proveedor, se pasa orden a la ingeniera Alejandra duque para su trámite Estado final: En proceso Repuestos: NA 16/04/2025 Se recibe equipo en backup con serie P3189, proveedor realiza mantenimiento preventivo. 24/04/2025 Se envía equipo a proveedor para reparación y se opera en el servicio con el equipo backup. 30/04/2025 Proveedor realiza calificación operacional del componente en backup. 16/05/2025 Proveedor notifica que el equipo serie P3189 se dejara definitivamente en la institución. Se da de baja a la bomba mezcladora serie: P3099. Anexo Reporte de Servicio Técnico N° WO-01636699 | 2025-04-10 15:21 |  | 2025-04-10 19:36 | 2025-05-16 09:22 | 51226 | 51179 | 47 | 251029 | Media | 2025-04-10 14:55 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnóstico: mezclador con sonido fuerte e interrupción en su funcionamiento. actividad realizada: se va al servicio para evidenciar el daño y tomar registro para mostrar al proveedor, se pasa orden a la ingeniera alejandra duque para su trámite estado final: en proceso repuestos: na 16/04/2025 se recibe equipo en backup con serie p3189, proveedor realiza mantenimiento preventivo. 24/04/2025 se envía equipo a proveedor para reparación y se opera en el servicio con el equipo backup. 30/04/2025 proveedor realiza calificación operacional del componente en backup. 16/05/2025 proveedor notifica que el equipo serie p3189 se dejara definitivamente en la institución. se da de baja a la bomba mezcladora serie: p3099. anexo reporte de servicio técnico n° wo-01636699 | MAL_TRATO_FISICO, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE, FALTA_CAPACITACION | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE', 'FALTA_CAPACITACION'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Thursday | 3
108108 | CORRECTIVO | 1036932398 | esneyder alexander garcia garcia | lector de barra malo Cordial saludo, Por medio de la presente reportó mal funcionamiento del lector de barra del equipo pinnacle EB0622 Gracias por la atención |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | B/BRAUN MEDICAL S.A | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | MEZCLADOR | 928 | EB0622 | EB0622 | BRAUN | PINNACLE PC1000 | P3189-C11788 | 2025-01-18 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 15/01/2025 Proveedor realiza diagnostico del equipo y determina que el equipo presenta falla en un rotor, se espera envío de equipo de respaldo ya que el actual se debe retirar para reparación. 17/02/2025 Equipo se da de baja. | 2025-01-15 11:39 |  | 2025-01-15 14:00 | 2025-02-17 17:08 | 46268 | 47676 | -1408 | 244534 | Media | 2025-01-14 12:51 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 15/01/2025 proveedor realiza diagnostico del equipo y determina que el equipo presenta falla en un rotor, se espera envío de equipo de respaldo ya que el actual se debe retirar para reparación. 17/02/2025 equipo se da de baja. | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Wednesday | 2
115056 | CORRECTIVO | 1152198579 | CINDY CATALINA OCAMPO HENAO | Maquina de anestesia sala de partos 2 Buenos dias, se reporta maquina de anestesia de sala de partos 2 umi, previamente revisada por personal de biomedica, se reportan fallas y mal funcionamiento, dan indicacion de que queda inhabilitada por el momento. Muchas gracias |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | DRAEGER COLOMBIA S.A | UMI | SALA DE PARTO 1 | MÁQUINA DE ANESTESIA | 900 | 1832 |  | DRAGUER | FABIUS GS | ARXJ-0040 | 2025-05-03 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Equipo no enciende Actividad realizada: Se revisa cable AC , fusibles se prueba en varios tomas pero la maquina sigue sin encender Se contacta a proveedor e indica que el problema puede estar en la cuente de poder Se pasa orden a la coordinadora Alejandra Duque para realizar reporte a proveedor Estado final: Equipo fuera de servicio Repuestos: no 28/04/2025 Proveedor (Natalia) realiza revisión del equipo, presenta falla en fuente de poder y debe ser reemplazada. Equipo fuera de servicio. 02/05/2025 Proveedor realiza instalación de fuente de poder, posteriormente realiza pruebas de funcionamiento las cuales salen bien. Anexo Reporte de Servicio N°070419E1-F522-440F-857B-A7F3F758D633 y 45B2B109-7E5F-40FB-99FD-68A0C957910B | 2025-04-28 10:41 |  | 2025-04-28 12:22 | 2025-05-02 16:15 | 5993 | 5835 | 158 | 252125 | Media | 2025-04-28 10:29 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo no enciende actividad realizada: se revisa cable ac , fusibles se prueba en varios tomas pero la maquina sigue sin encender se contacta a proveedor e indica que el problema puede estar en la cuente de poder se pasa orden a la coordinadora alejandra duque para realizar reporte a proveedor estado final: equipo fuera de servicio repuestos: no 28/04/2025 proveedor (natalia) realiza revisión del equipo, presenta falla en fuente de poder y debe ser reemplazada. equipo fuera de servicio. 02/05/2025 proveedor realiza instalación de fuente de poder, posteriormente realiza pruebas de funcionamiento las cuales salen bien. anexo reporte de servicio n°070419e1-f522-440f-857b-a7f3f758d633 y 45b2b109-7e5f-40fb-99fd-68a0c957910b | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Monday | 0
117691 | CORRECTIVO | 1036940574 | lina maria salazar arbelaez | Botones no funcionan Buenas tardes, pueden revisar el ecógrafo del consultorio de materno fetal que me reportaron que el botón de freeze y el de impresión no funcionan. Mil gracias |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | GENERAL ELECTRIC | UMI |  | ECÓGRAFO | 484 | 4218 |  | GENERAL ELECTRIC | VOLUSON E6 BT18 - 5768913 | E09635 FDO:4692249 | 2025-07-12 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Ecógrafo con teclas disfuncionales Actividad realizada: Equipo presenta falla en la tecla del freeze, a pesar de que se evidencia que se puede presionar no congela la imagen, además algunas teclas se están quedando presionadas, se informa a Alejandra Duque para ser revisado por proveedor. 05/07/2025 Se realiza caso en GE 15529718. 07/07/2025 Proveedor realiza revisión inicial del equipo, se identifica problema en botonería y falla en teclado, se realiza revisión interna de la consola, se identifica tarjeta sulfatada, y falla en botonería.. El equipo permanece a la espera por cambio de repuesto 18/07/2025 Se recibe repuesto, pendiente disponibilidad del equipo para instalación. 30/07/2025 El proveedor realiza instalación de consola, posteriormente, se realiza la configuración de los parámetros de red necesarios para la conectividad del equipo con el PACS. Se efectúan pruebas de verificación para comprobar el envío correcto de estudios al PACS y la funcionalidad del Worklist. El equipo se encuentra en optimas condiciones de funcionamiento. Anexo Reporte de Servicio Técnico N°WO-17096756, WO-17042857 | 2025-07-05 08:30 |  | 2025-07-05 11:01 | 2025-07-30 17:17 | 36376 | 35523 | 853 | 256651 | Media | 2025-07-04 17:02 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: ecógrafo con teclas disfuncionales actividad realizada: equipo presenta falla en la tecla del freeze, a pesar de que se evidencia que se puede presionar no congela la imagen, además algunas teclas se están quedando presionadas, se informa a alejandra duque para ser revisado por proveedor. 05/07/2025 se realiza caso en ge 15529718. 07/07/2025 proveedor realiza revisión inicial del equipo, se identifica problema en botonería y falla en teclado, se realiza revisión interna de la consola, se identifica tarjeta sulfatada, y falla en botonería.. el equipo permanece a la espera por cambio de repuesto 18/07/2025 se recibe repuesto, pendiente disponibilidad del equipo para instalación. 30/07/2025 el proveedor realiza instalación de consola, posteriormente, se realiza la configuración de los parámetros de red necesarios para la conectividad del equipo con el pacs. se efectúan pruebas de verificación para comprobar el envío correcto de estudios al pacs y la funcionalidad del worklist. el equipo se encuentra en optimas condiciones de funcionamiento. anexo reporte de servicio técnico n°wo-17096756, wo-17042857 | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Saturday | 5
119770 | CORRECTIVO | 1038414580 | CATALINA CEBALLOS ORTIZ | Ecografo urgencias Buenos dias reporto ecógrafo de urgencias no sirve el cursor |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | SIEMENS HEALTHCARE S.A.S. | URGENCIAS |  | ECÓGRAFO | 461 | 2164 |  | SIEMENS | ACUSON X300 | 312546 | 2025-09-20 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: TrackBall no se mueve correctamente Actividad realizada: Se realiza limpieza de la zona del trackball sin embargo se evidencia lentitud en el movimiento horizontal, se consulta con proveedor quien indica que se debe reportar para ser intervenido, de manera provisional se pone mouse externo. Estado final: funcional Repuestos: no 17/09/2025 Se reporta caso (480100717043) a proveedor. 19/08/2025 El proveedor realiza revisión del equipo encontrando que el trackball tenía una sustancia lisa en su superficie lo que no permitía el contacto directo con los sensores de movimiento, se realiza limpieza y re-ensamblaje, se hacen pruebas de funcionamiento exitosas. Equipo operativo. Anexo Reporte de Servicio N°480100717043 | 2025-09-16 07:34 |  | 2025-09-16 07:41 | 2025-09-19 14:03 | 4702 | 4593 | 109 | 261228 | Media | 2025-09-15 17:30 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: trackball no se mueve correctamente actividad realizada: se realiza limpieza de la zona del trackball sin embargo se evidencia lentitud en el movimiento horizontal, se consulta con proveedor quien indica que se debe reportar para ser intervenido, de manera provisional se pone mouse externo. estado final: funcional repuestos: no 17/09/2025 se reporta caso (480100717043) a proveedor. 19/08/2025 el proveedor realiza revisión del equipo encontrando que el trackball tenía una sustancia lisa en su superficie lo que no permitía el contacto directo con los sensores de movimiento, se realiza limpieza y re-ensamblaje, se hacen pruebas de funcionamiento exitosas. equipo operativo. anexo reporte de servicio n°480100717043 | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Tuesday | 1
108316 | CORRECTIVO | 39449549 | alejandra maria agudelo huertas | imresira ecogarfao impersora ecografo del consultorio d ematerno fetal en el segundo piso no parra d eimprimir gracias |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | GENERAL ELECTRIC | UMI |  | ECÓGRAFO | 464 | 3151 |  | GENERAL ELECTRIC | VOLUSON E8 EXPERT | D19439 | 2025-01-18 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Ecógrafo con problemas en el teclado Actividad realizada: Se evidencia que en ocasiones el equipo comienza a presionarse teclas sin haberlas presionado, incluida la de las impresiones, por lo tanto se queda imprimiendo por largos periodos desperdiciando papel, se pasa orden a Alejandra Duque para reportar equipo a proveedor Estado final: Funcional con limitaciones Repuestos: no 03/02/2025 El proveedor realiza cambio de teclas; ejecuta pruebas de funcionamiento las cuales pasan correctamente. El equipo se encuentra en optimas condiciones de funcionamiento. Anexo Orden de Servicio N°WO-14593946 | 2025-01-17 07:59 |  | 2025-01-17 08:18 | 2025-02-03 11:08 | 24650 | 24499 | 151 | 244731 | Media | 2025-01-17 07:57 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: ecógrafo con problemas en el teclado actividad realizada: se evidencia que en ocasiones el equipo comienza a presionarse teclas sin haberlas presionado, incluida la de las impresiones, por lo tanto se queda imprimiendo por largos periodos desperdiciando papel, se pasa orden a alejandra duque para reportar equipo a proveedor estado final: funcional con limitaciones repuestos: no 03/02/2025 el proveedor realiza cambio de teclas; ejecuta pruebas de funcionamiento las cuales pasan correctamente. el equipo se encuentra en optimas condiciones de funcionamiento. anexo orden de servicio n°wo-14593946 | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Friday | 4
108184 | CORRECTIVO | 1036401187 | BIBIANA VALENCIA RAMIREZ | no funciona pantalla ecografo no funciona pantalla ecografo- resonancia consultorio 2 |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | GENERAL ELECTRIC | IMAGENOLOGÍA |  | ECÓGRAFO | 466 | 3803 |  | GENERAL ELECTRIC | LOGIC P7 | 500316SU7 | 2025-01-18 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pantalla de ecógrafo no enciende Actividad realizada: Se realiza revisión de cableado, se reinicia por completo el equipo pero este no presenta mejoría, con asesoría remota de proveedor se instala pantalla externa observando que si funciona, por lo tanto se determina que existe un problema en la pantalla del equipo como tal, se crea caso y se espera por visita de proveedor Estado final: Equipo funcional con pantalla externa Repuestos: no 22/01/2025 El proveedor instala repuesto de pantalla. Realiza pruebas de funcionamiento las cuales pasan correctamente. El equipo se encuentra en optimas condiciones de funcionamiento. | 2025-01-16 08:36 |  | 2025-01-16 08:36 | 2025-01-22 10:42 | 8766 | 8645 | 121 | 244650 | Media | 2025-01-16 08:15 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pantalla de ecógrafo no enciende actividad realizada: se realiza revisión de cableado, se reinicia por completo el equipo pero este no presenta mejoría, con asesoría remota de proveedor se instala pantalla externa observando que si funciona, por lo tanto se determina que existe un problema en la pantalla del equipo como tal, se crea caso y se espera por visita de proveedor estado final: equipo funcional con pantalla externa repuestos: no 22/01/2025 el proveedor instala repuesto de pantalla. realiza pruebas de funcionamiento las cuales pasan correctamente. el equipo se encuentra en optimas condiciones de funcionamiento. | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Thursday | 3
114023 | CORRECTIVO | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS | Equipo no permite realizar dosimetria en energía 15kv |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | BIMEDCO | RADIOTERAPIA |  | ACELERADOR LINEAL | 523 | 3964 |  | NUCLETRON - ELEKTA | INFINITY | 154567 | 2025-03-29 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 29/03/2025 Proveedor instala repuestos de touchguard de panel y se deja equipo en observación. 01/04/2025 se encuentra iview con movimientos bloqueados y interlock touchguard intermitente , se realiza diagnostico y se habilita movimiento. 02/04/2025 Proveedor realiza acompañamiento. 03/04/2025 Proveedor continua diagnostico , se realiza solicitud de repuestos. 12/04/2025 Proveedor retira cable de touchguard del panel por interlock "touchguard". 27/04/2025 Proveedor cambia tarjeta de control ACB por bloqueo del movimiento del panel. 29/04/2025 Proveedor brinda soporte telefónico para despegar botón de movimiento en el control colgante, equipo continua en observación. 20/05/2025 Proveedor realiza actualización de integrity 4.0.4 a 4.0.1 para realizar correcciones en software, se envía informacion recopilada a Elekta para continuar evaluación del caso. 24/06/2025 Proveedor realiza ajuste de parámetros e instalación de patch, pruebas funcionales; Equipo en observación 07/07/2025 Equipo no presenta novedades, funciona correctamente. Anexo Reportes de Servicio 4075427,4075372, 4075842, 4076538 | 2025-03-29 14:02 | 2025-03-29 14:02 | 2025-03-29 14:03 | 2025-07-07 18:22 | 141379 | 141462 | -83 |  |  |  | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 29/03/2025 proveedor instala repuestos de touchguard de panel y se deja equipo en observación. 01/04/2025 se encuentra iview con movimientos bloqueados y interlock touchguard intermitente , se realiza diagnostico y se habilita movimiento. 02/04/2025 proveedor realiza acompañamiento. 03/04/2025 proveedor continua diagnostico , se realiza solicitud de repuestos. 12/04/2025 proveedor retira cable de touchguard del panel por interlock "touchguard". 27/04/2025 proveedor cambia tarjeta de control acb por bloqueo del movimiento del panel. 29/04/2025 proveedor brinda soporte telefónico para despegar botón de movimiento en el control colgante, equipo continua en observación. 20/05/2025 proveedor realiza actualización de integrity 4.0.4 a 4.0.1 para realizar correcciones en software, se envía informacion recopilada a elekta para continuar evaluación del caso. 24/06/2025 proveedor realiza ajuste de parámetros e instalación de patch, pruebas funcionales; equipo en observación 07/07/2025 equipo no presenta novedades, funciona correctamente. anexo reportes de servicio 4075427,4075372, 4075842, 4076538 | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Saturday | 5
115691 | CORRECTIVO | 1036932398 | esneyder alexander garcia garcia | diferencial de presión Cordial saludo, Reporto mal funcionamiento, por diferencial de presión baja. Muchas gracias |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | INNOVA PHARMA | UNIDAD FARMACÉUTICA | INYECTABLES | AISLADOR ASÉPTICO | 586 | 4225 |  | GERMFREE | VF-64PUSP | 6S-15-VF64-18067 | 2025-05-17 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 15/05/2025 Se realiza solicitud de ajustes de presión al proveedor. 29/05/2025 Proveedor realiza ajuste de las presiones internas, confirmando que se encuentran dentro de los parámetros recomendados por el fabricante, al igual que la modificación de la configuración del sistema de alarma. En conclusión, el equipo opera correctamente, sin embargo, requiere la sustitución del manómetro análogo y de los prefiltro para mantener su funcionamiento óptimo, se programa cambio de prefiltro para el 31 de mayo de 2025, por temas de gastos no se realiza cambio de manómetro ya que la falla no interfiere con el funcionamiento del equipo, en cuanto se apruebe la cotización se realizara GT manual. 31/05/2025: VG Se realiza cambio de prefiltro. Se deja en observación por falla en diferencial de presión. 18/06/2025 Se verifican diferenciales de presión los cuales están en el punto correcto, se deja en observación. 1/07/2025 El equipo funciona correctamente. Anexo Reporte de Servicio Técnico N° PPV-IME N/A | 2025-05-15 08:45 |  | 2025-05-15 16:48 | 2025-07-01 10:30 | 65862 | 67265 | -1403 | 253148 | Media | 2025-05-13 17:07 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 15/05/2025 se realiza solicitud de ajustes de presión al proveedor. 29/05/2025 proveedor realiza ajuste de las presiones internas, confirmando que se encuentran dentro de los parámetros recomendados por el fabricante, al igual que la modificación de la configuración del sistema de alarma. en conclusión, el equipo opera correctamente, sin embargo, requiere la sustitución del manómetro análogo y de los prefiltro para mantener su funcionamiento óptimo, se programa cambio de prefiltro para el 31 de mayo de 2025, por temas de gastos no se realiza cambio de manómetro ya que la falla no interfiere con el funcionamiento del equipo, en cuanto se apruebe la cotización se realizara gt manual. 31/05/2025: vg se realiza cambio de prefiltro. se deja en observación por falla en diferencial de presión. 18/06/2025 se verifican diferenciales de presión los cuales están en el punto correcto, se deja en observación. 1/07/2025 el equipo funciona correctamente. anexo reporte de servicio técnico n° ppv-ime n/a | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Thursday | 3
114425 | CORRECTIVO | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS | Equipo requiere cambio de gas spring |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | LUMES | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | AISLADOR ASÉPTICO | 585 | 4226 |  | GERMFREE | VF-64PUSP | 6S-15-VF64-18068 | 2025-04-12 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 9/04/2025 Proveedor realiza instalación de repuesto, equipo en observación. 10/04/2025 El equipo funciona correctamente. Anexo Informe de Servicio N°250404-Somer VF-64PUSP (6S15-VF64-18068)-C | 2025-04-09 10:57 |  | 2025-04-09 10:57 | 2025-04-10 18:02 | 1865 | 1467 | 398 |  |  |  | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 9/04/2025 proveedor realiza instalación de repuesto, equipo en observación. 10/04/2025 el equipo funciona correctamente. anexo informe de servicio n°250404-somer vf-64pusp (6s15-vf64-18068)-c | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Wednesday | 2
115692 | CORRECTIVO | 1036932398 | esneyder alexander garcia garcia | diferencial de presión Cordial saludo, Reporto necesidad de aumento diferencial de presión de aislador de acuerdo a recomendación fabricante Muchas gracias |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | INNOVA PHARMA | UNIDAD FARMACÉUTICA | NUTRICIÓN PARENTERAL | AISLADOR ASÉPTICO | 585 | 4226 |  | GERMFREE | VF-64PUSP | 6S-15-VF64-18068 | 2025-05-17 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 15/05/2025 Se realiza solicitud de ajustes de presión al proveedor. 29/05/2025 Proveedor realiza inspección del equipo modelo VF–64PUSP, incluyendo la revisión de la estructura, los sistemas de filtración y presurización. Durante la inspección se lleva a cabo el ajuste de la presión y la configuración del sistema de alarma del aislador. No se evidencian novedades ni fallas; el aislador se encuentra en buen estado, con su estructura íntegra y sin signos de deterioro. Se procede al ajuste de las presiones internas, confirmando que se encuentran dentro de los parámetros recomendados por el fabricante. En conclusión, el equipo está operando correctamente y en condiciones óptimas, sin requerir intervenciones adicionales en esta jornada de mantenimiento aun así, se programa cambio de prefiltro para el 31 de mayo de 2025 como medida de precaución. . 31/05/2025: VG Se realiza cambio de prefiltro. Se deja en observación por falla en diferencial de presión. 18/06/2025 Se verifican diferenciales de presión los cuales están en el punto correcto, se deja en observación. 1/07/2025 El equipo funciona correctamente. | 2025-05-15 08:45 |  | 2025-05-15 16:48 | 2025-07-01 10:31 | 65863 | 67209 | -1346 | 253147 | Media | 2025-05-13 17:05 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 15/05/2025 se realiza solicitud de ajustes de presión al proveedor. 29/05/2025 proveedor realiza inspección del equipo modelo vf–64pusp, incluyendo la revisión de la estructura, los sistemas de filtración y presurización. durante la inspección se lleva a cabo el ajuste de la presión y la configuración del sistema de alarma del aislador. no se evidencian novedades ni fallas; el aislador se encuentra en buen estado, con su estructura íntegra y sin signos de deterioro. se procede al ajuste de las presiones internas, confirmando que se encuentran dentro de los parámetros recomendados por el fabricante. en conclusión, el equipo está operando correctamente y en condiciones óptimas, sin requerir intervenciones adicionales en esta jornada de mantenimiento aun así, se programa cambio de prefiltro para el 31 de mayo de 2025 como medida de precaución. . 31/05/2025: vg se realiza cambio de prefiltro. se deja en observación por falla en diferencial de presión. 18/06/2025 se verifican diferenciales de presión los cuales están en el punto correcto, se deja en observación. 1/07/2025 el equipo funciona correctamente. | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Thursday | 3
114424 | CORRECTIVO | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS | Equipo requiere cambio de gas spring |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | LUMES | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | AISLADOR ASÉPTICO | 586 | 4225 |  | GERMFREE | VF-64PUSP | 6S-15-VF64-18067 | 2025-04-12 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 9/04/2025 Proveedor realiza instalación de repuesto, equipo en observación. 10/04/2025 El equipo funciona correctamente. Anexo Informe de Servicio N°250404-Somer VF-64PUSP (6S15-VF64-18067)-C | 2025-04-09 10:55 |  | 2025-04-09 10:57 | 2025-04-10 18:02 | 1865 | 1466 | 399 |  |  |  | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 9/04/2025 proveedor realiza instalación de repuesto, equipo en observación. 10/04/2025 el equipo funciona correctamente. anexo informe de servicio n°250404-somer vf-64pusp (6s15-vf64-18067)-c | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Wednesday | 2
113026 | CORRECTIVO | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS | Equipo requiere cable y carcasa para caja remota |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | A & B EQUIPOS MEDICOS S A S | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO 230 | ELECTROENCEFALOGRAFO - POLISOMNÓGRAFO | 505 | 4073 |  | CADWELL | EASY III | 1801IX91-09-010 | 2025-03-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 28/02/2025 Se realiza entrega de cable easy net rojo en el servicio. 08/04/2025 Se realiza entrega en el servicio de la caja remota PSG, funciona correctamente. Anexo Acta de Entrega Formato Somer y Pruebas de Funcionamiento de Proveedor | 2025-02-28 15:55 |  | 2025-02-28 15:55 | 2025-04-08 09:27 | 58652 | 58550 | 102 |  |  |  | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 28/02/2025 se realiza entrega de cable easy net rojo en el servicio. 08/04/2025 se realiza entrega en el servicio de la caja remota psg, funciona correctamente. anexo acta de entrega formato somer y pruebas de funcionamiento de proveedor | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Friday | 4
117900 | CORRECTIVO | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS | Falla en posicionamiento de laminas y calibración de Agility |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya |  | U. CANCEROLOGÍA | ACELERADOR LINEAL | ACELERADOR LINEAL | 523 | 3964 |  | NUCLETRON - ELEKTA | INFINITY | 154567 | 2025-07-12 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 11/07/2025 El proveedor realiza ajuste de laminas, pruebas de posicionamiento y calibración de Agility. No se logra resultados 12/07/2025 proveedor realiza ajustes, equipo funciona correctamente. En observación 19/07/2025 Proveedor realiza limpieza y cambio de los leaf keys que se encuentran desgastados y evidencian fracturas, se limpian una a una cada lamina y el riel del mismo para mejorar el desplazamiento al realizar movimiento. se rearma los bancos y se dejan listos para las verificaciones finales. 20/07/2025 Proveedor realiza pruebas de movimiento, fatiga de láminas y verificación de corriente de motores de láminas, se corroboran los tamaños de campos y se corrigen pequeños errores en las láminas con la calibración del agylity, se realiza pruebas con pacientes guardados en modo servicio, se continua con la fatiga de todo el banco de láminas buscando el fallo de alguna otra lamina, mas no se presentó errores. se hace entrega a física médica, hace las pruebas de dailyqa pasando sin inconvenientes. Pendiente revisión de interlock target check. 09/08/2025 Proveedor realiza limpieza y lubricación de fly tube, se revisa y hace mantenimiento a mecanismo de posicionamiento del target, equipo queda operativo. En observación. 20/08/2025 Proveedor realiza verificación a las laminas encontrando el Leakey de la lamina 15 del banco y2 agrietada, se realiza visita en sitio y se realiza el respectivo cambio de la pieza, se hace coclado del banco de laminas en general, así como la comprobación de las corrientes de los motores a las 160 laminas en 0 y 180 bld, sin encontrar mas desperfectos. quedando operativo el equipo para tratamiento clínico, Equipo en observación. 8/09/2025 El equipo funciona correctamente. Anexo Reportes de Servicio N°4077686, 4076687, 407707, 4077526 | 2025-07-11 17:17 | 2025-07-11 17:17 | 2025-07-11 17:18 | 2025-09-08 12:35 | 83237 | 81345 | 1892 |  |  |  | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 11/07/2025 el proveedor realiza ajuste de laminas, pruebas de posicionamiento y calibración de agility. no se logra resultados 12/07/2025 proveedor realiza ajustes, equipo funciona correctamente. en observación 19/07/2025 proveedor realiza limpieza y cambio de los leaf keys que se encuentran desgastados y evidencian fracturas, se limpian una a una cada lamina y el riel del mismo para mejorar el desplazamiento al realizar movimiento. se rearma los bancos y se dejan listos para las verificaciones finales. 20/07/2025 proveedor realiza pruebas de movimiento, fatiga de láminas y verificación de corriente de motores de láminas, se corroboran los tamaños de campos y se corrigen pequeños errores en las láminas con la calibración del agylity, se realiza pruebas con pacientes guardados en modo servicio, se continua con la fatiga de todo el banco de láminas buscando el fallo de alguna otra lamina, mas no se presentó errores. se hace entrega a física médica, hace las pruebas de dailyqa pasando sin inconvenientes. pendiente revisión de interlock target check. 09/08/2025 proveedor realiza limpieza y lubricación de fly tube, se revisa y hace mantenimiento a mecanismo de posicionamiento del target, equipo queda operativo. en observación. 20/08/2025 proveedor realiza verificación a las laminas encontrando el leakey de la lamina 15 del banco y2 agrietada, se realiza visita en sitio y se realiza el respectivo cambio de la pieza, se hace coclado del banco de laminas en general, así como la comprobación de las corrientes de los motores a las 160 laminas en 0 y 180 bld, sin encontrar mas desperfectos. quedando operativo el equipo para tratamiento clínico, equipo en observación. 8/09/2025 el equipo funciona correctamente. anexo reportes de servicio n°4077686, 4076687, 407707, 4077526 | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Friday | 4
116494 | CORRECTIVO | 1036925354 | ANDREINA HENAO GOMEZ | error en el funcionamiento del fluoroscopio Realizando fluoroscopia el equipo saca un error y se apaga, ha ocurrido 3 veces durante la realización de unas vías digestivas en un lapso de 10 min |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | TOP MEDICAL SYSTEMS S.A | IMAGENOLOGÍA |  | EQUIPO RX MULTIPROPOSITO | 566 | 3814 |  | TOSHIBA | WINSCOPE PLESSART | E3C1682051 | 2025-06-07 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: equipo muestra error "BACK UP" en consola y posteriormente se apaga Actividad realizada: El proveedor indica que el equipo esta pendiente por el cambio de una tarjera, se comunica a la coordinadora Alejandra Duque para realizar reporte a proveedor Estado final: operativo Repuestos: no 04/06/2025 El proveedor lleva a cabo ajuste de componentes internos, instalación de tarjeta AEC, cambio de siliconas y aceite en tanque del tubo 1, finalmente realiza actualizaciones, se pausa orden debido a que continua fuera del horario laboral. El equipo queda en observación debido a sus múltiples fallas luego de las reparaciones. 12/06/2025 Se han llevado a cabo pruebas de funcionamiento que han sido superadas con éxito. El equipo se encuentra en condiciones óptimas de funcionamiento. Anexo Informe de Servicio N°85132 | 2025-06-03 09:23 |  | 2025-06-03 10:26 | 2025-06-12 16:43 | 13337 | 12925 | 412 | 254474 | Media | 2025-06-03 08:54 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo muestra error "back up" en consola y posteriormente se apaga actividad realizada: el proveedor indica que el equipo esta pendiente por el cambio de una tarjera, se comunica a la coordinadora alejandra duque para realizar reporte a proveedor estado final: operativo repuestos: no 04/06/2025 el proveedor lleva a cabo ajuste de componentes internos, instalación de tarjeta aec, cambio de siliconas y aceite en tanque del tubo 1, finalmente realiza actualizaciones, se pausa orden debido a que continua fuera del horario laboral. el equipo queda en observación debido a sus múltiples fallas luego de las reparaciones. 12/06/2025 se han llevado a cabo pruebas de funcionamiento que han sido superadas con éxito. el equipo se encuentra en condiciones óptimas de funcionamiento. anexo informe de servicio n°85132 | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Tuesday | 1
108578 | CORRECTIVO | 1234890498 | glenis giseth perez gonzalez | FACOEMULSIFICADOR NO FUNCIONA FACOEMULSIFICADOR NO FUNCIONA, SE APAGO Y NO VOLVIO A PRENDER AL FINAL DEL PROCEDIMIENTO QUIRURGICO. |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | LABORATORIOS ALCON DE COLOMBIA S.A | CIRUGÍA | CUARTO DE EQUIPOS | FACOEMULSIFICADOR | 572 | 3806 |  | ALCON | CONSTELLATION REF:8065751145 | 1603468601X | 2025-01-25 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | No se realiza gestión oportuna al abrir la GT, se inicia intervención desde las 15:00 pm Diagnostico: Mensaje "System Error 6104" Actividad realizada: Servicio informa que el equipo fue desconectado por accidente, se realizó reinicio y se visualizaba el mensaje de error. Se entabla apoyo remoto con proveedor quien comenta que tal vez en ese proceso se dañaron los sensores de presión, pues se identifica presión desde el punto de suministro de aire pero en el equipo se muestra en 0 psi, proveedor comenta que se requiere intervención técnica y repuesto Estado final: Se deja en pausa y se traslada orden a coordinación de proveedores Repuestos: No 28/01/2025 El proveedor realiza instalación de repuesto, ejecuta pruebas de funcionamiento las cuales pasan correctamente. El equipo se encuentra en optimas condiciones de funcionamiento en el servicio. Anexo Reporte de Servicio N°06302779 | 2025-01-23 15:45 |  | 2025-01-23 15:59 | 2025-01-28 11:56 | 6957 | 6775 | 182 | 245215 | Media | 2025-01-23 15:42 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | no se realiza gestión oportuna al abrir la gt, se inicia intervención desde las 15:00 pm diagnostico: mensaje "system error 6104" actividad realizada: servicio informa que el equipo fue desconectado por accidente, se realizó reinicio y se visualizaba el mensaje de error. se entabla apoyo remoto con proveedor quien comenta que tal vez en ese proceso se dañaron los sensores de presión, pues se identifica presión desde el punto de suministro de aire pero en el equipo se muestra en 0 psi, proveedor comenta que se requiere intervención técnica y repuesto estado final: se deja en pausa y se traslada orden a coordinación de proveedores repuestos: no 28/01/2025 el proveedor realiza instalación de repuesto, ejecuta pruebas de funcionamiento las cuales pasan correctamente. el equipo se encuentra en optimas condiciones de funcionamiento en el servicio. anexo reporte de servicio n°06302779 | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Thursday | 3
115177 | CORRECTIVO | 1000445006 | samuel garcia betancur | FALLA EN EL FLUOROSCOPIO BUENAS TARDES REPORTO FLUOROSCOPIO, ARROJA ERROR "BACK UP" |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | TOP MEDICAL SYSTEMS S.A | IMAGENOLOGÍA |  | EQUIPO RX MULTIPROPOSITO | 566 | 3814 |  | TOSHIBA | WINSCOPE PLESSART | E3C1682051 | 2025-05-03 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Equipo reporta falla #33 y #52. Actividad realizada: Se verifica funcionamiento, se puede observar que este genera dos alertas, se comunica proveedor, el cual indica que se reinicie equipo desde la entrada de energía, se verifica funcionamiento nuevamente, pero no se da solución al problema, proveedor informa que es necesario su visita, se informa a coordinadora Alejandra Duque de lo sucedido, para estar al tanto Estado final: En espera de visita. Repuestos: No. 03/05/2025 El proveedor lleva a cabo el reemplazo de las baterías M4T28 de la CPU y consola, así como la configuración de los parámetros. Realiza pruebas de funcionamiento que se completan con éxito. Anexo Informe de Servicio N°84970 | 2025-05-02 15:03 |  | 2025-05-02 15:14 | 2025-05-03 12:48 | 1294 | 944 | 350 | 252455 | Media | 2025-05-02 14:33 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo reporta falla #33 y #52. actividad realizada: se verifica funcionamiento, se puede observar que este genera dos alertas, se comunica proveedor, el cual indica que se reinicie equipo desde la entrada de energía, se verifica funcionamiento nuevamente, pero no se da solución al problema, proveedor informa que es necesario su visita, se informa a coordinadora alejandra duque de lo sucedido, para estar al tanto estado final: en espera de visita. repuestos: no. 03/05/2025 el proveedor lleva a cabo el reemplazo de las baterías m4t28 de la cpu y consola, así como la configuración de los parámetros. realiza pruebas de funcionamiento que se completan con éxito. anexo informe de servicio n°84970 | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Friday | 4
115567 | CORRECTIVO | 1041231427 | YEISON DAVID MAYO QUINCHIA | fluroscopia presenta error equipo de fluroscopia presenta error que no permite su funcionamiento |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | TOP MEDICAL SYSTEMS S.A | IMAGENOLOGÍA |  | EQUIPO RX MULTIPROPOSITO | 566 | 3814 |  | TOSHIBA | WINSCOPE PLESSART | E3C1682051 | 2025-05-10 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Equipo con alarma "Back Up" en la consola Actividad realizada: Se comunica con el proveedor e indica que se debe reiniciar el equipo, se reinicia pero la arma persiste Se verifica la conexión del hand swich y todo se ve funcionando correctamente El proveedor indica que le problema se debe a la tarjeta de control, se pausa orden en espera de visita para revisar Estado final: fuera de servicio Repuestos: no 09/05/2025 Proveedor realiza revisión del equipo, reconfiguración de datos y ajuste de componentes, se deja equipo operativo con recomendación de cambio de tarjeta. 13/05/2025 Proveedor instala tarjeta de control la cual no se logró configurar con el equipo, se debe solicitar otra referencia de tarjeta, equipo fuera de servicio, pendiente llegada de repuesto. 21/05/2025 El proveedor realiza cambio de tarjeta, ajuste de componentes internos, calibración y pruebas de funcionamiento. Equipo en observación 26/05/2025 El equipo funciona correctamente. Anexo Informe de Servicio N°85123, 85125, 85129 | 2025-05-09 15:40 |  | 2025-05-09 16:08 | 2025-05-26 15:31 | 24443 | 23753 | 690 | 252934 | Media | 2025-05-09 15:37 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo con alarma "back up" en la consola actividad realizada: se comunica con el proveedor e indica que se debe reiniciar el equipo, se reinicia pero la arma persiste se verifica la conexión del hand swich y todo se ve funcionando correctamente el proveedor indica que le problema se debe a la tarjeta de control, se pausa orden en espera de visita para revisar estado final: fuera de servicio repuestos: no 09/05/2025 proveedor realiza revisión del equipo, reconfiguración de datos y ajuste de componentes, se deja equipo operativo con recomendación de cambio de tarjeta. 13/05/2025 proveedor instala tarjeta de control la cual no se logró configurar con el equipo, se debe solicitar otra referencia de tarjeta, equipo fuera de servicio, pendiente llegada de repuesto. 21/05/2025 el proveedor realiza cambio de tarjeta, ajuste de componentes internos, calibración y pruebas de funcionamiento. equipo en observación 26/05/2025 el equipo funciona correctamente. anexo informe de servicio n°85123, 85125, 85129 | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Friday | 4
119891 | CORRECTIVO | 30521831 | angela bermudez osorno | FLAT PANNEL, SIN SEÑAL EN EL MOMENTO DE PASAR PACIENTE AL EQUIPO DE RX 2, SE POSCIONA PACIENTE CON EL FLAT PANNEL, Y SE INGRESAN DATOS DEL ESTUDIO, AL MOMENTO DE DAR RAYO NO ES POSIBLE ADQUIRIR IMAGENS, POR NO DA, DICE QUE EL FLAT PANNEL SE ENCUNTRA SIN SEÑAL Y ESTO NO NOS PERMITE DAR RAYO. SE REINICIA EQUIPO UNA VEZ Y VUELVE A DAR SEÑAL, SE TOMA UN ESTUDIO, PERO NUEVAMENTE PIERDE SEÑAL, SE REINICIA NUEVAMENTE EN VARIAS OCASIONES Y NO ES POSIBLE EL FLAT PANNEL NO RECIBE SEÑAL |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | TOP MEDICAL SYSTEMS S.A | IMAGENOLOGÍA |  | EQUIPO RX MULTIPROPOSITO | 566 | 3814 |  | TOSHIBA | WINSCOPE PLESSART | E3C1682051 | 2025-09-20 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Flat panel con problemas de conexión Actividad realizada: Se asiste al servicio donde indican que el día de ayer presentaron apagones y posteriormente se presentó la falla, reiniciaron el equipo lo dejaron apagado durante la noche, el día de hoy ha funcionado correctamente Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no 14/10/2025 Equipo es reportado nuevamente por desconexión, se realiza desconexión de router, de cableado de red, se reinicia en repetidas veces el equipo, se cambia de batería por indicaciones de proveedor, finalmente el equipo logra conectar y se realizan múltiples pruebas, proveedor revisará el día de mañana. 15/10/2025 El proveedor realiza cambio de tarjeta table S/F PWB debido a reincidencias e interferencias de código error 71 en mesa. Ejecuta pruebas pruebas de funcionamiento las cuales pasan correctamente. Anexo Informe de Servicio N°88006 | 2025-09-19 07:48 |  | 2025-09-19 07:49 | 2025-10-15 09:59 | 37570 | 37393 | 177 | 261497 | Media | 2025-09-18 18:00 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: flat panel con problemas de conexión actividad realizada: se asiste al servicio donde indican que el día de ayer presentaron apagones y posteriormente se presentó la falla, reiniciaron el equipo lo dejaron apagado durante la noche, el día de hoy ha funcionado correctamente estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no 14/10/2025 equipo es reportado nuevamente por desconexión, se realiza desconexión de router, de cableado de red, se reinicia en repetidas veces el equipo, se cambia de batería por indicaciones de proveedor, finalmente el equipo logra conectar y se realizan múltiples pruebas, proveedor revisará el día de mañana. 15/10/2025 el proveedor realiza cambio de tarjeta table s/f pwb debido a reincidencias e interferencias de código error 71 en mesa. ejecuta pruebas pruebas de funcionamiento las cuales pasan correctamente. anexo informe de servicio n°88006 | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Friday | 4
115890 | CORRECTIVO | 1036932398 | esneyder alexander garcia garcia | Revisar integridad vidrio templado Cordial saludo, Por medio de la presente solicito revisar integridad de vidrio templado el cual presenta fisuras superficiales, aun cuando estan fisuras llevan al menos mas de 1 año a causa de su uso. Gracias por su atención |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | INNOVA PHARMA | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | AISLADOR ASÉPTICO | 584 | 4227 |  | GERMFREE | LFGI-3-USP | 3S-15-LGU-17915 | 2025-05-24 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Paneles acrílicos fisurados, con riesgo de quiebre Actividad realizada: Se traslada orden a coordinación de proveedores. Estado final: En pausa Repuestos: No 29/05/2025 Proveedor realiza revisión general el aislador y determina que la fisura del vidrio no representa un riesgo potencial. El equipo funciona correctamente. Se deja el equipo en observación. 03/06/2025 El servicio reporta nuevamente la misma falla por lo cual se realiza pedido de brida y acrílico y se da gestión con la GT 117658. Anexo Reporte de Servicio Técnico N° PPV-IME | 2025-05-22 08:35 |  | 2025-05-22 12:52 | 2025-06-03 09:05 | 17053 | 17044 | 9 | 253612 | Media | 2025-05-20 07:46 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: paneles acrílicos fisurados, con riesgo de quiebre actividad realizada: se traslada orden a coordinación de proveedores. estado final: en pausa repuestos: no 29/05/2025 proveedor realiza revisión general el aislador y determina que la fisura del vidrio no representa un riesgo potencial. el equipo funciona correctamente. se deja el equipo en observación. 03/06/2025 el servicio reporta nuevamente la misma falla por lo cual se realiza pedido de brida y acrílico y se da gestión con la gt 117658. anexo reporte de servicio técnico n° ppv-ime | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Thursday | 3
116609 | CORRECTIVO | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS | Verificación lámpara luz día y bridas |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | AISLADOR ASÉPTICO | 584 | 4227 |  | GERMFREE | LFGI-3-USP | 3S-15-LGU-17915 | 2025-06-07 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 06/06/2025 Se llevó a cabo inspección física de la lámpara de luz día, y se constató que su funcionamiento es correcto. Adicionalmente, se verificó el estado físico de las bridas, las cuales se encuentran en buenas condiciones. Se adjunta el registro fotográfico correspondiente. El equipo se encuentra operando de manera óptima. | 2025-06-06 01:01 | 2025-06-06 01:01 | 2025-06-06 01:04 | 2025-06-06 01:19 | 15 | 0 | 15 |  |  |  | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 06/06/2025 se llevó a cabo inspección física de la lámpara de luz día, y se constató que su funcionamiento es correcto. adicionalmente, se verificó el estado físico de las bridas, las cuales se encuentran en buenas condiciones. se adjunta el registro fotográfico correspondiente. el equipo se encuentra operando de manera óptima. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Friday | 4
115693 | CORRECTIVO | 1036932398 | esneyder alexander garcia garcia | diferencial de presión Cordial saludo, Reporto necesidad de aumento diferencial de presión de aislador de acuerdo a recomendación fabricante Muchas gracias 2025-05-17 |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | INNOVA PHARMA | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | AISLADOR ASÉPTICO | 584 | 4227 |  | GERMFREE | LFGI-3-USP | 3S-15-LGU-17915 | 2025-05-17 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 15/05/2025 Se realiza solicitud de ajustes de presión al proveedor. 29/05/2025 Proveedor realiza inspección del equipo modelo LFGI-3USP, incluyendo la revisión de la estructura, los sistemas de filtración y presurización. Durante la inspección se identifica: - El display del manómetro análogo no funciona correctamente, ya que no permite la visualización completa de la información. - Se evidencia que los prefiltros colocados en los equipos no son los adecuados para garantizar una correcta filtración al equipo. -Igualmente se observa notable desgaste en el filtro HEPA de suministro, por lo que se recomienda su sustitución. Se procede al ajuste de las presiones internas, confirmando que se encuentran dentro de los parámetros recomendados por el fabricante, al igual que la modificación de la configuración del sistema de alarma. En conclusión, el equipo opera correctamente, sin embargo, requiere la sustitución del manómetro análogo y de los prefiltro para mantener su funcionamiento óptimo., se programa cambio de prefiltro para el 31 de mayo de 2025. 31/05/2025: VG Se realiza cambio de prefiltro. Se deja en observación por falla en diferencial de presión. 18/06/2025 Se verifican diferenciales de presión los cuales están en el punto correcto, se deja en observación. 1/07/2025 El equipo funciona correctamente. Se sigue gestión con la GT 117658 donde se realiza pedido de los componentes recomendados por cambio por el proveedor. Anexo Reporte de Servicio Técnico N° PPV-IME N/A | 2025-05-15 08:45 |  | 2025-05-15 17:51 | 2025-07-01 10:31 | 65800 | 67225 | -1425 | 253146 | Media | 2025-05-13 17:02 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 15/05/2025 se realiza solicitud de ajustes de presión al proveedor. 29/05/2025 proveedor realiza inspección del equipo modelo lfgi-3usp, incluyendo la revisión de la estructura, los sistemas de filtración y presurización. durante la inspección se identifica: - el display del manómetro análogo no funciona correctamente, ya que no permite la visualización completa de la información. - se evidencia que los prefiltros colocados en los equipos no son los adecuados para garantizar una correcta filtración al equipo. -igualmente se observa notable desgaste en el filtro hepa de suministro, por lo que se recomienda su sustitución. se procede al ajuste de las presiones internas, confirmando que se encuentran dentro de los parámetros recomendados por el fabricante, al igual que la modificación de la configuración del sistema de alarma. en conclusión, el equipo opera correctamente, sin embargo, requiere la sustitución del manómetro análogo y de los prefiltro para mantener su funcionamiento óptimo., se programa cambio de prefiltro para el 31 de mayo de 2025. 31/05/2025: vg se realiza cambio de prefiltro. se deja en observación por falla en diferencial de presión. 18/06/2025 se verifican diferenciales de presión los cuales están en el punto correcto, se deja en observación. 1/07/2025 el equipo funciona correctamente. se sigue gestión con la gt 117658 donde se realiza pedido de los componentes recomendados por cambio por el proveedor. anexo reporte de servicio técnico n° ppv-ime n/a | MAL_USO_CONFIGURACION, DESGASTE_NORMAL | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Thursday | 3
114790 | CORRECTIVO | 1036398382 | KATHERINE RAMIREZ ATEHORTUA | FACO EL FACO NO ESTA FUNCIONANDO, TIENE UN SONIDO RARO Y NO ESTA BLOQUEADO |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | LABORATORIOS ALCON DE COLOMBIA S.A | CIRUGÍA | CUARTO DE EQUIPOS | FACOEMULSIFICADOR | 572 | 3806 |  | ALCON | CONSTELLATION REF:8065751145 | 1603468601X | 2025-04-26 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: facoemulsificador no pasa de la pantalla de inicio. Actividad realizada: se realizan varios intentos para poner el equipo en marcha pero este no pasa de la pantalla de inicio. Pendiente por revisión por parte del proveedor. Estado final: Repuestos: 23/04/2025 El proveedor realiza cambio de host, copia de los perfiles médicos presentes en el host anterior, verificación de funcionamiento de acuerdo con el procedimiento de prueba de servicio (STP), el equipo cumple sin novedad con las pruebas realizadas. Anexo Reporte de Servicio N°06758557 WO-01286097 | 2025-04-21 16:51 |  | 2025-04-21 16:51 | 2025-04-23 14:34 | 2742 | 2419 | 323 | 251549 | Media | 2025-04-21 07:11 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: facoemulsificador no pasa de la pantalla de inicio. actividad realizada: se realizan varios intentos para poner el equipo en marcha pero este no pasa de la pantalla de inicio. pendiente por revisión por parte del proveedor. estado final: repuestos: 23/04/2025 el proveedor realiza cambio de host, copia de los perfiles médicos presentes en el host anterior, verificación de funcionamiento de acuerdo con el procedimiento de prueba de servicio (stp), el equipo cumple sin novedad con las pruebas realizadas. anexo reporte de servicio n°06758557 wo-01286097 | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Monday | 0
118273 | CORRECTIVO | 1000760933 | emmanuel cardona quintero | Se reporta pieza encontrada en facoemulsificador Buenas Tardes Se reporta rejilla encontrada entre el facoemulsificador favor revisar si es utilizable debido a que está algo oxidada. Muchas gracias. |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | LABORATORIOS ALCON DE COLOMBIA S.A | CIRUGÍA | CUARTO DE EQUIPOS | FACOEMULSIFICADOR | 572 | 3806 |  | ALCON | CONSTELLATION REF:8065751145 | 1603468601X | 2025-07-26 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Se encuentra rejilla suelta. Actividad realizada: Con ayuda del proveedor se instala nuevamente rejilla queda la novedad de que aun falta una rejilla y una tapa que cubre la parte de las rejillas. Repuesto: Si 01/08/2025 Se realiza solicitud de la pieza deteriorada al proveedor. 02/09/2025 Se recibe una de las piezas deterioradas, pendiente rejilla. 08/10/2025 Pendiente rejilla del equipo. 28/10/2025 El proveedor realiza instalación de rejilla y tapa durante mantenimiento preventivo, ejecuta pruebas de funcionamiento las cuales pasa correctamente. Anexo Reporte de Servicio N°WO-00998607 | 2025-07-24 19:07 |  | 2025-07-24 19:12 | 2025-10-28 13:23 | 135011 | 134832 | 179 | 258004 | Media | 2025-07-24 18:13 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se encuentra rejilla suelta. actividad realizada: con ayuda del proveedor se instala nuevamente rejilla queda la novedad de que aun falta una rejilla y una tapa que cubre la parte de las rejillas. repuesto: si 01/08/2025 se realiza solicitud de la pieza deteriorada al proveedor. 02/09/2025 se recibe una de las piezas deterioradas, pendiente rejilla. 08/10/2025 pendiente rejilla del equipo. 28/10/2025 el proveedor realiza instalación de rejilla y tapa durante mantenimiento preventivo, ejecuta pruebas de funcionamiento las cuales pasa correctamente. anexo reporte de servicio n°wo-00998607 | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Thursday | 3
111309 | CORRECTIVO | 1040035580 | luis felipe arango patiño | CAMARA STORZ PRESENTA INTERFERENCIA CABEZAL DE CAMARA FULL HD COMPATIBLE CON IMAGEN HD H3-Z 22220055 MARCA KARL STORZ REF SN: PV832346-H PRESENTA INTERFERENCIA , SE APAGA EN CIRUGIA |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | INTECBIO | CIRUGÍA | CUARTO DE EQUIPOS | TORRE DE LAPAROSCOPIA | 605 | 3329 |  | STORZ | TORRE HD | A4ID10126 | 2025-02-15 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Cámara genera interferencia al mover cable. Actividad realizada: Se verifica funcionamiento de equipo, se puede observar una inferencia al momento de mover el cable en diferentes direcciones, se informa a coordinadora Alejandra Duque, para dar solución por parte de proveedor. Estado final: En espera de solución. Repuestos: No. 11/02/2025 Se envía equipo a proveedor para diagnostico 1/04/2024 Se entrega cámara de backup a proveedor y se recibe Cámara SN: PV832346-H sin reparar. 1/04/2025 Se envía equipo a proveedor intecbio. 11/04/2025 Proveedor realiza cambio de cable completo al cabezal, se revisan oring y se encuentran en buen estado, se realiza prueba de funcionamiento y el equipo queda funcionando adecuadamente. Anexo Orden de Trabajo N°1441393 | 2025-02-10 13:07 |  | 2025-02-10 13:40 | 2025-04-11 09:03 | 87563 | 88942 | -1379 | 246555 | Media | 2025-02-10 13:06 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cámara genera interferencia al mover cable. actividad realizada: se verifica funcionamiento de equipo, se puede observar una inferencia al momento de mover el cable en diferentes direcciones, se informa a coordinadora alejandra duque, para dar solución por parte de proveedor. estado final: en espera de solución. repuestos: no. 11/02/2025 se envía equipo a proveedor para diagnostico 1/04/2024 se entrega cámara de backup a proveedor y se recibe cámara sn: pv832346-h sin reparar. 1/04/2025 se envía equipo a proveedor intecbio. 11/04/2025 proveedor realiza cambio de cable completo al cabezal, se revisan oring y se encuentran en buen estado, se realiza prueba de funcionamiento y el equipo queda funcionando adecuadamente. anexo orden de trabajo n°1441393 | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Monday | 0
109010 | CORRECTIVO | 1053833876 | paola alejandra tabarez bedoya | Cámara SN: UT876762-H El equipo no reconoce la cámara |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | INTECBIO | CIRUGÍA | CUARTO DE EQUIPOS | TORRE DE LAPAROSCOPIA | 606 | 3794 |  | STORZ | TORRE HD SPIES | C61D10159 | 2025-02-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Reportan equipo por fuga en neumoinsuflador. Actividad realizada: Se realizan pruebas de funcionamiento en equipo y se evidencia módulo de neumoinsuflador funcionando correctamente, sin notarse alarmas o fallos, pero si se encuentra cámara de la torre con fallas, pues se conecta a su módulo y muestra mensaje de cámara no identificada, se prueba en otra torre y la imagen se presenta demasiado pixelada. Se deja en pausa, pendiente por revisión por parte del proveedor Estado final: En pausa. Repuestos: No 04/02/2025 Proveedor realiza revisión de cámara serie UT876762- H, presenta falla en cable y no es reconocida por el monitor de la torre, proveedor retira cámara para diagnostico en laboratorio y deja cámara en back up serie VZ7665594-H. 1/04/2024 Se entrega cámara de backup serie VZ7665594-H a proveedor y se recibe Cámara SN: UT876762-H sin reparar. 1/04/2025 Se envía equipo a proveedor intecbio. 16/04/2025 Proveedor realiza cambio de cable completo al cabezal, se realiza prueba de funcionamiento y el equipo queda funcionando adecuadamente. Anexo Orden de Trabajo N°1457256 | 2025-01-31 11:12 |  | 2025-01-31 11:18 | 2025-04-16 10:43 | 109405 | 110643 | -1238 | 245877 | Media | 2025-01-31 11:08 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: reportan equipo por fuga en neumoinsuflador. actividad realizada: se realizan pruebas de funcionamiento en equipo y se evidencia módulo de neumoinsuflador funcionando correctamente, sin notarse alarmas o fallos, pero si se encuentra cámara de la torre con fallas, pues se conecta a su módulo y muestra mensaje de cámara no identificada, se prueba en otra torre y la imagen se presenta demasiado pixelada. se deja en pausa, pendiente por revisión por parte del proveedor estado final: en pausa. repuestos: no 04/02/2025 proveedor realiza revisión de cámara serie ut876762- h, presenta falla en cable y no es reconocida por el monitor de la torre, proveedor retira cámara para diagnostico en laboratorio y deja cámara en back up serie vz7665594-h. 1/04/2024 se entrega cámara de backup serie vz7665594-h a proveedor y se recibe cámara sn: ut876762-h sin reparar. 1/04/2025 se envía equipo a proveedor intecbio. 16/04/2025 proveedor realiza cambio de cable completo al cabezal, se realiza prueba de funcionamiento y el equipo queda funcionando adecuadamente. anexo orden de trabajo n°1457256 | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Friday | 4
117510 | CORRECTIVO | 17339367 | DIEGO ALONSO ARDILA ARANGO | torre stors Por favor revisar la torre de laparoscopia que no da imagen, ya se cambio la camara y aun no funciona |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | BIOTRONITECH COLOMBIA S.A. | CIRUGÍA | CUARTO DE EQUIPOS | TORRE DE LAPAROSCOPIA | 605 | 3329 |  | STORZ | TORRE HD | A4ID10126 | 2025-07-05 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | No se realiza gestión oportuna al abrir la GT, se inicia gestión a las 10:00 y se deja en pausa a las 11:30 am Diagnostico: Procesador de cámara no permite observar una imagen adecuada en pantalla Actividad realizada: Se evidencia interferencia en monitor observando que se pierde la señal de la cámara, se realiza pruebas de 2 cámaras en el procesador en cuestión pero se evidencia la misma falla, las misma cámaras se prueban en otras torres y se evidencia visualización de imagen adecuada en ellas, se descartan causas de cableado o cámaras, se realiza limpieza de adaptador de conexión para cámara pero sigue continuando la falla. Estado final: Orden se pausa, equipo fuera de servicio Repuestos: No 01/07/2025 Se cierra orden con GT 114924 ya que el módulo reportado SN KD633787-P corresponde al back up entregado por el proveedor. | 2025-06-28 12:04 |  | 2025-06-28 12:12 | 2025-07-01 16:38 | 4585 | 4576 | 9 | 256258 | Media | 2025-06-28 10:03 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | no se realiza gestión oportuna al abrir la gt, se inicia gestión a las 10:00 y se deja en pausa a las 11:30 am diagnostico: procesador de cámara no permite observar una imagen adecuada en pantalla actividad realizada: se evidencia interferencia en monitor observando que se pierde la señal de la cámara, se realiza pruebas de 2 cámaras en el procesador en cuestión pero se evidencia la misma falla, las misma cámaras se prueban en otras torres y se evidencia visualización de imagen adecuada en ellas, se descartan causas de cableado o cámaras, se realiza limpieza de adaptador de conexión para cámara pero sigue continuando la falla. estado final: orden se pausa, equipo fuera de servicio repuestos: no 01/07/2025 se cierra orden con gt 114924 ya que el módulo reportado sn kd633787-p corresponde al back up entregado por el proveedor. | MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Saturday | 5
108011 | CORRECTIVO | 43715204 | DIANA PATRICIA MARIN GARCIA | cámara con interferencia Buenos días , por favor revisar cámara storz H3 , lote 22220055 , presenta interferencia , se apaga en cirujia . Muchas gracias . |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | ENDOTEST | CIRUGÍA | CUARTO DE EQUIPOS | TORRE DE LAPAROSCOPIA | 605 | 3329 |  | STORZ | TORRE HD | A4ID10126 | 2025-01-18 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Cámara con interferencia Actividad realizada: Se realizan pruebas funcionales donde se observa la interferencia en la imagen, se visualizan algunas líneas horizontales, se graba video y se envía a ingeniera Alejandra para ser reportada a proveedor Estado final: Repuestos: no 15/01/2025 Se envía equipo a proveedor para reparación. 07/02/2025 Proveedor realiza cambio de cable de video para descartar fractura interna o interrupción de señal, ajustes generales y pruebas de funcionamiento. Se entrega el equipo en el servicio, se deja en observación. 18/02/2025 La cámara funciona correctamente. Anexo Reporte de Proveedor | 2025-01-13 12:39 |  | 2025-01-13 15:16 | 2025-02-18 10:16 | 50100 | 50036 | 64 | 244441 | Media | 2025-01-13 11:16 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cámara con interferencia actividad realizada: se realizan pruebas funcionales donde se observa la interferencia en la imagen, se visualizan algunas líneas horizontales, se graba video y se envía a ingeniera alejandra para ser reportada a proveedor estado final: repuestos: no 15/01/2025 se envía equipo a proveedor para reparación. 07/02/2025 proveedor realiza cambio de cable de video para descartar fractura interna o interrupción de señal, ajustes generales y pruebas de funcionamiento. se entrega el equipo en el servicio, se deja en observación. 18/02/2025 la cámara funciona correctamente. anexo reporte de proveedor | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Monday | 0
119903 | CORRECTIVO | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS | Equipo requiere cambio de llantas |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | SIEMENS HEALTHCARE S.A.S. | CIRUGÍA |  | INTENSIFICADOR DE IMÁGENES | 599 | 3413 |  | SIEMENS | SIREMOBIL COMPACT L | 32453 | 2025-09-20 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 19/09/2025 Proveedor realiza reemplazo de las 4 ruedas de trolly porta monitores y reemplazo de la base del holder del handswitch. Se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega el equipo operativo. Anexo Reporte de Servicio N°480100715462 | 2025-09-19 12:01 |  | 2025-09-19 12:01 | 2025-09-19 13:28 | 86 | 0 | 86 |  |  |  | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 19/09/2025 proveedor realiza reemplazo de las 4 ruedas de trolly porta monitores y reemplazo de la base del holder del handswitch. se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega el equipo operativo. anexo reporte de servicio n°480100715462 | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Friday | 4
113808 | CORRECTIVO | 1036936369 | DIANA CRISTINA GARCIA FLOREZ | sensor de respiración malo Buenos días se reporta sensor de respiración malo , no sensa . Gracias |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | PHILIPS COLOMBIANA S.A | RADIOTERAPIA |  | TOMÓGRAFO | 869 | 4294 |  | PHILIPS | INGENUITY ELITE REF:728323 | 32273 | 2025-03-22 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:daño interno Actividad realizada:se desarma sensor y se mide continuidad en cable, al ver que esta correcto se reporta a proveedor por posible daño en tarjeta Estado final: equipo en buenas condiciones de funcionamiento sin sensor de respiración Repuestos:no 27/03/2025 Se crea caso 0125231298, pendiente llegada de repuesto. 25/04/2025 Pendiente cambio de sensor por parte del proveedor 26/05/2025 Proveedor realiza instalación de sensor de respiración, el equipo funciona correctamente. Anexo Reporte de Servicio N°WO-12769609 | 2025-03-20 14:15 |  | 2025-03-20 15:24 | 2025-05-26 14:07 | 94962 | 96161 | -1199 | 249582 | Media | 2025-03-20 13:52 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:daño interno actividad realizada:se desarma sensor y se mide continuidad en cable, al ver que esta correcto se reporta a proveedor por posible daño en tarjeta estado final: equipo en buenas condiciones de funcionamiento sin sensor de respiración repuestos:no 27/03/2025 se crea caso 0125231298, pendiente llegada de repuesto. 25/04/2025 pendiente cambio de sensor por parte del proveedor 26/05/2025 proveedor realiza instalación de sensor de respiración, el equipo funciona correctamente. anexo reporte de servicio n°wo-12769609 | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Thursday | 3
114924 | CORRECTIVO | 1020425789 | paola andrea velasquez quintero | torre storz no da imagen (PV714947-P) |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | BIOTRONITECH COLOMBIA S.A. | CIRUGÍA | CUARTO DE EQUIPOS | TORRE DE LAPAROSCOPIA | 605 | 3329 |  | STORZ | TORRE HD | A4ID10126 | 2025-04-26 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Fallo intermitente de modulo de cámara. Actividad realizada: Se verifica cámara se pierde imagen, se verifica cámara en otra torre y esto no ocurre, se decide informar a Alejandra Duque, para dar solución con ayuda de proveedor. Estado final: En buen estado. Repuestos: No. 16/05/2025 El proveedor realiza verificación de conector de cámara y evidencia que tiene un pin superior del conector doblado y ausencia de un pin inferior. Esto pudo ser ocasionado por apalancamientos durante la conexión de cabezal de cámara, realiza prueba de reconocimiento de cámara y se evidencia que la consola reconoce la cámara; pero genera imagen verde, realiza balance de blancos y prueba de calidad de imagen con novedades, la imagen se torna verde y magenta, verifica estado de tarjetas internas y no se evidencian quemaduras ni daño de componentes adicionales. Se debe retirar la consola para realizar pruebas en laboratorio. 21/05/2025 Se envía módulo al proveedor. 21/07/2025 Se recibe equipo reparado, Proveedor realiza desmonte de la consola y retira conector dañado, realiza instalación de conector de cámara, realiza prueba de reconocimiento de cámara con resultados satisfactorios, se realiza balance de blancos y prueba de calidad de imagen con resultados satisfactorios. Se verifica estado de tarjetas internas en buenas condiciones. Equipo funcionando correctamente. Anexo Reporte de Servicio Técnico N°264913, 271735 | 2025-04-24 16:35 |  | 2025-04-24 17:38 | 2025-07-21 17:09 | 125251 | 125008 | 243 | 251931 | Media | 2025-04-24 16:34 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: fallo intermitente de modulo de cámara. actividad realizada: se verifica cámara se pierde imagen, se verifica cámara en otra torre y esto no ocurre, se decide informar a alejandra duque, para dar solución con ayuda de proveedor. estado final: en buen estado. repuestos: no. 16/05/2025 el proveedor realiza verificación de conector de cámara y evidencia que tiene un pin superior del conector doblado y ausencia de un pin inferior. esto pudo ser ocasionado por apalancamientos durante la conexión de cabezal de cámara, realiza prueba de reconocimiento de cámara y se evidencia que la consola reconoce la cámara; pero genera imagen verde, realiza balance de blancos y prueba de calidad de imagen con novedades, la imagen se torna verde y magenta, verifica estado de tarjetas internas y no se evidencian quemaduras ni daño de componentes adicionales. se debe retirar la consola para realizar pruebas en laboratorio. 21/05/2025 se envía módulo al proveedor. 21/07/2025 se recibe equipo reparado, proveedor realiza desmonte de la consola y retira conector dañado, realiza instalación de conector de cámara, realiza prueba de reconocimiento de cámara con resultados satisfactorios, se realiza balance de blancos y prueba de calidad de imagen con resultados satisfactorios. se verifica estado de tarjetas internas en buenas condiciones. equipo funcionando correctamente. anexo reporte de servicio técnico n°264913, 271735 | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES, FALTA_CAPACITACION | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'FALTA_CAPACITACION'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Thursday | 3
114097 | CORRECTIVO | 1088315109 | MANUELA AGUIRRE TORRES | Mal funcionamiento Cordial saludo, Solicito revisión urgente para inyector y equipo de rx fluoroscopia ya que desde el bajón de energía no esta funcionando. Gracias |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | TOP MEDICAL SYSTEMS S.A | IMAGENOLOGÍA |  | FLAT PANEL | 5035 | 6314 |  | CANON MEDICAL | CXDI-703C WIRELESS | AABT01231 | 2025-04-05 | PENDIENTE | INSTALACIÓN |  |  | Diagnostico: Software de rayos X no inicia Actividad realizada: Se reinicia el equipo en múltiples ocasiones pero sigue apareciendo el mismo error en pantalla (Error F040D0001E). Se comunica con proveedor e indica que el error se deba un fallo en licencia por saturación de información ya que no se apagaba el equipo ni se borraba información de la base de datos. En este caso se debe instalar nuevamente una licencia para lo cual se necesita un archivo que el equipo emite Se sigue la ruta que el proveedor indica y se envía archivo vía correo electrónico Se pausa orden en espera de licencia Estado final: en espera por licencia Repuestos: 4/04/2025 Proveedor realiza acompañamiento remoto para instalar la licencia del equipo, se realizan pruebas de funcionamiento las cuales salen bien. Anexo Informe de Servicio N°78883 | 2025-04-01 12:57 |  | 2025-04-01 13:00 | 2025-04-04 14:25 | 4405 | 4277 | 128 | 250280 | Media | 2025-04-01 12:53 | APROBADA |  | INSTALACIÓN | OTROS | diagnostico: software de rayos x no inicia actividad realizada: se reinicia el equipo en múltiples ocasiones pero sigue apareciendo el mismo error en pantalla (error f040d0001e). se comunica con proveedor e indica que el error se deba un fallo en licencia por saturación de información ya que no se apagaba el equipo ni se borraba información de la base de datos. en este caso se debe instalar nuevamente una licencia para lo cual se necesita un archivo que el equipo emite se sigue la ruta que el proveedor indica y se envía archivo vía correo electrónico se pausa orden en espera de licencia estado final: en espera por licencia repuestos: 4/04/2025 proveedor realiza acompañamiento remoto para instalar la licencia del equipo, se realizan pruebas de funcionamiento las cuales salen bien. anexo informe de servicio n°78883 | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Tuesday | 1
117863 | CORRECTIVO | 15439562 | ALEXANDER ESTRADA RENDON | EL AUTOCLAVE NO TERMINA EL CICLO EL AUTOCAVE GETINGE # 1 PRESENTA ALARMA POR GENERACION DE VAPOR Y NO DEJA TERMINAR EL CICLO.. |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | GETINGE COLOMBIA | CIRUGÍA |  | AUTOCLAVE VAPOR | 79 | 3565 |  | GETINGE | HS6617 TER2 | 2531891-010-01 | 2025-07-12 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Equipo con alarmas "lim.temp.calor" , "generador de vapor" y " fallo de proceso " Actividad realizada: Se contacta al proveedor e indica que se debe a problemas con la resistencia, adicional, se evidencia fuga en racor de trampa de agua, se realiza cambio de racor. Se comunica a la coordinadora Alejandra Duque para realizar reporte a proveedor Estado final: fuera de servicio Repuestos: Si 11/07/2025 El proveedor procede a instalar el repuesto (resistencia) y lleva a cabo pruebas de funcionamiento. El equipo queda a la espera de repuesto (segunda resistencia). 22/07/2025 El proveedor procede a instalar el repuesto (resistencia) y lleva a cabo pruebas de funcionamiento las cuales pasan correctamente, además, desde el área de biomédica se realiza instalación de dos acoples nuevos para correcto funcionamiento del filtro de aire los cuales presentaban fuga. Nota: Pendiente código de repuestos (acoples). Anexo Reporte de Servicio Técnico N°OTT - 23293 y OTT - 23293 | 2025-07-11 07:39 |  | 2025-07-11 07:46 | 2025-07-22 17:34 | 16428 | 15869 | 559 | 257063 | Media | 2025-07-11 03:14 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo con alarmas "lim.temp.calor" , "generador de vapor" y " fallo de proceso " actividad realizada: se contacta al proveedor e indica que se debe a problemas con la resistencia, adicional, se evidencia fuga en racor de trampa de agua, se realiza cambio de racor. se comunica a la coordinadora alejandra duque para realizar reporte a proveedor estado final: fuera de servicio repuestos: si 11/07/2025 el proveedor procede a instalar el repuesto (resistencia) y lleva a cabo pruebas de funcionamiento. el equipo queda a la espera de repuesto (segunda resistencia). 22/07/2025 el proveedor procede a instalar el repuesto (resistencia) y lleva a cabo pruebas de funcionamiento las cuales pasan correctamente, además, desde el área de biomédica se realiza instalación de dos acoples nuevos para correcto funcionamiento del filtro de aire los cuales presentaban fuga. nota: pendiente código de repuestos (acoples). anexo reporte de servicio técnico n°ott - 23293 y ott - 23293 | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Friday | 4
119281 | CORRECTIVO | 1038404999 | miguel angel soto murillo | no realiza sensado correctamente |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | CARDINAL HEALTH COLOMBIA S.A.S | UCIA |  | COMPRESOR NEUMÁTICO | 414 |  | EB0707 | KENDALL | SCD700 | V1505774SX | 2025-09-06 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Compresor no censa las medias. Actividad realizada: Se realizan pruebas y se encuentra que el compresor no estaba censando las medias. Se comunica a la coordinadora Alejandra para realizar reporte a proveedor. Estado final: Equipo fuera de servicio. Repuestos: no 2/09/2025 Se reporta equipo a proveedor. 8/09/2025 Proveedor realiza recogida del equipo. 17/09/2025 Proveedor realiza inspección visual, el equipo presenta falla en el funcionamiento del cable ac, se realiza cambio de cable, se revisa el historial del equipo encontrando que los 10 últimos errores están relacionados con la fuga de los accesorios por lo que se recomienda al cliente realizar el cambio, se realiza limpieza general, inspección visual, verificación carga de batería test 1 por 16 horas, test de funcionamiento general, el equipo se encuentran bajo los parámetros dados por el fabricante. Anexo Orden de Servicio N°202500380 | 2025-09-01 09:01 |  | 2025-09-01 12:34 | 2025-09-22 14:26 | 30353 | 30306 | 47 | 260192 | Media | 2025-08-30 22:00 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: compresor no censa las medias. actividad realizada: se realizan pruebas y se encuentra que el compresor no estaba censando las medias. se comunica a la coordinadora alejandra para realizar reporte a proveedor. estado final: equipo fuera de servicio. repuestos: no 2/09/2025 se reporta equipo a proveedor. 8/09/2025 proveedor realiza recogida del equipo. 17/09/2025 proveedor realiza inspección visual, el equipo presenta falla en el funcionamiento del cable ac, se realiza cambio de cable, se revisa el historial del equipo encontrando que los 10 últimos errores están relacionados con la fuga de los accesorios por lo que se recomienda al cliente realizar el cambio, se realiza limpieza general, inspección visual, verificación carga de batería test 1 por 16 horas, test de funcionamiento general, el equipo se encuentran bajo los parámetros dados por el fabricante. anexo orden de servicio n°202500380 | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Monday | 0
108636 | CORRECTIVO | 71557152 | harvey felipe bravo salazar | FALLO DE BOMBA FALLO DE BOMBA |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya |  | CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN |  | AUTOCLAVE VAPOR | 79 | 3565 |  | GETINGE | HS6617 TER2 | 2531891-010-01 | 2025-02-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Equipo con alarma de fallo de bomba Actividad realizada: Se revissa equipo y se ncuntra que por la bvalvula flotadora del tanque de agua del equipo no estaba saliendo agua, Se verifica el funcionamiento del sistema de tratamiento de agua y se encuntra el tanque vacio y la bomba del sietma apagada. Se deja sistema de tratamiento de gau en bypass para que el equipo pueda ser utilizado en la noche 27/01/2024: Se retira el bypass del equipo y se puede ver que en esta ocasión la bomba funciona bien, se verifica la válvula flotadora y se ve que nunca cierra el paso del agua. Se contacta al proveedor y sugiere ajustar el nivel de la boya, se intenta pero en ningún punto la válvula cierra por completo el paso del agua, se procede a cambiar válvula por una nueva. Al realizar pruebas, se encuentra que la puerta de la parte posterior no estaba cerrando. Se revisa todo el recorrido de las mangueras de aire y se encuentra válvula con fuga, se cambia los racores y con esto la fuga disminuye pero no se elimina Se comunica a la coordinadora Alejandra Duque para realizar pedido del repuesto Estado final: Equipo funcional Repuestos: si 18/02/2025 Se realiza pedido 17695 27/02/2025 El personal de mantenimiento (José Daniel Serna) instala válvula flotadora con la GT 111371, se deja equipo en observación. 8/04/2025 Se cierra orden ya que el equipo no ha fallado, no se había cerrado anteriormente ya que el equipo estaba presentando muchas fallas y se dejo esta orden para no crear nuevas. Observacion al Aprobar, se solicita aprobar GT Por medio de Correo electronico del 10 abril 2025, manifiestan no tener reporte de Proveedor, firma la Ing Alejandra Duque | 2025-01-26 18:00 |  | 2025-01-26 18:00 | 2025-04-08 07:53 | 104513 | 105712 | -1199 | 245375 | Media | 2025-01-26 17:44 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo con alarma de fallo de bomba actividad realizada: se revissa equipo y se ncuntra que por la bvalvula flotadora del tanque de agua del equipo no estaba saliendo agua, se verifica el funcionamiento del sistema de tratamiento de agua y se encuntra el tanque vacio y la bomba del sietma apagada. se deja sistema de tratamiento de gau en bypass para que el equipo pueda ser utilizado en la noche 27/01/2024: se retira el bypass del equipo y se puede ver que en esta ocasión la bomba funciona bien, se verifica la válvula flotadora y se ve que nunca cierra el paso del agua. se contacta al proveedor y sugiere ajustar el nivel de la boya, se intenta pero en ningún punto la válvula cierra por completo el paso del agua, se procede a cambiar válvula por una nueva. al realizar pruebas, se encuentra que la puerta de la parte posterior no estaba cerrando. se revisa todo el recorrido de las mangueras de aire y se encuentra válvula con fuga, se cambia los racores y con esto la fuga disminuye pero no se elimina se comunica a la coordinadora alejandra duque para realizar pedido del repuesto estado final: equipo funcional repuestos: si 18/02/2025 se realiza pedido 17695 27/02/2025 el personal de mantenimiento (josé daniel serna) instala válvula flotadora con la gt 111371, se deja equipo en observación. 8/04/2025 se cierra orden ya que el equipo no ha fallado, no se había cerrado anteriormente ya que el equipo estaba presentando muchas fallas y se dejo esta orden para no crear nuevas. observacion al aprobar, se solicita aprobar gt por medio de correo electronico del 10 abril 2025, manifiestan no tener reporte de proveedor, firma la ing alejandra duque | MAL_USO_CONFIGURACION, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Sunday | 6
119229 | CORRECTIVO | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS | Máquina con fuga |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | DRAEGER COLOMBIA S.A | CIRUGÍA |  | MÁQUINA DE ANESTESIA | 899 | 1325 |  | DRAGUER | FABIUS GS | 10712 | 2025-08-30 | PENDIENTE | MANTENIMIENTO |  |  | 28/08/2025 Proveedor realiza reemplazo de manguera de 4mm, equipo funciona correctamente. Anexo Reporte de Servicio N°A6668D00-7063-4897-8AF4-FD790083809F | 2025-08-28 17:31 | 2025-08-28 17:31 | 2025-08-28 17:31 | 2025-08-28 17:34 | 3 | 0 | 3 |  |  |  | APROBADA |  | MANTENIMIENTO | OTROS | 28/08/2025 proveedor realiza reemplazo de manguera de 4mm, equipo funciona correctamente. anexo reporte de servicio n°a6668d00-7063-4897-8af4-fd790083809f | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Thursday | 3
120494 | CORRECTIVO | 1036940041 | liceth yeraldine zuluaga cardona | ATASCO DE CASSETE DE REACTIVOS ATASCO DE CASSETE DE REACTIVOS N CASO ROCHE CAS-0024306724 |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | PRODUCTOS ROCHE S.A | LABORATORIO |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-10-11 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | 10/10/2025 Se reporta equipo a proveedor. 22/10/2025 Proveedor reporta que el caso se cerro por que la necesidad estaba repetida. | 2025-10-10 10:18 |  | 2025-10-10 16:14 | 2025-10-22 16:06 | 17272 | 17268 | 4 | 262657 | Media | 2025-10-08 07:54 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | 10/10/2025 se reporta equipo a proveedor. 22/10/2025 proveedor reporta que el caso se cerro por que la necesidad estaba repetida. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Friday | 4
120486 | CORRECTIVO | 1040040510 | DIANA CARMENZA TOBON TOBON | ANTENA DE RESONADOR Buen día, favor revisar antena BODY del resonador la cual muestra ruido en la señal y da interferencia para visualizar imágenes. prioritario. muchas gracias |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya |  | IMAGENOLOGÍA |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-10-11 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Orden vieja. Reabren por error. | 2025-10-09 16:50 |  | 2025-10-10 09:42 | 2025-10-23 08:42 | 18660 | 19700 | -1040 | 202427 | Media | 2023-03-27 07:53 | APROBADA | orden vieja | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | orden vieja. reabren por error. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Thursday | 3
119038 | CORRECTIVO | 30521831 | angela bermudez osorno | bloqueo de el equipo en varias ocaciones MUY BUENOS DIAS. BLOQUEO DEL EQUIPO EN VARIAS OCASIONES, DURANTE PROCEDIMINETOS CON EL RADIOLOGO Y NO ES POSIBLE CULMINARLOS. GRACIAS |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | TOP MEDICAL SYSTEMS S.A | IMAGENOLOGÍA |  | EQUIPO RX MULTIPROPOSITO | 566 | 3814 |  | TOSHIBA | WINSCOPE PLESSART | E3C1682051 | 2025-08-30 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | 25/08/2025 Proveedor ( Juan David) realiza revisión del equipo, ajuste de corrientes y verificación de error 50 el cual se ha presentado en otras ocasiones pero no es posible replicar nuevamente la falla. Equipo funcional pero en observación. 01/09/2025 Equipo no presenta falla. Anexo Informe de Servicio N°87510 | 2025-08-25 09:38 |  | 2025-08-25 09:45 | 2025-09-01 17:24 | 10539 | 10399 | 140 | 259726 | Media | 2025-08-25 09:33 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | 25/08/2025 proveedor ( juan david) realiza revisión del equipo, ajuste de corrientes y verificación de error 50 el cual se ha presentado en otras ocasiones pero no es posible replicar nuevamente la falla. equipo funcional pero en observación. 01/09/2025 equipo no presenta falla. anexo informe de servicio n°87510 | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Monday | 0
120476 | CORRECTIVO | 1003633755 | ELIANA SOFIA SALAZAR GARCIA | Canal de trabajo Buen dia. Para reportar el endoscopio con placa EG-250WR5 (PRÉSTAMO) el cual el dí de hoy al realizar la primera endoscopia del día la auxiliar encargada de la asignación de TUBOS refiere junto al especialista de turno, que al momento de pasar la pinza por el canal de trabajo se siente forzado el paso de la misma, por lo cual el especialista refiere que reportemos el equipo para dejar constancia y mirar la posibilidad de que le realicen una revisión preventiva. Se le realiza test de fuga y arroja resultado negativo. Muchas gracias por la atención prestada. |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya |  | ENDOSCOPIAS |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-10-11 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | 09/10/2025 Se reporta equipo a proveedor. (GASTROSCOPIO: 4G361A531) 20/10/2025 Se acude al servicio y notifican que el equipo no presenta fallas, se cierra orden sin revisión por parte del proveedor. | 2025-10-09 14:49 |  | 2025-10-09 17:36 | 2025-10-20 16:39 | 15782 | 15776 | 6 | 262775 | Media | 2025-10-09 09:31 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | 09/10/2025 se reporta equipo a proveedor. (gastroscopio: 4g361a531) 20/10/2025 se acude al servicio y notifican que el equipo no presenta fallas, se cierra orden sin revisión por parte del proveedor. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Thursday | 3
107885 | CORRECTIVO | 39446126 | MONICA PATRICIA GOMEZ BETANCUR | IH a abortando pruebas Actualamente se presenta constantemente paradas dekl equipo cunado esta en proceso con abortaje y perdida de pruebas. ya se ha cambiado pieza, pero el equipo sigue con la falla. se esta consultando desde ingenieria de DAI, con casa matriz. |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | BIOCIENTIFICA LTDA | BANCO DE SANGRE |  | EQUIPO AUTOMATIZADO DE INMUNOHEMATOLOGÍA | 516 |  | EB0834 | BIORAD | IH500 | 400115 | 2025-01-11 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | 10/01/2025 Proveedor realiza limpieza de los enconder del ejes (X-Y-Z) y lubricación de las guías por donde se desplaza el pipeteador en los ejes (X-Y-Z). Se realizo procedimiento de cambio de aguja, PDS y los resultados fueron adecuados. Se inicializa equipo por modo usuario y queda en estado LISTO. Se realizan pruebas las cuales salen bien. Nota: La orden no corre en tiempo real debido a que el servicio no reportó la ejecución del mismo en el momento indicado. Anexo Orden de Servicio N°20117 | 2025-01-10 09:14 |  | 2025-01-10 12:05 | 2025-01-30 12:22 | 28818 | 28816 | 2 | 244265 | Media | 2025-01-10 07:55 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | 10/01/2025 proveedor realiza limpieza de los enconder del ejes (x-y-z) y lubricación de las guías por donde se desplaza el pipeteador en los ejes (x-y-z). se realizo procedimiento de cambio de aguja, pds y los resultados fueron adecuados. se inicializa equipo por modo usuario y queda en estado listo. se realizan pruebas las cuales salen bien. nota: la orden no corre en tiempo real debido a que el servicio no reportó la ejecución del mismo en el momento indicado. anexo orden de servicio n°20117 | MAL_USO_CONFIGURACION, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO, DESGASTE_NORMAL | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO', 'DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Friday | 4
120089 | CORRECTIVO | 1041230483 | LEYDI MARYEDI SALAZAR CASTRO | NO PROCESAMIENTO DE GASES Buenas tardes, Solicito amablente revisión de máquina de gases, ya que por falta de un sensor no se pueden procesar gases arteriales. Gracias |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya |  | UCIN |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-09-27 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Se pone a correr la orden por error, se debía descartar ya que el equipo no presenta fallas, se reporto por error. | 2025-09-26 08:13 |  | 2025-09-26 16:34 | 2025-09-26 16:41 | 7 | 0 | 7 | 261902 | Media | 2025-09-25 14:44 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | se pone a correr la orden por error, se debía descartar ya que el equipo no presenta fallas, se reporto por error. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Friday | 4
115863 | CORRECTIVO | 1036957021 | MELISSA LOPEZ CEBALLOS | Blender malo Buenos días, solicito amablemente revisión de blender de terapia ECMO el cal ha venido presentando mal funcionamiento. Gracias, quedo atenta. |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | GETINGE COLOMBIA | UCIP |  | CONSOLA ROTAFLOW - ECMO | 2347 | 4431 |  | MAQUET | ROTAFLOW 701046412 | 90437027 | 2025-05-24 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Blender no entrega flujo correctamente Actividad realizada: Se realizan pruebas funcionales con ayuda de equipo patrón observando que el error en el flujo es muy alto, y a medida que se aumenta el flujo aumenta el error, se consulta con proveedor, en espera de respuesta. Se envía evidencia a proveedor, quien indica que se debe revisar, se pasa orden a Alejandra Duque. Estado final: Blender fuera de servicio Repuestos: no 27/05/2025 Proveedor realiza medición de fio2 en el rango de 21% y 100% no tiene variaciones en toda la escala. Está dentro de los rangos funcionales, en la medición de flujo se encuentra un rango de error en promedio de 0.7 l/min en toda la escala. De 1 a 10 l/min, está dentro de los rangos funcionales. Según las medición realizadas el blender funciona correctamente. Equipo operativo. Anexo Reporte de Servicio Técnico N° OTT - 23063 | 2025-05-21 08:36 |  | 2025-05-21 09:12 | 2025-05-27 16:17 | 9065 | 8793 | 272 | 253706 | Media | 2025-05-21 08:34 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: blender no entrega flujo correctamente actividad realizada: se realizan pruebas funcionales con ayuda de equipo patrón observando que el error en el flujo es muy alto, y a medida que se aumenta el flujo aumenta el error, se consulta con proveedor, en espera de respuesta. se envía evidencia a proveedor, quien indica que se debe revisar, se pasa orden a alejandra duque. estado final: blender fuera de servicio repuestos: no 27/05/2025 proveedor realiza medición de fio2 en el rango de 21% y 100% no tiene variaciones en toda la escala. está dentro de los rangos funcionales, en la medición de flujo se encuentra un rango de error en promedio de 0.7 l/min en toda la escala. de 1 a 10 l/min, está dentro de los rangos funcionales. según las medición realizadas el blender funciona correctamente. equipo operativo. anexo reporte de servicio técnico n° ott - 23063 | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Wednesday | 2
113830 | CORRECTIVO | 1001738841 | luisa maria palacio garcia | maquina de anestesia quirofano 2 buenas tardes por favor revisar la maquina de anestesia de la sala 2 ya que presenta un sonido inusual en su funcionamiento |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya |  | CIRUGÍA | QUIRÓFANO 2 | MÁQUINA DE ANESTESIA | 906 | 4102 |  | DRAGUER | PERSEUS A500 | ASLC-0140 | 2025-03-22 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: ruido en sistema de capnógrafia Actividad realizada:se contacta ingeniero de la marca y se realizan pruebas recomendadas exitosas, se decide dejar en seguimiento 21/04/2025 se pasa orden a coordinadora Alejandra para revisión por parte del proveedor quien realizará visita para mantenimientos preventivos Estado final: parcialmente en funcionamiento Repuestos: no 17/06/2025 El proveedor realiza ajuste de partes internas y limpieza del cooler durante mantenimiento preventivo; ejecuta pruebas de funcionamiento las cuales pasa correctamente. | 2025-03-20 15:58 |  | 2025-03-20 18:43 | 2025-06-17 14:37 | 126475 | 126201 | 274 | 249596 | Media | 2025-03-20 15:46 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: ruido en sistema de capnógrafia actividad realizada:se contacta ingeniero de la marca y se realizan pruebas recomendadas exitosas, se decide dejar en seguimiento 21/04/2025 se pasa orden a coordinadora alejandra para revisión por parte del proveedor quien realizará visita para mantenimientos preventivos estado final: parcialmente en funcionamiento repuestos: no 17/06/2025 el proveedor realiza ajuste de partes internas y limpieza del cooler durante mantenimiento preventivo; ejecuta pruebas de funcionamiento las cuales pasa correctamente. | MAL_USO_CONFIGURACION, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Thursday | 3
117262 | CORRECTIVO | 1040033047 | LUISA FERNANDA GONZALEZ VASQUEZ | ECOGRAFO DE TRIAGE GINECOLOGIA EL ECOGRAFO DEL CONSULTORIO DE TRIAGE DE GINEOCLOGIA NO PRENDE, GRACIAS |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | SIEMENS HEALTHCARE S.A.S. | URGENCIAS |  | ECÓGRAFO | 461 | 2164 |  | SIEMENS | ACUSON X300 | 312546 | 2025-06-28 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Al encender el equipo arroja un mensaje de falla Actividad realizada: Se enciende equipo y se observa un mensaje que dice inicialización fallida, se apagara automaticamente, se lleva ecógrafo al taller y se pausa para ser escalado a proveedor Estado final: fuera de servicio Repuestos: no 25/06/2025 El proveedor lleva a cabo la carga de software y realiza pruebas de funcionamiento, las cuales se superan con éxito. El equipo es entregado al servicio. Anexo Reporte de Servicio Técnico N°480100703226 | 2025-06-23 10:13 |  | 2025-06-23 10:27 | 2025-06-25 17:16 | 3289 | 3285 | 4 | 255869 | Media | 2025-06-22 18:00 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: al encender el equipo arroja un mensaje de falla actividad realizada: se enciende equipo y se observa un mensaje que dice inicialización fallida, se apagara automaticamente, se lleva ecógrafo al taller y se pausa para ser escalado a proveedor estado final: fuera de servicio repuestos: no 25/06/2025 el proveedor lleva a cabo la carga de software y realiza pruebas de funcionamiento, las cuales se superan con éxito. el equipo es entregado al servicio. anexo reporte de servicio técnico n°480100703226 | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Monday | 0
118584 | CORRECTIVO | 79835859 | fernan alonso valencia jurado | equipo rayos x 1 se esta pagando equipo RX 1 se esta pagando ,lleva tres apagones durante el dia de hoy ademas presento un error en la pantalla #003 |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | SIEMENS HEALTHCARE S.A.S. | IMAGENOLOGÍA |  | EQUIPO DE RAYOS X | 562 | 2163 |  | SIEMENS | MULTIX SWING | 1365 | 2025-08-09 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Equipo con varios apagones durante el día Actividad realizada: Se contacta con el proveedor e indica que el problema parece estar en uno de las tarjetas del equipo. Se pasa orden a la coordinadora Alejandra Duque para realizan reporte a proveedor Estado final: Equipo funcional Repuestos: no 08/08/2025 El proveedor lleva a cabo una verificación y no se puede replicar la falla en el funcionamiento. Se realiza acompañamiento a lo largo del día. El equipo permanece en observación. 27/08/2025 El servicio reporta falla intermitente, al asistir al servicio no se evidencia falla. 05/09/2025 Equipo funciona correctamente. Anexo reporte de servicio técnico N°480100710201 | 2025-08-05 15:08 |  | 2025-08-05 15:15 | 2025-09-05 09:13 | 44279 | 44253 | 26 | 258688 | Media | 2025-08-05 15:04 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: equipo con varios apagones durante el día actividad realizada: se contacta con el proveedor e indica que el problema parece estar en uno de las tarjetas del equipo. se pasa orden a la coordinadora alejandra duque para realizan reporte a proveedor estado final: equipo funcional repuestos: no 08/08/2025 el proveedor lleva a cabo una verificación y no se puede replicar la falla en el funcionamiento. se realiza acompañamiento a lo largo del día. el equipo permanece en observación. 27/08/2025 el servicio reporta falla intermitente, al asistir al servicio no se evidencia falla. 05/09/2025 equipo funciona correctamente. anexo reporte de servicio técnico n°480100710201 | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Tuesday | 1
117850 | CORRECTIVO | 1036967542 | laura vanesa peña ospina | pantalla de intensificador pixelada PANTALLA DE INTENSIFICADOR NO DA BUENA IMAGEN, SE VE DISTORSIONADO |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya |  | CIRUGÍA | QUIROFANO 5 | INTENSIFICADOR DE IMÁGENES | 599 | 3413 |  | SIEMENS | SIREMOBIL COMPACT L | 32453 | 2025-07-12 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Servicio indica que equipo en algunas ocasiones la imagen sale con interferencia Actividad realizada: Se realizan pruebas funcionales sin evidenciar la falla, sin embargo debido a que ha sido una falla reiterativa se habla con proveedor quien indica que es mejor revisar el equipo en una visita técnica. Estado final: parcialmente funcional Repuestos: no 11/07/25 Se realiza caso en Siemens para la revisión 08/08/2025 El proveedor realiza ajustes en componentes internos, ejecuta pruebas de funcionamiento las cuales pasan correctamente. Anexo Reporte de Servicio Técnico N°480100706182 | 2025-07-10 13:31 |  | 2025-07-10 13:31 | 2025-08-08 14:13 | 41802 | 41484 | 318 | 257033 | Media | 2025-07-10 13:27 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: servicio indica que equipo en algunas ocasiones la imagen sale con interferencia actividad realizada: se realizan pruebas funcionales sin evidenciar la falla, sin embargo debido a que ha sido una falla reiterativa se habla con proveedor quien indica que es mejor revisar el equipo en una visita técnica. estado final: parcialmente funcional repuestos: no 11/07/25 se realiza caso en siemens para la revisión 08/08/2025 el proveedor realiza ajustes en componentes internos, ejecuta pruebas de funcionamiento las cuales pasan correctamente. anexo reporte de servicio técnico n°480100706182 | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Thursday | 3
108874 | CORRECTIVO | 1088315109 | MANUELA AGUIRRE TORRES | Funcionamiento lento del equipo Cordial saludo, Estacion phillips del tomografo de la torre 2 requiere reision ya que esta funcionando muy lento. Muchas gracias |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | PHILIPS COLOMBIANA S.A | IMAGENOLOGÍA |  | TOMÓGRAFO | 869 | 4294 |  | PHILIPS | INGENUITY ELITE REF:728323 | 32273 | 2025-02-01 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Se reporta equipo en el servicio ya que esta funcionando muy lento Actividad realizada: Se pregunta en el servicio y el personal indica que el funcionamiento general del equipo esta bien, pero se pone lento cuando se intenta enviar imágenes Se comunica a la coordinadora Alejandra duque para realizar reporte a proveedor Estado final: equipo funcional Repuestos: no 31/01/2025 Se realiza conexión remota por parte del proveedor realiza verificación de transferencia de imágenes, y ajuste en cola de envió. Equipo se deja en seguimiento. 03/02/2025 Sin novedades o fallas del equipo, este funciona correctamente. Anexo Reporte de Servicio N°WO-12233231 | 2025-01-29 10:06 |  | 2025-01-29 10:06 | 2025-02-03 14:26 | 7460 | 7424 | 36 | 245556 | Media | 2025-01-28 13:49 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: se reporta equipo en el servicio ya que esta funcionando muy lento actividad realizada: se pregunta en el servicio y el personal indica que el funcionamiento general del equipo esta bien, pero se pone lento cuando se intenta enviar imágenes se comunica a la coordinadora alejandra duque para realizar reporte a proveedor estado final: equipo funcional repuestos: no 31/01/2025 se realiza conexión remota por parte del proveedor realiza verificación de transferencia de imágenes, y ajuste en cola de envió. equipo se deja en seguimiento. 03/02/2025 sin novedades o fallas del equipo, este funciona correctamente. anexo reporte de servicio n°wo-12233231 | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Wednesday | 2
116870 | CORRECTIVO | 15439968 | jorge ivan valencia martinez | ERROR BUENA DÍA EN EL DENSITOMETRO DE SEDE PRINCIPAL AL ENVIAR LA TABLA COMPARATIVA DE COLUMNA Y AL HACER LA EXCLUSIÓN ME ARRASTRA LOS DATOS ANTERIORES DIFICULTANDO ASÍ LA LECTURA POR PARTE DEL MEDICO ENCARGADO MUCHAS GRACIAS |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | GENERAL ELECTRIC | IMAGENOLOGÍA |  | DENSITOMETRO | 438 | 3907 |  | GENERAL ELECTRIC | PRODIGY PRIMO | 500736GA GON:126852 | 2025-06-14 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | se contacta proveedor, solicitan crear el caso para soporte remoto, se crea y se pausa a la espera de contacto 27/06/2025 Proveedor Franz proporciona retroalimentación sobre cómo se deben seleccionar los parámetros del informe antes de enviarlo al especialista. Se escala con aplicacioncita en caso de ser necesaria otra intervención. 07/07/2025 Se cierra orden ya que no fue necesaria la intervención por parte de la especialista, el equipo funciona correctamente. Anexo Orden de Servicio N°WO-16785820 | 2025-06-12 07:34 |  | 2025-06-12 07:51 | 2025-07-07 17:14 | 36563 | 36456 | 107 | 255241 | Media | 2025-06-12 07:21 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | se contacta proveedor, solicitan crear el caso para soporte remoto, se crea y se pausa a la espera de contacto 27/06/2025 proveedor franz proporciona retroalimentación sobre cómo se deben seleccionar los parámetros del informe antes de enviarlo al especialista. se escala con aplicacioncita en caso de ser necesaria otra intervención. 07/07/2025 se cierra orden ya que no fue necesaria la intervención por parte de la especialista, el equipo funciona correctamente. anexo orden de servicio n°wo-16785820 | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Thursday | 3
117800 | CORRECTIVO | 43715204 | DIANA PATRICIA MARIN GARCIA | camara stryker # 4 BUENOS DÍAS . POR FAVOR REVISAR CÁMARA STRYKER # 4, PRESENTA FALLAS EN LA TRANSMISIÓN DE LA IMAGEN . MUCHAS GRACIAS . |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | STRYKER COLOMBIA S.A.S | CIRUGÍA | CUARTO DE EQUIPOS | TORRE DE LAPAROSCOPIA | 3967 | 5374 |  | STRYKER | 1588 AIM | VPD261E0256(MONITOR) | 2025-07-12 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Cámara con funcionamiento intermitente Actividad realizada: Se visualizan interferencias en la imagen de la cámara. Estado final: Se traslada orden a coordinación de proveedores Repuestos: No 15/07/2025 Se realiza inspección y pruebas la imagen en ningún momento se perdió o fue intermitente, se probó durante una hora conectada y esta OK. No presento ninguna falla. Pines OK, Botones OK el cable si presenta fisuras esto pudo influir en la falla, por lo tanto, la cámara requiere cambio de cable. Se deja equipo en observación. Nota: Proveedor recomienda cambio de cable de cámara lo cual no se aprueba debido a que no se confirmo que la falla este asociada a este. 25/07/2025 No se reciben reportes de mal funcionamiento de la cámara, se cierra orden. Anexo Reporte de Servicio Técnico N°JCTT | 2025-07-09 09:28 |  | 2025-07-09 09:31 | 2025-07-25 10:19 | 23088 | 23019 | 69 | 256908 | Media | 2025-07-09 09:06 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: cámara con funcionamiento intermitente actividad realizada: se visualizan interferencias en la imagen de la cámara. estado final: se traslada orden a coordinación de proveedores repuestos: no 15/07/2025 se realiza inspección y pruebas la imagen en ningún momento se perdió o fue intermitente, se probó durante una hora conectada y esta ok. no presento ninguna falla. pines ok, botones ok el cable si presenta fisuras esto pudo influir en la falla, por lo tanto, la cámara requiere cambio de cable. se deja equipo en observación. nota: proveedor recomienda cambio de cable de cámara lo cual no se aprueba debido a que no se confirmo que la falla este asociada a este. 25/07/2025 no se reciben reportes de mal funcionamiento de la cámara, se cierra orden. anexo reporte de servicio técnico n°jctt | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Wednesday | 2
120133 | CORRECTIVO | 1041326140 | MAGNOLIA ISABEL CASTAÑO GALLEGO | NS496 no deja añadir muestras a las listas NS496 no deja añadir muestras de reproceso a las listas de trabajo, se crea caso en la linea del help desk de annar, esta pendiente intervencion por ingenieria |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S | LABORATORIO |  | PONCHADOR AUTOMÁTICO PARA TAMIZAJE NEONATAL | 4012 | EB1870 | EB1870 | LABSYSTEMS | NS496 | 2111A02 | 2025-10-04 | PENDIENTE | ACTUALIZACIÓN |  |  | 29/09/2025 Se reporta equipo a proveedor. 29/09/2025 Proveedor realiza procedimiento de reinstalación de software y pruebas de ponchado, se evidencia que funciona correctamente, el equipo se entrega funcionando con normalidad. Anexo Reporte de Servicio N°SSO-25-180123 | 2025-09-29 08:15 |  | 2025-09-29 14:52 | 2025-11-05 12:14 | 53122 | 53109 | 13 | 262053 | Media | 2025-09-29 03:10 | APROBADA |  | ACTUALIZACIÓN | OTROS | 29/09/2025 se reporta equipo a proveedor. 29/09/2025 proveedor realiza procedimiento de reinstalación de software y pruebas de ponchado, se evidencia que funciona correctamente, el equipo se entrega funcionando con normalidad. anexo reporte de servicio n°sso-25-180123 | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Monday | 0
119857 | CORRECTIVO | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS | Durante el montaje se observa menos ciclos de lavado. |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S | LABORATORIO |  | EQUIPO AUTOMATIZADO DE TAMIZAJE NEONATAL | 4011 | EB1869 | EB1869 | LABSYSTEMS | NS 2400 | 2106010701 | 2025-07-26 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | 22/07/2025 Proveedor realiza protocolos en programa Evoware, se realiza start up y clean up de manera adecuada, verifica funcionamiento de protocolo de lavado con prueba de agua de IRT, se evidencia que el equipo lava las 5 veces de manera adecuada, se realiza limpieza de lavador con hipoclorito, alcohol y agua. El equipo funciona correctamente. Nota: El servicio reporta que el especialista de Annar realizó seguimiento de manera presencial en el montaje con resultado exitosos. Se anexa reporte de servicio técnico N°SSO-25-163851. | 2025-09-18 09:09 | 2025-09-18 09:09 | 2025-09-18 09:09 | 2025-09-18 09:20 | 11 | 0 | 11 |  |  |  | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | 22/07/2025 proveedor realiza protocolos en programa evoware, se realiza start up y clean up de manera adecuada, verifica funcionamiento de protocolo de lavado con prueba de agua de irt, se evidencia que el equipo lava las 5 veces de manera adecuada, se realiza limpieza de lavador con hipoclorito, alcohol y agua. el equipo funciona correctamente. nota: el servicio reporta que el especialista de annar realizó seguimiento de manera presencial en el montaje con resultado exitosos. se anexa reporte de servicio técnico n°sso-25-163851. | MAL_TRATO_FISICO, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Thursday | 3
113907 | CORRECTIVO | 1036966928 | ALISON MORENO TIRADO | NIHON 1 NO PERMITE INICIAR TRAZADO Bunos dias, anoche el equipo nihon 1 presento problemas a iniciar el trazado de una polisomnografia, aparecia un aviso donde decia que no estaba conectad a la estacion de lectura, se conecto a la estacion de lectura y se intento iniciar pero el programa cargaba y se cerraba automaticamente, no abria, se rinicio el equipo en muliples ocaciones y volvia a soceder lo mismo, tambien se apago totalmente el equipo hasta las recletas y no permitia cargar el programa. Se intnto contactar con soporte de nihon desde las 5:40pm no hubo respuesta, se llamo a la jefe de biomedica kelly ela logro contactar con suporte despues de multiples intentos pero ellos se conectaron desde un celular y ese soporte tiene muchas dificultadades ya que no permite realizar varias acceiones requeridas al final soporte de nhon dice que toca formatera el equipo de fabrica quedamos pendientes que nos informen cuando se puede realizar dicho formateo.Muchas gracias. |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | AMAREY NOVA MEDICAL S.A | CONSULTA EXTERNA |  | ELECTROENCEFALOGRAFO - POLISOMNÓGRAFO | 4240 | 5756 |  | NIHON KOHDEN | EEG-1200J | 406 | 2025-03-29 | PENDIENTE | ACTUALIZACIÓN |  |  | 26/03/2025 Pendiente visita para recarga de software. 28/032025 Proveedor realiza backup e instalación de software, equipo funciona correctamente. Se deja en observación 04/04/2025 Equipo sin novedades Anexo Orden de Trabajo N°OT-209491-25 | 2025-03-25 11:53 |  | 2025-03-26 17:57 | 2025-04-04 12:58 | 12662 | 12457 | 205 | 249734 | Media | 2025-03-24 07:27 | APROBADA |  | ACTUALIZACIÓN | OTROS | 26/03/2025 pendiente visita para recarga de software. 28/032025 proveedor realiza backup e instalación de software, equipo funciona correctamente. se deja en observación 04/04/2025 equipo sin novedades anexo orden de trabajo n°ot-209491-25 | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Tuesday | 1
114307 | CORRECTIVO | 17339367 | DIEGO ALONSO ARDILA ARANGO | torre de laparoscopia Censor de CO2 malo |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | STRYKER COLOMBIA S.A.S | CIRUGÍA | CUARTO DE EQUIPOS | TORRE DE LAPAROSCOPIA | 3967 | 5374 |  | STRYKER | 1588 AIM | VPD261E0256(MONITOR) | 2025-04-05 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico : neumoinsuflador con alarma por cilindro vacío Actividad realizada: se verifica nivel de cilindro y se encuentra con buen nivel de CO2, se contacta al proveedor indica que se debe probar con un cilindro nuevo, se prueba pero el equipo se alarma segundos después de poner a funcionar el neumoinsuflador. Se pone a funcionar equipo con un pulmón de circuito respiratorio y el equipo sigue con la alarma, el proveedor indica que se debe a un daño en el sensor de alta presión Estado final: pendiente revisión de proveedor Repuestos: no Nota: La orden no corre en tiempo real ya que se estaba atendiendo al mismo tiempo que la 4668. 7/04/2025 Se programa visita con proveedor para el día de hoy. 7/04/2025 Proveedor realiza limpieza del neumoinsuflador SN: 2112CE0587 durante mantenimiento preventivo, posteriormente realiza pruebas de funcionamiento las cuales salen bien. Anexo Orden de Servicio | 2025-04-04 18:17 |  | 2025-04-04 18:43 | 2025-04-07 15:34 | 4131 | 3851 | 280 | 250567 | Media | 2025-04-04 16:29 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico : neumoinsuflador con alarma por cilindro vacío actividad realizada: se verifica nivel de cilindro y se encuentra con buen nivel de co2, se contacta al proveedor indica que se debe probar con un cilindro nuevo, se prueba pero el equipo se alarma segundos después de poner a funcionar el neumoinsuflador. se pone a funcionar equipo con un pulmón de circuito respiratorio y el equipo sigue con la alarma, el proveedor indica que se debe a un daño en el sensor de alta presión estado final: pendiente revisión de proveedor repuestos: no nota: la orden no corre en tiempo real ya que se estaba atendiendo al mismo tiempo que la 4668. 7/04/2025 se programa visita con proveedor para el día de hoy. 7/04/2025 proveedor realiza limpieza del neumoinsuflador sn: 2112ce0587 durante mantenimiento preventivo, posteriormente realiza pruebas de funcionamiento las cuales salen bien. anexo orden de servicio | MAL_TRATO_FISICO, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO, DESGASTE_NORMAL | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO', 'DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Friday | 4
117950 | CORRECTIVO | 43715204 | DIANA PATRICIA MARIN GARCIA | camara indocianina Buenos dias. Por favor revisar cámara stryker indocianina , reportan la instrumentadora que no se ve nada . |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | STRYKER COLOMBIA S.A.S | CIRUGÍA | CUARTO DE EQUIPOS | TORRE DE LAPAROSCOPIA | 3940 | 5348 | 5348 | STRYKER | 1688 | SV7321G0075 | 2025-07-19 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | 14/07/2025 Se reporta equipo a proveedor. 15/07/2025 Proveedor realiza visita para diagnosticar el problema presentado, pero no hubo disponibilidad para realizar las pruebas pertinentes y dar a fondo con el problema. 25/07/2025 Se solicita cotización de reparación o repuestos con otros proveedores pero no es aprobada. 03/10/2025 Equipo ha continuado en uso en el servicio sin novedad alguna, se cierra la orden, el equipo funciona correctamente. Anexo Orden de Servicio Modelo N°1688610122, SN20C520504 | 2025-07-14 13:31 |  | 2025-07-14 14:38 | 2025-10-03 11:45 | 113588 | 113573 | 15 | 257216 | Media | 2025-07-14 11:11 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | 14/07/2025 se reporta equipo a proveedor. 15/07/2025 proveedor realiza visita para diagnosticar el problema presentado, pero no hubo disponibilidad para realizar las pruebas pertinentes y dar a fondo con el problema. 25/07/2025 se solicita cotización de reparación o repuestos con otros proveedores pero no es aprobada. 03/10/2025 equipo ha continuado en uso en el servicio sin novedad alguna, se cierra la orden, el equipo funciona correctamente. anexo orden de servicio modelo n°1688610122, sn20c520504 | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Monday | 0
117762 | CORRECTIVO | 39446126 | MONICA PATRICIA GOMEZ BETANCUR | sellador no prende Ya se reporto a fresenius. el sellador no prende, apesar de que se observa carga, tampoco prende conectadoa la luz. |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | FRESENIUS KABI COLOMBIA S.A.S | BANCO DE SANGRE |  | SELLADOR DE TUBOS | 3643 | EB1662 |  | FRESENIUS KABI | COMPOSEAL MOBILEA II | ONKF9867 | 2025-07-12 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | 08/07/2025 Se solicita revisión por parte del proveedor. 16/07/2025 Proveedor realiza revisión de cable coaxial, reconexión de extremos, verificación de continuidad, ejecución de sucesivos sellos, el equipo queda trabajando correctamente. Nota: La orden no corre en tiempo real debido a que el servicio no reportó la ejecución del mismo en el momento indicado. Anexo Reporte de Servicio Técnico N°4364012 | 2025-07-08 11:05 |  | 2025-07-08 15:20 | 2025-07-25 08:44 | 24084 | 24073 | 11 | 256821 | Media | 2025-07-08 09:41 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | 08/07/2025 se solicita revisión por parte del proveedor. 16/07/2025 proveedor realiza revisión de cable coaxial, reconexión de extremos, verificación de continuidad, ejecución de sucesivos sellos, el equipo queda trabajando correctamente. nota: la orden no corre en tiempo real debido a que el servicio no reportó la ejecución del mismo en el momento indicado. anexo reporte de servicio técnico n°4364012 | MAL_MANEJO_CABLES, DESGASTE_NORMAL | ['MAL_MANEJO_CABLES', 'DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Tuesday | 1
120689 | CORRECTIVO | 1041326140 | MAGNOLIA ISABEL CASTAÑO GALLEGO | Funcionamiento incorrecto NS2400 Se reporta equipo NS2400 a ingenieria de casa comercial, por fallas en la transferencia de TGAL, posicionamiento de placa en el extractor de spot y goteo en el lavador. |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S | LABORATORIO |  | EQUIPO AUTOMATIZADO DE TAMIZAJE NEONATAL | 4011 | EB1869 | EB1869 | LABSYSTEMS | NS 2400 | 2106010701 | 2025-10-18 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | 10/10/2025 Se reporta equipo a proveedor. 11/10/2025 Proveedor realiza protocolo de descontaminación del equipo con hipoclorito, alcohol, aire y agua. Se realiza alineación de uñas y verificación de posicionamiento del plato. Se realiza startup y cleanup 2 veces cada uno si novedad. Se evidencia que el protocolo de PKU lo lleva a cabo de manera satisfactoria. En el proceso de TGAL se evidencia que la fila 9 tiene un volumen de dispensado más bajo, en el momento de realizar la transferencia la posición C9 trasladó un spot entre platos. Se logra terminar la corrida de TGAL, obteniendo resultados satisfactorios. Se descarga la data y archivos de protocolo con el fin de ser examinados a detalle, con esto poder determinar la causa del dispensado de menor volumen en la fila 9. El equipo se entrega funcionando correctamente, se recomienda a la usuaria verificar en el siguiente montaje si se sigue presentando la novedad de dispensado. No es necesario reprocesar ninguna muestra montada en esta corrida. El equipo funciona correctamente. Anexo Reporte de Servicio N° SSO-25-177473 | 2025-10-17 08:16 |  | 2025-10-17 16:35 | 2025-10-22 16:40 | 7205 | 7196 | 9 | 263159 | Media | 2025-10-16 16:16 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | 10/10/2025 se reporta equipo a proveedor. 11/10/2025 proveedor realiza protocolo de descontaminación del equipo con hipoclorito, alcohol, aire y agua. se realiza alineación de uñas y verificación de posicionamiento del plato. se realiza startup y cleanup 2 veces cada uno si novedad. se evidencia que el protocolo de pku lo lleva a cabo de manera satisfactoria. en el proceso de tgal se evidencia que la fila 9 tiene un volumen de dispensado más bajo, en el momento de realizar la transferencia la posición c9 trasladó un spot entre platos. se logra terminar la corrida de tgal, obteniendo resultados satisfactorios. se descarga la data y archivos de protocolo con el fin de ser examinados a detalle, con esto poder determinar la causa del dispensado de menor volumen en la fila 9. el equipo se entrega funcionando correctamente, se recomienda a la usuaria verificar en el siguiente montaje si se sigue presentando la novedad de dispensado. no es necesario reprocesar ninguna muestra montada en esta corrida. el equipo funciona correctamente. anexo reporte de servicio n° sso-25-177473 | MAL_TRATO_FISICO, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Friday | 4
112254 | CORRECTIVO | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS | cargador queda flojo en el puerto de conexión. |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | 3M COLOMBIA S.A | ATENCIÓN DOMICILIARIA |  | BOMBA DE TERAPIA DE HERIDAS DE PRESIÓN NEGATIVA | 3894 | EB1800 | EB1800 | KCI-3M | ACTIV.A.C. | VFSR43589 | 2025-02-22 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | 18/02/2025 Se envía equipo a proveedor para reparación. 24/04/2025 Equipo ingreso a la clinica con la misma falla en el sistema de cargador, se envia nuevamente al proveedor para ser reemplazada por un modelo diferente. Equipo retirado serie VFSR43589. Ing Lider Kelly Posada Autoriza Baja | 2025-02-18 12:11 | 2025-02-18 12:11 | 2025-02-18 12:11 | 2025-04-25 10:32 | 96381 | 96374 | 7 |  |  |  | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | 18/02/2025 se envía equipo a proveedor para reparación. 24/04/2025 equipo ingreso a la clinica con la misma falla en el sistema de cargador, se envia nuevamente al proveedor para ser reemplazada por un modelo diferente. equipo retirado serie vfsr43589. ing lider kelly posada autoriza baja | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Tuesday | 1
119013 | CORRECTIVO | 1019030953 | shannen nathalie rincon bastos | EQUIPO DE MAMOGRAFIA NO ENCIENDE EQUIPO DE MAMOGRAFIA SOFTWARE NO FUNCIONA SALE MENSAJE ¨LETAL HA OCURRIDO UNA OPERACION INESPERADA Y LA APLICACION DEBE CERRARSE¨ SE HA APAGADO VARIAS VECES EL EQUIPO Y AL ENCENDER SALE EL MISMO MENSAJE. |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | SUMINISTROS RADIOGRAFICOS | IMAGENOLOGÍA |  | MAMÓGRAFO | 4431 | 5943 |  | HOLOGIC | DIMENSIONS 3000 2D | SDM131800825 | 2025-08-23 | PENDIENTE | ACTUALIZACIÓN |  |  | Se realiza reporte al proveedor 11929, pendiente por revisión en sitio 25/08/2025 Proveedor realiza actualización de software ya que estaba corrupto, el equipo se encuentra funcionando correctamente. Nota: La orden corre durante toda la noche puesto que el gestor presento fallas y no se pudo cerrar oportunamente. Anexo Orden de Trabajo N°OT-1922-25 | 2025-08-22 11:57 |  | 2025-08-22 13:53 | 2025-08-26 08:26 | 5433 | 4202 | 1231 | 259618 | Media | 2025-08-22 07:30 | APROBADA |  | ACTUALIZACIÓN | OTROS | se realiza reporte al proveedor 11929, pendiente por revisión en sitio 25/08/2025 proveedor realiza actualización de software ya que estaba corrupto, el equipo se encuentra funcionando correctamente. nota: la orden corre durante toda la noche puesto que el gestor presento fallas y no se pudo cerrar oportunamente. anexo orden de trabajo n°ot-1922-25 | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Friday | 4
110111 | CORRECTIVO | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS | GASTROSCOPIO SERIE NG320A773 CON IMAGEN OSCURA |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | ENDOTEST | ENDOSCOPIAS |  | EQUIPOS ENDOSCOPIA | 3652 | EB1667 |  | FUJINON | 530 SERIES | NG320A003- NG320A773- RD103A573 | 2025-02-08 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | SE CIERRA ORDEN DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA REPETIDA CON LA GT 109186, SE DSARA SEGUIMIENTO CON LA MISMA. | 2025-02-05 17:28 | 2025-02-05 17:33 | 2025-02-05 17:34 | 2025-02-05 17:37 | 4 | 0 | 4 |  |  |  | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | se cierra orden debido a que se encuentra repetida con la gt 109186, se dsara seguimiento con la misma. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Wednesday | 2
116615 | CORRECTIVO | 39446126 | MONICA PATRICIA GOMEZ BETANCUR | balanza no funciona teclas star, ni pause ya se reporto a ingenieria de Fresenius |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | FRESENIUS KABI COLOMBIA S.A.S | BANCO DE SANGRE |  | BALANZA AGITADORA | 3810 | EB1734 | EB1734 | FRESENIUS KABI | COMPOGUARD | 1CHA7263 | 2025-06-07 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | 26/06/2025 Proveedor realiza desensamble de cubierta superior, reconexión de cables de señal a display, ensamble de panel superior, encendido y apagador de maquina, simulación de varios procesos, sin evidenciar falla alguna. El equipo funciona correctamente. Nota: La orden no corre en tiempo real debido a que el servicio no reportó la ejecución del mismo en el momento indicado. Anexo Reporte de Servicio N°4360281 | 2025-06-06 08:11 |  | 2025-06-06 08:14 | 2025-07-10 16:02 | 49428 | 49421 | 7 | 254798 | Media | 2025-06-06 07:56 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | 26/06/2025 proveedor realiza desensamble de cubierta superior, reconexión de cables de señal a display, ensamble de panel superior, encendido y apagador de maquina, simulación de varios procesos, sin evidenciar falla alguna. el equipo funciona correctamente. nota: la orden no corre en tiempo real debido a que el servicio no reportó la ejecución del mismo en el momento indicado. anexo reporte de servicio n°4360281 | MAL_MANEJO_CABLES, DESGASTE_NORMAL | ['MAL_MANEJO_CABLES', 'DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Friday | 4
111778 | CORRECTIVO | 1017201760 | ESTEFANIA VELEZ CHAVARRIA | Mauina de dialisis con error en el montaje Mauina de dialisis con error en el montaje |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | LABORATORIOS BAXTER S.A. | UCIP |  | SISTEMA PARA HEMODIÁLISIS DE ALTA PERMEABILIDAD | 2752 | EB1260 | EB1260 | GAMBRO LUNDIA AB | PRISMAFLEX | PA-12932 | 2025-02-15 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Equipo arroja falla. Actividad realizada: Desde el servicio se informa a proveedor, para que asista al servicio y resuelva la falla. Estado final: En espera. Repuestos: No. 13/02/2025 Proveedor realiza limpieza y ajuste de componentes internos, el equipo funciona correctamente. Anexo Reporte del Servicio N°01964308 | 2025-02-13 09:07 |  | 2025-02-13 11:07 | 2025-02-13 14:17 | 190 | 0 | 190 | 246751 | Media | 2025-02-13 07:03 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: equipo arroja falla. actividad realizada: desde el servicio se informa a proveedor, para que asista al servicio y resuelva la falla. estado final: en espera. repuestos: no. 13/02/2025 proveedor realiza limpieza y ajuste de componentes internos, el equipo funciona correctamente. anexo reporte del servicio n°01964308 | MAL_USO_CONFIGURACION, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Thursday | 3
115631 | CORRECTIVO | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS | El equipo presenta falla y emite una alarma: “N232 "prox air a, backprime"” |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | ICU MEDICAL COLOMBIA LIMITADA | H2-T1 |  | BOMBA DE INFUSIÓN | 2058 | 111 |  | HOSPIRA | PLUM A+ | 18440589 | 2025-04-26 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | 22/04/2025 El proveedor realiza ajustes en el mecanismo en los sensores de aire y ejecuta pruebas de funcionamiento, las cuales son superadas exitosamente. Anexo Informe de Servicio N°3420232 | 2025-05-13 11:28 | 2025-05-13 11:28 | 2025-05-13 11:29 | 2025-05-13 11:34 | 6 | 0 | 6 |  |  |  | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | 22/04/2025 el proveedor realiza ajustes en el mecanismo en los sensores de aire y ejecuta pruebas de funcionamiento, las cuales son superadas exitosamente. anexo informe de servicio n°3420232 | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Tuesday | 1
115634 | CORRECTIVO | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS | El equipo presenta falla y emite una alarma: “N251 "valve/cass test fail"” por desajuste en sensores. |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | ICU MEDICAL COLOMBIA LIMITADA | CIRUGÍA |  | BOMBA DE INFUSIÓN | 2071 | 124 |  | HOSPIRA | PLUM A+ | 18440667 | 2025-04-26 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | 22/04/2025 El proveedor lleva a cabo ajuste en el mecanismo de los sensores de presión y realiza pruebas de funcionamiento, las cuales son superadas exitosamente. Anexo Informe de Servicio N°3420236 | 2025-05-13 11:42 | 2025-05-13 11:42 | 2025-05-13 11:43 | 2025-05-13 11:46 | 4 | 0 | 4 |  |  |  | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | 22/04/2025 el proveedor lleva a cabo ajuste en el mecanismo de los sensores de presión y realiza pruebas de funcionamiento, las cuales son superadas exitosamente. anexo informe de servicio n°3420236 | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Tuesday | 1
117506 | CORRECTIVO | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS | El equipo muestra alarma N234 "distal air bolus" |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | ICU MEDICAL COLOMBIA LIMITADA | CIRUGÍA |  | BOMBA DE INFUSIÓN | 2113 | 190 |  | HOSPIRA | PLUM A+ | 18443152 | 2025-06-28 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | 11/05/2025 El proveedor realiza ajustes en el mecanismo en los sensores de aire y ejecuta pruebas de funcionamiento, las cuales son superadas exitosamente. Anexo Informe de Servicio N°3496314 | 2025-06-28 10:52 | 2025-06-28 10:52 | 2025-06-28 10:52 | 2025-06-28 10:53 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | 11/05/2025 el proveedor realiza ajustes en el mecanismo en los sensores de aire y ejecuta pruebas de funcionamiento, las cuales son superadas exitosamente. anexo informe de servicio n°3496314 | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Saturday | 5
108020 | CORRECTIVO | 1041326140 | MAGNOLIA ISABEL CASTAÑO GALLEGO | Funcionamiento incorrecto equipo capillarys 2 Durante procesamiento de hemoglobina glicosilada, equipo saca error de distribuidor de cubeta 2, se reporta caso a la linea de annar. Caso: STK-060817 |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S | LABORATORIO |  | SISTEMA DE ELECTROFORESIS CAPILAR | 2857 | EB1237 |  | SEBIA | CAPILLARYS 2 FLEX PIERCING | 95379 | 2025-01-18 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | 14/01/2025 Proveedor realiza retiro de cubiertas, retiro de los cobertores, desensamble de la zona de migración, se realiza inicialización del dispositivo y verificación de las alineaciones. El equipo funciona correctamente. Nota: La orden no corre en tiempo real debido a que el servicio no reportó la ejecución del mismo en el momento indicado. Anexo Reporte de Servicio Tecnico N°SSO-25-135634 | 2025-01-13 14:22 |  | 2025-01-13 15:33 | 2025-01-30 11:26 | 24233 | 24231 | 2 | 244452 | Media | 2025-01-13 13:02 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | 14/01/2025 proveedor realiza retiro de cubiertas, retiro de los cobertores, desensamble de la zona de migración, se realiza inicialización del dispositivo y verificación de las alineaciones. el equipo funciona correctamente. nota: la orden no corre en tiempo real debido a que el servicio no reportó la ejecución del mismo en el momento indicado. anexo reporte de servicio tecnico n°sso-25-135634 | DESGASTE_NORMAL | ['DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Monday | 0
114795 | CORRECTIVO | 1152453390 | andrea betancur garcia | TACTIL DEL DRAGER MALO Buenas noches se reporta ventilador drager que el tactil en la parte donde se programan los parametros ventilatorios no funciona toca meterse por otro lado, el ventilador se encuentra en el cubículo 22 ucin Gracias |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | DRAEGER COLOMBIA S.A | UCIN | P7 CUB 7 | VENTILADOR ALTA FRECUENCIA | 2531 | 4567 |  | DRAGER | BABYLOG VN500 | ASMK-0094 | 2025-04-26 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Zona de touch-screen bloqueada, no permite ejecutar acciones en ciertos botones táctil. Actividad realizada: Se traslada orden a coordinación de proveedores, equipo por el momento se encuentra funcional. Estado final: En pausa, se pasa orden a coordinación de proveedores Repuestos: No 25/04/2025 El proveedor no encuentra fallas en el equipo, se asocia falla a mal uso del equipo, proveedor no emite informe ya que no realizo ninguna actividad, se firma orden por Alejandra Duque. | 2025-04-22 07:35 |  | 2025-04-22 07:37 | 2025-04-25 16:41 | 4864 | 4769 | 95 | 251662 | Media | 2025-04-21 20:11 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: zona de touch-screen bloqueada, no permite ejecutar acciones en ciertos botones táctil. actividad realizada: se traslada orden a coordinación de proveedores, equipo por el momento se encuentra funcional. estado final: en pausa, se pasa orden a coordinación de proveedores repuestos: no 25/04/2025 el proveedor no encuentra fallas en el equipo, se asocia falla a mal uso del equipo, proveedor no emite informe ya que no realizo ninguna actividad, se firma orden por alejandra duque. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Tuesday | 1
119162 | CORRECTIVO | 1040035580 | luis felipe arango patiño | mal funcionamiento . LENTE STRYKER PRESENTA FALLAS EN LA TRANSMISION DE LA IMAGEN |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | COMPLEQ COMPLEMENTOS QUIRURGICOS S.A.S | CIRUGÍA |  | LENTES | 2559 |  |  | NO APLICA |  |  | 2025-08-30 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Lente Stryker 30° 4mm con serie 1328469, Ref: 502-104-030/PL.1409 muy opaco Actividad realizada: Se comunica a la coordinadora para realizar reporte a proveedor 03/09/2025 Se envía equipo a proveedor (Complementos quirúrgicos SAS) 10/09/2025 Proveedor realiza revisión del equipo y lo encuentra en optimas condiciones de funcionamiento, se devuelve al servicio y se deja en observación. 15/09/2025 El servicio no reporta fallas del lente, se cierra orden. Anexo Reporte de Mantenimiento N°02-6245 | 2025-08-27 11:44 |  | 2025-08-27 12:38 | 2025-09-15 14:54 | 27495 | 27461 | 34 | 259923 | Media | 2025-08-27 11:40 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: lente stryker 30° 4mm con serie 1328469, ref: 502-104-030/pl.1409 muy opaco actividad realizada: se comunica a la coordinadora para realizar reporte a proveedor 03/09/2025 se envía equipo a proveedor (complementos quirúrgicos sas) 10/09/2025 proveedor realiza revisión del equipo y lo encuentra en optimas condiciones de funcionamiento, se devuelve al servicio y se deja en observación. 15/09/2025 el servicio no reporta fallas del lente, se cierra orden. anexo reporte de mantenimiento n°02-6245 | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Wednesday | 2
117373 | CORRECTIVO | 1036950293 | TATIANA MONTOYA OROZCO | EQUUIPO FUERA DE SERVICIO control de tomografo fuera de servicio. solo funciona el inhalambrico gracias |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | SIEMENS HEALTHCARE S.A.S. | IMAGENOLOGÍA |  | TOMÓGRAFO | 3714 | 5147 | 5147 | SIEMENS | SOMATOM GO UP | 108596 | 2025-06-28 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Proveedor realiza reinicio de equipo y ajuste de parametros. Equipo funciona correctamente. Anexo Reporte de Servicio Técnico 480100703413 | 2025-06-25 07:55 |  | 2025-06-25 09:40 | 2025-06-25 17:36 | 477 | 453 | 24 | 256015 | Media | 2025-06-25 07:51 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | proveedor realiza reinicio de equipo y ajuste de parametros. equipo funciona correctamente. anexo reporte de servicio técnico 480100703413 | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Wednesday | 2
117682 | CORRECTIVO | 1001472072 | CAROL MICHELL RESTREPO OSORIO | llantas malas el arco en c las ruedas no giran adecuadamente, demasiado pesado para el manejo para moverlo, |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | SIEMENS HEALTHCARE S.A.S. | CIRUGÍA | QUIROFANO 5 | INTENSIFICADOR DE IMÁGENES | 3475 | 5028 |  | SIEMENS | CIOS SELECT | 13092 | 2025-07-05 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | 04/07/2025 Se realiza caso en siemens 480100704997, pendiente por revisión del proveedor. 10/07/2025 Proveedor revisó el movimiento del arco en c reportado, sin embargo no se encontró anomalías en ninguna de sus ruedas, luego de probar su desplazamiento y frenos, se descarta falla, luego de ello se revisó si la imagen presenta o no líneas, por lo que, luego de correr los test del I.I hacia la cámara no se encuentra fallo alguno, posteriormente se hizo varios disparos corroborando que la imagen no presenta falla alguna, por lo que, se recomienda en caso de Volver a suceder tomar foto o video para así ayudar a identificar dicho fallo. El equipo funciona correctamente. Anexo Reporte de Servicio Técnico N° 480100704997 | 2025-07-04 12:13 |  | 2025-07-04 13:28 | 2025-07-10 12:51 | 8603 | 8431 | 172 | 256563 | Media | 2025-07-03 18:56 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | 04/07/2025 se realiza caso en siemens 480100704997, pendiente por revisión del proveedor. 10/07/2025 proveedor revisó el movimiento del arco en c reportado, sin embargo no se encontró anomalías en ninguna de sus ruedas, luego de probar su desplazamiento y frenos, se descarta falla, luego de ello se revisó si la imagen presenta o no líneas, por lo que, luego de correr los test del i.i hacia la cámara no se encuentra fallo alguno, posteriormente se hizo varios disparos corroborando que la imagen no presenta falla alguna, por lo que, se recomienda en caso de volver a suceder tomar foto o video para así ayudar a identificar dicho fallo. el equipo funciona correctamente. anexo reporte de servicio técnico n° 480100704997 | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Friday | 4
111249 | CORRECTIVO | 1036936899 | LADY ANDREA HENAO HIGINIO | VENTILADOR NO FUNCIONA REPORTA QUE NO HAY GAS VENTILADOR NO FUNCIONA REPORTA QUE NO HAY GAS, SE CAMBIA DE ESCUDO Y NO FUNCIONA, ( SALE ALARMA DE NO HAY GAS, APESAR DE ESTAR CONECTADO A FUENTE DE AIRE Y DE OXIGENO) SE INSTALA EN LA MISMA TORRE OTRO VENTILADOR Y SI FUNCIONA |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | EQUITRONIC S.A | UCIN |  | VENTILADOR PEDIÁTRICO ALTA FRECUENCIA | 1399 | 2813 |  | SLE | SLE5000 | 54244(2010) | 2025-02-15 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | 10/02/2025 Proveedor (Faber) realiza calibración, pruebas de fugas y revisión y limpieza de componentes internos y todas pasan correctamente. Anexo Reporte de Servicio Tecnico N°OTT-30239 | 2025-02-10 07:36 |  | 2025-02-10 11:24 | 2025-02-11 07:57 | 1233 | 0 | 1233 | 246496 | Media | 2025-02-09 17:49 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | 10/02/2025 proveedor (faber) realiza calibración, pruebas de fugas y revisión y limpieza de componentes internos y todas pasan correctamente. anexo reporte de servicio tecnico n°ott-30239 | MAL_USO_CONFIGURACION, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Monday | 0
107382 | CORRECTIVO | 43550083 | MARIA CRISTINA ZAPATA TORRES | VENTILADOR MONNAL ERROR TECNICO AL REALIZAR PRUEBAS SALE ERROR TECNICO |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | EQUITRONIC S.A | UCIA | CUBICULO 1 | VENTILADOR ADULTO | 1411 | 3867 |  | TAEMA | MONNAL T75 | MT75-05537 | 2025-01-11 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | 08/01/2025 Proveedor se revisa historial del equipo y se observa que la falla se encuentra registrada desde el día 06 de enero de 2025, se procede con la realización de pruebas generales y se establece según fabrica posible falla en la válvula solenoide. Se realiza desensamble del equipo para revisión de sistema neumático, se observa que el filtro que se ubica en los sensores de flujo se encontró introducido en el bloque generando obstrucción al paso del flujo. Se ubica nuevamente en la posición correcta. Se realizan calibraciones generales completas de presión y flujo lo cual corrige también el error 052 y se realizan pruebas funcionales satisfactorias con equipo patrón de ventilación mecánica. Equipo queda en observación 09/01/2025 El equipo funciona correctamente. Se anexa reporte N°OTT - 29774 | 2025-01-08 07:32 |  | 2025-01-08 12:13 | 2025-01-09 13:45 | 1532 | 948 | 584 | 244073 | Media | 2025-01-08 04:23 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | 08/01/2025 proveedor se revisa historial del equipo y se observa que la falla se encuentra registrada desde el día 06 de enero de 2025, se procede con la realización de pruebas generales y se establece según fabrica posible falla en la válvula solenoide. se realiza desensamble del equipo para revisión de sistema neumático, se observa que el filtro que se ubica en los sensores de flujo se encontró introducido en el bloque generando obstrucción al paso del flujo. se ubica nuevamente en la posición correcta. se realizan calibraciones generales completas de presión y flujo lo cual corrige también el error 052 y se realizan pruebas funcionales satisfactorias con equipo patrón de ventilación mecánica. equipo queda en observación 09/01/2025 el equipo funciona correctamente. se anexa reporte n°ott - 29774 | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Wednesday | 2
119012 | CORRECTIVO | 1152453390 | andrea betancur garcia | Ventilador SLE4000 mal funcionamiento Ventilador SLE4000 con presiones inadecuadas, se programa una presión y entrega entre 4 y 5 por debajo gracias |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | EQUITRONIC S.A | UCIN |  | VENTILADOR | 1402 | 3295 |  | SLE | SLE4000 | 42273 | 2025-08-23 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | 22/08/2025 Proveedor realiza verificación de funcionamiento e inspección física del equipo. Se procede con la revisión de presiones en el equipo en las cuales no se observa ninguna diferencia respecto al equipo patrón, realiza pruebas funcionales desde el menú de servicio de fabrica en los cuales se pudo establecer que los valores programados en el equipo son los correctos respecto a los valores monitorizados. No se observan diferencias. Se realizaron diferentes pruebas en distintos modos ventilatorios y no se observó falla alguna. Equipo funciona correctamente es óptimo para estar en servicio. Anexo Reporte del Tecnico N°OTT-32417 | 2025-08-22 11:52 |  | 2025-08-22 12:47 | 2025-08-22 14:24 | 97 | 0 | 97 | 259645 | Media | 2025-08-22 11:38 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | 22/08/2025 proveedor realiza verificación de funcionamiento e inspección física del equipo. se procede con la revisión de presiones en el equipo en las cuales no se observa ninguna diferencia respecto al equipo patrón, realiza pruebas funcionales desde el menú de servicio de fabrica en los cuales se pudo establecer que los valores programados en el equipo son los correctos respecto a los valores monitorizados. no se observan diferencias. se realizaron diferentes pruebas en distintos modos ventilatorios y no se observó falla alguna. equipo funciona correctamente es óptimo para estar en servicio. anexo reporte del tecnico n°ott-32417 | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Friday | 4
119471 | CORRECTIVO | 1037649230 | LUISA FERNANDA CRISTANCHO PARRA | ventilador SLE 5000 con falla ventilador SLE 5000 con falla en la mecánica pulmonar |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | EQUITRONIC S.A | UCIN | P7 CUB 2 | VENTILADOR ALTA FRECUENCIA | 1400 | 3296 |  | SLE | SLE5000 | 54247 | 2025-09-06 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | 05/09/2025 Se reporta equipo a proveedor. 9/09/2025 Proveedor realiza verificación de funcionamiento e inspección física del equipo, se observa que el flujo base esta desajustado. Se procede con el desensamble del equipo, se realiza corrección de flujo base a 8 L/min, realiza calibración completa del equipo, finalmente se realizan pruebas funcionales satisfactorias con equipo patrón de ventilación mecánica y pruebas funcionales en sus diferentes modos de trabajo y equipo pasa todas las pruebas comparado ante equipo patrón. Equipo se encuentra en perfectas condiciones físicas y funcionales. Se deja quipo en observación. 10/09/2025 Se ejecutan pruebas de funcionamiento las cuales pasan correctamente. Anexo Reporte de Servicio Tecnico N°OTT-32632 | 2025-09-05 07:49 |  | 2025-09-05 07:54 | 2025-09-10 16:55 | 7741 | 7679 | 62 | 260639 | Media | 2025-09-05 07:27 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | 05/09/2025 se reporta equipo a proveedor. 9/09/2025 proveedor realiza verificación de funcionamiento e inspección física del equipo, se observa que el flujo base esta desajustado. se procede con el desensamble del equipo, se realiza corrección de flujo base a 8 l/min, realiza calibración completa del equipo, finalmente se realizan pruebas funcionales satisfactorias con equipo patrón de ventilación mecánica y pruebas funcionales en sus diferentes modos de trabajo y equipo pasa todas las pruebas comparado ante equipo patrón. equipo se encuentra en perfectas condiciones físicas y funcionales. se deja quipo en observación. 10/09/2025 se ejecutan pruebas de funcionamiento las cuales pasan correctamente. anexo reporte de servicio tecnico n°ott-32632 | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Friday | 4
118113 | CORRECTIVO | 1037649230 | LUISA FERNANDA CRISTANCHO PARRA | Ventilador SLE 5000 con falla Falla en el manejo de presiones |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | EQUITRONIC S.A | UCIN |  | VENTILADOR ALTA FRECUENCIA | 1400 | 3296 |  | SLE | SLE5000 | 54247 | 2025-07-26 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: reportan equipo por falla en presiones. Actividad realizada: se procede a dejar equipo ciclando durante un tiempo prudente pero no se encuentra falla aparente. Se pausa para revisión por parte del proveedor. Estado final: Repuestos: 22/07/2025 El proveedor realiza verificación del equipo y no detecta fallas, el equipo cicla correctamente por aproximadamente 2 horas, ejecuta pruebas de funcionamiento las cuales pasan correctamente. Anexo Reporte de Servicio Técnico N°OTT - 32087 | 2025-07-19 17:25 |  | 2025-07-19 17:26 | 2025-07-22 14:35 | 4149 | 4008 | 141 | 257607 | Media | 2025-07-19 17:08 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: reportan equipo por falla en presiones. actividad realizada: se procede a dejar equipo ciclando durante un tiempo prudente pero no se encuentra falla aparente. se pausa para revisión por parte del proveedor. estado final: repuestos: 22/07/2025 el proveedor realiza verificación del equipo y no detecta fallas, el equipo cicla correctamente por aproximadamente 2 horas, ejecuta pruebas de funcionamiento las cuales pasan correctamente. anexo reporte de servicio técnico n°ott - 32087 | MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE, DESGASTE_NORMAL | ['MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE', 'DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Saturday | 5
119672 | CORRECTIVO | 1038408640 | NATALY YASMIN ZULUAGA ARCILA | REVISION DEL FIBRONASO Bune dia se solicita la revision del fibronasolaringoscopio que se encuentra en el consultorio 207, ya que se realizan el dia de hoy procedimientos y se evidencia de una de las angulaciones de este no se realiza bien por eso a peticion de otorrinolaringologa se solicita la correccion ya q no permite un trabajo exitoso, muchas gracias. |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | BIOTRONITECH COLOMBIA S.A. | CONSULTA EXTERNA |  | TELEPACK | 1275 | 3562 |  | STORZ | TELEPACK LED | YV2225 | 2025-09-13 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | 12/09/2025 Se reporta equipo a proveedor. 17/09/2025 El proveedor lleva a cabo la revisión del equipo, se evidencia que no se está utilizando correctamente y se realiza retroalimentación en el servicio. Anexo Reporte de Servicio N°de Actividad 278786 | 2025-09-11 14:41 |  | 2025-09-12 12:57 | 2025-09-17 11:10 | 7093 | 7010 | 83 | 261007 | Media | 2025-09-11 10:27 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | 12/09/2025 se reporta equipo a proveedor. 17/09/2025 el proveedor lleva a cabo la revisión del equipo, se evidencia que no se está utilizando correctamente y se realiza retroalimentación en el servicio. anexo reporte de servicio n°de actividad 278786 | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Thursday | 3
108336 | CORRECTIVO | 1036950741 | maria camila londoño rodriguez | Falla maquina de hiportermia Feliz Dìa, Se solicita amablemente la revisiòn de la maquina de hipotermia en uso con paciente ya que la temperatura de superficie esta por encima del rango terapeutico, agrdecemos la revisiòn, cordialmente. |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya |  | UCIN |  | SISTEMA DE HIPOTERMIA | 1267 | 3822 |  | MTRE | CRITICOOL | 9981876000007 | 2025-01-18 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: temperatura de superficie no llega a la programada. Actividad realizada: se encuentra que la temperatura de superficie llega hasta los 38°C en terapia de hipotermia, la cual se programa hasta 33.5°C, en cambia, lo temperatura central marca un valor inferior a lo programado. Se descarta con otros sensores de superficie obteniendo el mismo resultado. Se procede a cambiar de máquina en el servicio y se contacta a proveedor para su revisión. 17/01/2024 Proveedor realiza revisión de equipo, verificación de funcionamiento de sensores y verificación de componentes internos, no se evidencio falla en el equipo. Se anexa informe N°OTT - 29917 | 2025-01-17 12:20 |  | 2025-01-17 12:20 | 2025-01-17 14:47 | 147 | 0 | 147 | 244764 | Media | 2025-01-17 12:17 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: temperatura de superficie no llega a la programada. actividad realizada: se encuentra que la temperatura de superficie llega hasta los 38°c en terapia de hipotermia, la cual se programa hasta 33.5°c, en cambia, lo temperatura central marca un valor inferior a lo programado. se descarta con otros sensores de superficie obteniendo el mismo resultado. se procede a cambiar de máquina en el servicio y se contacta a proveedor para su revisión. 17/01/2024 proveedor realiza revisión de equipo, verificación de funcionamiento de sensores y verificación de componentes internos, no se evidencio falla en el equipo. se anexa informe n°ott - 29917 | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Friday | 4
119674 | CORRECTIVO | 1040047690 | MELISSA VALENCIA CARDONA | Imagen con llovizna Buenos días Se reporta endoscopio con placa 336 ya que se encuentra con la imagen incorrecta test de fuga negativo. |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | ENDOTEST | ENDOSCOPIAS |  | TORRE DE ENDOSCOPIA VIDEOGASTROSCOPIO VIDEOCOLONOSCOPIO VIDEODUODENO REGULADOR CO2 BOMBA DE IRRIGACIÓN | 4415 | 5920 |  | FUJIFILM | VP-3500 | 1V640G621 | 2025-09-13 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | 12/09/2025 Se reporta equipo a proveedor. 15/09/2025 Proveedor realiza inspección general de funcionamiento, secado del conector de video y del conector de la video procesadora, verificación de configuraciones ajustes necesarios y pruebas de imagen. Equipo queda funcionando correctamente SN°KG391K336 Anexo Reporte de Servicio | 2025-09-11 14:41 |  | 2025-09-12 12:57 | 2025-09-15 15:03 | 4447 | 4442 | 5 | 261020 | Media | 2025-09-11 11:13 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | 12/09/2025 se reporta equipo a proveedor. 15/09/2025 proveedor realiza inspección general de funcionamiento, secado del conector de video y del conector de la video procesadora, verificación de configuraciones ajustes necesarios y pruebas de imagen. equipo queda funcionando correctamente sn°kg391k336 anexo reporte de servicio | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Thursday | 3
117406 | CORRECTIVO | 1040047690 | MELISSA VALENCIA CARDONA | Imagen con interferencia Buenos dias solicito amablemente revisar endoscopio KG391K335 ya que se encuentra con la imagen en colores. TEST DE FUGA NEGATIVO muchas gracias |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | ENDOTEST | ENDOSCOPIAS |  | TORRE DE ENDOSCOPIA VIDEOGASTROSCOPIO VIDEOCOLONOSCOPIO VIDEODUODENO REGULADOR CO2 BOMBA DE IRRIGACIÓN | 4415 | 5920 |  | FUJIFILM | VP-3500 | 1V640G621 | 2025-06-28 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | 25/06/2025 Se reporta equipo a proveedor. SN:KG391K335 (TORRE PL:5920) 17/07/2025 El equipo no presenta fallas, se cierra orden. Se firma orden por la ingeniera Alejandra Duque. | 2025-06-25 11:50 |  | 2025-06-25 17:15 | 2025-07-17 16:09 | 31613 | 31599 | 14 | 256057 | Media | 2025-06-25 11:11 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | 25/06/2025 se reporta equipo a proveedor. sn:kg391k335 (torre pl:5920) 17/07/2025 el equipo no presenta fallas, se cierra orden. se firma orden por la ingeniera alejandra duque. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Wednesday | 2
113159 | CORRECTIVO | 39449838 | PADDY ALEXA GUARIN ALVAREZ | ERROR TARJETA SLD TOMOGRAFO Cordial saludo, Por favor revisar tomógrafo ya que nos sale este error y se debió cancelar la agenda |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | KAIKA S.A.S | OFTALMOLOGÍA |  | TOMÓGRAFO | 1376 | 3500 |  | ZEISS | CIRRUS HD OCT 500 | 500-21053 | 2025-03-08 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | 03/03/2025 Se realiza reporte al proveedor 06/03/2025 Proveedor realiza calibración de la potencia del diodo laser de OCT, se verifican y ajustan rangos de seguridad de disparo, se realizan múltiples iteraciones de auto chequeo, los resultados son correctos, se realizan múltiples adquisiciones con ojo de prueba y se realiza adquisición con paciente real y diferentes tipos de prueba, el equipo no ha presentado fallas. El equipo se encuentra en optimas condiciones de funcionamiento. Anexo Orden de Trabajo N°M-5649 | 2025-03-03 11:19 |  | 2025-03-03 11:31 | 2025-03-06 14:48 | 4517 | 4314 | 203 | 248200 | Media | 2025-03-03 11:02 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | 03/03/2025 se realiza reporte al proveedor 06/03/2025 proveedor realiza calibración de la potencia del diodo laser de oct, se verifican y ajustan rangos de seguridad de disparo, se realizan múltiples iteraciones de auto chequeo, los resultados son correctos, se realizan múltiples adquisiciones con ojo de prueba y se realiza adquisición con paciente real y diferentes tipos de prueba, el equipo no ha presentado fallas. el equipo se encuentra en optimas condiciones de funcionamiento. anexo orden de trabajo n°m-5649 | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Monday | 0
108024 | CORRECTIVO | 43204685 | ALEJANDRA JANETH JIMENEZ GALEANO | BANDA DE CAUCHO DEL EQUIPO SUELTA BUENAS TARDES EL EQUIPO DE AFERESIS TRIMA 2 DE LA CASA COMERCIAL TERUMO, PRESENTA BANDA DE PUERTA DE CENTRIFUGA SUELTA. YA SE INFORMO AL INGENIERO DE TERUMO. |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | TERUMO BCT COLOMBIA S.A | BANCO DE SANGRE |  | EQUIPO DE AFÉRESIS | 5021 | EB2469 | EB2469 | TERUMO | TRIMA ACCEL | 1T14186 | 2025-01-18 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | 14/01/2025 Se reporta equipo a proveedor. 25/02/2025 Este requerimiento no genero reporte porque se indico como ajustar el empaque telefónicamente el equipo quedo funcionando adecuadamente. Anexo Pantallazo de Correo de Solicitud de Reporte | 2025-01-14 07:22 |  | 2025-01-14 10:41 | 2025-02-25 16:21 | 59379 | 59376 | 3 | 244476 | Media | 2025-01-13 18:41 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | 14/01/2025 se reporta equipo a proveedor. 25/02/2025 este requerimiento no genero reporte porque se indico como ajustar el empaque telefónicamente el equipo quedo funcionando adecuadamente. anexo pantallazo de correo de solicitud de reporte | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Tuesday | 1
118950 | CORRECTIVO | 1036924670 | CARLOS ANDRES VILLEGAS SOTO | IMAGENES CON MUCHA RADIACION EL EQUIPO DE RX DE JARDINES ESTA IRRADIANDO EN EXCESO , MUESTRA LA IMAGEN CON DEMACIADA RADIACION EL CUAL AFECTA EL ESTUDIO Y MODIFICANDOLA TECNICA MANUAL NO SE CORRIGE EL ERROR |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | PHILIPS COLOMBIANA S.A | IMAGENOLOGÍA |  | EQUIPO DE RAYOS X | 4217 | 5723 |  | PHILIPS | DURADIAGNOST F30 DR 1.1 | 220074 | 2025-08-23 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | 21/08/2025 Se realiza reporte al proveedor con caso 0125930408 22/08/2025 Proveedor realiza chequeo del generador, revisión física del detector, verificación de la rejilla, ajustes del detector y realización de pruebas de funcionamiento. Luego de los ajustes se optimiza la imagen y se entrega equipo para su uso clínico. El equipo funciona correctamente. Anexo Reporte de Servicio N°WO-13420708 | 2025-08-20 15:48 |  | 2025-08-21 11:37 | 2025-08-22 15:57 | 1700 | 1577 | 123 | 259473 | Media | 2025-08-20 09:35 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | 21/08/2025 se realiza reporte al proveedor con caso 0125930408 22/08/2025 proveedor realiza chequeo del generador, revisión física del detector, verificación de la rejilla, ajustes del detector y realización de pruebas de funcionamiento. luego de los ajustes se optimiza la imagen y se entrega equipo para su uso clínico. el equipo funciona correctamente. anexo reporte de servicio n°wo-13420708 | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Wednesday | 2
118815 | CORRECTIVO | 1036950202 | yesica alejandra marin quintero | MAQUINA DE HIPOTERMIA POR FAVOR REVISAR MAQUINA, YA QUE NO REGULA LA TEMPERATURA SUPERFICIAL DE PACIENTE, YA SE CAMBIO SENSOR Y CONTINUA IGUAL. TAMBIEN HA PRESENTADO FALLAS EN EL RECALENTAMIENTO ( TARDÓ 12 HORAS LA ÚLTIMA VEZ EN RECALENTAR. |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | EQUITRONIC S.A | UCIN | P7 CUB 9 | SISTEMA DE HIPOTERMIA | 4396 | 5876 |  | MTRE | CRITICOOL | 99126817500006 | 2025-08-16 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Equipo de hipotermia no controla temperatura Actividad realizada: Se observa en el servicio que la temperatura superficial no se regulaba con la temperatura elegida, permanecía por encima, se baja equipo y se inician pruebas observando variación constante en las temperaturas, a diferencia del otro equipo que permanecen las 3 temperaturas iguales, se informa a Alejandra Duque para ser reportado a proveedor Estado final: fuera de servicio Repuestos: no 14/08/2025 Se reporta equipo a proveedor. 19/08/2025 Pendiente visita de proveedor. 20/08/2025 Proveedor realiza verificación de funcionamiento del equipo, procede con el diagnostico ya que el equipo presenta variaciones de temperatura en los sensores central y de monitoreo de piel, se realizan pruebas durante 2 días consecutivos y se pudo establecer una diferencia amplia con los sensores que se encontraban instalados en el equipo, se procede con la realización de pruebas empleando unos nuevos accesorios y el equipo trabaja correctamente sin problema alguno, se realizó revisión de sistema hidráulico del equipo el cual funciona correctamente, se procede con la revisión de sistema eléctrico y electrónico funciona correctamente sin problema. Equipo operativo. Anexo Reporte del Tecnico N°OTT-32377 | 2025-08-14 18:50 |  | 2025-08-14 18:50 | 2025-08-20 15:10 | 8420 | 7617 | 803 | 259242 | Media | 2025-08-14 14:46 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: equipo de hipotermia no controla temperatura actividad realizada: se observa en el servicio que la temperatura superficial no se regulaba con la temperatura elegida, permanecía por encima, se baja equipo y se inician pruebas observando variación constante en las temperaturas, a diferencia del otro equipo que permanecen las 3 temperaturas iguales, se informa a alejandra duque para ser reportado a proveedor estado final: fuera de servicio repuestos: no 14/08/2025 se reporta equipo a proveedor. 19/08/2025 pendiente visita de proveedor. 20/08/2025 proveedor realiza verificación de funcionamiento del equipo, procede con el diagnostico ya que el equipo presenta variaciones de temperatura en los sensores central y de monitoreo de piel, se realizan pruebas durante 2 días consecutivos y se pudo establecer una diferencia amplia con los sensores que se encontraban instalados en el equipo, se procede con la realización de pruebas empleando unos nuevos accesorios y el equipo trabaja correctamente sin problema alguno, se realizó revisión de sistema hidráulico del equipo el cual funciona correctamente, se procede con la revisión de sistema eléctrico y electrónico funciona correctamente sin problema. equipo operativo. anexo reporte del tecnico n°ott-32377 | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Thursday | 3
110116 | CORRECTIVO | 1053777802 | laura marcela zuluaga hernandez | CONSOLA ECMO CP5 POR FAVOR REVISAR CONSOLO ECMO CPS PLACA 6333, SE DESCONECTO DE LA RED ELECTRICA Y SE APAGO. |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | LIVANOVA COLOMBIA S.A.S | UCIA | CUBICULO 5 | SISTEMAS DE MAQUINAS CORAZÓN PULMÓN ECMO | 5122 | 6333 |  | SORIN | S5 | 48E10327 | 2025-02-08 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | 06/02/2025 Proveedor realiza verificación de capacidad de carga de las baterías, Se hace calibración de sensor de corriente y se hacen pruebas funcionales con carga de trabajo completa sin conexión al suministro eléctrico durante una hora sin novedades. Nota: Pendiente solicitud de herramienta a Bogotá para realizar extracción de log de errores, el equipo queda funcional y bajo observación, se cierra la orden ya que el equipo funciona correctamente. Anexo Orden de Trabajo N°1353662 | 2025-02-05 18:26 |  | 2025-02-05 18:28 | 2025-02-06 18:23 | 1435 | 1315 | 120 | 246267 | Alta | 2025-02-05 18:07 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | 06/02/2025 proveedor realiza verificación de capacidad de carga de las baterías, se hace calibración de sensor de corriente y se hacen pruebas funcionales con carga de trabajo completa sin conexión al suministro eléctrico durante una hora sin novedades. nota: pendiente solicitud de herramienta a bogotá para realizar extracción de log de errores, el equipo queda funcional y bajo observación, se cierra la orden ya que el equipo funciona correctamente. anexo orden de trabajo n°1353662 | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Wednesday | 2
118731 | CORRECTIVO | 1070608768 | wilson andres quiñones mosquera | La consola no carga Buenos dias Solicito revision prioritaria a consola de Ecmo, no carga la bateria, gracias. |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya |  | UCIP |  | SISTEMAS DE MAQUINAS CORAZÓN PULMÓN ECMO | 5122 | 6333 |  | SORIN | S5 | 48E10327 | 2025-08-16 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | 13/08/2025 Se realiza reporte al proveedor, pendiente de revisión. 23/08/2025 Proveedor realiza ajuste de componentes y verificación de sistema de carga de baterías durante mantenimiento preventivo. El equipo funciona correctamente Anexo Orden de Trabajo N°1656980 | 2025-08-12 11:34 |  | 2025-08-13 13:39 | 2025-08-23 21:06 | 14847 | 14828 | 19 | 259041 | Media | 2025-08-12 08:32 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | 13/08/2025 se realiza reporte al proveedor, pendiente de revisión. 23/08/2025 proveedor realiza ajuste de componentes y verificación de sistema de carga de baterías durante mantenimiento preventivo. el equipo funciona correctamente anexo orden de trabajo n°1656980 | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Tuesday | 1
119968 | CORRECTIVO | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS | Equipo presenta signo de exclamación en pozos de lámina al momento de realizar captura de fotos. |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | QUIMIOLAB S.A.S | LABORATORIO |  | EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE PRUEBAS POR IFI | 5308 | EB2571 | EB2571 | AESKU | HELIOS | 201115501 | 2025-09-27 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | 09/09/2025 Proveedor realiza ajuste de cable Flex de censado de líquido, se solicita fotografía de la placa de dilución al servicio y se evidencia pozos correctamente dispensados y sin presencia de fibrinas, se envían primes por software de usuario evidenciando que el equipo no se encuentra taponado. Durante primes se evidencia correcto funcionamiento de censado de líquido. El equipo funciona correctamente. Anexo Reporte de Visita N°6420 | 2025-09-22 12:55 | 2025-09-22 12:55 | 2025-09-22 17:15 | 2025-09-22 17:28 | 13 | 0 | 13 |  |  |  | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | 09/09/2025 proveedor realiza ajuste de cable flex de censado de líquido, se solicita fotografía de la placa de dilución al servicio y se evidencia pozos correctamente dispensados y sin presencia de fibrinas, se envían primes por software de usuario evidenciando que el equipo no se encuentra taponado. durante primes se evidencia correcto funcionamiento de censado de líquido. el equipo funciona correctamente. anexo reporte de visita n°6420 | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Monday | 0
114014 | CORRECTIVO | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS | El equipo presenta fallas en los resultados de las medidas de los pacientes. |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | GRUPO COLORS EQUIPOS SAS | OFTALMOLOGÍA |  | AUTOREFRACTOQUERATÓMETRO | 5185 | 6356 |  | VISIONIX | VX90 | 202405-0058 | 2025-03-08 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | 07/03/2025 Se reporta equipo a proveedor. 11/03/2025 Proveedor realiza revisión de funcionamiento de autorefractoqueratometro VX90, se realiza revisión con equipo patrón, el equipo VX90 se encuentra dentro de parámetros normales, se realizan pruebas con pacientes, equipo realiza tomas y valores se encuentran normales. Se brindas indicaciones y condiciones para realizar las tomas. Equipo queda funcional y en perfectas condiciones físicas. Se deja en observación. 12/03/2025 Se realizaron exámenes el día de hoy siguiendo las instrucciones brindadas por el ingeniero; el equipo continúa presentando diferencias significativas en los resultados, lo cual puede generar un diagnóstico incorrecto en los pacientes, se solicita devolución del equipo. 17/03/2025 Se solicita nuevamente devolución del equipo al proveedor, se espera respuesta. 28/03/2025 Pendiente respuesta del proveedor con referencia a la devolución del equipo. 10/04/2025 El proveedor realiza recolección de equipo para devolución. Anexo Informe de Servicio N°OTT-5471 y Acta de Salida del Equipo de la IPS | 2025-03-28 16:06 | 2025-03-28 16:06 | 2025-03-28 16:07 | 2025-04-10 10:44 | 18397 | 18383 | 14 |  |  |  | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | 07/03/2025 se reporta equipo a proveedor. 11/03/2025 proveedor realiza revisión de funcionamiento de autorefractoqueratometro vx90, se realiza revisión con equipo patrón, el equipo vx90 se encuentra dentro de parámetros normales, se realizan pruebas con pacientes, equipo realiza tomas y valores se encuentran normales. se brindas indicaciones y condiciones para realizar las tomas. equipo queda funcional y en perfectas condiciones físicas. se deja en observación. 12/03/2025 se realizaron exámenes el día de hoy siguiendo las instrucciones brindadas por el ingeniero; el equipo continúa presentando diferencias significativas en los resultados, lo cual puede generar un diagnóstico incorrecto en los pacientes, se solicita devolución del equipo. 17/03/2025 se solicita nuevamente devolución del equipo al proveedor, se espera respuesta. 28/03/2025 pendiente respuesta del proveedor con referencia a la devolución del equipo. 10/04/2025 el proveedor realiza recolección de equipo para devolución. anexo informe de servicio n°ott-5471 y acta de salida del equipo de la ips | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Friday | 4
116004 | CORRECTIVO | 1098785936 | jennifer tatiana castillo hernandez | Mediciòn errone a presiòn arterital Se evidencia mediciòn erronea de presión arterial en monitor de signos vitales de cubículo UCIP06 |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | AMAREY NOVA MEDICAL S.A | UCIP | CUBÍCULO 6 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 4403 | 5884 |  | NIHON KOHDEN | CSM-1501 | 2218 | 2025-05-31 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Equipo con valores de NIBP por fuera de rango Actividad realizada: Se revisa equipo y se encuentra que no siempre toma la presión y cuando la toma, los valore se salen del rango permitido( erro mayor a 4 en varias tomas). Se comunica con el proveedor e indica que ellos deben revisar el equipo Se comunica a la coordinadora Alejandra Duque para realizar reporte a proveedor Estado final: parcialmente funcional Repuestos: no 27/05/2025 Proveedor realiza prueba NIBP, donde se evalúa el desempeño de las válvulas, bomba de presión y sensores de presión, el equipo pasa las pruebas satisfactoriamente, se descarta daño en alguno de los componentes descritos, el equipo funciona correctamente. Anexo Reporte de Servicio Técnico N° OT-213261-25 | 2025-05-24 08:53 |  | 2025-05-24 08:54 | 2025-05-27 12:01 | 4507 | 4337 | 170 | 253887 | Media | 2025-05-23 08:50 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: equipo con valores de nibp por fuera de rango actividad realizada: se revisa equipo y se encuentra que no siempre toma la presión y cuando la toma, los valore se salen del rango permitido( erro mayor a 4 en varias tomas). se comunica con el proveedor e indica que ellos deben revisar el equipo se comunica a la coordinadora alejandra duque para realizar reporte a proveedor estado final: parcialmente funcional repuestos: no 27/05/2025 proveedor realiza prueba nibp, donde se evalúa el desempeño de las válvulas, bomba de presión y sensores de presión, el equipo pasa las pruebas satisfactoriamente, se descarta daño en alguno de los componentes descritos, el equipo funciona correctamente. anexo reporte de servicio técnico n° ot-213261-25 | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Saturday | 5
120037 | CORRECTIVO | 1040181182 | CLARA LUCIA CASTAÑEDA VILLA | TEST DE FUGA POSITIVO buenos dias se reporta endoscopio por test de fuga positivo con placa terminada en 338 de la sede jardines de llanogrande, se le realizo el test antes de empezar programacion y salio positivo. gracias. |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | ENDOTEST | ENDOSCOPIAS |  | TORRE DE ENDOSCOPIA VIDEOGASTROSCOPIO VIDEOCOLONOSCOPIO | 4416 | 5921 |  | FUJIFILM | VP-3500 | 1V640G622 | 2025-09-27 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | 24/09/2025 Se reporta equipo al proveedor SN:KG391K338. A la espera de visita 25/09/2025 El proveedor realiza pruebas de funcionamiento general y se retira residuos de fibras de tela de los canales. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. Anexo Reporte de Servicio | 2025-09-24 11:51 |  | 2025-09-24 14:41 | 2025-09-25 09:36 | 1136 | 1129 | 7 | 261787 | Media | 2025-09-24 09:39 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | 24/09/2025 se reporta equipo al proveedor sn:kg391k338. a la espera de visita 25/09/2025 el proveedor realiza pruebas de funcionamiento general y se retira residuos de fibras de tela de los canales. equipo en condiciones normales de funcionamiento. anexo reporte de servicio | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Wednesday | 2
109191 | CORRECTIVO | 1041326140 | MAGNOLIA ISABEL CASTAÑO GALLEGO | error de presión -40kpa |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S | LABORATORIO |  | ANALIZADOR HEMATOLÓGICO AUTOMÁTICO | 4486 | EB2137 | EB2137 | MINDRAY | CAL6000 | DC8-27000190 | 2025-02-08 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | 04/02/2025 Proveedor realiza inspección de linea -40kpa del equipo cal6000, en común acuerdo con usuaria se retira el visto desde el auxiliary tools que inhabilita el sc120 para que funcione como banda, las placas se procesan con rack morado en manual, el equipo funciona correctamente. Anexo Reporte de Servicio N°SSO-25-138884 | 2025-02-04 07:41 |  | 2025-02-04 18:54 | 2025-02-24 17:40 | 28727 | 28717 | 10 | 246086 | Media | 2025-02-04 04:01 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | 04/02/2025 proveedor realiza inspección de linea -40kpa del equipo cal6000, en común acuerdo con usuaria se retira el visto desde el auxiliary tools que inhabilita el sc120 para que funcione como banda, las placas se procesan con rack morado en manual, el equipo funciona correctamente. anexo reporte de servicio n°sso-25-138884 | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Tuesday | 1
119681 | CORRECTIVO | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS | Error de llenado de reservorio LC_A |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S | LABORATORIO |  | ANALIZADOR HEMATOLÓGICO AUTOMÁTICO | 4486 | EB2137 | EB2137 | MINDRAY | CAL6000 | DC8-27000190 | 2025-08-16 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | 14/08/2025 Proveedor retira cubierta lateral, evidencia que el flotador del reservorio LC_A1 está arriba pero el reservorio está vacío, desmonta el reservorio junto con el flotador, realiza limpieza del sensor y elimina error adecuadamente, finalmente realiza acompañamiento a muestras sin novedades. El equipo funciona correctamente. Anexo Reporte de Servicio N°SSO-25-167933 | 2025-09-11 16:17 | 2025-09-11 16:17 | 2025-09-12 11:38 | 2025-09-12 11:43 | 6 | 0 | 6 |  |  |  | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | 14/08/2025 proveedor retira cubierta lateral, evidencia que el flotador del reservorio lc_a1 está arriba pero el reservorio está vacío, desmonta el reservorio junto con el flotador, realiza limpieza del sensor y elimina error adecuadamente, finalmente realiza acompañamiento a muestras sin novedades. el equipo funciona correctamente. anexo reporte de servicio n°sso-25-167933 | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Thursday | 3
120002 | CORRECTIVO | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS | El equipo presenta coloraciones tenues culminado el procesamiento. |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S | LABORATORIO |  | ANALIZADOR HEMATOLÓGICO AUTOMÁTICO | 4486 | EB2137 | EB2137 | MINDRAY | CAL6000 | DC8-27000190 | 2025-09-27 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | 23/09/2025 Proveedor recomienda realizar un mantenimiento quincenal con metanol (último realizado el 14 de septiembre) con el fin de mejorar la coloración, culminado el mantenimiento se solicita mandar a colorear para seguimiento en donde se obtiene el mismo resultado. Por lo anterior, se escala caso a segundo nivel por zona para revisión y mitigar el problema de raíz. Pendiente nueva revisión. 10/10/2025 El servicio reporta que se encuentra pendiente nueva visita. 22/10/2025 El servicio reporta que no fue necesario nueva visita del proveedor ya que el equipo mejoró las coloraciones con mantenimiento quincenal con metanol. Anexo Reporte de Servicio N°STK-079367 | 2025-09-23 12:34 |  | 2025-09-23 14:47 | 2025-10-22 15:10 | 41783 | 41770 | 13 |  |  |  | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | 23/09/2025 proveedor recomienda realizar un mantenimiento quincenal con metanol (último realizado el 14 de septiembre) con el fin de mejorar la coloración, culminado el mantenimiento se solicita mandar a colorear para seguimiento en donde se obtiene el mismo resultado. por lo anterior, se escala caso a segundo nivel por zona para revisión y mitigar el problema de raíz. pendiente nueva revisión. 10/10/2025 el servicio reporta que se encuentra pendiente nueva visita. 22/10/2025 el servicio reporta que no fue necesario nueva visita del proveedor ya que el equipo mejoró las coloraciones con mantenimiento quincenal con metanol. anexo reporte de servicio n°stk-079367 | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Tuesday | 1
116502 | CORRECTIVO | 79835859 | fernan alonso valencia jurado | Equipo funcionando incorrectamente El equipo se esta desconectando del detector en ocaciones aparece sin señal y se demora bastante en reconectar . |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya |  | IMAGENOLOGÍA |  | FLAT PANEL | 4288 | 5802 |  | AGFA | XD 14 (FXRD-3643VAW) | VEABCB165 | 2025-06-07 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Intermitencia en establecer conexión con detector al realizar traslados del detector entre bukis de mesa o pared Actividad realizada: Se traslada orden a coordinación de proveedores Estado final: Se deja en pausa y queda pendiente a visita de proveedor Repuestos: No 12/06/2025 El proveedor configura perdida de comunicación esporádica entre la estación de adquisición NX MUSICA y el panel mencionado, como consecuencia de una incorrecta selección del canal utilizado en la banda de 5Ghz, generando solapamiento en el numero 32 por lo que se reajusta hacia el canal 36 con resultados satisfactorios, sin embargo, teniendo en consideración la atenuación evidenciada en la intensidad de la señal inalámbrica durante la utilización del detector en el bucky mural, se recomienda reubicación del modem SCU al interior de la sala, de tal manera que se garantice una línea de vista directa y constante entre ambos componentes (PANEL y SCU). El equipo funciona correctamente. Anexo Reporte de Servicio Técnico N°AA56075 | 2025-06-03 10:00 |  | 2025-06-03 12:07 | 2025-06-12 16:32 | 13225 | 13061 | 164 | 254440 | Media | 2025-06-02 06:25 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: intermitencia en establecer conexión con detector al realizar traslados del detector entre bukis de mesa o pared actividad realizada: se traslada orden a coordinación de proveedores estado final: se deja en pausa y queda pendiente a visita de proveedor repuestos: no 12/06/2025 el proveedor configura perdida de comunicación esporádica entre la estación de adquisición nx musica y el panel mencionado, como consecuencia de una incorrecta selección del canal utilizado en la banda de 5ghz, generando solapamiento en el numero 32 por lo que se reajusta hacia el canal 36 con resultados satisfactorios, sin embargo, teniendo en consideración la atenuación evidenciada en la intensidad de la señal inalámbrica durante la utilización del detector en el bucky mural, se recomienda reubicación del modem scu al interior de la sala, de tal manera que se garantice una línea de vista directa y constante entre ambos componentes (panel y scu). el equipo funciona correctamente. anexo reporte de servicio técnico n°aa56075 | MAL_MANEJO_CABLES, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_MANEJO_CABLES', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Tuesday | 1
115327 | CORRECTIVO | 1007373263 | daiana andrea orrego perez | Equipo con aviso de batería baja Equipo con aviso de batería baja |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | EQUITRONIC S.A | UCIP |  | VENTILADOR ALTA FRECUENCIA | 483 | 4224 |  | SLE | SLE6000 | 6010160359 | 2025-05-10 | PENDIENTE | MAL USO |  |  | Diagnostico: Equipo se apaga mientras esta ventilando un paciente Actividad realizada: Se revisa equipo y se encuentra descargado por completo , se pone a cargar Se revisa equipo y se puede ver que llega hasta 75%, luego de eso , empieza a bajara la carga aún estando coactado Se comunica a la coordinadora Alejandra Duque para realizan reporte a proveedor Estado final: Repuestos: 06/05/2025 El proveedor realiza revisión general del equipo tanto de estado físico como funcional y equipo funciona correctamente, realiza revisión de historial de alarmas registradas del equipo y se observan diferentes alarmas tanto audibles como visibles generadas por el equipo indicando la anomalía presentada por perdida de suministro eléctrico en diferentes horarios. Así: -04 abril 2025 hora 18:28 Equipo reconoce que no esta conectado al suministro eléctrico y genera alarma “Fallo alimentación de red” Inmediatamente dentro del mismo minuto según registro la alarma fue silenciada sin verificar la novedad que el equipo estaba generando. -04 abril 2025 hora 18:47 Se repite nuevamente la alarma de fallo de red y otra vez es silenciada. -18:50 Nuevamente alarma fallo alimentación de red -18:52 Fallo alimentación de red y nuevamente fue silenciada, sin verificación. -18:53 Alarma silenciada Transcurre mas de una hora y el equipo sigue trabando soportado por las baterías. -19:58 Se genera nuevamente alarma “Batería baja” -20:21 horas Alarma critica Batería baja y su intensidad lumínica de alarma cambia de color indicando la criticidad. Por último y ante el agotamiento de las baterías el equipo se apaga al quedarse sin fuente de poder. Se realizan pruebas funcionales en departamento de ingeniería y equipo es puesto a ciclar en modo batería y equipo da un soporte de casi 2 horas ciclando en modo batería. Equipo no presenta falla alguna, se realizan pruebas funcionales generales de todos sus componentes y equipo funciona correctamente. NOTA: Se determina que la falla fue por operario al no revisar las alarmas y novedades que el equipo estaba emitiendo y simplemente silenciaron las alarmas se revisa estado de las baterías y se encuentra trabajando correctamente. Equipo se encuentra en perfecto estado. Anexo Reporte del Tecnico N°OTT-31192 | 2025-05-05 07:41 |  | 2025-05-05 09:14 | 2025-05-06 14:06 | 1732 | 1408 | 324 | 252499 | Media | 2025-05-04 21:04 | APROBADA |  | MAL USO | MAL USO | diagnostico: equipo se apaga mientras esta ventilando un paciente actividad realizada: se revisa equipo y se encuentra descargado por completo , se pone a cargar se revisa equipo y se puede ver que llega hasta 75%, luego de eso , empieza a bajara la carga aún estando coactado se comunica a la coordinadora alejandra duque para realizan reporte a proveedor estado final: repuestos: 06/05/2025 el proveedor realiza revisión general del equipo tanto de estado físico como funcional y equipo funciona correctamente, realiza revisión de historial de alarmas registradas del equipo y se observan diferentes alarmas tanto audibles como visibles generadas por el equipo indicando la anomalía presentada por perdida de suministro eléctrico en diferentes horarios. así: -04 abril 2025 hora 18:28 equipo reconoce que no esta conectado al suministro eléctrico y genera alarma “fallo alimentación de red” inmediatamente dentro del mismo minuto según registro la alarma fue silenciada sin verificar la novedad que el equipo estaba generando. -04 abril 2025 hora 18:47 se repite nuevamente la alarma de fallo de red y otra vez es silenciada. -18:50 nuevamente alarma fallo alimentación de red -18:52 fallo alimentación de red y nuevamente fue silenciada, sin verificación. -18:53 alarma silenciada transcurre mas de una hora y el equipo sigue trabando soportado por las baterías. -19:58 se genera nuevamente alarma “batería baja” -20:21 horas alarma critica batería baja y su intensidad lumínica de alarma cambia de color indicando la criticidad. por último y ante el agotamiento de las baterías el equipo se apaga al quedarse sin fuente de poder. se realizan pruebas funcionales en departamento de ingeniería y equipo es puesto a ciclar en modo batería y equipo da un soporte de casi 2 horas ciclando en modo batería. equipo no presenta falla alguna, se realizan pruebas funcionales generales de todos sus componentes y equipo funciona correctamente. nota: se determina que la falla fue por operario al no revisar las alarmas y novedades que el equipo estaba emitiendo y simplemente silenciaron las alarmas se revisa estado de las baterías y se encuentra trabajando correctamente. equipo se encuentra en perfecto estado. anexo reporte del tecnico n°ott-31192 | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Monday | 0
121560 | CORRECTIVO | 1019030953 | shannen nathalie rincon bastos | EQUIPO NO FUNCIONA BUENOS DIAS TAN AMABLE REVISAR Y REPARAR EQUIPO DE DENSITOMETRIA DE JARDINES LLANOGRANDE, YA QUE AL MOMENTO NO FUNCIONA Y AFECTA LA PROGRAMACION EN LA AGENDA. SE REQUIERE CON URGENCIA REVISION DEL EQUIPO. GRACIAS |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | GENERAL ELECTRIC | IMAGENOLOGÍA |  | DENSITOMETRO | 4728 | 6188 |  | GENERAL ELECTRIC | PRODIGY ADVANCE | 513268MA | 2025-11-22 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | 18/11/2025 Proveedor realiza conexión remota, replica los errores generados por el equipo y finalmente realiza control de calidad exitosamente, se deja en observación. 19/11/2025 El equipo funciona correctamente. Anexo Reporte de Servicio N°WO-17910661 | 2025-11-18 10:23 |  | 2025-11-18 18:47 | 2025-11-19 16:24 | 1297 | 1291 | 6 | 264985 | Media | 2025-11-18 09:15 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | 18/11/2025 proveedor realiza conexión remota, replica los errores generados por el equipo y finalmente realiza control de calidad exitosamente, se deja en observación. 19/11/2025 el equipo funciona correctamente. anexo reporte de servicio n°wo-17910661 | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Tuesday | 1
117405 | CORRECTIVO | 1053830019 | JIMENA OSSA VALLEJO | Ecógrafo BD Se solicita revisión de ecógrafo de la marca BD, que esta asignado a terapia intravenosa. El sistema de navegación Sherlock no funciona correctamente. Se llamó al especialista clínico de la marca, se hizo abordaje básico, sin dar respuesta. Equipo ubicado en la oficina del coordinador medico de la uci adultos. |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA. | UCIA |  | SISTEMA DE ULTRASONIDO | 4914 | EB2437 | EB2437 | BARD | SITE RITE 8 | DYFPAD009 | 2025-06-28 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | 25/06/2025 Se solicita revisión al proveedor 01/07/2025 Proveedor realiza revisión del equipo, sin encontrar falla en este. Equipo se deja en observacipon 02/07/2025 Equipo funcionando correctamente. Anexo Informacion compartida de Proveedor por correo electronico | 2025-06-25 11:48 |  | 2025-06-25 17:29 | 2025-07-02 14:01 | 9873 | 9868 | 5 | 256053 | Media | 2025-06-25 11:00 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | 25/06/2025 se solicita revisión al proveedor 01/07/2025 proveedor realiza revisión del equipo, sin encontrar falla en este. equipo se deja en observacipon 02/07/2025 equipo funcionando correctamente. anexo informacion compartida de proveedor por correo electronico | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Wednesday | 2
117469 | CORRECTIVO | 1041325296 | BILEALDA CRISTINA SANTA MURILLO | pesa digital descalibrada Buenos dias, favor revisar pesa digital descalibrada Muchas gracias |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | DISTRIBUIMOS L.F.D.O S.A.S | TRASPLANTES |  | BÁSCULA DIGITAL | 5219 | EB2549 | EB2549 | HEALTH O METER | 880KL | 88028240000455 | 2025-06-28 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Báscula no arroja valores reales Actividad realizada: Se revisa equipo observando dificultad en el encendido, cuando enciende no detecta los pesos, y en algunas ocasiones que lo detecta, da valores que no corresponden, ´se realiza cambio de baterías pero el problema persiste. se entrega a Alejandra Duque para ser reportada ya que se encuentra en garantía. Estado final: fuera de servicio Repuestos: no 04/07/2025 El equipo es recogido por parte del proveedor para revisión por garantía. 24/07/2025 Proveedor lleva a cabo limpieza general de la carcasa del equipo; se realiza ajuste utilizando masas patrón desde 20kg hasta 180kg y se ejecutan pruebas de funcionamiento las cuales pasan correctamente; todos los parámetros se visualizan correctamente en el display. El equipo se encuentra en optimas condiciones de funcionamiento. Anexo Reporte de Servicio Técnico N°CR2025/158 | 2025-06-27 07:37 |  | 2025-06-27 09:42 | 2025-07-24 14:02 | 39140 | 39102 | 38 | 256169 | Media | 2025-06-27 02:12 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: báscula no arroja valores reales actividad realizada: se revisa equipo observando dificultad en el encendido, cuando enciende no detecta los pesos, y en algunas ocasiones que lo detecta, da valores que no corresponden, ´se realiza cambio de baterías pero el problema persiste. se entrega a alejandra duque para ser reportada ya que se encuentra en garantía. estado final: fuera de servicio repuestos: no 04/07/2025 el equipo es recogido por parte del proveedor para revisión por garantía. 24/07/2025 proveedor lleva a cabo limpieza general de la carcasa del equipo; se realiza ajuste utilizando masas patrón desde 20kg hasta 180kg y se ejecutan pruebas de funcionamiento las cuales pasan correctamente; todos los parámetros se visualizan correctamente en el display. el equipo se encuentra en optimas condiciones de funcionamiento. anexo reporte de servicio técnico n°cr2025/158 | MAL_USO_CONFIGURACION, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Friday | 4
114947 | CORRECTIVO | 1041326140 | MAGNOLIA ISABEL CASTAÑO GALLEGO | LACTATO NO CALIBRA LACTATO NO CALIBRA, ERRO DE LINEALIDAD |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | PRODUCTOS ROCHE S.A | CIRUGÍA | PREPARACION DE PACIENTES VIP | ANALIZADOR PARA PRUEBAS DE POC | 4798 | EB2350 | EB2350 | ROCHE | COBAS B123 | 41258 | 2025-04-26 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | 25/04/2025 Proveedor da indicaciones al personal para solucionar la falla, el equipo funciona correctamente. Nota: La orden no se cierra en el momento indicado debido a que el personal no dio aviso de la solución de la falla, adicional, el proveedor no cargo el reporte ni la trazabilidad en la plataforma de roche sobre dicha actividad. Anexo Documento enviado por Ing Ange carvajal | 2025-04-25 14:14 |  | 2025-04-25 16:38 | 2025-06-17 15:44 | 76267 | 76264 | 3 | 251999 | Media | 2025-04-25 11:39 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | 25/04/2025 proveedor da indicaciones al personal para solucionar la falla, el equipo funciona correctamente. nota: la orden no se cierra en el momento indicado debido a que el personal no dio aviso de la solución de la falla, adicional, el proveedor no cargo el reporte ni la trazabilidad en la plataforma de roche sobre dicha actividad. anexo documento enviado por ing ange carvajal | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Friday | 4
115539 | CORRECTIVO | 1216729747 | manuela valencia velasquez | Error tira reactiva Al ingresar un rack con muestra saca "Error del casset de tiras reactivas" (no se ha aceptado el casete de tiras , no se ha podido leer la etiqueta RFID) Las tiras se cambiaron ayer y tiene 329 |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | PRODUCTOS ROCHE S.A | LABORATORIO |  | ANALIZADOR DE ORINA | 4720 | EB2297 | EB2297 | ROCHE | COBAS 6500 (U601/U701) | SU0902740 / SV1002229 | 2025-05-10 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | 8/05/2025 Personal asistencial realiza mantenimiento diario, Apaga y prende el equipo, posteriormente el equipo funciona correctamente. Nota: No se emite reporte ya que el proveedor no interviene el equipo, se anexa documento con la trazabilidad de la falla de la plataforma Roche. Anexo documento de Trazabilidad | 2025-05-08 14:22 |  | 2025-05-08 17:24 | 2025-05-08 17:27 | 4 | 0 | 4 | 252826 | Media | 2025-05-08 08:30 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | 8/05/2025 personal asistencial realiza mantenimiento diario, apaga y prende el equipo, posteriormente el equipo funciona correctamente. nota: no se emite reporte ya que el proveedor no interviene el equipo, se anexa documento con la trazabilidad de la falla de la plataforma roche. anexo documento de trazabilidad | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Thursday | 3
119879 | CORRECTIVO | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS | Se apaga el equipo para iniciar el mantenimiento y al encender la pantalla esta congelada y no permite ninguna acción. |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | PRODUCTOS ROCHE S.A | LABORATORIO |  | ANALIZADOR DE ORINA | 4720 | EB2297 | EB2297 | ROCHE | COBAS 6500 (U601/U701) | SU0902740 / SV1002229 | 2025-09-13 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | 7/09/2025 Proveedor brinda instrucciones a la doctora para que se haga un apagado y encendido adecuadamente, luego que reinicie, pasar un racks con muestras. Equipo operativo, recibe a satisfacción la doctora Lady Gaviria. Se anexa reporte de servicio técnico WO-34000403 | 2025-09-18 12:17 | 2025-09-18 12:17 | 2025-09-18 12:25 | 2025-09-18 12:45 | 20 | 0 | 20 |  |  |  | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | 7/09/2025 proveedor brinda instrucciones a la doctora para que se haga un apagado y encendido adecuadamente, luego que reinicie, pasar un racks con muestras. equipo operativo, recibe a satisfacción la doctora lady gaviria. se anexa reporte de servicio técnico wo-34000403 | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Thursday | 3
114890 | CORRECTIVO | 1101208459 | derly tatiana florez murillo | Se encuentra cama bloqueada, no respondedor de tab Se encuentra cama bloqueada, no respondedor de tablero táctil |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | MUBI | UCIA |  | CAMA ELÉCTRICA | 4818 | 6229 |  | DOMETAL - MUBI | LYNIX ESSENTIAL | 107958 | 2025-04-26 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Cama bloqueada Actividad realizada: Se realiza revisión de la cama y se encuentra falla de funcionamiento en panel izquierdo, la cama se deja funcioanndo solo con panel derecho Estado final: Equipo operativo, pendiente por revisión por proveedor Repuestos: 22/05/2025 Se cierra orden con la GT 104093. Anexo Comprobante de Servicio N°2656 | 2025-04-23 18:18 |  | 2025-04-23 18:20 | 2025-05-22 17:58 | 41738 | 41732 | 6 | 251841 | Media | 2025-04-23 17:57 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: cama bloqueada actividad realizada: se realiza revisión de la cama y se encuentra falla de funcionamiento en panel izquierdo, la cama se deja funcioanndo solo con panel derecho estado final: equipo operativo, pendiente por revisión por proveedor repuestos: 22/05/2025 se cierra orden con la gt 104093. anexo comprobante de servicio n°2656 | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Wednesday | 2
114099 | CORRECTIVO | 39446126 | MONICA PATRICIA GOMEZ BETANCUR | hemoglobinometros, no prende Ya se reporto a ingenieria ANNAR. apesar de cambio de pilas, el hemoglobinometro no prende. |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S | BANCO DE SANGRE |  | SISTEMA PARA LA DETECCIÓN DE HEMOGLOBINA | 4809 | EB2357 | EB2357 | MISSION PLUS | MISSION PLUS HB | 495H0004812 | 2025-04-05 | PENDIENTE | MAL USO |  |  | 9/05/2025 Proveedor realiza revisión del equipo y encuentra las baterías se encuentran mal posicionadas, procede a instalarlas correctamente y el equipo funciona correctamente, no se emite reporte debido a que la falla fue mal uso. | 2025-04-01 14:29 |  | 2025-04-01 18:01 | 2025-05-09 11:03 | 54302 | 54281 | 21 | 250287 | Media | 2025-04-01 14:17 | APROBADA |  | MAL USO | MAL USO | 9/05/2025 proveedor realiza revisión del equipo y encuentra las baterías se encuentran mal posicionadas, procede a instalarlas correctamente y el equipo funciona correctamente, no se emite reporte debido a que la falla fue mal uso. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Tuesday | 1
108349 | CORRECTIVO | 1007338041 | SARA VALENTINA RAMIREZ CARDONA | POR FAVOR SOLUCIONARE LE ERROR DEL TBS BUENAS TARDES LA PRESENTE ES PARA INFORMAR QUE EL DENSITOMETRO DE LA SEDE JARDINES REQUIERE REVISION OPORTUNA DE LA PARTE DE LOS APLICACIONISTA O INGENIEROS , DEBIDO A UN MAL DIAGNOSTICO QUE ESTA ARROJANDO EL EQUIPO CON EL TBS , ESTO PROVOCA RETRASO EN LOS RESULTADOS DE LOS PACIENTES. |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | GENERAL ELECTRIC | IMAGENOLOGÍA |  | DENSITOMETRO | 4728 | 6188 |  | GENERAL ELECTRIC | PRODIGY ADVANCE | 513268MA | 2025-01-18 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Se realiza reporte al proveedor caso 13273451 23/01/2025 Proveedor realiza instalación correcta de la licencia de TBS: -Se llevó a cabo una nueva calibración y se obtuvo resultado exitoso -Se consigue soporte de aplicaciones quien confirma que el TBS tiene limitaciones por edad e IMC. Dichas informaciones se encuentran consignadas en el manual de usuario impreso y digital que pueden abrir desde el software enCore en la pestaña de ayuda. Se consultará con aplicaciones cuales son los valores exactos de dichos parámetros límite -Si el problema era de parámetros TBS en general, con la re-calibración quedó superado. Causa del Problema: -Se llevaron a cabo estudios en el equipo con pacientes fuera del rango de edad e IMC. Verificación / Pruebas Hechas: -Se llevó a cabo test de movimientos y posicionamiento y se obtuvo resultado exitoso -Se llevó a cabo control de calidad diario y se obtuvo resultado exitoso -Se llevaron a cabo pacientes de prueba con Phantom TBS usando el protocolo Columna AP obteniendo valores de TBS dentro del rango recomendado por fabrica El equipo funciona correctamente. | 2025-01-17 14:45 |  | 2025-01-17 15:12 | 2025-01-23 17:27 | 8775 | 8614 | 161 | 244765 | Media | 2025-01-17 12:22 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | se realiza reporte al proveedor caso 13273451 23/01/2025 proveedor realiza instalación correcta de la licencia de tbs: -se llevó a cabo una nueva calibración y se obtuvo resultado exitoso -se consigue soporte de aplicaciones quien confirma que el tbs tiene limitaciones por edad e imc. dichas informaciones se encuentran consignadas en el manual de usuario impreso y digital que pueden abrir desde el software encore en la pestaña de ayuda. se consultará con aplicaciones cuales son los valores exactos de dichos parámetros límite -si el problema era de parámetros tbs en general, con la re-calibración quedó superado. causa del problema: -se llevaron a cabo estudios en el equipo con pacientes fuera del rango de edad e imc. verificación / pruebas hechas: -se llevó a cabo test de movimientos y posicionamiento y se obtuvo resultado exitoso -se llevó a cabo control de calidad diario y se obtuvo resultado exitoso -se llevaron a cabo pacientes de prueba con phantom tbs usando el protocolo columna ap obteniendo valores de tbs dentro del rango recomendado por fabrica el equipo funciona correctamente. | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Friday | 4
117421 | CORRECTIVO | 43715204 | DIANA PATRICIA MARIN GARCIA | no funciona Buenos días . Por favor revisar incubadora steris "surgiplash", no funciona , al prenderla produce un sonido extraño y no funciona . Mil gracias por su amable colaboración. |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | SURGIPLAST LTDA | CIRUGÍA |  | ENCUBADORA | 3661 | EB1671 |  | STERIS AMSCO | CELERITY LCB046 | VH0129620006 | 2025-06-28 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Equipo no enciende Actividad realizada: Se encuentra que el equipo tiene un adaptador de voltaje que no corresponde, por lo tanto el equipo no funciona, se consulta con proveedor quien indica que se debe esperar para ver si se cuenta con la reposición Estado final: fuera de servicio Repuestos: no 03/07/2025: Se hace entrega de adaptador de voltaje nuevo, al probar el equipo, este no funciona, se envía video a proveedor quien indica que el equipo se dañó, va a solicitar el cambio. VG 18/07/2025 Se da de baja el equipo y se recibe en reposición el equipo con serie VH0126419009. | 2025-06-25 14:42 |  | 2025-06-25 14:44 | 2025-07-18 10:48 | 32884 | 32751 | 133 | 256059 | Media | 2025-06-25 11:13 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: equipo no enciende actividad realizada: se encuentra que el equipo tiene un adaptador de voltaje que no corresponde, por lo tanto el equipo no funciona, se consulta con proveedor quien indica que se debe esperar para ver si se cuenta con la reposición estado final: fuera de servicio repuestos: no 03/07/2025: se hace entrega de adaptador de voltaje nuevo, al probar el equipo, este no funciona, se envía video a proveedor quien indica que el equipo se dañó, va a solicitar el cambio. vg 18/07/2025 se da de baja el equipo y se recibe en reposición el equipo con serie vh0126419009. | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Wednesday | 2
121090 | CORRECTIVO | 1001132706 | juan pablo tabares gonzalez | SE REPORTA INTENSIFICADOR DE IMÁGENES #2 DE CIRUGÍ SE REPORTA INTENSIFICADOR DE IMÁGENES #2 DE CIRUGÍA ------ TIMÓN PRINCIPAL DE INTENSIFICADOR NO MUEVE ADECUADAMENTE |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | SIEMENS HEALTHCARE S.A.S. | CIRUGÍA | QUIROFANO 5 | INTENSIFICADOR DE IMÁGENES | 3475 | 5028 |  | SIEMENS | CIOS SELECT | 13092 | 2025-11-01 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Se encuentra palanca que direcciona las llantas muy suelta y no genera movimiento en las llantas dificultando el movimiento del intensificador, se mueve del quirófano al cuarto de equipos que esta saliendo para la ucia y se ingresa otro intensificador al quirófano, se pasa orden a Alejandra Duque. 31/10/2025 Proveedor (Franklin) realiza ajuste de componentes internos y cadena, alineación de llantas y pruebas de funcionamiento. Equipo operativo en el servicio. Nota: Se recomienda cambio de cable AC, en caso de que se apruebe cotización se generará GT manual. Anexo Reporte de Servicio Tecnico N°480100723195 | 2025-10-29 17:34 |  | 2025-10-29 18:05 | 2025-10-31 11:53 | 2508 | 2330 | 178 | 264015 | Media | 2025-10-29 17:30 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | se encuentra palanca que direcciona las llantas muy suelta y no genera movimiento en las llantas dificultando el movimiento del intensificador, se mueve del quirófano al cuarto de equipos que esta saliendo para la ucia y se ingresa otro intensificador al quirófano, se pasa orden a alejandra duque. 31/10/2025 proveedor (franklin) realiza ajuste de componentes internos y cadena, alineación de llantas y pruebas de funcionamiento. equipo operativo en el servicio. nota: se recomienda cambio de cable ac, en caso de que se apruebe cotización se generará gt manual. anexo reporte de servicio tecnico n°480100723195 | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Wednesday | 2
120316 | CORRECTIVO | 1018376728 | TATIANA GARCIA ZAPATA | cargador de Amika malo cargador de Amika malo |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | FRESENIUS KABI COLOMBIA S.A.S | UCIA | CUBICULO 10 | BOMBA DE NUTRICIÓN ENTERAL | 3255 | BN-0010 | BN-0010 | FRESENIUS KABI | AMIKA | 24574466 | 2025-10-11 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Equipo con el cable de alimentación reventado Actividad realizada : Se comunica a la coordinadora Alejandra Duque para realizar reporte a proveedor Estado final: Equipo fuera de servicio Repuestos: no 06/10/2025 Se reporta equipo a proveedor, pendiente de repuesto (cable AC) 15/10/2025 El proveedor envía el cable del equipo, que es instalado correctamente. El equipo se encuentra en optimas condiciones de funcionamiento. Anexo Reporte de Servicio N°4386944 | 2025-10-05 10:49 |  | 2025-10-06 09:54 | 2025-10-15 13:31 | 13178 | 13164 | 14 | 262492 | Media | 2025-10-05 10:49 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: equipo con el cable de alimentación reventado actividad realizada : se comunica a la coordinadora alejandra duque para realizar reporte a proveedor estado final: equipo fuera de servicio repuestos: no 06/10/2025 se reporta equipo a proveedor, pendiente de repuesto (cable ac) 15/10/2025 el proveedor envía el cable del equipo, que es instalado correctamente. el equipo se encuentra en optimas condiciones de funcionamiento. anexo reporte de servicio n°4386944 | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Sunday | 6
111427 | CORRECTIVO | 1040035580 | luis felipe arango patiño | LENTE DE LAPAROSCOPIA STRYKER LENTE DE LAPAROSCOPIA 10MM; 30°; SN1646729; ID8356; REF 0502-103-030 STRYKER SE RECIBE EN EL SERVICIO DE ESTERILIZACION CON REPORTE DE INSTRUMENTACION QUIRURGICA FRACTURADO (MARIA CAMILA RAMIREZ) |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | COMPLEQ COMPLEMENTOS QUIRURGICOS S.A.S | CIRUGÍA |  | LENTES | 2559 |  |  | NO APLICA |  |  | 2025-02-15 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Lente con fractura. Actividad realizada: Se asiste al servicio, se puede observar que internamente tiene fractura, lo que no permite realizar procedimientos con el, se informa a coordinadora Alejandra Duque, para proceder con la orden. Estado final: En espera. Repuestos: No. 13/02/2025 Se envía lente a proveedor. 18/02/2025 Se aprueba cotización con número de pedido 17720. 11/04/2025 Pendiente confirmación fecha de entrega por parte del proveedor, repuesto en importación. 16/04/2025 Proveedor realiza apertura del equipo; cambio de tubo externo con fibras de luz; cambio de serie completa de lentes internos; cambio de ventana distal y objetivo; cambio de sellos y empaques; limpieza de componentes internos y externos, y finalmente realiza revisión de la dirección de visón, resolución de centrado y del campo de visión; el equipo queda funcionando correctamente. Se realiza entrega del equipo al servicio. Anexo Reporte de Proveedor N°02-6063 | 2025-02-12 11:06 |  | 2025-02-12 16:02 | 2025-04-16 10:23 | 91821 | 93204 | -1383 | 246700 | Media | 2025-02-12 10:51 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: lente con fractura. actividad realizada: se asiste al servicio, se puede observar que internamente tiene fractura, lo que no permite realizar procedimientos con el, se informa a coordinadora alejandra duque, para proceder con la orden. estado final: en espera. repuestos: no. 13/02/2025 se envía lente a proveedor. 18/02/2025 se aprueba cotización con número de pedido 17720. 11/04/2025 pendiente confirmación fecha de entrega por parte del proveedor, repuesto en importación. 16/04/2025 proveedor realiza apertura del equipo; cambio de tubo externo con fibras de luz; cambio de serie completa de lentes internos; cambio de ventana distal y objetivo; cambio de sellos y empaques; limpieza de componentes internos y externos, y finalmente realiza revisión de la dirección de visón, resolución de centrado y del campo de visión; el equipo queda funcionando correctamente. se realiza entrega del equipo al servicio. anexo reporte de proveedor n°02-6063 | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Wednesday | 2
113925 | CORRECTIVO | 1040035580 | luis felipe arango patiño | DAÑO EN LENTE DE ARTROSCOPIA SET DE ARTROSCOPIA SMITH & NEPHEW LENTE HD 30º , DIAMETRO 4MM, LONGITUD 220 CMS, REF 72202087 SNBBJ1255096 PRESENTA FRACTURA CIRCUNFERENCIAL EN LA VAINA EXTERNA METALICA PROXIMAL AL LENTE QUE NO AFECTA LA OPTICA |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | INTECBIO | CIRUGÍA |  | LENTES | 2559 |  |  | NO APLICA |  |  | 2025-03-29 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnóstico: Lente fracturado Actividad realizada: Se pasa orden a la ingeniera Alejandra duque para que tramite el proveedor correspondiente Estado final: En proceso Repuestos :NA 11/04/2025 Se realiza envío a Proveedor Intecbio para diagnostico y cotización. SN°BBJ1255096 25/04/2025 Se realiza aprobación de cotización Pedido 18208. 08/05/2025 Proveedor realiza cambio de todo el conjunto (tubo de inserción, tubo interno), presentaba dos lentes internos rotos, ventana distal rayada, condensador desportillado. El lente funciona correctamente. Anexo Reporte de Mantenimiento N°6428 | 2025-03-25 17:49 |  | 2025-03-25 19:50 | 2025-05-08 08:35 | 61245 | 62674 | -1429 | 249827 | Media | 2025-03-25 16:40 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnóstico: lente fracturado actividad realizada: se pasa orden a la ingeniera alejandra duque para que tramite el proveedor correspondiente estado final: en proceso repuestos :na 11/04/2025 se realiza envío a proveedor intecbio para diagnostico y cotización. sn°bbj1255096 25/04/2025 se realiza aprobación de cotización pedido 18208. 08/05/2025 proveedor realiza cambio de todo el conjunto (tubo de inserción, tubo interno), presentaba dos lentes internos rotos, ventana distal rayada, condensador desportillado. el lente funciona correctamente. anexo reporte de mantenimiento n°6428 | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Tuesday | 1
114768 | CORRECTIVO | 43715204 | DIANA PATRICIA MARIN GARCIA | Lente sn:121ptq storz 30 ° , 10mm Buenos días . Por favor revisar lente storz 30°, 10 mm Storz , se ve opaco . Muchas gracias. |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya |  | CIRUGÍA |  | LENTES | 2559 |  |  | NO APLICA |  |  | 2025-04-26 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Lente con imagen borrosa. Actividad realizada: Se verifica funcionamiento, se puede observar que la imagen es borrosa, se intenta mejorar aumentando y disminuyendo zoom, pero no es posible dar mejoría, se decide informar y entregar lente a coordinadora Alejandra Duque, para dar solución con ayuda de proveedor. Estado final: En espera. Repuestos: No. 22/04/2025 Se envía el equipo para diagnóstico y cotización. Se continúa orden con la GT 114494. | 2025-04-21 12:06 |  | 2025-04-21 14:53 | 2025-04-22 14:55 | 1442 | 1419 | 23 | 251596 | Media | 2025-04-21 11:55 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: lente con imagen borrosa. actividad realizada: se verifica funcionamiento, se puede observar que la imagen es borrosa, se intenta mejorar aumentando y disminuyendo zoom, pero no es posible dar mejoría, se decide informar y entregar lente a coordinadora alejandra duque, para dar solución con ayuda de proveedor. estado final: en espera. repuestos: no. 22/04/2025 se envía el equipo para diagnóstico y cotización. se continúa orden con la gt 114494. | FALTA_CAPACITACION | ['FALTA_CAPACITACION'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Monday | 0
106645 | CORRECTIVO | 1036955592 | natalia osorio quintero | TERMOHIGROMETRO EB2342 TERMOHIGROMETRO EB2342 deja de funcionar luego de caída, por favor revisar. el equipo se encuentra en Banco de sangre-sede mall reserva. gracias |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | ATMEDICAS S.A. | BANCO DE SANGRE |  | TERMOHIGRÓMETRO | 4786 | EB2342 | EB2342 | BIOTELECTRONICA | TH-02 | JH5075 | 2025-01-04 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Equipo no enciende. Actividad realizada: Se realiza cambio batería, aun así no enciende, no se procede a desacoplar equipo, ya que este aun esta en garantía. Estado final: En espera. Repuestos: No. 27/01/2025 Se envía equipo a proveedor. 03/02/2025 Proveedor realiza entrega de equipo, realizo mantenimiento preventivo y limpieza general. Equipo funciona correctamente. Anexo Reporte de Proveedor | 2024-12-28 08:27 |  | 2024-12-28 15:00 | 2025-02-03 15:25 | 51865 | 53269 | -1404 | 243640 | Alta | 2024-12-27 16:43 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: equipo no enciende. actividad realizada: se realiza cambio batería, aun así no enciende, no se procede a desacoplar equipo, ya que este aun esta en garantía. estado final: en espera. repuestos: no. 27/01/2025 se envía equipo a proveedor. 03/02/2025 proveedor realiza entrega de equipo, realizo mantenimiento preventivo y limpieza general. equipo funciona correctamente. anexo reporte de proveedor | MAL_USO_CONFIGURACION, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2024 | 12 | 2024-12 | Saturday | 5
107519 | CORRECTIVO | 1003633755 | ELIANA SOFIA SALAZAR GARCIA | Equipo dañado Buenos días. Por favor para reportar el endoscopio terminado en placa 336 el cual presenta dos hendiduras en la regiòn del tubo (canal de trabajo) y al momento de realizar la angulación se ve que no la realiza de forma adecuada. Recibo el turno en la asignación de tubos el día de hoy y se procede a realizar la primera endoscopia del día, por lo cual al escoger el equipo con el que se va a realizar el procedimiento, me doy cuenta que el equipo presenta esa novedad, por lo cual se procede a no ser utilizado, sino que se le realiza prueba de fuga en dónde se evidencia que es NEGATIVA y posterior a ello se reporta el equipo y queda marcado con cinta como: REPORTADO con el fin de que no se utilice hasta que no sea revisado por parte de biomédica. |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | ENDOTEST | ENDOSCOPIAS |  | TORRE DE ENDOSCOPIA VIDEOGASTROSCOPIO VIDEOCOLONOSCOPIO VIDEODUODENO REGULADOR CO2 BOMBA DE IRRIGACIÓN | 4415 | 5920 |  | FUJIFILM | VP-3500 | 1V640G621 | 2025-01-11 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Maltrato en recubrimiento de mangueras genera daños internos. Actividad realizada: Se puede observar que es un tramo del recubrimiento, esto afecto el movimiento angular y las pruebas de fugas, se entrega a coordinadora Alejandra Cardona para dar solución del problema. Estado final: En espera de solución. Repuestos: No. 13/01/2025 El proveedor retira equipo para diagnostico 18/02/2025 Se aprueba reparación del equipo con pedido 17571 OC 9856 11/04/2025 Equipo en reparación con proveedor 21/04/2025 El proveedor (ENDOTEST) realiza cambio de unidad distal: tubo de inserción, guías de luz, canales y cámara, debido al aplastamiento los elementos dentro del tubo de inserción colapsaron y se rompieron al desensamblar, ejecuta pruebas de funcionamiento las cuales pasan correctamente. El equipo está en condiciones óptimas de funcionamiento y se entrega al servicio. Equipo VIDEO GASTROSCOPIO Marca FUJINON Modelo EG600WR Serial KG391K336 Anexo Reporte de Proveedor | 2025-01-08 12:12 |  | 2025-01-08 13:14 | 2025-04-21 11:41 | 148226 | 149623 | -1397 | 244101 | Media | 2025-01-08 09:22 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: maltrato en recubrimiento de mangueras genera daños internos. actividad realizada: se puede observar que es un tramo del recubrimiento, esto afecto el movimiento angular y las pruebas de fugas, se entrega a coordinadora alejandra cardona para dar solución del problema. estado final: en espera de solución. repuestos: no. 13/01/2025 el proveedor retira equipo para diagnostico 18/02/2025 se aprueba reparación del equipo con pedido 17571 oc 9856 11/04/2025 equipo en reparación con proveedor 21/04/2025 el proveedor (endotest) realiza cambio de unidad distal: tubo de inserción, guías de luz, canales y cámara, debido al aplastamiento los elementos dentro del tubo de inserción colapsaron y se rompieron al desensamblar, ejecuta pruebas de funcionamiento las cuales pasan correctamente. el equipo está en condiciones óptimas de funcionamiento y se entrega al servicio. equipo video gastroscopio marca fujinon modelo eg600wr serial kg391k336 anexo reporte de proveedor | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Wednesday | 2
117906 | CORRECTIVO | 1003633755 | ELIANA SOFIA SALAZAR GARCIA | TEST DE FUGA POSITIVO Buen dia. Por favor para reportar el colonoscopio con placa terminada en 037 debido a que al inicio de turno se realizó test de fuga a todos los equipos antes de inciar con procedimientos, en dónde se evidenció que el equipo presenta fuga en la parte posterior de dónde se encuentran las guayas y botones, por lo cual se procede a realizar el reporte del mismo, se informa al jefe inmediato y las demás auxiliares para que tengan conocimiento de que el equipo queda fuera de funcionamiento. Muchas gracias por la atención prestada. |  | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | ENDOTEST | ENDOSCOPIAS |  | TORRE DE ENDOSCOPIA VIDEOGASTROSCOPIO VIDEOCOLONOSCOPIO | 4416 | 5921 |  | FUJIFILM | VP-3500 | 1V640G622 | 2025-07-19 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Equipo JC688K037 reportado se encuentra en sede externa de Jardines de Llanogrande. Se deja en pausa, pendiente por ir al servicio el día lunes 17/07/2025 El proveedor realiza reparación en sitio, realiza ajuste de tapa posterior, ajuste de empaques y sellado interno por fractura en chasis. El equipo funciona correctamente. Se deja en observación. 29/07/2025 El equipo funciona correctamente. Anexo Reporte de Servicio Técnico | 2025-07-12 11:26 |  | 2025-07-12 11:33 | 2025-07-29 09:02 | 24329 | 24322 | 7 | 257143 | Media | 2025-07-12 09:15 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | equipo jc688k037 reportado se encuentra en sede externa de jardines de llanogrande. se deja en pausa, pendiente por ir al servicio el día lunes 17/07/2025 el proveedor realiza reparación en sitio, realiza ajuste de tapa posterior, ajuste de empaques y sellado interno por fractura en chasis. el equipo funciona correctamente. se deja en observación. 29/07/2025 el equipo funciona correctamente. anexo reporte de servicio técnico | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Saturday | 5
120225 | CORRECTIVO | 39447628 | luz beatriz saenz buitrago | Sensor de temperatura mala Coordial saludo , por favor revisar sensor de temperatura de incubadora Draguer 8000plus el sensor periferico esta malo .(blanco) esta incubadora esta ubicada en el cubiculo 9 de ucin. Muchas gracias . Feliz tarde. |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | UCIN |  | INCUBADORA | 5359 | 6515 |  | DRAGER | ISOLETTE 8000 PLUS | DSSM-0046 | 2025-10-04 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Sensor de temperatura no sensa Actividad realizada: Se observa que el sensor se encuentra reventado y se cambia por uno de almacén. Estado final: El equipo se deja funcionando correctamente. Repuestos: Sí | 2025-10-01 15:41 |  | 2025-10-01 16:59 | 2025-10-01 17:22 | 23 | 0 | 23 | 262305 | Media | 2025-10-01 15:19 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: sensor de temperatura no sensa actividad realizada: se observa que el sensor se encuentra reventado y se cambia por uno de almacén. estado final: el equipo se deja funcionando correctamente. repuestos: sí | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Wednesday | 2
118144 | CORRECTIVO | 39447628 | luz beatriz saenz buitrago | Sensor incubadora Draguer Mala Coordial saludo por favor realizar cambio de sensor de incubadora Draguer , sensor amarillo. la reposicion esta enla oficina . Muchas gracias . feliz dia . |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | UCIN |  | INCUBADORA | 4821 | 6231 |  | DRAGER | ISOLETTE 8000 PLUS | DSSM-0044 | 2025-07-26 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: se encuentra sensor reventado Actividad realizada: se realiza cambio de sensor por uno nuevo Estado final: correcto funcionamiento Repuestos: 1 sensor temperatura (eb247) | 2025-07-21 12:03 |  | 2025-07-21 12:32 | 2025-07-21 16:06 | 214 | 109 | 105 | 257649 | Media | 2025-07-21 09:40 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: se encuentra sensor reventado actividad realizada: se realiza cambio de sensor por uno nuevo estado final: correcto funcionamiento repuestos: 1 sensor temperatura (eb247) | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Monday | 0
121157 | CORRECTIVO | 39446126 | MONICA PATRICIA GOMEZ BETANCUR | nevera con bisel reventado Nevera portatil, de servicios externos, con bisel reventado de la puerta. favor reparar. gracias |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | BANCO DE SANGRE |  | TERMÓMETRO DE NEVERA DE TRANSPORTE | 4434 | EB2100 | EB2100 | ECOKIT ELECTRONICS | NEVERA 22LT | 04-1422-7687 | 2025-11-01 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: nevera con esquina reventada Actividad realizada: se realiza pega de esquina reventada Estado final: se evidencia en correcto estado Repuestos: no se requiere | 2025-10-31 16:34 |  | 2025-10-31 16:35 | 2025-10-31 17:59 | 84 | 0 | 84 | 264153 | Media | 2025-10-31 16:31 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: nevera con esquina reventada actividad realizada: se realiza pega de esquina reventada estado final: se evidencia en correcto estado repuestos: no se requiere | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Friday | 4
120315 | CORRECTIVO | 24714815 | JOHANA ALEXANDRA TORRES BALLESTEROS | PINZA PULSIOXIMETRO Pinza de oximetría de cubículo 13 que presenta daño por manipulación de la paciente. |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1047 | 3931 |  | NIHON KOHDEN | BSM-6501 TRITON | 05536 MODLO:21663 | 2025-10-11 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: se encuentra interfaz reventada Actividad realizada: se realiza cambio por una interfaz que había sido reparada y se encontraba existente en el taller Estado final: correcto estado Repuestos: una interfaz existente en el taller | 2025-10-04 17:45 |  | 2025-10-04 17:48 | 2025-10-04 18:01 | 14 | 0 | 14 | 262488 | Media | 2025-10-04 17:25 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: se encuentra interfaz reventada actividad realizada: se realiza cambio por una interfaz que había sido reparada y se encontraba existente en el taller estado final: correcto estado repuestos: una interfaz existente en el taller | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Saturday | 5
120150 | CORRECTIVO | 1041329646 | YARITZA JIMENEZ CEBALLOS | monitor monitor malo no satura |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | H2-T1 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 4468 | 5952 |  | EDAN | IM70 | 360080-M22414130004 | 2025-10-04 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: puerto de monitor hundido en el monitor Actividad realizada: se revisa y se encuentra puerto de monitor con adaptador hundido por lo que se destapa monitor y se vuelve a adaptar el puerto donde va Estado final: en correcto estado Repuestos: no se requiere | 2025-09-29 13:02 |  | 2025-09-29 13:12 | 2025-09-29 14:28 | 76 | 0 | 76 | 262103 | Media | 2025-09-29 12:55 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: puerto de monitor hundido en el monitor actividad realizada: se revisa y se encuentra puerto de monitor con adaptador hundido por lo que se destapa monitor y se vuelve a adaptar el puerto donde va estado final: en correcto estado repuestos: no se requiere | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Monday | 0
120540 | CORRECTIVO | 1000441804 | maria alejandra rodriguez atehortua | CONTROL CON BASE MALA CONTROL DE LA MESAQ QUIRURGICA 5817 QUE SE ENCUENTRA EN SALA 6 TIENE EL SOPORTE MALO, PORFAVOR COLABORAR CON ESO, MUCHAS GRACIAS, SOPORTE SE DEJA EN OFICINA D ELIDERES |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | CIRUGÍA |  | MESA DE CIRUGÍA | 4290 | 5817 |  | BENQ | DR.MAX 7000S | 2A295-VC-0096 | 2025-10-18 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: se encuentra control reventado Actividad realizada: se realiza desarme de control ya que se encontraba con un hueco, se pega con cintesolda para generar una pasta y así cubrir ese espacio que tenia Estado final: en correcto funcionamiento y estado Repuestos: no se requieren | 2025-10-14 08:03 |  | 2025-10-14 08:07 | 2025-10-14 09:29 | 82 | 0 | 82 | 262918 | Media | 2025-10-12 18:38 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: se encuentra control reventado actividad realizada: se realiza desarme de control ya que se encontraba con un hueco, se pega con cintesolda para generar una pasta y así cubrir ese espacio que tenia estado final: en correcto funcionamiento y estado repuestos: no se requieren | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Tuesday | 1
120136 | CORRECTIVO | 1036955981 | omaira castaño osorio | Oximetro de la UCIP dañado buenos dias para reportar oximetro dañado agradezco su colaboracion |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | UCIP |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1062 | 4024 |  | EDAN | IM70 | 261333-M17709920001 | 2025-10-04 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: se evidencia pinza de saturación con emisor y receptor reventados Actividad realizada: Se reemplazaron el emisor y el receptor por unos repuestos disponibles en el taller, ya que los de la pinza de saturación estaban en mal estado. Se realizaron las soldaduras correspondientes. Estado final: correcto estado Repuestos: no se requiere | 2025-09-29 10:50 |  | 2025-09-29 11:23 | 2025-09-29 13:11 | 108 | 46 | 62 | 262076 | Media | 2025-09-29 08:59 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: se evidencia pinza de saturación con emisor y receptor reventados actividad realizada: se reemplazaron el emisor y el receptor por unos repuestos disponibles en el taller, ya que los de la pinza de saturación estaban en mal estado. se realizaron las soldaduras correspondientes. estado final: correcto estado repuestos: no se requiere | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Monday | 0
119464 | CORRECTIVO | 30391469 | dora albeny herrera duque | termohigrometro carro de para UCBN buenas tardes favor revisar termohigrometro carro de para UCBN |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | UCIN |  | TERMOHIGRÓMETRO | 1745 | EB0295 | EB0295 | DIGITAL | HTC-2 |  | 2025-09-06 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: se encuentra termohigrómetro con zonda reventada Actividad realizada: se realiza soldadura de sonda de temperatura Estado final: en correcto estado Repuestos: no se requiere | 2025-09-04 16:52 |  | 2025-09-04 16:56 | 2025-09-04 17:41 | 45 | 0 | 45 | 260603 | Media | 2025-09-04 14:58 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: se encuentra termohigrómetro con zonda reventada actividad realizada: se realiza soldadura de sonda de temperatura estado final: en correcto estado repuestos: no se requiere | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Thursday | 3
119771 | CORRECTIVO | 1035920466 | karla yesenia ochoa alzate | Saturador malo Saturador no censa monitor de transporte placa 4185. |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1082 | 4185 |  | EDAN | IM70 | 360080-M18505570007 | 2025-09-20 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: se encuentra puerto de monitor reventado Actividad realizada: se evidencia un mal trato en la entrada de las pinzas de saturación donde reventaron el puerto de las pinzas, se pega puerto reventado y queda en correcto estado Repuestos: no aplica | 2025-09-16 07:52 |  | 2025-09-16 10:12 | 2025-09-16 10:35 | 23 | 0 | 23 | 261232 | Media | 2025-09-16 04:46 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: se encuentra puerto de monitor reventado actividad realizada: se evidencia un mal trato en la entrada de las pinzas de saturación donde reventaron el puerto de las pinzas, se pega puerto reventado y queda en correcto estado repuestos: no aplica | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Tuesday | 1
119935 | CORRECTIVO | 1003198135 | luis alfonso cardona porto | cable mal funcionamiento no muestra lectura de saturación de oxigeno |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 965 | 4070 |  | EDAN | IM70 | 360080-M17911550010 | 2025-09-27 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: pinza reventada Actividad realizada: se realiza soldadura de cables a pines de pinza de saturación Estado final: en correcto funcionamiento Repuestos: no aplica | 2025-09-22 08:34 |  | 2025-09-22 09:01 | 2025-09-22 09:34 | 33 | 0 | 33 | 261586 | Media | 2025-09-21 11:19 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: pinza reventada actividad realizada: se realiza soldadura de cables a pines de pinza de saturación estado final: en correcto funcionamiento repuestos: no aplica | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Monday | 0
120130 | CORRECTIVO | 1038404999 | miguel angel soto murillo | pulsoximetro cubículo ucia 06 malo Por medio del presente, informo que el pulsoximetro del cubículo UCIA 06 se encuentra dañado y no está funcionando. Agradezco de antemano su pronta colaboración para atender esta situación con carácter urgente, ya que afecta el funcionamiento normal del área. |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1040 | 3816 |  | NIHON KOHDEN | BSM-3763-Q01 | 7901 | 2025-10-04 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: se evidencia conector de interfaz reventado Actividad realizada: se realiza revisión y se evidencia un mal trato en la interfaz, se encuentra cable reventado por lo que se vuelve a soldar desde los pines Estado final: correcto estado Repuestos: no se requiere | 2025-09-29 07:40 |  | 2025-09-29 08:26 | 2025-09-29 10:10 | 104 | 0 | 104 | 262037 | Media | 2025-09-27 22:49 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: se evidencia conector de interfaz reventado actividad realizada: se realiza revisión y se evidencia un mal trato en la interfaz, se encuentra cable reventado por lo que se vuelve a soldar desde los pines estado final: correcto estado repuestos: no se requiere | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Monday | 0
120085 | CORRECTIVO | 1040034665 | astrid yaneth tabares valencia | Cama de la habitacion 643 reventada en un extremo Buenas Tardes. Cama de la habitacion 643 presenta averia en la parte inferior. Presento imagen para ilustrar |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | H6-T2 |  | CAMA ELÉCTRICA | 336 | 3354 |  | DOMETAL | QUAXAR | 00000-29764 | 2025-09-27 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: se evidencia atril reventado por un golpe Actividad realizada: se realiza perforación de tubo y se retira pedazo reventado Estado final: queda en correcto estado Repuestos: no se requiere | 2025-09-25 17:45 |  | 2025-09-25 17:46 | 2025-09-25 18:27 | 41 | 0 | 41 | 261930 | Media | 2025-09-25 17:13 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: se evidencia atril reventado por un golpe actividad realizada: se realiza perforación de tubo y se retira pedazo reventado estado final: queda en correcto estado repuestos: no se requiere | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Thursday | 3
121158 | CORRECTIVO | 21627915 | DIANA PAOLA GONZALEZ ALZATE | DAÑO PULSOOXIMETRO SE ENCUENTRA QUEBRADO EN LA CONECION A LA PINZA. |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 962 | 4056 |  | NIHON KOHDEN | BSM-6501 TRITON | 5511 - 21634 | 2025-11-01 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: se encuentra interfaz reventada Actividad realizada: se revisa y no es posible solucionar interfaz ya que se evidencia interferencia en el conector que va al monitor se prueba nuevamente pinza con una interfaz nueva y se evidencian valores erróneos ya que al probarla con el patrón se evidencia un valor por debajo de lo medido se procede a ensayarse con otra interfaz y se evidencia aun el mismo daño donde se encuentra receptor malo por lo que también se requiere cambio de pinza Estado final: correcto estado Repuestos: una interfaz y una pinza | 2025-10-31 18:15 |  | 2025-10-31 18:15 | 2025-10-31 19:17 | 62 | 0 | 62 | 264150 | Media | 2025-10-31 15:51 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: se encuentra interfaz reventada actividad realizada: se revisa y no es posible solucionar interfaz ya que se evidencia interferencia en el conector que va al monitor se prueba nuevamente pinza con una interfaz nueva y se evidencian valores erróneos ya que al probarla con el patrón se evidencia un valor por debajo de lo medido se procede a ensayarse con otra interfaz y se evidencia aun el mismo daño donde se encuentra receptor malo por lo que también se requiere cambio de pinza estado final: correcto estado repuestos: una interfaz y una pinza | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Friday | 4
117998 | CORRECTIVO | 15385929 | JAMER HUMBERTO BEDOYA VALENCIA | monitor edan sala recuperacion cub 11 vip oximetro malo |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 947 | 3013 |  | EDAN | M50 | 333021-K12100130026 | 2025-07-19 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: se encuentran pines torcidos Actividad realizada: se organizan pines torcidos de la pinza de saturación Estado final: correcto funcionamiento Repuestos: no se requieren | 2025-07-15 19:38 |  | 2025-07-15 19:39 | 2025-07-15 20:00 | 21 | 0 | 21 | 257354 | Media | 2025-07-15 17:43 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: se encuentran pines torcidos actividad realizada: se organizan pines torcidos de la pinza de saturación estado final: correcto funcionamiento repuestos: no se requieren | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Tuesday | 1
120033 | CORRECTIVO | 39452005 | diana cristina valencia jaramillo | sensor de temperatura malo. Buen dia ambalemnte solicito arreglo de sensore de temperataura de monitor EDAN placa 4688 cubiculo# 13 gracias. |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2797 | 4688 |  | EDAN | IM70 | 360080-M19B13100009 | 2025-09-27 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: se encuentra sensor reventado. Actividad realizada: se revisa sensor el cual esta partido en 2 por lo que se requiere un cambio de sensor Estado final: se entrega un sensor nuevo al servicio Repuestos: 1 sensor de temperatura | 2025-09-24 10:54 |  | 2025-09-24 11:12 | 2025-09-24 11:37 | 25 | 0 | 25 | 261799 | Media | 2025-09-24 10:44 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: se encuentra sensor reventado. actividad realizada: se revisa sensor el cual esta partido en 2 por lo que se requiere un cambio de sensor estado final: se entrega un sensor nuevo al servicio repuestos: 1 sensor de temperatura | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Wednesday | 2
118275 | CORRECTIVO | 1036401655 | MANUELA RIOS VELEZ | Pulsoximétro no sensa Pulsoximétro no sensa |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | SALA VIP |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3712 | 5148 |  | EDAN | IM70 | 360080-M21119570013 | 2025-07-26 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: se encuentran pinza de saturación con cableado reventado Actividad realizada: se sueldan cables reventados al conector de la pinza de saturación Estado final: correcto estado Repuestos: no se requieren | 2025-07-24 19:23 |  | 2025-07-24 19:51 | 2025-07-24 20:26 | 35 | 0 | 35 | 257996 | Media | 2025-07-24 16:55 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: se encuentran pinza de saturación con cableado reventado actividad realizada: se sueldan cables reventados al conector de la pinza de saturación estado final: correcto estado repuestos: no se requieren | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Thursday | 3
120206 | CORRECTIVO | 1007271841 | sindy daniela botero giraldo | panel malo Buen dia, panel malo (despegado) de cama cubiculo 14, Gracias |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | UCIA |  | CAMA ELÉCTRICA | 360 | 3026 |  | DOMETAL | QUAXAR | 00000-17673 | 2025-10-04 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: panel derecho caído Actividad realizada: se evidencia golpe en el panel derecho lo que ocasiona la caída del panel, se revisa y no arranca la cama. se procede a revisar conexiones y solo funciona el CPR no arranca ningún motor se cambia tarjeta de mando y se evidencia correcto estado por lo que se cambia y se vuelve a instalar panel derecho con nuevas perforaciones Estado final: en correcto funcionamiento Repuestos: 1 mando derecho existente en el taller | 2025-10-01 10:51 |  | 2025-10-01 13:53 | 2025-10-01 15:01 | 69 | 0 | 69 | 262284 | Media | 2025-10-01 10:39 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: panel derecho caído actividad realizada: se evidencia golpe en el panel derecho lo que ocasiona la caída del panel, se revisa y no arranca la cama. se procede a revisar conexiones y solo funciona el cpr no arranca ningún motor se cambia tarjeta de mando y se evidencia correcto estado por lo que se cambia y se vuelve a instalar panel derecho con nuevas perforaciones estado final: en correcto funcionamiento repuestos: 1 mando derecho existente en el taller | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Wednesday | 2
120228 | CORRECTIVO | 1038415580 | YESICA ANDREA CUARTAS LOPEZ | Aspirado cervocuna Buenos dias. Se evidencia Que el filtro de la trampa del aspirador esta mojado, ´por ende no funciona la aspiración de la cervocuna de quirofano. Queda en puesto de enfermerpia filtro. Gracias |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | UMI |  | CUNA TÉRMICA | 676 | 3960 |  | DRAGER | RESUCITAIRE | HR11988 | 2025-10-04 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: se evidencia filtro de aire con agua Actividad realizada: se evidencia que están dejando llenar la rampa de agua al límite lo que ocasiona qué a él filtro le ingrese agua Estado final: se cambia filtro por uno nuevo Repuestos: 1 filtro | 2025-10-02 07:30 |  | 2025-10-02 09:02 | 2025-10-02 09:11 | 9 | 0 | 9 | 262323 | Media | 2025-10-02 04:40 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: se evidencia filtro de aire con agua actividad realizada: se evidencia que están dejando llenar la rampa de agua al límite lo que ocasiona qué a él filtro le ingrese agua estado final: se cambia filtro por uno nuevo repuestos: 1 filtro | MAL_USO_CONFIGURACION, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Thursday | 3
119267 | CORRECTIVO | 1038415580 | YESICA ANDREA CUARTAS LOPEZ | Fonendoscopio malo Buenos días. Se evidencia fonendoscopio sin membrana, por favor verificar y organizar lo mas pronto posible ya que es de uso frecuente. Gracias |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | UMI |  | FONENDOSCOPIO | 725 |  | EB0248 | LITTMAN WELCH ALLYN | ADULTO/PEDIATRICO |  | 2025-09-06 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: no se encuentra membrana puesta en fonendo Actividad realizada: se realiza una membrana en el taller y se instala Estado final: correcto estado Repuestos: no requiere | 2025-08-30 10:48 |  | 2025-08-30 10:50 | 2025-08-30 11:13 | 23 | 0 | 23 | 260171 | Media | 2025-08-30 09:56 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: no se encuentra membrana puesta en fonendo actividad realizada: se realiza una membrana en el taller y se instala estado final: correcto estado repuestos: no requiere | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Saturday | 5
118145 | CORRECTIVO | 1000308423 | LAURA CRISTINA GALLEGO ARANGO | PLACA MALA Cordial saludo Solicito amablemente revisar equipo de radio frecuencia Ellman serie 9120003756 ya que se le solto la placa. Unidad dermatológica torre 1 plazoleta principal. Quedo atenta,muchas gracias. |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | CONSULTA EXTERNA |  | EQUIPO DE RADIOFRECUENCIA | 561 | 2394 |  | ELLMAN | EMC | 9120003756 | 2025-07-26 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: se encuentra placa con cable reventado Actividad realizada: se realiza corrección de cable y se vuelve a soldar Estado final: en correcto estado Repuestos: no se requieren | 2025-07-21 12:03 |  | 2025-07-21 12:58 | 2025-07-21 13:40 | 42 | 0 | 42 | 257674 | Media | 2025-07-21 12:00 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: se encuentra placa con cable reventado actividad realizada: se realiza corrección de cable y se vuelve a soldar estado final: en correcto estado repuestos: no se requieren | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Monday | 0
118178 | CORRECTIVO | 39447628 | luz beatriz saenz buitrago | Servocuna mala Coordial saludo , por favor revisar servocuna medix , esta quebrada en dos partes ,aqui esta el repuesto, muchas gracias Feliz Dia |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | UCIN |  | CUNA TÉRMICA | 434 | 3224 | 3224 | MEDIX | SM-401 | 5290 | 2025-07-26 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: se encuentra acrílico reventado Actividad realizada: se recorta acrílico para remplazar el acrílico reventado Estado final: correcto estado Repuestos: no aplica | 2025-07-22 11:19 |  | 2025-07-22 15:58 | 2025-07-22 18:40 | 162 | 0 | 162 | 257772 | Media | 2025-07-22 10:35 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: se encuentra acrílico reventado actividad realizada: se recorta acrílico para remplazar el acrílico reventado estado final: correcto estado repuestos: no aplica | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Tuesday | 1
119772 | CORRECTIVO | 1036945152 | angela patricia gomez quintero | pulsioximetro malo sitio de insercion con aplastamiento, no se puede conectar a ningun monitor, preguntar en puesto de enfermeria, se deja en cajones de atras |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3655 | 5126 |  | EDAN | IM70 + CO2 | 360080-M21119560009 | 2025-09-20 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: pines de pinza torcidos Actividad realizada: se intenta corregir pines y n o es posible ya que se revento uno se procede a cambiar el acople completo por uno existente en el taller Estado final: en correcto estado Repuestos: no se requiere todo existente en el taller | 2025-09-16 08:31 |  | 2025-09-16 08:46 | 2025-09-16 10:12 | 87 | 0 | 87 | 261229 | Media | 2025-09-15 18:54 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: pines de pinza torcidos actividad realizada: se intenta corregir pines y n o es posible ya que se revento uno se procede a cambiar el acople completo por uno existente en el taller estado final: en correcto estado repuestos: no se requiere todo existente en el taller | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Tuesday | 1
119418 | CORRECTIVO | 1036932398 | esneyder alexander garcia garcia | TERMOMETRO EB1668 Buenos días, Termómetro EB1668 ubicado en la farmacia del séptimo piso torre 2 que no toma valores adecuada para refrigeración (2 a 8 grados centígrados). Gracias por la atención |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | TERMÓMETRO | 3654 | EB1668 |  | BIOTELECTRONICA | TM-01 | JH2639 | 2025-09-06 | PENDIENTE | MAL USO |  |  | Diagnostico: termómetro con valores inadecuados Actividad realizada: se revisa y se encuentra termómetro en correcto estado donde se evidencia falta de conocimiento en el uso del termómetro Estado final: en correcto estado Repuestos: no se requiere | 2025-09-03 12:24 |  | 2025-09-03 13:54 | 2025-09-03 14:45 | 50 | 0 | 50 | 260460 | Media | 2025-09-03 09:54 | APROBADA |  | MAL USO | MAL USO | diagnostico: termómetro con valores inadecuados actividad realizada: se revisa y se encuentra termómetro en correcto estado donde se evidencia falta de conocimiento en el uso del termómetro estado final: en correcto estado repuestos: no se requiere | FALTA_CAPACITACION | ['FALTA_CAPACITACION'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Wednesday | 2
121067 | CORRECTIVO | 1036962441 | VALENTINA ALVAREZ VALENCIA | Pulxosimetro malo Buenos dias, pulxosimetro de monitor de transporte malo |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3656 | 5127 |  | EDAN | IM70 + CO2 | 360080-M20C19970006 | 2025-11-01 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: se evidencia cable reventado en la pinza de saturación Actividad realizada: se destapa emisor y receptor de la pinza donde se evidencia cable reventado desde la tarjeta del emisor por lo que se busca el emisor de otras pinzas dadas de baja y se remplaza pieza se sueldan nuevamente y se arma pinza estando en correcto funcionamiento Repuestos: no se requiere | 2025-10-29 10:38 |  | 2025-10-29 12:03 | 2025-10-29 13:01 | 58 | 0 | 58 | 263970 | Media | 2025-10-29 10:37 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: se evidencia cable reventado en la pinza de saturación actividad realizada: se destapa emisor y receptor de la pinza donde se evidencia cable reventado desde la tarjeta del emisor por lo que se busca el emisor de otras pinzas dadas de baja y se remplaza pieza se sueldan nuevamente y se arma pinza estando en correcto funcionamiento repuestos: no se requiere | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Wednesday | 2
120795 | CORRECTIVO | 1001447580 | daniela orozco suarez | Camara de torre styker no graba Se intenta realizar grabaciones con torre de styker y no es posible, se ve un cable suelto y no sabemos donde encaja |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | CIRUGÍA |  | TORRE DE LAPAROSCOPIA | 3967 | 5374 |  | STRYKER | 1588 AIM | VPD261E0256(MONITOR) | 2025-10-25 | PENDIENTE | MAL USO |  |  | Diagnostico: Cámara de torre styker no graba Actividad realizada: se revisa y se encuentran 2 cables sueltos donde se evidencia un mal uso del equipo. Estado final: se instala correctamente el cable y vuelve a funcionar todo en correcto estado Repuestos: no se requiere | 2025-10-21 12:25 |  | 2025-10-21 12:31 | 2025-10-21 13:03 | 32 | 0 | 32 | 263421 | Media | 2025-10-21 12:20 | APROBADA |  | MAL USO | MAL USO | diagnostico: cámara de torre styker no graba actividad realizada: se revisa y se encuentran 2 cables sueltos donde se evidencia un mal uso del equipo. estado final: se instala correctamente el cable y vuelve a funcionar todo en correcto estado repuestos: no se requiere | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Tuesday | 1
121066 | CORRECTIVO | 1035914484 | MELISSA YULIETH GIRALDO MESA | buenos dias electrocardiografo buenos dias por favor revisar el electrocardiografo que esta mal configurado |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | H6-T2 | PUESTO DE ENFERMERÍA | ELECTROCARDIÓGRAFO | 3739 | 5156 | 5156 | EDAN | SE-3 | 360250-M21118930144 | 2025-11-01 | PENDIENTE | MAL USO |  |  | Diagnostico: electroencefalógrafo con mala configuración Actividad realizada: se le explica a la jefe del servicio el funcionamiento del equipo adicional se revisa para verificar si se encuentre en correcto estado Repuestos: no se requieren | 2025-10-29 10:37 |  | 2025-10-29 13:01 | 2025-10-29 13:53 | 51 | 0 | 51 | 263960 | Media | 2025-10-29 09:29 | APROBADA |  | MAL USO | MAL USO | diagnostico: electroencefalógrafo con mala configuración actividad realizada: se le explica a la jefe del servicio el funcionamiento del equipo adicional se revisa para verificar si se encuentre en correcto estado repuestos: no se requieren | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Wednesday | 2
120032 | CORRECTIVO | 1040051120 | JOHANA MILENA GOMEZ MARTINEZ | censor malo Buenos días, se reporta censor de oximetría en incubadora 04 que no da lectura |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 4729 | 6189 |  | EDAN | IM70 | 360080-M22203420001 | 2025-09-27 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: reportan presunto daño en interfaz Actividad realizada: se revisa y se encuentra interfaz en correcto estado se procede a limpiar contactos y a realizar pruebas de funcionamiento pasando todo con normalidad Estado final: se devuelve al servicio en correcto estado Repuestos: no aplica | 2025-09-24 10:24 |  | 2025-09-24 10:31 | 2025-09-24 11:09 | 39 | 0 | 39 | 261788 | Media | 2025-09-24 09:49 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: reportan presunto daño en interfaz actividad realizada: se revisa y se encuentra interfaz en correcto estado se procede a limpiar contactos y a realizar pruebas de funcionamiento pasando todo con normalidad estado final: se devuelve al servicio en correcto estado repuestos: no aplica | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Wednesday | 2
120788 | CORRECTIVO | 39453590 | PAOLA ANDREA SANCHEZ ZAPATA | HORNO DE SECADO con funcionamiento incorrecto Horno de secado con funcionamiento incorrecto, temperatura muy alta, no se estabiliza y sigue aumentando, no se puede usar porque derrite el material plástico que se esta secando. |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | LABORATORIO |  | HORNO DE SECADO | 742 |  | EB0608 | HACEB | H50VP | D95928843 | 2025-10-25 | PENDIENTE | MAL USO |  |  | Diagnostico: horno sube mucho la temperatura Actividad realizada: se revisa y se encuentra mal configurado el horno ya que estaba a una temperatura de 521 la cual fue modificada en el servicio se le explica a la líder carolina y a Paola el funcionamiento de la temperatura Estado final: se configura a 42 °c Repuestos: no se requiere | 2025-10-21 09:50 |  | 2025-10-21 13:22 | 2025-10-21 14:24 | 62 | 0 | 62 | 263394 | Media | 2025-10-21 08:38 | APROBADA |  | MAL USO | MAL USO | diagnostico: horno sube mucho la temperatura actividad realizada: se revisa y se encuentra mal configurado el horno ya que estaba a una temperatura de 521 la cual fue modificada en el servicio se le explica a la líder carolina y a paola el funcionamiento de la temperatura estado final: se configura a 42 °c repuestos: no se requiere | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Tuesday | 1
120074 | CORRECTIVO | 30521831 | angela bermudez osorno | falla al cargar equipo portatil phillip presenta falla al cargar, no lo hace completamente, y para realiza un imagen de calidad , toca elevar mucho los parametros de adquisicion. aparece letrero no hay carga completa. |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | IMAGENOLOGÍA |  | SISTEMAS RAYOS X CONVENCIONAL MOVIL | 4820 | 6232 |  | PHILIPS | MOBILE DIAGNOST WDR | 24410056 | 2025-09-27 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: presunto daño en cable 110v de carga Actividad realizada: 25-09-2025 se revisa cable y se evidencia que esta en correcto estado adicional se conecta y desconecta el equipo y se evidencia que detecta carga sin novedad 26-09-2025 se realiza seguimiento y no se evidencia ningún fallo en el equipo reportan novedad de carga de baterías que tarda mucho en cargar por lo que se procede a revisar el manual donde se evidencia no presenta fallo Se habla con la jefe del servicio se le explica y se cierra la orden Estado final: equipo en funcionamiento normal Repuestos: no se requiere | 2025-09-25 11:32 |  | 2025-09-25 11:33 | 2025-09-26 14:52 | 1639 | 1531 | 108 | 261847 | Media | 2025-09-25 06:59 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: presunto daño en cable 110v de carga actividad realizada: 25-09-2025 se revisa cable y se evidencia que esta en correcto estado adicional se conecta y desconecta el equipo y se evidencia que detecta carga sin novedad 26-09-2025 se realiza seguimiento y no se evidencia ningún fallo en el equipo reportan novedad de carga de baterías que tarda mucho en cargar por lo que se procede a revisar el manual donde se evidencia no presenta fallo se habla con la jefe del servicio se le explica y se cierra la orden estado final: equipo en funcionamiento normal repuestos: no se requiere | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Thursday | 3
118282 | CORRECTIVO | 1036947084 | johan de jesus osorio otalvaro | No funciona electrocardiograma Buenos días Cordial saludo Se solicita amablemente revisión de monitor de signos vitales de sala recuperación UMI, placa 4685, ya que no está funcionando cardioscopio. Gracias por la atención prestada. |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | UMI |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-07-26 | PENDIENTE | MAL USO |  |  | se realiza revisión y se encuentra mala configuración en el monitor adicional se tenia medición para ecg de 5 derivadas y tenían un ecg de 3 derivadas los que provocaba que no existiera lectura | 2025-07-25 09:45 |  | 2025-07-25 13:56 | 2025-07-25 14:00 | 4 | 0 | 4 | 258028 | Media | 2025-07-25 09:26 | APROBADA |  | MAL USO | MAL USO | se realiza revisión y se encuentra mala configuración en el monitor adicional se tenia medición para ecg de 5 derivadas y tenían un ecg de 3 derivadas los que provocaba que no existiera lectura | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Friday | 4
121150 | CORRECTIVO | 1036947084 | johan de jesus osorio otalvaro | sielitica Buenos dias Solicito mantenimiento de sielitica que no mueve bien GRACIAS |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | UMI |  | LÁMPARA CIELÍTICA | 2555 | 4572 |  | DRAGUER | POLARIS 100/200 | ASME-0569 | 2025-11-01 | PENDIENTE | MAL USO |  |  | Diagnostico: se evidencia que la sielitica se bloquea al moverla Actividad realizada: al revisar la sielitica se evidencia un mal funcionamiento ya que las piezas estaban mal ubicadas por lo que se ubican bien y queda funcionando en correcto estado Estado final: correcto estado Repuestos: no se requiere | 2025-10-31 14:13 |  | 2025-10-31 14:30 | 2025-10-31 15:06 | 36 | 0 | 36 | 264139 | Media | 2025-10-31 12:18 | APROBADA |  | MAL USO | MAL USO | diagnostico: se evidencia que la sielitica se bloquea al moverla actividad realizada: al revisar la sielitica se evidencia un mal funcionamiento ya que las piezas estaban mal ubicadas por lo que se ubican bien y queda funcionando en correcto estado estado final: correcto estado repuestos: no se requiere | MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Friday | 4
120317 | CORRECTIVO | 1040032143 | mariana toro restrepo | no toma temperatura al tomar la temperatura da unos resultados incorrectos |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | H6-T2 |  | TERMÓMETRO ELECTRÓNICO | 5293 | EB2559 | EB2559 | WELCH ALLYN | 01692-500 SURETEMP PLUS ELECTRONIC THERMOMETE | 24517762 | 2025-10-11 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: censado incorrecto Actividad realizada: se recibe en el servicio y con ayuda de otro termómetro igual se realizan pruebas donde se evidencia correcto funcionamiento Estado final: en correcto estado Repuestos: no se requiere | 2025-10-05 14:42 |  | 2025-10-05 14:44 | 2025-10-06 10:08 | 1164 | 1100 | 64 | 262494 | Media | 2025-10-05 12:07 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: censado incorrecto actividad realizada: se recibe en el servicio y con ayuda de otro termómetro igual se realizan pruebas donde se evidencia correcto funcionamiento estado final: en correcto estado repuestos: no se requiere | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Sunday | 6
118263 | CORRECTIVO | 1036924000 | maria camila alzate cardona | NO ENCIENDE buenas tardes, en tomografo 2 de la torre 2, para reportar que el calentador de medio de contraste se apagó, y empezó a oler a quemado, no endiende |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | IMAGENOLOGÍA |  | PRECALENTADOR | 4484 | EB2136 | EB2136 | LW SCIENTIFIC | ICL-020L-D071 | 7155 | 2025-07-26 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: equipo se encuentra apagado Actividad realizada: se realiza revisión de fusibles, cableado y se reinicia equipo Estado final: se encuentra en correcto funcionamiento Repuestos: no aplica | 2025-07-24 14:22 |  | 2025-07-24 14:23 | 2025-07-24 16:01 | 98 | 61 | 37 | 257978 | Media | 2025-07-24 14:19 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: equipo se encuentra apagado actividad realizada: se realiza revisión de fusibles, cableado y se reinicia equipo estado final: se encuentra en correcto funcionamiento repuestos: no aplica | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Thursday | 3
121146 | CORRECTIVO | 1128480871 | melissa guillen jimenez | Temperatura por encima del rango Nevera de hemocomponentes externos con temperaturas de 6.2 - 6.3 En toda la noche se vigila y nunca se abre la puerta pues no se tiene necesidad, y aun asi persiste la temperatura alta |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | BANCO DE SANGRE |  | REFRIGERADOR | 1177 | 2708 |  | INDURAMA | VFV-520 |  | 2025-11-01 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: se revisa y se encuentra nevera en temperatura de 6.5 donde se evidencia esta por encima del rango establecido Actividad realizada: se revisa sensor y se mueve para otro sitio se realizan varias pruebas donde se sube la temperatura y se evidencia si vuelve a bajar pero no merma mas de 6.5 se le instala un dataloger para realizar seguimiento donde se evidencia que el valor no disminuye, se revisa y se encuentra evaporador congelado por lo que se desconecta nevera y se deja la puerta abierta por 12 horas para lograr que se descongele, una ves revisado esto se vuelve a conectar y se evidencia un correcto funcionamiento Estado final: correcto estado Repuestos: no se requiere | 2025-10-31 11:12 |  | 2025-10-31 12:26 | 2025-11-04 08:09 | 5503 | 5348 | 155 | 264113 | Media | 2025-10-31 05:36 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: se revisa y se encuentra nevera en temperatura de 6.5 donde se evidencia esta por encima del rango establecido actividad realizada: se revisa sensor y se mueve para otro sitio se realizan varias pruebas donde se sube la temperatura y se evidencia si vuelve a bajar pero no merma mas de 6.5 se le instala un dataloger para realizar seguimiento donde se evidencia que el valor no disminuye, se revisa y se encuentra evaporador congelado por lo que se desconecta nevera y se deja la puerta abierta por 12 horas para lograr que se descongele, una ves revisado esto se vuelve a conectar y se evidencia un correcto funcionamiento estado final: correcto estado repuestos: no se requiere | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Friday | 4
120153 | CORRECTIVO | 1041440537 | lineth sofia quintero ocampo | TENSIOMETRO CONSULTORIO 5 Buena tarde, solicito revision del tensiometro del consultorio , este fue reportado por el jefe victor.. Gracias por la atenciòn prestada. |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | CONSULTA EXTERNA |  | TENSIÓMETRO | 1312 | EB0806 | EB0806 | LORD | DE MANO | 1119638 | 2025-10-04 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: tensiómetro descalibrado Actividad realizada: se desarma y se calibra tensiómetro Estado final: en correcto estado Repuestos: no aplica | 2025-09-29 15:01 |  | 2025-09-29 15:33 | 2025-09-29 17:35 | 122 | 0 | 122 | 262112 | Media | 2025-09-29 14:50 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: tensiómetro descalibrado actividad realizada: se desarma y se calibra tensiómetro estado final: en correcto estado repuestos: no aplica | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Monday | 0
118166 | CORRECTIVO | 1234890498 | glenis giseth perez gonzalez | intensificador #1 malo revisar intensificador #1 sale una alerta de ''Despl. bloqueado .Libere el paro de emergencia´´ |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | CIRUGÍA |  | INTENSIFICADOR DE IMÁGENES | 3417 | 4988 |  | SIEMENS | CIOS SELECT | 13036 | 2025-07-26 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | se encuentra activado el paro de emergencia el cual al desactivarse el equipo opera con total normalidad | 2025-07-21 19:27 |  | 2025-07-21 19:28 | 2025-07-21 19:48 | 20 | 0 | 20 | 257729 | Media | 2025-07-21 18:27 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | se encuentra activado el paro de emergencia el cual al desactivarse el equipo opera con total normalidad | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Monday | 0
120800 | CORRECTIVO | 43984705 | elidiana josefina gaviria castillo | GLUCOMETER NO FUNCIONA Buenas tardes, porfavor, glucometer de UMI no funciona, gracias |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | UMI | PUESTO DE ENFERMERIA 1 | GLUCÓMETRO | 3329 | UMI | UMI | ABBOTT | OPTIUM NEO H | LBGE184S01529 | 2025-10-25 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: glucómetro saca error de tirilla Actividad realizada: se le entrega a la coordinadora María Isabel para su respectivo cambio por lo que lo revisan y me indican que no fue necesario hacer reposición ya que el proveedor del equipo detecto que no estaban haciendo el proceso correcto con las tirillas y el equipo esta en correcto estado Estado final: en funcionamiento Repuestos: no se requiere | 2025-10-21 14:29 |  | 2025-10-21 14:33 | 2025-10-24 14:30 | 4317 | 4292 | 25 | 263429 | Media | 2025-10-21 13:43 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: glucómetro saca error de tirilla actividad realizada: se le entrega a la coordinadora maría isabel para su respectivo cambio por lo que lo revisan y me indican que no fue necesario hacer reposición ya que el proveedor del equipo detecto que no estaban haciendo el proceso correcto con las tirillas y el equipo esta en correcto estado estado final: en funcionamiento repuestos: no se requiere | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Tuesday | 1
118296 | CORRECTIVO | 1036947084 | johan de jesus osorio otalvaro | No funcionar TV como tablero de monitoreos fetales Buenas tardes Cordial saludo Solicito amablemente, revisión de TV de puesto de enfermería de trabajo de parto, ya que no esta registrando los monitoreos fetales. Atento a sugerencias y recomendaciones Gracias |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | UMI |  | CENTRAL DE MONITOREO | 2984 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-07-26 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | se encuentra cable de red desconectado lo que ocasionaba que no mostrara registro de monitoreo fetal Equipo queda funcionando correctamente. | 2025-07-25 12:28 |  | 2025-07-25 13:18 | 2025-07-25 13:56 | 38 | 0 | 38 | 258063 | Media | 2025-07-25 12:01 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | se encuentra cable de red desconectado lo que ocasionaba que no mostrara registro de monitoreo fetal equipo queda funcionando correctamente. | MAL_MANEJO_CABLES, FALTA_CAPACITACION | ['MAL_MANEJO_CABLES', 'FALTA_CAPACITACION'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Friday | 4
120757 | CORRECTIVO | 1036950202 | yesica alejandra marin quintero | CENTRAL DE MONITOREO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE Buen dia, por favor revisar central de monitoreo ya que no permite visualizar todos los pacientes. Muchas Gracias. |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | UCIN |  | CENTRAL DE MONITOREO | 2984 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-10-25 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: central de monitoreo desorganizada y con monitores perdidos Actividad realizada: Se realiza revisión de la central de monitoreo, encontrándose los monitores distribuidos en diferentes ubicaciones sin un orden definido. Durante la verificación se evidencia que varios monitores no se encontraban enlazados con la central, por lo que se procede a su organización y enlace correspondiente. Queda pendiente por parte del área de sistemas la verificación de los puntos de red de los cubículos 31, 40, 41 y 42, ya que los monitores de estos puestos no establecen comunicación con la central a falta de internet . Finalmente, se deja todo el sistema organizado en orden de los cubículos 27 al 48, y mostrando lo que se requiere por el servicio Estado final: queda como lo solicitan en el servicio Repuestos: no se requiere | 2025-10-20 11:58 |  | 2025-10-20 12:20 | 2025-10-21 16:44 | 1704 | 1583 | 121 | 263307 | Media | 2025-10-20 09:33 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: central de monitoreo desorganizada y con monitores perdidos actividad realizada: se realiza revisión de la central de monitoreo, encontrándose los monitores distribuidos en diferentes ubicaciones sin un orden definido. durante la verificación se evidencia que varios monitores no se encontraban enlazados con la central, por lo que se procede a su organización y enlace correspondiente. queda pendiente por parte del área de sistemas la verificación de los puntos de red de los cubículos 31, 40, 41 y 42, ya que los monitores de estos puestos no establecen comunicación con la central a falta de internet . finalmente, se deja todo el sistema organizado en orden de los cubículos 27 al 48, y mostrando lo que se requiere por el servicio estado final: queda como lo solicitan en el servicio repuestos: no se requiere | MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Monday | 0
118035 | CORRECTIVO | 1017174498 | juliana cadavid jimenez | cable de monitor de incub 41 deteriorado cable para monitoreo central de incubadora 41 deteriorado no permite que se visualice al paciente en el monitoreo central. |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | UCIN |  | CENTRAL DE MONITOREO | 2984 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-07-19 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: se encuentran monitores de los cubículos 40, 41, y 45 sin conexión a internet Actividad realizada: se revisan puertos de internet de los monitores y se encuentran en correcto estado ya que se probo con la torre del 44 y los monitores conectaron bien a internet se procede a revisar cables y se encuentran en correcto estado lo que nos lleva a deducir que el daño esta en las torres de internet Estado final: se cierra orden y se pasa requerimiento a la jefe para que se lo asigne a sistemas Repuestos: N/A | 2025-07-16 12:10 |  | 2025-07-16 13:02 | 2025-07-16 15:30 | 147 | 44 | 103 | 257427 | Media | 2025-07-16 12:07 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: se encuentran monitores de los cubículos 40, 41, y 45 sin conexión a internet actividad realizada: se revisan puertos de internet de los monitores y se encuentran en correcto estado ya que se probo con la torre del 44 y los monitores conectaron bien a internet se procede a revisar cables y se encuentran en correcto estado lo que nos lleva a deducir que el daño esta en las torres de internet estado final: se cierra orden y se pasa requerimiento a la jefe para que se lo asigne a sistemas repuestos: n/a | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Wednesday | 2
117978 | CORRECTIVO | 30391469 | dora albeny herrera duque | se reporta monitor REF 4883 edan Buenos dias Se reporta monitor REF 4883 edan para actualizar configuracion |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3194 | 4883 |  | EDAN | IM70 | 360080-M20421840005 | 2025-07-19 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: se revisa monitor por configuración Actividad realizada: Se realiza una revisión general del monitor con apoyo de los patrones de prueba, confirmando que su funcionamiento es correcto. Además, se verifica el estado de la batería de configuración, la cual se encuentra en buen estado. No se detectan actualizaciones pendientes en el equipo. Estado final: en correcto estado Repuestos: no aplica | 2025-07-15 11:13 |  | 2025-07-15 12:08 | 2025-07-15 13:04 | 56 | 0 | 56 | 257297 | Media | 2025-07-15 09:55 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: se revisa monitor por configuración actividad realizada: se realiza una revisión general del monitor con apoyo de los patrones de prueba, confirmando que su funcionamiento es correcto. además, se verifica el estado de la batería de configuración, la cual se encuentra en buen estado. no se detectan actualizaciones pendientes en el equipo. estado final: en correcto estado repuestos: no aplica | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Tuesday | 1
120905 | CORRECTIVO | 1060647936 | marlon stiven carmona bedoya | CABLES DE EKG NO REGISTRA PACIENTE INCUBADORA 10 NO REGISTRA CABLES DE EKG PARA MONITORIZACION DEL PACIENTE. |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2490 | 4533 |  | EDAN | IM70 | 360080-M19306500008 | 2025-10-25 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: cable ecg no registra paciente Actividad realizada: se revisa cable ecg y no se encuentra ningún daño se procede a devolver al servicio Estado final: correcto estado Repuestos: no se requieren | 2025-10-24 14:20 |  | 2025-10-24 14:30 | 2025-10-24 16:31 | 121 | 63 | 58 | 263701 | Media | 2025-10-24 14:11 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: cable ecg no registra paciente actividad realizada: se revisa cable ecg y no se encuentra ningún daño se procede a devolver al servicio estado final: correcto estado repuestos: no se requieren | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Friday | 4
118164 | CORRECTIVO | 1001446410 | MARIA BELEN VALENCIA SOTO | cable de saturador malo Buenas tardes se realiza reporte de cable de saturador en mal estado.Gracias |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2883 | 4784 |  | EDAN | IM50 | 360069-M19C14960025 | 2025-07-26 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: cable de saturación malo Actividad realizada: se revisa cable de saturación y no se encuentra ningún daño Estado final: se devuelve al servicio Repuestos: no se requiere | 2025-07-21 17:33 |  | 2025-07-21 18:12 | 2025-07-21 19:26 | 74 | 0 | 74 | 257721 | Media | 2025-07-21 17:14 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: cable de saturación malo actividad realizada: se revisa cable de saturación y no se encuentra ningún daño estado final: se devuelve al servicio repuestos: no se requiere | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Monday | 0
118283 | CORRECTIVO | 1040872276 | yanuany valentina zuluaga laverde | desfibrilador de carro de paro por favor revisar desfibrilador de carro de paro parece siempre con bateria baja, siempre esta conectado a la luz. |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | H2-T2 | CARRO DE PARO | DESFIBRILADOR | 2911 | 4807 |  | NIHON KOHDEN | TEC-5631E | 3111 | 2025-07-26 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: reportan supuesta falla del desfibrilador por batería. Actividad realizada: se revisan test anteriores, se realizan reiteradas pruebas con el equipo desconectado de la corriente eléctrica y no muestra falla de batería, se deja en prueba de batería para comprobar estado de ésta Luego, se acude al servicio y la prueba de batería finaliza correctamente. Estado final: equipo funciona correctamente. Repuestos: no | 2025-07-25 09:57 |  | 2025-07-25 10:26 | 2025-07-25 20:05 | 580 | 487 | 93 | 258032 | Media | 2025-07-25 09:56 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: reportan supuesta falla del desfibrilador por batería. actividad realizada: se revisan test anteriores, se realizan reiteradas pruebas con el equipo desconectado de la corriente eléctrica y no muestra falla de batería, se deja en prueba de batería para comprobar estado de ésta luego, se acude al servicio y la prueba de batería finaliza correctamente. estado final: equipo funciona correctamente. repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Friday | 4
120129 | CORRECTIVO | 1146441094 | yuldana escudero lezcano | Cable EKG monitor sala de reanimación 1 no funcion Cable EKG monitor sala de reanimación 1 no funciona |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3658 | 5129 |  | EDAN | IM70 + CO2 | 360080-M20C19970012 | 2025-10-04 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: posible daño en cable ecg Actividad realizada: se revisa cable ecg se realizan pruebas y se encuentra en correcto estado Estado final: se lleva al servicio y se muestra esta en correcto funcionamiento Repuestos: no se requiere | 2025-09-29 07:38 |  | 2025-09-29 07:42 | 2025-09-29 10:12 | 150 | 104 | 46 | 262035 | Media | 2025-09-27 20:43 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: posible daño en cable ecg actividad realizada: se revisa cable ecg se realizan pruebas y se encuentra en correcto estado estado final: se lleva al servicio y se muestra esta en correcto funcionamiento repuestos: no se requiere | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Monday | 0
120267 | CORRECTIVO | 1035920466 | karla yesenia ochoa alzate | Medicicion de linea arterial incorrecta Medicicion de linea arterial incorrecta |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3658 | 5129 |  | EDAN | IM70 + CO2 | 360080-M20C19970012 | 2025-10-04 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Medicación de linea arterial incorrecta Actividad realizada: se realiza revisión de la linea arterial con ayuda del patrón y se evidencia que esta en los rangos establecidos por lo que se le explica al jefe y se le muestra que esta en correcto funcionamiento adicional se adjuntan los valores medidos IBP 1 IBP 2 PROGRAM. MEDIDO ERROR PROGRAM. MEDIDO ERROR 120/80 118/79 2/1 120/80 118/79 2/1 120/00 118/01 2/1 120/00 118/01 2/1 25/00 23/00 2/0 25/00 23/00 2/0 Estado final: se deja en corrrecto funcionamiento Repuestos: no se requiere | 2025-10-03 07:33 |  | 2025-10-03 09:30 | 2025-10-03 10:35 | 65 | 0 | 65 | 262404 | Media | 2025-10-03 06:11 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: medicación de linea arterial incorrecta actividad realizada: se realiza revisión de la linea arterial con ayuda del patrón y se evidencia que esta en los rangos establecidos por lo que se le explica al jefe y se le muestra que esta en correcto funcionamiento adicional se adjuntan los valores medidos ibp 1 ibp 2 program. medido error program. medido error 120/80 118/79 2/1 120/80 118/79 2/1 120/00 118/01 2/1 120/00 118/01 2/1 25/00 23/00 2/0 25/00 23/00 2/0 estado final: se deja en corrrecto funcionamiento repuestos: no se requiere | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Friday | 4
120839 | CORRECTIVO | 1036930638 | SANDRA VIVIANA AGUIRRE GARCIA | Bascula con imprecision de peso Saludos reporto bascula consultorio 5 piso 3 sede reserva con imprecision de peso indica hematologa, este consultorio esta asignado a el aresa de oncologia con atencion en reserva, la bascula esta guardada en oficina de lider adva |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | ONCOLOGÍA |  | BÁSCULA | 4043 | EB1895 | EB1895 | SECA | 750 REF7501017008 | 10000000791802 | 2025-10-25 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: bascula con indicacion de peso alto Actividad realizada: se revisa se pone a cero se realizan pruebas y se encuentra en correcto estado se realiza limpieza ya que se encontraba muy sucia Estado final: correcto estado Repuestos: no se requiere Nota: se termina orden a las 17:45 | 2025-10-22 16:43 |  | 2025-10-22 17:04 | 2025-10-23 15:42 | 1359 | 1283 | 76 | 263525 | Media | 2025-10-22 15:57 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: bascula con indicacion de peso alto actividad realizada: se revisa se pone a cero se realizan pruebas y se encuentra en correcto estado se realiza limpieza ya que se encontraba muy sucia estado final: correcto estado repuestos: no se requiere nota: se termina orden a las 17:45 | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Wednesday | 2
118107 | CORRECTIVO | 1017174498 | juliana cadavid jimenez | INCUBADORA NATAL CARE INCUBADORA NATAL CARE MUESTRA ERROR ALPRENDERSE |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | UCIN |  | INCUBADORA | 749 | 1860 |  | NATAL CARE | ST/LX | 527-06 | 2025-07-19 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Se realiza revisión de la incubadora debido a que presentaba un error. Al inspeccionar, se encuentra un breaker bajado, el cual se restablece. Se realizan pruebas de funcionamiento y no se evidencian fallas. La incubadora queda operativa y en correcto estado. | 2025-07-18 17:49 |  | 2025-07-18 17:50 | 2025-07-18 20:27 | 157 | 96 | 61 | 257591 | Media | 2025-07-18 16:07 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | se realiza revisión de la incubadora debido a que presentaba un error. al inspeccionar, se encuentra un breaker bajado, el cual se restablece. se realizan pruebas de funcionamiento y no se evidencian fallas. la incubadora queda operativa y en correcto estado. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Friday | 4
120020 | CORRECTIVO | 1036953168 | cristina manrique orozco | Revisiòn cama Buenos dias, por favor me colaboran revisando la cama de la habitaciòn 311d que no funciona el tren |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | H3-T1 | HAB 311 | CAMA ELÉCTRICA | 255 | 2410 |  | DOMETAL | 131-71 | 2058-370 | 2025-09-27 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: cama no sube espaldar Actividad realizada: 24-09-2025 se realiza revisión de cama y no se evidencia ningún daño en los motores todo funciona con normalidad 25-09-2025 se revisa que los motores estén bien posicionados se revisa que si active el motor de espaldar lo cual se evidencia correcta movición se le pide a la jefe que por favor reporte la cama cuando este desocupada para realizar una revisión mas a fondo Estado final: en funcionamiento Repuestos: no aplica | 2025-09-24 08:01 |  | 2025-09-24 09:24 | 2025-09-25 16:43 | 1879 | 1811 | 68 | 261771 | Media | 2025-09-24 07:45 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: cama no sube espaldar actividad realizada: 24-09-2025 se realiza revisión de cama y no se evidencia ningún daño en los motores todo funciona con normalidad 25-09-2025 se revisa que los motores estén bien posicionados se revisa que si active el motor de espaldar lo cual se evidencia correcta movición se le pide a la jefe que por favor reporte la cama cuando este desocupada para realizar una revisión mas a fondo estado final: en funcionamiento repuestos: no aplica | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Wednesday | 2
120756 | CORRECTIVO | 1036963520 | valentina vargas lopez | Desfibrilador aparece en chequeo bateria baja Desfibrilador aparece en chequeo con bateria baja, se realiza verificación de conexión la cual es adecuada, el equipo estaba conectado al momento del chequeo, se desconecta y conecta nuevamente para comprobar y apesar de esto vuelve a aparecer bateria baja |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | H6-T2 | CARRO DE PARO | DESFIBRILADOR | 444 | 3410 |  | NIHON KOHDEN | TEC-5531 | .03194 | 2025-10-25 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: aparece batería baja Actividad realizada: se realiza chequeo básico y se encuentra en correcto estado se procede a realizar el test de batería con descarga de batería para mirar el estado y muestra bateria ok al 100% Repuestos: no se requiere | 2025-10-20 11:57 |  | 2025-10-20 11:58 | 2025-10-21 15:28 | 1650 | 1622 | 28 | 263303 | Media | 2025-10-20 08:54 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: aparece batería baja actividad realizada: se realiza chequeo básico y se encuentra en correcto estado se procede a realizar el test de batería con descarga de batería para mirar el estado y muestra bateria ok al 100% repuestos: no se requiere | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Monday | 0
119014 | CORRECTIVO | 1003633755 | ELIANA SOFIA SALAZAR GARCIA | MAL FUNCIONAMIENTO BUEN DIA. POR FAVOR PARA REPORTAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA LAMPARA DE LA TORRE, LA CUAL SEGUN REFIERE ESPECIALISTA, NO ESTA FUNCIONANDO DE UNA FORMA ADECUADA. MUCHAS GRACIAS. |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | ENDOSCOPIAS |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-08-23 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: luz de torre de endoscopias deficiente Actividad realizada: se realiza revisión y se encuentra todo en correcto estado se acompaña en 2 procedimientos de endoscopias y en 1 de colonoscopia y se evidencia equipo en correcto funcionamiento sin afectaciones ni variantes de luz Estado final: correcto estado Repuestos: no se requiere | 2025-08-22 12:22 |  | 2025-08-22 12:26 | 2025-08-27 11:57 | 7171 | 7102 | 69 | 259650 | Media | 2025-08-22 12:19 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: luz de torre de endoscopias deficiente actividad realizada: se realiza revisión y se encuentra todo en correcto estado se acompaña en 2 procedimientos de endoscopias y en 1 de colonoscopia y se evidencia equipo en correcto funcionamiento sin afectaciones ni variantes de luz estado final: correcto estado repuestos: no se requiere | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Friday | 4
120758 | CORRECTIVO | 1036950202 | yesica alejandra marin quintero | INCUBADORA NO CALIENTA, OLOR A CORTO BUEN DIA, POR FAVOR REVISAR INCUBADORA YA QUE NO FUNCIONA ADECUADAMENTE, MUCHAS GRACIAS., |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | UCIN |  | INCUBADORA | 757 | 1834 |  | AIR SHIELDS | C 100/200-2 | GT09773 | 2025-10-25 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: incubadora no calienta Actividad realizada: se destapa el modulo y se ve todo en correcto estado se procede a realiza pruebas y no se evidencia ningún daño Estado final: en correcto estado Repuestos: no aplica | 2025-10-20 11:58 |  | 2025-10-20 13:48 | 2025-10-20 16:38 | 170 | 76 | 94 | 263308 | Media | 2025-10-20 09:34 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: incubadora no calienta actividad realizada: se destapa el modulo y se ve todo en correcto estado se procede a realiza pruebas y no se evidencia ningún daño estado final: en correcto estado repuestos: no aplica | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Monday | 0
120174 | CORRECTIVO | 1040182382 | maria alejandra osorio osorio | CABLE DE PRESION MALA BUENOS DIAS REVISAR POR FAVOR BRAZALETE DE PRESION QUE ESTA MALO DEL MONITOR Nº 27 |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1003 | 3827 |  | EDAN | IM70 | 001488-M15804060003 | 2025-10-04 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: brazalete de presión arterial no funciona Actividad realizada: se realizan varias pruebas y no se encuentra daño en el equipo. se cambia fecha ya que no coincidía con la fecha actual. Estado final: equipo en correcto funcionamiento Repuestos: no se requiere | 2025-09-30 11:43 |  | 2025-09-30 13:08 | 2025-09-30 15:04 | 116 | 41 | 75 | 262182 | Media | 2025-09-30 11:30 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: brazalete de presión arterial no funciona actividad realizada: se realizan varias pruebas y no se encuentra daño en el equipo. se cambia fecha ya que no coincidía con la fecha actual. estado final: equipo en correcto funcionamiento repuestos: no se requiere | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Tuesday | 1
118198 | CORRECTIVO | 1038412608 | YESICA PAOLA VILLEGAS SERNA | oximetro de la maquina de anestesia sala 8 malo oximetro de la sala 8, no funciona |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 952 |  | EB0544 | MINDRAY | T8 | CF-43122178 | 2025-07-26 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnóstico: reportan fallas en las pinzas de saturación. Actividad realizada: se revisan las pinzas y se realizan diferentes pruebas de funcionamiento, sin encontrar fallas evidentes. Estado final: correcto funcionamiento. Repuestos: no se requirieron. | 2025-07-22 18:44 |  | 2025-07-22 18:44 | 2025-07-22 19:49 | 64 | 0 | 64 | 257814 | Media | 2025-07-22 16:16 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnóstico: reportan fallas en las pinzas de saturación. actividad realizada: se revisan las pinzas y se realizan diferentes pruebas de funcionamiento, sin encontrar fallas evidentes. estado final: correcto funcionamiento. repuestos: no se requirieron. | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Tuesday | 1
118112 | CORRECTIVO | 1038418449 | daniela rios arbelaez | ekg y latguillos con interferencia ekg y latguillos con interferencia pese a cambio de electrodos |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1042 | 3818 |  | NIHON KOHDEN | BSM-3763-Q01 | 7903 | 2025-07-26 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | reportan cable ecg en mal estado Durante la revisión, se inspeccionan tanto los latiguillos como el cable troncal, encontrando suciedad en los conectores. Se procede a realizar limpieza utilizando limpia contactos y alcohol isopropílico. Posteriormente, se prueba el sistema con el patrón de ECG, sin evidenciar interferencias y confirmando la correcta lectura de las señales. Finalmente, se conecta al paciente, funcionando el equipo con total normalidad. | 2025-07-19 14:26 |  | 2025-07-19 14:28 | 2025-07-19 16:06 | 98 | 0 | 98 | 257605 | Media | 2025-07-19 13:45 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | reportan cable ecg en mal estado durante la revisión, se inspeccionan tanto los latiguillos como el cable troncal, encontrando suciedad en los conectores. se procede a realizar limpieza utilizando limpia contactos y alcohol isopropílico. posteriormente, se prueba el sistema con el patrón de ecg, sin evidenciar interferencias y confirmando la correcta lectura de las señales. finalmente, se conecta al paciente, funcionando el equipo con total normalidad. | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Saturday | 5
117979 | CORRECTIVO | 1040182382 | maria alejandra osorio osorio | BUENOS DIAS REVISAR POR FAVOR EKG DE UCIN. GRACIAS BUENOS DIAS REVISAR POR FAVOR EKG DE UCIN. GRACIAS |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2462 | 4515 |  | EDAN | IM70 | 360080-M19306500004 | 2025-07-19 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: ecg con interferencia Actividad realizada: se revisa ecg y se encuentra latiguillo flojo el cual se corrige. Adicional se realizan pruebas con ayuda del patrón en el monitor ya que tenían dudas con el funcionamiento Estado final: en correcto estado Repuestos: no aplica | 2025-07-15 11:14 |  | 2025-07-15 13:04 | 2025-07-15 14:10 | 66 | 0 | 66 | 257300 | Media | 2025-07-15 10:49 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: ecg con interferencia actividad realizada: se revisa ecg y se encuentra latiguillo flojo el cual se corrige. adicional se realizan pruebas con ayuda del patrón en el monitor ya que tenían dudas con el funcionamiento estado final: en correcto estado repuestos: no aplica | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Tuesday | 1
118099 | CORRECTIVO | 1036402881 | CRISTINA CASTAÑO RAMIREZ | 203 por favor revisar llantas cama 203. GRACIAS |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | H6-T2 |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-07-19 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: cama de la habitación 202 con llanta en mal estado Actividad realizada: se revisa y se encuentra habitación con paciente aislado por lo cual no se puede proceder con el arreglo de la cama se deja la observación a la jefe del servicio | 2025-07-18 14:56 |  | 2025-07-18 15:12 | 2025-07-18 15:58 | 47 | 10 | 37 | 257582 | Media | 2025-07-18 14:50 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: cama de la habitación 202 con llanta en mal estado actividad realizada: se revisa y se encuentra habitación con paciente aislado por lo cual no se puede proceder con el arreglo de la cama se deja la observación a la jefe del servicio | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Friday | 4
117977 | CORRECTIVO | 39446126 | MONICA PATRICIA GOMEZ BETANCUR | congelador de plasmas con bisel de puerta suelto se encuentra uno de los biseles de las puertas suelto, favor reparar. Gracias |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | BANCO DE SANGRE |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-07-19 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: se encuentra bisel de parilla despegado Actividad realizada: se instala bisel nuevamente Estado final: en correcto estado Repuestos: n/a | 2025-07-15 11:11 |  | 2025-07-15 14:37 | 2025-07-15 14:53 | 16 | 0 | 16 | 257291 | Media | 2025-07-15 09:30 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: se encuentra bisel de parilla despegado actividad realizada: se instala bisel nuevamente estado final: en correcto estado repuestos: n/a | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Tuesday | 1
119443 | CORRECTIVO | 21627915 | DIANA PAOLA GONZALEZ ALZATE | FONENDOSCOPIO EB 0243 Ya se habia reportado la semana pasada porque no funciona aun sigue malo, no sirve. |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | CIRUGÍA |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-09-06 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | reportan fonendo por que no se escucha se revisa y se encuentra fonendo en correcto estado se devuelve al servicio | 2025-09-04 09:40 |  | 2025-09-04 10:06 | 2025-09-04 11:05 | 60 | 0 | 60 | 260563 | Media | 2025-09-04 09:00 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | reportan fonendo por que no se escucha se revisa y se encuentra fonendo en correcto estado se devuelve al servicio | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Thursday | 3
118509 | CORRECTIVO | 1041327489 | alejandra jaramillo florez | CAMA 314 BUENAS NOCHES , CAMA DE LA HABITACION 314 SE SUBE CON EL CONTROL Y ESTA SE BAJA SOLA |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | TRASPLANTES |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-08-09 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | se procede a cerrar la orden ya que la habitación se encuentra aislada por paciente y no es posible desocuparla se le informa a la jefe del servicio que realice nueva orden apenas este libre la habitación | 2025-08-02 08:27 |  | 2025-08-02 08:27 | 2025-08-02 09:03 | 36 | 0 | 36 | 258504 | Media | 2025-08-01 22:41 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | se procede a cerrar la orden ya que la habitación se encuentra aislada por paciente y no es posible desocuparla se le informa a la jefe del servicio que realice nueva orden apenas este libre la habitación | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Saturday | 5
119604 | CORRECTIVO | 1036402881 | CRISTINA CASTAÑO RAMIREZ | 202 Por favor revisar frenos cama 202. GRACIAS |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | H2-T1 |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-09-13 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: frenos de llantas malos Actividad realizada: se revisa y se encuentra habitación con paciente el cual no es posible desplazar a la silla se procede a cerrar orden y a esperar se encuentre habitación disponible para realizar el trabajo ya que con paciente no es posible realizar cambio de llantas | 2025-09-09 13:16 |  | 2025-09-09 14:04 | 2025-09-09 14:08 | 4 | 0 | 4 | 260868 | Media | 2025-09-09 12:37 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: frenos de llantas malos actividad realizada: se revisa y se encuentra habitación con paciente el cual no es posible desplazar a la silla se procede a cerrar orden y a esperar se encuentre habitación disponible para realizar el trabajo ya que con paciente no es posible realizar cambio de llantas | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Tuesday | 1
119361 | CORRECTIVO | 1017192537 | leidy katerin pineda echavarria | TORRE DE ARTROSCOPIA QUIRÓFANO 6 Buenas tardes. Por favor revisar la torre de artroscopia del quirófano 6 ya que no opera de manera correcta. Al parecer no tiene buena corriente en quirófano 6 y están en cirugía. Gracias. |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | CIRUGÍA |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-09-06 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | se revisa reporte de torre de artroscopia cuando se va a revisar resulta que era la presión del nitrógeno de la tubería. se revisa se sube presión y se realizan pruebas donde se evidencia la presión esta en correcto estado. | 2025-09-02 13:14 |  | 2025-09-02 13:24 | 2025-09-02 14:42 | 78 | 0 | 78 | 260374 | Media | 2025-09-02 13:13 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | se revisa reporte de torre de artroscopia cuando se va a revisar resulta que era la presión del nitrógeno de la tubería. se revisa se sube presión y se realizan pruebas donde se evidencia la presión esta en correcto estado. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Tuesday | 1
118223 | CORRECTIVO | 15432937 | EDWIN FEDERICO GARZON CARDONA | PUERTA COLOREADOR DE PLACAS El coloreador de placas no detecta en algunas ocasiones el cierre de la puerta. |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | LABORATORIO |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-07-26 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | equipo corresponde a comodato se reporta a proveedor | 2025-07-23 13:17 |  | 2025-07-23 14:01 | 2025-07-23 14:19 | 18 | 0 | 18 | 257870 | Media | 2025-07-23 11:28 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | equipo corresponde a comodato se reporta a proveedor | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Wednesday | 2
120880 | CORRECTIVO | 1001724368 | yuliana correa ciro | Pesaje bascula bebes incorrecto Buenas tardes, por favor revisar bascula de bebes de consulta externa consultorio 2 de la sede principal |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | CONSULTA EXTERNA |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-10-25 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: supuesto peso incorrecto Actividad realizada: se revisa con ayuda de las pesas y se encuentra peso en correcto estado Estado final: correcto estado Repuestos: no se requiere | 2025-10-23 18:37 |  | 2025-10-23 18:39 | 2025-10-23 19:47 | 68 | 0 | 68 | 263619 | Media | 2025-10-23 16:47 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: supuesto peso incorrecto actividad realizada: se revisa con ayuda de las pesas y se encuentra peso en correcto estado estado final: correcto estado repuestos: no se requiere | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Thursday | 3
119263 | CORRECTIVO | 1036403702 | deisy giraldo castro | ECOTONE CON INTERFERENCIA ECOTONE DE TRIAGE CON MUCHA INTERFERENCIA |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | URGENCIAS |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-08-30 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: reportan un ruido muy feo en ecotone Actividad realizada: se revisa y no se encuentra ruido se limpia se realiza limpieza a contactos y se devuelve a servicio Estado final: funcionando con normalidad Repuestos: no se requiere | 2025-08-29 16:38 |  | 2025-08-29 16:39 | 2025-08-29 17:31 | 52 | 0 | 52 | 260152 | Media | 2025-08-29 16:33 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: reportan un ruido muy feo en ecotone actividad realizada: se revisa y no se encuentra ruido se limpia se realiza limpieza a contactos y se devuelve a servicio estado final: funcionando con normalidad repuestos: no se requiere | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Friday | 4
120097 | CORRECTIVO | 1038406861 | DEISY JOHANA GIRALDO GOMEZ | Baranda de Cama Baranda superior derecha mala, en el momento libre. Gracias |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | TRASPLANTES |  | CAMA ELÉCTRICA | 180 | 1996 |  | LOS PINOS | 740LV.05 | 47472 | 2025-09-27 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: se encuentra baranda de cama son seguro y caída Actividad realizada: se realiza correccion de pasador y se corrige seguro de baranda permitiendo la cama quede en correcto estado y permitiendo baje y suba con normalidad Estado final: en correcto funcionamiento Repuestos: no se requiere | 2025-09-26 09:23 |  | 2025-09-26 13:03 | 2025-09-26 14:22 | 79 | 0 | 79 | 261951 | Media | 2025-09-26 08:35 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se encuentra baranda de cama son seguro y caída actividad realizada: se realiza correccion de pasador y se corrige seguro de baranda permitiendo la cama quede en correcto estado y permitiendo baje y suba con normalidad estado final: en correcto funcionamiento repuestos: no se requiere | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Friday | 4
120015 | CORRECTIVO | 43714613 | BEATRIZ ESTELLA CASTRILLON GOMEZ | cama 106a favor ayudarme con arreglo de cama que el control de comando no funciona |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | H1-T1 |  | CAMA ELÉCTRICA | 180 | 1996 |  | LOS PINOS | 740LV.05 | 47472 | 2025-09-27 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: control no funciona Actividad realizada: se revisa y se encuentra cables reventados por lo que se destapa control se sueldan cables se le pone amarra y se arma control Estado final: en correcto funcionamiento Repuestos: no se requiere | 2025-09-24 07:30 |  | 2025-09-24 07:35 | 2025-09-24 08:27 | 52 | 0 | 52 | 261765 | Media | 2025-09-23 18:51 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: control no funciona actividad realizada: se revisa y se encuentra cables reventados por lo que se destapa control se sueldan cables se le pone amarra y se arma control estado final: en correcto funcionamiento repuestos: no se requiere | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Wednesday | 2
119269 | CORRECTIVO | 1045021711 | YEISON JULIAN DUQUE ATEHORTUA | SE REPORTA ASPIRADOR CON TAPA DE MANOMETRO MALA BUENOS DIAS SE GENERA NECESIDAD PARA REPORTAR MANOMETRO CON TAPA SUELTA DEL ASPIRADOR DEL CARRO DE PARO PARA ORGANZAR. GRACIAS. |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | H3-T1 |  | ASPIRADOR DE VACÍO | 44 |  | EB0168 | THOMAS | 1130067A | .0000110-0253 | 2025-09-06 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: se encuentra visor de manometro reventado Actividad realizada: se realiza cambio de visor el cual es realizado en el taller con un acrílico Estado final: correcto estado Repuestos: no se requiere | 2025-08-30 11:46 |  | 2025-08-30 12:35 | 2025-09-02 08:32 | 4077 | 4024 | 53 | 260161 | Media | 2025-08-30 07:08 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se encuentra visor de manometro reventado actividad realizada: se realiza cambio de visor el cual es realizado en el taller con un acrílico estado final: correcto estado repuestos: no se requiere | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Saturday | 5
119599 | CORRECTIVO | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS | Fuga en banco izquierdo del manifold de aire e inconsistencias en las presiones de los bancos. |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | CENTRAL DE GASES MEDICINALES |  | MANIFOLD DE AIRE | 2 |  | EB0216 | OHIO | 263432 | 923111 | 2025-09-13 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: se encuentra fuga de aire en la 4 llave del brazo izquierdo Actividad realizada: al no contar con una llave de reposición se realiza corrección de la existente. para realizar dicha tarea se procede a cerrar todas las llaves tanto la de los cilindros como la llave de paso para despresurizar la linea una vez hecho esto se procede a desmontar llave mala se corrige fuga y se vuelve a instalar se realizan pruebas mostrando un correcto funcionamiento Estado final: en correcto funcionamiento sin fugas Repuestos: no se requiere | 2025-09-09 08:37 | 2025-09-09 08:37 | 2025-09-09 10:18 | 2025-10-15 10:26 | 51848 | 51615 | 233 |  |  |  | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se encuentra fuga de aire en la 4 llave del brazo izquierdo actividad realizada: al no contar con una llave de reposición se realiza corrección de la existente. para realizar dicha tarea se procede a cerrar todas las llaves tanto la de los cilindros como la llave de paso para despresurizar la linea una vez hecho esto se procede a desmontar llave mala se corrige fuga y se vuelve a instalar se realizan pruebas mostrando un correcto funcionamiento estado final: en correcto funcionamiento sin fugas repuestos: no se requiere | MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Tuesday | 1
119605 | CORRECTIVO | 1036402881 | CRISTINA CASTAÑO RAMIREZ | 221 Por favor revisar cables control cama 221. gracias |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | H2-T1 |  | CAMA ELÉCTRICA | 195 | 1088 |  | LOS PINOS | 740LV.05 | 46153 | 2025-09-13 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: se encuentra control con cables salidos Actividad realizada: se revisa y se encuentra en funcionamiento por lo que se procede a destapar control y a organizar cables que quedaran escondidos quedando control en correcto estado Repuestos: no aplica | 2025-09-09 13:17 |  | 2025-09-09 13:18 | 2025-09-09 14:04 | 46 | 0 | 46 | 260879 | Media | 2025-09-09 12:46 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se encuentra control con cables salidos actividad realizada: se revisa y se encuentra en funcionamiento por lo que se procede a destapar control y a organizar cables que quedaran escondidos quedando control en correcto estado repuestos: no aplica | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Tuesday | 1
119851 | CORRECTIVO | 1036402881 | CRISTINA CASTAÑO RAMIREZ | 106a por favor revisar cama 106b, control no funciona para algunos movimientos de cama. GRACIAS |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | H1-T1 |  | CAMA ELÉCTRICA | 181 | 1092 |  | LOS PINOS | 740LV.05 | 50005 | 2025-09-20 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: control con mal contacto Actividad realizada: se desarma control y se evidencia jalón en el cable lo que ocasiono que se despegara el comando interno, se vuelve a instalar quedando en correcto estado Estado final: correcto funcionamiento Repuestos: no se requieren | 2025-09-18 07:37 |  | 2025-09-18 08:58 | 2025-09-18 09:38 | 39 | 0 | 39 | 261390 | Media | 2025-09-17 15:09 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: control con mal contacto actividad realizada: se desarma control y se evidencia jalón en el cable lo que ocasiono que se despegara el comando interno, se vuelve a instalar quedando en correcto estado estado final: correcto funcionamiento repuestos: no se requieren | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Thursday | 3
116479 | CORRECTIVO | 1007290703 | ANA ISABEL LONDOÑO LONDOÑO | cama 110A no tiene la funcionalidad de subir cama 110A no tiene la funcionalidad de subir y bajar |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | H1-T1 |  | CAMA ELÉCTRICA | 175 | 3667 |  | DOMETAL | QUAXAR | 000000-1871 | 2025-06-07 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: se encuentra cama con motor pegado no sube ni baja Actividad realizada: se realiza cambio de motor ya que el existente se encontraba en mal estado Estado final: funcionando con normalidad Repuestos: un motor cod. 50000873 | 2025-06-03 07:52 |  | 2025-06-03 07:53 | 2025-06-03 09:51 | 118 | 0 | 118 | 254454 | Media | 2025-06-02 17:58 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se encuentra cama con motor pegado no sube ni baja actividad realizada: se realiza cambio de motor ya que el existente se encontraba en mal estado estado final: funcionando con normalidad repuestos: un motor cod. 50000873 | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Tuesday | 1
120773 | CORRECTIVO | 1036950202 | yesica alejandra marin quintero | FUNCIONAMIENTO INCORRECTO BUEN DIA, POR FAVOR REVISAR INCUBADORA, YA QUE NO CALIENTA. MUCHAS GRACIAS. |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | UCIN |  | INCUBADORA | 755 | 1464 |  | AIR SHIELDS | C 100/200-2 | GW04322 | 2025-10-25 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: se encuentra incubadora con mucho ruido Actividad realizada: se destapa y se encuentra ventilador suelto Estado final: se revisa y se instala un impeledor y aun sigue con ruido por lo que se le cambian rodamientos y caucho para evitar el ruido Repuestos: 2 rodamientos y el impeledor | 2025-10-20 16:39 |  | 2025-10-20 16:39 | 2025-10-21 19:07 | 1588 | 1328 | 260 | 263309 | Media | 2025-10-20 09:36 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se encuentra incubadora con mucho ruido actividad realizada: se destapa y se encuentra ventilador suelto estado final: se revisa y se instala un impeledor y aun sigue con ruido por lo que se le cambian rodamientos y caucho para evitar el ruido repuestos: 2 rodamientos y el impeledor | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Monday | 0
119792 | CORRECTIVO | 39447628 | luz beatriz saenz buitrago | INCUBADORA MALA COORDIAL SALUDO, POR FAVOR REVISAR INCUBADORA .SE LE CALLO UNA RUEDA . Muchas gracias . |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | UCIN |  | INCUBADORA | 752 | 3303 |  | ADVANCED | A9186 | C1186A-CL00540 | 2025-09-20 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: llanta caída Actividad realizada: se realiza desarme de incubadora y se desmontan llantas las cuales se encuentran en mal estado y se procede a instalar unas llantas nuevas con pasador por lo que se requiere realizar perforación de estructura para darle mas agarre a la llantas las cuales quedan en correcto estado se procede a nuevamente realizar armado de incubadora y realizar pruebas de funcionamiento estando todo en correcto estado se devuelve al servicio Repuestos: se utilizan 4 llantas nuevas de almacén de clínica somer por lo que no se ve reflejado en productos | 2025-09-16 16:44 |  | 2025-09-16 16:49 | 2025-09-17 10:17 | 1048 | 870 | 178 | 261305 | Media | 2025-09-16 16:36 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: llanta caída actividad realizada: se realiza desarme de incubadora y se desmontan llantas las cuales se encuentran en mal estado y se procede a instalar unas llantas nuevas con pasador por lo que se requiere realizar perforación de estructura para darle mas agarre a la llantas las cuales quedan en correcto estado se procede a nuevamente realizar armado de incubadora y realizar pruebas de funcionamiento estando todo en correcto estado se devuelve al servicio repuestos: se utilizan 4 llantas nuevas de almacén de clínica somer por lo que no se ve reflejado en productos | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Tuesday | 1
116914 | CORRECTIVO | 1036936369 | DIANA CRISTINA GARCIA FLOREZ | se le cayo oliva al fonendoscopio Buenos días se reporta fonendoscopio del consultorio #1 de radioterapia se le cayo oliva. Gracias |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | RADIOTERAPIA |  | FONENDOSCOPIO | 688 |  | EB0821 | LORD | ADULTO LUJO | EB0821 | 2025-06-14 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: se encuentra fonendoscopio sin oliva Actividad realizada: se realiza instalación de una nueva oliva existente en el taller Estado final: funcionando en correcto estado Repuestos: 1 oliva existente en el taller | 2025-06-13 08:39 |  | 2025-06-13 08:40 | 2025-06-13 08:57 | 17 | 0 | 17 | 255340 | Media | 2025-06-13 08:35 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se encuentra fonendoscopio sin oliva actividad realizada: se realiza instalación de una nueva oliva existente en el taller estado final: funcionando en correcto estado repuestos: 1 oliva existente en el taller | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Friday | 4
119472 | CORRECTIVO | 1060596567 | valentina franco llanes | MEMBRANA MALA FAVOR REVISAR MEMBRANA DE FONENDOSCOPIO |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | UCIA |  | FONENDOSCOPIO | 712 |  | EB0777 | LORD | ADULTO LUJO | EB0777 | 2025-09-06 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: se encuentra aro de membrana malo y membrana fisurada Actividad realizada: se instala un nuevo aro y una nueva membrana exístete en el taller Estado final: en correcto estado Repuestos: 1 menbrana y 1 aro existentes en el taller | 2025-09-05 08:15 |  | 2025-09-05 09:35 | 2025-09-05 09:58 | 24 | 0 | 24 | 260645 | Media | 2025-09-05 07:58 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se encuentra aro de membrana malo y membrana fisurada actividad realizada: se instala un nuevo aro y una nueva membrana exístete en el taller estado final: en correcto estado repuestos: 1 menbrana y 1 aro existentes en el taller | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Friday | 4
121159 | CORRECTIVO | 1038415672 | maria alejandra giraldo lopez | el control de la cama no funciona, no sube, no baja, |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | H2-T1 |  | CAMA ELÉCTRICA | 216 | 1082 |  | LOS PINOS | 740LV.05 | 49986 | 2025-11-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: cama no funciona Actividad realizada: se revisa y se encuentra fusible quemado el cual es remplazado Estado final: en correcto estado Repuestos: no se requiere | 2025-10-31 19:42 |  | 2025-10-31 19:43 | 2025-10-31 20:02 | 20 | 0 | 20 | 264156 | Media | 2025-10-31 18:06 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cama no funciona actividad realizada: se revisa y se encuentra fusible quemado el cual es remplazado estado final: en correcto estado repuestos: no se requiere | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Friday | 4
119270 | CORRECTIVO | 1045021711 | YEISON JULIAN DUQUE ATEHORTUA | SE REPORTA CAMA 309A NO ELEVA LA CABECERA BUENOS DÍAS, SE GENERA NECESIDAD PARA SOLICITAR REVISIÓN DE LA CAMA 309A,LA CUAL NO ELEVA LA CABECERA, GRACIAS |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | H3-T1 |  | CAMA ELÉCTRICA | 251 | 1984 |  | LOS PINOS | 740LV.05 | 49979 | 2025-09-06 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: se encuentra control manual con mal contacto Actividad realizada: se realiza soldadura de cable Estado final: en correcto estado Repuestos: no se requiere | 2025-08-30 11:46 |  | 2025-08-30 11:47 | 2025-08-30 12:27 | 41 | 0 | 41 | 260160 | Media | 2025-08-30 06:54 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se encuentra control manual con mal contacto actividad realizada: se realiza soldadura de cable estado final: en correcto estado repuestos: no se requiere | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Saturday | 5
119651 | CORRECTIVO | 1000654574 | juan pablo alarcon montealegre | Camilla en mal funcionamiento Camilla de la Habitacion 309a la cual no le funciona correctamente el control |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | H3-T1 |  | CAMA ELÉCTRICA | 250 | 1997 |  | LOS PINOS | 740LV.05 | 49997 | 2025-09-13 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: se encuentra cama sin movición de motores ni índices de señal Actividad realizada: se realiza revisión y se encuentra conector de control el mas estado al ser organizado se evidencia que el motor de cabecero no sube se cambia mando de control y se evidencia que el cable presenta problemas al revisarse se encuentra una linea perdida la cual es corregida Estado final: en correcto funcionamiento Repuestos: no se requieren | 2025-09-11 07:34 |  | 2025-09-11 07:37 | 2025-09-11 09:25 | 108 | 0 | 108 | 260978 | Media | 2025-09-10 21:51 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se encuentra cama sin movición de motores ni índices de señal actividad realizada: se realiza revisión y se encuentra conector de control el mas estado al ser organizado se evidencia que el motor de cabecero no sube se cambia mando de control y se evidencia que el cable presenta problemas al revisarse se encuentra una linea perdida la cual es corregida estado final: en correcto funcionamiento repuestos: no se requieren | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Thursday | 3
117985 | CORRECTIVO | 21493044 | monica bibiana quintero marin | manija rota se observa lampara de fototerapia con soporte de seguridad roto |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | UCIN |  | LÁMPARA DE FOTOTERAPIA | 822 | 3179 |  | DAVID NINGBO | XHZ-90 | 42110505004 | 2025-07-19 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: anillo de seguridad reventado Actividad realizada: se realiza pegado de anillo con el producto activador industrial ya que el anillo no esta disponible en el almacén Estado final: queda en correcto funcionamiento Repuestos: todo existente en el taller | 2025-07-15 14:35 |  | 2025-07-15 16:04 | 2025-07-15 18:09 | 125 | 53 | 72 | 257315 | Media | 2025-07-15 13:46 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: anillo de seguridad reventado actividad realizada: se realiza pegado de anillo con el producto activador industrial ya que el anillo no esta disponible en el almacén estado final: queda en correcto funcionamiento repuestos: todo existente en el taller | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Tuesday | 1
119723 | CORRECTIVO | 1001471977 | lorena osorio perez | CAJETILLA DERECHA VIVO SONIC SOLICITAMOS AMABLEMENTE REVISAR CAJETILLA DERECHA DEL VIVO SONIC YA QUE NO ESTA FUNCIONANDO, CONSULTORIO 303 Y LA DRA TIENE CONSULTA A LAS 10: 00 AM. MUCHAS GRACIAS |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | CONSULTA EXTERNA |  | INTEGRITY | 805 | 3554 |  | VIVOSONIC | V-500 | IP1525 | 2025-09-20 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: cable reventado Actividad realizada: se suelda cable quedando en correcto estado Estado final: funcionamiento normal Repuestos: no aplica | 2025-09-15 08:50 |  | 2025-09-15 09:32 | 2025-09-15 10:36 | 64 | 0 | 64 | 261168 | Media | 2025-09-15 08:25 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cable reventado actividad realizada: se suelda cable quedando en correcto estado estado final: funcionamiento normal repuestos: no aplica | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Monday | 0
118096 | CORRECTIVO | 1001408990 | ANA MARIA CIRO BUITRAGO | infusor disfuncional, no sirve perilla buenos días, se reporta infusor 0897, el cual la perilla del manguito para desinflara esta demasiado dura y no permite desinflar correctamente. muchas gracias |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | UCIP |  | INFUSOR | 800 |  | EB0897 | RIESTER | MANUAL | 171021981 | 2025-07-19 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: se encuentra válvula de la pera en mal estado Actividad realizada: se revisa y se encuentra válvula de la pera pegada por lo que se remplaza por una en buen estado del taller Estado final: correcto funcionamiento Repuestos: 1 válvula de pera existente en el taller | 2025-07-18 13:14 |  | 2025-07-18 14:18 | 2025-07-18 14:44 | 26 | 0 | 26 | 257576 | Media | 2025-07-18 13:07 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se encuentra válvula de la pera en mal estado actividad realizada: se revisa y se encuentra válvula de la pera pegada por lo que se remplaza por una en buen estado del taller estado final: correcto funcionamiento repuestos: 1 válvula de pera existente en el taller | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Friday | 4
120017 | CORRECTIVO | 10014783 | jose libardo gonzalez rios | Mangueras con fuga de aire Mangueras con fuga de aire, no permite realizar terapia de compresion neumatica. |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | UCIA |  | COMPRESOR NEUMÁTICO | 414 |  | EB0707 | KENDALL | SCD700 | V1505774SX | 2025-09-27 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: manguera con fuga Actividad realizada: se realiza revisión de ambas mangueras y se evidencia fuga en una de ellas Estado final: se realiza cambio de manguera por una existente en el taller quedando en correcto estado Repuestos: no se requiere ya que se encuentra manguera en el taller | 2025-09-24 07:36 |  | 2025-09-24 08:28 | 2025-09-24 09:24 | 56 | 0 | 56 | 261734 | Media | 2025-09-23 13:33 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: manguera con fuga actividad realizada: se realiza revisión de ambas mangueras y se evidencia fuga en una de ellas estado final: se realiza cambio de manguera por una existente en el taller quedando en correcto estado repuestos: no se requiere ya que se encuentra manguera en el taller | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Wednesday | 2
119555 | CORRECTIVO | 39448778 | DANYS VIVIANA MARIN CORREA | LLANTA CAMA LLANTA DE LAPARTE INFERIOR IZQUIERDA ROTA POR FAVOR REPARARLA GRACIAS |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | UMI | RECUPERION UMI | CAMA ELÉCTRICA | 382 | 2939 |  | DOMETAL | QUAXAR | 00000-11586 | 2025-09-13 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: se encuentra llanta con caucho malo lo cual impedía la movilidad de la cama Actividad realizada: se realiza cambio de llanta por una en buen estado existente en el taller Estado final: en correcto funcionamiento Repuestos: una llanta existente en el taller Nota adicional se organizan 2 llantas las cuales estaban sueltas | 2025-09-08 07:28 |  | 2025-09-08 07:32 | 2025-09-08 09:02 | 90 | 0 | 90 | 260734 | Media | 2025-09-06 22:57 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se encuentra llanta con caucho malo lo cual impedía la movilidad de la cama actividad realizada: se realiza cambio de llanta por una en buen estado existente en el taller estado final: en correcto funcionamiento repuestos: una llanta existente en el taller nota adicional se organizan 2 llantas las cuales estaban sueltas | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Monday | 0
119575 | CORRECTIVO | 1007346623 | VERONICA MARIA AGUDELO ATEHORTUA | paneles de cama de uci 14 no funciona paneles de cama de uci 14 no funciona |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | UCIA |  | CAMA ELÉCTRICA | 360 | 3026 |  | DOMETAL | QUAXAR | 00000-17673 | 2025-09-13 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: cama no funciona ningún panel ni da ningún movimiento Actividad realizada: se empieza revisando cable de poder y fusibles los cuales se encontraban en correcto estado se baja y se revisa caja junto con los paneles en otra cama encontrándose que el cable que va de la caja de control a las barandas se encontraba obstruido en ambas barandas por lo que se requiere cambio de ambos cables Estado final: en correcto estado Repuestos: 2 cables | 2025-09-08 08:58 |  | 2025-09-08 09:15 | 2025-09-08 15:08 | 353 | 61 | 292 | 260773 | Media | 2025-09-08 08:41 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cama no funciona ningún panel ni da ningún movimiento actividad realizada: se empieza revisando cable de poder y fusibles los cuales se encontraban en correcto estado se baja y se revisa caja junto con los paneles en otra cama encontrándose que el cable que va de la caja de control a las barandas se encontraba obstruido en ambas barandas por lo que se requiere cambio de ambos cables estado final: en correcto estado repuestos: 2 cables | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Monday | 0
118193 | CORRECTIVO | 1001535220 | SOLANLLY LOPEZ ALZATE | la cama no sube Buenas tardes la cama de la habitacion 214a no funciona correctamente loa botones, ya que no se encuentra habilitada para subir la parte de la cabecera, gracias |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | H2-T1 |  | CAMA ELÉCTRICA | 361 | 3034 |  | DOMETAL | QUAXAR | 00000-37180 | 2025-07-26 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: se encuentra cama con el mando panel de control derecho sin funcionamiento Actividad realizada: se realiza revisión y se encuentra control de mando desajustado, se corrigue ajuste Estado final: correcto funcionamiento Repuestos: no aplicaron | 2025-07-22 14:40 |  | 2025-07-22 14:41 | 2025-07-22 15:09 | 28 | 0 | 28 | 257790 | Media | 2025-07-22 13:04 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se encuentra cama con el mando panel de control derecho sin funcionamiento actividad realizada: se realiza revisión y se encuentra control de mando desajustado, se corrigue ajuste estado final: correcto funcionamiento repuestos: no aplicaron | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Tuesday | 1
117976 | CORRECTIVO | 1017201760 | ESTEFANIA VELEZ CHAVARRIA | Tablero de funciones despegado Cordial saludo, solicito amablemente la revisión y arreglo de la cama de la habitación 539 la cual se evidencia con el tablero de funciones despegado y el cableado se encuentra expuesto, muchas gracias, feliz día |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | H5-T2 |  | CAMA ELÉCTRICA | 307 | 2847 |  | DOMETAL | QUAXAR |  | 2025-07-19 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: se encuentra panel de control caído y reventado Actividad realizada: se realizan pruebas y se evidencia que las funciones de bajar no funcionan por lo que se requiere cambio de panel Estado final: en correcto estado Repuestos: un panel de control existente en el taller | 2025-07-15 11:11 |  | 2025-07-15 14:15 | 2025-07-15 14:37 | 22 | 0 | 22 | 257296 | Media | 2025-07-15 09:53 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se encuentra panel de control caído y reventado actividad realizada: se realizan pruebas y se evidencia que las funciones de bajar no funcionan por lo que se requiere cambio de panel estado final: en correcto estado repuestos: un panel de control existente en el taller | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Tuesday | 1
119426 | CORRECTIVO | 1001387124 | melissa quintero hernandez | botones de la cama no funcionan Buenas tardes, solicito mantenimiento a la cama de la hab 326, no funcionan los botones Muchas gracias |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | H3-T2 |  | CAMA ELÉCTRICA | 283 | 2496 |  | DOMETAL | 131-71 | 2058-418 | 2025-09-06 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: se encuentra panel con mal funcionamiento Actividad realizada: se realiza revisión y se encuentra mal contacto en el panel izquierdo el cual es corregido Estado final: en correcto funcionamiento Repuestos: no se requieren | 2025-09-03 15:01 |  | 2025-09-03 15:11 | 2025-09-03 15:55 | 44 | 0 | 44 | 260497 | Media | 2025-09-03 13:03 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se encuentra panel con mal funcionamiento actividad realizada: se realiza revisión y se encuentra mal contacto en el panel izquierdo el cual es corregido estado final: en correcto funcionamiento repuestos: no se requieren | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Wednesday | 2
120057 | CORRECTIVO | 1041325296 | BILEALDA CRISTINA SANTA MURILLO | favor revisar control de la cama Buenos dias favor revisar control de la cama habitacion 316 |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | TRASPLANTES |  | CAMA ELÉCTRICA | 267 | 1990 |  | LOS PINOS | 740LV.05 | 49989 | 2025-09-27 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnóstico: El control presentaba cables descubiertos debido al deterioro del encauchetado. Actividad realizada: Se cortaron los cables afectados y se volvió a soldar la conexión en el control. Estado final: correcto funcionamiento. Repuestos: No se requirieron. | 2025-09-25 07:35 |  | 2025-09-25 07:40 | 2025-09-25 09:13 | 94 | 0 | 94 | 261841 | Media | 2025-09-25 01:16 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnóstico: el control presentaba cables descubiertos debido al deterioro del encauchetado. actividad realizada: se cortaron los cables afectados y se volvió a soldar la conexión en el control. estado final: correcto funcionamiento. repuestos: no se requirieron. | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Thursday | 3
119716 | CORRECTIVO | 1040050151 | MARY LUZ QUICENO JARAMILLO | cama habitacion 305 el botón para elevar y bajar los pies no funciona |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | H3-T1 |  | CAMA ELÉCTRICA | 245 | 1976 |  | LOS PINOS | 740LV.05 | 50003 | 2025-09-20 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: motor de pies no funciona Actividad realizada: se encuentra cable con mal contacto el cual es corregido quedando cama en correcto funcionamiento Repuestos: no se requieren | 2025-09-15 07:55 |  | 2025-09-15 08:01 | 2025-09-15 08:47 | 46 | 0 | 46 | 261154 | Media | 2025-09-15 05:16 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: motor de pies no funciona actividad realizada: se encuentra cable con mal contacto el cual es corregido quedando cama en correcto funcionamiento repuestos: no se requieren | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Monday | 0
120115 | CORRECTIVO | 1041327489 | alejandra jaramillo florez | contro de cama 312b buenos dias , por favor reparar el control de la cama de la habitacion de 312 b se encuentra reventao , muchas gracias |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | TRASPLANTES |  | CAMA ELÉCTRICA | 260 | 1988 |  | LOS PINOS | 740LV.05 | 49981 | 2025-09-27 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: se encuentra control con cable desprendido Actividad realizada: se realiza empalme de cable se suelda y se corrige cableado expuesto quedando en correcto estado Repuestos: no se requiere | 2025-09-26 15:11 |  | 2025-09-26 15:26 | 2025-09-26 16:29 | 63 | 0 | 63 | 261987 | Media | 2025-09-26 13:16 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se encuentra control con cable desprendido actividad realizada: se realiza empalme de cable se suelda y se corrige cableado expuesto quedando en correcto estado repuestos: no se requiere | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Friday | 4
116540 | CORRECTIVO | 1000654574 | juan pablo alarcon montealegre | Camilla con baranda reventada hab 310b Camilla de la habitacion 310b se encuentra con la baranda reventada la cual se cae cuando el paciente tiene contacto con ella |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | H3-T1 |  | CAMA ELÉCTRICA | 252 | 2414 |  | DOMETAL | QUAXAR | 00000-37167 | 2025-06-07 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: se encuentra baranda reventada Actividad realizada: se realiza cambio de baranda por una nueva Estado final: correcto estado Repuestos: baranda 36070824 | 2025-06-04 07:34 |  | 2025-06-04 07:51 | 2025-06-04 09:03 | 72 | 0 | 72 | 254578 | Media | 2025-06-04 00:27 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se encuentra baranda reventada actividad realizada: se realiza cambio de baranda por una nueva estado final: correcto estado repuestos: baranda 36070824 | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Wednesday | 2
118069 | CORRECTIVO | 1036399589 | daniela castañeda toro | cama hab 324 no funciona panel cama hab 324 no funciona panel gracias |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | H3-T2 |  | CAMA ELÉCTRICA | 272 | 2507 |  | DOMETAL | 131-71 | 2058-431 | 2025-07-19 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: se encuentra cama bloqueada donde no le funciona ningún motor. se revisa y se encuentra caja sin un fusible adicional se encuentra cable de baranda fracturado Actividad realizada: se instala un fusible faltante el cual se encuentra disponible en el taller y se realiza cambio de cableado de baranda por uno nuevo Estado final: correcto funcionamiento Repuestos: cable de baranda | 2025-07-17 12:58 |  | 2025-07-17 13:02 | 2025-07-17 15:10 | 128 | 22 | 106 | 257496 | Media | 2025-07-17 12:55 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se encuentra cama bloqueada donde no le funciona ningún motor. se revisa y se encuentra caja sin un fusible adicional se encuentra cable de baranda fracturado actividad realizada: se instala un fusible faltante el cual se encuentra disponible en el taller y se realiza cambio de cableado de baranda por uno nuevo estado final: correcto funcionamiento repuestos: cable de baranda | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Thursday | 3
119798 | CORRECTIVO | 1036398456 | MANUELA OCAMPO OCAMPO | baranda cama mala Buenos días, reporto baranda de cama de la habitación 526 con placa 4129 la cual se observa que no tiene el accesorio para hacer la función de bajar y subir la baranda, agradezco me puedan colaborar, feliz día |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | H5-T2 |  | CAMA ELÉCTRICA | 297 | 4129 |  | LOS PINOS | 1040 MOD P | 513328 | 2025-09-20 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: se encuentran barandas pegadas y adicional desajustados los pines Actividad realizada: se realiza lubricación de barandas y se ajustan pines que bajan la baranda quedando en correcto funcionamiento Repuestos: no se requieren | 2025-09-17 08:58 |  | 2025-09-17 10:17 | 2025-09-17 11:14 | 57 | 0 | 57 | 261331 | Media | 2025-09-17 08:05 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se encuentran barandas pegadas y adicional desajustados los pines actividad realizada: se realiza lubricación de barandas y se ajustan pines que bajan la baranda quedando en correcto funcionamiento repuestos: no se requieren | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Wednesday | 2
120766 | CORRECTIVO | 1040034665 | astrid yaneth tabares valencia | Cambio Colchón 628 Cordial Saludo, colchón de a habitación 628, se encuentra deteriorado en el centro como se muestra en la foto adjunta, se solicita amablemente el cambio. Gracias por su atención |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | H6-T2 |  | CAMA ELÉCTRICA | 320 | 3338 |  | DOMETAL | QUAXAR | 00000-29817 | 2025-10-25 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: se encuentra colchón en mal estado Actividad realizada: se realiza cambio de colchón por uno nuevo Estado final: en correcto estado Repuestos: si | 2025-10-20 14:03 |  | 2025-10-20 14:04 | 2025-10-20 15:05 | 61 | 0 | 61 | 263259 | Media | 2025-10-18 12:23 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se encuentra colchón en mal estado actividad realizada: se realiza cambio de colchón por uno nuevo estado final: en correcto estado repuestos: si | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Monday | 0
115957 | CORRECTIVO | 43714613 | BEATRIZ ESTELLA CASTRILLON GOMEZ | 111d cama dañada, se callo |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | H1-T1 |  | CAMA ELÉCTRICA | 303 | 2853 |  | DOMETAL | QUAXAR |  | 2025-05-24 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: se encuentra llanta con tornillo reventado Actividad realizada: se realiza cambio de dos llantas una de almacén y otra existente en el taller Estado final: en correcto estado Repuestos: llanta cama codigo 50003430 | 2025-05-23 10:04 |  | 2025-05-23 10:05 | 2025-05-23 11:11 | 66 | 0 | 66 | 253888 | Media | 2025-05-23 08:52 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se encuentra llanta con tornillo reventado actividad realizada: se realiza cambio de dos llantas una de almacén y otra existente en el taller estado final: en correcto estado repuestos: llanta cama codigo 50003430 | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Friday | 4
119118 | CORRECTIVO | 1036964118 | laura sofia usme franco | Cama dañada habitación 537 Buenas noches. Nos podrían ayudar por favor con la cama de la habitación 537, se cayeron unos tornillos cuando se bajó la cama. Muchas gracias. |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | H5-T2 |  | CAMA ELÉCTRICA | 356 | 2839 |  | DOMETAL | QUAXAR | 00000-11606 | 2025-08-30 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: se encuentran pasadores de motor caídos Actividad realizada: se realiza nuevamente instalación de motor y se remplaza un pasador ya que se encontraba en mal estado Estado final: en correcto funcionamiento Repuestos: todo se encontraba disponible en el taller Nota: Orden gestionada el 26/08/2025 de 11:20 a 12:23 pero por problemas con el gestor no se pudo tramitar en tiempo real. | 2025-08-26 10:45 |  | 2025-08-26 11:20 | 2025-08-26 13:34 | 133 | 63 | 70 | 259781 | Media | 2025-08-25 23:30 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se encuentran pasadores de motor caídos actividad realizada: se realiza nuevamente instalación de motor y se remplaza un pasador ya que se encontraba en mal estado estado final: en correcto funcionamiento repuestos: todo se encontraba disponible en el taller nota: orden gestionada el 26/08/2025 de 11:20 a 12:23 pero por problemas con el gestor no se pudo tramitar en tiempo real. | MAL_TRATO_FISICO, DESGASTE_NORMAL | ['MAL_TRATO_FISICO', 'DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Tuesday | 1
118175 | CORRECTIVO | 1041325296 | BILEALDA CRISTINA SANTA MURILLO | control cama Buenos dias, favor revisar control de cama habitacion 322, cables de control expuestos |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | TRASPLANTES |  | CAMA ELÉCTRICA | 265 | 1993 |  | LOS PINOS | 740LV.05 | 49992 | 2025-07-26 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnóstico: Se encuentra el control con cables expuestos. Actividad realizada: Se realiza el corte de los cables en mal estado y se resoldaron, dejando la conexión segura y con el cableado oculto para evitar futuros inconvenientes. Estado final: Equipo en correcto funcionamiento. Repuestos: No fue necesario el uso de repuestos. | 2025-07-22 11:10 |  | 2025-07-22 11:58 | 2025-07-22 14:38 | 160 | 69 | 91 | 257763 | Media | 2025-07-22 10:05 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnóstico: se encuentra el control con cables expuestos. actividad realizada: se realiza el corte de los cables en mal estado y se resoldaron, dejando la conexión segura y con el cableado oculto para evitar futuros inconvenientes. estado final: equipo en correcto funcionamiento. repuestos: no fue necesario el uso de repuestos. | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Tuesday | 1
121065 | CORRECTIVO | 43984705 | elidiana josefina gaviria castillo | PARTE DEL OFTALMOSCOPIO DESPEGADO Buen día, porfavor una pieza del oftalmoscopio con el cual se valoran los bebés recién nacidos está despegada. |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | UMI |  | EQUIPO DE ÓRGANOS Y SENTIDOS | 542 | 1810 |  | WELCH ALLYN | .05242 |  | 2025-11-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: se encuentra cabezal oftalmoscopio con pieza suelta Actividad realizada: se ajusta cabezal y se le acopla nuevamente la pieza quedando en correcto estado Repuestos: no se requiere | 2025-10-29 10:36 |  | 2025-10-29 13:53 | 2025-10-29 14:58 | 65 | 0 | 65 | 263968 | Media | 2025-10-29 10:17 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se encuentra cabezal oftalmoscopio con pieza suelta actividad realizada: se ajusta cabezal y se le acopla nuevamente la pieza quedando en correcto estado repuestos: no se requiere | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Wednesday | 2
119453 | CORRECTIVO | 1001132706 | juan pablo tabares gonzalez | Se reporta Infusor de sala 3 Buenas tardes se reporta infusor de sala 3 debido a que estar insuflado, se va desinflando lentamente. gracias |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | CIRUGÍA |  | INFUSOR | 764 |  | EB0251 | RIESTER | MANUAL | 110719479 | 2025-09-06 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: infusor con escape de aire Actividad realizada: se realiza corrección de fuga de aire Estado final: correcto estado Repuestos: todo existente en el taller | 2025-09-04 12:51 |  | 2025-09-04 13:19 | 2025-09-04 14:47 | 88 | 0 | 88 | 260591 | Media | 2025-09-04 12:50 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: infusor con escape de aire actividad realizada: se realiza corrección de fuga de aire estado final: correcto estado repuestos: todo existente en el taller | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Thursday | 3
118191 | CORRECTIVO | 1001472072 | CAROL MICHELL RESTREPO OSORIO | infusor con fuja buena tarde, infusor con fuga en manometro y bolsa, del quirofano 7, gracias |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | CIRUGÍA |  | INFUSOR | 771 |  | EB0925 | RIESTER | MANUAL | 171022048 | 2025-07-26 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: se encuentra fuga en cámara de aire y en manómetro Actividad realizada: se cambia cámara de aire por una nueva y se realiza corrección de fuga de manómetro Estado final: correcto funcionamiento Repuestos: 1 cámara de aire | 2025-07-22 13:09 |  | 2025-07-22 15:09 | 2025-07-22 15:58 | 49 | 0 | 49 | 257789 | Media | 2025-07-22 12:54 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se encuentra fuga en cámara de aire y en manómetro actividad realizada: se cambia cámara de aire por una nueva y se realiza corrección de fuga de manómetro estado final: correcto funcionamiento repuestos: 1 cámara de aire | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Tuesday | 1
119366 | CORRECTIVO | 1038410338 | PAULA ANDREA POSADA GIRALDO | llanta de incubadora mala Buenas tardes solicito amablemente revisar incubadora llanta mala y no es la primera vez que sucede con la misma incubadora. Muchas gracias Muy amable |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | UCIN |  | INCUBADORA | 762 | 2197 |  | ADVANCED | A9186 | C1186A-CL00546 | 2025-09-06 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 04/09/2025: Se revisa la incubadora y se encuentra una llanta caída. Desde el servicio informan que es la segunda vez que ocurre en un corto periodo de tiempo, por lo que solicitan revisar el caso con acompañamiento del grupo de tecnovigilancia. 17/09/2025: Se realiza reparación de la incubadora. Durante la revisión se identifica una de las llantas sueltas, por lo que se decide desmontar el equipo y retirar las llantas defectuosas. Para dar mayor seguridad, se perfora la estructura y se instalan tornillos pasantes. Como mejora, se procede al cambio de las cuatro llantas por una nueva referencia que cuenta con un pasador más largo y doble tuerca de seguridad en distintos puntos. Finalmente, se realiza el montaje de la incubadora, verificando el correcto funcionamiento de las llantas y los frenos. El equipo queda en óptimas condiciones de uso. adicional se imprime pieza 3D de base de cuna que estaba quebrada Repuestos: se instalan 4 llantas las cuales son solicitadas a almacén de ambiente físico por lo que no se relacionan en la orden ya que tienen una orden de salida diferente | 2025-09-02 15:31 |  | 2025-09-02 15:38 | 2025-09-17 16:38 | 21659 | 21332 | 327 | 260376 | Media | 2025-09-02 13:46 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 04/09/2025: se revisa la incubadora y se encuentra una llanta caída. desde el servicio informan que es la segunda vez que ocurre en un corto periodo de tiempo, por lo que solicitan revisar el caso con acompañamiento del grupo de tecnovigilancia. 17/09/2025: se realiza reparación de la incubadora. durante la revisión se identifica una de las llantas sueltas, por lo que se decide desmontar el equipo y retirar las llantas defectuosas. para dar mayor seguridad, se perfora la estructura y se instalan tornillos pasantes. como mejora, se procede al cambio de las cuatro llantas por una nueva referencia que cuenta con un pasador más largo y doble tuerca de seguridad en distintos puntos. finalmente, se realiza el montaje de la incubadora, verificando el correcto funcionamiento de las llantas y los frenos. el equipo queda en óptimas condiciones de uso. adicional se imprime pieza 3d de base de cuna que estaba quebrada repuestos: se instalan 4 llantas las cuales son solicitadas a almacén de ambiente físico por lo que no se relacionan en la orden ya que tienen una orden de salida diferente | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, DESGASTE_NORMAL | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO', 'DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Tuesday | 1
118222 | CORRECTIVO | 1040039416 | yohana andrea duque castaño | Infusor malo, no infla pera Infusor malo, no infla pera |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | UCIA |  | INFUSOR | 790 |  | EB0084 | RIESTER | MANUAL | 120936103 | 2025-07-26 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: infusor con pera en mal estado Actividad realizada: se encuentra pera con caucho cristalizado ocasionando un mal funcionamiento, se cambia pera por una en buen estado existente en el taller Estado final: en correcto funcionamiento Repuestos: no aplica | 2025-07-23 13:17 |  | 2025-07-23 13:19 | 2025-07-23 14:01 | 42 | 0 | 42 | 257879 | Media | 2025-07-23 12:40 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: infusor con pera en mal estado actividad realizada: se encuentra pera con caucho cristalizado ocasionando un mal funcionamiento, se cambia pera por una en buen estado existente en el taller estado final: en correcto funcionamiento repuestos: no aplica | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Wednesday | 2
120171 | CORRECTIVO | 1036932398 | esneyder alexander garcia garcia | AISLADOR ASÉPTICO DE PRESIÓN POSITIVA NPT 4225 Cordial saludo, Reporto mal funcionamiento de la manija manual del aislador de NPT Muchas gracias por la atención. Muchas gracias por la atención |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | CENTRAL DE MEZCLAS REEMPAQUE Y REENVASE |  | AISLADOR ASÉPTICO | 586 | 4225 |  | GERMFREE | VF-64PUSP | 6S-15-VF64-18067 | 2025-10-04 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: puerta de aislador aséptico no cierra Actividad realizada: se realiza ajuste de manija la cual se encontraba movida. se procede a ajustar y a apretar nuevamente en su ubicación Estado final: en correcto estado Repuestos: no se requiere | 2025-09-30 10:31 |  | 2025-09-30 10:54 | 2025-09-30 11:54 | 61 | 0 | 61 | 262120 | Media | 2025-09-29 16:05 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: puerta de aislador aséptico no cierra actividad realizada: se realiza ajuste de manija la cual se encontraba movida. se procede a ajustar y a apretar nuevamente en su ubicación estado final: en correcto estado repuestos: no se requiere | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Tuesday | 1
117997 | CORRECTIVO | 1036955268 | DANIELA RAMIREZ ZAPATA | ekg sin paletas ekg sin paletas |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | UCIA |  | ELECTROCARDIÓGRAFO | 503 | 3290 |  | FUKUDA DENSHI | CARDIMAX FX-7102 | 50005557 | 2025-07-19 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: se encuentra una pinza reventada y la otra nos indican se encuentra perdida Actividad realizada: se realiza reposición de la pinza reventada por una nueva y se lleva una en buen estado en base a la pinza perdida Estado final: equipo en correcto funcionamiento Repuestos: 1 pinza en buen estado y 1 pinza con código 050700293 | 2025-07-15 18:01 |  | 2025-07-15 18:37 | 2025-07-15 19:04 | 27 | 0 | 27 | 257307 | Media | 2025-07-15 11:48 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se encuentra una pinza reventada y la otra nos indican se encuentra perdida actividad realizada: se realiza reposición de la pinza reventada por una nueva y se lleva una en buen estado en base a la pinza perdida estado final: equipo en correcto funcionamiento repuestos: 1 pinza en buen estado y 1 pinza con código 050700293 | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Tuesday | 1
119368 | CORRECTIVO | 39447628 | luz beatriz saenz buitrago | INCUBADORA MALA Coordial saludo , por favor revisar incubadora nro 1633. aparece "Fallo en el sistema" Muchas gracias . |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | UCIN |  | INCUBADORA | 476 | 1633 |  | AIR SHIELDS | C450H-1 | WC03284 | 2025-09-06 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: se evidencia cuna con fallo en el sistema donde muestra error 006 Actividad realizada: se revisa el manual y se encuentra que es un error de voltaje bajo por lo que se se realiza carga de bateria siguiendo el paso a paso del manual asta dejar la bateria por encima de 9.1 como lo indica el manual Estado final: en correcto estado Repuestos: no aplica | 2025-09-02 16:04 |  | 2025-09-02 16:12 | 2025-09-03 08:45 | 993 | 887 | 106 | 260386 | Media | 2025-09-02 14:23 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se evidencia cuna con fallo en el sistema donde muestra error 006 actividad realizada: se revisa el manual y se encuentra que es un error de voltaje bajo por lo que se se realiza carga de bateria siguiendo el paso a paso del manual asta dejar la bateria por encima de 9.1 como lo indica el manual estado final: en correcto estado repuestos: no aplica | MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Tuesday | 1
118100 | CORRECTIVO | 1045021711 | YEISON JULIAN DUQUE ATEHORTUA | SE REPORTA TENSIOMETRO A NIVEL DE MONITOR DE SIGNO SE REPORTA TENSIOMETRO A NIVEL DE MONITOR DE SIGNOS EL CUAL TIENE DEETERIORADO EL VELCRO, PARA SU CAMBIO. GRACIAS |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | H3-T1 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1023 | 3062 |  | EDAN | M9 IBP | 301137-M12604730026-01 | 2025-07-19 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: se encuentra velcro en mal estado Actividad realizada: se realiza reposición de brazalete Estado final: en correcto estado Repuestos: 1 brazalete de 1 vía | 2025-07-18 15:11 |  | 2025-07-18 15:44 | 2025-07-18 15:53 | 10 | 0 | 10 | 257585 | Media | 2025-07-18 15:10 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se encuentra velcro en mal estado actividad realizada: se realiza reposición de brazalete estado final: en correcto estado repuestos: 1 brazalete de 1 vía | MAL_TRATO_FISICO, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Friday | 4
119587 | CORRECTIVO | 39448778 | DANYS VIVIANA MARIN CORREA | BRAZALETE MALO BRAZALETE SE SUELTA POR FAVOR REVISAR GRACIAS |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | UMI |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1006 | 3832 |  | EDAN | M50 | 333123-M17209460019 | 2025-09-13 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: se encuentra brazalete con fuga de aire Actividad realizada: se realiza cambio de brazalete por uno nuevo Estado final: correcto estado Repuestos: 1 brazalete de 1 via | 2025-09-08 15:09 |  | 2025-09-08 15:23 | 2025-09-08 15:55 | 32 | 0 | 32 | 260804 | Media | 2025-09-08 14:28 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se encuentra brazalete con fuga de aire actividad realizada: se realiza cambio de brazalete por uno nuevo estado final: correcto estado repuestos: 1 brazalete de 1 via | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Monday | 0
120224 | CORRECTIVO | 39447628 | luz beatriz saenz buitrago | Senser malo Coordial saludo por favor revisar servocontrol de servocuna medix esta mala. La servocuna esta ubicada en cubiculo nro 9 de ucin. Muchas gracias |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | UCIN |  | CUNA TÉRMICA | 432 | 2724 |  | MEDIX | SM-401 | 4168 | 2025-10-04 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: sensor no censa temperatura Actividad realizada: se realiza cambio de sensor de temperatura Estado final: en correcto estado Repuestos: 1 sensor de temperatura | 2025-10-01 15:41 |  | 2025-10-01 15:41 | 2025-10-01 17:24 | 103 | 23 | 80 | 262304 | Media | 2025-10-01 15:16 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: sensor no censa temperatura actividad realizada: se realiza cambio de sensor de temperatura estado final: en correcto estado repuestos: 1 sensor de temperatura | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Wednesday | 2
120879 | CORRECTIVO | 1038414580 | CATALINA CEBALLOS ORTIZ | oximetro malo Buenas tardes Reporto oximetro de pulso de ginecología el cual no censa |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1034 | 3057 |  | EDAN | M9 IBP | 301137-M12604350012-01 | 2025-10-25 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: se encuentra pinza de oximetria en mal estado Actividad realizada: se revisa y se encuentra Interfax con termo encogible lo cual no tiene presentación, a la hora de revisar la pinza se encuentra cable de emisor reventado del emisor por lo que se le pregunta a la jefe catalina Ceballos quien indica que no se requiere que sea con interfaz y se procede a cambiar por una pinza nueva ya que no es posible solucionar la existente por el desgaste presentado Estado final: se cambia por una nueva Repuestos: pinza de saturación | 2025-10-23 17:07 |  | 2025-10-23 17:07 | 2025-10-23 18:20 | 72 | 0 | 72 | 263608 | Media | 2025-10-23 14:51 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se encuentra pinza de oximetria en mal estado actividad realizada: se revisa y se encuentra interfax con termo encogible lo cual no tiene presentación, a la hora de revisar la pinza se encuentra cable de emisor reventado del emisor por lo que se le pregunta a la jefe catalina ceballos quien indica que no se requiere que sea con interfaz y se procede a cambiar por una pinza nueva ya que no es posible solucionar la existente por el desgaste presentado estado final: se cambia por una nueva repuestos: pinza de saturación | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES, DESGASTE_NORMAL | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Thursday | 3
120715 | CORRECTIVO | 1193308519 | ANA CRISTINA RESTREPO MONTES | Equipo con mal funcionamiento Buenas tardes solicitamos por favor mantenimiento correctivo al monitor de signos vitales con placa: 3063 ya que este solo ha estado funcionando cuando esta conectado a la luz, al desconectar se apaga inmediatamente. Muchas gracias. |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | H3-T2 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1024 | 3063 |  | EDAN | M9 IBP | 301137-M12604350020-01 | 2025-10-25 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: al desconectar se apaga Actividad realizada: se revisa y se encuentra un mal contacto en batería adicional se encuentra que le faltan 2 tornillos de la parte de abajo lo que ocasiona también mal contacto por lo que se ponen tornillos faltantes y se suelda batería Estado final: correcto estado Repuestos: no se requiere | 2025-10-18 18:37 |  | 2025-10-18 18:37 | 2025-10-18 19:45 | 68 | 0 | 68 | 263261 | Media | 2025-10-18 13:22 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: al desconectar se apaga actividad realizada: se revisa y se encuentra un mal contacto en batería adicional se encuentra que le faltan 2 tornillos de la parte de abajo lo que ocasiona también mal contacto por lo que se ponen tornillos faltantes y se suelda batería estado final: correcto estado repuestos: no se requiere | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Saturday | 5
118076 | CORRECTIVO | 1001471858 | valentina garcia osorio | monitor de signos vitales monitor de signos vitales se encuentra con saturador malo, alumbra pero no satura |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | H6-T2 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1033 | 4021 |  | EDAN | IM70 | 261333-M17709920003 | 2025-07-19 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: pinza de saturación en mal estado Actividad realizada: se realiza revisión de la pinza de saturación y se encuentra reventada en los pines toda por completo. se sueldan cables y no funciona por lo que se revisa nuevamente y se evidencia que la pinza de saturación ya tenia una reparación donde cambiaron el cable rojo por el amarillo se corrige y nuevamente no se evidencia ninguna mejoría por lo que se decide cambiar las pinzas de saturación por unas nuevas ya que se evidencia cable en mal estado Estado final: correcto funcionamiento Repuestos: 1 pinzas de saturación | 2025-07-17 16:21 |  | 2025-07-17 16:21 | 2025-07-17 18:56 | 155 | 0 | 155 | 257511 | Media | 2025-07-17 15:46 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza de saturación en mal estado actividad realizada: se realiza revisión de la pinza de saturación y se encuentra reventada en los pines toda por completo. se sueldan cables y no funciona por lo que se revisa nuevamente y se evidencia que la pinza de saturación ya tenia una reparación donde cambiaron el cable rojo por el amarillo se corrige y nuevamente no se evidencia ninguna mejoría por lo que se decide cambiar las pinzas de saturación por unas nuevas ya que se evidencia cable en mal estado estado final: correcto funcionamiento repuestos: 1 pinzas de saturación | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Thursday | 3
121375 | CORRECTIVO | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS | Sensor de flujo no pasa pruebas |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | UMI | SALA DE PARTO 2 | MÁQUINA DE ANESTESIA | 900 | 1832 |  | DRAGUER | FABIUS GS | ARXJ-0040 | 2025-11-15 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Sensor de flujo no pasa pruebas Actividad realizada: se realizan pruebas de sensor de flujo y aparece error de sensor de flujo Estado final: se realiza cambio de sensor de flujo Repuestos: 1. sensor de flujo | 2025-11-11 08:55 | 2025-11-11 08:55 | 2025-11-11 08:57 | 2025-11-11 09:28 | 31 | 0 | 31 |  |  |  | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: sensor de flujo no pasa pruebas actividad realizada: se realizan pruebas de sensor de flujo y aparece error de sensor de flujo estado final: se realiza cambio de sensor de flujo repuestos: 1. sensor de flujo | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Tuesday | 1
119782 | CORRECTIVO | 1036956323 | YUDY TATIANA CEBALLOS ALZATE | pulsoximetro recuperacion pos buen dia, pulsoximetro recuperacion pos malo (2) |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 956 | 3575 |  | EDAN | M50 | 333123-M5503310023 | 2025-09-20 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: se encuentra pinza de saturación con mal contacto Actividad realizada: se encuentra interferencia en cable la cual es corregida quedando en correcto estado Repuestos: no se requiere | 2025-09-16 11:10 |  | 2025-09-16 11:12 | 2025-09-16 13:21 | 129 | 62 | 67 | 261249 | Media | 2025-09-16 08:14 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se encuentra pinza de saturación con mal contacto actividad realizada: se encuentra interferencia en cable la cual es corregida quedando en correcto estado repuestos: no se requiere | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Tuesday | 1
117944 | CORRECTIVO | 1007493333 | angie paola restrepo monsalve | tensiometro malo tensiometro malo, no insufla, esta filtrando el aire |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 942 | 3166 |  | DRAGUER | VISTA XL | 6005380974 | 2025-07-19 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: se encuentra brazalete reventado Actividad realizada: se remplaza brazalete por uno en buen estado del taller Estado final: correcto funcionamiento Repuestos: 1 brazalete existente en el taller no se requirió pedir reposición | 2025-07-14 10:17 |  | 2025-07-14 15:14 | 2025-07-14 15:23 | 9 | 0 | 9 | 257174 | Media | 2025-07-14 07:26 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se encuentra brazalete reventado actividad realizada: se remplaza brazalete por uno en buen estado del taller estado final: correcto funcionamiento repuestos: 1 brazalete existente en el taller no se requirió pedir reposición | MAL_TRATO_FISICO, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Monday | 0
121296 | CORRECTIVO | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS | Máquina de anestesia no pasa pruebas |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | CIRUGÍA | QUIROFANO 6 | MÁQUINA DE ANESTESIA | 903 | 3216 |  | DRAGUER | FABIUS PLUS | ASEM-0027 | 2025-11-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: maquina de anestesia no pasa prueba de sensor de flujo Actividad realizada: se revisa conexión de sensor de flujo se evidencia en correcto estado se revisa sensor y se limpian contactos se instala nuevamente donde no pasa prueba por lo que se realiza cambio de sensor Estado final: pasa prueba con normalidad Repuestos: 1 sensor de flujo | 2025-11-07 07:43 | 2025-11-07 07:43 | 2025-11-07 07:44 | 2025-11-07 08:24 | 39 | 0 | 39 |  |  |  | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: maquina de anestesia no pasa prueba de sensor de flujo actividad realizada: se revisa conexión de sensor de flujo se evidencia en correcto estado se revisa sensor y se limpian contactos se instala nuevamente donde no pasa prueba por lo que se realiza cambio de sensor estado final: pasa prueba con normalidad repuestos: 1 sensor de flujo | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Friday | 4
118511 | CORRECTIVO | 1152213851 | sara taborda muñoz | Manija suelta de la incubadora de microbiologia La manija de la puerta interna de la incubadora de CO2 del area de microbiologia está suelta, por lo tanto al abrirla da dificultad ya que queda suelta por completo y al cerrarla no encaja bien. |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | LABORATORIO |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-08-09 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | reportan incubadora ya que se encuentra manija redonda suelta se revisa y se encuentra en garantía por lo que solo se vuelve a poner manija y no se interviene quedando pendiente por revisión de proveedor el cual ya se esta tramitando con otra gt | 2025-08-02 14:19 |  | 2025-08-02 14:33 | 2025-08-02 15:15 | 42 | 0 | 42 | 258515 | Media | 2025-08-02 12:23 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | reportan incubadora ya que se encuentra manija redonda suelta se revisa y se encuentra en garantía por lo que solo se vuelve a poner manija y no se interviene quedando pendiente por revisión de proveedor el cual ya se esta tramitando con otra gt | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Saturday | 5
114312 | CORRECTIVO | 39192566 | MARIA DAYANI HENAO MARULANDA | EQUIPO NO FUNCIONA BUENAS TARDES CHASIS DEL DIGITALIZADOR SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO EL CUAL NO SE PUEDEN UTILIZAR Y ES INDISPENSABLE PARA CUANDO EL PORTATIL DIGITAL ESTA OCULADO O DESCARGADO MUCHAS GRACIAS |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | IMAGENOLOGÍA |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-04-12 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | personal del servicio entrega 2 chasis malos los cuales no se pueden reparar, se pausa para preguntar por posible solución 8/04/2025 se solicita chasis para reposición 09/09/2025 Se revisa con el servicio y se cancela compra de chasis ya que no los van a seguir utilizando por lo que se procede a realizar el cierre de la orden | 2025-04-07 07:35 |  | 2025-04-07 07:41 | 2025-09-09 15:50 | 219369 | 219309 | 60 | 250600 | Media | 2025-04-06 13:28 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | personal del servicio entrega 2 chasis malos los cuales no se pueden reparar, se pausa para preguntar por posible solución 8/04/2025 se solicita chasis para reposición 09/09/2025 se revisa con el servicio y se cancela compra de chasis ya que no los van a seguir utilizando por lo que se procede a realizar el cierre de la orden | MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Monday | 0
119781 | CORRECTIVO | 1036958258 | MARIBEL LONDOÑO BUITRAGO | Baranda de la cama Buenos días baranda de la cama lateral derecho |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | TRASPLANTES |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-09-20 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | se encuentra habitación aislada por lo que se habla con la jefe y se le indica que apenas este libre realice nuevamente el reporte quedando pendiente por revisar | 2025-09-16 10:48 |  | 2025-09-16 10:49 | 2025-09-16 11:11 | 23 | 0 | 23 | 261253 | Media | 2025-09-16 08:20 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | se encuentra habitación aislada por lo que se habla con la jefe y se le indica que apenas este libre realice nuevamente el reporte quedando pendiente por revisar | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Tuesday | 1
120307 | CORRECTIVO | 39457279 | catalina ramirez castrillon | Cordial saludo Cordial saludo, amablemente le solicito organizar los tallímetros de las puertas de los consultorios de la sede Jardines, consultorios 3-5-9 con prioridad, y revisar los retos de consultorios. Gracias |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | SALA VIP |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-10-04 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: tallímetros mal instados ya que estaban 1 cm mas alto Actividad realizada: se realiza desinstalación de tallímetros de los 11 consultorios a los cuales se les realiza corte de 8 milímetros y se instalan a la altura indicada quedando todos en correcto estado Estado final: correcto estado Repuestos: no se requiere Nota: se inicia orden a las 14:30 y se termina a las 16:50 | 2025-10-03 16:39 |  | 2025-10-03 17:26 | 2025-10-03 17:33 | 7 | 0 | 7 | 262338 | Media | 2025-10-02 08:34 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: tallímetros mal instados ya que estaban 1 cm mas alto actividad realizada: se realiza desinstalación de tallímetros de los 11 consultorios a los cuales se les realiza corte de 8 milímetros y se instalan a la altura indicada quedando todos en correcto estado estado final: correcto estado repuestos: no se requiere nota: se inicia orden a las 14:30 y se termina a las 16:50 | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Friday | 4
120313 | CORRECTIVO | 24714815 | JOHANA ALEXANDRA TORRES BALLESTEROS | CARDIODESFIBRILADOR NO PASA PRUEBA Cardiodesfibrilador carro de paro uci adultos no pasa prueba de palas ni marcapasos. Se solicita revision prioritaria. |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | UCIA |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-10-11 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: desfibrilador con lamida donde se pone la pala reventado Actividad realizada: se encuentra otra gt asociada a este reporte por lo que se procede a cerrar este reporte | 2025-10-04 17:23 |  | 2025-10-04 18:13 | 2025-10-06 08:03 | 2270 | 2262 | 8 | 262470 | Media | 2025-10-04 08:02 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: desfibrilador con lamida donde se pone la pala reventado actividad realizada: se encuentra otra gt asociada a este reporte por lo que se procede a cerrar este reporte | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Saturday | 5
120247 | CORRECTIVO | 42843783 | leidy zulemy garcia cano | revision pulso oximetro del monitor Muy buane tarde, solicito el favor de revisar equipo de pulso oximetro del monitor del area de resonancia dado que no funciona. |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | IMAGENOLOGÍA |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-10-04 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: pulso oxímetro no funciona Actividad realizada: se revisa y dado que no es un equipo propio no se puede intervenir Estado final: queda en el servicio Repuestos: no se requiere Se inicia orden a las 14:00 | 2025-10-02 13:51 |  | 2025-10-02 14:22 | 2025-10-02 14:25 | 3 | 0 | 3 | 262361 | Media | 2025-10-02 12:59 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pulso oxímetro no funciona actividad realizada: se revisa y dado que no es un equipo propio no se puede intervenir estado final: queda en el servicio repuestos: no se requiere se inicia orden a las 14:00 | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Thursday | 3
118088 | CORRECTIVO | 1036955592 | natalia osorio quintero | NEVERA CON TAPA DAÑADA por favor revisar daño de tapa de nevera EBC03, se encuentra en el sótano. muchas gracias |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | BANCO DE SANGRE |  | TERMÓMETRO DE NEVERA DE TRANSPORTE | 1808 | EB0686 | EB0686 | ESTRA | NEVERA 22LT | 04-1422-4071 | 2025-07-19 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: se encuentra nevera con bisagra reventada y esquina en mal estado Actividad realizada: se realiza cambio de bisagras y se organiza esquina con acrílico Estado final: en correcto estado Repuestos: no se requieren, todo existente en el almacén | 2025-07-18 10:07 |  | 2025-07-18 12:18 | 2025-07-18 14:18 | 120 | 0 | 120 | 257553 | Media | 2025-07-18 09:57 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se encuentra nevera con bisagra reventada y esquina en mal estado actividad realizada: se realiza cambio de bisagras y se organiza esquina con acrílico estado final: en correcto estado repuestos: no se requieren, todo existente en el almacén | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Friday | 4
116823 | CORRECTIVO | 1036955592 | natalia osorio quintero | nevera con medición no confiable nevera de transporte de hemocomponentes con medición no confiable. por favor revisar. nevera en el servicio de gestión pre transfusional, (sótano]) |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | BANCO DE SANGRE |  | TERMÓMETRO DE NEVERA DE TRANSPORTE | 1806 | EB0683 | EB0683 | KLIMBER | NEVERA 5LT | 04-1422-4371 | 2025-06-14 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: se encuentra sensor con cambios de temperatura muy altos. Actividad realizada: se destapa y se encuentra mojado se realiza limpieza secado y se pone a prueba. Estado final: funcionando Repuestos: no se requieren Nota: Reunion de 12:00 a 13:00 no se pausa orden. | 2025-06-11 07:35 |  | 2025-06-11 11:43 | 2025-06-11 14:04 | 141 | 40 | 101 | 255136 | Media | 2025-06-11 06:13 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se encuentra sensor con cambios de temperatura muy altos. actividad realizada: se destapa y se encuentra mojado se realiza limpieza secado y se pone a prueba. estado final: funcionando repuestos: no se requieren nota: reunion de 12:00 a 13:00 no se pausa orden. | MAL_USO_CONFIGURACION, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Wednesday | 2
117955 | CORRECTIVO | 1000760933 | emmanuel cardona quintero | Pulsoxímetro dañado Buenas tardes Se reporta pulsoximetro que no sensa y prende y apaga intermitentemente del monitor del cubículo 16 de recuperación VIP de cirugía, Muchas gracias. |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1036 | 3060 |  | EDAN | M9 IBP | 301137-M12604350014-01 | 2025-07-19 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: pulsoximetro no funciona Actividad realizada: se revisa y se encuentra cable reventado Estado final: se vuelve a soldar cable Repuestos: no se requiere | 2025-07-14 15:17 |  | 2025-07-14 15:23 | 2025-07-14 16:02 | 39 | 0 | 39 | 257229 | Media | 2025-07-14 13:29 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pulsoximetro no funciona actividad realizada: se revisa y se encuentra cable reventado estado final: se vuelve a soldar cable repuestos: no se requiere | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Monday | 0
119266 | CORRECTIVO | 1035920466 | karla yesenia ochoa alzate | Brazalete malo Brazalete no insunfla. |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1082 | 4185 |  | EDAN | IM70 | 360080-M18505570007 | 2025-09-06 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: brazalete con escape de aire Actividad realizada: se realiza cambio de brazalete Estado final: en correcto estado Repuestos: 1 brazalete de 1 vía | 2025-08-30 10:26 |  | 2025-08-30 10:26 | 2025-08-30 10:48 | 22 | 0 | 22 | 260170 | Media | 2025-08-30 09:51 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: brazalete con escape de aire actividad realizada: se realiza cambio de brazalete estado final: en correcto estado repuestos: 1 brazalete de 1 vía | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Saturday | 5
117996 | CORRECTIVO | 32141002 | edna isabel perez rave | brazalete adulto con fuga El brazalete adulto del monitor de transporte, ubicado en REA 2, con activo fijo 4185, se encuentra con fuga que no permite tomar presión arterial, por favor revisar y reparar, muchas gracias |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1082 | 4185 |  | EDAN | IM70 | 360080-M18505570007 | 2025-07-19 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: se encuentra brazalete con fuga de aire Actividad realizada: se realiza cambio de brazalete Estado final: correcto funcionamiento Repuestos: 1 brazalete de una vía código 050700292 | 2025-07-15 17:47 |  | 2025-07-15 19:04 | 2025-07-15 19:39 | 34 | 0 | 34 | 257352 | Media | 2025-07-15 17:12 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se encuentra brazalete con fuga de aire actividad realizada: se realiza cambio de brazalete estado final: correcto funcionamiento repuestos: 1 brazalete de una vía código 050700292 | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Tuesday | 1
120151 | CORRECTIVO | 1146441094 | yuldana escudero lezcano | cables de ekg expuestos cables de ekg expuestos, monitor de transporte de pacientes criticos |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1082 | 4185 |  | EDAN | IM70 | 360080-M18505570007 | 2025-10-04 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: se encuentran cable ecg con cables expuestos Actividad realizada: se realiza cambio de troncal y se organizan latiguillos existentes en el taller Estado final: en correcto estado Repuestos: 1 cable troncal | 2025-09-29 14:17 |  | 2025-09-29 14:28 | 2025-09-29 15:33 | 65 | 0 | 65 | 262107 | Media | 2025-09-29 13:58 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se encuentran cable ecg con cables expuestos actividad realizada: se realiza cambio de troncal y se organizan latiguillos existentes en el taller estado final: en correcto estado repuestos: 1 cable troncal | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Monday | 0
119654 | CORRECTIVO | 1036947084 | johan de jesus osorio otalvaro | Tensiometro no insufla Buenos días. Se solicita revision de tensiometro el cual al momento de utilizarlo no insufla. Muchas gracias |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | UMI |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1001 | 3221 |  | EDAN | M50 | 333124-M13A1820010 | 2025-09-13 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: se encuentra brazalete con fuga de aire Actividad realizada: se realiza cambio de brazalete Estado final: correcto estado Repuestos: 1 brazalete de 1 vía | 2025-09-11 07:44 |  | 2025-09-11 09:26 | 2025-09-11 10:10 | 45 | 0 | 45 | 260989 | Media | 2025-09-11 07:43 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se encuentra brazalete con fuga de aire actividad realizada: se realiza cambio de brazalete estado final: correcto estado repuestos: 1 brazalete de 1 vía | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Thursday | 3
119473 | CORRECTIVO | 43714613 | BEATRIZ ESTELLA CASTRILLON GOMEZ | no insufla el brazalete Favor organizar monitor no insufla el brazalete |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | H1-T1 | CUARTO DE EQUIPOS | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 987 | 3647 |  | EDAN | IM70 | 001488-M15804060027 | 2025-09-06 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: monitor que no toma presión no invasiva Actividad realizada: después de realizar pruebas se evidencia bomba de aire en mal estado y presenta muchas fallas, Se cambia modulo por uno nuevo Estado final: funcional Repuestos: SI | 2025-09-05 08:15 |  | 2025-09-05 11:38 | 2025-09-05 17:35 | 357 | 285 | 72 | 260648 | Media | 2025-09-05 08:13 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: monitor que no toma presión no invasiva actividad realizada: después de realizar pruebas se evidencia bomba de aire en mal estado y presenta muchas fallas, se cambia modulo por uno nuevo estado final: funcional repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Friday | 4
119689 | CORRECTIVO | 17339367 | DIEGO ALONSO ARDILA ARANGO | MONITOR DE SIGNOS VITALES Por favor revisar monitor de rcuperacion VIP que no esta tomando presion arterial |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | CIRUGÍA | RECUPERACIÓN VIP | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 968 | 4176 |  | EDAN | IM70 | 360080-M18505570005 | 2025-09-13 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: equipo que no toma presión arterial Actividad realizada: se revisa monitor y se evidencia el brazalete con fuga se le realizan pruebas a monitor con otro brazalete y se evidencia monitor en correcto estado Repuestos: 1 brazalete de 1 via | 2025-09-12 07:33 |  | 2025-09-12 07:35 | 2025-09-12 08:24 | 48 | 0 | 48 | 261069 | Media | 2025-09-12 07:30 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo que no toma presión arterial actividad realizada: se revisa monitor y se evidencia el brazalete con fuga se le realizan pruebas a monitor con otro brazalete y se evidencia monitor en correcto estado repuestos: 1 brazalete de 1 via | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Friday | 4
120245 | CORRECTIVO | 1041329646 | YARITZA JIMENEZ CEBALLOS | monitor monitor no satura |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | H2-T1 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 977 | 3311 |  | EDAN | M9 IBP | 301499-M14202810015 | 2025-10-04 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: monitor no censa Actividad realizada: se realiza revisión y se encuentra puerto de monitor flojo lo que ocasionaba un mal contacto en la pinza de saturación el cual es ajustado Estado final: correcto estado Repuestos: no se requiere | 2025-10-02 12:19 |  | 2025-10-02 13:02 | 2025-10-02 13:52 | 50 | 0 | 50 | 262355 | Media | 2025-10-02 12:13 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: monitor no censa actividad realizada: se realiza revisión y se encuentra puerto de monitor flojo lo que ocasionaba un mal contacto en la pinza de saturación el cual es ajustado estado final: correcto estado repuestos: no se requiere | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Thursday | 3
120078 | CORRECTIVO | 1105783872 | NORIDA SALGUERO RODRIGUEZ | oximetro malo favor revisar pinza de oximetria, no censa en ningun monitor |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 970 | 4178 |  | EDAN | IM70 | 360080-M18506920006 | 2025-09-27 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: pinza de saturación con interferencia Actividad realizada: se revisa y se encuentra diodo receptor con resistencia alta se procede a cambiar el diodo resistor y aun asi no funciona se revisa cableado y se encuentra mal contacto por la mitad de la pinza por lo que se encuentra malo el diodo receptor y el cableado por lo que se decide cambiar las pinzas Estado final: se entregan pinzas de saturación nuevas Repuestos: 1 pinza de saturación | 2025-09-25 13:52 |  | 2025-09-25 14:09 | 2025-09-25 16:17 | 128 | 26 | 102 | 261839 | Media | 2025-09-24 19:47 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza de saturación con interferencia actividad realizada: se revisa y se encuentra diodo receptor con resistencia alta se procede a cambiar el diodo resistor y aun asi no funciona se revisa cableado y se encuentra mal contacto por la mitad de la pinza por lo que se encuentra malo el diodo receptor y el cableado por lo que se decide cambiar las pinzas estado final: se entregan pinzas de saturación nuevas repuestos: 1 pinza de saturación | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Thursday | 3
120904 | CORRECTIVO | 1036398456 | MANUELA OCAMPO OCAMPO | Pinza oximetro no censa Buenos días, reporto pinza de oximetro la cual no censa, agradezco me puedan colaborar, feliz día |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | H5-T2 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1054 | 3652 |  | EDAN | M50 | 333124-M15707590001 | 2025-10-25 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: pinza de saturación no censa Actividad realizada: se revisa y se encuentra cable v9 en mal estado por lo que se busca un cable bueno y se cambia quedando pinza en funcionamiento Estado final: correcto estado Repuestos: no se requiere | 2025-10-24 12:17 |  | 2025-10-24 12:17 | 2025-10-24 13:31 | 74 | 0 | 74 | 263670 | Media | 2025-10-24 10:56 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza de saturación no censa actividad realizada: se revisa y se encuentra cable v9 en mal estado por lo que se busca un cable bueno y se cambia quedando pinza en funcionamiento estado final: correcto estado repuestos: no se requiere | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Friday | 4
120240 | CORRECTIVO | 1036956323 | YUDY TATIANA CEBALLOS ALZATE | pulsioximetro malo pulsioximetro de recuperacion pos malo |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 954 | 3573 |  | EDAN | M50 | 333123-M5503310048 | 2025-10-04 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: pinza de saturación no censa Actividad realizada: se realiza revisión y se encuentra pinza de saturación con el cable pelado lo que ocasiona mal sensado se intenta reparar pero es en la parte del conector y este no se deja organizar por lo que se procede a cambiar por una nueva Estado final: se entrega pinza de saturación nueva Repuestos: 1 pinza de saturación | 2025-10-02 09:42 |  | 2025-10-02 09:43 | 2025-10-02 11:54 | 131 | 89 | 42 | 262337 | Media | 2025-10-02 08:29 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza de saturación no censa actividad realizada: se realiza revisión y se encuentra pinza de saturación con el cable pelado lo que ocasiona mal sensado se intenta reparar pero es en la parte del conector y este no se deja organizar por lo que se procede a cambiar por una nueva estado final: se entrega pinza de saturación nueva repuestos: 1 pinza de saturación | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Thursday | 3
119970 | CORRECTIVO | 21627915 | DIANA PAOLA GONZALEZ ALZATE | se reporta cable de electro sala 2 el cable rojo del electro esta a punto de reventarse queda sin monitoria el paciente |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 962 | 4056 |  | NIHON KOHDEN | BSM-6501 TRITON | 5511 - 21634 | 2025-09-27 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: se encuentra electrodo pelado y en mal estado Actividad realizada: se revisa y se realiza cambio de electrodo por uno nuevo Estado final: correcto estado Repuestos: electrodo de 3 latiguillos | 2025-09-22 13:17 |  | 2025-09-22 13:24 | 2025-09-22 14:14 | 50 | 0 | 50 | 261662 | Media | 2025-09-22 13:05 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se encuentra electrodo pelado y en mal estado actividad realizada: se revisa y se realiza cambio de electrodo por uno nuevo estado final: correcto estado repuestos: electrodo de 3 latiguillos | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Monday | 0
119929 | CORRECTIVO | 1036964118 | laura sofia usme franco | Pinza de saturador. Buenos días. Nos podrían ayudar por favor con una pinza del monitor que se encuentra disfuncional. Muchas gracias. |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | H5-T2 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 969 | 4177 |  | EDAN | IM70 | 360080-M18611800004 | 2025-09-27 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: pinza de saturación no censa Actividad realizada: se destapa pinza y se encuentra cable reventado el cual es corregido Estado final: en correcto estado Repuestos: no aplica | 2025-09-22 07:31 |  | 2025-09-22 07:34 | 2025-09-22 08:20 | 46 | 0 | 46 | 261596 | Media | 2025-09-22 00:31 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza de saturación no censa actividad realizada: se destapa pinza y se encuentra cable reventado el cual es corregido estado final: en correcto estado repuestos: no aplica | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Monday | 0
120135 | CORRECTIVO | 1105783872 | NORIDA SALGUERO RODRIGUEZ | Pulsoximetro con mal funcionamiento. Recuperacion VIP |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 964 | 4069 |  | EDAN | IM70 | 360080-M17911550002 | 2025-10-04 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: se encuentra pinza de saturación con señal perdida Actividad realizada: se revisa y se encuentra cable reventado por lo que se vuelve a soldar Estado final: correcto estado Repuestos: no se requiere | 2025-09-29 10:28 |  | 2025-09-29 10:42 | 2025-09-29 11:23 | 41 | 0 | 41 | 262048 | Media | 2025-09-28 18:40 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se encuentra pinza de saturación con señal perdida actividad realizada: se revisa y se encuentra cable reventado por lo que se vuelve a soldar estado final: correcto estado repuestos: no se requiere | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Monday | 0
120162 | CORRECTIVO | 1007346623 | VERONICA MARIA AGUDELO ATEHORTUA | monitor cub 17 monitor cub 17 no censa adecuadamente la frecuencia cardiaca |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 965 | 4070 |  | EDAN | IM70 | 360080-M17911550010 | 2025-10-04 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: no se evidencia censado de frecuencia cardiaca Actividad realizada: se realiza revisión de monitor en el sitio y se evidencia correcto estado de monitor se procede a revisar cable ecg en el cual se encuentra un latiguillo en mal estado por lo que se realiza cambio por uno existente en el taller Estado final: en correcto estado Repuestos: no se requiere ya que el latiguillo se encontraba en el taller | 2025-09-30 07:33 |  | 2025-09-30 07:36 | 2025-09-30 11:59 | 264 | 207 | 57 | 262131 | Media | 2025-09-30 05:48 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: no se evidencia censado de frecuencia cardiaca actividad realizada: se realiza revisión de monitor en el sitio y se evidencia correcto estado de monitor se procede a revisar cable ecg en el cual se encuentra un latiguillo en mal estado por lo que se realiza cambio por uno existente en el taller estado final: en correcto estado repuestos: no se requiere ya que el latiguillo se encontraba en el taller | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES, DESGASTE_NORMAL | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Tuesday | 1
119939 | CORRECTIVO | 43960625 | DIANA MARIA OCAMPO ALZATE | cable de tensiomatro muy corto |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 958 | 4065 |  | EDAN | IM70 | 360080-M17911550001 | 2025-09-27 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: manguera para brazalete muy corta Actividad realizada: se realiza cambio por una nueva ya que la existente tiene 70cm aproximadamente lo que la hace muy corta. Estado final: en correcto estado Repuestos: 1 manguera | 2025-09-22 09:37 |  | 2025-09-22 09:37 | 2025-09-22 10:20 | 43 | 0 | 43 | 261585 | Media | 2025-09-21 11:19 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: manguera para brazalete muy corta actividad realizada: se realiza cambio por una nueva ya que la existente tiene 70cm aproximadamente lo que la hace muy corta. estado final: en correcto estado repuestos: 1 manguera | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Monday | 0
119762 | CORRECTIVO | 1214739247 | leidy tatiana lopez sanchez | CABLE DE SATURADOR CON MAL FUNCIONAMIENTO. Buen dia para reportar cable de saturador del monitor con mal funcionamiento. |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2464 | 4517 |  | EDAN | IM70 | 360080-M19306500002 | 2025-09-20 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: pinza de saturación no funciona Actividad realizada: se revisa y se encuentra cable reventado el cual es soldado nuevamente Estado final: en correcto estado Repuestos: no aplica | 2025-09-15 15:41 |  | 2025-09-15 16:39 | 2025-09-15 16:52 | 13 | 0 | 13 | 261217 | Media | 2025-09-15 15:09 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza de saturación no funciona actividad realizada: se revisa y se encuentra cable reventado el cual es soldado nuevamente estado final: en correcto estado repuestos: no aplica | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Monday | 0
120058 | CORRECTIVO | 1041325296 | BILEALDA CRISTINA SANTA MURILLO | termometro no enciende Buenos dias, favor revisar termometro |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | TRASPLANTES |  | TERMÓMETRO ELECTRÓNICO | 1973 |  | EB1114 | COVIDIEN | FILAC 3000 | A1368728X | 2025-09-27 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: al sacar la sonda del termómetro este no se activa Actividad realizada: se desarma, se realiza limpieza y se realizan nuevamente las pruevas donde se evidencia un correcto funcionamiento Estado final: correcto estado Repuestos: no se requiere | 2025-09-25 07:35 |  | 2025-09-25 09:32 | 2025-09-25 10:29 | 56 | 0 | 56 | 261843 | Media | 2025-09-25 01:21 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: al sacar la sonda del termómetro este no se activa actividad realizada: se desarma, se realiza limpieza y se realizan nuevamente las pruevas donde se evidencia un correcto funcionamiento estado final: correcto estado repuestos: no se requiere | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Thursday | 3
118025 | CORRECTIVO | 1040051120 | JOHANA MILENA GOMEZ MARTINEZ | CABLES MALOS Buenos dias, se reportan cables de EKG con funcionamiento incorrecto |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2476 | 4523 |  | EDAN | IM70 | 360080-M19306500003 | 2025-07-19 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: reportan ecg con lectura errónea Actividad realizada: se revisa y se encuentra troncal con interferencia Estado final: se realiza cambio de troncal por una nueva Repuestos: cable troncal de ecg | 2025-07-16 10:36 |  | 2025-07-16 12:06 | 2025-07-16 13:02 | 56 | 0 | 56 | 257403 | Media | 2025-07-16 10:34 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: reportan ecg con lectura errónea actividad realizada: se revisa y se encuentra troncal con interferencia estado final: se realiza cambio de troncal por una nueva repuestos: cable troncal de ecg | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Wednesday | 2
119432 | CORRECTIVO | 1040182382 | maria alejandra osorio osorio | PITA Y NO FUNCIONA BUENOS DIAS REVISAR POR FAVOR SERVOCUNA QUE NO FUNCIONA |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | UCIN |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-09-06 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | se realiza revision y se atiende con preventivo | 2025-09-04 07:32 |  | 2025-09-04 07:39 | 2025-09-10 14:07 | 9028 | 8906 | 122 | 260549 | Media | 2025-09-04 02:15 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | se realiza revision y se atiende con preventivo | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Thursday | 3
119445 | CORRECTIVO | 1105783872 | NORIDA SALGUERO RODRIGUEZ | falla en el vacio del quirofano favor revisar la succion del quirofano 3, no ha funcionado correctamente durante el procedimiento quirurgico gracias |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | CIRUGÍA |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-09-06 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | se revisa regulador de vacío y se encuentra en correcto estado y correcto funcionamiento se cambia por otro y presenta el mismo problema donde se evidencia que el escudo de vacío esta con fallas y se le informa a lider para que realice el debido reporte a ambiente físico | 2025-09-04 11:03 |  | 2025-09-04 11:10 | 2025-09-04 14:50 | 219 | 165 | 54 | 260579 | Media | 2025-09-04 10:58 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | se revisa regulador de vacío y se encuentra en correcto estado y correcto funcionamiento se cambia por otro y presenta el mismo problema donde se evidencia que el escudo de vacío esta con fallas y se le informa a lider para que realice el debido reporte a ambiente físico | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Thursday | 3
118468 | CORRECTIVO | 43441960 | DAMARIS DEL SOCORRO ALZATE VELEZ | RUEDAS PEGADOS DE LOS CARROS DE EQUIPO BUENAS NOCHES POR FAVOR HACER LIMPIEZA DE LAS RUEDAS DEL CARRO DE DESPLAZAR EL EQUIPO CADWELL, ESTA LLENO DE PELOS, MUCHAS GRACIAS |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO 230 | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-08-02 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Con apoyo de un compañero, se intenta realizar la limpieza de las llantas. Al levantar el equipo, se nota que están remachadas, lo que impide retirarlas. Se hace una limpieza superficial con una hoja de segueta y se aplica lubricante, pero las ruedas siguen presentando dificultad para girar. queda orden en pausa para realizar seguimiento 7/10/2025 se cierra orden ya que no fue posible encontrar disponibilidad en el equipo queda pendiente de reporte apenas este disponible | 2025-07-31 11:19 |  | 2025-07-31 12:02 | 2025-10-07 13:29 | 95127 | 96464 | -1337 | 258353 | Media | 2025-07-30 22:35 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | con apoyo de un compañero, se intenta realizar la limpieza de las llantas. al levantar el equipo, se nota que están remachadas, lo que impide retirarlas. se hace una limpieza superficial con una hoja de segueta y se aplica lubricante, pero las ruedas siguen presentando dificultad para girar. queda orden en pausa para realizar seguimiento 7/10/2025 se cierra orden ya que no fue posible encontrar disponibilidad en el equipo queda pendiente de reporte apenas este disponible | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Thursday | 3
119357 | CORRECTIVO | 1038416873 | ANGIE TATIANA CASTAÑO CASTRO | ruedas de las camas de recuperacion Buenos dias Realizo el reporte de todas las ruedas de las camas de recuperacion porque se encuentran malas, todas frenadas para que porfavor las revisen y muchas gracias |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | UMI |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-09-06 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Se requiere revisión de cama por llantas pegadas pero no es posible realizar ya que no se encuentra disponibilidad de camas, se requiere realizar orden una vez se encuentre disponibilidad de camas | 2025-09-02 11:56 |  | 2025-09-02 14:46 | 2025-09-02 15:25 | 40 | 0 | 40 | 260328 | Media | 2025-09-02 09:36 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | se requiere revisión de cama por llantas pegadas pero no es posible realizar ya que no se encuentra disponibilidad de camas, se requiere realizar orden una vez se encuentre disponibilidad de camas | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Tuesday | 1
119974 | CORRECTIVO | 1037580236 | susana jaramillo cadavid | El espaldar de la unida no baja El espaldar de la unidad odontológica no baja desde el pedal |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | ODONTOLOGÍA | CONSULTORIO 4 | UNIDAD ODONTOLÓGICA | 2843 | 4770 |  | TECNIPOLO | URBAN | 1329 | 2025-09-27 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: unidad no sube cabecera Actividad realizada: 22-09-2025. Se revisa el pedal y los microswitches, encontrándolos en buen estado. Se verifican las señales y llegan correctamente. También se prueban los motores, intercambiando el de altura con el de cabecera, comprobando que ambos funcionan bien. Se reemplazan e intercambian los relés, pero la falla persiste. Finalmente, se decide traer la tarjeta al taller 23-09-2025 se revisa unidad y se compara con otra unidad y se evidencia que un cable que activa el rele esta en una ubicacion diferente por lo que se pone donde va y queda en correcto estado Estado final: en correcto funcionamiento Repuestos: 1 rele | 2025-09-22 14:58 |  | 2025-09-22 16:53 | 2025-09-23 15:58 | 1385 | 1284 | 101 | 261571 | Media | 2025-09-20 07:25 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: unidad no sube cabecera actividad realizada: 22-09-2025. se revisa el pedal y los microswitches, encontrándolos en buen estado. se verifican las señales y llegan correctamente. también se prueban los motores, intercambiando el de altura con el de cabecera, comprobando que ambos funcionan bien. se reemplazan e intercambian los relés, pero la falla persiste. finalmente, se decide traer la tarjeta al taller 23-09-2025 se revisa unidad y se compara con otra unidad y se evidencia que un cable que activa el rele esta en una ubicacion diferente por lo que se pone donde va y queda en correcto estado estado final: en correcto funcionamiento repuestos: 1 rele | MAL_MANEJO_CABLES, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_MANEJO_CABLES', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Monday | 0
118071 | CORRECTIVO | 39447628 | luz beatriz saenz buitrago | BASE DE ATRIL DE INCUBADORA QUEBRADO Coordial saludo , por favor revisar base de atril de incubadora atom nro 4669 .Esta quebrado y el atril del tablero esta flojo . Muchas Gracias . Feliz Dia. |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | UCIN |  | INCUBADORA | 2712 | 4669 |  | ATOM | AIR INCU I | 190700114 | 2025-07-19 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: se encuentra soporte de cuna reventado Actividad realizada: se cambio de lado la pantalla y se retiro Asesorio reventado Estado final: correcto funcionamiento Repuestos: no aplico | 2025-07-17 13:01 |  | 2025-07-17 15:10 | 2025-07-17 16:19 | 69 | 0 | 69 | 257485 | Media | 2025-07-17 12:15 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se encuentra soporte de cuna reventado actividad realizada: se cambio de lado la pantalla y se retiro asesorio reventado estado final: correcto funcionamiento repuestos: no aplico | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Thursday | 3
119276 | CORRECTIVO | 1038415580 | YESICA ANDREA CUARTAS LOPEZ | Fonendoscopio con olivas malas Buena stardes, se evidencia Fonendoscopio neonatal con Olivas Sueltas, Pediatras solicitan cambio por favor. gracias |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | UMI |  | FONENDOSCOPIO NEONATAL | 2828 | EB1283 | EB1283 | SECA | NEONATAL | EB1283 | 2025-09-06 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: olivas en mal estado Actividad realizada: se realiza cambio de olivas por unas nuevas ya que las que tenia se encontraban desgastadas Estado final: correcto estado Repuestos: 2 olivas | 2025-09-01 07:34 |  | 2025-09-01 08:11 | 2025-09-01 09:02 | 51 | 0 | 51 | 260187 | Media | 2025-08-30 14:39 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: olivas en mal estado actividad realizada: se realiza cambio de olivas por unas nuevas ya que las que tenia se encontraban desgastadas estado final: correcto estado repuestos: 2 olivas | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Monday | 0
120250 | CORRECTIVO | 1036947084 | johan de jesus osorio otalvaro | Transductor de monitoreo fetal disfuncional Buen día Cordial saludo Se solicita amablemente revisión de transductor de monitoreo fetal del cubículo N 6 Gracias por la atención prestada |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | UMI | HABITACIÓN 6 | MONITOR FETAL | 2594 | 4621 |  | EDAN | F3 | 560034-M19710790025 | 2025-10-04 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: se encuentra cable de transductor pelado Actividad realizada: se desarma transductor para desoldar el cable pelado se retira el trazo de cable y se vuelve a soldar ya la parte que esta en correcto estado. adicional se imprime pieza en 3D para cubrir la parte del cable que va al transductor Estado final: correcto estado Repuestos: no se requiere | 2025-10-02 14:27 |  | 2025-10-02 16:09 | 2025-10-03 09:03 | 1014 | 862 | 152 | 262346 | Media | 2025-10-02 09:37 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se encuentra cable de transductor pelado actividad realizada: se desarma transductor para desoldar el cable pelado se retira el trazo de cable y se vuelve a soldar ya la parte que esta en correcto estado. adicional se imprime pieza en 3d para cubrir la parte del cable que va al transductor estado final: correcto estado repuestos: no se requiere | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Thursday | 3
121149 | CORRECTIVO | 1036947084 | johan de jesus osorio otalvaro | revisión de cama que no funciona buen día Cordial saludo Solicito amablemente revisión de cama de la habitación N 3, placa 4597, ya que no funciona a pesar de estar conectada a fuente Gracias |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | UMI | HABITACIÓN 3 | CAMA ELÉCTRICA | 2583 | 4597 |  | STRYKER | SV2 CONFIGURED | 2412100015750140 | 2025-11-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: cama no genera ningún movimiento Actividad realizada: se desconecta batería y funciona 4/11/2025 se encuentra cama ocupada 06/11/2025 se realiza desmonte de bateria y al revisarlas se evidencia que una de las baterias esta mala ya que no cuenta con voltaje por lo que se remplaza y se vuelve a instalar bateria en la cama Estado final: en funcionamiento correcto Repuestos: una bateria existente en el taller Nota se da por realizada orden a las 8:30 | 2025-10-31 14:03 |  | 2025-10-31 14:03 | 2025-11-06 09:14 | 8351 | 8190 | 161 | 264128 | Media | 2025-10-31 09:46 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cama no genera ningún movimiento actividad realizada: se desconecta batería y funciona 4/11/2025 se encuentra cama ocupada 06/11/2025 se realiza desmonte de bateria y al revisarlas se evidencia que una de las baterias esta mala ya que no cuenta con voltaje por lo que se remplaza y se vuelve a instalar bateria en la cama estado final: en funcionamiento correcto repuestos: una bateria existente en el taller nota se da por realizada orden a las 8:30 | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Friday | 4
119887 | CORRECTIVO | 1001478075 | mariana serna atehortua | cama bloqueada buenas tardes se solicita para arreglo de cama de umi 4 ya que se encuentra bloqueada. gracias |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | UMI |  | CAMA ELÉCTRICA | 2584 | 4598 |  | STRYKER | SV2 CONFIGURED | 2412100015750070 | 2025-09-20 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: cama bloqueada Actividad realizada: 18/09/2025. se desbloquea cama pero a la hora de realizar el CPR y poner a funcionar los 4 motores se evidencia solo movimiento en 3 motores el motor de altura no funciona se llama a proveedor el cual da varias indicaciones pero no funciona y queda pendiente por revisar cableado y motor de altura ya que se escucha activar el relé pero no funciona 19/09/2025. la cama se encuentra en la bomba de vacío al conectarla se evidencia un funcionamiento correcto de motores de altura, una ves hecho esto se prueba motor de trendelemburg y se evidencia bloqueo en la cama se desbloquea y de nuevo se evidencia que la cama no sube ni baja, se procede nuevamente a desbloquear la cama se realiza pruebas de Motor trendelemburg se inicia con altura de pies funcionando correctamente y una vez se prueba altura de motor de cabecero se bloquea la cama. para descartar que sea motor se intercambian conectores de motores el de derecha para izquierda y el de izquierda para derecha y se realiza nuevamente la prueba y se evidencia que el motor que se encontraba bloqueado funciona y el otro que estaba en funcionamiento se bloquea donde se muestra posible daño de caja para descartar no sea un mal contacto de paneles se toman prestado ambos paneles con los cables y se realiza pruebas evidenciando el mismo problema quedando pendiente descartar la caja de control de la cama se desarma caja de cama y no se evidencia ningún daño se revisa y se realizan diversas pruebas y se encuentra error en la batería lo que ocasiona que los motores no arranquen como debe ser se bajan baterías y se realizan pruebas en baterías 30/09/2025 se revisa nuevamente cama y se encuentra en correcto estado Estado final: queda cama en la central de vacio Repuestos: 2 baterías | 2025-09-18 15:07 |  | 2025-09-18 15:15 | 2025-09-30 16:58 | 17382 | 16600 | 782 | 261478 | Media | 2025-09-18 14:17 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cama bloqueada actividad realizada: 18/09/2025. se desbloquea cama pero a la hora de realizar el cpr y poner a funcionar los 4 motores se evidencia solo movimiento en 3 motores el motor de altura no funciona se llama a proveedor el cual da varias indicaciones pero no funciona y queda pendiente por revisar cableado y motor de altura ya que se escucha activar el relé pero no funciona 19/09/2025. la cama se encuentra en la bomba de vacío al conectarla se evidencia un funcionamiento correcto de motores de altura, una ves hecho esto se prueba motor de trendelemburg y se evidencia bloqueo en la cama se desbloquea y de nuevo se evidencia que la cama no sube ni baja, se procede nuevamente a desbloquear la cama se realiza pruebas de motor trendelemburg se inicia con altura de pies funcionando correctamente y una vez se prueba altura de motor de cabecero se bloquea la cama. para descartar que sea motor se intercambian conectores de motores el de derecha para izquierda y el de izquierda para derecha y se realiza nuevamente la prueba y se evidencia que el motor que se encontraba bloqueado funciona y el otro que estaba en funcionamiento se bloquea donde se muestra posible daño de caja para descartar no sea un mal contacto de paneles se toman prestado ambos paneles con los cables y se realiza pruebas evidenciando el mismo problema quedando pendiente descartar la caja de control de la cama se desarma caja de cama y no se evidencia ningún daño se revisa y se realizan diversas pruebas y se encuentra error en la batería lo que ocasiona que los motores no arranquen como debe ser se bajan baterías y se realizan pruebas en baterías 30/09/2025 se revisa nuevamente cama y se encuentra en correcto estado estado final: queda cama en la central de vacio repuestos: 2 baterías | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Thursday | 3
117983 | CORRECTIVO | 21493044 | monica bibiana quintero marin | soporte de base suelta se observa soposte de base floja |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | UCIN |  | LÁMPARA DE FOTOTERAPIA | 2608 | 4634 |  | BISTOS | BT-400 | EFKA0111 | 2025-07-19 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: soporte de base floja Actividad realizada: se realiza ajuste de base y adicional se realiza un prisionero con un tornillo para asegurarla bien Estado final: correcto estado Repuestos: todo existente en el taller | 2025-07-15 14:34 |  | 2025-07-15 14:53 | 2025-07-15 16:04 | 70 | 0 | 70 | 257316 | Media | 2025-07-15 13:48 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: soporte de base floja actividad realizada: se realiza ajuste de base y adicional se realiza un prisionero con un tornillo para asegurarla bien estado final: correcto estado repuestos: todo existente en el taller | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Tuesday | 1
118272 | CORRECTIVO | 43862231 | DIANA CRISTINA PALACIO GOMEZ | se reporta oximetro quirofano # 4 Pinza del oxímetro se encuentra en malas condiciones |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2543 | 4577 |  | NIHON KOHDEN | BSM6301 | 9305 | 2025-07-26 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: resorte de pinza en mal estado Actividad realizada: se realiza cambio de resorte de pinza de saturación Estado final: en correcto funcionamiento Repuestos: no se requieren | 2025-07-24 17:21 |  | 2025-07-24 17:46 | 2025-07-24 19:12 | 86 | 0 | 86 | 257999 | Media | 2025-07-24 17:16 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: resorte de pinza en mal estado actividad realizada: se realiza cambio de resorte de pinza de saturación estado final: en correcto funcionamiento repuestos: no se requieren | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Thursday | 3
118233 | CORRECTIVO | 1036403048 | LAURA YULITZA OSORIO JIMENEZ | Soporte de estribo de mesa quirurgica Buenas tardes El Soporte de estribo derecho de mesa quirurgica de sala de partos 2 esta flojo. Muchas gracias |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | UMI |  | MESA DE CIRUGÍA | 2749 | 4578 |  | MINDRAY | HYBASE 6100-3 | G9-9C007874 | 2025-07-26 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: se encuentra soporte con tornillos flojos Actividad realizada: se realiza ajuste de tornillos Estado final: correcto estado Repuestos: no aplica | 2025-07-23 17:44 |  | 2025-07-23 18:03 | 2025-07-23 18:32 | 29 | 0 | 29 | 257901 | Media | 2025-07-23 16:14 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se encuentra soporte con tornillos flojos actividad realizada: se realiza ajuste de tornillos estado final: correcto estado repuestos: no aplica | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Wednesday | 2
120799 | CORRECTIVO | 1036950202 | yesica alejandra marin quintero | SENSOR DE TEMPERATURA BUEN DIA, POR FAVOR REVISAR SENSOR DE TEMPERATURA QUE SE ENCUENTRA AVERIADO, MUCHAS GRACIAS. |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | UCIN |  | INCUBADORA | 2712 | 4669 |  | ATOM | AIR INCU I | 190700114 | 2025-10-25 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: sensor no funciona Actividad realizada: se revisa y se evidencia sensado normal, se realizan varias pruebas y se evidencia sensor en mal estado por interferencias lo que se decide cambiar sensor Estado final: correcto estado Repuestos: un sensor | 2025-10-21 14:29 |  | 2025-10-21 14:40 | 2025-10-21 17:19 | 159 | 111 | 48 | 263414 | Media | 2025-10-21 11:02 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: sensor no funciona actividad realizada: se revisa y se evidencia sensado normal, se realizan varias pruebas y se evidencia sensor en mal estado por interferencias lo que se decide cambiar sensor estado final: correcto estado repuestos: un sensor | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Tuesday | 1
121128 | CORRECTIVO | 39449549 | alejandra maria agudelo huertas | CAMBIAR LOS DESCASA BRAZOS Por favor cambiar los descansa brazos en cuanto al material que los cubre esta en mal estado y porosos, lo cual aumenta el riego de acumulación de sustancias microbiológicas, aumentado el riesgo de infecciones. |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | UMI | SALA DE PARTO 2 | MESA DE CIRUGÍA | 2750 | 4579 |  | MINDRAY | HYBASE 6100-3 | G9-9C007875 | 2025-11-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: se encuentra desgaste en cuero de descansa brazos Actividad realizada: se realiza toma de medidas y se crea un planito para mandar hacer un nuevo descansabrazos Estado final: pendiente por repuesto Repuestos: | 2025-10-30 16:28 |  | 2025-10-30 17:12 |  |  |  |  | 264074 | Media | 2025-10-30 13:13 | EN PROCESO |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se encuentra desgaste en cuero de descansa brazos actividad realizada: se realiza toma de medidas y se crea un planito para mandar hacer un nuevo descansabrazos estado final: pendiente por repuesto repuestos: | DESGASTE_NORMAL | ['DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Thursday | 3
120314 | CORRECTIVO | 1000537657 | joel cano correa | Infusor disfuncional. infusor el cual no se mantiene insuflado, se desinfla solo, queda en puesto de enfermería. placa nºEB1251. |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | UCIA |  | INFUSOR | 2739 | EB1251 | EB1251 | RIESTER | MANUAL | 190722724 | 2025-10-11 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: infusor se desinfla Actividad realizada: se realiza revisión y se encuentra cámara de aire perforada la cual es cambiada Estado final: correcto estado Repuestos: 1 cámara de aire | 2025-10-04 17:25 |  | 2025-10-04 17:31 | 2025-10-04 17:47 | 17 | 0 | 17 | 262476 | Media | 2025-10-04 08:47 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: infusor se desinfla actividad realizada: se realiza revisión y se encuentra cámara de aire perforada la cual es cambiada estado final: correcto estado repuestos: 1 cámara de aire | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Saturday | 5
117941 | CORRECTIVO | 1001472072 | CAROL MICHELL RESTREPO OSORIO | cable de fotoforo malo Buenos dias, se reporte cable de fotoforo, por no funcionar. Muchas gracias |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  |  |  | FOTÓFORO | 2667 | 4665 |  | WELCH ALLYN | 49020 | 2119101576 | 2025-07-19 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnóstico: Se identifica que el fotóforo no enciende. Actividad realizada: Al revisar el equipo, se encuentra un cable suelto en la zona donde se ubica el microswitch. Además, se evidencia que la caja del componente estaba floja. ya había sido intervenida previamente, lo que provocó que el cable se reventara. Estado final: Se realiza la soldadura del cable y se fija correctamente la caja para evitar que el problema vuelva a presentarse. Repuestos: No se requirieron, todo el material estaba disponible en el taller. | 2025-07-14 10:13 |  | 2025-07-14 13:17 | 2025-07-14 15:13 | 116 | 0 | 116 | 257198 | Media | 2025-07-14 09:48 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnóstico: se identifica que el fotóforo no enciende. actividad realizada: al revisar el equipo, se encuentra un cable suelto en la zona donde se ubica el microswitch. además, se evidencia que la caja del componente estaba floja. ya había sido intervenida previamente, lo que provocó que el cable se reventara. estado final: se realiza la soldadura del cable y se fija correctamente la caja para evitar que el problema vuelva a presentarse. repuestos: no se requirieron, todo el material estaba disponible en el taller. | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Monday | 0
121119 | CORRECTIVO | 39449549 | alejandra maria agudelo huertas | cambiar los descansa brazos Por favor cambiar los descansa brazos en cuanto al material que los cubre esta en mal estado y porosos, lo cual aumenta el riego de acumulación de sustancias microbiológicas, aumentado el riesgo de infecciones. |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | UMI | QUIROFANO UMI | MESA DE CIRUGÍA | 2521 | 4580 |  | MINDRAY | HYBASE 6100-3 | G9-76005859 | 2025-11-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: descansabrazos presentan desgaste del uso Actividad realizada: se toman medidas para mandar a realizar Estado final: Repuestos: | 2025-10-30 14:06 |  | 2025-10-30 14:20 |  |  |  |  | 264075 | Media | 2025-10-30 13:13 | EN PROCESO |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: descansabrazos presentan desgaste del uso actividad realizada: se toman medidas para mandar a realizar estado final: repuestos: | DESGASTE_NORMAL | ['DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Thursday | 3
119743 | CORRECTIVO | 1040051120 | JOHANA MILENA GOMEZ MARTINEZ | EKG MALO Buenas noches se reportan cables de EKG del monitor de cubiculo 26, ya que en el monitor solo censa por momentos |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2490 | 4533 |  | EDAN | IM70 | 360080-M19306500008 | 2025-09-20 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: se encuentra cable ecg con interferencia Actividad realizada: se realiza revision y se encuentran latiguillos en mal estado los cuales son remplazador por unos existentes en el taller Estado final: en correcto estado Repuestos: no se requieren ya que estaban existentes en el taller Nota: se realiza orden a partir de las 13:40 asta las 14:25 | 2025-09-15 11:13 |  | 2025-09-15 11:33 | 2025-09-15 14:57 | 203 | 97 | 106 | 261145 | Media | 2025-09-14 18:41 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se encuentra cable ecg con interferencia actividad realizada: se realiza revision y se encuentran latiguillos en mal estado los cuales son remplazador por unos existentes en el taller estado final: en correcto estado repuestos: no se requieren ya que estaban existentes en el taller nota: se realiza orden a partir de las 13:40 asta las 14:25 | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Monday | 0
116825 | CORRECTIVO | 1036932398 | esneyder alexander garcia garcia | EB1464 SELLADORA NO FUNCIONA |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | CENTRAL DE MEZCLAS REEMPAQUE Y REENVASE |  | SELLADORA | 3176 | EB1464 | EB1464 | KF | KF-300H | 10124S | 2025-06-14 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: se encuentra selladora con empaque malo y microswiche sin funcionar Actividad realizada: se destapa selladora y se ajusta activador de microswiche y se cambia caucho de selladora Estado final: queda en correcto funcionamiento Repuestos: 1 caucho selladora | 2025-06-11 07:36 |  | 2025-06-11 13:04 | 2025-06-11 13:43 | 40 | 0 | 40 | 255124 | Media | 2025-06-10 16:50 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se encuentra selladora con empaque malo y microswiche sin funcionar actividad realizada: se destapa selladora y se ajusta activador de microswiche y se cambia caucho de selladora estado final: queda en correcto funcionamiento repuestos: 1 caucho selladora | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Wednesday | 2
120241 | CORRECTIVO | 1026140695 | juan camilo angel munera | Selladora mala CAM |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | SELLADORA | 3174 | EB1462 | EB1462 | KF | KF-300H | EB1462 | 2025-10-04 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: se encuentra teflón quemado Actividad realizada: se realiza revisión de resistencia la cual se lija para quitar sedimento de plástico y se realiza cambio de teflón Estado final: correcto funcionamiento Repuestos: no se requiere | 2025-10-02 09:42 |  | 2025-10-02 10:20 | 2025-10-02 10:57 | 37 | 0 | 37 | 262345 | Media | 2025-10-02 09:33 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se encuentra teflón quemado actividad realizada: se realiza revisión de resistencia la cual se lija para quitar sedimento de plástico y se realiza cambio de teflón estado final: correcto funcionamiento repuestos: no se requiere | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Thursday | 3
120254 | CORRECTIVO | 43879945 | ANGELA MARIA DUQUE RESTREPO | se le rebento el cable se le reventó el cable que conecta a la lampara. Quedo atenta muchas gracias |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | CONSULTA EXTERNA |  | FOTÓFORO | 4057 | EB1902 | EB1902 | RIESTER | RI FOCUS LED | 2203007924 | 2025-10-04 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: se encuentra cable reventado en el cargador Actividad realizada: se realiza cambio de conector que va al fotóforo ya que este se encontraba malo y se remplaza por uno existente en el taller el cual es soldado al cargador Estado final: correcto estado Repuestos: no se requiere Nota: se inicia orden a las 15:05 | 2025-10-02 15:06 |  | 2025-10-02 15:46 | 2025-10-02 16:08 | 23 | 0 | 23 | 262108 | Media | 2025-09-29 14:03 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se encuentra cable reventado en el cargador actividad realizada: se realiza cambio de conector que va al fotóforo ya que este se encontraba malo y se remplaza por uno existente en el taller el cual es soldado al cargador estado final: correcto estado repuestos: no se requiere nota: se inicia orden a las 15:05 | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Thursday | 3
117965 | CORRECTIVO | 1000760933 | emmanuel cardona quintero | Se reporta manta termica Buena noche se reporta manta termica debido a que al encenderla dice que que hay un sobrecalentamiento de la misma, favor revisar y reparar. Muchas gracias |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | CIRUGÍA |  | MANTA TÉRMICA | 4055 | 5560 | 5560 | COVIDIEN | 5016000 (WT6000) | SP22040284 | 2025-07-19 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: se revisa y se encuentra funcionando en correcto estado Actividad realizada: se destapa filtro de aire se sopletea, se limpia y se devuelve al servicio Estado final: correcto funcionamiento Repuestos: no aplica | 2025-07-14 19:03 |  | 2025-07-14 19:12 | 2025-07-14 20:03 | 50 | 0 | 50 | 257166 | Media | 2025-07-13 18:54 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se revisa y se encuentra funcionando en correcto estado actividad realizada: se destapa filtro de aire se sopletea, se limpia y se devuelve al servicio estado final: correcto funcionamiento repuestos: no aplica | MAL_USO_CONFIGURACION, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Monday | 0
117942 | CORRECTIVO | 1038414580 | CATALINA CEBALLOS ORTIZ | Cable de monitor fetal malo Buenos días Reporto cable para marcar movimientos fetales malo, está pelado Muchas gracias |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | URGENCIAS |  | MONITOR FETAL | 4083 | 5618 |  | EDAN | F3 | 560034-M22201660004 | 2025-07-19 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: se revisa y se encuentra cable despegado Actividad realizada: se destapa marcador de eventos se retira cable en mal estado y se vuelve a soldar Estado final: en correcto funcionamiento Repuestos: no aplica | 2025-07-14 10:14 |  | 2025-07-14 17:16 | 2025-07-14 18:33 | 77 | 0 | 77 | 257184 | Media | 2025-07-14 08:34 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se revisa y se encuentra cable despegado actividad realizada: se destapa marcador de eventos se retira cable en mal estado y se vuelve a soldar estado final: en correcto funcionamiento repuestos: no aplica | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Monday | 0
117877 | CORRECTIVO | 1038414580 | CATALINA CEBALLOS ORTIZ | interferencia en monitor Buenos días Reporto monitor fetal con interferencia en cable de frecuencia cardiaca Muchas gracias |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | URGENCIAS |  | MONITOR FETAL | 4083 | 5618 |  | EDAN | F3 | 560034-M22201660004 | 2025-07-12 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: se encuentra monitor con cable defectuoso en el toco adicional reportan interferencia en el transductor de frecuencia cardiaca Actividad realizada: Se identificó cable en mal estado en el tocó, el cual presentaba un corte. Se procedió a reemplazar la sección dañada y a soldar nuevamente el cable directamente en la tarjeta del toco, quedando en buen estado. Con respecto a la posible interferencia en el transductor de frecuencia cardíaca, no se encontraron novedades ni fallas al momento de la revisión. Estado final: equipo en correcto funcionamiento Repuestos: no se requieren | 2025-07-11 13:25 |  | 2025-07-11 13:26 | 2025-07-11 14:56 | 90 | 0 | 90 | 257074 | Media | 2025-07-11 07:56 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se encuentra monitor con cable defectuoso en el toco adicional reportan interferencia en el transductor de frecuencia cardiaca actividad realizada: se identificó cable en mal estado en el tocó, el cual presentaba un corte. se procedió a reemplazar la sección dañada y a soldar nuevamente el cable directamente en la tarjeta del toco, quedando en buen estado. con respecto a la posible interferencia en el transductor de frecuencia cardíaca, no se encontraron novedades ni fallas al momento de la revisión. estado final: equipo en correcto funcionamiento repuestos: no se requieren | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES, DESGASTE_NORMAL | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Friday | 4
120026 | CORRECTIVO | 1036934169 | LADY JOHANA ALVAREZ GOMEZ | Oxímetro disfuncional Se encuentra oxímetro disfuncional. |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3224 | 4919 |  | EDAN | IM70 | 360080-M20606700001 | 2025-09-27 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: se encuentra pinza de saturación en mal estado Actividad realizada: se encuentra resorte de pinza reventado lo que hacia que la pinza no tuviera un correcto funcionamiento, se corrigue quedando en buen estado Estado final: en correcto estado Repuestos: no aplica | 2025-09-24 08:44 |  | 2025-09-24 09:48 | 2025-09-24 10:29 | 41 | 0 | 41 | 261767 | Media | 2025-09-24 05:51 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se encuentra pinza de saturación en mal estado actividad realizada: se encuentra resorte de pinza reventado lo que hacia que la pinza no tuviera un correcto funcionamiento, se corrigue quedando en buen estado estado final: en correcto estado repuestos: no aplica | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Wednesday | 2
119454 | CORRECTIVO | 1035918796 | daniel felipe naranjo bedoya | SELLADORA MALA por favor realizar mantenimiento correctivo a la selladora relacionada |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | SELLADORA HORIZONTAL DE PEDAL | 3289 | M533 | M533 | CITALSA | PFS-F450 | 21801010 | 2025-09-06 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: se encuentra selladora con resistencia reventada y soporte reventado Actividad realizada: se realiza cambio de resistencias junto con el teflon ya que se encontraba en muy mal estado. la silicona se voltea para darle mas vida útil ya que se encontraba quemada el soporte el cual se encontraba en mal estado es cambiado por uno nuevo el cual es impreso en la 3D todo queda en correcto estado Repuestos: se cambia resistencia lo demás es existente en el taller. | 2025-09-04 14:44 |  | 2025-09-04 15:23 | 2025-09-05 14:54 | 1412 | 1241 | 171 | 260599 | Media | 2025-09-04 14:12 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se encuentra selladora con resistencia reventada y soporte reventado actividad realizada: se realiza cambio de resistencias junto con el teflon ya que se encontraba en muy mal estado. la silicona se voltea para darle mas vida útil ya que se encontraba quemada el soporte el cual se encontraba en mal estado es cambiado por uno nuevo el cual es impreso en la 3d todo queda en correcto estado repuestos: se cambia resistencia lo demás es existente en el taller. | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, DESGASTE_NORMAL | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO', 'DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Thursday | 3
117866 | CORRECTIVO | 1053843661 | laura vallejo idarraga | unidad de calentamiento ECMO Buenos dias, la presente es para solicitar , revisiòn de unidad de calentamiento de terapia ECMO, ya que no prende, muchas gracias |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | UCIA |  | UNIDAD DE CALENTAMIENTO | 3533 | 5042 |  | HICO-HIRTZ | AQUATHERM 660- CTAIX-5-2020 | 20114410 | 2025-07-12 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Unidad de calentamiento no enciende Actividad realizada: se revisa y se encuentra fusible quemado se pone a trabajar y se encuentra fallas en el cable que ocasionaba calentamiento por lo que se cambia cable y fusible existentes en el taller Estado final: funcionando correctamente Repuestos: 1 cable ac y un fusible 4 A 250V todo existente en el taller | 2025-07-11 08:08 |  | 2025-07-11 10:43 | 2025-07-11 13:19 | 157 | 125 | 32 | 257065 | Media | 2025-07-11 06:43 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: unidad de calentamiento no enciende actividad realizada: se revisa y se encuentra fusible quemado se pone a trabajar y se encuentra fallas en el cable que ocasionaba calentamiento por lo que se cambia cable y fusible existentes en el taller estado final: funcionando correctamente repuestos: 1 cable ac y un fusible 4 a 250v todo existente en el taller | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Friday | 4
118111 | CORRECTIVO | 1000441804 | maria alejandra rodriguez atehortua | monitor con EKG malo Buenos dias, me colaboran porfavor mirando el EKG de uno de los monitores de recuperacion VIP, queda en puesto de enfermeria del mismo, muchas gracias. |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2988 | 4742 |  | EDAN | IM50 | 360069-M19B13090005 | 2025-07-26 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: ecg no censa Actividad realizada: se revisa y en efecto el cable no censa por lo que se realizan pruebas de continuidad y se encuentra uno de los latiguillos malos. se remplaza cable ya que el cable no deja reparar el latiguillo Estado final: en correcto estado Repuestos: 1 cable troncal ecg Nota: la orden se termino de ejecutar a las 13:30 se confirma desde el celular revisando no se confirmo. | 2025-07-19 11:50 |  | 2025-07-19 12:48 | 2025-07-19 14:28 | 100 | 0 | 100 | 257599 | Media | 2025-07-19 10:58 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: ecg no censa actividad realizada: se revisa y en efecto el cable no censa por lo que se realizan pruebas de continuidad y se encuentra uno de los latiguillos malos. se remplaza cable ya que el cable no deja reparar el latiguillo estado final: en correcto estado repuestos: 1 cable troncal ecg nota: la orden se termino de ejecutar a las 13:30 se confirma desde el celular revisando no se confirmo. | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Saturday | 5
119474 | CORRECTIVO | 43960625 | DIANA MARIA OCAMPO ALZATE | SE DESINSUFLA SOLO SE DESINSUFLA PERSISTENTEMENTE A PESAR DE EJERCER LA PRESIÒN Y PONERLE PINZA |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | UCIA |  | INFUSOR | 3011 | EB1380 | EB1380 | RIESTER | MANUAL | 190320137 | 2025-09-06 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: se encuentra fuga en la bolsa de aire Actividad realizada: se realiza cambio de bolsa de aire por una existente en el taller Estado final: bolsa de aire existente en el taller Repuestos: no se requiere | 2025-09-05 08:27 |  | 2025-09-05 09:26 | 2025-09-05 09:34 | 9 | 0 | 9 | 260624 | Media | 2025-09-04 16:49 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se encuentra fuga en la bolsa de aire actividad realizada: se realiza cambio de bolsa de aire por una existente en el taller estado final: bolsa de aire existente en el taller repuestos: no se requiere | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Friday | 4
120527 | CORRECTIVO | 1041327539 | YENY ALEJANDRA LOPEZ GARCIA | mantenimiento de fonendoscopio y tensiómetro. Buenos días solicito muy amablemente de manera urgente el mantenimiento del tensiómetro y el fonendoscopio. muchas gracias |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | SALA PROCEDIMIENTOS |  | FONENDOSCOPIO | 3023 | EB1387 |  | PRESTIGE | ADULTO DE LUJO | EB1387 | 2025-10-18 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: se encuentra menbrana mala Actividad realizada: se realiza menbrana y se cambia Estado final: en correcto estado Repuestos: no aplica | 2025-10-11 12:16 |  | 2025-10-11 12:16 | 2025-10-11 12:55 | 39 | 0 | 39 | 262886 | Media | 2025-10-11 09:37 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se encuentra menbrana mala actividad realizada: se realiza menbrana y se cambia estado final: en correcto estado repuestos: no aplica | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Saturday | 5
118254 | CORRECTIVO | 15443719 | JHON JAIRO GARCIA CORREA | monitor de signos vitales Por favor cambiar brazalete que tiene fuga |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2987 | 4741 |  | EDAN | IM50 | 360069-M19B13090060 | 2025-07-26 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: se encuentra brazalete con fuga de aire Actividad realizada: se realiza cambio de brazalete Estado final: correcto estado Repuestos:1 brazalete de 1 via | 2025-07-24 12:40 |  | 2025-07-24 12:43 | 2025-07-24 13:33 | 50 | 20 | 30 | 257936 | Media | 2025-07-24 09:20 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se encuentra brazalete con fuga de aire actividad realizada: se realiza cambio de brazalete estado final: correcto estado repuestos:1 brazalete de 1 via | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Thursday | 3
118110 | CORRECTIVO | 1000760933 | emmanuel cardona quintero | Se reporta Cable de EKG Buenas Noches Se reporta Cable de EKG debido a que en sus cables de derivadas (RA, LA y LL), se encuentran dañados (Pelados), favor revisar y si es posible, reparar. Muchas Gracias. |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2987 | 4741 |  | EDAN | IM50 | 360069-M19B13090060 | 2025-07-26 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: se encuentra cable ecg en mal estado Actividad realizada: se revisa se realizan las pruebas y se encuentra cable deficiente Estado final: se realiza cambio de cable ecg junto con los latiguillos Repuestos: 1 cable troncal y 1 sensor de electrocardiografía | 2025-07-19 11:10 |  | 2025-07-19 11:48 | 2025-07-19 12:48 | 59 | 0 | 59 | 257594 | Media | 2025-07-19 01:22 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se encuentra cable ecg en mal estado actividad realizada: se revisa se realizan las pruebas y se encuentra cable deficiente estado final: se realiza cambio de cable ecg junto con los latiguillos repuestos: 1 cable troncal y 1 sensor de electrocardiografía | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Saturday | 5
120163 | CORRECTIVO | 39447628 | luz beatriz saenz buitrago | MONITOREO CENTRAL MALO Coordial saludo,por favor revisar monitoreo central de UCIN . esta malo. no pasan los signos vitales de los pacientes. Muchas Gracias. |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | UCIN |  | CENTRAL DE MONITOREO | 2984 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-10-04 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: central de monitoreo sin internet Actividad realizada: se realiza revisión y se encuentra central de monitoreo sin internet se solicita al área de sistemas revisión Una vez revisado se procede a organizar pantalla ya que no se encuentran alunas cunas, se encuentran cunas en diferentes sitios y no aparecen los valores que se deben de mostrar. todo esto es organizado y corregido. Estado final: correcto estado Repuestos: no aplica | 2025-09-30 07:37 |  | 2025-09-30 08:11 | 2025-09-30 14:35 | 384 | 318 | 66 | 262134 | Media | 2025-09-30 07:32 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: central de monitoreo sin internet actividad realizada: se realiza revisión y se encuentra central de monitoreo sin internet se solicita al área de sistemas revisión una vez revisado se procede a organizar pantalla ya que no se encuentran alunas cunas, se encuentran cunas en diferentes sitios y no aparecen los valores que se deben de mostrar. todo esto es organizado y corregido. estado final: correcto estado repuestos: no aplica | FALTA_CAPACITACION | ['FALTA_CAPACITACION'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Tuesday | 1
119467 | CORRECTIVO | 1038418449 | daniela rios arbelaez | Infusor disfuncional. infusor disfuncional, se desinfla |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | UCIA |  | INFUSOR | 3106 | EB1402 |  | RIESTER | MANUAL | 190722708 | 2025-09-06 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: se encuentra manómetro con fuga de aire Actividad realizada: se identifica fuga y se sella con sintesolda Estado final: correcto estado Repuestos: no se requiere | 2025-09-05 07:39 |  | 2025-09-05 07:50 | 2025-09-05 09:26 | 95 | 0 | 95 | 260632 | Media | 2025-09-05 00:32 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se encuentra manómetro con fuga de aire actividad realizada: se identifica fuga y se sella con sintesolda estado final: correcto estado repuestos: no se requiere | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Friday | 4
121124 | CORRECTIVO | 1057788172 | jhon andrey usma jaramillo | Mango de tensiometro del monitor de triage 3 malo Mango de tensiómetro de triage 3 con placa 4868 con daño de la unión del tensiómetro y la manguera para insuflar. Por favor revisar. Gracias. |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3162 | 4868 |  | EDAN | IM70 | 360080-M20421840008 | 2025-11-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: brazalete de adultos se desinfla Actividad realizada: se revisa y se encuentra fuga en brazalete por lo que se requiere un cambio Estado final: se entrega uno nuevo Repuestos: un brazalete | 2025-10-30 14:42 |  | 2025-10-30 15:41 | 2025-10-30 15:53 | 12 | 0 | 12 | 264080 | Media | 2025-10-30 14:16 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: brazalete de adultos se desinfla actividad realizada: se revisa y se encuentra fuga en brazalete por lo que se requiere un cambio estado final: se entrega uno nuevo repuestos: un brazalete | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Thursday | 3
116765 | CORRECTIVO | 1036932398 | esneyder alexander garcia garcia | EB1463 Selladora no funciona |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | SELLADORA | 3175 | EB1463 | EB1463 | KF | KF-300H | EB1463 | 2025-06-14 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: se encuentra caucho de selladora y teflón térmico en mal estado Actividad realizada: se realiza cambio de teflón térmico y cambio de caucho de selladora adicional se limpia y se lija resistencia Estado final: correcto estado Repuestos: caucho resistencia: codigo: 36071424 | 2025-06-10 11:03 |  | 2025-06-10 11:03 | 2025-06-10 12:02 | 59 | 0 | 59 | 255051 | Media | 2025-06-10 10:30 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se encuentra caucho de selladora y teflón térmico en mal estado actividad realizada: se realiza cambio de teflón térmico y cambio de caucho de selladora adicional se limpia y se lija resistencia estado final: correcto estado repuestos: caucho resistencia: codigo: 36071424 | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Tuesday | 1
119435 | CORRECTIVO | 1040044957 | yeison andres tobon botero | MONITOR UCIA 16-17 EKG DEL CUBICULO 16 Y DEL CUBICULO 17 ESTA DISFUNCIONAL |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3222 | 4917 |  | EDAN | IM70 | 360080-M20606700027 | 2025-09-06 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: se encuentra ecg con interferencia y perdida de señal Actividad realizada: se revisa cable ecg y se encuentra un latiguillo en mal estado el cual se remplaza por uno existente en el taller Estado final: en correcto estado Repuestos: no se requiere, latiguillo existente en el taller | 2025-09-04 08:00 |  | 2025-09-04 08:27 | 2025-09-04 08:59 | 32 | 0 | 32 | 260548 | Media | 2025-09-04 01:47 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se encuentra ecg con interferencia y perdida de señal actividad realizada: se revisa cable ecg y se encuentra un latiguillo en mal estado el cual se remplaza por uno existente en el taller estado final: en correcto estado repuestos: no se requiere, latiguillo existente en el taller | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Thursday | 3
119607 | CORRECTIVO | 1036962441 | VALENTINA ALVAREZ VALENCIA | Pulsoximetro que no funciona Buenos dias, pulsoximetro no funciona |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3223 | 4918 |  | EDAN | IM70 | 360080-M20606700018 | 2025-09-13 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: se encuentra pinza de saturación con cables reventados Actividad realizada: se destapan pines y y se suelda cables reventados Estado final: en correcto funcionamiento Repuestos: no aplica | 2025-09-09 13:27 |  | 2025-09-09 14:08 | 2025-09-09 15:02 | 54 | 0 | 54 | 260859 | Media | 2025-09-09 11:46 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se encuentra pinza de saturación con cables reventados actividad realizada: se destapan pines y y se suelda cables reventados estado final: en correcto funcionamiento repuestos: no aplica | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Tuesday | 1
119231 | CORRECTIVO | 1040045928 | juan sebastian chica arango | TENSIOMETRO CON MALAS MEDICIONES TENSIOMETRO CONSULTORIO 7 PRIMER PISO AL INSUFLAR, NO PERMITE PASAR DE 80 MMHG, DESPUES DE ESTE VALOR SE DESPEGA EL VELCRO, INDEPENDIENTE DEL TAMAÑO DEL BRAZO DEL PACIENTE (DELGADO, OBESO) LO QUE LIMITA LA TOMA DE ESTE SIGNO VITAL |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | ATENCIÓN PRIMER NIVEL |  | TENSIÓMETRO ANEROIDE | 3867 | EB1779 | EB1779 | GMD | GMD60-T20 | EB1779 | 2025-08-30 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: se encuentra brazalete en mal estado Actividad realizada: se revisa y se encuentra brazalete deteriorado por lo que se requiere cambio Estado final: queda con brazalete nuevo Repuestos: 1 brazalete 2 vías | 2025-08-29 07:28 |  | 2025-08-29 10:46 | 2025-08-29 15:39 | 293 | 252 | 41 | 259934 | Media | 2025-08-27 12:27 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se encuentra brazalete en mal estado actividad realizada: se revisa y se encuentra brazalete deteriorado por lo que se requiere cambio estado final: queda con brazalete nuevo repuestos: 1 brazalete 2 vías | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Friday | 4
120529 | CORRECTIVO | 1007405184 | dayana andrea rivera | Fonendo malo FONENDO MALO |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | UCIA |  | FONENDOSCOPIO | 3875 | EB1787 | EB1787 | PRESTIGE | HS-30J | EB1787 | 2025-10-18 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: membrana mala Actividad realizada: se realiza membrana y se instala en fonendo Estado final: en correcto estado Repuestos: no se requiere | 2025-10-11 19:25 |  | 2025-10-11 19:25 | 2025-10-11 19:59 | 33 | 0 | 33 | 262899 | Media | 2025-10-11 18:14 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: membrana mala actividad realizada: se realiza membrana y se instala en fonendo estado final: en correcto estado repuestos: no se requiere | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Saturday | 5
119975 | CORRECTIVO | 39455723 | MAIYURY SORIANO SOTO | tensiomero malo Cordial saludo. Solicito amablemente revisar y arreglar el tensiómetro en mención el cual se encuentra malo, 3 piso reserva, consultorio 3. Atentamente. |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | ATENCIÓN PRIMER NIVEL |  | TENSIÓMETRO | 3787 | EB1719 | EB1719 | WELCH ALLYN | DE PARED | 140409022435 | 2025-09-27 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: se encuentra aguja de tensiómetro reventada Actividad realizada: se corrige daño de aguja quedando en correcto estado Estado final: equipo en buenas condiciones de funcionamiento. Repuestos: no se requiere Nota: se atiende orden de 18:10 a 18:25, no se tramita en tiempo real por problemas de conectividad. | 2025-09-22 14:59 |  | 2025-09-22 20:07 | 2025-09-23 07:42 | 695 | 0 | 695 | 261532 | Media | 2025-09-19 11:35 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se encuentra aguja de tensiómetro reventada actividad realizada: se corrige daño de aguja quedando en correcto estado estado final: equipo en buenas condiciones de funcionamiento. repuestos: no se requiere nota: se atiende orden de 18:10 a 18:25, no se tramita en tiempo real por problemas de conectividad. | MAL_TRATO_FISICO, DESGASTE_NORMAL | ['MAL_TRATO_FISICO', 'DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Monday | 0
117879 | CORRECTIVO | 1038414580 | CATALINA CEBALLOS ORTIZ | Oximetro malo Buenos días reporto oximetro que no sensa |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3756 | 5198 |  | EDAN | IM70 | 360080-M21119570003 | 2025-07-12 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: se encuentra pinza de oximetría la cual no censa Actividad realizada: se revisa y se encuentra cableado reventado el cual es soldado nuevamente Estado final: queda en correcto funcionamiento Repuestos: N/A | 2025-07-11 15:00 |  | 2025-07-11 15:01 | 2025-07-11 15:37 | 36 | 0 | 36 | 257070 | Media | 2025-07-11 07:49 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se encuentra pinza de oximetría la cual no censa actividad realizada: se revisa y se encuentra cableado reventado el cual es soldado nuevamente estado final: queda en correcto funcionamiento repuestos: n/a | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Friday | 4
120714 | CORRECTIVO | 43857050 | yurany andrea marin vergara | Oxímetro monitor urgencias obstétricas Oxímetro tiene el cable malo, (pelado) monitor urgencias obstétricas |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | BIOMÉDICA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3756 | 5198 |  | EDAN | IM70 | 360080-M21119570003 | 2025-10-25 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: se encuentra pinza con cable malo Actividad realizada: se recorta cable malo y se vuelve a soldar pinza internamente Estado final: en correcto estado Repuestos: no se requieren | 2025-10-18 17:40 |  | 2025-10-18 17:41 | 2025-10-18 18:23 | 42 | 0 | 42 | 263260 | Media | 2025-10-18 12:29 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se encuentra pinza con cable malo actividad realizada: se recorta cable malo y se vuelve a soldar pinza internamente estado final: en correcto estado repuestos: no se requieren | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Saturday | 5
119722 | CORRECTIVO | 43857050 | yurany andrea marin vergara | No enciende la iluminacion Equipo de organos de urgencias prepagada no funciona, no se activa la luz |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | URGENCIAS |  | EQUIPO DE ÓRGANOS | 3687 | M578 |  | WELCH ALLYN | 97200-CL | M578 | 2025-09-20 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: se evidencia batería baja y se evidencia malos contactos Actividad realizada: se realiza limpieza del equipo de órganos donde se lijan contactos, se pone a cargar batería y se evidencia funcionamiento correcto Repuestos: no se requieren | 2025-09-15 08:30 |  | 2025-09-15 09:02 | 2025-09-15 11:33 | 151 | 130 | 21 | 261144 | Media | 2025-09-14 18:16 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se evidencia batería baja y se evidencia malos contactos actividad realizada: se realiza limpieza del equipo de órganos donde se lijan contactos, se pone a cargar batería y se evidencia funcionamiento correcto repuestos: no se requieren | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Monday | 0
117525 | CORRECTIVO | 1036955592 | natalia osorio quintero | termómetro no funciona Nevera grande de transporte de unidades de campaña con placa EB1704 del banco de sangre, sótano 1. se observa que el termómetro no funciona. por favor revisar. gracias. |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | BANCO DE SANGRE |  | TERMÓMETRO | 3742 | EB1704 | EB1704 | KLIMBER | NEVERA CON RUEDAS 52L | 04-1422-7317 | 2025-07-05 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: se encuentra nevera con termómetro apagado Actividad realizada: se realiza cambio de pilas Estado final: en correcto funcionamiento Repuestos: 2 pilas CR44 | 2025-07-01 07:42 |  | 2025-07-01 09:26 | 2025-07-01 10:24 | 59 | 0 | 59 | 256294 | Media | 2025-06-30 20:50 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se encuentra nevera con termómetro apagado actividad realizada: se realiza cambio de pilas estado final: en correcto funcionamiento repuestos: 2 pilas cr44 | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Tuesday | 1
119850 | CORRECTIVO | 1038415558 | jesika juliana cardona lopez | Equipo de organos no funciona Equipo de organos de urgencia prepagada no funciona, se pone a cargar y aún así, al verificar equipo no enciende luz. |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | URGENCIAS |  | EQUIPO DE ÓRGANOS | 3687 | M578 |  | WELCH ALLYN | 97200-CL | M578 | 2025-09-20 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: no enciende otoscopio Actividad realizada: Se revisa el equipo y se evidencia que el bombillo no enciende. Inicialmente se lijan y limpian los contactos para descartar un mal acople, pero el bombillo continúa sin funcionar. Se reemplaza por otro bombillo y aun así no enciende. Posteriormente se realizan pruebas a la batería, confirmando que está en buen estado. También se cambia el cabezote, pero el problema persiste. Para descartar, se baja otro equipo de órganos y se observa que este ya trabaja con bombillo LED, mientras que el equipo en revisión utiliza bombillo halógeno. Finalmente, se consigue un bombillo LED compatible, se instala y el sistema funciona correctamente Estado final: en correcto estado Repuestos: se encuentra bombillo en el taller de otro equipo dado de baja | 2025-09-18 07:37 |  | 2025-09-18 07:41 | 2025-09-18 11:58 | 257 | 125 | 132 | 261406 | Media | 2025-09-17 17:29 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: no enciende otoscopio actividad realizada: se revisa el equipo y se evidencia que el bombillo no enciende. inicialmente se lijan y limpian los contactos para descartar un mal acople, pero el bombillo continúa sin funcionar. se reemplaza por otro bombillo y aun así no enciende. posteriormente se realizan pruebas a la batería, confirmando que está en buen estado. también se cambia el cabezote, pero el problema persiste. para descartar, se baja otro equipo de órganos y se observa que este ya trabaja con bombillo led, mientras que el equipo en revisión utiliza bombillo halógeno. finalmente, se consigue un bombillo led compatible, se instala y el sistema funciona correctamente estado final: en correcto estado repuestos: se encuentra bombillo en el taller de otro equipo dado de baja | MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Thursday | 3
121117 | CORRECTIVO | 1036940266 | lina maria vasquez osorio | peso herroneo desnivelada pesa en la unidad de trasplantes que da como resultado pesos herroneo y esta desnivelada |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | TRASPLANTES |  | BÁSCULA DIGITAL | 3673 | EB1674 | EB1674 | DETECTO | SLIMPRO | SO00000190916705 | 2025-11-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: se encuentra bascula sin tapa de celda de carga Actividad realizada: con ayuda de la 3D se realiza tapa y se instala quedando en correcto estado Estado final: correcto estado Repuestos: no se requiere | 2025-10-30 12:53 |  | 2025-10-30 12:54 | 2025-10-30 14:05 | 71 | 0 | 71 | 264065 | Media | 2025-10-30 12:24 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se encuentra bascula sin tapa de celda de carga actividad realizada: con ayuda de la 3d se realiza tapa y se instala quedando en correcto estado estado final: correcto estado repuestos: no se requiere | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Thursday | 3
120777 | CORRECTIVO | 1038418015 | ANGIE MELISSA PEREA MOSQUERA | Oximetro malo |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3656 | 5127 |  | EDAN | IM70 + CO2 | 360080-M20C19970006 | 2025-10-25 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: pinza no censa Actividad realizada: se revisa y se encuentra un cable reventado el cual es soldado nuevamente Estado final: correcto estado Repuestos: no se requiere | 2025-10-21 07:30 |  | 2025-10-21 07:33 | 2025-10-21 13:21 | 349 | 282 | 67 | 263353 | Media | 2025-10-20 15:54 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza no censa actividad realizada: se revisa y se encuentra un cable reventado el cual es soldado nuevamente estado final: correcto estado repuestos: no se requiere | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Tuesday | 1
120833 | CORRECTIVO | 1036964467 | LAURA YANETH MESA LOPEZ | unidad # 13 la unidad no sube ni baja |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | ODONTOLOGÍA |  | UNIDAD ODONTOLÓGICA | 4778 | 6211 |  | TECNIPOLO | URBAN | 1619 | 2025-10-25 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: se encuentra pedal con rueda reventada del tornillo Actividad realizada: se realiza perforación de rueda y se le pasa un tornillo a lo largo para así poder poner el caucho que activa los microswitches se justa y se le aplica Loctite a las tuercas para evitar se suelten Estado final: se instala nuevamente en la unidad de odontología funcionando correctamente Repuestos: no se requiere | 2025-10-22 13:40 |  | 2025-10-22 14:43 | 2025-10-23 19:48 | 1744 | 1612 | 132 | 263492 | Media | 2025-10-22 11:53 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se encuentra pedal con rueda reventada del tornillo actividad realizada: se realiza perforación de rueda y se le pasa un tornillo a lo largo para así poder poner el caucho que activa los microswitches se justa y se le aplica loctite a las tuercas para evitar se suelten estado final: se instala nuevamente en la unidad de odontología funcionando correctamente repuestos: no se requiere | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Wednesday | 2
119468 | CORRECTIVO | 35525955 | ANDREA YANETH MORENO SALAZAR | Motor de colchon con mangueras rotas Motor de colchon con mangueras rotas |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | UCIP |  | SUPERFICIE DE AIRE ALTERNANTE | 4692 | EB2278 | EB2278 | GRAND HEALTHCARE | ARIES-V | 221206881 | 2025-09-06 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: se encuentra manguera con fuga de aire Actividad realizada: se realiza corrección de fuga de aire Estado final: en correcto estado Repuestos: no aplica | 2025-09-05 07:42 |  | 2025-09-05 09:59 | 2025-09-05 10:39 | 40 | 0 | 40 | 260628 | Media | 2025-09-04 19:29 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se encuentra manguera con fuga de aire actividad realizada: se realiza corrección de fuga de aire estado final: en correcto estado repuestos: no aplica | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Friday | 4
118160 | CORRECTIVO | 39447628 | luz beatriz saenz buitrago | INCUBADORA MALA Coordial saludo por favor revisar incubadora Draguer nro 6291.Dice compruebe sonda periferica . muchas gracias feliz tarde. |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | UCIN |  | INCUBADORA | 4971 | 6291 |  | DRAGER | ISOLETTE 8000 PLUS | DSSM-0045 | 2025-07-26 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: se encuentra sensor de temperatura con problemas Actividad realizada: se realiza cambio de sensor de temperatura Estado final: correcto estado Repuestos: 1 sensor temperatura (36071980) | 2025-07-21 15:38 |  | 2025-07-21 16:06 | 2025-07-21 16:23 | 17 | 0 | 17 | 257709 | Media | 2025-07-21 15:29 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se encuentra sensor de temperatura con problemas actividad realizada: se realiza cambio de sensor de temperatura estado final: correcto estado repuestos: 1 sensor temperatura (36071980) | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Monday | 0
119427 | CORRECTIVO | 1036398456 | MANUELA OCAMPO OCAMPO | brazalete malo Buenas tardes, reporto brazalete adulto azul range 23cms-33cms el cual no insufla, se encuentra roto por lo cual requiere cambio, agradezco me puedan colaborar, feliz tarde. |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | UCIP |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 4399 | 5880 |  | NIHON KOHDEN | CSM-1501 | 2214 | 2025-09-06 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: se encuentra brazalete con fuga Actividad realizada: se realiza cambio por uno nuevo Estado final: correcto estado Repuestos: 1 brazalete de 1 via | 2025-09-03 15:34 |  | 2025-09-03 15:56 | 2025-09-03 16:34 | 39 | 0 | 39 | 260498 | Media | 2025-09-03 13:05 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se encuentra brazalete con fuga actividad realizada: se realiza cambio por uno nuevo estado final: correcto estado repuestos: 1 brazalete de 1 via | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Wednesday | 2
121127 | CORRECTIVO | 1037649230 | LUISA FERNANDA CRISTANCHO PARRA | Cable de sensor de flujo en mal estado Cable de sensor de flujo en mal estado |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | UCIN |  | VENTILADOR ALTA FRECUENCIA | 5020 | 6308 |  | DRAGER | BABYLOG VN800 | ASSM-0016 | 2025-11-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: cable de sensor de flujo en mal estado Actividad realizada: se realiza limpieza de contactos de cable y se sube a que se realicen pruebas. después de realizar las pruebas se evidencia aun mal estado por lo que se realiza cambio Estado final: se entrega uno nuevo Repuestos: 1 cable interfaz | 2025-10-30 14:52 |  | 2025-10-30 15:02 | 2025-11-04 09:09 | 6846 | 6790 | 56 | 264084 | Media | 2025-10-30 14:24 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cable de sensor de flujo en mal estado actividad realizada: se realiza limpieza de contactos de cable y se sube a que se realicen pruebas. después de realizar las pruebas se evidencia aun mal estado por lo que se realiza cambio estado final: se entrega uno nuevo repuestos: 1 cable interfaz | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Thursday | 3
119452 | CORRECTIVO | 1000760933 | emmanuel cardona quintero | Se reporta Aspirador de Vacío Buenas Tardes Se reporta Aspirador de Vacío de placa EB2005 debido a que le hace falta un filtro, favor colocarle uno nuevo. Muchas gracias |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | CIRUGÍA |  | REGULADOR DE VACÍO | 4256 | EB2005 | EB2005 | TECHNOLOGIE MEDICALE | RVTM3 760 REF 19105 | 23016447 | 2025-09-06 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: se encuentra regulador de vacío sin filtro Actividad realizada: se les entrega un filtro Repuestos: 1 filtro | 2025-09-04 12:47 |  | 2025-09-04 14:48 | 2025-09-04 15:22 | 35 | 0 | 35 | 260584 | Media | 2025-09-04 11:38 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se encuentra regulador de vacío sin filtro actividad realizada: se les entrega un filtro repuestos: 1 filtro | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Thursday | 3
120128 | CORRECTIVO | 1036942919 | aura cristina gomez zuluaga | Aspirador de pared que no permite subir de - 40 en transicion quirurgica, se reporta aspirador de pared con inadecuado funcionamiento - no permite subir mas de - 40. Se solicita amblemente revision |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | CIRUGÍA | QUIRÓFANO 3 | REGULADOR DE VACÍO | 4338 | EB2051 | EB2051 | TECHNOLOGIE MEDICALE | RVTM3 760 REF 19105 | 23016531 | 2025-10-04 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: se encuentra filtro muy saturado Actividad realizada: se realiza cambio de filtro y se realiza pruebas donde se evidencia un flujo las alto Estado final: en correcto funcionamiento Repuestos: 1 filtro | 2025-09-27 17:05 |  | 2025-09-27 17:06 | 2025-09-29 10:42 | 2496 | 2470 | 26 | 262030 | Media | 2025-09-27 14:52 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se encuentra filtro muy saturado actividad realizada: se realiza cambio de filtro y se realiza pruebas donde se evidencia un flujo las alto estado final: en correcto funcionamiento repuestos: 1 filtro | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Saturday | 5
119667 | CORRECTIVO | 1040036187 | DIANA CAROLINA CASTRO MOLINA | EQUIPO DE ORGANOS MALO Cordial Saludo reporto equipo de órganos ubicado en el consultorio n 5 de sede de jardines de llanogrande, no funcional, al parecer no recibe energía del cargador |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | JARDINES SEGUNDO PISO | CONSULTORIO 5 | EQUIPO DE ÓRGANOS DE PARED | 4149 | M913 |  | RIESTER | RI-FORMER LED XL | 109999 | 2025-09-13 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: se encuentra equipo de órganos que no enciende Actividad realizada: se revisa cargador encontrándose en correcto estado se revisa circuito y se encuentra daño en switch una vez corregido el daño se instala pero se evidencia que el otoscopio no prende se vuelve a revisar se descarta tarjeta de voltaje en correcto estado se revisa bombillo de otoscopio encontrándose en correcto estado y se evidencia que se encontraba pegado el imán que suichea se corrige Estado final: queda en correcto estado Repuestos: no se requieren Nota: la orden se termina de realizar a las 15:45 | 2025-09-11 12:42 |  | 2025-09-11 13:47 | 2025-09-11 16:31 | 164 | 0 | 164 | 260885 | Media | 2025-09-09 14:12 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se encuentra equipo de órganos que no enciende actividad realizada: se revisa cargador encontrándose en correcto estado se revisa circuito y se encuentra daño en switch una vez corregido el daño se instala pero se evidencia que el otoscopio no prende se vuelve a revisar se descarta tarjeta de voltaje en correcto estado se revisa bombillo de otoscopio encontrándose en correcto estado y se evidencia que se encontraba pegado el imán que suichea se corrige estado final: queda en correcto estado repuestos: no se requieren nota: la orden se termina de realizar a las 15:45 | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Thursday | 3
120061 | CORRECTIVO | 1041325296 | BILEALDA CRISTINA SANTA MURILLO | pulsoximetro Buenos dias, favor revisar pulsoximetro monitor habitacion 316 |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | TRASPLANTES |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 4238 | 5754 |  | EDAN | IM70 | 360080-M22102140033 | 2025-09-27 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: se encuentran pinza de saturación con cables expuestos Actividad realizada: se realiza revisión y se evidencia que no esta censando y tiene cables expuestos al destapar se puede ver que ya ha sido reparada y que requiere cambio de cableado y cambio de emisor y receptor por lo que se toma la decisión de cambiarse por una nueva Estado final: se entrega pinza nueva al servicio Repuestos: 1 pinza de saturación | 2025-09-25 07:37 |  | 2025-09-25 09:14 | 2025-09-25 09:32 | 18 | 0 | 18 | 261842 | Media | 2025-09-25 01:19 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se encuentran pinza de saturación con cables expuestos actividad realizada: se realiza revisión y se evidencia que no esta censando y tiene cables expuestos al destapar se puede ver que ya ha sido reparada y que requiere cambio de cableado y cambio de emisor y receptor por lo que se toma la decisión de cambiarse por una nueva estado final: se entrega pinza nueva al servicio repuestos: 1 pinza de saturación | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Thursday | 3
120242 | CORRECTIVO | 1026140695 | juan camilo angel munera | Selladora mala CAM |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | SELLADORA | 3173 | EB1461 | EB1461 | KF | KF-300H | EB1461 | 2025-10-04 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: se encuentra teflón quemado Actividad realizada: se realiza revisión de resistencia la cual no enciende se destapa equipo se organiza cableado con mal contacto y se procede a lijar resistencia para quitar sedimento de plástico y se realiza cambio de teflón Estado final: correcto funcionamiento Repuestos: no se requiere | 2025-10-02 10:51 |  | 2025-10-02 10:57 | 2025-10-02 11:48 | 51 | 0 | 51 | 262342 | Media | 2025-10-02 09:32 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: se encuentra teflón quemado actividad realizada: se realiza revisión de resistencia la cual no enciende se destapa equipo se organiza cableado con mal contacto y se procede a lijar resistencia para quitar sedimento de plástico y se realiza cambio de teflón estado final: correcto funcionamiento repuestos: no se requiere | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Thursday | 3
117515 | CORRECTIVO | 1111197742 | RUTH ESTHER NAVAS GOMEZ | NO ENCIENDE HUMIDIFICADOR 4985 NO ENCIENDE HUMIDIFICADOR 4985 |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | UCIN |  | HUMIDIFICADOR | 3390 | 4985 |  | FISHER & PAYKEL | MR850JSU | 200904476739 | 2025-07-05 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: equipo no enciende Actividad realizada: se encuentra fusible de componente interno malo Estado final: se desarma el equipo y se le cambia fusible interno Repuestos: fusible código: 36071959 | 2025-07-01 07:35 |  | 2025-07-01 07:41 | 2025-07-01 08:42 | 61 | 0 | 61 | 256272 | Media | 2025-06-29 04:29 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: equipo no enciende actividad realizada: se encuentra fusible de componente interno malo estado final: se desarma el equipo y se le cambia fusible interno repuestos: fusible código: 36071959 | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Tuesday | 1
119694 | CORRECTIVO | 1036398382 | KATHERINE RAMIREZ ATEHORTUA | TERMOMETRO INGRESOS POS NO TOMA LA TEMPERATURA MARCA ERROR Y YA LE CAMBIE LAS PILAS |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | CIRUGÍA |  | TERMÓMETRO ELECTRÓNICO | 1988 |  | EB1122 | COVIDIEN | FILAC 3000 | A1368626X | 2025-09-13 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: se encuentra error E05 el cual es error del calentador Actividad realizada: se revisa termómetro con ayuda de otro se configuran igual para ayudar a descartar configuración y aun así no sirve se intercambian sondas y se evidencia que la sonda esta presentado el error por lo que no es posible solucionar Estado final: se da de baja Repuestos: no requiere | 2025-09-12 09:01 |  | 2025-09-12 09:01 | 2025-09-12 16:48 | 468 | 368 | 100 | 261079 | Media | 2025-09-12 08:09 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: se encuentra error e05 el cual es error del calentador actividad realizada: se revisa termómetro con ayuda de otro se configuran igual para ayudar a descartar configuración y aun así no sirve se intercambian sondas y se evidencia que la sonda esta presentado el error por lo que no es posible solucionar estado final: se da de baja repuestos: no requiere | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Friday | 4
119986 | CORRECTIVO | 1038410858 | ISABEL CRISTINA GONZALEZ MANRIQUE | AUTOCLAVE AL AUTO CLAVE NO LE LOGRA SUBIR LA TEMPERATURA |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | ODONTOLOGÍA | ESTERILIZACIÓN | AUTOCLAVE | 2848 | 4775 |  | DENTOMAT | AUTOMAT 1800 SEMIAUTOMÁTICO 18L | 1800-0149 | 2025-09-27 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | 22-09-2025. se realiza inspension y se encuentra cable quemado en la resistencia se trae autoclave para la clínica somer 23-09-2025. se realiza correcion de cableado que va a la resistencia y se vuelve a instalar con nuevas terminales quedando en correcto estado y correcto funcionamiento. se realiza ciclo y pasa con exito | 2025-09-22 15:52 |  | 2025-09-22 18:24 | 2025-09-23 16:00 | 1296 | 1120 | 176 | 261663 | Media | 2025-09-22 13:52 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | 22-09-2025. se realiza inspension y se encuentra cable quemado en la resistencia se trae autoclave para la clínica somer 23-09-2025. se realiza correcion de cableado que va a la resistencia y se vuelve a instalar con nuevas terminales quedando en correcto estado y correcto funcionamiento. se realiza ciclo y pasa con exito | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Monday | 0
119976 | CORRECTIVO | 1038410858 | ISABEL CRISTINA GONZALEZ MANRIQUE | AUTOCLAVE NO QUIERE PRENDER |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | ODONTOLOGÍA |  | AUTOCLAVE | 2847 | 4774 |  | DENTOMAT | AUTOMAT 1800 SEMIAUTOMÁTICO 18L | 1800-0148 | 2025-09-27 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: autoclave no energiza Actividad realizada: se revisa y se encuentra mal contacto en la entrada al fusible lo que ocasionaba se quemara por lo que se corrugue y se instala un nuevo fusible existente en el taller Estado final: en correcto funcionamiento Repuestos: no se requiere | 2025-09-22 14:59 |  | 2025-09-22 15:42 | 2025-09-22 20:07 | 265 | 192 | 73 | 261669 | Media | 2025-09-22 14:52 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: autoclave no energiza actividad realizada: se revisa y se encuentra mal contacto en la entrada al fusible lo que ocasionaba se quemara por lo que se corrugue y se instala un nuevo fusible existente en el taller estado final: en correcto funcionamiento repuestos: no se requiere | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Monday | 0
116419 | CORRECTIVO | 1040759206 | luisa fernanda sarria gil | termometro de basicos tiene una mancha Buenos dias, solicito amablemente revision de termometro de basicos neonatal, ya qu se encuentra con una mancha en la pantalla torre 1 piso 4 |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | UCIN |  | TERMÓMETRO ELECTRÓNICO | 1975 |  | EB1106 | COVIDIEN | FILAC 3000 | A1362139X | 2025-05-31 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: se encuentra termómetro con mancha en la pantalla y con carcasa reventada Actividad realizada: se intenta realizar cambio de pantalla pero no es posible ya que las existentes en el taller no se encontraban en buen estado, se deja la pantalla original ya que no interfiere con el funcionamiento correcto del equipo. Además, se realiza cambio de carcasa por una en buen estado del taller. Estado final: equipo funciona correctamente. Repuestos: no | 2025-05-29 11:01 |  | 2025-05-29 11:06 | 2025-05-29 15:07 | 241 | 148 | 93 | 254263 | Media | 2025-05-29 10:05 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: se encuentra termómetro con mancha en la pantalla y con carcasa reventada actividad realizada: se intenta realizar cambio de pantalla pero no es posible ya que las existentes en el taller no se encontraban en buen estado, se deja la pantalla original ya que no interfiere con el funcionamiento correcto del equipo. además, se realiza cambio de carcasa por una en buen estado del taller. estado final: equipo funciona correctamente. repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Thursday | 3
119721 | CORRECTIVO | 1036955592 | natalia osorio quintero | Nevera con Termómetro malo Buenos días. Por favor revisar la nevera EB0831, ya que el termómetro no registra temperatura. Muchas gracias |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | BANCO DE SANGRE |  | TERMÓMETRO DE NEVERA DE TRANSPORTE | 1816 | EB0831 | EB0831 | ESTRA | NEVERA 22LT | 04-1422-4031 | 2025-09-20 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: pantalla de termómetro no muestra temperatura Actividad realizada: se destapa pantalla y se limpian contactos internos adicional se le cambian pilas Estado final: se realizan pruebas de temperatura con ayuda de termómetro quedando en correcto estado Repuestos: no se requieren | 2025-09-15 08:29 |  | 2025-09-15 08:48 | 2025-09-15 11:14 | 147 | 94 | 53 | 261163 | Media | 2025-09-15 07:46 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: pantalla de termómetro no muestra temperatura actividad realizada: se destapa pantalla y se limpian contactos internos adicional se le cambian pilas estado final: se realizan pruebas de temperatura con ayuda de termómetro quedando en correcto estado repuestos: no se requieren | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Monday | 0
119933 | CORRECTIVO | 1036396268 | wilfer alejandro gomez cardona | equipo de organos no funciona Favor revisar equipo de organos, no funciona urgencias sala VIP |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | SALA VIP |  | EQUIPO DE ÓRGANOS | 3687 | M578 |  | WELCH ALLYN | 97200-CL | M578 | 2025-09-27 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: equipo de órganos no da luz Actividad realizada: se revisa y se desbarata todo completo donde se evidencia cable con mal contacto reventado el cual se vuelve a soldar, se realizan pruebas quedando en correcto funcionamiento Repuestos: no se requieren | 2025-09-22 08:08 |  | 2025-09-22 08:20 | 2025-09-22 13:17 | 296 | 183 | 113 | 261620 | Media | 2025-09-22 07:43 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: equipo de órganos no da luz actividad realizada: se revisa y se desbarata todo completo donde se evidencia cable con mal contacto reventado el cual se vuelve a soldar, se realizan pruebas quedando en correcto funcionamiento repuestos: no se requieren | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Monday | 0
120902 | CORRECTIVO | 1035917747 | maria catalina ocampo romero | Revisión de termometro digital central de mezclas Buenos días, solicito amablemente la revisión de termometro digital que no enciende, se encucentra ubicado en la central de mezclas. Muchas gracias. |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | TERMÓMETRO | 5019 | EB2468 | EB2468 | HANNA INSTRUMENTS | HI145-20 | 7160056211 | 2025-10-25 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: termómetro no enciende Actividad realizada: se destapa y se evidencia cable de batería suelto al cual se le realiza soldadura. Estado final: enciende y trabaja con normalidad Repuestos: no se requiere | 2025-10-24 11:44 |  | 2025-10-24 12:10 | 2025-10-24 14:04 | 114 | 77 | 37 | 263685 | Media | 2025-10-24 11:32 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: termómetro no enciende actividad realizada: se destapa y se evidencia cable de batería suelto al cual se le realiza soldadura. estado final: enciende y trabaja con normalidad repuestos: no se requiere | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Friday | 4
117521 | CORRECTIVO | 1041327882 | GLORIA ISABEL CARDONA HENAO | infusor malo se des insufla el infusor, no se sostiene el aire. |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | UCIA |  | INFUSOR | 793 |  | EB0523 | RIESTER | MANUAL | 150626729 | 2025-07-05 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: se encuentra infusor con fuga de aire Actividad realizada: se realiza revisión y se encuentra bolsa de aire perforada adicional se encuentra manómetro con reparación y con fuga se intenta organizar pero no es posible por que ya había sido reparado Estado final: se da de baja Repuestos: N/A | 2025-07-01 07:38 |  | 2025-07-01 08:49 | 2025-07-01 17:47 | 538 | 498 | 40 | 256286 | Media | 2025-06-30 07:49 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: se encuentra infusor con fuga de aire actividad realizada: se realiza revisión y se encuentra bolsa de aire perforada adicional se encuentra manómetro con reparación y con fuga se intenta organizar pero no es posible por que ya había sido reparado estado final: se da de baja repuestos: n/a | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Tuesday | 1
120528 | CORRECTIVO | 1039472788 | estefania sossa urrego | cama mala Por favor revisar cama sin funcionamiento, gracias |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | H3-T2 |  | CAMA ELÉCTRICA | 282 | 2497 |  | DOMETAL | 131-71 | 2058-414 | 2025-10-18 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: se encuentra cama con movimiento en los motores incorrecto se activa se muestra como si fueran pulsos Actividad realizada: se realiza desmonte de caja de control se baja al taller se destapa se limpia y se revisan componentes internos se prueban baterías, y no se evidencia daño en la caja de control se vuelve armar se sube al servicio se instala en la cama y al probarla funciona con normalidad Estado final: queda en correcto estado Repuestos: no se requiere | 2025-10-11 17:07 |  | 2025-10-11 17:07 | 2025-10-11 19:20 | 133 | 0 | 133 | 262896 | Media | 2025-10-11 16:57 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: se encuentra cama con movimiento en los motores incorrecto se activa se muestra como si fueran pulsos actividad realizada: se realiza desmonte de caja de control se baja al taller se destapa se limpia y se revisan componentes internos se prueban baterías, y no se evidencia daño en la caja de control se vuelve armar se sube al servicio se instala en la cama y al probarla funciona con normalidad estado final: queda en correcto estado repuestos: no se requiere | MAL_TRATO_FISICO, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Saturday | 5
118225 | CORRECTIVO | 1088315109 | MANUELA AGUIRRE TORRES | Accesorio mamografo Se solicita amablemente accesorio plástico para proteger la mesa del mamógrafo de fluidos y evitar daño. |  | 1036400834 | JUAN DAVID OSORIO OSORIO |  | IMAGENOLOGÍA |  | MAMÓGRAFO | 4431 | 5943 |  | HOLOGIC | DIMENSIONS 3000 2D | SDM131800825 | 2025-07-26 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-07-23 14:18 | [6 empty] | 257865 | Media | 2025-07-23 10:43 | DESCARTADA | Se tramita implemento para solucionar requerimiento. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Wednesday | 2
117778 | CORRECTIVO | 1000537657 | joel cano correa | Pulsioxímetro de ucia 03 que no censa Pulsioximetro del cubiculo n°03 de UCI adultos el cual no censa y no marca signos vitales |  | 1036962891 | juan jose gomez castaño |  | UCIA | [8 empty] | 2025-07-12 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-07-08 13:10 | [6 empty] | 256843 | Media | 2025-07-08 11:08 | DESCARTADA | Orden atendida con necesidad 256844. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Tuesday | 1
118491 | CORRECTIVO | 1007290703 | ANA ISABEL LONDOÑO LONDOÑO | FONENDOSCOPIO FONENDOSCOPIO, marca Litmman, sin placa y sin sonido |  | 1036962891 | juan jose gomez castaño |  | H1-T1 | [8 empty] | 2025-08-02 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-08-01 07:32 | [6 empty] | 258345 | Media | 2025-07-30 16:35 | DESCARTADA | El equipo reportado no es de la Clínica. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Friday | 4
118635 | CORRECTIVO | 1040051120 | JOHANA MILENA GOMEZ MARTINEZ | CABLES MALOS Buenos dias se reporta cables de saturacion que no censan |  | 1036962891 | juan jose gomez castaño |  | UCIN | [8 empty] | 2025-08-09 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-08-08 09:24 | [6 empty] | 258798 | Media | 2025-08-07 10:36 | DESCARTADA | Orden repetida. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Friday | 4
118854 | CORRECTIVO | 1026140695 | juan camilo angel munera | selladora mala |  | 1036962891 | juan jose gomez castaño |  | UNIDAD FARMACÉUTICA | [8 empty] | 2025-08-16 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-08-15 12:00 | [6 empty] | 259287 | Media | 2025-08-15 09:55 | DESCARTADA | Equipo OK. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Friday | 4
118661 | CORRECTIVO | 39447255 | MARIA SULENY CASTRILLON MARIN | Cama de la habitacion 243 bloquiada , Cama de la habitacion 243 bloquiada , no sube, no baja |  | 1036962891 | juan jose gomez castaño |  | H2-T2 |  | CAMA ELÉCTRICA | 237 | 2448 |  | DOMETAL | QUAXAR | 00000-1872 | 2025-08-16 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Cama presenta problemas para operar desde los controles y se encuentra relé con funcionamiento intermitente. Actividad realizada: El equipo presenta fallas en uno de los fusibles, se procede a cambiar con uno nuevo que se encuentra en el taller (3A-250V). Para el relé, se desmonta caja de control y se logra poner de nuevo en funcionamiento. Estado final: El equipo queda operando correctamente en el servicio. Repuestos: No. | 2025-08-10 11:06 |  | 2025-08-10 11:07 | 2025-08-10 12:41 | 94 | 34 | 60 | 258928 | Media | 2025-08-10 10:14 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: cama presenta problemas para operar desde los controles y se encuentra relé con funcionamiento intermitente. actividad realizada: el equipo presenta fallas en uno de los fusibles, se procede a cambiar con uno nuevo que se encuentra en el taller (3a-250v). para el relé, se desmonta caja de control y se logra poner de nuevo en funcionamiento. estado final: el equipo queda operando correctamente en el servicio. repuestos: no. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Sunday | 6
119031 | CORRECTIVO | 1193308519 | ANA CRISTINA RESTREPO MONTES | cama disfuncional Buenas tardes solicito por favor mantenimiento de la cama 348 ya que esta no sube ni baja la cabecera y los pies, muchas gracias |  | 1036962891 | juan jose gomez castaño |  | H3-T2 |  | CAMA ELÉCTRICA | 274 | 2505 |  | DOMETAL | 131-71 | 2058-423 | 2025-08-30 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Se encuentra cama con problemas en los movimientos del espaldar. Actividad realizada: Se determina que el problemas se encuentra en el cable del motor de la cabecera, en el taller se sueldan correctamente los cables y se vuelve a instalar el motor. Estado final: El equipo queda operando correctamente en el servicio. Repuestos: No. | 2025-08-23 17:41 |  | 2025-08-23 17:41 | 2025-08-23 19:17 | 97 | 0 | 97 | 259688 | Media | 2025-08-23 15:59 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: se encuentra cama con problemas en los movimientos del espaldar. actividad realizada: se determina que el problemas se encuentra en el cable del motor de la cabecera, en el taller se sueldan correctamente los cables y se vuelve a instalar el motor. estado final: el equipo queda operando correctamente en el servicio. repuestos: no. | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Saturday | 5
118409 | CORRECTIVO | 1040870185 | MANUELA CUARTAS HINCAPIE | cama mala a la cama de la habitacion 202 no le funcionan los botones de la baranda |  | 1036962891 | juan jose gomez castaño |  | H2-T1 |  | CAMA ELÉCTRICA | 191 | 2849 |  | DOMETAL | QUAXAR | 00000-11594 | 2025-08-02 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Cama que no funciona. Actividad realizada: Se realiza empalme de ambos paneles dado que el paciente había arrancado los cables. Además la caja se encuentra sin funcionar. Habitación H2T1 - 210B. Se reemplaza por un modulo nuevo. Estado final: El equipo queda operando correctamente en el servicio. Repuestos: Si | 2025-07-30 11:04 |  | 2025-07-30 11:10 | 2025-07-30 17:57 | 407 | 209 | 198 | 258313 | Media | 2025-07-30 10:47 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: cama que no funciona. actividad realizada: se realiza empalme de ambos paneles dado que el paciente había arrancado los cables. además la caja se encuentra sin funcionar. habitación h2t1 - 210b. se reemplaza por un modulo nuevo. estado final: el equipo queda operando correctamente en el servicio. repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Wednesday | 2
118174 | CORRECTIVO | 1040047690 | MELISSA VALENCIA CARDONA | FLUJOMETRO BUENOS DIAS NOS COLABORAN POR FAVOR REVISANDO FLUJOMETRO YA QUE TIENE UN SONIDO DE RELOJ. MUCHAS GRACIAS |  | 1036962891 | juan jose gomez castaño |  | ENDOSCOPIAS |  | FLUJÓMETRO | 1722 | 296 |  | AMVEX | SENCILLO | FMAO06897GN | 2025-07-26 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Se acerca al servicio y se recibe flujómetro. Actividad realizada: Con ayuda del equipo patrón se analiza y se determina una pequeña fuga, se destapa el equipo y se nota que tubo interior se encuentra mal ajustada, lo que se realiza es apretar todo muy bien y se vuelve a probar con el equipo patrón, el equipo opera correctamente en el servicio. Estado final: El equipo queda operando correctamente en el servicio. Repuestos: No | 2025-07-22 11:10 |  | 2025-07-22 11:54 | 2025-07-22 12:34 | 40 | 0 | 40 | 257760 | Media | 2025-07-22 09:58 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: se acerca al servicio y se recibe flujómetro. actividad realizada: con ayuda del equipo patrón se analiza y se determina una pequeña fuga, se destapa el equipo y se nota que tubo interior se encuentra mal ajustada, lo que se realiza es apretar todo muy bien y se vuelve a probar con el equipo patrón, el equipo opera correctamente en el servicio. estado final: el equipo queda operando correctamente en el servicio. repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Tuesday | 1
118599 | CORRECTIVO | 43984705 | elidiana josefina gaviria castillo | ECOTONE CON SONIDO EXTRAÑO Buen día, me colaboran porfavor en triage con el ecotone, tiene un sonido muy fuerte y hay veces se hace difícil escuchar la fetocardia, es como un pitido. Gracias |  | 1036962891 | juan jose gomez castaño |  | URGENCIAS |  | ECOTONE | 4272 | 5797 |  | DOPPLEX HUNTLEIGH | FD3 | (21)FD3PX10819922 | 2025-08-09 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Equipo presenta ruidos que no permiten un diagnostico correcto. Actividad realizada: Se destapa el equipo para verificar que todo se encuentre en buen estado, se realiza limpieza y se abre el cabezal, aquí se encuentra un alambre suelto que hace contacto con la tarjeta, se aprisiona bien y el equipo queda bajo revisión del personal asistencial. Pasadas unas horas, el personal asistencial informa que el sonido mejoro un 60%. Estado final: El equipo queda operando correctamente en el servicio. Repuestos: No. | 2025-08-06 09:28 |  | 2025-08-06 10:10 | 2025-08-06 12:00 | 109 | 64 | 45 | 258732 | Media | 2025-08-06 09:02 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: equipo presenta ruidos que no permiten un diagnostico correcto. actividad realizada: se destapa el equipo para verificar que todo se encuentre en buen estado, se realiza limpieza y se abre el cabezal, aquí se encuentra un alambre suelto que hace contacto con la tarjeta, se aprisiona bien y el equipo queda bajo revisión del personal asistencial. pasadas unas horas, el personal asistencial informa que el sonido mejoro un 60%. estado final: el equipo queda operando correctamente en el servicio. repuestos: no. | MAL_TRATO_FISICO, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Wednesday | 2
119028 | CORRECTIVO | 39451967 | maria carolina orozco gallego | termometro Cordial saludo Termomentro EB 2530 no enciende, por favor revisar. Gracias |  | 1036962891 | juan jose gomez castaño |  | LABORATORIO |  | TERMÓMETRO | 5189 | EB2530 | EB2530 | GENERICO | C601 | 17 | 2025-08-30 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Se recibe termómetro apagado que no prende. Actividad realizada: Se verifica en el taller con ayuda del multímetro que el estado de la batería esta en buenas condiciones, se ve que los contactos de la batería están sulfatados, se limpian a profundidad y se lleva al servicio. Estado final: El equipo queda operando correctamente en el servicio. Repuestos: No. | 2025-08-23 09:24 |  | 2025-08-23 10:39 | 2025-08-23 11:14 | 34 | 0 | 34 | 259680 | Media | 2025-08-23 09:15 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: se recibe termómetro apagado que no prende. actividad realizada: se verifica en el taller con ayuda del multímetro que el estado de la batería esta en buenas condiciones, se ve que los contactos de la batería están sulfatados, se limpian a profundidad y se lleva al servicio. estado final: el equipo queda operando correctamente en el servicio. repuestos: no. | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Saturday | 5
118598 | CORRECTIVO | 43984705 | elidiana josefina gaviria castillo | TERMOMETRO NO CENSA Buen día, porfavor me colaboran con el termótro de triage 3, censa la temperatura intermitentemente. Gracias. |  | 1036962891 | juan jose gomez castaño |  | URGENCIAS |  | TERMÓMETRO ELECTRÓNICO | 3769 | M622 |  | WELCH ALLYN | SURE TEM PLUS 692 | 20387588 | 2025-08-09 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Se recibe termómetro que no sensa la temperatura. Actividad realizada: le realiza revisión de baterías, las cuales se encuentran en buen estado, se realiza limpieza interna y revisión de las conexiones internas, el equipo se encuentra en buen estado, se realiza configuración con el para que el equipo automáticamente tome la temperatura de manera axilar, se realiza para finalizar, limpieza de rastros de oxido en la zona de las baterías. se realizan múltiples pruebas y el equipo queda operando correctamente en el servicio. Estado final: El equipo queda operando correctamente en el servicio. Repuestos: No. | 2025-08-06 09:27 |  | 2025-08-06 09:28 | 2025-08-06 10:10 | 43 | 0 | 43 | 258733 | Media | 2025-08-06 09:03 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: se recibe termómetro que no sensa la temperatura. actividad realizada: le realiza revisión de baterías, las cuales se encuentran en buen estado, se realiza limpieza interna y revisión de las conexiones internas, el equipo se encuentra en buen estado, se realiza configuración con el para que el equipo automáticamente tome la temperatura de manera axilar, se realiza para finalizar, limpieza de rastros de oxido en la zona de las baterías. se realizan múltiples pruebas y el equipo queda operando correctamente en el servicio. estado final: el equipo queda operando correctamente en el servicio. repuestos: no. | MAL_USO_CONFIGURACION, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Wednesday | 2
116947 | CORRECTIVO | 1007108058 | JAKELINE FERIA ESTRADA | buenas tardes para reportar porfavor termómetro de H3T1, se encuentra descargado, gracias |  | 1036962891 | juan jose gomez castaño |  | H3-T1 |  | TERMÓMETRO ELECTRÓNICO | 2370 |  | EB1155 | COVIDIEN | FILAC 3000 | A1361900X | 2025-06-21 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Se acerca al servicio y se determina que el equipo presenta fallas a la hora de sensar a la temperatura. Actividad realizada: Se desarma el equipo y con ayuda del multímetro se verifican el estado de las baterías, las cuales se encuentran con un voltaje mayor a 1,6; Por lo tanto no se realiza cambio. Se indaga más a fondo, se visualiza que el equipo presenta conectores oxidados que dificulta el paso de corriente, se limpian y se quita la mayor cantidad de óxido posible, se hace la verificación de nuevo y el equipo queda operando con normalidad. Estado final: Equipo en buenas condiciones de funcionamiento. Repuestos: No | 2025-06-16 07:36 |  | 2025-06-16 09:13 | 2025-06-16 10:03 | 49 | 0 | 49 | 255425 | Media | 2025-06-15 14:48 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: se acerca al servicio y se determina que el equipo presenta fallas a la hora de sensar a la temperatura. actividad realizada: se desarma el equipo y con ayuda del multímetro se verifican el estado de las baterías, las cuales se encuentran con un voltaje mayor a 1,6; por lo tanto no se realiza cambio. se indaga más a fondo, se visualiza que el equipo presenta conectores oxidados que dificulta el paso de corriente, se limpian y se quita la mayor cantidad de óxido posible, se hace la verificación de nuevo y el equipo queda operando con normalidad. estado final: equipo en buenas condiciones de funcionamiento. repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Monday | 0
119026 | CORRECTIVO | 15385929 | JAMER HUMBERTO BEDOYA VALENCIA | MONITOR DE QUIROFANO 1 No funciona EKG del monitor de maquina de anestesia del quirofano #1 |  | 1036962891 | juan jose gomez castaño |  | CIRUGÍA | QUIRÓFANO 1 | MÁQUINA DE ANESTESIA | 4185 | 5655 |  | DRAGUER | ATLAN A350 | ASRJ-0381 | 2025-08-30 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Se recibe cable que no sensa ECG. Actividad realizada: Se va al servicio de UCIA donde se encuentran los mismos monitores que se encuentran en CX, se determina que el problema se encuentra en los latiguillos y no el cable troncal, se va la taller y se encuentra un poco sulfatados en la parte metálica de las conexiones, se lijan y se limpian, se va de nuevo a CX con el equipo patrón y se comprueba frente al personal asistencial que funciona con el equipo patrón, se procede a conectarlos de nuevo al paciente y de nuevo funcionan perfectamente. Estado final: El equipo queda operando correctamente en el servicio. Repuestos: No. | 2025-08-23 07:52 |  | 2025-08-23 07:53 | 2025-08-23 08:53 | 60 | 0 | 60 | 259676 | Media | 2025-08-23 07:49 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se recibe cable que no sensa ecg. actividad realizada: se va al servicio de ucia donde se encuentran los mismos monitores que se encuentran en cx, se determina que el problema se encuentra en los latiguillos y no el cable troncal, se va la taller y se encuentra un poco sulfatados en la parte metálica de las conexiones, se lijan y se limpian, se va de nuevo a cx con el equipo patrón y se comprueba frente al personal asistencial que funciona con el equipo patrón, se procede a conectarlos de nuevo al paciente y de nuevo funcionan perfectamente. estado final: el equipo queda operando correctamente en el servicio. repuestos: no. | MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Saturday | 5
118443 | CORRECTIVO | 15443719 | JHON JAIRO GARCIA CORREA | manitor no toma presion arterial ubicado en recupera pos |  | 1036962891 | juan jose gomez castaño |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 4203 | 5718 |  | NIHON KOHDEN | CSM-1501 | 1809 | 2025-08-02 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Se encuentra equipo con problemas ara sensar la presión arterial. Actividad realizada: Se evidencia fuga en el brazalete, se procede a cambiarlo por uno nuevo. Estado final: El equipo queda operando correctamente en el servicio. Repuestos: Si. | 2025-07-31 09:06 |  | 2025-07-31 09:09 | 2025-07-31 09:57 | 48 | 0 | 48 | 258366 | Media | 2025-07-31 08:37 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se encuentra equipo con problemas ara sensar la presión arterial. actividad realizada: se evidencia fuga en el brazalete, se procede a cambiarlo por uno nuevo. estado final: el equipo queda operando correctamente en el servicio. repuestos: si. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Thursday | 3
118323 | CORRECTIVO | 35525955 | ANDREA YANETH MORENO SALAZAR | Brazalete no insufla Brazalete no insufla |  | 1036962891 | juan jose gomez castaño |  | UCIP |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 4401 | 5882 |  | NIHON KOHDEN | CSM-1501 | 2216 | 2025-08-02 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Se acerca al servicio y se recibe brazalete que no insufla. Actividad realizada: Se evidencia que el brazalete presenta un deterioro significativo en el velcro y se procede a cambiar. Estado final: Equipo queda operando correctamente en el servicio. Repuestos: Si | 2025-07-28 07:39 |  | 2025-07-28 07:42 | 2025-07-28 09:27 | 105 | 63 | 42 | 258150 | Media | 2025-07-28 06:13 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se acerca al servicio y se recibe brazalete que no insufla. actividad realizada: se evidencia que el brazalete presenta un deterioro significativo en el velcro y se procede a cambiar. estado final: equipo queda operando correctamente en el servicio. repuestos: si | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Monday | 0
117474 | CORRECTIVO | 1036966928 | ALISON MORENO TIRADO | ELECTRODOS MALOS NIHON Buenos dias, por favor revisar y/o cambiar 1 lectrodo de marca nihon que estan resentando interferencia. Gracias |  | 1036962891 | juan jose gomez castaño |  |  |  | ELECTROENCEFALOGRAFO - POLISOMNÓGRAFO | 4241 | 5757 |  | NIHON KOHDEN | EEG-1200J | 410 | 2025-06-28 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Se acerca al servicio y se recibe un latiguillo marca Nihon, se lleva al taller para su revisión. Actividad realizada: Con ayuda del multímetro medimos la impedancia del electrodo y esta nos da un valor de 2,1, lo que nos indica que ya el electrodo no funciona mas. Se reemplaza por uno nuevo. Estado final: El equipo queda funcionando correctamente en el servicio. Repuestos: Si | 2025-06-27 09:14 |  | 2025-06-27 09:56 | 2025-06-27 10:06 | 10 | 0 | 10 | 256192 | Media | 2025-06-27 09:08 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se acerca al servicio y se recibe un latiguillo marca nihon, se lleva al taller para su revisión. actividad realizada: con ayuda del multímetro medimos la impedancia del electrodo y esta nos da un valor de 2,1, lo que nos indica que ya el electrodo no funciona mas. se reemplaza por uno nuevo. estado final: el equipo queda funcionando correctamente en el servicio. repuestos: si | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Friday | 4
117787 | CORRECTIVO | 1036953044 | luisa maria salazar gomez | PULSO OXIMETRO CUANDO SE CONECTA EL PULSO OXIMETRO AL PACIENTE NO LOGRA MEDIR SATURACION Y ARROJA VALOR INCORRECTO, Y NECESITAMOS CABLE DE CARDIOSCOPIO |  | 1036962891 | juan jose gomez castaño |  | IMAGENOLOGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 4235 | 5749 |  | EDAN | IM70 | 360080-M22102140014 | 2025-07-12 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Se acerca al servicio y se nota que el monitor de signos vitales presenta dificultad para tomar la saturación de oxigeno. Actividad realizada: Se lleva la pinza al taller y se determina que sus medidas poco precisas es debido a que no cuenta con las capas laterales que impide que el dedo del paciente se mueva y la entrada de la luz externa, así que se ponen dos aletas a cada lado de una pinza ya dada de baja. Estado final: El equipo queda operando correctamente en el servicio. Repuestos: No | 2025-07-08 17:37 |  | 2025-07-08 17:39 | 2025-07-08 19:20 | 101 | 40 | 61 | 256885 | Media | 2025-07-08 17:31 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se acerca al servicio y se nota que el monitor de signos vitales presenta dificultad para tomar la saturación de oxigeno. actividad realizada: se lleva la pinza al taller y se determina que sus medidas poco precisas es debido a que no cuenta con las capas laterales que impide que el dedo del paciente se mueva y la entrada de la luz externa, así que se ponen dos aletas a cada lado de una pinza ya dada de baja. estado final: el equipo queda operando correctamente en el servicio. repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Tuesday | 1
117685 | CORRECTIVO | 1047972946 | estefania valencia valencia | PESA MALA BUENAS TARDES ME PUEDEN APOYAR POR FAVOR REVISANDO PESA QUE SE ENCUENTRA EN RESERVA PLAZA, PRIMER PISO, CONSULTORIO 20, NO PERMITE GENERAR PESO ADECUADO. |  | 1036962891 | juan jose gomez castaño |  | ATENCIÓN PRIMER NIVEL |  | BÁSCULA DIGITAL | 5027 | EB2475 | EB2475 | HEALTH O METER | 800KL | 800B142450400 | 2025-07-05 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Se acerca al servicio y se determina que la báscula no está dando mediciones correctas. Actividad realizada: Se examinan las baterías y éstas están en perfecto estado, se realiza limpieza y se organiza de nuevo el Swich que es la razón por la cual estaba dando valores equivocados, se vuelve a poner en kg, se hacen comparaciones de mediciones con otras básculas y con pesos establecidos y se determina que el equipo queda en perfecto funcionamiento. Estado final: El equipo queda operadon correctamente en el servicio. Repuestos: No. | 2025-07-04 12:36 |  | 2025-07-04 13:14 | 2025-07-04 13:37 | 23 | 0 | 23 | 256553 | Media | 2025-07-03 16:40 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se acerca al servicio y se determina que la báscula no está dando mediciones correctas. actividad realizada: se examinan las baterías y éstas están en perfecto estado, se realiza limpieza y se organiza de nuevo el swich que es la razón por la cual estaba dando valores equivocados, se vuelve a poner en kg, se hacen comparaciones de mediciones con otras básculas y con pesos establecidos y se determina que el equipo queda en perfecto funcionamiento. estado final: el equipo queda operadon correctamente en el servicio. repuestos: no. | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Friday | 4
117788 | CORRECTIVO | 1036957021 | MELISSA LOPEZ CEBALLOS | Cables expuestos Cordial saludo, solicito amablemente la revisión del oxímetro neonatal de la UCIP cubículo #3 el cual se observa en la unión con el sensor con los cables expuestos lo que puede generar un daño para el paciente, muchas gracias, feliz día |  | 1036962891 | juan jose gomez castaño |  | UCIP |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 4401 | 5882 |  | NIHON KOHDEN | CSM-1501 | 2216 | 2025-07-12 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Se acerca al servicio y se recibe pinza de SpO2 con cables expuestos. Actividad realizada: Se llevan al taller, se extrae levemente el cable y como no era mucha la exposición de los cables se echa un poco de pegaloca y se vuelven a meter de manera fuerte. Así los cables expuestos quedan dentro. Estado final: El equipo queda operando correctamente en el servicio. Repuestos: No | 2025-07-08 17:38 |  | 2025-07-08 18:04 | 2025-07-08 18:44 | 40 | 0 | 40 | 256883 | Media | 2025-07-08 17:13 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se acerca al servicio y se recibe pinza de spo2 con cables expuestos. actividad realizada: se llevan al taller, se extrae levemente el cable y como no era mucha la exposición de los cables se echa un poco de pegaloca y se vuelven a meter de manera fuerte. así los cables expuestos quedan dentro. estado final: el equipo queda operando correctamente en el servicio. repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_MANEJO_CABLES', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Tuesday | 1
118751 | CORRECTIVO | 1025881273 | valentina mora perez | salida de aire por el tensiometro salida de aire por el tensiómetro, al momento de realizar la toma de la presión arterial se observa salida de aire por el cable. |  | 1036962891 | juan jose gomez castaño |  | UCIP |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 4399 | 5880 |  | NIHON KOHDEN | CSM-1501 | 2214 | 2025-08-16 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Equipo con brazalete que presenta fuga. Actividad realizada: El brazalete se encuentra desgastado y presenta fuga en la maguera que conecta con el brazalete. Se procede a reemplazar por uno nuevo. Estado final: El equipo queda operando correctamente en el servicio. Repuestos: Si. | 2025-08-12 12:56 |  | 2025-08-12 13:09 | 2025-08-12 13:37 | 27 | 0 | 27 | 259083 | Media | 2025-08-12 12:24 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo con brazalete que presenta fuga. actividad realizada: el brazalete se encuentra desgastado y presenta fuga en la maguera que conecta con el brazalete. se procede a reemplazar por uno nuevo. estado final: el equipo queda operando correctamente en el servicio. repuestos: si. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Tuesday | 1
117091 | CORRECTIVO | 43715204 | DIANA PATRICIA MARIN GARCIA | videolaringo descargado. Buenos días . Por favor me colaboran con la recarga del videolaringo que se encuentra descargado. Muchas gracias . |  | 1036962891 | juan jose gomez castaño |  | CIRUGÍA |  | VIDEOLARINGOSCOPIO | 5287 | 6397 |  | COVIDIEN | MCGRATH MAC 301-000-000 | 186278 | 2025-06-21 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Se acerca al servicio y se observa que el equipo presenta fallos posiblemente por batería agotada. Actividad realizada: Se realiza cambio de batería por una nueva y el equipo queda operando correctamente en el servicio. Estado final: Equipo queda operando correctamente en el servicio. Repuestos: Bateria 36071462 | 2025-06-19 10:36 |  | 2025-06-19 10:40 | 2025-06-19 11:09 | 29 | 0 | 29 | 255746 | Media | 2025-06-19 10:32 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se acerca al servicio y se observa que el equipo presenta fallos posiblemente por batería agotada. actividad realizada: se realiza cambio de batería por una nueva y el equipo queda operando correctamente en el servicio. estado final: equipo queda operando correctamente en el servicio. repuestos: bateria 36071462 | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Thursday | 3
117780 | CORRECTIVO | 1001447478 | MARIA JULIANA RINCON TOBON | termometro malo buenos dias... solicito amablemente la revision del termometro el cual no nos quiere dar los resultadso y nos aparece un Ai.muchas gracias felizz dia |  | 1036962891 | juan jose gomez castaño |  | H5-T2 |  | TERMÓMETRO ELECTRÓNICO | 4788 | M1175 |  | WELCH ALLYN | 01692-500 SURETEMP PLUS ELECTRONIC THERMOMETE | 21110816 | 2025-07-12 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Se acerca al servicio y se nota que el equipo presenta error al tomar la temperatura. Actividad realizada: Se realiza limpieza del porta baterías y estas hacen mejor contacto, dado que las baterías se encuentran en buen estado, se hacen revisiones y el equipo opera correctamente. Estado final: El equipo opera correctamente en el servicio. Repuestos: No | 2025-07-08 13:11 |  | 2025-07-08 16:10 | 2025-07-08 16:42 | 31 | 0 | 31 | 256810 | Media | 2025-07-08 08:29 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se acerca al servicio y se nota que el equipo presenta error al tomar la temperatura. actividad realizada: se realiza limpieza del porta baterías y estas hacen mejor contacto, dado que las baterías se encuentran en buen estado, se hacen revisiones y el equipo opera correctamente. estado final: el equipo opera correctamente en el servicio. repuestos: no | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Tuesday | 1
117982 | CORRECTIVO | 43984705 | elidiana josefina gaviria castillo | TENSIOMETRO NO INSUFLA Buen día, favor revisar tensiómetro de consultorio de triage 3, insufla de manera intermitente. Gracias. |  | 1036962891 | juan jose gomez castaño |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3756 | 5198 |  | EDAN | IM70 | 360080-M21119570003 | 2025-07-19 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Se acerca al servicio y se presenta que el equipo no sensa presión. Actividad realizada: Se evalúa que el brazalete se encuentra desgastado, se procede a cambiarlo por uno nuevo. Estado final: El equipo opera correctamente en el servicio. Repuestos: Si | 2025-07-15 12:29 |  | 2025-07-15 12:29 | 2025-07-15 12:53 | 24 | 0 | 24 | 257272 | Media | 2025-07-15 04:36 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se acerca al servicio y se presenta que el equipo no sensa presión. actividad realizada: se evalúa que el brazalete se encuentra desgastado, se procede a cambiarlo por uno nuevo. estado final: el equipo opera correctamente en el servicio. repuestos: si | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Tuesday | 1
117084 | CORRECTIVO | 1121928168 | JUAN CARLOS GARCIA ARIAS | termómetro de triage no realiza lectura termómetro de triage no realiza lectura de temperatura. | URGENCIAS | 1036962891 | juan jose gomez castaño |  | URGENCIAS | TRIAGE 1 | TERMÓMETRO ELECTRÓNICO | 3769 | M622 |  | WELCH ALLYN | SURE TEM PLUS 692 | 20387588 | 2025-06-21 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Se acerca la servicio y se verifica que el equipo posee problemas para sensar la temperatura. Actividad realizada: Se procede a desarmar el equipo para verificar el estado de los componentes electrónicos, sus baterías y su estado físico. Se determina que como fallo principal el equipo posee las baterías descargadas, las cuales se cambian, además se realiza limpieza en el porta baterías dado que este se encuentra oxidado y sulfatado, se procede a eliminar esto y a realizar limpieza general del equipo. Estado final: El equipo queda operando correctamente en el servicio. Repuestos: No. | 2025-06-19 08:15 |  | 2025-06-19 08:42 | 2025-06-19 09:17 | 35 | 0 | 35 | 255727 | Media | 2025-06-19 07:58 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se acerca la servicio y se verifica que el equipo posee problemas para sensar la temperatura. actividad realizada: se procede a desarmar el equipo para verificar el estado de los componentes electrónicos, sus baterías y su estado físico. se determina que como fallo principal el equipo posee las baterías descargadas, las cuales se cambian, además se realiza limpieza en el porta baterías dado que este se encuentra oxidado y sulfatado, se procede a eliminar esto y a realizar limpieza general del equipo. estado final: el equipo queda operando correctamente en el servicio. repuestos: no. | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Thursday | 3
117468 | CORRECTIVO | 1039460929 | MAGDA ALEJANDRA CARDONA CARVAJAL | Termómetro no registra temperatura Termómetro de nevera de transporte del sgpt no registra temperatura |  | 1036962891 | juan jose gomez castaño |  | BANCO DE SANGRE |  | TERMÓMETRO | 3948 | EB1835 | EB1835 | ESTRA | NEVERA 5LT | 04-1422-7298 | 2025-06-28 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Se acerca al servicio y se recibe la nevera que efectivamente no estaba censando temperatura, se procede a llevar al taller para su verificación. Actividad realizada: se destapa el termómetro y se evalúan el estado de las baterías, estas se encuentran descargadas, además de oxidadas, se realiza limpieza profunda para eliminar el oxido y ya estando limpio se ponen nuevas baterías, el equipo vuelve a censar temperatura, se arregla con pegaloca algunas partes reventadas de la carcasa, también se echa espuma expandible para rellenar unos huecos visibles en la carcasa. El equipo se lleva nuevamente al servicio. Estado final: El equipo queda operando correctamente en el servicio. Repuestos: Si (baterías) | 2025-06-27 07:36 |  | 2025-06-27 10:07 | 2025-06-27 11:25 | 78 | 0 | 78 | 256171 | Media | 2025-06-27 05:09 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se acerca al servicio y se recibe la nevera que efectivamente no estaba censando temperatura, se procede a llevar al taller para su verificación. actividad realizada: se destapa el termómetro y se evalúan el estado de las baterías, estas se encuentran descargadas, además de oxidadas, se realiza limpieza profunda para eliminar el oxido y ya estando limpio se ponen nuevas baterías, el equipo vuelve a censar temperatura, se arregla con pegaloca algunas partes reventadas de la carcasa, también se echa espuma expandible para rellenar unos huecos visibles en la carcasa. el equipo se lleva nuevamente al servicio. estado final: el equipo queda operando correctamente en el servicio. repuestos: si (baterías) | MAL_TRATO_FISICO, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Friday | 4
119011 | CORRECTIVO | 15437281 | RUBEN DARIO SERNA ARENAS | Malo |  | 1036962891 | juan jose gomez castaño |  | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO 331 | TENSIÓMETRO ANEROIDE | 3922 | EB1819 | EB1819 | GMD | GMD20-T11 | EB1819 | 2025-08-23 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Se recibe tensiómetro con fuga. Actividad realizada: Se revisa el equipo y se determina que el brazalete presenta fuga de aire, además de tener el velcro gastado lo cual no permite su buen funcionamiento. Se procede a cambiar el brazalete. Estado final: El equipo queda operando correctamente en el servicio. Repuestos: Si. | 2025-08-22 10:56 |  | 2025-08-22 10:57 | 2025-08-22 11:30 | 33 | 0 | 33 | 259642 | Media | 2025-08-22 10:49 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se recibe tensiómetro con fuga. actividad realizada: se revisa el equipo y se determina que el brazalete presenta fuga de aire, además de tener el velcro gastado lo cual no permite su buen funcionamiento. se procede a cambiar el brazalete. estado final: el equipo queda operando correctamente en el servicio. repuestos: si. | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Friday | 4
117981 | CORRECTIVO | 1036403048 | LAURA YULITZA OSORIO JIMENEZ | Cable de brazalete de monitor de signos vitales Buenas tardes Cable de brazalete de monitor de signos vitales se desconecta cuando insufla, se informa a Juan José de biomedica Gracias |  | 1036962891 | juan jose gomez castaño |  | UMI |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3899 | 5338 |  | NIHON KOHDEN | BSM-3763 | 17955 | 2025-07-19 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Se acerca al servicio y se nota que el equipo presenta dificultad para tomar la presión. Actividad realizada: Se acerca al servicio de nuevo con un conector macho y un conector hembra de NIBP para hacer él cambio de estos dado que ya el empaque era casi insistente y los plásticos ya se encontraban muy desgastados. Estado final: El equipo queda operando correctamente en el servicio. Repuestos: Si | 2025-07-15 11:54 |  | 2025-07-15 11:55 | 2025-07-15 12:27 | 33 | 0 | 33 | 257306 | Media | 2025-07-15 11:46 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se acerca al servicio y se nota que el equipo presenta dificultad para tomar la presión. actividad realizada: se acerca al servicio de nuevo con un conector macho y un conector hembra de nibp para hacer él cambio de estos dado que ya el empaque era casi insistente y los plásticos ya se encontraban muy desgastados. estado final: el equipo queda operando correctamente en el servicio. repuestos: si | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Tuesday | 1
118173 | CORRECTIVO | 1026140695 | juan camilo angel munera | selladora mala |  | 1036962891 | juan jose gomez castaño |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | SELLADORA | 3173 | EB1461 | EB1461 | KF | KF-300H | EB1461 | 2025-07-26 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: la selladora no sella. Actividad realizada: se determina que el teflón está tan desgastado que al cerrar la selladora la aterriza y por lo tanto no calienta, se reemplaza el teflón se limpia y el equipo queda operando correctamente. Estado final: El equipo queda operando correctamente en el servicio. Repuestos: No | 2025-07-22 10:58 |  | 2025-07-22 11:00 | 2025-07-22 11:53 | 53 | 2 | 51 | 257774 | Media | 2025-07-22 10:43 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: la selladora no sella. actividad realizada: se determina que el teflón está tan desgastado que al cerrar la selladora la aterriza y por lo tanto no calienta, se reemplaza el teflón se limpia y el equipo queda operando correctamente. estado final: el equipo queda operando correctamente en el servicio. repuestos: no | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Tuesday | 1
117749 | CORRECTIVO | 1104707773 | karent dayana franco florez | sensor de fio2 inoperante Ventilador no pasa pruebas por presentar sensor de FIO2 inoperativo. |  | 1036962891 | juan jose gomez castaño |  | UCIA |  | VENTILADOR ADULTO | 3005 | 4827 |  | TAEMA | MONNAL T75 | MT75-08585 | 2025-07-12 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Se acerca al servicio y el equipo presenta alarma con falla de FiO2. Actividad realizada: El equipo se lleva al taller, se hace el cambio de celda de oxigeno por una nueva, se realizan pruebas y se deja ciclar el equipo durante 10 minutos. Estado final: El equipo queda operando correctamente en el servicio. Repuestos: Si. Celda cód.. 36070315 | 2025-07-07 17:17 |  | 2025-07-07 17:37 | 2025-07-07 18:03 | 26 | 0 | 26 | 256783 | Media | 2025-07-07 17:13 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se acerca al servicio y el equipo presenta alarma con falla de fio2. actividad realizada: el equipo se lleva al taller, se hace el cambio de celda de oxigeno por una nueva, se realizan pruebas y se deja ciclar el equipo durante 10 minutos. estado final: el equipo queda operando correctamente en el servicio. repuestos: si. celda cód.. 36070315 | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Monday | 0
118636 | CORRECTIVO | 1040051120 | JOHANA MILENA GOMEZ MARTINEZ | cable de ekg malo Buenos dias, se reportan cables de EKG que estan expuestos y por ende no censan |  | 1036962891 | juan jose gomez castaño |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3197 | 4886 |  | EDAN | IM70 | 360080-M20506870013 | 2025-08-09 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Se encuentra cables de ECG rotos y cable de temperatura en mal estado. Actividad realizada: Se proceden a reemplazar los cables de ECG y el sensor de temperatura. Estado final: El equipo queda operando correctamente en el servicio. Repuestos: Si | 2025-08-08 09:24 |  | 2025-08-08 10:14 | 2025-08-08 10:18 | 4 | 0 | 4 | 258795 | Media | 2025-08-07 10:34 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se encuentra cables de ecg rotos y cable de temperatura en mal estado. actividad realizada: se proceden a reemplazar los cables de ecg y el sensor de temperatura. estado final: el equipo queda operando correctamente en el servicio. repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Friday | 4
117925 | CORRECTIVO | 1040870185 | MANUELA CUARTAS HINCAPIE | monitor malo saturador malo, tensiometro se suelta al tomar la presion |  | 1036962891 | juan jose gomez castaño |  | H2-T1 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3161 | 4867 |  | EDAN | IM70 | 360080-M20506870002 | 2025-07-19 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Se acerca al servicio y se tona que el brazalete de NIBP y la pinza de SpO2 no funcionan. Actividad realizada: Se lleva al taller y se aprecia que la pinza tiene dos problemas uno en la conexión al monitor y otra en la pinza en si, se desconectan y se vuelven a soldar a estas piezas, sin embargo la pinza tenia los pines torcidos, se enderezan y el SpO2 queda solucionado. En cuanto al yema del NIBP se reemplaza el brazalete dado que estaba muy gastado. Estado final: El equipo queda operando correctamente en el servicio. Repuestos: Si | 2025-07-14 08:05 |  | 2025-07-14 09:40 | 2025-07-14 12:03 | 143 | 0 | 143 | 257179 | Media | 2025-07-14 08:01 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se acerca al servicio y se tona que el brazalete de nibp y la pinza de spo2 no funcionan. actividad realizada: se lleva al taller y se aprecia que la pinza tiene dos problemas uno en la conexión al monitor y otra en la pinza en si, se desconectan y se vuelven a soldar a estas piezas, sin embargo la pinza tenia los pines torcidos, se enderezan y el spo2 queda solucionado. en cuanto al yema del nibp se reemplaza el brazalete dado que estaba muy gastado. estado final: el equipo queda operando correctamente en el servicio. repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Monday | 0
118600 | CORRECTIVO | 1035917747 | maria catalina ocampo romero | Arreglo selladora de pedal M533 Buenos días, solicito amablemente la revisión y arreglo de la selladora de pedal ubicada en la central de medicamentos. Muchas gracias |  | 1036962891 | juan jose gomez castaño |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | SELLADORA HORIZONTAL DE PEDAL | 3289 | M533 | M533 | CITALSA | PFS-F450 | 21801010 | 2025-08-09 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Se recibe selladora que no sella. Actividad realizada: Se percibe que la resistencia de la selladora se encuentra reventada, por lo tanto se procede a cambiar por una nueva resistencia. Estado final: el equipo queda operando correctamente en el servicio. Repuestos: Si. | 2025-08-06 10:11 |  | 2025-08-06 10:53 | 2025-08-06 11:57 | 64 | 0 | 64 | 258743 | Media | 2025-08-06 10:08 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se recibe selladora que no sella. actividad realizada: se percibe que la resistencia de la selladora se encuentra reventada, por lo tanto se procede a cambiar por una nueva resistencia. estado final: el equipo queda operando correctamente en el servicio. repuestos: si. | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Wednesday | 2
118637 | CORRECTIVO | 1040051120 | JOHANA MILENA GOMEZ MARTINEZ | CABLES DE EKG MALO Buenos dias, se reportan cables de EKG que estan expuestos y por ende no censan |  | 1036962891 | juan jose gomez castaño |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3225 | 4920 |  | EDAN | IM70 | 360080-M20606700026 | 2025-08-09 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Se encuentran cables de ECG en mal estado además, de interfaz dañada. Actividad realizada: Se proceden a reemplazar por nuevos accesorios. Estado final: El equipo queda operando correctamente en el servicio. Repuestos: Si. | 2025-08-08 09:25 |  | 2025-08-08 10:18 | 2025-08-08 10:25 | 6 | 0 | 6 | 258794 | Media | 2025-08-07 10:33 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se encuentran cables de ecg en mal estado además, de interfaz dañada. actividad realizada: se proceden a reemplazar por nuevos accesorios. estado final: el equipo queda operando correctamente en el servicio. repuestos: si. | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Friday | 4
118882 | CORRECTIVO | 1006739793 | ANA SOFIA BARROS CHURTA | brazalete de adulto el brazalete de adulto ya no tiene velcro |  | 1036962891 | juan jose gomez castaño |  | H6-T2 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3226 | 4921 |  | EDAN | IM70 | 360080-M20606700004 | 2025-08-23 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Monitor de signos vitales con brazalete desgastado. Actividad realizada: Se reemplaza por un brazalete nuevo. Estado final: el equipo queda operando correctamente en el servicio. Repuestos: Si. | 2025-08-19 07:39 |  | 2025-08-19 07:42 | 2025-08-19 08:06 | 25 | 0 | 25 | 259361 | Media | 2025-08-17 23:28 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: monitor de signos vitales con brazalete desgastado. actividad realizada: se reemplaza por un brazalete nuevo. estado final: el equipo queda operando correctamente en el servicio. repuestos: si. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Tuesday | 1
118474 | CORRECTIVO | 1026140695 | juan camilo angel munera | sella |  | 1036962891 | juan jose gomez castaño |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | SELLADORA | 3176 | EB1464 | EB1464 | KF | KF-300H | 10124S | 2025-08-02 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Selladora que no funciona. Actividad realizada: Se presenta un desajuste en la sección donde se genera el corto para hacer el proceso de sellado, se re ajusta y se apretan bien los tornillos, se le informa al personal asistencial que no deben descargar la selladora demasiado duro puesto puede estar generando estos desajustes, por lo tanto el equipo queda operando correctamente y se hacen pruebas junto al personal asistencial. Estado final: El equipo queda operando correctamente en el servicio. Repuestos: No. | 2025-07-31 12:40 |  | 2025-07-31 14:02 | 2025-07-31 14:31 | 29 | 0 | 29 | 258383 | Media | 2025-07-31 11:07 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: selladora que no funciona. actividad realizada: se presenta un desajuste en la sección donde se genera el corto para hacer el proceso de sellado, se re ajusta y se apretan bien los tornillos, se le informa al personal asistencial que no deben descargar la selladora demasiado duro puesto puede estar generando estos desajustes, por lo tanto el equipo queda operando correctamente y se hacen pruebas junto al personal asistencial. estado final: el equipo queda operando correctamente en el servicio. repuestos: no. | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Thursday | 3
118368 | CORRECTIVO | 1035917747 | maria catalina ocampo romero | Revisión de selladora EB1462 Buenos días, por favor revisar selladora ubicada en la central de mezclas que cuenta con funcionamiento incorrecto, muchas gracias. |  | 1036962891 | juan jose gomez castaño |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | SELLADORA | 3174 | EB1462 | EB1462 | KF | KF-300H | EB1462 | 2025-08-02 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: selladora no sella correctamente. Actividad realizada: En el taller se ve que presenta un desgaste en la zona de sellado, además de zonas sulfatadas y con hollín, se procede a limpiar y a cambiar el teflón dado que estos al estar desgastados hacían tierra y no sellaba. Estado final: El equipo queda operando correctamente en el servicio. Repuestos: No. | 2025-07-29 07:35 |  | 2025-07-29 09:14 | 2025-07-29 10:00 | 47 | 0 | 47 | 258221 | Media | 2025-07-29 07:01 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: selladora no sella correctamente. actividad realizada: en el taller se ve que presenta un desgaste en la zona de sellado, además de zonas sulfatadas y con hollín, se procede a limpiar y a cambiar el teflón dado que estos al estar desgastados hacían tierra y no sellaba. estado final: el equipo queda operando correctamente en el servicio. repuestos: no. | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO, DESGASTE_NORMAL | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO', 'DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Tuesday | 1
117305 | CORRECTIVO | 1036950202 | yesica alejandra marin quintero | SENSOR DE TEMPERATURA AVERIADO BUEN DIA, POR FAVOR REVISAR MONITOR UBICADO EN INCUBADORA 15, YA QUE EL SENSOR DE TEMPERATURA NO ARROJA UN VALOR CERTERO. MUCHAS GRACIAS. |  | 1036962891 | juan jose gomez castaño |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2482 | 4525 |  | EDAN | IM70 | 360080-M19203210002 | 2025-06-28 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Se acerca al servicio y se nota que el monitor se encuentra dando una alarma de temperatura baja. Actividad realizada: Se determina que el monitor esta en grados F y no en C, sin embargo al hacer el cambio, el monitor arroja una temperatura de 3.1°C, se hace intercambio del sensor de temperatura de otro monitor y este responde correctamente a la temperatura real de la incubadora. Estado final: Equipo queda operando correctamente. Repuestos: Si | 2025-06-24 09:21 |  | 2025-06-24 11:23 | 2025-06-24 12:37 | 74 | 0 | 74 | 255888 | Media | 2025-06-24 05:06 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se acerca al servicio y se nota que el monitor se encuentra dando una alarma de temperatura baja. actividad realizada: se determina que el monitor esta en grados f y no en c, sin embargo al hacer el cambio, el monitor arroja una temperatura de 3.1°c, se hace intercambio del sensor de temperatura de otro monitor y este responde correctamente a la temperatura real de la incubadora. estado final: equipo queda operando correctamente. repuestos: si | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Tuesday | 1
118748 | CORRECTIVO | 1037660331 | maria camila guerra correa | Mal funcionamiento del tensiometro Tensiómetro del consultorio 22 del tercer piso sede reserva plaza con mal funcionamiento. No permite insuflar adecuadamente, aparentemente pierde aire por lo que no es posible realizar una medición adecuada de la presión arterial |  | 1036962891 | juan jose gomez castaño |  | ATENCIÓN PRIMER NIVEL |  | TENSIÓMETRO | 1879 | EB1091 | EB1091 | WELCH ALLYN | DE PARED | 181105172655 | 2025-08-16 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Se encuentra equipo que presenta fallas para tomar la presión, se debe a una fuga en el brazalete y la perilla de la pera está demasiado fija, no deja moverse y presenta deterioro común del material. Actividad realizada: Se realiza cambio de pera y de brazalete. Estado final: El equipo queda operadon correctamente en el servicio. Repuestos: Si | 2025-08-12 12:24 |  | 2025-08-13 14:41 | 2025-08-13 15:23 | 42 | 31 | 11 | 258973 | Media | 2025-08-11 11:30 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se encuentra equipo que presenta fallas para tomar la presión, se debe a una fuga en el brazalete y la perilla de la pera está demasiado fija, no deja moverse y presenta deterioro común del material. actividad realizada: se realiza cambio de pera y de brazalete. estado final: el equipo queda operadon correctamente en el servicio. repuestos: si | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Tuesday | 1
118119 | CORRECTIVO | 1037972053 | HARY DANIELA PUCHANA PUERTA | Pinza de oximetria de sensor de terapeutas mala Buenos dias, la pinza del sensor de oximetria de las terapeutas esta mala. Gracias |  | 1036962891 | juan jose gomez castaño |  | H5-T2 |  | PULSOXÍMETRO | 2436 | EB1165 | EB1165 | EDAN | H100B | 360101-M19807720076 | 2025-07-26 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Se acerca al servicio y se recibe pinza de pulsioxímetro en mal estado. Actividad realizada: Se acerca al taller y se evalúa la pinza, se mira que uno de los cables se encuentra desconectado pero además el encauchetado que protege el cableado se esta abriendo, por lo tanto toca cortar y soldar de nuevo todos los cables, se vuelve a armar la pinza y se lleva al servicio donde queda operando correctamente. Estado final: Repuestos: | 2025-07-21 08:31 |  | 2025-07-21 08:35 | 2025-07-21 11:39 | 184 | 16 | 168 | 257610 | Media | 2025-07-20 05:37 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se acerca al servicio y se recibe pinza de pulsioxímetro en mal estado. actividad realizada: se acerca al taller y se evalúa la pinza, se mira que uno de los cables se encuentra desconectado pero además el encauchetado que protege el cableado se esta abriendo, por lo tanto toca cortar y soldar de nuevo todos los cables, se vuelve a armar la pinza y se lleva al servicio donde queda operando correctamente. estado final: repuestos: | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Monday | 0
118628 | CORRECTIVO | 1041230037 | CAMILO ANDRES HINCAPIE DUQUE | SENSOR DE INCUBADORA ATOM DISFUNCIONAL SENSOR DE INCUBADORA ATOM MALO. |  | 1036962891 | juan jose gomez castaño |  | UCIN |  | INCUBADORA | 2478 | 4543 |  | ATOM | AIR INCU I | 190700096 | 2025-08-09 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Se encuentra sensor de incubadora roto. Actividad realizada: Se reemplaza por un sensor nuevo. Estado final: El equipo queda operando correctamente en el servicio. Repuestos: Si | 2025-08-08 07:42 |  | 2025-08-08 09:04 | 2025-08-08 10:50 | 106 | 60 | 46 | 258802 | Media | 2025-08-07 18:28 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se encuentra sensor de incubadora roto. actividad realizada: se reemplaza por un sensor nuevo. estado final: el equipo queda operando correctamente en el servicio. repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Friday | 4
118391 | CORRECTIVO | 1047505637 | VALERIA DEL CARMEN MARTINEZ PADILLA | oximetro de monitor de maquina malo oximetro de monitor de maquina malo |  | 1036962891 | juan jose gomez castaño |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 952 |  | EB0544 | MINDRAY | T8 | CF-43122178 | 2025-08-02 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: equipo no sensa SpO2. Actividad realizada: Se determina que la falla se encuentra en el cable troncal no es posible reparar, entonces se cambia por uno nuevo. Estado final: El equipo queda operando correctamente en el servicio. Repuestos: Si | 2025-07-29 16:07 |  | 2025-07-29 16:11 | 2025-07-29 16:52 | 40 | 0 | 40 | 258266 | Media | 2025-07-29 13:28 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo no sensa spo2. actividad realizada: se determina que la falla se encuentra en el cable troncal no es posible reparar, entonces se cambia por uno nuevo. estado final: el equipo queda operando correctamente en el servicio. repuestos: si | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Tuesday | 1
117737 | CORRECTIVO | 1001447448 | carolina morales estrada | esfigmomanómetro no tomapresion arterial esfigmomanómetro no tomapresion arterial muchas gracias |  | 1036962891 | juan jose gomez castaño |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 958 | 4065 |  | EDAN | IM70 | 360080-M17911550001 | 2025-07-12 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Se acerca al servicio y se tota que el brazalete se encuentra deteriorado y por ello no toma presión arterial. Actividad realizada: Se lleva al taller y se realiza un cambio de brazalete. Estado final: Equipo opera correctamente. Repuestos: Si. | 2025-07-07 14:51 |  | 2025-07-07 15:13 | 2025-07-07 16:19 | 66 | 35 | 31 | 256752 | Media | 2025-07-07 14:00 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se acerca al servicio y se tota que el brazalete se encuentra deteriorado y por ello no toma presión arterial. actividad realizada: se lleva al taller y se realiza un cambio de brazalete. estado final: equipo opera correctamente. repuestos: si. | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Monday | 0
118388 | CORRECTIVO | 39457091 | VIVIANA VILLEGAS ARISTIZABAL | revisar pulsioxómetro Por favor revisar pulsioxímetro del monitor de hospital día el cual no está sensando adecuadamente, no enciende la luz. Muchas gracias |  | 1036962891 | juan jose gomez castaño |  | ONCOLOGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 957 | 4026 |  | EDAN | IM70 | 261333-M17709920005 | 2025-08-02 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Se recibe pinza que no sensa SpO2. Actividad realizada: Se lleva la pinza al taller, se realizan varias pruebas de funcionamiento y se llega a la conclusión de que el problema son los diodos internos, se procede a abrir la pinza y se hacen ajustes con ayuda del cautín, se vuelve a cerrar con pegaloca y el equipo queda operando correctamente en el servicio. Estado final: El equipo queda operando correctamente en el servicio. Repuestos: No | 2025-07-29 13:01 |  | 2025-07-29 13:43 | 2025-07-29 14:44 | 62 | 0 | 62 | 258259 | Media | 2025-07-29 12:41 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se recibe pinza que no sensa spo2. actividad realizada: se lleva la pinza al taller, se realizan varias pruebas de funcionamiento y se llega a la conclusión de que el problema son los diodos internos, se procede a abrir la pinza y se hacen ajustes con ayuda del cautín, se vuelve a cerrar con pegaloca y el equipo queda operando correctamente en el servicio. estado final: el equipo queda operando correctamente en el servicio. repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Tuesday | 1
118094 | CORRECTIVO | 15445632 | carlos andres ramirez echeverri | pulsioxímetro oxímetro que esta en el cubículo 08 dejo de funcionar ,se ensayo en otros monitores y no enciende |  | 1036962891 | juan jose gomez castaño |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1049 | 3926 |  | NIHON KOHDEN | BSM-6501 TRITON | 05506 MODLO:21662 | 2025-07-19 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Se acerca al servicio y se nota que la pinza no sensa SpO2. Actividad realizada: En el taller se abre la pinza y se nota que uno de los cables esta apenas conectado al led. Se refuerza la soldadura y se vuelve a armar la pinza. Estado final: El equipo queda operando de manera correcta en el servicio. Repuestos: No | 2025-07-18 12:36 |  | 2025-07-18 12:36 | 2025-07-18 13:51 | 75 | 0 | 75 | 257567 | Media | 2025-07-18 11:54 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se acerca al servicio y se nota que la pinza no sensa spo2. actividad realizada: en el taller se abre la pinza y se nota que uno de los cables esta apenas conectado al led. se refuerza la soldadura y se vuelve a armar la pinza. estado final: el equipo queda operando de manera correcta en el servicio. repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Friday | 4
118497 | CORRECTIVO | 1038416873 | ANGIE TATIANA CASTAÑO CASTRO | tensiometro malo Buenos dias Realizo el reporte del tensiometro que se encuentra malo, porque no censa la presion Muchas gracias |  | 1036962891 | juan jose gomez castaño |  | UMI |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1004 | 3830 |  | EDAN | M50 | 333123-M17209460023 | 2025-08-02 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Monitor que no sensa la presión arterial. Actividad realizada: Se evidencia que el brazalete presenta desgaste. Se procede a cambiar por uno nuevo. Estado final: El equipo queda operando correctamente. Repuestos: Si. | 2025-08-01 10:23 |  | 2025-08-01 11:12 | 2025-08-01 12:10 | 59 | 0 | 59 | 258467 | Media | 2025-08-01 10:22 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: monitor que no sensa la presión arterial. actividad realizada: se evidencia que el brazalete presenta desgaste. se procede a cambiar por uno nuevo. estado final: el equipo queda operando correctamente. repuestos: si. | DESGASTE_NORMAL | ['DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Friday | 4
117299 | CORRECTIVO | 1040182654 | EVER CARMONA OROZCO | mantenimento correctivo de monitor de signos cordial saludo monitor de signos vitales con saturador en mal estado y brazalete de presion arterial mil gracias |  | 1036962891 | juan jose gomez castaño |  | H2-T2 | CUARTO DE EQUIPOS | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1039 | 3645 |  | EDAN | IM70 | 001488-M15804060015 | 2025-06-28 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Se acerca al servicio y se nota que el equipo presenta problemas a la hora de sensar SpO2 y NIBP. Actividad realizada: Se lleva al taller y se nota que el cable de saturación de oxigeno se encuentra roto cerca del área de la pinza, se procede a cortar la parte mala y soldar de nuevo, esto resulta satisfactorio y el equipo queda con la saturación normal. Con respecto al NIBP se nota que el brazalete esta desgastado en el área del velcro, por tanto la mejor decisión es reemplazarlo por un nuevo brazalete. Estado final: El equipo queda operando correctamente en el servicio. Repuestos: Si. | 2025-06-24 07:36 |  | 2025-06-24 16:19 | 2025-06-24 17:36 | 77 | 0 | 77 | 255896 | Media | 2025-06-24 07:28 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se acerca al servicio y se nota que el equipo presenta problemas a la hora de sensar spo2 y nibp. actividad realizada: se lleva al taller y se nota que el cable de saturación de oxigeno se encuentra roto cerca del área de la pinza, se procede a cortar la parte mala y soldar de nuevo, esto resulta satisfactorio y el equipo queda con la saturación normal. con respecto al nibp se nota que el brazalete esta desgastado en el área del velcro, por tanto la mejor decisión es reemplazarlo por un nuevo brazalete. estado final: el equipo queda operando correctamente en el servicio. repuestos: si. | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Tuesday | 1
117777 | CORRECTIVO | 1000537657 | joel cano correa | Brazalete de la interface del cubiculo 03 no censa Brazalete de la interface del cubiculo 03, no toma presion arterial no invasiva. |  | 1036962891 | juan jose gomez castaño |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1042 | 3818 |  | NIHON KOHDEN | BSM-3763-Q01 | 7903 | 2025-07-12 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Se acerca al servicio y se reporta del mismo monitor del cubículo 3 de ucia, una brazalete que al hacer pruebas con otro monitor se determina que solo el brazalete presenta fugas, el cual debe de cambiarse. También se reporta un cable IBP el cual presenta los pines torcidos, estos se logran enderezar, el cable queda en buen estado y se le dan indicaciones al personal sobre como ingresar los cables sin doblar los pines. Para finalizar se reporta una pinza de saturación la cual no sensa, se mide con otro monitor y se hace la comparación, se llega a la conclusión de que la pinza debe de ser reparada. Actividad realizada: Se llevan los accesorios al taller, y se hace el cambio del brazalete por uno nuevo, además se cambia el conector del brazalete dado que se encuentra deteriorado y el empaque roto., los pines del cable de IBP se enderezan y la pinza se repara satisfactoriamente. Estado final: Equipo funcionando correctamente en el servicio. Repuestos: Si | 2025-07-08 13:10 |  | 2025-07-08 13:14 | 2025-07-08 16:10 | 177 | 72 | 105 | 256844 | Media | 2025-07-08 11:14 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se acerca al servicio y se reporta del mismo monitor del cubículo 3 de ucia, una brazalete que al hacer pruebas con otro monitor se determina que solo el brazalete presenta fugas, el cual debe de cambiarse. también se reporta un cable ibp el cual presenta los pines torcidos, estos se logran enderezar, el cable queda en buen estado y se le dan indicaciones al personal sobre como ingresar los cables sin doblar los pines. para finalizar se reporta una pinza de saturación la cual no sensa, se mide con otro monitor y se hace la comparación, se llega a la conclusión de que la pinza debe de ser reparada. actividad realizada: se llevan los accesorios al taller, y se hace el cambio del brazalete por uno nuevo, además se cambia el conector del brazalete dado que se encuentra deteriorado y el empaque roto., los pines del cable de ibp se enderezan y la pinza se repara satisfactoriamente. estado final: equipo funcionando correctamente en el servicio. repuestos: si | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Tuesday | 1
118366 | CORRECTIVO | 1036949751 | JACQUELINE SIERRA OROZCO | Saturador con marcación errada. Saturador con marcación errada |  | 1036962891 | juan jose gomez castaño |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1045 | 3821 |  | NIHON KOHDEN | BSM-3763-Q01 | 7906 | 2025-08-02 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: pinza con problemas para sensar la oximetría, cable de ECG en mal estado. Actividad realizada: Se intenta reparar pinza pero son los diodos, se procede a dar una pinza nueva. Además, se encuentra cable ECG con una de las derivadas reventadas, no es posible reparar, se cambia cable por uno nuevo. Estado final: El equipo queda operando correctamente en el servicio. Repuestos: Si | 2025-07-29 07:34 |  | 2025-07-29 07:37 | 2025-07-29 08:44 | 68 | 10 | 58 | 258219 | Media | 2025-07-29 02:53 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza con problemas para sensar la oximetría, cable de ecg en mal estado. actividad realizada: se intenta reparar pinza pero son los diodos, se procede a dar una pinza nueva. además, se encuentra cable ecg con una de las derivadas reventadas, no es posible reparar, se cambia cable por uno nuevo. estado final: el equipo queda operando correctamente en el servicio. repuestos: si | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Tuesday | 1
117779 | CORRECTIVO | 1053833876 | paola alejandra tabarez bedoya | pulsoximetro malo pulsoximetro malo recuperacion vip malo |  | 1036962891 | juan jose gomez castaño |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1036 | 3060 |  | EDAN | M9 IBP | 301137-M12604350014-01 | 2025-07-12 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Se va al servicio y se recibe pinza que presenta problemas al sensar, el led resulta intermitente. Actividad realizada: En el taller se revisa la pinza, si el cable se encuentra abierto en algún lugar, pero se determina que el problema se encuentra en el led emisor, por lo tanto se procede a destapar la pinza unir un cable que estaba conectado por pocos hilos y se hace una buena soldadura lo que mejora su conexión. Se vuelve a armar la pinza y se prueba en el monitor del taller, se determina que la pinza queda en buen estado de funcionamiento. Estado final: El equipo queda operando correctamente en el servicio. Repuestos: No | 2025-07-08 13:11 |  | 2025-07-08 14:58 | 2025-07-08 16:10 | 72 | 0 | 72 | 256842 | Alta | 2025-07-08 11:07 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se va al servicio y se recibe pinza que presenta problemas al sensar, el led resulta intermitente. actividad realizada: en el taller se revisa la pinza, si el cable se encuentra abierto en algún lugar, pero se determina que el problema se encuentra en el led emisor, por lo tanto se procede a destapar la pinza unir un cable que estaba conectado por pocos hilos y se hace una buena soldadura lo que mejora su conexión. se vuelve a armar la pinza y se prueba en el monitor del taller, se determina que la pinza queda en buen estado de funcionamiento. estado final: el equipo queda operando correctamente en el servicio. repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Tuesday | 1
117700 | CORRECTIVO | 1036393527 | lisbeth cristina sanchez restrepo | Monitor de recuperación POS Cordial saludo, tan amable solicito colaboración para revisión del monitor con placa 3402, ubicado en el cubiculo #11 de recuperación POS el cual no le esta sensando la oximetria, ensayado con varios cables, y el brazalete de presión todo el tiempo detecta fuga. Muchas gracias por su pronta colaboración! |  | 1036962891 | juan jose gomez castaño |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 948 | 3402 |  | EDAN | M9 IBP/CO | 301499-M14400730011-02 | 2025-07-12 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Se acerca al servicio y se nota que el equipo tiene dificultad para tomar presión y no toma oximetría. Actividad realizada: Se lleva al taller y se diagnostica que la pinza tiene dificultad para tomar presión dado que los pines son muy cortos, se procede a cortar el cable y reemplazar por una entrada con pines mas largos lo cual soluciona el problema, en cuanto a la toma de presión se verifica que el brazalete se encuentra muy desgastado y procede a cambiarse. Estado final: El equipo queda operando correctamente en el servicio. Repuestos: Si | 2025-07-05 12:18 |  | 2025-07-05 12:23 | 2025-07-05 13:35 | 72 | 0 | 72 | 256665 | Media | 2025-07-05 12:08 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se acerca al servicio y se nota que el equipo tiene dificultad para tomar presión y no toma oximetría. actividad realizada: se lleva al taller y se diagnostica que la pinza tiene dificultad para tomar presión dado que los pines son muy cortos, se procede a cortar el cable y reemplazar por una entrada con pines mas largos lo cual soluciona el problema, en cuanto a la toma de presión se verifica que el brazalete se encuentra muy desgastado y procede a cambiarse. estado final: el equipo queda operando correctamente en el servicio. repuestos: si | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Saturday | 5
118862 | CORRECTIVO | 1127338052 | yeritza anabel caballero ortiz | PULSOXIMETRO DE RECUPERACION VIP NO FUNCIONA AGRADEZCO E SU VALIOSA COLABORACION EN EJECUTAR ERPOSICION DE PULSOXIMETRO, ES INDISPLENSABLE EL USO DEL MISMO EN EL SERVICIO , DE ANTEMANO AGRADEZCO SU VALIOSA Y OPORTUNA RESPUESTA |  | 1036962891 | juan jose gomez castaño |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 947 | 3013 |  | EDAN | M50 | 333021-K12100130026 | 2025-08-16 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Se recibe pinza que no mide oximetría. Actividad realizada: Se realiza cambio de adaptador en la pinza. Estado final: El equipo queda operando correctamente en el servicio. Repuestos: No. | 2025-08-15 14:40 |  | 2025-08-15 14:41 | 2025-08-15 16:10 | 89 | 0 | 89 | 259321 | Media | 2025-08-15 14:22 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se recibe pinza que no mide oximetría. actividad realizada: se realiza cambio de adaptador en la pinza. estado final: el equipo queda operando correctamente en el servicio. repuestos: no. | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Friday | 4
118475 | CORRECTIVO | 1020425789 | paola andrea velasquez quintero | oximetro de monitor de maquina de anestesia sala 5 oximetro no marca oximetria |  | 1036962891 | juan jose gomez castaño |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 944 | 2820 |  | DRAGUER | VISTA XL | 6004107871 | 2025-08-02 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Monitor del quirófano 5 no sensa SpO2. Actividad realizada: Se lleva revisa pinza en el servicio y se lleva al taller para realizar posible reparación. Se repa el cable que tenia una torción, la pinza se deja funcionando con paciente durante 2.5 horas y sigue buena. Por lo tanto la reparación fue exitosa. Estado final: El equipo queda operando con normalidad en el servicio. Repuestos: No | 2025-07-31 12:40 |  | 2025-07-31 13:10 | 2025-07-31 15:44 | 154 | 89 | 65 | 258375 | Media | 2025-07-31 10:32 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: monitor del quirófano 5 no sensa spo2. actividad realizada: se lleva revisa pinza en el servicio y se lleva al taller para realizar posible reparación. se repa el cable que tenia una torción, la pinza se deja funcionando con paciente durante 2.5 horas y sigue buena. por lo tanto la reparación fue exitosa. estado final: el equipo queda operando con normalidad en el servicio. repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Thursday | 3
118490 | CORRECTIVO | 1001386855 | CAROLINA SEPULVEDA ARISTIZABAL | buenos dias buenos dias solicito cambio de pulsoximetro por mal funcionamiento muchas gracias |  | 1036962891 | juan jose gomez castaño |  | H3-T2 | CUARTO DE EQUIPOS | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1024 | 3063 |  | EDAN | M9 IBP | 301137-M12604350020-01 | 2025-08-02 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Se evidencia pinza que no sensa oximetría. Actividad realizada: Se intenta reparar la pinza sin éxito, por lo cual se procede a cambiar. Estado final: El equipo queda operando correctamente en el servicio. Repuestos: Si. | 2025-08-01 07:30 |  | 2025-08-01 07:32 | 2025-08-01 09:09 | 97 | 40 | 57 | 258449 | Media | 2025-08-01 02:09 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se evidencia pinza que no sensa oximetría. actividad realizada: se intenta reparar la pinza sin éxito, por lo cual se procede a cambiar. estado final: el equipo queda operando correctamente en el servicio. repuestos: si. | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Friday | 4
117473 | CORRECTIVO | 1036966928 | ALISON MORENO TIRADO | ELECTRODOS MALOS CADWELL Buenos dias, por favor revisar y/o cambiar 3 lectrdos de marca cadwell que estan resentando interferencia. Gracias |  | 1036962891 | juan jose gomez castaño |  |  |  | ELECTROENCEFALOGRAFO - POLISOMNÓGRAFO | 505 | 4073 |  | CADWELL | EASY III | 1801IX91-09-010 | 2025-06-28 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Se acerca al servicio y se reciben 3 electrodos de la marca cadwell y se llevan al taller para su revisión. Actividad realizada: Con ayuda del multímetro verificamos la impedancia de cada uno de los electrodos, 1 marca una impedancia de 2,4, otro de 2,1 y el siguiente de 2,2. Se determina que los cables ya no funcionan y se deben de cambiar. Estado final: El equipo queda funcionando correctamente Repuestos: Si | 2025-06-27 09:11 |  | 2025-06-27 09:31 | 2025-06-27 09:56 | 25 | 0 | 25 | 256191 | Media | 2025-06-27 09:05 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se acerca al servicio y se reciben 3 electrodos de la marca cadwell y se llevan al taller para su revisión. actividad realizada: con ayuda del multímetro verificamos la impedancia de cada uno de los electrodos, 1 marca una impedancia de 2,4, otro de 2,1 y el siguiente de 2,2. se determina que los cables ya no funcionan y se deben de cambiar. estado final: el equipo queda funcionando correctamente repuestos: si | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Friday | 4
118325 | CORRECTIVO | 1040182382 | maria alejandra osorio osorio | buenas noches se deja incubadora en pasillo buenas noches se deja incubadora rotulada en pasillo de ucin ya que se le cae una rueda y se cae |  | 1036962891 | juan jose gomez castaño |  | UCIN |  | INCUBADORA | 762 | 2197 |  | ADVANCED | A9186 | C1186A-CL00546 | 2025-08-02 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Se acerca al servicio y se evidencia la incubadora sin llanta. Actividad realizada: Como la llanta tiene el tornillo torcido, se reemplaza por una llanta nueva. Estado final: El equipo queda operando correctamente en el servicio. Repuestos: Si | 2025-07-28 08:07 |  | 2025-07-28 10:14 | 2025-07-28 10:53 | 39 | 0 | 39 | 258134 | Media | 2025-07-27 00:37 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se acerca al servicio y se evidencia la incubadora sin llanta. actividad realizada: como la llanta tiene el tornillo torcido, se reemplaza por una llanta nueva. estado final: el equipo queda operando correctamente en el servicio. repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Monday | 0
117688 | CORRECTIVO | 52537585 | jipsi milena gutierrez lobo | se quemó la bombilla se quemó la bombilla |  | 1036962891 | juan jose gomez castaño |  | FISIOTERAPIA |  | LÁMPARA INFRAROJA | 587 |  | EB0999 | INTERFISICA | DE PISO | EB0999 | 2025-07-05 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Se visualiza lámpara sin bombillo. Actividad realizada: Se procede a poner un bombillo infrarrojo en la lámpara. Estado final: El equipo queda operadon correctamente en el servicio. Repuestos: Si | 2025-07-04 15:58 |  | 2025-07-04 15:59 | 2025-07-04 16:10 | 11 | 0 | 11 | 256640 | Media | 2025-07-04 15:31 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se visualiza lámpara sin bombillo. actividad realizada: se procede a poner un bombillo infrarrojo en la lámpara. estado final: el equipo queda operadon correctamente en el servicio. repuestos: si | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Friday | 4
118324 | CORRECTIVO | 1006739793 | ANA SOFIA BARROS CHURTA | CAMA MALA cama de la habitacion de la 638 no le funcionan los botones |  | 1036962891 | juan jose gomez castaño |  | H6-T2 |  | CAMA ELÉCTRICA | 330 | 3348 |  | DOMETAL | QUAXAR | 00000-29755 | 2025-08-02 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Se encuentra cable del control de la baranda roto. Actividad realizada: Se realiza cambio de cable por uno nuevo. Estado final: El equipo queda operando correctamente en el servicio. Repuestos: Si | 2025-07-28 07:40 |  | 2025-07-28 08:24 | 2025-07-28 10:14 | 110 | 0 | 110 | 258136 | Media | 2025-07-27 02:49 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se encuentra cable del control de la baranda roto. actividad realizada: se realiza cambio de cable por uno nuevo. estado final: el equipo queda operando correctamente en el servicio. repuestos: si | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Monday | 0
118410 | CORRECTIVO | 1040870185 | MANUELA CUARTAS HINCAPIE | cama mala a la cama de la habitacion 213b no le funcionan los frenos |  | 1036962891 | juan jose gomez castaño |  | H2-T1 |  | CAMA ELÉCTRICA | 352 | 2855 |  | DOMETAL | QUAXAR |  | 2025-08-02 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Se encuentra cama que presenta problemas en el freno de la llanta inferior izquierda. Actividad realizada: Se procede a reemplazar por una llanta nueva. Estado final: El equipo queda operando correctamente en el servicio. Repuestos: Si | 2025-07-30 11:05 |  | 2025-07-30 15:02 | 2025-07-30 15:41 | 39 | 0 | 39 | 258314 | Media | 2025-07-30 10:48 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se encuentra cama que presenta problemas en el freno de la llanta inferior izquierda. actividad realizada: se procede a reemplazar por una llanta nueva. estado final: el equipo queda operando correctamente en el servicio. repuestos: si | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Wednesday | 2
118171 | CORRECTIVO | 1001408990 | ANA MARIA CIRO BUITRAGO | infusor se desinfla. buenos días se realiza reporte de infusor el cual se desinfla recurrentemente, les agradecemos |  | 1036962891 | juan jose gomez castaño |  | UCIP |  | INFUSOR | 802 |  | EB0917 | RIESTER | MANUAL | 171022000 | 2025-07-26 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: infusor con fuga en la bolsa de aire. Actividad realizada: Se lleva al taller y se quita la bolsa de aire para determinar donde se encuentra la fuga, había un par de rotos pequeños, se aplican parches para sellar los huecos pero esta reparación no fue satisfactoria. Se procede a cambiar bolsa de aire por una nueva. Estado final: El equipo queda operando correctamente en el servicio. Repuestos: sí. | 2025-07-22 08:44 |  | 2025-07-22 09:02 | 2025-07-22 11:13 | 131 | 21 | 110 | 257753 | Media | 2025-07-22 08:44 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: infusor con fuga en la bolsa de aire. actividad realizada: se lleva al taller y se quita la bolsa de aire para determinar donde se encuentra la fuga, había un par de rotos pequeños, se aplican parches para sellar los huecos pero esta reparación no fue satisfactoria. se procede a cambiar bolsa de aire por una nueva. estado final: el equipo queda operando correctamente en el servicio. repuestos: sí. | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Tuesday | 1
118872 | CORRECTIVO | 1036951966 | juan sebastian echeverri jimenez | control de cama malo control remotode la cama para sus posiones |  | 1036962891 | juan jose gomez castaño |  | H2-T1 |  | CAMA ELÉCTRICA | 207 | 1090 |  | LOS PINOS | 740LV.05 | 52730 | 2025-08-16 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Se recibe control de cama que no funciona el espaldar de manera correcta. Actividad realizada: En el taller se revisa el control y se detecta un cable suelto, el cual de suelda de nuevo en su lugar. Estado final: El equipo queda operando correctamente en el servicio. Repuestos: No. | 2025-08-15 17:03 |  | 2025-08-15 17:26 | 2025-08-15 18:18 | 52 | 0 | 52 | 259336 | Media | 2025-08-15 16:09 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se recibe control de cama que no funciona el espaldar de manera correcta. actividad realizada: en el taller se revisa el control y se detecta un cable suelto, el cual de suelda de nuevo en su lugar. estado final: el equipo queda operando correctamente en el servicio. repuestos: no. | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Friday | 4
118369 | CORRECTIVO | 1010098339 | WENDY VALENTINA BUSTAMANTE OCAMPO | no funciona correctamente monitor pequeño no toma la presión no insufla |  | 1036962891 | juan jose gomez castaño |  | H1-T1 |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-08-02 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Se acerca al servicio y el equipo se encuentra en buen estado de funcionamiento. Se deja bajo observación dado que es la segunda vez que lo reportan. Actividad realizada: Se cierra orden con GT-118339 Estado final: Equipo queda operando correctamente en el servicio. Repuestos: No. | 2025-07-29 07:48 |  | 2025-07-29 08:45 | 2025-07-29 14:20 | 335 | 306 | 29 | 258226 | Media | 2025-07-29 07:47 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: se acerca al servicio y el equipo se encuentra en buen estado de funcionamiento. se deja bajo observación dado que es la segunda vez que lo reportan. actividad realizada: se cierra orden con gt-118339 estado final: equipo queda operando correctamente en el servicio. repuestos: no. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Tuesday | 1
118367 | CORRECTIVO | 1038418449 | daniela rios arbelaez | cable de ekg de ucia 1 disfuncional Latiguillo de ekg se encuentra roto/ sepado del caiman que va al electrodo. Por favor ir hasta el cubiculo numero 1 que ahi se encuentra el dispositivo. muchs gracias |  | 1036962891 | juan jose gomez castaño |  | UCIA |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-08-02 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Se tramita solicitud con GT118366. | 2025-07-29 07:34 |  | 2025-07-29 08:32 | 2025-07-29 08:42 | 10 | 0 | 10 | 258220 | Media | 2025-07-29 06:24 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | se tramita solicitud con gt118366. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Tuesday | 1
118120 | CORRECTIVO | 1041230037 | CAMILO ANDRES HINCAPIE DUQUE | MONITOR DE SIGNOS VITALES SIN SEÑAL BUEN DIA REPÓRTO MONITOR DE SIGNOS VITALES SIN SEÑAL DE CUBICULO NUMERO 26 NO SE VEN LOS DATOS REFLEJADOS EN EL MONITOR CENTRAL |  | 1036962891 | juan jose gomez castaño |  | UCIN |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-07-26 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Se acerca al servicio y se determina que el equipo no aparece en la central de monitoreo. Actividad realizada: Se realizan varias revisiones, cambio de monitor y cable, puntos de acceso y admisiones en el sistema, se llega a la conclusión de que el fallo se encuentra en el punto de red. | 2025-07-21 08:32 |  | 2025-07-21 09:41 | 2025-07-21 09:57 | 16 | 0 | 16 | 257612 | Media | 2025-07-20 06:25 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: se acerca al servicio y se determina que el equipo no aparece en la central de monitoreo. actividad realizada: se realizan varias revisiones, cambio de monitor y cable, puntos de acceso y admisiones en el sistema, se llega a la conclusión de que el fallo se encuentra en el punto de red. | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Monday | 0
118400 | CORRECTIVO | 1035918796 | daniel felipe naranjo bedoya | SELLADORA MALA Buenas tardes. por favor realizar mantenimiento correctivo a la selladora antes mencionada, muchas gracias. |  | 1036962891 | juan jose gomez castaño |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-08-02 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Se acerca al servicio y se detenermina que ninguna selladora presenta fallas. Actividad realizada: Se hace revisión con el personal asistencial con el uso de las selladoras y se evidencia que se encuentran en buen estado. Estado final: Equipo operando correctamente. Repuestos: No | 2025-07-30 07:36 |  | 2025-07-30 07:56 | 2025-07-30 08:14 | 18 | 0 | 18 | 258277 | Media | 2025-07-29 16:22 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: se acerca al servicio y se detenermina que ninguna selladora presenta fallas. actividad realizada: se hace revisión con el personal asistencial con el uso de las selladoras y se evidencia que se encuentran en buen estado. estado final: equipo operando correctamente. repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Wednesday | 2
118616 | CORRECTIVO | 1036402881 | CRISTINA CASTAÑO RAMIREZ | H6 Por favor fijar monitores signos vitales a carros GRACIAS |  | 1036962891 | juan jose gomez castaño |  | H6-T2 |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-08-09 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Equipos sin disponibilidad. El equipo de mantenimiento le hará a los carros de transporte acabados de pintura, por lo que, no se cuenta con la disponibilidad de ningún equipo en el servicio. | 2025-08-06 15:56 |  | 2025-08-06 15:56 | 2025-08-06 17:09 | 72 | 18 | 54 | 258766 | Media | 2025-08-06 14:15 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | equipos sin disponibilidad. el equipo de mantenimiento le hará a los carros de transporte acabados de pintura, por lo que, no se cuenta con la disponibilidad de ningún equipo en el servicio. | MAL_MANEJO_CABLES, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_MANEJO_CABLES', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Wednesday | 2
116946 | CORRECTIVO | 30391469 | dora albeny herrera duque | CABLE DE EKG DAÑADO BUENOS DIAS SE REPORTA CABLE DE EKG DAÑADO MUCHAS GRACIAS |  | 1036962891 | juan jose gomez castaño |  | UCIN |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-06-21 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Se acerca al servicio por los accesorios en mal estado. Actividad realizada: El personal asistencias reporta que los latiguillos de los cables de ecg se encuentran en perfecto estado de funcionamiento y que no hace falta llevarlos al taller para una revisión profunda dado que están conectados al paciente. Estado final: OK Repuestos: No | 2025-06-16 07:35 |  | 2025-06-16 08:10 | 2025-06-16 08:59 | 49 | 17 | 32 | 255421 | Media | 2025-06-15 06:52 | APROBADA | Equipo OK. | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: se acerca al servicio por los accesorios en mal estado. actividad realizada: el personal asistencias reporta que los latiguillos de los cables de ecg se encuentran en perfecto estado de funcionamiento y que no hace falta llevarlos al taller para una revisión profunda dado que están conectados al paciente. estado final: ok repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Monday | 0
117786 | CORRECTIVO | 1036953168 | cristina manrique orozco | cama con funcionamiento incorrecto Buenas tardes por favor revisar cama de la cama 342 ya que no sube la cama completa, si pies y cabecera. Gracias |  | 1036962891 | juan jose gomez castaño |  | H3-T2 |  | CAMA ELÉCTRICA | 287 | 2492 |  | DOMETAL | QUAXAR | 00000-45850 | 2025-07-12 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Se acerca al servicio y se nota que la cama tiene interferencia para subir de altura. Actividad realizada: Se encuentra que la cama presenta en el motor de altura una obstrucción por un trozo de metal, se retira, se hace lubricación en partes móviles y verificación de funcionamiento. Estado final: El equipoqueda operando correctamente en el servicio. Repuestos: No | 2025-07-08 16:41 |  | 2025-07-08 16:42 | 2025-07-08 17:38 | 57 | 0 | 57 | 256869 | Media | 2025-07-08 15:37 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: se acerca al servicio y se nota que la cama tiene interferencia para subir de altura. actividad realizada: se encuentra que la cama presenta en el motor de altura una obstrucción por un trozo de metal, se retira, se hace lubricación en partes móviles y verificación de funcionamiento. estado final: el equipoqueda operando correctamente en el servicio. repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Tuesday | 1
118799 | CORRECTIVO | 1038417661 | estefania henao giraldo | Infusior se desinfla por lo que no hay medicion Infusior se desinfla por lo que no hay medicionD E PRESION ARTERIAL |  | 1036962891 | juan jose gomez castaño |  | UCIP |  | INFUSOR | 800 |  | EB0897 | RIESTER | MANUAL | 171021981 | 2025-08-16 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Servicio reporta infusor con mal funcionamiento. Actividad realizada: Se realizan pruebas de funcionamiento, se examinan los componentes del infusor y se analiza en varios valores de presiones con una durabilidad de 5 minutos, en los cuales se mantiene en el valor correspondido. Estado final: El equipo queda operando correctamente en el servicio. Repuestos: No | 2025-08-14 10:15 |  | 2025-08-14 14:55 | 2025-08-14 15:34 | 39 | 0 | 39 | 259194 | Media | 2025-08-14 00:02 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: servicio reporta infusor con mal funcionamiento. actividad realizada: se realizan pruebas de funcionamiento, se examinan los componentes del infusor y se analiza en varios valores de presiones con una durabilidad de 5 minutos, en los cuales se mantiene en el valor correspondido. estado final: el equipo queda operando correctamente en el servicio. repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Thursday | 3
118338 | CORRECTIVO | 1040039416 | yohana andrea duque castaño | Infusor malo, se sale el aire Infusor malo, se sale el aire por perilla de insuflado |  | 1036962891 | juan jose gomez castaño |  | UCIA |  | INFUSOR | 785 |  | EB0748 | RIESTER | MANUAL | 161221417 | 2025-08-02 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: reportan aparente falla en la perilla. Actividad realizada: El equipo no presenta daño alguno, la perilla estaba muy ajustada de manera abierta, se le explica al personal asistencial de su correcto funcionamiento. Estado final: El equipo queda operando correctamente en el servicio. Repuestos: No. | 2025-07-28 09:55 |  | 2025-07-28 10:53 | 2025-07-28 11:08 | 15 | 0 | 15 | 258135 | Media | 2025-07-27 02:43 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: reportan aparente falla en la perilla. actividad realizada: el equipo no presenta daño alguno, la perilla estaba muy ajustada de manera abierta, se le explica al personal asistencial de su correcto funcionamiento. estado final: el equipo queda operando correctamente en el servicio. repuestos: no. | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Monday | 0
117472 | CORRECTIVO | 1234890498 | glenis giseth perez gonzalez | unidad termica ( arturito ) se apaga unidad termica que funciona intermitentemente , esta ubicasa en sala 4 de cirugia , preguntar por yesica villegas |  | 1036962891 | juan jose gomez castaño |  | CIRUGÍA |  | MANTA TÉRMICA | 4055 | 5560 | 5560 | COVIDIEN | 5016000 (WT6000) | SP22040284 | 2025-06-28 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Se acerca al servicio y se determina que el equipo presenta interrupciones en su funcionamiento. Actividad realizada: Se lleva al taller y se verifica que si se tapa completamente la boquilla el equipo presenta esta misma falla (FAN ERROR) y (SYSTEM ERROR), se recomienda que la boquilla no sea cubierta en su totalidad en el momento de su operación, en el taller se hacen pruebas de funcionamiento por largos periodos de tiempo tapando ligeramente la boquilla simulando su operación normal. trabajando por casi 1 hora a una temperatura de 47°C sale el siguiente error (blanket overheat), por lo que se determina que no se puede usar mas de 1 hora a la máxima temperatura, a temperaturas mas bajas el equipo opera con normalidad. se desarma el equipo y se hace limpieza de filtros. Estado final: El equipo queda operando correctamente en el servicio.Repuestos: No | 2025-06-27 08:46 |  | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-27 15:33 | 393 | 278 | 115 | 256186 | Media | 2025-06-27 08:40 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: se acerca al servicio y se determina que el equipo presenta interrupciones en su funcionamiento. actividad realizada: se lleva al taller y se verifica que si se tapa completamente la boquilla el equipo presenta esta misma falla (fan error) y (system error), se recomienda que la boquilla no sea cubierta en su totalidad en el momento de su operación, en el taller se hacen pruebas de funcionamiento por largos periodos de tiempo tapando ligeramente la boquilla simulando su operación normal. trabajando por casi 1 hora a una temperatura de 47°c sale el siguiente error (blanket overheat), por lo que se determina que no se puede usar mas de 1 hora a la máxima temperatura, a temperaturas mas bajas el equipo opera con normalidad. se desarma el equipo y se hace limpieza de filtros. estado final: el equipo queda operando correctamente en el servicio.repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO, DESGASTE_NORMAL | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO', 'DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Friday | 4
118344 | CORRECTIVO | 1001531141 | jhojana henao tabares | termometro no funciona TERMOMETRO DE SALA DE TRANSICION QUIRURGICA NO FUNCIONA |  | 1036962891 | juan jose gomez castaño |  | CIRUGÍA |  | TERMÓMETRO ELECTRÓNICO | 1986 |  | EB1125 | COVIDIEN | FILAC 3000 | A1368696X | 2025-08-02 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: termómetro que no funciona. Actividad realizada: Se revisan las baterías y las 4 se encuentran descargadas, se reemplazan por nuevas baterías AA, a demás el cable se debe arreglar con autofundente. Estado final: El equipo queda operando correctamente en el servicio. Repuestos: No. | 2025-07-28 11:28 |  | 2025-07-28 11:29 | 2025-07-28 11:54 | 25 | 0 | 25 | 258138 | Media | 2025-07-27 03:50 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: termómetro que no funciona. actividad realizada: se revisan las baterías y las 4 se encuentran descargadas, se reemplazan por nuevas baterías aa, a demás el cable se debe arreglar con autofundente. estado final: el equipo queda operando correctamente en el servicio. repuestos: no. | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Monday | 0
117693 | CORRECTIVO | 1040035580 | luis felipe arango patiño | DAÑO CAMARA STRYKER CAMARA STRYKER LAPAROSCOPIA SET # 4 REF1588610122 SN20I582784 PRESENTA FALLAS EN LA TRANSMISION DE LA IMAGEN |  | 1036962891 | juan jose gomez castaño |  | CIRUGÍA |  | TORRE HÍBRIDA LAPAROSCOPIA Y ARTROSCOPIA | 2799 | 4668 |  | STRYKER | 1588 AIM | VPD268G0352 (MONITOR) | 2025-07-12 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Se reporta supuesto mal funcionamiento del equipo. Actividad realizada: Se dirige al servicio y se pide el lente de la cámara striker set#4, el cual presentaba fallas en la visualización de imagen, se va a cirugía y se conecta a la torre y se hacen las respectivas verificaciones, se evidencia que la imagen es de buena calidad, se graba un video como evidencia de esto y además se habla con la instrumentadora encargada y con el jefe del servicio para comprobar que la torre funciona perfectamente con la cámara. Estado final: El equipo queda operando correctamente en el servicio. Repuestos: No | 2025-07-05 09:09 |  | 2025-07-05 09:09 | 2025-07-05 10:53 | 103 | 0 | 103 | 256638 | Media | 2025-07-04 15:18 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: se reporta supuesto mal funcionamiento del equipo. actividad realizada: se dirige al servicio y se pide el lente de la cámara striker set#4, el cual presentaba fallas en la visualización de imagen, se va a cirugía y se conecta a la torre y se hacen las respectivas verificaciones, se evidencia que la imagen es de buena calidad, se graba un video como evidencia de esto y además se habla con la instrumentadora encargada y con el jefe del servicio para comprobar que la torre funciona perfectamente con la cámara. estado final: el equipo queda operando correctamente en el servicio. repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Saturday | 5
117650 | CORRECTIVO | 1017181788 | mauricio martinez ospina | MANTENIMIENTO SELLADORA Buenas tardes, Se solicita mantenimiento para selladora central de mezclas placa: EB1464 Gracias |  | 1036962891 | juan jose gomez castaño |  | CENTRAL DE MEZCLAS REEMPAQUE Y REENVASE |  | SELLADORA | 3176 | EB1464 | EB1464 | KF | KF-300H | 10124S | 2025-07-05 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Se acerca al servicio y se trae el equipo al taller para su revisión. Actividad realizada: Se realiza limpieza de la selladora, sobre todo en sus contactores, y vemos que la selladora sella de manera correcta en todos sus niveles de temperatura. Estado final: El equipo queda operando correctamente en el servicio. Repuestos: NO | 2025-07-03 17:39 |  | 2025-07-03 18:15 | 2025-07-03 19:58 | 103 | 47 | 56 | 256543 | Media | 2025-07-03 16:02 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: se acerca al servicio y se trae el equipo al taller para su revisión. actividad realizada: se realiza limpieza de la selladora, sobre todo en sus contactores, y vemos que la selladora sella de manera correcta en todos sus niveles de temperatura. estado final: el equipo queda operando correctamente en el servicio. repuestos: no | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Thursday | 3
117973 | CORRECTIVO | 1193308519 | ANA CRISTINA RESTREPO MONTES | Pulsoximetro monitor Buenos días solicitamos por favor mantenimiento del pulsoximetro del monitor de signos vitales. |  | 1036962891 | juan jose gomez castaño |  | H3-T2 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1024 | 3063 |  | EDAN | M9 IBP | 301137-M12604350020-01 | 2025-07-19 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Se acerca al servicio y se nota que la pinza de saturación no sensa. Actividad realizada: En el taller se abre la pinza, primero se evalúan los pines para descartar que estos no sean muy cortos, pero esta no es la falla, se va entonces a la pinza y se destapa por completo, la pinza en su luz emisor tiene in cable desconectado, simplemente se vuelve a soldar, se arma de nuevo la pinza y se le muestra al personal asistencial de que el equipo queda operando correctamente. Estado final: el equipo queda operando correctamente. Repuestos: No | 2025-07-15 08:47 |  | 2025-07-15 10:14 | 2025-07-15 11:03 | 49 | 0 | 49 | 257289 | Media | 2025-07-15 08:46 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: se acerca al servicio y se nota que la pinza de saturación no sensa. actividad realizada: en el taller se abre la pinza, primero se evalúan los pines para descartar que estos no sean muy cortos, pero esta no es la falla, se va entonces a la pinza y se destapa por completo, la pinza en su luz emisor tiene in cable desconectado, simplemente se vuelve a soldar, se arma de nuevo la pinza y se le muestra al personal asistencial de que el equipo queda operando correctamente. estado final: el equipo queda operando correctamente. repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Tuesday | 1
117924 | CORRECTIVO | 1040036294 | LORENA FERNANDA VERGARA PATIÑO | flujometro de precision disfuncional se cierra el flujometro y no lo mantiene constante |  | 1036962891 | juan jose gomez castaño |  | UCIP |  | FLUJÓMETRO | 5218 | 457 |  | OHIO | ALTA PRECISIÓN- REF: 7700-1309-907 | 21132738 | 2025-07-19 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Se acerca al servicio y se recibe flujómetro que presenta flujo no constante Actividad realizada: Se acerca al taller y se nota que al equipo le hace falta un empaque en la parte superior del medidor, se realizan pruebas con el patrón y aunque se encuentran las mediciones muy al limite del 10%sin embargo el equipo funciona correctamente, la perilla es muy sensible a cualquier movimiento, se procede a apretarla un poco. Estado final: El equipo opera correctamente en el servicio. Repuestos: No | 2025-07-14 08:05 |  | 2025-07-14 08:49 | 2025-07-14 09:39 | 50 | 0 | 50 | 257175 | Media | 2025-07-14 07:31 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: se acerca al servicio y se recibe flujómetro que presenta flujo no constante actividad realizada: se acerca al taller y se nota que al equipo le hace falta un empaque en la parte superior del medidor, se realizan pruebas con el patrón y aunque se encuentran las mediciones muy al limite del 10%sin embargo el equipo funciona correctamente, la perilla es muy sensible a cualquier movimiento, se procede a apretarla un poco. estado final: el equipo opera correctamente en el servicio. repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Monday | 0
117739 | CORRECTIVO | 1006739793 | ANA SOFIA BARROS CHURTA | termometro malo el termometro por momentos no prende, y no funciona |  | 1036962891 | juan jose gomez castaño |  | H6-T2 |  | TERMÓMETRO ELECTRÓNICO | 5293 | EB2559 | EB2559 | WELCH ALLYN | 01692-500 SURETEMP PLUS ELECTRONIC THERMOMETE | 24517762 | 2025-07-12 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Se acerca al servicio y el personal asistencial reporta que el termómetro a veces toma la temperatura incorrecta. Actividad realizada: Se lleva el equipo al taller, se revisan las baterías, el funcionamiento normal del equipo y se realiza comparación de toma de la temperatura con otro termómetro, se verifica entonces que el equipo se encuentra en buen estado. Pero se concluye que el personal asistencias no toma la temperatura adecuadamente, es decir, el termómetro automáticamente esta programado para tomar la temperatura de manera oral, es posible que el personal asistencial no haga el cambio de este modo al axilar, se procede entonces a cambiar la configuración para que siempre quede de manera axilar de forma automática. Estado final: El equipo opera correctamente en el servicio. Repuestos: No. | 2025-07-07 14:55 |  | 2025-07-07 15:26 | 2025-07-07 16:00 | 35 | 0 | 35 | 256681 | Media | 2025-07-06 06:55 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: se acerca al servicio y el personal asistencial reporta que el termómetro a veces toma la temperatura incorrecta. actividad realizada: se lleva el equipo al taller, se revisan las baterías, el funcionamiento normal del equipo y se realiza comparación de toma de la temperatura con otro termómetro, se verifica entonces que el equipo se encuentra en buen estado. pero se concluye que el personal asistencias no toma la temperatura adecuadamente, es decir, el termómetro automáticamente esta programado para tomar la temperatura de manera oral, es posible que el personal asistencial no haga el cambio de este modo al axilar, se procede entonces a cambiar la configuración para que siempre quede de manera axilar de forma automática. estado final: el equipo opera correctamente en el servicio. repuestos: no. | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Monday | 0
117750 | CORRECTIVO | 1036960489 | maria alejandra ortiz ardila | termómetro registra temperaturas altas nevera inducol, donde se almacenan los reactivos de banco de sangre estuvo generando diferentes alarmas de temperaturas por fuera del rango aceptado. |  | 1036962891 | juan jose gomez castaño |  | BANCO DE SANGRE |  | NEVERA | 4521 | 6030 |  | INDUCOL | VV-510BL1CDLD | 3758 | 2025-07-12 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Se acerca al servicio y la nevera se encuentra en los rangos normales de temperatura que indica el servicio. Pero allá comentan que la nevera se alarma constantemente. Actividad realizada: Se instala un data logger para medir la temperatura del equipo en tiempo real, se deja midiendo durante 30 minutos para ver cual es el comportamiento del equipo. Se reacomodan los sensores, dado que el personal pone cajas en la parte alta del refrigerador, tapando el ventilador y no dejando que la temperatura sea homogénea, se les da la recomendación de que deben poner los reactivos mas pequeños en la parte superior y las cajas grandes en la parte inferior, así mejora el flujo el aire frio en la nevera. Estado final: El equipo queda operando en buenas condiciones. Repuestos: No. | 2025-07-07 18:35 |  | 2025-07-07 18:36 | 2025-07-07 19:51 | 75 | 0 | 75 | 256784 | Media | 2025-07-07 18:23 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: se acerca al servicio y la nevera se encuentra en los rangos normales de temperatura que indica el servicio. pero allá comentan que la nevera se alarma constantemente. actividad realizada: se instala un data logger para medir la temperatura del equipo en tiempo real, se deja midiendo durante 30 minutos para ver cual es el comportamiento del equipo. se reacomodan los sensores, dado que el personal pone cajas en la parte alta del refrigerador, tapando el ventilador y no dejando que la temperatura sea homogénea, se les da la recomendación de que deben poner los reactivos mas pequeños en la parte superior y las cajas grandes en la parte inferior, así mejora el flujo el aire frio en la nevera. estado final: el equipo queda operando en buenas condiciones. repuestos: no. | DESGASTE_NORMAL | ['DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Monday | 0
117701 | CORRECTIVO | 1045021611 | luisa fernanda vasquez muñoz | Buenas tardes solicito verificar funcionamiento Buenas tardes solicito verificar funcionamiento del termometro de h2t2 ya que esta marcando la misma temperatura en los pacientes, es de vital importancia tener una temperatura correcta aun mas en pacientes inmunocomprometidos, gracias . |  | 1036962891 | juan jose gomez castaño |  | H2-T2 |  | TERMÓMETRO ELECTRÓNICO | 4525 | M1079 |  | WELCH ALLYN | 01692-500 SURETEMP PLUS ELECTRONIC THERMOMETE | 21094042 | 2025-07-12 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Se acerca al servicio y se diagnostica el equipo. Actividad realizada: Se realiza comparación con el termómetro de H2T1 y el equipo se encuentra en buen esta, arrojando resultados similares, se realiza limpieza de las baterías, del termómetro en general y se toman temperatura en varias zonas del cuerpo y con varias personas, variando en cada una de ellas, el equipo se organiza en modo estático para que siempre tome temperatura axilar adulto. Estado final: El equipo queda operando correctamente en el servicio. Repuestos: No | 2025-07-05 13:44 |  | 2025-07-05 13:47 | 2025-07-05 14:09 | 22 | 0 | 22 | 256666 | Media | 2025-07-05 12:34 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: se acerca al servicio y se diagnostica el equipo. actividad realizada: se realiza comparación con el termómetro de h2t1 y el equipo se encuentra en buen esta, arrojando resultados similares, se realiza limpieza de las baterías, del termómetro en general y se toman temperatura en varias zonas del cuerpo y con varias personas, variando en cada una de ellas, el equipo se organiza en modo estático para que siempre tome temperatura axilar adulto. estado final: el equipo queda operando correctamente en el servicio. repuestos: no | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Saturday | 5
117738 | CORRECTIVO | 1007290946 | NAZARET GARCIA VALENCIA | Ecotone triage Buenos días Reporto ecotone con placa 5797 se encuentra con interferencia, no se alcanza a escuchar fetocardia. Muchas gracias |  | 1036962891 | juan jose gomez castaño |  | URGENCIAS |  | ECOTONE | 4272 | 5797 |  | DOPPLEX HUNTLEIGH | FD3 | (21)FD3PX10819922 | 2025-07-12 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Se acerca al servicio y se reporta que el equipo presenta interferencias al escuchar al paciente. Actividad realizada: Se lleva el equipo al taller, se evalúa y todo parece estar bien, en el cabezal del piezoeléctrico se encuentra pegaloca, se retira la mayor cantidad posible pues esto puede ser el causante, se limpia el porta baterías dado que se encuentra levemente oxidado y se mide la batería, la cual esta casi nueva, por lo que se decide no cambiar, se vuelven a hacer pruebas y el equipo se escucha bien. Estado final: El equipo queda operando correctamente en el servicio. Repuestos: No | 2025-07-07 14:52 |  | 2025-07-07 14:56 | 2025-07-07 16:50 | 114 | 69 | 45 | 256707 | Media | 2025-07-07 08:44 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: se acerca al servicio y se reporta que el equipo presenta interferencias al escuchar al paciente. actividad realizada: se lleva el equipo al taller, se evalúa y todo parece estar bien, en el cabezal del piezoeléctrico se encuentra pegaloca, se retira la mayor cantidad posible pues esto puede ser el causante, se limpia el porta baterías dado que se encuentra levemente oxidado y se mide la batería, la cual esta casi nueva, por lo que se decide no cambiar, se vuelven a hacer pruebas y el equipo se escucha bien. estado final: el equipo queda operando correctamente en el servicio. repuestos: no | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Monday | 0
118626 | CORRECTIVO | 1007109680 | valentina arbelaez ramirez | FLUJOMETRO MALO FLUJOMETRO QUE SE BAJA A 0 Y LUEGO SE SUBE A 15 SOLO |  | 1036962891 | juan jose gomez castaño |  | UCIN |  | FLUJÓMETRO | 4714 | 432 | 432 | OHIO | ALTA PRECISIÓN- SENCILLO | 21132692 REF: 7700-1309-907 | 2025-08-09 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Se recibe sensor con problemas de flujo. Actividad realizada: El tubo exterior del flujómetro se encontraba desapretado, por lo cual generaba fuga, se apreta y el equipo queda operando correctamente. para esto se hacen pruebas con el equipo patrón. Estado final: El equipo queda operando correctamente en el servicio. Repuestos: No. | 2025-08-08 07:40 |  | 2025-08-08 09:46 | 2025-08-08 09:54 | 8 | 0 | 8 | 258805 | Media | 2025-08-08 04:27 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: se recibe sensor con problemas de flujo. actividad realizada: el tubo exterior del flujómetro se encontraba desapretado, por lo cual generaba fuga, se apreta y el equipo queda operando correctamente. para esto se hacen pruebas con el equipo patrón. estado final: el equipo queda operando correctamente en el servicio. repuestos: no. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Friday | 4
118655 | CORRECTIVO | 1146441094 | yuldana escudero lezcano | Cable de EKG con latiguillo Cable de EKG que no genera trazado, no funciona |  | 1036962891 | juan jose gomez castaño |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3756 | 5198 |  | EDAN | IM70 | 360080-M21119570003 | 2025-08-16 | PENDIENTE | MAL USO |  |  | Diagnostico: Monitor no se encuentra configurado con las derivadas que desean visualizar. Actividad realizada: El monitor se encontraba con una configuración que el personal asistencial no requería, se modifica configuración de ECG a 5 derivadas y el equipo queda mostrando las derivadas de ECG. Estado final: El equipo queda operando correctamente en el servicio. Repuestos: No | 2025-08-09 07:41 |  | 2025-08-09 07:52 | 2025-08-09 08:26 | 34 | 26 | 8 | 258892 | Media | 2025-08-09 00:01 | APROBADA |  | MAL USO | MAL USO | diagnostico: monitor no se encuentra configurado con las derivadas que desean visualizar. actividad realizada: el monitor se encontraba con una configuración que el personal asistencial no requería, se modifica configuración de ecg a 5 derivadas y el equipo queda mostrando las derivadas de ecg. estado final: el equipo queda operando correctamente en el servicio. repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Saturday | 5
116817 | CORRECTIVO | 1057788172 | jhon andrey usma jaramillo | Cardioscopio de REA 1 fallando. Por favor revisar monitor de sala de reanimación 1 ya que el cardioscopio no está sensando. Muchas gracias. |  | 1036962891 | juan jose gomez castaño |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3655 | 5126 |  | EDAN | IM70 + CO2 | 360080-M21119560009 | 2025-06-14 | PENDIENTE | MAL USO |  |  | Diagnostico: Monitor de signos vitales de REA1 no sensa ECG. Actividad realizada: Se acerca al servicio, el personal asistencias dice que son los latiguillos de ecg, se procede a examinar el monitor y los latiguillos, se nota que las derivadas del monitor no corresponden al numero de derivadas de los latiguillos, se procede a configurar correctamente el monitor. De igual manera se lleva el patrón de ecg para verificar que las mediciones sean correctas. ECG (BPM): PROGRAMADO: 60 MEDIDO: 60 ERROR: 0 PROGRAMADO: 80 MEDIDO: 80 ERROR: 0 PROGRAMADO: 100 MEDIDO: 100 ERROR: 0 PROGRAMADO: 120 MEDIDO: 120 ERROR: 0 PROGRAMADO: 140 MEDIDO: 140 ERROR: 0 PROGRAMADO: 160 MEDIDO: 160 ERROR: 0 PROGRAMADO: 180 MEDIDO: 180 ERROR: 0 PROGRAMADO: 200 MEDIDO: 200 ERROR: 0 PROGRAMADO: 220 MEDIDO: 220 ERROR: 0 Estado final: El equipo queda en buen estado de funcionamiento. Repuestos: No | 2025-06-10 17:51 |  | 2025-06-10 18:35 | 2025-06-10 19:00 | 25 | 0 | 25 | 255130 | Media | 2025-06-10 17:49 | APROBADA |  | MAL USO | MAL USO | diagnostico: monitor de signos vitales de rea1 no sensa ecg. actividad realizada: se acerca al servicio, el personal asistencias dice que son los latiguillos de ecg, se procede a examinar el monitor y los latiguillos, se nota que las derivadas del monitor no corresponden al numero de derivadas de los latiguillos, se procede a configurar correctamente el monitor. de igual manera se lleva el patrón de ecg para verificar que las mediciones sean correctas. ecg (bpm): programado: 60 medido: 60 error: 0 programado: 80 medido: 80 error: 0 programado: 100 medido: 100 error: 0 programado: 120 medido: 120 error: 0 programado: 140 medido: 140 error: 0 programado: 160 medido: 160 error: 0 programado: 180 medido: 180 error: 0 programado: 200 medido: 200 error: 0 programado: 220 medido: 220 error: 0 estado final: el equipo queda en buen estado de funcionamiento. repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Tuesday | 1
117692 | CORRECTIVO | 1040182757 | cherry manuela dominguez lopez | fonendoscopio tiene en mal funcionamiento Cordial saludo! Fonendoscopio EB1825 somer hogar tiene sueltas la ojivas. Muchas gracias. |  | 1036962891 | juan jose gomez castaño |  | SOMER HOGAR |  | FONENDOSCOPIO | 3928 | EB1825 | EB1825 | BOKANG | BK3007 | EB1825 | 2025-07-12 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Se encuentra el fonendoscopio desarmado. Actividad realizada: con ayuda de unas pinzas se logran cuadrar las piezas del fonendoscopio en su lugar y el equipo queda operativo. Estado final: El equipo queda operando correctamente. Repuestos: No | 2025-07-05 08:35 |  | 2025-07-05 08:36 | 2025-07-05 09:09 | 33 | 0 | 33 | 256635 | Media | 2025-07-04 14:36 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: se encuentra el fonendoscopio desarmado. actividad realizada: con ayuda de unas pinzas se logran cuadrar las piezas del fonendoscopio en su lugar y el equipo queda operativo. estado final: el equipo queda operando correctamente. repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Saturday | 5
118765 | CORRECTIVO | 1121928168 | JUAN CARLOS GARCIA ARIAS | pinza de satrador dañada, no enciende y no censa. por favor revisar pinza de satrador dañada, no enciende y no censa. |  | 1036962891 | juan jose gomez castaño |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3755 | 5197 |  | EDAN | IM70 | 360080-K20C00600012 | 2025-08-16 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Se recibe pinza que al probarla en un monitor no enciende el led y no sensa oximetría. Actividad realizada: Al examinar la pinza pareciera como si hubiese sido pisada, no estaba partida pero si desarmada, además con un cable interno zafado de su lugar, se procede a terminar de desarmar la pinza, soldar de nuevo el cable en su lugar y posteriormente armarla de nuevo, lo cual resulta con mayor dificultad dado que hubo que hacer un cambio de resortes internos. Para finalizar se comprueba con el personal asistencial y se dan algunos consejos sobre el cuidado de las pinzas. Estado final: El equipo queda operando correctamente en el servicio. Repuestos: No. | 2025-08-12 17:36 |  | 2025-08-12 17:41 | 2025-08-12 19:23 | 102 | 0 | 102 | 259120 | Media | 2025-08-12 16:58 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: se recibe pinza que al probarla en un monitor no enciende el led y no sensa oximetría. actividad realizada: al examinar la pinza pareciera como si hubiese sido pisada, no estaba partida pero si desarmada, además con un cable interno zafado de su lugar, se procede a terminar de desarmar la pinza, soldar de nuevo el cable en su lugar y posteriormente armarla de nuevo, lo cual resulta con mayor dificultad dado que hubo que hacer un cambio de resortes internos. para finalizar se comprueba con el personal asistencial y se dan algunos consejos sobre el cuidado de las pinzas. estado final: el equipo queda operando correctamente en el servicio. repuestos: no. | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Tuesday | 1
118433 | CORRECTIVO | 1036403702 | deisy giraldo castro | Fonendoscopia de medicina prepagada Fonendoscopia de medicina prepagada no funciona correctamente. |  | 1036962891 | juan jose gomez castaño |  | URGENCIAS |  | FONENDOSCOPIO | 3631 | EB1653 | EB1653 | PRESTIGE | 121 |  | 2025-08-02 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Se recibe fonendoscopio con aparente ruptura interna. Actividad realizada: Se acomodan las laminas internas que sostienen y le dan rigidez a la zona auricular del fonendoscopio, se acopla y se refuerza con pegaloca. Estado final: El equipo queda operando correctamente en el servicio. Repuestos: No. | 2025-07-31 07:35 |  | 2025-07-31 08:17 | 2025-07-31 09:07 | 50 | 0 | 50 | 258362 | Media | 2025-07-31 07:34 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: se recibe fonendoscopio con aparente ruptura interna. actividad realizada: se acomodan las laminas internas que sostienen y le dan rigidez a la zona auricular del fonendoscopio, se acopla y se refuerza con pegaloca. estado final: el equipo queda operando correctamente en el servicio. repuestos: no. | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Thursday | 3
116740 | CORRECTIVO | 1036945152 | angela patricia gomez quintero | OXÍMETRO NO CENSA Buen día, son tan amables para revisar el pusooxímetro en rea 1 que da dificultad para que cense, muchas gracias. |  | 1036962891 | juan jose gomez castaño |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3655 | 5126 |  | EDAN | IM70 + CO2 | 360080-M21119560009 | 2025-06-14 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Se acerca al servicio y se nota que la pinza presenta intermitencia al momento se sensar. Actividad realizada: Se destapa la pinza, por el lado de conexión del monitor y se detalla que tiene cables sueltos, se procede a conectarlos de nuevo en su lugar, se vuelve a probar el funcionamiento de la pinza en el monitor de prueba y se evidencia que funciona sin ninguna intermitencia. Estado final: Equipo en buen estado de funcionamiento. Repuestos: No. | 2025-06-10 10:48 |  | 2025-06-10 14:04 | 2025-06-10 14:40 | 35 | 0 | 35 | 255041 | Media | 2025-06-10 09:24 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: se acerca al servicio y se nota que la pinza presenta intermitencia al momento se sensar. actividad realizada: se destapa la pinza, por el lado de conexión del monitor y se detalla que tiene cables sueltos, se procede a conectarlos de nuevo en su lugar, se vuelve a probar el funcionamiento de la pinza en el monitor de prueba y se evidencia que funciona sin ninguna intermitencia. estado final: equipo en buen estado de funcionamiento. repuestos: no. | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Tuesday | 1
118353 | CORRECTIVO | 1053800237 | jhon wilmar duque lopez | Soporte de la baranda de la cama suelto. se evidencia soporte de la baranda de la cama del cubículo 12 suelto, impidiendo el ajuste adecuado de la baranda. |  | 1036962891 | juan jose gomez castaño |  | UCIP |  | CAMA ELÉCTRICA | 374 | 4015 |  | DOMETAL | LINIX | 00000-58089 | 2025-08-02 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Se acerca al servicio y se evidencia la baranda de la cama en mal estado. Actividad realizada: Se evidencia que le hace falta un tornillo especial para poder fijar la baranda de manera correcta en la cama, en el taller se encuentra exactamente el mismo tornillo, por lo cual se repara la baranda. Estado final: El equipo queda operando correctamente en el servicio. Repuestos: No. | 2025-07-28 15:27 |  | 2025-07-28 15:55 | 2025-07-28 16:39 | 45 | 0 | 45 | 258193 | Media | 2025-07-28 12:32 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: se acerca al servicio y se evidencia la baranda de la cama en mal estado. actividad realizada: se evidencia que le hace falta un tornillo especial para poder fijar la baranda de manera correcta en la cama, en el taller se encuentra exactamente el mismo tornillo, por lo cual se repara la baranda. estado final: el equipo queda operando correctamente en el servicio. repuestos: no. | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Monday | 0
116986 | CORRECTIVO | 1111197742 | RUTH ESTHER NAVAS GOMEZ | REGULADOR VACIO MALO REGULADOR VACIO MALO |  | 1036962891 | juan jose gomez castaño |  | UCIN |  | REGULADOR DE VACÍO | 2458 |  | EB1174 | AMVEX | ANÁLOGO | C2AY000961 | 2025-06-21 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Se evidencia que la aguja que marca el nivel de sección no se mueve del lugar Actividad realizada: Se desarma el equipo para intentar reparar la aguja, se evidencia que el problema se encuentra en el tablero, se le aplica un poco de fuerza para volverlo nuevamente plano, este responde perfectamente y al volver a armar el equipo y realizarse pruebas de funcionamiento con el vacío este responde correctamente. Estado final: El equipo queda operando correctamente en el servicio. Repuestos: Ninguno | 2025-06-16 15:13 |  | 2025-06-16 15:34 | 2025-06-16 16:08 | 34 | 0 | 34 | 255479 | Media | 2025-06-16 14:32 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: se evidencia que la aguja que marca el nivel de sección no se mueve del lugar actividad realizada: se desarma el equipo para intentar reparar la aguja, se evidencia que el problema se encuentra en el tablero, se le aplica un poco de fuerza para volverlo nuevamente plano, este responde perfectamente y al volver a armar el equipo y realizarse pruebas de funcionamiento con el vacío este responde correctamente. estado final: el equipo queda operando correctamente en el servicio. repuestos: ninguno | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Monday | 0
118863 | CORRECTIVO | 1036402881 | CRISTINA CASTAÑO RAMIREZ | 221 por favor revisar cable control cama, gracias |  | 1036962891 | juan jose gomez castaño |  | H2-T1 | HAB 221 | CAMA ELÉCTRICA | 195 | 1088 |  | LOS PINOS | 740LV.05 | 46153 | 2025-08-16 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Se reporta cama con mal funcionamiento, no presenta movimientos. Actividad realizada: Se deduce que el problema se encuentra en el control, pues este estaba deteriorado y con cables reventados, se procede a poner todo de nuevo en su lugar soldando los cables de la tarjeta. Estado final: El equipo queda operando correctamente en el servicio. Repuestos: No. | 2025-08-15 14:41 |  | 2025-08-15 18:18 | 2025-08-15 19:53 | 94 | 0 | 94 | 259226 | Media | 2025-08-14 13:19 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: se reporta cama con mal funcionamiento, no presenta movimientos. actividad realizada: se deduce que el problema se encuentra en el control, pues este estaba deteriorado y con cables reventados, se procede a poner todo de nuevo en su lugar soldando los cables de la tarjeta. estado final: el equipo queda operando correctamente en el servicio. repuestos: no. | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Friday | 4
118884 | CORRECTIVO | 1001387124 | melissa quintero hernandez | carcasa de pantalla despegada Buenos días para reportar monitor 3308 ( monitor de carro de paro) con la carcasa de la pantalla despegada por favor revisar y muchas gracias |  | 1036962891 | juan jose gomez castaño |  | H3-T2 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 982 | 3308 |  | EDAN | M9 IBP | 301499-M14202810008 | 2025-08-23 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Se encuentra monitor con carcasa suelta. Actividad realizada: Se realiza presión para volver a introducir la carcasa en su lugar. Estado final: El equipo queda operando correctamente en el servicio. Repuestos: No. | 2025-08-19 07:40 |  | 2025-08-19 10:45 | 2025-08-19 11:13 | 28 | 0 | 28 | 259364 | Media | 2025-08-18 09:09 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: se encuentra monitor con carcasa suelta. actividad realizada: se realiza presión para volver a introducir la carcasa en su lugar. estado final: el equipo queda operando correctamente en el servicio. repuestos: no. | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Tuesday | 1
118868 | CORRECTIVO | 1007346623 | VERONICA MARIA AGUDELO ATEHORTUA | monitor de trasnsporte con pantalla bloqueada monitor de trasnsporte con pantalla bloqueada |  | 1036962891 | juan jose gomez castaño |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 958 | 4065 |  | EDAN | IM70 | 360080-M17911550001 | 2025-08-16 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Se encuentra monitor al que no le funciona la perilla de mando. Actividad realizada: En el taller se examina que el equipo pudo haber recibido una caída, dado que se encontraron, cables rotos, de la perilla y de la pantalla, además la bomba de NIBP caída. Se repara uno de los cables, se reemplaza cable pantalla-perilla y se vuelve a ajustar la bomba de NIBP. Estado final: El equipo queda operando correctamente en el servicio. Repuestos: NO, Repuestos del Taller | 2025-08-15 16:08 |  | 2025-08-15 16:11 | 2025-08-15 17:24 | 74 | 0 | 74 | 259331 | Media | 2025-08-15 15:29 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: se encuentra monitor al que no le funciona la perilla de mando. actividad realizada: en el taller se examina que el equipo pudo haber recibido una caída, dado que se encontraron, cables rotos, de la perilla y de la pantalla, además la bomba de nibp caída. se repara uno de los cables, se reemplaza cable pantalla-perilla y se vuelve a ajustar la bomba de nibp. estado final: el equipo queda operando correctamente en el servicio. repuestos: no, repuestos del taller | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Friday | 4
119030 | CORRECTIVO | 1037649230 | LUISA FERNANDA CRISTANCHO PARRA | Micro Flujometro con fuga Se reporta micro flujómetro con fuga , se expulso automáticamente de la torre 44 . |  | 1036962891 | juan jose gomez castaño |  | UCIN |  | FLUJÓMETRO | 1672 | 247 |  | AMVEX | ALTA PRECISIÓN- SENCILLO | FMAO11565DL | 2025-08-30 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Se recibe flujómetro con fuga. Actividad realizada: Se revisa en el taller y la fusa se debe a una fisura entre el tubo exterior y el cuerpo del flujómetro, se echa pegante para corregir la falla. Estado final: El equipo queda operando correctamente en el servicio. Repuestos: No. Observacion al aprobar: Equipo dado de Baja con GT-119120 | 2025-08-23 17:04 |  | 2025-08-23 17:04 | 2025-08-23 17:40 | 36 | 0 | 36 | 259690 | Media | 2025-08-23 16:07 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: se recibe flujómetro con fuga. actividad realizada: se revisa en el taller y la fusa se debe a una fisura entre el tubo exterior y el cuerpo del flujómetro, se echa pegante para corregir la falla. estado final: el equipo queda operando correctamente en el servicio. repuestos: no. observacion al aprobar: equipo dado de baja con gt-119120 | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Saturday | 5
119029 | CORRECTIVO | 44004295 | sandra yanoha bedoya ciro | pulsoximetro malo pulsoximetro malo |  | 1036962891 | juan jose gomez castaño |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1034 | 3057 |  | EDAN | M9 IBP | 301137-M12604350012-01 | 2025-08-30 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Se recibe pinza se SpO2 rota en la parte de la conexión y abierta en la zona donde se ubica el dedo Actividad realizada: Se procede a reemplazar por una nueva pinza dado que no fue posible repararla. Estado final: El equipo queda operando correctamente en el servicio. Repuestos: Si. | 2025-08-23 16:21 |  | 2025-08-23 16:22 | 2025-08-23 17:04 | 42 | 0 | 42 | 259689 | Media | 2025-08-23 16:05 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: se recibe pinza se spo2 rota en la parte de la conexión y abierta en la zona donde se ubica el dedo actividad realizada: se procede a reemplazar por una nueva pinza dado que no fue posible repararla. estado final: el equipo queda operando correctamente en el servicio. repuestos: si. | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Saturday | 5
117690 | CORRECTIVO | 1038418449 | daniela rios arbelaez | latiguillo de ekg roto. latiguillo de ekg roto en el cubiculo 13- |  | 1036962891 | juan jose gomez castaño |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1046 | 3930 |  | NIHON KOHDEN | BSM-6501 TRITON | 05534 MODLO:21661 | 2025-07-12 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Se acerca al servicio y se notan que los electrodos del ECG están reventados por mal movimiento del paciente. Actividad realizada: Dado el lugar de ruptura se deciden cambiar por unos cables nuevos los cuales quedan operando correctamente ene el servicio. Estado final: El equipo opera correctamente en el servicio. Repuestos: Si | 2025-07-05 07:49 |  | 2025-07-05 08:04 | 2025-07-05 08:30 | 26 | 0 | 26 | 256654 | Media | 2025-07-05 00:30 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: se acerca al servicio y se notan que los electrodos del ecg están reventados por mal movimiento del paciente. actividad realizada: dado el lugar de ruptura se deciden cambiar por unos cables nuevos los cuales quedan operando correctamente ene el servicio. estado final: el equipo opera correctamente en el servicio. repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Saturday | 5
117966 | CORRECTIVO | 1041329097 | ANA MARIA ARIAS GIRALDO | Cable de monitor se daño Cable de monitor se daño la conexión |  | 1036962891 | juan jose gomez castaño |  | H5-T2 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1054 | 3652 |  | EDAN | M50 | 333124-M15707590001 | 2025-07-19 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Se acerca al servicio y se encuentra el cable AC cortado. Actividad realizada: se realiza cambio de cable AC por uno en buen estado del taller. Estado final: El equipo opera correctamente en el servicio. Repuestos: No | 2025-07-15 07:33 |  | 2025-07-15 08:32 | 2025-07-15 09:33 | 61 | 0 | 61 | 257273 | Media | 2025-07-15 05:51 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: se acerca al servicio y se encuentra el cable ac cortado. actividad realizada: se realiza cambio de cable ac por uno en buen estado del taller. estado final: el equipo opera correctamente en el servicio. repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Tuesday | 1
118619 | CORRECTIVO | 39457091 | VIVIANA VILLEGAS ARISTIZABAL | Flujometro dañado Flujometro dañado y deja escapar oxigeno |  | 1036962891 | juan jose gomez castaño |  | ONCOLOGÍA | SALA DE QUIMIOTERAPIA | FLUJÓMETRO | 1606 | 175 |  | AMVEX | SENCILLO | FMAO07984KJ | 2025-08-09 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Se encuentra equipo partido en dos. Actividad realizada: Se pega tubo exterior con el balín y el empaque, se deja secando; Después de múltiples reparaciones el equipo es dado de baja. Estado final: El equipo es dado de baja. Repuestos: No. | 2025-08-06 17:09 |  | 2025-08-06 17:19 | 2025-08-08 11:27 | 2527 | 2454 | 73 | 258776 | Media | 2025-08-06 16:16 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: se encuentra equipo partido en dos. actividad realizada: se pega tubo exterior con el balín y el empaque, se deja secando; después de múltiples reparaciones el equipo es dado de baja. estado final: el equipo es dado de baja. repuestos: no. | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Wednesday | 2
118489 | CORRECTIVO | 1040872746 | manuela ramirez montoya | buenos días solicito revisión de flujometro adulto buenos días solicito revisión de flujometro adulto, muchas gracias |  | 1036962891 | juan jose gomez castaño |  | H3-T2 |  | FLUJÓMETRO | 1583 | 144 |  | AMVEX | SENCILLO | FMAO11364BJ | 2025-08-02 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Se encuentra tubo exterior del flujómetro reventado. Actividad realizada: Se hace reparación del tubo externo y el equipo queda sin fugas. Estado final: el equipo queda operando correctamente en el servicio. Repuestos: No | 2025-08-01 07:29 |  | 2025-08-01 08:12 | 2025-08-01 09:09 | 58 | 0 | 58 | 258450 | Media | 2025-08-01 02:28 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: se encuentra tubo exterior del flujómetro reventado. actividad realizada: se hace reparación del tubo externo y el equipo queda sin fugas. estado final: el equipo queda operando correctamente en el servicio. repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Friday | 4
117689 | CORRECTIVO | 1053833876 | paola alejandra tabarez bedoya | camilla benq sala 4 no prende camilla benq sala 4 no prende |  | 1036962891 | juan jose gomez castaño |  | CIRUGÍA |  | MESA DE CIRUGÍA | 4209 | 5726 |  | BENQ | DR.MAX 7000S | 2A295-V6-0065 | 2025-07-05 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Se acerca al servicio y se nota que el control de la mesa de cirugía presenta una falla. Actividad realizada: Se lleva el control al taller, se diagnostica cual es la parte del cable malo, se corta y se vuelve a unir nuevamente. Estado final: El equipo queda funcionando correctamente en el servicio. Repuestos: No | 2025-07-04 16:45 |  | 2025-07-04 16:51 | 2025-07-04 19:25 | 153 | 7 | 146 | 256631 | Media | 2025-07-04 14:15 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: se acerca al servicio y se nota que el control de la mesa de cirugía presenta una falla. actividad realizada: se lleva el control al taller, se diagnostica cual es la parte del cable malo, se corta y se vuelve a unir nuevamente. estado final: el equipo queda funcionando correctamente en el servicio. repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Friday | 4
118462 | CORRECTIVO | 22586731 | leady natalye velez mata | craneotomo malo craneotomo malo se solicita mantenimeinto |  | 1036962891 | juan jose gomez castaño |  | CIRUGÍA |  | CRANEÓTOMO | 4687 | 6156 |  | MEDTRONIC | MIDAS REX MR8 | NTC74879 | 2025-08-02 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Se revisa craneotomo que no funciona. Actividad realizada: Se visualizan que los pines de la entrada se encuentran doblados, se enderezan y frente al personal asistencial se evidencia que el equipo queda operando correctamente. Estado final: El equipo queda operando con normalidad en el servicio. Repuestos: No | 2025-07-31 09:59 |  | 2025-07-31 09:59 | 2025-07-31 10:13 | 14 | 0 | 14 | 258370 | Media | 2025-07-31 09:56 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: se revisa craneotomo que no funciona. actividad realizada: se visualizan que los pines de la entrada se encuentran doblados, se enderezan y frente al personal asistencial se evidencia que el equipo queda operando correctamente. estado final: el equipo queda operando con normalidad en el servicio. repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Thursday | 3
118658 | CORRECTIVO | 43855641 | NANCY ANDREA CARDONA AGUDELO | malo control de mesa traccion del quirofano 5 es buenos dias,control de mesa traccion del quirofano 5 esta quebrada la tapa de atras. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CIRUGÍA |  | MESA DE CIRUGÍA | 4967 | 6287 |  | BENQ | DR.MAX 7000 SERIES | 2A450-WB-0029 | 2025-08-16 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: carcasa trasera de control quebrada Actividad realizada: Se realiza reparación de carcasa. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-08-09 15:31 |  | 2025-08-09 15:31 | 2025-08-09 16:12 | 41 | 0 | 41 | 258909 | Media | 2025-08-09 15:09 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: carcasa trasera de control quebrada actividad realizada: se realiza reparación de carcasa. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Saturday | 5
108384 | CORRECTIVO | 1040051120 | JOHANA MILENA GOMEZ MARTINEZ | sensor malo Buenas noches, se reporta sensor de temperatura de incubadora draguer con mal funcionamiento |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIN |  | INCUBADORA | 4971 | 6291 |  | DRAGER | ISOLETTE 8000 PLUS | DSSM-0045 | 2025-01-25 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Sensor de temperatura de piel con encauchetado en malas condiciones Actividad realizada: Se revisa accesorio observando encauchetado roto, se pone termo encogible en la zona afectada, se pone en la incubadora para probar, se observa que este mide, se deja en prueba para observar si sensa correctamente. Se realiza seguimiento del sensor el cual se encuentra funcionando correctamente. Estado final: Equipo funcionando Repuestos: no | 2025-01-20 07:37 |  | 2025-01-20 11:42 | 2025-01-20 15:42 | 240 | 201 | 39 | 244860 | Media | 2025-01-20 00:51 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: sensor de temperatura de piel con encauchetado en malas condiciones actividad realizada: se revisa accesorio observando encauchetado roto, se pone termo encogible en la zona afectada, se pone en la incubadora para probar, se observa que este mide, se deja en prueba para observar si sensa correctamente. se realiza seguimiento del sensor el cual se encuentra funcionando correctamente. estado final: equipo funcionando repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Monday | 0
115752 | CORRECTIVO | 39448778 | DANYS VIVIANA MARIN CORREA | MAL FUNCIONAMIENTO favor revisar termohigometro no funciona se sala de partos 2 gracias |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UMI | SALA DE PARTO 2 | TERMOHIGRÓMETRO | 4694 | EB2280 | EB2280 | BIOTELECTRONICA | TH-02 | JHT905 | 2025-05-24 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Termohigrometro se observa funcionando bien pero se escuchan partes sueltas internas Actividad realizada: Se destapa equipo y se revisa encontrando algunas partes quebradas,se organiza se pega, se tapa nuevamente y se hacen pruebas funcionales. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-05-19 07:32 |  | 2025-05-19 08:29 | 2025-05-19 10:08 | 98 | 76 | 22 | 253437 | Media | 2025-05-18 07:48 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: termohigrometro se observa funcionando bien pero se escuchan partes sueltas internas actividad realizada: se destapa equipo y se revisa encontrando algunas partes quebradas,se organiza se pega, se tapa nuevamente y se hacen pruebas funcionales. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Monday | 0
118574 | CORRECTIVO | 1036936369 | DIANA CRISTINA GARCIA FLOREZ | pesa mala Buenos dias, se reporta pesa del consultorio 1 de radioterapia mala, presenta error en la pantalla. Gracias |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | RADIOTERAPIA |  | BÁSCULA CON TALLÍMETRO | 145 | EB0828 | EB0828 | DETECTO | DIGITAL 750 | E00616-0209 | 2025-08-09 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Báscula presenta baja batería Actividad realizada: Servicio manifiesta que la batería del equipo se acaba muy rápido, debido a que la bascula tiene puerto de adaptador de voltaje se busca en el taller uno para instalarlo y evitar el uso de baterías, se encuentra adaptador con las mismas características y se cambia el jack de conexión por uno que sea apto para el equipo, se suelda jack y se realizan pruebas de funcionamiento. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-08-05 10:33 |  | 2025-08-05 10:38 | 2025-08-05 12:36 | 118 | 0 | 118 | 258657 | Media | 2025-08-05 09:53 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: báscula presenta baja batería actividad realizada: servicio manifiesta que la batería del equipo se acaba muy rápido, debido a que la bascula tiene puerto de adaptador de voltaje se busca en el taller uno para instalarlo y evitar el uso de baterías, se encuentra adaptador con las mismas características y se cambia el jack de conexión por uno que sea apto para el equipo, se suelda jack y se realizan pruebas de funcionamiento. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Tuesday | 1
114024 | CORRECTIVO | 43857050 | yurany andrea marin vergara | flujometro 249 aberiado buenas tardes favor revisar flujometro 249 de urgencias que se encuentra aberiado muchas gracias |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | URGENCIAS |  | FLUJÓMETRO | 1674 | 249 |  | AMVEX | SENCILLO ALTA FRECUENCIA | FMAO11068FK | 2025-04-05 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Flujómetro con tubo exterior reventado Actividad realizada: Se encuentra tubo exterior quebrado, el equipo ya había sido reparado en la misma zona por la misma razón, se retira acrílico viejo, se repara nuevamente con acrílico nuevo, el cual se debe aplicar en varias ocasiones para que quede bien sellado y sin fugas, se realizan pruebas de funcionamiento, donde se observa una pequeña fuga por la salida, se retira perilla, se limpia y se instala nuevamente, se realizan pruebas Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-03-29 14:17 |  | 2025-03-29 14:23 | 2025-03-29 16:28 | 126 | 0 | 126 | 250103 | Media | 2025-03-29 12:52 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: flujómetro con tubo exterior reventado actividad realizada: se encuentra tubo exterior quebrado, el equipo ya había sido reparado en la misma zona por la misma razón, se retira acrílico viejo, se repara nuevamente con acrílico nuevo, el cual se debe aplicar en varias ocasiones para que quede bien sellado y sin fugas, se realizan pruebas de funcionamiento, donde se observa una pequeña fuga por la salida, se retira perilla, se limpia y se instala nuevamente, se realizan pruebas estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO, DESGASTE_NORMAL | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO', 'DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Saturday | 5
120669 | CORRECTIVO | 1001471632 | ESTEFANIA GARCIA PAVAS | Termometro malo Buenos dias para reportar termometro del puesto de enfermeria malo mil gracias |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | H3-T2 | PUESTO DE ENFERMERÍA | TERMOHIGRÓMETRO | 1751 | EB0301 | EB0301 | DIGITAL | HTC-2 |  | 2025-10-18 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: pantalla con segmentos distorsionados Actividad realizada: Se destapa equipo, se organiza pantalla y tarjeta que se encuentran sueltos y se prueba. se encuentra equipo sin tapa trasera, pendiente realizar diseño 3D 17/10/2025: Se realiza tapa en 3D y se instala Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-10-16 13:29 |  | 2025-10-16 14:49 | 2025-10-17 20:19 | 1769 | 1680 | 89 | 263126 | Media | 2025-10-16 11:55 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: pantalla con segmentos distorsionados actividad realizada: se destapa equipo, se organiza pantalla y tarjeta que se encuentran sueltos y se prueba. se encuentra equipo sin tapa trasera, pendiente realizar diseño 3d 17/10/2025: se realiza tapa en 3d y se instala estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Thursday | 3
120472 | CORRECTIVO | 1036955592 | natalia osorio quintero | Nevara Soporte (Cogedera) de nevera quebrado. por favor revisar. gracias |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | BANCO DE SANGRE |  | TERMÓMETRO DE NEVERA DE TRANSPORTE | 1798 | EB0550 | EB0550 | KLIMBER | NEVERA TRANSPORTE |  | 2025-10-11 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Nevera de transporte con varias partes fracturadas Actividad realizada: se intenta reparar sin embargo se observa que presenta fracturas en varias partes, incluyendo en la parte interna, por lo tanto se comenta a coordinador, pendiente por respuesta Estado final: fuera de servicio Repuestos: no 10/10/2025: Equipo es dado de baja debido a la cantidad de fracturas que presenta no es posible reparar. BAJA | 2025-10-09 10:17 |  | 2025-10-09 12:37 | 2025-10-10 16:20 | 1664 | 1576 | 88 | 262733 | Media | 2025-10-08 21:01 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: nevera de transporte con varias partes fracturadas actividad realizada: se intenta reparar sin embargo se observa que presenta fracturas en varias partes, incluyendo en la parte interna, por lo tanto se comenta a coordinador, pendiente por respuesta estado final: fuera de servicio repuestos: no 10/10/2025: equipo es dado de baja debido a la cantidad de fracturas que presenta no es posible reparar. baja | MAL_TRATO_FISICO, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Thursday | 3
114017 | CORRECTIVO | 1040036294 | LORENA FERNANDA VERGARA PATIÑO | Caida de Flujometro desde el escudo de oxigeno Caida de Flujometro desde el escudo de oxigeno. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIP |  | FLUJÓMETRO | 1476 | 40 |  | AMVEX | SENCILLO-ALTA PRECISIÓN | FMAO08402KM | 2025-04-05 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Flujómetro con fuga en el tubo exterior Actividad realizada: Se revisa equipo observando fisura en la parte superior del tubo exterior, se repara con acrílico, al realizar la prueba se observa aún un poco de fuga, se aplica mas acrílico, se deja secar y se prueba nuevamente. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-03-29 07:56 |  | 2025-03-29 07:58 | 2025-03-29 11:32 | 214 | 139 | 75 | 250092 | Media | 2025-03-28 21:03 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: flujómetro con fuga en el tubo exterior actividad realizada: se revisa equipo observando fisura en la parte superior del tubo exterior, se repara con acrílico, al realizar la prueba se observa aún un poco de fuga, se aplica mas acrílico, se deja secar y se prueba nuevamente. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Saturday | 5
119511 | CORRECTIVO | 1000760933 | emmanuel cardona quintero | Se reporta Manómetro de nitrógeno Buenos Días Se reporta Manómetro de Nitrógeno de Placa: EB0273, debido a que se evidencia que le hacen falta piezas y no se puede utilizar, favor revisar y si es posible, reparar. Muchas Gracias. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CIRUGÍA | QUIROFANO 5 | TORNIQUETE MANÓMETRO | 1377 |  | EB0273 | PANGAS | NEUMÁTICO | 1864 | 2025-09-13 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: torniquete con manómetro sin tapa de visor Actividad realizada: se observa manómetro sin la tapa del visor, además con la perilla en el orificio del manometro causando aplastamiento en tubería interna, se retira manómetro y se reemplaza por uno nuevo Se realizan pruebas funcionales y se observa fuga en la tapa central, se apreta y se elimina la fuga, sin embargo se observa que el manómetro se quedó con la aguja por encima de 0, no es posible hacer que regrese al 0, se pausa orden para consultar Estado final: Repuestos: si 08/09/2025: Se recibe instrucción de reparar manómetro, se destapa se retira glicerina, se ajusta aguja y se tapa nuevamente, pendiente por probar 09/09/2025: Se realiza prueba y equipo funciona correctamente | 2025-09-06 07:02 |  | 2025-09-06 08:30 | 2025-09-09 07:58 | 4287 | 4028 | 259 | 260705 | Media | 2025-09-06 04:59 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: torniquete con manómetro sin tapa de visor actividad realizada: se observa manómetro sin la tapa del visor, además con la perilla en el orificio del manometro causando aplastamiento en tubería interna, se retira manómetro y se reemplaza por uno nuevo se realizan pruebas funcionales y se observa fuga en la tapa central, se apreta y se elimina la fuga, sin embargo se observa que el manómetro se quedó con la aguja por encima de 0, no es posible hacer que regrese al 0, se pausa orden para consultar estado final: repuestos: si 08/09/2025: se recibe instrucción de reparar manómetro, se destapa se retira glicerina, se ajusta aguja y se tapa nuevamente, pendiente por probar 09/09/2025: se realiza prueba y equipo funciona correctamente | MAL_TRATO_FISICO, FALTA_CAPACITACION | ['MAL_TRATO_FISICO', 'FALTA_CAPACITACION'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Saturday | 5
120441 | CORRECTIVO | 1036955981 | omaira castaño osorio | cable reventado buenas tardes por favor para organizar cable de oximetría que se encuentra disfuncional y muchas gracias |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIP |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 4397 | 5878 |  | NIHON KOHDEN | CSM-1501 | 1810 | 2025-10-11 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Pinza de saturación con diodo reventado Actividad realizada: No es posible reparar, se reemplaza por una nueva Estado final: Equipo funcionando corretcamente Repuestos: si | 2025-10-08 14:26 |  | 2025-10-08 14:26 | 2025-10-08 15:20 | 54 | 0 | 54 | 262696 | Media | 2025-10-08 12:41 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: pinza de saturación con diodo reventado actividad realizada: no es posible reparar, se reemplaza por una nueva estado final: equipo funcionando corretcamente repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Wednesday | 2
117069 | CORRECTIVO | 1047971191 | valentina arboleda cardona | Falla en la succión Se prueba equipo en varios escudos de vacío y la presion negativa es muy débil. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIA |  | REGULADOR DE VACÍO | 1202 |  | EB0733 | GENTEC | ANÁLOGO - 882VR-300 | 15070008-032 | 2025-06-21 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Regulador de vacío no succiona correctamente Actividad realizada: Se destapa equipo encontrandolo muy sucio, con secreciones y con el acople rápido lleno de pelos y lanas, se realiza limpieza, se ensambla nuevamente y se realizan pruebas funcionales Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-06-18 12:32 |  | 2025-06-18 12:33 | 2025-06-18 15:03 | 150 | 63 | 87 | 255683 | Media | 2025-06-18 12:28 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: regulador de vacío no succiona correctamente actividad realizada: se destapa equipo encontrandolo muy sucio, con secreciones y con el acople rápido lleno de pelos y lanas, se realiza limpieza, se ensambla nuevamente y se realizan pruebas funcionales estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Wednesday | 2
123205 | CORRECTIVO | 1015216142 | YESICA YULIETH OCAMPO MARIN | CAIDA DE NEOPUFF Buenas tardes Solicito arreglo de caida de neopuff neonatal, presentó caída y se despega un borde GRACIAS |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UMI |  | REANIMADOR DE BEBÉS | 1174 | 3567 |  | FISHER & PAYKEL | RD900ASU | 141203004260 | 2025-12-20 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Equipo con tapa quebrada Actividad realizada: Se realiza reparación de tapa con pega infinita. Se realizan pruebas funcionales Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-12-19 07:39 |  | 2025-12-19 11:37 | 2025-12-19 16:33 | 296 | 225 | 71 | 266734 | Media | 2025-12-18 16:32 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: equipo con tapa quebrada actividad realizada: se realiza reparación de tapa con pega infinita. se realizan pruebas funcionales estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Friday | 4
108382 | CORRECTIVO | 1017174498 | juliana cadavid jimenez | SENSOR DE TEMPERATURA CRITICOOL . |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIN |  | SISTEMA DE HIPOTERMIA | 1267 | 3822 |  | MTRE | CRITICOOL | 9981876000007 | 2025-01-25 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Sensor de temperatura corticool en mal estado Actividad realizada: Se contacta con la jefe del servicio maría camila la cual informa que se esta usando el otro sensor disponible en el servicio Estado final: en proceso Repuestos:na 20/01/2025: VG Se observa sensor con autofundente en uno de los extremos, se retira, se repara con sintesolda, se deja secar y se realizan pruebas de funcionamiento. Equipo funcionando correctamente. | 2025-01-19 10:23 |  | 2025-01-19 10:24 | 2025-01-20 15:40 | 1756 | 1701 | 55 | 244842 | Media | 2025-01-19 00:32 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: sensor de temperatura corticool en mal estado actividad realizada: se contacta con la jefe del servicio maría camila la cual informa que se esta usando el otro sensor disponible en el servicio estado final: en proceso repuestos:na 20/01/2025: vg se observa sensor con autofundente en uno de los extremos, se retira, se repara con sintesolda, se deja secar y se realizan pruebas de funcionamiento. equipo funcionando correctamente. | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Sunday | 6
121466 | CORRECTIVO | 1007347088 | XIOMARA GIRALDO GARCIA | SE SOLICITA REPOSISION DE SUJETADOR PARA RESONADOR BUEN DIA SE SOLICITA SUJETADOR DE ANTENAS DE RESONANCIA YA QUE FALTA UNO DE ESTOS, MUCHAS GRACIAS. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | IMAGENOLOGÍA |  | RESONADOR | 1245 | 2738 |  | SIEMENS | MAGNETON ESSENZA | 164132 | 2025-11-15 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Servicio perdió uno de los sujetadores de las antenas del equipo. Actividad realizada: Se realiza entrega de sujetador en buen estado del taller. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no Nota: Orden se ejecuta desde las 7:40, no se puso a correr a tiempo, por indicación de líder de primero identificar la pieza requerida. | 2025-11-13 07:35 |  | 2025-11-13 07:58 | 2025-11-13 08:13 | 15 | 0 | 15 | 264770 | Media | 2025-11-12 20:13 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: servicio perdió uno de los sujetadores de las antenas del equipo. actividad realizada: se realiza entrega de sujetador en buen estado del taller. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no nota: orden se ejecuta desde las 7:40, no se puso a correr a tiempo, por indicación de líder de primero identificar la pieza requerida. | DESGASTE_NORMAL | ['DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Thursday | 3
121604 | CORRECTIVO | 1037662272 | mateo serna herrera | Laringoscopio carro de paro adultos Cordial saludo, Se reporta laringoscopio de carro de paro adultos, el cual no funciona adecuadamente, se le hace cambio de pilas y aun asi no prende. Gracias. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | URGENCIAS |  | LARINGOSCOPIO | 4329 | M1018 |  | WELCH ALLYN | FIBRA ÓPTICA/60814 | MAC 1, 2, 3 & 4 | 2025-11-22 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Laringoscopio no enciende Actividad realizada: Se realiza revisión del equipo encontrando el socket y el bombillo llenos de agua, lo que generó sulfatación, se realiza limpieza y secado de ambos accesorios, se ajusta punto de soldadura del bombillo y se ensambla nuevamente, se realizan pruebas funcionales. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-11-19 07:39 |  | 2025-11-19 07:41 | 2025-11-19 11:13 | 213 | 129 | 84 | 265058 | Media | 2025-11-18 20:46 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: laringoscopio no enciende actividad realizada: se realiza revisión del equipo encontrando el socket y el bombillo llenos de agua, lo que generó sulfatación, se realiza limpieza y secado de ambos accesorios, se ajusta punto de soldadura del bombillo y se ensambla nuevamente, se realizan pruebas funcionales. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Wednesday | 2
119650 | CORRECTIVO | 1064994195 | adid jusse tatis ospina | CONSOLA DE CONTRAPULSACION MALA CONSOLA, CON MENSAJE DE FUGA DE HELIO, NO CONTRAPULSA, SE VERIFICA TODO, Y SIGUE CON ERROR DE FUNCIONAMINTO. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIA |  | BOMBA DE BALÓN INTRAAÓRTICO | 5335 | 6497 |  | TELEFLEX | AC3 OPTIMUS | 2405081F | 2025-09-13 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Balón de contrapulsación reportado por alarma POSIBLE FUGA DE HELIO Actividad realizada: Se realiza revisión del equipo, se cambia de consola y el problema persiste, determinando que el problema esta en la conexión al paciente, finalmente se retira balón del paciente y se observa fuga en las mangueras, por otro lado se encuentra consola con manija reventada, se realiza reparación, se pegan parte quebradas y se instala nuevamente. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-09-11 07:34 |  | 2025-09-11 07:36 | 2025-09-11 08:48 | 72 | 0 | 72 | 260969 | Media | 2025-09-10 16:47 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: balón de contrapulsación reportado por alarma posible fuga de helio actividad realizada: se realiza revisión del equipo, se cambia de consola y el problema persiste, determinando que el problema esta en la conexión al paciente, finalmente se retira balón del paciente y se observa fuga en las mangueras, por otro lado se encuentra consola con manija reventada, se realiza reparación, se pegan parte quebradas y se instala nuevamente. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Thursday | 3
119514 | CORRECTIVO | 1000760933 | emmanuel cardona quintero | Se reporta Aspirador de Vacío Buenos Días Se reporta Aspirador de Vacío de placa 2012 del cubículo 12 de Recuperación VIP debido a que no tiene filtro, en lo posible favor poner uno nuevo. Muchas gracias. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CIRUGÍA |  | REGULADOR DE VACÍO | 4263 | EB2012 | EB2012 | TECHNOLOGIE MEDICALE | RVTM3 760 REF 19105 | 23016540 | 2025-09-13 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Regulador de vacío sin filtro Actividad realizada: Se instala filtro nuevo a regulador de vacío Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-09-06 07:51 |  | 2025-09-06 07:52 | 2025-09-06 08:26 | 35 | 0 | 35 | 260704 | Media | 2025-09-06 04:25 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: regulador de vacío sin filtro actividad realizada: se instala filtro nuevo a regulador de vacío estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Saturday | 5
108504 | CORRECTIVO | 1036959832 | CRISTINA GOMEZ GOMEZ | humidificador que no regula temperatura humidificador que no regula temperatura |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIN |  | HUMIDIFICADOR | 4242 | EB1997 | EB1997 | FISHER & PAYKEL | MR850JSU | 210204546220 | 2025-01-25 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Humidificador no calienta Actividad realizada: Se encuentra cable calefactor con terminal reventada, no es posible reparar. se cambia por uno nuevo, se realizan pruebas funcionales. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-01-22 07:40 |  | 2025-01-22 07:48 | 2025-01-22 08:14 | 26 | 0 | 26 | 245062 | Media | 2025-01-22 05:42 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: humidificador no calienta actividad realizada: se encuentra cable calefactor con terminal reventada, no es posible reparar. se cambia por uno nuevo, se realizan pruebas funcionales. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Wednesday | 2
115945 | CORRECTIVO | 17339367 | DIEGO ALONSO ARDILA ARANGO | MANOMETRO POR FAVOR REVISAR EL MANO,MTRO QUE NO DA CERO |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CIRUGÍA |  | TORNIQUETE MANÓMETRO | 1378 |  | EB0463 | PANGAS | NEUMÁTICO | 2252 | 2025-05-24 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnóstico: Torniquete sin perilla, con aguja de manómetro fuera del 0 Actividad realizada: Se realiza diseño en 3D, se pone a imprimir, se destapa manómetro, se retira glicerina, se ajusta aguja, se tapa nuevamente y se instala el manometro Se pega tornillo a la perilla, se deja secar, se instala perilla se realizan pruebas de funcionamiento. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-05-23 08:03 |  | 2025-05-23 08:44 | 2025-05-23 17:12 | 508 | 300 | 208 | 253881 | Media | 2025-05-23 08:01 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnóstico: torniquete sin perilla, con aguja de manómetro fuera del 0 actividad realizada: se realiza diseño en 3d, se pone a imprimir, se destapa manómetro, se retira glicerina, se ajusta aguja, se tapa nuevamente y se instala el manometro se pega tornillo a la perilla, se deja secar, se instala perilla se realizan pruebas de funcionamiento. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Friday | 4
116945 | CORRECTIVO | 43984705 | elidiana josefina gaviria castillo | ECOTONE CON TAPA MALA Buen día, tapa del ecotone floja, se hace complicado trabajar así y hoy en triage a llegado muchas gestantes y atrasa los procesos. Gracias |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | URGENCIAS |  | ECOTONE | 4272 | 5797 |  | DOPPLEX HUNTLEIGH | FD3 | (21)FD3PX10819922 | 2025-06-21 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Ecotone sin tapa de batería Actividad realizada: Se encuentra ecotone sin la tapa de la batería, pegada con espadrapo, se retira, se realiza impresión 3D, se ajusta tapa y se instala Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-06-16 07:34 |  | 2025-06-16 08:17 | 2025-06-16 10:53 | 156 | 78 | 78 | 255436 | Media | 2025-06-16 07:31 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: ecotone sin tapa de batería actividad realizada: se encuentra ecotone sin la tapa de la batería, pegada con espadrapo, se retira, se realiza impresión 3d, se ajusta tapa y se instala estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Monday | 0
119513 | CORRECTIVO | 1000760933 | emmanuel cardona quintero | Se reporta Aspirador de Vacío Buenos Días Se reporta Aspirador de Vacío de placa 2006 debido a que no tiene filtro, en lo posible favor poner uno nuevo. Muchas gracias |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CIRUGÍA |  | REGULADOR DE VACÍO | 4257 | EB2006 | EB2006 | TECHNOLOGIE MEDICALE | RVTM3 760 REF 19105 | 23016534 | 2025-09-13 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Regulador de vacío sin filtro Actividad realizada: Se encuentra equipo sin filtro, se instala uno nuevo Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-09-06 07:51 |  | 2025-09-06 09:36 | 2025-09-06 09:47 | 11 | 0 | 11 | 260703 | Media | 2025-09-06 04:25 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: regulador de vacío sin filtro actividad realizada: se encuentra equipo sin filtro, se instala uno nuevo estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Saturday | 5
117080 | CORRECTIVO | 21627915 | DIANA PAOLA GONZALEZ ALZATE | SE CAE Y SE ROMPE ASPIRADOR ASPIRADOR SE AGRIETA. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CIRUGÍA |  | REGULADOR DE VACÍO | 4270 | EB2019 | EB2019 | TECHNOLOGIE MEDICALE | RVTM3 760 REF 19105 | 23016533 | 2025-06-21 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Regulador de vacío con filtro quebrado por caída Actividad realizada: Se encuentra filtro que va en la salida del regulador reventado, se retira parte que se queda atrapada en el regulador y se reemplaza por un filtro nuevo, se realizan pruebas de funcionamiento Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-06-19 07:53 |  | 2025-06-19 08:05 | 2025-06-19 08:33 | 27 | 0 | 27 | 255716 | Media | 2025-06-19 07:08 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: regulador de vacío con filtro quebrado por caída actividad realizada: se encuentra filtro que va en la salida del regulador reventado, se retira parte que se queda atrapada en el regulador y se reemplaza por un filtro nuevo, se realizan pruebas de funcionamiento estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Thursday | 3
119893 | CORRECTIVO | 1036963004 | andres santiago lozano rueda | Pinza de oximetria Buenos dias la pinza de oximetria se encuentra mala, muchas gracias |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | H5-T2 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1054 | 3652 |  | EDAN | M50 | 333124-M15707590001 | 2025-09-20 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Pinza de oximetría no sensa Actividad realizada: Se revisa accesorio encontrando interfaz con conector reventado, se suelda nuevamente al cable y se realizan pruebas funcionales Estado final: Equipo funcionando correctamente. Repuestos: no | 2025-09-19 08:49 |  | 2025-09-19 08:50 | 2025-09-19 10:00 | 70 | 0 | 70 | 261503 | Media | 2025-09-19 06:47 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: pinza de oximetría no sensa actividad realizada: se revisa accesorio encontrando interfaz con conector reventado, se suelda nuevamente al cable y se realizan pruebas funcionales estado final: equipo funcionando correctamente. repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Friday | 4
116942 | CORRECTIVO | 1146441094 | yuldana escudero lezcano | Oximetro de urgencias malo Buenas tardes reporto oximetro malo, tiene el puerto de coneccon torcido |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1082 | 4185 |  | EDAN | IM70 | 360080-M18505570007 | 2025-06-21 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnóstico: Pulsoximetro con pines de conector torcidos Actividad realizada: Se destapa conector, se ajustan nuevamente los pines, se realizan pruebas y se verifica que el conector entre correctamente. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-06-16 07:33 |  | 2025-06-16 07:54 | 2025-06-16 08:17 | 23 | 0 | 23 | 255429 | Media | 2025-06-15 16:05 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnóstico: pulsoximetro con pines de conector torcidos actividad realizada: se destapa conector, se ajustan nuevamente los pines, se realizan pruebas y se verifica que el conector entre correctamente. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Monday | 0
117039 | CORRECTIVO | 1025642292 | JORGE ALEJANDRO CASTAÑO LOAIZA | Boca de calentador. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CIRUGÍA |  | MANTA TÉRMICA | 897 | 3805 |  | COVIDIEN | 5016000 (WT6000) | SP16090356 | 2025-06-21 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnóstico: Tubo de manta termina por fuera de su lugar Actividad realizada: se destapa equipo se ingresa tubo en su respectivo lugar, se ensambla nuevamente y se realizan pruebas de funcionamiento, además se repara mariposa que asegura, que se encuentra fracturada Estado final: funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-06-18 07:40 |  | 2025-06-18 08:55 | 2025-06-18 10:04 | 69 | 0 | 69 | 255632 | Media | 2025-06-18 07:17 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnóstico: tubo de manta termina por fuera de su lugar actividad realizada: se destapa equipo se ingresa tubo en su respectivo lugar, se ensambla nuevamente y se realizan pruebas de funcionamiento, además se repara mariposa que asegura, que se encuentra fracturada estado final: funcionando correctamente repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Wednesday | 2
108029 | CORRECTIVO | 39447255 | MARIA SULENY CASTRILLON MARIN | saturador de signos vitales no funciona saturador del monitor de signos vitales no funciona . |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | H2-T2 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1035 | 3058 | 3058 | EDAN | M9 IBP | 301137-M12604730022-01 | 2025-01-18 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: pinza de saturación sin pines en el conector Actividad realizada: Se revisa observando que se quebraron todos los pines del conector del saturador y se quedaron adentro del conector del monitor, se realiza extracción de los pines del monitor, se retira conector malo de la pinza, se suelda un conector en buen estado, se realizan pruebas de funcionamiento Estado final: Equipo funcionando correctamente. Repuestos: no | 2025-01-14 07:24 |  | 2025-01-14 08:26 | 2025-01-14 09:06 | 39 | 0 | 39 | 244483 | Media | 2025-01-14 05:11 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: pinza de saturación sin pines en el conector actividad realizada: se revisa observando que se quebraron todos los pines del conector del saturador y se quedaron adentro del conector del monitor, se realiza extracción de los pines del monitor, se retira conector malo de la pinza, se suelda un conector en buen estado, se realizan pruebas de funcionamiento estado final: equipo funcionando correctamente. repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Tuesday | 1
115748 | CORRECTIVO | 15445632 | carlos andres ramirez echeverri | oximetro del cubiculo 03 se revento paciente mientras esta subiendo la cama para quedar en Angulo de 90 grado para comer no se percata que el oxímetro esta enredado y lo tira muy fuerte y este se reventó . |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1042 | 3818 |  | NIHON KOHDEN | BSM-3763-Q01 | 7903 | 2025-05-24 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: interfaz de saturación reventada en el extremo donde conecta la pinza. Actividad realizada: Se encuentra conector de pinza reventado, con todos los cables sueltos, se destapa conector, se corta parte afectada, se organizan cables, conector y se sueldan nuevamente, se cierra, se deja secar y se realizan pruebas funcionales. Estado final: Equipo funcionando correctamente. Repuestos: no | 2025-05-17 10:35 |  | 2025-05-17 10:44 | 2025-05-17 12:21 | 97 | 0 | 97 | 253421 | Media | 2025-05-17 08:45 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: interfaz de saturación reventada en el extremo donde conecta la pinza. actividad realizada: se encuentra conector de pinza reventado, con todos los cables sueltos, se destapa conector, se corta parte afectada, se organizan cables, conector y se sueldan nuevamente, se cierra, se deja secar y se realizan pruebas funcionales. estado final: equipo funcionando correctamente. repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Saturday | 5
117079 | CORRECTIVO | 43689243 | DIANA PATRICIA BEDOYA ESCOBAR | Oximetro reventado Encuento cable de oximetro con añadidura de microporo, retiro microporo y observo que el cable esta completamente reventado |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CIRUGÍA | QUIRÓFANO 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1011 | 3924 |  | NIHON KOHDEN | BSM-6501 | 05531 MOD:21629 | 2025-06-21 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Pinza con conector reventado Actividad realizada: Se encuentra pinza de saturación con el conector reventado, debido a que es una pinza con conector tipo db9 no es posible reparar, se reemplaza por una nueva. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-06-19 07:35 |  | 2025-06-19 07:43 | 2025-06-19 08:05 | 22 | 0 | 22 | 255715 | Media | 2025-06-19 07:07 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: pinza con conector reventado actividad realizada: se encuentra pinza de saturación con el conector reventado, debido a que es una pinza con conector tipo db9 no es posible reparar, se reemplaza por una nueva. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Thursday | 3
123073 | CORRECTIVO | 1036962441 | VALENTINA ALVAREZ VALENCIA | Interfaz de invasiva no funciona, monitor UCIA05 Buenas tardes, la parte de la conexión de la interfaz de invasiva al monitor no conecta. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1041 | 3817 |  | NIHON KOHDEN | BSM-3763-Q01 | 7902 | 2025-12-20 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: interfaz de IBP con pines torcidos Actividad realizada: Se revisa encontrando pines de conector torcidos y uno quebrado, no es posible reparar. se reemplaza por una tienda Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-12-15 07:35 |  | 2025-12-15 14:15 | 2025-12-15 15:06 | 50 | 0 | 50 | 266432 | Media | 2025-12-14 17:41 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: interfaz de ibp con pines torcidos actividad realizada: se revisa encontrando pines de conector torcidos y uno quebrado, no es posible reparar. se reemplaza por una tienda estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Monday | 0
121295 | CORRECTIVO | 1096484813 | endilber estiber rey vargas | cables de ekg roto |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1041 | 3817 |  | NIHON KOHDEN | BSM-3763-Q01 | 7902 | 2025-11-08 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Latiguillo con caimán reventado Actividad realizada: Se reemplaza por un juego de latiguillos nuevo, se realizan pruebas de funcionamiento Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-11-07 07:35 |  | 2025-11-07 10:24 | 2025-11-07 11:08 | 44 | 0 | 44 | 264424 | Media | 2025-11-07 02:39 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: latiguillo con caimán reventado actividad realizada: se reemplaza por un juego de latiguillos nuevo, se realizan pruebas de funcionamiento estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Friday | 4
112904 | CORRECTIVO | 1036934169 | LADY JOHANA ALVAREZ GOMEZ | Pulsioxímetro quebrado Pulsioxímetro quebrado en el conector que va en el monitor y no sensa. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 965 | 4070 |  | EDAN | IM70 | 360080-M17911550010 | 2025-03-01 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: pinza de saturación con conector quebrado Actividad realizada: Se revisa accesorio observando la tapa del conector quebrado, al retirarlo se encuentran los pines del conector torcidos, se realiza ajuste de los pines y se cambia la tapa, se realizan pruebas de funcionamiento Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-02-26 07:34 |  | 2025-02-26 08:07 | 2025-02-26 08:33 | 26 | 0 | 26 | 247790 | Media | 2025-02-25 23:21 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: pinza de saturación con conector quebrado actividad realizada: se revisa accesorio observando la tapa del conector quebrado, al retirarlo se encuentran los pines del conector torcidos, se realiza ajuste de los pines y se cambia la tapa, se realizan pruebas de funcionamiento estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Wednesday | 2
116279 | CORRECTIVO | 43714740 | LILIANA PATRICIA GARCIA NARVAEZ | DAÑO EN LA TRAMPA DEL CAGNOGRAFO Esta quebrado la trampa del capnografo |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CIRUGÍA | QUIROFANO 8 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 952 |  | EB0544 | MINDRAY | T8 | CF-43122178 | 2025-05-31 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: trampa de agua de monitor quebrada Actividad realizada: Se observa que al girar el monitor se quebró el conector de la linea de capnografía, se realiza cambio por una trampa nueva. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-05-27 07:32 |  | 2025-05-27 07:40 | 2025-05-27 08:06 | 26 | 0 | 26 | 254068 | Media | 2025-05-27 07:24 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: trampa de agua de monitor quebrada actividad realizada: se observa que al girar el monitor se quebró el conector de la linea de capnografía, se realiza cambio por una trampa nueva. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Tuesday | 1
117038 | CORRECTIVO | 1007471677 | YONATAN FELIPE SANCHEZ CANO | saturador malo resorte de saturador reventado |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 965 | 4070 |  | EDAN | IM70 | 360080-M17911550010 | 2025-06-21 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnóstico:carcasa y resortes de la pinza reventadas Actividad realizada: Se retira carcasa y resortes afectados, se reemplazan por unos en buen estado, se verifican cableado y conector, se ensambla y se realizan pruebas funcionales. Estado final: funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-06-18 07:36 |  | 2025-06-18 07:43 | 2025-06-18 08:55 | 72 | 28 | 44 | 255627 | Media | 2025-06-18 02:39 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnóstico:carcasa y resortes de la pinza reventadas actividad realizada: se retira carcasa y resortes afectados, se reemplazan por unos en buen estado, se verifican cableado y conector, se ensambla y se realizan pruebas funcionales. estado final: funcionando correctamente repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Wednesday | 2
120023 | CORRECTIVO | 15437281 | RUBEN DARIO SERNA ARENAS | Microscopio viejo de offtalmologia Le falta un visor. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CIRUGÍA | CUARTO DE EQUIPOS | MICROSCOPIO | 929 | 1299 |  | LEICA | MEL53 | 150294005 | 2025-09-27 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Microscopio sin la goma del ocular Actividad realizada: Se comunica al coordinador Daniel Cardona. Se pausa en espera de indicaciones 08/10/2025: Pendiente por repuesto 05/11/2025: Se prueba repuesto, pero no sirve 20/11/2025 Valeria G Se realiza instalación de oculares y se realizan pruebas funcionales Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-09-24 08:27 |  | 2025-09-24 11:16 | 2025-11-20 17:09 | 82433 | 82322 | 111 | 261768 | Media | 2025-09-24 07:02 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: microscopio sin la goma del ocular actividad realizada: se comunica al coordinador daniel cardona. se pausa en espera de indicaciones 08/10/2025: pendiente por repuesto 05/11/2025: se prueba repuesto, pero no sirve 20/11/2025 valeria g se realiza instalación de oculares y se realizan pruebas funcionales estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Wednesday | 2
117493 | CORRECTIVO | 1036940575 | JESSICA MELISA GALLEGO PARRA | PUANTA DE JERINGA TRIPLE |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | ODONTOLOGÍA |  | UNIDAD ODONTOLÓGICA | 2840 | 4767 |  | TECNIPOLO | URBAN | 1326 | 2025-06-28 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Cánula de jeringa triple reventada Actividad realizada: Se reemplaza cánula por una nueva Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-06-27 15:23 |  | 2025-06-27 16:47 | 2025-06-27 17:00 | 13 | 0 | 13 | 256223 | Media | 2025-06-27 12:52 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: cánula de jeringa triple reventada actividad realizada: se reemplaza cánula por una nueva estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Friday | 4
118541 | CORRECTIVO | 39447628 | luz beatriz saenz buitrago | SENSOR MALO Coordial saludo ,por favor revisar sensor de incubadora ATOMM nro 4543. La reposicion esta en la oficina. muchas gracias . |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIN |  | INCUBADORA | 2478 | 4543 |  | ATOM | AIR INCU I | 190700096 | 2025-08-09 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Se encuentra cable del sensor sin sensor Actividad realizada: se reemplaza por un sensor nuevo, debido a que no es posible reparar. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-08-04 12:48 |  | 2025-08-04 14:51 | 2025-08-04 15:06 | 15 | 0 | 15 | 258589 | Media | 2025-08-04 12:28 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: se encuentra cable del sensor sin sensor actividad realizada: se reemplaza por un sensor nuevo, debido a que no es posible reparar. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Monday | 0
112827 | CORRECTIVO | 1041230483 | LEYDI MARYEDI SALAZAR CASTRO | INCUBADORA CON PANTALLA SUELTA BUENAS NOCHES, SOLICITO AMABLEMENTE EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INCUBADORA UBICADO EN PASILLO DE UNIDAD NEONATAL YA QUE EL TABLERO SUJETADO POR ATRIL SE ENCUENTRA DESPRENDIDO. GRACIAS |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIN |  | INCUBADORA | 2478 | 4543 |  | ATOM | AIR INCU I | 190700096 | 2025-03-01 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: estructura que soporta el atril de la pantalla suelto Actividad realizada: Se revisa equipo observando dos de los soportes de tornillos reventados, se realiza reparación de ambos con sintesolda, pero este se rompió fácilmente, se realiza de nuevo reparación con adhesivo epóxico, se deja secando. 25/02/2025: Se realiza instalación de la estructura, se verifica que no se rompa fácilmente, se monta la pantalla y se realizan pruebas. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-02-24 07:38 |  | 2025-02-24 10:31 | 2025-02-25 10:36 | 1445 | 1308 | 137 | 247583 | Media | 2025-02-23 19:40 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: estructura que soporta el atril de la pantalla suelto actividad realizada: se revisa equipo observando dos de los soportes de tornillos reventados, se realiza reparación de ambos con sintesolda, pero este se rompió fácilmente, se realiza de nuevo reparación con adhesivo epóxico, se deja secando. 25/02/2025: se realiza instalación de la estructura, se verifica que no se rompa fácilmente, se monta la pantalla y se realizan pruebas. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Monday | 0
121212 | CORRECTIVO | 1035918796 | daniel felipe naranjo bedoya | rejilla caída de nevera Buenas tardes, solicito amablemente se realice mantenimiento correctivo a la nevera antes mencionada, ya que los soportes soporte de una de las rejillas se dañaron. muchas gracias |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | NEVERA | 2382 | 4466 |  | INDUCOL | VV-39SL1DICDLD-INV DOS PUERTAS | 0046 134748 | 2025-11-08 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Nevera sin ninguno de los soportes de una de las rejillas Actividad realizada: Se logran conseguir soportes en el taller, se lijan y se limpian, se instalan y se verifica que la rejilla quede correctamente ubicada Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-11-04 14:54 |  | 2025-11-04 15:06 | 2025-11-04 16:50 | 105 | 61 | 44 | 264263 | Media | 2025-11-04 14:36 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: nevera sin ninguno de los soportes de una de las rejillas actividad realizada: se logran conseguir soportes en el taller, se lijan y se limpian, se instalan y se verifica que la rejilla quede correctamente ubicada estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Tuesday | 1
123396 | CORRECTIVO | 39446126 | MONICA PATRICIA GOMEZ BETANCUR | LLAVE DE CUARTO FRIO TORCIDA Favor revisar y sacar llave que abre el cuarto de congelacion, esta doblada a punto de quebrarse. Gracias |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | BANCO DE SANGRE |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-12-27 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Llave de chapa de cava doblada Actividad realizada: Se logra retirar Llave de la chapa, se intenta enderezar sin embargo la Llave no queda buena, debido a que en el servicio cuentan con 3 llaves más no se entrega reposición de la mala. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-12-24 07:38 |  | 2025-12-24 07:41 | 2025-12-24 08:09 | 28 | 0 | 28 | 266991 | Media | 2025-12-23 18:00 | REALIZADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: llave de chapa de cava doblada actividad realizada: se logra retirar llave de la chapa, se intenta enderezar sin embargo la llave no queda buena, debido a que en el servicio cuentan con 3 llaves más no se entrega reposición de la mala. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Wednesday | 2
108231 | CORRECTIVO | 1001479560 | SUSANA RAMIREZ MONTOYA | fonendos sin olivas Buenos dias para reportar el fonendo 1340 que le falta una oliva, mil gracias |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | H5-T2 |  | FONENDOSCOPIO | 2948 | EB1340 | EB1340 | TENSO | PEDIÁTRICO DE LUJO | EB1340 | 2025-01-18 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Fonendoscopio sin oliva Actividad realizada: Se encuentra fonendoscopio sin una de sus olivas, se instala una nueva. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-01-16 10:03 |  | 2025-01-16 15:44 | 2025-01-16 15:59 | 15 | 0 | 15 | 244662 | Media | 2025-01-16 09:23 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: fonendoscopio sin oliva actividad realizada: se encuentra fonendoscopio sin una de sus olivas, se instala una nueva. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Thursday | 3
120449 | CORRECTIVO | 1001725603 | MARIANA ATEHORTUA ZAPATA | sensor de saturacion malo sensor quebadrado no lee saturacion |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2472 | 4521 |  | EDAN | IM70 | 360080-M19203210006 | 2025-10-11 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: pinza de saturación no ingresa en el monitor Actividad realizada: Se observa conector en malas condiciones, hundido y con la cubierta quebrada, además se observa a lo largo del cable con fisuras y aplastamientos, no es posible reparar se cambia por una nueva. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-10-08 18:16 |  | 2025-10-08 18:22 | 2025-10-08 18:43 | 21 | 0 | 21 | 262715 | Media | 2025-10-08 15:25 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: pinza de saturación no ingresa en el monitor actividad realizada: se observa conector en malas condiciones, hundido y con la cubierta quebrada, además se observa a lo largo del cable con fisuras y aplastamientos, no es posible reparar se cambia por una nueva. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Wednesday | 2
117298 | CORRECTIVO | 1036950202 | yesica alejandra marin quintero | PUERTA DE INCUBADORA SIN SEGURO BUEN DIA, POR FAVOR REVISAR INCUBADORA, YA QUE SE ENCUENTRA SIN SEGURO EN LA PUERTA LATERAL IZQUIERDA. MUCHAS GRACIAS. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIN |  | INCUBADORA | 2912 | 4808 | 4808 | ATOM | AIR INCU I | 190800777 | 2025-06-28 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnóstico: incubadora sin un seguro de puerta Actividad realizada: Se encuentra incubadora sin un seguro, en el servicio no tienen las partes, se intenta poner el seguro de otro modelo sin embargo no le sirve, se realizan algunos ajustes al seguro y se prueba nuevamente sin tener éxito, se pausa para recibir instrucciones. 09/07/2025: Servicio proporciona seguro que encontraron en la unidad, se instala, además equipo es reportado por que no calienta, se enciende observando aviso por ventilador, se ajusta ventilador, se ubica hasta el fondo ya que se encuentra por fuera de su lugar, se apaga equipo y enciende nuevamente, observando que la alarma desaparece, se realizan pruebas funcionales, verificando que caliente y funcione de manera correcta Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-06-24 07:35 |  | 2025-06-24 09:31 | 2025-07-09 18:58 | 22167 | 21980 | 187 | 255889 | Media | 2025-06-24 05:08 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnóstico: incubadora sin un seguro de puerta actividad realizada: se encuentra incubadora sin un seguro, en el servicio no tienen las partes, se intenta poner el seguro de otro modelo sin embargo no le sirve, se realizan algunos ajustes al seguro y se prueba nuevamente sin tener éxito, se pausa para recibir instrucciones. 09/07/2025: servicio proporciona seguro que encontraron en la unidad, se instala, además equipo es reportado por que no calienta, se enciende observando aviso por ventilador, se ajusta ventilador, se ubica hasta el fondo ya que se encuentra por fuera de su lugar, se apaga equipo y enciende nuevamente, observando que la alarma desaparece, se realizan pruebas funcionales, verificando que caliente y funcione de manera correcta estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Tuesday | 1
119938 | CORRECTIVO | 1001478075 | mariana serna atehortua | control de cama quirurgica buenos dias se solicita arreglo de control de comandos de cama quirurgica, gracias |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UMI |  | MESA DE CIRUGÍA | 2750 | 4579 |  | MINDRAY | HYBASE 6100-3 | G9-9C007875 | 2025-09-27 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Cable de control expuesto Actividad realizada: Se encuentra control con cables expuestos, se destapa se acomoda cable, se ingresa nuevamente, se ajusta y se deja fijo. Se realizan pruebas funcionales Estado final: equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-09-22 09:33 |  | 2025-09-22 09:33 | 2025-09-22 10:24 | 51 | 0 | 51 | 261630 | Media | 2025-09-22 09:18 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: cable de control expuesto actividad realizada: se encuentra control con cables expuestos, se destapa se acomoda cable, se ingresa nuevamente, se ajusta y se deja fijo. se realizan pruebas funcionales estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Monday | 0
108385 | CORRECTIVO | 1152453390 | andrea betancur garcia | ESCUDO DE VACUM LO EXPULSA Y SE DAÑA EL VACUM Fuente de aire lo expulsa y se parte el vacum donde se prende y se apaga |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIN |  | REGULADOR DE VACÍO | 2455 |  | EB1172 | AMVEX | ANÁLOGO | C2AY000953 | 2025-01-25 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: switch de on/off quebrado Actividad realizada: Se revisa equipo encontrado el switch quebrado por lo que no permite activar el vacío, se destapa equipo para cambiar la parte afectada encontrando otra parte interna fracturada, se realiza cambio de ambas partes por unas en buen estado del taller, se ensambla nuevamente y se realizan pruebas de funcionamiento Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-01-20 07:38 |  | 2025-01-20 10:31 | 2025-01-20 11:10 | 38 | 0 | 38 | 244857 | Media | 2025-01-19 19:31 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: switch de on/off quebrado actividad realizada: se revisa equipo encontrado el switch quebrado por lo que no permite activar el vacío, se destapa equipo para cambiar la parte afectada encontrando otra parte interna fracturada, se realiza cambio de ambas partes por unas en buen estado del taller, se ensambla nuevamente y se realizan pruebas de funcionamiento estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Monday | 0
117550 | CORRECTIVO | 21627640 | NELSY YOLIMA NARVAEZ HENAO | PIPETA MALA PIPETA YA HABIA SIDO REPORTADA POR LO MISMO, NUEVAMENTE DAÑADA |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | LABORATORIO |  | PIPETA 100-1000ΜL | 3167 | EB1455 |  | BOECO GERMANY | AS SERIES | OF29957 | 2025-07-05 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Pipeta son sistema de eyección desarmado Actividad realizada: Se encuentra pipeta con sistema de eyección desarmado, se observa que queda un poco flojo debido a que el cono no engancha de manera correcta en el sistema de eyección, se realiza reparación en el cono, se ensambla nuevamente, se realizan múltiples pruebas Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-07-01 11:17 |  | 2025-07-01 13:47 | 2025-07-01 15:52 | 124 | 67 | 57 | 256282 | Media | 2025-06-29 19:23 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: pipeta son sistema de eyección desarmado actividad realizada: se encuentra pipeta con sistema de eyección desarmado, se observa que queda un poco flojo debido a que el cono no engancha de manera correcta en el sistema de eyección, se realiza reparación en el cono, se ensambla nuevamente, se realizan múltiples pruebas estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Tuesday | 1
119603 | CORRECTIVO | 1102375959 | NATALIA USUGA MENDOZA | Cascada no funciona correctamente Humidificador activo presenta alarma constante. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | URGENCIAS |  | HUMIDIFICADOR | 3389 | 4984 |  | FISHER & PAYKEL | MR850JSU | 200904476675 | 2025-09-13 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Humidificador con alarma por cable calefactor Actividad realizada: Se realizan pruebas funcionales observando que constantemente el equipo se alarma por cable calefactor, se prueba con otro cable y se observa que la alarma desaparece, además se prueba cable en otro equipo y la falla se traslada, se reemplaza cable por uno nuevo, además se encuentra el bulbo del sensor de temperatura reventado, se reemplaza por uno nuevo. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-09-09 11:49 |  | 2025-09-09 11:58 | 2025-09-09 12:57 | 59 | 0 | 59 | 260857 | Media | 2025-09-09 11:36 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: humidificador con alarma por cable calefactor actividad realizada: se realizan pruebas funcionales observando que constantemente el equipo se alarma por cable calefactor, se prueba con otro cable y se observa que la alarma desaparece, además se prueba cable en otro equipo y la falla se traslada, se reemplaza cable por uno nuevo, además se encuentra el bulbo del sensor de temperatura reventado, se reemplaza por uno nuevo. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Tuesday | 1
114663 | CORRECTIVO | 1053843661 | laura vallejo idarraga | SENSOR DE TEMPERATURA MALO BUENAS TARDES, FAVOR REVISAR DOS CABLES DE TEMPERATURA, LOS CUALES NO FUNCIONAN, MUCHAS GRACIAS |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3194 | 4883 |  | EDAN | IM70 | 360080-M20421840005 | 2025-04-19 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: cable de sensor fracturado Actividad realizada: Se realizan pruebas y el equipo no reconoce el sensor, no es posible reparar, se reemplaza por uno nuevo. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-04-15 17:10 |  | 2025-04-15 17:11 | 2025-04-15 17:42 | 31 | 0 | 31 | 251409 | Media | 2025-04-15 16:44 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: cable de sensor fracturado actividad realizada: se realizan pruebas y el equipo no reconoce el sensor, no es posible reparar, se reemplaza por uno nuevo. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Tuesday | 1
113336 | CORRECTIVO | 1102375959 | NATALIA USUGA MENDOZA | Sensor de flujo espiratorio dañado Personal de enfermería del servicio de urgencias intenta retirar circuito del ventilador, sacando el sensor de flujo espiratorio, el cual se desarma, pierden el chip, el cual es encontrado en la basura, y el hilo caliente no se observa en el sensor. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | URGENCIAS |  | VENTILADOR ADULTO | 3199 | 4881 |  | TAEMA | MONNAL T75 | MT75-08786 | 2025-03-08 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Sensor de flujo espiratorio desarmado Actividad realizada: Terapeuta entrega sensor de flujo desarmado, con la tarjeta electrónica por fuera, al revisarla se observa que el hilo caliente no esta, por lo cual no puede ser armado nuevamente, se reemplaza por uno nuevo. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-03-06 10:25 |  | 2025-03-06 10:49 | 2025-03-06 11:33 | 44 | 0 | 44 | 248473 | Media | 2025-03-06 09:41 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: sensor de flujo espiratorio desarmado actividad realizada: terapeuta entrega sensor de flujo desarmado, con la tarjeta electrónica por fuera, al revisarla se observa que el hilo caliente no esta, por lo cual no puede ser armado nuevamente, se reemplaza por uno nuevo. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Thursday | 3
108315 | CORRECTIVO | 1001472072 | CAROL MICHELL RESTREPO OSORIO | adaptador de tensiometro el adaptador de tensiómetro esta perdido, necesitamos montar cirugia |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CIRUGÍA | QUIROFANO 4 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2543 | 4577 |  | NIHON KOHDEN | BSM6301 | 9305 | 2025-01-18 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Brazalete de monitor sin conector Actividad realizada: Se encuentra monitor sin el conector macho del brazalete de NIBP debido a que en el servicio se les perdió, se repone con uno nuevo. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-01-17 07:44 |  | 2025-01-17 07:54 | 2025-01-17 08:16 | 22 | 0 | 22 | 244729 | Media | 2025-01-17 07:40 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: brazalete de monitor sin conector actividad realizada: se encuentra monitor sin el conector macho del brazalete de nibp debido a que en el servicio se les perdió, se repone con uno nuevo. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Friday | 4
118659 | CORRECTIVO | 15385929 | JAMER HUMBERTO BEDOYA VALENCIA | termometro maquina de perfusion machacado el cable de termometro de perfusion |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CIRUGÍA |  | MÁQUINA DE PERFUSIÓN | 3293 | EB1507 | V001391 | SARNS | TERUMO 9000 | 5091 | 2025-08-16 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Sensor con cable fracturado Actividad realizada: Cable de sensor reventado, no es posible reparar, se reemplaza por uno nuevo Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si Nota: Orden se atiende desde las 16:15 | 2025-08-09 16:28 |  | 2025-08-09 16:51 | 2025-08-09 16:54 | 3 | 0 | 3 | 258913 | Media | 2025-08-09 16:04 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: sensor con cable fracturado actividad realizada: cable de sensor reventado, no es posible reparar, se reemplaza por uno nuevo estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si nota: orden se atiende desde las 16:15 | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Saturday | 5
117403 | CORRECTIVO | 1037649230 | LUISA FERNANDA CRISTANCHO PARRA | Soporte de blender # 4554 Soporte de blender # 4554 |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIN |  | SISTEMA BLENDER | 2495 | 4554 |  | BIO-MED DEVICES | 2003FL | BX1955887 | 2025-06-28 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: blender sin soporte Actividad realizada: Se encuentra uno impreso en 3D en el taller, se organiza se pone el tornillo y la tuerca, cuando se prueba en el equipo queda pequeño, se busca en el taller y se encuentra soporte que corresponde Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-06-25 11:19 |  | 2025-06-25 11:20 | 2025-06-25 12:49 | 89 | 13 | 76 | 256058 | Media | 2025-06-25 11:12 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: blender sin soporte actividad realizada: se encuentra uno impreso en 3d en el taller, se organiza se pone el tornillo y la tuerca, cuando se prueba en el equipo queda pequeño, se busca en el taller y se encuentra soporte que corresponde estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Wednesday | 2
114528 | CORRECTIVO | 1053833876 | paola alejandra tabarez bedoya | pulsoximetro malo pulsoximetro malo recu pos |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2989 | 4743 |  | EDAN | IM50 | 360069-M19B13090049 | 2025-04-12 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Pinza de saturación no ingresa en el puerto Actividad realizada: Se encuentra todos los pines del conector doblados, y algunas partes del conector reventadas, se retira conector, se cambian las partes reventadas, se enderezan los pines y suelda nuevamente, se realizan pruebas funcionales. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-04-11 15:19 |  | 2025-04-11 15:51 | 2025-04-11 17:14 | 83 | 0 | 83 | 251133 | Media | 2025-04-11 15:14 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: pinza de saturación no ingresa en el puerto actividad realizada: se encuentra todos los pines del conector doblados, y algunas partes del conector reventadas, se retira conector, se cambian las partes reventadas, se enderezan los pines y suelda nuevamente, se realizan pruebas funcionales. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Friday | 4
112958 | CORRECTIVO | 1041230037 | CAMILO ANDRES HINCAPIE DUQUE | INTERFACE SPO2 buen día, reporto interface de oximetría malo. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2492 | 4535 |  | EDAN | IM70 | 360080-M19413340005 | 2025-03-01 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Interfaz de saturación no funciona Actividad realizada: Se revisa y se encuentra sin la tapa del conector y con algunos cables sueltos, se realiza soldadura nuevamente, se hace cambio de tapa de conector y se realizan pruebas funcionales Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: | 2025-02-27 07:33 |  | 2025-02-27 08:31 | 2025-02-27 09:27 | 56 | 0 | 56 | 247893 | Media | 2025-02-27 06:45 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: interfaz de saturación no funciona actividad realizada: se revisa y se encuentra sin la tapa del conector y con algunos cables sueltos, se realiza soldadura nuevamente, se hace cambio de tapa de conector y se realizan pruebas funcionales estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Thursday | 3
119932 | CORRECTIVO | 1001478075 | mariana serna atehortua | cama quirurgica buenos dias se solicita apoyo para arreglo de cama quirurgica de quirofano ya que no permite realizar ningun comando de movimiento, mcuhas gracias |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UMI |  | MESA DE CIRUGÍA | 2521 | 4580 |  | MINDRAY | HYBASE 6100-3 | G9-76005859 | 2025-09-27 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Control de mesa no funciona Actividad realizada: Se observan cables expuestos y el control no permite realizar ningún movimiento, no enciende, se destapa y se observa que esta desconectado, se conecta y se observa que funciona, sin embargo se lleva al taller para reparar los cables expuestos y la carcasa rota, se repara y se fija cable para que no se salga nuevamente. Se realizan pruebas de funcionamiento Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-09-22 07:45 |  | 2025-09-22 07:50 | 2025-09-22 09:33 | 102 | 0 | 102 | 261619 | Media | 2025-09-22 07:41 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: control de mesa no funciona actividad realizada: se observan cables expuestos y el control no permite realizar ningún movimiento, no enciende, se destapa y se observa que esta desconectado, se conecta y se observa que funciona, sin embargo se lleva al taller para reparar los cables expuestos y la carcasa rota, se repara y se fija cable para que no se salga nuevamente. se realizan pruebas de funcionamiento estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Monday | 0
121305 | CORRECTIVO | 1036946818 | luisa fernanda mendez echavarria | Valvula incompleta Válvula espiratoria drager incompleta, además se observa fractura del recipiente. Se solicita repuesto de manera urgente dada la alta ocupación del servicio. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIN |  | VENTILADOR ALTA FRECUENCIA | 2611 | 4636 |  | DRAGER | BABYLOG VN500 | ASML-0135 | 2025-11-08 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Válvula espiratoria con frasco quebrado y sin empaque de silenciador Actividad realizada: Se realiza instalación de empaque y frasco que se encontraban en buen estado en el taller. Estado final: Equipo Funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-11-07 09:17 |  | 2025-11-07 09:22 | 2025-11-07 10:23 | 61 | 11 | 50 | 264437 | Media | 2025-11-07 08:10 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: válvula espiratoria con frasco quebrado y sin empaque de silenciador actividad realizada: se realiza instalación de empaque y frasco que se encontraban en buen estado en el taller. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Friday | 4
121385 | CORRECTIVO | 1001497103 | angela maria diaz sanchez | Pinza mala Buenos dias, pinza de oximetria en mal estado, muchas gracias |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | H3-T2 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 979 | 3310 |  | EDAN | M9 IBP | 301499-M14202810002 | 2025-11-15 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: pinza de saturación con pines torcidos Actividad realizada: Se encuentra pinza con conector desarmado y con los pines torcidos, se enderezan los pines y se arma pinza nuevamente. se realizan pruebas de funcionamiento Estado final: funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-11-11 10:15 |  | 2025-11-11 10:19 | 2025-11-11 10:55 | 36 | 0 | 36 | 264614 | Media | 2025-11-11 09:58 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: pinza de saturación con pines torcidos actividad realizada: se encuentra pinza con conector desarmado y con los pines torcidos, se enderezan los pines y se arma pinza nuevamente. se realizan pruebas de funcionamiento estado final: funcionando correctamente repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Tuesday | 1
108601 | CORRECTIVO | 1035872308 | vanessa diaz montoya | PUERTA DE CERVOCUNA QUEBRADA NOCHE DEL 22 DE ENERO MIENTRAS LA AUXILIAR DE ENFERMERIA REALIZABA LIMPIEZA DE LA CERVOCUNA, SE LE PARTE UNA DE LAS BARANDAS |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIN |  | CUNA TÉRMICA | 433 | 2725 |  | MEDIX | SM-401 | 4072 | 2025-01-25 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Puerta de cuna térmica quebrada Actividad realizada: Se encuentra cuna térmica con una de sus puertas fracturada, no se cuenta con acrílico disponible para la fabricación, se pausa y se solicita el repuesto. Estado final: fuera de servicio Repuestos: no 31/01/2024: Se fabrica puerta en acrílico, se realizan los respectivos ajustes para adaptación a la cuna. Se realiza instalación. Equipo funcionando correctamente | 2025-01-24 08:44 |  | 2025-01-24 10:05 | 2025-01-31 14:03 | 10318 | 10068 | 250 | 245269 | Media | 2025-01-24 07:29 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: puerta de cuna térmica quebrada actividad realizada: se encuentra cuna térmica con una de sus puertas fracturada, no se cuenta con acrílico disponible para la fabricación, se pausa y se solicita el repuesto. estado final: fuera de servicio repuestos: no 31/01/2024: se fabrica puerta en acrílico, se realizan los respectivos ajustes para adaptación a la cuna. se realiza instalación. equipo funcionando correctamente | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Friday | 4
120639 | CORRECTIVO | 1036966928 | ALISON MORENO TIRADO | BANDEJA DE MOUSE Buenas tardes, nos podrian ayudar colocando tope para la bandeja de mouse que se daño y ya sale toda completa, y se nos ha estado cayendo. Muchas gracias. En el archivo que se adjunta la parte que esta encerrada en un circulo es la que falta. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  |  |  | ELECTROENCEFALOGRAFO - POLISOMNÓGRAFO | 505 | 4073 |  | CADWELL | EASY III | 1801IX91-09-010 | 2025-10-18 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Se encuentra bandeja de mouse sin parte metálica encargada de hacer el tope Actividad realizada: Se cambia bandeja del lado izquierdo al lado derecho, se intenta hacer pestaña a la bandeja afectada, Se instala y se hacen pruebas. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-10-15 15:02 |  | 2025-10-15 15:17 | 2025-10-15 15:59 | 42 | 0 | 42 | 263064 | Media | 2025-10-15 14:56 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: se encuentra bandeja de mouse sin parte metálica encargada de hacer el tope actividad realizada: se cambia bandeja del lado izquierdo al lado derecho, se intenta hacer pestaña a la bandeja afectada, se instala y se hacen pruebas. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Wednesday | 2
116998 | CORRECTIVO | 1001471977 | lorena osorio perez | OTOSCOPIO MALO SOLICITAMOS AMABLEMENTE CAMBIAR OTOSCOPIO DEL CONS 303, ESTA MALO. MUCHAS GRACIAS |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CONSULTA EXTERNA |  | EQUIPO DE ÓRGANOS Y SENTIDOS | 528 | 2090 |  | WELCH ALLYN | 98602 | 3 | 2025-06-21 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: otoscopio quebrado Actividad realizada: Se encuentra otoscopio totalmente quebrado sin posibilidad de ser reparado, se recupera un otoscopio de equipo dado de baja, se pone el bombillo del equipo del servicio, se limpia y se realizan pruebas funcionales Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-06-17 08:21 |  | 2025-06-17 10:39 | 2025-06-17 11:21 | 42 | 0 | 42 | 255540 | Media | 2025-06-17 08:13 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: otoscopio quebrado actividad realizada: se encuentra otoscopio totalmente quebrado sin posibilidad de ser reparado, se recupera un otoscopio de equipo dado de baja, se pone el bombillo del equipo del servicio, se limpia y se realizan pruebas funcionales estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Tuesday | 1
115858 | CORRECTIVO | 1001738882 | daniel alejandro henao jimenez | MANGO DE CIELITA MALO Mango de cielitica del quirófano #4 malo, por favor arreglar, gracias. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CIRUGÍA | QUIROFANO 4 | LÁMPARA CIELÍTICA | 811 | 1843 |  | TRUMPF KREUZER ILED | MEDIZIN SYSTEME | 100543281 Y 1005443993 | 2025-05-24 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Mango interno de cielitica quebrado Actividad realizada: Se encuentra mango quebrado, se realiza impresión 3D, se hacen los respectivos ajustes a la pieza, se lija. pendiente por disponibilidad para instalar 22/05/2025: Se realiza instalación de mango, se hacen pruebas funcionales. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-05-21 07:32 |  | 2025-05-21 09:04 | 2025-05-22 07:47 | 1363 | 1268 | 95 | 253681 | Media | 2025-05-20 16:33 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: mango interno de cielitica quebrado actividad realizada: se encuentra mango quebrado, se realiza impresión 3d, se hacen los respectivos ajustes a la pieza, se lija. pendiente por disponibilidad para instalar 22/05/2025: se realiza instalación de mango, se hacen pruebas funcionales. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Wednesday | 2
121520 | CORRECTIVO | 1100952537 | neyla andrea silva aparicio | PUERTA DE INCUBADORA BUENOS DÍAS POR FAVOR ME COLABORAN PARA REPARAR LA PUERTA DE LA INCUBADORA 27 UBICADA EN CUIDADOS ESPECIALES, SE DAÑO DURANTE TOMA DE RADIOGRAFÍA. MUCHAS GRACIAS |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIN | P7 CUB 34 | INCUBADORA | 753 | 3800 | 3800 | DRAGER | ISOLETTE 8000 | CY07027 | 2025-11-15 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Incubadora con ventana caída Actividad realizada: Se observa ventana quebrada y además los soportes de la misma están quebrados por lo tanto no se sostiene la ventana, se realiza reparación de ventana, se hace diseño en 3D de los soportes y se imprimen, se retira rosca de tornillo de los soportes malos y se ponen en los impresos, se realizan ajustes y se instalan, además se organiza puerta interna ya que se encontraba al revés por lo tanto no abría, se realizan pruebas funcionales. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-11-14 12:01 |  | 2025-11-14 12:55 | 2025-11-18 20:04 | 6189 | 5974 | 215 | 264883 | Media | 2025-11-14 10:44 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: incubadora con ventana caída actividad realizada: se observa ventana quebrada y además los soportes de la misma están quebrados por lo tanto no se sostiene la ventana, se realiza reparación de ventana, se hace diseño en 3d de los soportes y se imprimen, se retira rosca de tornillo de los soportes malos y se ponen en los impresos, se realizan ajustes y se instalan, además se organiza puerta interna ya que se encontraba al revés por lo tanto no abría, se realizan pruebas funcionales. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Friday | 4
116987 | CORRECTIVO | 1007335564 | MANUELA LOPEZ ECHEVERRI | Lampara de calor radiante Buenas tardes Lampara de calor radiante de recuperacion umi con ventana en mal estado, se suelta y no atornilla adecuadamente. Muchas gracias |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UMI |  | CUNA TÉRMICA | 430 | 3833 |  | DRAGUER | RESUCITAIRE MU20503 | ER07453 | 2025-06-21 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: puertas de la cuna no se sostienen correctamente Actividad realizada: Se observan todos los esquineros afectados, no sostiene correctamente los tornillos debido a las fracturas, se retiran puertas, esquineros, se realizan reparaciones en la estructura, se ponen esquineros nuevos y se realizan pruebas funcionales Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-06-16 15:31 |  | 2025-06-16 15:33 | 2025-06-16 17:50 | 137 | 0 | 137 | 255476 | Media | 2025-06-16 13:24 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: puertas de la cuna no se sostienen correctamente actividad realizada: se observan todos los esquineros afectados, no sostiene correctamente los tornillos debido a las fracturas, se retiran puertas, esquineros, se realizan reparaciones en la estructura, se ponen esquineros nuevos y se realizan pruebas funcionales estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Monday | 0
121468 | CORRECTIVO | 1041230037 | CAMILO ANDRES HINCAPIE DUQUE | EQUIPO DE ORGANOS MALO BUEN DIA, REPORTO OTOSCOPIO MALO. MUCHAS GRACIAS |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIN |  | EQUIPO DE ÓRGANOS Y SENTIDOS | 558 |  | EB0379 | WELCH ALLYN | .05242 |  | 2025-11-15 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Otoscopio no enciende Actividad realizada: Se realiza revisión del equipo encontrando otoscopio sin bombillo, se instala uno nuevo y se realizan pruebas funcionales Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-11-13 07:46 |  | 2025-11-13 08:25 | 2025-11-13 11:03 | 158 | 110 | 48 | 264773 | Media | 2025-11-13 03:39 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: otoscopio no enciende actividad realizada: se realiza revisión del equipo encontrando otoscopio sin bombillo, se instala uno nuevo y se realizan pruebas funcionales estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Thursday | 3
123190 | CORRECTIVO | 30391469 | dora albeny herrera duque | INCUBADORA DAÑADA BUENOS DIAS SE REPORTA INCUBADORA REF 4543 |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIN |  | INCUBADORA | 2478 | 4543 |  | ATOM | AIR INCU I | 190700096 | 2025-12-20 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: incubadora con soporte reventado Actividad realizada: se encuentra equipo con soporte de modulo de control reventado, se baja, se repara con acrílico en polvo, se deja secar y se instala nuevamente. Se realizan pruebas funcionales Estado final: Equipo funcionando correctamente. Repuestos: no | 2025-12-18 08:56 |  | 2025-12-18 11:35 | 2025-12-18 15:40 | 245 | 143 | 102 | 266690 | Media | 2025-12-18 08:47 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: incubadora con soporte reventado actividad realizada: se encuentra equipo con soporte de modulo de control reventado, se baja, se repara con acrílico en polvo, se deja secar y se instala nuevamente. se realizan pruebas funcionales estado final: equipo funcionando correctamente. repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Thursday | 3
117371 | CORRECTIVO | 1234890498 | glenis giseth perez gonzalez | MONITOR DE INGRESOS POS MONITOR DE INGRESOS POS NO FUNCIONA, NO TOMA PRESION Y TAMPOCO SATURACION, ADEMAS LA PERILLA SE ENCUENTRA SUELTA. SE DEJA EN RECUPERACION POS |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CIRUGÍA | PREPARACION DE PACIENTES 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1941 | 4350 |  | EDAN | IM50 | 360069-M18C15120057 | 2025-06-28 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: monitor con carcasa quebrada, resortes de pinza de saturación reventados Actividad realizada: Se realiza revisión de pinza de saturación encontrando los resortes reventados, se cambian por unos en buen estado, reportan falla en la toma de presión, no se evidencia ninguna falla, se aprieta tuerca de perilla, pero esta se encuentra funcional, se realiza reparación de carcasa ya que se encuentra reventada impidiendo el correcto agarre de los tornillos. Se realizan pruebas de funcionamiento Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-06-25 07:34 |  | 2025-06-25 07:52 | 2025-06-25 08:49 | 58 | 0 | 58 | 256005 | Media | 2025-06-25 06:13 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: monitor con carcasa quebrada, resortes de pinza de saturación reventados actividad realizada: se realiza revisión de pinza de saturación encontrando los resortes reventados, se cambian por unos en buen estado, reportan falla en la toma de presión, no se evidencia ninguna falla, se aprieta tuerca de perilla, pero esta se encuentra funcional, se realiza reparación de carcasa ya que se encuentra reventada impidiendo el correcto agarre de los tornillos. se realizan pruebas de funcionamiento estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Wednesday | 2
122043 | CORRECTIVO | 1128481574 | andersson castrillon montoya | Caida del dispositivo Caida del dispositivo "endotest", se requiere para medir presion del neuemotaponador del tubo orotraqueal. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIP |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-12-13 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Se recibe medidor de llenado con carcasa fracturada y aguja torcida Actividad realizada: Se destapa equipo, se realiza reparación de carcasa, se endereza el eje de la aguja y la aguja, se arma nuevamente y se realizan pruebas funcionales, se entrega al servicio para ser probado. Estado final: Equipo funcionando Repuestos: no 10/12/2025: Se realiza seguimiento al equipo el cual se encuentra funcionando correctamente. | 2025-12-06 14:23 |  | 2025-12-06 15:15 | 2025-12-10 13:14 | 5639 | 5592 | 47 | 266109 | Media | 2025-12-06 12:52 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: se recibe medidor de llenado con carcasa fracturada y aguja torcida actividad realizada: se destapa equipo, se realiza reparación de carcasa, se endereza el eje de la aguja y la aguja, se arma nuevamente y se realizan pruebas funcionales, se entrega al servicio para ser probado. estado final: equipo funcionando repuestos: no 10/12/2025: se realiza seguimiento al equipo el cual se encuentra funcionando correctamente. | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Saturday | 5
121325 | CORRECTIVO | 1053843661 | laura vallejo idarraga | sensor de fujo sorin Buenas tardes, la presente es para solicutar revisión y corrección de sensor de Flujo de ECMO, marca sorin, ya que se encuentra quebrado, El accesorio se cuentra en torre 1 cuarto piso en el cuarto de ECMO, gracias |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIA | CUARTO DE EQUIPOS 4 PISO | SISTEMA BOMBA CENTRIFUGA PARA ECMO | 3796 | 5262 |  | SORIN | CP5 | 60K08051/60E13057 | 2025-11-15 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Sensor de flujo quebrado Actividad realizada: Se encuentra sensor quebrado, no se cuenta con el repuesto en el taller, se pausa para informar a coordinadora y recibir indicaciones 14/11/2025: Se reciben indicaciones de pegar la parte fracturada del sensor, se realiza reparación, pendiente por indicaciones Se realiza entrega del sensor al servicio. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-11-08 14:03 |  | 2025-11-08 14:04 | 2025-11-14 09:35 | 8372 | 8333 | 39 | 264505 | Media | 2025-11-08 13:34 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: sensor de flujo quebrado actividad realizada: se encuentra sensor quebrado, no se cuenta con el repuesto en el taller, se pausa para informar a coordinadora y recibir indicaciones 14/11/2025: se reciben indicaciones de pegar la parte fracturada del sensor, se realiza reparación, pendiente por indicaciones se realiza entrega del sensor al servicio. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, FALTA_CAPACITACION | ['MAL_TRATO_FISICO', 'FALTA_CAPACITACION'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Saturday | 5
116467 | CORRECTIVO | 43714740 | LILIANA PATRICIA GARCIA NARVAEZ | suiche del intensificador quebrado buenas tardes el suiche del intensificador #2 se encuentra dañado |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CIRUGÍA |  | INTENSIFICADOR DE IMÁGENES | 3475 | 5028 |  | SIEMENS | CIOS SELECT | 13092 | 2025-06-07 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Handswitch desarmado Actividad realizada: Se encuentra handswitch desarmado, se logra armar nuevamente, se ponen los tornillos correspondientes y se realiza prueba de funcionamiento Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-05-31 17:49 |  | 2025-05-31 17:52 | 2025-05-31 17:53 | 1 | 0 | 1 | 254423 | Media | 2025-05-31 16:12 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: handswitch desarmado actividad realizada: se encuentra handswitch desarmado, se logra armar nuevamente, se ponen los tornillos correspondientes y se realiza prueba de funcionamiento estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Saturday | 5
117066 | CORRECTIVO | 1057788172 | jhon andrey usma jaramillo | Saturador de monitor no funciona. Buen día. Por favor revisar monitor de placa #5199 de urgencias ya que el saturados no está funcionando a pesar de cambiar en varias veces la pinza. Muchas gracias. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3757 | 5199 |  | EDAN | IM70 | 360080-K20C00600008 | 2025-06-21 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Monitor con parte interna de conector del saturador hundida Actividad realizada: Se revisa equipo donde se observa en el conector que la parte interna no está, por lo tanto no conectan las pinzas, se destapa equipo se observa que se quebró el conector, quedando separada la parte externa de la interna, se realiza reparación, se juntan las partes y se pegan, se deja secar y se instala nuevamente en su respectivo puerto, se realizan pruebas funcionales Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-06-18 11:05 |  | 2025-06-18 11:29 | 2025-06-18 15:42 | 253 | 200 | 53 | 255672 | Media | 2025-06-18 10:21 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: monitor con parte interna de conector del saturador hundida actividad realizada: se revisa equipo donde se observa en el conector que la parte interna no está, por lo tanto no conectan las pinzas, se destapa equipo se observa que se quebró el conector, quedando separada la parte externa de la interna, se realiza reparación, se juntan las partes y se pegan, se deja secar y se instala nuevamente en su respectivo puerto, se realizan pruebas funcionales estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Wednesday | 2
107982 | CORRECTIVO | 1017250641 | ANA ISABEL MIRA PEÑA | cable azul cascada no permite calentar el aire Se instala CNAF, pero presenta alarma en la zona del cable azul de la cascada, se verifica y no está calentando la misma, se aprecia defecto en el cable azúl, aparente rotura de un extremo que no permite adecuado contacto y por ende realizar su función |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | URGENCIAS |  | HUMIDIFICADOR | 3389 | 4984 |  | FISHER & PAYKEL | MR850JSU | 200904476675 | 2025-01-18 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Sensor de temperatura presenta alarma al conectarse en el equipo Actividad realizada: Se realiza revisión encontrando bulbo del sensor de temperatura quebrado. Estado final: Fuera de servicio Repuestos: no 22/01/2024: Se realiza instalación de cable nuevo, se hacen pruebas de funcionamiento. Equipo funcionando correctamente | 2025-01-13 08:04 |  | 2025-01-13 11:06 | 2025-01-22 17:18 | 13331 | 13266 | 65 | 244402 | Media | 2025-01-13 05:58 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: sensor de temperatura presenta alarma al conectarse en el equipo actividad realizada: se realiza revisión encontrando bulbo del sensor de temperatura quebrado. estado final: fuera de servicio repuestos: no 22/01/2024: se realiza instalación de cable nuevo, se hacen pruebas de funcionamiento. equipo funcionando correctamente | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Monday | 0
108098 | CORRECTIVO | 1036924000 | maria camila alzate cardona | dispositivo que permite la impresion del electro dispositivo que permite la impresión del electrocardiograma en el servicio de urgencias prepagada |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | URGENCIAS |  | ELECTROCARDIÓGRAFO | 3795 | 5239 |  | EDAN | SE-3 | 360250-M21118930155 | 2025-01-18 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Equipo no imprime Actividad realizada: Se revisa equipo encontrando rodillo de impresión al revés, se pone de manera correcta, se verifica configuración, se deja con la que requiere el servicio, se realiza prueba con equipo patrón y con paciente , se observa funcionamiento correcto, se habla con la jefe, se le comparten los resultados y se acuerda reportar en el momento que presenten falla para asistir al servicio Estado final: Equipo funcional Repuestos: no 21/01/2025: Equipo es reportado nuevamente por la configuración, se destapa, se cambia batería de memoria y se realizan múltiples pruebas para probar que la configuración no se modifique. Se entrega al servicio para pruebas. 27/01/2025: Se asiste al servicio se consulta sobre como ha funcionado el equipo, las auxiliares refieren que no lo estaban usando, se deja indicación de que se use y se deja en seguimiento Se realiza seguimiento al equipo, servicio indica que el equipo esta funcionando de manera correcta. | 2025-01-15 11:13 |  | 2025-01-15 14:56 | 2025-01-27 13:38 | 17202 | 17019 | 183 | 244575 | Media | 2025-01-15 06:51 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: equipo no imprime actividad realizada: se revisa equipo encontrando rodillo de impresión al revés, se pone de manera correcta, se verifica configuración, se deja con la que requiere el servicio, se realiza prueba con equipo patrón y con paciente , se observa funcionamiento correcto, se habla con la jefe, se le comparten los resultados y se acuerda reportar en el momento que presenten falla para asistir al servicio estado final: equipo funcional repuestos: no 21/01/2025: equipo es reportado nuevamente por la configuración, se destapa, se cambia batería de memoria y se realizan múltiples pruebas para probar que la configuración no se modifique. se entrega al servicio para pruebas. 27/01/2025: se asiste al servicio se consulta sobre como ha funcionado el equipo, las auxiliares refieren que no lo estaban usando, se deja indicación de que se use y se deja en seguimiento se realiza seguimiento al equipo, servicio indica que el equipo esta funcionando de manera correcta. | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Wednesday | 2
117041 | CORRECTIVO | 1007335564 | MANUELA LOPEZ ECHEVERRI | monitor central no proyecta monitor de hab 5 Buenas noches Solicito arreglo ya que el monitor central no proyecta monitor de signos vitales de habitación 5 GRACIAS |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UMI |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-06-21 | PENDIENTE | MAL USO |  |  | Diagnostico: Servicio reporta que monitor de signos no se visualiza en la central Actividad realizada: Se realiza revisión, se verifica red de monitor, el cual esta conectado, se observa que se visualiza en la central sin problema Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-06-18 07:46 |  | 2025-06-18 10:08 | 2025-06-18 10:42 | 34 | 0 | 34 | 255626 | Media | 2025-06-18 00:12 | APROBADA |  | MAL USO | MAL USO | diagnostico: servicio reporta que monitor de signos no se visualiza en la central actividad realizada: se realiza revisión, se verifica red de monitor, el cual esta conectado, se observa que se visualiza en la central sin problema estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Wednesday | 2
114020 | CORRECTIVO | 1022124034 | VICTOR HUGO PEREZ LOPEZ | Palas del desfibrilador malas Las palas del desfibrilador siguen presentado problemas |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | H2-T2 |  | DESFIBRILADOR | 2911 | 4807 |  | NIHON KOHDEN | TEC-5631E | 3111 | 2025-04-05 | PENDIENTE | MAL USO |  |  | Diagnostico: Desfibrilador presenta intermitencia en el reconocimiento de las palas. Actividad realizada: Se revisa equipo encontrando las palas llenas de gel, se realiza limpieza, se lijan los contactos de las palas pediátricas, se retiran láminas donde reposan las palas, se limpian y se lijan ya que se encontraban muy sulfatadas. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-03-29 10:38 |  | 2025-03-29 12:35 | 2025-03-29 12:58 | 23 | 0 | 23 | 250101 | Media | 2025-03-29 10:23 | APROBADA |  | MAL USO | MAL USO | diagnostico: desfibrilador presenta intermitencia en el reconocimiento de las palas. actividad realizada: se revisa equipo encontrando las palas llenas de gel, se realiza limpieza, se lijan los contactos de las palas pediátricas, se retiran láminas donde reposan las palas, se limpian y se lijan ya que se encontraban muy sulfatadas. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO, FALTA_CAPACITACION | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO', 'FALTA_CAPACITACION'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Saturday | 5
108028 | CORRECTIVO | 1006739793 | ANA SOFIA BARROS CHURTA | tapa de electro tapa del electrocardiograma suelta, hay que mantenerla presionada para que imprima |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | H6-T2 |  | ELECTROCARDIÓGRAFO | 3739 | 5156 | 5156 | EDAN | SE-3 | 360250-M21118930144 | 2025-01-18 | PENDIENTE | MAL USO |  |  | Diagnostico: Servicio indica que deben presionar la tapa para que el equipo imprima Actividad realizada: Se realizan múltiples pruebas, imprimiendo con tapa y sin tapa, sin generar ninguna presión y el equipo imprime de manera correcta, la tapa no influye en el funcionamiento de la impresora. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-01-14 07:24 |  | 2025-01-14 09:14 | 2025-01-14 09:40 | 25 | 0 | 25 | 244482 | Media | 2025-01-14 04:02 | APROBADA |  | MAL USO | MAL USO | diagnostico: servicio indica que deben presionar la tapa para que el equipo imprima actividad realizada: se realizan múltiples pruebas, imprimiendo con tapa y sin tapa, sin generar ninguna presión y el equipo imprime de manera correcta, la tapa no influye en el funcionamiento de la impresora. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Tuesday | 1
114019 | CORRECTIVO | 1036403048 | LAURA YULITZA OSORIO JIMENEZ | mesa quirugica no funciona Buenos días mesa quirugica no funciona Se realiza llamada telefonica, gracias |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UMI |  | MESA DE CIRUGÍA | 2750 | 4579 |  | MINDRAY | HYBASE 6100-3 | G9-9C007875 | 2025-04-05 | PENDIENTE | MAL USO |  |  | Diagnostico: Mesa de cirugía no se mueve Actividad realizada: Se verifica cable AC encontrándolo flojo, se observa mesa apagada, y sin anclar al suelo, se ajusta cable, se enciende mesa y se ancla al suelo, se realizan pruebas funcionales, mesa se mueve de manera correcta, se indica al personal que verifiquen siempre que el cable este conectado. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no Nota: Orden se atiende desde las 10:20 | 2025-03-29 10:37 |  | 2025-03-29 10:38 | 2025-03-29 10:52 | 14 | 0 | 14 | 250100 | Media | 2025-03-29 10:20 | APROBADA |  | MAL USO | MAL USO | diagnostico: mesa de cirugía no se mueve actividad realizada: se verifica cable ac encontrándolo flojo, se observa mesa apagada, y sin anclar al suelo, se ajusta cable, se enciende mesa y se ancla al suelo, se realizan pruebas funcionales, mesa se mueve de manera correcta, se indica al personal que verifiquen siempre que el cable este conectado. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no nota: orden se atiende desde las 10:20 | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Saturday | 5
108542 | CORRECTIVO | 1047972946 | estefania valencia valencia | TENSIOMETRO AVERIADO. Buenos días. Me permito reportar tensiómetro averiado, se encuentra en el consultorio 6, Primer Piso, de Reserva Plaza Muchas gracias. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | ATENCIÓN PRIMER NIVEL |  | TENSIÓMETRO ANEROIDE | 3866 | EB1778 | EB1778 | GMD | GMD60-T20 | EB1778 | 2025-01-25 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: Tensiometro con aguja suelta. Actividad realizada: Se destapa carcasa se ubica la aguja en su lugar correspondiente, y se realizan pruebas de funcionamiento y fugas. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no Nota: no se realiza gestión oportuna al abrir y cerrar GT, se realiza desde 15:15 hasta las 15:30. | 2025-01-23 09:09 |  | 2025-01-23 16:14 | 2025-01-23 16:18 | 4 | 0 | 4 | 245147 | Media | 2025-01-23 08:40 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: tensiometro con aguja suelta. actividad realizada: se destapa carcasa se ubica la aguja en su lugar correspondiente, y se realizan pruebas de funcionamiento y fugas. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no nota: no se realiza gestión oportuna al abrir y cerrar gt, se realiza desde 15:15 hasta las 15:30. | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Thursday | 3
117347 | CORRECTIVO | 1001447580 | daniela orozco suarez | Se reporta manta termica |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CIRUGÍA |  | MANTA TÉRMICA | 4056 | 5561 | 5561 | COVIDIEN | 5016000 (WT6000) | SP22040283 | 2025-06-28 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnóstico: boquilla de la manta térmica suelta Actividad realizada: Se revisa equipo observando que la parte de la boquilla que asegura en la manguera está suelta, se pega el soporte a la boquilla, se deja secar y se inserta nuevamente en la manguera, se realizan pruebas funcionales Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-06-24 16:13 |  | 2025-06-24 16:14 | 2025-06-24 16:55 | 41 | 0 | 41 | 255979 | Media | 2025-06-24 15:42 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnóstico: boquilla de la manta térmica suelta actividad realizada: se revisa equipo observando que la parte de la boquilla que asegura en la manguera está suelta, se pega el soporte a la boquilla, se deja secar y se inserta nuevamente en la manguera, se realizan pruebas funcionales estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Tuesday | 1
114596 | CORRECTIVO | 1036946149 | JULIETH ALEJANDRA ECHEVERRI GALLEGO | PESA MALA buenos dias se reporta pesa EB 1907, se encuentra tablero de numeros despegados , no mide no sensa, para cambiar, |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | H2-T2 |  | BÁSCULA | 4078 | EB1907 | EB1907 | SECA | 750 REF7501017008 | 10000000750066 | 2025-04-19 | PENDIENTE | MAL TRATO |  |  | Diagnostico: bascula con caratula doblada y visor despegado Actividad realizada: Se observa que la aguja no se mueve, se retira caratula, se aplana nuevamente, se instala, se verifica que la aguja se mueva de manera correcta, se pega visor con sintesolda y se deja secar, se realizan pruebas finales se verifican pesos con masas patrón. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-04-15 07:29 |  | 2025-04-15 07:38 | 2025-04-15 09:54 | 136 | 69 | 67 | 251305 | Media | 2025-04-15 03:16 | APROBADA |  | MAL TRATO | OTROS | diagnostico: bascula con caratula doblada y visor despegado actividad realizada: se observa que la aguja no se mueve, se retira caratula, se aplana nuevamente, se instala, se verifica que la aguja se mueva de manera correcta, se pega visor con sintesolda y se deja secar, se realizan pruebas finales se verifican pesos con masas patrón. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Tuesday | 1
118238 | CORRECTIVO | 1036401485 | DIANA CAROLINA HENAO ARBELAEZ | congelador malo Cordial saludo, Por medio del presente reporto congelador de la unidad de cuidados básicos con funcionamiento inadecuado, en este se disponen las leches maternas que por algún motivo el paciente no puede consumir, el objetivo del mismo es mantener las tomas de leches congeladas para evitar la contaminación y preservarlas en el tiempo, no obstante se evidencia que tomas dispuestas allí no se encuentran congeladas. Quedo atenta Cordialmente Diana Henao Coordinadora del lactario |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | NUTRICIÓN |  | NEVERA | 5079 | NV-073 |  | HACEB | H6164NT24 | NE | 2025-07-26 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Nevera no congela Actividad realizada: Se observa que algunas tomas no están congeladas sin embargo las otras no se han descongelado, se mueve perilla al nivel máximo de congelamiento y se pone datalogger, se revisan los datos horas despues observando que se mantiene en temperaturas bajas, sin embargo se deja en seguimiento nuevamente con el datalogger. por otro lado se observa que ahora las tomas que no estaban congeladas, se encuentran congeladas. Estado final: En seguimiento Repuestos: no 25/07/2025: Se realiza verificación de los datos recolectados por el data logger, observando que las temperaturas del congelador oscilan entre -24 y -28°C, teniendo únicamente un aumento en algún momento de la noche probablemente por apertura, subió hasta -16°C. Equipo funcionando correctamente. | 2025-07-24 08:10 |  | 2025-07-24 08:13 | 2025-07-25 10:28 | 1575 | 1464 | 111 | 257925 | Media | 2025-07-24 08:00 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: nevera no congela actividad realizada: se observa que algunas tomas no están congeladas sin embargo las otras no se han descongelado, se mueve perilla al nivel máximo de congelamiento y se pone datalogger, se revisan los datos horas despues observando que se mantiene en temperaturas bajas, sin embargo se deja en seguimiento nuevamente con el datalogger. por otro lado se observa que ahora las tomas que no estaban congeladas, se encuentran congeladas. estado final: en seguimiento repuestos: no 25/07/2025: se realiza verificación de los datos recolectados por el data logger, observando que las temperaturas del congelador oscilan entre -24 y -28°c, teniendo únicamente un aumento en algún momento de la noche probablemente por apertura, subió hasta -16°c. equipo funcionando correctamente. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Thursday | 3
121528 | CORRECTIVO | 1040035580 | luis felipe arango patiño | PRESENTA FALLAS EN LA TRAZABILIDAD LA INCUBADORA DE INDICADORES BIOLOGICOS DE PEROXIDO DE HIDROGENO PRESENTA FALLAS EN LA TRAZABILIDAD Y ENTREGA DE RESULTADOS |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CIRUGÍA |  | ENCUBADORA | 5373 | EB2609 | EB2609 | CELERITY STERIS | LCB046 | VH0126419009 | 2025-11-15 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Encubadora no entrega resultado, arroja error Actividad realizada: Se realiza reinicio de equipo por indicación de proveedor, posteriormente se debe ingresar un biológico pero debido a que no tienen en el momento se deja en pausa. Nota: Se atiende orden desde las 16:40 Se realiza seguimiento donde informan que nuevamente falló el equipo, se deja en observación 18/11/2025: Se realiza seguimiento al equipo e informan que todo el fin de semana hasta el día de hoy funcionó sin problema, se cierra orden | 2025-11-14 16:48 |  | 2025-11-14 17:07 | 2025-11-18 17:37 | 5790 | 5770 | 20 | 264902 | Media | 2025-11-14 14:35 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: encubadora no entrega resultado, arroja error actividad realizada: se realiza reinicio de equipo por indicación de proveedor, posteriormente se debe ingresar un biológico pero debido a que no tienen en el momento se deja en pausa. nota: se atiende orden desde las 16:40 se realiza seguimiento donde informan que nuevamente falló el equipo, se deja en observación 18/11/2025: se realiza seguimiento al equipo e informan que todo el fin de semana hasta el día de hoy funcionó sin problema, se cierra orden | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Friday | 4
120703 | CORRECTIVO | 1036925354 | ANDREINA HENAO GOMEZ | inyector de tomógrafo siemens no funciona buenas tardes inyector de tomógrafo siemens (torre 1) después de los apagones no quiere funcionar gracias |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | IMAGENOLOGÍA |  | INYECTOR | 4731 | EB2303 | EB2303 | MALLINCKRODT | OPTIVANTAGE DH | C1220B820G | 2025-10-18 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Servicio reporta inyector que no funciona Actividad realizada: Se acude al servicio observando inyector apagado, se enciende, se siguen instrucciones del equipo de retirado de jeringas, el equipo hace el cero, se insertan nuevamente. se observa equipo funcional sin problema alguno Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-10-17 17:37 |  | 2025-10-17 17:41 | 2025-10-17 18:14 | 33 | 0 | 33 | 263240 | Media | 2025-10-17 17:08 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: servicio reporta inyector que no funciona actividad realizada: se acude al servicio observando inyector apagado, se enciende, se siguen instrucciones del equipo de retirado de jeringas, el equipo hace el cero, se insertan nuevamente. se observa equipo funcional sin problema alguno estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Friday | 4
121698 | CORRECTIVO | 1038416867 | luz vanessa arias agudelo | Se apaga la bascula Bascula apagada, se realizó cambio de baterias pero no funciona, prende y apaga. Bascula consultorio 20 primer piso |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | ATENCIÓN PRIMER NIVEL |  | BALANZA DIGITAL | 4278 | M983 | M983 | SECA | 334 REF3341321008 | 10000000735519 | 2025-11-29 | PENDIENTE | MAL USO |  |  | Diagnostico: Indican en el servicio que la bascula no funciona correctamente. Actividad realizada: Se deja en proceso solicitud, ya que no fue posible desplazarse al servicio para revisar. Estado final: Pendiente revisión técnica. Repuestos: No. 25/11/2025: Valeria Se realiza revisión del equipo y se identifica que para que encienda no es ubicándose encima si no que se debe realiza movimiento con el pie por la parte baja para que esta encienda de manera correcta. Equipo funcionando correctamente Nota: Orden se atiende desde las 14:45 hasta las 15:00 | 2025-11-22 16:27 |  | 2025-11-22 16:34 | 2025-11-25 18:27 | 4433 | 4418 | 15 | 265290 | Media | 2025-11-22 12:52 | APROBADA |  | MAL USO | MAL USO | diagnostico: indican en el servicio que la bascula no funciona correctamente. actividad realizada: se deja en proceso solicitud, ya que no fue posible desplazarse al servicio para revisar. estado final: pendiente revisión técnica. repuestos: no. 25/11/2025: valeria se realiza revisión del equipo y se identifica que para que encienda no es ubicándose encima si no que se debe realiza movimiento con el pie por la parte baja para que esta encienda de manera correcta. equipo funcionando correctamente nota: orden se atiende desde las 14:45 hasta las 15:00 | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Saturday | 5
108072 | CORRECTIVO | 1000406843 | ANGIE PAOLA FRANCO SALAZAR | Pera mala del infusor Pera mala del infusor |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIA |  | INFUSOR | 2739 | EB1251 | EB1251 | RIESTER | MANUAL | 190722724 | 2025-01-18 | PENDIENTE | MAL USO |  |  | Diagnostico: Infusor sin pera Actividad realizada: Se revisa equipo observando que la pera esta suelta de la válvula, se pone pera y se realizan pruebas de funcionamiento, se observa pequeña fuga, se realiza búsqueda de la misma encontrándola en el manómetro, se realiza ajuste de tornillos internos, además se observa que la aguja se queda pegada, se realiza adecuación del eje ya que esta torcido. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-01-15 07:37 |  | 2025-01-15 08:19 | 2025-01-15 09:33 | 75 | 0 | 75 | 244571 | Media | 2025-01-15 06:01 | APROBADA |  | MAL USO | MAL USO | diagnostico: infusor sin pera actividad realizada: se revisa equipo observando que la pera esta suelta de la válvula, se pone pera y se realizan pruebas de funcionamiento, se observa pequeña fuga, se realiza búsqueda de la misma encontrándola en el manómetro, se realiza ajuste de tornillos internos, además se observa que la aguja se queda pegada, se realiza adecuación del eje ya que esta torcido. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Wednesday | 2
123111 | CORRECTIVO | 1047970885 | luisa janeth grisales hurtado | Se le filtró sangre al glucometro Cordial saludo. Realizando una glucometria se filtra mas cantidad de sangre por la abertura de la tirilla y ya no permite realizar mas glucometrias, al laboratorio clinico no deja registrar la necesidad por lo que se pasa a equipos biomedicos Prioridad alta ya que se requiere para realizar las glucos. Gracias!!! |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | ONCOLOGÍA |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-12-20 | PENDIENTE | MAL USO |  |  | Diagnostico: Reportan glucómetro que no funciona por haberse filtrado sangre. Actividad realizada: Inicio real: 19:20 - Inicialmente el reporte decía quirófanos como sitio de ocurrencia, se hace presencia en el servicio de cirugía para buscar el equipo tanto en ingresos VIP como en recuperación POS, pero niegan conocer el reporte. Se indaga con la ayuda del personal del servicio de cirugía y se llega a la conclusión que la persona que hizo el reporte pertenece al servicio de oncología, el cual se encuentra cerrado a la hora en la que se atiende la solicitud. Se deja pendiente para el día siguiente. 16/12/2025: Valeria Se consulta con la jefe que reporta e indica que se debe a un glucómetro Roche, se indica que se debe reportar a laboratorio. | 2025-12-15 19:45 |  | 2025-12-15 19:46 | 2025-12-16 08:04 | 738 | 716 | 22 | 266483 | Media | 2025-12-15 12:54 | APROBADA |  | MAL USO | MAL USO | diagnostico: reportan glucómetro que no funciona por haberse filtrado sangre. actividad realizada: inicio real: 19:20 - inicialmente el reporte decía quirófanos como sitio de ocurrencia, se hace presencia en el servicio de cirugía para buscar el equipo tanto en ingresos vip como en recuperación pos, pero niegan conocer el reporte. se indaga con la ayuda del personal del servicio de cirugía y se llega a la conclusión que la persona que hizo el reporte pertenece al servicio de oncología, el cual se encuentra cerrado a la hora en la que se atiende la solicitud. se deja pendiente para el día siguiente. 16/12/2025: valeria se consulta con la jefe que reporta e indica que se debe a un glucómetro roche, se indica que se debe reportar a laboratorio. | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Monday | 0
120559 | CORRECTIVO | 56078370 | LUZ AYDA MONTOYA GARCIA | favor revisar electrobistury 2819 del quirufano 8 favor revisar electrobistury 2819 del quirufano 8 mal funcionamiento (baja potensia) |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CIRUGÍA | QUIROFANO 8 | ELECTROBISTURÍ | 490 | 2819 |  | VALLEY LAB | FORCE FX-CS | SF0J08433A | 2025-10-18 | PENDIENTE | MAL USO |  |  | Diagnostico: Electro bisturí no funciona correctamente Actividad realizada: Se realizan pruebas funcionales observando que el equipo no realiza corte ni coagulación, se destapa, se verifican componentes electrónicos, fusibles, se verifica pedal, se cambia de puerto y se observa que debe estar conectado el pedal en el mismo numero de puerto que el lápiz, se tapa nuevamente y se lleva al servicio, se da indicaciones y se deja equipo en observación. 15/10/2025: Equipo no ha presentado fallas nuevamente Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-10-14 11:41 |  | 2025-10-14 13:07 | 2025-10-15 14:04 | 1497 | 1387 | 110 | 262973 | Media | 2025-10-14 11:25 | APROBADA |  | MAL USO | MAL USO | diagnostico: electro bisturí no funciona correctamente actividad realizada: se realizan pruebas funcionales observando que el equipo no realiza corte ni coagulación, se destapa, se verifican componentes electrónicos, fusibles, se verifica pedal, se cambia de puerto y se observa que debe estar conectado el pedal en el mismo numero de puerto que el lápiz, se tapa nuevamente y se lleva al servicio, se da indicaciones y se deja equipo en observación. 15/10/2025: equipo no ha presentado fallas nuevamente estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Tuesday | 1
115888 | CORRECTIVO | 17339367 | DIEGO ALONSO ARDILA ARANGO | monitor sala 6 Por favor revisar monitor que esta desconfigurados los parametros de la pantalla |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CIRUGÍA | QUIROFANO 6 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 942 | 3166 |  | DRAGUER | VISTA XL | 6005380974 | 2025-05-24 | PENDIENTE | MAL USO |  |  | Diagnostico: Monitor no muestra los signos vitales Actividad realizada: Se revisa equipo y se observa cable troncal mal conectado, se conecta bien, como corresponde, se realizan pruebas funcionales. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-05-22 08:34 |  | 2025-05-22 08:51 | 2025-05-22 09:35 | 44 | 0 | 44 | 253781 | Media | 2025-05-22 08:17 | APROBADA |  | MAL USO | MAL USO | diagnostico: monitor no muestra los signos vitales actividad realizada: se revisa equipo y se observa cable troncal mal conectado, se conecta bien, como corresponde, se realizan pruebas funcionales. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Thursday | 3
114680 | CORRECTIVO | 1036782256 | ELIZABETH CAMPUZANO POSADA | Termómetro con reportes desconfiables Buenos días, por revisar termómetro con reportes desconfiables |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | H5-T2 |  | TERMÓMETRO ELECTRÓNICO | 5164 | EB2509 | EB2509 | WELCH ALLYN | 01692-500 SURETEMP PLUS ELECTRONIC THERMOMETE | 24517742 | 2025-04-19 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Servicio indica que el termómetro no entrega valores confiables. Actividad realizada: Se realizan pruebas funcionales, donde se observa que el modo por defecto esta en oral, se cambia a modo por defecto en axilar, se realizan múltiples pruebas observando que los valores son consistentes y se repiten. Sin embargo se pausa para que sea probado en el servicio Estado final: Equipo funcional Repuestos: no Se realiza seguimiento, equipo funcionando correctamente. | 2025-04-16 09:44 |  | 2025-04-16 09:56 | 2025-04-16 17:16 | 439 | 377 | 62 | 251443 | Media | 2025-04-16 09:35 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: servicio indica que el termómetro no entrega valores confiables. actividad realizada: se realizan pruebas funcionales, donde se observa que el modo por defecto esta en oral, se cambia a modo por defecto en axilar, se realizan múltiples pruebas observando que los valores son consistentes y se repiten. sin embargo se pausa para que sea probado en el servicio estado final: equipo funcional repuestos: no se realiza seguimiento, equipo funcionando correctamente. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Wednesday | 2
121246 | CORRECTIVO | 1036952975 | DANIELA ALEJANDRA FRANCO GIRALDO | ventilador mecánico no pasa prueba de sensor ventilador mecánico al momento de realizar prueba de calibración de sensor de flujo no pasa; se intenta con 2 sensores |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIP |  | VENTILADOR MECANICO | 4512 | 6015 |  | HAMILTON MEDICAL | HAMILTON C3 | 11088 | 2025-11-08 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Servicio indica que ventilador no pasa calibración de sensor de flujo Actividad realizada: Se realiza en múltiples veces la calibración la cual pasa de manera correcta, se pone a ciclar. pruebas exitosas Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-11-05 12:55 |  | 2025-11-05 13:26 | 2025-11-05 15:44 | 139 | 67 | 72 | 264329 | Media | 2025-11-05 12:50 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: servicio indica que ventilador no pasa calibración de sensor de flujo actividad realizada: se realiza en múltiples veces la calibración la cual pasa de manera correcta, se pone a ciclar. pruebas exitosas estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Wednesday | 2
119556 | CORRECTIVO | 1036955592 | natalia osorio quintero | Nevera con altas tempareturas Buenas noches, solicito por favor verificar nevera de banco de sangre (sotano) con placa 2708 ya que registra altas temperaturas. gracias |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | BANCO DE SANGRE |  | REFRIGERADOR | 1177 | 2708 |  | INDURAMA | VFV-520 |  | 2025-09-13 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Nevera presenta subidas en la temperatura Actividad realizada: Se revisa equipo observando evaporador completamente congelado, se procede a desconectar para que se descongele, cuando el evaporador esta completamente descongelado, se conecta nuevamente y se deja en observación Estado final: En observación Repuestos: no 09/09/2025: Se realiza seguimiento a la nevera, se verifica que apague y prenda cuando corresponde, equipo se encuentra funcionando correctamente, se indica que ya se puede usar. | 2025-09-08 07:29 |  | 2025-09-08 07:48 | 2025-09-09 08:38 | 1490 | 1444 | 46 | 260759 | Media | 2025-09-07 21:34 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: nevera presenta subidas en la temperatura actividad realizada: se revisa equipo observando evaporador completamente congelado, se procede a desconectar para que se descongele, cuando el evaporador esta completamente descongelado, se conecta nuevamente y se deja en observación estado final: en observación repuestos: no 09/09/2025: se realiza seguimiento a la nevera, se verifica que apague y prenda cuando corresponde, equipo se encuentra funcionando correctamente, se indica que ya se puede usar. | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Monday | 0
121599 | CORRECTIVO | 1101208459 | derly tatiana florez murillo | Disfunción de tactil de BCPIA Pantalla tactil de BCPIA ubicado en la UCIA 08 es selectivo y no funciona con algunas solicitudes, lo que no permite por ejemplo cerar la linea arterial. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIA |  | BOMBA DE BALÓN INTRAAÓRTICO | 5335 | 6497 |  | TELEFLEX | AC3 OPTIMUS | 2405081F | 2025-11-22 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Pantalla de equipo no funciona correctamente Actividad realizada: Al realizar pruebas funcionales se observa que el táctil no funciona bien, al presionar en ciertas partes de la pantalla esta no funciona o se activa otra parte diferente, se contacta a proveedor quien indica como calibrar el táctil (se presionan las dos flechas del lado derecho al tiempo hasta que cambia la pantalla, posteriormente se presionan cada uno de los puntos una sola vez hasta que vuelva a la pantalla normal), finalmente se hacen pruebas y el táctil queda funcionando correctamente. Estado final: Equipo funcional Repuestos: no | 2025-11-18 19:06 |  | 2025-11-18 19:07 | 2025-11-18 19:38 | 31 | 0 | 31 | 265054 | Media | 2025-11-18 18:26 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: pantalla de equipo no funciona correctamente actividad realizada: al realizar pruebas funcionales se observa que el táctil no funciona bien, al presionar en ciertas partes de la pantalla esta no funciona o se activa otra parte diferente, se contacta a proveedor quien indica como calibrar el táctil (se presionan las dos flechas del lado derecho al tiempo hasta que cambia la pantalla, posteriormente se presionan cada uno de los puntos una sola vez hasta que vuelva a la pantalla normal), finalmente se hacen pruebas y el táctil queda funcionando correctamente. estado final: equipo funcional repuestos: no | DESGASTE_NORMAL | ['DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Tuesday | 1
117894 | CORRECTIVO | 1036401485 | DIANA CAROLINA HENAO ARBELAEZ | congelador malo Cordial saludo, Por medio del presente solicito mantenimiento correctivo de nevera nv073 ubicada en la unidad de cuidados basicos neonatales torre 1 piso 4 el cual, a pesar de haberse dispuesto dos tomas de leche materna para congelacion, se extraen 4 horas posterior y se evidencia leche materna liquida, adicionalmente se escucha sonido anormal. Mil gracias, Cordialmente, Diana Henao Coordinadora del lactario |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | NUTRICIÓN |  | NEVERA | 5079 | NV-073 |  | HACEB | H6164NT24 | NE | 2025-07-12 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Servicio indica que nevera no congela Actividad realizada: Se acude al servicio donde se observan muchas muestras dentro del congelador, las cuales se encuentran totalmente congeladas, además obstruyendo la salida de aire del mismo, lo que genera el ruido anormal, sin embargo la nevera se encuentra funcionando correctamente, se envia evidencia a Daniel Cardona para que se comunique a jefe Diana Henao de los hallazgos Estado final: Nevera funcionando correctamente. Repuestos: no | 2025-07-11 15:33 |  | 2025-07-11 17:09 | 2025-07-11 17:37 | 28 | 0 | 28 | 257117 | Media | 2025-07-11 15:23 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: servicio indica que nevera no congela actividad realizada: se acude al servicio donde se observan muchas muestras dentro del congelador, las cuales se encuentran totalmente congeladas, además obstruyendo la salida de aire del mismo, lo que genera el ruido anormal, sin embargo la nevera se encuentra funcionando correctamente, se envia evidencia a daniel cardona para que se comunique a jefe diana henao de los hallazgos estado final: nevera funcionando correctamente. repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Friday | 4
119433 | CORRECTIVO | 1036958732 | claudia milena garces restrepo | Temperatura fuera de rango Buenas tardes. Por la presente solicitamos su acompañamiento ya que durante el mes de agosto la nevera principal nos presentó registros de temperatura por fuera del rango, estamos teniendo dificultades por que la nevera se abre por cortos periodos de tiempo 20 segundos y se genera una excursión. Lo cual es crítico para el proceso de farmacia. Muchas gracias |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UNIDAD DE INVESTIGACION |  | NEVERA | 4965 | 6286 |  | INDUCOL | VV-1104BL1CDLD | 2671 | 2025-09-06 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Nevera se sale del rango Actividad realizada: Se revisan parámetros establecidos y se intentan modificar con el fin de que la nevera se comporte como el servicio lo requiere, sin embargo se observa que el comportamiento no corresponde con lo que se programa, se reporta a Alejandra Duque para ser reportada a proveedor ya que se encuentra en garantía Estado final: funcional Repuestos: no 05/09/2025 Se solicito revision por garantía con proveedor N°4308 06/09/2025 Se realiza revisión de equipo de acuerdo a recomendaciones del proveedor, Nevera funcionando correctamente. Se realiza reubicación del sensor del 3sense ya que la desviación en el rango de temperatura se identifio en este dispositivo. 25/09/2025 Se realizo seguimiento de nevera y 3sense, ambos funcionan correctamente, no se evidencian desviaciones por fuera del rango de la temperatura. | 2025-09-04 07:33 |  | 2025-09-04 08:06 | 2025-09-25 10:37 | 30392 | 30174 | 218 | 260526 | Media | 2025-09-03 15:30 | REALIZADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: nevera se sale del rango actividad realizada: se revisan parámetros establecidos y se intentan modificar con el fin de que la nevera se comporte como el servicio lo requiere, sin embargo se observa que el comportamiento no corresponde con lo que se programa, se reporta a alejandra duque para ser reportada a proveedor ya que se encuentra en garantía estado final: funcional repuestos: no 05/09/2025 se solicito revision por garantía con proveedor n°4308 06/09/2025 se realiza revisión de equipo de acuerdo a recomendaciones del proveedor, nevera funcionando correctamente. se realiza reubicación del sensor del 3sense ya que la desviación en el rango de temperatura se identifio en este dispositivo. 25/09/2025 se realizo seguimiento de nevera y 3sense, ambos funcionan correctamente, no se evidencian desviaciones por fuera del rango de la temperatura. | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Thursday | 3
120432 | CORRECTIVO | 1026140695 | juan camilo angel munera | Bortex malo (placa:EB0392) |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | VORTEX | 1430 |  | EB0392 | UNICO | MIXER LV-100 | 1110943 | 2025-10-11 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Servicio indica que vortex no funciona Actividad realizada: Se realiza pruebas de funcionamiento en el modo auto y modo touch, en ambos funciona de manera correcta, se realiza la prueba varias veces y el equipo no falla. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-10-08 11:50 |  | 2025-10-08 12:51 | 2025-10-08 13:48 | 57 | 33 | 24 | 262687 | Media | 2025-10-08 11:47 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: servicio indica que vortex no funciona actividad realizada: se realiza pruebas de funcionamiento en el modo auto y modo touch, en ambos funciona de manera correcta, se realiza la prueba varias veces y el equipo no falla. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Wednesday | 2
108454 | CORRECTIVO | 1037603346 | LAURA NARANJO VILLA | defecto valvula de presion Buenas noches se reporta equipo extend 2355 defecto valvula de presion queda en cuarto de equipos rotulado |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIA |  | VENTILADOR ADULTO | 1417 | 3703 |  | TAEMA | EXTEND XT | 2355 | 2025-01-25 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Equipo se alarma por válvula de presión Actividad realizada: Se revisa equipo se realizan pruebas completas las cuales pasan de manera correcta, se realizan en repetidas ocasiones y en ningún momento presenta falla, se pone equipo a ciclar y se deja en pruebas. Equipo cicla de manera correcta sin presentar falla alguna. Se retorna al servicio. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-01-21 07:34 |  | 2025-01-21 09:00 | 2025-01-21 11:54 | 175 | 94 | 81 | 244955 | Media | 2025-01-20 19:57 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: equipo se alarma por válvula de presión actividad realizada: se revisa equipo se realizan pruebas completas las cuales pasan de manera correcta, se realizan en repetidas ocasiones y en ningún momento presenta falla, se pone equipo a ciclar y se deja en pruebas. equipo cicla de manera correcta sin presentar falla alguna. se retorna al servicio. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Tuesday | 1
121216 | CORRECTIVO | 1036948329 | daniela jimenez alzate | nevera con funcionamiento incorrecto nevera de micobacterias presenta temperaturas inferiores a lo establecido (0.1) (-1.0) |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | LABORATORIO |  | NEVERA | 1094 |  | EB0546 | HACEB | 18LT | 90908301 | 2025-11-08 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Nevera registra bajas temperaturas Actividad realizada: Se revisa encontrando perilla de termostato más abajo de la guía marcada, se pone nuevamente en su lugar y se deja en observación. 05/11/2025: Se realiza seguimiento a la nevera, se encuentra en 1.6°C, se mueve un poco más la perilla del termostato, debido a que sigue estando bajo. se deja nuevamente en seguimiento 06/11/2025: Se realiza seguimiento a la nevera, la cual se ha encontrado dentro de los rangos requeridos, se cierra la orden Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no Nota: Orden se atiende de 16:30 a 16:45 | 2025-11-04 16:34 |  | 2025-11-04 16:50 | 2025-11-06 17:05 | 2894 | 2845 | 49 | 264267 | Media | 2025-11-04 15:48 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: nevera registra bajas temperaturas actividad realizada: se revisa encontrando perilla de termostato más abajo de la guía marcada, se pone nuevamente en su lugar y se deja en observación. 05/11/2025: se realiza seguimiento a la nevera, se encuentra en 1.6°c, se mueve un poco más la perilla del termostato, debido a que sigue estando bajo. se deja nuevamente en seguimiento 06/11/2025: se realiza seguimiento a la nevera, la cual se ha encontrado dentro de los rangos requeridos, se cierra la orden estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no nota: orden se atiende de 16:30 a 16:45 | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Tuesday | 1
112983 | CORRECTIVO | 43204685 | ALEJANDRA JANETH JIMENEZ GALEANO | SITRAD DESCONECTADO El sistema de monitoreo de temperatura y humedad del banco de sangre, se encuentra desconectado. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | BANCO DE SANGRE |  | SISTEMA DE MONITOREO AMBIENTAL | 1268 | 2720 |  | RISS |  |  | 2025-03-01 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Sistema de monitoreo no registra datos de ningún equipo Actividad realizada: Se revisan conexiones, se verifica cableado, y se realiza reinició del computador, observando que el software inmediatamente comienza a registrar de manera correcta Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-02-27 13:39 |  | 2025-02-27 14:53 | 2025-02-27 15:19 | 26 | 0 | 26 | 247966 | Media | 2025-02-27 13:34 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: sistema de monitoreo no registra datos de ningún equipo actividad realizada: se revisan conexiones, se verifica cableado, y se realiza reinició del computador, observando que el software inmediatamente comienza a registrar de manera correcta estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Thursday | 3
108608 | CORRECTIVO | 1041325474 | DIANA CRISTINA MORALES GALLO | monitor fetal con mucha interferencia buenos dias favor revisar monitor fetal de prepagada que presenta mucha interferencia por lo cual se desenfoca muchas gracias |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | URGENCIAS |  | MONITOR FETAL | 1090 | 3662 |  | EDAN | F3 | 460378-M15803070008 | 2025-01-25 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Servicio indica interferencia Actividad realizada: Se revisa equipo, se realizan múltiples pruebas, no se detecta problema, equipo sensa y se escucha correctamente, se deja en observación Estado final: Equipo funcional Repuestos: no 27/01/2025: Se realiza seguimiento al equipo, servicio indica que equipo se encuentra funcionando correctamente. | 2025-01-24 12:02 |  | 2025-01-24 12:07 | 2025-01-27 10:33 | 4226 | 4131 | 95 | 245294 | Media | 2025-01-24 11:20 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: servicio indica interferencia actividad realizada: se revisa equipo, se realizan múltiples pruebas, no se detecta problema, equipo sensa y se escucha correctamente, se deja en observación estado final: equipo funcional repuestos: no 27/01/2025: se realiza seguimiento al equipo, servicio indica que equipo se encuentra funcionando correctamente. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Friday | 4
117443 | CORRECTIVO | 43715204 | DIANA PATRICIA MARIN GARCIA | Selladora mala. Buenos días . Por favor revisar temperatura de la selladora , esta calentado mucho y el papel queda muy duro al abrir. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CIRUGÍA |  | SELLADORA | 1249 | 2733 |  | HAWO | H5800 ASP | 446028 | 2025-06-28 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Servicio indica que selladora cuando lleva tiempo funcionando calienta más Actividad realizada: Se revisa selladora, se encuentra en 126 °C, se baja a 120 °C y se observa que se sube hasta 125 °C, se realiza ajuste del setpoint, se baja a 119 °C, y se modifica el valor de HY que corresponde a la histéresis, se entrega al servicio para ser probada. 27/06/2025: Selladora funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-06-26 10:43 |  | 2025-06-26 10:49 | 2025-06-27 17:13 | 1825 | 1748 | 77 | 256123 | Media | 2025-06-26 10:36 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: servicio indica que selladora cuando lleva tiempo funcionando calienta más actividad realizada: se revisa selladora, se encuentra en 126 °c, se baja a 120 °c y se observa que se sube hasta 125 °c, se realiza ajuste del setpoint, se baja a 119 °c, y se modifica el valor de hy que corresponde a la histéresis, se entrega al servicio para ser probada. 27/06/2025: selladora funcionando correctamente repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION, DESGASTE_NORMAL | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Thursday | 3
112999 | CORRECTIVO | 1036946543 | MARIA ALEJANDRA OCAMPO VALLEJO | Termómetro punzón Buenos días Por favor realizar mantenimiento al termómetro de punzón EB0337 ya que tarda mucho en tomar la temperatura Gracias |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | TERMÓMETRO | 1772 | EB0337 | EB0337 | DIGITAL | HTC-2 |  | 2025-03-01 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: termómetro se demora en tomar la temperatura de las neveras Actividad realizada: Se realizan pruebas en agua y el equipo funciona bien, se realiza prueba en nevera de icopor directamente y se observa que se demora mucho en bajar la temperatura, se pausa para continuar revision Estado final: fuera de servicio Repuestos: no 05/03/2025: Se realizan múltiples pruebas al sensor observando que este funciona de manera correcta, lo que ocasiona la demora en bajar la temperatura es si el sensor queda en el aire y no directamente en contacto con el producto, ya que la medida se ve afectada por la temperatura del icopor y del ambiente, se recomienda en el servicio ingresa el termómetro por los laterales en caso de que la nevera no este llena, de modo que el sensor siempre quede haciendo contacto con el producto | 2025-02-28 08:17 |  | 2025-02-28 10:52 | 2025-03-05 12:54 | 7323 | 7204 | 119 | 248040 | Media | 2025-02-28 08:09 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: termómetro se demora en tomar la temperatura de las neveras actividad realizada: se realizan pruebas en agua y el equipo funciona bien, se realiza prueba en nevera de icopor directamente y se observa que se demora mucho en bajar la temperatura, se pausa para continuar revision estado final: fuera de servicio repuestos: no 05/03/2025: se realizan múltiples pruebas al sensor observando que este funciona de manera correcta, lo que ocasiona la demora en bajar la temperatura es si el sensor queda en el aire y no directamente en contacto con el producto, ya que la medida se ve afectada por la temperatura del icopor y del ambiente, se recomienda en el servicio ingresa el termómetro por los laterales en caso de que la nevera no este llena, de modo que el sensor siempre quede haciendo contacto con el producto | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Friday | 4
123074 | CORRECTIVO | 1036932398 | esneyder alexander garcia garcia | EB0381 NEVERA CONGELA Buenos dias Reporto nevera EB0381 ubicada dentro de la central de mezclas, la cual esta congelando Gracias por la atención |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CENTRAL DE MEZCLAS REEMPAQUE Y REENVASE |  | NEVERA | 1102 | EB0381 | EB0381 | SAMSUNG | 104194FP90057J | 5G06FCSWCN/SLC | 2025-12-20 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: nevera presenta congelamiento Actividad realizada: Se revisa nevera encontrando la demasiado congelada, se desconecta y se deja descongelando, se revisan parámetros de controlador encontrando los bien, se deja descongelar para revisar sensor de temperatura. 16/12/2025: Se revisa nevera y parámetros los cuales se encuentran bien dentro del rango, se da recomendación al servicio de realizar descongelamiento manuales a la nevera de manera esporádica para evitar que se congele nuevamente. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-12-15 07:36 |  | 2025-12-15 08:35 | 2025-12-16 16:25 | 1910 | 1859 | 51 | 266434 | Media | 2025-12-14 17:48 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: nevera presenta congelamiento actividad realizada: se revisa nevera encontrando la demasiado congelada, se desconecta y se deja descongelando, se revisan parámetros de controlador encontrando los bien, se deja descongelar para revisar sensor de temperatura. 16/12/2025: se revisa nevera y parámetros los cuales se encuentran bien dentro del rango, se da recomendación al servicio de realizar descongelamiento manuales a la nevera de manera esporádica para evitar que se congele nuevamente. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Monday | 0
117300 | CORRECTIVO | 43550083 | MARIA CRISTINA ZAPATA TORRES | ventilacion deteriorada VENTILADOR CON PRESENCIA DE ALARMA POR VENTILACION DETERIORADA SE LE REALIZAN VARIAS CALIBRACIONES NO FUE POSIBLE ADECUADO FUNCIONAMIENTO |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIA |  | VENTILADOR ADULTO | 3004 | 4826 |  | TAEMA | MONNAL T75 | MT75-08564 | 2025-06-28 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Ventilador con alarma por ventilación deteriorada Actividad realizada: Se revisa equipo, se verifica historial observando que en repetidas ocasiones sale el mensaje mencionado con el código de error 052, se consulta con proveedor, quien indica verificar valores de celda de oxigeno, posteriormente indica cambiar la celda debido a que ya finalizó su vida útil y esta causando el error, se instala celda nueva, se realizan pruebas automáticas, y se pone equipo a ciclar. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-06-24 07:37 |  | 2025-06-24 07:45 | 2025-06-24 12:13 | 269 | 181 | 88 | 255890 | Media | 2025-06-24 06:29 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: ventilador con alarma por ventilación deteriorada actividad realizada: se revisa equipo, se verifica historial observando que en repetidas ocasiones sale el mensaje mencionado con el código de error 052, se consulta con proveedor, quien indica verificar valores de celda de oxigeno, posteriormente indica cambiar la celda debido a que ya finalizó su vida útil y esta causando el error, se instala celda nueva, se realizan pruebas automáticas, y se pone equipo a ciclar. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | DESGASTE_NORMAL | ['DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Tuesday | 1
120431 | CORRECTIVO | 1017174498 | juliana cadavid jimenez | MONITOR CENTRAL DE UCEN NO FUNCIONA MONITOR CENTRAL DE UCEN NO FUNCIONA |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIN |  | CENTRAL DE MONITOREO | 2984 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-10-11 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Se encuentra central de monitoreo con ventana de configuración desplegada por completo Actividad realizada: Se cierra la ventana y se da indicaciones a la jefe de como cerrarla en caso de que pase nuevamente. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-10-08 11:49 |  | 2025-10-08 12:14 | 2025-10-08 12:38 | 24 | 0 | 24 | 262685 | Media | 2025-10-08 11:34 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: se encuentra central de monitoreo con ventana de configuración desplegada por completo actividad realizada: se cierra la ventana y se da indicaciones a la jefe de como cerrarla en caso de que pase nuevamente. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Wednesday | 2
107216 | CORRECTIVO | 1036949642 | VIVIANA CRISTINA LOPEZ | AUTOCLAVE # 2 NO CALIENTA EL AUTOCLAVE GETINGE # 2 NO CALIENTA PARA EMPEZAR CICLO |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CIRUGÍA |  | AUTOCLAVE VAPOR | 3535 | 5076 | 5076 | GETINGE | GSS67H17 | BAA098705 | 2025-01-11 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: autoclave no calienta Actividad realizada: se revisa suministro de agua y de aire, los cuales estan correctos, se observa mensaje en la pantalla de error interbloqueo, se ingresa a menu de servicio, control de procesos y se presiona boton continuar. Se observa que equipo comienza a subir temperatura, se espera que haga el bowie and dick, equipo queda funcional Estado final: funcionando correctamente Repuestos: no Nota: se atiende orden desde las 13:30 | 2025-01-05 14:05 |  | 2025-01-05 14:05 | 2025-01-05 14:40 | 35 | 0 | 35 | 243980 | Media | 2025-01-05 11:54 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: autoclave no calienta actividad realizada: se revisa suministro de agua y de aire, los cuales estan correctos, se observa mensaje en la pantalla de error interbloqueo, se ingresa a menu de servicio, control de procesos y se presiona boton continuar. se observa que equipo comienza a subir temperatura, se espera que haga el bowie and dick, equipo queda funcional estado final: funcionando correctamente repuestos: no nota: se atiende orden desde las 13:30 | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Sunday | 6
114445 | CORRECTIVO | 1001447448 | carolina morales estrada | terapia compresiva no funciona no funciona terapia EB1613 |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIA |  | COMPRESOR NEUMÁTICO | 3581 | EB1613 |  | KENDALL | SCD700 | V2014248SX | 2025-04-12 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Servicio indica que compresor no funciona Actividad realizada: Se realizan pruebas funcionales, por ambos canales, se verifican mangueras, el equipo se encuentra funcionando correctamente, hace los ciclos correspondientes y trabaja bien por ambos canales. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-04-09 14:34 |  | 2025-04-10 13:58 | 2025-04-10 15:09 | 71 | 0 | 71 | 250859 | Media | 2025-04-09 09:31 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: servicio indica que compresor no funciona actividad realizada: se realizan pruebas funcionales, por ambos canales, se verifican mangueras, el equipo se encuentra funcionando correctamente, hace los ciclos correspondientes y trabaja bien por ambos canales. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Wednesday | 2
120696 | CORRECTIVO | 1098785936 | jennifer tatiana castillo hernandez | Central de monitoreo no funciona adecuadamente Posterior al corte de energía del 17/10/2025 la central de monitoreo de UCIP no funciona |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIP |  | CENTRAL DE MONITOREO | 2984 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-10-18 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Central de monitoreo no abre Actividad realizada: Se revisa central observando que el software no abre, se reinicia en varias veces, sin embargo se cierra y finalmente nunca abre, se pone otra central de monitoreo que se encuentra en el taller, se configuran respectivamente las ips y se verifica que se vean los monitores correctamente. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-10-17 13:29 |  | 2025-10-17 13:30 | 2025-10-17 14:55 | 85 | 0 | 85 | 263213 | Media | 2025-10-17 13:13 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: central de monitoreo no abre actividad realizada: se revisa central observando que el software no abre, se reinicia en varias veces, sin embargo se cierra y finalmente nunca abre, se pone otra central de monitoreo que se encuentra en el taller, se configuran respectivamente las ips y se verifica que se vean los monitores correctamente. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Friday | 4
120358 | CORRECTIVO | 39448778 | DANYS VIVIANA MARIN CORREA | NO FUNCIONA SE INTENTA TOMAT GLUCOMETRIA PERO AL PONER LA TIRILLA DA E-6 FAVOR REVISAR |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UMI |  | GLUCÓMETRO | 3329 | UMI | UMI | ABBOTT | OPTIUM NEO H | LBGE184S01529 | 2025-10-11 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Glucometro no reconoce las tirillas Actividad realizada: Se realiza prueba de funcionamiento observando que el equipo arroja error 6 al insertar la tirilla, se acude al servicio de laboratorio donde hacen la calibración con el lote actual de la clínica, pasando de manera correcta, se lleva de nuevo al servicio donde se comprueba que no están usando el lote que corresponde al de la calibración por lo tanto se da indicaciones de que soliciten el lote correspondiente. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-10-06 15:18 |  | 2025-10-06 17:00 | 2025-10-06 17:44 | 45 | 0 | 45 | 262556 | Media | 2025-10-06 15:00 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: glucometro no reconoce las tirillas actividad realizada: se realiza prueba de funcionamiento observando que el equipo arroja error 6 al insertar la tirilla, se acude al servicio de laboratorio donde hacen la calibración con el lote actual de la clínica, pasando de manera correcta, se lleva de nuevo al servicio donde se comprueba que no están usando el lote que corresponde al de la calibración por lo tanto se da indicaciones de que soliciten el lote correspondiente. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Monday | 0
121197 | CORRECTIVO | 1041325161 | MARIA CRISTINA ANGARITA GALVIS | Equipo 4866 que no esta funcionando Buen día Me permito reportar que la nevera con placa 4866 esta sin funcionamiento en este momento, la farmacia de investigación requiere mantener esta nevera en funcionamiento porque los patrocinadores exigen una nevera back-up disponible en todo momento. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UNIDAD DE INVESTIGACION |  | NEVERA | 3166 | 4866 |  | INDUCOL | VV-510BL1CDLD | 0635 2019110212 | 2025-11-08 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Nevera apagada Actividad realizada: Se realiza inspección inicial observando la nevera apagada, se verifica conexión AC, encontrando extensión desconectada, se conecta y se deja en observación hasta que baje la temperatura. Se realiza seguimiento a la nevera y se observa que enciende y apaga el compresor de manera correcta Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-11-04 09:11 |  | 2025-11-04 09:55 | 2025-11-04 13:25 | 211 | 180 | 31 | 264222 | Media | 2025-11-04 09:08 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: nevera apagada actividad realizada: se realiza inspección inicial observando la nevera apagada, se verifica conexión ac, encontrando extensión desconectada, se conecta y se deja en observación hasta que baje la temperatura. se realiza seguimiento a la nevera y se observa que enciende y apaga el compresor de manera correcta estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Tuesday | 1
113327 | CORRECTIVO | 1038415689 | monica marcela ramirez ocampo | Se sospecha pipeta descalibrada Se sospecha pipeta descalibrada |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | LABORATORIO |  | PIPETA 100-1000ΜL | 3167 | EB1455 |  | BOECO GERMANY | AS SERIES | OF29957 | 2025-03-08 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Servicio indica que la pipeta esta desajustada Actividad realizada: Se realizan múltiples pruebas revisando los volúmenes entregados y la pipeta se encuentra funcionando correctamente. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-03-06 07:31 |  | 2025-03-06 08:21 | 2025-03-06 09:09 | 47 | 0 | 47 | 248397 | Media | 2025-03-05 12:33 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: servicio indica que la pipeta esta desajustada actividad realizada: se realizan múltiples pruebas revisando los volúmenes entregados y la pipeta se encuentra funcionando correctamente. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Thursday | 3
116517 | CORRECTIVO | 1040051120 | JOHANA MILENA GOMEZ MARTINEZ | lampara de fototerapia mala Buenas tardes, se reporta lampara de fototerapia que al encender el dispositivo, no da iluminación |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIN |  | LÁMPARA DE FOTOTERAPIA | 2608 | 4634 |  | BISTOS | BT-400 | EFKA0111 | 2025-06-07 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Servicio indica que lámpara no enciende Actividad realizada: Se revisa equipo se realizan múltiples pruebas observando que este enciende y funciona de manera correcta. Se realiza prueba con personal del servicio Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-06-03 12:48 |  | 2025-06-03 12:48 | 2025-06-03 13:39 | 51 | 0 | 51 | 254525 | Media | 2025-06-03 12:37 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: servicio indica que lámpara no enciende actividad realizada: se revisa equipo se realizan múltiples pruebas observando que este enciende y funciona de manera correcta. se realiza prueba con personal del servicio estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Tuesday | 1
119766 | CORRECTIVO | 1036964695 | ERIKA SIRLEY LOPEZ OSPINA | Cama de trabajo de parto bloqueada Cama de trabajo de parto bloqueada |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UMI |  | CAMA ELÉCTRICA | 2584 | 4598 |  | STRYKER | SV2 CONFIGURED | 2412100015750070 | 2025-09-20 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Cama bloqueada Actividad realizada: Se intenta inicialmente desbloquear con juego de botones, sin embargo no se tiene éxito, se comienzan a revisar conexiones, se desconectan paneles, batería, motores, y se vuelven a conectar, finalmente se prueba de nuevo el juego de botones y se logra desbloquear. Se realizan pruebas funcionales Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-09-15 16:46 |  | 2025-09-15 16:47 | 2025-09-15 17:18 | 31 | 0 | 31 | 261224 | Media | 2025-09-15 16:41 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: cama bloqueada actividad realizada: se intenta inicialmente desbloquear con juego de botones, sin embargo no se tiene éxito, se comienzan a revisar conexiones, se desconectan paneles, batería, motores, y se vuelven a conectar, finalmente se prueba de nuevo el juego de botones y se logra desbloquear. se realizan pruebas funcionales estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Monday | 0
121229 | CORRECTIVO | 1036959832 | CRISTINA GOMEZ GOMEZ | VENTILADOR DRAGER CON FALLAS DE SISTEMA VENTILADOR DRAGER CON FALLAS DE SISTEMA(DESCONEXION), A PESAR DE PASAR PRUEBAS CON EXITO |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIN | P7 CUB 26 | VENTILADOR ALTA FRECUENCIA | 2526 | 4566 |  | DRAGER | BABYLOG VN500 | ASLL-0158 | 2025-11-08 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Ventilador con alarma constante de desconexión Actividad realizada: Se realizan pruebas al equipo, verificación de circuito y comprobaciones las cuales pasan correctamente, se pone a ciclar y no se observa alarma, se consulta con proveedor del equipo quien indica que es una posible fuga en el paciente, se devuelve equipo y se da indicaciones al personal. Se pausa orden hasta que usen el equipo nuevamente. Estado final: funcional Repuestos: no 06/11/2025: Se realiza seguimiento, sin embargo no han montado el equipo en ningún paciente, se pausa orden hasta que el equipo sea probado. 08/11/2025: Se realiza seguimiento y el equipo se encuentra con paciente no ha presentado nuevamente la falla, por lo tanto se cierra la orden. | 2025-11-05 09:08 |  | 2025-11-05 09:33 | 2025-11-08 08:16 | 4243 | 4150 | 93 | 264301 | Media | 2025-11-05 09:02 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: ventilador con alarma constante de desconexión actividad realizada: se realizan pruebas al equipo, verificación de circuito y comprobaciones las cuales pasan correctamente, se pone a ciclar y no se observa alarma, se consulta con proveedor del equipo quien indica que es una posible fuga en el paciente, se devuelve equipo y se da indicaciones al personal. se pausa orden hasta que usen el equipo nuevamente. estado final: funcional repuestos: no 06/11/2025: se realiza seguimiento, sin embargo no han montado el equipo en ningún paciente, se pausa orden hasta que el equipo sea probado. 08/11/2025: se realiza seguimiento y el equipo se encuentra con paciente no ha presentado nuevamente la falla, por lo tanto se cierra la orden. | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Wednesday | 2
118860 | CORRECTIVO | 1038410858 | ISABEL CRISTINA GONZALEZ MANRIQUE | autoclave muestra error 1 autoclave muestra error 1 |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | ODONTOLOGÍA |  | AUTOCLAVE | 2847 | 4774 |  | DENTOMAT | AUTOMAT 1800 SEMIAUTOMÁTICO 18L | 1800-0148 | 2025-08-16 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Servicio indica que equipo arroja error 1 durante el ciclo Actividad realizada: Se revisa equipo, se pone a trabajar, se inicia ciclo, se observa que sube la temperatura bien, se verifica que termina el ciclo correctamente sin presentar falla alguna. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no Nota: Se atiende orden de 15:20 a 15:45 | 2025-08-15 13:47 |  | 2025-08-15 16:45 | 2025-08-15 16:49 | 3 | 0 | 3 | 259316 | Media | 2025-08-15 13:17 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: servicio indica que equipo arroja error 1 durante el ciclo actividad realizada: se revisa equipo, se pone a trabajar, se inicia ciclo, se observa que sube la temperatura bien, se verifica que termina el ciclo correctamente sin presentar falla alguna. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no nota: se atiende orden de 15:20 a 15:45 | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Friday | 4
116146 | CORRECTIVO | 1036396397 | DAVID ANDRES ZULUAGA ALZATE | ecografo con interferencia ecografo del servicio de urgencias ginecologicas con interferencia a la hora de evaluar la paciente se observa con ondas de agua y mucho alinsi |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | URGENCIAS |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-05-31 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnóstico: Ecógrafo con interferencia en la imagen Actividad realizada: Se realiza video de la falla del equipo, se envia a proveedor quien indica que dicho problema está relacionado con ruido eléctrico, debido a que la red entrega voltajes que no son compatibles con el equipo, dicha situación ya había sido reportada anteriormente, donde el proveedor indicaba que en los tomas de energía entre el neutro y tierra existía un voltaje mayor a 1 V, y debe ser menor a 0.6 V. Se mide dicho voltaje y efectivamente esta mayor a 1 V, se envía correo a líder Fabio Cano para que reporte a ambiente físico y sea revisada la red eléctrica. Estado final: Equipo funcional Repuestos: no | 2025-05-26 10:41 |  | 2025-05-26 12:13 | 2025-05-27 15:51 | 1658 | 1616 | 42 | 253965 | Media | 2025-05-26 08:29 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnóstico: ecógrafo con interferencia en la imagen actividad realizada: se realiza video de la falla del equipo, se envia a proveedor quien indica que dicho problema está relacionado con ruido eléctrico, debido a que la red entrega voltajes que no son compatibles con el equipo, dicha situación ya había sido reportada anteriormente, donde el proveedor indicaba que en los tomas de energía entre el neutro y tierra existía un voltaje mayor a 1 v, y debe ser menor a 0.6 v. se mide dicho voltaje y efectivamente esta mayor a 1 v, se envía correo a líder fabio cano para que reporte a ambiente físico y sea revisada la red eléctrica. estado final: equipo funcional repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Monday | 0
113300 | CORRECTIVO | 1053833876 | paola alejandra tabarez bedoya | temperatura en 9 verificar la temperatura en 9 de la nevera del cuarto de trasplante. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CIRUGÍA |  | REFRIGERADOR | 2350 | 4429 |  | SAMSUNG | RS25H5A08SG/CO | 0AX04BAM700079A | 2025-03-08 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Servicio reporta nevera con temperatura en 9°C Actividad realizada: Se revisa equipo, se encuentra en 5°C, se observa que la nevera se comporta de manera adecuada, baja correctamente y es muy estable. Estado final: Nevera funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-03-05 11:49 |  | 2025-03-05 16:06 | 2025-03-05 16:41 | 35 | 0 | 35 | 248340 | Media | 2025-03-05 07:05 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: servicio reporta nevera con temperatura en 9°c actividad realizada: se revisa equipo, se encuentra en 5°c, se observa que la nevera se comporta de manera adecuada, baja correctamente y es muy estable. estado final: nevera funcionando correctamente repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Wednesday | 2
119834 | CORRECTIVO | 1036402881 | CRISTINA CASTAÑO RAMIREZ | 234 por favor revisar panel de cama 234, ya que solo funciona los botones de uno de los lados. GRACIAS |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | H2-T2 |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-09-20 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Servicio reporta que no funcionan botones Actividad realizada: Se realiza revisión de todos los controles observando que todos funcionan correctamente. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-09-17 14:08 |  | 2025-09-17 14:09 | 2025-09-17 14:59 | 49 | 0 | 49 | 261363 | Media | 2025-09-17 12:28 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: servicio reporta que no funcionan botones actividad realizada: se realiza revisión de todos los controles observando que todos funcionan correctamente. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Wednesday | 2
116997 | CORRECTIVO | 1036401485 | DIANA CAROLINA HENAO ARBELAEZ | nevera de ucen Cordial saludo, Por medio del presente reporto nevera de UCEN, la cual según reportes de la UCIN las tomas están saliendo muy frías cuando no llevan en nevera mas de 10 minutos, se ha evidenciado incluso en ocasiones escarcha en las tomas. Se solicita cordialmente revision de la mismas |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | NUTRICIÓN |  | NEVERA | 2556 | 4470 |  | INDUCOL | VV-20AI1DICDLD-INV-2P DOS PUERTAS | 0001 JB7PDTSP | 2025-06-21 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Servicio manifiesta que en ocasiones la nevera genera escarcha en las tomas Actividad realizada: Se revisa equipo se observa setpoint en 3.0 e histéresis de 3, se verifica funcionamiento encontrando que la nevera no baja de 3°C, sin embargo se modifica setpoint a 3.5 y la histéresis a 2, se deja en observación Se realiza seguimiento,se observa el equipo funcionando de manera adecuada Estado final: funcionando correctamente Repuestos:no | 2025-06-17 07:52 |  | 2025-06-17 09:08 | 2025-06-17 17:30 | 501 | 420 | 81 | 255533 | Media | 2025-06-17 07:43 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: servicio manifiesta que en ocasiones la nevera genera escarcha en las tomas actividad realizada: se revisa equipo se observa setpoint en 3.0 e histéresis de 3, se verifica funcionamiento encontrando que la nevera no baja de 3°c, sin embargo se modifica setpoint a 3.5 y la histéresis a 2, se deja en observación se realiza seguimiento,se observa el equipo funcionando de manera adecuada estado final: funcionando correctamente repuestos:no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Tuesday | 1
118620 | CORRECTIVO | 1035918796 | daniel felipe naranjo bedoya | nevera averiada Buenos días, se solicita amablemente revisar la nevera del área de bodega del servicio farmacéutico ya que está sonando muy fuerte. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | NEVERA | 4091 | 5621 |  | INDUCOL | VV-39AL1DICDLD-INV DOS PUERTAS | 0197-TECUMSEH VTCX415U | 2025-08-09 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Nevera con ruido fuerte en la parte de abajo Actividad realizada: inicialmente no se percibe el sonido, sin embargo el servicio manifiesta que el día de ayer presentó un fuerte sonido en el ventilador de abajo, de manera intermitente, sin embargo no presento mal funcionamiento, se destapa y se observan plásticos y bolsas cercanas al ventilador, lo que podía estar ocasionando el sonido, se realiza limpieza de la zona, se retiran las bolsas y se verifica que no se presente el sonido. Se deja en observación para asegurar que el sonido no se repita. Estado final: Equipo funcional. Repuestos: no Se realiza seguimiento, equipo funcionando correctamente | 2025-08-08 07:35 |  | 2025-08-08 07:35 | 2025-08-08 17:29 | 593 | 569 | 24 | 258799 | Media | 2025-08-07 13:01 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: nevera con ruido fuerte en la parte de abajo actividad realizada: inicialmente no se percibe el sonido, sin embargo el servicio manifiesta que el día de ayer presentó un fuerte sonido en el ventilador de abajo, de manera intermitente, sin embargo no presento mal funcionamiento, se destapa y se observan plásticos y bolsas cercanas al ventilador, lo que podía estar ocasionando el sonido, se realiza limpieza de la zona, se retiran las bolsas y se verifica que no se presente el sonido. se deja en observación para asegurar que el sonido no se repita. estado final: equipo funcional. repuestos: no se realiza seguimiento, equipo funcionando correctamente | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Friday | 4
119359 | CORRECTIVO | 1007346623 | VERONICA MARIA AGUDELO ATEHORTUA | colchon de aire disfuncional colchón de aire disfuncional no infla adecuadfamente |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIA |  | SUPERFICIE DE AIRE ALTERNANTE | 3815 | M643 |  | GRAND HEALTHCARE | TAURUS IV | AF48019 | 2025-09-06 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Servicio reporta superficie de aire alternante por que no infla Actividad realizada: Se revisa superficie, se encuentra colchón desinflado, se conecta al compresor y se deja inflar, se observa que todas las celdas se inflan de manera correcta, se verifica que no hayan fugas, se verifica cpr, se realizan pruebas de presión para verificar que se recupere, se observa superficie inflando y funcionando bien Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-09-02 12:08 |  | 2025-09-02 12:24 | 2025-09-02 13:42 | 78 | 0 | 78 | 260357 | Media | 2025-09-02 12:02 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: servicio reporta superficie de aire alternante por que no infla actividad realizada: se revisa superficie, se encuentra colchón desinflado, se conecta al compresor y se deja inflar, se observa que todas las celdas se inflan de manera correcta, se verifica que no hayan fugas, se verifica cpr, se realizan pruebas de presión para verificar que se recupere, se observa superficie inflando y funcionando bien estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Tuesday | 1
116895 | CORRECTIVO | 1001471977 | lorena osorio perez | AURICULAR DEL AUDIOMETRO SOLICITAMOS AMABLEMENTE REVISAR EL AURICULAR DE LA VIA AREA YA QUE EL OIDO DERECHO NO ESTA FUNCIONANDO. CONSULTORIO 303 MUCHAS GRACIAS |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CONSULTA EXTERNA |  | AUDIÓMETRO | 3646 | 5090 |  | INVENTIS S.R.L | HARP BÁSICO | AU1DF18209874 | 2025-06-14 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Servicio reporta aparente falla en el auricular de la vía aérea derecha Actividad realizada: Se realizan pruebas de funcionamiento donde se comprueba correcto funcionamiento por ambos auriculares, cableado en perfectas condiciones físicas y funcionamiento sin interferencias Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: No 16.06.2025 No se da gestión a la GT de forma oportuna, se trabaja entre las 9:40 - 10:20 13:07-14:40 Nuevamente es reportado equipo de audiometría, se presenta intermitencia en cableado de vía aérea derecho. Se nota fracturado; se intenta mejorar fractura e intermitencia con ayuda de cinta auto fundente pero no es exitosa, se trabaja en la posibilidad de volver a soldar el cable fracturado, pero la ubicación de la fractura no permite la reparación. Se deja en pausa, en espera de adquisición de repuesto. 19/06/2025 vg Se instala cable nuevo, se deja para ser probado en por el servicio 21/06/2025: VG Se consulta en el servicio sobre funcionamiento del equipo, el cual informan que se encuentra funcionando correctamente. | 2025-06-12 14:42 |  | 2025-06-12 14:44 | 2025-06-21 13:59 | 12915 | 12809 | 106 | 255297 | Media | 2025-06-12 14:38 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: servicio reporta aparente falla en el auricular de la vía aérea derecha actividad realizada: se realizan pruebas de funcionamiento donde se comprueba correcto funcionamiento por ambos auriculares, cableado en perfectas condiciones físicas y funcionamiento sin interferencias estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no 16.06.2025 no se da gestión a la gt de forma oportuna, se trabaja entre las 9:40 - 10:20 13:07-14:40 nuevamente es reportado equipo de audiometría, se presenta intermitencia en cableado de vía aérea derecho. se nota fracturado; se intenta mejorar fractura e intermitencia con ayuda de cinta auto fundente pero no es exitosa, se trabaja en la posibilidad de volver a soldar el cable fracturado, pero la ubicación de la fractura no permite la reparación. se deja en pausa, en espera de adquisición de repuesto. 19/06/2025 vg se instala cable nuevo, se deja para ser probado en por el servicio 21/06/2025: vg se consulta en el servicio sobre funcionamiento del equipo, el cual informan que se encuentra funcionando correctamente. | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Thursday | 3
121495 | CORRECTIVO | 1036948329 | daniela jimenez alzate | ultracongelador saca alarma ULTRACONGELADOR SACA ALARMA DE (SIN BATERIA) |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | LABORATORIO |  | ULTRACONGELADOR | 3244 | 4927 |  | HELMER | IUF124 | 2081917 | 2025-11-15 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Ultracongelador con alarma de batería Actividad realizada: Se destapa compartimento de batería, se ajusta cableado y la alarma desaparece, sin embargo como el equipo esta alarmado por temperatura se pausa para esperar que se estabilice la temperatura y asegurar que se elimina la alarma de batería 14/11/2025: Se realiza seguimiento donde se evidencia que la alarma de batería desapareció, se encuentra activa la de limpiar filtro, se baja, se limpia, sin embargo se evidencia desgaste del mismo por lo que se procede a solicitar el repuesto, se resetea la alarma. 16/01/2026: Se retira filtro viejo, se limpia rejilla, se instala filtro nuevo, se pega y se ubica en su respectivo lugar. Estado final: Equipo funciona Repuestos: si | 2025-11-13 14:01 |  | 2025-11-13 14:08 | 2026-01-16 10:15 | 90487 | 90314 | 173 | 264825 | Media | 2025-11-13 12:04 | REALIZADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: ultracongelador con alarma de batería actividad realizada: se destapa compartimento de batería, se ajusta cableado y la alarma desaparece, sin embargo como el equipo esta alarmado por temperatura se pausa para esperar que se estabilice la temperatura y asegurar que se elimina la alarma de batería 14/11/2025: se realiza seguimiento donde se evidencia que la alarma de batería desapareció, se encuentra activa la de limpiar filtro, se baja, se limpia, sin embargo se evidencia desgaste del mismo por lo que se procede a solicitar el repuesto, se resetea la alarma. 16/01/2026: se retira filtro viejo, se limpia rejilla, se instala filtro nuevo, se pega y se ubica en su respectivo lugar. estado final: equipo funciona repuestos: si | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO, DESGASTE_NORMAL | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO', 'DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Thursday | 3
118723 | CORRECTIVO | 1036403702 | deisy giraldo castro | Monitor que no prende Monitor que no prende |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | SALA VIP |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3713 | 5149 |  | EDAN | IM70 | 360080-M21119570008 | 2025-08-16 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Servicio indica que monitor no inicia, al encender se queda en la pantalla EDAN Actividad realizada: Se realizan pruebas funcionales y el equipo enciende correctamente, sin embargo se destapa, se verifican conexiones y se realizan múltiples pruebas, se enciende y se apaga en repetidas ocasiones sin observar falla alguna Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-08-11 16:54 |  | 2025-08-11 17:00 | 2025-08-11 17:49 | 49 | 0 | 49 | 258987 | Media | 2025-08-11 12:52 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: servicio indica que monitor no inicia, al encender se queda en la pantalla edan actividad realizada: se realizan pruebas funcionales y el equipo enciende correctamente, sin embargo se destapa, se verifican conexiones y se realizan múltiples pruebas, se enciende y se apaga en repetidas ocasiones sin observar falla alguna estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Monday | 0
114541 | CORRECTIVO | 1007505943 | veronica andrea ocampo gallego | pulsoximetro malo Pulsoximetro |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3655 | 5126 |  | EDAN | IM70 + CO2 | 360080-M21119560009 | 2025-04-19 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Servicio reporta pinza de saturación Actividad realizada: Se revisa accesorio, se realizan múltiples pruebas, se genera movimientos al cable. y la señal nunca se pierde, accesorio funciona de manera adecuada Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-04-12 11:26 |  | 2025-04-12 11:28 | 2025-04-12 11:44 | 16 | 0 | 16 | 251157 | Media | 2025-04-12 09:56 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: servicio reporta pinza de saturación actividad realizada: se revisa accesorio, se realizan múltiples pruebas, se genera movimientos al cable. y la señal nunca se pierde, accesorio funciona de manera adecuada estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Saturday | 5
121474 | CORRECTIVO | 1036403702 | deisy giraldo castro | Toco de ecotone malo Toco de ecotone malo del servicio de ginecología. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | URGENCIAS |  | MONITOR FETAL | 4085 | 5619 |  | EDAN | F3 | 560034-M22201660006 | 2025-11-15 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Servicio reporta ultrasonido de monitor fetal por que no se escucha Actividad realizada: Se realizan pruebas de funcionamiento sin observar problema, se escucha de manera correcta, sin embargo se hace prueba con otro ultrasonido y funcionan exactamente igual y se escucha de manera correcta Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-11-13 08:58 |  | 2025-11-13 11:08 | 2025-11-13 15:24 | 256 | 183 | 73 | 264785 | Media | 2025-11-13 08:27 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: servicio reporta ultrasonido de monitor fetal por que no se escucha actividad realizada: se realizan pruebas de funcionamiento sin observar problema, se escucha de manera correcta, sin embargo se hace prueba con otro ultrasonido y funcionan exactamente igual y se escucha de manera correcta estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Thursday | 3
108386 | CORRECTIVO | 1038418449 | daniela rios arbelaez | infusor se desinfla infusor se desinfla |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIA |  | INFUSOR | 779 |  | EB0128 | RIESTER | MANUAL | 120936102 | 2025-01-25 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Servicio indica que infusor se desinfla Actividad realizada: Se realiza pruebas de funcionamiento, se verifica manómetro, se deja equipo insuflado durante 2 horas sin presentar caída de presión. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-01-20 07:39 |  | 2025-01-20 10:17 | 2025-01-20 12:30 | 133 | 111 | 22 | 244856 | Media | 2025-01-19 19:21 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: servicio indica que infusor se desinfla actividad realizada: se realiza pruebas de funcionamiento, se verifica manómetro, se deja equipo insuflado durante 2 horas sin presentar caída de presión. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Monday | 0
123132 | CORRECTIVO | 1007770403 | DEISY NICOL MELO RODRIGUEZ | REVISION DEL ELECTRO Buenos días , podrían por favor cuando puedan sin afán , venir a darle una revisada al electro de la sala de procedimientos, ya que sale una interferencia que no hemos podido corregir, muchas gracias. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CONSULTA EXTERNA |  | ELECTROCARDIÓGRAFO | 499 |  | P07 | NIHON KOHDEN | ECG-1150 | 14056 | 2025-12-20 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Servicio reporta interferencia Actividad realizada: Se acude al servicio donde indican que hicieron un examen y salió sin problema, se deja equipo en observación durante un tiempo para ver si el problema se vuelve a presentar. Se realiza seguimiento al equipo, el cual se encuentra funcionando correctamente Estado final: Equipo funcional Repuestos: no | 2025-12-16 13:45 |  | 2025-12-16 14:17 | 2025-12-17 15:13 | 1496 | 1397 | 99 | 266536 | Media | 2025-12-16 11:23 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: servicio reporta interferencia actividad realizada: se acude al servicio donde indican que hicieron un examen y salió sin problema, se deja equipo en observación durante un tiempo para ver si el problema se vuelve a presentar. se realiza seguimiento al equipo, el cual se encuentra funcionando correctamente estado final: equipo funcional repuestos: no | DESGASTE_NORMAL | ['DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Tuesday | 1
115798 | CORRECTIVO | 1036950202 | yesica alejandra marin quintero | ALARMA PERMANENTE Buenas tardes, por favor revisar incubadora, ya que la alarma emite sonido de forma permanente. Muchas Gracias. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIN |  | INCUBADORA | 756 | 1466 |  | AIR SHIELDS | C 100/200-2 | 413429 | 2025-05-24 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Servicio reporta incubadora con alarma permanente Actividad realizada: Se realizan pruebas funcionales, se verifica equipo y no se evidencia ningún sonido permanente, se deja alcanzar la temperatura, se verifica la misma, se verifica nivel de ruido, incubadora se encuentra funcionando de manera correcta. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-05-19 14:51 |  | 2025-05-19 15:40 | 2025-05-19 16:49 | 69 | 0 | 69 | 253508 | Media | 2025-05-19 14:06 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: servicio reporta incubadora con alarma permanente actividad realizada: se realizan pruebas funcionales, se verifica equipo y no se evidencia ningún sonido permanente, se deja alcanzar la temperatura, se verifica la misma, se verifica nivel de ruido, incubadora se encuentra funcionando de manera correcta. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Monday | 0
115873 | CORRECTIVO | 1036967542 | laura vanesa peña ospina | EQUIPO DE FACO REPORTA LA INSTRUMENTADORA QUE BRAZO ESTA FLOJO AL PUNTO QUE SE PUEDE CAER , SE DEBE REAJUSTAR |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CIRUGÍA | CUARTO DE EQUIPOS | FACOEMULSIFICADOR | 572 | 3806 |  | ALCON | CONSTELLATION REF:8065751145 | 1603468601X | 2025-05-24 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Servicio reporta brazo flojo Actividad realizada: Se realiza revisión y no se evidencia problema, se prueban todos los movimientos, los seguros y se observa brazo funcionando de manera correcta. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-05-21 11:47 |  | 2025-05-21 12:02 | 2025-05-22 07:57 | 1195 | 1155 | 40 | 253720 | Media | 2025-05-21 10:22 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: servicio reporta brazo flojo actividad realizada: se realiza revisión y no se evidencia problema, se prueban todos los movimientos, los seguros y se observa brazo funcionando de manera correcta. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Wednesday | 2
113118 | CORRECTIVO | 1020454274 | catalina cadavid tobon | nevera con temperatura de congelación Nevera de hemocomponentes con temperatura de congelación |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | BANCO DE SANGRE |  | REFRIGERADOR | 424 | 2706 |  | RISS | SEROTECA COMP CERT | PL: 2706 | 2025-03-08 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Servicio indica que la nevera se bajó a -4 Actividad realizada: Se realiza revisión del equipo observando que este trabaja de manera adecuada, se revisa historial en el sitrad, encontrando que bajó a dicha temperatura durante un tiempo muy corto, desde ese momento ya nevera ha funcionado correctamente dentro de los rangos correspondientes. Estado final: Nevera funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-03-03 07:34 |  | 2025-03-03 07:55 | 2025-03-03 10:21 | 146 | 127 | 19 | 248131 | Media | 2025-03-01 19:43 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: servicio indica que la nevera se bajó a -4 actividad realizada: se realiza revisión del equipo observando que este trabaja de manera adecuada, se revisa historial en el sitrad, encontrando que bajó a dicha temperatura durante un tiempo muy corto, desde ese momento ya nevera ha funcionado correctamente dentro de los rangos correspondientes. estado final: nevera funcionando correctamente repuestos: no | DESGASTE_NORMAL | ['DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Monday | 0
113125 | CORRECTIVO | 1036948329 | daniela jimenez alzate | ALTA TEMPERATURA NEVERA DE CONTRAMUESTRAS DE MICROBIOLOGIA CON UNA TEMPERATURA A LAS 7 55 AM DE 10.5° GRACIAS |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | LABORATORIO |  | REFRIGERADOR | 423 | 1199 |  | MAXIFRIO | FREEZ |  | 2025-03-08 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Nevera con temperatura alta Actividad realizada: Se revisa equipo y se encuentra en la temperatura normal, se verifica que haga los ciclos de manera correcta, por lo que se concluye que la temperatura alta se debía a que el equipo estaba en ciclo de descongelamiento, se hace seguimiento en varias ocasiones observando que funciona correcta Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-03-03 08:00 |  | 2025-03-03 08:13 | 2025-03-03 13:00 | 287 | 257 | 30 | 248171 | Media | 2025-03-03 07:56 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: nevera con temperatura alta actividad realizada: se revisa equipo y se encuentra en la temperatura normal, se verifica que haga los ciclos de manera correcta, por lo que se concluye que la temperatura alta se debía a que el equipo estaba en ciclo de descongelamiento, se hace seguimiento en varias ocasiones observando que funciona correcta estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Monday | 0
115819 | CORRECTIVO | 1036401655 | MANUELA RIOS VELEZ | Ecografo de obstetricia con mala imagen El ecógrafo urgencias obstétricas/triage está generando imágenes superpuestas a la realización de los estudios, impidiendo una adecuada lectura del mismo PLACA: 2164 |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | URGENCIAS |  | ECÓGRAFO | 461 | 2164 |  | SIEMENS | ACUSON X300 | 312546 | 2025-05-24 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Servicio reporta mala imagen Actividad realizada: se asiste al servicio donde indican que hicieron un examen y la doctora no reporto problemas, se pausa para esperar que sea usado mas veces durante el día y ver si el problema reaparece Se realiza seguimiento durante el día, donde indican que no ha presentado el equipo ningún tipo de problema, por lo tanto se cierra la orden Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-05-20 07:31 |  | 2025-05-20 07:38 | 2025-05-20 17:28 | 590 | 559 | 31 | 253596 | Media | 2025-05-19 17:47 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: servicio reporta mala imagen actividad realizada: se asiste al servicio donde indican que hicieron un examen y la doctora no reporto problemas, se pausa para esperar que sea usado mas veces durante el día y ver si el problema reaparece se realiza seguimiento durante el día, donde indican que no ha presentado el equipo ningún tipo de problema, por lo tanto se cierra la orden estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Tuesday | 1
117621 | CORRECTIVO | 1040035377 | JUAN DAVID ECHEVERRI CHICA | faco malo por favor revisar equipo de facoestimulación. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CIRUGÍA |  | FACOEMULSIFICADOR | 572 | 3806 |  | ALCON | CONSTELLATION REF:8065751145 | 1603468601X | 2025-07-05 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnóstico: Equipo con alarma constante de drenaje de cassette Actividad realizada: Se llama a proveedor quien indica que se debe a que hay burbujas en la línea de aspiración, se entabla comunicación entre la instrumentadora y el especialista clínico de alcon, quien le da indicaciones para realizar algunos pasos en el equipo y eliminar el error, instrumentadora indica que va a realizar dichas acciones y dado el caso que falle nuevamente se comunicará Estado final: Equipo en observación Repuestos: no Se acude nuevamente al servicio, instrumentadora indica que el procedimiento anterior finalmente observó como salían todas las burbujas que se encontraban represadas generando el problema, sin embargo se deja en observación para ver como funciona en el siguiente procedimiento se realiza seguimiento al equipo, en el servicio indican que se encuentra funcionando correctamente. | 2025-07-02 17:00 |  | 2025-07-02 17:01 | 2025-07-02 19:52 | 171 | 105 | 66 | 256462 | Media | 2025-07-02 16:55 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnóstico: equipo con alarma constante de drenaje de cassette actividad realizada: se llama a proveedor quien indica que se debe a que hay burbujas en la línea de aspiración, se entabla comunicación entre la instrumentadora y el especialista clínico de alcon, quien le da indicaciones para realizar algunos pasos en el equipo y eliminar el error, instrumentadora indica que va a realizar dichas acciones y dado el caso que falle nuevamente se comunicará estado final: equipo en observación repuestos: no se acude nuevamente al servicio, instrumentadora indica que el procedimiento anterior finalmente observó como salían todas las burbujas que se encontraban represadas generando el problema, sin embargo se deja en observación para ver como funciona en el siguiente procedimiento se realiza seguimiento al equipo, en el servicio indican que se encuentra funcionando correctamente. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Wednesday | 2
115937 | CORRECTIVO | 1007321597 | luis miguel isaza madrigal | INTENSIFICADO DE IMAGNES, buenas tardes, porfavor revisar intesificador ya que la imagnen se ve borroso, muchas gracias. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CIRUGÍA | QUIRÓFANO 3 | INTENSIFICADOR DE IMÁGENES | 599 | 3413 |  | SIEMENS | SIREMOBIL COMPACT L | 32453 | 2025-05-24 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Servicio reporta imágenes borrosas Actividad realizada: Se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza toma de imágenes y se observan las imágenes sin problema, claras. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: NO | 2025-05-23 07:34 |  | 2025-05-23 07:36 | 2025-05-23 08:16 | 41 | 0 | 41 | 253821 | Media | 2025-05-22 14:18 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: servicio reporta imágenes borrosas actividad realizada: se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza toma de imágenes y se observan las imágenes sin problema, claras. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Friday | 4
108323 | CORRECTIVO | 1017192537 | leidy katerin pineda echavarria | Torre de artroscopia Buenos días. Por favor, revisar la torre de artroscopia que se está utilizando actualmente en el quirófano 4 ya que se escucha un sonido inusual. Gracias. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CIRUGÍA | CUARTO DE EQUIPOS | TORRE DE LAPAROSCOPIA | 606 | 3794 |  | STORZ | TORRE HD SPIES | C61D10159 | 2025-01-18 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Neumoinsuflador con sonido fuera de lo normal Actividad realizada: Se realiza revisión y se identifica sonido en el modulo neumoinsuflador, se realiza consulta a proveedor quien indica que se debe cambiar la bala de CO2 ya que suele ser el causante del sonido, se indica al servicio que deben solicitar cambio de bala y si el sonido persiste indicarnos Estado final: Equipo funcionando Repuestos: no 31/01/2025: Equipo no ha presentado fallas nuevamente, se deja indicación que si el sonido aparece es cuestión de cambiar la bala. Equipo funcionando correctamente. | 2025-01-17 10:26 |  | 2025-01-17 10:27 | 2025-01-31 08:38 | 20051 | 19988 | 63 | 244749 | Media | 2025-01-17 10:23 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: neumoinsuflador con sonido fuera de lo normal actividad realizada: se realiza revisión y se identifica sonido en el modulo neumoinsuflador, se realiza consulta a proveedor quien indica que se debe cambiar la bala de co2 ya que suele ser el causante del sonido, se indica al servicio que deben solicitar cambio de bala y si el sonido persiste indicarnos estado final: equipo funcionando repuestos: no 31/01/2025: equipo no ha presentado fallas nuevamente, se deja indicación que si el sonido aparece es cuestión de cambiar la bala. equipo funcionando correctamente. | MAL_USO_CONFIGURACION, FALTA_CAPACITACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'FALTA_CAPACITACION'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Friday | 4
117601 | CORRECTIVO | 1127338052 | yeritza anabel caballero ortiz | INTENSIFICADOR DE IMAGENES CORDIAL SALUDO, AGRADEZCO DE SU VALIOSO APOYO Y GESTIÒN EN REVISIÒN DE IMAGEN DE INTENSIFICADOR, EL MOTIVO ES POR PROYECCION INADECUADA DE LAS MISMAS "SE VE NEGRO CON RAYAS ". DE ANTEMANO AGRADEZCO SU OPORTUNA AYUDA. FELIZ DIA :) |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CIRUGÍA |  | INTENSIFICADOR DE IMÁGENES | 599 | 3413 |  | SIEMENS | SIREMOBIL COMPACT L | 32453 | 2025-07-05 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Servicio indica que el equipo presenta fallas en la toma de imágenes, salen distorsionadas Actividad realizada: Se realizan pruebas de funcionamiento y no se observa falla, se deja equipo en observación. Equipo funcionando correctamente, se da indicación al servicio de verificar siempre que quede correctamente conectada la C a las pantallas y evitar así estos inconvenientes. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-07-02 11:24 |  | 2025-07-02 12:32 | 2025-07-02 17:38 | 306 | 255 | 51 | 256430 | Media | 2025-07-02 11:06 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: servicio indica que el equipo presenta fallas en la toma de imágenes, salen distorsionadas actividad realizada: se realizan pruebas de funcionamiento y no se observa falla, se deja equipo en observación. equipo funcionando correctamente, se da indicación al servicio de verificar siempre que quede correctamente conectada la c a las pantallas y evitar así estos inconvenientes. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Wednesday | 2
114313 | CORRECTIVO | 1001447448 | carolina morales estrada | mal funcionamiento ekg ekg que no funciona, no censa |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 958 | 4065 |  | EDAN | IM70 | 360080-M17911550001 | 2025-04-12 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Servicio indica que cable ecg no sensa Actividad realizada: Se revisa cable, se hacen múltiples pruebas, se verifica troncal, latiguillos y no presenta problema, el cable sensa de manera correcta, sin presentar interferencias ni perdida de señal. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-04-07 07:36 |  | 2025-04-07 08:26 | 2025-04-07 08:52 | 27 | 0 | 27 | 250607 | Media | 2025-04-07 04:14 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: servicio indica que cable ecg no sensa actividad realizada: se revisa cable, se hacen múltiples pruebas, se verifica troncal, latiguillos y no presenta problema, el cable sensa de manera correcta, sin presentar interferencias ni perdida de señal. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Monday | 0
121332 | CORRECTIVO | 1040035377 | JUAN DAVID ECHEVERRI CHICA | compresor vascular malo la parte del software no avanza, se queda pensando |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CIRUGÍA |  | COMPRESOR NEUMÁTICO | 405 |  | EB0715 | KENDALL | SCD700 | V1524881SX | 2025-11-15 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Servicio reporta que equipo no funciona correctamente Actividad realizada: Se realiza múltiples pruebas en ambos puertos para las mangueras, sin embargo el equipo funciona correctamente, no se evidencia falla alguna. se retorna al servicio Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-11-10 09:23 |  | 2025-11-10 15:59 | 2025-11-10 16:52 | 53 | 0 | 53 | 264536 | Media | 2025-11-10 08:00 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: servicio reporta que equipo no funciona correctamente actividad realizada: se realiza múltiples pruebas en ambos puertos para las mangueras, sin embargo el equipo funciona correctamente, no se evidencia falla alguna. se retorna al servicio estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Monday | 0
121841 | CORRECTIVO | 15443719 | JHON JAIRO GARCIA CORREA | cable ECG sala 2 con fallas cable ECG sala 2 con fallas, se solicita arreglo |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CIRUGÍA | QUIRÓFANO 2 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 962 | 4056 |  | NIHON KOHDEN | BSM-6501 TRITON | 5511 - 21634 | 2025-11-29 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: El servicio indica que se evidencia interferencia en el EKG Actividad realizada: Se realiza inspección de los cables de derivadas, y se evidencian bien físicamente. Se realizan pruebas de funcionamiento, las cuales pasan de manera satisfactoria. Se debe revisar la interface, para descartar que esta sea, la que está presentado la interferencia. Se pausa actividad, hasta tener disponibilidad de la interface. Se pasa actividad a nombre de Valeria Giraldo. 29/11/2025: Se realiza revisión del monitor con equipo patrón sin evidenciar problema, se prueba también con paciente y se observa equipo funcionando correctamente Estado final: Equipo funcional Repuestos: no | 2025-11-28 07:37 |  | 2025-11-28 07:44 | 2025-11-29 10:02 | 1578 | 1499 | 79 | 265637 | Media | 2025-11-28 07:27 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: el servicio indica que se evidencia interferencia en el ekg actividad realizada: se realiza inspección de los cables de derivadas, y se evidencian bien físicamente. se realizan pruebas de funcionamiento, las cuales pasan de manera satisfactoria. se debe revisar la interface, para descartar que esta sea, la que está presentado la interferencia. se pausa actividad, hasta tener disponibilidad de la interface. se pasa actividad a nombre de valeria giraldo. 29/11/2025: se realiza revisión del monitor con equipo patrón sin evidenciar problema, se prueba también con paciente y se observa equipo funcionando correctamente estado final: equipo funcional repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Friday | 4
117609 | CORRECTIVO | 1036940041 | liceth yeraldine zuluaga cardona | CARRO DE MICROSCOPIO NO FUNCIONA BIEN CARRO DE MICROSCOPIO NO FUNCIONA BIEN |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | LABORATORIO |  | MICROSCOPIO | 935 |  | EB0494 | OLYMPUS | CX31RBSFA | 0B81418 | 2025-07-05 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnóstico: perilla de enfoque grueso no sube lo suficiente para enfocar Actividad realizada: Se observa que la perilla no sube lo suficiente para enfocar, se busca en el manual y finalmente se encuentra que se debe ajustar una perilla gris que se encuentra en la parte superior, se ajusta dicha perilla de modo que el carro quede más cerca a los objetivos para que puedan enfocar correctamente, se realizan pruebas funcionales Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-07-02 15:02 |  | 2025-07-02 15:02 | 2025-07-02 16:09 | 67 | 0 | 67 | 256440 | Media | 2025-07-02 13:16 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnóstico: perilla de enfoque grueso no sube lo suficiente para enfocar actividad realizada: se observa que la perilla no sube lo suficiente para enfocar, se busca en el manual y finalmente se encuentra que se debe ajustar una perilla gris que se encuentra en la parte superior, se ajusta dicha perilla de modo que el carro quede más cerca a los objetivos para que puedan enfocar correctamente, se realizan pruebas funcionales estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Wednesday | 2
120379 | CORRECTIVO | 1040870841 | wenny sthepanny velez arbelaez | Monitor con mal funcionamiento. Monitor el cual a la hora de tomar saturacion a pacientes siempre se encuentran desaturados, se ha reportado la necesidad en varias ocasiones y sin embargo, sigue dando un mal resultado de los signos vitales. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | ONCOLOGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1022 | 3061 |  | EDAN | M9 | 301137-M12604730029-01 | 2025-10-11 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Servicio indica que saturador no mide correctamente Actividad realizada: Se realizan múltiples pruebas de funcionamiento incluyendo con equipo patrón y la pinza de saturación funciona de manera correcta, muestra el valor programado exacto, no se pierde la señal. no se evidencia problema alguno Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-10-07 12:38 |  | 2025-10-07 13:26 | 2025-10-07 14:30 | 64 | 0 | 64 | 262605 | Media | 2025-10-07 12:35 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: servicio indica que saturador no mide correctamente actividad realizada: se realizan múltiples pruebas de funcionamiento incluyendo con equipo patrón y la pinza de saturación funciona de manera correcta, muestra el valor programado exacto, no se pierde la señal. no se evidencia problema alguno estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Tuesday | 1
121411 | CORRECTIVO | 1040042751 | LIZETH JOHANA GARCIA CASTRO | saturador malo saturador sensa por ratos |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | H1-T1 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 987 | 3647 |  | EDAN | IM70 | 001488-M15804060027 | 2025-11-15 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: servicio reporta que saturador no sensa Actividad realizada: Se realizan múltiples pruebas y no presenta falla alguna Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-11-11 14:27 |  | 2025-11-11 14:44 | 2025-11-11 15:01 | 17 | 0 | 17 | 264646 | Media | 2025-11-11 12:43 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: servicio reporta que saturador no sensa actividad realizada: se realizan múltiples pruebas y no presenta falla alguna estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Tuesday | 1
119717 | CORRECTIVO | 1038415580 | YESICA ANDREA CUARTAS LOPEZ | Toco de malo Buena tardes. Por favor Revisar toco de monitor fetal de sala de partos 2 que no se escucha correctamente. Gracias. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UMI | SALA DE PARTO 2 | MONITOR FETAL | 1085 | 3590 |  | EDAN | F3 | 460355-M15607520013 | 2025-09-20 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Servicio indica que equipo no se escucha correctamente Actividad realizada: Se realizan múltiples pruebas de funcionamiento, incluso se prueba con otros transductores y el equipo detecta y se escucha sin problema alguno. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no 16/09/2025: Servicio indica que el transductor reportado era otro, se recibe, se revisa y se observa que no se escucha nada, se destapa y se encuentra un cable suelto, se suelda nuevamente sin embargo el problema persiste, no es posible reparar, se instala transductor nuevo. | 2025-09-15 08:00 |  | 2025-09-15 08:09 | 2025-09-16 09:48 | 1539 | 1379 | 160 | 261129 | Media | 2025-09-13 17:44 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: servicio indica que equipo no se escucha correctamente actividad realizada: se realizan múltiples pruebas de funcionamiento, incluso se prueba con otros transductores y el equipo detecta y se escucha sin problema alguno. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no 16/09/2025: servicio indica que el transductor reportado era otro, se recibe, se revisa y se observa que no se escucha nada, se destapa y se encuentra un cable suelto, se suelda nuevamente sin embargo el problema persiste, no es posible reparar, se instala transductor nuevo. | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Monday | 0
121321 | CORRECTIVO | 43714670 | angela yaneth alvarez jimenez | GASTROSCOPIO GUIA DE LUZ DEFICIENTE SE RECIVE EQUIPO EL CUAL FUE PRESTADO EN LA SEDE DE JARDINES DE LLANOGRANDE, AL REALIZARLE LA REVISION DE COMO SE RESIVE EL EQUIPO SE OBSERVA UNA GUIA DE LUZ MALA POR LO QUE SE REPORTA. TEST DE FUGAS NEGATIVO |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | ENDOSCOPIAS |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-11-15 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Endoscopio con guía de luz mala Actividad realizada: Equipo ya es revisado por proveedor, queda pendiente por recogida 10/11/2025: Debido a que ya existe una orden en proceso se cierra esta. | 2025-11-08 08:49 |  | 2025-11-08 08:53 | 2025-11-10 08:02 | 2829 | 2782 | 47 | 264495 | Media | 2025-11-08 08:10 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: endoscopio con guía de luz mala actividad realizada: equipo ya es revisado por proveedor, queda pendiente por recogida 10/11/2025: debido a que ya existe una orden en proceso se cierra esta. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Saturday | 5
118540 | CORRECTIVO | 1036402881 | CRISTINA CASTAÑO RAMIREZ | 306 por favor revisar cable control cama 306. GRACIAS |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | H3-T1 |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-08-09 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Habitación se encuentra aislada por contacto | 2025-08-04 12:27 |  | 2025-08-04 14:13 | 2025-08-04 14:39 | 26 | 0 | 26 | 258585 | Media | 2025-08-04 12:23 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | habitación se encuentra aislada por contacto | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Monday | 0
121299 | CORRECTIVO | 1036950202 | yesica alejandra marin quintero | TERMOMETRO BUEN DÍA, POR FAVOR REVISAR TERMOMETRO DE LA UNIDAD, YA QUE CENSA TEMPERATURA INCORRECTA. MUCHAS GRACIAS. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIN |  | TERMÓMETRO ELECTRÓNICO | 1976 |  | EB1105 | COVIDIEN | FILAC 3000 | A1368718X | 2025-11-08 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Servicio indica que el equipo sensa incorrectamente Actividad realizada: Se realizan pruebas de funcionamiento usando un equipo patrón como referencia dando los siguientes resultados: Temp patrón (°C) Temp equipo 35.8 35.6 39.4 39.1 38.2 37.1 37.2 37.1 Se determina que el equipo esta funcionando correctamente Estado final: Equipo funcional Repuestos: no | 2025-11-07 07:48 |  | 2025-11-07 08:05 | 2025-11-07 09:02 | 58 | 0 | 58 | 264430 | Media | 2025-11-07 07:42 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: servicio indica que el equipo sensa incorrectamente actividad realizada: se realizan pruebas de funcionamiento usando un equipo patrón como referencia dando los siguientes resultados: temp patrón (°c) temp equipo 35.8 35.6 39.4 39.1 38.2 37.1 37.2 37.1 se determina que el equipo esta funcionando correctamente estado final: equipo funcional repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Friday | 4
113221 | CORRECTIVO | 1036931520 | ANA MARIA MARTINEZ ROJAS | superficie aire alternante Buen día, colchón de aire alternante con celdas desinfladas, cubículo 9. gracias |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIA |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-03-08 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | No es posible revisar el equipo ya que esta con paciente que no se puede movilizar, se informa en el servicio que se reporte cuando sea posible intervenir, sin embargo en el momento el equipo estas funcionando correctamente | 2025-03-04 11:04 |  | 2025-03-04 14:29 | 2025-03-04 15:00 | 31 | 0 | 31 | 248245 | Media | 2025-03-04 07:50 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | no es posible revisar el equipo ya que esta con paciente que no se puede movilizar, se informa en el servicio que se reporte cuando sea posible intervenir, sin embargo en el momento el equipo estas funcionando correctamente | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Tuesday | 1
120629 | CORRECTIVO | 1026135123 | leidy johana roman zapata | glucometro no funciona correctamente |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIA |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-10-18 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Glucometro de Roche con error de hardware Actividad realizada: Equipo pertenece a Roche, se informa en el servicio que debe ser reportado al laboratorio Repuestos: no | 2025-10-15 12:37 |  | 2025-10-15 13:15 | 2025-10-15 14:08 | 52 | 19 | 33 | 263041 | Media | 2025-10-15 12:05 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: glucometro de roche con error de hardware actividad realizada: equipo pertenece a roche, se informa en el servicio que debe ser reportado al laboratorio repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Wednesday | 2
118691 | CORRECTIVO | 1040048582 | maria lizeth alvarez cardona | Colchon de cama de habitación 627 Por favor revisar paciente manifiesta que esta muy malo. Gracias |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | H6-T2 |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-08-16 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Se observa forro de colchón dañado, se informa en el servicio que este accesorio es proporcionado por LIMA. | 2025-08-11 12:01 |  | 2025-08-11 16:11 | 2025-08-11 16:38 | 27 | 0 | 27 | 258952 | Media | 2025-08-11 09:06 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | se observa forro de colchón dañado, se informa en el servicio que este accesorio es proporcionado por lima. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Monday | 0
119515 | CORRECTIVO | 1000537657 | joel cano correa | Cama bloqueada, no funciona correctamente Cama del cubiculo de UCIA nº02, la cual no funciona correctamente a pesar de maniobrar con botones de desbloqueo, con paciente en ella la cual refiere sentirse muy incomoda. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIA |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-09-13 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Cama se encontraba bloqueada Actividad realizada: Se acude al servicio y al momento de revisar las auxiliares manifiestan haber desconectado la cama por un tiempo para verificar si nuevamente funcionaba, se conecta la cama y se realizan los movimiento y de inmediato la cama funciona de manera correcta, se da indicaciones de botones para desbloqueo en control de piecero y manual. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-09-06 09:36 |  | 2025-09-06 10:17 | 2025-09-06 10:29 | 12 | 0 | 12 | 260712 | Media | 2025-09-06 09:24 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: cama se encontraba bloqueada actividad realizada: se acude al servicio y al momento de revisar las auxiliares manifiestan haber desconectado la cama por un tiempo para verificar si nuevamente funcionaba, se conecta la cama y se realizan los movimiento y de inmediato la cama funciona de manera correcta, se da indicaciones de botones para desbloqueo en control de piecero y manual. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES, DESGASTE_NORMAL | ['MAL_MANEJO_CABLES', 'DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Saturday | 5
123257 | CORRECTIVO | 1121928168 | JUAN CARLOS GARCIA ARIAS | Saturador pediatrico, indica error 01 Saturador pediatrico, indica error 01 cuando se enciende |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | URGENCIAS |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-12-27 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Servicio no tiene conocimiento del reporte. | 2025-12-22 08:56 |  | 2025-12-22 10:43 | 2025-12-22 17:15 | 391 | 375 | 16 | 266835 | Media | 2025-12-22 03:46 | REALIZADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | servicio no tiene conocimiento del reporte. | FALTA_CAPACITACION | ['FALTA_CAPACITACION'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Monday | 0
123203 | CORRECTIVO | 1040036200 | YURY MAGNORY BEDOYA OSORIO | REVISON DE TEMPERATURA Cordial saludo. Amablemente solicito revisión de temperatura de nevera de patología ubicada en la morgue. muchas gracias |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  |  |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-12-20 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Equipo no pertenece a la clínica. | 2025-12-19 07:34 |  | 2025-12-19 08:05 | 2025-12-19 14:16 | 371 | 300 | 71 | 266725 | Media | 2025-12-18 15:51 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | equipo no pertenece a la clínica. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Friday | 4
121304 | CORRECTIVO | 1036940574 | lina maria salazar arbelaez | BLOQUEO DEL VOLUSON E6 Buenos días, el equipo voluson e6 ubicado en la unidad materno fetal en el segundo piso de la torre 1 ha presentado bloqueos que requieren reiniciar el equipo para poder continuar con la agenda. En las ultimas oportunidades se apaga solo y es difícil de volver a iniciar el equipo. Favor revisar y corregir el error que esta presentado en equipo. Mil gracias. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UMI |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-11-08 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Servicio reporta bloqueo de equipo Actividad realizada: Se acude al servicio donde indican que el equipo no ha presentado la falla nuevamente, se solicita tomar evidencias en caso de que vuelva a fallar, se dejará en seguimiento. 08/11/2025: Se realiza seguimiento e indica el servicio que el equipo no ha presentado falla nuevamente, por lo tanto se cierra la orden Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-11-07 08:10 |  | 2025-11-07 09:42 | 2025-11-08 08:39 | 1377 | 1344 | 33 | 264433 | Media | 2025-11-07 08:02 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: servicio reporta bloqueo de equipo actividad realizada: se acude al servicio donde indican que el equipo no ha presentado la falla nuevamente, se solicita tomar evidencias en caso de que vuelva a fallar, se dejará en seguimiento. 08/11/2025: se realiza seguimiento e indica el servicio que el equipo no ha presentado falla nuevamente, por lo tanto se cierra la orden estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Friday | 4
119024 | CORRECTIVO | 1036932398 | esneyder alexander garcia garcia | NEVERA DE DISPENSACIÓN NO BAJA DE 8 GRADOS Cordial saludo, Reporto nevera ubicada en la farmacia principal, con codigo 4466, la cual no baja de 8 grados centigrados. Gracias por el apoyo |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-08-23 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Servicio reporta nevera porque fue observado durante varios minutos en temperatura de 8°C Actividad realizada: Se explica en el servicio que la nevera entra en ciclo de defrost y se queda mostrando una misma temperatura todo el tiempo hasta que finaliza, se encuentra nevera ya en temperaturas por debajo de 8°C y en funcionamiento. se deja en observación para tranquilidad del servicio. Estado final: Equipo funcional Repuestos: no Se realiza seguimiento al equipo, el cual se encuentra funcionando de manera correcta | 2025-08-22 16:16 |  | 2025-08-22 16:26 | 2025-08-22 19:02 | 156 | 122 | 34 | 259670 | Media | 2025-08-22 16:11 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: servicio reporta nevera porque fue observado durante varios minutos en temperatura de 8°c actividad realizada: se explica en el servicio que la nevera entra en ciclo de defrost y se queda mostrando una misma temperatura todo el tiempo hasta que finaliza, se encuentra nevera ya en temperaturas por debajo de 8°c y en funcionamiento. se deja en observación para tranquilidad del servicio. estado final: equipo funcional repuestos: no se realiza seguimiento al equipo, el cual se encuentra funcionando de manera correcta | DESGASTE_NORMAL | ['DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Friday | 4
116402 | CORRECTIVO | 1040035580 | luis felipe arango patiño | PRESENTA FALLA AUTOCLAVE DE VAPOR GETINGE 1 PRESENTA FALLAS DE AGUA SE REQUIERE REVISION URGENTE |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CIRUGÍA |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-05-31 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: autoclave con fallo de agua Actividad realizada: Se revisa sistema encontrando muy baja la presión de entrada general del agua, se espera un tiempo para verificar si la presión aumenta debido a unos trabajos que están haciendo en la red, pero esta continua igual, se informa a jefe del servicio que mientras no restablezcan la presión como se requiere el equipo fallará 29/05/2025: Equipo se encuentra funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-05-28 15:28 |  | 2025-05-28 15:29 | 2025-05-29 13:12 | 1303 | 1233 | 70 | 254225 | Media | 2025-05-28 15:02 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: autoclave con fallo de agua actividad realizada: se revisa sistema encontrando muy baja la presión de entrada general del agua, se espera un tiempo para verificar si la presión aumenta debido a unos trabajos que están haciendo en la red, pero esta continua igual, se informa a jefe del servicio que mientras no restablezcan la presión como se requiere el equipo fallará 29/05/2025: equipo se encuentra funcionando correctamente repuestos: no | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO, DESGASTE_NORMAL | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO', 'DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Wednesday | 2
107217 | CORRECTIVO | 1036967542 | laura vanesa peña ospina | MAQUINA DE ANESTESIA QUIRÓFANO #1 MAQUINA DE ANESTESIA QUIRÓFANO #1 REPORTA: CHEQUEO DE SISTEMA REPORTA UN DAÑO GRAVE |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CIRUGÍA |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-01-11 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: máquina de anestesia con alerta por falla en pruebas de fuga Actividad realizada: se realiza chequeo diario y máquina pasa de manera correcta. Estado final: equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-01-06 11:14 |  | 2025-01-06 11:19 | 2025-01-06 11:45 | 25 | 0 | 25 | 243988 | Media | 2025-01-06 06:40 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: máquina de anestesia con alerta por falla en pruebas de fuga actividad realizada: se realiza chequeo diario y máquina pasa de manera correcta. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Monday | 0
120575 | CORRECTIVO | 1036785474 | MANUELA PALACIO PATIÑO | amablemente solicitamos caslibracion y revision cordial saludo amablemente solicitamos calibración y revisión de tensiómetro gracias sala de procedimiento torre 1 tercer piso |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CONSULTA EXTERNA |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-10-18 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Equipo se encuentra en buenas condiciones Actividad realizada: Servicio realiza reporte por error, equipo ya habia sido revisado. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-10-14 16:18 |  | 2025-10-14 16:26 | 2025-10-14 16:37 | 12 | 0 | 12 | 262988 | Media | 2025-10-14 15:05 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: equipo se encuentra en buenas condiciones actividad realizada: servicio realiza reporte por error, equipo ya habia sido revisado. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Tuesday | 1
122803 | CORRECTIVO | 1036402881 | CRISTINA CASTAÑO RAMIREZ | 111A Por favor revisar cama. GRACIAS |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | H1-T1 | HAB 111 | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-12-13 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Se tramita correctivo con preventivo GT101520 | 2025-12-12 07:36 |  | 2025-12-19 12:46 | 2025-12-26 11:56 | 10031 | 9989 | 42 | 266366 | Media | 2025-12-12 07:16 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | se tramita correctivo con preventivo gt101520 | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Friday | 4
118589 | CORRECTIVO | 1105783872 | NORIDA SALGUERO RODRIGUEZ | camara de torre de laparoscopio no funciona favor revisar funcionamiento de camara de torre de laparoscopia, no se visucaliza nada. gracias |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CIRUGÍA | CUARTO DE EQUIPOS | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-08-09 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Equipo ya había sido revisado. | 2025-08-06 07:33 |  | 2025-08-06 09:26 | 2025-08-06 10:02 | 36 | 0 | 36 | 258714 | Media | 2025-08-05 18:59 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | equipo ya había sido revisado. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Wednesday | 2
119016 | CORRECTIVO | 43715204 | DIANA PATRICIA MARIN GARCIA | camara Stryker con interfenecia . Buenas tardes. Solicito amablemente revisar en el el quirofano camara stryker , esta presentando interferecia . Muchas gracias. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CIRUGÍA | CUARTO DE EQUIPOS | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-08-23 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Imagen presenta interferencia durante procedimiento Actividad realizada: Se observa video donde se evidencia interferencia, sin embargo al realizar la prueba no se observa problema, se prueba cámara en dos torres y no presenta la interferencia, se entrega nuevamente para ser usada y poder descartar si el problema es de cámara o de consola Estado final: funcional Repuestos: no Se realiza seguimiento pero la cámara aún no ha sido usada. pendiente por ser usada en el servicio. 26/08/2025: Se consulta en el servicio donde indican que la cámara no ha vuelto a presentar fallas, por lo tanto se cierra la orden | 2025-08-22 13:22 |  | 2025-08-22 13:26 | 2025-08-26 13:45 | 5779 | 5697 | 82 | 259656 | Media | 2025-08-22 13:08 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: imagen presenta interferencia durante procedimiento actividad realizada: se observa video donde se evidencia interferencia, sin embargo al realizar la prueba no se observa problema, se prueba cámara en dos torres y no presenta la interferencia, se entrega nuevamente para ser usada y poder descartar si el problema es de cámara o de consola estado final: funcional repuestos: no se realiza seguimiento pero la cámara aún no ha sido usada. pendiente por ser usada en el servicio. 26/08/2025: se consulta en el servicio donde indican que la cámara no ha vuelto a presentar fallas, por lo tanto se cierra la orden | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Friday | 4
119763 | CORRECTIVO | 1038415580 | YESICA ANDREA CUARTAS LOPEZ | No coagula el electro Buenas tardes. Se reporta electrobisturi de qurifano que no funciona el modo coagulaciòn. Gracias |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UMI | QUIROFANO UMI | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-09-20 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Servicio no da disponibilidad del equipo, se encuentran en cesárea 16/09/2025: Se consulta nuevamente por la disponibilidad pero no es posible, el equipo lo han estado usando sin problema, por lo tanto se cierra la orden. | 2025-09-15 15:41 |  | 2025-09-15 15:41 | 2025-09-16 11:56 | 1215 | 1198 | 17 | 261130 | Media | 2025-09-13 17:45 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | servicio no da disponibilidad del equipo, se encuentran en cesárea 16/09/2025: se consulta nuevamente por la disponibilidad pero no es posible, el equipo lo han estado usando sin problema, por lo tanto se cierra la orden. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Monday | 0
118745 | CORRECTIVO | 1038412924 | JULIANA GOMEZ GIRALDO | Cama 111d Espaldar de la cama no sube |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | H1-T1 |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-08-16 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Servicio indica que no subía espaldar Actividad realizada: Se realiza revisión y se observa funcionando correctamente desde los 4 paneles, se verifican todos los movimientos Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-08-12 12:23 |  | 2025-08-12 14:48 | 2025-08-12 15:09 | 21 | 0 | 21 | 259063 | Media | 2025-08-12 10:38 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: servicio indica que no subía espaldar actividad realizada: se realiza revisión y se observa funcionando correctamente desde los 4 paneles, se verifican todos los movimientos estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Tuesday | 1
118109 | CORRECTIVO | 1236262 | hector daniel lopez pena | Monitor del equipo de rayos x no da pantalla Al iniciar la jornada laboral del dia 19.07.2025 se recibe monitor del equipo de rayos x (Cr) fuera de funcionamiento (no da pantalla). Se realiza el reinicio del equipo a nivel general y sigue ocurriendo la misma novedad. Según el área de sistema manifiesta que al parecer esta fundida. Agradezco su atencion |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | IMAGENOLOGÍA |  | EQUIPO DE RAYOS X | 562 | 2163 |  | SIEMENS | MULTIX SWING | 1365 | 2025-07-26 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: se encuentra monitor sin funcionar Actividad realizada: se revisa rx y se encuentra monitor (pantalla) sin energía se revisa conexión uy no se encuentra voltaje dc por lo que se procede a iniciar el equipo con la pantalla de la maquina 3d Nota: se inicia gestion de orden desde las 7:30 y se deja de revisar a las 10:15 09/08/2025: Se realiza instalación de pantalla en el servicio. | 2025-07-19 11:08 |  | 2025-07-19 11:09 | 2025-08-09 15:30 | 30501 | 30439 | 62 | 257596 | Media | 2025-07-19 07:44 | REALIZADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: se encuentra monitor sin funcionar actividad realizada: se revisa rx y se encuentra monitor (pantalla) sin energía se revisa conexión uy no se encuentra voltaje dc por lo que se procede a iniciar el equipo con la pantalla de la maquina 3d nota: se inicia gestion de orden desde las 7:30 y se deja de revisar a las 10:15 09/08/2025: se realiza instalación de pantalla en el servicio. | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Saturday | 5
118575 | CORRECTIVO | 1036936369 | DIANA CRISTINA GARCIA FLOREZ | colchón al vacío presenta fuga Buenos días se reporta colchón al vacío de la unidad de radioterapia, presenta fuga de aire y pierde su forma. Gracias |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | RADIOTERAPIA |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-08-09 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Colchón pierde vacío Actividad realizada: Se realiza vacío al colchón y se deja en pruebas, después de 8 días no se observa perdida de vacío, no se encuentra la fuga, se infla y se echa jabón para detectar, sin embargo aún no se encuentra fuga Se deja colchón inflado por dos días y no pierde nada de aire, no se encuentra fuga alguna, se entrega al servicio Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no Nota: Se atiende orden 13:20 a 13:45 | 2025-08-05 10:34 |  | 2025-08-05 12:36 | 2025-08-15 19:18 | 14802 | 14703 | 99 | 258660 | Media | 2025-08-05 10:08 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: colchón pierde vacío actividad realizada: se realiza vacío al colchón y se deja en pruebas, después de 8 días no se observa perdida de vacío, no se encuentra la fuga, se infla y se echa jabón para detectar, sin embargo aún no se encuentra fuga se deja colchón inflado por dos días y no pierde nada de aire, no se encuentra fuga alguna, se entrega al servicio estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no nota: se atiende orden 13:20 a 13:45 | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Tuesday | 1
114316 | CORRECTIVO | 42843783 | leidy zulemy garcia cano | Inyector tomografo n 1. mal funcionamiento. Muy buen dia, el inyector del tac n 1, no funciona, impidiendo la realizacion de estudios contrastado. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | IMAGENOLOGÍA |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-04-12 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Servicio reporta mal funcionamiento del inyector Actividad realizada: Se acude al servicio y se pregunta por el funcionamiento del equipo, donde indican que toda la semana ha estado funcionando sin problema alguno, por lo tanto se cierra la orden Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-04-07 07:37 |  | 2025-04-07 07:46 | 2025-04-10 07:58 | 4332 | 4319 | 13 | 250595 | Media | 2025-04-06 09:57 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: servicio reporta mal funcionamiento del inyector actividad realizada: se acude al servicio y se pregunta por el funcionamiento del equipo, donde indican que toda la semana ha estado funcionando sin problema alguno, por lo tanto se cierra la orden estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Monday | 0
117600 | CORRECTIVO | 1040042416 | LAURA ALVAREZ PATIÑO | REPORTE DE ECOGRAFO Buenos dias. Reporto ecografo del servicio de urgencias ginecoloigicas. Por favor priorizar. Muchas gracias. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | URGENCIAS |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-07-05 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Servicio indica que el equipo presenta interferencia en la imagen Actividad realizada: Equipo ha sido reportado en varias ocasiones por la misma situación donde el proveedor indica que se debe a un problema con la red eléctrica, líder Kelly Posada, envía correo a lider de urgencias para que gestione una ups para el equipo y asi minimizar el problema. Estado final: equipo funcionando Repuestos: no | 2025-07-02 10:52 |  | 2025-07-02 12:11 | 2025-07-02 12:31 | 20 | 0 | 20 | 256419 | Media | 2025-07-02 09:30 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: servicio indica que el equipo presenta interferencia en la imagen actividad realizada: equipo ha sido reportado en varias ocasiones por la misma situación donde el proveedor indica que se debe a un problema con la red eléctrica, líder kelly posada, envía correo a lider de urgencias para que gestione una ups para el equipo y asi minimizar el problema. estado final: equipo funcionando repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Wednesday | 2
117372 | CORRECTIVO | 17339367 | DIEGO ALONSO ARDILA ARANGO | TORRE DE LAPAROSCOPIA STORS Por favor revisar torre de laparoscopia que esta con el monitor malo |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CIRUGÍA | CUARTO DE EQUIPOS | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-06-28 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: servicio indica que el monitor no funciona Actividad realizada: se revisa equipo, se verifica monitor el cual enciende sin problema alguno, se verifican cables y el equipo esta en buenas condiciones Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-06-25 07:48 |  | 2025-06-25 09:08 | 2025-06-25 17:14 | 486 | 404 | 82 | 256012 | Media | 2025-06-25 07:44 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: servicio indica que el monitor no funciona actividad realizada: se revisa equipo, se verifica monitor el cual enciende sin problema alguno, se verifican cables y el equipo esta en buenas condiciones estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Wednesday | 2
123395 | CORRECTIVO | 1036395698 | natalia andrea narvaez toro | portatil no funciona correctamente , el equipo se esta quedando bloqueado, la pantalla se pone negra, no coge red de wi fi, el editos se bloquea, a veces no migra los pacientes |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | IMAGENOLOGÍA |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-12-27 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: servicio indica que el equipo presenta fallas en la pantalla Actividad realizada: Se solicita evidencia de las fallas para reportar a proveedor, debido a que no cuentan con ellas se cierra la orden y se indica que cuando tengan las evidencias reporten nuevamente Estado final: Equipo funcional Repuestos: no | 2025-12-23 18:21 |  | 2025-12-26 10:36 | 2025-12-29 12:47 | 4451 | 4427 | 24 | 266988 | Media | 2025-12-23 17:29 | REALIZADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: servicio indica que el equipo presenta fallas en la pantalla actividad realizada: se solicita evidencia de las fallas para reportar a proveedor, debido a que no cuentan con ellas se cierra la orden y se indica que cuando tengan las evidencias reporten nuevamente estado final: equipo funcional repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Tuesday | 1
119512 | CORRECTIVO | 15443719 | JHON JAIRO GARCIA CORREA | monitor sala 7 se solicita configuracion de PA no muestra el modulo de PA en la pantalla |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CIRUGÍA |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-09-13 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Cuando se acude al servicio ya habían solucionado con la indicación dada telefónicamente. Equipo funcionando correctamente | 2025-09-06 07:22 |  | 2025-09-06 07:22 | 2025-09-06 07:33 | 11 | 0 | 11 | 260708 | Media | 2025-09-06 07:20 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | cuando se acude al servicio ya habían solucionado con la indicación dada telefónicamente. equipo funcionando correctamente | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Saturday | 5
117359 | CORRECTIVO | 1040045851 | ANA ISABEL LOPEZ LOAIZA | control de cama control de cama no funciona el botón para subir |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | H1-T1 |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-06-28 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Nota: Orden se encontraba resulta, se asigna por error, cama se encuentra funcionando correctamente, se cierra orden. | 2025-06-24 16:48 |  | 2025-06-25 10:00 | 2025-06-25 10:09 | 10 | 0 | 10 | 255950 | Media | 2025-06-24 12:44 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | nota: orden se encontraba resulta, se asigna por error, cama se encuentra funcionando correctamente, se cierra orden. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Tuesday | 1
123142 | CORRECTIVO | 79835859 | fernan alonso valencia jurado | No pasan las imagenes No estan pasando las imagenes al pacs |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | IMAGENOLOGÍA |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-12-20 | PENDIENTE | REVISION DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Diagnostico: Equipo no pasa imágenes al pacs Actividad realizada: Se asiste al servicio donde indican que el equipo se encuentra funcionando correctamente Estado final: Equipo funcional Repuestos: no | 2025-12-17 07:37 |  | 2025-12-17 07:47 | 2025-12-17 08:01 | 14 | 0 | 14 | 266561 | Media | 2025-12-16 12:53 | APROBADA |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO | OTROS | diagnostico: equipo no pasa imágenes al pacs actividad realizada: se asiste al servicio donde indican que el equipo se encuentra funcionando correctamente estado final: equipo funcional repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Wednesday | 2
123146 | CORRECTIVO | 52537585 | jipsi milena gutierrez lobo | La bicicleta tiene malo el accesorio del sillin La bicicleta tiene malo el accesorio del sillín. El PIN de donde se sube y baja el sillin está dañado |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | FISIOTERAPIA |  | BICICLETA ESTÁTICA | 156 | 3398 |  | FORMA | U60 | CB91121200025 | 2025-12-20 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pin de ajuste vertical de sillin malo Actividad realizada: Se encuentra pin sin la cabeza por lo que no es posible halarlo correctamente para el ajuste vertical, se retira el malo y se reemplaza por uno en buen estado del taller, se realizan pruebas funcionales. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-12-17 08:18 |  | 2025-12-17 09:28 | 2025-12-17 09:46 | 18 | 0 | 18 | 266547 | Media | 2025-12-16 12:25 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pin de ajuste vertical de sillin malo actividad realizada: se encuentra pin sin la cabeza por lo que no es posible halarlo correctamente para el ajuste vertical, se retira el malo y se reemplaza por uno en buen estado del taller, se realizan pruebas funcionales. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Wednesday | 2
124247 | CORRECTIVO | 1038412924 | JULIANA GOMEZ GIRALDO | Cama 109b Buenas tardes, la cama de la habitacion 109b se encuentra con el espaldar malo ( desencajado) solicitamos revision para poder hacer uso de esta. gRacias |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | H1-T1 |  | CAMA ELÉCTRICA | 192 | 1101 |  | DOMETAL | QUAXAR | 00000-17661 | 2025-12-27 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Cama con espaldar suelto Actividad realizada: Se revisa cama encontrando espaldar sin uno de los ejes que lo sostiene a la estructura, se ubica nuevamente donde corresponde, se asegura con pin candado y se realizan pruebas funcionales, además se ponen algunos pin candado que hacen falta a la cama. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-12-26 07:35 |  | 2025-12-26 07:36 | 2025-12-26 08:08 | 32 | 0 | 32 | 267041 | Media | 2025-12-25 16:28 | REALIZADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cama con espaldar suelto actividad realizada: se revisa cama encontrando espaldar sin uno de los ejes que lo sostiene a la estructura, se ubica nuevamente donde corresponde, se asegura con pin candado y se realizan pruebas funcionales, además se ponen algunos pin candado que hacen falta a la cama. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Friday | 4
117761 | CORRECTIVO | 1036402881 | CRISTINA CASTAÑO RAMIREZ | 304 buenos dias por favor revisar cama 304 suena mucho al subir o bajar de nivel. GRACIAS |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | H3-T1 |  | CAMA ELÉCTRICA | 172 | 3544 |  | DOMETAL | QUAXAR | 00000-44908 | 2025-07-12 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnóstico: Cama con ruido fuerte al subir y bajar Actividad realizada: Se revisa cama observando que al realizar los movimientos de subida y bajada, suena de manera fuerte, se realiza lubricación y el problema persiste, se observa que los tornillos que aseguran ambos balancines a la estructura están muy apretados, se aflojan un poco y se realizan pruebas funcionales observando que el ruido desaparece Estado final:Equipo funcionando correctamente Repuestos: no Nota: Orden se finaliza a las 17:30. No se cierra orden a la hora correcta por error. | 2025-07-08 11:05 |  | 2025-07-08 16:29 | 2025-07-08 18:50 | 142 | 0 | 142 | 256832 | Media | 2025-07-08 10:47 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnóstico: cama con ruido fuerte al subir y bajar actividad realizada: se revisa cama observando que al realizar los movimientos de subida y bajada, suena de manera fuerte, se realiza lubricación y el problema persiste, se observa que los tornillos que aseguran ambos balancines a la estructura están muy apretados, se aflojan un poco y se realizan pruebas funcionales observando que el ruido desaparece estado final:equipo funcionando correctamente repuestos: no nota: orden se finaliza a las 17:30. no se cierra orden a la hora correcta por error. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Tuesday | 1
121407 | CORRECTIVO | 1036402881 | CRISTINA CASTAÑO RAMIREZ | 108C Buenos días por favor revisar llantas cama 108c. GRACIAS |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | H1-T1 |  | CAMA ELÉCTRICA | 186 | 3534 |  | DOMETAL | QUAXAR | 00000-17667 | 2025-11-15 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Cama eléctrica con llantas malas Actividad realizada: Se revisa cama encontrando dos llantas con el caucho reventado, se realiza cambio por dos llantas nuevas, se verifica funcionamiento Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-11-11 12:24 |  | 2025-11-11 13:41 | 2025-11-11 16:09 | 148 | 72 | 76 | 264635 | Media | 2025-11-11 11:17 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cama eléctrica con llantas malas actividad realizada: se revisa cama encontrando dos llantas con el caucho reventado, se realiza cambio por dos llantas nuevas, se verifica funcionamiento estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Tuesday | 1
114504 | CORRECTIVO | 1036966928 | ALISON MORENO TIRADO | cama del consultorio 232 Buenas noches por favor revisar la cama del consultorio 232 no sube la cabecera, las demas funciones funcionan corectamente. quedamos atentos, feliz dia. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  |  |  | CAMA ELÉCTRICA | 169 | 3539 |  | DOMETAL | QUAXAR | 00000-37178 | 2025-04-12 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Cama no permite mover cabecera Actividad realizada: Se revisa equipo, se realizan varios descartes, encontrando que el motor esta malo, se realiza cambio de motor por uno nuevo, se realizan pruebas de funcionamiento, se verifican todos los paneles de control. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-04-11 07:36 |  | 2025-04-11 07:42 | 2025-04-11 08:53 | 71 | 0 | 71 | 251065 | Media | 2025-04-11 01:16 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cama no permite mover cabecera actividad realizada: se revisa equipo, se realizan varios descartes, encontrando que el motor esta malo, se realiza cambio de motor por uno nuevo, se realizan pruebas de funcionamiento, se verifican todos los paneles de control. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Friday | 4
119516 | CORRECTIVO | 1036402881 | CRISTINA CASTAÑO RAMIREZ | 106a por favor revisar cable control cama. gracias |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | H1-T1 |  | CAMA ELÉCTRICA | 181 | 1092 |  | LOS PINOS | 740LV.05 | 50005 | 2025-09-13 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Cable de control con encauchetado roto Actividad realizada: Se destapa control, se corta tramo afectado y se sueldan nuevamente los cables en la parte interna del control, se deja fijo. Se tapa nuevamente y se realizan pruebas funcionales Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-09-06 11:26 |  | 2025-09-06 11:26 | 2025-09-06 12:09 | 43 | 0 | 43 | 260719 | Media | 2025-09-06 10:05 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cable de control con encauchetado roto actividad realizada: se destapa control, se corta tramo afectado y se sueldan nuevamente los cables en la parte interna del control, se deja fijo. se tapa nuevamente y se realizan pruebas funcionales estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Saturday | 5
119846 | CORRECTIVO | 1007291034 | JENIFER OSPINA PEREZ | Cama 541 Buenas tardes una de las barandas de la cama se encuentra mala, no se sostiene me pueden colaborar y muchisimas gracias. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | H5-T2 |  | CAMA ELÉCTRICA | 366 | 3030 |  | DOMETAL | QUAXAR | 00000-17671 | 2025-09-20 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Mecanismo de baranda reventado Actividad realizada: Se realiza cambio de mecanismo por uno nuevo, además se observan dos llantas en malas condiciones, se reemplazan también por unas nuevas. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-09-17 15:50 |  | 2025-09-17 15:52 | 2025-09-17 17:01 | 70 | 0 | 70 | 261397 | Media | 2025-09-17 15:32 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: mecanismo de baranda reventado actividad realizada: se realiza cambio de mecanismo por uno nuevo, además se observan dos llantas en malas condiciones, se reemplazan también por unas nuevas. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Wednesday | 2
121328 | CORRECTIVO | 1036951597 | robinson cardona arboleda | CABLE FRACTURADO EL CABLE DE LA CAMARA DEL SET DE ARTROSCOPIA STRYKER #1 SE ENCUENTRA PELADO EN AMBOS EXTREMOS |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CIRUGÍA |  | ARTROSCOPIO FUENTE DE LUZ PROCESADOR DE IMÁGENES SHAVER | 22 | 3804 |  | STRYKER | HD | VPD266G0556 (PANTALLA) | 2025-11-15 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Cable de cámara presenta fractura en ambos extremos Actividad realizada: Se realiza reparación y recubrimiento de la parte afectada con cinta autofundente. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-11-10 07:39 |  | 2025-11-10 08:04 | 2025-11-10 08:42 | 38 | 0 | 38 | 264506 | Media | 2025-11-08 16:59 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cable de cámara presenta fractura en ambos extremos actividad realizada: se realiza reparación y recubrimiento de la parte afectada con cinta autofundente. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Monday | 0
121823 | CORRECTIVO | 43715204 | DIANA PATRICIA MARIN GARCIA | fuente de luz stryker con interfencia Buenos día Solicito amablemente revisar fuente de luz stryker ref: 0233-050-065, GTIN0761327051537, no da paso de luz. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CIRUGÍA | CUARTO DE EQUIPOS | ARTROSCOPIO FUENTE DE LUZ PROCESADOR DE IMÁGENES SHAVER | 22 | 3804 |  | STRYKER | HD | VPD266G0556 (PANTALLA) | 2025-11-29 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Se evidencia poca iluminación Actividad realizada: Se realiza inspección del equipo, evidenciando una baja intensidad en la iluminación. Se evidencia que la fibra de luz se encuentra en mal estado, con aproximadamente el 95% la dal fibra internas quemadas o fracturadas, por el tipo de novedad, no se recomienda el uso de la fibra. Estado final: Se debe reemplazar la fibra de luz 15/12/2025 VG Se realiza entrega en el servicio de fibra de luz nueva. Funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-11-27 13:17 |  | 2025-11-27 15:06 | 2025-12-15 15:49 | 25963 | 25934 | 29 | 265587 | Media | 2025-11-27 11:04 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se evidencia poca iluminación actividad realizada: se realiza inspección del equipo, evidenciando una baja intensidad en la iluminación. se evidencia que la fibra de luz se encuentra en mal estado, con aproximadamente el 95% la dal fibra internas quemadas o fracturadas, por el tipo de novedad, no se recomienda el uso de la fibra. estado final: se debe reemplazar la fibra de luz 15/12/2025 vg se realiza entrega en el servicio de fibra de luz nueva. funcionando correctamente repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Thursday | 3
114473 | CORRECTIVO | 1022378223 | karen lorena arevalo acosta | Ultracongelador fuera de rango temperatura Ultracongelador fuera de rango temperatura |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | BANCO DE SANGRE |  | CONGELADOR | 419 | 2296 |  | FISHER SCIENTIFIC | 8325 | 81514-522 | 2025-04-12 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Congelador con altas temperaturas Actividad realizada: Se revisa equipo donde se observa indicador de temperatura en rango de -4.5 a -6, se revisa internamente se escuchan ambos compresores arrancar correctamente, sin embargo la temperatura no varía, se observan entradas del controlador mojadas, por lo tanto se pone datalogger para visualizar la temperatura real del equipo, se deja en observación para definir si el controlador se quemó Estado final: Repuestos: 11/04/2025: Se realiza seguimiento al equipo donde se observa que esta en -60 °C, el controlador se encuentra funcionando de manera correcta, se continuará haciendo seguimiento. 12/04/2025: Se realiza nuevamente seguimiento al equipo, el cual se encuentra en -60°C. se continuará en seguimiento 14/04/2025: Se realiza seguimiento al equipo el cual se encuentra funcionando correctamente. se cierra orden | 2025-04-10 09:52 |  | 2025-04-10 11:10 | 2025-04-14 17:07 | 6118 | 6030 | 88 | 250938 | Media | 2025-04-10 00:47 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: congelador con altas temperaturas actividad realizada: se revisa equipo donde se observa indicador de temperatura en rango de -4.5 a -6, se revisa internamente se escuchan ambos compresores arrancar correctamente, sin embargo la temperatura no varía, se observan entradas del controlador mojadas, por lo tanto se pone datalogger para visualizar la temperatura real del equipo, se deja en observación para definir si el controlador se quemó estado final: repuestos: 11/04/2025: se realiza seguimiento al equipo donde se observa que esta en -60 °c, el controlador se encuentra funcionando de manera correcta, se continuará haciendo seguimiento. 12/04/2025: se realiza nuevamente seguimiento al equipo, el cual se encuentra en -60°c. se continuará en seguimiento 14/04/2025: se realiza seguimiento al equipo el cual se encuentra funcionando correctamente. se cierra orden | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Thursday | 3
112965 | CORRECTIVO | 1001408990 | ANA MARIA CIRO BUITRAGO | reporte de baranda del cubiculo #6 buenos dias, realizo reporte de baranda de cubiculo #6 , la cual es muy dura yno encaja, por lo que no se permite subir adecuadamete, muchas gracias. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIP |  | CAMA ELÉCTRICA | 374 | 4015 |  | DOMETAL | LINIX | 00000-58089 | 2025-03-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Baranda de la cama no ajusta correctamente Actividad realizada: Se realiza ajuste de varillas donde desliza la baranda y se aprieta lo suficiente para que no se gire y pueda enganchar de manera correcta, se realizan pruebas. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-02-27 08:52 |  | 2025-02-27 09:28 | 2025-02-27 09:56 | 28 | 0 | 28 | 247906 | Media | 2025-02-27 08:46 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: baranda de la cama no ajusta correctamente actividad realizada: se realiza ajuste de varillas donde desliza la baranda y se aprieta lo suficiente para que no se gire y pueda enganchar de manera correcta, se realizan pruebas. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Thursday | 3
119517 | CORRECTIVO | 1036402881 | CRISTINA CASTAÑO RAMIREZ | 106c por favor revisar cables control de cama. GRACIAS |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | H1-T1 |  | CAMA ELÉCTRICA | 180 | 1996 |  | LOS PINOS | 740LV.05 | 47472 | 2025-09-13 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Cable de control con encauchetado roto Actividad realizada: Se destapa control, se corta tramo afectado y se sueldan nuevamente los cables en la parte interna del control, se deja fijo. Se tapa nuevamente y se realizan pruebas funcionales Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-09-06 12:10 |  | 2025-09-06 12:10 | 2025-09-06 12:53 | 43 | 0 | 43 | 260721 | Media | 2025-09-06 10:07 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cable de control con encauchetado roto actividad realizada: se destapa control, se corta tramo afectado y se sueldan nuevamente los cables en la parte interna del control, se deja fijo. se tapa nuevamente y se realizan pruebas funcionales estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Saturday | 5
118743 | CORRECTIVO | 1038412924 | JULIANA GOMEZ GIRALDO | Colchon Cama 107c Se solicita cambio de colchon cama 107c, se encuentra desnivelado y actualmente tenemos una paciente con una larga estancia en esta cama, pero refiere no lograr conciliar el sueño por la incomodidad del colchon |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | H1-T1 |  | CAMA ELÉCTRICA | 183 | 3665 |  | DOMETAL | QUAXAR | 00000-37175 | 2025-08-16 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Cama con colchón defectuoso Actividad realizada: Se encuentra colchón muy aplastado, al acostarse el paciente se aplasta por completo, se reemplaza por uno nuevo. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-08-12 12:23 |  | 2025-08-12 14:32 | 2025-08-12 14:47 | 16 | 0 | 16 | 259044 | Media | 2025-08-12 08:51 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cama con colchón defectuoso actividad realizada: se encuentra colchón muy aplastado, al acostarse el paciente se aplasta por completo, se reemplaza por uno nuevo. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Tuesday | 1
112993 | CORRECTIVO | 98711082 | jose mauricio manzo rodas | fonendo 0873 buenas tardes, realizo reporte de fonendoscopio 0873, el cual se encuentra disfuncional, muchas gracias. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIP |  | FONENDOSCOPIO | 715 |  | EB0873 | WELCH ALLYN | PEDIÁTRICO | UCIP 1 - EB0873 | 2025-03-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Fonendoscopio no se escucha Actividad realizada: Se realizan pruebas funcionales y se encuentra que no se escucha nada, se realizan varias pruebas cambiando partes sin tener éxito, se pausa por finalización de turno 03/03/2025: Se realizan pruebas poniendo la campana en otra manguera, sin embargo sigue sin escucharse, se encuentra otra campana en el taller se prueba y con esta campana si se escucha, se deja con la campana en buen estado del taller, se hacen pruebas funcionales Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-02-27 16:43 |  | 2025-02-27 16:44 | 2025-03-03 15:00 | 5656 | 5509 | 147 | 248001 | Media | 2025-02-27 15:59 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: fonendoscopio no se escucha actividad realizada: se realizan pruebas funcionales y se encuentra que no se escucha nada, se realizan varias pruebas cambiando partes sin tener éxito, se pausa por finalización de turno 03/03/2025: se realizan pruebas poniendo la campana en otra manguera, sin embargo sigue sin escucharse, se encuentra otra campana en el taller se prueba y con esta campana si se escucha, se deja con la campana en buen estado del taller, se hacen pruebas funcionales estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Thursday | 3
115938 | CORRECTIVO | 1214733975 | monica castaño bustamante | CAMA 202 La cama de la habitacion 202 los botones para subir y bajar no estan funcionando |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | H2-T1 |  | CAMA ELÉCTRICA | 210 | 2840 |  | DOMETAL | QUAXAR | 00000-13703 | 2025-05-24 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnóstico: Paneles de control de lado izquierdo no funcionan Actividad realizada: Se realizan pruebas y al presionar los botones ninguna función se ejecuta, ni se escuchan los relés, se realizan pruebas con cable de baranda observando que inmediatamente comienza a funcionar, se retira el cable malo, se pesca el nuevo y se ubica donde corresponde, se realizan pruebas funcionales. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-05-23 07:34 |  | 2025-05-23 11:55 | 2025-05-23 14:06 | 131 | 66 | 65 | 253867 | Media | 2025-05-22 21:29 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnóstico: paneles de control de lado izquierdo no funcionan actividad realizada: se realizan pruebas y al presionar los botones ninguna función se ejecuta, ni se escuchan los relés, se realizan pruebas con cable de baranda observando que inmediatamente comienza a funcionar, se retira el cable malo, se pesca el nuevo y se ubica donde corresponde, se realizan pruebas funcionales. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Friday | 4
119795 | CORRECTIVO | 1152198579 | CINDY CATALINA OCAMPO HENAO | FONENDOSCOPIO SIN MEMBRANA Buen día, espero se encuenentren muy bien, son tan amables y me colaboran para colocar membrana en fonendoscopio pediátrico. Se cayó, además estaba pegada con una de radiografía. Gracias. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UMI |  | FONENDOSCOPIO | 725 |  | EB0248 | LITTMAN WELCH ALLYN | ADULTO/PEDIATRICO |  | 2025-09-20 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Servicio solicita cambio de membrana de fonendoscopio debido a que es un acetato azul Actividad realizada: Se cambia membrana por otra nueva transparente, se realizan pruebas funcionales Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-09-17 07:40 |  | 2025-09-17 08:55 | 2025-09-17 09:27 | 32 | 0 | 32 | 261301 | Media | 2025-09-16 15:19 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: servicio solicita cambio de membrana de fonendoscopio debido a que es un acetato azul actividad realizada: se cambia membrana por otra nueva transparente, se realizan pruebas funcionales estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Wednesday | 2
115796 | CORRECTIVO | 1036950202 | yesica alejandra marin quintero | SENSOR AVERIADO Buenas tardes, por favor revisar incubadora, ya que el sensor se encuentra averiado. Muchas Gracias. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIN |  | INCUBADORA | 753 | 3800 | 3800 | DRAGER | ISOLETTE 8000 | CY07027 | 2025-05-24 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Sensor de temperatura con encauchetado desgastado Actividad realizada: Se encuentra cable de sensor expuesto, ha perdido parte del encauchetado y el recubrimiento de la tierra, por lo tanto quedan los cables expuestos. Se reemplaza por uno nuevo. Estado final: equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-05-19 14:47 |  | 2025-05-19 14:55 | 2025-05-19 15:39 | 44 | 0 | 44 | 253507 | Media | 2025-05-19 14:01 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: sensor de temperatura con encauchetado desgastado actividad realizada: se encuentra cable de sensor expuesto, ha perdido parte del encauchetado y el recubrimiento de la tierra, por lo tanto quedan los cables expuestos. se reemplaza por uno nuevo. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | MAL_MANEJO_CABLES, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_MANEJO_CABLES', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Monday | 0
116627 | CORRECTIVO | 1017192537 | leidy katerin pineda echavarria | TORRE DE LAPAROSCOPIA Buenos días. Por favor revisar la torre de laparoscopia con placa 3329 debido a que presenta por corto circuito en los tomas un apagón. Se deba apagada y se rotula como fuera de servicio hasta la revisión. Gracias. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CIRUGÍA |  | TORRE DE LAPAROSCOPIA | 605 | 3329 |  | STORZ | TORRE HD | A4ID10126 | 2025-06-07 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Torre de laparoscopia hizo corto Actividad realizada: Se revisa torre encontrando clavija con signos de corto, algunos cables afectados, se retira clavija, se cortan cables y se cambia clavija por una nueva, se instala y se realizan pruebas de funcionamiento Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-06-06 10:35 |  | 2025-06-06 10:35 | 2025-06-06 11:06 | 31 | 0 | 31 | 254809 | Media | 2025-06-06 10:26 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: torre de laparoscopia hizo corto actividad realizada: se revisa torre encontrando clavija con signos de corto, algunos cables afectados, se retira clavija, se cortan cables y se cambia clavija por una nueva, se instala y se realizan pruebas de funcionamiento estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Friday | 4
119640 | CORRECTIVO | 39447628 | luz beatriz saenz buitrago | INCUBADORA MALA Coordial saludo, por favor revisar incubadora Natal Care (burbuja), se le cayo una rueda . Muchas Gracias . Feliz Tarde. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIN |  | INCUBADORA | 749 | 1860 |  | NATAL CARE | ST/LX | 527-06 | 2025-09-13 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Incubadora se le caen las llantas Actividad realizada: Se retiran llantas, se amplían orificios y se pasan hasta el otro extremo con el fin de asegurarlas de una manera mas eficiente, se ponen llantas en buen estado y se realizan pruebas, pendiente impresión de diseño 3D para cubrir los tornillos 16/09/2025: Se realiza instalación de impresiones 3D para cubrir tornilleria Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-09-10 16:17 |  | 2025-09-10 16:21 | 2025-09-16 11:47 | 8366 | 8225 | 141 | 260958 | Media | 2025-09-10 15:49 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: incubadora se le caen las llantas actividad realizada: se retiran llantas, se amplían orificios y se pasan hasta el otro extremo con el fin de asegurarlas de una manera mas eficiente, se ponen llantas en buen estado y se realizan pruebas, pendiente impresión de diseño 3d para cubrir los tornillos 16/09/2025: se realiza instalación de impresiones 3d para cubrir tornilleria estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Wednesday | 2
121205 | CORRECTIVO | 1045021711 | YEISON JULIAN DUQUE ATEHORTUA | SE REPORTA BARANDA INFERIOR IZQUIERDA DE CAMA Buenas tardes se reporta baranda inferior irzquierda la cual esta disfuncional la palanca para podarla subir y bajar, favor revisar, de la misma cama estan las otras barandas oxidadas, para solicitar pintar. gracias |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | H3-T1 |  | CAMA ELÉCTRICA | 245 | 1976 |  | LOS PINOS | 740LV.05 | 50003 | 2025-11-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Baranda inferior con manija reventada Actividad realizada: Se encuentra manija reventada lo que no permite bajar la baranda, se retira manija, se instala una nueva y se realizan pruebas de funcionamiento Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-11-04 12:39 |  | 2025-11-04 13:30 | 2025-11-04 14:26 | 56 | 0 | 56 | 264188 | Media | 2025-11-02 16:38 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: baranda inferior con manija reventada actividad realizada: se encuentra manija reventada lo que no permite bajar la baranda, se retira manija, se instala una nueva y se realizan pruebas de funcionamiento estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Tuesday | 1
114021 | CORRECTIVO | 1047970041 | ANGIE TATIANA MORALES BEDOYA | Cama Mala Se ubico a la paciente en la cama, pero al momento de mover la cama, no prende . |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | H2-T2 |  | CAMA ELÉCTRICA | 236 | 2449 |  | DOMETAL | 131-71 | 2058-384 | 2025-04-05 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Se observa que la cama no permite realizar ningún movimiento. Actividad realizada: Se cambia de toma eléctrico, se verifica fusible, pero sigue sin funcionar, se cambia el cable Ac, encontrando que este es el del problema, de inmediato comienza a funcionar de manera correcta, se deja cable en buen estado del taller, se realizan pruebas funcionales. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no Nota: Se atiende orden desde las 11:50 | 2025-03-29 11:48 |  | 2025-03-29 12:06 | 2025-03-29 12:08 | 2 | 0 | 2 | 250102 | Media | 2025-03-29 11:47 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se observa que la cama no permite realizar ningún movimiento. actividad realizada: se cambia de toma eléctrico, se verifica fusible, pero sigue sin funcionar, se cambia el cable ac, encontrando que este es el del problema, de inmediato comienza a funcionar de manera correcta, se deja cable en buen estado del taller, se realizan pruebas funcionales. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no nota: se atiende orden desde las 11:50 | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Saturday | 5
115899 | CORRECTIVO | 1036942655 | YULY ANDREA CALLEJAS GALVIS | cama de la 310b el espaldar no levanta buenas tardes espero se encuentren bien para reportarle que el espaldar de la cama 310b no levanta muchas gracias |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | H3-T1 |  | CAMA ELÉCTRICA | 252 | 2414 |  | DOMETAL | QUAXAR | 00000-37167 | 2025-05-24 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:cama no sube cabecera Actividad realizada: se realiza revisión observando que el relé suena pero la cabecera no se mueve, se cambia de posición el motor y el problema persiste, se presume que el problema es el motor, cuando se va a montar el motor nuevo, se observa daño en la estructura metálica, se encuentra reventada en el brazo donde va el motor, se revisa motor solo observa que esta bueno, la cabecera no sube por el daño en la estructura, se baja y se monta una estructura nueva, se realizan pruebas de funcionamiento. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-05-22 12:32 |  | 2025-05-22 14:11 | 2025-05-22 16:01 | 110 | 0 | 110 | 253808 | Media | 2025-05-22 12:21 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:cama no sube cabecera actividad realizada: se realiza revisión observando que el relé suena pero la cabecera no se mueve, se cambia de posición el motor y el problema persiste, se presume que el problema es el motor, cuando se va a montar el motor nuevo, se observa daño en la estructura metálica, se encuentra reventada en el brazo donde va el motor, se revisa motor solo observa que esta bueno, la cabecera no sube por el daño en la estructura, se baja y se monta una estructura nueva, se realizan pruebas de funcionamiento. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Thursday | 3
112875 | CORRECTIVO | 1036402881 | CRISTINA CASTAÑO RAMIREZ | 212d buenas tardes por favor revisar cable cama 212d. GRACIAS |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | H2-T1 |  | CAMA ELÉCTRICA | 204 | 2339 |  | LOS PINOS | 740LV.05 | 52726 | 2025-03-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Control con cable expuesto Actividad realizada: Se destapa el control, se retira parte afectada, se sueldan nuevamente los cables, se fijan y se ensambla, se realizan pruebas de funcionamiento Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-02-25 07:34 |  | 2025-02-25 15:56 | 2025-02-25 17:05 | 69 | 0 | 69 | 247686 | Media | 2025-02-24 15:51 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: control con cable expuesto actividad realizada: se destapa el control, se retira parte afectada, se sueldan nuevamente los cables, se fijan y se ensambla, se realizan pruebas de funcionamiento estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Tuesday | 1
123145 | CORRECTIVO | 52537585 | jipsi milena gutierrez lobo | La lampara no apago del interruptor La lampara no apago del interruptor , solo desconectándola |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | FISIOTERAPIA |  | LÁMPARA INFRAROJA | 823 |  | EB0186 | INTERFISICA |  |  | 2025-12-20 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: switch de encendido malo Actividad realizada: Se encuentra que el switch de encendido no funciona por lo que queda la lámpara directa, se reemplaza socket y se realizan pruebas funcionales. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-12-17 08:18 |  | 2025-12-17 09:46 | 2025-12-17 11:04 | 78 | 0 | 78 | 266543 | Media | 2025-12-16 12:17 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: switch de encendido malo actividad realizada: se encuentra que el switch de encendido no funciona por lo que queda la lámpara directa, se reemplaza socket y se realizan pruebas funcionales. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Wednesday | 2
108440 | CORRECTIVO | 1036393527 | lisbeth cristina sanchez restrepo | Mango de Laringoscopio Cordial saludo, tan amable solicito colaboraciòn para el arreglo del mango de laringoscopio, el cual se le cambiaron las pilas por nuevas y sigue sin funcionamiento. Muchas gracias por su pronta colaboraciòn. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  |  |  | LARINGOSCOPIO | 836 |  | EB0950 | WELCH ALLYN | FIBRA ÓPTICA/60813 | MAC 2, MAC 3, MAC 4 | 2025-01-25 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Laringoscopio no enciende Actividad realizada: Se revisa equipo encontrando que no enciende, se observa que el bombillo esta quemado, se reemplaza por uno nuevo y se realizan pruebas funcionales Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuesto: si | 2025-01-20 16:15 |  | 2025-01-20 16:17 | 2025-01-20 16:57 | 39 | 0 | 39 | 244897 | Media | 2025-01-20 09:33 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: laringoscopio no enciende actividad realizada: se revisa equipo encontrando que no enciende, se observa que el bombillo esta quemado, se reemplaza por uno nuevo y se realizan pruebas funcionales estado final: equipo funcionando correctamente repuesto: si | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Monday | 0
117339 | CORRECTIVO | 70909433 | MAURICIO ROJAS GOMEZ | Infusor malo NO PERMANECE INSUFLADO, FAVOR REVISAR, GRACIAS |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIA |  | INFUSOR | 854 |  | EB1007 | RIESTER | MANUAL | 171022009 | 2025-06-28 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnóstico: infusor se desinfla Actividad realizada: Se realizan pruebas funcionales observando caída en la presión, se encuentra fuga de aire en la bolsa, no es posible repararla por la posición del orificio, se reemplaza por una bolsa nueva. Se realizan pruebas de funcionamiento Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-06-24 11:52 |  | 2025-06-24 14:08 | 2025-06-24 14:58 | 50 | 0 | 50 | 255940 | Media | 2025-06-24 11:40 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnóstico: infusor se desinfla actividad realizada: se realizan pruebas funcionales observando caída en la presión, se encuentra fuga de aire en la bolsa, no es posible repararla por la posición del orificio, se reemplaza por una bolsa nueva. se realizan pruebas de funcionamiento estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Tuesday | 1
120554 | CORRECTIVO | 43715204 | DIANA PATRICIA MARIN GARCIA | eje fibra optica fracturada Buenos dias . Solicito amablemete revisar eje de fibra optico karls storz , al parecer se encuntra fracturado . Muchas gracias por su colboracion |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CIRUGÍA | CUARTO DE EQUIPOS | TORRE DE LAPAROSCOPIA | 605 | 3329 |  | STORZ | TORRE HD | A4ID10126 | 2025-10-18 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Fibra óptica con fibras malas Actividad realizada: Se observa uno de los extremos de la fibra fracturado, además se aplica luz en uno de los extremos y al otro lado no llega nada de luz, se solicita fibra nueva. Estado final: Pendiente de repuesto Repuestos: no 07/11/2025: Se realiza entrega de fibra óptica. | 2025-10-14 11:14 |  | 2025-10-14 12:54 | 2025-11-07 08:04 | 34270 | 34223 | 47 | 262963 | Media | 2025-10-14 10:46 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: fibra óptica con fibras malas actividad realizada: se observa uno de los extremos de la fibra fracturado, además se aplica luz en uno de los extremos y al otro lado no llega nada de luz, se solicita fibra nueva. estado final: pendiente de repuesto repuestos: no 07/11/2025: se realiza entrega de fibra óptica. | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Tuesday | 1
108606 | CORRECTIVO | 15385929 | JAMER HUMBERTO BEDOYA VALENCIA | laringoscopio No tiene buena luz, ya se le cambiaron pilas |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CIRUGÍA |  | LARINGOSCOPIO | 829 |  | EB0754 | WELCH ALLYN | FIBRA ÓPTICA/60813 | MAC 1, MAC 2, MAC 3 | 2025-01-25 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Luz de laringoscopio muy tenue Actividad realizada: Se observa que el bombillo ya ha sido intervenido, se reemplaza por uno en buen estado del taller y se hacen pruebas de funcionamiento Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-01-24 10:36 |  | 2025-01-24 10:46 | 2025-01-24 11:19 | 34 | 0 | 34 | 245285 | Media | 2025-01-24 09:43 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: luz de laringoscopio muy tenue actividad realizada: se observa que el bombillo ya ha sido intervenido, se reemplaza por uno en buen estado del taller y se hacen pruebas de funcionamiento estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Friday | 4
121169 | CORRECTIVO | 1003564167 | luisa fernanda ortega cafiel | TEMPERATURA DE NEVERA FUERA DE RANGO SE SOLICITA REVISIÓN DE NEVERA POR MÚLTIPLES ALARMAS DEBIDO A TEMPERATURAS FUERA DE RANGO |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | BANCO DE SANGRE |  | REFRIGERADOR CON RS - INVESTIGACIÓN | 872 | 4285 |  | HAIER - RISS | HYC-390 | BE06MPG1T00QEJAB0007 | 2025-11-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: TEMPERATURA DE NEVERA FUERA DE RANGO Actividad realizada: Se verifica funcionamiento y se encuentra que la temperatura tiene un pico por debajo de la temperatura normal pero se recupera inmediatamente, se revisa y se encuentra que el bulbo del sensor esta por fuera del compartimento de glicerina, recibiendo el flujo de aire del difusor directamente, lo que puede ocasionar los picos tan altos, se procede a ubicar correctamente y se evidencia la mejoría. Se entrega a la usuaria y se recomienda realizar seguimiento para antes de volver a utilizar el refrigerador con las cargas de sangre. Estado final: En proceso. Repuestos: No. 04/11/2025: Valeria G Se realiza seguimiento a la nevera donde se observa temperatura correcta, se verifica comportamiento en grafica del sitrad, y se encuentra que ha estado en los rangos adecuados, se da indicación de que puede ser usada y se deja en seguimiento por el día de hoy. Se realiza seguimiento, nevera se encuentra funcionando correctamente | 2025-11-02 14:22 |  | 2025-11-02 14:24 | 2025-11-04 17:25 | 3061 | 3032 | 29 | 264175 | Media | 2025-11-01 16:42 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: temperatura de nevera fuera de rango actividad realizada: se verifica funcionamiento y se encuentra que la temperatura tiene un pico por debajo de la temperatura normal pero se recupera inmediatamente, se revisa y se encuentra que el bulbo del sensor esta por fuera del compartimento de glicerina, recibiendo el flujo de aire del difusor directamente, lo que puede ocasionar los picos tan altos, se procede a ubicar correctamente y se evidencia la mejoría. se entrega a la usuaria y se recomienda realizar seguimiento para antes de volver a utilizar el refrigerador con las cargas de sangre. estado final: en proceso. repuestos: no. 04/11/2025: valeria g se realiza seguimiento a la nevera donde se observa temperatura correcta, se verifica comportamiento en grafica del sitrad, y se encuentra que ha estado en los rangos adecuados, se da indicación de que puede ser usada y se deja en seguimiento por el día de hoy. se realiza seguimiento, nevera se encuentra funcionando correctamente | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Sunday | 6
115695 | CORRECTIVO | 1053833876 | paola alejandra tabarez bedoya | torre mala torre mala (Fuente de luz fría PV4704) |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA | BIOTRONITECH COLOMBIA S.A. | CIRUGÍA | CUARTO DE EQUIPOS | TORRE DE LAPAROSCOPIA | 605 | 3329 |  | STORZ | TORRE HD | A4ID10126 | 2025-05-17 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: daño en procesador de cámara Actividad realizada: se verifica funcionamiento probando con otro monitor para descartar elementos y efectivamente es el procesador el malo por imagen de color verde, se pausa para revisión por proveedor Estado final: procesador fuera de servicio Repuestos: no 16/05/2025 El proveedor lleva a cabo una revisión técnica del equipo y la fuente de luz queda pendiente para su reparación, se envía al proveedor. 20/05/2025 Proveedor realiza prueba de encendido y se verifica baja intensidad de luz, se revisa conector de fibra en buen estado, aunque presenta leve torcedura de la tapa metálica, se verifica módulo óptico quemado y se procede a retirarlo. Se realiza limpieza general del equipo y se instala módulo óptico nuevo, realiza prueba de intensidad de luz, con resultados satisfactorios. Equipo en observación. 23/05/2025 Equipo presenta fallas en el conector AC, pendiente recogida nuevamente para reparación. 12/06/2025 Se envía el equipo al proveedor 09/07/2025 No se aprueba cotización de reparación, se solicita devolución del equipo para realizar intervención desde el área de ingeniería biomédica Desde el área de mantenimiento, se realiza el cambio del conector AC por uno en buen estado encontrado en el taller, se realizan pruebas funcionales exitosas. Equipo funciona correctamente. | 2025-05-15 09:24 |  | 2025-05-15 09:24 | 2025-07-09 19:05 | 78341 | 79544 | -1203 | 253256 | Media | 2025-05-15 08:27 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: daño en procesador de cámara actividad realizada: se verifica funcionamiento probando con otro monitor para descartar elementos y efectivamente es el procesador el malo por imagen de color verde, se pausa para revisión por proveedor estado final: procesador fuera de servicio repuestos: no 16/05/2025 el proveedor lleva a cabo una revisión técnica del equipo y la fuente de luz queda pendiente para su reparación, se envía al proveedor. 20/05/2025 proveedor realiza prueba de encendido y se verifica baja intensidad de luz, se revisa conector de fibra en buen estado, aunque presenta leve torcedura de la tapa metálica, se verifica módulo óptico quemado y se procede a retirarlo. se realiza limpieza general del equipo y se instala módulo óptico nuevo, realiza prueba de intensidad de luz, con resultados satisfactorios. equipo en observación. 23/05/2025 equipo presenta fallas en el conector ac, pendiente recogida nuevamente para reparación. 12/06/2025 se envía el equipo al proveedor 09/07/2025 no se aprueba cotización de reparación, se solicita devolución del equipo para realizar intervención desde el área de ingeniería biomédica desde el área de mantenimiento, se realiza el cambio del conector ac por uno en buen estado encontrado en el taller, se realizan pruebas funcionales exitosas. equipo funciona correctamente. | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Thursday | 3
115880 | CORRECTIVO | 1000748472 | MARIA ALEJANDRA GARCIA VALENCIA | barandade cama mala habitacion 203 paciente encamado y desorientado |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | H2-T1 |  | CAMA ELÉCTRICA | 350 | 3033 |  | DOMETAL | QUAXAR | 00000-37170 | 2025-05-24 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Baranda inferior no queda enganchada Actividad realizada: Se revisa y se observa que el trinquete no asegura, se trata de lubricar pero no se suelta ni se engancha, se cambia mecanismo de baranda. Se realizan pruebas funcionales. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-05-21 16:26 |  | 2025-05-21 16:30 | 2025-05-21 17:34 | 63 | 0 | 63 | 253722 | Media | 2025-05-21 10:37 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: baranda inferior no queda enganchada actividad realizada: se revisa y se observa que el trinquete no asegura, se trata de lubricar pero no se suelta ni se engancha, se cambia mecanismo de baranda. se realizan pruebas funcionales. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Wednesday | 2
119725 | CORRECTIVO | 43203333 | sandra catalina garcia marin | NEVERA DE MUESTRAS CON TEMPERATURA ALTA La nevera de muestras y contramuestras ubicada en banco de sangre (placa 2705) está registrando temperaturas muy altas. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | BANCO DE SANGRE |  | REFRIGERADOR | 420 | 2705 |  | RISS |  |  | 2025-09-20 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Nevera se encuentra con temperatura de 30 °C Actividad realizada: Se revisa nevera, no se observa congelamiento en el evaporador, se procede a revisar configuración la cual se encuentra como corresponde, se observa en el controlador que se envía la orden al compresor sin embargo la temperatura no disminuye, se procede a revisar componentes del kit de arranque observando cable del térmico suelto y sulfatado, se retira cable afectado y se cambia por uno bueno, se pone terminal y se conecta nuevamente el térmico, se conecta nevera y se observa que la temperatura comienza a descender Se realiza seguimiento a la nevera observando que la temperatura se comporta correctamente Estado final: Equipo funcionando Repuestos: no | 2025-09-15 09:14 |  | 2025-09-15 09:20 | 2025-09-15 15:06 | 346 | 262 | 84 | 261141 | Media | 2025-09-14 15:48 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: nevera se encuentra con temperatura de 30 °c actividad realizada: se revisa nevera, no se observa congelamiento en el evaporador, se procede a revisar configuración la cual se encuentra como corresponde, se observa en el controlador que se envía la orden al compresor sin embargo la temperatura no disminuye, se procede a revisar componentes del kit de arranque observando cable del térmico suelto y sulfatado, se retira cable afectado y se cambia por uno bueno, se pone terminal y se conecta nuevamente el térmico, se conecta nevera y se observa que la temperatura comienza a descender se realiza seguimiento a la nevera observando que la temperatura se comporta correctamente estado final: equipo funcionando repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Monday | 0
120318 | CORRECTIVO | 1040032143 | mariana toro restrepo | cama mala no funciona para subir el cabezal |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | H6-T2 | HAB 633 | CAMA ELÉCTRICA | 330 | 3348 |  | DOMETAL | QUAXAR | 00000-29755 | 2025-10-11 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: se encuentra cama que no sube el cabezal Actividad realizada: se revisa y se encuentra cable despegado del control de mando y base reventada Estado final: queda pendiente por organizar base Repuestos: no se requiere 07/10/2025: Se realiza soldadura de base de cama, se lija y se pinta. Se realizan pruebas funcionales. | 2025-10-05 14:44 |  | 2025-10-05 14:45 | 2025-10-07 18:00 | 3075 | 3049 | 26 | 262493 | Media | 2025-10-05 12:05 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se encuentra cama que no sube el cabezal actividad realizada: se revisa y se encuentra cable despegado del control de mando y base reventada estado final: queda pendiente por organizar base repuestos: no se requiere 07/10/2025: se realiza soldadura de base de cama, se lija y se pinta. se realizan pruebas funcionales. | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Sunday | 6
119680 | CORRECTIVO | 1007291034 | JENIFER OSPINA PEREZ | Habitacion 534 Buenas tardes me pueden colaborar con la cama de la habitacion 534, no deja bajar la baranda de la cama le hace falta una pieza, muchas gracias |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | H5-T2 |  | CAMA ELÉCTRICA | 300 | 4132 |  | LOS PINOS | 1040 MOD P | 513327 | 2025-09-13 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Baranda sin seguro Actividad realizada: Se encuentra baranda de cama sin uno de los seguros, se realiza instalación de uno nuevo, se requiere lijado debido a que se queda atrancado, finalmente se realizan pruebas funcionales. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-09-11 15:52 |  | 2025-09-11 15:56 | 2025-09-11 16:21 | 25 | 0 | 25 | 261048 | Media | 2025-09-11 15:11 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: baranda sin seguro actividad realizada: se encuentra baranda de cama sin uno de los seguros, se realiza instalación de uno nuevo, se requiere lijado debido a que se queda atrancado, finalmente se realizan pruebas funcionales. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Thursday | 3
119682 | CORRECTIVO | 1022124385 | DIANA ISABEL ECHEVERRI GOMEZ | Habitacion 537 Buenas tardes, la cama de la habitacion 537 no funciona, muchisimas gracias |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | H5-T2 |  | CAMA ELÉCTRICA | 356 | 2839 |  | DOMETAL | QUAXAR | 00000-11606 | 2025-09-13 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Cama no funciona Actividad realizada: Se presionan botones observando que la cama no realiza ningún movimiento, se verifica cable AC observando que se encuentra por fuera de su lugar, se conecta bien y la cama comienza a funcionar, sin embargo se realiza reemplazo de cable AC, ya que se encuentra con algunos cables expuestos. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-09-11 16:21 |  | 2025-09-11 16:21 | 2025-09-11 16:51 | 30 | 0 | 30 | 261055 | Media | 2025-09-11 16:02 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cama no funciona actividad realizada: se presionan botones observando que la cama no realiza ningún movimiento, se verifica cable ac observando que se encuentra por fuera de su lugar, se conecta bien y la cama comienza a funcionar, sin embargo se realiza reemplazo de cable ac, ya que se encuentra con algunos cables expuestos. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Thursday | 3
116444 | CORRECTIVO | 1001390701 | YASMIN YULIANA LONDOÑO VASQUEZ | cama no funcional cama con botones malas 344 |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | H3-T2 |  | CAMA ELÉCTRICA | 362 | 2457 |  | DOMETAL | QUAXAR | 00000-17674 | 2025-05-31 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Cama no realiza ningún movimiento Actividad realizada: Se revisa equipo observando que esta presionado el botón de bloqueo, se presiona nuevamente el botón para quitar el bloqueo, se revisan todos los movimientos, sin embargo se observa uno de los paneles despegados, se reemplaza por uno en buen estado. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-05-30 13:30 |  | 2025-05-30 13:30 | 2025-05-30 14:08 | 39 | 0 | 39 | 254352 | Media | 2025-05-30 13:07 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cama no realiza ningún movimiento actividad realizada: se revisa equipo observando que esta presionado el botón de bloqueo, se presiona nuevamente el botón para quitar el bloqueo, se revisan todos los movimientos, sin embargo se observa uno de los paneles despegados, se reemplaza por uno en buen estado. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Friday | 4
112995 | CORRECTIVO | 1006739793 | ANA SOFIA BARROS CHURTA | cama mala la cama esta no esta horizontal, la parte de los piel esta inclinada hacia abajo |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | H6-T2 |  | CAMA ELÉCTRICA | 322 | 3340 |  | DOMETAL | QUAXAR | 00000-29815 | 2025-03-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Cama con inclinación en la parte del piecero Actividad realizada: Se revisa cama observando balancín en malas condiciones, al realizar el cambio de este se observa base reventada, se desarma cama y se instala base en buenas condiciones, se instala balancín nuevo, se arma nuevamente toda la cama y se realizan pruebas funcionales Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-02-28 07:31 |  | 2025-02-28 07:59 | 2025-02-28 10:10 | 131 | 0 | 131 | 248026 | Media | 2025-02-28 00:08 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cama con inclinación en la parte del piecero actividad realizada: se revisa cama observando balancín en malas condiciones, al realizar el cambio de este se observa base reventada, se desarma cama y se instala base en buenas condiciones, se instala balancín nuevo, se arma nuevamente toda la cama y se realizan pruebas funcionales estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Friday | 4
118787 | CORRECTIVO | 1036402881 | CRISTINA CASTAÑO RAMIREZ | 632 por favor revisar llantas de cama 632. gracias |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | H6-T2 |  | CAMA ELÉCTRICA | 355 | 2940 |  | DOMETAL | QUAXAR | 00000-17669 | 2025-08-16 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Cama con llantas malas Actividad realizada: Se encuentra cama con dos llantas malas, se reemplazan por unas nuevas y se verifica funcionamiento Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-08-13 15:39 |  | 2025-08-13 15:42 | 2025-08-13 16:34 | 52 | 0 | 52 | 259159 | Media | 2025-08-13 12:19 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cama con llantas malas actividad realizada: se encuentra cama con dos llantas malas, se reemplazan por unas nuevas y se verifica funcionamiento estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Wednesday | 2
120525 | CORRECTIVO | 1007108058 | JAKELINE FERIA ESTRADA | Buen dia Buen día el control de la cama 306 no levanta la cabecera , muchas gracias |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | H3-T1 |  | CAMA ELÉCTRICA | 246 | 1986 |  | LOS PINOS | 740LV.05 | 50002 | 2025-10-18 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: No funciona la cabecera Actividad realizada: Se realizan pruebas observando que la cabecera baja pero no sube, se revisa control y se observa con un cable suelto, se destapa, se suelda y se tapa nuevamente, se instala y se realizan pruebas funcionales. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-10-11 10:24 |  | 2025-10-11 10:32 | 2025-10-11 11:26 | 55 | 0 | 55 | 262883 | Media | 2025-10-11 08:03 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: no funciona la cabecera actividad realizada: se realizan pruebas observando que la cabecera baja pero no sube, se revisa control y se observa con un cable suelto, se destapa, se suelda y se tapa nuevamente, se instala y se realizan pruebas funcionales. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Saturday | 5
117760 | CORRECTIVO | 1036402881 | CRISTINA CASTAÑO RAMIREZ | 306 por favor revisar cable control cama. GRACIAS |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | H3-T1 |  | CAMA ELÉCTRICA | 246 | 1986 |  | LOS PINOS | 740LV.05 | 50002 | 2025-07-12 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: cable de control con encauchetado roto, cables expuestos Actividad realizada: Se destapa control, se cortan los cables y se retira parte afectada, se sueldan nuevamente los cables, se cierra control y se realizan pruebas funcionales Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-07-08 11:04 |  | 2025-07-08 13:12 | 2025-07-08 14:53 | 100 | 0 | 100 | 256833 | Media | 2025-07-08 10:48 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cable de control con encauchetado roto, cables expuestos actividad realizada: se destapa control, se cortan los cables y se retira parte afectada, se sueldan nuevamente los cables, se cierra control y se realizan pruebas funcionales estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Tuesday | 1
121322 | CORRECTIVO | 1041327489 | alejandra jaramillo florez | cama 312a bueos dias por favor rpara manija de cama con la cual se sube la baranda , esta mala |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | TRASPLANTES |  | CAMA ELÉCTRICA | 248 | 1969 |  | LOS PINOS | 740LV.05 | 50007 | 2025-11-15 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Manija quebrada Actividad realizada: Se encuentra manija de baranda superior quebrada lo que no permite bajar la baranda, se reemplaza manija por una nueva y se realizan pruebas funcionales Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-11-08 10:30 |  | 2025-11-08 10:30 | 2025-11-08 11:11 | 41 | 0 | 41 | 264492 | Media | 2025-11-08 07:02 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: manija quebrada actividad realizada: se encuentra manija de baranda superior quebrada lo que no permite bajar la baranda, se reemplaza manija por una nueva y se realizan pruebas funcionales estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Saturday | 5
107958 | CORRECTIVO | 1053798197 | BLANCA AZUCENA GIRALDO GARCIA | CONTROLES DE LA CAA EN MAL FUNCIONAMIENTO controles de la cama de la hab 336 en mal funcionamiento |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | H3-T2 |  | CAMA ELÉCTRICA | 281 | 2498 |  | DOMETAL | 131-71 | 2058-428 | 2025-01-18 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Cama eléctrica sin funcionamiento de paneles del lado izquierdo Actividad realizada: Se realiza revisión, se observa que todo el lado derecho funciona pero el lado izquierdo no, se prueban paneles y tarjeta en lado derecho observando que funcionan de manera correcta, se realiza cambio de cable de baranda, y se realizan pruebas funcionales. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-01-13 07:33 |  | 2025-01-13 08:20 | 2025-01-13 09:34 | 74 | 0 | 74 | 244397 | Media | 2025-01-13 03:36 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cama eléctrica sin funcionamiento de paneles del lado izquierdo actividad realizada: se realiza revisión, se observa que todo el lado derecho funciona pero el lado izquierdo no, se prueban paneles y tarjeta en lado derecho observando que funcionan de manera correcta, se realiza cambio de cable de baranda, y se realizan pruebas funcionales. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Monday | 0
114542 | CORRECTIVO | 1039472788 | estefania sossa urrego | CAMA HABITACION 311D CAMA DE HABITACION 311D,NO LE FUNCIONA ESPALDAR, PACIENTE QUE REQUIERE ESTAR CON CAMA A 45°. DE CARACATER URGENTE!! |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | H3-T1 | HAB 311 | CAMA ELÉCTRICA | 255 | 2410 |  | DOMETAL | 131-71 | 2058-370 | 2025-04-19 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: cama no permite realizar ningún movimiento Actividad realizada: se realizan pruebas funcionales, donde se observa que no funciona ningún movimiento, no se escuchan los relés, se verifican fusibles, los cuales estan en buen estado, se realiza cambio de cable ac y de toma corriente, observando que la cama comienza a funcionar, se hacen varias pruebas al equipo. Verificando todos los movimientos Estado final: equipo funcionando correctamente Repuestos: no 14/04/2025: La cama falla nuevamente, se baja caja de control, se revisa encontrando un cable de la batería haciendo mal contacto, se hacen pruebas en taller y la caja funciona de manera correcta, cuando se monta a la cama se observa que el problema persiste, se comienzan a destapar barandas encontrando uno de los paneles con cables expuestos, lo que podría estar generando corto, se reemplaza por uno en buen estado, se realizan pruebas funcionales, cama funciona correctamente, pero se pausa para dejar en observación durante el día. equipo vuelve a fallar, se hace prueba de caja de control en otra cama, trasladándose el problema, por lo tanto se pone caja de control de manera provisional mientras se revisa la del equipo 30/05/2025: Se realiza instalación de caja en buen estado, se realizan pruebas funcionales. Equipo funcionando correctamente | 2025-04-12 20:12 |  | 2025-04-12 20:13 | 2025-05-30 12:16 | 68643 | 68344 | 299 | 251166 | Media | 2025-04-12 19:45 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cama no permite realizar ningún movimiento actividad realizada: se realizan pruebas funcionales, donde se observa que no funciona ningún movimiento, no se escuchan los relés, se verifican fusibles, los cuales estan en buen estado, se realiza cambio de cable ac y de toma corriente, observando que la cama comienza a funcionar, se hacen varias pruebas al equipo. verificando todos los movimientos estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no 14/04/2025: la cama falla nuevamente, se baja caja de control, se revisa encontrando un cable de la batería haciendo mal contacto, se hacen pruebas en taller y la caja funciona de manera correcta, cuando se monta a la cama se observa que el problema persiste, se comienzan a destapar barandas encontrando uno de los paneles con cables expuestos, lo que podría estar generando corto, se reemplaza por uno en buen estado, se realizan pruebas funcionales, cama funciona correctamente, pero se pausa para dejar en observación durante el día. equipo vuelve a fallar, se hace prueba de caja de control en otra cama, trasladándose el problema, por lo tanto se pone caja de control de manera provisional mientras se revisa la del equipo 30/05/2025: se realiza instalación de caja en buen estado, se realizan pruebas funcionales. equipo funcionando correctamente | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Saturday | 5
114671 | CORRECTIVO | 1036402881 | CRISTINA CASTAÑO RAMIREZ | 209b buenas tardes por favor revisar cable control cama 209b. gracias |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | H2-T1 |  | CAMA ELÉCTRICA | 261 | 1989 |  | LOS PINOS | 740LV.05 | 52727 | 2025-04-19 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: control con cables expuestos Actividad realizada: Se encuentran cables cercanos al control expuestos, debido a que el encauchetado se desplaza, se destapa control, se cortan cables y parte afectada, se ingresa nuevamente, se sueldan los cables, se hace refuerzo con acrílico, se cierra control y se realizan pruebas funcionales. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-04-16 07:06 |  | 2025-04-16 08:20 | 2025-04-16 09:56 | 96 | 0 | 96 | 251374 | Media | 2025-04-15 12:35 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: control con cables expuestos actividad realizada: se encuentran cables cercanos al control expuestos, debido a que el encauchetado se desplaza, se destapa control, se cortan cables y parte afectada, se ingresa nuevamente, se sueldan los cables, se hace refuerzo con acrílico, se cierra control y se realizan pruebas funcionales. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Wednesday | 2
120433 | CORRECTIVO | 1040034665 | astrid yaneth tabares valencia | Cama 647 no baja Cordial Saludo, por favor revisar la cama de la habitaciòn 647, la cama no baja de la posiciòn actual |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | H6-T2 |  | CAMA ELÉCTRICA | 288 | 2491 |  | DOMETAL | 131-71 | 2058-410 | 2025-10-11 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Cama no permite realizar ningún movimiento Actividad realizada: Se encuentra panel bloqueado, se desbloquea y se realiza prueba de funcionamiento de todos los paneles. Estado final: Cama funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-10-08 12:28 |  | 2025-10-08 13:04 | 2025-10-08 13:37 | 33 | 0 | 33 | 262692 | Media | 2025-10-08 12:25 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cama no permite realizar ningún movimiento actividad realizada: se encuentra panel bloqueado, se desbloquea y se realiza prueba de funcionamiento de todos los paneles. estado final: cama funcionando correctamente repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Wednesday | 2
116579 | CORRECTIVO | 1001408990 | ANA MARIA CIRO BUITRAGO | NIRS 4236 Buenos días realizo reporte de nirs el cual se encuentra con punto negro en la parte inferior, parce ser display malo, realizo reporte al evidenciar esto cuando recibo turno |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIP | STOCK DEL SERVICIO | MONITOR OXIMETRÍA CEREBRAL | 583 | 4236 |  | COVIDIEN | INVOS | 16G11057X | 2025-06-07 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: punto negro en pantalla Actividad realizada: se evidencia punto negro en pantalla al parecer por golpe el cual no impide funcionamiento, se realiza registro fotográfico para enseñarle a la líder y saber el paso a seguir Estado final: en condiciones de funcionamiento Repuestos: no 24/06/2025: VG Se realiza reemplaza de pantalla nueva, se destapa, se cambia, se tapa nuevamente y se realizan pruebas funcionales, se observa funcionando correctamente, además se reemplaza cable ac que se encuentra en malas condiciones. | 2025-06-05 07:36 |  | 2025-06-05 08:34 | 2025-06-24 13:02 | 27628 | 27519 | 109 | 254670 | Media | 2025-06-05 02:31 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: punto negro en pantalla actividad realizada: se evidencia punto negro en pantalla al parecer por golpe el cual no impide funcionamiento, se realiza registro fotográfico para enseñarle a la líder y saber el paso a seguir estado final: en condiciones de funcionamiento repuestos: no 24/06/2025: vg se realiza reemplaza de pantalla nueva, se destapa, se cambia, se tapa nuevamente y se realizan pruebas funcionales, se observa funcionando correctamente, además se reemplaza cable ac que se encuentra en malas condiciones. | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES, FALTA_CAPACITACION | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'FALTA_CAPACITACION'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Thursday | 3
113361 | CORRECTIVO | 1000756312 | MELIZA AGUDELO ISAZA | ELECTRODOS MALOS 4 electrodos del equipo cawdwel en mal estado |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CONSULTA EXTERNA |  | ELECTROENCEFALOGRAFO - POLISOMNÓGRAFO | 505 | 4073 |  | CADWELL | EASY III | 1801IX91-09-010 | 2025-03-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Electrodos con alta impedancia Actividad realizada: Se reemplaza uno nuevo y los demás por unos en buen estado del taller. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-03-06 16:13 |  | 2025-03-06 16:43 | 2025-03-06 17:30 | 47 | 0 | 47 | 248512 | Media | 2025-03-06 12:56 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: electrodos con alta impedancia actividad realizada: se reemplaza uno nuevo y los demás por unos en buen estado del taller. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Thursday | 3
123085 | CORRECTIVO | 1234890498 | glenis giseth perez gonzalez | INSUFOR MALO MAL FUNCIONAMENTO, NO LE DUVUELEN DE UCI MALO NO DICEN QUE TIENE |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CIRUGÍA | CUARTO DE EQUIPOS | INFUSOR | 770 |  | EB0924 | RIESTER | MANUAL | 171022055 | 2025-12-20 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Infusor con fuga Actividad realizada: Se realizan pruebas identificando fuga de aire en la bolsa, se intenta reparar con parche sin embargo por la posición del orificio no queda completamente sellada, se reemplaza por una bolsa nueva, se realizan pruebas durante las cuales se identifica otra fuga, ubicada en el manómetro, se destapa se echa jabón y se localiza la fuga, se aplica sintesolda se deja secando Se realizan pruebas funcionales y se observa equipo funcionando de manera adecuada. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-12-15 09:43 |  | 2025-12-15 09:47 | 2025-12-15 15:59 | 372 | 249 | 123 | 266428 | Media | 2025-12-14 12:37 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: infusor con fuga actividad realizada: se realizan pruebas identificando fuga de aire en la bolsa, se intenta reparar con parche sin embargo por la posición del orificio no queda completamente sellada, se reemplaza por una bolsa nueva, se realizan pruebas durante las cuales se identifica otra fuga, ubicada en el manómetro, se destapa se echa jabón y se localiza la fuga, se aplica sintesolda se deja secando se realizan pruebas funcionales y se observa equipo funcionando de manera adecuada. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Monday | 0
114546 | CORRECTIVO | 1000445006 | samuel garcia betancur | Bombillo del colimador fundido Bombillo del colimador fundido |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | IMAGENOLOGÍA |  | EQUIPO DE RAYOS X | 562 | 2163 |  | SIEMENS | MULTIX SWING | 1365 | 2025-04-19 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: colimador no enciende Actividad realizada: Se encuentra bombillo quemado, se reemplaza por uno nuevo y se realizan pruebas de funcionamiento Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-04-14 07:36 |  | 2025-04-14 07:52 | 2025-04-14 08:24 | 32 | 0 | 32 | 251170 | Media | 2025-04-13 07:55 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: colimador no enciende actividad realizada: se encuentra bombillo quemado, se reemplaza por uno nuevo y se realizan pruebas de funcionamiento estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Monday | 0
117261 | CORRECTIVO | 15439968 | jorge ivan valencia martinez | Bombillo del colimador fundido BUENAAS NOCHES BOMBILLO DEL COLIMADOR DEL EQUIPO DEL RX 1 NO FUNCIONA Y HACE FALTA PARA COLIMAR AL MOMENTO DE REALIZAR LA IMAGEN MUCHAS GRACIAS |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | IMAGENOLOGÍA |  | EQUIPO DE RAYOS X | 562 | 2163 |  | SIEMENS | MULTIX SWING | 1365 | 2025-06-28 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: colimador no enciende Actividad realizada: Se encuentra bombillo quemado, se reemplaza por uno nuevo y se realizan pruebas funcionales Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-06-23 10:12 |  | 2025-06-23 10:14 | 2025-06-23 10:27 | 13 | 0 | 13 | 255871 | Media | 2025-06-22 18:56 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: colimador no enciende actividad realizada: se encuentra bombillo quemado, se reemplaza por uno nuevo y se realizan pruebas funcionales estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Monday | 0
107218 | CORRECTIVO | 79835859 | fernan alonso valencia jurado | Bombillo del colimador fundido Bombillo del colimador fundido |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | IMAGENOLOGÍA |  | EQUIPO DE RAYOS X | 562 | 2163 |  | SIEMENS | MULTIX SWING | 1365 | 2025-01-11 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: bombillo de colimador no enciende Actividad realizada: se encuentra bombillo con filamento roto, se cambia por uno nuevo y se Hacen pruebas funcionales Estado final: equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-01-06 11:33 |  | 2025-01-06 11:48 | 2025-01-06 11:53 | 4 | 0 | 4 | 243986 | Media | 2025-01-06 03:46 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: bombillo de colimador no enciende actividad realizada: se encuentra bombillo con filamento roto, se cambia por uno nuevo y se hacen pruebas funcionales estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Monday | 0
113350 | CORRECTIVO | 1038417661 | estefania henao giraldo | reporte de infusor disfuncional buenos dias, realizo reporte de infusor disfuncional, gracias |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIP | STOCK DEL SERVICIO | INFUSOR | 799 |  | EB0896 | RIESTER | MANUAL | 171021998 | 2025-03-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Infusor no insufla Actividad realizada: Se encuentra bolsa rota, se repara con un parche, al realizar pruebas se observa que la presión cae, se encuentra fuga en el manómetro, se repara con sintesolda, pero nuevamente se observa caída en la aguja, se pausa para continuar mañana Estado final: Fuera de servicio Repuestos: no 07/03/2025: Se deja equipo toda la noche insuflado, el día de hoy se encuentra que la presión se conserva, se hacen pruebas y se encuentra equipo funcional. | 2025-03-06 14:34 |  | 2025-03-06 14:49 | 2025-03-07 08:05 | 1036 | 899 | 137 | 248502 | Media | 2025-03-06 11:51 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: infusor no insufla actividad realizada: se encuentra bolsa rota, se repara con un parche, al realizar pruebas se observa que la presión cae, se encuentra fuga en el manómetro, se repara con sintesolda, pero nuevamente se observa caída en la aguja, se pausa para continuar mañana estado final: fuera de servicio repuestos: no 07/03/2025: se deja equipo toda la noche insuflado, el día de hoy se encuentra que la presión se conserva, se hacen pruebas y se encuentra equipo funcional. | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Thursday | 3
114726 | CORRECTIVO | 1001471977 | lorena osorio perez | viva Sonic funcionamiento incorrecto SOLICITAMOS AMABLEMENTE REVISAR EQUIPO VIVO SONIC YA QUE LAS BATERIAS RECARGABLES NO ESTAN HACIENDO CONTACTO, CONSULTORIO 303. MUCHAS GRACIAS |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CONSULTA EXTERNA |  | INTEGRITY | 805 | 3554 |  | VIVOSONIC | V-500 | IP1525 | 2025-04-26 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: contacto de batería en mal estado Actividad realizada: Se encuentra contacto de batería que no hace contacto con las baterías recargables, por otro lado se encuentran baterías en muy malas condiciones, con varios contactos reventados, se reemplazan por unas nuevas, se destapa equipo, se cambia contacto por uno en buen estado, se suelda, y se realizan pruebas de funcionamiento con baterías desechables y recargables. Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: si | 2025-04-21 10:06 |  | 2025-04-21 11:16 | 2025-04-21 13:11 | 115 | 0 | 115 | 251562 | Media | 2025-04-21 09:16 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: contacto de batería en mal estado actividad realizada: se encuentra contacto de batería que no hace contacto con las baterías recargables, por otro lado se encuentran baterías en muy malas condiciones, con varios contactos reventados, se reemplazan por unas nuevas, se destapa equipo, se cambia contacto por uno en buen estado, se suelda, y se realizan pruebas de funcionamiento con baterías desechables y recargables. estado final: equipo funciona correctamente repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Monday | 0
116405 | CORRECTIVO | 1053783330 | sebastian cruz peñaranda | INFUSOR MALO infusor malo, no sostiene la presión. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIP |  | INFUSOR | 799 |  | EB0896 | RIESTER | MANUAL | 171021998 | 2025-05-31 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Infusor con fuga Actividad realizada: Se revisa infusor observando un hueco en la bolsa de aire, que anteriormente había sido reparada. se reemplaza bolsa por una nueva y se realizan pruebas funcionales Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-05-28 17:25 |  | 2025-05-28 18:07 | 2025-05-28 18:55 | 48 | 0 | 48 | 254240 | Media | 2025-05-28 17:22 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: infusor con fuga actividad realizada: se revisa infusor observando un hueco en la bolsa de aire, que anteriormente había sido reparada. se reemplaza bolsa por una nueva y se realizan pruebas funcionales estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Wednesday | 2
120518 | CORRECTIVO | 1036956323 | YUDY TATIANA CEBALLOS ALZATE | IN INFUSOR NO INFLA |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CIRUGÍA |  | INFUSOR | 768 |  | EB0255 | RIESTER | MANUAL | 110719447 | 2025-10-11 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Infusor no infla Actividad realizada: Se realizan pruebas y se observa que no infla nada la bolsa, se saca y se observa que esta reventada por completo, se reemplaza por una nueva y se realizan pruebas funcionales Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-10-10 18:28 |  | 2025-10-10 18:30 | 2025-10-10 19:22 | 52 | 0 | 52 | 262870 | Media | 2025-10-10 17:07 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: infusor no infla actividad realizada: se realizan pruebas y se observa que no infla nada la bolsa, se saca y se observa que esta reventada por completo, se reemplaza por una nueva y se realizan pruebas funcionales estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Friday | 4
116985 | CORRECTIVO | 1017174498 | juliana cadavid jimenez | RUIDO DENTRO DE LA INCUBADORA Buen dia, por favor revisar incubadora, ya que emite ruido anormal. Muchas Gracias. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIN |  | INCUBADORA | 757 | 1834 |  | AIR SHIELDS | C 100/200-2 | GT09773 | 2025-06-21 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnóstico: incubadora con ruido fuerte Actividad realizada: Se revisa equipo encontrando una manilla de paciente en las aspas del ventilador, lo que generaba el fuerte ruido, se retira elemento, y se pone a funcionar, observando que tiene 54 db y funciona de manera correcta Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-06-16 11:35 |  | 2025-06-16 12:00 | 2025-06-16 14:54 | 174 | 128 | 46 | 255467 | Media | 2025-06-16 11:05 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnóstico: incubadora con ruido fuerte actividad realizada: se revisa equipo encontrando una manilla de paciente en las aspas del ventilador, lo que generaba el fuerte ruido, se retira elemento, y se pone a funcionar, observando que tiene 54 db y funciona de manera correcta estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Monday | 0
108070 | CORRECTIVO | 1007770403 | DEISY NICOL MELO RODRIGUEZ | ELECTRODO MALO NIKON Reporto por favor 4 electrodos nikhon que no estan funcionando, muchas gracias. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CONSULTA EXTERNA |  | ELECTROENCEFALOGRAFO - POLISOMNÓGRAFO | 505 | 4073 |  | CADWELL | EASY III | 1801IX91-09-010 | 2025-01-18 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Electrodos disfuncionales Actividad realizada: Se revisan electrodos y al realizar verificación con multimetro se observa que tienen alta impedancia, por lo tanto no son aptos para el uso, se reemplazan por unos nuevos. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-01-15 07:36 |  | 2025-01-15 09:36 | 2025-01-15 09:49 | 13 | 0 | 13 | 244569 | Media | 2025-01-15 05:35 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: electrodos disfuncionales actividad realizada: se revisan electrodos y al realizar verificación con multimetro se observa que tienen alta impedancia, por lo tanto no son aptos para el uso, se reemplazan por unos nuevos. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Wednesday | 2
108413 | CORRECTIVO | 1036966928 | ALISON MORENO TIRADO | Electrodos malos cadwell Buenas tardes por favor revisar y cambiar 4 electrodos que están causando interferencia se prueba con paciente y se realiza prueba de impedancias y dan un valor de 100. Muchas gracias |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  |  |  | ELECTROENCEFALOGRAFO - POLISOMNÓGRAFO | 505 | 4073 |  | CADWELL | EASY III | 1801IX91-09-010 | 2025-01-25 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Electrodos con alta impedancia Actividad realizada: Se revisan electrodos, se mide la impedancia encontrando que esta por encima 1 ohm, lo que no los hace aptos para el uso, se reemplazan por uno nuevos. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-01-20 09:28 |  | 2025-01-20 14:54 | 2025-01-20 16:00 | 66 | 29 | 37 | 244836 | Media | 2025-01-18 17:59 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: electrodos con alta impedancia actividad realizada: se revisan electrodos, se mide la impedancia encontrando que esta por encima 1 ohm, lo que no los hace aptos para el uso, se reemplazan por uno nuevos. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Monday | 0
112971 | CORRECTIVO | 1036966928 | ALISON MORENO TIRADO | Electros malos cadwell Buenos días por favor cambiar 4 electrodos que están causando interferencia, se realizó prueba con paciente y en el equipo. Gracias |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  |  |  | ELECTROENCEFALOGRAFO - POLISOMNÓGRAFO | 505 | 4073 |  | CADWELL | EASY III | 1801IX91-09-010 | 2025-03-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Electrodos con interferencia Actividad realizada: Se revisan electrodos observando que estos tienen alta impedancia, se cambian por unos nuevos. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-02-27 11:47 |  | 2025-02-27 11:52 | 2025-02-27 13:01 | 70 | 44 | 26 | 247948 | Media | 2025-02-27 11:31 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: electrodos con interferencia actividad realizada: se revisan electrodos observando que estos tienen alta impedancia, se cambian por unos nuevos. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Thursday | 3
119025 | CORRECTIVO | 1088315109 | MANUELA AGUIRRE TORRES | revisar ecografo Solicito amablemente revisión de ecógrafo del consultorio 2 del área de resonancia ya que el mouse se encuentra con dificulta para moverse. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | IMAGENOLOGÍA |  | ECÓGRAFO | 466 | 3803 |  | GENERAL ELECTRIC | LOGIC P7 | 500316SU7 | 2025-08-23 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: TrackBall se queda atascado Actividad realizada: Se retira TrackBall, se realiza limpieza del hueco en el que va, se limpia el TrackBall y se instala nuevamente, se realizan pruebas de funcionamiento donde se observa que ya se mueve como corresponde. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-08-22 16:25 |  | 2025-08-22 16:38 | 2025-08-22 17:06 | 28 | 0 | 28 | 259669 | Media | 2025-08-22 16:08 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: trackball se queda atascado actividad realizada: se retira trackball, se realiza limpieza del hueco en el que va, se limpia el trackball y se instala nuevamente, se realizan pruebas de funcionamiento donde se observa que ya se mueve como corresponde. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Friday | 4
121311 | CORRECTIVO | 75101361 | andres conrado garces rios | mal funcionamiento electrocardiograma Buenos días, persisten dificultades de electrocardiograma relacionadas con ruido que impide la correcta obtención del registro. solicito revisión |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIA |  | ELECTROCARDIÓGRAFO | 503 | 3290 |  | FUKUDA DENSHI | CARDIMAX FX-7102 | 50005557 | 2025-11-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Equipo con mensaje por pantalla de almacén abierto y con interferencia Actividad realizada: Se encuentra que el mensaje que indica el equipo se debe a que no se presiona lo suficiente el sensor de la puerta, se realiza ajuste a la puerta corrigiendo el mensaje, por otro lado se realiza prueba con equipo patrón y se no se evidencia ninguna interferencia, por lo tanto se realiza prueba con paciente y de igual forma no se evidencia interferencia. Estado final: equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-11-07 11:09 |  | 2025-11-07 11:13 | 2025-11-07 17:01 | 347 | 231 | 116 | 264454 | Media | 2025-11-07 09:37 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo con mensaje por pantalla de almacén abierto y con interferencia actividad realizada: se encuentra que el mensaje que indica el equipo se debe a que no se presiona lo suficiente el sensor de la puerta, se realiza ajuste a la puerta corrigiendo el mensaje, por otro lado se realiza prueba con equipo patrón y se no se evidencia ninguna interferencia, por lo tanto se realiza prueba con paciente y de igual forma no se evidencia interferencia. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Friday | 4
108607 | CORRECTIVO | 1000756312 | MELIZA AGUDELO ISAZA | ELECTRODO MALO CADWELL buenos dias 4 electrodos equipo cadaweel con mal funcionamiento . muchisimas gracias . |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CONSULTA EXTERNA |  | ELECTROENCEFALOGRAFO - POLISOMNÓGRAFO | 505 | 4073 |  | CADWELL | EASY III | 1801IX91-09-010 | 2025-01-25 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Electrodos superan el valor máximo estándar de resistencia. Actividad realizada: Se verifico con ayuda de un multimetro el valor de su resistencia, arrojando valores mayores a un ohm, seguidamente al no pasar la revisión se cambian por electrodos del almacén. Estado final: Funcionando correctamente Repuestos: Si | 2025-01-24 11:59 |  | 2025-01-24 14:45 | 2025-01-24 15:14 | 29 | 0 | 29 | 245291 | Media | 2025-01-24 11:09 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: electrodos superan el valor máximo estándar de resistencia. actividad realizada: se verifico con ayuda de un multimetro el valor de su resistencia, arrojando valores mayores a un ohm, seguidamente al no pasar la revisión se cambian por electrodos del almacén. estado final: funcionando correctamente repuestos: si | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Friday | 4
118518 | CORRECTIVO | 1007405184 | dayana andrea rivera | pinza mala |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIA |  | ELECTROCARDIÓGRAFO | 503 | 3290 |  | FUKUDA DENSHI | CARDIMAX FX-7102 | 50005557 | 2025-08-09 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Clamp en malas condiciones Actividad realizada: Se encuentra clamp en malas condiciones físicas, no es posible usar con paciente, por lo tanto se reemplaza por una nueva. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-08-04 09:54 |  | 2025-08-04 10:58 | 2025-08-04 11:10 | 12 | 0 | 12 | 258553 | Media | 2025-08-04 08:57 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: clamp en malas condiciones actividad realizada: se encuentra clamp en malas condiciones físicas, no es posible usar con paciente, por lo tanto se reemplaza por una nueva. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Monday | 0
117207 | CORRECTIVO | 1018376728 | TATIANA GARCIA ZAPATA | Monitor de transporte malo Monitor de transporte malo |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCEA | CUARTO DE EQUIPOS 4 PISO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1025 | 3064 |  | EDAN | M9 IBP | 301137-M12604730012-01 | 2025-06-28 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: monitor de signos vitales no permite visualizar nada en pantalla Actividad realizada: Se revisa equipo observando que al encenderlo la pantalla se queda oscura sin permitir la visualización, se destapa, se ajustan conexiones y se observa que la imagen vuelve, sin embargo al realizar movimientos esta nuevamente se pierde, se reemplaza pantalla por una en buen estado del taller, se realizan múltiples pruebas de funcionamiento Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-06-22 13:35 |  | 2025-06-24 08:03 | 2025-06-24 09:27 | 83 | 0 | 83 | 255867 | Media | 2025-06-22 13:35 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: monitor de signos vitales no permite visualizar nada en pantalla actividad realizada: se revisa equipo observando que al encenderlo la pantalla se queda oscura sin permitir la visualización, se destapa, se ajustan conexiones y se observa que la imagen vuelve, sin embargo al realizar movimientos esta nuevamente se pierde, se reemplaza pantalla por una en buen estado del taller, se realizan múltiples pruebas de funcionamiento estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Sunday | 6
121472 | CORRECTIVO | 1193308519 | ANA CRISTINA RESTREPO MONTES | brazalete malo buenos diías solicitamos por favor cambio de brazalete del monitor de signos vitales, ya que este presenta desgaste y no permite toma de presión arterial de manera rápida, insufla varias veces y no arroja resultado. Muchas gracias |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | H3-T2 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1024 | 3063 |  | EDAN | M9 IBP | 301137-M12604350020-01 | 2025-11-15 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Brazalete con velcro desgastado Actividad realizada: Se realiza verificación de brazalete encontrando velcro desgastado, lo que no permite que se adhiera correctamente, se reemplaza por uno nuevo. Se realizan pruebas funcionales Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-11-13 08:23 |  | 2025-11-13 10:01 | 2025-11-13 10:11 | 11 | 0 | 11 | 264782 | Media | 2025-11-13 08:13 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: brazalete con velcro desgastado actividad realizada: se realiza verificación de brazalete encontrando velcro desgastado, lo que no permite que se adhiera correctamente, se reemplaza por uno nuevo. se realizan pruebas funcionales estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Thursday | 3
120667 | CORRECTIVO | 1001470704 | DONELIA CARDONA GARZON | monitor de signos vitales no toma presion arterial buenos días monitor signos vitales con placa 3058 no toma presión arterial, |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | H2-T2 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1035 | 3058 | 3058 | EDAN | M9 IBP | 301137-M12604730022-01 | 2025-10-18 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Monitor de signos vitales no toma NIBP Actividad realizada: Se realizan pruebas y de observa que el equipo insufla en repetidas ocasiones pero no arroja valor, en ocasiones arroja error de señal saturada, se hacen pruebas con brazalete directamente, sin manguera intermedia pero el error persiste, finalmente se cambia el brazalete y se realizan pruebas de funcionamiento funcionando de manera correcta Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-10-16 13:05 |  | 2025-10-16 13:05 | 2025-10-16 14:01 | 56 | 0 | 56 | 263131 | Media | 2025-10-16 12:12 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: monitor de signos vitales no toma nibp actividad realizada: se realizan pruebas y de observa que el equipo insufla en repetidas ocasiones pero no arroja valor, en ocasiones arroja error de señal saturada, se hacen pruebas con brazalete directamente, sin manguera intermedia pero el error persiste, finalmente se cambia el brazalete y se realizan pruebas de funcionamiento funcionando de manera correcta estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Thursday | 3
108529 | CORRECTIVO | 1025642701 | lorena torres espinosa | h2t2 buenas noches el pulsioxímetro del monitor no sirve |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | H2-T2 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1035 | 3058 | 3058 | EDAN | M9 IBP | 301137-M12604730022-01 | 2025-01-25 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pinza de saturación con perdida de señal Actividad realizada: Se revisa accesorio encontrando que en cierto tramo del cable, al generar movimiento se pierde la señal, no es posible reparar el cable ya que el daño estaba en la mitad y queda muy corta, se realiza cambio de cable por uno en buen estado del taller, se realizan pruebas funcionales. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-01-23 07:40 |  | 2025-01-23 07:48 | 2025-01-23 08:41 | 53 | 0 | 53 | 245133 | Media | 2025-01-22 19:42 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza de saturación con perdida de señal actividad realizada: se revisa accesorio encontrando que en cierto tramo del cable, al generar movimiento se pierde la señal, no es posible reparar el cable ya que el daño estaba en la mitad y queda muy corta, se realiza cambio de cable por uno en buen estado del taller, se realizan pruebas funcionales. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Thursday | 3
115761 | CORRECTIVO | 45527528 | GEHOVANNA ISABEL RAMIREZ HOYOS | LINTERNA DE NEVERA DE REFRIGERACIÓN NO ENCIENDE Luz de la nevera de refrigeración en el banco de sangre no enciende , quedo atenta a su revisión Gracias |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | BANCO DE SANGRE |  | REFRIGERADOR | 424 | 2706 |  | RISS | SEROTECA COMP CERT | PL: 2706 | 2025-05-24 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Luz de refrigerador no enciende Actividad realizada: Se revisa encontrando ambos tubos fluorescentes quemados, se realiza cambio por unos en buen estado, se realizan pruebas funcionales. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-05-19 07:56 |  | 2025-05-19 10:43 | 2025-05-19 13:38 | 175 | 113 | 62 | 253447 | Media | 2025-05-18 13:41 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: luz de refrigerador no enciende actividad realizada: se revisa encontrando ambos tubos fluorescentes quemados, se realiza cambio por unos en buen estado, se realizan pruebas funcionales. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Monday | 0
123078 | CORRECTIVO | 1036951966 | juan sebastian echeverri jimenez | saturador sin sensor lazer no funciona |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | H3-T2 | CUARTO DE EQUIPOS | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1021 | 3059 |  | EDAN | M9 IBP | 301137-M12604350011-01 | 2025-12-20 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pinza de saturación no sensa Actividad realizada: Se revisa pinza observando que diodo emisor no alumbra, se encuentra cable reventado en el conector, se organiza y se suelda nuevamente, además se encuentra resorte reventado, se reemplaza por uno en buen estado Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-12-15 07:40 |  | 2025-12-15 08:53 | 2025-12-15 09:35 | 42 | 0 | 42 | 266429 | Media | 2025-12-14 13:54 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza de saturación no sensa actividad realizada: se revisa pinza observando que diodo emisor no alumbra, se encuentra cable reventado en el conector, se organiza y se suelda nuevamente, además se encuentra resorte reventado, se reemplaza por uno en buen estado estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Monday | 0
117086 | CORRECTIVO | 1036942655 | YULY ANDREA CALLEJAS GALVIS | monitor con perilla y saturador malo buenos dias para reportar el equipo de monitor malo es una perilla y el saturador ojala al saturador le pudieran poner una extencion mas larga muchas gracias |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | H3-T1 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1023 | 3062 |  | EDAN | M9 IBP | 301137-M12604730026-01 | 2025-06-21 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: monitor con perilla suelta Actividad realizada: Se revisa monitor observando que se se soltó la tuerca que sostiene el encoder, por lo tanto quedó hundido, se destapa equipo, se ubica nuevamente el encoder y se asegura con la tuerca, se tapa el equipo y se realizan pruebas funcionales, además se realiza prueba de saturador observando que funciona de manera correcta, únicamente se realiza pegado de parte del cable que se encuentra suelta. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no 20/06/2025: Equipo es reportado nuevamente por la pinza, se realizan pruebas observando que no enciende el diodo emisor, se cambia por otro y además se cambia el cable por uno del taller, sin embargo no funciona, se reemplaza diodo en varias ocasiones pero sigue sin funcionar, no es posible reparar se reemplaza pinza por una nueva. | 2025-06-19 08:38 |  | 2025-06-19 08:46 | 2025-06-20 09:25 | 1479 | 1383 | 96 | 255720 | Media | 2025-06-19 07:32 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: monitor con perilla suelta actividad realizada: se revisa monitor observando que se se soltó la tuerca que sostiene el encoder, por lo tanto quedó hundido, se destapa equipo, se ubica nuevamente el encoder y se asegura con la tuerca, se tapa el equipo y se realizan pruebas funcionales, además se realiza prueba de saturador observando que funciona de manera correcta, únicamente se realiza pegado de parte del cable que se encuentra suelta. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no 20/06/2025: equipo es reportado nuevamente por la pinza, se realizan pruebas observando que no enciende el diodo emisor, se cambia por otro y además se cambia el cable por uno del taller, sin embargo no funciona, se reemplaza diodo en varias ocasiones pero sigue sin funcionar, no es posible reparar se reemplaza pinza por una nueva. | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Thursday | 3
123187 | CORRECTIVO | 1001477500 | MARIA ALEJANDRA GOMEZ GIRALDO | SENSOR MALO sensor que no satura, no se enciende, y también contamos con sensor neonatal malo por favor realizar respectivo arreglo ya que nos hemos visto afectados con tanta población menor |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | H6-T2 | PUESTO DE ENFERMERÍA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1033 | 4021 |  | EDAN | IM70 | 261333-M17709920003 | 2025-12-20 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Saturador de adulto y neonatal no funcionan Actividad realizada: Se revisa Saturador adulto encontrando conector flojo por lo que no acopla correctamente, se ajusta y se prueba, funcionando correctamente, por otro lado se revisa interfaz para Saturador neonatal encontrando parte de conector quebrado, se desuelda conector, se reemplaza parte quebrada por una en buen estado, se suelda nuevamente y se realizan pruebas funcionales Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-12-18 07:57 |  | 2025-12-18 08:55 | 2025-12-18 11:34 | 160 | 97 | 63 | 266680 | Media | 2025-12-18 06:32 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: saturador de adulto y neonatal no funcionan actividad realizada: se revisa saturador adulto encontrando conector flojo por lo que no acopla correctamente, se ajusta y se prueba, funcionando correctamente, por otro lado se revisa interfaz para saturador neonatal encontrando parte de conector quebrado, se desuelda conector, se reemplaza parte quebrada por una en buen estado, se suelda nuevamente y se realizan pruebas funcionales estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Thursday | 3
121471 | CORRECTIVO | 1193308519 | ANA CRISTINA RESTREPO MONTES | pulsoximetro malo Buenos días solicitamos por favor hacer mantenimiento al pulsoximetro del monitor de signos vitales ya que la entrada se encuentra floja muchas gracias |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | H3-T2 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1021 | 3059 |  | EDAN | M9 IBP | 301137-M12604350011-01 | 2025-11-15 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pulsioxímetro no sensa Actividad realizada: Se realizan pruebas observando que el pulsoximetro no sensa, además se observa puerto de saturación en el monitor suelto, se destapa equipo se realiza ajuste de la tuerca del puerto, se ensambla nuevamente, se encuentra cables de pinza de saturación sueltos, se sueldan nuevamente y se realizan pruebas funcionales Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-11-13 08:20 |  | 2025-11-13 08:42 | 2025-11-13 10:01 | 79 | 0 | 79 | 264783 | Media | 2025-11-13 08:15 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pulsioxímetro no sensa actividad realizada: se realizan pruebas observando que el pulsoximetro no sensa, además se observa puerto de saturación en el monitor suelto, se destapa equipo se realiza ajuste de la tuerca del puerto, se ensambla nuevamente, se encuentra cables de pinza de saturación sueltos, se sueldan nuevamente y se realizan pruebas funcionales estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Thursday | 3
120062 | CORRECTIVO | 1040872276 | yanuany valentina zuluaga laverde | mantenimento correctivo de pulsocimetro de signos mantenimento correctivo de pulsocimetro de monitor de signos vitales |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | H2-T2 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1035 | 3058 | 3058 | EDAN | M9 IBP | 301137-M12604730022-01 | 2025-09-27 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pinza de saturación presenta perdida de la señal Actividad realizada: Se realiza verificación observando que un tramo del cable cercano al conector presenta dicha perdida, se corta tramo y suelda nuevamente conector, se realizan pruebas funcionales exitosas Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-09-25 08:42 |  | 2025-09-25 08:58 | 2025-09-25 09:47 | 49 | 0 | 49 | 261817 | Media | 2025-09-24 14:09 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza de saturación presenta perdida de la señal actividad realizada: se realiza verificación observando que un tramo del cable cercano al conector presenta dicha perdida, se corta tramo y suelda nuevamente conector, se realizan pruebas funcionales exitosas estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Thursday | 3
120231 | CORRECTIVO | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS | Cambio de bombillo de microscopio |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CIRUGÍA |  | MICROSCOPIO | 931 | 3901 |  | CARL ZEISS | OPMI LUMERA T | 6215146726 | 2025-10-04 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Por solicitud de Doctor Correa, por aparente baja intensidad Actividad realizada: Se realiza cambio de bombillo principal por uno nuevo, se realizan pruebas funcionales. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si Nota: Orden se ejecuta de 7:10 a 7:45 | 2025-10-02 07:45 | 2025-10-02 07:45 | 2025-10-02 07:48 | 2025-10-02 07:54 | 6 | 0 | 6 |  |  |  | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: por solicitud de doctor correa, por aparente baja intensidad actividad realizada: se realiza cambio de bombillo principal por uno nuevo, se realizan pruebas funcionales. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si nota: orden se ejecuta de 7:10 a 7:45 | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Thursday | 3
109351 | CORRECTIVO | 1105783872 | NORIDA SALGUERO RODRIGUEZ | Mesa quirurgica mala favor revisar mesa quirurgica de sala 8, no funciona correctamente |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CIRUGÍA |  | MESA DE CIRUGÍA | 919 | 1324 |  | MAQUET | 1117.00A0 | .01214 | 2025-02-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Soporte para manivela de cabecera quebrado. Actividad realizada: Manivela no está ubicada en su sitio ni asegurada debido a que su soporte se quebró, se asegura manivela con amarraderas por el momento Estado final: Equipo funcional, pero se pausa orden para esperar indicaciones Repuestos: No 16/06/2025 No se había podido realizar intervención al equipo por disponibilidad del mismo, se le da tramite a la orden con el preventivo de GT-101028 07/07/2025: Durante preventivo se realiza impresión 3D de piezas que aseguran manivelas, soportes quedan instalados y en buenas condiciones, manivelas funcionando correctamente. | 2025-02-05 10:15 |  | 2025-02-05 10:39 | 2025-07-07 13:15 | 219037 | 218978 | 59 | 246203 | Media | 2025-02-05 09:40 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: soporte para manivela de cabecera quebrado. actividad realizada: manivela no está ubicada en su sitio ni asegurada debido a que su soporte se quebró, se asegura manivela con amarraderas por el momento estado final: equipo funcional, pero se pausa orden para esperar indicaciones repuestos: no 16/06/2025 no se había podido realizar intervención al equipo por disponibilidad del mismo, se le da tramite a la orden con el preventivo de gt-101028 07/07/2025: durante preventivo se realiza impresión 3d de piezas que aseguran manivelas, soportes quedan instalados y en buenas condiciones, manivelas funcionando correctamente. | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Wednesday | 2
108387 | CORRECTIVO | 24714815 | JOHANA ALEXANDRA TORRES BALLESTEROS | MARCAPASO OSYPKA Fuente de marcapaso externa osypka placa 3484 que pidió cambio de batería en menos de 24 hr. Además a pesar del cambio de batería, deja de estimular por periodos intermitentes. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIA | PUESTO DE ENFERMERIA | MARCAPASOS EXTERNO | 910 | 3484 |  | OSYPKA | PACE 101 H | 705007 | 2025-01-25 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Marcapasos pide cambió de batería en corto tiempo Actividad realizada: Se revisa equipo encontrando que el conector de la batería no ajusta correctamente causando que quedé floja la batería, se destapa equipo y se hace cambio del conector, se repara carcasa que se encuentra en malas condiciones y se deja encendido para realizar prueba Estado final: En prueba Repuestos: si 21/01/2025: Equipo permanece encendido por mas de 24 horas, se realiza cambio de batería para entregarlo con la batería al 100%. Equipo funcionando correctamente. | 2025-01-20 07:39 |  | 2025-01-20 07:46 | 2025-01-21 12:02 | 1696 | 1588 | 108 | 244841 | Media | 2025-01-18 23:42 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: marcapasos pide cambió de batería en corto tiempo actividad realizada: se revisa equipo encontrando que el conector de la batería no ajusta correctamente causando que quedé floja la batería, se destapa equipo y se hace cambio del conector, se repara carcasa que se encuentra en malas condiciones y se deja encendido para realizar prueba estado final: en prueba repuestos: si 21/01/2025: equipo permanece encendido por mas de 24 horas, se realiza cambio de batería para entregarlo con la batería al 100%. equipo funcionando correctamente. | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES, DESGASTE_NORMAL | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Monday | 0
118696 | CORRECTIVO | 17339367 | DIEGO ALONSO ARDILA ARANGO | maquina de anestesia sala 6 Po rfavor revisar la maquina de anestesia, informa anestesiologa que no dispensa el sevorane |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CIRUGÍA |  | MÁQUINA DE ANESTESIA | 903 | 3216 |  | DRAGUER | FABIUS PLUS | ASEM-0027 | 2025-08-16 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Equipo no reconoce el vaporizador de sevoflurano Actividad realizada: Se revisa equipo y se encuentra soporte donde ajusta el vaporizador flojo, ajusta y se instala nuevamente le vaporizador. Se pausa orden para realizare seguimiento al equipo Estado final: equipo operativo Repuestos: no Se realiza seguimiento al equipo, no presentó ninguna novedad durante el día, se procede a cerrar orden. | 2025-08-11 13:36 |  | 2025-08-11 13:36 | 2025-08-12 19:49 | 1812 | 1778 | 34 | 258990 | Media | 2025-08-11 13:26 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo no reconoce el vaporizador de sevoflurano actividad realizada: se revisa equipo y se encuentra soporte donde ajusta el vaporizador flojo, ajusta y se instala nuevamente le vaporizador. se pausa orden para realizare seguimiento al equipo estado final: equipo operativo repuestos: no se realiza seguimiento al equipo, no presentó ninguna novedad durante el día, se procede a cerrar orden. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Monday | 0
108013 | CORRECTIVO | 17339367 | DIEGO ALONSO ARDILA ARANGO | cable de ECG Por favor para cambiar cable de ECG del monitor que no muestra trazo |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 943 | 1471 |  | MINDRAY | MEC-1000 | AQ72B13185 | 2025-01-18 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: cable de ecg no sensa Actividad realizada: Se revisa cable de ecg observando varios latiguillos con cableado expuesto, lo que genera interferencia en el sensado, se reemplaza cable por uno en buen estado Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-01-13 12:40 |  | 2025-01-13 12:45 | 2025-01-13 14:33 | 108 | 71 | 37 | 244450 | Media | 2025-01-13 12:36 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cable de ecg no sensa actividad realizada: se revisa cable de ecg observando varios latiguillos con cableado expuesto, lo que genera interferencia en el sensado, se reemplaza cable por uno en buen estado estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Monday | 0
107957 | CORRECTIVO | 43855641 | NANCY ANDREA CARDONA AGUDELO | pinza de oximetria mala la pinza de oximetro con cable flojo |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 947 | 3013 |  | EDAN | M50 | 333021-K12100130026 | 2025-01-18 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pinza de saturación con cables expuestos Actividad realizada: Se realiza desarme de pinza, se cortan algunos cables, se ingresan por el recubrimiento y se asegura cable para que no se salga nuevamente, se sueldan los cables y se realizan pruebas funcionales. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-01-13 07:32 |  | 2025-01-13 07:37 | 2025-01-13 08:12 | 35 | 0 | 35 | 244406 | Media | 2025-01-13 07:21 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza de saturación con cables expuestos actividad realizada: se realiza desarme de pinza, se cortan algunos cables, se ingresan por el recubrimiento y se asegura cable para que no se salga nuevamente, se sueldan los cables y se realizan pruebas funcionales. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Monday | 0
117553 | CORRECTIVO | 1053833876 | paola alejandra tabarez bedoya | pulsoximetro sala 8 malo pulsoximetro sala 8 malo |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 952 |  | EB0544 | MINDRAY | T8 | CF-43122178 | 2025-07-05 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pinza de saturación no sensa. Actividad realizada: Se revisa interfaz y pinza encontrando pinza con pérdida de señal, al generar movimientos en el cable se pierde la señal, no es posible reparar ya que la pérdida se genera cerca al conector db9, se reemplaza por una nueva y se realizan pruebas funcionales. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-07-01 11:48 |  | 2025-07-01 14:26 | 2025-07-01 15:16 | 50 | 0 | 50 | 256328 | Media | 2025-07-01 09:56 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza de saturación no sensa. actividad realizada: se revisa interfaz y pinza encontrando pinza con pérdida de señal, al generar movimientos en el cable se pierde la señal, no es posible reparar ya que la pérdida se genera cerca al conector db9, se reemplaza por una nueva y se realizan pruebas funcionales. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Tuesday | 1
115729 | CORRECTIVO | 1036924250 | valentina hernandez osorio | microscopio marca zeiss el oftamologo encuentra equipo con mal funcionamiento de la luz, a la espera que lo arreglen para incira la jornada |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CIRUGÍA | CUARTO DE EQUIPOS | MICROSCOPIO | 931 | 3901 |  | CARL ZEISS | OPMI LUMERA T | 6215146726 | 2025-05-17 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Bombillo de microscopio no enciende Actividad realizada: Se encuentra que uno de los bombillos no enciende, equipo queda trabajando con uno solo mientras se busca si se tiene repuesto en bodega. Estado final: Equipo funcional Repuestos: no 17/05/2025: Se revisa equipo, se hacen pruebas funcionales observando que ambos bombillos encienden correctamente sin problema, se realiza prueba con acompañamiento de jefe Leidy, se realizan múltiples pruebas con ambos bombillos y equipo se encuentra funcionando bien. | 2025-05-16 07:51 |  | 2025-05-16 07:52 | 2025-05-17 10:33 | 1601 | 1503 | 98 | 253338 | Media | 2025-05-16 07:50 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: bombillo de microscopio no enciende actividad realizada: se encuentra que uno de los bombillos no enciende, equipo queda trabajando con uno solo mientras se busca si se tiene repuesto en bodega. estado final: equipo funcional repuestos: no 17/05/2025: se revisa equipo, se hacen pruebas funcionales observando que ambos bombillos encienden correctamente sin problema, se realiza prueba con acompañamiento de jefe leidy, se realizan múltiples pruebas con ambos bombillos y equipo se encuentra funcionando bien. | MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Friday | 4
107983 | CORRECTIVO | 17339367 | DIEGO ALONSO ARDILA ARANGO | ACCESORIO DE PULSOXIMETRO Y CARDIOSCOPIO PULSOXIMETRO Y PORTA CARDIOSCOPIO EN MAL FUNCIONAMIENTO DE SALA 5, LO DEJO ENCIMA DE CAMILLA EN INGRESOS VIP, DONDE SE UBICAN LOS EQUIPOS REPORTADOS. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CIRUGÍA | QUIROFANO 6 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 942 | 3166 |  | DRAGUER | VISTA XL | 6005380974 | 2025-01-18 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Monitor de signos vitales no sensa signos Actividad realizada: Se revisa equipo, se prueba saturador en otro modulo y se observa que funciona correctamente, por lo tanto se determina que el modulo multimed esta dañado, además cable de ekg le falta un electrodo, se encuentra reventado, se pausa orden debido a que no se cuenta con el modulo. Estado final: Fuera de servicio Repuestos: no 30/01/2025: Se realiza instalación de repuesto de modulo multimed y cable de ecg, se realizan pruebas y funcionan correctamente, sin embargo se evidencia que el saturador no funciona, no es posible probar en el momento, se pausa para probar saturador cuando haya disponibilidad 31/01/2025: Se realiza prueba de interfaz de saturación observando que se pierde la señal al generar movimiento, no es posible repararla, se reemplaza por una nueva. Equipo funcionando correctamente. | 2025-01-13 08:05 |  | 2025-01-13 11:47 | 2025-01-31 08:33 | 25725 | 25679 | 46 | 244383 | Media | 2025-01-12 08:05 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: monitor de signos vitales no sensa signos actividad realizada: se revisa equipo, se prueba saturador en otro modulo y se observa que funciona correctamente, por lo tanto se determina que el modulo multimed esta dañado, además cable de ekg le falta un electrodo, se encuentra reventado, se pausa orden debido a que no se cuenta con el modulo. estado final: fuera de servicio repuestos: no 30/01/2025: se realiza instalación de repuesto de modulo multimed y cable de ecg, se realizan pruebas y funcionan correctamente, sin embargo se evidencia que el saturador no funciona, no es posible probar en el momento, se pausa para probar saturador cuando haya disponibilidad 31/01/2025: se realiza prueba de interfaz de saturación observando que se pierde la señal al generar movimiento, no es posible repararla, se reemplaza por una nueva. equipo funcionando correctamente. | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Monday | 0
120055 | CORRECTIVO | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS | Botón giratorio presenta fractura |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CIRUGÍA | QUIRÓFANO 2 | MÁQUINA DE ANESTESIA | 906 | 4102 |  | DRAGUER | PERSEUS A500 | ASLC-0140 | 2025-09-27 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Perilla de maquina de anestesia en malas condiciones Actividad realizada: Se realiza cambio de perilla, se retira perilla vieja y se instala nueva. Se realiza prueba funcional Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-09-24 18:08 | 2025-09-24 18:08 | 2025-09-25 07:12 | 2025-09-25 07:31 | 19 | 0 | 19 |  |  |  | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: perilla de maquina de anestesia en malas condiciones actividad realizada: se realiza cambio de perilla, se retira perilla vieja y se instala nueva. se realiza prueba funcional estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Wednesday | 2
118386 | CORRECTIVO | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS | Sensor de humedad no sirve correctamente en uno de los monitoreos ambientales. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | BANCO DE SANGRE |  | SISTEMA DE MONITOREO AMBIENTAL | 1268 | 2720 |  | RISS |  |  | 2025-08-09 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Durante preventivo con GT100699 se encuentra sensor de humedad malo Actividad realizada: Se observa que el sensor de humedad da un valor 18% por debajo del real del área, se realiza solicitud de repuesto nuevo Estado final: Funcional Repuestos: no 02/09/2025: Se realiza instalación de sensor de humedad nuevo, se deja para que se adapte al área, pendiente hacer seguimiento se observa que el valor de humedad no mejora. por lo tanto se solicita controlador 07/10/2025: Equipo pendiente de repuesto. 20/10/2025: Se instala controlador nuevo observando inmediatamente que los valores se regulan de manera correcta y se realiza comparación con equipo de referencia dando los siguientes valores Temperatura: Equipo 21.4 °C - Referencia 21.6 °C Humedad: Equipo 55.3 % - Referencia 55.2 °C Equipo funcionando correctamente. | 2025-07-29 11:52 | 2025-07-29 11:52 | 2025-07-30 17:25 | 2025-10-20 10:25 | 114780 | 116143 | -1363 |  |  |  | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: durante preventivo con gt100699 se encuentra sensor de humedad malo actividad realizada: se observa que el sensor de humedad da un valor 18% por debajo del real del área, se realiza solicitud de repuesto nuevo estado final: funcional repuestos: no 02/09/2025: se realiza instalación de sensor de humedad nuevo, se deja para que se adapte al área, pendiente hacer seguimiento se observa que el valor de humedad no mejora. por lo tanto se solicita controlador 07/10/2025: equipo pendiente de repuesto. 20/10/2025: se instala controlador nuevo observando inmediatamente que los valores se regulan de manera correcta y se realiza comparación con equipo de referencia dando los siguientes valores temperatura: equipo 21.4 °c - referencia 21.6 °c humedad: equipo 55.3 % - referencia 55.2 °c equipo funcionando correctamente. | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Tuesday | 1
114543 | CORRECTIVO | 1036960489 | maria alejandra ortiz ardila | AUMENTO DE TEMPERATURA , NEVERA DE HEMOCOMPONENTES Se incrementa la temperatura de la nevera de hemocomponentes certificados llegando a 27.7, por lo cual es necesario pasar todos los hemocomponentes a otra nevera |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | BANCO DE SANGRE |  | REFRIGERADOR | 1176 | 2707 |  | INDURAMA | VFV-520 |  | 2025-04-19 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: nevera en alta temperatura 33 °C Actividad realizada: se revisa equipo, se observa que el compresor no enciende, se procede a revisar kit de arranque, y se encuentra cable que alimenta el relé desde el contactor suelto, se cierra conector y se conecta nuevamente, se rectifican conectores que se encuentran flojos, y se conecta, observando que de inmediato arranca el compresor y comienza la temperatura a bajar, baja hasta 2.5 °C donde para el compresor y enciende nuevamente en 4.5°C, se verifica temperatura con termohigrometro, las cuales coinciden de manera correcta, se observa nevera durante 5 ciclos. Se indica en el servicio que se puede usar pero la bacterióloga en turno prefiere dejar la nevera en observación hasta mañana. Estado final: equipo funcionando correctamente Repuestos: no 14/04/2025: Se realiza seguimiento a la nevera la cual se encuentra funcionando correctamente. | 2025-04-13 16:16 |  | 2025-04-13 16:20 | 2025-04-14 08:54 | 994 | 977 | 17 | 251167 | Media | 2025-04-12 20:28 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: nevera en alta temperatura 33 °c actividad realizada: se revisa equipo, se observa que el compresor no enciende, se procede a revisar kit de arranque, y se encuentra cable que alimenta el relé desde el contactor suelto, se cierra conector y se conecta nuevamente, se rectifican conectores que se encuentran flojos, y se conecta, observando que de inmediato arranca el compresor y comienza la temperatura a bajar, baja hasta 2.5 °c donde para el compresor y enciende nuevamente en 4.5°c, se verifica temperatura con termohigrometro, las cuales coinciden de manera correcta, se observa nevera durante 5 ciclos. se indica en el servicio que se puede usar pero la bacterióloga en turno prefiere dejar la nevera en observación hasta mañana. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no 14/04/2025: se realiza seguimiento a la nevera la cual se encuentra funcionando correctamente. | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Sunday | 6
122042 | CORRECTIVO | 1036948329 | daniela jimenez alzate | Nevara con agua en la parte interna Nevera de microbiología con agua en la parte interna |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | LABORATORIO |  | NEVERA | 1097 | 3020 |  | HACEB | RVC-10 | 80844831/90915301 | 2025-12-13 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: nevera con fuga de agua por manguera de desagüe Actividad realizada: Se observa salida de agua, se retira silicona vieja, se seca y se aplica silicona nueva, se deja secando 10/12/2025: Se conecta nevera y se deja en observación Se realiza seguimiento observando nevera seca, no presenta agua. Se cierra orden Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-12-06 14:16 |  | 2025-12-06 15:38 | 2025-12-10 11:55 | 5537 | 5457 | 80 | 266106 | Media | 2025-12-06 10:34 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: nevera con fuga de agua por manguera de desagüe actividad realizada: se observa salida de agua, se retira silicona vieja, se seca y se aplica silicona nueva, se deja secando 10/12/2025: se conecta nevera y se deja en observación se realiza seguimiento observando nevera seca, no presenta agua. se cierra orden estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Saturday | 5
108008 | CORRECTIVO | 1036424223 | KELY DANIELA GIRALDO DUQUE | monitor fetal malo monitor fetal que se encuentra en sala de urgencias prepagada se encuentra con mal funcionamiento, sin tinta para impresion de trazado |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | URGENCIAS |  | MONITOR FETAL | 1090 | 3662 |  | EDAN | F3 | 460378-M15803070008 | 2025-01-18 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Monitor fetal no imprime correctamente Actividad realizada: Se revisa equipo, se realiza limpieza de cabezal de impresión, se realizan pruebas funcionales, equipo imprime de manera correcta. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-01-13 11:21 |  | 2025-01-13 12:04 | 2025-01-13 12:31 | 27 | 0 | 27 | 244416 | Media | 2025-01-13 08:28 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: monitor fetal no imprime correctamente actividad realizada: se revisa equipo, se realiza limpieza de cabezal de impresión, se realizan pruebas funcionales, equipo imprime de manera correcta. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Monday | 0
119892 | CORRECTIVO | 1007335564 | MANUELA LOPEZ ECHEVERRI | flujometro de recuperación 3 Buenas noches Solicito amablemente arreglo de flujometro de recuperación 3, no muestra cuantos litros se está administrando a la paciente GRACIAS |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UMI |  | FLUJÓMETRO | 1612 | 183 |  | TIMETER | SENCILLO | 602 | 2025-09-20 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Balín de flujometro no se mueve Actividad realizada: Se revisa equipo se observa que había sido reparado anteriormente, dicha reparación esta dificultando el movimiento del balín, se intenta ajustar nuevamente pero no es posible, el balín se queda atorado, no se cuenta con los repuestos, por lo tanto es dado de baja. Estado final: Equipo dado de baja Repuestos: no | 2025-09-19 08:05 |  | 2025-09-19 08:07 | 2025-09-19 10:34 | 146 | 90 | 56 | 261501 | Media | 2025-09-18 22:51 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: balín de flujometro no se mueve actividad realizada: se revisa equipo se observa que había sido reparado anteriormente, dicha reparación esta dificultando el movimiento del balín, se intenta ajustar nuevamente pero no es posible, el balín se queda atorado, no se cuenta con los repuestos, por lo tanto es dado de baja. estado final: equipo dado de baja repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Friday | 4
123288 | CORRECTIVO | 1104707773 | karent dayana franco florez | VENTILACION DETERIORADA Se evidencia alarma de ventilacion deteriorada |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIA |  | VENTILADOR ADULTO | 1407 | 3488 |  | TAEMA | MONNAL T75 | MT75-04147 | 2025-12-27 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Ventilador con alarma de ventilación deteriorada y sensor de FiO2 Actividad realizada: Se realizan pruebas automáticas donde arroja que se requiere cambio de celda, se reemplaza por una nueva y se realizan nuevamente las pruebas pasando correctas, se deja ciclando y no aparece más la alarma de ventilación deteriorada. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-12-23 07:35 |  | 2025-12-23 07:36 | 2025-12-23 09:47 | 131 | 64 | 67 | 266914 | Media | 2025-12-22 19:28 | REALIZADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: ventilador con alarma de ventilación deteriorada y sensor de fio2 actividad realizada: se realizan pruebas automáticas donde arroja que se requiere cambio de celda, se reemplaza por una nueva y se realizan nuevamente las pruebas pasando correctas, se deja ciclando y no aparece más la alarma de ventilación deteriorada. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Tuesday | 1
117759 | CORRECTIVO | 39451967 | maria carolina orozco gallego | pulso oximetro Cordial saludo Pulso oximentro se encuentra con mediciones incorrectas, presenta E1. Gracias |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | LABORATORIO |  | PULSOXÍMETRO | 1159 |  | EB0464 | EDAN | H100B | 316036-M14400080026 | 2025-07-12 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: pulsoximetro entrega valores incorrectos Actividad realizada: Se realizan pruebas funcionales con equipo patrón observando que los valores que entrega el equipo no concuerdan con los asignados en el patrón, incluso al cambiar de valor, el pulsioxímetro continua mostrando el mismo, se realizan pruebas con otra pinza observando que con el cambio el equipo se comporta correctamente, determinando así daño en la pinza, no es posible reparar por que es de conector db9, se reemplaza por una nueva. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-07-08 11:04 |  | 2025-07-08 15:16 | 2025-07-08 16:27 | 70 | 0 | 70 | 256826 | Media | 2025-07-08 10:13 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pulsoximetro entrega valores incorrectos actividad realizada: se realizan pruebas funcionales con equipo patrón observando que los valores que entrega el equipo no concuerdan con los asignados en el patrón, incluso al cambiar de valor, el pulsioxímetro continua mostrando el mismo, se realizan pruebas con otra pinza observando que con el cambio el equipo se comporta correctamente, determinando así daño en la pinza, no es posible reparar por que es de conector db9, se reemplaza por una nueva. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Tuesday | 1
108026 | CORRECTIVO | 1038416873 | ANGIE TATIANA CASTAÑO CASTRO | neopuff del servicio Buenos dias Reporto neopuff que se encuentra dañado, para que porfavor lo arreglen Muchas gracias |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UMI | SALA DE PARTO 1 | REANIMADOR DE BEBÉS | 1174 | 3567 |  | FISHER & PAYKEL | RD900ASU | 141203004260 | 2025-01-18 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Acople de reanimador quebrado Actividad realizada: Se encuentra acople del reanimador de bebés quebrado, se realiza impresión 3D, se retira el dañado y se pega el acople impreso con sintesolda, se deja secar. además se observa equipo con aguja de manómetro fuera del 0, se realiza ajuste. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-01-14 07:23 |  | 2025-01-14 14:28 | 2025-01-14 17:35 | 187 | 112 | 75 | 244480 | Media | 2025-01-14 03:24 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: acople de reanimador quebrado actividad realizada: se encuentra acople del reanimador de bebés quebrado, se realiza impresión 3d, se retira el dañado y se pega el acople impreso con sintesolda, se deja secar. además se observa equipo con aguja de manómetro fuera del 0, se realiza ajuste. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Tuesday | 1
119840 | CORRECTIVO | 39192566 | MARIA DAYANI HENAO MARULANDA | Plastico para tac siemens y fluoroscopio Buenas tardes, se solicitan dos plasticos para proteccion de equipos ya que los que tienen estan muy deteriorados. Gracias |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | IMAGENOLOGÍA |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-09-20 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: plásticos en malas condiciones, presentan fisuras Actividad realizada: Se reemplaza el plástico del tac, queda pendiente el multipropósito. Se instala plástico en multipropósito. Estado final: Equipos funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-09-17 15:02 |  | 2025-09-17 15:21 | 2025-09-18 09:29 | 1088 | 1049 | 39 | 261364 | Media | 2025-09-17 12:31 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: plásticos en malas condiciones, presentan fisuras actividad realizada: se reemplaza el plástico del tac, queda pendiente el multipropósito. se instala plástico en multipropósito. estado final: equipos funcionando correctamente repuestos: si | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Wednesday | 2
121264 | CORRECTIVO | 1128481574 | andersson castrillon montoya | Ventilador Maquet que muestra: Ventilador Maquet que muestra: "fallo tecnico 51" |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIP |  | VENTILADOR | 1395 | 3947 |  | MAQUET | SERVO I AD-PED | 74789 | 2025-11-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Ventilador con Error técnico 51 Actividad realizada: Se realiza verificación del equipo, al llevar al taller se identifica que al equipo no le enciende el led de AC, se verifica cable el cual esta llevando la corriente correctamente, se verifica cable de control que comunica el ventilador con la pantalla encontrándolo suelto, se ajusta y se apreta, observando que enciende el led y el equipo de manera correcta, se pasan las pruebas sin problema y se deja ciclando, se verifica en repetidas ocasiones que no haya perdida de comunicación nuevamente, se mueve pantalla se mueve cable y el equipo no falla. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-11-06 07:33 |  | 2025-11-06 07:41 | 2025-11-06 13:54 | 373 | 292 | 81 | 264358 | Media | 2025-11-06 02:57 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: ventilador con error técnico 51 actividad realizada: se realiza verificación del equipo, al llevar al taller se identifica que al equipo no le enciende el led de ac, se verifica cable el cual esta llevando la corriente correctamente, se verifica cable de control que comunica el ventilador con la pantalla encontrándolo suelto, se ajusta y se apreta, observando que enciende el led y el equipo de manera correcta, se pasan las pruebas sin problema y se deja ciclando, se verifica en repetidas ocasiones que no haya perdida de comunicación nuevamente, se mueve pantalla se mueve cable y el equipo no falla. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Thursday | 3
119283 | CORRECTIVO | 1036936899 | LADY ANDREA HENAO HIGINIO | cable malo cable sensor de flujo sle malo, no sensa sensores de flujo |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIN |  | VENTILADOR | 1402 | 3295 |  | SLE | SLE4000 | 42273 | 2025-09-06 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: servicio reporta que cable de sensor de flujo no reconoce los sensores Actividad realizada: Se realizan pruebas de funcionamiento del cable con apoyo de terapeuta respiratoria, y se observa que calibra sin problema, se deja en funcionamiento y en observación Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no 02/09/2025: Se realiza seguimiento y el equipo se encuentra funcionando sin problema. | 2025-09-01 09:02 |  | 2025-09-01 09:48 | 2025-09-02 13:56 | 1688 | 1633 | 55 | 260206 | Media | 2025-08-31 18:18 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: servicio reporta que cable de sensor de flujo no reconoce los sensores actividad realizada: se realizan pruebas de funcionamiento del cable con apoyo de terapeuta respiratoria, y se observa que calibra sin problema, se deja en funcionamiento y en observación estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no 02/09/2025: se realiza seguimiento y el equipo se encuentra funcionando sin problema. | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Monday | 0
119827 | CORRECTIVO | 1036945152 | angela patricia gomez quintero | flujometro malo Buen dia amablemente solicito revision a flujometro 7 ya que tiene fuga gracias |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | URGENCIAS |  | FLUJÓMETRO | 1444 | 7 |  | AMVEX | SENCILLO | FMAO12217FH | 2025-09-20 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Flujómetro con fuga en tubo exterior Actividad realizada: Se observa que equipo había sido reparado anteriormente, presenta fuga en la reparación, se aplica pega y acrílico en polvo para cubrir la fuga, se realizan múltiples pruebas hasta que el equipo ya no presente la fuga. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-09-17 11:52 |  | 2025-09-17 11:53 | 2025-09-17 12:58 | 65 | 0 | 65 | 261359 | Media | 2025-09-17 11:23 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: flujómetro con fuga en tubo exterior actividad realizada: se observa que equipo había sido reparado anteriormente, presenta fuga en la reparación, se aplica pega y acrílico en polvo para cubrir la fuga, se realizan múltiples pruebas hasta que el equipo ya no presente la fuga. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Wednesday | 2
115822 | CORRECTIVO | 1036945152 | angela patricia gomez quintero | Flujometro con fuga |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | URGENCIAS |  | FLUJÓMETRO | 1444 | 7 |  | AMVEX | SENCILLO | FMAO12217FH | 2025-05-24 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Flujometro con fuga Actividad realizada: Se encuentra fuga en la unión entre el cuerpo y el acople, fuga entre el cuerpo y el tubo exterior, fuga en la perilla, se destapa perilla encontrando empaque en mal estado, se reemplaza perilla por una en buenas condiciones, se retira acople, se cambia teflón y se pone nuevamente, se realiza sellado con acrílico de la fuga del tubo. Se realizan pruebas de funcionamiento Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-05-20 07:33 |  | 2025-05-20 09:45 | 2025-05-20 11:19 | 94 | 11 | 83 | 253601 | Media | 2025-05-20 01:37 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: flujometro con fuga actividad realizada: se encuentra fuga en la unión entre el cuerpo y el acople, fuga entre el cuerpo y el tubo exterior, fuga en la perilla, se destapa perilla encontrando empaque en mal estado, se reemplaza perilla por una en buenas condiciones, se retira acople, se cambia teflón y se pone nuevamente, se realiza sellado con acrílico de la fuga del tubo. se realizan pruebas de funcionamiento estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Tuesday | 1
119799 | CORRECTIVO | 39446126 | MONICA PATRICIA GOMEZ BETANCUR | tensuiometro con brazalete malo Favor revisar el brazalete del tensiometro, se suleta con mucha facilidad y finalmente no toma la presion. Grcias |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | BANCO DE SANGRE |  | TENSIÓMETRO DIGITAL | 1373 | EB0490 | EB0490 | WELCH ALLYN | OSZ-5 | 201368907 | 2025-09-20 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Tensiometro no toma NIBP Actividad realizada: Se revisa encontrando brazalete con velcro desgastado, por lo tanto al insuflar se suelta, se reemplaza por uno nuevo y se realizan pruebas de funcionamiento Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-09-17 09:00 |  | 2025-09-17 10:07 | 2025-09-17 10:36 | 29 | 0 | 29 | 261336 | Media | 2025-09-17 08:26 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: tensiometro no toma nibp actividad realizada: se revisa encontrando brazalete con velcro desgastado, por lo tanto al insuflar se suelta, se reemplaza por uno nuevo y se realizan pruebas de funcionamiento estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Wednesday | 2
120524 | CORRECTIVO | 1088331848 | MICHELLE ZAPATA OLARTE | ventilador monal sensor fiO2 inoperativo |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIP |  | VENTILADOR ADULTO | 1410 | 3489 |  | TAEMA | MONNAL T75 | MT75-04132 | 2025-10-18 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Ventilador con alarma de fiO2 inoperativo Actividad realizada: Se realizan pruebas y se observa historial con alarma constante por fiO2, se mide los milivoltios de la celda los cuales se encuentran por debajo del valor requerido, se reemplaza por una celda nueva, se realizan las pruebas automáticas y se pone a ciclar. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-10-11 09:29 |  | 2025-10-11 09:52 | 2025-10-11 14:41 | 289 | 211 | 78 | 262880 | Media | 2025-10-11 06:59 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: ventilador con alarma de fio2 inoperativo actividad realizada: se realizan pruebas y se observa historial con alarma constante por fio2, se mide los milivoltios de la celda los cuales se encuentran por debajo del valor requerido, se reemplaza por una celda nueva, se realizan las pruebas automáticas y se pone a ciclar. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Saturday | 5
120668 | CORRECTIVO | 1152435526 | LINA MARCELA ZAPATA MURILLO | PERILLA NO FUNCIONA PERILLA DEL MANGUITO DEL TENSIOMETRO NO FUNCIONA. MEDICION INCORRECTA, SE SALE EL AIRE. TENSIOMETRO UBICADO EN DONACIONES CONSULTORIO 219 TORRE1 |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | BANCO DE SANGRE |  | TENSIÓMETRO ANEROIDE | 1357 |  | EB0359 | WELCH ALLYN | DE PARED | 100112170632 | 2025-10-18 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pera de tensiometro no permite el correcto insuflado Actividad realizada: Se revisa pera y se observa que se despega pera de la válvula, por lo que presenta escape de aire al insuflar, se reemplaza por una en buen estado del taller, se realizan pruebas funcionales Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-10-16 13:29 |  | 2025-10-16 14:02 | 2025-10-16 14:23 | 21 | 0 | 21 | 263118 | Media | 2025-10-16 11:07 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pera de tensiometro no permite el correcto insuflado actividad realizada: se revisa pera y se observa que se despega pera de la válvula, por lo que presenta escape de aire al insuflar, se reemplaza por una en buen estado del taller, se realizan pruebas funcionales estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Thursday | 3
107976 | CORRECTIVO | 43960625 | DIANA MARIA OCAMPO ALZATE | brazalete malo requiere empaque en adaptador |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1040 | 3816 |  | NIHON KOHDEN | BSM-3763-Q01 | 7901 | 2025-01-18 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Adaptador de brazalete sin empaque Actividad realizada: Se instala empaque nuevo, y se realizan pruebas de funcionamiento Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-01-13 07:47 |  | 2025-01-13 10:14 | 2025-01-13 10:28 | 14 | 0 | 14 | 244390 | Media | 2025-01-12 15:08 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: adaptador de brazalete sin empaque actividad realizada: se instala empaque nuevo, y se realizan pruebas de funcionamiento estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Monday | 0
108598 | CORRECTIVO | 1036934169 | LADY JOHANA ALVAREZ GOMEZ | Pinza de oxímetro no censa bien. Pinza de oxímetro no ajusta bien en el dedo y no alcanza a censar bien y en el monitor se activa la alarma. (UCI- Adultos cubículo #06). |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1040 | 3816 |  | NIHON KOHDEN | BSM-3763-Q01 | 7901 | 2025-01-25 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pinza de saturación no cierra correctamente Actividad realizada: Se encuentra que la pinza al no cerrar de manera correcta, se pierde la onda, se busca en el taller encontrando pinza en buen estado, se realizan pruebas funcionales y se realiza el cambio. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-01-24 07:41 |  | 2025-01-24 07:43 | 2025-01-24 08:48 | 65 | 0 | 65 | 245260 | Media | 2025-01-24 02:15 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza de saturación no cierra correctamente actividad realizada: se encuentra que la pinza al no cerrar de manera correcta, se pierde la onda, se busca en el taller encontrando pinza en buen estado, se realizan pruebas funcionales y se realiza el cambio. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Friday | 4
108411 | CORRECTIVO | 1036402381 | juan pablo rendon gomez | Brazalete de PNI malo Brazalete de PNI malo, no tiene caucho para ajustar el dispositivo |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1041 | 3817 |  | NIHON KOHDEN | BSM-3763-Q01 | 7902 | 2025-01-25 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Conector de brazalete no ajusta correctamente a la manguera Actividad realizada: Se revisa encontrando que no hace falta ningún empaque, que el equipo funciona de manera correcta sin embargo se evidencia que el conector se sale con facilidad, se cambia el conector por uno en buen estado del taller que adapta mejor. Se realizan pruebas funcionales. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-01-20 09:28 |  | 2025-01-20 12:35 | 2025-01-20 14:43 | 128 | 70 | 58 | 244896 | Media | 2025-01-20 09:27 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: conector de brazalete no ajusta correctamente a la manguera actividad realizada: se revisa encontrando que no hace falta ningún empaque, que el equipo funciona de manera correcta sin embargo se evidencia que el conector se sale con facilidad, se cambia el conector por uno en buen estado del taller que adapta mejor. se realizan pruebas funcionales. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Monday | 0
113440 | CORRECTIVO | 1098785936 | jennifer tatiana castillo hernandez | malfuncionamiento de monitor monitor que no sensa presión arterial |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIP |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1061 | 4022 |  | EDAN | IM70 | 261333-M17709920004 | 2025-03-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Monitor de signos vitales no toma NIBP Actividad realizada: Se revisa equipo observando error por fuga en el manguito, se encuentra brazalete con fuga, se reemplaza por uno nuevo, se realizan pruebas funcionales Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-03-07 16:11 |  | 2025-03-07 16:16 | 2025-03-07 17:15 | 59 | 0 | 59 | 248619 | Media | 2025-03-07 16:10 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: monitor de signos vitales no toma nibp actividad realizada: se revisa equipo observando error por fuga en el manguito, se encuentra brazalete con fuga, se reemplaza por uno nuevo, se realizan pruebas funcionales estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Friday | 4
113126 | CORRECTIVO | 1040183498 | valentina fernandez uruburu | Mal funcionamiento de pantalla recuperación VIP Al encender la pantalla se observa, mal trazado, pantalla no centrada, no muestra en su totalidad los valores, por favor realizar corrección, ya que es necesario para el servicio de recuperación. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CIRUGÍA | RECUPERACIÓN VIP | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1036 | 3060 |  | EDAN | M9 IBP | 301137-M12604350014-01 | 2025-03-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Monitor presenta fallas en la pantalla Actividad realizada: Se revisa equipo y se observa que en ocasiones la pantalla se distorsiona, se destapa, se verifican conexiones y se observa que no se vuelve a presentar la distorsión sin embargo se encuentra que la batería no dura por más tiempo que se deje cargando, se realiza cambio por una nueva y se realizan pruebas funcionales Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-03-03 08:36 |  | 2025-03-03 09:33 | 2025-03-03 15:53 | 380 | 287 | 93 | 248130 | Media | 2025-03-01 18:39 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: monitor presenta fallas en la pantalla actividad realizada: se revisa equipo y se observa que en ocasiones la pantalla se distorsiona, se destapa, se verifican conexiones y se observa que no se vuelve a presentar la distorsión sin embargo se encuentra que la batería no dura por más tiempo que se deje cargando, se realiza cambio por una nueva y se realizan pruebas funcionales estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | MAL_USO_CONFIGURACION, DESGASTE_NORMAL | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Monday | 0
108263 | CORRECTIVO | 1001408990 | ANA MARIA CIRO BUITRAGO | brazalete naranja, disfuncional buenas tardes, realizo reporte de brazalete naranja disfuncional, se suelta mucho de su base. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIP |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1065 | 3649 |  | EDAN | IM70 | 001488-M15804060011 | 2025-01-18 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Brazalete se le cae la manguera fácilmente Actividad realizada: Se revisa equipo y se ajusta manguera, sin embargo en pruebas funcionales se observa que el brazalete tiene fuga, se reemplaza por uno nuevo Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-01-16 13:16 |  | 2025-01-16 16:00 | 2025-01-16 16:38 | 39 | 0 | 39 | 244688 | Media | 2025-01-16 13:01 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: brazalete se le cae la manguera fácilmente actividad realizada: se revisa equipo y se ajusta manguera, sin embargo en pruebas funcionales se observa que el brazalete tiene fuga, se reemplaza por uno nuevo estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Thursday | 3
118772 | CORRECTIVO | 1007335564 | MANUELA LOPEZ ECHEVERRI | pulsoximero malo Buenos dias Solicito arreglo de pinzza de pulsoximetro malo GRACIAS |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UMI |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1068 | 4180 |  | EDAN | IM70 | 360080-M18506920004 | 2025-08-16 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: pinza de saturación no sensa Actividad realizada: Al realiza pruebas de funcionamiento se observa que el diodo emisor enciende pero no mide nada, se verifica con multimetro encontrando cable negro sin continuidad, se reemplaza por cable amarillo, sin embargo al realizar las pruebas se evidencia intermitencia en la señal, se observa que en algunos tramos del cable se pierde, no es posible repara debido a que el problema se encuentra en varias partes. Se reemplaza por una nueva Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-08-13 11:22 |  | 2025-08-13 12:14 | 2025-08-13 14:30 | 136 | 57 | 79 | 259148 | Media | 2025-08-13 11:03 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza de saturación no sensa actividad realizada: al realiza pruebas de funcionamiento se observa que el diodo emisor enciende pero no mide nada, se verifica con multimetro encontrando cable negro sin continuidad, se reemplaza por cable amarillo, sin embargo al realizar las pruebas se evidencia intermitencia en la señal, se observa que en algunos tramos del cable se pierde, no es posible repara debido a que el problema se encuentra en varias partes. se reemplaza por una nueva estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Wednesday | 2
119823 | CORRECTIVO | 44004295 | sandra yanoha bedoya ciro | Tensiometro con fuga en el servicio de urgencias Tensiometro con fuga en el servicio de urgencias sala general |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1082 | 4185 |  | EDAN | IM70 | 360080-M18505570007 | 2025-09-20 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Brazalete con fuga Actividad realizada: Se revisa brazalete se observa con velcro desgastado, lo que no permite que cierre correctamente, se reemplaza por uno nuevo Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-09-17 11:10 |  | 2025-09-17 11:11 | 2025-09-17 11:46 | 36 | 0 | 36 | 261356 | Media | 2025-09-17 10:48 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: brazalete con fuga actividad realizada: se revisa brazalete se observa con velcro desgastado, lo que no permite que cierre correctamente, se reemplaza por uno nuevo estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Wednesday | 2
108069 | CORRECTIVO | 1036926343 | lisandro arley rendon saraza | Brazalete disfuncional. Al momento de estar tomando presión arterial no invasiva, el brazalete no insufla adecuadamente. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCEP |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1080 | 4183 | 4183 | EDAN | IM70 | 360080-M18506920002 | 2025-01-18 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Fuga en brazalete Actividad realizada: Se realizan pruebas encontrando brazalete con fuga, se realiza cambio por uno nuevo Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-01-15 07:35 |  | 2025-01-15 14:07 | 2025-01-15 14:34 | 28 | 0 | 28 | 244566 | Media | 2025-01-14 18:39 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: fuga en brazalete actividad realizada: se realizan pruebas encontrando brazalete con fuga, se realiza cambio por uno nuevo estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Wednesday | 2
123204 | CORRECTIVO | 1015216142 | YESICA YULIETH OCAMPO MARIN | Saturador de moitor malo Buenas tardes Solicito arreglo de saturador de monitor de sgnos vitales de recien nacido de sala de recuperación GRACIAS |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UMI |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1067 | 4179 |  | EDAN | IM70 | 360080-M18506920003 | 2025-12-20 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Interfaz de saturación mala Actividad realizada: Se revisa encontrando cables de conector haciendo contacto entre ellos, se desoldan se cortan y se sueldan nuevamente. Se realizan pruebas de funcionamiento. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-12-19 07:38 |  | 2025-12-19 09:16 | 2025-12-19 10:46 | 90 | 17 | 73 | 266733 | Media | 2025-12-18 16:31 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: interfaz de saturación mala actividad realizada: se revisa encontrando cables de conector haciendo contacto entre ellos, se desoldan se cortan y se sueldan nuevamente. se realizan pruebas de funcionamiento. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Friday | 4
112823 | CORRECTIVO | 43714740 | LILIANA PATRICIA GARCIA NARVAEZ | se reporta pulso oximetro del monitor de transicio se reporta pulso oximetro del monitor de transicion , que no prende |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CIRUGÍA | PREPARACION DE PACIENTES 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1079 | 4182 |  | EDAN | IM70 | 360080-M18506920001 | 2025-03-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: pinza de saturación no sensa Actividad realizada: Se realiza medida de diodo emisor observando que da 0, se corta el diodo y se mide directamente, y se encuentra funcionando correctamente por lo tanto se comienzan a hacer medida de continuidad encontrando uno de los cables interrumpido, se reemplaza por uno del mismo cable, se suelda, se ensambla y se realizan pruebas de funcionamiento. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-02-24 07:34 |  | 2025-02-24 07:43 | 2025-02-24 09:05 | 83 | 0 | 83 | 247574 | Media | 2025-02-23 14:37 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza de saturación no sensa actividad realizada: se realiza medida de diodo emisor observando que da 0, se corta el diodo y se mide directamente, y se encuentra funcionando correctamente por lo tanto se comienzan a hacer medida de continuidad encontrando uno de los cables interrumpido, se reemplaza por uno del mismo cable, se suelda, se ensambla y se realizan pruebas de funcionamiento. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Monday | 0
118726 | CORRECTIVO | 1038416873 | ANGIE TATIANA CASTAÑO CASTRO | sensor de saturacion de oxigeno monitor de signos vitales de recuperacion de atras no censa saturacion de oxigeno para que porfavor lo revisen y gracias |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UMI |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1064 | 2052 |  | DATASCOPE | TRIO N/P:0998-00-0600-4055U | MC09147-J5 | 2025-08-16 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Monitor de signos vitales no sensa saturación Actividad realizada: Se revisa y se observa conector muy undido, se destapa equipo, se desarma y se ubica correctamente el conector, se ensambla nuevamente y se realizan pruebas exitosas Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-08-11 19:00 |  | 2025-08-11 19:21 | 2025-08-11 20:14 | 53 | 0 | 53 | 259016 | Media | 2025-08-11 17:07 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: monitor de signos vitales no sensa saturación actividad realizada: se revisa y se observa conector muy undido, se destapa equipo, se desarma y se ubica correctamente el conector, se ensambla nuevamente y se realizan pruebas exitosas estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Monday | 0
120450 | CORRECTIVO | 1001725603 | MARIANA ATEHORTUA ZAPATA | sensor de saturacion malo sensor de saturacion quebrado |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 997 | 3018 |  | EDAN | M50 | 333021-M102090077 | 2025-10-11 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Interfaz en malas condiciones físicas Actividad realizada: Se observa encauchetado del cable fracturado, debido a que ya ha sido reparado en otras ocasiones y el tramo afectado es muy largo, se cambia por una nueva. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-10-08 18:17 |  | 2025-10-08 18:43 | 2025-10-08 18:56 | 13 | 0 | 13 | 262716 | Media | 2025-10-08 15:27 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: interfaz en malas condiciones físicas actividad realizada: se observa encauchetado del cable fracturado, debido a que ya ha sido reparado en otras ocasiones y el tramo afectado es muy largo, se cambia por una nueva. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Wednesday | 2
113330 | CORRECTIVO | 1002946584 | MABY YINETH PALACIOS APONZA | Brazalete de monitor no funciona Buenos días. para reportar brazalete de monitor EDAN, insufla pero no toma la presión. Muchas gracias |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UMI |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1001 | 3221 |  | EDAN | M50 | 333124-M13A1820010 | 2025-03-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Monitor no toma presión arterial no invasiva Actividad realizada: Al realizar las pruebas se evidencia fuga en el brazalete, se reemplaza por uno nuevo y se realizan pruebas funcionales. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-03-06 07:33 |  | 2025-03-06 07:51 | 2025-03-06 08:20 | 29 | 0 | 29 | 248444 | Media | 2025-03-06 01:24 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: monitor no toma presión arterial no invasiva actividad realizada: al realizar las pruebas se evidencia fuga en el brazalete, se reemplaza por uno nuevo y se realizan pruebas funcionales. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Thursday | 3
114407 | CORRECTIVO | 1088315109 | MANUELA AGUIRRE TORRES | monitor de resonancia Solicito amablemente revisar del monitor de resonancia la capnografía ya que en el momento que se coloca el cable no censa, ni arroja ningún dato, muchas gracias. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | IMAGENOLOGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1013 |  | EB0704 | MEDRAD | VERIS MR | 61440 | 2025-04-12 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnóstico:Monitor no muestra curva de capnografía Actividad realizada: Se baja la trampa de agua la cual se observa con humedad se seca y se prueba, se observa que empieza a graficar pero no se pueden finalizar las pruebas por ingreso de paciente con urgencia, por lo que se deja en observacion. 09/04/2025 Esteban Lopez Caicedo Se regresa al servicio para preguntar por el funcionamiento de la capnografía del monitor, pero informan que no la han usado por lo que se traslada el monitor al taller para realizar pruebas de funcionamiento donde se deja trabajando la capnografía por un tiempo prolongado observando la correcta variación de los valores de Co2 y de la gráfica, se cierra orden a satisfacción Estado final: Equipo en óptimas condiciones de funcionamiento Repuestos: No 10/04/2025: Valeria Giraldo El equipo es reportado nuevamente porque no sensa saturación, se revisa equipo, se verifican las 3 pinzas, de las cuales dos de ellas funcionan de manera correcta, muestra curva, FC y saturación de manera instantánea y correcta, la pinza que usan para pacientes pediátricos y neonatales, se encuentra abierta, se intenta reparar con parches, con pega XL, con pegaloca, con cinta doblefaz, pero el material no permite que se adhiera ningún tipo de pega, se pausa para consultar paso a seguir 11/04/2025: Se intenta nuevamente pegar la pinza con silicona transparente, se aplica y se deja secando, para verificar si funciona. 12/04/2025: Se verifica que la silicona haya secado de manera correcta, se observa que no se abre, se entrega al servicio y se espera que se hagan pruebas se realiza seguimiento y se observa que la pinza esta reventada nuevamente, debido a que no hay repuesto y ya no hay más opciones para reparar se pausa para consultar con coordinador 16/04/2025: Se solicita disponibilidad de la pinza para intentar reparar nuevamente, pero indican que no es posible debido a que el día de mañana tienen examen con un neonato. 22/04/2025: Se pega velcro con sikaflex se deja secando 23/04/2025: Se entrega pinza al servicio para ser probada. 25/04/2025: Se realiza seguimiento pinza se encuentra funcionando correctamente y se adhiere de manera correcta al paciente, se dan indicaciones de usar la pinza con precaución | 2025-04-08 18:51 |  | 2025-04-08 19:55 | 2025-04-25 17:18 | 24323 | 23948 | 375 | 250832 | Media | 2025-04-08 17:27 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnóstico:monitor no muestra curva de capnografía actividad realizada: se baja la trampa de agua la cual se observa con humedad se seca y se prueba, se observa que empieza a graficar pero no se pueden finalizar las pruebas por ingreso de paciente con urgencia, por lo que se deja en observacion. 09/04/2025 esteban lopez caicedo se regresa al servicio para preguntar por el funcionamiento de la capnografía del monitor, pero informan que no la han usado por lo que se traslada el monitor al taller para realizar pruebas de funcionamiento donde se deja trabajando la capnografía por un tiempo prolongado observando la correcta variación de los valores de co2 y de la gráfica, se cierra orden a satisfacción estado final: equipo en óptimas condiciones de funcionamiento repuestos: no 10/04/2025: valeria giraldo el equipo es reportado nuevamente porque no sensa saturación, se revisa equipo, se verifican las 3 pinzas, de las cuales dos de ellas funcionan de manera correcta, muestra curva, fc y saturación de manera instantánea y correcta, la pinza que usan para pacientes pediátricos y neonatales, se encuentra abierta, se intenta reparar con parches, con pega xl, con pegaloca, con cinta doblefaz, pero el material no permite que se adhiera ningún tipo de pega, se pausa para consultar paso a seguir 11/04/2025: se intenta nuevamente pegar la pinza con silicona transparente, se aplica y se deja secando, para verificar si funciona. 12/04/2025: se verifica que la silicona haya secado de manera correcta, se observa que no se abre, se entrega al servicio y se espera que se hagan pruebas se realiza seguimiento y se observa que la pinza esta reventada nuevamente, debido a que no hay repuesto y ya no hay más opciones para reparar se pausa para consultar con coordinador 16/04/2025: se solicita disponibilidad de la pinza para intentar reparar nuevamente, pero indican que no es posible debido a que el día de mañana tienen examen con un neonato. 22/04/2025: se pega velcro con sikaflex se deja secando 23/04/2025: se entrega pinza al servicio para ser probada. 25/04/2025: se realiza seguimiento pinza se encuentra funcionando correctamente y se adhiere de manera correcta al paciente, se dan indicaciones de usar la pinza con precaución | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO, DESGASTE_NORMAL | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO', 'DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Tuesday | 1
108865 | CORRECTIVO | 1053833876 | paola alejandra tabarez bedoya | conector de tensiometro malo |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1011 | 3924 |  | NIHON KOHDEN | BSM-6501 | 05531 MOD:21629 | 2025-02-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Monitor se signos vitales con fuga en la conexión del brazalete Actividad realizada: Se encuentra empaque del conector con desgaste, y una pequeña fractura en el conector por lo que es necesario realizar el cambio, se instala un conector nuevo y se realizan pruebas de funcionamiento. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-01-28 17:53 |  | 2025-01-29 07:18 | 2025-01-29 07:34 | 16 | 0 | 16 | 245412 | Media | 2025-01-27 10:30 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: monitor se signos vitales con fuga en la conexión del brazalete actividad realizada: se encuentra empaque del conector con desgaste, y una pequeña fractura en el conector por lo que es necesario realizar el cambio, se instala un conector nuevo y se realizan pruebas de funcionamiento. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES, DESGASTE_NORMAL | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Tuesday | 1
108396 | CORRECTIVO | 15443719 | JHON JAIRO GARCIA CORREA | cable de ekg sala 1 con fallas en los latiguillos no censa bien |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1011 | 3924 |  | NIHON KOHDEN | BSM-6501 | 05531 MOD:21629 | 2025-01-25 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Monitor se signos vitales no sensa correctamente ECG Actividad realizada: Se realiza revisión del equipo observando que con 3 latiguillos no sensa, debido a que en el servicio generalmente solo usan 3 latiguillos, se realiza cambio por uno nuevo, se hacen pruebas de funcionamiento Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-01-20 08:32 |  | 2025-01-20 08:52 | 2025-01-20 09:30 | 38 | 0 | 38 | 244883 | Media | 2025-01-20 08:30 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: monitor se signos vitales no sensa correctamente ecg actividad realizada: se realiza revisión del equipo observando que con 3 latiguillos no sensa, debido a que en el servicio generalmente solo usan 3 latiguillos, se realiza cambio por uno nuevo, se hacen pruebas de funcionamiento estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Monday | 0
118657 | CORRECTIVO | 1036403048 | LAURA YULITZA OSORIO JIMENEZ | Brazalete de monitor Buenas tardes Brazalete de monitor se queda insuflado gracias |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UMI |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 989 | 3156 |  | EDAN | M50-IPB | 333018-M12C06370007 | 2025-08-16 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Servicio reporta que el brazalete se queda insuflado Actividad realizada: Se realizan múltiples pruebas y no se evidencia lo reportado, sin embargo se observa brazalete con velcro muy desgastado, se reemplaza por uno nuevo. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-08-09 14:18 |  | 2025-08-09 14:18 | 2025-08-09 15:03 | 45 | 0 | 45 | 258908 | Media | 2025-08-09 14:17 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: servicio reporta que el brazalete se queda insuflado actividad realizada: se realizan múltiples pruebas y no se evidencia lo reportado, sin embargo se observa brazalete con velcro muy desgastado, se reemplaza por uno nuevo. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Saturday | 5
115754 | CORRECTIVO | 43714613 | BEATRIZ ESTELLA CASTRILLON GOMEZ | no funciona el cardiografo del carro de paro no funciona el cardiografo del carro de paro favor organizar |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | H1-T1 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 987 | 3647 |  | EDAN | IM70 | 001488-M15804060027 | 2025-05-24 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: cable ecg no sensa Actividad realizada: Se encuentran todos los latiguillos con encauchetado roto, con cable expuesto, se cambian los latiguillos, al realizar pruebas se encuentra cable troncal malo, genera interferencia y en ocasiones se pierde la señal, se cambia por uno nuevo, se realizan pruebas funcionales. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-05-19 07:38 |  | 2025-05-19 08:56 | 2025-05-19 09:39 | 43 | 0 | 43 | 253455 | Media | 2025-05-19 02:14 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cable ecg no sensa actividad realizada: se encuentran todos los latiguillos con encauchetado roto, con cable expuesto, se cambian los latiguillos, al realizar pruebas se encuentra cable troncal malo, genera interferencia y en ocasiones se pierde la señal, se cambia por uno nuevo, se realizan pruebas funcionales. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Monday | 0
118744 | CORRECTIVO | 1038412924 | JULIANA GOMEZ GIRALDO | Monitor de signos vitales Buenos dias, el brazalete de toma de tension arterial del monitor 3648 se encuentra malo, no insulfa por lo tanto no realiza la toma de presion arterial |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | H1-T1 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 986 | 3648 |  | EDAN | IM70 | 001488-M15804060030 | 2025-08-16 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Servicio indica que monitor no toma NIBP Actividad realizada: Se realiza pruebas con brazalete neonatal y adulto sin evidenciar falla, posteriormente se detecta fuga de aire en brazalete adulto, se reemplaza por uno nuevo, se realizan múltiples pruebas con ambos brazaletes. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-08-12 12:23 |  | 2025-08-12 13:23 | 2025-08-12 14:32 | 68 | 0 | 68 | 259045 | Media | 2025-08-12 08:54 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: servicio indica que monitor no toma nibp actividad realizada: se realiza pruebas con brazalete neonatal y adulto sin evidenciar falla, posteriormente se detecta fuga de aire en brazalete adulto, se reemplaza por uno nuevo, se realizan múltiples pruebas con ambos brazaletes. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Tuesday | 1
117471 | CORRECTIVO | 1007290703 | ANA ISABEL LONDOÑO LONDOÑO | Saturador del monitor disfuncional Saturador del monitor disfuncional |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | H1-T1 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 986 | 3648 |  | EDAN | IM70 | 001488-M15804060030 | 2025-06-28 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: pinza de saturación pierde la señal. Actividad realizada: Se realizan múltiples pruebas funcionales, encontrando finalmente que el problema proviene de la interfaz, debido a que el problema se encuentra cercano al conector db9 no es posible reparar, se reemplaza por interfaz nueva Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-06-27 08:05 |  | 2025-06-27 08:11 | 2025-06-27 09:10 | 59 | 0 | 59 | 256178 | Media | 2025-06-27 07:55 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza de saturación pierde la señal. actividad realizada: se realizan múltiples pruebas funcionales, encontrando finalmente que el problema proviene de la interfaz, debido a que el problema se encuentra cercano al conector db9 no es posible reparar, se reemplaza por interfaz nueva estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Friday | 4
120526 | CORRECTIVO | 1040051485 | JULIANA VALENCIA OSORIO | saturador con mal funcionamiento saturador con mal funcionamiento |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | H1-T1 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 987 | 3647 |  | EDAN | IM70 | 001488-M15804060027 | 2025-10-18 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pinza de saturación con perdida de señal Actividad realizada: Se realizan pruebas observando que la perdida se presenta en el conector de la interfaz, se corta un tramo del cable y se suelda nuevamente el conector, se realizan pruebas de funcionamiento exitosas. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-10-11 10:58 |  | 2025-10-11 13:04 | 2025-10-11 13:53 | 49 | 0 | 49 | 262882 | Media | 2025-10-11 07:32 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza de saturación con perdida de señal actividad realizada: se realizan pruebas observando que la perdida se presenta en el conector de la interfaz, se corta un tramo del cable y se suelda nuevamente el conector, se realizan pruebas de funcionamiento exitosas. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Saturday | 5
120362 | CORRECTIVO | 1036942919 | aura cristina gomez zuluaga | pulsioximetro no sensa, sin luz se reporta pulsioximetro de la sala de transicion quirurgica no sensa, sin luz; en el momento tenemos una paciente con estado critico en la sala. por favor priorizar |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1079 | 4182 |  | EDAN | IM70 | 360080-M18506920001 | 2025-10-11 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pinza de saturación no sensa correctamente Actividad realizada: Se realiza prueba de funcionamiento observando que se pierde la señal, se cambia conector ya que tiene pines cortos pero el problema persiste, se cambia cable completo y se realizan pruebas funcionales. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-10-06 17:29 |  | 2025-10-06 17:46 | 2025-10-06 19:03 | 76 | 0 | 76 | 262561 | Media | 2025-10-06 17:28 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza de saturación no sensa correctamente actividad realizada: se realiza prueba de funcionamiento observando que se pierde la señal, se cambia conector ya que tiene pines cortos pero el problema persiste, se cambia cable completo y se realizan pruebas funcionales. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Monday | 0
121324 | CORRECTIVO | 1040051485 | JULIANA VALENCIA OSORIO | saturador malo satuador con mal funcionamiento |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | H1-T1 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 986 | 3648 |  | EDAN | IM70 | 001488-M15804060030 | 2025-11-15 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pinza de saturación no censa Actividad realizada: Se realiza prueba en monitor del servicio donde se observa que el led emisor no enciende, se prueba en monitor del área y si funciona, se realizan múltiples pruebas y no falla, lo que permite determinar que el monitor del servicio no la reconoce por tener los pines cortos el conector de la interfaz, se realiza cambio de conector por uno de pines mas largos, se prueba en monitor del servicio funcionando de manera adecuada. Estado final: Equipo funciona correctamente Repuestos: no | 2025-11-08 13:25 |  | 2025-11-08 13:28 | 2025-11-08 14:02 | 34 | 0 | 34 | 264503 | Media | 2025-11-08 12:40 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza de saturación no censa actividad realizada: se realiza prueba en monitor del servicio donde se observa que el led emisor no enciende, se prueba en monitor del área y si funciona, se realizan múltiples pruebas y no falla, lo que permite determinar que el monitor del servicio no la reconoce por tener los pines cortos el conector de la interfaz, se realiza cambio de conector por uno de pines mas largos, se prueba en monitor del servicio funcionando de manera adecuada. estado final: equipo funciona correctamente repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Saturday | 5
108370 | CORRECTIVO | 1017201760 | ESTEFANIA VELEZ CHAVARRIA | Brazalete malo Buenas tardes, solicito amablemente cambio por reposición de brazalete naranja 9 to 14.8cms el cual se encuentra roto, al realizar la medición de presión arterial no es la adecuada, muchas gracias, feliz tarde. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIP |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1080 | 4183 | 4183 | EDAN | IM70 | 360080-M18506920002 | 2025-01-18 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Brazalete con fuga Actividad realizada: Se revisa brazalete, se hacen pruebas y se encuentra fuga, se reemplaza por uno nuevo. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-01-17 15:38 |  | 2025-01-17 15:38 | 2025-01-17 16:27 | 49 | 0 | 49 | 244798 | Media | 2025-01-17 15:02 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: brazalete con fuga actividad realizada: se revisa brazalete, se hacen pruebas y se encuentra fuga, se reemplaza por uno nuevo. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Friday | 4
116280 | CORRECTIVO | 1001390701 | YASMIN YULIANA LONDOÑO VASQUEZ | pulsoximetro malo pulsoximetro malo |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | H3-T2 | CUARTO DE EQUIPOS | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 982 | 3308 |  | EDAN | M9 IBP | 301499-M14202810008 | 2025-05-31 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pinza de saturación no sensa correctamente Actividad realizada: Se realizan pruebas y se observa pinza dando valores por fuera de los normales, se destapa conector observando que hay algunos pines haciendo contacto entre ellos, se desueldan, se cortan cables y se sueldan nuevamente, se realizan pruebas de funcionamiento. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-05-27 07:33 |  | 2025-05-27 09:14 | 2025-05-27 10:23 | 69 | 0 | 69 | 254059 | Media | 2025-05-27 02:57 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza de saturación no sensa correctamente actividad realizada: se realizan pruebas y se observa pinza dando valores por fuera de los normales, se destapa conector observando que hay algunos pines haciendo contacto entre ellos, se desueldan, se cortan cables y se sueldan nuevamente, se realizan pruebas de funcionamiento. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Tuesday | 1
119660 | CORRECTIVO | 1001531141 | jhojana henao tabares | OXIMETRO MONITOR DE SIGNOS VITALES Oximetro en mal estado de monitor de signos vitales de sala de transicion quirurgica |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1079 | 4182 |  | EDAN | IM70 | 360080-M18506920001 | 2025-09-13 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: pinza de saturación con resortes malos Actividad realizada: Se destapa pinza se reemplazan resortes, se arma nuevamente y se realizan pruebas de funcionamiento Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-09-11 10:38 |  | 2025-09-11 10:51 | 2025-09-11 11:18 | 27 | 0 | 27 | 261001 | Media | 2025-09-11 09:24 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza de saturación con resortes malos actividad realizada: se destapa pinza se reemplazan resortes, se arma nuevamente y se realizan pruebas de funcionamiento estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Thursday | 3
121605 | CORRECTIVO | 1038418449 | daniela rios arbelaez | PULSOXIMETRO NO SENSA PULSOXIMETRO NO SENSA, NO ENCIENDE LUZ ROJA PARA SENSAR. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1043 | 3819 |  | NIHON KOHDEN | BSM-3763-Q01 | 7904 | 2025-11-22 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: pinza de saturación no sensa Actividad realizada: se realizan pruebas funcionales encontrando la interfaz mala, se reemplaza por una nueva y se realizan pruebas Estado final: equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-11-19 07:40 |  | 2025-11-19 08:27 | 2025-11-19 09:02 | 35 | 0 | 35 | 265057 | Media | 2025-11-18 18:44 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza de saturación no sensa actividad realizada: se realizan pruebas funcionales encontrando la interfaz mala, se reemplaza por una nueva y se realizan pruebas estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Wednesday | 2
118515 | CORRECTIVO | 1037667711 | sara alvarez arbelaez | tensiometro con fuga de aire proximal el tensiometro se escucha con fuga de aire proximal y no funciona |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1052 | 3928 |  | NIHON KOHDEN | BSM-6501 TRITON | 05532 MODLO:21658 | 2025-08-09 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Brazalete con fuga y pinza de saturación no sensa Actividad realizada: Se realizan pruebas observando que el brazalete presenta fuga y desgaste en velcro, se reemplaza por uno nuevo, además se encuentra que pinza de saturación no sensa, se realizan pruebas y se observa que la interfaz esta mala, no es posible reparar, se cambia por una nueva. Se realizan pruebas de funcionamiento exitosas Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-08-04 07:38 |  | 2025-08-04 10:23 | 2025-08-04 10:58 | 35 | 0 | 35 | 258521 | Media | 2025-08-03 01:48 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: brazalete con fuga y pinza de saturación no sensa actividad realizada: se realizan pruebas observando que el brazalete presenta fuga y desgaste en velcro, se reemplaza por uno nuevo, además se encuentra que pinza de saturación no sensa, se realizan pruebas y se observa que la interfaz esta mala, no es posible reparar, se cambia por una nueva. se realizan pruebas de funcionamiento exitosas estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO, DESGASTE_NORMAL | ['MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO', 'DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Monday | 0
123256 | CORRECTIVO | 1036782256 | ELIZABETH CAMPUZANO POSADA | Por favor revisar pinza de oximetro, Gracias Buenos días Por favor revisar pinza de oxímetro, no censa adecuadamente. Gracias |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | H5-T2 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1054 | 3652 |  | EDAN | M50 | 333124-M15707590001 | 2025-12-27 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pinza de saturación no sensa Actividad realizada: Se revisa pinza encontrando que el diodos emisor no enciende, se desarma y se revisa diodo encontrandolo bueno, sin embargo se mide continuidad en los cables y se encuentra uno de ellos interrumpido, debido a que es con conector DB9 no es posible reparar, se reemplaza por una una nueva. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-12-22 08:55 |  | 2025-12-22 10:56 | 2025-12-22 14:59 | 243 | 184 | 59 | 266837 | Media | 2025-12-22 06:22 | REALIZADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza de saturación no sensa actividad realizada: se revisa pinza encontrando que el diodos emisor no enciende, se desarma y se revisa diodo encontrandolo bueno, sin embargo se mide continuidad en los cables y se encuentra uno de ellos interrumpido, debido a que es con conector db9 no es posible reparar, se reemplaza por una una nueva. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Monday | 0
118588 | CORRECTIVO | 1007346623 | VERONICA MARIA AGUDELO ATEHORTUA | ekg disfuncional no sensa frecuencia cardiaca |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1051 | 3929 |  | NIHON KOHDEN | BSM-6501 TRITON | 05533 MODLO:21659 | 2025-08-09 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Monitor de signos no sensa ecg Actividad realizada: Se realizan pruebas de funcionamiento con equipo patrón observando que en el monitor no se visualiza nada, se reemplazan los latiguillos y de inmediato el equipo comienza a sensar. Se realizan múltiples pruebas. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-08-06 07:33 |  | 2025-08-06 08:01 | 2025-08-06 10:35 | 154 | 105 | 49 | 258715 | Media | 2025-08-06 01:32 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: monitor de signos no sensa ecg actividad realizada: se realizan pruebas de funcionamiento con equipo patrón observando que en el monitor no se visualiza nada, se reemplazan los latiguillos y de inmediato el equipo comienza a sensar. se realizan múltiples pruebas. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Wednesday | 2
120412 | CORRECTIVO | 1001725264 | MANUELA HERNANDEZ SUAREZ | Pinza de oximetria Buenas tarde, la pinza de oximetria se encuentra en mal estado, muchas graacias |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | H5-T2 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1054 | 3652 |  | EDAN | M50 | 333124-M15707590001 | 2025-10-11 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pinza de saturación con parte despegada Actividad realizada: Se adhiere con pega la parte despegada, se ajustan resortes y se realizan pruebas funcionales Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-10-07 14:44 |  | 2025-10-07 15:24 | 2025-10-07 16:14 | 50 | 0 | 50 | 262622 | Media | 2025-10-07 14:09 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza de saturación con parte despegada actividad realizada: se adhiere con pega la parte despegada, se ajustan resortes y se realizan pruebas funcionales estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Tuesday | 1
108015 | CORRECTIVO | 1040032143 | mariana toro restrepo | EKG MALO TIEN UN PIN DEL EKG PELADO Y NO DEJA TOMAR SIGNOS |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 970 | 4178 |  | EDAN | IM70 | 360080-M18506920006 | 2025-01-18 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Cable de ecg con un latiguillo malo Actividad realizada: Se revisa cable observando uno de los latiguillos con el encauchetado roto, y al realizar las pruebas con equipo patrón se encuentra que la señal se pierde, se identifican que los 3 latiguillos presentan ausencia de señal o interferencia, se reemplazan por unos nuevos. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-01-13 12:41 |  | 2025-01-13 14:38 | 2025-01-13 15:07 | 29 | 0 | 29 | 244391 | Media | 2025-01-12 15:35 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cable de ecg con un latiguillo malo actividad realizada: se revisa cable observando uno de los latiguillos con el encauchetado roto, y al realizar las pruebas con equipo patrón se encuentra que la señal se pierde, se identifican que los 3 latiguillos presentan ausencia de señal o interferencia, se reemplazan por unos nuevos. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Monday | 0
108330 | CORRECTIVO | 1001479560 | SUSANA RAMIREZ MONTOYA | Pinza de oximetria mala Buenos dias para reportar que tenemos una de las pinzas de oximetria mala, si nos colaboran porfa y mil gracias |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | H5-T2 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1054 | 3652 |  | EDAN | M50 | 333124-M15707590001 | 2025-01-18 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pinza de saturación no cierra correctamente Actividad realizada: Se revisa accesorio observando que tiene los dos resortes reventados, se desarma se ponen resortes en buen estado, se verifica el correcto cerrado de la pinza, se hacen pruebas funcionales. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-01-17 11:28 |  | 2025-01-17 12:24 | 2025-01-17 14:13 | 110 | 67 | 43 | 244754 | Media | 2025-01-17 11:21 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza de saturación no cierra correctamente actividad realizada: se revisa accesorio observando que tiene los dos resortes reventados, se desarma se ponen resortes en buen estado, se verifica el correcto cerrado de la pinza, se hacen pruebas funcionales. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Friday | 4
116460 | CORRECTIVO | 1007108058 | JAKELINE FERIA ESTRADA | BUENOS DIAS BUENOS DIAS PORFAVOR REVISAR PULSIOXIMETRO MONITOR EDAN 3310, NO FUNCIONA, GRACIAS |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | H3-T1 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 979 | 3310 |  | EDAN | M9 IBP | 301499-M14202810002 | 2025-06-07 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pinza de saturación no sensa Actividad realizada: Se revisa encontrando que no mide el diodo receptor, se retira y se mide en vacío se observa bueno, se mide continuidad de los cables encontrando uno interrumpido, se cambia por uno del mismo cable, al realizar pruebas se nota perdida de señal, se cambia cable completo, se realizan pruebas funcionales Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-05-31 08:59 |  | 2025-05-31 09:22 | 2025-05-31 10:32 | 70 | 0 | 70 | 254391 | Media | 2025-05-31 08:10 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza de saturación no sensa actividad realizada: se revisa encontrando que no mide el diodo receptor, se retira y se mide en vacío se observa bueno, se mide continuidad de los cables encontrando uno interrumpido, se cambia por uno del mismo cable, al realizar pruebas se nota perdida de señal, se cambia cable completo, se realizan pruebas funcionales estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Saturday | 5
113369 | CORRECTIVO | 1041228894 | juan fernando lopez gomez | monitor malo Monitor no censa la presión arterial |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | H3-T1 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 979 | 3310 |  | EDAN | M9 IBP | 301499-M14202810002 | 2025-03-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Monitor se signos vitales en ocasiones no toma la presión Actividad realizada: Se realizan pruebas funcionales observando que en ocasiones no toma o se demora mucho en hacerlo. se comienzan a hacer pruebas y arroja constantemente fuga neumática, se destapa y se revisa encontrando todo internamente en buen estado, finalmente se encuentra que los acoples de la manguera están generando la fuga, se retiran y se realiza prueba sin los acoples y el equipo ya no genera fuga, se deja manguera sin los acoples. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-03-07 08:29 |  | 2025-03-07 09:06 | 2025-03-07 10:52 | 107 | 0 | 107 | 248556 | Media | 2025-03-07 08:26 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: monitor se signos vitales en ocasiones no toma la presión actividad realizada: se realizan pruebas funcionales observando que en ocasiones no toma o se demora mucho en hacerlo. se comienzan a hacer pruebas y arroja constantemente fuga neumática, se destapa y se revisa encontrando todo internamente en buen estado, finalmente se encuentra que los acoples de la manguera están generando la fuga, se retiran y se realiza prueba sin los acoples y el equipo ya no genera fuga, se deja manguera sin los acoples. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Friday | 4
119753 | CORRECTIVO | 1127338052 | yeritza anabel caballero ortiz | POR FAVOR ME AYUDAN CON PULSO-OXIMETRO DE MONITOR POR FAVOR ME AYUDAN CON PULSO-OXIMETRO DE MONITOR DE CUBICULO #15 DE VIP , LE AGRADEZCO POR TODA SU AYUDA Y OPORTUNA GESTION A LA SOLICITUD , MUY AMABLES |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 959 | 4066 |  | EDAN | IM70 | 360080-M17911550009 | 2025-09-20 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pinza de saturación no sensa Actividad realizada: Se realizan pruebas de funcionamiento observando que al realizar movimientos en la interfaz la señal se pierde, se intenta reparar realizando corte de un tramo del cable y se suelda nuevamente, sin embargo el problema persiste, por lo tanto se reemplaza por una interfaz nueva ya que no es posible reparar. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-09-15 14:14 |  | 2025-09-15 14:15 | 2025-09-15 15:05 | 50 | 0 | 50 | 261190 | Media | 2025-09-15 11:37 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza de saturación no sensa actividad realizada: se realizan pruebas de funcionamiento observando que al realizar movimientos en la interfaz la señal se pierde, se intenta reparar realizando corte de un tramo del cable y se suelda nuevamente, sin embargo el problema persiste, por lo tanto se reemplaza por una interfaz nueva ya que no es posible reparar. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Monday | 0
108540 | CORRECTIVO | 15385929 | JAMER HUMBERTO BEDOYA VALENCIA | Monitor de quina de anestesia flojo Monitor de signos vitales de quina de anestesia esta fijo al soporte de una esquina con un tornillo, esta a punto de caer. Por favor fijarlo urgente antes que caiga al piso. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 962 | 4056 |  | NIHON KOHDEN | BSM-6501 TRITON | 5511 - 21634 | 2025-01-25 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: monitor sin tornillos que lo fijan a la base Actividad realizada: Se realiza instalación de tornillos para fijar monitor a la base del soporte de la maquina, se verifica que quede estable. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-01-23 09:08 |  | 2025-01-23 09:55 | 2025-01-23 10:36 | 40 | 0 | 40 | 245151 | Media | 2025-01-23 09:06 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: monitor sin tornillos que lo fijan a la base actividad realizada: se realiza instalación de tornillos para fijar monitor a la base del soporte de la maquina, se verifica que quede estable. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Thursday | 3
117660 | CORRECTIVO | 43689243 | DIANA PATRICIA BEDOYA ESCOBAR | Modulo biss le falta cable Buen dia Recibo modulo de biss sin el cable que conecta modulo con sensor de usuario, se busca por todo el servicio y no se encuentra. Gracias |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CIRUGÍA | QUIRÓFANO 2 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 962 | 4056 |  | NIHON KOHDEN | BSM-6501 TRITON | 5511 - 21634 | 2025-07-05 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Cable de interconexión entre módulo y paciente perdido Actividad realizada: Se busca por todo el servicio cable en cuestión, no se logra encontrar en el servicio, por lo que se gestión para adquirir repuesto. Estado final: Se deja en pausa, mientras llega repuesto de cable perdido Repuestos: No 11/07/2025: Se entrega módulo bis con cable interfaz para ser probado. Jefe Leidy Pineda indica qué módulo funcionó de manera correcta. | 2025-07-04 08:52 |  | 2025-07-04 09:09 | 2025-07-11 17:42 | 10593 | 10571 | 22 | 256421 | Media | 2025-07-02 09:42 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cable de interconexión entre módulo y paciente perdido actividad realizada: se busca por todo el servicio cable en cuestión, no se logra encontrar en el servicio, por lo que se gestión para adquirir repuesto. estado final: se deja en pausa, mientras llega repuesto de cable perdido repuestos: no 11/07/2025: se entrega módulo bis con cable interfaz para ser probado. jefe leidy pineda indica qué módulo funcionó de manera correcta. | MAL_MANEJO_CABLES, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_MANEJO_CABLES', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Friday | 4
116994 | CORRECTIVO | 1007346781 | sandra milena castrillon jaramillo | Pulsoxímetro dañado No funciona pulsioxímetro de monitor #1 de recuperación POS |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CIRUGÍA | RECUPERACIÓN 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 955 | 3574 |  | EDAN | M50 | 333123-M5503310020 | 2025-06-21 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: pinza de saturación no sensa Actividad realizada: Se encuentran cables sueltos en el conector, se corta tramo que ya se encuentra en malas condiciones, y se sueldan nuevamente los cables al conector, se realizan pruebas de funcionamiento Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-06-16 18:25 |  | 2025-06-17 09:57 | 2025-06-17 10:39 | 42 | 0 | 42 | 255502 | Alta | 2025-06-16 18:25 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza de saturación no sensa actividad realizada: se encuentran cables sueltos en el conector, se corta tramo que ya se encuentra en malas condiciones, y se sueldan nuevamente los cables al conector, se realizan pruebas de funcionamiento estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Monday | 0
118911 | CORRECTIVO | 1000760933 | emmanuel cardona quintero | Se reporta Pulsoximetro Buenos Días Se reporta Pulsoximetro del Cubículo 8 de Recuperación POS debido a que está un poco despegado el cable de la pinza, favor revisar y si es posible, reparar. Muchas Gracias. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 953 | 3572 |  | EDAN | M50 | 333123-M15503310008 | 2025-08-23 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: pinza de saturación con cableado expuesto Actividad realizada: Se observa pinza con cable expuesto, se corta tramo afectado, se suelda nuevamente y se realizan pruebas funcionales Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-08-19 11:21 |  | 2025-08-19 12:43 | 2025-08-19 13:34 | 51 | 0 | 51 | 259354 | Media | 2025-08-17 06:02 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza de saturación con cableado expuesto actividad realizada: se observa pinza con cable expuesto, se corta tramo afectado, se suelda nuevamente y se realizan pruebas funcionales estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Tuesday | 1
119901 | CORRECTIVO | 1036393343 | LEIDY JOHANA MONTOYA GALLO | Se reporta cable de EKG de la maquina de anestesia Se reporta cable de EKG de la maquina de anestesia Quirofano 2 |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 962 | 4056 |  | NIHON KOHDEN | BSM-6501 TRITON | 5511 - 21634 | 2025-09-20 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: se reporta cable EKG que muestra ruido en la señal Actividad realizada: se verifican el cable troncal y los latiguillos en el equipo patrón y mejora la señal, al desconectar el patrón el equipo seguía mostrando ruido para verificar el uso real se prueba en paciente y se observa ruido, se cambian los latiguillos y el problema persiste, se procede a cambien el cable troncal y muestra la señal correctamente. Estado final: equipo funcional Repuestos: si | 2025-09-19 11:00 |  | 2025-09-19 11:08 | 2025-09-19 12:56 | 108 | 0 | 108 | 261521 | Media | 2025-09-19 10:05 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se reporta cable ekg que muestra ruido en la señal actividad realizada: se verifican el cable troncal y los latiguillos en el equipo patrón y mejora la señal, al desconectar el patrón el equipo seguía mostrando ruido para verificar el uso real se prueba en paciente y se observa ruido, se cambian los latiguillos y el problema persiste, se procede a cambien el cable troncal y muestra la señal correctamente. estado final: equipo funcional repuestos: si | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Friday | 4
120359 | CORRECTIVO | 1036782256 | ELIZABETH CAMPUZANO POSADA | Revisar por favor monitor de signos vitales Buenas tardes, por favor revisar por favor monitor de signos vitales asignación 2 |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | H5-T2 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 969 | 4177 |  | EDAN | IM70 | 360080-M18611800004 | 2025-10-11 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pinza de saturación no sensa correctamente Actividad realizada: Se realiza revisión encontrando diodo emisor defectuoso, se realiza reparación y se hacen pruebas funcionales Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-10-06 15:19 |  | 2025-10-06 16:06 | 2025-10-06 16:56 | 50 | 0 | 50 | 262555 | Media | 2025-10-06 14:24 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza de saturación no sensa correctamente actividad realizada: se realiza revisión encontrando diodo emisor defectuoso, se realiza reparación y se hacen pruebas funcionales estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Monday | 0
121410 | CORRECTIVO | 1007291034 | JENIFER OSPINA PEREZ | Pinza mala Buenas tardes la pinza de oximetria se encuentra en mal estado, muchas gracias |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | H3-T2 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 969 | 4177 |  | EDAN | IM70 | 360080-M18611800004 | 2025-11-15 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pinza desarmada Actividad realizada: Se arma nuevamente la pinza ya que se encuentra con los resortes por fuera. Se realizan pruebas funcionales Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-11-11 13:50 |  | 2025-11-11 13:50 | 2025-11-11 14:26 | 36 | 0 | 36 | 264651 | Media | 2025-11-11 13:36 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza desarmada actividad realizada: se arma nuevamente la pinza ya que se encuentra con los resortes por fuera. se realizan pruebas funcionales estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Tuesday | 1
115751 | CORRECTIVO | 1007271841 | sindy daniela botero giraldo | Saturador disfuncional Saturador de uno de los kit de monitoria de transporte se encuentra disfuncional, alumbra pero no sensa. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 958 | 4065 |  | EDAN | IM70 | 360080-M17911550001 | 2025-05-24 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pinza de saturación no sensa Actividad realizada: Se revisa pinza, se observa que el emisor enciende de manera muy tenue, se miden ambos diodos observando que dan los valores correspondientes, se evidencia parte del conector quebrada, lo que no permite un buen contacto dentro del monitor, además de uno de los cables un poco suelto, se desuelda conector, se cambia parte quebrada por una en buen estado, se suelda nuevamente, se realizan pruebas de funcionamiento. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-05-19 07:31 |  | 2025-05-19 07:38 | 2025-05-19 08:28 | 50 | 0 | 50 | 253431 | Media | 2025-05-18 00:23 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza de saturación no sensa actividad realizada: se revisa pinza, se observa que el emisor enciende de manera muy tenue, se miden ambos diodos observando que dan los valores correspondientes, se evidencia parte del conector quebrada, lo que no permite un buen contacto dentro del monitor, además de uno de los cables un poco suelto, se desuelda conector, se cambia parte quebrada por una en buen estado, se suelda nuevamente, se realizan pruebas de funcionamiento. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Monday | 0
117345 | CORRECTIVO | 1036964118 | laura sofia usme franco | Pinza de monitor Mal funcionamiento de la pinza del monitor de signos vitales. Gracias. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | H5-T2 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 969 | 4177 |  | EDAN | IM70 | 360080-M18611800004 | 2025-06-28 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: pinza de saturación no acopla al dedo de los pacientes Actividad realizada: Se revisa pinza encontrando resortes reventados, se desarma, se cambian los resortes y se arma nuevamente, se realizan pruebas funcionales Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-06-24 14:59 |  | 2025-06-24 15:00 | 2025-06-24 15:49 | 49 | 0 | 49 | 255957 | Media | 2025-06-24 13:51 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza de saturación no acopla al dedo de los pacientes actividad realizada: se revisa pinza encontrando resortes reventados, se desarma, se cambian los resortes y se arma nuevamente, se realizan pruebas funcionales estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Tuesday | 1
118764 | CORRECTIVO | 1003198135 | luis alfonso cardona porto | electrodo malo electrodo malo |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 958 | 4065 |  | EDAN | IM70 | 360080-M17911550001 | 2025-08-16 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Latiguillo malo Actividad realizada: Se revisa latiguillo, al ponerlo en la troncal genera interferencia, se reemplaza por uno en buen estado Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-08-12 17:27 |  | 2025-08-12 18:45 | 2025-08-12 19:05 | 20 | 0 | 20 | 259079 | Media | 2025-08-12 12:17 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: latiguillo malo actividad realizada: se revisa latiguillo, al ponerlo en la troncal genera interferencia, se reemplaza por uno en buen estado estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Tuesday | 1
118988 | CORRECTIVO | 39447628 | luz beatriz saenz buitrago | cable de saturacion malo Cordial saludo por favor revisar cable de saturacion ,esta malo (pelado el cable ) muchas gracias . |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2476 | 4523 |  | EDAN | IM70 | 360080-M19306500003 | 2025-08-23 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: interfaz con encuachetado fracturado Actividad realizada: Se realiza recubrimiento con cinta autofundente, se realizan pruebas de funcionamiento Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-08-21 18:41 |  | 2025-08-21 18:42 | 2025-08-21 19:03 | 20 | 0 | 20 | 259574 | Media | 2025-08-21 13:41 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: interfaz con encuachetado fracturado actividad realizada: se realiza recubrimiento con cinta autofundente, se realizan pruebas de funcionamiento estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Thursday | 3
118559 | CORRECTIVO | 30391469 | dora albeny herrera duque | CABLES MALO Buenas noches Se reporta cable para toma de oximetria dañado muchas gracias |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2473 | 4522 |  | EDAN | IM70 | 360080-M19413340006 | 2025-08-09 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: interfaz con encauchetado fracturado Actividad realizada: Se realiza reparación del tramo afectado con cinta auto fundente, se realizan pruebas de funcionamiento. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-08-05 07:32 |  | 2025-08-05 08:01 | 2025-08-05 09:13 | 72 | 23 | 49 | 258631 | Media | 2025-08-05 02:08 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: interfaz con encauchetado fracturado actividad realizada: se realiza reparación del tramo afectado con cinta auto fundente, se realizan pruebas de funcionamiento. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Tuesday | 1
113286 | CORRECTIVO | 30391469 | dora albeny herrera duque | CABLE DE OXIMETRIA DAÑADO BUENAS TARDES SE REPORTA CABLE DE OXIMETRIA DAÑADO |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2473 | 4522 |  | EDAN | IM70 | 360080-M19413340006 | 2025-03-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: interfaz de oximetría con cable expuesto Actividad realizada: Se realiza reparación con cinta autofundente, se cubre la parte y se realizan pruebas de funcionamiento Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-03-05 07:33 |  | 2025-03-05 08:20 | 2025-03-05 09:02 | 42 | 0 | 42 | 248306 | Media | 2025-03-04 14:29 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: interfaz de oximetría con cable expuesto actividad realizada: se realiza reparación con cinta autofundente, se cubre la parte y se realizan pruebas de funcionamiento estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Wednesday | 2
120451 | CORRECTIVO | 1036950741 | maria camila londoño rodriguez | interface de saturacion Coordial saludo por favor revisar cable de saturacion de oxigeno de monitor edan , el cable esta en la oficina . Muchas gracias . Feliz Dia |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2473 | 4522 |  | EDAN | IM70 | 360080-M19413340006 | 2025-10-11 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Servicio indica que interfaz no funciona Actividad realizada: Se realizan pruebas funcionales observando que la interfaz no falla, funciona de manera adecuada, se generan movimientos y en ningún momento se pierde la señal. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-10-08 18:17 |  | 2025-10-08 18:57 | 2025-10-08 19:16 | 18 | 0 | 18 | 262721 | Media | 2025-10-08 16:16 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: servicio indica que interfaz no funciona actividad realizada: se realizan pruebas funcionales observando que la interfaz no falla, funciona de manera adecuada, se generan movimientos y en ningún momento se pierde la señal. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Wednesday | 2
113287 | CORRECTIVO | 30391469 | dora albeny herrera duque | cable de oximetria BUENAS TARDES SE REPORTA CABLE DE OXIMETRIA DAÑADO |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2476 | 4523 |  | EDAN | IM70 | 360080-M19306500003 | 2025-03-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Interfaz de oximetría con cable expuesto Actividad realizada: Se realiza reparación con cinta autofundente, se realizan pruebas funcionales Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-03-05 07:33 |  | 2025-03-05 09:02 | 2025-03-05 09:15 | 13 | 0 | 13 | 248309 | Media | 2025-03-04 14:33 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: interfaz de oximetría con cable expuesto actividad realizada: se realiza reparación con cinta autofundente, se realizan pruebas funcionales estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Wednesday | 2
114712 | CORRECTIVO | 1038796653 | luz elena marulanda chaverra | oximetro no funciona OXIMETRO NO SENSA |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1955 | 4349 |  | EDAN | IM50 | 360069-M18C15120080 | 2025-04-26 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pinza de oximetría no sensa Actividad realizada: Se revisa pinza observando pines de conector torcidos y cortos, se reemplaza conector, se realizan pruebas funcionales y se observa que se pierde la señal, se corta tramo que aparentemente es el afectado, pero al soldar nuevamente el problema persiste, no es posible cortar el cable debido a que quedaría muy corto, no es posible reparar, se reemplaza por una pinza reparada en buen estado del taller. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no. | 2025-04-21 07:56 |  | 2025-04-21 09:13 | 2025-04-21 11:04 | 110 | 0 | 110 | 251523 | Media | 2025-04-19 18:54 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza de oximetría no sensa actividad realizada: se revisa pinza observando pines de conector torcidos y cortos, se reemplaza conector, se realizan pruebas funcionales y se observa que se pierde la señal, se corta tramo que aparentemente es el afectado, pero al soldar nuevamente el problema persiste, no es posible cortar el cable debido a que quedaría muy corto, no es posible reparar, se reemplaza por una pinza reparada en buen estado del taller. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no. | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Monday | 0
108042 | CORRECTIVO | 39447628 | luz beatriz saenz buitrago | INTERFACE DE SATURACION MALA Buenos dias , por favor reponer cable de interface de saturacion de oxigeno de monitor edan nro 4521. esta ubicado en el cubiculo nro 5 de UCIN. La reposicion esta en el puesto de enfermeria de ucin. Feliz dia. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2472 | 4521 |  | EDAN | IM70 | 360080-M19203210006 | 2025-01-18 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Servicio indica que interfaz no funciona de manera correcta Actividad realizada: Se revisa accesorio, se verifica conector y se hacen pruebas observando que funciona de manera correcta, sin embargo se observa que es de pines muy cortos, se realiza cambio de conector para asegurar que este haga el contacto correcto en el equipo, se realizan pruebas funcionales. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-01-14 10:51 |  | 2025-01-14 11:42 | 2025-01-14 12:59 | 77 | 15 | 62 | 244496 | Media | 2025-01-14 09:04 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: servicio indica que interfaz no funciona de manera correcta actividad realizada: se revisa accesorio, se verifica conector y se hacen pruebas observando que funciona de manera correcta, sin embargo se observa que es de pines muy cortos, se realiza cambio de conector para asegurar que este haga el contacto correcto en el equipo, se realizan pruebas funcionales. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Tuesday | 1
121772 | CORRECTIVO | 1037580236 | susana jaramillo cadavid | No apreta la fresa La pieza de alta EB1079 no apreta la fresa, se prueba con diferentes llaves y ninguna le funciona |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | ODONTOLOGÍA |  | PIEZA DE ALTA VELOCIDAD | 1888 |  | EB1079 | NSK | PANAMAX 2R STAND | ABH70271 ALTA 1 | 2025-11-29 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pieza de alta no retiene las fresas Actividad realizada: Se realiza revisión y se observa que la turbina no aprieta las fresas, se destapa y se observa turbina con mandril mas afuera de lo normal, se ingresa nuevamente y se instala, se realizan pruebas funcionales Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no Nota: Orden se atiende hasta las 17:20 | 2025-11-25 12:06 |  | 2025-11-25 16:30 | 2025-11-25 18:20 | 110 | 0 | 110 | 265424 | Media | 2025-11-25 08:24 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pieza de alta no retiene las fresas actividad realizada: se realiza revisión y se observa que la turbina no aprieta las fresas, se destapa y se observa turbina con mandril mas afuera de lo normal, se ingresa nuevamente y se instala, se realizan pruebas funcionales estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no nota: orden se atiende hasta las 17:20 | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Tuesday | 1
118983 | CORRECTIVO | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS | Interfaz de SpO2 con cableado interno expuesto. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2473 | 4522 |  | EDAN | IM70 | 360080-M19413340006 | 2025-08-23 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: interfaz con encauchetado fracturado Actividad realizada: No es posible repara la interfaz debido a que ha sido reparada en múltiples ocasiones, se reemplaza por una nueva. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-08-21 11:54 | 2025-08-21 11:54 | 2025-08-21 12:05 | 2025-08-21 12:29 | 24 | 0 | 24 |  |  |  | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: interfaz con encauchetado fracturado actividad realizada: no es posible repara la interfaz debido a que ha sido reparada en múltiples ocasiones, se reemplaza por una nueva. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Thursday | 3
108543 | CORRECTIVO | 1036598048 | JAVIER MAURICIO PATIÑO MESA | VELCRO DEL TENSIOMETRO GASTADO EL VELCRO DEL TENSIOMETRO ESTA MUY GASTADO Y POR ELLO SE ABRE CON FRECUENCIA DURANTE LA TOMA, SOBRE TODO CON PACIENTES DE FENOTIPO GRUESO. AGRADEZCO SI LO PUEDEN REEMPLAZAR |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | ATENCIÓN PRIMER NIVEL |  | TENSIÓMETRO | 1917 | EB1052 | EB1052 | WELCH ALLYN | DE PARED | 181105211855 | 2025-01-25 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Brazalete con velcro desgastado Actividad realizada: Se encuentra brazalete con velcro desgastado, se realiza cambio por uno nuevo ya que no se adhiere correctamente. Se realizan pruebas funcionales Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si Nota: no se realiza gestión oportuna al abrir y cerrar GT, se realiza desde 15:30 hasta las 15:45. | 2025-01-23 09:09 |  | 2025-01-23 16:19 | 2025-01-23 16:25 | 6 | 0 | 6 | 245072 | Media | 2025-01-22 08:25 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: brazalete con velcro desgastado actividad realizada: se encuentra brazalete con velcro desgastado, se realiza cambio por uno nuevo ya que no se adhiere correctamente. se realizan pruebas funcionales estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si nota: no se realiza gestión oportuna al abrir y cerrar gt, se realiza desde 15:30 hasta las 15:45. | MAL_USO_CONFIGURACION, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Thursday | 3
118768 | CORRECTIVO | 43715204 | DIANA PATRICIA MARIN GARCIA | cable electroconduccion Buenas tardes . Solicito amablemente revisar varios cables mono y bipolares , los cuales están reportando desde instrumentación que estan presentando fallas , por favor revisar los cables y las consolas . Muchas gracias . |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CIRUGÍA | QUIROFANO 6 | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-08-16 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Se reciben en el servicio 4 cables bipolares y 2 monopolares para conexión a consola de electrobisturí, se realiza verificación de integridad y conducción de corriente de cada uno de ellos con las pinzas adecuadas respectivamente, en pruebas de funcionamiento se evidencio funcionamiento intermitente en 2 cables bipolares y en los otros dos no se evidenció actividad de conducción de corriente, en cuanto a los monopolares, 1 de ellos sin actividad de funcionamiento y el otro si se halló funcionando correctamente. Estado Final: En proceso, se espera reposición de cables. 22/08/2025: Se informa a Diana Marín que los cables se deben solicitar por Farmacia. Se cierra la orden. | 2025-08-13 07:32 |  | 2025-08-13 08:37 | 2025-08-22 12:50 | 13212 | 13117 | 95 | 259111 | Media | 2025-08-12 15:40 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | se reciben en el servicio 4 cables bipolares y 2 monopolares para conexión a consola de electrobisturí, se realiza verificación de integridad y conducción de corriente de cada uno de ellos con las pinzas adecuadas respectivamente, en pruebas de funcionamiento se evidencio funcionamiento intermitente en 2 cables bipolares y en los otros dos no se evidenció actividad de conducción de corriente, en cuanto a los monopolares, 1 de ellos sin actividad de funcionamiento y el otro si se halló funcionando correctamente. estado final: en proceso, se espera reposición de cables. 22/08/2025: se informa a diana marín que los cables se deben solicitar por farmacia. se cierra la orden. | MAL_MANEJO_CABLES, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_MANEJO_CABLES', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Wednesday | 2
114018 | CORRECTIVO | 39192534 | sandra milena valencia moreno | Se reporta Monitor de signos vitales Buenos Días Se reporta Monitor de signos vitales debido a que al tomar la oximetría, toma con intermitencia o no toma, al cambiar por otro pulsoxímetro, no funciona; favor revisar y si es posible reparar. Muchas Gracias. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1941 | 4350 |  | EDAN | IM50 | 360069-M18C15120057 | 2025-04-05 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pinza de saturación mide de manera intermitente. Actividad realizada: Se realizan pruebas funcionales donde se observa que al realiza movimientos en la interfaz la señal se pierde, no es posible repara debido a que el problema esta muy cerca al conector DB9, se reemplaza por una nueva, se realizan pruebas funcionales. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-03-29 10:36 |  | 2025-03-29 11:34 | 2025-03-29 12:34 | 61 | 19 | 42 | 250098 | Media | 2025-03-29 09:58 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza de saturación mide de manera intermitente. actividad realizada: se realizan pruebas funcionales donde se observa que al realiza movimientos en la interfaz la señal se pierde, no es posible repara debido a que el problema esta muy cerca al conector db9, se reemplaza por una nueva, se realizan pruebas funcionales. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Saturday | 5
119638 | CORRECTIVO | 1214742777 | natalia durango muñoz | medidor de temperatura presenta daños Buenas tardes, se evidencia levantamiento de estructura metálica del termohigrometro, muchas gracias |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIP |  | TERMÓMETRO | 1838 | EB0965 | EB0965 | BIOTELECTRONICA | TM-01 | JH2626 | 2025-09-13 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Carcasa despegada Actividad realizada: Se encuentra termómetro con carcasa frontal despegada, se pega nuevamente. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-09-10 15:02 |  | 2025-09-10 15:13 | 2025-09-10 16:08 | 55 | 16 | 39 | 260957 | Media | 2025-09-10 14:43 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: carcasa despegada actividad realizada: se encuentra termómetro con carcasa frontal despegada, se pega nuevamente. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Wednesday | 2
124879 | CORRECTIVO | 1041325474 | DIANA CRISTINA MORALES GALLO | monitor de signos vitales flojo buenas tardes favor revisar monitor de signos vitales que se encuentra flojo gracias |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | URGENCIAS |  | GENERICO | 1862 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-12-27 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: carro de monitor con base floja Actividad realizada: Se realizan múltiples ajustes de la base para que quede segura, se pone tornillo debido a que no cuenta con el prisionero. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-12-26 16:07 |  | 2025-12-26 16:07 | 2025-12-26 17:15 | 68 | 0 | 68 | 267089 | Media | 2025-12-26 14:41 | REALIZADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: carro de monitor con base floja actividad realizada: se realizan múltiples ajustes de la base para que quede segura, se pone tornillo debido a que no cuenta con el prisionero. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Friday | 4
117837 | CORRECTIVO | 1007493333 | angie paola restrepo monsalve | clable de poder del monitor de malo no carga clable de poder del monitor de malo no carga |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1941 | 4350 |  | EDAN | IM50 | 360069-M18C15120057 | 2025-07-12 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Cable AC malo Actividad realizada: Se revisa cable AC observando que la entrega de voltaje es intermitente, además de que presenta gran desgaste en la conexión, el encauchetado esta desgastado, no se sostiene correctamente en el equipo, se reemplaza por uno en buenas condiciones. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-07-10 10:48 |  | 2025-07-10 16:51 | 2025-07-10 18:46 | 116 | 95 | 21 | 257006 | Media | 2025-07-10 09:37 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cable ac malo actividad realizada: se revisa cable ac observando que la entrega de voltaje es intermitente, además de que presenta gran desgaste en la conexión, el encauchetado esta desgastado, no se sostiene correctamente en el equipo, se reemplaza por uno en buenas condiciones. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES, DESGASTE_NORMAL | ['MAL_MANEJO_CABLES', 'DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Thursday | 3
113291 | CORRECTIVO | 1040043921 | KATHERINE CASTAÑEDA CASTRO | Palas desfibrilador Buen día Palas del desfibrilador de sala de reanimación 1 no hacen contacto al momento de realizar el chequeo diario |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | URGENCIAS |  | DESFIBRILADOR | 2711 | 4667 |  | NIHON KOHDEN | TEC-5631E | 2364 | 2025-03-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Desfibrilador no reconoce las palas Actividad realizada: Se revisa equipo encontrando las laminas de contacto sulfatadas, al igual que el contacto entre las palas de adulto y las pediátricas, se lijan, y se apretan tornillos de las laminas, se realizan pruebas funcionales Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-03-05 09:02 |  | 2025-03-05 09:27 | 2025-03-05 09:49 | 22 | 0 | 22 | 248364 | Media | 2025-03-05 08:58 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: desfibrilador no reconoce las palas actividad realizada: se revisa equipo encontrando las laminas de contacto sulfatadas, al igual que el contacto entre las palas de adulto y las pediátricas, se lijan, y se apretan tornillos de las laminas, se realizan pruebas funcionales estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Wednesday | 2
120197 | CORRECTIVO | 1007436952 | yeny marcela giraldo osorio | lampara mala la lampara de la unidad # 6 con placa 4767 no funciona ( no prende) |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | ODONTOLOGÍA |  | UNIDAD ODONTOLÓGICA | 2840 | 4767 |  | TECNIPOLO | URBAN | 1326 | 2025-10-04 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Bombillo no enciende Actividad realizada: Se realiza inspección visual del bombillo, el cual no se observa afectado, se realiza revisión del dicroico, se verifica continuidad, se verifica voltaje el cual corresponde con el necesario, se verifica switch y se encuentra bueno, finalmente se verifica continuidad del bombillo encontrándolo malo, se reemplaza por uno nuevo. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si Nota: Orden se atiende de 14:40 a 15:10 | 2025-10-01 08:10 |  | 2025-10-01 17:50 | 2025-10-01 17:55 | 5 | 0 | 5 | 262243 | Media | 2025-09-30 17:35 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: bombillo no enciende actividad realizada: se realiza inspección visual del bombillo, el cual no se observa afectado, se realiza revisión del dicroico, se verifica continuidad, se verifica voltaje el cual corresponde con el necesario, se verifica switch y se encuentra bueno, finalmente se verifica continuidad del bombillo encontrándolo malo, se reemplaza por uno nuevo. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si nota: orden se atiende de 14:40 a 15:10 | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Wednesday | 2
108451 | CORRECTIVO | 98710611 | SANTIAGO ALEJANDRO MORA MURIEL | ventilacion deteriorada cambie ventilador ventilacion deteriorada cambie ventilador, gracias. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIA | CUBICULO 5 | VENTILADOR ADULTO | 2820 | 4751 |  | TAEMA | MONNAL T75 | MT75-08043 | 2025-01-25 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Ventilador con alarma por sensor de FiO2 Actividad realizada: Se revisa equipo observando que esta alarmado por batería y por sensor de FiO2, se realizan pruebas automáticas, las cuales arrojan que se requiere cambio del sensor, se baja sensor y se mide observando que esta por debajo del valor mínimo requerido (8 mv), se realiza cambio de la celda, y se hacen pruebas automáticas, se pone a ciclar, se observa funcionando correctamente, por otro lado equipo se encuentra en 25% de batería y se alarma todo el tiempo por autonomía insuficiente, se realiza cambio de batería y se deja haciendo prueba 22/01/2024: Equipo finaliza la prueba de batería, queda con el 100% de capacidad. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-01-21 07:32 |  | 2025-01-21 07:39 | 2025-01-22 16:53 | 1994 | 1893 | 101 | 244957 | Media | 2025-01-20 21:06 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: ventilador con alarma por sensor de fio2 actividad realizada: se revisa equipo observando que esta alarmado por batería y por sensor de fio2, se realizan pruebas automáticas, las cuales arrojan que se requiere cambio del sensor, se baja sensor y se mide observando que esta por debajo del valor mínimo requerido (8 mv), se realiza cambio de la celda, y se hacen pruebas automáticas, se pone a ciclar, se observa funcionando correctamente, por otro lado equipo se encuentra en 25% de batería y se alarma todo el tiempo por autonomía insuficiente, se realiza cambio de batería y se deja haciendo prueba 22/01/2024: equipo finaliza la prueba de batería, queda con el 100% de capacidad. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | MAL_USO_CONFIGURACION, DESGASTE_NORMAL | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Tuesday | 1
121080 | CORRECTIVO | 1007436952 | yeny marcela giraldo osorio | jeringa triple mala la unidad # 6 con placa 4767 presenta fuga de agua en la jeringa triple ,también esta mezclando el agua con el aire |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | ODONTOLOGÍA |  | UNIDAD ODONTOLÓGICA | 2840 | 4767 |  | TECNIPOLO | URBAN | 1326 | 2025-11-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Jeringa triple con fuga de agua en la canula Actividad realizada: Se retiran botones, se aplica motorkote sin embargo la fuga no se corrige debido a desgaste en el resorte, se reemplaza por jeringa nueva. Se realizan pruebas funcionales Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-10-29 14:52 |  | 2025-10-29 16:20 | 2025-10-29 16:29 | 9 | 0 | 9 | 263978 | Media | 2025-10-29 11:21 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: jeringa triple con fuga de agua en la canula actividad realizada: se retiran botones, se aplica motorkote sin embargo la fuga no se corrige debido a desgaste en el resorte, se reemplaza por jeringa nueva. se realizan pruebas funcionales estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO, DESGASTE_NORMAL | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO', 'DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Wednesday | 2
112208 | CORRECTIVO | 1036964467 | LAURA YANETH MESA LOPEZ | unidad 4768 FUGA EN PEDAL UNIDAD 4 4768 |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | ODONTOLOGÍA |  | UNIDAD ODONTOLÓGICA | 2841 | 4768 |  | TECNIPOLO | URBAN | 1327 | 2025-02-22 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pedal de piezas de mano con fuga. Actividad realizada: Se desacopla accesorio, se lubrica partes internas, se acopla nuevamente, se verifica funcionamiento, fuga queda corregida. Estado final: En buen estado. Repuestos: No. 21/02/2025: VG Unidad es reportado nuevamente por fuga, se verifica equipo encontrando una fuga de gran magnitud en el regulador del aire, dicha fuga es intermitente, por lo tanto se deja indicación de que se puede usar la unidad con la salvedad de que la fuga puede aparecer y se pausa para pedir el repuesto. 26/02/2025: Se monta regulador de aire, se realizan los respectivos cambios de mangueras, se realizan pruebas de funcionamiento observando que la fuga se corrigió, sin embargo durante las pruebas se observa que una de las piezas de alta no tiene aire, se pausa para luego volver a solucionar. 28/02/2025: Se realiza revisión de válvula piloto, se limpia, se corren las mangueras debido a que ya presentan aplastamiento, y se realiza ajuste de prisionero de soporte de borden, se realizan pruebas funcionales y queda funcional la salida de pieza de aire, además se encuentra salida de pieza de baja con fuga, se desarma el soporte, se realiza limpieza interna del pulsador y se arma nuevamente, se ajusta el prisionera, y queda eliminada la fuga, se realizan pruebas funcionales. | 2025-02-18 07:38 |  | 2025-02-18 11:08 | 2025-02-28 16:37 | 14729 | 14573 | 156 | 246973 | Media | 2025-02-17 07:26 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pedal de piezas de mano con fuga. actividad realizada: se desacopla accesorio, se lubrica partes internas, se acopla nuevamente, se verifica funcionamiento, fuga queda corregida. estado final: en buen estado. repuestos: no. 21/02/2025: vg unidad es reportado nuevamente por fuga, se verifica equipo encontrando una fuga de gran magnitud en el regulador del aire, dicha fuga es intermitente, por lo tanto se deja indicación de que se puede usar la unidad con la salvedad de que la fuga puede aparecer y se pausa para pedir el repuesto. 26/02/2025: se monta regulador de aire, se realizan los respectivos cambios de mangueras, se realizan pruebas de funcionamiento observando que la fuga se corrigió, sin embargo durante las pruebas se observa que una de las piezas de alta no tiene aire, se pausa para luego volver a solucionar. 28/02/2025: se realiza revisión de válvula piloto, se limpia, se corren las mangueras debido a que ya presentan aplastamiento, y se realiza ajuste de prisionero de soporte de borden, se realizan pruebas funcionales y queda funcional la salida de pieza de aire, además se encuentra salida de pieza de baja con fuga, se desarma el soporte, se realiza limpieza interna del pulsador y se arma nuevamente, se ajusta el prisionera, y queda eliminada la fuga, se realizan pruebas funcionales. | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Tuesday | 1
120644 | CORRECTIVO | 1040035580 | luis felipe arango patiño | PERDIDA DEL RECUBRIMIENTO SE ESTA PERDIENDO EL RECUBRIMIENTO DE LA CAMARA |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CIRUGÍA |  | TORRE HÍBRIDA LAPAROSCOPIA Y ARTROSCOPIA | 2799 | 4668 |  | STRYKER | 1588 AIM | VPD268G0352 (MONITOR) | 2025-10-18 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Cámara con recubrimiento de cable malo Actividad realizada: Se realiza reparación de recubrimiento con cinta autofundente. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-10-15 16:50 |  | 2025-10-15 16:55 | 2025-10-15 17:26 | 31 | 0 | 31 | 263078 | Media | 2025-10-15 16:41 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cámara con recubrimiento de cable malo actividad realizada: se realiza reparación de recubrimiento con cinta autofundente. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Wednesday | 2
119863 | CORRECTIVO | 1007436952 | yeny marcela giraldo osorio | NO FUNCIONA LA PIEZA DE ALTA CON PLACA M483 AL PRESENTA UN SONIDO EN LA TURBINA Y NO FUNCIONA |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | ODONTOLOGÍA |  | KIT DE PIEZAS DE MANO ODONTOLÓGICAS | 2835 | M483 |  | NSK | Y1003754 | ABK30367 - B2241817 - OBK30157 - BBJZ1417 | 2025-09-20 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Turbina con sonido fuerte Actividad realizada: Se realizan pruebas de funcionamiento donde se percibe sonido en la turbina de rodamientos desgastados, se reemplaza por una nueva y se realizan pruebas funcionales. Estado final: Equipo funcionamiento correctamente Repuestos: si | 2025-09-18 10:21 |  | 2025-09-18 13:44 | 2025-09-18 14:07 | 22 | 0 | 22 | 261428 | Media | 2025-09-18 08:18 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: turbina con sonido fuerte actividad realizada: se realizan pruebas de funcionamiento donde se percibe sonido en la turbina de rodamientos desgastados, se reemplaza por una nueva y se realizan pruebas funcionales. estado final: equipo funcionamiento correctamente repuestos: si | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Thursday | 3
112909 | CORRECTIVO | 43766758 | ISABEL CRISTINA CASTRO BAENA | lampara de la unidada numero 6 no prende. lampara de la unidad numero 6 no prende. placa numero 4767 |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | ODONTOLOGÍA |  | UNIDAD ODONTOLÓGICA | 2840 | 4767 |  | TECNIPOLO | URBAN | 1326 | 2025-03-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Lampara no enciende Actividad realizada: Se revisa equipo, se hacen pruebas y no enciende, se verifican voltajes estos se encuentran bien, se realiza cambio de bombilla, enciende de manera correcta sin embargo se unde el socket, se realizan ajustes a la estructura, se realizan pruebas funcionales. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si Nota: Orden se finaliza a las 11.00 | 2025-02-26 07:59 |  | 2025-02-26 10:33 | 2025-02-26 12:33 | 120 | 0 | 120 | 247798 | Media | 2025-02-26 07:56 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: lampara no enciende actividad realizada: se revisa equipo, se hacen pruebas y no enciende, se verifican voltajes estos se encuentran bien, se realiza cambio de bombilla, enciende de manera correcta sin embargo se unde el socket, se realizan ajustes a la estructura, se realizan pruebas funcionales. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si nota: orden se finaliza a las 11.00 | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Wednesday | 2
123189 | CORRECTIVO | 1001478075 | mariana serna atehortua | brazalete con fuga Buenos dias, se solicita arreglo de brazalete de umi 2 ya que presenta fuga. muchas gracias |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UMI |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2792 | 4683 |  | EDAN | IM70 | 360080-M19B13100018 | 2025-12-20 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Brazalete con fuga Actividad realizada: Se realizan pruebas de funcionamiento encontrando Brazalete con fuga de aire en la conexión con la bolsa, se reemplaza por uno nuevo. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-12-18 07:57 |  | 2025-12-18 08:07 | 2025-12-18 08:33 | 26 | 0 | 26 | 266683 | Media | 2025-12-18 07:38 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: brazalete con fuga actividad realizada: se realizan pruebas de funcionamiento encontrando brazalete con fuga de aire en la conexión con la bolsa, se reemplaza por uno nuevo. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Thursday | 3
118876 | CORRECTIVO | 1036964467 | LAURA YANETH MESA LOPEZ | unidad 2 El eyector de la unidad numero 2 no succiona |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | ODONTOLOGÍA |  | UNIDAD ODONTOLÓGICA | 2845 | 4772 |  | TECNIPOLO | EXCEL | 1331 | 2025-08-23 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Equipo de sede externa, se pausa orden para ser atendida el martes Diagnostico: eyector no succiona Actividad realizada: Se realizan pruebas observando que el eyector no succiona nada, se retira cabezal, se limpia, y se observa manguera totalmente obstruida, se comienza a limpiar con ayuda de un alambre sin embargo el taco no sale, se realiza lavado del Venturi, y finalmente se ingresa aire directamente de la red a la manguera hasta lograr limpiarla por completo. Se realizan pruebas funcionales Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no Nota: Se atiende orden de 14:30 a 15:20 | 2025-08-16 14:28 |  | 2025-08-16 14:29 | 2025-08-20 16:16 | 5867 | 5863 | 4 | 259347 | Media | 2025-08-16 12:26 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | equipo de sede externa, se pausa orden para ser atendida el martes diagnostico: eyector no succiona actividad realizada: se realizan pruebas observando que el eyector no succiona nada, se retira cabezal, se limpia, y se observa manguera totalmente obstruida, se comienza a limpiar con ayuda de un alambre sin embargo el taco no sale, se realiza lavado del venturi, y finalmente se ingresa aire directamente de la red a la manguera hasta lograr limpiarla por completo. se realizan pruebas funcionales estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no nota: se atiende orden de 14:30 a 15:20 | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Saturday | 5
116144 | CORRECTIVO | 1036964467 | LAURA YANETH MESA LOPEZ | RAYOS X INESTABLE 4776 BRAZO DE RAYOS X INTESTABLE |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | ODONTOLOGÍA |  | EQUIPO DE RAYOS X | 2849 | 4776 |  | FIAD INTERNATIONAL | ELITY 70 PERIAPICAL | 70MI-1695 | 2025-05-31 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: brazo se sube Actividad realizada: se realizan pruebas funcionales observando en las posiciones bajas el brazo no se sostiene, se destapa brazo se realiza ajuste de tuerca del resorte, aflojando el mismo, se realiza esta acción hasta que el brazo se sostenga. Además se instala pin candado en eje que se encontraba suelto. Se realizan pruebas funcionales. Estado final: equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-05-26 10:40 |  | 2025-05-28 12:58 | 2025-05-28 14:05 | 67 | 0 | 67 | 253960 | Media | 2025-05-26 07:54 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: brazo se sube actividad realizada: se realizan pruebas funcionales observando en las posiciones bajas el brazo no se sostiene, se destapa brazo se realiza ajuste de tuerca del resorte, aflojando el mismo, se realiza esta acción hasta que el brazo se sostenga. además se instala pin candado en eje que se encontraba suelto. se realizan pruebas funcionales. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Monday | 0
118812 | CORRECTIVO | 1036940575 | JESSICA MELISA GALLEGO PARRA | fuga de agua y mala la lampara la unidad odontológica se encuentra con fuga de agua y la lampara mala. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | ODONTOLOGÍA |  | UNIDAD ODONTOLÓGICA | 2845 | 4772 |  | TECNIPOLO | EXCEL | 1331 | 2025-08-16 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Lámpara no enciende, fuga de agua por los conectores de piezas de alta Actividad realizada: Se revisa bombillo, y socket se encuentran en buen estado, se mide voltaje y se observa que no hay, se procede a revisar las conexiones del socket y se observa cable suelto, se une nuevamente y se verifica funcionamiento, lámpara enciende correctamente, se procede a revisar fuga de agua, se observa que al levantar los borden comienza a salir agua por el conector, se destapa unidad se destapan válvulas reguladoras se limpia, se realiza intercambio con la de la pieza de baja pero la fuga persiste, se tratan de ajustar las válvulas de regulación del agua sin embargo no se tiene éxito, se pausa orden para continuar mañana por finalización de jornada en el servicio Estado final: funcional con fuga Repuestos: no 15/08/2025: Se realiza nuevamente revisión del equipo, se verifica válvula piloto donde se observa que en ningún momento esta se activa, se destapa, se limpia y se aplica grasa nueva, se ensambla nuevamente, se verifican llaves reguladoras, se revisan mangueras y se tapa todo nuevamente, se realizan pruebas funcionales, quedando unidad funcional sin fugas. Nota: se atiende orden de 15:45 a 16:05 | 2025-08-14 13:14 |  | 2025-08-14 16:24 | 2025-08-15 16:53 | 1469 | 1336 | 133 | 259218 | Media | 2025-08-14 11:59 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: lámpara no enciende, fuga de agua por los conectores de piezas de alta actividad realizada: se revisa bombillo, y socket se encuentran en buen estado, se mide voltaje y se observa que no hay, se procede a revisar las conexiones del socket y se observa cable suelto, se une nuevamente y se verifica funcionamiento, lámpara enciende correctamente, se procede a revisar fuga de agua, se observa que al levantar los borden comienza a salir agua por el conector, se destapa unidad se destapan válvulas reguladoras se limpia, se realiza intercambio con la de la pieza de baja pero la fuga persiste, se tratan de ajustar las válvulas de regulación del agua sin embargo no se tiene éxito, se pausa orden para continuar mañana por finalización de jornada en el servicio estado final: funcional con fuga repuestos: no 15/08/2025: se realiza nuevamente revisión del equipo, se verifica válvula piloto donde se observa que en ningún momento esta se activa, se destapa, se limpia y se aplica grasa nueva, se ensambla nuevamente, se verifican llaves reguladoras, se revisan mangueras y se tapa todo nuevamente, se realizan pruebas funcionales, quedando unidad funcional sin fugas. nota: se atiende orden de 15:45 a 16:05 | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Thursday | 3
119882 | CORRECTIVO | 1036940575 | JESSICA MELISA GALLEGO PARRA | pieza de alta M484 la pieza de alta no esta irrigando |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | ODONTOLOGÍA |  | KIT DE PIEZAS DE MANO ODONTOLÓGICAS | 2836 | M484 |  | NSK | Y1003754 | ABK30158 - BBK10228 - A2155559 - BBK12028 | 2025-09-20 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pieza de alta no irriga Actividad realizada: Se realiza limpieza del conducto del agua con alambre, se hacen múltiples pruebas Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-09-18 13:07 |  | 2025-09-18 14:07 | 2025-09-18 14:32 | 25 | 0 | 25 | 261465 | Media | 2025-09-18 12:26 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pieza de alta no irriga actividad realizada: se realiza limpieza del conducto del agua con alambre, se hacen múltiples pruebas estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Thursday | 3
117467 | CORRECTIVO | 39462730 | LEIDY ASTRID GARCIA MARTINEZ | sensor que no ajusta maquina ecmo cardihellp sensor que no ajusta |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIA | CUBICULO 11 | PLATAFORMA CARDIOHELP - ECMO | 2346 | 4430 |  | MAQUET | CARDIOHELP 701048012 | 90412980 | 2025-06-28 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: gancho de ajuste de sensor no engancha correctamente Actividad realizada: Se revisa sensor observando que no ajusta de manera correcta al circuito del paciente, pendiente por disponibilidad 05/07/2025: Se encuentra sensor desarmado, se realiza reubicación de resorte y se aprieta tornillo, observando que nuevamente el sensor permite el correcto ajuste al circuito, es probado por jefe de turno Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-06-27 07:36 |  | 2025-06-27 07:51 | 2025-07-05 16:48 | 12057 | 11989 | 68 | 256173 | Media | 2025-06-27 06:44 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: gancho de ajuste de sensor no engancha correctamente actividad realizada: se revisa sensor observando que no ajusta de manera correcta al circuito del paciente, pendiente por disponibilidad 05/07/2025: se encuentra sensor desarmado, se realiza reubicación de resorte y se aprieta tornillo, observando que nuevamente el sensor permite el correcto ajuste al circuito, es probado por jefe de turno estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Friday | 4
120568 | CORRECTIVO | 1001724368 | yuliana correa ciro | TENSIOMETRO CON FALLA BUENAS TARDES ME PODRIAN COLABORAR CON FALLA EN TENSIOMETRO DE CONSULTA EXTERNA MUCHAS GRACIAS |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CONSULTA EXTERNA |  | TENSIÓMETRO | 2931 | EB1326 | EB1326 | BOKANG | BK2002 | 560394 | 2025-10-18 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Tensiometro con aguja por fuera del cero Actividad realizada: Se destapa manómetro, se quita aguja y se ubica nuevamente en el cero, se tapa, se realizan pruebas funcionales con equipo patrón, se retiran lanas de válvula que generaban una pequeña fuga. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-10-14 15:32 |  | 2025-10-14 15:40 | 2025-10-14 16:10 | 30 | 0 | 30 | 262989 | Media | 2025-10-14 15:28 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: tensiometro con aguja por fuera del cero actividad realizada: se destapa manómetro, se quita aguja y se ubica nuevamente en el cero, se tapa, se realizan pruebas funcionales con equipo patrón, se retiran lanas de válvula que generaban una pequeña fuga. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Tuesday | 1
118512 | CORRECTIVO | 1040048854 | YESICA ANDREA ACEVEDO FLOREZ | SENSOR DE INCUBADORA ATOM DISFUNCIONAL Buenos dias , se reporta sensor de incubador por no medición , queda en puest de enfermeria de unidad de cuidado intensivo neonatal . |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIN |  | INCUBADORA | 2912 | 4808 | 4808 | ATOM | AIR INCU I | 190800777 | 2025-08-09 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Incubadora con error de sensor de temperatura amarillo Actividad realizada: Se observa que al conectar el sensor la incubadora muestra error de sensor de temperatura amarillo, se reemplaza por uno nuevo, se realizan pruebas funcionales Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-08-04 07:34 |  | 2025-08-04 08:28 | 2025-08-04 08:51 | 23 | 0 | 23 | 258533 | Media | 2025-08-04 06:34 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: incubadora con error de sensor de temperatura amarillo actividad realizada: se observa que al conectar el sensor la incubadora muestra error de sensor de temperatura amarillo, se reemplaza por uno nuevo, se realizan pruebas funcionales estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Monday | 0
113197 | CORRECTIVO | 1037580236 | susana jaramillo cadavid | Salida de agua y aire por la caja de abastos Salida de agua y aire por la caja de abastos generando inundación |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | ODONTOLOGÍA |  | UNIDAD ODONTOLÓGICA | 2843 | 4770 |  | TECNIPOLO | URBAN | 1329 | 2025-03-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Unidad odontológica con fuga de agua Actividad realizada: Se revisa equipo encontrando acople de agua roto, y una manguera de aire con fuga, se realiza reemplazo de algunos acoples por acoples rápidos, solucionando ambas fugas, además se debe secar bien todo debido a que se mojó el transformador, al tarjeta y todo el equipo, se seca bien, se realizan pruebas funcionales de toda la unidad. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-03-04 07:44 |  | 2025-03-04 08:22 | 2025-03-04 12:04 | 223 | 0 | 223 | 248244 | Media | 2025-03-04 07:38 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: unidad odontológica con fuga de agua actividad realizada: se revisa equipo encontrando acople de agua roto, y una manguera de aire con fuga, se realiza reemplazo de algunos acoples por acoples rápidos, solucionando ambas fugas, además se debe secar bien todo debido a que se mojó el transformador, al tarjeta y todo el equipo, se seca bien, se realizan pruebas funcionales de toda la unidad. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Tuesday | 1
117731 | CORRECTIVO | 1037580236 | susana jaramillo cadavid | No sube aire a la jeringa A la unidad #7 se le sale el agua por la caja de abastos y no sube aire a la jeringa triple |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | ODONTOLOGÍA |  | UNIDAD ODONTOLÓGICA | 2842 | 4769 |  | TECNIPOLO | URBAN | 1328 | 2025-07-12 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: jeringa triple no tiene salida de aire, unidad de odontología con salida de agua por las salidas de aire Actividad realizada: Se encuentra trampa de agua llena de agua, se vacia y se seca, se verifica que no salga más agua por las salidas de aire, se accionan hasta que ya no salga más agua, se destapa jeringa triple se realiza limpieza y se arma nuevamente, quedando funcional, con salida de aire y de agua. Se realizan pruebas de funcionamiento Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-07-07 11:52 |  | 2025-07-07 17:24 | 2025-07-07 18:25 | 61 | 0 | 61 | 256730 | Media | 2025-07-07 10:28 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: jeringa triple no tiene salida de aire, unidad de odontología con salida de agua por las salidas de aire actividad realizada: se encuentra trampa de agua llena de agua, se vacia y se seca, se verifica que no salga más agua por las salidas de aire, se accionan hasta que ya no salga más agua, se destapa jeringa triple se realiza limpieza y se arma nuevamente, quedando funcional, con salida de aire y de agua. se realizan pruebas de funcionamiento estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Monday | 0
120226 | CORRECTIVO | 1038410858 | ISABEL CRISTINA GONZALEZ MANRIQUE | eyector no succiona eyector no succiona |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | ODONTOLOGÍA |  | UNIDAD ODONTOLÓGICA | 2842 | 4769 |  | TECNIPOLO | URBAN | 1328 | 2025-10-04 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Eyector no succiona Actividad realizada: Se realiza prueba de funcionamiento observando que eyector no funciona, se prueba succionando agua caliente, presenta mejoría sin embargo no es el funcionamiento correcto, se retira eyector, se desarma y se realiza exhaustiva limpieza, extrayendo partes solidas que se encontraban obstruyendo el paso del aire. se logra retirar todo el material, se ensambla nuevamente y se realizan pruebas de funcionamiento Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no Nota: Orden se ejecuta de 16:30 a 17:30 a 17:20 | 2025-10-01 17:42 |  | 2025-10-01 18:00 | 2025-10-01 18:05 | 5 | 0 | 5 | 262319 | Media | 2025-10-01 17:24 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: eyector no succiona actividad realizada: se realiza prueba de funcionamiento observando que eyector no funciona, se prueba succionando agua caliente, presenta mejoría sin embargo no es el funcionamiento correcto, se retira eyector, se desarma y se realiza exhaustiva limpieza, extrayendo partes solidas que se encontraban obstruyendo el paso del aire. se logra retirar todo el material, se ensambla nuevamente y se realizan pruebas de funcionamiento estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no nota: orden se ejecuta de 16:30 a 17:30 a 17:20 | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Wednesday | 2
114597 | CORRECTIVO | 30391469 | dora albeny herrera duque | CABLE SENSOR DE SATURACIÓN DE OXIGENO BUENAS TARDES SE REPORTAR CABLE SENSOR DE SATURACIÓN DE OXIGENO DAÑADO |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2881 | 4782 |  | EDAN | IM50 | 360069-M19C14960056 | 2025-04-19 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: interfaz de saturación con la mayoría del encauchetado reventado Actividad realizada: Se revisa interfaz observando que un tramo del cable ya había sido reparado, se fracturo otra parte del encauchetado, debido a la cantidad de cable expuesto se cambia la interfaz. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si Nota: Debido a que no se aclaró de donde era el reporte, tocó buscar en ucin, ucen y finalmente en ucbn | 2025-04-15 07:30 |  | 2025-04-15 08:38 | 2025-04-15 09:32 | 54 | 0 | 54 | 251299 | Media | 2025-04-14 16:54 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: interfaz de saturación con la mayoría del encauchetado reventado actividad realizada: se revisa interfaz observando que un tramo del cable ya había sido reparado, se fracturo otra parte del encauchetado, debido a la cantidad de cable expuesto se cambia la interfaz. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si nota: debido a que no se aclaró de donde era el reporte, tocó buscar en ucin, ucen y finalmente en ucbn | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Tuesday | 1
116493 | CORRECTIVO | 1040182382 | maria alejandra osorio osorio | BUENOS DIAS REVISAR CABLE DE OXIMETRIA DE UCEN QUE BUENOS DIAS REVISAR CABLE DE OXIMETRIA DE UCEN QUE TIENE EL CABLE PELADO Y GRACIAS |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2887 | 4788 |  | EDAN | IM50 | 360069-M19C14960030 | 2025-06-07 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: interfaz Massimo con cable expuesto Actividad realizada: Se realiza cubrimiento de parte afectada con cinta autofundente. se realizan pruebas funcionales Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-06-03 09:22 |  | 2025-06-03 09:56 | 2025-06-03 11:03 | 68 | 22 | 46 | 254479 | Media | 2025-06-03 09:10 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: interfaz massimo con cable expuesto actividad realizada: se realiza cubrimiento de parte afectada con cinta autofundente. se realizan pruebas funcionales estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Tuesday | 1
118627 | CORRECTIVO | 1038416873 | ANGIE TATIANA CASTAÑO CASTRO | Monitor de signos vitales Buenos dias Realizo el reporte de monitor de signos vitales de UMI7 para que porfavor lo revisen poruqe no toma la presion arterial. Muchas gracias |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UMI |  | MONITOR FETAL | 2591 | 4618 |  | EDAN | F3 | 560034-M19710790010 | 2025-08-09 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Nota: Reportan inicialmente monitor de signos vitales, se revisa y no se observa problema alguno, incluso en el servicio manifiestan que hoy ha funcionado bien, por lo tanto se atiende con la misma orden monitor fetal con transductor malo. Diagnostico: Cable de transductor de fetocardia con encauchetado roto Actividad realizada: Se realiza corte de tramo afectado, se introduce en el transductor y se sueldan nuevamente todos los cables, se ensambla y se realizan pruebas funcionales Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-08-08 07:41 |  | 2025-08-08 08:59 | 2025-08-08 10:56 | 117 | 0 | 117 | 258796 | Media | 2025-08-07 10:35 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | nota: reportan inicialmente monitor de signos vitales, se revisa y no se observa problema alguno, incluso en el servicio manifiestan que hoy ha funcionado bien, por lo tanto se atiende con la misma orden monitor fetal con transductor malo. diagnostico: cable de transductor de fetocardia con encauchetado roto actividad realizada: se realiza corte de tramo afectado, se introduce en el transductor y se sueldan nuevamente todos los cables, se ensambla y se realizan pruebas funcionales estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Friday | 4
120517 | CORRECTIVO | 1038415580 | YESICA ANDREA CUARTAS LOPEZ | Toco con cables Expuestos Buenas Tardes. Se evidencia Toco d emonitor con cables expuestos, por favor orgaizar. Gracias |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UMI |  | MONITOR FETAL | 2593 | 4620 |  | EDAN | F3 | 560034-M19710790030 | 2025-10-11 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Transductor de ultrasonido con cable expuesto Actividad realizada: Se corta tramo afectado, se destapa transductor, se ingresa cable y se suelda nuevamente, se realizan ajustes al encauchetado, se ensambla y se realizan pruebas funcionales Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-10-10 16:22 |  | 2025-10-10 16:23 | 2025-10-10 18:27 | 124 | 0 | 124 | 262867 | Media | 2025-10-10 16:14 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: transductor de ultrasonido con cable expuesto actividad realizada: se corta tramo afectado, se destapa transductor, se ingresa cable y se suelda nuevamente, se realizan ajustes al encauchetado, se ensambla y se realizan pruebas funcionales estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Friday | 4
113329 | CORRECTIVO | 15439562 | ALEXANDER ESTRADA RENDON | puerta no abre el autoclave # 1 . termino el ciclo pero no abre la puerta para descargarlo |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CIRUGÍA |  | COMPRESOR PARA AUTOCLAVE | 2666 | 4286 | 4286 | EVANS | EL100E200-130MV | YM7243 | 2025-03-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Autoclave se queda sin aire Actividad realizada: Se revisa encontrando que el problema esta en el compresor ya que el motor no arranca, se comienza a revisar motor, encontrando que entra voltaje al motor pero este no arranca, se revisa condensador observando que no mide ningún valor, se reemplaza por uno en buen estado del taller, se instala y se observa que inmediatamente arranca el equipo, se deja llenar y se conecta nuevamente el autoclave. Estado final: Se deja en observación Repuestos: no 10/03/2025: VG Nota: Orden se atiende desde las 06:50 Se observa que el compresor en ocasiones después de apagarse no vuelve a encender, se hacen varios cambios de las partes de la electroválvula, se realiza limpieza de la misma, se verifica presostato observando comportamientos que no corresponden con su funcionamiento, se realzará pedido del repuesto. 13/03/2025: VG Se realiza instalación de presostato, al realizar las pruebas se observa que el motor se apaga sin llegar a la presión necesaria, se hace pruebas por aparte encontrando que el motor se apaga aún estando alimentado, se monta motor de otro compresor, pero se identifica sonido extraño, se destapa y se observan anillos y camisas desgastadas, se ponen los del otro compresor, se ensambla y se realizan pruebas observando que se comporta de manera correcta, se pausa para ser instalado Se realiza instalación de compresor, se pone a funcionar con el autoclave, se observa funcionando correctamente, se realiza seguimiento durante varios días. 19/03/2025: VG Se realiza seguimiento del compresor, se cambian porta filtros por daño en uno de ellos, se verifica que esta funcionando de manera correcta. | 2025-03-06 07:33 |  | 2025-03-06 09:33 | 2025-03-19 14:22 | 19009 | 18305 | 704 | 248443 | Media | 2025-03-06 00:15 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: autoclave se queda sin aire actividad realizada: se revisa encontrando que el problema esta en el compresor ya que el motor no arranca, se comienza a revisar motor, encontrando que entra voltaje al motor pero este no arranca, se revisa condensador observando que no mide ningún valor, se reemplaza por uno en buen estado del taller, se instala y se observa que inmediatamente arranca el equipo, se deja llenar y se conecta nuevamente el autoclave. estado final: se deja en observación repuestos: no 10/03/2025: vg nota: orden se atiende desde las 06:50 se observa que el compresor en ocasiones después de apagarse no vuelve a encender, se hacen varios cambios de las partes de la electroválvula, se realiza limpieza de la misma, se verifica presostato observando comportamientos que no corresponden con su funcionamiento, se realzará pedido del repuesto. 13/03/2025: vg se realiza instalación de presostato, al realizar las pruebas se observa que el motor se apaga sin llegar a la presión necesaria, se hace pruebas por aparte encontrando que el motor se apaga aún estando alimentado, se monta motor de otro compresor, pero se identifica sonido extraño, se destapa y se observan anillos y camisas desgastadas, se ponen los del otro compresor, se ensambla y se realizan pruebas observando que se comporta de manera correcta, se pausa para ser instalado se realiza instalación de compresor, se pone a funcionar con el autoclave, se observa funcionando correctamente, se realiza seguimiento durante varios días. 19/03/2025: vg se realiza seguimiento del compresor, se cambian porta filtros por daño en uno de ellos, se verifica que esta funcionando de manera correcta. | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Thursday | 3
115746 | CORRECTIVO | 43896781 | silvia rosa florez seña | nevera con temperatura no confiable nevera con temperatura no confiable |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | NUTRICIÓN |  | NEVERA | 2556 | 4470 |  | INDUCOL | VV-20AI1DICDLD-INV-2P DOS PUERTAS | 0001 JB7PDTSP | 2025-05-17 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Nevera con alta temperatura Actividad realizada: Se encuentra nevera con congelamiento en el difusor, se solicita dejarla vacía para desconectarla y que se descongele, además se realiza modificación en la configuración del controlador, se aumenta setpoint y se disminuye histéresis. Estado final: pendiente por descongelamiento Repuestos: no 17/05/2025: Se verifica que la nevera se haya descongelado por completo, se conecta nuevamente y se observa que baja correctamente a la temperatura indicada (3.3°C) se realizan pruebas se observa que enciende y apaga el compresor cuando corresponde y se recupera la temperatura correctamente. Se deja en observación se realiza seguimiento nuevamente, la nevera se encuentra trabajando de manera correcta. | 2025-05-16 15:07 |  | 2025-05-16 15:39 | 2025-05-17 13:06 | 1288 | 1180 | 108 | 253408 | Media | 2025-05-16 15:02 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: nevera con alta temperatura actividad realizada: se encuentra nevera con congelamiento en el difusor, se solicita dejarla vacía para desconectarla y que se descongele, además se realiza modificación en la configuración del controlador, se aumenta setpoint y se disminuye histéresis. estado final: pendiente por descongelamiento repuestos: no 17/05/2025: se verifica que la nevera se haya descongelado por completo, se conecta nuevamente y se observa que baja correctamente a la temperatura indicada (3.3°c) se realizan pruebas se observa que enciende y apaga el compresor cuando corresponde y se recupera la temperatura correctamente. se deja en observación se realiza seguimiento nuevamente, la nevera se encuentra trabajando de manera correcta. | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Friday | 4
118624 | CORRECTIVO | 1036947084 | johan de jesus osorio otalvaro | no funciona sensor de monitoreo fetal transductor Buenos días Cordial saludo Se solicita amablemente revisar transductor de monitoreo fetal toco, que no funciona placa 10508 del cúbiculo 5 |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UMI |  | MONITOR FETAL | 2589 | 4616 |  | EDAN | F3 | 560034-M19710790026 | 2025-08-09 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Transductor de ultrasonido disfuncional Actividad realizada: Se realiza pruebas de funcionamiento donde se evidencia que en ocasiones se pierde la señal, se comienzan a hacer pruebas y se logra observar que dicha perdida se da al mover el cable proximal al transductor, se destapa y se encuentran algunos cables sueltos, se retiran, se cortan y se sueldan bien nuevamente, se tapa y se realizan pruebas funcionales. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-08-08 07:40 |  | 2025-08-08 10:56 | 2025-08-08 12:26 | 90 | 21 | 69 | 258807 | Media | 2025-08-08 05:32 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: transductor de ultrasonido disfuncional actividad realizada: se realiza pruebas de funcionamiento donde se evidencia que en ocasiones se pierde la señal, se comienzan a hacer pruebas y se logra observar que dicha perdida se da al mover el cable proximal al transductor, se destapa y se encuentran algunos cables sueltos, se retiran, se cortan y se sueldan bien nuevamente, se tapa y se realizan pruebas funcionales. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Friday | 4
108068 | CORRECTIVO | 1038415580 | YESICA ANDREA CUARTAS LOPEZ | Toco de monitor Fetal Buenos Dias. Se reporta Toco de Habitación 6 en mal funcionamiento. No marca las contracciones. Gracias |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UMI |  | MONITOR FETAL | 2594 | 4621 |  | EDAN | F3 | 560034-M19710790025 | 2025-01-18 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Toco no sensa correctamente Actividad realizada: Se realizan pruebas funcionales observando que al generar presión en el toco este valor no varía, además se encuentra la membrana en mal estado, despegada por completo, por lo tanto no es posible reparar, se cambia por uno nuevo Estado final: equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-01-15 07:34 |  | 2025-01-15 10:40 | 2025-01-15 11:14 | 34 | 0 | 34 | 244567 | Media | 2025-01-15 00:16 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: toco no sensa correctamente actividad realizada: se realizan pruebas funcionales observando que al generar presión en el toco este valor no varía, además se encuentra la membrana en mal estado, despegada por completo, por lo tanto no es posible reparar, se cambia por uno nuevo estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Wednesday | 2
118760 | CORRECTIVO | 1036393527 | lisbeth cristina sanchez restrepo | funcionamiento incorrecto Monitor del quirófano 4 funcionando mal, no censa presión. Gracias |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2543 | 4577 |  | NIHON KOHDEN | BSM6301 | 9305 | 2025-08-16 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Anestesióloga manifiesta que el equipo presentaba interferencia en el trazado de ecg, y pinza de saturación suelta Actividad realizada: Se realizan pruebas de ecg con equipo patrón y sensa de manera correcta, se generan movimientos no se presenta perdida de señal ni interferencia, se realiza cambio de resorte de la pinza para que quede mas ajustada, sin embargo se revisa que equipo tome presión no invasiva de manera correcta. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-08-12 16:09 |  | 2025-08-12 16:57 | 2025-08-12 19:38 | 160 | 61 | 99 | 259110 | Media | 2025-08-12 15:37 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: anestesióloga manifiesta que el equipo presentaba interferencia en el trazado de ecg, y pinza de saturación suelta actividad realizada: se realizan pruebas de ecg con equipo patrón y sensa de manera correcta, se generan movimientos no se presenta perdida de señal ni interferencia, se realiza cambio de resorte de la pinza para que quede mas ajustada, sin embargo se revisa que equipo tome presión no invasiva de manera correcta. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Tuesday | 1
117573 | CORRECTIVO | 1088315109 | MANUELA AGUIRRE TORRES | Ecografo consultorio 206 Cordial saludo, Por favor verificar transductor del ecografo del consultorio 206 que se encuentra con el cable reventado. Muchas gracias |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | IMAGENOLOGÍA |  | ECÓGRAFO | 2578 | 4513 |  | GENERAL ELECTRIC | VOLUSON P8 | VP8803832 | 2025-07-05 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnóstico: Transductor con cubierta de cable suelta Actividad realizada: Se revisa transductor encontrando la cubierta del cable suelta, se observa que presenta cristalización, se procede a consultar si se puede intervenir el equipo, cuando se recibe indicación se acude al servicio encontrando que ya no hay personal. pendiente por reparar 11/07/2025: Se realiza reparación de cubierta, se aplica pega especial y se ubica correctamente, se verifica que queda bien. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-07-01 16:53 |  | 2025-07-01 16:54 | 2025-07-11 18:07 | 14473 | 14423 | 50 | 256380 | Media | 2025-07-01 16:44 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnóstico: transductor con cubierta de cable suelta actividad realizada: se revisa transductor encontrando la cubierta del cable suelta, se observa que presenta cristalización, se procede a consultar si se puede intervenir el equipo, cuando se recibe indicación se acude al servicio encontrando que ya no hay personal. pendiente por reparar 11/07/2025: se realiza reparación de cubierta, se aplica pega especial y se ubica correctamente, se verifica que queda bien. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Tuesday | 1
121527 | CORRECTIVO | 1036960885 | CAMILA ARBELAEZ VASQUEZ | impresora del ecografo en el consultorio 206 de la torre 1 la impresora del ecógrafo se le enredo el papel y no salen fotos |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | IMAGENOLOGÍA |  | ECÓGRAFO | 2578 | 4513 |  | GENERAL ELECTRIC | VOLUSON P8 | VP8803832 | 2025-11-15 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Impresora con papel atascado Actividad realizada: Se encuentra impresora con error en pantalla, se presiona botón para abrirla pero esta no lo permite, por lo que es necesario aplicar un poco de fuerza hasta que finalmente se logra abrir, se retira papel atascado del rodillo se reinicia impresora para eliminar el error y se realiza prueba de impresión Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-11-14 16:11 |  | 2025-11-14 16:12 | 2025-11-14 16:38 | 26 | 0 | 26 | 264908 | Media | 2025-11-14 15:56 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: impresora con papel atascado actividad realizada: se encuentra impresora con error en pantalla, se presiona botón para abrirla pero esta no lo permite, por lo que es necesario aplicar un poco de fuerza hasta que finalmente se logra abrir, se retira papel atascado del rodillo se reinicia impresora para eliminar el error y se realiza prueba de impresión estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Friday | 4
119121 | CORRECTIVO | 1152198579 | CINDY CATALINA OCAMPO HENAO | laringoscopio en mal funcionamiento laringoscopio en mal funcionamiento |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UMI |  | LARINGOSCOPIO | 2741 | EB1258 | EB1258 | WELCH ALLYN | 60813 | MIL 00, MIL 0, MIL 1, MAC 1, MAC 2, MAC 3 | 2025-08-30 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: laringoscopio con luz intermitente Actividad realizada: Se realizan pruebas de funcionamiento y se observa que la luz es intermitente, se prueba poniendo soldadura al bombillo, pero el problema persiste, se cambia bombillo y continua, se cambia el socket completo y inmediatamente funciona de manera correcta, determinando que el daño es el socket. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-08-26 10:49 |  | 2025-08-26 11:02 | 2025-08-26 11:59 | 57 | 0 | 57 | 259805 | Media | 2025-08-26 10:12 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: laringoscopio con luz intermitente actividad realizada: se realizan pruebas de funcionamiento y se observa que la luz es intermitente, se prueba poniendo soldadura al bombillo, pero el problema persiste, se cambia bombillo y continua, se cambia el socket completo y inmediatamente funciona de manera correcta, determinando que el daño es el socket. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Tuesday | 1
118565 | CORRECTIVO | 1036948329 | daniela jimenez alzate | NEVERA CON T° INFERIOR A 2°C NEVERA ESPECIALES 3 CON TEMPERATURA INFERIOR A LO ESTABLECIDO. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | LABORATORIO |  | NEVERA | 2734 | 4690 |  | INDUCOL | VV-4BL1CD | 0115 062542 | 2025-08-09 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Nevera con temperaturas menores a 2°C Actividad realizada: Se modifica setpoint a 3°C Se realiza seguimiento y se observa que aún baja mucho la temperatura, se entra al menú y se modifica la histéresis, se deja nuevamente en seguimiento Se instala datalogger 06/08/2025: Se descargan los datos del datalogger observando comportamiento correcto de la nevera, sin embargo se observa que el valor del sensor de telemetría sigue estando por debajo de 2°C, se pone nuevamente datalogger y se ponen todos los sensores en la misma posición Se realiza seguimiento nuevamente se observan datos del datalogger los cuales bajan mínimo a 2°C, se aumenta nuevamente el setpoint con el fin de que la nevera no baje tanto y por lo tanto los datos de la telemetría queden dentro de los valores requeridos. se deja en observación nuevamente. 08/08/2025: Se realiza seguimiento observando que la telemetría no ha registrado valores por debajo de 2°C, además la compañera del laboratorio indica que no ha evidenciado temperaturas bajas. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-08-05 09:36 |  | 2025-08-05 09:39 | 2025-08-08 12:57 | 4517 | 4404 | 113 | 258649 | Media | 2025-08-05 09:16 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: nevera con temperaturas menores a 2°c actividad realizada: se modifica setpoint a 3°c se realiza seguimiento y se observa que aún baja mucho la temperatura, se entra al menú y se modifica la histéresis, se deja nuevamente en seguimiento se instala datalogger 06/08/2025: se descargan los datos del datalogger observando comportamiento correcto de la nevera, sin embargo se observa que el valor del sensor de telemetría sigue estando por debajo de 2°c, se pone nuevamente datalogger y se ponen todos los sensores en la misma posición se realiza seguimiento nuevamente se observan datos del datalogger los cuales bajan mínimo a 2°c, se aumenta nuevamente el setpoint con el fin de que la nevera no baje tanto y por lo tanto los datos de la telemetría queden dentro de los valores requeridos. se deja en observación nuevamente. 08/08/2025: se realiza seguimiento observando que la telemetría no ha registrado valores por debajo de 2°c, además la compañera del laboratorio indica que no ha evidenciado temperaturas bajas. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Tuesday | 1
114535 | CORRECTIVO | 1035872308 | vanessa diaz montoya | CABLE DE INCUBADORA ROTO POR FAVOR CAMBIAR CABLE DE INCUBADORA QUE SENSA LA TEMPERATURA YA QUE SE ENCENTRA ROTO |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIN |  | INCUBADORA | 2712 | 4669 |  | ATOM | AIR INCU I | 190700114 | 2025-04-19 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Sensor de temperatura con fractura Actividad realizada: Se revisa sensor de temperatura encontrando que presenta una fractura en el cable, se hacen pruebas y se observa que no lo reconoce, se reemplaza por uno nuevo. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-04-12 07:44 |  | 2025-04-12 08:02 | 2025-04-12 08:26 | 24 | 0 | 24 | 251142 | Media | 2025-04-12 00:40 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: sensor de temperatura con fractura actividad realizada: se revisa sensor de temperatura encontrando que presenta una fractura en el cable, se hacen pruebas y se observa que no lo reconoce, se reemplaza por uno nuevo. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Saturday | 5
122072 | CORRECTIVO | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | Monitor de signos vitales con batería mala (Hallazgo preventivo) |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIN | P7 CUB 17 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2491 | 4534 |  | EDAN | IM70 | 360080-M19306500005 | 2025-12-13 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Monitor con batería mala Actividad realizada: Durante preventivo se detecta batería mala, la autonomía es menor a 10 min, se pausa orden debido a que no se cuenta con el repuesto en el momento. Estado final: Equipo parcialmente funcional Repuestos: no 11/12/2025: Se instala batería nueva. Equipo funcional. | 2025-12-09 12:44 | 2025-12-09 12:44 | 2025-12-09 13:29 | 2025-12-11 09:27 | 2638 | 2610 | 28 |  |  |  | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: monitor con batería mala actividad realizada: durante preventivo se detecta batería mala, la autonomía es menor a 10 min, se pausa orden debido a que no se cuenta con el repuesto en el momento. estado final: equipo parcialmente funcional repuestos: no 11/12/2025: se instala batería nueva. equipo funcional. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Tuesday | 1
119470 | CORRECTIVO | 1037649230 | LUISA FERNANDA CRISTANCHO PARRA | CABLE SENSOR DE FLUJO DRAGUER MALO Cable de sensor de flujo , no pasa la calibración. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIN |  | VENTILADOR ALTA FRECUENCIA | 2523 | 4565 |  | DRAGER | BABYLOG VN500 | ASMJ-0140 | 2025-09-06 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Cable de sensor de flujo disfuncional Actividad realizada: Se realizan pruebas con el cable observando que no pasa calibración: medición, se hace prueba con otro cable y de inmediato pasa, se determina que el cable esta malo, se reemplaza por uno nuevo Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-09-05 07:48 |  | 2025-09-05 08:58 | 2025-09-05 09:13 | 15 | 0 | 15 | 260638 | Media | 2025-09-05 07:24 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cable de sensor de flujo disfuncional actividad realizada: se realizan pruebas con el cable observando que no pasa calibración: medición, se hace prueba con otro cable y de inmediato pasa, se determina que el cable esta malo, se reemplaza por uno nuevo estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Friday | 4
115997 | CORRECTIVO | 1037649230 | LUISA FERNANDA CRISTANCHO PARRA | Cable de sensor de flujo en mal estado Cable de sensor de flujo Draguer en mal estado , no pasa la calibración en el monitoreo ventilatorio. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIN |  | VENTILADOR ALTA FRECUENCIA | 2522 | 4564 |  | DRAGER | BABYLOG VN500 | ASMJ-0141 | 2025-05-24 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Cable de sensor de flujo no pasa calibración Actividad realizada: Se realizan pruebas con varios sensores de flujo y no permite calibrar, al cambiar el cable inmediatamente pasa la calibración, por lo que se determina que hay daño en el cable, se reemplaza por uno nuevo. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-05-23 15:08 |  | 2025-05-23 15:13 | 2025-05-23 15:36 | 23 | 0 | 23 | 253899 | Media | 2025-05-23 10:45 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cable de sensor de flujo no pasa calibración actividad realizada: se realizan pruebas con varios sensores de flujo y no permite calibrar, al cambiar el cable inmediatamente pasa la calibración, por lo que se determina que hay daño en el cable, se reemplaza por uno nuevo. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Friday | 4
119661 | CORRECTIVO | 1036950202 | yesica alejandra marin quintero | MONITOR NO SENSA RESPIRACIÓN Y FRECUENCIA CARDIACA Buen dia, por favor revisar monitor en incubadora #24, ya que no censa EKG y FR, muchas gracias. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIN | P7 CUB 24 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2490 | 4533 |  | EDAN | IM70 | 360080-M19306500008 | 2025-09-13 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Cable de EKG con interferencia Actividad realizada: Se revisa cable y se encuentra un latiguillo malo, se reemplaza por uno en buen estado, sin embargo al ponerlo en el paciente se observa nuevamente interferencia, debido a que el paciente tiene protocolo de mínima manipulación, se deja orden en pausa para verificar si durante el día se estabiliza la lectura. Estado final: En observación Repuestos: no Se realiza seguimiento al equipo, funcionando correctamente. | 2025-09-11 11:34 |  | 2025-09-11 11:37 | 2025-09-11 17:06 | 329 | 271 | 58 | 261017 | Media | 2025-09-11 10:58 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cable de ekg con interferencia actividad realizada: se revisa cable y se encuentra un latiguillo malo, se reemplaza por uno en buen estado, sin embargo al ponerlo en el paciente se observa nuevamente interferencia, debido a que el paciente tiene protocolo de mínima manipulación, se deja orden en pausa para verificar si durante el día se estabiliza la lectura. estado final: en observación repuestos: no se realiza seguimiento al equipo, funcionando correctamente. | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Thursday | 3
118989 | CORRECTIVO | 39447628 | luz beatriz saenz buitrago | cable de saturacion malo Cordial saludo por favor revisar cable de saturacion ,esta malo (pelado el cable ) muchas gracias . |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2480 | 4524 |  | EDAN | IM70 | 360080-M19413340010 | 2025-08-23 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: interfaz de saturación con encauchetado fracturado Actividad realizada: Se observa cable con encauchetado fracturado, no es posible reparar debido a que el daño es por el cable entero, se reemplaza por uno nuevo. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-08-21 18:42 |  | 2025-08-21 19:03 | 2025-08-21 19:14 | 11 | 0 | 11 | 259575 | Media | 2025-08-21 13:42 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: interfaz de saturación con encauchetado fracturado actividad realizada: se observa cable con encauchetado fracturado, no es posible reparar debido a que el daño es por el cable entero, se reemplaza por uno nuevo. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Thursday | 3
113136 | CORRECTIVO | 1026140695 | juan camilo angel munera | Banda (cinta) de la selladora quemada |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | SELLADORA | 3174 | EB1462 | EB1462 | KF | KF-300H | EB1462 | 2025-03-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Selladora con teflón quemado Actividad realizada: Se retira teflón afectado, se lija y se limpia resistencia y estructura, se pone teflón nuevo, y se realizan pruebas de funcionamiento Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-03-03 09:52 |  | 2025-03-03 10:22 | 2025-03-03 11:25 | 63 | 0 | 63 | 248173 | Media | 2025-03-03 08:08 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: selladora con teflón quemado actividad realizada: se retira teflón afectado, se lija y se limpia resistencia y estructura, se pone teflón nuevo, y se realizan pruebas de funcionamiento estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Monday | 0
115845 | CORRECTIVO | 1036932398 | esneyder alexander garcia garcia | Selladora no calienta Cordial saludo, Por medio de la presente reporto selladora no calienta. Muchas gracias por el apoyo |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | GERENCIA |  | SELLADORA | 3176 | EB1464 | EB1464 | KF | KF-300H | 10124S | 2025-05-24 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Selladora no calienta y con teflón desgastado Actividad realizada: Se observa teflón quemado, se reemplaza, se realizan pruebas funcionales observando que en ocasiones es intermitente el sellado, se destapa, se revisa y se observa que no se acciona correctamente el microswitch, se ajusta tornillo que realiza la acción, se ensambla nuevamente y se realizan pruebas funcionales. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-05-20 11:49 |  | 2025-05-20 16:24 | 2025-05-20 17:16 | 51 | 0 | 51 | 253613 | Media | 2025-05-20 07:48 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: selladora no calienta y con teflón desgastado actividad realizada: se observa teflón quemado, se reemplaza, se realizan pruebas funcionales observando que en ocasiones es intermitente el sellado, se destapa, se revisa y se observa que no se acciona correctamente el microswitch, se ajusta tornillo que realiza la acción, se ensambla nuevamente y se realizan pruebas funcionales. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Tuesday | 1
110448 | CORRECTIVO | 1035918796 | daniel felipe naranjo bedoya | SELLADORA MALA Buenos días, por favor realizar mantenimiento preventivo a selladora que está presentando fallas |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | SELLADORA | 3176 | EB1464 | EB1464 | KF | KF-300H | 10124S | 2025-02-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Selladora con teflón quemado Actividad realizada: Se realiza cambio del teflón que se encontraba quemado, se realizan pruebas de funcionamiento. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-02-07 07:38 |  | 2025-02-07 08:42 | 2025-02-07 09:07 | 25 | 0 | 25 | 246296 | Media | 2025-02-06 08:34 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: selladora con teflón quemado actividad realizada: se realiza cambio del teflón que se encontraba quemado, se realizan pruebas de funcionamiento. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Friday | 4
110599 | CORRECTIVO | 1035917747 | maria catalina ocampo romero | Arreglo de selladora Buenos días, solicito amablemente el arreglo de selladora EB1463, muchas gracias. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | SELLADORA | 3175 | EB1463 | EB1463 | KF | KF-300H | EB1463 | 2025-02-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Selladora con teflón quemado Actividad realizada: Se realiza cambio del teflón que se encontraba quemado impidiendo el correcto sellado, además se repara control de temperatura que se encontraba en malas condiciones. Se realizan pruebas de funcionamiento Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-02-07 08:26 |  | 2025-02-07 09:07 | 2025-02-07 09:39 | 32 | 0 | 32 | 246379 | Media | 2025-02-07 08:19 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: selladora con teflón quemado actividad realizada: se realiza cambio del teflón que se encontraba quemado impidiendo el correcto sellado, además se repara control de temperatura que se encontraba en malas condiciones. se realizan pruebas de funcionamiento estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Friday | 4
122027 | CORRECTIVO | 1026140695 | juan camilo angel munera | selladora mala. PLACA: EB1461 |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | SELLADORA | 3173 | EB1461 | EB1461 | KF | KF-300H | EB1461 | 2025-12-06 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Tapa de resistencia quebrada y teflón en mal estado Actividad realizada: Se realiza cambio de teflón y se imprime pieza en 3D. 06/12/2025: Valeria Giraldo Se instala tapa impresa en 3D, se realizan pruebas funcionales Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-12-05 10:39 |  | 2025-12-05 12:54 | 2025-12-06 08:05 | 1150 | 1051 | 99 | 266074 | Media | 2025-12-05 10:24 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: tapa de resistencia quebrada y teflón en mal estado actividad realizada: se realiza cambio de teflón y se imprime pieza en 3d. 06/12/2025: valeria giraldo se instala tapa impresa en 3d, se realizan pruebas funcionales estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Friday | 4
121263 | CORRECTIVO | 75101361 | andres conrado garces rios | mal funcionamiento de cama mal funcionamiento de cama se quedó en un solo plano no permite correcto funcionamiento del panel |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIA | CUBICULO 19 | CAMA ELÉCTRICA | 3182 | 4876 |  | STRYKER | SV2 PACKAGE COMPLETE | 5081100018600060 | 2025-11-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: cama no sube ni baja Actividad realizada: se observa que funcionan los movimientos de la cama excepto altura, se identifica que uno de los motores no se mueve, se intercambia cable con motor de otro movimiento y el problema se traslada, se cambia cama por una de back up 08/11/2025: Se realizan varios descartes intercambiando cables y motores determinando que el problema es uno de los motores de altura, se intenta usar uno del taller pero no es compatible, se pausa orden para solicitar repuesto Estado final: fuera e servicio Repuestos: no 18/11/2025: Se realiza instalación de motor nuevo, se realizan pruebas de funcionamiento exitosas. | 2025-11-05 18:17 |  | 2025-11-05 18:18 | 2025-11-18 17:34 | 18675 | 18435 | 240 | 264355 | Media | 2025-11-05 17:45 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cama no sube ni baja actividad realizada: se observa que funcionan los movimientos de la cama excepto altura, se identifica que uno de los motores no se mueve, se intercambia cable con motor de otro movimiento y el problema se traslada, se cambia cama por una de back up 08/11/2025: se realizan varios descartes intercambiando cables y motores determinando que el problema es uno de los motores de altura, se intenta usar uno del taller pero no es compatible, se pausa orden para solicitar repuesto estado final: fuera e servicio repuestos: no 18/11/2025: se realiza instalación de motor nuevo, se realizan pruebas de funcionamiento exitosas. | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Wednesday | 2
116447 | CORRECTIVO | 1002086101 | YANINE MOSQUERA LICONA | saturador malo buenos dias, para reportar saturador de monitor de signos vitales , ya que no sensa , gracias |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | H6-T2 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3226 | 4921 |  | EDAN | IM70 | 360080-M20606700004 | 2025-05-31 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pinza de saturación intermitente Actividad realizada: Se revisa accesorio observando que en algunos tramos del cable la señal se pierde, se reemplaza el cable completo por uno en buen estado. se realizan pruebas funcionales Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-05-30 14:11 |  | 2025-05-30 14:59 | 2025-05-30 16:35 | 96 | 0 | 96 | 254351 | Media | 2025-05-30 12:23 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza de saturación intermitente actividad realizada: se revisa accesorio observando que en algunos tramos del cable la señal se pierde, se reemplaza el cable completo por uno en buen estado. se realizan pruebas funcionales estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Friday | 4
123250 | CORRECTIVO | 1006739793 | ANA SOFIA BARROS CHURTA | saturrador esta fallando tenemos un saturador malo y el otro esta fallando |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | H6-T2 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3226 | 4921 |  | EDAN | IM70 | 360080-M20606700004 | 2025-12-27 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: pinza de saturación no sensa Actividad realizada: Se revisa accesorio encontrando cables sueltos en el conector, se sueldan nuevamente y se prueba, sin embargo la falla persiste, se destapan diodos encontrando varios cables sueltos, se sueldan nuevamente y se realizan pruebas funcionales. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-12-22 07:38 |  | 2025-12-22 08:42 | 2025-12-22 10:41 | 118 | 0 | 118 | 266842 | Media | 2025-12-22 07:18 | REALIZADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza de saturación no sensa actividad realizada: se revisa accesorio encontrando cables sueltos en el conector, se sueldan nuevamente y se prueba, sin embargo la falla persiste, se destapan diodos encontrando varios cables sueltos, se sueldan nuevamente y se realizan pruebas funcionales. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Monday | 0
118516 | CORRECTIVO | 1053829144 | LINA MARCELA DIAZ ALARCON | pinza pulsooximetro mala pinza pulsooximetro mala |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3224 | 4919 |  | EDAN | IM70 | 360080-M20606700001 | 2025-08-09 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pinza de saturación no sensa Actividad realizada: Se revisa accesorio observando cable de diodo emisor reventado, se reemplaza diodo por uno en buen estado del taller, se suelda, y se ensambla, se realizan pruebas funcionales exitosas Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-08-04 08:20 |  | 2025-08-04 09:07 | 2025-08-04 09:37 | 30 | 0 | 30 | 258545 | Media | 2025-08-04 08:19 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza de saturación no sensa actividad realizada: se revisa accesorio observando cable de diodo emisor reventado, se reemplaza diodo por uno en buen estado del taller, se suelda, y se ensambla, se realizan pruebas funcionales exitosas estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Monday | 0
108453 | CORRECTIVO | 1036946543 | MARIA ALEJANDRA OCAMPO VALLEJO | Selladora de pedal Buenos dias Por favor revisar selladora de pedal ya que no esta funcionando correctamente Gracias |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | SELLADORA HORIZONTAL DE PEDAL | 3289 | M533 | M533 | CITALSA | PFS-F450 | 21801010 | 2025-01-25 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Selladora no sella y tiene un soporte reventado Actividad realizada: Se encuentra resistencia reventada, soporte lateral de resistencia quebrado, y caucho en muy malas condiciones, se realiza impresión 3D, se encuentra pieza en adecuación, pendiente por finalizar. Estado final: Equipo fuera de servicio Repuestos: no 05/02/2024: Se realiza respectiva adecuación de las impresiones 3D, se realiza instalación, se cambia resistencia y caucho por uno nuevo. Se realizan pruebas de funcionamiento. | 2025-01-21 07:33 |  | 2025-01-21 10:48 | 2025-02-05 11:10 | 21622 | 21182 | 440 | 244989 | Media | 2025-01-21 07:31 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: selladora no sella y tiene un soporte reventado actividad realizada: se encuentra resistencia reventada, soporte lateral de resistencia quebrado, y caucho en muy malas condiciones, se realiza impresión 3d, se encuentra pieza en adecuación, pendiente por finalizar. estado final: equipo fuera de servicio repuestos: no 05/02/2024: se realiza respectiva adecuación de las impresiones 3d, se realiza instalación, se cambia resistencia y caucho por uno nuevo. se realizan pruebas de funcionamiento. | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Tuesday | 1
115811 | CORRECTIVO | 1005720343 | daniela pardo correa | Toco de monitor fetal malo Toco de monitor fetal malo |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | URGENCIAS |  | MONITOR FETAL | 4085 | 5619 |  | EDAN | F3 | 560034-M22201660006 | 2025-05-24 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Cable de toco expuesto Actividad realizada: Se destapa toco, se desueldan cables, se retira tramo afectado, se introduce nuevamente, se suelda, se ensambla y se realizan pruebas funcionales. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-05-19 16:57 |  | 2025-05-19 16:57 | 2025-05-19 17:34 | 37 | 0 | 37 | 253438 | Media | 2025-05-18 08:55 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cable de toco expuesto actividad realizada: se destapa toco, se desueldan cables, se retira tramo afectado, se introduce nuevamente, se suelda, se ensambla y se realizan pruebas funcionales. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Monday | 0
119888 | CORRECTIVO | 1036948329 | daniela jimenez alzate | ultracongelador saca alarma ultracongelador presenta alarma (sin bateria) |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | LABORATORIO |  | ULTRACONGELADOR | 3244 | 4927 |  | HELMER | IUF124 | 2081917 | 2025-09-20 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Ultracongelador con alarma por batería Actividad realizada: Se destapa compartimiento de batería, se verifican conexiones, se verifica batería y se conecta adecuadamente las terminales, se verifica que la alarma desaparece, se deja en observación Estado final: Equipo funcional Repuestos: no 19/09/2025: Se realiza seguimiento al equipo, se observa que la alarma no volvió a aparecer, equipo funcionando correctamente. | 2025-09-18 15:22 |  | 2025-09-18 16:26 | 2025-09-19 10:36 | 1090 | 1051 | 39 | 261477 | Media | 2025-09-18 14:11 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: ultracongelador con alarma por batería actividad realizada: se destapa compartimiento de batería, se verifican conexiones, se verifica batería y se conecta adecuadamente las terminales, se verifica que la alarma desaparece, se deja en observación estado final: equipo funcional repuestos: no 19/09/2025: se realiza seguimiento al equipo, se observa que la alarma no volvió a aparecer, equipo funcionando correctamente. | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Thursday | 3
115818 | CORRECTIVO | 1005720343 | daniela pardo correa | Cable de monitor fetal malo Cable de monitor fetal malo |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | URGENCIAS |  | MONITOR FETAL | 4083 | 5618 |  | EDAN | F3 | 560034-M22201660004 | 2025-05-24 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Cable de transductor de ultrasonido con encauchetado roto Actividad realizada: Se destapa sensor, se desueldan cables, se saca cable con tramo afectado, se realizan adecuaciones para ingresar nuevamente el cable, se ingresa, se sueldan los cables, se ensambla nuevamente y se realizan pruebas funcionales Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-05-20 07:31 |  | 2025-05-20 07:46 | 2025-05-20 09:42 | 117 | 0 | 117 | 253439 | Media | 2025-05-18 08:56 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cable de transductor de ultrasonido con encauchetado roto actividad realizada: se destapa sensor, se desueldan cables, se saca cable con tramo afectado, se realizan adecuaciones para ingresar nuevamente el cable, se ingresa, se sueldan los cables, se ensambla nuevamente y se realizan pruebas funcionales estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Tuesday | 1
119839 | CORRECTIVO | 1152198579 | CINDY CATALINA OCAMPO HENAO | Glucometro no funciona Buenas tardes Glucómetro de umi no funciona adecuadamente muchas gracias |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UMI | PUESTO DE ENFERMERIA 1 | GLUCÓMETRO | 3329 | UMI | UMI | ABBOTT | OPTIUM NEO H | LBGE184S01529 | 2025-09-20 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: glucómetro no reconoce las tirillas Actividad realizada: Se realizan pruebas, se verifica equipo y se observa que no reconoce las tirillas, se verifica fecha y hora, pero el problema persiste, se reemplaza por uno nuevo Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no 18/09/2025: Se realiza entrega de reposición de glucómetro. Entra SN°LBGE184S01529 | 2025-09-17 15:01 |  | 2025-09-17 15:07 | 2025-09-18 17:04 | 1557 | 1542 | 15 | 261383 | Media | 2025-09-17 14:50 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: glucómetro no reconoce las tirillas actividad realizada: se realizan pruebas, se verifica equipo y se observa que no reconoce las tirillas, se verifica fecha y hora, pero el problema persiste, se reemplaza por uno nuevo estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no 18/09/2025: se realiza entrega de reposición de glucómetro. entra sn°lbge184s01529 | MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Wednesday | 2
120312 | CORRECTIVO | 1036960489 | maria alejandra ortiz ardila | CUARTO FRIO APAGADO cuarto frio deja de reportar temperatura y se apaga completamente, alto riesgo de des congelamiento de hemocomponentes |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | BANCO DE SANGRE |  | CUARTO FRÍO | 3422 | EB1549 | EB1549 | RISS |  | EB1549 | 2025-10-11 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: se encuentra cuarto frio con temperatura subiendo de rango y mucho olor a quemado Actividad realizada: se revisa y se encuentra breaker disparado del evaporador # 1 y se evidencia problemas en el contactor del vaporizador 2 se reinicia sistema se revisa todo en general donde se encuentra que el equipo tiene las aspas obstruidas se liberan se inicia y no arranca se realizan pruebas de voltaje donde se evidencia todo esta bien y se desmontan los condensadores y se realiza descarga y se evidencia que son de 2 micro faradios y el rango en uno de ellos es muy bajo por lo que no inicia el vaporizador mientras se checa todo esto se ve que el vaporizador de la unidad 2 no arranca debido a que el breaker se encuentra pegado por lo que se realiza un intercambio de breaker del vaporizador 1 al 2 Estado final: Repuestos: 06/10/2025: Valeria G Se realiza revisión del equipo, donde se identifica que no encienden los ventiladores del evaporador, se bajan los ventiladores y se prueban por separado, observando que uno de ellos no enciende, se deja montado el ventilador bueno con el capacitor bueno, y se realiza solicitud de ventilador nuevo. Equipo funcional. 23/10/2025: Valeria G Se monta ventilador nuevo y se observa que funciona de manera correcta, sin embargo se identifica que el contactor que los activa se queda pegado en algunas ocasiones, se solicita repuesto. 07/11/2025 Juan David O A la hora de realizar seguimiento se había evidenciado que el contactor que activa los dos evaporadores del fondo se encontraba presentando un mal contacto por lo que se podía evidencias un corto a la hora de activarse por lo que se decide cambiar contactor por uno nuevo quedando en correcto estado Se hace seguimiento al equipo el cual se encuentra funcionando correctamente. | 2025-10-04 17:22 |  | 2025-10-04 18:02 | 2025-11-07 17:38 | 47496 | 48638 | -1142 | 262466 | Media | 2025-10-04 07:04 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se encuentra cuarto frio con temperatura subiendo de rango y mucho olor a quemado actividad realizada: se revisa y se encuentra breaker disparado del evaporador # 1 y se evidencia problemas en el contactor del vaporizador 2 se reinicia sistema se revisa todo en general donde se encuentra que el equipo tiene las aspas obstruidas se liberan se inicia y no arranca se realizan pruebas de voltaje donde se evidencia todo esta bien y se desmontan los condensadores y se realiza descarga y se evidencia que son de 2 micro faradios y el rango en uno de ellos es muy bajo por lo que no inicia el vaporizador mientras se checa todo esto se ve que el vaporizador de la unidad 2 no arranca debido a que el breaker se encuentra pegado por lo que se realiza un intercambio de breaker del vaporizador 1 al 2 estado final: repuestos: 06/10/2025: valeria g se realiza revisión del equipo, donde se identifica que no encienden los ventiladores del evaporador, se bajan los ventiladores y se prueban por separado, observando que uno de ellos no enciende, se deja montado el ventilador bueno con el capacitor bueno, y se realiza solicitud de ventilador nuevo. equipo funcional. 23/10/2025: valeria g se monta ventilador nuevo y se observa que funciona de manera correcta, sin embargo se identifica que el contactor que los activa se queda pegado en algunas ocasiones, se solicita repuesto. 07/11/2025 juan david o a la hora de realizar seguimiento se había evidenciado que el contactor que activa los dos evaporadores del fondo se encontraba presentando un mal contacto por lo que se podía evidencias un corto a la hora de activarse por lo que se decide cambiar contactor por uno nuevo quedando en correcto estado se hace seguimiento al equipo el cual se encuentra funcionando correctamente. | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Saturday | 5
116931 | CORRECTIVO | 1036936899 | LADY ANDREA HENAO HIGINIO | cable amarillo portacascada malo cable amarillo portacascada malo |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIN |  | HUMIDIFICADOR | 3388 | 4983 |  | FISHER & PAYKEL | MR850JSU | 200904476674 | 2025-06-21 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: equipo con errores en la medición de uno de los sensores Actividad realizada: Se acude al servicio y el personal indica que el equipo no esta disponible por la alta ocupación Se pausa orden hasta el lunes 16/06/2025: VG: Conector de cable amarillo con un cable reventado No se cuenta con el repuesto, se procede a solicitarlo. Estado final: Equipo fuera de servicio Repuestos: no Servicio de ucin cuenta con una cable de más por lo tanto se pone al equipo con el cable afectado, quedando completo, equipo funcionando correctamente | 2025-06-14 08:44 |  | 2025-06-14 08:47 | 2025-06-17 17:31 | 4844 | 4805 | 39 | 255407 | Media | 2025-06-14 07:36 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo con errores en la medición de uno de los sensores actividad realizada: se acude al servicio y el personal indica que el equipo no esta disponible por la alta ocupación se pausa orden hasta el lunes 16/06/2025: vg: conector de cable amarillo con un cable reventado no se cuenta con el repuesto, se procede a solicitarlo. estado final: equipo fuera de servicio repuestos: no servicio de ucin cuenta con una cable de más por lo tanto se pone al equipo con el cable afectado, quedando completo, equipo funcionando correctamente | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Saturday | 5
108314 | CORRECTIVO | 1053833876 | paola alejandra tabarez bedoya | cable ekg malo monitor 1 recu pos |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2986 | 4740 |  | EDAN | IM50 | 360069-M19B13090038 | 2025-01-18 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Cable de ECG no sensa Actividad realizada: Se realizan pruebas funcionales observando que no sensa nada, se comienzan a cambiar los latiguillos encontrando uno malo, se reemplaza por uno en buen estado. Se hacen pruebas de funcionamiento Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-01-17 07:32 |  | 2025-01-17 08:55 | 2025-01-17 09:15 | 20 | 0 | 20 | 244722 | Media | 2025-01-16 21:31 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cable de ecg no sensa actividad realizada: se realizan pruebas funcionales observando que no sensa nada, se comienzan a cambiar los latiguillos encontrando uno malo, se reemplaza por uno en buen estado. se hacen pruebas de funcionamiento estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Friday | 4
121415 | CORRECTIVO | 1101208459 | derly tatiana florez murillo | BLENDER DE ECMO DISFUNCIONAL Se procede a realizar instalación de Blender a ECMO y se evidencia escape de aire al conectar a tomar de presión. Se solicita revisión. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIA |  | SISTEMA BOMBA CENTRIFUGA PARA ECMO | 3532 | 5030 |  | SORIN | CP5 | 60K07659/60E12663 | 2025-11-15 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Blender con fuga Actividad realizada: Se realiza prueba de funcionamiento y se evidencia que al conectar el equipo a los gases hay fuga en la trampa de agua, se baja y se observa que el pin de purga esta torcido, se endereza y se ubica correctamente, se realizan pruebas de funcionamiento. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-11-11 15:31 |  | 2025-11-11 16:10 | 2025-11-11 17:23 | 73 | 0 | 73 | 264655 | Media | 2025-11-11 14:31 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: blender con fuga actividad realizada: se realiza prueba de funcionamiento y se evidencia que al conectar el equipo a los gases hay fuga en la trampa de agua, se baja y se observa que el pin de purga esta torcido, se endereza y se ubica correctamente, se realizan pruebas de funcionamiento. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Tuesday | 1
121335 | CORRECTIVO | 15439562 | ALEXANDER ESTRADA RENDON | no arranca el quipo se nesecita urg equipo no funciona no quiere arrancar |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CIRUGÍA |  | AUTOCLAVE VAPOR | 3535 | 5076 | 5076 | GETINGE | GSS67H17 | BAA098705 | 2025-11-15 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Autoclave con alarma de generador de vapor Actividad realizada: Cuando se revisa equipo se identifica gran fuga de aire en manguera, se cierra compresor y se apaga equipo, se reemplaza manguera afectada, se verifica compresor y se abre nuevamente, se observa que la fuga desaparece, se espera que el equipo caliente para verificar que permita iniciar el ciclo Personal del servicio inicia ciclo y el equipo se encuentra funcionando correctamente Estado final: Funcional Repuestos: si | 2025-11-10 09:58 |  | 2025-11-10 10:17 | 2025-11-10 15:23 | 307 | 173 | 134 | 264543 | Media | 2025-11-10 09:24 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: autoclave con alarma de generador de vapor actividad realizada: cuando se revisa equipo se identifica gran fuga de aire en manguera, se cierra compresor y se apaga equipo, se reemplaza manguera afectada, se verifica compresor y se abre nuevamente, se observa que la fuga desaparece, se espera que el equipo caliente para verificar que permita iniciar el ciclo personal del servicio inicia ciclo y el equipo se encuentra funcionando correctamente estado final: funcional repuestos: si | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Monday | 0
117652 | CORRECTIVO | 43550083 | MARIA CRISTINA ZAPATA TORRES | requiere de cambio de sensor de oxigeno Ventilador Monnal MT75 08659 Reportado anteriormente por sensor de oxigeno esta para cambio |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIA |  | VENTILADOR ADULTO | 3007 | 4830 |  | TAEMA | MONNAL T75 | MT75-08659 | 2025-07-05 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:Ventilador con alarma por cambio de sensor de O2 Actividad realizada: Se realiza cambio de celda por una nueva, se realizan pruebas automáticas exitosas Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-07-04 07:29 |  | 2025-07-04 07:30 | 2025-07-04 08:05 | 35 | 0 | 35 | 256570 | Media | 2025-07-04 02:55 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:ventilador con alarma por cambio de sensor de o2 actividad realizada: se realiza cambio de celda por una nueva, se realizan pruebas automáticas exitosas estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Friday | 4
112493 | CORRECTIVO | 1001535220 | SOLANLLY LOPEZ ALZATE | tensiometro del monitor buenas tardes para solicitar el cambio del tensiometro del monitor, ya que se encuentra en mal estado gracias |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | H2-T1 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3161 | 4867 |  | EDAN | IM70 | 360080-M20506870002 | 2025-02-22 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Brazalete con fuga Actividad realizada: Se revisa brazalete encontrando fuga en la unión entre la manguera y el brazalete, se reemplaza por uno nuevo. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-02-18 17:15 |  | 2025-02-18 17:58 | 2025-02-18 18:21 | 23 | 0 | 23 | 247175 | Media | 2025-02-18 17:05 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: brazalete con fuga actividad realizada: se revisa brazalete encontrando fuga en la unión entre la manguera y el brazalete, se reemplaza por uno nuevo. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Tuesday | 1
124258 | CORRECTIVO | 1036398639 | leidy yurani osorio vargas | Mango de tensiometro del monitor de triage 3 malo Tensiómetro de triage 3 no insufla adecuadamente y por ende no sensa presion arterial |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3193 | 4882 |  | EDAN | IM70 | 360080-M20506870005 | 2025-12-27 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Monitor no toma NIBP Actividad realizada: Se realizan pruebas de funcionamiento identificando fuga en el Brazalete, se reemplaza por uno nuevo. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-12-26 07:37 |  | 2025-12-26 08:08 | 2025-12-26 08:38 | 30 | 0 | 30 | 267048 | Media | 2025-12-26 07:24 | REALIZADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: monitor no toma nibp actividad realizada: se realizan pruebas de funcionamiento identificando fuga en el brazalete, se reemplaza por uno nuevo. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Friday | 4
108487 | CORRECTIVO | 1047971191 | valentina arboleda cardona | ventilacion deteriorada por sensor de FIO2 |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIA |  | VENTILADOR ADULTO | 3004 | 4826 |  | TAEMA | MONNAL T75 | MT75-08564 | 2025-01-25 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Ventilador con alarma por sensor de FiO2 Actividad realizada: Se revisa equipo, se realizan pruebas automáticas y el equipo arroja error en sensor, se baja se mide observando que esta por debajo del valor mínimo requerido (8 mv), se realiza cambio por una celda en buenas condiciones y se realizan pruebas exitosas, se pone a ciclar. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-01-21 11:09 |  | 2025-01-21 11:11 | 2025-01-21 11:50 | 39 | 0 | 39 | 245016 | Media | 2025-01-21 11:08 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: ventilador con alarma por sensor de fio2 actividad realizada: se revisa equipo, se realizan pruebas automáticas y el equipo arroja error en sensor, se baja se mide observando que esta por debajo del valor mínimo requerido (8 mv), se realiza cambio por una celda en buenas condiciones y se realizan pruebas exitosas, se pone a ciclar. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Tuesday | 1
108014 | CORRECTIVO | 1040035377 | JUAN DAVID ECHEVERRI CHICA | brazalete para toma de presión arterial no invasiv cordial saludo. por favor nos cambian el brazalete para toma de presión arterial no invasiva del monitor de recuperación |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2989 | 4743 |  | EDAN | IM50 | 360069-M19B13090049 | 2025-01-18 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Brazalete con cámara de aire por fuera de la funda Actividad realizada: Se inserta la cámara en la funda, se ubica correctamente y se insufla, se hacen pruebas de fuga y se realizan pruebas de funcionamiento. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-01-13 12:41 |  | 2025-01-13 16:37 | 2025-01-13 17:11 | 34 | 0 | 34 | 244368 | Media | 2025-01-11 18:31 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: brazalete con cámara de aire por fuera de la funda actividad realizada: se inserta la cámara en la funda, se ubica correctamente y se insufla, se hacen pruebas de fuga y se realizan pruebas de funcionamiento. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Monday | 0
118775 | CORRECTIVO | 65814317 | SANDRA MILENA BETANCOURT PALACIO | pulsoximentro del monitor VIP cubiculo # 16 no funciona , no sensa oximetria |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2988 | 4742 |  | EDAN | IM50 | 360069-M19B13090005 | 2025-08-16 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pinza de saturación no sensa Actividad realizada: Se revisa pinza y se observa cables del conector en malas condiciones y algunos sueltos, se cortan y se sueldan nuevamente, se realizan pruebas funcionales Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-08-13 12:31 |  | 2025-08-13 14:55 | 2025-08-13 15:42 | 46 | 0 | 46 | 259155 | Media | 2025-08-13 12:04 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza de saturación no sensa actividad realizada: se revisa pinza y se observa cables del conector en malas condiciones y algunos sueltos, se cortan y se sueldan nuevamente, se realizan pruebas funcionales estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Wednesday | 2
117489 | CORRECTIVO | 1105783872 | NORIDA SALGUERO RODRIGUEZ | pinza de oximetro malo favor revisar pinza de oximetro de sala de recuperacion vip. no censa correctamente. gracias |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2987 | 4741 |  | EDAN | IM50 | 360069-M19B13090060 | 2025-06-28 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pinza de saturación pierde la señal Actividad realizada: Se revisa pinza observando que en ciertos momentos se pierde la señal al mover el cable, no se logra encontrar el punto exacto, se reemplaza cable por uno en buen estado del taller y se realizan pruebas funcionales. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-06-27 14:42 |  | 2025-06-27 15:13 | 2025-06-27 16:47 | 94 | 0 | 94 | 256227 | Media | 2025-06-27 13:43 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza de saturación pierde la señal actividad realizada: se revisa pinza observando que en ciertos momentos se pierde la señal al mover el cable, no se logra encontrar el punto exacto, se reemplaza cable por uno en buen estado del taller y se realizan pruebas funcionales. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_MANEJO_CABLES', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Friday | 4
115792 | CORRECTIVO | 1036393527 | lisbeth cristina sanchez restrepo | Sensor de oximetro Cordial saludo, tan amable solicito colaboracion para arreglo de pinza de oximetria la cual no esta sensando bien, se encuentra en recepcion quirurgica. Muchas gracias!! |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  |  |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2988 | 4742 |  | EDAN | IM50 | 360069-M19B13090005 | 2025-05-24 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pinza de saturación no sensa Actividad realizada: Se realizan pruebas funcionales observando que diodo emisor no enciende, se mide y se observa que da 0, se corta y se mide nuevamente, pero este no mide nada, se reemplaza diodo por uno en buen estado, se suelda y se ensambla pinza, se realizan pruebas funcionales Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-05-19 11:58 |  | 2025-05-19 13:42 | 2025-05-19 14:55 | 73 | 0 | 73 | 253487 | Media | 2025-05-19 10:25 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza de saturación no sensa actividad realizada: se realizan pruebas funcionales observando que diodo emisor no enciende, se mide y se observa que da 0, se corta y se mide nuevamente, pero este no mide nada, se reemplaza diodo por uno en buen estado, se suelda y se ensambla pinza, se realizan pruebas funcionales estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Monday | 0
123291 | CORRECTIVO | 1007346623 | VERONICA MARIA AGUDELO ATEHORTUA | infusor disfuncional infusor disfuncional no insufla, se rompio el caucho |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIA |  | INFUSOR | 3015 | EB1384 |  | RIESTER | MANUAL | 200223948 | 2025-12-27 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Infusor no insufla Actividad realizada: Se revisa equipo encontrando cámara de aire rota, se reemplaza por una nueva y se realizan pruebas funcionales Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-12-23 07:37 |  | 2025-12-23 09:13 | 2025-12-23 09:41 | 28 | 0 | 28 | 266915 | Media | 2025-12-22 19:59 | REALIZADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: infusor no insufla actividad realizada: se revisa equipo encontrando cámara de aire rota, se reemplaza por una nueva y se realizan pruebas funcionales estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Tuesday | 1
113338 | CORRECTIVO | 1038417661 | estefania henao giraldo | reporte de infusor disfuncional buenos dias, realizo reporte de infusor disfuncional EB1401. se desinfla seguidamente, no permitiendo una adecuada visualizacion de funcionalidad de la linea arterial |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIP |  | INFUSOR | 3105 | EB1401 |  | RIESTER | MANUAL | 190320162 | 2025-03-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Infusor con fuga Actividad realizada: Se realizan pruebas de funcionamiento observando caída en la presión, se destapa manómetro y se verifican fugas encontrando una leve, se tapa con sintesolda, se deja secar y nuevamente se prueba, se observa que la fuga persiste, se tapa nuevamente, finalmente se repara por completo y se hacen pruebas Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-03-06 11:02 |  | 2025-03-06 12:29 | 2025-03-06 16:25 | 236 | 175 | 61 | 248480 | Media | 2025-03-06 10:40 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: infusor con fuga actividad realizada: se realizan pruebas de funcionamiento observando caída en la presión, se destapa manómetro y se verifican fugas encontrando una leve, se tapa con sintesolda, se deja secar y nuevamente se prueba, se observa que la fuga persiste, se tapa nuevamente, finalmente se repara por completo y se hacen pruebas estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Thursday | 3
112847 | CORRECTIVO | 1000537657 | joel cano correa | Infusor dañado Infusor del cubículo n°4 que se desinfla, por agujero en parte superior. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIA |  | INFUSOR | 3013 | EB1382 |  | RIESTER | MANUAL | 200223949 | 2025-03-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Infusor con fuga Actividad realizada: Se revisa equipo encontrando fuga en la cámara de aire, se intenta reparar en dos veces con parches pero la fuga persiste, finalmente se reemplaza por una cámara nueva. Estado final: equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-02-24 11:01 |  | 2025-02-24 16:17 | 2025-02-24 17:42 | 85 | 18 | 67 | 247567 | Media | 2025-02-22 23:22 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: infusor con fuga actividad realizada: se revisa equipo encontrando fuga en la cámara de aire, se intenta reparar en dos veces con parches pero la fuga persiste, finalmente se reemplaza por una cámara nueva. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Monday | 0
119916 | CORRECTIVO | 1020461280 | alejandra escobar serna | bateria interna no disponible alarma roja constante del ventilador monna de batería interna no disponible |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIA | CUBICULO 8 | VENTILADOR ADULTO | 3006 | 4828 |  | TAEMA | MONNAL T75 | MT75-08618 | 2025-09-20 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Ventilador alarmado por batería interna Actividad realizada: Se observa ventilador con alarma por batería interna, se verifica fecha de instalación y test de batería, debido a que se instalo hace un mes y la capacidad esta al 50%, se cambia la batería por otra para verificar el porcentaje, queda pendiente por finalización del test. Estado final: En prueba de batería. Repuestos: no al finalizar el test batería queda al 50%, pendiente por garantía de batería 07/10/2025: Pendiente por garantía de batería. 10/10/2025: Se instala batería al ventilador reemplaza por garantía, se realiza la prueba de batería y esta finaliza en 100%. Equipo funcionando correctamente. | 2025-09-19 15:49 |  | 2025-09-19 15:52 | 2025-10-10 15:43 | 30231 | 30188 | 43 | 261498 | Media | 2025-09-18 18:11 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: ventilador alarmado por batería interna actividad realizada: se observa ventilador con alarma por batería interna, se verifica fecha de instalación y test de batería, debido a que se instalo hace un mes y la capacidad esta al 50%, se cambia la batería por otra para verificar el porcentaje, queda pendiente por finalización del test. estado final: en prueba de batería. repuestos: no al finalizar el test batería queda al 50%, pendiente por garantía de batería 07/10/2025: pendiente por garantía de batería. 10/10/2025: se instala batería al ventilador reemplaza por garantía, se realiza la prueba de batería y esta finaliza en 100%. equipo funcionando correctamente. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Friday | 4
115901 | CORRECTIVO | 1036936369 | DIANA CRISTINA GARCIA FLOREZ | cable de tensiómetro malo Buenos días se reporta cable del tensiómetro del monitor de signos vitales malo, se partió , Gracias |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | RADIOTERAPIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3163 | 4869 |  | EDAN | IM70 | 360080-M20506870009 | 2025-05-24 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: manguera de NIBP con extremos en mal estado Actividad realizada: Se observa manguera que constantemente se raja, debido a cristalización, a pesar de cortar los extremos afectados se sigue rajando, se reemplaza por una nueva. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-05-22 12:33 |  | 2025-05-22 13:19 | 2025-05-22 14:07 | 48 | 0 | 48 | 253801 | Media | 2025-05-22 11:26 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: manguera de nibp con extremos en mal estado actividad realizada: se observa manguera que constantemente se raja, debido a cristalización, a pesar de cortar los extremos afectados se sigue rajando, se reemplaza por una nueva. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Thursday | 3
121224 | CORRECTIVO | 1026140695 | juan camilo angel munera | selladora mala EB1463 |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | SELLADORA | 3175 | EB1463 | EB1463 | KF | KF-300H | EB1463 | 2025-11-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Selladora no sella Actividad realizada: Se revisa y se encuentra teflón quemado, además no calienta la resistencia, por lo tanto no sella, se realiza desmonte de sistema que soporta la resistencia, se realiza ajuste en los soportes debido a que la resistencia no hace buen contacto, se pone pedazo de estaño, se ensambla nuevamente y se realizan pruebas funcionales exitosas. se cambia teflón. Estado final: equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-11-05 08:39 |  | 2025-11-05 08:51 | 2025-11-05 10:55 | 124 | 50 | 74 | 264296 | Media | 2025-11-05 08:38 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: selladora no sella actividad realizada: se revisa y se encuentra teflón quemado, además no calienta la resistencia, por lo tanto no sella, se realiza desmonte de sistema que soporta la resistencia, se realiza ajuste en los soportes debido a que la resistencia no hace buen contacto, se pone pedazo de estaño, se ensambla nuevamente y se realizan pruebas funcionales exitosas. se cambia teflón. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Wednesday | 2
118535 | CORRECTIVO | 1035918796 | daniel felipe naranjo bedoya | SELLADORA MALA Buenos días. por favor realizar mantenimiento correctivo a la selladora anteriormente mencionada. muchas gracias |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | SELLADORA | 3175 | EB1463 | EB1463 | KF | KF-300H | EB1463 | 2025-08-09 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Selladora con teflón quemado Actividad realizada: Se encuentra teflón de selladora muy quemado, se retira y se observa además resistencia muy negra, se lija resistencia se limpia, se retira teflón inferior, se limpia selladora, se pone teflón nuevo, la resistencia y se cubre con más teflón, se realizan pruebas funcionales exitosas Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-08-04 10:39 |  | 2025-08-04 12:16 | 2025-08-04 12:51 | 35 | 0 | 35 | 258540 | Media | 2025-08-04 08:02 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: selladora con teflón quemado actividad realizada: se encuentra teflón de selladora muy quemado, se retira y se observa además resistencia muy negra, se lija resistencia se limpia, se retira teflón inferior, se limpia selladora, se pone teflón nuevo, la resistencia y se cubre con más teflón, se realizan pruebas funcionales exitosas estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Monday | 0
107970 | CORRECTIVO | 1017174498 | juliana cadavid jimenez | CABLE PRESION CABLE DE PRESION ARTERIAL QUE EN PARTE DISTAL NO SE ADAPTA A CABLE DE BRAZALETE |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3164 | 4870 |  | EDAN | IM70 | 360080-M20421840013 | 2025-01-18 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Brazaletes neonatales no adaptan a la manguera Actividad realizada: Se revisa manguera observando que el acople de los brazaletes neonatales queda flojo por lo tanto genera fuga, se corta un tramo de la manguera pero el problema persiste, se realiza cambio por una manguera en buen estado. Se realizan pruebas de funcionamiento Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-01-13 07:44 |  | 2025-01-13 09:54 | 2025-01-13 10:08 | 15 | 0 | 15 | 244380 | Media | 2025-01-11 22:35 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: brazaletes neonatales no adaptan a la manguera actividad realizada: se revisa manguera observando que el acople de los brazaletes neonatales queda flojo por lo tanto genera fuga, se corta un tramo de la manguera pero el problema persiste, se realiza cambio por una manguera en buen estado. se realizan pruebas de funcionamiento estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Monday | 0
121170 | CORRECTIVO | 1001517773 | valentina lopez bedoya | Pulsoximetro con daño en la pinza Pulsioximetro de triage 3 con daño funcional en pinza |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3162 | 4868 |  | EDAN | IM70 | 360080-M20421840008 | 2025-11-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pinza de saturación no sensa Actividad realizada: Se realiza prueba inicial observando que diodo emisor no enciende, se mide y no da ningún valor, se corta y se observa que el diodo esta bueno, se miden cables encontrando uno de ellos interrumpido, se reemplaza por uno del mismo encauchetado, se suelda, se ensambla y se hacen pruebas Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-11-04 07:37 |  | 2025-11-04 08:07 | 2025-11-04 09:39 | 92 | 22 | 70 | 264191 | Media | 2025-11-02 18:15 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza de saturación no sensa actividad realizada: se realiza prueba inicial observando que diodo emisor no enciende, se mide y no da ningún valor, se corta y se observa que el diodo esta bueno, se miden cables encontrando uno de ellos interrumpido, se reemplaza por uno del mismo encauchetado, se suelda, se ensambla y se hacen pruebas estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Tuesday | 1
112982 | CORRECTIVO | 1040051120 | JOHANA MILENA GOMEZ MARTINEZ | cable de saturador malo Buenas tardes, se realiza reporte de cable de saturador del paciente hubicado en la incubadora13 |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3165 | 4871 |  | EDAN | IM70 | 360080-M20506870004 | 2025-03-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: interfaz de saturación con cable expuesto en el conector Actividad realizada: Se retira conector, se corta tramo de cable afectado, se cambia conector ya que el que tenia, estaba con un pin roto, se suelda conector, se ensambla y se realizan pruebas de funcionamiento Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-02-27 13:23 |  | 2025-02-27 15:16 | 2025-02-27 16:44 | 88 | 1 | 87 | 247964 | Media | 2025-02-27 13:22 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: interfaz de saturación con cable expuesto en el conector actividad realizada: se retira conector, se corta tramo de cable afectado, se cambia conector ya que el que tenia, estaba con un pin roto, se suelda conector, se ensambla y se realizan pruebas de funcionamiento estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Thursday | 3
118517 | CORRECTIVO | 1000537657 | joel cano correa | pulsioximetro no funciona pulsioxímetro no mide saturación de oxigeno. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3223 | 4918 |  | EDAN | IM70 | 360080-M20606700018 | 2025-08-09 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pinza de saturación no sensa Actividad realizada: Se revisa pinza encontrando cables sueltos en el conector, se retira capuchón de conector que se encuentra pegado, se sueldan nuevamente los cables, se verifican diodos y se ensambla nuevamente, se realizan pruebas de funcionamiento exitosas Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-08-04 08:52 |  | 2025-08-04 09:38 | 2025-08-04 10:23 | 45 | 0 | 45 | 258530 | Media | 2025-08-03 22:44 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza de saturación no sensa actividad realizada: se revisa pinza encontrando cables sueltos en el conector, se retira capuchón de conector que se encuentra pegado, se sueldan nuevamente los cables, se verifican diodos y se ensambla nuevamente, se realizan pruebas de funcionamiento exitosas estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Monday | 0
119554 | CORRECTIVO | 1038415689 | monica marcela ramirez ocampo | Pipeta en mal estado Pipeta en mal estado |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | LABORATORIO |  | PIPETA 100-1000ΜL | 3167 | EB1455 |  | BOECO GERMANY | AS SERIES | OF29957 | 2025-09-13 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pipeta se desarma fácilmente Actividad realizada: Se encuentra que el cono de expulsión se sale fácilmente de su lugar, se desarma sistema de expulsión de pipeta, se realiza ajuste con pega industrial en el cono para que asegure mejor al sistema de expulsión. Se realiza pruebas de funcionamiento Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-09-08 07:28 |  | 2025-09-08 08:01 | 2025-09-08 08:49 | 48 | 0 | 48 | 260731 | Media | 2025-09-06 18:14 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pipeta se desarma fácilmente actividad realizada: se encuentra que el cono de expulsión se sale fácilmente de su lugar, se desarma sistema de expulsión de pipeta, se realiza ajuste con pega industrial en el cono para que asegure mejor al sistema de expulsión. se realiza pruebas de funcionamiento estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Monday | 0
108027 | CORRECTIVO | 1038416873 | ANGIE TATIANA CASTAÑO CASTRO | pulsioximetro de quirofano Buenos dias Realizo el reporte del pulsioximetro del monitor de signos vitales de quirofano para que porfavor lo revisen porque no quiere censar Muchas gracias |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UMI | QUIROFANO UMI | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3899 | 5338 |  | NIHON KOHDEN | BSM-3763 | 17955 | 2025-01-18 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pinza de saturación no sensa Actividad realizada: Se realizan pruebas observando muy tenue la luz del diodo emisor, se desconecta la pinza de la interfaz observando fluidos en los conectores, se realiza limpieza de ambos extremos con alcohol isopropílico, se retiran fluidos secos y se realizan pruebas de funcionamiento. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-01-14 07:23 |  | 2025-01-14 09:46 | 2025-01-14 10:25 | 39 | 0 | 39 | 244481 | Media | 2025-01-14 03:26 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza de saturación no sensa actividad realizada: se realizan pruebas observando muy tenue la luz del diodo emisor, se desconecta la pinza de la interfaz observando fluidos en los conectores, se realiza limpieza de ambos extremos con alcohol isopropílico, se retiran fluidos secos y se realizan pruebas de funcionamiento. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Tuesday | 1
123429 | CORRECTIVO | 1038414580 | CATALINA CEBALLOS ORTIZ | MONITOR FETAL CON INTERFERENCIA Buenos dias Reporto monitor fetal con interferencia en transductor de frecuencia cardiaca fetal, no deja escuchar latido Muchas gracias |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | URGENCIAS |  | MONITOR FETAL | 3946 | 5372 | 5372 | EDAN | F3 | 560034-M21913100018 | 2025-12-27 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Monitor fetal con interferencia en el transductor fc Actividad realizada: Se realizan pruebas funcionales observando que se escucha, por lo tanto se hacen pruebas directamente con paciente observando que no detecta la frecuencia cardiaca ni se escuchan los latidos, se prueba con transductor nuevo el cual de inmediato detecta la FC y se escucha perfectamente, se deja transductor nuevo Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-12-24 08:29 |  | 2025-12-24 10:12 | 2025-12-24 11:03 | 52 | 0 | 52 | 267002 | Media | 2025-12-24 08:13 | REALIZADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: monitor fetal con interferencia en el transductor fc actividad realizada: se realizan pruebas funcionales observando que se escucha, por lo tanto se hacen pruebas directamente con paciente observando que no detecta la frecuencia cardiaca ni se escuchan los latidos, se prueba con transductor nuevo el cual de inmediato detecta la fc y se escucha perfectamente, se deja transductor nuevo estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | DESGASTE_NORMAL | ['DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Wednesday | 2
113923 | CORRECTIVO | 1037660331 | maria camila guerra correa | Daño otoscopio consultorio 2 primer piso Reserva El otoscopio del consultorio 2 del primer piso de reserva plaza no enciente la luz, al parecer se trata de la cabeza del otoscopio, no de problemas de batería ya que al conectar el cuerpo a la cabeza del oftalmoscopio enciende sin problema. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | ATENCIÓN PRIMER NIVEL |  | EQUIPO DE ÓRGANOS | 3914 | M675 | M675 | WELCH ALLYN | 97200-CL | M675 | 2025-03-29 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Otoscopio no enciende Actividad realizada: Se revisa equipo encontrando bombillo de otoscopio quemado, se reemplaza por uno nuevo, y se realizan pruebas funcionales, al probar el oftalmoscopio se observa sombra y calentamiento anormal en el bombillo, se observa filamento en mal estado, se reemplaza por uno nuevo y se realizan pruebas exitosas. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-03-25 17:01 |  | 2025-03-25 17:05 | 2025-03-25 17:54 | 49 | 0 | 49 | 249706 | Media | 2025-03-22 07:06 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: otoscopio no enciende actividad realizada: se revisa equipo encontrando bombillo de otoscopio quemado, se reemplaza por uno nuevo, y se realizan pruebas funcionales, al probar el oftalmoscopio se observa sombra y calentamiento anormal en el bombillo, se observa filamento en mal estado, se reemplaza por uno nuevo y se realizan pruebas exitosas. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Tuesday | 1
114660 | CORRECTIVO | 71761938 | dairon de jesus garcia vanegas | PIEZA DE ALTA, NO SALE AGUA. SE REPORTA PIEZA DE ALTA, QUE NO FUNCIONA CORRECTAMENTA, PORQUE NO LE SALE AGUA. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | ODONTOLOGÍA |  | PIEZA DE ALTA VELOCIDAD | 3925 | EB1822 | EB1822 | NSK | PANA-MAX PLUS2 | A2160017 | 2025-04-19 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: pieza de alta no le sale agua Actividad realizada: Se revisa pieza observando que no sale agua con la presión correspondiente solo arroja unas gotas, se realiza limpieza del canal con un alambre, se inyecta aire y se observa salida correcta del mismo. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-04-15 16:13 |  | 2025-04-15 16:23 | 2025-04-16 11:15 | 1132 | 1079 | 53 | 251341 | Media | 2025-04-15 10:41 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pieza de alta no le sale agua actividad realizada: se revisa pieza observando que no sale agua con la presión correspondiente solo arroja unas gotas, se realiza limpieza del canal con un alambre, se inyecta aire y se observa salida correcta del mismo. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Tuesday | 1
121715 | CORRECTIVO | 1040046780 | ALEJANDRA JARAMILLO RUIZ | pera no insufla Buen Dia Solicito amablemente, cambio de pera de tensiometro con placa EB1840, ya que personal medico refiere que no insufla adecuadamente, estamos ubicados en reserva plaza el porvenir primer piso, consultorio 02 Quedo atenta Mil gracias |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | ATENCIÓN PRIMER NIVEL |  | TENSIÓMETRO ANEROIDE | 3951 | EB1840 | EB1840 | HILLROM | DE PARED | 211220070340 | 2025-11-29 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pera de tensiometro no insufla Actividad realizada: Se realizan pruebas observando que la pera se queda contraída, además se encuentra en mal estado físico, con algunas fisuras. se reemplaza por una nueva y se realizan pruebas funcionales Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si Nota: Orden se ejecuta de 15:00 a 15:15 | 2025-11-24 09:35 |  | 2025-11-25 18:27 | 2025-11-25 18:31 | 3 | 0 | 3 | 265315 | Media | 2025-11-24 07:17 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pera de tensiometro no insufla actividad realizada: se realizan pruebas observando que la pera se queda contraída, además se encuentra en mal estado físico, con algunas fisuras. se reemplaza por una nueva y se realizan pruebas funcionales estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si nota: orden se ejecuta de 15:00 a 15:15 | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Monday | 0
120521 | CORRECTIVO | 1037649230 | LUISA FERNANDA CRISTANCHO PARRA | cables de humidificador se reportan cables de humidificador x 1 5484 |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIN |  | HUMIDIFICADOR | 3985 | 5484 | 5484 | FISHER & PAYKEL | MR850JSU | 210615578670 | 2025-10-18 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Cable calefactor malo Actividad realizada: Se realizan pruebas funcionales, de manera inicial no se evidencia la falla, sin embargo se continúan haciendo pruebas hasta que se observa que al realizar cierto movimientos al cable calefactor, el humidificador se alarma, se realiza pruebas con cable nuevo y la alarma no vuelve a aparecer, por lo tanto se determina que el cable calefactor esta defectuoso. se reemplaza por uno nuevo Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-10-11 05:53 |  | 2025-10-11 08:32 | 2025-10-11 09:27 | 56 | 0 | 56 | 262874 | Media | 2025-10-10 21:18 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cable calefactor malo actividad realizada: se realizan pruebas funcionales, de manera inicial no se evidencia la falla, sin embargo se continúan haciendo pruebas hasta que se observa que al realizar cierto movimientos al cable calefactor, el humidificador se alarma, se realiza pruebas con cable nuevo y la alarma no vuelve a aparecer, por lo tanto se determina que el cable calefactor esta defectuoso. se reemplaza por uno nuevo estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Saturday | 5
116306 | CORRECTIVO | 1038213278 | natalia andrea franco guarin | video laringo descargado video laringo descargado |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CIRUGÍA |  | VIDEOLARINGOSCOPIO | 3990 | 5487 | 5487 | AIRCRAFT MEDICAL LTD | MCGRATH MAC | 117615 | 2025-05-31 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Batería agotada Actividad realizada: Se encuentra batería agotada, se reemplaza por una nueva. Se enciende y se verifica que tenga los 100 minutos. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-05-27 15:53 |  | 2025-05-27 15:53 | 2025-05-27 16:15 | 22 | 0 | 22 | 254129 | Media | 2025-05-27 15:31 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: batería agotada actividad realizada: se encuentra batería agotada, se reemplaza por una nueva. se enciende y se verifica que tenga los 100 minutos. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Tuesday | 1
119455 | CORRECTIVO | 39451070 | OLGA VICTORIA CABALLERO RIBEROS | se sale la fresa al usar esta pieza de alta no queda asegurada la fresa y se sale, el compañero de biomédica se la lleva el día de hoy |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | ODONTOLOGÍA |  | PIEZA DE ALTA VELOCIDAD | 3925 | EB1822 | EB1822 | NSK | PANA-MAX PLUS2 | A2160017 | 2025-09-06 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Equipo no asegura las fresas Actividad realizada: Se revisa equipo y se encuentra que no esta asegurando correctamente las fresas. Se comunica al coordinador para realizar el pedido de la turbina 26/09/2025: Se realiza reemplaza de turbina, se verifica que asegure de manera adecuada las fresas Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-09-04 15:39 |  | 2025-09-04 17:24 | 2025-09-26 13:35 | 31451 | 31423 | 28 | 260605 | Media | 2025-09-04 15:04 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo no asegura las fresas actividad realizada: se revisa equipo y se encuentra que no esta asegurando correctamente las fresas. se comunica al coordinador para realizar el pedido de la turbina 26/09/2025: se realiza reemplaza de turbina, se verifica que asegure de manera adecuada las fresas estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Thursday | 3
119789 | CORRECTIVO | 1037649230 | LUISA FERNANDA CRISTANCHO PARRA | Soporte de blender Soporte de blender |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIN |  | ACCESORIO IMPRESION 3D | 3759 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-09-20 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Blender sin soporte Actividad realizada: Se inicia impresión de soporte. Se realiza instalación de tuerca dentro del soporte, para el tornillo de la perilla. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-09-16 14:32 |  | 2025-09-16 17:14 | 2025-09-17 08:51 | 937 | 884 | 53 | 261286 | Media | 2025-09-16 12:18 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: blender sin soporte actividad realizada: se inicia impresión de soporte. se realiza instalación de tuerca dentro del soporte, para el tornillo de la perilla. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Tuesday | 1
119790 | CORRECTIVO | 1037649230 | LUISA FERNANDA CRISTANCHO PARRA | Perilla de blender Perilla de blender |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIN |  | ACCESORIO IMPRESION 3D | 3759 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-09-20 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Perilla reventada Actividad realizada: Se encuentra perilla reventada, se realiza impresión 3D, se retira parte afectada del tornillo y se instala la impresa. Se realizan pruebas Estado final: Funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-09-16 14:32 |  | 2025-09-16 14:56 | 2025-09-16 17:14 | 138 | 27 | 111 | 261285 | Media | 2025-09-16 12:16 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: perilla reventada actividad realizada: se encuentra perilla reventada, se realiza impresión 3d, se retira parte afectada del tornillo y se instala la impresa. se realizan pruebas estado final: funcionando correctamente repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Tuesday | 1
121242 | CORRECTIVO | 1041232910 | YURI DANIELA USME GIL | TERMOMETRO SALA VIP URGENCIAS Cordial saludo Realizo reporte de termómetro M617, no censa la temperatura y en ocasiones aparece E0.2. Muchas gracias |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | URGENCIAS |  | TERMÓMETRO ELECTRÓNICO | 3764 | M617 |  | WELCH ALLYN | SURE TEM PLUS 692 | 20091274 | 2025-11-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Termómetro con error E02 Actividad realizada: Se realizan pruebas de funcionamiento observando que el algunas ocasiones el termómetro se apaga, o muestra errores como E02 y E05, los cuales están asociados a la sonda, dichos errores aparecen cuando se realizan movimientos en la sonda como tal, se reemplaza por una nueva y se realizan pruebas de funcionamiento. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-11-05 11:25 |  | 2025-11-05 11:30 | 2025-11-05 13:26 | 116 | 70 | 46 | 264304 | Media | 2025-11-05 09:48 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: termómetro con error e02 actividad realizada: se realizan pruebas de funcionamiento observando que el algunas ocasiones el termómetro se apaga, o muestra errores como e02 y e05, los cuales están asociados a la sonda, dichos errores aparecen cuando se realizan movimientos en la sonda como tal, se reemplaza por una nueva y se realizan pruebas de funcionamiento. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Wednesday | 2
123114 | CORRECTIVO | 1035920466 | karla yesenia ochoa alzate | Termometro malo Termometro que al iniciar toma de temperatura da error |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | URGENCIAS |  | TERMÓMETRO ELECTRÓNICO | 3768 | M621 |  | WELCH ALLYN | SURE TEM PLUS 692 | 20387571 | 2025-12-20 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Termómetro con error E0.2 Actividad realizada: Se revisa equipo y se observa que de manera intermitente arroja error E0.2, error asociado a la sonda, se reemplaza por una nueva y se realizan pruebas de funcionamiento observando que el error desaparece por completo. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-12-16 07:20 |  | 2025-12-16 08:05 | 2025-12-16 08:41 | 36 | 0 | 36 | 266499 | Media | 2025-12-15 15:02 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: termómetro con error e0.2 actividad realizada: se revisa equipo y se observa que de manera intermitente arroja error e0.2, error asociado a la sonda, se reemplaza por una nueva y se realizan pruebas de funcionamiento observando que el error desaparece por completo. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Tuesday | 1
117702 | CORRECTIVO | 1000756312 | MELIZA AGUDELO ISAZA | acceorio donde va el mouse se desprendio del equip acceorio donde va el mouse se desprendio del equipo , rquiere cmantenimiento , mil gracias |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CONSULTA EXTERNA |  | ACCESORIO IMPRESION 3D | 3759 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-07-12 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | 07/07/2025 Diagnostico: Soporte para bandeja de mouse quebrado Actividad realizada: Se evidencia que el soporte para la bandeja de mouse fue elaborado con impresión 3D y uno de sus soportes se quebró Estado final: Se deja en pausa, pues no se cuenta con la impresora disponible para realizar el diseño del repuesto Repuestos: No 03/09/2025: Se pone pieza en proceso de impresión 05/09/2025: Se finaliza impresión de dos rieles, uno que se encuentra quebrado y otro que esta a punto de quebrarse, queda pendiente instalarlos debido a que se encuentran en un estudio de 72 horas. 08/09/2025: Se procede a realizar instalación y se observa que no desliza correctamente, se realizan los respectivos ajustes a las impresiones y posteriormente se instalan, se realizan pruebas. Equipo funcionando correctamente. | 2025-07-05 16:30 |  | 2025-07-05 16:49 | 2025-09-08 17:08 | 90739 | 91980 | -1241 | 256664 | Media | 2025-07-05 11:58 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | 07/07/2025 diagnostico: soporte para bandeja de mouse quebrado actividad realizada: se evidencia que el soporte para la bandeja de mouse fue elaborado con impresión 3d y uno de sus soportes se quebró estado final: se deja en pausa, pues no se cuenta con la impresora disponible para realizar el diseño del repuesto repuestos: no 03/09/2025: se pone pieza en proceso de impresión 05/09/2025: se finaliza impresión de dos rieles, uno que se encuentra quebrado y otro que esta a punto de quebrarse, queda pendiente instalarlos debido a que se encuentran en un estudio de 72 horas. 08/09/2025: se procede a realizar instalación y se observa que no desliza correctamente, se realizan los respectivos ajustes a las impresiones y posteriormente se instalan, se realizan pruebas. equipo funcionando correctamente. | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Saturday | 5
119608 | CORRECTIVO | 15437281 | RUBEN DARIO SERNA ARENAS | Microscopio de oftalmologia El cable del pedal del microscopio de oftalmología se rompió se requiere colocar una férula para que el alambre no se vaya a romper por estar acodado y se dañe el pedal |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CIRUGÍA |  | ACCESORIO IMPRESION 3D | 3759 | GENERICO | GENERICO | NO APLICA |  |  | 2025-09-13 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Protección de cable Actividad realizada: Se realizan soportes en impresora 3D con el fin de evitar que el cable del pedal quede acodado y se dañe. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-09-09 13:29 |  | 2025-09-09 14:25 | 2025-09-09 17:29 | 184 | 43 | 141 | 260786 | Media | 2025-09-08 11:08 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: protección de cable actividad realizada: se realizan soportes en impresora 3d con el fin de evitar que el cable del pedal quede acodado y se dañe. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Tuesday | 1
123177 | CORRECTIVO | 1040046780 | ALEJANDRA JARAMILLO RUIZ | tensiometro no insufla Buen Dia Solicito amablemente, cambio demantenimiento correctivo de tensiometro ya que personal medico refiere que no insufla adecuadamente, estamos ubicados en reserva plaza el porvenir primer piso, consultorio 07 Quedo atenta Mil gracias |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | ATENCIÓN PRIMER NIVEL |  | TENSIÓMETRO ANEROIDE | 3867 | EB1779 | EB1779 | GMD | GMD60-T20 | EB1779 | 2025-12-20 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: pera de tensiometro que queda contraída Actividad realizada: se intenta reparar pera, ajustando el balin sin embargo esta continua quedandose contraída, se reemplaza por una nueva Estado final: equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-12-17 12:23 |  | 2025-12-17 12:23 | 2025-12-17 12:44 | 21 | 0 | 21 | 266632 | Media | 2025-12-17 10:09 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pera de tensiometro que queda contraída actividad realizada: se intenta reparar pera, ajustando el balin sin embargo esta continua quedandose contraída, se reemplaza por una nueva estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Wednesday | 2
123133 | CORRECTIVO | 1006777004 | juan david porras bermudez | TENSIOMETRO CONSULTORIO 19 TENSIOMETRO QUE NO INSUFLA, LA PERILLA NO SE REEXPANDE Y NO PERMITE UN LLENADO RAPIDO NI SUFICIENTE PARA LA TOMA DE LA TENSION, NO SUBE DE 10 MMHG |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | ATENCIÓN PRIMER NIVEL |  | TENSIÓMETRO ANEROIDE | 3850 | EB1762 | EB1762 | GMD | GMD60-T20 | EB1762 | 2025-12-20 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pera de tensiómetro se queda retraída Actividad realizada: Se revisa pera encontrando balín pegado, se realiza ajuste de balín, se hacen múltiples pruebas y equipo queda funcionando correctamente Estado final: Equipo funcional Repuestos: no Nota: Orden se atiende de 12:00 a 12:20 | 2025-12-16 13:50 |  | 2025-12-17 12:19 | 2025-12-17 12:22 | 3 | 0 | 3 | 266535 | Media | 2025-12-16 11:20 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pera de tensiómetro se queda retraída actividad realizada: se revisa pera encontrando balín pegado, se realiza ajuste de balín, se hacen múltiples pruebas y equipo queda funcionando correctamente estado final: equipo funcional repuestos: no nota: orden se atiende de 12:00 a 12:20 | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Tuesday | 1
113292 | CORRECTIVO | 1036948329 | daniela jimenez alzate | palanca mala palanca para abrir la puerta de la cava se encuentra mala. grcias |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | LABORATORIO |  | CUARTO FRÍO MIXTO | 3891 | 5327 | 5327 | RISS | MIXTO SEROTECA Y REFRIGERADOR | 120FO294-ME10086447228-NTZ68A1LR1B (SEROTECA) | 2025-03-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Chapa no cierra correctamente Actividad realizada: Se baja y desarma chapa encontrando resorte reventado, por lo que no se retrae correctamente el seguro, se entrega resorte a Daniel para conseguirlo Estado final: Cuarto frio sin chapa Repuestos: no 25/03/2025: Se destapa nuevamente la chapa y se instala resorte, pero se evidencia que este no cumple con su función, se pausa nuevamente para informarle al coordinador 26/03/2025: Por indicaciones de coordinador se intenta modificar resorte pero no se tiene éxito, el resorte vuelve a su posición inicial y no permite ser modificado. pendiente por solicitar garantía. 29/03/2025: Se realiza instalación de chapa nueva, se realiza el respectivo ajuste, adecuación y pruebas. Chapa queda funcional. | 2025-03-05 09:24 |  | 2025-03-05 09:49 | 2025-03-29 10:06 | 34577 | 34368 | 209 | 248346 | Media | 2025-03-05 07:53 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: chapa no cierra correctamente actividad realizada: se baja y desarma chapa encontrando resorte reventado, por lo que no se retrae correctamente el seguro, se entrega resorte a daniel para conseguirlo estado final: cuarto frio sin chapa repuestos: no 25/03/2025: se destapa nuevamente la chapa y se instala resorte, pero se evidencia que este no cumple con su función, se pausa nuevamente para informarle al coordinador 26/03/2025: por indicaciones de coordinador se intenta modificar resorte pero no se tiene éxito, el resorte vuelve a su posición inicial y no permite ser modificado. pendiente por solicitar garantía. 29/03/2025: se realiza instalación de chapa nueva, se realiza el respectivo ajuste, adecuación y pruebas. chapa queda funcional. | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE, FALTA_CAPACITACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE', 'FALTA_CAPACITACION'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Wednesday | 2
118881 | CORRECTIVO | 1035918898 | LEIDY JOHANA RIVERA OSORNO | ALARMA GENERADOR DE VAPOR CORDIAL SALUDO, ESTERILIZADOR GENTINGE # 1 PRECENTA ALARMA POR GENERADOR DE VAPOR, YA CUMPLIO EL SICLO DE ESTERILIZACION HACE MAS DE UNA HORA Y NO ABRE LA COMPUERTA PARA LIBERAR LA CARGA. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN |  | SISTEMA TRATAMIENTO DE AGUA | 3650 | EB1665 | EB1665 | FILTRAMED | OSMOSIS INVERSA | AUTOCLAVE PL:5076 | 2025-08-23 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico:equipo con alarma de generador de vapor y enclave agua Actividad realizada: Se revisa equipo y encuentra la presión de entrada de agua muy baja. Se revisa sistema de tratamiento de agua y se puede ver que la producción de agua osmotizada esta muy bajita, se ajusta la perilla del agua de desecho ya que la presión de la bomba estaba muy bajita ( se ajusta a 90 psi según indicaciones de proveedor). Se observa que con estas modificaciones el tanque lleno por completo y la presión de entrada de agua se normaliza Se deja equipo en observación Estado final: Equipo en optimas condiciones de funcionamiento Repuestos: no VG: Se realiza seguimiento al equipo, el cual se encuentra funcionando correctamente. ha trabajado todo el día sin problema alguno | 2025-08-19 07:39 |  | 2025-08-19 07:43 | 2025-08-19 17:18 | 575 | 549 | 26 | 259368 | Media | 2025-08-18 17:21 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico:equipo con alarma de generador de vapor y enclave agua actividad realizada: se revisa equipo y encuentra la presión de entrada de agua muy baja. se revisa sistema de tratamiento de agua y se puede ver que la producción de agua osmotizada esta muy bajita, se ajusta la perilla del agua de desecho ya que la presión de la bomba estaba muy bajita ( se ajusta a 90 psi según indicaciones de proveedor). se observa que con estas modificaciones el tanque lleno por completo y la presión de entrada de agua se normaliza se deja equipo en observación estado final: equipo en optimas condiciones de funcionamiento repuestos: no vg: se realiza seguimiento al equipo, el cual se encuentra funcionando correctamente. ha trabajado todo el día sin problema alguno | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Tuesday | 1
119018 | CORRECTIVO | 16045237 | carlos mario garcia otalvaro | fuente de la luz del duodenoscopio no funciona fuente de la luz del duodenoscopio no funciona correctamente |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CIRUGÍA |  | EQUIPOS ENDOSCOPIA | 3652 | EB1667 |  | FUJINON | 530 SERIES | NG320A003- NG320A773- RD103A573 | 2025-08-23 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: fuente de luz con aviso de agotada vida de la lámpara Actividad realizada: Se reemplaza lámpara por una en buen estado del taller, se reinicia contador y se verifica aumento y disminución de intensidad. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-08-22 15:16 |  | 2025-08-22 15:23 | 2025-08-22 16:22 | 59 | 0 | 59 | 259597 | Media | 2025-08-21 15:45 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: fuente de luz con aviso de agotada vida de la lámpara actividad realizada: se reemplaza lámpara por una en buen estado del taller, se reinicia contador y se verifica aumento y disminución de intensidad. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Friday | 4
123072 | CORRECTIVO | 1036394735 | adriana aristizabal perez | CALIBRACION DE PHMETRO SE REALIZA CALIBRACION DEL PHMETRO REPORTANDO UN VALOR POR FUERA DEL RANGO ESTABLECIDO |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | LABORATORIO |  | MEDIDOR DE PH | 3741 | M587 |  | OHAUS | ST300 | C050681420 | 2025-12-20 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: medidor de PH no calibra correctamente Actividad realizada: Se realiza calibración de medidor observando que es demasiado lento para arrojar la medida, se sumerge electrodo en acido durante 8 horas Se realiza prueba nuevamente pero no pasa la calibración, se deja nuevamente en el buffer 16/12/2025: Equipo continua sin funcionarl, pendiente por buffer nuevo Estado final: Repuestos: | 2025-12-15 07:35 |  | 2025-12-15 07:40 |  |  |  |  | 266422 | Media | 2025-12-13 15:05 | EN PROCESO |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: medidor de ph no calibra correctamente actividad realizada: se realiza calibración de medidor observando que es demasiado lento para arrojar la medida, se sumerge electrodo en acido durante 8 horas se realiza prueba nuevamente pero no pasa la calibración, se deja nuevamente en el buffer 16/12/2025: equipo continua sin funcionarl, pendiente por buffer nuevo estado final: repuestos: | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Monday | 0
119724 | CORRECTIVO | 1040039416 | yohana andrea duque castaño | DESFIBRILADOR CON MALA SENSIBILIDAD Por favor revisar desfibrilador de manera prioritaria, esta con mala sensibilidad. Y el soporte de una de las palas esta quebrado. Gracias |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIA | CARRO DE PARO | DESFIBRILADOR | 3745 | 5192 |  | NIHON KOHDEN | TEC-5631E | 3959 | 2025-09-20 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: equipo con las partes metálicas muy sulfatadas y con una de las laminas a punto de fracturarse Actividad realizada: Se limpia todas las partes metálicas. Se comunica a la lides Kelly posada sobre la lamina para realizar pedido de repuesto 08/10/2025: Pendiente por repuesto Estado final: funcional Repuestos: no 18/12/2025: VG Se realiza instalación de laminas nuevas, se realizan pruebas y se observa que no son reconocidas las palas, se realiza revisión y se encuentra contacto entre palas adulto y pediátricas muy sulfatadas, se lijan contactos y se prueba nuevamente. Equipo funcionando correctamente. | 2025-09-15 09:02 |  | 2025-09-15 09:06 | 2025-12-18 16:53 | 134386 | 134300 | 86 | 261149 | Media | 2025-09-15 02:41 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: equipo con las partes metálicas muy sulfatadas y con una de las laminas a punto de fracturarse actividad realizada: se limpia todas las partes metálicas. se comunica a la lides kelly posada sobre la lamina para realizar pedido de repuesto 08/10/2025: pendiente por repuesto estado final: funcional repuestos: no 18/12/2025: vg se realiza instalación de laminas nuevas, se realizan pruebas y se observa que no son reconocidas las palas, se realiza revisión y se encuentra contacto entre palas adulto y pediátricas muy sulfatadas, se lijan contactos y se prueba nuevamente. equipo funcionando correctamente. | MAL_TRATO_FISICO, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Monday | 0
117022 | CORRECTIVO | 1036950128 | jeniffer viviana sanchez gallo | saturador Buenas tardes coordialmente solicito repara saturador, del monitori con placa 5199 que se encuentra ubicado en sala general |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3757 | 5199 |  | EDAN | IM70 | 360080-K20C00600008 | 2025-06-21 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: pinza de saturación no sensa Actividad realizada: Se verifican diodos, encontrando el receptor con valor bajo se reemplaza por uno en buen estado el problema persiste, se cambian los cables de los diodos que están dentro del mismo encauchetado, el problema continua, se cambia diodo emisor, y la pinza sigue sin funcionar, no es posible reparar, se reemplaza por una nueva. Estado final: equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-06-17 14:18 |  | 2025-06-17 14:40 | 2025-06-17 16:55 | 136 | 0 | 136 | 255595 | Media | 2025-06-17 13:49 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza de saturación no sensa actividad realizada: se verifican diodos, encontrando el receptor con valor bajo se reemplaza por uno en buen estado el problema persiste, se cambian los cables de los diodos que están dentro del mismo encauchetado, el problema continua, se cambia diodo emisor, y la pinza sigue sin funcionar, no es posible reparar, se reemplaza por una nueva. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Tuesday | 1
116472 | CORRECTIVO | 1121928168 | JUAN CARLOS GARCIA ARIAS | cableado de cardioscopio no funciona. Cordial saludo: por favor revisar cableado de cardioscopio el cual no funciona. Gracias. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3757 | 5199 |  | EDAN | IM70 | 360080-K20C00600008 | 2025-06-07 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnóstico: Cable de ecg no sensa Actividad realizada: Se revisa accesorio encontrando cable troncal malo, se cambia por uno en buen estado, además se observa un latiguillo generando interferencia, se reemplaza por uno en buen estado, se realizan pruebas funcionales Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-06-03 07:47 |  | 2025-06-03 07:48 | 2025-06-03 08:21 | 33 | 0 | 33 | 254431 | Media | 2025-06-01 11:51 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnóstico: cable de ecg no sensa actividad realizada: se revisa accesorio encontrando cable troncal malo, se cambia por uno en buen estado, además se observa un latiguillo generando interferencia, se reemplaza por uno en buen estado, se realizan pruebas funcionales estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Tuesday | 1
113339 | CORRECTIVO | 1041325474 | DIANA CRISTINA MORALES GALLO | tensiometro no insufla correctamente favor revisar tensiometro del monitor que no insufla adecuadamente gracias |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3713 | 5149 |  | EDAN | IM70 | 360080-M21119570008 | 2025-03-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Monitor de signos vitales no toma NIBP Actividad realizada: Se revisa equipo y se encuentra que el brazalete insufla, pero lo hace en repetidas ocasiones incluso en ocasiones no toma la medida, se observa velcro muy desgastado, por lo que al insuflar se va despegando lo que afecta la toma de la medida, se reemplaza por uno nuevo, se realizan pruebas funcionales. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-03-06 11:02 |  | 2025-03-06 11:41 | 2025-03-06 12:28 | 47 | 0 | 47 | 248477 | Media | 2025-03-06 09:58 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: monitor de signos vitales no toma nibp actividad realizada: se revisa equipo y se encuentra que el brazalete insufla, pero lo hace en repetidas ocasiones incluso en ocasiones no toma la medida, se observa velcro muy desgastado, por lo que al insuflar se va despegando lo que afecta la toma de la medida, se reemplaza por uno nuevo, se realizan pruebas funcionales. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Thursday | 3
117814 | CORRECTIVO | 1036951597 | robinson cardona arboleda | cancela ciclos EL EQUIPO CANCELA EL CICLO POR TEMPERATURA |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN |  | SISTEMA TRATAMIENTO DE AGUA | 3651 | EB1666 | EB1666 | FILTRAMED | OSMOSIS INVERSA | AUTOCLAVE PL:3565 | 2025-07-12 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnóstico: autoclave cancela ciclos por temperatura Actividad realizada: Se observa autoclave alarmada sin embargo no es posible ver el error como tal, se comienza a revisar todo incluido el sistema de osmosis encontrando bomba de agua con fallas, esta saliendo agua por la salida de la alimentación, lo que significa daño en los empaques, además la bomba nunca para de trabajar todo el tiempo esta encendida, se apaga osmosis, se deja equipo en bypass y se solicita bomba de agua, se confirma alarma en autoclave y se inicia ciclo, se deja en observación 11/07/2025: se instala bomba nueva en el sistema, se realizan pruebas en las cuales se puede ver que la bomba no apaga una vez el tanque llega a los 70 psi Nota: no se realiza gestión oportuna al abrir o cerrar GT, se quita la pausa a las 12:35. Se pasa orden a Valeria a las 14:53 por finalización de turno Se realiza instalacion de acople rápido con reducción a unidad de mantenimiento por fuga de aire. Se realiza seguimiento a bomba observando que no para, al realiza prueba se observa que para en 80 PSI, en dicha prueba se observa que puede existir problema con una válvula cheque, se deja sistema en bypass 15/07/2025: Se realiza acompañamiento a proveedor de filtramed, se adjunta reporte. -Se realiza revisión general del equipo, membranas, sensores de baja y alta presión. Se ajusta sensor de alta presión a 64psi. Se regenera suavizador y realiza retrolavado al filtro multimedia, configurándolo con lavado cada 3 días. Se ubican cheque a la membrana y se cambian terminales eléctricas a los sensores de alta y baja. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-07-09 11:59 |  | 2025-07-09 12:11 | 2025-07-15 13:04 | 8693 | 8392 | 301 | 256951 | Media | 2025-07-09 11:56 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnóstico: autoclave cancela ciclos por temperatura actividad realizada: se observa autoclave alarmada sin embargo no es posible ver el error como tal, se comienza a revisar todo incluido el sistema de osmosis encontrando bomba de agua con fallas, esta saliendo agua por la salida de la alimentación, lo que significa daño en los empaques, además la bomba nunca para de trabajar todo el tiempo esta encendida, se apaga osmosis, se deja equipo en bypass y se solicita bomba de agua, se confirma alarma en autoclave y se inicia ciclo, se deja en observación 11/07/2025: se instala bomba nueva en el sistema, se realizan pruebas en las cuales se puede ver que la bomba no apaga una vez el tanque llega a los 70 psi nota: no se realiza gestión oportuna al abrir o cerrar gt, se quita la pausa a las 12:35. se pasa orden a valeria a las 14:53 por finalización de turno se realiza instalacion de acople rápido con reducción a unidad de mantenimiento por fuga de aire. se realiza seguimiento a bomba observando que no para, al realiza prueba se observa que para en 80 psi, en dicha prueba se observa que puede existir problema con una válvula cheque, se deja sistema en bypass 15/07/2025: se realiza acompañamiento a proveedor de filtramed, se adjunta reporte. -se realiza revisión general del equipo, membranas, sensores de baja y alta presión. se ajusta sensor de alta presión a 64psi. se regenera suavizador y realiza retrolavado al filtro multimedia, configurándolo con lavado cada 3 días. se ubican cheque a la membrana y se cambian terminales eléctricas a los sensores de alta y baja. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO, DESGASTE_NORMAL | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO', 'DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Wednesday | 2
118870 | CORRECTIVO | 39454870 | anais milena montoya grajales | PIEZA DE ALTA pieza de alta EB2331, se encuentra la turbina frenada. GRACIAS |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | ODONTOLOGÍA |  | PIEZA DE ALTA VELOCIDAD | 4769 | EB2331 | EB2331 | NSK | PANA-MAX PLUS2 | A2340027 | 2025-08-16 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pieza de alta con turbina frenada Actividad realizada: al realizar pruebas de funcionamiento se observa que no giran las fresas, se queda la turbina frenada, se lleva al taller y se saca la turbina, se limpia cavidad, se verifica salida de aire correctamente por los conductos se pone de nuevo la turbina y se prueba con compresor del taller, observando que gira de manera correcta, se pausa para probarse en el servicio Estado final: pendiente por probar Repuestos: no 20/08/2025: Se realiza prueba de funcionamiento observando que gira correctamente sin embargo no sale agua por la punta, se comienza a realizar limpieza de conductos con alambre delgado, se hace en reiteradas veces haciendo pruebas y se observa que comienza a salir agua correctamente, equipo funcionando correctamente. Nota: Orden se atiende de 13:50 hasta 14:30. | 2025-08-15 16:48 |  | 2025-08-15 18:48 | 2025-08-20 16:13 | 7044 | 7017 | 27 | 259332 | Media | 2025-08-15 15:57 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pieza de alta con turbina frenada actividad realizada: al realizar pruebas de funcionamiento se observa que no giran las fresas, se queda la turbina frenada, se lleva al taller y se saca la turbina, se limpia cavidad, se verifica salida de aire correctamente por los conductos se pone de nuevo la turbina y se prueba con compresor del taller, observando que gira de manera correcta, se pausa para probarse en el servicio estado final: pendiente por probar repuestos: no 20/08/2025: se realiza prueba de funcionamiento observando que gira correctamente sin embargo no sale agua por la punta, se comienza a realizar limpieza de conductos con alambre delgado, se hace en reiteradas veces haciendo pruebas y se observa que comienza a salir agua correctamente, equipo funcionando correctamente. nota: orden se atiende de 13:50 hasta 14:30. | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Friday | 4
119586 | CORRECTIVO | 1036940575 | JESSICA MELISA GALLEGO PARRA | capuchón de jeringa triple suelto el capuchón de la punta de la jeringa triple se está soltando. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | ODONTOLOGÍA |  | UNIDAD ODONTOLÓGICA | 4777 | 6210 |  | TECNIPOLO | URBAN | 1618 | 2025-09-13 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Cánula de jeringa triple en mal estado Actividad realizada: Se encuentra cánula reventada, se reemplaza por una nueva. Se realizan pruebas funcionaes Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si Nota: Orden se atiende de 15:00 a 15:05 | 2025-09-08 14:12 |  | 2025-09-08 16:02 | 2025-09-08 16:08 | 6 | 0 | 6 | 260800 | Media | 2025-09-08 13:25 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cánula de jeringa triple en mal estado actividad realizada: se encuentra cánula reventada, se reemplaza por una nueva. se realizan pruebas funcionaes estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si nota: orden se atiende de 15:00 a 15:05 | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Monday | 0
119862 | CORRECTIVO | 1036964467 | LAURA YANETH MESA LOPEZ | pieza de alta no irriga EB2331 pieza de alta no irriga. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | ODONTOLOGÍA |  | PIEZA DE ALTA VELOCIDAD | 4769 | EB2331 | EB2331 | NSK | PANA-MAX PLUS2 | A2340027 | 2025-09-20 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: pieza de alta no irriga Actividad realizada: Se realizan pruebas de funcionamiento observando que por los orificios no sale nada de agua, se destapa, se pasa en repétidas ocasiones alambre delgado por los orificios del agua, se aplica aire hasta que finalmente se logra que irrigue de manera adecuada Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-09-18 10:21 |  | 2025-09-18 12:16 | 2025-09-18 13:44 | 89 | 0 | 89 | 261310 | Media | 2025-09-16 18:06 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pieza de alta no irriga actividad realizada: se realizan pruebas de funcionamiento observando que por los orificios no sale nada de agua, se destapa, se pasa en repétidas ocasiones alambre delgado por los orificios del agua, se aplica aire hasta que finalmente se logra que irrigue de manera adecuada estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Thursday | 3
117437 | CORRECTIVO | 1121928168 | JUAN CARLOS GARCIA ARIAS | Valores al mismo tirempo diferentes Valores al mismo tirempo diferentes |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | URGENCIAS |  | TERMÓMETRO ELECTRÓNICO | 4712 | M1140 |  | WELCH ALLYN | 01692-500 SURETEMP PLUS ELECTRONIC THERMOMETE | 21094163 | 2025-06-28 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnóstico: termómetro en ocasiones arroja error E02 Actividad realizada: se realiza revisión del equipo, de forma inicial no se observa el error en el equipo, sin embargo es muy lento para la toma de temperatura, después de varias pruebas y comparación con otros equipos, probando la sonda en otro equipo, se observa que ambos equipos arrojan error 02, el cual corresponde a daño en sonda. se reemplaza por una nueva, se realizan múltiples pruebas y equipo no vuelve a fallar Estado final: equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-06-26 07:27 |  | 2025-06-26 07:39 | 2025-06-26 09:09 | 90 | 0 | 90 | 256110 | Media | 2025-06-26 06:37 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnóstico: termómetro en ocasiones arroja error e02 actividad realizada: se realiza revisión del equipo, de forma inicial no se observa el error en el equipo, sin embargo es muy lento para la toma de temperatura, después de varias pruebas y comparación con otros equipos, probando la sonda en otro equipo, se observa que ambos equipos arrojan error 02, el cual corresponde a daño en sonda. se reemplaza por una nueva, se realizan múltiples pruebas y equipo no vuelve a fallar estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Thursday | 3
119744 | CORRECTIVO | 39446126 | MONICA PATRICIA GOMEZ BETANCUR | TENSIOMETRO TRABAJA MAL Tensiometro midiendo presiones no confiables, sin reproducibilidad y con error ocasional de bateria, inclusive con baterias nuevas. Favor revisar y reparar. Gracias |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | BANCO DE SANGRE |  | TENSIÓMETRO DIGITAL | 4701 | EB2286 | EB2286 | WELCH ALLYN | PROBP 2000 | 21BA010222302100D | 2025-09-20 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Tensiometro da mediciones erróneas Actividad realizada: Se revisa equipo, se requiere destapar para poder conectar al equipo patrón, se conecta y se realizan pruebas observando que da valores con errores altos por debajo del valor asignado, se realizan pruebas con otro brazalete e inmediatamente se evidencia que los valores mejoran notablemente, concluyendo que el problema es del brazalete, se solicita repuesto. Estado final: fuera de servicio Repuestos: no 24/09/2025: Se realiza instalación de brazalete nuevo, se realizan pruebas de funcionamiento, equipo funcionando correctamente. | 2025-09-15 11:13 |  | 2025-09-15 11:14 | 2025-09-24 09:16 | 12843 | 12684 | 159 | 261167 | Media | 2025-09-15 08:24 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: tensiometro da mediciones erróneas actividad realizada: se revisa equipo, se requiere destapar para poder conectar al equipo patrón, se conecta y se realizan pruebas observando que da valores con errores altos por debajo del valor asignado, se realizan pruebas con otro brazalete e inmediatamente se evidencia que los valores mejoran notablemente, concluyendo que el problema es del brazalete, se solicita repuesto. estado final: fuera de servicio repuestos: no 24/09/2025: se realiza instalación de brazalete nuevo, se realizan pruebas de funcionamiento, equipo funcionando correctamente. | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Monday | 0
119702 | CORRECTIVO | 1037580236 | susana jaramillo cadavid | Se sale la fresa La pieza de alta EB2272 expulsa la fresa al momento de la activación. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | ODONTOLOGÍA |  | PIEZA DE ALTA VELOCIDAD | 4652 | EB2272 | EB2272 | NSK | PANA-MAX PLUS2 | A22Z0232 | 2025-09-13 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pieza no asegura correctamente las fresas Actividad realizada: Se revisa y se observa que la turbina no asegura las fresas correctamente, estas se salen con facilidad, se solicita repuesto de turbina Estado final: fuera de servicio Repuestos: no Nota: Orden se atiende de 15:35 a 15:55 26/09/2025: Se realiza instalación de turbina, se verifica que asegura las fresas de manera correcta. Equipo funcionando correctamente. | 2025-09-12 13:56 |  | 2025-09-12 16:30 | 2025-09-26 13:36 | 19985 | 19971 | 14 | 260986 | Media | 2025-09-11 07:31 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pieza no asegura correctamente las fresas actividad realizada: se revisa y se observa que la turbina no asegura las fresas correctamente, estas se salen con facilidad, se solicita repuesto de turbina estado final: fuera de servicio repuestos: no nota: orden se atiende de 15:35 a 15:55 26/09/2025: se realiza instalación de turbina, se verifica que asegura las fresas de manera correcta. equipo funcionando correctamente. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Friday | 4
117481 | CORRECTIVO | 43715204 | DIANA PATRICIA MARIN GARCIA | no sella Buenos días . Por favor revisar selladora getinge # 5077 , tiene la temperatura en 200 y no sella. Muchas gracias por su colaboracion. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CIRUGÍA |  | SELLADORA | 3591 | 5077 | 5077 | GETINGE | ROTARY | A2001010 | 2025-06-28 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnóstico: Selladora no sella a pesar de tener alta temperatura Actividad realizada: Se revisa equipo, se realizan ajustes de la presión ejercida sobre el papel sin embargo no se observa mejoría, se desarma el equipo, se procede a limpiar la resistencia ya que se encontraba muy quemada, se ensambla equipo nuevamente, y se inician pruebas de funcionamiento, observando que la selladora sella correctamente en alta a 180°C Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-06-27 10:23 |  | 2025-06-27 10:32 | 2025-06-27 15:11 | 279 | 123 | 156 | 256184 | Media | 2025-06-27 08:30 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnóstico: selladora no sella a pesar de tener alta temperatura actividad realizada: se revisa equipo, se realizan ajustes de la presión ejercida sobre el papel sin embargo no se observa mejoría, se desarma el equipo, se procede a limpiar la resistencia ya que se encontraba muy quemada, se ensambla equipo nuevamente, y se inician pruebas de funcionamiento, observando que la selladora sella correctamente en alta a 180°c estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Friday | 4
123298 | CORRECTIVO | 1036950202 | yesica alejandra marin quintero | incubadora averiada Buen dia, por favor revisar incubadora que se encuentra averiada. Muchas Gracias. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIN |  | INCUBADORA | 4971 | 6291 |  | DRAGER | ISOLETTE 8000 PLUS | DSSM-0045 | 2025-12-27 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Incubadora con error por sensor periférico Actividad realizada: Se realizan pruebas y al encender el equipo se observa alarma por sensor periférico, se revisa encontrando sensor fracturado, se reemplaza por uno nuevo y se realizan pruebas funcionales Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-12-23 08:55 |  | 2025-12-23 09:47 | 2025-12-23 10:54 | 66 | 0 | 66 | 266923 | Media | 2025-12-23 06:39 | REALIZADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: incubadora con error por sensor periférico actividad realizada: se realizan pruebas y al encender el equipo se observa alarma por sensor periférico, se revisa encontrando sensor fracturado, se reemplaza por uno nuevo y se realizan pruebas funcionales estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Tuesday | 1
119708 | CORRECTIVO | 17339367 | DIEGO ALONSO ARDILA ARANGO | traccion de la mesa macket Por favor para arreglar soporte triangular que da apoyo a la cadera de la mesa que se rompio al sacar la traccion de la mesa de cirugia, |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CIRUGÍA | QUIROFANO 5 | MESA DE CIRUGÍA | 4967 | 6287 |  | BENQ | DR.MAX 7000 SERIES | 2A450-WB-0029 | 2025-09-13 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: soporte reventado Actividad realizada: Se encuentra uno de los soportes de la tracción reventado, se realiza reparación de la parte afectada con material resistente, además se pone platina para que ayude a hacer buen soporte. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-09-12 16:36 |  | 2025-09-12 16:38 | 2025-09-18 07:39 | 8101 | 8016 | 85 | 261104 | Media | 2025-09-12 14:28 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: soporte reventado actividad realizada: se encuentra uno de los soportes de la tracción reventado, se realiza reparación de la parte afectada con material resistente, además se pone platina para que ayude a hacer buen soporte. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Friday | 4
120520 | CORRECTIVO | 1047965390 | leidy yulieth orozco sanchez | BATERIA VIDEOLARINGO # 6397 DESCARGADA BUENAS NOCHES LAS BATERIA DEL VIDEOLARINGO 6397 SE NECUENTRA DESCARGADA Y LA QUE SE ENCUENTRA EN REPOSICION TAMBIEN SE ENCUENTRA DESCARGADA MUCGAS GRACIAS |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CIRUGÍA |  | VIDEOLARINGOSCOPIO | 5287 | 6397 |  | COVIDIEN | MCGRATH MAC 301-000-000 | 186278 | 2025-10-18 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: batería sin horas de uso Actividad realizada: Se reemplaza batería debido a que finalizaron los usos Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-10-11 05:53 |  | 2025-10-11 08:22 | 2025-10-11 08:31 | 9 | 0 | 9 | 262879 | Media | 2025-10-11 02:07 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: batería sin horas de uso actividad realizada: se reemplaza batería debido a que finalizaron los usos estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | DESGASTE_NORMAL | ['DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Saturday | 5
108602 | CORRECTIVO | 1036950915 | ERIKA MILENA CASTRILLON MUÑOZ | cable EKG se observan cables de EKG expuestos los cuales tiene contacto con la piel del paciente. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 4729 | 6189 |  | EDAN | IM70 | 360080-M22203420001 | 2025-01-25 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Cable EKG con encauchetado fracturado Actividad realizada: Se encuentra cable con encauchetado roto, no es posible reparar, se reemplaza por uno en buen estado del taller, y se realizan pruebas de funcionamiento Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-01-24 08:45 |  | 2025-01-24 09:46 | 2025-01-24 10:04 | 17 | 0 | 17 | 245273 | Media | 2025-01-24 08:01 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: cable ekg con encauchetado fracturado actividad realizada: se encuentra cable con encauchetado roto, no es posible reparar, se reemplaza por uno en buen estado del taller, y se realizan pruebas de funcionamiento estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Friday | 4
114513 | CORRECTIVO | 1017174498 | juliana cadavid jimenez | INCUBADORA NO SENSA TEMPERATURA ERROR AL SENSAR TEMPERATURA |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIN |  | INCUBADORA | 4971 | 6291 |  | DRAGER | ISOLETTE 8000 PLUS | DSSM-0045 | 2025-04-12 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Incubadora no reconoce sensor de temperatura Actividad realizada: Se revisa equipo observando que en varias ocasiones el equipo no reconoce el sensor, cuando lo reconoce comienza a disminuir la temperatura hasta que finalmente arroja error, se prueba uno nuevo y se observa que de inmediato funciona de manera correcta, se realizan varias pruebas, donde se evidencia sonido fuerte en la turbina, se retira pesa, base y se encuentra turbina con residuos de tela, se retiran, se limpia, se ensambla nuevamente y se hacen pruebas. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-04-11 09:34 |  | 2025-04-11 09:59 | 2025-04-11 11:00 | 61 | 0 | 61 | 251092 | Media | 2025-04-11 09:29 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: incubadora no reconoce sensor de temperatura actividad realizada: se revisa equipo observando que en varias ocasiones el equipo no reconoce el sensor, cuando lo reconoce comienza a disminuir la temperatura hasta que finalmente arroja error, se prueba uno nuevo y se observa que de inmediato funciona de manera correcta, se realizan varias pruebas, donde se evidencia sonido fuerte en la turbina, se retira pesa, base y se encuentra turbina con residuos de tela, se retiran, se limpia, se ensambla nuevamente y se hacen pruebas. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Friday | 4
119904 | CORRECTIVO | 1036932398 | esneyder alexander garcia garcia | nevera 2564 Cordial saludo, Por medio de la presente reporto nevera de la central de mezclas 2564 la cual esta refrigerando por debajo de 2 grados centigrados. Gracias por la atención |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | NEVERA | 5298 | EB2564 | EB2564 | MABE | RMF02BRXO | 540-Q1280101-4802-1120224 | 2025-09-20 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Nevera con temperaturas inferiores de 2 °C Actividad realizada: Se verifica posición de los sensores, de la perilla, se mueve la perilla y se hace seguimiento para observar si el comportamiento varia. Se hace seguimiento y se observa que aún baja de 2°C, se mueve nuevamente la perilla del termostato a la mínima posición y se deja en observación 22/09/2025: Se ha hecho seguimiento durante el día y se ha observado dentro del rango requerido, sin embargo se deja en observación hasta mañana 23/09/2025: Se realiza seguimiento durante el día, equipo se encuentra dentro de los rangos requeridos Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-09-19 14:04 |  | 2025-09-19 14:36 | 2025-09-23 13:42 | 5706 | 5619 | 87 | 261519 | Media | 2025-09-19 09:53 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: nevera con temperaturas inferiores de 2 °c actividad realizada: se verifica posición de los sensores, de la perilla, se mueve la perilla y se hace seguimiento para observar si el comportamiento varia. se hace seguimiento y se observa que aún baja de 2°c, se mueve nuevamente la perilla del termostato a la mínima posición y se deja en observación 22/09/2025: se ha hecho seguimiento durante el día y se ha observado dentro del rango requerido, sin embargo se deja en observación hasta mañana 23/09/2025: se realiza seguimiento durante el día, equipo se encuentra dentro de los rangos requeridos estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Friday | 4
119889 | CORRECTIVO | 1020461280 | alejandra escobar serna | ventilador drager no pasa pruebas por sensor ventilador drager no pasa las pruebas por el sensor de flujo inspiratorio al parecer disfuncional. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIA |  | VENTILADOR ADULTO | 5362 | 6580 |  | DRAGER | EVITA V600 | ASSA-0072 | 2025-09-20 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Ventilador con error en la calibración de sensor de flujo Actividad realizada: Se verifica y se observa que no pasa la calibración, se revisa sensor el cual tiene un hilo reventado, se reemplaza por uno nuevo y se prueba, verificando que pasa la comprobación del sistema correctamente. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-09-18 15:23 |  | 2025-09-18 15:46 | 2025-09-18 17:52 | 126 | 37 | 89 | 261444 | Media | 2025-09-18 10:09 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: ventilador con error en la calibración de sensor de flujo actividad realizada: se verifica y se observa que no pasa la calibración, se revisa sensor el cual tiene un hilo reventado, se reemplaza por uno nuevo y se prueba, verificando que pasa la comprobación del sistema correctamente. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Thursday | 3
108071 | CORRECTIVO | 1082981422 | laura vanessa duran cardenas | cable de oximetria se evidencia cable para monitorizacion de saturacion de oxigeno en mal estado, ademas no funcional |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 4729 | 6189 |  | EDAN | IM70 | 360080-M22203420001 | 2025-01-18 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Interfaz Masimo con encauchetado roto Actividad realizada: Se encuentra interfaz con el encauchetado fracturado, se realiza reparación con cinta autofundente, se cubre la parte afectada y se realizan pruebas funcionales observando que este sensa de manera correcta Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-01-15 07:36 |  | 2025-01-15 07:44 | 2025-01-15 08:11 | 27 | 0 | 27 | 244570 | Media | 2025-01-15 05:48 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: interfaz masimo con encauchetado roto actividad realizada: se encuentra interfaz con el encauchetado fracturado, se realiza reparación con cinta autofundente, se cubre la parte afectada y se realizan pruebas funcionales observando que este sensa de manera correcta estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Wednesday | 2
119233 | CORRECTIVO | 1036940575 | JESSICA MELISA GALLEGO PARRA | fuga de aire la unidad presenta fuga de aire |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | ODONTOLOGÍA |  | UNIDAD ODONTOLÓGICA | 4775 | 6208 |  | TECNIPOLO | URBAN | 1616 | 2025-08-30 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: se encuentra válvula de aire con tapa reventada esta es la unidad 12 Actividad realizada: queda pendiente por repuesto adicional se encuentra pedal de la unidad 7 con fuga lo cual no fue posible corregir y se toma pedal de esta unidad para solo dejar inhabilitada una sola unidad Estado final: pendiente por repuesto de pedal y por válvula de aire Repuestos: 08/09/2025: VG Se realiza instalación de regulador de aire nuevo, y de pedal, se realizan pruebas, se verifica que no queden fugas, se verifican salidas de pieza de baja y las de alta. Equipo funcionando correctamente Nota: Orden se atiende de 15:05 a 15:40 | 2025-08-29 07:29 |  | 2025-08-29 12:09 | 2025-09-08 16:10 | 14642 | 14552 | 90 | 260009 | Media | 2025-08-28 10:26 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: se encuentra válvula de aire con tapa reventada esta es la unidad 12 actividad realizada: queda pendiente por repuesto adicional se encuentra pedal de la unidad 7 con fuga lo cual no fue posible corregir y se toma pedal de esta unidad para solo dejar inhabilitada una sola unidad estado final: pendiente por repuesto de pedal y por válvula de aire repuestos: 08/09/2025: vg se realiza instalación de regulador de aire nuevo, y de pedal, se realizan pruebas, se verifica que no queden fugas, se verifican salidas de pieza de baja y las de alta. equipo funcionando correctamente nota: orden se atiende de 15:05 a 15:40 | MAL_TRATO_FISICO, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Friday | 4
112996 | CORRECTIVO | 1040182757 | cherry manuela dominguez lopez | FUGA EN EL MANOMETRO FUGA EN EL MANOMETRO. MUCHAS GRACIAS |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | SOMER HOGAR |  | TENSIÓMETRO ANEROIDE | 4822 | EB2358 |  | ALPK2 | 500-V | 23006273 | 2025-03-01 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Tensiometro con fuga Actividad realizada: Se revisa equipo encontrando fuga en la válvula de la pera y en una manguera del brazalete, se realiza limpieza de la válvula, se retiran lanas que causan fuga, y se corta tramo de manguera roto, se ensambla nuevamente y se realizan pruebas de funcionamiento Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-02-28 07:33 |  | 2025-02-28 10:26 | 2025-02-28 10:51 | 25 | 0 | 25 | 248031 | Media | 2025-02-28 07:25 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: tensiometro con fuga actividad realizada: se revisa equipo encontrando fuga en la válvula de la pera y en una manguera del brazalete, se realiza limpieza de la válvula, se retiran lanas que causan fuga, y se corta tramo de manguera roto, se ensambla nuevamente y se realizan pruebas de funcionamiento estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Friday | 4
108371 | CORRECTIVO | 1017201760 | ESTEFANIA VELEZ CHAVARRIA | conector plastico interfase Buenas tardes solicito amablemente accesorio para toma de presión arterial CONECTOR PLASTICO INTERFASE (10unidades) para la unidad de cuidados intensivos dado que al momento no se cuenta con ellos, gracias, feliz tarde |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIP |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 4401 | 5882 |  | NIHON KOHDEN | CSM-1501 | 2216 | 2025-01-18 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Monitor de signos vitales sin conector macho de NIBP Actividad realizada: Se realiza entrega de conector al servicio, se instala en monitor del cubículo 2. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-01-17 16:19 |  | 2025-01-17 16:27 | 2025-01-17 16:57 | 30 | 0 | 30 | 244799 | Media | 2025-01-17 15:08 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: monitor de signos vitales sin conector macho de nibp actividad realizada: se realiza entrega de conector al servicio, se instala en monitor del cubículo 2. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Friday | 4
119015 | CORRECTIVO | 1040741329 | enlly yurley gallego piña | TARRO DE IRRIGACION BUENAS TARDES. SE REPORTA EL TARRO QUE DA LA IRRIGACION, ESTE DEBE IRRIGAR SOLO CUANDO SE MANEJE CON EL ENDOSCOPIO Y ESTA IRRIGANDO DE FORMA CONTINUA. GRACIAS |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | ENDOSCOPIAS |  | TORRE DE ENDOSCOPIA VIDEOGASTROSCOPIO VIDEOCOLONOSCOPIO VIDEODUODENO REGULADOR CO2 BOMBA DE IRRIGACIÓN | 4415 | 5920 |  | FUJIFILM | VP-3500 | 1V640G621 | 2025-08-23 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: tarro de irrigación irriga sin dar la orden Actividad realizada: Se verifica con personal del servicio, si se probó otra válvula, otro tarro, y efectivamente se realizó, al reemplazar el tarro el equipo funciona de manera correcta, se solicita video para definir que parte se debe pedir. Se recibe video y con asesoría de proveedor se determina que se debe solicitar el tanque de agua. Se realiza solicitud. Estado final: Equipo funcional Repuestos: no 07/10/2025: Equipo pendiente de repuesto 04/11/2025: Se lleva al servicio repuesto, sin embargo al realiza la prueba se observa que el conector no corresponde con el de los equipos. se solicita nuevamente | 2025-08-22 12:58 |  | 2025-08-22 13:07 |  |  |  |  | 259653 | Media | 2025-08-22 12:47 | EN PROCESO |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: tarro de irrigación irriga sin dar la orden actividad realizada: se verifica con personal del servicio, si se probó otra válvula, otro tarro, y efectivamente se realizó, al reemplazar el tarro el equipo funciona de manera correcta, se solicita video para definir que parte se debe pedir. se recibe video y con asesoría de proveedor se determina que se debe solicitar el tanque de agua. se realiza solicitud. estado final: equipo funcional repuestos: no 07/10/2025: equipo pendiente de repuesto 04/11/2025: se lleva al servicio repuesto, sin embargo al realiza la prueba se observa que el conector no corresponde con el de los equipos. se solicita nuevamente | MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Friday | 4
118920 | CORRECTIVO | 1036403702 | deisy giraldo castro | brazalete de tensiometro sin pega consultorio de triage 1 |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 4469 | 5953 |  | EDAN | IM70 | 360080-M22414130018 | 2025-08-23 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Brazalete con velcro desgastado Actividad realizada: Se encuentra que el brazalete ya no pega debido a desgaste del velcro, se cambia por uno nuevo y se realizan pruebas funcionales Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-08-19 17:24 |  | 2025-08-19 17:24 | 2025-08-19 17:45 | 22 | 0 | 22 | 259450 | Media | 2025-08-19 17:22 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: brazalete con velcro desgastado actividad realizada: se encuentra que el brazalete ya no pega debido a desgaste del velcro, se cambia por uno nuevo y se realizan pruebas funcionales estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO, DESGASTE_NORMAL | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO', 'DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Tuesday | 1
120558 | CORRECTIVO | 56078370 | LUZ AYDA MONTOYA GARCIA | CIELITICA quirofano 8 enciende y apaga solo de la por favor revisar CIELITICA quirofano 8 enciende y apaga solo de la pared |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CIRUGÍA | QUIROFANO 8 | LÁMPARA CIELÍTICA | 4392 | 5830 |  | DRAGUER | POLARIS 100/200 | ASRM-0079 | 2025-10-18 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: control de uno de los satélites no funciona el botón de encendido Actividad realizada: Se realiza revisión y se observa que a uno de los paneles de un satélite no le funciona el botón de encendido, debido a su hermeticidad no es posible reparar, se solicita repuesto, queda funcional del control de pared Estado final: Equipo funcionando Repuestos: no 20/11/2025: se realiza cambio de panel por uno nuevo, se realiza el despiece de la lámpara hasta acceder a los flex del panel, se instala el nuevo y se realizan pruebas funcionales. Se ensambla nuevamente. Equipo queda funcionando correctamente | 2025-10-14 11:41 |  | 2025-10-14 16:10 | 2025-11-20 15:55 | 51824 | 51705 | 119 | 262971 | Media | 2025-10-14 11:22 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: control de uno de los satélites no funciona el botón de encendido actividad realizada: se realiza revisión y se observa que a uno de los paneles de un satélite no le funciona el botón de encendido, debido a su hermeticidad no es posible reparar, se solicita repuesto, queda funcional del control de pared estado final: equipo funcionando repuestos: no 20/11/2025: se realiza cambio de panel por uno nuevo, se realiza el despiece de la lámpara hasta acceder a los flex del panel, se instala el nuevo y se realizan pruebas funcionales. se ensambla nuevamente. equipo queda funcionando correctamente | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Tuesday | 1
114537 | CORRECTIVO | 1036786076 | katerine garcia castro | no funciona correctamente no funciona correctamente, no genera sonido |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | H1-T1 | CUARTO DE EQUIPOS | ECOTONE | 4357 | EB2070 | EB2070 | BIOCARE | FM-200 | C121112676 | 2025-04-19 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Ecotone en ocasiones no se escucha. Actividad realizada: Se realizan pruebas y se observa que al encender el equipo en ocasiones permite escuchar pero en otras no, se realizan pruebas con transductor y no ocurre el problema, por lo que se concluye que el daño esta en el transductor. se pausa para solicitar repuesto Estado final: Equipo fuera de servicio Repuestos: no. 14/04/2025: Equipo pendiente de repuesto, ya se solicitó. se instala repuesto nuevo, se realizan pruebas funcionales y se retorna al servicio | 2025-04-12 09:54 |  | 2025-04-12 09:56 | 2025-04-14 16:50 | 3294 | 3170 | 124 | 251146 | Media | 2025-04-12 05:16 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: ecotone en ocasiones no se escucha. actividad realizada: se realizan pruebas y se observa que al encender el equipo en ocasiones permite escuchar pero en otras no, se realizan pruebas con transductor y no ocurre el problema, por lo que se concluye que el daño esta en el transductor. se pausa para solicitar repuesto estado final: equipo fuera de servicio repuestos: no. 14/04/2025: equipo pendiente de repuesto, ya se solicitó. se instala repuesto nuevo, se realizan pruebas funcionales y se retorna al servicio | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Saturday | 5
123450 | CORRECTIVO | 1112880233 | MAGALI YOLIMA MERA DIAZ | Daño de pinza de monitor Buen dia Como estan Amablemente solicito de su colaboracion para arreglo de pinza de monitor de signos vitales de la unidad de oncologia pediatrica Mil gracias |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | ONCOLOGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 4470 | 5954 |  | EDAN | IM70 | 360080-M22414130017 | 2025-12-27 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: pinza de saturación no sensa Actividad realizada: Se revisa pinza observando que enciende el diodos emisor pero no sensa, se destapa conector encontrando cables sueltos, se suelda nuevamente se ensambla y se realizan pruebas funcionales Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-12-24 08:34 |  | 2025-12-24 08:54 | 2025-12-24 09:41 | 47 | 0 | 47 | 267005 | Media | 2025-12-24 08:32 | REALIZADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza de saturación no sensa actividad realizada: se revisa pinza observando que enciende el diodos emisor pero no sensa, se destapa conector encontrando cables sueltos, se suelda nuevamente se ensambla y se realizan pruebas funcionales estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Wednesday | 2
108331 | CORRECTIVO | 1036960805 | SUSAN DANIELA TAMAYO MARTINEZ | Pulsioxímetro despegado Buenos días, Solicitamos mantenimiento correctivo del pulsioxímetro ya que se encuentra despegado; en el momento se encuentra ubicado en el puesto de enfermería del tercer piso de reserva plaza. Muchas gracias |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | ATENCIÓN PRIMER NIVEL |  | OXIMETRO DE PULSO | 4491 | EB2140 | EB2140 | AEON TECHNOLOGY | A320 | 210101394 | 2025-01-18 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Pulsoxímetro con resortes quebrados sin posibilidad de ser reparado, se deja en pausa, esperando indicación para realizar la baja 23/01/2025: VG.Equipo es dado de baja ya que no es posible reparar. Ing Lider Kelly Posada Autoriza Baja | 2025-01-17 11:29 |  | 2025-01-17 16:51 | 2025-01-23 17:15 | 8664 | 8647 | 17 | 244727 | Media | 2025-01-17 07:05 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | pulsoxímetro con resortes quebrados sin posibilidad de ser reparado, se deja en pausa, esperando indicación para realizar la baja 23/01/2025: vg.equipo es dado de baja ya que no es posible reparar. ing lider kelly posada autoriza baja | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Friday | 4
117622 | CORRECTIVO | 1040870072 | ESTEFANIA ALVAREZ CIFUENTES | mal funcionamiento Buen dia, ecotone que desde su mantenimiento previo con mal funcionamiento |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | H1-T1 |  | ECOTONE | 4357 | EB2070 | EB2070 | BIOCARE | FM-200 | C121112676 | 2025-07-05 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnóstico: Ecotone funciona de manera intermitente Actividad realizada: Se revisa equipo observando que inicia funcionando bien pero con el uso se comienza a perder la señal, a aparecer interferencia e incluso hasta se queda en total silencio, ya no es posible reparar el equipo y debido a que constantemente ha venido fallando se decide darle de baja. Estado final: Equipo dado de baja Repuestos: no 10 Julio 2025 se pasa formato baja a jefe para firma | 2025-07-02 18:04 |  | 2025-07-02 18:04 | 2025-07-02 18:21 | 16 | 0 | 16 | 256464 | Media | 2025-07-02 17:15 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnóstico: ecotone funciona de manera intermitente actividad realizada: se revisa equipo observando que inicia funcionando bien pero con el uso se comienza a perder la señal, a aparecer interferencia e incluso hasta se queda en total silencio, ya no es posible reparar el equipo y debido a que constantemente ha venido fallando se decide darle de baja. estado final: equipo dado de baja repuestos: no 10 julio 2025 se pasa formato baja a jefe para firma | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Wednesday | 2
117842 | CORRECTIVO | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS | Realizar instalación de perilla y eje de seguro. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIP |  | CAMA ELÉCTRICA | 4509 | 5989 |  | LOS PINOS | 1040 | 524043 | 2025-07-12 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnóstico: cama sin perilla del eje de seguro de baranda de piecero Actividad realizada: Se realiza instalación de perilla, se realizan pruebas de funcionamiento. se verifica que deslice correctamente Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-07-10 11:08 |  | 2025-07-10 12:45 | 2025-07-10 13:12 | 27 | 0 | 27 |  |  |  | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnóstico: cama sin perilla del eje de seguro de baranda de piecero actividad realizada: se realiza instalación de perilla, se realizan pruebas de funcionamiento. se verifica que deslice correctamente estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Thursday | 3
117790 | CORRECTIVO | 1047971191 | valentina arboleda cardona | Filtro sucio Regulador con filtro sucio. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIA |  | REGULADOR DE VACÍO | 5312 | EB2575 | EB2575 | TECHNOLOGIE MEDICALE | RVTM3 760 REF 19105 | 23076127 | 2025-07-12 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Filtro hidrofóbico contaminado Actividad realizada: Se realiza cambio de filtro hidrofóbico por contaminación con fluidos Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-07-08 19:02 |  | 2025-07-08 19:16 | 2025-07-08 19:43 | 27 | 0 | 27 | 256888 | Media | 2025-07-08 18:18 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: filtro hidrofóbico contaminado actividad realizada: se realiza cambio de filtro hidrofóbico por contaminación con fluidos estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | MAL_USO_CONFIGURACION, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Tuesday | 1
119852 | CORRECTIVO | 1038415580 | YESICA ANDREA CUARTAS LOPEZ | Cable de pulsoximetro Buenos dias. Se evidencia cable de pulsoximetro de monitor de sala de partos 2 con cables expuestos . por favor Verificar y organizar lo mas pronto posible. Gracias |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UMI |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 5203 | 6378 |  | DRAGER | VISTA 120 | VGSRF0838 | 2025-09-20 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pinza de saturación con encauchetado roto Actividad realizada: Al desarmar la pinza se observan fluidos, por lo que se reemplaza carcasa y diodos por unos en buen estado, se corta tramo afectado, se sueldan nuevamente los cables a los diodos, se arma la pinza y se realizan pruebas funcionales exitosas. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-09-18 07:38 |  | 2025-09-18 07:45 | 2025-09-18 09:10 | 85 | 0 | 85 | 261410 | Media | 2025-09-18 01:57 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza de saturación con encauchetado roto actividad realizada: al desarmar la pinza se observan fluidos, por lo que se reemplaza carcasa y diodos por unos en buen estado, se corta tramo afectado, se sueldan nuevamente los cables a los diodos, se arma la pinza y se realizan pruebas funcionales exitosas. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Thursday | 3
120698 | CORRECTIVO | 43896781 | silvia rosa florez seña | NEVERA UCIP PEDIATRICA INTERNA Nevera interna de UCIP con temperatura no confiable |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIP |  | NEVERA | 5040 | NV-007 |  | CHALLENGER | CR152 TITANIUM | 220302-00613 | 2025-10-18 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Nevera no enfría Actividad realizada: Se revisa nevera encontrándola en una temperatura de 22 °C, se revisa el compresor observando que esta excesivamente caliente, lo cual disparó el térmico, se deja enfriando para poder revisar bien Después de enfriarse el compresor se conecta nuevamente térmico y se conecta la nevera identificando que la temperatura no disminuye y en muy poco tiempo el compresor se pone demasiado caliente. pendiente por revisar. Estado final: fuera de servicio Repuestos: no 20/10/2025: Se realiza verificación de consumo del motor el cual se encuentra en 2.6 A, se compara con otra nevera del mismo modelo y se observa que la otra consume en la marcha 0.7 A, concluyendo que el problema esta en el compresor. Se pausa para recibir indicaciones 24/10/2025: Equipo es dado de baja, ya que la compra del compresor implica un valor cercano a la compra del equipo completo. | 2025-10-17 15:29 |  | 2025-10-17 15:29 | 2025-10-24 08:04 | 9635 | 9441 | 194 | 263229 | Media | 2025-10-17 14:45 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: nevera no enfría actividad realizada: se revisa nevera encontrándola en una temperatura de 22 °c, se revisa el compresor observando que esta excesivamente caliente, lo cual disparó el térmico, se deja enfriando para poder revisar bien después de enfriarse el compresor se conecta nuevamente térmico y se conecta la nevera identificando que la temperatura no disminuye y en muy poco tiempo el compresor se pone demasiado caliente. pendiente por revisar. estado final: fuera de servicio repuestos: no 20/10/2025: se realiza verificación de consumo del motor el cual se encuentra en 2.6 a, se compara con otra nevera del mismo modelo y se observa que la otra consume en la marcha 0.7 a, concluyendo que el problema esta en el compresor. se pausa para recibir indicaciones 24/10/2025: equipo es dado de baja, ya que la compra del compresor implica un valor cercano a la compra del equipo completo. | DESGASTE_NORMAL | ['DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Friday | 4
116951 | CORRECTIVO | 1045022447 | ADRIANA NATALIA GOMEZ SERNA | La puerta de vidio se descolgo La puerda interna de la incubadora de microbiologia se soltó de la parte superior y nos impide el uso adecuado de la misma |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | LABORATORIO |  | INCUBADORA PARA LABORATORIO CLINICO | 5028 | 6312 |  | MEMMERT | ICO240MED | O824.0065 | 2025-06-21 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: puerta interna suelta Actividad realizada: Se encuentra que uno de los ejes que sostiene la puerta se hundió por lo tanto no la sostiene, se saca el eje, se ubica nuevamente de manera correcta y se encaja puerta, se realiza prueba y se verifica que la puerta tenga estabilidad. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-06-16 09:26 |  | 2025-06-16 09:39 | 2025-06-16 10:06 | 27 | 0 | 27 | 255437 | Media | 2025-06-16 07:32 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: puerta interna suelta actividad realizada: se encuentra que uno de los ejes que sostiene la puerta se hundió por lo tanto no la sostiene, se saca el eje, se ubica nuevamente de manera correcta y se encaja puerta, se realiza prueba y se verifica que la puerta tenga estabilidad. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Monday | 0
120488 | CORRECTIVO | 1088331848 | MICHELLE ZAPATA OLARTE | no pasa calibraciones al conectarlo en el ventilador hamilton, el sensor de flujo reusable adulto/pediátrico, no pasa pruebas. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIP | TERAPIA RESPIRATORIA | VENTILADOR MECANICO | 4510 | 6013 |  | HAMILTON MEDICAL | HAMILTON C3 | 11029 | 2025-10-11 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Sensor de flujo no pasa calibración Actividad realizada: Sensor de flujo reusable malo, no pasa calibración, se prueba otro sensor en el mismo ventilador y este si pasa de manera correcta, se solicitará repuesto. Estado final: pendiente por repuesto Repuestos: no 17/10/2025: Se realiza entrega de sensor de flujo nuevo al servicio. | 2025-10-09 18:48 |  | 2025-10-09 18:50 | 2025-10-17 19:32 | 11562 | 11501 | 61 | 262820 | Media | 2025-10-09 18:44 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: sensor de flujo no pasa calibración actividad realizada: sensor de flujo reusable malo, no pasa calibración, se prueba otro sensor en el mismo ventilador y este si pasa de manera correcta, se solicitará repuesto. estado final: pendiente por repuesto repuestos: no 17/10/2025: se realiza entrega de sensor de flujo nuevo al servicio. | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Thursday | 3
116430 | CORRECTIVO | 71557152 | harvey felipe bravo salazar | termometro de nevera malo SE ENCUENTRA EL TERMOMETRO DE NEVERA CON EL CABLE PARTIDO ( CABLE DE SENSOR DE MEDICION DE T ) Y NO SE PUEDE VER EL VALOR DE LA TEMPERATURA |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CIRUGÍA |  | TERMOHIGRÓMETRO | 4587 | EB2223 | EB2223 | BIOTELECTRONICA | TH-02 | JH8814 | 2025-05-31 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Sensor de temperatura externo fracturado Actividad realizada: Se encuentra cable del sensor fracturado por desgaste, se reemplaza por uno nuevo, se realizan pruebas funcionales Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-05-29 16:21 |  | 2025-05-29 18:19 | 2025-05-29 18:52 | 33 | 0 | 33 | 254302 | Media | 2025-05-29 16:17 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: sensor de temperatura externo fracturado actividad realizada: se encuentra cable del sensor fracturado por desgaste, se reemplaza por uno nuevo, se realizan pruebas funcionales estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES, DESGASTE_NORMAL | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Thursday | 3
108052 | CORRECTIVO | 43862231 | DIANA CRISTINA PALACIO GOMEZ | Camilla la quirurgica en mal funcionamiento Camilla quirurgica del quirófano #4 en mal funcionamiento en su cable de poder. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CIRUGÍA |  | MESA DE CIRUGÍA | 4290 | 5817 |  | BENQ | DR.MAX 7000S | 2A295-VC-0096 | 2025-01-18 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Mesa de cirugía en ocasiones no funciona Actividad realizada: Se realiza revisión del equipo encontrando cable AC que queda flojo por lo que se sale fácilmente del conector, se observa cable muy desgastado y en mal estado, se realiza cambio por uno en buen estado y se hacen pruebas funcionales. se verifica que permanezca en su lugar Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-01-14 15:41 |  | 2025-01-14 16:16 | 2025-01-14 17:18 | 62 | 0 | 62 | 244529 | Media | 2025-01-14 12:22 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: mesa de cirugía en ocasiones no funciona actividad realizada: se realiza revisión del equipo encontrando cable ac que queda flojo por lo que se sale fácilmente del conector, se observa cable muy desgastado y en mal estado, se realiza cambio por uno en buen estado y se hacen pruebas funcionales. se verifica que permanezca en su lugar estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Tuesday | 1
117901 | CORRECTIVO | 1007505678 | naidu alietza orozco ocampo | Detecta muestras estando vacio Equipo que detecta muestras estando vacio, dice extraer probeta sin tener ningun recipiente por tal motivo no deja continuar con el montaje de las muestras |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | LABORATORIO |  | EQUIPO PARA ERITROSEDIMENTACIÓN GLOBULAR | 4319 | 5822 |  | ALIFAX | ROLLER 20 LC | 791 | 2025-07-12 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Alifax detecta tubo sin tener Actividad realizada: Se revisa equipo y en las pruebas se observa que arroja mensaje indicando que tiene recipiente insertado sin ser así, se destapa, se retira sensor y se limpia, se monta nuevamente y se realiza pruebas de funcionamiento exitosas Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-07-11 17:55 |  | 2025-07-11 18:07 | 2025-07-11 18:46 | 38 | 0 | 38 | 257123 | Media | 2025-07-11 16:36 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: alifax detecta tubo sin tener actividad realizada: se revisa equipo y en las pruebas se observa que arroja mensaje indicando que tiene recipiente insertado sin ser así, se destapa, se retira sensor y se limpia, se monta nuevamente y se realiza pruebas de funcionamiento exitosas estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Friday | 4
113788 | CORRECTIVO | 17339367 | DIEGO ALONSO ARDILA ARANGO | camilla de cirugia BENQ Por favor revisar la camilla que no da ninguna posicion, solo sube y baja, se le coloco el control de otra de las camillas de la misma marca pero no funciona y presenta el mismo problema |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CIRUGÍA |  | MESA DE CIRUGÍA | 4290 | 5817 |  | BENQ | DR.MAX 7000S | 2A295-VC-0096 | 2025-03-22 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Mesa de cirugía no le funcionan algunos movimientos Actividad realizada: Se revisa mesa y se observa que solo funciona el movimiento de subida y bajada, y al bloquear la mesa y presionar el botón de subida se desbloquea, se prueba con otro control pero el problema persiste, se solicita apoyo remoto de proveedor quien da indicaciones de revisar una llave de escape que se encuentra en la parte de la base de la mesa, dicha llave debe permanecer cerrada, se encuentra un poco abierta, se cierra y se realizan pruebas, se observa que la mesa funciona de manera correcta. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no Nota: Se atiende orden desde las 7:00 | 2025-03-20 07:24 |  | 2025-03-20 07:24 | 2025-03-20 07:37 | 13 | 0 | 13 | 249507 | Media | 2025-03-19 23:18 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: mesa de cirugía no le funcionan algunos movimientos actividad realizada: se revisa mesa y se observa que solo funciona el movimiento de subida y bajada, y al bloquear la mesa y presionar el botón de subida se desbloquea, se prueba con otro control pero el problema persiste, se solicita apoyo remoto de proveedor quien da indicaciones de revisar una llave de escape que se encuentra en la parte de la base de la mesa, dicha llave debe permanecer cerrada, se encuentra un poco abierta, se cierra y se realizan pruebas, se observa que la mesa funciona de manera correcta. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no nota: se atiende orden desde las 7:00 | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Thursday | 3
118647 | CORRECTIVO | 1040036187 | DIANA CAROLINA CASTRO MOLINA | OTOSCOPIO NO FUNCIONA Cordial Saludo Agradezco amablemente sea revisado el otoscopia que se encuentra ubicado en el consultorio n 7 de sede jardines 2 piso ya que esta defectuoso la luz no prende lo que no permite revisar los pacientes. Muchas Gracias. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CONSULTA EXTERNA |  | EQUIPO DE ÓRGANOS DE PARED | 4292 | M998 |  | RIESTER | RI-FORMER LED XL | 115136 | 2025-08-09 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: otoscopio no enciende Actividad realizada: Se realizan pruebas funcionales observando que no enciende el otoscopio, se verifica voltaje, se ajusta cabezal al mango y se observa que enciende, se realizan múltiples pruebas al fallo y el equipo no se apaga. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no Nota: Orden se atiende de 15:35 a 16:00 | 2025-08-08 12:15 |  | 2025-08-08 16:56 | 2025-08-08 16:59 | 3 | 0 | 3 | 258842 | Media | 2025-08-08 11:44 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: otoscopio no enciende actividad realizada: se realizan pruebas funcionales observando que no enciende el otoscopio, se verifica voltaje, se ajusta cabezal al mango y se observa que enciende, se realizan múltiples pruebas al fallo y el equipo no se apaga. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no nota: orden se atiende de 15:35 a 16:00 | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Friday | 4
108097 | CORRECTIVO | 1007285898 | yulyetd muñoz rios | BASCULA LA BASCULA NO ESTA FUNCIONANDO BIEN ES DE CARACTER URGENTE CONSULTORIO 330 |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CONSULTA EXTERNA |  | BÁSCULA DIGITAL | 4280 | M987 | M987 | SECA | 874 REF 8741321009 | 10000000886687 | 2025-01-18 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Báscula entrega valores erróneos Actividad realizada: Se revisa equipo observando que una de los soportes se encuentra por fuera de su lugar, causando que la báscula no quede completamente a nivel por lo tanto entrega valores equivocados, se realiza ajuste del soporte, se ubica correctamente, además se cambian las baterías ya que el equipo arrojaba error BATT y se realizan pruebas funcionales Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-01-15 11:11 |  | 2025-01-15 11:15 | 2025-01-15 11:54 | 40 | 0 | 40 | 244599 | Media | 2025-01-15 10:22 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: báscula entrega valores erróneos actividad realizada: se revisa equipo observando que una de los soportes se encuentra por fuera de su lugar, causando que la báscula no quede completamente a nivel por lo tanto entrega valores equivocados, se realiza ajuste del soporte, se ubica correctamente, además se cambian las baterías ya que el equipo arrojaba error batt y se realizan pruebas funcionales estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Wednesday | 2
108609 | CORRECTIVO | 1000756312 | MELIZA AGUDELO ISAZA | ELECTRODO MALO NIKON buenos dias electrodo malo 1 nihon khoden, muchas grcias. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CONSULTA EXTERNA |  | ELECTROENCEFALOGRAFO - POLISOMNÓGRAFO | 4240 | 5756 |  | NIHON KOHDEN | EEG-1200J | 406 | 2025-01-25 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Electrodo superan el valor máximo estándar de resistencia. Actividad realizada: Se verifico con ayuda de un multimetro el valor de su resistencia, arrojando valores mayores a un ohm, seguidamente al no pasar la revisión se cambian por electrodo del almacén. Estado final: Funcionando correctamente Repuestos: Si | 2025-01-24 12:35 |  | 2025-01-24 15:14 | 2025-01-24 15:17 | 3 | 0 | 3 | 245305 | Media | 2025-01-24 12:19 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: electrodo superan el valor máximo estándar de resistencia. actividad realizada: se verifico con ayuda de un multimetro el valor de su resistencia, arrojando valores mayores a un ohm, seguidamente al no pasar la revisión se cambian por electrodo del almacén. estado final: funcionando correctamente repuestos: si | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Friday | 4
123249 | CORRECTIVO | 1036395931 | marcela gonzalez valencia | Desfibrilador sala de reanimacion 1 Buenos dias, Reporto palas de desfibrilador de sala de reanimacion 1, las cuales no funcionan correctamente. Muchas gracias |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | URGENCIAS |  | DESFIBRILADOR | 4325 | 5827 |  | NIHON KOHDEN | TEC-5631E | 5888 | 2025-12-27 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Desfibrilador con mal contacto en palas Actividad realizada: Se encuentran láminas y contactos entre palas adulto y pediátricas demasiado sulfatadas, llenas de gel, se realiza limpieza y lijado de las láminas, se realizan pruebas funcionales. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-12-22 07:37 |  | 2025-12-22 07:40 | 2025-12-22 08:42 | 62 | 0 | 62 | 266820 | Media | 2025-12-21 10:54 | REALIZADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: desfibrilador con mal contacto en palas actividad realizada: se encuentran láminas y contactos entre palas adulto y pediátricas demasiado sulfatadas, llenas de gel, se realiza limpieza y lijado de las láminas, se realizan pruebas funcionales. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Monday | 0
115859 | CORRECTIVO | 1036398382 | KATHERINE RAMIREZ ATEHORTUA | Manometro no insufla El manometro esta muy duro para insuflar |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CIRUGÍA |  | TORNIQUETE NEUMÁTICO | 4430 | M1045 |  | RIESTER | MANUAL | 2302080185 | 2025-05-24 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnóstico: Manómetro no insufla Actividad realizada: Se observa al realizar pruebas que genera mucha dificultad insuflar, se revisan las partes, sin encontrar daño alguno, se realiza lubricación de sistema interno, se ensambla nuevamente y se realizan pruebas de funcionamiento, se verifican fugas. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-05-21 07:33 |  | 2025-05-21 07:33 | 2025-05-21 08:29 | 55 | 0 | 55 | 253680 | Media | 2025-05-20 16:33 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnóstico: manómetro no insufla actividad realizada: se observa al realizar pruebas que genera mucha dificultad insuflar, se revisan las partes, sin encontrar daño alguno, se realiza lubricación de sistema interno, se ensambla nuevamente y se realizan pruebas de funcionamiento, se verifican fugas. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Wednesday | 2
117119 | CORRECTIVO |  |  | Torniquete malo No insufla |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  |  |  | TORNIQUETE NEUMÁTICO | 4430 | M1045 |  | RIESTER | MANUAL | 2302080185 | 2025-06-21 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Aguja de torniquete se quedó por fuera del 0 Actividad realizada: Se destapa manómetro y se pone aguja en el 0, al realizar las pruebas funcionales se observa caída en la presión, busca fuga sin tener éxito, se comienzan a realizar pruebas realizando cambios de partes con unos repuestos en buen estado del taller, hasta que finalmente se detecta problema en el cuerpo que compone el manómetro, se usa el del equipo del taller, sin embargo tiene una pequeña fuga, la cual se corrige con sintesolda, se realizan pruebas finales. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-06-20 09:12 |  | 2025-06-20 10:43 | 2025-06-20 14:50 | 247 | 98 | 149 | 255810 | Media | 2025-06-20 08:45 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: aguja de torniquete se quedó por fuera del 0 actividad realizada: se destapa manómetro y se pone aguja en el 0, al realizar las pruebas funcionales se observa caída en la presión, busca fuga sin tener éxito, se comienzan a realizar pruebas realizando cambios de partes con unos repuestos en buen estado del taller, hasta que finalmente se detecta problema en el cuerpo que compone el manómetro, se usa el del equipo del taller, sin embargo tiene una pequeña fuga, la cual se corrige con sintesolda, se realizan pruebas finales. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Friday | 4
119860 | CORRECTIVO | 1038412924 | JULIANA GOMEZ GIRALDO | Ecotone Buenos días, solicitamos revisión y mantenimiento de Ecotone, ya que actualmente se encuentra funcionando de manera incorrecta, en muchas ocasiones no se escuchan las fetocardias, se apaga, toca moverle los cables para que funcione. Gracias |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | H1-T1 |  | ECOTONE | 4356 | EB2069 | EB2069 | BIOCARE | FM-200 | C121112653 | 2025-09-20 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Ecotone no permite escuchar feto cardias, se apaga Actividad realizada: Se realiza pruebas funcionales observando que el equipo se queda bloqueado, no permite el correcto funcionamiento, no deja escuchar, se observa que al realizar movimientos en el cable del transductor en ocasiones funciona, se observa conector de transductor en malas condiciones, se suelda directamente a la tarjeta pero el problema persiste. No es posible reparar equipo es dado de baja. Estado final: Dado de baja Repuestos: no | 2025-09-18 09:22 |  | 2025-09-18 09:30 | 2025-09-18 11:01 | 91 | 0 | 91 | 261421 | Media | 2025-09-18 07:51 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: ecotone no permite escuchar feto cardias, se apaga actividad realizada: se realiza pruebas funcionales observando que el equipo se queda bloqueado, no permite el correcto funcionamiento, no deja escuchar, se observa que al realizar movimientos en el cable del transductor en ocasiones funciona, se observa conector de transductor en malas condiciones, se suelda directamente a la tarjeta pero el problema persiste. no es posible reparar equipo es dado de baja. estado final: dado de baja repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Thursday | 3
108169 | CORRECTIVO | 1036967542 | laura vanesa peña ospina | DESFIBRILADOR NO PASA CHEQUEO DESFIBRILADOR DEL CARRO DE PARO DE RECUPERACIÓN POS NO PASA CHEQUEO DIARIO, REPORTA MALA ADHERENCIA EN PALAS?? |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CIRUGÍA |  | DESFIBRILADOR | 4326 | 5828 |  | NIHON KOHDEN | TEC-5631E | 5887 | 2025-01-18 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Desfibrilador no reconoce las palas Actividad realizada: Se revisan palas, se encuentran con gel, se realiza limpieza, se limpian y se lijan las placas de contacto y se ajustan tornillos de las placas, se realiza chequeo. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-01-16 07:35 |  | 2025-01-16 07:38 | 2025-01-16 08:07 | 28 | 0 | 28 | 244645 | Media | 2025-01-16 06:10 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: desfibrilador no reconoce las palas actividad realizada: se revisan palas, se encuentran con gel, se realiza limpieza, se limpian y se lijan las placas de contacto y se ajustan tornillos de las placas, se realiza chequeo. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Thursday | 3
122805 | CORRECTIVO | 1035915641 | yessica alejandra duque montoya | Sensor de flujo inspiratorio defectuoso |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CIRUGÍA | QUIRÓFANO 3 | MÁQUINA DE ANESTESIA | 4216 | 5722 |  | DRAGUER | ATLAN A350 | ASSB-0404 | 2025-12-13 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Durante chequeo diario equipo arroja mensaje de cambio de sensor de flujo Actividad realizada: Se retira sensor viejo y se instala uno nuevo, se realiza el chequeo completo y el equipo pasa correctamente Estado final: Equipo funcional Repuestos: si | 2025-12-12 07:59 | 2025-12-12 07:59 | 2025-12-12 08:43 | 2025-12-12 08:57 | 14 | 0 | 14 |  |  |  | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: durante chequeo diario equipo arroja mensaje de cambio de sensor de flujo actividad realizada: se retira sensor viejo y se instala uno nuevo, se realiza el chequeo completo y el equipo pasa correctamente estado final: equipo funcional repuestos: si | MAL_USO_CONFIGURACION, DESGASTE_NORMAL | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Friday | 4
114025 | CORRECTIVO | 1036422127 | ANDRES FELIPE IDARRAGA QUINTERO | mango de laringo no funciona el laringo que actualmente se encontraba en la sala 3 de repente dejo de funcionar, no prende la luz de ninguna forma, ni conectando la valva ni presionando el boton que deberia prender al presionar, espero su pronta correccion, el equipo se deja en sala de puesto de enfermeria de ingresos pos. muchas gracias |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CIRUGÍA |  | LARINGOSCOPIO | 4231 | EB1996 | EB1996 | WELCH ALLYN | FIBRA ÓPTICA | MAC 1, MAC 2, MAC 3,MAC 4 | 2025-04-05 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Laringoscopio no enciende Actividad realizada: Se revisan baterías, encontrándolas en buen estado, se revisa bombillo y se observa sulfatado en la base, se lija se limpia y se pone nuevamente, se realizan pruebas y el equipo enciende de manera correcta Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-03-29 17:29 |  | 2025-03-29 17:31 | 2025-03-29 17:51 | 20 | 0 | 20 | 250108 | Media | 2025-03-29 17:20 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: laringoscopio no enciende actividad realizada: se revisan baterías, encontrándolas en buen estado, se revisa bombillo y se observa sulfatado en la base, se lija se limpia y se pone nuevamente, se realizan pruebas y el equipo enciende de manera correcta estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Saturday | 5
116404 | CORRECTIVO | 1007326996 | SARA VALENTINA GOMEZ ZULUAGA | Báscula habitación 315 Cordial Saludo Para pedirles amablamente corrección de báscula habitación 315 |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | TRASPLANTES |  | BÁSCULA DIGITAL | 4146 | EB1964 | EB1964 | SECA | SECA ROBUSTA 813 | 8813175212652 | 2025-05-31 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Báscula con dificultad para encender Actividad realizada: Se revisa báscula observando que en algunas ocasiones no enciende, se destapa se realiza limpieza de tarjeta electrónica, se realiza cambio de baterías y se realizan pruebas funcionales Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-05-28 16:40 |  | 2025-05-28 16:43 | 2025-05-28 18:07 | 84 | 0 | 84 | 254214 | Media | 2025-05-28 14:16 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: báscula con dificultad para encender actividad realizada: se revisa báscula observando que en algunas ocasiones no enciende, se destapa se realiza limpieza de tarjeta electrónica, se realiza cambio de baterías y se realizan pruebas funcionales estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Wednesday | 2
118646 | CORRECTIVO | 1040036187 | DIANA CAROLINA CASTRO MOLINA | EB1975 Cordial Saludo Amablemente solicito revisar tensiómetro de pared ubicado en consultorio 5 sede jardines 2 piso ya se observa en la parte inferiores defecto lo que ocasiona fuga de aire y no toma presión arterial. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CONSULTA EXTERNA |  | TENSIÓMETRO ANEROIDE | 4175 | EB1975 | EB1975 | WELCH ALLYN | DE PARED | 220409160200 | 2025-08-09 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Tensiometro con acople malo Actividad realizada: Se encuentra acople malo, no rosca por lo tanto genera fuga y no es posible realizar la medición, se reemplaza por uno en buen estado del taller. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no Nota: Orden se atiende de 16:00 a 16:15 | 2025-08-08 12:14 |  | 2025-08-08 16:59 | 2025-08-08 17:03 | 4 | 0 | 4 | 258841 | Media | 2025-08-08 11:41 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: tensiometro con acople malo actividad realizada: se encuentra acople malo, no rosca por lo tanto genera fuga y no es posible realizar la medición, se reemplaza por uno en buen estado del taller. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no nota: orden se atiende de 16:00 a 16:15 | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Friday | 4
120377 | CORRECTIVO | 1053833876 | paola alejandra tabarez bedoya | ekg sala 3 ekg sala 3 |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 4203 | 5718 |  | NIHON KOHDEN | CSM-1501 | 1809 | 2025-10-11 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Trazado de ekg con interferencia Actividad realizada: Se realizan pruebas funcionales donde se observa perdida de la señal, se prueba cambiando troncal y el problema persiste, se cambian latiguillos y se observa mejoría, además se cambia filtro a máximo, se deja en observación debido a que es un equipo que reportan con frecuencia. Estado final: Funcional Repuestos: si Se hace seguimiento al equipo, el cual se encuentra funcionando de manera correcta. | 2025-10-07 11:44 |  | 2025-10-07 12:36 | 2025-10-07 19:09 | 393 | 341 | 52 | 262597 | Media | 2025-10-07 11:24 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: trazado de ekg con interferencia actividad realizada: se realizan pruebas funcionales donde se observa perdida de la señal, se prueba cambiando troncal y el problema persiste, se cambian latiguillos y se observa mejoría, además se cambia filtro a máximo, se deja en observación debido a que es un equipo que reportan con frecuencia. estado final: funcional repuestos: si se hace seguimiento al equipo, el cual se encuentra funcionando de manera correcta. | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES, DESGASTE_NORMAL | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Tuesday | 1
116661 | CORRECTIVO | 15443719 | JHON JAIRO GARCIA CORREA | trazado de cardioscopio con interferencia monitor del quirofano 3 , el cardioscopio esta con interferencia favor subir a cirugia en esta momento paciernte con anestesia general gracias |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CIRUGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 4203 | 5718 |  | NIHON KOHDEN | CSM-1501 | 1809 | 2025-06-14 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Monitor con interferencia en la toma de ecg Actividad realizada: Se realizan pruebas funcionales donde se observa que al realizar pruebas con el equipo patrón la señal se pierde y el equipo presenta un comportamiento anormal, se realizan múltiples pruebas encontrando que los latiguillos estan malos, se reemplazan por unos nuevos, se realizan pruebas funcionales Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si Nota: Orden se ejecuta desde las 7:10 | 2025-06-09 07:24 |  | 2025-06-09 07:25 | 2025-06-09 07:43 | 18 | 0 | 18 | 254909 | Media | 2025-06-08 09:17 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: monitor con interferencia en la toma de ecg actividad realizada: se realizan pruebas funcionales donde se observa que al realizar pruebas con el equipo patrón la señal se pierde y el equipo presenta un comportamiento anormal, se realizan múltiples pruebas encontrando que los latiguillos estan malos, se reemplazan por unos nuevos, se realizan pruebas funcionales estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si nota: orden se ejecuta desde las 7:10 | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Monday | 0
114631 | CORRECTIVO | 1040050883 | estefani chica orozco | sensor de pulsoximetría no sensando correctamente sensor de pulsoximetría no sensando correctamente |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | TRASPLANTES |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 4239 | 5755 |  | EDAN | IM70 | 360080-K22100020001 | 2025-04-19 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pinza de saturación sensa de manera intermitente Actividad realizada: Se revisa pinza observando que sensa correctamente, pero debido a que tiene conector de pines cortos en ocasiones no hace buen contacto, se realiza cambio de conector y se realizan pruebas Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-04-15 10:57 |  | 2025-04-15 11:25 | 2025-04-15 16:12 | 287 | 224 | 63 | 251345 | Media | 2025-04-15 10:54 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza de saturación sensa de manera intermitente actividad realizada: se revisa pinza observando que sensa correctamente, pero debido a que tiene conector de pines cortos en ocasiones no hace buen contacto, se realiza cambio de conector y se realizan pruebas estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Tuesday | 1
118761 | CORRECTIVO | 1038414580 | CATALINA CEBALLOS ORTIZ | Ecotone con interferencia y tapa quebrada Ecotone con interferencia y tapa quebrada |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | URGENCIAS |  | ECOTONE | 4273 | 5798 |  | DOPPLEX HUNTLEIGH | FD3 | (21)FD3PX10818722 | 2025-08-16 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Ecotone con tapa quebrada Actividad realizada: Se instala tapa impresa en 3D, se realizan ajustes y queda ajustada correctamente, además se verifica interferencia manifestada por el servicio, sin embargo se observa equipo funcionando correctamente Estado final: Equipo funcionando bien Repuestos: si | 2025-08-12 16:09 |  | 2025-08-12 18:04 | 2025-08-12 18:45 | 41 | 0 | 41 | 259105 | Media | 2025-08-12 15:04 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: ecotone con tapa quebrada actividad realizada: se instala tapa impresa en 3d, se realizan ajustes y queda ajustada correctamente, además se verifica interferencia manifestada por el servicio, sin embargo se observa equipo funcionando correctamente estado final: equipo funcionando bien repuestos: si | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Tuesday | 1
118595 | CORRECTIVO | 39451967 | maria carolina orozco gallego | filtracion de agua Cordial saludo la nevera placa EB 5719 presenta filtracion interna de agua, por favor revisar. gracias |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | LABORATORIO |  | NEVERA | 4204 | 5719 |  | INDUFRIAL | FORTE V20-RHC 566L | 1.1161e+17 | 2025-08-09 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Nevera con acumulación de agua en la parte baja Actividad realizada: Se observa escarcha en la parte del difusor, se destapa, observando una leve capa de hielo, se retira, además se encuentra muy oxidada la tapa, se limpia se lija y se aplica pega por las uniones de las latas para evitar filtraciones, además se verifica que el agua caiga por el respectivo desagüe, se deja tapa con caída hacia atrás para que no haya acumulación de agua, se tapa todo nuevamente, se observa que la nevera baje temperatura adecuadamente y se indica volver a usar, se deja en observación para asegurar que no siga filtrando agua. Estado final: Funcional Repuestos: no 08/08/2024: Se realiza seguimiento al equipo, se observa funcionando bien, se consulta en el servicio e indican que se encontró la nevera seca. se cierra la orden | 2025-08-06 08:49 |  | 2025-08-06 10:42 | 2025-08-08 14:23 | 3101 | 2908 | 193 | 258729 | Media | 2025-08-06 08:45 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: nevera con acumulación de agua en la parte baja actividad realizada: se observa escarcha en la parte del difusor, se destapa, observando una leve capa de hielo, se retira, además se encuentra muy oxidada la tapa, se limpia se lija y se aplica pega por las uniones de las latas para evitar filtraciones, además se verifica que el agua caiga por el respectivo desagüe, se deja tapa con caída hacia atrás para que no haya acumulación de agua, se tapa todo nuevamente, se observa que la nevera baje temperatura adecuadamente y se indica volver a usar, se deja en observación para asegurar que no siga filtrando agua. estado final: funcional repuestos: no 08/08/2024: se realiza seguimiento al equipo, se observa funcionando bien, se consulta en el servicio e indican que se encontró la nevera seca. se cierra la orden | MAL_TRATO_FISICO, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Wednesday | 2
113218 | CORRECTIVO | 39451967 | maria carolina orozco gallego | pipeta volumetrica Cordial saludo Pipeta volumetrica de 0.5 a 5 ml, se encuentra pipeteando volumenes incorrectos. Por favor revisar de manera prioritaria. Gracias |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | LABORATORIO |  | PIPETA 0,5 - 5ML | 4274 | M982 |  | BRAND | TRANSFERPETTE S REF 705882 DE-M 22 | 22J51706 | 2025-03-08 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: pipeta con error en los volúmenes Actividad realizada: Se realizan pruebas observando error en el volumen pipeteado, se destapa pipeta, se realiza ajuste de modo que todos los volúmenes queden con el menor error posible, se dejan valores con un error muy bajo y dentro del valor aceptable. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-03-04 11:03 |  | 2025-03-04 12:19 | 2025-03-05 11:33 | 1394 | 1281 | 113 | 248222 | Media | 2025-03-03 15:06 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pipeta con error en los volúmenes actividad realizada: se realizan pruebas observando error en el volumen pipeteado, se destapa pipeta, se realiza ajuste de modo que todos los volúmenes queden con el menor error posible, se dejan valores con un error muy bajo y dentro del valor aceptable. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Tuesday | 1
117608 | CORRECTIVO | 1035917222 | tatiana valencia diaz | PINZA MALA |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | ONCOLOGÍA |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 4237 | 5753 |  | EDAN | IM70 | 360080-M22102140034 | 2025-07-05 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Pinza de saturación pierde la señal Actividad realizada: Se revisa pinza en el taller, y no presenta falla alguna, al probarla en el monitor se pierde la señal, se encuentra que los pines del conector están muy cortos, se cambia conector por uno de pines largos y se prueba nuevamente Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-07-02 13:23 |  | 2025-07-02 13:26 | 2025-07-02 17:40 | 254 | 173 | 81 | 256439 | Media | 2025-07-02 13:06 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: pinza de saturación pierde la señal actividad realizada: se revisa pinza en el taller, y no presenta falla alguna, al probarla en el monitor se pierde la señal, se encuentra que los pines del conector están muy cortos, se cambia conector por uno de pines largos y se prueba nuevamente estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Wednesday | 2
118558 | CORRECTIVO | 1001640011 | LUIS ARBEY GIRALDO MORALES | ADAPATADOR DEL SENSOR DE POSICIONAMIENTO NIHON Cordial saludo, solicitamos cambio de adaptador de sensores de polisomnografia, jack adapter 2.5 mm male, quedamos atentos muchas gracias, se anexa imagen referencia. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  |  |  | ELECTROENCEFALOGRAFO - POLISOMNÓGRAFO | 4240 | 5756 |  | NIHON KOHDEN | EEG-1200J | 406 | 2025-08-09 | PENDIENTE | ACCESORIO / REPUESTO |  |  | Diagnostico: Adaptador del sensor de posición en malas condiciones Actividad realizada: Se encuentra adaptador malo, se reemplaza por uno nuevo. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-08-05 07:32 |  | 2025-08-05 07:46 | 2025-08-05 08:01 | 15 | 0 | 15 | 258632 | Media | 2025-08-05 06:29 | APROBADA |  | ACCESORIO / REPUESTO | OTROS | diagnostico: adaptador del sensor de posición en malas condiciones actividad realizada: se encuentra adaptador malo, se reemplaza por uno nuevo. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | MAL_MANEJO_CABLES, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_MANEJO_CABLES', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Tuesday | 1
120670 | CORRECTIVO | 1007436952 | yeny marcela giraldo osorio | AUTOCLAVE # 2 MALO EL AUTOCLAVE # 2 CON PLACA 4774 PRESENTA FUGA DE AGUA EN LA PARTE DE ATRAS , CUANDO TERMINA EL CICLO DE ESTERILIZADO |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | ODONTOLOGÍA |  | AUTOCLAVE | 2847 | 4774 |  | DENTOMAT | AUTOMAT 1800 SEMIAUTOMÁTICO 18L | 1800-0148 | 2025-10-18 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: autoclave con fuga de aire y agua en la manguera del desagüe Actividad realizada: Se realiza cambio de acople rápido y de manguera, cuando se enciende el equipo para realiza pruebas se observa que este no arranca, se observa que la temperatura aumenta pero se siente el equipo frio, se desconecta sensor de temperatura pero el equipo no reacciona, se lleva al taller para ser revisado. Estado final: fuera de servicio Repuestos: no Nota: orden se atiende desde las 16:00 hasta las 18:00 17/10/2025: Se destapa autoclave, se realiza desconexión y conexión de todos los sensores y cables, se realiza limpieza de tarjeta con conectores sulfatados, se realizan pruebas funcionales y equipo queda funcionando correctamente. | 2025-10-16 14:55 |  | 2025-10-16 19:29 | 2025-10-17 17:03 | 1294 | 1196 | 98 | 263002 | Media | 2025-10-14 17:42 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: autoclave con fuga de aire y agua en la manguera del desagüe actividad realizada: se realiza cambio de acople rápido y de manguera, cuando se enciende el equipo para realiza pruebas se observa que este no arranca, se observa que la temperatura aumenta pero se siente el equipo frio, se desconecta sensor de temperatura pero el equipo no reacciona, se lleva al taller para ser revisado. estado final: fuera de servicio repuestos: no nota: orden se atiende desde las 16:00 hasta las 18:00 17/10/2025: se destapa autoclave, se realiza desconexión y conexión de todos los sensores y cables, se realiza limpieza de tarjeta con conectores sulfatados, se realizan pruebas funcionales y equipo queda funcionando correctamente. | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Thursday | 3
112905 | CORRECTIVO | 1038410858 | ISABEL CRISTINA GONZALEZ MANRIQUE | autoclave # 2 no prende autoclave # 2 no prende |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | ODONTOLOGÍA |  | AUTOCLAVE | 2847 | 4774 |  | DENTOMAT | AUTOMAT 1800 SEMIAUTOMÁTICO 18L | 1800-0148 | 2025-03-01 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Autoclave no enciende Actividad realizada: Se realiza revisión encontrando fusible quemado, se destapa para verificar que ningún otro componente haya sufrido, se realiza cambio del fusible y se enciende, se monta ciclo y se pausa orden para esperar que finalice el ciclo y ver como se comporta. 28/02/2025: Se realiza seguimiento al equipo el cual se encuentra funcionando de manera correcta Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-02-26 07:34 |  | 2025-02-26 09:56 | 2025-02-28 16:39 | 3284 | 3243 | 41 | 247786 | Media | 2025-02-25 17:14 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: autoclave no enciende actividad realizada: se realiza revisión encontrando fusible quemado, se destapa para verificar que ningún otro componente haya sufrido, se realiza cambio del fusible y se enciende, se monta ciclo y se pausa orden para esperar que finalice el ciclo y ver como se comporta. 28/02/2025: se realiza seguimiento al equipo el cual se encuentra funcionando de manera correcta estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Wednesday | 2
119990 | CORRECTIVO | 1040042920 | VERONICA ANDREA BLANDON GARCIA | cable sensor de saturacion buenos dias , en cubiculo 09 de UCIN , se encuentra monitor de signos vitales sin lectura de spo2 por entrada de cable de pulsioximetro en mal estado, muchas gracias |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIN |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2461 | 4514 |  | EDAN | IM70 | 360080-M19413340007 | 2025-09-27 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: monitor de signos vitales no sensa saturación Actividad realizada: se observa que el conector de la interfaz no acopla correctamente, se destapa el monitor de signos vitales, se observa que el conector de saturación estaba en una posición incorrecta por ello la interfaz no conectaba adecuadamente, se procede a sacar todo el sistema del monitor para tener un mejor acceso a la conexión de la interfaz, se afloja el tornillo interno para apretar el tornillo externo, se cierra adecuadamente todo el sistema y se realizan pruebas funcionales Estado final: equipo funcional Repuestos: no | 2025-09-23 07:47 |  | 2025-09-23 07:48 | 2025-09-23 09:09 | 81 | 0 | 81 | 261697 | Media | 2025-09-23 07:27 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: monitor de signos vitales no sensa saturación actividad realizada: se observa que el conector de la interfaz no acopla correctamente, se destapa el monitor de signos vitales, se observa que el conector de saturación estaba en una posición incorrecta por ello la interfaz no conectaba adecuadamente, se procede a sacar todo el sistema del monitor para tener un mejor acceso a la conexión de la interfaz, se afloja el tornillo interno para apretar el tornillo externo, se cierra adecuadamente todo el sistema y se realizan pruebas funcionales estado final: equipo funcional repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_MANEJO_CABLES', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Tuesday | 1
115946 | CORRECTIVO | 17339367 | DIEGO ALONSO ARDILA ARANGO | MANOMETRO POR FAVOR REVISAR QUE PRESENTA FUGA Y PROBLEMAS CON LA MEDICION |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CIRUGÍA | QUIROFANO 5 | TORNIQUETE MANÓMETRO | 1377 |  | EB0273 | PANGAS | NEUMÁTICO | 1864 | 2025-05-24 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnóstico: torniquete con fuga y con aguja del manómetro fuera del cero. Actividad realizada: Se verifica sistema interno, se realiza ajuste de las conexiones de las partes, se aprietan, se corrige fuga, se retira manómetro, se pone aguja en el cero y se monta nuevamente, se realizan pruebas de funcionamiento Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no Se deja orden en pausa debido a que la manguera que conecta al manómetro le falta el conector para acoplar al mismo, se solicita repuesto 18/06/2025: Se instala repuesto nuevo en manguera, se asegura con amarre plastico, se entrega al servicio. | 2025-05-23 08:03 |  | 2025-05-23 08:16 | 2025-06-18 10:51 | 37595 | 37536 | 59 | 253882 | Media | 2025-05-23 08:02 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnóstico: torniquete con fuga y con aguja del manómetro fuera del cero. actividad realizada: se verifica sistema interno, se realiza ajuste de las conexiones de las partes, se aprietan, se corrige fuga, se retira manómetro, se pone aguja en el cero y se monta nuevamente, se realizan pruebas de funcionamiento estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no se deja orden en pausa debido a que la manguera que conecta al manómetro le falta el conector para acoplar al mismo, se solicita repuesto 18/06/2025: se instala repuesto nuevo en manguera, se asegura con amarre plastico, se entrega al servicio. | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Friday | 4
121203 | CORRECTIVO | 1121329161 | andry yulier zuluaga mazo | termómetro no registra temperatura NEVERA QUE NO REGISTRA TEMPERATURA |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | BANCO DE SANGRE |  | TERMÓMETRO DE NEVERA DE TRANSPORTE | 1806 | EB0683 | EB0683 | KLIMBER | NEVERA 5LT | 04-1422-4371 | 2025-11-08 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Nevera con termómetro apagado Actividad realizada: Se retiran las baterías donde se observa que una de las platinas que hace el contacto de la batería reventado desde la tarjeta, se lija y se limpian los contactos, se suelda nuevamente, se instalan baterías y se realizan pruebas de funcionamiento Estado final: Equipo funcionando correctamente. Repuestos: no | 2025-11-04 10:23 |  | 2025-11-04 10:42 | 2025-11-04 11:48 | 66 | 0 | 66 | 264228 | Media | 2025-11-04 10:07 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: nevera con termómetro apagado actividad realizada: se retiran las baterías donde se observa que una de las platinas que hace el contacto de la batería reventado desde la tarjeta, se lija y se limpian los contactos, se suelda nuevamente, se instalan baterías y se realizan pruebas de funcionamiento estado final: equipo funcionando correctamente. repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Tuesday | 1
118553 | CORRECTIVO | 43855629 | martha eugenia arias vergara | 2 GLUCOMETROS FALLANDO LBGA289S11332 - 2 LBGZ149S02233 DOS GLUCOMETROS QUE NO LEEN LA TIRILLA |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | ATENCIÓN DOMICILIARIA |  | GLUCÓMETRO | 3583 | S. HOGAR 9 | S HOGAR 9 | ABBOTT | OPTIUM NEO H | LBGE183S00895 | 2025-08-09 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Glucometro no reconoce las tirillas Actividad realizada: Se realiza prueba de funcionamiento, donde se observa que al ingresar la tirilla el equipo se apaga, se cambian baterías y se prueba nuevamente, sin embargo al ingresar diferentes tirillas en ocasiones se apaga y en otras arroja error 7, se solicita cambio, pendiente por reposición Estado final: fuera de servicio Repuestos: no 05/08/2025: Se realiza entrega de glucómetro nuevo en reposición. entra SN; LBGE183S00895 | 2025-08-04 15:11 |  | 2025-08-04 15:38 | 2025-08-05 07:46 | 968 | 899 | 69 | 258572 | Media | 2025-08-04 11:18 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: glucometro no reconoce las tirillas actividad realizada: se realiza prueba de funcionamiento, donde se observa que al ingresar la tirilla el equipo se apaga, se cambian baterías y se prueba nuevamente, sin embargo al ingresar diferentes tirillas en ocasiones se apaga y en otras arroja error 7, se solicita cambio, pendiente por reposición estado final: fuera de servicio repuestos: no 05/08/2025: se realiza entrega de glucómetro nuevo en reposición. entra sn; lbge183s00895 | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Monday | 0
121223 | CORRECTIVO | 43855629 | martha eugenia arias vergara | GLUCOMETRO FALLANDO glucómetro dando valores incorrectos, muy altos y muy bajos |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | ATENCIÓN DOMICILIARIA |  | GLUCÓMETRO | 3584 | S. HOGAR 8 | S HOGAR 8 | ABBOTT | OPTIUM NEO H | LBGE223S00315 | 2025-11-08 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Glucometro con segmento encendido Actividad realizada: Se retiran batería, pero sin embargo el segmento permanece encendido, lo cual se presta para una mala interpretación, se solicita reposición del equipo. 06/11/2025: Se realiza entrega en el servicio de reposición del equipo Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no Nota: Orden se atiende de 16:15 a 16:30 | 2025-11-05 08:19 |  | 2025-11-05 08:36 | 2025-11-06 17:02 | 1946 | 1935 | 11 | 264291 | Media | 2025-11-05 08:01 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: glucometro con segmento encendido actividad realizada: se retiran batería, pero sin embargo el segmento permanece encendido, lo cual se presta para una mala interpretación, se solicita reposición del equipo. 06/11/2025: se realiza entrega en el servicio de reposición del equipo estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no nota: orden se atiende de 16:15 a 16:30 | MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Wednesday | 2
117861 | CORRECTIVO | 1040035580 | luis felipe arango patiño | SELLADORA MALA Se informa que la selladora de la Central de Esterilización está presentando fallas en su funcionamiento, lo cual está afectando directamente la continuidad y eficiencia del proceso operativo en esta área crítica. Solicitamos de manera atenta la revisión y gestión correspondiente para su pronta reparación o, de ser necesario, la evaluación de alternativas que garanticen la continuidad del proceso de empaque y esterilización de los dispositivos médicos. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CIRUGÍA |  | SELLADORA | 3591 | 5077 | 5077 | GETINGE | ROTARY | A2001010 | 2025-07-12 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Selladora no enciende display Actividad realizada: Se destapa equipo se rectifican conexiones de display asegurando que no se apague nuevamente, se realizan múltiples pruebas de sellado y se devuelve al servicio Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-07-10 16:17 |  | 2025-07-10 16:17 | 2025-07-10 17:22 | 65 | 0 | 65 | 257050 | Media | 2025-07-10 16:08 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: selladora no enciende display actividad realizada: se destapa equipo se rectifican conexiones de display asegurando que no se apague nuevamente, se realizan múltiples pruebas de sellado y se devuelve al servicio estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Thursday | 3
122028 | CORRECTIVO | 1026140695 | juan camilo angel munera | selladora mala. PLACA: EB1463 |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | SELLADORA | 3175 | EB1463 | EB1463 | KF | KF-300H | EB1463 | 2025-12-06 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: La selladora no calienta la resistencia Actividad realizada: Se desensambla la selladora y se nota que la resistencia tiene plástico fundido lo que hacía pensar que era la resistencia que hacia mal contacto, pero al accionarla sigue sin funcionar, luego se revisa la tarjeta y se nota una pista quemada, se coloca un puente de cobre se comprueba continuidad pero sigue sin funcionar. A continuación se alimenta el relee para saber si se está accionando y funciona, pero la selladora no calienta la resistencia. Se pausa la orden para comprobar los componente de una selladora en buen estado y saber cual de los componentes es el malo 06/12/2025: Valeria Giraldo Se revisa equipo observando que no hay voltaje a la salida del transformador y además se recalientan los cables del mismo, al conectarle otra tarjeta de otro equipo inmediatamente la quema, determinando así que el problema esta en el transformador. Estado final: fuera de servicio Repuestos: no 09/12/2025: Equipo es dado de baja ya que no tiene reparación 17/12/2025 pasa baja a jefe para firma | 2025-12-05 10:39 |  | 2025-12-05 14:38 | 2025-12-09 08:04 | 5366 | 5153 | 213 | 266075 | Media | 2025-12-05 10:25 | REALIZADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: la selladora no calienta la resistencia actividad realizada: se desensambla la selladora y se nota que la resistencia tiene plástico fundido lo que hacía pensar que era la resistencia que hacia mal contacto, pero al accionarla sigue sin funcionar, luego se revisa la tarjeta y se nota una pista quemada, se coloca un puente de cobre se comprueba continuidad pero sigue sin funcionar. a continuación se alimenta el relee para saber si se está accionando y funciona, pero la selladora no calienta la resistencia. se pausa la orden para comprobar los componente de una selladora en buen estado y saber cual de los componentes es el malo 06/12/2025: valeria giraldo se revisa equipo observando que no hay voltaje a la salida del transformador y además se recalientan los cables del mismo, al conectarle otra tarjeta de otro equipo inmediatamente la quema, determinando así que el problema esta en el transformador. estado final: fuera de servicio repuestos: no 09/12/2025: equipo es dado de baja ya que no tiene reparación 17/12/2025 pasa baja a jefe para firma | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Friday | 4
121079 | CORRECTIVO | 1007436952 | yeny marcela giraldo osorio | LA SELLADORA NO ESTA FUNCIONANDO ADECUADAMENTE la selladora con placa M481 en el momento de sellado no prende el bombillo rojo el cual nos indica en que momento sello y la palanca al momento de bajarla se devuelve |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | ODONTOLOGÍA |  | SELLADORA | 2833 | M481 |  | BIO ART | ASEL0485 - BIOSTAMP GT 300 | 7342 | 2025-11-01 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: selladora no enciende piloto Actividad realizada: se desarma selladora, la cual genera dificultad en el desarmado, finalmente se accede al microswitch que activa el piloto, se ajusta platina que lo activa ya que estaba aplastada. Se arma nuevamente sin embargo la selladora no cierra de manera correcta. Se lleva al taller Nota: orden se atiende desde las 14:00 30/10/2025: Se destapa equipo nuevamente, se logra ajustar el sistema, se corrige posición del sistema de sellado, y se cierra nuevamente, se verifica que selle correctamente, sin embargo se observa que no se esta activando el piloto debido a que la palanca se rueda, se realiza perforación en palanca y se pone prisionero, se verifica funcionamiento Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-10-29 14:52 |  | 2025-10-29 15:06 | 2025-10-30 08:55 | 1069 | 928 | 141 | 263977 | Media | 2025-10-29 11:20 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: selladora no enciende piloto actividad realizada: se desarma selladora, la cual genera dificultad en el desarmado, finalmente se accede al microswitch que activa el piloto, se ajusta platina que lo activa ya que estaba aplastada. se arma nuevamente sin embargo la selladora no cierra de manera correcta. se lleva al taller nota: orden se atiende desde las 14:00 30/10/2025: se destapa equipo nuevamente, se logra ajustar el sistema, se corrige posición del sistema de sellado, y se cierra nuevamente, se verifica que selle correctamente, sin embargo se observa que no se esta activando el piloto debido a que la palanca se rueda, se realiza perforación en palanca y se pone prisionero, se verifica funcionamiento estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Wednesday | 2
120418 | CORRECTIVO | 39451967 | maria carolina orozco gallego | nevera hace mucho ruido Cotrdial saludo Se solicita revisar nevera unocada en el area de centralm de muestras, ya que esta haciendo mucho ruido. Gracias |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | LABORATORIO |  | NEVERA | 2734 | 4690 |  | INDUCOL | VV-4BL1CD | 0115 062542 | 2025-10-11 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Nevera con ruido fuerte en la parte trasera Actividad realizada: Se realiza revisión del equipo, identificando sonido fuerte, se verifica y se determina que el sonido proviene del ventilador, sin embargo no es posible acceder a el por que es muy pequeño el espacio, se pausa orden para hablar con coordinador. Estado final: Funcional Repuestos: no 10/10/2025: Se realiza desarme de la nevera, se logra acceder al ventilador se baja y se prueba observando que genera un sonido fuerte, se destapa para observar los rodamientos, sin embargo el sistema es diferente. se solicita repuesto del ventilador. 11/10/2025: Se intenta ajusta los bujes del eje del motor para eliminar el sonido, pendiente por prueba. Se prueba ventilador pero no funciona. pendiente por repuesto 17/10/2025: se instala ventilador nuevo, se deja en pruebas. 20/10/2025: Se arma nevera por completo y se prueba. Equipo funcionando correctamente. | 2025-10-07 16:32 |  | 2025-10-07 18:26 | 2025-10-20 10:26 | 18239 | 17911 | 328 | 262642 | Media | 2025-10-07 16:26 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: nevera con ruido fuerte en la parte trasera actividad realizada: se realiza revisión del equipo, identificando sonido fuerte, se verifica y se determina que el sonido proviene del ventilador, sin embargo no es posible acceder a el por que es muy pequeño el espacio, se pausa orden para hablar con coordinador. estado final: funcional repuestos: no 10/10/2025: se realiza desarme de la nevera, se logra acceder al ventilador se baja y se prueba observando que genera un sonido fuerte, se destapa para observar los rodamientos, sin embargo el sistema es diferente. se solicita repuesto del ventilador. 11/10/2025: se intenta ajusta los bujes del eje del motor para eliminar el sonido, pendiente por prueba. se prueba ventilador pero no funciona. pendiente por repuesto 17/10/2025: se instala ventilador nuevo, se deja en pruebas. 20/10/2025: se arma nevera por completo y se prueba. equipo funcionando correctamente. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Tuesday | 1
122029 | CORRECTIVO | 1026140695 | juan camilo angel munera | selladora mala. PLACA: EB1464 |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | SELLADORA | 3176 | EB1464 | EB1464 | KF | KF-300H | 10124S | 2025-12-06 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: selladora no sella Actividad realizada: Se revisa equipo donde se observa que la resistencia no calienta, se mide voltaje y se observa que no le llega alimentación a la resistencia, se destapa equipo y se comienzan a verificar componentes electrónicos, se encuentra tarjeta electrónica con una pista reventada, se realiza reparación con cable externo y se prueba, durante la prueba se abre nuevamente otra pista, se comienza a verificar observando fallas en el transformador, no entrega salida de voltaje y se recalienta el cableado, se pausa orden para consultar con coordinador. Estado final: Fuera de servicio Repuestos: no 09/12/2025: Equipo es dado de baja por que no es posible reparar 17/12/2025 pasa baja a jefe para firma | 2025-12-05 10:40 |  | 2025-12-06 08:06 | 2025-12-09 08:36 | 4350 | 4124 | 226 | 266076 | Media | 2025-12-05 10:27 | REALIZADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: selladora no sella actividad realizada: se revisa equipo donde se observa que la resistencia no calienta, se mide voltaje y se observa que no le llega alimentación a la resistencia, se destapa equipo y se comienzan a verificar componentes electrónicos, se encuentra tarjeta electrónica con una pista reventada, se realiza reparación con cable externo y se prueba, durante la prueba se abre nuevamente otra pista, se comienza a verificar observando fallas en el transformador, no entrega salida de voltaje y se recalienta el cableado, se pausa orden para consultar con coordinador. estado final: fuera de servicio repuestos: no 09/12/2025: equipo es dado de baja por que no es posible reparar 17/12/2025 pasa baja a jefe para firma | MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Friday | 4
118514 | CORRECTIVO | 1041327291 | PAULA ANDREA GALLO CASTAÑO | mal funcionamiento de la cama favor revisar cama habitacion 6 con sonido intermitente , no se puede habilitar con paciente por el ruido. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UMI |  | REGULADOR DE VACÍO | 2551 |  | EB1194 | AMVEX | ANÁLOGO | C2AY001112 | 2025-08-09 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Nota: Servicio reporta cama, debido a que perciben sonido en la habitación, y se creía que era la cama, posteriormente identifican que el sonido proviene del regulador de vacío. Diagnostico: Regulador de vacío con sonido Actividad realizada: Se realiza revisión del regulador de vacío y no se percibe ningún sonido, sin embargo se destapa encontrando tapa interna fracturada, se reemplaza por una en buen estado y se ensambla nuevamente, se prueba y equipo continua sin emitir sonido alguno. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-08-04 07:35 |  | 2025-08-04 07:42 | 2025-08-04 08:28 | 46 | 0 | 46 | 258524 | Media | 2025-08-03 07:55 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | nota: servicio reporta cama, debido a que perciben sonido en la habitación, y se creía que era la cama, posteriormente identifican que el sonido proviene del regulador de vacío. diagnostico: regulador de vacío con sonido actividad realizada: se realiza revisión del regulador de vacío y no se percibe ningún sonido, sin embargo se destapa encontrando tapa interna fracturada, se reemplaza por una en buen estado y se ensambla nuevamente, se prueba y equipo continua sin emitir sonido alguno. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Monday | 0
118653 | CORRECTIVO | 1038415580 | YESICA ANDREA CUARTAS LOPEZ | Arturito malo Buenos Dias, se evidencia manguera de calentador rota. pr favor validar para reponer, gracias. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UMI |  | MANTA TÉRMICA | 3202 | M514 |  | COVIDIEN | 5016000 (WT6000) | SP20050055 | 2025-08-16 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Manta térmica con manguera por fuera de su lugar Actividad realizada: Se destapa equipo para poner manguera correctamente, y se encuentra tarjeta con conector quemado, se realiza retiro del conector, se limpia y se realiza soldado del cable directamente a la tarjeta, se limpia tarjeta y se verifica que no haya sido afectada, se inserta nuevamente manguera por donde corresponde y se cierra equipo, se realizan pruebas de funcionamiento exitosas Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-08-09 07:33 |  | 2025-08-09 07:46 | 2025-08-09 11:19 | 213 | 62 | 151 | 258894 | Media | 2025-08-09 03:41 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: manta térmica con manguera por fuera de su lugar actividad realizada: se destapa equipo para poner manguera correctamente, y se encuentra tarjeta con conector quemado, se realiza retiro del conector, se limpia y se realiza soldado del cable directamente a la tarjeta, se limpia tarjeta y se verifica que no haya sido afectada, se inserta nuevamente manguera por donde corresponde y se cierra equipo, se realizan pruebas de funcionamiento exitosas estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Saturday | 5
118756 | CORRECTIVO | 1038414580 | CATALINA CEBALLOS ORTIZ | Monitor fetal con interferencia Monitor fetal con interferencia |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | URGENCIAS |  | MONITOR FETAL | 4083 | 5618 |  | EDAN | F3 | 560034-M22201660004 | 2025-08-16 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: monitor fetal con interferencia Actividad realizada: Se realizan pruebas de funcionamiento y se percibe el sonido distorsionado cuando se mide la fetocardia, se realizan pruebas con otro transductor y el la distorsión persiste, se destapa equipo, se verifica bocina, se limpian tarjetas, conector de bocina y se conecta nuevamente, se realizan pruebas de funcionamiento, se hacen comparaciones con otro monitor fetal observando que ambos funcionan igual y se eliminó la interferencia del sonido. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-08-12 15:12 |  | 2025-08-12 15:17 | 2025-08-12 16:54 | 98 | 0 | 98 | 259097 | Media | 2025-08-12 14:09 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: monitor fetal con interferencia actividad realizada: se realizan pruebas de funcionamiento y se percibe el sonido distorsionado cuando se mide la fetocardia, se realizan pruebas con otro transductor y el la distorsión persiste, se destapa equipo, se verifica bocina, se limpian tarjetas, conector de bocina y se conecta nuevamente, se realizan pruebas de funcionamiento, se hacen comparaciones con otro monitor fetal observando que ambos funcionan igual y se eliminó la interferencia del sonido. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Tuesday | 1
117133 | CORRECTIVO | 1038418015 | ANGIE MELISSA PEREA MOSQUERA | Base colchon mala Buenos días, reporto base alterna del colchón que no enciende |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIA |  | SUPERFICIE DE AIRE ALTERNANTE | 3819 | M647 |  | GRAND HEALTHCARE | TAURUS IV | AF48042 | 2025-06-28 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Superficie de aire alternante no enciende Actividad realizada: Se revisan inicialmente fusibles, los cuales se encuentran buenos, se destapa equipo y se comienzan a verificar voltajes, al llegar a la tarjeta de control se observa cable desconectado, se conecta nuevamente se tapa equipo y se realizan pruebas funcionales. Estado final:Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-06-21 10:46 |  | 2025-06-21 10:46 | 2025-06-21 11:29 | 43 | 0 | 43 | 255846 | Media | 2025-06-21 00:05 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: superficie de aire alternante no enciende actividad realizada: se revisan inicialmente fusibles, los cuales se encuentran buenos, se destapa equipo y se comienzan a verificar voltajes, al llegar a la tarjeta de control se observa cable desconectado, se conecta nuevamente se tapa equipo y se realizan pruebas funcionales. estado final:equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Saturday | 5
120586 | CORRECTIVO | 1036397531 | JUAN DAVID RAVE ARBELAEZ | se queda en caentamiento se queda en c alentamiento , no caliento nesecitam,os urgente |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CIRUGÍA |  | ESTERILIZADORA BAJA TEMPERATURA | 3660 | EB1670 |  | STERIS AMSCO | VPRO-60 | 33422013 | 2025-10-18 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Esterilizadora no permite iniciar ciclo Actividad realizada: Se observa que al elegir el ciclo el equipo se queda en modo de calentamiento pero no pasa de ahí, se reinicia equipo en varias ocasiones con apoyo telefónico por parte del proveedor, sin embargo el equipo no permite avanzar, no permite ingresar al modo de servicio, finalmente se destapa y se observa además que presenta cierta dificultad para abrir y cerrar la puerta, por lo que se revisa dicho sistema, encontrando que hay un bloque que debe ingresar y salir para permitir iniciar el ciclo, pero se estaba quedando pegado, se presiona manualmente lo que permite ingresar al modo de servicio, mediante indicaciones del proveedor, se presiona tecla de lock que activa y desactiva dicho bloque observando que este se mueve de manera correcta, finalmente se logra iniciar el ciclo y se tapa nuevamente el equipo, se verifica que el equipo finaliza correctamente el ciclo y se inicia uno nuevo sin presentar novedad. Se deja en observación. Estado final: Equipo funcional Repuestos: no 15/10/2025: Se realiza seguimiento al equipo, el cual se encuentra funcionando de manera correcta. | 2025-10-14 18:39 |  | 2025-10-14 18:41 | 2025-10-15 16:11 | 1290 | 1165 | 125 | 263003 | Media | 2025-10-14 18:01 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: esterilizadora no permite iniciar ciclo actividad realizada: se observa que al elegir el ciclo el equipo se queda en modo de calentamiento pero no pasa de ahí, se reinicia equipo en varias ocasiones con apoyo telefónico por parte del proveedor, sin embargo el equipo no permite avanzar, no permite ingresar al modo de servicio, finalmente se destapa y se observa además que presenta cierta dificultad para abrir y cerrar la puerta, por lo que se revisa dicho sistema, encontrando que hay un bloque que debe ingresar y salir para permitir iniciar el ciclo, pero se estaba quedando pegado, se presiona manualmente lo que permite ingresar al modo de servicio, mediante indicaciones del proveedor, se presiona tecla de lock que activa y desactiva dicho bloque observando que este se mueve de manera correcta, finalmente se logra iniciar el ciclo y se tapa nuevamente el equipo, se verifica que el equipo finaliza correctamente el ciclo y se inicia uno nuevo sin presentar novedad. se deja en observación. estado final: equipo funcional repuestos: no 15/10/2025: se realiza seguimiento al equipo, el cual se encuentra funcionando de manera correcta. | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Tuesday | 1
116457 | CORRECTIVO | 1037603346 | LAURA NARANJO VILLA | no enciende Buenos dias reporto cascada humidifcado de alto flujo, se verifica en varios tomas de energia y no prende. queda en cuarto de equipos placa 4983 |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIA |  | HUMIDIFICADOR | 3388 | 4983 |  | FISHER & PAYKEL | MR850JSU | 200904476674 | 2025-06-07 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Humidificador no enciende Actividad realizada: Se destapa equipo se verifican fusibles encontrando uno de ellos quemado, se reemplaza por uno nuevo, se ensambla nuevamente se realizan pruebas de funcionamiento Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-05-31 07:32 |  | 2025-05-31 07:39 | 2025-05-31 09:03 | 83 | 0 | 83 | 254382 | Media | 2025-05-31 00:56 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: humidificador no enciende actividad realizada: se destapa equipo se verifican fusibles encontrando uno de ellos quemado, se reemplaza por uno nuevo, se ensambla nuevamente se realizan pruebas de funcionamiento estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Saturday | 5
108025 | CORRECTIVO | 43867196 | yeny marcela arango perez | Cascada Cascada humidificadora 4983, no prende, se conecta en diferentes tomas y no enciende. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIA | CUBICULO 9 | HUMIDIFICADOR | 3388 | 4983 |  | FISHER & PAYKEL | MR850JSU | 200904476674 | 2025-01-18 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Humidificador no enciende Actividad realizada: Se realiza prueba inicial observando que el equipo no permite el encendido, se destapa y se mide entrada de voltaje, se observa que si hay, descartando el cable AC, se realiza revisión de fusibles encontrando que uno de ellos no da continuidad ni impedancia, se realiza solicitud del repuesto. Estado final: Equipo fuera de servicio Repuestos: no 15/01/2024: Se instala fusible, se observa que el equipo prende de manera correcta, se ensambla nuevamente, queda pendiente para pruebas por finalización de turno. 16/01/2024: Se realizan pruebas funcionales, equipo funciona de manera correcta. | 2025-01-14 07:22 |  | 2025-01-14 07:43 | 2025-01-16 10:11 | 3029 | 2905 | 124 | 244479 | Media | 2025-01-14 00:37 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: humidificador no enciende actividad realizada: se realiza prueba inicial observando que el equipo no permite el encendido, se destapa y se mide entrada de voltaje, se observa que si hay, descartando el cable ac, se realiza revisión de fusibles encontrando que uno de ellos no da continuidad ni impedancia, se realiza solicitud del repuesto. estado final: equipo fuera de servicio repuestos: no 15/01/2024: se instala fusible, se observa que el equipo prende de manera correcta, se ensambla nuevamente, queda pendiente para pruebas por finalización de turno. 16/01/2024: se realizan pruebas funcionales, equipo funciona de manera correcta. | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Tuesday | 1
118774 | CORRECTIVO | 32141002 | edna isabel perez rave | Gluco LBGD081S01541 no prende Gluco LBGD081S01541 no prende, por favvor revisar y reparar, gracias |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | URGENCIAS |  | GLUCÓMETRO | 3352 | UCEA 1 | UCEA1 | ABBOTT | OPTIUM NEO H | LBGE223S00539 | 2025-08-16 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Glucometro no enciende Actividad realizada: Se revisa equipo, se cambian baterías pero este nunca enciende, se reemplaza por uno nuevo. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no ENTRA SN°LBGE183S00858 | 2025-08-13 12:02 |  | 2025-08-13 14:31 | 2025-08-13 18:14 | 223 | 201 | 22 | 259153 | Media | 2025-08-13 11:52 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: glucometro no enciende actividad realizada: se revisa equipo, se cambian baterías pero este nunca enciende, se reemplaza por uno nuevo. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no entra sn°lbge183s00858 | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Wednesday | 2
118913 | CORRECTIVO | 1038414580 | CATALINA CEBALLOS ORTIZ | Monitor fetal malo No se escucha frecuencia cardiaca fetal |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | URGENCIAS |  | MONITOR FETAL | 4083 | 5618 |  | EDAN | F3 | 560034-M22201660004 | 2025-08-23 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Monitor fetal con interferencia en transductor de fetocardia Actividad realizada: Se realizan pruebas identificando que hay mucha interferencia lo que inhibe los latidos, se verifica con transductor nuevo y el problema persiste, se destapa equipo, se realiza cambio de bocina por una en buen estado del taller, se realizan pruebas y se observa mejoría, sin embargo se deja en el servicio para ser usado con persona gestante y asegurar que funcione de manera correcta Estado final: En observación Repuestos: no Se realiza seguimiento al equipo, servicio manifiesta que funciona bien, se escucha de manera correcta la fetocardia | 2025-08-19 12:50 |  | 2025-08-19 13:35 | 2025-08-20 16:56 | 1641 | 1455 | 186 | 259420 | Media | 2025-08-19 11:42 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: monitor fetal con interferencia en transductor de fetocardia actividad realizada: se realizan pruebas identificando que hay mucha interferencia lo que inhibe los latidos, se verifica con transductor nuevo y el problema persiste, se destapa equipo, se realiza cambio de bocina por una en buen estado del taller, se realizan pruebas y se observa mejoría, sin embargo se deja en el servicio para ser usado con persona gestante y asegurar que funcione de manera correcta estado final: en observación repuestos: no se realiza seguimiento al equipo, servicio manifiesta que funciona bien, se escucha de manera correcta la fetocardia | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Tuesday | 1
114693 | CORRECTIVO | 1038416873 | ANGIE TATIANA CASTAÑO CASTRO | glucometro malo umi |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UMI |  | GLUCÓMETRO | 3374 | UMI | UMI | ABBOTT |  | LBGW166S02226 | 2025-04-19 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: glucómetro no enciende Actividad realizada: se realiza cambio de baterías pero aún asi continua sin encender, se reemplaza por uno nuevo. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no Entra Serie N°LBGE183S00838 | 2025-04-16 15:48 |  | 2025-04-16 15:49 | 2025-04-16 16:27 | 38 | 0 | 38 | 251477 | Media | 2025-04-16 15:33 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: glucómetro no enciende actividad realizada: se realiza cambio de baterías pero aún asi continua sin encender, se reemplaza por uno nuevo. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no entra serie n°lbge183s00838 | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Wednesday | 2
108216 | CORRECTIVO | 75101361 | andres conrado garces rios | termohigrometro ucia carro de paro malo termohigrometro carro de paro, pantalla no deja observan claramente la informacion medida |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIP |  | TERMOHIGRÓMETRO | 3311 | EB1520 | EB1520 | BIOTELECTRONICA | TH-02 | JH5303 | 2025-01-18 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Display no permite visualizar los números Actividad realizada: Se destapa equipo, se revisa tarjeta, se limpian contactos, además se observa que al cerrar la carcasa el equipo se apaga, se hacen ajustes en algunos pines del equipo, se realizan pruebas funcionales Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-01-16 09:10 |  | 2025-01-16 11:09 | 2025-01-16 18:06 | 418 | 293 | 125 | 244659 | Media | 2025-01-16 09:02 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: display no permite visualizar los números actividad realizada: se destapa equipo, se revisa tarjeta, se limpian contactos, además se observa que al cerrar la carcasa el equipo se apaga, se hacen ajustes en algunos pines del equipo, se realizan pruebas funcionales estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_MANEJO_CABLES', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Thursday | 3
118625 | CORRECTIVO | 1036947084 | johan de jesus osorio otalvaro | glucometro no censa las tirillas de glucometría Buenos días, cordial saludo Se solicita amablemente revisión de glucómetro ya que no censa tirillas de glucometro Gracias |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UMI |  | GLUCÓMETRO | 3329 | UMI | UMI | ABBOTT | OPTIUM NEO H | LBGE184S01529 | 2025-08-09 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: glucómetro no lee las tirillas Actividad realizada: Se realiza prueba observando que arroja error 6, se cambian baterías, se cambia de tirilla y el error persiste, se entrega otro en reposición Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: SI SN°LBGE184S01701 | 2025-08-08 07:40 |  | 2025-08-08 12:27 | 2025-08-08 17:24 | 297 | 270 | 27 | 258806 | Media | 2025-08-08 05:28 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: glucómetro no lee las tirillas actividad realizada: se realiza prueba observando que arroja error 6, se cambian baterías, se cambia de tirilla y el error persiste, se entrega otro en reposición estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si sn°lbge184s01701 | MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Friday | 4
116147 | CORRECTIVO | 1038415558 | jesika juliana cardona lopez | Ecotone con interferencia Ecotone de triage se escucha con interferencia y la frecuencia cardiaca fetal no es audible. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | URGENCIAS |  | ECOTONE | 4272 | 5797 |  | DOPPLEX HUNTLEIGH | FD3 | (21)FD3PX10819922 | 2025-05-31 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Ecotone con interferencia Actividad realizada: Se revisa observando que se escucha interferencia lo que no permite escuchar correctamente, inicialmente se reemplaza buzzer sin observar cambios, se realiza cambio de tarjeta electrónica, dejando el mismo buzzer y la misma sonda, equipo presenta mejoría por completo, se realizan pruebas Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-05-26 10:41 |  | 2025-05-26 12:39 | 2025-05-26 14:41 | 122 | 0 | 122 | 253968 | Media | 2025-05-26 08:37 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: ecotone con interferencia actividad realizada: se revisa observando que se escucha interferencia lo que no permite escuchar correctamente, inicialmente se reemplaza buzzer sin observar cambios, se realiza cambio de tarjeta electrónica, dejando el mismo buzzer y la misma sonda, equipo presenta mejoría por completo, se realizan pruebas estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Monday | 0
118692 | CORRECTIVO | 1036949887 | DANIELA ALEJANDRA PRECIADO GUARIN | ERROR K-0 TEST 1 ERROR K-0 TEST 1. Equipo saca error y permite realizar ninguna otra función |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | LABORATORIO |  | EQUIPO PARA ERITROSEDIMENTACIÓN GLOBULAR | 4319 | 5822 |  | ALIFAX | ROLLER 20 LC | 791 | 2025-08-16 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Equipo con error K-0 Actividad realizada: Se revisa equipo y se observa que al encenderlo de inmediato arroja dicho error, se busca en manual donde indica que el error se debe a que el sensor del pistón no esta alineado con el imán, se comienza a verificar sensores e imanes, se realiza limpieza de los mismos y se realiza ajuste de correa para que el imán quede justo en frente del sensor, se realizan pruebas de funcionamiento, se observa que el equipo ya no aparece con el error, se realizan varios lavados y el equipo funciona de manera correcta Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-08-11 12:08 |  | 2025-08-11 12:52 | 2025-08-11 15:49 | 177 | 24 | 153 | 258934 | Media | 2025-08-10 17:25 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: equipo con error k-0 actividad realizada: se revisa equipo y se observa que al encenderlo de inmediato arroja dicho error, se busca en manual donde indica que el error se debe a que el sensor del pistón no esta alineado con el imán, se comienza a verificar sensores e imanes, se realiza limpieza de los mismos y se realiza ajuste de correa para que el imán quede justo en frente del sensor, se realizan pruebas de funcionamiento, se observa que el equipo ya no aparece con el error, se realizan varios lavados y el equipo funciona de manera correcta estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Monday | 0
107219 | CORRECTIVO | 1036959832 | CRISTINA GOMEZ GOMEZ | VM DRAGER CON CELDA DE OXIGENO MALA??? VM DRAGER CON CELDA DE OXIGENO MALA???? |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIN |  | VENTILADOR ALTA FRECUENCIA | 5020 | 6308 |  | DRAGER | BABYLOG VN800 | ASSM-0016 | 2025-01-11 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Equipo no reconoce los gases Actividad realizada: Se realiza chequeo observando que no reconoce ninguno de los gases, por lo tanto tampoco pasa la calibración del sensor de O2, se contacta proveedor Se realizan pasos indicados por el proveedor, verificación de mangueras, fugas, conexiones, se realiza apagado total del equipo, se desconecta de los gases y se conecta nuevamente. se enciende, se pasan las pruebas las cuales pasa exitosas reconociendo los gases de manera adecuada, se pone a ciclar, se observa funcionando sin problema, se pasan pruebas nuevamente. se deja ciclando Finalmente se entrega equipo al servicio en buenas condiciones Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no Nota: Orden se atiende desde las 7:00 | 2025-01-07 07:35 |  | 2025-01-07 07:54 | 2025-01-07 13:42 | 348 | 266 | 82 | 243977 | Media | 2025-01-05 08:08 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: equipo no reconoce los gases actividad realizada: se realiza chequeo observando que no reconoce ninguno de los gases, por lo tanto tampoco pasa la calibración del sensor de o2, se contacta proveedor se realizan pasos indicados por el proveedor, verificación de mangueras, fugas, conexiones, se realiza apagado total del equipo, se desconecta de los gases y se conecta nuevamente. se enciende, se pasan las pruebas las cuales pasa exitosas reconociendo los gases de manera adecuada, se pone a ciclar, se observa funcionando sin problema, se pasan pruebas nuevamente. se deja ciclando finalmente se entrega equipo al servicio en buenas condiciones estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no nota: orden se atiende desde las 7:00 | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Tuesday | 1
116473 | CORRECTIVO | 1038415689 | monica marcela ramirez ocampo | Agitador hematología deja de funcionar Agitador hematología deja de funcionar |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | LABORATORIO |  | AGITADOR BASCULANTE | 4432 | M1046 |  | INDULAB | 24 TUBOS, REF:2007 | 17102 | 2025-06-07 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Agitador basculante no funciona Actividad realizada: Se revisa equipo, se verifica switch de encendido, se observa que el equipo enciende pero no inicia el motor, se miden voltajes donde se observa que llega voltaje al motor pero este no arranca, se alimenta de manera externa y aún así no enciende, se destapa observando uno de los contactos de la bobina roto y con el eje atascado, no es posible reparar, se solicita repuesto . Estado final: fuera de servicio Repuestos: no 14/07/2025: Se realiza instalación de motor, se realizan pruebas de funcionamiento exitosas | 2025-06-03 07:47 |  | 2025-06-03 08:21 | 2025-07-14 14:01 | 59380 | 59255 | 125 | 254432 | Media | 2025-06-01 15:39 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: agitador basculante no funciona actividad realizada: se revisa equipo, se verifica switch de encendido, se observa que el equipo enciende pero no inicia el motor, se miden voltajes donde se observa que llega voltaje al motor pero este no arranca, se alimenta de manera externa y aún así no enciende, se destapa observando uno de los contactos de la bobina roto y con el eje atascado, no es posible reparar, se solicita repuesto . estado final: fuera de servicio repuestos: no 14/07/2025: se realiza instalación de motor, se realizan pruebas de funcionamiento exitosas | MAL_TRATO_FISICO | ['MAL_TRATO_FISICO'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Tuesday | 1
110735 | CORRECTIVO | 1035917747 | maria catalina ocampo romero | Arreglo selladora EB0388 Buenos días, solicito amablemente el arreglo de la selladora EB0388, muchas gracias. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | SELLADORA | 1252 |  | EB0388 | CITALSA | KS-200 | 227 | 2025-02-08 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Selladora no sella Actividad realizada: Se revisa equipo encontrando que uno de los extremos de la resistencia no se sostiene de manera correcta a la terminal, se desarma equipo se realiza rectificación de la ranura donde entra la resistencia, se lija y se ajusta, se realizan pruebas. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-02-07 09:40 |  | 2025-02-07 09:41 | 2025-02-07 10:16 | 35 | 0 | 35 | 246376 | Media | 2025-02-07 08:14 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: selladora no sella actividad realizada: se revisa equipo encontrando que uno de los extremos de la resistencia no se sostiene de manera correcta a la terminal, se desarma equipo se realiza rectificación de la ranura donde entra la resistencia, se lija y se ajusta, se realizan pruebas. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Friday | 4
110734 | CORRECTIVO | 1035917747 | maria catalina ocampo romero | Arreglo selladora EB0389 Buenos días, solicito amablemente el mantenimiento de la selladora EB0389, muchas gracias |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UNIDAD FARMACÉUTICA |  | SELLADORA | 1253 |  | EB0389 | CITALSA | KS-300 | 279 | 2025-02-08 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Selladora no sella Actividad realizada: Se revisa equipo observando que la resistencia no hace su correcto contacto con los soportes que la alimentan, se destapa equipo se sacan soportes y se hace su respectiva adecuación para que sostengan la resistencia de manera correcta, se adecuan con mango de cierra, se hacen las ranuras en ambos soportes, se instalan nuevamente y se realizan pruebas funcionales Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-02-07 09:40 |  | 2025-02-07 10:18 | 2025-02-07 11:48 | 90 | 0 | 90 | 246375 | Media | 2025-02-07 08:11 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: selladora no sella actividad realizada: se revisa equipo observando que la resistencia no hace su correcto contacto con los soportes que la alimentan, se destapa equipo se sacan soportes y se hace su respectiva adecuación para que sostengan la resistencia de manera correcta, se adecuan con mango de cierra, se hacen las ranuras en ambos soportes, se instalan nuevamente y se realizan pruebas funcionales estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Friday | 4
112874 | CORRECTIVO | 1036934722 | jeisy natalia castro rios | MAL FUNCIONAMIENTO DE TENS BUENAS TARDES REPORTO MAL FUNCIONAMIENTO DE TENS |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | FISIOTERAPIA |  | TENS | 1282 |  | EB0461 | GRAFCO | GF-3T | WLP205MS6772 | 2025-03-01 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Tens con baja potencia Actividad realizada: Se revisa equipo, se realizan pruebas funcionales, se destapa y se rectifican algunas soldaduras, se verifica transformador, y se encuentra la perilla de la frecuencia en malas condiciones, se realiza reparación de la misma, se ensambla equipo nuevamente y se hacen pruebas funcionales, donde se evidencia que ambos canales están funcionando de manera correcta. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-02-25 07:34 |  | 2025-02-25 10:38 | 2025-02-25 15:55 | 317 | 160 | 157 | 247676 | Media | 2025-02-24 14:48 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: tens con baja potencia actividad realizada: se revisa equipo, se realizan pruebas funcionales, se destapa y se rectifican algunas soldaduras, se verifica transformador, y se encuentra la perilla de la frecuencia en malas condiciones, se realiza reparación de la misma, se ensambla equipo nuevamente y se hacen pruebas funcionales, donde se evidencia que ambos canales están funcionando de manera correcta. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES, DESGASTE_NORMAL | ['MAL_MANEJO_CABLES', 'DESGASTE_NORMAL'] | FALSE | 2025 | 2 | 2025-02 | Tuesday | 1
116001 | CORRECTIVO | 1102375730 | KAREN VIVIANA CARO JIMENEZ | EMS, no da contracción muscular. EMS, no da contracción muscular. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIA | CUARTO DE EQUIPOS 4 PISO | TENS | 1289 |  | EB0781 | RECOVERY | GM320E | 15328708 | 2025-05-24 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Servicio indica que equipo no da contracción muscular Actividad realizada: Se realizan múltiples pruebas al equipo observando que realiza entrega de corriente en algunas ocasiones fuerte sin mover las perillas, se destapa equipo, se verifican componentes, se cambia condensador, se bajan perillas, se limpia tarjeta y se realizan múltiples mediciones, finalmente se arma de nuevo el equipo observando mejoría en las pruebas, se devuelve al servicio Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-05-23 16:08 |  | 2025-05-23 16:09 | 2025-05-31 13:21 | 11351 | 11105 | 246 | 253903 | Media | 2025-05-23 11:03 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: servicio indica que equipo no da contracción muscular actividad realizada: se realizan múltiples pruebas al equipo observando que realiza entrega de corriente en algunas ocasiones fuerte sin mover las perillas, se destapa equipo, se verifican componentes, se cambia condensador, se bajan perillas, se limpia tarjeta y se realizan múltiples mediciones, finalmente se arma de nuevo el equipo observando mejoría en las pruebas, se devuelve al servicio estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO, MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO', 'MAL_ALMACENAMIENTO_TRANSPORTE'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Friday | 4
118883 | CORRECTIVO | 1036395931 | marcela gonzalez valencia | sierra de ortopedia no enciende. favor revisar sierra de ortopedia para corte de ferula, la cual no enciende. Gracias. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | URGENCIAS |  | SIERRA CORTA YESOS | 1259 | 3676 |  | STRYKER | 940 | 1514200309 | 2025-08-23 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Se recibe sierra que no funciona, no enciende. Se revisa con ayuda del multímetro y se determina que al equipo no le llega el voltaje suficiente. Actividad realizada: Se desmonta el equipo para encontrar la posible falla, una de ellas se encuentra en el cable principal, el cual tenia un cable malo, se procede a cambiar. Además se encuentran que las escobillas están en mal estado. Se deben cambiar, por lo tanto el equipo queda pendiente por repuesto. Estado final: Equipo pendiente por repuesto. Repuestos: 04/09/2026: Se realiza ajuste a escobillas pero el equipo continua sin encender, se procede a destapar y revisar más a fondo, sin embargo aún no se encuentra el problema real. pendiente por continuar revisión. Nota: orden se atiende desde las 11:00 09/09/2026: Se realizan mediciones de voltaje encontrando que no llega voltaje suficiente a los porta escobillas, se revisa adaptador y se encuentra tarjeta mala con voltajes caídos, no es posible repararla. 10/09/2025: Se intenta adaptar el equipo a otro sistema sin embargo se observa que el motor presenta también dificultades, ya que al ingresarle el voltaje este inicia pero posteriormente deja de funcionar. Por lo tanto equipo es dado de baja. | 2025-08-19 07:40 |  | 2025-08-19 08:07 | 2025-09-10 08:48 | 31722 | 31379 | 343 | 259362 | Media | 2025-08-18 06:40 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: se recibe sierra que no funciona, no enciende. se revisa con ayuda del multímetro y se determina que al equipo no le llega el voltaje suficiente. actividad realizada: se desmonta el equipo para encontrar la posible falla, una de ellas se encuentra en el cable principal, el cual tenia un cable malo, se procede a cambiar. además se encuentran que las escobillas están en mal estado. se deben cambiar, por lo tanto el equipo queda pendiente por repuesto. estado final: equipo pendiente por repuesto. repuestos: 04/09/2026: se realiza ajuste a escobillas pero el equipo continua sin encender, se procede a destapar y revisar más a fondo, sin embargo aún no se encuentra el problema real. pendiente por continuar revisión. nota: orden se atiende desde las 11:00 09/09/2026: se realizan mediciones de voltaje encontrando que no llega voltaje suficiente a los porta escobillas, se revisa adaptador y se encuentra tarjeta mala con voltajes caídos, no es posible repararla. 10/09/2025: se intenta adaptar el equipo a otro sistema sin embargo se observa que el motor presenta también dificultades, ya que al ingresarle el voltaje este inicia pero posteriormente deja de funcionar. por lo tanto equipo es dado de baja. | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Tuesday | 1
117103 | CORRECTIVO | 1036942655 | YULY ANDREA CALLEJAS GALVIS | vacum malo al conectar el vacum el aire se sigue saliendo como con fuga muchas gracias las compañeras le dicen bien como esta el equipo |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | H3-T1 |  | REGULADOR DE VACÍO | 1189 | EB0176 | EB0176 | AMVEX | ANÁLOGO | VRAO7715FK | 2025-06-21 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: se encuentra vacun reventado Actividad realizada: se organiza carcaza y no funciona se procede a realiza cambio de ella pero sigue presentando el mismo problema se procede a destapar todo el vacum se le cambia tapa de componente interno y se le cambia manómetro de precion negativa todo existente en el taller Estado final: correcto estado Repuestos: todo en el taller 20/06/2025: VG Equipo es reportado nuevamente por que no funciona de manera correcta, al realizar pruebas funcionales se observa que succiona pero no regula de manera correcta, se destapa, se realiza limpieza, se observan unos orificios obstruidos, se realiza respectiva limpieza de los mismos, se ensambla, y se realizan pruebas. Equipo queda funcionando correctamente | 2025-06-19 15:32 |  | 2025-06-19 15:33 | 2025-06-20 10:42 | 1148 | 966 | 182 | 255722 | Media | 2025-06-19 07:36 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: se encuentra vacun reventado actividad realizada: se organiza carcaza y no funciona se procede a realiza cambio de ella pero sigue presentando el mismo problema se procede a destapar todo el vacum se le cambia tapa de componente interno y se le cambia manómetro de precion negativa todo existente en el taller estado final: correcto estado repuestos: todo en el taller 20/06/2025: vg equipo es reportado nuevamente por que no funciona de manera correcta, al realizar pruebas funcionales se observa que succiona pero no regula de manera correcta, se destapa, se realiza limpieza, se observan unos orificios obstruidos, se realiza respectiva limpieza de los mismos, se ensambla, y se realizan pruebas. equipo queda funcionando correctamente | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO', 'MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Thursday | 3
117605 | CORRECTIVO | 1152211876 | KELLY GERALDINE POSADA VARGAS | Equipo no funciona correctamente. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | H2-T1 |  | PANEL DE ALARMAS (3 SENSORES) | 1117 |  | EB0011 | EMCO |  |  | 2025-07-05 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Panel alarmado por vacío Actividad realizada: Se revisa panel observando que de manera intermitente se presenta una alarma por vacío y por aire medicinal, se abre el panel y se comienza a revisar, debido a que el panel tiene inhabilitados el oxígeno, se realizan intercambios entre las tarjetas encontrando que al conectar la del aire se alarma el vacío, cuando se desconecta la alarma desaparece, se realiza prueba poniendo la tarjeta correspondiente al oxígeno y ocurre lo mismo, concluyendo que ambas tarjetas presentan problemas, además la línea de aire medicinal se encuentra cerrada ya que no es utilizada en el servicio, por otro lado se observa un componente electrónico de tarjeta principal afectado, se observa echando humo, debido a que el panel no es necesario en el servicio, y a los múltiples problemas que tiene, se decide dar de baja Estado final: Equipo dado de baja Repuestos: no | 2025-07-02 11:57 | 2025-07-02 11:57 | 2025-07-02 14:33 | 2025-07-02 15:00 | 26 | 0 | 26 |  |  |  | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: panel alarmado por vacío actividad realizada: se revisa panel observando que de manera intermitente se presenta una alarma por vacío y por aire medicinal, se abre el panel y se comienza a revisar, debido a que el panel tiene inhabilitados el oxígeno, se realizan intercambios entre las tarjetas encontrando que al conectar la del aire se alarma el vacío, cuando se desconecta la alarma desaparece, se realiza prueba poniendo la tarjeta correspondiente al oxígeno y ocurre lo mismo, concluyendo que ambas tarjetas presentan problemas, además la línea de aire medicinal se encuentra cerrada ya que no es utilizada en el servicio, por otro lado se observa un componente electrónico de tarjeta principal afectado, se observa echando humo, debido a que el panel no es necesario en el servicio, y a los múltiples problemas que tiene, se decide dar de baja estado final: equipo dado de baja repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Wednesday | 2
121314 | CORRECTIVO | 1036948329 | daniela jimenez alzate | nevera de microbiologia con fuerte sonido nevera área de microbiología presenta fuerte sonido con la puerta cerrrada |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | LABORATORIO |  | NEVERA | 1097 | 3020 |  | HACEB | RVC-10 | 80844831/90915301 | 2025-11-08 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Ventilador de evaporador con sonido fuerte Actividad realizada: Se realiza revisión del equipo observando que el ventilador tiene un fuerte sonido, se baja ventilador, se desarma, se limpia ya que se encuentra con un polvillo se que pego en la grasa generando el sonido, se retira grasa vieja, se lubrica y se ensambla nuevamente, se monta y se conecta nevera, se deja en observación Se realiza seguimiento observando que se siente un sonido de vibración, se pausa para continuar mañana 08/11/2025: Se baja nuevamente el ventilador, se verifica que este esta funcionando correctamente sin ruido alguno, se aprietan tornillos de ventilador y del soporte que lo sostiene a la nevera, se tapa nuevamente y se deja en observación Se realiza seguimiento, nevera se encuentra funcionando de manera correcta. Estado final: Equipo funcional Repuestos: no | 2025-11-07 11:26 |  | 2025-11-07 13:29 | 2025-11-08 15:29 | 1560 | 1337 | 223 | 264456 | Media | 2025-11-07 09:52 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: ventilador de evaporador con sonido fuerte actividad realizada: se realiza revisión del equipo observando que el ventilador tiene un fuerte sonido, se baja ventilador, se desarma, se limpia ya que se encuentra con un polvillo se que pego en la grasa generando el sonido, se retira grasa vieja, se lubrica y se ensambla nuevamente, se monta y se conecta nevera, se deja en observación se realiza seguimiento observando que se siente un sonido de vibración, se pausa para continuar mañana 08/11/2025: se baja nuevamente el ventilador, se verifica que este esta funcionando correctamente sin ruido alguno, se aprietan tornillos de ventilador y del soporte que lo sostiene a la nevera, se tapa nuevamente y se deja en observación se realiza seguimiento, nevera se encuentra funcionando de manera correcta. estado final: equipo funcional repuestos: no | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Friday | 4
116145 | CORRECTIVO | 1038416873 | ANGIE TATIANA CASTAÑO CASTRO | cuna de transporte Buenos dias Realizo el reporte de cuna de transporte por mal funcionamineto, ya que pita todo el tiempo con error motivo por el cual toca realizar apagado de la misma, para que porfavor la revisen Gracias |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UMI |  | INCUBADORA DE TRANSPORTE | 763 | 3466 |  | MEDIX | TR200 | 2573-14 | 2025-05-31 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Incubadora no llega a la temperatura programada Actividad realizada: Se realizan múltiples pruebas observando que el sensor de temperatura no alcanza la temperatura programada, por lo tanto la resistencia permanece encendida, se pone termómetro externo y se observa que el habitáculo si tiene la temperatura sin embargo el sensor no muestra el valor que corresponde, se reemplaza el sensor por otra termocupla pero el problema persiste, es muy lenta para subir la temperatura del sensor y no logra llegar al valor programado, se solicita repuesto de sensor original Se intenta con varias termocuplas pero el equipo no mejora. Estado final: Fuera de servicio Repuestos: no 06/06/2025: Se realiza instalación de otro sensor, se acorta la distancia, se realizan pruebas, se instala empaque de ventana, equipo en pruebas. No funciona, al temperatura no coincide, se realiza solicitud de sensor original. 05/09/2025: Se realiza instalación de sensor nuevo, se deja en pruebas. 08/09/2025: Se observa durante varios días que el equipo funciona de manera correcta, se instala también filtro de aire y se observa que trabaja como corresponde. Equipo funcionando correctamente | 2025-05-26 10:40 |  | 2025-05-26 16:17 | 2025-09-08 17:07 | 148369 | 149259 | -890 | 253962 | Media | 2025-05-26 08:15 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: incubadora no llega a la temperatura programada actividad realizada: se realizan múltiples pruebas observando que el sensor de temperatura no alcanza la temperatura programada, por lo tanto la resistencia permanece encendida, se pone termómetro externo y se observa que el habitáculo si tiene la temperatura sin embargo el sensor no muestra el valor que corresponde, se reemplaza el sensor por otra termocupla pero el problema persiste, es muy lenta para subir la temperatura del sensor y no logra llegar al valor programado, se solicita repuesto de sensor original se intenta con varias termocuplas pero el equipo no mejora. estado final: fuera de servicio repuestos: no 06/06/2025: se realiza instalación de otro sensor, se acorta la distancia, se realizan pruebas, se instala empaque de ventana, equipo en pruebas. no funciona, al temperatura no coincide, se realiza solicitud de sensor original. 05/09/2025: se realiza instalación de sensor nuevo, se deja en pruebas. 08/09/2025: se observa durante varios días que el equipo funciona de manera correcta, se instala también filtro de aire y se observa que trabaja como corresponde. equipo funcionando correctamente | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Monday | 0
123091 | CORRECTIVO | 1041230483 | LEYDI MARYEDI SALAZAR CASTRO | Incubadora no calienta Buenos días, Solicito amablemente revisión y mantenimiento correctivo de incubadora Ohmeda ya que no calienta, se encuentra en el pasillo de unidad neonatal cerca a UCE neonatal. Gracias |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIN |  | INCUBADORA | 761 | 2178 |  | OHMEDA | CARE PLUS 3000/4000 | HBHV00027 | 2025-12-20 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Incubadora no calienta Actividad realizada: Se realiza prueba inicial observando que la temperatura no aumenta, se encuentra que la resistencia no calienta, se baja modulo y se revisan componentes electrónicos, observando resistencia defectuosa, pendiente cambio de resistencia para probar 16/12/2025: Se monta resistencia buena, se ensambla nuevamente todo y se realizan pruebas, se observa que el equipo comienza a calentar correctamente, se hacen múltiples pruebas programando diferentes temperaturas y el equipo responde de manera correcta. Equipo funcionando correctamente. Estado final: Equipo funcional Repuestos: no | 2025-12-15 10:26 |  | 2025-12-15 15:06 | 2025-12-16 14:01 | 1375 | 1187 | 188 | 266447 | Media | 2025-12-15 07:34 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: incubadora no calienta actividad realizada: se realiza prueba inicial observando que la temperatura no aumenta, se encuentra que la resistencia no calienta, se baja modulo y se revisan componentes electrónicos, observando resistencia defectuosa, pendiente cambio de resistencia para probar 16/12/2025: se monta resistencia buena, se ensambla nuevamente todo y se realizan pruebas, se observa que el equipo comienza a calentar correctamente, se hacen múltiples pruebas programando diferentes temperaturas y el equipo responde de manera correcta. equipo funcionando correctamente. estado final: equipo funcional repuestos: no | MAL_USO_CONFIGURACION | ['MAL_USO_CONFIGURACION'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Monday | 0
118660 | CORRECTIVO | 1001386855 | CAROLINA SEPULVEDA ARISTIZABAL | buenos tardes buenas tardes solicito revisión del brazalete,no toma presion arterial |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | H3-T2 | CUARTO DE EQUIPOS | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 982 | 3308 |  | EDAN | M9 IBP | 301499-M14202810008 | 2025-08-16 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Monitor no toma presión no invasiva Actividad realizada: Se realizan pruebas de funcionamiento observando que la presión comienza a subir pero posteriormente presenta fuga de aire, se cambia brazalete y el problema persiste, se en saya brazalete en otro monitor y si funciona bien, por lo que se concluye que el problema es interno, se pausa para revisar el día lunes. Estado final: fuera de servicio Repuestos: no 11/08/2025: VG Se baja bomba y electroválvulas, se alimentan externamente con fuente de voltaje donde se observa que funcionan de manera correcta, realiza varias pruebas externas y los elementos no fallan, se montan nuevamente en el monitor y se realizan pruebas funcionales observando que este funciona de manera correcta, se ensambla monitor por completo y se realizan múltiples tomas de nibp con equipo patrón sin presentar falla alguna. Equipo funcionando correctamente | 2025-08-09 16:54 |  | 2025-08-09 16:55 | 2025-08-11 20:16 | 3081 | 2903 | 178 | 258910 | Media | 2025-08-09 15:24 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: monitor no toma presión no invasiva actividad realizada: se realizan pruebas de funcionamiento observando que la presión comienza a subir pero posteriormente presenta fuga de aire, se cambia brazalete y el problema persiste, se en saya brazalete en otro monitor y si funciona bien, por lo que se concluye que el problema es interno, se pausa para revisar el día lunes. estado final: fuera de servicio repuestos: no 11/08/2025: vg se baja bomba y electroválvulas, se alimentan externamente con fuente de voltaje donde se observa que funcionan de manera correcta, realiza varias pruebas externas y los elementos no fallan, se montan nuevamente en el monitor y se realizan pruebas funcionales observando que este funciona de manera correcta, se ensambla monitor por completo y se realizan múltiples tomas de nibp con equipo patrón sin presentar falla alguna. equipo funcionando correctamente | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Saturday | 5
108616 | CORRECTIVO | 1036950741 | maria camila londoño rodriguez | INCUBADORA 1464 Feliz día Se solicita amablemente la revisión de la incubadora con placa 1464 ya que es muy ruidosa, Cordialmente |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIN |  | INCUBADORA | 755 | 1464 |  | AIR SHIELDS | C 100/200-2 | GW04322 | 2025-01-25 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Incubadora con ruido alto Actividad realizada: Se revisa incubadora la cual se encuentra haciendo mucho ruido, se observa que la turbina esta rosando la carcasa, se organiza pero sin embargo a pesar de que el ruido disminuyó no lo suficiente, se pausa por finalización de turno 27/01/2025: Se retira motor, se desarma y se observa uno de los rodamientos en malas condiciones, se reemplaza por uno nuevo, se monta motor y se realizan pruebas funcionales observando que el ruido disminuyó considerablemente. quedando en 55 db Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-01-24 15:29 |  | 2025-01-24 15:31 | 2025-01-27 13:32 | 4201 | 3973 | 228 | 245314 | Media | 2025-01-24 14:40 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: incubadora con ruido alto actividad realizada: se revisa incubadora la cual se encuentra haciendo mucho ruido, se observa que la turbina esta rosando la carcasa, se organiza pero sin embargo a pesar de que el ruido disminuyó no lo suficiente, se pausa por finalización de turno 27/01/2025: se retira motor, se desarma y se observa uno de los rodamientos en malas condiciones, se reemplaza por uno nuevo, se monta motor y se realizan pruebas funcionales observando que el ruido disminuyó considerablemente. quedando en 55 db estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Friday | 4
123115 | CORRECTIVO | 1001478075 | mariana serna atehortua | servocuna no funciona Buenas noches se solicita arreglo correctivo de servocuna ya que no funcina correctamjente y no deja de sonar las alarmas |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UMI | ADAPTACIÓN NEONATAL | CUNA TÉRMICA | 676 | 3960 |  | DRAGER | RESUCITAIRE | HR11988 | 2025-12-20 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Cuna térmica presenta varios errores en pantalla Actividad realizada: Se revisa equipo, observando que en ocasiones arroja error 9 y en otros error 16. además se apaga y se prende el módulo. se revisa entrada de voltaje, se baja modulo, se limpia y el problema persiste. Se monta nuevamente, se realizan pruebas en el modo de servicio y posteriormente se pone a funcionar, se hacen pruebas en todos los modos y el equipo no presenta falla nuevamente, se deja en observación 19/12/2025: Se realiza seguimiento al equipo el cual se encuentra funcionando correctamente Estado final: Equipo funcional Repuestos: no | 2025-12-16 07:21 |  | 2025-12-16 10:53 | 2025-12-19 16:35 | 4662 | 4299 | 363 | 266510 | Media | 2025-12-15 22:01 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: cuna térmica presenta varios errores en pantalla actividad realizada: se revisa equipo, observando que en ocasiones arroja error 9 y en otros error 16. además se apaga y se prende el módulo. se revisa entrada de voltaje, se baja modulo, se limpia y el problema persiste. se monta nuevamente, se realizan pruebas en el modo de servicio y posteriormente se pone a funcionar, se hacen pruebas en todos los modos y el equipo no presenta falla nuevamente, se deja en observación 19/12/2025: se realiza seguimiento al equipo el cual se encuentra funcionando correctamente estado final: equipo funcional repuestos: no | MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO | ['MALA_LIMPIEZA_MANTENIMIENTO'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Tuesday | 1
123188 | CORRECTIVO | 1001477500 | MARIA ALEJANDRA GOMEZ GIRALDO | CAMA MALA cama mala no eleva la cabecera, solo eleva los demas pero no la cabecera |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | H6-T2 |  | CAMA ELÉCTRICA | 330 | 3348 |  | DOMETAL | QUAXAR | 00000-29755 | 2025-12-20 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Cama no sube ni baja cabecera Actividad realizada: se revisa cama observando que no funciona la cabecera, se escucha el relé pero no se mueve, se realiza cambio de conectores descartando daño en la caja, con dicho cambio se identifica que el problema es el motor, se reemplaza por uno nuevo y se realizan pruebas funcionales. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: si | 2025-12-18 07:57 |  | 2025-12-18 09:15 | 2025-12-18 10:34 | 79 | 0 | 79 | 266681 | Media | 2025-12-18 06:33 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: cama no sube ni baja cabecera actividad realizada: se revisa cama observando que no funciona la cabecera, se escucha el relé pero no se mueve, se realiza cambio de conectores descartando daño en la caja, con dicho cambio se identifica que el problema es el motor, se reemplaza por uno nuevo y se realizan pruebas funcionales. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: si | MAL_USO_CONFIGURACION, MAL_TRATO_FISICO, MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_USO_CONFIGURACION', 'MAL_TRATO_FISICO', 'MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Thursday | 3
113317 | CORRECTIVO | 1041329646 | YARITZA JIMENEZ CEBALLOS | cama cama 206 no baja |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | H2-T1 |  | CAMA ELÉCTRICA | 327 | 3349 |  | DOMETAL | QUAXAR | 00000-17676 | 2025-03-08 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Cama no realiza ningún movimiento Actividad realizada: Se revisa equipo encontrando que se escuchan los relés al presionar los botones pero no se mueve nada, se baja caja y se destapa, se encuentra componente electrónico quemado, se reemplaza por uno en buen estado, se realizan pruebas y funciona correcto, sin embargo se observa que en uno de los lados el movimiento de piecera es intermitente, se revisa y se cambia tarjeta de paneles por una en buen estado corrigiendo el problema. Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-03-05 14:07 |  | 2025-03-05 14:08 | 2025-03-05 16:05 | 117 | 0 | 117 | 248400 | Media | 2025-03-05 12:40 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: cama no realiza ningún movimiento actividad realizada: se revisa equipo encontrando que se escuchan los relés al presionar los botones pero no se mueve nada, se baja caja y se destapa, se encuentra componente electrónico quemado, se reemplaza por uno en buen estado, se realizan pruebas y funciona correcto, sin embargo se observa que en uno de los lados el movimiento de piecera es intermitente, se revisa y se cambia tarjeta de paneles por una en buen estado corrigiendo el problema. estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Wednesday | 2
118912 | CORRECTIVO | 39456375 | ALBA MERY GOMEZ CASTAÑEDA | desprendimiento y ruptura de puerta del equipo Buenos dias, La puerta interna de vidro templado de la incubadora de co2, del area de microbiologia, se desprendió al momento de abrirla ocoasionando la caida de la misma. Como resultado se fragmentó completamente. Las piezas de plastico y aluminio se le entregaron al Dr Fabio Restrepo. Todos los fragmentos de vidrios fueron descartados. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | LABORATORIO |  | INCUBADORA PARA LABORATORIO CLINICO | 5028 | 6312 |  | MEMMERT | ICO240MED | O824.0065 | 2025-08-23 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-08-19 11:21 | [6 empty] | 259391 | Media | 2025-08-19 09:17 | DESCARTADA | Se atiende con necesidad 257740. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Tuesday | 1
121331 | CORRECTIVO | 1035914484 | MELISSA YULIETH GIRALDO MESA | pesa mal calibrada buenos dias solicito de manera cordial revisar la pesa adultos ya que se encuentra descalibrada muchas gracias |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | H6-T2 |  | BÁSCULA | 133 |  | EB0634 | DETECTO | D1130K | J1106798866 | 2025-11-15 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Báscula con error por encima del aceptable Actividad realizada: Se realizan pruebas de funcionamiento con masas patrón donde se observa que después de 40 kg el error es de 2 kg y en valores mayores hasta de 3 kg, además se queda pegada la aguja, se lubrica, sin embargo el problema persiste, se destapa totalmente encontrando piñón con dientes desgastados, no es posible reparar ni se cuenta con el repuesto, equipo es dado de baja Estado final: Equipo dado de baja Repuestos: no | 2025-11-10 07:52 |  | 2025-11-10 08:43 | 2025-11-10 15:58 | 435 | 282 | 153 | 264523 | Media | 2025-11-10 02:10 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: báscula con error por encima del aceptable actividad realizada: se realizan pruebas de funcionamiento con masas patrón donde se observa que después de 40 kg el error es de 2 kg y en valores mayores hasta de 3 kg, además se queda pegada la aguja, se lubrica, sin embargo el problema persiste, se destapa totalmente encontrando piñón con dientes desgastados, no es posible reparar ni se cuenta con el repuesto, equipo es dado de baja estado final: equipo dado de baja repuestos: no | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Monday | 0
120496 | CORRECTIVO | 1036782256 | ELIZABETH CAMPUZANO POSADA | por favor revisar la cama de la habitación 535 por favor revisar la cama de la habitación 535. Gracias |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | H5-T2 |  | CAMA ELÉCTRICA | 329 | 3347 |  | DOMETAL | QUAXAR | 00000-29766 | 2025-10-11 | PENDIENTE | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO |  |  | Diagnostico: Cama no realiza ningún movimiento Actividad realizada: Se verifica cable ac, y fusible visualmente, sin embargo no se escucha ningún relé, se desconectan uno por uno los cables de las barandas y de los motores para verificar que alguno no este haciendo corto, sin embargo continua sin funcionar, se opta por reemplazar fusible antes de cambiar la caja de control y se pone uno del taller, observando que la cama comienza a funcionar, se verifican todos los movimientos Estado final: Equipo funcionando correctamente Repuestos: no | 2025-10-10 11:51 |  | 2025-10-10 11:58 | 2025-10-10 13:12 | 74 | 0 | 74 | 262849 | Media | 2025-10-10 11:32 | APROBADA |  | DAÑO DE COMPONENTE INTERNO | OTROS | diagnostico: cama no realiza ningún movimiento actividad realizada: se verifica cable ac, y fusible visualmente, sin embargo no se escucha ningún relé, se desconectan uno por uno los cables de las barandas y de los motores para verificar que alguno no este haciendo corto, sin embargo continua sin funcionar, se opta por reemplazar fusible antes de cambiar la caja de control y se pone uno del taller, observando que la cama comienza a funcionar, se verifican todos los movimientos estado final: equipo funcionando correctamente repuestos: no | MAL_MANEJO_CABLES | ['MAL_MANEJO_CABLES'] | FALSE | 2025 | 10 | 2025-10 | Friday | 4
119274 | CORRECTIVO | 1036966928 | ALISON MORENO TIRADO | ELECTRODO MALO DE NIHON Buenos dias, por favor revisar y cambiar un electrodo de nihon que esta presentando interferencia. muchas gracias. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  |  |  | ELECTROENCEFALOGRAFO - POLISOMNÓGRAFO | 4240 | 5756 |  | NIHON KOHDEN | EEG-1200J | 406 | 2025-09-06 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-09-01 07:32 | [6 empty] | 260198 | Media | 2025-08-31 06:36 | DESCARTADA | No aparece accesorio reportado. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Monday | 0
121499 | CORRECTIVO | 1038414580 | CATALINA CEBALLOS ORTIZ | Oximetro malo Buenos días Reporto oximetro que presenta interferencia, se ha probado en vaarios monitores y sensa de manera intermitente Muchas gracias |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3756 | 5198 |  | EDAN | IM70 | 360080-M21119570003 | 2025-11-15 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-11-14 07:45 | [6 empty] | 264854 | Media | 2025-11-14 07:14 | DESCARTADA | Equipo OK. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Friday | 4
117108 | CORRECTIVO | 1036403702 | deisy giraldo castro | Monitor fetal con interferencia |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | URGENCIAS |  | MONITOR FETAL | 4083 | 5618 |  | EDAN | F3 | 560034-M22201660004 | 2025-06-21 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-06-20 07:33 | [6 empty] | 255797 | Media | 2025-06-20 07:26 | DESCARTADA | Orden reabierta. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Friday | 4
117874 | CORRECTIVO | 56078370 | LUZ AYDA MONTOYA GARCIA | INTENSIFICADOR CON ERROR Y SONIDO AL IRRADIAR INTENSIFICADOR CON ERROR Y SONIDO AL IRRADIAR GRACIAS 5028 |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | CIRUGÍA |  | INTENSIFICADOR DE IMÁGENES | 3475 | 5028 |  | SIEMENS | CIOS SELECT | 13092 | 2025-07-12 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-07-11 11:37 | [6 empty] | 257096 | Media | 2025-07-11 10:49 | DESCARTADA | Equipo funciona correctamente. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 7 | 2025-07 | Friday | 4
121576 | CORRECTIVO | 1040181695 | erica fernanda loaiza naranjo | CONSOLA ECMO CP5 consola de terapia ECMO se observa con celda de batería con signo de X, consola en el momento conectada a fuente de luz, sin embargo no se llena celda de batería, a pesar de que indica carga100% ( se considera que debe ser por estar conectada a fuente de luz) |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIA |  | SISTEMA BOMBA CENTRIFUGA PARA ECMO | 3532 | 5030 |  | SORIN | CP5 | 60K07659/60E12663 | 2025-11-22 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-11-18 12:30 | [6 empty] | 265005 | Media | 2025-11-18 11:39 | DESCARTADA | Equipo pendiente de predictivo. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Tuesday | 1
115820 | CORRECTIVO | 1036945152 | angela patricia gomez quintero | amplitud derango de medicion de linea arterial monitor ubicado en reanimacion 1, se solicita amplitud de rango de medicion de linea arterial, |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | URGENCIAS |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3658 | 5129 |  | EDAN | IM70 + CO2 | 360080-M20C19970012 | 2025-05-24 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-05-20 07:33 | [6 empty] | 253600 | Media | 2025-05-20 01:35 | DESCARTADA | Equipo Ok. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Tuesday | 1
114668 | CORRECTIVO | 1102375959 | NATALIA USUGA MENDOZA | Pantalla tactil del ventilador no funciona Ventilador de sala de reanimaciòn 2, presenta falla de la pantalla tactil y muestra alarma "Screen fault" Ventilaciòn efectiva. Por lo que no permite manipulaciòn, ni se puede apagar. Gracias |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | URGENCIAS |  | VENTILADOR ADULTO | 3198 | 4880 |  | TAEMA | MONNAL T75 | MT75-08788 | 2025-04-19 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-04-16 07:03 | [6 empty] | 251418 | Media | 2025-04-16 05:04 | DESCARTADA | Orden repetida. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Wednesday | 2
123149 | CORRECTIVO | 1036964467 | LAURA YANETH MESA LOPEZ | UNIDAD 4769 MEZCLA DE AGUA Y AIRE POR AMBAS PIEZAS Y JERINGA TRIPLE |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | ODONTOLOGÍA |  | UNIDAD ODONTOLÓGICA | 2842 | 4769 |  | TECNIPOLO | URBAN | 1328 | 2025-12-20 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-12-17 08:20 | [6 empty] | 266616 | Media | 2025-12-17 07:59 | DESCARTADA | Equipo funciona correctamente. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Wednesday | 2
123148 | CORRECTIVO | 1036964467 | LAURA YANETH MESA LOPEZ | unidad 4768 MEZCLA DE AGUA Y AIRE POR AMBAS PIEZAS Y JERINGA TRIPLE |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | ODONTOLOGÍA |  | UNIDAD ODONTOLÓGICA | 2841 | 4768 |  | TECNIPOLO | URBAN | 1327 | 2025-12-20 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-12-17 08:20 | [6 empty] | 266615 | Media | 2025-12-17 07:59 | DESCARTADA | Equipo funciona correctamente. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Wednesday | 2
117435 | CORRECTIVO | 39447628 | luz beatriz saenz buitrago | PUERTA DE INCUBADORA MALA Buenos dias , por favor instalar tornillos en la puerta de la incubadora atom para instalar doble paret . Muchas Gracias . |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIN |  | INCUBADORA | 2915 | 4811 | 4811 | ATOM | AIR INCU I | 190800780 | 2025-06-28 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-06-26 07:26 | [6 empty] | 256063 | Media | 2025-06-25 11:53 | DESCARTADA | Pendiente de impresora 3D para instalar repuestos. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Thursday | 3
108450 | CORRECTIVO | 1036946543 | MARIA ALEJANDRA OCAMPO VALLEJO | Selladora de pedal Por favor revisar la selladora de pedal, ya que no esta funcionando de manera adecuada. Gracias |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UNIDAD FARMACÉUTICA | [8 empty] | 2025-01-25 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-01-21 07:31 | [6 empty] | 244920 | Media | 2025-01-20 11:40 | DESCARTADA | Orden repetida con necesidad 244989 | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 1 | 2025-01 | Tuesday | 1
121260 | CORRECTIVO | 1035917747 | maria catalina ocampo romero | Revisión selladora de pedal Buenos días, por favor realizar revisión de la selladora de pedal ubicada en la central de mezclas. Muchas gracias. |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UNIDAD FARMACÉUTICA | [8 empty] | 2025-11-08 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-11-05 15:47 | [6 empty] | 264313 | Media | 2025-11-05 10:57 | DESCARTADA | Se atiende con preventivo. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Wednesday | 2
116984 | CORRECTIVO | 1111197742 | RUTH ESTHER NAVAS GOMEZ | cable amarrillo de humidificador no lo reconoce cable amarrillo de humidificador no lo reconoce |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIN | [8 empty] | 2025-06-21 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-06-16 11:35 | [6 empty] | 255468 | Media | 2025-06-16 11:11 | DESCARTADA | Orden repetida. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Monday | 0
121265 | CORRECTIVO | 1093227772 | yusti alejandro duque largo | Inserto de sensor de flujo drager malo |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIN | [8 empty] | 2025-11-08 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-11-06 07:41 | [6 empty] | 264359 | Media | 2025-11-06 06:00 | DESCARTADA | Orden repetida. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Thursday | 3
117436 | CORRECTIVO | 1007346400 | santiago muñoz sanchez | Inserto de Sensor de flujo malo . |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | UCIN | [8 empty] | 2025-06-28 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-06-26 07:27 | [6 empty] | 256109 | Media | 2025-06-26 03:36 | DESCARTADA | Orden repetida. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Thursday | 3
119918 | CORRECTIVO | 39450253 | PAOLA ANDREA VELEZ CASTRILLON | No se puede usar el detector ( error de conexion) EL DETECTOR NO FUNCIONA, LE CAMBIE LA BATERIA 2 VECES Y NO FUNCIONA, DICE NO SE PUEDE USAR EL DETECTOR (ERROR DE CONEXION) |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | IMAGENOLOGÍA | [8 empty] | 2025-09-20 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-09-19 16:24 | [6 empty] | 261561 | Media | 2025-09-19 16:24 | DESCARTADA | Orden repetida. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 9 | 2025-09 | Friday | 4
121427 | CORRECTIVO | 1007505678 | naidu alietza orozco ocampo | Cava de congelación, que decae su temperatura Durante la noche, empieza a sonar, vigilamos la temperatura y decae. Miramos si todos los cables están conectado y efectivamente se llama en repetidas al numero de emergencias biomédicas 3205571565 sin tener respuesta a las 7 llamadas realizadas |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | LABORATORIO | [8 empty] | 2025-11-15 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-11-12 07:35 | [6 empty] | 264685 | Media | 2025-11-12 00:53 | DESCARTADA | Orden repetida con necesidad 264689 | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 11 | 2025-11 | Wednesday | 2
114465 | CORRECTIVO | 1007565802 | maria camila castañeda ocampo | Rodillo Reporto rodillo para movilizacion de pacientes del area de imagenologia torre 1. Muchas gracias |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | IMAGENOLOGÍA | [8 empty] | 2025-04-12 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-04-10 07:38 | [6 empty] | 250870 | Media | 2025-04-09 10:00 | DESCARTADA | Equipo pertenece a Ambiente Físico | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 4 | 2025-04 | Thursday | 3
117082 | CORRECTIVO | 1036960687 | YHOANA ANDREA GOMEZ LOPEZ | CABLE DE LA DIADEMA DE RESONADOR REVENTADO |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | IMAGENOLOGÍA | [8 empty] | 2025-06-21 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-06-19 08:11 | [6 empty] | 255721 | Media | 2025-06-19 07:35 | DESCARTADA | Se atiende solicitud con preventivo. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 6 | 2025-06 | Thursday | 3
124878 | CORRECTIVO | 1041325474 | DIANA CRISTINA MORALES GALLO | monitor de signos vitales sin adaptador buenas tardes favor revisar monitor de signos vitales 5149 que no tiene adaptador para tomar la presion arterial muchas gracias |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | URGENCIAS | [8 empty] | 2025-12-27 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-12-26 15:50 | [6 empty] | 267088 | Media | 2025-12-26 14:39 | DESCARTADA | Servicio ya había encontrado el acople | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Friday | 4
118654 | CORRECTIVO | 1146441094 | yuldana escudero lezcano | NO CENSA CABLE DE EKG NO CENSA |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | URGENCIAS | [8 empty] | 2025-08-16 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-08-09 07:34 | [6 empty] | 258893 | Media | 2025-08-09 00:02 | DESCARTADA | Orden repetida. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 8 | 2025-08 | Saturday | 5
113328 | CORRECTIVO | 39447255 | MARIA SULENY CASTRILLON MARIN | Cama de la habitación 234 dice el paciente. Que su La cama de la habitación 234 suena mucho cuando se le le mueve las funciones de bajar . Subir etc |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | H2-T2 | [8 empty] | 2025-03-08 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-03-06 07:33 | [6 empty] | 248442 | Media | 2025-03-05 21:38 | DESCARTADA | Habitación aislada, no se puede intervenir. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 3 | 2025-03 | Thursday | 3
116281 | CORRECTIVO | 1065009141 | yuranny rondon alvarez | temperatura alterada Cordial saludo. Me colaboran por favor revisando dicho termómetro ya que al momento de la ronda de temperaturas se encontraba en 24.7 Muchas gracias |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | H2-T1 | [8 empty] | 2025-05-31 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-05-27 07:33 | [6 empty] | 254038 | Media | 2025-05-26 15:07 | DESCARTADA | Equipo funciona correctamente. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 5 | 2025-05 | Tuesday | 1
123251 | CORRECTIVO | 1040034665 | astrid yaneth tabares valencia | Pesimo estado del colchon de la habtaicon 632 Se solicita amblemente cambiar el colchon de la habtaicion 632 de manera prioritaria porque el paciente esta hospitalizado por largo tiempo |  | 1036964565 | VALERIA GIRALDO BAENA |  | H6-T2 | [8 empty] | 2025-12-27 | PENDIENTE |  |  |  |  | 2025-12-22 07:38 | [6 empty] | 266810 | Media | 2025-12-20 16:55 | DESCARTADA | Daño reportado pertenece al forro y la cama se encuentra aislada. | NAN | DESCONOCIDO |  | NO_IDENTIFICADO | [] | FALSE | 2025 | 12 | 2025-12 | Monday | 0